3021 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Hệ thống niệu động học | Maestro |  | Italy | HC Italia S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống niệu động học</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Maestro</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: HC Italia/Ý</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: Ý</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Các phép đo có thể thực hiện</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Niệu dòng (Uroflowmetry) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực bàng quang (Cyst Manometry)</p><p class="ql-align-justify">Áp lực dòng chảy (Flow pressure)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực niệu đạo (Urethral pressure profile)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cơ (EMG – electromyography)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video-urodynamics (tùy chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số máy chính</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 100/220 VAC, 50/60Hz</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:55:15.788 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T18:43:39.318
3022 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 8 kênh công suất trung bình nặng | Jam 3-312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21800000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Xử lý tiếng ồn và chặn tiếng rú (Feedback);</p><p>-Tăng độ rõ ràng của lời nói.</p><p>-Có 2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T12:14:38.455 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T12:14:38.499
3023 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Savina 300 classic |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy thở cho người lớn và trẻ em, sử dụng máy nén khí trong công nghệ tuabin để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, không cần máy nén khí đi kèm hay hệ thống khí nén trung tâm. Máy nén khí trong với thời gian đáp ứng nhanh và dòng cấp cực đại: 250 lít/ phút</p><p> Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước 12 inch.</p><p> Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ:</p><p> Chế độ thở không xâm nhập có thể dùng với tất cả các mode thở.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T18:57:52.942 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-23T11:35:21.571
3024 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 55 lít - AS50D | NIHOPHAWA-AS50D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 245000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng màn hình cảm ứng LCD-TFT.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.000 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,0 kg/giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:05:02.271 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:50:18.260
3025 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | DR-2600 |  | Nhật Bản | Takara Belmont Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống thủy lực mạnh mẽ: Hệ thống thủy lực giúp tạo ra lực lớn hơn so với dùng động cơ điện làm cho việc điều khiển bàn mổ nhẹ nhàng hơn.</li><li class="ql-align-justify">Chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển: Quán tính của thiết bị rất nhỏ giúp sự chuyển động được nhẹ nhàng và uyển chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Tuổi thọ cao: dầu bôi trơn và không gỉ giúp hệ thống thủy lực của thiết bị hoạt động không cần bộ phận thay thế vì không có sự mài mòn cơ học.</li><li class="ql-align-justify">Bàn có rãnh <span style="color: black;">để khay cassette </span>chụp X quang huỳnh quang ở khe dưới mặt bàn ( casstte bán rời )</li><li class="ql-align-justify">Vỏ ngoài chân đế được làm bằng thép không gỉ, được thiết kế chắc chắn và chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Remote điều khiển an toàn với điện áp thấp 12VDC: thiết kế mỏng nhẹ với các biểu tượng lớn, các thao tác chưa đúng được tự động điều chỉnh bằng nút “E” được nhấn đồng thời với chức năng mong muốn.</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khóa: Thiết bị được trang bị cơ chế khóa chân đế được điều khiển bởi hệ thống điện thủy lực, cải thiện sự an toàn.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh về tư thế nằm ngang: máy có cảm biến bề mặt giúp dừng các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) trong suốt quá trình phẫu thuật.</li><li class="ql-align-justify">Nút điều chỉnh tự động về tư thế nằm ngang: Một chức năng cho phép mặt bàn trong các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) được trở về vị trí mặt nằm ngang khi nhấn nút.</li><li>Chuyển đổi giữa phần đầu và chân dễ dàng: Thiết bị có thể được sử dụng cho một loạt các hoạt động bằng cách chuyển đổi vị trí giữa phần đầu và phần chân.</li><li>Nút Dừng chuyển đổi khẩn cấp</li><li>Kiểu lưng uốn cong: Thích hợp với phòng phẫu thuật tai mũi họng, phẫu thuật mắt, da liễu, phẫu thuật tổng quát,…</li><li>Kiểu phần chậu uốn cong (sau khi chuyển đổi phần đầu và phần chân) : Thích hợp với phẫu thuật phụ khoa, tiết niệu, phẫu thuật tổng quát,…</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-17T15:08:39.044 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T11:06:29.180
3026 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T12:01:48.618 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T12:01:48.618
3027 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | Giotto |  | Italy | HC Italia S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 310000000 | t | Bộ | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy đo niệu dòng đồ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Giotto</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: HC Italia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: Ý</strong></p><p><br></p> |  |  | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhỏ gọn và dễ sử dụng, sử dụng pin hoặc kết nối trực tiếp với nguồn điện.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật máy chính</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện (sạc nhanh): 100-240VAC, 50/60 Hz </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T18:47:20.915 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T18:47:20.955
3028 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập người lớn | MÁY GIÚP THỞ | iTernIS Base |  |  | HEYER Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: iTernIS BASE</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Heyer Medical AG.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>Vòi kết nối O2, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Vòi kết nối, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Mạch ( ống ) thở người lớn phổ biến</li><li>Mạch ( ống ) thở trẻ em phổ biến</li><li>Thùng đựng chuyển máy</li><li>Xe đẩy dùng cho máy thở</li><li>Tay đỡ mạch ( ống ) cho bệnh nhân</li><li>Bản lề cho tay dỡ</li><li>Vòi kết nối AIR 0,8 mtr., ISO32, DISS-DISS</li><li>Máy hút ẩm VH-1500, 220V</li><li>Buồng máy tạo ẩm có thể dùng lại cho người lớn, trẻ em.</li></ul><p>01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T16:50:42.999 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.146
3029 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở | Atlan A300 |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-11-21 | <p>Thiết bị được sử dụng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh.&nbsp;</p><p> Màn hình cảm ứng 15,3 "(38,9 cm), độ phân giải 1280x768 pixel, nội dung trên màn hình có thể cài đặt, quản lý báo động thông minh với hệ thống hỗ trợ chuyên sâu và 01 màn hình LCD hiển thị áp suất đường dẫn khí, trạng thái cung cấp pin và khí.Thiết bị sử dụng máy thở với piston, vận hành bằng điện, không cần khí vận hành. Máy thở tích hợp bộ làm ấm.&nbsp;</p><p> Tất cả các bộ phận dẫn khí đến bệnh nhân đều có thể hấp tiệt trùng được.</p><p> Thiết bị có bộ trộn khí được điều khiển cơ học với chức năng đo lưu lượng điện tử, các chỉ số lưu lượng khí hiện số và đồng hồ đo lưu lượng ảo.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T16:51:16.208 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-23T11:39:12.102
3030 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung | THERAPIC 9200 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 203750000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy điều trị điện xung dùng trong Vật lý trị liệu</li><li>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</li></ul> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Điện cực cao su 60 x 85 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 60 x 85 mm: 04</li> <li>Điện cực cao su 50 x 50 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 50 x 50 mm: 04</li> <li>Dây buộc điện cực 1000 mm: 02</li> <li>Dây buộc điện cực 600 mm: 02</li> <li>Cáp ngõ ra: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Tấm điện cực cao su dẫn điện, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Túi điện cực bọt biển, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 35 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 80 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 46 x 47 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 98 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 32 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 50 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 75 mm: 04</li> <li>Bộ dùng trong sản phụ khoa: 01</li> <li>Đầu dò kích thích bằng cơ: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 30 VA</p> <p>Cầu chì: 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 320x240 Pixel chức năng chạm và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị: 1 – 99 phút</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Chế độ hoạt động: Điện áp ồn định, dòng điện ổn đinh</p> <p>Dòng cao áp: Vi dòng</p> <p>Chế độ chẩn đoán điện: Có</p> <p>Tần số giao thoa: Lên đến 4000 Hz</p> <p>Ngõ ra: 2 kênh</p> <p>Công suất xung liên tục: Lên tới 50 mA</p> <p>Cường độ&nbsp; dòng: Lên tới 70 mA</p> <p>Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác: 100 mA</p> <p>Công suất đỉnh: 100 V</p> <p>Cảnh báo quá tải – ngắn mạch: Có</p> <p>Tự động đảo cực – đảo cực bằng tay: Có</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 91/126</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ: 50 trên máy , 20 trên I/T , 10 lưu thêm</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc : Có</p> <p>Có thể lưu trữ đường công chẩn đoán I/T</p> <p>Có thể kết nối với siêu âm: Có</p> <p>Có thể kết nối với giác hút: Có</p> <p>Khả năng cập nhật phần mềm: Có</p> <p>Trọng lượng: 4.4 kg</p> <p>Kích thước : 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T14:19:46.942 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:21:00.993
3031 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa | CLFNDA20, CLFNDBL3, CLFN00G1, CLFN00G2, CLFN00G3, CLFN00G4 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1841000 | t | Hộp | true | 2021-01-06 | 2021-06-30 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-06T11:16:27.782 | Bộ Y tế | 2021-01-08T11:02:47.300
3032 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723G11 | HLC-723 G11 |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống xét nghiệm HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:644px;" width="645"> <tbody> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Mẫu xét nghiệm</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguyên lý</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>1.0 phút/ mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Màn hình LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Xử lý dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Cổng nối tiếp RS-232C (hai chiều)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Nhiệt độ vận hành</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>15 – 30 °C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kích thước/ trọng lượng</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>90SL: 530 (rộng) x 515 (dài) x 482 (cao) mm, 37 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:08:44.463 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:08:44.492
3033 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Vista 120S |  | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T15:00:25.521 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T15:00:25.604
3034 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 1 tay quay | DNH-1T-00B |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>1 chức năng hoạt động với 1 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu giường: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T14:50:10.005 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:07:30.350
3035 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-240 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p><p>Model: Monarch - 240</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:09:59.902 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05T09:56:10.158
3036 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần 350W | ESU-X300NT |  | Italy | Geister Medizintechnik GmbH |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | Italy | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Bộ | false | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần dùng trong các phẫu thuật, có thể sử dụng cho phẫu thuật sản phụ khoa, Phẫu thuật tim mạch, Phẫu thuật Ngoại lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật Thần kinh, Tai-Mũi-Họng, Tiết niệu, Phẫu thuật thẩm mỹ, Phẫu thuật Nhi khoa, Cấp cứu, Nội soi tiêu hóa, …</p> |  |  | <p>Công suất tối đa 350W</p><p>08 chế độ đơn cực</p><p>05 chế độ lưỡng cực</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T18:22:55.493 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T18:22:55.578
3037 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa và tiệt trùng dụng cụ y tế | Lavapor Eco 25 |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 640000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-11 | <p>Phụ kiện kèm máy chính của thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Phụ kiện đặc biệt sử dụng cho khăn trải giường, chậu rửa</p> <p>-&nbsp;3 phụ kiên hỗ trợ cho bình đựng nước tiểu, bình đựng dịch</p> <p>-&nbsp;Rổ đựng dụng cụ y tế cỡ nhỏ</p> <p>-&nbsp;Bơm khô</p> <p>- Phụ kiện làm sạch và khử trùng các túi đựng nước tiểu</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>- Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 230V, 50/60 Hz</p> <p>- Nguồn nước cấp:&nbsp;</p> <p>Áp lực&nbsp;tối đa: 6 bar</p> <p>Áp lực tối thiểu: 3 bar</p> <p>- Dung tích buồng: 48 lít</p> <p>- Kích thước buồng:&nbsp;38cm x 44cm x 28cm (Cao x Rộng x Sâu)</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T14:14:38.787 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-11T00:00:00.104
3038 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi SmartVue® CMOS 4K | SmartVue® CMOS 4K |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến: 1 x 1/3" CMOS</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ quét liên tục 60 hình/ giây (progressive)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nối mạng với hệ thống quản lý bệnh viện, kết nối với thiết bị ghi hình.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng điều khiển nguồn sáng trên đầu Camera thông qua cổng giao tiếp Mis bus.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 chế độ phẫu thuật cài đặt trước, mở rộng thêm 3 chế độ phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 phím điều khiển chức năng, cho ra hình ảnh 4K khi kết hợp với màn hình 4K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng hình ảnh độ phân giải native Full HD (1920 x 1080 pixels) với màn hình Full HD và độ phân giải 4K (3840 x 2160 pixels) với màn hình 2D 4K mang lại hình ảnh rõ nét và trung thực nhất.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 ngõ ra tín hiệu: 2x DVI - D 1080p (50/60Hz), 2x HD - SDI 1080p&nbsp;&nbsp;(50/60Hz), 1x S-Video NTSC/PAL.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trường nhìn (FOV): 80 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc chống gợn sóng hình ảnh và tự động bù sáng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tích năng tích hợp: tăng màu đỏ, giảm khói, điều khiển ánh sáng tự động</span></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T09:31:58.338 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T09:31:58.381
3039 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu hồi sức cao cấp | HL-SK-155 |  | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 255200000 | t | Chiếc | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p>Các chức năng nâng đầu, lưng, gối, chiều cao bằng điện.</p><p>Điều chỉnh được các tư thế cấp cứu như CPR, Trendelenburg.</p><p>Có bảng điều khiển trên thành giường.</p><p>Có khóa bánh trung tâm trên tất cả bốn bánh.</p><p>Tấm chắn đầu giường, tấm chắn chân giường có thể tháo rời.</p><p>Có đệm cao su ở bốn góc giường chống va đập.</p> |  |  | <p>Kích thước giường: 2210x994x490~890 mm</p><p>Vật liệu thành chắn: Polypropylene.</p><p>Trendelenburg +-18 độ.</p><p>Vật liệu tấm chắn đầu giường: Polypropylene.</p><p>Vật liệu tấm chắn đuôi giường: Polypropylene.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-26T20:53:08.701 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-26T20:53:08.813
3040 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở vận chuyển | Falco 202 EVO |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 684000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Máy giúp thở chuyên dụng dùng cho cấp cứu, hồi sức tích cực và vận chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Hỗ trợ chế độ thở xâm nhập và chế độ không xâm nhập (NIV). </li><li>Sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh.</li></ul> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-08T18:39:35.254 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-08T18:41:47.702
3041 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện châm Đông Á | SDZ-II |  | Trung Quốc | Suzhou Medical Appliance Factory |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-03-31 | <p><strong>MÁY ĐIỆN CHÂM ĐÔNG Á </strong></p><p>Model: SDZ-II</p><p>Hãng sản xuất: SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;Máy chính: 01</p> <p>- Dây nối tấm điện cực: 12</p> <p>- Tấm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm): 12</p> <p>-&nbsp;Tấm điện cực massage (kích thước: 60mm x 85mm): 12</p> <p>- Dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: ≤28mm): 12&nbsp;đôi</p> <p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01</p> <p>- Hộp xốp: 01</p> <p>- Túi bọc di chuyển máy: 01</p> <p>- Bút dò huyệt: 01</p> <p>- Băng dán cố định: 02&nbsp;cuộn</p> <p>&nbsp;</p> | <p>• Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V</p> <p>• Cường độ dòng đện tối đa 10VA</p> <p>• Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng</p> <p>• Điện áp đầu ra: 0.3VA</p> <p>• Tần số: 1 ～ 100Hz</p> <p>• Dạng sóng truy xuất: Liên tục, Không liên tục, Ngắt quãng</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-28T17:04:52.151 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:19:27.573
3042 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX3 |  |  | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2020-12-11 | <p>Máy siêu âm dùng cho thăm khám sản phụ kho, tim mạch, tuyến giáp....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Màn hình cảm ứng: 10,4 inch</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Đèn nền chiếu sáng bàn phím</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Bàn phím QWERTY hỗ trợ nhập dữ liệu, lập trình các phím chức năng và hệ thống</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Đầu vào/ đầu ra video và âm thanh</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra VGA và đầu ra DVI</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- DVI vào/ra</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu ra audio</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Giao diện kết nối hệ thống:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mạng: Có 1 cổng kết nối Ethernet loại RJ45</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng USB 2.0: 6 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra dòng điện AC: 2 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Lưu trữ:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu dò:&nbsp;3 cổng đầu dò / 4 cổng đầu dò (lựa chọn)</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Dung lượng lưu trữ ảnh lên đến 300000 ảnh nén</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-26T10:51:45.700 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-11T00:00:00.150
3043 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic QuickStep | Uromic QuickStep |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Uromic Quickstep là một hệ thống niệu động học 8 kênh nhỏ gọn cho các chức năng chẩn đoán phức tạp, chủ yếu là về tiết niệu và niệu sinh dục học. Hệ thống có thêm các lựa chọn có sẵn để sử dụng có hoặc không liên kết đến một máy X-ray cho videourodynamics</p><p>Nó có thể được kết hợp với một thiết bị siêu âm</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Ultrasound: Siêu âm</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p><p>&nbsp;</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>- Kích thước: 60×72×(127 – 147) cm, bàn phím cao từ 74 – 94 cm</p><p>- Khối lượng: 36kg (không có phụ kiện)</p><p>8 kênh đầu vào được lập trình theo yêu cầu của khách hàng và người sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T12:10:39.526 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-23T12:52:49.015
3044 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-20s | BC-20s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 200000000 |  | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC</p> <ul> <li><strong>Model : BC-20s</strong></li> <li><strong>Hãng sản xuất :&nbsp;</strong><strong>MINDRAY</strong></li> <li><strong>N</strong><strong>ước sản xuất :&nbsp;</strong><strong>TRUNG QUỐC</strong></li> </ul> |  |  | <p><strong><em>Các thông số đo:</em></strong></p> <p>19 thông số: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC,HGB, HCT, MCV, MCH,MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCTvà3 biểuđồcho WBC, RBC, PLT.</p> <p><em><strong>Nguyên lý:</strong></em></p> <p>Dùng trở kháng cho đếm WBC, RBC, PLT</p> <p>Hóa chất tự do Cyanide cho phép đo hemoglobin</p> <p><em><strong>Công suất:&nbsp;</strong></em>40 mẫu/ giờ</p> <p><strong><em>Thể tích mẫu:</em></strong>20 µl ở chế độ pha loãng</p> <p>9 µl ở chế độ máu hoàn toàn</p> <p><strong><em>Hoá chất:&nbsp;</em></strong></p> <ul> <li>M-30D DILUENT</li> <li>M-30CFL LYSE</li> <li>PROBE CLEANSER</li> </ul> <p><strong><em>Giao diện thân thiện</em></strong>:</p> <ul> <li>Màn hình cảm ứng TFT4 inch</li> <li>Hỗ trợ kết nối chuẩn y tếcổng LAN chuẩn HL7 và LIS</li> </ul> <p><strong><em>Báo hiệu</em></strong>:Thông tin cảnh báo được cài đặt sẵn</p> <p><strong><em>Lưu trữ dữ liệu:</em></strong>&nbsp;200,000 kết quả bao gồm thông tin về số và biểu đồ</p> <p><strong><em>Cổng kết nối:&nbsp;</em></strong>4 cổng USB (Barcode, máy in ngoài, WIFI adapter, bànphímvàchuột), cổng LAN.</p> <p><strong><em>Máy in:</em></strong></p> <ul> <li>Máy in trong: máy in nhiệt khổ 50mm, định dạng nhiều kiểu in.</li> <li>Máy in ngoài kết nối USB (phần tùy chọn nâng cấp thêm).</li> </ul> <p><strong><em>Nguồn điện</em></strong>: 100-240V/ 50-60Hz/ ≤ 300VA</p> <p><strong><em>Kích thước</em></strong>: 410 x 300 x 400 mm (W x D x H)</p> <p><strong><em>Trọng lượng</em></strong>: ≤ 20kg</p> <p><strong><em>Môi trường hoạt động:</em></strong></p> <ul> <li>Nhiệt độ: 10 – 40<sup>o</sup>C</li> <li>Độ ẩm: 10% ~ 90%</li> <li>Áp suất không khí: 70kPa~106kPa</li> </ul> <p><strong><u>Cấu hình</u></strong>:</p> <ul> <li>Máy chính</li> <li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</li> <li>Bộ hóa chất chạy demo <ul> <li>Dung dịch pha loãng: 5.5l</li> <li>Dung dịch phá hồng cầu : 100ml</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.218 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.600
3045 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH SẢN KHOA | CHS - EV |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy hút dịch CHS-EV là thiết bị sử dụng trong sản phụ khoa, phòng tiểu phẫu và phòng khám. Máy được dùng để hút và làm sạch các bộ phận cơ thể bệnh nhân trong quá trình thực hiện phẫu thuật, máy không tạo ra tiếng ồn thấp khi sử dụng, lực hút của máy có thể điểu chỉnh tùy theo từng yêu cầu của người sử dụng.</p><p class="ql-align-justify"> <strong>Tính năng chính:&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế máy nhỏ gọn tạo không gian hiệu quả trong phòng khám và phòng mổ. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa phụ và phao chống tràn ngăn cản chất bẩn lọt vào máy bơm.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hút là 50L/phút, đạt hiệu quả hút cao nhất trong thời gian ngắn nhất.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài: 400 x 320 x 840 mm (Rộng x Sâu x Cao).</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa dịch (<em>làm bằng nhựa tổng hợp P.C</em>): 1 chiếc x 1000 ml; 1 chiếc x 2000ml</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất hút tối đa: 740 mmHg ± 10 mm Hg.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm chân không: loại bơm Piston không dầu.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ: 1 pha 0.25 kW.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hút: 50 lít/phút ± 10 lít/phút.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: 04 bánh xe xoay đường kính 2 inches.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V, 50/60 Hz.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 350 W.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chống tràn: bình phụ trợ (loại có phao).</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 15Kg.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ/ Độ ẩm: 0<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C / 20% -95%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T17:15:17.054 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T17:15:17.122
3046 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Samba | Uromic Samba |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Uromic Samba là một hệ thống urodynamic 8 kênh mạnh mẽ có thể có nhiều giao thức thử nghiệm để kiểm tra niệu động học tiêu chuẩn và nâng cao. Điều này làm cho Samba trở thành một trong những hệ thống niệu động học đa năng nhất trên thị trường hiện nay</p><p>Hệ thống này được xây dựng trên một chiếc xe đẩy dễ dàng vận chuyển được, bao gồm máy in laze hoặc máy in phun để in. Hệ thống này cũng có thể thực hiện các videourodynamics</p><p>Giao diện phần mềm Uromic trên Uromic Samba rất đơn giản và trực quan để điều hướng và được điều khiển qua một máy tính cấp độ công nghiệp để tăng độ tin cậy. Samba có sẵn với một màn hình cảm ứng như là một tùy chọn thêm, làm cho việc điều hướng thông qua các phần mềm dễ sử dụng thậm chí tốt hơn</p><p>&nbsp;</p><p>Lợi ích</p><p>- Hệ thống với tất cả các thành phần trên xe đẩy dễ dàng vận chuyển được</p><p>- Thân máy thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu không gian cần thiết cho hoạt động và lưu trữ</p><p>- Hình ảnh X-quang được đồng bộ hóa trong báo cáo in</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Máy tính công nghiệp giúp tăng độ tin cậy</p><p>- Kết nối không dây độc đáo với máy đo lưu lượng nước tiểu trên tần số 866 MHz (tín hiệu ổn định mà không bị nhiễu)</p><p>- Giao diện phần mềm thân thiện</p><p>- Nhiều loại giao thức thử nghiệm</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Ultrasound: Siêu âm</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T12:01:42.051 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:13.247
3047 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | BassiEndo – Trâm nội nha lại – Retreament kit | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 170000 | t | Cây | false | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p><strong>Bassi Endo-Trâm nội nha lại</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dùng trâm quay 25.01 để lấy đi phần mùn ngà 2/3 trên của ống tủy</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đến đoạn tắc nghẽn dùng trâm tay K10 or K15 nhẹ nhàng lách qua điểm tắc nghẽn ( giống như dùng trâm tay số nhỏ để tạo đường trượt cho trâm quay vậy)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sau khi trâm tay đến được chóp tiếp tục dùng trâm máy 25.01 để đến chóp.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nếu không thể đến chóp bằng 25.01, có thể dùng 15.03 hoặc 15.05, sau đó dùng trâm tay K10 hoặc K15 tạo đường trượt cho 15.03 hoặc 15.05 cho đến khi đến chóp</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Khi đạt đến chóp với trâm 25.01 nếu cảm giác bị lõng ( loose) hoặc không nhìn thấy mùn ngà trên đầu cắt có thể dùng trâm lớn hơn 30.01</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﻿Kết thúc bằng 25.05 hoặc 30.05 theo số cây dẫn đường</span></p> |  |  | <p><strong>Bassi Endo-Trâm nội nha lại</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dùng trâm quay 25.01 để lấy đi phần mùn ngà 2/3 trên của ống tủy</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đến đoạn tắc nghẽn dùng trâm tay K10 or K15 nhẹ nhàng lách qua điểm tắc nghẽn ( giống như dùng trâm tay số nhỏ để tạo đường trượt cho trâm quay vậy)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sau khi trâm tay đến được chóp tiếp tục dùng trâm máy 25.01 để đến chóp.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nếu không thể đến chóp bằng 25.01, có thể dùng 15.03 hoặc 15.05, sau đó dùng trâm tay K10 hoặc K15 tạo đường trượt cho 15.03 hoặc 15.05 cho đến khi đến chóp</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Khi đạt đến chóp với trâm 25.01 nếu cảm giác bị lõng ( loose) hoặc không nhìn thấy mùn ngà trên đầu cắt có thể dùng trâm lớn hơn 30.01</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﻿Kết thúc bằng 25.05 hoặc 30.05 theo số cây dẫn đường</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-09T21:53:34.442 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:07.010
3048 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động CS-T240 | CS-T240 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p><span class="fontstyle0">Tổng quan về hiệu xuất:</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Loại trang thiết bị: Tự động hoàn toàn, riêng biệt, ưu tiên mẫu cấp cứu</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Tốc độ phân tích: Đo màu tốc độ 240 xét nghiệm/giờ (một hoặc hai thuốc thử)</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Phương pháp xét nghiệm: Đo màu, đo độ đục</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Phương pháp phân tích: End-point, kinetics, Fixed-time, …Hỗ trợ một/hai bước sóng và<br /> các hóa chất 1-2 thuốc thử, hiệu chuẩn tuyến tính và phi tuyến tính</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T12:18:36.227 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:07.061
3049 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ dụng cụ rửa dạ dày |  | Trung Quốc | Greetmed |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 150000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>- Size: 28 lớn - Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày - Chất liệu cao su</p> |  |  | <p>- Size: 28 lớn - Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày - Chất liệu cao su</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:00:30.444 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:00:30.495
3050 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Jive | Uromic Jive |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Với nhiều thành phần phần cứng và khả năng phần mềm tiên tiến, Uromic Jive dễ dàng đáp ứng được yêu cầu của cả bệnh viện và các cơ sở y tế nhỏ hơn bằng cách thích nghi với nhu cầu lâm sàng của người dùng</p><p>Lợi ích</p><p>Thiết kế nhỏ gọn</p><p>- Xe nâng có thể điều chỉnh chiều cao để cho phép vị trí ngồi hoặc đứng</p><p>- Tất cả các thành phần gắn trên một khung xe duy nhất ổn định</p><p>- Thân máy thiết kế&nbsp;nhỏ gọn&nbsp;giảm thiểu lượng không gian chiếm dụng cả khi sử dụng và khi được lưu giữ giữa các phòng khám</p><p>&nbsp;</p><p>Dễ dàng sử dụng</p><p>- Giao diện điều hành thân thiện với người sử dụng với điều khiển trực quan</p><p>- Nhiều bài kiểm tra có sẵn và dễ dàng sửa đổi các giao thức kiểm tra để đáp ứng nhu cầu của khách hàng</p><p>- Nhiều phiên bản ngôn ngữ có sẵn</p><p>&nbsp;</p><p>Dễ dàng làm sạch và khử trùng</p><p>- Dễ dàng kiểm soát nhiễm trùng với bàn phím không thấm nước</p><p>- Phiên bản không dây của bàn phím có thể dễ dàng tháo ra khỏi thiết bị và có thể được sử dụng từ xa trong phòng kiểm tra</p><p>- Bộ kéo ống thông không thấm nước độc đáo&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lựa chọn tùy chọn trên Jive</p><p>- Kết nối không dây của bàn phím, máy đo niệu dòng, và máy in</p><p>- Bàn phím chống nước với bàn di chuột cảm ứng, hoặc chuột không dây chống nước</p><p>- Màn hình tiêu chuẩn, màn hình ngang hoặc màn hình cảm ứng</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T11:56:30.158 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-23T12:56:20.616
3051 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-240 | BS-240 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động</p> <p>Model: BS-240</p> <p>Hãng/ nước sản xuất: Mindray/ Trung Quốc</p> <p>Tốc độ: 200 test/ giờ</p> |  |  | <p>1/ Thông tin chung</p> <p>- Tự động, phân biệt, truy cập ngẫu nhiên, có vị trí ch</p> <p>- Ưu tiên mẫu khẩn cấp STAT</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Tốc độ: 200 test/giờ, lên đến 400 test/giờ với ISE</p> <p>- Nguyên lý đo: Đo độ hấp thụ quang, đo độ đục, điện cực chọn lọc ion</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Phương pháp đo: End-point, Fixed-time, Kinetic, một/ hai loại hóa chất, Đơn sắc/ đa sắc</p> <p>2/&nbsp;Khay hóa chất/ mẫu bệnh phẩm</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Khay đựng hoá chất/bệnh phẩm: 80 vị trí cho hoá chất và 40 vị trí cho bệnh phẩm trong ngăn bảo quản làm lạnh - liên tục (2ºC ~12ºC)</p> <p>-&nbsp;Thể tích hóa chất: 10~250μ</p> <p>-&nbsp;Thể tích mẫu: 2~45</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kim hút hóa chất/ mẫu bệnh phẩm:</p> <p>+ Kim hút hóa chất/ mẫu: phát hiện mực chất lỏng, bảo vệ va chạm dọc và kiểm tra dư lượng hóa chất, làm ấm hóa chất trước</p> <p>+ Tự động rửa kim hút cả trong và ngoài</p> <p>+ Tự động pha loãng trước và sau</p> <p>3/&nbsp;Hệ thống phản ứng</p> <p>-&nbsp;Khay phản ứng: Khay dạng tròn, chứa 40 cuvett</p> <p>-&nbsp;Thể tích phản ứng: 100~360μ</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 37ºC ± 0.1ºC</p> <p>-&nbsp; Hệ thống trộn: thanh trộn độc lập</p> <p>4/ Hệ thống quang học</p> <p>-&nbsp;Nguồn sáng: Đèn halogen-tungste</p> <p>-&nbsp;8 bước sóng: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 670nm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.133 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.690
3052 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay gây tê đám rối thần kinh | Sonosite M-turbo |  | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Thiết bị mới 100%</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Điện áp sử dụng: 100-240 VAC, 50 Hz</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Môi trường hoạt động:</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 40⁰C</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Độ ẩm tối đa: 95%</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:54.060 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.711
3053 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp hấp bông gạc hình trống 24cm | Hộp hấp bông gạc hình trống |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2022-12-11 | <p>-Chất liệu: inox không nhiễm từ; -Kích thước: 200 x 130 (mm);</p> |  |  | <p>-Chất liệu: inox không nhiễm từ; -Kích thước: 200 x 130 (mm);</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:03:40.974 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:03:41.016
3054 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Tango 16 | Uromic Tango 16 |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy đo niệu động học&nbsp;Uromic Tango 16 </strong>là mô hình toàn diện nhất trong hệ thống niệu động học của MMT. Đó là sức mạnh về dung lượng kênh, lý tưởng cho các cơ sở Nghiên cứu và Trung tâm Giảng dạy rất lớn, nơi có vô số các nghiên cứu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng rất nhiều các giao thức thử nghiệm</p><p>Uromic Tango là một hệ thống sáng tạo và được thiết kế theo công thái học cho những người muốn thực hiện kiểm tra niệu động học chủ yếu từ vị trí ngồi và nó hỗ trợ phần mềm cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức đo lường theo kích thước</p><p><strong>Lợi ích</strong></p><p>- Hệ thống toàn diện nhằm vào các cơ sở nghiên cứu hoặc trung tâm giảng dạy lớn</p><p>- Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức kiểm tra riêng biệt và kết hợp các loại cảm biến áp lực khác nhau</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Kết nối không dây độc đáo với máy đo lưu lượng nước tiểu trên tần số 866 MHz (tín hiệu ổn định mà không bị nhiễu)</p><p>- Đầu kéo từ tính độc đáo có thể tiệt trùng</p><p>- Các thông số kỹ thuật xuất sắc</p><p>- Giao diện phần mềm thân thiện</p><p>- Nhiều phương pháp thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS</p><p>- Hỗ trợ trực tuyến từ xa</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Ultrasound: Siêu âm</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Chuyên gia nước ngoài hướng dẫn sử dụng 2 lần, mỗi lần không quá 5 ngày</p><p>Bảo trì định kì 6 tháng một lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T11:04:37.956 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-23T12:57:01.070
3055 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu tần phổ | TDP-12DL |  | Trung Quốc | Suzhou Medical Appliance Factory |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 6000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy trị liệu tần phổ</strong></p><p><strong> Model: TDP-12DL</strong></p><p> Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Thân chính</p> <p>Bản phát nhiệt</p> <p>Dây nguồn</p> <p>Chân đỡ</p> <p>Bánh xe</p> <p>Lõi hồng ngoại kết hợp</p> <p>Công tắc hẹn giờ</p> <p>Điều khiển từ xa</p> | <p>1. Đường kính bản phát nhiệt: Φ166<br /> 2. Phạm vi tần phổ: 2.5μm – 22.0μm<br /> 3. Nhiệt độ bản gia nhiệt: ≥ 280°C<br /> 4. Tần số: 50Hz ±1Hz / 60Hz ±1Hz<br /> 5. Công suất: 250VA<br /> 6. Điện áp: AC 220V / 50Hz<br /> 7. Chế độ làm việc liên tục<br /> 8. Cấp độ an toàn: IB<br /> 9. Trọng lượng: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-29T17:19:38.972 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:19:58.938
3056 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | Top-2300 |  | Malaysia | Top Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 46500000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-01-28 | <p><strong>MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Top -2300</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia</p><p>- Xuất xứ: Malaysia</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28T16:23:46.901 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28T16:26:58.485
3057 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống theo dõi trung tâm | Vista 120 CMS |  | Mỹ | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Dễ dàng sử dụng: hầu hết các chức năng có thể được thực hiện trong 3 bước, đem lại cho bác sĩ nhiều thời gian hơn để chăm sóc bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển theo hai hướng: cho phép bác sĩ cấu hình và hiển thị các cài đặt báo động tại trạm trung tâm cho mỗi monitor tại giường, loại bỏ sự cần thiết phải đến mỗi monitor và thay đổi cài đặt báo động.</p><p class="ql-align-justify">- Bảo mật mạng: Do trạm trung tâm chạy trên mạng dùng riêng, không giap tiếp với mạng ngoài, đảm bảo bảo mật dữ liệu bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Truy xuất báo cáo linh hoạt: Báo cáo dữ liệu bệnh nhân có thể được gửi đến máy in nối mạng hoặc lưu dưới dạng PDF để xem lại.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T15:15:43.309 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T15:15:43.482
3058 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Blues | Uromic Jive AM |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Uromic Jive AM là thiết bị cấp độ cao cho các bài kiểm tra đo niệu động học&nbsp;chuẩn, đặc biệt khi ngân sách là mối quan tâm chính. Nó được trang bị 5 kênh đo với đầu vào để ghi áp suất và EMG, và các đầu ra cho một máy bơm cystometric và dụng cụ&nbsp;kéo ống thông.&nbsp;</p><p>Uromic Jive AM thường được điều khiển bởi máy tính hoặc máy tính xách tay (Windows) và có thể được cung cấp với một hộp bảo vệ vận chuyển nếu cần. Mức độ linh hoạt cao này có nghĩa là việc đưa một thiết bị Jive PC vào cộng đồng trở thành một khả năng thực sự và di chuyển nhiều nơi được thực hiện đơn giản</p><p>&nbsp;</p><p>Lợi ích</p><p>- Hệ thống hiệu quả về chi phí bao gồm tất cả các kiểm tra tiêu chuẩn bằng phương pháp động lực</p><p>- Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển</p><p>- Sử dụng các khả năng phần mềm của Uromic bao gồm việc sửa đổi dễ dàng các phương pháp thử theo nhu cầu của từng khách hàng</p><p>- Thủ tục vận hành thân thiện</p><p>- Tương thích với một loạt các phụ kiện MMT</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T10:55:11.728 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-23T12:57:39.281
3059 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A6 Basic |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1950000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic nay được cải tiến hơn nhiều, khắc phục được nhiều sự cố hay gặp phải từ các loại máy huyết áp thông thường khác, đặc biệt máy còn sử dụng công nghệ AFIB giúp hỗ trợ phát hiện rung nhĩ, giúp cảnh báo trước và tầm soát một cách hiệu quả các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.&nbsp;</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Tầm đo huyết áp: 20-280mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Nhịp tim: 40-200 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất túi hơi: 0-299mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ: tự động lưu 99 lần gần nhất</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (huyết áp): cộng trừ 3mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (nhịp tim): cộng trừ 5% giá trị đọc</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T09:18:24.609 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T09:18:24.707
3060 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khớp | Hệ thống phẫu thuật bằng công nghệ sóng cao tần Plasma và phụ kiện | ARS600, AC404, AC405, AC301, AC302, AC306 |  | Trung Quốc | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu Tư Y tế Quốc tế | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | f | Bộ | false | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>Hệ thống nội soi khớp gối: Cắt bỏ sụn , Gọt tạo hình sụn khớp, Tái thiết lập hình chữ thập (cross-shaped), Giải phóng cánh ngoài, Nội soi khớp vai , Hội chứng suy thoái khớp vai , Viêm quanh khớp vai thể đông cứng, Nội soi khớp hông , Phẫu thuật mở ổ. </p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu Tư Y tế Quốc tế | 2020-11-23T13:43:01.669 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:23:01.494
3061 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH CHẠY ĐIỆN 2 BÌNH | CHS - 708 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy hút dịch CHS-708 là thiết bị sử dụng trong phẫu thuật và phòng khám. Máy được dùng để hút và làm sạch các bộ phận cơ thể bệnh nhân trong quá trình thực hiện phẫu thuật, máy không tạo ra tiếng ồn thấp khi sử dụng, lực hút của máy có thể điểu chỉnh tùy theo từng yêu cầu của người sử dụng.&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Tính năng kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài: 400 x 320 x 840 mm (Rộng x Sâu x Cao).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa dịch (làm bằng nhựa tổng hợp P.C): 2 chiếc x 3000 ml.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất hút tối đa: 740 mmHg ± 10 mm Hg.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm chân không: loại bơm Piston không dầu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ: 1 pha 0.25 kW.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hút: 50 lít/phút ± 10 lít/phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: 04 bánh xe xoay đường kính 2 inches.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V, 50/60 Hz.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 350 W.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chống tràn: bình phụ trợ (loại có phao).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: khoảng 15 Kg.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ/ Độ ẩm: 0°C – 40°C / 20% -95%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T17:06:03.998 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T17:17:47.414
3062 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Chỉ Vicryl | Vicryl 6-0 W9981 |  | Mexico | Johnson & Johnson Medical (Suzhou) Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 600000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Kích thước: 13mm 1/2c - 45cm</p><p> Mô tả: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 6/0 dài 45cm, kim tròn đầu tròn RB-2 dài 13 mm 1/2 vòng tròn. </p><p> Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày</p> |  |  | <p>Kích thước: 13mm 1/2c - 45cm</p><p> Mô tả: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 6/0 dài 45cm, kim tròn đầu tròn RB-2 dài 13 mm 1/2 vòng tròn. </p><p> Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:09:02.162 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:09:02.239
3063 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Vali cấp cứu | EK-100 |  | Nhật Bản | Blue Cross Emergency Company Ltd |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>Trọng lượng gọn nhẹ và độ bền cao.</p><p>Di chuyển nhanh chóng và dễ dàng trong trường hợp khẩn cấp.</p><p>Các chi tiết được gắn hoặc tháo lắp dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-04T11:02:48.287 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:12.266
3064 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp đáy mắt | Máy chụp đáy mắt không giãn đồng tử và phụ kiện | CR-2AF |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2022-01-21 | <p>Máy chụp đáy mắt không giãn đồng tử và phụ kiện</p><p>Model: CR-2AF</p><p>Hãng sản xuất: Canon Inc/ Nhật Bản</p> |  |  | <p>Kích thước: 305 (w) x 500 (d) X 473 (h) mm</p><p>Cân nặng: 15 kg</p><p>Khoảng cách làm việc 35 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-01-21T15:27:24.354 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-01-26T08:34:01.279
3065 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung | THERAPIC 2000 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 112500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy điều trị điện xung dùng trong Vật lý trị liệu</li><li>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</li></ul> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Điện cực cao su 60 x 85 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 60 x 85 mm: 04</li> <li>Điện cực cao su 50 x 50 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 50 x 50 mm: 04</li> <li>Dây buộc điện cực 1000 mm: 02</li> <li>Dây buộc điện cực 600 mm: 02</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cáp ngõ ra : 01</p> <ul> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Tấm điện cực cao su dẫn điện, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Túi điện cực bọt biển, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 35 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 80 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 46 x 47 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 98 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 32 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 50 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 75 mm: 04</li> <li>Bộ dùng trong sản phụ khoa: 01</li> <li>Đầu dò kích thích bằng cơ: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 30 VA</p> <p>Cầu chì: 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 240x128 pixel</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 99 phút</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Chế độ hoạt động: Điện áp ồn định, dòng điện ổn đinh</p> <p>Dòng cao áp: Vi dòng</p> <p>Tần số giao thoa: Lên đến 4000 Hz</p> <p>Ngõ ra: 2 kênh</p> <p>Cường độ xung liên tục: Lên đến&nbsp; 30 mA</p> <p>Cường độ dòng:&nbsp; Lên đến&nbsp; 50 mA</p> <p>Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác: 100 mA</p> <p>Công suất đỉnh: 100 V</p> <p>Cảnh báo quá tải – ngắn mạch: Có</p> <p>Tự động đảo cực – đảo cực bằng tay</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 50</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 50</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc</p> <p>Có thể lưu trữ đường công chẩn đoán I/T</p> <p>Có thể kết nối với siêu âm: Có</p> <p>Có thể kết nối với giác hút: Có</p> <p>Khả năng cập nhật phần mềm</p> <p>Trọng lượng: 4.3 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T11:28:26.071 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:20:22.986
3066 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khẩu trang phòng dịch N95 | KTG- 3M-04 |  | Mỹ | 3M Company |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Chất liệu: Vải và giấy sợi hoạt tính.</p><p> Ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn.</p><p> Lọc khói, bụi có dầu, hơi hữu cơ, hơi sơn, chống cát, bụi rác, bụi gỗ, bụi kim loại, loại bụi khác…</p><p> Ngăn chặn vi rút, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp (SARS, cúm A/H1N1, H5N1, lao phổi...). </p><p> Ngăn chặn vi khuẩn, vi rút lây truyền qua không khí như lao, lao đa kháng và SARS.</p><p> Được thiết kế phù hợp với tất cả khuôn mặt</p><p> Không gây kích ứng da</p><p> Chống hơi sộc lên mắt (do có miếng sắt ép khẩu trang vào sống mũi, có nhiều kích cỡ khác nhau để người dùng chọn lựa cho phù hợp)</p><p> Màng lọc có kích thước lỗ 0,3micromet nên lọc được các tác nhân gây bệnh có kích thước từ 1-10 micrômét</p><p> Không thấm dịch từ ngoài bắn vào</p><p> Hộp 5 chiếc</p> |  |  | <p>Chất liệu: Vải và giấy sợi hoạt tính.</p><p> Ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn.</p><p> Lọc khói, bụi có dầu, hơi hữu cơ, hơi sơn, chống cát, bụi rác, bụi gỗ, bụi kim loại, loại bụi khác…</p><p> Ngăn chặn vi rút, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp (SARS, cúm A/H1N1, H5N1, lao phổi...). </p><p> Ngăn chặn vi khuẩn, vi rút lây truyền qua không khí như lao, lao đa kháng và SARS.</p><p> Được thiết kế phù hợp với tất cả khuôn mặt</p><p> Không gây kích ứng da</p><p> Chống hơi sộc lên mắt (do có miếng sắt ép khẩu trang vào sống mũi, có nhiều kích cỡ khác nhau để người dùng chọn lựa cho phù hợp)</p><p> Màng lọc có kích thước lỗ 0,3micromet nên lọc được các tác nhân gây bệnh có kích thước từ 1-10 micrômét</p><p> Không thấm dịch từ ngoài bắn vào</p><p> Hộp 5 chiếc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:14:36.427 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:14:36.500
3067 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Easy Reader+ | 36200 |  | Pháp | Vedalab |  |  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex |  | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2023-12-03 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch</p> |  |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p><p>Phương pháp&nbsp;: Phản xạ quang học</p><p>Kích thước (Trọng lượng)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 1500 g</p><p>Chiều cao: 170 mm</p><p>Chiều rộng: 150 mm</p><p>Chiều sâu: 180 mm</p><p>Tốc độ xét nghiệm: Chế độ ủ trong máy thông thường: khoảng 5 mẫu/ giờ</p><p>Chế độ ủ ngoài (Ngay lập tức): khoảng 50 mẫu/ giờ</p><p>Nguồn điện cung cấp: Adapter ngoài: AC 100–240 Volt, 50–60 Hz, Đầu ra DC 7.5 Volt </p><p>Tùy chọn hoạt động bằng pin: 6 pin sạc AA/NiMH</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: +15 đến +40°C</p><p>Độ ẩm tương đối: 30 đến 80% (không ngưng tụ)</p><p>Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng với độ cao 0–3000 trên mực nước biển)</p><p>Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ: +5˚C đến +45˚C</p><p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 85% (không ngưng tụ)</p><p>Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng với độ cao 0–3000 trên mực nước biển)</p><p>Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ: -25˚C to +60˚C</p><p>Độ ẩm tương đối: 75% tại 30˚C (24h)</p><p>Áp suất không khí: 70 kPa đến 106 kPa (tương ứng độ cao 0–3000 trên mực nước biển)</p><p>Thông số máy in: Máy in nhiệt</p><p>Chiều rộng cuộn giấy in tối đa: 60 mm</p><p>Công suất cơ sở dữ liệu: 1000 hồ sơ đo lường</p><p>Hiển thị: Kích thước màn hình: 4.3”</p><p>Độ phân giải: 480 x 272 pixels</p><p>Kết nối: Mạng Ethernet, cổng PS2, Serial RS232, USB kiểu A, USB kiểu B</p> |  |  | Calibration card, blank card, giấy in nhiệt kết quả |  |  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex | 2021-01-12T17:13:42.272 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex | 2021-01-12T17:24:20.281
3068 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR | abCyclerQ |  | Singapore | AITbiotech Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-01-31 | <p>Block nhiệt:</p><p>- Khả năng tải (giếng): 96</p><p>- Thể tích phản ứng: 0 - 100 µl</p><p>- Đồ tiêu hao: đĩa qPCR 96 giếng 0.2 ml hoặc 12 strip 8 ống qPCR 0.2 ml, hoặc 96 ống qPCR 0.2 ml</p> |  |  | <p>- Dải nhiệt độ: 0 - 100 oC</p><p>- Phương pháp gia nhiệt: Peltier</p><p>- Tốc độ gia nhiệt tối đa: 6.1ºC/giây</p><p>- Tốc độ hạ nhiệt tối đa: 5.0ºC/giây</p><p>- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.2ºC</p><p>- Độ đồng nhất nhiệt độ:</p><p>▪ 20°C – 72°C: ± 0.2°C</p><p>▪ 95°C: ± 0.3°C"</p><p>- Dải gradient: 1ºC-40ºC</p><p>- Gradient: ≥ 12 hàng</p><p>- Protocol đặc biệt về nhiệt độ: Gradient PCR, Long PCR, Touchdown PCR</p><p>- Dải tuyến tính của mẫu:&nbsp;/r/ ≥ 0.999</p><p>- Độ lặp lại của mẫu: Ct value, CV ≤ 0.5%</p><p>- Dải động học của mẫu: 1- 10^10 bản copy</p><p>Nắp gia nhiệt</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: tối đa lên đến 110oC</p><p>Hệ thống quang học</p><p>- Nguồn sáng kích thích: 6 đèn LED</p><p>- Detector: Photodiode</p><p>- Vị trí Detection : Kích thích và quét từ trên xuống</p><p>- Phương pháp Detection: 6 kênh được quét cùng lúc, không có hiệu ứng góc</p><p>- Thời gian Detection: 7 giây cho 96 giếng cho tất cả các kênh màu</p><p>- Probe: TaqMan probe, Molecular beacon probe, Scorpion probe, FRET</p><p>- Bước sóng kích thích/phát xạ:</p><p>• 465/ 510 (FAM, SYBR Green I, STYO9, EvaGreen, LCGreen)</p><p>• 527/ 563 (HEX, VIC, TET, JOE)</p><p>• 580/ 616 (ROX, Texas Red)</p><p>• 632/ 664 (Cy5)</p><p>• 680/ 730 (Alexa Fluor680)</p><p>• 465/ 616 (FRET)</p><p>- Chạy Multiplex: lên tới 5 mục tiêu</p><p>- Tuyến tính huỳnh quang: r ≥ 0.990</p><p>Phần mềm</p><p>- Phân tích định tính, định lượng tuyệt đối, định lượng tương đối, phân tích genotyping, phân tích điểm cuối, phân tích điểm nóng chảy, phân tích điểm nóng chảy độ phân giải cao</p><p>- Điều khiển:</p><p>+ Màn hình cảm ứng 10.4''</p><p>+ Qua máy tính</p><p>+ Qua mạng LAN (có thể điều khiển cùng lúc lên tới 10 hệ thống bằng 1 máy tính)"</p><p>- Lưu trữ dữ liệu: upload và download qua usb, có thể lưu 1000 kết quả trong bộ nhớ máy</p><p>- Có 1 cổng ethernet và 3 cổng USB</p> | [5 empty] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21T13:52:57.663 | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21T13:52:57.736
3069 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân đa năng 1 tay quay | DNH-1T-00C |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 23000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>2 chức năng hoạt động chỉ với 1 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥25°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T15:05:40.286 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:07:06.775
3070 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Holter ghi huyết áp 24h | TM-2440 |  | Nhật Bản | A&D Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>TM-2440 của A&amp; D&nbsp;là mô hình cấp nhập cảnh được thiết kế để đo ABPM. Thiết bị nhỏ gọn của nó đơn giản hóa việc theo dõi những người tham gia nghiên cứu và đạt tiêu chuẩn với chức năng : nhịp tim không đều (IHB), giúp phát hiện các bất thường xung và có thể kiểm tra dạng sóng dễ dàng thông qua phần mềm phân tích (bao gồm). Các tính năng mới trong TM-2440 hỗ trợ đo ABPM</p><p>Theo dõi huyết áp di động 24 giờ</p><p>■ Trọng lượng lớn và kích thước nhỏ gọn</p><p>120g *, 66 (W) × 24,5 (H) × 95 (D) mm * Không bao gồm&nbsp;pin</p><p>■ Màn hình OLED (chế độ ABPM)</p><p>■ Thuật toán hiệu chỉnh xung mới để đo nhanh hơn và loại bỏ nhiễu</p><p>■ Sử dụng pin (2 alkaline hoặc Ni-MH “AA’’)</p><p>■ Xuất dữ liệu sang phần mềm phân tích (có kèm theo thiết bị)</p><p>■ Kết nối USB</p><p>■ Bảo vệ chống xâm nhập IP22</p><p>■ Điều Khoản&nbsp;ISO810601</p><p><strong>Phân tích dữ liệu đa điểm với phần mềm mới</strong></p><p>Phần mềm được thiết kế mới có thể phân tích dữ liệu môi trường được thu thập bởi đa cảm biến cùng với dữ liệu đo ABPM. Nhiệt độ, áp suất và hoạt động có thể được biểu đồ cùng với huyết áp. Chỉ TM-2441 (TM-2440 không có đa cảm biến)</p><p><strong>Ghi và hiển thị dữ liệu dạng sóng</strong></p><p>Sê-ri TM-244x ghi lại huyết áp dưới dạng sóng dao động. Với phần mềm phân tích mới của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra bản ghi dạng sóng cho mỗi phép đo. Nhanh chóng xác định độ chính xác của các giá trị đo được.</p><p>Những yêu cầu của Hệ thống</p><p>CPU máy tính: Bộ xử lý 1GHz trở lên Bộ nhớ: 1GB trở lên (× 86), 2GB trở lên (× 64) Hệ thống hoạt động (được khuyến nghị):</p><p>Windows 10 (× 86 / × 64)</p><p>Windows 8.1 (× 86 / × 64), Windows 7 (× 86 / × 64) SVGA: Được khuyến nghị 800 × 600 pixel trở lên</p><p>Đĩa: Ổ đĩa CD (ổ đĩa tương ứng với phương tiện kèm theo) Đĩa cứng: Dung lượng trống từ 16 GB trở lên (× 86),</p><p>Dung lượng trống 24 GB (× 64)</p><p>Máy in: Môi trường có thể in các tệp định dạng XPS</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp đo lường</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp đo dao động</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp phát hiện áp suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Cảm biến áp suất bán dẫn</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phạm vi hiển thị áp suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">0 to 299 mmHg (299 mmHg trở lên thì bị ẩn )</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Độ chính xác đo lường </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Áp lực&nbsp;: ±3 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim&nbsp;: ±5 %</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Bộ phận hiển thị tối thiểu</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Áp lực&nbsp;: 1 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim&nbsp;: 1 beat / minute</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phạm vi đo lường</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Huyết áp tâm thu : 60 to 280 mmHg </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Huyết áp &nbsp;tâm trương: 30 to 160 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 to 200 nhịp đập &nbsp;/ phút</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp điều áp: Bơm Micro </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tự động điều áp: </span> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">85 to 299 mmHg</span> </p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Cài đặt khoảng thời gian </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Các khoảng thời gian tại mỗi phần chia 24 giờ tối đa sáu phần.</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Khoảng : OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 phút </span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-23T14:14:50.392 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-23T14:19:38.718
3071 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò | LOGIQ P9 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò</p> |  | <p>Đầu dò Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Matrix Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear dải tần rộng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear có nút bấm: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector nhi: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector Sơ sinh: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò TEE: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đàu dò khối 4D âm đạo: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Bi-plane: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đánh giá vận động vùng cơ tim + Bộ điện tim ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim gắng sức + Bộ điện tim ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm nhận diện kim sinh thiết trong siêu âm can thiệp </p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm 4D</p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tăng cường nguồn sáng ảo trong siêu âm 4D cho hình ảnh thai nhi chân thực hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm cắt lớp 4D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tự động đo thể tích 4D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hiển thị hình ảnh khối tương phản cao </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm cho phép hiển thị ảnh khối độ tương phản cao giúp phân biệt hình ảnh thai nhi bất thưởng với độ chính xác cao </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim thai: ứng dụng khảo sát đánh giá vận động tim thai trên trục 3D với hình ảnh có độ tương phản và độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến vú </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến giáp&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm so sánh có tuần tự </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Khuếch đại dòng chảy mạch máu không sử dụng kỹ thuật doppler </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode dựng hình 3D nâng cao cho phép hiển thị mạch máu trong hình ảnh khối 3D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CF/PDI Quantification: Chức năng siêu âm dòng màu định lượng có ý nghĩa đáp ứng điều trị viêm khớp, tăng sinh mạch máu</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:32:35.921 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:32:35.998
3072 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-100 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 70000 | f | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện<br /> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> |  |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:51:14.255 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:12.341
3073 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Đầu ghi Holter điện tim 24h | Evo |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 190000000 | t | Bộ | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>Evo được thiết kế để ghi lại dữ liệu điện tâm đồ 3 kênh chất lượng cao lên đến 48 giờ.</p><ul><li>Nhỏ và nhẹ</li><li>Sạc không dây qua đế cắm, sẵn sàng cho bệnh nhân tiếp theo trong vòng 5 phút.</li><li>Nhanh chóng tải xuống bản ghi dữ liệu thô</li></ul> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:53:16.593 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:53:16.700
3074 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy thổi cát trên lâm sàng Microetcher Danville USA | Little Prince |  | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 12500000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <ul><li>Một trong những dụng cụ nha khoa hữu hiệu nhất</li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sản xuất và phân phối bởi Danville Materials USA.</span></li><li>Xói mòn sứ, kim loại, composite, răng,... để tăng độ bám dính tối đa. Đặc biệt dùng trong gắn veneer, toàn sứ...</li><li>Sửa chữa các phục hình sứ đã gắn trên lâm sàng</li><li>Xói mòn răng dùng trong trám bít hố rãnh</li><li>Làm sạch những vết dính, khe rãnh sâu</li><li>Xói mòn sang thương tối thiểu để trám xoang I và V</li><li>Làm sạch cement gắn trước khi gắn lại phục hình, mắc cài, khâu,... trong chỉnh nha</li></ul> |  |  | <p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Một trong những dụng cụ nha khoa hữu hiệu nhất!</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Sản xuất và phân phối bởi Danville Materials USA.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Xói mòn sứ, kim loại, composite, răng…để tăng độ bám dính tối đa. Đặc biệt dùng trong gắn veneer, toàn sứ.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Sửa chữa các phục hình sứ đã gắn trên lâm sàng.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Xói mòn răng dùng trong trám bít hố rãnh.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Làm sạch những vết dính, khe rãnh sâu.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Xói mòn sang thương tối thiểu để trám xoang I và V.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Làm sạch cement gắn trước khi gắn lại phục hình, mắc cài, khâu…trong chỉnh nha.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:27:31.939 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.500
3075 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | CoClean Coe 100 | CoClean Coe 100 |  |  | Welbutech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Cái | true | 2020-11-19 | 2021-11-19 | <p class="ql-align-center"><img src="//:0" height="6" width="8"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thiết bị sử dụng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">* </span><strong style="color: rgb(35, 31, 32);">Sản phẩm này được đăng ký và lưu hành dưới dạng thiết bị y tế.</strong></p> |  |  | <h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><img src="//:0" height="6" width="8"></h1><h1><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thông Số Kỹ Thuật</span></h1><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tên sản phẩm</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Máy hút mũi điện tử </span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">CO-CLEAN BABY</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Model</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">COB-100</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Điện áp</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nguồn điện DC 3V(2 pin 1.5V)</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Trọng lượng</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">150g (Máy chính)</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Quy cách đóng gói</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">1 bộ</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhà sản xuất</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">WelbuTech Co.,Ltd.</span></p><p class="ql-align-center"> </p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thiết bị sử dụng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">* </span><strong style="color: rgb(35, 31, 32);">Sản phẩm này được đăng ký và lưu hành dưới dạng thiết bị y tế.</strong></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:42:03.591 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:45:41.873
3076 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khẩu trang y tế | KT |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 170000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Quy Cách Đóng Gói: 50 chiếc/ hộp</p><p> Đóng gói nilong riêng biệt, tuy nhiên chưa được khử trùng qua khí Gas E</p><p> Cấu trúc: gồm dây thun, vải không dệt và nẹp mũi bằng nhựa</p><p> Kích thước: dài x rộng - 17,5 x 9,5 (+-0,5cm) có 3 nếp gấp song song nhau</p><p> Khẩu trang 3 lớp, thoáng khí, sử dụng trong y tế và gia đình</p><p> Đảm bảo vệ sinh</p><p> Màu sắc: trắng hoặc xanh da trời</p> |  |  | <p>Quy Cách Đóng Gói: 50 chiếc/ hộp</p><p> Đóng gói nilong riêng biệt, tuy nhiên chưa được khử trùng qua khí Gas E</p><p> Cấu trúc: gồm dây thun, vải không dệt và nẹp mũi bằng nhựa</p><p> Kích thước: dài x rộng - 17,5 x 9,5 (+-0,5cm) có 3 nếp gấp song song nhau</p><p> Khẩu trang 3 lớp, thoáng khí, sử dụng trong y tế và gia đình</p><p> Đảm bảo vệ sinh</p><p> Màu sắc: trắng hoặc xanh da trời</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:18:37.160 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:18:37.221
3077 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết ADN/ARN | abGenix |  | Singapore | AITbiotech Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-01-31 | <p>- Phương pháp tách chiết: Công nghệ hạt từ</p><p>- Dung tích mẫu: 1-32 mẫu/ lần chạy</p><p>- Thời gian chạy: 30-60 phút ( phụ thuộc vào kit tách chiết)</p> |  |  | <p>- Phương pháp tách chiết: Công nghệ hạt từ</p><p>- Dung tích mẫu: 1-32 mẫu/ lần chạy</p><p>- Thời gian chạy: 30-60 phút ( phụ thuộc vào kit tách chiết)</p><p>- Thể tích DNA thu được: 100µl</p><p>- Hiệu suất tách : ≥ 95%</p><p>- Nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 120oC</p><p>- Kiểm soát nhiễm: đèn UV</p><p>- Phần cứng: tích hợp bộ vi xử lý, cho phép hệ thống hoạt động độc lập mà không cần máy tính</p><p>"- Vận hành hệ thống: </p><p>+ Màn hình LCD 3.5 inch với các phím mềm trên thân máy</p><p>+ Bảng điều khiển với màn hình cảm ứng"</p><p>- Cổng kết nối sao lưu dữ liệu: USB</p><p>- Quy trình: 15 quy trình được cài đặt sẵn trong thiết bị và không giới hạn trong bảng điều khiển</p><p>- Các thanh gia nhiệt: nhiệt độ riêng của từng thanh gia nhiệt được hiển thị trên giao diện chạy thử nghiệm trong khi cài đặt và khi một quá trình đang diễn ra</p><p>- Chương trình cho từng bước của quá trình tách chiết yêu cầu trạng thái nhiệt độ cụ thể của các thanh gia nhiệt; làm nóng bước ly giải, rửa giải hoặc khi không sử dụng</p><p>- Có thể có tùy chọn sửa đổi và lập trình các bước riêng lẻ trong quá trình tách chiết</p><p>- Tự làm sạch: đèn UV tích hợp với bộ hẹn giờ cho phép khử trùng thường xuyên giữa các lần thao tác</p><p>- Kiểm soát ô nhiễm: với kiểm soát chuyển động chính xác, chức năng tự làm sạch và sử dụng vật liệu dùng một lần</p><p>- Trộn: Cường độ thay đổi theo thang từ 1 đến 8</p><p>- Chức năng bảo vệ: Một thử nghiệm chưa hoàn thành có thể được tiếp tục khi thiết bị được khởi động lại sau khi mất điện.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21T13:57:46.752 | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21T13:57:46.785
3078 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | CoClean Duck | CoClean Duck |  |  | Welbutech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 690000 | t | Cái | false | 2020-11-19 | 2021-11-19 | <h1 class="ql-align-justify"><br></h1><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thiết bị sử dụng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">* </span><strong style="color: rgb(35, 31, 32);">Sản phẩm này được đăng ký và lưu hành dưới dạng thiết bị y tế.</strong></p><p> </p> |  |  | <h1 class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thông Số Kỹ Thuật</span></h1><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Điện áp</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nguồn điện DC 3V(2 pin 1.5V)</span></p><p><br></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Trọng lượng</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">150g (Máy chính)</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Quy cách đóng gói</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">1 Bộ</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhà sản xuất</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">WelbuTech Co.,Ltd.</span></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thiết bị sử dụng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">* </span><strong style="color: rgb(35, 31, 32);">Sản phẩm này được đăng ký và lưu hành dưới dạng thiết bị y tế.</strong></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:37:07.749 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:37:07.792
3079 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | CoClean Bear | CoClean Bear |  |  | Welbutech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 690000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-11-19 | <h1><img src="//:0" height="6" width="8"><img src="//:0" height="6" width="8"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thông Số Kỹ Thuật</span></h1><p>Tên sản phẩm: CoClean Bear</p><p>Điện áp: DC 3V (2pin 1.5V)</p><p>Trọng lượng: 150 gram (máy chính)</p><p>Quy cách đóng gói: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhà sản xuất: Welbutech Co., Ltd.</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng: thiết bị dùng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span> &nbsp;</p><p class="ql-align-center"><br></p><p> </p><p> </p> |  |  | <h1 class="ql-align-justify"><img src="//:0" height="6" width="8"><img src="//:0" height="6" width="8"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thông Số Kỹ Thuật</span></h1><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Điện áp</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nguồn điện DC 3V(2 pin 1.5V)</span></p><p><br></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Trọng lượng</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">150g (Máy chính)</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Quy cách đóng gói</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">1 Bộ</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhà sản xuất</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">WelbuTech Co.,Ltd.</span></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mục đích sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thiết bị sử dụng để hút dịch mũi và chất nhầy bằng áp lực chân không.</span></p><p> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">* </span><strong style="color: rgb(35, 31, 32);">Sản phẩm này được đăng ký và lưu hành dưới dạng thiết bị y tế.</strong></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:33:54.109 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-19T11:33:54.195
3080 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay | M24 |  |  | Hengshui Plus Medical Devices Technology Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 17500000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M24</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T09:56:36.625 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T09:56:36.695
3081 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy ép tim tự động | EASY PULSE |  |  | Schiller Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-28 | 2020-12-31 | <p> Đặc điểm chung:</p><p> - EASY PULSE là thiết bị di động cung cấp ép tim tự động với tốc độ và độ sâu phù hợp.</p><p> - Có sự kết hợp giữa ép và đai cho phép ép 3D đạt hiệu quả tối đa.</p><p> - Trọng lượng được trải đều trên tấm đế nên không ảnh hưởng đến lực ép cũng như độ thả.</p><p> - Pin có thể sạc lại bằng bộ sạc kép dưới 2 giờ hoặc ở chế độ turbo dưới 50 phút và sử dụng kéo dài trong 45 phút.</p><p> -&nbsp;Thiết bị CPR tự động điều khiển bằng điện nhỏ và nhẹ </p><p> - Lý tưởng trong không gian hẹp</p><p> - Chu kỳ ép tim - thông khí 30:2</p><p> - Kết nối đầu vào DC bên ngoài, USB.</p> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-28T16:24:51.826 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-28T16:24:51.856
3082 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Dây garo cao su | GARO |  | Việt Nam | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 60000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Dây garo cao su 4cm x 100cm\</p><p>GARO/ Việt Nam</p> |  |  | <p>Dây garo cao su 4cm x 100cm\</p><p>GARO/ Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:28:49.047 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T09:28:49.101
3083 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1500 | Yumizen G1500 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động 240 PT/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:11:25.210 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:11:25.274
3084 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò | LOGIQ P9 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò</p> |  | <p>Đầu dò Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Matrix Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear dải tần rộng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear có nút bấm: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector nhi: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector Sơ sinh: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò TEE: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đàu dò khối 4D âm đạo: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Bi-plane: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đánh giá vận động vùng cơ tim + Bộ điện tim ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim gắng sức + Bộ điện tim ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm nhận diện kim sinh thiết trong siêu âm can thiệp </p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm 4D</p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tăng cường nguồn sáng ảo trong siêu âm 4D cho hình ảnh thai nhi chân thực hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm cắt lớp 4D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tự động đo thể tích 4D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hiển thị hình ảnh khối tương phản cao </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm cho phép hiển thị ảnh khối độ tương phản cao giúp phân biệt hình ảnh thai nhi bất thưởng với độ chính xác cao </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim thai: ứng dụng khảo sát đánh giá vận động tim thai trên trục 3D với hình ảnh có độ tương phản và độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến vú </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến giáp&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm so sánh có tuần tự </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Khuếch đại dòng chảy mạch máu không sử dụng kỹ thuật doppler </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode dựng hình 3D nâng cao cho phép hiển thị mạch máu trong hình ảnh khối 3D </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CF/PDI Quantification: Chức năng siêu âm dòng màu định lượng có ý nghĩa đáp ứng điều trị viêm khớp, tăng sinh mạch máu</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-04T11:03:41.277 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:12.322
3085 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Hệ thống máy cấy máu | BD BACTEC FX40 |  | Mỹ | Becton, Dickinson and Company |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-01 | 2020-11-30 | <p>Hệ thống máy cấy máu dùng để phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng</p><p> Công suất&nbsp;máy: 40 vị trí ủ chai</p><p> Nguyên tắc: Dựa vào sự gia tăng tín hiệu huỳnh quang gây ra bởi sự gia tăng nồng độ CO2 do vi sinh vật sử dụng trong quá trình trao đổi chất.</p> |  | <p class="ql-align-center"> <strong>Danh mục</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Số lượng</strong></p><p> Máy chính</p><p class="ql-align-center"> 01 Máy</p><p> Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Máy in laser</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chai cấy máu hiếu khí người lớn: 1 thùng (50 chai/thùng)</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Ổ điện 6 lỗ</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Kết nối LIS 2 chiều</p><p class="ql-align-center"> 1 lần</p><p> Kết nối Epicenter</p><p class="ql-align-center"> 1 lần</p><p> Bộ máy tính chạy Epicenter</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Hóa chất chạy xác định phương pháp</p><p class="ql-align-center"> 1 lần</p><p> Vinacontrol</p><p class="ql-align-center"> 1 lần</p><p> Chuẩn hóa ISO</p><p class="ql-align-center"> 1 lần</p><p> Bảo hành miễn phí 3 năm</p><p class="ql-align-center"> 3 năm</p><p> </p> | <p>Công suất: &gt;= 40 chai</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-02T00:12:20.833 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-01T16:33:19.590
3086 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (có thể kết nối được 16 máy con) | CMS2 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 300000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống giám sát trung tâm (CM - Central Monitor) là một hệ thống thông tin y tế được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực theo dõi lâm sàng. Hệ thống được xây dựng bằng cách kết nối nhiều Monitor vệ tinh (Cạnh giường bệnh nhân) trên cùng mạng nội bộ. Là trung tâm theo dõi hệ thống Monitor bệnh nhân, cho phép giám sát từng Monitor bằng cách thu thập, xử lý và phân tích thông tin sinh lý từ nhiều Monitor cạnh giường. Hệ thống trung tâm giúp giải phóng các bác sĩ và y tá từ công việc giám sát lâm sàng và cải thiện đáng kể chất lượng giám sát.&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T00:13:16.480 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:12.378
3087 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SÓNG XUNG KÍCH TRỊ LIỆU | KIMATUR GO |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Số kênh điều trị : 1 kênh</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ sử dụng&nbsp;: Có ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Màn hình cảm ứng VGA công nghệ đồ họa giải phẫu </p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với bộ nhớ mở rộng</p><p>-&nbsp;Điều trị các bệnh lý từ điển bách khoa toàn thư, minh họa giải phẫu và hướng dẫn chụp ảnh để xử lý</p><p>-&nbsp;Tần số cao : 1- 22 Hz ( Max 35 Hz option)</p><p>-&nbsp;Áp suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1- 6.6 Bar</p><p>-&nbsp;Áp lực dương tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 28 MPa</p><p>-&nbsp;Mật độ năng lượng cao&nbsp;: 0,72 mJ / mm</p><p>-&nbsp;Có thể điều chế áp suất, tần số, áp lực</p><p>-&nbsp;Có 55 phác đồ điều trị tích hợp</p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu lưu bệnh nhân lên tới 1.000.000 mục</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G</p><p>-&nbsp;Hướng dẫn sử dụng có hình ảnh giải phẫu 3D</p><p>-&nbsp;Báo cáo tiến đô VAS,in báo cáo.</p><p>-&nbsp;Số lượng xung cho mỗi bộ kit : 2.000.000</p><p>-&nbsp;Trọng lượng tay sung xung kích 800g</p><p>-&nbsp;Nó có hai đầu ra độc lập cho phép kết nối hai thiết</p><p>-&nbsp;Thiết lập dễ dàng bộ đếm xung</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị đầu ra</p><p>-&nbsp;Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p><p>-&nbsp;Đầu phát sóng mở rộng :</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 12 mm ( Kim loại )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Kim loại ) </p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Nhựa )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 28 mm&nbsp;( nhựa )</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;12 kg</p><p>-&nbsp;Kích thước máy &nbsp;:&nbsp;330 x 320 x 230 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T10:48:47.472 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T15:32:06.029
3088 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân điều khiển 2 tay quay | DNH-2T-00A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 24000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>2 chức năng hoạt động với 2 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥25°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T15:11:02.175 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:06:57.205
3089 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy xông hút mũi và rửa mắt | Co-Clean Original |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1430000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <h2 class="ql-align-center"><strong style="color: rgb(0, 0, 205);">Máy xông hút mũi Welbutech Co-clean Original hỗ trợ tối đa hiệu quả điều trị các bệnh về mũi như: trĩ mũi (Ozena), viêm mũi cấp mãn tính, viêm mũi dị ứng, cân bằng độ ẩm cho mũi bằng dung dịch muối 0.9%.</strong></h2><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-<strong>&nbsp;Model</strong>:&nbsp;<strong>Co-clean Original</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: Máy xông + hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">- Công dụng: Duy trì độ ẩm tối ưu trong khoang mũi với chức năng phun mạnh.</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC6V, 1A.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích nắp đựng dung dịch: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">- Tổng trọng lượng máy: 530g.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sạc phin: 97g.</p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ : Hàn Quốc.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:28:37.768 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:28:37.847
3090 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung | THERAPIC 7200 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 103750000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy điều trị điện xung dùng trong Vật lý trị liệu</li><li>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</li></ul> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Điện cực cao su 60 x 85 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 60 x 85 mm: 04</li> <li>Điện cực cao su 50 x 50 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 50 x 50 mm: 04</li> <li>Dây buộc điện cực 1000 mm: 02</li> <li>Dây buộc điện cực 600 mm: 02</li> <li>Cáp ngõ ra : 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Tấm điện cực cao su dẫn điện, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Túi điện cực bọt biển, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 35 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 80 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 46 x 47 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 98 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 32 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 50 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 75 mm: 04</li> <li>Bộ dùng trong sản phụ khoa: 01</li> <li>Đầu dò kích thích bằng cơ: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 30 VA</p> <p>Cầu chì: 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 320x240 Pixel chức năng chạm và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị: 1 – 99 phút</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Chế độ hoạt động: Điện áp ồn định, dòng điện ổn đinh</p> <p>Dòng cao áp: Vi dòng</p> <p>Chế độ chẩn đoán điện: Có</p> <p>Tần số giao thoa: Lên đến 4000 Hz</p> <p>Ngõ ra: 2 kênh</p> <p>Công suất xung liên tục: Lên tới 50 mA</p> <p>Cường độ&nbsp; dòng: Lên tới 70 mA</p> <p>Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác: 100 mA</p> <p>Công suất đỉnh: 100 V</p> <p>Cảnh báo quá tải – ngắn mạch: Có</p> <p>Tự động đảo cực – đảo cực bằng tay: Có</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 91/126</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ: 50 trên máy , 20 trên I/T , 10 lưu thêm</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc : Có</p> <p>Có thể lưu trữ đường công chẩn đoán I/T</p> <p>Có thể kết nối với siêu âm: Có</p> <p>Có thể kết nối với giác hút: Có</p> <p>Khả năng cập nhật phần mềm: Có</p> <p>Trọng lượng: 4.4 kg</p> <p>Kích thước : 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T14:03:10.927 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:20:42.104
3091 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy tiêm cấp cứu | ET009 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC |  | Nhóm 6 |  |  | 13800000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Xe đẩy tiêm thuốc dùng trong cấp cứu:</strong></p><ul><li> Mã ET009</li><li>Hãng ERYOU, </li><li>Sản xuất: Trung Quốc</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:09:32.050 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:09:32.117
3092 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Connect |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2020-12-15 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cánh tay C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuẩn trực</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy tính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát/Ống phát tia X-quang</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu nhận ảnh</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy với 02 màn hình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm giảm liểu tia và quản lý bệnh nhân - CARE</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DICOM</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối DVI phụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc phát tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áo chì chắn tia X </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng cổ chì chắn tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ định vị laser</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-02T16:29:35.572 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-15T00:00:00.664
3093 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34EMG |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 37960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MX34EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:03:21.396 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.593
3094 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng | iSED® |  | Mỹ | Alcor Scientific Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy đo tốc độ máu lắng</strong></p><p><span style="color: black;">Model: iSED®</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Alcor Scientific Inc.</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Mỹ</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-21T14:04:52.361 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-21T14:04:52.399
3095 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt xâm lấn | Hệ thống hạ thân nhiệt | Thermogard XP |  | Mỹ | Zoll Circulation, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p>Model: Thermogard_XP</p><p>Hãng sản xuất: ZOLL</p><p>Năm sản xuất:</p><p>Xuất xứ: MỸ</p><p><strong>Kích thước</strong></p><p>+ Chiều cao:&nbsp;45”&nbsp;(114&nbsp;cm)</p><p>+ Chiều rộng:&nbsp;17”&nbsp;(43&nbsp;cm)</p><p>+ Chiều sâu:&nbsp;30”&nbsp;(76&nbsp;cm)</p><p>+ Trọng lượng: 115&nbsp;lbs (52 kg)</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:32:03.291 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:34:56.264
3096 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy xông hút mũi | New Co-Clean |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1749000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p class="ql-align-justify">*Dụng cụ xông hút mũi&nbsp;<strong>New Co-Clean</strong>&nbsp;có áp lực hút đến 600mmHG +/-20% giúp bạn làm sạch được lượng chất nhầy trong mũi nhanh chóng, vận hành êm ái và không gây tiếng ồn khi sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Sản phẩm sử dụng công suất phun 1ml/phút hoặc cao hơn giúp bạn điều trị nghẹt mũi hay chảy máu mũi trong chốc lát. Các chuyên gia bác sĩ khuyên bạn nên kết hợp sử dụng dung dịch nước muối 0.9% để phun vào mũi nhằm kích thích hoạt động của các tế bào niêm mạc, giúp cân bằng độ ẩm trong mũi ngăn chặn và đẩy lùi các tác nhân gây bệnh như virút, vi khuẩn vào tai hoặc xoang gây viêm và nhiều tác hại khác…</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng&nbsp;<strong>Máy xông mũi&nbsp;</strong>&nbsp;để vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối 0.9% hằng ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh cảm lạnh cũng như các bệnh về đường hô hấp.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Model:&nbsp;<strong>New Co-Clean</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: Máy xông kết hợp hút mũi. (2 in 1)</p><p class="ql-align-justify">- Hút mũi cho người lớn và trẻ nhỏ, xông mũi chỉ cho người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC6V, 1A. Có thể sạc lại khi sử dụng</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 600mmHG +/-20%.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích nắp đựng dung dịch: 15ml.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Máy có đèn báo vận hành và hoạt động: Khoảng thời gian từ 0-25 phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Máy sử dụng pin xạc từ 8 đến 12 giờ giúp tiết kiệm chi phí.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 300g (kể cả đầu hút dịch mũi)/ Bộ sạc pin: 97g</p><p class="ql-align-justify">- Màu sắc: Xanh dương phối trắng.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu nhựa an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất: Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Hàn Quốc.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:36:48.106 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:36:48.212
3097 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Tủ bảo quản mẫu, thuốc | BPR-5V160 |  | Trung Quốc | BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO. LTD |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 25000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p><span style="color: black;">Tủ lạnh bảo quản mẫu 160 lít, 2 – 8 o C</span></p><p><span style="color: black;">Sản xuất tại: Trung Quốc</span></p><p><span style="color: black;">Tủ lạnh phòng thí nghiệm là thiết bị làm lạnh chuyên dụng để bảo quản lạnh dược phẩm cũng như các sản phẩm sinh học… Thiết bị phù hợp cho bệnh viện, nhà thuốc, nhà máy dược phẩm, vệ sinh dịch tễ và phòng chống sốt rét và phòng</span></p><p><span style="color: black;">khám.</span></p><p><span style="color: black;">Thông số kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 500 x 550 x1300 mm</span></p><p><span style="color: black;">- Dung tích: 160 lít</span></p><p><span style="color: black;">- Thang nhiệt độ điều chỉnh: 2°C đến 8°C</span></p><p><span style="color: black;">- Độ chính xác nhiệt độ: 0.1°C</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống điều khiển: Điều khiển vi xử lý</span></p><p><span style="color: black;">- Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị LED lớn</span></p><p><span style="color: black;">- Báo động: Báo động bằng âm thanh và đèn khi nhiệt độ cao hay thấp; lỗi cảm biến; Cửa mở</span></p><p><span style="color: black;">- Kiểu làm lạnh: Hệ thống làm lạnh cưỡng bức dòng khí</span></p><p><span style="color: black;">- Tác nhân làm lạnh: R600a, không chứa CFC</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống dàn ngưng và bay hơi: Bộ ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">không khí lạnh hiệu quả cao được làm bằng ống đồng.</span></p><p><span style="color: black;">- Rã đông: tự động</span></p><p><span style="color: black;">- Cửa: cửa kính với lớp phản xạ nhiệt (không bị đọng sương ở cửa)</span></p><p><span style="color: black;">- Cấu tạo:</span></p><p><span style="color: black;">+ Thiết kế cách nhiệt với lớp cách nhiệt polyurethane cứng.</span></p><p><span style="color: black;">+ Bên trong: tấm nhôm dập nổi</span></p><p><span style="color: black;">+ Bên ngoài: bằng PCM</span></p><p><span style="color: black;">- Gía trữ mẫu: Có 4 giá trữ mẫu có thể điều chỉnh được độ cao</span></p><p><span style="color: black;">- Công suất: 136W</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn điện: 220V±10%, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 51kg</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao, mm):590 x 595 x 1380</span></p><p><span style="color: black;">- Chân đế có 4 bánh xe tiện di chuyển</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Tủ lạnh bảo quản mẫu 160 lít, 2 – 8 o C</span></p><p><span style="color: black;">Sản xuất tại: Trung Quốc</span></p><p><span style="color: black;">Tủ lạnh phòng thí nghiệm là thiết bị làm lạnh chuyên dụng để bảo quản lạnh dược phẩm cũng như các sản phẩm sinh học… Thiết bị phù hợp cho bệnh viện, nhà thuốc, nhà máy dược phẩm, vệ sinh dịch tễ và phòng chống sốt rét và phòng</span></p><p><span style="color: black;">khám.</span></p><p><span style="color: black;">Thông số kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 500 x 550 x1300 mm</span></p><p><span style="color: black;">- Dung tích: 160 lít</span></p><p><span style="color: black;">- Thang nhiệt độ điều chỉnh: 2°C đến 8°C</span></p><p><span style="color: black;">- Độ chính xác nhiệt độ: 0.1°C</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống điều khiển: Điều khiển vi xử lý</span></p><p><span style="color: black;">- Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị LED lớn</span></p><p><span style="color: black;">- Báo động: Báo động bằng âm thanh và đèn khi nhiệt độ cao hay thấp; lỗi cảm biến; Cửa mở</span></p><p><span style="color: black;">- Kiểu làm lạnh: Hệ thống làm lạnh cưỡng bức dòng khí</span></p><p><span style="color: black;">- Tác nhân làm lạnh: R600a, không chứa CFC</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống dàn ngưng và bay hơi: Bộ ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">không khí lạnh hiệu quả cao được làm bằng ống đồng.</span></p><p><span style="color: black;">- Rã đông: tự động</span></p><p><span style="color: black;">- Cửa: cửa kính với lớp phản xạ nhiệt (không bị đọng sương ở cửa)</span></p><p><span style="color: black;">- Cấu tạo:</span></p><p><span style="color: black;">+ Thiết kế cách nhiệt với lớp cách nhiệt polyurethane cứng.</span></p><p><span style="color: black;">+ Bên trong: tấm nhôm dập nổi</span></p><p><span style="color: black;">+ Bên ngoài: bằng PCM</span></p><p><span style="color: black;">- Gía trữ mẫu: Có 4 giá trữ mẫu có thể điều chỉnh được độ cao</span></p><p><span style="color: black;">- Công suất: 136W</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn điện: 220V±10%, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 51kg</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước đóng gói (rộng x sâu x cao, mm):590 x 595 x 1380</span></p><p><span style="color: black;">- Chân đế có 4 bánh xe tiện di chuyển</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:16:28.997 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:16:29.041
3098 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân 3 mô tơ | HL-SK-151 |  | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 81400000 | t | Chiếc | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p>Chức năng nâng đầu, lưng, chân, chiều cao giường bằng điện.</p><p>Tấm chắn đầu giường, tấm chắn đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>Thành chắn có khóa bằng một chạm.</p><p>Có bàn ăn gắn trên khung giường, nâng hạ dễ dàng.</p><p>Bảng điều khiển trên tấm chắn đuôi giường và remote.</p><p>Có giá đỡ remote điều khiển.</p> |  |  | <p>Kích thước: 2160x930x385~715 mm</p><p>Vật liệu đế đặt nệm: Polypropylene.</p><p>Vật liệu thành chắn: nhôm.</p><p>Vật liệu tấm chắn đầu giường: Polypropylene.</p><p>Vật liệu tấm chắn đuôi giường: Polypropylene.</p><p>Vật liệu bàn ăn: Polypropylene.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-26T21:34:34.745 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-26T21:34:35.677
3099 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | AU5800 |  | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5416000000 | t | Bộ | true | 2021-01-21 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy phân tích sinh hóa <strong>AU5800</strong> (công suất 2000 xét nghiệm/giờ) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về công suất cho các phòng xét nghiệm khác nhau. Từ các bệnh viện có lượng mẫu lớn cho đến các phòng xét nghiệm tham chiếu có lượng mẫu cực lớn, dòng máy AU5800 hoàn thiện dải công suất được cung cấp bởi dòng máy xét nghiệm sinh hóa AU.</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình đa dạng, khả năng kết nối từ 1 đến 4 máy thành phần</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi máy thành phần có thể chạy đồng thời lên tới 54 xét nghiệm</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể lập trình được lên tới 117 xét nghiệm khác nhau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa mẫu lớn với khả năng chứa tối đa lên tới 400 mẫu bệnh phẩm để tối ưu hóa thời gian rảnh tay</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 làn vận chuyển giá đựng mẫu - bao gồm cả làn vận chuyển ưu tiên dành cho mẫu cấp cứu</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng máy AU có độ tin cậy đã được chứng minh với việc thay thế các bộ phận nhanh và dễ dàng theo quy tắc 3 &amp; 60 (3 bước trong thời gian 60 giây)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được thiết kế để kết nối với hệ thống tự động hóa khoa xét nghiệm (Automation).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-21T15:57:02.600 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-21T15:57:02.711
3100 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-28T15:19:23.561 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-28T15:19:23.561
3101 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm insulin dưới da liên tục 24 giờ Paradigm 715 | Paradigm 715 |  | Mỹ | Medtronic Puerto Rico Operations Co., Juncos |  |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 92165000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bơm Insulin là liệu pháp điều trị insulin, mô phỏng gần nhất chức năng của tuyến tụy bình thường với 2 chế độ bơm chính là liều nền Basal (lượng nhỏ suốt cả ngày) và liều Bolus (cho các bữa ăn trong ngày) . Bơm Insulin vận chuyển liều insulin tác dụng nhanh một cách chính xác để kết hợp chặt chẽ với nhu cầu cơ thể bạn.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23T15:50:20.400 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26T11:07:53.496
3102 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Juniper |  |  | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2020-12-15 | <p>Máy siêu âm màu&nbsp;tổng quát dùng cho siêu âm tim mạch, ổ bụng, sản phụ khoa, đàn hồi mô định lượng....</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Mật độ dòng 2D-mode: 512 dòng</p> <p>- Bảng điều khiển nổi cho phép điều chỉnh linh hoạt, mang lại sự thoải mái cho người vận hành ở tư thế đứng và ngồi</p> <p>- Hệ thống chiếu sáng nền cho bảng điều khiển với 3 chế độ tắt/trắng/xanh dương (Không sử dụng/sẵn sàng/đã kích hoạt)</p> <p>- Bàn phím kỹ thuật số và bàn phím dạng kéo</p> <p>- Khởi động nhanh hệ thống: từ lúc tắt máy, khoảng 90 giây</p> <p>- Khớp xoay trái/phải: ± 90 độ</p> <p>- Thiết kế nút điều khiển bằng xúc giác thuận tiện</p> <p>- Biểu tượng và tính năng đánh dấu cơ thể trực quan thông minh</p> <p>- Lựa chọn nhanh với các quy trình</p> <p>- Màn hình phẳng tinh thể lỏng (LCD) với chiếu sáng nền bằng LED và công nghệ IPS góc rộng (chuyển đổi trong mặt phẳng)</p> <p>- Kích thước màn hình:&nbsp; 21,5 inch, độ phân giải&nbsp; Full HD</p> <p>- Màn hình LCD cảm ứng 13,3 inch</p> <p>- Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1920 × 1080</p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Cổng đầu dò: hỗ trợ 5 cổng đầu dò</p> <p>- Lựa chọn cổng đầu dò điện tử</p> <p>- 7 giá treo đầu dò hỗ trợ tất cả các loại đầu dò và chỗ chứa chai gel</p> <p>- Tích hợp bộ làm ấm Gel</p> <p>- Cho phép lưu trữ các thăm khám bệnh nhân bao gồm hình ảnh, clip, báo cáo và phép đo</p> <p>- Dung lượng lưu trữ ảnh 300000 ảnh nén</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-13T09:04:11.577 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-11T10:06:08.776
3103 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34ANE |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MX34ANE</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</li></ul><p>01 Bộ hộc đựng thuốc (17 hộc)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T09:59:28.177 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.671
3104 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung | THERAPIC 9400 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy điều trị điện xung dùng trong Vật lý trị liệu</li><li>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</li></ul> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Điện cực cao su 60 x 85 mm : 08</li> <li>Túi điện cực 60 x 85 mm : 08</li> <li>Điện cực cao su 50 x 50 mm : 08</li> <li>Túi điện cực 50 x 50 mm : 08</li> <li>Dây buộc điện cực 1000 mm: 04</li> <li>Dây buộc điện cực 600 mm: 04</li> <li>Cáp ngõ ra : 02</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Tấm điện cực cao su dẫn điện, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Túi điện cực bọt biển, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 35 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 80 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 46 x 47 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 98 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 32 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 50 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 75 mm: 04</li> <li>Bộ dùng trong sản phụ khoa: 01</li> <li>Đầu dò kích thích bằng cơ: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 35 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 320x240 Pixel chức năng chạm và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị: 1 – 99 phút</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Chế độ hoạt động: Điện áp ồn định, dòng điện ổn đinh</p> <p>Dòng cao áp: Vi dòng</p> <p>Chế độ chẩn đoán điện: Có</p> <p>Tần số giao thoa : Lên đến 4000 Hz</p> <p>Ngõ ra: 4 kênh riêng biệt</p> <p>Cường độ xung liên tục: Lên đến 50 mA</p> <p>Cường độ dòng: Lên đến 70 mA</p> <p>Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác : 100 mA</p> <p>Công suất đỉnh: 100 V</p> <p>Cảnh báo quá tải – ngắn mạch: Có</p> <p>Tự động đảo cực – đảo cực bằng tay: Có</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 126</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ : 50 trên máy, 20 trên I/T , 10 lưu thêm</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc: Có</p> <p>Có thể lưu trữ đường công chẩn đoán I/T : 100</p> <p>Chương trình lưu them: 10</p> <p>Có thể kết nối với siêu âm: Có</p> <p>Có thể kết nối với giác hút: Có</p> <p>Khả năng cập nhật phần mềm: Có</p> <p>Trọng lượng : 4.4 kg</p> <p>Kích thước : 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T14:23:21.624 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:21:35.871
3105 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Baby (COB-100) |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy xông hút mũi CoClean Baby 100</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;là thiết bị chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi cực kỳ hiệu quả và tiện dụng. Người sử dụng có thể dùng máy đề hút dịch mũi cho người lớn và trẻ em, hoặc vệ sinh mũi bằng cách phun dung dịch nước muối dưới dạng các hạt siêu nhỏ (0.68 micron) vào sâu trong mũi mà không gây kích ứng, giúp bảo vệ khỏi các nguy cơ gây bệnh và hỗ trợ tối đa hiệu quả điều trị các bệnh về mũi.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Máy sử dụng pin sạc giúp tiết kiệm chi phí.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Chức năng hút chất nhầy trong khoang mũi với áp lực tối ưu ( đã qua kiểm nghiệm lâm sàng).</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Nhỏ gọn, thuận lợi cho việc sử dụng và di dộng bên ngoài.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Model:&nbsp;<strong>COB-100</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Công dụng: Hút mũi cho bé và người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện sử dụng: DC 3V.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: (D x R x C cm) 6 x 4 x 18.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng thân máy: 160g ( chưa bao gồm pin.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng sản phẩm: 300g.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu cao cấp, an toàn sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Thương hiệu: Welbutech-Hàn Quốc.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ sản phẩm gồm</strong>: 1 máy hút mũi COE-200, 2 đầu silicon, 1 kẹp gấp, 4 đầu kẹp thay thế, 2 pin AA</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:51:16.786 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:51:16.975
3106 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế | XF8022 |  | Trung Quốc | Foshan Xufeng Medical Technology Co,. Ltd |  |  | Công ty Cổ phần ADE Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Giường y tế điều khiển hai tay quay được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong bệnh viện, cơ sở y tế.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 2120 x 970 x 500 (mm).</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển hai tay quay chắc chắn. Điều khiển nâng hạ phần tựa lưng và phần đỡ chân.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đầu giường và đuôi giường: Bề mặt bằng nhựa Polypropylene (P.P) theo phương pháp thổi đúc bằng khuôn, kiểu móc, đuôi giường thấp hơn, đầu giường cao hơn. Kích thước đầu giường: 960 x 540 (mm). Kích thước đuôi giường 960 x 450 (mm). Khoảng cách móc 910 mm. Đầu giường và đuôi giường có thể tháo lắp dễ dàng.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: Chế tạo bằng thép hộp phủ sơn tĩnh điện đã được mài nhẵn các gờ cạnh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Thành giường (Lan can): Chế tạo bằng hợp kim nhôm gồm có 6 thanh đứng bằng nhôm, thanh vịn trên chế tạo bằng nhôm, thanh ngang dưới làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện. Thành giường có thể gập lên xuống dễ dàng.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Giát giường: Làm bằng thép tấm sơn tĩnh điện có đục lỗ đã được mài nhẵn các gờ cạnh, dày 1 mm, có khung xung quanh.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bánh xe: Loại bánh xe phanh trung tâm 5 inch, xoay 360°, có hệ thống phanh hãm trung tâm. Đi được 30 km mà không bị mài mòn.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ nâng hạ phần tựa lưng: 0° - 80° (± 5°).</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ nâng hạ phần đỡ chân: 0° - 40° (± 5°).</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đệm giường:</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1950 x 840 x 70 (mm).</span></p><p><span style="color: black;">+ Bên trong là vật liệu xốp, dày 70mm.</span></p><p><span style="color: black;">+ Bọc bằng vải chống thấm mật độ cao có khóa kéo, có thể giặt được</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần ADE Việt Nam | 2020-12-04T15:16:58.981 | Công ty Cổ phần ADE Việt Nam | 2020-12-04T15:16:59.040
3107 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa | CLPN0G30, CLPN0G40 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1195000 | t | Hộp | true | 2021-01-06 | 2021-06-30 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-06T11:22:15.811 | Bộ Y tế | 2021-01-08T11:02:39.618
3108 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 BLS |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:37:38.074 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:37:38.174
3109 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Baby (COB-200) |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1190000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p class="ql-align-justify">- Dụng cụ hút mũi cho bé Welbutech Co-Clean Baby (COB-200) sử dụng bằng pin sạc thân thiện với môi trường và với chế độ pin bạn có thể sử dụng máy bất cứ khi nào và đề phòng được các sự cố xảy ra như cúp điện.</p><p class="ql-align-justify">- Máy thiết kế nhỏ nhắn vừa tay cầm tiện lợi cho bạn và bé dù bạn và bé ở bất cứ nơi đâu.</p><p class="ql-align-justify">- Sản phẩm dễ dàng thao tác đơn giản bằng cách thay nắp chụp và gắn đầu hút vào là bạn đã có thể hút sạch hết các chất dịch nhầy trong mũi bé mà không phải sợ mất vệ sinh hay viêm nhiễm như các phương pháp hút mũi bằng dây dẫn 2 đầu trước đây.</p><p class="ql-align-justify">- Động cơ máy thiết kế hết sức đơn giản nhưng lại có lực bơm và hút mạnh nhưng rất êm ái,&nbsp;<strong>máy<em>&nbsp;</em>hút mũi COB-200&nbsp;</strong>giúp mẹ có thể chăm sóc sức khỏe cho bé ngay cả những khi bé đang ngủ say giấc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<a href="https://okbuy.vn/may-xong-hut-mui-342" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(2, 56, 138);"><strong>Máy hút mũi cho bé</strong></a><strong>&nbsp;sơ sinh</strong>&nbsp;COB-200 có thiết kế điều chỉnh âm lượng nhạc với 3 mức độ chỉnh điệu nhạc Tri-level hỗ trợ cho bé phát triển và thông minh hơn.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Model:&nbsp;<strong>COB-200 (có nhạc)</strong></p><p class="ql-align-justify">- Công dụng: hút mũi</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước 6 x 4 x 18 cm.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng thân máy: 160g (chưa bao gồm pin).</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng trọn bộ: 300g.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu: Nhựa và Silicon an toàn khi sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình: LCD hiển thị trạng thái.</p><p class="ql-align-justify">- Mức áp suất: 2</p><p class="ql-align-justify">- Mức âm lượng: 3</p><p class="ql-align-justify">- Máy có giai điệu Tri level cho bé.</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn: DC3V (1.5V 2x Pin AA).</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian vận hành máy: 30 phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Đầu nhíp bọc nhựa silicon mềm mại.</p><p class="ql-align-justify">- Bồn tắm suất 2.30L / phút ± 10% 2.32L/ phút ± 10%.</p><p class="ql-align-justify">- Thương hiệu: Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Hàn Quốc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Bộ sản phẩm gồm</strong>: 1 máy hút mũi COE-200, 2 đầu silicon, 1 kẹp gấp, 4 đầu kẹp thay thế, 2 pin AA</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:57:38.869 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T15:57:38.921
3110 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn pin y tế | Blog (Bocca) M3 |  | Đài Loan | Zhonghanyunbang ( TianJin) Medical Technology Development Co.,Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 600000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Đèn pin sử dụng để soi khám tai, mũi, họng</p><p> Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ, an toàn, không chói</p><p> Công suất 0.5W</p><p> Độ sáng 15 lumens</p><p> Khoảng cách ánh sáng 15m</p><p> Pin AAA x 1</p><p> Thời gian hoạt động 8 tiếng</p> |  |  | <p>Đèn pin sử dụng để soi khám tai, mũi, họng</p><p> Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ, an toàn, không chói</p><p> Công suất 0.5W</p><p> Độ sáng 15 lumens</p><p> Khoảng cách ánh sáng 15m</p><p> Pin AAA x 1</p><p> Thời gian hoạt động 8 tiếng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:19:03.918 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:19:04.091
3111 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm | BD Phoenix™ M50 Automated Microbiology System |  | Mỹ | Becton, Dickinson and Company |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2415000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-11-30 | <p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh nhanh và thực hiện kháng sinh đồ</p><p>- Công suất máy: 50 test/lần chạy</p><p>- Định danh dựa trên phương pháp hóa sinh cổ điển, phản ứng màu và huỳnh quang để định danh vi sinh vật.</p><p>- Kháng sinh đồ dựa trên phương pháp vi pha loãng. Liên tục đo sự thay đổi của chỉ thị và độ đục để xác định sự sinh trưởng của vi sinh vật. Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</p> |  | <p>Máy chính: 01 máy và bao gồm mục sau:&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Máy in laser</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường định danh- ID broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường kháng sinh đồ - AST Broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ thị kháng sinh đồ - AST Indicator: 1 hộp</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Ổ điện 6 lỗ</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Kết nối LIS 2 chiều</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Kết nối Epicenter</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ máy tính chạy Epicenter</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Hóa chất chạy xác định phương pháp</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Vinacontrol</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Chuẩn hóa ISO</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bảo hành miễn phí 3 năm</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">3 năm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh nhanh và thực hiện kháng sinh đồ</p><p>- Công suất máy: 50 test/lần chạy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-02T18:20:00.103 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-01T16:33:54.657
3112 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung song song tập đi cho người khuyết tật vận động | PN01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 10000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox, thanh chắn gỗ. Thanh tay nắm có tăng giảm chiều cao theo người bệnh.</p><p> Kích thước: 300 x 70 x 60 cm (+/- sai số 5%).&nbsp;</p> |  |  | <p>Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox, thanh chắn gỗ. Thanh tay nắm có tăng giảm chiều cao theo người bệnh.</p><p> Kích thước: 300 x 70 x 60 cm (+/- sai số 5%).&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:24:02.475 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:24:02.511
3113 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 2 kênh công suất trung bình | Flow 1-13 SP |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 8100000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 2; Công suất: 72/137;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T09:59:02.959 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T10:07:40.589
3114 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 BLS |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T17:03:08.916 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.405
3115 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám bệnh | DW-1050 |  | Trung Quốc | Zumax Medical Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Nguồn điện: 220V ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz Cường độ sáng: 50cm &gt; 5.000 Lx, Nhiệt độ màu: 3000 - 6000K Điện thế - Công suất: 24V - 35W Kích thước: 124x30x28 cm Trọng lượng: 3Kg Bóng đèn: 35W/12V Độ cao điều chỉnh: 700 mm Đường kính điểm sáng: 80 ~ 150 mm Kích thước bao bì: 98.5x21.5x13.5 cm + 50x50x8cm</p> |  |  | <p>Nguồn điện: 220V ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz Cường độ sáng: 50cm &gt; 5.000 Lx, Nhiệt độ màu: 3000 - 6000K Điện thế - Công suất: 24V - 35W Kích thước: 124x30x28 cm Trọng lượng: 3Kg Bóng đèn: 35W/12V Độ cao điều chỉnh: 700 mm Đường kính điểm sáng: 80 ~ 150 mm Kích thước bao bì: 98.5x21.5x13.5 cm + 50x50x8cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T10:12:14.156 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T10:12:14.207
3116 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Enfant (COE-100) |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p class="ql-align-justify">- Máy có kích thước nhỏ gọn chiều dài thân máy chỉ khoảng 6 cm giúp bạn có thể di chuyển dễ dàng trên lòng bàn tay và bỏ gọn vào túi sách mang theo khi đi làm, đi chơi hay du lịch,…</p><p class="ql-align-justify">- Các bộ phận của&nbsp;<strong>máy hút mũi Co-Clean Enfant 100</strong>&nbsp;được thiết kế rời, giúp người dùng có thể tháo lắp dễ dàng và vệ sinh được các vị trí chi tiết nhỏ nhất trên máy.</p><p class="ql-align-justify">- Máy có thể sử dụng tại nhà tiện dụng, và đặc biệt là dể dàng sử dụng, chất liệu an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé khi sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy hút mũi tại nhà</strong>&nbsp;Welbutech (Co-Clean COE-100) không chỉ có tác dụng hút mũi mà còn giúp điều trị nghẹt mũi hay chảy máu mũi, ngăn ngừa bệnh cảm lạnh và đẩy lùi các tác nhân gây bệnh như virút, vi khuẩn vào tai hoặc xoang gây viêm và nhiều tác hại khác…</p><p class="ql-align-justify">- Các chuyên gia bác sĩ khuyên bạn nên kết hợp sử dụng dung dịch nước muối 0.9% để phun vào mũi nhằm kích thích hoạt động của các tế bào niêm mạc, giúp cân bằng độ ẩm trong mũi tối ưu nhất.</p><p><br></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Thương hiệu: Welbutech</li><li class="ql-align-justify">Xuất xứ: Hàn Quốc</li><li class="ql-align-justify">Model: COB-100.</li><li class="ql-align-justify">Màu sắc: Hồng, trắng</li><li class="ql-align-justify">Công dụng: Hút mũi cho bé và người lớn</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện sử dụng: DC 3V.</li><li class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</li><li class="ql-align-justify">Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: (D x R x C cm) 6 x 4 x 18.</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng thân máy: 160g (chưa bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng sản phẩm: 300g.</li><li class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi và nắp đựng dịch mũi: 5ml</li><li class="ql-align-justify">Chất liệu cao cấp, an toàn sử dụng.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:07:07.267 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:07:07.319
3117 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | Medix 90 |  | Pháp | Medilink Sarl |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy&nbsp;</p> |  |  | <ol> <li>Bộ phát cao tần:</li> </ol> <ul> <li>Điện áp tối đa: 110kV</li> <li>Dòng bóng tối đa: 2.4 mA</li> </ul> <ol> <li value="2">Bóng phát tia:</li> </ol> <ul> <li>Chùm tia X: Chùm tia bút chì</li> <li>Phổ tia X: 43 keV và 70keV</li> <li>Góc quay anode: 12 độ</li> <li>Kích thước tiêu điểm: Փ0.5mm</li> <li>Bộ lọc: ~1.4mm Al</li> <li>Khả năng trữ nhiệt Anode: 30kJ</li> </ul> <ol> <li value="3">Bộ quét</li> </ol> <ul> <li>Phương pháp quét: Quét tuyến tính</li> <li>Vùng quét tối đa: 200 x 65cm</li> <li>Kiểu quét: cánh tay mô tơ quét theo trục ngang và dọc (X &amp;Y)</li> <li>Kiểu bản: cố định cho mọi kiểu khám, kể cả chế độ khám toàn thân</li> </ul> <ol> <li value="4">Phương pháp thu nhận:</li> </ol> <ul> <li>Phương pháp: Hấp thụ tia X bằng năng lượng kép (DEXA)</li> </ul> <ol> <li value="5">Thông số và vị trí khám:</li> </ol> <ul> <li>Xương cột sống AP</li> <li>Xương cẳng tay</li> <li>Xương đùi</li> <li>Xương đùi kép</li> <li>Quét theo chiều ngang</li> <li>BMD cột sống nghiêng</li> <li>Đo trẻ em</li> <li>Chỉnh hình</li> <li>Thành phần cơ thể</li> <li>Đánh giá đốt xương kỹ thuật số (DVA)</li> <li>Đo góc Cobb bằng AP-DVA</li> </ul> <ol> <li value="6">Thời gian đo:</li> </ol> <ul> <li>Xương đùi:&nbsp;3 phút</li> <li>Cột sống AP:&nbsp;3 phút</li> <li>Cột sống nghiêng: 3 phút</li> <li>DVA: 8 phút</li> <li>Xương cẳng tay: 3 phút</li> <li>Toàn thân: 10 phút</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-31T10:21:41.682 | Bộ Y tế | 2020-11-30T00:00:00.506
3118 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kẹp kim Mayo 200mm | KM200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 300000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>- Kích thước: 20cm</p><p>- Chất liệu: Thép không rỉ cao cấp</p> |  |  | <p>- Kích thước: 20cm</p><p> - Chất liệu: Thép không rỉ cao cấp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:28:26.713 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:42:54.683
3119 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm điều trị | US 50 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 113750000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm điều trị dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1MHz và 3MHz):&nbsp;&nbsp; 01</li> </ul> <ul> <li>Thẻ nhớ: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 1 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 3 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 8 cm²: 01</li> <li>Đầu dò siêu âm tích hợp bộ phun gel: 01</li> <li>Chai gel 260 ml : 01</li> <li>Chai gel 1000 ml : 01</li> <li>Túi gel mềm 5000 ml: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Cánh tay đứng</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 40 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị : Graphic bw 240x128pixel</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 30 phút</p> <p>Tần số đầu phát : 1/3 Mhz</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) : IB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPXO</p> <p>Đầu phát : IPX4</p> <p>Ngõ ra : 1 kênh</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung : 2W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục : 3W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Chu kỳ xung: 10% - 100%</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu : 43</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy : 50</p> <p>Chương trình lưu thêm trên thẻ nhớ</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc : Có</p> <p>Tự động cân chỉnh thông số đầu phát : Có</p> <p>Tự động nhận diện đầu phát : Có</p> <p>Đầu phát có thể siêu âm trong nước : Có</p> <p>Có khả năng cập nhật phần mềm hệ thống : Có</p> <p>Kết nối với kích thích điện : Có</p> <p>Kết nối với Vocal Unit : Có</p> <p>Trọng lượng : 3,6 kg</p> <p>Kích thước : 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T14:54:32.294 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:21:55.882
3120 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay | M24 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 14500000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M24</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:12:25.547 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:12:25.604
3121 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | MagNA Pure 96 Instrument | MagNA Pure 96 Instrument |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 4785000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết acid nucleic tự động công suất cao, có khả năng tách chiết DNA, RNA và acid nucleic của virus từ nhiều loại mẫu nguyên liệu ban đầu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD dùng trong chẩn đoán vitro, tương thích với tiêu chuẩn IVD directive 98/79/EC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Công suất: 96 mẫu thể tích tiêu chuẩn trong ít hơn 60 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị khoảng 5 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đơn giản hóa quy trình với các chương trình được cài đặt sẵn phù hợp với nhiều yêu cầu mẫu khác nhau</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng công nghệ hạt bi từ tính đã được chứng minh </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Các sản phẩm sau tách chiết thích hợp cho nhiều ứng dụng di truyền rộng rãi. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Gia tăng hiệu quả phòng xét nghiệm với khả năng quản lý dữ liệu liên tục.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu công suất đa dạng hàng ngày.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Loại mẫu ly trích&nbsp;: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, mô tươi đông lạnh, mô FFPE, nuôi cấy vi khuẩn và tế bào, nước tiểu, mẫu phết, đờm, CSF, BAL, phân</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 136 x 81,5 x 100 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 235 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21T14:50:40.298 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21T14:50:40.376
3122 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ bảo quản máu, thuốc và Vắc xin | CBR - 150 |  | Hàn Quốc | GMS Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p>Tủ bảo quản máu thuốc và vắc xin</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2020-12-04T15:29:22.673 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2020-12-04T15:29:22.819
3123 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | Máy xét nghiệm ELISA | Gemini |  | Đức | Stratec SE |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm ELISA tự động 2 khay</p> |  |  | <p>Bộ đọc</p><p>- Khoảng động lực : 0-3.00 OD</p><p>- Khoảng phổ : 400-700nm</p><p>- Thời gian đọc/96 giếng : &lt;15giây,</p><p>- Độ chính xác : 1% CV tại 1.0 OD</p><p>- Độ chính xác : ±0.005OD hay 2,5%</p><p>- Đường tuyến tính : 0 đến 2.000 OD ±1%</p><p>Hệ thống hút mẫu : bơm hút chất lỏng với dụng cụ hút mẫu tiêu</p><p>hao</p><p>- Thể tích tối thiểu/tối đa : đầu côn 300ul : 10-300ul, đầu</p><p>côn 1100ul : 301-1000ul</p><p>- Độ chính xác : &lt;3%CV cho thể tích &lt;20ul ;</p><p>- (phân phối đơn ): &lt;3% CV cho thể tích 100ul</p><p>- Độ chính xác : &lt;10%CV cho thể tích 16 x 20ul ;</p><p>- ( đa phân phối) : &lt;3% CV cho thể tích 8 x 100ul</p><p>- Đặc điểm : Điều khiển áp suất bơm, dò mực chất lỏng, dò</p><p>đầu côn, pha loãng, lưu trữ.</p><p>Kích thước : 125 cm x 90 cm x 75 cm</p><p>Nguyên lý hoạt động : đọc độ hấp thu ánh sáng (OD</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-12T17:46:24.893 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-12T17:46:24.973
3124 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động 140 PT/ giờ Yumizen G800 | Yumizen G800 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm&nbsp;đông máu tự động, công suất 140 PT/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:12:15.919 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:12:15.960
3125 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế truyền thuốc | CCH0039-1 |  |  | LKL Advance Metaltech Sdn. Bhd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 40000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T14:57:40.673 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T14:57:40.673
3126 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kéo thẳng nhọn | KTN |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 80000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>- Kích thước: 14cm</p><p> &nbsp;- Chất liệu: Thép k ghỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế tại bệnh viện, phòng khám, gia đình</p> |  |  | <p>- Kích thước: 14cm</p><p> &nbsp;- Chất liệu: Thép k ghỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế tại bệnh viện, phòng khám, gia đình</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:30:48.720 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T10:30:48.772
3127 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận Renatron II | Renatron II |  | Mỹ | Medivators Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-08-31 | <p>Máy rửa quả lọc thận tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kiểm tra thể tích ngăn máu và rò rỉ ngăn dịch của quả lọc. Nếu không đạt, máy sẽ ngừng và báo động.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước cấp: 1.75 lít/phút ở áp lực 20-55 psi.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Renatron II 100 có chế độ rửa tốc độ cao tới 6 lít/phút sau mỗi 3 phút và duy trì tốc độ cao ở khoảng 15-35 giây cho mỗi lượt.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nước thải: 6 lít/phút</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28T16:44:10.930 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28T16:44:11.006
3128 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | FlowMic |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Phép đo niệu dòng là một trong những dạng đơn giản nhất của phép thử niệu động học và với thiết bị đo dòng chảy FlowMic, MMT đã tạo ra thiết bị đo lưu lượng đáng tin cậy kết nối với máy tính.</p> <p>Thiết bị đo lưu lượng FlowMic sử dụng công nghệ cảm biến khối lượng để biến đổi dòng nước tiểu từ bệnh nhân sang dạng đồ họa, với một số thống kê bổ sung thường được yêu cầu như lưu lượng tối đa, lưu lượng trung bình, thể tích bị tiểu và thời gian tiểu.</p> <p>Cảm biến khối lượng được sử dụng trong niệu dòng đồ đã biến đổi quy trình đơn giản này, đặc biệt - làm sạch thiết bị của bạn dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T15:49:09.366 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:00.546
3129 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế truyền thuốc | CCH0039-1 |  | Malaysia | LKL Advance Metaltech Sdn. Bhd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 35000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T15:02:31.086 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T15:02:31.086
3130 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Enfant (COE-200) |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1190000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>- Máy hút mũi&nbsp;<strong>Welbutech Co-Clean Enfant COE-200</strong>&nbsp;sở hữu thêm thông số là màn hình hiển thị bằng LCD giúp người dùng dể dàng quan sát cũng như sử dụng an toàn và dể dàng hơn.</p><p>- Máy có khay để nước mũi riêng biệt, giúp bạn vệ sinh máy dể dàng và nhanh chóng sau khi hút mũi.</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy hút mũi cho bé Welbutech Co-Clean Enfant COE-200 có hai đầu hút dịch kèm theo, với hai đầu này phù hợp cho từng kích thước và hình dạng mũi hoặc để hút dịch mũi lỏng và dịch mũi mềm. Ngoài ra máy còn có 1 kẹp gấp dị vật trong mũi cho bé.</p><p>- Ngoài ra đặc điểm nổi bật không kém là máy hút mũi Welbutech Co-Clean Enfant COE-200 được nghiên cứu, sản suất theo tiêu chuẩn và chất lượng của Hàn Quốc nên chất lượng và độ bền thì luôn luôn được bảo đảm nên bạn yên tâm sử dụng.</p> |  |  | <p>- Công dụng: 2 trong 1</p><p class="ql-align-justify">- Model:&nbsp;<strong>COE-200</strong>, có tiếng nhạc thư giản cho bé khi hút mũi</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: hút mũi cho bé hoặc người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng trọn bộ: 300 g</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng máy chính: 160 g</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng thân máy: 150g (chưa bao gồm pin)</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC 3V (2x1.5V Pin 2A)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: (D x R x C) 6 x 4 x 18cm</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Nhà sản xuất: Welbutech Co.,Ltd</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:13:09.037 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:13:09.084
3131 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe/tủ đẩy dụng cụ và thuốc cấp cứu | 9CL0050 |  | Italy | Favero Health Projects Spa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Italy | Nhóm 3 |  |  | 51840000 | f | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Kích thước (±10): 920 x 760 x 610 mm</p> <p>-Gồm 5 ngăn đơn có tay cầm tích hợp</p> <p>-Đường kính bánh xe: 150mm</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-30T15:02:11.179 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:12.470
3132 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | DS-8100N |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 298000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân</p><p>Model: DS-8100N</p><p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật</p><ul><li>Các thông số: ECG, Resp, IBP, NIBP, Temp, SpO2, CO2</li><li>Màn hình màu cảm ứng: LCD 10.1&nbsp;inch</li><li>Dạng sóng: tối đa 14</li><li>Dạng sóng hiển thị: chế độ vết tĩnh.</li><li>Vận hành: Phương thức màn hình cảm ứng, Núm xoay Jog với phím ấn, 5 phím cố định: NIBP Start/Stop, Home, Menu, Hiển thị phiên trước, Yên lặng cảnh báo.</li><li>Máy in: Tích hợp máy in nhiệt tốc độ 50/25mm/s</li><li>Thời lượng pin: 3 giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-27T16:34:32.908 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:12.545
3133 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 64 lát cắt | SOMATOM go.Up |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 18000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Up</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:48:26.348 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:48:26.392
3134 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước | P108i |  | Anh | BMM Weston Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2550000000 | t | Bộ | false | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p>Hấp tiệt trùng dụng cụ y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-11-25T14:51:36.957 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-31T00:00:12.698
3135 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy Truyền Dịch | IP-7700 |  | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc Tính Kỹ Thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự kiểm tra: Mỗi lần bật máy, quá trình kiểm tra sẽ được thực hiện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K.V.O.(Giữ tĩnh mạch mở): Khi khối lượng truyền dịch đạt tới giá trị đã định, tốc độ truyền chuyển thành tốc độ K.V.O tự động. (có thể điều chỉnh từ 1ml/h đến 10ml/h)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng khóa bàn phím: Bàn phím có thể khóa với mật khẩu hoặc không tùy vào điều kiện sử dụng</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-11-23T16:18:03.703 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-12-31T00:00:13.813
3136 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD | 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 571000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> Sử dụng 1 module duy nhất để xử lý hình ảnh</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn hình ảnh 4K khi kết nối với màn hình 4K</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối và làm việc với đầu camera 3D và 2D.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện đầu camera ngay khi kết nối và tự động cung cấp thông tin cài đặt tương ứng.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 4 chế độ phẫu thuật cài đặt trước (tổng quát ổ bụng, niệu, phụ khoa, tim mạch/lồng ngực)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương ứng với mỗi chế độ, cho phép điều chỉnh:</p><p> + Độ sáng: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Phóng to kỹ thuật số: 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8</p><p> + Độ tương phản: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Độ sắc nét: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Xoay hình 180 độ. (dành cho camera 30 độ)</p><p> + Chuyển đổi qua lại hình ảnh dưới dạng 2D / 3D</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thêm 4 hiệu ứng trong mỗi chế độ (Cải thiện màu đỏ, giảm khói trong ổ bụng, 2 hình trong cùng 1 màn hình PoP cho phép xem đồng thời hình ảnh đang phẫu thuật và hình ảnh đã thêm hiệu ứng, trạng thái các chỉ định hiển thị trên màn hình)</p><p class="ql-align-justify"> Kết hợp chức năng tăng cường màu đỏ và chức năng giảm khói</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho phép lựa chọn cài đặt trước 10 chức năng yêu thích trong trường hợp truy cập nhanh. </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mở rộng thêm 3 chương trình phẫu thuật tùy chọn cho phẫu thuật viên</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh cường độ sáng khi kết hợp với nguồn sáng LED</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 4 phím: cân bằng trắng, phím vào Menu, xoay hình 180 độ, phóng to kỹ thuật số, bật/tắt nguồn sáng, chụp hình/quay phim </p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:19:16.092 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:19:16.196
3137 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống Cộng hưởng từ 3 Tesla thế hệ mới - Công nghệ Ma trận sinh học toàn phần BioMatrix | Magnetom Lumina |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 65300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-11 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>MAGNETOM Lumina</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:45:11.981 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:46:37.775
3138 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm cho trẻ sơ sinh | Wallaby Warmer |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2022-01-01 | <p>- Cung cấp nhiệt lượng cho trẻ sơ sinh</p> |  |  | <p>Dải nhiệt độ 34 - 37.5 độ C</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-20T10:38:34.918 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-12-11T12:17:12.995
3139 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế ngồi trẻ bại não tam giác | PN49 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Chất liệu:</p><p> Khung thép sơn tĩnh điện, nệm ngồi mousse bọc simily, có mặt bàn và 4 bánh xe (2 bánh sau có khóa, 2 bánh trước tự do)</p><p> Kích thước : </p><p> - Phủ bì : dài 65 x rộng 49 x cao 92 cm (+/- sai số 5%)</p><p> - Chổ ngồi: ngang 39 cm x sâu 35 cm</p><p> - Tựa lưng cao 55 cm có tăng giảm trước - sau:&nbsp;28 --&gt; 35 cm</p><p> - Chỗ ngồi --&gt; tựa tay: 20 cm</p><p> - Chỗ ngồi --&gt; đầu: 55 cm</p><p> - Gối --&gt; bàn chân: 28 cm, có tăng giảm từ 18 --&gt; 28 cm.</p> |  |  | <p>Chất liệu:</p><p> Khung thép sơn tĩnh điện, nệm ngồi mousse bọc simily, có mặt bàn và 4 bánh xe (2 bánh sau có khóa, 2 bánh trước tự do)</p><p> Kích thước : </p><p> - Phủ bì : dài 65 x rộng 49 x cao 92 cm (+/- sai số 5%)</p><p> - Chổ ngồi: ngang 39 cm x sâu 35 cm</p><p> - Tựa lưng cao 55 cm có tăng giảm trước - sau:&nbsp;28 --&gt; 35 cm</p><p> - Chỗ ngồi --&gt; tựa tay: 20 cm</p><p> - Chỗ ngồi --&gt; đầu: 55 cm</p><p> - Gối --&gt; bàn chân: 28 cm, có tăng giảm từ 18 --&gt; 28 cm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:34:34.097 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:34:34.160
3140 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-clean Duck |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 690000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <ul><li class="ql-align-justify">Thiết kế nhỏ gọn với hình thú màu sắc dễ thương</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng pin AA tiện dụng</li><li class="ql-align-justify">Máy vận hành êm ái và tiết kiệmpin .</li><li class="ql-align-justify"><br></li><li class="ql-align-justify">Hai đầu hút riêng bi<span style="color: rgb(34, 34, 34);">ệt cho dịch nhầy và dịch mũi lỏng</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng, dễ vệ sinh.</li></ul> |  |  | <p>Model:&nbsp;<strong>COBR 100</strong></p><p>Trọng lượng: 400G</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Loại sản phẩm: Máy hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">Công dụng: Hút dịch mũi</p><p class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ : Hàn Quốc</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:24:17.979 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:24:18.035
3141 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng thuốc bệnh nhân | TT02 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2450000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Tủ đựng thuốc bệnh nhân</strong></p><p>- Model: ET009</p><p>- Hãng sx: ERYOU</p><p>- Xuất Xứ: Trung Quốc</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:22:19.140 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:24:16.452
3142 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh | Dolphin |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 255000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2022-01-01 | <p>Máy CPAP bong bóng, giải pháp hỗ trợ thở cho bệnh nhân nhi kết hợp máy đo nồng độ oxy</p> |  |  | <p>- Áp suất từ 0-10 cm</p> <p>- Tỉ lệ Oxy/FiO2: 21-99%</p> <p>- Lưu lượng: 4-9LPM</p> <p>- Đo SPO2: 1-100%</p> <p>- Đo BPM: 25-240 bpm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-21T09:12:44.117 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-12-11T12:17:46.191
3143 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ bảo quản máu, thuốc và Vắc xin | CBR - 150 - 1350 |  | Hàn Quốc | GMS Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Tủ bảo quản máu, thuốc và vắc xin</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2020-12-04T15:43:51.417 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2020-12-04T15:43:51.445
3144 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt tái tạo | SOMATOM go.Top |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 28300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Top</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:47:29.720 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:47:29.774
3145 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | URIT-8031 | URIT-8031 |  | Trung Quốc | Urit Medical Electronic Co., Ltd. |  |  | Công ty cổ phần công nghệ Quang Thành |  | Nhóm null |  |  | 690000000 | t | Bộ | false | 2020-11-28 | 2021-12-31 | <p>Máy sinh hóa tự động 300 test/giờ </p> |  |  | <p>Phương pháp đo: điểm cuối, động học, ….</p><p>Nguyên lý: đo màu quang điện</p><p>Nguồn sáng: đèn Halogen 12V/20W</p><p>Phạm vi quang phổ: 0-3,2Abs</p><p>Độ chính xác: 0,0001Abs</p><p>Bước sóng: tùy chọn 10 bước song ( từ 340-800nm )</p><p>Công suất: 300 tests/giờ</p><p>Khay thuốc thử: 59 vị trí cho thuốc thử và 1 vị trí cho dung dịch rửa.</p><p>Khay mẫu: 71 vị trí, bao gồm dung dịch rửa, chuẩn, QC, vị trí cấp cứu.</p><p>Khay phản ứng: 120 cuvette phản ứng</p><p>Thể tích mẫu: 2-100µl, với 0,1 µl tăng thêm.</p><p>Thể tích thuốc thử: R1: 10-500 µl, R2: 10-500 µl, với 0,5 µl tăng thêm.</p><p>Lượng phản ứng tối thiểu: 150 µl</p><p>Thời gian phản ứng tối đa: 10 phút</p><p>Lượng nước tiêu thụ: 6l/giờ ở trạng thái làm việc.</p><p>Quy trình rửa: hệ thống tự động rửa 8 bước với dung dịch rửa và nước ấm 37<sup>0</sup>C.</p><p>Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn thiết lập lại, chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng, không cần hiệu chuẩn lần thứ hai ; khảo nghiệm nhiều tiêu chuẩn.</p><p>Kiểm soát nhiệt độ: buồng ủ 37<sup>0</sup>C</p><p>Nguồn điện: AC 230(1±10%)V, 50/60Hz, 500VA</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 30 ℃</p><p>Độ ẩm tương đối: ≤ 85%</p><p>Áp suất không khí: 86 ~ 106KPa</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Quang Thành | 2020-11-28T15:36:02.945 | Công ty cổ phần công nghệ Quang Thành | 2020-11-28T15:36:03.025
3146 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm điều trị | ULTRASONIC 1300 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 191250000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm điều trị dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1MHz và 3MHz):&nbsp;&nbsp; 01</li> </ul> <ul> <li>Thẻ nhớ: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 1 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 3 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 8 cm²: 01</li> <li>Đầu dò siêu âm tích hợp bộ phun gel: 01</li> <li>Chai gel 260 ml : 01</li> <li>Chai gel 1000 ml : 01</li> <li>Túi gel mềm 5000 ml: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Cánh tay đứng</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 40 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Graphic bw 320x240 DPI</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 30 phút</p> <p>Tần số đầu phát : 1/3 Mhz</p> <p>Nhóm an toàn điện: 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPXO</p> <p>Đầu phát: IPX4</p> <p>Ngõ ra :1 kênh</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung: 2W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục: 3W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Chu kỳ xung: 10% - 100%</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu : 63</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy : 200</p> <p>Chương trình lưu thêm trên thẻ nhớ : 200</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc: Có</p> <p>Tự động cân chỉnh thông số đầu phát : Có</p> <p>Tự động nhận diện đầu phát : Có</p> <p>Đầu phát có thể siêu âm trong nước : Có</p> <p>Có khả năng cập nhật phần mềm hệ thống : Có</p> <p>Kết nối với kích thích điện : Có</p> <p>Kết nối với Vocal Unit : Có</p> <p>Trọng lượng : 3.5 kg</p> <p>Kích thước:&nbsp; 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T14:58:05.808 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:22:14.522
3147 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Askir C30 |  | Italy | CA-MI S.R.L. |  | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED | Italy | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-12-31 | <p>ASKIR C30 là máy hút di động trên có bánh xe để hút chất lỏng cơ thể, hút miệng, mũi và khí quản ở người lớn hoặc trẻ em.</p><p>Để sử dụng chuyên nghiệp và mạnh tối đa 40 l / phút, ASKIR C30 đi kèm với 02 chứa bình và giá đỡ với năm bánh để vận chuyển dễ dàng. Thiết bị chính được trang bị đồng hồ đo chân không (mmHg &amp; kPa) và bộ điều chỉnh chân không.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor : Bơm pittông không dầu, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;không cần bảo dưỡng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấp nguồn: 220-230V/ 50-60Hz </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân không tối đa (có thể điều chỉnh): - 0.80 Bar; -80 kPa; -600 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 40 lít/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiễu ồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61,5 dBA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ hoạt động: Liên tục&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 9.06 kg (đóng gói với phụ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kiện) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 32 x 99 x 30 cm&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-23T16:24:44.313 | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-23T16:24:44.372
3148 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-clean Bear |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 690000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <ul><li class="ql-align-justify">Thiết kế nhỏ gọn với hình thú màu sắc dễ thương</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng pin AA tiện dụng</li><li class="ql-align-justify">Máy vận hành êm ái và tiết kiệmpin .</li><li class="ql-align-justify"><br></li><li class="ql-align-justify">Hai đầu hút riêng bi<span style="color: rgb(34, 34, 34);">ệt cho dịch nhầy và dịch mũi lỏng</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng, dễ vệ sinh.</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy sử dụng pin AA tiện dụng, tiết kiệm pin cùng với thiết kế nhỏ gọn, giúp bạn có thể luôn mang theo bên mình, để sẳn sàng dùng cho bé khi cần.</span></li></ul><p><br></p><p>Máy hút mũi</p><ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;thiết kế khay chứa <span style="color: rgb(0, 0, 0);">dịch mũi bên ngoài, có thể tháo rời tiện dụng cho quá trìn</span>h vệ sinh máy.</li></ul><p><br></p><p>Sản phẩm&nbsp;</p><ul><li class="ql-align-justify">được làm từ chất liệu nhựa an toàn và<span style="color: rgb(64, 64, 64);"> độ bền cao giúp hạn chế nút vỡ do va đập từ các tác động bên ngoài.</span></li></ul><p><br></p> |  |  | <p>trọng lượng: 400G</p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Loại sản phẩm: Máy hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">Công dụng: Hút dịch mũi</p><p class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ : Hàn Quốc</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:29:05.385 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23T16:29:05.470
3149 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay | M24 |  |  | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 14500000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M24</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:23:09.924 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:23:09.986
3150 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán xách tay gồm đầu dò Convex và Linear | E1 |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 230670000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-02-28 | <p>Máy siêm âm chẩn đoán xách tay gồm đầu dò Convex và Linear</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T15:43:55.182 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T15:43:55.244
3151 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai đầu bóng, tái tạo 768 lát cắt | SOMATOM Drive |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 78500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - nhãn hiệu : <strong>SOMATOM Drive</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:48:02.071 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:48:02.143
3152 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Phế dung kế | Datospir Touch Easy T |  | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 153200000 | f | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Datospir Touch Easy T</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Sibel S.A.U</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">- 01 Máy chính.</span></p><p><span style="color: black;"> - 01 Bộ chuyển khí loại: Turbine (tua-bin)</span></p><p><span style="color: black;"> - Phần mềm đo chức năng hô hấp W20s (bản đầy đủ)</span></p><p><span style="color: black;"> - Kết nối dữ liệu: Kết nối với máy in bên ngoài hay PC qua cổng USB</span></p><p><span style="color: black;"> - Phụ kiện:</span></p><p><span style="color: black;"> + Giấy in nhiệt 110 x 50 mm</span></p><p><span style="color: black;"> + Ống ngậm (có thể tái sử dụng)</span></p><p><span style="color: black;"> + Ống ngậm (bằng giấy): 25 cái</span></p><p><span style="color: black;"> + Cáp USB kết nối với PC/máy in</span></p><p><span style="color: black;"> + Kẹp mũi</span></p><p><span style="color: black;"> + Nguồn áp bên ngoài</span></p><p><span style="color: black;"> + Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:45:35.405 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:45:35.471
3153 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp để bàn tự động | BP868F |  |  | Ampall Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 68000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-10 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p><p>·&nbsp;Thiết kế đẹp, dễ vận hành</p><p><img src="//:0">&nbsp;·&nbsp;Chính xác tương đương máy Thủy ngân</p><p>·&nbsp;Có giọng nói</p><p>· Máy in nhiệt gắn trong, tự ộng in và cắt giấy</p><p>·&nbsp;Hoạt động liên tục cường độ cao</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2020-11-11T14:33:27.690 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2020-11-25T16:53:30.919
3154 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | MÁY DOPPLER TIM THAI | 017101 |  | Mỹ | MedGyn Products Inc. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%, nhập khẩu từ chính hãng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm Doppler bỏ túi MedGyn đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên của bác sĩ sản khoa, nữ &nbsp;hộ sinh và phụ nữ mang thai. Máy siêu âm doppler này có chi phí hiệu quả, dễ sử dụng, trọng lượng nhẹ và di động</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-21T16:07:50.326 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-21T16:07:50.425
3155 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt tiêu bản lạnh | MEV |  | Đức | Slee Medical GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1430000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>- Máy cắt lạnh hiện đại sử dụng động cơ</p><p>- Khu vực lưu trữ chứa 24 gá giữ mẫu</p><p>- Tấm chống lăn</p><p>- Cửa nhìn bằng kính gia nhiệt</p><p>- Bảng điều khiển dễ thao tác</p><p>- Tự động rã đông</p> |  |  | <p>- Điện thế danh nghĩa: 230 V AC ± 10%</p><p>- Tần số danh nghĩa: 50 / 60 Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ: 860 VA</p><p>- Cấp bảo vệ: (1) I</p><p>- Cầu chì: 2x T 10 A</p><p>- Cấp ô nhiễm: (1) 2</p><p>- Loại cài đặt quá điện áp: II</p><p>- Tỏa nhiệt tối đa: 860 J/giây</p><p>- Khoảng nhiệt độ vận hành: +10 °C đến +35°C</p><p>- Khoảng nhiệt độ bảo quản: +5 °C đến + 55 °C</p><p>- Độ ẩm tương đối: tối đa 80% không ngưng tụ</p><p>- Độ ẩm bảo quản: &lt; 8%</p><p>(1) Theo chuẩn IEC 1010, EN 61010</p><p><strong><em>Khoang cắt lạnh</em></strong></p><p>- Vật liệu: thép không gỉ</p><p>- Kích thước [Rộng x Sâu x Cao]: 490 x 550 x 400 mm</p><p>- Chiếu sáng: LED</p><p>- Khoảng nhiệt: 0 °C đến -35 °C, ± 5 K, bước điều chỉnh 1 K</p><p>- Thời gian làm lạnh xuống -25 °C: xấp xỉ 5 giờ</p><p>- Thời gian làm lạnh xuống -35 °C: xấp xỉ 6 giờ</p><p>- Công suất làm lạnh: 640 W</p><p>- Chất làm lạnh: R 449 a</p><p>- Rã đông tụ động: rã đông tự động bằng khí nóng, nhiệt độ và thời gian rã đông được điều khiển thủ công</p><p>- Vị trí chuẩn bị mẫu: 24 vị trí, thấp hơn 10 °C so với buồng cắt</p><p><strong><em>Khung vỏ</em></strong></p><p>- Kích thước [Rộng x Sâu x Cao]: 680 x 600 x 1110 mm</p><p>- Khối lượng: 110 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-14T09:33:50.339 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-14T09:33:54.270
3156 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160000 lux | LEDVISION 101/101 |  | Pháp | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 880000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ sử dụng công nghệ LED hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tỏa ra ít nhiệt lượng hơn so với các hệ thống thường quy, đảm bảo chiếu sáng phẫu trường mà không tạo bóng.</p> |  |  | <p>Cường độ ánh sáng tối đa: 160.000 lux</p><p>Điều khiển được bằng cử chỉ</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T19:18:11.814 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T19:18:11.886
3157 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | COAGULATION ANALYZER | Clotty |  | Tây Ban Nha | RAL Técnica para el laboratorio S.A. |  | ["2020"] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 75600000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đông máu tự động CLOTTY&nbsp;là một thiết bị một&nbsp;kênh để xác định các thông số chính được sử dụng trong phương pháp đông máu huyết tương:</p><ul><li>Prothrombin Time or Quick test (PT)</li><li>Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)</li><li>Thrombine Time (TT)</li><li>Fibrinogen Concentration (FB)</li></ul><p>Hơn nữa, thiết bị có thể được sử dụng cho các xác định khác như nghiên cứu sự thiếu hụt yếu tố</p> |  |  | <p>-Thông số kỹ thuật&nbsp;:</p> <p>Các thống số được cài đặt sẵn trên thiết bị&nbsp;: PT&nbsp;; APTT, FIB, TT</p> <p>Vị trí ủ&nbsp;37ºC:&nbsp; 10 vị trí</p> <p>Vị trí đặt thuốc thử&nbsp;: 1 vị trí</p> <p>Vị trí đo mẫu&nbsp;: 1 vị trí</p> <p>Điều kiện hoạt động&nbsp;: 15 – 30 °C</p> <p>Điện áp sử dụng&nbsp;: 220VAC, 50Hz, 100W</p> <p>Kích thước&nbsp;: 16.5 x 29 x 12.8(cm)</p> <p>Trọng lương&nbsp;: 2kg</p> | [5 empty] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2020-10-21T13:50:08.872 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2021-01-12T20:07:36.110
3158 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập tay chân cho người khuyết tật | PN23 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 5000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Ghế tập mạnh tay chân - PN23 (hay còn gọi ghế 3 trong 1)</p><p>Kích thước: (123-147)x58x202 (+/- sai số 5%) .</p><p>- Chỗ ngồi: 40x40cm</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện - màu kèm nhăn, bền màu, hạn chế trầy xướt cao.</p><p>- Nệm ngồi bọc simily - màu xanh ngọc.</p><p>- Phần đạp chân có thể tăng - giảm theo chiều dài của chân và có thể tháo rời.</p><p>- Phần quay tay có thể tăng - giảm chiều cao và có thể tháo rời.</p><p>- Phần đạp chân và tay quay có thể tăng giảm lực kháng. (quay nặng nhẹ tùy chỉnh)</p><p>- Ghế có thể gập, xếp gọn.</p> |  |  | <p>Ghế tập mạnh tay chân - PN23 (hay còn gọi ghế 3 trong 1)</p><p>Kích thước: (123-147)x58x202 (+/- sai số 5%) .</p><p>- Chỗ ngồi: 40x40cm</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện - màu kèm nhăn, bền màu, hạn chế trầy xướt cao.</p><p>- Nệm ngồi bọc simily - màu xanh ngọc.</p><p>- Phần đạp chân có thể tăng - giảm theo chiều dài của chân và có thể tháo rời.</p><p>- Phần quay tay có thể tăng - giảm chiều cao và có thể tháo rời.</p><p>- Phần đạp chân và tay quay có thể tăng giảm lực kháng. (quay nặng nhẹ tùy chỉnh)</p><p>- Ghế có thể gập, xếp gọn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:47:41.615 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T15:47:41.658
3159 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi 3D Einstein Vision® 3.0 4K | 3D Einstein Vision® 3.0 4K |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 571000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> Sử dụng 1 module duy nhất để xử lý hình ảnh</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn hình ảnh 4K khi kết nối với màn hình 4K</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối và làm việc với đầu camera 3D và 2D.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện đầu camera ngay khi kết nối và tự động cung cấp thông tin cài đặt tương ứng.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 4 chế độ phẫu thuật cài đặt trước (tổng quát ổ bụng, niệu, phụ khoa, tim mạch/lồng ngực)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương ứng với mỗi chế độ, cho phép điều chỉnh:</p><p> + Độ sáng: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Phóng to kỹ thuật số: 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8</p><p> + Độ tương phản: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Độ sắc nét: -5 đến +5 ( bước tăng/giảm: 1)</p><p> + Xoay hình 180 độ. (dành cho camera 30 độ)</p><p> + Chuyển đổi qua lại hình ảnh dưới dạng 2D / 3D</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thêm 4 hiệu ứng trong mỗi chế độ (Cải thiện màu đỏ, giảm khói trong ổ bụng, 2 hình trong cùng 1 màn hình PoP cho phép xem đồng thời hình ảnh đang phẫu thuật và hình ảnh đã thêm hiệu ứng, trạng thái các chỉ định hiển thị trên màn hình)</p><p class="ql-align-justify"> Kết hợp chức năng tăng cường màu đỏ và chức năng giảm khói</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho phép lựa chọn cài đặt trước 10 chức năng yêu thích trong trường hợp truy cập nhanh. </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mở rộng thêm 3 chương trình phẫu thuật tùy chọn cho phẫu thuật viên</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh cường độ sáng khi kết hợp với nguồn sáng LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 4 phím: cân bằng trắng, phím vào Menu, xoay hình 180 độ, phóng to kỹ thuật số, bật/tắt nguồn sáng, chụp hình/quay phim&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:25:21.767 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:25:21.824
3160 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, công nghệ Tim 4G | Magnetom Sempra |  | Đức | Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 35000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-01-31 | <ul><li><em>Hệ thống </em><strong><em>RF hoàn toàn số hóa&nbsp;</em></strong></li><li><em>Cuộn chụp được thiết kế với </em><strong><em>công nghệ kết nối không dây, công nghệ kết nối trượt</em></strong><em>.</em></li><li><em>Tích hợp thế hệ </em><strong><em>Tim4G + Dot</em></strong><em> mới nhất, cho chất lượng hình ảnh độ phân giải cao.</em></li><li><em>Công nghệ </em><strong><em>Heli Zero boil-off</em></strong><em>, tốc độ bay hơi Heli </em><strong><em>0.0 lít/năm</em></strong></li><li><em>Tích hợp hàng loạt </em><strong><em>chương trình chụp tự động cùng trí tuệ nhân tạo</em></strong></li><li><em>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám </em><strong><em>từ đầu đến chân</em></strong></li></ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:49:17.627 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:49:17.687
3161 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | QIAsymphony SP | QIAsymphony SP |  |  | Zollner Electronics GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 3380000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2020-12-20 | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Máy tách chiết axit nucleic hoàn toàn tự động 96 mẫu/lần chạy</span></p> |  | <p>- 01 máy chính QIAsymphony SP</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p>- 01 UPS 3kVA</p><p>- 01 máy in màu</p><p>- Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Bảo hành 36 tháng</p><p>- Kết nối tới hệ thống quản lý phòng lab, bệnh viện</p><p>- Thẩm định ISO 01 lần</p><p>- Xác nhận 01 phương pháp</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-11-23T16:43:47.421 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-11-23T16:43:47.512
3162 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm điều trị | ULTRASONIC 1500 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm điều trị dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1MHz và 3MHz):&nbsp;&nbsp; 01</li> </ul> <ul> <li>Thẻ nhớ: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 1 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 3 cm² : 01</li> <li>Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 8 cm²: 01</li> <li>Đầu dò siêu âm tích hợp bộ phun gel: 01</li> <li>Chai gel 260 ml : 01</li> <li>Chai gel 1000 ml : 01</li> <li>Túi gel mềm 5000 ml: 01</li> <li>Cáp dẫn để sử dụng kết hợp các thiết bị điện trị liệu/siêu âm (cùng một dòng sản phẩm): 01</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Cánh tay đứng</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 70 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị : Graphic bw 320x240 DPI</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 30 phút</p> <p>Tần số đầu phát : 1/3 Mhz</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) : IIB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPXO</p> <p>Đầu phát : IPX4</p> <p>Ngõ ra : 2 kênh riêng biệt</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung : 2W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục : 3W/cm<sup>2</sup> <u>+</u>&nbsp; 20%</p> <p>Chu kỳ xung : 10% - 100%</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu : 63</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy : 200</p> <p>Chương trình lưu thêm trên thẻ nhớ : 200</p> <p>Tự động cảnh báo tiếp xúc : Có</p> <p>Tự động cân chỉnh thông số đầu phát : Có</p> <p>Tự động nhận diện đầu phát : Có</p> <p>Đầu phát có thể siêu âm trong nước : Có</p> <p>Có khả năng cập nhật phần mềm hệ thống : Có</p> <p>Kết nối với kích thích điện : Có</p> <p>Kết nối với Vocal Unit : Có</p> <p>Trọng lượng: 4 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T15:03:06.388 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:22:27.791
3163 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | FX-8100 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Model: FX-8100</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02T10:28:42.587 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.877
3164 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò | Versana Active |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò</p> |  | <p>Đầu dò Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear dải tần rộng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear cơ xương khớp: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector nhi: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector Sơ sinh: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Micro Convex: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Micro Convex: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim gắng sức </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hiển thị vận tốc mô phân tích Q</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm vận tốc hình ảnh van 2 lá</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo phân suất tống máu</p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm 3D tĩnh/4D theo thời gian thực: siêu âm cắt lớp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm nhận diện kim sinh thiết trong siêu âm can thiệp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đo lường và mô tả tuyến giáp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đàn hồi mô</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động tối ưu hóa dải động hình ảnh, đo tính theo cấu trúc giải phẩu bàn quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Khuếch đại dòng chảy mạch máu không sử dụng kỹ thuật doppler </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode dựng hình 3D nâng cao cho phép hiển thị mạch máu trong hình ảnh khối 3D&nbsp;</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:45:39.379 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:45:39.783
3165 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu xách tay gồm đầu dò Convex và Linear | E1 Exp |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia |  | Nhóm 6 |  |  | 265620000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-02-28 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu xách tay model E1 Exp</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T15:59:26.894 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T15:59:26.943
3166 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Máy chụp cắt lớp điện toán | SOMATOM go.Now |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-01-31 | <ul><li><em>Là hệ thống bổ sung </em><strong><em>tiến trình công việc mới,</em></strong> <strong><em>di động</em></strong> <em>cho phép rút ngắn thao tác chuẩn bị bệnh nhân và tăng thời gian chăm sóc cho bệnh nhân</em></li><li><em>Hệ thống tích hợp công nghệ </em><strong><em>đầu thu Stellar Detector</em></strong><em> thế hệ thứ 3 giúp giảm nhiễu điện tử và tối ưu chất lượng hình ảnh</em></li><li><em>Có thêm </em><strong><em>bộ lọc thứ 2 - Tin Filter</em></strong><em> ngoài bộ lọc cơ bản,</em> <em>được kế thừa từ dòng máy chụp hai đầu bóng cao cấp, bộ lọc thiếc (Sn) giảm những mức năng lượng thấp để giảm liều và tối ưu hóa độ tương phản giữa mô mềm và khí. </em></li><li><strong><em>Công nghệ trí tuệ nhân tạo ALPHA</em></strong><em>, cho quy trình thăm khám nhanh, tự động và an toàn hơn. Tính năng </em><strong><em>GO Technology</em></strong><em> là một tập hợp các giải pháp trực quan toàn diện giúp giải quyết quy trình làm việc không chỉ ở máy chụp mà còn nhiều hơn nữa</em></li><li><strong><em>Công nghệ chụp CT thông minh myExam Companion</em></strong><em> – hỗ trợ người dùng chưa có kinh nghiệm có thể tự tin trong khảo sát CT mà vẫn đem lại kết quả nhanh và chính xác nhất</em></li></ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:49:39.887 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-28T16:49:39.936
3167 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Hệ thống quét tiêu bản | Axio Imager.Z2 |  | Đức | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 4500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p> - Thực hiện được kỹ thuật trường sáng </p><p>- Kính có thể nâng cấp lên kỹ thuật nền đen, huỳnh quang, phân cực, tự động nhận dạng thành phần (ACR). </p><p>- Kính sử dụng hệ quang học hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu (IC2S), hệ thống quang học được xử lý chống mốc. </p> |  |  | <p> * Thân kính: - Bộ phận điều chỉnh: bao gồm điều chỉnh thô và tinh được thiết kế theo kiểu đồng trục. - Điều chỉnh bằng tay + Chỉnh thô: 2 mm/vòng xoay + Chỉnh tinh: 0.2 mm/vòng quay, tỷ lệ ngắt quãng 2 µm. + Khoảng nâng giá đặt mẫu: 25 mm - Điều chỉnh bằng điện + Động cơ bước điều chỉnh: 10 nm + Giá nâng hạ: 10 mm + Khoảng nâng: 25 mm + Dừng độ cao: điều chỉnh bằng điện + Tốc độ lấy nét: thay đổi - Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt dễ dàng, được mạ cứng. </p><p> - Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: 75x50 mm - Mâm gắn vật kính 7 vị trí, có khả năng xoay chiều thuận ngược không giới hạn, xoay 360<sup>o</sup> - Thay đổi khối module tại 6 vị trí trên tháp phản xạ. - Kính có 3 chức năng quản lý nguồn sáng: chế độ tắt, chế độ cơ bản và chế độ thông minh. - Mã hóa: cài đặt độ phóng đại, chiếu sáng, độ tương phản và chuyển sang phần mềm hình ảnh. - Màn hình hiển thị: kiểu cảm ứng TFT </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T14:51:19.593 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T14:51:19.640
3168 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR 5 kênh màu | Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform |  |  | Qiagen GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | Malaysia | Nhóm null |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2020-12-20 | <p>Máy real-time PCR 5 kênh màu</p> |  | <p>- 01 máy chính Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform gồm rotor 36 và 72 vị trí</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p>- 01 UPS 2kVA</p><p>- 01 máy in màu</p><p>- Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Bảo hành 36 tháng</p><p>- Kết nối tới hệ thống quản lý phòng lab, bệnh viện</p><p>- Thẩm định ISO 01 lần</p><p>- Xác nhận 01 phương pháp</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-11-23T16:55:56.567 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-12-20T00:00:00.143
3169 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser CO2 điều trị da AcuPulse | AcuPulse |  | Israel | Lumenis Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2650000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Máy laser CO2 điều trị da và phụ kiện</p> |  |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 10.600 nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: SuperPulse™ and CW</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng tới tế bào: 40W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đỉnh: 170W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước điểm: Nhỏ nhất: 0.12mm/ Lớn nhất: 1.3mm (AcuScan120™)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước quét: Lên đến 15 x 15 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mật độ mỗi lần quét: Phân đoạn: 3-60%, bóc tách toàn bộ: &gt;100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng tái tạo toàn bộ bề mặt da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia đích: 5 mW diode laser đỏ, 635 nm, mật độ tùy chỉnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia phân phối: Lightweight, 7-joint, spring-balanced arm w/120 cm (47.2 in) reach, xoay 360°</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện: 100 – 240 VAC, 10 A max., 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 49 kg (108 lbs)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 37 cm x 40 cm x 119 cm (14.6 x 15.8 x 47 in)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-23T17:00:32.966 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-23T17:00:33.020
3170 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Đầu Camera phẫn thuật nội soi SmartVue® CMOS Full HD | SmartVue® CMOS Full HD |  |  | Scholly Fiberoptic GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 271000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS FULL HD</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải của cảm biến: Full HD (1920 x 1080 pixel) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: CMOS 1/3 inch </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cự: 14 đến 28 mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ màn trập: 1/60 đến 1/60,000s </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phóng đại: 3.6x trong đó:&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Zoom quang học: 2x </p><p class="ql-align-justify"> Zoom kỹ thuật số: 1.8x </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera có thể được làm sạch bằng lau chùi hoặc ngâm rửa với dung dịch kiềm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera có thể được kết nối với nền tảng camera 2D hoặc 3D </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các nút điều khiển trên đầu camera có thể được phân chia tối đa 8 chức năng ứng với các nhu cầu của từng khách hàng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cài sẵn của 4 nút điều khiển trên đầu camera bao gồm:Truy cập menu, cân bằng trắng, zoom điện tử, bật tắt nguồn sáng, chụp hình hoặc ghi video.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh độ sáng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (rộng x cao x sâu): 43 mm x 43 mm x 188 mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng an toàn tiêu chuẩn CF loại dùng kết hợp với máy sốc tim&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn theo IEC/DIN EN 60601-1 </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chống nước: IPX 7 </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Chức năng bật/tắt nguồn sáng trên đầu Camera.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:30:54.201 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:30:54.245
3171 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng điều khiển 2 tay quay khoá trung tâm | DNH-2T-00C |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>3 chức năng hoạt động chỉ với 2 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 400mm đến 750mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥25°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe có khoá trung tâm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T15:42:19.378 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:06:18.625
3172 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Beurer IH58 | Beurer IH58 |  | Đức | BEUTLICH PHARMACEUTICALS LLC. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4400000 | f | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2021-12-25 | <p>– Kích thước (D x R x C): 110 x 62 x 47 mm – Trọng lượng: 176 g – Áp suất vận hành: Khoảng 0.25 tới 0.5 bar – Lượng thuốc và dung dịch sử dụng: Tối thiểu 2 ml, tối đa 6 ml – Tốc độ phun thuốc: Khoảng 0.25 ml/phút. – Áp suất âm thanh: Tối đa 45 dBA – Nguồn điện: Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; đầu ra: 5 V ; 2 A – Vòng đời sử dụng dự tính: 400 h – Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C, độ ẩm tương đối: 10% tới 95%, áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C, độ ẩm tương đối: 10% to 95% – Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm</p> |  |  | <p>– Kích thước (D x R x C): 110 x 62 x 47 mm – Trọng lượng: 176 g – Áp suất vận hành: Khoảng 0.25 tới 0.5 bar – Lượng thuốc và dung dịch sử dụng: Tối thiểu 2 ml, tối đa 6 ml – Tốc độ phun thuốc: Khoảng 0.25 ml/phút. – Áp suất âm thanh: Tối đa 45 dBA – Nguồn điện: Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; đầu ra: 5 V ; 2 A – Vòng đời sử dụng dự tính: 400 h – Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C, độ ẩm tương đối: 10% tới 95%, áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C, độ ẩm tương đối: 10% to 95% – Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T17:03:33.101 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T17:03:33.178
3173 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng điều khiển 2 tay quay | DNH-2T-00B |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 26000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>3 chức năng hoạt động chỉ với 2 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 400mm đến 750mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥25°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 400-750mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T15:30:11.208 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:06:33.932
3174 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu áp lực khí | PRESSOMED 2900 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu áp lực khí</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Kit 9 bộ phận cho chi dưới: 01</li> <li>Kit 9 bộ phận dành cho chi dưới và bàn chân riêng biệt: 01</li> <li>Kit 7 bộ phận dùng cho 1 chi trên: 01</li> <li>Kit 5 bộ phận dùng cho chi trên: 01</li> <li>Kit 7 bộ phận cho chi dưới: 01</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60Hz ±10%<br /> 115Vca, 50-60Hz ±10%<br /> Công suất tiêu thụ: 220V<br /> Cặp cầu chì: 1.6AT<br /> Màn hình hiển thị: 320x340 pixcel chức năng chạm và cuộn<br /> Thời gian điều trị: 99 phút<br /> Số đầu ra: 9<br /> Áp lực tối đa: 150mm Hg<br /> Cấp an toàn (93/42/CEE): IIA<br /> Báo động khi có bộ phận hỏng: Có<br /> Bộ tự động giảm phát khi kết thúc điều trị: có<br /> Điều chỉnh áp xuất độc lập cho từng đầu ra: có<br /> Chương trình trị liệu mẫu: 21<br /> Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 100<br /> Chương trình mẫu trên thẻ nhớ: 100<br /> Trọng lượng: 30kg<br /> Kích thước: 39x89x30cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T17:21:27.703 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:22:41.635
3175 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần 400W | AUTOCON III 400 |  | Đức | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần ứng dụng rộng rãi cho các chuyên khoa phẫu thuật như Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Tai Mũi Họng, Lồng ngực, Nội soi Tiêu hóa, Ổ bụng, Sản phụ khoa, Tiết Niệu, Nội soi khớp, Phẫu thuật Cột sống.</p> |  |  | <p>Dao mổ điện cao tần công suất tối đa 400W</p><p>Màn hình cảm ứng</p><p>Tính năng Cắt đốt Lưỡng cực trong môi trường nước muối</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T18:44:58.610 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-08T19:19:10.221
3176 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | COAGULATION ANALYZER | Clot 2B |  | Tây Ban Nha | RAL Técnica para el laboratorio S.A. |  | ["2020"] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 98700000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đông máu tự động CLOT 2B là một thiết bị hai kênh để xác định các thông số chính được sử dụng trong phương pháp đông máu huyết tương:</p><ul><li>Prothrombin Time or Quick test (PT)</li><li>Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)</li><li>Thrombine Time (TT)</li><li>Fibrinogen Concentration (FB)</li></ul><p>Hơn nữa, thiết bị có thể được sử dụng cho các xác định khác như nghiên cứu sự thiếu hụt yếu tố</p> | [8 empty] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2020-10-21T13:32:31.712 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2021-01-12T20:09:55.153
3177 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết One touch Ultra 2 | OneTouch Ultra2. |  | Mỹ | LifeScan Europe GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2021-11-25 | <p>Độ chính xác đạt 99%. Độ chính xác của máy ONE TOUCH đã được kiểm nghiệm bởi một nghiên cứu lâm sàng thực hiện trên 44,759 mẫu máu của 10,758 bệnh nhân tại nước Anh trong thời gian 4 năm (2001-2004). Kết quả nghiên cứu cho thấy máy đạt độ chính xác 99% . Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2 có độ chính xác cao là nhờ que thử: Sử dụng hệ men glucose oxidase. Men này rất đặc hiệu với đường glucose (chỉ phản ứng với đường glucose). Một số men khác như men Glucose Dehydrogenase PPQ (sử dụng trong các máy đo khác), ít đặc hiệu hơn với glucose, nên khi trong máu có sự hiện diện của các loại đường khác như maltose, galactose… kết quả đo có thể không chính xác (thường cao hơn). Được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực. Máy chỉ đọc kết quả khi dòng điện ở 2 điện cực là tương đương hoặc chênh lệch &lt; 10 %. One Touch là máy đo đường huyết đầu tiên và duy nhất mà đường huyết được kiểm định 2 lần.</p> |  |  | <p>Độ chính xác đạt 99%. Độ chính xác của máy ONE TOUCH đã được kiểm nghiệm bởi một nghiên cứu lâm sàng thực hiện trên 44,759 mẫu máu của 10,758 bệnh nhân tại nước Anh trong thời gian 4 năm (2001-2004). Kết quả nghiên cứu cho thấy máy đạt độ chính xác 99% . Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2 có độ chính xác cao là nhờ que thử: Sử dụng hệ men glucose oxidase. Men này rất đặc hiệu với đường glucose (chỉ phản ứng với đường glucose). Một số men khác như men Glucose Dehydrogenase PPQ (sử dụng trong các máy đo khác), ít đặc hiệu hơn với glucose, nên khi trong máu có sự hiện diện của các loại đường khác như maltose, galactose… kết quả đo có thể không chính xác (thường cao hơn). Được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực. Máy chỉ đọc kết quả khi dòng điện ở 2 điện cực là tương đương hoặc chênh lệch &lt; 10 %. One Touch là máy đo đường huyết đầu tiên và duy nhất mà đường huyết được kiểm định 2 lần.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T16:49:36.749 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T17:03:49.667
3178 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh đa năng ốp gỗ điều khiển bằng điện kết hợp tay quay | E19 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30800000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh đa năng ốp gỗ điều khiển bằng điện kết hợp tay quay:</strong></p><ul><li>Model: E19</li><li>&nbsp;Hãng sx: Eryou</li><li>Sản xuất: China</li><li>Sản phẩm mới 100% năm 2020</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:32:58.594 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:32:58.647
3179 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân đa năng 2 tay quay | DNH-2T-000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>3 chức năng hoạt động chỉ với 2 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥25° (±5%)</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>'- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 400-750mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T15:22:04.383 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:06:46.004
3180 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | FX-8200 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Chủng loại: FX-8200</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02T10:33:25.285 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.963
3181 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | MÁY ĐO ĐIỆN TIM 3 KÊNH | EC-3RT |  | Hungary | Labtech Kft |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: EC-3RT</strong></p><p><strong>Hãng SX: Labtech</strong></p><p><strong>Nước SX: Hungary</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo điện tim 3 kênh: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 04 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 06 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiêt: 01 cuộn</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin tích hơp trong máy: 01 bộ</p><p>₋&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:49:52.426 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:49:52.493
3182 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điện châm | Máy châm cứu | LY-508B |  | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2021-11-25 | <p>- Tần số phát xung: Cao nhất 23Hz (có thể điều chỉnhđược) - Cường độ xung: Điều chỉnh từ 1 đến 10 mức - Độ nhạy dò huyệt điều chỉnh được từ 1 đến 10 mức - Nguồn điện: 3,7V, Pin sạc gắn trong máy, có thể sạc Pin bằng sạc điện thoại - Nhiệt độ và độ ẩm làm việc -10 đên 55 độ C, độ ẩm &lt; 85% - Kích thước: 23 x 3,5 x 4,6 cm - Đóng gói: 26,5 x 10,5 x 4,6 cm</p> |  |  | <p>- Tần số phát xung: Cao nhất 23Hz (có thể điều chỉnhđược) - Cường độ xung: Điều chỉnh từ 1 đến 10 mức - Độ nhạy dò huyệt điều chỉnh được từ 1 đến 10 mức - Nguồn điện: 3,7V, Pin sạc gắn trong máy, có thể sạc Pin bằng sạc điện thoại - Nhiệt độ và độ ẩm làm việc -10 đên 55 độ C, độ ẩm &lt; 85% - Kích thước: 23 x 3,5 x 4,6 cm - Đóng gói: 26,5 x 10,5 x 4,6 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T16:36:18.643 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25T17:04:19.627
3183 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu áp lực khí | PRESSOMED EVO |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu áp lực khí</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Kit 9 bộ phận cho chi dưới: 01</li> <li>Kit 9 bộ phận dành cho chi dưới và bàn chân riêng biệt: 01</li> <li>Kit 7 bộ phận dùng cho 1 chi trên: 01</li> <li>Kit 5 bộ phận dùng cho chi trên: 01</li> <li>Kit 7 bộ phận cho chi dưới: 01</li> <li>Kit 12 bộ phận cho chi dưới: 01</li> <li>Kit 12 bộ phận cho toàn thân: 01</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Khóa USB: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60Hz ±10%<br /> 115Vca, 50-60Hz ±10%<br /> Công suất tiêu thụ: 220V<br /> Cặp cầu chì: 1.6AT<br /> Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng 8 inch<br /> Thời gian điều trị: 99 phút<br /> Số đầu ra: 12<br /> Áp lực tối đa: 150mm Hg<br /> Cấp an toàn (93/42/CEE): IIA<br /> Báo động khi có bộ phận hỏng: Có<br /> Bộ tự động giảm phát khi kết thúc điều trị: có<br /> Điều chỉnh áp suất độc lập cho từng đầu ra: có<br /> Chương trình trị liệu mẫu: 45<br /> Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 100<br /> Chương trình mẫu trên thẻ nhớ: 100<br /> Trọng lượng: 25kg<br /> Kích thước: 39x89x30cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T17:25:55.896 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:22:57.317
3184 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 1 tay quay | DNT-1T-00B |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>1 chức năng hoạt động với 1 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T14:59:27.704 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04T16:07:18.672
3185 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp có tính năng đàn hồi gan | MyLab™X8 eXP |  | Italy | Esaote S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm cao cấp có tính năng đàn hồi gan</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-23T18:07:30.953 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.981
3186 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | MÁY ĐO ĐIỆN TIM 3 KÊNH | EC-3RT |  |  | Labtech Kft |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: EC-3RT</strong></p><p><strong>Hãng SX: Labtech</strong></p><p><strong>Nước SX: Hungary</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo điện tim 3 kênh: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 04 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 06 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiêt: 01 cuộn</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin tích hơp trong máy: 01 bộ</p><p>₋&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-17T09:32:33.803 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:15
3187 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Đầu Camera phẫn thuật nội soi 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD tích hợp ống kính soi 0 độ | 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 843000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 0 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV631</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng loại cảm biến: CMOS</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng: 02 cảm biến</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải 1920 x 1080 pixels, full HD native</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chíp cảm biến: 1/3 inches</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nằm trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhìn rõ liên tục: khoảng từ 20mm đến 200mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khẩu độ f/1.4</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.6 lux.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nhìn ống kính soi: 72<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài trục tiêu (tiêu cự): 4.6mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp điều khiển tự động bằng điện tử làm ấm đầu ống kính soi, cung cấp giải pháp chống sương mù.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera tích hợp sẵn loại ống kính nội soi với nhiều thấu kính bên trong và có hướng nhìn 0<sup>o</sup>.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 phím chức năng trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng bật/tắt nguồn sáng tích hợp ngay trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ bao camera và ống kính nội soi</p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Phụ kiện kèm theo: </em></strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng bọc dùng 1 lần, bảo vệ Camera và ống kính soi 3D , góc nhìn 0°, đã hấp tiệt trùng: 02 Hộp,&nbsp;quy cách: 10 cái/hộp (Mã số: PV641SU)</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:36:58.573 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:36:58.608
3188 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp 5 đầu dò | MyLab™X8 |  | Italy | Esaote S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm cao cấp 5 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-23T18:10:38.086 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:14.073
3189 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask khí dung người lớn, trẻ em | PN-1120D (NB-31111) PN-1122D (NB-31121) |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 26932 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</p><p> - Liều lượng cố định (dùng với venturies)</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Có bầu chứa thuốc</p><p> - Có dây oxy dài 1.8 m -2.1 m</p><p> - Nhựa y tế, không chứa DEHP</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</p><p> - Liều lượng cố định (dùng với venturies)</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Có bầu chứa thuốc</p><p> - Có dây oxy dài 1.8 m -2.1 m</p><p> - Nhựa y tế, không chứa DEHP</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:27:42.635 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:27:42.697
3190 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | AGINOVIM | BM |  | Việt Nam | Công ty Cổ Phần Phát triển Dược Vesta |  | ["2020"] | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM |  | Nhóm null |  |  | 150000 | t | Hộp | true | 2020-12-16 | 2023-04-01 | <p>Xịt hầu họng Aginovim. Dùng điều trị viêm loét nhiệt miệng, viêm amidan...</p> |  |  | <p>Dung dịch xịt hầu họng keo ong, nano bạc</p> | [5 empty] | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM | 2020-12-16T14:57:05.301 | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM | 2020-12-16T14:57:05.377
3191 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng điện | M01 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 22750000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng điện:</strong></p><p>- Model: M01</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:38:24.209 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:38:24.258
3192 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh chạy điện | Bubble CPAP |  | New Zealand | Fisher & Paykel Healthcare Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long |  | Nhóm 6 |  |  | 117700000 | t | Bộ | true | 2021-01-21 | 2021-06-21 | <p>Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và</p><p>lưu lượng: 01 bộ</p><p>- Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén kiểu</p><p>flowmeter : 01 bộ (Canada)</p><p>- Bộ tạo CPAP: 03 cái</p><p>- Bộ điều chỉnh áp lực: 03 cái</p><p>- Bộ dây thở dùng một lần: 03 bộ117.700.000 01 117.700.000</p><p><br></p><p>- Bình làm ẩm khí thở: 01 cái</p><p>- Ống nối tới mũi: 10 chiếc</p><p>- Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 10</p><p>chiếc</p><p>- Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc</p><p>- Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p>- Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ</p><p>- Giá đỡ máy có các bánh xe có khoá: 01</p><p>bộ (Việt Nam)</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh</p><p>+ tiếng việt: 01 bộ.</p><p><br></p> |  |  | <p>Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và</p><p>lưu lượng: 01 bộ</p><p>- Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén kiểu</p><p>flowmeter : 01 bộ (Canada)</p><p>- Bộ tạo CPAP: 03 cái</p><p>- Bộ điều chỉnh áp lực: 03 cái</p><p>- Bộ dây thở dùng một lần: 03 bộ117.700.000 01 117.700.000</p><p><br></p><p>- Bình làm ẩm khí thở: 01 cái</p><p>- Ống nối tới mũi: 10 chiếc</p><p>- Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 10</p><p>chiếc</p><p>- Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc</p><p>- Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p>- Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ</p><p>- Giá đỡ máy có các bánh xe có khoá: 01</p><p>bộ (Việt Nam)</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh</p><p>+ tiếng việt: 01 bộ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-01-21T16:09:17.073 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-01-21T16:09:17.170
3193 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm sản phụ khoa cao cấp | Voluson E8 |  | Áo | GE Healthcare Austria GmbH & Co OG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Áo | Nhóm 1 |  |  | 5600000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> |  |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, phần nông, mô mềm, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch</p><p><strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tim thai</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>Gói tính toán chuyên phụ khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T16:38:04.402 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-04T16:12:51.232
3194 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | cobas® 6800 System | cobas® 6800 System |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 19845000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết và real-time PCR hoàn toàn tự động đem đến kết quả xét nghiệm nhanh nhất với công suất cao nhất và thời gian không cần vận hành hệ thống dài nhất trong các hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống cobas 6800 bao gồm 4 bộ phận chính: Bộ phận nạp mẫu, bộ phận chuyển mẫu, bộ phận xử lý mẫu, bộ phận phân tích và khoang chứa.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tính linh hoạt cao, thực hiện 96 xét nghiệm chỉ trong khoảng 3 giờ, công suất 384 mẫu trong 8 giờ.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm rộng bao gồm xét nghiệm các tác nhân vi sinh, virus, sức khỏe sinh sản, hô hấp và phẫu thuật cấy ghép.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- cobas Omni Utility Channel cho phép thực hiện các xét nghiệm của các công ty đối tác khác hoặc xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có khả năng kết nối với các hệ thống tiền phân tích để giảm can thiệp xử lý thủ công và nhiễm chéo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất có thể sử dụng ngay với hệ thống bảo quản hóa chất và tủ lạnh tích hợp sẵn trong hệ thống giúp tiếp cận nhanh, quản lý hóa chất và vật tư tiêu hao dễ dàng.&nbsp;</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 292 x 222 x 129 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 1752 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21T15:15:38.615 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21T15:15:38.671
3195 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | ANOVIM-BM | BM |  | Việt Nam | Công ty Cổ Phần Phát triển Dược Vesta |  | ["2020"] | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 150000 | t | Chai | true | 2020-12-16 | 2023-12-15 | <p>Dung dịch súc họng keo ong, nano bạc</p> |  |  | <p>Dung dịch súc họng keo ong , nano bạc dùng điều trị viêm loét hâu họng, viêm răng lợi...</p> | [5 empty] | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM | 2020-12-16T15:02:03.414 | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM | 2020-12-16T15:02:03.495
3196 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | MÁY CHỤP NHŨ ẢNH KỸ THUẬT SỐ 3D | Senographe Pristina 3D |  |  | GE Medical Systems SCS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm 1 |  |  | 14500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p><strong>MÁY CHỤP NHŨ ẢNH KỸ THUẬT SỐ 3D&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tên thiết bị: Máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số 3D, có bộ sinh thiết tự động (stereotaxy)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu về năm sản xuất: từ 2020 trở đi, mới 100%, </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu cung cấp tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 9001...), </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: Nhiệt độ từ 15°C &nbsp;đến 30°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 200 – 240 V, 50 Hz</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số, với khả năng sàng lọc và chẩn đoán ung thư vú, tập trung vào thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái cho người sử dụng và bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cho phép chụp được toàn bộ vú với chỉ một ảnh, bệnh nhân có vú nhỏ cũng có thể được chụp với bất kỳ góc nào với các tấm nén có thể trượt theo hai hướng của tấm thu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống không yêu cầu cân chỉnh hàng ngày.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sinh thiết tự động stereotaxy kèm bộ hút</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-23T19:14:28.740 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-23T19:14:28.817
3197 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Đầu Camera phẫn thuật nội soi 3D Full HD tích hợp ống kính soi 30 độ | 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 843000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng loại cảm biến: CMOS</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng: 02 cảm biến</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải 1920 x 1080 pixels, full HD native</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chíp cảm biến: 1/3 inches</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nằm trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhìn rõ liên tục: khoảng từ 20mm đến 200mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khẩu độ f/1.4</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.6 lux.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nhìn ống kính soi: 72<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài trục tiêu (tiêu cự): 4.6mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp điều khiển tự động bằng điện tử làm ấm đầu ống kính soi, cung cấp giải pháp chống sương mù.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera tích hợp sẵn loại ống kính nội soi với nhiều thấu kính bên trong và có hướng nhìn 0<sup>o</sup>.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài Ống kính soi: 315mm, đường kính ngoài ống kính soi 10mm bao gồm bao camera (9.3mm không bao gồm bao camera).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 phím chức năng trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng bật/tắt nguồn sáng tích hợp ngay trên đầu camera.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ bao camera và ống kính nội soi</p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Phụ kiện kèm theo: </em></strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng bọc dùng 1 lần, bảo vệ Camera và ống kính soi 3D , góc nhìn 30°, đã hấp tiệt trùng: 02 Hộp,&nbsp;quy cách: 10 cái/hộp (Mã số: PV641SU)</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:40:55.655 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:40:55.714
3198 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A3 Basic |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1300000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic là thiết bị đo bắp tay,màn hình điện tử tự động đo và lưu kết quả,chỉ cần ấn nút và thư giãn tại nhà bạn có thể tự kiểm tra thường xuyên huyết áp của mình để kịp thời theo dõi chứng cao huyết áp . Với thiết bị đo huyết áp Microlife BP A3 Basic , người cao tuổi yên tâm kiểm tra huyết áp mà không cần đến phòng khám, tránh được tâm lý lo lắng dẫn đến sai lệnh kết quả của hiện tượng "áo choàng trắng".</span></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 368 g (bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 143 x 85 x 58 mm</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động,&nbsp;tương&nbsp;ứng&nbsp;với&nbsp;phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: Tự động lưu 99 lần gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Độ phân giải: 1 mmH</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọcNguồn điện: a) 4 pin AA 1,5 Vb)&nbsp;Chỉnh&nbsp;lưu&nbsp;DC&nbsp;6V/600&nbsp;mA (tùy&nbsp;chọn mua thêm)</li><li class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn tham chiếu:EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:16:32.119 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:16:32.216
3199 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | LOGIQ E10 |  | Mỹ | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p>LOGIQ E10</p><p> Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p> Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p> Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p><p> </p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, mô mềm, phần nông, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch</p><p> <strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình niệu khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T17:19:05.674 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T17:19:05.718
3200 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm sản phụ khoa cao cấp | Voluson E10 |  | Áo | GE Healthcare Austria GmbH & Co OG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Áo | Nhóm 1 |  |  | 7000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> |  |  | <p> <strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, phần nông, mô mềm, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch</p><p> <strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tim thai</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>Gói tính toán chuyên phụ khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T16:30:33.281 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-04T16:14:33.161
3201 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da | ADWM-17B |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2025-11-01 | <ul><li>Giường sưởi ấm kết hợp đèn điều trị vàng da hai mặt (phía trên và phía dưới)</li><li>Có chế độ sưởi ấm tự động và chế độ sưởi ấm thủ công</li><li>Bóng LED công suất cao được sản xuất bởi hãng Cree, tuổi thọ 50.000 giờ</li></ul> | [8 empty] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23T20:09:56.151 | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23T20:09:56.205
3202 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị vi sóng | RADARMED 2500CP |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy điều trị vi sóng dùng trong Vật lý trị liệu</li><li>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</li></ul> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> </ul> <ul> <li>Cần đỡ và đầu phát vi sóng : 01</li> <li>Cáp nguồn : 01</li> <li>Cầu chì&nbsp; 2 x 6.3 A-T</li> <li>Cáp chuyên dụng nối máy với đầu phát : 01</li> <li>Đầu phát Model AC ( acc 191 ) : 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> <li>Đầu phát hình hộp chữ nhật 47 x 12 x 7 cm: 01</li> <li>Đầu phát dạng 3 chiều: 01</li> <li>Cáp radar tần số cao: 01</li> <li>Cánh tay đỡ cho liệu pháp radar: 01</li> <li>Kít hoán đổi applicator: 01</li> <li>Máy phát tập trung ϕ 15 mm: 01</li> <li>Máy phát đa tập trung ϕ 9 mm: 01</li> <li>Máy phát đa tập trung ϕ 15 mm: 01</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz + 10%</p> <p>Cầu chì: 6.3 A-T</p> <p>Công suất tiêu thụ: 650 VA</p> <p>Màn hình hiển thị: Đồ họa 320x240 pixel chạm và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị: 1 – 30phút</p> <p>Nhóm an toàn điện: 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE):&nbsp; IIB</p> <p>Cấp bảo vệ với chất lỏng: IPXO</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung:&nbsp; 1600 W</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục:&nbsp; 250 W</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu:&nbsp; 100</p> <p>Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy:&nbsp; 200</p> <p>Chương trình mẫu lưu trên thẻ nhớ:&nbsp; 200</p> <p>Cảnh báo quá nhiệt:&nbsp; Có</p> <p>Tự động cân chỉnh kiểm tra: Có</p> <p>Độ ồn thấp: Có</p> <p>Trọnglượng:&nbsp; 40 kg</p> <p>Kích thước:&nbsp; 39 x 89 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T17:36:16.781 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:23:15.961
3203 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH TRONG PHẨU THUẬT | Eurovac-H90 |  | Tây Ban Nha | HERSILL, S.L, |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 92000000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">Eurovac-H90</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy hút chính</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bình chứa dịch, dung tích 4 lít, có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ lọc kháng khuẩn và chống thấm</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon, đường kính: 13 mm</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống hút silicon dài 1 m</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ống hút cứng</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp chân (tùy chọn thêm)</span></p><p><span style="color: black;">01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:50:47.302 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:50:47.344
3204 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | LOGIQ E10s |  | Mỹ | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 7000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p> Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p> Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p> Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p><p> </p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, mô mềm, phần nông, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch</p><p> <strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình niệu khoa</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T17:22:12.379 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T17:22:12.458
3205 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | P500 (P500-1) |  | Hungary | Diatron MI Zrt. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích sinh hóa tự động</strong></p><p><span style="color: black;">Model: P500 (P500-1)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Diatron MI Zrt</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hungary</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T15:22:52.272 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T15:30:57.178
3206 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da | ADWM-17 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 65400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2025-11-23 | <ul><li>Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh tích hợp đèn điều trị vàng da một mặt phía trên</li><li>Có chế độ sưởi ấm tự động và chế độ sưởi ấm thủ công</li><li>Bóng LED công suất cao được sản xuất bởi hãng Cree, tuổi thọ 50.000 giờ</li></ul> | [8 empty] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23T20:29:25.909 | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23T20:29:25.935
3207 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 110 lít - AS100D | NIHOPHAWA-AS100D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng màn hình cảm ứng LCD-TFT.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.500 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,8 kg/giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:20:04.628 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:29:05.518
3208 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy làm ấm bệnh nhân | Máy sưởi ấm bệnh nhân - WarmTouch Convective Warming Unit | WarmTouch Convective Warming Unit |  | Malaysia | Covidien LLC |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) |  | Nhóm 4 |  |  | 161999980 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy sưởi ấm bệnh nhân bằng phương pháp đối lưu nhiệt</p> |  |  | <p>Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch™ 6000 cung cấp một giải pháp dễ dàng để duy trì thân nhiệt bệnh nhân ổn định. Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch™ 6000 có màn hình hiện thị trực quan thể hiện rõ nhiệt độ và trạng thái ở năm mức nhiệt độ cài đặt. Chăn sưởi ấm WarmTouch™ 6000 mềm mại nhưng rất bền được thiết kế cho hầu hết các kiểu phẫu thuật, giúp chống thấm dịch, không hạn chế luồng khí và giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.</p> <p>Điểm sáng tạo nỗi bật của Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch™ 6000</p> <ul> <li>Dễ dàng sử dụng – màn hình LCD trực quan và nhiều chức năng cung cấp tất cả thông tin chỉ với một cái nhìn thoáng qua.</li> <li>Dễ dàng điều khiển- năm mức cài đặt khác nhau, bao gồm mức nhiệt độ môi trường và các mức cao hơn. Được cung cấp nhiệt độ chính xác và linh hoạt.</li> <li>Dễ dàng&nbsp; quản lý- Trọng lượng nhẹ dễ dàng hơn trong việc di chuyển hoặc gắn vào xe đẩy, thành dường hoặc giá treo IV.</li> <li>Dễ dàng sử chữa- Bộ lọc HEPA khi hết hạn sẽ thông báo trên màn hình, cho việc bảo trì sửa chữa dễ dàng hơn.</li> </ul> | <p>Bảo hành 1 năm</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-11T16:39:34.409 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-12-11T14:16:51.212
3209 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Auto ESR analyzer | BT sedi20 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI |  | ["2020"] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 101850000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li>Kỹ thuật đo:</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kỹ thuật vi hồng ngoại hiện đại cho hiệu suất mạnh mẽ và hiệu quả cao trong việc phân tích tốc độ lắng của hồng cầu với chế độ tự động lấy đúng nhiệt độ 18<sup>0</sup>C.</p><p>Phát hiện thời gian thực hiện của mẫu xét nghiệm; đo và thông báo kết quả.</p> |  |  | <p>Kích thước: 27cm x 27cm x 16cm (BT-Sedi 20)/49cm x 35cm x 19cm (BT-Sedi 100)</p><p>Trong lượng: 7kg (BT-Sedi 20); 11 kg (BT-Sedi100)</p><p>Nguồn cung cấp: Nguồn vào:110-240VAC, 50/60Hz</p><p>Buồng đọc: 20 vị trí đối với BT-Sedi 20; 100 vị trí đối với BT-Sedi 100</p><p>Công suất đọc: 20 mẫu đối với BT-Sedi 20; 100 mẫu trí đối với BT-Sedi 100</p><p>Nguyên lý đo: Phân tích bằng vi hồng ngoại, sự chuyển động của tia hồng ngoại để đọc tại thời điểm bắt đầu và trong suốt 30 phút tốc độ lắng của hồng cầu</p><p>Mức máu được chấp nhận: 68 mm – 47 mm</p><p>Hiệu chỉnh nhiệt độ: Tự động lấy đúng 18 <sup>0</sup>C</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ : 15 <sup>0</sup>C – 32 <sup>0</sup>C;&nbsp;Độ ẩm : 45% - 85%</p><p>Kết quả: Bằng phương ph¸p Westergren mm/hr</p><p>Thời gian phân tích: 30 phút cho kết quả 1 giờ ; 60 phút cho kết qua 2 giờ</p><p>Màn hình hiện thị: LCD</p><p>Giao diện máy in: máy in nhiệt</p><p>Giao diện: Cổng RS232</p> | [5 empty] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2020-10-19T20:35:00.937 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2021-01-12T20:54:08.335
3210 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng điện | E12 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 11850000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng điện:</strong></p><p>- Model: E12</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:56:56.904 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02T10:56:57.074
3211 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN | DS-3000 |  | Hàn Quốc | Daiwha Corp., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 43780000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">DS-3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">₋ Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Gá kẹp</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm2 x 3C)</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:51:24.187 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:51:24.282
3212 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở khí NO | NOXBOXI |  | Anh | NoxBoX Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Anh | Nhóm 1 |  |  | 2353995000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hệ thống NOxBOXi cung cấp và theo dõi khí NO cho các liệu pháp điều trị bằng khí NO.</p><p>Hệ thống với cơ chế hoạt động vòng kín thông minh, đồng bộ liều NO với dòng khí thở vào của&nbsp;máy thở theo thời gian thực, tự động điều chỉnh dòng với máy thở.</p><p>Tích hợp cả chế độ phân phối khí NO đồng bộ và liên tục dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh, hệ thống NOxBOXi là sản phẩm lí tưởng cho mọi nhu cầu. Hệ thống cung cấp giao diện hướng dẫn từng bước dễ dàng cho người sử dụng.</p><p>Hệ thống NOxBOXi được thiết kế sử dụng trong bệnh việc với thân máy chính có thể tháo rời khỏi xe đẩy mang lại khả năng điều trị liên tục khi di chuyển và vận chuyển bệnh nhân.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-12-08T10:01:04.689 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-12-08T10:01:04.790
3213 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | MÁY DOPPLER TIM THAI | 017102 |  | Mỹ | MedGyn Products Inc. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 51000000 | f | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%, nhập khẩu từ chính hãng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm Doppler bỏ túi MedGyn đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên của bác sĩ sản khoa, nữ &nbsp;hộ sinh và phụ nữ mang thai. Máy siêu âm doppler này có chi phí hiệu quả, dễ sử dụng, trọng lượng nhẹ và di động</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-21T16:15:32.598 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-21T16:15:32.700
3214 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:59:02.372 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:33:57.023
3215 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường điều trị | MAGNETOMED 2000 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy điều trị điện từ trường dùng trong Vât lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Cặp áp từ trường: 01 cặp</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Cầu chì: 2 x 3.15 A -&nbsp; T</li> <li>Vòng từ dùng thử từ: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Giường cơ 1 vòng model acc 5510: 01</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Giường cơ. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm, 1 điều khiển. Giường điện. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 2 rãnh trượt, 2 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Lý tưởng cho điều trị toàn thân. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System) phi 60 cm và chiều dài 30 cm.</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 60 cm (có chân)</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 30 cm (có chân)</li> <li>Cáp nối giữa máy phát và solenoid</li> <li>Túi đựng máy di động</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm)</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 30 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 315 A-T</p> <p>Màn hình hiển thị : Graphic bw 240x128 pixel</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 99 phút</p> <p>Tần số điều chỉnh từ : 1 – 100Hz</p> <p>Cường độ từ</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) : IIB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPXO</p> <p>Công nghệ từ trường hội tụ : Có</p> <p>Ngõ ra : 2 kênh</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu : 50</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 50</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ</p> <p>Cường độ từ trường cực đại : 100 Gauss</p> <p>Khả năng kết nối với nhiều dạng đầu từ khác nhau : Có</p> <p>Khả năng bảo vệ ngắn mạch: Có</p> <p>Điều chỉnh độ rộng xung từ 10% đền 100% : Có</p> <p>Trọng lượng:&nbsp; 3.8 kg</p> <p>Kích thước : 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T17:40:29.081 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:23:26.698
3216 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Máy bơm CO2 ổ bụng 40 lít/phút | PG080 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 258000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>Máy bơm khí CO2 40 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG080</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm lưu lượng tối đa 40 lít/phút.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm dành chuyên cho nhi: 1 – 5 lít/phút, vận tốc điều chỉnh tối thiểu 0.5 lít/phút.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng làm ấm khí ở nhiệt độ 37oC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cài đặt áp lực ổ bụng từ 1 - 30mmHg.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể dùng bình gas CO2 ngay tại chỗ hoặc dùng khí CO2 trung tâm. Máy hiển thị phần trăm khí CO2 còn trong bình.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ HEPA trong màng lọc khí (dùng 1 lần) giúp khí CO2 đưa vào bệnh nhân được sạch hơn, ngăn chặn vi khuẩn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn khí CO2 có bộ phận sưởi ấm khí. Cho phép hấp tiệt trùng bằng hơi nước</p> |  |  |  | <p><strong>Phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng lọc CO2 tiệt trùng, hộp 25 cái: 01 hộp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PG019)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn CO2 vào ổ bụng có bộ phận sưởi ấm khí. Cho phép hấp tiệt trùng bằng hơi nước: 02 cái&nbsp;&nbsp;(PG082)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:08:30.180 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:08:30.403
3217 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận Renatron PA 100 | Renatron PA 100 |  | Mỹ | Medivators Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 430000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-08-31 | <p>Máy rửa quả lọc thận tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước cấp: 1.75 lít/phút ở áp lực 20-55 psi.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Renatron có chế độ rửa lưu lượng cao tới 6 lít/phút trong mỗi khoảng thời gian ~3 phút và duy trì tốc độ cao trong khoảng 15-35 giây.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nước thải: 6 lít/phút</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa quả lọc: 10 phút với quả lọc thông cao và 8 phút với quả lọc thông thấp và trung bình</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28T16:50:50.065 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28T16:50:50.110
3218 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cầm tay | Lumify |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.234 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:57:14.701
3219 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Máy bơm CO2 ổ bụng 50 lít/phút có chức năng hút khói | PG150 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng Sản Xuất: B.Braun - Aesculap/Đức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất Xứ: Đức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng&nbsp;5.7 inch, hiển thị thông tin và tương tác bằng màn hình màu, cảm ứng chạm, lựa chọn&nbsp;5 ngôn ngữ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm lưu lượng tối đa&nbsp;50 lít/phút.(tương ứng với mỗi chỉ định phẫu thuật mà có giới hạn an toàn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hút tối đa: 12 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng hút khói</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng làm ấm khí ở nhiệt độ 37<sup>o</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cài đặt áp lực ổ bụng từ 1-30mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 chỉ định phẫu thuật lựa chọn trước (tiêu chuẩn, bệnh nhân béo phì, nhi, tim mạch)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể dùng bình gas CO2 ngay tại chỗ hoặc dùng khí CO2 trung tâm. Máy hiển thị thông tin khí CO2.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ HEPA trong màng lọc khí (dùng 1 lần) giúp khí CO2 đưa vào bệnh nhân được sạch hơn, ngăn chặn vi khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị các cài đặt được chỉ định: Tiêu chuẩn (Tổng quát ổ bụng, sản, tổng quát niệu,..), nhi, tim mạch, Dãi áp suất đầu vào: Tối đa 80 bar, tối thiểu 2.7 bar</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hiển thị tất cả các thông tin và báo động bằng âm thanh với mức âm thanh điều chỉnh được khi nguồn CO2 có sự cố.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn khí CO2 có bộ phận sưởi ấm khí. Cho phép hấp tiệt trùng bằng hơi nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bảo vệ theo IEC 60601-1: CF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại theo 93/42/EEC: IIa&nbsp;</p> |  |  |  | <p>Phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng lọc CO2 tiệt trùng, hộp 25 cái: 01 hộp (PG019)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn CO2 vào ổ bụng có bộ phận sưởi ấm khí. Cho phép hấp tiệt trùng bằng hơi nước: 02 cái (PG097)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây hút khói dùng 1 lần: 01 hộp 10 cái (PG107SU)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc Cassette cho chức năng hút khói: 01 hộp 30 cái (PG106)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp máy hút khói (PG124)</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:13:16.488 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:13:16.520
3220 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:01:33.897 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:34:37.397
3221 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi siêu âm | Hệ thống nội soi siêu âm khí phế quản | EU-ME2 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 9877000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi siêu âm khí phế quản bao gồm máy chính và các dụng cụ sau: </p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng xenon 300W:&nbsp;CLV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm: EU-ME2</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống soi khí phế quản: BF-H190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm khí phế quản: BF-UC180F</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ điều khiển đầu dò siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm mỏng dùng trong khí phế quản</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Màn hình LCD y tế chuyên dụng ≥ 24 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch: </p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho dụng cụ tiêu hao và sản phẩm bị lỗi do người sử dụng</li><li>Lắp đặt, bàn giao, HDSD, bảo trì</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21T15:34:39.393 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21T15:34:39.432
3222 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay cao cấp chuyên tim mạch 3 đầu dò | CX50 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.344 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T21:00:23.619
3223 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D chuyên tim, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-16 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">ARIETTA 850SE là dòng sản phẩm cao cấp của series ARIETTA, với hiệu năng phù hợp, máy đáp ứng được sự mong đợi của người sử dụng về mọi mặt: chất lượng hình ảnh, khả năng hoạt động và các ứng dụng nâng cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hình ảnh rõ nét</strong></p><p class="ql-align-justify">Bằng những công nghệ mới nhất cùng một loạt các thông số điều chỉnh hình ảnh không giới hạn, máy có thể giảm thiểu các yếu tố (bệnh nhân, vận hành và focal-dependences) gây cản trở việc tạo ra những hình ảnh siêu âm rõ nét, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Quy trình làm việc liền mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">Quy trình làm việc được thiết kế để làm giảm căng thẳng của người kiểm tra, giúp sắp xếp công việc bằng các chức năng khác nhau, rút ngắn thời gian thăm khám và cho ra kết quả thăm khám có hiệu quả cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Thêm vào đó, việc giảm thời gian thăm khám cũng làm tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ứng dụng</strong></p><p class="ql-align-justify">Những ứng dụng tiên tiến tạo ra các hiệu quả lâm sàng mới bằng cách hỗ trợ gia tăng sự tự tin trong chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và cung cấp các cơ hội nghiên cứu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-16T16:05:00.537 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T11:23:30.208
3224 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:09:34.247 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:36:03.074
3225 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH SẢN KHOA | Eurovac-H40 |  | Tây Ban Nha | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 57960000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">Eurovac-H40</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính gồm :</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu hút yankauer và dây hút 2 m (8 x 13 mm)</span></p><p><span style="color: black;">02 Bình đựng 4 L bằng polycarbonate.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:56:33.348 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:56:33.418
3226 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy holter điện tim | FM-180 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Model: FM-180</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02T11:21:08.620 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:14.222
3227 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp 4 đầu dò có đàn hồi mô | Epiq Elite |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 5800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p> <span style="color: black;">Máy siêu âm tổng quát 4 đầu dò cao cấp có đàn hồi mô</span></p><p> <span style="color: black;">Có thể nâng cấp tính năng để phân làm siêu âm tim thai 3D, 4D</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:14.788 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:38:56.648
3228 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến USHIO bằng ánh sáng bước sóng UV308nm | TheraBeam UV308 Slim |  | Nhật Bản | Ushio, Inc |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2540000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-01-13 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến bằng ánh sáng bước sóng UV308 Slim là thiết bị quang trị liệu <span style="color: windowtext;">phát ra ánh sáng cực tím với bước sóng cực đại là 308mn trong phạm vi vùng chiếu xạ khoảng 120mm x120 mm. Đây là bước sóng tối ưu nhất cho việc điều trị các bệnh về da như bạch biến, vẩy nến, viêm da cơ địa trong phương pháp trị liệu bằng ánh sáng hiện nay</span>.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Liều lượng sử dụng của ánh sáng excimer 308 nm tùy thuộc vào tình trạng bệnh của bệnh nhân do bác sỹ chỉ định. Thiết bị có tuổi thọ đèn lớn hơn 300 giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong quá trình sử dụng điều trị hiệu quả các bệnh lý về da.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Nguồn ánh sáng:<strong> </strong>EPL® Excimer Pulsed Light</p><p class="ql-align-justify">- Bước sóng: 308nm</p><p class="ql-align-justify">-Diện tích vùng chiếu: 120mm x 120mm.Khi sử dụng tấm chiếu xấp xỉ 84mm x 87 mm</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp định mức: 100-240VAC</p><p class="ql-align-justify">- Tần số định mức: 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: xấp xỉ</p><p class="ql-align-justify">1400(H) x 450(W) x 500(D)mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 50 kg</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: 10ºC~35ºC</p><p class="ql-align-justify">-Độ ẩm: 10%~90%RH (không ngưng tụ)</p><p class="ql-align-justify">- Hộp đèn di động có khả năng quay xung quanh cánh tay đòn giúp dễ dàng di chuyển tới các vùng cần phơi chiếu trên cơ thể bệnh nhân (lên xuống 150 độ, xoay ngang 120 độ với trục tay đòn), hộp đèn có phanh cố định khi đã xác định vùng chiếu.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Trục đèn có thể nâng hạ ≥ 500mm và ≤ 1.400 mm tính từ sàn.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống bánh xe di động giúp thiết bị di chuyển dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt.</p> |  | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-13T09:33:34.895 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-13T09:33:34.938
3229 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:40:39.854 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:37:18.945
3230 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Máy cắt đốt cao tần 300W | GN300 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 189000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao mổ lưỡng cực hàn mạch sử dụng cho các loại phẫu thuật mổ mở và nội soi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng hàn mạch máu: có khả năng hàn các mạch máu, mạch bạch huyết và bó mô có đường kính ≥ 7mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao hàn mạch máu có chức năng hàn và cắt lạnh (lưỡi cắt kim loại) độc lập, tự động hàn và có tín hiệu báo bằng âm thanh khi hàn xong.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích hoạt năng lượng trên tay cầm dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng ngàm Maryland: Chiều dài hàn mạch: ≥ 21.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 20 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng thân tay dao có thể gập góc, di chuyển qua lại góc ≥ 80 độ:&nbsp;Chiều dài hàn mạch: ≥ 26.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 23.5 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ ép mô đồng đều trong hàm dụng cụ và xoay trục được 360 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ có cung cấp khớp nối đầu xa gập góc 80 độ (40 độ trái / 40 độ phải)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàm dụng cụ với cơ chế đóng lại ở đầu trước</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân không có latex, thủy ngân và DEHP</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cắm và sử dụng (Plug and Play) với thiết bị và dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai chế độ hàn mạch (Tiêu chuẩn và Cộng thêm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát điện với màn hình trung tâm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát điện thực hiện tự kiểm tra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề mặt cho phép khử trùng lau</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích hoạt năng lượng trên công tắc chân</p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Phụ kiện:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao đốt lưỡng cực hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho một máy (Mã hàng: GN200): 01 bộ, bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao hàn mạch mổ mở 5mm, ngàm cong dạng Maryland, dài 17cm (Mã hàng: PL775SU): 01 cái</p><p>Tay dao hàn mạch mổ nội soi 5mm, ngàm cong dạng Maryland, dài 36cm (Mã hàng: PL770SU): 01 cái</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:31:50.138 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:31:50.182
3231 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH SẢN KHOA | Eurovac-H40 |  |  | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 57960000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">Eurovac-H40</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính gồm :</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu hút yankauer và dây hút 2 m (8 x 13 mm)</span></p><p><span style="color: black;">02 Bình đựng 4 L bằng polycarbonate.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-14T18:02:22.271 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:04.379
3232 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 4 đầu dò | Affiniti 50 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p> <span style="color: black;">Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 4 đầu dò</span></p><p> <span style="color: black;">Có thể nâng cấp tùy chọn làm tim thực quản, chuyên sản 4D</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:14.861 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:42:44.057
3233 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY LASER ĐIỀU TRỊ | 3B LASER NEEDLE |  | Đức | 3B Scientific (South East Asia) Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2022-11-25 | <p><strong>MÁY LASER ĐIỀU TRỊ</strong></p><p><strong>﻿Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 3B LASER NEEDLE </strong></p><p><strong>Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: LIVETEC INGENIEURBURO GMBH</strong></p><p><strong>Xuất xứ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ĐỨC</strong></p><p><strong>Hãng chủ sở hữu: 3B SCIENTIFIC (SOUTH EAST ASIA) LTD., </strong></p><p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2018 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, CE</p> |  |  | <p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Tần số&nbsp;: 1-10,000Hz</p><p>8 tần số Nogier (A-G, L)</p><p>7 tần số Bahr (1-7)</p><p>12 tần số Reininger</p><p>8 tần số Chakra</p><p>Tần số Alpha/Multi</p><p>Bộ nhớ lưu trữ 200 chương trình điều trị cho bệnh nhân</p><p>Tia laser đỏ&nbsp;: 12 x 50mW 660 nm &nbsp;( điều chỉnh mỗi 1mW)</p><p>Phân loại laser 3R</p><p>Lớp IIa theo 93/42 EEC</p><p>Thiết bị được kết nối thông qua giao diện vô tuyến ( WIFI)</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng có thể di chuyển</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-25T21:22:55.063 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-28T21:58:26.918
3234 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:42:29.017 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:37:56.258
3235 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn soi ven | VEIN LIGHT |  | Hàn Quốc | Daol Med Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2022-01-21 | <p>Model: <strong>VEIN LIGHT</strong></p><p><strong>H</strong>ãng sản xuất: Daol Med Co., Ltd</p><p>Xuất xứ: Hàn&nbsp;Quốc</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-21T16:33:30.795 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-21T16:33:30.882
3236 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống kéo gĩãn cột sống, cổ (cố định) | EUROTRAK TOUCH |  | Italy | Chinesport S.p.A. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2025-11-28 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;ISO 9001, ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><strong>III. Đặc tính&nbsp;:</strong></p><p>Thiết bị được sử dụng để kéo giãn lưng, cổ</p><p>Một loạt các chương trình cài đặt trước với các bệnh lý cụ thể sẵn có, với tùy chọn lưu trữ tối đa 50 phương pháp điều trị cá nhân.</p><p>Màn hình hiển thị trực quan tất cả các thông số cài đặt tại một thời điểm nhất định và bất kỳ giá trị tham số có thể được sửa đổi cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng theo yêu cầu.</p><p>Màn hình màu 6 '' với giao diện đồ họa cho phép kiểm soát các giai đoạn khác nhau của phiên điều trị&nbsp;trong thời gian thực, cả trong các phiên kéo và các khoảng tạm dừng.</p><p>Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng nút dừng khẩn cấp để dừng lực kéo nếu muốn.</p><p>Ba chế độ hoạt động&nbsp;: Tĩnh, liên tục, ngắt quãng</p><p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong><em>Đầu kéo</em></strong></p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;100-240V, 50/60 Hz </p><p>- Công suất đầu vào : 80VA </p><p>- Lực kéo cổ tối đa 20 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối đa 90 kg</p><p>-Lực kéo cổ tối thiểu: 1 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối thiểu: 1 kg</p><p>-Delta quy định: 0.1 kg</p><p>-Độ dài dây kéo: 95 cm</p><p>- Màn hình LCD Cảm ứng 640 x 480 </p><p>-Độ bền dây kéo Ít nhất 1000 giờ</p><p>- Lớp bảo vệ: IBF</p><p>- Kích thước 18 x 41 x 44&nbsp;cm</p><p>- Trọng lượng 15 kg</p><p><strong><em>Giường kéo</em></strong></p><p>- Phần đầu và thân&nbsp;Trượt trên đường ray</p><p>- Phần đâu: Nghiêng 10<sup>o</sup></p><p>- Hỗ trợ đầu kéo Điều chỉnh chiều cao</p><p>- Tải trọng an toàn 135 Kg</p><p>- Kích thước (cm):190 x 70 x 64 h cm </p><p>- Phân loại theo 93/42/EEC: I</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-28T22:00:20.488 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T11:52:57.083
3237 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi siêu âm | Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày | EU-ME2 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 18179000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày bao gồm các máy chính và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng xenon 300W:&nbsp;CLV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm: EU-ME2</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống soi dạ dày thế hệ video có tính năng tiêu cự kép: GIF-HQ190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm dạ dày (linear): GF-UCT180</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm dạ dày (radial): GF-UE160-AL5</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm DPR</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Màn hình LCD y tế chuyên dụng ≥ 24 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho hàng tiêu hao và lỗi do người sử dụng</li><li>Lắp đặt, bàn giao, HDSD, bảo trì</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21T15:04:40.519 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21T15:37:54.786
3238 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Máy ghi hình chuyên dụng phẫu thuật nội soi Eddy 2D & 3D | PV640 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 337000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ ảnh tĩnh và ảnh động ở dạng 2D và 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng tín hiệu ghi video 2D và 3D ở Full HD&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu không dây đến mạng của bệnh viện (WLAN)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ giữ liệu nhanh (chuẩn giao tiếp USB 3.0)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ hầu như tất cả các loại máy in phổ biến&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 hệ thống camera có thể được kết nối đồng thời với Eddy 3D (2 camera 2D hoặc 1 camera 2D và 1 camera 3D)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp phần mềm xem ảnh tương thích với hệ điều hành Windows và OS X), bộ nhớ trong 1TB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng ghi video 2D: MPEG-4 AVC/H.264</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng ghi video 3D: MVC</p><p>Tương thích với chuẩn trao đổi dữ liệu DICOM 3.0 và HL7</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:38:24.453 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:38:24.513
3239 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 4 kênh công suất trung bình | Flow 2-312 M |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12800000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 4; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T15:38:49.350 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T15:46:32.413
3240 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có video | GlideScope AVL Single Use |  | Canada | Verathon Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Canada | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Bộ | true | 2020-12-15 | 2021-03-15 | <p><strong>Mô tả chung</strong></p><ul><li>Lý tưởng cho nhu cầu đặt nội khí quản tại các phòng mổ, phòng cấp cứu và hồi sức tích cực, AVL Single Use cung cấp một trường nhìn rõ ràng nhất quán của đường thở và tăng cường tính cơ động, cho phép đặt nội khí quản một cách nhanh chóng.</li><li>Hệ thống AVL Single Use cho bạn 6 cỡ lưỡi nhựa dùng một lần cho phạm vi rộng các thể trạng bệnh nhân - Từ trẻ sơ sinh đến béo phì. Có thêm tính năng ghi hình theo thời gian thực và hướng dẫn có sẵn trên máy để bạn có thể nhìn thấy tại sao GlideScope AVL là một thiết bị Đặt nội khí quản video cao cấp.</li></ul><p><strong>Các tính năng tiên tiến</strong></p><ul><li>Màn hình màu kỹ thuật số lớn Kích thước lưỡi soi cải tiến, góc cạnh và định vị camera</li><li>Tính năng chống mờ hơi nước Reveal™, với một bộ phân gia nhiệt để chống ống kính bị mờ do hơi nước</li><li>Chụp hình và ghi video theo thời gian thực trực tiếp đến USB giúp xác nhận vị trí đặt ống và tạo điều kiện giảng dạy</li><li>Hướng dẫn kỹ thuật GlideScope 4-bước có sẵn trên máy giúp AVL dễ dàng sử dụng, học tập và giảng dạy hơn.</li><li>Thiết kế công thái học và cấu trúc chắc chắn cho đa dạng các ứng dụng lâm sàng.</li><li>6 lưỡi nhựa tiệt trùng dùng một lần có sẵn, được thiết kế cho các bệnh nhân từ trẻ sơ sinh đến người béo phì</li></ul><p><strong>Các ứng dụng</strong></p><ul><li>Đặt nội khí quản chỉ trong 1 lần, thay cho lưỡi soi trực tiếp</li><li>Đặt cho các đường hầu họng bình thường hoặc hạn chế</li><li>Cho thanh quản cấp độ I-IV Cormack-Lehane</li><li>Đường thờ bị chấn thương - Thiết bị tuyệt vời cho việc xử lý các chất tiết và máu trong đường thở.</li><li>Đặt nội khí quản đường mũi</li><li>Video hướng dẫn đặt nội khí quản</li></ul><p><strong>Dịch vụ bảo hành, bảo trì</strong></p><ul><li>Theo quy định của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul> |  | <ul><li>01 Màn hình</li><li>01 Que định hướng</li><li>01 Tay cầm video 1-2</li><li>01 Tay cầm video 1-2</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 0</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 1</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 2</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 2.5</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 3</li><li>01 Lưỡi nhựa dùng một lần GVL 4</li><li>01 Chân đẩy di động</li><li>01 Hướng đẫn sử dụng Tiếng Anh</li><li>01 Hướng đẫn sử dụng Tiếng Việt</li></ul><p><br></p> | <p><strong style="color: rgb(65, 64, 66);">Điều kiện vận hành</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Nhiệt độ: 10 đến 40°C (50 đến 104°F)</span></li><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Độ ẩm tương đối: 0 đến 95%</span></li><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Áp suất không khí: 700 - 1060hPa</span></li></ul><p><strong style="color: rgb(65, 64, 66);">Điều kiện vận chuyển và bảo quản</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Nhiệt độ: -20 đến 45°C (-4 đến 113°F)</span></li><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Độ ẩm tương đối: 0 đến 95%</span></li><li><span style="color: rgb(65, 64, 66);">Áp suất không khí: 440 - 1060hPa</span></li></ul><p><strong style="color: rgb(65, 64, 66);">Màn hình </strong></p><ul><li class="ql-align-justify">TFT Color, VGA 640 x 480</li><li class="ql-align-justify">Màn hình: 6.4in</li><li class="ql-align-justify">Chiều cao: 183.3mm</li><li class="ql-align-justify">Chiều rộng: 223mm</li><li class="ql-align-justify">Chiều sâu: 79mm</li><li>Trọng lượng: 1.1kg</li></ul><p><strong>Chân đẩy di động</strong></p><ul><li>Đường kính chân đế: 53.3cm</li><li>Chiều cao min: 101.6cm</li><li>Chiều cao max: 132.1cm</li><li>Trọng lượng: 8.0–8.4kg</li></ul><p><strong>Tay cầm video AVL 1-2</strong></p><ul><li>Chiều dài phần linh hoạt: 66mm</li><li>Chiều cao tại camera: 6mm</li><li>Chiều rộng tại camera: 7mm</li><li>Chiều dài cáp video: 2041 ± 50mm</li><li>Góc quan sát: 41˚</li><li>Hướng quan sát: 0˚</li></ul><p><strong>Tay cầm video AVL 3-4</strong></p><ul><li>Chiều dài phần linh hoạt: 105mm</li><li>Chiều cao tại camera: 11mm</li><li>Chiều rộng tại camera: 11mm</li><li>Chiều dài cáp video: 1540 ± 50mm</li><li>Góc quan sát: 49˚</li><li>Hướng quan sát: 0˚</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-14T11:29:24.611 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-14T11:51:03.429
3241 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao đốt lưỡng cực hàn mạch AESCULAP® Caiman® | GN200 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao mổ lưỡng cực hàn mạch sử dụng cho các loại phẫu thuật mổ mở và nội soi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng hàn mạch máu: có khả năng hàn các mạch máu, mạch bạch huyết và bó mô có đường kính ≥ 7mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao hàn mạch máu có chức năng hàn và cắt lạnh (lưỡi cắt kim loại) độc lập, tự động hàn và có tín hiệu báo bằng âm thanh khi hàn xong.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích hoạt năng lượng trên tay cầm dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng ngàm Maryland: Chiều dài hàn mạch: ≥ 21.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 20 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng thân tay dao có thể gập góc, di chuyển qua lại góc ≥ 80 độ:&nbsp;Chiều dài hàn mạch: ≥ 26.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 23.5 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ ép mô đồng đều trong hàm dụng cụ và xoay trục được 360 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ có cung cấp khớp nối đầu xa gập góc 80 độ (40 độ trái / 40 độ phải)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàm dụng cụ với cơ chế đóng lại ở đầu trước</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân không có latex, thủy ngân và DEHP</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cắm và sử dụng (Plug and Play) với thiết bị và dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai chế độ hàn mạch (Tiêu chuẩn và Cộng thêm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát điện với màn hình trung tâm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát điện thực hiện tự kiểm tra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề mặt cho phép khử trùng lau</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích hoạt năng lượng trên công tắc chân</p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Phụ kiện:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao đốt lưỡng cực hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho một máy (Mã hàng: GN200): 01 bộ, bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao hàn mạch mổ mở 5mm, ngàm cong dạng Maryland, dài 17cm (Mã hàng: PL775SU): 01 cái</p><p>Tay dao hàn mạch mổ nội soi 5mm, ngàm cong dạng Maryland, dài 36cm (Mã hàng: PL770SU): 01 cái</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:43:29.473 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T11:43:29.891
3242 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ | Logiq S8 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-03-31 | <p>Model: LOGIQ S8 with XDclear 2.0</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> |  |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, bộ phận nhỏ, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi khoa và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch; đặc biệt <span style="color: rgb(0, 0, 0);">siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></p><p><strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p><strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chương trình siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></li><li>Chương trình sản khoa</li><li>Chương trình phụ khoa</li><li>Chương trình mạch máu</li><li>Chương trình niệu khoa</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-04T16:26:49.163 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-04T17:19:23.420
3243 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:44:00.640 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:38:34.011
3244 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường điều trị | MAGNETOMED 7200 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy điều trị điện từ trường dùng trong Vât lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Cặp áp từ trường: 01 cặp</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Cầu chì: 2 x 3.15 A -&nbsp; T</li> <li>Vòng từ dùng thử từ: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Giường cơ 1 vòng model acc 5510: 01</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Giường cơ. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm, 1 điều khiển. Giường điện. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 2 rãnh trượt, 2 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Lý tưởng cho điều trị toàn thân. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System) phi 60 cm và chiều dài 30 cm.</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 60 cm (có chân)</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 30 cm (có chân)</li> <li>Cáp nối giữa máy phát và solenoid</li> <li>Túi đựng máy di động</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm)</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp : 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ : 30 VA</p> <p>Cầu chì : 2 x 630 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị : Graphic bw 320x240 DPI touch&amp;scroll</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 99 phút</p> <p>Tần số điều chỉnh từ : 1 – 100Hz</p> <p>Cường độ từ trường cực đại:&nbsp; 100 Gauss <u>+</u> 20%</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) : IIB</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng : IPXO</p> <p>Công nghệ từ trường hội tụ&nbsp; Có</p> <p>Ngõ ra 2 kênh</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu 81</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ 200</p> <p>Khả năng kết nối với nhiều dạng đầu từ khác nhau Có</p> <p>Khả năng bảo vệ ngắn mạch Có</p> <p>Điều chỉnh độ rộng xung từ 10% đền 100% Có</p> <p>Trọng lượng 3.5 kg</p> <p>Kích thước 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-10-30T17:51:18.955 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:23:38.288
3245 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-02T12:11:55.362 | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-02T12:11:55.362
3246 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy làm ấm bệnh nhân | Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000 | WarmTouch Convective Warming Unit |  |  | Covidien LLC |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực |  | Nhóm null |  |  | 82950000 | f | Chiếc | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p>- Máy sưởi ấm bệnh nhân đầu tiên và duy nhất hiện nay có màn hình LCD hiển thị trực quan</p> |  |  | <p>Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch™ 6000 cung cấp một giải pháp dễ dàng để duy trì thân nhiệt bệnh nhân ổn định.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực | 2020-12-11T14:38:22.055 | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực | 2020-12-11T14:39:08.176
3247 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | S11 Plus |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 559200000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-02-28 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear, 4D</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:34:17.408 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:34:17.494
3248 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong tai 12 kênh công suất trung bình nặng | Jam 5-312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 37000000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 12; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Xử lý tiếng ồn và chặn tiếng rú.</p><p>-Tăng độ rõ ràng của lời nói.</p><p>-Có 3 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:06:57.026 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:06:57.065
3249 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-H170 | GIF-H170 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 970000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các lỗi của nhà sản xuất</li><li>Chi phí lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T15:40:44.500 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:12:53.056
3250 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask Ventury | PN-1125 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 51030 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-07-23 | <p> Các thông số kỹ thuật:</p><p> - Mask có kẹp mũi, dây có định mask.</p><p> - Dây nối oxy.</p><p> - Venturi điều chỉnh oxy từ 24%,26%,28%,31%,35%,40%,50%.</p><p> - Tiêu chuẩn: ISO: 13485, CE</p> |  |  | <p> Các thông số kỹ thuật:</p><p> - Mask có kẹp mũi, dây có định mask.</p><p> - Dây nối oxy.</p><p> - Venturi điều chỉnh oxy từ 24%,26%,28%,31%,35%,40%,50%.</p><p> - Tiêu chuẩn: ISO: 13485, CE</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:36:21.913 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:36:22.079
3251 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến USHIO bằng ánh sáng bước sóng UV308nm | TheraBeam UV308 Mini |  | Nhật Bản | Ushio, Inc |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến bằng ánh sáng bước sóng UV308 mini là thiết bị quang trị liệu <span style="color: windowtext;">phát ra ánh sáng cực tím với bước sóng cực đại là 308mn trong phạm vi khoảng 50mm x 50mm từ cửa sổ chiếu xạ. Đây là bước sóng tối ưu nhất cho việc điều trị các bệnh về da như bạch biến, vẩy nến, viêm da cơ địa trong phương pháp trị liệu bằng ánh sáng hiện nay</span>. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Liều lượng sử dụng của ánh sáng excimer 308 nm tùy thuộc vào tình trạng bệnh của bệnh nhân do bác sỹ chỉ định. Thông thường, mỗi bóng đèn có dung lượng sử dụng khoảng 300 giờ đồng hồ. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong quá trình sử dụng điều trị hiệu quả các bệnh lý về da.</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Nguồn ánh sáng:<strong> </strong>EPL® Excimer Pulsed Light</p><p class="ql-align-justify">- Bước sóng: 308nm</p><p class="ql-align-justify">-Diện tích vùng chiếu: xấp xỉ 50mm x 50mm</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp định mức: AC100-240V\</p><p class="ql-align-justify">- Tần số định mức: 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: </p><p class="ql-align-justify">+Bộ điều khiển: 225(H) x 240(W) x 275mm(D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+Tay cầm: 220(H) x 85(W) x 215mm(D)&nbsp;&nbsp;(Xấp xỉ.)</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: xấp xỉ 7 kg</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: 10ºC~35ºC</p><p class="ql-align-justify">-Độ ẩm: 10%~90%RH (không ngưng tụ)</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> |  | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-13T09:38:51.990 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-13T09:38:52.024
3252 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò | LOGIQ P7 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò</strong></p><p>Đầu dò Linear dải tần rộng</p><p>Đầu dò Linear có nút bấm</p><p>Đầu dò Sector nhi</p><p>Đầu dò Sector Sơ sinh</p><p>Đàu dò khối 4D âm đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tùy chọn phần mềm, options phần cứng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đánh giá vận động vùng cơ tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim gắng sức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm cắt lớp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tự động đo thể tích</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hiển thị hình ảnh khối tương phản cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm OmniView cho phép hiển thị ảnh khối độ tương phản cao giúp phân biệt hình ảnh thai nhi bất thưởng với độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim thai: ứng dụng khảo sát đánh giá vận động tim thai trên trục 3D với hình ảnh có độ tương phản và độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm nhận diện kim sinh thiết trong siêu âm can thiệp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến vú</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến giáp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm so sánh có tuần tự</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng siêu âm dòng màu định lượng có ý nghĩa đáp ứng điều trị viêm khớp, tăng sinh mạch máu&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Khuếch đại dòng chảy mạch máu không sử dụng kỹ thuật doppler</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode dựng hình 3D nâng cao cho phép hiển thị mạch máu trong hình ảnh khối 3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:56:46.864 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:56:46.937
3253 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường hồi sức điều khiển điện | HL-SK-154 |  |  | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 234980000 | f | Bộ | true | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: HL-SK-154</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hãng SX: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd.-Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước SX: Hàn Quốc </p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100% </p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giường chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Nệm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cây treo dịch truyền: 01 cây</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bàn ăn: 01 cái</p><p>+&nbsp;Pin dự phòng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-29T01:40:04.450 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.287
3254 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | S22 |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 803850000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-02-28 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:39:04.677 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:39:04.733
3255 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy đo nước tiểu | Uriscan Pro |  | Hàn Quốc | YD Diagnostics CORP |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 98000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU URISCAN PRO (Máy phân tích sinh hoá nước tiểu)</strong></p><p>* Model: <strong>URiSCAN PRO</strong></p><p>* Hãng sản xuất: <span style="color: black;">YD Diagnostics</span></p><p>* Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>* Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>* Đạt tiêu chuẩn: CE</p><p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanh giữ mẫu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt (bên trong máy)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter&nbsp;AC/DC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu tham khảo</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm Silicon.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt kèm theo máy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barcode scanner (Tùy chọn)</p> |  |  | <p> <strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại máy: bán tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: AB5 resin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 42VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 2 - 30 độ C, 35 - 86 độ F</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bảo quản: 0-40 độ C, 32 – 104 độ F</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo : quang học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng đo: 720 mẫu/h</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ đo: 5 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả lưu : 3000 mẫu, 100 mẫu QC, 30 mẫu Calib</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến: CCD hình màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: 7in TFT LCD (800 x 480)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt bên trong 203dpi (8dots/mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 463W x 370D x 173H (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân năng: 4,7kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: 100 – 240v</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 50/60 Hz</p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T10:52:35.796 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-12-07T11:08:16.810
3256 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS2000D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 5450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:43:22.165 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:40:53.876
3257 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong tai 16 kênh công suất trung bình nặng | Jam 7-312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 52800000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 16; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Xử lý tiếng ồn và chặn tiếng rú.</p><p>-Tăng độ rõ ràng của lời nói.</p><p>-Có 4 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:11:37.236 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:11:37.299
3258 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | P20 |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia |  | Nhóm 6 |  |  | 908700000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-02-28 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear, 4D</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:45:50.182 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04T17:45:50.229
3259 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Tay máy treo trần loại kép | PEND-MM-BD |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Dạng cánh tay hai khớp, 600/800mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn dễ lau</p> <p>- Tay khí đôi có&nbsp;chuyển động hoặc tĩnh,các thiết bị có thể được đặt tại điểm sử dụng một cách đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Được trang bị đầy đủ các thiết bị, với các nguồn cung cấp điện áp cao và thấp, các ổ đầu ra của khí y tế, các điểm truyền thông, và các tuỳ chọn khác</p> <p>-&nbsp;Các thiết bị tay khí được thử nghiệm cung cấp cho khách hàng theo định dạng mô đun được chứng nhận và tuân thủ CE 0086 Thiết bị y tế loại IIb</p> |  |  | <p>- Dạng cánh tay hai khớp, 600/800mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn dễ lau</p> <p>- Tay khí đôi có&nbsp;chuyển động hoặc tĩnh,các thiết bị có thể được đặt tại điểm sử dụng một cách đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Được trang bị đầy đủ các thiết bị, với các nguồn cung cấp điện áp cao và thấp, các ổ đầu ra của khí y tế, các điểm truyền thông, và các tuỳ chọn khác</p> <p>-&nbsp;Các thiết bị tay khí được thử nghiệm cung cấp cho khách hàng theo định dạng mô đun được chứng nhận và tuân thủ CE 0086 Thiết bị y tế loại IIb</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T14:49:08.629 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:00.726
3260 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện 2 mô tơ | P905-21 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>3 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 250mm đến 590mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 2060mm x Rộng 1000mm x Cao 250-590mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T15:43:22.018 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T15:55:13.392
3261 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò | LOGIQ P7 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò</strong></p><p>Đầu dò Linear dải tần rộng</p><p>Đầu dò Linear có nút bấm</p><p>Đầu dò Sector nhi</p><p>Đầu dò Sector Sơ sinh</p><p>Đàu dò khối 4D âm đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tùy chọn phần mềm, options phần cứng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đánh giá vận động vùng cơ tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim gắng sức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm cắt lớp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tự động đo thể tích</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hiển thị hình ảnh khối tương phản cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm OmniView cho phép hiển thị ảnh khối độ tương phản cao giúp phân biệt hình ảnh thai nhi bất thưởng với độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm siêu âm tim thai: ứng dụng khảo sát đánh giá vận động tim thai trên trục 3D với hình ảnh có độ tương phản và độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm nhận diện kim sinh thiết trong siêu âm can thiệp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến vú</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm đo tính trong tuyến giáp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm so sánh có tuần tự</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng siêu âm dòng màu định lượng có ý nghĩa đáp ứng điều trị viêm khớp, tăng sinh mạch máu&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Khuếch đại dòng chảy mạch máu không sử dụng kỹ thuật doppler</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode dựng hình 3D nâng cao cho phép hiển thị mạch máu trong hình ảnh khối 3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-04T10:58:22.990 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:12.186
3262 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa 4K | OTV-S400 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa 4K bao gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh 4K: OTV-S400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 4K: CLV-S400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu camera 4K: CH-S400-XZ-EA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống kính soi và Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 31 inch: LMD-X310S (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-03T11:44:28.093 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-04T18:06:08.677
3263 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ 2 KÊNH | Ultrasonic 1500 (US1322) |  |  | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 223360000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: Ultrasonic 1500 (US1322)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 đầu dò siêu âm TV5 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5cm với cảm biến tiếp xúc</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Smart Card</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cầu chì</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cáp nguồn</p><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-14T16:51:21.969 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:02.880
3264 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 4 kênh công suất trung bình | Flow 2-10 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12300000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 4; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p><p>-Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T15:45:59.197 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T15:45:59.233
3265 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Soleo Sono |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2018, 2019, 2020</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><strong>5. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Nguồn điện 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 V / 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;: Tối đa. 60 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại bảo vệ&nbsp;: I&nbsp;ứng dụng loại BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hoạt động&nbsp;: Hoạt động liên tục: 30 phút bật, 10 phút tắt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 322mm x 234mm x 130mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 2,1 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động&nbsp;: + 10 ° C đến + 35 ° C, 30% đến 75% độ ẩm tương đối mà không ngưng tụ&nbsp;;&nbsp;700 hPa - 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận chuyển -10 ° C đến +50 ° C, 10% đến 90% độ ẩm tương đối mà không ngưng tụ&nbsp;;700 hPa - 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo quản&nbsp;: -10 ° C đến +50 ° C, 10% đến 90% độ ẩm tương đối mà không ngưng tụ&nbsp;; 700 hPa - 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sáng chế SonoSwing&nbsp;: Lựa chọn độ sâu&nbsp;hiệu ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình: 9 chương trình cụ thể</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt: Tất cả các thông số có thể thay đổi trên màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: Hơn 50 tác dụng&nbsp;điều trị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ SD: thẻ nhớ SD 1 GB / 120 bộ nhớ + 120 mục yêu thích</p><p><strong>*Đầu dò siêu âm</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số&nbsp;: <span style="color: black;">0.8 MHz&nbsp;hiệu ưng sâu /2.4 MHz: hiệu ứng bề mặt</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm&nbsp;: 01 ổ cho đầu dò không thấm nước đa tần 5 cm<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;<em>Đầu siêu âm, nhỏ - -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>Đầu siêu âm lớn 5 cm², ERA = 2.30 cm² ở 0,8 MHz,</p><p>2.38 cm² ở 2.4 MHz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+Công suất cực đại 6.9 W ở 0.8 MHz, 7.1 W ở 2.4 MHz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Cường độ 0,1 đến 3 W/cm² eff. Ở khoảng 0,1 W/cm²</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác &lt; ± 20%</p><p>- Các dạng siêu âm </p><p>+ Siêu âm liên tục</p><p>+ Siêu âm xung, tần số xung điều chỉnh: 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz,</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T11:41:02.580 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T11:41:02.634
3266 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-170 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi Tai Mũi Họng video: ENF-V4</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi Tai Mũi Họng video: ENF-VT3</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: WA23080A</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết: FB-19C-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in mầu (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-03T10:30:53.395 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-04T18:06:17.316
3267 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng vi sóng | Thiết bị đốt khối u bằng vi sóng TATO và phụ kiện | TATO2 |  |  | Biomedical S.r.l |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ |  | Nhóm 3 |  |  | 1990000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-06 | 2021-12-31 | <ul><li>Gía vốn mua</li><li>Thuế</li><li>Chuyển giao kỹ thuật</li><li>Bảo hành</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp sử dụng nguồn điện 230V/AC. Nguồn cấp điện cho bộ điều khiển, máy phát&nbsp;sóng, cấp điện cho bộ giao diện của máy. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển là bản mạch phần cứng, thực hiện các chức năng điều khiển toàn hệ thống. Như điều khiển máy phát sóng, bộ chuyển mạch. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng LCD 7 inch với độ phân giải 800x480 với đèn nền LED. Cho phép thực hiện các thao tác cài đặt máy, thiết lập chế độ điều trị, thông số về nguồn cung cấp cũng như thời gian điều trị phù hợp. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát sóng hoạt động ở tần số 2.45 GHz và có công suất cực đại lên tới 120W. Máy phát sóng được áp dụng công nghệ VLL ™ (Very Low Loss), ống thông của TATOpro không quá nóng trong suốt quá trình, máy không cần hệ thống làm mát, ưu điểm này giúp máy có thiết kế nhỏ gọn hơn. Máy truyền tải nhiệt ở mật độ ổn định.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kim đốt TATOpro có gắn kèm cảm biến nhiệt độ điện từ, một thiết bị phụ trợ đặc biệt sử dụng nhãn tinh thể lỏng nhạy để điều chỉnh nhiệt độ ngay trên thân đầu đốt.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhờ vào công nghệ FSS<sup>TM</sup> (Chuyển đổi Tuần tự Nhanh) tích hợp trong đơn vị tự phân bổ năng lượng, TATO có thể xử lý tối đa bốn đầu đốt chỉ với một máy phát.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TATOpro là đầu dò MW đầu tiên cho phép đưa cảm biến dẫn đường điện từ vào cơ thể để đặt vị trí với mức độ chính xác nhất có thể.</p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận chuyển mạch của máy phát sóng, kết nối với kim TATOpro thông qua cáp đồng trục. Dòng năng lượng được chuyển đổi từ máy phát sóng, truyền qua kim TATOpro có tần suất cao, giúp ổn định nhiệt trong thời gian điều trị.&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2021-01-06T09:56:53.771 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2021-01-13T10:27:01.560
3268 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong tai 20 kênh công suất trung bình nặng | Jam 9-312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 67700000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 20; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Xử lý tiếng ồn và chặn tiếng rú.</p><p>-Tăng độ rõ ràng của lời nói.</p><p>-Có 5 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:14:40.787 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T16:14:40.827
3269 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1500D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 4750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:39:39.279 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:41:34.548
3270 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER PLUS | T4060L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-03-21 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER PLUS có tốc độ dòng liên tục và&nbsp;có thêm liều bolus</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-01-21T16:51:38.860 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-01-21T16:52:15.455
3271 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt | Primo Star |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ phin lọc ánh sáng riêng biệt gồm: xanh da trời, xanh lá cây và vàng</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điều chỉnh tiêu cự thô/tinh nằm ở cả 2 bên chân đế.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Kích thước bàn để mẫu cơ học 140 mmx 135mm.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khoảng dịch chuyển (X-Y): 75 mm x 30 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cần điều chinh bàn mẫu nằm ở bên phải với giá đỡ mẫu vật.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Mọi bộ phận quang học của thiết bị đã được xử lý chổng nấm mốc</span></li><li><span style="color: black;">Điều chỉnh thô: 45 mm/vòng</span></li><li><span style="color: black;">Điều chinh tinh: 0.5 mm/vòng</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng dịch chuyển bàn mẫu lên xuống: ≥ 15mm</span></li></ul> |  |  | <ul><li class="ql-align-center"> <span style="color: black;">Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: từ 48 đến 75mm.</span></li><li class="ql-align-center"> <span style="color: black;">Đường kính vi trường quan sát: 30 mm.</span></li><li class="ql-align-center"> <span style="color: black;">Thị kính: trường đo 10X/18 có chia diop</span></li><li class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Mâm kính có thể gắn 4 vật kính.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính: Phẳng – Tiêu sắc (Plan - Achromat):</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính loại 4x, khoảng cách làm việc khoảng 12 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính loại l0x, khoảng cách làm việc khoảng 4.4 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính loại 40x, khoảng cách làm việc khoảng 0.72 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính loại l00x (nhúng dầu), khoảng cách làm việc khoảng 0.32 mm.</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:05:11.626 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:05:11.677
3272 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1200D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 4250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:37:56.536 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:42:01.800
3273 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Hệ thống kéo gĩãn cột sống, cổ (điều chỉnh độ cao điện tử ) | EUROTRAK TOUCH |  | Italy | Chinesport S.p.A. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 480000000 | f | Bộ | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: : ISO 9001, &nbsp;ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong><em>Đầu kéo</em></strong></p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;100-240V, 50/60 Hz </p><p>- Công suất đầu vào : 80VA </p><p>- Lực kéo cổ tối đa 20 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối đa 90 kg</p><p>-Lực kéo cổ tối thiểu: 1 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối thiểu: 1 kg</p><p>-Delta quy định: 0.1 kg</p><p>-Độ dài dây kéo: 95 cm</p><p>- Màn hình LCD Cảm ứng 640 x 480 </p><p>-Độ bền dây kéo Ít nhất 1000 giờ</p><p>- Lớp bảo vệ: IBF</p><p>- Kích thước 18 x 41 x 44&nbsp;cm</p><p>- Trọng lượng 15 kg</p><p><strong><em>Giường kéo</em></strong></p><p>- Điều chỉnh độ cao: Bằng điện</p><p>- Điều chỉnh độ cao:&nbsp;46 - 96 cm</p><p>- Nguồn cung cấp: &nbsp;230V - 50/60 Hz</p><p>- Điều chỉnh phần đầu và chân: Bằng Pittong </p><p>- Hệ thống hãm bánh xe : Trung tâm bằng pedal</p><p>- Tải trọng an toàn: 175 kg</p><p>- Kích thước giường: 196 x 64 x 46 - 96(cm)</p><p>- Phân loại thiết bị: I</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T11:51:57.082 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T11:51:57.155
3274 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi phế quản có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | Cv-170 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi phế quản có tính năng chẩn đoán ung thư sớm gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi phế quản video: BF-Q170</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kìm sinh thiết phế quản: FB-19C-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-04T18:34:25.921 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-04T18:35:18.213
3275 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, công nghệ Tim 4G | Magnetom Sempra |  |  | Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 35000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-12 | <ul><li><em>Hệ thống </em><strong><em>RF hoàn toàn số hóa&nbsp;</em></strong></li><li><em>Cuộn chụp được thiết kế với </em><strong><em>công nghệ kết nối không dây, công nghệ kết nối trượt</em></strong><em>.</em></li><li><em>Tích hợp thế hệ </em><strong><em>Tim4G + Dot</em></strong><em> mới nhất, cho chất lượng hình ảnh độ phân giải cao.</em></li><li><em>Công nghệ </em><strong><em>Heli Zero boil-off</em></strong><em>, tốc độ bay hơi Heli </em><strong><em>0.0 lít/năm</em></strong></li><li><em>Tích hợp hàng loạt </em><strong><em>chương trình chụp tự động cùng trí tuệ nhân tạo</em></strong></li><li><em>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám </em><strong><em>từ đầu đến chân</em></strong></li></ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-28T09:58:59.174 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-10T14:26:32.181
3276 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1200D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 4450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T15:07:06.461 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:42:41.108
3277 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 4 đầu dò | Affiniti 70 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:14.929 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:47:22.303
3278 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | dây nối áp lực cao dùng cho bơm tiêm thuốc cản quang | DL1502, DL250 |  | Trung Quốc | Shenzen Maiwei Biotech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 85000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p>Dây nối dùng cho bơm tiêm thuốc cản quang</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2020-12-07T11:17:15.201 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2020-12-07T11:17:15.272
3279 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Chromophare F628/F528 |  | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống đèn mổ cao cấp sử dụng công nghệ chiếu sáng HYBRID LED tiên tiến</p><p>kết hợp giữa công nghệ gương phản xạ với công nghệ LED mới nhất. Ánh sáng</p><p>được hòa trộn ngay trong đầu đèn và tạo ra trường sáng với đặc tính quang phổ vượt</p><p>trội</p> |  |  | <p><strong>1. Thông số kỹ thuật đầu đèn mổ chính :</strong></p><ul><li>Cường độ sáng: 160.000 Lux</li><li>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10 – 100%</li><li>Đường kính đầu đèn: 75 cm</li></ul><p><strong>2. Thông số kỹ thuật đầu đèn mổ phụ:</strong></p><ul><li>Cường độ sáng: 125.000 Lux</li><li>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10 – 100%</li><li>Đường kính đầu đèn: 65 cm</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.539 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:21:38.632
3280 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | SLG-101C |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Di chuyển dễ dàng, vững chắc, đầu đèn nhẹ</p><p>- Gương phản xạ đa giác được lắp kính lọc nhiệt loại A giúp giảm nhiệt độ và ổn định nhiệt độ màu</p><p>- Ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ màu 4300<sup>0</sup>K ± 200<sup>0</sup>K</p><p>- Bảng điều khiển trên đầu đèn và điều khiển từ xa.</p><p>- Có thể điều chỉnh độ sáng từ 0 đến 100%.</p><p>- Tự động chuyển đổi khi bóng hỏng, trên mỗi đầu đèn có 1 bóng chính và hai bóng phụ.</p><p>- Có thể tắt tiếng báo động khi bóng chính bị hỏng và khi chuyển đổi.</p><p>- Các cài đặt độ sáng gần nhất sẽ được ghi nhớ cho lần sử dụng tiếp theo.</p><p>- Tay cầm có thể tháo rời để khử trùng và tái sử dụng</p><p>- Có 4760 thấu kính lồi riêng biệt trên mặt gương tạo sự tập trung ánh sáng tuyệt đối và làm dịu cường độ ánh sáng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:54:25.339 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:54:25.386
3281 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng ngắn | ThermoPro |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 460000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019, 2020</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> |  |  | <p><strong>4. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;: 100 - 240 V, 50/60 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 220 V, 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu vào&nbsp;:&nbsp;tối đa 700 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì: Bộ ngắt mạch trong công tắc điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ&nbsp;:&nbsp;I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng&nbsp;:&nbsp;BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tụ&nbsp;: Phương pháp cuộn cảm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số đầu ra&nbsp;: 27,12 MHz ± 0,5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra&nbsp;:</p><p>Không xung&nbsp;: Tối đa 100 W ± 20%</p><p>Xung&nbsp;: Tối đa 200 W đỉnh ± 20%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá trị công suất ra thu được tại &nbsp;kháng tải (trở kháng) 50 Ω, và khoảng cách giữa đầu điện cực tụ và bệnh nhân tối đa là 1 cm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ xung&nbsp;:</p><p>Chu kỳ làm việc&nbsp;: &nbsp;10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% (tương đương 1: 10 đến 9: 10)</p><p>Tỉ lệ xung: có thể điều chỉnh 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước&nbsp;: 581 mm x&nbsp;459 mm x &nbsp;854 mm ( Rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Trọng lượng 37 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động&nbsp;: &nbsp;10 đến 30 ° C, 20% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ&nbsp;;700 hPa - 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo quản / Vận chuyển&nbsp;: -10 đến 50 ° C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90%, không ngưng tụ&nbsp;;700 hPa - 1060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:07:51.408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:07:51.466
3282 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1500D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 4950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T15:08:33.878 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:43:29.173
3283 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A 200 AFIB |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 2050000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP A200 trang bị công nghệ Afib mới nhất giúp tầm soát Rung nhĩ, phòng tránh đột quỵ. Kết hợp phần mềm phân tích kết quả chuyên nghiệp, sản phẩm thích hợp sử dụng tại phòng khám bệnh viện hoặc tại gia đình để kiểm tra huyết áp và tầm soát Rung nhĩ.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội Tăng Huyết Áp Anh Quốc (BHS protocol).</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ 200 lần đo giúp theo dõi biến động huyết áp.</p><p class="ql-align-justify">- Lưu ngày giờ/tháng năm.</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng kết nối máy tính với phần mềm phân tích chuyên nghiệp.</p><p class="ql-align-justify">- Tặng kèm apdapter.</p><p class="ql-align-justify">- Kèm theo túi đeo.Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy, túi hơi, pin, bộ đổi điện AC, cáp USB, đĩa phần mềm, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD.</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ vận hành:&nbsp;10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 90 % độ ẩm tương đối tối đa.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng:&nbsp;560 g (bao gồm cả pin).</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 152 x 92 x 42.</p><p class="ql-align-justify">- Phương pháp đo:Đo dao động.</p><p class="ql-align-justify">- Tầm đo : Huyết áp 30 - 280 mmHg , Nhịp tim 40 - 200 nhịp/phút.</p><p class="ql-align-justify">- Vùng hiển thị áp suất dải quấn: 0 -299 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ phân giải: 1 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác tĩnh: Áp suất trong khoảng ± 3 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác nhịp: ± 5 % giá trị thu được.</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn: IEC 60601-1-2 (EMC).</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị này tuân theo yêu cầu của Medical Device Directive 93/42/EEC.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T10:11:14.620 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T10:11:14.702
3284 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare | 2418-P2000 |  | Anh | Keeler Limited |  |  | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-07T11:20:57.599 | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-31T00:00:14.305
3285 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chuyên tim mạch 3D, 4D cao cấp 3 đầu dò, có đầu dò thực quản | Epiq CVx |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 8300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:14.996 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:49:49.533
3286 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Máy chụp cắt lớp điện toán | SOMATOM go.Now |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-11-12 | <ul><li><em>Là hệ thống bổ sung </em><strong><em>tiến trình công việc mới,</em></strong> <strong><em>di động</em></strong> <em>cho phép rút ngắn thao tác chuẩn bị bệnh nhân và tăng thời gian chăm sóc cho bệnh nhân</em></li><li><em>Hệ thống tích hợp công nghệ </em><strong><em>đầu thu Stellar Detector</em></strong><em> thế hệ thứ 3 giúp giảm nhiễu điện tử và tối ưu chất lượng hình ảnh</em></li><li><em>Có thêm </em><strong><em>bộ lọc thứ 2 - Tin Filter</em></strong><em> ngoài bộ lọc cơ bản,</em> <em>được kế thừa từ dòng máy chụp hai đầu bóng cao cấp, bộ lọc thiếc (Sn) giảm những mức năng lượng thấp để giảm liều và tối ưu hóa độ tương phản giữa mô mềm và khí. </em></li><li><strong><em>Công nghệ trí tuệ nhân tạo ALPHA</em></strong><em>, cho quy trình thăm khám nhanh, tự động và an toàn hơn. Tính năng </em><strong><em>GO Technology</em></strong><em> là một tập hợp các giải pháp trực quan toàn diện giúp giải quyết quy trình làm việc không chỉ ở máy chụp mà còn nhiều hơn nữa</em></li><li><strong><em>Công nghệ chụp CT thông minh myExam Companion</em></strong><em> – hỗ trợ người dùng chưa có kinh nghiệm có thể tự tin trong khảo sát CT mà vẫn đem lại kết quả nhanh và chính xác nhất</em></li></ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-28T09:45:23.896 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-25T15:36:36.333
3287 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS2000D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 5650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T15:09:57.679 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-25T17:44:00.130
3288 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường tập vật lý trị liệu | aXion 2 |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2017, 2018</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> |  |  | <p><strong>4. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Số phân khúc&nbsp;: 2</p><p>Điều chỉnh độ cao điện : 44 - 95cm.</p><p>Động cơ&nbsp;: 230 V AC, 50 Hz, 0,9 A, 145 W</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 N, IP 66, Lớp cách điện II</p><p>Hộp bảo vệ an toàn theo khuyến nghị của BfArm</p><p>Quy chuẩn&nbsp;: CE (93/42 / EEG) / MDD lớp I</p><p>Tải trọng&nbsp;: Chế độ linh hoạt lên đến 160 kg, chế độ tĩnh lên đến 180 kg</p><p>Trọng lượng&nbsp;: Theo mô hình, tối đa xấp xỉ 110kg</p><p>Phần đầu&nbsp;: 36 cm (dài)</p><p>Phần thân&nbsp;: 164 cm x 68 cm ( dài x rộng)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:14:43.646 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:14:43.673
3289 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên sản - phụ khoa 4D, 4 đầu dò | Affiniti 50 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.050 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:51:59.740
3290 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường điều trị | MAGNETOMED 8400 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy điều trị điện từ trường dùng trong Vât lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Cặp áp từ trường: 01 cặp</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Cầu chì: 2 x 3.15 A -&nbsp; T</li> <li>Vòng từ dùng thử từ: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Giường cơ 1 vòng model acc 5510: 01</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Giường cơ. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 01 rãnh trượt, 1 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm, 1 điều khiển. Giường điện. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Giường bệnh nhân công nghệ cao với chất liệu nhôm nhẹ và 2 rãnh trượt, 2 ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System)ϕ 60 cm và chiều dài 30 cm. Lý tưởng cho điều trị toàn thân. Kích cỡ D196cm x C70cm x R65cm</li> <li>Ống hình trụ W.I.S (Wood Injection System) phi 60 cm và chiều dài 30 cm.</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 60 cm (có chân)</li> <li>Ống hình trụ W.I.S di động (Wood Injection System)ϕ 30 cm (có chân)</li> <li>Cáp nối giữa máy phát và solenoid</li> <li>Túi đựng máy di động</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm)</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%/115Vca, 50-60 Hz + 10%/</p> <p>Cầu chì: 2 x 6.3 A-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 320x240 DPI cảm ứng và cuộn</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 99 phút</p> <p>Tần số điều chỉnh từ: 1 – 100Hz</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIA</p> <p>Độ bảo vệ chất lỏng: IPXO</p> <p>Công nghệ từ trường hội tụ: Có</p> <p>Ngõ ra: 4 kênh riêng biệt</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 81</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ: 200</p> <p>Công xuất lớn hơn: 400 Gauss</p> <p>Cường độ từ trường cực đại:&nbsp; 100 Gauss <u>+</u> 20%</p> <p>Khả năng kết nối với nhiều dạng đầu từ khác nhau: Có</p> <p>Khả năng bảo vệ ngắn mạch : Có</p> <p>Điều chỉnh độ rộng xung từ 10% đền 100% : Có</p> <p>Trọng lượng: 27 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 89 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:06:41.329 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:23:50.235
3291 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên sản - phụ khoa 4D, 4 đầu dò | Affiniti 70 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4050000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.110 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:53:31.302
3292 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 | XL -1000 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH phát triển dự án Y tế Việt Nam | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 3290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</p> | [8 empty] | Công ty TNHH phát triển dự án Y tế Việt Nam | 2020-11-25T17:55:15.172 | Công ty TNHH phát triển dự án Y tế Việt Nam | 2020-11-25T17:55:15.331
3293 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường kéo giãn cột sống và cổ (sử dụng điện) | DKF-IIA1 |  | Trung Quốc | Suzhou Defeng Technology Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001&nbsp;, ISO 13485&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Nguồn điện: 220V/50HZ</p><p>Công suất:120VA/80A</p><p>Tốc độ kéo: ≤15mm / s</p><p>Lực kéo lưng: 0-999N (có thể điều chỉnh)</p><p>Lực kéo cổ: 0-350N (có thể điều chỉnh)</p><p>Tổng thời gian: 0-99 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Thời gian xung: 0-9 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Thời gian ngắt quãng: 0-9 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Kích thước: 250 x 60 x 70 cm</p><p>Trọng lượng: 90kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:21:21.388 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T12:21:21.418
3294 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Ghế khám sản | MFBK-01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>&nbsp;Ghế khám sản phụ khoa được thiết kế đẹp mắt, khoa học, chắc chắn, thuận tiện sử dụng phù hợp với phòng khám, bệnh viện</p> |  |  | <p>Nguồn điện cấp: 220V - 50/60 Hz<br /> - Công suất: 450W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T12:02:47.362 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:08.257
3295 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 4 kênh công suất trung bình | Flow 2-13 SP |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 11800000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 4; Công suất: 72/137;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T10:16:38.311 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T10:16:38.382
3296 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 4 kênh công suất nặng | Flow 2-675 UP |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 11800000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ nặng đến sâu.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 4; Công suất: 72/139;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T10:20:58.787 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T10:20:58.869
3297 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chuyên sản cao cấp 4D, 4 đầu dò | Epiq Elite |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.170 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:55:24.033
3298 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí | Physio 12 Pro |  | Anh | MJS Healthcare Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2018, 2019, 2020</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN13485</p> |  |  | <p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><br></p><p>Áp lực: 30-100mmHg</p><p>Nén khí: 20-30 ltrs/phút</p><p>Chu kỳ: 5-120 giây bơm phồng</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5-60 giây xả hơi</p><p><span style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5-120 giây điều trị</span></p><p><span style="color: windowtext;">Ỗng xoa bóp: 6 buồng &amp; 12 buồng</span></p><p>Kích thước: 187x155x150mm</p><p>Trọng lượng: 3.15Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:27:36.790 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:27:36.838
3299 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ 2 KÊNH | Ultrasonic 1500 (US1322) |  | Italy | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 223360000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Ultrasonic 1500 (US1322)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 đầu dò siêu âm TV5 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5cm với cảm biến tiếp xúc</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Smart Card</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cầu chì</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cáp nguồn</p><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:59:16.865 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T15:59:16.916
3300 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm đàn hồi mô, 3 đầu dò | Arietta 750SE |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">ARIETTA 750SE kết hợp hình ảnh chất lượng cao, hỗ trợ chẩn đoán linh hoạt cho người sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các ứng dụng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Trong lĩnh vực tim mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">ARIETTA 750SE tự động hóa các thao tác quan trọng trong khám tim mạch để cho phép chẩn đoán nhanh chóng và chính xác từ mạch máu đến tim.</p><p class="ql-align-justify"><u>Chức năng tim:</u> hỗ trợ chẩn đoán tự động dựa trên coongh nghệ Hemo Dynamic Strutural Intelligence (HDSI) - phương pháp phân tích độc đáo kết hợp Al. EyeballEF đo EF tự động thông qua phương pháp M.Simpson.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ</strong></p><p class="ql-align-justify">ARIETTA 750LE cung cấp hình ảnh chất lượng cao giúp chẩn đoán chính xác hình thái học của thai nhi. Dòng máy này cũng đi kèm các ứng dụng giúp theo dõi tim thai để hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị các triệu chứng thai nhi mắc nguy cơ cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Trong lĩnh vực X-quang</strong></p><p class="ql-align-justify">Máy cung cấp nhanh chóng thông tin chẩn đoán nâng cao với các chức năng đa dạng và ứng dụng nâng cap nhằm hỗ trợ quy trình làm việc.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-15T15:06:45.580 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T11:24:45.403
3301 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay | Innosight |  | Đài Loan | QISDA Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T16:33:15.291 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04T20:58:40.605
3302 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thanh song song tập đi có điều chỉnh độ dốc | PARALLEL BARS PLUS 3 M TILT |  | Italy | Chinesport S.p.A. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 186000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019, 2020</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001&nbsp;: 2008, ISO 13485&nbsp;: 2004</p> |  |  | <p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Kích thước (cm): 311 x 81 x 108 H</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Hệ thống điều chỉnh độ cao thanh tay nắm: STandGO™, Pittong đôi</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Chiều cao thanh tay nắm (cm): 74 ÷ 102</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Điều chỉnh chiều cao thanh tay nắm: Bằng tay, 3 vị trí</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Độ rộng thanh tay nắm (cm): 55 ÷ 71</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Điều chỉnh độ dốc ván: Bằng tay, pittong</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Độ dốc ván (degrees): Tối đa 10°</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Tải trong tối đa ván (kg):150</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Tải trọng thanh tay nắm (Kg): 135</span></p><p><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Trọng lượng (Kg): 106</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:33:54.762 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:33:54.793
3303 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm | eGROSS | eGROSS |  | Italy | Milestone S.R.L |  | ["2021"] | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2420000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2021-06-30 | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc và bề mặt trạm phẫu tích làm bằng thép không gỉ AISI 304</strong></p><p><br></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công<strong> suất của hệ thống thoát hơi phía dưới và phía sau đạt 1300m3/giờ, có kết nối với hệ thống thoát hơi của tòa nhà </strong></p><p><br></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống thoát hơi ở đằng sau và phía dưới của trạm phẫu tích</p><p><br></p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao của bàn pha được điều chỉnh từ 90 cm đến 120 cm bằng&nbsp;phù hợp&nbsp;với&nbsp;chiều cao của người sử dụng </p><p><br></p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp hệ thống hình ảnh kỹ thuật số M<strong>acroPATH với trạm màn hình điều khiển cảm ứng 19”,&nbsp;chất lượng hình ảnh 20 Mpixels, camera</strong>&nbsp;với kính phóng 30X</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | 2021-01-26T23:15:32.562 | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | 2021-01-26T23:15:32.613
3304 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đếm tế bào nội mô | SPM-700 |  | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 590476000 | t | Cái | false | 2020-12-28 | 2021-03-28 | <p><strong>MÁY ĐẾM TẾ BÀO NỘI MÔ</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: SPM-700</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Rexxam</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Nhật Bản</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><em>Ảnh chụp nội mạc:</em></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải ảnh chụp:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: <span style="color: black;">≤ </span>0.25</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao: <span style="color: black;">≤ </span>0.55 </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí chụp:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trung tâm: <span style="color: black;">≥</span>1 điểm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gần trung tâm: <span style="color: black;">≥</span>6 điểm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngoại vi: <span style="color: black;">≥</span>10 điểm </p><p class="ql-align-justify"><em>Dải đo bề dày giác mạc:</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: <span style="color: black;">≤</span>750 µm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: <span style="color: black;">≤</span>± 10 µm</p><p class="ql-align-justify"><em>Tùy chỉnh di chuyển:</em></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy: Z:<span style="color: black;"> ≥</span>40mm, X: <span style="color: black;">≥</span>86mm, Y: <span style="color: black;">≥</span>40mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng cằm :<span style="color: black;"> ≥</span>60mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><em>Màn hình: Màn hình LCD cảm ứng ≥10,4 inch</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Máy in: Máy in nhiệt</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN, 2 cổng USB-A, 1 cổng USB-B&nbsp;</em></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-28T17:12:25.257 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-28T17:12:25.329
3305 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu kết hợp điện xung và siêu âm | COMBIMED 200 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu kết hợp điện xung và siêu âm</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Cáp nguồn:&nbsp; 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Điện cực cao su 60 x 85 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 60 x 85 mm: 04</li> <li>Điện cực cao su 50 x 50 mm: 04</li> <li>Túi điện cực 50 x 50 mm: 04</li> <li>Dây buộc điện cực 1000 mm: 02</li> <li>Dây buộc điện cực 600 mm: 02</li> <li>Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1MHz và 3MHz):&nbsp;&nbsp; 01</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cáp điện trị liệu : 01</p> <ul> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>TV5 - Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5 cm²</li> <li>TV1 - Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 1 cm²</li> <li>TV3 - Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 3 cm²</li> <li>TV8 - Đầu dò siêu âm 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 8 cm²</li> <li>Đầu dò siêu âm tích hợp bộ phun gel: 01</li> <li>Chai gel 260 ml : 01</li> <li>Chai gel 1000 ml : 01</li> <li>Túi gel mềm 5000 ml: 01</li> <li>Tấm điện cực cao su dẫn điện, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Túi điện cực bọt biển, 80 x 120 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 35 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 80 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 46 x 47 mm: 04</li> <li>Điên cực tự dính: 45 x 98 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 32 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 50 mm: 04</li> <li>Điện cực tự dính dạng tròn ø 75 mm: 04</li> <li>Bộ dùng trong sản phụ khoa: 01</li> <li>Đầu dò kích thích bằng cơ: 01</li> <li>Cánh tay đỡ: 01</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Túi đựng máy di động: 01</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</li> <li>Cáp nối đầu ra 2 kênh</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp :&nbsp; 230Vca, 50-60 Hz ± 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ :&nbsp; 60 VA</p> <p>Màn hình hiển thị : Màn hình màu 240x128 pixel</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) :&nbsp; IIB</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 25 chương trình cho điện xung; 25 chương trình cho siêu âm</p> <p>Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy : 50</p> <p>Có thể kết nối với giác hút</p> <p>Khối lượng: 7kg</p> <p>Kích thước: 39x14x30 cm</p> <p><strong>Điện trị liệu</strong></p> <p>Thời gian điều trị: 1-99 phút</p> <p>2 kênh ngõ ra độc lập</p> <p>16 dạng sóng (dòng trung tần và thấp tần)</p> <p>Công suất đỉnh: 100V</p> <p>Dòng đỉnh: 100mA</p> <p><strong>Siêu âm trị liệu</strong></p> <p>Thời gian điều trị: 1-30 phút</p> <p>1 kênh ngõ ra</p> <p>Công suất đỉnh chế độ liên tục: 2W/cm2 ± 20%</p> <p>Công suất đỉnh chế độ xung: 3W/cm2 ± 20%</p> <p>Tự động nhận đầu dò: Có</p> <p>Tự động hiệu chuẩn đầu dò: Có</p> <p>Đầu dò kháng nước: Có</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:10:30.357 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:24:49.474
3306 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu (máy điều trị điện xung điện phân) | Soleo Galva |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: &nbsp;2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><strong>V. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Nguồn điện&nbsp;: 100 – 240 V, 50-60Hz</p><p>Cầu chì&nbsp;: 2 x 2AT</p><p>Công suất tiêu thụ&nbsp;: 60 VA</p><p>Màn hình&nbsp;: Độ phân giải cao, cảm ưng</p><p>Lập trình thời gian điều trị&nbsp;: 60 phút</p><p>Lớp bảo vệ&nbsp;: I</p><p>Loại BF</p><p>Hoạt động&nbsp;: Điện áp ổn định ( CV)/ Dòng điện ổn định (CC)</p><p>Công suất đầu ra ( kháng tải 2000Ω):</p><p>-Dòng Galvanic</p><p>+ CC: 80mA</p><p>+CV: 60V</p><p>-Dòng Dia Dynamic</p><p>+CC: 20mA</p><p>+CV: 40V</p><p>-Dòng cao áp</p><p>+CC: 250mA ( phát đỉnh)</p><p>+CV: 200 V (phát đỉnh)</p><p>-Dòng trung tần</p><p>+CC: 56mA</p><p>+CV: 60V</p><p>-Dòng giao thoa</p><p>+CC: 56mA</p><p>+CV: -V</p><p>-Dòng kích thích vi mô ( micro stimulation)</p><p>+CC: 1mA&nbsp;( phát đỉnh)</p><p>+CV: 2 V ( phát đỉnh)</p><p>-Dòng tần số thấp</p><p>+CC: 80 mA phát đỉnh</p><p>+CV: 160 V phát đỉnh</p><p>Các kênh: 2 kênh độc lập (các chương trình, cường độ, các thông số)</p><p>Chế độ kích thích điện: Đồng bộ, thay thế, riêng biệt, tuần tự</p><p>Các loại dòng điện: Galv, LF, hai pha, MF, MF / LF, giao thoa.</p><p>Chương trình: Hơn 100 chương trình cụ thể</p><p>Cài đặt: Tất cả các thông số thay đổi được có thể truy cập thông qua màn hình cảm ứng</p><p>Chỉ định cho bệnh nhân: Hơn 120 chỉ định điều trị</p><p>Thẻ nhớ SD:Thẻ nhớ SD / bộ nhớ 120 + 120 mục yêu thích</p><p>Kích thước: Chiều rộng: 33 cm,&nbsp;Chiều cao: 13 cm, Chiều sâu: 22 cm</p><p>&nbsp;Trọng lượng: 2 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:38:19.754 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29T15:38:19.797
3307 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | OrthoMTA | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 255000 | t | Ống | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">ORTHOMTA:</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Chỉ định OrthoMTA.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ol><li class="ql-align-justify">Trám bít ống tủy răng nhiễm trùng quanh chóp nặng</li><li class="ql-align-justify">Răng có ống tủy bất thường C Sharp</li><li class="ql-align-justify">Trám răng nội nha bị gãy trâm trong ống tủy</li><li class="ql-align-justify">Trám bít ống tủy răng bị ngoại tiêu</li><li class="ql-align-justify">Phục hồi và kích thích tạo xương cho những sang thương quanh chóp</li></ol> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">OrthoMTA</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;Chỉ định OrthoMTA:</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;1. Trám bít ống tủy răng nhiễm trùng quanh chóp nặng</span></p><p><span style="color: black;"> &nbsp;2. Răng có ống tủy bất thường C Sharp</span></p><p><span style="color: black;"> &nbsp;3. Trám răng nội nha bị gãy trâm trong ống tủy</span></p><p><span style="color: black;"> &nbsp;4. Trám bít ống tủy răng bị ngoại tiêu</span></p><p><span style="color: black;"> &nbsp;5. Phục hồi và kích thích tạo xương cho những sang thương quanh chóp</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:33:43.650 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2021-01-13T11:03:35.206
3308 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M310 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 211200000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-03-21 | <p>Đèn phẫu thuật (M310) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:44:28.309 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:44:28.404
3309 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu kết hợp điện xung, siêu âm và laser | COMBIMED 4000 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu kết hợp điện xung, siêu âm và laser</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:31:42.200 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:25:01.510
3310 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4d | HS30 |  |  | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | f | Bộ | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</span></p> |  | <p><strong><u>Tùy chọn nâng cao:</u></strong></p><ol><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ.</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS30, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Có 02 cửa nối đầu dò (có thể nâng cấp lên 03 cửa).</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify"> + Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> + Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 3D/4D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong> kèm theo.</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p> - Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-25T18:47:36.420 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-25T18:48:56.117
3311 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | FibroScan 530 Compact |  | Pháp | Echosens |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 4500000000 | t | Bộ | true | 2020-12-17 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-17T17:14:43.971 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-29T09:09:26.334
3312 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Máy X quang chụp nhũ ảnh 3D kỹ thuật số | Selenia Dimensions (3D) |  | Mỹ | Hologic, Inc. |  |  | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 16000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy X quang chụp nhũ ảnh 3D kỹ thuật số</p> |  | <p>Cấu hình nâng cao bao gồm: (Tổng giá trị: 16.000.000.000 đồng)</p> <p>1.&nbsp;Trạm xử lý và phân tích hình ảnh (đặt tại phòng bác sỹ chẩn đoán) bao gồm:Máy tính xử lý hình ảnh: 01 cái, Màn hình chuyên dụng 5Mp: 02 cái, Bộ lưu điện: 01 bộ: 1.000.000.000</p> <p>2.&nbsp;Bộ dụng cụ làm sinh thiết kèm tấm nén sinh thiết (01 bộ): 1.500.000.000</p> <p>3.&nbsp;&nbsp;Phần mềm giúp tăng cường độ tương phản I view (01 bộ): 1.000.000.000</p> <p>4.&nbsp;Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh CAD (Computer Aid Detection) (01 bộ): 1.500.000.000</p> <p>5.&nbsp;Phần mềm tái tạo ảnh 2D từ ảnh 3D (C View) (01 bộ): 1.000.000.000</p> <p>6.&nbsp;Ghế sinh thiết &nbsp;Arkus (01 cái): 500.000.000</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-10-31T10:33:48.305 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-11-30T00:00:00.091
3313 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng xung kích | SHOCK MED |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu bằng sóng xung kích</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Máy chính: 01</p> <p>Bộ truyền phát hội tụ</p> <p>Bộ truyền phát đa hội tụ φ 9 mm: 01</p> <p>Bộ truyền phát hội tụ φ 15 mm: 01</p> <p>Bộ truyền phát đa hội tụ φ 15 mm: 01</p> <p>USB key : 01</p> <p>Cáp nguồn: 01</p> <p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>Bộ chuyển đổi: 01</p> <p>Túi đựng máy di động: 01</p> <p>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</p> <p>Giá đỡ đầu dò</p> <p>Chai gel 260 ml</p> <p>Chai gel 1000 ml</p> <p>Túi gel mềm 5000 ml</p> <p>Bộ kit vệ sinh súng</p> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 80 VA</p> <p>Cường độ áp lực: 550 VA</p> <p>Tần số: Từ 50 Hz đến 60 Hz</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng 6 inch</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Cường độ áp lực điều chỉnh : 1 – 4 Bar</p> <p>Tần số phát sóng xung kích:&nbsp; 1 – 15 Hz max</p> <p>Thời gian điều trị: 0 – 9999 shock</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 20</p> <p>Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu lưu trên thẻ nhớ: 200</p> <p>Thẻ bệnh nhân: Có</p> <p>Hỗ trợ online: Có</p> <p>Chế độ one - touch: Có</p> <p>Trọng lượng: 8 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 17,5 x 28 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:34:40.291 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:25:16.398
3314 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | RetroMTA | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 355000 | t | Tép | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p>RetroMTA là một vật liệu Bioceramic được phát triển bởi trường Đại học Nha Khoa, Seoul, Hàn Quốc</p><ol><li>Chỉ định RetroMTA:</li></ol><ul><li>Che tủy lộ</li><li>Vá sàn tủy bị thủng</li><li>Trám bít răng bị gãy chưa di lệch</li><li>Lấy tủy buồng răng sữa và răng vĩnh viển</li><li>Trám lót đáy xoang sâu</li><li>Gia cố sàn tủy bị mỏng ngăn ngừa nguy cơ tét và thủng sàn</li></ul> |  |  | <p><br></p><p><span style="color: rgb(75, 172, 198);">RetroMTA</span><span style="color: black;"> là một vật liệu Bioceramic được phát triển bởi trường ĐH Nha khoa, Seoul, Hàn Quốc.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Chỉ định RetroMTA:</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;1. Che tủy lộ</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;2. Vá sàn tủy bị thủng</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;3. Trám bít răng bị gãy chưa di lệch</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;4. Lấy tủy buồng răng sữa và răng vĩnh&nbsp;&nbsp;viễn</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;5. Trám lót đáy xoang sâu</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;6. Gia cố sàn tủy bị mỏng ngăn ngừa nguy cơ tét và thủng sàn.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:30:36.318 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2021-01-13T11:04:01.367
3315 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động | Auto S |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-05 | <p align="left">Máy phân tích đông máu tự động Auto S được truy cập tự động, thông minh và gọn nhẹ.</p> <p align="left">Phương pháp đo đông máu, nhiễm sắc thể, miễn dịch</p> <p align="left">Thiết kế tiên tiến với giao diện màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng, đơn giản và dễ thao tác. Tiết kiệm lao động, lập trình đơn giản và hệ thống có thể thao tác tự động khi không có người trực tiếp vận hành. Hệ thống thuốc thử có thể mở hoặc đóng theo yêu cầu. Phần mềm đa ngôn ngữ. Thiết kế chức năng pha loãng tự động, hiệu chuẩn và phân tích sàng lọc</p> <p align="left">Xác định Fibrinigen theo phương pháp dẫn xuất và phương pháp clauss</p> <p align="left">Công suất:</p> <p align="left">+ 60 test/giờ cho PT</p> <p align="left">+ 50 test/giờ cho PT và APTT</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-05T15:31:37.020 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-05T00:00:00.184
3316 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng | TBNW-G2 |  | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 32500000 | t | Chiếc | true | 2020-12-16 | 2021-12-16 | <p>Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Dài 2210x Rộng 960x Cao 450mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt giường: Dạng lưới thép</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được thiết kế lan can và bàn ăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần chân giường phun sơn tĩnh điện</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-16T16:05:00.527 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-16T16:05:00.776
3317 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D, 2 đầu dò | Arietta 50 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1080000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">Bản dịch catalog</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-center"><strong>MÁY SIÊU ÂM MÀU</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: ARIETTA 50 </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>(Phiên bản 4 ổ cắm 50LE)</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Hitachi/Nhật Bản</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 21.5 inches, thiết kế&nbsp;4 cổng kết nối đầu dò.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển được thiết kế&nbsp;đơn giản hoá:&nbsp;bố cục đơn giản chỉ bao gồm các phím điều khiển cần thiết, giảm thời gian tìm kiếm , mang lại sự vận hành thoải mái hơn.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Xử Lý Ảnh mượt mà (SIP): Lọc ảnh thích ứng giúp loại bỏ các đốm nhiễu và tăng cường bờ mô, giúp hình ảnh siêu âm rõ hơn cho việc chuẩn đoán.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Tự Động Tối Ưu Hóa Ảnh- Auto Optimizer: Các&nbsp;ảnh siêu âm được điều chỉnh chỉ bằng một phím nhấn, độ lợi gain ở mode B, đường nền và vận tốc ảnh sóng Doppler sẽ được máy tối ưu hóa</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế có chỗ đỡ tay trên bảng điều khiển giúp đỡ mỏi tay cho bác sĩ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh độ cao và xoay bảng điều khiển&nbsp;ở tư thế phù hợp giúp người vận hành được thoải mái.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng có độ nghiêng thích hợp giúp thuận tiện khi thao tác. Giao diện có thể tuỳ chỉnh theo ứng dụng lâm sàng, mang đến sự trực quan cho người vận hành.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có thể nâng cấp thêm pin sạc (option) hữu dụng khi di chuyển thiết bị mà không phải tắt máy, giúp quá trình thăm khám được liên tục, nhất là trong siêu âm cấp cứu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-02T14:57:21.490 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T11:25:16.676
3318 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM NHẬN, BÓNG ĐỨNG, 800MA | Ecoview9 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM NHẬN, BÓNG ĐỨNG, 800MA</strong></p><p><strong>Model: ECOVIEW 9 PLUS</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</span></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, CE</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T16:58:06.949 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T16:58:06.983
3319 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM 2 CỬA | MEDVIEW 2F |  | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Á |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>ĐÈN ĐỌC PHIM MEDVIEW 2F </strong></p><p>Xuất xứ: Việt Nam</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thân máy chính: 01</li> <li>Dây nguồn: 01</li> <li>Giá để bàn: 01</li> <li>Giá treo tường: 01</li> <li>Giá đẩy: 01</li> </ul> | <p>Kích thước :</p> <ul> <li align="left">Khung : 800x545x24mm</li> <li align="left">Màn hình:740x440mm</li> </ul> <p>Công suất: 50 W ± 5%</p> <p>Tần số nguồn sáng: 50 KHz ± 5%</p> <p>Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h</p> <p>Nguồn sáng: bóng LED</p> <p>Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz</p> <p>Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-03T14:57:26.680 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:26:31.119
3320 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu kèm cân nặng | Multicare-LE |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <p>Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>-&nbsp;Giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Hệ thống mô tơ điều khiển các chức năng: 01 HT</p> <p>-&nbsp;Đệm chuyên dụng : 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Ắc quy dự phòng: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay (Hand set): 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ điều khiển bệnh nhân (Supervisor Panel) tích hợp trên tay vịn: 01 bộ</p> <p>- Bảng điều khiển trung tâm (Nurse control) : 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bàn đạp điều khiển điều khiển chiều cao giường: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Bàn đạp điều khiển điều khiển nghiêng 2 bên: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Khay đựng phim X-quang: 01 tấm</p> <p>-&nbsp;Cọc truyền dịch: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Hệ thống cân bệnh nhân: 01 HT</p> <p>-&nbsp;HT đèn chiếu sáng ban đêm tích hợp dưới gầm giường: 01 HT</p> <p>-&nbsp;Tay cầm Mobi-lift: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Hệ thống báo động bệnh nhân dời giường: 01 HT</p> <p>-&nbsp;Sách HDSD bằng tiếng Anh - Việt: 01 bộ</p> |  |  | <p>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>- Kích thước bên ngoài: 215 x 105 cm</p> <p>-&nbsp;Tải trọng an toàn: 250 kg</p> <p>-&nbsp;Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 150mm, có hệ thống khóa trung tâm</p> <p>-&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-30T15:30:25.327 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-30T00:00:00.316
3321 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | Fibroscan 630 |  | Pháp | Echosens |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 6200000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-12T10:25:22.446 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:14.322
3322 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X quang chụp nhũ kỹ thuật số 2D | Giotto Image 3DL |  | Italy | IMS GIOTTO S.p.A. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Italy | Nhóm 3 |  |  | 7300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số sử dụng để chẩn đoán&nbsp;</p> <p>Giá trên áp dụng với hệ thống với cấu hình cơ bản.</p> |  | <p>- Trạm đọc ảnh với 02 màn hình 5Mp và phần mềm chuyên dụng: 01 bộ (1.400.000.000 đồng)</p> <p>- Bộ sinh thiết tự động kèm tấm nén: 01 bộ (1.300.000.000 đồng)</p> <p>- Giường sinh thiết: 01 cái (858.000.000 đồng)</p> <p>- Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh CAD - Computer Aided Detection: 01 bộ (1.250.000.000 đồng)</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-10-31T22:28:07.876 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-11-30T00:00:00.400
3323 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-S1 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>MÁY GIÚP THỞ</p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở Điều khiển thể tích với chu kỳ kết thúc lưu lượng (VS) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP / APRV) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng thông minh (IntelliVENT-ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Chế độ thở Liệu pháp oxy lưu lượng (HiFlowO2) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 15", thao tác cảm ứng. Công cụ mở phổi và xác định PEEP tối ưu (P/V Tool Pro). Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Áp lực thực quản, Áp lực xuyên phổi và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Điều chỉnh tăng nhanh nồng độ Oxy. Cổng giao tiếp: thẻ CF, USB, DVI, COM (RS-232). Đồ thị minh hoạ phổi động theo thời gian thực (Dynamic Lung). Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ). Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Tính năng đồng bộ độ nhạy kỳ hít vào và độ nhạy kỳ thở ra (IntelliSync+). Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Khối đo SpO2 và etCO2 Theo dõi áp lực xuyên phổi (transpulmonary) Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:18:49.669 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:21:08.467
3324 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng xung kích | SHOCK MED COMPACT |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 755000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu bằng sóng xung kích</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Máy chính: 01</p> <p>Bộ truyền phát hội tụ</p> <p>Bộ truyền phát đa hội tụ φ 9 mm: 01</p> <p>Bộ truyền phát hội tụ φ 15 mm: 01</p> <p>Bộ truyền phát đa hội tụ φ 15 mm: 01</p> <p>USB key : 01</p> <p>Cáp nguồn: 01</p> <p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>Bộ chuyển đổi: 01</p> <p>Túi đựng máy di động: 01</p> <p>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm): 01</p> <p>Giá đỡ đầu dò: 01</p> <p>Chai gel 260 ml: 02</p> <p>Chai gel 1000 ml: 02</p> <p>Túi gel mềm 5000 ml: 02</p> <p>Bộ kit vệ sinh súng: 01</p> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz + 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 80 VA</p> <p>Cường độ áp lực: 550 VA</p> <p>Tần số: Từ 50 Hz đến 60 Hz</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng 6 inch</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Cường độ áp lực điều chỉnh : 1 – 4 Bar</p> <p>Tần số phát sóng xung kích:&nbsp; 1 – 15 Hz max</p> <p>Thời gian điều trị: 0 – 9999 shock</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 20</p> <p>Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu lưu trên thẻ nhớ: 200</p> <p>Thẻ bệnh nhân: Có</p> <p>Hỗ trợ online: Có</p> <p>Chế độ one - touch: Có</p> <p>Trọng lượng: 8 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 17,5 x 28 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:37:26.714 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:25:34.334
3325 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động kỹ thuật số, 100mA | Ultra 200 |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1435000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy X-quang di động kỹ thuật số (100mA)</strong></p><p>Model: <strong>ULTRA 200</strong></p><p>Hãng sản xuất: Ecoray</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T17:11:18.953 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T17:11:19.081
3326 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | Logiq S8 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p> Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p> Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p> Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, bộ phận nhỏ, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi khoa và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch</p><p> <strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình niệu khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:15:41.924 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:15:41.986
3327 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | Máy nạo hút tai mũi họng HighSurg 11 | HighSurg 11 |  | Thụy Sĩ | Nouvag AG |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1093440000 | t | Bộ | false | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy nạo hút tai mũi họng HighSurg 11 được điều khiển bởi bộ vi xử lý HIGHSURG 11 được sử dụng trong tai mũi họng. Thiết bị này được thiết kế để phẫu thuật tai mũi họng bằng việc nạo (nghiền) mô (tổ chức bị bệnh) và đào thải các niêm mạc sau mổ ra khỏi cơ thể qua máy hút dịch. HIGHSURG 11 tích hợp một máy bơm tuần hoàn (máy bơm con lăn hoặc bơm ống) để làm mát các mô đã được xử lý và dụng cụ đã sử dụng, tránh thương tổn mô.</p> |  |  | <p>Điện thế có thể thay đổi: 100 V/ 115 V/ 230 V, 50–60 Hz</p><p>Cầu chì, nguồn cấp 2 cầu chì, T 3.15 AL 250 V AC</p><p>Công suất tiêu thụ: 120 VA</p><p>Xếp loại bảo vệ:&nbsp;Class I</p><p>Kích thước (rộng x sâu x cao): 260 x 250 x 110 mm</p><p>Trọng lượng tịnh của Bộ xử lý: &nbsp;3.3 kg</p><h4>Mô tơ:</h4><p>Khớp nối mô tơ: Khớp nối trong ISO3964</p><p>Tốc độ mô tơ: 300 – 50.000 rpm</p><p>Mô men xoắn cực đại: &nbsp;6 Ncm</p><p>Khối lượng của mô tơ: 0.280 kg</p><p>Chiều dài cáp mô tơ: 3 m</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-05T08:49:25.727 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-05T08:49:25.796
3328 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi soi ngược | Kính hiển vi soi ngược | DI.1053-PLPHFi |  | Hà Lan | Euromex Microscopen B.V |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 585000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-03-23 | <ul><li>Các ứng dụng cho khoa học về cuộc sống</li><li>Quan sát nuôi cấy mô và tế bào</li><li>Ứng dụng nền sáng, tương phản pha</li><li>DIC (differential interference contrast - Tương phản giao thoa)</li><li>Các vật kính Plan IOS achromatic khoảng cách làm việc dài</li><li>Mâm kính 6 vị trí</li><li>Nguồn sáng Halogen 10 W LED hoặc 100 W</li><li>Cánh tay đỡ tụ quang có thể nghiêng về sau</li><li>Dễ dàng đặt các tiêu bản lớn</li></ul> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Thân chính</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">02 Thị kính</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Vật kính phẳng, tương phản pha, vô cực, chống quang sai màu bán phần 4x</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Vật kính phẳng, tương phản pha, vô cực, chống quang sai màu bán phần 10x</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01Vật kính phẳng, tương phản pha, vô cực, chống quang sai màu bán phần 20x</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Vật kính phẳng, tương phản pha, vô cực, chống quang sai màu bán phần 40x</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Vật kính phẳng, tương phản pha, vô cực, chống quang sai màu bán phần 60x</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Bàn di chuyển tiêu bản</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Dây nguồn</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Túi nhựa che bụi</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Camera kết nối kính hiển vi</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Phần mềm cho camera kính hiển vi</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Bộ máy tính kết nối camera kính hiển vi</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Khung kim loại với hố giữ lam kính 76x26mm hoặc đĩa nuôi cấy tế bào Ø 54 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Khung kim loại với hố giữ đĩa nuôi cấy tế bào Ø 38 mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Khung kim loại với hố giữ cho tấm Teraski</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01&nbsp;Khung kim loại với hố giữ cho đa dạng các loại đĩa nuôi cấy tế bào</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bàn sa trượt có điều khiển nhiệt độ</span></li></ul> | <p><strong>Thị kính</strong></p><ul><li>Hai thị kính DIN HWF plan 10x/25 mm hoặc10x/22 mm với diopter</li></ul><p><strong>Đầu quan sát</strong></p><ul><li>Đầu quan sát 3 mắt nghiêng một góc 45°. Khoảng cách giữa các thị kính là 47 đến 78 mm. Đầu quan sát 3 mắt với vị trí 100-0, 80/20 và 0/100.</li></ul><p><strong>Mâm kính</strong></p><ul><li>6 vị trí có thể xoay tròn. Mâm kính có thể được trang bị với lăng kính DIC cho vật kính 10x/20x/40x và 60x.</li></ul><p><strong>Vật kính</strong></p><ul><li>Vật kính phẳng tương phản pha chống quang sai màu bán phần PLPHFi 10x/0.30, 20x/ 0.45, S40x/0.60 IOS khoảng làm việc dài cho phép quan sát cấu trúc các thành phần phụ của tế bào.</li><li>Tùy chọn thêm vật kính 4x/0.13 và 60x/0.80 IOS</li><li>Vật kính 20x, 40x và tùy chọn vật kính 60x được trang bị với vòng điều chỉnh cho độ dày của kính từ 0 đến 1.2 mm</li></ul><p><strong>Bàn sa trượt</strong></p><ul><li>Bàn sa trượt 340 x 230 mm, được trang bị với một bàn trượt đồng trục X-Y kích thước 130 x85 mm</li></ul><p><strong>Điều chỉnh nét</strong></p><ul><li>Điều chỉnh đồng trục thô (ốc vĩ cấp) và điều chỉnh tinh (ốc vi cấp) khoảng 10mm với độ chính xác 1μm và có thể điều chỉnh lực ma sát khi vặn</li></ul><p><strong>Nguồn sáng </strong></p><ul><li>LED 10W và Halogen 100W có thể điều chỉnh cường độ sáng với nguồn cung cấp 100-240V. Cầu trì 5A / 250 V. Delphi-X Inverso có thể được mở rộng với thiết bị huỳnh quang</li></ul><p><strong>Bàn sa trượt điều khiển nhiệt độ</strong></p><ul><li>2 kênh điều khiển nhiệt độ với giao diện màn hình cảm ứng</li><li>Dải nhiệt độ: Từ nhiệt độ môi trường đến 60°C</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:20:16.973 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:47:33.730
3329 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu, không tiêu thụ Helium "Helilum-Free") | Ingenia Ambition S |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 48000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-03-05 | <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Công nghệ helium-free</strong><span style="color: black;"> chỉ với 7 lít Helium lỏng được thiết kế kín hoàn toàn (BlueSeal) để làm lạnh cho khối từ bằng công nghệ micro giúp helium không thể thoát ra và cũng không yêu cầu phải nạp thêm helium trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống (helium-free)</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton S</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm</strong><span style="color: black;"> đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton S </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> |  |  | <p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:13:30.353 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:30:17.178
3330 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt, tái tạo 384 lát cắt | SOMATOM Definition Edge |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 47500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu : <strong>SOMATOM Definition Edge</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất:Theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-29T09:21:50.889 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-29T09:21:50.993
3331 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy điện cơ 4 kênh | MEB-9600 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy điện cơ vi tính&nbsp;&nbsp;4&nbsp;kênh thế hệ mới 2020&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết&nbsp;kế kiểu mới giúp cho công việc hàng ngày thuận lợi hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Neuro Navi&nbsp;giúp hướng dẫn cho người&nbsp;sử dụng trực tiếp trên máy : cách đo , thông tin cơ bản về các phép đo , hướng dẫn đặt điện cực để đo vận tốc dẫn truyền thần kinh … Có thể mở chương trình này bất kỳ lúc nào&nbsp;khi đo .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng iSAF – Lọc Nhiễu Thông Minh : với kỹ thuật xử lý tín hiệu toán học đột phá giúp cung cấp một giải pháp tuyệt vời , BS sẽ không phải gặp rắc rối nhiều do nhiễu điện gây ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo vận tốc dẫn truyền thần kinh ( NCS)&nbsp;bao gồm : MCS, SCS, F-wave, Rept.Stim, H-Reflex, Blink Reflex</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo điện cơ&nbsp;: bao gồm đo điện cơ kim thường quy&nbsp;,&nbsp;đo điện cơ điện cực sợ đơn ( option ), điện cơ định lượng ( option ) , điện cơ Macro ( option ) , điện cơ bề mặt ( option )</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình đo điện thế gợi thần kinh cảm giác ( SEP ) bao gồm : SSEP, SEP</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-25T15:07:57.313 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T11:25:43.084
3332 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm mạch thần kinh và tổng quát cao cấp | Vivid iq |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM MẠCH THẦN KINH &amp; TỔNG QUÁT CAO CẤP</strong></p><p><strong>Model: Vivid iq</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: GE</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> |  |  | <p> Kiểu laptop có cấu hình tối thiểu như sau:</p><ul><li>Bộ vi xử lý Core i5 với xung nhịp tối thiểu 1.8 GHz</li><li>Bộ nhớ RAM&nbsp;8 GB</li><li>Ổ cứng xử dụng công nghệ SSD qua kết nối tốc độ cao PCI có dung lượng&nbsp;256 GB, trong đó dung lượng cho lưu trữ tối thiểu 150 GB</li><li>Hệ điều hành Windows&nbsp;64 bit</li></ul><p> Tích hợp cổng ECG, USB</p><p> Tích hợp ổ đĩa cứng</p><p> Loa tích hợp</p><p> Giao diện HDMI</p><p> &nbsp;Mạng Lan 10/100/1000 base</p><p> Có kết nối DICOM hỗ trợ các tính năng sau:</p><ul><li>Lưu trữ</li><li>In</li><li>Worklist</li><li>DICOM spooler</li><li>DICOM query/retrieve</li></ul><p> Có thể nâng cấp trang bị phần mềm tự động tính toán phân suất tống máu trên 2D với đầu dò siêu âm tim (Phần mềm AutoEF)</p><p> Có thể nâng cấp trang bị phần mềm tự động đánh giá chức năng vận động vùng và đưa ra biểu đồ mắt bò dựa trên sức căng 2D với đầu dò siêu âm tim (Phần mềm AFI)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:08:05.616 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:20:31.875
3333 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | H18 LIGHT |  | Pháp | SFRI SAS |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động</p><p>Model:&nbsp;H18 LIGHT&nbsp;</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SFRI SAS</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Pháp</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11T14:59:27.107 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-12-30T15:13:47.990
3334 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ 1 KÊNH | Ultrasonic 1300 (US1321) |  |  | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 148480000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: Ultrasonic 1300 (US1321)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 đầu dò siêu âm TV5 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5cm với cảm biến tiếp xúc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Smart Card</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cầu chì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cáp nguồn</p><p>01 HDSD bằng DVD</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-14T12:02:20.992 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.404
3335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros 3600 | Vitros 3600 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 4105260000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm miễn dịch Vitros 3600</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T10:53:20.085 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:21:24.570
3336 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động cao tần, 100mA | Ultra 200 |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy X-Quang di động cao tần, 100mA </strong></p><p><strong>Model: ULTRA 200</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Ecoray- Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, CE</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T17:19:00.753 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21T17:19:00.789
3337 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | LOGIQ P7 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2350000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 02 đầu dò</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T16:02:10.121 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T16:02:10.163
3338 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có camera (Bộ lưỡi sử dụng nhiều lần) | CLEARVUE VL3R |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 172000000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Bộ đặt nội khí quản Infinium ClearVue VL3R công nghệ xử lý hình ảnh tinh xảo</p><p> Sử dụng Camera tiên tiến 2.0 megapixel – với màn hình quan sát có độ phân giải cao 640 x 480 RGB.</p><p> ClearVue® sử dụng Pin sạc Li- ion cho thời gian sử dụng kéo dài.</p><p> ClearVue được trang bị khả năng chống hơi nước trong khí thở độc đáo.</p><p> Thiết kế tổng thể nhỏ gọn và thuận tiện khi sử dụng.</p><p> Hình ảnh quan sát có độ phân giải cao giúp việc đặt nội khí quản sẽ thành công ngay lần đặt đầu tiên và tránh các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình đặt nội khí quản</p><p> – Thiết kế nhỏ gọn: trọng lượng khoảng 350g</p><p> – Lưỡi đặt nội khí quản&nbsp;dùng nhiều lần.</p><p> – Lưỡi đặt nội khí quản tháo lắp dễ dàng với thân máy</p><p> – Phím chụp ảnh nhanh để lưu lại hình ảnh</p><p> Màn hình hiển thị:</p><p> – Kích thước: 3.5 inch</p><p> – Màn hình: LCD</p><p> – Tỉ lệ khung hình 4:3</p><p> – Tần số quét: 30 FPS</p><p> – Công nghệ: Led</p><p> – Truy xuất dữ liệu: Dễ dàng</p><p> thiết lập và lưu trữ thông tin</p><p> – Truy xuất hình ảnh: Có cổng kết nối màn hình ngoài và thuận tiện cho việc giản dạy và thuyết trình</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-21T22:11:30.326 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-01-28T10:28:30.307
3339 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 3D Einstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150 |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC (01 Bộ)</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:07:37.750 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:41:18.607
3340 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết ADN/ARN tự động | QIAsymphony SP |  | Thụy Sĩ | Qiagen GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC |  | Nhóm null |  |  | 3380000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-01-31 | <p>Máy tách chiết ADN/ARN tự động</p> |  | <p> - 01 máy chính QIAsymphony SP</p><p> - 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p> - 01 UPS 3kVA</p><p> - 01 máy in màu</p><p> - Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p> - Bảo hành 36 tháng</p><p> - Kết nối tới hệ thống quản lý phòng lab, bệnh viện</p><p> - Thẩm định ISO 01 lần</p><p> - Xác nhận 01 phương pháp</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-11-24T09:28:53.090 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-12-29T09:49:09.025
3341 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | CA-3000 |  | Canada | Canafusion Technologies Inc |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Cài đặt tốc độ tiêm Micro/Macro từ 0.1 đến 1500ml/h phù hợp với liệu pháp tiêm cho người lớn và trẻ em.</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ tiêm linh hoạt: lập trình liệu pháp IV trong ml/h, thời gian/thể tích và cân nặng bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình OLED sáng, đặc biệt dễ đọc trong những điều kiện ánh sáng cao và thấp</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím số hỗ trợ cài đặt nhanh cho những trường hợp khẩn cấp.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Khoảng tốc độ tiêm: </p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 10ml: 0.1-300ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 20/30 ml: 0.1-500ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 50/60 ml: 0.1-1200ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 100ml: 0.1-1500ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ truyền nhanh polus/purge:</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 10ml: 240ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 20/30ml: 400ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 50/60ml: 960ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 100ml: 1200ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích truyền nhanh: có thể lập trình</p><p class="ql-align-justify">- Bước điều chỉnh tốc độ chảy:</p><p class="ql-align-justify">0.1-99ml/h ở bước 0.1ml/h</p><p class="ql-align-justify">100-1500ml/h ở bước 1ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác: ±5% với xi lanh/ ±2% không có xi lanh</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực tắc nghẽn: 0.04 Mpa - 0.12 Mpa/ 5.8 PSI - 17.4 PSI, có thể điều chỉnh từ cao, trung bình, thấp.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T14:58:56.192 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T14:58:56.240
3342 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3,0 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu) | Ingenia Elition S |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 62000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-03-05 | <p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition S</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm </strong><span style="color: black;">đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition S </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống RF cao cấp với công nghệ</span><strong style="color: black;"> 4D Multi-Transmit RF </strong><span style="color: black;">tăng cường độ đồng nhất hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> |  |  | <p> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:29:21.207 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:29:21.235
3343 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm mạch thần kinh và tổng quát cao cấp | Vivid iq |  | Mỹ | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2250000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Bụng tổng quát, tim mạch, sản khoa/tim thai, phụ khoa, xuyên sọ, nhi, các phần nông nhỏ, cơ xương</p><p> <strong>Các phần mềm hỗ trợ </strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng lưu trữ dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng cài đặt thông số siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng theo dõi điện tim ECG</p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình bụng tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tim mạch</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:25:54.477 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:26:13.550
3344 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | LOGIQ P7 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2020-12-31 | <p>máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 02 đầu dò</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-04T10:50:55.728 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.834
3345 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu, không tiêu thụ Helium "Helilum-Free") | Ingenia Ambition X |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 52000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-03-05 | <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Công nghệ helium-free</strong><span style="color: black;"> chỉ với 7 lít Helium lỏng được thiết kế kín hoàn toàn (BlueSeal) để làm lạnh cho khối từ bằng công nghệ micro giúp helium không thể thoát ra và cũng không yêu cầu phải nạp thêm helium trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống (helium-free). </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton X</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm</strong><span style="color: black;"> đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton X </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> |  |  | <p> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:19:22.982 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:29:52.697
3346 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid E95 |  | Na Uy | GE Vingmed Ultrasound AS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p> Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p> Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p> Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Tim mạch, tim nhi, sản khoa, bụng tổng quát, bộ phận nhỏ, hệ thần kinh người lớn và trẻ sơ sinh, mạch máu ngoại vi, cơ xương khớp, niệu, xuyên thực quản, xuyên trực tràng, xuyên âm đạo</p><p> <strong>Các phần mềm hỗ trợ </strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng lưu trữ dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng cài đặt thông số siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng </p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình bụng tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tim mạch</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:30:17.328 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:30:17.375
3347 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện 3 mô tơ | P905-31 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>4 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 250mm đến 590mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 2060mm x Rộng 1000mm x Cao 250-590mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T15:54:54.236 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T15:54:54.329
3348 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR 5 kênh màu | Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform |  | Malaysia | Qiagen GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | Malaysia | Nhóm null |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-01-31 | <p>Máy real-time PCR 5 kênh màu</p> |  | <p>- 01 máy chính Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform gồm rotor 36 và 72 vị trí</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p>- 01 UPS 2kVA</p><p>- 01 máy in màu</p><p>- Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Bảo hành 36 tháng</p><p>- Kết nối tới hệ thống quản lý phòng lab, bệnh viện</p><p>- Thẩm định ISO 01 lần</p><p>- Xác nhận 01 phương pháp</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-12-29T09:49:33.999 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-12-29T09:49:34.028
3349 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi đại tràng video | EC-3890Fi |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1238000000 | f | Cái | true | 2020-12-21 | 2020-12-31 | <p>Dây nội soi đại tràng video sử dụng chip CCD</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-21T16:50:39.934 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-31T00:00:14.422
3350 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3,0 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu) | Ingenia Elition X |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 68000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-03-05 | <p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition X</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm </strong><span style="color: black;">đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition X </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống RF cao cấp với công nghệ</span><strong style="color: black;"> 4D Multi-Transmit RF </strong><span style="color: black;">tăng cường độ đồng nhất hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> |  |  | <p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:36:02.421 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05T09:36:02.454
3351 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid S60N |  | Na Uy | GE Vingmed Ultrasound AS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p> Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p> Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p> Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p><p> </p> |  |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Tim mạch, bụng, mạch ngoại vi, tim thai, nhi, hệ thần kinh trẻ sơ sinh, hệ thần kinh người lớn, bộ phận nhỏ, tuyến giáp, cơ xương khớp, niệu, xuyên thực quản, sản phụ khoa</p><p> <strong>Các phần mềm hỗ trợ </strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng lưu trữ dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng cài đặt thông số siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng </p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình bụng tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tim mạch</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:33:36.273 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:33:36.325
3352 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-H170I | CF-H170I |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1028000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Chi phi bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T16:02:41.363 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T16:02:41.434
3353 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi dạ dày video | EG-2790i |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1120000000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2020-12-31 | <p>Dây nội soi dạ dày ống mềm sử dụng chip CCD</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-21T16:39:55.152 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-31T00:00:14.440
3354 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A 100 Plus |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>Độ chính xác cao và cung cấp giải pháp toàn diện. Có trang bị Công nghệ PAD để phát hiện sớm chứng rối loạn nhịp tim và - Công nghệ MAM để tăng cường độ tin cậy nhờ vào phương pháp lấy trung bình kết quả đo ba lần.</p><p>- Không bảo hành adapter</p><p>- Không bảo hành do chảy pin</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ bảo quản: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: 15 - 90 % độ ẩm tương đối tối đa</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 735 g (bao gồm pin)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 160 x 140 x 98 mm</p><p class="ql-align-justify">- Quy trình đo: Đo dao động, phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, gia đoạn V tâm trương.</p><p class="ql-align-justify">- Tầm đo: 30 - 280 mmHg- huyết áp</p><p class="ql-align-justify">- 40 - 200 nhịp trên phút</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất giải quấn: 0 - 299 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ phân giải: 1 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác tĩnh: ± 3 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác nhịp: ± 5 % giá trị đo</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: - Pin 4 x 1.5 V size AA- Adapter DC 6V, 600 mA</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn thiết bị: Thiết bị được tuân theo các các tiêu chuẩncủa thiết bị đo huyết áp không xâm lấn.EN 1060-1 EN 1060-3 EN 1060-4 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2</p><p class="ql-align-justify">- Tương thích điện từ:&nbsp;&nbsp;Thiết bị tuân thủ đầy đủ các điều kiện của tiêu chuẩn IEC 60601-1-2</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T10:16:56.141 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T10:16:56.188
3355 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm vú 3D | Invenia ABUS |  | Mỹ | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 7200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p> <span style="color: black;">Được FDA công nhận là hệ thống siêu âm sử dụng với xquang nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú trên phụ nữ có mô vú đặc hiệu quả hơn khi chỉ tầm soát bằng xquang nhũ ảnh </span></p><p> <span style="color: black;">Nguồn cung cấp:&nbsp;100 – 240 VAC </span></p><p> <span style="color: black;">Nhiệt độ hoạt động tối đa 35</span><sup style="color: black;">°</sup><span style="color: black;">C</span></p><p> <span style="color: black;">Độ ẩm hoạt động tối đa 75%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p> </p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> Máy được FDA công nhận mức 3 (PMA) là hệ thống siêu âm sử dụng với xquang nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú trên phụ nữ có mô vú đặc hiệu quả hơn khi chỉ tầm soát bằng xquang nhũ ảnh</p><p class="ql-align-justify"> Máy được thiết kế dạng xe đẩy với bốn bánh xe di chuyển.</p><p class="ql-align-justify"> Đầu dò gắn với giá đỡ linh hoạt dạng cánh tay.</p><p class="ql-align-justify"> Thu nhận dữ liệu khối của hình ảnh. </p><p class="ql-align-justify"> Người sử dụng có thể cài đặt chức năng điều khiển. </p><p> <span style="color: black;">Lưu hình trên ổ cứng, lưu hình qua cổng USB hoặc đĩa DVD</span></p><p> <strong style="color: black;">Các phần mềm/chức năng kèm theo:</strong></p><p> <span style="color: windowtext;">Tính năng thu nhận hình đa ảnh</span></p><p> <span style="color: windowtext;">Người dùng có thể cài đặt quy trình làm việc</span></p><p> <span style="color: windowtext;">Phần mềm hỗ trợ xử lý và tối ưu hóa hình ảnh </span></p><p> <strong style="color: black;">Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> <span style="color: black;">Tuyến vú</span></p><p> <strong style="color: black;">Lưu trữ và kết nối</strong></p><p> <span style="color: black;">Tiêu chuẩn DICOM</span>®<span style="color: black;">3.0 </span></p><p> <span style="color: black;">Tốc độ Ethernet 10/100/1000 chuẩn T</span></p><p> <strong>Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng</strong></p><p> Bác sĩ sẽ được đào tạo và vận hành theo chương trình của hãng </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:39:44.614 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T19:39:44.654
3356 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ1102 | Bj1102 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 62000000 | t | Bộ | true | 2021-01-22 | 2026-01-22 | <p><strong>BJ1102 Bone drill</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Application:</strong></p><p>For application in drilling hole for plate and screw during trauma surgery.</p><p>With the perfect shape of ergonomic design,whole unit is autoclavable,motor is imported,low noise,high speed,high proper alignment,long service life. The machine is warranty for 2 years.</p> |  |  | <p><strong>Specification:</strong></p><p>Output power105w</p><p>Speed(r.p.m)&nbsp;0-1100</p><p>Oscillations (osc/min)/</p><p>Torque(Nm)2.9</p><p>Operation(V) voltage14.4</p><p>Sterilization135°CSwings (°)</p><p>&nbsp;/Noise(db)≤4</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-22T08:45:37.455 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-22T08:45:37.490
3357 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bàn nghiêng tập đứng trẻ khuyết tật | MV-ZLJ-04C |  | Trung Quốc | Công Ty CP Công Nghệ Hadimed |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 12000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-05 | 2021-12-05 | <p>Sử dụng tập đứng cho trẻ khuyết tật dưới 10 tuổi. Kích thước: 99*68*75-110cm.&nbsp;</p> |  |  | <p>Sử dụng tập đứng cho trẻ khuyết tật dưới 10 tuổi. Kích thước: 99*68*75-110cm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T09:48:33.520 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T09:48:33.586
3358 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Robot phẫu thuật | Hệ thống Robot dùng trong phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng cùng phụ kiện đi kèm. | TKA 310 |  | Mỹ | Think Surgical Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 48000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-12-29 | <p>Hệ thống Robot phẫu thuật thay khớp háng và phụ kiện.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-29T10:08:38.979 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-29T10:19:37.385
3359 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | HEMIX 5-60 |  | Pháp | SFRI SAS |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 585800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động</p><p>Model: HEMIX 5-60</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SFRI SAS</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Pháp</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11T10:39:14.632 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-12-30T15:15:46.400
3360 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm điều trị | Máy Doppler siêu âm thăm dò động mạch búi trĩ | THD Revolution |  | Italy | THD S.p.A |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 662980000 | t | Bộ | true | 2020-12-16 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị gồm hai phần kết hợp với nhau:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính - Máy siêu âm Doppler thăm dò động mạch búi trĩ kèm phụ kiện</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đầu dò doppler chuyên dụng cho hậu môn trực tràng</p><p>Thiết bị được sử dụng để xác định động mạch nuôi búi trĩ, từ đó thực hiện khâu triệt mạch và treo rút búi trĩ bị sa trở về vị trí ban đầu. Búi trĩ do mất nguồn nuôi chính (động mạch) sẽ teo nhỏ và vùng niêm mạc bị sa sẽ trở lại vị trí giải phẫu ban đầu</p> |  |  | <p> Thiết bị THD Revolution là thiết bị điện y tế kết hợp với đầu dò Doppler chuyên dụng để thực hiện Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD)</p><p><strong> Thông số kỹ thuật chung</strong></p><p> - Kích thước 34x30x17 cm</p><p> - Cân nặng 3.5 Kg</p><p> - Nguồn điện sử dụng 115/230 ± 10%, </p><p> - Tần số 50/60 Hz</p><p> - Nguồn điện tiêu thụ 100 VA</p><p> - Chế độ bảo vệ quá điện áp: chế độ xung, 2x1.6 (mở rộng), 20x5 (xung nhanh)</p><p> - Cách nhiệt Lớp I</p><p> - Bảo vệ cách điện BF (dựa theo IEC/EN 60601-1)</p><p> - Loại thiết bị Phân loại rủi ro IIa (dựa theo 93/42/EC)</p><p> - Bảo vệ chống lại chất xâm nhập: Mức độ IP: IPXO (dựa theo IEC/EN 60529)</p><p> - Điều kiện sử dụng Có thể sử dụng liên tục</p><p><strong> Ưu điểm nổi bật</strong></p><p> - Nguồn sáng 2000 Lux (có thể điểu chỉnh độ sáng từ 30 đến 100%)</p><p> - Tự động thiết lập điện áp hoạt động (từ 115-230V)</p><p> - Tự động giảm nhiễu nền</p><p> - Bức xạ nhiệt và tiếng ồn thấp</p><p> - Có trang bị màn hình hiển thị hướng dẫn trong quá trình vận hành</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-16T18:18:44.220 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-29T10:26:11.499
3361 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | ĐÈN MỔ DI ĐỘNG TÍCH HỢP PIN DỰ PHÒNG | ASTRAMAX AM30MEL |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 304000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: ASTRAMAX AM30MEL</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MEL</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T16:05:34.090 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T16:05:34.191
3362 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay quả đậu 825ml | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 80000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:04:58.101 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:07:50.278
3363 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy Tán Sỏi Laser | SRM-H2B |  | Trung Quốc | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3625000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Tán Sỏi Laser</strong></p><p>Loại Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>Điện áp sử dụng: Một pha, 220 VAC/50Hz.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-14T15:39:26.333 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-28T11:15:15.700
3364 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 201600000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-02-21 | <p>Đèn phẫu thuật (M300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:51:25.895 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:51:25.951
3365 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay quả đậu 475ml | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 50000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:07:21.530 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:07:21.586
3366 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị | LASERMED 2200 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy laser điều trị dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Đầu phát laser MLA1/25mW với bộ cảm biến kết nối</li> <li>Kính bảo hộ: 02</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Interlock: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 50 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 100 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 500 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes 25 mW (công suất tổng 75 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes, 50 mW (công suất tổng 150 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes 100 mW (công suất tổng 300 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 25 mW (công suất tổng 125 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 50 mW (công suất tổng 250 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 100 mW (công suất tổng 500 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes 25 mW (công suất tổng 200 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes 50 mW (công suất tổng 400 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes, 100 mW (công suất tổng 800 mW)</li> <li>Bộ kit laser châm cứu bao gồm đầu dò laser 1 diode 25mw với thấu kính hội tụ đặc biệt</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 1 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 3 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 5 diode và 8 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng hình nón cho đầu dò laser châm cứu</li> <li>Giá đỡ đầu dò 5 diode và 8 diode</li> <li>Giá đỡ đầu dò 1 diode và 3 diode</li> <li>Túi đựng máy di động</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm)</li> <li>Bộ 10 thẻ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân thông minh</li> <li>Cánh tay Pantographic</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Cầu chì: 315 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu 320x240 pixel chức năng chạm và cuộn</p> <p>Bước sóng laser trị liệu: 905 nm</p> <p>Thời gian điều trị : 1 – 99 phút</p> <p>Nhóm an toàn điện : 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE) : IIB</p> <p>Cấp laser: 3B</p> <p>Tần số phát điều chỉnh từ: 200 – 10.000 Hz</p> <p>Độ rộng xung: 100 ns</p> <p>Chế độ xung: 10% - 100%</p> <p>Ngõ ra: 2 kênh riêng biệt</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 85</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên bộ nhớ máy: 200</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên thẻ nhớ: 200</p> <p>Tự động nhận đầu dò: Có</p> <p>Khả năng cập nhật phần mềm: Có</p> <p>Trọng lượng: 4 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:40:47.552 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:25:46.801
3367 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH CÓ THIẾT KẾ TÍCH HỢP CAMERA (160.000 LUX) | QE6P30 |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 878000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: QE6P30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ QE6PH30</p><p>- Thân đèn 4.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ bảo vệ chống thâm nhập thân đèn 4.5”</p><p>- Bộ dụng cụ vòng treo trần M16</p><p>- Đèn HDLED 150w</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- I2I RC treo tường đôi</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-05T09:56:18.892 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.458
3368 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay đựng dụng cụ nông | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 80000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:11:59.908 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:11:59.962
3369 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy sinh hóa tự động | NeoChem 40 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 1400000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);">MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG</strong></p><p>Model: Neochem 30</p><p>Hãng sản xuất: NeoMedica d.o.o/ Serbia</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);">Mô tả sản phẩm:</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Hệ thống phân tích sinh hóa lâm sàng hoàn toàn tự động, ngẫu nhiên.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Máy dạng để bàn được thiết kế nhỏ gọn.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Dễ vận hành.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Tiết kiệm lượng thuốc thử.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ rửa và sấy khô trên máy.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ bảo quản lạnh trên máy.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ hút tự động.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ pha loãng, lặp lại hoàn toàn tự động. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Có chế độ chạy mẫu ưu tiên dành cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, chế độ mẫu thường qui. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Hệ thống hóa chất mở.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Danh mục thử nghiệm rộng rãi.&nbsp;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Kiểm tra chất lượng bằng đồ thị Levy – Jenning, đa quy luật. </span></li></ul> |  | <p>01 thân máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> | <p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Phép đo màu quang điện&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phương pháp phân tích: điểm cuối, động học, thời gian khắc phục…</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 420 test/h, 660 test/h với ISE</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ: lên đến 1200</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay thuốc thử: 82 vị trí, có sẵn 2 chai tiêu chuẩn</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay mẫu: 99 vị trí, gồm vị trí rửa, chuẩn, QC, STAT</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay phản ứng: 120 vị trí phản ứng</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng hỗn hợp phản ứng: 150ul-600ul (đường quang 5mm), 750 uL (đường quang 6mm), 900 uL (đường quang 7mm)</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phản ứng cao nhất: 10 phút</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức tiêu thụ nước: thấp hơn 18L/giờ khi làm việc</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn Halogen 12V/20W</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi hấp thụ: -0.5Abs-6.0Abs, độ phân giải 0.0001Abs</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một nửa băng thông rộng: ≤6nm </p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy tắc kiểm soát: Đa quy tắc Westgard, Kiểm tra tổng tích lũy, Biểu đồ đôi</span></p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC220 (1±10%)V,50/60Hz</p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T09:17:45.258 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T09:18:47.635
3370 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY KÍCH THÍCH TỪ TRƯỜNG SIÊU DẪN CƯỜNG ĐỘ CAO | MAGREX |  | Hàn Quốc | MR. Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p>I.Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p> |  |  | <p> <span style="color: black;">. Kích thích từ trường &nbsp;</span></p><p>+&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng : 10 inch</p><p><span style="background-color: yellow; color: black;">+&nbsp;</span><span style="background-color: yellow; color: red;">Cường độ từ trường : lên tới 7.5 Tesla</span><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Xung kích thích : Hai pha - Biphase </span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Thời gian xung &nbsp;: 300 µs </span></p><p><span style="background-color: yellow; color: black;">+&nbsp;</span><span style="background-color: yellow; color: red;">Tần số kích thích từ trường tối đa: 150Hz</span><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">+ Làm mát bằng nước</span></p><p><span style="color: black;">2. Các chế độ điều trị - Modes </span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tự động - Auto mode : 30</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ lưu – User mode&nbsp;&nbsp;:&nbsp;30</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBS :&nbsp;1</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-20T15:36:59.709 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-22T09:38:32.334
3371 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Hệ thống đo áp lực hậu môn - trực tràng | MALT |  | Đức | Standard Instruments GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC |  | Nhóm 3 |  |  | 2962000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p> Hệ thống Malt là thiết bị thu nhận tín hiệu thay đổi áp lực của hậu môn trực tràng ở các thì: nghỉ&nbsp;– nhíu – rặn – ho và cảm nhận của trực tràng khi có kích thích.</p><p> Thiết bị bao gồm:</p><p> Máy chính kèm phụ kiện để xử lý tín hiệu ở các chế độ</p><p> Catheter với 8 kênh cảm nhận và 1 kênh bóng </p> |  | <p>- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy<br /> - Catheter đo áp lực hậu môn trực tràng: 01 chiếc&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Máy tính, phần mềm điều khiển chuyên dụng: 01 bộ<br /> - Bóng đo áp lực trực tràng 400ml: 200 quả<br /> - Máy in mầu: 01 máy<br /> - Xe đẩy chuyên dụng 3 tầng: 01 chiếc</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="486"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="486"><strong>1. Thông số kỹ thuật của máy chính</strong><br /> <em><strong>Thông số kỹ thuật chung:</strong></em><br /> - Kích thước: 75x125x30mm<br /> - Cân nặng: 190g (bao gồm cả pin)<br /> - Nguồn cung cấp : 3V (2 pin Lithium FR6)<br /> - Công suất tiêu thụ: &lt;1W<br /> - Phân loại nhiệt độ: T40/E<br /> - Bảo vệ cách điện: IP40<br /> - Lớp an toàn: 3<br /> - Bộ nhớ dữ liệu: sử dụng thẻ nhớ<br /> - Nhiệt độ vận hành: 0 – 40 độ C<br /> - Độ ẩm: từ 10 đến 95% không đọng nước<br /> - Nhiệt độ bảo quản: 0 đến 70 độ C<br /> <em><strong>Kết nối:</strong></em><br /> - Kết nối được với các catheter 1 kênh đến 40 kênh đo áp lực.&nbsp;<br /> - Kết nối được với các catheter 1 kênh đến 15 kênh đo trở kháng<br /> <em><strong>Dải tín hiệu được ghi lại:</strong></em><br /> - Áp lực : Khoảng từ -50mmHg tới +300mmHg<br /> - Độ phân giải : 16 Bit<br /> - Tần số lấy mẫu : 50 Hz<br /> <strong>2. Thông số kỹ thuật của Catheter đo áp lực hậu môn trực tràng</strong><br /> <em><strong>Thông số kỹ thuật chung:</strong></em><br /> - Khoảng áp lực có thể&nbsp; đo được: -50mmHg tới +300mmHg<br /> - Có 8 kênh cảm biến áp lực cách nhau 0.8cm kèm 1 kênh cho bóng thử phản xạ<br /> <em><strong>Xử lý dữ liệu:</strong></em><br /> - Dữ liệu xử lý : 16 bit<br /> - Tần số lấy mẫu: 10-50Hz<br /> <strong>3. Thông số kỹ thuật Máy tính, phần mềm điều khiển và hiển thị</strong><br /> Cấu hình máy tính: Cổng USB, Ram 4G, ổ cứng 500Gb, chuột<br /> Độ phân giải tối thiểu: 1024 X 768<br /> Hệ điều hành: Window 7 64-bit, Window 8/8. 1 64-bit, Mac OS X 10.9 hoặc cao hơn, Linux Ubuntu 12.04 LTS hoặc cao hơn</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-10-23T14:47:13.721 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-29T10:27:28.821
3372 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy Tán Sỏi Laser | SRM-H1B |  | Trung Quốc | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Tán Sỏi Laser</strong></p><p>Loại Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>Điện áp sử dụng: Một pha, 220 VAC/50Hz.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-14T15:32:35.934 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-28T11:15:33.945
3373 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy chạy bộ điện đa năng | PF-116 |  | Trung Quốc | Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 25000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-05 | 2021-12-05 | <p><span style="color: black;">Máy chạy bộ điện Pro Fitness PF-116</span></p><p><span style="color: black;"> Công suất motor: DC 4.0 HP</span></p><p><span style="color: black;"> Tốc độ: 1 – 18 km/h</span></p><p><span style="color: black;"> Độ dốc tự động: 0 – 15%</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước băng tải: 48 x 135 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước lắp đặt: 193 x 83 x 143 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước thùng: 191 x 86 x 39 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng máy: 95 KGS</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng cả thùng: 105 Kgs</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng người tập tối đa: 140 Kgs</span></p><p><span style="color: black;"> Màn hình hiển thị cảm ứng 10.1 inch Android siêu nhạy.</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Máy chạy bộ điện Pro Fitness PF-116</span></p><p><span style="color: black;"> Công suất motor: DC 4.0 HP</span></p><p><span style="color: black;"> Tốc độ: 1 – 18 km/h</span></p><p><span style="color: black;"> Độ dốc tự động: 0 – 15%</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước băng tải: 48 x 135 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước lắp đặt: 193 x 83 x 143 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước thùng: 191 x 86 x 39 cm</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng máy: 95 KGS</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng cả thùng: 105 Kgs</span></p><p><span style="color: black;"> Trọng lượng người tập tối đa: 140 Kgs</span></p><p><span style="color: black;"> Màn hình hiển thị cảm ứng 10.1 inch Android siêu nhạy.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T10:02:40.085 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T10:02:40.140
3374 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay đựng dụng cụ sâu | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 150000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:13:48.106 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:13:48.145
3375 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp ướt (hấp tiệt trùng, 62 lít) | KTR-40S |  | Nhật Bản | ALP Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 141075000 | f | Cái | true | 2021-01-22 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Đường kính x sâu): Ø400x500mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 62L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 67kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: Ø380x200mm x 2 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình xả và vòi xả bằng thép không rỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng tối đa: 1270C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất sử dụng tối đa: 0.16Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hấp tiệt trùng: 110 – 1270C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 110/ 120/ 220/ 230/ 240V, 1 pha, 50/60Hz</p><p>Công suất: 4KW</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2021-01-22T10:38:35.180 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2021-01-22T10:38:35.180
3376 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện 3 mô tơ, điều chỉnh chiều dài của giường | P113-31 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>4 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 250mm đến 590mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥22°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 1940-2180mm x Rộng 1000mm x Cao 250-590mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:12:12.712 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:12:13.488
3377 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | ĐÈN MỔ DI ĐỘNG | ASTRAMAX AM30MO |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 197600000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: ASTRAMAX AM30MO</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MO</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T16:06:44.851 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T16:06:44.896
3378 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt (kèm bộ sạc Lithium Mini) | 1128-P-1014 |  | Anh | Keeler Limited |  |  | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội |  | Nhóm 3 |  |  | 19500000 | f | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>+ Sử dụng bóng đèn Xenon</p><p>+ Kính lọc gia tăng độ an toàn</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-07T13:18:08.415 | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-31T00:00:14.509
3379 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống MRI 1.5T, khoang 70 cm, ≥ 48 kênh thu số hóa đồng thời | SIGNA Voyager |  | Mỹ | Ge Healthcare (Tianjin) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 45500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống Chụp cộng hưởng từ kỹ thuật số<strong> </strong>cao cấp<strong> 1.5Tesla </strong></p><p>v&nbsp;Model<strong>: SIGNA Voyager</strong></p><p>v&nbsp;Hãng: <strong>GE</strong>.</p><p>v&nbsp;Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v&nbsp;Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc EU</p><p> v Hệ thống <strong>SIGNA Voyager 49 kênh thu</strong> cung cấp nhiều ứng dụng chụp ảnh tiên tiến, là hệ thống chụp ảnh MRI kỹ thuật số hoàn toàn (<strong>Total Digital Imaging/TDI</strong>) với khả năng cải thiện SNR lên đến 25%.</p> |  |  | <p> v Thiết kế các bộ thu phát RF của <strong>SIGNA Voyager</strong> giúp tăng cường khả năng chụp ảnh 3D, cũng như cung cấp <strong>ảnh có chất lượng</strong> cao hơn đến <strong>25%.</strong></p><p>v <strong>Giảm thời gian</strong> thu hình tới <strong>50%</strong> với <strong>HyperSense, </strong>thu hình khuếch tán sợi trục <strong>DTI</strong> nhiều hướng và nhanh hơn với <strong>HyperBand</strong>, thu hình khu trú 3D giảm nhiễu với <strong>HyperCube.</strong></p><p>v <strong>Kỹ thuật cộng hưởng từ tưới máu não không thuốc</strong> <strong>3D ASL</strong> – cung cấp các bản đồ tưới máu định lượng được với <strong>SNR </strong>cao.</p><p>v <strong>Định lượng gan nhiễm mỡ IDEAL IQ</strong> – Cung cấp các bản đồ phân đoạn định lượng mỡ trong gan.</p><p>v <strong>Chụp MAGiC DWI </strong>cung cấp nhiều giá trị b trong 1 lần chụp.</p><p>v Chụp động học siêu nhanh <strong>DISCO</strong> cho hình phân giải cao, kết hợp với <strong>navigator</strong> cho phép chụp động học không cần nhịn thở. Dữ liệu được dùng để đánh giá tính thấm với <strong>GENIQ.</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T04:57:30.155 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T04:57:30.222
3380 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | CA-2000 |  | Canada | Canafusion Technologies Inc |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | Canada | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Cài đặt tốc độ dòng chảy micro và macro. Thực hiện bơm truyền dịch qua nhiều ứng dụng khác nhau với dòng chảy từ 0.1ml/h đến 1200ml/h.</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ cân nặng cơ thể: Tự động tính toán tốc độ chảy phù hợp dựa vào khối lượng bệnh nhân thể tích thuốc và thể tích dung dịch.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Truyền dịch với liều chính xác và tỉ lệ được định sẵn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Tự động chuyển đến tỉ lệ KVO từ 0.1 - 3 ml/h khi truyền kích thúc để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến không khí bên trong cung cấp bọt không khí đơn hoặc phát hiện bọt không khí.</p><p class="ql-align-justify">- Báo động bằng âm thanh với hiển thị tin nhắn và đèn hiệu nhấp nháy giúp cho việc bảo vệ tốt hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Khóa chống tự chảy tự động bít ống khi cửa bơm được mở ra.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T15:07:04.914 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T15:07:04.965
3381 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp hấp dụng cụ có nắp | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 450000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>- Hình dáng: Tròn - Kích thước: Ø 20 x 13 cm - Chất liệu inox 304</p> |  |  | <p>- Hình dáng: Tròn - Kích thước: Ø 20 x 13 cm - Chất liệu inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:16:55.598 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:16:55.688
3382 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị | LIS 1050 |  | Italy | EME S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 3 |  |  | 113750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy laser điều trị dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <ul> <li>Máy chính: 01</li> <li>Đầu phát laser MLA1/25mW với bộ cảm biến kết nối</li> <li>Kính bảo hộ: 02</li> <li>Cáp nguồn: 01</li> <li>Thẻ thông minh: 01</li> <li>Cầu chì: 02</li> <li>Interlock: 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 50 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 100 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 1 diode, 500 mW</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes 25 mW (công suất tổng 75 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes, 50 mW (công suất tổng 150 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 3 diodes 100 mW (công suất tổng 300 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 25 mW (công suất tổng 125 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 50 mW (công suất tổng 250 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 5 diodes 100 mW (công suất tổng 500 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes 25 mW (công suất tổng 200 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes 50 mW (công suất tổng 400 mW)</li> <li>Đầu dò Laser 905 nm - 8 diodes, 100 mW (công suất tổng 800 mW)</li> <li>Bộ kit laser châm cứu bao gồm đầu dò laser 1 diode 25mw với thấu kính hội tụ đặc biệt</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 1 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 3 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng cho đầu dò 5 diode và 8 diode</li> <li>Ống kính phụ tùng hình nón cho đầu dò laser châm cứu</li> <li>Giá đỡ đầu dò 5 diode và 8 diode</li> <li>Giá đỡ đầu dò 1 diode và 3 diode</li> <li>Túi đựng máy di động</li> <li>Xe đẩy 3 tầng (60 x 37 x 86 cm)</li> <li>Cánh tay Pantographic</li> </ul> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p> <p>Cầu chì: 315 mA-T</p> <p>Màn hình hiển thị : Màn hình đồ họa 240x128 pixel</p> <p>Bước sóng laser trị liệu: 905 nm</p> <p>Thời gian điều trị: 1 – 99 phút</p> <p>Nhóm an toàn điện: 1 BF type</p> <p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE): IIB</p> <p>Cấp laser: 3B</p> <p>Tần số phát điều chỉnh từ : 200 – 10.000 Hz</p> <p>Độ rộng xung: 100 ns</p> <p>Chế độ xung: 10% - 100%</p> <p>Ngõ ra: 1 kênh</p> <p>Chương trình trị liệu mẫu: 50</p> <p>Chương trình mẫu&nbsp; trên bộ nhớ máy:&nbsp; 50</p> <p>Tự động nhận đầu dò: Có</p> <p>Trọng lượng: 4 kg</p> <p>Kích thước: 39 x 14 x 30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-02T09:43:17.924 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:26:02.594
3383 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bát đựng dung dịch | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 60000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>- Chất liệu: Inox</p><p>- Kích thước: Ø 8 x 5 cm</p> |  |  | <p>- Chất liệu: Inox</p><p>- Kích thước: Ø 8 x 5 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:22:03.861 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:22:03.931
3384 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare | Tonocare |  |  | Keeler Limited |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2021-06-04 | <p>Hàng mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM | 2020-12-05T10:11:58.405 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM | 2020-12-05T10:21:06.727
3385 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Nệm chống loét Apex Domus 2s | Domus 2s |  | Đài Loan | Apex Medical Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 8000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>- Dễ dàng sử dụng các cài đặt điều chỉnh</p><p> - Áp lực được phân phối trên toàn bộ chân thấp hơn, giảm áp lực trên gót chân</p><p> - Thoát hơi ẩm tốt và chống thấm nước trên bề mặt giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.</p><p> - Khả năng chống cháy cơ bản</p><p> - Máy bơm hơi êm nhẹ, giúp bảo vệ giấc ngủ cho người bệnh</p><p> &nbsp;- Kích thước nệm khí: 200 x 85 x 12.5 cm</p><p> - Trọng lượng nệm: 3,1kg</p> |  |  | <p>- Dễ dàng sử dụng các cài đặt điều chỉnh</p><p> - Áp lực được phân phối trên toàn bộ chân thấp hơn, giảm áp lực trên gót chân</p><p> - Thoát hơi ẩm tốt và chống thấm nước trên bề mặt giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.</p><p> - Khả năng chống cháy cơ bản</p><p> - Máy bơm hơi êm nhẹ, giúp bảo vệ giấc ngủ cho người bệnh</p><p> &nbsp;- Kích thước nệm khí: 200 x 85 x 12.5 cm</p><p> - Trọng lượng nệm: 3,1kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T08:33:29.951 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T08:33:30
3386 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống SPECT loại 2 đầu thu | Hệ thống Xạ hình SPECT hai đầu thu | NM 830 |  | Israel | GE Medical Systems Israel, Functional Imaging |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 24000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT hai bình diện:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model : <strong>NM 830</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng: <strong>GE</strong> </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ máy chính: <strong>Israel </strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, mới 100%.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (đối với hệ thống máy chính)<strong>: ISO 13485, EC, FDA.</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT – Hai bình diện:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>NM 830 </strong>là hệ thống xạ hình- SPECT hai bình diện nổi bật với <strong>2 đầu thu y học hạt nhân - Elite NXT</strong> có FOV lớn và phạm vi thu năng lượng rộng. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Evolution for Bone – </strong>thuật toán <strong>tái tạo lặp </strong>cho các khảo sát xương giúp <strong>gia tăng độ phân giải </strong>hoặc <strong>giảm 50% thời gian thu nhận</strong> ảnh hoặc <strong>giảm 50% liều </strong>so với các giao thức thu ảnh SPECT cho xương tiêu chuẩn . </p><p><strong>Bộ chuẩn trực LEHRS</strong> (năng lượng thấp độ phân giải và độ nhạy cao) kết hợp cùng chế độ chụp <strong>SwiftScan</strong> giúp <strong>gia tăng khả năng phát hiện tổn thương nhỏ</strong> và <strong>giảm liều </strong>hoặc <strong>thời gian thu nhận</strong> <strong>lên đến 25%</strong> .</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T05:07:07.517 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T05:07:07.585
3387 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM 1 CỬA | MEDVIEW 1F |  | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Á |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>ĐÈN ĐỌC PHIM MEDVIEW 1F </strong></p><p>Xuất xứ: Việt Nam</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thân máy chính: 01</li> <li>Dây nguồn: 01</li> <li>Giá để bàn: 01</li> <li>Giá treo tường: 01</li> <li>Giá đẩy: 01</li> </ul> | <p>Kích thước :</p> <ul> <li align="left">Khung : 470x545x24mm</li> <li align="left">Màn hình:360x440mm</li> </ul> <p>Công suất: 25 W ± 5%</p> <p>Tần số nguồn sáng: 50 KHz ± 5%</p> <p>Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h</p> <p>Nguồn sáng: bóng LED</p> <p>Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz</p> <p>Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-03T14:54:50.117 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:26:17.065
3388 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm thức ăn tự động | Máy nuôi ăn tự động | CA-1000 |  | Canada | Canafusion Technologies Inc |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giúp cho bệnh nhân người lớn và trẻ em ăn uống qua đường ống duy trì cuộc sống thường ngày.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chương trình nuôi ăn liên tục và ngắt quãng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình OLED lớn và bàn phím dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cài đặt bơm chuyên biệt: thiết kế chống chảy tự do; không có DEHP và nhựa mủ cây (latex).</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>-&nbsp;Chế độ nuôi ăn liên tục:</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T14:41:24.113 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11T15:10:17.523
3389 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy sinh hóa bán tự động | Neochem 25 |  |  | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 89000000 | t | Cái | true | 2020-11-26 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Model: NeoChem 25 / NeoCube</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Hãng sản xuất: NeoMedica – Châu Âu </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Lắp ráp tại: Châu Âu</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Tiêu chuẩn :&nbsp;ISO 9001, ISO 13485 </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy mới 100%</span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">﻿NeoCube là một máy phân tích sinh hóa tự động di động nhỏ, có nhiệm vụ cung cấp phân tích sinh hóa nhanh và chính xác với giá cả phải chăng.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy phân tích hoạt động đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Tất cả các bước đều được tự động hóa và bạn có thể nhanh chóng có được kết quả máu đáng tin cậy chỉ trong ba bước đơn giản.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Thiết bị có thể phát hiện tối đa 26 thông số, 17 thông số riêng lẻ trên một bảng (bao gồm cả thông số được tính toán), với 7 bảng khác nhau có sẵn.</span></li></ul> |  | <p>- Máy chính Neochem</p><p>- Máy in nhiệt tích hợp cùng máy chính</p><p>- Hóa chất thử máy: Glucose, GOT, GPT.</p><p>- Dây nguồn và phụ kiện đi kèm tiêu chuẩn: bóng đèn, giấy in, kim hút mẫu, ...</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng (tiếng anh) và hướng dẫn sử dụng nhanh (tiếng Việt)</p> | <p>Phương pháp xét nghiệm: động học (phương pháp tỷ lệ), điểm đầu cuối, hai điểm, đa bước sóng, không tuyến tính, mẫu trống, thuốc thử trống…</p><p>Bước sóng(nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630</p><p>Nguồn sáng: đèn halogen, 6V/10W</p><p>Dải hấp thụ: -0.3~3.0Abs</p><p>Độ chính xác bước sóng: ±1nm</p><p>Băng thông quang phổ: ±6nm</p><p>Flowcell: cell thạch anh 10mm, thể tích 30μm</p><p>Kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 25oC, 30oC, 37oC, (±0.1oC)</p><p>Thể tích lấy mẫu: từ 100μl đến 999μl, yêu cầu: 500μl</p><p>Nhiễm bẩn: ≤1.0%</p><p>Lưu trữ: lên đến 320 mục và 20.000 kết quả</p><p>Hiển thị: Màn hình LCD lớn</p><p>Máy in: máy in nhiệt trong máy</p><p>Cổng giao tiếp: cổng nối tiếp (RS232), cổng song song (máy in)</p><p>Điều kiện hoạt động: nhiệt độ phòng: 10-32oC; độ ẩm: ≤85%</p><p>Nguồn: AC(110-220)V ~ (50-60)Hz</p><p>Kích thước: 392×375×205mm(dài*rộng*cao)</p> | <p>Bảo hành, sữa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-26T07:57:26.990 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T08:40:21.372
3390 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-Quang 500mA + CR | FDR Smart FGX-40S |  | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hệ thống X-Quang 500mA + CR</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:39:12.516 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T10:37:36.053
3391 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M210 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 192000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-03-21 | <p class="ql-align-justify">Đèn phẫu thuật (M210) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:56:37.062 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T16:56:37.114
3392 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kep Korcher có mấu và khóa hãm | KK16 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 240000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p> Kep Korcher có mấu và khóa hãm</p><p> - Kích thước: 16cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p><p> </p> |  |  | <p> Kep Korcher có mấu và khóa hãm</p><p> - Kích thước: 16cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:21:55.295 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:21:55.375
3393 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 8 kênh công suất trung bình | Jam SHD 3-10 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 23500000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 3 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T16:13:17.605 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08T16:13:17.657
3394 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH VÔ KHUẨN ÁP LỰC DƯƠNG | MPB-19A |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-29 | 2021-11-29 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH VÔ KHUẨN </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">ÁP LỰC DƯƠNG - MPB </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">(Medical MPB System)</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu<strong> : HMED</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>PETECH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất:<strong> Vietnam</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:<strong> </strong><strong style="color: blue;">&nbsp;MPB-19A</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Đạt tiêu chuẩn ISO-9001:2015</em></strong></p><p><strong><em> ISO-1385:2016</em></strong></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><em>﻿</em><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 210cm x 45cm x 65cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ngang x cao x rộng)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: + Khung inox cao cấp (304)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý hoạt động : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">+ Hệ thống các module hút không khí từ môi trường ngoài , qua siêu lọc và đa khử khuẩn sau đó bơm vào buồng kín áp lực dương bao bọc quanh giường bệnh nhân.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối tượng sử dụng : phòng cấp cứu, phòng mổ , phòng ICU, phòng bệnh ghép tạng, ghép tủy,…</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">&nbsp;STANDARD:</u></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-Hệ thống cảm biến và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí buồng vô trùng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-Hệ thống nguồn điện dự phòng bảo đảm giường vô trùng MPB-16A hoạt động liên tục tối thiểu đạt 180 phút khi cần chuyển bệnh.</span></p><p><span style="color: blue;">-Hệ thống hiển thị và cảnh báo mức năng lượng dự trữ.</span></p><p>-Hệ thống cảm biến hiển thị và cảnh báo nồng độ khí oxygen trong buồng bệnh nhân .</p><p><u>CÁC HỆ HỖ TRỢ KÈM THEO :</u></p><p>+ Hệ thống hỗ trợ chỉ thị (monitor)</p><p>+ Hệ thống hỗ trợ hút dịch ( aspirator )</p><p>+ Hệ thống nậng hạ tự động kỹ thuật số.</p> | <p>+ Đạt chuẩn vi sinh : WHO-Grade A/B</p><p>+ Đạt chuẩn vi bụi : Class 1.000/ 10.000</p><p>+ Đạt chuẩn áp lụuc dương : CDC-USA</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Chứng nhận ISO 9001:2015 của nhà sx.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Chứng nhận ISO 13485:2016 của nhà sx.</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận bản quyền công nghệ MPB –“Medical MPB System_Giường chuyển bệnh vô trùng áp lực dương, chuyn dụng cho ngnh y tế” - của Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp </em></strong></p><p><strong><em>(CN số: 229456 )</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</p><p>-Bảng công bố tiêu chuẩn nhà sản xuất (DOS)</p><p>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</p><p>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng .</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-29T09:33:26.871 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-12-02T14:28:33.007
3395 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Chăn chiếu điều trị vàng da | 7299 |  | Mỹ | Natus Medical Incorporated |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 179420000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-02T14:30:28.404 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-02T14:30:28.514
3396 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | Hệ thống tách, trộn - bơm keo fibrin/fibrin giàu tiểu cầu sử dụng trong phẫu thuật | VIVOSTAT |  | Đan Mạch | Vivostat A/S |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 2536820000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p> Hệ thống gồm hai thiết bị</p><p> - Thiết bị xử lý chiết tách sử dụng máu của bệnh nhân/người hiến tặng để tạo thành dung dịch keo Fibrin/ Fibrin giàu tiểu cầu (PRF). Máy có màn hình hiển thị cung cấp thông tin xử lý và thời gian xử lý còn lại</p><p> - Máy trộn – bơm kiểm soát việc bơm keo đến vị trí cần điều trị. Máy trộn – bơm cho phép đồng phân phối các chất (thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, tế bào gốc, …) cùng dung dịch keo Fibrin/Fibrin giàu tiểu cầu. Máy có màn hình hiển thị lượng keo còn lại theo thời gian thực </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="486"> <tbody> <tr height="480"> <td height="480" width="486"><strong>I. Máy xử lý chiết tách keo fibrin/fibrin giàu tiểu cầu</strong><br /> - Trọng lượng : 35 Kg<br /> - Tốc độ quay ly tâm : tối đa 9000 rpm<br /> - Nguồn điện sử dụng : 100 -240VAC 50/60Hz<br /> - Điện năng tiêu thụ : 200VA<br /> - Cầu chì : 2 chiếc (T 2.0A, 250V)<br /> - Nhiệt độ vận hành : 15℃ - 30℃<br /> - Nhiệt độ lưu trữ/ vận chuyển : -40℃ – +70℃<br /> - Độ ẩm tương đối vận hành : 25% đến 90%<br /> - Độ ẩm tương đối lưu trữ : 10% đến 100% (không ngưng tụ)<br /> - Lớp bảo vệ điện: : I<br /> - Độ bảo vệ : IPXO, IEC 529<br /> <strong>II. Máy trộn - bơm keo fibrin/fibrin giàu tiểu cầu (PRF)</strong><br /> - Trọng lượng : 18.5 Kg<br /> - Nguồn điện sử dụng : 100 -240VAC 50/60Hz<br /> - Điện năng tiêu thụ : 80VA<br /> - Cầu chì : T 2.0A, 250V<br /> - Nhiệt độ vận hành : 15℃ - 30℃<br /> - Nhiệt độ lưu trữ/ vận chuyển : -29℃ – +60℃<br /> - Độ ẩm tương đối vận hành : 25% đến 90%<br /> - Độ ẩm tương đối lưu trữ : 10% đến 90%<br /> - Lớp bảo vệ điện: : I<br /> - Loại : BF<br /> - Độ bảo vệ : IPXO, IEC 529</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-10-22T14:08:40.249 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-29T10:27:50.804
3397 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723G8 | HLC-723 G8 |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phân tích HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:644px;" width="645"> <tbody> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguyên lý</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> <p>Đo màu 2 bước sóng</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Mẫu phân tích</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>1.6 phút/ mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Lưu trữ dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>Bộ nhớ trên máy: lưu trữ đến 800 mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Đăng nhập dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Màn hình cảm ứng LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kế nối</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Kết nối 2 chiều thông qua cổng RS-232C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Nhiệt độ vận hành</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>15 – 30 °C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 180 VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kích thước/ trọng lượng</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>90SL: 530 (rộng) x 515 (dài) x 482 (cao) mm, 34.0 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:12:31.280 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:12:31.316
3398 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kẹp phẫu tích không mấu | KPT14 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 120000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Kẹp phẫu tích không mấu</p><p> - Kích thước: 14cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p> |  |  | <p>Kẹp phẫu tích không mấu</p><p> - Kích thước: 14cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:25:34.213 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:25:34.256
3399 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ VỚI 4 CHUYỂN ĐỘNG | ANTERIS 40I |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 1593800000 | f | Bộ | true | 2020-12-04 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: ANTERIS 40I</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p>- 01 Bộ tựa đầu</p><p>- 01 Bộ gác chân</p><p>- 01 Bộ tựa tay</p><p>- 01 Bộ vòng quấn cổ tay</p><p>- 01 Bộ dây đeo kiềm chế cơ thể</p><p>- 01 Bộ khung gây mê</p><p>- 01 Bộ mở rộng khung gây mê</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-04T15:10:03.455 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.545
3400 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử | HEM-8712 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1800000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>- Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn. - Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: +- 3 mmHg.</p> |  |  | <p>- Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn. - Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: +- 3 mmHg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:26:58.809 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:26:58.868
3401 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM NHẬN, BÓNG ĐỨNG, 630MA | Ecoview9 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-10-31 | <p><strong>HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ (630Ma) - 2 TẤM NHẬN ẢNH</strong></p><p><strong>Model: ECOVIEW9 PLUS</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, CE</strong></p> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-21T14:01:23.335 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-12-02T14:29:55.390
3402 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 182400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2023-12-21 | <p class="ql-align-justify">Đèn phẫu thuật (M200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T17:00:57.566 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T17:00:57.606
3403 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kẹp phẫu tích có mấu | KPT14a |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 120000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Kẹp phẫu tích có mấu</p><p> - Kt: 14 cm</p><p> - Chất liệu: Thép không rỉ cao cấp</p> |  |  | <p>Kẹp phẫu tích có mấu</p><p> - Kt: 14 cm</p><p> - Chất liệu: Thép không rỉ cao cấp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:27:29.408 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11T15:27:29.462
3404 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Control |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020","2018"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 985000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp điện tử bắp tay CONTROL (Medel, Ý)</strong></p> <p>Model CONTROL là một trong những máy cao cấp của hãng, trang bị đầy đủ các tính năng và công nghệ mới nhất giúp kết quả đo chính xác và tin cậy hơn, có chức năng cảnh báo rối loạn nhịp tim, cảnh báo vị trí quấn bao đo. Medel CONTROL giúp theo dõi và kiểm soát huyết áp của bệnh nhân, đặc biệt những người già, người bệnh tim mạch hoặc có tiền sử liên quan tới tim mạch, huyết áp.</p> <p>Máy đo nhanh, dễ dàng, kết quả được lưu trữ và tính trung bình theo từng người đo. Máy có chức năng cảnh báo chứng rối loạn nhịp tim. Vị trí bao đo được kiểm soát và cảnh báo trên màn hình hiển thị giúp làm tăng độ chính xác của kết quả đo.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T17:32:52.564 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:07.490
3405 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 630mA | Ecoview9 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-10-31 | <p> <strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 630mA</strong></p><p><strong>Model: Ecoview9 plus</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 9001, ISO 13485</strong></p><p> </p> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-21T15:10:46.940 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-12-02T14:32:18.524
3406 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | NỘI SOI TAI MŨI HỌNG ỐNG MỀM | TELE PACK + |  | Trung Quốc,Estonia,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 5750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi chẩn đoán TMH bằng ống soi mềm</p> |  |  | <p>Máy nội soi tích hợp bộ xử lý, màn hình, nguồn sáng</p><p>Màn hình cảm ứng 18,5” độ phân giải tối đa 1920 x 1080 pixels</p><p>Nguồn sáng LED&nbsp;có tuổi thọ bóng đèn xấp xỉ 30.000 giờ</p><p>Ống soi mềm video khí phế quản LIVE HD 5.5/2.0</p><p>Ống soi mềm Video HD cho mũi xoang-thanh quản</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T08:46:00.970 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T08:46:01.029
3407 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn điều trị tai mũi họng | UE-3000 |  |  | Medstar Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-01-13 | 2021-02-13 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p><strong>Model: UE-3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medstar </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đạt tiêu chuẩn</strong> <strong>ISO 13485</strong></p> |  | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao:</u></strong></p><p>- Hệ thống hiển vi</p><p>- Hệ thống nội soi</p><p>- Đèn đọc phim X-Quang</p><p>- Màn hình LCD</p><p>- Ghế bệnh nhân</p><p>- Ghế bác sĩ</p> | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống hút dịch: Bơm chân không không dầu (250W, 100L/ phút, tại 680mm Hg, lọ đựng dịch (3000cc/ 1500cc)</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống phun thuốc: Máy nén khí không dầu (60W), 10L/ phút, tại 2,5 Kg/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Đầu phun thuốc: Đầu thẳng : 2 cái, Đầu cong: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">- Máy sấy đầu ống soi: Loại bỏ sương mù trên đầu nội soi</p><p class="ql-align-justify">- Đỉnh thân máy: Kính cường lực nhân tạo</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển cảm ứng: Tất cả các bộ phận được điều khiển bằng cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 1056 ( chiều rộng) x 572 (đường kính) x 800 (chiều cao) mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 110kg</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện tiêu thụ: 1,500W</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T11:19:46.475 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T11:19:46.540
3408 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-003 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 4500000 | t | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p>Tủ đầu giường bệnh nhân có khung được làm bằng nhựa ABS, có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa cố định, có giá treo khăn, tủ bệnh nhân vừa có thể dùng làm bàn ăn vừa có thể chứa đồ đạc thuốc men</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-12-11T16:21:35.388 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-12-11T16:21:35.388
3409 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-Quang KTS cố định 500mA + 01 tấm nhận ảnh | FDR Smart FGX-40S |  | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">Hệ thống X-Quang KTS cố định 500mA + 01 tấm nhận ảnh</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:36:53.077 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T10:38:10.180
3410 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Búa gõ thử phản xạ | Búa gõ thử phản xạ |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 100000 | f | Chiếc | false | 2020-12-05 | 2021-12-05 | <p>- Đầu búa cao su hình chữ T - Thân inox - Chiều dài: 19cm</p> |  |  | <p>- Đầu búa cao su hình chữ T - Thân inox - Chiều dài: 19cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T10:45:48.600 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-05T10:45:48.695
3411 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cơ ALPK2 | TM-2440 |  | Nhật Bản | A&D Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1200000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg – Độ chính xác ± 3mmHg – Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao – Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao – Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.-Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) – Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai</p> |  |  | <p>Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg – Độ chính xác ± 3mmHg – Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao – Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao – Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.-Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) – Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:39:02.564 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:39:02.610
3412 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng, sấy khô | KTR-40DP |  | Nhật Bản | ALP Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 169385000 | t | Cái | true | 2021-01-22 | 2021-01-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Đường kính x sâu): Ø400x650mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 82L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 81kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: Ø380x200mm x 2 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình xả và vòi xả bằng thép không rỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 125oC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất tối đa: 0,16Mpa (1,6 kg/cm2)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng tiệt trùng: 110-125oC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V / 50 Hz,</p><p>Công suất: 3.6 kW (18A)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2021-01-22T10:41:45.475 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2021-01-22T10:51:08.527
3413 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D 4 đầu dò | LOGIQ P7 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò</p> <p>Model: Logiq P7</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq P7</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 21.5 inches với cánh tay đỡ linh hoạt</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 10.4 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động ( Không tính đầu dò bút chì): 04</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T09:38:56.219 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T11:11:14.804
3414 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy Tán Sỏi Laser | SRM-H3B |  | Trung Quốc | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 5300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Tán Sỏi Laser</strong></p><p>Loại Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>Điện áp sử dụng: Một pha, 220 VAC/50Hz.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-07T10:11:45.580 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-28T11:15:53.395
3415 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi nội soi bằng laser holmium công suất 30w và phụ kiện đi kèm | Laserlith I-dust |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2420000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị là sự kết hợp của hai phần:</p><p> - Máy chính kèm phụ kiện chứa phần mềm điều khiển và phát laser phẫu thuật</p><p> - Sợi cáp quang dẫn tia laser đến vùng cần điều trị</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="486"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="486"><strong>Thông số tính năng:</strong><br /> - Máy có tính năng thiết lập hệ thống RFID để giới hạn hoặc không giới hạn số lần sử dụng sợi laser<br /> - Tia laser dẫn đường có thể tùy chỉnh năng lượng bằng phần mềm, hoạt động với 2 chế độ: chiếu liên tục, nhấp nháy<br /> - Có công tắt ngắt nguồn khẩn cấp<br /> - Tương thích với các cỡ sợi laser: 200 , 272, 365, 550, 800, 1000 µm<br /> <strong>Thông số kỹ thuật chung:</strong><br /> - Kích thước : 495mm x 565mm x373mm<br /> - Trọng lượng : 40 Kg<br /> - Làm mát : Có hệ thống làm mát trao đổi nhiệt khí-nước trong máy<br /> - Màn hình hiển thị : Có màn hình hiển thị màu, 10.4”, có cảm ứng<br /> - Nguồn điện sử dụng : 220 -240VAC 50/60Hz 10A<br /> :110 -120VAC 50/60Hz 16A<br /> - Nhiệt độ vận hành : 10-30 độ C<br /> - Nhiệt độ lưu trữ : 5 – 40 độ C<br /> - Độ ẩm tương đối : 30% đến 85% (không ngưng tụ)<br /> - Lớp bảo vệ điện: : I<br /> - Loại : BF<br /> - Độ bảo vệ : IP20 (IEC529)<br /> <strong>Thông số laser:</strong><br /> - Kiểu laser : Ho:YAG<br /> - Bước sóng : Khoảng 2,1µm.<br /> - Công suất : 30W<br /> - Xung năng lượng : Từ 200 mJ đến 4000 mJ<br /> - Thời gian xung : Từ 95 đến 1500µs<br /> - Tần số xung : Từ 3Hz tới 25Hz<br /> - Chùm tia dẫn đường: Laser đi ốt, màu xanh lá cây, 532nm<br /> (&lt;5mW, điều chỉnh bằng phần mềm)<br /> - Laser cấp : 4<br /> - Hệ thống nhận diện sợi quang : RFID</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-10-21T22:25:27.318 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-29T10:28:10.983
3416 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Prisma25S |  | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Prisma25S, máy thở BiLevel- S trong dòng máy prisma.</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11T17:17:20.378 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11T17:24:12.763
3417 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Vòi rửa mắt khẩn cấp | ct1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Có thể kết hợp với lavabo (chậu rửa thông thường) thành chậu rửa mắt khẩn cấp hoặc gắn lên tường, bàn thí nghiệm dùng trực tiếp. - Đầu phun ABS có chức năng lọc bụi bẩn trong nước, tạo bọt làm mềm nước và duy trì áp lực nước đều đặn. - Ống dài 1,5m chỉ cần nối vào đầu cấp nước là sử dụng, có nắp đậy vòi phun, có van điều chỉnh áp lực nước (nếu nước quá mạnh). - Tiêu Chuẩn: ANSI Z358.1-2004. - Lưu lượng: &gt;11L/Min= 3GPM</p> |  |  | <p>Có thể kết hợp với lavabo (chậu rửa thông thường) thành chậu rửa mắt khẩn cấp hoặc gắn lên tường, bàn thí nghiệm dùng trực tiếp. - Đầu phun ABS có chức năng lọc bụi bẩn trong nước, tạo bọt làm mềm nước và duy trì áp lực nước đều đặn. - Ống dài 1,5m chỉ cần nối vào đầu cấp nước là sử dụng, có nắp đậy vòi phun, có van điều chỉnh áp lực nước (nếu nước quá mạnh). - Tiêu Chuẩn: ANSI Z358.1-2004. - Lưu lượng: &gt;11L/Min= 3GPM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:33:00.337 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:33:00.380
3418 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MST-V 6-6-12 VS2 |  | Slovenia | Belimed AG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | Slovenia | Nhóm 3 |  |  | 3698000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Máy hấp tiệt trùng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2020-12-14T10:40:19.687 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2020-12-14T10:40:19.798
3419 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 25 thông số tự động | PCE-525 |  | Ấn Độ | AGD Biomedicals Pvt. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học 25 thông số tự động </strong></p><p><span style="color: black;">- Model: </span> PCE-525<strong> </strong></p><p><span style="color: black;">(Mã: FG000223)</span></p><p>-&nbsp;<span style="color: black;">Hãng/Nước sản xuất:&nbsp;</span>AGD Biomedicals (P).Ltd, India</p><p>-&nbsp;<span style="color: black;">Hãng/Nước phân phối: AGD Biomedicals (P).Ltd, India</span>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Thông số kỹ thuật</p><p class="ql-align-justify">- Nguyên lý:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Phương pháp điện trở kháng để đếm tế bào hồng cầu và tế bào tiểu cầu.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Thuốc thử không chứa Xyanua để kiểm tra nồng độ hemoglobin (Hb)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Lấy nét chuyển động của dòng chảy kết hợp tán xạ đèn LED để phân tích các thành phần của tế bào bạch cầu và đếm tế bào bạch cầu</p><p class="ql-align-justify">- Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần</p><p class="ql-align-justify">- Thông số đo: 25 thông số: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất: Diluent, Lyse, Cleaner</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích mẫu: <u>&lt;</u> 15.6uL</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian phân tích: <u>&lt;</u> 60s</p><p class="ql-align-justify">- Thông lượng: <u>&lt;</u> 60 test/giờ</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng tham chiếu: Người dùng cài đặt khoảng tham chiếu bình thường</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý dữ liệu: 35,000 kết quả được lưu trữ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in: Máy in Laser / Máy in bên ngoài, các định dạng bản in khác nhau và các định dạng do Người dùng xác định</p><p class="ql-align-justify">- Đầu đọc Barcode tùy chọn</p> |  | Đầu đọc Barcode, Dây điện,Bộ chuyển đổi nguồn điện,Tuốc nơ vít phẳng cho cửa chất lỏng,TORX 10,TORX 20,Ống nạp chất pha loãng,Ống thải,Bình đựng thải |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | 2020-12-24T09:36:40.603 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | 2020-12-24T09:36:40.827
3420 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng Monitor 100 | Monitor 100 |  | Hà Lan | ELITechGroup B.V. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 315600000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2021-02-04 | <p>Máy đo tốc độ máu lắng </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-04T16:36:13.587 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-04T16:36:13.638
3421 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Terumo Digital Blood Pressure Monitor | ES-W100 |  | Trung Quốc | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2000000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2022-01-05 | <p> Máy đo huyết áp điện tử tự động, loại đo bắp tay, bao gồm đo huyết áp và nhịp tim. Thiết kế nhỏ gọn với màn hình rộng, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc đo huyết áp hàng ngày. Màn hình thiết kế như đồng hồ để bàn, có thể sử dụng để theo dõi thời gian hàng ngày. Sử dụng phương pháp đo dao động kế (Oscillometric). Chiều dài dây đo dài, giúp tư thế đo huyết áp thoải mái hơn, không phải cúi sát người vào máy đo. Sử dụng loại pin kiểu “AA” có sẵn trên thị trường.</p> |  |  | <p> Máy đo huyết áp điện tử tự động, loại đo bắp tay, bao gồm đo huyết áp và nhịp tim. Thiết kế nhỏ gọn với màn hình rộng, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc đo huyết áp hàng ngày. Màn hình thiết kế như đồng hồ để bàn, có thể sử dụng để theo dõi thời gian hàng ngày. Sử dụng phương pháp đo dao động kế (Oscillometric). Chiều dài dây đo dài, giúp tư thế đo huyết áp thoải mái hơn, không phải cúi sát người vào máy đo. Sử dụng loại pin kiểu “AA” có sẵn trên thị trường.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T11:34:48.514 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T11:34:48.574
3422 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | Máy nạo hút mũi xoang (Hummer) B5001 | B5001 |  | Trung Quốc | Zhejiang Tiansong Medical Instrument Co., Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-03-05 | <p>Máy nạo hút mũi xoang (Hummer) B5001 là thiết bị phẫu thuật bằng tay, sử dụng điện năng. Thiết bị khoan có thể dùng để cắt. Lưỡi dao được thay đổi linh hoạt để có thể cắt, khoan. Dao cắt có đặc tính tháo lắp nhanh nên dễ dàng cho việc lắp, tháo để tháo rửa vùng phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Phân loại: Loại I, Loại thiết bị được ứng dụng BF.</p><p>IPX4, Bảng điều khiển</p><p>IPX7, Cầu dao dạng bàn đạp.</p><p>Điện năng: AC 220v, 60Hz. Công suất đầu vào 110VA</p><p>Cầu chì: RSG-T-1A, 250V, Đường kính: 5 x 20 mm.</p><p>Không gắn kèm thiết bị tín hiệu đầu ra và đầu vào.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-05T11:07:11.369 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-05T11:07:11.398
3423 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy chụp X-quang | Fluoroscan Mini C-Arm Insight FD |  | Mexico | Hologic Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương |  | Nhóm null |  |  | 3300000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <ul><li>Nguồn điện : 220VAC ± 10 % /50Hz hoặc 100-240 VAC/50Hz</li><li>Điều kiện môi trường hoạt động nhiệt độ tối đa ≥ 30<sup>o</sup>C, độ ẩm tối đa ≥ 80%</li><li>Trọng lượng máy : 250 kg</li><li>Kích thước máy : 165 x 89 x 89 ( cm)</li></ul> |  |  | <p><strong>1) Cánh tay C-arm</strong> chuyển động xoay tròn , lên xuống</p><p>-&nbsp;Chiều sâu cánh tay C-arm (Immersion depth) khoảng:<strong> </strong>40.6 cm</p><p><strong>2) Đầu thu phẳng</strong> công nghệ CMOS, Kích thước điểm ảnh-pixel:<strong> </strong>75µm, Ma trận đầu thu:<strong> </strong>2000x1500 pixels.&nbsp;Độ phân giải pixel : 2Kx1,5K / kích thước trường chiếu : 14,5cm x 11,5cm. Goc quay detector 90 <span style="color: black;">độ </span></p><p><strong style="color: black;">3) Bộ chuẩn trực chùm tia Collimator: </strong>&nbsp;Đèn chiếu bằng tia laser</p><p>4) <strong>Bộ phát tia cao tần :</strong></p><p><strong>- </strong>Công nghệ vi xử lý, tần số cao. Công suất phát &lt; 10W</p><p>- Điện áp kVp soi tối đa :<strong> </strong>75 kVp / Dòng mA soi khoảng: 0,02 – 0,1 mA</p><p><strong>5) Bóng X quang:</strong></p><p><strong style="color: black;">- </strong>Điện áp bóng khoảng: 75 kVp / Dòng bóng : 0.1 mA</p><p>- Bộ lọc tia: 2mm Al / Kích thước tiêu điểm trong khoảng: 0,045 mm</p><p>- Kiểu thải nhiệt: dầu –khí đối lưu</p><p><strong>6) Hệ thống lưu trữ ảnh:</strong></p><p><strong>- </strong>Lưu ảnh tự động trên đĩa cứng:<strong> </strong>8.000 hình&nbsp;- 30 hình/giây. </p><p>- Lưu trữ được ảnh trên USB</p><p><strong style="color: black;">7) Màn hình LCD gắn trên C-arm:</strong></p><p><span style="color: black;">- Màn hình 20” touchscreen đồng bộ với máy / </span>Màn hình xoay trên giá đỡ:<strong> </strong>350<sup>0</sup></p><p><span style="color: black;">- </span>Độ phân giải: 1600 x 1200 pixels</p><p><strong style="color: black;">8) Bộ điều khiển xử lý ảnh số hóa:</strong></p><p>- Hiển thị hình trên màn hình: 4 hình / Xem lại hình&nbsp;với tốc độ: 30 hình/giây</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Chế độ soi tự động và bằng tay / Soi ảnh kỹ thuật số</p><p>-&nbsp;Bộ xử lý ảnh 16 bit</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-18T09:20:48.447 | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-27T09:25:31.672
3424 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di ngang | Máy điện di tự động | SPIFE TOUCH |  | Mỹ | Helena Laboratories |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2205000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">- SPIFE TOUCH là thiết bị điên di tự động, theo phương pháp điện di nằm ngang, cho kết quả trên miếng Agaros Gel, tự động từ việc lấy mẫu cho tới kết quả cuối cùng ở dạng vết nhìn thấy được trên gel.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị nhỏ gọn, tốc độ nhanh, tiết kiệm hóa chất: Thiết bị được tinh giản nhỏ gọn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm các dung dịch sử dụng hơn 30% (so với phiên bản trước đó - SPIFE 3000).</p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng phân tích đa dạng, nhiều test có thể thực hiện trên máy: Protein (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Immunofixation (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Hemoglobin IEF, Cholesterol, Lipoprotein, men LD, men CK, Alk Phosphat.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- SPIFE TOUCH là thiết bị điên di tự động, theo phương pháp điện di nằm ngang, cho kết quả trên miếng Agaros Gel, tự động từ việc lấy mẫu cho tới kết quả cuối cùng ở dạng vết nhìn thấy được trên gel.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị nhỏ gọn, tốc độ nhanh, tiết kiệm hóa chất: Thiết bị được tinh giản nhỏ gọn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm các dung dịch sử dụng hơn 30% (so với phiên bản trước đó - SPIFE 3000).</p><p class="ql-align-justify">- Máy gồm 2 bộ phận: Buồng điện di (Separator unit) và buồng nhuộm làm khô (Stainer unit) - có thể làm việc độc lập và liên tục. Điều đó mang lại sự liên tục và rút ngắn thời gian khi thực hiện trên số lượng bệnh lớn và nhiều đợt bệnh liên tiếp.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình cảm ứng - Linh hoạt: Giao diện dễ dàng sử dụng, dễ chọn test thực hiện và thiết lập các tùy chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phận lấy mẫu và cấp mẫu cho gel chính xác: Có thể cấp tới 100 mẫu cùng lúc trên agarose gel được thực hiện chính xác. Dụng cụ lấy mẫu loại mới cho phép việc lấy mẫu nhanh, sạch sẽ và chính xác.</p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng phân tích đa dạng, nhiều test có thể thực hiện trên máy: Protein (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Immunofixation (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Hemoglobin IEF, Cholesterol, Lipoprotein, men LD, men CK, Alk Phosphat…</p><p><br></p><p><strong><em>Phần mềm đọc kết quả điện di:</em></strong></p><p><em>- Dễ </em>sử dụng: Với màn hình Touch screen, trên nền window Microsoft quen thuộc, thân thiện và dễ sử dụng.</p><p>- Tối ưu về hình ảnh, gửi kết quả và xử lý từ xa từ các chuyên gia.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-07T13:48:29.634 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-07T14:14:04.758
3425 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | Máy phân tích miễn dịch tự động | ETI-Max 3000 |  | Đức | DiaSorin S.p.A. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Cái | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p><strong>MÁY MIỄN DỊCH ELISA TỰ ĐỘNG</strong></p><p>Model : ETI – MAX 3000</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-03T10:49:12.011 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11T17:24:38.692
3426 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số có điểm cảnh báo sớm (EWS) | B105 |  | Mexico | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-28T15:29:47.699 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-28T15:31:29.386
3427 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn điều trị tai mũi họng | UE-3000 |  | Hàn Quốc | Medstar Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-01-13 | 2021-02-13 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p><strong>Model: UE-3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medstar </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đạt tiêu chuẩn</strong> <strong>ISO 13485</strong></p> |  | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao:</u></strong></p><p>- Hệ thống hiển vi</p><p>- Hệ thống nội soi</p><p>- Đèn đọc phim X-Quang</p><p>- Màn hình LCD</p><p>- Ghế bệnh nhân</p><p>- Ghế bác sĩ</p> | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống hút dịch: Bơm chân không không dầu (250W, 100L/ phút, tại 680mm Hg, lọ đựng dịch (3000cc/ 1500cc)</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống phun thuốc: Máy nén khí không dầu (60W), 10L/ phút, tại 2,5 Kg/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Đầu phun thuốc: Đầu thẳng : 2 cái, Đầu cong: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">- Máy sấy đầu ống soi: Loại bỏ sương mù trên đầu nội soi</p><p class="ql-align-justify">- Đỉnh thân máy: Kính cường lực nhân tạo</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển cảm ứng: Tất cả các bộ phận được điều khiển bằng cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 1056 ( chiều rộng) x 572 (đường kính) x 800 (chiều cao) mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 110kg</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện tiêu thụ: 1,500W</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T11:18:49.936 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T11:22:52.926
3428 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Phoenix NCC 5500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 836000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: NeoMedica - Sebia</p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất: EU</p><p class="ql-align-justify">Model: PHOENIX NCC-5500</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">* Xét nghiệm 5 thành phần bạch cầu, tốc độ lên đến 110 mẫu/ giờ</p><p class="ql-align-justify">* 4 hệ thống Laser góc giúp&nbsp;tăng độ chính xác (giống máy cao cấp nhất của Abbott)</p> |  | <p>Nguồn sáng</p><p>Màn hình</p><p> Máy in</p><p>Cổng kết nối dữ liệu Hướng dẫn sử dụng</p><p>Bản dịch Anh - Việt</p> | <p class="ql-align-justify">- Hai hình ảnh biểu đồ lập thể 3 chiều</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tia laser Helium Neon, phân cực, với 4 góc</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống&nbsp;Autoloader (Đưa mẫu vào xét nghiệm tự động)</p><p class="ql-align-justify">- Các thông số hồng cầu lưới</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống lấy mẫu van trượt (Van xoay) giúp lấy mẫu chính xác cao</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích mẫu xét nghiệm: Chỉ 50 ul</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ: 110 mẫu/ giờ với chế độ nạp mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng nâng cấp phần mềm bằng đĩa USB Flash</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị LCD lớn</p><p class="ql-align-justify">- Lưu trữ của bộ nhớ:&nbsp;Hơn 210.000 kết quả xét nghiệm (bao gồm cả biểu đồ)</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất xét nghiệm không&nbsp;Cyanide (Chỉ cần sử dụng 4 loại hóa chất)</p><p><br></p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T09:37:26.814 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T09:01:17.816
3429 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao | TZ-120 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3500000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>- Sai số± 0.5cm - Màu sắcTrắng đen - Tải trọng tối đa120kg - Kích thước 950mm × 300mm × 290mm; - Mặt cân (280mm × 380mm) - Phạm vi đo chiều cao70 - 190cm - Trọng lượng sản phẩm: 14kg</p> |  |  | <p>- Sai số± 0.5cm - Màu sắcTrắng đen - Tải trọng tối đa120kg - Kích thước 950mm × 300mm × 290mm; - Mặt cân (280mm × 380mm) - Phạm vi đo chiều cao70 - 190cm - Trọng lượng sản phẩm: 14kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:00:13.110 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T08:56:41.384
3430 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | LAM LED Series |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: LAM Series</p><p>Hãng sx: I.G Medical Technology and Electronics GmbH.</p><p>Xuất xứ: Germany.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Đèn LED II sử dụng công nghệ LED thân thiện với môi trường, mỗi đầu đèn tiêu thụ năng lượng thấp hơn 80W.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phát xạ nhiệt thấp: Phần tử LED có tính năng phát nhiệt thấp nhất có đặc điểm ánh sáng mát mẻ đảm bảo rằng trường phẫu thuật nhiệt độ tăng rất thấp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Góc xoay 360 ° và cánh tay nhẹ. LAM Series LED II đảm bảo ánh sáng được di chuyển dễ dàng và tự do.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chế độ Endo là một tính năng không thể thiếu trong lĩnh vực y tế. Nó tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho các nhân viên y tế. Ánh sáng nội soi LED II MIS có thể được phân phối thành hai màu trắng hoặc xanh lá cây.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm có thể tháo rời được làm bằng vật liệu đặc biệt có thể được khử trùng trong nồi hấp 135°C hơn 3000 lần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đầu đèn: ≥ 700 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn có thể xoay: 360<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể lựa chọn: 3500 – 5000<sup>0</sup>K. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 160.000 Lux. Với R ≥ 25cm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bức xạ: ≤ 600 W/m<sup>2</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng chiếu sáng: ≤ 53.8 mW. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính phẫu trường: 150 – 300 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đô sâu ánh sáng: ≥ 1000 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu (Ra): 95. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá trị R9: 92. Có thể nâng cấp Tối đa 98. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ đầu đèn: ≤ 80W.</p><p>Tuổi thọ: lên đến 60.000 giờ.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:23:20.023 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T20:44:24.259
3431 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu tự động | Archimede Automatic Blood Component Extractor |  | Italy | Moelca S.r.l |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 940320840 | t | Chiếc | true | 2021-01-06 | 2022-01-06 | <p> Dùng để tách máu toàn phần thành các thành phần máu khác nhau</p> |  |  | <p> Dùng để tách máu toàn phần thành các thành phần máu khác nhau</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T11:40:49.005 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T11:40:49.055
3432 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 64 lát cắt | SOMATOM go.Up |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 18000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2020-12-12 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Up</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-28T09:35:03.263 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-12T00:00:00.578
3433 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C6 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở</p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 17", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Áp lực thực quản, Áp lực xuyên phổi và đồ thị vòng lặp: Áp lực/Thể tích; Áp lực/Lưu lượng; Thể tích/Lưu lượng, Áp lực thực quản/Thể tích; Áp lực xuyên phổi/Thể tích. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Cổng giao tiếp: USB, DVI, COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Theo dõi áp lực xuyên phổi (Transpulmonary) Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 90 phút. </p> | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 17", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Áp lực thực quản, Áp lực xuyên phổi và đồ thị vòng lặp: Áp lực/Thể tích; Áp lực/Lưu lượng; Thể tích/Lưu lượng, Áp lực thực quản/Thể tích; Áp lực xuyên phổi/Thể tích. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Cổng giao tiếp: USB, DVI, COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Theo dõi áp lực xuyên phổi (Transpulmonary) Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 90 phút. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:26:17.473 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:26:17.534
3434 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình hút dịch áp lực dành cho phòng mổ (2x2000ml) | HSUCK-TROLLEY-DIN |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 27700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Bình chứa 2 x 2000 ml có chống tràn</p> <p>- Lực hút 0 ~ 760 mmHg</p> <p>- Có van điều chỉnh On/Off</p> <p>- Có giá đỡ chống đổ bình chứa</p> <p>- Có bánh xe để di&nbsp;chuyển</p> |  |  | <p>- Bình chứa 2 x 2000 ml có chống tràn</p> <p>- Lực hút 0 ~ 760 mmHg</p> <p>- Có van điều chỉnh On/Off</p> <p>- Có giá đỡ chống đổ bình chứa</p> <p>- Có bánh xe để di&nbsp;chuyển</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T10:54:37.289 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:03.931
3435 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Chuông nâng xương ức lõm | Eckart Klobe |  | Đức | Eckart Klobe |  | ["2020"] | Công ty TNHH EVD Công nghệ | Đức | Nhóm 6 |  |  | 61845000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2022-01-01 | <p><strong><em>Thông tin chung về thiết bị</em></strong></p><ul><li>Nâng xương ức không xâm lấn trong bệnh lõm ức.</li><li>Hỗ trợ nâng xương ức, sụn sườn trong diện nâng, và có thể nhận thấy qua kính nhìn phía trước, không có can thiệp trực tiếp vào xương ức</li></ul><p><br></p><p><strong><em>Tài liệu hướng dẫn sử dụng</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo độ sâu, rộng của tổn thương bằng thước đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chụp CT ngực, đánh giá lồng ngực, đo HI</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra rối loạn đông máu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu âm tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo chức năng hô hấp với bệnh nhân &gt;=6 tuổi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn chuông phù hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặt thử, kiểm tra áp lực, duy trì 30 phút, rồi hướng dẫn cho người nhà tự đặt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian đặt 1 giờ/ lần, 2 lần/ ngày.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá sau dùng chuông bằng cảm quan, tổn thương da ngực, độ lõm xương sau 1 tuần, 1- 6 - 12 tháng sau sử dụng.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chú ý khi sử dụng đặt đúng vị trí, tránh sang chấn mạnh.</p><p><br></p><p><strong><em>Chống chỉ định</em></strong></p><p>Tổn thương viêm, loét tại chỗ, bệnh nặng kết hợp.</p><p><strong><em>Cảnh báo và thận trọng</em></strong></p><p>Sử dụng đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất</p><p><strong><em>Tác dụng bất lợi có thể xảy ra</em></strong></p><p>Có thể chóng mặt khi mới dùng, nên nằm, bơm chậm.</p><p>Có thể gây gãy xương</p><p>Có thể gây chảy máu</p><p>Đau lưng, đỏ da, trầy da, ảnh hưởng vú,...</p><p>Dị ứng</p><p>Nhiễm trùng</p> |  | <p><span style="color: black;">Đ</span>ặc tính kỹ thuật:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng xương ức không xâm lấn trong bệnh lõm ức.</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ nâng xương ức, sụn sườn trong diện nâng, và có thể nhận thấy qua kính nhìn phía trước, không có can thiệp trực tiếp vào xương ức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ dễ dàng hỗ trợ nâng ức, sụn sườn, dây chằng, cơ để nâng lõm ức, kết hợp tập luyện, cải thiện hình ảnh lõm ức. Đây là việc làm lâu dài, cần kết hợp sử dụng dụng cụ và luyện tập để tránh lõm tái diễn trong một số trường hợp.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng dụng cụ khi nằm, đứng, đi hay đang hoạt động ngoài trời, do vậy dễ áp dụng và có thể dùng kéo dài, đảm bảo kết quả hình thể.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người bệnh cần được khám kỹ trước, khi sử dụng và sau khi dùng dụng cụ bởi thầy thuốc chuyên khoa tránh tổn thương tại chỗ như xuất huyết, gãy xương, hoại tử tại chỗ...</p><p>Có 5 cỡ chuông:</p><p>+ Large Vacuum Bell (26cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 170cm</p><p>+ Small Vacuum Bell (19cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 140cm.</p><p>+ Small Vacuum Bell Type Bodybuilder (19cm) cho người cơ bắp</p><p>+ Small Vacuum Bell Type Women (19cm) cho phụ nữ có tuyến vú phát triển</p><p>+ Mini Vacuum Bell (16cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 100cm.</p> | <p>Có 5 cỡ chuông:</p><p>+ Large Vacuum Bell (26cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 170cm</p><p>+ Small Vacuum Bell (19cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 140cm.</p><p>+ Small Vacuum Bell Type Bodybuilder (19cm) cho người cơ bắp</p><p>+ Small Vacuum Bell Type Women (19cm) cho phụ nữ có tuyến vú phát triển</p><p>+ Mini Vacuum Bell (16cm) thích hợp cho bệnh nhân cao 100cm.</p> | <p>Bảo hành 12 tháng với mọi lỗi do nhà sản xuất</p><p>Bảo Hành tại Công ty TNHH EVD Công Nghệ</p><p>Địa chỉ: Toà EVD, 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội</p><p>Số điện thoại: 0988212897</p><p>Email: <a href="mailto:EVDtech.mkt@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">EVDtech.mkt@gmail.com</a></p> | Quả bóp kèm ống dẫn | Không có | Bảo hành 12 tháng với mọi lỗi do nhà sản xuất Bảo Hành tại Công ty TNHH EVD Công Nghệ Địa chỉ: Toà EVD, 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Số điện thoại: 0988212897 Email: EVDtech.mkt@gmail.com | Bảo hành 12 tháng với mọi lỗi do nhà sản xuất Bảo Hành tại Công ty TNHH EVD Công Nghệ Địa chỉ: Toà EVD, 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Số điện thoại: 0988212897 Email: EVDtech.mkt@gmail.com | Công ty TNHH EVD Công nghệ | 2020-12-08T10:25:15.014 | Công ty TNHH EVD Công nghệ | 2020-12-08T10:27:36.250
3436 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy chụp x-quang di động kỹ thuật số | MDR |  |  | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>- Sản xuất năm 2020 trở về sau</p> <p>- Hàng mới 100%</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>- Thông số kỹ thuật</p> <p><b>Bộ tạo cao thế:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Tần số tủ phát: 100 kHz</p> <p>-&nbsp;Công suất đầu ra tối đa: 40 kW</p> <p>-&nbsp;Dải điện áp: 40 kV đến 130 KV mỗi mức thay đổi 1 KV</p> <p>-&nbsp;Dải dòng: 70 đến 400mA, tự động lựa chọn dựa trên giá trị kV</p> <p><strong>Xe đẩy có kèm cột gắn bóng và ắc quy </strong></p> <p>-&nbsp;Cột bóng: Kiểu cột bóng dịch chuyển lên xuống kiểu xếp lồng tele</p> <p>- Dịch chuyển ra vào của cánh đỡ bóng khi bóng ở vị trí phía trước: từ 71 cm tới 107 cm</p> <p>-&nbsp;Chuyển động: Bằng động cơ</p> <p>-&nbsp;Có thể thực hiện các dịch chuyển nhỏ khi hệ thống ở gần giường bệnh để tăng sự chính xác trong việc định vị</p> <p>-&nbsp;Tốc độ chuyển động tiến về phía trước: từ 0 tới 5 km/giờ</p> <p>-&nbsp;Tốc độ chuyển động lùi về phía sau: từ 0 tới 2,5 km/giờ</p> <p>-&nbsp;Có cảm biến chống va đập ở phía trước</p> <p>-&nbsp;Trọng lượng: 435 kg</p> <p><b>Bóng phát tia:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Kích thước tiêu điểm: Tiêu điểm nhỏ: 0.6 mm / Tiêu điểm lớn: 1.2 mm</p> <p>-&nbsp;Tốc độ xoay của anode: 3000 vòng/phút tại 50 Hz</p> <p>-&nbsp;Công suất anode tối đa: Tiêu điểm nhỏ: 15 kW / Tiêu điểm lớn: 40 kW</p> <p>-&nbsp;Đường kính đĩa anode: 70 mm</p> <p>-&nbsp;Tốc độ tản nhiệt anode liên tục tối đa: 500 W</p> <p><b>Bộ chuẩn trực:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Kiểu: điều khiển bằng tay với nguồn sáng bên trong, đa lớp, trường hình vuông</p> <p>-&nbsp;Bộ đo thời gian: tự động tắt sau 30 giây</p> <p>-&nbsp;Kích thước trường chiếu tại khoảng cách 100cm: 43 cm x 43 cm</p> <p><b>Cảm biến phẳng kỹ thuật số không dây:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Màn chuyển đổi: Cesium Iodide (CsI) với mạng Amorphous Silicon Photodiode (a-Si)</p> <p>-&nbsp;Khu vực động: 14” x 17” (35 x 43cm)</p> <p>- Ma trận điểm ảnh: 2880 x 2400</p> <p>- Kích cỡ điểm ảnh: 148 µm</p> <p>- Liều tia X tối đa: 75 mGy</p> <p>- Kiểu pin: Li-Ion 3.35Ah 7.4 V (02 cái)</p> <p>- Thời gian hoạt động của pin: lên tới 8 tiếng</p> <p><b>Bộ xử lý ảnh số hoá:</b></p> <p>- Khả năng kết nối mạng để lựa chọn bệnh nhân: Có</p> <p>- Tự động nhập dữ liệu từ RIS/HIS: Có</p> <p>-&nbsp;Tự động lựa chọn các tham số chụp, tự động cài đặt và tối ưu hoá các tham số xử lý ảnh, tự động tối ưu hoá ảnh chụp dựa trên khu vực giải phẫu bệnh nhân</p> <p>-&nbsp;Các giá trị mặc định cho từng chương trình APR chuyên biệt</p> <p>-&nbsp;Xác định và hiển thị tự động khu vực quan tâm ROI.</p> <p>- Có khả năng xem ảnh: Xem nhiều ảnh trên một khung hình</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-12T09:44:12.596 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-12T00:00:00.438
3437 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | LAM LED II 1 |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 01 NHÁNH LED</strong></p><p>Model: LAM Series LED</p><p>Hãng sản xuất: I.G Medical Technology and Electronics GmbH. </p><p>Xuất xứ: Germany.&nbsp;</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn sử dụng công nghệ LED thân thiện với môi trường, đầu đèn tiêu thụ năng lượng thấp hơn 80W.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại LED LAM Series dễ dàng để làm sạch và có thể tiết kiệm nhiều không gian hơn với thiết kế ngoại hình hợp lý và siêu mỏng của nó. Góc xoay đèn 360 ° và cánh tay nhẹ. LAM Series LED II đảm bảo ánh sáng được di chuyển dễ dàng và tự do.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sâu chiếu sáng: Điểm chiếu sáng trung tâm và điểm sáng có thể được điều chỉnh bằng bảng điều khiển màn hình cảm ứng. Độ sâu ánh sáng tuyệt vời và hiệu quả không bóng, đảm bảo môi trường làm việc dễ chịu và làm cho các hoạt động dưới độ sâu ánh sáng và điều kiện thuận tiện hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Endo là một tính năng không thể thiếu trong lĩnh vực y tế. Nó tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho các nhân viên y tế. Ánh sáng nội soi LED II MIS có thể được phân phối thành hai màu trắng hoặc xanh lá cây.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phục hồi màu sắc tuyệt vời: ánh sáng có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau thông qua thiết kế phần mềm quang học đặc biệt của nó; bộ lọc quang phổ độc đáo đảm bảo ánh sáng phục hồi cao chính xác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm có thể tháo rời được làm bằng vật liệu đặc biệt có thể được khử trùng trong nồi hấp 135°C hơn 3000 lần.</p><p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ LED. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4500<sup>0</sup>K. <span style="color: red;">(chọn thêm: 3500, 4000, 4500, 5000</span><sup style="color: red;">0</sup><span style="color: red;">K).</span> </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: ≥ 160.000 Lux. Với đường kính phạm vi quan sát &gt; 25cm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính phẫu trường: 150 – 300 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đầu đèn: ≥ 700 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng nội soi MIS: xanh hoặc trắng. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu ánh sáng: ≥ 1000 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu (Ra): 95. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số kết xuất màu đỏ (R9): 92. Có thể nâng cấp tối đa 98. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tia bức xạ: ≤ 600 W/m<sup>2</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ đầu đèn: &lt; 80W.</p><p>Tuổi thọ: lên đến 60.000 giờ.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T20:52:27.541 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T20:52:27.616
3438 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | VIVA Multi RF System (VMS30) |  | Hàn Quốc | STARmed Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm 4 |  |  | 2620000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-12 | <p>Máy phát sóng cao tần với tần số xoay quanh 480kHz, tần số này được truyền tới đầu điện cực sau đó đến các mô, nhiệt ma sát được tạo ra khi 1 ion di chuyển từ điện cực âm sang điện cực dương hoặc từ điện cực dương sang điện cực âm khoảng 400 đến 500 lần/ giây. Những mô hoại tử sẽ được cắt bỏ nhờ nhiệt tạo ra từ mô trở kháng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-12T17:36:25.992 | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-12-12T00:00:00.418
3439 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C1 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3kg đến người lớn. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Cổng giao tiếp: COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. Có thể nâng cấp các chức năng nâng cao: Phần mềm thở Sơ sinh từ 0.2 kg đến 30 kg. Chức năng theo dõi etCO2 và SPO2. Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP/APRV). Chế độ thở Liệu pháp oxy lưu lượng (HiFlowO2). Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV/NIV-ST). Chế độ thở không xâm lấn Áp lực dương qua mũi (nCPAP) cho sơ sinh. Hiển thị đồ thị vòng Loop và trend dữ liệu. Pin dự phòng thứ 2 (thêm được 2 giờ). &nbsp; Gói bảo hành thêm 04 năm. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:30:52.718 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:30:52.783
3440 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Trạm khám dấu hiệu sinh tồn treo tường (gồm thanh treo, giá đỡ; đèn khám tai, mắt; nhiệt kế; máy đo huyết áp...) | DW-1050 |  | Trung Quốc | Zumax Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN PHÚ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 18050000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>-Kích thước: 890 x 230 x 300 (mm)</p><p>-Trọng lượng: 9kg</p><p>Gồm:</p><p>+ Đèn quang học đồng trục 3.5V (đèn khám mắt ánh sáng lạnh)</p><p>+ Đèn soi tai 3.5V</p><p>+ Thang treo 485</p><p>+ Phễu (loa) soi tai định hướng</p><p>+ Máy đo huyết áp</p><p>+ Nhiệt kế điện tử đo tai</p><p>+ Giá đỡ nhiệt kế</p><p>+ Bộ nguồn</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>-Kích thước: 890 x 230 x 300 (mm)</p><p>-Trọng lượng: 9kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN PHÚ | 2020-11-24T15:03:31.380 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC AN PHÚ | 2021-01-22T10:54:29.212
3441 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G400 DDi | Yumizen G400 DDi |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu bán tự động thực hiện được&nbsp;xét nghiệm D-Dimer.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:13:12.419 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:13:12.469
3442 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt, tái tạo 384 lát cắt | SOMATOM Definition Edge |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 47500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2020-12-12 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM Definition Edge</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-28T09:29:50.417 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-12T00:00:00.509
3443 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi có camera | Primo Star (Full- kohler) |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>-&nbsp;Chiếu sáng trường đồng nhất: Đường kính 20 mm</p><p>- Phù hợp với các vật kính có độ phóng đại từ 4x đến 100x</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng tương tự từ khoảng 15 đến 100%</p><p>-&nbsp;Mô-đun LED (đèn huỳnh quang phản chiếu) tối đa 40 mW, 365 - 625 nm, LED hoặc đèn LED huỳnh quang phản chiếu.</p> |  |  | <p> Chỉnh thô 45mm/vòng</p><p> Chỉnh tinh 0,5 mm / vòng</p><p> Giới hạn di chuyển tiêu cự 15 mm</p><p> Mâm gắn vật kính có 4 vị trí để gắn vật kính</p><p> - Đường kính ống kính quan sát 30mm</p><p> - Thị kính 10x/20 và 10x /20 có điều chỉnh diop</p><p> - Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di chuyển mẫu theo 2 chiều XY 75x30, điều chỉnh bên phải/trái</p><p> - Núm điều chỉnh di chuyển mẫu theo 2 trục XY đồng trục tùy chọn phải hoặc sang trái</p><p> - Bộ giữ mẫu có cần đòn lò xo, bên trái</p><p> - Tụ quang 0,9 / 1,25 ; cho vật kính từ 4x đến 100x</p><p> </p><p> - Đường kính vi trường quan sát 20 mm</p><p> Chụp cảnh trường đã chụp của máy ảnh 11,4 mm x 8,56 mm</p><p> - Khoảng cách điều chỉnh đồng tử từ 48 đến 75 mm</p><p> - Góc quan sát khoảng 30°</p><p> - Tỉ lệ phân tách quan sát khoảng 50% vis /chụp ảnh 50% doc</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:17:29.599 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:41:24.964
3444 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | S300/S300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 196350000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-03-21 | <p>Đèn phẫu thuật (S300/S300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T17:11:52.703 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T17:11:52.767
3445 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy kéo dãn cổ, cột sống trị liệu | Tractizer - TC30S |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-12-23 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kéo dãn cổ và cột sống Tractiezer TC-30S là sản phẩm của hãng MINATO với nhiều tính năng độc đáo, riêng biệt do hãng MINATO phát triển.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống kéo dãn được thiết kế theo phong cách mới, hỗ trợ 3 dạng kéo: tổng quát, liên tục và gián đoạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chườm nhiệt có ba mức khác nhau giúp làm mềm cơ khi điều trị kéo dãn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế hệ thống độc đáo, chắc chắn: mặt bàn kéo chuyển động với cơ cấu trượt độc đáo, dây kéo làm bằng cáp thép xoắn chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế phần cứng hướng tới an toàn người dùng: công tắc dừng khẩn cấp dùng cho bệnh nhân bấm điều khiển từ xa , bộ nhớ tự động lưu giữ, chế độ khoá bàn phím</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt với thanh chặn nách khi thực hiện kéo cột sống</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p><u>Thông tin liên hệ : </u></p><p><u>0906 639 988</u></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50/60H</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ: 180VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo cài đặt : 5 ~ 99 Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo chính: 1 ~ 99 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo phụ : 1 ~ 30 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 ~ 99 phút/liên tục</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dạng điều trị : Gián đoạn, liên tục và hỗn hợp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Phím mềm có màng ngăn chịu nước</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chườm nóng : 3 mức có thể lựa chọn các mức khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Công nghệ chườm nhiệt: Công nghệ chườm nhiệt AH/BH được trang bị chức năng tự động gia nhiệt )</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước giường kéo : 560 x 2085 x 560 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy kéo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 314 x 572 x 872 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng giường kéo : 38 Kg</p><p>Khối lượng máy kéo : 42Kg</p> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:36:33.073 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:51:15.838
3446 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Accufuser | C0050L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 499000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p>Bơm truyền dịch với bóng Silicone di động và sử dụng một lần</p><p>Lý tưởng cho kiểm soát đau sau phẫu thuật, kiểm soát đau do ung thư, do hoá trị liệu, do bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và điệu trị kháng sinh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26T15:01:32.122 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-12-24T09:38:48.246
3447 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | Series 3600 |  | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG Hơi nước </strong></p><p><strong>Model: Series 3600</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: DELTA MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-06T17:22:52.909 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-12-23T15:52:03.970
3448 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi siêu âm | Hệ thống thiết bị thăm khám, nội soi và siêu âm Hậu môn - Trực tràng | THD Proctostation |  | Italy | THD S.p.A |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 5000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p> Hệ thống nội soi, siêu âm và đo áp lực hậu môn trực tràng tính năng cao được tích hợp dưới dạng modul thông qua phần mềm bản quyền chuyên dụng, bao gồm các chức năng: Modul quản lý thông tin người dùng, Modul dữ liệu bệnh nhân, Modul nội soi với hình ảnh độ phân giải cao, Modul siêu âm ống hậu môn (kết hợp với đầu dò siêu âm hậu môn), Modul đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p> Hệ thống được sử dụng để</p><p> - Đánh giá rối loạn sàn chậu bằng cách xử lý và ghi lại hình ảnh siêu âm của cấu trúc mô tại vùng xương chậu.</p><p> - Thăm khám, ghi lại các hình ảnh/ video của ống hậu môn trực tràng với độ phân giải cao</p><p> - Đánh giá áp lực hậu môn trực tràng, và phản xạ ức chế hậu môn trực tràng. </p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-10-21T18:25:01.444 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2020-12-29T10:28:35.967
3449 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy điện xung và điện phân 2 kênh trị liệu | STIMUTUR 701 |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p>-&nbsp;Điện sử dụng&nbsp;: 96 - 264VAC ,50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;:&nbsp;95 VA</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Window</p><p>-&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;Màn hình thông báo : Màu cảm ứng 10.4’’</p><p>-&nbsp;Cập nhập phần mềm ,truy cập từ xa thông qua USD , Team Viewer</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt </p><p>-&nbsp;lưu trữ dữ liệu bệnh nhân : 1.000.000 chương trình (lượt)</p><p>-&nbsp;Tạo chương trình điều trị (chương trình yêu thích): 1.000 chương trình</p><p>-&nbsp;Thư viện bệnh lý, phác đồ điều trị : 80 mục</p><p>-&nbsp;Số kênh ra làm việc&nbsp;:&nbsp;02 kênh </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 60 phút&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Cảnh báothông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Cảnh báo lỗi </p><p>-&nbsp;Ngắt dòng ra khi mất kết nối</p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Đèn led cảnh báo tiếp xúc đầu dò</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị dòng đầu ra</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị : Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích,dòng điện phân.</p><p>-&nbsp;Công suất phát kích thích điện : 50mA / 500 ohms </p><p>-&nbsp;Dạng sóng : 25 dạng sóng</p><p>-&nbsp;Hệ thống kiểm soát tự động : Ngăn cách biệt giữa các kênh ra</p><p>-&nbsp;Bảo vệ chống dò dòng</p><p>-&nbsp;Bảo vệ chống đoản mạch</p><p><strong><em><u>Các dòng kích thích&nbsp;- 34 dòng điện xung cơ bản : </u></em></strong></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T10:43:01.076 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T10:51:23.514
3450 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống chuyển đổi số hóa hình ảnh X-quang Trimax 35C ( 01 Tấm nhận ảnh và chưa bao gồm máy tính và máy in) | Trimax 35C |  | Trung Quốc | Carestream Health Inc |  |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>- Model&nbsp;: Trimax 35C</p><p>- Máy mới 100%</p><p>- Có chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE, FSC</p><p>- Hệ thống chưa bao gồm máy tính và máy in phim</p><p><br></p><p>- Hệ thống có 01 tấm nhận ảnh kỹ thuật số truyền dữ liệu không dây, sử dụng chất phát quang và silicon vô định hình để thu nhận tín hiệu, đảm bảo tạo ra chất lượng hình ảnh tốt nhất</p><p>Hệ thống thu nhận và xử lý hình ảnh, có khả năng kết nối và truyền tải với các hệ thống ngoại vi như PACS, HIS/RIS, máy in...</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-12T10:38:15.762 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-12-31T00:00:13.162
3451 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn μTASWako i30 | μTASWako i30 |  | Nhật Bản | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |  | ["2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4250000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn μTASWako i30</p><p>Model: μTASWako i30</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-10-29T14:15:43.876 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02T09:27:15.162
3452 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp 145L sử dụng Formaldehyde 2% | 130LF |  | Tây Ban Nha | Antonio Matachana, S.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</span></p><p><span style="color: black;">Máy được thiết kế tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Châu Âu về thiết bị y tế 93/42/EEC</span></p><p><span style="color: black;">Máy tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Châu Âu về máy tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng formaldehyde EN 14180</span></p><p><span style="color: black;">Máy có hai chương trình tiệt trùng bao gồm tiệt trùng 60 độ C và tiệt trùng tại 78 độ C.</span></p><p><span style="color: black;">Buồng tiệt trùng được chế tạo từ nhôm anode hóa</span></p><p><span style="color: black;">Dung tích buồng tiệt trùng: 145 lít</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ và áp suất của buồng tiệt trùng được hiển thị thời gian thực</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2020-12-08T10:42:00.484 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2020-12-08T10:42:20.092
3453 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | s300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 114400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2022-12-21 | <p>Đèn phẫu thuật (S300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21T17:16:55.154 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-29T10:31:52.176
3454 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ hút dịch gắn tường | KP50VR |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kết nối với hệ thống khí trung tâm, dùng để hút dịch&nbsp;</p> |  |  | <p>-&nbsp;Điều chỉnh áp lực theo dạng màng</p> <p>-&nbsp;Van kiểm tra loại van đôi</p> <p>-&nbsp;Công tắc chỉnh hút vacuum nhanh</p> <p>-&nbsp;Nút điều chỉnh có kích thước lớn</p> <p>-&nbsp;Cấu hình jar an toàn</p> <p>-&nbsp;Có thể hấp tiệt trùng được</p> <p>-&nbsp;Có Adapter kết nối phù hợp cho các chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:03:58.757 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:05.133
3455 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt, 5 vật kính | Axiolab 5 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p class="ql-align-justify">Axiolab 5 được thiết kế phục vụ cho công việc thường nhật trong phòng thí nghiệm. Thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng giúp tiết kiệm không gian và thao tác dễ dàng. Sử dụng kết hợp với camera màu Axiocam 208 để tạo nên hệ thông kính hiển vi thông mình, đem đến trải nghiệm tài liệu kỹ thuật số hoàn toàn mới. Chỉ cần lấy nét mẫu và nhấn một nút duy nhất để có hình ảnh sắc nét với màu sắc trung thực. Hình ảnh kỹ thuật số sẽ giống như hình ảnh khi nhìn qua thị kính, với tất cả các chi tiết và sự khác biệt màu sắc tinh tế có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra, Axiolab 5 tự động thêm thông tin tỷ lệ chính xác vào hình ảnh của người dùng. Tất cả những tính năng này có được nhờ 1 thiết bị duy nhất, không cần máy tính hay bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Axiolab 5 giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và không gian phòng thí nghiệm. Tài liệu kỹ thuật số chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Kính hiển vi thông minh - Tài liệu kỹ thuật số được thực hiện dễ dàng</strong></p><p class="ql-align-justify">Được sử dụng kết hợp với camera của kính hiển vi Axiocam 202 mono hoặc Axiocam 208 màu, người có đầy đủ lợi thế của một giải pháp kính hiển vi độc lập thông minh.</p><p class="ql-align-justify">Các cài đặt của máy ảnh như cân bằng trắng, thời gian phơi sáng và chức năng nâng cao hình ảnh được thực hiện tự động. Không cần phần mềm hình ảnh bổ sung hoặc thậm chí là máy tính, người dùng có thể:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chụp ảnh và quay video trực tiếp từ thân máy</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng chuột (và tùy chọn bàn phím) để điều khiển máy ảnh của người dùng qua OSD (hiển thị trên màn hình)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu các thiết lập</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ hình ảnh với tất cả siêu dữ liệu của kính hiển vi và máy ảnh cũng như thông tin về tỷ lệ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xác định trước tên hoặc đổi tên hình ảnh</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:31:47.458 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:50:15.529
3456 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi huỳnh quang | Kính hiển vi huỳnh quang có camera | Axiolab 5 with tube |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p class="ql-align-justify">Axiolab 5 giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí. Ví dụ: kích hoạt Chế độ sinh thái và Axiolab 5 tự động chuyển sang chế độ chờ sau khi không hoạt động trong 15 phút. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian chiếu sáng. Đèn LED có tuổi thọ cao so với các hệ thống chiếu sáng thông thường. Trong ánh sáng truyền qua, đèn LED trắng mạnh mới cho phép người dùng hình dung mẫu của mình bằng màu sắc tự nhiên. Ngay cả sự khác biệt màu sắc nhỏ nhất cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đối với huỳnh quang, các đèn LED tích hợp ở các bước sóng khác nhau dễ sử dụng hơn và an toàn hơn so với đèn thủy ngân cổ điển. Với đèn LED, người dùng tránh được thời gian khởi động và hạ nhiệt. Việc thay thế đèn và chỉnh đèn đã là chuyện của quá khứ. Tiết kiệm không gian và chi phí phòng thí nghiệm bởi kính hiển vi thông minh Axiolab 5 không yêu cầu thêm máy tính hay phần mềm.</p> |  |  | <p>Axiolab 5 giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí. Ví dụ: kích hoạt Chế độ sinh thái và Axiolab 5 tự động chuyển sang chế độ chờ sau khi không hoạt động trong 15 phút. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian chiếu sáng. Đèn LED có tuổi thọ cao so với các hệ thống chiếu sáng thông thường. Trong ánh sáng truyền qua, đèn LED trắng mạnh mới cho phép người dùng hình dung mẫu của mình bằng màu sắc tự nhiên. Ngay cả sự khác biệt màu sắc nhỏ nhất cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đối với huỳnh quang, các đèn LED tích hợp ở các bước sóng khác nhau dễ sử dụng hơn và an toàn hơn so với đèn thủy ngân cổ điển. Với đèn LED, người dùng tránh được thời gian khởi động và hạ nhiệt. Việc thay thế đèn và chỉnh đèn đã là chuyện của quá khứ. Tiết kiệm không gian và chi phí phòng thí nghiệm bởi kính hiển vi thông minh Axiolab 5 không yêu cầu thêm máy tính hay phần mềm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:45:22.177 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:45:22.467
3457 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 320L | SC502E-2 |  | Tây Ban Nha | Antonio Matachana, S.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3920000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</p><p><span style="color: black;">Nồi hấp tiệt trùng hơi nước được sử dụng cho trung tâm tiệt trùng (CSSD), khu vực phẫu thuật.</span></p><p>Máy được thiết kế thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn châu Âu EN 285 cho các máy hấp tiệt trùng hơi nước cỡ lớn, và tuân thủ chỉ thị 93/42/EEC của Châu Âu về thiết bị y tế</p><p>Máy tiệt trùng hơi nước phải tuân thủ theo chỉ thị 97/23/EC của Châu Âu cho các thiết bị sử dụng áp suất</p><p>Thể tích buồng tiệt trùng: 321 lít</p><p>Đèn nền phía trước với các biểu tượng hiển thị các tình huống khác biệt như trạng thái chu trình, các báo động trong suốt chu trình tiệt trùng.</p><p>Máy tích hợp bộ tạo hơi nước, được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ</p><p>Phụ kiện nạp, dỡ hàng đồng bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2020-12-08T10:21:50.597 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2020-12-08T10:51:18.075
3458 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Giường kéo giãn cột sống dùng cho 1 bệnh nhân | HT-101 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 148200000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Giường kéo giãn cột sống dành cho 1 bệnh nhân</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-12-19T09:43:33.859 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:34:13.770
3459 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm trị liệu ( Máy siêu âm đa tần trị liệu) | SONOTUR 701 |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Đức | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>I. Thông tin chung về thiết bị</p><ol><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001, CE</li></ol> |  |  | <p>III. Thông số kỹ thuật</p><p>Nguồn cung cấp : 96-264 VAC / 50-60 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất Max&nbsp;&nbsp;: 95 VA</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị : 1–30 phút</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD cảm ứng : 10.4" VGA </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành : Window</p><p>-&nbsp;Cập nhập phần mềm ,truy cập từ xa thông qua USD , Team Viewer</p><p>-&nbsp;lưu trữ dữ liệu bệnh nhân : 1.000.000 chương trình (lượt)</p><p>-&nbsp;Tạo chương trình điều trị (chương trình yêu thích): 1.000 chương trình</p><p>-&nbsp;Thư viện bệnh lý, phác đồ điều trị : 80 mục</p><p>-&nbsp;Cảnh báo âm thanh</p><p>-&nbsp;Cảnh báothông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị </p><p>-&nbsp;Cảnh báo lỗi</p><p>-&nbsp;Đèn led cảnh báo tiếp xúc đầu dò</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chất liệu đầu phát sóng : Bằng Titan</p><p><span style="color: red;">-&nbsp;</span>&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt</p><p>-&nbsp;Tần số siêu âm : 1 MHz và 3 MHz</p><p>-&nbsp;Kích thước đầu phát siêu âm : 1 cm­2 hoặc 4 cm­2&nbsp;</p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục :&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/ cm­2&nbsp;- 1 MHz</p><p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 W/ cm­2 - 3 MHz</p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ xung :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 W/ cm­2 - 1 MHz</p><p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/ cm­2 - 3 MHz</p><p>-&nbsp;Độ rộng xung : 2, 4, 6, 10, 20 ms</p><p>-&nbsp;Khoảng thời gian xung : 20 ms</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 3.6 Kg </p><p>Kích thước : 290 x 265 x 120 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T09:56:26.513 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T10:44:34.723
3460 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Autosprio AS-507 |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-12-23 | <p>Máy đo chức năng hô hấp ( đo phế dung kế ) là thiết bị chuyên dùng để đo các bệnh lý về phổi như: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hen viêm phế quản, các chức năng khác của phổi cho người lớn và trẻ em</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ: </u></p><p>0906 639 988</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 110/220 V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 60 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến lưu lượng : Dùng dây sấy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng đo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Lưu lượng khí từ 0 - 14L/s, thể tích từ 0-10 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến thể tích&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Tích hợp lưu lượng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác thể tích&nbsp;&nbsp;&nbsp;: +/- 3% +0.01 lít hoặc bé hơn của giá trị đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: LCD màu 5,7 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Được tích hợp gắn sẵn vào máy </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phép đo phế dung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: SVC, FVC,MVV,MV</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ lưu trữ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 200 mẫu bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xét nghiệm COPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Tiêu chuẩn GOLD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 230 x 274 x 100 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15 Kg</p> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:18:17.389 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:52:14.652
3461 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung | NE-C900 |  | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 3400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có tay cầm để xách khi di chuyển</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo trọng lượng hao hụt)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt 3µm MMAD</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN13544-1:2007 + A1:2009</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T10:52:51.432 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T10:52:51.579
3462 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C1neo |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 995000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Chế độ thở nCPAP qua mũi (nCPAP-PC) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV/NIV-ST). Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ sơ sinh từ ≤ 0.2 kg đến trẻ em và người lớn. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:34:56.382 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:34:56.486
3463 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử tự động | hbp-1320 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đo: dao động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị LCD</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hiển thị tối thiểu: huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, nhịp tim, trạng thái pin, mức bơm hơi, lỗi đo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hai chế độ đo: menu (bằng tay)&nbsp;và tiện ích (tự động).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo nhịp tim: 40 - 200 nhịp / phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo huyết áp: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Huyết áp tâm thu: 60 - 250 mmHg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Huyết áp tâm trương: 40 - 200 mmHg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi hiển thị huyết áp: 0 - 300 mmHg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Huyết áp: ± 5mmHg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Nhịp tim: ± 5%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bao đo: 12cm - 50cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng cài đặt áp suất bơm hơi: 4 mức, gồm: tự động, 220 mmHg, 250 mmHg, 280 mmHg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tắt máy khi không sử dụng khi dùng pin</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Tuổi thọ: 300 kết quả đo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Thời gian sạc đầy pin: 4 giờ</span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:00:16.920 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:00:16.977
3464 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-286 | HN-286 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 935000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Trọng lượng hiển thị tối đa</strong>180 Kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>PiN</strong>Lithium 3V</p><p class="ql-align-justify"><strong>Đơn vị hiển thị nhỏ nhất</strong>0.1 Kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước màn hình LCD</strong>73 x 38 mm</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước</strong>300 x 300 x 18 mm</p><p class="ql-align-justify"><strong>Trọng lượng</strong>1.5 Kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng</strong>Sử dụng đơn giản, an toàn, độ bền cao Tự động tắt máy sau 16s 4 cảm biến cho kết quả trọng lượng cơ thể chính xác</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:35:05.795 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T15:53:47.725
3465 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Accufuser | C0020L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 499000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-01-25 | <p>Bơm truyền dịch với bóng Silicone di động và sử dụng một lần với tốc độ dòng liên tục, lý tưởng cho kiểm soát đau sau phẫu thuật, kiểm soát đau do ung thư, do hoá trị liệu, do bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và điều trị Kháng sinh.</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26T15:39:08.602 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-12-24T09:38:59.475
3466 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cân lắc túi máu | Máy cân lắc túi máu | Terumo Recording & Automatic Collector TRAC-II |  | Bỉ | Terumo Europe N.V. |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Bỉ | Nhóm 1 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | <p>Dùng để cân lắc túi máu trong quá trình lấy máu</p> |  |  | <p>Dùng để cân lắc túi máu trong quá trình lấy máu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21T18:30:16.288 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-29T10:54:26.612
3467 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử để bàn kèm phụ kiện | HBP-9030 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Có cảm biến phát hiện khuỷu tay và sự di chuyển của cánh tay, chỉ định vị trí đo phù hợp</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Băng đo có khả năng di chuyển được</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy đo được cả tay trái và tay phải</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Màn hình hiển thị kỹ thuật số</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương thức đo: dao động kế hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bơm phồng: tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dữ liệu đo lường có thể được truyền trực tiếp qua USB bằng cách kết nối đến một thiết bị đầu cuối </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dải đo: Huyết áp từ khoảng 0 đến 299 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhịp mạch: &nbsp;40 - 180 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: Huyết áp ±3mmHg, nhịp mạch ± 5% của kết quả đo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chu vi cánh tay của băng đo: 17 - &nbsp;42 cm</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:05:49.774 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:05:49.820
3468 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy sàng lọc xơ vữa động mạch kèm phụ kiện chuẩn | VP-1000 Plus |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-29 | 2021-12-31 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-29T10:51:45.287 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-29T10:51:45.881
3469 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | HEM-8712 | HEM-8712 |  |  | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 890000 | f | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p>Chức năng là dùng để đo huyết áp</p> |  |  | <h5>Đèn hướng dẫn quấn vòng bít</h5><h5>Báo cử động người trong khi đo</h5><h5>Báo tăng huyết áp</h5><h5>Công nghệ IntelliSense tiên tiến</h5><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-21T18:33:05.603 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-21T18:50:07.166
3470 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-289 (Đen) | HN-289 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 675000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> |  |  | <p>Kích thước máy:290 (rộng) x 270 (dài) x 22 (cao) mm</p><p>Trọng lượng:1,2kg ( bao gồm cả pin)</p><p>Trọng lượng hiển thị5 – 150kg.</p><p>Độ chuẩn xácmỗi lần hiển thị tăng 100g (0,1kg).</p><p>Cảm biến4 mức</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:33:13.036 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T15:54:15.812
3471 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 205000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải&nbsp;:&nbsp;EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014</strong></p><p>Máy xét nghiệm&nbsp;điện giải Na/K/Cl phát hiện các ion trong máy toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu dựa trên phương pháp điện cực chọn lọc.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T08:52:35.590 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:24:10.231
3472 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | HEM-7120 | HEM-7120 |  |  | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 910000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp, vị trí đo ở bắp tay</p> |  |  | <h5>Báo cử động người trong khi đo</h5><h5>Báo tăng huyết áp</h5><h5>Phát hiện nhịp tim bất thường</h5><h5>Công nghệ IntelliSense tiên tiến</h5><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-21T18:54:34.187 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-21T18:54:34.249
3473 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt | REVOLUTION EVO |  | Nhật Bản | GE Healthcare Japan Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 27000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt</strong></p><p class="ql-align-justify">Model máy: <strong>REVOLUTION EVO</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>GE – Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: <strong>2020 trở về sau </strong>, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: <strong>Nhật</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng chung:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cắt lớp xoắn ốc toàn thân: &nbsp;bao phủ từ đầu tới chân bệnh nhân trong một lần chụp mà không cần phải định vị lại</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có các chương trình chụp được thiết lập riêng cho bệnh nhi: tối ưu hóa về mA, kV, thời gian chụp và các thông số khác dựa theo kích thước, tuổi, trọng lượng và điều trị..</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có phần mềm/chức năng báo cáo liều tia:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>+ Trước khi chụp: Cảnh báo liều tia vượt quá ngưỡng sau khi lựa chọn các thông số chụp</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>+ Sau khi chụp: Báo cáo liều tia</strong></p><p>Có DICOM 3.0 nối mạng và&nbsp;với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác</p><p><br></p><p>Và hoạt động theo tính năng của 11 phần mềm hỗ trợ chính.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-10T11:40:02.486 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-14T10:48:34.978
3474 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | Easystat analyzer 7001 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy <strong>EasyStat analyzer</strong> là máy xét nghiệm điện giải khí máu do hãng MEDICA CORPORATION/ MỸ sản xuất.</p><p>Máy Easystat đo lường độ pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca hoặc Cl và Hct, và tính toán được thông số thêm vào. Tham số bệnh nhân, bao gồm FIO2, ID bệnh nhân, nhiệt độ bệnh nhân, %FIO2, vẽ&nbsp;được sơ đồ và những thông tin khác để đăng nhập bằng bàn phím số và tích hợp được với các kết quả bệnh nhân. Kết quả đo lường và tính toán được thể hiện và được in ra.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:22:05.804 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:27:45.616
3475 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp camera Polaris 600 MedView | Polaris 100/200 – Polaris 600 Medview |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Polaris 200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Polaris 600:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh phù hợp cho tất cả các ca phẫu thuật, tùy thuộc vào cấu trúc mô, thói&nbsp;quen cá nhân hoặc ứng dụng phẫu thuật. Phẫu thuật viên có thể chuyển đổi giữa bốn chế độ: từ màu trắng ấm đến trắng lạnh (3800, 4400, 5000 và 5600 Kelvin), để giúp phẫu thuật viên tập trung, giảm mệt mỏi hoặc giảm độ chói trong ca mổ dài.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong>- Tay cầm mới với Sterile Touch Control (STC) cho phép dễ dàng kiểm soát ánh sáng độc lập. Công nghệ cảm ứng nằm ở phần trên của tay cầm để dễ dàng truy cập. Bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh kích thước trường ánh sáng hoặc cường độ ánh sáng bằng cách nhấp đúp hoặc trượt qua tương ứng, cả khi đeo găng tay phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 66 bóng LED (11 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% von EC) ± 10% với:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tube : 100 %</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask : 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask: 48%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask và 1 tube: 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask và 1 tube: 48%</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d10): 200 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d50): 110 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu trường sáng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (20%): 1300 mm ± 200 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (60%): 750 mm ± 100 mm</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m<sup>2</sup> ± 50 W/m<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux (± 0,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED<sup>**</sup>: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20T10:51:11.593 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22T13:24:12.472
3476 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt chuyên mạch vành Tim | REVOLUTION EVO |  | Nhật Bản | GE Healthcare Japan Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 32000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt chuyên mạch vành Tim</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng: <strong>GE </strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>REVOLUTION EVO</strong> </p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: <strong>2020</strong>, mới 100%</p><p>Xuất xứ máy chính: <strong>Nhật</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cắt lớp xoắn ốc toàn thân: &nbsp;bao phủ từ đầu tới chân bệnh nhân trong một lần chụp mà không cần phải định vị lại</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có các chương trình chụp được thiết lập riêng cho bệnh nhi: tối ưu hóa về mA, kV, thời gian chụp và các thông số khác dựa theo kích thước, tuổi, trọng lượng và điều trị..</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có phần mềm/chức năng báo cáo liều tia:</p><p class="ql-align-justify">+ Trước khi chụp: Cảnh báo liều tia vượt quá ngưỡng sau khi lựa chọn các thông số chụp</p><p class="ql-align-justify">+ Sau khi chụp: Báo cáo liều tia</p><p>Có DICOM 3.0 nối mạng và&nbsp;với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác</p><p>Và hoạt động dựa trên các phần mềm nâng cao của hệ thống</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-14T10:56:55.537 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-14T10:56:55.590
3477 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G200 | Yumizen G200 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động .</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:13:54.355 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:13:54.406
3478 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH analyzer 2016 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải&nbsp;:&nbsp;EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH analyzer 2016</strong></p><p>Máy xét nghiệm&nbsp;điện giải Na/K/Ca/pH phát hiện các ion trong máy toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu dựa trên phương pháp điện cực chọn lọc.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T13:57:28.290 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:25:44.109
3479 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | ISE 4500 |  | Pháp | SFRI SAS |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải.</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11T09:38:04.925 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-12-30T15:16:39.207
3480 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | s300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 99960000 | t | Chiếc | true | 2020-12-29 | 2021-03-28 | <p>Đèn phẫu thuật (S300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-29T10:58:48.899 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-29T10:58:48.948
3481 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-T1 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở cơ bản: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3kg đến người lớn 139kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: dùng 4 giờ. Các tiêu chuẩn: IP24: Tiêu chuẩn chống shock và chống nước. EN 794-3 và ISO 10651-3: Tiêu chuẩn cấp cứu và vận chuyển. EN1789: Tiêu chuẩn dùng cho cứu thương. EN 13718-1: Tiêu chuẩn thiết bị dùng cho cấp cứu trên không. RTCA/DO -160G: Tiêu chuẩn dùng cho điều kiện trên không. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:39:17.050 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:39:17.138
3482 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Gường kéo dãn cột sống 2 bệnh nhân | HT 102 (D type) |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân |  | Nhóm 4 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống kéo dãn cột sống kỹ thuật số cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20T13:40:44.070 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:36:03.685
3483 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Expand Na/K/Cl/Ca/Li analyzer 2030 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 195000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải&nbsp;:&nbsp;EasyLyte Expand&nbsp;Na+/K+/Cl-/Ca+/Li+&nbsp;analyzer 2030</strong></p><p>Máy xét nghiệm&nbsp;điện giải Na/K/Cl/Ca/Li phát hiện các ion trong máy toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu dựa trên phương pháp điện cực chọn lọc.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T14:24:51.431 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:25:59.487
3484 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Máy sinh hiển vi khám mắt (không có camera) | BI900 |  | Thụy Sĩ | Haag Streit AG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 542860000 | t | Chiếc | false | 2020-12-21 | 2021-02-21 | <p><strong>Máy sinh hiển vi khám mắt </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model BI 900</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx: Haag-Streit AG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Thụy Sỹ</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Hệ quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Máy sinh hiển vi với độ phóng đại 2 mức: 10x và 16x</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hệ quang học nổi với góc hội tụ 13°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thị kính: 10x&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dải điều chỉnh:&nbsp;từ +6D đến - 6D diop</p><p class="ql-align-justify"><strong>2. Nguồn sáng</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng dạng LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng của đèn khe với dải quang phổ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ rộng khe: 0 ~ 14mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài khe: 1 ~ 14mm </p><p><strong>3. Bộ lọc</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc vàng để tăng độ tương phản</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc sáng đèn khe: Huỳnh quang (Blue), Red-free (Xanh lá cây), xám</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc huỳnh quang quang ( Blue) cho ánh sáng nền</p><p><strong>4. Phạm vi di chuyển: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trước/ sau:&nbsp;100mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trái/phải: 100mm</p><p>- Lên /xuống :&nbsp;30mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-21T13:51:27.687 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-22T09:00:50.724
3485 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Máy đo độ vàng da JM-105 | JM-105 |  | Nhật Bản | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Đánh giá độ vàng da không xâm lấn.</p><p>Đầu của thiết bị đặt đối diện trán hoặc xương ức của trẻ sơ sinh. Thông số đo được hiển thị trên màn hình cảm ứng.</p><p>Đo cho kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian, Sử dụng đầu đo dùng nhiều lần và không cần phải hiệu chuẩn lại sau mỗi lần đo cho bệnh nhân&nbsp;</p><p>Máy phải được thiết kế gọn, nhẹ thích hợp cho bác sĩ mang đến từng giường bệnh</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0 - 20 mg/dL hoặc 0 - 340 µmol/lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</p><p> ± 1.5 mg/dL hoặc ± 25.5 μmol/L (với trẻ sinh &gt;35 tuần tuổi)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 1.6 mg/dL hoặc ± 27.4 μmol/L (với trẻ sinh 24 tới 34 tuần tuổi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ được ≥100 file dữ liệu của bệnh nhân đo đạc được. Có thể xóa dữ liệu từng lần đo hoặc xóa tất cả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn chế độ đo có lưu kết quả hoặc không.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chọn chế độ đo cho kết quả luôn hoặc chế độ đo lấy kết quả trung bình nhiều lần đo. Số lần đo để lấy kết quả trung bình có thể cài đặt được từ&nbsp;2 tới 5 lần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chọn chế độ đo cho kết quả luôn hoặc chế độ đo lấy kết quả trung bình nhiều lần đo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ của nguồn sáng Xenon&nbsp;: 150 000 lần đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến loại silicon đi- ốt quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu đo đạc được qua chuẩn HL7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể truyền thông tin của nhiều bệnh nhân khác nhau lên hệ thống quản lý mạng trung tâm của bệnh viện hoặc máy tính cá nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hoạt động&nbsp;5 năm không cần bảo dưỡng</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đáp ứng lớp bảo vệ chống đổ nước: IPX0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ sạc điện cho Pin sử dụng điện áp 220VAC/50 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng của pin: 250 lần đo khi đã nạp đầy pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động: (During operation)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động từ ≤10 độ C đến ≥ 30 độ C;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm môi trường hoạt động lên đến ≥ 80%.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20T10:15:26.226 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22T13:24:47.119
3486 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ hệ thống 12 tháng: kiểm tra định kỳ, tẩy rửa vi sinh đường ống, thay thế các vật tư: lõi lọc...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-20T16:47:17.082 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:01:43.526
3487 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SONESTA S2 |  | Thụy Điển | Sonesta Medical AB |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 685000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA S2</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p> |  |  | <p><strong>Thông số:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài có đệm: 193 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có đệm: 143 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 77 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 40 – 100 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 170 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T11:46:55.436 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T10:57:49.358
3488 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Alaris™ PK Plus Syringe Pump | 8005TIG03 |  | Romania | BD Switzerland Sàrl |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-11-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để tiêm truyền đưa thuốc liên tục vào cơ thể bệnh nhân với liều lượng được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Dùng trong gây mê qua đường tĩnh mạch TCI/TIVA</p><p class="ql-align-justify">- Báo động và thông báo bằng đèn và âm thanh, kết nối đến trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p class="ql-align-justify">- Hỗ trợ 100 thư viện thuốc cho mỗi hồ sơ, lên đến 3000 thư viện thuốc (30 hồ sơ).</p><p class="ql-align-justify">- Đèn báo trực quan kết hợp âm thanh giúp dễ dàng nhận biết các thông báo, báo động.</p><p class="ql-align-justify">- Giá kẹp cọc được tích hợp giúp nhanh chóng và thuận tiện khi gắn máy vào cọc truyền.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p class="ql-align-justify">- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</li><li>Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-19T11:21:55.191 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2021-01-04T16:53:00.837
3489 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU | THERMATUR 200+ |  |  | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;: 110 - 230 VAC ,50/60Hz ±10%</p><p>-&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;:&nbsp;&nbsp;600 VA</p><p>-&nbsp;Tần số phát sóng :&nbsp;&nbsp;27,12MHz</p><p>-&nbsp;Công tắc nguồn theo tiêu chuẩn :&nbsp;IEC 601-1</p><p>-&nbsp;Cấp bảo vệ : Class I</p><p>-&nbsp;Phân loại&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Type BF</p><p>-&nbsp;Class according to MDD 93/42/EEC: IIa</p><p>-&nbsp;Cầu chì&nbsp;: 6A</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G, lưu trữ 1.000.000 chương trình điều trị</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Cài đặt xung </p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>-&nbsp;Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p><p>-&nbsp;Tần số xung:&nbsp;10, 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800Hz</p><p>-&nbsp;Độ rộng xung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 20, 40, 65, 100, 200, 400 µs.</p><p>-&nbsp;Công suất phát sóng :</p><p> Chế độ xung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0 - 400W / (1.000 W Peak)</p><p> Chế độ liên tục&nbsp;: 0 - 200 W/ ( 400W Peak )</p><p>-&nbsp;Tần số xung &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;10Hz - 800Hz</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị :&nbsp;1 - 60 phút</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;52 kg</p><p>Kích thước máy &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;1100 x 430 x 450</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T11:33:09.730 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T12:12:52.225
3490 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 10 kênh công suất trung bình nặng | HB-G6CS |  | Nhật Bản | Rion Co., Ltd |  | ["2018"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 15900000 | t | Cái | true | 2020-12-22 | 2021-09-21 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ nhẹ đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 10; </p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ;</p><p>-Có 4 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p><p>-Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-22T09:54:36.380 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-22T09:54:36.463
3491 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in phim X-quang | MÁY IN PHIM XQUANG | DRYSTAR 5302 |  | Đức | Agfa NV |  |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-06-08 | <p>MÁY IN PHIM X QUANG</p> |  |  | <p class="ql-align-center"> <strong>TT</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Tên thiết bị - Model</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>I</strong></p><p> <strong>Máy in phim khô kỹ thuật số Trực Tiếp (DDI)</strong></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p> Thông tin chung</p><p> - &nbsp;Nước sản xuất: Đức</p><p>- &nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- &nbsp; Hãng sản xuất: Agfa NV</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn: CE, ISO</p><p> Tính năng kỹ thuật </p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp in /kỹ thuật in: in kỹ thuật số trực tiếp<span style="color: black;">, c</span>ông nghệ in trực tiếp này tránh sử dụng các bộ quang học phức tạp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Drystar 5302 </strong>thân thiện với môi trường và dễ sử dụng. Không dùng hóa chất.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Drystar 5302 </strong>là máy in chuẩn DICOM.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Drystar 5302 </strong>thiết kế dạng module với 02 khay chứa phim on-line, mỗi khay có thể hỗ trợ bất kỳ kích thước phim nào.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian khởi động nhanh chóng: từ lúc bật máy đến lúc in là 7 phút.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: </p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đối với phim 18x24cm: 130 phim /giờ; </p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đối với phim 35x43cm: 75 phim /giờ. </p><p>&nbsp;Độ phân giải: 320 dpi </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thang xám: 14 bits (tương đương 8.192 Greyscale/pixel).</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim lộ sáng, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay mà phim không bị hư </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim an toàn lưu trữ lên đến 20 năm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim có hạn sử dụng 24 tháng.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In phim với kích thước thật 100%</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In được nhiều kích cỡ phim khác nhau: 35x43cm; 35x35cm; 28x35cm; 25x30cm; 20x25cm. </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ A#Sharp làm tăng khả năng tạo ảnh, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, cho phép cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét hơn trên tất cả các ứng dụng.</p><p> &nbsp;</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08T15:04:04.079 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08T15:21:14.036
3492 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | DAR800TS | Microplate Reader (DAR800TS) |  | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 228000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-01 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị được trang bị nhiệt đới hóa, chống nóng ẩm, tuổi thọ bóng đèn đọc dài.</p><p>- Phần mềm điều khiển GEN5. - Phương pháp đọc: độ hấp thụ. Các kiểu đọc: điểm cuối, động học. Dùng đèn Tungsten halogen để đọc.</p><p>- Phân tích kết quả ở dạng báo cáo hấp thu, ma trận điểm đồ thị, các phân tích động học.&nbsp;</p><p>- Giao diện sử dụng tiếng Anh. Lưu trữ đường cong chuẩn, lưu trữ được 55 chương trình xét nghiệm, là hệ thống mở.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-10-22T16:28:28.279 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13T13:06:12.522
3493 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Vista 120 | Vista 120 |  | Trung Quốc | Draeger AG & Co.KG aA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Màn hình cảm ứng TFT 380 mm (15 ").</p><p>Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.&nbsp;</p><p>Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+96 giờ hiển thị đầy đủ</p><p>05 TS:ECG – Nhịp thở – SpO2 – NIBP – Nhiệt độ</p> |  |  | <p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">1. ECG:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đạo trình</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây 3 đạo trình: I, II, III</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng:</p><p>Dây 3 đạo trình: 1-kênh dạng sóng</p><p><strong>2.Nhịp tim:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người lớn: 15 đến 300 nhịp/phút</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ em: 15 đến 350 nhịp/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ±1% hoặc ±1 nhip/phút, chọn giá trị lớn hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1 nhịp/phút</p><ol><li>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy: ≥ 300 μVPP</li></ol><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Nhịp thở:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Trở kháng giữa RA-LL, RA-LA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải trở kháng dòng nền: 200 Ω đến 2500 Ω (với cáp ECG trở kháng 1 KΩ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy phép đo:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong dải trở kháng dòng nền: 0,3 Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng thông dạng sóng: 0,2 đến 2,5 Hz (-3 dB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo RR và báo động:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người lớn: 0 đến 120 rpm</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ em: 0 đến 150 rpm</p><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">NIBP:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Dao động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ đo: Thủ công, Tự động, Liên Tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng đo trong chế độ tự động (đơn vị: phút): 1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480</p><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Nhiệt độ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh: 2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo và báo động: 0 đến 50°C (32 đến 122°F)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu cảm biến: YSI 10 k</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 0,1°C (0,1°F)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác (không cảm biến): ±0,1°C</p><p>Thời gian làm mới: Mỗi 1 đến 2 giây</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20T10:34:36.531 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22T13:27:04.076
3494 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Giường kéo giãn cột sống (Dành cho 2 bệnh nhân) | HT 102 (S type) |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống kéo dãn cột sống kỹ thuật số cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-21T16:01:53.113 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:36:32.879
3495 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A2 Basic |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đo huyết áp&nbsp;bắp tay Kiểm nghiệm lâm sàng cho độ chính xác bởi Hiệp hội cao huyết áp Anh Quốc (BHS), Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH ).</span></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 340 g (bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 136 x 82 x 57 mm</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động,&nbsp;tương&nbsp;ứng&nbsp;với&nbsp;phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: Tự động lưu 30 lần gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Độ phân giải: 1 mmH</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọc</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện: a) 4 pin AA 1,5 V b)&nbsp;Chỉnh&nbsp;lưu&nbsp;DC&nbsp;6V/600&nbsp;mA (tùy&nbsp;chọn mua thêm)</li><li class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn tham chiếu:EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:22:06.762 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:22:06.830
3496 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in phim X-quang | MÁY IN PHIM XQUANG | DRYSTAR AXYS |  | Đức | Agfa NV |  |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-06-08 | <p>MÁY IN PHIM X QUANG</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Drystar AXYS</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: AGFA NV</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất &nbsp;&nbsp;: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2019 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn CE, ISO, </span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ,. . . . .&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span></span>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp in /kỹ thuật in: Kỹ Thuật Số Trực Tiếp DDI (Direct Digital Imager)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cho phép xử lí phim lộ sáng, dễ dàng thay phim dưới ánh sáng làm việc bình thường</p><p>-&nbsp;&nbsp;02 khay chứa phim on-line</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất: </p><p>§&nbsp;75 phim /giờ đối với phim 35x43cm </p><p>§&nbsp;130 phim /giờ đối với phim 18x24cm_mammo</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ điểm ảnh: 50 micron/pixel. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 508 dpi</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thang xám: 14 bits = 8192 Greyscale/pixel</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;</span>Sử dụng Phim lộ sáng, phim có thể lấy ra khỏi khay mà phim không bị hư</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;</span>In được nhiều kích cỡ phim khác nhau<span style="color: black;">: </span>8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch và 14 x 17 inch<span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối được để in phim với các hệ thống khác như </span>CR,<span style="color: red;"> </span><span style="color: black;">CT, MRI...hiện có của Bệnh viện.</span> <span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Loại phim sử dụng chịu được độ ẩm và nhiệt độ cao, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng bình thường.</span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Công nghệ </span>A#Sharp làm tăng khả năng tạo ảnh, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, cho phép cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét hơn trên tất cả các ứng dụng. </p><p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08T15:19:58.110 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08T15:23:00.412
3497 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm kết hợp điện điều trị | BTL-4825S SMART |  | Bulgaria | BTL Industries Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-12-31 | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin chung:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Model:<strong> </strong>BTL-4825S Smart</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: BTL / Anh Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Bulgaria</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chất lượng: Mới 100%, năm sản xuất 2020 về sau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điện áp nguồn sử dụng: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz.</p> |  |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>1.1.Thông số máy chính:</p><p>-&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị: màu cảm ứng&nbsp;4,3 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;Số kênh điện trị liệu: 2 kênh điện + 1 kênh siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với máy hút chân không</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ điện chẩn đoán: Tích hợp sẵn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân loại sản phẩm: BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cấp thiết bị theo MDD 93/42/EEC: IIb</p><p>1.2.Thông số mạch phát siêu âm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị tối đa: 30 phút, bước thiết lập 1 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ chế độ liên tục tối đa: 2 W/Cm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ chế độ xung tối đa: 3 W/cm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bước điều chỉnh cường độ: ≤ 0.1W/cm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tần số làm việc: xấp xỉ 1 Mhz&nbsp;và 3Mhz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tần số điều biến: 10 Hz và&nbsp;150 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ số sử dụng: 5% đến 95% ±5% giá trị đặt</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ số sử dụng đặt sẵn: 0.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bước điều chỉnh tần số điều biến: 10 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bước điều hỉnh hệ số sử dụng: 1%</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất tối đa : 13W</p><p>1.3.Thông số mạch phát điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Các dạng sóng có sẵn: Galvanic, dòng diadynamic (Bao gồm các kiểu: DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO, MM), Träbert, Faradic, neofaradic, TENS, NPHV, sequences, 2-pole IF, 4-pole IF, Xung hàm mũ, xung hàm mũ tăng, xung hình chữ nhật, kích thích kiểu Nga, xung kích thích, xung hình thang, xung tam giác, xung kết hợp, isoplanar và trường vector, dòng Leduc, H-wave, vi dòng, Cụm sóng tần số trung bình, Kích thích co cứng–Hufschmidt, Kích thích co cứng–Jantsch, HVT, Dòng xung điều chỉnh, dòng VMS, Dòng Kotz current, EPIR (chứa 4 phân đoạn), Xung ngắt quãng, xung IG (IG30, IG50, IG100, IG150)</p><p>1.4.Thông số đầu phát siêu âm 5 cm<sup>2</sup>:</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ tối đa: 3W/ cm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tần số bức xạ: xấp xỉ 1 MHz và 3MHz ±5 %</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu chùm: chuẩn trực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ tia không đồng nhất (RBN) (1/3 MHz): 3</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cấp độ bao phủ: IP67 – Bảo vệ chống bụi ngâm nước tạm thời</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-12-22T10:17:07.892 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-12-22T10:17:08.011
3498 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa | P500 (P500-2) |  | Hungary | Diatron MI Zrt. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 1950000000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích sinh hóa tự động (có điện giải)</strong></p><p><span style="color: black;">Model: P500 (P500-2)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Diatron MI Zrt</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hungary</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T15:57:47.113 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T15:57:47.179
3499 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G200 | Yumizen G200 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động .</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:32:01.291 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.815
3500 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | MÁY ĐO CHUẨN LIỀU PHÓNG XẠ | 086-330 |  | Mỹ | Biodex Medical Systems, Inc |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Medtec Solutions | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | f | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2022-12-31 | <p>Hệ thống máy đo chuẩn liều phóng xạ gồm buồng ion hóa, màn hình hiển thị và phụ kiện tiêu chuẩn. Sử dụng để đo và chuẩn liều phóng xạ trước khi sử dụng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-01-04T16:53:27.860 | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-01-04T16:53:27.905
3501 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung trị liệu | H-3000 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 51000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy điện xung trị liệu 2 kênh điều trị. 1 kênh giác hút, 1 kênh bản điện cực</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-28T08:24:29.582 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:36:57.175
3502 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | 3NZ1-1P |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 780000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP-3NZ1-1P là dòng sản phẩm cao cấp thế hệ mới của Microlife, máy được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới.</span></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F.</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F.</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối.</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 319 g (bao gồm pin).</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 146 x 65 x 46 mm.</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động.</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút.</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: 1 lần nhớ.</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọc.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:29:23.667 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08T15:29:23.708
3503 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng cổ | Eltrac 471 |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 486800000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2020-12-31 | <p>Máy kéo giãn Eltrac 471 có nhiều cấu hình khác nhau dựa vào các phiên bản được lựa chọn, giường cố định 2 khúc, giường nâng hạ bằng điện 2 khúc hoặc giường nâng hạ bằng điện 4 khúc (giường cũng tuỳ chọn sản xuất tại Châu Á hoặc sản xuất tại Châu Âu).</p> |  | <p>Cấu hình thiết bị nâng cao</p><p>01x Máy chính</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 2 khúc</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p>Hoặc cấu hình cao cấp 1:</p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (sản xuất từ nước thứ 2)</p><p>01x Bàn đạp điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p><br></p><p>Hoặc cấu hình cao cấp 2:</p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (Đồng bộ từ nước sản xuất)</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường lên/xuống</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p> | <p>Thiết bị Eltrac 471 mới thực sự dễ sử dụng nhờ vào màn hình cảm ứng và giao diện trực quan. Menu được sắp xếp theo cấu trúc giúp cho quý khách lựa chọn ứng dụng điều trị dễ dàng. Tất cả các thông tin cần thiết đều được hiển thị, không chỉ khi thiết lập các thông số điều trị và còn trong suốt quá trình điều trị.</p><p>Loại điều trị: kéo liên tục, kéo không liên tục, kéo không liên tục tăng dần đều, kéo không liên tục giảm dần đều, kéo không liên tục theo chu kì</p><p>Điện áp nguồn: 100 - 240 V (50/60Hz)</p><p>Mức tiêu thụ điện năng tối đa:&nbsp;&nbsp;50 VA</p><p>Kích thước:&nbsp;30 x 34 x 22 cm</p><p>Trọng lượng:&nbsp;khoảng 10 kg</p><p>Tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất: Phân loại thiết bị y tế IIb</p><p>Thiết bị này tuân thủ tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị về Thiết bị Y tế (93/42 / EEC).</p><p>Lớp an toàn I (IEC 60601-1)</p><p>Loại B Dòng rò và đất an toàn tương ứng với tiêu chuẩn IEC 60601 -1.</p> | <p>Bảo hành bảo trì 3 tháng / 1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-12T10:48:45.610 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:14.758
3504 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ LED treo trần 3 nhánh tích hợp camera FullHD | LL3-DCA-2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>- Model: LL3-DCA-2</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Amtaif/ Mỹ</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 9001,DIN 46001 (C/Q)</p><p>- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (C/O)</p><p>- Giấy cam kết bảo hành bảo trì của chính hãng</p><p>- Giấy cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao và phụ tùng thay thế từ 7 – 10&nbsp;năm của chính hãng</p><p>- Giấy chứng nhận đại diện tại Việt Nam</p><p>- Máy được lắp ráp theo công nghệ hiện đại có khả năng nâng cấp</p><p>-&nbsp;Thiết bị đồng bộ, mới 100%</p> |  |  | <p>1. Đèn LED treo trần R725/R625:</p> <p>Đường kính đầu đèn: 72.4 cm (R725), 62.4 cm (R625)</p> <p>Cường độ ánh sáng cực đại, @1M: 120.000 - 160.000 lux</p> <p>Cường độ ánh sáng cực tiểu, @1M: 40.000 lux</p> <p>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 8 khoảng từ 40.000 – 160.000 lux</p> <p>Đường kính phẫu trường d10, @1M: 18.6 cm (R725), 18.7 cm (R625)</p> <p>Chiều sâu tối đa của ánh sáng tại phẫu trường (L1+ L2, 60% - 20%): 56.7 - 83.4 cm (R725),&nbsp;45.6 - 84.4 cm (R625)</p> <p>Nhiệt độ màu: 4.150 ± 250<sup>0</sup>K</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng: 57.3% (R725),&nbsp;48.2% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng: 44.3% (R725),&nbsp;43.1% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng ống tiêu chuẩn: 100%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng và ống tiêu chuẩn: 57.3% (R725),&nbsp;48.2% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng và ống tiêu chuẩn: 44.3% (R725),&nbsp;43.1% (R625)</p> <p>Tỷ lệ phân bố ánh sáng d50/d10: 50.8%</p> <p>Chỉ số lọc màu trung bình Ra: 93</p> <p>Chỉ số cân bằng màu đỏ R9: 95</p> <p>Số lượng bóng đèn LED trong chóa đèn: 56 LEDs (R725), 42 LEDs (R625)</p> <p>Tuổi thọ của bóng đèn: 60.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ tối đa: 458.63 W/m2 (R725),&nbsp;503.1 W/m2(R625)&nbsp;</p> <p>Năng lượng bức xạ: 3.0 mW/m<sup>2</sup>lx (R725),&nbsp;3.4mW/m2lx (R625)</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux: 90 W (R725),&nbsp;93 W (R625)</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux không có chức năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng: 58 W (R725),&nbsp; 60W (R625)</p> <p>Điện thế: 100/120/127 V(AC)/ 220/230/240 V(AC)</p> <p>Đầu đèn quay quanh trục đứng: 360độ</p> <p>Đầu đèn quay quanh trục ngang: 320 độ</p> <p>2. Camera full HD:</p> <p>- Model: LCH-01 (Sony FCB-EV7100)</p> <p>-&nbsp;Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 "Exmor" CMOS</p> <p>- Tiêu chuẩn hình ảnh: Full HD 1080</p> <p>- Độ phân giải: khoảng 2.140.000 pixels</p> <p>- Tỷ lệ màn hình: 16:9 (4:3 với hệ PAL/NTSC)</p> <p>- Khoảng cách làm việc: 10mm (góc rộng) - 800mm (tele)</p> <p>- Độ nhạy sáng tối thiểu: 100 lux</p> <p>- Độ phóng đại quang học: 10x</p> <p>- Độ phóng đại kỹ thuật số: 12x (120x với độ phóng đại quang học)</p> <p>- Khoảng cách tiêu cự: f=3.8 (góc rộng) đến 38mm (tele), F1.8-3.4</p> <p>- Tỷ số tín hiệu/ nhiễu (S/N): 50dB</p> <p>- Cân bằng trắng: tự động / bằng tay</p> <p>- Điều chỉnh tiêu cự: tự động / bằng tay</p> <p>- Tín hiệu đầu ra: 3G-SDI</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T14:19:49.531 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-12-23T15:59:40.536
3505 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M8C | MC124L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-01-25 | <p>ACCUFUSER M8C</p><p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần, loại liên tục có thể chọn lựa tốc độ dòng.</p> |  | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26T16:24:43.710 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-12-24T09:39:09.794
3506 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Alinity m System | Alinity m |  | Mỹ | Abbott Molecular Inc. |  |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 11000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p> <strong>Alinity m</strong> là hệ thống xét nghiệm realtime PCR tự động hoàn toàn thực hiện phân loại mẫu, tách chiết, khuếch đại và phát hiện các chuỗi đích acid nucleic sử dụng kỹ thuật realtime PCR với khả năng khuếch đại các chuỗi đích theo cấp số mũ lên đến hàng tỷ lần hoặc hơn. Việc phát hiện sản phẩm khuếch đại (định tính hoặc định lượng) được thực hiện thông qua việc lai với các mẫu dò có gắn chất phát huỳnh quang.</p><p> Hệ thống cho phép nạp thêm mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cũng như liên tục nạp mẫu, hóa chất và vật dụng xét nghiệm mà không phải dừng hệ thống. Các mẫu có thể được nạp vào hệ thống theo bất kỳ thứ tự nào và hệ thống sẽ lập kế hoạch xét nghiệm theo tiêu chí của hệ thống.</p> |  |  | <p> Chiều rộng: 249 cm</p><p> Chiều sâu: 102 cm</p><p> Chiều cao: 188 cm</p><p> Khối lượng: 1021 kg</p><p> Nguồn điện cung cấp: 200 - 240 VAC; 50 - 60 Hz</p><p> Nhiệt độ hoạt động: 15 - 28°C</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T16:28:22.889 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T16:28:28.004
3507 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 80 lá, chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT) | Synergy Platform |  | Anh | Elekta Limited |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ |  | Nhóm 1 |  |  | 82000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-22 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 80 lá, chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT)</p><p>Model: Synergy Platform</p><p>Hãng sản xuất: Elekta</p><p>Xuất xứ máy chính: Anh</p><p>Năm sản xuất: 2020</p><p>Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: CE, FDA</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:54:34.888 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:54:34.927
3508 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G100 INR | Yumizen G100 INR |  | Hungary | DIAGON Kft. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu INR bán tự động.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:14:34.911 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:14:35
3509 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | getein1600 | getein1600 |  | Trung Quốc | Getein Biotech, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động getein 1600</p><p>&nbsp;</p><p><u>sử dụng dạng&nbsp;cassettes;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình kiểm soát chất lượng;;&nbsp;&nbsp;</u></p><p><u>đa xét nghi</u>ệm<u>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639mm ×562mm×728mm</p><p>nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 280 VA</p><p>&nbsp;</p><p>Bước sóng hoạt động :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635±5 nm Phạm vi đo lường :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0~3200 mV Độ phân giải điện áp :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1mV</p><p>Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình&nbsp;cảm ứng&nbsp;10.4 inch, 800 ×600</p><p>&nbsp;</p><p>Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 kg</p> |  |  | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động getein 1600</p> <p>&nbsp;</p> <p><u>sử dụng dạng &nbsp;cassettes;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy trình kiểm soát chất lượng;;&nbsp;&nbsp; </u></p> <p><u>đa xét nghi</u>ệm<u>;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;639mm ×562mm×728mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 280 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Bước sóng hoạt động :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635±5 nm Phạm vi đo lường :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0~3200 mV Độ phân giải điện áp :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1mV</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;10.4 inch, 800 ×600</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;45 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-13T11:13:27.148 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-12-29T11:30:34.942
3510 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ di động 70000 Lux | Diasys |  | Pháp | Surgiris |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ Motion - Matic độc quyền tiên tiến.</p><p><strong>Dễ dàng sử dụng </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi&nbsp;di chuyển đèn, đèn sẽ tự động chuyển bật ON mà không cần bật công tắc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các kỹ thuật viên có thể sử dụng trực tiếp và tiết kiệm thời gian.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tại thời điểm kết thúc làm việc, chóa đèn cần di chuyển lên trên để đèn tự động chuyển OFF.</p><p><strong>Tiết kiệm năng lương</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với công nghệ Motion – Matic đèn sẽ tự động chuyển OFF sau 30 phút mà không cần di chuyển.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xa hơn, DIASYS là một giải pháp cải tiến trong chiếu sáng, công thái học di chuyển và phát triển bền vững.</p><p><strong>Cách thức điều khiển</strong></p><p>Với công nghệ Motion – Matic , cho phép điều khiển cường độ sáng với một di chuyển nhỏ bằng&nbsp;tay người dùng, mà không chạm vào chóa đèn bởi tích hợp một cảm biến tại đầu đèn để dò di chuyển của tay.</p><p><strong>Thiết kế tinh xảo</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diasys được làm bởi polyester đặc biệt&nbsp;tiên tiến để đáp ựng được điều kiện môi trường của bệnh viện.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng đề tiệt trùng sản phẩm.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống va đập.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không úa vàng theo thời gian.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống cháy và nhiệt ( Chỉ số SVA).</p><p><strong>Thiết kế</strong></p><p>Diasys được sử dụng trong phẩu thuật nhỏ, tích hợp modun 4 Led.</p> |  |  | <p> <strong>Nguồn sáng </strong></p><p> LED</p><p> <strong>Độ sáng tối đa trung tâm đèn (Ec)*</strong></p><p> 70 000 lux</p><p> <strong>Điều chỉnh cường độ sáng </strong></p><p> 30 000 lux&nbsp;tới&nbsp;70 000 lux</p><p> <strong>Đường kính trường sáng cố định</strong></p><p> 14 cm</p><p> <strong>Độ sâu trường sáng L1+L2 (60% Ec) 2008*</strong></p><p> 131 cm</p><p> <strong>Chỉ số màu Ra*</strong></p><p> 96</p><p> <strong>Chỉ số màu R9</strong></p><p> 95</p><p> <strong>Nhiệt độ màu</strong></p><p> 4200 K</p><p> <strong>Diện tích bề mặt chiếu sáng</strong></p><p> 90 cm<sup>2</sup></p><p> <strong>Trọng lượng chóa đèn</strong></p><p> 2 kg không bao gồm cán</p><p> <strong>Tuổi thọ bóng LED</strong></p><p> 60 000 h</p><p> <strong>Công suất tiêu thụ tối đa</strong></p><p> 7 W</p><p> <strong>Kích thước đèn </strong></p><p> 30 x 24,5cm</p><p> <strong>Nguồn và tần số</strong></p><p> 100 hoặc 240VAC ; 50/60HZ</p><p> <strong>Điện áp </strong></p><p> 24VDC</p><p> <strong>Kiểu LED</strong></p><p> Màu trắng</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T10:28:22.141 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T11:42:07.896
3511 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY NHIỆT LẠNH TRỊ LIỆU | KRYOTUR |  |  | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Đầu dò áp nhiệt lạnh&nbsp;&nbsp;: 10 cm2&nbsp;áp trực tiếp trên bên mặt vùng điều trị</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị&nbsp;&nbsp;: VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động : Từ -10 0C đến + 10 0C&nbsp;đạt tới -35 0C với đầu phát mở rộng</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;: 1 - 30 phút</p><p>-&nbsp;Dây dẫn áp lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Chiều dài 1700mm</p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Aqua Conserva </p><p>-&nbsp;Kết nối với máy tính&nbsp;&nbsp;: Qua cổng USB</p><p>-&nbsp;Nâng cấp phần mềm ứng dụng : Qua công USB</p><p>-&nbsp;Điện sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: AC 230V, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 420 W</p><p>-&nbsp;Cầu chì&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 x 2A</p><p>-&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: IEC 601-1, cấp I, kiểu B</p><p>-&nbsp;Kích thước máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 480 x&nbsp;480 x 1050mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy : 43.0 Kg</p><p>-&nbsp;Khả năng kết hợp và mở rộng cùng các liệu pháp trị liệu khác như : </p><p> Sóng xung kích trị liệu</p><p> Siêu âm trị liệu</p><p> Giác hút chân không trị liệu</p><p> Sóng RF trị liệu</p><p>Liệu pháp ELT</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T14:08:24.723 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T14:08:24.774
3512 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Laura Smart | Laura Smart |  | Hungary | Erba Lachema S.R.O |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Hungary | Nhóm 4 |  |  | 32500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu</p><p>Model: Laura Smart</p><p>Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O</p><p>Xuất xứ: Hungary</p><p>Máy mới: 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016</p> |  | <p>Đầu đọc Barcode: 01 cái</p> <p>Bàn Phím: 01 Cái</p> <p>&nbsp;</p> | <ul> <li>Sử dụng công nghệ đèn LED kết hợp với đâu dò hấp thụ quang học.</li> <li>Trang bị 3 bước sóng: 470, 540 và 650nm.</li> <li>Thời gian đo mẫu 55 giây ( chế độ ủ trong máy )</li> <li>Tốc độ đo 60 test/giờ ở chế độ tiêu chuẩn hoặc 240 test/giờ ở chế độ đo nhanh.</li> <li>Màn hình LCD màu cảm ứng chạm, thể hiện kết quả và kết hợp bàn phím điều khiển.</li> <li>Máy in nhiệt, tốc độ in 2 giây/XN</li> <li>Giao diện: kết nối máy tính qua cổng RS232 hoặc USB</li> <li>Có thể kết nối với bàn phím ngoài hoặc đầu đọc mã vạch</li> <li>Bộ nhớ: Lưu được 240 kết quả bệnh nhân</li> <li>Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Italia, Nga,Palan, Séc, Hungary, Bồ đào nha.</li> </ul> | <p>Bảo dưỡng định kỳ cho máy sau 3 tháng&nbsp;</p> <p>Cung cấp vật tư tiêu hao linh kiện sửa chữa cho máy&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:27:33.159 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:27:33.207
3513 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng Laser | Thiết bị đốt Laser dùng trong phẫu thuật đốt tĩnh mạch và phụ kiện | NeoV 1470 |  | Israel | G.N.S NeoLaser Ltd |  | ["2020","2021"] | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | Israel | Nhóm 6 |  |  | 1380280000 | t | Bộ | true | 2020-12-09 | 2021-12-08 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống điều trị laser trong lòng mạch</strong> <span style="color: windowtext;">Model: NeoV1470</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Mã hiệu: NeoV1470</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Hãng sản xuất: NeoLaser</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nước sản xuất: Israel</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chất lượng sản phẩm: máy mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA Hoa Kỳ</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: Laser diode</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng 1470nm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích dây laser loại đầu thủy tinh đặc biệt siêu nhẹ, độ bền cao, đảm bảo năng lượng tỏa tròn chính xác, góc lệch đúng 60° so với trục sợi quang.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống dây quang: 600µm hoặc 400µm, khẩu độ số NA&gt;0.22</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối sợi quang theo chuẩn quốc tế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức năng lượng tối đa: ≤ 12W ở đầu đốt tia Laser</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác năng lượng&nbsp;± 10% mức năng lượng hiển thị</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT – LCD 6cm x 11cm , độ phân giải 1024x600</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước :&nbsp;≥ 10cm&nbsp;x ≥ 22cm x ≥ 22cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: ≥ 3.5kg</p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | 2020-12-09T17:05:48.368 | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | 2020-12-14T15:12:49.973
3514 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | MÁY THEO DÕI Ph, TRỞ KHÁNG | BLURUNNER |  | Italy | Medica S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 660000000 | t | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY THEO DÕI Ph, TRỞ KHÁNG</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: BLURUNNER</strong></p><p><br></p><p>Hã<strong>ng sản xuất: MEDICA/Ý</strong></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: Ý</strong></p> |  |  | <p> Blu Runner Rev.4 là phiên bản mới để ghi kết hợp hoặc đơn lẻ về Trở kháng, pH và áp suất trong các nghiên cứu về dạ dày thực quản.</p><p> <strong>BLU RUNNER Rev. 4 cung cấp các tính năng độc đáo.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi đơn hoặc kết hợp lên đến 8 kênh Trở kháng, 4 kênh pH và 8 kênh áp suất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm đa năng cho phép phân tích tự động và thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình đồ họa màu lớn 3,5 "cho phép theo dõi thời gian thực các bản. Đây là một tính năng độc quyền của Blu Runner.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người ta có thể sử dụng nó như một công cụ di động (kiểm tra ghi dữ liệu lên đến 24 giờ) hoặc thiết bị cố định được kết nối với Máy tính cá nhân bằng công nghệ không dây.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị một cổng bên ngoài để mở rộng thêm và kết nối với các hệ thống khác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối với PC qua công nghệ không dây ZigBee (ETRX2) ở chế độ cố định Cổng bổ sung để mở rộng trong tương lai.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:51:06.413 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:51:06.484
3515 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính bỏ túi dành cho người cao tuổi | HD-70 |  | Nhật Bản | Rion Co., Ltd |  | ["2018"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3200000 | t | Cái | true | 2020-12-22 | 2021-09-21 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém từ trung bình đến nặng.</p> |  |  | <p>-Máy trợ thính bỏ túi dành cho người cao tuổi.</p><p>-Công suất: từ trung bình đến nặng.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 6 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-22T10:36:45.775 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-22T10:36:45.856
3516 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT) | Synergy |  | Anh | Elekta Limited |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | Anh | Nhóm 1 |  |  | 95000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-23 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT)</p><p>Model: Synergy</p><p>Hãng sản xuất: Elekta</p><p>Xuất xứ máy chính: Anh</p><p>Năm sản xuất: 2020</p><p>Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: CE, FDA</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-23T08:50:14.032 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:55:43.406
3517 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan 4 đầu dò | Logiq S8 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-03-31 | <p>Model: LOGIQ S8</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> |  |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, bộ phận nhỏ, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi khoa và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch; đặc biệt <span style="color: rgb(0, 0, 0);">siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></p><p><strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p><strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chương trình siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></li><li>Chương trình sản khoa</li><li>Chương trình phụ khoa</li><li>Chương trình mạch máu</li><li>Chương trình niệu khoa</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-29T11:34:01.426 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-29T11:34:01.494
3518 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | OXY9WAVE | OXY9WAVE |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd. |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo SPO2</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T15:29:09.567 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:09:31.708
3519 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY NHIỆT LẠNH TRỊ LIỆU | KRYOTUR |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Đầu dò áp nhiệt lạnh&nbsp;&nbsp;: 10 cm2&nbsp;áp trực tiếp trên bên mặt vùng điều trị</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị&nbsp;&nbsp;: VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động : Từ -10 0C đến + 10 0C&nbsp;đạt tới -35 0C với đầu phát mở rộng</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;: 1 - 30 phút</p><p>-&nbsp;Dây dẫn áp lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Chiều dài 1700mm</p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Aqua Conserva </p><p>-&nbsp;Kết nối với máy tính&nbsp;&nbsp;: Qua cổng USB</p><p>-&nbsp;Nâng cấp phần mềm ứng dụng : Qua công USB</p><p>-&nbsp;Điện sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: AC 230V, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 420 W</p><p>-&nbsp;Cầu chì&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 x 2A</p><p>-&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: IEC 601-1, cấp I, kiểu B</p><p>-&nbsp;Kích thước máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 480 x&nbsp;480 x 1050mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy : 43.0 Kg</p><p>-&nbsp;Khả năng kết hợp và mở rộng cùng các liệu pháp trị liệu khác như : </p><p> Sóng xung kích trị liệu</p><p> Siêu âm trị liệu</p><p> Giác hút chân không trị liệu</p><p> Sóng RF trị liệu</p><p>Liệu pháp ELT</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T16:04:23.293 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T16:04:23.346
3520 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-MR1 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S)CMV+)) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S)SIMV+)) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Tương thích với môi trường MR từ 1.5 đến 3.0 Tesla. Tương thích với TeslaSpy: tích hợp kính từ trường. Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai máy thở tự động (ASV). Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:42:27.402 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13T11:42:27.451
3521 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Máy kéo lam và nhuộm mẫu Yumizen SPS | Yumizen SPS |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy kéo lam và nhuộm mẫu tự động.</p><p>Công suất: 120 lam/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:15:06.926 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:15:06.988
3522 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | chem 5V3 | Chem 5V3 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 114200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p><p>Model: Chem 5V34</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  |  | <p><strong>Hệ thống đo quang</strong>:</p> <p>- Nguồn sáng: sử dụng bóng đèn Halogen tuổi thọ cao.</p> <p>- Hệ thống quang học tĩnh: Trang bị 06 bước sóng 340, 405, 505, 546, 578 và 630nm. Chương trình có thể cài đặt lựa chọn kính lọc phù hợp cho từng loại xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch độ đục.</p> <p>- Dải đo quang: 0-2,5A, sai số 0,1% ( 0,001).</p> <p>- Cuvette đo: Sử dụng loại Cuvette thủy tinh thạch anh &nbsp;tự động bơm hút hoặc Cuvette cắm cóng (để làm một số loại xét nghiệm đặc biệt), thể tích thuốc thử đo trong Cuvette - 33ul. Trang bị hệ thống bơm hút thuốc thử vào Cuvette đo và rửa Cuvette, đường ống. Chương trình bơm hút có thể cài đặt theo y của Kỹ thuật viên Xét nghiệm.</p> <p>Thể tích hút mẫu: từ <strong>350- 999</strong> ul/XN (Thể tích đo tối thiểu: <strong>350</strong> ul/XN)</p> <p>&nbsp;<strong>Phương pháp đo</strong>: Đo đơn sắc hoặc đa sắc, gồm 9 phương pháp đo:</p> <p>- Tuyến tính 1 điểm</p> <p>- Tuyến tính 2 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính 1 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính 2 điểm</p> <p>- Động học tuyến tính</p> <p>- Động học phi tuyến tính</p> <p>- Tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm</p> <p>- Đo mật độ quang</p> <p><strong>Hệ thống ủ</strong>: Ủ hoá chất trong Cuvette đo bằng các thanh nhiệt Peltier đặt trong máy, có thể điều chỉnh nhiệt độ 25/30/37<sup>o</sup>c trong khi cài đặt chương trình.</p> <p><strong>Bộ nhớ</strong>:</p> <p>- Lưu 150 đương cong chuẩn Q.C/ Calibtration.</p> <p>- Lưu tới 1.000 kết quả xét nghiệm.</p> <p>- Lưu giá trị ống trắng, ống chuẩn, đường cong chuẩn, đồ thị phản ứng của 31 ngày xét nghiệm.</p> | <p>Lắp đặt tại đơn vị sử dụng</p> <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.</p> <p>Bảo dưỡng&nbsp;định 3 tháng/lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:28:12.904 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:28:12.954
3523 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống MRI 1.5T Công nghệ chụp Không tiếng ồn | SIGNA Explorer |  | Mỹ | Ge Healthcare (Tianjin) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 35000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-15 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">v&nbsp;<strong>Model: SIGNA Explorer </strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hãng sản xuất: GE Healthcare, <strong>Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: <strong>ISO 13485, FDA, CE</strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Nguồn cung cấp: 220V/380V; 50Hz</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Môi trường hoạt động: Độ ẩm ≥ 60%; nhiệt độ ≥ 21<sup>0</sup>C</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hệ thống SIGNA Explorer được trang bị công nghệ dựng hình mới <strong>AIR Recon</strong> mang lại hình ảnh tốt hơn, xóa nhiễu nền cũng như giảm nhiễu, do đó tăng được chất lượng hình ảnh và giảm thời gian thu hình.</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hệ thống sở hữu<strong> công nghệ OpTix </strong>số hóa tín hiệu trong phòng chụp và <strong>truyền tín hiệu bằng cáp quang học</strong> cho hình ảnh rõ nét, độ phân giải cao với thời gian chụp nhanh.</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Bao gồm hệ thống thu phát RF hiện đại và công nghệ cuộn thu tích hợp với bàn chụp bệnh nhân giúp thao tác chụp nhanh chóng, bên cạnh đó có phần mềm giúp tối ưu hóa dòng công việc. Đồng thời gia tăng sự thoải mái cho bệnh nhân với công nghệ không tiếng ồn <strong>Silent Scan và </strong>công nghệ <strong>HyperSense</strong> giảm thời gian thu hình đến <strong>50%</strong></p><p>Kĩ thuật chụp khuếch tán tổng hợp <strong>MAGiC DWI</strong> cho phép thu hình và tạo lập nhiều giá trị b cao, rất hữu ích chẩn đoán tổn thương giải phẫu nhỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-15T09:03:10.288 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-15T09:03:10.505
3524 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | Máy điện di Protein mao quản tự động - Sử dụng phần mềm Platinum | V8 NEXUS |  | Mỹ | Helena Laboratories |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">- Máy điện di protein mao quản hoàn toàn tự động với 8 kênh đo, kỹ thuật thông minh, thực hiện đa chức năng điện di trên 8 kênh đo mao quản.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng phần mềm Platinum thông minh chẩn đoán, xử trí kết quả nhanh, chính xác cho nhiều loại điện di, chuyên biệt cho điện di Protein, <span style="color: rgb(33, 30, 30);">immunodisplacement </span></p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng gọi lại các mẫu bất thường.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế đặc biệt cho việc quản lý, phân tích và giải thích các kết quả thử nghiệm lâm sàng một cách đơn giản, chính xác và hiệu quả nhất có thể.</p><p class="ql-align-justify">- Có thể quản lý kết quả đối với điện di gel với sự kết hợp phần mềm QuickScan Touch nếu kết hợp với máy điện di gel, hợp nhất được kết quả bệnh nhân thành một cổng thông tin cho việc giải thích kết quả, theo dõi và truy cập dữ liệu.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>- Chức năng giao tiếp 2 chiều với mạng máy quản lý.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-07T11:58:38.114 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-22T10:47:04.703
3525 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy ly tâm lạnh túi máu | Máy ly tâm lạnh J6-MI | J6-MI |  | Mỹ | Beckman Coulter |  |  | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy ly tâm lạnh túi máu</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Beckman Coulter - Mỹ</strong></p> <p><strong>Model: J6-MI</strong></p> <p>- Là dòng máy ly tâm lạnh dung tích lớn để sàn với các tính năng vững chắc, chạy êm, linh động và dễ thao tác</p> <p>- Tốc độ và lực văng cao: 6000 rpm / 6840 g</p> <p>- Với nhiều tính năng tích hợp trong một máy, chỉ cần một dòng máy là có thể ly tâm từ các ống tới túi máu và các chai 1 l.</p> <p>- Motor không chổi than: không cần bảo dưỡng, bền và không bụi</p> <p>- Hệ thống detector tinh vi bảo vệ máy khỏi hiện tượng mất cân bằng, quá tốc độ và quá nhiệt</p> |  | <p>Có thể lựa chọn thêm nhiều loại roto cho các loại ống khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng</p> | <p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p> <p>- Tốc độ tối đa: 6000 rpm</p> <p>- Độ chính xác về tốc độ: ±20 rpm của tốc độ cài đặt</p> <p>- Lực văng tối đa: 6,840 x g</p> <p>- Nhiệt độ cài đặt: -20oC đến 40oC</p> <p>- Bước tăng: 1oC</p> <p>- Hệ thống làm lạnh không dùng CFC, không có chất phá huỷ tầng ôzôn</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ: ±2oC nhiệt độ cài đặt sau cân bằng</p> <p>- Nhiệt tỏa ra môi trường: &lt; 7,000 Btu/h</p> <p>- Độ ồn thấp: &lt;59 dBA</p> <p>- Chế độ tăng tốc/giảm tốc: 9 bước tăng/ 9 bước giảm</p> <p>- Khả năng tải tối đa: 6L</p> <p>- Trọng lượng: 252 kg</p> <p>- Kích thước: 71W x 84D x 91H cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-10-21T09:58:35.803 | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-31T00:00:00.654
3526 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương | Bj1102 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 48500000 | t | Chiếc | false | 2020-12-15 | 2021-12-15 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Cấu hình chuẩn:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 khoan cầm tay</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 pin</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 bộ sạc</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 đầu gắn mũi khoan</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 vòng nối khớp pin</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 hướng dẫn sử dụng</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1 thẻ bảo hành</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="background-color: whitesmoke;">Bộ mũi khoan: </span>2,2.5,2.7,3.2,3.5,4,4.5</p> |  |  | <h1><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy Khoan Xương</span></h1><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Model: BJ-1102</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Hãng: Bojin – Trung Quốc</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Ứng dụng:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng trong khoan lỗ cho tấm và vít trong phẫu thuật chấn thương.</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Tính năng:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế hoàn hảo và gọn nhẹ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ nhập khẩu</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ lâu dài</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ cao</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn thấp</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 105 W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: 0 - 1100 vòng/phút</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Momen xoắn: 2.9 Nm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: 14.4 V</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử trùng: 135</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤ 40 dB</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng Pin nickel-metal hydride thân thiện với môi trường.</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Lưu ý:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử trùng: ≤ 135</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C, nếu vượt quá 135</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C động cơ sẽ bị hỏng.</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2020-12-15T09:07:46.990 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2020-12-15T09:07:47.290
3527 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | Máy điện di Hemoglobin mao quản tự động - Sử dụng phần mềm Platinum 6 | V8 Nexus |  | Anh | Helena Biosciences Europe |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-11-20 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">- Công nghệ điện di mao quản hoàn toàn tự động với 8 kênh đo, tốc độ nhanh, tiết kiệm thời gian.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng đa dạng nhiều loại mẫu thử nghiệm để điện di.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng phần mềm Platinum thông minh chẩn đoán, xử trí kết quả nhanh, chính xác cho nhiều loại điện di, chuyên biệt cho điện di Hemoglobin với sự điện di phân tách được tất cả các thành phần của Hemoglobin.</p><p class="ql-align-justify">- Điện di cùng lúc nhiều loại xét nghiệm điện di cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Kết nối được các loại hệ thống băng chuyền chuyển mẫu tự động của các Hãng sản xuất khác.</p><p class="ql-align-justify">- Kết nối được với chuyên gia kỹ thuật của Hãng sản xuất hay người chẩn đoán phân tích kết quả từ xa.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-11-20T13:23:07.500 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-22T10:47:28.667
3528 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP 156lít (Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm-phun xoáy dòng áp lực-khử khuẩn bậc cao) | AMC-156 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 960000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-06 | 2022-01-06 | <p><strong>Ứng dụng:</strong> Sử dụng cho rửa thô và rửa khử khuẩn bậc cao toàn bộ các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ, …</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 03 cái.</li><li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 30 cái.</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để rửa lòng ống, các bóng ambu và các chai lọ chuyên dụng (kết nối với 20 đầu phun áp lực): 01 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li><li>Đa kết hợp cả 3 công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm, rửa phun áp lực đa điểm, rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Thiết kế đa năng phù hợp mọi loại dụng cụ y tế đồng thời không cần trang bị thêm phụ kiện để tương thích kết nối trong rửa ống, dây máy thở, bóng ambu, dây ruột gà…</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng, trả dụng cụ… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Có hệ thống camera theo dõi bên trong và hiển thị trên màn hình màu LCD trước mặt máy; có thể nối mạng hoặc truyền không dây hình ảnh ra ngoài (tùy chọn).</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép sử dụng tối ưu hoạt tính dung dịch khử khuẩn và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn.</li></ul> |  | <ol> <li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li> </ol> <ul> <li><a name="_Hlk529457449">Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</a></li> <li>Tự động nâng khay dụng cụ lên cao để dễ dàng xếp dụng cụ để rửa cũng như lấy dụng cụ sau rửa.</li> <li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li> <li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý bên trong máy ra màn hình màu LCD trước mặt máy.</li> <li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức nước/dung dịch khử khuẩn.</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li> </ol> <ul> <li><a name="_Hlk529457477">Đ</a>èn Ultrasonic trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống siêu âm đang hoạt động.</li> <li>Đèn Spraygun trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống phun rửa lòng ống dây đang hoạt động.</li> <li>Cảnh báo mức nước và dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu:</li> </ul> <ul> <li>Đèn W-Sensor báo xanh khi đủ nước và dung dịch khử khuẩn.</li> <li>Đèn W-Sensor báo đỏ khi thiếu nước hoặc dung dịch khử khuẩn.</li> </ul> <ul> <li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn trong khử khuẩn.</li> <li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh</li> <li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP).</li> </ul> <ul> </ul> | <p><strong>MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP</strong></p> <p><em>(MÁY RỬA TỰ ĐỘNG ĐA KẾT HỢP SIÊU ÂM-PHUN XOÁY DÒNG ÁP LỰC –KHỬ KHUẨN BẬC CAO ,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p> <p><strong>&nbsp;(</strong><strong>AutoMedCleaner series AMC</strong><strong>)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AMC-156</strong></p> <p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2020</strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220<sup>V</sup>AC/ 1pha</strong></p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p><strong>* <u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+ Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-31T10:58:15.671 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-06T13:43:32.674
3529 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Máy kéo lam và nhuộm mẫu Yumizen SPS | Yumizen SPS |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy kéo lam và nhuộm mẫu tự động.</p> <p>Công suất: 120 lam/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T00:10:44.236 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.435
3530 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Xe nâng hạ bệnh nhân vào bồn tắm MONA | N206-002 |  | Đức | Horcher GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 413880000 | f | Bộ | true | 2020-12-29 | 2020-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ cao mặt cáng có thể điều chỉnh bằng bộ điều khiển cầm tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nâng đạt 700mm (từ độ cao 485mm tới 1185mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nút điều chỉnh lên/xuống</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tút tắt khẩn cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bánh xe đôi (trong đó 2 bánh có phanh hãm)</p><p>Tải trọng: 160kg (350lbs)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-29T10:43:45.001 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:14.812
3531 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X-quang thường quy 500mA | GXR-40S |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <ul> <li>GXR-40S&nbsp; là hệ thống chụp X-quang cố định thường qui, và có thể dễ dàng nâng cấp thành hệ thống X-quang chụp kỹ thuật số với bộ ACQUIDR.</li> <li>Cấu hình hệ thống bao gồm các thành phần chính: Tủ điều khiển cao tần điều khiển tia chụp chất lượng cao, tỷ lệ gợn kV rất nhỏ, kiểm soát chính xác mA và thời gian chụp của máy cho hình ảnh chụp X quang rõ nét. Cột đỡ bóng chụp X quang với bóng phát tia X sử dụng được của nhiều hãng khác nhau. Giá chụp phổi dùng để chụp tim phổi. Bàn chụp bệnh nhân nằm cho các vị trí chụp X quang nằm. Bộ chuẩn trực chùm tia điều chỉnh kích thước vùng chụp.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T15:23:30.634 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T00:00:05.116
3532 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tim mạch | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tim mạch |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p> &nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:26:29.953 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:26:30.005
3533 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, có chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT), xạ phẫu định vị (SRS) | Infinity |  | Anh | Elekta Limited |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | Anh | Nhóm 1 |  |  | 110000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-22 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, có chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT), xạ phẫu định vị (SRS)</p><p>Model: Infinity</p><p>Hãng sản xuất: Elekta Limited</p><p>Năm sản xuất: 2020</p><p>Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: CE, FDA</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-22T15:30:03.304 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:55:54.914
3534 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bung | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bung |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:13:00.068 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:24:00.376
3535 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | chem 7 | Chem-7 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 140600000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động&nbsp;</p><p>Model: Chem 7</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  | <p>Bộ ủ ngoài: 01 bộ</p><p>Bàn phím, chuôt: 01 bộ</p><p>Máy in ngoài: 01 cái</p><p>Bộ lưu điện; 01 bộ</p><p>Hóa chất xét nghiệm:</p><p>GOT 250 ml</p><p>GPT 250 ml</p><p>Glucose: 2x250 ml</p><p>Tri 1x250 ml</p><p>Cho 1x250 ml</p><p>Ure 250 ml</p><p>Cre 200 ml</p><p>Uric 200 ml</p><p>HDL 160 ml</p><p>LDL 80 ml</p><p>Protein 250 ml</p><p>ALB 250 ml</p> | <ol> <li><strong>Hệ thống quang:</strong></li> </ol> <ul> <li>Hệ thống quang kế tĩnh.</li> <li>Trang bị 8 kính lọc: 340, 405, 505, 546, 578, 600 và 670nm</li> <li>Đầu dò quang làm bằng Silicon siêu bền.</li> <li>Bóng đèn Halogen 12V-20W tuổi tho cao, ổn định.</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Hệ thống đo:</strong></li> </ol> <ul> <li>Hệ thống Cuvette flow cell hình vuông kích thước 10mm với thể tích đo 18ul.</li> <li>Có thể sử dụng ống nghiệm thuỷ tinh thông thường làm xét nghiệm kèm theo giá đỡ Cuvette loại ống nghiệm.</li> <li>Trang bị thanh nhiệt Peltier điều khiển nhiệt độ 25, 30, 37<sup>o</sup>c hoặc tắt chế độ ủ nhiệt.</li> <li>Bơm hút nhu động, tránh tạo bọt khí trong quá trình xét nghiệm.</li> <li>Thể tích hút mẫu thấp chỉ 200ul/ xét nghiệm.</li> </ul> <ol> <li value="3"><strong>Phương pháp đo</strong>:</li> </ol> <ul> <li>Đo tuyến tính/phi tuyết tính 1 điểm</li> <li>Đo tuyến tính/phi tuyến tính 2 điểm</li> <li>Đo động học tuyến tính/phi tuyến tính.</li> <li>Đo tuyến tinh/phi tuyến tính 1 điểm trắng bệnh phẩm</li> <li>Đo độ hấp thụ</li> <li>Đo đông máu</li> </ul> <ol> <li value="4"><strong>Bộ nhớ</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy có thể lưu 200 chương trình xét nghiệm có thể cài đặt.</li> <li>Lưu 1000 kết quả xét nghiệm</li> <li>Lưu giá trị ống trắng thuốc thử ( tiết kiệm hoá chất không cần chuẩn lại trong ngày )</li> <li>Lưu đường cong chuẩn QC 2 mức</li> <li>Kết quả được lưu lại và có thể xem lại theo từng ngày, theo mã số ID hoặc cả hai.</li> <li>Đường cong chuẩn QC được hiện thị dạng biểu đồ Levy-Jenning 2 mức thể hiện trên màn hình máy.</li> </ul> <ol> <li value="5"><strong>Giao diện sử dụng</strong>:</li> </ol> <ul> <li>Màn hình LCD đen trắng.</li> <li>Kích thước màn hình 120 x 92 mm.</li> <li>Bàn phím đa chức năng có tích hợp tên chương trình xét nghiệm, thuận tiện cho kỹ thuật viện tiến hành xét nghiệm.</li> <li>Máy in kim được gắn trong máy.</li> <li>Giao diện kết nối: Có cổng RS232C, cổng Parallel, cổng kết nối bàn phím ngoài.</li> </ul> <ol> <li value="6"><strong>Điều kiện là việc</strong></li> </ol> <ul> <li>Sử dụng nguồn điện 18V DC thông qua bộ chuyển nguồn từ 90- 264V, 50/60 Hz.</li> </ul> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.</p> <p>Bảo dưỡng&nbsp;định 3 tháng/lần</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:29:56.073 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-01-04T17:29:56.115
3536 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Dynamic |  | Séc | Cheiron A.S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 85000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <ul><li>Là một thiết bị y tế hiện đại nhỏ gọn để hút dịch công suất lớn, thích hợp cho các Phòng phẫu thuật và Phòng cấp cứu. Piston bơm chân không đôi không dầu giúp đảm bảo lượng dịch hút (20 lít/phút) và không cần bảo trì. </li><li>Bằng cách sử dụng bộ điều chỉnh áp suất hút, máy có thể để kiểm soát mức chân không trong khoảng từ 0 đến 80 kPa hiển thị trên đồng hồ đo áp suất hút.</li><li>Máy được trang bị bình chứa dịch 0.5L đến 1L, Flovac 1L hoặc túi chứa dịch dùng một lần.</li></ul> |  |  | <ul><li>Áp suất tối đa: 80 kPa (605 mmHg) ± 5%</li><li>Kích thước (w × h × l): 310 × 240 × 190 mm</li><li>Trọng lượng: 4,3 kg</li><li>Bình đựng dịch: 0,5 / 1 / FLOVAC 1 / bag FLOVAC 1L</li><li>Điện thế: 230 V / 50 - 60 Hz và các model điện thế 120V ± 10% / 60Hz</li><li>Công suất hút dịch: 20 L/min, (sử dụng 20 phút, tạm dừng 10 phút)</li><li>Bảo vệ chống tràn: Van an toàn, lọc</li></ul> | <ul><li>Dịch vụ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T11:18:23.769 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T11:18:23.837
3537 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Cardio 7 | Cardio 7 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:44:06.923 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:10:10.990
3538 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M8C | Mc248L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-01-25 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER M8C loại tốc độ dòng&nbsp;liên tục có thể chọn lựa.&nbsp;</p> |  | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26T16:31:22.363 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-12-24T09:39:17.393
3539 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | CardioTuoch 3000 | CardioTuoch 3000 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 28 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:40:37.563 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:10:46.890
3540 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | XP IV |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: XP IV</p><p>Hãng sản xuất: I&amp;G Medical – Germany.</p><p>Xuất xứ: Germany.<strong> </strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu TFT 10 inch, độ phân giải 1024x768 pixels. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số theo dõi gồm: ECG, Resp, PR, SpO2, NIBP, Temp. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng để theo dõi người lớn, trẻ em và sơ sinh. </p><p><strong><em>1.&nbsp;&nbsp;Theo dõi ECG:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn tín hiệu vào:05 dây điện cực ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn đạo trình chuẩn:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: Người lớn: 15-300 bpm. Nhi, sơ sinh: 15 – 350 bpm. </p><p><strong><em>2.&nbsp;&nbsp;Theo dõi nhịp thở (RESP):</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo trở kháng xuyên ngực. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí đo: Lead I và Lead II.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sóng: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, tự động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ in: 6.25, 12.5, 25 mm/s. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1rpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động ngạt: tắt, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 giây.</p><p><strong><em>3.&nbsp;&nbsp;Theo dõi SpO2:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi thông số SpO2 và nhịp mạch (PR). </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãi đo SpO2: 0-100%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1%. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian cập nhật dữ liệu: 01 giây.</p><p><strong><em>4.&nbsp;&nbsp;Theo dõi PR</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãi nhịp thở: 25-250 bpm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1bpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo chính xác PR: ± 1bpm hoặc ±1%. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trung bình của 08 nhịp mạch gần nhất.<em style="color: red;"> </em></p><p><strong><em>5.&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn (NIBP)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: dao động với chu trình xả theo bước.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo áp suất: 0 ~ 300 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 3 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: bằng tay, tự động, nhanh.</p><p><strong><em>6.&nbsp;&nbsp;Theo dõi Nhiệt độ (TERM):&nbsp;</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh: 02 kênh. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-50<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: phương pháp cảm biến nhiệt điện trở. </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:10:25.607 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:10:30.478
3541 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vật lý trị liệu bằng siêu âm | GP-200 |  | Hàn Quốc | GOODPL INC |  | ["2020"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 32000000 | t | Cái | true | 2020-12-29 | 2021-12-31 | <p>Máy Vật Lý Trị Liệu bằng Siêu Âm GP-200</p> |  |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Thiết kế đơn giản, màn hình LED.</p><p>- Năm chế độ và chức năng năm bước để điều chỉnh đầu<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>ra</p><p>-<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>Tần số đầu ra 1MHz</p><p>- Nguồn điện: AC 220V 50/60Hz:</p><p>- Công suất tiêu thụ: 80W</p><p>- Công suất đầu ra: 0.1W ~ 2.5W</p><p>- Tần số đầu ra: 1MHz</p><p>- Kích thước: 240x280x112mm</p><p>- Trọng lượng: 2.6kg</p> | <p><strong><u>Chỉ định:</u></strong></p><p>– Tổn thương xương, khớp và cơ sau chấn thương: bầm tím, bong gân, sai khớp, gãy xương.</p><p>– Viêm khớp dạng thấp mãn, thoái khớp, bạnh Bachterew, viêm bao hoạt dịch, viêm cơ.</p><p>– Đau thần kinh ngoại vi, đau lưng do thoát vị đĩa đệm…</p><p>– Rối loạn tuần hoàn: bệnh Raynaud, Buerger, Sudeck, phù nề. Các vết thương, vết loét, sẹo xấu, sẹo lồi.</p><p>– Siêu âm dẫn thuốc điều trị và thẩm mỹ.</p><p>– Giảm đau vùng tổn thương.</p><p>– Dễ dàng thao tác và sử dụng.</p><p>– Độ an toàn chính xác cao khi vận hành.</p><p>– Tiêu chuẩn chất lượng, an toàn y tế.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2020-12-29T12:00:27.515 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2020-12-29T12:00:27.556
3542 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Dây nội soi khí phế quản | EB15-J10 |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1129000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-04-30 | <p class="ql-align-justify">Dây soi video khí phế quản EB-J10 cho hình ảnh chất lượng HD, sắc nét và rõ ràng.</p><p class="ql-align-justify">Kết hợp với bộ xử lý tín hiệu HD có công nghệ i-scan, các dây soi khí phế quản hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhanh hơn, khoanh vùng chính xác hơn các tổn thương (ung thư) và hỗ trợ đầy đủ khả năng can thiệp/ điều trị</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-12-18T17:01:16.692 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:56:13.854
3543 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-214 | HBF-214 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2180000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo cân nặng và thành phần cơ thể</p> |  |  | <ul><li>Loại sản phẩm:Máy đo lựơng mỡ cơ thể</li><li>Trọng lượng1.6kg (cả pin)</li><li>Kích thước máy285 x 28 x 210mm</li><li>Pin4 pin AAA (R03)</li><li>Độ chính xác </li></ul><p>±400 g (từ 2 kg – 40 kg)</p><p>±1% (từ 40.1 kg – 135 kg)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:22:48.671 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:27:23.558
3544 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán nhi khoa | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi phí phế quản chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 150W</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14T12:21:24.583 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:57:36.007
3545 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-224 | HBF-224 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2080000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng và thành phần cơ thể</p> |  |  | <ul><li>Sai số<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=326.9321" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">100g</a></li><li>Màn hình hiển thị<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=157.2888" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">LCD</a></li><li>Chức năng<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=229.39179" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">Phân tích cơ thể</a></li><li>Trọng lượng sản phẩm<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=35.1261" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">1,6kg</a></li><li>Kích thước<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=29.60761" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">Bao bì&nbsp;(32,5cm x 32,5cm x 4cm)</a></li><li>Điện thế pin<a href="https://meta.vn/can-suc-khoe-dien-tu-c308?specs=164.8700" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 113, 196);">4 pin AAA</a></li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:21:04.500 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:11:47.295
3546 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ 1 KÊNH | Ultrasonic 1300 (US1321) |  | Italy | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 148480000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Ultrasonic 1300 (US1321)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 đầu dò siêu âm TV5 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5cm với cảm biến tiếp xúc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Smart Card</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cầu chì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cáp nguồn</p><p>01 HDSD bằng DVD</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:41:31.270 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:41:31.358
3547 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp | TEC-5631 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu LCD&nbsp;TFT: Trên màn hình màu LCD có thể hiển thị đồng thời ba dạng sóng (max).</p><p>Tự động đánh sốc ngoài (AED): Máy có khả năng tự động đánh sốc với <strong>cáp nối bản sốc tiêu hao</strong>. Khi máy phát hiện nhịp có thể đánh sốc, máy sẽ tự động nạp năng lượng và thực hiện đánh sốc qua bản đánh sốc tiêu hao.&nbsp;</p><p><strong>V</strong>ới một bộ giao tiếp DSI ( tự chọn), bạn có thể nâng cấp dễ dàng theo dõi các thông số chuyên sâu như :&nbsp;SpO<sub>2</sub>, vàEtCO<sub>2</sub>.</p><p>Theo dõi EtCO<sub>2</sub>&nbsp;cho bệnh nhân có gắn hoặc không gắn ống nội khí quản</p><p>Phương pháp sốc điện Biphasic</p><p>Máy đánh sốc bằng phương pháp Biphasic( hai pha), tăng hiệu quả đánh sốc và làm giảm nguy cơ thương tổn cơ tim</p><p>Máy in nhiệt có thể in&nbsp;3 kênh cùng lúc và in tất cả các thông tin đánh sốc và các dạng sóng hiển thị trên màn hình.</p><p>Nạp điện nhanh khi phá rung tim</p><p>Kiểu dáng được thiết kế thuận tiện cho người sử dụng</p><p>Tạo nhịp ngoài :&nbsp;TEC-5531K có thể tạo nhịp ngoài ở hai Mode theo yêu cầu (Demand) và Mode cố định (Fix) và tính năng tạo nhịp rất hiệu quả cho các trường hợp chậm nhịp tim sau khi sốc tim .</p><p>Máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy</p><p>Bảo vệ khi tụ đánh sốc hỏng bất thường: Tụ điện cao thế được chia ra thành hàng nghàn tụ nhỏ riêng lẻ. Nếu một phần tụ nào bị hỏng bất thường, các tụ còn lại cùng có thể cung cấp năng lượng đầy đủ để đánh sốc.</p><p>Chương trình tự động kiểm tra tụ cao áp: Chương trình tự động kiểm tra tụ điện dung của tụ bằng cách nạp xả điện qua tụ. Kết quả kiểm tra tụ được lưu vào bộ nhớ để bạn có thể xác định trình trạng của tụ.</p><p>Vận hành bằng pin: Máy có thể hoạt động tin cậy bằng pin NiMH có thể xạc được. Có thể ước tính&nbsp;số lần đánh sốc khi kiểm tra năng lượng hiện tại của pin.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-13T12:28:15.350 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:16:19.232
3548 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT mô phỏng | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng xạ trị | Somatom Go.Sim |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | Đức | Nhóm 1 |  |  | 28000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-22 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng xạ trị</p><p>Model: Somatom Go.Sim</p><p>Hãng sản xuất: Siemens Healthcare GmbH</p><p>Xuất xứ máy chính: Đức</p><p>Năm sản xuất: 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-22T15:17:27.202 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:56:15.505
3549 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | TAB Series |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: TAB Series </p><p>Hãng sx: I.G.Medical technology and electronics GmbH. </p><p>Xuất xứ: Germany.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn mổ được làm bằng thép không gỉ loại dùng cho y tế. Nó mang loại độ ổn định và độ bền cao, dễ dàng vệ sinh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột nâng được bảo vệ bởi một vỏ nhựa đàn hồi bảo vệ các bộ phận cơ khí, cho phép dễ dàng làm sạch và mang lại cho bàn một thiết kế thanh lịch tinh tế.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bo mạch được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho X-Quang và C-Arm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai hệ thống điều khiển độc lập:</p><p>+ Bộ điều khiển tay cầm thuận lợi.</p><p>+ Bảng điều khiển khẩn cấp trong trường hợp điều khiển bằng tay trục trặc.</p><p>+ Công tắc đạp chân.</p><p>+ Chức năng 1 nút bấm trở về vị trí Zero.</p><p>Nệm: Da PU liền khối chống nước, kháng khuẩn, chống tĩnh điện và dễ lau chùi.</p><p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài: 2050 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng: 580 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều chỉnh: 685 – 1035mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tư thế Trendelenburg: 30<sup>0</sup>/30<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh nghiêng (trái/ phải): 20<sup>0</sup>/ 20<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn trượt dọc: 350mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex/ Reflex: 90<sup>0</sup>/ 250<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng phần đỡ lưng: 80<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hạ phần đỡ lưng: 40<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu: 46<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hạ phần đầu: 90<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng phần chân: 15<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hạ phần chân: 90<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mở phần chân: 90<sup>0</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng phẫu thuật thận: 120 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng bàn: tối đa 400kg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu có thể tháo xuống. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân có thể tháo xuống.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng chất lượng cao có thể sử dụng khoảng 01 tuần. </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:36:57.149 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:36:57.205
3550 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | TEC-5621 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu LCD&nbsp;TFT: Trên màn hình màu LCD có thể hiển thị đồng thời ba dạng sóng (max).</p><p><strong>V</strong>ới một bộ giao tiếp DSI ( tự chọn), bạn có thể nâng cấp dễ dàng theo dõi các thông số chuyên sâu như :&nbsp;SpO<sub>2</sub>, vàEtCO<sub>2</sub>.</p><p>Theo dõi EtCO<sub>2</sub>&nbsp;cho bệnh nhân có gắn hoặc không gắn ống nội khí quản</p><p>Phương pháp sốc điện Biphasic</p><p>Máy đánh sốc bằng phương pháp Biphasic( hai pha), tăng hiệu quả đánh sốc và làm giảm nguy cơ thương tổn cơ tim</p><p>Máy in nhiệt có thể in&nbsp;3 kênh cùng lúc và in tất cả các thông tin đánh sốc và các dạng sóng hiển thị trên màn hình.</p><p>Nạp điện nhanh khi phá rung tim</p><p>Kiểu dáng được thiết kế thuận tiện cho người sử dụng</p><p>Máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy</p><p>Bảo vệ khi tụ đánh sốc hỏng bất thường: Tụ điện cao thế được chia ra thành hàng nghàn tụ nhỏ riêng lẻ. Nếu một phần tụ nào bị hỏng bất thường, các tụ còn lại cùng có thể cung cấp năng lượng đầy đủ để đánh sốc.</p><p>Chương trình tự động kiểm tra tụ cao áp: Chương trình tự động kiểm tra tụ điện dung của tụ bằng cách nạp xả điện qua tụ. Kết quả kiểm tra tụ được lưu vào bộ nhớ để bạn có thể xác định trình trạng của tụ.</p><p>Vận hành bằng pin: Máy có thể hoạt động tin cậy bằng pin NiMH có thể xạc được. Có thể ước tính&nbsp;số lần đánh sốc khi kiểm tra năng lượng hiện tại của pin.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-13T12:22:53.998 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:16:51.277
3551 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | Pictus 700 (P700-1) |  | Hungary | Diatron MI Zrt. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích sinh hóa tự động</strong></p><p><span style="color: black;">Model: Pictus 700 (P700-1)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Diatron MI Zrt</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hungary</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T16:12:53.017 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T16:12:53.097
3552 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH (160.000 LUX) | QE30 |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 258000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: QE30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ Qe30</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- Bộ điều khiển đèn gắn tường I2I RC</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:45:59.892 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:45:59.926
3553 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | Immunomat | Immunomat |  | Đức | Institut Virion\Serion GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2496000000 | t | Bộ | true | 2020-11-01 | 2021-12-31 | <p>- Máy xét nghiệm tự động Elisa&nbsp;</p><p>- Nguyên lý hoạt động&nbsp;: đọc độ hấp thu ánh sáng (OD)</p><p>- Số mẫu tối đa: tối đa&nbsp;240 mẫu hoặc 180 mẫu, 10 thuốc thử, 10 chất chứng&nbsp;</p><p>- Danh mục xét nghiệm rộng</p><p>-&nbsp;Hóa chất và chất chuẩn sẵn sàng để sử dụng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-10-22T14:46:55.380 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13T13:05:16.490
3554 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy ủ có lắc | SF2200 | SF2200 |  | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 98400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>-Máy Ủ/Lắc SF2200 của hãng Diagnostic Automation/ Cortez Diagnostics Inc./Mỹ</p><p>Để Ủ và Lắc các vi mẫu đặt trong máy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-11-05T16:37:03.921 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13T13:06:37.680
3555 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điện châm | MÁY ĐIỆN CHÂM TRỊ LIỆU ĐA NĂNG KHÔNG DÙNG KIM | POINTRON 801 |  | Hàn Quốc | Daeyang Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 6 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 ,ISO 9001</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Điện áp sử dụng : 220VAC, 50 / 60 Hz</p><p>-&nbsp;Điện tiêu thụ : 38 VA </p><p>-&nbsp;Điện áp ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 410V/điểm</p><p>-&nbsp;Cường độ dòng điều trị: lên tới 19,5mA</p><p>-&nbsp;Áp lực hút chân không&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 200 mmHg </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 60 phút</p><p>-&nbsp;Tần số điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 160Hz </p><p>-&nbsp;Kênh ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 8 kênh G.S.P</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: LED </p><p>-&nbsp;An toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Loại I, kiểu BF</p><p>-&nbsp;Kích thước máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 387&nbsp;x 410 x 1040&nbsp;mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 38,0 kg</p><p>-&nbsp;Hệ dùng kim công nghệ G.S.P ( không xuyên qua da )</p><p>-&nbsp;Hệ dùng kim châm cứu truyền thống ( xuyên qua da )</p><p>-&nbsp;16 chương trình điều trị</p><p>08&nbsp;&nbsp;&nbsp;hương trình điều trị khác nhau mỗi chương trình 2 chế độ hoạt động</p><p>1.Low – F&nbsp;( Thấp tần )</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T10:58:06.578 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T10:58:06.641
3556 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | OL-01 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-29 | 2021-12-29 | <p class="ql-align-justify">Đèn phẫu thuật được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p><p><br></p> |  | <p>Độ sáng:&nbsp;160 000 lux</p><p>Khả năng điều chỉnh độ sáng từ 5%~100%</p><p>Nhiệt độ màu 4300K ( 4800K)</p><p>Hội tụ ánh sáng : 240mm ( 180-400mm)</p><p>Tuổi thọ đèn &gt;50,000h,&nbsp;</p><p>Bộ nguồn 90~250Vac</p><p>Công suất tiêu thụ: 110W</p><p>Phạm vi hoạt dộng 700~1400mm</p><p>Chiều sâu chiếu sáng 800 (1200mm)</p><p>Chỉ số màu sắc : [RA(1-8)] &gt;93 &gt;(95)*</p><p>Chỉ số màu sắc đỏ [R9] &gt;90*</p><p>Nhiệt độ bề mặt sau 60 phút &lt;40 độ C</p><p>Tăng độ nhiệt vị trí gần đầu Bác sĩ &lt;1 độ C</p><p>Lớp bảo vệ đầu IP54</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p> | [6 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-29T14:37:51.909 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-29T14:37:52.015
3557 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <ul><li>Màn hình màu TFT kích thước 15 inch, có độ phân giải cao , góc nhìn rộng .&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. Có thể viết tên bệnh nhân bằng tiếng Việt trực tiếp lên màn hình bằng bút (touch pen) hoặc bằng ngón tay.</li><li>Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng</li><li>Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.</li><li>Phát hiện rối loạn nhịp bằng phương pháp so sánh phù hợp với đa phức hợp mẫu ( Multi-Template).</li><li>Ghi nhớ các báo động (Alarm history) máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này.</li><li>Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Có thể xem lại đồ thị diễn biến Trengraph máy lưu lại lên trong 24 giờ. Và máy có khả năng lưu 120 kết qủa các tham số theo dõi và 512 kết qủa huyết áp NIBP dưới dạng danh sách.</li><li>Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật PWTT: máy theo dõi&nbsp;liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này.</li><li>Có thể kết máy Monitor trung tâm với các máy Life Scople bằng mạng LS-NET ( Ethenet LAN) hay bằng mạng vô tuyến.</li><li>Có thể nối mạng wireless</li><li>Chức năng Interbed cho phép kết nối và chia sẽ dữ liệu giữa các monitor với nhau thông qua mạng LS-NET.</li></ul><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-06T11:38:46.054 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:17:15.804
3558 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | AP22 ELITE | AP22 ELITE |  | Italy | Das Srl |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Italy | Nhóm null |  |  | 1260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>-Máy xét nghiệm Elisa<strong> AP22 ELITE </strong>là hệ thống tự động thực hiện xét nghiệm ELISA. Thiết bị có thể chạy 2 vi giếng ELISA với 8 xét nghiệm trên 1 hàng, có thể pha loãng mẫu trước, nhỏ mẫu và thuốc thử, thực hiện ủ và chu kì rửa đến bước đọc kết quả ELISA cuối cùng và xử lí dữ liệu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-11-05T17:20:46.160 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13T13:07:00.494
3559 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Cardio Care 2000 | Cardio Care 2000 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 23000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:35:51.614 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:11:12.349
3560 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát kèm bộ dụng cụ | 1588 AIM |  | Mỹ | Stryker Endoscopy |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>.</p> |  |  | <ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bộ xử lý hình ảnh độ nét cao (Full HD) sử dụng cảm biến ảnh cỡ 1/3’’, công nghệ CMOS.</span></li><li>Đầu camera nội soi: Loại đầu camera 3chip, công nghệ CMO</li><li>Nguồn sáng lạnh LED: Sử dụng công nghệ đèn LED với các chế độ Red LED, Green LED, Blue LED</li><li>Cáp dẫn sáng: Cáp dẫn sáng đường kính khoảng 5mm, dài 3,05 m</li><li>Màn hình nội soi chuyên dụng: Kích thước màn hình: 26”</li><li>Máy bơm khí CO2 ổ bụng: Lưu lượng bơm tối đa: 45 lít</li><li>Máy tưới dịch ổ bụng: Lưu lượng tối đa lên tới 4L/phút</li><li>Dao mổ điện cao tần: Công suất cắt tối đa 300 W</li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bộ dụng cụ phẫu thuật nội ổ bụng</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.605 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:07:56.969
3561 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần một nhánh công nghệ LED 160.000 Lux | epure |  | Pháp | Surgiris |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-03-31 | <p><strong>Cấu hình kỹ thuật&nbsp;:</strong></p><p class="ql-align-justify">Loại đèn : Đèn Led, ánh sáng lạnh</p><p class="ql-align-justify">Hình dáng chóa đèn : Thiết kế cho việc lưu thông luồn khí sạch</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế cải tiến giảm chi phí.</p><p class="ql-align-justify">Có vành silicon bảo vệ đèn</p><p class="ql-align-justify">Có cảm biến quan không tiếp xúc giúp điều chỉnh thông số</p><p class="ql-align-justify">Bề mặt đèn mịn và phẳng giúp vệ sinh dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">Thiết đèn led dạng module, với 4 đèn trong 1 module</p><p class="ql-align-justify">Với công nghệ Motion – Matic, cho phép điều khiển cường độ sáng với một di chuyển nhỏ bằng tay người dùng, mà không chạm vào chóa đèn bởi tích hợp một cảm biến tại đầu đèn để dò di chuyển của tay.</p><p class="ql-align-justify">Với công nghệ độc quyền&nbsp;Focusmatic, kỹ thuật giữ cường độ sáng tương tự với bất cứ tiêu điểm bóng đèn nào. Tiêu điểm bóng đãm bảo với mức chiếu sáng tuyệt vời.</p><p class="ql-align-justify">Đèn có thể được điều khiển thông qua hệ thống hệ thống điều khiển phòng mổ. Có thể kết hợp được với các hãng khác trong hệ thống điều khiển phòng mổ.</p><p class="ql-align-justify">Công nghệ đặc biệt: : APM ( hệ thống bảo vệ tự động cho LED), Hằng số màu sáng ( duy trì tuổi thọ của LED màu) , EFA ( Điều chỉnh tiêu cự không di chuyển cơ), WCT ( sử dụng công nghệ giao tiếp không dây)</p><p class="ql-align-justify">Có chức năng kết hợp mổ nọi soi</p><p class="ql-align-justify">Cấu tạo chóa đèn : Dạng module</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Tay cầm có thể tiệt trùng được</p><p class="ql-align-justify">Đường kính chiếu sáng hội tụ: Điều chỉnh bằng điện</p><p class="ql-align-justify">Chất liệu chóa đèn khung nhôm chống va đập</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống tay treo </strong></p><p class="ql-align-justify">Các cánh tay treo có thể xoay quanh các khớp nối : 360<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">Cánh tay treo đầu đèn: Có thể điều khiển lên/ xuống khoảng so với tay nằm ngang : +45<sup>0</sup>/-45<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">Cụm giá đầu đèn:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Cụm giá kép : 2 khớp nối</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Có thể quay quanh khớp nối với cánh tay treo đầu đèn: 360<sup>0</sup></p> |  |  | <p> Cường độ sáng </p><p> 160.000 Lux</p><p> Nhiệt độ màu</p><p> 3.500 <sup>0</sup>K - 4.500<sup>0</sup>K</p><p> Chỉ số màu R9</p><p> 96 </p><p> Chỉ số màu CRI</p><p> 96</p><p> Số bóng LED/chóa</p><p> 32 bóng/chóa</p><p> Kiểu đèn led</p><p> Sáng lạnh và sáng ấm</p><p> Độ sâu của trường sáng ( L1+L2, 60% Ec)</p><p> 69 cm</p><p> Tỷ lệ % độ sáng còn lại trung tâm :</p><p> Có&nbsp;1 bóng che</p><p> 63 900 lux</p><p> Có&nbsp;2 bóng che</p><p> 66 463 lux</p><p> Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống</p><p> 157 500 lux</p><p> Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống với 1 bóng che</p><p> 60 700 lux</p><p> Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống với 2 bóng che</p><p> 64 925 lux</p><p> Đường kính trường sáng (D10)</p><p> 22 - 26cm</p><p> Đường kính trường sáng (D50)</p><p> 13 - 18cm</p><p> Đường kính trường sáng</p><p> 13 - 32cm</p><p> Cường độ ánh sáng </p><p> 50.000 - 160.000 Lux</p><p> Công suất tối đa</p><p> 75 W</p><p> Cường độ bức xạ</p><p> 500W/m²</p><p> Tuổi thọ trung bình của bóng LED</p><p> &gt; 60.000 giờ</p><p> Đường kính chóa đèn thực </p><p> 59 x59 cm</p><p> Góc quay toàn diện của đèn</p><p> 360<sup>0</sup></p><p> Diện tích ánh sáng chiếu</p><p> khoảng 722 cm<sup>2</sup></p><p> Trọng lượng chóa đèn với 2 cán</p><p> 13kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T10:57:01.252 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T11:41:53.571
3562 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH (160.000 LUX) | QE60 |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 374000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: QE60</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- 01 Đèn mổ Qe60</p><p>- Thân đèn 3.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ dụng cụ vòng gắn trần M16</p><p>- Bộ cấp nguồn cho đèn HDLED 150W</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- Bộ điều khiển đèn gắn tường I2I RC</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:46:59.429 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:46:59.507
3563 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M4C | MC24L |  | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-01-25 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER M4C có tốc độ dòng liên tục và&nbsp;có thể chọn lựa được</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26T16:44:22.920 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-12-24T09:39:26.161
3564 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở cao cấp có tích hợp các công cụ hỗ trợ thông khí bảo vệ phổi | CARESCAPE R860 |  | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <ul><li>Hỗ trợ chế độ thở xâm lấn và chế độ không xâm lấn (NIV).</li><li class="ql-align-justify">Đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết để hỗ trợ thở máy cho sơ sinh, trẻ em, người lớn.</li></ul> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình 15 inch, cảm ứng: 01 chiếc</span></li><li class="ql-align-justify">Cảm biến lưu lượng sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 02 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ phun khí dung sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Module khí và phụ kiện đi kèm: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ phụ kiện đo áp lực nội khí quản: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Máy nén khí: 01 chiếc</li></ul><p> </p> | <p><strong style="color: black;">1. Các thông số thở</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 2ml tới 2000mL</li><li class="ql-align-justify">Áp lực thở vào Pinsp: 1 tới 98cmH2O </li></ul><p><strong style="color: black;">2. Các thông số theo dõi</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 0.5 đến 2500 ml</li><li class="ql-align-justify">Thông khí phút thở ra: khoảng từ 0 đến 99.9L/phút</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">3. Các thông số có thể cài đặt báo động:</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Thể tích khí lưu thông</span></li><li><span style="color: black;">Thông khí phút (MV)</span></li><li><span style="color: black;">Nồng độ % Oxy hít vào</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">4. Màn hình hiển thị</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Màn hình LCD màu touch screen, 15 inch hiển thị đầy đủ và rõ nét các thông số và sóng theo dõi. </li><li>Hiển thị và theo dõi các dữ liệu: Thông số cài đặt, dữ liệu bệnh nhân, cài đặt báo động và thông báo, mode thở, tình trạng ac qui, đồng hồ...</li></ul><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.670 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:08:26.402
3565 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh công nghệ LED 160.000 Lux + 160.000 Lux | Epure - Epure |  | Pháp | Surgiris |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-03-31 | <p><strong>&nbsp;Tính năng kỹ thuật chóa đèn:</strong></p><p>Loại đèn : Đèn Led, ánh sáng lạnh</p><p>Hình dáng chóa đèn : Thiết kế cho việc lưu thông luồn khí sạch</p><p>Thiết kế cải tiến giảm chi phí.</p><p>Có vành silicon bảo vệ đèn</p><p>Có cảm biến quan không tiếp xúc giúp điều chỉnh thông số</p><p>Bề mặt đèn mịn và phẳng giúp vệ sinh dễ dàng</p><p>Thiết đèn led dạng module, với 4 đèn trong 1 module</p><p>Với công nghệ Motion – Matic, cho phép điều khiển cường độ sáng với một di chuyển nhỏ bằng&nbsp;tay người dùng, mà không chạm vào chóa đèn bởi tích hợp một cảm biến tại đầu đèn để dò di chuyển của tay.</p><p>&nbsp;Với công nghệ độc quyền&nbsp;Focusmatic, kỹ thuật giữ cường độ sáng tương tự với bất cứ tiêu điểm bóng đèn nào. Tiêu điểm bóng đảm bảo với mức chiếu sáng tuyệt vời.</p><p>&nbsp;Đèn có thể được điều khiển thông qua hệ thống hệ thống điều khiển phòng mổ. Có thể kết hợp được với các hãng khác trong hệ thống điều khiển phòng mổ.</p><p>&nbsp;Công nghệ đặc biệt: : APM ( hệ thống bảo vệ tự động cho LED), Hằng số màu sáng ( duy trì tuổi thọ của LED màu) , EFA ( Điều chỉnh tiêu cự không di chuyển cơ), WCT ( sử dụng công nghệ giao tiếp không dây)</p><p>&nbsp;Có chức năng kết hợp mổ nọi soi</p><p>&nbsp;Cấu tạo chóa đèn : Dạng module</p><p>&nbsp;Tay cầm có thể tiệt trùng được</p><p>&nbsp;Đường kính chiếu sáng hội tụ: Điều chỉnh bằng điện</p><p>&nbsp;Chất liệu chóa đèn khung nhôm chống va đập</p><p><strong>Thông số kỹ thuật hệ thống tay treo </strong></p><p>&nbsp;Các cánh tay treo có thể xoay quanh các khớp nối : 360<sup>0</sup></p><p>&nbsp;Cánh tay treo đầu đèn: Có thể điều khiển lên/ xuống khoảng so với tay nằm ngang : +45<sup>0</sup>/-45<sup>0</sup></p><p>Cụm giá đầu đèn:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Cụm giá kép : 2 khớp nối</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Có thể quay quanh khớp nối với cánh tay treo đầu đèn: 360<sup>0</sup></p> |  |  | <p>Cường độ sáng tại trường chiều tại 1m</p><p>160.000 Lux</p><p>Nhiệt độ màu</p><p>3.500 <sup>0</sup>K,- 4.500<sup>0</sup>K</p><p>Chỉ số màu R9</p><p>96</p><p>Chỉ số màu CRI</p><p>96</p><p>Số bóng LED/chóa</p><p>32 bóng/chóa</p><p>Kiểu đèn led</p><p>Sáng lạnh và sáng ấm</p><p>Độ sâu của trường sáng ( L1+L2, 60% Ec)</p><p>69 cm</p><p>Tỷ lệ % độ sáng còn lại trung tâm :</p><p>Có&nbsp;1 bóng che</p><p>63 900 lux</p><p>Có&nbsp;2 bóng che</p><p>66 463 lux</p><p>Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống</p><p>157 500 lux</p><p>Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống với 1 bóng che</p><p>60 700 lux</p><p>Tỷ lệ độ sáng đo ở đáy ống với 2 bóng che</p><p>64 925 lux</p><p>Đường kính trường sáng (D10)</p><p>22 - 26cm</p><p>Đường kính trường sáng (D50)</p><p>13 - 18cm</p><p>Đường kính trường sáng</p><p>13 - 32cm</p><p>Cường độ ánh sáng</p><p>50.000 - 160.000 Lux</p><p>Công suất tối đa</p><p>75 W</p><p>Cường độ bức xạ</p><p>500W/m²</p><p>Tuổi thọ trung bình của bóng LED</p><p>&gt; 60.000 giờ</p><p>Đường kính chóa đèn thực</p><p>59 x59 cm</p><p>Góc quay toàn diện của đèn</p><p>360<sup>0</sup></p><p>Diện tích ánh sáng chiếu</p><p>khoảng 722 cm<sup>2</sup></p><p>Trọng lượng chóa đèn với 2 cán</p><p>13kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T10:51:32.837 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-22T11:42:00.666
3566 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Máy phân tích nhóm máu | DAYmate S |  | Thụy Sĩ | DAY Medical SA |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p>MÁY PHÂN TÍCH NHÓM MÁU</p><p>Model: Daymate S</p><p>Hãng SX: DAY Medical</p><p>Nước SX: Thụy Sỹ</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-24T09:38:19.475 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-24T09:39:40.453
3567 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở cao cấp | Siaretron 4000 |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hỗ trợ chế độ thở xâm nhập và chế độ không xâm nhập (NIV). </li><li class="ql-align-justify">Sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh.</li><li class="ql-align-justify">Hoạt động với nguồn khí nén tuôc-bin tích hợp trong máy</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng acquy dự phòng khi mất điện với thời gian hoạt động 90 phút</li></ul><p> </p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1. Chế độ (mode) thông khí</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát thể tích </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát áp lực </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát áp lực, điều hòa thể tích </span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Các thông số thở cài đặt:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 2 ml đến 3000mL</li><li class="ql-align-justify">Giới hạn áp lực thở vào (Plimit): từ 2 đến 80 cmH2O <span style="color: black;">&nbsp;</span></li><li class="ql-align-justify">Áp lực hỗ trợ (Psupport): khoảng từ 2 đến 80 cmH2O<span style="color: black;"> </span></li></ul><p class="ql-align-center"> </p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.698 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:10:37.447
3568 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH CÓ THIẾT KẾ TÍCH HỢP CAMERA (160.000 LUX) | QE6P30 |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 878000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: QE6P30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ QE6PH30</p><p>- Thân đèn 4.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ bảo vệ chống thâm nhập thân đèn 4.5”</p><p>- Bộ dụng cụ vòng treo trần M16</p><p>- Đèn HDLED 150w</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- I2I RC treo tường đôi</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:47:31.750 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:47:31.829
3569 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Vitros XT 3400 | Vitros XT 3400 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 2545420000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Vitros XT 3400</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:26:30.111 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:29:11.350
3570 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros XT 7600 | Vitros XT 7600 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 6181730000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa-miễn dịch XT 7600</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T13:57:11.193 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:27:18.268
3571 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros 5600 | Vitros 5600 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 5454470000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa-miễn dịch Vitros 5600</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:51:45.924 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:27:38.196
3572 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | ISE 6000 |  | Pháp | SFRI SAS |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải.</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11T09:33:37.150 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-12-30T15:17:29.897
3573 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | FC1400 | FC1400 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 33000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi cơn co, tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:26:43.938 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:11:49.072
3574 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhanh | OL- 02 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 870000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-29 | 2021-12-29 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Đèn phẫu thuật OL-02 được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</span></p> |  | <p>Độ sáng:&nbsp;130 000 lux</p><p>Khả năng điều chỉnh độ sáng từ 5%~100%</p><p>Nhiệt độ màu 4300K ( 4800K)</p><p>Hội tụ ánh sáng : 240mm ( 180-400mm)</p><p>Tuổi thọ đèn &gt;50,000h,&nbsp;</p><p>Bộ nguồn 90~250Vac</p><p>Công suất tiêu thụ: 80W</p><p>Phạm vi hoạt dộng 700~1400mm</p><p>Chiều sâu chiếu sáng 800 (1200mm)</p><p>Chỉ số màu sắc : [RA(1-8)] &gt;93 &gt;(95)*</p><p>Chỉ số màu sắc đỏ [R9] &gt;90*</p><p>Nhiệt độ bề mặt sau 60 phút &lt;40 độ C</p><p>Tăng độ nhiệt vị trí gần đầu Bác sĩ &lt;1 độ C</p><p>Lớp bảo vệ đầu IP54</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p> | [6 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-29T14:41:48.014 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-29T14:41:48.063
3575 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Vitros 350 | Vitros 350 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 1709000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Vitros 350</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:38:36.302 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:27:52.593
3576 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3562 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <ul><li>Máy theo dõi bệnh nhân với màn hình màu TFT kích thước 12.1 inch, có độ phân giải cao, góc nhìn rộng .&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. Có thể viết tên bệnh nhân bằng tiếng Việt trực tiếp lên màn hình bằng bút (touch pen) hoặc bằng ngón tay.</li><li>Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng.</li><li>Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.</li><li>Phát hiện rối loạn nhịp bằng phương pháp so sánh phù hợp với đa phức hợp mẫu ( Multi-Template).</li><li>Phân tích kết quả điện tim khi dùng cáp 10 điện cực theo dõi 12 đạo trình theo chương trình ECAPS 12C.</li><li>Ghi nhớ các báo động (Alarm history) máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này.</li><li>Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Có thể xem lại đồ thị diễn biến Trengraph máy lưu lại lên trong 24 giờ.</li><li>Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật PWTT: máy&nbsp;theo dõi&nbsp;liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này.</li><li>Có thể nối mạng wireless</li><li>Chức năng Interbed cho phép kết nối và chia sẽ dữ liệu giữa các monitor với nhau thông qua mạng LS-NET.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-06T10:28:29.436 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:17:45.828
3577 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Sentosa SA201 Real- Time PCR Instrument | Sentosa SA201 |  | Singapore | Vela Operations Singapore Pte Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Singapore | Nhóm null |  |  | 1600000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>'Hệ thống Sentosa SA 201 là thiết bị Real-time PCR 96 giếng, 5 kênh màu dựa trên công nghệ gia nhiệt Peltier block. Hệ thống được tích hợp với phần mềm báo cáo kết quả lâm sàng tự động cho phép điều khiển chương trình nhiệt, thực hiện phân tích kết quả tự động và kết nối với hệ thống IT và LIS</p> |  |  | <p>Hệ thống đạt chứng chỉ CE - IVD dành cho chẩn đoán MDx </p><p>Thiết bị sử dụng 5 kênh màu: 5 kênh kích thích kính lọc và thu nhận </p><p>Nguồn sáng kích thích: Đèn Halogen Bộ phận phát hiện: CCD camera </p><p>Công nghệ gia nhiệt: Công nghệ gia nhiệt khối Peltier&nbsp; </p><p>Định dạng: 96 giếng </p><p>Tốc độ gia nhiệt: 5.5°C/giây </p><p>Tốc độ giảm nhiệt: 3.5°C/giây (với chế độ Fast); 1.6°C/giây (Với chế độ chuẩn) Độ chính xác nhiệt độ giữa các mẫu&nbsp;± 0.5 ºC </p><p>Độ đồng đều nhiệt độ ± 01ºC </p><p>Thể tích đĩa phản ứng: lên tới 100 µl Công suất: 96 mẫu/lần chạy </p><p>Thiết bị có tính năng gia nhiệt nhanh giúp giảm thời gian và tăng công suất Có thể tích hợp với thiết bị tách chiết DNA/RNA và setup PCR tự động để tạo thành quy trình tự động hoàn toàn </p><p>Hệ thống được tích hợp với phần mềm phân tích và báo cáo kết quả tự động Hệ thống đã được chuẩn hoá lên tới 4 loại bệnh phẩm lâm sàng Có khả năng kết nối hệ thống IT và giao tiếp LIS của bệnh viện </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T10:11:01.203 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T11:52:24.880
3578 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống định vị phẫu thuật | Hệ thống định vị hỗ trợ phẫu thuật bằng máy tính và phụ kiện đi kèm | STEALTHSTATION S8 (STEALTH S8) |  | Mỹ | Medtronic Navigation, Inc. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 17000000000 | t | Bộ | true | 2020-12-15 | 2021-12-15 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 100-240V; 50/60Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-12-15T11:14:18.582 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-12-15T11:14:18.670
3579 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bện nhân 7 thông số | PVM-4763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p><p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-05T15:14:19.842 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:18:11.119
3580 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ VỚI 4 CHUYỂN ĐỘNG | ANTERIS 40I |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 1593800000 | f | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: ANTERIS 40I</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p>- 01 Bộ tựa đầu</p><p>- 01 Bộ gác chân</p><p>- 01 Bộ tựa tay</p><p>- 01 Bộ vòng quấn cổ tay</p><p>- 01 Bộ dây đeo kiềm chế cơ thể</p><p>- 01 Bộ khung gây mê</p><p>- 01 Bộ mở rộng khung gây mê</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:48:18.936 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T17:48:18.986
3581 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi dạ dày video | EG-2990K |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 1122000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-03-31 | <p>Dây nội soi dạ dày sử dụng với bộ xử lý Hiệu Pentax. Dùng để thăm khám đường tiêu hóa trên</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13T13:29:45.986 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13T13:29:46.048
3582 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | FC700 | FC700 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 22000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi cơn co và tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:23:37.237 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:12:09.655
3583 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, có chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT), xạ phẫu định vị (SRS), xạ trị định vị thân (SBRT) | Versa HD |  | Anh | Elekta Limited |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | Anh | Nhóm 1 |  |  | 130000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-22 | 2021-06-30 | <p><strong>Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, có chức năng xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu định vị (SRS), xạ trị định vị thân (SBRT) và các thiết bị đi kèm</strong></p><p><strong>Model: Versa HD</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Elekta Limited</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Anh</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong>Thiết bị đạt các tiêu chuẩn: CE, FDA</strong></p> |  |  | <p>Chi tiết cấu hình, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật như file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-22T14:24:58.515 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-01-22T13:56:30.335
3584 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros ECiQ | Vitros ECiQ |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 2181790000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm miễn dịch Vitros ECiQ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T10:23:58.671 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:29:01.261
3585 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 4 Film) | DILOS-400 |  | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37000000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-400 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (W x H x D): 1465 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (W x H): 1424 x 422mm (56’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.8 A</p><p>▪ Công suất: 160W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 64 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 8.0kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:00:04.694 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:00:04.783
3586 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (có thể kết nối được 16 máy con) | CNS-6201 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-06-30 | <p><strong>Hệ thống theo dõi trung tâm tối ưu cho việc chăm sóc bệnh nhân</strong></p><p>Monitor theo dõi bệnh nhân ngày nay theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân và đưa ra các cảnh báo cho bác sĩ và điều dưỡng khi phát hiện bất thường xảy ra.</p><p>Vậy chức năng nào trên monitor cần được phát triển cho việc theo dõi bệnh nhân trong tương lai?</p><p>Monitor theo dõi bệnh nhân trong tương lai sẽ đưa ra các cảnh báo chuyên sâu về các thay đổi tiềm ẩn ở tình trạng bệnh nhân, không chỉ dựa trên các thông số sinh tồn mà còn dựa trên lịch sử lâm sàng của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.</p><p>Monitor theo dõi trung tâm của Nihon Kohden chính là giải pháp đảm bảo cho việc theo dõi bệnh nhân một cách toàn diện và hiệu quả.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-03T15:42:55.004 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:20:28.780
3587 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tích hợp nguồn sáng LED | CP-1000 |  | Đức | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 1 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tích hợp nguồn sáng LED</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-18T11:26:31.104 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:56:44.894
3588 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W | EPK-i5000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14T13:07:13.652 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:57:13.681
3589 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | PVM-2701 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-06-30 | <ul><li>Màn hình màu độ phân giải cao: Màn hình rộng 10.4&nbsp;inch, dễ dàng quan sát từ xa,&nbsp;cấu trúc&nbsp;bằng&nbsp;chất TFT.</li><li><strong>Màn hình điều khiển bằng cảm ứng</strong> (touch screen) giúp cho bác sĩ, điều dưỡng dễ dàng hơn trong vận hành máy.</li><li>Màn hình hiển thị&nbsp;4 dạng sóng và 5 thông số gồm: điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn và nhiệt độ.</li><li>Máy có <strong>chức năng chỉ dẫn cho người sử dụng trực tiếp</strong> : chỉ dẫn cách đặt điện cực , cách đặt túi hơi đo huyết áp , khi có báo động về kỹ thuật trong quá trình theo dõi thì sẽ xuất hiện phím chỉ dẫn trên màn hình. Nếu chạm vào phím chỉ dẫn sẽ hiện ra danh sách hướng dẫn cách khắc phục lỗi.</li><li><strong>Chức năng phóng to</strong> các thông số sinh tồn giúp quan sát từ xa dễ dàng</li><li>Đèn báo động đặt phía trên monitor giúp quan sát tình trạng bệnh nhân từ xa. Đèn sáng màu đỏ khi có báo động nguy hiểm đến bệnh nhân , đèn báo màu vàng tương ứng với các thông số cài đặt vượt quá giới hạn cài đặt , đèn nháy màu xanh là bình thường .</li><li>Thời lượng Pin lên đến 3 giờ nếu được sạc đầy.</li><li>Máy in nhiệt 3 kênh&nbsp;cho phép ghi sóng điện tim, nhịp thở, mạch.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-30T16:37:44.449 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:21:23.584
3590 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Lungtest Mobile |  | Ba Lan | MES Sp. z o.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-01-24 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: LUNGTEST Mobile</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: MES</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Ba Lan</strong></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu chụp: MES TYPE DV 40</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng chết: 38ml</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng đầu đo: &lt; 0,9 cmH2O/l/s ở 14 l/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi lưu lượng: +/- 20 l/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lệch đo lưu lượng: &lt; 2%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chia lưu lượng: 1ml/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi thể tích: ±10l</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lệch đo thể tích: &lt; 2%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chia thể tích: 10ml</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480, 7inch</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: giấy 112mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng xuất: 2USB</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220x250x52mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 0,9kg</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 50Hz, 20VA</p><p><br></p> |  | Ống thổi, giấy in nhiệt,.... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-24T10:26:14.775 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-24T10:26:47.781
3591 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Vitros 4600 | Vitros 4600 |  | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 2836320000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Vitros 4600</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:14:43.171 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:29:19.630
3592 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | ISE 5000 |  | Pháp | SFRI SAS |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải.</strong></p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11T09:20:39.112 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-12-30T15:18:13.199
3593 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723GX | HLC-723 GX |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phân tích HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:625px;" width="626"> <tbody> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Mẫu phân tích</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Phương pháp phân tích</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Phương pháp đo</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Đo độ đục hấp thụ ánh sáng 2 bước sóng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:27px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:416px;height:27px;"> <p>2.2 phút/test</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Đăng nhập dữ liệu</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Màn hình cảm ứng LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:27px;"> <p>Truy xuất kết quả</p> </td> <td style="width:416px;height:27px;"> <p>Máy in nhiệt, USB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:56px;"> <p>Chứa dữ liệu</p> </td> <td style="width:416px;height:56px;"> <p>Bộ nhớ tích hợp trên máy: chứa đến 800 kết quả</p> <p>USB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Kết nối</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Kết nối 2 chiều thông qua cổng RS-232C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 180 VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Kích thước/ Trọng lượng</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>370 (Rộng) x 525 (Dài) x 482 (Cao) mm/ 25.0 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:15:22.395 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:15:22.436
3594 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 3 Film) | DILOS-300 |  | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 29780000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-300 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 1109 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 1068 x 422mm (42’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.1 A</p><p>▪ Công suất: 120W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 48 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 6.1kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:00:45.461 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:00:45.508
3595 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) 6 thông số có IBP (dạng module) | MM15 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân dạng module</p> <p>Xuất Xứ: Mediblu/ Mỹ<br /> Màn hình: 12″ cảm ứng TFT</p> <ul> <li>Thiết kế thông minh dạng Module ( Các thông số kết hợp tuỳ chọn) giúp việc theo dõi trở nên toàn diện hơn khi sử dụng bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, dùng vận chuyển bệnh…</li> <li>Vệ tinh Module XM1-J được tích hợp 6 thông số cơ bản với màn hình cảm ứng, pin nguồn riêng nên có thể tách rời khỏi máy chính để dùng vận chuyển bệnh hoặc duy chuyển theo dõi linh động</li> <li>Các module riêng biệt giúp giúp Doctor tuỳ chọn các thông số chuyên môn phù hợp với từng khoa phòng.</li> <li>Việc bảo trì trở nên liên tục và không làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành chung.</li> <li>Tuỳ chọn các công nghệ nổi tiếng nhất trong ngành monitor để sử dụng kết hợp trên cùng 1 hệ thống</li> <li>Hệ thống bền bỉ với sự đảm bảo thời gian bảo hành 5 năm.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-11T11:47:26.809 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:00.554
3596 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F127 | HV-F127 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1330000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> |  |  | <ul><li>Tần số<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=13.8869" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">1Hz - 1.200Hz</a></li><li>Điện thế pin<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=164.8584" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">2 pin AAA</a></li><li>Kích thước<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=29.8871" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">60mm x 154mm x 21mm</a></li><li>Trọng lượng sản phẩm<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=35.8382" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">120g</a></li><li>Phụ kiện<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8547" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">Túi đựng</a>,&nbsp;<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8872" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">2 pin AA</a>,&nbsp;<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8873" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 113, 196);">Bộ điện cực</a></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:15:29.292 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:19:25.298
3597 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu bán tự động | Ortho WorkStation | Ortho WorkStation |  | Mỹ | Ortho Clinical Diagnostics |  | ["2020","2021","2019"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 252630000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-01-22 | <p>- Máy định nhóm máu bán tự động</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-22T16:56:48.671 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-12-16T16:35:59.573
3598 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa và tiệt trùng dụng cụ | Lavapor LD 21 |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-11 | <p>Cấu hình cơ bản và phụ kiện kèm theo máy:</p> <p>-&nbsp;Phụ kiện đặc biệt sử dụng cho khăn trải giường, chậu rửa</p> <p>-&nbsp;3 phụ kiên hỗ trợ cho bình đựng nước tiểu, bình đựng dịch</p> <p>-&nbsp;Rổ đựng dụng cụ y tế cỡ nhỏ</p> <p>-&nbsp;Bơm khô</p> <p>-&nbsp;Phụ kiện làm sạch và khử trùng các túi đựng nước tiểu</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật cơ bản</p> <p>- Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 230V, 56/60 Hz</p> <p>- Nguồn nước cấp:</p> <p>Áp lực tối đa: 6 bar</p> <p>Áp lực tối thiểu: 3 bar</p> <p>- Dung tích buồng: 90 lít</p> <p>Kích thước của máy:&nbsp;150cm x 70cm x 60cm ((cao x rộng x sâu)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T14:49:22.813 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-11T00:00:00.126
3599 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F128 | HV-F128 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1720000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> |  |  | <p><br></p><ul><li><span style="color: black;">Mã sản phẩm: HVF128</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước: 60x199x21 mm</span></li><li><span style="color: black;">Trọng lượng: 155 gr</span></li><li>Màn hình hiển thị:&nbsp;LCD</li><li>Tần số:&nbsp;1Hz - 1.200Hz</li><li>Điện thế pin:&nbsp;2 pin AAA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:17:11.113 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:34:21.779
3600 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | BIOREGEN | không có |  | Tây Ban Nha | DISOP, S.A |  | ["2020"] | Công ty TNHH Giải Pháp Khoa Học Làn Da | Italy | Nhóm null |  |  | 9900000 | t | Hộp | true | 2020-12-22 | 2022-12-22 | <p>Tên thiết bị: Chất làm đầy da</p><p>Chủng loại/mã sản phẩm: BIOREGEN</p><p>Quy cách đóng gói: Hộp 03 ống 1ml</p><p>Dạng bào chế: Gel</p><p>Thành phần: Acid Hyaluronic................................................. 16 mg/ml Sodium Chloride, Phosphate buffer, nước cất .............1ml</p><p>BIOREGEN là thiết bị y tế chứa gel vô trùng, có thể tái hấp thu, được sử dụng để giữ ẩm da, làm đầy, tái tạo, khắc phục vết thâm và khiếm khuyết bề mặt ở vùng mặt và các khu vực khác của cơ thể. Thành phần chính là Acid Hyaluronic có nguồn gốc lên men vi sinh vật.</p> |  |  | <p>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: Bioregen là thiết bị tiêm dưới da, không tiêm vào mạch máu. Chưa có báo cáo nào về trường hợp quá liều hoặc tương tác với thuốc khác. Không sử dụng khi đang mang thai.</p><p>Sử dụng ngay khi mở hộp. Ống tiêm và các bộ phận kèm theo chỉ dùng một lần. </p><p>Vứt bỏ hoàn toàn ống đã mở nếu không sử dụng hết sản phẩm trong một đợt điều trị. Không tái sử dụng và không sử dụng cho bệnh nhân khác. Không dùng nếu hộp hoặc ống tiêm có dấu hiệu bị móp méo hoặc không còn nguyên vẹn. </p><p>Không pha trộn với các chất khác và không thực hiện tiêm/cấy ghép thiết bị khác cùng với Bioregen. </p><p>Thủ thuật tiêm phải được thực hiện trong môi trường vô trùng với kỹ thuật phù hợp. </p><p>Điền vào nhãn kèm theo hộp và dán vào hồ sơ bệnh nhân nhằm lưu giữ thông tin theo dõi điều trị.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Giải Pháp Khoa Học Làn Da | 2020-12-22T14:24:17.742 | Công ty TNHH Giải Pháp Khoa Học Làn Da | 2020-12-22T14:27:33.214
3601 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F013 | HV-F013 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 990000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> |  |  | <ul><li>Tiêu thụ năng lượng: Xấp xỉ 30mA</li><li>Tần số: Xấp xỉ 1 đến 108Hz</li><li>Thời gian xung: 100µsec</li><li>Điện áp đầu ra tối đa: 32V (trong tải 500Ω)</li><li>Điều khiển công suất: 10 mức cường độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:12:59.812 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:20:28.013
3602 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước | FDV-M12W |  | Nhật Bản | Sakura Seiki Co. Ltd. |  | ["2017","2018","2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3050000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy hấp tiệt trùng</p><p>Model: FDV-M12W</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02T09:49:02.127 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.420
3603 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | ĐÈN KHÁM DI ĐỘNG | ST-LED168 |  | Đài Loan | St. Francis Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC PHÚ SƠN | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">THÔNG SỐ KỸ THUẬT</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng: 1</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng: LED</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ của bóng / giờ: 30.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng trong Lux tại 1 mét: 16.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4500±200°K</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 3W</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu kết nối vào /AC: 110V, 1A /220V ,0.5A</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của đầu đèn: 70mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của dòng được chiếu sáng vào 1M: 15cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng: On / off</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của dòng chiếu sáng: 40 cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách làm việc: 85~165 cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt: Xách tay đứng</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(236, 247, 255);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng trọng lượng / appro: 4.8 kgs</span></p> |  |  | <p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">THÔNG SỐ KỸ THUẬT</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng: 1</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng: LED</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ của bóng / giờ: 30.000 giờ</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng trong Lux tại 1 mét: 16.000 Lux</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4500±200°K</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 3W</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu kết nối vào /AC: 110V, 1A /220V ,0.5A</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của đầu đèn: 70mm</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của dòng được chiếu sáng vào 1M: 15cm</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng: On / off</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của dòng chiếu sáng: 40 cm</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách làm việc: 85~165 cm</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt: Xách tay đứng</span></p><p><span style="background-color: rgb(236, 247, 255); color: rgb(0, 0, 0);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng trọng lượng / appro: 4.8 kgs</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC PHÚ SƠN | 2020-11-23T13:58:51.280 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC PHÚ SƠN | 2020-12-31T00:00:13.468
3604 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 4D 4 đầu dò | Arietta 65 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm ổ bụng, tim mạch, sản&nbsp;khoa, 4D</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-30T14:53:34.560 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:22:04.272
3605 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học | URIT 5160 |  | Trung Quốc | Urit Medical Electronic Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-15 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: URIT 5160</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: URIT MEDICAL – TRUNG QUỐC</strong></p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 Thông số: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF</p><p>Ø&nbsp;Thông số nghiên cứu: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%</p><p>Ø&nbsp;2 biểu đồ cho RBC và PLT</p><p>Ø&nbsp;2 biểu đồ tán xạ: 5 thành phần khác nhau của bạch cầu</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biểu đồ tán xạ Eosinophils và Moutrophils</p><p>Ø&nbsp;2 ảnh 3-D lập thể</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nguyên lý đo</p><p>Ø&nbsp;WBC/DIF: Dòng chảy cytometry, bán dẫn ánh sáng laserphân loại ánh sáng đa chiều</p><p>Ø&nbsp;Phân tích WBC: phép đo quang và trở kháng</p><p>Ø&nbsp;Phân tích RBC/PLT: Phương pháp trở kháng</p><p>Ø&nbsp;HGB: Chất nhuộm thuốc thử không chứa xyanua</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất sử dụng: Diluent, Sheath, Detergent, Lyse</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: chế độ máu toàn phần: 20µl và chế độ pha loãng: 20µl</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính khẩu độ: WBC 100µm và RBC/PLT 68µm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất: lên tới 60 mẫu/giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ: lên tới 200.000 mẫu với biểu đồ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông báo: báo lỗi trên màn hình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: 10.4 inch cảm ứng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 490mm x 332mm x 459mm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 250VA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nặng: 35KG</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | 2020-12-15T13:32:57.332 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | 2020-12-15T13:32:57.406
3606 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 1 Film) | DILOS-100 |  | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 13960000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-100 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung: 397 x 512 x 39 mm (W x H x D)</p><p>▪ Ảnh xem: 356 x 422mm (14’’ x 17’’) (W x H)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 0.7 A</p><p>▪ Công suất: 40 W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL 16 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.3kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:01:42.505 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:01:42.570
3607 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | HumanClot Pro |  | Đức | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm null |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-12-22 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> |  |  | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu năng cao</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành độc lập</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm chi phí</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáng tin cậy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện trực quan</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất chạy PT: Lên đến 100 test/giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất chạy đa xét nghiệm: Lên đến 58 test/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí phản ứng (vòng cuvet):&nbsp;32</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích phản ứng: 150 –300 µl</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí hóa chất (3 vị trí khuấy x 15 ml, 12 vị trí x 5ml): 15</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí Mẫu/Mẫu khẩn cấp: 22+3</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí kiểm chuẩn: 8</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trộn mẫu: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc mã vạch mẫu: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ cuvet thông minh: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện&nbsp;LAN, USB, RS232, thẻ thông minh</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-22T11:49:16.919 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-22T14:28:52.281
3608 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS60 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Bộ | false | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</span></p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hệ thống máy chính kỹ thuật số <strong>HS60</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Màn hình LED 21.5 inch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình LED cảm ứng 10.1 inch độ nhạy cao</p><p>&nbsp;Có 04 cửa nối đầu dò</p><p>+&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm đơn <em>tinh thể </em>(S-Vue) CONVEX 4D đa tần <em style="letter-spacing: 0.1px;">số : 01 cái</em></p><p>+&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm đơ<em>n tinh thể </em>(S-Vue) CONVEX 2D đa tầ<em style="letter-spacing: 0.1px;">n số: 01 cái</em></p><p>+&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm <em>LINEAR 2D đa tần số: 01 cái</em></p><p>+&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu <em>âm ENDO - CAVITY 2D đa tần số: 01 cái </em></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiệ<strong>n</strong> <span style="color: black;">kèm theo.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>-&nbsp;Các <span style="color: black;">mode chẩn đoán: 2D, M, Color M mode, Color Dopler mode, PW mode, PD mode, Dual mode, Squad mode, Combined mode, Simultaneous mode, Zoom mode, S-Flow mo</span>de.</p><p class="ql-align-justify">- Chức n<span style="color: black;">ăng hình ảnh volume mode: RealisticVu</span>e.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng C<span style="color: black;">learvision: off, 1-5 gia tăng độ sắc nét của hìn</span>h ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng multivision&nbsp;lọc nh<span style="color: black;">iễu tán xạ, tăng độ sắc n</span>ét đường viền.</p><p>-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh<span style="color: black;"> trên các mode 2D, Dopl</span>er màu, Dopler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắ<span style="letter-spacing: 0.1px; color: black;">n</span> quá trình vận hành.</p><p>-&nbsp;Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28T15:22:51.403 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T13:58:14.492
3609 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i7010 |  | Malaysia | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi dọng chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14T10:28:39.518 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:59:28.429
3610 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi đại tràng video | EC-3890FK |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 1180000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-03-31 | <p>Dây nội soi đại tràng video sử dụng với bộ xử lý Hiệu Pentax dùng thăm khắm đường tiêu hóa dưới</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13T13:35:23.212 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13T13:35:23.263
3611 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo Oxy não vùng | Máy đo oxy trong máu tại mô SenSmart | X-100 |  | Mỹ | Nonin Medical Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2020-12-29 | 2021-06-28 | <p class="ql-align-justify">SenSmart X-100 – là thiết bị sử dụng phương pháp <strong>không xâm lấn</strong> đo oxy dưới mô đặc biệt những mô cần quan tâm hàng đầu như: não, thận, tạng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Sử dụng trong phòng hồi sức theo dõi tưới máu mô trong quá trình chạy ECMO.</p><p class="ql-align-justify">Sử dụng trong khoa hồi sức sơ sinh theo dõi, phát hiện sớm các biến chứng của dị tật tim bẩm sinh với não, tạng.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính model X-100</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cổng thu nhận tín hiệu</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Dây dẫn xử lý tín hiệu.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">04 Cảm biến dùng cho người lớn (Hoặc trẻ em, trẻ sơ sinh)</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng việt.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy (Chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng số lượng dây dẫn, xử lý tín hiệu (Chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 (Chọn thêm)</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Dải đo</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rSO<sub>2</sub>: 0 – 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpO<sub>2</sub> : 0 – 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp mạch : 18 – 300 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nguồn điện</strong> : </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn chính: 100 – 240 VAC, 50-60Hz</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Điều kiện môi trường</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 0<sup>o</sup> đến +40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ lưu trữ và vận chuyển : -30<sup>o</sup> đến +70<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chuẩn an toàn </strong>EN 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bảo vệ tránh bị điện giật </strong>: loại BF, vỏ bảo vệ IPX2</p><p><br></p> |  | Kênh thu nhận tín hiệu | Cảm biến đo oxy mô |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-29T16:37:19.904 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-29T16:40:37.917
3612 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8010 | Babytherm 8004 |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p><p>Tích hợp tấm nệm có chức năng sưởi ấm.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-15T14:23:37.846 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-15T14:23:37.927
3613 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP CƯỠNG BỨC CHO KHỚP VAI VÀ KHỦY TAY - CPM | KINETEC CENTURA |  | Pháp | Kinetec SAS |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p><br></p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Điều chỉnh thời gian: từ 1 phút đến 24 giờ</p><p>-&nbsp;Tạm dừng giới hạn chuyển động: từ 1 giây đến 15 phút</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh tốc độ 50-140 ° mỗi phút (5 cấp)</p><p>-&nbsp;Khả năng tùy biến và lưu trữ 16 chương trình phục hồi chức năng</p><p>-&nbsp;Kích thước: 56cm x 100cm x 76cm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: 26 kg</p><p>-&nbsp;Miếng dán đệm lót làm bằng chất liệu được khử trùng</p><p>-&nbsp;Máy chứa các linh kiện điện tử, cáp, các bộ phận bằng nhựa, nhôm, thép</p><p>-&nbsp;Kích cỡ bệnh nhân: từ 1,4 đến 2m</p><p>-&nbsp;Trọng lượng người sử dụng tối đa: 135kg</p><p>-&nbsp;Kháng tải đảm bảo bảo vệ bệnh nhân khi lực tác dụng quá mạnh lên khớp</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh lực đảo ngược: 6 cấp độ</p><p>-&nbsp;Khả năng khóa điều chỉnh các thông số</p><p>-&nbsp;Cài đặt lại các thông số khi thay đổi chuyển động,</p><p>-&nbsp;Chức năng phát hiện phạm vi chuyển động tối đa cho bệnh nhân (chế độ bằng tay hoặc chế độ By-Pass)</p><p><strong><em>Phạm vi chuyển động</em></strong></p><p>-&nbsp;Chuyển động giang&nbsp;tay, khép tay ( A): 20° -160°</p><p>-&nbsp;Chuyển động quay đồng bộ giang tay, khép tay: 20° - 160° / (-30°) - 90°</p><p>-&nbsp;Quay vai: (-30°) -&nbsp;90°</p><p>-&nbsp;Uốn, duỗi vai 20° -&nbsp;180°</p><p><strong><em>Thông số điện</em></strong></p><p>-&nbsp;Điện áp: từ 100 đến 240Volts</p><p>-&nbsp;Tần số 50/60Hz</p><p>-&nbsp;Công suất: 50 VA</p><p>-&nbsp;Áp suất âm &lt;70dB</p><p>-&nbsp;Thiết bị loại IIBF hoặc IB</p><p>-&nbsp;Bảo vệ thiết bị: IP20</p><p>-&nbsp;Cầu chì: T 750mA 250V 6.3 x 32mm</p><p><strong>Môi trường</strong></p><p>-&nbsp;Điều kiện lưu trữ / vận chuyển:</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ: -40 đến 70 ° C / -40 đến 160 ° F</p><p>-&nbsp;Độ ẩm tương đối: lên đến 90%</p><p>-&nbsp;Điều kiện hoạt động:</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ phòng: 10 đến 40 ° C / 50 đến 105 ° F</p><p>Độ ẩm tương đối: lên đến 80%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:25:37.497 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:25:37.619
3614 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS50 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</span></p> |  | <ol><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS50, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28T15:08:12.930 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T13:58:31.313
3615 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i7010 |  | Malaysia | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14T11:28:32.934 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:58:35.651
3616 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử Omron MC-343F | MC-343F |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 180000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng&nbsp;để đo thân nhiệt, vị trí nách, miệng, hậu môn</p> |  |  | <ul><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Nguồn điện: 1,5VDC, 1 pin LR41</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Công suất điện: 0,1mW</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tuổi thọ của pin: Khoảng 2 năm hoặc hơn (nếu sử dụng 3 lần mỗi ngày)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Độ chính xác: ±0,1oC</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Phạm vi đo: từ 32 tới 42oC</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Trọng lượng: Khoảng 11g (đã có lắp pin)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước: 19,4 (rộng) x 132,5 (dài) x 10 (dầy) mm</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:10:32.766 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:22:01.394
3617 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa | Pictus 700 (p700-3) |  | Hungary | Diatron MI Zrt. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 2600000000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích sinh hóa tự động (có điện giải)</strong></p><p><span style="color: black;">Model: Pictus 700 (P700-3)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Diatron MI Zrt</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hungary</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T16:20:42.651 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23T16:20:42.688
3618 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đo trán Omron TH839S | TH839S |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 820000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng&nbsp;để đo thân nhiệt, vị trí ở tai</p> |  |  | <ul><li>Kích thước máy:39 (rộng) x 151 (cao) x 54 (dầy) mm</li><li>Trọng lượng:69g (bao gồm cả pin)</li><li>.Độ F hoặc độ C:</li><li>Hiển thị tăng từ 0.1 độ.</li><li>.Bộ sản phẩm bao gồm:+ 01 Pin.+ 01 nắp đậy đầu đo.+ Vỏ bọc đầu đo (21 chiếc).+ 01 hướng dẫn sử dụng.</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:03:03.181 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:26:14.187
3619 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask khí dung người lớn, trẻ em | PN-1120D (NB-31111) PN-1122D (NB-31121) |  |  | Non-change Enterprise |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 26932 | t | Cái | true | 2020-12-29 | 2021-06-29 | <ul><li>Nhựa PVC y tế mền</li><li>Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</li><li>Liệu lượng cố định ( dùng với venturies)</li><li>Không sắc nhọn vô trùng</li><li>Có bầu chứa thuốc</li><li>Có dây oxy dài 1.8m - 2.1m</li><li>Nhựa y tế, không chứa DEHP</li><li>Chất lượng: CE. ISO</li></ul> |  |  | <ul><li>Nhựa PVC y tế mền</li><li>Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</li><li>Liệu lượng cố định ( dùng với venturies)</li><li>Không sắc nhọn vô trùng</li><li>Có bầu chứa thuốc</li><li>Có dây oxy dài 1.8m - 2.1m</li><li>Nhựa y tế, không chứa DEHP</li><li>Chất lượng: CE. ISO</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-29T16:38:34.988 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-29T16:59:30.394
3620 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | Surtron 200 |  | Italy | Led SpA |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 82000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Dao mổ điện cao tần</span></p><p><span style="color: black;">Model: Surtron 200 </span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: LED SpA</span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Italy</span></p><p><span style="color: black;">Chất lượng: Mới 100%</span></p> |  |  | <p>Công suất đầu ra tối đa CUT: 200W - 250<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa NÂNG CAO: 120W - 250<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa BLEND: 120W - 200<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa FORCED COAG: 150W - 150<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa SOFT COAG: 90W - 100<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa BIPOLAR COAG: 80W - 50<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Tần suất làm việc: 600 kHz</p><p>Mạch bệnh nhân: F</p><p>Điện áp: 115-230 VAC</p><p>Tần số chính: 50-60Hz</p><p>Nguồn điện đầu vào: 350 VA</p><p>Kích thước WxHxD mm: 370x144x319</p><p>Cân nặng: 6kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T15:24:50.393 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T15:24:50.462
3621 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng xách tay (2 đầu dò) | Prosound 2 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ProSound 2</strong>&nbsp;là máy siêu âm chẩn đoán xách tay cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với nhiều chức năng thông minh.</p><p><strong>Chức năng Harmonic mở rộng (ExPHD):</strong></p><p>Cho hình ảnh với độ chính xác cao bằng cách giảm bớt một số chùm tia siêu âm không cần thiết mà không làm mất đi độ nhạy.</p><p><strong>Hình ảnh đa tần số (MFI):</strong></p><p>Một đầu dò riêng lẻ có thể phát nhiều tần số, được lựa chọn tùy theo cơ thể của bệnh nhân.</p><p><strong>Chức năng làm rõ đường bờ:</strong></p><p>Đường bờ của các mô (thành vách), ví dụ như thành trong của động mạch chủ được làm nổi rõ để thuận tiện cho việc thực hiện phép đo và xác định các chỉ số.</p><p>Hình ảnh siêu âm, các kết quả đo, thông tin bệnh nhân và báo cáo được lưu trữ và quản lý trong bộ nhớ trong có dung lượng lớn.</p><p>Cổng USB tiêu chuẩn đảm bảo cho việc quản lý dữ liệu.</p><p>Bộ nhớ trong Cine Memory cho phép người dùng dễ dàng tìm lại các hình ảnh thăm khám.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27T15:05:53.153 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:22:28.081
3622 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W | EPK-i7010 |  | Malaysia | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14T10:35:20.629 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:59:01.292
3623 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Rotor-Gene® Q + Sentosa® SA Reporter | Rotor-Gene® Q MDx 5plex HRM |  | Malaysia | Vela Operations Singapore Pte Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Malaysia | Nhóm null |  |  | 1450000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống đạt chứng chỉ CE - IVD dành cho chẩn đoán MDx</p><p>Hệ thống đã được chuẩn hoá với 19 loại mẫu bệnh phẩm lâm sàng; 26 loại xét nghiệm CE-IVD</p><p>Thiết bị sử dụng 6 kênh màu: 5 kênh màu chuẩn: (Green, Yellow,Orange, Red, Crimson) và 01 kênh cho phân tích điểm nóng chảy độ phân giải cao (HRM) Thiết kế&nbsp;dạng xoay tròn giúp quá trình đọc tín hiệu đồng nhất</p><p>Phần mềm SA Reporter cho phép phân tích và nhận định kết quả tự động - Phần mềm giúp chuyển đổi các tín hiệu huỳnh quang từ thiết bị realtime PCR thành bản báo cáo phân tích kết quả tự động</p><p>-&nbsp;Đảm bảo kết quả chuẩn đoán đáng tin cậy.</p><p>- Truy xuất nguồn gốc mẫu trong suốt quy trình làm việc</p><p>- Tích hợp hoàn hảo với các quy trình thí nghiệm.</p><p>-&nbsp;Chữ ký điện tử tùy chỉnh cho nhiều người dùng.</p><p>- Báo cáo kết quả tự động với đồ thị kỹ thuật số.</p><p>- Kết nối với IT và LIS: Kết nối trực tiếp với hệ thống LIS của bệnh viện.</p> |  |  | <p>Hệ thống đạt chứng chỉ CE - IVD dành cho chẩn đoán MDx Hệ thống đã được chuẩn hoá với 19 loại mẫu bệnh phẩm lâm sàng; 26 loại xét nghiệm CE-IVD </p><p>Thiết bị sử dụng 6 kênh màu: 5 kênh màu chuẩn: (Green, Yellow,Orange, Red, Crimson) và 01 kênh cho phân tích điểm nóng chảy độ phân giải cao (HRM) </p><p>Thiết kế&nbsp;dạng xoay tròn giúp quá trình đọc tín hiệu đồng nhất </p><p>Tốc độ gia nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt; 15 ºC /s&nbsp; </p><p>Tốc độ giảm nhiệt: &gt; 20 ºC /s&nbsp; </p><p>Thời gian chạy quy trình 40 chu kỳ từ 45 – 60 phút </p><p>Độ chính xác nhiệt độ giữa các mẫu&nbsp;± 0.5 ºC </p><p>Độ đồng đều nhiệt độ ± 0.02ºC </p><p>Độ phân giải nhiệt nhiệt độ: 0.02 ºC </p><p>Thể tích giếng phản ứng: 0.1 ml x 72 wells Với 6 kênh màu từ bước sóng UV đến hồng ngoại </p><p>Bước sóng kích thích từ từ 365–680 nm, bước sóng phát hiện từ 460–750 nm </p><p>Kênh Green: FAM, SYBR Green I </p><p>Kênh Yellow: JOE, VIC, HEX </p><p>Kênh Orange: ROX, CAL Fluor Red 610, Texas Red,&nbsp; </p><p>Kênh Red: Cy5, Quasar 670, LightCycler, Red640, Alexa Fluor 633 </p><p>Kênh Crimson: Quasar 705, LightCycler Red705, Alexa Fluor 680 </p><p><strong>Kênh HRM: SYBR®&nbsp;Green I, SYTO9, LC Green, LC Green Plus+, EvaGreen</strong> </p><p>Giải tuyến tính động học: 10 bậc </p><p><strong>Phần mềm báo cáo kết quả lâm sàng có tính năng kết nối IT và phân tích kết quả tự động </strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T11:19:57.471 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T12:04:18.496
3624 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | Dimension EXL 200 | Dimension EXL 200 |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-01-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ-MIỄN DỊCH, 627 TEST/GIỜ.</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Dimension EXL 200</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: SIEMENS</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Mỹ</p><p><br></p> |  |  | <p>Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch hóa phát quang truy cập ngẫu nhiên</p><p>Tiêu tốn nước: tối đa 05 lít/giờ.</p><p>Khay bệnh phẩm: 60 vị trí. &nbsp;</p><p>Quản lý mẫu bệnh phẩm bằng mã vạch: Có</p><p>Loại mẫu bệnh phẩm có thể xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy.</p><p>Số lượng cuvette nạp tối đa: 12,000.</p><p>Phản ứng: Ủ khí, nhiệt độ 37°C</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-22T15:00:08.469 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-22T15:00:08.538
3625 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | Surtron 120 |  | Italy | Led SpA |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Dao mổ điện cao tần </span></p><p><span style="color: black;">Model: Surtron 120</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: LED SpA</span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Italy</span></p><p><span style="color: black;">Chất lượng: Mới 100%</span></p> |  |  | <p>Công suất đầu ra tối đa CUT: 120W - 250<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa BLEND: 90W - 200<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa FORCED COAG: 80W - 150<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa SOFT COAG: 60W - 100<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Công suất đầu ra tối đa BIPOLAR COAG: 40W - 100<span style="color: black;">Ω</span></p><p>Tần suất làm việc: 600 kHz</p><p>Mạch bệnh nhân: F</p><p>Điện áp đầu vào có thể lựa chọn: 115-230 VAC</p><p>Tần số chính: 50-60Hz</p><p>Nguồn điện đầu vào: 300 VA</p><p>Kích thước WxHxD mm: 254x104x288</p><p>Cân nặng: 5kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T15:35:05.378 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T15:35:05.493
3626 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZERO 50 | ZERO 50 |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 15000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:51:42.508 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:02:52.453
3627 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask khí dung người lớn, trẻ em | PN-1120D (NB-31111) PN-1122D (NB-31121) |  | Đài Loan | Non-change Enterprise |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 26932 | t | Cái | true | 2020-12-29 | 2021-06-29 | <ul><li>Nhựa PVC y tế mền</li><li>Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</li><li>Liệu lượng cố định ( dùng với venturies)</li><li>Không sắc nhọn vô trùng</li><li>Có bầu chứa thuốc</li><li>Có dây oxy dài 1.8m - 2.1m</li><li>Nhựa y tế, không chứa DEHP</li><li>Chất lượng: CE. ISO</li></ul> |  |  | <ul><li>Nhựa PVC y tế mền</li><li>Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em</li><li>Liệu lượng cố định ( dùng với venturies)</li><li>Không sắc nhọn vô trùng</li><li>Có bầu chứa thuốc</li><li>Có dây oxy dài 1.8m - 2.1m</li><li>Nhựa y tế, không chứa DEHP</li><li>Chất lượng: CE. ISO</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-29T17:00:01.694 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-29T17:00:01.807
3628 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê | Carestation 620 (Carestation 620 A1) |  | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>..</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Sử dụng công nghệ bóng xếp</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Có đèn chiếu sáng bề mặt làm việc</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Có cổng thải khí mê thừa</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Có 02 vị trí lắp bình bốc hơi.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy có bánh xe và khóa hãm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chế độ kiểm soát bằng tay (Manual)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chế độ kiểm soát thể tích (VCV)</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.659 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T15:52:42.826
3629 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP TRỊ LIỆU | NX 9000 |  | Nhật Bản | Shenpix-International Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Điện nguồn&nbsp;&nbsp;: AC 110 hoặc AC 220V, 50/60Hz</p><p>-&nbsp;Điện áp ra&nbsp;&nbsp;: 3500V, 7000V, 9000V</p><p>-&nbsp;Kích thước&nbsp;&nbsp;: 308 W x 240 D x 608 H mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;:&nbsp;12.5kg</p><p>-&nbsp;Được trang bị nhiều mô hình xử lý và công suất cao. hoạt động dễ dàng và hiệu suất cao.</p><p>-&nbsp;Bộ hẹn giờ tự động ngắt nguồn.</p><p>-&nbsp;3 thời lượng hẹn giờ (15 , 30&amp; 60 phút)</p><p>-&nbsp;3 điện áp đầu ra (3500, 7000 &amp; 9000) và 4 mẫu sóng cho phép tạo ra 12 chế độ điều trị</p><p>-&nbsp;Sử dụng 2 kên đầu ra đồng thời.</p><p>Bộ điều khiển từ xa có thể hoạt động trong phạm vi 5 mét</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T13:29:31.280 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T15:57:10.304
3630 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F021 | HV-F021 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2480000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Kích thước :&nbsp;52 ( rộng) x 112 ( cao) x 25 (dầy) mm</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng : 100 g (bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Pin : 2 pin AAA Alkaline hoặc 2 pin AAA mangan</li><li class="ql-align-justify">Tuổi thọ pin : Với pin mới, khoảng 4 tháng ( sử dụng 15 phút mỗi ngày)</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:19:06.799 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:48:30.502
3631 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 2 Film) | DILOS-200 |  | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19600000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-200 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 753 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 712 x 422mm (28’’ x 17’’)</p><p>Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 1.4 A</p><p>▪ Công suất: 80 W</p><p>Nguồn sáng: đèn EEFL x 32 bóng siêu nhỏ.</p><p>Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>Độ đồng nhất: 90%</p><p>Trọng lượng: 4.2kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:02:26.302 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:02:26.365
3632 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 2 Film) | DILOS-200 |  |  | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19600000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: DILOS-200 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 753 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 712 x 422mm (28’’ x 17’’)</p><p>Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 1.4 A</p><p>▪ Công suất: 80 W</p><p>Nguồn sáng: đèn EEFL x 32 bóng siêu nhỏ.</p><p>Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>Độ đồng nhất: 90%</p><p>Trọng lượng: 4.2kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-02T14:45:55.833 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.269
3633 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Từ - Rung - Nhiệt 2 kênh trị liệu | TM 3200 |  | Nhật Bản | Oshima Industries Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Số kênh hoạt động &nbsp;: 02 kênh</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;: 100 – 220VAC, 50 / 60 Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;≤ 143 VA</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất từ trường : 24 ÷ 48 mT</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cấu trúc điện cực : 8 Split ( 4 Pieces x 2 Raw)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nhiệt độ điều chỉnh : 40°C,&nbsp;45°C, 50°C,&nbsp;55°C&nbsp;và&nbsp;60°C, hiển thị LED </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thời gian điều trị : 1- 99 phút</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chế độ rung liên tục và gián đoạn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Khối rung&nbsp;&nbsp;: 8 khối riêng tăng cường độ rung</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Hai điện cực : cơ bản và vai gáy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nhịp rung : 2 chế độ rung : 0.2 – 1 sec </span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ 1 : tần số rung 0. 2 giây (rung: 0,2 giây / dừng: 1,8 giây, lặp lại) </span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ 2 : tần số rung 1 giây (rung: 0,02 giây / dừng: 0,98 giây, lặp lại)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bảo vệ&nbsp;: Quá tải, Quá nhiệt, ngắn mạch và dòng dò</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn cảnh báo tín hiệu đầu ra</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Trọng lượng &nbsp;&nbsp;: 13,5 Kg</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Kích thước máy : 510&nbsp;x&nbsp;300&nbsp;x&nbsp;333 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn báo chỉ thị nhiệt độ : Có</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn báo chỉ thị thời gian : Có</span></p><p><span style="color: black;">Đèn báo chế độ: Có</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T11:30:29.979 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T16:48:19.213
3634 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | MÁY CHẨN ĐOÁN CẮN KHỚP ĐIỆN TOÁN T-scan | Tekscan |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 450200000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2029-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giúp tư vấn khách hàng hiệu quả hơn, đặc biệt khách hàng có nhu cầu Implant, phục hình.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gia tăng tính chính xác khi hoàn tất điều trị.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm thời gián và số lần hẹn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm sai sót khi mài chỉnh khớp cắn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm khó chịu cho khách hàng.</p><p>Gia Tăng độ chính xác tuyệt đối trong thực hành klaam sàng.</p><ul><li>Máy phân tích khớp cắn Tekscan có giá 11.490 USD = 267.030.000VND (giá chưa bao gồm phần mềm Sofware sử dụng trên máy tính)</li><li>Nếu mua thêm phần mềm Tscan để sử dụng máy phân tích cắn khớp sẽ bổ sung thêm 6.000 USD</li></ul> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật: - Hệ thống phân tích khớp cắn kỹ thuật số sử dụng cảm biến, kết hợp với phần mềm điều khiển hiển thị được mức độ và thời gian của lực cắn trên răng và sự ổn định của dấu cắn của mỗi bệnh nhân. - Được sử dụng để xác định sự mất cân bằng khớp cắn: </p><ul><li> Phục hình bị rạn nứt.</li><li> Túi nha chu. </li><li>Răng nhạy cảm. </li><li>Các vết rạn nứt. </li><li>Răng giả không đúng. </li><li>Các vấn đề về TMD và nhức đầu. </li></ul><p>- Tốc độ quét có thể lên đến ≥500 Hz </p><p>- Có thể nắm bắt ≥ 685.000 điểm tiếp xúc mỗi giây, tạo ra độ phân giải cao, thể hiện chính xác khớp cắn của bệnh nhân. </p><ul><li>Cảm biến (Sensor): </li></ul><p>- Được thiết kế để cung cấp cho các Bác sĩ với độ phân giải cao và độ chính xác đáng tin cậy. - Độ nhạy cao trên bên mặt cảm biến để phân tích chính xác </p><p>- Cảm biến tái sử dụng trên một bệnh nhân, có thể được khử trùng lạnh giữa các lần khám. </p><p>- Có kích thước lớn và kích thước nhỏ. Dễ dàng chèn vào bộ phận hỗ trợ cảm biến của tay cầm.&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:19:26.003 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2021-01-13T13:50:02.107
3635 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with SPS, with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối Hệ thống kéo và nhuộm lam tự động Yumizen SPS, Yumizen H1500, Yumizen 2500 trong HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:20:58.185 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:20:58.243
3636 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ thao tác PCR | Tủ thao tác PCR | PCR12 |  | Việt Nam | Công Ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 40000000 | t | Cái | false | 2020-12-15 | 2021-12-15 | <p>Tủ thao tác PCR là loại tủ chuyên dụng để dùng cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA.</p><p>Tủ Thao Tác PCR là Tủ được thiết kế để bảo vệ người sử dụng và giảm thiểu sự nhiễm chéo giữa các mẫu hoặc giữa các thí nghiệm trong quá trình làm PCR.</p><p>Hàng mới 100%.</p> |  |  | <p>- Là loại tủ chuyên dụng để dùng cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA</p><p>- Kích thước ngoài: 1300 x 770 x 1250mm</p><p>- Kích thước trong: 1240 x 700 x 690mm</p><p>- Thể tích buồng thao tác: 0.6 m3</p><p>- Cường độ ánh sáng lớn hơn: 975lux</p><p>- Đèn UV bước sóng 253.7nm, 15W</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý Smart-pHLab: cho phép kiểm tra cài đặt thời gian sử dụng đèn UV, đèn huỳnh quang…</p><p>- Cấu trúc tủ:&nbsp;khung làm bằng thép hộp sơn tĩnh tiện và phủ lớp sơn màu trắng</p><p>- Bề mặt làm việc bằng thép không rỉ SUS 304. dày 1.2mm</p><p>- Điện sử dụng: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải | 2020-12-15T16:07:51.470 | Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải | 2020-12-15T16:22:24.120
3637 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TỨ - RUNG - NHIỆT 4 KÊNH TRỊ LIỆU | TM 3400 |  | Nhật Bản | Oshima Industries Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I.Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở vể sau</p><p><br></p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Số kênh hoạt động &nbsp;&nbsp;: 04 kênh</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;: 100 – 220VAC, 50 / 60 Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất tiêu thụ &nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;≤ 275 VA</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất từ trường : 24 ÷ 48 mT</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cấu trúc điện cực : 8 Split ( 4 Pieces x 2 Raw)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nhiệt độ điều chỉnh : 40°C,&nbsp;45°C, 50°C,&nbsp;55°C&nbsp;và&nbsp;60°C, hiển thị LED </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thời gian điều trị : 1- 99 phút</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chế độ rung liên tục và gián đoạn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Khối rung &nbsp;&nbsp;: 8 khối riêng tăng cường độ rung</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Hai điện cực &nbsp;&nbsp;: cơ bản và vai gáy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nhịp rung &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 chế độ rung : 0.2 – 1 sec </span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ 1 : tần số rung 0. 2 giây (rung: 0,2 giây / dừng: 1,8 giây, lặp lại) </span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ 2 : tần số rung 1 giây (rung: 0,02 giây / dừng: 0,98 giây, lặp lại)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bảo vệ &nbsp;&nbsp;: Quá tải, Quá nhiệt, ngắn mạch và dòng dò</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn cảnh báo tín hiệu đầu ra</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Trọng lượng : 17,0 Kg</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Kích thước máy : 510&nbsp;x&nbsp;300&nbsp;x&nbsp;333 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn báo chỉ thị nhiệt độ : có</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đèn báo chỉ thị thời gian : có</span></p><p><span style="color: black;">Đèn báo chế độ : có</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T11:45:23.218 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T16:50:19.734
3638 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Phoenix NCC 3300 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 380000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC</p><p>Model: PHOENIX NCC-3300</p><p>Máy huyết học Phoenix Ncc-3300 sản xuất tại Châu Âu,&nbsp;được nhiệt đới hóa và&nbsp;giới thiệu sản phẩm tại thị trường Việt Nam từ năm 2012 cạnh tranh với các hiệu lớn như Siemens, Nihon Kohden, Sysmex, Abbott, ... về chất lượng, giá cả. Thiết bị có thể xét nghiệm liên tục lên đến&nbsp;&gt; 300 mẫu,&nbsp;hoặc chỉ 3 mẫu/ ngày với chi phí 1 xét nghiệm chưa đến 5.000 đồng/ mẫu đã bao gồm chi phí bảo dưỡng khoảng 8.000 đồng/ ngày.</p> |  | <p>1 máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p>* Hiển thị bằng màn hình mầu LCD, CẢM ỨNG CHẠM. Hệ thống vận hành Linux</p><p>* Nâng cấp hệ thống và sao lưu dữ liệu qua cổng USB</p><p>* Hệ thống tự kiểm tra hiệu quả cao, chi phí bảo dưỡng thấp</p><p>* Hỗ trợ LIS và HIS với giao thức&nbsp;HL7</p><p>- Màn hình cảm ứng chạm rộng, phân tích 3 thành phần bạch cầu</p><p>- 24 thông số xét nghiệm huyết học (bao gồm 3 biểu đồ) gồm:&nbsp;WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC,&nbsp;HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT,&nbsp;MPV, PDW, PCT,P-LCR,P-LCC</p><p>- Nguyên tắc xét nghiệm: đếm tế bào bằng phương pháp điện trở kháng, HGB: Đo mầu quang điện</p><p>-&nbsp;Thể tích mẫu xét nghiệm: 10μL máu toàn phần, 20μL với máu pha loãng</p><p>- Tốc độ xét nghiệm: 60 mẫu/ giờ, đo trong hai buồng đếm&nbsp;</p><p>- Khả năng lưu trữ:&nbsp;Hơn 100.000 kết quả mẫu bao gồm cả biểu đồ</p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T09:42:55.736 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-01-22T13:59:36.063
3639 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C900 | NE-C900 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1870000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <ul><li>Kích thước hạt sương<a href="https://meta.vn/may-khi-dung-mui-hong-c306?specs=646.11719" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">3 micron</a></li><li>Tốc độ phun khí<a href="https://meta.vn/may-khi-dung-mui-hong-c306?specs=471.8546" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">0,4 ml/phút</a></li><li>Dung tích <span style="color: rgb(0, 113, 196);">Cốc thuốc&nbsp;(7ml)</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:34:50.542 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:51:17.871
3640 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi niệu bụng | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi niệu bụng |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p> &nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:28:18.060 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:28:18.133
3641 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Leoni plus |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:47:00.232 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:02:49.230
3642 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - LCD 15", dạng mô-đun | FX 3000MD |  | Ba Lan | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 798000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-01-31 | <p>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - LCD 15", dạng mô-đun</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-25T11:22:29.642 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-25T16:44:48.759
3643 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/SPK Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS FULL HD</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T10:58:12.270 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T10:58:12.319
3644 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung siêu âm Omron NE-u22 | NE-U22 |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 8700000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <ul><li>Kích thước máy: 38 (rộng) x 104 (cao) x 51(dầy) mm.</li><li>Trọng lượng máy: 97 g.</li><li>Pin: 2 pin AA.</li><li>Tuổi thọ pin: 4 giờ liên tục.</li><li>Tốc độ phun khí : cao hơn 0,25 ml / phút.</li><li>Dung lượng cốc thuốc : 7 ml.</li><li>Kích thước hạt: 5 micron.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:49:57.870 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:30:36.752
3645 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch | Victoria Thorax |  | Séc | Cheiron A.S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-09-23 | <ul><li>Vận hành êm không gây tiếng ồn</li><li>Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thấp</li><li>Bơm chân không của Đức không cần bảo dưỡng</li><li>Thiết kế để hoạt động liên tục</li><li>Vận hành chắc chắn và không rung</li><li>Tăng cường thêm quạt tản nhiệt</li><li>Thiết kế hiện đại</li></ul> |  |  | <ul><li>Tốc độ hút: 40L/ phút</li><li>Các mức áp lực hút - Áp lực hút tối đa ±5 kPa: -92kPa</li><li>Nguồn đầu vào: 110VA (W)</li><li>Điện áp đầu vào: 230V/50-60 Hz và 120V ±10%/60Hz</li><li>Kích thước (mm): 480 x 900 x 460</li><li>Áp suất hút dẫn lưu màng phối: 0 - 40 cmH2O</li><li>Chế độ vận hành: Hút liên tục</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:14:18.317 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T10:59:33.752
3646 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập người lớn | Máy thở không xâm nhập người lớn và trẻ em | Respironics V60 Ventilator (V60) |  | Mỹ | Respironics California, LLC |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:34:20.969 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:03:12.778
3647 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C801 | NE-C801 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>﻿ Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <p>- Kích thước máy: 142(dài) x 72(rộng) x 98(cao) mm.</p><p>- Trọng lượng: 270g.</p><p>- Tốc độ phun khí: 0.3ml thuốc/phút (tính theo lượng dung dịch thuốc hao hụt trên 1 phút).</p><p>- Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7ml.</p><p>- Kích thước hạt thuốc: 5 micron.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:32:24.299 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:52:30.990
3648 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BM7 | BM7 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 52000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Monitor theo dõi beenhjnhaan 5 thông số 9 Mở rộng 7 thông số)</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:14:55.020 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:12:49.213
3649 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo trán Omron MC-720 | MC-720 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 955000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng&nbsp;để đo thân nhiệt, vị trí ở trán</p> |  | <p>1. Máy chính</p><p>2. Pin CR2032</p><p>3. Nắp đậy đầu đo</p> | <ul><li>Bộ nhớ<a href="https://meta.vn/nhiet-ke-dien-tu-c307?specs=353.8722" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">25 kết quả đo</a></li><li>Độ chính xác<a href="https://meta.vn/nhiet-ke-dien-tu-c307?specs=369.12655" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">± 0.2 độ C</a></li><li>Kích thước<a href="https://meta.vn/nhiet-ke-dien-tu-c307?specs=29.14468" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">45mm x 155mm x 39mm</a></li><li>Trọng lượng sản phẩm<a href="https://meta.vn/nhiet-ke-dien-tu-c307?specs=35.2115" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">90g</a></li><li>Tuổi thọ pin<a href="https://meta.vn/nhiet-ke-dien-tu-c307?specs=372.14469" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 113, 196);">2.500 lần đo</a></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:05:56.187 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T16:23:46.694
3650 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS VISION | ZEUS VISION |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:55:42.026 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:02:41.537
3651 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy vi sóng trị liệu 1 kênh điều trị | Microtizer - MT3D |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p><span style="color: black;">Vi sóng dùng trong Vật lý trị liệu có tần số 2450MHz. Tác dụng chính của vi sóng cũng như sóng ngắn là tăng nhiệt tổ chức, tăng chuyển hóa, kích thích sợi thần kinh, giảm đau và chống viêm</span></p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p><br></p><p><u>0906 639 988</u></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;:&nbsp;110/220VAC , 50 / 60 Hz ± 10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;700VA/ 1400VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát sóng&nbsp;:&nbsp;&nbsp;2450MHz ± 50MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất phát sóng ở chế độ xung và liên tục:&nbsp;&nbsp;200 W/ 400W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;0- 30 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng thông báo an toàn tự động để bảo vệ bệnh nhân và máy khi vận hành sai.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn bảo vệ máy :&nbsp;&nbsp;Class1, Type B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><h6><br></h6> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:12:59.597 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:31:09.986
3652 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C101 | NE-C101 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 890000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <ul><li>Tốc độ<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Xông&nbsp;(~0,3 ml/phút)</span></li><li>Kích thước hạt sương <span style="color: rgb(51, 51, 51);">3,9 micron</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">45mm x 182mm x 124mm</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:29:07.828 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:54:19.790
3653 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng xách tay (2 đầu dò sản phụ khoa) | Prosound 2 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p><strong>ProSound 2&nbsp;</strong>là máy siêu âm chẩn đoán xách tay cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với nhiều chức năng thông minh.</p><p><strong>Chức năng Harmonic mở rộng (ExPHD):</strong></p><p>Cho hình ảnh với độ chính xác cao bằng cách giảm bớt một số chùm tia siêu âm không cần thiết mà không làm mất đi độ nhạy.</p><p><strong>Hình ảnh đa tần số (MFI):</strong></p><p>Một đầu dò riêng lẻ có thể phát nhiều tần số, được lựa chọn tùy theo cơ thể của bệnh nhân.</p><p><strong>Chức năng làm rõ đường bờ:</strong></p><p>Đường bờ của các mô (thành vách), ví dụ như thành trong của động mạch chủ được làm nổi rõ để thuận tiện cho việc thực hiện phép đo và xác định các chỉ số.</p><p>Hình ảnh siêu âm, các kết quả đo, thông tin bệnh nhân và báo cáo được lưu trữ và quản lý trong bộ nhớ trong có dung lượng lớn.</p><p>Cổng USB tiêu chuẩn đảm bảo cho việc quản lý dữ liệu.</p><p>Bộ nhớ trong Cine Memory cho phép người dùng dễ dàng tìm lại các hình ảnh thăm khám.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27T14:58:01.816 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:22:49.395
3654 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu bán tự động | Máy ủ card định nhóm máu Incubator - L | ID-Incubator L |  | Pháp | DiaMed GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 144000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Chỉ 1 thiết bị dùng cho ID-Cards và ống tube</p><p>&nbsp;</p><p>■ Vùng ủ mẫu độc lập và có thể được vô hiệu hóa</p><p>&nbsp;</p><p>■ Màn hình PC cảm ứng</p><p>&nbsp;</p><p>■ Phần mềm đa ngôn ngữ&nbsp;</p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 110 – 240V, 50/60Hz.</p><p>Nhiệt độ vận hành: 18 - 25<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm: 5 - 80%</p><p>Nhiệt độ ủ: 37°C</p><p>Thời gian ủ: 00:01 – 99:59 phút</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:21:37.328 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:21:37.383
3655 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập cho người lớn, trẻ em | Respironics V680 Ventilator (V680) |  | Mỹ | Respironics California, LLC |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:24:32.060 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:03:28.269
3656 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C106 | NE-C106 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 830000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <ul><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tốc độ xông hiệu quả 0,3ml / phút</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước hạt nhỏ của MMAD 4,56µm dễ dàng tiếp cận đường hô hấp dưới để xông khí dung hiệu quả</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Dung tích thuốc 10ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Đầu ra khí dung 0,517ml</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tốc độ đầu ra khí dung 0,109ml / phút.</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:24:07.990 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:55:52.475
3657 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở hồi sức tích cực cho người lớn, trẻ em | elisa 300 |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:06:59.929 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:03:45.722
3658 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 3 đầu dò | F37 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27T14:05:58.238 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:23:57.574
3659 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | MÁY ĐO ĐIỆN CƠ VÙNG MẶT + PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ LIÊN KẾT ĐIỆN CƠ ĐỒ SINH HỌC VÀ T-SCAN | QSI-6-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 651950000 | t | Bộ | false | 2020-12-12 | 2020-12-31 | <p>Máy giãn cơ – giảm đau Bio Research. Thiết bị hỗ trợ chẩn đoán sinh trắc học và Điều trị hướng đến công nghệ tiên tiến nhất.</p><ul><li>Bio JVA: tất cả các phân tích khớp cắn đều xuất phát từ khớp thái dương hàm.</li><li>Thiết bị phân tích rung động khớp Bio JVA: là công cụ hỗ trợ chẩn đoán giúp đo lường hoạt động chức năng khớp của bệnh nhân trước điều trị trong các trường hợp cần tái định vị vị trí hàm dưới. Chỉ dưới 5 phút, ekip làm việc có thể tiến hành kiểm tra định lượng với độ chính xác rất cao, giúp phân tích trạng thái ổn định và khả năng hoạt động của khớp thái dương hàm.</li><li>Tương tự như cách nha sĩ đánh giá độ mòn răng, JVA có thể giúp nha sĩ nhận thấy tình trạng sức khỏe của khớp hàm một cách tinh tế. Phân tích độ rung khớp JVA được xây dựng dựa trên nguyên tắc vô cùng đơn giản của chuyển động học và ma sát học. Khi các mặt tiếp xúc trơn nhẵn cọ xát với nhau sẽ tạo ra ít ma sát và tiếng rung. Ngược lại, nếu các mặt tiếp xúc càng gồ ghề thì lực ma sát và độ rung sẽ nhiều hơn khi chúng tương tác với nhau.</li><li>Máy M-scan được đặt biệt thiết kế để ghi nhận hoạt động cơ vùng sọ mặt ngay cả ở trạng thái nghỉ và hoạt động chức năng. Dữ liệu này vô cùng có giá trị đối với các nhà lâm sàng muốn tạo ra sự thẩm mỹ trong khoa thẩm phù hợp với tình trạng sinh lý bệnh nhân để đạt được kết quả tối ưu nhất.</li><li>T-Scan Novus: Hệ thống Tscan Novus đem lại độ chính xác rất cao khi phân tích khớp cắn, giúp nha sĩ có thêm nhiều thông tin chuẩn xác. Theo đó, đảm bảo kết quả điều trị cao hơn. Nếu chất lượng điều trị là con đường mà bạn hướng đến, Tscan sẽ giúp bạn phát huy năng lực của bản thân. Áp dụng phương thức ưu việt này giúp nha sĩ dễ dàng mô tả chất lượng của quá trình điều trị bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu đến với bệnh nhân ngay tại phòng khám.</li></ul> |  |  | <p>- Máy đo điện cơ ghi nhận tín hiệu điện thu được từ vận động đồng thời của tám cơ khác nhau. </p><p>- Tín hiệu Microvolt thu được khuếch đại, hầu như không có tiếng ồn, đến ≥5000 lần mức ban đầu. </p><p>- Thiết kế đặc biệt để ghi lại hoạt động điện của cơ xương sọ nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường. Thông tin có giá trị đối với bác sĩ lâm sàng tạo ra giải pháp chữa trị tối ưu với bệnh lý của bệnh nhân. </p><p>- Hệ thống đo tín hiệu điện giảm độ nhiễu phát ra từ cơ, có cường độ bước sóng ≥130dB ở 60 Hertz. </p><p>- Đo lường một cách khách quan các hành động và phản ứng của các cơ ở đầu và cổ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-12T10:01:55.376 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2021-01-13T13:53:29.907
3660 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6221 | HEM-6221 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 2550000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>- Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: ±5%.</p><p>- Tự động bơm và xả khí.</p><p>- Pin: 2 pin AAA.</p><p>- Trọng lượng: 101g (không gồm pin).</p><p>- Kích thước máy : Khoảng 87 (rộng) x 64 (cao) x 14 (dài) mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:21:09.544 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:56:47.224
3661 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 80 | ZEUS 80 |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:47:49.861 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:02.984
3662 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with SPS, with CIM) | Yumizen H2500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối Hệ thống kéo và nhuộm lam tự động Yumizen SPS, Yumizen H1500, Yumizen 2500 trong HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T00:03:39.128 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.472
3663 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element Flex |  | Israel | Align Technology Ltd |  |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1250896000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống iTero Element Flex được phân phối độc quyền, cơ chế vận hành giống như máy tính xách tay để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ</p> |  |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05T09:10:56.645 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-01-06T14:28:22.889
3664 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số dạng cố định (1 tấm nhận ảnh) | Polyrad S/CXDI-701C |  | Tây Ban Nha | Radiologia S.A |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p class="ql-align-justify">- Là hệ thống X-quang chụp tổng quát toàn thân kỹ thuật số trực tiếp (DR)</p><p class="ql-align-justify">- Có giấy chứng nhận sản xuất trong điều kiện tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 và chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu Directive 93/42/EEC.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-14T09:36:28.589 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-16T16:49:54.267
3665 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | HỆ THỐNG MONITOR TRUNG TÂM 16 KẾT NỐI | DS8000 |  | Mỹ | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | f | Bộ | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS8000</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 02 Màn hình hiển thị</p><p>- Bộ cáp kết nối và adaptor mạng WLAN cho mỗi monitor tại giường</p><p>- 01 Bộ CD phần mềm quản lý dữ liệu</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:03:51.555 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:03:51.601
3666 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 100 | ZEUS 100 |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:42:37.177 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:12.686
3667 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Emaled 300W+ |  | Đức | Ema-Led GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Đức | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-13 | <p>Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau, mới 100%</p> <p>-&nbsp;Điện áp làm việc: 220V/50Hz.</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30<sup>0</sup>C</p> <p>-&nbsp;Độ ẩm tối đa tới ≥ 75%.</p> |  |  | <p>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Độ sáng: 140.000 lux (tại 1 m)</p> <p>- Nhiệt độ màu: 4.500K</p> <p>- Chỉ số hoàn màu: 95 Ra</p> <p>- Nguồn điện: 230 V</p> <p>- Điện áp vận hành: 24 V DC</p> <p>- Tiêu cự: Có thể điều chỉnh bằng bảng điều khiển</p> <p>- Điều chỉnh độ sáng: 10 -100%</p> <p>- Số bóng đèn LED: 42 bóng</p> <p>- Trọng lượng đầu đèn: 4 kg</p> <p>- Đường kính trường sáng D10: 150-300 mm</p> <p>- Đường kính đầu đèn: 440 mm</p> <p>- Khoảng cách hoạt động: 70 - 140 cm</p> <p>- Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p> <p>-&nbsp;Tần số: 50-60Hz</p> <p>-&nbsp;Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh bằng bảng điều khiển LCD trên đầu đèn</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-13T10:57:54.648 | Bộ Y tế | 2020-12-13T00:00:00.062
3668 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | MAY DO HUYET AP TU DONG OMRON HEM-7600T | HEM-7600T |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 5600000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>Màn hình: Oled</p><p>Phạm vi đo huyết áp: huyết áp: 40 -260 mmHg. Nhịp tim: 40 -180 nhịp/phút</p><p>Độ chính xác: Huyết áp: 3 mmHg. Nhịp tim: 5% kết quả đo.</p><p>Phương pháp đo: phương pháp đo dao động.</p><p>Nguồn điện: 4 pin AAA 1,5V.</p><p>Tuổi thọ của pin: Khoảng 300 lần đo khi sử dụng pin Alkaline mới.</p><p>Trọng lượng máy: Khoảng 240g (không bao gồm pin)</p><p>Kích thước máy: Khoảng 85 x 120 x 20 mm (không bao gồm vòng bít)</p><p>Chu vi vòng bít: 22-42 cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:03:58.040 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:58:30.317
3669 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 150 | ZEUS 150 |  | Hàn Quốc | ZERONITEC CO., LTD |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 35000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:39:33.799 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:21.941
3670 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 200S | ZEUS 200S |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T13:36:08.788 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:32.073
3671 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</span></p> |  | <ol><li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS40, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số ENDOCAVITY 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li><li><br></li></ul><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28T14:48:53.518 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T13:59:38.021
3672 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron JPN500 | JPN500 |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2280000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p><strong>Giới hạn đo:</strong></p><p>- Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>- Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p><strong>Độ chính xác:</strong></p><p>- Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>- Nhịp tim: ±5%.</p><p><strong>Tự động bơm và xả khí.</strong></p><p><strong>Pin:</strong>&nbsp;4 pin “AA” 1,5V hoặc bộ đổi nguồn AC 100-240V</p><p>Tuổi thọ pin: 1000 lần đo khi sử dụng 2 lần/ngày với pin Akaline AA mới.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:00:35.224 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T17:59:34.917
3673 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Leon |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T17:52:12.297 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:04:04.506
3674 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 3000 | ZEUS 300 |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:53:15.510 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:47.251
3675 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | MÁY PHÁ RUNG TIM, TẠO NHỊP | Corpuls1 |  | Đức | GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p>MÁY PHÁ RUNG TIM, TẠO NHỊP</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-23T15:21:48.156 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:13.578
3676 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BM5 | BM5 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 50000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số ( Mở rộng 7 thông số)</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:12:02.194 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:17:46.622
3677 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | ZEUS 400 | ZEUS 400 |  | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:48:20.515 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-22T15:03:57.069
3678 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy vi sóng trị liệu 2 kênh điều trị | Microtizer - MT3D |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p><span style="color: black;">Vi sóng dùng trong Vật lý trị liệu có tần số 2450MHz. Tác dụng chính của vi sóng cũng như sóng ngắn là tăng nhiệt tổ chức, tăng chuyển hóa, kích thích sợi thần kinh, giảm đau và chống viêm</span></p> |  | <p>thông tin liên hệ:</p><p>0906 639 988</p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp &nbsp;:&nbsp;110/220VAC , 50 / 60 Hz ± 10%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;700VA/ 1400VA</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát sóng &nbsp;:&nbsp;&nbsp;2450MHz ± 50MHz</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất phát sóng ở chế độ xung và liên tục&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;200 W/ 400W</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;0- 30 phút</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng thông báo an toàn tự động để bảo vệ bệnh nhân và máy khi vận hành sai.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn bảo vệ máy :&nbsp;&nbsp;Class1, Type B &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><h6><br></h6> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:30:23.992 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:30:24.179
3679 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7322 | HEM-7322 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 2980000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>- Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: từ 0 đến 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp:&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34);">± 3 mm Hg.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim:&nbsp;± 5%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Dùng 4 pin kiềm Alkaline AA hoặc bộ đổi nguồn điện.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trọng lượng: 380g (không bao gồm pin).</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước máy: Khoảng 124 (rộng) x 90 (cao) x 161 (dài) mm.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:57:51.960 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:01:17.334
3680 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 2D, 3 đầu dò | F37 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27T11:49:53.919 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:24:22.841
3681 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i5000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:41:27.953 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T13:59:50.528
3682 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | XH40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</span></p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số XH40, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li></ul><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28T14:30:10.270 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T13:59:53.170
3683 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/TM Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT TIM MẠCH FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất:&nbsp;2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:18:56.190 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:18:56.676
3684 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm Tiêm Điện | SP-8800 |  | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc Tính Kỹ Thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự kiểm tra</strong>&nbsp;– Mỗi lần bật máy, quá trình kiểm tra sẽ được thực hiện.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự động nhận dạng kích thước bơm tiêm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phím tắt</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>K.V.O ( Giữ tĩnh mạch mở)</strong> – Khi thể tích dịch đạt tới giá trị đã định, tốc độ truyền chuyển thành tốc độ K.V.O ( có thể điều chỉnh từ 1ml/h đến 10ml/h) tự động.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chức năng khóa bàn phím</strong> – Bàn phím được khóa có/ không có mật khẩu tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Cài đặt tiêm thuốc</strong> – Tốc độ tiêm/ dung tích tiêm/ Thời gian tiêm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ nhớ lưu giữ</strong> – Giá trị cài đặt cuối cùng được lưu lại</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-11-23T16:08:05.078 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-12-31T00:00:13.765
3685 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7156A | HEM-7156A |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1900000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>ABC</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:55:56.351 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:07:50.497
3686 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở chuyên dụng cho trẻ em và sơ sinh | Leoni Plus |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:05:36.082 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:05:36.129
3687 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-600 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-600</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:45:05.095 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-12-31T00:00:13.781
3688 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W | EPK-i5000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:33:31.181 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:00:34.548
3689 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS30 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</span></p> |  | <p><strong><u>Tùy chọn nâng cao:</u></strong></p><ol><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ.</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS30, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Có 02 cửa nối đầu dò (có thể nâng cấp lên 03 cửa).</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify"> + Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> + Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 3D/4D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong> kèm theo.</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p> - Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-25T18:57:09.515 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T14:00:11.489
3690 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống SPECT loại 2 đầu thu | Hệ thống SPECT/CT 2 đầu thu có chức năng định lượng | Symbia Intevo Bold |  | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 35000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-22 | 2021-06-30 | <p><strong>Hệ thống SPECT-CT hai đầu thu có chức năng định lượng kèm theo đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>Model: SYMBIA Intevo Bold</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Siemens Medical Solutions USA, Inc.</strong></p><p><strong>Xuất xứ máy chính: Mỹ</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-22T15:08:37.444 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2020-12-22T16:08:24.079
3691 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Abacus 5 |  | Hungary | Diatron MI Plc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 678090000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Abacus 5</strong><span style="color: black;"> là hệ thống máy phân tích huyết học tiên tiến, đo quang dựa trên công nghệ Laser được phát triển bởi hãng Diatron. Hệ thống mang lại lợi ích về chi phí, độ chính xác và độ tin cậy trong kết quả 5 thành phần bạch cầu. Công suất 60 mẫu/giờ.</span></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24T11:22:36.173 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24T11:22:36.375
3692 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BM3 | BM3 |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-09 | 2021-12-09 | <p>Máy chính: 01c</p><p>Phụ kiên:</p><ol><li>Sensor đo SPO2: 1c</li><li>Bao đo huyết áp : 01c</li><li>Ống nối dài đo huyết áp: 1c</li><li>Cáp điện tim: 1c</li><li>Nguồn AC/DC:1c</li><li>Dây nguồn: 1c</li><li>Giáy in: 1c</li><li>Sensor đo nhiệt độ: 1c</li></ol> |  |  | <p>Đo các thông sô:</p><ol><li>SPO2</li><li>ECG</li><li>Huyết áp</li><li>Nhiệt độ</li><li>Nhịp thở</li></ol> | [5 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:05:16.344 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-28T16:18:10.079
3693 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7124 | HEM-7124 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1180000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <ul><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước màn hình: 59mmx43mm</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Trọng lượng máy: Khoảng 250g (không bao gồm pin)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Độ chính xác: (Huyết áp: ±3 mm Hg. ¦ Nhịp tim: ±5%.)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tuổi thọ pin: 1000 lần</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước máy: Khoảng 103 (rộng) x 80 (cao) x 129 (dài) mm</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước vòng bít: Vòng bít với chu vi bắp tay từ 22 tới 32cm</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:52:56.442 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:08:59.533
3694 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | DS7000 |  | Mỹ | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 138000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS7000</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính DS7000</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Dây nối đất</p><p>- 01 Pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 Dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 Dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 Ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 Túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 Dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 Đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:06:00.481 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:06:00.527
3695 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6232T | HEM-6232T |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 2050000 | t | Cái | false | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>&nbsp;Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>&nbsp;</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: ±5%.</p><p>&nbsp;</p><p>- Tự động bơm và xả khí.</p><p>- Pin: 2 pin AAA.</p><p>- Trọng lượng: 90g (không gồm pin).</p><p>- Kích thước máy : Khoảng 91 (rộng) x 63.4 (cao) x 13.4 (dài) mm</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:48:39.780 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:10:05.930
3696 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | DS7000 |  |  | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 138000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong> Model: DS7000</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p> - 01 Máy chính DS7000</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Dây nối đất</p><p>- 01 Pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 Dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 Dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 Ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 Túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 Dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 Đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-01T17:42:47.116 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.752
3697 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:33:38.864 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:00:14.216
3698 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6181 | HEM-6181 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1250000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p>Giới hạn đo:</p><ul><li>Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</li><li>Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li></ul><p>Độ chính xác:</p><ul><li>Huyết áp: ±3 mm Hg.</li><li>Nhịp tim: ±5%.</li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Rộng x cao x dài&nbsp;(78mm x 60mm x 21mm)</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm <span style="color: rgb(0, 113, 196);">Chưa kèm pin&nbsp;(101g)</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:45:29.476 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:13:18.105
3699 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo độ tập trung Iode | HỆ THỐNG MÁY ĐO ĐỘ TẬP TRUNG IODE(IODINE) VÀ PHỤ KIỆN | 187-601 |  | Mỹ | Biodex Medical Systems, Inc |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Medtec Solutions | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-06 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống đo độ tập trung iode dùng đo độ hấp thụ tuyến giáp khi dùng I-131 liều thấp. Hệ thống gồm máy chính, giếng đếm, phantom và máy in phổ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-01-06T14:30:49.254 | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-01-06T14:30:49.379
3700 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | OM-822B |  | Trung Quốc | Jiangsu Ouman Electronic Equipment Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 125000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-12-31 | <p>Máy nội soi tai mũi họng</p><p>Model: OM-822B</p><p>Hãng sản xuất: Jiangsu Ouman Electronic Equipment Co., Ltd</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-17T10:05:47.424 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-17T10:05:47.516
3701 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ Tổng Quát Điều Khiển Điện Cao Cấp | Schaerer® axis 500 |  | Thụy Sĩ | Schaerer Medical AG |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2220000000 | t | Cái | true | 2020-10-21 | 2021-03-31 | <p>Bàn Mổ Tổng Quát Điều Khiển Điện Cao Cấp</p><p>Model:&nbsp;Schaerer® axis 500</p><p>Hãng sản xuất: Schaerer Medical</p><p>Nước sản xuất: Thụy Sĩ</p><p>Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-10-21T10:24:45.786 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-22T15:22:37.878
3702 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY HÚT ÁP LỰC ÂM | NP32 |  | Trung Quốc | 4L Health Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p><strong>Mô tả:</strong> Thiết bị là một máy bơm công suất kép để thúc đẩy quá trình lành vế thương. Nó được sử dụng kết hợp với ống hút và bộ dụng cụ băng vết thương để áp dụng chân không cục bộ để hút các mép vết thương lại với nhau đồng thời loại bỏ dịch tiết và thúc đẩy vi tuần hoàn</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T15:28:59.005 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T15:28:59.075
3703 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W | EPK-i5000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nôi soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:27:36.587 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:01:38.162
3704 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:23:36.701 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:01:58.980
3705 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | XLED |  | Pháp | Steris SAS |  | ["2020"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 670000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>Đèn mổ treo trần một nhánh cường độ sáng 160,000 lux</p> |  |  | <ul><li>Cường độ ánh sáng: 160.000 lux</li><li>Nhiệt độ màu: 4400°K</li><li>Chỉ số biên màu CRI: 95</li><li>Chỉ số tương phản với màu đỏ, R9:&nbsp;97</li><li>Kích thước trường sáng (d10 <span style="color: black;">– tại Ec giảm 10%</span>): từ 250 mm tới 300 mm</li><li>Độ sâu trường sáng tại 20% Ec:&nbsp;1140mm</li><li>Độ sâu trường sáng tại 60% Ec:&nbsp;638mm</li><li>Cường độ sáng còn lại khi có 1 vật chắn hình trụ 93%</li><li>Cường độ bức xạ:&nbsp;603W/m<sup>2</sup></li><li>Công suất tiêu thụ choá đèn: 70 W</li><li>Đường kính mỗi choá đèn: 695 mm</li><li>Loại bóng đèn: Bóng LED</li><li>Số lượng bóng: 60 bóng</li><li>Tuổi thọ bóng: 50.000 giờ</li></ul> | [5 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2020-12-30T15:27:58.513 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2020-12-30T15:29:36.502
3706 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CẮT LỚP TRỞ KHÁNG PHỔI | Elisa 800 VIT |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:12.878 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:12.916
3707 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element 2 |  | Israel | Align Technology Ltd |  |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1325896000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống iTero Element 2 được phân phối độc quyền, cơ chế vận hành giống như máy tính để bàn để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ</p> |  |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05T08:55:09.039 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-01-06T14:43:26.232
3708 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Dược Phẩm và TTBYT Nhân Việt | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Dược Phẩm và TTBYT Nhân Việt | 2020-12-22T15:37:40.158 | Công ty TNHH Dược Phẩm và TTBYT Nhân Việt | 2020-12-22T15:37:40.158
3709 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | chem 7 | Chem-7 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 140600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động&nbsp;</p><p>Model: Chem 7</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  | <p>Bộ ủ ngoài: 01 bộ</p><p>Bàn phím, chuôt: 01 bộ</p><p>Máy in ngoài: 01 cái</p><p>Bộ lưu điện; 01 bộ</p><p>Hóa chất xét nghiệm:</p><p>GOT 250 ml </p><p>GPT 250 ml </p><p>Glucose: 2x250 ml </p><p>Tri 1x250 ml </p><p>Cho 1x250 ml </p><p>Ure 250 ml </p><p>Cre 200 ml </p><p>Uric 200 ml </p><p>HDL 160 ml</p><p>LDL 80 ml</p><p>Protein 250 ml</p><p>ALB 250 ml</p><p><br></p> | <ol> <li><strong>Hệ thống quang:</strong></li> </ol> <ul> <li>Hệ thống quang kế tĩnh.</li> <li>Trang bị 8 kính lọc: 340, 405, 505, 546, 578, 600 và 670nm</li> <li>Đầu dò quang làm bằng Silicon siêu bền.</li> <li>Bóng đèn Halogen 12V-20W tuổi tho cao, ổn định.</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Hệ thống đo:</strong></li> </ol> <ul> <li>Hệ thống Cuvette flow cell hình vuông kích thước 10mm với thể tích đo 18ul.</li> <li>Có thể sử dụng ống nghiệm thuỷ tinh thông thường làm xét nghiệm kèm theo giá đỡ Cuvette loại ống nghiệm.</li> <li>Trang bị thanh nhiệt Peltier điều khiển nhiệt độ 25, 30, 37<sup>o</sup>c hoặc tắt chế độ ủ nhiệt.</li> <li>Bơm hút nhu động, tránh tạo bọt khí trong quá trình xét nghiệm.</li> <li>Thể tích hút mẫu thấp chỉ 200ul/ xét nghiệm.</li> </ul> <ol> <li value="3"><strong>Phương pháp đo</strong>:</li> </ol> <ul> <li>Đo tuyến tính/phi tuyết tính 1 điểm</li> <li>Đo tuyến tính/phi tuyến tính 2 điểm</li> <li>Đo động học tuyến tính/phi tuyến tính.</li> <li>Đo tuyến tinh/phi tuyến tính 1 điểm trắng bệnh phẩm</li> <li>Đo độ hấp thụ</li> <li>Đo đông máu</li> </ul> <ol> <li value="4"><strong>Bộ nhớ</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy có thể lưu 200 chương trình xét nghiệm có thể cài đặt.</li> <li>Lưu 1000 kết quả xét nghiệm</li> <li>Lưu giá trị ống trắng thuốc thử ( tiết kiệm hoá chất không cần chuẩn lại trong ngày )</li> <li>Lưu đường cong chuẩn QC 2 mức</li> <li>Kết quả được lưu lại và có thể xem lại theo từng ngày, theo mã số ID hoặc cả hai.</li> <li>Đường cong chuẩn QC được hiện thị dạng biểu đồ Levy-Jenning 2 mức thể hiện trên màn hình máy.</li> </ul> <ol> <li value="5"><strong>Giao diện sử dụng</strong>:</li> </ol> <ul> <li>Màn hình LCD đen trắng.</li> <li>Kích thước màn hình 120 x 92 mm.</li> <li>Bàn phím đa chức năng có tích hợp tên chương trình xét nghiệm, thuận tiện cho kỹ thuật viện tiến hành xét nghiệm.</li> <li>Máy in kim được gắn trong máy.</li> <li>Giao diện kết nối: Có cổng RS232C, cổng Parallel, cổng kết nối bàn phím ngoài.</li> </ul> <ol> <li value="6"><strong>Điều kiện là việc</strong></li> </ol> <ul> <li>Sử dụng nguồn điện 18V DC thông qua bộ chuyển nguồn từ 90- 264V, 50/60 Hz.</li> </ul> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.</p> <p>Bảo dưỡng&nbsp;định 3 tháng/lần</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-11T15:52:38.003 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:10.106
3710 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy xét nghiệm HbA1c tự động: ADAMS A1c HA-8180V | ADAMS A1c HA-8180V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Xét Nghiệm HbA1c tự động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp xét nghiệm:&nbsp;Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</p> |  |  | <p>-Thông số phân tích: HbA1c, HbF.</p><p>-Phương pháp đo: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC).</p><p>-Phương pháp phát hiện: So màu bước sóng đôi 420nm/500nm</p><p>-Ngưỡng giá trị đo: HbA1c 3-20%, HbF 0-100%</p><p>-Không bị nhiễu bởi HbC, HbS, HbD, HbE ở chế độ Variant mode.</p><p>-Tốc độ phân tích: 90 giây/mẫu (variant mode) hoặc 48 giây/mẫu (fast mode)&nbsp;</p><p>-Công suất tối đa: 40 test/giờ (variant mode) hoặc 75 test/giờ (fast mode)</p><p>-Nguyên lý hút mẫu: đâm xuyên nắp cao su (cap-piercing)</p><p>-Thể tích hút mẫu: 14 µl</p><p>-Chức năng tự động lắc mẫu.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T16:44:04.480 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T16:44:04.531
3711 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Victoria Versa |  | Séc | Cheiron A.S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <ul><li>Vận hành êm không gây tiếng ồn</li><li>Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thấp</li><li>Bơm chân không của Đức không cần bảo dưỡng</li><li>Thiết kế để hoạt động liên tục</li><li>Vận hành chắc chắn và không rung</li><li>Tăng cường thêm quạt tản nhiệt</li><li>Thiết kế hiện đại</li></ul> |  |  | <ul><li>Tốc độ hút: 40L/ phút</li><li>Các mức áp lực hút - Áp lực hút tối đa ±5 kPa: -92kPa</li><li>Nguồn đầu vào: 110VA (W)</li><li>Điện áp đầu vào: 230V/50-60 Hz và 120V ±10%/60Hz</li><li>Kích thước (mm): 480 x 900 x 460</li></ul> | <ul><li>Dịch vụ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T11:05:26.741 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T11:05:26.793
3712 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:19:30.586 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:02:19.204
3713 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập luyện cơ tứ đầu đùi | XYGS-2 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 47500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>GHẾ TẬP CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI</p><p>Model: XYGS - 2</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Dành cho bệnh nhân khớp gối vận động bị hạn chế tập luyện, có thể kéo giãn cho khớp gối</p> |  | <p>&nbsp;1. Chân ghế</p> <p>&nbsp;2. Đai an toàn</p> <p>&nbsp;3. Đệm đỡ cẳng chân</p> <p>&nbsp;4. Giá nâng</p> <p>&nbsp;5. Tay vịn</p> <p>&nbsp;6. Bảng chia độ</p> <p>&nbsp;7. Tay cầm điện</p> <p>&nbsp;8. Giá đỡ đối trọng thăng bằng</p> <p>&nbsp;9. Giá đỡ cẳng chân</p> <p>10. Chốt lò xo</p> <p>11. Tấm đối trọng thăng bằng</p> <p>12. Động cơ thủy lực</p> <p>13. Ròng rọc</p> <p>14. Lưới bảo vệ</p> <p>15. Đệm lót</p> | <p>Quy cách: 113x112x116</p> <p>Trọng lượng: 57 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T10:12:39.287 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:03:41.030
3714 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN PHẪU THUẬT ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SU-14 |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>Bàn phẫu thuật đa năng SU-14 kết hợp các tính năng của bàn phẫu thuật đa năng và bàn vận chuyển bệnh nhân. Ưu điểm của bàn đó là tính đa năng, thoải mái và kinh tế. Có vị trí lắp bình oxy cho phép sử dụng trong phẫu thuật ngoại trú hoặc phẫu thuật trong ngày.</p> <p>Điều chỉnh các tư thế: Nâng/ hạ mặt bàn, nghiêng mặt bàn trái/phải, dốc đầu/ dốc chân.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T15:15:32.203 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.389
3715 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:09:26.050 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:02:38.120
3716 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (w/o CIM, with SPS) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4050000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối với Hệ thống kéo và nhuộm lam tự động Yumizen SPS, không kết nối HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:22:38.076 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:22:38.130
3717 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | cobas b 221 system | cobas b 221 system |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1215000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-06-30 | <p>-Hệ thống đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) được thiết kế theo cấu trúc module.</p><p>-Máy là một hệ thống tự động:</p><p>+Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 12 giờ.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi 30 phút</p><p>&nbsp;*Chuẩn định hệ thống: sau mỗi 24 giờ</p><p>+ Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch và sấy khô buồng đo</p><p>-Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p>+ Sau 120 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về khí máu, pH, điện giải, các thành phần hemoglobin.</p><p>+Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* 30 mẫu/ giờ khi dùng syringe</p><p>&nbsp;* 27 mẫu/ giờ khi dùng mao quản.</p><p>-Lượng mẫu đo rất ít:</p><p>+Chỉ cần 210 µl khi sử dụng bơm tiêm hay ống mao quản. Tuy nhiên với chế độ đo tuần tự từng module, chỉ cần tối thiểu 172 µl là đủ cho tất cả các thông số.</p><p>+Lượng mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng trong trạng thái trầm trọng.</p> |  |  | <p> -Kích thước: RộngxCaoxSâu: 51x59x60 cm </p><p> - Khối lượng: 45 Kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30T15:16:45.523 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30T15:38:16.814
3718 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | DS5000A |  | Mỹ | DiskDr. Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 241600000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS5000A&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính DS5000A</p><p>- 01 dây nguồn</p><p>- 01 dây nối đất</p><p>- 01 pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p><p>- 01 Bộ phụ kiện IBP</p><p>- 01 ETCO2</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:06:27.511 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:06:27.544
3719 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy nhiệt rung trị liệu 4 kênh | MHR-4f |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy được thiết kế và chế tạo trên cơ chế làm việc kết hợp Nhiệt + Rung +Từ vào một máy do đó đã giúp ta không phải đầu tư một số tiền lớn mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của việc điều trị đặt ra .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy được thiết kế và chế tạo với nhiều dạng tấm bản cực: Đây là thiết kế ưu việt nhất mà các thế hệ máy khác không có, các bản cực khác nhau sẽ cho phép điều trị tại những vùng khó nhất trên cơ thể bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ cải tiến với chức năng TURBO sẽ giúp việc điều trị trở lên hiệu quả rất nhiều lần so với công nghệ thông thường.</p><p><br></p> |  | <p>thông tin liên hệ: </p><p>0906 639 988</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn điện : Class I Type B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 220/110 VAC, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ : 100VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh trị liệu : 2 kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bề mặt điện cực : 55<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ : Thấp – Trung bình – Cao &nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị : 1 – 30 phút ( theo từng phút )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ phát sóng và nhiệt: Liên tục và Xung chế độ Tubor</p><p>(Gia tốc dao động tối đa: 9,8m/s2 )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước : 470 x 490 x 1.100 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng : 21 Kg</p> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:47:40.890 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:47:40.961
3720 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7156 | HEM-7156 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1450000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay.</p> |  |  | <ul><li>Chất liệu vỏ máy:&nbsp;Nhựa y tế</li><li>Loại Pin:&nbsp;4 x 1,5V (kiểu AA)</li><li>Loại máy đo:&nbsp;Đo huyết áp bắp tay</li><li>Công nghệ đo&nbsp;Intellisense</li><li>Màu sắc:&nbsp;Trắng</li><li>Màn hình hiển thị:&nbsp;Có</li><li>Đo nhịp tim:&nbsp;Có</li><li>Chu vi vòng bít:&nbsp;22 - 42cm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:33:49.711 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:24:15.715
3721 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Classic+ |  | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 62600000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Bóng đèn LED gắn ngay trên tay cầm với ánh sáng trắng đơn sắc, cường độ đều với tuổi thọ 20.000 giờ làm việc</li><li class="ql-align-justify">Được cấu tạo riêng biệt gồm vỏ bọc (Shell), lõi (Insert) và nắp đậy (Bottom Cap) có thể thay thế từng phần hoặc chuyển đổi từ pin thường sang pin sạc.</li><li class="ql-align-justify"> Tay cầm được làm bằng thép không gỉ, trên vỏ có mạ crom</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi Classic + không sử dụng ốc vít, không có cổng ánh sáng bên ngoài. </li><li class="ql-align-justify">Thiết kế kế không tạo gờ, khe và lỗ, dễ dàng làm sạch và tiệt trùng, giảm thiểu tối đa khả năng lây nhiễm. </li><li class="ql-align-justify">Tương thích với tất cả các tay cầm và lưỡi đèn theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376.</li></ul><p class="ql-align-justify"> </p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>Hình dáng lưỡi được thiết kế không tạo gờ, khe và lỗ, dễ dàng làm sạch và tiệt trùng</p><p><br></p><ul><li><u>Lưỡi thẳng Miller 0</u>: </li></ul><p> Kích thước 76mm - <span style="color: rgb(68, 68, 68);">51mm - 10mm</span></p><ul><li><u>Lưỡi cong Mac 1</u>: </li></ul><p> Kích thước <span style="color: rgb(68, 68, 68);">94mm - 78mm - 10mm</span></p><ul><li><u>Lưỡi cong Mac 2</u>: </li></ul><p> Kích thước <span style="color: rgb(68, 68, 68);">114mm - 98mm - 14mm</span></p><ul><li><u>Lưỡi cong Mac 3</u>:<u> </u></li></ul><p> Kích thước <span style="color: rgb(68, 68, 68);">114mm - 118mm - 14mm</span></p><ul><li><u>Lưỡi cong Mac 4</u>:</li></ul><p> Kích thước <span style="color: rgb(68, 68, 68);">155mm - 139mm - 15mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-27T01:31:16.819 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-01-27T01:31:16.946
3722 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T15:32:10.972 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:02:54.683
3723 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7121 | HEM-7121 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1120000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-01-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay.</p> |  |  | <p>- Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: ±5%.</p><p>- Tự động bơm và xả khí.</p><p>- Pin: 4 pin AA hoặc bộ đổi điện Omron</p><p>- Trọng lượng: 340g (không gồm pin).</p><p>- Kích thước máy : Khoảng 107 (rộng) x 79 (cao) x 141 (dài) mm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:29:30.153 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:27:34.190
3724 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP VỚI GÓI PHẦN MỀM THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI | Elisa 600 |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:31.863 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:31.898
3725 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7120 | HEM-7120 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 910000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-01-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <ul><li>Dải đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(0 - 299 mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(40 ~ 180 nhịp/phút)</span></li><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(0, 113, 196);">Huyết áp&nbsp;(± 3mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(± 5%)</span></li><li>Nguyên lý đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dao động kế</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">103mm x 80mm x 129mm</span></li><li>Điện thế pin<span style="color: rgb(0, 113, 196);">4 pin AA 1,5V</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">130g</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:25:49.689 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:29:10.687
3726 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Đồng hồ oxy | YQY-50F |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2310000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Dùng để kiểm tra, điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí ra</p> |  |  | <p>Dùng để kiểm tra, điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí ra</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:57:07.213 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:00.751
3727 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ | JYZ-IIB |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 212500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ</p><p>Model:&nbsp;JYZ – IIB</p><p>Xuất xứ: XiangYu - China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tăng giảm tính năng.</p> |  | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Ghế ngồi kéo giãn cổ: 01</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <p>Màn hình kỹ thuật số<br /> 8 chế độ kéo khác nhau (chế độ liên tục ,ngắt quãng,và các chế độ khác )<br /> 20 bộ nhớ phương pháp trị liệu<br /> Tự động đền bù chức năng của lực kéo<br /> Thiết kế an toàn&nbsp; (Max lực kéo 990N , điều khiển từ xa )<br /> Nguồn điện cung cấp : 220V/50 Hz<br /> UPS&nbsp; không bị gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng<br /> Thời gian làm việc liên tục 30 phút<br /> Công suất tiêu thụ : 300W<br /> Tốc độ : 10 mm/s<br /> Lực kéo tối đa của các đốt xương sống ngang lưng : 0-999 N<br /> Lực kéo tối đa của các đốt xương cổ :0-200 N<br /> Nhiệt độ : 37-60 độ C<br /> Tổng thời gian 1đợt&nbsp; kéo : 0-60 phút<br /> Thời gian kéo liên tục : 0-9 phút<br /> Thời gian nghỉ giữa 2 lần kéo : 0-5 phút<br /> Thời gian 1 lần kéo : 5 giây<br /> Kích thước máy : 250x60x70 cm<br /> Trọng lượng : 118 Kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T10:26:17.393 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:03:56.384
3728 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG CT SCANNER 16 LÁT CẮT/VÒNG QUAY | Alexion |  | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation |  | ["2020","2019","2018","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 12500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-22 | 2021-12-31 | <p>ALEXION là loại máy CT xoắn ốc đa lớp cắt hỗ trợ cho thăm khám toàn cơ thể. Hệ thống có thiết kế thân thiện với môi trường cùng công nghệ giảm liều cải tiến và tái tạo lặp nhanh giúp giảm liều tối đa cho bệnh nhân và giảm thời gian chẩn đoán.</p><p><br></p><p>Máy sử dụng Công nghệ giảm liều chiếu cải tiến SURE Exposure 3D và AIDR 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D) kết hợp có thể giảm liều chiếu vào bệnh nhân lên đến 75% vì vậy không cần bộ phát tia công suất lớn hơn hay bóng X quang lớn giúp giảm chi phí vận hành.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">CẤU HÌNH CHUẨN CỦA HỆ THỐNG</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Khung máy (Gantry): 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ đầu đèn phát tia X: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Hệ thống đầu thu (Detector): 01 hệ thống</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Tủ phát tia X: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Bàn bệnh nhân: 01 cái </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Bàn điều khiển chính (Main Console)</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Các phụ kiện khác:</span></p><p>+ <span style="color: black;">Cáp kết nối</span></p><p>+ <span style="color: black;">Sách hướng dẫn sử dụng máy</span></p><p>+ <span style="color: black;">Phantoms thử máy</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2020-12-22T15:40:05.171 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2020-12-22T16:01:07.809
3729 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy nhiệt rung trị liệu 2 kênh | MHR-2f |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy được thiết kế và chế tạo trên cơ chế làm việc kết hợp Nhiệt + Rung +Từ vào một máy do đó đã giúp ta không phải đầu tư một số tiền lớn mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của việc điều trị đặt ra .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy được thiết kế và chế tạo với nhiều dạng tấm bản cực: Đây là thiết kế ưu việt nhất mà các thế hệ máy khác không có, các bản cực khác nhau sẽ cho phép điều trị tại những vùng khó nhất trên cơ thể bệnh nhân.</p><p>- Công nghệ cải tiến với chức năng TURBO sẽ giúp việc điều trị trở lên hiệu quả rất nhiều lần so với công nghệ thông thường</p> |  | <p>thông tin liên hệ:</p><p>0906 639 988</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn điện : Class I Type B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 220/110 VAC, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ : 100VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh trị liệu : 2 kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bề mặt điện cực : 55<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ : Thấp – Trung bình – Cao &nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị : 1 – 30 phút ( theo từng phút )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ phát sóng và nhiệt: Liên tục và Xung chế độ Tubor</p><p>(Gia tốc dao động tối đa: 9,8m/s2 )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước : 470 x 490 x 1.100 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng : 21 Kg</p><p><br></p> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:42:14.362 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:48:55.573
3730 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/SPK 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS 4K&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:06:06.174 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:06:06.223
3731 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | Saturn 8000 14x17 Gadox |  | Hàn Quốc | Meditech Asia Alliance Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | false | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p><strong>Tấm cảm biến phẳng số hoá x-quang loại di động có dây</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến phẳng TFT, loại di động có dây.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến có tay cầm thuận lợi vận hành.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Là loại tấm cảm biến có thể tích hợp với bucky phổi đứng và bucky bàn nằm của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sử dụng công nghệ AED (Automatic Exposure Detection): không cần kết nối bộ điều khiển của tấm cảm biến vào bộ nguồn phát tia của máy X Quang để lấy tín hiệu sẵn sàng (Ready) của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sử dụng công nghệ tự động cảm nhận tia X.</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-11T14:31:15.071 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-17T13:15:39.249
3732 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | Saturn 8000 14x17W Gadox |  | Hàn Quốc | Meditech Asia Alliance Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Bộ | false | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p><strong>Tấm cảm biến phẳng số hoá x-quang loại di động không dây</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến phẳng TFT, loại di động không dây.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến có tay cầm thuận lợi vận hành.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Là loại tấm cảm biến có thể tích hợp với bucky phổi đứng và bucky bàn nằm của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có thể kết nối trực tiếp với laptop, tablet, smart phone qua chế độ AP.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sử dụng công nghệ AED (Automatic Exposure Detection): không cần kết nối bộ điều khiển của tấm cảm biến vào bộ nguồn phát tia của máy X Quang để lấy tín hiệu sẵn sàng (Ready) của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sử dụng công nghệ tự động cảm nhận tia X.</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-11T14:45:06.570 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-17T13:33:04.897
3733 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy gây mê kèm thở dùng cho phòng cộng hưởng từ | Leon MRI |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Mô đun theo dõi khí mê (Chọn thêm)</p> | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:54.603 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:06:54.641
3734 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | DS5000A |  |  | DiskDr. Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 241600000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong> Model: DS5000A&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính DS5000A</p><p>- 01 dây nguồn</p><p>- 01 dây nối đất</p><p>- 01 pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p><p>- 01 Bộ phụ kiện IBP</p><p>- 01 ETCO2</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-01T10:22:12.462 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:10.297
3735 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:24:43.259 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:24:43.321
3736 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động | Máy tách chiết tế bào Cellprep Plus LBC | Cellprep Plus LBC |  | Hàn Quốc | Biodyne Co. Ltd. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1150000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-05-22 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ hút - thổi là công nghệ được sáng chế đầu tiên trên thế giới</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp LBC thuận tiện hơn, độ chính xác cao hơn :100% mẫu lấy được sử&nbsp;dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh rõ nét, các tế bào không bị chồng lên nhau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động hoàn toàn: tự động mở nắp, nạp filter, hút và thổi tế bào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn chế độ theo trạng thái tế bào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có kích thước nhỏ gọn, dễ bảo trì bảo dưỡng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-22T16:12:51.953 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-22T16:12:52.021
3737 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-8712 | HEM-8712 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 890000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <ul><li>Đo nhịp tim<span style="color: rgb(51, 51, 51);">40 tới 180 nhịp/phút</span></li><li>Dải đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(0 - 299 mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(40 ~ 180 nhịp/phút)</span></li><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(± 3mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(± 5%)</span></li><li>Chu vi vòng bít<span style="color: rgb(51, 51, 51);">22mm - 32mm</span></li><li>Chức năng: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Đo huyết áp, nhịp tim</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">103mm x 80mm x 129mm</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">250g</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:07:01.821 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T18:30:44.073
3738 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c tự động | Quo-Test |  | Đức | EKF Diagnostic GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | f | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH HbA1C TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Quo-Test</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: EKF-Diagnostic GmbH</p><p class="ql-align-center">Nước sản xuất: Đức</p><p><br></p> |  |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động hoàn toàn </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả chỉ trong vòng 4 phút&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-12-23T17:00:40.295 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-12-23T17:00:40.339
3739 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động | Pocketchem UA PU-4010 |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- Kích thước nhỏ gọn phù hợp với phòng thí nghiệm nhỏ, làm xét nghiệm ngay tại&nbsp;phòng bệnh nhân</p><p>- Kích thước nhỏ gọn sử dụng Pin</p><p>- Sử dụng dễ dàng: Ấn nút Start, nhúng mẫu, đặt mẫu.</p><p>- Bảo trì đơn giản: lau chùi khay đựng mẫu hằng ngày</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T10:24:54.994 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-17T13:37:52.818
3740 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | Saturn 8000 10x12NW Gadox |  | Hàn Quốc | Meditech Asia Alliance Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Bộ | false | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p><strong>Tấm cảm biến phẳng số hoá x-quang loại di động không dây</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến phẳng TFT, loại di động không dây</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Là loại tấm cảm biến có thể tích hợp với bucky phổi đứng và bucky bàn nằm của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-</span><em style="color: black;"> Có thể kết nối trực tiếp với Laptop, tablet, smartphone qua chế độ AP</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng công nghệ AED (Automatic Exposure Detection): không cần kết nối bộ điều khiển của tấm cảm biến vào bộ nguồn phát tia của máy X Quang để lấy tín hiệu sẵn sàng (Ready) của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sử dụng công nghệ tự động cảm nhận tia X.</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-11T14:13:56.979 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-17T13:46:33.911
3741 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (Stand alone) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, Stand alone không kết nối HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:26:25.709 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:26:25.767
3742 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ ba chiều | JYZ-IIIA |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 282500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ 3 chiều</p><p>Dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Model: JYZ-IIIA</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <p>Nguồn cấp: 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz</p> <p>Công suất đầu vào định mức: 100VA (dung sai ± 15%)</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống lưng: 0～200mm</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～99 phút tùy chỉnh</p> <p>Lực kéo cột sống lưng: 0～990N tùy chỉnh</p> <p>Thời gian kéo liên tục: 0～9 phút tùy chỉnh</p> <p>Thời gian kéo ngắt quãng: 0～9 phút tùy chỉnh</p> <p>Lực kéo cột sống cổ: 0～300N tùy chỉnh</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 0 ~ 300mm</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～99 phút tùy chỉnh</p> <p>Phạm vi góc hoạt động: -10 ° ~ +30 °</p> <p>Phạm vi xoay: khoảng 25 ° trái và phải có thể điều chỉnh</p> <p>Nhiệt độ chườm lưng: ≤ 50ºC</p> <p>Màn hình hiển thị: LCD/LED</p> <p>Thời gian tạm ngưng: 0～5 phút tùy chọn</p> <p>Góc lên xuống:-10º～30º</p> <p>Góc xoay trái phải mỗi bên ±25º tùy chọn</p> <p>Lực kéo cột sống cổ: 0～300N</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～30 phút tùy chọn</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 300mm</p> <p>Nhiệt độ chườm nhiệt lưng: ≤ 55ºC</p> <p>Trọng lượng: 105 kg</p> <p>Kích thước: 2450x600x750mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T10:42:18.815 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:04:09.789
3743 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | Saturn 8000 17x17N Gadox |  | Hàn Quốc | Meditech Asia Alliance Pte Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Tấm cảm biến phẳng số hoá x-quang loại di động có dây</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm cảm biến phẳng TFT, loại di động có dây và không dây</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Là loại tấm cảm biến có thể tích hợp với bucky phổi đứng và bucky bàn nằm của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng công nghệ AED (Automatic Exposure Detection): không cần kết nối bộ điều khiển của tấm cảm biến vào bộ nguồn phát tia của máy X Quang để lấy tín hiệu sẵn sàng (Ready) của máy X Quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng công nghệ tự động cảm nhận tia X.</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-02T17:03:07.899 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Trần Thịnh | 2020-12-17T13:47:08.365
3744 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy giao thoa | H-402 |  |  | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 70145000 | f | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy giao thoa điều trị</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-12-19T10:01:01.570 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T16:22:56.504
3745 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai đầu bóng, tái tạo 768 lát cắt | SOMATOM Drive |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 78500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2020-12-23 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - nhãn hiệu : <strong>SOMATOM Drive</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-08T10:55:30.212 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-23T00:00:00.356
3746 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số IACS | IACS |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-01-22 | 2022-01-22 | <p>Monitor: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Xách tay: tháo dỡ dễ dàng, mà không cần phải ngắt cáp bệnh nhân</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chống nước: chống trầy xước và chìm để bảo vệ chống lại chất lỏng (Được kiểm tra bằng thiết bị chìm dưới nước trong 30 cm (11,8 ") trong 10 phút)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Màn hình lật 180 °:tự động lật theo hướng thị giác thích hợp khi được gắn ở hai bên của bệnh nhân</p><p>- Màn hình điều khiển rời (Infinity Medical cockpit): </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Đèn báo động 360°: tạo báo động từ mọi nơi trong phòng</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thông tin tích hợp: cung cấp truy cập dễ dàng đến các dữ liệu dấu hiệu quan trọng, các ứng dụng lâm sàng, mạng lưới bệnh viện, và mạng internet</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chống nhiễm khuẩn: không có quạt, thiết kế dễ làm sạch giúp giảm nguy cơ ô nhiễm chéo</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế nhiều tab mới: cung cấp một giao diện có thể cấu hình cao để điều hướng nhanh chóng và dễ dàng thông qua các thông tin liên quan lâm sàng</p> |  |  | <p><strong>1. ECG:</strong></p><p>- Hiển thị lên đến 12 đạo trình.</p><p>- Các đạo trình có sẵn: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 3 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 5 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF, ác: ± 2 bpm hoặc ± 1% (tùy theo số nào lớn hơn)</p><p>- Độ phân giải: 1 bpm</p><p><strong>2. Nhịp thở: </strong></p><p>- Đạo trình cảm biến: I, II (người dùng lựa chọn)</p><p>- Phương pháp đo: Ghi phế động trở kháng</p><p>- Dòng phụ: &lt;10 μA đối với bất kỳ điện cực hoạt động nào</p><p>- Băng thông: (- 3 dB) 0,25 đến 3,5 Hz</p><p><strong>3. SpO</strong><sub><strong>2</strong></sub><strong>:</strong></p><p>- Các thông số hiển thị: Độ bão hòa (tỷ lệ oxyhemoglobin đến hemoglobin chức năng) và nhịp mạch (tốc độ và dạng sóng). </p><p>- Phương pháp đo: quang phổ hấp thụ.</p><p>- Dải đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;SpO<sub>2</sub>: 1 đến 100%</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp mạch: 26 đến 239 bpm</p><p><strong>4. Huyết áp không xâm lấn (NIBP):</strong></p><p>- Thông số hiển thị:&nbsp;Tâm thu, tâm trương, trung bình</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;Dao động bằng cách dùng bước tháo hơi&nbsp;(Oscillometric via step deflation)</p><p><strong>5. Nhiệt độ:</strong></p><p>- Thông số hiển thị: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1</p><p>- Phạm vi đo lường:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Ta, Tb, T1a, T1b: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ ΔT, ΔT1: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F)</p><p>- Thời gian đáp ứng: 23 đến 44 ° C (73,4 đến 111,2 ° F), ± 0,2 ° C (± 0,4 ° F) trong vòng 150 giây</p><p><strong>6. Huyết áp xâm lấn (IBP) và cung lượng tim C.O</strong></p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;Đầu dò đo biến dạng điện trở</p><p>- Độ phân giải: 1 mmHg (0,1 kPa)</p><p>- Dải đo: - 50 đến 400 mmHg (- 6,6 đến 53,3 kPa)</p><p><strong>7. CO</strong><sub><strong>2­</strong></sub><strong>:</strong></p><p>- Các thông số hiển thị:&nbsp;CO<sub>2</sub> cuối kỳ thở ra&nbsp;(etCO2), CO<sub>2</sub> thở vào (inCO<sub>2</sub>), tốc độ hô hấp (RRc)</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22T14:06:06.989 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22T14:06:07.039
3747 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng Laser | Endotherme™1470 | PHARAON 1470 |  | Pháp | LSO medical |  | ["2020"] | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-24 | <p>Máy điều trị suy tĩnh mạch và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> |  | <p>Máy điều trị suy tĩnh mạch và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> |  |  |  | Ôngs thông (đầu đốt) laser điều trị suy tĩnh mạch Ringlight Radial fiber |  |  | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam | 2020-12-23T01:25:14.184 | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam | 2020-12-23T01:25:14.184
3748 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi loại 1 dây | CYW-100 |  | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 425000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31T21:46:03.453 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:04.529
3749 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy xét nghiệm HbA1c tự động: ADAMS A1c Lite HA-8380V | ADAMS A1c Lite HA-8380V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Xét Nghiệm HbA1c tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp xét nghiệm:&nbsp;Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</p> |  |  | <p>-Thông số phân tích: HbA1c, HbF.</p><p>-Phương pháp đo: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC).</p><p>-Phương pháp phát hiện: So màu bước sóng đôi 420nm/500nm</p><p>-Ngưỡng giá trị đo: HbA1c: 3-20%, HbF: 0-100%</p><p>-Không bị nhiễu bởi HbC, HbS, HbD, HbE ở chế độ Variant mode.</p><p>-Tốc độ phân tích: 160 giây/mẫu (variant mode) hoặc 100 giây/mẫu (fast mode)&nbsp;</p><p>-Nguyên lý hút mẫu: đâm xuyên nắp cao su (cap-piercing)</p><p>-Thể tích hút mẫu: 4 µl</p><p>-Chức năng tự động lắc mẫu không có.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T17:04:07.415 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T17:04:07.515
3750 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS SL 2D |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1117800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY X QUANG NHA KHOA</b></p> <p>Model: ORTHOPHOS SL 2D</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T17:23:13.050 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:04.582
3751 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng túi | HD 650 D |  | Đức | HAWO GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | Đức | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-17 | 2022-12-17 | <p> Model: hd 650 D</p><p> Hãng sản xuất: Hawo</p><p> Xuất xứ: Đức</p><p> - Mới 100%</p><p> -&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020</p><p> -&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 11607 </p><p> -&nbsp;&nbsp;Điện áp làm việc: 230 V, 50 / 60 Hz</p><p> </p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="//:0" height="272" width="363"></p><p>Máy được kiểm soát bằng vi xử lý</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nút bấm tắt mở chế độ hàn túi<span style="background-color: black; color: black;"> </span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách đóng gói: 0 – 35 mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ đóng gói: 10m/ phút.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ đóng gói: Tối đa 220°C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi sai số: ± 5°C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số theo dõi khi đóng gói: Nhiệt độ hàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tự động dừng máy khi các thông số theo dõi vượt quá thông số cài đặt </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng mối hàn: 12 mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện làm việc: 230 V, 50 / 60 Hz</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ 160 W</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 465 x 255 x 135 mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 13,9 kg</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T14:59:36.744 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T14:59:36.838
3752 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP CÔNG NGHỆ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ | Leon Plus |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:30.370 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:30.400
3753 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện công nghệ Plasma COBLATION dùng trong khoa Tai Mũi Họng | EC8001-01 COBLATOR II SYSTEM 240V |  | Mỹ | ArthroCare Corporation |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106); background-color: yellow;">Dao mổ điện công nghệ Plasma&nbsp;COBLATION&nbsp;dùng trong khoa Tai Mũi Họng</span></p> |  | <p>Ø&nbsp;Máy chính&nbsp;:&nbsp;01 cái</p><p>Ø&nbsp;Hộp điều khiển lưu lượng nước :&nbsp;01 cái</p><p>Ø&nbsp;Bàn đạp chân điều khiển (dual – foot switch)&nbsp;:&nbsp;01 cái </p><p>Ø&nbsp;Các loại lưỡi cắt, đốt&nbsp;theo máy:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu EVAC mổ&nbsp;amidan và nạo V.A :&nbsp;&nbsp;01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đốt cuống mũi người lớn:&nbsp;01 cái</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ĐầuReflex Ultra PTRđốt cuống mũi (trẻ em): 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầumổ ngáy (OSA) (EIC 4855-01):&nbsp;01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Reflex Ultra SP mổ ngáy SP (EIC4857-01)&nbsp;: 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu nạo VA và mổ Amidan (EIC8898-01): 01 cái</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Procise EZ VIEW mổ xoang (polyp, u mạch, u sàn sọ) (EIC8875-01): 01 cái.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Procise LW mổ Papiloma thanh quản, Chiều dài : 16.5cm, Đường kính đầu : 3.8cm (EIC7070-01): 01 cái.</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu&nbsp;Procise MLW mổ&nbsp;papiloma thanh quản, Chiều dài : 19cm, Đường kính đầu : 2.8cm (EIC 7071-01): 01 cái</p><p>10.&nbsp;Đầu Procise EZ VIEW cắt Amidan và nạo VA (có thể phẫu thuật xoang như polyp, u mạch máu với diện tích mô nhỏ và không gian nhỏ) (EIC8870-01): 01 cái</p> | [6 empty] | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-12-18T10:39:18.662 | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-12-23T08:08:52.083
3754 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng túi | hd 650 DE |  | Đức | HAWO GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh |  | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-17 | 2022-12-17 | <ol><li> Model: 650 DE</li><li> Hãng sản xuất: Hawo</li><li> Xuất xứ: Đức</li><li> Mới 100%</li><li> Năm sản xuất: 2020</li><li> Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 11607 </li><li> Điện áp làm việc: 230 V, 50 / 60 Hz </li></ol> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy được kiểm soát bằng vi xử lý.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị: LCD</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ đóng gói: Tối đa 220 độ C.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ đóng gói: 10m/ phút.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiếp xúc hàn: Cố định</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách đóng gói: 0 - 35 mm.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng mối hàn: 12 mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng hàn túi theo đường gân </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ dừng chờ để tự động hàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối RS 232.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện làm việc: 230 V, 50 / 60 Hz</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ 160 W.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 465 x 255 x 135 mm</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T15:05:08.004 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T15:05:08.109
3755 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy xét nghiệm HbA1c tự động: ADAMS A1c HA-8190V | ADAMS A1c HA-8190V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Xét Nghiệm HbA1c tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp xét nghiệm:&nbsp;Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</p> |  |  | <p>-Thông số phân tích: HbA1c, HbF,HbS, HbC, HbE, HbD.</p><p>-Phương pháp đo: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC).</p><p>-Phương pháp phát hiện: So màu bước sóng đôi 420nm/500nm</p><p>-Ngưỡng giá trị đo: HbA1c 3-20%, HbF 0-100%</p><p>-Không bị nhiễu bởi HbC, HbS, HbD, HbE ở chế độVariant mode.</p><p>-Tốc độ phân tích: 58 giây/mẫu (variant mode) hoặc 24 giây/mẫu (fast mode)&nbsp;</p><p>-Công suất tối đa: 62 test/giờ (variant mode) hoặc 150 test/giờ (fast mode)</p><p>-Nguyên lý hút mẫu: đâm xuyên nắp cao su (cap-piercing)</p><p>-Thể tích hút mẫu: 8 µl</p><p>- Lắc trộn và hút mẫu : Quá trình lắc mẫu hoàn toàn tự động, hút mẫu xuyên nắp cao su (cap-piercing)</p><p>- Điều kiện đo: Nhiệt độ 10-30<sup>o</sup>C, độ ẩm tương đối 20-80%.</p><p>- Hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD màu</p><p>- Máy in: Tích hợp máy in nhiệt, khổ giấy 58mm.</p><p>- Dung lượng bộ nhớ: lưu 900 test kết quả ( bao gồm kết quả chạy calib)</p><p>- Nguồn điện: 300VA</p><p>- Kích thước: 530(dài)x530(rộng)x530(cao)mm</p><p>- Trọng lượng: + Máy: 41kg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khay mẫu: 4kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T17:25:54.056 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN | 2020-12-23T17:25:54.125
3756 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:46.194 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:46.217
3757 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu bán tự động | Máy li tâm card định nhóm máu ID-Centrifuge L | ID-Centrifuge L |  | Pháp | DiaMed GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 168000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Chỉ 1 thiết bị dùng cho ID-Cards và ống tube</p><p>&nbsp;</p><p>■ Đầu ly tâm ID-Card với chương trình tích hợp (5</p><p>phút tại 85 g)&nbsp;</p><p><br></p><p>■ Màn hình PC cảm ứng</p><p><br></p><p>■ Tự động nhận diện loại đầu ly tâm và lựa</p><p>chọn các cài đặt thích hợp</p><p><br></p><p>■ Phần mềm đa ngôn ngữ&nbsp;</p> |  |  | <p>Công suất&nbsp;&nbsp;</p><p>Lực ly tâm tối đa 1,000g (cho tube)</p><p>Lực ly tâm&nbsp;(RCF)&nbsp;85g (cho ID-Cards)&nbsp;</p><p>Hiệu điện thế 110-240 VAC</p><p>Tần số&nbsp;50/60 Hz&nbsp;</p><p>&nbsp;Rộng&nbsp;380 mm&nbsp;</p><p>Cao&nbsp;230 mm&nbsp;</p><p>Sâu&nbsp;500 mm&nbsp;</p><p>Khối lượng&nbsp;13 kg&nbsp;&nbsp;</p><p>(không bao gồm đầu ly tâm)&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:26:40.743 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:26:40.793
3758 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Victoria Lipos |  | Séc | Cheiron A.S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <ul><li>Vận hành êm không gây tiếng ồn</li><li>Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thấp</li><li>Bơm chân không của Đức không cần bảo dưỡng</li><li>Thiết kế để hoạt động liên tục</li><li>Vận hành chắc chắn và không rung</li><li>Tăng cường thêm quạt tản nhiệt</li><li>Thiết kế hiện đại</li></ul> |  |  | <ul><li>Tốc độ hút: 50L/ phút</li><li>Các mức áp lực hút - Áp lực hút tối đa ±5 kPa: -93kPa</li><li>Nguồn đầu vào: 110VA (W)</li><li>Điện áp đầu vào: 230V/50-60 Hz và 120V ±10%/60Hz</li><li>Kích thước (mm): 480 x 900 x 460</li></ul> | <ul><li>Dịch vụ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T10:58:42.370 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-24T11:06:24.440
3759 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | MC-4000A |  |  | Medstar Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | f | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-02-13 | <p><strong>Ghế khám tai mũi họng</strong></p><p><strong> Model: MC4000-A</strong></p><p><strong> Xuất xứ : Medstar - Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong> Năm sản xuất: 2021</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Nguồn điện : AC 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ điện : 800W</p><p class="ql-align-justify">- Ghế có thể xoay tròn : 340° , bằng tay (A/B)</p><p class="ql-align-justify">- Nâng lên/ xuống: tự động</p><p class="ql-align-justify">- Hạ lên/ xuống: tự động, có thể nằm ngang hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Tay vịn: xoay tay 360°, xoay thủ công</p><p class="ql-align-justify">- Tựa đầu: có thể điều chỉnh</p><p class="ql-align-justify">- Nâng hạ: 230mm</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao: 540mm ( Tại chỗ ngồi)&nbsp;- 1320mm ( Cao nhất)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính: 594mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 105kg</p><p class="ql-align-justify">- Công tắc chân: Có</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T14:19:01.261 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T14:19:01.348
3760 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | Bell Plus |  | Italy | Inventis SRL |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy đo thính lực 2 kênh</p> |  |  | <p>Đo AC</p><p>Đo BC</p><p>Masking</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T00:05:48.939 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T23:42:10.193
3761 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Cây truyền dịch di động | SWP-135 |  | Hàn Quốc | Sowha Inc. |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 6600000 | t | Cái | true | 2021-01-22 | 2022-01-22 | <p><strong>CÂY TRUYỀN DỊCH DI ĐỘNG</strong></p><p><em style="color: black;">Model: SWP-135</em></p><p><em style="color: black;">Hãng sx: Sowha Inc</em></p><p><em style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</em></p><p><br></p> |  |  | <p><strong style="color: black;"><u>Features:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The patient is able to be injected at the same time moved on.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;According to the height of a patient, the top Hanger and Grip adjusts from 1300mm to 2100mm from the floor.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The Up-and-Down control lock being loose, the inside Buffer prevents a Ringer’s soulution from falling suddenly.</span></p><p><strong style="color: black;"><em><u>Specifiation:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Material:</span></p><ul><li>Hanger: Ф6 Stainless Bar</li><li>Holder: ABS Plastic Molded</li><li>Basket Handle: ABS Plastic Molded</li><li>Handle Bin: ABS Plastic Molded</li></ul><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caster: 2″</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dimention: </span><strong style="color: red;">Ф550×1300-2100(H)mm</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Body Frame:</span></p><ul><li>Out Pipe:<span style="color: windowtext;"> </span>Stainless Pipe Ф 25 × 1.5t</li><li>In Pipe:<span style="color: windowtext;"> </span>Stainless Pipe Ф 19 × 1.5t</li></ul><p><span style="color: black;">Base Framr: Ф 510 Gray, Nylon and Fiberglass Angineening Plastic</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-01-22T14:43:35.771 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-01-22T14:43:35.857
3762 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/TM 3D Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV648</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:29:53.247 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:34:02.715
3763 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/SPK 3D Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 0 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV631</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D, KÍCH THƯỚC 31.5 INCHES:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV648</p><p class="ql-align-justify"><strong>BƠM CO2 VỚI TỐC ĐỘ BƠM 50 LÍT/PHÚT, CÓ CHỨC NĂNG SƯỞI ẤM, CÓ CHỨC NĂNG HÚT KHÓI:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>XE ĐẨY CHUYÊN DỤNG </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:10:37.618 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:10:37.680
3764 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/TM 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:25:12.976 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:25:13.020
3765 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 30 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2330000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất máy: 30 test/lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10T16:01:52.073 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-30T16:30:07.396
3766 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ bốn chiều | JYZ-IIIB |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 352500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ 4 chiều</p><p>Dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Model: JYZ-IIIB</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <ul> <li>Nguồn điện: 220V/50Hz</li> <li>Độ dài kéo giãn cột sống lưng: 0～200mm</li> <li>Lực kéo cột sống lưng: 0～99 kg tùy chọn</li> <li>Tổng thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～60 phút tùy chọn</li> <li>Thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～9 phút tùy chọn</li> <li>Thời gian tạm ngưng: 0～5 phút tùy chọn</li> <li>Góc lên xuống:+10º～30º</li> <li>Góc xoay trái phải mỗi bên ±25º tùy chọn</li> <li>Góc nghiêng trái phải them hướng ngang ±20<sup>o</sup></li> <li>Lực kéo cột sống cổ: 0～30kg</li> <li>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～30 phút tùy chọn</li> <li>Kéo giãn cột sống lưng: 0~200mm</li> <li>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 300mm</li> <li>Kéo giãn đối kháng thêm: 100mm</li> <li>Nhiệt độ chườm nhiệt lưng: ≤ 55ºC</li> <li>Trọng lượng: 110 kg</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước: 2450x600x700mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T10:48:14.972 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:04:25.676
3767 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G400 DDi | Yumizen G400 DDi |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm đông máu bán tự động thực hiện được&nbsp;xét nghiệm D-Dimer.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:41:42.918 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.771
3768 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | CNO (medinCNO) |  | Đức | Medin |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:12:28.810 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:00.853
3769 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung quay tập khớp vai | XYJ-2 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Khung quay tập khớp vai</p><p>Model: <strong>XYJ-2</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Nút bấm tay</p> <p>Cánh tay xoay có thể điều chỉnh</p> <p>Cánh tay quay</p> <p>Thiết bị giảm rung xóc</p> <p>Nút điều chỉnh giảm rung xóc</p> <p>Ống chạy dọc</p> <p>Lắp đặt cố định</p> <p>Bàn phẳng</p> <p>Nút bấm điều chỉnh bàn phẳng lên.</p> <p>Giá treo</p> | <p>Phạm vi điều chỉnh bàn phẳng lên xuống (mm): 0~630</p> <p>Phạm vi điều chỉnh giữa nút bấm và trục quay (mm): 450~640</p> <p>Mức độ giảm rung xóc tối đa (N•cm): 1650</p> <p>Kích thước:&nbsp; (Dài x Rộng x Cao) (mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77×34×98</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:01:03.082 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:04:42.879
3770 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Vôi Soda sofnolime | 660 000 009 |  | Anh | Medisize BV |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Anh | Nhóm 3 |  |  | 796500 | t | Can | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Độ hấp thu CO2 : 200 lít/Kg</p><p> - Độ bụi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0.25%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - Độ cứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 97.40%</p><p> - Chỉ thị màu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:Trắng → Oliu</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Độ hấp thu CO2 : 200 lít/Kg</p><p> - Độ bụi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0.25%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - Độ cứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 97.40%</p><p> - Chỉ thị màu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:Trắng → Oliu</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-24T11:57:18.221 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-24T11:57:18.620
3771 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy áp chân không, điều chỉnh áp suất chân không theo đầu hút CoolMini | CoolMini Applicator |  | Mỹ | ZELTIQ Aesthetics, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 384000000 | f | Bộ | true | 2020-12-24 | 2030-12-31 | <p>Công dụng của hệ thống ở chế độ làm lạnh bao gồm: Giảm bởt lớp mỡ thông qua hủy mỡ nhiệt lạnh; giảm thiểu đau và tổn thương nhiệt trong quá trình trị liệu bằng laze và trị liệu ngoài da; hoạt động như một cách gây tê cục bộ (nóng hoặc lạnh) để giảm thiểu đau cho đau sau chấn thương và/hoặc sau phẫu thuật và để tạm thời làm dịu chỗ đau nhức nhẹ và đau thắt cơ. Chức năng mát xa tùy chọn cũng có thể được sử dụng để tạm thời: làm dịu đau, nhức và thắt cơ nhẹ; cải thiện lưu thông cục bộ; giảm sự&nbsp;xuất hiện của da sần sùi</p> |  |  | <p>1 BRZ-AP2-020-000: CoolMini ZELTIQ Vacuum Applicator</p><p>2 BRZ-AS1-000-002: CoolMini Applicator Support</p><p>3 BRZ-SS7-02X-002: CoolMini Securement Straps – 2&nbsp;</p><p>4 BRZ-SP1-02X-001: CoolMini Support Pillow - 1</p><p>5 BRZ-RP2-ARM-001 CoolMini Support Arm System</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-24T17:18:22.824 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:06:13.590
3772 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan nha khoa | T4 Racer Midwest |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 7938000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T4 Racer Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T14:08:27.699 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.715
3773 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-283 | HN-283 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 796191 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Độ dày của cân: 40 mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Trọng lượng cân: 1,4 kg (chưa gồm pin)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Mức tải trọng tối đa: 5 tới 150kg</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Đơn vị đo tối thiểu: 0.1kg</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Năng lượng: 2 pin lithium 3V (loại CR2032)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tuổi thọ pin: Khoảng 1 năm (với tần suất 3 lần mỗi ngày)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kích thước (mm): 300 x 320 x 40</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:36:46.937 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:06:41.536
3774 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ME3 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Máy điện tim ME3 có hiệu suất vượt trội và tích hợp các tính năng như trên các thiết bị tương đương giá cao, ME3 được ứng dụng rộng rãi các phòng khám, trung tâm khám sức khỏe, bệnh viện và phòng thí nghiệm mà cho kết quả tin cậy tuyệt đối</li> <li>Dễ sử dụng</li> <li>Màn hình LCD 5. 1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh được độ sáng và độ tương phản.</li> <li>Bàn phím silicone độ bền cao và dễ thao tác.</li> <li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến 2.5 giờ.</li> <li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB.</li> <li>Giải pháp quản lý kết quả đo.</li> <li>Lưu trữ lên đến 20 thư mục.</li> <li>Không giới hạn thư mục lưu trữ trên thẻ nhớ SD.</li> <li>Truyền dữ liệu sang PC qua cổng USB</li> </ul> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p> <ul> <li>Màn hình LCD 5.1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản.</li> <li>Phím silicone bền và thoải mái</li> <li>Pin sạc Lithium cho 2,5 giờ hoạt động</li> <li>Cổng ngoại vi: thẻ SD, USB</li> </ul> <p><strong>Giải pháp quản lý tập tin</strong></p> <ul> <li>Lên đến 20 tập tin lưu trữ nội bộ</li> <li>Tập tin không giới hạn với thẻ nhớ ngoài SD</li> <li>Cổng USB để truyền dữ liệu với máy tính</li> </ul> <p>ECG: máy điện tim ME3 có chương trình ECG dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Chuyển đổi A/D: 24 bit</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Tốc độ lấy mẫu: 8,000 samples/s</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Tần số đáp ứng: 0.05 Hz~250 Hz</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- CMMR: &gt; 115dB</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Điện áp phân cực: ± 500mv</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Mạch đầu vào: mạch đầu nổi</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Trở kháng đầu vào: ≥50 MΩ</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Đầu vào hiện tại CIR: £0.1μA</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Rò rỉ bệnh nhân hiện thời: &lt;10μA</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Thời gian liên tục: ≥3.2s</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Độ ồn: &lt;15μVp-p</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Ngưỡng nhạy cảm: ≤20 μV</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Hiệu chuẩn điện áp: 1mV ± 3%</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Cài đặt bộ lọc: Bộ lọc EMG: 25/35/75/ 100/150 / 250Hz</p> <p style="margin-left:21.2pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ lọc trôi pha cơ bản:0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,35/ 0.5 / 0.8Hz</p> <p>- Bộ lọc AC: 50Hz, 60Hz</p> <p>- Dải nhịp tim: 30~300 bpm</p> <p>- Thời gian thu: 10~24 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T11:21:37.945 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:07.526
3775 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:08:59.406 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:08:59.457
3776 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/NB Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU BỤNG TỔNG QUÁT FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT NIỆU BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:30:39.755 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:30:39.876
3777 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động kỹ thuật số | MobileDiagnost wDR |  | Tây Ban Nha | Philips Medical Systems DMC GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 4600000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-22 | 2021-05-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG X QUANG DI ĐỘNG&nbsp;KỸ THUẬT SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: MobileDiagnost wDR</p><p class="ql-align-justify">Hãng / nước sản xuất: Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad S.A., (SEDECAL) / Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">Hãng / nước chủ sở hữu: Philips Medical Systems DMC GmbH / Đức</p><p class="ql-align-justify">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</p><p><br></p> |  |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-22T14:48:03.583 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-22T14:48:03.645
3778 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-375 | HBF-375 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 4700000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo cân nặng và thành phần cơ thể</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><em>Kích thước máy&nbsp;(rộng * cao&nbsp;*dày):&nbsp;304mm * 54mm * 329mm.</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Trọng lượng:&nbsp;2.6kg (gồm cả Pin).</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Pin:&nbsp;4 pin AA (R6) hoặc Pin Alkaline AA (LR06).</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Tuổi thọ Pin: Khoảng 1 năm.</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Phụ kiện kèm theo:</em></p><p class="ql-align-justify"><em>&nbsp;+ Hướng dẫn sử dụng.</em></p><p class="ql-align-justify"><em>&nbsp;+ 4 pin manga AA (R6).</em></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:26:38.227 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:22:03.993
3779 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê giúp thở | DAMECA AX500 |  | Đan Mạch | Dameca A/S |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>Dameca AX500 gọn nhẹ phù hợp cho sự phát triển trong môi trường phẫu thuật. Dựa vào thiết kế gọn nhẹ có nghĩa là máy có thể được vận hành từ vị trí đứng hoặc vị trí ngồi, giúp máy linh hoạt khi không gian bị giới hạn. Máy có thể giảm chiều cao cho phép gắn máy monitor theo dõi bệnh nhân – tiết kiệm không gian.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T09:58:15.897 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T16:33:37.139
3780 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-222T | HBF-222T |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2180000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo cân nặng và thành phần cơ thể</p> |  |  | <ul><li>Trọng lượng cơ thể: 2,0 đến 150,0kg với mỗi lần tăng 0,1 kg</li><li>Độ chính xác cân nặng: 2,0 kg đến 40,0 kg: +- 0,4kg</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:29:06.718 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:21:31.065
3781 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/NB 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU BỤNG 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 - 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT NIỆU BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:34:35.264 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:34:35.350
3782 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-212 | HBF-212 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1650000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo cân nặng và thành phần cơ thể</p> |  |  | <p><br></p><ul><li>-&nbsp;Trọng lượng: 1,3 kg ( gồm cả pin)</li><li>-&nbsp;Pin: 4 pin AAA ( R03)</li><li>-&nbsp;Tuổi thọ pin: khoảng 1 năm.</li><li>Kích thước5 x26 x24 cm</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:25:06.519 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:25:15.804
3783 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | DS3000 |  | Mỹ | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | f | Bộ | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS3000&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính Ds3000, màn hình màu TFT LCD 8.4 inch</p><p>- 01 dây nguồn</p><p>- 01 dây nối đất</p><p>- 01 pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:09:34.869 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:09:34.929
3784 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung trung tần Đông Á | XYZP-IB |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy điện xung trung tần Đông Á</p><p>Model: XYZP-IB</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây nguồn: 01 dây</p> <p>Điện cực cao su 107x72cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực cao su 85x55cm: 01 đôi</p> <p>Túi nhung: 02 đôi</p> <p>Dây đai: 01 bộ</p> <p>Cầu chì: 02 chiếc</p> <p>Sách hướng dẫn: 01 quyển</p> <p>Sách phác đồ: 01 quyển</p> <p>Túi đựng máy di động: 01</p> <p>Điện cực cao su dạng tròn ø 50: 01 đôi</p> <p>Điện cực cao su dạng tròn ø 75: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 98x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 80x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 60x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 45: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 60: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 70: 01 đôi</p> | <ol> <li>Tần số sóng trung tần: 2 kHz ～ 6 kHz</li> <li>Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ～ 150 Hz</li> <li>Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ～ 100mA</li> <li>Độ ổn định cường độ truy xuất : ≤ ±5%</li> <li>Điện áp nguồn: 220V±22V&nbsp; /&nbsp; 50Hz±1Hz</li> <li>Phạm vi ra nhiệt tấm điện cực：38℃～55℃，phân 6 cấp，chênh lệch ±2℃</li> <li>Công suất truy nhập: ≤35VA</li> <li>Đường truy xuất: 1 đường</li> <li>Chế độ làm nóng bản cực điều chỉnh</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:05:39.810 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:04:57.180
3785 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | MC4000-A |  | Hàn Quốc | Medstar Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-02-13 | <p><strong>Ghế khám tai mũi họng</strong></p><p><strong> Model: MC4000-A</strong></p><p><strong> Xuất xứ : Medstar - Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong> Năm sản xuất: 2021</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Nguồn điện : AC 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ điện : 800W</p><p class="ql-align-justify">- Ghế có thể xoay tròn : 340° , bằng tay (A/B)</p><p class="ql-align-justify">- Nâng lên/ xuống: tự động</p><p class="ql-align-justify">- Hạ lên/ xuống: tự động, có thể nằm ngang hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Tay vịn: xoay tay 360°, xoay thủ công</p><p class="ql-align-justify">- Tựa đầu: có thể điều chỉnh</p><p class="ql-align-justify">- Nâng hạ: 230mm</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao: 540mm ( Tại chỗ ngồi)&nbsp;- 1320mm ( Cao nhất)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính: 594mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 105kg</p><p class="ql-align-justify">- Công tắc chân: Có</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T11:41:39.132 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T14:23:36.315
3786 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/NB 3D Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:39:06.445 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:39:06.508
3787 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 | MC-246 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 115000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng&nbsp;để đo thân nhiệt, vị trí nách, miệng, hậu môn</p> |  |  | <ul><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(51, 51, 51);">± 0,1°C</span></li><li>Thời gian đo: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">60 giây</span></li><li>Kích thước: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">19,4mm x 132,5mm x 10mm</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">11g</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:00:17.199 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:36:37.745
3788 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Adam rWBC | Adam rWBC |  |  | NanoEnTek Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 399000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2020-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="312"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="312">Máy đếm tế bào bạch cầu tồn dư trong máu và các chế phẩm máu</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Vật kính: 4 X<br /> -&nbsp; Đèn LED: 4W Green LED, IEC 62471:2006<br /> -&nbsp; CCD camera: B/W CCD<br /> - Bộ lọc: Bộ lọc kích thích, bộ lọc lưỡng sắc, bộ lọc phát xạ<br /> - Kết nối: cổng RS232, USB</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T16:24:41.891 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:27:01.129
3789 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | Audio Lite |  | Ấn Độ | Labat Asia Private Limited |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Ấn Độ | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-03-29 | <p>-Máy đo thính lực kỹ thuật số </p><p>-Đo thính lực đơn âm </p><p>-Đo thính lực lời </p><p>-Đo đường khí, đường xương, che lấp, đo trường tự do </p><p>-Có chức năng giọng nói trực tiếp &nbsp; </p><p>-Có thể kết nối máy tính &nbsp; </p><p>-Bộ nhớ lên tới 8.000 bệnh nhân &nbsp; </p><p>-Tuỳ chọn: Có thể đo lên tới 12KHz &nbsp; </p> | [7 empty] | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-30T16:36:23.528 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-30T16:36:23.579
3790 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/NB 3D 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:41:53.128 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:41:53.186
3791 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-289 (Xanh) | HN-289 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 675000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> |  |  | <ul><li>Loại Pin<span style="color: rgb(51, 51, 51);">CR 2032</span></li><li>Sai số cân nặng<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0,1kg</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100g</span></li><li>Sai số<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100g/0,2lb</span></li><li>Màn hình hiển thị<span style="color: rgb(51, 51, 51);">LCD</span></li><li>Mức cân<span style="color: rgb(51, 51, 51);">5kg - 150kg</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">1,2kg</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">290mm x 270mm x 22mm</span></li><li>Tải trọng tối đa<span style="color: rgb(51, 51, 51);">150kg</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T11:31:15.356 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:44:42.591
3792 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP CÔNG NGHỆ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ | Leon Plus |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-04 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:09:45.705 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:09:45.765
3793 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | Medvision |  | Hàn Quốc | Medstar Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh |  | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p><strong>Model: Medvision (nguồn sáng Halogen)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medstar </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2020</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Máy đạt tiêu chuẩn</strong> <strong>ISO 13485</strong></p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p align="center"><strong>Hệ Thống Nội Soi Tai Mũi Họng</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Model: Medvision Led</li> <li>Nhà sản xuất: Medstar/ Hàn quốc</li> <li>Năm sản xuất: 2020</li> </ul> <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Đặc điểm sản phẩm</strong></li> </ol> <ul> <li>Chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, tuổi thọ dài</li> <li>Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, dễ dàng phù hợp với dây dẫn sáng</li> <li>Chức năng Camera CCD tiến tiến</li> <li>Ảnh chụp có thể tràn toàn màn hình, hoặc chia đôi, hoặc chia bốn trên màn hình</li> </ul> <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li value="2"><strong>Thông số kỹ thuật</strong></li> </ol> <ul> <li>Nguồn điện: AC220V, 50-60Hz</li> <li>Công suất: 43W</li> <li>Sensor hình ảnh: Sony 1/3 inch</li> <li>Điểm ảnh: 520.000 Pixel</li> <li>Cường độ ánh sáng thấp nhấp: 0.1 Lux</li> <li>Hình ảnh đầu ra: phức hợp 1Vp-p</li> <li>Đèn Led: Đèn LED 24VDC/3A</li> <li>Hiệu chỉnh độ sáng: Có thể điều chỉnh&nbsp;</li> <li>Bảng bộ nhớ: 1,2,4 ảnh ( NTSC/PAL)</li> <li>Kích thước: 300(W) x 285(D) x 125(H)mm</li> <li>Dây cáp 2m</li> <li>Trọng lượng: 10kg</li> </ul> <p><strong>III. Tính năng:</strong></p> <ul> <li>Hoạt động hiệu quả gấp 3 lần đèn halogen</li> <li>Sáng hơn đèn Halogen 150W</li> <li>Không chứa tia UV và hơi</li> <li>Độ nóng thấp</li> </ul> |  | Dây dẫn sáng, ống soi, camera.. |  |  |  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2020-10-30T16:06:56.444 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-01-13T14:26:40.142
3794 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6161 | HEM-6161 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 880000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Phương pháp đo: Đo dao động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Giới hạn đo:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Độ chính xác:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Huyết áp: ±3 mm Hg.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nhịp tim: ±5%.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Pin: 2 pin AAA.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Trọng lượng: 101g (không gồm pin).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Kích thước máy : Khoảng 78 (rộng) x 60 (cao) x 21 (dài) mm.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:43:14.220 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T19:56:00.963
3795 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 01 chức năng điều khiển bằng tay quay kèm tủ đầu giường | HF1202 |  | Ấn Độ | Narang Medical |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 18500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-05 | <p>-&nbsp;Sản xuất năm 2020, mới 100%</p> <p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485</p> |  |  | <p>-&nbsp;Giường điều khiển bằng tay Elit Semi Fowler&nbsp; (1 chức năng) có thể điều chỉnh tấm tựa lưng &nbsp;bằng tay quay nhẹ nhàng.</p> <p>-&nbsp;Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có chất lượng cao và có thể di chuyển và thay thế được</p> <p>-&nbsp;Lan can bằng nhôm bọc nhựa epoxy, có nút khóa/mở giúp nâng lên/thu gọn dễ dàng</p> <p>-&nbsp;Mặt giường nằm làm bằng thép nhẹ được phủ nhựa epoxy và được chia làm 2 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.</p> <p>-&nbsp;Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.</p> <p>-&nbsp;Kích thước: L 2140 x W 940 x H 500mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-05T16:44:41.856 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-05T00:00:00.067
3796 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | Auto 100 |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 1215000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-05 | <p>Máy phân tích nước tiểu Auto 100 cho xét nghiệm sinh hóa&nbsp;nước tiểu hoàn toàn tự động, có chức năng mẫu khẩn tự động.</p> <p>Thiết bị với độ chính xác cao, đa chức năng và lựa chọn được nhiều loại thanh thử với các thông số khác nhau.</p> <p>Với thiết kế tiên tiến với màn hình cảm ứng rộng 8 inches, giao diện vận hành thân thiện, khả năng lưu trữ cao và thiết kế máy in tích hợp sẵn trong máy hoặc sử dụng bên ngoài phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.</p> <p>Bộ chuyển mẫu tự động cho phép tải mẫu liên tục</p> <p>Dễ dàng nâng cấp để kết nối với máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu</p> <p>Công suất: 300 mẫu/giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-05T11:46:21.468 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-05T00:00:00.103
3797 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động | Auto Star Diff 5 |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-05 | <p>Máy phân tích huyết học tự động Auto Star Diff 5 là một hệ thống theo dõi hiệu chuẩn và QC một cách hoàn hảo, phạm vi tuyến tính lớn, độ chính xác cao và mẫu báo cáo kết quả có thể tùy chỉnh.</p> <p>Đồng thời, với công nghệ tán xạ Lase phân tích tế bào học bằng dòng Laser bán dẫn có thế thu thập tín hiệu tại 3 góc, đưa ra sơ đồ tán xạ 3 chiều với ranh giới rõ ràng và các tế bào bất thường sẽ được xác định một cách chính xác.</p> <p>Công suất xét nghiệm: 80 mẫu/giờ</p> <p>Với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hệ thống bảo trì và xử lý lỗi tự động, kết hợp với chế độ tự động ngủ linh hoạt khi không có hoạt động trong 30 phút nhằm đảm bảo độ bền của máy và tuổi thọ cao.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-05T10:51:47.045 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-05T00:00:00.111
3798 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:10:10.052 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:10:10.115
3799 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG15/TK Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:47:58.330 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:47:58.422
3800 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập luyện đa năng | XY-13 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy tập luyện đa năng (bộ 4 chức năng)</p><p>Model: XY-13</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 02</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> <li>Khung lưới: 01</li> <li>Bánh xe cho khung giàn: 04</li> <li>Tạ treo: 04</li> <li>Lưới bảo vệ: 01</li> <li>Dây cao su kháng lực: 04</li> <li>Đai bảo vệ: 02</li> <li>Đệm lót: 02</li> </ul> | <p>Bao gồm 4 bộ phận: Thiết bị tập xoay khớp vai, Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay, Thiết bị tập uốn giãn cổ tay, Khung ròng rọc kéo</p> <p>Kích thước (cm): 181×145×180</p> <p>Trọng lượng：131.0kg</p> <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước (cm): 42 × 32 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trọng lượng: 14.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh lên xuống (cm): 0 ～ 63</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khoảng cách giữa tay quay và trục quay (cm) ： 50 ～ 64</p> <ul> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước (cm) ： 47 × 32 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng ： 13.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phạm vi điều chỉnh lên xuống（cm） ： 0 ～ 63</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phạm vi điều chỉnh đệm cánh tay (cm) ： 0 ～ 22</p> <ul> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kích thước (cm) ： 56 × 26 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trọng lượng ： 13.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh lên xuống (cm) ： 0 ～ 63</p> <ul> <li>Khung ròng rọc kéo</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số lượng ròng rọc ： 2</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi khoảng cách (cm) ： 0 ～ 126</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng quả tạ (kg) ： 2</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số lượng quả tạ: 10</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tải trọng ： 720N</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kích thước (cm) ： 63 × 19 × 180</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng ： 43.0kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:21:11.135 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:05:23.422
3801 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ĐÈN MỔ 2 NHÁNH TREO TRẦN (160.000 LUX) | QE6H30 |  | Anh | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 374000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: quasar elite QE6H30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Thân đèn 4.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ bảo vệ chống thâm nhập thân đèn 4.5”</p><p>- Bộ dụng cụ vòng treo trần M16</p><p>- Đèn HDLED 150w</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- I2I RC treo tường đôi</p><p>- I2I điều khiển camera từ xa</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:10:35.137 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:10:35.181
3802 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO AquaC UNO H DÙNG CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO | AquaC UNO H |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 680000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-22 | 2022-01-22 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy AquaC UNO H được thiết kế để cung cấp nước RO sử dụng cho một máy thận nhân tạo, chẳng hạn như máy 4008 hay OnlineHDF 5008.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy AquaC UNO H&nbsp;đáp ứng được các yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho điều trị lọc máu của ISO như: ISO 23500-1 ;&nbsp;&nbsp;ISO 23500-2 ;&nbsp;ISO 23500-3.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về điện: EN 60601-1:2006, IEC 60601-1:2005</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất được cấp ISO13485:2016</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-18T11:19:03.420 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-22T15:52:38.884
3803 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/TK 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482 </p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH</strong></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:52:15.050 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T13:52:15.105
3804 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7361T | HEM-7361T |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2800000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <ul><li>Phương pháp đo: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dao động</span></li><li>Màn hình hiển thị: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">LCD</span></li><li>Đo nhịp tim<span style="color: rgb(51, 51, 51);">40 tới 180 nhịp/phút</span></li><li>Dải đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0 tới 299 mm Hg</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0 - 299 mmHg</span></li><li>Bộ nhớ<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100 kết quả đo cho mỗi người</span></li><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(± 3 mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(± 5%)</span></li><li>Chu vi vòng bít<span style="color: rgb(51, 51, 51);">220mm - 420mm</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(0, 113, 196);">191mm x 85mm x 120mm</span></li><li>Tuổi thọ pin<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Khoảng 1.000 lần đo</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">460g</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:39:58.709 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T20:05:05.056
3805 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:12:19.292 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:12:19.330
3806 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường 3 chức năng điều khiển bằng tay quay | Praktika 2 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <p>Cấu hình cơ bản của sản phẩm:</p> <ul> <li>Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 bộ</li> <li>Đệm: 01 bộ</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 cái</li> <li>Chỉ báo góc&nbsp;:&nbsp;1 bộ</li> <li>Chức năng TR/RTR</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 150mm, có khóa hãm</p> <p>-&nbsp;Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu (Ergoframe): 10+6cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-30T12:05:23.944 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-30T00:00:00.181
3807 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Cardiosave Hybrid |  | Mỹ | Datascope Corporation |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-13 | 2021-06-30 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối ưu thuật toán để tự động lựa chọn đạo trình và trigger tốt nhất, giúp dễ kiểm soát hơn kể cả với trường hợp phức tạp nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cải thiện nén khí giúp tối ưu tăng trương lực tâm trương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động êm ái giúp bệnh nhân thoải mái hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cải thiện giao diện sử dụng dễ thao tác hơn với màn hình cảm ứng có đèn nền.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhẹ hơn và nhỏ hơn giúp tăng độ cơ động và dễ đặt trên các phương tiện vận chuyển hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nhận diện chuyển đạo và/hoặc electrode đang không được gắn vào bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén hệ thống sử dụng bơm dạng cuộn, giúp máy nhẹ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Đồng thời, tốc độ bơm có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa an toàn nhỏ, nhẹ, không tốn năng lượng được tích hợp thẳng vào bên trong máy, liên tục hấp thụ hơi nước bằng công nghệ Nafion, sau đó thoát hơi ra bên ngoài.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí đặt máy: có thể lên tới độ cao 3.657m (12.000 feet), máy sẽ tự điều chỉnh áp lực bóng đối xung theo độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy bơm bóng đối xung có kèm theo đầu dò siêu âm doppler 8 Mhz để xác định dòng máu chảy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bơm xả bóng nhanh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân chỉnh áp lực cho bóng sợi quang (fiber optics) trong cơ thể bệnh nhân lúc bắt đầu quá trình điều trị và sau mỗi 2 giờ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh chế độ hoạt động của máy để phù hợp với những thay đổi của bệnh nhân mà không cần sự can thiệp của bác sĩ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin lithium-ion: điện áp 24 VDC, gồm 2 pin, sử dụng khoảng 3 giờ (mỗi pin khoảng 90 phút).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai khay pin Lithium ion có thể thay nóng giúp máy có khả năng chạy liên tục.</p><p>- Tích hợp sẵn 1 bình khí Heli.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-13T14:58:29.218 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-13T14:58:29.304
3808 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (with CIM) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có thể kết nối hệ thống HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:27:29.131 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:27:29.189
3809 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron JPN600 | JPN600 |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1980000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;-&nbsp;Phương pháp đo: Đo dao động.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Giới hạn đo:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Độ chính xác:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp: ±3 mm Hg.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: ±5%.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Pin: 4 pin AAA hoặc&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">bộ đổi điện OMRON chính hãng (PHỤ KIỆN MUA THÊM)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Trọng lượng: 280g (không gồm pin).</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T09:37:13.210 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29T20:05:18.097
3810 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | BOSS-308 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 88000000 | t | Bộ | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> |  |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p> <p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p> <p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p> <p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p> <p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p> <p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p> <p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-26T16:07:15.585 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:00.899
3811 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-30 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:13:18.124 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:13:18.170
3812 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner 64 dãy đầu thu | Ingenuity CT |  | Israel | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Israel | Nhóm 2 |  |  | 26850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hiệu suất cao</strong></p><p><br></p><ul><li>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng,&nbsp;mới 100%.</li><li>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T15:15:10.416 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T15:15:10.485
3813 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU | Galileo Med 35 |  | Đức | Novotec Medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | f | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: Galileo Med 35</strong></p><p><strong> Hãng SX: Novotec Medical GmbH</strong></p><p><strong> Nước SX: Đức</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Năm sản xuất: 2019 trở về sau </strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tay vịn giữ thăng bằng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điều khiển cầm tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Poster trị liệu với các bài tập Galileo đơn giản</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:13:29.121 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:13:29.167
3814 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu ngắn | HYJ-IV |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 352500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy trị liệu bằng sóng siêu ngắn</p><p>Model: HYJ-IV</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p align="left">Thân máy chính: 01</p> <p align="left">Dây nguồn: 01</p> <p align="left">Tay đỡ: 02</p> <p align="left">Đầu phát cơ bản: 02</p> <p align="left">Đầu phát hình hộp chữ nhật: 01</p> <p align="left">Đầu phát dạng 3 chiều: 01</p> <p align="left">Cầu chì: 06</p> <p align="left">Cáp đầu ra: 02</p> <p>Sách HDSD: 01</p> | <p align="left">Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220V</p> <p align="left">Công suất đầu vào:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800VA</p> <p align="left">Kích thước đầu tản nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Φ83×95mm</p> <p align="left">Kích thước tay đỡ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340nm+380nm</p> <p align="left">Thời gian trị liệu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0-30 phút</p> <p align="left">Chế độ đầu ra: Liên tục và Xung</p> <p>Tỷ số sóng đứng (SWR):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt; 3</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:29:38.601 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:06:00.690
3815 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO ≈ 3000 L/giờ AquaBplus 3000 + AquaBplus HF DÙNG CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO CÓ TIỆT TRÙNG BẰNG NHIỆT | AquaBplus 3000 + AquaBplus HF |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6910000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-22 | 2022-01-22 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sản xuất nước RO, Model: <strong>&nbsp;AquaB<em>plus</em> 3000</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất sản xuất nước RO tối đa ≈ 3<strong>000 lít/giờ </strong>.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tẩy trùng nhiệt AquaBplus HF công suất tẩy trùng 120–140 L/giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tẩy trùng nhiệt từ 70–92 °C (có thể điều chỉnh)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất được cấp ISO13485:2016, ISO9001:2015</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng chỉ quốc tế EC cho sản phẩm.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy AquaBplus &amp; AquaBplus HF là hệ thống lý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn ISO về chất lượng nước trong chạy thận nhân tạo.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các chức năng và tính năng chính</strong>:</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Thiết kế không có khoảng không chết</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Báo cáo chi tiết lỗi</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Có thể điều khiển từ xa qua web server</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chức năng Khởi động và Dừng mềm cho màng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tiệt trùng hóa chất / khử cặn canxi bán tự động</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tự kiểm tra ban đầu tất cả các cảm biến và các điều khiển liên quan đến an toàn</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Bơm RO đáp ứng các yêu cầu EuP IE3</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tích hợp cảm biến phát hiện rò rỉ &amp; giám sát rò rỉ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt dựa trên khái niệm A0 theo ISO 15883</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt cho đường phân phối nước RO</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chương trình tẩy trùng nhiệt/ hoá chất của hệ thống nước RO kết hợp với máy thận Fresenius cùng lúc</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-22T16:02:57.304 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-22T16:02:57.379
3816 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở cố định | MV2000 EVO2 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p> <p>· Màn hình cảm ứng 12.1”</p> <p>· Thở được từ trẻ sơ sinh tới người lớn</p> <p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p> <p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p> <p>· Các mode thở tiêu chuẩn : VCV (ACV, SIMV), PCV (ACV, SIMV),PRVC (ACV, SIMV), SPONT, O2 stream</p> <p>· Các mode thở tùy chọn thêm :&nbsp; TCPL (ACV, SIMV), AwPRV, BiLevel, CPR, AutoVent</p> <p>HFV (SHFV, DHFV)</p> |  | <p>1. Mode thở cao tần HFV</p> <p>2. Máy nén khí</p> <p>3. Kit Etco2</p> <p>4. Kit SpO2</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T10:57:42.498 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:00.879
3817 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng ngắn trị liệu | XY-K-CDB-IV |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 258750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU</p><p>Model: XY-K-CDB-IV</p><p>Xuất xứ: XIANGYU – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Dây nguồn đầu ra: 01 dây</p> <p>Tấm điện cực lớn: 04</p> <p>Tấm điện cực vừa: 04</p> <p>Tấm điện cực bé: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực lớn: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực vừa: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực bé: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực lớn: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực vừa: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực bé: 04</p> <p>Cầu chì: 06</p> <p>Đèn test: 01</p> <p align="left">Sách HDSD</p> | <p>Nguồn cung cấp: 220V/50Hz</p> <p>Công suất định mức đầu vào: 700VA</p> <p>Công suất đầu ra: 20W, 40W, 60W, 100W, 200W, có thể thay đổi được.</p> <p>Tần số hoạt động: 27,12MHz</p> <p>Tần số điều chế xung:</p> <p>+ Sóng thưa: MF 70Hz</p> <p>+ Sóng dầy: DF 350Hz</p> <p>Dạng sóng điều chế: Sóng vuông</p> <p>Độ rộng xung:</p> <p>+ Mỏng: 7,15ms</p> <p>+ Dầy: 1,43ms</p> <p>Điều chế: 100%</p> <p>Thời gian điều trị: 10, 15, 20, 25, 30 phút</p> <p align="left">Kích thước: 430 x 330 x 830 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:34:13.271 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:06:19.488
3818 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | Arietta 65 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-22 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng trong siêu âm ổ bụng, phần nông, tim mạch, sản phụ khoa</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-22T16:20:13.279 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-25T10:20:05.845
3819 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập luyện đa năng | XY-14-8B |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 258750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy tập luyện đa năng (bộ 8 chức năng)</p><p>Model: XY-14-8B</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Ứng dụng kết hợp tập phục hồi cho các khớp toàn thân, có thể sử dụng cho tất cả bệnh nhân.</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 02</li> <li>Thang tập vai: 01</li> <li>Ròng rọc kéo: 02</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> <li>Giường tập luyện: 01</li> <li>Khung lưới: 01</li> <li>Gối cho giường tập luyện: 04</li> <li>Bánh xe cho giường tập luyện: 04</li> <li>Tạ treo: 04</li> <li>Lưới bảo vệ: 01</li> <li>Dây cao su kháng lực: 04</li> </ul> | [6 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:26:47.275 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:06:40.595
3820 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-arm đầu thu phẳng công nghệ CMOS | Ziehm Vision FD |  | Đức | Ziehm Imaging GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7890000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-03-31 | <p>ZIEHM VISION FD cho chất lượng hình ảnh cao. Máy hỗ trợ cho các ca phẫu thuật Cột sống, Chấn thương.</p><p>Hệ thống sử dụng đầu thu phẳng công nghệ mới cho hình ảnh rõ nét cùng liều chụp tối thiểu</p> |  |  | <p>1. Kích thước cánh tay:&nbsp;</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ±10 độ</p><p>- Có các tay phanh và điều hướng với chuyển động đồng thời của cánh tay C theo mọi hướng</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode tĩnh</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 2000 W&nbsp;</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40&nbsp;tới 120kV</p><p>4. Tấm thu phẳng:&nbsp;</p><p>- Công nghệ CMOS</p><p>- Kích thước màn hình 20.5 x 20.5 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-29T18:47:44.797 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-29T21:30:33.753
3821 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường hồi sức điều khiển điện | HL-SK-154 |  | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 234980000 | f | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: HL-SK-154</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng SX: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd.-Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước SX: Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giường chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Nệm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cây treo dịch truyền: 01 cây</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bàn ăn: 01 cái</p><p>+&nbsp;Pin dự phòng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:14:47.653 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:14:47.691
3822 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Lifegain CU-HD1 | Lifegain CU-HD1 |  | Hàn Quốc | CU Medical Systems Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">Máy sốc tim đa chức năng Model: LIFEGAIN CU-HD1</span></p><p><br></p><p>LIFEGAIN CU-HD1 là dòng sốc tim/monitor cao cấp nhất của công ty chúng tôi đáp ứng được sự mong đợi của các bệnh viện khi sử dụng. Nó có khả năng khử rung tim ở cả chế độ tự động và chế độ bằng tay, ngoài ra còn có thể sử dụng bảng điện cực sử dụng một lần và bảng điện cực trong và ngoài. Có một người tập dượt qua da cho tập dượt tạm thời với nhịp tim thấp, một modun SPO2 cho việc theo dõi độ bão hòa Oxy trong máu bệnh nhân và theo dõi điện tim 12 điện cực cho việc đánh giá và giám sát điện tim bệnh nhân.</p><p>Có cổng thẻ nhớ cho việc lưu trữ các tín hiệu thu được và tích hợp máy in cho các thể hệ bản cứng của tín hiệu sinh lý bệnh nhân. Các tính năng này làm cho máy sốc tim trở nên phù hợp với việc sử dụng máy ở bên trong bệnh viện.</p><p><br></p><p>Máy sốc tim này được thiết kế cho các nhân viên cấp cứu có trình độ hoặc chuyên gia y tế để thực hiện sốc tim cho các nạn nhân tim ngừng đập đột ngột và khôi phục lại nhịp điện tim bình thường.</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p><strong>QUAN SÁT BÊN NGOÀI</strong></p><p><em>Kích thước (bao gồm bảng điện cực)</em></p><p>·&nbsp;326 x 253 x 358 mm (W*L*H)</p><p><em>Trọng lương</em></p><p>·&nbsp;Thân máy: 4.7 kg/ 8.2 kg nếu bao gồm bảng điện cực, dây cáp (ECG, cảm biến SpO2) giấy in và thiết bị lưu trữ.</p><p>·&nbsp;Bảng điện cực (với dây cáp): 1.2 Kg</p><p>·&nbsp;Pin: 0.5 kg</p><p>·&nbsp;Module nguồn AC: 0.7 kg</p><p><em>Nhiệt độ</em></p><p>·&nbsp;Nhiệt độ vận hành chuẩn: 0 ~ 400</p><p>·&nbsp;Nhiệt độ tàu thuyền và bảo quản: -20 ~ 600 (không bao gồm bảng điện cực)</p><p><em>Độ ẩm</em></p><p>·&nbsp;Vận hành: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p>·&nbsp;Chuẩn: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p>·&nbsp;Nhiệt độ tàu thuyền và bảo quản: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p><em>Chất rắn/ độ chịu nước.</em></p><p>·&nbsp;IP43</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:17:58.215 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:17:59.237
3823 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Bồn ngâm rửa dụng cụ inox | BIT 4-4 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để ngâm&nbsp;rửa dụng cụ inox</p> |  |  | <p>Kích thước: 2.200 x 600 x 1.500 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T20:50:56.839 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.144
3824 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | XE ĐẨY CHUYỂN BỆNH (BĂNG CA CHUYỂN BỆNH) | SKB041-1 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | f | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SKB041-1</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;01 Thiết bị chính.</span></p><p><span style="color: black;">Phụ kiện đi kèm:</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;01 Cây truyền dịch</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">₋&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">01 bộ nệm</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:16:31.540 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:16:31.578
3825 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim) | Logiq V2 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim)</p><p><br></p> |  | <p>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p><ol><li>Máy chính:</li></ol><ul><li>Model: Logiq V2</li><li>Thiết kế: Dạng xách tay</li><li>Màn hình: 15 inches</li><li>Hoạt động được với pin gắn trong</li><li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động: 01</li></ul><ol><li>Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp…</li><li>Phương pháp quét:</li></ol><ul><li>Convex</li><li>Linear</li><li>Sector</li><li>Nội khoang</li></ul><ol><li>Các mode hoặt động:</li></ol><ul><li>B mode</li><li>Harmonic</li><li>M mode</li><li>Doppler xung PW</li><li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li><li>Doppler màu CFM</li><li>Doppler năng lượng PDI</li></ul><ol><li>Kiểu hiển thị:</li></ol><ul><li>B</li><li>Dual B</li><li>B/M</li><li>M</li><li>B/CFM(PDI)</li><li>B/PW (CW)</li><li>Triplex</li></ul><ol><li>Các gói đo đạc tính toán:</li></ol><ul><li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li></ul><ol><li>Các cổng kết nối ngoại vi:</li></ol><p>USB, RJ45, composite, S-video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17T12:07:00.716 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-22T17:01:49.484
3826 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch | UniCel DxI 800 |  | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3508700000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;</p><p>Hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động mạnh mẽ,&nbsp;có tốc độ xét nghiệm<strong> tối đa là 400 xét nghiệm /giờ, cùng sử dụng công nghệ hóa phát quang</strong>, cùng hộp hóa chất, cùng giao thức xét nghiệm với các thành viên khác trong gia đình xét nghiệm miễn dịch Unicel.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-21T18:07:30.699 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:12:28.549
3827 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông hơi điều trị | HYZ-IC |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 202500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Máy xông hơi điều trị</p><p>Model: HYZ – IC</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Bồn chứa nước: 01</p> <p>Cốc đo lường: 01</p> <p>Cần xông hơi: 01</p> <p>Túi đựng thuốc: 03</p> <p>Cầu chì: 04</p> <p>Chìa khóa: 02</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Vải thấm hút: 02</p> <p>Bộ làm sạch: 01</p> <p>Xô chứa nước thải: 01</p> | <p>- Điện áp: 220V/50Hz</p> <p>- Công suất: 1500W</p> <p>- Màn hình tinh thể lỏng: 7 inch</p> <p>- Kích thước: 730mm x455mm x 1320mm</p> <p>- Áp suất: ≥ 0.04 Mpa</p> <p>- Thời gian làm việc: 0-99 min</p> <p>- Chế độ làm việc: Ngắt quãng</p> <p>- Dung tích: 1.8L</p> <p>- Đầu trị liệu có thể xoay 180° theo chiều ngang, có thể điều chỉnh lên xuống 160°, Cánh tay hỗ trợ có thể điều chỉnh 110° theo chiều ngang.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:31:15.616 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:15:28.880
3828 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (Stand alone) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, stand alone không kết nối HELO Solution.</p><p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:28:13.753 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:28:13.803
3829 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN TỰ ĐỘNG CAO CẤP | TOP 5300 |  | Nhật Bản | Top Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Top 5300</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn AC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đế gắn truyền dịch</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">₋&nbsp;</span><span style="color: black;">01 Sách hướng dẫn</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:17:04.380 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:17:04.424
3830 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Cardicode 304H | Cardicode 304H |  | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ghi dữ liệu: 08 máy&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter: 02 cái&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 08 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ SD: 16 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đeo: 08 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 08 viên (mua tại VN)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy vi tính: 02 bộ (mua tại VN)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 02 cái (Mua tại VN)</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ghi dữ liệu: 08 máy&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter: 02 cái&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 08 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ SD: 16 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đeo: 08 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 08 viên (mua tại VN)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy vi tính: 02 bộ (mua tại VN)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 02 cái (Mua tại VN)</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:34:35.666 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:34:35.739
3831 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy điều trị chứng tăng tiết mồ hôi và mùi hôi dưới cánh tay | miraDry |  | Mỹ | MiraDry, Inc |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Mỹ | Nhóm null |  |  | 3460000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-23 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span>Máy dùng để điều trị chứng tăng tiết mồ hôi và mùi hôi dưới cánh tay</p> |  | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> Cấu hình tiêu chuẩn:</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Máy chính và 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Màn hình cảm ứng hiển thị: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tay cầm điều trị: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Dây nguồn: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p><p>Miếng đỡ vai bệnh nhân: 01 chiếc</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là hệ thống sử dụng công nghệ vi sóng để điều trị chứng tăng tiết mồ hôi dưới cánh tay</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là công nghệ không phẫu thuật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chữa trị đồng thời 2 vấn đề tăng tiết mồ hôi tvà mồ hôi hỉ bằng năng lượng vi sóng với nhiệt độ lên tới 70°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được tích hợp hệ thống làm mát </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có tính năng tự kiểm tra mỗi khi kết nối tới tay cầm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chốt từ giúp gắn tự động đầu Biotip vào tay cầm</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">+ Có màn hình hướng dẫn từng bước thực hiện giúp người dùng dễ dàng sử dụng</p><p class="ql-align-justify">+ Có thể lựa chọn năng lượng đầu ra với 5 cấp độ </p><p class="ql-align-justify">+ Có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình</p><p class="ql-align-justify">+ Điều chỉnh âm lượng của hệ thống</p><p class="ql-align-justify">+ Hiển thị tình trạng kết nối tay cầm tới hệ thống</p><p class="ql-align-justify">+ Hiển thị tình trạng kết nối đầu Biotip tới hệ thống</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nút khẩn cấp để tắt thiết bị trong trường hợp khẩn cấp </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số vi sóng đầu ra: 5.8 GHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ hút chân không: -508 ~ -559 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Dài 810 x Rộng 520 x Cao 1190 (mm) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu vào: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz</p><p>Được chứng nhận bởi FDA</p> |  | bánh xe, màn hình, tay cầm điều trị | đầu biotip, miếng chườm lạnh, đầu đa kim |  |  | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-01-23T09:14:45.166 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-01-23T09:14:45.231
3832 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-05 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;<strong>Tên thiết bị: </strong>Máy rửa tay phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model:</strong> NAS/HSI–05</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hãng sản xuất :</strong> CTY TNHH TM -DV – KT NHẤT AN SINH – VIỆT NAM</p><p>+&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>Hệ thống quản lý chất lượng về trang thiết bị y tế ISO 13485:2016</p> |  | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 3500 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>·&nbsp;&nbsp;Thiế<strong>t bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>·&nbsp;&nbsp;Hệ thống<strong> điện điều khiển: </strong></p><p>-CB chống giật</p><p>-Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ <strong>kiện :</strong></p><p>-Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-Máy hâm nóng nước</p><p>Máy sấy tay tự động</p> | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 3500 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>·&nbsp;&nbsp;Thiế<strong>t bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>·&nbsp;&nbsp;Hệ thống<strong> điện điều khiển: </strong></p><p>-CB chống giật</p><p>-Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ <strong>kiện :</strong></p><p>-Máy xà phòng cảm ứng </p><p>-Máy hâm nóng nước</p><p>Máy sấy tay tự động</p> | <p>Bảo hành 12 tháng các thiết bị, linh kiện...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25T13:25:12.927 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:56:07.094
3833 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | HỆ THỐNG NỘI SOI KHỚP HD | IMAGE1 S FULL HD |  | Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Malta,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2020","2019","2018"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 10500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-30 | <p>Hệ thống phẩu thuật nội soi khớp full hd</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED <ul> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T19:01:02.496 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-30T00:00:00.818
3834 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang tập luyện | XYF-T1 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 63750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Thang tập luyện</p><p>Model: XYF-T1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>1--- Hệ thống tay vịn lan can chống trượt</p> <p>2--- Hệ thống cột ống cố định</p> <p>3--- Hệ thống bậc thang có đèn LED</p> <p>4--- Bọc tay vịn</p> <p>5--- Lưới bảo vệ</p> | <p>Khoảng điều chỉnh độ cao lan can tay vịn: 0～200 mm</p> <p>Tải trọng định mức lan can tay vịn: 70 kg</p> <p>Tải trọng định mức cầu thang: 135 kg</p> <p>Kích thước: (L×W×H) 337×83×134～155</p> <p>Sản phẩm dùng cho bệnh nhân để phục hồi khả năng lên xuống cầu thang bộ.</p> <p>Kích thước: 337x83x134mm</p> <p>Trọng lượng: 120kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:38:15.043 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:15:47.079
3835 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | 9180 ELECTROLYTE ANALYZER | 9180 Electrolyte Analyzer |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 225000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-06-30 | <p> -Hệ thống đo điện giải hoàn toàn tự động theo phương pháp đo điện cực chọn lọc trực tiếp. Máy có cấu trúc nhỏ gọn thích hợp cho việc lắp đặt tại phòng xét nghiệm, hồi sức cấp cưú hay tại các khoa phòng. Máy rất thuận tiện trong hồi sức cấp cứu, vì thời gian đo nhanh (50 giây) và thể tích mẫu nhỏ (95µl). Đặc biệt máy đo được ion Ca++ tự do rất cần thiết trong nhi khoa, tim mạch cũng như trong lâm sàng.</p><p> -Máy là một hệ thống hoàn toàn tự động:</p><p> +Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p> &nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 4 giờ.</p><p> &nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi mẫu đo</p><p> + Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch buồng đo và chuẩn bị sẵn sàng cho mẫu đo kế tiếp.</p><p> + Máy tự động thông báo yêu cầu chu trình làm sạch và bảo dưỡng điện cực.</p><p> -Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p> + Sau 50 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về các thông số điện giải đo được.</p><p> +Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> &nbsp;* 60 mẫu/ giờ không in kết quả ra giấy.</p><p> &nbsp;* 45 mẫu/ giờ kèm in kết quả với máy in nhiệt lắp sẵn trong máy.</p><p> -Thể tích mẫu đo nhỏ:</p><p> +Chỉ cần tối thiểu 95 µl cho các loại mẫu như : máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu.</p><p> +Thể tích mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng.</p><p> </p><p> </p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: CaoxRộngxDài: 33,5x31,5x29,5 cm (13,2x12,4x12,0 in) </p><p> - Khối lượng: Khoảng 6 Kg (13 Ibs)&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30T17:26:08.407 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30T17:26:08.500
3836 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX2 |  |  | Siemens Healthineers Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2020-12-30 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát 4D dùng trong siêu âm tim, sản phản phụ khoa....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> - Kích thước màn hình: 21,5 inch</p><p class="ql-align-justify"> - Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p class="ql-align-justify"> - Góc quan sát: 178 độ</p><p class="ql-align-justify"> - Số cổng đầu dò: 3 - 4 cổng đầu dò online</p><p class="ql-align-justify"> - Hỗ trợ các đầu nối kiểu DL(260)</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò: Có thể cấu hình lên đến 5 giá đỡ đầu dò (4 giá đỡ tiêu chuẩn và tùy chọn với 5 giá đỡ) hỗ trợ tất cả các thiết kế đầu dò và giá chứa gel</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò đặc biệt giúp bảo quản an toàn và dễ dàng tiếp cận đầu dò âm đạo</p><p class="ql-align-justify"> - Thanh giữ đầu dò có thể tháo lắp vệ sinh</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-10T16:14:03.423 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-30T00:00:01.403
3837 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | MÁY GIÚP THỞ DI ĐỘNG DÙNG CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN | EVE NEO |  | Đức | Fritz Stephan GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-20 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: EVE NEO </strong></p><p><strong>Hãng SX: F.STEPHAN</strong></p><p><strong>Nước SX: Đức</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Năm sản xuất: 2017</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">- 02 Lọc lông filter fleece</p><p class="ql-align-justify">- 02 Lọc bụi bẩn Coarse dirt filter</p><p class="ql-align-justify">- 01 Công cụ lắp ráp phế lưu</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:18:27.005 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:18:27.045
3838 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 570 | InBody 570 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 289013400 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>InBody 570 là được xem là một bước tiến quan trọng của InBody, là sản phẩm được định hướng mở rộng trong hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực y tế. Không chỉ dừng lại trong việc hỗ trợ các chuyên gia thể thao, với việc bổ sung trở kháng tần số cao cho phép InBody 570 có thể phân tích được lượng nước nội/ngoại bào (ECW) InBody 570 hướng tới nhiều hơn đến lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều trị cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bệnh nhân.</p> |  | <p>Máy quét mã vạch</p> <p>Máy đo huyết áp tự động</p> <p>Máy đo chiều cao, cân nặng</p> | <p>Thông số, chỉ&nbsp;tiêu kỹ thuật</p> <p>Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA)</p> <p>Phương pháp điện cực: hệ thống điện cực tiếp xúc&nbsp;8 điểm chạm</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số từng phần trực tiếp, phương pháp DSM-BIA</p> <p>Phương pháp tính toán thành phần cơ thể: không sử dụng ước tính thực nghiệm</p> <p>Kết quả</p> <p>- Bảng kết quả InBody cho người trưởng thành</p> <p>-Bảng kết quả InBody cho trẻ em</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T13:18:25.087 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:19:33.386
3839 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp, 1 cửa, sử dụng công nghệ hóa hơi H2O2, dung tích ≥ 130 Lít | VPRO MAX |  | Mexico | STERIS Corporation |  | ["2020"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 4950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp, 1 cửa, sử dụng công nghệ hóa hơi H2O2, dung tích&nbsp;≥ 130 Lít</p><p>Model: VPRO MAX</p><p>Nhà sản xuất: STERIS</p><p>Xuất xứ: Mexico</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, FDA</p> | [8 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2020-11-03T14:56:07.837 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2020-12-30T06:29:43.374
3840 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Cardipia 400H | Cardipiah 400H |  | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE |  | Nhóm null |  |  | 51500000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống/trục giấy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn vận hành:1 cái</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống/trục giấy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn vận hành:1 cái</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:42:01.187 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T15:42:01.579
3841 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | NCS-554, NCS-555, NCS-556 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 16800 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-07-28 | <p>* Nguyên liệu PVC (màu xanh), Dây dài 2m&nbsp;</p><p>* Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Nguyên liệu PVC (màu xanh), Dây dài 2m&nbsp;</p><p>* Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-30T18:31:27.938 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-30T18:32:27.708
3842 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | LC-9100C HD |  | Trung Quốc | XUZHOU LIANGCHUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>· Sử dụng cảm biến CCD của Sony Nhật<br /> · Độ nét cao, đạt chuẩn HD<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T16:03:29.004 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:01.075
3843 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CHUYỂN BỆNH CHO XE CỨU THƯƠNG | SKB039 (D) |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SKB039 (D)</strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p><strong> Nước sản xuất: Trung Quốc&nbsp;</strong></p><p><strong> Tiêu chuẩn: ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%</strong>&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</li></ul><p>+ 01 Dây an toàn</p><p>+ 01 Nệm</p><p>+ 01 Cây treo truyền dịch</p><p>+ 02 Thanh chắn</p><p>+ 01 Thiết bị cố định xe</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:19:02.447 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:19:02.481
3844 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-2 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-2</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 930x570x1200</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm lên xuống (mm): 730~980</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:41:22.806 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:16:13.678
3845 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | OMNI III |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-09-30 | <ul><li>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số </li><li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li><li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li><li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li></ul> |  |  | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p><strong>Ứng dụng:</strong></p><ul><li>Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn.</li><li>Thông số kỹ thuật:</li><li>Màn hình: Màn hình màu 12,1 inch, có chuyển mạch.</li><li>Hiển thị: 8 dạng sóng</li><li>Chỉ số: Chỉ số báo động</li><li>Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn</li><li>Tiếng bíp và âm thanh báo động</li><li>Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ.</li><li>Đầu ghi:</li><li>Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh</li><li>Chiều rộng đầu ghi: 48mm</li><li>Đầu ghi giấy: 50mm</li><li>Tốc độ ghi: 25 mm / s, 50mm / s</li></ul><p><strong>ECG:</strong></p><ul><li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp;đường dây để kết nối</li><li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li><li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li><li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li><li>Dạng song ECG: 7 kênh</li><li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li><li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li><li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li><li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li><li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li><li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li></ul><p><strong>RESP:</strong></p><ul><li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li><li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li><li>Độ chính xác: ±3 rpm</li><li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li><li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li><li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (tráisang phải hoặc phải sang trái)</li></ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-12-30T08:38:56.708 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-12-30T08:38:56.830
3846 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SU-03 |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 880000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Bàn phẫu thuật đa năng SU-03 kết hợp các tính năng của bàn phẫu thuật đa năng và bàn vận chuyển bệnh nhân. Ưu điểm của bàn đó là tính đa năng, thoải mái và kinh tế.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T23:47:10.650 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:00.204
3847 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 370S | InBody 370S |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 216178300 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>InBody 370S là dòng sản phẩm tiếp theo được InBody nghiên cứu nâng cấp về điện trở kháng sinh học. Điện trở kháng sinh học của InBody 370S được mở rộng lên đến ba tần số quét, điều này cho phép thiết bị có thể phân tích chính xác chuyên sâu hơn.</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul> <li>Kích thước: 522 x 874 x 1059 (Dài x Rộng x Cao: mm)</li> <li>Tần số: 5, 50, 250 kHz</li> <li>Trọng lượng thiết bị: 26 kg</li> <li>Lưu trữ kết quả: 100.000 lần</li> <li>Trọng lượng người đo: 10 – 250 kg</li> <li>Độ tuổi người đo: 3 – 99 tuổi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T13:06:23.472 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:20:17.290
3848 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | SK002-8 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 74800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SK002-8</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Nệm loại 4 mảnh: 01 cái</li><li>Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</li><li>Cây tryền dịch: 01 cái</li><li>Bàn ăn di động: 01 cái</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:19:42.929 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:19:42.963
3849 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-2A |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 71250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-2A</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 1600×580×1400</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm trước sau (mm): 0～230</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:46:23.648 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:16:41.871
3850 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | OMNI III |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Mỹ | Nhóm null |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-09-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số</p><p>Thiết bị sản xuất&nbsp;mới 100%</p><p>Có chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương</p><p>Nguồn cung cấp : 220v, 50Hz</p><p>Nhà cung cấp phải có ủy quyền của nhà sản xuất&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-12-30T08:46:38.395 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-12-30T08:46:38.454
3851 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 270 | InBody 270 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 153582000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>InBody 270 là dòng máy phân tích thành phần cơ thể chuyên nghiệp được sử dụng phổ biến nhất của InBody. Với thiết kế gọn gàng không chiếm nhiều không gian, trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển. Đây là sản phẩm phù hợp trang bị cho các Bệnh Viện, phòng tập, Spa, …</p> |  |  | <p>Phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học: 10 cách đo trở kháng bằng 2 tần số khác nhau cho 5 bộ phận (thân và tứ chi)</p> <p>Phương pháp điện cực: điện cực tiếp xúc 8 điểm chạm</p> <p>Phương pháp đo lường: đo lường trở kháng đa tần số liên tục (SMF-BIA)</p> <p>Phương pháp tính toán: không sử dụng ước lượng mang tính thực nghiệm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T11:36:25.824 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:20:40.077
3852 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | SK002-8 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 74800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SK002-8</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Nệm loại 4 mảnh: 01 cái</li><li>Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</li><li>Cây tryền dịch: 01 cái</li><li>Bàn ăn di động: 01 cái</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:20:47.542 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:20:47.579
3853 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150 |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV648</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC (01 Bộ)</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:02:56.733 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:37:43.527
3854 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | NC200 |  | Ba Lan | Microlife Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 1700000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán</p><p>Microlife NC200; sản xuất năm 2020</p><p>Bảo hành 2 năm</p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt kế đo không chạm</li><li class="ql-align-justify">Đo hoàn toàn tự động (đế nhiệt kế cách vật thể 5cm sẽ tự động đo)</li><li class="ql-align-justify">Đo trong vòng 3s</li><li class="ql-align-justify">Đo được thân nhiệt, môi trường</li><li class="ql-align-justify">Mẫu mã sang trọng, nhẹ nhàng và thân thiện</li><li class="ql-align-justify">Chuyển đổi giữa °C – °F</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo thân nhiệt từ 34 °C – 43 °C (± 0.2°C trong khoản 35°C – 42°C )</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo môi trường 0&lt;100°C (±1.0°C)</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LCD 4 chữ số với ký hiệu riêng</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ 30 lần gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Tự động tắt nguồn trong 1 phút</li><li class="ql-align-justify">Loại pin: 2 pin 1.5(V) loại AAA</li><li class="ql-align-justify">Có đèn báo sốt khi thân nhiệt hơn 37,4°C</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T15:43:48.483 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T15:43:48.548
3855 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | SK001-1 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 97600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SK001-1</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Nệm loại 4 mảnh: 01 cái</li><li>Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</li><li>Cây tryền dịch: 01 cái</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:21:22.320 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:21:22.387
3856 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy phế thân ký | BodyBox |  | Bỉ | Medisoft |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Bỉ | Nhóm 3 |  |  | 2650000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</li><li>Điện áp sử dụng: 230 VAC 50 Hz/ 115 VAC 60Hz</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T08:51:51.211 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T08:51:51.314
3857 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-1 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 930x570x1200</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm (mm): 0-230</p> <p>5. Tải trọng đệm lưng: 70 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:50:04.335 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:18:03.304
3858 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 770 | InBody 770 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 423514000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>Là một trong những dòng sản phẩm cao cấp nhất của InBody. InBody 770 là sản phẩm được tin dùng trong các bệnh viện, được sử dụng với mục đích tham khảo chuẩn để đưa ra hướng chẩn đoán điều trị cho các bệnh nhân, ứng dụng nghiên cứu y tế và ứng dụng y học trong thể thao.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  | <p>Máy đo chiều cao, cân nặng tự động</p> <p>Máy đo huyết áp tự động</p> | <p>Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA)</p> <p>Phương pháp điện cực: điện cực xúc giác 8 điểm</p> <p>Phương pháp đo lường: DSM-BIA, SMF-BIA</p> <p>Phương pháp tính toán kết quả đầu ra: không có giá trị ước lượng</p> <p>Bảng kết quả</p> <p>- Thành phần cơ thể</p> <p>- Bảng kết quả cho trẻ em</p> <p>- Bảng kết quả nước</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T11:25:49.311 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:21:12.295
3859 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Atellica NEPH 630 System | Atellica NEPH630 |  | Đức | BIT Analytical Instruments |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2020-12-31 | <p>Atellica NEPH630 là hệ thống phân tích protein huyết thanh phù hợp với các PXN có cỡ trung bình; công suất &gt;100 XN/giờ</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguyên lý: Sử dụng công nghệ xét nghiệm đo độ đục nephelometry; đo cường độ ánh sáng tán xạ hoặc công nghệ tương đương</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất: ≥ 100 xét nghiệm/ giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp phân tích: Tối thiểu gồm động học, điểm cuối, Tích phân VLin</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tự động thực hiện xét nghiệm pha loãng với tỷ lệ pha loãng tối đa ≥ 1:32.000</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tự động lặp lại các phép đo nằm ngoài phạm vi đo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa cóng đo trên hệ thống: ≥ 90 cóng đo sử dụng 1 lần</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa cốc pha loãng trên hệ thống: ≥ 96 cốc</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-17T15:57:24.698 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-31T00:00:00.230
3860 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt | Neuviz 16Classic |  | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd |  | ["2020","2021","2022"] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 6300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz 16 Classic là hệ thống chụp cắt lớp đa lát thế hệ thứ 4 với công nghệ tiên tiến do hãng Neusoft Medical Systems nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội sau:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bộ đầu thu lên tới 32 dãy và độ rộng đầu thu tới 20mm, bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 4.0 MHU</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống có các gói phần mềm phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Thiết bị có tính năng linh hoạt, thiết kế tinh tế, thân thiện với người sử dụng</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, c<span style="color: red;">hương trình phát tia 240</span><sup style="color: red;">0</sup><span style="color: red;"> ...</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz 16Classic</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;Khoang máy ( Gantry )</strong> <strong>sử dụng vòng trượt điện thế thấp:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Hoạt động theo kiểu vòng trượt điện áp thấp</p><p class="ql-align-justify">- Có nút tắt khẩn cấp</p><p class="ql-align-justify">- Có chế độ tạm dừng quét</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">- Độ mở giàn quét: Đường kính 700 mm </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">- Độ nghiêng giàn quét:&nbsp;±30°; bước nhảy 0.5°</span></p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;Bộ phát cao thế </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>- </strong>Loại cao tần , điều khiển bằng vi xử lý và hiển thị kỹ thuật số<strong> </strong></p><p class="ql-align-justify">- Các mức điện áp: 80kV, 100kV , 120kV, 140kV</p><p class="ql-align-justify"><strong>3. Bóng phát tia hai tiêu điểm làm mát bằng dầu:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">- Dung lượng nhiệt của Anode: 4.0MHU</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Loại bóng:&nbsp;2 tiêu điểm</p><p class="ql-align-justify"><strong>4. Hệ thống đầu thu– Detector:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>- </strong>Kiểu detector: Công nghệ chất rắn siêu nhạy ( GOS: Solid state – Gadolinium Oxysulfide )</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế modul hóa</p><p class="ql-align-justify"><strong>5. Giường bệnh nhân:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Tải trọng tối đa: 205 kg</p><p class="ql-align-justify">- Mặt bàn bằng sợi các - bon</p><p class="ql-align-justify"><strong>6. Trạm điều khiển và xử lý ảnh </strong></p><p class="ql-align-justify">- Bộ xử lý: Quad Core Intel(R) Xeon(R)</p><p class="ql-align-justify">- Tổng dung lượng đĩa cứng&nbsp;: 500GB</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ RAM: 24 GB</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình màu LCD: 19&nbsp;inc, với độ phân giải&nbsp;: 1280x1204</p> | [5 empty] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:11:55.473 | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:17:12.008
3861 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC37BL |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 6 |  |  | 8400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: BC37BL</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Ngăn tủ: 4 ngăn</li><li>01 Tấm chia ngăn cho ngăn tủ lớn</li><li>01 Khóa cho ngăn kéo thứ 2</li><li>02 Móc inox treo khăn bên hông tủ.</li><li>01 Ngăn cuối để giầy, dép</li><li>04 Bánh xe nhựa 2"(50mm): 2 bánh thường, 2 bánh phanh đảm bảo an toàn.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:22:33.231 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:22:33.284
3862 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32PRO |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 27960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SC32PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:13:22.717 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:11.225
3863 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:08:08.992 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:08:09.032
3864 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | Qube |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 555000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p> - Máy theo dõi bệnh nhân được sử dụng trong nhiều khoa phòng tại bệnh viện, giúp theo dõi các thông số: </p><p> + Điện tim (ECG)</p><p> + Nhịp thở</p><p> + Nhiệt độ</p><p> + Huyết áp không xâm lấn (NIBP),</p><p> + Huyết áp xâm lấm (IBP)</p><p> + Độ bão hòa Ôxy trong máu (SpO2)....</p><p> </p><p> (Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào cấu hình đã mua)</p><p> - Khả năng chống va đập, chống hóa chất và chống sự xâm nhập của chất lỏng, tuổi thọ pin dài</p><p> - Tùy chỉnh chế độ xem màn hình</p><p> - Kết nối tới hệ thống monitor trung tâm giúp nâng cao theo dõi cảnh báo và năng suất làm việc&nbsp;</p> |  |  | <p>Xem trong file tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T08:57:01.615 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T08:57:01.674
3865 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang tường tập luyện | XY-8 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>THANG TƯỜNG TẬP LUYỆN</p><p>Model: XY-8</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Khung thang: 01</p> <p>Thanh gỗ song song: 01</p> <p>Giá cố định gắn vào tường: 01</p> <p>Đệm bảo vệ: 01</p> <p>Bọc thanh gỗ: 01 bộ</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Đai bảo vệ: 02</p> | <p>- Kích thước khung (Chiều dài×chiều rộng) cm: 98×50×216</p> <p>- Đường kính: Φ32</p> <p>- Khoảng cách giữa các thanh (mm): 150</p> <p>- Tải trọng: 135 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T13:59:04.520 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:18:19.813
3866 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | NC150 |  | Ba Lan | Microlife Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 1470000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p>Nhiệt kế điện tử đo trán Microlife</p><p>Model: NC150</p><p>Xuất xứ Ba Lan</p><p>Bảo hành 2 năm</p> |  |  | <p><strong>Tên sản phẩm:&nbsp;</strong>Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife NC150</p><p><strong>Model:</strong>&nbsp;NC150</p><p><strong>Thương hiệu:</strong>&nbsp;Microlife - Thụy Sĩ</p><p><strong>Kiểu máy:</strong>&nbsp;Nhiệt kế hồng ngoại</p><p><strong>Nguồn điện</strong>: 2 viên pin AAA 1.5v</p><p><strong>Kích thước máy:</strong>&nbsp;Dài 15cm x Rộng 4cm x Cao 3.5cm</p><p><strong>Trọng lượng:</strong>&nbsp;80g (không pin), 100g (có pin)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T15:54:50.146 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T15:54:50.209
3867 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | ĐÈN MỔ DI ĐỘNG | ASTRAMAX AM30MO |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 197600000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: ASTRAMAX AM30MO</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MO</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-05T11:15:55.857 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:00.242
3868 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC35GR |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 6 |  |  | 5800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: BC35GR</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>02 ngăn kéo</li><li>01 ngăn lớn đựng đồ dùng</li><li>01 ngăn để giầy dép</li><li>Bánh xe nhựa 2"(50mm): 4 cái (2 khóa)</li><li>Màu sắc: be vàng, xanh ngọc</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:23:33.279 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:23:33.318
3869 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động InBody BPBIO250 | BPBIO250 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 13962000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>Máy đo huyết áp tự động chính xác và tiện lợi cho các chuyển gia:</p><p>Chế độ đo: có thể chọn 1 trong 5 chế độ đo theo nhu cầu sử dụng</p><p>Vòng bit một chạm: tự động cuốn tròn với vòng bit một chạm</p><p>Pin lithium-ion có thể sạc lại: sử dụng khoảng 500 lần đo cho 1 lần sạc đầy</p><p>Đèn nền LCD: dể dàng kiểm tra các giá trị đo trong môi trường thiếu sáng</p><p>Quai cầm thuận tiện</p><p>Khả năng hiển thị tuyệt vời với màn hình lớn</p><p>Chức năng bộ nhớ có thể lưu trữ lên đến 99 lượt đo</p><p>Chức năng tự động tiết kiệm năng lượng: tự chuyển qua chế độ tiết kiệm năng lượng khi chờ quá 5 phút</p><p>Chức năng hỗ trợ Bluetooth</p> |  | <p>Xe đẩy</p> <p>Vòng bit sze S, L</p> <p>Pin AA</p> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp giao động</p> <p>Điều áp: phương pháp tự động điều áp</p> <p>Giảm sức ép: phương pháp xả tự động</p> <p>Rút khí: phương pháp xả tự động nhanh</p> <p>Giới hạn đo: Áp lực: 0 - 320mmHg; Mạch đập: 30 - 240</p> <p>Sai số:&nbsp;Áp lực: +-3mmHg; Mạch đập:&nbsp;</p> <p>khoảng +-3%</p> <p>Đơn vị tính nhỏ nhất: 1mmHg</p> <p>Kết quả đo: Huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, mạch đập</p> <p>Thời gian điều áp: khoảng 15 giây</p> <p>Vòng bit: cỡ M (22 - 32cm chu vi cánh tay), cao su nhân tạo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T12:04:16.247 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:25:03.107
3870 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt | Neuviz ACE |  | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd |  | ["2020","2021","2022"] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz ACE là hệ thống chụp cắt lớp 16 lát mới nhất do hãng Neusoft Medical Systems nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội sau:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;"> 60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Thông số kỹ thuật:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;"> 60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:36:52.217 | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:36:52.274
3871 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | CÂY TRUYỀN DỊCH CÓ BÁNH XE | IV01 |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 4200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: IV01 </strong></p><p> <strong>Hãng SX: Machan International CO.,LTD </strong></p><p> <strong>Nhãn Hiệu: Bailida </strong></p><p> <strong>Xuất xứ : Đài Loan </strong></p><p> <strong>Hàng mới 100% </strong></p><p> <strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001:2008, CE </strong></p><p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><ul><li>04 Đầu móc dịch truyền làm bằng nhựa ABS</li><li>05 Bánh xe.</li><li>01 Tray cầm dạng tam giác bo tròn.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:24:05.796 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:24:05.835
3872 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang song song tập đi | XYG-1 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 68750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>THANH SONG SONG TẬP ĐI</p><p>Model: XYG-1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>1 - Thanh xà</p> <p>2 - Cơ cầu điều chỉnh</p> <p>3 - Ống lồng dao động</p> <p>4 - Ống lồng cố định</p> <p>5 - Tấm chỉnh lưu</p> <p>6 - Bàn đế</p> <p>7 – Gương điều chỉnh tư thế</p> <p>8 – Đai bảo vệ</p> <p>9 – Đệm lót</p> <p>10 – Bọc thanh xà</p> | <p>Khoảng điều chỉnh độ rộng của xà: (mm) Φ38</p> <p>Khoảng điều chỉnh chiều cao của xà: (mm) 340~640</p> <p>Tải trọng định mức: (kg) 135</p> <p>Độ nghiêng của tấm chỉnh lưu: 15</p> <p>Kích thước: (dài×rộng×cao) (mm) 335×116×78~120</p> <p>Ứng dụng: Dùng cho các bệnh nhân liệt, tập đi, phục hồi chức năng chi dưới</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:23:09.414 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:19:49.485
3873 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | OL-03 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 910000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Đèn phẫu thuật OL-03 được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</span></p> |  | <p>Độ sáng:&nbsp;160 000 lux</p><p>Khả năng điều chỉnh độ sáng từ 5%~100%</p><p>Nhiệt độ màu 3800 - 4800K</p><p>Hội tụ ánh sáng :&nbsp;230mm - 400mm</p><p>Tuổi thọ đèn &gt;50,000h</p><p>Bộ nguồn 90~250Vac</p><p>Công suất tiêu thụ: 80W</p><p>Phạm vi hoạt dộng 700~1400mm</p><p>Chiều sâu chiếu sáng 1200mm</p><p>Chỉ số màu sắc : [RA(1-8)] &gt;96*</p><p>Chỉ số màu sắc đỏ [R9] &gt;93 &gt;(95)*</p><p>Nhiệt độ bề mặt sau 60 phút &lt;40 độ C</p><p>Tăng độ nhiệt vị trí gần đầu Bác sĩ &lt;1 độ C</p><p>Lớp bảo vệ đầu IP54</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p> | [6 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-30T08:58:11.786 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-30T08:58:11.845
3874 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang tường tập luyện | XY-7 |  | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>THANG TƯỜNG TẬP LUYỆN</p><p>Model: XY-7</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <p>Khung thang: 01</p> <p>Thanh gỗ song song: 01</p> <p>Giá cố định gắn vào tường: 01</p> <p>Đệm bảo vệ: 01</p> <p>Bọc thanh gỗ: 01 bộ</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Đai bảo vệ: 02</p> | <p>- Kích thước khung (Chiều dài×chiều rộng) cm: 97×62×220</p> <p>- Đường kính: Φ32</p> <p>- Khoảng cách giữa các thanh (mm): 150</p> <p>- Tải trọng: 135 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02T11:16:16.503 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-01-06T15:21:13.975
3875 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | FV-1220SH |  | Tây Ban Nha | ORDISI, S.A |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 69500000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy hút dịch tự động với dung tích hút lớn nhất thị trường: 1 bình (1L) + 2 bình (3L)<br /> Lưu lượng hút lớn 90L/phút Áp lực chân không điều chỉnh 0-700mmHg,<br /> Cơ chế Piston màng rung tạo áp suất cực kỳ yên tĩnh và không cần bảo trì với độ ồn &lt;45dB<br /> Dùng cho chuyên khoa kết hợp phòng mổ, sản…<br /> Tiêu chuẩn: UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN 10079/CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-28T18:29:43.330 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:00.265
3876 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 460x950 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 460x950<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>- Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T21:41:16.633 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.499
3877 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt | Neuviz ACE SP |  | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd |  | ["2020","2021","2022"] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 6000000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz ACE là hệ thống chụp cắt lớp 32 lát mới nhất do hãng Neusoft Medical Systems nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội sau:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn từ :<span style="color: windowtext;"> 60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20 ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn từ :<span style="color: windowtext;"> 60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20 ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:47:22.409 | VPĐD Công ty TNHH Neusoft Medical Systems | 2020-12-24T15:58:26.970
3878 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động một chạm InBody BP170 | BP170 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 3500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>InBody BP170 là thiết bị đo huyết áp dành cho mọi đối tượng được InBody thiết kế&nbsp;với nhiều thay đổi vượt trôi. Vòng bit được thiết kế có thể tự ôm vào tay giúp cho người sử dụng có thể tự chủ động thao tác một cách dễ dàng để kiểm tra sức khỏe cùng với một thiết kế tinh tế, trọng lượng nhẹ giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình trong những chuyến đi xa.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  |  | <p>Phương pháp đo: đo giao động</p> <p>Giới hạn đo: áp lực 0 - 300mmHg; mạch đập 30 - 240bpm</p> <p>Sai số: áp lực +-3mmHg, xung +-3%</p> <p>Điện áp: 4 viên pin AA hoặc Adapter (Optional)</p> <p>Trọng lượng đóng gói: khoảng 760g</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T08:52:34.379 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:25:30.611
3879 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | Xprezzon |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p> - Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Xprezzon có nhiều cấu hình khác nhau để phù hợp với không gian và nhu cầu riêng của môi trường khám bệnh. Các thông số theo dõi:</p><p> + Điện tim (ECG)</p><p> + Nhịp thở</p><p> + Nhiệt độ</p><p> + Huyết áp không xâm lấn (NIBP), xâm lấm (IBP)</p><p> + Độ bão hòa Ôxy trong máu (SpO2)</p><p> + Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)...</p><p> </p><p> (Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào cấu hình đã mua)</p><p> - Màn hình 19'', không viền, thiết kế hiện đại</p><p> - Tùy chỉnh chế độ xem màn hình</p><p> - Kết nối tới hệ thống monitor trung tâm</p> |  |  | <p>Xem trong file tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T09:02:14.749 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T09:02:14.809
3880 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số Pentra XLR | Pentra XLR |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p><p>Công suất: 80 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:29:18.133 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:29:18.190
3881 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu đa năng | TB-2003RL |  | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 103700000 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-01-24 | <p> Giường điện cấp cứu đa năng (3 chức năng)</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Kích thước: Dài 2200 × Rộng 960 × Cao 360~660mm (Không tính đệm).</p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống.</p><p class="ql-align-justify">- Phần đầu và chân giường dễ dàng tháo rời.</p><p class="ql-align-justify">- Phần trên mặt giường: 04 phần khuôn ép nhựa , dễ dàng làm sạch.</p><p class="ql-align-justify">- Lan can được thiết kế an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Bàn ăn.</p><p class="ql-align-justify">- Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T16:14:27.439 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T16:14:27.525
3882 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC30BK |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: BC30BK</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Tấm chia ngăn cho ngăn tủ lớn</li><li>01 Khóa cho ngăn kéo thứ 2</li><li>02 Móc inox treo khăn bên hông tủ.</li></ul><p>04 Bánh xe nhựa 2"(50mm): 2 bánh phanh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:24:43.907 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:24:43.935
3883 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi vận chuyển bệnh nhân | Qube mini |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 444000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p> - Được tối ưu hóa cho việc vận chuyển, Qube Mini đảm bảo việc theo dõi không bị gián đoạn khi bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất. Kích thước màn hình lớn của Qube Mini giúp dữ liệu bệnh nhân có thể đọc được từ đầu giường hoặc khắp phòng.</p><p> - Kẹp tích hợp cho phép gắn ngay trên hầu như bất kỳ cột treo dịch truyền hoặc thanh ray cạnh giường nào mà không cần giá đỡ đặc biệt.</p><p> - Tích hợp tay cầm.</p><p> - Thiết kế chắc chắn với các thanh cản bằng cao su tổng hợp giúp bảo vệ máy khi rơi ở độ cao 1 mét.</p> |  |  | <p> Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T09:06:29.852 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T09:06:29.903
3884 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 TCI | TE-SS830T |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, và các khoa phòng khác</li> <li>Thiết bị cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn</li> <li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:59:13.529 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.231
3885 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp InBody BPBIO210 | BPBIO210 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 6981000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>InBody BPBIO 210/220 là dòng sản phẩm thiết kế chuyên dụng dành cho các bệnh viện, phòng khám của InBody. Mang trong mình những công nghệ dành cho ngành y như tính năng tự động xã van khí khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người được kiểm tra sức khỏe, đo nhịp tim đồng thời, tự động tắt thiết bị khi không sử dụng BPBIO 210/220 hoàn đáp ứng được yêu cầu cao về độ chuẩn xác trong công tác thăm khám của các bác sĩ và điều dưỡng.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  | <p>1. Cục xạc</p> <p>2. Bao đo size S (17-22cm), size L (32-42cm)</p> | <p>Thiết kế và trải nghiệm gần gũi như thiết bị đo huyết áp truyền thống:</p> <ul> <li>BPBio 210/220 là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thiết kế truyền thống của thiết bị chuyên khoa phục vụ cho ngành y.</li> <li>BPBio 210/220 có thiết kế cho phép xếp gọn air-bulb và băng đo huyệt áp gọn gàng vào phía sau thân máy</li> <li>Tạo được sự gần gũi cũng như sự thoải mái cho các bác sĩ ngay từ lần đầu tiên tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm</li> <li>Sản phẩm luôn nằm trong nhóm “Best Seller in Korea” và hiện đang được các y bác sĩ, điều dưỡng sử dụng tại các bệnh viện lớn cũng như phòng khám ở Hàn Quốc</li> </ul> <p>Tính năng đánh dấu huyết áp:</p> <ul> <li>Lần đầu tiên xuất hiện trên dòng máy đó huyết áp chuyên dụng cho ngành y, tính năng cho phép đánh dấu mức huyết áp của bệnh nhân trong quá trình kiểm tra (chỉ có trên mẫu BPBio 220)</li> </ul> <p>Đo nhịp tim:</p> <ul> <li>Cho phép kiểm tra đồng thời nhịp tim ngay sau khi kiểm tra huyết áp</li> </ul> <p>Màn hình hiển thị thông tin linh hoạt:</p> <ul> <li>Màn hình BPBIO 210/220 được thiết kế linh hoạt có thể tùy chỉnh nhiều góc nghiêng, tự động điều chỉnh ánh sáng nền của màn hình tùy theo môi trường anh sáng của không gian xung quanh.</li> </ul> <p>An toàn tuyệt đối:</p> <ul> <li>Tự động xả nhanh khi áp lực vòng bit từ 320mm Hg trở lên</li> </ul> <p>Tiết kiệm năng lượng tối đa:</p> <ul> <li>Tự động ngừng hoạt động sau 2 phút không sử dụng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T11:49:02.603 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:25:51.685
3886 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC30BK |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: BC30BK</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Tấm chia ngăn cho ngăn tủ lớn</li><li>01 Khóa cho ngăn kéo thứ 2</li><li>02 Móc inox treo khăn bên hông tủ.</li></ul><p>04 Bánh xe nhựa 2"(50mm): 2 bánh phanh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:18:35.721 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.913
3887 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | URiSCAN SUPER |  | Hàn Quốc | YD Diagnostics CORP |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 925000000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2021-12-31 | <h1>Máy phân tích nước tiểu URiSCAN Super+&nbsp;&nbsp;</h1><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Model: </span><span style="color: rgb(31, 73, 125);">URiSCAN Super+</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Hãng sản xuất: </span><span style="color: rgb(31, 73, 125);">YD Diagnostics - Hàn Quốc</span><span style="color: rgb(0, 0, 128);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy mới 100%</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Mô tả sản phẩm:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy phân tích nước tiểu URiSCAN Super+ là một giải pháp hữu ích và hiệu quả được thiết kế cho các phòng xét nghiệm của các bác sỹ đa khoa, hoặc các chuyên gia. Sự đánh giá nước tiểu của máy URiSCAN Super+ giúp xóa đi mọi cách hiểu chủ quan về phản ứng màu của các khối chẩn đoán và do đó cung cấp một cách đáng kể cho việc chẩn đoán đúng bệnh của bệnh nhân.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích nước tiểu URiSCAN Super+ giúp giải phóng nhanh khối lượng mẫu lớn tại các trung tâm xét nghiệm lớn với cơ chế hoàn toàn tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số có thể được xác định bằng các que thử chẩn đoán của URiSCAN Strip trên máy URiSCAN Super+ là: Blood, Bilirubin, Creatinine, Urobilinogen, Ketones, Protein, Nitrite, Microalbumin, Glucose, pH,&nbsp;Leucocytes, Ascorbic acid, Color S.G (By Refractometer), Clarity (By Turbidimeter).</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Các thông số có thể được xác định bằng các que thử chẩn đoán của URiSCAN Strip trên máy URiSCAN Super+ là: Blood, Bilirubin, Creatinine, Urobilinogen, Ketones, Protein, Nitrite, Microalbumin, Glucose, pH,&nbsp;Leucocytes, Ascorbic acid, Color S.G (By Refractometer), Clarity (By Turbidimeter).</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-01-06T15:28:06.565 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-01-06T15:28:06.639
3888 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Hệ thống phân tích Hemoglobin D-100 | D-100 |  | Pháp | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 4596000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân tích Hemoglobin D-100 phân tích HbA1c theo nguyên lý HPLC, tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ 15-35°C; </span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm 20-80%, không có hơi nước ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện: 100 - 240V, 50/60Hz</span> </p><p><span style="color: black;">Thông số phân tích: HbA1c&nbsp;</span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p><p> <span style="color: black;">Các biến thể Hemoglobin phát hiện được: Hb S, C, D và E</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Công suất: 80 Test/giờ&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T17:07:25.485 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:04:38.745
3889 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>ệ thống máy chính kỹ thuật số HS40</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>01 đầu dò Convex&nbsp;</li> <li>01 đầu dò âm đạo&nbsp;</li> <li>01 đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30T16:10:50.282 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:00.319
3890 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm trong lòng mạch | iLab Polaris MMGS 220V Mobile | H74939322220C0 |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  |  | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 4650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2022-12-24 | <p><em>Hệ thống siêu âm lòng mạch iLab Polaris gồm:</em></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hệ thống di động Polari gồm các thành phần:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hai máy tính (Bộ xử lý thu thập và xử lý hình ảnh)</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một liên kết FFR (được đóng gói riêng)</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một BCM (Mô-đun giao tiếp Bluetooth ™)</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một hiển thị hình ảnh</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một bảng điều khiển</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một máy biến áp cách điện AC</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một giỏ hàng lắp ráp (bao gồm cáp cần thiết bên trong giỏ hàng)</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Một máy in. Phụ kiện có thể được bao gồm tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.</em></p><p><em>Hệ thống tích hợp Polaris gồm: các thành phần tương tự như hệ thống di động Polaris, với ngoại lệ của The Rolling Cart Assembly. Các thành phần khác có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình cài đặt.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 2020-12-24T16:21:40.983 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 2020-12-24T16:23:04.954
3891 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32EMG |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SC32EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3 01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:28:11.189 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:28:11.219
3892 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy y tế lâm sàng cho hồi sức cấp cứu | CE-021 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH MCMEDI | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 37000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>Xe đẩy y tế câp cứu&nbsp; lâm sàng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-11-16T01:36:44.395 | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-12-31T00:00:00.388
3893 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống điều trị giảm mỡ bằng phương pháp không xâm lấn Zeltiq Breeze - 220 VAC | Zeltid Control Unit |  | Mỹ | ZELTIQ Aesthetics, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1440000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2030-12-31 | <p>Công dụng của hệ thống ở chế độ làm lạnh bao gồm: Giảm bởt lớp mỡ thông qua hủy mỡ nhiệt lạnh; giảm thiểu đau và tổn thương nhiệt trong quá trình trị liệu bằng laze và trị liệu ngoài da; hoạt động như một cách gây tê cục bộ (nóng hoặc lạnh) để giảm thiểu đau cho đau sau chấn thương và/hoặc sau phẫu thuật và để tạm thời làm dịu chỗ đau nhức nhẹ và đau thắt cơ. Chức năng mát xa tùy chọn cũng có thể được sử dụng để tạm thời: làm dịu đau, nhức và thắt cơ nhẹ; cải thiện lưu thông cục bộ; giảm sự xuất hiện của da sần sùi</p> |  |  | <p>1 BRZ-CG1-CUB-220: ZELTIQ CoolSculpting Control Unit</p><p>2 SA16445 SA16445: LOW MOD COM1 INSPCD&amp;CONFIG-220V</p><p>3 SA16787 SA16787: UP MOD COM1 6.1SW INDIRECT WHITE</p><p>4 BRZ-ADP-000-000: ZELTIQ Applicator Adapter</p><p>5 PL16132 PL16132: LABEL, SYSTEM TAG, 220V INDIRECT</p><p>6 BRZ-101-TUM-VIE: CoolSculpting User Manual - Vietnamese</p><p>7 BRZ-SUP-PCK-001: BRZ-SUP-PCK-001 CSCULPTING S.PACK-US&amp;OUS</p><p>8 BRZ-KIT-EF-VIE: BRZ-KIT-EF-VIE CS COUNTRY KIT,EF,VIE</p><p>9 CS-300200: UPDATE KIT, SW 8.10.1 PAGER DISABLED 10 201319: 201319 ACT KIT AT&amp;T P.DISB CS ID PE.DISB 11 BRZ-RP1-CHL-000: BRZ-RP1-CHL-000 CHILLER FLUID</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-24T16:55:07.120 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-24T16:55:08.266
3894 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường 2 chức năng điều khiển bằng tay quay | Praktika 1 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <p>Cấu hình của thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Đệm chuyên dụng: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Cọc truyền dịch: 01 cái</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:</p> <p>-&nbsp;Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 125mm, có khóa hãm</p> <p>-&nbsp;Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu (Ergoframe): 10+6cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-30T11:52:01.226 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-30T00:00:00.277
3895 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy áp chân không, điều chỉnh áp suất chân không theo đầu hút CoolAdvantage | CoolAdvantage Applicator |  | Mỹ | ZELTIQ Aesthetics, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 384000000 | f | Bộ | true | 2020-12-24 | 2030-12-31 | <p> Công dụng của hệ thống ở chế độ làm lạnh bao gồm: Giảm bởt lớp mỡ thông qua hủy mỡ nhiệt lạnh; giảm thiểu đau và tổn thương nhiệt trong quá trình trị liệu bằng laze và trị liệu ngoài da; hoạt động như một cách gây tê cục bộ (nóng hoặc lạnh) để giảm thiểu đau cho đau sau chấn thương và/hoặc sau phẫu thuật và để tạm thời làm dịu chỗ đau nhức nhẹ và đau thắt cơ. Chức năng mát xa tùy chọn cũng có thể được sử dụng để tạm thời: làm dịu đau, nhức và thắt cơ nhẹ; cải thiện lưu thông cục bộ; giảm sự&nbsp;xuất hiện của da sần sùi</p> |  |  | <p>1 BRZ-AP2-160-000: CoolAdvantage ZELTIQ Vacuum Applicator </p><p>2 BRZ-HNG-160-005: BRZ-HNG-160-005 CONTOUR HANGER, COOLADV </p><p>3 BRZ-SS1-160-002: CoolAdvantage Comfort Straps - 2 </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-24T17:03:31.352 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-24T17:03:31.404
3896 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM730 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:44:36.511 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.327
3897 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32PRO |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 27960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SC32PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:29:02.098 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:29:02.123
3898 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | CHS-SMT204D | CHS - SMT204D |  | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE |  | Nhóm null |  |  | 235000000 | f | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn chính: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phụ trợ: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ chân kèm đai dính: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ bàn chân: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gối đầu: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ tay: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ vai: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung gây mê: 01 chiếc.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn chính: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phụ trợ: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ chân kèm đai dính: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ bàn chân: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gối đầu: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ tay: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ vai: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm: 01 đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung gây mê: 01 chiếc.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T16:07:39.241 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T16:07:39.321
3899 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody S10 | InBody S10 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 696600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2020-12-31 | <p>InBody S10 là dòng máy cơ động chuyên dùng phân tích thành phần cơ thể. Dòng máy được InBody thiết kế chuyên biệt cho bệnh viện, phòng khám chuyên khoa hồi sức tích cực, thận và dinh dưỡng lâm sàng. Thiết bị có thể đo được với các tư thế khác nhau như nằm, ngồi, đứng.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  |  | <p>Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA)</p> <p>Phương pháp điện cực: hệ thống điện cực tiếp xúc/ điện cực dán Tetrapolar 8 điểm</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số từng phần trực tiếp, phương pháp DSM-BIA</p> <p>Phương pháp tính toán thành phần cơ thể: không sử dụng ước tính thực nghiệm</p> <p>Kết quả</p> <p>- Thành phần cơ thể</p> <p>- Body water I</p> <p>- Body water II</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T10:13:53.172 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:26:22.978
3900 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | GASTAT-710 |  | Nhật Bản | Techno Medica Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 489000000 | t | Bộ | true | 2021-01-06 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm khí máu, thời gian phân tích một mẫu 60 giây&nbsp;</p><p><strong>Đặc điểm</strong></p><p>o&nbsp;&nbsp;Màn hỉnh cảm ứng màu thuận tiện cho hiển thị và làm theo các hướng dẫn khi vận hành</p><p>o&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích rất ngắn: 60 giây</p><p>o&nbsp;&nbsp;Thể hiện đồ thị acid base</p><p>o&nbsp;&nbsp;Máy in tự nhận khi nạp giấy in mới</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chế độ save mode tiết kiệm hóa chất, thích hợp khi chạy ít mẫu hơn vào ban đêm</p><p>o&nbsp;&nbsp;QC tự động đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chức năng PC tích hợp không cần sử dụng PC ngoài</p><p>o&nbsp;&nbsp;Pin tích hợp cho phép hoạt động ổn định 30 phút hoặc phân tích lên đến 5 mẫu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-06T15:28:27.076 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-06T15:28:54.364
3901 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy giao thoa điều trị | H-402 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 70145000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy giao thoa điều trị</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T16:29:34.790 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T16:29:34.843
3902 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | SA01HT |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Elmaslar a.s |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: SA01HT</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: ELMASLAR - THỔ NHĨ KỲ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ</p> |  |  | <p><strong>Bơm chân không:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bơm: Bơm pit tông không dầu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng không khí&nbsp;tối đa 60 lít/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực chân không tối đa&nbsp;-700 mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai bơm chân không:&nbsp;±2.5 %</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể cài đặt áp lực chân không</p><p><strong>Bình chứa dịch: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn các loại bình chứa : loại 2 lít, 3 lít, 5 lít </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm từ vật liệu Polycarbonate </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể khử trùng ở nhiệt độ cao&nbsp;121<sup>o</sup> C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai của bình chứa dịch&nbsp;±10%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chân máy đứng, di chuyển được</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu vỏ máy: bằng nhựa </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân máy được làm từ kim loại phun sơn tĩnh điện </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầu hút chân không đôi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có phím điều khiển để thay đổi bình chứa dịch</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có phím thay đổi chức năng điều khiển của bàn đạp chân </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hệ thống phao trong bình chứa chất thải, khi chất thải đầy thiết bị sẽ ngừng hoạt động</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ lọc vi khuẩn được gắn trên vòi giữa thiết bị và bình chứa chất thải giúp lọc không khí từ bình thải về thiết bị để thải không khí sạch ra môi trường</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cầu chì&nbsp;3A để bảo vệ thiết bị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ tối đa&nbsp;500 W</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn &lt; 50 dB</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-24T17:27:58.348 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-24T17:27:58.409
3903 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Hệ thống phân tích Hemoglobin D-100 | D-100 |  | Pháp | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 3528000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân tích Hemoglobin D-100 phân tích HbA1c theo nguyên lý HPLC, tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ 15-35°C; </span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm 20-80%, không có hơi nước ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện: 100 - 240V, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Thông số phân tích: HbA1c&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p><p><span style="color: black;">Các biến thể Hemoglobin phát hiện được: Hb S, C, D và E</span></p><p><span style="color: black;">﻿Công suất: 80 Test/giờ&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:07:40.034 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:07:40.107
3904 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Lọc vi khuẩn 3 chức năng (có nắp đo CO2) | 300 200 000 |  | Anh | Medisize BV |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Anh | Nhóm 3 |  |  | 53550 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-06-24 | <p><strong style="color: black;"><em><u>Các thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><strong style="color: black;">- Lọc Virus&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 99,99%</strong></p><p><strong style="color: black;">- LọcVi khuẩn : 99,99%</strong></p><p><strong style="color: black;">- Bộ lọc khuẩn/ virut kết hợp trao đổi ẩm với màng lọc Hydrophobic non-woven Filter 0.5 micromet polypropylene.</strong></p><p><strong style="color: black;">- 1 lớp trao đổi giữ ẩm, giữ nhiệt làm bằng sợi thủy tinh bện với giấy ở độ nén cao, tỷ lệ lọc khuẩn đạt trên 99.999%,</strong></p><p><strong style="color: black;">- Có cổng hút, cổng đo CO2</strong></p><p><strong style="color: black;">- Khoảng chết thấp 82ml, dòng khí đi qua 150-1500ml</strong></p><p><strong style="color: black;">- Không chứa DEHP, không chứa Latex</strong></p><p><strong style="color: black;">- Cổng kết nối bên bệnh nhân: 22M / 15F (ISO 5356) bên máy 22F / 15M (ISO 594/2)</strong></p><p><strong style="color: black;">- Khối lượng nén: 55 ml (ISO 9360)</strong></p><p><strong style="color: black;">- Chất lượng sản phẩm : ISO 13485, ISO 9001 EN 46001</strong></p> |  |  | <p> <strong style="color: black;"><em><u>Các thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p> <strong style="color: black;">- Lọc Virus&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 99,99%</strong></p><p> <strong style="color: black;">- LọcVi khuẩn : 99,99%</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Bộ lọc khuẩn/ virut kết hợp trao đổi ẩm với màng lọc Hydrophobic non-woven Filter 0.5 micromet polypropylene.</strong></p><p> <strong style="color: black;">- 1 lớp trao đổi giữ ẩm, giữ nhiệt làm bằng sợi thủy tinh bện với giấy ở độ nén cao, tỷ lệ lọc khuẩn đạt trên 99.999%,</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Có cổng hút, cổng đo CO2</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Khoảng chết thấp 82ml, dòng khí đi qua 150-1500ml</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Không chứa DEHP, không chứa Latex</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Cổng kết nối bên bệnh nhân: 22M / 15F (ISO 5356) bên máy 22F / 15M (ISO 594/2)</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Khối lượng nén: 55 ml (ISO 9360)</strong></p><p> <strong style="color: black;">- Chất lượng sản phẩm : ISO 13485, ISO 9001 EN 46001</strong></p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-24T15:24:39.353 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-25T09:34:00.344
3905 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP CÔNG NGHỆ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ | Leon Plus |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:11.192 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04T18:07:11.233
3906 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP CÔNG NGHỆ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ | Leon Plus |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T14:01:59.077 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:03.281
3907 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang di động | Corsix (32kW) |  | Italy | Italray S.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1580000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>Máy X-Quang di động</p> |  |  | <p> <strong>Nguồn phát tia X và bảng điều khiển cảm ứng</strong></p><p>Hệ thống đảo tần 100kHz</p><p>Công suất cực đại&nbsp;: 32kW</p><p>Dải kV&nbsp;: 40-125kV ± 5% ( mỗi bước điều chỉnh 1 kV)</p><p>Dải mA&nbsp;: 50-400 mA ± 5%</p><p>Dải mAs&nbsp;: 0.2-250 (29 bước)&nbsp;; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2-320 (30 bước) (tùy chọn)</p><p>Dải thời gian chụp&nbsp;: 0.002-4 giây</p><p>Màn hình cảm ứng màu có giao diện dễ sử dụng</p><p>Luôn hiển thị chỉ số tia X(kV/mAs&nbsp;; kV/mA/ms) trước mỗi&nbsp;lần chụp</p><p>Hiển thị các thông số và cảnh báo khi có bất thường trong vận hành</p><p>Loại đơn khối&nbsp;: MQD-30R</p><p>Lọc toàn phần&nbsp;: &gt;2.5mm AL</p><p>Công suất nhiệt đơn khối&nbsp;: 600kJ (800kHU)</p><p>Mức hao mòn liên tục đơn khối&nbsp;: 85W</p><p>Gợn sóng tối đa&nbsp;: &lt; 3%</p><p>Công suất tối đa&nbsp;: 11kW (S.F.) – 32kW (L.F.)</p><p>Kỹ thuật phát tia&nbsp;: 2 điểm hoặc 3 điểm</p><p>Ngôn ngữ&nbsp;: Tiếng Ý, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Đức</p><p>Định vị DAP camera&nbsp;: Có (tùy chọn)</p><p>Tự động tắt sau 20 phút không sử dụng</p><p> <strong>Thân máy di động và cánh đỡ bóng</strong></p><p>Kích thước: (R)637mm – (D)1370mm – (C)1500mm</p><p>Độ xoay của đầu đèn (trục x): ±180 độ </p><p>Độ xoay của đầu đèn (trục z): 180 độ </p><p> Tiêu điểm chiều cao tối đa: 2090mm (32kW R.A.)</p><p>Tiêu điểm chiều cao tối thiểu : 378mm (32kW R.A.)</p><p>Khoảng di chuyển ngang: 709mm</p><p>Hộc chứa cát xét : 35x43cm</p><p>Trọng lượng : 150kg</p><p>Tích hợp điều khiển cầm tay với dây dài 3m</p><p> <strong>Bóng X-quang</strong><span style="color: black;"> </span></p><p> Dung lượng nhiệt: 107 kHU( có thể nâng lên 300kHU với 0.6 – 1.2mm tiêu điểm)</p><p>Kiểu bóng : Anode xoay (R.A)</p><p>Tốc độ anode: 3000gg/phút</p><p>Góc anode: 15 độ</p><p>Tiêu điểm: 0.6-1.3mm</p><p>Công suất tối đa: 32kW</p><p> <strong>Bộ chuẩn trực chùm tia</strong></p><p>Bộ chuẩn trực multi-leaf với định vị toàn phần bằng bóng đèn có đánh dấu tâm điểm</p><p>Bộ chuẩn trực có thể xoay +/- 90 độ quanh trục</p><p> <strong>Hệ thống kiểm soát an toàn</strong></p><p>Kiểm soát mA tối thiểu và mA tối đa</p><p>Kiểm soát an toàn tải lượng tối đa bóng X quang</p><p>Kiểm soát thời gian chụp tối đa</p><p>Kiểm soát nhiệt độ và tình trạng toàn bộ hệ thống</p><p>Kiểm soát kV tối đa, kV tối thiểu, cường độ dòng điện tối đa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-30T09:45:56.314 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-30T09:45:56.395
3908 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | URiSCAN Optima |  | Hàn Quốc | YD Diagnostics CORP |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU URISCAN OPTIMA (Máy phân tích sinh hoá nước tiểu) * Model: URiSCAN Optima</p><p>* Hãng sản xuất: YD Diagnostics</p><p>* Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>* Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>* Đạt tiêu chuẩn: CE</p> |  | <p>Máy chính </p><p>- Thanh giữ mẫu. </p><p>- Máy in nhiệt (bên trong máy) </p><p>- Adapter AC/DC - Dây nguồn </p><p> - Tài liệu tham khảo </p><p> - Tấm Silicon. </p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng </p><p> - Giấy in nhiệt kèm theo máy.</p><p> - Barcode scanner (Tùy chọn)</p> | <p>&nbsp;Màn hình: 4.3” TFT LCD</p><p> - Cổng giao tiếp : 2XUSB /1x Com </p><p>- Điều khiển: Cảm ứng </p><p>- Thiết bị hỗ trợ: Máy in nhiệt bên trong , Barcode scanner (optional) </p><p>- Kết quả: 2.000 mẫu </p><p>- NGuồn đ ện: 12 DC, 3.5</p><p> - Công suất: 42W </p><p>- Kích thước (DxWxH) : 240 x210x90 mm </p><p>- Năng : 970g</p><p> - Đặc điểm: Độ nhạy và lặp lại cao, quản lý hồ sơ, bệnh nhân</p><p> -Môi trường : Chỉ sử dụng trong nhà.&nbsp;</p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T10:33:12.200 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-01-06T15:32:24.198
3909 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở chuyên dụng cho trẻ em và sơ sinh | Leoni Plus |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T17:27:01.844 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:00.427
3910 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò | Arietta 50 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p>Arietta 50 cho hình ảnh chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực lâm sàng bao gồm các phép đo bụng, tim và mạch máu.</p><p><br></p><p><strong>Màn hình</strong> rộng LCD 21,5 inch có độ tương phản cao với trường nhìn rộng hiển thị hình ảnh với độ nhạy và độ phân giải cao, giảm sự biến đổi hình ảnh bệnh nhân.</p><p><br></p><p><strong>Bảng điều khiển</strong> 10,1 inch có bố cục tối giản, có thể điều chỉnh chiều cao/xoay chỉ bao gồm các điều khiển cần thiết. Giảm thời gian tìm kiếm nút bên phải, mang lại trải nghiệm vận hành dễ chịu hơn.</p><p><br></p><p><strong>Giao diện</strong> thân thiện với người dùng, dễ dàng chọn khu vực kiểm tra từ hình minh họa để bắt đầu hoạt động.</p><p><br></p><p><strong>Quét bằng cài đặt trước</strong>. Chọn hình ảnh đã chụp trước đó của bệnh nhân và hệ thống sẽ điều chỉnh theo cài đặt khám tương tự cho các lần tiếp theo.</p><p><br></p><p><strong>Xử lý hình ảnh mượt (SIP)</strong>. Bộ lọc hình ảnh thích ứng này đã phát triển hơn nữa để giảm các đốm và tăng cường cải tiến đường viền, tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn để giải thích dễ dàng hơn.</p><p><br></p><p><strong>Trình tối ưu hóa tự động</strong>. Hình ảnh có thể được điều chỉnh bằng một lần nhấn phím: Độ khuếch đại chế độ B, vị trí đường cơ sở và phạm vi vận tốc của dạng sóng Doppler đều được tối ưu hóa.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-11-27T08:26:01.354 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31T00:00:08.008
3911 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | EasyPGX qPCR instrument 96 | EasyPGX qPCR instrument 96 (model: RT800-96) |  | Malaysia | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Malaysia | Nhóm null |  |  | 1450000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Máy Easy PGX là một công cụ định lượng sự khuếch đại, phát hiện và phân tích Nucleic Acid. Hệ thống máy được thiết kế kết hợp giữa bộ phận luân nhiệt, hệ thống quang học với nguồn sáng kích thích LED và phần mềm phân tích&nbsp; </p><p>Máy Easy PGX được chuẩn hoá kèm với kit các kit ở dạng sẵn sàng sử dụng "EasyPGX® ready"&nbsp; </p><p>Hệ thống máy đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và được sử dụng cho chẩn đoán trên người theo đạo luật trang thiết bị y tế của châu Âu European Directive 98/79/EC 98/79/EC &nbsp;Hẹ thống được chuẩn hoá đồng bộ cho xét cho xét nghiệm Sars-Cov 2 và xét nghiệm ung thư:13 loại xét nghiệm</p><p> Hệ thống được kết nối với phần mềm phân tích kết quả tự động </p> |  |  | <p>Công nghệ sử dụng: Real-time PCR </p><p>Bộ phận luân nhiệt: Sử dụng công nghệ luân nhiệt Peltier block </p><p>Công suất (số vị trí): 96 giếng </p><p>Giải nhiệt độ hoạt động: 25oC - 99oC Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2.5oC </p><p>Tốc độ tăng nhiệt: &gt; 6oC/s </p><p>Tốc độ làm lạnh: &gt;2.5oC/s </p><p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.2oC </p><p>Thể tích phản ứng: 10 – 30 μl </p><p>Bộ phận quang học sử dụng nguồn sáng kích thích LED </p><p>Nguồn sáng kích thích: Sử dụng 8 đèn LED kích thích cho mỗi modun quang học&nbsp; </p><p>Bộ phận phát hiện: Sử dụng 8 photodiodes cho mỗi modun quang học Số modun quang học: 6 modun quang học Modun quang học cài sẵn: 4 kênh FAM, HEX, ROX, CY5 Có thể cài thêm 4 modun quang học khác </p><p>Thời gian thu nhận tín hiệu: &lt; 3 giây </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T11:42:33.823 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T11:42:33.871
3912 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống x quang chụp nhũ ảnh kỹ thuật số 3D | Giotto Class |  | Italy | IMS GIOTTO S.p.A. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 3 |  |  | 9000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Hệ thống sử dụng tia X để thăm khám&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Giá trên áp dụng cho hệ thống có cấu hình cơ bản</p> |  | <p>-&nbsp;Trạm đọc ảnh với 02 màn hình 5Mp và phần mềm chuyên dụng: 01 bộ (1.400.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh thiết tự động kèm tấm nén: 01 bộ (1.300.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Giường sinh thiết điều khiển điện: 01 cái (950.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh CAD (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tăng cường độ tương phản CEDM (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tái tạo ảnh 2D từ ảnh 3D (Gview) (01 bộ) (700.000.000 đồng)</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-10-31T22:51:39.802 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-11-30T00:00:00.390
3913 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS830 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để đưa một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T16:21:54.090 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.219
3914 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS730 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T16:24:45.303 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.305
3915 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | NC3405 |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 29960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: NC3405</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ N-AD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn N-AD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:37:45.830 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:37:45.928
3916 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ | NS-EMG-C-1 |  | Singapore | NeuroStyle Pte. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống đo điện cơ NS-EMG-C-1 được thiết kế chặt chẽ nhằm sử dụng trong các kiểm tra EMG thường nhật như đánh giá tiên lượng bệnh, chẩn đoán và giám sát máy trợ điện sinh học cho hệ thống thần kinh trung ương và các bệnh hệ thần kinh ngoại vi, cũng như phục hồi chức năng (y học vận động), y học lao động, y học thể thao và các lĩnh vực khác trong nghiên cứu chức năng cơ thần kinh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T16:25:07.228 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-01-06T21:06:38.086
3917 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | SFT65 |  | Đức | Hans Dinslage GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đức | Nhóm null |  |  | 1400000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p><strong>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán</strong></p><p><strong>Model: SFT65</strong></p><p><strong>Thương hiệu: Sanitas</strong></p><p>Sản xuất năm 2020</p><p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  | <p><strong>Độ C Nhiệt độ cơ thể</strong>&nbsp;:&nbsp;<em>(34 độ C - 42 độ C)</em>,&nbsp;Nhiệt độ vật thể&nbsp;<em>(0 độ C - 100 độ C)</em></p><p><strong>Cảnh báo sốt cao :</strong>&nbsp;Có</p><p><strong>Trọng lượng sản phẩm :</strong>&nbsp;45g</p><p><strong>Màn hình hiển thị :&nbsp;</strong>LCD</p><p><strong>Âm thanh kết thúc đo :&nbsp;</strong>Có</p><p><strong>Thương hiệu :&nbsp;</strong>Đức</p><p><strong>Sản xuất tại :</strong>&nbsp;Đức</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:12:02.281 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:12:02.346
3918 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não | NS-EEG-D-1 |  | Singapore | NeuroStyle Pte. Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 460000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Neurostyle NS-EEG-D-1 cung cấp các tín hiệu EEG chất lượng cao thông qua thiết kế phần cứng và phần mềm state-of-the-art, gắn liền mô đun xét nghiệm trở kháng và công nghệ truyền tải dữ liệu chống nhiễu. Thiết bị này có thể được sử dụng cho EEG thường nhật, thu nhập dữ liệu và phân tích sự kiện liên quan tiềm năng (ERP), cũng như giám sát giấc ngủ chuyên môn sử dụng polysomnography (PSG).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T16:22:48.701 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-01-06T21:07:03.993
3919 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động để bàn BPBIO750 | BPBIO750 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 77635000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động BPBIO750</p><p>- Thuận tiện đo cả hai cánh tay với thiết kế nhọn gọn</p><p>- Di chuyển vòng bit tạo tư thế đúng khi tiếp xúc gần với cánh tay đo</p><p>- Cảm biến khuỷu tay di chuyển tạo ra sự chính xác bằng cách phản ánh hình dạng của cánh tay đo</p><p>- Guide-display thuận tiện cho việc đo lường cá nhân</p><p>- Màn hình lớn giúp tầm nhìn được thuận lợi</p><p>- Bảng kết quả có thể lựa chọn thêm&nbsp;đường nhịp tim, biểu đồ kết quả huyết áp, xác nhận tư thế đo, cảm giác chung về kết quả huyết áp và có thể chèn logo.</p><p>- Vật dụng dể vệ sinh, bao vải đo có thể tháo rời</p><p>- Chức năng tiết kiệm điện tự động, vào chế độ ngủ khi chờ hơn 2 phút</p><p>- Phát hiện sóng xung không đều</p><p>- Dể dàng kiểm soát cho việc quản lý, nút Start/Stop thuận tiện ở mặt trước và mặt sau của BPBIO750</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập:&nbsp;medisol.vn</p><p>&nbsp;</p> |  | <ol> <li>Bàn đặt máy, kèm 2 vít cố định (Sản phẩm mua kèm).</li> <li>Ghế ngồi (Sản phẩm mua kèm).</li> </ol> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>Phương pháp đo: dao động</p> <p>Phương pháp tăng áp: tự động</p> <p>Phương pháp giảm áp: tự động</p> <p>Phương pháp xả: xả nhanh tự động</p> <p>Vòng bit: vận hành tự động,&nbsp;hệ thống dây đai ép bằng động cơ giảm tốc</p> <p>Phạm vi đo: 0 - 300 mmHg, 30 - 240 bpm (nhịp)</p> <p>Độ chính xác: +-2 mmHg, nhịp tim +-1,5%</p> <p>Kết quả đo: huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim, huyết áp, huyết áp trung bình, áp suất sản phẩm.</p> <p>Thời lượng đo: 30 giây (20 - 50 giây tùy vào từng người)</p> <p>Thời gian tăng áp: 10 giây</p> <p>Đơn vị tối thiểu: 1 mmHg</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T09:03:55.343 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:26:45.428
3920 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) 6 thông số có ETCO2 ( module di động) | MM15 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân dạng module</p> <p>Xuất Xứ: Mediblu/ Mỹ<br /> Màn hình: 12″ cảm ứng TFT</p> <ul> <li>Thiết kế thông minh dạng Module ( Các thông số kết hợp tuỳ chọn) giúp việc theo dõi trở nên toàn diện hơn khi sử dụng bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, dùng vận chuyển bệnh…</li> <li>Vệ tinh Module XM1-J được tích hợp 6 thông số cơ bản với màn hình cảm ứng, pin nguồn riêng nên có thể tách rời khỏi máy chính để dùng vận chuyển bệnh hoặc duy chuyển theo dõi linh động</li> <li>Các module riêng biệt giúp giúp Doctor tuỳ chọn các thông số chuyên môn phù hợp với từng khoa phòng.</li> <li>Việc bảo trì trở nên liên tục và không làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành chung.</li> <li>Tuỳ chọn các công nghệ nổi tiếng nhất trong ngành monitor để sử dụng kết hợp trên cùng 1 hệ thống</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-18T15:56:34.330 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.485
3921 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Hệ thống phân tích nhóm máu tự động IH-500 | IH-500 |  | Pháp | DiaMed GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 4332000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân tích nhóm máu tự động IH-500 sử dụng phương pháp Gelcard, hoàn toàn tự động.</p><p>IH-500 là một thiết bị có sự đổi mới đột phá, thiết lập các tiêu chuẩn mới trong xét nghiệm miễn dịch huyết học.</p><p>IH-500 có sự kết hợp giữa các chức năng và thiết kế máy, đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của một phòng xét nghiệm miễn dịch huyết học hiện đại.</p><p>Là một hệ thống được thiết kế nhỏ gọn đặt trên mặt phẳng bàn, phù hợp với mọi phòng xét nghiệm, IH-500 chỉ chiếm không gian nhỏ nhưngđưa ra sự tối ưu hóa hiệu suất làm việc.&nbsp;</p><p>Khi kết hợp với lựa chọn thêm “stand-alone table”, IH-500 trở thành một hệ thống độc lập – mang lại tính linh hoạt tốt nhất cho môi trường phòng xét nghiệm hiện đại.&nbsp;</p><p><br></p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 110 – 230V, 50/60Hz.Nhiệt độ vận hành: 18 - 28<sup>0</sup>C. Độ ẩm: 5 - 80%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: </p><ul><li>Lên tới 48 mẫu/ giờ với card định nhóm máu bằng 2 phương pháp</li><li>Lên tới 96 mẫu/giờ với card sàng lọc kháng thể bất thường sử dụng hồng cầu Pool</li></ul><p>Khả năng chứa đựng mẫu: 50 mẫu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:15:37.806 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:15:37.886
3922 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc ELISA MR-96A | MR-96A |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <p><strong>Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA</strong></p><p>Model: <strong>MR – 96A</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất:<strong> MINDRAY – TRUNG QUỐC</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link:<strong> <em><u>http://vietmed.vn/may-doc-mien-dich-elisa-model-mr-96a</u></em></strong></p> |  |  | <p><strong><u>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</u></strong></p><ul><li>Phương thức: hấp thụ</li><li>Loại vi bản: 96/48 giếng</li><li>Tốc độ đọc: sóng đơn: 5s, sóng kép: 12s</li><li>Dải bước sóng: 400 ~ 700 nm</li><li>Hệ thống đo: Hệ thống quang 8 kênh</li><li>Nguồn sáng: Tungsten Halogen&nbsp;Dải đọc: 0.001 – 3.500Abs</li><li>Dải đo: 0.001 – 2.500Abs</li><li>Độ chính xác của đồng hồ đo quang: 0 – 0.2A 0.01Abs</li><li>Độ chính xác của bước sóng: ±2nm</li><li>Khả năng lặp: &lt;1%</li><li>Độ ổn định: &lt; 0.005Aba/10 phút</li><li>Độ tuyến tính: 0 ~1.5A &lt; 1.0%</li><li>Bộ lọc: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm</li><li>4 vị trí tự do cho các bộ lọc lựa chọn</li><li>Tốc độ lắc: Tốc độ và thời gian lắc khác nhau</li><li>Đầu vào: Màn hình cảm ứng</li><li>Hiển thị: Màn hình LCD mầu lớn</li></ul> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T10:48:03.234 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-07T00:00:00.949
3923 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34PRO |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MX34PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:40:31.942 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:40:32.011
3924 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa ELISA MW-12A | MW-12A |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <p><strong>Máy rửa ELISA</strong></p><p>Model: <strong>MW-12A</strong></p><p>Hãng, nước sản xuất: <strong>Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-rua-mien-dich-elisa-model-mw-12a</u></em></strong></p> |  |  | <ul><li>Chương trình rửa:&nbsp;Lên đến 100 chương trình.</li><li>Chu kỳ rửa:&nbsp;0 – 9</li><li>Thể tích nhả dung dịch:&nbsp;50 – 3000µl</li><li>Bảo vệ chống va chạm đáy:&nbsp;Tự động</li><li>Thời gian rửa:&nbsp;0 - 300s</li><li>Thời gian lắc:&nbsp;0 - 300s</li><li>Các loại khay có thể lựa chọn: 8&nbsp;giếng/1 hàng hoặc 12 giếng/1 hàng</li><li>Bộ bình chuẩn:&nbsp;2x2 L(để làm sạch), 1x2 L ( nước thải) 1x2 L (nước cất)</li><li>&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;AC 100V – 240 V, 50/60Hz</li><li>Nhiệt độ môi trường:&nbsp;5ºC – 35ºC</li><li>Độ ẩm:&nbsp;15% – 89%</li></ul> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T10:57:17.243 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-07T00:00:02.592
3925 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Patient Monitor | PAVO |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-11-30 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN</strong></p> <p><strong>Model: PAVO</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</strong></p> |  |  | <p>Màn hình LCD TFT 8” (tùy chọn màn hình cảm ứng)</p> <p>- Lưu động, nhẹ và thiết kế vững chắc</p> <p>- Cấu hình các thông số linh hoạt đối với các môi trường buồng bệnh khác nhau</p> <p>- Pin Li-ion nạp lại được (hoạt động liên tục lên tới 12 giờ)</p> <p>- Cài đặt màn hình font to có màu</p> <p>- Chế độ theo dõi liên tục và kiểm tra đột xuất</p> <p>- Lựa chọn được theo bệnh nhi, trẻ sơ sinh, người lớn</p> <p>- CMS có dây/Không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Hỗ trợ máy quét mã vạch</p> <p>- Hỗ trợ thiết bị ghi nhiệt</p> <p>- Xem xét lại chiều hướng đồ họa &amp; dạng cột</p> <p>- Xem xét lại sóng ba chiều trong vòng 48 giờ đối với mỗi bệnh nhân (lưu trữ trong thẻ SD)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T10:56:49.459 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-30T00:00:00.410
3926 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS S 3D |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2524500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY X QUANG NHA KHOA</b></p> <p>Model: ORTHOPHOS S 3D</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-11T12:05:26.445 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:01.760
3927 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-2800 | BC-2800 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động, 3 thành phần bạch cầu</strong></p><p>Model: <strong>BC-2800</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-huyet-hoc-tu-dong-model-bc-2800</u></em></strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Thông số đo: <span style="color: black;">WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT và 3 biểu WBC, RBC, PLT.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nguyên lý đo: Phương pháp trở kháng cho đếm tế bào và phương pháp không cyanide cho đếm hemoglobin</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tốc độ: 30 mẫu/giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thể tích mẫu: </span></p><ul><li><span style="color: black;">&nbsp;Mẫu pha loãng trước: 20µl</span></li><li><span style="color: black;">Mẫu máu toàn phần: 13µl</span></li></ul><p><span style="color: black;">- In kết quả: máy in nhiệt tích hợp, đa dạng định dạng bản in, có thể kết nối máy in ngoài</span></p><p><br></p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T11:08:34.078 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-07T00:00:02.632
3928 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | MÁY CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ | ANTHEM-Vivix-S series |  |  | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <ul><li>Sản xuất năm 2020 trở về sau</li><li>Mới 100%</li><li>Nguồn cung cấp: 3 pha, 380V, 50 Hz</li></ul><p>Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ đến tối đa 40ºC</p><p>+ Độ ẩm &nbsp;tối đa 80%</p> |  |  | <p><strong>Các tính năng và thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>Tủ điều khiển cao tần:&nbsp;</strong></p><p>Công suất: 50 kW</p><p>Dòng chụp tối đa: 650 mA</p><p><strong>Bàn bệnh nhân&nbsp;</strong></p><p><strong>+ </strong>Kiểu: Mặt bàn trôi 4 hướng</p><p>+ Kích thước mặt bàn:&nbsp;(81 x 220) cm</p><p>+ Hệ thống khoá: Khoá điện từ</p><p><strong>Giá chụp phổi:</strong></p><p><strong>+ </strong>Kiểu: Gắn sàn-tường&nbsp;</p><p>+ Hệ thống khoá: Khoá điện&nbsp;</p><p><strong>Cột bóng:</strong></p><p><strong>+ </strong>Kiểu: Gắn sàn tường hoặc sàn trần&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối đa: 190 cm&nbsp;</p><p>+ Dải quay của bóng quanh cánh đỡ bóng:&nbsp;± 180º</p><p><strong>Bóng phát tia X:</strong></p><p><strong>+ </strong>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ quay đạt 2850 vòng/phút tại 50 Hz</p><p>+ Trữ lượng nhiệt anode&nbsp;: 300 kHU&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Bộ chuẩn trực chùm tia:</strong></p><p><strong>+ </strong>Số lượng tấm chắn:&nbsp;06 cặp&nbsp;</p><p>+ Đèn định vị tâm bucky: Bóng đèn LED cường độ cao, có bộ đo thời gian</p><p>+ Đường kẻ định tâm: Bằng tia laser&nbsp;</p><p><strong>Tấm cảm biến phẳng Flat Panel:</strong></p><p><strong>+ </strong>Kích thước ảnh: 43 x 43 cm&nbsp;</p><p>+ Chuyển đổi A/D: 16 bit</p><p><strong>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá:</strong></p><p><strong>+ </strong>Bộ xử lý tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz, RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB</p><p>+ Hệ điều hành: Windows 10 64 bit pro có bản quyền</p><p>+ Màn hình, kèm bàn phím và chuột: Màn hình cảm ứng 24"</p><p>+ Các chức năng kết nối DICOM đầy đủ: In ảnh, lưu ảnh, dòng làm việc Worklist</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-07T12:28:38.605 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-07T00:00:02.717
3929 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-30s | BC-30s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động</strong></p><p>Model: <strong>BC-30s</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quôc</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tốc độ đo: 70 mẫu/ giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- 21 thông số đo: WBC, Lymth#, Mid#, Gran#, Lymth%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- 3 biểu đồ WBC, RBC, PLT</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nguyên lý đo: Phương pháp trở kháng cho đêm số lượng WBC, RBC và PLT. Hóa chất không cyanide cho xét nghiệm Hemoglobin</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thể tích mẫu:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Chế độ đo mẫu pha loãng trước: 20µl</span></li><li><span style="color: black;">Chế độ đo mẫu máu toàn phần: 9µl</span></li></ul><p><span style="color: black;">- Lữ trữ: 500.000 kết qyar bao gồm các số liệu và biểu đồ</span></p><p><span style="color: black;">- Máy in nhiệt tích hợp, có thể kết nối máy in ngoài</span></p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T11:39:15.693 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-07T00:00:02.677
3930 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động để bàn | BPBIO320 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 66000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-02-03 | <p>Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động để bàn BPBIOP320:</p><p>- Tự động đo huyết áp chỉ với thao tác ấn nút bắt đầu.</p><p>- Áp lực vòng bit được điều chỉnh tùy theo đối tượng đo, không gây đau đớn.</p><p>- In kết quả ngay sau khi đo.</p><p>- Có khả năng kết nối với HIS.</p><p>- Được chứng nhận bởi Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu về độ chính xác</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Bàn để máy đo huyết áp</p> <p>Ghế có điều chỉnh độ cao</p> <p>Thiết bị nhận tiền xu</p> | <p>Thông số kỹ thuật:<br /> - Loại màn hình: LED 7 phân đoạn<br /> - Phương pháp đo lường: Đo dao động<br /> - Phương pháp ép: Tự động điều áp bằng bơm vi điều khiển áp suất<br /> - Phương pháp giải ép: Xả bằng van xi<br /> - Vòng bít: Phương pháp vàng đai, giải ép bằng bánh có động cơ, hoạt động tự động.<br /> - Phạm vi đo lường: &nbsp;0~300 mmHg (Áp lực), 30~240bpm (nhịp).<br /> - Độ chính xác: ± 2mmHg(áp lực), ± 1.5% (nhịp)<br /> - Kết quả đo lường: Huyết áp tâm thu, Huyết áp tâm trương, Nhịp tim.<br /> - Thời gian đo: trung bình 30 giây<br /> - Thời gian ép: 10 giây</p> <p>- Đơn vị hiển thị: 1mmHg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-03T10:24:10.766 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23T11:27:14.360
3931 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM 4 CỬA | MEDVIEW 4F |  | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Á |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>ĐÈN ĐỌC PHIM MEDVIEW 4 F</strong></p><p>Xuất xứ: Việt Nam</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thân máy chính: 01</li> <li>Dây nguồn: 01</li> <li>Giá để bàn: 01</li> <li>Giá treo tường: 01</li> <li>Giá đẩy: 01</li> </ul> | <p>Kích thước :</p> <ul> <li align="left">Khung : 1610x545x24mm</li> <li align="left">Màn hình:1500x440mm</li> </ul> <p>Công suất: 90 W ± 5%</p> <p>Tần số nguồn sáng: 50 KHz ± 5%</p> <p>Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h</p> <p>Nguồn sáng: bóng LED</p> <p>Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz</p> <p>Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-03T15:01:35.524 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:27:00.577
3932 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34EMG |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 37960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MX34EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:41:16.464 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:41:16.495
3933 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-31s | BC-31s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2019"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-01-07 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động</strong></p><p>Model: <strong>BC-31s</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>﻿</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Tốc độ: 70 mẫu/giờ</p><p class="ql-align-justify">- 21 thông số: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Mid%, Gran%, Lymph%,<span style="color: rgb(35, 31, 32);"> RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</span></p><p class="ql-align-justify">- Nguyên lý đo: </p><ul><li class="ql-align-justify">Phương pháp trở kháng cho đếm WBC, RBC, PLT </li><li class="ql-align-justify">Hóa chất không cyanide cho phân tích Hemoglobin (HGB)</li></ul><p class="ql-align-justify">- Thể tích mẫu:</p><ul><li class="ql-align-justify">Chê độ pha loãng trước: 20 μL </li><li class="ql-align-justify">Chế độ máu toàn phần: 9 μL</li></ul><p class="ql-align-justify">- Lưu trữ: Lên đến 500,000 kết quả bao gồm các số liệu và biểu đồ</p><p class="ql-align-justify">- Giao diện: </p><ul><li class="ql-align-justify">4 cổng USB (cho máy in ngoài, nâng cấp phần mềm, đọc mã vạch, kết nối WIFI, bàn phím và chuột)</li><li class="ql-align-justify">1 cổng LAN</li></ul><p class="ql-align-justify">- In kết quả: Máy in nhiệt tích hợp, có thể kết nối máy in ngoài</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T11:52:30.013 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-07T00:00:02.828
3934 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | DanFlow 1000 |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy đo niệu dòng đồ DanFlow 1000</p> <p>Phép đo niệu dòng đồ là một trong những dạng đơn giản nhất của phép thử niệu động học và với thiết bị DanFlow đo lưu lượng kế nước tiểu, MMT đã làm phép đo niệu dòng đồ đơn giản hơn!</p> <p>Thiết bị đo lưu lượng DanFlow sử dụng công nghệ cảm biến khối lượng để biến đổi dòng nước tiểu từ bệnh nhân sang dạng đồ họa, với một số thống kê bổ sung thường được yêu cầu như lưu lượng tối đa, lưu lượng trung bình, thể tích bị tiểu và thời gian tiểu.</p> <p>Cảm biến khối lượng được sử dụng trong niệu dòng đồ đã biến đổi quy trình đơn giản này, đặc biệt - làm sạch thiết bị của bạn dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T15:49:09.271 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:00.570
3935 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Quo Lab | Quo Lab Analyzer System |  | Đức | EKF Diagnostic GmbH |  |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Đức | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích HbA1C</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12T16:48:23.415 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-12-31T00:00:00.590
3936 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy đo Thính Lực | r07a |  | Italy | Resonance Audiology |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Italy | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><strong>MÁY ĐO THÍNH LỰC </strong></p><p><strong>Model : R07A</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất : Resonance - Italia</strong></p><p><strong>Tình trạng : Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Thời gian bảo hành : 24&nbsp;tháng</strong></p><p>﻿Kênh : 1&nbsp;kênh độc lập</p><p>Output: AiR L/R (trái và phải)</p><p>Max HL Air/Bone: 100 dB</p><p>Freq.Range Air/Bone : 125-8000Hz</p><p>Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</p><p>Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</p><p>Kích thước: 24x19x30cm</p><p>Trọng lượng : 600g</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo thính lực đơn âm. Đo thính lực tự động theo tiêu chuẩn ISO 8235-1 .</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình :</strong></p><p>* Máy chính : 01</p><p>* Tai nghe kiểm âm : 01</p><p>* Nút bấm phản ứng bệnh nhân : 01</p><p>* 100 biểu đồ Audiogram</p><p>* Bút anh và đỏ</p><p>* Túi đựng máy</p><p>* Hướng dẫn sử dụng</p><p>* Phần mềm&nbsp;</p> |  |  | <p>Kênh : 1&nbsp;kênh độc lập</p><p>Output: AiR L/R (trái và phải)</p><p>Max HL Air/Bone: 100 dB </p><p>Freq.Range Air/Bone : 125-8000Hz</p><p>Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</p><p>Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</p><p>Kích thước: 24x19x30cm</p><p>Trọng lượng : 600g</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo thính lực đơn âm. Đo thính lực tự động theo tiêu chuẩn ISO 8235-1 .</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T09:30:02.397 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T09:30:02.690
3937 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | SFT75 |  | Đức | Hans Dinslage GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 840000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán</p><p>Model: SFT75</p><p>Thương hiệu: Sanitas</p><p>Xuất xứ: Đài Loan</p><p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• Nhiệt kế Sanitas SFT 75</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• khả năng đo từ tai và trán</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• đo nhiệt độ của đồ vật và chất lỏng</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• bộ nhớ cho 10 lần đo</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• dễ dàng để làm sạch</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• màn hình lớn, dễ đọc</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• nhiệt độ ở ° C và ° F</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• tự động tắt</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• chỉ báo trạng thái pin</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• cung cấp điện: 2 x AAA 1,5 V</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• đèn LED nhiệt độ (xanh = bình thường / đỏ = sốt)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">• nhiệt độ sốt: 38 ° C / 100,4 ° F</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:22:25.288 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:22:25.370
3938 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Compact X, 160 test/ giờ | Thrombolyzer Compact X |  | Đức | Behnk Elektronik GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 960000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-23 | 2021-02-23 | <p>MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 160 TEST/ GIỜ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-23T12:57:16.897 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-23T12:57:16.929
3939 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | SAT600 |  | Italy | AMS Srl |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Cái | true | 2020-12-17 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: SAT600</p><p>Hãng sản xuất: AMS Srl</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-17T16:43:57.163 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:20:46.378
3940 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động trẻ sơ sinh | Máy thở di động cao cấp | MONNAL T60 |  |  | Air Liquide Medical Systems S.A. |  | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:43:54.958 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:43:55.014
3941 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi inox | BIT 2-2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 1.400 x 600 x 1.600mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T14:41:15.130 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-31T00:00:14.600
3942 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 2D | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li>Thiết bị mới 100%,</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</li><li>Nguồn điện sử dụng: 220 - 240V ± 10%, 50Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li><li>Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.826 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T13:48:17.205
3943 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm đàn hồi mô | Aixplorer Mach 30 |  | Pháp | SuperSonic Imagine |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>Aixplorer MACH 30 là hệ thống siêu âm cao cấp đầu tiên sử dụng thế hệ tiếp theo này, cung cấp một hệ đầu dò mới tương thích với khối phần cứng của máy giúp tăng cường khả năng chẩn đoán tổng thể. Tất cả các giải pháp cần thiết trong lâm sàng được tích hợp bên trong hệ thống giúp nâng cao chất lượng công việc hàng ngày, hỗ trợ thực hiện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.</p><p><span style="color: black;">Thiết kế của Aixplorer MACH 30 phù hợp với những công, nghiên cứu nghệ sáng tạo trong tương lai khi có thêm những giá trị lâm sàng mới trong lĩnh vực hiện tại hoặc lĩnh vực khác. SuperSonic Imagine đã hợp tác với nhiều trang web trên khắp thế giới để chứng minh những lợi ích lâm sàng độc đáo và mạnh mẽ của Elastography ShearWave® PLUS.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-07T09:41:01.475 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-07T09:41:01.779
3944 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | SFT77 |  | Đức | Hans Dinslage GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 1450000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại</p><p>Model: SFT77</p><p>Thương hiệu: Sanitas - Đức</p><p>Xuất xứ: Đài Loan</p><p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Đo nhiệt độ qua trán chỉ sau vài giây</li><li class="ql-align-justify">Đo nhiệt độ qua tai chỉ sau vài giây</li><li class="ql-align-justify">Đo nhiệt độ vật thể, nhiệt độ nước, sữa, nhiệt độ phòng</li><li class="ql-align-justify">Có hiển thị ngày giờ, thời gian</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ ghi lại 30 kết quả do gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Có đèn báo hiệu: Màu xanh là bình thường, màu đỏ là sốt (trên 38 độ)</li><li class="ql-align-justify">Kết quả đo chính xác, chỉ lệch 0,1 – 0,2 độ</li><li class="ql-align-justify">Tự động tắt khi không sử dụng</li><li class="ql-align-justify">Màn hình lớn, dễ đọc kết quả, và rất dễ sử dụng</li><li class="ql-align-justify">Pin: 2 x 1,5V pin AA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:28:36.265 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13T16:28:36.324
3945 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số ABX Pentra XL 80 | ABX Pentra XL 80 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p><p>Công suất: 80 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:30:34.616 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:30:34.673
3946 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm thu nhận ảnh X-Quang kĩ thuật số | FDXA 4343R |  | Nhật Bản | CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số</p><p>Model: FDXA 4343R</p><p>Hãng sản xuất: Canon</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-09T17:57:16.662 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:20:57.883
3947 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ hệ thống 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các vật tư: lõi lọc...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-20T16:28:06.653 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:01:55.883
3948 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy đo Thính Lực | r27a |  | Italy | Resonance Audiology |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Italy | Nhóm 1 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>·&nbsp;<strong>MÁY ĐO THÍNH LỰC </strong></p><p>·&nbsp;<strong>Model : R27A</strong></p><p><strong>·&nbsp;Hãng sản xuất : Resonance - Italia</strong></p><p><strong>·&nbsp;Tình trạng : Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>·&nbsp;Thời gian bảo hành : 36 tháng</strong></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>·&nbsp;Kênh : 2 kênh độc lập</p><p>·&nbsp;Output: Air L/R hoặc L+R/ Bone/Free Field</p><p>·&nbsp;Max HL Air/Bone: 120 dB HL/ 80dB HL</p><p>·&nbsp;Freq.Range Air/Bone : 125-12500Hz/250-8000Hz</p><p>·&nbsp;Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</p><p>·&nbsp;Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</p><p>·&nbsp;Tín hiệu: Warble, NBN,WN, External,Mike, dữ liệu thính lực lời trong thẻ SD</p><p>·&nbsp;Kích thước: 37X29X18cm</p><p>·&nbsp;Trọng lượng : 3.5 kg</p><p>·&nbsp;Tần số đầu dò : 226,678,800 và 1000 Hz</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo thính lực đơn âm. Đo thính lực tự động theo tiêu chuẩn ISO 8235-1 , ABLB , Thính lực lời, Stenger, GAP, DLF</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>·&nbsp;In kết quả trực tiếp bằng máy in nhiệt.</p><p>·&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>·&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>·&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>·&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác </p><p><strong>Cấu hình :</strong></p><p>* Máy chính : 01.</p><p>* Tai nghe Kiểm âm: 01</p><p>* Tai nghe đo thính lực đường khí : 01</p><p>* Dây dẫn đo thính lực đường xương B71W: 01</p><p>* Mico cho bệnh nhân : 01</p><p>* Nút bấm phản ứng bệnh nhân : 01</p><p>* Dây nguồn : 01</p><p>* Cuộn giấy nhiệt trong máy : 01</p><p>*&nbsp;Tặng phần mềm Resonance cài máy tính</p><p>* Hướng dẫn sử dụng</p> |  |  | <p>·&nbsp;Kênh : 2 kênh độc lập</p><p>·&nbsp;Output: Air L/R hoặc L+R/ Bone/Free Field</p><p>·&nbsp;Max HL Air/Bone: 120 dB HL/ 80dB HL</p><p>·&nbsp;Freq.Range Air/Bone : 125-12500Hz/250-8000Hz</p><p>·&nbsp;Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</p><p>·&nbsp;Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</p><p>·&nbsp;Tín hiệu: Warble, NBN,WN, External,Mike, dữ liệu thính lực lời trong thẻ SD</p><p>·&nbsp;Kích thước: 37X29X18cm</p><p>·&nbsp;Trọng lượng : 3.5 kg</p><p>·&nbsp;Tần số đầu dò : 226,678,800 và 1000 Hz</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo thính lực đơn âm. Đo thính lực tự động theo tiêu chuẩn ISO 8235-1 , ABLB , Thính lực lời, Stenger, GAP, DLF</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>·&nbsp;In kết quả trực tiếp bằng máy in nhiệt.</p><p>·&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>·&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>·&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>Cho kết quả nhanh và chính xác</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T09:41:26.477 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T09:41:26.783
3949 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM 3 CỬA | MEDVIEW 3F |  | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Á |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á |  | Nhóm 6 |  |  | 23000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>ĐÈN ĐỌC PHIM MEDVIEW 3F</strong></p><p>Xuất xứ: Việt Nam</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> |  | <ul> <li>Thân máy chính: 01</li> <li>Dây nguồn: 01</li> <li>Giá để bàn: 01</li> <li>Giá treo tường: 01</li> <li>Giá đẩy: 01</li> </ul> | <p>Kích thước :</p> <ul> <li align="left">Khung : 1230x545x24mm</li> <li align="left">Màn hình:1120x440mm</li> </ul> <p>Công suất: 70 W ± 5%</p> <p>Tần số nguồn sáng: 50 KHz ± 5%</p> <p>Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h</p> <p>Nguồn sáng: bóng LED</p> <p>Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz</p> <p>Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2020-11-03T14:59:46.103 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-01-06T11:26:46.819
3950 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 dãy đầu thu | Access CT |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 11750000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt PHILIPS Access CT là một thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao</em></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T16:38:07.488 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T16:38:07.536
3951 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | 490 4+ |  | Mỹ | Chrono-log Corp. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 872000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:41:49.709 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T14:41:49.785
3952 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm thu nhận ảnh X-Quang kĩ thuật số | FDXA 3543RP |  | Nhật Bản | CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Tấm thu nhận nhận ảnh kỹ thuật số</p><p>Model: FDXA 3543RP</p><p>Hãng sản xuất: Canon</p><p>Nước sản xuất: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-09T17:48:40.822 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:21:10.578
3953 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring System | SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring meter |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 674100 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm đường huyết cá nhân không cần mã code</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - ngưỡng kết quả: 10 - 600 mg/dL,<br /> (0.6 - 33.3 mmol/L)<br /> - hiệu chuẩn: Plasma-equivalent<br /> -&nbsp; dung lượng mẫu: Minimum 0.9 microliter<br /> - mẫu máu: máu mao mạch toàn phần<br /> - thời gian test: 5s<br /> - Nhiệt độ: 10°C - 45°C (50°F - 113°F)<br /> - Độ ẩm: 15% RH – 90% RH</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:21:51.650 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-13T16:43:27.403
3954 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | RT-7600 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Màn hình LCD màu cảm ứng 10.4"<br /> · 20 thông số<br /> · 03 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 60 test/h<br /> · Công nghệ đo: trở kháng<br /> · Bộ nhớ: 35.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô trung bình<br /> <br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T08:49:00.589 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.312
3955 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | SD CheckGold Blood Glucose Monitoring meter | SD CheckGold Blood Glucose Monitoring meter |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH |  | Nhóm 4 |  |  | 674100 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm đường huyết cá nhân có mã code</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - ngưỡng kết quả: 10 - 600 mg/dL,<br /> (0.6 - 33.3 mmol/L)<br /> - hiệu chuẩn: Plasma-equivalent<br /> -&nbsp; dung lượng mẫu: Minimum 0.9 microliter<br /> - mẫu máu: máu mao mạch toàn phần<br /> - thời gian test: 5s<br /> - Nhiệt độ: 10°C - 45°C (50°F - 113°F)<br /> - Độ ẩm: 15% RH – 90% RH</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:14:42.759 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-13T16:44:22.769
3956 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang chẩn đoán DR1F-500 rất thích hợp với phòng chụp X-quang truyền thống&nbsp;và nó có thể dễ dàng được nâng cấp lên thành hệ thống kỹ thuật số DR với sự hỗ trợ giao diện kết nối với DR và PC, Bucky hoàn toàn tương thích với cảm biến bản phẳng.</p><p>Hệ thống X-quang của Việt Ba được trang bị một tủ phát cao áp cao tần tạo ra chất lượng hình ảnh cao dựa trên chất lượng cao của chùm tia X có dạng sóng kV rất nhỏ và dòng mA chính xác cùng bộ điều khiển thời gian chụp.</p><p>Hệ thống X-quang được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống X-quang này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-20T10:54:58.573 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-01-07T09:54:14.382
3957 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452301 |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 487008000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR</p> |  |  | <p>Định dạng block: 0.02ml, bằng vật liệu nhôm</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 3,7°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 3,1°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 5-20µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13T16:48:44.979 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31T00:00:02.616
3958 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG THƯỜNG QUY | Accuray D5 |  | Hàn Quốc | DK Medical Systems Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG THƯỜNG QUY 500mA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model:<strong> ACCURAY D5</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Hãng sản xuất: <strong>DK Medical</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Nước sản xuất:<strong> Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-09T17:33:26.794 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:21:22.515
3959 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần người lớn | Máy thở oxy dòng cao | HFT500 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 245000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p> <p>· Màn hình cảm ứng 4.3”</p> <p>· Thở không xâm lấn (CPAP, S-T)</p> <p>· Các mode thở: HFNC, PA/CPAP, S/T</p> <p>· Có bộ tạo ẩm hiệu suất cao</p> <p>· Tích hợp bộ trộn khí O2 điện tử, có thể dùng bình hoặc khí O2 trung tâm</p> <p>· Là dòng sản phẩm đa năng, thích hợp sử dụng tại bênh viện hoặc gia đình</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T10:44:31.997 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.636
3960 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động trẻ sơ sinh | Máy thở di động cao cấp | MONNAL T60 |  | Pháp | Air Liquide Medical Systems S.A. |  | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:44:37.546 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:49:57.896
3961 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống số hóa X quang | Hệ thống chuyển đổi số hóa X quang đa năng | NC-DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nâng cấp bao gồm: Bộ giá đỡ đa năng, giường chụp di động, tấm cảm biến, phần mềm điều khiển và xử lý hình ảnh.</p><p>Hệ thống được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-20T16:38:37.286 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-01-07T09:54:29.475
3962 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống số hóa X quang | Hệ thống chuyển đổi số hóa X quang đa năng | NC-DR1F-1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nâng cấp bao gồm: Bộ giá đỡ đa năng, giường chụp di động, tấm cảm biến, phần mềm điều khiển và xử lý hình ảnh.</p><p>Hệ thống được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-20T16:42:05.285 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-01-07T09:54:49.676
3963 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện giảm đau | Bơm tiêm điện kiểm soát đau Agilia SP PCA WIFI VN | Agilia SP PCA WIFI VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p>Bơm tiêm giảm đau&nbsp;</p> |  |  | <p> Tốc độ truyền: </p><p>&nbsp;+&nbsp;Từ 0.1 đến 1200 ml/giờ&nbsp;tùy thuộc vào kích cỡ&nbsp;xylanh (bước cài đặt: 0.1mL), cài đặt bằng phím biểu tượng.</p><p>&nbsp;Tốc độ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào từng loại thuốc (phần cứng hoặc phần&nbsp;mềm).</p><p> Độ chính xác:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Của máy: ±1%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Của xylanh: ±2%</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.564 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-15T14:55:02.185
3964 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu bán tự động | Máy li tâm và đọc kết quả định nhóm máu Saxo ID-Reader | Saxo ID-Reader II |  | Pháp | Bio-Rad |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 888000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Saxo ID-Reader II, một sự kết hợp giữa máy ly tâm và máy đọc, là một thiết bị</p><p>lý tưởng giúp bạn tối ưu hóa chất lượng và nâng cao hiệu suất phân tích ID-Cards.</p><p>Hệ thống Saxo được tích hợp phần mềm quản lý IH-Central, cho phép người</p><p>dùng sử dụng kết hợp với các hệ thống tự động cũng như quy trình thủ công,</p><p>giúp giảm khối lượng công việc, đồng thời tăng cường bảo mật và khả năng truy</p><p>xuất kết quả.</p> |  |  | <p>Có khả năng kết hợp li tâm và đọc gel card trên một thiết bị&nbsp;duy nhất</p><p>Sức chứa gel card:&nbsp;24 card</p><p>Nguồn cấp: 100 – 230V, 50/60Hz. Nhiệt độ vận hành: 18 - 25<sup>0</sup>C. Độ ẩm: 5 - 80%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:44:06.626 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-13T16:44:06.743
3965 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | SAT450 |  | Italy | AMS Srl |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1259000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: SAT 450</p><p>Hãng sản xuất: AMS Srl</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-16T16:58:49.609 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:21:32.104
3966 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34ANE |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MX34ANE</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</li></ul><p>01 Bộ hộc đựng thuốc (17 hộc)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:45:15.851 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:45:15.904
3967 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại chân đế | Flowsens - Standing Version |  | Pháp | Medex |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>- </strong>Phân loại trang thiết bị y tế: C (IIb)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s (+/- 2%)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Áp lực tối đa: 2100 kPa/305psi/21 bars</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong>&nbsp; Theo dõi áp lực: biểu đồ hoặc dạng số</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung tích chứa đựng tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Số pha tiêm: 06</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Thể tích mỗi pha: 1-220ml</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nhận biết bọt khí: Tự động</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ nạp: 3 tốc</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nạp thuốc: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Đuổi khí: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Trễ giữa các pha: 0-900s</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện áp: 230 VAC</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Lựa chọn mẫu lắp đặt: treo trần hoặc chân đế</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22T11:30:13.301 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-12-31T00:00:02.700
3968 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | DR1F-1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang chẩn đoán DR1F-1000 rất thích hợp với phòng chụp X-quang truyền thống&nbsp;và nó có thể dễ dàng được nâng cấp lên thành hệ thống kỹ thuật số DR với sự hỗ trợ giao diện kết nối với DR và PC, Bucky hoàn toàn tương thích với cảm biến bản phẳng.</p><p>Hệ thống X-quang của Việt Ba được trang bị một tủ phát cao áp cao tần tạo ra chất lượng hình ảnh cao dựa trên chất lượng cao của chùm tia X có dạng sóng kV rất nhỏ và dòng mA chính xác cùng bộ điều khiển thời gian chụp.</p><p>Hệ thống X-quang được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống X-quang này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-21T10:28:40.926 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-01-07T09:55:12.178
3969 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát | OTV-S200 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-13 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT (LỒNG NGỰC VÀ Ổ BỤNG)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất máy chính: Olympus</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Đức, Nhật Bản,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO13485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-01-13T16:44:07.285 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-01-13T16:44:07.481
3970 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | LIASYS |  | Italy | AMS Srl |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 930000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: LIASYS</p><p>Hãng sản xuất: AMS Srl</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-11T16:02:02.022 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:21:44.819
3971 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX28PRO |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 31960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MX28PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T09:53:41.376 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.750
3972 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu -tHb Eschweiler - CombiLine | CombiLine |  | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống xét nghiệm khí máu&nbsp;COMBILINE rất đáng giá. Gọn nhẹ, đầy đủ chức năng và ổn định cao. Hệ thống COMBILINE cung cấp cho khách hàng một khái niệm tổng hợp đã được chứng minh. Việc kết hợp sử dụng hóa chất hiệu chuẩn và hóa chất khí máu&nbsp;rất đơn giản, chính xác đem đến một sự ổn định cao. Hệ thống xét nghiệm luôn sẵn sàng sử dụng, thực hiện lấy mẫu khi cần. Vì thế, hệ thống xét nghiệm khí máu COMBILINE dễ dàng sử dụng.</p><p>Tính linh hoạt là một lợi thế rõ ràng trong sự phát triển vượt bậc về y học ngày nay. Bạn có thể chọn 10 thông số có sẵn một cách dễ dàng và tùy chọn theo nhu cầu của mình.</p><p>Việc thay thế liên tục&nbsp;là không cần thiết khi hệ thống COMBILINE đạt được sự ổn định cần thiết, điện cực dễ dàng thay thế, tuổi thọ cao và bảo trì dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-12T14:31:28.915 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-01-27T10:13:00.503
3973 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 24 dãy đầu thu | MX16 slice |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 12875000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hiệu suất cao</strong></p><p><br></p><ul><li>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng,&nbsp;mới 100%.</li><li>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T17:00:45.417 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T17:00:45.501
3974 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở dùng cho xe ô tô cứu thương | OSIRIS3 |  | Pháp | Air Liquide Medical Systems S.A. |  | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:45:31.252 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04T18:45:31.294
3975 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Đầu cắm nhanh khí y tế | AC-BS-10 |  | Đài Loan | Acare Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 3 |  |  | 300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Đầu cắm nhanh khí y tế, được làm bằng đồng thau, một đầu được chế tạo theo các dạng hình học và khớp ngàm tương thích với các chuẩn ngỏ ra khác nhau (DIN, BS, Afnor..) và các loại khí khác nhau, đầu còn lại được chế tạo theo chuẩn răng ngoài để lắp ghép với các thiết bị ngoại vi như: cột điều chỉnh lưu lượng khí nén.</p> |  |  | <p>Đầu cắm nhanh khí y tế, được làm bằng đồng thau, một đầu được chế tạo theo các dạng hình học và khớp ngàm tương thích với các chuẩn ngỏ ra khác nhau (DIN, BS, Afnor..) và các loại khí khác nhau, đầu còn lại được chế tạo theo chuẩn răng ngoài để lắp ghép với các thiết bị ngoại vi như: cột điều chỉnh lưu lượng khí nén.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2020-11-09T15:26:15.328 | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.037
3976 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | Hệ thống tự động hóa tích hợp mở cho khoa xét nghiệm (Open LAS) | Clinilog V4 |  | Nhật Bản | A&T Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 23000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống tự động hóa tích hợp mở cho phòng xét nghiệm</strong></p><p>Model: <strong>CLINILOG V4</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>A&amp;T (Nhật Bản)</strong></p><p><strong>Hệ thống CLINILOG phát triển để cải tiến chu trình làm việc của phòng XN</strong></p><p>Tại phòng XN chủ chốt, điều kiện cần cho cải tiến chu trình làm việc là gì ? Làm thế nào để triển khai ?</p><p>Câu trả lời là <strong>CLINILOG V4</strong></p><p>Với chu trình xét nghiệm: Mẫu đến =&gt; Ly tâm =&gt; Mở nắp =&gt; Chia tách =&gt; Sắp xếp =&gt; Thứ tự ưu tiên =&gt; Chạy xét nghiệm trên máy =&gt; Chạy lại =&gt; Lưu mẫu và loại bỏ</p><p><strong>CLINILOG V4 có thể thực hiện toàn bộ chu trình trên với các ưu điểm sau:</strong></p><p><strong>Hoạt động một bước dừng</strong></p><p>Tối thiểu hóa sự di chuyển của KTV và tập trung vào quản lý hoạt động của hệ thống. Giảm tải công việc cho KTV, rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm và cải thiện chất lượng.</p><p><strong>Tốc độ cao</strong></p><p>CLINILOG V4 hoạt động với tốc độ cao mà không ảnh hưởng đến công suất và kết quả XN</p><p><strong>Tiết kiệm không gian</strong></p><p>Hệ thống tốc độ cao và mạnh mẽ chỉ yêu cầu không gian ở mức tối thiểu. Cấu hình hệ thống được xây dựng mô phỏng theo yêu cầu đa dạng của khách hàng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-11-27T16:00:48.515 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-01-07T09:55:43.076
3977 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | BAYOKA | HD |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 550000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>MÁY HÚT DỊCH MINI DÙNG HỖ TRỢ HÚT SẠCH DỊCH ĐÀM NHỚT TRONG ĐƯỜNG HÔ HẤP&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Điện nguổn AC 160V - 220V</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tần số: 50Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất: 60w</span></p><p><span style="color: black;">-Dây nguồn 2m, bọc trong 2 lớp</span></p><p><strong style="color: black;">I<u> PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY </u></strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/&nbsp;&nbsp;Hũ nhựa &nbsp;có 2 đầu </span><strong style="color: black;">M – H</strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: black;">2</span><strong style="color: black;">/ &nbsp;</strong><span style="color: black;">2 dây dẫn bằng ống nhựa :</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Dây ngắn </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Dây dài </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;3/ &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây hút nhớt có kiểm soát :</span></p><ul><li><span style="color: black;">Size 8Fr&nbsp;: dành cho trẻ em</span></li><li><span style="color: black;">Size 12Fr: trung bình</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-14T10:40:46.282 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:11.853
3978 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | HTI BioChem SA |  | Mỹ | High Technology Inc (HTI) |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 118000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán tự động</p><p>Model: HTI&nbsp;BioChem SA</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;High Technology Inc., Mỹ</p> |  |  | <p><strong>Phương pháp đo: </strong>đo điểm cuối, đo động học, đo 2 điểm, đo chuẩn enzyme, đo độ hấp thụ, đo trắng mẫu, đo 2 bước sóng, chuẩn nhiều điểm, tính tự động theo hệ số.</p> <p><strong>Bước sóng:</strong> 8 vị trí</p> <p>-&nbsp;7 bước sóng có sẵn: 340, 405, 492, 510, 546, 578 và 630 nm</p> <p>- 1 bước sóng tuỳ chọn thêm (340-800nm)</p> <p><strong>Nguồn sáng:</strong> đèn Halogen, 6V/10W, 2000 giờ.</p> <p><strong>Khe phản ứng:</strong> Thạch anh, 32 ul</p> <p><strong>Nhiệt độ điều chỉnh:</strong> Có thể cài đặt nhiệt độ tuỳ chọn qua nhập bằng bàn phím. Nhiệt độ cài đặt thông thường là 37 <sup>0</sup>C</p> <p><strong>Thể tích hút mẫu:</strong>&nbsp;0-2000ul</p> <p><strong>Dải quang:</strong> 0 – 3.5 Abs</p> <p><strong>Độ chính xác:</strong>&nbsp;CV ≤ 1%</p> <p><strong>Độ nhạy:&nbsp;</strong>0.0001 Abs</p> <p><strong>Khả năng lưu trữ:</strong> 1000 kết quả</p> <p><strong>Điều kiện hoạt động:</strong> Nhiệt độ 10‐30°C ; Độ ẩm ≤70%</p> <p><strong>Kích thước:</strong> 19.5” L x 13” W x 5.9” H (495 x 330 x 150 mm)</p> <p><strong>Khối lượng:</strong>&nbsp;4.86kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-09T16:57:36.766 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-23T15:21:54.766
3979 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | I-smartcare 10 | i-Smart 300 |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE |  | Nhóm null |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p><strong>Các thông số khí máu</strong></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đocác thông số:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pH: 6.500~7.800</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pCO2: 5.0~150.0 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pO2: 10~680 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na+: 80~200 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K+: 0.1~20.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca2+: 0.25~5.00 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cl-: 50~150 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Glu: 5~500 mg/dL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lac: 0.2~15.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hct: 10~70%&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số tínhtoán: pH(T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCO3-, HCO3-(std), BE(ecf), BE(B), Anion gap(K), tHb, sO2, Ca2+(7.4), pO2(A-a)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu: máu toàn phần trongốngHeparin</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 100 µL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích mẫu: 50 giây</p><p>&nbsp;</p> |  | <p><strong>Các thông số khí máu</strong></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đocác thông số:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pH: 6.500~7.800</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pCO2: 5.0~150.0 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pO2: 10~680 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na+: 80~200 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K+: 0.1~20.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca2+: 0.25~5.00 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cl-: 50~150 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Glu: 5~500 mg/dL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lac: 0.2~15.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hct: 10~70%&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số tínhtoán: pH(T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCO3-, HCO3-(std), BE(ecf), BE(B), Anion gap(K), tHb, sO2, Ca2+(7.4), pO2(A-a)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu: máu toàn phần trongốngHeparin</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 100 µL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích mẫu: 50 giây</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong>Các thông số khí máu</strong></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đocác thông số:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pH: 6.500~7.800</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pCO2: 5.0~150.0 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pO2: 10~680 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na+: 80~200 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K+: 0.1~20.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca2+: 0.25~5.00 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cl-: 50~150 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Glu: 5~500 mg/dL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lac: 0.2~15.0 mmol/L</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hct: 10~70%&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số tínhtoán: pH(T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCO3-, HCO3-(std), BE(ecf), BE(B), Anion gap(K), tHb, sO2, Ca2+(7.4), pO2(A-a)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu: máu toàn phần trongốngHeparin</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 100 µL</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích mẫu: 50 giây</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T17:08:42.152 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T17:08:42.273
3980 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng 15 inch:</u></strong></p> <p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p> <ul> <li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp; máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li> <li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li> </ul> <p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p> <p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p> <p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p> <p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p> <p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p> <p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p> <p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p> <p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p> <p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p> <p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p> <p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-10T10:15:08.980 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:03.242
3981 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX28PRO |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 31960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MX28PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:49:09.490 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:49:09.539
3982 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | PVM-4763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-06-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p><p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-04T15:10:11.271 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:19:18.786
3983 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-07T10:01:38.478 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-07T10:04:09.675
3984 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | I-SMART 30 PRO | i-Smart 30 PRO |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE |  | Nhóm null |  |  | 235000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>điện giải</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số đo:</p><p>o&nbsp;Na+: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</p><p>o&nbsp;K+: dải đo 0.5 ~ 20 mmol/L, độ phân giải 0.1</p><p>o&nbsp;Cl-: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 60 ul</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lấy mẫu: hút mẫu lên</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu chứa trong: xy-lanh, ống mao dẫn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thờ gian phân tích: 35 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ đo: 37 +/- 0.2 độ C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý đo: ISE trực tiếp</p> |  |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>điện giải</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số đo:</p><p>o&nbsp;Na+: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</p><p>o&nbsp;K+: dải đo 0.5 ~ 20 mmol/L, độ phân giải 0.1</p><p>o&nbsp;Cl-: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 60 ul</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lấy mẫu: hút mẫu lên</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu chứa trong: xy-lanh, ống mao dẫn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thờ gian phân tích: 35 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ đo: 37 +/- 0.2 độ C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý đo: ISE trực tiếp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T17:11:36.075 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13T17:11:36.129
3985 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy đo Thính Lực và Nhĩ Lượng | r35c |  | Italy | Resonance Audiology |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Italy | Nhóm 1 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO THÍNH LỰC + NHĨ LƯỢNG</strong></p><p><strong>Model : R35c</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất : Resonance- Italia</strong></p><p><strong>Tình trạng : Hàng mới 100% , sản xuất tại chính quốc</strong></p><p><strong>Thời gian bảo hành : 36 tháng</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;-Kênh : 2 kênh độc lập</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Output: Air L/R hoặc L+R/ Bone/Free Field</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Max HL Air/Bone: 120 dB HL/ 80dB HL</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Freq.Range Air/Bone : 125-12500Hz/250-8000Hz</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Tín hiệu: Warble, NBN,WN, External,Mike, dữ liệu thính lực lời trong thẻ SD</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Kích thước: 37X29X18cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Trọng lượng : 3.5 kg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Đo nhĩ lượng&nbsp;: tự động</span></p><p>-Tần số đầu dò : 226,678,800 và 1000 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;<strong>CÁC LOẠI TEST </strong>: Đo nhĩ lượng, Đo phản xạ , Decay với màn hình Non Acoustic, Kiễm tra nhanh với giao thức có thể chỉnh sửa ,Sang lọc nhanh , ARLT,ETF (Tương Tác, perforated and patulous membrane), Growth-DLI, Thính lực tinh khiết, Đo thính lực tự động, ABLB,&nbsp;Đo thính lực bằng lời nói, stenger, DLI, SISI, Bekesy, Tone Decay, MLB, Đa Tần Số (Ù Tai) , GAP, DLF</p> |  |  | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO THÍNH LỰC + NHĨ LƯỢNG</strong></p><p><strong>Model : R35c</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất : Resonance- Italia</strong></p><p><strong>Tình trạng : Hàng mới 100% , sản xuất tại chính quốc</strong></p><p><strong>Thời gian bảo hành : 36 tháng</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;-Kênh : 2 kênh độc lập</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Output: Air L/R hoặc L+R/ Bone/Free Field</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Max HL Air/Bone: 120 dB HL/ 80dB HL</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Freq.Range Air/Bone : 125-12500Hz/250-8000Hz</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Bước suy giảm :1,2 hoặc 5dB</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Âm thanh trình bày : Manual or Reverse, Pulse</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Tín hiệu: Warble, NBN,WN, External,Mike, dữ liệu thính lực lời trong thẻ SD</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Kích thước: 37X29X18cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Trọng lượng : 3.5 kg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Đo nhĩ lượng&nbsp;: tự động</span></p><p>-Tần số đầu dò : 226,678,800 và 1000 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;<strong>CÁC LOẠI TEST </strong>: Đo nhĩ lượng, Đo phản xạ , Decay với màn hình Non Acoustic, Kiễm tra nhanh với giao thức có thể chỉnh sửa ,Sang lọc nhanh , ARLT,ETF (Tương Tác, perforated and patulous membrane), Growth-DLI, Thính lực tinh khiết, Đo thính lực tự động, ABLB,&nbsp;Đo thính lực bằng lời nói, stenger, DLI, SISI, Bekesy, Tone Decay, MLB, Đa Tần Số (Ù Tai) , GAP, DLF</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:01:54.978 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:01:55.675
3986 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện Agilia SP VN | Agilia SP VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: inherit;">&nbsp;Bơm tiêm điện tự động</span></p> |  |  | <p> 1.1 Kích thước (Cao / Rộng / Sâu): 135mm x&nbsp;345mm x &nbsp;170mm, Trọng lượng: &nbsp;~2,1 Kg.</p><p> <span style="color: black;">1.2 Màn hình: LCD đơn sắc xanh, kích cỡ tối thiểu 66mm x 33mm, điểm ảnh 256x128 điểm ảnh.</span></p><p> <span style="color: black;">1.3 Khoá treo xoay đa năng: có thể cho phép treo máy theo trục thẳng đứng hoặc gắn lên thanh nằm ngang.</span></p><p> 1.4 Thiết kế ghép nối xếp chồng máy: Cho phép chồng đến 3 máy lên nhau khi xách, hoặc đặt trên bàn khi đang hoạt động</p><p> <span style="color: black;">1.5 Pin sạc: </span></p><p> <span style="color: black;">- Pin Li-ion 7.2V, 2.2 Ah, thông tin về tình trạng pin hiển thị trên màn hình. </span></p><p> <span style="color: black;">- Thời gian hoạt động: &gt; 13h giờ với tốc độ truyền 5 ml/h. </span></p><p> <span style="color: black;">- Thời gian sạc:</span></p><p> <span style="color: black;">+ Khi không hoạt động &lt; 6 giờ </span></p><p> <span style="color: black;">+ Khi hoạt động &lt; 20 giờ</span></p><p> <span style="color: black;">1.6 Bảo vệ tay đẩy xy lanh: Thân máy có thiết kế khung bảo vệ tay bơm đảm bảo quá trình tiêm truyền ổn định, tránh tác động bên ngoài. </span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.427 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-15T14:59:32.824
3987 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu (3 chức năng) | PC4000+PC4510+PC5140 |  | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 3 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ LiMON: Đánh giá chức năng gan dùng cho bệnh nhân cắt gan và ghép gan.</p> |  |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p><p>3. Bộ đo LiMON:</p><p>- LiMON theo dõi chức năng gan toàn bộ bởi sự biến đổi độ bão hòa oxy máu</p><p>- Đo hệ số được đào thải của chất chẩn đoán ICG (PDRICG)</p><p>- Giúp bác sỹ nhận được các thông tin: biết được bệnh nhân có nguy cơ đang bị hoặc sẽ bị suy gan, có nguy cơ rối loạn vi tuần hoàn do giảm tưới máu mô, chức năng của phần gan còn lại có đủ chịu đựng cho phẫu thuật cắt gan, có hiện tượng suy miếng gan ghép trong phẫu thuật ghép gan hay không</p><p>- Trong hồi sức tích cực</p><p>- Trong ghép tạng</p><p>- Trong phẫu thuật cắt gan</p><p>- Trong mổ tim mở</p><p>- Trong bộ môn gan học</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:53:18.604 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:15:59.535
3988 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Phế dung kế | Datospir Touch Easy T |  |  | Sibel S.A.U. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 153200000 | f | Bộ | true | 2020-12-28 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: Datospir Touch Easy T</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Sibel S.A.U</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">- 01 Máy chính.</span></p><p><span style="color: black;"> - 01 Bộ chuyển khí loại: Turbine (tua-bin)</span></p><p><span style="color: black;"> - Phần mềm đo chức năng hô hấp W20s (bản đầy đủ)</span></p><p><span style="color: black;"> - Kết nối dữ liệu: Kết nối với máy in bên ngoài hay PC qua cổng USB</span></p><p><span style="color: black;"> - Phụ kiện:</span></p><p><span style="color: black;"> + Giấy in nhiệt 110 x 50 mm</span></p><p><span style="color: black;"> + Ống ngậm (có thể tái sử dụng)</span></p><p><span style="color: black;"> + Ống ngậm (bằng giấy): 25 cái</span></p><p><span style="color: black;"> + Cáp USB kết nối với PC/máy in</span></p><p><span style="color: black;"> + Kẹp mũi</span></p><p><span style="color: black;"> + Nguồn áp bên ngoài</span></p><p><span style="color: black;"> + Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-28T09:39:32.501 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:03.727
3989 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu (3 chức năng) | PC4000+PC4510+PC3040 |  | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 3 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ CeVOX: Dùng theo dõi nồng độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực</p> |  |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Thiết bị CeVOX:</p><p>- CeVOX theo dõi liên tục độ bão hóa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2), chỉ số cung cấp oxy tới mô (DO2I), chỉ số tiêu thụ oxy của mô (VO2I)</p><p>- Giảm thiểu biến chứng và tử vong: giảm ScvO2 gắn liền với tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu trong các ca có nhiều nguy cơ</p><p>- Giảm thiểu chi phí: Giảm số ngày nằm viện, giảm tải công việc cho nhân viên y tế lấy mẫu khí máu</p><p>3. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:50:10.819 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:16:22.423
3990 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | NC3405 |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 29960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong>NC3405</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong><br /> <strong>Xuất xứ: </strong><strong>Đài Loan</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li><a name="_Hlk56186537">01 Thiết bị chính</a></li> <li>01 Tay đẩy</li> <li>01 Cọc truyền dịch</li> <li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li> <li>02 Sọc đựng rác (9L)</li> <li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ N-AD3</li> </ul> <p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn N-AD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:11:05.115 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:03.738
3991 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN 2 KÊNH | BIOSONYC PRO |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Cái | false | 2020-10-24 | 2020-12-31 | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy</strong></p> <p>01 x Máy chính</p> <p>01 x Đầu dò siêu âm đa tần 1/3 MHz Ø 45 mm</p> <p>01 x Lọ gel dùng cho trị liệu siêu âm 250g</p> <p>01 x Dây nguồn</p> <p>01 x Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> |  |  | <p>Biosonyc Pro là một thiết bị chuyên nghiệp cho siêu âm, được đặc trưng bởi sự đơn giản của việc sử dụng và tần số phát xạ kép (1/3 MHz). Cả hai đầu dò của thiết bị có thể phát hành các tần số thích hợp cho tất cả các loại ứng dụng bề ngoài và sâu (cả điều trị và thẩm mỹ).</p> <p>Biosonyc Pro chứa các chương trình cài sẵn với các tham số cho các ứng dụng phổ biến nhất và hoạt động bằng nguồn điện.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-24T00:03:08.152 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:03.693
3992 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy đo Nhĩ Lượng | r16m |  | Italy | Resonance Audiology |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Italy | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2023-01-07 | <p>·&nbsp;<strong>MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG </strong></p><p>·&nbsp;<strong>Model : R16M</strong></p><p>·&nbsp;Hãng sản xuất : Resonance - Italia</p><p>·&nbsp;Tình trạng : Hàng mới 100%</p><p>·&nbsp;Thời gian bảo hành : 36 tháng</p><p>·&nbsp;Đo nhĩ lượng : Tự động</p><p>·&nbsp;Tần số đầu dò: 226 và 1000Hz</p><p>·&nbsp;Phạm vi tuân thủ : tại 226Hz 0.05 cho đến 7 ml; tại 1000Hz 0 cho đến 25 mmho</p><p>·&nbsp;Phạm vi áp suất :có thể lựa chọn +200/-400 daPa</p><p>·&nbsp;Đo phản xạ cùng bên : 4 tần số mỗi bên tai , từ 500 đến 4000 Hz, 110dB tối đa&nbsp;(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>·&nbsp;Đo phản xạ đối bên : 4 tần số mỗi bên tai , từ 500 đến 4000 Hz, 115dB tối đa.(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>·&nbsp;Phản xạ kích thích : Fixed, Auto, Screening(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo nhĩ lượng, với màn hình&nbsp;cảm ứng 8inch&nbsp;ko có âm thanh , Kiểm tra nhanh với các giao thức có thể chỉnh sửa.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>·&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>·&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>·&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>·&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác </p><p><strong><u>Cấu hình:</u></strong></p><p>* Máy chính : 01.</p><p>* Đầu đo nhĩ lượng : 01</p><p>* Đầu đo đối bên : 01.</p><p>* Bộ núm tai : từ 6mm đến 15mm: 01</p><p>* Dây nguồn : 01.</p><p>* Đế Craddle&nbsp;: 01</p><p>* <strong><em>Phần mềm</em></strong></p><p>* Bộ nhớ trong</p><p>* Túi đựng máy : 01</p><p><strong><em>* Bút cảm ứng : 01</em></strong></p><p><strong><em>Chú ý : Đo phản xạ cơ bàn đạp option thêm phần mềm)</em></strong></p> |  |  | <p>·&nbsp;Đo nhĩ lượng : Tự động</p><p>·&nbsp;Tần số đầu dò: 226 và 1000Hz</p><p>·&nbsp;Phạm vi tuân thủ : tại 226Hz 0.05 cho đến 7 ml; tại 1000Hz 0 cho đến 25 mmho</p><p>·&nbsp;Phạm vi áp suất :có thể lựa chọn +200/-400 daPa</p><p>·&nbsp;Đo phản xạ cùng bên : 4 tần số mỗi bên tai , từ 500 đến 4000 Hz, 110dB tối đa&nbsp;(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>·&nbsp;Đo phản xạ đối bên : 4 tần số mỗi bên tai , từ 500 đến 4000 Hz, 115dB tối đa.(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>·&nbsp;Phản xạ kích thích : Fixed, Auto, Screening(khi đo phản xạ cơ bàn đạp)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Các loại test hiển thị : </u></strong></p><p>Đo nhĩ lượng, với màn hình&nbsp;cảm ứng 8inch&nbsp;ko có âm thanh , Kiểm tra nhanh với các giao thức có thể chỉnh sửa.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>·&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>·&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>·&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>·&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:08:22.279 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:08:22.981
3993 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải, Glucose, Lactate Eschweiler - CombiLine | CombiLine |  | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Hệ thống xét nghiệm khí máu&nbsp;COMBILINE rất đáng giá. Gọn nhẹ, đầy đủ chức năng và ổn định cao. Hệ thống COMBILINE cung cấp cho khách hàng một khái niệm tổng hợp đã được chứng minh. Việc kết hợp sử dụng hóa chất hiệu chuẩn và hóa chất khí máu&nbsp;rất đơn giản, chính xác đem đến một sự ổn định cao. Hệ thống xét nghiệm luôn sẵn sàng sử dụng, thực hiện lấy mẫu khi cần. Vì thế, hệ thống xét nghiệm khí máu COMBILINE dễ dàng sử dụng.</p><p>Tính linh hoạt là một lợi thế rõ ràng trong sự phát triển vượt bậc về y học ngày nay. Bạn có thể chọn 10 thông số có sẵn một cách dễ dàng và tùy chọn theo nhu cầu của mình.</p><p>Việc thay thế liên tục&nbsp;là không cần thiết khi hệ thống COMBILINE đạt được sự ổn định cần thiết, điện cực dễ dàng thay thế, tuổi thọ cao và bảo trì dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16T16:17:34.885 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-01-27T10:13:33.676
3994 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | U-AQ Smart |  | Hàn Quốc | Humasis Co.Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật:</u></b><br /> · Tốc độ 300 test/h,&nbsp; max 800 test/h<br /> · Sử dụng được các loại que:1,2,3,4,5, 10, 11 và 12 thống số<br /> <br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T11:37:33.398 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:03.251
3995 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX34PRO |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MX</strong><strong>34</strong><strong>PRO</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong><br /> <strong>Xuất xứ: </strong><strong>Đài Loan</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li><a name="_Hlk56186537">01 Thiết bị chính</a></li> <li>01 Tay đẩy</li> <li>01 Cọc truyền dịch</li> <li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li> <li>02 Sọc đựng rác (9L)</li> <li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li> </ul> <p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:07:55.168 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:03.842
3996 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | Eurovac-H50 |  | Tây Ban Nha | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 59000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Eurovac-H50</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>01 Đầu hút yankauer và dây hút (8 x 13 mm)</li><li>02 Bình đựng 4 L bằng polycarbonate.</li><li>01 Hướng dẫn sử dụng</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:49:56.115 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:49:56.160
3997 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Thiết bị hút khói khử mùi | LPT-SSE01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Máy hút khói khử mùi được thiết kế và lắp ráp bởi Công ty Công nghệ Long Phương. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng an toàn và khả năng khử mùi tốt. Thiết bị dễ dàng tháo lắp khi vận chuyển lắp đặt. Đầu ống hút có thể điều chỉnh linh hoạt cho các vị trí hút khác nhau. Máy thích hợp sử dụng trong các phòng mổ, nha khoa, thẩm mỹ có sử dụng các thiết bị cắt đốt điện hoặc laser CO2.</p> <p>Sản phẩm được bảo hành 1 năm mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất</p> <p>Giá công bố đã bảo gồm thuế giá trị gia tăng (VAT5%) và chi phí vận chuyển, lắp đặt.</p> |  |  |  | <p>Ngoài dịch vụ bảo hành miễn phí 1 năm (12 tháng) mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Công ty còn nhận bảo trì - bảo dưỡng hàng năm tất cả các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-20T14:38:00.629 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:03.821
3998 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu (2 chức năng) | PC4000+PC4510 |  | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 2 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p> |  |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ (GEDI) là chỉ số lâm sàng tiền gánh đáng tin cậy và đã được kiểm chuẩn</p><p>- Chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ (GEDI) và thể tích nước ngoài mạch trong phổi (ELWI) cùng với độ biến thiên thể tích nhát bóp (SVV) đo bởi công nghệ PiCCO là giải pháp có giá trị kiểm soát thể tích dịch truyền cho bệnh nhân</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Chỉ số thể tích nước ngoài mạch trong phổi (ELWI) cho phép đánh giá phù phổi</p><p>- Là thông số để cảnh báo tình trạng truyền dịch quá tải</p><p>- Cho phép giảm thiểu tần số các ca chụp X quang để đánh giá phù phổi</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT cho phép thực hiện đích điều trị sớm có hướng dẫn, giúp giảm thời gian và chi phí điều trị: hỗ trợ tối ưu hóa truyền dịch hồi sức, giảm thiểu các biến chứng hậu phẫu, giảm thiểu nhiễm trùng</p><p>- Cải thiện tình trạng bệnh nhân: giúp bác sỹ đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân, sớm phát hiện tình trạng bất ổn</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:45:50.800 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:16:43.359
3999 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu -tHb Eschweiler - Modular Pro | Modular Pro |  | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Dòng máy Eschweiler Modular Pro cung cấp người dùng một khái niệm đã được chứng minh của Eschweiler về công nghệ phân tích khí máu và điện giải:</p><ul><li>Cấu trúc mô đun với cấu trúc điện cực linh hoạt</li><li>Cung cấp 11 thông số đo trực tiếp: pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, pH, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glucose, Lactate, tHb</li><li>Hộp Eschweiler CalPack dùng hóa chất hiệu chuẩn</li><li>Màn hình cảm ứng lớn với các hướng dẫn rõ ràng</li><li>Cổng lấy mẫu dành cho ống capilary và ống syringe</li><li>Cổng đọc barcode dùng để nhập dữ liệu hóa chất</li><li>Quản lý bệnh nhân và dữ liệu QC</li><li>Kết nối qua cổng LAN (HL7)</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16T16:34:12.050 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-01-27T10:13:58.892
4000 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ da StarWalker | M031-3A/2 QX |  | Slovenia | Fotona d.o.o |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Slovenia | Nhóm 3 |  |  | 3700000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p>StarWalker QX (M031-3A/2 QX)</p><p>Hãng sản xuất: FOTONA - USA</p><p>Xuất xứ: Slovenia - EU</p><p><strong>&nbsp;Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị R28: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay khớp nối: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa mở máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bác sỹ: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện khác: Ổn áp LIOA</p><p><br></p><p><strong>Đặc điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tất cả các loại tổn thương sắc tố và xóa tất cả các màu xăm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Vacuum Cell mang lại tia bắn đồng đều</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả hơn với năng lượng xung đơn cao nhất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất vượt trội với kích thước vết bắn lớn hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách tay OPTOflex mang lại độ chính xác cao và nguồn laser ổn định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da với phương pháp FRAC3 rất độc đáo</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp cung cấp định mức: 100-240 VAC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số định mức: 50/60 Hz 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện định mức: 16 A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: từ +10<sup>o</sup>C đến +25<sup>o</sup>C; phải ở trên điểm sương</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: từ 30% đến 75% - không ngưng tụ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất khí quyển: từ 700 hPa đến 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện lưu trữ và vận chuyển:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: từ -40<sup>o</sup>C đến +70<sup>o</sup>C (không có nước làm mát)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: từ 10% đến 100% (bao gồm ngưng tụ)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất khí quyển: từ 500 hPa đến 1060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T10:11:36.779 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-11T13:44:57.854
4001 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số ABX Pentra XL 80 | ABX Pentra XL 80 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> <p>Công suất: 80 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T22:49:25.446 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.557
4002 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | Eurovac-H50 |  |  | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 59000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong>Eurovac-H50</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong><br /> <strong>Xuất xứ: </strong><strong>Tây Ban Nha</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Đầu hút yankauer và dây hút (8 x 13 mm)</li> <li>02 Bình đựng 4 L bằng polycarbonate.</li> <li>01 Hướng dẫn sử dụng</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T17:33:58.848 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:00.537
4003 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu (4 chức năng) | PC4000+PC4510+PC3040+PC5140 |  | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 4 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ CeVOX: Dùng theo dõi nồng độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực</p><p>- Công nghệ LiMON: Đánh giá chức năng gan dùng cho bệnh nhân cắt gan và ghép gan.</p> |  |  | <p>'1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Thiết bị CeVOX:</p><p>- CeVOX theo dõi liên tục độ bão hóa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2), chỉ số cung cấp oxy tới mô (DO2I), chỉ số tiêu thụ oxy của mô (VO2I)</p><p>- Giảm thiểu biến chứng và tử vong: giảm ScvO2 gắn liền với tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu trong các ca có nhiều nguy cơ</p><p>- Giảm thiểu chi phí: Giảm số ngày nằm viện, giảm tải công việc cho nhân viên y tế lấy mẫu khí máu</p><p>3. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p><p>4. Bộ đo LiMON:</p><p>- LiMON theo dõi chức năng gan toàn bộ bởi sự biến đổi độ bão hòa oxy máu</p><p>- Đo hệ số được đào thải của chất chẩn đoán ICG (PDRICG)</p><p>- Giúp bác sỹ nhận được các thông tin: biết được bệnh nhân có nguy cơ đang bị hoặc sẽ bị suy gan, có nguy cơ rối loạn vi tuần hoàn do giảm tưới máu mô, chức năng của phần gan còn lại có đủ chịu đựng cho phẫu thuật cắt gan, có hiện tượng suy miếng gan ghép trong phẫu thuật ghép gan hay không</p><p>- Trong hồi sức tích cực</p><p>- Trong ghép tạng</p><p>- Trong phẫu thuật cắt gan</p><p>- Trong mổ tim mở</p><p>- Trong bộ môn gan học</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:43:27.488 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:17:42.583
4004 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải, Glucose, Lactate Eschweiler - Modular Pro | Modular Pro |  | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Dòng máy Eschweiler Modular Pro cung cấp người dùng một khái niệm đã được chứng minh của Eschweiler về công nghệ phân tích khí máu và điện giải:</p><ul><li>Cấu trúc mô đun với cấu trúc điện cực linh hoạt</li><li>Cung cấp 11 thông số đo trực tiếp: pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, pH, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glucose, Lactate, tHb</li><li>Hộp Eschweiler CalPack dùng hóa chất hiệu chuẩn</li><li>Màn hình cảm ứng lớn với các hướng dẫn rõ ràng</li><li>Cổng lấy mẫu dành cho ống capilary và ống syringe</li><li>Cổng đọc barcode dùng để nhập dữ liệu hóa chất</li><li>Quản lý bệnh nhân và dữ liệu QC</li><li>Kết nối qua cổng LAN (HL7)</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16T16:40:04.026 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-01-27T10:14:18.962
4005 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><ol><li>Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</li></ol> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng bảo trì định kỳ: kiểm tra hệ thống, thay thế các linh kiện, vật tư...03-06 tháng/ lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T16:36:51.521 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:02:10.058
4006 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi áp lực sọ não | Máy đo áp lực nội sọ | PSO-4000 |  | Pháp | Sophysa S.A |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 790000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>- Theo dõi áp lực và nhiệt độ nội sọ trong các tổn thương thần kinh như chấn thương sọ não, đột quỵ, u não, giãn não thất, hội chứng não gan và các bệnh lý liên quan đến hệ thống tĩnh mạch não&nbsp;</p><p>- Vị trí theo dõi: Tại não thất và nhu mô não</p><p>- Máy vừa theo dõi áp lực nội sọ tại não thất kèm dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài</p><p>- Bộ dây đo (catheter) dạng mềm, có thể uốn cong được, có thể cố định trên sọ não bằng các vít cố định hoặc bằng cách tạo đường hầm trên da đầu, thuận tiện cho y tá trong quá trình chăm sóc, theo dõi bệnh nhân, tránh nguy cơ bong, tuột catheter trong quá trình đo.</p><p>- Ổn định trong quá trình đo: Sensor được thiết kế theo công nghệ Strain-gauge, đảm bảo ổn định trong khi đo, độ sai số thấp: ± 2mmHg trong vòng 1 tuần</p><p>- Trên dây đo (catheter) có các vạch chia centimet thuận tiện cho bác sỹ thao tác trong quá trình đặt catheter.</p> |  |  | <p>'- Màn hình LCD 5.7’’ màu, màn hình cảm ứng với độ phân giải 640x480 pixels, góc nhìn tối thiểu 80⁰</p><p>- Màn hình hiển thị:&nbsp;</p><p>• Thời gian đặt catheter sau 24 giờ và tình trạng của pin</p><p>• Hiển thị giới hạn ICP thấp, giới hạn ICP cao, giá trị ICP trung bình, giá trị ICP tâm thu, giá trị ICP tâm trương và hiển thị dạng sóng của ICP trung bình trên màn hình</p><p>• Hiển thị thông số nhiệt độ trong não, giới hạn nhiệt độ thấp, giới hạn nhiệt độ cao khi sử dụng catheter phù hợp.</p><p>- Vị trí đo áp lực nội sọ: Tại nhu mô não hoặc não thất</p><p>- Chức năng theo dõi thời gian dây đo áp lực nội sọ trên bệnh nhân và hiển thị số ngày theo dõi sau 24 giờ đặt catheter đầu tiên</p><p>- Có thể truyền dữ liệu sang máy theo dõi bệnh nhân của các hãng phổ biến trên thị trường như GE, Phillip, Drager, Nihon Kohden,.. khi sử dụng bộ dây cáp chuyển đổi tương ứng.</p><p>- Có thể xuất dữ liệu theo định dạng PDF hoặc nhập dữ liệu vào máy PSO 4000 từ USB các giá trị ICP trung bình và ICT</p><p>- Có chức năng dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài khi dùng bộ dây đo phù hợp</p><p><br></p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:25:56.498 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:17:59.889
4007 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ BẢO QUẢN VACCINE | MPR-130 W |  | Italy | Evermed s.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MPR-130 W</strong></p><p><strong>Hãng SX: Evermed</strong></p><p><strong>Nước SX: Ý</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2016, ISO 13485, CE</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính</p><p>- Máy in ghi lại biểu đồ nhiệt độ tích hợp.</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Tài liệu HDSD tiếng Anh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:51:04.373 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:51:04.396
4008 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy đo OAE | r14o |  | Italy | Resonance Audiology |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Italy | Nhóm 1 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><br></p><p>Ø&nbsp;<strong>TEOAE</strong></p><p>－&nbsp;Giao thức kích thích : click phi tuyến</p><p>－&nbsp;Mức độ và tốc độ kích thích: 70-90dB SLPL/66Hz</p><p>－&nbsp;Cửa sổ phân tích : 512 mẫu (3 đến 15ms)</p><p>－&nbsp;Thời gian kiểm tra : 500 đến 1250 kích thích ( từ 30 đến 75s)</p><p>－&nbsp;Băng thông thu nhận : 750 tại 5kHz</p><p>－&nbsp;Mức độ artifact: từ 20 đến 60 dB SPL</p><p>－&nbsp;Phản xạ kích thích : Fixed, Auto, Screening</p><p>v&nbsp;<strong>Tính năng:</strong></p><p>－&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>－&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>－&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>－&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>－&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Báo cáo</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Truyền dữ liệu sang PC bằng bộ quản lý dữ liệu Resonance</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Mẫu báo cáo chuyên dụng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Truyền dữ liệu sang máy tính </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Bluetooth 2.1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cổng USB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• 1 cổng USB chính loại A</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(kết nối ổ đĩa để nâng cấp phần mềm)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• No.1 mini USB phụ</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">PHẦN MỀM TƯƠNG THÍCH WINDOWS®</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Resonance MDS Management Data Suite</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">HIỂN THỊ</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Màn hình cảm ứng TFT 7”</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Độ phân giải 800 x 480 at 133 ppi 262K màu&nbsp;</span></p> |  |  | <p>Ø&nbsp;<strong>TEOAE</strong></p><p>－&nbsp;Giao thức kích thích : click phi tuyến</p><p>－&nbsp;Mức độ và tốc độ kích thích: 70-90dB SLPL/66Hz</p><p>－&nbsp;Cửa sổ phân tích : 512 mẫu (3 đến 15ms)</p><p>－&nbsp;Thời gian kiểm tra : 500 đến 1250 kích thích ( từ 30 đến 75s)</p><p>－&nbsp;Băng thông thu nhận : 750 tại 5kHz</p><p>－&nbsp;Mức độ artifact: từ 20 đến 60 dB SPL</p><p>－&nbsp;Phản xạ kích thích : Fixed, Auto, Screening</p><p>v&nbsp;<strong>Tính năng:</strong></p><p>－&nbsp;In kết quả qua phần mềm tích hợp với máy tính, hiển thị logo , địa chỉ thông tin phòng khám , bệnh viện, bệnh nhân.</p><p>－&nbsp;Ghi kết luận bằng Font tiếng Việt có dấu</p><p>－&nbsp;Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân</p><p>－&nbsp;Thích hợp khám di động hoặc cố định</p><p>－&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• L x W x H: 180 x 135 x 23-41 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Trọng lượng: 570 g</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Các Loại Test</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• TEOAE sàng lọc và chẩn đoán</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• DPOAE chẩn đoán</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Báo cáo</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Truyền dữ liệu sang PC bằng bộ quản lý dữ liệu Resonance</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Mẫu báo cáo chuyên dụng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Truyền dữ liệu sang máy tính </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Bluetooth 2.1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cổng USB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• 1 cổng USB chính loại A</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(kết nối ổ đĩa để nâng cấp phần mềm)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• No.1 mini USB phụ</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:18:03.291 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-07T10:18:03.577
4009 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H550 | Yumizen H550 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu có chế độ nạp mẫu tự động.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:10:38.743 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:10:38.806
4010 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Air Incu i |  | Nhật Bản | Atom Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-14 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển, hiển thị và báo động dựa vào bộ vi xử lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh và hiển thị nhiệt độ không khí và nhiệt độ da trẻ sơ sinh, độ ẩm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi và hiển thị nhiệt độ trên da trẻ trên màn hình LCD cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng hẹn giờ theo dõi trẻ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tháo lắp bằng tay để lau chùi tiệt khuẩn quạt gió, bộ làm ẩm, thay thế bộ lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng hiển thị chế độ ban đêm giúp giảm kích thích ánh sáng cho trẻ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp trên và các panel lồng ấp có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần dùng dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng hiển thị dạng số và đồ thị nhiệt độ theo dõi da của trẻ</p><p class="ql-align-justify">Có khay để phim chụp X-quang</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T08:25:42.017 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T08:25:42.193
4011 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt không xâm lấn | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | 5000 (Arctic Sun 5000)/5000-01-01 |  | Mỹ | Medivance Inc. (thuộc Bard C.R, BD Goup) |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2600000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy dùng để kiểm soát thân nhiệt và hạ thân nhiệt cho các nhóm bệnh:</p><p>- Hội chứng ngừng tim</p><p>- Chấn thương sọ não người lớn</p><p>- Đột quỵ thiếu máu cục bộ</p><p>- Bảo vệ tim</p><p>- Nhiễm trùng huyết</p><p>- Hội chứng suy hô hấp cấp</p><p>- Bệnh não gan</p><p>- ngừng tim trẻ em</p><p>- HIE</p><p>- Chấn thương sọ não trẻ em</p> |  |  | <p>- Máy sử dụng đầu dò nhiệt độ tại thực quản/ trực tràng với đầu nhiệt độ YSI 400 series phổ thông tương thích với nhiều cổng chuyển đổi sẵn có để theo dõi nhiệt độ bệnh nhân theo thời gian thực.</p><p>- Kiểm soát nhiệt độ theo công nghệ Servo, xác định nhiệt độ bệnh nhân từng giây và điểu chỉnh nhiệt độ nước mỗi 2 phút với tổng số lần điều chỉnh là 30 lần mỗi giờ giúp đảm bảo bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ bệnh nhân đều được phát hiện và phản hồi ngay lập tức.</p><p>- Có thanh chỉ thị xu hướng nhiệt độ bệnh nhân giúp phát hiện xu hướng thay đổi nhiệt độ bệnh nhân giúp phát hiện sớm rét run hoặc sốt.&nbsp;</p><p>- Chế độ cảnh báo và báo động an toàn luôn sẵn sàng, hiển thị mã và nội dung cụ thể</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24T09:21:02.993 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:18:20.204
4012 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não) | Vasodop ® 320 |  | Đức | Elcat GmbH |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>- Phần máy chính ứng dụng công nghệ siêu âm hiện đại, linh hoạt, dễ dàng cho bác sỹ trong công tác thăm khám các mạch máu não, mạch máu ngoài não (mạch máu vùng cổ, mạch máu phần mặt, mạch máu da đầu) và mạch máu ngoại vi</p><p> - Công nghệ doppler hai chiều thăm khám lưu huyết não (TCD), phân tích bằng biểu đồ phổ sóng (FFT)</p><p> - Thăm khám mạch máu nội sọ đáp ứng thăm khám lưu huyết ở các mạch máu ngoại sọ để loại trừ các khả năng hẹp mạch nội sọ trước khi thực hiện các phẫu thuật mạch ngoại sọ</p> |  |  | <p>- Phần mềm phân tích và giao diện người sử dụng:<br /> • Sắp xếp các kết quả thăm khám rõ ràng<br /> • Báo cáo kết quả dễ dàng và nhanh<br /> • Hiển thị thăm khám chính xác theo thời gian thực<br /> • Các cài đặt thăm khám định nghĩa trước có thể thay đổi dễ dàng theo người sử dụng<br /> • Hiển thị thông tin chi tiết về bác sỹ thăm khám, bệnh viện, các chú ý khi thăm khám và đánh giá kết quả thăm khám trước khi in<br /> • Tất cả các kết quả thăm khám có thể được lưu trữ trong kho dữ liệu<br /> • Có thể lưu trữ các kết quả thăm khám theo định dạng file PDF<br /> - Bộ máy tính cài đặt sẵn phần mềm:<br /> • RAM: 4GB<br /> • SSD: 256GB<br /> • Màn hình 21.5’’TFT; Độ phân giải 1920x1080 pixels<br /> • Bàn phím<br /> • Chuột<br /> • Hệ thống âm thanh 128bit</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng<br /> - Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng<br /> - Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu<br /> - Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-10T16:34:13.839 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-01-25T08:18:38.451
4013 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY SỐC TIM NGOÀI TỰ ĐỘNG (AED 3) </strong></p><ul><li>Mã Hàng: AED 3&nbsp;</li><li>Hãng sản xuất: ZOLL&nbsp;</li><li>Nước sản xuất: Mỹ&nbsp;</li><li>Năm sản xuất: 2019 trở về sau, mới 100%&nbsp;&nbsp;</li><li>Đạt các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>CẤU HÌNH CƠ BẢN:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Máy chính AED 3</p><ul><li>Bộ dụng cụ ( kéo, bông cồn, băng gạc..) (AED Rescue Kit)</li><li>ZOLL AED 3 Battery Pack</li><li>Miếng dán điện cực cho người lớn và trẻ em (CPR Uni-padz)</li><li>Túi đựng máy&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul><p><strong>MÁY AED 3</strong></p><ul><li>&nbsp;Kích thước: (H x W x D): 12.7 cm x 23.6 cm x 24.7 cm</li><li>Trọng lượng: 2.5kg</li><li>Năng lượng: Pin</li><li>Mạng không dây : 802.11 a/b/g/n</li><li>Giao thức bảo vệ: WPA 1,&nbsp;WPA 2, WPA Personal, WPA Enterprise</li><li>Cổng giao tiếp : USB 2.0</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:52:58.012 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:52:58.053
4014 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X Quang di động | MOBIX-1000 |  | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <ol> <li><strong>Dễ vận hành, chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng thiết bị tạo tia X cao tần</strong></li> </ol> <ul> <li>Lượng tia phát xạ nhiều hơn trong thời gian ngắn</li> <li>Tuổi thọ đầu đèn tăng do lượng điện thế tải giảm</li> <li>Liều lượng tia X chụp cho bệnh nhân giảm</li> <li>Chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng công suất chuẩn .</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="2"><strong>Đơn giản và dễ chụp</strong></li> </ol> <ul> <li>Chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng kỹ thuật vi xử lý. Đơn giản và dễ chụp do nhờ sử dụng các chương trình giải phẫu cài đặt sẵn.</li> <li>Dễ vận hành nhờ sử dụng các bảng điều khiển bằng kỹ thuật số.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="3"><strong>Khả năng di chuyển và định vị cực tốt</strong></li> </ol> <ul> <li>Di chuyển dễ dàng với kích thước gọn nhẹ, cấu tạo cánh tay ổn định, cho phép định vị được vị trí ngay tức thì ngay cả những khu vực đông đúc bệnh nhân <strong>bằng cách hằng định vị trí cánh tay truyền.</strong></li> <li>Định vị thuận tiện do sự xoay trở linh hoạt của giá đỡ đầu đèn.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="4"><strong>Cấu trúc mạnh mẽ và vững vàng trong suốt quá trình di chuyển</strong></li> </ol> <ul> <li>Cấu tạo bảo vệ đầu đèn tin cậy</li> <li>Thiết kế gọn cho phép di chuyển ở các nơi hẹp</li> <li>Trọng lượng nhẹ do thiết kế theo kỹ thuật tích hợp thành khối</li> <li>Dễ quan sát khi&nbsp; di chuyển</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12T11:53:17.450 | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-12-12T00:00:00.190
4015 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ ≤ 0,5 Tesla | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.3 Tesla | Airis Vento |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.3 T, sử dụng Nam châm vĩnh cửu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nam châm được thiết kế dạng mở thân thiện với người sử dụng, tránh gây hoảng sợ cho bệnh nhân, đặc biệt với bệnh nhân là trẻ em hoặc người mắc hội chứng đường hầm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng lâm sàng:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng Sọ não thần kinh</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng cột sống thắt lưng,</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát cơ xương khớp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng xương chậu, khớp hang, tiêu khung</p> |  |  | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Phần mềm tự động định vị lát cắt chụp sọ não (Auto pose):</strong> <span style="color: black;">giúp giảm thao tác cho KTV và rút ngắn thời gian chụp, rất hữu ích đối với các bệnh nhân nhi.</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Chụp cộng hưởng từ khuếch tán DWI</strong><span style="color: black;"> dựa trên kỹ thuật EPI (điểm vang đồng phẳng), xung khuếch tán hỗ trợ đánh giá quá trình bệnh lý của mô sinh học ở giai đoạn rất sớm, đặc biệt là mô thần kinh. Hiệu quả để đánh giá nhồi máu não sớm, u não, áp xe não, phù nề… Hậu xử lý gồm tạo trực tiếp và hiển thị ảnh khuếch tán eDWI và bản đồ khuếch tán ADC</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản TOF MRA</strong><span style="color: black;">, giúp tạo ảnh mạch máu có hướng vuông góc với mặt phẳng cắt. Tạo ảnh động mạch hay tĩnh mạch với kỹ thuật bão hòa trước (pre-saturation). </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Chức năng chụp giảm nhiễu RADAR</strong></p><p><span style="color: black;">RADAR giúp loại bỏ nhiễu ảnh do cử động vô thức hay các cử động bên trong cơ thể bệnh nhân (tim đập, hô hấp…). RADAR có thể áp dụng trên nhiều chuỗi xung T1, T2, PD, FLAIR, TOF…, trên mọi mặt phẳng cắt (axial, coronal, sagittal) và cho mọi cuộn thu tín hiệu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Phần mềm hỗ trợ từ xa Sentinel</strong></p><p><span style="color: black;">Theo dõi, báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống tới bộ phận dịch vụ của Hitachi, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Phát hiện các bất thường của hệ thống, từ đó đưa ra cảnh báo và gửi thông báo cho nhân viên dịch vụ xử lý kịp thời.</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2020-12-07T14:56:19.805 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T08:40:14.792
4016 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | DAW50TS | DAW50TS |  | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 228000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>- thiết bị được trang bị nhiệt đới hóa, chống nóng ẩm. Tốc độ rửa &lt;105 giây cho cả khay, 3 chu kỳ, 300ml/giếng, 96 giếng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-11-05T15:27:54.467 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13T13:06:25.381
4017 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động | FALCO 202 |  | Italy | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL |  | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>- Là máy thở sử dụng chăm sóc tại nhà và vận chuyển với bệnh nhân có bệnh về hô hấp và phù hợp với các bệnh nhân người lớn và trẻ em.</p> <p>- Thiết bị được trang bị hệ thống tạo lưu lượng bằng tuabin với hệ thống làm mát riêng biệt chất lượng cao và an toàn trong thông khí cho bệnh nhân.</p> <p>- Màn hình màu hiển thị các đường cong áp suất, lưu lượng, thể tích, vòng lặp thông số thở, thời trình và các thông số thông khí</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12T12:03:40.540 | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-12-12T00:00:00.385
4018 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy giúp thở | MEDUMAT STANDARD 2 |  | Đức | WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2022-01-14 | <p>MÁY THỞ&nbsp;CẤP CỨU</p><p>Model: MEDUMAT STANDARD 2</p><p>Hãng SX: WEINMANN</p><p>Nước SX: ĐỨC</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-14T08:49:05.162 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-14T08:49:50.242
4019 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | cobas h 232 Kit (scanner) | cobas h 232 Kit (scanner) |  | Đức | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 75750000 | t | Hộp | false | 2021-01-07 | 2021-06-30 | <p> - Các chỉ số xét nghiệm : Troponin T, NT-proBNP, d-dimer, Myoglobin, CK-MB</p><p> - Thẻ xét nghiệm : </p><p> • Sử dụng máu toàn phần</p><p> • Dung tích mẫu : 150µl</p><p> • Thời gian đọc : 12 phút/test đối với test Troponin T, CK-MB, NT-proBNP và 8 phút/test đối với test Myoglobin, D-dimer</p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: 244x105x51mm</p><p> -Trọng lượng: 526g (Bao gồm cả pin và scanner)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:22:53.674 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:22:53.870
4020 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | Echelon Smart |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 33000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-17 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 T, 16 kênh thu kỹ thuật số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Echelon Smart.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hitachi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đạt tiêu&nbsp;chuẩn chất lượng Iso 13485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh thu nhận: 16 kênh thu nhận, mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội.</p><p>Các tính năng chính:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Smartcomfort: </strong>Công nghệ giảm ồn của Hitachi , giảm đến 94% tiếng ồn mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cũng như ko kéo dài thời gian chụp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Smart Quality</strong>: Được trang bị các thành phần có thông số cao giúp tạo ảnh chất lượng cao cũng như hệ thống phát RF công suất lướng giúp giảm thời gian thăm khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Smart Eco:</strong> Hệ thống được trang bị chức năng tiết kiệm điện cho phép dừng hệ thống làm lạnh trong một khoảng thời gian nhất định mà không ảnh hưởng bất kỳ đến sự hoạt động của máy.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết hợp hệ thống máy trạm xử lý cao cấp: <strong>ZioStation.</strong> </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm chụp cấp cứu, đột quỵ AutoPose</strong>, <strong>AutoPose Spine:</strong> hỗ trợ kỹ thuật viên khi chụp vùng thần kinh - sọ não, Cột sống thắt lưng. &nbsp;giảm thời gian thao tác điều khiển, chỉ <strong>07 phút</strong> mất để chụp với <strong>07 chuỗi xung</strong>: </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm chụp mạch VASC-ASL:</strong> vùng tĩnh mạch cửa và động mạch thận. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm chụp động học TIGRE: </strong>Khảo sát<strong> </strong>vùng vú, gan, tuyến tiền liệt và thận với chất lượng cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Whole Body Imaging /Image Stitching:</strong> Chức năng nối ảnh toàn thân cung cấp hình ảnh với trường chụp FOV rộng (*FOV tối đa lên tới 50cm). </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chức năng tạo ảnh nhanh IP - RAPID:</strong> Tăng độ phân giải thời gian đối với các nghiên cứu chụp động học, giảm thời gian chụp và giảm nhiễu ảnh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm RADAR</strong> giúp loại bỏ nhiễu ảnh do cử động vô ý hay các cử động bên trong cơ thể bệnh nhân (tim đập, hô hấp…). </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm chụp tưới máu não không tiêm thuốc: ASL Perfusion</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm chụp bó sợi thần kinh DTI</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phát hiện xuất huyết các mạch máu nhỏ trong não BSI</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm chụp Cộng Hưởng từ phổ.</p><p>Gói phần mềm chụp Tim mạch chuyên biệt</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2020-12-17T13:48:31.488 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T08:41:56.377
4021 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ 8 kênh | Nicolet EDX |  | Mỹ | Natus Medical Incorporated |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 2016000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống máy đo điện cơ 8 kênh Nicolet EDX bao gồm hệ thống phần cứng nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển bằng xe đẩy hoặc bằng vali kéo, cùng với hệ thống phần mềm đo điện cơ từ cơ bản đến nâng cao.</p><p><strong>-</strong> Thân máy chính tích hợp loa âm thanh, bộ kích thích điện và các kết nối cần thiết khác như: Bàn đạp chân, tay cầm, tai nghe, kính Led...</p><p>- Phần mềm điện cơ tích hợp chương trình đo dẫn truyền thần kinh (NCS), Đo điện cơ kim (EMG), Đo điện thế gợi (EP), và các chương trình khác tùy người dùng lựa chọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T11:40:59.641 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T11:40:59.739
4022 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><ol><li>Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</li></ol> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng bảo trì định kỳ: kiểm tra hệ thống, thay thế các linh kiện vật tư...03-06 tháng/ lần.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T16:31:03.273 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:02:21.859
4023 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Sunflower Warmer |  | Nhật Bản | Atom Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-14 | <p><strong>Đơn giản và linh hoạt</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ đầy đủ cho việc điều trị cho trẻ sơ sinh ở phòng chăm sóc NICU.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại máy phù hợp nhất có thể lựa chọn từ các dòng máy cùng giá tiền.</p><p><strong>Lý tưởng khi sử dụng trong NICU</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lựa chọn đầy đủ để chăm sóc trẻ sơ sinh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiến hành phẫu thuật an toàn trong NICU.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng thân thiện đối với trẻ sơ sinh.</p><p><strong>Lý tưởng để sử dụng cho khoa sản</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị cho bệnh nhi sơ sinh nhanh chóng tốt nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiến hành hồi sức nhanh chóng và an toàn</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T08:49:46.801 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T08:49:46.903
4024 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 28 thông số | Phoenix NCC-51 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích huyết học tự động Phoenix NCC 51 là mô hình tiên tiến nhất trong hàng loạt các máy phân tích huyết học của hãng Neomedica. Đặc trưng bởi cách vận hành đơn giản, chi phí hợp lý, cho kết quả nhanh và chính xác với 5 thành phần riêng biệt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông qua cách tính các góc khác nhau của sự phân tán tia laser, công cụ phân tích được kích thước tế bào, tỉ lệ hạt và mức phức hợp của tế bào.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công cụ với tốc độ đếm nhanh. Bạn chỉ cần đặt mẫu máu toàn phần lên khay ống nghiệm, kết quả thử nghiệm và biểu đồ dữ liệu 3 chiều sẽ hiện lên trên màn hình LCD chỉ sau 60 giây.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:17:55.775 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T15:10:45.906
4025 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | URISYS 1100 ANALYZER | URISYS 1100 ANALYZER |  | Hungary | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 37500000 | t | Hộp | false | 2021-01-07 | 2021-06-30 | <p> -Thực hiện xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bán tự động</p><p> -Các thông số đo: Tỷ trọng, pH, Bạch cầu, Nitrite, Protein, Glucose, Keton, Urobililogen, Bilirubin, Máu (Hồng cầu/Hemoglobin)</p><p> -Nguyên lý đo: phương pháp đo quang phản chiếu tại các bước sóng: 565 nm, 610 nm</p><p> -Công suất: </p><p> +50 test/giờ (chế độ thường)</p><p> +100 test/giờ (chế độ nhanh)</p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước Rộng x sâu x cao: 150 x 290 x 95 mm</p><p> -Trọng lượng: 0,8 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:27:58.672 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:27:59.171
4026 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Hệ thống C arm kỹ thuật số tấm thu nhận phẳng 21x21 | Alien X |  | Italy | Eurocolumbus |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 6780000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2023-01-31 | <p>Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số sử dụng tấm thu nhận phẳng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2021-01-07T10:26:57.785 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2021-01-07T10:26:57.994
4027 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn nhựa | JR-010 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2500000 | t | Cái | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Quy cách:</strong></p><p>Dài: 890- 1060 mm</p><p>Rộng: 320mm</p><p>Cao: 30mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Quy cách:</strong></p><p>Dài: 890- 1060 mm</p><p>Rộng: 320mm</p><p>Cao: 30mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu:</strong></p><p>- Khung làm bằng nhựa ABS</p><p>- Thanh trượt làm bằng nhôm</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T09:58:30.420 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2021-01-14T09:20:08.038
4028 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | cobas u 411 | cobas u 411 |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 330000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-07 | 2021-06-30 | <p> -Thực hiện xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bán tự động</p><p> -Các thông số đo: Tỷ trọng, pH, Bạch cầu, Nitrite, Protein, Glucose, Keton, Urobililogen, Bilirubin, Máu (Hồng cầu/Hemoglobin), Màu sắc </p><p> -Nguyên lý đo: phương pháp đo quang phản chiếu tại các bước sóng: 470 nm, 555 nm, 620 nm</p><p> -Thời gian ủ: 60 giây</p><p> -Chu kỳ đo : 6 giây</p><p> -Công suất : khoảng 600 mẫu/giờ</p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: 425 x 340 x 260 mm</p><p> -Trọng lượng: 12 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:35:45.686 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07T10:35:45.973
4029 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn di động | 1700V |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3500000 | t | Cái | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Quy cách:</strong></p><p>Dài 600 x rộng 530 mm</p><p>Chiều cao: 620- 900mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Quy cách:</strong></p><p>Dài 600 x rộng 530 mm</p><p>Chiều cao: 620- 900mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu:</strong></p><p>- Mặt bàn làm bằng gỗ, có thể xoay 80<sup>0</sup></p><p>- Thân và chân bàn làm bằng sắt sơn tĩnh điện</p><p>- Bốn bánh xe kích thước 2’’, có khóa.</p><p>- Chịu tải an toàn: 10kg</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T10:02:56.434 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2021-01-14T09:19:36.398
4030 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | SP-8800 |  | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>· Công nghệ bơm nhu động tuyến tính</p> <p>· Tốc độ truyền: 0.1 ~ 1.200ml</p> <p>· Sử dụng được các loại bơm: 10-20-30- 50 ml của nhiều hãng khác nhau</p> <p>· Pin hoạt động liên tục 3h<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T11:58:44.129 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:04.399
4031 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Máy điều trị rối loạn nhịp bằng sóng cao tần | Ampere |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-02-07 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:28:17.071 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:28:17.379
4032 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:16:56.194 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:16:56.290
4033 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế một tay quay | HK-9005 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 15500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2022-05-16 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><ul><li>Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</li><li>Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</li><li>Chiều cao: 470 mm</li></ul> |  |  | <p><strong>1. Qui cách ( ±5%)</strong></p> <ul> <li>Tổng thể: dài 2060 x&nbsp; rộng 920mm</li> <li>Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</li> <li>Chiều cao: 470 mm</li> </ul> <p><strong>2. </strong>&nbsp;<strong>Chất liệu</strong></p> <ul> <li>Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</li> <li>Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</li> <li>Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</li> <li>Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn.</li> </ul> <p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p> <ul> <li>Phương thức chuyển động: bằng 1 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường.</li> <li>Nâng hạ đầu từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp; 80<sup>o</sup></li> <li>Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</li> <li>Lan can có thể gập lên/xuống được.</li> <li>Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</li> <li>Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</li> <li>Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</li> <li>Tải trọng an toàn: 200kg</li> </ul> <p><strong>4.&nbsp; </strong>&nbsp;<strong>Phụ kiện:</strong></p> <ul> <li>Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</li> <li>Nệm giường HK-301</li> </ul> | <ol> <li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li> <li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li> <li>Giao hàng tận nơi</li> </ol> <p style="margin-left:3.0in;">&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-11-16T09:56:12.010 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2021-01-14T09:22:17.778
4034 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập người lớn | MÁY GIÚP THỞ | iTernIS Base |  | Mỹ | HEYER Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: iTernIS BASE</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Heyer Medical AG.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>Vòi kết nối O2, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Vòi kết nối, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Mạch ( ống ) thở người lớn phổ biến</li><li>Mạch ( ống ) thở trẻ em phổ biến</li><li>Thùng đựng chuyển máy</li><li>Xe đẩy dùng cho máy thở</li><li>Tay đỡ mạch ( ống ) cho bệnh nhân</li><li>Bản lề cho tay dỡ</li><li>Vòi kết nối AIR 0,8 mtr., ISO32, DISS-DISS</li><li>Máy hút ẩm VH-1500, 220V</li><li>Buồng máy tạo ẩm có thể dùng lại cho người lớn, trẻ em.</li></ul><p>01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:54:31.647 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:54:31.682
4035 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt | Supria |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 13500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <ul><li>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt/vòng quay, model: Supria là thiết bị y tế tiến tiến nhất hiện nay được cung cấp bởi hãng Hitachi – Nhật Bản.</li><li>Hệ thống được thiết kể mở và thân thiện với người dùng. Mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người bệnh và sự thuận tiện trong quá trình thao tác của kỹ thuật viên.</li><li>Công nghệ giảm liều tia Intelli EC: Dòng bóng được tự động điều chỉnh dựa trên cấu trúc 3 chiều của bệnh nhân, tối ưu hóa liều tia chiếu xạ lên bệnh nhân mà vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh.</li><li>Công nghệ tái tạo lặp Intelli IP: Sử dụng công nghệ tái tạo lặp giảm nhiễu,&nbsp;giảm liều tia và thu được hình ảnh chất lượng cao. Phần mềm cung cấp nhiều cấp độ giảm khác nhau phù hợp với đa dạng thi yếu người dùng.</li></ul><p>Hiệu xuất cao: Với tốc độ vòng quay cao và độ rộng đầu thu lớn, mang lại tốc độ chụp nhanh, hình ảnh chất lượng cao và độ thăm khám chính xác.</p> |  |  | <p>Hệ thống chụp cắt&nbsp;lớp vi tính 32 lát cắt</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2020-11-02T16:43:49.920 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T08:42:37.383
4036 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống lập bản đồ buồng tim 3D | EE3000 + SE Module HW +Tacti Quartz System |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 21000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:28:39.390 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:28:39.588
4037 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế hai tay quay | HK-9006 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 16500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2022-05-16 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><ul><li>Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</li><li>Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</li><li>Chiều cao: 470 mm</li></ul> |  |  | <p><strong>1. Qui cách ( ±5%)</strong></p> <ul> <li>Tổng thể: dài 2060 x&nbsp; rộng 920mm</li> <li>Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</li> <li>Chiều cao: 470 mm</li> </ul> <p><strong>2. </strong>&nbsp;<strong>Chất liệu</strong></p> <ul> <li>Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</li> <li>Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</li> <li>Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</li> <li>Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn.</li> </ul> <p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p> <ul> <li>Phương thức chuyển động: bằng 2 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường.<br /> (1) Nâng hạ đầu từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp; 80<sup>o</sup><br /> (2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp; 35<sup>o</sup></li> <li>Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</li> <li>Lan can có thể gập lên/xuống được.</li> <li>Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</li> <li>Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</li> <li>Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</li> <li>Tải trọng an toàn: 200kg</li> </ul> <p><strong>4.&nbsp; </strong>&nbsp;<strong>Phụ kiện:</strong></p> <ul> <li>Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</li> <li>Nệm giường HK-301</li> </ul> | <ol> <li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li> <li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li> <li>Giao hàng tận nơi</li> </ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-11-16T10:02:08.672 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2021-01-14T09:22:32.354
4038 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | MÁY TRUYỀN DỊCH | DI-4000 |  | Hàn Quốc | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DI-4000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính</p><p> Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p> - 01 Gá kẹp</p><p> - 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm<sup>2</sup> x 3C)</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:56:05.908 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:56:05.945
4039 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò điện sinh lý | WorkMate Claris kèm EP-4 |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2022-01-04 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-04T15:04:27.520 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:29:55.887
4040 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:17:51.421 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:17:51.460
4041 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò và điều trị rối loạn nhịp | WorkMate Claris; EP-4; Ampere; Cool Point Pump |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 12000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-04 | 2022-01-04 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-04T16:15:15.472 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:30:13.070
4042 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ TRỮ XÁC (TỦ BẢO QUẢN TỬ THI) | CEACA07 |  | Italy | Ceabis |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 576000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: CEACA07</strong></p><p><strong>Hãng SX: Vezzani Spa (CEABIS).</strong></p><p><strong>Nước SX: Ý</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>01 máy chính</p><p>Các phụ kiện chuẩn đi kèm:</p><p>- Đèn chiếu sáng trong tủ</p><p>- Bộ điều khiển điện tử</p><p>- Chuông báo động khi có sự cố về nhiệt độ hoặc vận hành.</p><p>- Bộ đựng nước đọng đặt trên phần đế</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:58:09.932 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:58:09.971
4043 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 TCI | TE-SS830T |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, và các khoa phòng khác</li><li>Thiết bị cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn</li><li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:47:40.451 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-14T09:29:17.791
4044 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống lập bản đồ buồng tim 3D | EE3000 |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:44:16.773 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T11:44:17.081
4045 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ TRỮ XÁC (TỦ BẢO QUẢN TỬ THI) | CEACA07 |  |  | Ceabis |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 576000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: CEACA07</strong></p><p><strong>Hãng SX: Vezzani Spa (CEABIS).</strong></p><p><strong>Nước SX: Ý</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>01 máy chính</p><p>Các phụ kiện chuẩn đi kèm:</p><p>- Đèn chiếu sáng trong tủ</p><p>- Bộ điều khiển điện tử</p><p>- Chuông báo động khi có sự cố về nhiệt độ hoặc vận hành.</p><p>- Bộ đựng nước đọng đặt trên phần đế</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T15:14:38.943 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:11.417
4046 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | HI-301 |  | Nhật Bản | CHEST M.I. INC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-14 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo nhanh, chính xác và đơn gián cho kiểm tra chức năng phổi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với tính năng tiên tiến và tất cả trong một máy đo phế dung câm tay, phù hợp cho phòng khám của bạn. Các biểu tượng đồ họa có giao diện bắt mắt trên màn hình màu cảm ứng rộng cho phép thao tác nhanh và trực quan. Các hướng dẫn bằng hình ảnh cho bệnh nhân giúp thực hiện các phép đo phế dung dễ dàng, đầy đủ và tin cậy. Có hai loại cảm biến lưu lượng khác nhau để đáp ứng tất cả các nhu cầu của bệnh nhân trong kiểm tra. Có thể quản lý dữ liệu trên máy tính bằng lựa chọn thêm phần mềm Spirobank.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu qua máy tính bằng kết nối USB hoặc Bluetooth</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 7inch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu dữ liệu kiểm tra lên tới 20,000 test</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn bằng hình ảnh cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ ước tính tuổi phổi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo lưu lượng lên tới 18 L/s</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T09:30:32.981 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T09:30:33.036
4047 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | KLA 145L |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 52000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p><b>Cấu hình thiết bị:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Chóa đèn LED:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Chân đế và cọc giữ đèn có bánh xe di chuyển:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Phụ kiện lắp đặt Nhà SX: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị:&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <p><b>Cấu hình thiết bị:</b></p> <p>-&nbsp;Chóa đèn LED:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Chân đế và cọc giữ đèn có bánh xe di chuyển: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Phụ kiện lắp đặt Nhà SX: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-29T14:51:14.145 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-29T00:00:00.210
4048 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-Quang KTS cố định 500mA + 02 tấm nhận ảnh | Radnext |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-25 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống X-Quang KTS cố định 500mA + 02 tấm nhận ảnh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T09:55:39.373 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T09:55:39.408
4049 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy điện cơ | TOF3D |  | Đức | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Máy đo điện cơ TOF3D dùng trong giám sát truyền dẫn thần kinh cơ. An toàn, dễ sử dụng, tin vậy và chi phí hiệu quả</p> |  |  | <p>Đo gia tốc 3 chiều<br /> • Đa dạng chế độ đo<br /> - TOF, PTC, TET, Single Twitch, Double Burst etc.<br /> • Kết nối được với máy theo dõi bệnh nhânvà mạng bệnh viện<br /> • Nguồn Pin<br /> - Sử dụng trên 1500 giờ liên tục<br /> - Pin AAtiêu chuẩn<br /> • Màn hình lớn 4,4 Inch LCD<br /> • Sử dụng gắn bàn hoặc gắn cột IV<br /> • Hiển thị qua màn hình máy theo dõi bệnh nhân.(Tùy thuộc vào kiểu màn<br /> hình)<br /> • Quản lý cảnh báo<br /> - Đặt giới hạn cảnh báo thấp và cao cho các Mức TOF<br /> • Đo nhiệt độ bề mặt da<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2020-10-22T11:18:42.468 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2020-12-31T00:00:05.585
4050 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | V7g |  | Tây Ban Nha | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 56000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: V7g</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bình đựng 1L bằng polycarbonate.</p><p>- 01 Ống hút PVC 8 x 13 mm.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:59:56.083 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:59:56.123
4051 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Xe vận chuyển bệnh nhân | Sprint |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 185000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>- Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau, mới 100%</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của thiết bị:</p> <p>- Kích thước ngoài: 75,5 x 205 cm</p> <p>- Kích thước đệm: 65 x 192 cm</p> <p>- Điều chỉnh chiều cao: 58,5 - 90,5 cm</p> <p>- Chiều cao tay vịn: 40cm</p> <p>- Chiều dài tay vịn: 140cm</p> <p>- Nghiêng TR/ RTR:&nbsp;12° / 12°</p> <p>- Đường kính bánh xe: 200mm có hệ thống phanh trung tâm</p> <p>- Tải trọng an toàn: 230kg</p> <p>Nệm: mút PUR, chống nước</p> <p>Các thiết bị điều khiển:</p> <p>- Tay cầm điều chỉnh&nbsp;(handrail)</p> <p>- Bàn đạp điều khiển (foot level)</p> <p>- Xe đẩy cáng cứu thương có thể điều chỉnh các chức năng bằng cách sử dụng bàn đạp điều khiển hoặc tay cầm</p> <p>- Có thể chụp X-quang ngay trên xe đẩy bệnh nhân rút ngắn thời gian chuẩn đoán ban đầu.&nbsp;Rất thuận tiện&nbsp; cho những bệnh nhân bị thương nặng không thể chuyển sang bàn chụp Xquang</p> <p>- Xe đẩy Sprint có trang bị thêm khay cassette đựng phim Xquang, được luồn ngay dưới tấm phản trải nệm</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-12T15:04:53.080 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-12T00:00:00.475
4052 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch di động | SU60.10 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>- Thiết bị sản xuất năm 2020 trở đi</p> <p>- Thiết bị mới 10%</p> <p>- Điện áp cung cấp:&nbsp;220-240V/50 Hz</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Áp suất chân không:&nbsp; từ 0 đến-680mmHg&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Lưu lượng hút: 60 lít/phút</p> <p>-&nbsp;Đồng hồ hiển thị: có thể hiển thị 2 đơn vị áp lực bằng mbar và mmHg</p> <p>-&nbsp;Bình chứa dịch: 02 bình nhựa x 3 lít loại dùng nhiều lần</p> <p>-&nbsp;Có van bảo vệ chống tràn cho mỗi bình chứa dịch</p> <p>-&nbsp;Có van bảo vệ chống tràn cho mỗi bình chứa dịch</p> <p>-&nbsp;Có thể lựa chọn bình hút dịch bằng núm xoay</p> <p>-&nbsp;Có núm điều chỉnh mức chân không</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-12T10:32:59.716 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-12T00:00:00.490
4053 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | KLA-145L |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 80000 | t | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2021-03-01 | <p><strong>Cấu hình thiết bị</strong></p><p><strong>+ </strong>Chóa đèn LED: 01 cái</p><p>+ Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái</p><p>+ Chân đế và cọc giữ đèn có bánh xe di chuyển: 01 bộ</p><p>+ Phụ kiện lắp đặt Nhà SX: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ</p> |  |  | <p>Thống số kỹ thuật</p><p>+ Tuổi thọ bóng đèn huỳnh quang: tối thiểu 2000 giờ (bóng thường) và tối thiểu 50000 giờ (bóng LED).</p><p>+ Khoảng bước sóng phát xạ: 400/500nm</p><p>+ Khoảng cách vận hành: 300/400mm</p><p>+Diện tích khu vực phát xạ: 220x420/250x450mm</p><p>+ Loại bóng LED: MLED 455</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-07T13:09:13.271 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-07T13:09:13.331
4054 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang truyền hình | Máy chụp X-quang tăng sáng truyền hình | DREX-PV50 |  | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5560000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-18 | 2021-03-18 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy chụp x-quang tăng sáng truyền hình số hóa. Hệ thống được sử dụng trong trong chụp mạch ổ bụng, chụp bụng tổng quát, chụp xương tổng quát và hỗ trợ các thủ thuật nội soi., vvv.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất của tủ phát tia 50 kW. Sử dụng kỹ thuật biến tần tần số cao để kiểm soát tia Xquang, vì vậy công suất đầu ra ổn định, giảm nhiễu và giảm gợn sóng.</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cài đặt các điều kiện chụp Xquang (AEC).</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cài đặt điều kiện chiếu thu được ảnh có độ sáng ổn định khi sử dụng bộ kiểm soát độ sáng tự động (ABC).</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Sử dụng bóng Xquang an toàn nhờ khả năng liên tục kiểm soát tải và trữ nhiệt Anode.</p><p class="ql-align-justify">- Bàn chụp lắp camera CMOS 1-triệu pixel cho ảnh dải động rộng và độ tương phản cao. Ngoài ra, nhờ sử dụng bộ lọc phát hiện chuyển động để xử lý ảnh thời gian thực nên hệ thông có thể thu nhận được ảnh chất lượng cao.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Công suất của tủ phát tia 50 kW. Sử dụng kỹ thuật biến tần tần số cao để kiểm soát tia Xquang, vì vậy công suất đầu ra ổn định, giảm nhiễu và giảm gợn sóng.</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cài đặt các điều kiện chụp Xquang (AEC).</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cài đặt điều kiện chiếu thu được ảnh có độ sáng ổn định khi sử dụng bộ kiểm soát độ sáng tự động (ABC).</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Sử dụng bóng Xquang an toàn nhờ khả năng liên tục kiểm soát tải và trữ nhiệt Anode.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">- Bàn chẩn loại phẳng được thiết kế gọn nhẹ, với chiều cao mặt bàn tính từ sàn khoảng 86cm, thuận tiện cho người bệnh khi tiếp cận bàn. Bàn nghiêng từ vị trí thẳng đứng (khoảng 89°) đến vị trí đến vị trí nằm ngang (khoảng 0°); đến vị trí&nbsp;nghiêng đầu xuống dưới (khoảng -30°).</p><p class="ql-align-justify">- Số ảnh chụp trong mỗi định dạng khung và vị trí khung hình khi chụp được hiển thị trên đèn LED của bảng điều khiển.</p><p class="ql-align-justify">- Bàn chụp lắp camera CMOS 1-triệu pixel cho ảnh dải động rộng và độ tương phản cao. Ngoài ra, nhờ sử dụng bộ lọc phát hiện chuyển động để xử lý ảnh thời gian thực nên hệ thông có thể thu nhận được ảnh chất lượng cao.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ lọc bù kỹ thuật số (DCF) hiệu chỉnh các vùng quá đen hoặc quá trắng cho ảnh dễ nhìn hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Có thể lựa chọn tỷ lệ chụp (lên đến 3.0 khung hình/ giây) theo sự di chuyển của bộ phận cơ thể.</p><p class="ql-align-justify">- Có thể liên tục thu nhận ảnh chụp và xem lại trên bộ nhớ cine.</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng lưu ảnh cuối.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Điều kiện về điện và môi trường hoạt động</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp phù hợp nguồn điện tại Việt Nam: 3 pha 380V/50Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 13 - 35°C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm hoạt động: 45 - 65% không ngưng tụ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất: 700hPa – 1060hPa</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-14T14:08:31.375 | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-18T13:54:59.320
4055 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 256 - < 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt | Brilliance iCT |  |  | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Israel | Nhóm 2 |  |  | 58680000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">*&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 107, 163);">Bộ đầu thu NanoPanel</span><sup style="color: rgb(0, 107, 163);">3D</sup><span style="color: rgb(0, 107, 163);"> Elite:</span></p><p>-&nbsp;Giúp giảm nhiễu hình ảnh ở mức năng lượng thấp và liều thấp thông qua thu nhỏ thiết kế và tích hợp cho độ nhiễu thấp, độ trung thực cao</p><p>-&nbsp;Chuẩn trực ClearRay: cải thiện tới 3 lần tỷ lệ phân tán</p><p>-&nbsp;Detector được thiết kế theo cấu trúc hình cầu thực sự đầu tiên trên thế giới cho phép mỗi NanoPanel<sup>3D</sup> hội tụ trung trực tiếp tới nguồn phát tia để tạo ra hình ảnh chất lượng cao.</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tốc độ lấy mẫu dữ liệu: Lên tới 4,800 quan sát/vòng quay/phần tử</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Độ bao phủ: 80 mm</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-25T09:54:52.295 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-25T09:57:50.932
4056 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang kỹ thuật số di động | Amadeo M-DR mini |  | Đức | OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH) |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Máy chụp X-quang di động</p> <p>Model&nbsp;: Amadeo M-DR mini</p> <p>Hãng&nbsp;: OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH)</p> <p>Nước sản xuất&nbsp;: Đức</p> <p><strong>Với các tính năng và thông số kỹ thuật</strong></p> <p><strong><u>Khối X quang xách tay công nghệ cao tần </u></strong></p> <p>Khung đỡ hệ thống X quang trên các bánh xe</p> <p>Công tắc kích hoạt bằng tay 2 cấp</p> |  |  | <p>Máy X-quang di động kỹ thuật số</p> | <p>Chế độ bảo hành 1&nbsp;năm</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T15:37:38.279 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:06.206
4057 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm | KP906 Series |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kết nối với hệ thống khí oxy trung tâm, điều chỉnh và làm ẩm khí oxy cung cấp cho bệnh nhân</p> |  |  | <p>- Sử dụng bằng đồng thau, gia công CNC<br /> - Nút chỉnh lưu lượng bằng thép không rỉ<br /> - Chổ kết nối với bình tạo ẩm làm bằng kim loại<br /> - Bình tạo ẩm có thể hấp được ở nhiệt độ cao<br /> - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate chống vỡ<br /> - Bi điều chỉnh lưu lượng làm bằng thép không rỉ, chống oxy hóa<br /> - Adapter kết nối tùy chọn, tương thích với ổ khí.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T14:26:42.198 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:06.252
4058 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SỐC NHIỆT | Cryofos Office |  | Đức | Cryofos Medical GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 698000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Cryofos Office</strong></p><p> <strong>Hãng SX: Cryofos Medical GmbH</strong></p><p> <strong>Nước SX: Đức</strong></p><p> <strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p> <strong>Năm sản xuất: 2019 trở về sau </strong></p><p> <strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính kèm đầu xịt CO2 dạng súng và van nối bình CO2</li><li>01 Bình CO2 lỏng</li><li>01 Bộ adapter sạc điện AC/DC</li></ul><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:01:53.741 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:01:53.782
4059 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy Doppler xuyên sọ | Dolphin/IQ |  | Israel | Viasonix Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Israel | Nhóm null |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm Doppler cho phép thăm khám các mạch máu trong và ngoài sọ.</p><p>Sử dụng được trong cả chẩn đoán và theo dõi điều trị, cho một hoặc cả hai bên mạch máu não.</p> |  |  | <p>Hiển thị tín hiệu với phổ Doppler và chế độ M</p><p>Đơn vị vận tốc dòng máu: KHz hoặc cm/s</p><p>Độ chính xác thông số Doppler: +/- 10%</p><p>Phần mềm chính hãng với tùy chọn người dùng cao:&nbsp;</p><p> &nbsp;- Cho phép điều chỉnh nội dung các giao thức đo</p><p> &nbsp;- Cho phép tùy chỉnh nội dung bản báo cáo kết quả</p><p> &nbsp;- Cho phép lựa chọn màu sắc phổ tín hiệu Doppler, phổ tín hiệu chế độ M, và giao diện hiển thị</p><p>Nguồn cung cấp: 110-220 V, 50-60Hz</p><p>Nhiệt độ hoạt động: 10 đến 40 độ C</p><p>Độ ẩm hoạt động: 15 đến 80%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-01-14T10:30:25.897 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-01-14T10:30:26.096
4060 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | KLA-145L |  | Hungary | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2021-02-07 | <p><strong>Cấu hình thiết bị</strong></p><p><strong>+ </strong> Chóa đèn LED</p><p>+ Màn hình điều khiển cảm ứng</p><p>+ Chân đế và cọc giữ đèn có bánh xe di chuyển</p><p>+ Phụ kiện lắp đặt Nhà SX.</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Tuổi thọ bóng đèn huỳnh quang: tối thiểu 2000 giờ (bóng thường) và tối thiểu 50000 giờ (bóng LED).</p><p>+ Khoảng bước sóng phát xạ: 400/500nm</p><p>+ Khoảng cách vận hành: 300/400mm</p><p>+ Diện tích khu vực phát xạ: 220x420/250x450mm</p><p>+ Loại bóng LED: MLED 455</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-07T13:21:44.717 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-07T13:21:44.913
4061 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP |  | Nhật Bản | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:19:03.197 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:19:03.271
4062 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu | CUS-X200G |  | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-18 | 2021-03-18 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy siêu âm Xario</span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">TM </sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">200G là môt hệ thống siêu âm chẩn đoán thiết kế gọn và hiệu suất làm việc cao. Được phát triển sử dụng các công nghệ mới nhất. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy đạt được độ nhạy và chất lượng hình ảnh siêu âm cao nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong truyền và nhận tín hiệu(T/R) siêu âm;</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy siêu âm Xario</span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">TM </sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">200G là môt hệ thống siêu âm chẩn đoán thiết kế gọn và hiệu suất làm việc cao. Được phát triển sử dụng các công nghệ mới nhất. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy đạt được độ nhậy và chất lượng hình ảnh siêu âm cao nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong truyền và nhận tín hiệu(T/R) siêu âm;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Ứng dụng các thuật toán cao cấp chạy trên thiết kế mạch điện tử, tích hợp bán dẫn mới nhất và công nghệ dán bề mặt.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy thiết kế hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng và sử dụng siêu âm tổng quát hoặc chuyên khoa tùy thuộc vào các phần mềm ứng dụng. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy được trang bị màn hình phân giải cao LCD 21,5-inch, DVD/CD, chức năng ảnh siêu âm Wideview, Pricision Imaging, ApiPureTM và các phầm mềm ứng dụng tiêu chuẩn. Máy cho ảnh siêu âm mode 2D/3D/4D(Theo đầu dò và phần mềm). </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Tính năng QuickScan tối ưu hóa chất lượng hình ảnh B-mode hoặc phổ Doppler dạng sóng với một thao tác; Tính năng QuickStart để tối ưu hóa thông số siêu âm cần thiết với một phím bấm cho chất lượng hình ảnh tối ưu nhất; Tích hợp pin dự phòng đi kèm, thời gian khởi động nhanh 2 giây(from standby);</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-14T15:01:41.929 | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-18T13:57:32.993
4063 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 256 - < 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt | Brilliance iCT |  | Israel | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Israel | Nhóm 2 |  |  | 58680000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">*&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 107, 163);">Bộ đầu thu NanoPanel</span><sup style="color: rgb(0, 107, 163);">3D</sup><span style="color: rgb(0, 107, 163);"> Elite:</span></p><p>-&nbsp;Giúp giảm nhiễu hình ảnh ở mức năng lượng thấp và liều thấp thông qua thu nhỏ thiết kế và tích hợp cho độ nhiễu thấp, độ trung thực cao</p><p>-&nbsp;Chuẩn trực ClearRay: cải thiện tới 3 lần tỷ lệ phân tán</p><p>-&nbsp;Detector được thiết kế theo cấu trúc hình cầu thực sự đầu tiên trên thế giới cho phép mỗi NanoPanel<sup>3D</sup> hội tụ trung trực tiếp tới nguồn phát tia để tạo ra hình ảnh chất lượng cao.</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tốc độ lấy mẫu dữ liệu: Lên tới 4,800 quan sát/vòng quay/phần tử</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Độ bao phủ: 80 mm</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-25T09:58:14.270 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-25T09:58:14.486
4064 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Mô-đun cảm biến lực | Tacti Quartz System |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 2000000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T13:41:35.492 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-07T13:41:35.770
4065 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy PCR định lượng nhanh đa màu LineGene 9600 Plus (5 kênh màu) | FQD-96A |  | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd |  |  | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 770000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p class="ql-align-justify">LineGene 9600 là máy Real-time PCR thế hệ mới sử dụng công nghệ định lượng huỳnh quang high-sensitivity photomultiplier (PMTs) với độ chính sác và độ đặc hiệu cao. Các dòng máy thuộc&nbsp;gia đình LineGene có chất lượng ổn định, thể tích phản ứng đa dạng và khả năng mở rộng các kênh màu khác nhau. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, Ferrotec Pelitier / Met / CE / RoHS / CE-IVD</p><p class="ql-align-justify">- Đặc biệt, thông tin dữ liệu của lần thí nghiệm gần nhất luôn được lưu lại trên máy real-time PCR, do đó nếu có sự cố về điện hay máy tính trong quá trình thí nghiệm thì vẫn có thể lấy lại kết quả được mà không cần phải thực hiện lại thí nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống có thể sử dụng cho chức năng real-time PCR hoặc PCR thông thường (không cần bật hệ thống quang học khi sử dụng chức năng PCR).</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống mở, có thể sử dụng tất cả các loại hóa chất có sẵn hoặc tự pha chế hiện nay. Thực hiện được hầu hết các kiểu real-time PCR hiện nay: SYBR Green, Ethidium Bromide, Molecular Beacon, Taq Man, Scorpions, Sunrise,&nbsp;Proximal, Elle Quencher, Eclipse Dark, Double-Dye, Eclipse, ResonSense, Light-up, Hy-Beacon…</p><p class="ql-align-justify">-Đường truyền tín hiệu thông qua cổng COM, việc kết nối và điều khiển trên 1 máy tính . Vệ sinh, bảo dưỡng máy dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-Báo lỗi, ngừng khi gặp sự cố về điện hay lỗi chương trình.</p><p class="ql-align-justify">-Phản ứng Realtime PCR diễn ra trong một tube kín, loại bỏ nguy cơ ngoại nhiễm sản phẩm khuếch đại, không tiếp xúc với hoá chất độc, bảo vệ người sử dụng và môi trường.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Công suất mẫu: 96 × 0.2ml</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích phản ứng: 5~100ul</p><p class="ql-align-justify">-Dynamics Range: 1 – 1010 bản copy</p><p class="ql-align-justify">-Bước sóng hấp thu: 300-800nm</p><p class="ql-align-justify">-Bước sóng phát xạ: 500-800nm</p><p class="ql-align-justify">-Số kênh màu phát hiện: 5 kênh màu</p><p class="ql-align-justify">-Dải nhiệt độ block: 4<sup>o</sup>C - 105℃ (Độ chia nhỏ nhất: 0.1oC)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ làm lạnh/gia nhiệt: 5.0°C/s (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">-Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ≤±0.1°C</p><p class="ql-align-justify">-Dao động nhiệt độ: ≤±0.1oC</p><p class="ql-align-justify">-Độ đồng nhất nhiệt độ:≤±0.3°C</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ điều khiển nhiệt độ: Block/Tube</p><p class="ql-align-justify">-Thể tích mẫu: 5 - 100μL</p><p class="ql-align-justify">-Dải grandient nhiệt độ: 1<sup>o</sup>C – 36<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-Dải nhiệt độ hot-lid: 30<sup>o</sup>C – 110<sup>o</sup>C (có thể điều chỉnh được, mặc định 105<sup>o</sup>C), hot-lid tự động</p><p class="ql-align-justify">-Độ lặp lại phát hiện cường độ huỳnh quang: 5%</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ quét: toàn bộ đĩa, theo cài đặt</p><p class="ql-align-justify">-Thời gian quét:&nbsp;5.5 giây</p><p class="ql-align-justify">-Chương trình:&nbsp;Tối đa 20 phân đoạn cho mỗi chương trình, tối đa 99 chu kỳ</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ vận hành: liên tục</p><p class="ql-align-justify">-Phù hợp để: định lượng tương đối, định lượng tuyệt đối, phân tích SNP, phân tích melting Curve, HRM, mutilplex….</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống vận hành:&nbsp;Windows7/windows 8.1; Excel2000/2002/2003/2007/2012</p><p class="ql-align-justify">-Cấu hình PC:&nbsp;Bộ nhớ: 2G; Ổ cứng: 32GB</p><p class="ql-align-justify">-Ổ cắm:&nbsp;USB/RS232/Bluetooth Adapter</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn: 100-240V 50/60Hz 600W</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: 410mm×386mm×352 mm</p><p class="ql-align-justify">-Khối lượng: 28kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-01-07T13:43:39.507 | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-01-07T13:59:45.884
4066 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Salient Contrast Injector Single Basic | Salient (DC009S) |  | Australia | IMAXEON PTY LTD |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p>Máy bơm thuốc cản quang chụp CT loại 1 nòng không màn hình điều khiển từ xa.</p> |  |  | <p><strong>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Remote điều khiển từ xa: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm thuốc: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa thuốc: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD: 01 bộ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.703 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-14T10:33:19.389
4067 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não 32 kênh | Nicolet EEG |  | Mỹ | Natus Medical Incorporated |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1176000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>- Hệ thống Nicolet vEEG mang lại giá trị tuyệt vời mà không làm giảm chất lượng bản ghi điện não</p><p>- Hệ thống này cung cấp các tính năng thiết yếu cho hiệu suất làm việc, lý tưởng cho nhu cầu khám chữa bệnh của bạn.</p><p>- Hệ thống Nicolet vEEG cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống điện não đồ tinh vi như kích thích ánh sáng, bộ hẹn giờ tăng thông khí, xóa dữ liệu, báo cáo và nhiều hơn thế nữa.</p><p>- Hệ thống Nicolet vEEG cũng có thể được tăng cường với một số gói tiện ích bổ sung tùy chọn bao gồm video kỹ thuật số, phát hiện sóng nhọn và động kinh hoặc phân tích giấc ngủ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T11:46:43.500 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T11:46:43.569
4068 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SỐC NHIỆT | Cryofos Office |  |  | Cryofos Medical GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 698000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: Cryofos Office</strong><br /> <strong>Hãng SX: Cryofos Medical GmbH</strong><br /> <strong>Nước SX: Đức</strong><br /> <strong>Hàng mới 100%&nbsp; </strong><br /> <strong>Năm sản xuất: 2019 trở về sau </strong><br /> <strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính kèm đầu xịt CO2 dạng súng và van nối bình CO2</li> <li>01 Bình CO2 lỏng</li> <li>01 Bộ adapter sạc điện AC/DC</li> </ul> <p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T13:22:56.138 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:08.742
4069 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim) | Versana Balance |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-18 | 2021-03-31 | <p>máy siêu âm Doppler màu 03 đầu dò ( có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim)</p> |  | <p>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật: ( file đính kèm)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-18T16:17:58.048 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-25T11:20:10.432
4070 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy Doppler xuyên sọ | Dolphin/4D |  | Israel | Viasonix Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Israel | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm Doppler cho phép thăm khám các mạch máu trong và ngoài sọ.</p><p>Tích hợp màn hình cảm ứng kích thước lớn.</p><p>Sử dụng được trong cả chẩn đoán và theo dõi điều trị, cho một hoặc cả hai bên mạch máu não</p> |  |  | <p>Màn hình màu cảm ứng tích hợp kích thước lớn</p><p>Hiển thị tín hiệu với phổ Doppler và chế độ M</p><p>Đơn vị vận tốc dòng máu: KHz hoặc cm/s</p><p>Độ chính xác thông số Doppler: +/- 10%</p><p>Phần mềm chính hãng với tùy chọn người dùng cao:&nbsp;</p><p> - Cho phép điều chỉnh nội dung các giao thức đo</p><p> - Cho phép tùy chỉnh nội dung bản báo cáo kết quả</p><p> - Cho phép lựa chọn màu sắc phổ tín hiệu Doppler, phổ tín hiệu chế độ M, và giao diện hiển thị</p><p>Thông số máy tính tích hợp:</p><p> - Ổ cứng 1TB SSD</p><p> - Hệ điều hành Windows</p><p>Nguồn cung cấp: 110-220 V, 50-60Hz</p><p>Nhiệt độ hoạt động: 10 đến 40 độ C</p><p>Độ ẩm hoạt động: 15 đến 80%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-01-14T10:39:08.058 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-01-14T10:39:08.105
4071 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống đèn UV điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến toàn thân | Medisun 2800 Innovation |  |  | Schulze & Bohm GmbH |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1390000000 | f | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống điều trị tia UV toàn thân Medisun 2800 Innovation là hệ thống trị liệu tia UV để điều trị những vùng da nhiễm bệnh trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân. Hệ thống được thiết kế dùng để điều trị các loại bệnh đặc chủng trong da liễu như vẩy nến, da liễu dị ứng, bệnh bạch biến, và các bệnh ngoài da khác.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Medisun 2800 Innovation là hệ thống điều trị UV toàn thân được thiết kế với nhiều ưu việt, vận hành PC với màn hình màu cảm ứng LCD với màn hình rộng rõ nét 10,4inch tích hợp. Sử dụng điều khiển từ xa (optional). Phần mềm Medisun đơn giản, dễ sử dụng. Thiết bị điều trị cho hiệu quả cao, đảm bảo tuyệt đối độ an toàn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p class="ql-align-justify">Các bệnh ngoài da khác</p> |  |  | <p>- Hệ thống gồm:48 đèn UV </p><p class="ql-align-justify">- Công suất bóng đèn: 100W</p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài bóng đèn: 1.8m</p><p class="ql-align-justify">- (P)UVA-, UVA1, UVB 311 hoặc kết hợp </p><p class="ql-align-justify">- Màn hình màu cảm ứng LCD 10,4 inch (PC-Control)</p><p class="ql-align-justify">- Liều điều trị an toàn được thiết lập sẵn bằng J/cm²</p><p class="ql-align-justify">- 2 hệ thống thông gió, quạt mát cho bệnh nhân. </p><p class="ql-align-justify">- Tích hợp thiết bị cảm biến dự phòng đo 4 loại tia UV an toàn, chính xác và cực nhạy, nhằm kiểm tra sản lượng ánh sáng và cảnh báo khi sản lượng ánh sáng không đảm bảo để điều chỉnh, xác định tuổi thọ bóng đèn và đưa ra kế hoạch bảo trì, thay thế.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống vận hành network từ xa, ví dụ từ bàn lễ tân</p><p> - Tối ưu hóa hệ thống làm mát đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm soát liều lượng đầu vào bằng J/cm². Có thể điều chỉnh ánh sáng đến từng khu vực cơ thể và đảm bảo kiểm soát liều lượng đầu vào từng J / cm².</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối đa UVB 311: 3 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối thiểu UVB 311: 10 miliJoule</p><p class="ql-align-justify">- Cho phép điều chỉnh liều lượng tối đa đến 30 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống cho phép bác sỹ cài đặt mật khẩu quyền sử dụng máy</p><p class="ql-align-justify">- 02 quạt thông gió cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 08 quạt mát cho đèn</p><p class="ql-align-justify">- 12 chiếc cầu chì cho 4 cánh cửa&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- 02 thanh vịn cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 4 bộ cảm biến đo liều lượng kiểm tra năng lượng của bóng</p><p class="ql-align-justify">- Tấm Panels làm bằng chất liệu Acrylic giúp bảo vệ bệnh nhân (đặc biệt là trẻ em) không chạm tới được bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Giám sát bệnh nhân bằng cửa sổ hoặc gương</p><p class="ql-align-justify">- Công tắc tắt mở trong buồng UV cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống tắt mở tự động khi đóng, mở cửa cabin</p><p class="ql-align-justify">- Có nhiều chức năng đảm bảo tính an toàn cao.</p><p class="ql-align-justify">- Cánh cửa được thiết kế đóng mở hai chiều, trái hoặc phải theo yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">- Hai thanh vịn cho bệnh nhân </p><p class="ql-align-justify">- Vỏ hệ thống làm bằng kim loại cứng chắc chắn với lớp sơn phủ nhựa màu trắng</p><p><br></p><p> </p> |  | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, xuất xứ CHLB Đức |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-07T14:17:07.596 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-07T14:17:08.194
4072 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG | Coatron A4 |  | Đức | TECO MEDICAL INSTRUMENTS, PRODUCTION + TRADING GMBH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 765000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH&nbsp;ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: COATRON A4</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31T14:38:01.643 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2021-01-14T10:44:54.053
4073 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Salient Contrast Injector Single with Wireless RCU | Salient (DC009SW) |  | Australia | IMAXEON PTY LTD |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p>máy bơm thuốc cản quang chụp CT loại 1 nòng có màn hình điều khiển từ xa.</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển từ xa: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Remote điều khiển từ xa: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm thuốc: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC-DC: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa thuốc: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD: 01 bộ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.603 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-14T10:44:44.833
4074 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 OT | ABX Micros 60 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 18&nbsp;thông số, 3 thành phần Bạch cầu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:19:46.409 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:19:46.485
4075 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN | DS-3000 |  |  | Daiwha Corp., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 43780000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">DS-3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">₋ Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</span></p><p> <span style="color: black;">₊ 01 Gá kẹp</span></p><p> <span style="color: black;">₊ 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm2 x 3C)</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-14T18:11:50.379 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:06.830
4076 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | FV-1202SM |  | Tây Ban Nha | ORDISI, S.A |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 63500000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy hút dịch tự động với dung tích hút lớn nhất thị trường: 2 bình (1L)&nbsp;<br /> Lưu lượng hút lớn 45 lít/phút Áp lực chân không điều chỉnh 0-680mmHg,<br /> Cơ chế Piston màng rung tạo áp suất cực kỳ yên tĩnh và không cần bảo trì với độ ồn &lt;45dB<br /> Dùng cho chuyên khoa kết hợp phòng mổ, sản…<br /> Tiêu chuẩn: UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN 10079/CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-28T18:20:54.712 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:06.769
4077 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | MP1300 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2020","2019"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 150500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2020-12-31 | <p><strong><em>MP1300 là dòng monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số đầy đủ chức năng chuyên dụng cho các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Máy có màn hình cảm ứng 12'', thiết kế dạng module có thể tháo rời, rất linh hoạt trong lắp đặt, sửa chữa</em></strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-07T11:09:20.295 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.866
4078 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | MT-610 |  | Nhật Bản | Toitu Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 185000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-14 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn LCD màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ nhìn, ngay cả khi đứng xa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên đai cuốn có lỗ, giúp cuốn bụng vừa và chặt hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ gắn đầu đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhỏ, nhẹ và dễ cầm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có ắc quy và chức năng bộ nhớ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể kết nối với máy theo dõi trung tâm</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T10:59:08.986 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T10:59:09.019
4079 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống đèn UV điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến toàn thân | Medisun 2800 Innovation |  | Đức | Schulze & Bohm GmbH |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1390000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống điều trị tia UV toàn thân Medisun 2800 Innovation là hệ thống trị liệu tia UV để điều trị những vùng da nhiễm bệnh trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân. Hệ thống được thiết kế dùng để điều trị các loại bệnh đặc chủng trong da liễu như vẩy nến, da liễu dị ứng, bệnh bạch biến, và các bệnh ngoài da khác.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Medisun 2800 Innovation là hệ thống điều trị UV toàn thân được thiết kế với nhiều ưu việt, vận hành PC với màn hình màu cảm ứng LCD với màn hình rộng rõ nét 10,4inch tích hợp. Sử dụng điều khiển từ xa (optional). Phần mềm Medisun đơn giản, dễ sử dụng. Thiết bị điều trị cho hiệu quả cao, đảm bảo tuyệt đối độ an toàn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p class="ql-align-justify">Các bệnh ngoài da khác</p> |  |  | <p>- Hệ thống gồm:48 đèn UV</p><p class="ql-align-justify">- Công suất bóng đèn: 100W</p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài bóng đèn: 1.8m</p><p class="ql-align-justify">- (P)UVA-, UVA1, UVB 311 hoặc kết hợp</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình màu cảm ứng LCD 10,4 inch (PC-Control)</p><p class="ql-align-justify">- Liều điều trị an toàn được thiết lập sẵn bằng J/cm²</p><p class="ql-align-justify">- 2 hệ thống thông gió, quạt mát cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Tích hợp thiết bị cảm biến dự phòng đo 4 loại tia UV an toàn, chính xác và cực nhạy, nhằm kiểm tra sản lượng ánh sáng và cảnh báo khi sản lượng ánh sáng không đảm bảo để điều chỉnh, xác định tuổi thọ bóng đèn và đưa ra kế hoạch bảo trì, thay thế.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống vận hành network từ xa, ví dụ từ bàn lễ tân</p><p>- Tối ưu hóa hệ thống làm mát đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm soát liều lượng đầu vào bằng J/cm². Có thể điều chỉnh ánh sáng đến từng khu vực cơ thể và đảm bảo kiểm soát liều lượng đầu vào từng J / cm².</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối đa UVB 311: 3 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối thiểu UVB 311: 10 miliJoule</p><p class="ql-align-justify">- Cho phép điều chỉnh liều lượng tối đa đến 30 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống cho phép bác sỹ cài đặt mật khẩu quyền sử dụng máy</p><p class="ql-align-justify">- 02 quạt thông gió cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 08 quạt mát cho đèn</p><p class="ql-align-justify">- 12 chiếc cầu chì cho 4 cánh cửa&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- 02 thanh vịn cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 4 bộ cảm biến đo liều lượng kiểm tra năng lượng của bóng</p><p class="ql-align-justify">- Tấm Panels làm bằng chất liệu Acrylic giúp bảo vệ bệnh nhân (đặc biệt là trẻ em) không chạm tới được bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Giám sát bệnh nhân bằng cửa sổ hoặc gương</p><p class="ql-align-justify">- Công tắc tắt mở trong buồng UV cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống tắt mở tự động khi đóng, mở cửa cabin</p><p class="ql-align-justify">- Có nhiều chức năng đảm bảo tính an toàn cao.</p><p class="ql-align-justify">- Cánh cửa được thiết kế đóng mở hai chiều, trái hoặc phải theo yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">- Hai thanh vịn cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- Vỏ hệ thống làm bằng kim loại cứng chắc chắn với lớp sơn phủ nhựa màu trắng</p><p><br></p> |  | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, xuất xứ CHLB Đức |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-07T14:19:06.274 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-07T14:19:06.870
4080 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | HỆ THỐNG KÉO GIÃN | BTL6000 TRACTION |  | Bulgaria | BTL Industries Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: BTL- 6000 Traction</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: BTL Industries Ltd, Anh</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: EU- Bulgaria</p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 5,7”, </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống sử dụng giường nằm kéo 3 đoạn </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh độ cao bằng điện 42 - 95 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có phần tựa đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện kỹ thuật số, thân thiện với người dùng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ kéo: tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể cài đặt chuỗi chương trình lên đến 99 phân đoạn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chương trình&nbsp;warm up với 4 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác, chữ nhật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chương trình cool down với 3 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các tư thế kéo lưng: nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đai kéo cho cổ chân và hông</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các tư thế kéo cổ: ngồi, nằm ngửa</p><p>...........................................</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-01-25T11:32:25.463 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-01-25T11:32:54.144
4081 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN7,5 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Sản xuất nước tinh khiết tại chổ để cấp cho máy lọc thận nhân tạo HD hoặc HDF, áp dụng cơ động cho phòng cấp cứu, phòng chạy thận cách ly</p><p class="ql-align-justify">Vận hành êm ái phù hợp với các Khoa, Phòng bệnh nặng</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế đặc thù cho chạy thận nhân tạo, lắp đặt nhanh, đơn giản</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm điện năng</p> |  | <p>Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup><em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc cơ học 5micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 7,5 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>-&nbsp;Có tích hợp thiết bị đo độ dẫn điện của nước thành phẩm.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz.</p><p><strong>BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 10 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 24VDC – 50Hz.</p><p><strong>BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p> | <p>Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+<em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc cơ học 5micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 7,5 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>-&nbsp;Có tích hợp thiết bị đo độ dẫn điện của nước thành phẩm.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz.</p><p><strong>BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 10 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 24VDC – 50Hz.</p><p><strong>BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T13:52:36.387 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:56:27.885
4082 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CHUYỂN BỆNH CHO XE CỨU THƯƠNG | SKB039 (D) |  |  | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SKB039 (D)<br /> Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.<br /> Nước sản xuất: Trung Quốc&nbsp;<br /> Tiêu chuẩn: ISO, CE&nbsp;<br /> Hàng mới 100%</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Giường chính: 01 cái</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</li> </ul> <p style="margin-left:35.7pt;">+ 01 Dây an toàn</p> <p style="margin-left:35.7pt;">+ 01 Nệm</p> <p style="margin-left:35.7pt;">+ 01 Cây treo truyền dịch</p> <p style="margin-left:35.7pt;">+ 02 Thanh chắn</p> <p style="margin-left:35.7pt;">+ 01 Thiết bị cố định xe</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-16T15:51:05.408 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:07.129
4083 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex | 2021-01-07T14:46:01.095 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex | 2021-01-07T14:46:01.095
4084 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động CS-T180 | CS-T180 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 320000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p><span class="fontstyle0">Tổng quan về hiệu xuất:</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Loại trang thiết bị: Tự động hoàn toàn, riêng biệt, ưu tiên mẫu cấp cứu</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Tốc độ phân tích: 180 xét nghiệm/giờ với xét nghiệm đo quang. 540 xét nghiệm/giờ với<br /> xét nghiệm điện giải (ISE)</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Phương pháp xét nghiệm: Đo màu, đo độ đục, ISE</span><br /> <span class="fontstyle2">- </span><span class="fontstyle2" style="color:rgb(36,32,33);">Phương pháp phân tích: End-point, Kinetics, Fixed-time, …</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T12:13:26.225 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:07.096
4085 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | LYRA X1 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 790000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><big>MÁY GIÚP THỞ</big></strong></p> <p><strong><big>Model:&nbsp;LYRA x1</big></strong></p> <p><strong><big>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</big></strong></p> |  |  | <p><b>Phần mềm giúp thở</b></p> <p><big>VCV ( Kiểm soát thể tích )</big></p> <p><big>PCV ( Kiểm soát áp lực )</big></p> <p><big>VSIMV (Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quản thể tích)</big></p> <p><big>PSIMV ( Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quản áp lực)</big></p> <p><big>CPAP/PSV ( Áp lực dương liên tục / áp lực hỗ trợ giúp thở )</big></p> <p>PRVC ( Kiểm soát áp đạt mục tiêu thể tích )</p> <p>V + SIMV ( PRVC + SIMV )</p> <p>BPAP ( Áp lực đường thở hai pha )</p> <p>APRV ( Thông khí áp lực sụt giảm chu kỳ)</p> <p>Thông khí ngừng thở</p> <p><b>Chế độ giúp thở không xâm lấn</b></p> <p>PCV ( Kiểm soát áp lực )</p> <p>PSIMV ( Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quản áp lực)</p> <p>CPAP/PSV ( Áp lực dương liên tục / áp lực hỗ trợ giúp thở )</p> <p>BPAP ( Áp lực đường thở hai pha )</p> <p>APRV ( Thông khí áp lực sụt giảm chu kỳ)</p> <p><b>Thông khí ngưng thở</b></p> <p>Vtapnea: Người lớn: 100-2000 mL ( tăng 10 mL ) / Trẻ em: 20-300 mL / Trẻ sơ sinh: 2-300 mL ( tăng 1 mL )</p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASCAIAAADZrBkAAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAXBJREFUOE9j+I8XHD5zXs8nsmPmgr9//yIrZGLADf78/btl32EFackTFy4/f/0WWSE+bXcePr52935hYhQnB8fRsxeI0vbv3789R09KiYma6Wk7WZrsOnLi6/fvcJ04bXvz/sOBU+e8Hay5ODnsTY1evn135dZdwtqOnrsEVGRhoAskFWWltVWUth86BgwYiE7stgHds+3gUQdzY1EhQaAiFmZmDzurs1euP37xCp82oHuevnzlYmUGd5WhljofD/fBU+dwagO6ZOv+Izqqykqy0nBt/Lw8QFN2Hznx8fMX7I588PT5mavXveyt2VhZkQPdztTo/afP56/dxK5t77FTQnx8RtrqaAlBXlpSX1MVGDDAZIAeJMBw3330JDAA+Hh40LQBA8bTzvrSjdv3Hj1F13bq4tXvP3/ZmRpiTXP6GirCAvz7TpxmBCZQuIrvP34WtvUBEwQjIyOupApUr6+hiqINT7JGk8KXlPGYQl9tAGyJwTShtc4KAAAAAElFTkSuQmCC" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Papnea: 5-60 cm H2O ( tăng 1 cm H2O )</p> <p>Fapnea: 1-80 bpm ( tăng 1 bpm )</p> <p>Apnea Tinsp: 0.20-10 s ( tăng 0.05 s )</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T10:42:41.193 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:07.196
4086 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiêt bị khía da mắt lưới | Graf mesher | 6. HM01 |  | Hà Lan | Humeca BV |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu vững, bền</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thớt đỡ đa dạng chủng loại (V10 và V15)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể dùng với các loại thớt đỡ của hang Zimmer, Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ chế lò xo tránh các hiện tượng làm hư hỏng lưỡi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô tơ quay liên tục</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục cắt có thể thay thế dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiêt kế có khay tiệt trùng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 4,7 kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220 x 212 x 183 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thớt đỡ dao có thể dùng được cho các loại dao khía của Zimmer, Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thớt đỡ khía hình chữ V giúp tránh các chuyển động sang bên không mong muốn</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu vững, bền</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thớt đỡ đa dạng chủng loại (V10 và V15)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể dùng với các loại thớt đỡ của hang Zimmer, Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ chế lò xo tránh các hiện tượng làm hư hỏng lưỡi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô tơ quay liên tục</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục cắt có thể thay thế dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiêt kế có khay tiệt trùng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 4,7 kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220 x 212 x 183 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thớt đỡ dao có thể dùng được cho các loại dao khía của Zimmer, Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thớt đỡ khía hình chữ V giúp tránh các chuyển động sang bên không mong muốn</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-28T16:34:01.695 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-28T16:34:01.759
4087 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số ABX Micros ES 60 | ABX Micros ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số, 3 thành phần Bạch cầu.</p> |  |  | <p>quan</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:20:18.412 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:20:18.599
4088 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | EMALED 300D |  | Đức | Ema-Led GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-03-31 | <p><strong>Đèn mổ treo trần 1 chóa 100.000 lux</strong></p><p>Ký mã hiệu: EMALED 300D</p><p>Hãng sản xuất: EMA-LED GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p><p>Hàng mới 100%,</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng&nbsp;: CE và ISO 13485</p> |  |  | <p> - Là đèn mổ treo trần công nghệ LED </p><p>- Ánh sáng tạo ra giống như ánh tự nhiên </p><p>- Vỏ của chóa đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện </p><p>- Cường độ sáng của mỗi chóa đèn: 100.000 klux </p><p>- Điều chỉnh cường độ sáng cho mỗi chóa đèn từ 10% tới 100% </p><p>- Tuổi thọ bóng đèn của mỗi chóa đèn: 50.000 giờ </p><p>- Số lượng đèn LED trong mỗi chóa đèn: 42 đèn </p><p>- Bảng điều khiển bằng các phím mềm và màn hình hiển thị LCD được tích hợp ngay trên cánh tay đỡ mỗi chóa đèn </p><p>- Nguồn điện 230 V/ 50 Hz </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-13T16:00:30.502 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-14T11:11:13.009
4089 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | DS5000 |  | Mỹ | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 116000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DS5000&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong>Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính DS5000 màn hình màu LCD</p><p>- 01 Dây nguồn&nbsp;&nbsp;</p><p>- 01 Dây nối đất&nbsp;</p><p>- 01 Pin Li-ion tích hợp</p><p>- 01 Dây điện cực ECG 5 đạo trình.&nbsp;&nbsp;</p><p>- 01 Dây đo hô hấp (RESP)&nbsp;</p><p>- 01 Ống hơi đo huyết áp (NIBP)&nbsp;</p><p>- 01 Bao đo huyết áp người lớn. (Cuff adult)&nbsp;</p><p>- 01 Dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- 02 Đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:02:39.213 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:02:39.255
4090 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Patient Monitor | Cetus XL |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 215000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><big>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN</big></strong></p> <p><strong><big>Model: CETUS XL</big></strong></p> <p><strong><big>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</big></strong></p> <p><b>Màn hình theo dõi bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, loại monitor cao cấp giúp các bác sỉ dễ dàng hơn trong việc theo dõi bệnh án, điều trị bệnh kịp thời cho bệnh nhân.&nbsp;Tùy chọn đa thông số đáp ứng yêu cầu &nbsp;với ICU, CCU, NICU.</b></p> |  |  | <p><b>Màn hình</b></p> <p>- Màn hình cảm ứng TFT 15,6”</p> <p>- Độ phân giải: 1366 x 768</p> <p>- Số dấu hiệu: 12 dạng sóng</p> <p><b>I/O</b></p> <p>- LAN: 1 cổng tiêu chuẩn RJ45</p> <p>- WLAN: IEEE 802.11b/g/n</p> <p>- USB: 2 đầu kết nối USB</p> <p>- SD: 1 khe cắm thẻ SD</p> <p><b>ECG</b></p> <p>- Loại cực: 3-cực, 5-cực, 12-cực</p> <p>- Dạng sóng ECG 2 kênh, 7 kênh, 12 kênh</p> <p>- Độ nhạy màn hình: 2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1.0), 20 mm/mV (×2.0)</p> <p><b>RESP</b></p> <p>- Phương pháp đo: Trở kháng điện sinh học vùng ngực</p> <p>- Cực đo: Cực I, II</p> <p>- Tích sóng: ×0.25, ×0.5, ×1, ×2</p> <p>- Dải trở kháng hô hấp: 0.5-5 Ω</p> <p><strong>Nhiệt độ</strong><br /> - Độ chính xác: ±0.1 °C hoặc ±0.2 °F (không có đầu dò)<br /> - Dài đo 5~50 °C (41~122 °F)<br /> - Kênh: Hai kênh<br /> - Độ phân giải: 0.1 °C<br /> - Thông số: T1, T2 và TD</p> <p><b>SpO2</b></p> <p>- Dài đo 0-100%</p> <p>- Độ phân giải: 1%</p> <p>- Độ chính xác: ±2% (70-100%, Người lớn/trẻ em); ±3% (70-100%, trẻ sơ sinh); 0-69%, chưa xác định</p> <p>- Tốc độ làm mới: 1s</p> <p><b>Tốc độ xung</b></p> <p>- Dải: 30~300 bpm<br /> - Độ phân giải: 1bpm<br /> - Độ chính xác: ±2bpm (không chuyển động),&nbsp;±5bpm (chuyển động)<br /> - Tốc độ làm mới: 1s</p> <p><strong>NIBP</strong></p> <p>- Phương pháp đo: Tự động&nbsp;đo giao động&nbsp;</p> <p>- Chế độ vận hành: Thủ công, tự động, liên tục<br /> - Đơn vị đo: lựa chọn được mmHg/kPa</p> <p>- Thời gian đo điển hình: 20~40s</p> <p>- Loại đo: Tâm thu,tâm trương,trung bình</p> <p>- Dải đo (mmHg)&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T09:21:18.192 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:07.350
4091 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Patient Monitor | Cetus X12 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN</p> <p>Model: Cetus x12</p> <p>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</p> <p>Màn hình màu LCD TFT 12.1”, thiết kế màn hình phẳng rộng, kinh tế và tin cậy. Hiển thị sắc nét các kết quả theo dõi. Hoạt động linh hoạt, hiệu quả và chính xác.</p> |  |  | <p>-&nbsp;Màn hình màu 12.1” LCD TFT</p> <p>-&nbsp;Hiển thị 8 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12-cực</p> <p>- Tính toán lực&nbsp;(Huyết động lực, Liều thuốc, Oxi, thở)</p> <p>-&nbsp;Nhận diện nhịp tim</p> <p>-&nbsp;Phân tích chứng loạn nhịp tim &amp; ST</p> <p>-&nbsp;Màn hình OxyCRGs</p> <p>- CMS có dây/Không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Điều biến xung-âm SpO2 (Bước âm)</p> <p>-&nbsp;MEWS (Chỉ số cảnh báo sớm điều chỉnh)</p> <p>- Xem xét lại chiều hướng đồ họa &amp; dạng cột (120 giờ)</p> <p>- Pin Lithium-Ion nạp lại được (2600 mAh)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-10-27T09:20:51.714 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:07.454
4092 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8004 |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-15T11:27:47.289 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-07T16:12:02.770
4093 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy đọc phim nha khoa | CRX-1000 |  | Hàn Quốc | Cruxell Corp. |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh và Em | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 110000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY ĐỌC PHIM NHA KHOA</p> <p>Model: CRX-1000</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh và Em | 2020-11-13T15:57:06.998 | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh và Em | 2020-12-31T00:00:07.508
4094 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng + thủy lực | OT80.25 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-03-14 | <p>Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>+ Chất lượng mới 100%</p><p>+ Nguồn điện: 220-240V, 50-60Hz&nbsp;</p><p>+ Môi trường hoạt động:&nbsp;</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 400C</p> |  |  | <p>Tính năng:</p><p>+ Bàn mổ đa năng + thủy lực sử dụng tối thiểu các loại</p><p>phẫu thuật: chỉnh hình, tai mũi họng, sản phụ khoa, mắt</p><p>+ Điều chỉnh điện tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều</p><p>cao, góc nghiêng trendelenburg, …&nbsp;</p><p>+ Vật liệu trụ và đế bàn: thép không gỉ AISI 316L&nbsp;</p><p>+ Vật liệu nệm bàn: Vật liệu PU, không thấm nước, có thể</p><p>tháo rời.&nbsp;&nbsp;</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Kích thước mặt bàn (dài x rộng):&nbsp;2220 x 550 mm</p><p>(±30mm)</p><p>+ Chức năng trượt chiều dài: 300 mm&nbsp;</p><p>+ Điều chỉnh góc nghiêng Trendelenburg (trước/sau):&nbsp;±</p><p>300</p><p>+ Điều chỉnh góc nâng hạ tấm đỡ</p><p>đầu:&nbsp;- 900 - +450</p><p>+ Điều chỉnh nghiêng 2 bên</p><p>(trái/phải) : ± 200</p><p>+ Di chuyển vị trí phần lưng: 800/-450</p><p>+ Vị trí nâng phần chân:&nbsp;-900 đến&nbsp;+600</p><p>xuống/lên.</p><p>+ Góc nâng giữa bàn : 1500</p><p>+ Góc gập giữa bàn: 2250</p><p>+ Thời gian sử dụng pin liên tục: 30 phút&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-14T11:16:03.490 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-14T11:16:03.538
4095 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 OT | ABX Micros 60 OT |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 18&nbsp;thông số, 3 thành phần Bạch cầu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T19:04:47.521 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.732
4096 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế y tế điều chỉnh bằng tay | PY-YS |  | Trung Quốc | Nanning Passion Medical Equipment Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2021-12-31 | <p>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 0°~35°，Độ ẩm tương đối: 10%~85%</p> |  |  | <p> - Ghế được làm bằng khung thép có khả năng chịu lực cao, tải trọng làm việc an toàn đến 240 Kg</p><p> - Đệm với độ đàn hồi vừa phải cung cấp sự thoải mái cho người bệnh khi ngồi trong một thời gian dài.</p><p> - Bọc bằng vật liệu mềm thoáng khí, không thấm nước, khó cháy, chống ăn mòn, dễ dàng lau chùi và khử khuẩn</p><p>- Gối đầu có thể tháo rời giúp bệnh nhân có thể điều chỉnh tùy theo chiều cao của mình.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2021-01-07T16:25:50.280 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2021-01-07T16:25:50.676
4097 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm đo mật đô xương | máy đo loãng xương sóng siêu âm | CM-300 |  |  | Furuno Electric Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 3 |  |  | 299000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>+&nbsp;<strong>CM 300</strong>&nbsp;là máy đo loãng xương nhỏ gọn ứng dụng công nghệ siêu âm trong chuẩn đoán&nbsp;<strong>đo loãng xương</strong>, đây là yếu tố thu hút nhất trong việc yêm tâm kiểm tra ngay cả đối với bệnh nhân mang thai.<br /> + Đặc biệt sản phẩm&nbsp;<strong>không sử dụng tia X-Quang</strong>, an toàn cho mọi đối tượng. Thuận lợi cho các Bệnh nhân sản phụ khoa, người già&nbsp;và trẻ em. &nbsp;<br /> + Thời gian thăm khám nhanh 3 - 10 giây sẽ&nbsp;nhận được kết quả, thực hiện phép đo đơn giản, thoải mái, dễ sử dụng. &nbsp;&nbsp;<br /> + 5 khả năng điều chỉnh kích cỡ bàn chân để phù hợp cho mọi đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, người già,... &nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-29T14:47:41.961 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:07.797
4098 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU 2 KÊNH | THERAPIC 9200 |  | Italy | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 159720000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: THERAPIC 9200</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p> <strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>01 Thẻ lưu trữ dữ liệu Smart Card</li><li>01 Dây cáp ET (2 kênh đầu ra)</li><li>04 Tấm điện cực cao su, 60 x 85 mm</li><li>04 Túi điện cực, 60 x 85 mm</li><li>04 Tấm điện cực cao su, 50 x 50 mm</li><li>04 Túi đựng điện cực, 50 x 50 mm</li><li>02 Dây cố định điện cực, 1000 x 50 mm</li><li>02 Dây cố định điện cực, 600 x 50 mm</li><li>01 Cáp nguồn</li><li>02 Cầu chì dự phòng</li><li><br></li></ul><p>01 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:03:19.060 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:03:19.099
4099 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị dùng trong y tế | HC IR1.6 |  | Italy | Elettronica Pagani |  | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 265000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY LASER TRỊ LIỆU DÙNG TRONG Y TẾ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: HC IR1.6</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Elettronica Pagani</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p><p class="ql-align-justify">HC IR1.6 là một thiết bị laser hiệu quả cao có khả năng phát ra mức năng lượng cao dù nó là thiết bị laser lớp 3b. Việc điều trị bằng laser mức độ thấp là phương pháp truyền thống nhất trong lĩnh vực vật lý trị liệu. Nguồn laser chất rắn mới nhất là 808 nm đã được đưa vào điều trị tất cả các bệnh cấp và mạn tính mà không có bât cứ tác dụng phụ hay chống chỉ định nào đặc biệt với sự an toàn và thoải mái.</p><p class="ql-align-justify">Những giải pháp công nghệ mới của HC IR1.6 làm chùm laser hồng ngoại 808nm trở nên hữu ích đối với việc điều trị cơ, gân, xương và da. Chúng ta có thể thực hiện bằng tay việc điều trị các chỗ đau bằng những động tác nhẹ nhàng trên khắp khu vực tổn thương.</p><p>HC IR1.6 có khả năng cung cấp mật độ năng lượng cao đến các mô sâu nhất từ nguồn năng lượng trung bình nhờ những tính năng đặc biệt của máy và hệ thống điện năng cho phép ổn định nguồn điện liên tục trong toàn bộ thời gian sử dụng</p> |  | <p class="ql-align-justify">Màn hình cảm ứng LCD</p><p class="ql-align-justify">Kính bảo hộ thứ 2</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy dòng HC</p><p class="ql-align-justify">Đầu phát tích hợp đường kính 120mm</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ điện: 60 VA</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn cấp: 115-230V- 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">- Lớp bảo vệ IEC: 1 BF</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn EEC 93/42: IIB</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 40 x 30x 23 cm</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn laser: laser hồng ngoại thể rắn</p><p class="ql-align-justify">- Kiểu phát: xung</p><p class="ql-align-justify">- Tần số điều biến : từ 10 đến 300 Hz</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị: LCD màu kích thước 480 x800 pixel</p><p class="ql-align-justify">- Kiểu nguồn phát: IR 808nm</p><p class="ql-align-justify">- Công suất đỉnh: 1,600 mw (1,6W) max</p><p>- Công suất tối đa ở chế độ liên tục: 1.2W max</p> | <p>Cung cấp các dịnh vụ bảo trì bảo dưỡng sau bán hàng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-14T11:44:06.198 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-14T11:44:06.253
4100 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Vật liệu đệm hàm DIL | KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD. |  | Nhật Bản | Taikyo Pharmaceutical Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2750000 | t | Hộp | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Vật liệu đệm hàm Acrylic – công nghệ mới nhất đến từ Nhật Bản. Với các đặc điểm như sau</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1. Đệm hàm trực tiếp trên miệng, mùi dễ chịu, không phát sinh nhiệt, không kích thích niêm mạc miệng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2. Trạng thái lúc đệm: dẽo dễ thực hiện các vận động chức năng môi, má, lưỡi trạng thái dẽo này được duy trì hơn&nbsp;01 tuần trong miệng bệnh nhân giúp thích&nbsp;nghi với các hoạt động chức năng của hàm giả trước khi cứng hẳn. Đặc điểm này giúp hàm vừa đệm càng vững ổn và dễ chịu, giảm thời gian thích nghi hàm giả mới. Đặc&nbsp;biệt cho những bệnh nhân mới đeo hàm tháo lắp lần đầu.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3. Chỉ định: đệm hàm giả toàn hàm, bán hàm, các phục hình lắp liền sau nhổ răng, implant….đặc biệt có thể đệm trên nền hàm nhựa dẽo Biosoft</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Vật liệu đệm hàm Acrylic – công nghệ mới nhất đến từ Nhật Bản. Với các đặc điểm như sau</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1. Đệm hàm trực tiếp trên miệng, mùi dễ chịu, không phát sinh nhiệt, không kích thích niêm mạc miệng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2. Trạng thái lúc đệm: dẽo dễ thực hiện các vận động chức năng môi, má, lưỡi trạng thái dẽo này được duy trì hơn&nbsp;01 tuần trong miệng bệnh nhân giúp thích&nbsp;nghi với các hoạt động chức năng của hàm giả trước khi cứng hẳn. Đặc điểm này giúp hàm vừa đệm càng vững ổn và dễ chịu, giảm thời gian thích nghi hàm giả mới. Đặc&nbsp;biệt cho những bệnh nhân mới đeo hàm tháo lắp lần đầu.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3. Chỉ định: đệm hàm giả toàn hàm, bán hàm, các phục hình lắp liền sau nhổ răng, implant….đặc biệt có thể đệm trên nền hàm nhựa dẽo Biosoft</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:05:35.111 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:07.778
4101 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 |  | Mỹ | Opti Medical Systems Inc |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm khí máu, điện giải tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:22:50.073 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:22:50.113
4102 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30T16:04:02.370 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:08.356
4103 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu có chức năng dẫn đường 2 đầu dò | Sonimage MX1 |  | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm xách tay được thiết kế nhỏ, gọn, sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 12.1 inch.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đơn giản với 5 nút bấm và con lăn điều khiển, sử dụng đơn giản, thuận tiện, có tay cầm để tiện di chuyển thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các khoa phòng <strong><em>Gây mê hồi sức, Cơ xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh</em></strong>.</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T15:27:27.802 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T15:27:27.857
4104 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | 00-8821-001-00 | 00-8821-001-00 |  | Mỹ | Zimmer |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Mỹ | Nhóm null |  |  | 400000000 | f | Bộ | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng, độ an toàn cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành rất dễ dàng, giảm sức bỏ ra của người vận hành. .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn cao giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao đã được tiệt trùng và không cần bôi trơn.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn&nbsp;điện hoặc hơi:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ cắt cao 5000-6000 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dùng điện bao gồm nguồn điện công suất 4.3amp.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng bảo dưỡng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da dùng hơi hoặc điện đều có thể có&nbsp;khay tiệt trùng đựng dụng cụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor không cần tra dầu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đầu trơn nên dễ dàng làm sạch và hạn chế nhất tích tụ chất lây nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch vụ sửa chữa , bảo dưỡng nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính xác:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da hơi hoặc điện đều có vết cắt chính xác, chạy êm, tốc độ cao và gần như không tốn sức. Độ dày miếng cắt dễ dàng lựa chọn và luôn đồng đều khi sử dụng bộ phận định cỡ (nút vặn). Chiều rộng miếng cắt luôn đồng nhất nhờ các tấm thay đổi độ rộng vùng da được cài vào nhanh chóng và dễ dàng.Các lưỡi dao được đóng gói tiệt trùng và không cần phải tra dầu nên rất thuận tiện khi sử dụng.&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng, độ an toàn cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành rất dễ dàng, giảm sức bỏ ra của người vận hành. .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn cao giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao đã được tiệt trùng và không cần bôi trơn.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn &nbsp;điện hoặc hơi:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ cắt cao 5000-6000 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dùng điện bao gồm nguồn điện công suất 4.3amp. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng bảo dưỡng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da dùng hơi hoặc điện đều có thể có &nbsp;khay tiệt trùng đựng dụng cụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor không cần tra dầu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đầu trơn nên dễ dàng làm sạch và hạn chế nhất tích tụ chất lây nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch vụ sửa chữa , bảo dưỡng nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính xác:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da hơi hoặc điện đều có vết cắt chính xác, chạy êm, tốc độ cao và gần như không tốn sức. Độ dày miếng cắt dễ dàng lựa chọn và luôn đồng đều khi sử dụng bộ phận định cỡ (nút vặn). Chiều rộng miếng cắt luôn đồng nhất nhờ các tấm thay đổi độ rộng vùng da được cài vào nhanh chóng và dễ dàng.Các lưỡi dao được đóng gói tiệt trùng và không cần phải tra dầu nên rất thuận tiện khi sử dụng.&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-25T15:20:05.463 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-28T16:34:26.228
4105 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | MÁY TRUYỀN DỊCH | DI-4000 |  |  | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong>DI-4000</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: <a name="_Hlk56171001">Daiwha Corp,.Ltd.</a></strong><br /> <strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <p>- 01 Máy chính<br /> Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:<br /> - 01 Gá kẹp<br /> - 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm<sup>2</sup> x 3C)<br /> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T15:47:09.884 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:07.974
4106 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | V7g |  |  | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 56000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong>V7g</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong><br /> <strong>Xuất xứ: </strong><strong>Tây Ban Nha</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <p>- 01 máy chính</p> <p>- 01 Bình đựng 1L bằng polycarbonate.</p> <p>- 01 Ống hút PVC 8 x 13 mm.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T14:10:29.959 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:07.991
4107 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh Mira 90 Led (90.000lux) | MIRA90 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 303000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 1 nhánh Mira 90 Led (90.000lux)</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:59:34.607 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:07.955
4108 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | SIBELSOUND 400 AOM |  | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 158000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SIBELSOUND 400-AOM</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Sibel S.A.U</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính.</p><p> - 01 Bộ Chụp tai</p><p> - 01 Bộ thiết bị kết nối với máy đo đường xương</p><p> - Nút nhấn phản hồi từ bệnh nhân</p><p> - Cáp kết nối cổng USB với PC và máy in</p><p> - Sách hướng dẫn sử dụng và sử dụng nhanh</p><p> - Phần mềm SIBELMED W50</p><p> - Dây nguồn kết nối</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:03:53.412 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:03:53.457
4109 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống dùng trong y tế | ET-800 |  | Đài Loan | Everyway Medical Instruments Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-center"><strong>KÉO GIÃN CỘT SỐNG LƯNG CỔ GIƯỜNG NÂNG HẠ ĐIỆN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Model: ET 800</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Giường điện - model: EU300</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Everyway Medical Instruments</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: ĐÀI LOAN</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng, </p> |  | <ul><li>Bàn kéo giãn nâng hạ điện</li><li>Đai kéo giãn theo size</li><li>Hệ thống kéo cổ riêng biệt</li></ul><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Nguồn cung cấp: 100 - 120V AC/ 220-240V AC </p><p class="ql-align-justify">- Tần số: 60/50Hz</p><p class="ql-align-justify">- Dòng: 1.2A (100-120V)/0.6A (220- 240V)</p><p class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ: 150 VA max</p><p class="ql-align-justify">- Lực kéo: tối đa 91 Kg, tối thiểu 2kg</p><p class="ql-align-justify">- Tự động điều chỉnh lực kéo</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị: Lực kéo thực tế/ lực kéo cài đặt sẵn - hiển thị quá trình thay đổi lực kéo</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ kéo: Liên tục, liên tục và tùy chỉnh</p><p class="ql-align-justify">- Chương trình kéo: Liên tục, ngắt quãng và hỗn hợp</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian kéo: 1 - 99 phút (±2%)</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 11.4 Kg</p><p class="ql-align-justify">- Tổng trọng lượng: 14 Kg</p><p>- Kích thước: 310mm x 280mm x 260mm&nbsp;</p> | <p>Dịch vụ bảo trì hệ thống sau bán hàng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-14T12:02:34.086 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-14T12:02:34.131
4110 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ Pentra C400 I.S.E. | Pentra C400 I.S.E |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:23:16.689 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:23:16.871
4111 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | SIBELSOUND 400 AOM |  |  | Sibel S.A.U. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 158000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SIBELSOUND 400-AOM</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Sibel S.A.U</strong><br /> <strong>Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> <p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <p>- 01 Máy chính.<br /> - 01 Bộ Chụp tai<br /> - 01 Bộ thiết bị kết nối với máy đo đường xương<br /> - Nút nhấn phản hồi từ bệnh nhân<br /> - Cáp kết nối cổng USB với PC và máy in<br /> - Sách hướng dẫn sử dụng và sử dụng nhanh<br /> - Phần mềm SIBELMED W50<br /> - Dây nguồn kết nối</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T11:30:31.524 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:08.471
4112 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Hệ thống ghế máy nha khoa | Kaiser 2080 |  | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 330000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T17:05:06.115 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:08.707
4113 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị vi sóng xung và liên tục | Radarmed 650+ |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 321804000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <ul> <li>Công suất phát xung hoặc liên tục,</li> <li>Chuyển đổi qua lại giữa liệu pháp liên tục và liệu pháp xung không tốn nhiều công sức,</li> <li>Các thông số được sắp xếp một cách tiện lợi trên màn hình có ánh sáng nền,</li> <li>Các thiết lập liên quan đến thông số luôn hiển thị trên màn hình trong quá trình điều trị,</li> <li>Có bộ nhớ trống để lưu thêm các phác đồ điều trị (chỉ có trên Radarmed 950+).</li> </ul> |  |  | <p>ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT<br /> Chế độ hoạt động&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;liên tục hoặc xung<br /> Tần số&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2450 MHz ± 50 MHz<br /> Công suất tần số cao (HF) liên tục&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0-250 W tại mức 50 Ohm&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Công suất tần số cao (HF) xung&nbsp;&nbsp; &nbsp;0-250 W với công suất của đỉnh xung cố định tại mức 1500 W, ± 30%<br /> Điện áp nguồn&nbsp;&nbsp; &nbsp;220-240 V ± 10% (50/60 Hz)<br /> Cường độ dòng điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp; &nbsp;1000 VA<br /> Trọng lượng&nbsp;&nbsp; &nbsp;45 kg (bao gồm cả tay giữ)<br /> Kích thước&nbsp;&nbsp; &nbsp;93x39x49 cm (cao x ngang x sâu, bao gồm cả bánh xe đẩy)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-16T13:27:22.565 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:08.306
4114 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế | US13 |  | Italy | AC International S.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 216000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN</strong></p><p><strong>Model: US13 </strong></p><p><strong>Hãng: Emildue</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>US13</strong> là 1 thiết bị siêu âm điều trị xách tay thiết kế với đầu ra đa tần 1 và 3 MHz</p><p class="ql-align-justify">Thiết bị trọn bộ với những ưu điểm nối bật: Công suất cao nổi bật, có nhiều chu kỳ lựa chọn: 10%-100%, cải thiện nhiều tính năng cảnh báo không tiếp xúc, khả năng tạo dữ liệu bệnh nhân và theo dõi mức độ đau, nhiều chương trình thiết lập cho các bệnh lý phổ biến</p><p class="ql-align-justify">Chế độ khởi động nhanh (quickstart) cho phép chọn và khởi động các chương trình của các bệnh lý phổ biến nhất, bộ nhớ cho phép lưu các chương trình điều trị của cá nhân.</p><p class="ql-align-justify">Dữ liệu bệnh nhân cung cấp ngay lập tức cho phép cá nhân hóa liệu trình điều trị nhanh chóng và dễ dàng tìm lại để điều trị.</p><p class="ql-align-justify">Với màn hình cảm ứng điện dung 7”, US 13 là thiết bị rất dễ sử dụng và thao tác trực quan</p> |  | <p>Đầu phát 1 Mhz/3 Mhz 1cm2 </p><p>Xe đẩy Model Z</p><p>Đầu phát siêu âm tĩnh</p> | <p>Nguồn cấp: 115-230V</p><p>Tấn số định mức: 1MHz/3MHz</p><p>Tần số xung: 100 Hz với chu kỳ từ 10% đến 100%, 10% mỗi bước chỉnh</p><p>Các chế độ đầu ra: xung và liên tục</p><p>Cường độ:&nbsp;&nbsp;0-3W/cm2&nbsp;chế độ liên tục</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-3W/cm2&nbsp;chế độ xung</p><p>Công suất đầu phát: 1MHz/3MHz, 1 cm2</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1MHz/3MHz, 5 cm2</p><p>Với cảnh báo không tiếp xúc, thích hợp cho việc điệu trị dưới nước</p><p>Thời gian: 0 – 30 phút</p><p>Trọng lượng: 2 kg</p><p>Kích thước: 22 x 22 x 12,5 cm</p><p>Năng lượng đầu vào: 45VA</p><p>Mức độ an toàn: Class I-BF type</p> | <p>Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị sau bán hàng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-14T12:25:20.635 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-14T12:25:20.681
4115 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ Pentra C400 | Pentra C400 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:23:49.926 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:23:49.962
4116 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Khuôn Trám Mega V Rings Kit | Kaiser 2080 |  | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 7050000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BỘ Khuôn Trám Xoang MEGA V RING KIT: đa dạng về kích cỡ và đai trám. Được thiết kế đặc biệt về hình thức lẫn chất lượng. Phù hợp với hầu hết các trường hợp, dáng răng (răng cối nhỏ đến răng cối lớn, các xoang sâu xuống nướu,…</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BỘ Khuôn Trám Xoang MEGA V RING KIT: đa dạng về kích cỡ và đai trám. Được thiết kế đặc biệt về hình thức lẫn chất lượng. Phù hợp với hầu hết các trường hợp, dáng răng (răng cối nhỏ đến răng cối lớn, các xoang sâu xuống nướu,…</span></p><p>Đặc tính sản phẩm:</p><p>1. Giải pháp cho răng sâu xoang II.</p><p>2. Các đầu của khuôn hội tụ thích ứng và ôm sát vào răng để đảm bảo sự tách biệt và cung cấp các điểm tiếp xúc chính xác.</p><p>3. Vòng thép không gỉ, tạo lực và giữ vị trí tối đa chính xác.</p><p>4. Thiết kế vòng nghiêng để cải thiện tầm nhìn và làm cho quy trình thực hiện trở nên dễ dàng hơn.</p><p>5. Miếng chêm không đè gai nướu.</p><p>6. Rãnh khuôn trám hình chữ “V” cho phép dễ dàng đặt miếng chêm ( một hoặc nhiều miếng vào cùng một ví trí)</p><p>7. Giúp định hình vùng thực hiện và tiếp xúc chặt chẽ, giảm thiểu tối đa phần thừa nhô ra.</p><p>8. Chất lượng hiệu quả sau lâm sàng.</p><p>9. Có thế hấp tiệt trùng bộ khuôn trám</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T09:55:06.005 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:08.908
4117 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | UniCel DxH 690T |  | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM |  | Nhóm 1 |  |  | 2863000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>UniCel DxH 690T</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Hệ thống Huyết Học <strong>Unicel DxH 690T</strong> được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay trên khu vực cũng như tại Việt Nam. Lựa chọn đưa Unicel DxH 690T vào sử dụng tại khoa Huyết học dựa trên cơ sở rất vững chắc - chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ cho chỉ số <strong>Nhiễm trùng huyết sớm (ESId).</strong> Đây là chỉ số huyết học duy nhất được công nhận trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết sớm vì vậy đó là sự lựa chọn hợp lý và cần thiết cho Bệnh viện và Bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Hiện nay, Nhiễm trùng huyết đang là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến hàng đầu tại Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến 49 triệu người chịu ảnh hưởng bởi Nhiễm trùng huyết hằng năm trên toàn thế giới. Chính vì lý do đó, hệ thống Huyết học Unicel DxH 690T được triển khai như một công cụ hỗ trợ các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh nhân nhập viện tại <strong>khoa cấp cứu</strong>, giải quyết các khó khăn trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm trùng huyết sớm của hệ thống Unicel DxH 690T sẽ là vũ khí đắc lực cho các bác sỹ đưa ra quyết định trường hợp và thời điểm sử dụng kháng sinh hợp lý.</p><p class="ql-align-justify">Đồng hành cùng hãng Beckman Coulter, Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã và đang ứng dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tầm quan trọng liên quan đến nhiều chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó phải kể đến đến các dòng máy phân tích tế bào (huyết học) tự động hoàn toàn - model Unicel DxH 690T từ hãng Beckman Coulter.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-14T13:59:43.548 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-14T13:59:43.618
4118 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED PLUS |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p>ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM</p><p>- AED Plus sử dụng công nghệ sóng 2 pha thẳng (RBW) của Zoll.</p><p>- Phản hồi CPR về tốc độ và độ sâu ép ngực qua miếng dán CPR-D</p><p>- Sử dụng pin bán ngoài thị trường kéo dài tới 5 năm&nbsp;</p><p>- Một miếng dán đánh sốc có thời gian sống tới 5 năm</p><p>- Có thể cài đặt thêm theo nhu cầu người dùng (ECG trên màn hình)</p><p>- Theo hướng dẫn mới nhất của AHA&nbsp;</p><p>- Dùng được cho trẻ em (sử dụng miếng dán trẻ em)</p><p>- Tự động kiểm tra hàng ngày hoặc hàng tuần</p><p>- Công nghệ Real CPR Help</p><p>• Thực hiện hướng dẫn cứu sống.</p><p>• Giúp tăng hiệu quả cứu sống.</p><p>- Máy AED Plus sẽ nhắc bạn từng bước của quá trình cứu hộ bằng:&nbsp;</p><p>- Nhắc nhở bằng giọng nói ; Văn bản hiển thị ; Biểu tượng phát sáng trong biểu đồ.</p><p>- 5 năm cho máy chính.</p><p>- 5 năm cho thời gian sống của miếng dán CPR –D padz</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:04:52.722 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T19:04:52.774
4119 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Emaled 300/300 |  | Đức | Ema-Led GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Đức | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>- Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau, mới 100%</p> <p>-&nbsp;Điện áp làm việc: 220V/50Hz.</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30<sup>0</sup>C</p> <p>-&nbsp;Độ ẩm tối đa tới ≥ 80%.</p> |  |  | <p>Các tính năng</p> <p>-&nbsp;Hệ thống đèn chiếu sáng&nbsp;LED treo trần sử dụng trong phòng phẫu thuật</p> <p>-&nbsp;Đèn với chất lượng ánh sáng cao với màu sắc tạo ra giống như ánh tự nhiên</p> <p>-&nbsp;Khung đèn làm bằng nhôm phủ sơn tĩnh điện, dễ vệ sinh lau chùi</p> <p><strong>Hệ thống quang học</strong></p> <p>- Độ sáng: 100.000 lux/100.000 lx (tại 1m)</p> <p>- Nhiệt độ màu: 4.500K</p> <p>- Chỉ số hoàn màu: 95 Ra</p> <p>- Nguồn điện: 230 V</p> <p>- Điện áp vận hành: 24 V DC</p> <p>- Tiêu cự: Có thể điều chỉnh bằng bảng điều khiển</p> <p>- Điều chỉnh độ sáng: 10 -100%</p> <p>- Số bóng đèn LED: 42 bóng</p> <p>- Trọng lượng đầu đèn: 4 kg</p> <p>- Đường kính trường sáng D10: 150-300 mm</p> <p>- Đường kính đầu đèn: 440 mm</p> <p>- Khoảng cách hoạt động: 70 - 140 cm</p> <p>- Mức tiêu thụ điện: 24VA</p> <p>- Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p> <p>- Tần số: 50-60Hz</p> <p>- Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh bằng bảng điều khiển LCD trên đầu đèn</p> <p><strong>Bảng điều khiển LCD tại mỗi đầu đèn</strong></p> <p>- Điều khiển bật/tắt đèn; chuyển chế độ Nội soi/thông thường; thay đổi cường độ sáng của đèn; thay đổi kích thước trường sáng,…</p> <p><strong>Hệ thống tay treo</strong></p> <p>-&nbsp;Cấu trúc bao gồm 01 trục chính gắn với trần và 02 nhánh treo 02 đầu đèn</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-12T16:19:16.668 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-12T00:00:00.570
4120 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T13:42:55.562 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:09.307
4121 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu có chức năng dẫn đường 2 đầu dò | Sonimage HS1 |  | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm xách tay được thiết kế nhỏ, gọn, sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 15 inch.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đơn giản với 8 nút bấm và con lăn điều khiển, sử dụng đơn giản, thuận tiện, có tay cầm để tiện di chuyển thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các khoa phòng <strong><em>Gây mê hồi sức, Cơ xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh</em></strong>.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T15:30:06.877 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25T15:31:15.673
4122 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | TỦ SẤY NẾN PARAFFIN (Tủ sấy tuần hoàn khí nóng) | MD-25TSP |  | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 138700000 | t | Cái | false | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <ul> <li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li> <li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li> <li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li> <li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li> </ul> <p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p> <ul> <li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li> <li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li> <li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li> <li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li> </ul> <p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p> <p>01 Máy chính</p> <p>25 Khay nến 23x32x4</p> <p>01 Bộ giá chứa khay nến bên trong tủ</p> <p>05 M dây tiếp địa</p> <p>20 Kg nến paraffin: (Loại sáp trong không mùi)</p> <p>03 Lit Dầu Paraffin (loại dầu thơm)</p> <p>01 Atomat trống giật</p> | <p><strong>Tác dụng </strong></p> <p>Tăng&nbsp; lưu thông máu</p> <p>Tăng tiết mồ hôi</p> <p>Giảm bớt đau và làm mềm cơ khi bị co cứng.</p> <p>Tăng nhiệt độ vùng da khi nhúng vào sắp</p> <p>Giảm bớt xưng và loại bỏ tế bào chết…</p> <p>Tác dụng làm giảm đau, gia tăng tuần hoàn, gia tăng bài tiết mồ hôi,..... điều trị rất tốt các bệnh cứng khớp, viêm khớp dạng thấp gây nên đau nhức các đầu chi, làm mêm mô sẹo, giúp dễ tập kéo dãn.....</p> <ul> <li>Vỏ được làm 2 lớp</li> <li>Toàn bộ thân, vỏ tủ và giá để khay nến được làm bằng Inox 304</li> <li>Cánh được làm bằng inox 2 lớp, có kính</li> <li>Nhiệt độ điều khiển sấy: 10ºC – 100ºC</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-23T23:51:18.474 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:03.716
4123 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 360 test/ giờ (với mô đun ISE)) | Pentra C200 option I.S.E. |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE.</p><p>Công suất:</p><p>- 90 test/ giờ (chỉ sinh hóa)</p><p>- 329 test/ giờ (sinh hóa và điện giải)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:24:17.739 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:24:17.798
4124 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ Pentra C200 | Pentra C200 |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:24:49.596 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T15:24:49.686
4125 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy ly tâm mao quản | Máy ly tâm hematocrit | HAEMATOKRIT 200 |  | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 88000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p> Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T16:25:47.970 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T16:25:48.022
4126 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | cobas z 480 (Ứng dụng xét nghiệm đột biến gen Ung thư) | cobas z 480 |  | Thụy Sĩ | Roche Molecular Systems, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 2610000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p>- Ứng dụng: thiết bị tự động khuếch đại và phát hiện nucleic acid</p><p>- Xét nghiệm: EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA</p><p>- Số màu phát hiện: phát hiện lên tới 4 màu khác nhau (sử dụng kính lọc)</p><p>- Bộ kính lọc: ánh sáng phát hiện 510; 580; 610; 645; 670; 700 nm</p><p>- Tương thích với các loại hóa chất huỳnh quang: - FAM, HEX, VIC, SYBR, LC 640, LC 705, Cy5, EtBR</p> |  |  | <p> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 574cm x 588cm x 497cm </p><p> - Trọng lượng: Khoảng 55kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:21:40.571 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-25T16:31:32.268
4127 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 460x760 |  | Australia | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p align="center" style="margin-left:.25in;"><strong>HỆ THỐNG </strong><strong>HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</strong></p> <p align="center"><strong>MODEL: SD 460x760</strong></p> <p align="center"><strong>HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>- Máy mới 100%,</p> <p>- Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể <a name="_GoBack"></a></p> <p>- Nước sản xuất: Úc/Nam Phi</p> <p>- Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm</p> <p>- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T21:12:56.104 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.510
4128 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu | 3300 |  | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-22 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T20:47:25.675 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-22T00:00:00.137
4129 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 |  |  | Opti Medical Systems Inc |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm khí máu, điện giải tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T12:47:38.736 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.604
4130 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser cường độ cao điều trị | BTL 6000 High Intensity Laser 12W |  | Bulgaria | BTL Industries Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Thông tin chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Model: BTL–6000 High Intensity Laser 12W</li> <li>Năm sản xuất: Từ 2020 về sau.</li> <li>Hãng sản xuất: BTL Industries Ltd / Anh Quốc</li> <li>Xuất xứ: Châu Âu / Bulgaria</li> <li>Phân nhóm theo TT14-BYT: Nhóm 3</li> <li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</li> </ul> |  |  | <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></li> </ol> <ul> <li>Hiển thị: Màn hình màu cảm ứng rộng: 5.7 inch</li> <li>Thiết kế:</li> </ul> <ul> <li>Trọng lượng: Máy chính 7 kg, bao gồm tay cầm điều trị: 8.0 Kg</li> <li>Kích thước máy (D x C x R): 320 x 190 x 280 mm</li> <li>Mã IP theo EN 60 529: IP20</li> </ul> <ul> <li>Nguồn cung cấp: 115- 230 V AC /50 - 60 Hz</li> <li>Các chế độ hoạt động: Chế độ liên tục, Chế độ xung , Chế độ xung đơn</li> <li>Số phác đồ lập trình sẵn: 61</li> <li>Công suất: 12W</li> <li>Bước sóng: 1064 nm</li> <li>Độ xuyên sâu: 12 cm ở chế độ 12W</li> <li>Loại laser: IV</li> <li>Loại thiết bị bảo vệ: IIB</li> <li>Đặc điểm an toàn: Vận hành điều trị bằng công tắc chân, ánh sáng điều trị được định vị, có chụp đầu phát an toàn, có chức năng khóa máy, có mắt kiếng bảo vệ.</li> </ul> <ul> <li>Điểm chiếu &amp; mật độ công suất tối đa</li> </ul> <ul> <li>Dùng đầu bảo vệ 10 mm Ø 12 mm (1.13 cm<sup>2</sup>) – công suất tia lên đến 13.3 W/cm<sup>2</sup></li> <li>Dùng đầu bảo vệ 30 mm Ø 20 mm (3.14 cm<sup>2</sup>) – công suất tia lên đến 4.8 W/cm<sup>2</sup></li> <li>Dùng đầu bảo vệ 60 mm Ø 35 mm (9.62 cm<sup>2</sup>) – công suất tia lên đến 1.6 W/cm<sup>2</sup></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-11-16T10:27:57.302 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:09.600
4131 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp (loại để bàn) | SpiroUSB |  | Đức | Vyaire Medical GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p>SpiroUSB là máy đo chức năng hô hấp để bàn cho phép thực hiện đầy đủ các bài đo như: hô hấp ký thở chậm (SVC), hô hấp ký gắng sức (FVC), thông khí tự ý tối đa (MVV), đo trước và sau test giãn phế quản</p> |  |  | <p>- Nguồn cung cấp: 220V, 50Hz&nbsp;<br /> - Điều kiện hoạt động:&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Nhiệt độ: Tối đa 40 độ C&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp;Độ ẩm: Tối đa 90%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T10:08:49.931 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-01-14T14:35:29.808
4132 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | SVM-7603 |  | Malaysia | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p> <ul> <li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li> <li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2</li> <li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li> </ul> <ul> <li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-16T15:06:43.936 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:09.863
4133 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | DS3000 |  |  | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | f | Bộ | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong> Model: DS3000&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p> - 01 Máy chính Ds3000, màn hình màu TFT LCD 8.4 inch</p><p>- 01 dây nguồn</p><p>- 01 dây nối đất</p><p>- 01 pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-01T09:40:30.775 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:10.058
4134 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy chụp X-quang và phụ kiện ( kỹ thuật số, cánh tay chữ C, 1 tấm phẳng) | DuraDiagnos Compact |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty TNHH Philips Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2950000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-12-22 | <div> <p>Hệ thống này là một hệ thống X-quang kỹ thuật số đa chức năng. Nó được thiết kế cho việc chụp X quang bệnh nhân lúc nằm nghiêng, đứng hoặc ngồi.</p> <p>Các thao tác phải được thực hiện bằng tay.</p> <div> <p>Hệ thống&nbsp;&nbsp;bao gồm</p> <div> <p>&nbsp;sự giá đứng đa năng với ống lắp ráp máy dò phẳng, X-ray và tay xoay</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;một máy phát điện tích hợp M-Cabinet</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;các eleva Workspot với màn hình màn hình cảm ứng, bàn phím và chuột</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bảng vận chuyển bệnh nhân Chiều cao điều chỉnh con lăn TA-M (tùy chọn) và TF-M (tùy chọn)</p> <div> <p>Giá đứng đa năng có một cột trung tâm, trên đó lắp các tay xoay điều chỉnh độ cao. Máy dò bằng phẳng, và ống lắp ráp X-ray kiểm soát độ bám được gắn trên cánh tay xoay therotatable. Điều này cho phép các tia bức xạ phải được điều chỉnh cho bất kỳ vị trí nào trong X-ray nguồn dò mặt phẳng.</p> </div> </div> </div> </div> |  |  | <p>Máy chụp X-quang và phụ kiện ( kỹ thuật số, cánh tay chữ C, 1 tấm phẳng)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-10-22T15:37:43.498 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-22T00:00:00.190
4135 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-1 G2 |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng</p><p>Dữ liệu bệnh nhân có thể nhập chỉ bằng 1 nút bấm</p><p>Máy in nhiệt với độ phân giải cao</p><p>Màn hình màu LCD 5"</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T14:37:07.295 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:32:39.448
4136 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số | DR-XD 1000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.873 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.149
4137 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số với tính năng tự động chẩn đoán | DR-XD 1000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.907 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.162
4138 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN15 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Sản xuất nước tinh khiết tại chổ để cấp cho máy lọc thận nhân tạo HD hoặc HDF, áp dụng cơ động cho phòng cấp cứu, phòng chạy thận cách ly</p><p class="ql-align-justify">Vận hành êm ái phù hợp với các Khoa, Phòng bệnh nặng</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế đặc thù cho chạy thận nhân tạo, lắp đặt nhanh, đơn giản</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm điện năng</p> |  | <p>Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup><em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p> -&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 15 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>-&nbsp;Có tích hợp thiết bị đo độ dẫn điện của nước thành phẩm.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz. </p><p><strong>BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p> -&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 20 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 36VDC – 50Hz.</p><p><strong>BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p> | <p>Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+<em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p> -&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 15 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>-&nbsp;Có tích hợp thiết bị đo độ dẫn điện của nước thành phẩm.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz. </p><p><strong>BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p> -&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 20 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 36VDC – 50Hz.</p><p><strong>BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T13:41:38.723 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:56:52.015
4139 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số DR 2 tấm cảm biến phẳng | FDR Smart FGXR-68S |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 8000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:51.047 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.288
4140 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay gây tê đám rối thần kinh | Sonosite M-turbo |  | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:51.080 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.296
4141 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 3 đầu dò | Sonosite M-turbo |  | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:51.109 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.303
4142 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGXR-52S |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 4600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:51.016 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.280
4143 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN50 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Sản xuất nước tinh khiết tại chổ để cấp cho máy lọc thận nhân tạo HD hoặc HDF, áp dụng cơ động cho phòng cấp cứu, phòng chạy thận cách ly</p><p class="ql-align-justify">Vận hành êm ái phù hợp với các Khoa, Phòng bệnh nặng</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế đặc thù cho chạy thận nhân tạo, lắp đặt nhanh, đơn giản</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm điện năng</p> |  | <p class="ql-align-justify"> Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify"> Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify">Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bơm cao áp R.O </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm<sup>2</sup>)</p><p class="ql-align-justify">Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify"> Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao </p><p class="ql-align-justify">Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify"> Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify">Rờ le áp suất </p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ đo lưu lượng</p><p>Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p>Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p> Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p> Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p> Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p> &nbsp; <strong><u>Các phụ kiện đi kèm</u></strong></p><p class="ql-align-justify"> Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p><p> &nbsp;</p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"> Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify"> Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify">Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bơm cao áp R.O </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm2)</p><p class="ql-align-justify">Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify"> Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao </p><p class="ql-align-justify">Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify"> Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify">Rờ le áp suất </p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ đo lưu lượng</p><p>Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p>Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p> Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p> Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p> Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p> &nbsp; <strong><u>Các phụ kiện đi kèm</u></strong></p><p class="ql-align-justify"> Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T11:08:42.026 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:57:24.006
4144 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ ĐÍCH TẦN SỐ RADIO | BTL-6000 TR-Therapy Elite |  | Bulgaria | BTL Industries Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 1305000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin chung:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: BTL-6000 TR-Therapy Elite</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất: BTL Industries Ltd, Anh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Châu Âu / Bulgaria</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân nhóm theo TT14/BYT: Nhóm 3</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng đạt: ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: AC 100 V- 240 V, 50 – 60 Hz.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị: Màn hình màu cảm ứng rộng 8,4 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất điều trị tối đa: 320W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số hoạt động: 480 &nbsp;–520 kHZ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra chế độ làm việc: Điện dung, điện trở, trung tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số điện cực:</p><p>Điện cực loại điện dung Ø 20, 30, 50, 70mm</p><p>Điện cực loại điện trở Ø 20, 30, 50, 70mm</p><p>Điện cực trung tính: 160 x 240&nbsp;mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại:</p><p>§&nbsp;Phân loại sản phẩm: BF</p><p>§&nbsp;Cấp thiết bị: II</p><p>§&nbsp;Cấp thiết bị theo MDD 93/42/EEC: IIa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: </p><p>§&nbsp;Thời gian: ±5 % giá trị thiết lập</p><p>§&nbsp;Thời gian hệ thống: ±5 s một ngày</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-01-14T14:53:26.705 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-01-14T14:53:26.774
4145 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy quét phim nha khoa | ISCAN |  | Hàn Quốc | Digiray Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế PTD Đất Việt | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 105000000 | f | Bộ | false | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng LCD độc đáo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm thiết kế đẹp, bền, gọn, nhẹ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm đi kèm 4 tấm phim, bao gồm 4 size phim, mỗi size phim có thể tái sử dụng 3.000 lần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm phim mỏng, dễ bẻ cong, 100% diện tích tấm phim là vùng hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm dễ sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tùy chọn các size phim: Size 0, Size 1, Size 2, Size 3</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng, độ bền cao, linh hoạt.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế PTD Đất Việt | 2021-01-25T15:12:33.564 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế PTD Đất Việt | 2021-01-25T16:44:00.784
4146 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-6510K Celltac α | MEK-6510K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 287400000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T10:17:19.039 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.799
4147 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | KENZA 240 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 846000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>KENZA 240TX<b> </b>là máy phân tích sinh hóa tự động, máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-13T18:12:55.128 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-31T00:00:00.578
4148 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X-Quang nha | RAYSCAN α- SC |  | Hàn Quốc | RAY Co. Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-02-14 | <p><strong>MÁY X QUANG NHA </strong></p><p>Model: RAYSCAN α-SC</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;RAY Co., Ltd</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG | 2021-01-14T14:57:44.393 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG | 2021-01-14T14:57:44.468
4149 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN100 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Sản xuất nước tinh khiết tại chổ để cấp cho máy lọc thận nhân tạo HD hoặc HDF, áp dụng cơ động cho phòng cấp cứu, phòng chạy thận cách ly</p><p class="ql-align-justify">Vận hành êm ái phù hợp với các Khoa, Phòng bệnh nặng</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế đặc thù cho chạy thận nhân tạo, lắp đặt nhanh, đơn giản</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm điện năng</p> |  | <p class="ql-align-justify">Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify">Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bơm cao áp R.O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm<sup>2</sup>)</p><p class="ql-align-justify">Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify">Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao</p><p class="ql-align-justify">Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify">Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify">Rờ le áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ đo lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p class="ql-align-justify">Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p class="ql-align-justify"> Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify"> Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify"> </p> | <p class="ql-align-justify">Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify">Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">Bơm cao áp R.O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm<sup>2</sup>)</p><p class="ql-align-justify">Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify">Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao</p><p class="ql-align-justify">Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify">Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify">Rờ le áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify">Đồng hồ đo lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p class="ql-align-justify">Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p class="ql-align-justify"> Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify"> Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify"> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T10:32:36.559 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:57:43.639
4150 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt lát vi thể | CUT 4060 |  | Đức | MicroTec Laborgeräte GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 385000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn ISO 9001</span></p><p><span style="color: black;">Điều kiện môi trường làm việc:</span></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm tối đa:&nbsp;≥ 80%</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Sử dụng rộng rãi cho nghiên cứu và công việc thường ngày trong lĩnh vực sinh học, y tế hoặc công nghiệp.</span></p><p><span style="color: black;">Đảm bảo độ tin cậy thông qua bảo vệ chống kẹt và hệ thống khóa chống trượt ly hợp trong tiến trình cắt thô.</span></p><p><span style="color: black;">Máy cho độ dày cắt chính xác với các mẫu đúc trong parafin hoặc trên đế nhựa. </span></p><p><span style="color: black;">Dao cắt có thể di chuyển và điều chỉnh góc trong khi vẫn giữ các điều chỉnh cơ bản.</span></p><p><span style="color: black;">Nguyên tắc thiết kế giảm chấn thương, nguy hiểm thông qua một bộ phận bảo vệ lưỡi dao cắt,&nbsp;cái mà có thể khóa vị trí.</span></p><p><span style="color: black;">Khoảng độ dày lát cắt: từ 0,5 µm đến 60 µm</span></p><p><span style="color: black;">Bước điều chỉnh:</span></p><ul><li><span style="color: black;">0,5µm với khoảng độ dày lát cắt từ 0,5µm đến 2µm</span></li><li><span style="color: black;">1µm với khoảng độ dày lát cắt từ 2µm đến 10µm</span></li><li><span style="color: black;">2µm với khoảng độ dày lát cắt từ 10µm đến 20µm</span></li><li><span style="color: black;">5µm với khoảng độ dày lát cắt từ 20µm đến 60µm</span></li></ul><p><span style="color: black;">Khoảng cách di chuyển mẫu theo chiều ngang: 40 mm</span></p><p><span style="color: black;">Khoảng cách di chuyển mẫu theo chiều dọc: 70 mm</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước mẫu: tối đa 55 x 55 mm</span></p><p><span style="color: black;">Có khóa tay quay tích hợp trong tay quay</span></p><p><span style="color: black;">Cắt thô:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Tay quay - bên trái</span></li><li><span style="color: black;">Điều chỉnh tùy chọn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ</span></li></ul><p><span style="color: black;">Khoảng lùi mẫu: khoảng 80µm</span></p><p><span style="color: black;">Bộ đếm lát cắt: 4 chữ số với màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">Tự động cắt tỉa mẫu theo 3 bước:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Bước 1: 10 µm</span></li><li><span style="color: black;">Bước 2: 20 µm</span></li><li><span style="color: black;">Bước 3: 30 µm</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T16:46:14.319 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-26T11:49:16.628
4151 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN | TUFO2-DIN |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 4800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Ổ khí đầu ra CPX chuẩn DIN được sản xuất và thiết kế tại nhà máy của chúng tôi tại Anh Quốc, được làm hoàn toàn bằng kim loại, Chỉ mục khí theo tiêu chuẩn EN 13260-2, EN 9170 và Đường ống dẫn khí y tế EN 7396</p> |  |  | <p>- Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí</p> <p>-&nbsp;Kết hợp ống đồng 12mm với tiêu chuẩn EN 13348 để dễ dàng kết nối với Hệ thống khí y tế, các tùy chọn khác bao gồm phụ kiện kiểu NIST hoặc DISS cho tay khí hoặc các hộp đầu giường</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T15:14:02.303 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:01.111
4152 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM1600 Analyzer | Atellica IM 1600 analyzer |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 9087900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 440 TEST/ GIỜ </strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T12:05:01.360 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.481
4153 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | ECUBE 12 |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 12</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="591"> <tbody> <tr height="462"> <td height="462" width="591">Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> <font>2. Đầu dò 3D vaginal</font><br /> <font>3. Đầu dò 2D Convex mật độ cao<br /> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 5. Chương trình siêu âm tim<br /> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 7. Gói thước thước đo tim<br /> 8. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 9. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 10. Chương trình kết nối DICOM<br /> 11. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 12. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 13. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 14. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 15. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 16. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 17. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</font></td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="462"> <td height="462" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE 12<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> - Ổ đĩa DVD<br /> - Phụ kiện chuẩn</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:24:14.572 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:35:02.039
4154 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN PRO | Aerogen PRO (AG-AP6000-IN) |  | Ireland | Aerogen Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN PRO</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T13:23:41.240 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:01.440
4155 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm cho 5 kết nối | Patient Information Center iX (PIC iX) |  | Mỹ | Philips Medical System |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 455000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống thông tin bệnh nhân trung tâm hỗ trợ khả năng theo dõi bệnh nhân, phát hiện sớm các diễn biến xấu của bệnh nhân từ xa đồng thời cải thiện hiệu quả quy trình làm việc của cán bộ nhân viên y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-15T15:41:46.662 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-15T15:52:49.093
4156 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 1 vòi composite-treo tường | CSS 1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 700 x 600 x 880 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T13:07:11.709 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:00.787
4157 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - MÀN HÌNH 15" | FX 3000 |  | Ba Lan | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 532125000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - màn hình 15"</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T11:38:16.420 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:01.166
4158 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm | EPK-3000 |  | Thái Lan | HOYA Corporation |  |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Thái Lan | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13T17:29:03.231 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22T14:01:14.675
4159 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vi sóng trị liệu | HM-801 (C-type) |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy vi sóng trị liệu. Đầu điều trị hình tròn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-28T08:55:59.933 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:35:01.455
4160 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter R400 Smart và các phụ kiện đi kèm | Ritter R400 smart và các phụ kiện đi kèm |  | Đức | Ritter Concept GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 72208000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ ghế nha khoa</p> |  |  | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2021-01-15T16:25:25.178 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2021-01-15T16:30:45.084
4161 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy x-quang di động C-Arm kỹ thuật số | HF 59R (series: Rollscan) |  | Ấn Độ | Allengers Medical Systems Ltd. |  |  | Công ty cổ phần thiết bị thương mại và dịch vụ Bắc Nam | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy X-quang di động C-Arm kỹ thuật số</p> |  | <p>11. Phần mềm chụp mạch xóa nền, dẫn đường : 01 bộ</p> | [6 empty] | Công ty cổ phần thiết bị thương mại và dịch vụ Bắc Nam | 2020-10-21T08:11:18.285 | Công ty cổ phần thiết bị thương mại và dịch vụ Bắc Nam | 2020-12-31T00:00:01.244
4162 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang kỹ thuât số cầm tay | Xcam |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:55:31.193 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:01.553
4163 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống cảm biến kỹ thuật số X quang nha | Dentra |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T17:31:44.945 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:01.579
4164 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy phẫu thuật siêu âm trong nha khoa | Miniuniko PZ Piezoelectric Unit |  | Italy | Mariotti & C Srl |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 108500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy khoan xương</p> |  |  | <p>Máy khoan xương</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-13T10:03:25.199 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-12-31T00:00:01.716
4165 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động laser | Hemaray 86 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Có thể tích hợp bộ chuyển mẫu tự động<br /> · 28 thông số<br /> · 05 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 60 test/h<br /> · Công nghệ đo: Laser<br /> · Bộ nhớ: 100.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô rất lớn<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p><br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T09:02:35.254 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:01.687
4166 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn cột sống | THN6-15 |  | Việt Nam | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 98000000 | t | Bộ | false | 2020-10-16 | 2022-12-16 | <p align="center"><strong>dụng điều trị của máy Tác kéo dãn cột sống Doctorhome- model:Thn6-15</strong></p> <p>Máy Kéo dãn cột sống: DoctorHome-Model:THN6-15 là thiết bị Y tế hỗ trợ tốt cho người bệnh trong điều trị các bệnh: Thoái hóa cột sống, chèn ép gây đau thần kinh tọa, đau cổ, vai, gáy, cánh tay, đau lưng; Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, lưng; Sai khớp đốt sống cổ, lưng; Vẹo cột sống cổ, cột sống thắt lưng; Viêm cột sống cổ, cột sống thắt lưng ở giai đoạn chưa dính khớp....<br /> - Đây là sản phẩm tiêu biểu (Model mới nhất) do Viện Điện tử/Viện KH-CN quân sự nghiên cứu chế tạo. Máy tích hợp đồng thời 03 chức năng:<br /> - Điện xung tổng hợp, biến điệu với 02 dải tần số: Tần thấp và tần trung;<br /> - Nhiệt hồng ngoại, thẩm thấu thuốc y học cổ truyền;<br /> - Cơ học (Lực kéo) được điều khiển tự động bằng công nghệ điện tử).Tích hợp các tác nhân trên, đáp ứng hoàn hảo một phác đồ điều trị kéo dãn cột sống.<br /> Đây là sản phẩm duy nhất có chức năng kéo gián cột sống kết hợp với điện từ trường và nhiệt hồng ngoại giúp Bác sỹ và người bệnh thuận lợi , hiệu quả trong điều trị các bệnh liên quan tới cột sống, đặc biệt hiệu quả trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cả trong trạng thái cấp và mãn tính.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16T10:04:37.730 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11T11:23:39.122
4167 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | ECUBE 8 LE |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 8 LE</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu Dò</p> |  | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 3D vaginal<br /> 2. Đầu dò 2D Vaginal<br /> 3. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 4. Chương trình siêu âm tim<br /> 5. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 6. Gói thước thước đo tim<br /> 7. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 8. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 9. Chương trình kết nối DICOM<br /> 10. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 11. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 12. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 13. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 14. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 15. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 16. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 17. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Live HQ™<br /> &nbsp;</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8 LE<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> &nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:18:14.608 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:35:18.297
4168 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết VivaChek Ino | VGM01-014 |  | Trung Quốc | Vivachek Biotetech (Hangzhou) Co., Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1500000 | f | Bộ | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p><strong>Máy đo đường huyết VIVACHEK INO</strong></p><p>Model: VivaChek Ino</p><p>Thương hiệu: VivaChek Laboratories, Inc. (Mỹ)</p><p>Đo nồng độ đường Glucose trong máu, chính xác cho cả người có tỷ lệ hồng cầu trong máu thấp như phụ nữ mang thai, hoặc cao như trẻ sơ sinh (HCT:</p><p>20% - 70%)</p><p>Đặc tính kỹ thuật: Máy đo đường huyết VivaChek Ino có độ chính xác, ổn định hàng đầu trên thế giới</p><p>Đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15197:2015 mới nhất dành cho máy đo đường huyết</p> | [5 empty] | que thử đường huyết VivaChek Ino, Kim lấy máu VivaChek | Bảo hành trọn đời, đổi mới khi có lỗi do nhà sản xuất |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T14:36:29.128 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T14:36:29.201
4169 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị Doctorhome | DH18 |  | Việt Nam | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Bộ | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p>Máy DOCTORHOME - Model DH18 là <strong>Máy trị liệu sử dụng năng lượng tia Laser bán dẫn công suất thấp (loại 3B)</strong> có tác dụng gây hiệu ứng kích thích sinh học, được chỉ định điều tri các bệnh sau:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Laser hai bước sóng chiếu ngoài:</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Tác dụng tốt trong điều trị các bệnh sau:</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;">Di chứng liệt nửa người do TBMMN ở NCT; Bại liệt ở trẻ con sau đợt sốt cao kéo dài; Di chứng bại não ở trẻ con; Di chứng do chấn thương sọ não; Bệnh trĩ, hậu môn các loại…..Phì đại tuyến tiền liệt ….; Bệnh khớp các loại; Viêm xoang các loại….; viêm họng cấp, mãn …..; Amydale cấp mãn….;Viêm tai giữa có mũ;Vết thương mưng mũ loét nhiễm trùng lâu lành; Bệnh lý niêm mạc miệng và mô răng…;U máu và viêm sụn- màng sụn vành tai; U lành tính; Bướu cổ đơn thuần; Bệnh phụ khoa …..</p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Đặc biệt thuận lợi và hiệu quả khi điều trị các vết bỏng rộng, sâu.</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16T09:53:26.587 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11T11:23:39.123
4170 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị Doctorhome | DH18 |  | Việt Nam | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Bộ | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p>Máy DOCTORHOME - Model DH18 là <strong>Máy trị liệu sử dụng năng lượng tia Laser bán dẫn công suất thấp (loại 3B)</strong> có tác dụng gây hiệu ứng kích thích sinh học, được chỉ định điều tri các bệnh sau:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Laser hai bước sóng chiếu ngoài:</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Tác dụng tốt trong điều trị các bệnh sau:</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;">Di chứng liệt nửa người do TBMMN ở NCT; Bại liệt ở trẻ con sau đợt sốt cao kéo dài; Di chứng bại não ở trẻ con; Di chứng do chấn thương sọ não; Bệnh trĩ, hậu môn các loại…..Phì đại tuyến tiền liệt ….; Bệnh khớp các loại; Viêm xoang các loại….; viêm họng cấp, mãn …..; Amydale cấp mãn….;Viêm tai giữa có mũ;Vết thương mưng mũ loét nhiễm trùng lâu lành; Bệnh lý niêm mạc miệng và mô răng…;U máu và viêm sụn- màng sụn vành tai; U lành tính; Bướu cổ đơn thuần; Bệnh phụ khoa …..</p> <p style="margin-left:39.3pt;"><strong>Đặc biệt thuận lợi và hiệu quả khi điều trị các vết bỏng rộng, sâu.</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16T09:53:26.587 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11T11:23:39.123
4171 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi cao cấp loại 2 dây Riêng biệt | CYW-Duo |  | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31T22:02:04.420 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.105
4172 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch ARC 350 | ARC 350 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-31 | <p>Dao hàn mạch máu ARC 350 thông minh kiểm soát bằng vi xử lý, tích hợp hệ đầy đủ tính năng cắt đốt điện cao tần trên một thiết bị. Phù hợp cho trong phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật tim và ngực, thần kinh, tiết niệu, phụ khoa và chỉnh hình, tai mũi họng, sản…<br /> + Giao diện kính cường lực phẳng chống khuẩn, chịu lực và chống trầy xướt tuyệt đối an toàn.<br /> + Màn hình màu, điều khiển cảm ứng công nghệ TFT<br /> + Công nghệ Hàn mạch máu: hàn được mạch máu đường kính 7mm với chất lượng mối hàn chịu lực 700mmHg. Tĩnh mạch lớn, động mạch và bó mô có thể được niêm phong vĩnh viễn và an toàn với cơ chế nung chảy kết dính elastin và collagen trong thành mạch máu.<br /> + Cho phép kết nối cùng lúc 4 tay dao phẫu thuật.<br /> + Tuỳ chọn tay dao hàn mạch máu dùng nhiều lần hoặc một lần giúp tối ưu hoá chi phí phẫu thuật, tiết kiệm thời gian và hồi phục nhanh. Giải pháp tiết kiệm trên mỗi ca mổ.<br /> + Công nghệ cảm biến mô tự động giảm thiểu đối đa tổn thương mô với mức công suất hằng định cài đặt ở mức thấp nhất, hệ thống liên tục đo trở kháng mô và tốc độ di chuyển tay dao để kiểm soát thông số cắt đốt đảm bảo hiệu ứng cắt đốt tối ưu nhưng không gây tổn thương mô.<br /> + Tính năng tự động kích hoạt tay dao lưỡng cực: Tự động kích hoạt khi đầu dao chạm mô theo thời gian delay cài đặt, được dùng cho các loại tay dao lưỡng cực mổ hở và nội soi. Tính năng này thay cho việc sử dụng bàn đạp chân, và nếu khi khi kết hợp kích hoạt bàn đạp chân thì chức năng Autostart sẽ tự động vô hiệu.<br /> + Kích hoạt đồng thời hai tay dao<br /> + Công nghệ theo dõi diện tích tiếp xúc tấm điện cực trung tính<br /> + Hệ thống tích hợp sẵn đầy đủ các chương trình phẫu thuật cơ bản và cho phép thiết lập nhiều chế độ phẫu thuật theo mỗi chuyên khoa.<br /> + Tính năng nhận biết dụng cụ kết nối<br /> + Công nghệ an toàn điện<br /> + Tính năng tự động kiểm tra chuẩn chất lượng dụng cụ kết nối.<br /> + Công nghệ CCS hỗ trợ công suất cắt tự động<br /> + Hệ thống kiểm soát an toàn ISSys: Giám sát dòng rò, công suất phát, self-test toàn hệ thống, lỗi thao tác, lỗi kỹ thuật báo bằng tin nhắn trên màn hình trong toàn thời gian.<br /> + Tương thích hệ thống phòng mổ thông minh Karl Storz (OR NEO) và MAQUET (TEGRIS)<br /> – Công suất cực đại đơn cực : 400W<br /> – Công suất cực đại lưỡng cực Bipolar: 400W</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-05T12:10:12.863 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:02.087
4173 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | PM-2000XL PRO |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T15:18:58.226 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T17:00:31.063
4174 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler 2D | ECUBE 8 LE |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 790000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 2D</strong></p><p>Model: Ecube 8 LE</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D Vaginal: VNĐ<br /> 3. Đầu dò 3D/4D (Convex)<br /> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 5. Chương trình siêu âm tim<br /> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW):&nbsp;<br /> 7. Gói thước thước đo tim<br /> 8. Chương trình siêu âm 3D/4D<br /> 9. Công nghệ hình ảnh Live HQ™<br /> 10. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 11. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 12. Chương trình kết nối DICOM<br /> 13. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 14. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 15. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 16. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 17. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 18. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 19. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 20. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 21. Công nghệ hình ảnh Live HQ™<br /> &nbsp;</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8 LE<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> &nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:14:02.077 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:35:45.955
4175 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | 1717SCC |  | Hàn Quốc | Rayence Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED |  | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1717SCC/SGC là tấm nhận Cassette Cung cấp Khu vực hoạt động rộng hơn cho hình ảnh và giải pháp hình ảnh linh hoạt và đáng tin cậy cho nhu cầu chẩn đoán của bạn. Với tầm nhìn toàn cảnh 17 "x 17" (43 cm x 43 cm), nó có thể bao gồm một loạt các ứng dụng x quang rất toàn diện. độ dày 15mm của nó cho phép bạn trải nghiệm kỹ thuật số Flat Panel thật</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Công nghệ hình ảnh mà không cần sửa đổi khay BUCKY Cassette hiện có. 1717SCC/SGC là một giải pháp kỹ thuật số lý tưởng và kinh tế được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của bộ phận x quang của bạn</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-11-25T11:07:12.325 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-12-31T00:00:11.116
4176 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | BLR-2100 |  | Hungary | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2020-12-26 | <p>+ Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</p><p>+Điện áp làm việc : 220V/50Hz</p><p>+ Môi trường làm việc: </p><p>Nhiệt độ tối đa: 30<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm tối đa: 75%</p> |  |  | <p>Tính năng:</p><p>+ Là hệ thống giường sưởi ấm trẻ sơ sinh, có thể sử dụng cho việc ủ ấm và làm rốn.</p><p>+ Điều khiển bằng vi xử lý, đèn làm ấm làm bằng ceramic</p><p>+ Điều chỉnh và hiển thị ngày, giờ, nhiệt độ không khí và nhiệt độ da trẻ sơ sinh, độ ẩm</p><p>+ Màn hình hiển thị bằng LCD monocolor</p><p>+ Khả năng hiển thị và lưu trữ dữ liệu trong nhật ký (trends) trong 3/24/170 giờ</p><p>+ Có chức năng hẹn giờ APGAR</p><p>+ Có khả năng chụp x quang ngay trên bàn làm ấm</p><p>+ Có khay đựng phim chụp X-quang</p><p>+ Có khả năng điều khiển nhiệt độ bề mặt&nbsp;</p><p>+ Có khả năng điều khiển nhiệt độ trên da của trẻ.</p><p>+ Có khả năng điều khiển nhiệt độ và gia nhiệt cho đệm.</p><p>+ Có thước đo chiều dài bé</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Kích thước bề mặt bàn: 61 x 76 cm</p><p>+ Độ dày đệm: 2 cm</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ bề mặt trong khoảng từ: 30 - 38°C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ da trong khoảng từ: 34 - 38°C</p><p>+ Nhiệt độ gia nhiệt cho nệm: 30 – 33°C</p><p> + Có bàn đạp nâng hạ chiều cao</p><p>Báo động bằng âm thanh và tín hiệu ít nhất trong các trường hợp sau:</p><p>+ Nhiệt độ quá cao</p><p>+ Lỗi kỹ thuật</p><p>+ Xe đẩy di động với 04 bánh xe chống tĩnh điện,&nbsp;hai bánh có khóa, có giá để chai oxy.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-26T16:34:56.439 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-26T00:00:00.271
4177 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 1 vòi composite-treo tường | CSS 1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 700 x 600 x 880mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T20:12:06.056 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-31T00:00:02.349
4178 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-2800 | BC-2800 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p align="center"><b>MÁYXÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</b></p> <p align="center"><b>MODEL :</b><b>&nbsp;BC – 2800</b></p> <p align="center"><b>HÃNG SẢN&nbsp;XUẤT :&nbsp;MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p>1. Các thông số đo: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, và biểu đồ cho WBC, RBC, PLT.<br /> 2. Nguyên lý đo: Đếm theo phương pháp trở kháng và theo phương pháp SFT cho Hemoglobin<br /> 3. Dải đo:</p> <table width="602"> <tbody> <tr> <td width="122"><strong>Thông số đo</strong></td> <td width="178"><strong>Khoảng tuyến tính</strong></td> <td width="162"><strong>Độ CX(%CV)</strong></td> </tr> <tr> <td width="122">WBC (10<sup>9</sup>/L)</td> <td width="178">0.0-99.9</td> <td width="162">3.0 (4.0 – 15.0)</td> </tr> <tr> <td width="122">RBC (10<sup>12</sup>/L)</td> <td width="178">0.00-9.99</td> <td width="162">2.0 (3.00 – 6.00)</td> </tr> <tr> <td width="122">HGB (g/L)</td> <td width="178">0-300</td> <td width="162">2.0 (100 – 180)</td> </tr> <tr> <td width="122">MCV (fL)</td> <td width="178">0-999</td> <td width="162">1 (70.0 – 100.0)</td> </tr> <tr> <td width="122">PLT (10<sup>9</sup>/L)</td> <td width="178">&nbsp;</td> <td width="162">5(200 – 500)</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Đường kính mao quản :&nbsp; 80mm4. Thể tích mẫu máu đo: Phương pháp trước pha loãng: 20ml. Phương pháp đo toàn bộ mẫu máu: 13ml.<br /> 5.&nbsp;Tốc độ đo:&nbsp; 30 mẫu/ giờ ( 120s/mẫu<br /> 6. Sai số phép đo: WBC,RBC, HGB&lt;0.5%&nbsp; PLT &lt;1%<br /> 7. In kết quả: &nbsp;Máy in nhiệt gắn sẵn, giấy in 50mm.<br /> 8. Kết nối máy in ngoài&nbsp; Epson LQ300k + II, Epson 630K (lựa chọn)<br /> 9. Môi trường vận hành:<br /> 10. Nhiệt độ: 15 – 30 0C<br /> 11. Độ ẩm: 30 – 85%<br /> 12. Nguồn điện hoạt động: AC 100 – 240V<br /> 13. Tần số: 50/60Hz<br /> 14. Công suất: 180VA<br /> 15. Cầu chì: AC 250 V T4 A<br /> 16. Kích thước: 322 (W) x 437(H) x 385(D)<br /> 17. Trọng lượng: 17.9 Kg<br /> 18. Bảo quản: Nhiệt độ bảo quản : -100 ~ 400. Độ ẩm không khí: 10 ~93%<br /> 19. Tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp; ISO9001:1993, ISO13485:1996, CE (0123)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T17:29:45.108 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.488
4179 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch di động, Pin 24V | SU60.08 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 6 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>-Thiết bị sản xuất năm 2020, mới 100%</p> <p>- Nguồn điện cung cấp: 220-240&nbsp; VAC, 50/60Hz</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật</p> <p>-&nbsp;Áp suất chân không:&nbsp; từ 0 đến-620mmHg&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Lưu lượng hút: 22&nbsp;lít/phút</p> <p>-&nbsp;Đồng hồ hiển thị: có thể hiển thị 2 đơn vị áp lực bằng mbar và mmHg</p> <p>-&nbsp;Bình chứa dịch: 02 bình nhựa x 3 lít loại dùng&nbsp;nhiều lần</p> <p>-&nbsp;Có van bảo vệ chống tràn cho mỗi bình chứa dịch</p> <p>-&nbsp;Có thể lựa chọn bình hút dịch bằng núm xoay</p> <p>-&nbsp;Có núm điều chỉnh mức chân không</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-12T13:56:33.669 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-12T00:00:00.455
4180 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | E-CUBE 8 DIAMOND |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1390000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 8 Diamond</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D vaginal<br /> 3. Đầu dò 2D Convex mật độ cao<br /> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 5. Chương trình siêu âm tim<br /> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 7. Gói thước thước đo tim<br /> 8. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 9. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 10. Chương trình kết nối DICOM<br /> 11. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 12. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 13. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT):<br /> 14. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 15. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 16. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 17. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 19. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8 DIAMOND<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T14:49:02.094 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:36:12.351
4181 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp di động | Lồng ấp trẻ sơ sinh dạng vận chuyển | BLF-2001 TI |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-27 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</li><li>Điện áp làm việc: 220V/50Hz&nbsp;&nbsp;</li><li>Môi trường làm việc:</li></ul><p>Nhiệt độ tối đa: 30<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p>Độ ẩm tối đa: 75%</p> |  |  | <p>Tính năng:</p><p>+ Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>+ Xe đẩy di động với 04 bánh xe chống tĩnh điện, hai bánh có khóa&nbsp;</p><p>+ Lồng dạng vách đôi (2 ngăn)</p><p>+ Có cổng truy cập để thao tác phía trước và phía hông</p><p>+ Có chức năng khóa bàn phím</p><p>+ Bàn phím có chức năng chống thấm nước</p><p>+ Làm ẩm không khí bằng tự nhiên</p><p>+ Lọc không khí bằng phin lọc HEPA</p><p>+ Chiều cao của xe đẩy có thể điều chỉnh được 3 mức&nbsp;</p><p>Hiển thị: bằng đèn LED các thông số:</p><p>+ Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ không khí, nhiệt độ da</p><p>+ Điện áp của Ắc quy</p><p>Báo động bằng âm thanh và ánh sáng tối thiểu trong các trường hợp:</p><p>+ Lỗi nguồn</p><p>+ Lỗi quá nhiệt</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Dải nhiệt độ không khí: Trong khoảng từ 25 – 37<sup>0</sup>C</p><p>+ Dải nhiệt độ da: Trong khoảng từ 34 – 37<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-27T14:46:00.351 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-27T00:00:00.109
4182 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (scan) mẫu hàm | OMNICAM AC |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 942300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</b></p> <p>Model: OMNICAM AC</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-11T12:18:53.272 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.734
4183 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não Video 64 kênh | Natus Brain Monitor |  | Canada | Natus Medical Incorporated |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 2016000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor mang lại giá trị tuyệt vời mà không làm giảm chất lượng bản ghi điện não</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống này cung cấp các tính năng thiết yếu cho hiệu suất làm việc, lý tưởng cho nhu cầu khám chữa bệnh của bạn.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống điện não đồ tinh vi như kích thích ánh sáng, bộ hẹn giờ tăng thông khí, xóa dữ liệu, báo cáo và nhiều hơn thế nữa.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor cũng có thể được tăng cường với một số gói tiện ích bổ sung tùy chọn bao gồm video kỹ thuật số, phát hiện sóng nhọn và động kinh hoặc phân tích giấc ngủ.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T12:20:48.631 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T12:20:48.736
4184 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 1156 |  | Hà Lan | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-27 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG <em>(CÔNG NGHỆ HD)</em> </strong></p><p><strong><em>(Dùng cho phẫu thuật nội soi vi mô và các thủ thuật nội soi chẩn đoán)</em></strong></p><p>Model: CYMO 1156</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  | <p><br></p> | <p><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p> <ul> <li>Cảm biến hình ảnh CMOS 1/3" cho độ nét cao khi sử dụng</li> <li>Có 05 loại thiết lập nội soi</li> <li>Có chức năng dừng hình</li> <li>Phóng to kỹ thuật số 2.5 x</li> <li>Có chức năng soi và lật</li> <li>Có chức năng xoay</li> <li>Có chức năng chống nhiễu kỹ thuật số để sử dụng với nội soi linh hoạt</li> <li>Các nút điều khiển được chiếu sáng trên bảng điều khiển phía trước</li> <li>Nút điều khiển lập trình trên đầu camera</li> <li>Tùy chọn đầu ra Độ nét cao, độ phân giải tối đa 1920x1200</li> <li>Thông tin bệnh nhân qua bàn phím ngoài</li> </ul> |  | Bóng đèn LED, Optic, dây dẫn sáng, camera, main xử lý hình ảnh,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-10-27T13:41:17.522 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-27T00:00:00.794
4185 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt xâm lấn | Hệ thống hạ thân nhiệt | Thermogard XP |  |  | Zoll Circulation, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Model: Thermogard_XP</p><p>Hãng sản xuất: ZOLL</p><p>Năm sản xuất:</p><p>Xuất xứ: MỸ</p><p><strong>Kích thước</strong></p><p> + Chiều cao:&nbsp;45”&nbsp;(114&nbsp;cm)</p><p> + Chiều rộng:&nbsp;17”&nbsp;(43&nbsp;cm)</p><p> + Chiều sâu:&nbsp;30”&nbsp;(76&nbsp;cm)</p><p> + Trọng lượng: 115&nbsp;lbs (52 kg)</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T17:37:25.143 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.788
4186 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | ECUBE 8 |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chuẩn đoán Doppler màu 3D,4D</p><p>Model: Ecube 8</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy&nbsp;</p><p>- Đầu dò</p> |  | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D vaginal<br /> 3. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 4. Chương trình siêu âm tim<br /> 5. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 6. Gói thước thước đo tim<br /> 7. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 8. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 9. Chương trình kết nối DICOM<br /> 10. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 11. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 12. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 13. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 14. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 15. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 16. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 17. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> &nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn</p> |  | Linh kiện, vật tư thay thế |  |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T14:31:06.468 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:36:28.002
4187 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | HỆ THỐNG MONITOR TRUNG TÂM 16 KẾT NỐI | DS8000 |  |  | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | f | Bộ | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong> Model: DS8000</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p> - 02 Màn hình hiển thị</p><p>- Bộ cáp kết nối và adaptor mạng WLAN cho mỗi monitor tại giường</p><p>- 01 Bộ CD phần mềm quản lý dữ liệu</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-01T18:01:48.912 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.806
4188 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi qua da | Máy tán sỏi qua da và niệu | MEDILAS H SOLVO 35 |  | Đức | Dornier MedTech GmbH |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-12-14 | <p><strong>MÁY TÁN SỎI LASER HOLMIUM 35W</strong></p><p><strong>MODEL: MEDILAS H SOLVO 35</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: DORNIER – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> |  |  | <p><strong>6 chế độ sử dụng cho sỏi</strong></p><p><span style="color: windowtext;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 chế độ tiêu chuẩn</span></p><p><span style="color: windowtext;">o&nbsp;&nbsp;Dornier cung cấp Công nghệ Chế độ Nâng cao được cấp bằng sáng chế duy nhất để giảm lực cản sỏi. Donier là Chế độ Nâng cao tạo ra hiệu ứng ngăn nước truyền trực tiếp năng lượng laser lên bề mặt sỏi.</span></p><p>o&nbsp;&nbsp;Giảm sự giãn nở bên của bong bóng hơi, truyền động lượng tối thiểu lên sỏi khi bong bóng hơi vỡ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 chế độ tán vụn </p><p>o&nbsp;&nbsp;Phá hủy đá bằng cách tạo ra các hạt bụi để vượt qua một cách tự nhiên, loại bỏ sự cần thiết phải phân mảnh sỏi lại.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 chế độ phân mảnh</p><p>o&nbsp;&nbsp;các mảnh sỏi cứng và lớn hơn không có bụi phát hành lại để loại bỏ hoàn toàn các mảnh sỏi bằng dụng cụ phục hồi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 CHẾ ĐỘ MÔ MỀM</p><p>o&nbsp;&nbsp;tối ưu hóa các thông số năng lượng để cắt và đốt.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 Truyền năng lượng đơn cho tình huống thách thức điều trị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 Xử lý nhiều tình huống với tùy chỉnh cài đặt tham số</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-01-14T15:45:34.655 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-01-14T15:45:34.703
4189 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận thủ công | NAS/RDS-MN02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 800mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> - Ca đong hoá chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 800mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p>- Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện hư hỏng miễn phí (nếu do lỗi nhà cung cấp)...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T08:36:46.132 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:58:06.274
4190 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy giúp thở di động | babyPAC |  | Anh | Smiths Medical International Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở di động&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-12T14:33:29.149 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:03.013
4191 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | LITHOGOLD 380 |  | Đức | MTS Medical UG |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm null |  |  | 11000000000 | t | Cái | false | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ</strong></p><p><strong>MODEL: LITHOGOLD 380</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: MTS – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><br></p> |  |  | <p>lithogold380® là một hệ thống tán sỏi có thể vận chuyển (ESWL), được lập trình cho trung tâm tiết niệu, được thiết kế để phân hủy sỏi thận và niệu quản một cách hiệu quả. Bộ phận cơ bản này chứa các linh kiện điện tử bao gồm máy phát sóng xung kích, một sự kiểm soát , và một quá trình xử lý nước. Bộ phận cơ bản này được gắn trên một khung mà đầu trị liệu được gắn kết. Các lithogold 380 ® được ghép đôi bởi một hệ thống sắp xếp với C-arm. Các C-arm khác nhau phù hợp và có thể được lựa chọn bởi khách hàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-01-14T15:50:41.033 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-01-14T15:50:41.107
4192 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận thủ công | NAS/RDS-MN03 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1200mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 03 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> - Ca đong hoá chất</p> | <p>v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1200mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 03 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p>- Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện hư hỏng miễn phí (nếu do lỗi nhà cung cấp)...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T08:32:53.744 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:58:25.745
4193 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | ECUBE 15 PLATINUM |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 2170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 15</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="591"> <tbody> <tr height="484"> <td height="484" width="591">Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> <font>2. Đầu dò 3D vaginal</font><br /> <font>3. Đầu dò 2D Linear mật độ cao<br /> 4. Đầu dò 2D vaginal mật độ cao<br /> 5. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 6. Chương trình siêu âm tim<br /> 7. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 8. Gói thước thước đo tim<br /> 9. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 10. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 11. Chương trình kết nối DICOM<br /> 12. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 13. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 14. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 15. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 16. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 17. Công nghệ siêu âm tăng cường độ tương phản CEUS<br /> 18. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 19. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 20. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</font></td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="484"> <td height="484" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE 15 Plantinum<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> - Ổ đĩa DVD<br /> - Phụ kiện chuẩn</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:34:27.816 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:39:52.908
4194 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể | HD.ESWL-Vm |  | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 6125000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể</strong></p> |  | <p><strong><u>Cấu hình cao cấp Định vị tự động:</u></strong>&nbsp;</p><p>1/ Máy chính + giường&nbsp;điều trị</p><p>2/ Tủ&nbsp;điện</p><p>3/ Bàn&nbsp;điều khiển</p><p>4/ Bàn&nbsp;điều khiển cạnh giường</p><p><strong><u>5/ Nguồn&nbsp;điện cao tần (Nâng Cao)</u></strong></p><p>6/ Hệ thống xử lý nước</p><p><strong><u>7/ Bóng phát tia X-quang cao tần (Nâng Cao)</u></strong></p><p>8/ Máy&nbsp;ảnh CCD</p><p>9/ Bộ tăng cường hình&nbsp;ảnh</p><p>10/ Hệ thống xử lý hình&nbsp;ảnh, dữ liệu</p><p><strong><u>11/ Hệ thống xử lý hình&nbsp;ảnh, dữ liệu dành cho&nbsp;định vị tự&nbsp;động bằng siêu&nbsp;âm (Nâng cao)</u></strong></p><p>12/ Hệ thống liên lạc</p><p>13/Hộp dụng cụ</p><p>14/ Vật tư tiêu hao: (Bình&nbsp;điện dung, Thấu kính,&nbsp;Đĩa&nbsp;điện từ, Túi nước)</p><p><strong>* Giá trên có thể thay&nbsp;đổi theo yêu cầu khách hàng về số vtậ tư, phụ kiện, Thiết bị phụ trợ&nbsp;đi kèm</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-07T11:11:19.896 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-14T15:58:19.902
4195 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước, hai cửa, dung tích 937L | GSS67H |  | Ba Lan | Getinge |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy tiệt trùng Getinge GSS67H được&nbsp;thiết kế tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn&nbsp;sau:</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị Thiết bị y tế 93/42/EEC&nbsp;được&nbsp;sửa đổi theo chỉ thị 2007/47/EC</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị Máy móc 2006/42/EC</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị điện áp thấp 2006/95/EC</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị EMC 2004/108/EC</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị Thiết bị áp lực 97/23/EC</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiệt trùng – Máy tiệt trùng hơi nước - Máy tiệt trùng lớn EN 285 + A2</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiệt&nbsp;trùng&nbsp;-&nbsp;Nhiệt&nbsp;ẩm&nbsp;–&nbsp;Đánh&nbsp;giá&nbsp;và&nbsp;kiểm&nbsp;soát thường xuyên EN ISO 17.665-1</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu an toàn - Yêu cầu riêng về máy tiệt trùng được sử dụng để xử lý vật tư y tế trong chăm sóc sức khỏe hoặc trong các lĩnh vực phòng thí nghiệm, thú y, dược phẩm EN IEC 61.010-2 – 040</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các&nbsp;yêu cầu EMC&nbsp;- Yêu&nbsp;cầu chung&nbsp;về đo lường, điều khiển và sử dụng phòng thí nghiệm EN 61.326-1 và IEC 61 326-1</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị Y tế - hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu cho mục đích điều chỉnh EN ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;quản&nbsp;lý&nbsp;môi&nbsp;trường&nbsp;-&nbsp;Các&nbsp;yêu&nbsp;cầu&nbsp;và hướng dẫn sử dụng EN ISO 14001: 2004</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IEC/EN&nbsp;61010-1&nbsp;thiết bị điện đo lường,&nbsp;điều khiển, và sử dụng trong phòng thí nghiệm.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-01-25T17:25:01.978 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-01-25T17:27:46.433
4196 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D | ECUBE i7 |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 2D</strong></p><p>Model: Ecube i7</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <p> Tùy chọn nâng cao</p><p> 1. Đầu dò 2D vaginal</p><p> 2. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p> 3. Đầu dò 3D/4D Convex</p><p> 4. Chương trình siêu âm tim</p><p> 5. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p> 6. Gói thước thước đo tim</p><p> 7. Xe đẩy kết nối 3 cổng cắm đầu dò</p><p> 8. Chương trình siêu âm 3D/4D</p><p> 9. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p><p> 10. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p> 11. Chương trình kết nối DICOM</p><p> 12. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p> 13. Gói Doppler mô (TDI)</p><p> 14. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p> 15. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p> 16. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding&nbsp; </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE i7<br /> - Màn hình LED 15.6 inch<br /> - 01 cổng cắm đầu dò<br /> - Đầu dò Convex (C1-6T), tần số 1MHz - 6MHz , ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa, phụ khoa<br /> - Đầu dò Linear (L3-12T), tần số 3MHz-12MHz, ứng dụng siêu âm tuyến vú, mạch máu, cơ xương khớp<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Công nghệ hình ảnh giảm đốm nhiễu SRI, hình ảnh Harmonic<br /> - Doppler màu, Doppler xung, Dopppler năng lượng<br /> - Ổ cứng SSD 120Gb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:39:55.118 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:50:31.705
4197 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | INTEGO PRO |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1619030721 | t | Chiếc | false | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p> <p>Model: INTEGO PRO</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-04T10:40:25.503 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.996
4198 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Đầu nối tay khoan nha khoa | Sirona quick coupling B, for T3 Turbines |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5238000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>ĐẦU NỐI TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: Sirona quick coupling B, for T3 Turbines</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T15:25:46.342 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12
4199 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | XE ĐẨY CHUYỂN BỆNH (BĂNG CA CHUYỂN BỆNH) | SKB041-1 |  |  | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | f | Bộ | true | 2020-11-26 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SKB041-1</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;01 Thiết bị chính.</span></p><p><span style="color: black;">Phụ kiện đi kèm:</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;01 Cây truyền dịch</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">₋&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">01 bộ nệm</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-25T16:15:28.663 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.282
4200 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng + thủy lực | OT80.25 |  |  | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-28 | 2020-12-28 | <p>+ Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>+ Chất lượng mới 100%</p><p>+ Nguồn điện: 220-240V, 50-60Hz&nbsp;</p><p>+ Môi trường hoạt động:&nbsp;</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 40<sup>0</sup>C</p> |  |  | <p>Tính năng:</p><p>+ Bàn mổ đa năng + thủy lực sử dụng tối thiểu các loại phẫu thuật: chỉnh hình, tai mũi họng, sản phụ khoa, mắt</p><p>+ Điều chỉnh điện tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều cao, góc nghiêng trendelenburg, …&nbsp;</p><p>+ Vật liệu trụ và đế bàn: thép không gỉ AISI 316L&nbsp;</p><p>+ Vật liệu nệm bàn: Vật liệu PU, không thấm nước, có thể tháo rời.&nbsp;&nbsp;</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Kích thước mặt bàn (dài x rộng):&nbsp;2220 x 550 mm (±30mm)</p><p>+ Chức năng trượt chiều dài: 300 mm&nbsp;</p><p>+ Điều chỉnh góc nghiêng Trendelenburg (trước/sau):&nbsp;± 30<sup>0</sup></p><p><sup>+ </sup>Điều chỉnh góc nâng hạ tấm đỡ đầu:&nbsp;- 90<sup>0 </sup>- +45<sup>0</sup></p><p><sup>+ </sup>Điều chỉnh nghiêng 2 bên (trái/phải) : ± 20<sup>0</sup></p><p><sup>+ </sup>Di chuyển vị trí phần lưng: 80<sup>0</sup>/-45<sup>0</sup></p><p>+ Vị trí nâng phần chân:&nbsp;-90<sup>0</sup> đến&nbsp;+60<sup>0 </sup>xuống/lên.</p><p>+ Góc nâng giữa bàn : 150<sup>0</sup></p><p>+ Góc gập giữa bàn: 225<sup>0</sup></p><p>+ Thời gian sử dụng pin liên tục: 30 phút&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-28T09:48:17.488 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-28T00:00:00.076
4201 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não 64 kênh | Natus Brain Monitor |  | Canada | Natus Medical Incorporated |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 1512000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor mang lại giá trị tuyệt vời mà không làm giảm chất lượng bản ghi điện não</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống này cung cấp các tính năng thiết yếu cho hiệu suất làm việc, lý tưởng cho nhu cầu khám chữa bệnh của bạn.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống điện não đồ tinh vi như kích thích ánh sáng, bộ hẹn giờ tăng thông khí, xóa dữ liệu, báo cáo và nhiều hơn thế nữa.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Natus Brain Monitor cũng có thể được tăng cường với một số gói tiện ích bổ sung tùy chọn bao gồm video kỹ thuật số, phát hiện sóng nhọn và động kinh hoặc phân tích giấc ngủ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T12:04:57.370 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T12:21:32.986
4202 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Hệ thống ghế máy nha khoa | Little Prince |  | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T17:07:51.251 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:03.086
4203 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 2D | ECUBE 5 |  | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 2D</strong></p><p>Model: Ecube 5</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="591"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="591">Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. 03 cổng đầu dò hoạt động<br /> 3. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 4. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 5. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 6. Chương trình kết nối DICOM<br /> 7. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE 5<br /> - Màn hình LED 19.5 inch<br /> - 02 cổng cắm đầu dò<br /> - Đầu dò Convex (C1-6T), tần số 1MHz - 6MHz , ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa, phụ khoa<br /> - Đầu dò Linear (L3-12T), tần số 3MHz-12MHz, ứng dụng siêu âm tuyến vú, mạch máu, cơ xương khớp<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Công nghệ hình ảnh giảm đốm nhiễu SRI, hình ảnh Harmonic<br /> - Doppler màu, Doppler xung, Dopppler năng lượng<br /> - Ổ cứng HDD 500Gb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18T15:48:29.390 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-01-08T09:50:41.480
4204 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy lắc tiểu cầu kèm tủ ấm | Tủ bảo quản kèm máy lắc tiểu cầu | PF15-Pro, PC100-Pro |  | Mỹ | Helmer Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa |  | Nhóm 3 |  |  | 385000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p><p>Điện áp sử dụng: 220V/50Hz</p><p>Điều kiện làm việc:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 40<sup>0</sup>C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T17:36:34.611 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T17:37:34.377
4205 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | X-quang chụp toàn hàm + Hộp sọ | Dentio |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:48:58.403 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:03.078
4206 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | BT-550 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm null |  |  | 328000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY SƯỞI ẤM TRẺ SƠ SINH </strong></p> <p>MODEL: BT – 550</p> <p>Hãng sản xuất: Bistos</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Năm sản xuất: 2020</p> <p>Máy mới 100%</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Độ nghiêng giường điều chỉnh&nbsp;± 15 độ</p> <p>Giá đựng monitor</p> <p>Cân đo trọng lượng trẻ sơ sinh</p> <p>Đèn điều trị vàng da 1 mặt.</p> <p>Bộ đo Masimo SPO2 cho sơ sinh</p> <p>Bộ nâng hạ điều chỉnh độ cao giường</p> <p>Bộ NCPAP lắp ráp tại Việt Nam</p> | <ul> <li><strong>Nguồn điện:</strong></li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện ngoài: Tổng công suất: 100 – 240 V, 50/60Hz, 750VA, Mức trung bình: 100-240V, 50/60Hz, 400VA.</li> </ul> <ul> <li><strong>Kiểm soát nhiệt độ và đo lường.</strong></li> </ul> <ul> <li>Chế độ điều khiển: Tự làm ấm / trẻ em / bằng tay</li> <li>Phạm vi hiển thị nhiệt độ da: 26 độ ~ 42 độ (± 0,3 độ)</li> <li>Phạm vi kiểm soát nhiệt độ da: 34 độ ~ 38 độ (± 0,3 độ)</li> <li>Đầu dò cảm biến nhiệt độ da: 2 cái</li> </ul> <ul> <li><strong>Hiển thị</strong></li> </ul> <ul> <li>Màn hình điều khiển kiểu TFT LCD màu: 7 inch</li> <li>Báo động bằng chuông báo âm thanh và ánh sáng: 6 loại báo động.</li> <li>Bộ đếm thời gian: 0 phút 0 giây ~ 59 phút 59 giây (cài đặt: 1, 5, 10 phút sẽ tự động báo kêu 1 lần)</li> </ul> <ul> <li><strong>Hệ thống đèn</strong></li> </ul> <ul> <li>Đầu tải nhiệt (bóng hồng ngoại): Phạm vi đầu ra của tải nhiệt: 0 ~ 100%</li> <li>Công suất đầu tải nhiệt: 30mW/Cm2 (± 20%)</li> <li>Công suất đầu tải nhiệt: 600W.</li> <li>Tuổi thọ của tải nhiệt: 5000 giờ.</li> <li>Sử dụng đèn LED thăm khám, có công suất: 40W (10W x 4 bóng, 7000 lux) có 3 mức kiểm soát cường độ sáng.</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T11:48:20.240 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:03.129
4207 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED PLUS |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM</p><p> - AED Plus sử dụng công nghệ sóng 2 pha thẳng (RBW) của Zoll.</p><p> - Phản hồi CPR về tốc độ và độ sâu ép ngực qua miếng dán CPR-D</p><p> - Sử dụng pin bán ngoài thị trường kéo dài tới 5 năm&nbsp;</p><p> - Một miếng dán đánh sốc có thời gian sống tới 5 năm</p><p> - Có thể cài đặt thêm theo nhu cầu người dùng (ECG trên màn hình)</p><p> - Theo hướng dẫn mới nhất của AHA&nbsp;</p><p> - Dùng được cho trẻ em (sử dụng miếng dán trẻ em)</p><p> - Tự động kiểm tra hàng ngày hoặc hàng tuần</p><p> - Công nghệ Real CPR Help</p><p> • Thực hiện hướng dẫn cứu sống.</p><p> • Giúp tăng hiệu quả cứu sống.</p><p> - Máy AED Plus sẽ nhắc bạn từng bước của quá trình cứu hộ bằng:&nbsp;</p><p> - Nhắc nhở bằng giọng nói ; Văn bản hiển thị ; Biểu tượng phát sáng trong biểu đồ.</p><p>- 5 năm cho máy chính.</p><p> - 5 năm cho thời gian sống của miếng dán CPR –D padz</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-12T21:55:27.729 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.452
4208 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ oxy trong máu | PO-100B |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 25000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p>MÁY NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU (LOẠI CẦM TAY)</p><p>Model : PO-100B</p><p>Hãng sản xuất : Advanced Instrumentations, Inc. – Mỹ</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Chất lượng hàng : Mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình LCD với điều khiển đèn nền</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phù hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đồng hồ thời gian thực</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dung lượng lưu trữ dữ liệu lớn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thông tin dạng đồ thị và số</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Truyền dữ liệu đến PC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dữ liệu bệnh nhân ID-No (100 bệnh nhân)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hệ thống báo động toàn diện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Âm lượng xung và báo động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Độ nhạy có thể được lựa chọn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bão hòa oxy động mạch (SpO2)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:33:32.375 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:36:49.570
4209 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Urilyzer ® 500 Pro | Urilyzer 500 Pro |  | Hungary | Analyticon Biotechnologies AG |  | ["2021","2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Đức | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-03-14 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU BÁN TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Đo 11 thông số, công suất 500 xét nghiệm/giờ).</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Urilyzer 500 Pro</p><p class="ql-align-justify">Hãng chủ sở hữu: Analyticon – Đức</p><p><br></p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật đo: Máy Urilyzer 500 Pro sử dụng quang kế phản xạ với 4 bước sóng: 505, 530, 620, 660nm; nguồn sáng bằng đèn LED.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Máy tự động thực hiện kiểm tra hệ thống sau mỗi lần bật máy lên và tự động đo sau khi đặt que thử vào khay giữ que thử.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đo: Lên đến 500 xét nghiệm/giờ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với đầu đọc mã vạch.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhập thông tin nâng cao linh hoạt (ví dụ: màu của mẫu bệnh phẩm và độ đục)</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-14T16:40:40.517 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-14T16:40:40.572
4210 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm tiêu bản tự động có trạm gia nhiệt | Prisma-P-ES |  | Nhật Bản | Sakura Finetek Japan Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1870000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T17:50:00.869 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-25T17:50:00.989
4211 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX31EMG |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 3 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MX31EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T09:56:23.390 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:13.702
4212 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy giúp thở di động | AHP300 |  | Mỹ | Allied Healthcare Products, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hỗ trợ thở xâm lấn và không xâm lấn cho bệnh nhân người lớn và trẻ nhỏ.</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">AHP300 cung cấp các tính năng nổi bật phục vụ cho việc vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện và chuyển tuyến bệnh viện.</li></ul> |  |  | <p>- Thời lượng pin: 7.5 giờ</p><p>- 5 phương thức thông khí</p><p>- Phạm vị sử dụng: bệnh nhân từ 5 kg trở lên</p><p>- Nguồn điện:&nbsp;AC/DC</p><p>- Kích thước: 34 x 13 x 35 cm</p><p>- Trọng lượng: 8.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-18T16:09:55.712 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:45:06.738
4213 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bện nhân 6 thông số (IBP) | PVM-4763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p> <p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-04T16:00:50.917 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-31T00:00:03.390
4214 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-1200 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 3650000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-1200</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:37:49.968 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05T10:00:24.656
4215 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 4D 4 đầu dò | Arietta 65 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm ổ bụng, tim mạch, sản&nbsp;khoa, 4D</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T18:00:10.343 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.592
4216 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Phòng đơn đo Thính Lực | SDB120 |  | Hàn Quốc | Sound and Defense |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-01-08 | 2022-01-08 | <p>·&nbsp;<strong>PHÒNG CÁCH ÂM ( PHÒNG ĐƠN) –</strong></p><p>·&nbsp;DÙNG CHO ĐO THÍNH LỰC</p><p>·&nbsp;<strong>Model : SDB 120</strong></p><p>·&nbsp;Hãng sản xuất : Sound and Defense – Hàn Quốc</p><p>·&nbsp;Tình trạng : Hàng mới 100% </p><p>·&nbsp;Thời gian bảo hành : 12 tháng</p><p>. Đạt chứng chỉ ISO14001 chống ồn chống rung</p><p><strong><u>Chi tiết phòng cách âm</u></strong></p><p>* Kích thước bên ngoài : 1,200mm(W) x 1,000mm(D) x 2,150mm(H)</p><p>* Kích thước bên trong : 1,000mm(W) x 800mm(D) x 1,850mm(H)</p><p>* Kích thước cửa sổ: 600(W) x 700(H)</p><p>* Kích thước cửa cách âm: 750mm(W) x 1,770mm(H)</p><p>O.D : 2125</p><p><strong><u>Thông số và quy cách</u></strong></p><p>* Phần trên</p><p>Phần trên được chế tạo bằng tấm cách âm bằng thép với bề dày 150mm</p><p>* Phần dưới và tường</p><p>Phần dưới và tường được làm từ tấm cách âm bề dày 100mm. Cao su chống rung ngăn chặn độ rung từ bên ngoài</p><p>* Cửa cách âm</p><p>Cửa cách âm được gắn vào bảng lề, tay cầm và đá nam châm</p><p>* Cửa sổ</p><p>Kích thước cửa sổ 600mm(W) x 700mm(H)</p><p>* Thông gió</p><p>Tất cả các phòng đều được lắp đặt hệ thống thông gió để cung cấp môi trường dễ chịu, sảng khoái</p><p>* Phần cuối</p><p>Phần cuối bên trong được hoàn thành bằng tấm punch đục lỗ (phi 3-5P) và màu bên ngoài là IVORY. Thảm đặc biệt được trải dưới sàn và có màu Light Brown</p> |  |  | <p><strong><u>Chi tiết phòng cách âm</u></strong></p><p>* Kích thước bên ngoài : 1,200mm(W) x 1,000mm(D) x 2,150mm(H)</p><p>* Kích thước bên trong : 1,000mm(W) x 800mm(D) x 1,850mm(H)</p><p>* Kích thước cửa sổ: 600(W) x 700(H)</p><p>* Kích thước cửa cách âm: 750mm(W) x 1,770mm(H)</p><p>O.D : 2125</p><p><strong><u>Thông số và quy cách</u></strong></p><p>* Phần trên</p><p>Phần trên được chế tạo bằng tấm cách âm bằng thép với bề dày 150mm</p><p>* Phần dưới và tường</p><p>Phần dưới và tường được làm từ tấm cách âm bề dày 100mm. Cao su chống rung ngăn chặn độ rung từ bên ngoài</p><p>* Cửa cách âm</p><p>Cửa cách âm được gắn vào bảng lề, tay cầm và đá nam châm</p><p>* Cửa sổ</p><p>Kích thước cửa sổ 600mm(W) x 700mm(H)</p><p>* Thông gió</p><p>Tất cả các phòng đều được lắp đặt hệ thống thông gió để cung cấp môi trường dễ chịu, sảng khoái</p><p>* Phần cuối</p><p>Phần cuối bên trong được hoàn thành bằng tấm punch đục lỗ (phi 3-5P) và màu bên ngoài là IVORY. Thảm đặc biệt được trải dưới sàn và có màu Light Brown</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-08T10:12:36.539 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2021-01-08T10:12:36.629
4217 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | SK001-1 |  |  | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 97600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SK001-1</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Nệm loại 4 mảnh: 01 cái</li><li>Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</li><li>Cây tryền dịch: 01 cái</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:40:48.171 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.681
4218 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC37BL |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 6 |  |  | 8400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: BC37BL</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Ngăn tủ: 4 ngăn</li><li>01 Tấm chia ngăn cho ngăn tủ lớn</li><li>01 Khóa cho ngăn kéo thứ 2</li><li>02 Móc inox treo khăn bên hông tủ.</li><li>01 Ngăn cuối để giầy, dép</li><li>04 Bánh xe nhựa 2"(50mm): 2 bánh thường, 2 bánh phanh đảm bảo an toàn.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:31:06.365 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.859
4219 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não Video 32 kênh | Nicolet EEG |  | Mỹ | Natus Medical Incorporated |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1512000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>- Hệ thống Nicolet vEEG mang lại giá trị tuyệt vời mà không làm giảm chất lượng bản ghi điện não</p><p>- Hệ thống này cung cấp các tính năng thiết yếu cho hiệu suất làm việc, lý tưởng cho nhu cầu khám chữa bệnh của bạn.</p><p>- Hệ thống Nicolet vEEG cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống điện não đồ tinh vi như kích thích ánh sáng, bộ hẹn giờ tăng thông khí, xóa dữ liệu, báo cáo và nhiều hơn thế nữa.</p><p>- Hệ thống Nicolet vEEG cũng có thể được tăng cường với một số gói tiện ích bổ sung tùy chọn bao gồm video kỹ thuật số, phát hiện sóng nhọn và động kinh hoặc phân tích giấc ngủ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T11:57:46.603 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-27T13:09:35.164
4220 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 4 Film) | DILOS-400 |  |  | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37000000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: DILOS-400 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (W x H x D): 1465 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (W x H): 1424 x 422mm (56’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.8 A</p><p>▪ Công suất: 160W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 64 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 8.0kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-02T17:06:11.712 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.146
4221 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số (2 tấm nhận ảnh) | AMADEO R-DR |  | Đức | Oehm und Rehbein GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-06-30 | <p> - Máy chụp X-quang kỹ thuật số dùng để chụp tổng quát,hình ảnh chất lượng cao</p><p> - Hãng: Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology)</p><p> - Nước sản xuất: Đức</p><p>&nbsp; </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="177"> <tbody> <tr height="315"> <td height="315" width="177">- Máy X-quang kỹ thuật số DR 2 tấm nhận ảnh<br /> - Nhiệt độ vận hành: +10 tới +40 độ C<br /> - Độ ẩm tối đa (vận hành): 80%</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.468 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:45:33.639
4222 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | ESR 40 Erythrocyte Sedimentation Rate analyzer | ESR 40 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Sistat Tani ve Tedavi Sistemleri Ltd. Sti |  | ["2019"] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Cái | false | 2021-01-15 | 2022-02-28 | <p>Máy đo tốc độ máu lắng </p><p>Model&nbsp;: ESR 40</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em><u>Kỹ thuật đo :</u> </em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>kỹ thuật vi hồng ngoại hiện đại cho hiệu suất mạnh mẽ và hiệu quả cao trong việc phân tích tốc độ lắng của hồng cầu với chế độ tự động lấy đóng nhiệt độ 18<sup>0</sup>C. </p><p>&nbsp;&nbsp;Phát hiện thời gian thực hiện của mẫu xét nghiệm; đo và thông báo kết quả.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2021-01-15T18:14:13.509 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG | 2021-01-15T18:14:13.560
4223 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy làm ấm bệnh nhân | Thiết Bị Đối Lưu Khí Ấm WarmAir | 135 |  | Mỹ | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-18 | 2022-11-03 | <p><strong>&nbsp;<em>Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân</em></strong><em>&nbsp;</em><strong><em>WarmAir</em></strong><em>&nbsp;cung cấp liệu pháp làm ấm không khí an toàn, hiệu qủa cho bệnh nhân của ban. Với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản giúp cho người chăm sóc dễ dàng vận hành thiết bị.</em></p><p><strong><em>Nguyên lý máy sưởi ấm WarmAir</em></strong><em>: Không khí từ môi trường ngoài đi qua bộ lọc của máy, sau đó đi qua bộ phận gia nhiệt và được thổi vào chăn lọc FilterFlo. Với hệ thống cảnh báo an toàn nhiệt bên trong tạo ra độ an toàn cao đối với bệnh nhân khi sử dụng.</em></p> |  | <p>01 Máy chính (có dây nguồn kèm theo)</p> <p>- 01 xe đẩy (sản xuất tại Việt Nam)</p> <p>- 100 chăn làm ấm FilteredFlo® Blankets tùy chọn</p> <p>-&nbsp;01 Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt</p> |  | <p>- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng</p> <p>- Xử lý sự cố hư hỏng trong vòng 48h khi nhận được thông báo. Có thiết bị máy dự phòng cho Bệnh viện sử dụng khi không khắc phục được sự cố.&nbsp;</p> <p>- Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày&nbsp; kể từ ngày ký hợp đồng</p> <p>- Địa điểm giao hàng:&nbsp; tại Bên mua</p> <p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng</p> <p>- Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm</p> <p>- Cam kết đảm bảo dịch vụ và có chào giá bảo trì sau bảo hành</p> <p>- Cam kết cung cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> |  |  | - Bảo trì 3 tháng/ lần. Sử lý sự cố hư hỏng trong vòng 48 tiềng khi nhận được thông báo, Có thiết bị máy dự phòng cho Bệnh viện sử dụng khi không khắc phục được sự cố. | Có thiết bị chạy thử nghiệm | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2020-11-03T14:47:20.247 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T15:05:28.674
4224 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.564 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.564
4225 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.631 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.631
4226 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1500 | Yumizen G1500 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.676 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.676
4227 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động 140 PT/ giờ Yumizen G800 | Yumizen G800 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.716 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.716
4228 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G400 DDi | Yumizen G400 DDi |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 190000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.757 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.757
4229 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G200 | Yumizen G200 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 160000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.797 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.797
4230 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G100 INR | Yumizen G100 INR |  | Hungary | DIAGON Kft. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 65000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.837 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.837
4231 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Lược trị liệu bệnh bạch biến, vẩy nến | Medisun Psori Comb |  | Đức | Schulze & Bohm GmbH |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-08 | 2022-01-08 | <p class="ql-align-justify">Lược Medisun® Psori cho phép điều trị chính xác tại vùng da đầu và các vùng da nhỏ, hẹp khác như trên bàn tay, khuỷu tay, các hốc của đầu gối, v.v ... Các răng lược được sử dụng như một miếng đệm và có thể tháo rời nếu cần thiết.</p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p>Các bệnh ngoài da khác</p> |  |  | <p>- Loại đèn: Đèn UV medisun 9 W (UVB-311, UVB or PUVA)</p><p>- Nguồn điện: 230 V~</p><p>- Tần số: 50Hz</p><p>- Công suất: 45VA</p><p>- Dây cáp: Ca. 1,5 m (từ vỏ đến cổng chấn lưu)</p><p>- Kích thước: (d) 5,5 cm x (l) 27 cm</p><p>- Trọng lượng: 0,7 kg</p><p>- Chế độ vận hành: Vận hành liên tục</p><p>- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ môi trường: +10 ºC - +30 ºC, rel. Độ ẩm: 10% - 70% Áp suất không khí: 500 hPa to 1060 hPa</p><p>- Điều kiện môi trường vận chuyển/ lưu trữ: Nhiệt độ môi trường: +10 ºC - +60 ºC, độ ẩm tương đối: 10% - 70% Áp suất không khí: 500 hPa to 1060 hPa</p><p>- Phân loại theo 93/42 EWG: Cấp độ IIa</p><p>- Nhóm rủi ro: 3</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-08T10:28:57.789 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-08T10:28:57.849
4232 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ bảo quản máu, huyết tương / Tủ trữ máu, huyết tương | Froster BL 530 Pro-Active |  | Đức | Philipp Kirsch |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 870000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-Là loại tủ chuyên dụng bảo quản máu và các sản phẩm từ máu ở nhiệt độ -32oC.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Thể tích tủ: 500 lít.</p><p class="ql-align-justify">-Cấu tạo tủ: bên ngoài bằng thép tấm sơn phủ bột màu trắng chống trầy, bên trong bằng nhôm phủ lớp bảo vệ đặc biệt.</p><p class="ql-align-justify">-Tấm cách nhiệt: làm bằng vật liệu chất lượng cao, đúc nén, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.</p><p class="ql-align-justify">-Cửa tủ: dạng thép tấm, có khóa.</p><p class="ql-align-justify">-Chân tủ có gắn bánh xe giúp dễ dàng di chuyển.</p><p class="ql-align-justify">-Bảng điều khiển: bằng nhựa cao cấp với bề mặt mịn giúp tăng hiệu quả vệ sinh cho tủ, gồm màn hình hiển thị nhiệt độ dạng số với phím bấm dạng màng, có khóa để tránh việc cài đặt không phù hợp.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có trang bị bộ ghi dữ liệu nhiệt độ điện tử, truy xuất thông tin qua cổng USB và xem dữ liệu trên máy vi tính thông qua phần mềm.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có quạt đối lưu giúp đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ và giảm thiểu sự sai lệch nhiệt độ trong tủ. Quạt tự động tắt khi mở cửa tủ.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ tự động xả đông có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và âm thanh trong trường hợp có sai lệch nhiệt độ, cửa mở hay mất điện nguồn.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và bảo trì đơn giản.</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn điện cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T18:13:51.022 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T18:15:01.589
4233 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Máy kéo lam và nhuộm mẫu Yumizen SPS | Yumizen SPS |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.878 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.878
4234 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with SPS, with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.924 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.924
4235 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (w/o CIM, with SPS) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4050000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.955 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.955
4236 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.986 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:12.986
4237 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (Stand alone) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.017 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.017
4238 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (with CIM) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.056 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.056
4239 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (Stand alone) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.087 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.087
4240 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số Pentra XLR | Pentra XLR |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.124 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.124
4241 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số ABX Pentra XL 80 | ABX Pentra XL 80 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.162 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.162
4242 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H550 | Yumizen H550 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 800000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.200 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.200
4243 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.230 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.230
4244 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.260 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.260
4245 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP |  | Nhật Bản | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.291 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.291
4246 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 OT | ABX Micros 60 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 270000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.322 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.322
4247 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số ABX Micros ES 60 | ABX Micros ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.352 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.352
4248 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 |  | Mỹ | Opti Medical Systems Inc |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.383 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.383
4249 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ Pentra C400 I.S.E. | Pentra C400 I.S.E |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.414 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.414
4250 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH (160.000 LUX) | QE60 |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 374000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: QE60</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- 01 Đèn mổ Qe60</p><p>- Thân đèn 3.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ dụng cụ vòng gắn trần M16</p><p>- Bộ cấp nguồn cho đèn HDLED 150W</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- Bộ điều khiển đèn gắn tường I2I RC</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-05T10:17:47.990 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.527
4251 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số (1 tấm nhận ảnh) | AMADEO R-DR |  | Đức | Oehm und Rehbein GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-06-30 | <p> - Máy chụp X-quang kỹ thuật số dùng để chụp tổng quát,hình ảnh chất lượng cao</p><p> - Hãng: Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology)</p><p> - Nước sản xuất: Đức </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="177"> <tbody> <tr height="300"> <td height="300" width="177"> <p>Máy X-quang kỹ thuật số (1 tấm nhận ảnh)</p> <p>- Nhiệt độ vận hành: +10 tới +40 độ C<br /> - Độ ẩm tối đa (vận hành): 80%</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.434 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:45:57.334
4252 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm Doppler tim thai | Máy siêu âm Doppler | PD-1000 PRO |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 22500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler tim thai&nbsp;</p><p>Model: PD-1000 Pro</p><p>Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> |  |  | <p>• Kích thước:&nbsp;34mm x 89mm x 141 (Sâu x Rộng x Cao)</p><p>• Trọng lượng: &lt;300g (gồm cả pin)</p><p>• Màn hình LCD</p><p>• Sạc AC</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.303 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:48:13.899
4253 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ Pentra C400 | Pentra C400 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.445 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.445
4254 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng ống cứng | Telecam DX II |  | Đức,Mỹ | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1150000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống soi khám tai mũi họng, được đặt toàn bộ trên xe đẩy máy, với 3 optic.</p> |  |  | <p>Hệ thống Telecam DX II có chức năng lọc nhiễu</p><p>Nguồn sáng LED tuổi thọ trung bình tới 30000 giờ</p><p>Ống kính nội soi có thể hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-15T19:23:56.636 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-15T19:26:07.332
4255 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 360 test/ giờ (với mô đun ISE)) | Pentra C200 option I.S.E. |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.483 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.483
4256 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ Pentra C200 | Pentra C200 |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.514 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27T13:10:13.514
4257 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí | Genano 5250 |  | Phần Lan | Genano Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-31 | <ul><li>Sử dụng để khử trùng trong phòng thí nghiệm và bệnh viện</li><li>Dùng để khử trùng cho tất cả các hạt khuẩn có kích thước khác nhau.</li><li>Tiêu diệt tất cả các vi sinh vật nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo.</li><li>Tiết kiệm chi phí nhằm thay thế hiệu quả cho màng lọc HEPA.</li><li>Dung lượng lớn, ít tiếng ồn, thời gian hoạt động lâu hơn và nhiều sự khác biệt hơn trước.</li></ul> |  |  | <p>- Công suất làm sạch: Tối đa 500 m3/h</p> <p>- Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≥ 0.003 µm</p> <p>- Hiệu suất khử khuẩn: 99.5%</p> <p>- Khử mùi: Bằng than hoạt tính có trọng lượng 800gram, 60mm</p> <p>- Công suất tiêu thụ: 90-260W</p> <p>- Độ ồn: 30-42 dBa</p> <p>- Xả sạch: Tự động</p> <p>- Tốc độ quạt: 3</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23T10:02:49.657 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-26T15:39:20.984
4258 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Babylog VN600 |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị sử dụng cho trẻ em, trẻ sơ sinh.</p><p>Lưu trữ dữ liệu bệnh viện và truy xuất qua giao diện USB</p><p>Chuyển đổi cấu hình nhiều chế độ xem bằng cách chạm bằng một ngón tay.</p><p>Màn hình màu cảm ứng</p><p>❖ Các mode thở:</p><p>Thông khí điều khiển áp lực (PC):&nbsp;</p><p>Thông khí điều khiển áp lực liên tục (PC-CMV)&nbsp;</p><p>Thông khí điều khiển áp lực, áp lực đường thở dương ở hai mức độ/ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-BIPAP/ SIMV+).&nbsp;</p><p>Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV)&nbsp;</p><p>Thông khí hỗ trợ/ điều khiển (PC-AC)</p><p>Thông khí hỗ trợ áp lực (PC-PSV)&nbsp;</p><p>Thông khí cao tần (PC-HFO).</p><p>Thông khí đảm bảo thể tích thở mỗi phút bắt buộc (PC-MMV)</p><p>Thông khí hỗ trợ khi bệnh nhân thở tự nhiên (SPN):&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục có hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS)&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục có hỗ trợ thể tích (SPN-CPAP/VS)&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục (SPN-CPAP)&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-07T17:21:49.493 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-08T11:09:57.722
4259 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang di động kỹ thuật số | AMADEO M-DR |  | Đức | Oehm und Rehbein GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-06-30 | <p> <strong>Máy chụp X-quang di động</strong></p><p> - Model: Amadeo M-DR</p><p> - Hãng sản xuất: Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology)</p><p> - Nước sản xuất: Đức</p><p>&nbsp; </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="177"> <tbody> <tr height="280"> <td height="280" width="177"><strong>Máy X-quang di động kỹ thuật số</strong><br /> - Nhẹ và di động<br /> - Hoàn thiện<br /> - Tinh sảo<br /> - Dễ sử dụng<br /> - Không gây gián đoạn<br /> - An toàn và thân thiện với người sử dụng<br /> - Thiết kế thông minh, hiệu quả vượt trội</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.408 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14T16:46:22.290
4260 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.726 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.726
4261 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1500 | Yumizen G1500 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.748 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.748
4262 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động 140 PT/ giờ Yumizen G800 | Yumizen G800 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.770 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.770
4263 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G400 DDi | Yumizen G400 DDi |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 190000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.793 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.793
4264 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G200 | Yumizen G200 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 160000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.816 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.816
4265 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G100 INR | Yumizen G100 INR |  | Hungary | DIAGON Kft. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 65000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.837 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.837
4266 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Máy kéo lam và nhuộm mẫu Yumizen SPS | Yumizen SPS |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.857 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.857
4267 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with SPS, with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.878 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.878
4268 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (w/o CIM, with SPS) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4050000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.900 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.900
4269 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with CIM) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.920 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.920
4270 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (Stand alone) | Yumizen H2500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.941 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.941
4271 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (with CIM) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.961 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.961
4272 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (Stand alone) | Yumizen H1500 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.982 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.982
4273 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số Pentra XLR | Pentra XLR |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.002 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.002
4274 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số ABX Pentra XL 80 | ABX Pentra XL 80 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.022 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.022
4275 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H550 | Yumizen H550 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 800000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.041 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.041
4276 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng Peri Resine II | KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD. |  | Nhật Bản | Taikyo Pharmaceutical Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 2700000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Peri-resin II: sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.</li><li class="ql-align-justify">Phát nhiệt không đáng kể</li><li class="ql-align-justify">Mùi thơm dễ chịu</li><li class="ql-align-justify">Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.</li><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng.</li><li class="ql-align-justify">Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt Housing trên implant,...</li><li class="ql-align-justify">Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.</li><li class="ql-align-justify">Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt trên thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng Peri Resine II:</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát nhiệt không đáng kể.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mùi thơm dễ chịu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt housing trên Implant…</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.</p><p>Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:37:38.772 | Bộ Y tế | 2021-01-08T11:10:18.107
4277 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.061 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.061
4278 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt không xâm lấn | Máy kiểm soát thân nhiệt Bệnh Nhân Blanketrol III | 233 |  | Mỹ | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-11-11 | <ul><li>Thiết Bị Dùng Để Hạ Thân nhiệt bệnh nhân, kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân</li><li><em>Máy kiểm soát nhiệt độ đầu tiên và duy nhất hiện nay có </em><strong><em>2 chế độ điều trị</em></strong><em>: </em>Therapeutic Hypothermia và Basic Temperature Control. <strong>6 chế độ cài đặt</strong><em>: Manual; Automatic; 10 </em><sup><em>o</em></sup><em>C Gradient; Smart Timer và Monitor Only. </em></li><li><strong><em>Kiểm soát nhiệt độ Bệnh nhân trong khoảng 30-40 </em></strong><sup><strong><em>o</em></strong></sup><strong><em>C. Nhiệt độ của nước từ 30-42 </em></strong><sup><strong><em>o</em></strong></sup><strong><em>C. </em></strong></li><li><em>Công nghệ </em><strong><em>Gradien nhiệt độ</em></strong><em> cho phép tăng hoặc giảm nhiệt độ một cách từ từ hoặc nhanh.</em></li><li>Bao phủ bề mặt cơ thể bệnh nhân xấp xỉ 66%</li><li><em>Mỗi bộ phận hoàn toàn có thể điều chỉnh, cho phép kết nối dễ dàng tới da, dòng tĩnh mạch,</em><strong><em> các điện cực điện tâm đồ (EKG) </em></strong><em>cũng như các thiết bị giám sát khác và có thể được sử dụng ở hầu hết các bệnh nhân.</em></li><li><strong><em>Tốc độ dòng chảy lớn chịu được áp lực lên tới </em>8 PSI </strong></li><li><strong><em>Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO</em></strong></li></ul><p><strong><em>Bảo hành 2 năm </em></strong></p> |  |  |  | <p>- Bảo hành 2 năm&nbsp;</p> <p>- Bảo trì 3 tháng/ lần</p> <p>- xử lý sự cố thiết bị trong vòng 48h&nbsp;</p> <p>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế ít nhất 5 năm&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2020-11-11T12:50:38.390 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T15:06:19.841
4279 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.083 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.083
4280 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP |  | Nhật Bản | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.118 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.118
4281 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước, hai cửa trượt ngang bằng khí nén | Amaro 5000-70.112.110 |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 3750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-03 | <p>Cấu hình chính của thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa trượt ngang tự động bằng khí nén: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LCD điều khiển chạm (Touch screen) 7,0 inch: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh hơi tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm cấp nước cho bộ sinh hơi tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm chân không tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Xe đẩy vật hấp bên ngoài : 01 cái</p> <p>-&nbsp;Giá đựng vật hấp bên trong di chuyển được: 02 cái</p> <p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy của nhà sản xuất: 01 bộ</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Điện áp: 3 pha, 400 VAC, 50Hz</p> <p>- Dung tích buồng hấp: 856 lít</p> <p>- Kích thước: (R x C x D) 208 x 221 x 150 cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-03T15:42:00.625 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-03T00:00:00.206
4282 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 OT | ABX Micros 60 OT |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 270000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.153 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.153
4283 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số ABX Micros ES 60 | ABX Micros ES 60 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.186 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.186
4284 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 |  | Mỹ | Opti Medical Systems Inc |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.220 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.220
4285 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ Pentra C400 I.S.E. | Pentra C400 I.S.E |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.254 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.254
4286 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ Pentra C400 | Pentra C400 |  | Pháp | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.288 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.288
4287 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 360 test/ giờ (với mô đun ISE)) | Pentra C200 option I.S.E. |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.322 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.322
4288 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ Pentra C200 | Pentra C200 |  | Trung Quốc | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.357 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:59.357
4289 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ bảo quản máu / Tủ trữ máu | BL 720 Pro-Active |  | Đức | Philipp Kirsch |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-Là loại tủ chuyên dụng bảo quản máu và các sản phẩm từ máu ở nhiệt độ +4oC.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Thể tích tủ: 700 lít.</p><p class="ql-align-justify">-Cấu tạo tủ: bên ngoài bằng thép tấm sơn phủ bột màu trắng chống trầy, bên trong bằng nhôm phủ lớp bảo vệ đặc biệt.</p><p class="ql-align-justify">-Tấm cách nhiệt: làm bằng vật liệu chất lượng cao, đúc nén, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.</p><p class="ql-align-justify">-Cửa tủ: dạng đúc kính, có khóa.</p><p class="ql-align-justify">-Đèn Led chiếu sáng trong tủ.</p><p class="ql-align-justify">-Chân tủ có gắn bánh xe giúp dễ dàng di chuyển.</p><p class="ql-align-justify">-Bảng điều khiển: bằng nhựa cao cấp với bề mặt mịn giúp tăng hiệu quả vệ sinh cho tủ, gồm màn hình hiển thị nhiệt độ dạng số với phím bấm dạng màng, có khóa để tránh việc cài đặt không phù hợp.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có trang bị bộ ghi dữ liệu nhiệt độ điện tử, truy xuất thông tin qua cổng USB và xem dữ liệu trên máy vi tính thông qua phần mềm.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có quạt đối lưu giúp đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ và giảm thiểu sự sai lệch nhiệt độ trong tủ. Quạt tự động tắt khi mở cửa tủ.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ tự động xả đông có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và âm thanh trong trường hợp có sai lệch nhiệt độ, cửa mở hay mất điện nguồn.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và bảo trì đơn giản.</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn điện cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T17:23:24.261 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T18:17:15.366
4290 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | BioCare BIOLYTE 2000 Electrolyte Analyzer | Biolyte 2000 |  | Đài Loan | BioCare Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2023-01-14 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI 3 THÔNG SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Biolyte 2000</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Biocare Corporation</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đài Loan</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO</p><p><br></p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn 3 thông số Na, K, Cl hoặc Na, K, Li</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, dịch não tủy</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 150 µl cho máu, 150 µl cho nước tiểu (pha loãng 3 lần)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chuẩn tự động hoặc theo yêu cầu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: tối đa 73 test/giờ, thời gian phân tích khoảng 49 giây</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Biolyte 2000 sử dụng Air Detector để phát hiện khí trong đường ống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Biolyte 2000 có màn hình LCD, kích thước 148 x 30.3 mm để hiển thị kết quả</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng chọn khoảng thời gian hiệu chuẩn tự động. Người vận hành có thể chọn khoảng thời gian từ 1-4 giờ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nhiễm chéo mẫu - mẫu: nhỏ hơn 1%</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-14T16:47:02.443 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-14T16:47:02.532
4291 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.698 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27T13:10:58.698
4292 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận thủ công | NAS/RDS-MN04 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> - Ca đong hoá chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa màng (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất chuyên dụng có màng bơm chịu được các loại hóa chất gốc axit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 30 lít có vạch chia từng đoạn dung tích để tiện việc theo dõi và pha chế hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha chế dung dịch sát khuẩn: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào bộ rửa</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh bộ phận rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> - Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện hư hỏng miễn phí (nếu do lỗi nhà cung cấp)...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T08:28:13.553 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:58:39.404
4293 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khẩu trang y tế TLR | TLR 95 |  |  | Công Ty CP Liên Doanh TLR |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | Việt Nam | Nhóm 1 |  |  | 20000 | t | Chiếc | false | 2021-01-09 | 2023-01-09 | <p>Bảo vệ an toàn Lọc được các loại virus, và bụi siêu mịn kích thước PM2.5.</p><p>Thanh nẹp nhôm định hình,&nbsp;dễ dàng điều chỉnh ôm khít mặt và mũi.</p><p>Được chứng nhận theo quy định PPE(EU) 2016/425 theo đặc điểm kĩ thuật phụ lục II: PPE PPE của BSI cho chăm sóc sức khỏe chuyển nghiệp 2020/403- đặc điểm kĩ thuật RPE</p> |  |  | <p><br></p><p>Thành phần: Vải không dệt (3 lớp) có gọng nẹp nhôm, đệm sống mũi</p><p>Quy cách: 20 cái /hộp&nbsp;</p><p>Hiệu suất lọc: 95%</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | 2021-01-09T13:14:57.281 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | 2021-01-11T16:24:50.972
4294 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu | SP-200 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3570000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-03 | <p>Thiết bị được dùng để thực hiện quá trình tao đổi Oxy ở bên ngoài cơ thể&nbsp; nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhận suy tuần hoàn như: Shock tim do nhồi máu cơ tim cấp, shock nhiễm trùng kết hợp với bệnh lý cơ tim,&nbsp; Viêm cơ tim cấp, thay thế tim phổi trong cấy thiết bị trợ thất hoặc ghép tim, phòng ngừa suy thất phải sau cấy VAD, tăng áp động mạch phổi… hoặc suy hô hấp nặng như: Hội chứng suy hô hấp cấp ARDS, Suy hô hấp có tăng thán khí, Ghép phổi, Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn…</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-03T14:19:19.810 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-03T00:00:00.287
4295 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khẩu trang y tế 3 lớp TLR | Khẩu Trang Y Tế 3 lớp |  |  | Công Ty CP Liên Doanh TLR |  | ["2021","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | Việt Nam | Nhóm 1 |  |  | 68000 | t | Hộp | false | 2021-01-09 | 2023-01-09 | <ul><li>Cấu tạo: lớp ngoài, lớp lọc, lớp trong, thanh nẹp mũi, dây khẩu trang tạo thành</li><li>Chủng loại: Tiệt trùng/ Không tiệt trùng&nbsp;</li><li>Kích thước: 17x18 cm (được xếp ly)</li><li>Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99%</li><li>Ứng dụng: Môi trường chung, gia đình, bệnh viện</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-justify"> - Khẩu trang y tế 3 lớp, level 3.</p><p class="ql-align-justify">- Đóng gói 50 chiếc/hộp; 50 hộp/ thùng.</p><p class="ql-align-justify">- Ngôn ngữ: Tiếng Anh;</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước vỏ hộp:180x100x100 (mm)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước vỏ thùng:535x380x525 (mm)</p><p>- <span style="color: black;">Đạt chứng nhận ISO 13485, ISO 9001 do BSI cấp</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | 2021-01-09T10:48:11.291 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR | 2021-01-09T13:49:46.014
4296 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element 5D Laptop |  | Israel | Align Technology Ltd |  |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1709528000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống iTero Element 5D laptop configuration được phân phối độc quyền, cơ chế hoạt động như máy tính xách tay để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ</p> |  |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05T09:26:02.662 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-01-06T14:42:22.098
4297 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm thức ăn tự động | Bơm nuôi ăn Amika GB | Amika GB |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bơm thức ăn cho trẻ em, người lớn</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tính năng kỹ thuật chung: Chỉ dùng nuôi ăn qua dạ dày.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:04:16.537 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-14T17:07:12.236
4298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Que thử đường huyết VivaChek Ino | VivaChek Ino |  | Trung Quốc | Vivachek Biotetech (Hangzhou) Co., Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 10000 | t | Test | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Dùng cho máy đo đường huyết VivaChek Ino</p><p>Đo nồng độ đường Glucose trong máu, chính xác cho cả</p><p>người có tỷ lệ hồng cầu trong máu thấp như phụ nữ mang</p><p>thai, hoặc cao như trẻ sơ sinh (HCT: 20% - 70%)</p><p>Đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15197:2015 mới nhất dành</p><p>cho máy đo đường huyết cho độ chính xác cao và ổn định</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T15:15:56.702 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK | 2021-01-18T15:15:56.773
4299 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng 02 cửa | SD 660x1850 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG 02 CỬA</p> <p>MODEL: SD 660x1850<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Chứng nhận áp lực 97/23/EC; AS 1210 hoặc tương đương<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 660x660x1850 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz, 125A.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:21:50.364 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:00.464
4300 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ bảo quản máu / Tủ trữ máu | BL 520 Pro-Active |  | Đức | Philipp Kirsch |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-Là loại tủ chuyên dụng bảo quản máu và các sản phẩm từ máu ở nhiệt độ +4oC.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Thể tích tủ: 500 lít.</p><p class="ql-align-justify">-Cấu tạo tủ: bên ngoài bằng thép tấm sơn phủ bột màu trắng chống trầy, bên trong bằng nhôm phủ lớp bảo vệ đặc biệt.</p><p class="ql-align-justify">-Tấm cách nhiệt: làm bằng vật liệu chất lượng cao, đúc nén, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.</p><p class="ql-align-justify">-Cửa tủ: dạng đúc kính, có khóa.</p><p class="ql-align-justify">-Đèn Led chiếu sáng trong tủ.</p><p class="ql-align-justify">-Chân tủ có gắn bánh xe giúp dễ dàng di chuyển.</p><p class="ql-align-justify">-Bảng điều khiển: bằng nhựa cao cấp với bề mặt mịn giúp tăng hiệu quả vệ sinh cho tủ, gồm màn hình hiển thị nhiệt độ dạng số với phím bấm dạng màng, có khóa để tránh việc cài đặt không phù hợp.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có trang bị bộ ghi dữ liệu nhiệt độ điện tử, truy xuất thông tin qua cổng USB và xem dữ liệu trên máy vi tính thông qua phần mềm.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ có quạt đối lưu giúp đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ và giảm thiểu sự sai lệch nhiệt độ trong tủ. Quạt tự động tắt khi mở cửa tủ.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ tự động xả đông có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</p><p class="ql-align-justify">-Tủ phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và âm thanh trong trường hợp có sai lệch nhiệt độ, cửa mở hay mất điện nguồn.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và bảo trì đơn giản.</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn điện cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T16:39:04.295 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2021-01-25T18:18:41.708
4301 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện gây mê Agilia SP TIVA VN | Agilia SP TIVA VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p><span style="background-color: inherit; color: rgb(0, 0, 0);">Bơm&nbsp;tiêm&nbsp;điện&nbsp;tự&nbsp;động</span></p> |  |  | <p><span style="background-color: inherit;">1.1&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;(Cao /&nbsp;Rộng&nbsp;/&nbsp;Sâu): 135mm&nbsp;x&nbsp;345mm&nbsp;x&nbsp;&nbsp;170mm,&nbsp;Trọng&nbsp;lượng:&nbsp;&nbsp;~2,1 Kg.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.2&nbsp;Màn&nbsp;hình: LCD&nbsp;đơn&nbsp;sắc&nbsp;xanh,&nbsp;kích&nbsp;cỡ&nbsp;tối&nbsp;thiểu&nbsp;66mm x 33mm,&nbsp;điểm&nbsp;ảnh&nbsp;256x128&nbsp;điểm&nbsp;ảnh.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.3&nbsp;Khoá&nbsp;treo&nbsp;xoay&nbsp;đa&nbsp;năng:&nbsp;có&nbsp;thể&nbsp;cho&nbsp;phép&nbsp;treo&nbsp;máy&nbsp;theo&nbsp;trục&nbsp;thẳng&nbsp;đứng&nbsp;hoặc&nbsp;gắn&nbsp;lên&nbsp;thanh&nbsp;nằm&nbsp;ngang.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.4&nbsp;Thiết&nbsp;kế&nbsp;ghép&nbsp;nối&nbsp;xếp&nbsp;chồng&nbsp;máy: Cho&nbsp;phép&nbsp;chồng&nbsp;đến&nbsp;3&nbsp;máy&nbsp;lên&nbsp;nhau&nbsp;khi&nbsp;xách,&nbsp;hoặc&nbsp;đặt&nbsp;trên&nbsp;bàn&nbsp;khi&nbsp;đang&nbsp;hoạt&nbsp;động</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.5 Pin&nbsp;sạc:&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">- Pin Li-ion&nbsp;7.2V, 2.2 Ah,&nbsp;thông&nbsp;tin&nbsp;về&nbsp;tình&nbsp;trạng&nbsp;pin&nbsp;hiển&nbsp;thị&nbsp;trên&nbsp;màn&nbsp;hình.&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Thời&nbsp;gian&nbsp;hoạt&nbsp;động: &gt; 13h&nbsp;giờ&nbsp;với&nbsp;tốc&nbsp;độ&nbsp;truyền&nbsp;5 ml/h.&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Thời&nbsp;gian&nbsp;sạc:</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">+ Khi&nbsp;không&nbsp;hoạt&nbsp;động&nbsp;&lt; 6&nbsp;giờ&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">+ Khi&nbsp;hoạt&nbsp;động&nbsp;&lt; 20&nbsp;giờ</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.6 Bảo&nbsp;vệ&nbsp;tay&nbsp;đẩy&nbsp;xy&nbsp;lanh: Thân&nbsp;máy&nbsp;có&nbsp;thiết&nbsp;kế&nbsp;khung&nbsp;bảo&nbsp;vệ&nbsp;tay&nbsp;bơm&nbsp;đảm&nbsp;bảo&nbsp;quá&nbsp;trình&nbsp;tiêm&nbsp;truyền&nbsp;ổn&nbsp;định,&nbsp;tránh&nbsp;tác&nbsp;động&nbsp;bên&nbsp;ngoài.&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:04:16.506 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-14T17:20:56.680
4302 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 1 Film) | DILOS-100 |  |  | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 13960000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: DILOS-100 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung: 397 x 512 x 39 mm (W x H x D)</p><p>▪ Ảnh xem: 356 x 422mm (14’’ x 17’’) (W x H)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 0.7 A</p><p>▪ Công suất: 40 W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL 16 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.3kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-02T16:32:43.512 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.168
4303 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | "Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 06 lát cắt, tiêu chuẩn) " | Access CT |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2020","2021","2019"] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-22 | <p><i>Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt PHILIPS Access CT là một thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao, trong đó nguyên lý liên quan đến các lĩnh vực như vật lý, công nghệ điện/ điện tử, công nghệ máy tính và lĩnh vực khác. Giới thiệu khái quát như sau:</i></p> <ul> <li><i>Điện áp cao một chiều được xuất từ máy phát điện áp cao trên bảng xoay vòng được chuyển vào ống X quang trên gantry. Đèn phát tia X xuất ra tia X quang. Khi đi qua cơ thể con người, tia X-quang sẽ làm suy giảm ở mức độ khác nhau, và sau đó đi vào máy thu tín hiệu tia X. Tùy theo vị trí khác nhau trong cơ thể bệnh nhân cần được kiểm tra, sẽ có sẵn các tùy chọn khác nhau về độ dày lát cắt.</i></li> <li><i>Hệ thống quản lý dữ liệu (DMS) sẽ hấp thụ bức xạ tia X và sau đó chuyển thành dữ liệu phục hồi kỹ thuật số.</i></li> <li><i>Hệ thống máy tính sẽ thực hiện các hoạt động phức tạp trên các dữ liệu thu được, bao gồm cả việc tính toán, hiệu chỉnh và tái cấu trúc hình ảnh, và sau đó hiển thị hình ảnh. Cuối cùng, một cuộn phim hình ảnh CT sẽ được tạo ra bằng phương tiện máy ảnh laser và thuốc tráng phim.</i></li> <li><i>Nói chung, thuật ngữ giá trị CT về việc điều trị y tế có nghĩa là mật độ mô cơ thể người khác nhau, thực chất chỉ ra mức độ suy giảm tia X khi đi qua mật độ của các bộ phận khác.</i></li> </ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện&nbsp;<br /> (cấu hình 06 lát cắt, tiêu chuẩn)&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-10-22T14:43:12.740 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-22T00:00:00.210
4304 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH (160.000 LUX) | QE30 |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 258000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: QE30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ Qe30</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- Bộ điều khiển đèn gắn tường I2I RC</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-05T10:33:43.598 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.563
4305 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | DS5000 |  |  | Digital Science Tech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 116000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: DS5000&nbsp;</strong></p><p> <strong>Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p> <strong>Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p> <strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p> <strong>Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p> <strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p> - 01 Máy chính DS5000 màn hình màu LCD</p><p> - 01 Dây nguồn&nbsp;&nbsp;</p><p> - 01 Dây nối đất&nbsp;</p><p> - 01 Pin Li-ion tích hợp</p><p> - 01 Dây điện cực ECG 5 đạo trình.&nbsp;&nbsp;</p><p> - 01 Dây đo hô hấp (RESP)&nbsp;</p><p> - 01 Ống hơi đo huyết áp (NIBP)&nbsp;</p><p> - 01 Bao đo huyết áp người lớn. (Cuff adult)&nbsp;</p><p> - 01 Dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - 02 Đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T13:14:46.954 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:14.964
4306 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cetus X12 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | Đức | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p align="center"><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số&nbsp;và phụ kiện kèm theo</strong></p> <p align="center"><strong>Model: CETUS x12</strong></p> <p>Thiết bị lưu động chuyên dùng để theo dõi liên tục các chỉ số của bệnh nhân tại bất cứ thời gian nào và gần như ở mọi nơi có thể, được sử dụng trong công tác hồi sức cấp cứu để chẩn đoán mức độ bệnh của bệnh nhân.</p> <p>Ứng dụng để theo dõi nhịp tim, nhịp thở, đo huyết áp, nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể.</p> <p><strong>Các đặc tính: </strong></p> <ul> <li>Màn hình màu TFT LCD 12.1” (tùy chọn màn cảm ứng), độ phân giải: 800x600</li> <li>8 hiển thị dạng sóng, Phân tích ECG 12 đạo trình</li> <li>Tính toán hiệu quả</li> </ul> <p>(Huyết động lực, lưu lượng thuốc, lưu lượng oxy trong máu, hiển thị thông số mạch)</p> <ul> <li>Phát hiện nhịp tim</li> <li>ST &amp; Phân tích rối loạn nhịp tim</li> <li>Màn hiển thị OxyCRGs</li> <li>Kết nối có dây/ không dây CMS, Hỗ trợ giao thức HL7 với HIS</li> <li>SpO2 mạch điều biến xung (Pitch Tone)</li> <li>MEWS (Điều chỉnh điểm cảnh báo sớm)</li> <li>Đánh giá, sắp xếp theo đồ họa và bảng (120 giờ)</li> <li>Pin lithium-Ion có thể sạc (2600 mAh)</li> </ul> |  |  |  |  | Cáp ECG, SpO2, TEMP, NIBP (bao đo) | Miếng dán điện cực ECG | Thay thế, sửa chữa linh kiện | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/ lần | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2020-11-10T09:54:07.081 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2020-12-31T00:00:04.614
4307 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy tầm soát xơ vữa mạch máu VP-1000 Plus | BP-203RPE III |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Cái | true | 2021-01-18 | 2021-06-30 | <p>-Kết hợp các kỹ thuật của phương pháp đo huyết áp và đo sóng xung, VP-1000 plus là thiết bị đo lường giúp cung cấp và đánh giá thực trạng mạch một cách dễ dàng và cho thông số cụ thể.</p><p>-Hữu ích hơn với các chức năng được mở rộng:</p><ul><li>Bao gồm các báo cáo cụ thể và toàn diện giúp cải thiện tình trạng tuân thủ thuốc của bệnh</li><li>nhân.</li><li>Bảng điều khiển chạm cảm ứng thân thiện với người sử dụng giúp nhập dữ liệu dễ dàng; băng</li><li>cuốn cổ chân với thiết kế mới giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn.</li><li>Thiết kế với chức năng tất cả trong một hệ thống gọn nhẹ giúp cho việc di chuyển và cài đặt</li><li>ở bất kỳ nơi đâu.</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-18T15:52:00.938 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-27T13:25:30.540
4308 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động KENZA 450TX- AUTOMATIC BIOCHEMISTRY ANALYSER | KENZA 450 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện |  | Nhóm 3 |  |  | 1377600000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động KENZA 450TX- AUTOMATIC BIOCHEMISTRY ANALYSER</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T16:11:41.814 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:04:26.009
4309 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động KENZA 240 TX- AUTOMATIC BIOCHEMISTRY ANALYSER | KENZA 240 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện |  | Nhóm 3 |  |  | 846720000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;Máy xét nghiệm sinh hóa tự động KENZA 240 TX- AUTOMATIC BIOCHEMISTRY ANALYSER</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T16:06:16.669 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:05:04.429
4310 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Microplate Washer | RT-3100 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 72000000 | t | Cái | true | 2020-10-21 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống ELISA bán tự động:&nbsp;Microplate Washer, model: RT-3100</p><p>Được dùng để làm sạch các đĩa chứa mẫu cũng như chứa Enzyme phân tích cho các xét nghiệm miễn dịch trong phòng xét nghiệm</p> |  |  | <p><strong>Thông số kĩ thuật:</strong></p> <ul> <li>Đầu rửa : 8 luồng hoặc 12 luồng</li> <li>Số hồ sơ dữ liệu : 10</li> <li>Thể tích của từng dung dịch : dung dịch rửa, dung dịch nước cất và dung dịch thải :2 lit</li> <li>Giếng rửa : 100</li> <li>Chu kỳ rửa: tối đa 99</li> <li>Thời gian ủ và trộn mẫu : 0-24 giờ</li> <li>Hình thức mẫu : đĩa hoặc giếng</li> <li>Độ chính xác : ± 5%</li> <li>Thể tích tối thiểu : ˂1µL</li> <li>Thể tích chất rửa : 10-3000 µL/giếng</li> <li>Thể tích chất phân giải : 1 µL</li> <li>Nhiệt độ buồng ủ :25˚/30˚/37˚</li> <li>Độ chính xác của nhiệt độ : ±5%</li> <li>Độ ổn định của nhiệt độ: ±5%</li> <li>Tính đồng nhất của nhiệt độ : ± 1%</li> <li>Thời gian khởi động của thiết bị :6 phút (trong khoảng 25˚ - nhiệt độ phòng)</li> <li>Chế độ hiển thị: màn hình tinh thể lỏng</li> <li>Giao diện : cổng kết nối trực tiếp 2 chiều RS-232</li> <li>Kích thước trang thiết bị: dài 450mm – rộng 390mm – cao 190mm</li> <li>Cân nặng :13kg</li> <li>Nguồn điện : 220V, 50Hz</li> <li>Công suất điện đầu vào : 80VA</li> <li>Điều kiện bảo quản sản phẩm : 10-30˚C, độ ẩm ≤70%</li> </ul> <p>Cầu chì : T3.15AL 250V, Ф 5× 20</p> | [5 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-21T17:08:25.990 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:07:00.322
4311 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel bôi vết thương hở OKUSKIN gel | OKUSKIN |  | Séc | Dr. Müller Pharma s.r.o |  |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 475000 | t | Tuýp | true | 2021-01-26 | 2025-01-20 | <p>Okuskin gel là gel bôi vết thương hở dựa trên công thức tiên tiến giúp tái tạo</p><p>da làm nhanh lành vết thương. Nó củng cố lớp rào cản giúp bảo vệ da khỏi tác</p><p>động và kích ứng từ bên ngoài. Công thức đặc biệt giúp cải thiện sự xuất hiện</p><p>sẹo, hạn chế sẹo xấu sau khi lành thương. Sản phẩm cũng lý tưởng để ngăn</p><p>chặn vết rạn da thời kỳ mang thai. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả làn da</p><p>của trẻ nhỏ và người già.</p><p>Đóng gói: Tuýp 50g</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-26T09:07:03.782 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-26T09:07:04.331
4312 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường điện đa chức năng | KA-94120E |  | Nhật Bản | Paramount Bed Vietnam Trading Co., Ltd |  |  | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát |  | Nhóm null |  |  | 230700000 | t | Bộ | true | 2021-01-26 | 2021-12-31 | <p>Giường điện đa chức năng</p> |  |  | <p><br></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-01-26T08:47:38.558 | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-01-26T09:13:12.455
4313 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống holter theo dõi điện tim 24h | HA3P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 310000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-05 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediblu Holter thiết kế gọn nhẹ cùng với phần mềm phân tích nhanh và mạnh mẽ. Tối ưu hóa&nbsp;&nbsp;quá trình làm việc, các thông số có thể điều chỉnh nhằm đáp ứng các nhu cầu lâm sàng khác nhau của bác sĩ. Thời gian ghi lên đến 96h liên tục.</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế gọn nhẹ : chỉ 50g</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống thấm nước</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi được 3/12 chuyển đạo công nghệ kỹ thuật số</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị sóng thời gian thực</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng trong 8 ngày với 1 Pin AAA</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD hiển thị màu, độ phân giải&nbsp;&nbsp;128 X&nbsp;&nbsp;128&nbsp;</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi dữ liệu ECG liên tục 3 kênh không nén và hiển thị đầy đủ từ&nbsp;&nbsp;24 ~&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-05T10:00:03.141 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:00.599
4314 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thờ cao cấp | APUS X3 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <h3><font><font>Trạm gây mê hoàn toàn điện tử cung cấp một thiết kế tiện dụng và tối đa về Hiệu suất và An toàn cho tất cả các Hạng mục Bệnh nhân</font></font></h3> <ul> <li><font><font>Màn hình cảm ứng TFT 15,6 ”, màn hình bệnh nhân tích hợp tùy chọn.</font></font></li> <li><font><font>Thiết kế giao diện người dùng thân thiện và dễ vận hành.</font></font></li> <li><font><font>Có thể xoay và điều chỉnh cánh tay hỗ trợ.</font></font></li> <li><font><font>Lưu lượng kế điện tử hoàn toàn với khả năng điều khiển chính xác và giám sát dữ liệu chính xác.</font></font></li> <li><font><font>Tất cả các chế độ thông khí phù hợp với bệnh nhân sơ sinh, trẻ em và người lớn.</font></font></li> <li><font><font>Dây thở tích hợp cao với máy sưởi tích hợp</font></font></li> </ul> |  |  | <p><b>Hệ thống thở lâu dài</b></p> <p>Vòng thở kim loại, thiết kế các ống dẫn lên hoặc xuống. Dễ dàng tháo ra để làm sạch &nbsp;và khử trùng, nhiệt độ hấp khử trùng lên tới 134 °C. Công nghệ dẫn phụ cho hộp lọc vôi soda. Phát hiện vị trí khi lắp hệ thống thở.</p> <p><b>Bộ hấp thụ CO<sub>2</sub>&nbsp;vượt trội</b></p> <p>Hộp lọc vôi soda có thể sử dụng dễ dàng bằng một tay. Dễ dàng thay đổi vôi soda trong khi phẫu thuật. Phát hiện vị trí khi lắp hộp lọc khí. PPSU có thể hỗ trợ yêu cầu hấp khử trùng ở 134 °C.</p> <p><b>Bộ giúp thở cao cấp</b></p> <p>Thể tích khí lưu thông 100 - 1500 ml, thích hợp cho trẻ sơ sinh, bệnh nhi và người lớn. Bù khí tươi, hiệu chỉnh và bù rò rỉ hệ thống. Các chế độ giúp thở thủ công, VCV, PCV, PSV, SIMV, ACGO, Có cảnh báo lắp đặt sai quy cách hệ thống giúp thở và hộp lọc vôi soda.</p> <p><b>Bàn máy rộng</b></p> <p>Có thể dễ dàng tháo ra để làm sạch và khử trùng. Vật liệu làm bằng thép không ghỉ có thể chịu được bất kỳ các hóa chất tiệt trùng. Được trang bị với đèn LED để chiếu sáng cho bàn máy.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T09:56:02.364 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:05.927
4315 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Hệ thống máy nâng đỡ người bệnh di động | L101-400 |  | Đức | Horcher GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 586980000 | f | Bộ | true | 2020-12-29 | 2020-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức nâng: 275kg (600lbs)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nút tắt/bật khẩn cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bánh xe, trong đó 2 bánh xe có phanh hãm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài: 1239mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng tiêu chuẩn: 668 - 1333mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao chân đế: 102mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao tối thiểu/tối đa: 1757 - 2217mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nâng: 1303mm</p><p>Pin 24V/2.9Ah</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-29T11:15:41.673 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:14.673
4316 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Hệ thống máy nâng đỡ cố định tại giường (gồm cả hệ thống ray trượt, điều khiển 6 chức năng...) | C100-601 |  | Đức | Horcher GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 623380000 | f | Bộ | true | 2020-12-29 | 2020-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức nâng: 275kg (600lbs)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tích hợp pin 24V/7.2Ah</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng dừng khẩn cấp bằng điện và bổ sung thiết bị hạ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ điện, có tùy chọn động cơ truyền động</p><p>Có 6 chức năng: nâng lên/hạ xuống, đẩy trước/sau và 2 chức năng đặc biệt cho xe lăn, xe kéo hoặc trượt ray</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-29T11:10:03.188 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:14.794
4317 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não vi tính | BWIII EEG |  | Mỹ | Neurovirtual USA Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY ĐIỆN NÃO VI TÍNH 36 KÊNH</strong></p><p>Model: BWIII EEG</p><p>Hãng sản xuất: Neurovirtual</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> |  |  | <p><strong><em><u>Đặc tính chuyển đổ tín hiệu tương tự/kỹ thuật số.</u></em></strong><span class="ql-cursor">﻿</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 16 Bits</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chuyển đổi: 15µs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông lượng dữ liệu: Vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ lấy mẫu: 2000 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng phần cứng: 500</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gỡ lỗi: Có</p><p><strong><em><u>Đặc tính khuếch đại đầu vào</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải tần đáp ứng: 0,16Hz đến 100Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ lưu trữ: lên đến 500 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn đầu vào kênh AC: 2 mVpp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn đầu vào Kênh DC: -5Vcc đến +5Vcc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thích Flash: Đèn LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu kết nối kênh AC: Bằng cảm ứng 1.5mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu kết nối Kênh DC: P2 - 3.5mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu kết nối đầu đo áp suất: Khóa Luer </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiễu tín hiệu: 1uVRMS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng đầu vào: &gt; 100 MQ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chỉnh tín hiệu: 0,5Hz, 50uV Sóng vuông</p><p><strong><em><u>Đặc tính nguồn</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế vào (AC): 100VAC hoặc 240VAC +/- 10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 45 đến 75 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 0,23 A @ 120 VAC; 0,16 A @ 230 VAC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế ra (DC): +5VDC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gợn đỉnh điện thế: 50mV</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: Approved by UL, CSA and EN standards.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp II</p> |  | Bộ chụp đầu, Bộ nguồn, Bộ phụ kiện EEG |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:50:51.300 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-23T00:00:00.314
4318 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | BAYOKA | F 1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 620000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>ĐÈN ĐỌC 1 PHIM</p> |  |  | <p> -Sử dụng nguồn điện 220V/50Hz</p><p>- Sử dụng thanh đèn led.</p><p>- Công tắc nguồn ON-OFF</p><p>- Công suất : 34 (±5%)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-11T12:27:40.384 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:12.414
4319 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Savina 300 select |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>Máy thở cho người lớn và trẻ em và trẻ sơ sinh, sử dụng máy nén khí trong công nghệ tuabin để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, không cần máy nén khí đi kèm hay hệ thống khí nén trung tâm. Máy nén khí trong với thời gian đáp ứng nhanh và dòng cấp cực đại: 250 lít/ phút</p><p>Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước 12 inch.</p><p>Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ:</p><p>Chế độ thở không xâm nhập có thể dùng với tất cả các mode thở.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-14T17:24:02.665 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-14T17:25:12.074
4320 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | BAYOKA | VD 22 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 620000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p><strong style="color: black;"><u>CÔNG DỤNG&nbsp;:</u></strong><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Là phương pháp&nbsp;hỗ trợ&nbsp;điểu trị phổ biến nhất giúp giảm lượng Bilirubin cao trong máu cuả trẻ sơ sinh&nbsp;</span></p> |  |  | <p>- Bo mạch điện tử;</p><p>- Sử dụng bóng vàng da : XHZ 60 cm;</p><p>- Công tắc nguồn (gạt) : ON – OFF - ON;</p><p>- Dây nguồn 2 m;</p><p>- Trọng lượng: 1.2 kg;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-20T11:16:22.139 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:11.816
4321 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-3562 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p> <p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p> <ul> <li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp; máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li> <li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li> </ul> <p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p> <p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p> <p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p> <p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p> <p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p> <p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p> <p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p> <p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p> <p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p> <p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p> <p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04T07:27:35.933 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:00.280
4322 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt | L-0185 |  |  | Inami & Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Đèn khe&nbsp;<strong>sinh hiển vi là</strong>&nbsp;thiết bị quang học thuộc loại phóng đại, được sử dụng để&nbsp;<strong>khám</strong>&nbsp;phần trước của&nbsp;<strong>mắt</strong>. Giúp chẩn đoán các tổn thương và các bệnh ảnh hưởng đến đặc điểm cấu trúc phần trước của&nbsp;<strong>mắt</strong>&nbsp;như kết mạc, giác mạc, bệnh màng bồ đào....</p> |  |  | <p><strong>II. <u>Thông số kỹ thuật</u>:</strong></p> <p><strong>Kính hiển vi</strong></p> <ul> <li>Loại: 2 thị kính hội tụ kiểu Greenough</li> <li>Độ phóng đại: Thay đổi 2 mức bằng nút vặn</li> <li>Thị kính: 10x</li> <li>Trường quan sát: 10x (20.13mm);</li> <li>Khoảng điều chỉnh đồng tử (mm): 52 – 90 mm</li> <li>Khoảng cách hội tụ: 100mm</li> <li>Điều chỉnh Diop: +8 đến -8 Dp</li> </ul> <p><strong>Sự chiếu sáng của đèn khe:</strong></p> <ul> <li>Độ rộng khe sáng (mm): 0 - 10 thay đổi liên tục</li> <li>Khẩu độ (mm): 0.2/1/3/4/6/10mm</li> <li>Góc xoay khe sáng: ± 90<sup>0</sup> thay đổi liên tục</li> <li>Bộ lọc: Bộ lọc ánh sáng xanh cô ban, lọc ánh sáng không đỏ, bộ lọc hấp thụ nhiệt, ½ ND, tích hợp filter vàng 2 mắt</li> <li>Nguồn sáng: bóng đèn Halogen 12V/50W</li> <li>Cường độ sáng tối đa: 350.000 Lux</li> </ul> <p style="margin-left:.6pt;"><strong>Đế:</strong></p> <ul> <li>Di chuyển ngang: 30mm</li> <li>Di chuyển dọc: 103 mm.</li> <li>Di chuyển bên: 115mm</li> <li>Điều chỉnh tinh chỉnh: ±10mm</li> </ul> <p><strong>Tì cằm:</strong></p> <ul> <li>Di chuyển: 75mm</li> <li>Điện áp vào: AC 100, 120, 220, 240 V/&nbsp; 50/60Hz</li> <li>Điện áp tiêu thụ: 65VA</li> <li>Trọng lượng: 18.5Kgs</li> <li>Kích thước: 550 (W) x 400 (D) x 690 (H)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2020-11-11T15:59:14.308 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-01-13T10:44:19.406
4323 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu cầm tay | 2500 |  | Mỹ | Nonin Medical Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-31 | <p>PalmSAT® 2500 – thế hệ tiếp theo của dòng máy đo SpO2 cầm tay _ nhỏ gọn, việc thiết kế các thông số nằm ngang rõ ràng giúp ta có thể biết chính xác đâu là oxy máu, đâu là nhịp mạch. Kích cỡ nhỏ gọn, dễ vận hành, và việc lựa chọn giữa các phiên bản có cảnh báo hoặc không có cảnh báo giúp cho<br /> dòng máy PalmSAT 2500 trở nên phù hợp hơn theo nhu cầu của mỗi bệnh nhân.</p> <p>Loại máy cầm tay, sử dụng trong gia đình và bệnh viện, trước và sau mổ, phòng thủ tục, chăm sóc khẩn cấp, phòng bác sĩ, trong lúc mổ, dịch vụ cấp cứu, vận chuyển, nghiên cứu giấc ngủ, khoa răng miệng.</p> <p>Cho giá trị chính xác độ bão hòa oxy và độ chính xác nhịp tim ngay cả khi bệnh nhân cử động và không cử động hoặc bệnh nhân có chỉ số tưới máu thấp.</p> <p>Tương thích với tất cả các loại cảm biến: Cảm biến kẹp ngón tay dùng cho người lớn và trẻ em, cảm biến dán tay và quấn chân cho trẻ em và trẻ sơ sinh dùng 1 lần và nhiều lần</p> |  | <p>Loại máy cầm tay, sử dụng trong gia đình và bệnh viện, trước và sau mổ, phòng thủ tục, chăm sóc khẩn cấp, phòng bác sĩ, trong lúc mổ, dịch vụ cấp cứu, vận chuyển, nghiên cứu giấc ngủ, khoa răng miệng.</p> <p>Cho giá trị chính xác độ bão hòa oxy và độ chính xác nhịp tim ngay cả khi bệnh nhân cử động và không cử động hoặc bệnh nhân có chỉ số tưới máu thấp</p> <p>Báo động bằng âm thanh khi cảm biến tuột và ắc quy yếu.</p> <p>Hiển thị nhanh chóng chính xác cả hai thông số nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp mạch</p> <p>Tối thiểu 80 giờ vận hành liên tục với 04 cục pin AA</p> <p>Màn hình hiển thị dạng đèn LED</p> <p>Thời gian lưu trữ 72 giờ</p> <p>Tương thích với tất cả các loại cảm biến: Cảm biến kẹp ngón tay dùng cho người lớn và trẻ em, cảm biến dán tay và quấn chân cho trẻ em và trẻ sơ sinh dùng 1 lần và nhiều lần</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Dải đo các thông số:<br /> SPO2: 0 đến 100%<br /> Nhịp mạch: 18 đến 321 nhịp/phút ( BPM)</p> <p>Bước sóng và công suất của các thang màu:<br /> - Đỏ: 660 nanometers @ 0.8mW công suất tối đa<br /> - Hồng ngoại: 910 nanometers @ 1.2mW công suất tối đa</p> <p>Độ chính xác của SPO2 trong dải đo: Khoảng từ 70 đến 100%<br /> Khi không có cử động:<br /> - Finger Clip:<br /> + Với người lớn/ trẻ em: ±2 số<br /> + Với trẻ sơ sinh: N/A<br /> Khi có cử động:&nbsp;<br /> - Finger Clip:&nbsp;<br /> + Với người lớn/ trẻ em: ±3 số<br /> + Với trẻ sơ sinh: N/A<br /> Khi mức tưới máu thấp:<br /> - Finger Clip:<br /> + Với người lớn/ trẻ em: ±3 số<br /> + Với trẻ sơ sinh: N/A</p> <p>Môi trường:<br /> - Nhiệt độ:<br /> + Hoạt động: -20 đến +50°C&nbsp;<br /> + Lưu trữ/ vận chuyển: -40 đến +70°C&nbsp;</p> <p>Độ cao :<br /> - Hoạt động: Lên đến 12,000m<br /> - Áp suất vượt mức: lên đến 4 atmospheres</p> <p>Độ ẩm:&nbsp;<br /> - Hoạt động: 10 đến 90% không đọng sương<br /> - Lưu trữ/ vận chuyển: 10 đến 95% không đọng sương</p> <p>Hiển thị:&nbsp;<br /> - Hiển thị chất lượng nhịp mạch: LED, 3 màu<br /> - Số hiển thị: 3 ký tự 7 ô đèn LED, đỏ<br /> Pin yếu: LED, màu hổ phách</p> <p>Nguồn điện:&nbsp;<br /> - 4 cục Pin 1.5V AA alkaline<br /> - 80 giờ vận hành liên tục<br /> - Hoặc 40 giờ vận hành liên tục với gói Pin sạc NiMH ( tùy chọn thêm)</p> <p>Kích thước:<br /> - 7.0 cm ( 2.8'') W x 13.8cm ( 5.4'')H x 3.2cm (1.3'')D<br /> - 210 Grams (7.4oz) với Pin Alkaline</p> <p>Chuẩn an toàn cho máy<br /> Chuẩn an toàn IEC 60601-1/ CAN/CSA-C22.2<br /> No.601.1/UL60601-1<br /> Loại bảo vệ: Nguồn điện trong máy ( Vận hành bằng Pin)<br /> Cấp độ bảo vệ: Loại BF<br /> Chế độ vận hành: Liên tục<br /> Độ bảo vệ năng lượng xâm nhập: IP32</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2020-11-03T14:28:59.955 | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2020-12-31T00:00:00.340
4324 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương toàn thân DEXA | Medix DR |  | Pháp | Medilink Sarl |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH C.P.V | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kỹ thuật nhận ảnh tia rẽ quạt 2D</p> <p>- Đo đa vùng gồm các vị trí: cổ xương đùi, cột sống, xương cẵng tay, cột sống nghiêng (cột sống chụp từ bên hông).</p> <p>- Đo toàn thân</p> <p>- Đo tại các vùng có cấy ghép dụng cụ chỉnh hình</p> <p>- Đo cho trẻ em</p> <p>- Đặc biệt chức năng DVA cho phép chẩn đoán thoái hóa đốt sống lưng và cổ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2020-11-11T16:43:49.693 | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2020-12-31T00:00:00.379
4325 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-720 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 47289000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) - Loại để bàn</p> <p>Hãng sản xuất: BISTOST Co.,ltd</p> <p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> <p>Năm sản xuất: 2020</p> |  | <p>Tùy chọn mua thêm thông số Huyết áp không xâm lấn (NIBP)</p> | <ul> <li>Màn hình hiển thị: Màu LCD cảm ứng 4.3 inch.</li> <li>Độ phân giải: 480 x 272</li> <li>Theo dõi: Dạng sóng SpO2, sóng CO2 (tùy chọn mua thêm)</li> <li>Chỉ báo: Đèn chỉ báo/ đèn báo nguồn điện / Âm nhịp xung/âm báo</li> <li>Yêu cầu về nguồn điện DC: Điện áp đầu vào 15V, công suất: 2.5A.</li> <li>Pin sạc lại nhiều lần: công nghệ Pin Lithium 4400 mAH, làm việc liên tục trong 8 giờ.</li> <li>Chế độ trend: 480 giờ.</li> <li>Báo động: Âm thanh và hình ảnh.</li> </ul> <ol> <li><strong>Các tham số của các thông số</strong></li> </ol> <p style="margin-left:.25in;"><strong>Thông số SpO2.</strong></p> <ul> <li>Phạm vi đo: 0 ~ 100%</li> <li>Độ chính xác:</li> </ul> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Người lớn, trẻ em: ±2% (70 ~ 100%)</li> <li>Trẻ sơ sinh: ±3% (70 ~ 100%)</li> </ul> <ul> <li>Chỉ số tưới máu: 0.05% ~ 20%</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T11:06:49.920 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:00.435
4326 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương toàn thân DEXA | Medix 90 |  | Pháp | Medilink Sarl |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH C.P.V | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kỹ thuật nhận ảnh tia bút chì</p> <p>- Đo đa vùng gồm các vị trí: cổ xương đùi, cột sống, xương cẵng tay, cột sống nghiêng (cột sống chụp từ bên hông).</p> <p>- Đo toàn thân</p> <p>- Đo tại các vùng có cấy ghép dụng cụ chỉnh hình</p> <p>- Đo cho trẻ em</p> <p>- Đặc biệt chức năng DVA cho phép chẩn đoán thoái hóa đốt sống lưng và cổ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2020-11-10T16:40:06.733 | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2020-12-31T00:00:00.455
4327 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bổn rửa tay vô trùng cho phòng mổ | SK60.20 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2020-12-25 | <p>+ Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</p><p>+ Điện áp sử dụng 240V/50Hz&nbsp;</p><p> Môi trường làm việc:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 35<sup>0</sup>C</p><p> </p><p>+ Độ ẩm tối đa: 85%</p> |  |  | <p>Cấu hình cơ bản:</p><p>+ Là loại bồn rửa tay vô trùng dùng cho phòng mổ, kết cấu bằng thép không gỉ 304, điều khiển dòng nước bằng cảm biến hoặc dùng đầu gối; Điều khiển hóa chất rửa bằng đầu gối</p><p>+ Cảm biến quang (photocell) tích hợp trên bồn hiển thị nhiệt độ nước và thời gian nước chảy ở mỗi vòi</p><p>+ Điều khiển vòi nước bằng cảm biến và đầu gối</p><p>+ Điều khiển hóa chất rửa bằng đầu gối.</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Kích thước: 640x1600x1175 mm.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-25T17:05:49.961 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-25T00:00:00.380
4328 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | FX-8200 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim 6 kênh</p> <p>Model: FX-8200</p> <p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi</p> <p>Xuất xứ: Nhật bản</p> <p>- Máy điện tim 6 kênh&nbsp;Fukuda&nbsp;FX-8200 là máy điện tim thế hê mới với&nbsp;màn hình cảm ứng màu LCD 7” có chiếu sáng ngược,&nbsp;cho phép người dùng dễ dàng truy cập đa chức năng của một chiếc máy gọn nhẹ, di động. Máy in dạng sóng ECG 12 đạo trình tiêu chuẩn</p> <p>- Máy điện tim 6 kênh FX-8200 thu thập 12 đạo trình ECG, và in các dạng sóng ECG và các phép đo trên giấy kẻ ô, rộng 110mm. Phần cứng và phần mềm máy được thiết kế mới nhất, chương trình phép đo ECG mới nhất làm tăng độ chính xác phép đo ECG.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-28T00:27:21.447 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:01.494
4329 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser châm kết hợp laser chiếu ngoài và điện trị liệu | Multitronic MT-4 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 225500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị Multitronic MT-4 là Thiết bị có thể sử dụng chức năng laser đơn thuần hoặc có thể lựa chọn nâng cấp thêm chức năng điện trị liệu.</p> |  | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp nâng cao</strong></p><p><span style="color: black;">Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp được phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu phát Laser: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Giá đỡ đầu phát: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Kính bảo vệ mắt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình phụ kiện cung cấp theo máy nâng cấp kết hợp</strong></p><p><span style="color: black;">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện đen</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện trắng</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực cao su chì 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực thép 9x9mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Dây buộc co dãn</span></p><p><span style="color: black;">01x Đầu phát laser </span></p><p><span style="color: black;">01x Đỡ cố định đầu phát</span></p><p><span style="color: black;">01x Kính bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</span></p> | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hiện đại, có hai kênh điều trị điện xung và 1 kênh điều trị bằng laser kích thích</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời cùng lúc.</span></p><p><strong style="color: black;">Tính năng bổ sung:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra được phiên bản phần mềm hiện tại</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng phác đồ đã hoàn thành điều trị </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng thời gian điều trị</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm điện cực</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh âm thanh</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Tính năng điều trị bằng Laser:</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ liên tục và xung.</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng lặp lại liều điều trị.</span></p><p><span style="color: black;">Tính năng đo công suất đầu phát laser thực tế</span></p><p><span style="color: black;">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Type BF</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 kg</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335x270x125 mm</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s ¸ 99 min</span></p><p>Tính năng nâng cấp thêm điện xung trị liệu :</p><p>• Hai kênh điều trị hoàn tòan độc lập</p><p>• Lựa chọn các dạng sóng khác nhau để kích ...</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20T16:53:47.715 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:01.503
4330 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC + 1 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S FULL HD |  | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 10800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong chuyên khoa lồng ngực và bộ dụng cụ</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T18:46:13.021 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31T00:00:01.602
4331 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend 2 tấm nhận ảnh | Q-rad |  | Trung Quốc | Carestream Health Inc |  |  | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 5900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><strong>Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend</strong></span></p> <p style="text-align: center;">( 02 Tấm nhận ảnh)</p> <p>- Model: Q-rad</p> <p>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)-&nbsp;Trung Quốc</p> <p>- Hãng chủ sở hữu: Carestream Health - Mỹ</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA, FSC France</p> <p>- Mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | 2020-11-13T15:21:39.687 | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | 2020-12-31T00:00:01.619
4332 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D tổng quát và sản phụ khoa, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-08T16:17:53.592 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31T00:00:01.627
4333 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Elite |  | Trung Quốc | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1750000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp bắp tay tự động ELITE</strong></p> <p>Medel ELITE là máy đo huyết áp bắp tay cao cấp hoàn toàn tự động, máy được trang bị công nghệ Soft Inflate cho phép đo nhanh và chính xác hơn. Bơm nhẹ nhàng và thoải mái, cho phép thời gian đo ngắn hơn với độ chính xác cao nhất. Medel ELITE trang bị chức năng T3 cho phép tính kết quả trung bình của 3 lần đo gần nhất rất đơn giản và hoàn toàn tự động. Với màn hình lớn, được trang bị đèn nền nên người dùng dễ dàng đọc các chỉ số đo một cách rõ ràng, thậm chí cả trong bóng tối hoặc ở điều kiện thiếu sáng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T17:55:11.845 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:01.734
4334 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH DẪN LƯU | AI-78 |  | Tây Ban Nha | ORDISI, S.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 69200000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy hút hút phẫu thuật dạ dày chuyên dụng dùng cho dạ dày<br /> Cơ chế màng rung tạo áp lực chân không nhanh và và hoạt động yên tĩnh, giúp hoạt động liên tục không cần bảo trì.<br /> Bộ xử lý điều khiển với 2 mức áp lực ngắt quãng theo cài đặt 90/120 mmHg<br /> Điều chỉnh thời gian: Chu kì bắt đầu(1-120s)/ dừng chu kỳ (1-90s)<br /> Hệ thống 2 bình chứa dung tích lớn 3 lít x 2 bình, với van an toàn chống tràn và bộ lọc khuẩn</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-28T17:50:18.428 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.786
4335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết DNA/RNA tự động (Hệ thống tinh sạch acid nucleic) | NPA-32P |  | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd |  |  | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 440000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-05-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống tinh sạch acid nucleic</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: NPA-32P</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Bioer</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Máy đạt chứng nhận:</strong></p><p class="ql-align-justify">ISO 9001:2015</p><p class="ql-align-justify">ISO 13485:2016</p><p class="ql-align-justify">Chứng nhận CE</p><p>Bảo hành: 36 tháng</p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Công suất: 1-32 mẫu / lần chạy</li><li class="ql-align-justify">Thể tích nạp mẫu: 20 – 1000 ul</li><li class="ql-align-justify">Vật tư tiêu hao: đĩa 96 giếng, 8 strip</li><li class="ql-align-justify">Độ đồng nhất mẫu: Cv &lt; 3%</li><li class="ql-align-justify">Hiệu quả tái sử dụng hạt bead: ≥ 98%</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ &nbsp;môi trường vận hành: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm môi trường vận hành: 10 – 90%</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ: làm nóng dung dịch ly giải và đĩa (nhiệt độ phòng + 5<sup>o</sup>C – 125<sup>o</sup>C) </li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác nhiệt độ: &nbsp;≤±1℃</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống trộn mẫu: có thể điều chỉnh </li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khử trùng: đèn UV</li><li class="ql-align-justify">Loại Kit phù hợp: &nbsp;Magnetic bead kits</li><li class="ql-align-justify">Cho phép tạo, chỉnh sửa, xóa các Chương trình chạy, cho phép trích xuất Chương trình chạy qua máy tính thông qua cổng USB hoặc &nbsp;Bluetooth.</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện: 100 – 240 AC, 50 – 60Hz</li><li class="ql-align-justify">Khối lượng: 32,5 kg</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 430(L) x 395(W) x 435(H)</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2020-11-25T17:38:46.791 | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-01-26T10:54:35.596
4336 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH DI ĐỘNG | ASPIT |  | Tây Ban Nha | ORDISI, S.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 33000000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy hút dịch ORDISI cầm tay đã được thiết kế nhỏ gọn để đáp ứng&nbsp;nhu cầu hút dịch phụ khoa, khoa nhi, ICU ...<br /> Kích thước nhỏ và nhẹ, có thể di chuyển được.<br /> Phù hợp cho việc di chuyển trên xe cứu thương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-28T17:57:08.852 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.752
4337 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Professional |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung chuyên nghiệp PROFESSIONAL<br /> &nbsp;</p> <p>PROFESSIONAL là sản phẩm của tập đoàn Medel - Ý, là hãng sản xuất máy xông khí dung&nbsp;lớn nhất thế giới&nbsp;với hơn 50 năm&nbsp;kinh nghiệm ( 1966 ). Với nhiều bằng sáng chế về công nghệ như: động cơ 3 vòng bi, hệ thống giảm ồn, Mast mềm định vị... Medel đã có ra đời những máy khí dung tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra Medel cũng là nhà sản xuất rất nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe Gia đình nổi tiếng khác như: máy đo huyết áp điện tử, máy nhiệt kế điện tử.... Trong đó máy huyết áp điện tử Medel đứng&nbsp;TOP 3&nbsp;thế giới.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:23:29.951 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.235
4338 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương siêu âm | SONOST 3000 |  | Hàn Quốc | Osteosys Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG SIÊU ÂM</p><p>Model: SONOST 3000</p><p>Hãng sản xuất: Osteosys - Hàn Quốc</p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p>Tính di động cao.</p><p>Đầu dò không dùng nước.</p><p>Tích hợp máy tính và máu in nhiệt trong máy.</p><p>Màn hình cảm ứng LCD TFT màu 7 inch.</p><p>Đầu dò định vị tự động.</p><p>Chức năng bù nhiệt độ. </p><p>Tốc độ quét nhanh.</p><p>Vị trí quét: Gót chân.</p><p>Vệ sinh máy đơn giản, chi phí bảo dưỡng thấp.</p><p>Chức năng đánh giá khả năng phát triển xương ở trẻ.</p><p>Chức năng đánh giá nguy cơ gãy xương trong tương lai FRAX.</p><p><strong>Đầu dò định vị tự động.</strong>.</p><p><strong>Thời gian đo: </strong></p><p>Xương gót chân: 15 giây</p><p>Tốc độ quét nhanh: 10 giây.</p><p><strong>Thông số đo:</strong></p><p>T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS, Tỉ lệ T-score và Z-score</p><p><strong>Chức năng nâng cao:</strong></p><p>Đánh giá khả năng phát triển xương ở trẻ.</p><p>Chức năng đánh giá nguy cơ gãy xương trong tương lai FRAX.</p><p><strong>Sai số: </strong>&nbsp;BUA ≤ 1.5% C.V</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>SOS ≤ 0.2% C.V</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BQI ≤ 1.5% C.V</p><p><strong>Hệ thống truyền hình ảnh: </strong>DICOM, PACS</p><p><strong>Kich thước:</strong> 615 x 310 x 386mm</p><p><strong>Trọng lương:</strong> <strong>&nbsp;</strong>12.6 Kg</p><p><strong>Nguồn điện:</strong> 100VAC/ 240VAC, 50~ 60Hz</p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T11:48:49.963 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-01-18T15:46:32.525
4339 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần ARC 100 | ARC 100 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-31 | <p><em><strong>Bowa mang đến hệ thống Dao cắt đốt điện hiệu năng cao cho phòng mổ.</strong></em></p> <p>Công suất tối đa : 100W (Áp ụng cho tất cả các mode)<br /> Tích hợp đầy đủ tính năng cơ bản và nâng cao của máy cắt đốt điện:<br /> CẮT ĐƠN CỰC Monopolar CUT:<br /> Pure CUT – cho vết cắt thuần, mượt và hiệu ứng cầm máu thấp<br /> Dry CUT – cắt kết hợp hiệu ứng cầm máu (“Blend-Kết hợp”)<br /> CẦM MÁU ĐƠN CỰC Coag:<br /> Moderate coagulation (Cầm máu tiếp xúc) – Cầm máu tiếp xúc, điểm chính xác<br /> Forced coagulation (Cầm máu diện rộng)– Cầm máu không tiếp xúc đánh lửa diện rộng.<br /> CẦM MÁU LƯỠNG CỰC Bipolar</p> <p>Công nghệ:<br /> + EASY technology : Công nghệ giám sát tiếp xúc tấm điện cực trung tính an toàn.<br /> Ứng dụng phù hợp:<br /> Phẫu thuật tổng quát, Nội tạng, Phẫu thuật lồng ngực và nhi<br /> Phụ khoa<br /> Phẫu thuật tim<br /> Tai-Mũi-Họng<br /> Phẫu thuật thần kinh<br /> Phẫu thuật thẩm mỹ<br /> Phẫu thuật Răng-Hàm-Mặt</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-05T14:18:43.063 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:02.021
4340 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM | SONIC 2 |  | Italy | Chinesport S.p.A. |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Italy | Nhóm 1 |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2021-01-16 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY TRỊ LIỆU&nbsp;BẰNG SÓNG SIÊU ÂM</strong></p><p><strong>Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: SONIC 2</strong></p><p><strong>Hãngsảnxuất : CHINESPORT SPA</strong></p><p><strong>Xuất xứ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Ý </strong></p><p><br></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở đi</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001&nbsp;, ISO 13485&nbsp;</p> |  |  | <p><span style="color: windowtext;">- Máy siêu âm điều trị&nbsp;với 02 kênh đầu ra độc lập, hoàn chỉnh với đầu dò đa tần 1/3 MHz</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Màn hình 320 x 240</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Thời gian điều trị lên đến 60 phút, có thể lưu trữ 200 giao thức</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Đầu dò đa tần số không thấm nước 1/3 MHz, thích hợp cho các phương pháp điều trị ngập nước.</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Đầu dò tự hiệu chuẩn với hệ thống lưu trữ nội bộ tần số làm việc.</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Hai kênh đầu ra độc lập có thể điều trị cùng 1 lúc.</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Bao gồm thẻ nhớ</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-16T10:41:43.532 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-16T10:41:43.799
4341 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt | 700GL |  | Nhật Bản | Takagi Seiko Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-06-14 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế sáng tạo: các dây cable được che chắn cẩn thận ngay cả với dây nguồn và dây kết nối hệ thống ảnh cùng với màu sắc tươi mới.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được hỗ trợ tối ưu từ bộ phận nâng cằm cho đến hệ thống đèn LED.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế không dây cable nối: Được thiết kế như một khối thống nhất và chắc chắn cùng với việc giảm thiểu tối đa dùng dây nối.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đèn LED tối ưu: Ưu điểm lớn nhất của đèn LED là tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn so với dùng nguồn sáng thông thường do ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Hệ thống đèn LED tối ưu giúp tăng độ sáng và độ sắc nét.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đèn LED đồng bộ : Hệ thống đèn LED với nhiệt độ 3500 K tạo ra độ sáng và sắc nét cao hơn đèn halogen. Hệ thống đèn LED 1 bóng tạo ra ánh sáng đồng bộ hơn là dùng đèn LED 4 bóng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm đặc tính ánh sáng xanh: Ánh sáng chiếu trên mắt bệnh nhân được giảm mức cường độ đỉnh của đặc tính quang phổ xanh của đèn LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng LED điện áp siêu thấp: Sử dụng đèn LED điện áp thấp là giải pháp kinh tế hiệu quả mà vẫn có độ chiếu sáng cao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng nền tích hợp: Dùng cho hệ thống hình ảnh, hệ thống ánh sáng nền được trang bị tiêu chuẩn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyên gia trong lĩnh vực quan sát các phân đoạn trước và sau của mắt: hiển thị quá trình quan sát đáy và các phân đoạn của mắt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nhòm với 6 độ hội tụ giúp cho việc quan sát dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màu sắc trung thực của hình ảnh không bị thay đổi vì đèn LED được dùng cho cả nguồn sáng chính và ánh sáng nền. Cường độ của ánh ánh sáng nền có thể thay đổi bằng núm vặn ở vị trí bên trái.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Phần kính hiển vi:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại: kính hiển vi hội tụ 2 mắt</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ phóng đại: 5 vị trí xoay</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính: 16x độ rộng vùng nhìn, điểm mắt – cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phóng đại: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính vùng nhìn: 35.9mm, 23.3mm, 14mm, 8.8mm, 5.5mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh liên đồng tử: 52-82mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải điều chỉnh Diopt: +/- 7 Diopt</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần chân kính:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch ngang thô: 105mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch ngang tinh: 15mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch lên xuống: 30mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận nâng đỡ cằm: nâng cao 85mm</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận chiếu sáng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng khe: 0-14mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mở ống kính: Ф14, Ф10, Ф5, Ф3, Ф2, Ф1, Ф0.2mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc: lọc xanh, lọc đỏ tự do, lọc xanh hiệu chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: LED</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nguồn:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: AC100V-240V (+/- 10%)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn tiêu thụ: DC5V-2A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận đèn cố định: LED đỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T22:21:40.412 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-14T22:26:04.608
4342 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương toàn thân | PRIMUS |  | Hàn Quốc | OsteoSys Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-06-26 | <p><strong>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN (BẰNG TIA X)</strong></p><p><strong>Model: PRIMUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: OsteoSys - Hàn Quốc</strong></p> |  |  | <p><strong>Công nghệ và thiết kế</strong></p><p>Công nghệ DXA: (Hấp thu tia X năng lượng kép)</p><p>Chùm tia rẻ quạt hẹp.</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng.</p><p><strong>Thời gian quét: </strong></p><p>Xương cột sống: 30 giây </p><p>Xương đùi(trái và phải): 25 giây </p><p>Xương cẳng tay: 23 giây </p><p>Xương đốt sống nghiêng: 4 phút.</p><p>Toàn thân: 7 phút </p><p><strong style="color: black;">Các thông số đo:</strong></p><p><span style="color: black;">BMD, BMC, BMI, T-score, Z-score, phân tích thành phần cơ thể (mỡ, cơ nạc, % mỡ)</span></p><p><strong>Ứng dụng phần mềm</strong></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích xương cột sống AP</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích xương đùi, xương cột sống, xương cột sống nghiêng, xương cẳng tay, toàn thân.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp gối, khớp háng.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích VFA (LVA, DVA)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phân tích thành phần toàn cơ thể.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Ứng dụng VAT (Đánh giá mỡ nội tạng)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Ứng dụng FIM (Đánh giá mỡ trong cơ)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo cho trẻ em.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đánh giá gù cột sống, vẹo cột sống.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Bản đồ màu: BCM, RCM, OCM.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phân tích theo Trend (BMD, phân tích thành phần cơ thể, ảnh quét)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">B-scope (Body scope), L-scope</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đánh giá nguy cơ gãy xương trong vòng 10 năm - FRAX.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Chế độ 1 lần quét One-scan thời gian thực tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phát hiện kim loại tự động.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <p>Bảo hành: 24 tháng</p><p>Bảo trì bảo dưỡng: Định kỳ 2 lần/năm</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T10:53:58.683 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-01-18T15:46:46.112
4343 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BenchMark GX Stainer Module | BenchMark GX Stainer Module |  | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2670000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p> - Ứng dụng: nhuộm tiêu bản xét nghiệm hóa mô miễn dịch (IHC) , lai tại chỗ (ISH) và miễn dịch huỳnh quang (FITC) tự động.</p><p> - Công suất: thực hiện 40 tiêu bản trong 6 giờ và thêm 20 tiêu bản nhuộm qua đêm. </p><p> - Số vị trí đặt hóa chất: 25 vị trí</p><p> </p><p> </p> |  |  | <p> - Bộ phận nhuộm: 40,5 cm x 54,6 cm x 34 cm. Trọng lượng: ~25kg</p><p> - Bộ phận hóa chất cơ bản: 50,8 cm x 54,6 cm x 38,1 cm. Trọng lượng: ~26,4kg</p><p> - Bộ phận dành cho chất thải bỏ: 50,8 cm x 54,6 cm x 52,1 cm. Trọng lượng: ~13,6kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:08:53.491 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:08:53.577
4344 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D kèm bộ sinh thiết tự động | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 13000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</li><li>Nguồn điện sử dụng: 220 - 240V ± 10%, 50Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li><li>Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.896 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:31:10.957
4345 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện để sàn | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện | Artis Zee(Floor) |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 28000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-28 | 2021-07-28 | <p><span style="color: windowtext;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại máy: Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền với công nghệ PURE giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm tối đa liều tia, cấu hình gồm 01 cánh tay chữ C gắn sàn với thiết kế linh hoạt, tối ưu không gian sử dụng và đầu thu phẳng loại lớn chuyên cho can thiệp Tim mạch, thần kinh và tổng quát.</span></p><p><span style="color: windowtext;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu máy chính: Artis Zee Floor</span></p><p><span style="color: windowtext;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SIEMENS Heathcare GmbH</span></p><p><span style="color: windowtext;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: CHLB Đức</span></p><p><span style="color: windowtext;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: Mới 100%</span></p><p><span style="color: windowtext;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: windowtext;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: windowtext;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hoàn toàn số hóa, có thể nâng cấp được</span></p><p><span style="color: windowtext;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị vận hành phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-26T17:13:43.032 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-27T14:13:54.818
4346 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu H-500 | H-500 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM |  | Nhóm 6 |  |  | 60000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>THÔNG SỐ CHUNG</p> <ul> <li>Máy dùng nguồn sáng lạnh độ sáng cao, cùng 4 bước sóng, cải thiện độ nhạy, độ chính xác và giảm thiểu sự can thiệp của nguồn sáng xung quanh</li> <li>Tốc độ xét nghiệm cao, 514 mẫu/giờ, có thể hoàn thành 11 thông số xét nghiệm trong vòng 7s</li> <li>Tự động điều chỉnh kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, độ pH, tỷ trọng và màu sắc</li> <li>Màn hình cảm ứng LCD lớn</li> <li>Tự động cảm biến để sẵn sàng chạy que thử, dễ dàng vận hành</li> <li>Máy in nhiệt tích hợp với tốc độ cao và độ ồn thấp, có thể kết nối máy in ngoài</li> <li>Có thể kết nối với máy quét mã vạch bên ngoài</li> <li>Có thể kết nối với máy soi cặn nước tiểu của Dirui</li> <li>Người dùng có thể tự cài đặt cảnh báo cho các giá trị bất thường</li> <li>Hai loại giao tiếp ngôn ngữ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. (1) “Tiếng anh” và “PYC”. (2) “Tiếng anh”, “Italia”, Espanol. (3) “Tiếng anh”, “Angielski”, “Ingilizce”. (4)”Tiếng anh”, “Deutsch”, “Portugues”</li> <li>Hiển thị lựa chọn đơn vị hệ thống quốc tế, thường xuyên và biểu tượng</li> <li>Với hệ thống thu thập que thử nước tiểu đã chạy</li> </ul> <p><strong>Chỉ số xét nghiệm: </strong></p> <ul> <li>Urobilinogen, Bilirubin, Ketone, Creatine, Hồng cầu, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, Tỷ trọng, pH, và VC (hoặc Micro –albumin)</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-28T10:10:37.849 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:02.340
4347 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 11350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li>Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</li><li>Nguồn điện sử dụng: 220 - 240V ± 10%, 50Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li><li>Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.869 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:31:29.256
4348 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BenchMark Special Stains Stainer Module | BenchMark Special Stains Stainer Module |  | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1635000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p> - Ứng dụng: thực hiện các xét nghiệm nhuộm đặc biệt hoàn toàn tự động.</p><p> - Tự động hóa hoàn toàn, từ bước sấy tiêu bản sau khi cắt (baking) đến bước nhuộm.</p><p> - Số vị trí đặt hóa chất: 25 vị trí</p><p> - Số vị trí đặt tiêu bản: 20 vị trí</p> |  |  | <p> - Bộ phận nhuộm: 40.9 cm x 66 cm x 38.4 cm. Trọng lượng: 30.8 kg</p><p> - Bộ phận hóa chất cơ bản: 50.8 cm x 61 cm x 38.1 cm. Trọng lượng: 23.04 kg</p><p> - Bộ phận dành cho chất thải bỏ: 50.8 cm x 61 cm x 52.1 cm. Trọng lượng: 22.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:14:13.726 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:14:13.752
4349 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nước tiểu H-100 | H-100 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM |  | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <ul> <li><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG</strong></li> </ul> <ul> <li>Máy dùng nguồn sáng lạnh độ sáng cao, cùng 4 bước sóng, cải thiện độ nhạy, độ chính xác và giảm thiểu sự can thiệp của nguồn sáng xung quanh</li> <li>Hệ thống xử lý chất thải tự động, tránh nhiễm chéo giữa các mẫu</li> <li>Tự động điều chỉnh kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, độ pH, tỷ trọng và màu sắc</li> <li>Máy in nhiệt tích hợp với tốc độ cao và độ ồn thấp, có thể kết nối máy in ngoài</li> <li>Có thể kết nối với máy soi cặn nước tiểu của Dirui</li> <li>Người dùng có thể tự cài đặt cảnh báo cho các giá trị bất thường</li> <li>Hiển thị lựa chọn đơn vị hệ thống quốc tế, thường xuyên và biểu tượng</li> </ul> <p><strong>Chỉ số xét nghiệm: </strong></p> <ul> <li>Urobilinogen, Bilirubin, Ketone, Creatine, Micro –albumin, Hồng cầu, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, Tỷ trọng, pH, và VC</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-28T10:03:49.094 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:02.437
4350 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Smart |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 2150000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung Medel SMART là thiết bị cực kỳ nhỏ gọn với máy nén khí siêu nhỏ, độ ồn thấp và dễ sử dụng. Máy được thiết kế dễ dàng cầm nắm với kích thước nhỏ, trọng lượng chỉ 200g, phù hợp cho sử dụng tại nhà cũng như đi du lịch. Medel SMART sử dụng pin sạc gắn trong, không dây, có sẵn cáp sạc và củ sạc như điện thoại thông minh. Toàn bộ phụ kiện cũng như máy được đựng trong túi chính hãng thuận thiện cho việc cất giữ, vận chuyển sau khi sử dụng.</p> <p>Ngoài ra, máy được trang bị bộ phụ kiện đặc biệt cao cấp của hãng với mask thở bằng silicon giúp bám giữ và khít với bề mặt da, tránh thất thoát khí ra ngooài. Cốc thuốc sử dụng công nghệ van kép giúp tiết kiệm thuốc hơn đáng kể so với các loại công thuốc 1 van thông thường.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:41:13.982 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:02.495
4351 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi composite-treo tường | CSS 3 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 1.400 x 600 x 600mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T20:21:32.853 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-31T00:00:02.513
4352 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Star |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy xông khí dung STAR</strong></p> <p>Máy xông khí dung STAR là máy xông khí dung dạng khí nén, máy hoạt động êm và hiệu quả, phù hợp cho sử dụng trong gia đình. Với thiết kế hình ngôi sao ngộ nghĩnh và vô cùng bắt mắt giúp các bé thích thú và thoải mái hơn trong khi sử dụng. Máy được cung cấp với phụ kiện hoàn chỉnh, bao gồm : máy chính, càng xông miệng, mask người lớn, mask trẻ em, ống dẫn khí. Quà tặng kèm theo bao gồm sách và bút chì vẽ cho các bé. Động cơ của máy được thiết kê đặc biệt với 3 vòng bi giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ. Kích thước hạt nhỏ giúp tăng hiệu quả điều trị, bảo hành chính hãng tới 05 năm.&nbsp;<br /> Ngoài ra, máy được trang bị bộ phụ kiện đặc biệt cao cấp của hãng với mask thở bằng silicon y tế giúp bám giữ và khít với bề mặt da, tránh thất thoát khí ra ngooài. Cốc thuốc giảm thất thoát thuốc và giúp tiết kiệm thuốc hơn đáng kể so với các loại thông thường.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:34:00.949 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:02.526
4353 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGX-52S |  | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 4600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li> Thiết bị mới 100%</li><li> Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</li><li> Nguồn điện sử dụng: 400/480 VAC, 50 Hz</li><li> Điều kiện môi trường làm việc:</li><li> Nhiệt độ tối đa: 40°C</li><li> Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul><p> </p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.979 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:33:27.782
4354 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí | Genano 350 |  | Phần Lan | Genano Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p><strong>Về&nbsp;công nghệ Genano:</strong></p><p>Công nghệ độc quyền của Genano đã được đăng ký bản quyền: Non-Thermal Plasma (plasma không sinh nhiệt) để loại bỏ các hạt kích thước nhỏ cỡ nano. Phương pháp này tiêu diệt mọi vi sinh vật và virus, nấm mốc. Ngoài ra, máy còn có thể lọc bỏ mùi và khí VOC.</p> |  |  | <ul> <li>Công suất lọc khí: tối đa 300 m3/h</li> <li>Hiệu quả lọc: 97% các hạt 0.3 µm</li> <li>Kích thước: 30 x 90 x 37 cm</li> <li>Trọng lượng 17 kg</li> <li>Vật liệu vỏ: nhôm</li> <li>Cách lắp đặt: đứng tại chỗ hoặc lắp lên trên tường (cần mua bổ sung bộ gài lên tường)</li> <li>Tốc độ quạt: 10 mức chỉnh quạt</li> <li>Điện tiêu thụ: tối đa 70W</li> <li>Độ ồn khi hoạt động: 29 đến 53 dbA ở khoảng cách 3m (tương ứng công suất 90 đến 300m3/h)</li> <li>Hiệu điện thế: 230 Vac / 50 Hz</li> <li>Nhiệt độ phòng sử dụng: +5 đến 40 độ C</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-17T13:20:32.811 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-12-31T00:00:02.978
4355 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | DVC200 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống ánh sáng LED lạnh, camera độ phân giải cao và bộ lọc màu điện tử, DVC200 Video Colposcope ứng dụng kiểm tra cổ tử cung chính xác và hiển thị toàn màn hình, cung cấp thông tin quan trọng và chính xác giúp cho bác sĩ phụ khoa đưa quyết định lâm sàng.</p> <p>-Ánh sáng LED lạnh giúp quan sát mô chân thật</p> <p>-Hệ thống lấy nét tự động tiên tiến và nhanh chóng đảm bảo hình ảnh chất lượng cao</p> <p>-Điều khiển chụp ảnh từ xa và bố cục bàn phím thân thiện giúp người dùng thao tác bằng một tay&nbsp;dễ dàng</p> <p>-Bộ lọc màu xanh lá điện tử giúp tăng cường hiển thị hình ảnh mạch máu mà không ảnh hưởng đến việc thay đổi màu mô.</p> <p>-Xét nghiệm dùng phản ứng axit axetic và iốt để phát hiện chính xác nồng độ CIN (viêm lộ tuyến cổ tử cung)&nbsp;&nbsp;thấp hoặc cao</p> <p>-Nguồn sáng khẩu độ đơn/kép</p> <p>-Hình ảnh phóng đại theo tỉ lệ thực</p> <p>-Thư viện Colposcopic đa dạng thuận tiện cho việc phân tích, so sánh</p> <p>-Hỗ trợ cổng DICOM 3.3</p> |  |  | <p style="margin-left:14.4pt;"><strong><u>Tính năng kỹ thuật:</u></strong></p> <ul> <li>Hệ thống lấy nét tự động tiên tiến và nhanh chóng đảm bảo hình ảnh rõ nét</li> <li>Điều khiển chụp từ xa bằng bàn đạp chân và bố trí các phím dễ sử dụng với người dùng để thao tác bằng một tay</li> <li>Bộ lọc màu xanh lá cây điện tử giúp tăng cường hiển thị hình ảnh mạch máu mà không ảnh hưởng đến chiếu sáng</li> <li>Hẹn giờ kiểm tra phản ứng axit axetic và iốt để phát hiện chính xác CIN cấp thấp / cao</li> <li>Hiển thị thời gian thực của ứng dụng</li> <li>Hỗ trợ DICOM 3.0</li> </ul> <p style="margin-left:14.4pt;"><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p> <p>Môi trường hoạt động:</p> <ul> <li>Nhiệt độ: +5 ºC ~ + 40 ºC</li> <li>Độ ẩm tương đối: 25% ~ 80%</li> </ul> <p>Kích thước:</p> <ul> <li>Chân đế đứng: đường kính ≤Ø 480mm</li> <li>Chân đế xoay: đường kính ≤Ø 550mm</li> </ul> <p>Nguồn điện:</p> <ul> <li>Điện áp hoạt động: 100V-240V</li> </ul> <p><strong>Camera:</strong></p> <ul> <li>Pixel: 440000 (PAL), 380000 (NTSC)</li> <li>Độ phóng đại: 1 ~ 28 x (C3A);</li> <li>Lấy nét: Thủ công, Tự động</li> <li>Tín hiệu ra: S-Video</li> <li>Chế độ video: PAL / NTSC</li> <li>Khoảng cách hoạt động: 200mm-300mm</li> <li>Độ phân giải hệ thống: ≥500 TVL</li> <li>Độ phân giải không gian: ≥10 lpm;</li> <li>Camera chiếu sáng: đèn LED hình tròn màu trắng</li> <li>Chiếu sáng: ≥1600Lux</li> <li>Cân bằng trắng: Tự động, Thủ công</li> <li>Chế độ: ánh sáng xanh, ánh sáng trắng</li> <li>SNR: 50dB</li> <li>Phạm vi tầm nhìn: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3X: ≥ø60mm;</li> </ul> <p style="margin-left:108.0pt;">18X: ≥ø6mm</p> <ul> <li>Tầm nhìn sâu: 3X: ≥120mm</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;">18X: ≥5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T09:28:33.081 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:02.580
4356 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng vi sóng | Máy đốt u bằng vi sóng Emprint và phụ kiện | Emprint Ablation Generator with Thermosphere Technology (CAGEN1) |  | Anh | Covidien LLC |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 4400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <ul> <li>Máy phát chính&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Bàn đạp chân kích hoạt năng lượng&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Xe đẩy đặt máy&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Máy bơm&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Dây cáp dẫn truyền năng lượng dùng nhiều lần&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò nhiệt độ từ xa&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Kim đốt tiêu chuẩn&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 chiếc</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Thiết bị được thiết kế với nguyên l<span dir="RTL">‎</span> sử dụng năng lượng vi sóng (MW) với công nghệ tạo vùng đốt hình khối cầu Thermosphere<sup>TM</sup> cùng lúc kiểm soát nhiệt độ, chiều dài bước sóng và trường vi sóng để đốt hoại tử hoàn toàn khối u. Năng lượng vi sóng dạng bức xạ ăng ten khi tới mô làm các phân tử nước chuyển động nhanh gây ra ma sát và sinh nhiệt để đốt hoại tử các tổ chức mô bệnh. Thiết bị được thiết kế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân do không có dòng điện chạy qua người bệnh nhân hay nguy cơ gây bỏng như các công nghệ khác.</li> <li>Thiết bị ứng dụng công nghệ Thermosphere<sup>TM</sup> được đăng kí bản quyền, kiểm soát cả 3 yếu tố gồm nhiệt độ, chiều dài bước sóng và trường vi sóng, cho phép thiết bị tạo vùng đốt hình cầu toàn diện, có thể dự đoán được trong quá trình đốt</li> <li>Thiết bị được dùng để đốt hoạt tử các loại u tạng thuộc mô mềm, bao gồm đốt một phần hoặc hoàn toàn khối u gan, u phổi, thận…</li> <li>Thời gian tiêu hủy khối u ngắn (tối đa là 10 phút) và có thể đốt nhiều lần để tạo diện đốt rộng hơn.</li> <li>Thiết bị được thực hiện dưới đốt u qua da dưới hướng dẫn của thiết bị chẩn đoán hình ảnh CT, MRI, siêu âm … hoặc trong mổ nội soi hoặc mổ mở (đông máu)</li> <li>Thiết bị có khả năng điều chỉnh năng lượng sử dụng để đạt hiệu quả đốt như mong muốn của người sử dụng. Năng lượng điều chỉnh trong dải từ 0W – 100W</li> <li>Kim đốt tiêu chuẩn (ăng ten) được thiết kế tiên tiến với hệ thống làm mát đối lưu bằng nước muối dẫn tới đầu kim (ăng ten) đảm bảo kim được làm lạnh từ bên trọng, giúp tạo diện đốt hình cầu. Hệ thống nước tưới làm mát bên trong kim sẽ ngăn lượng nhiệt dư thừa từ đầu đốt lan xuống thân kim gây hại đến các mô lành xung quanh tổ chức mô bệnh cần đốt, ít gây bỏng cho bệnh nhân. Chiều dài đầu đốt 2.8 cm.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-02T17:43:47.738 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-31T00:00:02.654
4357 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | VENTANA HE 600 System | VENTANA HE 600 System |  | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 9660000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-06-30 | <p> - Ứng dụng: xét nghiệm Hematoxylin &amp; Eosin (H&amp;E) trên mẫu mô – hoàn toàn tự động từ bước sấy tiêu bản đến dán kính phủ</p><p> - Công suất: 180 - 200 tiêu bản/giờ, tùy thuộc vào ứng dụng</p><p> - Nạp tiêu bản theo khay: 20 tiêu bản/khay và nạp được 10 khay trên máy cùng lúc</p> |  |  | <p> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 145 cm x 88 cm x 202 cm </p><p> - Trọng lượng: Khoảng 645kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:17:48.991 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14T23:17:49.051
4358 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương X-quang | EXCELLUS |  | Hàn Quốc | OsteoSys Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-05-06 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN (BẰNG TIA X)</strong></p><p>Model: <strong>EXCELLUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>OsteoSys – Hàn Quốc</strong></p><p><em>Máy mới 100%, đạt tiêu chuẩn Châu Âu EC, Chứng chỉ ISO 13485.</em></p><p><em>Sản xuất năm 2020</em></p> |  |  | <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Công nghệ chùm tia rẻ quạt </strong><strong>DXA</strong>: (Hấp thu tia X năng lượng kép)</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Vị trí quét:</strong> Nửa cơ thể, Xương cột sống, Xương đùi trái, Xương đùi phải, Xương cẳng tay trái, Xương cẳng tay phải, Xương cột sống nghiêng.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Quét liên tục thời </strong><strong>gian </strong><strong>thực </strong><strong>1,2, </strong><strong>3 vị trí:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Xương cột sống, xương đùi trái, xương đùi phải, xương cẳng tay trái, xương cẳng tay phải, xương đốt sống nghiêng.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Sai số: </strong>≤ 1.0% C.V</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Các thông số đo:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ BMD: Đo mật độ xương, BMC: Khối lượng xương, BMI: Chỉ số khối cơ thể, T-score, Z-score, Có trả kết quả đo theo phân khu vị trí quét, BMD nửa cơ thể, Phân tích thành phần cơ thể (Mỡ / Cơ nạc / BMC), HA (Phân tích xương hông), Xương đùi kép.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Ứng dụng ROI:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Cho phép phân chia vùng quét sau mỗi lần đo tùy chỉnh theo người sử dụng, Hiển thị giá trị đo trong vung ROI quan tâm.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Có 3 chế độ bản đồ màu:</strong> Chế độ BCM, &nbsp;Chế độ RCM, &nbsp;Chế độ OCM</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Cho phép xóa, thêm, bớt các chi tiết thiếu thừa trên hình ảnh để giảm lỗi trong tính toán BMD (như các vết nứt gãy, các vùng phẫu thuật cấy ghép các bộ phận…).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Phóng to, thu nhỏ, Chế điều chỉnh độ tương phản, phổ màu hình ảnh… So sánh dữ liệu trên cùng một vị trí đo.</p> <p>&nbsp; <strong>Chức năng nâng cao:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Thông tin mỡ</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đánh giá nguy cơ gãy xương trong vòng 10 năm (FRAX).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Phân tích đốt sống nghiêng&nbsp; LVA (VFA).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ B-scope (Body scope).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đo BMI.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đo cho trẻ em.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Chấn thương chỉnh hình</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-02T16:48:53.796 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-01-18T15:46:54.890
4359 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng 15 inch:</u></strong></p> <p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p> <ul> <li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp; máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li> <li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li> </ul> <p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p> <p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p> <p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p> <p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p> <p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p> <p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p> <p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p> <p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p> <p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p> <p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p> <p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-10T10:13:10.362 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:03.262
4360 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGXR-52S |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 4600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li> Thiết bị mới 100%</li><li> Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</li><li> Nguồn điện sử dụng: 400/480 VAC, 50 Hz</li><li> Điều kiện môi trường làm việc:</li><li> Nhiệt độ tối đa: 40°C</li><li> Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul><p> </p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:54.006 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:33:41.775
4361 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bão hoà oxy trong máu (SPO2) cầm tay | MO1 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 29500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>•Thiết kế hiện đại, tối ưu hoá sử dụng.<br /> • Dễ sử dụng, giao tiếp thông minh với báo động trực quan<br /> • Màn hình màu LCD 1.8”, dạng sóng SPO2 theo thời gian thực, hiển thị giá trị SpO2 &amp; PR.<br /> • Công nghệ đo SPO2 kĩ thuật số nhanh, chính xác, ổn định khi độ tưới máu thấp, chống nhiễu sáng tốt.<br /> • Lưu trữ được 48 giờ, 999 bệnh nhân đo<br /> • Có thể kết nối máy tính để truy xuất dữ liệu<br /> • Phù hợp cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.<br /> • Đồng hồ thời gian thực, cài đặt dễ dàng trực tiếp trên máy hoặc máy tính bằng phần mềm<br /> • Sử dụng công nghệ sạc nhanh bằng bộ DOC sạc để bàn tiện dụng<br /> • Thời gian sử dụng liên tục sau khi sạc đầy 10-12 giờ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T17:24:56.782 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:03.426
4362 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện treo trần | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện can thiệp điện quang | Artis Zee(Ceiling) |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 32000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-28 | 2021-07-28 | <p><span style="color: windowtext;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại máy: Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) công nghệ PURE, cấu hình gồm 01 cánh tay chữ C và đầu thu phẳng loại lớn chuyên cho can thiệp Tim mạch, thần kinh, mạch máu ngoại biên và tổng quát.</span></p><p><span style="color: windowtext;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu máy chính: Artis Zee Ceiling</span></p><p><span style="color: windowtext;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SIEMENS Heathcare GmbH</span></p><p><span style="color: windowtext;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: CHLB Đức</span></p><p><span style="color: windowtext;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: Mới 100%</span></p><p><span style="color: windowtext;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: windowtext;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: windowtext;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hoàn toàn số hóa, có thể nâng cấp được</span></p><p><span style="color: windowtext;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị vận hành phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-26T17:21:48.690 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-27T14:14:21.187
4363 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | MM15 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân dạng&nbsp;</p> <p>Xuất Xứ: Mediblu/ Mỹ</p> <ul> <li>Thiết kế thông minh dạng Module ( Các thông số kết hợp tuỳ chọn) giúp việc theo dõi trở nên toàn diện hơn khi sử dụng bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, dùng vận chuyển bệnh…</li> <li>Được tích hợp thông số cơ bản với màn hình cảm ứng, pin nguồn riêng nên có thể tách rời khỏi máy chính để dùng vận chuyển bệnh hoặc duy chuyển theo dõi linh động</li> <li>Các module riêng biệt giúp giúp bác sỹ&nbsp;tuỳ chọn các thông số chuyên môn phù hợp với từng khoa phòng.</li> <li>Việc bảo trì trở nên liên tục và không làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành chung.</li> <li>Tuỳ chọn các công nghệ nổi tiếng nhất trong ngành monitor để sử dụng kết hợp trên cùng 1 hệ thống</li> <li>Công nghệ theo dõi hoạt động não và khí hô hấp mới nhất hỗ trợ bác sỹ với hiệu suất đáng tin cậy nhất trong qua trình phẫu thuật</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T10:07:53.336 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:03.146
4364 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện châm | KWD-808-I |  | Trung Quốc | Wujin Great Wall Medical Device Co., Ltd, Changzhou |  | ["2020"] | Công ty TNHH Doctorlife | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2865000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị được sử dụng chủ yếu tại trạm y tế và bệnh viện để phát hiện các điểm châm cứu, xoa bóp (dòng TENS), châm cứu (điện châm). Các thiết bị này đều được trang bị sẵn bên trong bộ đếm thời gian và có thể thực hiện 5 loại khác nhau của dạng sóng và mỗi dạng sóng &nbsp;được chỉ thị bằng biểu tường đèn sáng khi lựa chọn</p> |  | <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>Adapter chuyển đổi dòng điện: 01 cái</p> <p>Bộ điện cực cao su chì và điện cực dán: 01 bộ</p> <p>Bộ dây châm cứu kèm kẹp cá sấu: 05 bộ</p> <p>Bộ dây kết hợp miếng dán: 01 bộ</p> <p>Bút dò huyệt: 01 cái</p> <p>Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> | <p>Hiệu điện thế đầu ra: 9VDC</p> <p>Nguồn vào: 220V/50Hz, đầu ra: DC 9V/150mA</p> <p>Công suất tiêu thụ tối đa: nhỏ hơn 5W</p> <p>Kích thước: 222x 170x 75mm, tiêu chuẩn an toàn lớp II kiểu BF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Doctorlife | 2020-10-28T16:46:30.694 | Công ty TNHH Doctorlife | 2020-12-31T00:00:03.778
4365 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGX-52S |  | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p> 02 tấm G35 + máy in Agfa + Đèn đọc phim + bàn ghế + áo chì, yếm chì Hàn Quốc </p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-06T17:20:35.242 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:37:22.774
4366 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khẩu khí y tế | OUTLET |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Khẩu khí, kết hợp với Adapter để lấy khí từ hệ thống khí trung tâm</p> |  |  | <p>Khẩu khí, kết hợp với Adapter để lấy khí từ hệ thống khí trung tâm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:32:43.758 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:05.442
4367 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Đầu kết nối nhanh các chuẩn | ADAPTER |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Một đầu kết nối với khẩu khí y tế, một đầu kết nối với các thiết bị ngoại vi như: Bộ lưu lượng khí, bộ hút dịch,...</p> |  |  | <p>Một đầu kết nối với khẩu khí y tế, một đầu kết nối với các thiết bị ngoại vi như: Bộ lưu lượng khí, bộ hút dịch,...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:27:04.341 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:05.460
4368 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 360 test/ giờ (với mô đun ISE)) | Pentra C200 option I.S.E. |  |  | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE.</p> <p>Công suất:</p> <p>- 90 test/ giờ (chỉ sinh hóa)</p> <p>- 329 test/ giờ (sinh hóa và điện giải)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T01:53:30.370 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.278
4369 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động 240 PT/ giờ, có mô đun đâm xuyên nắp ống đóng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T03:03:59.459 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.360
4370 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khám điều trị đa năng tai mũi họng UNI-3008 | UNI-3008 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 215000000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Quản lý dụng cụ khám ngăn nắp, khoa học.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Ống ngâm khử khuẩn và ống bảo quản ống soi (cả ống soi cứng và ống soi mềm) được thiết kế tiện lợi trong quá trình khám.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Ngăn chứa dụng cụ bẩn và hộp đựng rác thuận tiện.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Đầu hút dịch tự động, vừa cỡ tay, tương thích các ống hút &amp; rửa sẵn có. Máy bơm loại không dầu, bình chống tràn tự động.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Hệ thống hoạt động độc lập hoặc tích hợp máy nội soi gọn nhẹ.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khung vỏ được sơn tĩnh điện, phối màu ngay trong quá trình sơn tĩnh điện nhằm khắc phục tình trạng bong tróc gỉ sét.</li> </ul> <p>Cạnh gấp cong tạo thẩm mỹ cho sản phẩm và độ an toàn cao cho người sử dụng, đạt chuẩn y tế</p> |  |  | <p style="margin-left:2.0cm;">Điện nguồn: 220V&nbsp;&nbsp; 50~60Hz</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Công suất : 1600W ( lớn nhất)</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Kích thước: (880*680*750mm) *2</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Trọng lượng: 95+50kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-29T16:11:21.086 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:03.408
4371 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa trực tiếp tại cuộn thu) | Prodiva 1.5T CX |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  |  | Công ty TNHH Philips Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 39500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva 1.5T CX hỗ trợ lên đến <strong>32 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva 1.5T CX hỗ trợ lên đến <strong>32 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-11-04T13:35:37.561 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.478
4372 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám và điều trị tai mũi họng đa chức năng Bossmed CHA-1008 | CHA-1008 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:34.0pt;"><strong><em>Thiết bị điều khiển điện tử</em></strong><br /> <em>Dùng cho thăm khám và kết hợp như bàn làm thủ thuật đơn giản. Giúp điều chỉnh tư thế bệnh nhân dễ dàng phục vụ cho việc khám chẩn đoán và điều trị thuận tiện, dễ dàng<br /> Vận hành êm ái nhờ trục chuyển động tịnh tiến mới.</em></p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Góc xoay ghế và xoay tựa tay kiểu180<sup>o</sup> x2 linh hoạt</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Chế độ điều khiển bằng pedan hoặc 2 hệ thống điều khiển nút bấm dọc trên thân ghế. Có thể điều khiển trực tiếp trên bàn khám khi lựa chọn thêm bàn khám BOSSMED cho phòng khám. </em></p> <p style="margin-left:34.0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:34.0pt;"><strong><em>Đặc tính sản phẩm:</em></strong><br /> <em>Tựa đầu điều chỉnh linh hoạt bằng nhôm khối<br /> Để tay di chuyển theo vị trí ghế kết hợp xoay 180 độ</em></p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Các màu da lựa chọn: xanh lam, xanh lá cây, màu ngà </em></p> <p style="margin-left:34.0pt;"><br /> <strong><em>Ứng dụng</em></strong><br /> <em>Khoa tai mũi họng, khoa mắt, khoa khám bệnh, khoa nhi...</em><br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-29T15:43:09.357 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:03.524
4373 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU TỔNG QUÁT SẢN PHỤ KHOA | HM70A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D :350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Gói siêu âm tim chuyên sâu&nbsp;(Strain + STRESS): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Xe đẩy máy và bộ ổ cắm 2: 125.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Màn hình LCD 15inch</li> <li>Các kiểu hình: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, TDI, TDW, Dual, Quad</li> <li>Mode kết hợp</li> <li>Mode đồng thời</li> <li>Có chức năng tăng cường phân giải động</li> <li>Có chức năng lọc giảm xảo ảnh</li> <li>Hình ảnh hòa âm năng lượng</li> <li>Zoom hình: 400%</li> <li> <p>Môi trường hoạt động: Độ ẩm 30-75%; Nhiệt độ 10-35<sup>o</sup>C</p> </li> <li> <p>Nguồn cung cấp: Thông thường 100-240 VAC, 50/60 Hz.</p> </li> <li> <p>Pin tích hợp trong máy</p> </li> <li> <p>Thang xám: 256, 8 bit</p> </li> <li> <p>Các loại đầu dò có thể kết nối: Convex, Linear, Transvaginal, Phased array</p> </li> <li> <p>Chương trình đo thông thường: khoảng cách, ellipse, chu vi, diện tích, ...</p> </li> <li> <p>Chương trình đo trên Doppler: vận tốc, tần số, thời gian, PS/ED, ED/PS, nhịp tim, TAMAX, TAMEAN, PI, RI</p> </li> <li> <p>Chương trình sản khoa: sinh trắc học thai nhi (GS, CRL, YS, BPD, HC, OFD, APD, TAD, AC, FTA, FL, SL, APTD, TTD, ThC), các số đo xương dài của thai nhi, các số đo xương sọ thai nhi, các chỉ số khác, chỉ số nước nối AFI, CTAR, động mạch rốn, động mạch não giữa, động mạch tử cung, tim thai</p> </li> <li> <p>Chương trình phụ khoa: tử cung, nang, buồng trứng phải/ trái, nang noãn phải/ trái, khối 1 ~ 3, động mạch buồng trứng, động mạch tử cung, xung quang nang, nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung (Endo. Polyp), khối u buồng trứng (Ovarian Mass), khối u tử cung, khối u vùng cổ tử cung, thai ngoài tử cung</p> </li> <li> <p>Chương trình mạch cảnh</p> </li> <li> <p>Chương trình động mạch</p> </li> <li> <p>Chương trình tim mạch: LV, LV (M), LV Vol. (Simpson), LV Vol.(A/L), LV Vol.(Bullet), LV Mass, RV, LA, LV Vol. (Simpson), RA, LVOT, RVOT, AV, MV</p> </li> <li> <p>Chương trình bụng tổng quát</p> </li> <li> <p>....</p> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T10:38:08.931 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:04.200
4374 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế | KUP 3000 |  | Đài Loan | King Ultrasonic Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Doctorlife | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị này là thiết bị siêu âm đa tần với tần số 1Mhz và 3Mhz. Tần số 1Mhz phù hợp điều trị phần thân, tần số 3Mhz không gây hại cho xương và cơ nên có thể sử dụng điều trị cho vùng mặt đặc biệt là vùng quanh mũi và mí mắt. Sự xâm nhập của sóng siêu âm vào các mô làm cho các mô bị nén lại và mở rộng ra, tác dụng “micro massage” giúp kích thích các mô và cải thiện sự trao đổi chất ở vỏ tế bào, và dẫn đến sự giải phóng nhiệt ma sát, các tác dụng cơ học và nhiệt học giúp cải thiện lưu thông máu, giãn cơ và giảm đau trong quá trình điều trị</p> |  | <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>Đầu phát siêu âm 8,5cm2, 1Mhz: 1 cái</p> <p>Đầu phát siêu âm 3,8cm2, 3Mhz: 1 cái</p> <p>Dây nguồn: 1 cái</p> <p>Khay hộp chứa đầu phát: tích hợp sẵn</p> <p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 1 bộ</p> | <p>Nguồn cấp: AC 110V hoặc 220V 50/60Hz</p> <p>Tần số: 1Mhz và 3Mhz</p> <p>Vùng điều trị: 8.5cm<sup>2</sup> SUS -1Mhz; 3.8cm<sup>2</sup> SUS -3Mhz</p> <p>Thời gian: 0~30 phút (tùy chỉnh)</p> <p>Chương trình điều trị: 20 chương trình</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Doctorlife | 2020-10-28T15:57:00.415 | Công ty TNHH Doctorlife | 2020-12-31T00:00:03.789
4375 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang di động | ULTRA-30HF |  | Hàn Quốc | Ecotron Co.Ltd |  |  | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thóng X-quang di động Ultra 30-HF cho ảnh với chất lượng tốt, độ chính xác và độ ổn định cao. Thời gian tăng kV nhanh tối ưu hóa lượng tia phát ra nhưng vẫn đảm bảo cho ảnh chất lượng tốt với thời gian ngắn.</p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bảng điều khiển được điều khiển thiết kế đơn giản và thân thiện với người dùng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2020-12-09T14:21:03.688 | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.800
4376 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch ARC 400 | ARC 400 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2020-12-31 | <p>Bowa ARC 400 - Dao mổ điện cao tần&nbsp;thế hệ mới&nbsp;cho phẫu thuật điện đơn cực và lưỡng cực với công nghệ hàn mạch máu. Hỗ trợ mọi nhu cầu trong phòng mổ nhờ vào tùy chọn thiết lập cho từng chuyên khoa cụ thể. Thao tác điều khiển thông minh với cảm ứng một chạm, Màn hình kính cường lực chống bám khuẩn .<br /> Công nghệ cảm ứng mô, cảm nhận nhất quán các loại mô khác nhau và đáp ứng với các thay đổi của mô trong quá trình họat động. Công nghệ Cảm Ứng Mô cảm ứng ≥5.500.000 lần mỗi giây<br /> Tích hợp đầy đủ các mode phẫu thuật điện cơ bản và nâng cấp các chương trình phẫu thuật chuyên dụng<br /> Công nghệ Hàn Mạch Máu Ligation – Số 1 thế giới với chi phí tiết kiệm trên mỗi ca phẫu thuật.<br /> Hàn được mạch máu lên tới 7mm, Thời gian hàn mạch từ 1-4 giây.&nbsp;</p> <p>Màn hình chia 4 vùng riêng biệt, kết nối đồng thời 4 dụng cụ phẫu thuật, nâng cao giá trị sử dụng và tiết kiệm thời gian phẫu thuật.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-06T17:00:58.280 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.179
4377 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Yumizen G100 INR | Yumizen G100 INR |  |  | DIAGON Kft. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm đông máu INR bán tự động.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:25:24.895 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.192
4378 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723G8 | HLC-723 G8 |  |  | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống phân tích HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:644px;" width="645"> <tbody> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguyên lý</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> <p>Đo màu 2 bước sóng</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Mẫu phân tích</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>1.6 phút/ mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Lưu trữ dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>Bộ nhớ trên máy: lưu trữ đến 800 mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Đăng nhập dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Màn hình cảm ứng LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kế nối</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Kết nối 2 chiều thông qua cổng RS-232C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Nhiệt độ vận hành</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>15 – 30 °C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 180 VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kích thước/ trọng lượng</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>90SL: 530 (rộng) x 515 (dài) x 482 (cao) mm, 34.0 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T19:22:43.898 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.319
4379 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (Stand alone) | Yumizen H1500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, stand alone không kết nối HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T23:31:05.045 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.484
4380 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện trần - sàn | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện | Artis Zee(Biplane) |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 45000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-28 | 2021-07-28 | <p><span style="color: windowtext;">- Nhãn hiệu máy chính: Artis Zee Biplane</span></p><p><span style="color: windowtext;"> - Hãng sản xuất: SIEMENS Heathcare GmbH</span></p><p><span style="color: windowtext;"> - Xuất xứ: CHLB Đức</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Thiết bị sản xuất năm: 2020 trở về sau, máy mới 100%.</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Nhà sản xuất máy chính phải có các chứnng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485 hoặc CE, FDA,…</span></p><p><span style="color: windowtext;">- Điều kiện môi trường của máy chính: </span></p><p><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa:&nbsp;25 độ C</span></p><p><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa:&nbsp;70%</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-26T17:29:35.572 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-27T14:16:32.771
4381 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | BOSS-1908 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 152000000 | t | Bộ | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao FULL HD, tuổi thọ nguồn LED dài.</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> |  |  | <p>- Camera cho&nbsp;độ phân giải cao 1080x1920 Full HD cho hình ảnh sắc nét và màu sắc tươi sáng, sinh động, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p> <p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p> <p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p> <p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính&nbsp;dài 1m8</p> <p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p> <p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-26T16:37:38.711 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:04.252
4382 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T22:32:55.094 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.628
4383 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm | SONIC 2 |  | Italy | Chinesport S.p.A. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Italy | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Bộ | true | 2021-01-26 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 1348, CE</p> |  |  | <p>- Nguồn điện sử dụng: 230 Vac, 50-60Hz, ± 10%</p><p>- Công suất: 70 VA</p><p>- Màn hình hiển thị LCD: B/W 320 x 240 pixel</p><p>- Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút</p><p>- Phân loại bảo vệ thiết bị điện phù hợp tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: I / BF</p><p>-&nbsp;Thiết bị phù hợp với 93/42/CEE: II B</p><p>- Mức độ bảo vệ khỏi chất lỏng theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: IPX0</p><p>- Tần số siêu âm: 1 MHz và 3 MHz&nbsp;± 15%</p><p>- Điều chỉnh chu kỳ làm việc: 10% - 100%</p><p>- Cường độ liên tục cực đại: 2 W / cm ² ± 20%</p><p>- Cường độ xung cực đại: 3 W / cm ² ± 20%</p><p>- Kênh đầu ra: 02</p><p>- Lưu trữ các giao thức: 60</p><p>- Giao thức có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 200</p><p>- Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 200</p><p>- Kích thước: (rộng x cao x sâu): 39 x 13 x 32 cm</p><p>- Trọng lượng: 4,2 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-26T11:53:35.583 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-26T11:55:51.901
4384 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | BOSS-908 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 106000000 | t | Bộ | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> |  |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng, cho phép dừng hình, chia hình</p> <p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p> <p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p> <p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính&nbsp; dài 1m8</p> <p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p> <p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-26T16:21:44.464 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:04.633
4385 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chuyên dùng với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh | BÀN MỔ ĐA NĂNG CHUYÊN DÙNG VỚI CÁC THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | FLARE |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 2150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Bàn phẫu thuật FLARE được thiết kế với mặt bàn siêu mỏng, hoàn toàn không cản tia, được làm từ sợi carbon với công nghệ To- TalClear TM, đảm bảo hình ảnh sạch, không thy đổi chi tiết và thông số độ mờ cao nhất trên thị trường giúp giảm thiểu liều bức xạ mang đến sự an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Mặt bàn TotalClear TM dễ dàng định vị bệnh nhân đúng vị trí (mặt bàn lõm có cần điều khiển) và rất hữu ích trong phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật chỉnh hình, điều trị kiểm soát cơn đau và phẫu thuật nội soi.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T23:52:37.383 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.635
4386 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ Pentra C200 | Pentra C200 |  |  | FUNOTEC (Dalian) Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 90 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T01:43:08.387 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.934
4387 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723G11 | HLC-723 G11 |  |  | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống xét nghiệm HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:644px;" width="645"> <tbody> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Mẫu xét nghiệm</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguyên lý</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>1.0 phút/ mẫu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Màn hình LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Xử lý dữ liệu</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>Cổng nối tiếp RS-232C (hai chiều)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:39px;"> <p>Nhiệt độ vận hành</p> </td> <td style="width:409px;height:39px;"> <p>15 – 30 °C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:235px;height:40px;"> <p>Kích thước/ trọng lượng</p> </td> <td style="width:409px;height:40px;"> <p>90SL: 530 (rộng) x 515 (dài) x 482 (cao) mm, 37 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T19:35:10.062 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.835
4388 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | ME6P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <ul> <li>Tính năng&nbsp;<strong>ME6P</strong>&nbsp;cho chất lượng đáng tin cậy và chi phí bảo trì thấp. Ứng dụng rộng rãi như sử dụng cố định, các khoa phòng bệnh viện và Khám di động, với các tính năng vượt mong đợi nhưng chi phí không vượt quá ngân sách của bạn.</li> <li>Giải pháp quản lý tập tin</li> <li>Lưu trữ lên đến 200 thư mục&nbsp;</li> <li>Không giới hạn thư mục&nbsp;lưu trữ trên thẻ SD&nbsp;và&nbsp;USB</li> <li>Truyền dữ liệu qua cổng LAN</li> <li>Thiết kế thanh lịch</li> <li>Màn hình cảm ứng TFT LCD 8 inch, hướng dẫn cách lắp bộ điện cực bệnh nhân bằng ảnh màu.</li> <li>Bàn phím cài đặt silicone và phím chuyển thiết kế chắc chắn dễ thao tác</li> <li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến&nbsp;&nbsp;3&nbsp;giờ</li> <li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB,&nbsp;LAN&nbsp;</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T21:37:09.938 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.827
4389 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang di động 100mA | Jade-40 |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <ul> <li>JADE-40 là hệ thống chụp X-quang xách tay thường qui.</li> <li>Cấu hình hệ thống bao gồm các thành phần chính: Tủ điều khiển cao tần điều khiển tia chụp chất lượng cao, tỷ lệ gợn kV rất nhỏ, kiểm soát chính xác mA và thời gian chụp của máy cho hình ảnh chụp X quang rõ nét. Giá đỡ bóng di động. Bộ chuẩn trực chùm tia điều chỉnh kích thước vùng chụp.</li> <li>JADE-40 là ký hiệu hệ thống chụp X quang kỹ xách tay thường qui:</li> <li>Model JADE-40 có công suất chụp tối đa 4KW</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T10:04:21.734 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T00:00:04.999
4390 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ME3 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim ME3 có hiệu suất vượt trội và tích hợp các tính năng như trên các thiết bị tương đương giá cao, ME3 được ứng dụng rộng rãi các phòng khám, trung tâm khám sức khỏe, bệnh viện và phòng thí nghiệm mà cho kết quả tin cậy tuyệt đối</li> <li>Dễ sử dụng</li> <li>Màn hình LCD 5. 1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh được độ sáng và độ tương phản.</li> <li>Bàn phím silicone độ bền cao và dễ thao tác.</li> <li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến 2.5 giờ.</li> <li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB.</li> <li>Giải pháp quản lý kết quả đo.</li> <li>Lưu trữ lên đến 20 thư mục.</li> <li>Không giới hạn thư mục lưu trữ trên thẻ nhớ SD.</li> <li>Truyền dữ liệu sang PC qua cổng USB</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T21:06:17.768 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.844
4391 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | DVC200 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>-Hệ thống ánh sáng LED lạnh, camera độ phân giải cao và bộ lọc màu điện tử, DVC200 Video Colposcope ứng dụng kiểm tra cổ tử cung chính xác và hiển thị toàn màn hình, cung cấp thông tin quan trọng và chính xác giúp cho bác sĩ phụ khoa đưa quyết định lâm sàng.</p> <p>-Ánh sáng LED lạnh giúp quan sát mô chân thật</p> <p>-Hệ thống lấy nét tự động tiên tiến và nhanh chóng đảm bảo hình ảnh chất lượng cao</p> <p>-Điều khiển chụp ảnh từ xa và bố cục bàn phím thân thiện giúp người dùng thao tác bằng một tay&nbsp;dễ dàng</p> <p>-Bộ lọc màu xanh lá điện tử giúp tăng cường hiển thị hình ảnh mạch máu mà không ảnh hưởng đến việc thay đổi màu mô.</p> <p>-Xét nghiệm dùng phản ứng axit axetic và iốt để phát hiện chính xác nồng độ CIN (viêm lộ tuyến cổ tử cung)&nbsp;&nbsp;thấp hoặc cao</p> <p>-Nguồn sáng khẩu độ đơn/kép</p> <p>-Hình ảnh phóng đại theo tỉ lệ thực</p> <p>-Thư viện Colposcopic đa dạng thuận tiện cho việc phân tích, so sánh</p> <p>-Hỗ trợ cổng DICOM 3.3</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T18:51:32.266 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.915
4392 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | BÀN SẢN ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN CƠ | LM-01.5 |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 530000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>Bàn sản khoa đa năng điều khiển cơ với chất lượng hoàn hảo và giá thành kinh tế. Thiết kế chắc chắn, ổn định và dễ dàng vệ sinh, khử trùng, cũng như không cần kết nối điện, đảm bảo độ tin cậy trong quá trình sử dụng.<br /> TÙY CHỌN ĐIỀU KHIỂN<br /> Điều chỉnh chiều cao bàn bằng thủy lực và bàn đạp chân. Ngoài ra, nhờ sử dụng hệ thống khí nén có khóa, giúp điều chỉnh các vị trí Dốc đầu và Dốc chân cũng như độ nghiêng của phần tựa lưng.</p> <p>PHỤ KIỆN ĐA DẠNG<br /> Bàn sản khoa được trang bị một bộ nệm, nệm cho trẻ sơ sinh, kê tay, kê chân và kê đầu gối cũng như chậu nước thải bằng inox. Việc tháo lắp các phụ kiện được thực hiện trên thanh ray chuyên dụng, dễ sử dụng.<br /> Cấu trúc bàn ổn định và chắc chắn, các vật liệu bảo vệ chất lượng cao và sử dụng công nghệ pSilver TM đảm bảo sử dụng lâu dài, không gặp sự cố và an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh.<br /> THAY ĐỔI VỊ TRÍ NHANH CHỐNG<br /> Bàn sản khoa đa năng LM-01.5 cho phép nhanh chóng biến thành bàn sanh. Tháo nệm khỏi phần chân và tháo lắp đơn giản phần đầu cho phép thay đổi cấu hình và điều chỉnh vị trí làm việc thoải mái</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T17:48:03.994 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.949
4393 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | BÀN SẢN ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | LM-01.4 |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>Bàn sản đa năng điều khiển bằng điện được thiết kế chuyên dụng cho khoa sanh, sản khoa và phụ khoa, từ giai đoạn tiền chuyển dạ, chuyển dạ và sinh nở. Bàn sản khoa dễ dàng chuyển đổi thành bàn sanh với các tư thế thoải mái cho sản phụ. Thiết kế gọn nhẹ có thể sử dụng với các phòng có không gian giới hạn. LM-01.4 cho phép làm việc liên tục với pin dự phòng tích hợp.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Tổng chiều dài bàn: 2170mm ± 20mm</p> <p>Tổng chiều dài bàn ở vị trí ghế ngồi: 1600mm ± 20mm</p> <p>Tổng chiều rộng bàn (bao gồm chắn song): 1080mm ± 10mm</p> <p>Tổng chiều rộng khung nệm : 855 mm ± 3 mm</p> <p>Điều chỉnh Chiều cao của khung nệm so với mặt đất: 615÷985mm±10mm</p> <p>Điều chỉnh phần ghế ngồi: 17° ± 2°</p> <p>Điều chỉnh phần lưng: 70° ± 5°</p> <p>Vị trí dốc đầu: 12° ± 3°</p> <p>Vị trí dốc chân: 5° ± 2°</p> <p>Trọng lượng bàn: &nbsp;160 kg</p> <p>Tải trọng tối đa (bệnh nhân+ phụ kiện): 230 kg (195kg cho bệnh nhân và 35 kg cho phụ kiện)</p> <p>Nguồn điện cung cấp: 230V~ 50/60Hz(Option 100V~,120V~)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T17:01:24.310 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.966
4394 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | LTTD350-2K1/03 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 126000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần hay Dao mổ điện là thiết bị sử dụng dòng điện cao tần để thực hiện các chức năng trong phẫu thuật gồm: Cắt, làm đông và đốt cháy.</p> <p>Dao mổ điện cao tần của Công ty TNHH Công nghệ Long Phương là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học của Trung Tâm Công nghệ Laser - Viện Ứng dụng công nghệ chuyển giao cho Công ty độc quyền sản xuất.</p> <p>Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-2, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485: 2016</p> <p>Thiết bị đã được nhiệt đới hóa để hoạt động tốt và bền bỉ trong môi trường khí hậu Việt Nam</p> <p>Thiết bị được chế tạo để hoạt động liên tục 24/24 với chu kỳ cắt không giới hạn</p> <p>Dao mổ điện Long Phương được tích hợp bàn đạp chân kép 3 điều khiển từ xa cả ba chế độ của máy dễ dàng và thuận tiện cho thao tác của Bác sỹ phẫu thuật.</p> <p>Sản phẩm thích hợp cho Đại phẫu - Trung phẫu - Tiểu phẫu, Phẫu thuật tổng hợp, nọi soi, lồng ngực, chỉnh hình, thẩm mỹ, sản, tiết liệu, thần kinh...</p> <p>Sản phẩm được bảo hành 2 năm (hay 24 tháng) mọi hỏng hỏng do lỗi của nhà sản xuất.</p> <p>Giá công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%) và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.</p> |  |  | <p>Điện áp hoạt động: 90-250V 50/60Hz</p> <p>Nhiệt độ 0 - 40 <sup>o</sup>C</p> <p>Độ ẩm: ≤ 90%</p> <p>Tần số làm việc: 450KHz</p> <p>Công suất: 350W</p> | <p>Ngoài dịch vụ bảo hành 2 năm miễn phí do lỗi của nhà sản xuất. Công ty TNHH Công nghệ Long Phương nhận bảo trì - bảo dưỡng máy hàng năm với chi phí ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-19T13:13:24.728 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:05.369
4395 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MUSCA X2 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Model :&nbsp;<strong>Musca&nbsp;x2</strong>&nbsp;</p> <p>Hãng sản xuất :&nbsp;<strong>Axcent Medical&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Nước sản xuất :&nbsp;<strong>Đức</strong></p> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng 3.4 kg</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình cảm ứng 7” với chức năng khóa màn hình</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực đường thở với đường thở dạng sóng&nbsp;ETCO<sub>2</sub></p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ CPR thông minh theo sự hướng dẫn của AHA</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tỉ lệ I:E: 1:9 đến 9:1, phạm vi khối lượng thể tích: 50 – 2500 ml</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 chế độ giúp thở: IPPV, V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV,Manual, CPR</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Van PEEP bên trong</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40% hay 100% cho FiO<sub>2</sub></p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pin sạc li-ion thời gian hoạt động lên đến 6 giờ</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy phân tích etCO<sub>2</sub>&nbsp;tùy chỉnh</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Báo động âm thành và hình ảnh cho nhiều thông số</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; IPX4 chống nước</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T11:16:46.524 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:05.386
4396 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn | VS-2000 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn</p> <p>Model: VS-2000</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;<b>Fukuda Denshi</b></p> <p><b>Xuất xứ: Nhật</b></p> <p>- Máy đo xơ vữa động mạch VS-2000 là thiết bị giúp kiểm soát tình trạng tim mạch, huyết áp và xơ vữa động mạch ở một mức độ mới. Bằng việc đo độ xơ vữa động mạch, bạn có thể chẩn &nbsp;đoán được “tuổi của mạch máu” cho người bệnh</p> <p dir="ltr">- Quản lý chất lượng lâm sàng của huyết áp và huyết động lực động mạch.</p> <p dir="ltr">- Chỉ số CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index).&nbsp;CAVI phản ánh xơ cứng động mạch từ tim tới gót chân. CAVI nhận biết rõ hơn chứng xơ vữa mạch máu, lợi thế của CAVI là &nbsp;phụ thuộc ít hơn vào thay đổi huyết áp trong thời gian đo.</p> <p dir="ltr">- Chỉ số ABI (Ankle-Brachial Pressure Index): Là chỉ số tiêu chuẩn được sử dụng để phát hiện PAD (Bệnh động mạch ngoại biên) và đánh dấu chẩn đoán về bệnh tim mạch</p> <p dir="ltr">- Chỉ số TBI (Toe Brachial Index): Là chỉ số đánh giá mức độ hẹp của động mạch ngoại vi ở chi dưới</p> <p dir="ltr">- Phần mềm quản lý VSS-50</p> <p dir="ltr">- Quản lý dữ liệu: bộ nhớ usb, thẻ sd hoặc máy tính</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-27T16:02:00.299 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:05.266
4397 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh, 50.000lux | MIRA50 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 193000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 1 nhánh, 50.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Sử dụng công nghệ đèn Led hiện đại</p> <p>Cường độ sáng mỗi nhánh ở khoảng cách 1 mét: ≥ 50.000 Lux</p> <p>Điều chỉnh cường độ sáng: ≤ 50% đến 100%</p> <p>Nhiệt độ màu: ≥ 4.500</p> <p>Chỉ số hoàn màu:</p> <p>- Ra ≥ 95&nbsp;</p> <p>- R9 &gt; 90</p> <p>Đường kính trường sáng từ ≤ 16.5 cm đến ≥ 30.5 cm</p> <p>Điều chỉnh các tính năng bằng phím nhấn mềm trên bảng điều khiển trên đầu đèn</p> <p>- Bật tắt</p> <p>-&nbsp; Cường độ sáng&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Chế độ dùng cho phẫu thuật nội soi: Có</p> <p>Đầu đèn:</p> <p>Mặt kính truyền sáng làm bằng kính thủy tinh đặc biệt, chống trầy xước và chống bám khuẩn, bề mặt trơn láng và rắn chắc giúp dễ dàng làm sạch và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất tẩy rửa y tế nào&nbsp;</p> <p>Tuổi thọ bóng Led: ≥ 50.000 giờ</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:17:55.578 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:05.407
4398 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số với tính năng tự động chẩn đoán | DR-XD 1000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA</li><li>Nguồn điện sử dụng: 100~240 VAC, 50 Hz</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li></ul> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.953 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T13:48:34.086
4399 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Monitor theo dõi sản khoa | FM10 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (SẢN KHOA)</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Mediblu</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : Mỹ</strong></p> <p>Tính năng, đặc điểm</p> <p>Màn hình LCD LCD 10,4 inch.&nbsp;Nó có thể hiển thị dạng sóng và dữ liệu đồng thời.</p> <p>Với chức năng của FHR, TOCO, FM và đường cong<br /> hoạt động&nbsp;của&nbsp;thai nhi.</p> <p>Tính toán chuyển động tự động / bằng tay.</p> <p>Màu sắc của giao diện có thể điều chỉnh.</p> <p>Xem xét báo động.</p> <p>Tạo ID bệnh nhân tự động / thủ công, dễ dàng quản lý và tìm kiếm dữ liệu.</p> <p>Hiển thị / bù in của dạng sóng FHR của cặp song sinh.</p> <p>Ba chế độ theo dõi: thai nhi, thai nhi và bà mẹ,&nbsp;bà mẹ.</p> <p>In thời gian thực và in thời gian.</p> <p>Tích hợp pin sạc dung lượng cao.</p> <p>Hỗ trợ bộ đệm giấy ra, in có thể lựa chọn và tự động tắt.</p> <p>Giải pháp giám sát trung tâm có dây, không dây và lai.</p> <p>Cấu hình</p> <p>Cấu hình tiêu chuẩn: FHR + TOCO + Chuyển động của thai nhi + pin + máy in 110mm.</p> <p>Cấu hình chuẩn cộng: FHR + TOCO + Chuyển động của thai nhi + ECG của mẹ + NIBP + Nhiệt độ + nhịp tim + SpO2 + hô hấp + pin + máy in 110mm.</p> <p>Cấu hình tùy chọn: Twins FHR, giám sát trung tâm không dây, báo động thức giấc của thai nhi.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T11:00:29.854 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:05.514
4400 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | chem 5V3 | Chem 5V3 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 114200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> <p>Model: Chem 5V34</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Transasia Bio Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ</p> <p>Máy mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  |  | <p><strong>Hệ thống đo quang</strong>:</p> <p>- Nguồn sáng: sử dụng bóng đèn Halogen tuổi thọ cao.</p> <p>- Hệ thống quang học tĩnh: Trang bị 06 bước sóng 340, 405, 505, 546, 578 và 630nm. Chương trình có thể cài đặt lựa chọn kính lọc phù hợp cho từng loại xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch độ đục.</p> <p>- Dải đo quang: 0-2,5A, sai số 0,1% ( 0,001).</p> <p>- Cuvette đo: Sử dụng loại Cuvette thủy tinh thạch anh &nbsp;tự động bơm hút hoặc Cuvette cắm cóng (để làm một số loại xét nghiệm đặc biệt), thể tích thuốc thử đo trong Cuvette - 33ul. Trang bị hệ thống bơm hút thuốc thử vào Cuvette đo và rửa Cuvette, đường ống. Chương trình bơm hút có thể cài đặt theo y của Kỹ thuật viên Xét nghiệm.</p> <p>Thể tích hút mẫu: từ <strong>350- 999</strong> ul/XN (Thể tích đo tối thiểu: <strong>350</strong> ul/XN)</p> <p>&nbsp;<strong>Phương pháp đo</strong>: Đo đơn sắc hoặc đa sắc, gồm 9 phương pháp đo:</p> <p>- Tuyến tính 1 điểm</p> <p>- Tuyến tính 2 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính 1 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính 2 điểm</p> <p>- Động học tuyến tính</p> <p>- Động học phi tuyến tính</p> <p>- Tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm</p> <p>- Phi tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm</p> <p>- Đo mật độ quang</p> <p><strong>Hệ thống ủ</strong>: Ủ hoá chất trong Cuvette đo bằng các thanh nhiệt Peltier đặt trong máy, có thể điều chỉnh nhiệt độ 25/30/37<sup>o</sup>c trong khi cài đặt chương trình.</p> <p><strong>Bộ nhớ</strong>:</p> <p>- Lưu 150 đương cong chuẩn Q.C/ Calibtration.</p> <p>- Lưu tới 1.000 kết quả xét nghiệm.</p> <p>- Lưu giá trị ống trắng, ống chuẩn, đường cong chuẩn, đồ thị phản ứng của 31 ngày xét nghiệm.</p> | <p>Lắp đặt tại đơn vị sử dụng</p> <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.</p> <p>Bảo dưỡng&nbsp;định 3 tháng/lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-11T16:33:13.801 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:05.675
4401 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | HERA i10 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 4880000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương TRình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA i10</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình cảm ứng 13.3”</li> <li>Ghế tựa lưng có thể điều chỉnh nâng hạ</li> <li>04 ổ cắm đầu dò</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T15:56:30.510 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:05.693
4402 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-770 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm 6 |  |  | 151085000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số:</strong></p> <p>Model: BT – 770</p> <p>Hãng sản xuất: BISTOS</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Năm sản xuất: 2020, mới 100%</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <p>Thông số theo dõi: SPO2, nhịp hô hấp, ECG, nhiệt độ, NIBP, IBP</p> <p>- Thời gian khởi động hệ thống: Trong khoảng 1 giây.</p> <p>- Màn hình màu TFT cảm ứng 12.1 inch.</p> <p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động.</p> <p>-&nbsp;Đo ECG chính xác với chế độ chống rung.</p> <p>-&nbsp;Phân tích sóng S-T, và phát hiện 16 loại loạn nhịp khác nhau.</p> <p>-&nbsp;Hiệu suất SpO2 chính xác ngay cả khi có chuyển động và lưu lượng máu thấp.</p> <p>- Hỗ trợ cổng cắm USB giúp nâng cấp phần mềm và truyền dữ liệu.</p> <p>-&nbsp;Phần mềm điều chỉnh áp lực thông minh và phần cứng bảo vệ áp lực bơm NIBP.</p> <p>-&nbsp;Bảo vệ chống mất dữ liệu khi mất điện đột ngột.</p> <p>-&nbsp;Chế độ màn hình hiển thị 7 chuyển đạo ECG, màn hình hiển thị chữ kích thước lớn, CRC Oxygen.</p> <p>-&nbsp;Thời gian làm việc liên tục trong khoảng thời gian ≥ 5 giờ với pin lắp sẵn trong máy.</p> <p>-&nbsp;Đầu vào DC 12 ~ 15V phù hợp khi đặt trên xe cứu thương.</p> <p>-&nbsp;Tự động nhận các mô đun IBP/CO, máy in.</p> <p>-&nbsp;Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm.</p> <p>-&nbsp;Trích xuất dữ liệu hệ thống thông tin lâm sàng.</p> <p>-&nbsp;Thích hợp cho cả người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p> <p>-&nbsp;Màn hình hiển thị: Màu TFT cảm ứng khoảng 12.1 inch.</p> <p>-&nbsp;Sử dụng nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T10:34:07.704 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:05.767
4403 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S100 | S100 |  | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p> <p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.<br /> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p> <p>Chế độ truyền liên tục, không gián đoạn khi thay đổi cài đặt thông số<br /> Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;</p> <p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p> <p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p> <p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 giờ&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-06T17:31:48.799 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:06.270
4404 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG MÁY CHỤP CT DI ĐỘNG | MobiCT-32 |  | Mỹ | Mobius Imaging LLC |  | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế IMED | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 40189000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p align="center"><strong>HỆ THỐNG CHỤP ẢNH CẮT LỚP DI ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG MỔ THẦN KINH CỘT SỐNG</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế IMED | 2020-11-02T11:04:10.301 | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế IMED | 2020-12-31T00:00:06.423
4405 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Patient Monitor | Cetus X15 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Model:&nbsp;<strong>CETUS x15</strong></p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>AXCENTMEDICAL</strong></p> <p>Nước sản xuất:&nbsp;<strong>Đức</strong></p> |  |  | <p>Màn hình:</p> <ul> <li>(Tùy chọn Màn hình cảm ứng) 15,6”TFT</li> <li>Độ phân giải: 1366 x 768</li> <li>Số&nbsp;dạng sóng: 10&nbsp;dạng sóng</li> </ul> <p>Cổng giao tiếp&nbsp;I/O:</p> <ul> <li>LAN: 1 cổng tiêu chuẩn RJ45</li> <li>WLAN: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>USB: 2 đầu kết nối USB</li> <li>SD: 1 khe cắm thẻ SD</li> <li>VGA: 1 đầu ra kết nối màn hình VGA: 1 đầu kết nối để Gọi y tá, Đầu ra Analog Defib Sync</li> </ul> <p>ECG:</p> <ul> <li>Loại cực: 3-cực, 5-cực, 12-cực</li> <li>Dạng sóng ECG 2 kênh, 7 kênh,&nbsp;12 kênh</li> <li>Độ nhạy màn hình: 2.5 mm/mV (×0.25),&nbsp;5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1.0),&nbsp;20 mm/mV (×2.0)</li> <li>Tốc độ quét sóng: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s,25 mm/s, 50 mm/s</li> <li>Băng thông</li> </ul> <p>Chế độ chẩn đoán: 0.05 Hz~100 Hz</p> <p>Chế độ theo dõi: 0.5 Hz~40 Hz</p> <p>Chế độ phẫu thuật: 1 Hz~20 Hz</p> <p>Chế độ lọc tích cực: 5Hz~20 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T10:51:14.134 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:05.875
4406 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Máy X-quang kỹ thuật số DR 1 tấm cảm biến | Amadeo R-DR |  | Đức | OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH) |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <ul> <li>Máy chụp X - quang kỹ thuật số dùng để chụp tổng hợp mang lại hình ảnh sắc nét, chất lượng cao</li> <li>Model&nbsp;: Amadeo R-DR</li> <li>Hãng sản xuất&nbsp;: OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH)</li> <li>Nước sản xuất&nbsp;: Đức</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Có chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE</li> <li>Nhiệt độ hoạt động: +10 tới +40 độ C</li> <li>Độ ẩm tương đối tối đa (vận hành): 80%</li> <li>Điện áp làm việc : 380 V/50Hz</li> </ul> |  |  | <p>Máy X-quang kỹ thuật số DR 1 tấm cảm biến</p> | <p>Bảo hành 1 năm</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T15:59:42.058 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:06.150
4407 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Máy X-quang kỹ thuật số DR 2 tấm cảm biến | Amadeo R-DR |  | Đức | OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH) |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <ul> <li>Máy chụp X - quang kỹ thuật số dùng để chụp tổng hợp mang lại hình ảnh sắc nét, chất lượng cao</li> <li>Model&nbsp;: Amadeo R-DR</li> <li>Hãng sản xuất&nbsp;: OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH)</li> <li>Nước sản xuất&nbsp;: Đức</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Có chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE</li> <li>Nhiệt độ hoạt động: +10 tới +40 độ C</li> <li>Độ ẩm tương đối tối đa (vận hành): 80%</li> <li>Điện áp làm việc : 380 V/50Hz</li> </ul> |  |  | <p>Máy X-quang kỹ thuật số DR 2 tấm cảm biến</p> | <p>Bảo hành 1 năm</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T15:51:58.258 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:06.169
4408 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi nhiều người quan sát | KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA CÓ CAMERA (NÂNG CẤP DÙNG ĐƯỢC CHO HUỲNH QUANG, NỀN ĐEN, PHÂN CỰC) | Axioscope 5 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-03-08 | <p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Kính hiển vi thẳng đứng Axioscope được thiết kế đặc biệt để đáp ứng</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">các yêu cầu hình ảnh quang học phổ biến nhất của các phòng thí nghiệm. Các tính năng được mã hóa và tự động hóa làm cho nó đặc biệt phù hợp với các công việc thường ngày đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và khả năng tái tạo dữ liệu.&nbsp;Nhưng Axioscope không dừng lại ở đó.&nbsp;Nó cũng có khả năng xử lý kính hiển vi quang học tiên tiến</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">cho các nghiên cứu khoa học vật liệu.</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Axioscope là một giải pháp cho kim loại học và khoa học vật liệu trong nghiên cứu và công nghiệp - với các chức năng xác định kích thước hạt, các giai đoạn và độ dày lớp cũng như để phân loại các hạt graphit.&nbsp;Phân tích mẫu với các kỹ thuật tương phản đã được thiết lập.&nbsp;Quản lý ánh sáng nâng cao đảm bảo rằng các mẫu luôn được chiếu sáng tối ưu. Với tính linh hoạt của nó để xử lý nhiều công việc hàng ngày, Axioscope trở thành công cụ ưa thích của nhân viên phòng thí nghiệm.</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều kiện môi trường xung quanh</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Hoạt động:Nhiệt độ môi trường cho phép+10 đến +40 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ cao sử dụng được phép cao nhấttối đa&nbsp;2000 m</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Áp suất không khí800 hPa đến 1060 hPa</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Mức độ ô nhiễm2</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Giá đỡ kính hiển vi Axioscope 5 dùng để chiếu sáng LED trong ánh sáng truyền qua:2 T 3,15 A / H, 5x20 mm</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Giá đỡ kính hiển vi Axioscope 5 cho độ chiếu sáng HAL 50 trong ánh sáng truyền qua: 2 T 3,15 A / H, 5x20 mm</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bộ cấp nguồn HBO 100 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">T 2.0 A / H, 5x20 mm</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bộ cấp nguồn bên ngoài 12 V DC 100 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">2 T 5,0 A / H, 5x20 m</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Nguồn sáng</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Đèn LED chiếu sáng truyền ánh sáng / ánh sáng phản xạ</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Sự tiêu thụ năng lượngtối đa&nbsp;10 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều chỉnh nguồn sángkhoảng liên tục.&nbsp;10 đến 800 mA</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bóng đèn halogen12 V / 50 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều chỉnh nguồn sángbiến vô hạn từ khoảng.&nbsp;3 đến 12 V</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bóng đèn halogen12 V / 100 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều chỉnh nguồn sángbiến vô hạn từ khoảng.&nbsp;3 đến 12 V</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Đèn hồ quang hơi thủy ngânHBO 103 W / 2</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Công suất tiêu thụ cho HBO 103 W / 2</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">100 W</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Phạm vi nângxấp xỉ&nbsp;25 mm</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bình ngưng 0,9 / 1,25 H với đĩa điều chế tùy chọncho trường sáng, trường tối và độ tương phản pha 1, 2, 3 hoặc PlasDIC</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T14:09:29.397 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26T13:49:08.526
4409 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 4 đầu dò | F37 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-02T10:14:47.044 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:06.610
4410 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thờ cao cấp | APUS X1 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><font><font>Máy gây mê</font></font><font><font>&nbsp;APUS x1</font></font></p> <p><font><font>Nhà sản xuất: aXcent</font></font></p> <p><font><font>Nước sản xuất: Đức</font></font></p> |  |  | <p>• Cung cấp hệ thống khí gây mê kèm thở cho bệnh nhân.<br /> • Người lớn và nhi khoa áp dụng mạch thở: Nổi bật với áp lực ổn định. Quan sát trực quan của ống thổi và van. Hệ thống thở với ống thổi tăng dần hoặc giảm dần. Vật liệu kim loại và nhựa có thể hấp.<br /> • Hấp thụ CO2 vượt trội: Thiết kế hấp thụ CO2. Thiết kế By-Pass đảm bảo an toàn để làm mới nó trong quá trình hoạt động. Canister phát hiện trực tuyến. Vật liệu PPSU tự động (lên tới 134 ° C)<br /> • Máy thở cao cấp: Khí tươi, tuân thủ và bù rò rỉ. VCV, PCV, PSV, SIMV, ACGO, Chế độ thông gió thủ công. Báo động lắp đặt hệ thống hô hấp không chính xác và can soda.<br /> • Bàn lớn: Được trang bị với đèn LED để cung cấp ánh sáng cho bàn. Đường ray dẫn hướng hai mặt để theo dõi bệnh nhân, hỗ trợ cánh tay và bơm tiêm. Vật liệu thép không gỉ có thể dùng chất khử trùng hóa học.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T11:04:39.450 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:06.286
4411 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | HS50 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS50</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng LCD 10.1"</li> <li>03 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò 2D Convex&nbsp;</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T10:10:35.748 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:06.323
4412 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | cobas x 480 (thuộc hệ thống tách chiết và real-time PCR tự động cobas 4800) | cobas x 480 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Bonaduz AG |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 3180000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-17 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống </span>cobas<sup>®</sup> 4800 <span style="color: black;">với tính năng linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi của phòng xét nghiệm sinh học phân tử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Hệ thống cobas<sup>®</sup> 4800 thực hiện toàn bộ các bước từ ly trích mẫu axít nucleic trực tiếp từ mẫu bệnh&nbsp;phẩm&nbsp;trong ống lấy mẫu ban đầu, chuẩn bị hóa chất, thực hiện phản ứng real-time PCR và phân tích kết quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết bị cobas x 480 chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động giúp công việc được hoàn thành hơn mong đợi, tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và ngăn ngừa nhiễm. Thiết bị tách chiết acid nucleic hoàn toàn tự động từ nhiều loại mẫu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm mở rộng giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống cobas 4800 bao gồm xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi rus và có thể chạy các xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển sử dụng phần mềm User Defined (UDF). </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị cho 96 mẫu ít hơn 20 phút và có thể xử lý đến 384 mẫu trong ngày trên một hệ thống duy nhất.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 166 x 90 x 101 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 150 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17T15:44:21.523 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17T15:44:21.579
4413 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HS30 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>01 đầu dò 3D/4D Convex.</li> <li>01 đầu dò 2D&nbsp;Convex&nbsp;</li> <li>01 đầu dò 2D Linear&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú,3D/4D</li> <li>Hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30T14:20:42.264 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:06.340
4414 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | HS60 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D cao cấp dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</span></span></p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS60</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông</li> <li>Hình ảnh hoà âm Harmonic, hình ảnh toàn phổ FSI, hình ảnh lọc nhiễu SRF</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Kỹ thuật phân giải động ClearVision, kỹ thuật phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Ổ đĩa DVD</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30T11:36:18.621 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:06.357
4415 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H550 | Yumizen H550 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số, 5 thành phần Bạch cầu có chế độ nạp mẫu tự động.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T22:38:35.067 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.592
4416 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng xách tay (2 đầu dò sản phụ khoa) | Prosound 2 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p><strong>ProSound 2&nbsp;</strong>là máy siêu âm chẩn đoán xách tay cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với nhiều chức năng thông minh.</p> <p><strong>Chức năng Harmonic mở rộng (ExPHD)</strong><strong>:</strong></p> <p>Cho hình ảnh với độ chính xác cao bằng cách giảm bớt một số chùm tia siêu âm không cần thiết mà không làm mất đi độ nhạy.</p> <p><strong>Hình ảnh đa tần số (MFI)</strong><strong>:</strong></p> <p>Một đầu dò riêng lẻ có thể phát nhiều tần số, được lựa chọn tùy theo cơ thể của bệnh nhân.</p> <p><strong>Chức năng làm rõ đường bờ</strong><strong>:</strong></p> <p>Đường bờ của các mô (thành vách), ví dụ như thành trong của động mạch chủ được làm nổi rõ để thuận tiện cho việc thực hiện phép đo và xác định các chỉ số.</p> <p>Hình ảnh siêu âm, các kết quả đo, thông tin bệnh nhân và báo cáo được lưu trữ và quản lý trong bộ nhớ trong có dung lượng lớn.</p> <p>Cổng USB tiêu chuẩn đảm bảo cho việc quản lý dữ liệu.</p> <p>Bộ nhớ trong Cine Memory cho phép người dùng dễ dàng tìm lại các hình ảnh thăm khám.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-21T14:47:51.701 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:06.734
4417 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MP800 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>1. Đặc điểm nổi bật:<br /> - Màn hình màu cảm ứng 7”, thiết kế gọn nhẹ có thể để cố định hoặc treo đầu gường<br /> - Biểu đồ 72 giờ, 30 sự kiện và 100 cảnh báo<br /> - Hiển thị đồng thời 3 dạng sóng và có nhiều chế độ cài đặt hiển thị khác nhau<br /> - Các chỉ số: : Điện tim, SpO2, huyết áp không xâm lấn, huyết áp n, nhiệt độ, nhịp thở</p> <p>- Phân tích loạn nhịp tim, phân tích đoạn ST, phát hiện máy tạo nhịp<br /> - Nhiều định dạng màn hình theo dõi khác nhau</p> <p>- Đa ngôn ngữ<br /> - Âm thanh cảnh báo chất lượng cao (3 trạng thái)<br /> - Dung lượng Pin ~3 giờ hoạt động<br /> - Tiêu chuẩn chất lượng&nbsp; : CE0470, ISO</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>- Màn hình màu cảm ứng 7”, thiết kế gọn nhẹ có thể để cố định hoặc treo đầu gường<br /> - Biểu đồ 72 giờ, 30 sự kiện và 100 cảnh báo<br /> - Hiển thị đồng thời 3 dạng sóng và có nhiều chế độ cài đặt hiển thị khác nhau<br /> - Các chỉ số: : Điện tim, SpO2, huyết áp không xâm lấn, huyết áp n, nhiệt độ, nhịp thở</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T10:10:22.345 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.812
4418 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T19:14:10.252 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.697
4419 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | KÍNH HIỂN VI CAO CẤP CHỤP HÌNH TRƯỜNG SÁNG CÓ BỘ KẾT NỐI CAMERA | Axio Imager.A2 |  | Đức | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-03-08 | <p>- Thực hiện được kỹ thuật trường sáng, nền đen có thể nâng cấp lên kỹ thuật huỳnh quang, phân cực, phản pha.</p><p>- Sử dụng hệ quang học hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu, hệ thống quang học được xử lý chống mốc</p> |  |  | <p>- Thân kính:</p><p>+ Chỉnh thô: 2 mm/vòng xoay</p><p>+ Chỉnh tinh: 0,2 mm/vòng quay, độ phân giải 2 µm</p><p>+ Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt</p><p>+ Kích thước bàn sa trượt: 220 x 170 mm</p><p>+ Khoảng nâng giá đặt mẫu: 25 mm</p><p>+ Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: 75x50 mm</p><p>+ Mâm gắn vật kính 7 vị trí, có khả năng xoay 360<sup>0</sup></p><p>+ Thay đổi khối module quang 6 vị trí trên tháp phản xạ.</p><p>+ Ống kính có bộ phận điều chỉnh khoảng cách đồng tử từ 55mm đến 75 mm</p><p>+ Thị kính 10 X, vi trường 23 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T14:31:09.902 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26T13:51:51.743
4420 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | ClearVue 650 |  | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 650 với chức năng siêu âm 3D/4D tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 650 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16T15:05:44.950 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15T00:00:01.636
4421 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (w/o CIM, with SPS) | Yumizen H2500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4050000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối với Hệ thống kéo và nhuộm lam tự động Yumizen SPS, không kết nối HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T23:58:56.634 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.506
4422 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (with CIM) | Yumizen H2500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có khả năng kết nối HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T23:51:50.071 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.539
4423 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động KENZA MAX- BioChemisTry PHOTOMETER | KENZA MAX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 127680000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Kenza Max BioChemisTry PHOTOMETER&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T15:44:29.128 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:05:26.310
4424 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng 1 tay quay | YFC161L |  | Trung Quốc | Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Giường bệnh 1 tay quay</p> <p>- Phụ kiện kèm theo</p> <p style="margin-left:.5in;">+ 01 cây dịch truyền</p> <p style="margin-left:.5in;">+ 01 nệm</p> <p>+ 02 lan can bảo vệ cạnh giường</p> |  |  | <p>Kích thước</p> <p>- Chiều dài : 2130 mm</p> <p>- Chiều rộng :&nbsp; 960 mm</p> <p>- Độ cao :&nbsp; 540 mm</p> <p>- Trọng lượng tổng thể vật liệu chế tạo &gt;= 72 kg không bao gồm bảng đầu và đuôi giường,&nbsp; 78 kg bao gồm bảng đầu và đuôi giường.</p> <p>Chức năng</p> <p>- Góc nâng phần đỡ lưng : 0<sup>0</sup> ~ 75</p> <p>Cấu tạo :</p> <p>- Khung giường bằng sắt sơn tĩnh điện .</p> <p>- Kết cấu mặt giường : 02 tấm bản sắt sơn tĩnh điện, độ dày 1,2 mm.</p> <p>- Bảng đầu giường và đuôi giường: làm bằng nhựa cứng ABS (Acrylonitrile butadience styrene), trọng lượng bảng đầu giường&nbsp; 6 kg, có thể tháo lắp nhanh chóng không dùng ốc vít.</p> <p>- 01 tay quay, nâng hạ lựng.</p> <p>- Điều khiển tay quay dạng trục vít.</p> <p>- Vị trí tay quay ở cuối&nbsp; đuôi giường, phần tay quay có thể xếp gọn lại</p> <p>- Có tối thiểu bốn móc treo túi dịch xả bên dưới .</p> <p>- Đường kính bánh xe&nbsp; 12.5 cm</p> <p>- Bốn ( 04) bánh xe có khóa cố định.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-13T09:26:36.783 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:07.725
4425 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D | HD5 |  | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Philips HD5 là một trong những hệ thống máy siêu âm đầy đủ tính năng siêu âm màu, cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội với một loạt các tính năng cần thiết với chi phí hợp lí. &nbsp;Công nghệ siêu âm đã được nghiên cứu, chứngminh, thử nghiệm từ những bác sĩ siêu âm trên toàn thế giới.<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16T15:17:49.202 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15T00:00:01.671
4426 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, đàn hồi mô | ClearVue 850 |  | Trung Quốc | Philips Ultrasound, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 850 với chức năng siêu âm 3D/4D tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 850 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý.&nbsp;</p> <p>Máy có tính năng siêu âm đàn hồi mô định tính.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16T15:28:32.049 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15T00:00:01.705
4427 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu | ClearVue350 |  | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1070000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 350&nbsp;tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 350 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16T14:46:44.690 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15T00:00:01.738
4428 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi soi ngược | Kính hiển vi đảo ngược | Axio Vert.A1 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-03-08 | <p><br></p><p><span style="color: black;">• Đèn LED không có thành phần UV.</span></p><p><span style="color: black;">• Lợi nhuận từ thời gian tồn tại cực kỳ dài của nguồn sáng.</span></p><p><span style="color: black;">• Đèn LED chiếu sáng ngay lập tức hoạt động với đầy đủ cường độ.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Thiết kế công thái học giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn</strong></p><p><span style="color: black;">Tính dễ sử dụng được tích hợp ngay trong Axio Vert.A1:</span></p><p><span style="color: black;">Phần&nbsp;Ống được thiết kế công thái học cho phép bạn nghiêng thị kính nhiều như bạn cần.&nbsp;Bạn luôn luôn có thể xem các mẫu của bạn một cách dễ dàng.&nbsp;Nhờ công thái học thiết kế của tất cả các bộ phận vận hành, nhiệm vụ thường ngày của bạn và quy trình làm việc sẽ dễ dàng hơn.</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Lớp bảo vệ / Loại bảo vệI, IP 20</span></p><p><span style="color: black;">An toàn điệntheo DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) cho phép các thông số kỹ thuật CSA và UL</span></p><p><span style="color: black;">Danh mục quá ápII</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cấp100 đến 240 V AC ± 10%</span></p><p><span style="color: black;">Tần số 50 đến 60 Hz</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp cho HBO 100</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Lớp bảo vệ / Loại bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">I, IP 20</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cấp</span></p><p><span style="color: black;">100 VAC ... 240 VAC</span></p><p><span style="color: black;">Tần số nguồn</span></p><p><span style="color: black;">50/60 Hz</span></p><p><span style="color: black;">Mức tiêu thụ nguồn với HBO 100</span></p><p><span style="color: black;">155 VA</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp cho HBO 50</span></p><p><span style="color: black;">Khu vực sử dụng</span></p><p><span style="color: black;">Không gian đóng cửa</span></p><p><span style="color: black;">Lớp bảo vệ / Loại bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">I, IP 20</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cấp</span></p><p><span style="color: black;">100 đến 240 V AC ± 10%</span></p><p><span style="color: black;">Tần số nguồn</span></p><p><span style="color: black;">50 đến 60 Hz</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Chiếu sáng bằng đèn LED trong ánh sáng phản chiếuvới các mô-đun LED có thể thay đổi, bước sóng365, 385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 625 nm hoặc trắng trung tính (540 - 580 nm)</span></p><p><span style="color: black;">Chiều dài sóng</span></p><p><span style="color: black;">400 đến 700 nm, cực đại ở 460 nm</span></p><p><span style="color: black;">Cầu chì &nbsp;theo IEC 127</span></p><p><span style="color: black;">Chân đế Axio Vert.A1</span></p><p><span style="color: black;">T 3,15 A / H, 5 x 20 mm</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp cho HBO 50</span></p><p><span style="color: black;">T 1,6 A</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp cho HBO 100</span></p><p><span style="color: black;">T 2,0 A / H, 5 x 20 mm</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp cho HAL 100</span></p><p><span style="color: black;">T 5,0 A / H, 5 x 20 mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T15:25:12.334 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26T13:54:46.996
4429 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò | Arietta 50 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p>Arietta 50 cho hình ảnh chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực lâm sàng bao gồm các phép đo bụng, mạch máu, phụ khoa.</p><p><br></p><p><strong>Màn hình</strong> rộng LCD 21,5 inch có độ tương phản cao với trường nhìn rộng hiển thị hình ảnh với độ nhạy và độ phân giải cao, giảm sự biến đổi hình ảnh bệnh nhân.</p><p><br></p><p><strong>Bảng điều khiển</strong> 10,1 inch có bố cục tối giản, có thể điều chỉnh chiều cao/xoay chỉ bao gồm các điều khiển cần thiết. Giảm thời gian tìm kiếm nút bên phải, mang lại trải nghiệm vận hành dễ chịu hơn.</p><p><br></p><p><strong>Giao diện</strong> thân thiện với người dùng, dễ dàng chọn khu vực kiểm tra từ hình minh họa để bắt đầu hoạt động.</p><p><br></p><p><strong>Quét bằng cài đặt trước</strong>. Chọn hình ảnh đã chụp trước đó của bệnh nhân và hệ thống sẽ điều chỉnh theo cài đặt khám tương tự cho các lần tiếp theo.</p><p><br></p><p><strong>Xử lý hình ảnh mượt (SIP)</strong>. Bộ lọc hình ảnh thích ứng này đã phát triển hơn nữa để giảm các đốm và tăng cường cải tiến đường viền, tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn để giải thích dễ dàng hơn.</p><p><br></p><p><strong>Trình tối ưu hóa tự động</strong>. Hình ảnh có thể được điều chỉnh bằng một lần nhấn phím: Độ khuếch đại chế độ B, vị trí đường cơ sở và phạm vi vận tốc của dạng sóng Doppler đều được tối ưu hóa.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-11-27T07:59:43.884 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31T00:00:07.833
4430 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Chemray 240 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 318000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động, Cuvette rửa tự động 8 bước<br /> · Tốc độ thực max 160 test/h, max 300 test/h với ISE<br /> Đây là model tự động mới của Rayto, phù hợp với phòng xét nghiệm trung bình</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T16:40:40.218 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:07.869
4431 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều phối khí | MANIFOLD-AUTO-O2-1500 |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 408000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bộ diều phối khí Oxy loại 2x10, loại 1500l/min&nbsp;</p> <p>Máy cung cấp một nguồn khí tập trung.Máy được thiết kế để cung cấp khí dự phòng với áp suất không đổi thông qua 2 bình nén khí được kiểm soát trạng thái</p> <p>Một hệ thống tiêu chuẩn bao gồm bảng điều khiển trung tâm và các ống nối.</p> <p>Hiển thị áp suất bình khí dự phòng.</p> <p>Điều khiển điện tử với báo động và đầu ra BMS để hiển thị trạng thái từ xa.</p> <p>Máy được thiết kế để treo tường như tiêu chuẩn, tuy nhiên các lựa chọn khác bao gồm lắp đặt trên nền sàn để phù hợp với yêu cẩu của khách hàng.</p> <p>Dòng chảy cao có khả năng cung cấp tốc độ dòng chảy phân phối lên đến 2500l / phút</p> |  |  | <p>Bộ diều phối khí Oxy loại 2x10, loại 1500l/min&nbsp;</p> <p>Máy cung cấp một nguồn khí tập trung.Máy được thiết kế để cung cấp khí dự phòng với áp suất không đổi thông qua 2 bình nén khí được kiểm soát trạng thái</p> <p>Một hệ thống tiêu chuẩn bao gồm bảng điều khiển trung tâm và các ống nối.</p> <p>Hiển thị áp suất bình khí dự phòng.</p> <p>Điều khiển điện tử với báo động và đầu ra BMS để hiển thị trạng thái từ xa.</p> <p>Máy được thiết kế để treo tường như tiêu chuẩn, tuy nhiên các lựa chọn khác bao gồm lắp đặt trên nền sàn để phù hợp với yêu cẩu của khách hàng.</p> <p>Dòng chảy cao có khả năng cung cấp tốc độ dòng chảy phân phối lên đến 2500l / phút</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T15:34:37.907 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:07.635
4432 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MTV1000 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 505500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p> <p>· Màn hình cảm ứng 7”</p> <p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p> <p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p> <p>· Các mode thở: PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont+ / CPAP, PRVC, AutoMode, Apnea Back-up ventilation…</p> <p>· Có thể dùng trên xe cứu thương hoặc cố định cho trẻ sơ sinh đến người lớn</p> |  | <p>1. Bộ kit EtCo2</p> <p>2. Bộ kit SpO2</p> <p>3. Máy làm ấm</p> <p>4. Bình làm ẩm dùng nhiều lần</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T09:16:40.522 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:08.373
4433 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh Mira 90 Led (90.000lux/ 90.000lux) | MIRA90 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 610000000 | t | Bộ | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh Mira 90 Led (90.000lux/ 90.000lux)</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:51:44.810 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.453
4434 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe nhịp tim thai bằng siêu âm | BT-300 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 46000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm</strong><strong style="color: black;"> </strong></p><p><strong style="color: black;">MODEL: BT- 300</strong></p><p>Hãng sản xuất: Bistos </p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Năm sản xuất: 2020</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy: (cao) 19.1 cm x (rộng) 18.7 cm x (dài) 20.1 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng khoảng: 5.0 kg.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Đầu dò theo dõi nhịp tim thai nhi: FHR</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Kiểu theo dõi bên ngoài</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Dopper xung kép</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Tần số siêu âm: 1MHz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ: 10 mW/ cm</span><sup style="color: black;">2</sup><span style="color: black;">&nbsp;hoặc thấp hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Dải đo FHR: 30~240 bmp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác FHR: ±2% </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: TOCO</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu theo dõi bên ngoài</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0~99 đơn vị</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Đơn vị đếm: 1 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ±1%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Rò rỉ tín hiệu: &lt;10</span> <span style="color: black;">µA @ 264 VAC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tính cách biệt: &gt;4 kV RMS</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Giấy in.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Kiểu giấy: Z-Fold</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 130 mm x 120 mm x 20 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tốc độ in giấy:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình thường: 1, 2 hoặc 3 cm/phút ±1%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Tốc độ cao: 50 cm/phút</span></p><p><span style="color: black;">Sai số độ chính xác: ±1%&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-24T12:16:54.955 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:07.921
4435 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy ghế răng | SL-8900 |  | Trung Quốc | Guangzhou Sunlight Medical Equipment Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2022-06-14 | <p>Cấu hình cơ bản</p><ul><li>Ghế nha khoa: 01 cái</li><li>Hệ thống cánh tay và mâm dụng cụ: 01 HT</li><li>Hệ thống Console-cuspidor: 01 HT</li><li>Hệ thống trợ thủ: 01 HT</li><li>Hệ thống đèn nha khoa: 01 HT</li><li>Floor-box: 01 cái</li><li>Ghế nha sĩ: 01 cái</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>Ghế bệnh nhân</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế vận hành bằng động cơ điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưng ghế và chân đế được làm bằng aluminum</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lập hai vị trí nhớ theo nhu cầu sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 890 mm (rộng) 1900 mm (dài)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nâng hạ: nâng ghế tối đa 810 mm, hạ ghế thấp nhất 380 mm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc tựa lưng: -5 đến 67<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước giới hạn: khoảng 2bar – 6 bar</p><p>+ Giới hạn lưu lượng nước: lớn hơn 5 lít/phút</p><p>+ Giới hạn độ cứng của nước: Ít hơn 2,14 mmol/l (&lt;12 °dH)</p><p>+ Giới hạn độ pH: 6,5-8,5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất hơi: khoảng 86kPa~106 Kpa</p><p>+ Giới hạn lưu lượng hơi: lớn hơn 80Nl/phút</p><p>+ Giới hạn ô nhiễm dầu: tối đa 0,5 mg/m<sup>3</sup></p><p>+ Giới hạn ô nhiễm hạt (không lớn hơn 100 hạt trên mét khối đối với cỡ hạt từ 1 μm đến 5 μm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng công suất: ≥800VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tựa đầu có thể hỗ trợ trọng lượng ≥300N sau khi khóa</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-01-14T15:14:12.130 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-01-15T08:32:29.875
4436 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế | INFINITY |  | Italy | Elettronica Pagani |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-03-31 | <p>Sử dụng dạng sóng chuyên biệt để cải thiện và điều kiện thuận lợi lưu thông tĩnh mạch, làm giảm các vấn đề đau, sưng, phù nề. Dòng IF có tần số từ 2 đến 20 KHz, dòng IFcó thể điều chỉnh cả cường độ (theo chiều dọc) và tần số sóng (theo chiều ngang). Người dùng cũng có thể áp dụng các tần số kích thích với nhiều hiệu ứng khác nhau cho bệnh nhân, chẳng hạn như chống viêm, giảm phù nề, kích thích sợi cơ và cơ bắp, giảm đau. Đây là lý do tại sao những dạng sóng này có thể hữu dụng trong việc điều trị bệnh lý phức tạp liên quan đến phù nề, hoặc chấn thương phù nề, co thắt cơ, bong gân.</p> |  |  | <p>Số kênh đầu ra: 2- độc lập lựa chọn dòng và cường độ điều trị</p> <p>Các dòng thấp tần gồm có: Galvanic và Interrupted Galvanic, Dyadynamic(50-100Hz, CP, LP,50Hz interrupted và 100Hz interrupted, rectangular, triagular, biphasic, trabert, faradics, drainage.</p> <p>Các dòng trung tần gồm có: Các dòng có tần số từ 2-20Khz</p> <p>Bipolar và quadripolar, IF isoplanar, IF vectorial, MF stimulation, kozt, IF isodynamic.</p> <p>Màn hình: cảm ứng- màu độ phân giải 480x 800 pixels</p> | <p>Giá của sản phẩm có thể tăng hoặc&nbsp;giảm so với cấu hình được lựa chọn, tính năng của sản phẩm và chính sách bảo hành, bảo trì, duy tu theo yêu cầu của chủ đầu tư</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-10-27T15:29:18.854 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-26T13:58:31.411
4437 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Magnetom Amira |  | Đức | Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd. Siemens MRI Center |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 48800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-28 | 2021-07-28 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu: <strong>MAGNETOM Amira</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-27T08:44:44.708 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-27T14:31:20.804
4438 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện argon | ARC PLUS |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 670000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <ol start="0"> <li> <p>-&nbsp;Ứng dụng Argon tạo tia lửa chính xác khi tương tác mô, giảm thiểu tối&nbsp;đa quá&nbsp;trình ion hoá&nbsp;tạo cháy và&nbsp;khói. Các chùm argon được tạo ra từ ARC PLUS được sử&nbsp;dụng để cắt,&nbsp;cầm máu không tiếp xúc.<br /> - Không tiếp xúc - An Toàn - Tập trung dòng điện</p> <p>- Mức phát công suất duy trì ổn định &lt;5W<br /> -&nbsp;Đánh lửa Argon an toàn tại &gt; 10 mm<br /> - Có&nbsp;thể&nbsp;cầm máu tốt từ&nbsp;1 W với việc sử&nbsp;dụng dụng cụ&nbsp;linh hoạt - Tầm quan sát rõ&nbsp;do cầm máu không khói<br /> -&nbsp;Xe đẩy Argon chuyên dụng<br /> -&nbsp;Ít mùi do khói giảm<br /> - Không cacbon hóa</p> </li> </ol> <p>- Khu vực cầm máu linh hoạt, kéo dài<br /> - Tốc độ&nbsp;dòng argon tối thiểu 0,4 l / phút<br /> -&nbsp;Độ&nbsp;sâu thâm nhập hạn chế giảm tổn thương mô nhạy cảm.<br /> - Chống bị đánh thủng mô/ màng mô&nbsp;trong phẫu thuật nội soi.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T17:45:55.075 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.724
4439 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận bán tự động | NAS/RDS-SA02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 800mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 800mm x 430mm x 800mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng thiết bị: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện vật tư miễn phí nếu do lỗi của nhà cung cấp</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T16:33:07.088 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:58:50.885
4440 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Tay máy treo trần đôi | PEND-MM-TW-BD |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Dạng 2 cánh tay hai khớp, 600/800mm+ 600/800mm&nbsp;<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn dễ lau chùi.&nbsp;</p> <p>- Tay khí đôi có&nbsp;chuyển động hoặc tĩnh,các thiết bị có thể được đặt tại điểm sử dụng một cách đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Được trang bị đầy đủ các thiết bị, với các nguồn cung cấp điện áp cao và thấp, các ổ đầu ra của khí y tế, các điểm truyền thông, và các tuỳ chọn khác</p> <p>-&nbsp;Các thiết bị tay khí được thử nghiệm cung cấp cho khách hàng theo định dạng mô đun được chứng nhận và tuân thủ CE 0086 Thiết bị y tế loại IIb</p> |  |  | <p>- Dạng 2 cánh tay hai khớp, 600/800mm+ 600/800mm&nbsp;<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn dễ lau chùi.&nbsp;</p> <p>.- Tay khí đôi có&nbsp;chuyển động hoặc tĩnh,các thiết bị có thể được đặt tại điểm sử dụng một cách đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Được trang bị đầy đủ các thiết bị, với các nguồn cung cấp điện áp cao và thấp, các ổ đầu ra của khí y tế, các điểm truyền thông, và các tuỳ chọn khác</p> <p>-&nbsp;Các thiết bị tay khí được thử nghiệm cung cấp cho khách hàng theo định dạng mô đun được chứng nhận và tuân thủ CE 0086 Thiết bị y tế loại IIb</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T11:08:43.937 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:09.058
4441 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452299 |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | Singapore | Nhóm null |  |  | 444298000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR&nbsp;</p> |  |  | <p>Định dạng block: 0.1ml, bằng vật liệu hợp kim</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 5°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 4.25°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 10-30µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13T16:39:14.077 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31T00:00:09.147
4442 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi nhiều người quan sát | Kính hiển vi 5 người quan sát | Axioscope 5 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-26 | 2021-04-26 | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Thực hiện được kỹ thuật trường sáng, nền đen có thể nâng cấp lên kỹ thuật huỳnh quang, phân cực.</p><p class="ql-align-justify">- Kính sử dụng hệ quang học phẳng hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu (IC2S), hệ thống quang học được xử lý chống mốc.</p><p class="ql-align-justify">- Độ phóng đại: ≥ 1.000 lần</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống quản lý cường độ áng sáng.</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>- Thân kính:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">+ Nguồn điện được thiết kế nằm trong thân kính.</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ phận điều chỉnh: bao gồm điều chỉnh thô và tinh được thiết kế theo kiểu đồng trục.</p><p class="ql-align-justify">+ Có nút bật chế độ tiết kiệm điện.</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng lấy nét theo trục Z: 24 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Núm chụp hình và video sử dụng được cả 2 bên.</p><p class="ql-align-justify">+ Chỉnh thô: ≥ 4 mm/vòng xoay</p><p class="ql-align-justify">+ Chỉnh tinh: ≤ 0.4 mm/vòng quay, tỷ lệ ngắt quãng ≤ 4 µm.</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng nâng giá đặt mẫu: ≥ 25 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước bàn sa trượt: ≥ 210x145 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: ≥ 75x50 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Mâm gắn vật kính ≥ 6 vị trí,có khả năng xoay chiều thuận ngược không giới hạn, xoay 360<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26T14:41:34.094 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26T14:41:34.577
4443 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | FM02 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 202000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <h2><span style="font-size:14px;">-Thiết kế linh hoạt: Cơ động, nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, thời lượng PIN sử dụng lâu</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">-&nbsp;Dễ dàng quan sát và thao tác:</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Màn hình ≥&nbsp;5.6’’ có thể gập được</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Hiện thị dạng số và dạng sóng lớn dễ quan sát</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Qui trình&nbsp;vận hành&nbsp;đơn giản, sử dụng các&nbsp;phím điều khiển bằng Silicon&nbsp;độ bền cao</span></h2> <p><span style="font-size:14px;">-Công nghệ&nbsp;dò tim thai (FHR)&nbsp;cải tiến:</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Phát hiện nhịp tim riêng lẻ từng thai nhi của song thai</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Hiển thị&nbsp;cường độ&nbsp;sóng FHR để tối ưu hóa vị trí đầu dò</span></p> <p><span style="font-size:14px;">-Các chế độ hiển thị:&nbsp;Chuyển đổi&nbsp;dễ dàng&nbsp;giữa ba chế độ hiển thị, người dùng có thể chọn chế độ hiển thị phù hợp nhất để sử dụng trong lâm sàng.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T19:20:20.141 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.831
4444 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) 5 thông số | MM12 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số 12.1 inch</p> <p>Xuất xứ: Mediblu – Mỹ</p> <p>Model: MM12 – 12.1″</p> <p>Hiển thị TFT HD/ Cảm ứng<br /> 3/5 Lead ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR,2-TEMP&nbsp;<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-11T11:33:22.574 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.926
4445 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160.000lux/ 160.000lux | ICE LED 30m/30m |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 930000000 | t | Bộ | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Đèn phẫu thuật iCE 30m tuỳ chỉnh nhiều mức độ màu được thiết kế để kiểm soát bóng vượt trội và cường độ ánh sáng tối ưu với tay cầm thông minh Smart Handle cảm ứng điện dung, cùng với việc cung cấp nhiệt độ màu đa dạng để phân biệt chính xác giữa các mô. Thiết kế mỏng và khe hở dòng chảy thúc đẩy luồng không khí, cho phép điều khiển ánh sáng dễ dàng và được gắn vào hệ thống treo bền bỉ để loại bỏ sự trôi dạt được hỗ trợ với khoá trợ lực điện. Thiết kế được tạo ra với các tính năng kiểm soát nhiễm trùng đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn</p> |  |  | <p>Đèn LED điều chỉnh nhiều mức màu cao cấp (3.500K-5.000K) ở độ sáng tối đa 160.000 lux<br /> • Bật và tắt đèn bằng tay cầm thông minh cảm ứng điện dung Smart Handle<br /> • Điều chỉnh ánh sáng BRIGHTNESS với tay cầm thông minh cảm ứng điện dung<br /> • Chế độ đèn khẩn cấp tự động đảm bảo ánh sáng của bạn sẽ hoạt động mọi lúc, mọi nơi<br /> • Tự động kiểm soát bóng mờ thông minh triệt tiêu bóng mờ tốt nhất<br /> • Mỏng, nhẹ và dễ điều khiển<br /> • Thiết kế khí động học với các khe hở dòng chảy, cho phép khói phẫu thuật bay thông thoáng<br /> • Chế độ endo để phẫu thuật nội soi<br /> • Có thể bảo trì thay thế từng bóng Led riêng lẻ, tiết kiệm chi phí lâu dài.<br /> • Thiết kế liền mạch cho phép dễ dàng làm sạch chống bám khuẩn ở mức độ cao .<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T15:38:51.523 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.016
4446 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống holter huyết áp 24h | HP50P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <ul><li>HP50P là thiết bị đo huyết áp cầm tay được thiết kế theo nguyên lý điện học, có thể theo dõi liên tục huyết áp trong vòng 24h.&nbsp;</li><li>Cung cấp cơ sở chính xác để bác sĩ chẩn đoán, được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và gia đình để kiểm tra định kỳ</li><li>Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</li><li>Theo dõi huyết áp di động trong 24h, lưu trữ 350 kết quả.</li><li>Kết hợp hoàn hảo giữa đo tự động và thủ công, có thể lưu 300 kết quả đo thủ công.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T00:36:42.963 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:10.625
4447 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy cắt dịch kính bán phần sau tích hợp chức năng phaco (cấu hình nâng cao)) | OS4 |  | Thụy Sĩ | Oertli Instrumente AG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 4572000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-05 | 2021-01-05 | <p><strong>Máy cắt dịch kính bán phần sau tích hợp chức năng phaco (cấu hình nâng cao)</strong></p> |  | <ul> <li>Máy chính với hệ thống cắt dịch kính tần số kép, cọc truyền di chuyển tự động bằng motor: 01 máy</li> <li>Modul phẫu thuật phaco tích hợp trên máy: 01 bộ</li> <li>Modul Laser nội nhãn tích hợp: 01 bộ</li> <li>Bàn đạp điều khiển tuyến tính kép loại không dây: 01 chiếc</li> <li>Bộ phụ kiện dụng cụ cắt dịch kính tiệt trùng sẵn: 06 bộ.</li> <li>Bộ xilanh bơm dầu, tháo dầu silicon: 06 bộ</li> <li>Đầu kim điện đông nội nhãn: 01 chiếc</li> <li>Tay cầm đốt điện đông kèm cáp nối 3m: 01 chiếc</li> <li>Đầu bọc tưới dùng cắt dịch kính bán phần trước: 01 chiếc</li> <li>Tay cầm Phaco kèm cáp nối 3m: 01 chiếc</li> <li>Đầu kim phaco dành cho vết mổ nhỏ 2.2mm: 01 chiếc</li> <li>Đầu kim rửa hút loại thẳng, có dùng đầu bọc: 01 chiếc</li> <li>Kẹp điện động: 01 chiếc</li> <li>Buồng thử: 01 chiếc</li> <li>Bộ cassette: 10 bộ</li> <li>Hộp đựng tay cầm phaco kèm phụ kiện: 02 chiếc</li> <li>Dây nguồn: 01 bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</li> </ul> | <ul> <li>Trọng lượng&nbsp;: Máy chính 67kg với khay đựng tiệt trùng không có laser, 75kg với máy chính bao gồm Laser nội nhãn, bàn đạp chân 7kg</li> <li>Môi trường vận hành&nbsp;: +14 độ C - +28 độ C, áp suất 700 hPa – 1060 hPa, độ ẩm 30%-75%</li> <li>Áp suất cung cấp cho máy&nbsp;: 5 bar-9 bar</li> <li>Điện áp&nbsp;: 115V-230V VAC, Tần số 50Hz-60 Hz, Công suất khoảng 600 VA</li> <li>Điện đông&nbsp;: 500 Khz +/- 100Hz, 0-8W&nbsp; tại 50 ohm</li> <li>Xé bao tự động&nbsp;: 500 Khz +/-100Hz với 2 mức công suất trung bình&nbsp;: 7.8W +/-1.5W tại 50 Ohm và mức cao&nbsp;:9.2 +/-1.8 W tại 50 Ohm</li> <li>Điều trị Glaucoma ( HFDS )&nbsp;: 500 Khz với công suất 7.3 W +/-1.4W tại 50 Ohm</li> <li>Bơm chủ động GFI&nbsp;:&nbsp; 120 mmHg +/-10%</li> <li>Cắt dịch kính&nbsp;: 10-5000 nhát cắt/ phút áp suất ra 2.5bar</li> <li>Tốc độ dòng chảy&nbsp;: 0-60ml/ phút +/- 25%</li> <li>Áp lực hút chân không&nbsp;: 0-650 mmHg +/- 10%</li> <li>Bơm dầu nội nhãn&nbsp;: 0.05bar-5bar</li> <li>Tháo dầu nội nhãn&nbsp;: 0.01bar-1bar</li> <li>Laser&nbsp;: Laser class4, max 2.5W cw, 532nm, công suất laser 10mW, aiming beam laser class 3R, max 5mW 635nm</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-05T14:07:06.148 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-05T00:00:00.123
4448 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU ĐIỆN DI (MÁY ĐIỆN PHÂN THUỐC) | Pocket Physio IONOTENS |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p>&nbsp;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <p>• Viêm mổm lồi cầu</p> <p>• Viêm gân</p> <p>• Đau đầu gối</p> <p>• Toning</p> <p>• Ionophoresis cho đau và viêm</p> <p>• Các ứng dụng phụ khoa giảm đau</p> <p>• Đau lưng</p> <p>• Ứng dụng Hyperhidrosis</p> <p>• Cơ bắp khởi động</p> <p>• Hội chứng ống cổ tay</p> <p>• Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p> <p>• Hiệu ứng giãn nở và tăng sinh</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>CHƯƠNG TRÌNH / ỨNG DỤNG</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>• Tác dụng chống viêm và khử độc</p> <p>• Phục hồi chức năng sau chấn thương</p> <p>• Hiệu ứng Trophic cho Traumas với Edemas</p> <p>• Hiệu ứng thư giãn cho cơ bắp mệt mỏi</p> <p>• Capillarisation</p> <p>• Kích thích cơ bắp bị kiểm soát</p> <p>• Đau cổ</p> <p>• Kích thích cơ bắp Normoinnervated</p> <p>• Bong gân</p> <p>• Căng cơ</p> <p>• Đau cấp tính và mãn tính</p> <p>• Phát triển sức mạnh</p> <p>Viêm mổm lồi cầu</p> <p>• Viêm gân</p> <p>• Đau đầu gối</p> <p>• Toning</p> <p>• Ionophoresis cho đau và viêm</p> <p>• Các ứng dụng phụ khoa giảm đau</p> <p>• Đau lưng</p> <p>• Ứng dụng Hyperhidrosis</p> <p>• Cơ bắp khởi động</p> <p>• Hội chứng ống cổ tay</p> <p>• Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p> <p>• Hiệu ứng giãn nở và tăng sinh</p> |  |  | <p>Bộ kích thích điện cho giảm đau chống viêm, Bao gồm TENS, (điện phân thuốc), các chương trình cài sẵn 34 + 4 chương trình miễn phí.</p> <p>Nguồn điện: pin sạc / nguồn điện</p> <p>Kênh đầu ra: 02 kênh độc lập</p> <p>Cường độ (mA): 0-120</p> <p>Tần số (Hz): 1-200</p> <p>Phát xạ: Liên tục / điều biến</p> <p>Thời gian xung: 50 μs-1 giây</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-18T10:08:25.983 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:09.464
4449 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) đo dấu hiệu sinh tồn (kèm xe đẩy) | MM3 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân, đo dấu hiệu sinh tồn (kèm xe đẩy)</p> <p>Model: MM3<br /> Xuất xứ: Mediblu / Mỹ<br /> Thông số MM3: SPO2 + NIBP + NHIỆT ĐỘ<br /> Màn hình TFT-LCD 5.6” độ phân giải cao<br /> Thiết kế di động nhỏ gọn<br /> Giao diện thân thiện với người sử dụng<br /> Tuỳ chọn cấu hình để đáp ứng các nhu cầu lâm sàng khác nhau<br /> Chế độ theo dõi huyết áp Tự động/ Thủ công/ Liên tục/ Trung bình<br /> Hiển thị giá trị đo thời gian thực và Trend dữ liệu<br /> Pin sạc Lithium tích hợp trong máy, thời gian làm việc liên tục 8 giờ<br /> Hỗ trợ cổng USB<br /> Hỗ trợ quét mã vạch<br /> Kết nối MFM-CMS với hệ thống Monitor trung tâm Tương thích với phần mềm quản lý dữ liệu PC của PatientCare Viewer<br /> Hỗ trợ kết nối mạng Lan/ Wifi, hỗ trợ chuẩn HL7 qua các tệp XML hoặc MFM-CMS<br /> Kết nối hệ thống gọi y tá<br /> Phù hợp với bệnh nhân Người lớn, trẻ em, sơ sinh</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-11T12:18:03.330 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.111
4450 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori qua khí thở | HELIC ABT Reader |  | Nga | Association of Medicine and Analytics Company Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | Nga | Nhóm 6 |  |  | 189000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori HELIC Ammonia Breath Reader (HELIC ABT Reader) được sản xuất bởi AMA Co., Ltd tại Nga.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HELIC ABT Reader là thiết bị xét nghiệm đo nồng độ amoniac trong miệng, được sử dụng để chẩn đoán cho bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori, gây đau bụng, viêm dạ dày và loét dạ dày (tá tràng). Xét nghiệm HELIC ABT Reader không xâm lấn và an toàn, cho phép thực hiện kiểm tra và nhận kết quả trong khoảng 15 phút.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: Dài x Rộng x Cao: không quá 220.0 x 210.0 x 130.0 mm Trọng lượng: Không quá 2,0 kg Màu sắc: Trắng/Xanh Điện áp sạc: Sử dụng dòng điện một pha tại 50 Hz và 220 V sạc qua bộ sạc. Duy trì hoạt động máy ở điện áp (220 ± 22) V Phần mềm: Phần mềm "Đầu đọc HELIC ABT" (CD / Ổ USB Flash); Điều kiện vận chuyển: Trong tầm từ -50 °C tới +50 °C Điều kiện bảo quản: Trong tầm từ -50°C tới +40°C Điều kiện vận hành: Trong tầm từ +15°C tới +35°C Tuổi thọ thiết bị: 5 năm</p> |  |  | Kit est kiểm tra khí Amoniac trong khí thở |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2020-11-09T15:47:53.160 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2020-12-31T00:00:09.448
4451 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | PageWriter TC10 |  | Trung Quốc | Philips Medical System |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 163000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn hình màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước màn hình: 7 inch </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480 VGA</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64,000 màu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lưu được 200 bản ghi điện tim.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tải dữ liệu bộ nhớ qua ổ USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu ghi điện tim: 8000 mẫu/giây/kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lọc nhiễu:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông cao: 0.05, 0.15, and 0.5 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiễu AC: bộ lọc tần số từ 50 đến 60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông thấp: 40, 100, and 150 Hz</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc phát hiện nhiễu và lọc đường nền </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ in: 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC và DC</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 120 phút khi in 6 chuyển đạo hoặc 10 giờ hoạt động liên tục (không in)</p> |  |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn hình màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước màn hình: 7 inch </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480 VGA</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64,000 màu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lưu được 200 bản ghi điện tim.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tải dữ liệu bộ nhớ qua ổ USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu ghi điện tim: 8000 mẫu/giây/kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lọc nhiễu:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông cao: 0.05, 0.15, and 0.5 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiễu AC: bộ lọc tần số từ 50 đến 60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông thấp: 40, 100, and 150 Hz</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc phát hiện nhiễu và lọc đường nền </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ in: 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC và DC</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 120 phút khi in 6 chuyển đạo hoặc 10 giờ hoạt động liên tục (không in)</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-01T01:46:19.536 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:09.481
4452 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm đàn hồi mô định lượng, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-08T11:52:12.150 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31T00:00:09.532
4453 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | EL-OT500S |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bàn mổ điện đa năng điện thủy lực:</p> <p>Model:&nbsp;<a href="https://chuonggoiyta.com/ban-mo-da-nang-cao-cap-han-quoc-elpis-el-ot500-pd142222.html" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://chuonggoiyta.com/ban-mo-da-nang-cao-cap-han-quoc-elpis-el-ot500-pd142222.html&amp;ved=2ahUKEwi0mMnnmITtAhXQPXAKHU4qCd8QFjACegQIBxAC">E</a>L-OT500</p> <p>Hãng sản xuất : Elpis</p> <p>Xuất xứ : Hàn Quốc</p> |  |  | <p>-&nbsp;<font size="3">Kích thước tổng thể: 2,200(L) x 510(W) x 770~1,040mm(H)</font></p> <p>- Bàn chia làm 4 phần cơ bản:</p> <p><font size="3">1. Phần đầu: Kích thước 560 (W) x 250mm (L)</font></p> <p><font size="3">2. Phần lưng: Kích thước 560 (W) x 600mm (L)</font></p> <p><font size="3">3. Phần hông: Kích thước 560 (W) x 510mm (L)</font></p> <p><font size="3">4. Phần chân: Kích thước 270(W) x 600mm(L)</font></p> <p>- Xoay trái phải: 20/25 độ</p> <p>- Trendelenburg&nbsp; &nbsp; +25 / -25 độ</p> <p>- Chỗ ngồi: +25 / -80 độ</p> <p>- Phần chân: +30 / -90 độ</p> <p>- Tư thế mổ thận: 140 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-15T16:10:41.495 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:10.017
4454 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điện trị liệu đa năng | BIOPHYSIO |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 93500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2020-12-31 | <p>Điện trị liệu kích thích chuyên nghiệp cho vật lý trị liệu; nó bao gồm tất cả các loại sóng điện trị liệu cho các ứng dụng giảm đau và chống viêm, phục hồi sau chấn thương của các cơ khỏe mạnh và kích thích thần kinh cơ, liệu pháp niệu sinh dục. Phần mềm bao gồm 135 chương trình được thiết lập sẵn; nó hoạt động bằng năng lượng điện</p><p>Chương trình / Ứng dụng</p><p>Đau cổ </p><p>Hiệu ứng Trophic cho chấn thương với Oedemas</p><p>Viêm quanh khớp</p><p>Đau cơ do vận động</p><p>Đau lưng</p><p>Phục hồi từ mệt mỏi</p><p>Viêm mỏm cầu lồi</p><p>Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p><p>Hội chứng ống cổ tay</p><p>Phục hồi chức năng sau chấn thương</p><p>Đau đầu gối</p><p>Toning</p><p>Sự căng thẳng, quá tải</p><p>Tiết niệu</p><p>Viêm gân</p><p>Ứng dụng Hyperhidrosis</p><p>Đau cấp tính</p><p>Vasodilation và Hyperemising Effect</p><p>Đau kinh niên</p><p>Kích thích của cơ bắp bị kiểm soát</p><p>Tác dụng chống viêm và khử độc</p> |  | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy </strong></p><p>01 Máy chính</p><p>02 Miếng lót điện cực 60x80mm </p><p>02 Miếng lót điện cực 80x120mm</p><p>02 Điện cực cao su 60x80mm</p><p>02 Điện cực cao su 80x120mm </p><p>02 Dây đàn hồi</p><p>02 Dây cáp kích thích điện</p><p>01 Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> | <p><strong>Thông sô kỹ thuật</strong></p><p><br></p><p>Nguồn điện: nguồn điện AC 220V 50 / 60Hz</p><p>Dạng sóng: Tens, diadynamic, 2-pole interferential, rectangular biphase, Kotz, ionophoresis, Faradic, rectangular monophase, triangular, exponential, uro</p><p>Kênh đầu ra: 2 kênh độc lập</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-30T11:52:43.256 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:10.279
4455 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | ECG-1250K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy điện tim gọn và trọng lượng nhẹ; bạn có thể mang đi nhiều nơi một cách dễ dàng. bằng kích thước A4, nặng 2.4kg bao gồm cả pin.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Màn hình LCD màu, người sử dụng có thể xem lại dữ liệu dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Có thể hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim ECG. Vì vậy, có thể đảm bảo cho bản in tốt hơn và kiểm tra hiệu quả hơn do bạn có thể xem lại sógn trước khi ghi, và có thể hạn chế lỗi kiểm tra và in nhầm.&nbsp;</p><h2 class="ql-align-justify"><br></h2> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-19T15:38:19.235 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:10.998
4456 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện giảm đau | Bơm tiêm điện giảm đau S300PCA | S300PCA |  | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm giảm đau PCA / PCEA<br /> Model: S300 PCA<br /> Hãng: MEDIMA – Ba Lan</p> <p>Bơm truyền PCA và PCEA bệnh nhân tự kiểm soát cơn đau. Máy được sử dụng rộng rãi trong môi trường y tế bao gồm các Khoa/ Phòng Tổng quát, Chuyên sâu như Sơ sinh,Khoa nhi, Phòng phẫu thuật, Hậu phẫu và các Đơn vị cấp cứu...</p> |  |  | <p>Chế độ bơm truyền PCA và PCEA bệnh nhân kiểm soát cơn đau.<br /> Nắp khóa bảo vệ ống tiêm PCA.<br /> Phím bấm PCA bệnh nhân tự điều khiển truyền nhanh<br /> Tự động cài đặt và nhận dung tích ống tiêm.<br /> &nbsp;Màn hình hiển thị màu 3,2’’, độ phân giải và tương phản cao.<br /> Cảm ứng chạm.<br /> &nbsp;Bàn phím nhập liệu chữ và số như bàn phím điện thoại.<br /> &nbsp;Giao diện an toàn và dễ sử dụng.<br /> &nbsp;Khởi truyền nhanh.<br /> &nbsp;Cho ăn qua đường ruột (TPN).<br /> &nbsp;Nguồn tích hợp trong máy, tay cầm, kẹp treo máy.<br /> &nbsp;Thuật toán chống tắc nghẽn thông minh.<br /> &nbsp;Hệ thống hỗ trợ cung cấp truyền nhanh.<br /> &nbsp;Hệ thống cảnh báo tiên tiến.<br /> &nbsp;Hai mức bảo vệ bằng Mật khẩu<br /> &nbsp;Chế độ làm việc Ngày và Đêm.<br /> &nbsp;Phần mềm bơm truyền tự động, cấu hình và cập nhật thư viện thuốc mà không cần dừng bơm truyền<br /> &nbsp;Giao thức kết nối HL7 PDMS/ HIS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15T22:52:07.416 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:10.460
4457 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động SK300 | SK300 |  | Nhật Bản | Tokyo Boeki Medisys Inc |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p>Máy XNSH SK300 sản xuất bởi Sekisui Diagnostics, Nhật Bản là mẫu máy xét nghiệm sinh hóa tự động, truy cập ngẫu nhiên,nạp mẫu liên tục. Đây là máy xét nghiệm tự động chính xác, linh hoạt và phù hợp với những phòng khám, phòng xét nghiệm quy mô vừa và nhỏ.</p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động SK300 có nhiều ưu điểm so với những dòng máy chạy cùng công suất như là:</p><ul><li>Tiết kiệm chi phí</li><li>Thuận tiện, dễ thao tác</li><li>Phản hồi thời gian thực</li><li>Tính linh hoạt cao</li><li>Quản lí dữ liệu thuận tiện, dễ dàng</li><li>Hệ thống quản lí QC tiên tiến</li><li>Phần mềm thân thiện với người dùng</li></ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật của máy xét nghiệm sinh hóa tự động SK300:</p><p>&nbsp;– 36 thông số (12 thông số máy cố định và 24 thông số tùy chọn) + 3 thông số ISE</p><p>&nbsp;– Công suất 270 test/giờ, tối đa đạt 450 test/giờ với xét nghiệm ISE, và 90 test/giờ với xét nghiệm HbA1c</p><p>&nbsp;– Thời gian phản ứng: 10 phút</p><p>&nbsp;– Mẫu xét nghiệm: serum, plasma, máu toàn phần, hồng cầu, nước tiểu, chất thẩm tách, CFS</p><p>&nbsp;– Vị trí mẫu:</p><ul><li>1 – 30 mẫu bệnh nhân</li><li>1 – 45 mẫu chứng</li><li>2 mẫu chuẩn ISE (serum/nước tiểu)</li><li>1 mẫu chuẩn ISE (chất thẩm tách)</li><li>Rửa: 3</li><li>Rửa ISE: 1</li></ul><p>&nbsp;– Thể tích hút mẫu: 2 – 2.5 µL</p><p>&nbsp;– Thể tích hút hóa chất: R1 (140 – 300 µL), R2 (20 – 260 µL)</p><p>&nbsp;– Nhiệt độ bảo quản hóa chất: 5 – 15oC</p><p>&nbsp;– Số lọ hóa chất đặt được trên máy: 36</p><p>&nbsp;– Nhiệt độ hoạt động: 15 – 30oC</p><p>&nbsp;– Độ ẩm hoạt động: 45 – 80%</p><p>&nbsp;– Kích thước: 800 x 670 x 555 mm</p><p>&nbsp;– Trọng lượng: 95kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2020-12-03T14:43:46.987 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2020-12-31T00:00:09.961
4458 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay kỹ thuật số | P3 |  | Mỹ | MEDISONO, LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY</strong></p><p><strong><em>(Đen trắng có phủ màu)</em></strong></p><p><strong>Model: P3</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medisono</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p><strong>Công nghệ ứng dụng</strong></p><p>Hình ảnh cụ thể mô (TSI), Hình ảnh hài hòa mô (THI), Hình thành chùm tia kỹ thuật số (DBF), Lấy nét nhận động (DRF), Khẩu độ động thời gian thực (RDA), Quét tần số động (DFS) và Apodization động.</p><p><strong>Chế độ hiển thị</strong></p><p>B, B + B, 4B, B + M, M và PW.</p><p><strong>Quản lý tập tin</strong></p><p>Hỗ trợ lưu trữ di động.&nbsp;Giao diện USB 2.0 cho phép tải hình ảnh nhanh lên máy tính của bạn ở chế độ thời gian thực.</p><p><strong>Hoạt động</strong></p><p>Bàn phím gấp được thiết kế với trackball rất dễ dàng và thuận tiện cho các loại hoạt động khác nhau.</p><p> Ngoài ra, 12.1 LCD LCD và các đầu dò đa dạng được sử dụng để cung cấp hình ảnh rõ ràng và ổn định.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T16:21:06.854 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:10.035
4459 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân | BĐY13-04-KITA |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8308300 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p>-Giường được sử dụng trong các khoa – phòng y tế…</p><p>-Giường có thiết kế nâng đầu – phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.</p><p>-Giường có thể tháo ráp dễ dàng bằng Bat nối giữa khung thân giường và chân - đầu giường.</p><p>-Chân – đầu giường đều có 2 cây chống để cho người sử dụng móc mùng khi cần thiết.</p> |  | <p><br></p> | <p>Tính năng và thông số kỹ thuật:</p><p>Kích thước : 1900(D) x 900(R) x 540(C) (mm)</p><p>Khung giường bằng hộp 25x50(mm)</p><p>Chân giường bằng ống ∅32(mm)</p><p>Thanh giằng bằng hộp 25x25(mm)</p><p>Vạc giường bằng hộp 13x26(mm)</p><p>Thanh răng tăng giảm nâng đầu bằng thanh la dày 2mm</p><p>Ty chống nâng đầu bằng inox đặc ∅8mm</p><p>Thanh chống nâng đầu bằng ống inox ∅16mm</p><p>Song chân giường và móc treo màng bằng ống inox ∅13mm</p><p>Chiều cao từ mặt giường đến sàn nhà ~ 500-550 mm</p><p>Khung giường được lắp với đầu và đuôi giường bằng Pat, khả năng chịu tải ~ 300kg.</p> |  |  |  | Bảo hành 06 tháng |  | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:30:36.881 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-12-31T00:00:10.945
4460 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân điều khiển điện | B-640S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH MCMEDI | Đài Loan | Nhóm 2 |  |  | 80000000 | t | Bộ | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân điều khiển điện dùng trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân, cos thể thực hiện 5 chức năng. Có hệ thống truyền động DC hiệu thế thấp hỗ trợ, độ&nbsp;ồn thấp, bảo vệ chống quá tải. Hiểu quả kinh tế.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành thiết bị tối thiểu18 tháng</p> <p>Có địch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và cung cấp vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế&nbsp;sau bảo hành cho người sử dụng nếu cần, tối thiểu trong 5 năm.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-11-14T22:11:02.723 | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-12-31T00:00:10.180
4461 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X-Quang (thường quy) | MS550HF LC |  | Mỹ | Control-X Medical, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Máy chụp X – quang thường quy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-20T10:30:31.331 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-12-31T00:00:11.604
4462 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm&nbsp;sử&nbsp;dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-11-13T15:53:25.506 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-12-31T00:00:10.261
4463 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Hệ thống phân tích chức năng hô hấp và chẩn đoán giấc ngủ | SOMNO lab 2 |  | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2022-01-15 | <p>Hệ thống phân tích chức năng hô hấp và chẩn đoán giấc ngủ</p><p>Model : SOMNO lab 2</p><p>Hãng sản xuất : Löwenstein Medical Technology GmbH + Co.KG / Đức</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-15T09:51:51.073 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-15T09:53:19.305
4464 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não | EEG-1200K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <h2 class="ql-align-justify">Hộp điện cực đầu vào đa năng</h2><p class="ql-align-justify">Hộp nối điện cực đầu vào 25 EEG, 14 lưỡng cực (7đôi), 4DC, đầu nối SpO2 và CO2. Có để đo EEG hàng ngày hay nghiên cứu PSG ban đêm. Rất thuận tiện và tiết kiệm...</p><h2 class="ql-align-justify">Tích hợp dữ liệu và quản lý</h2><p class="ql-align-justify">Phần mềm Neuroworkbench dễ dàng quản lý dữ liệu và lịch thăm khám</p><h2 class="ql-align-justify">Khả năng xem lại dữ liệu trong quá trình thăm khám</h2><p class="ql-align-justify">Tín hiệu điện não được số hóa hoàn toàn. Ta có thể xem lại dữ liệu điện não trước đó trong khi vẫn có thể theo dõi và ghi dữ liệu điện não mới ở màn hình khác phục vụ cho việc so sánh và kiểm tra các sóng bằng việc dừng sóng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-19T15:24:50.482 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:10.734
4465 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ thuốc Y tế | BĐY26-04-KITA/01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8475500 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p><strong><em>-</em></strong>Tủ thuốc được sử dụng trong các phòng khám – phòng trực – các khoa y tế…</p><p><strong><em>-</em></strong>Tủ thiết kế có 2 phần chính</p><p><strong><em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong>+Phần trên chia 3 tầng, tầng trên cùng có ngăn độc để đựng thuốc đặc trị có khóa cửa riêng, 2 tầng dưới để các chai – lọ thuốc cấp cứu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+Phần dưới chia làm 2 tầng, dùng để đựng các dụng cụ – vật tư – thiết bị y tế.</p> |  |  | <p>Tính năng và thông số kỹ thuật:</p><p>Kích thước khoảng: 800(D) x 400(R) x 1600(C) mm</p><p>Gồm 2 khoang:</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Khoang trên cao 900m có 2 tầng&nbsp;kính trắng và 2 cánh cửa khung inox mặt bằng kính trắng.</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Khoang dưới: Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá hãm; có 1 tầng lững bằng kính trắng.</p><p>Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.7mm</p><p>Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 13x26x0.7mm</p><p>Cánh tủ có tay nắm inox,có chốt giữ cửa và ổ khóa.</p><p>Chân tủ bọc núm cao su và 1 chân tăng.</p> |  |  |  | Bảo hành 06 tháng |  | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:30:36.975 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-12-31T00:00:10.927
4466 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ dụng cụ sửa tay khoan JINDELL TAIWAN | CRX-1000 |  | Hàn Quốc | Cruxell Corp. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 12500000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bộ dụng cụ sửa tay khoan JINDELL TAIWAN.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sửa hầu hết các dòng tay khoan trên thị trường</li><li class="ql-align-justify">Đơn giản và dễ sử dụng.</li><li class="ql-align-justify">Dùng bảo trì và thay thế các dòng tay khoan.</li><li class="ql-align-justify">Bền, sử dụng lâu dài.</li><li class="ql-align-justify">Nhỏ gọn, cơ động.</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Bộ dụng cụ sửa tay khoan JINDELL TAIWAN</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sửa hầu hết các dòng tay khoan trên thị trường.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn giản và dễ sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng bảo trì và thay thế các dòng tay khoan.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bền, sử dụng lâu dài.</p><p>Nhỏ gọn, cơ động.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:01:07.776 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:10.962
4467 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bếp Sắc Thuốc Tự Động | BĐY48-04-KITA |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 120365300 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p><strong><em>-</em></strong>Được sử dụng trong các bệnh viên Y học cổ truyền, các cơ sở đông y. Thiết kế nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng.</p><p>&nbsp;-Điện trở được chế tạo định hình ôm theo thân ấm, có tuổi thọ cao. Nhiệt độ và thời gian được khống chế và cài đặt đơn giản dễ sử dụng bởi đồng hồ nhiệt độ và thời gian (thể hiện trên bảng điện điều khiển)</p><p>- Khi nước trong ấm sôi, hệ thống điều khiển sẽ tự động ngắt nguồn cung cấp cho điện trở và duy trì nước trong ấm được sôi liên tục.</p> |  |  | <p>Điện thế: 220/380V, 50Hz</p><p>Công suất điện trở: 7,2 Kw/12 bếp (600W)/1 bếp Kích thước: DxRxC = 1185x795x725mm</p><p>Trọng lượng: ~ 100Kg</p> |  |  |  | Bảo hành 06 tháng |  | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:59:30.852 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-12-31T00:00:11.207
4468 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | FX-8322 |  | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 155000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim 12 kênh</p><p>Model: FX-8322</p><p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật bản</p><p>Máy điện tim FX-8322 được thiết kế với một màn hình LCD lớn hiển thị màu TFT lớn 6,4 inch (640 x 480 điểm ảnh), hiển thị rõ ràng các dữ liệu của bệnh nhân và các sóng điện tim, hiển thị đồng thời 3/6/12 kênh đạo trình điện tim .</p><p>- Vận hành qua bàn phím / nút bấm bên ngoài hoặc thông qua bàn phím ký tự trên màn hình cảm ứng.</p><p>- Dữ liệu có thể được lưu vào thẻ nhớ SD, bộ nhớ USB hoặc DMS (Hệ thống Quản lý dữ liệu) thông qua mạng có dây hoặc không dây.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-28T00:05:01.068 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:12.508
4469 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 230000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tên thiết bị: </strong>Máy rửa tay phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model:</strong> NAS/HIS-01</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hãng sản xuất:</strong> CTY TNHH TM -DV – KT NHẤT AN SINH – VIỆT NAM</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015</p><p>Hệ thống quản lý chất lượng về trang thiết bị y tế ISO 13485:2016</p> |  | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 700 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>Thiế</p><p>t <strong>bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thống</p><p> điệ<strong>n điều khiển: </strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ </p><p>ki<strong>ện :</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>- Máy sấy tay tự động</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 700 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>Thiế</p><p>t <strong>bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thống</p><p> điệ<strong>n điều khiển: </strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ </p><p>ki<strong>ện :</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>- Máy sấy tay tự động</p> | <p>Bảo hành, bảo trì 12 tháng: thay thế các linh kiện vật tư hư hỏng miễn phí (nếu do lỗi nhà cung cấp)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25T14:44:57.889 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-12-31T00:00:12.602
4470 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | STA COMPACT MAX |  | Pháp | Diagnostica Stago S.A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1978300000 | t | Cái | false | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">STA Compact Max là hệ thống máy xét nghiệm đông máu tự động. Máy sử dụng nguyên lý đo độc quyền: Đo độ nhớt bằng đầu dò điện từ (Công nghệ đo từ). Ưu điểm nổi bật của phương pháp thể hiện ở điểm máy có thể đo cả những mẫu bị đục màu do tăng lipid, tăng bilirubin máu, hay các loại thuốc thử đục màu. Bên cạnh công nghệ đo từ, máy cũng sử dụng nguyên lý đo quang ở hai bước sóng 405nm và 540nm để đo các thử nghiệm theo phương pháp so màu và miễn dịch độ đục. Máy thiết kế dạng để bàn, tích hợp máy tính điều khiển.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-25T15:17:13.466 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:13.040
4471 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN30 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Sản xuất nước tinh khiết tại chổ để cấp cho máy lọc thận nhân tạo HD hoặc HDF, áp dụng cơ động cho phòng cấp cứu, phòng chạy thận cách ly</p><p class="ql-align-justify">Vận hành êm ái phù hợp với các Khoa, Phòng bệnh nặng</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế đặc thù cho chạy thận nhân tạo, lắp đặt nhanh, đơn giản</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm điện năng</p> |  | <p class="ql-align-justify">Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify">Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Bơm cao áp R.O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm<sup>2</sup>)</p><p class="ql-align-justify">Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify">Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Rờ le áp suất</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Đồng hồ đo lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p class="ql-align-justify">Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p><strong><u>Các phụ kiện đi kèm</u></strong></p><p class="ql-align-justify">Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p><p>&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify"> Bơm nước đầu nguồn :</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 200 lít/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Áp suất ≥ 2.0 bar</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thiết bị điều áp điện tử, tự động bảo vệ khô nước, quá áp</p><p class="ql-align-justify"> Cột lọc than hoạt tính: vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 3 vị trí, than hoạt tính tiêu chuẩn NSF</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp;Cột lọc trao đổi ion làm mềm nước : vỏ bình composite, van súc rửa đa năng 5 vị trí, hạt Resin tiêu chuẩn FDA</p><p class="ql-align-justify"> Lõi lọc than hoạt tính dạng nén, 5micron – 20 inch</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Bình lọc phân tử 5micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Bình lọc tinh 1micron - 20 inch, lõi lọc PP</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Bơm cao áp R.O </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất P ≥ 11W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng ≥ 1.8 l/p</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Áp suất ≥ 6.5 bar (6.5Kg/cm<sup>2</sup>)</p><p class="ql-align-justify"> Màng R.O, lưu lượng thành phẩm 500GPD</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp; Vỏ chứa R.O bằng nhựa chịu áp cao </p><p class="ql-align-justify"> &nbsp;Két nước trung gian bằng inox dung tích ≥ 30lít</p><p class="ql-align-justify"> Máy đo TDS đầu vào, đầu ra có màn hình hiển thị số</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Van điện từ đóng mở tự động</p><p class="ql-align-justify"> Rờ le áp suất </p><p class="ql-align-justify"> Đồng hồ áp suất</p><p class="ql-align-justify"> Đồng hồ đo lưu lượng</p><p class="ql-align-justify"> Van tinh chỉnh lưu lượng</p><p class="ql-align-justify"> Van cấp nước ra máy thận, bằng inox</p><p class="ql-align-justify"> Hệ thống điện điều khiển, bảng điều khiển bằng tiếng VIỆT</p><p class="ql-align-justify"> Hệ thống ống cấp nước vào máy thận theo cơ chế tuần hoàn, cân bằng áp, cho phép điều chỉnh áp suất và lưu lượng phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận</p><p class="ql-align-justify"> Khung sườn máy, thùng máy toàn bộ bằng inox 304, có bánh xe di chuyển</p><p> <strong><u>Các phụ kiện đi kèm</u></strong></p><p class="ql-align-justify">Khớp nối nhanh chuyên dụng để kết nối với nước nguồn và kết nối với máy thận</p><p class="ql-align-justify">Phích cắm điện cao cấp an toàn cho người sử dụng</p><p class="ql-align-justify">Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng VIỆT</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24T13:23:25.875 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:57:05.424
4472 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in phim X-quang | Máy in phim khô Laser X-quang TRIMAX | Trimax TX65 |  | Trung Quốc | Carestream Health Inc |  |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy in phim khô Laser X-quang TRIMAX TX65</strong></p><p><strong>- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</strong></p><p><strong>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nâng cao chất lượng chẩn đoán khi sử dụng hệ thống máy in Laser TRIMAX TX65. Hỗ trợ tất cả các phương thức chẩn đoán bao gồm cả chụp nhũ ảnh kỹ thuật số hiện đại. </span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;Máy in phim Laser TRIMAX TX65 mang lại chất lượng hình ảnh độ phân giải cao tại 650 ppi, giúp bạn có thể tự tin hơn trong việc chẩn đoán cho bệnh nhân. Sử dụng công nghệ in phim khô bằng Laser, mỗi điểm ảnh được tiếp xúc với ánh sáng Laser thay vì nhiệt để đảm bảo về thời gian giúp chất lượng phim rõ nét và nhất quán không bị giảm sau một thời gian sử dụng. Kiểm soát chất lượng hình ảnh được thực hiện một cách đơn giản với công nghệ kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC) được đặt sẵn sẽ tự động hiệu chỉnh phim và hình ảnh đã được thiết lập tùy vào yêu cầu của người dùng cụ thể khác nhau</span></p><p><br></p> |  |  | <p>Như file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-25T12:03:40.913 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-12-31T00:00:11.927
4473 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in phim X-quang | Máy in phim khô Laser X-quang Trimax | Trimax TX55 |  | Trung Quốc | Carestream Health Inc |  |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Máy in phim khô Laser Trimax TX55 </strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><span style="color: black;">- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</span></p><p><span style="color: black;">- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Máy in phim Trimax TX55 hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao, cung cấp hình ảnh in laser khô và khả năng tương thích với đầy đủ các ứng dụng hình ảnh, bao gồm số hóa Chụp X Quang (CR), Chụp X Quang kỹ thuật số (DR), hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, CR-chụp nhũ ảnh và lĩnh vực nha khoa toàn cảnh kỹ thuật số.</span></p> |  |  | <p><strong>Như file đính kèm</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-25T11:11:28.570 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-12-31T00:00:11.945
4474 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế (Máy điện xung kết hợp giác hút) | INFINITY FIX |  | Italy | Elettronica Pagani |  | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Bộ | true | 2021-01-26 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy điện xung kết hợp giác hút</strong></p><p><strong>(Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế)</strong></p><p><strong>Model: INFINITY FIX</strong></p><p><strong>Hãng: Elettronica Pagani</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><br></p><p><strong style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>*&nbsp;</strong><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Màn hình: LCD điều khiển cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">Có nhóm bệnh lý cài đặt sẵn được minh hoạ bằng hình ảnh</p><p class="ql-align-justify">Thời gian điều trị: từ 1-59 phút</p><p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ (max): 60VA</p><p>Dòng tần số thấp: 76,5mA max/kênh tại 500Ω</p><p>Dòng tần số trung bình: 76,5mA max/kênh tại 500Ω</p><p>Trọng lượng khoảng: 5Kg</p><p class="ql-align-justify">Số kênh đầu ra: 2 kênh độc lập lựa chọn dòng và cường độ điều trị</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-26T14:56:14.834 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-26T14:56:14.915
4475 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Collagen khối cầm máu, giảm đau sau nhổ răng | CRX-1000 |  | Hàn Quốc | Cruxell Corp. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | t | Hộp | false | 2020-12-31 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Collagen khối cầm máu, giảm đau sau nhổ răng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cầm máu tức thời sau nhổ răng do có tác dụng tạo cục máu đông nhân tạo để bảo vệ cục máu đông tự thân bên dưới.</li><li class="ql-align-justify">Kích thích lành thương nhanh</li><li class="ql-align-justify">Tự tiêu trong vòng 02 tuần</li><li class="ql-align-justify">Không thể thiếu trong các tủ cấp cứu.</li><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng.</li><li class="ql-align-justify">Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng, cầm máu sau nhổ răng, che đậy các ổ khuyết hổng sau lấy xương tự thân, ghép mô liên kết</li><li class="ql-align-justify">Không gây hôi miệng</li><li class="ql-align-justify">Mặt hàng có thẻ bán vào các bệnh viện lớn</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Collagen khối cầm máu, giảm đau sau nhổ răng.</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầm máu tức thời sau nhổ răng do có tác dụng tạo cục máu đông nhân tạo để bảo vệ cục máu đông tự than bên dưới.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thích lành thương nhanh.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự tiêu trong vòng 02 tuần.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không thể thiếu trong các tủ thuốc cấp cứu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: Cầm máu sau nhổ rawg, che đậy các ổ khuyết hổng sau lấy xương tự thân, ghép mô liên kết.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không gây hôi miệng.</p><p>Mặt hàng có thể bán vào các bệnh viện lớn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:46:20.807 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:11.981
4476 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 60 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh và thực hiện kháng sinh đồ với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</p><p>- Công suất máy: 60 test/lần chạy</p><p>- Định danh: dùng phương pháp đo màu.</p><p>- Kháng sinh đồ dựa trên kỹ thuật xác định. Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</p> |  | <ol><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Máy tính: 01 bộ</li><li>Bộ lưu điện offline 1.5kVA: 01 bộ</li><li>Máy in (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</li><li>Máy đo mật độ quang huyền dịch vi khuẩn: 01 máy</li><li>Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ</li><li>Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li><li>Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 test (thẻ)</li><li>Kết nối LIS 2 chiều: 01 lần</li><li>Máy tính phần mềm MYLA: 01 bộ</li><li>Hóa chất xác nhận phương pháp: 01 lần</li><li>Vinacontrol: 01 lần</li><li>Chuẩn hóa ISO: 01 lần</li><li>Bảo hành miễn phí 3 năm: 03 năm</li></ol> | [6 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-11-27T19:06:18.305 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-12-31T00:00:12.130
4477 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (Scan) mẫu hàm | PRIMESCAN AC |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1077300000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</p><p>Model: PRIMESCAN AC</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T16:12:12.261 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.205
4478 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | HS-502 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37900000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm trị liệu</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-12-19T11:30:58.261 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:33:16.421
4479 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 30 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2330000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh và thực hiện kháng sinh đồ với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</p><p>- Công suất máy: 30 test/lần chạy</p><p>- Định danh: dùng phương pháp đo màu.</p><p>- Kháng sinh đồ dựa trên kỹ thuật xác định. Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</p> |  | <ol><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Máy tính: 01 bộ</li><li>Bộ lưu điện offline 1.5kVA: 01 bộ</li><li>Máy in (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</li><li>Máy đo mật độ quang huyền dịch vi khuẩn: 01 máy</li><li>Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ</li><li>Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li><li>Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 test (thẻ)</li><li>Kết nối LIS 2 chiều: 01 lần</li><li>Máy tính phần mềm MYLA: 01 bộ</li><li>Hóa chất xác nhận phương pháp: 01 lần</li><li>Vinacontrol: 01 lần</li><li>Chuẩn hóa ISO: 01 lần</li><li>Bảo hành miễn phí 3 năm: 03 năm</li></ol> | [6 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-11-27T19:01:23.748 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-12-31T00:00:12.246
4480 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT 3D Right Combination Module |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động phát hiện được vi khuẩn và nấm trong máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể.</span></li><li><span style="color: black;">Hệ thống phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên lý đo màu;</span></li><li><span style="color: black;">Sử dụng công nghệ đo màu do vi sinh vật phát triển trong chai môi trường sinh ra CO2 làm thay đổi chỉ thị màu dưới đáy chai từ màu xanh sang màu sáng hơn</span></li><li><span style="color: black;">Công suất: 120 vị trí ủ chai</span></li></ul> |  | <ol><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Bộ lưu điện offline 1kVA: 01 bộ</li><li>Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ</li><li>Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ</li><li>Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 chai</li><li>Kết nối LIS 2 chiều: 01 lần</li><li>Máy tính phần mềm MYLA: 01 bộ</li><li>Hóa chất xác nhận phương pháp: 01 lần</li><li>Vinacontrol: 01 lần</li><li>Chuẩn hóa ISO: 01 lần</li><li>Bảo hành miễn phí 3 năm: 03 năm</li></ol><p><br></p> | [6 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-11-27T19:15:47.528 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-12-31T00:00:12.285
4481 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Chốt sợi gia cố ống tủy ILUMI USA | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 130000 | t | Cây | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Chốt sợi gia cố ống tủy ILUMI USA</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Chốt ống tủy sợi quang học ILUMI USA</li><li class="ql-align-justify">Độ cứng 1000Mpa tương đương chốt thép.</li><li class="ql-align-justify">Độ đàn hồi giống như ngà răng nên chống gãy và nứt vi kẽ</li><li class="ql-align-justify">Cản quang gấp 03 lần các dòng sản phẩm tương tự.</li><li class="ql-align-justify">Có thể gắn vả 2 dòng cement <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> LIGHT &amp; DUAL.</span></li><li class="ql-align-justify">Có nhiều size để chọn lựa</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Chốt sợi gia cố ống tủy ILUMI USA:</span></p><p><span style="color: black;">Chốt ống tuỷ sợi quang học ILumi USA.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Độ cứng 1000Mpa tương đương chốt thép.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Độ đàn hồi giống như ngà răng nên chống gãy và nứt vi kẽ.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Cản quang gấp 3 lần các dòng sản phẩm tương tự.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Có thể gắn cả 2 dòng cement LIGHT &amp; DUAL.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Có nhiều size để chọn lựa.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:41:35.232 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:12.451
4482 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser trị liệu (Máy laser nội mạch không xâm lấn) | Touch Solution |  | Đức | Laserneedle GmbH |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Đức | Nhóm null |  |  | 658600000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy laser trị liệu </p><p>Máy laserr nội mạch không xâm lấn <strong>Model: Touch Solution</strong></p><p>Hệ thống laser trị liệu cấp thấp tiên tiến (lớp 3B)</p><p>- Hiệu quả trị liệu thông qua công nghệ mật độ năng lượng cao chính xác (HPD)</p><p>- Hiệu quả điều trị cao, không có tác dụng phụ</p><p>- Hệ thống quang học đặc biệt cho phép chiếu xạ chính xác mô mục tiêu hoặc vào không gian khớp</p><p>- Không xâm lấn, không ảnh hưởng nhiệt, không đau</p><p>Thiết bị sử dụng bước sóng: 658nm&nbsp;</p><p>https://sonphatjsc.com/may-dieu-tri-laser-cham-cuu.html</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao</strong>:</p><p>01x Máy chính kèm xe đẩy và giá đỡ dây quang</p><p>01x Bộ cố định thiêt bị vào giá</p><p>10x Đầu laser quang chiếu</p><p>01x Kính bảo vệ </p><p>03x Cuộn băng keo đục lỗ</p><p>10x Cố định đầu phát silicon</p><p>10x Cố định đầu phát tự dính</p><p>01x Cố định laser chiếu chùm trong nội mạch không xâm lấn</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Thiết bị sử dụng bước sóng có thể sử dụng làm laser không xâm lấn, laser châm và laser chiếu ngoài vết thương </strong></p><p><strong>Sản phẩm LASERNEED</strong></p><p>Các sản phẩm của LASERNEEDLE được điều chỉnh theo các lĩnh vực ứng dụng khác nhau và do đó cho phép trị liệu hiệu quả nhất cho chỉ định tương ứng.</p><p>Mỗi thiết bị được trang bị 10 kênh laser có thể được cấu hình với sự kết hợp của laser đỏ, hồng ngoại và tím.</p><p>- Màn hình cảm ứng thanh lịch</p><p>- Hiển thị màu để hiển thị và điều chỉnh các thông số điều trị</p><p>- Giao diện người dùng trực quan đa ngôn ngữ (tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp)</p><p>- Bộ nhớ cho 20 phác đồ điều trị tùy chỉnh</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-02T00:27:14.059 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:12.877
4483 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận bán tự động | NAS/RDS-SA03 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân chậu rửa bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1200mm x 430mm x 840mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung thiết bị bằng inox : D x R x H = 400mm x 360mm x 750mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn bằng inox</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách ngăn cách ly bằng mica</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca đong hoá chất</p><p> Thùng chứa hóa chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân chậu rửa bằng inox :<span style="color: black;"> D x R x H = 1200mm x 430mm x 840mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung thiết bị bằng inox : D x R x H = 400mm x 360mm x 750mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn bằng inox</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách ngăn cách ly bằng mica</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca đong hoá chất</p><p> Thùng chứa hóa chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng/01 lần, thay thế các linh kiện vật tư miễn phí nếu do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T16:29:22.623 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:59:08.598
4484 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-400 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1650000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-400</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:20:34.002 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-12-31T00:00:13.370
4485 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN | YFTC-J2B |  | Trung Quốc | Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 27500000 | t | Cái | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p>Băng ca vận chuyển bệnh nhân</p><p>Model: YFTC-J2B</p><p>-Thiết kế hiện đại, di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt</p><p>-Thiết bị mới 100%, nhập khẩu chính hãng</p><p>-Đạt tiêu chuẩn: ISO9001, ISO13485, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T09:53:31.509 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T09:53:31.570
4486 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | cobas z 480 (thuộc hệ thống tách chiết và real-time PCR tự động cobas 4800) | cobas z 480 |  | Thụy Sĩ | Roche Molecular Systems, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-17 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống </span>cobas<sup>®</sup> 4800 <span style="color: black;">với tính năng linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi của phòng xét nghiệm sinh học phân tử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Hệ thống cobas<sup>®</sup> 4800 thực hiện toàn bộ các bước từ ly trích mẫu axít nucleic trực tiếp từ mẫu bệnh&nbsp;phẩm&nbsp;trong ống lấy mẫu ban đầu, chuẩn bị hóa chất, thực hiện phản ứng real-time PCR và phân tích kết quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy phân tích cobas z 480: công nghệ real-time PCR tiên tiến mang đến kết quả chất lượng cao, luân nhiệt nhanh và chính xác, độ đặc hiệu cao và kết quả đáng tin cậy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm mở rộng giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống cobas 4800 bao gồm xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi rus và có thể chạy các xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển sử dụng phần mềm User Defined (UDF).&nbsp;</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 57 x 50 x 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 55 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17T15:55:56.080 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17T15:55:56.150
4487 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch - 300 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-300</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:25:33.370 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05T09:57:50.062
4488 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | UM 300-15-S |  | Slovakia | Utas Technologies s.r.o |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-15 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">Đo các thông số ECG, SPO2, Nhiệt độ, nhịp thở, NIBP, IBP, EtCO2. Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD Màn hình cảm ứng điện dung Ngõ ra video HDMI Mô-đun Wi-fi tích hợp Pin sử dụng lên đến 4 giờ Dữ liệu xu hướng 720 giờ Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB: Bảng báo cáo PDF Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18T16:02:07.220 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:46:33.165
4489 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | OPX mobilis RC 30 |  | Đức | Schmitz u. Sohne GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p> <p>Chiều dài bàn: 2130 mm</p> <p>Độ rộng mặt bàn: 540 mm</p> <p>Độ rộng tổng: 590 mm</p> <p>Kích thước đế chân bàn: 1,120 x 580 mm</p> <p>Đường kính bánh xe: 125 mm</p> <p>Dải điều chỉnh chiều cao: 690 mm - 1050 mm</p> <p>Điều chỉnh dốc đầu/ chân: 30 độ/ 30 độ</p> <p>Nghiêng trái/ phải: +/- 20 độ</p> <p>Điều chỉnh phần đỡ lưng: +75 độ/ -50 độ</p> <p>Điều chỉnh đỡ chân: +20 độ/ -90 độ</p> <p>Tải trọng tối đa của đỡ chân: 25 kg</p> <p>Tải trọng tối đa của đỡ tay: 25 kg</p> <p>Góc dạng ra của mỗi tấm đỡ chân: 55 độ</p> <p>Điều chỉnh đỡ đầu: +30 độ/ -45 độ</p> <p>Tải trọng tĩnh tối đa: lên tới 250kg</p> <p>Tải trọng hoạt động an toàn: lên tới 185kg</p> <p>Áp lực của bơm thủy lực: 120 bar</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T16:24:26.108 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-26T15:01:14.978
4490 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy CyFlow Counter | CyFlow Counter |  | Đức | Sysmex Partec GmbH |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1857000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>CyFlow Counter là máy đếm tế bào dòng chảy để bàn nhỏ gọn, dùng để đếm số lượng tế bào lympho T-CD4 tuyệt đối và tỷ lệ CD4%. Máy được trang bị đèn laser xanh 532 nm và tích hợp máy in nhiệt bên trong và phân tích lên tới 3 thông số quang học bao gồm: tín hiệu tán xạ bên (SSC) và 2 tín hiệu huỳnh quang (FL2 và FL3). Mỗi tín hiệu được thu thập bằng ống nhân quang (PMT) và xử lý bằng bộ tiền khuếch đại điện tử thích hợp. Máy sử dụng công nghệ đếm số lượng tuyệt đối theo thể tích thực (True Volumetric Absolute Counting – TVAC) và tính năng tập trung thủy động học trong hệ thống tạo dòng chảy giúp kiểm soát chính xác dòng chảy mẫu đi vào cuvette thạch anh. Độ tuyến tính của dải báo cáo: CD4 tối thiểu 40 -2.500 tế bào CD4/ µL, CD4% tối thiểu 4 – 60%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-01-27T14:51:45.829 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-01-27T14:51:45.898
4491 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Appa Yag Laser | 307 |  | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited |  |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 480000000 | t | Bộ | false | 2021-01-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-&nbsp;Hệ thống laser YAG nhãn khoa của Appa điều khiển phát xung laser YAG bởi phương pháp Q- switched. APPA Laser YAG cho phép điều trị nội nhãn an toàn và không chảy máu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-&nbsp;Tái điều trị Cataract, Iridotomy cho bệnh nhân bị glaucoma là 2 chức năng chính của hệ thống laser YAG.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-17T21:04:05.337 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-17T21:08:36.502
4492 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 1600000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</span></p> |  | <ol><li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS40, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 4D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số ENDOCAVITY 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li><li><br></li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, 3D, 4D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28T14:57:55.047 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22T13:59:12.745
4493 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-9000R/ I/A Tube Kit | 18603-7511 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 10400000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-9000R/ I/A Tube Kit</p> |  |  | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-9000R/ I/A Tube Kit</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T14:55:18.807 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T14:55:18.901
4494 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | NUA 50 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-03-23 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số.</p> |  |  | <p>Nguyên lý đo: Phương pháp tích hợp phản xạ của hai bước sóng và tích hợp phản xạ hình cầu.</p> <p>Hai chế độ thử:</p> <p>+ Chế độ thông thường: 60 mẫu/giờ</p> <p>+ Chế độ liên tục: 120 mẫu/giờ</p> <p>Dung lượng bộ nhớ: 5000 mẫu</p> <p>Chi&nbsp;phí thấp, lượng mẫu nhỏ, dễ sử dụng</p> <p>Nguồn sáng lạnh, ít nhiễu, tuổi thọ cao</p> <p>Máy in nhiệt bên trong, máy in ngoài và đầu đọc mã vạch</p> <p>Giao tiếp chuẩn RS232&nbsp; tới máy chủ PC</p> <p>Danh mục thử: pH, Nitrite, Specific gravity, Ascorbic Acid, Blood, Glucose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein.</p> <p>Kích thước: 290x200x100mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23T08:32:35.512 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:49:37.786
4495 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động SOLEA 100-FULL AUTOMATED COAGULATION ANALYSER | SOLEA 100 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1008000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p><strong>Tên sản phẩm: </strong>SOLEA 100- FULL AUTOMATED COAGULATION ANALYSER</p><p><strong>Mã sản phẩm: </strong>SOLEA100</p><p>Máy thực hiện phần lớn các mẫu thử và tiến hành bấm giờ và đo lường nhiễm sắc thể hoàn toàn tự động.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T15:23:58.843 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:05:45.989
4496 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch LIAISON®XL | I0050 |  | Italy | DiaSorin S.p.A. |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Italy | Nhóm 1 |  |  | 3485500000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2021-03-30 | <p>Máy phân tishc miễn dịch Liaison XL:&nbsp;Dùng để phân tích các xét nghiệm miễn dịch bằng phương pháp hóa phát quang. Nó được dùng riêng cho chẩn đoán in vitro. Nó chỉ được sử dụng với các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-26T15:10:59.625 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:06:42.595
4497 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Photometer 5010 V5+ |  | Đức | Robert Riele GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-03-23 | <ul><li>Bán tự động, hệ thống đo quang học</li><li>Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả</li><li>Cuvette linh hoạt, dòng chảy qua nhau hoặc cuvette tiêu chuẩn</li><li>Điều khiển các ứng dụng thuốc thử thông qua màn hình cảm ứng</li><li>Kiểm soát chất lỏng bảo vệ kép với nhận diện bọt khí hồng ngoại.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23T09:48:08.322 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:50:02.803
4498 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm | Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm | GP-1500 |  | Đức | KUGEL medical GmbH & Co. KG |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 990000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-26T15:18:33.691 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-01-26T15:18:34.084
4499 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube | 18235-7511 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 9820000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube</p> |  |  | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T14:58:14.758 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T14:58:14.811
4500 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-102 |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>CARDIOVIT AT-102 là một máy tuyệt vời, đa chức năng 12 đạo trình ECG để ghi lại và tự động phân tích điện tim và điện tim gắng sức. Giao diện thân thuộc với người dùng và các hoạt động trực quan cho năng suất và hiệu suất cao hơn mang lại giá trị cao.</p><p>CARDIOVIT AT-102 là hệ thống điện tim ECG đặc biệt thích hợp cho sử dụng trong thực tế,</p><p>phòng khám hoặc trong trường hợp khẩn cấp do các hoạt động trực quan với các phím</p><p>chức năng trực tiếp</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T14:53:46.154 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:33:30.009
4501 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động BIO SOLEA 4- COAGULOMETER 4 CHANNELS | BIO SOLEA 4 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 155904000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy đo đông máu BIO-SOLEA 4 là dụng cụ bán tự động được kiểm soát bởi bộ xử lý để phân tích đông máu trong chẩn đoán in vitro. Hệ thống đo quang cơ học xác định thời gian đông máu của huyết tương bằng cách sử dụng hiệu ứng thay đổi mật độ quang khi quá trình đông máu bắt đầu. Hệ thống theo dõi tiến trình phản ứng trong quá trình phân tích và cho biết kết quả quan trọng đối với người dùng.&nbsp;Máy tính tích hợp xử lý thời gian đo. Các kết quả được đưa ra trong một số đơn vị, chằng hạn như INR, % hoặc mg/dl. Việc kiểm tra tự động BIO-SOLEA 4 giúp tránh được nhu cầu bảo trì và cài đặt. Thiết kế nhỏ gọn và thao tác dễ dàng giúp cho BIO-SOLEA 4 trở thành một máy đo đông máu có hiệu năng cao.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T15:15:16.759 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:06:06.095
4502 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 20 thông số | Phoenix NCC-2310 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-03-23 | <p>Phoenix NCC 2310 cho kết quả gồm 23 thông số bao gồm 3 đồ thị trong vòng 60 giây và in kết quả mà không tạo tiếng động, nhanh với máy in nhiệt trang bị trong máy. Những tính năng điện tử nâng cao dựa trên hệ điều hành Linux ổn định bao gồm cơ khí chính xác, đảm bảo những kết quả huyết học đáng tin cậy. Những hóa chất không có Cyanide với công thức cải tiến cho phép lượng tiêu thụ thấp, chi phí hợp lí và sự bảo trì tối thiểu. Công nghệ quét tràn độc đáo nhằm tránh sự lập lại</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23T10:02:10.592 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:50:42.362
4503 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU ĐÀN HỒI ĐỊNH LƯỢNG MÔ GAN | HS70A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô gan dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS70A</li> <li>Màn hình màu LED 23”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>Đầu dò Convex (CA1-7A), kỹ thuật đơn tinh thể, tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, ứng dụng siêu âm bụng tổng quát</li> <li>Đầu dò Linear (L3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Đầu dò Transrectal (E3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm sản phụ khoa qua ngã âm đạo, siêu âm niệu khoa</li> <li>Có thể nâng cấp lên siêu âm tim và siêu âm 3D/4D</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh harmonic đảo xung, hình ảnh toàn phổ FSI</li> <li>Công nghệ phức hợp điểm MultiVision, công nghệ phân giải động ClearVision</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi Elastoscan bán định lượng cho tuyến giáp (E-Thyroid), tuyến vú (E-Breast)</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi mô định lượng cho gan (S-Shearwave)</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> <li>Ổ đĩa CD/ DVD</li> <li>Phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T10:48:24.057 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-01-18T09:32:06.266
4504 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><p><strong>2/.</strong> Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng: bảo trì định kỳ, kiểm tra hệ thống, thay thế các linh kiện vật tư... 03-06 tháng/ lần.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T16:11:26.214 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:02:52.618
4505 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD3000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><p><strong>2/.</strong> Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng: bảo trì định kỳ, kiểm tra hệ thống, thay thế linh kiện vật tư... 03-06 tháng/ lần.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T16:05:16.514 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:03:04.893
4506 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD4500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><p><strong>2/.</strong> Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng: bảo trì định kỳ, kiểm tra hệ thống, thay thế các linh kiện vật tư... 03 tháng/ lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T15:54:33.661 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:03:19.026
4507 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  | Trung Quốc | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-06-30 | <p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có hơn 10 năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm sự dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2021-01-27T18:26:10.455 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2021-01-27T18:26:10.455
4508 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD6000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><p><strong>2/.</strong> Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</p> |  |  |  | <p>Bảo trì định kỳ: kiểm tra hệ thống, thay thế các vật tư linh kiện.. 03 tháng/ lần trong vòng 12 tháng.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T15:41:24.170 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:03:37.210
4509 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:42.637 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:03:47.218
4510 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ | NeMus |  | Italy | EB Neuro S.p.A |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Italy | Nhóm 3 |  |  | 990000000 | t | Bộ | false | 2021-01-27 | 2022-01-27 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">NeMus</strong><span style="color: black;">&nbsp;đã được phát triển như một sản phẩm có độ tin cậy cao, có thể ghi lại với độ chính xác tốt nhất của tín hiệu điện cơ và các phản hồi gợi mở.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Chất lượng tín hiệu, tính mới của các giải pháp kỹ thuật, tính dễ sử dụng của phần mềm và khả năng mở rộng các tính năng của nó làm cho hệ thống NeMus trở thành một hiện đại trong lĩnh vực thiết bị đo điện chẩn đoán.</span></p><p><span style="color: black;">Nhờ công nghệ tích hợp các thành phần phần cứng tiên tiến nhất, NeMus cung cấp một thiết bị EMG / NCS / EP đáng chú ý, được thiết kế để có tính di động cao</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 kênh ghi động lưỡng cực cao cho EMG / NCS / EP</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng tín hiệu cao (tiếng ồn thấp, độ nhạy cao cho độ động lớn, CMRR cao)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng tần rộng (DC - 20 KHz)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp hai kênh kích thích điện</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp bộ kích thích âm thanh và hình ảnh cho tất cả các loại EP</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 kênh kích hoạt được kết nối với bộ kích thích bên ngoài như thiết bị TMS</span></p><p><span style="color: black;">Các gói phần mềm có sẵn của thiết bị:</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EMG / NCS</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EP</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ứng dụng lâm sàng có sẵn trên Galileo Suite</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EMG và NCS</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiềm năng được gợi mở</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiềm năng liên quan đến sự kiện cơ bản</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T21:11:27.098 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T22:01:15.191
4511 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi thể quay tay bán tự động | pfm Rotary 3005 E |  | Đức | pfm medical AG |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-28 | 2021-04-28 | <p>Pfm Rotary 3005 E là một máy cắt vi thể bán tự động hiện đại, được thiết kế mới cho tất cả các ứng dụng trong sử dụng thông thường, nghiên cứu và công nghiệp.</p> |  |  | <p>1 Cài đặt bánh xe điều khiển</p><p>2 Màn hình</p><p>3 Bánh xe điều khiển nạp / cắt thô</p><p>4 Vít điều chỉnh hướng đối tượng</p><p>5 Tấm áp suất</p><p>6 Cần kẹp để điều chỉnh góc giải phóng mặt bằng</p><p>7 Kẹp đòn bẩy cho giá đỡ dao</p><p>8 tay quay</p><p>9 Cần kẹp để hướng đối tượng</p><p>10 Kẹp băng đa năng</p><p>11 Bảo vệ ngón tay</p><p>12 Cần kẹp cho tấm áp suất</p><p>13 Giá đỡ dao</p><p>14 Khay rác</p><p>Thiết kế gọn nhẹ</p><p>▸ Hệ thống vòng bi lăn ngang và dọc không cần bảo trì</p><p>▸ Tay quay chạy êm</p><p>▸ Hệ thống khóa tay quay ở từng vị trí</p><p>▸ Hệ thống thay đổi nhanh cho kẹp đối tượng</p><p>▸ Định hướng đối tượng dễ dàng</p><p>▸ Chức năng bộ nhớ</p><p>▸ Tất cả các cài đặt và chức năng điện tử đều vận hành bằng màn hình cảm ứng</p><p>▸ Bộ đếm lát cắt</p><p>▸ Bổ sung độ dày lát cắt</p><p>▸ Bảo vệ ngón tay</p><p> * Thông số:</p><p> Độ dày lát cắt: từ 0,5 đến 100 µm</p><p> Khoảng cài đặt:</p><p> + Từ 0,5 đến 10 µm, bước điều chỉnh 0,5 µm</p><p>+ Từ 10 đến 20 µm, bước điều chỉnh 1 µm</p><p>+ Từ 20 đến 50 µm, bước điều chỉnh 5 µm</p><p>+ Từ 50 đến 100 µm, bước điều chỉnh 10 µm</p><p> Hệ thống cắt tỉa: từ 1 đến 500 µm, bước điều chỉnh 1 µm</p><p> Hành trình trở về khi cắt: từ 1 đến 100 µm, bước điều chỉnh 5 µm</p><p> Khoảng tiến ngang của mẫu vật: 30 mm</p><p> Khoảng tiến thẳng mẫu vật: 70 mm</p><p> Đầu định hướng: theo trục X, Y, góc nghiêng 8<sup>o</sup>, xoay xung quanh trục 360<sup>o</sup></p><p> Kích thước mẫu tối đa: dùng được cho mẫu cassette thông thường, cassette đúc chuẩn, kẹp mẫu chuẩn lớn, kích thước mẫu 45x60 mm, mẫu cassette đúc mega.</p><p> Hiển thị bước tiến còn lại 1mm chiều ngang bằng hình ảnh và âm thanh.</p><p> Trọng lượng 38 kg tạo độ ổn định khi cắt.</p><p> Kích thước (rộng x sâu x cao): 450 x 530 x 275 mm</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-28T09:24:33.030 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-28T09:24:33.088
4512 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có camera (Bộ lưỡi sử dụng 1 lần) | CLEARVUE VL3D |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Bộ đặt nội khí quản Infinium ClearVue VL3D công nghệ xử lý hình ảnh tinh xảo</p><p> Sử dụng Camera tiên tiến 2.0 megapixel – với màn hình quan sát có độ phân giải cao 640 x 480 RGB.</p><p> ClearVue® sử dụng Pin sạc Li- ion cho thời gian sử dụng kéo dài.</p><p> ClearVue được trang bị khả năng chống hơi nước trong khí thở độc đáo.</p><p> Thiết kế tổng thể nhỏ gọn và thuận tiện khi sử dụng.</p><p> Hình ảnh quan sát có độ phân giải cao giúp việc đặt nội khí quản sẽ thành công ngay lần đặt đầu tiên và tránh các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình đặt nội khí quản</p><p> Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng 1 lần chi phí thấp</p><p>– Thiết kế nhỏ gọn: trọng lượng khoảng 350g</p><p> – Lưỡi đặt nội khí quản, dùng 1 lần được đóng gói vô trùng&nbsp;</p><p> – Lưỡi đặt nội khí quản tháo lắp dễ dàng với thân máy</p><p> – Phím chụp ảnh nhanh để lưu lại hình ảnh</p><p> Màn hình hiển thị:</p><p> – Kích thước: 3.5 inch</p><p> – Màn hình: LCD</p><p> – Tỉ lệ khung hình 4:3</p><p> – Tần số quét: 30 FPS</p><p> – Công nghệ: Led</p><p> – Truy xuất dữ liệu: Dễ dàng</p><p> thiết lập và lưu trữ thông tin</p><p> – Truy xuất hình ảnh: Có cổng kết</p><p> nối màn hình ngoài và thuận tiện cho việc giảng dạy và thuyết trình</p><p> – Đặc điểm Camera:</p><p> + Độ phân giải: 2.0 Mega Pixel</p><p> + Góc quan sát: 660</p><p> + Độ sáng: ≥ 800LUX</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-10-21T22:42:32.193 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-01-28T10:28:11.697
4513 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | Máy khoan mài Osseoduo dùng cho phẫu thuật tai mũi họng | OSSEODUO |  | Thụy Sĩ | Bien-Air Surgery SA |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Bộ | true | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz.</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện hoạt đông:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-01-28T10:38:14.504 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-01-28T11:07:10.912
4514 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể | HD.ESWL-Vm |  | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3868000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;</p><p> dụng sóng xung kích định vị&nbsp;</p><p> sỏi bằng X quang</p> |  | <p><u><strong>Cấu hình cao cấp&nbsp;</strong></u></p> <p>1/ Máy chính + giường&nbsp;điều trị</p> <p>2/ Tủ&nbsp;điện</p> <p>3/ Bàn&nbsp;điều khiển</p> <p>4/ Bàn&nbsp;điều khiển cạnh giường</p> <p><u><strong>5/ Nguồn&nbsp;điện cao tần (Nâng Cao)</strong></u></p> <p>6/ Hệ thống xử lý nước</p> <p><u><strong>7/ Bóng phát tia X-quang cao tần (Nâng Cao)</strong></u></p> <p>8/ Máy&nbsp;ảnh CCD</p> <p>9/ Bộ tăng cường hình&nbsp;ảnh</p> <p>10/ Hệ thống xử lý hình&nbsp;ảnh, dữ liệu</p> <p>11/ Hệ thống liên lạc</p> <p>12/Hộp dụng cụ</p> <p>13/ Vật tư tiêu hao: (Bình&nbsp;điện dung, Thấu kính,&nbsp;Đĩa&nbsp;điện từ, Túi nước)</p> <p><strong>* Giá trên có thể thay&nbsp;đổi theo yêu cầu khách hàng về số vtậ tư, phụ kiện, Thiết bị phụ trợ&nbsp;đi kèm</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-14T15:51:49.234 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-28T11:14:55.510
4515 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-Arm | Anyview-500R |  |  | Ecotron Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2024-01-25 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</span></p> |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</span></p> | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH | 2021-01-28T11:42:15.728 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH | 2021-01-28T11:42:15.728
4516 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | D80 | D80 |  | Hà Lan | Humeca BV |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | f | Cái | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại dao nhẹ, không cần dùng dây kết nối nguồn điện nên có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện nhất.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ dày rất dễ dàng, từ 0.0 đến 1.2mm với bước chỉnh 0.1mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng lát cắt tiêu chuẩn 80mm, với thiết kế có kẹp chỉnh chiều rộng kích thước 35, 50 và 65 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay thế lưỡi dễ dàng và không cần đến dụng cụ nào khác</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được làm bằng thép không gỉ và nhôm anod hóa.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-Công suất motor &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15W </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (dài x rộng) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 295x 104 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: (Lion) 7,4V/2400mAh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của tay cầm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 45 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sạc pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100-240V</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-25T14:44:13.531 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-28T16:34:46.746