## DS thiết bị công khai giá
DANH SÁCH THIẾT BỊ CÔNG KHAI GIÁ Ngày 29/01/2021
Tổng số 4516
STT | Nhóm thiết bị (*) | Họ thiết bị | Tên chung của thiết bị (*) | Tên thương mại (*) | Model (*) | Hãng sản xuất (*) | Nước sản xuất (*) | Hãng chủ sơ hữu (*) | Nước chủ sở hữu (*) | Năm sản xuất (*) | Công ty nhập khẩu/địa chỉ | Xuất xứ | Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) | Phân loại TTB theo mức độ rủi ro * | Giấy phép lưu hành | Giá | Xác nhận công khai giá | Đơn vị tính * | VAT | Ngày bắt đầu hiệu lực * | Ngày hết hiệu lực * | Thông tin chung về thiết bị * | Cấu hình cơ bản * | Cấu hình nâng cao | Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật * | Các dịch vụ đi kèm | Linh kiện, vật tư thay thế | Vật tư, hóa chất tiêu hao | Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa | Các dịch vụ kỹ thuật khác | Người tạo | Ngày tạo | Người sửa | Ngày sửa
1 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động | Z Vent |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 965000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong>I. THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ tối đa: 55 độ C</p><p>+ Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ): 95%</p><p><strong>II. CẤU HÌNH:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần người lớn: 1 hộp (15 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần trẻ em: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần trẻ em, cỡ 2: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần người lớn, cỡ 5: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ dây thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi oxy lưu lượng thấp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn Oxy: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><strong>I. THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ tối đa: 55 độ C</p><p>+ Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ): 95%</p><p><strong>II. CẤU HÌNH:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần người lớn: 1 hộp (15 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần trẻ em: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần trẻ em, cỡ 2: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần người lớn, cỡ 5: 1 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ dây thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi oxy lưu lượng thấp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn Oxy: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:12:03.377 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:42:12.704
2 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu | RAC-050 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật</u></strong></p> <p>· Tự động hoàn toàn</p> <p>· Tốc độ 50 test/h với PT</p> <p>· Điều khiển cảm ứng, dễ vận hành</p> <p>· Hóa chất mở</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11T15:19:23.848 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:00.219
3 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy điện cơ vi tính | 123 |  |  | Tonica Electronik A/S |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 4 |  |  | 2000 |  | Chiếc | false | 2020-10-07 | 2021-10-07 | <p>tinhsNhaf máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p> <p>Nguồn điện sử dụng 220V/50HZ</p> |  | <p>KHong</p> | <p>Taanf so</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> <p>Đào tạo cho 2 người sử dụng</p> <p>Vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng</p> |  |  |  |  | Bộ Y tế | 2020-10-07T11:09:43.945 | Bộ Y tế | 2020-10-07T11:09:43.945
4 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-280 |  | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 355000000 | t | Cái | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p class="ql-align-center"><strong>MODEL: AS 280</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>HÃNG SẢN XUẤT: BIOELAB</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-26T15:23:41.326 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-26T15:23:41.360
5 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  |  | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 |  | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.283 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.283
6 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  |  | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1461064000 |  | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.261 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.261
7 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  |  | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 756809000 |  | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.297 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.297
8 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  |  | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 586546000 |  | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.311 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T18:17:56.311
9 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube) | 18241-M026 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 7510000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube)</p> |  |  | <p>Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:00:49.105 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:00:49.176
10 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số treo trần | Multix Fusion Max |  | Đức | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số treo trần</p><p>-Model - Chủng loại: Multix Fusion Max</p><p>-Hãng Sản xuất : Siemens Healthcare GmbH</p><p>-Hệ thống mới: 100%</p><p>-Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng</p><p>-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-01-28T16:37:19.065 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-01-28T16:37:19.106
11 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp ngoài kèm monitor | R series |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1108000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="color: black;"><u>THÔNG TIN CHUNG:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE, FDA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 220 – 240 V, 50 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nhiệt độ tối đa: 40°C</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ ẩm tối đa: 95% không ngưng tụ</span></p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="color: black;"><u>CẤU HÌNH THIẾT BỊ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sốc tim kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần cho người lớn: 1 hộp (08 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 3 kênh: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 01 hộp (12 tuýp)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 hộp (10 tập)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Lithium Ion: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo EtCO2 dòng chính, dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn/trẻ em dùng một lần: 1 hộp (10 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống hơi đo huyết áp không xâm lấn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp dùng nhiều lần, 03 cỡ (người lớn, trẻ vị thành niên, trẻ em): 03 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ wifi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim có lọc nhiễu điện tim: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo và cáp nối: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | <p>Thông số kỹ thuật như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:03:57.039 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:42:40.688
12 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương | OSTEO CHECKER (pDexa-kiko) |  | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>Máy đo mật độ xương (BMD) của cẳng tay, chân trên bề mặt phẳng. Đó là phương pháp đo BMD để hiển thị các hình ảnh có độ phân giải cao sau khi quét toàn bộ khu vực đo.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12T15:59:18.176 | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-12-12T00:00:00.144
13 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung 1 kênh | H-401 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-15 | <p>Máy điều trị điện xung giác hút 1 kênh</p> |  |  | <p style="margin-left:18.0pt;">Điện áp: AC 220V, 50/60Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Điện năng tiêu thụ: 70VA</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Nguồn phát&nbsp;: 60mA (500Ω)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Đầu ra: 85Vp-p (500Ω)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số cơ bản : 4000Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số dòng: 3880~4000 Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số giao thoa : 3,10,50,1~10, 90~120, 1~120 Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Khoảng điều chỉnh : 25%, 50%, 75%, 100%</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Chế độ hút : M1 (15 lần/phút); M2 (12 lần/phút); M3 (9 lần/phút); Continous (liên tục)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Áp lực hút&nbsp; : 1stage (160 mmHg); 2 stage (190mmHg), 3 stage (210mmHg); 4 stage (260mmHg)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Thời gian điều trị&nbsp; : 0~30 phút ( khoảng thay đổi: 5 phút)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Kích thước: 450&nbsp; x 350 x 940mm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Trọng lượng : &nbsp;25kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-11-14T17:00:21.735 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-15T00:00:00.269
14 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-12C |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 105000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.382 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-31T00:00:03.999
15 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ Pentra C400 | Pentra C400 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 300 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:06:46.809 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.238
16 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-3 PLUS |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 60000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T15:08:19.338 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-31T00:00:03.989
17 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Máy tách chiết DNA/RNA, PCR setup và chuẩn bị mẫu NGS tự động | Sentosa SX101 |  | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Máy tách chiết DNA/RNA,&nbsp;pha hỗn hợp phản ứng PCR và chuẩn bị thư viện cho NGS</p><p>Công nghệ:Tách chiết và tính sạch sản phẩm bằng công nghệ hạt từ</p><p>- Loại mẫu: Plasma and Serum, FFPE, Cell-Free DNA, Máu toàn phần, dịch não tuỷ, nước tiểu, phân, mẫu phết hầu họng, tỵ hầu, dịch phết sinh dục và mẫu sinh dục, đờm, mẫu phết trực tràng, gạc…</p><p>- Được cài đặt sẵn lên tới 60 chương trình và 21 loại mẫu lâm sàng đã được chuẩn hoá</p><p>- Có tính năng tự động với các protocol đã được cài sẵn cho tách chiết, thực hiện PCR setup và chuẩn bị thư viện NGS tự động&nbsp;</p><p>- Có tính năng mở để tuỳ chỉnh protocol theo yêu cầu của người dùng</p> |  |  | <p>- Công nghệ:Tách chiết và tính sạch sản phẩm bằng công nghệ hạt từ </p><p>- Loại mẫu: Plasma and Serum, FFPE, Cell-Free DNA, Máu toàn phần, dịch não tuỷ, nước tiểu, phân, mẫu phết hầu họng, tỵ hầu, dịch phết sinh dục và mẫu sinh dục, đờm, mẫu phết trực tràng, gạc… </p><p>- Được cài đặt sẵn lên tới 60 chương trình và 21 loại mẫu lâm sàng đã được chuẩn hoá </p><p>- Có tính năng tự động với các protocol đã được cài sẵn cho tách chiết, thực hiện PCR setup và chuẩn bị thư viện NGS tự động&nbsp; </p><p>- Có tính năng mở để tuỳ chỉnh protocol theo yêu cầu của người dùng </p><p>- Ống đựng mẫu đầu vào: Dùng được các ống mẫu gốc (Primary tube)&nbsp; &nbsp;</p><p>- Sử dụng màn hình cảm ứng với giao diện sử đồ hoạ trực quan </p><p>- Có chức năng theo dõi ID mẫu (ID Tracking) để đảm bảo truy xuất thông tin mẫu </p><p>- Hệ thống pipette: Gồm 04 loại pipette + Pipette 8 kênh cho ngưỡng thao tác 1-50 ul&nbsp; '</p><p>+ Pipette 8 kênh cho ngưỡng thao tác 100-1000 ul&nbsp; </p><p>+ Pipette đơn kênh cho ngưỡng thao tác 1-50 ul&nbsp; </p><p>+ Pipette đơn kênhcho ngưỡng thao tác 100-1000 ul&nbsp; </p><p>- Bộ phận ủ nhiệt nhiệt: + Sử dụng công nghệ Peltier cho làm lạnh và gia nhiệt </p><p>+ Giải nhiệt độ: 0 oC – 110 oC - Bộ phận ủ nhiệt kèm lắc rung: + Sử dụng công nghệ Peltier cho làm lạnh và gia nhiệt </p><p>+ Giải nhiệt độ: dưới nhiệt độ phòng 15oC – 95 oC </p><p>+Tốc độ lắc:&nbsp;300 – 2000 rpm </p><p>- Công suất cho tách chiết và PCR setup: 360 mẫu/ngày; 72 mẫu/lượt chạy - Công suất cho tách chiết: lên tới 96 mẫu/lượt với khay 96 deepwell plate </p><p>- Số lượt chạy: lên tới 4 lượt/ngày </p><p>- Số xét nghiệm có thể chạy chung một lần: lên tới 4 loại đồng thời </p><p>- Có thể chạy lên tới 16 loại xét nghiệm khác nhau trong cùng 1 ngày </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T10:45:48.913 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25T12:00:19.281
18 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống số hóa ảnh X-quang (CR) | REGIUS MODEL 210 |  | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống số hóa ảnh X-quang (CR)</p> <p>Nhãn hiệu: Regius Model 210</p> <p>Hãng sản xuất: Konica Minolta&nbsp;</p> <p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001; EC</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | 2020-10-30T18:09:29.147 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | 2020-11-11T10:00:39.190
19 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | OKUSCAR | OKUSCAR ADVANCED SCAR GEL /34082 |  | Hy Lạp | Benostan Health Products S.A. |  |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | Hy Lạp | Nhóm 3 |  |  | 330000 | t | Tuýp | true | 2021-01-18 | 2025-03-06 | <p>OKUSCAR là gel trị sẹo, có tác dụng giúp da trở nên mịn màng và mềm mại. OKUSCAR là sản phẩm có chứa Decamethyltetrasiloxane là một dẫn chất có tác dụng tạo ra một màng cơ học mỏng co giãn giúp tăng độ bám dính, gia tăng sức bền và độ đàn hồi , làm khô nhanh, góp phần làm mềm và tránh hình thành sẹo, tránh làm cho các vết thương khi liền để lại màu thâm. Ascorbyl palmitate, dẫn xuất ester của Vitamin C, , là một chất chống oxy hóa, làm mềm mịn và tránh mất nước cho da, tạo cảm giác thoải mái cho vùng da bị sẹo. </p><p>Đóng gói: Hộp 1 Tube 15ml&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18T20:56:16.989 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18T20:56:17.026
20 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | XP Series |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ</strong></p><p>Model: XP Series. </p><p>Hãng sản xuất: I&amp;G Medical – Germany. </p><p>Xuất xứ máy chính: Germany.<strong> </strong></p><p>Xuất xứ phụ kiện: Germany, China…</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485, CE.</p> |  |  | <p>-&nbsp;Màn hình màu TFT 10 inch, độ phân giải 1024x768 pixels.</p><p>-&nbsp;Các thông số theo dõi gồm: ECG, Resp, PR, SpO2, NIBP, Temp.</p><p>-&nbsp;Dùng để theo dõi người lớn, trẻ em và sơ sinh.</p><p><strong><em>1.&nbsp;&nbsp;Theo dõi ECG:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Chuẩn tín hiệu vào:05 dây điện cực ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lựa chọn đạo trình chuẩn:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: Người lớn: 15-300 bpm. Nhi, sơ sinh: 15 – 350 bpm.</p><p><strong><em>2.&nbsp;&nbsp;Theo dõi nhịp thở (RESP):</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo trở kháng xuyên ngực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vị trí đo: Lead I và Lead II.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sóng: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, tự động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tốc độ in: 6.25, 12.5, 25 mm/s.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1rpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Báo động ngạt: tắt, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 giây.</p><p><strong><em>3.&nbsp;&nbsp;Theo dõi SpO2:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Theo dõi thông số SpO2 và nhịp mạch (PR).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dãi đo SpO2: 0-100%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian cập nhật dữ liệu: 01 giây.</p><p><strong><em>4.&nbsp;&nbsp;Theo dõi PR</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Dãi nhịp thở: 25-250 bpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1bpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đo chính xác PR: ± 1bpm hoặc ±1%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian trung bình của 08 nhịp mạch gần nhất.</p><p><strong><em>5.&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn (NIBP)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: dao động với chu trình xả theo bước.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo áp suất: 0 ~ 300 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 3 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: bằng tay, tự động, nhanh.</p><p><strong><em>6.&nbsp;&nbsp;Theo dõi Nhiệt độ (TERM):&nbsp;</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Số kênh: 02 kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-500C</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: phương pháp cảm biến nhiệt điện trở.</p><p><strong><em>Huyết áp xâm lấn (IBP)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: trực tiếp xâm lấn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch chuyển thể tích: &lt;0.04 mm3/100mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: -50 ⁓ 350 mmHg. &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T21:07:30.219 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T21:07:30.301
21 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  | Afghanistan | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-19T15:47:15.625 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.091
22 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số | Selenia Dimensions (2D) |  | Mỹ | Hologic, Inc. |  |  | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-10-31T10:28:12.745 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-11-30T00:00:00.136
23 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Test | Arietta 65 |  |  | Hitachi Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 190 | f | Chiếc | false | 2020-10-19 | 2020-10-19 | <p>sdfsdfdsdf</p> |  | <p>sdfsdfsdf</p> | <p>sfdsdfs</p> | <p>sdfdsf</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-19T15:38:03.055 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-19T15:38:03.055
24 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 2D | FDR MS-3500 |  |  | Fujifilm Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-10-21 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Nguồn điện sử dụng: 220 - 240V ± 10%, 50Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Điều kiện môi trường làm việc:</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;"> <ul> <li>Độ ẩm tối đa: 75%</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:44:56.841 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:44:56.841
25 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 780 lít | HA-780DR |  |  | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2750000000 | f | Cái | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:27:02.773 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:27:02.773
26 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 3mm (Narrow Line) | NL-SSTA-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 3&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 3&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:24:33.858 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.530
27 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-102 G2 |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 182000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu 8 ”độ phân giải cao</p><p>Các phím chức năng cảm ứng</p><p>Bàn phím chữ và số kín dễ làm sạch</p><p>Dung lượng pin hơn 8 giờ với bản in ECG</p><p>Nhịp điệu nghỉ ngơi lên đến 10 phút</p><p>Cố vấn kết nối với các dạng sóng mã màu và mô hình giải phẫu</p><p>Phát hiện đảo ngược chì</p><p>Giao tiếp Wi-Fi hai chiều nhanh chóng và an toàn thông qua Liên kết SCHILLER và Máy chủ SCHILLER</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T15:03:22.662 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:33:58.981
28 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Hệ thống Phun khử khuẩn phòng tự động | Twincruiser® VGF |  | Pháp | QC Developpement |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>TwinCruiser® VGF là Hệ thống Khử trùng Toàn Bộ Phòng (WRDS), được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia Y tế một phương tiện Phòng ngừa &amp; Kiểm soát Nhiễm trùng hiệu quả cao.Nó sử dụng sức mạnh khử trùng của Hydrogen Peroxide (H2O2) và khi cần tăng cường sức mạnh diệt khuẩn sử dụng kết hợp thêm Ozone - Peroxone (O3 + H2O2), để khử trùng hoàn toàn không khí và bề mặt.</p> |  |  | <p>Khả năng xử lý: <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tối đa 300 m3</span></p><p>• Chế độ phân phối: <span style="color: rgb(64, 65, 86);">Phun sương thông qua vòi venturi nozzles</span><span style="color: rgb(250, 125, 22);">(A)</span></p><p>• Vòi phun mở rộng venturi nozzle: <span style="color: rgb(64, 65, 86);">N/A</span></p><p><span style="color: rgb(41, 128, 146);">• Hệ thống tự đông hiệu chuẩn và kiểm soát lưu lượng</span><span style="color: rgb(0, 128, 105);">: </span><span style="color: rgb(64, 65, 86);">VigiFlow System</span></p><p>• Chất diệt khuẩn: <span style="color: rgb(64, 65, 86);">Hydrogen Peroxide (H2O2) &lt;8%:</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Lưu trữ bên trong can nhựa (2.5L) với RFID tags/chips</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Không ăn mòn, không độc hại, phân hủy sinh học.</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Không cần làm sạch và làm khô sau khi hoàn thành chu trình khử khuẩn (không để lại cặn)</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Không bị ràng buộc qui định về vận chuyển</span></p><p>• Tương thích vật liệu:</p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Sự tương thích tuyệt vời với nhiều loại vật liệu - An toàn với thiết bị điện tử</span></p><p>• Chế độ vận hành:</p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Hệ thống hoàn toàn tự động, rất dễ lập trình và sử dụng (Các biểu tượng đơn giản và các lệnh</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">menu hiển thị trên màn hình)</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Có sẵn với giao diện phần mềm lập trình nhanh cho PC chạy Windows (tùy chọn</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">bổ sung)</span></p><p>• Điều khiể</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-31T09:11:31.103 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-31T09:11:31.281
29 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 25 thông số | Phoenix NCC 61 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 520000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-03-23 | <ul><li>Máy phân tích huyết học tự động Phoenix NCC 61 là mô hình tiên tiến nhất trong hàng loạt các máy phân tích huyết học của hãng Neomedica</li><li>Đặc trưng bởi cách vận hành đơn giản, chi phí hợp lý, cho kết quả nhanh và chính xác với 5 thành phần riêng biệt</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23T14:03:23.801 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:51:24.545
30 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Benchmark Ultra | Benchmark Ultra |  | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-19 | 2021-06-30 | <p>- Hệ thống có thể triển khai các ứng dụng: Nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC), lai tại chỗ (ISH), lai tại chỗ mẫu dò bạc (SISH), Miễn dịch huỳnh quang, nhuộm hóa mô miễn dịch nhiều thông số (hai, ba)</p><p>- Công suất: thực hiện 90 tiêu bản cho 8 giờ làm việc và thêm 30 tiêu bản chạy qua đêm</p><p>- Vị trí đặt tiêu bản: 30 tiêu bản</p><p>- Vị trí đặt hóa chất: 35 tiêu bản</p> |  |  | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 111.76 cm x 84.07 cm x 158.50 cm</p><p>- Trọng lượng khô: 250kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-19T10:11:57.168 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-19T10:11:57.215
31 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000) | 18214-7520 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3400000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000)</p> |  |  | <p>Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:03:36.220 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:03:36.254
32 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tĩnh điện ION | ION-3F-V01 |  | Việt Nam | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) |  | ["2013"] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4899000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tĩnh điện ION (Đa chức năng) là sản phẩm công nghệ cao, được ứng dụng kỹ thuật điện tử y sinh học tiên tiến với 3 chức năng: Cân bằng ion, trị liệu xung điện và trị liệu nhiệt giúp cân bằng lại âm dương cơ thể.</p> |  |  | <ol><li>Công suất tiêu thụ: P = 2,5W</li><li>Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz</li><li>Dòng điện: 10mA</li><li>Khối lượng: 1,75Kg</li><li>Thể tích: (254x153x83.5)mm3</li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-14T08:55:16.427 | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-25T13:47:23.505
33 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Rachet Driver for Implant Medium (for Hex 2.43) | RDI-M |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4559625 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Ratchet Driver for Implant, Medium for Hex 2.43mm</p> |  |  | <p>Ratchet Driver for Implant, Medium for Hex 2.43mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:09:02.867 | Bộ Y tế | 2020-11-16T12:02:26.190
34 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tĩnh điện ION | ION-HG |  | Việt Nam | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) |  | ["2013"] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3899000 | f | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tĩnh điện ION là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học vật lý và y học cổ truyền dân tộc. Máy có chức năng thiết lập trạng thái cân bằng ION của cơ thể, điều trị một số bệnh như: suy nhược thần kinh, kém ăn mất ngủ, bại liệt, chân tay run, hen suyễn, phòng ngừa tai biến...</p> |  |  | <ol><li>Công suất: P = 2,5W</li><li>Điện áp vào: 220VAC - 50Hz</li><li>Trọng lượng: 1,25Kg</li><li>Kích thước: (254x153x84)mm</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-14T10:12:22.145 | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-25T13:48:21.528
35 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGX-52S |  | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 4600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.943 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.270
36 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 2D | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.778 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.109
37 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 11350000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.810 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.123
38 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D kèm bộ sinh thiết tự động | FDR MS-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 13000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T21:50:50.836 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22T00:00:00.136
39 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | ĐÈN MỔ DI ĐỘNG TÍCH HỢP PIN DỰ PHÒNG | ASTRAMAX AM30MEL |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 304000000 | f | Bộ | true | 2020-12-05 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: ASTRAMAX AM30MEL</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MEL</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-05T11:36:17.835 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:00.292
40 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | 010068 |  | Canada | NATUS |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Canada | Nhóm 3 |  |  | 212922000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T10:12:41.689 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:26.018
41 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT FT-1 |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Giao tiếp Wi-Fi hai chiều nhanh chóng và an toàn</p><p>Nhiều chương trình phân tích chẩn đoán tùy chọn khác nhau: giải thích tự động ETM, ETM Sport dựa trên Tiêu chí Seattle, CCAA để phát hiện sớm STEMI</p><p>Nhịp điệu nghỉ ngơi lên đến 4 phút</p><p>Cố vấn kết nối với các dạng sóng được mã màu và mô hình giải phẫu</p><p>Phát hiện đảo ngược chì</p><p>Chất lượng tín hiệu vượt trội cho ECG người lớn và trẻ em</p><p>Danh sách làm việc (tùy chọn)</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T15:13:16.073 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:34:21.987
42 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 3mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 3,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 3,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:38:41.059 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.529
43 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | NUA 500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-01-09 | <p>Máy phân tích nước tiểu 11 thông số, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>Nguyên lý đo: Phương pháp tích hợp phản xạ của hai bước sóng</li> <li>Bước sóng: 550nm, 620nm, 720nm</li> <li>Công suất: 520 mẫu/giờ</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 10.000 kết quả</li> <li>Thiết kế dễ bảo trì cho việc làm sạch hàng ngày</li> <li>Tốc độ thử nghiệm cao, lý tưởng cho phòng thí nghiệm mẫu nhiều.</li> <li>Hoạt động hoàn toàn tự động cho việc sẵn sàng thử nghiệm</li> <li>Hiệu chuẩn bên trong cho độ nhạy của dải.</li> <li>Nguồn ánh sáng lạnh với tuổi thọ dài và ổn định cao</li> <li>Đầu đọc mã vạch và máy in bên ngoài (tùy chọn)</li> <li>Danh mục thử: pH, Nitrite, Specific gravity, Ascorbic Acid, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23T14:12:32.234 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-09T00:00:00.085
44 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser trị liệu -( Laser scan) | Lasertronic LT-3 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 282000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-21 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị laser trị liệu điểm đau.</p><p>Thiết bị có nhiều bước sóng khác nhau tương ứng với các loại đầu phát được lựa chọn khi mua.</p><p>Thiết bị có thể nâng câp lên thành laser scan điểm dau nhờ kết hợp với 1 bộ phận bên ngoài để tạo ra các chùm tia scan điểm đau và có thể tạo được các hình dạng tại điểm đau.</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao không bao gồm máy scan:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Cấu hình cung cấp kèm thiết bị scan điểm đau</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Máy quét laser scan</p><p>01x Bộ giá đỡ máy scan</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p> | <p>Thiết bị có các loại đầu phát lựa chọn khi mua:</p><p>Đầu phát laser:</p><p>Diode đơn: S-1N <strong>S-1N [905nm / 50mW]&nbsp;</strong></p><p>, S-2N <strong>660nm / 40mW</strong>, S-3N <strong>808nm / 400MW</strong></p><p>Diode cụm: Sp-1, Sp-2, Sp-3</p><p>Đầu phát dạng quét&nbsp;: SK-1</p><p class="ql-align-justify">Kênh điều trị&nbsp;2</p><p class="ql-align-justify">Tia laser:&nbsp;loại 3B</p><p class="ql-align-justify">Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s÷99 phút</p><p class="ql-align-justify">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p><br></p><p><br></p> | <p>Bảo hành kèm bảo trì định kỳ 3 tháng/1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-21T00:20:28.339 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:04.010
45 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình nâng cao) | ATLAS MODEL 9000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 722000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc</p><p> Model: ATLAS 9000</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Singapore</p> |  | <p><br></p><p>Máy chính : 1 chiếc</p><p>Dây nguồn: 1 chiếc</p><p>Bàn đặt máy: 1 chiếc</p><p>Bao phủ máy: 1 chiếc</p><p>Bàn phím: 1 chiếc</p><p>Chuột máy tính: 1 chiếc</p> | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:08:39.389 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:16:29.545
46 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | m2000sp Instrument E-Series | m2000sp |  | Thụy Sĩ | Abbott Molecular Inc. |  |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 4033000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><strong>Abbott <em>m</em>2000sp</strong> là hệ thống ly trích DNA, RNA hoàn toàn tự động, sử dụng công nghệ hạt từ cho hiệu quả ly trích và độ tinh sạch cao. Hệ thống tự động từ tách chiết đến pha master mix cho quá trình chạy realtime PCR, cho phép tiết kiệm thời gian. Số lượng mẫu ly trích lớn (lên đến 96 phản ứng trên 1 lần chạy). Có khả năng xuất dữ liệu trực tiếp từ máy tách chiết <em>m</em>2000sp sang máy Realtime PCR <em>m</em>2000rt và kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu của Bệnh viện</p> |  |  | <p> Chiều rộng: 145 cm</p><p> Chiều dài: 220 cm</p><p> Chiều cao: 79.4 cm</p><p> Khối lượng: 292.7 kg</p><p> Nguồn điện cung cấp: 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz</p><p> Nhiệt độ hoạt động: 15 - 30°C</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T17:11:38.998 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T17:11:39.047
47 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Matrix Automax-80 | Matrix Automax-80 |  |  | Tulip Diagnostics [P] Ltd. |  |  | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2800000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-24 | 2020-12-31 | <p>Matrix Automax-80 là một thiết bị xử lý Matrix gel card tự động hoàn toàn dựa trên kỹ thuật ngưng kết cột gel để thực hiện các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu như định nhóm máu hệ ABO và Rho(D), phản ứng hòa hợp, Coombs trực tiếp và gián tiếp,...</p> |  |  | <p>- Nguồn điện 230 VAC, tần số 50 Hz<br /> - Công suất 260 VA<br /> - Nhiệt độ làm việc 10-30 độ C<br /> - Độ ẩm &lt; 70%<br /> - Áp suất 85 Kpa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-10-24T10:30:45.452 | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-10-24T10:30:45.452
48 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 4mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-4 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 4,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 4,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:35:19.716 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.529
49 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Gường kéo dãn cột sống | HT 102 (S type) |  |  | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 156000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p align="center" style="margin-left:108.0pt;"><strong>HỆ THỐNG GIƯỜNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG KỸ THUẬT SỐ</strong></p> <p align="center" style="margin-left:109.2pt;"><strong>Model: HT-102</strong></p> <p align="center" style="margin-left:109.2pt;"><strong>Hãng sản xuất: Hanil</strong></p> <p align="center" style="margin-left:109.2pt;"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p align="center" style="margin-left:109.2pt;"><strong>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2003; KFDA; GMP</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20T13:22:19.331 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20T13:26:26.609
50 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter điện tâm đồ | medilogAR |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Mạnh mẽ, chống va đập và chống bắn tung tóe cũng như dễ dàng vệ sinh - điều này làm cho nó trở thành một thiết bị có tốc độ xử lý rất nhanh và hoàn toàn phù hợp cho các phòng khám có năng suất cao.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T15:25:37.003 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:34:45.041
51 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu | AE-C9 |  | Đài Loan | Acare Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Giới thiệu chung;</u></strong></p> <p style="margin-left:-2.5pt;">Oxy Panda là máy đo nồng độ bảo hòa ôxy thiết kế dành cho trẻ em.</p> <p style="margin-left:-2.5pt;">Thiết kế hình ảnh chú gấu dễ thương thu hút trẻ em dùng để đo SpO2 đơn giản và dễ dàng. Máy có thể kiểm tra nồng độ bảo hòa ôxy trong máu và nhịp tim của trẻ em một cách chính xác và nhanh chóng. Có 6 mode hiển thị giúp đọc các giá trị thuận tiện. Thiết bị chẩn đoán SpO2 thích hợp cho các phòng khám hoặc chăm sóc tại nhà.</p> <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p> <ul> <li>Hoạt động đơn giản và dễ dáng</li> <li>Hiển thị SpO2, PR, Pleth bar, Pleth waveform</li> <li>Tiêu thụ điện năng thấp, tự động tắt nguồn</li> <li>Có 6 mode hiển thị, độ sáng điều chỉnh được</li> <li>Chỉ báo pin yếu</li> <li>Thích hợp sử dụng trong gia đình hoặc bệnh viện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-12T11:26:18.833 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-12T11:26:19.516
52 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu cao cấp 3 đầu dò | Edge II |  | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="155"> <tbody> <tr height="74"> <td align="left" height="74" width="155">01 Máy chính + 3 đầu dò (convex, linear, Phsed Array)&nbsp; + xe đẩy chính Hãng + bộ chia 3</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T22:44:47.651 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.693
53 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI | HOPKINS |  | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ nội soi chẩn đoán thai sản</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán thai sản các cỡ: 1 mm, 3.3 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:02:42.091 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:02:42.148
54 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy Xét nghiệm Đông Máu bán tự động 4 kênh | BIO SOLEA 4 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu.</p> <p>Các xét nghiệm đông máu được áp dụng nhiều trong bệnh học giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác cũng như đánh giá qúa trình điều trị của bệnh nhân.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:15:47.717 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:15:47.766
55 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 1mm (Narrow Line) | NL-SSTA-1 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 1vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 1vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:27:34.943 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.529
56 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter -CIR Surgical Kit Europe/Professional incl. NL Tools | RIBEU-PE |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 110068875 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ dụng cụ</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:22:07.818 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.530
57 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2020-11-05T14:19:22.489 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2020-11-05T14:19:22.489
58 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS160 | NIHOPHAWA-OS160 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:27:14.993 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:36:07.888
59 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 |  |  | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  | [] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3080535186 | f | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> |  |  | <p style="margin-left:27.0pt;">Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-23T19:17:04.085 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T15:06:56.239
60 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu hoàn toàn tự động | NUA 1500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-01-09 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 mẫu/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân phối mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãy truyền mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc được mã vạch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích STAT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý mẫu không cần bảo dưỡng phân phối mẫu chính xác trên từng miếng đệm trên dải nước tiểu, loại bỏ sự nhiễm bẩn chéo của từng miếng đệm hóa chất riêng lẻ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tải nhiều mẫu: Lấy mẫu tự động (bộ nạp tự động) Đọc số giá đỡ ống</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 cách để xách minh chất lượng:&nbsp;QC", "CHECK STRIP", "CALIBRATION"</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện màu sắc của mẫu bệnh phẩm: SG, đo màu và độ đục bằng mô-đun khúc xạ kế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát hiện mức chất lỏng: Dụng cụ có chức năng trộn đảm bảo trộn các mẫu đã được lưu trữ trong thời gian dài hơn và đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes Microalbumine, Specific Gravity, Creatinine,</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MNCR, Calcium, Color, Turbidity</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-24T08:53:29.406 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-09T00:00:00.129
61 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy laser điều trị bướu mạch máu | Thiết bị laser điều trị các bệnh về da | 585 |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2022-04-30 | <p>thiết bị điều trị mạch máu da liễu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-03T15:14:16.115 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-11T10:37:40.811
62 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-HQ190I | CF-HQ190I |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1680000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi đại tràng video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:12:26.754 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:12:26.816
63 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Megapulse 265 | EMS 265 |  | Anh | EMS Physio Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 669669000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU 400W</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS265</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em></p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 470 x 470 x 940 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 38 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Sóng ngắn trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Công suất: 1,000 W (Chế độ xung ) và 400W (chế độ liên tục )</li> <li>Độ rộng xung: 20 – 400 ms.</li> <li>Chu kỳ: 1.25 ms (800Hz) - 200 ms (5Hz)"</li> <li>Độ rộng tần số xung: 5 -800 xung trên giây</li> <li>Thời gian điều trị: 0-30 phút</li> <li>Chế độ điều trị: Liên tục hoặc xung: 1:3; 2:3; 3:3</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp;</li> <li>2 Điện cực kèm tay đỡ</li> <li>Dụng cụ test sóng</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T14:47:34.898 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T14:47:50.378
64 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện Flowsens dùng cho máy CT, loại treo trần | Flowsens - Ceiling Suspension Version |  |  | Medex |  | [] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-10-21 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>- </strong>Phân loại trang thiết bị y tế: C (IIb)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s (+/- 2%)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Áp lực tối đa: 2100 kPa/305psi/21 bars</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong>&nbsp; Theo dõi áp lực: biểu đồ hoặc dạng số</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung tích chứa đựng tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Số pha tiêm: 06</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Thể tích mỗi pha: 1-220ml</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nhận biết bọt khí: Tự động</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ nạp: 3 tốc</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nạp thuốc: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Đuổi khí: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Trễ giữa các pha: 0-900s</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện áp: 230 VAC</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Lựa chọn mẫu lắp đặt: treo trần hoặc chân đế</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-21T17:41:25.158 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22T09:34:09.039
65 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 1mm shoulder | EATA-15-1 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:26:17.972 | Bộ Y tế | 2020-11-16T12:02:26.190
66 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Tên Thương mại 5 | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["1990"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  |  |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T17:00:58.637 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T17:00:58.637
67 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Delta XL |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 119650000 | f | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân Infinity Delta XL sử dụng các cảm biến theo dõi các thông số sinh tồn của người bệnh như: ECG, Nhịp thở, SpO2, Huyết áp không xâm lấn NIBP, Huyết áp xâm lấn IBP, CO2…. Thiết bị cho phép kết mạng có dây hoặc không dây để kết nối với hệ thống monitor trung tâm và hệ thống IT của bệnh viện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22T15:06:29.854 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-11T14:03:12.753
68 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Primo Combination 860 | EMS860 |  | Anh | EMS Physio Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 261300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN KẾT HỢP ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS860</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>CHỈ ĐỊNH:</em></strong></p> <ul> <li>Được ứng dụng trong vật lý trị liệu, có tác dụng làm lành vết thương và dẫn truyền thuốc qua da. Hỗ trợ điều trị trong: chấn thương, viêm cấp tính, các bệnh viêm khớp mãn tính, đau tại vùng sẹo hoặc các mô mềm.</li> <li>Sử dụng phổ biến cho: Loét tỳ đè, suy tĩnh mạch mãn tính, Trigger point, Khả năng kích thích kém, Đau/ Tổn thương dây chằng, Viêm khớp mãn tính, Viêm khớp mãn tính tăng dần, Tennis Elbow, Hội chứng ống cổ tay, Hội chứng đau cơ xơ hóa, Giãn mô mềm, Hội chứng hẹp khoang dưới mỏm cùng vai, Viêm gân lắng đọng canxi, đau vùng đáy chậu ( liên tục, hoặc sau khi sanh )</li> <li>Tăng dinh dưỡng tổ chức, kích thích thích quá trình tái sinh.</li> <li>Giảm đau từng điểm, giảm đau tại vùng do rối loạn tuần hoàn ngoại vi cục bộ, chấn thương, co cứng cơ...</li> <li>Giảm đau khớp, đau lưng</li> <li>Chống viêm, làm lành vết thương</li> <li>Điều hoà hoạt động thần kinh trung ương, kích thích thần kinh ngoại vi.</li> <li>Một số bệnh liên quan thần kinh - vận mạch, loạn dưỡng Sudeck, bệnh Buerger, Raynaud.</li> <li>Teo cơ, giảm sức cơ, bại liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, đại tiểu tiện mất tự chủ</li> <li>Điều trị bằng phản xạ.</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ..</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ..</li> <li>Chỉ định điều trị ( Dòng Siêu âm kết hợp điện xung )</li> <li>Áp dụng hiệu quả ưu điểm của từng phương pháp trị liệu.</li> <li>Đảm bảo chính xác và hiệu quả trong điều trị các tổn thương sâu và điều trị tại trigger points.</li> <li>Đẩy nhanh dẫn truyền thuốc qua da.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </div> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><em><u>Siêu âm trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Tần số siêu âm điều trị :&nbsp; 1 MHz &amp; 3 MHz</li> <li>Cường độ tối đa 1.5 W/cm² (liên tục), 3.0W/cm²(xung)</li> <li>Công xuất đầu ra : max 6W</li> <li>Ra nhiệt bề mặt đầu phát max 42∘C rất an toàn quy chuẩn nhà sản xuất chống gây bỏng bề mặt tiếp xúc vùng điều trị</li> <li>Ngôn ngữ vận hành : Tiếng anh, Pháp , Đức , Tây Ban Nha, Italia</li> <li>lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Chế độ điều trị Liên tục; Xung 1:1, 1:2, 1:4 và 1:9</li> <li>Điều chỉnh được độ nông sâu của sóng siêu âm: 1- 5cm2</li> <li>Cài đặt độ rộng vùng điều trị: 5cm2, 10 cm2</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút, bộ đếm theo dõi thời gian thực</li> <li>Hệ số làm việc mặc định: 50% (1:1); 33% (1:2); 25% (1:3); 20% (1:4);&nbsp; 10%(1:9)giá trị cài đặt</li> <li>Tần số điều chế: 50 đến 250 Hz</li> <li>Tỷ lệ dao động/thời gian trung bình : (1:1) 2/1 ; (1:2) 3/1 ; (1:3) 4/1 ; (1:4) 5/1 ; (1:9) 10/1.</li> <li>Thời gian nghỉ: 2ms (1:1) 2/1 ;4ms (1:2) 3/1 ; 6ms(1:3) 4/1 ;8ms (1:4) 5/1 ; 18ms(1:9) 10/1.</li> <li>Tỷ lệ đỉnh xung/ trung bình xung: 50% (2:1); 33% (3:1); 25% (4:1); 20% (5:1);&nbsp; 10%(10:1)</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>Điện trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Số kênh điện xung điều trị&nbsp; :&nbsp; 02 kênh</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút</li> <li>2 chế độ điều trị: CC/ CV</li> <li><strong><em>Các dòng kích thích: </em></strong> <ul> <li>Interferential ( 2 cực &amp; 4 cực )</li> <li>Diadynamic</li> <li>TENS</li> <li>Sinusoidal</li> <li>Galvanic</li> <li>Interrupted Galvanic</li> <li>Faradic</li> <li>Trabert</li> <li>Medi-Wave</li> <li>Russian</li> <li>Microcurrent.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp; ( Giao thoa trị liêu )</li> <li>1 Dây chuyển 2/4</li> <li>4 điện cực cao su ( 100 x 70mm)</li> <li>4 Bao đựng điện cực</li> <li>Dây nối điện cực ( 2 vàng &amp; 2 xanh)</li> <li>Dây buộc điện cực ( 1,200 x 75mm</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12T15:57:42.911 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T14:47:50.378
69 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | NUA 500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-03-09 | <p>Máy phân tích nước tiểu 11 thông số, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>Nguyên lý đo: Phương pháp tích hợp phản xạ của hai bước sóng</li> <li>Bước sóng: 550nm, 620nm, 720nm</li> <li>Công suất: 520 mẫu/giờ</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 10.000 kết quả</li> <li>Thiết kế dễ bảo trì cho việc làm sạch hàng ngày</li> <li>Tốc độ thử nghiệm cao, lý tưởng cho phòng thí nghiệm mẫu nhiều.</li> <li>Hoạt động hoàn toàn tự động cho việc sẵn sàng thử nghiệm</li> <li>Hiệu chuẩn bên trong cho độ nhạy của dải.</li> <li>Nguồn ánh sáng lạnh với tuổi thọ dài và ổn định cao</li> <li>Đầu đọc mã vạch và máy in bên ngoài (tùy chọn)</li> <li>Danh mục thử: pH, Nitrite, Specific gravity, Ascorbic Acid, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:52:17.706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:52:17.742
70 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số | Multix Impact |  | Đức | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-02-28 | <ul><li class="ql-align-justify">Là hệ thống được t<span style="color: black;">hiết kế hiện đại, màn hình cảm ứng được tích hợp ngay trên đầu đèn giúp </span><strong style="color: black;">tối ưu hoá dòng công việc</strong><span style="color: black;">,&nbsp;hỗ trợ đáp ứng tốt các chỉ định lâm sàng.</span></li><li class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Màn hình cảm ứng </strong><span style="color: black;">cho phép điều chỉnh thông số phát tia, hiển thị thông tin bệnh nhân, lựa chọn chương trình chụp,…</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số 2 tấm nhận ảnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-28T10:08:16.161 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-01-28T16:38:05.989
71 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Tên Thương mại 5 | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["1990"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T17:04:13.145 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T17:04:13.145
72 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Test 1 | Test 1 |  |  | Listem Co., Ltd |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 1000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2020-10-27 | <p>Thông tin chung</p> |  | <p>Cấu hình nâng cao</p> | <p>Chỉ tiêu kỹ thuật</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-26T18:26:35.411 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-26T18:26:35.411
73 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Kim Phaco loe 30 độ (18252-0235) | 18252-0235 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 17790000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Kim Phaco loe 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần (US tip (S 30° Flare) 20G)</p><p>Code: 18252 0235</p> |  |  | <p>Kim Phaco loe 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần (US tip (S 30° Flare) 20G)</p><p>Code: 18252 0235</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:05:46.965 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:05:47.002
74 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Solea 100 | SOLEA 100 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2018"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT |  | Nhóm 3 |  |  | 960000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul> <li>&nbsp;Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li> <li>Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và các yếu tố đông máu thường quy.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:34:38.556 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:55:55.912
75 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động 160000 lux | LEDVISION 101 |  | Pháp,Đức | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ di động, sử dụng trong Phẫu thuật hoặc soi khám</p> |  |  | <p>Công nghệ LED</p><p>Độ sáng tối đa 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:28:12.296 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:28:12.526
76 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Phoenix NCC-51 | Phoenix NCC-51 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Serbia | Nhóm 3 |  |  | 648000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: NCC 51</strong></p> <p>Máy xét nghiệm huyết học 28 thông số 5 thành phần bạch cầu, 6 biểu đồ. Có 2 chế độ ống nghiệm làm bằng tay hay pha loãng.</p> |  |  | <p style="margin-left:22.95pt;"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>Cấu hình:&nbsp;</strong></p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính.&nbsp;</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ máy vi tính, màn hình màu LCD&nbsp;≥&nbsp;17 inches</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy in laser trắng đen</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ hóa chất chạy máy</p> <p style="margin-left:18pt;">Nguyên lý đo:&nbsp;</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết hợp sử dụng 03 phương pháp :&nbsp;</p> <p style="margin-left:36pt;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo dòng chảy tế bào nhuộm phát huỳnh quang bằng nguồn Lazer.</p> <p style="margin-left:36pt;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp tập trung dòng chảy – Điện trở kháng.</p> <p style="margin-left:36pt;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp SLS-hemoglobin không Cyanua.</p> <p style="margin-left:18pt;">Thông số đo được:&nbsp;&nbsp;26 thông số ( Bao gồm: 24 thông số chính và 2 thông số nghiên cứu)</p> |  | - Phụ kiện theo máy: cầu chì thay thế, dây thải, dây nối hoá chất. Máy tính bộ, máy in.Có thể chọn thêm bộ đọc mã đi kèm | -Hoá chất pha loãng: Neo-U-Diluent -Hoá chất rửa: Neo-U-Sheath -Hoá chất ly giải: Neo-Lyser-WHP -Hoá chất rửa máy: Neo-Cleanser -Hoá chất nhuộm hồng cầu: Neo-U-Stain |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04T10:36:47.385 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11T11:01:21.934
77 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng túi | HM 780 DC |  | Đức | HAWO GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | Đức | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-17 | 2022-12-17 | <ol><li>Model: hm 780 DC</li><li>Hãng sản xuất: Hawo</li><li>Xuất xứ: Đức</li><li>Mới 100%</li><li>Năm sản xuất: 2020</li><li>Điện áp làm việc: 230V, 50 / 60 Hz</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình hàn: Tự động/ Lặp lại</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in, in các thông tin yêu cầu thông thường lên bao bì</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Hawoflex sealing giúp phù hợp với mọi chất liệu </li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ quá tải nhiệt: Tự động dừng hoạt động khi nhiệt độ mối hàn chênh lệch quá so với nhiệt độ thiết lập</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ SealPeak: gia tăng, đảm bảo chất lượng mối hàn</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ tiết kiệm điện năng hawo GreenTek</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị vận hành trung tâm cung cấp cho người dùng những chức năng và cài đặt của thiết bị. Các cài đặt cũng có thể được điều chỉnh dễ dàng hơn thông qua phần mềm đi kèm kết nối với PC.</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị phần mềm lập trình hawo hs 780 PC</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự khởi động motor và in ra bằng photocell</li><li> </li></ol> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ mối hàn đến mép túi: 0 – 35 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ dụng cụ đến mối hàn: &gt; 30 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng mối hàn: 12 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài mối hàn: Không giới hạn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hàn: 10m/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 220°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai: 5°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 230V/ 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối với 780 DC-V, có thể dùng nguồn 100/115V , 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất biểu kiến: 360VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 555 x 250 x 145mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 14 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ quá tải nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối RS 232/ 780 DC-V được trang bị 2 cổng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu thép không gỉ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T15:41:24.471 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17T15:41:24.671
78 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 1mm Shoulder, 6mm Cone | PUT-1M |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 1,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 1,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:03:14.896 | Bộ Y tế | 2020-11-16T12:02:26.190
79 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang | Toshiba 300j-7239 |  |  | Công Ty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc |  | [] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU |  | Nhóm 1 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p><strong><em>Máy X-Quang Toshiba 300-Bàn 4 Chiều</em></strong></p> <p><strong><em>Model: Toshiba 300j-7239 Nhật</em></strong></p> <p><strong><em>Lắp ráp tại Việt Nam</em></strong></p> |  |  | <p><strong><em><u>Đặc điểm kỹ thuật:</u></em></strong></p> <p><strong>1.Nguồn điện:</strong></p> <p>_380V ± 10% at 380V ; 220±10% at 220V</p> <p><strong>2.Tủ phát:</strong></p> <p>_Công suất: 20KVA (tức thời)</p> <p>_Điện áp lớn nhất: 100kV</p> <p>_Dòng điện lờn nhất 300mA</p> <p><strong>3.Đầu đèn Toshiba-Nhật</strong></p> <p>_Model: XD51-20,40/100</p> <p>_Tóc nhỏ:&nbsp; 1 x 1mm, Tóc lớn: 2 x 2mm</p> <p><strong>4.Chế độ chụp:</strong></p> <p>_Điện áp: 50-100KV</p> <p>_Dòng chụp:</p> <ul> <li>Tóc nhỏ: 50 mA</li> <li>Tóc lớn: 50, 100, 150, 250, 300 mA</li> </ul> <p>_Thời gian chụp: 0,06-6,3 giây / 20 cấp</p> <p><strong>5.Cột bóng:</strong></p> <p>_Chuyển động dọc theo bàn 1600mm</p> <p>_Khoảng cách thấp nhất và cao nhất từ bóng đến mặt sàn: 700-1800mm</p> <p><strong>6.Biến thế cao thế:</strong></p> <p>_Dầu cách điện với hệ thống vaccum</p> <p>_Hệ thống chỉnh lưu cả sóng</p> <p>_Tỷ lệ dãi mA cực đại – 300mA</p> <p>_Tỷ lệ dãi kV cực đại – 125kV</p> <p><strong>7.Hệ thống cao thế:</strong></p> <p>_Chịu đựng điện áp tới 150kV (đã qua kiểm chứng)</p> <p><strong>8.Bàn chụp:</strong></p> <p>_Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2000mm x 700mm x 680mm</p> <p>_Khoảng dịch chuyển:</p> <ul> <li>600mm theo chiều dọc</li> <li>240mm theo chiều ngang</li> </ul> <p>_Bộ lọc tia:</p> <ul> <li>Khoảng dịch chuyển theo chiều</li> <li>Dọc&nbsp; ≥ 500mm</li> <li>Mật độ dưới N28</li> <li>Khoảng hội tụ 100cm</li> <li>Tỷ lệ dưới R8</li> </ul> <p><strong>9.Kích thước lớn nhất của cassette:</strong>&nbsp;356mm x 432mm(14”x17”)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T09:39:48.692 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T15:31:54.281
80 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi inox | BIT 2-2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 1.400 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-14T09:56:34.196 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:00.699
81 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | 250S | 250S |  | Anh | Amplivox Ltd |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Cái | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Buồng cách âm để đo thính lực và các test thính học khác</p> |  |  | <p>Kích thước 730 x 990 x 1945 mm</p><p>Trọng lượng 295 kg ( net )</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T20:45:22.316 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T20:45:22.469
82 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não đồ | CerebraLogik |  | Israel | Mennen Medical Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh |  | Nhóm 4 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn: Iso 13485, EC</p> <p>Xuất xứ: Israel</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T16:36:20.561 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T16:41:05.244
83 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | MÁY ĐIỆN XUNG 2 KÊNH KẾT HỢP VỚI SIÊU ÂM ĐA TẦN TRỊ LIỆU | CURATUR 701 |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 325000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Nguồn cung cấp : 96 - 264VAC ,50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất Max : 95 VA</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD cảm ứng : 10.4" VGA </p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Window</p><p>-&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;Cập nhập phần mềm ,truy cập từ xa thông qua USD , Team Viewer</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt</p><p>-&nbsp;lưu trữ dữ liệu bệnh nhân : 1.000.000 chương trình (lượt)</p><p>-&nbsp;Tạo chương trình điều trị (chương trình yêu thích): 1.000 chương trình</p><p>-&nbsp;Thư viện bệnh lý, phác đồ điều trị : 80 mục</p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Cảnh báo lỗi </p><p>-&nbsp;Ngắt dòng ra khi mất kết nối</p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị dòng đầu ra</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 3.6 Kg </p><p>-&nbsp;Kích thước : 290 x 265 x 120 mm</p><p>-&nbsp;Siêu âm : </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị siêu âm : 1–30 phút</p><p>-&nbsp;Chất liệu đầu phát sóng : Bằng Titan</p><p>-&nbsp;Tần số siêu âm : 1MHz và 3 MHz</p><p>-&nbsp;Kích thước đầu phát siêu âm : 1 cm­2 hoặc 4 cm­2&nbsp;</p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục :&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/cm - 1 MHz</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 W/cm - 3 MHz</span></p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ xung :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 W/cm - 1 MHz</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/cm - 3 MHz</span></p><p>-&nbsp;Độ rộng xung : 2, 4, 6, 10, 20 ms</p><p><strong style="color: black;"><u>Điện xung</u></strong><u style="color: black;"> : </u></p><p>-&nbsp;Số kênh ra làm việc&nbsp;:&nbsp;02 kênh </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 60 phút</p><p>-&nbsp;Công suất phát kích thích điện : 50mA / 500 ohms</p><p><strong style="color: black;"><em><u>Các dòng kích thích </u></em></strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T11:11:15.981 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T12:13:21.268
84 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo chiều cao, cân nặng, BMI tự động | BSM370 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-02-04 | <p>- InBody BSM370 là thiết bị đo chiều cao, cân nặng, BMI tự động dành cho các bệnh viện, phòng khám, trung tâm dinh dưỡng. Kết hợp cùng một thiết kế cơ động dễ dàng xếp gọn để di chuyển.&nbsp; Được khuyến khích sử dụng kết hợp với thiết bị phân tích thành phần cơ thể của InBody để đưa ra kết quả phân tích chính xác nhất.</p> <p>- Thiết bị đạt chứng nhận của hiệp hội "Japan Weight Scale Patent" về độ chính xác.</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  | <p>Máy in nhiệt</p> <p>Thiết bị điều khiển từ xa</p> <p>Dây cáp chữ Y</p> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>- Kết quả đo: Chiều cao, cân nặng, BMI</p> <p>- Giới hạn chiều cao: 90 - 200cm</p> <p>- Độ sai phạm: +-1mm</p> <p>- Giới hạn cân nặng: 2 - 250kg</p> <p>Thông số kỹ thuật phụ:</p> <p>- Loại hiển thị: Màn hình LCD</p> <p>- Thiết lập bằng không: tự động bằng không trong quá trình làm nóng</p> <p>- Chế độ đo lường: trọng lượng và chiều cao/ chỉ có trọng lượng/ chỉ có chiều cao.</p> <p>- Đo chiều cao: A (đo chiều cao sau khi đo trọng lượng)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NA (chọn nút Enter sau khi đo trọng lượng để đo chiều cao)</p> <p>- Bù trừ cân nặng: đơn vị: 0.1kg, từ 0.0kg đến 5.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; đơn vị: 0.1lbs, từ 0.0lbs đến 9.9lbs</p> <p>- Đơn vị: Có các sự lựa chọn 'kg/cm' hoặc 'lbs/in'</p> <p>- Tính di động: Thanh đo chiều cao có thể gập lại. Có bánh xe dễ dàng di chuyển.</p> <p>- Phụ kiện tùy chọn: Thiết bị điều khiển từ xa (cáp 2m)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-04T16:24:43.996 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-11T09:13:07.481
85 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AX-300 |  | Pháp | Balio Diagnostics |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-19 | 2022-01-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: AX-300</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Balio Diagnostics - Pháp&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ ISO 9001, ISO 13485, CE…</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-19T11:26:59.392 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-19T11:26:59.516
86 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh | BB.CPAP02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 72000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh (còn được gọi là thở áp lực dương liên tục) là phương pháp hỗ trợ cho bênh nhân suy hô hấp còn tự thở được bằng cách duy trì trên đường thở một áp lực dương tính liên tục trong suốt chu kỳ thở.</p> <p>Hệ thống BB.CPAP02 bao gồm: 1. Ống dây trở nhiệt; 2. Mặt sau của CPAP; 3. Mặt trước của CPAP; 4. Chai tạo áp lực, làm ấm làm ẩm; 5. Bộ trộn khí; 6. Máy nén khí (sử dụng trong trường hợp bệnh viện không trang bị Hệ thống khí trung tâm)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T15:33:53.089 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T08:45:16.756
87 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán | ELIAN |  |  | OSKO, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 0 | f | Hệ thống | false | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy X quang chẩn đoán</strong></p> <p><strong>Model: ELIAN</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: OSKO</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất:</strong><strong> MỸ</strong></p> <p><strong>Tiêu chuẩn: ISO</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T10:55:29.658 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T10:55:29.658
88 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | EVA HF 525 PLUS | EVA HF 525 PLUS |  | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt - Hàn |  | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 590000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p data-mce-style="text-align: justify;">•Hệ thống chuyển động hiệu suất cao<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần mạnh mẽ<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp dễ dàng lên hệ thống kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22T10:09:32.903 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11T08:16:29.841
89 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Sonicaid team3 | Team3A-NSB |  | Anh | Huntleigh Healthcare Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | Anh | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-11-09 | <p>Máy theo dõi sản khoa thông số, có chứng năng NIBP và SPO2</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2020-11-09T20:09:49.396 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2020-11-11T08:58:05.986
90 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A3ENNISB |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1765202444 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz<br /> Nhiệt độ:<br /> Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)<br /> bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)<br /> Độ ẩm tương đối:<br /> Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương<br /> Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.714 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2021-01-05T08:35:37.593
91 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 3mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-3S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 3,0</li> <li>Thiết kế: S,</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 3,0</li> <li>Thiết kế: S,</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:01:33.540 | Bộ Y tế | 2020-11-16T12:02:26.190
92 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 32 lít | HA-32TS |  |  | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p><b>ứng dụng: </b>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <ul> <li>Dung tích: 32 lít.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED</li> <li>Gia nhiệt cưỡng bức.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5<sup>0</sup>C đến 250<sup>0</sup>C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.</li> <li>Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T10:06:33.276 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T10:58:46.343
93 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | Máy sốc tim tự động | AED Pro |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 507000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE, FDA</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 50°C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 95%</p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CẤU HÌNH THIẾT BỊ</strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp tính năng ghi âm: 01 máy</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim người lớn dùng một lần: 1 hộp (08 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ kit cấp cứu (găng tay, kéo, dao cạo, khăn)&nbsp;: 1 hộp (50 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 3 kênh&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc nhiều lần&nbsp;: 01 cái </p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo người lớn kèm sẵn cảm biến ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo người lớn không kèm sẵn cảm biến ép tim&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim&nbsp;: 02 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình đào tạo ép tim có đầu&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim loại thường&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim có lọc nhiễu ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE, FDA</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 50°C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 95%</p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CẤU HÌNH THIẾT BỊ</strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp tính năng ghi âm: 01 máy</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim người lớn dùng một lần: 1 hộp (08 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ kit cấp cứu (găng tay, kéo, dao cạo, khăn)&nbsp;: 1 hộp (50 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 3 kênh&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc nhiều lần&nbsp;: 01 cái </p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo người lớn kèm sẵn cảm biến ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo người lớn không kèm sẵn cảm biến ép tim&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim&nbsp;: 02 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình đào tạo ép tim có đầu&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim loại thường&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim có lọc nhiễu ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:08:45.975 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:43:03.211
94 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160000 lux, có camera, có tay treo màn hình | LEDVISION 101/101 |  | Pháp,Đức | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ LED, có đi kèm camera full HD và tay treo màn hình.</p> |  |  | <p>Đèn mổ LED</p><p>Độ sáng lên tới 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p><p>Có camera không dây full HD kèm tay treo màn hình</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:43:26.038 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:43:26.087
95 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | Atellica Sample Handler | Bộ phận xử lý mẫu Atellica |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><b>Bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler</b></p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T12:22:37.899 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.307
96 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa cao cấp | FM10 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:36pt;">Máy theo dõi các thông số : ECG, nhịp thở, NIBP, SpO<sub>2</sub>, nhiệt độ, FHR,TFH, FM</p> <ul> <li><strong>Màn hình</strong><strong>:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;">Kích thước: Màn hình LCD TFT màu 10,4 inch</p> <p style="margin-left:36pt;">Hiển thị dạng sóng và dữ liệu cùng một lúc</p> <ul> <li><strong>Tính</strong><strong>&nbsp;năng:&nbsp;</strong>Dò FHR đơn thai, FHR song thai, TOCO, FM và đường cong biểu đồ của hoạt động thai nhi, tích hợp sẵn cổng chức năng mở rộng đo Spo2, ECG, NIBP, RESP, TEMP, HR/PR</li> <li>Tính toán chuyển động thai nhi tự động hoặc thủ công</li> <li>Tuỳ chỉnh thiết lập màu sắc, giao diện hiển thị theo chuyên môn.</li> <li>Tự động đánh giá các dữ liệu báo động</li> <li>Tự động tạo ID bệnh nhân hoặc ID thủ công theo chuyên môn</li> </ul> <ul> <li><strong>Công nghệ</strong>&nbsp;phát hiện FHR đơn thai và song thai</li> </ul> <p style="margin-left:36pt;">Dò tín hiệu trùng lặp để xác định cặp FHR giống nhau</p> <p style="margin-left:36pt;">Hiển thị theo dõi song thai, tuỳ chọn cài đặt hiển thị theo dõi từng thai nhi để xem và in ấn</p> <p style="margin-left:36pt;">Theo dõi 3 chế độ: Thai nhi, thai nhi và mẹ, mẹ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T19:36:37.987 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.129
97 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | 54534534 | Infusomat® Space P |  |  | B.Braun Melsungen AG |  | ["1992"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Albania | Nhóm 5 |  |  | 1000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-28 | 2020-10-28 | <p>SD</p> |  | <p>SDASD</p> | <p>sds</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T10:07:25.581 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T10:07:25.581
98 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy tạo mẫu DENTAFORM 3D PRINTER cho nha khoa | DENTAFORM 3D PRINTER |  | Singapore | Structo Pte Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 6 |  |  | 984746000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-03-31 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T15:23:18.840 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T15:23:18.908
99 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Buồng đo thính lực | 350S |  | Anh | Amplivox Ltd |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Cái | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Buồng cách âm đo thính lực và các test thính học khác</p> |  |  | <p>Kích thước 1000 x 1069 x 2253 mm</p><p>Trọng lượng 325 kg ( net)</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T20:58:10.330 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T20:58:10.368
100 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160000 lux, có camera full HD | LEDVISION 101/101 |  | Pháp,Đức | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1230000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ LED, có camera Full HD, dùng trong Phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Đèn mổ LED,</p><p>Độ sáng lên tới 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p><p>Có camera không dây Full HD</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:39:35.081 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09T00:43:50.053
101 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | tủ đầu giường | BĐY48-04-KITA |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2400000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm - Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. - Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. - Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa - Nóc tủ có lan can cao 50 mm - Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm - Có chân đế cao su. - Inox 201</p> |  |  | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm - Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. - Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. - Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa - Nóc tủ có lan can cao 50 mm - Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm - Có chân đế cao su. - Inox 201</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T15:33:26.422 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T15:33:26.472
102 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến kỹ thuật số EzSensor HD | IOS-U10IF / IOS-U15IF / IOS-U20IF / IOS-U10VF / IOS-U15VF / IOS-U20VF |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 76791000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Cảm biến có độ phân giải cao nhất thế giới (đưa thêm hình ảnh chụp X-quang)</li> </ol> <ul> <li>33.78 Ip/mm: Trải nghiệm độ phân giải cao nhất thế giới</li> <li>4.8 mm: Thiết kế siêu mỏng giúp đặt và định vị Sensor trong miệng bệnh nhân dễ dàng</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Đặt và định vị Sensor trong miệng bệnh nhân vẫn luôn là một thách thức. Theo thời gian, công nghệ nha khoa kỹ thuật số được cải thiện để mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân.</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Trung tâm Vatech R&amp;D đã thử nghiệm loại sensor mỏng nhất để giảm thiểu đau đớn và dẫn đầu công nghệ với việc dùng chip CMOS.</p> <ul> <li>Thiết kế góc tròn cho phép tối đa sự thoải mái khi đặt vào các mô mềm</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:38.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Cảm biến: CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 14.8 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 33.78 lp/mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Diện tích hoạt động (WxL):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_20 x 30 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_24 x 33 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_26 x 36 mm</p> <ul> <li>Kích thước (WxLxT):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_25.4 x 36.8 mm (1.00 x 1.45 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_29.2 x 39.5 mm (1.14 x 1.55 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_31.3 x 42.9 mm (1.23 x 1.69 inch)</p> <ul> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> <li>Chiều dài cáp: 2.7 m</li> <li>Thời gian bảo hành: 4 năm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T10:52:25.320 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:28.115
103 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo bức xạ cầm tay | Máy đo độ bức xạ đèn chiếu vàng da | 53870-INT |  | Mỹ | Natus Medical Incorporated |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 92316000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T13:15:00.979 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T13:15:01.073
104 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tes hiền | BM 420 |  |  | Hanil TM Co., Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 600000 | f | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2020-10-30 | <p>Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, BS Lò Văn Sen -&nbsp;Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi, ở Bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nhập viện ngày 21/9/2020, trong tình trạng phù, đầy bụng. Các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) nghi ngờ bệnh nhân mắc xơ gan. Tuy nhiên, sau khi nghe các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé trình bày, ThS.BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm -&nbsp;Trưởng khoa Nội Gan mật cùng các bác sĩ ở đầu cầu Bệnh viện E đã hội chẩn và hướng dẫn thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết khác để chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân, không loại trừ khả năng bệnh nhân mắc lao gan hiếm gặp hoặc ung thư gan.</p> |  | <p>Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, BS Lò Văn Sen -&nbsp;Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi, ở Bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nhập viện ngày 21/9/2020, trong tình trạng phù, đầy bụng. Các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) nghi ngờ bệnh nhân mắc xơ gan. Tuy nhiên, sau khi nghe các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé trình bày, ThS.BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm -&nbsp;Trưởng khoa Nội Gan mật cùng các bác sĩ ở đầu cầu Bệnh viện E đã hội chẩn và hướng dẫn thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết khác để chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân, không loại trừ khả năng bệnh nhân mắc lao gan hiếm gặp hoặc ung thư gan.</p> | <p>Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, BS Lò Văn Sen -&nbsp;Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi, ở Bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nhập viện ngày 21/9/2020, trong tình trạng phù, đầy bụng. Các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) nghi ngờ bệnh nhân mắc xơ gan. Tuy nhiên, sau khi nghe các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé trình bày, ThS.BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm -&nbsp;Trưởng khoa Nội Gan mật cùng các bác sĩ ở đầu cầu Bệnh viện E đã hội chẩn và hướng dẫn thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết khác để chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân, không loại trừ khả năng bệnh nhân mắc lao gan hiếm gặp hoặc ung thư gan.</p> | <p>Tại điểm cầu Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, BS Lò Văn Sen -&nbsp;Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi, ở Bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nhập viện ngày 21/9/2020, trong tình trạng phù, đầy bụng. Các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) nghi ngờ bệnh nhân mắc xơ gan. Tuy nhiên, sau khi nghe các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Mường Nhé trình bày, ThS.BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm -&nbsp;Trưởng khoa Nội Gan mật cùng các bác sĩ ở đầu cầu Bệnh viện E đã hội chẩn và hướng dẫn thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết khác để chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân, không loại trừ khả năng bệnh nhân mắc lao gan hiếm gặp hoặc ung thư gan.</p> | dfsfd | sdfsf | sdfsf | sfdsf | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T14:41:23.310 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T14:41:23.310
105 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter theo dõi huyết áp | BR-102 plus |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>SCHILLER BR-102 plus mang đến cho bệnh nhân sự thoải mái cao nhất trong khi vẫn duy trì các phép đo chính xác nhất.</p><p><br></p><p>Nó được phân biệt bởi kích thước nhỏ và trọng lượng thấp. Kết hợp công nghệ đặc biệt, vòng bít chỉ được bơm phồng theo yêu cầu.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T16:33:52.191 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:35:41.486
106 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | m2000rt Instrument System | m2000rt |  | Singapore | Abbott Molecular Inc. |  |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Singapore | Nhóm 2 |  |  | 1467000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><strong>Abbott <em>m</em>2000rt</strong> là thiết bị khuếch đại và định tính/định lượng DNA/RNA bằng phương pháp realtime PCR: sử dụng các màu huỳnh quang để đánh dấu và phát hiện số lượng DNA/RNA đã được khuếch đại ở mỗi chu kỳ. Hệ thống có thể liên kết và nhận dữ liệu từ máy tách chiết <em>m</em>2000sp, lưu trữ dữ liệu kết quả các lần chạy và kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu của Bệnh viện.</p> |  |  | <p> Chiều rộng: 34 cm</p><p> Chiều cao: 49 cm</p><p> Chiều sâu: 48 cm</p><p> Khối lượng: 34.1 kg</p><p> Nguồn điện cung cấp: 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz</p><p> Nhiệt độ hoạt động: 15 - 30°C</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T16:58:11.322 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-08T17:14:41.173
107 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Kim Phaco 30 độ (18252-0230) | 18252-0230 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 17790000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Kim Phaco 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần US tip (N 30°) 20G</p> |  |  | <p>Kim Phaco 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần US tip (N 30°) 20G</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:07:51.976 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:07:52.187
108 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm sử dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:40:59.299 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:40:59.299
109 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | GREENCARE A1C Analyzer | RT100 |  | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 46830000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm HbA1C -&nbsp;GREENCARE A1C Analyzer</p> <p>Model: RT100</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP., Hàn Quốc</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Loại máy đo: Tự động hoàn toàn (1 bước)</p> <p>- Thời gian đo: 4,5 phút</p> <p>- Loại mẫu: Máu mao mạch/ tĩnh mạch</p> <p>- Dãi đo: HbA1c 4,0 ~ 15,0% (20 ~ 140 mmol/mol)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; eAG 68 ~ 385 mg/dL</p> <p>- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 17 ~ 32oC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ âm: 15 ~ 75% RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ấp suất: 860 ~ 1.060 hPa</p> <p>- Điều kiện lưu trữ: Thiết bị: 10 ~ 60oC, 15 ~ 75%RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Test kit: 2 ~ 30oC</p> <p>- Tuổi thọ Test kit: 12 tháng</p> <p>- Nguồn điện: 12VDC - 3,33 A</p> <p>- Trọng lượng: 1,6 Kg</p> <p>- Kích thước: 205 x 200 x 150 mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10T14:48:34.314 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-11T08:45:57.362
110 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở | EMV+ |  |  | Zoll Medical Corporation. |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE |  | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-01 | 2021-10-31 | <p>ABC</p> |  | <p>dfjdfdjjfhjd</p> | <p>dfdjfhdjfhdjfhdjf</p> | <p>djfhdjfdhjfhdf</p> |  |  |  |  | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-10-21T14:52:22.510 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-10-21T14:53:23.227
111 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | GREENCARE A1C Analyzer | RT100 |  | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 46830000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c - GREENCARE A1c Analyzer</p> <p>Thao tác đơn giản</p> <p>- Dễ dàng lấy mẫu máu, không cần dùng pipet</p> <p>- Không cần chuẩn bị mẫu, giảm lỗi do thao tác</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Màn hình cảm ứng</p> <p>- Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>- Cổng giao tiếp USB, Ethernet</p> <p>- Tùy chọn bộ đọc mã vạch</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Loại máy đo: Tự động hoàn toàn (1 bước)</p> <p>- Thời gian đo: 4,5 phút</p> <p>- Loại mẫu: Máu mao mạch/ tĩnh mạch</p> <p>- Dãi đo: HbA1c 4,0 ~ 15,0% (20 ~ 140 mmol/mol)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; eAG 68 ~ 385 mg/dL</p> <p>- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 17 ~ 32oC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ âm: 15 ~ 75% RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ấp suất: 860 ~ 1.060 hPa</p> <p>- Điều kiện lưu trữ: Thiết bị: 10 ~ 60oC, 15 ~ 75%RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Test kit: 2 ~ 30oC</p> <p>- Tuổi thọ Test kit: 12 tháng</p> <p>- Nguồn điện: 12VDC - 3,33 A</p> <p>- Trọng lượng: 1,6 Kg</p> <p>- Kích thước: 205 x 200 x 150 mm</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:48:26.201 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T08:45:57.362
112 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp ngoài | M2 |  | Trung Quốc | Suzhou Zoll Medical Technology Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong><u>I. Thông tin chung:</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 50°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 95 %</p><p><strong><u>II. Cấu hình thiết bị</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim tích hợp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 5 kênh: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, người lớn: 1 hộp (08 cái) </p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, trẻ em: 1 hộp (10 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng 100 lần cho người lớn: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel khô cho điện cực dán sốc tim dùng 100 lần: 1 hộp (12 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 03 tập</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 1 hộp (12 tuýp)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng đào tạo: 01 cái</p> | <p>Thông số kỹ thuật theo file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T10:55:58.917 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:43:48.243
113 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp đáy mắt | Máy chụp đáy mắt tự động không giãn đồng tử AFC-330 | AFC-330 |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy chụp đáy mắt tự động không giãn đồng tử AFC-330 và phụ kiện</p> <ul> <li>Dây nguồn</li> <li>Cáp USB</li> <li>Bao phủ bụi</li> <li>Giấy lót cằm</li> <li>Nút chặn giấy lót cằm</li> <li>Nắp vật kính</li> <li>Nắp đậy camera</li> <li>Ống thổi</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Góc ảnh: 45<sup>0 </sup>(với chế độ đường kính đồng tử nho3.7mm)</li> <li>Khoảng cách làm việc: 45.7mm(từ thấu kính camera tới giác mạc)</li> <li>Đường kính đồng tử tối thiểu: Æ4.0mm (với chế độ chụp đường kính đồng tử nhỏ: 3.7mm)</li> <li>Hiển thị: màn hình màu LCD cảm ứng 8.4 inch</li> <li>Bù trừ khúc xạ cho mắt bệnh nhân: -33 đến +35:tổng cộng<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -33 đến -7D:bù trừ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-12 đến +15D<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +11 đến +35D</li> <li>Nguồn sáng: Quan sát :bóng Halogen 12V/50Wvới kính lọc hồng ngoại<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chụp ảnh:Bóng đèn Flash xenon (tối đa 300W)</li> <li>Điều chỉnh sáng:17 mức :F1 (F4.0 + 0.7EV) đến F17 (F22 + 0.5EV)0.5EV mỗi mức</li> <li>Tự động cân chỉnh và tự động chụp: cân chỉnh và tự động chụp theo trục X-Y-Z</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T10:15:25.127 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T10:15:28.752
114 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Lò đốt rác y tế | ENVINAM 200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Lò đốt rác ENVINAM 20 là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ Công ty TNHH Công nghệ Long Phương – Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, <strong><em>bằng chính nguồn vốn của doanh nghiệp </em></strong>đã nghiên cứu, chế tạo thành công Lò đốt chất thải y tế có công suất 200kg/giờ - 4.8 tấn/ngày, đặc biệt cộng nghệ lò đốt này có thể xử lý được cả chất thải công nghiệp và sinh hoạt thải ra trong bệnh viện. Giúp giải quyết được vấn đề chất thải của toàn bệnh viện.</p> <p>Lò đốt và hệ thống xử lý khí thải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải y tế, công nghiệp và chất thải sinh hoạt QCVN 02:2012/BTNMT; QCVN 30:2012/BTNMT; QCVN 61MT:2016/BTNMT.</p> <p>Lò hoạt động ổn định, và được tự động hóa gần như hoàn toàn trong quá trình vận hành.</p> <p>Lò đốt đã được VINACONTROL đánh giá thẩm định và cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm đạt các tiêu chí khoa học, công nghệ và cho phép chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.</p> <p>Sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu và chế tạo ở trong nước, chi phí giá thành phải chăng, tuổi thọ cao, dịch vụ bảo hành và bảo trì nhanh chóng và thuận tiện với phương châm tạo ra Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-22T17:21:34.444 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:04.293
115 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 96-5 |  | Đức | Bioron Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Cái | false | 2020-12-28 | 2021-01-01 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-12-28T09:49:09.390 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-01-01T00:00:00.473
116 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Tên Thương mại test 1 | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM | 2020-10-23T11:04:55.111 | CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM | 2020-10-23T11:04:55.111
117 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | a | HT 101 |  |  | Hanil TM Co., Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ai Cập | Nhóm 4 |  |  | 322222222222 | f | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-10-29 | <p>áas</p> |  |  | <p>âs</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T10:41:22.336 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-21T10:41:22.336
118 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật phaco CV-30000 | CV-30000 |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật phaco CV-30000 và phụ kiện</p> |  |  | <ul> <li>Áp lực hút :</li> </ul> <ul> <li>Loại bơm : nhu động</li> <li>Cài đặt mức hút : 0 – 700 mmHg</li> <li>Tốc độ dòng chảy : 0 – 60ml ( mổ Phaco)</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 – 200 ml (cắt dịch kính)</p> <ul> <li>Siêu âm :</li> </ul> <ul> <li>Tần số : 40 kHz</li> <li>Đầu áp : Piezoelectronic</li> <li>Số lần xung : 1-100 Pulse/giây. <ul> <li>Điện đông :</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li>Công suất : 0.5-10W</li> <li>Tần số : 515 kHz <ul> <li>Cắt pha lê thể :</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li>Hệ thống cắt : vận hành bằng hơi</li> <li>Tốc độ cắt :</li> <li>100-2500 lát/phút (khi dung máy nénkhông khí gắn trong)</li> <li>100-3000 lát/phút (khi dung máy nén khí bên ngoài)</li> <li>Nguồn truyền khí bên ngoài : không khí hoặc khí Nitrogen.550-750 kPa <ul> <li>Nguồn sáng : (loại máy A không có)</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li>Công suất : 2 cổng</li> <li>Bóng đèn : bóng Halogen (12V/50W) <ul> <li>Áp suất khí FGX : từ 10-100 mmHg (máy loại A không có)</li> <li>Áp suất bơm chất nhầy : 100 – 300 kPa (loại máy A không có)</li> <li>Kéo cắt nội nhãn : (loại máy A không có)</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li>Tốc độ cắt : 50-400 lát/giây</li> <li>Áp&nbsp; suất truyền : 140 – 250 kPa</li> </ul> <ul> <li>Nguồn AC 100,115,230 V +/- 10% , 50/60Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ : 650 VA (Loại máy A : 450VA)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T09:57:30.404 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T09:57:30.451
119 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun sương khử khuẩn Zyto Spray | Zyto Spray 450 |  | Mỹ | Zyto LLC |  | ["2020"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 169000000 | t | Cái | true | 2021-01-09 | 2022-01-09 | <p>Máy phun trong không gian ba chiều, khử khuẩn không khí và bề mặt, ứng dụng trong y tế, dược phẩm và các ngành sản xuất. </p><p>Vỏ bằng kim loại sơn trắng từ tính kết hợp với bec phun bằng hợp kim đặc biệt.</p> |  |  | <p>Zyto tiêu thụ: 2 – 4 ml / m3&nbsp;</p><p>Thể tích phòng: 450 m3&nbsp;</p><p>Có thể nâng cấp thể tích phòng phun lên đến 850m3&nbsp;</p><p>Độ ồn: 72 dB&nbsp;</p><p>Điện áp: 220 - 230 V&nbsp;</p><p>Tần số: 50/60 Hz&nbsp;</p><p>Công suất tiêu thụ: 410 W&nbsp;</p><p>Dây cáp điện: 2 m&nbsp;</p><p>Máy nén khí: không khí nén (không dầu) 1.8m3/h&nbsp;</p><p>Vòi phun: được làm bằng thép không gỉ.&nbsp;</p><p>Thể tích phòng: lên đến 850 m3&nbsp;</p><p>Hiệu năng phun 5 – 7 log.&nbsp;</p><p>Thời gian phun nhanh chóng: 60 phút/450 m3&nbsp;</p><p>Thời gian người vận hành máy phải ra khỏi phòng 45 giây từ khi máy&nbsp;</p><p>chạy tự động&nbsp;</p><p>Giảm mầm 99,99999%&nbsp;</p><p>Kích thước: 950 x 400 x 500 mm.&nbsp;</p><p>Điện áp/tần số: 230V, 50/60Hz&nbsp;</p><p>Khối lượng: 25kg&nbsp;</p><p>Hóa chất theo máy bình lít: ZYTO - 6 (H2O2 + Ag+)&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-01-09T08:41:43.954 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-01-09T08:41:43.996
120 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống số hóa X quang | Bộ chuyển đổi số hóa X Quang | CR 12-X |  | Đức | Agfa NV |  |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-19 | 2021-12-31 | <p>Bộ chuyển đổi số hóa Xquang và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-01-19T12:36:11.791 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-01-19T14:58:34.412
121 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | máy đo thính lực | piano |  | Italy | Inventis SRL |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Bộ | false | 2021-01-28 | 2021-01-28 | <p>Máy đo thính lực cam ứng Hybrid, màn hình màu</p> |  |  | <p>Tần số 125 Hz - 20000 Hz</p><p>Cường độ :</p><p> AC -10 dB đến 120 dB</p><p> BC -10 dB đến 80 dB</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T21:21:51.450 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T21:40:32.582
122 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp võng mạc RS-3000 Advance | RS-3000 Advance |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 2730000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy chụp cắt lớp võng mạc RS-3000 Advance và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:16:32.514 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:16:32.577
123 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | CERA-STAT 4000 Analyzer | CS4000 |  | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c + CRP</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Kết quả phân tích nhanh không quá 3 phút</p> <p>- Chính xác và tín cậy. Chứng nhận NGSP, IFCC, IS</p> <p>- Chi phí hiệu quả</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình giao diện: Màn hình cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Dải nhiệt độ: 10 ~ 40oC/ 50 ~ 104oF</p> <p>+ Bộ nhớ: 300 mẫu</p> <p>+ Môi trường làm việc: 20 ~ 25oC/ 15 ~ 75%RH</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 77 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730 g (chỉ thiết bị)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:30:48.464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T08:45:57.362
124 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy khử rung tim tự động | FRED Easyport |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Siêu nhẹ - chỉ 490 gram (bao gồm pin)</p><p>Siêu nhỏ - 133 x 126 x 35 mm (l x w x h)</p><p>LCD độ phân giải cao</p><p>Cài đặt năng lượng cho người lớn và trẻ em có thể định cấu hình theo các giá trị tiêu chuẩn</p><p>Tự động chuyển sang mức năng lượng dành cho trẻ em khi các điện cực dành cho trẻ em được kết nối</p><p>Ghi đè thủ công: bác sĩ có thể ghi đè chế độ AED và quyết định xem họ có muốn gây sốc hay không</p><p>Đơn vị đào tạo có sẵn</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T15:40:21.714 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:36:03.458
125 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy cắt dịch kính | Máy mài tròng kính tự động LEXCE Trend | LEXCE Trend |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 675000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2021-03-31 | <p>Máy mài tròng kính tự động và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T15:33:34.124 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T15:33:34.163
126 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | 3300 |  | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-22 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T20:49:53.263 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-22T00:00:00.097
127 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Hệ thống laser YAG nhãn khoa YC-200 | YC-200 |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống laser YAG nhãn khoa YC-200</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T15:38:02.106 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T15:38:11.521
128 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | SINDI (medinSINDI) |  | Đức | Medin |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:08:05.575 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:00.503
129 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 500 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 500<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 700x1200x600 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO dùng để tiệt trùng các vật dụng không có khả<br /> năng chịu nhiệt độ cao và độ ẩm.<br /> &nbsp; - &nbsp;Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chương trình:tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 1 pha, 220/240V; 50/60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T09:15:34.483 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.430
130 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | 3000 Evolution | 3000 Evolution |  | Italy | Biochemical Systems International S.p.A |  |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Italy | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12T16:34:47.128 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-12-31T00:00:04.451
131 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhi | HP-CCN1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 24500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhi trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Khung giường được làm bằng sắt sơn tĩnh điện</li> <li>Tấm chắn đầu và cuối giường được làm bằng nhựa ABS và có thể tháo rời</li> <li>Thanh ray hai bên có thể trượt để điều chỉnh vị trí lên /xuống</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T11:56:13.684 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T07:46:22.473
132 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện đa năng chụp C-Arm | Surgiline 2000R |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Bàn mổ điện-thủy lực, đa năng</p> |  | <p>Phụ kiện tùy chọn theo yêu cầu sử dụng từng phòng mổ</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T15:49:42.386 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T15:49:42.420
133 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 3 tay quay | HP-N300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 28500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Giường 3 tay quay có thể điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ gối độc lập, điều chỉnh độ cao toàn giường</li> <li>Tay quay chất liệu nhựa và kim loại, có thể xếp gọn khi không sử dụng.</li> <li>Cơ chế nâng lưng giảm áp lực vùng bụng và lưng, có chỉ báo góc nâng hạ lưng</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T11:49:48.896 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T07:46:22.473
134 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | HP-N200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 24500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay</li> <li>Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không sử dụng.</li> <li>Thanh chắn giường: 04 bộ thanh chắn, chất liệu PP (polypropylene), có thể gập lên, xuống theo nhu cầu của người sử dụng</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T11:43:21.469 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T07:46:22.473
135 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Blood Gases | BG |  | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 662400000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích khí máu động mạch</p> |  | <p>QC 4 điểm</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pCO2, pO2, pH, barometric pressure</td> </tr> </tbody> </table> <p>QC 4 điểm</p> <p>Calib 2 điểm</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:13:46.667 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:24:52.244
136 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm (18241-M012L) | 18241-M012L |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 440000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm/ Silicone Sleeve type S</p> |  |  | <p>Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm/ Silicone Sleeve type S</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:10:10.805 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:10:10.864
137 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-F | ARK-F |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 455000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động&nbsp; ARK-F</p> |  |  | <p>- Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước<br /> đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).<br /> - Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).<br /> - Trục: 00 đến 1800 (mỗi bước tăng dần 10 / 50)<br /> - Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm<br /> - Do giác mạc tự động (chỉ có trong máy ARK-F)<br /> - Bán kính đường cong 5.00 đến 13.00 mm (tăng 0.01 mm mỗi mức)<br /> - Công suất khúc xạ 25.96 đến 67.50 D (n = 1.3375) (tăng 0.01/0.12/0.25<br /> D mỗi mức)<br /> - Công suất trụ 0 đến ±12.00 D (tăng 0.01/0.12/0.25 D mỗi mức)<br /> - Trục 0 đến 180º (tăng 1°/5° mỗi mức)<br /> - Đo đối xứng: 250 mỗi mức tính từ tâm (phía trên, phía dưới, phía thái<br /> dương, phía mũi)<br /> - So sánh thị lực: Có thể so sánh bằng biểu đồ toàn vùng<br /> - Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)<br /> - Phạm vi đo kích thước giác mạc: 10.0 đến 14.0 mm (tăng 0.1 mm mỗi<br /> mức)<br /> - Phạm vi đo kích thước đồng tử: 1.0 đến 10.0 mm (tăng 0.1 mm mỗi mức)<br /> - Tự động theo dõi: Theo dõi 3 D hoàn toàn tự động (hướng X-Y-Z)<br /> - Tự động chụp: Có<br /> - Tư động đo: Tự động bắt đầu khi mắt chuyển động<br /> - Tự động chuyển từ mắt trái sang mắt phải: Có<br /> - Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)<br /> - Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz<br /> - Công suất tiêu thụ điện: 100 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:41:12.327 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:41:13.017
138 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhĩ lượng | máy đo nhĩ lượng | Clarinet |  | Italy | Inventis SRL |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Bộ | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Máy đo nhĩ lượng đa tần số màn hình đồ họa cảm ứng màu</p> |  |  | <p>tần số đầu dò 226, 678, 800, 1000 Hz</p><p>Áp suất -600 đến 400 daPa</p><p>Cường độ 110 dB ( Ipsi ) 120 dB ( contra )</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T21:39:26.110 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28T21:39:26.161
139 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi | Sphinx jr. |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | Đức | Nhóm null |  |  | 2878200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Máy tán sỏi Laser Sphinx Jr 30W (Holmium – YAG Laser)</strong></p> <p>- Hãng sản xuất: LISA LASER</p> <p>- Nước sản xuất: Đức</p> <p>- Máy mới 100%</p> <p>- Sản xuất năm 2020</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, TUV, EC.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn an toàn điện IEC-60601.</p> <p>- Phạm vi cung cấp: cung cấp đầy đủ số lượng, chủng loại theo cấu hình cơ bản.</p> <p>- Điện thế hoạt động: 210 V- 240V, 50/60 Hz hoặc 110 V – 115 V, 50/60 Hz, tự động chuyển đổi</p> <p>- Môi trường hoạt động:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nhiệt độ:15 - 28<sup>0</sup>C</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Độ ẩm: 10 - 90%</p> |  |  | <p align="left">- Loại Laser : Holmium -YAG laser</p> <p align="left"><strong>- Năng lượng tối đa : 30W</strong></p> <p align="left">- Chiều dài bước song: 2.1µm</p> <p align="left"><strong>-Tia sáng dẫn đường&nbsp; : Tùy chọn ( Tia đỏ 635 nm, 5mW&nbsp; hoặc xanh 532nm, 5mW)</strong></p> <p align="left"><strong>- Năng lượng xung mạch :&nbsp; 0.5 – 3.5J</strong></p> <p align="left"><strong>- Tần số phát xung: từ 1 đến 20Hz, xung đơn, nổ</strong></p> <p align="left">-Có 2 chế độ phát xung : Chế độ phát xung đơn ( Pulsed mode ), chế độ phát xung nổ</p> <p>( Burst mode ) điều chỉnh được số lần phát xung nổ từ 1 đến 5</p> <p align="left">- Tia laser: dạng xung 2 Micron được hấp thu cao trong nước và mô sinh học. Năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt tại độ sâu ít hơn 0.5mm</p> <p align="left"><strong>- Hệ thống giải nhiệt: </strong><strong>Bằng khí lạnh</strong></p> <p align="left">- Kích thước: 100x45x74 cm</p> <p align="left">- Trọng lượng : 95kg</p> <p align="left">- &nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động: 15<sup>o</sup>- 28<sup>o</sup>C</p> <p>- Độ ẩm không khí : 10-90% - Không có ngưng tụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T11:34:21.241 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T11:34:21.370
140 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer | MH200 |  | Hàn Quốc | Green Cross Medis Corp. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c.</p> <p>Các tính năng:&nbsp;</p> <p>- Màn hình màu cảm ứng</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng bằng âm thanh</p> <p>- Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>- Phương pháp đo: Boronic Acid Affinity</p> <p>- Thể tích lấy mẫu: Máu toàn phần 5uL</p> <p>- Dải đo: 4 ~ 5%</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Tổng thời gian phân tích: &lt; 3 phút</p> <p>+ Thời gian đo: 7 giây</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ: 300 kết quả đo</p> <p>+ Đơn vị đo: % hoặc mmol/mol</p> <p>+ Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 15 ~ 35oC / Độ ẩm: 15 ~ 75%</p> <p>+ Máy in: Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 75 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730g (chưa bao gồm Adapter nguồn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:19:34.583 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T08:45:57.362
141 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Ecoaspir |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 14000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>- Máy hút dịch xách tay Ecoaspir được thiết kế đặc biệt nhẹ và thoải mái khi sử dụng tại nhà. Bình đựng dịch 1000 ml dùng một lần có phao ngắt chống tràn.</p> <p>- Khả năng hút chân không cao, 550 mmHg</p> <p>- Nhỏ và nhẹ, thiết kế di động</p> <p>- Tích hợp bộ lọc vi khuẩn</p> <p>- Phao ngắt chống tràn</p> <p>- Bình đựng dịch 1000 ml dùng một lần</p> <p>- Tùy chọn: model dùng pin</p> |  |  | <p>- Thể tích bình: 1000 ml</p> <p>- Phao an toàn: tích hợp van</p> <p>- Hút chân không tối đa: 550 mmHg</p> <p>- Hút chân không tối thiểu: 100 mmHg</p> <p>- Tốc độ hút: 18 lít/phút</p> <p>- Điện áp: 220 V/AC 50 Hz</p> <p>- Công suất: 80W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T10:58:37.041 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T11:43:19.949
142 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Magnetom VIDA |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 89000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-06-09 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu/Chủng loại: <strong>MAGNETOM Vida</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09T09:32:48.327 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09T09:32:48.356
143 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-330 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-330) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 760726892 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="439">XN-330 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp mở.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:26:52.225 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:26:52.272
144 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng | Multitronic MT-5 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 289000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị được chia thành nhiều cấu hình khác nhau cho từng mục đích sử dụng, có thể sử dụng thêm chức năng siêu âm, kích thích nói nuốt, điện xung, điện phân 2 kênh và chẩn đoán điện, điện xung kết hợp với siêu âm hoặc riêng biệt,&nbsp;thiết bị có thể nâng cấp lên&nbsp;giao diện hiển thị&nbsp;bằng Tiếng Việt để dễ dàng sử dụng.</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>01x Điện cực bút tay cầm nhựa kèm miếng làm ẩm điện cực</p> <p>01x Bộ làm ẩm điện cực bút</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần 5cm2</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút bấm chức năng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | <p>Giá của sản phẩm có thể giảm so với cấu hình được lựa chọn, tính năng của sản phẩm và chính sách bảo hành, bảo trì, duy tu theo yêu cầu của chủ đầu tư</p> | Dây điện cực, điện cực, đầu phát siêu âm, dây co dãn |  |  | Bảo hành, bảo trì, duy tu | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-20T17:59:23.417 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-11T14:40:33.019
145 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy khử rung tim | DEFIGARD Touch 7 |  | Pháp | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Pháp | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Điện tâm đồ với 6 đến 12 đạo trình</p><p>Đo huyết áp không xâm lấn</p><p>SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), với hình ảnh chụp màng phổi</p><p>EtCO2 (dòng chính hoặc dòng phụ)</p><p>Đo huyết áp xâm lấn</p><p>Máy in Bluetooth</p><p>ePCR đã sẵn sàng</p><p>Nhiệt độ</p><p>AED</p><p>Máy khử rung tim thủ công (đồng bộ / không đồng bộ)</p><p>Máy tạo nhịp tim qua da</p><p>Phản hồi CPR</p><p>Máy đếm nhịp</p><p>Truyền dữ liệu GSM, Wi-Fi</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T16:01:15.849 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T08:36:17.901
146 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy dàn tiêu bản | Máy chiết tách tế bào | E-Prep System |  | Hàn Quốc | PATHtech Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 490000000 | t | Bộ | true | 2021-01-04 | 2021-06-01 | <ul><li>Hệ thống được sử dụng để thực hiện xét nghiệm Thin-Pas. Đây có thể coi là xét nghiệm Pap Smear cao cấp. Là sự áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sử dụng hệ thống lọc tế bào và dung dịch pha loãng vào xét nghiệm tế bào học cổ điển. Cho các tiêu bản đẹp, cải thiện độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm.</li><li>Thực hiện dàn tiêu bản với tốc độ 120 mẫu/giờ. Cho tiêu bản chất lượng giúp cho Bác sĩ dễ dàng đọc kết quả. Cho phép xét nghiệm tế bào trên nhiều loại dịch khác nhau. Chi phí thực hiện xét nghiệm hợp lý, dễ dàng thực hiện định kỳ.</li></ul> |  |  | <ul><li>Loại độ bảo vệ chống sốc điện: Thiết bị loại 1, kiểu B</li><li>Công suất tối đa; 120 tiêu bản/giờ, đồng thời 2 tiêu bản</li><li>Điện thế đầu vào: AC 110V – AC 220V, 60Hz</li><li>Điện thế đầu ra: DC 12V, 5A</li><li>Nguồn cung cấp: 20W</li><li>Phạm vị cảm biến: 5 micron hoặc nhiều hơn với vật chất</li><li>Định dạng hiển thị: 240 x 64 Pixels</li><li>Backlight: LED, White</li><li>Kích thước: 400 x 265 x 270 mm</li><li>Trọng lượng: 20kg</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T15:30:57.868 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:07:15.296
147 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da nhỏ gọn | 019012 |  | Canada | NATUS |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 112823000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn của nhà sàn xuất.</p> |  |  | <p>Đèn chiếu vàng da kèm cánh tay :01 cái</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T09:59:48.448 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:26.018
148 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1500 | Yumizen G1500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động 240 PT/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:59:17.618 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.402
149 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Magnetom Altea |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 53000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-06-09 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu / Chủng loại: <strong>MAGNETOM Altea</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09T09:37:50.950 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09T09:37:50.993
150 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | SMARTVIEW-2D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước đèn 1 cửa&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 800 x 510 x 24 mm,</li> <li>Công suất: 20w/220v/50hz</li> <li>Nguyên liệu: Panel LED</li> <li>Điều chỉnh độ sáng: vi xử lý hiển thị số</li> </ul> <p>Tuổi thọ đèn led: ≥50.000h</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-12T16:48:03.398 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-12T16:48:03.463
151 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 4D | MyLabSeven |  | Italy | Esaote S.p.A |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 04 ĐẦU DÒ</strong></p> <p>Model: <strong>MyLabSeven</strong></p> <p>Hãng sx: Esaote S.p.a</p> <p>Nước sx: Italia</p> <p>Các chứng chỉ chất lượng quốc tế ISO, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:53:22.456 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:53:22.494
152 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | UVENT |  | Slovakia | Utas Technologies s.r.o |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-04-18 | <ul><li>Hệ thống tua bin– không cần máy nén.</li><li>Khả năng trình độ chuyên môn với các yêu cầu hoạt động tối thiểu</li><li>Khả năng linh hoạt hỗ trợ hô hấp được bổ sung bởi một hệ thống theo dõi các dấu hiệu sống tích hợp để có được thông tin đầy đủ về cơ học hô hấp, hiệu quả khuếch tán khí và tình trạng của hệ thống tim mạch</li><li>Màn hình cảm ứng màu với độ phân giải cao LED 12”</li><li>Cảm biến Oxy với tuổi thọ cao</li><li>Hoạt động với bất kỳ nguồn Oxy có sẵn</li><li>Theo dõi đồng thời cơ học hô hấp và dấu hiệu sống</li><li>Mô đun UniPort theo dõi các dấu hiệu sống ngoài SpO2 và CO2</li><li>Nhiều phân tích và công cụ hỗ trợ hô hấp</li><li>Phép đo dung tích</li><li>Độ giãn nở tĩnh và động học</li><li>Kích hoạt đồng thời áp lực và lưu lượng</li><li>Nhiều cài đặt kích hoạt độ nhạy với phạm vi rộng</li><li>Tính công thở</li><li>Bù sức cản ống tự động</li><li>Cài đặt thông khí ban đầu dựa trên dữ liệu nhân</li><li> trắc học của bệnh nhân</li><li>Theo dõi áp lực phụ (Pes, Ptr, Pcuff)</li><li>Tích hợp hệ thống trị liệu bằng khí dung</li><li>Xu hướng mở rộng 72 giờ của tất cả dữ liệu được theo dõi</li><li>Tự kiểm tra nhanh và đầy đủ</li><li>Bộ nhớ lưu được 10.000 kết quả</li><li>Pin Li-ion tích hợp</li><li>Công thái học làm việc – xe đẩy có giỏ , móc treo ống thở bệnh nhân, gắn tới đường dây Y tế, bộ chia điện</li><li>Hỗ trợ dịch vụ và công nghệ chẩn đoán từ xa</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18T15:07:44.368 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:53:04.824
153 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | YES DISC | MSE01MSE02 |  |  | Mcarekorea Co. Ltd. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 24500000 | t | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2021-01-22 | <p>Bộ lưỡi dao cắt đốt với<br /> công nghệ điện từ lưỡng<br /> cực sử dụng trong phẫu<br /> thuật cột sống</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2020-10-22T14:54:36.814 | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2020-10-22T14:54:36.814
154 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải (Na+, K+, Ca++/CL-, Li) | Smart Lyte |  | Mỹ | Diamond Diagnostics Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích điện giải Smart Lyte</p><p>- Số lượng điện cực: 5 vị trí (điện cực chọn lọc)</p><p>- Chạy cùng lúc được 3 ion: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> hoặc Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích điện giải Smart Lyte</p><p class="ql-align-justify">- Loại mẫu đo: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">- Lượng mẫu đo: 95µl</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian đo:</p><p> + 60 giây/mẫu (60 mẫu/giờ)</p><p> + 72 giây đo mẫu (50 mẫu/giờ)/in kết quả</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý dữ liệu:</p><p class="ql-align-justify">- 1000 kết quả bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- 500kết quả QC, 3 mức độ (Level1, Level 2, Level 3)</p><p class="ql-align-justify">- Nhập dữ liệu: Bàn phím, bàn phím bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Máy quét mã vạch bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất được chứa trong 1 hộp thuốc chuyên dùng cho máy.</p><p>- Tất cả các chất thải cũng được chứa trong hộp thuốc trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T09:36:27.589 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T09:43:45.011
155 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập | Meditec Vista |  | Anh | Meditec International England Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <h1>III. ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT</h1> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy thở sử dụng được cả 2 hình thức Xâm nhập (Invasive Ventilation ) và Không xâm nhập (Non Invasive Ventilation)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có chức năng tự động kiểm tra khi bật máy</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có tính năng tự động đo và bù hở khí</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng cho bệnh nhân là người lớn, trẻ em, sơ sinh</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có chức năng tiên đoán trọng lượng cơ thể bệnh nhân (PBW): khi sử dụng PBW, lưu lượng thông khí được xác định theo công thức tiên đoán trọng lượng bệnh nhân dựa trên loại bệnh nhân và giới tính bệnh nhân đã chọn. Giá trị cài đặt mặc định là 8ml/ kg. Khi đó, giá trị cài đặt lượng thông khí bị giới hạn theo chiều cao và giới tính của bệnh nhân.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực đường thở vào (âm) P0.1 được tạo ra trong 100ms đầu tiên của nhịp thở vào, nó xác định sự kích hoạt thần kinh cơ của hệ thống hô hấp, giúp bác sỹ dự đoán xu hướng cai thở máy của bệnh nhân.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T10:09:05.552 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T13:43:35.614
156 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Epoc Reader | Epoc Reader |  | Canada | Epocal Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Canada | Nhóm 1 |  |  | 82950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p> Máy phân tích của hệ thống phân tích khí máu, điện giải, chất chuyển hóa cầm tay </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Nhiệt độ hoạt động 15-30<font>°C. Độ ẩm 85%. - Ap suất hoạt động 400-825mmHg.<br /> - Mẫu xét nghiệm 92µl.<br /> - Đo tín hiệu điện tử bằng các bộ cảm biến. - Truyền thông tin bằng bluetooth.</font></td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T16:13:03.466 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:41:07.371
157 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-u |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T22:26:25.348 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T07:47:48.240
158 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích HbA1c tự động | Adams HA-8180V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1C nhanh, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn</li> <li>Giao diện máy thân thiện với người sử dụng, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Đầu đèn đọc có tuổi thọ cao nên không phải thay thế đèn thường xuyên</li> <li>Chức năng khuấy mẫu tự động ngăn cản sự sai lệch.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-17T08:40:19.380 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-17T08:40:20.420
159 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | Servo-n |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và sơ sinh.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T22:20:56.003 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T07:47:48.240
160 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | epoc Host (mã HH-1009-00-00) | epoc Host (mã HH-1009-00-00) |  | Canada | Epocal Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Canada | Nhóm 1 |  |  | 82950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy chủ của hệ thống phân tích khí máu, điện giải, chất chuyển hóa cầm tay</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình cảm ứng đa điểm.<br /> - Dùng barcode trực tiếp trên máy để quét mã.<br /> - Kết nối dễ dàng tới phần mềm quản lý. Có thể kết nối wifi.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T16:17:24.792 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:41:21.796
161 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần) | Gói dụng cụ ghép Gan |  | Mỹ | Austos Medical |  | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 44500000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2022-01-28 | <p>Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần)&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p><p>PHẦN 1 : Lấy gan , gồm 89 chi tiết</p><p>PHẦN 2 : RỬA GAN , 96 chi tiết</p><p>PHẦN 3: GHÉP GAN, 28 chi tiết</p><p>PHẦN 3: BỘ HỖ TRỢ GHÉP GAN, gồm 11 chi tiết</p><p><br></p> |  |  | <p>Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần)&nbsp;</p><p>PHẦN 1 : Lấy gan , gồm 89 chi tiết </p><p>PHẦN 2 : RỬA GAN , 96 chi tiết </p><p>PHẦN 3: GHÉP GAN, 28 chi tiết </p><p>PHẦN 3: BỘ HỖ TRỢ GHÉP GAN, gồm 11 chi tiết </p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29T09:03:24.384 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29T09:03:24.588
162 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Berrcom JXB178 | Medel Thermo |  | Trung Quốc | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co; Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2500000 | f | Miếng | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> |  | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:56:31.118 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T08:56:31.164
163 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện Flowsens dùng cho máy CT | Flowsens - Standing Version |  |  | Medex |  | [] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-11-21 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>- </strong>Phân loại trang thiết bị y tế: C (IIb)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s (+/- 2%)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Áp lực tối đa: 2100 kPa/305psi/21 bars</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong>&nbsp; Theo dõi áp lực: biểu đồ hoặc dạng số</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung tích chứa đựng tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Số pha tiêm: 06</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Thể tích mỗi pha: 1-220ml</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nhận biết bọt khí: Tự động</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ nạp: 3 tốc</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nạp thuốc: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Đuổi khí: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Trễ giữa các pha: 0-900s</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện áp: 230 VAC</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Lựa chọn mẫu lắp đặt: treo trần hoặc chân đế</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-21T15:21:06.952 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-21T17:37:47.612
164 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XP-100 | Automated Hematology Analyzer XP series, XP-100 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 483332650 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="157"> <td align="left" height="157" width="439">XP-100 là dòng máy phân tích huyết học tự động với thiết kế nhỏ gọn. Có thể phân tích 20 thông số (cho cả chế độ máu toàn phần và chế độ tiền pha loãng), kết quả hiển thị dưới dạng biểu đồ phân bố (3 biểu đồ) cùng với màn hình màu tinh thể lỏng.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:21:53.329 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:26:53.270
165 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT | Press Duo Elite |  |  | Nemoto Kyorindo Co. Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-21 | <p>Sản phẩm bơm tiêm điện tự động, model: Press Duo elite của hãng Nemoto – Nhật Bản là các hệ thống dùng cho chụp mạch (Angio) và chụp cắt lớp vi tính (CT) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> |  |  | <p>- Máy bơm tiêm 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT, hỗ trợ tiêm đồng thời thuốc cản quang và nước muối.</p> <p>- Màn hình điều khiển: LCD, hiển thị đầy đủ các thông số</p> <p>- Có 02 thiết kế:</p> <p>+ Dạng chân đế đứng, có bánh xe</p> <p>+ Dạng để bàn, có ray đỡ đầu bơm</p> <p>- Chế độ tiêm cơ bản:</p> <p>+ Tốc độ tiêm: 0.1-30.0 mL/s</p> <p>+ Dung tích: 0.1- 99.9 mL</p> <p>+ Giới hạn áp suất: 50- 1200 psi (400-8200kpa)</p> <p>+ Thời gian trễ tiêm: 0-99.9 giây</p> <p>+ Thời gian trễ X-ray: 0-99.9 giây</p> <p>+ Loại pha tiêm: A, A+B (A: thuốc, B: nước muối)</p> <p>+ Hiển thị dung tích đã tích hợp</p> <p>+ Hiển thị kết quả tiêm: 50 trường hợp</p> <p>+ Bộ nhớ giao thức: 240 giao thức</p> <p>+ Làm ấm xi lanh: 37± 5°C</p> <p><strong>&nbsp;- </strong>Xi lanh tương thích: 150 ml</p> <ul> <li>Điện áp: 115/230V</li> <li>Lượng điện tiêu thụ: 1050VA</li> </ul> <p>Tần số: 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2020-10-22T08:42:51.946 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2020-10-22T08:42:51.946
166 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 5000 (cấu hình nâng cao) | Cirrus HD-OCT 5000 |  |  | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 3700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Máy chính Cirrus 5000 với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Phần mềm chụp hệ mạch võng mạc: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: từ 27000 đến 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét dòng LSO<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 750nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải &nbsp;25µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trong quá trình chỉnh vị trí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ quét:<br /> Quét khối: 512x128<br /> Quét khối 200 x 200<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định thị: &nbsp;trong, ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh độ định thị trong: từ &nbsp;-20D đến +20D<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng hệ thống máy tính tích hợp theo máy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nhớ: có khả năng lưu trữ khoảng 80 000 lần chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:50:01.582 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:50:01.582
167 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS120 | NIHOPHAWA-OS120 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:24:42.586 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:14:25.394
168 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS108 | NIHOPHAWA-OS108 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:22:52.667 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:14:25.394
169 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NB | FXRD-1717NB |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NB</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-09T16:43:50.081 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T09:19:04.810
170 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đếm tế bào tự động | ADAM-rWBC | ADAM-rWBC |  | Hàn Quốc | NanoEnTek Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 399000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>Máy đếm tế bào bạch cầu tồn dư trong máu và các chế phẩm máu</p> |  |  | <p> </p><p> - Vật kính: 4 X</p><p> -&nbsp;Đèn LED: 4W Green LED, IEC 62471:2006</p><p> -&nbsp;CCD camera: B/W CCD</p><p> - Bộ lọc: Bộ lọc kích thích, bộ lọc lưỡng sắc, bộ lọc phát xạ</p><p> - Kết nối: cổng RS232, USB</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-12-18T09:16:55.676 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:41:47.330
171 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 460x1200 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2650000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 460x1200<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 460x460x1200 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T21:52:40.149 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:00.625
172 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-10 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 255000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p>Máy siêu âm xách tay 2D, 2 đầu dò</p><p>- Thiết kế linh động, chất lượng hình ảnh tuyệt vời</p><p>- Ứng dụng : Ổ bụng, sản phụ khoa, tim, bộ phận nhỏ, tiết niệu, mạch, chỉnh hình, cấp cứu, thần kinh...</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T16:44:42.794 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:07:26.668
173 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, bán kính độ cong giác mạc và bản đồ giác mạc tự động và phụ kiện | RT-7000 |  |  | Tomey Corporation |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 550000000 | t | Bộ | false | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ, bán kính độ cong giác mạc và bản đồ giác mạc tự động và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-10-22T13:53:36.977 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-10-22T13:53:36.977
174 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số có chức năng theo dõi huyết áp xâm lấn | B125 |  | Mexico | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Máy đáp ứng theo dõi các thông số bao gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, Nhiệt độ, IBP</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="659"> <tbody> <tr> <td style="width:659px;"> <p><strong>- Màn hình hiển thị:</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:659px;"> <ul> <li>Màn hình: 12.1 inch, cảm ứng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:659px;"> <ul> <li>Độ phân giải:1280x800</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:659px;"> <ul> <li>Hiển thị đồng thời: tối đa 6 dạng sóng.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-06T13:54:25.399 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-11T07:47:48.241
175 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cũi nhi | BP-200 |  |  | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | [] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | f | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <ul> <li>Giường cũi nhi có 3 motor và 3 tay quay để điều chỉnh phần lưng, đầu gối và chiều cao giường. Mỗi chức năng có thể được điều chỉnh vừa bằng tay vừa bằng điện. Điều chỉnh các thành giường bằng cần gạt an toàn</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T13:54:11.615 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T14:13:07.016
176 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 460x1450 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2750000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 460x1450<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 460x460x1450 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành<br /> CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T21:58:39.485 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:00.645
177 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel bôi vết thương Kulscar | KULSCAR |  | Italy | EKUBERG PHARMA |  |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000 | t | Tuýp | true | 2021-01-18 | 2024-12-30 | <p>KULSCAR là gel bôi vết thương dựa trên công thức tiên tiến giúp tái tạo da. Nó củng cố lớp rào cản giúp bảo vệ da khỏi tác động và kích ứng từ bên ngoài. Công thức đặc biệt giúp cải thiện sự xuất hiện sẹo. Sản phẩm cũng lý tưởng để ngăn chặn vết rạn da thời kỳ mang thai. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả làn da của trẻ nhỏ và người già. Đóng gói: Tuýp 30ml</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18T20:37:04.388 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18T20:37:04.707
178 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | MÁY PHÁ RUNG TIM, TẠO NHỊP | CORPULS 3 |  | Đức | GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Đức | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY PHÁ RUNG TIM, TẠO NHỊP</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T13:16:03.399 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:00.633
179 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-50 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 405000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p>Máy siêu am xách tay 2D, 2 đầu dò</p><p>&nbsp;</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ: </u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T16:45:44.780 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:07:39.569
180 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) |  | Mỹ | Austos Medical |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 12500000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2022-01-29 | <p>1. Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) :&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p> |  |  | <p>1. Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) :&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29T09:06:44.310 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29T09:06:44.491
181 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu điện giải | BG+ISE |  | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1166800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích khí máu động mạch kết hợp điện giải đồ</p> |  | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pCO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pH</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Total-hemoglobin (tHb)</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Barometric pressure</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Na+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">K+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Ca++</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Li+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Cl-</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">GLU</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">LAC</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pCO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pH</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Total-hemoglobin (tHb)</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Barometric pressure</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Na+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">K+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Ca++</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Li+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Cl-</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">GLU</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200"> <p>LAC</p> <p>QC 4 điểm</p> <p>Calib 2 điểm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:36:59.639 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:36:59.732
182 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Quidel Triage® MeterPro | Quidel Triage® MeterPro |  | Mỹ | Quidel Cardiovascular Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH |  | Nhóm 1 |  |  | 79800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ</p><p>&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Nhiệt độ hoạt động: 15-30<font>°C. Độ ẩm 10-85%.<br /> - Nguồn sáng ống laser diot.<br /> - Ghi nhớ: 750 bệnh nhân. 200 kết quả QC bệnh nhân. 70 kết quả QC device. 600 ID cho người sử dụng</font></td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T16:08:20.826 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:42:37.864
183 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D - 04 đầu dò | HS70A |  |  | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan (Shearwave): 900.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:02:17.086 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:02:17.086
184 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Dung dịch pha sứ Jianthion | SU-300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Jianthion |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Là dung dịch hỗ trợ trong vật liệu làm răng sứ giả. Chất pha kèm với bột sứ tạo hình răng phục hình các chức năng nhai, cắn trong Răng Hàm Mặt Nha Khoa.</p> |  |  | <p>Tên Sản phẩm : Dung dịch pha sứ Jianthion</p> <p>Dạng bào chế : Dung dịch, không màu,</p> <p>Thành phần chính :</p> <p>Quy cách đóng gói : Chai 300ml.</p> <p>Nguyên lý : Dung dịch pha với bột sứ làm răng giả Ruyi, sản phẩm đi kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | 2020-11-14T10:06:26.600 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | 2020-11-14T10:06:49.956
185 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Yellow (4 pcs.) | SCB-Y |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-Y: Yellow (4 pcs.): Very Elastic, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)</p> |  |  | <p>SCB-Y: Yellow (4 pcs.): Very Elastic, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:45:21.891 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.431
186 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 2mm | SSTA-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:56:52.920 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T12:39:46.702
187 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT VIRTUO |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-31 | 2020-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động thế hệ mới phát hiện được vi khuẩn và nấm trong máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể.</span></li><li><span style="color: black;">Hệ thống phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên lý đo màu;</span></li><li><span style="color: black;">Sử dụng công nghệ đo màu do vi sinh vật phát triển trong chai môi trường sinh ra CO2 làm thay đổi chỉ thị màu dưới đáy chai từ màu xanh sang màu sáng hơn</span></li><li><span style="color: black;">Công suất: </span>432 vị trí độc lập&nbsp;</li></ul><p><br></p> |  |  | <p> Máy cấy máu hoàn toàn tự động thế hệ mới, giảm hoàn toàn thời gian thao tác bằng tay, thiết kế module gọn gàng</p><p>- Phát hiện được vi khuẩn và nấm trong máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể</p><p>- Có thuật toán ngưỡng giúp phát hiện vi sinh vật sớm ngay cả khi đưa chai vào máy muộn.</p><p>- Mẫu bệnh phẩm: Là máu, dịch vô khuẩn trong cơ thể</p><p>- Môi trường nuôi cấy có hạt polyme hấp phụ để trung hòa kháng sinh mà bệnh nhân đã dùng trước khi xét nghiệm. </p><p>- Phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên tắc đo màu</p><p>- Công suất máy: 432 vị trí độc lập </p><p>- Máy cấy máu hoàn toàn tự động thế hệ mới, giảm hoàn toàn thời gian thao tác bằng tay, thiết kế module gọn gàng:</p><p>+ Sử dụng hệ thống băng chuyền có cảm biến nhận biết chai tự động có khả năng nạp 40 chai cùng một lúc</p><p>+ Sử dụng cánh tay robot tự động để nạp và lấy chai khi xét nghiệm xong</p><p>+ Chai âm tính sẽ được tự động thải ra thùng rác trong máy</p><p>+ Công nghệ quét 360 độ cho phép nhận dạng loại chai, hạn sử dụng và mã bệnh nhân hoặc mã bệnh phẩm do người sử dụng dán lên</p><p>+ Hệ thống trực tiếp nhận biết thể tích mẫu trong chai và đưa ra cảnh báo nếu thể tích mẫu thiếu hoặc vượt quá</p><p>+ Các ô được tự động căn chuẩn bởi chính thiết bị</p><p>- Khả năng kết nối thêm module ủ để gia tăng công suất</p><p>- Máy có hệ thống báo động âm thanh và hiển thị trên màn hình khi phát hiện mẫu dương tính</p><p>- Màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng tích hợp trên máy chính, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-12-31T09:44:39.218 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2020-12-31T09:44:39.274
188 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Hệ thống kéo giãn cột sống | SST-300 |  | Hàn Quốc | Stratek Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Hệ thống kéo giãn cột sống - dùng cho 2 người cùng lúc</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T13:48:05.576 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T13:48:05.617
189 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | 3500 Dx Genetic Analyzer | 3500 Dx |  | Nhật Bản | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 5500000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản 3500 Dx</p> <p><i>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</i></p> <p><i>Môi trường hoạt động: </i></p> <p><i>- Nhiệt độ: 15 – 30ºC</i></p> <p><i>- Độ ẩm: 20- 80%</i></p> |  |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:13:39.492 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T10:55:05.663
190 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy điện cơ | TOF3D |  |  | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-21 | <p>Máy đo điện cơ TOF3D dùng trong giám sát truyền dẫn thần kinh cơ, an toàn, dễ sử dụng, tin cậy và chi phí hiệu quả.</p> |  |  | <p>• Đo gia tốc 3 chiều<br /> • Đa dạng chế độ đo<br /> - TOF, PTC, TET, Single Twitch, Double Burst etc.<br /> • Kết nối được với máy theo dõi bệnh nhânvà mạng bệnh viện<br /> • Nguồn Pin<br /> - Sử dụng trên 1500 giờ liên tục<br /> - Pin AAtiêu chuẩn<br /> • Màn hình lớn 4,4 Inch LCD<br /> • Sử dụng gắn bàn hoặc gắn cột IV<br /> • Hiển thị qua màn hình máy theo dõi bệnh nhân.(Tùy thuộc vào kiểu màn<br /> hình)<br /> • Quản lý cảnh báo<br /> - Đặt giới hạn cảnh báo thấp và cao cho các Mức TOF<br /> • Đo nhiệt độ bề mặt da<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2020-10-22T08:37:37.296 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2020-10-22T08:37:37.296
191 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | StandardTM F2400 Analyzer | StandardTM F2400 Analyzer |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 399000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng, menu xét nghiệm có thể mở rộng; hiệu năng cao 72 test/h</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình:10.1” Color TFT LCD (1024 X 600)<br /> - Bộ nhớ: 5000 kết quả<br /> - Pin dự phòng RTC RTC đi kèm<br /> - Kết nối: LIS / HIS HL7 PCD-01<br /> - Máy in: in nhiệt tự động trên máy<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:59:22.323 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:42:57.650
192 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS260 | NIHOPHAWA-OS260 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:30:48.234 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:36:07.887
193 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:07:51.394 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:02:52.409
194 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 435000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:05:52.101 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:02:52.409
195 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn BS | TUFAGSS |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 19800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí CO2; AGSS<br /> &nbsp;Dùng để lắp đặt vận hành hệ thống khí &nbsp;tế trong các cơ sở khám chữa bệnh</p> |  |  | <p>Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí CO2; AGSS<br /> &nbsp;Dùng để lắp đặt vận hành hệ thống khí &nbsp;tế trong các cơ sở khám chữa bệnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T11:55:31.025 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:01.404
196 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc IOL Master 700 | IOL Master 700 |  |  | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2746000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc bằng công nghệ OCT nguồn quét (Swept Source OCT) không tiếp xúc.<br /> Công nghệ đo công suất giác mạc mặt trước không phụ thuộc khoảng cách ( Telecentric Keratometry)<br /> Đo mặt sau giác mạc bằng công nghệ quét OCT nguồn quét ( SWEPT SOURCE OCT)<br /> Sử dụng kết quả công suất giác mạc tồng ( Total K) vào trong việc tính toán công suất thủy tinh thể<br /> Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn quét OCT (SWEPT SOURCE OCT) &nbsp;<br /> Hệ thống giúp thực hiện chức năng kiểm tra phép đo có đúng hoàng điểm cần đo (fixation check) và đánh giá các tổn thương của hoàng điểm cùng thời điểm đo.<br /> &nbsp;</p> |  | <p><br /> Máy chính IOL Master 700: 1 chiếc<br /> Màn hình: 1 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy chính hãng theo máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc<br /> Bao gồm công thức Barrett: (bản quyền)<br /> Đo công suất mặt sau và tính tổng công suất giác mạc (TK)</p> <p><br /> &nbsp;</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi đo:<br /> Chiều dài của trục nhãn cầu: 14 – 38 mm<br /> Bán kính giác mạc:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 – 11 mm<br /> Độ sâu của tiền phòng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.7 – 8 mm<br /> Độ dày thủy tinh thể:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1-10mm(phakic eye)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.13-2.5mm(pseudophakic eye)<br /> Độ dày trung tâm &nbsp;của giác mạc: 0.2-1.2mm<br /> White to white: 8-16 mm<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị thang đo:<br /> Chiều dài trục: 0.01mm<br /> Bán kính giác mạc: 0.01mm<br /> Độ sâu tiền phòng: 0.01mm<br /> Bề dày giác mạc trung tâm: 1 µm<br /> White to white: 0.1mm<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;SD của độ lặp lại:<br /> Chiều dài trục: 5µm<br /> Bán kính giác mạc: 0.09D<br /> Độ loạn: &gt;0.75D, trục 3.8 độ<br /> Độ sâu tiền phòng: 7µm<br /> Chiều dày của thủy tinh thể: 6µm<br /> Chiều dày giác mạc trung tâm: 2.5µm<br /> White to white: 111 µm<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công thức tính công suất thủy tinh thể nội nhãn (IOL):<br /> Các công thức tính thủy tinh thể SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1&amp; 2&nbsp;<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt cận/viễn đã phẫu thuật Lasik/PRK/Lasek – Hagis L<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt loạn: Hagis-T<br /> Tính được tổng công suất giác mạc bao gồm mặt trước, mặt sau của giác mạc.<br /> Công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett TK II, công thức tính công suất thủy tinh thể Barett TK toric, Barett Suite, Zcalc<br /> Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Barrette (bao gồm Barrett Toric, Barrett True K, và Barrett Universal II)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-21T17:15:17.487 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-22T09:15:00.378
197 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | StandardTM F200 Analyzer | StandardTM F200 Analyzer |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 59850000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng, menu xét nghiệm có thể mở rộng</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình: 7" Color TFT LCD (800x480)<br /> - Bộ nhớ: 3000 kết quả<br /> - Kết nối: LIS / HIS HL7 PCD-01<br /> - Máy in: in nhiệt tự động trên máy<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:56:34.061 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:43:19.200
198 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | L400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 235200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:30:42.690 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:07.281
199 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | BT-500 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 315000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Lồng ấp trẻ sơ sinh</p> <p><strong>Model: BT-</strong><strong>50</strong><strong>0</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Bistos</strong><strong> </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> |  | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong>&nbsp; &nbsp;</p> <p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Giỏ đựng đồ&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cân đo trọng lượng&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình LCD ngoài</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CCD Camera&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đo cảm biến Masimo SpO<span style="font-size: 10.8333px;">2</span></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cọc đỡ truyền dịch&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tấm đỡ để dụng cụ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giá đỡ để monitor</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tường vách đôi và cửa chắn không khí giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong lồng, giúp trẻ giữ được nhiệt độ ổn định.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ồn thấp, bộ phận tạo ra tiếng ồn được thiết kế để tạo ra tiếng ồn ở mức thấp nhất tạo môi trường yên tĩnh cho trẻ sơ sinh.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khay X-ray được tích hợp sẵn, cân đo trọng lượng giúp kiểm soát cân nặng&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giường có thể điều chỉnh được độ nghiêng, hỗ trợ điều trị theo liệu pháp Trendelenburg hiệu quả.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm soát và đo nồng độ oxy trong lồng&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nước trong khay chứa được khử trùng bằng Autoclaving</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống nâng, điều chỉnh độ cao của nệm giúp tối ưu hóa phù hợp với chiều cao của mỗi nhân viên.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với 6 cửa bên hông của các mặt lồng ấp giúp trẻ sinh non có thể được chăm sóc từ nhiều hướng khác nhau.</p> <p>-&nbsp; &nbsp;Camera CCD theo dõi trẻ sơ sinh, hiển thị tình trạng trẻ trên màn hình phụ ngay cả khi lồng ấp được che lại. Video có thể kết nối với điện thoại hoặc máy tính bằng kết nối không dây wireless.</p> <p>-&nbsp; Hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp nhân viên y tế có thể vận hành lồng ấp đúng cách với ngôn ngữ riêng của họ.</p> <p>-&nbsp;Hai cảm biến nhiệt độ da giúp theo dõi nhiệt độ từ bụng và ngoại vi.</p> <p>- Giỏ đựng đồ với kích thước lớn, có không gian đủ rộng bên trong để lưu trữ các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh.</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phạm vi kiểm soát nhiệt độ không khí: 23,0 ͦ C ~ 37,0 ͦ C, &nbsp;(Vượt ngưỡng 37.1 ~ 39,0 ͦ C)</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phạm vi kiểm soát nhiệt độ da: 35,0 ͦ C ~ 37,5 ͦ C, (Vượt ngưỡng 37.6 ~ 39,0 ͦ C)</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phạm vi kiểm soát độ ẩm: 30~95% RH, ±5%</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phạm vi hiển thị độ ẩm : 15~99% RH,&nbsp; ±5%</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống tạo ẩm: Bằng hơi nước. (Sôi ở 100<sup>0</sup>C)</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khay chứa nước: 1.000 ml (hấp tiệt trùng).</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T10:55:32.246 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:00.687
200 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS250A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 385000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:03:44.668 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:02:52.409
201 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | CA-003-001 |  |  | STEMA Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Đức | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Hệ thống&nbsp;cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T11:46:56.213 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T11:46:56.213
202 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi | Revolix 200 |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ |  | Nhóm null |  |  | 11115000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Loại laser:&nbsp;Thulium laser</p> <ul> <li>Hãng sản xuất: LISA LASER</li> <li>Nước sản xuất: Đức</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Sản xuất: 2020</li> <li>Chứng nhận chất lượng : ISO, TUV, EC</li> <li>Tiêu chuẩn an toàn điện: IEC</li> <li>Điện áp sử dụng: 208 - 240 VAC, 50/60 Hz; max. 16A</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T16:48:47.871 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T16:48:47.947
203 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC150 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 168000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Yêu cầu chung: Tủ làm ấm khăn;</p> <p>Model: DC250;</p> <p>Sản xuất tại Mỹ;</p> <p>Hãng Enthermics/Mỹ;</p> <p>Chất lượng máy: mới 100%;</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Trọng lượng: 25-27kg; Sức chứa 3-4 chăn;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26T11:27:09.680 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:54:18.146
204 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MultiCareTM Analyzer | MulticareTM Analyzer |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 26250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích định lượng HbA1c, U-Albumin, CRP</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Phương pháp: phân tích định tính, định lượng<br /> - Nhiệt độ: 15-30 C<br /> - Độ ẩm: 25-65%<br /> - Mẫu máu: máu toàn phần (Mao mạch &amp; Tĩnh mạch)<br /> - Thời gian xét nghiệm:3 phút</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:46:36.143 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:44:03.519
205 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3562 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-02T09:39:07.914 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29T09:40:02.797
206 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm/ Máy siêu âm trị liệu | ST-10A |  | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy siêu âm trị liệu tần số 1MHz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:03:18.103 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:03:18.165
207 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | UroMeter 720 | UroMeter 720 |  | Hàn Quốc | Standard Diagnostics,Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36190000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Tối đa 720 test/giờ<br /> - Nhập ID thông qua bàn phím trên máy, kết nối với PC, Barcode<br /> - Tự động hiệu chuẩn<br /> - Dung chứa: tối đa 2000 kết quả Cổng kết nối RS232: COM1 giao tiếp với PC, COM2 giao tiếp với Barcode<br /> -&nbsp; Cổng USB: kết nối với PC<br /> -&nbsp; In nhiệt trên máy<br /> - Màn hình LCD: 8 dòng, 21 ký tự</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:05:47.909 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:45:49.234
208 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS200A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 335000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:00:16.463 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:02:52.410
209 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WA | FXRD-1417WA |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 540000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T15:20:04.925 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T16:53:59.856
210 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | tesst | HA-50DR |  |  | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["1991"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 5 |  |  | 222 | f | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2020-10-23 | <p><strong>Ngày 26/9/2020 vừa qua, Khoa Kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho tập thể CBCNV Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1 (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).</strong></p> <p>Các danh mục khám đầy đủ từ khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu…), xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, chụp x-quang tim phổi, điện tim, đo khúc xạ mắt… theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động -Trong nhiều năm qua, Bệnh viện E đã nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học… lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đơn vị mình. Bệnh viện đã tổ chức thành công các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như Đại học Dược, Công ty Samsung C&amp;T Corporation Hàn Quốc, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty CP Nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác… Thương binh xã hội. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, chẩn đoán và tư vấn cụ thể tình trạng sức khỏe của từng khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lý, kịp thời, đúng cách.</p> |  | <p><strong>Ngày 26/9/2020 vừa qua, Khoa Kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho tập thể CBCNV Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1 (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).</strong></p> <p>Các danh mục khám đầy đủ từ khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu…), xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, chụp x-quang tim phổi, điện tim, đo khúc xạ mắt… theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Với đội ngTrong nhiều năm qua, Bệnh viện E đã nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học… lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đơn vị mình. Bệnh viện đã tổ chức thành công các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như Đại học Dược, Công ty Samsung C&amp;T Corporation Hàn Quốc, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty CP Nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác…ũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, chẩn đoán và tư vấn cụ thể tình trạng sức khỏe của từng khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lý, kịp thời, đúng cách.</p> | <p><strong>Ngày 26/9/2020 vừa qua, Khoa Kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E thực hiện khá</strong>Trong nhiều năm qua, Bệnh viện E đã nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học… lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đơn vị mình. Bệnh viện đã tổ chức thành công các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như Đại học Dược, Công ty Samsung C&amp;T Corporation Hàn Quốc, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty CP Nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác…<strong>m sức khỏe định kỳ cho tập thể CBCNV Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1 (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).</strong></p> <p>Các danh mục khám đầy đủ từ khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu…), xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, chụp x-quang tim phổi, điện tim, đo khúc xạ mắt… theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, chẩn đoán và tư vấn cụ thể tình trạng sức khỏe của từng khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lý, kịp thời, đúng cách.</p> | <p><strong>Ngày 26/9/2020 vừa qua, Khoa Kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho tập thể CBCNV Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1 (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).</strong></p> <p>Các danh mục khám đầy đủ từ khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu…), xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, chụp x-quang tim phổi, điện tim, đo khúc xạ mắt… theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, chẩn đoán và tư vấn cụ thể tình trạng sức khỏe của từng khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lý, kịp thời, đúng cách.</p> | dfsdfs | sfddsfds | sdfsf |  | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T16:44:52.462 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T16:47:58.623
211 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | IRE96 |  | Pháp | SFRI SAS |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa</p> |  | <p>8-channel or 12-channel</p> | <p>Range: 0.001-2.500 ABS<br /> Precision: ± 1%; ± 0.001 ABS<br /> Speed: 12 s (monochromatic) or 30 s (bichromatic)per 96-well plate</p> | <p>BẢo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:51:59.448 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T12:52:28.640
212 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải (Na+, K+, CL-, Ca++/Li) | Smart Lyte Plus |  | Mỹ | Diamond Diagnostics Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 362953000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích điện giải Smart Lyte Plus</p><p>- Số lượng điện cực: 5 vị trí (điện cực chọn lọc)</p><p>- Chạy cùng lúc được 4 ion: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup> hoặc, Li<sup>+</sup></p><p><span style="color: black;">- Thời gian đo</span> 28 giây/mẫu (512 mẫu/giờ)</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích điện giải</p><p class="ql-align-justify">- Loại mẫu đo: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">- Lượng mẫu đo: 95µl</p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Thời gian đo</span> 28 giây/mẫu (512 mẫu/giờ)</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý dữ liệu:</p><p class="ql-align-justify">- 10000 kết quả bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- 10.000 Kết Quả QC mỗi mức.</p><p class="ql-align-justify">- Nhập dữ liệu: Bàn phím, bàn phím bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Máy quét mã vạch bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất được chứa trong 1 hộp thuốc chuyên dùng cho máy.</p><p class="ql-align-justify">- Tất cả các chất thải cũng được chứa trong hộp thuốc trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T09:50:25.950 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T09:50:26.001
213 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Test Máy điện cơ vi tính | 123 |  |  | Tonica Electronik A/S |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 4 |  |  | 100000000 |  | Chiếc | false | 2020-10-07 | 2021-10-07 | <p>Yêu cầu môi trường hoạt động</p> <p>Yêu cầu nguồn điện</p> |  | <p>Không</p> | <p>Tần số: 55Hz</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> <p>Vận chuyển, lắp đặt trong khu vực Hà Nội</p> |  |  |  |  | Bộ Y tế | 2020-10-07T10:28:06.864 | Bộ Y tế | 2020-10-07T10:28:06.864
214 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS150A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS150A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T15:55:51.937 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:02:52.410
215 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang kỹ thuật số | PROGEN-1050R |  | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>Máy X Quang kỹ thuật số được thiết kế cho các trung tâm chẩn đoán hình ảnh nhỏ đến vừa, trung tâm chỉnh hình, các khoa cấp cứu và các bệnh viện. Đây là giải pháp cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời với mức giá vừa phải, linh hoạt với vị trí chụp.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12T11:47:19.021 | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-12-12T00:00:00.168
216 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Tên Thương mại test 1 | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["1990"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T16:49:08.647 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22T16:49:08.647
217 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC400 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 229000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: DC400/ Tủ làm ấm khăn<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <p>- Tủ ấm được làm bằng chất liệu thép không gỉ.<br /> - Tủ được làm ấm bằng phương pháp ra nhiệt cưỡng bức.</p> <p>-&nbsp;Sức chứa: 10-12 cái khăn<br /> - Kích thước bên trong: 2,5 ft3 (0,7m3)<br /> Kích thước: 22 in (55,9 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T09:52:44.145 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:54:18.145
218 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Kéo Phẫu thuật vi phẫu | Họ kéo phẫu thuật |  |  | Geomed Medizin-Technik GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10 | f | Cái | false | 2020-10-23 | 2021-10-23 | <p>Test thông tin thiết bị</p> |  |  | <p>Test thông số, chỉ tiêu kỹ thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA | 2020-10-23T12:10:49.871 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA | 2020-10-23T12:10:49.871
219 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi laser holmium HyPHo | HyPHo |  |  | Hyper Photonics S.r.l |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1560200000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi laser holmium HyPHo là một thiết bị công suất cao, linh hoạt và hiệu quả.&nbsp;Đây là hệ thống laser với chiều dài bước sóng 2100nm, có thể tán&nbsp;được những viên sỏi có kích thước lớn và không gây tổn thương.</p> <p><strong>Giá&nbsp;nêu trên là giá&nbsp;của hệ thống&nbsp;cấu hình&nbsp;tiêu chuẩn.&nbsp; Giá thành&nbsp;thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T09:12:14.178 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T09:34:02.961
220 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | StandardTM G6PD Analyzer | StandardTM G6PD Analyzer |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 12600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích định lượng men G6PD theo nguyên lý so màu</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Phương pháp: phân tích định tính/định lượng,&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:37:08.396 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:44:28.858
221 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm sự dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-28T20:48:48.570 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-28T20:48:48.570
222 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp Camera | evo_LIGHT 700 |  | Đức | Evonos GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2023-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 02 NHÁNH</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: evo_LIGHT 700</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Evonos</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức&nbsp;</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng đầu đèn (Kg): 18</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước Ø (mm): 679 x 708 x 55</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn (giờ): &gt;50.000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc xoay: 360<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ IP: 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ (W): 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng trong khoảng cách 1m (klux): 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng điện tử: 40 - 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trường sáng (d10) ở độ rọi ở khoảng cách 1m: 170 - 300</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số kết xuất màu Ra: 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số kết xuất màu đỏ R9: 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường sáng: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng L1+L2 (mm) ± 20%: 900</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tăng nhiệt đầu đèn: &lt;1<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (Kelvin): 4900</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: CE</p><p><br></p> |  | bóng đèn, main chính,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:38:06.397 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:38:06.477
223 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 170 |  |  | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 170<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 700x400x600 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO dùng để tiệt trùng các vật dụng không có khả<br /> năng chịu nhiệt độ cao và độ ẩm.<br /> &nbsp; - &nbsp;Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chương trình:tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 1 pha, 220/240V; 50/60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:29:49.299 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:29:49.299
224 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 500 |  |  | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 500<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 700x1200x600 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO dùng để tiệt trùng các vật dụng không có khả<br /> năng chịu nhiệt độ cao và độ ẩm.<br /> &nbsp; - &nbsp;Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chương trình:tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 1 pha, 220/240V; 50/60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:39:06.842 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:39:06.842
225 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Miếng dán giảm đau Pain Gear Muscle & Joint | Muscle & Joint Pain |  |  | BioElectronics Corporation |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <ul> <li><em>Công nghệ cải tiến đột phá trong điều trị đau.</em></li> <li><em>Hiệu quả giảm đau gấp 5 lần so với các thuốc giảm đau thông thường.</em></li> <li><em>Cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.</em></li> <li><em>Giảm sự lệ thuộc của bệnh nhân, cũng như các nguy cơ khi sử dụng thuốc giảm đau.</em></li> <li><em>Tác dụng lâu dài, an toàn, được chứng minh lâm sàng.</em></li> <li><em>Không dùng thuốc, không có tương tác thuốc</em></li> <li><em>Dễ sử dụng, chi phí điều trị thấp.</em></li> </ul> |  |  | <ul> <li>Tần số: 27.12 MHz</li> <li>Mật độ năng lượng: 73µW/cm2</li> <li>Mức nhịp: 1000 nhịp/giây</li> <li>Thời gian 1 nhịp: 100 µs</li> <li>Nguồn năng lượng: Pin</li> <li>Kích thước Ăng-ten: 12cm hoặc 8cm</li> <li>Diện tích vùng điều trị: 70 cm2 – 100 cm2</li> <li>Trọng lượng: 8g</li> <li>Thời gian hoạt động: 720 giờ</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T16:54:34.505 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T16:54:34.543
226 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | máy kéo dãn cổ, cột sống trị liệu kĩ thuật số | Super Trac - ST2CL |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-07-01 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kéo giãn SuperTrac ST-2CL là một đơn vị kéo tự động gián đoạn 2 chiều cho phép cả lực kéo thắt lưng và lực kéo đốt sống cổ đồng thời trên một thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kéo giãn SuperTrac ST-2CL có các hệ thống khác nhau cho các lực kéo đốt sống thắt lưng và đốt sống cổ. Bằng cách gắn các cảm biến tải độc lập tương ứng, có thể đạt được mức độ chính xác của lực kéo cho cả đốt sống thắt lưng và đốt sống cổ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng phát hiện sử dụng cảm biến lực kéo: Nó được trang bị chức năng phát hiện giúp ngăn chặn lực kéo của thắt lưng khi gắn thiết bị kéo cổ. Khi đai kéo cổ được kéo ra, cảm biến sẽ phát hiện ra nó và ngăn chặn lực kéo của thắt lưng.</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ;</u></p><p><u>0906 639 988</u></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 110/220V, 50/60H</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 320VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phương pháp kéo&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Gián đoạn, liên tục &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1- 99 phút hoặc liên tục (đơn vị tính 1phút) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo liên tục&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0-99 giây hoặc liên tục (đơn vị 1 giây)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ an toàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Công tắc điều khiển từ xa an toàn Mạch phát hiện hoạt động bất thường (bao gồm cả mạch phát hiện chụm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chườm nhiệt &nbsp;&nbsp;: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 720 x 1.560 x 1.790 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 177 Kg</p><p><br></p> |  | theo quy định của công ty | theo quy định của công ty | theo quy định của công ty | theo quy định của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T16:03:54.484 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:09:55.353
227 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường | Magnetronic MF-2 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 187200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Máy trị liệu từ trường - Thiết bị chỉ sử dụng được chức năng cục bộ các vị trí trên cơ thể, tay, chân...</p><p>Tùy thuộc vào như cầu thực tế khách hàng lựa chọn cấu hình cung cấp và thêm tính năng riêng.</p> |  | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp lên phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ cục bộ</p><p>01x Dây co giãn cố định cuộn phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng sản phẩm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai kênh trị liệu độc lập với các điều chỉnh riêng biệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10%, 50Hz, 70VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải tần số từ trường:&nbsp;1÷150 Hz</p><p>Màn hình màu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn 5 cuộn từ bao gồm các cuộn từ kích thước khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cuộn từ chuyên dụng để điều trị đầu, các vùng cơ thể và chân tay nhỏ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20T16:13:14.358 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:00.734
228 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mispa Count Plus | Mispa Count Plus |  | Đức | Agappe Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 5 thành phần</p> |  |  |  |  | Không |  | không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T18:22:42.133 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T18:22:42.169
229 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mispa Count | Mispa Count |  | Đức | Agappe Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 268000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 3 thành phần</p> |  |  |  |  | KHÔNG |  | Không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T18:11:59.629 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T18:22:42.806
230 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:56:59.347 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:03:01.343
231 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS200 | NIHOPHAWA-OS200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:29:02.712 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:36:07.888
232 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS32 | NIHOPHAWA-OS32 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:14:13.082 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:15:39.390
233 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:55:21.083 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:03:01.343
234 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | Accutron CT |  | Đức | Medtron AG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 499000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2020-11-26 | <p>Bơm tiên điện 1 nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp cắt lớp vi tính</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li>Thể tích tiêm tối đa: 200ml</li> <li>Thể tích tiêm từng phần: 1-200ml, có thể lập trình từng bước 1ml</li> <li>Áp lực tiêm tối đa: 21 bar, có thể lập trình từ 5-21 bar, từng bước 1 bar</li> <li>Tốc độ dòng chảy: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. Ngoài ra có thể nhập tốc độ dòng chảy hoặc số pha</li> <li>Số pha: 1-6 pha</li> <li>Thời gian trễ tiêm: 1-255 giây</li> <li>Thời gian trễ pha: 1-255 giây</li> <li>Thời gian trễ quét: 1-255 giây</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-24T08:44:10.901 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-26T00:00:00.305
235 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 24 kênh | INSIO 3NX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 37500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 65/124 dB; Số Kênh 24; Định hướng âm thanh<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Quản lý tiếng vọng; Hỗ trợ nghe ở môi trời ồn; Âm thanh 3D<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:09:42.494 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.506
236 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Transparent (4 pcs.) | SCB-P |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-P: Pink (4 pcs.): Elastic, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)</p> |  |  | <p>SCB-P: Pink (4 pcs.): Elastic, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:46:46.501 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.431
237 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Exicycler 96 | Exicycler 96 |  | Hàn Quốc | Bioneer Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1579200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy khuếch đại tín hiệu gen đích DNA/RNA 96 giếng theo nguyên lý luân nhiệt, kết quả hiện thị thời gian thực trên màn hình tỉ lệ thuận với nồng độ gen có mặt trong mẫu ban đầu</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:360px;" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:360px;"><br /> - Phương pháp luân nhiệt: Peltier. Dải nhiệt độ làm việc : 4.0°C ~ 99.9°C<br /> - Nhiệt độ chính xác : ± 0.3°C<br /> - Nhiệt độ đồng nhất : ± 0.5°C<br /> - Tốc độ tối đa trên đường : 2.5°C/ giây<br /> - Nhiệt độ tăng từ : 0.1°C ~ 99.9°<br /> - Thời gian tăng từ 1 giây – 60 giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T14:25:45.560 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:44:49.708
238 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy siêu âm mắt AB US-4000 | US-4000 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm mắt AB US-4000 và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:23:35.257 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T16:22:44.095
239 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:53:43.554 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:03:01.343
240 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | bồn rửa tay vô trùng | BRT-02PT |  |  | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-23 | 2021-04-23 | <p>+ Bồn rửa tay phẫu thuật BRT - 02PT được thiết kế để có thể sử dụng đồng thời hai phẫu thuật viên rửa tay cùng một lúc.<br /> + Bồn được làm nguyên khối bằng sợi thủy tinh và nhựa Polyester (FRP), bề mặt bồn rửa tay được phủ 1 lớp Gelcoat màu trắng sứ có tác dụng chống bám bẩn, chống ố, chống nấm mốc, chống ăn mòn hóa chất.<br /> + Bề mặt bồn và các góc cạnh được thiết kế bo tròn, láng mịn chống đọng nước, dễ dàng vệ sinh.<br /> + Hệ thống làm nóng, lạnh bằng công nghệ đốt trực tiếp có hệ thống chống dò, chập điện,<br /> đảm bảo an toàn cho người sử dụng.<br /> + Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước vô trùng bởi hệ thống lọc và diệt khuẩn bằng đèn UV.<br /> + Sử dụng cảm biến hồng ngoại để đóng mở vòi nước tự động với thao tác thuận tiện đảm bảo<br /> tuyệt đối vô trùng.<br /> + Vòi nước được điều chỉnh đa hướng chụm xòe với 3 chức năng.<br /> + Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật đạt tiêu chuẩn: ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23T14:38:13.792 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23T14:38:13.792
241 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo trán | MC-720 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 955000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-25 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-25T16:21:38.621 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-25T16:21:38.710
242 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Green (4 pcs.) | SCB-G |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-G: Green&nbsp;(4 pcs.):Extremely Elastic, Retention &lt;1 lbs (&lt;0.45 kg)</p> |  |  | <p>SCB-G: Green&nbsp;(4 pcs.):Extremely Elastic, Retention &lt;1 lbs (&lt;0.45 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:49:08.792 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.431
243 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | DS-8100N |  |  | Fukuda Denshi Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 298000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân</p> <p>Model: DS-8100N</p> <p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi&nbsp;</p> <p>Xuất xứ: Nhật</p> <ul data-li-count="8"> <li>Các thông số: ECG, Resp, IBP, NIBP, Temp, SpO2, CO2</li> <li>Màn hình màu cảm ứng: LCD 10.1&nbsp;inch</li> <li>Dạng sóng: tối đa 14</li> <li>Dạng sóng hiển thị: chế độ vết tĩnh.</li> <li>Vận hành: Phương thức màn hình cảm ứng, Núm xoay Jog với phím ấn, 5 phím cố định: NIBP Start/Stop, Home, Menu, Hiển thị phiên trước, Yên lặng cảnh báo.</li> <li>Máy in: Tích hợp máy in nhiệt tốc độ 50/25mm/s</li> <li>Thời lượng pin: 3 giờ</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-27T16:34:41.601 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-27T16:34:41.601
244 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung UN-014 | UN-014 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><font><font>UN-014 là máy phun sương dạng nén nhỏ gọn được thiết kế để cung cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ.</font></font><br /> <font><font>Máy nén tạo ra một luồng không khí đi qua đường ống trong đến</font></font><br /> <font><font>máy phun sương tạo ra sương mù của các hạt thuốc đủ nhỏ để</font></font><br /> <font><font>đến các phần xa nhất của phổi để mang lại lợi ích tối đa cho việc điều trị</font></font><br /> <font><font>bệnh hen suyễn, dị ứng và các rối loạn hô hấp khác.</font></font></p> |  |  | <p><img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Nhỏ gọn và dễ sử dụng, thao tác bằng một nút bấm</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Điều trị đường hô hấp trên và dưới, cảm lạnh, hen suyễn và các bệnh hô hấp</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Dung tích thuốc: tối thiểu 2ml - tối đa 6ml</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Kích thước hạt: khoảng 3um MMAD</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Tốc độ phun sương: 0,25ml / phút.</font></font></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T12:54:05.165 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T12:54:05.205
245 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng xung kích | SONOTHERA |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-15 | <p>Máy điều trị bằng sóng xung kích</p> |  |  | <p>- &nbsp;Màn hình hiển thị LCD</p> <p>-&nbsp; Nguồn điện: AC 220V; 50/60Hz&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Điện áp tiêu thụ: 700VA</p> <p>- Kích thước: 570 x 540 x 1240 mm</p> <p>- Trọng lượng : 65 kg</p> <p>- Áp lực đầu ra: Tối đa 6 bar</p> <p>-&nbsp; Năng lượng xung: Tối đa 1.6 mJ</p> <p>-&nbsp; Kích thước tập trung: fx=21mm, fy=15mm</p> <p>- Mật độ năng lượng nổi bật: Max 0.013 mJ/mm<sup>2</sup></p> <p>- Chế độ xung: Nút bấm một lần / 3, 5, 10 giờ / giây</p> <p>- Số lần vận hành: 1000, 2000, 3000, Liên tục</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-11-14T17:21:29.179 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-15T00:00:00.178
246 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Infusomat® Space P | Infusomat® Space P |  | Đức | B.Braun Melsungen AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng đươc nhiều loại dây truyền thông dụng của nhiều hãng sản xuất khác nhau<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> |  |  | <p>Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng đươc nhiều loại dây truyền thông dụng của nhiều hãng sản xuất khác nhau<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-21T17:14:27.817 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T08:46:57.826
247 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích sinh hóa ( Phân tích Protein) | Mispa i2 |  | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát |  | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>THÔNG SỖ KĨ THUẬT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp : Sử dụng 2 phương pháp kết hợp đồng thời Nephelometry và Phtometry</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị 128x64</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn sáng Laser 5nw bước sóng 650 nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ổn định nhiệt khô 37 oC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng bộ đôi silicon diode hấp thụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối RS 232</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím 21 phím</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ 1000 kết quả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu 4 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoá chât tiêu chuẩn CE IVD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thực hiện đo HbA1c với chỉ 4 phút 35 giây / mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ trộn mẫu thự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo điểm không tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt được trang bị sẵn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn&nbsp;: 90-240 VAC 40/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất 65 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng 2.5 Kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước&nbsp;: 21.5x35x13 cm</p><p>&nbsp;</p><p>PHỤ KIỆN KÈM THEO&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 50-200 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 20-200 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 2-20 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ Cuvette</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ Pipette</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 Cuộn giấy</p><p><br></p><p>CHI TIẾT THÔNG SỐ TEST: 25 loại test, bao gồm : ASO, CRP, RF HbA1c, MicroAlbumin , Lp(a, Cystatin C, Ferritin, Ceruloplasmin, ApoA1, ApoB, C3, C4, D-Dimer, ...</p><p> </p><p> </p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát | 2020-11-30T16:06:13.637 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát | 2020-11-30T16:06:13.726
248 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:51:48.785 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:03:01.343
249 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | BSA3000 | BSA 3000 |  | Pháp | SFRI SAS |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 186000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> |  | <p>Open reagent system</p> | <p>End point, Kinetic, Fixed-time, Absorbance, ...</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T13:00:40.245 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T13:13:38.306
250 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Infusomat® Space | Infusomat® Space |  | Đức | B.Braun Melsungen AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Thông số kỹ thuật<br />  Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng với dây truyền dịch chuyên dụng<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật<br />  Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng với dây truyền dịch chuyên dụng<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-21T15:15:54.592 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T08:46:57.826
251 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh | BB.PHW |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 78000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh (BB.PHW) là giường điều trị nhi đa năng được trang bị hai chức năng hỗ trợ và điều trị bệnh nhi là sưởi (WARMER) và đèn chiếu sáng (PHOTOTHERAPY) với hệ thống điện, điện tử&nbsp; các chức năng tích hợp.Máy được thiết kế dưới dạng một tổ hợp giường MODUL có thể di chuyển dễ dàng thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế đọ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện, nhanh gọn. Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh (BB.PHW) được chỉ định trong việc điều trị hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T15:44:29.574 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T11:16:44.224
252 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 3D 3 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo | eco-x |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:42:25.210 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:00.802
253 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-3000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-3000) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 9545603541 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="314"> <td align="left" height="314" width="439">XN-3000 bao gồm 2 mô-đun XN kết hợp với máy kéo và nhuộm tiêu bản tích hợp (SP-10). Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáp tự động hóa từ khâu xử lý mẫu đến khâu kéo và nhuộm lam. Có khả năng phân tích lên đến 200 mẫu/giờ, kéo và nhuộm tới 120 lam.XN-3000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc trung bình và tỷ lệ phết lam máu tương đối cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:43:13.987 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:43:14.029
254 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:32.575 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:32.575
255 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế thân nhân | SKE001 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 3500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>GHẾ NGỒI THÂN NHÂN</strong></p> <p><em>Model: SKE001 </em></p> <p><em>Hãng sản xuất: Saikang</em></p> <p><em>Xuất xứ: Trung Quốc</em></p> <p><em>Hàng mới 100% </em></p> <p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> |  | <p>Không có</p> | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p> <ul> <li>Được thiết kế có thể gập lại thành ghế và kéo ra thành giường nằm</li> <li>Khung&nbsp; được làm bằng sắt sơn tĩnh điện</li> <li>Có bánh xe làm bằng cao su:</li> <li>Nệm dày khoảng 3cm, được bọc da PU, Bọt nệm mịn, chắc... tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng</li> </ul> <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u></strong></p> <ul> <li>Kích thước:640 * 720/1900 * 420 / 950mm</li> <li>Tổng trọng lượng 26kg</li> <li>Kích cỡ đóng gói 1220 * 650 * 210mm</li> <li>Màu : xanh biển</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T15:17:36.044 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T15:21:40.996
256 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:34.879 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:34.879
257 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy kéo dãn cổ, cột sống trị liệu có giường chườm nhiệt trị liệu | Tractizer -TC30D |  | Nhật Bản | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-07-01 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kéo dãn cổ và cột sống Tractiezer TC-30D là sản phẩm của hãng MINATO, có khả năng kéo dãn đồng thời 2 bệnh nhân, với nhiều tính năng độc đáo, riêng biệt do hãng MINATO phát triển.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai môtơ kéo riêng biệt với 2 bảng điều khiển độc lập, điều trị được 2 bệnh nhân cùng lúc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống kéo dãn được thiết kế theo phong cách mới, hỗ trợ 3 dạng kéo: tổng quát, liên tục và gián đoạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chườm nhiệt có ba mức khác nhau: ở cổ và lưng giúp làm mềm cơ khi điều trị kéo dãn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế hệ thống độc đáo, chắc chắn: mặt bàn kéo chuyển động với cơ cấu trượt độc đáo, dây kéo làm bằng cáp thép xoắn chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế phần cứng hướng tới an toàn người dùng: công tắc dừng khẩn cấp dùng cho bệnh nhân bấm điều khiển từ xa , bộ nhớ tự động lưu giữ, chế độ khoá bàn phím</p> |  | <p><u>Thông tin liên hệ :</u></p><p>0906 639 988</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: AC 220V, 50/60H</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 260VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo cài đặt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5 ~ 99 Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 ~ 99 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo phụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 ~ 30 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 ~ 99 phút/liên tục</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dạng điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Gián đoạn, liên tục và hỗn hợp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Phím mềm có màng ngăn chịu nước</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chườm nóng&nbsp;&nbsp;: 3 mức có thể lựa chọn các mức khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Công nghệ chườm nhiệt: Công nghệ chườm nhiệt AH/BH được trang bị chức năng tự động gia nhiệt )</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước giường kéo&nbsp;&nbsp;: 560 x 2085 x 560 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy kéo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 314 x 572 x 872 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng giường kéo : 38 Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng máy kéo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 55 Kg</p> |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:50:16.725 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:10:08.349
258 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 30 |  |  | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 10 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:08:51.447 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:08:51.447
259 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | Máy xét nghiệm điện di | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1000 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2022-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T16:15:21.895 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T16:15:21.895
260 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở dùng cho trẻ sơ sinh đến người lớn | 9100c Nxt |  |  | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 10 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:19:16.484 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:19:16.484
261 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 30 |  |  | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 10 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:19:16.373 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-10-23T16:19:16.373
262 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai | 23810 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-06T16:45:58.486 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-06T16:45:58.486
263 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đàn hồi cục máu | ROTEM® delta |  |  | Tem Innovations GmbH |  |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-12 | <p>Máy phân tích đàn hồi cục máu ROTEM delta là máy xét nghiệm ghi lại sự thay đổi động học quá trình đông máu của máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng citrat thông qua hệ thống cup (chứa mẫu máu với sự có mặt của các chất hoạt hóa hoặc ức chế) và pin (ghi nhận hiện tượng đông máu). Các biến đổi động học được ghi lại thông qua hệ thống quang học và kết quả được biểu diễn bằng đồ thị và các chỉ số.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12T14:55:48.369 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12T16:50:03.297
264 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-5300 | BC-5300 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <h1>MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</h1> <p><b>MODEL : BC – 5300</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p>1. Các thông số đo:<br /> WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#,ALY%, ALY#<br /> 2. Nguyên lý đo: Đếm theo phương pháp trở kháng với WBC, RBC, PLT và theo phương pháp không cyanide cho Hemoglobin, phân tích dòng tế bào (FCM), tán xạ lase bán dẫn, nhuộm hóa học, kênh Baso độc lập.<br /> 3. Mẫu: 30 ống tự động chuyển với truy cập ngẫu nhiên; Khoang đóng ống<br /> 4. Tốc độ đo: 60 mẫu/ giờ<br /> 5. Thể tích mẫu máu đo:<br /> – Phương pháp trước pha loãng: 20μl<br /> – Phương pháp đo toàn bộ mẫu máu: 20μl<br /> 6. Chế độ test: CBC CBC+DIFF<br /> 7. Hiệu suất<br /> Sai số phép đo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ chính xác (CV%) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khoảng tuyến tính<br /> WBC ≤0.5% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;≤2.0% (4-15 x 109/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.00-99.99 x 109/L<br /> RBC ≤0.5% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤1.5% (3.5-6.0 x 1012/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.00-8.00 x 1012/L<br /> HGB ≤0.6% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤1.5% (110-180g/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0-250g/L<br /> PLT ≤1.0% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤4.0% (150-500 x 109/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0-1000 x 109/L<br /> 8. Khả năng lưu trữ: Lưu trữ được 40.000 kết quả bao gồm cả thông tin số liệu và đồ thị<br /> 9. Kết nối: Hỗ trợ cổng Lan với giao thức HL7<br /> 10. Môi trường vận hành: Nhiệt độ: 15 – 30 0C; Độ ẩm: 30 – 85%; áp suất không khí: 70-106 kPa<br /> 11. Nguồn điện hoạt động: AC 100 – 240V ≤ 300VA; Tần số: 50/60Hz<br /> 12. Kích thước: 570mm(L) x 590mm(W) x 525mm (H)<br /> 13. Trọng lượng: ≤ 65 Kg<br /> 14. Bảo quản: Nhiệt độ bảo quản : -100 ~ 400; Độ ẩm không khí: 10 ~93%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.242 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.980
265 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.701 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.701
266 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Tên Thương mại test 1 | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["1990"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-22T16:06:53.719 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-22T16:06:53.719
267 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | ExiPrepTM 16 Dx | ExiPrepTM 16 Dx |  | Hàn Quốc | Bioneer Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 888300000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy tách và tinh sạch axit nucleic tự động</p><p>&nbsp;16 giếng tách, hoạt động độc lập hoặc kết nối với ExiCycler96 thành hệ thống tự động, có đèn UV khử trùng</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Đèn khử trùng UV sau khi kết thúc.<br /> - Tách chiết hoàn toàn tự động RNA, AND từ các mẫu khác nhau.<br /> - Màn hình cảm ứng.<br /> - Kết nối máy tính hoặc hoạt động độc lập</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T14:49:24.944 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:45:11.138
268 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe nhịp tim thai bằng siêu âm | BT-350L |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm null |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm</strong></p> <p><strong>(LCD Fetal monitor)</strong></p> <p><strong>MODEL: BT- 350L</strong></p> <p>Hãng sản xuất: Bistos</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Năm sản xuất:&nbsp; 2020</p> <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p><strong>Tính năng </strong><strong>cơ bản.</strong></p> <ul> <li>Màn hình màu LCD TFT rộng: 7 inch</li> <li>Lưu trữ dữ liệu tối đa 150 bệnh nhân</li> <li>Phát âm thanh nhịp tim thai và lưu lại trên máy tính</li> <li>Màn hình xoay</li> <li>Hỗ trợ đa ngôn ngữ</li> <li>Gắn liền hướng dẫn sử dụng nhanh( Kiểu LCD)</li> <li>Đầu dò không thấm nước</li> <li>Hiển thị số và đồ họa (dòng L)</li> </ul> <p><strong>Nguồn điện.</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 100~240V (50/60Hz), 1.2A.</li> <li>Đầu ra: DC 18V, 2.5A.</li> <li>Công suất tiêu thụ: 80VA</li> <li>Pin (lựa chọn mua thêm): <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tiêu chuẩn NiMH.</li> <li>Có thể xạc lại nhiều.</li> <li>Thời gian xạc là: 14h.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>Đầu dò siêu âm</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Hiển thị 2 đạo trình dopper xung.</li> <li>Tần số siêu âm: 1 MHz</li> <li>Cường độ ở bề mặt đầu dò: ~10 mW/ cm<sup>2</sup>&nbsp;</li> <li>Dải đo FHR: 30~240 bmp</li> <li>Độ chính xác FHR: ±2% của dải</li> <li>Phương pháp phát hiện tim: Tự động tương tác.</li> <li>Tự động phát hiện chuyển động của song thai.</li> </ul> <p><strong>Đầu dò </strong><strong>UC</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Kiểu bên ngoài</li> <li>Đáp ứng tần số: DC~ 0.5 Hz</li> <li>Điều khiển tham khảo Zero</li> <li>Dải đo: 0~99 đơn vị</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T15:30:20.226 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:00.889
269 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | UroMeter120 | UroMeter 120 |  | Hàn Quốc | Standard Diagnostics,Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 22618750 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số</p> |  |  | <p>- Tối đa 300 test/giờ<br /> - Nhập ID thông qua bàn phím trên máy, kết nối với PC, Barcode<br /> - Tự động hiệu chuẩn</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T14:59:23.594 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:45:31.172
270 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:22.818 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:22.818
271 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:44.553 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:44.553
272 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.712 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.712
273 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3562 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04T07:21:12.584 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29T09:49:50.187
274 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD200 |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<i>REVERSE OSMOSIS) </i>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.699 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-22T15:47:35.699
275 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 300 |  |  | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 300<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:34:35.109 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:34:35.109
276 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS500M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:41:51.619 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:17:39.739
277 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ NỘI SOI XẺ NIỆU ĐẠO | HOPKINS |  | Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ phẫu thuật nội soi xẻ lạnh niệu đạo</p> |  |  | <p>Bộ nội soi xẻ niệu đạo, ứng dụng trong phẫu thuật nội soi niệu đạo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T16:07:03.887 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T16:07:03.985
278 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros XT 7600 | Vitros XT 7600 |  |  | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 1 |  |  | 6181730000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa-miễn dịch XT 7600</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T13:57:11.193 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T13:57:11.193
279 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích/ Máy xung kích điều trị | ESWT-1000 |  | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 265000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy xung kích có 2 đầu điều trị</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:21:25.139 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:22:18.281
280 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 840 và phụ kiện | HFA Model 840 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:27:30.791 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:13.152
281 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS400M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:40:13.141 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:17:39.739
282 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc NT-530 | NT-530 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc NT-530</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T16:39:54.150 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T16:25:06.804
283 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số Yumizen H1500 (with CIM) | Yumizen H1500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 43 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, có thể kết nối hệ thống HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T23:39:59.080 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.449
284 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Veradius Unity | Veradius Unity |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 7300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-07-31 | <p>Thiết bị chuyên dùng cho phòng mổ: chấn thương chẩn hình, phẫu thuật thần kinh + cột sống, phẫu thuật can thiệp mạch máu, ngoại bụng, tiết niệu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14T10:09:27.968 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14T10:09:28.027
285 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1 | ARK-1 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 369000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1 và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T10:59:25.595 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20T16:26:07.353
286 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 100 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-22 | <p>NeoChem 100 là tiêu chuẩn mới trong các máy phân tích sinh hóa&nbsp;hàng đầu</p><p>Với thiết kế nhỏ gọn mới và giao diện vận hành tốt trong cùng cấp, nó cho phép cải thiện năng suất và hiệu suất tổng thể đáng kể</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-22T16:56:02.017 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:49:00.370
287 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3562 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04T07:22:55.883 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29T09:52:04.882
288 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-2000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-2000) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 4315661657 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="314"> <td align="left" height="314" width="439">XN-2000 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn của Sysmex. Công suất lên đến 200 mẫu/giờ. Giải pháp hợp nhất độc đáo. Tự động cân bằng lượng mẫu giửa 2 máy phân tích. Có thể tùy chọn chức năng chia hóa chất</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:39:24.052 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:43:15.047
289 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 850 và phụ kiện | HFA Model 850 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:27:07.474 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:13.152
290 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng Laser | Hệ thống laser Greenlight XPS | GreenLight XPS™ Laser System |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống đốt u tuyến tiền liệt lành tính GreenLight.&nbsp;Hệ thống trị liệu bằng laser GreenLight XPS ™ là loại laser có bước sóng 180W, bước sóng 532nm để điều trị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T16:03:04.518 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T16:03:04.609
291 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bộ dụng cụ nẹp vít mini | SET-INS-MINI |  |  | Australian Orthopaedic Fixations Pty. Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISIMED | Australia | Nhóm 3 |  |  | 185000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ nẹp vít mini, gồm 44 chi tiết</p> |  |  | <p>Sử dụng trong phẫu thuật kết hợp xương với các bác sỹ chuyên khoa đã được đào tạo kỹ lưỡng</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISIMED | 2020-11-12T16:16:10.813 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISIMED | 2020-11-12T16:16:10.893
292 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-480 | BS-480 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p><p>Model: <strong>BS-480</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quốc</strong></p><p>Tốc độ:&nbsp;<strong>400 Test/giờ</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-tu-dong-model-bs-480</u></em></strong></p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T16:18:56.712 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:10:47.763
293 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Miếng dán giảm đau Pain Gear Back | Back Pain |  |  | BioElectronics Corporation |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Hộp | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <ul> <li><em>Công nghệ cải tiến đột phá trong điều trị đau.</em></li> <li><em>Hiệu quả giảm đau gấp 5 lần so với các thuốc giảm đau thông thường.</em></li> <li><em>Cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.</em></li> <li><em>Giảm sự lệ thuộc của bệnh nhân, cũng như các nguy cơ khi sử dụng thuốc giảm đau.</em></li> <li><em>Tác dụng lâu dài, an toàn, được chứng minh lâm sàng.</em></li> <li><em>Không dùng thuốc, không có tương tác thuốc</em></li> <li><em>Dễ sử dụng, chi phí điều trị thấp.</em></li> </ul> |  |  | <ul> <li>Tần số: 27.12 MHz</li> <li>Mật độ năng lượng: 73µW/cm2</li> <li>Mức nhịp: 1000 nhịp/giây</li> <li>Thời gian 1 nhịp: 100 µs</li> <li>Nguồn năng lượng: Pin</li> <li>Kích thước Ăng-ten: 12cm hoặc 8cm</li> <li>Diện tích vùng điều trị: 70 cm2 – 100 cm2</li> <li>Trọng lượng: 8g</li> <li>Thời gian hoạt động: 720 giờ</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T16:47:35.234 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T16:55:23.054
294 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | CASE |  | Mỹ | GE Healthcare |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Bộ thu nhận số hóa giúp loại bỏ nhiễu một cách tối đa ngay tại bệnh nhân cho tín hiệu điện tim tốt nhất</li> <li>Có thể xuất báo cáo ra các định dạng file thông dụng để theo dõi, lưu trữ hay xem lại khi cần thiết như file PDF, XML, Word và Excel trong tương lai</li> <li>Thu nhận và xử lý đồng thời 12 đạo trình bằng chương trình Marquette ® 12SL đọc kết quả điện tim tự động với các ưu điểm khác biệt so với các hãng khác và<em> Đặc thù riêng cho từng đối tượng bệnh nhân (Người lớn – Trẻ em, Nam – Nữ)</em></li> <li>&nbsp;Kỹ thuật lọc giới hạn lấy dư (FRF - Patented Finite Residual Filter) và Cubic Spline giúp ổn định đường nền, lọc bỏ nhiễu tối đa mà không ảnh hưởng đến biên độ và tần so tín hiệu điện tim đặc biệt là tổ hợp QRS.</li> <li>Tùy chọn thêm thuật toán TWA (T-Wave Alternans) cho phép đánh giá và chẩn đoán nguy cơ đột tử do tim</li> <li>Tùy chọn phần mềm giải trình điện tim gắng sức tự động XTI cho phép in ấn các chẩn đoán trên báo cáo</li> <li>Tính năng phân tích 15 đạo trình điện tim giúp đánh giá toàn diện hơn các bất thường của tim</li> <li>Tùy chọn tính năng hiển thị kiểu đổ màu – thác nước (Water Fall) cho tất cả các sóng điện tim trên cùng một màn hình giúp quan sát và đánh giá một cách toàn diện.</li> <li>Phát hiện loạn nhịp tim, Đưa ra những chú thích và xem xét cung cấp các phân tích sự kiện. Tự động tạo các tập hợp, nhóm, đánh dấu các loạn nhịp tim cho phép xem nhanh và in ấn, điều này cho phép bạn lưu lại được các sự kiện mà có thể có sơ ý bị bỏ qua.</li> <li>Trong khi xem lại kết quả, các bác sĩ có thể tạo ra các báo cáo cho 12 đạo trình từ tất các dữ liệu đã được thu nhận. Các báo cáo trong khi hoặc sau khi thực hiện điện tim gắng sức có thể gửi qua mạng thông tin tim mạch MUSE mang lại cho bạn một báo cáo cuối cùng đầy đủ nhất.</li> <li>&nbsp;Tính năng phân tích lại – Reanalysis cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các điểm đo (E, J và sau J) cho kết quả đo ST chính xác hơn.</li> <li>Tùy chọn các giao thức kết nối mạng cho phép chia sẻ dữ liệu qua mạng thông tin tim mạch MUSE. Người sử dụng có thể tạo các báo cáo điện tử và đơn giản hóa quá trình quản trị cơ sở dữ liệu bệnh nhân: Tìm kiếm, lưu trữ, hội chẩn từ xa…</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T15:13:40.869 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T11:21:10.068
295 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6kênh | ME6P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>ME6P là dòng máy điện tim kỹ thuật số, cải thiện rất nhiều công nghệ về độ chính xác, ổn định và tốc độ so với các dòng hiện hành ngoài thị trường. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn cải tiến cho bệnh viện, phòng khám, cấp cứu…<br /> &nbsp;&nbsp; - Sử dụng nền tảng thu phát tín hiệu điện tim kỹ thuật số ECG, hiển thị dạng sóng nhanh và lọc &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nhiễu mức độ cao.<br /> &nbsp;&nbsp; - Đáp ứng cho nhu cầu sử dụng tần suất lớn, và độ ổn định chuyên môn.</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Màn hình TFT LCD hiển thị với độ phân giải cao, sử dụng cảm ứng để thao tác</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Phím bấm làm bằng chất liệu silicon tạo sự thoải mái cho người thao tác</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Pin sạc tự động có thể làm việc tới 2,5 h</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Có thể truyền dữ liệu và lưu dữ liệu qua thẻ nhớ SD hoặc cổng USB, LAN</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Bộ nhớ trong lưu trữ đến 200 tập tin</p> <p>&nbsp;&nbsp; - Có thể hiển thị cùng 1 lúc 12 đạo trình trên màn hình hiển thị</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T11:41:48.635 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:00.913
296 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số Pentra XLR | Pentra XLR |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> <p>Công suất: 80 mẫu/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T22:54:33.602 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.520
297 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 8 COLOR/2 LASER |  | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4930700000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 2 laser/8 màu</strong> cung cấp giải pháp cho ứng dụng phân tích tế bào tiên tiến với luồng công việc tối ưu cho các phòng xét nghiệm lưu lượng lớn. Navios EX cung cấp nhiều giá trị hơn cho phòng xét nghiệm của bạn, độ nhạy và độ phân giải; chất lượng và độ lặp lại kết quả. Đây là thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ laser và quang học trên nền tảng nghiên cứu thành công về CytoFLEX. Hiệu suất mạnh mẽ mang đến sự yên tâm vì khi phân tích các mẫu quan trọng mọi sự kiện đều quan trọng.</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ phân giải quần thể rõ ràng với Laser công suất kép mới và quang học tích hợp</p><p>o&nbsp;&nbsp;Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-12-01T11:04:33.579 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:08:59.623
298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Atellica CH 930 Analyzer | Atellica CH 930 Analyzer |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 8594000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 1800 TEST/ GIỜ BAO GỒM CẢ ĐIỆN GIẢI </strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T11:30:36.076 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.495
299 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | BLF-2001G |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p>Cấu hình cơ bản của thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện chuẩn của nhà sản xuất:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Màn hình LCD:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Đệm:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Xe đẩy đồng bộ: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Khay đựng cattsett: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ</p> |  |  | <p><b>Các thông số về nhiệt độ:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Nhiệt độ không khí lồng ấp: Dải cài đặt nhiệt độ cho không khí: Từ 20°C đến 39°C, mỗi bước tăng&nbsp;0.1°C</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ da: Dải cài đặt: Từ 34°C đến 38°C, mỗi bước 0.1°C</p> <p>-&nbsp;Dải hiển thị nhiệt độ: từ 0°C đến 50°C</p> <p>-&nbsp;Độ dao động của nhiệt độ 0.5°C</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-29T11:50:49.245 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T08:47:00.228
300 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vật lý trị liệu Royal 88 | Royal |  | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Đầu Tư Vĩ Long |  | ["2019"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 8610000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>Máy vật lý trị liệu là Trang thiết bị y tế được sử dụng trong các Cơ sở y tế tư nhân và y tế công điều trị các nhóm bệnh đau nhức cơ xương khớp, hạn chế vận động.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | 2020-11-12T11:45:35.615 | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | 2020-11-12T11:45:35.683
301 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Hệ thống Lập bản đồ Lập thể Điện sinh lý tim | Rhythmia |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L |  | Nhóm 1 |  |  | 12810000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống lập bản đồ tim RHYTHMIA HDx ™ (hệ thống) là một hệ thống tạo lập bản đồ lập thể (3D) và định vị được sử dụng trong thủ thuật khảo sát điện sinh lý tim. Hệ thống này cho phép hình ảnh hóa thời gian thực của catheter trong buồng tim cũng như hiển thị các bản đồ tim bằng một số định dạng khác nhau. Các tín hiệu thu được từ bệnh nhân, bao gồm cả ECG trên bề mặt và các điện tâm đồ buồng tim, cũng được ghi lại và hiển thị trên màn hình hiển thị hệ thống</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2020-12-04T10:38:52.370 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2020-12-05T12:06:01.280
302 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 850 và phụ kiện | HFA MODEL 850 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:26:00.675 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:13.152
303 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh | BT-400 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động : 100,000 giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả cao với ánh sáng xanh của đèn LED</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế không sử dụng quạt, độ ồn thấp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh được mức cường độ sáng (cao, thấp).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị thời gian điều trị, tổng thời gian sử dụng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ kẹp để có thể cung cấp các tùy chọn cài đặt khác</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích với điều trị cho trẻ nằm trong các loại lồng ấp trẻ sơ sinh.</span></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: black;">Nguồn sáng:Đèn được chiếu sáng bởi 8 bóng đèn LED ánh sáng xanh.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Cường độ nguồn sáng trong khoảng 40cm (16 inches) 20 ~ 100 µW/cm2/nm. Điều</span> chỉnh c<span style="color: black;">ường độ thấp: 25 ~ 35 µW/cm2/nm ±10%</span>, <span style="color: black;">Cường độ cao: 35 ~ 55&nbsp;µW/cm2/nm ±10%).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Sự&nbsp;biến thiên cường độ chiếu sáng sau 6 giờ: ±10%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Tổng thời gian hoạt động( vòng đời) : Khoảng 100,000 giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Phạm vi điều trị hiệu quả : 40x20 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Phạm vi bước sóng: 450 ~ 475 nm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đếm thời gian: 30 phút đến 999 giờ 30 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> Điện năng hoạt động:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ rò rỉ điện thế :&lt; 100 µ A</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng:&nbsp;Nguồn điện xoay chiều 100-240V(50/60Hz)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện năng tiêu thụ: khoảng 70VA</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nhiệt độ toả ra:Sử dụng máy liên tục hơn 6 tiếng nhiệt độ toả ra tăng lên : &lt;10&nbsp;ͦ&nbsp;C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Màn hình điều khiển:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại TFT LCD mà. Kích thước 2.4 inch.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hiển thị thời gian hoạt động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hiển thị tổng thời gian hoạt động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Hiển thị mức cường độ chiếu sáng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ ô nhiễm tiếng ồn: &lt;30dB</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-24T09:30:46.149 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:01.019
304 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Combi | Combi |  | Italy | Biochemical Systems International S.p.A |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-11-12T17:01:19.222 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-12-31T00:00:01.001
305 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | CHS - i1000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại lồng ấp trẻ sơ sinh thế hệ hiện đại nhất. Lồng được sử dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ thiếu tháng.</li> <li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý giúp điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong lồng chụp một cách chính xác.</li> <li>Kết cấu hai lớp vách giúp ngăn cản tia bức xạ thấp nhất và làm giảm hầu hết sự giảm nhiệt ra bên ngoài gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.</li> <li>Lồng ấp được thiết kế với hệ thống khí lưu thông theo kiểu hình tròn, làm giảm lượng nhiệt bị mất đi trong lồng bằng cách sử dụng hai lớp vách và vách không khí.</li> <li>Có 11 loại cảnh báo bằng âm thanh và chuông để cảnh báo cho từng trường hợp của trẻ sơ sinh trong lồng ấp.</li> <li>Độ an toàn cao. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra sự cố quá nhiệt, ngay lập tức hệ thống điều khiển sẽ tự động dừng lại.</li> <li>Tiếng ồn phát ra của lồng ấp sơ sinh luôn nhỏ hơn 45dB.</li> <li>Có thể chăm sóc đồng thời được hai trẻ sơ sinh trong cùng một lồng ấp. Tấm nệm rộng cho phép mang lại không gian hiệu quả cho cả hai trẻ và cung cấp điều kiện tốt nhất cho hai trẻ sơ sinh trưởng thành tốt.</li> <li>Vách bên trong được thiết kế để giúp dễ dàng làm sạch và khử khuẩn bên trong lồng ấp.</li> <li>Module điều khiển của lồng ấp nhận dữ liệu như nhiệt độ không khi, nhiệt độ da, độ ẩm từ hộp cảm biến. Những dữ liệu đó hiển thị trên đèn LED của bảng điều khiển. Việc kết nối và cảm biến da là rất dễ dàng từ cảm biến hộp khi làm sạch và khử trùng lồng ấp.</li> <li>Vách không khí làm cải thiện bên trong lồng CHS-i1000 để làm giảm nhiệt độ bức xạ khi cửa phía trước mở trong quá trình điều trị. Nhiệt độ bên trong lồng sẽ không giảm quá 1.5<sup>o</sup>C</li> <li>Độ ẩm ở bên trong lồng chụp có thể điều khiển cho đến khi đạt được giá trị cài đặt và dải điều khiển nhiệt độ nằm giữa: 30 – 95%. Độ ẩm được cung cấp cho lồng chụp bởi hệ thống khí tuần hoàn. Giá trị đo được sẽ hiển thị trên màn hình. Dải hiển thị là giữa 30% đến 95 %. Nếu độ ẩm thấp hơn 30% hoặc cao hơn 90%, trên màn hình hiển thị sẽ hiển thị LL hoặc HH.</li> <li>Bộ làm ẩm có thể tháo lắp được. Dễ dàng sử dụng nước để làm sạch.</li> <li>Sở hữu hệ thống đối lưu không khí để duy trì nhiệt độ không khí và độ ẩm ổn định phía trong lồng chụp và giảm thiểu việc thất thoát nhiệt bằng dòng khí ấm di chuyển theo hình tròn giữa vách trong và vách ngoài&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Bệ đặt máy có bánh xe: 01 chiếc.</li> <li>Tấm đệm không cản quang: 1 chiếc</li> <li>Bộ lọc Hepa filter: 03 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ không khí: 1 chiếc</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 chiếc</li> <li>Bộ đo nồng độ bão hòa oxy – SpO2 trong máu. Bao gồm phần mềm và cảm biến đo SpO2: 01 bộ.</li> <li>Bộ điều khiển nồng độ oxy trong lồng ấp: 01 bộ.</li> <li>Bộ cân trọng lượng trẻ sơ sinh. Bao gồm cân và màn hình hiển thị: 01 bộ.</li> <li>Bệ đặt máy có tính năng điều độ cao<strong><em>:</em></strong> 01 bộ.</li> <li>Khay đựng casset chụp X quang và tính năng tinh chỉnh độ nghiêng của tấm nệm: 01 bộ.</li> <li>Vỏ bọc lồng ấp: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-23T16:44:35.845 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:47:00.229
306 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HD-500 |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1485000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-22 | <p>Linh hoạt với các chết độ SFI/VÍT mới</p><p>Hiệu ứng quang học tối ưu - Giảm thiểu tổn thất ánh sáng</p><p>Hình ảnh trong và rõ nét với chất lượng hình ảnh Full HD</p><p>Quy trình vận hành thông minh</p><p>Hoàn toàn chống nước</p><p>Hệ thống nội soi video có độ nét cao</p> |  |  | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh:</strong></p> <ul> <li>Ngõ ra: SDI, DVI, VGA, CVBS, S-Video</li> <li>Độ phân giải: 1080</li> <li>Chế độ nhuộm màu: SFI/VIST</li> <li>Dữ liệu bệnh nhân: 10.000 hồ sơ</li> <li>Cân bằng sáng: Tự động</li> <li>Kích thước: 480x370x125</li> </ul> <p><strong>Nguồn sáng:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Nguồn sáng chính: Gồm 2 nguồn LED và Violet LED</li> <li>Tuổi thọ nguồn sáng: 10.000 giờ&nbsp;</li> <li>Chức năng căm "nóng": Có hỗ trợ</li> <li>Kích thước (mm): 473x370x154</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T16:33:25.062 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:11:04.586
307 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Datalys 760 |  | Mỹ | Lutech Industries Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-04-12 | <p>Thiết bị theo dõi 5 thông số&nbsp;chức năng sống: Điện tim, huyết áp không xâm lấn, nồng độ bão hòa oxy trong máu, nhịp thở, nhiệt độ.</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12T16:54:37.415 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12T17:01:49.581
308 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32EMG |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SC32EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3 01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:15:19.418 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:01.038
309 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ tổng quát điều khiển điện - thủy lực | T800S.2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 840000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>-Model thiết bị : <strong>T800S.2</strong></p> <p>-Hãng, nước&nbsp;sản xuất : AMTAI/ Mỹ</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE, FDA</p> <p>-&nbsp;Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p> <p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ ≥ 35<sup>0</sup>c, độ ẩm ≥ 75%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p> <p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng</p> <p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p> <p>- Bàn mổ được thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ , thoải mái và linh hoạt cho tất cả các loại phẫu thuật chuyên khoa lâm sàng như: phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật tim và mạch máu, phẫu thuật nội soi, tiết niệu, sản phụ khoa, bụng, thận, mật,&nbsp; thần kinh, mắt, và chỉnh hình- mổ khớp gối… Tùy từng loại phẫu thuật sẽ có phụ tùng tương ứng kèm theo.</p> <p><strong>Giá&nbsp;nêu trên là giá của bàn mổ có cấu hình&nbsp;tiêu chuẩn.&nbsp; Giá thành bàn mổ thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều rộng cuả bàn mổ (không kể các thanh ray): 52cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều dài của bàn mổ: 210 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều cao tối đa: 112 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều cao tối thiểu: 68 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Bàn có chức năng trượt dọc 31cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Trendelenburg: ~ -30<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Lateral&nbsp; tilt: ~ -20<sup>0 </sup>÷ 20<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Back section: ~ -50<sup>0 </sup>÷ 80<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Head seciton: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 90<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Leg section: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Pin: 24V, 14 Ah</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Trọng tải tối đa của bệnh nhân: 363 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T10:14:22.947 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13T08:53:19.484
310 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:33:28.578 | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:33:28.578
311 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:26:10.467 | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:26:10.467
312 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:29:03.760 | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:29:03.760
313 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:28:31.013 | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:28:31.013
314 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Doanh nghiệp tự kê khai | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  |  | Bộ Y tế |  | Nhóm 11 |  |  | 1000000000 |  | Bộ | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:32:31.211 | Phạm văn minh | 2020-10-19T10:32:31.211
315 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA + 3 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S Full HD |  | Séc,Estonia,Đức,Malta,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2020","2019","2018"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 16100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng cho phẫu thuật nội soi&nbsp; trong sản phụ khoa.</span></span></p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED, nhiệt độ màu 6000K, tuổi thọ bóng đèn LED 30,000 giờ</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> <li>Chức năng bào mô, với vòng quay tối đa 40.000 vòng/phút</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T18:06:33.881 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31T00:00:01.056
316 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Máy hàn mạch máu Valleylab LS10 | Valleylab LS10 |  | Trung Quốc | Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing, LLC |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 4 |  |  | 499800000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-04-30 | <p>Máy hàn mạch máu bằng sóng cao tần ứng dụng công nghệ hàn mạch LigaSure được chỉ định với mạch máu, bó mô và mạch bạch huyết có đường kính lên đến 7mm, sử dụng trên các phẫu thuật chuyên ngành như: tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, phụ khoa, đại trực tràng....</p> |  |  | <p>'- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và phân loại an toàn điện loại 1. Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60601-1-1; IEC 60601-2-2</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-30T16:19:07.172 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-11T08:45:14.698
317 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 300 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 300<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 700x750x600 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO dùng để tiệt trùng các vật dụng không có khả<br /> năng chịu nhiệt độ cao và độ ẩm.<br /> &nbsp; - &nbsp;Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chương trình:tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 1 pha, 220/240V; 50/60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T09:11:59.675 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.539
318 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung | BM 420 |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy điện xung , giác hút , 2 kênh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20T13:45:06.593 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:38:15.822
319 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Monitor đo huyết động EV1000 | EV1000 A |  | Mỹ | Edwards Lifesciences |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1928572200 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Monitor đo các thông số huyết động chuyên sau. Theo dõi các thông số về huyết động học của bệnh nhân dựa trên các phương pháp không xâm lấn (Clear sight system); xâm lấn tối thiểu (Flotrac); Ít xâm lấn (Volume view)</p> |  | <p>Máy bao gồm:</p> <p>+ Monitor màn hình: 01 cái</p> <p>+ Data box và phụ kiện: 01 bộ</p> <p>+ cáp Flotrac: 01 cái</p> <p>+ cáp Volumview: 01 cái</p> <p>+ Cáp Oximetry: ( tùy chọn)</p> <p>&nbsp;</p> | <ol> <li><strong>Đặc điểm tính năng:</strong></li> </ol> <ul> <li>Theo dõi các thông số về huyết động học của bệnh nhân dựa trên các phương pháp không xâm lấn (Clear sight system); xâm lấn tối thiểu (Flotrac); Ít xâm lấn (Volume view)</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Thông số kỹ thuật: Các thông số đo: </strong></li> </ol> <ul> <li>CO - cung lượng tim đo từ 1.0 đến 20.0L/phút.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>CI - chỉ số tim từ 1.0 đến 20.0L/phút/m2.</li> <li>ScvO2 - Nồng độ oxy tĩnh mạch chủ từ 0 - 99%.</li> <li>DO2 - cung cấp oxy : đơn vị đo ml/phút.</li> <li>DO2I - chỉ số cung cấp oxy : đơn vị đo ml/phút/m2.</li> <li>SV - thể tích dịp đập : từ 0 đến 300 ml/nhịp đập.</li> <li>SVI - chỉ số thể tích dịp đập : từ 0 đến 200 ml/nhịp đập/m2.</li> <li>SVV - biến đổi thể tích nhịp đập: từ 0 đến 99%.</li> <li>SVR - kháng trở hệ thống mạch máu : 0 - 3000 dynes-sec/cm5.</li> <li>SVRI - chỉ số kháng trở hệ thống mạch máu : 0 - 6000 dynes-sec/m2/cm5.</li> <li>Các thông số khác : GEDV, GEDI, ITBV, ITBI, EVLW, PVPI, CFI, GEF, VO2, VO2I.</li> </ul> | <p>Bảo hàng 1 năm cho thiết bị</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-11T10:50:57.417 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-11T13:10:36.206
320 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-10 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 255000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-22 | <p>Máy siêu âm xách tay 2D, 2 đầu dò</p><p>- Thiết kế linh động, chất lượng hình ảnh tuyệt vời</p><p>- Ứng dụng : Ổ bụng, sản phụ khoa, tim, bộ phận nhỏ, tiết niệu, mạch, chỉnh hình, cấp cứu, thần kinh...</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T16:49:06.873 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:11:22.770
321 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser và siêu âm trị liệu | Multitronic MT-6 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 342000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.&nbsp;</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Đầu phát laser</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Kính bảo vệ mắt</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng chung sản phẩm:</strong></p> <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị và laser điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút điều khiển thuận tiện với người dùng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-20T13:11:51.822 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-11T11:25:17.378
322 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy sinh hoá bán tự động | Chem 5V3 |  |  | Erba Diagnostics, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU |  | Nhóm 1 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-19 | 2021-10-19 | <p>Máy sinh hoá bán tự động</p> |  |  | <p><strong>Đặc tính kỹ thuật của máy sinh hóa chem 7.</strong></p> <p><strong>Hệ thống quang học :</strong></p> <p>Có 8 kính lọc tĩnh 340, 405, 450, 505, 546, 578, 600 và 670 nm</p> <p>- Nguồn sáng: Halogen 12V, 20W siêu bền.</p> <p>- Bơm nhu động nằm bên ngoài</p> <p>- Thể tích hút đo tối thiểu: 200 ul .</p> <p>- Thể tích Cuvete chính : 18 ul</p> <p>- Nhiệt độ phân tích :25C,30C ,37C.</p> <p><strong>Hệ thống cuvete</strong>&nbsp;:</p> <p>Hệ thống 3 cuvete độc đáo ứng dụng cho các loại xét nghiệm khác nhau :Sinh hóa, điện giải,đông máu....Tạo độ bền và kết quả phân tích chính xác.</p> <p><strong>3 Cuvete</strong>&nbsp;: Cuvete Chính&nbsp;bằng thạch anh thể tích 18 ul, Cuvete vuông10 mm ,cuvete tròn 6mm.</p> |  | Dây bơm, bóng đèn | Hoá chất sinh hoá Erba |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-19T16:21:08.907 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-19T16:29:18.382
323 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải) | AU480 (tích hợp khối điện giải) |  | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 3216100000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>AU480</strong> không chỉ là máy phân tích sinh hóa lý tưởng cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện mà còn là thiết bị phù hợp để thực hiện các xét nghiệm đặc biệt hoặc các xét nghiệm cấp cứu cho các cơ sở lớn. Với công suất đạt đến 400 xét nghiệm sinh hóa một giờ (đạt đến 800 với xét nghiệm nếu kèm điện giải), số lượng xét nghiệm chạy đồng thời lớn, thể tích hút mẫu phẩm nhỏ, thao tác vận hành đơn giản, hệ thống AU480 giúp nâng cao hiệu quả làm việc cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống AU đã chứng tỏ tính tin cậy trong thời gian dài hoạt động nhờ việc thay thế linh kiện nhanh chóng và dễ dàng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video hướng dẫn bảo dưỡng trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 vị trí được giữ lạnh trên khay cấp cứu. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT, cùng khả năng hiệu chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette làm bằng thủy tinh vĩnh cửu chất lượng cao giúp giảm thiểu chi phí tiêu hao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu nhỏ với độ chính xác cao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện giải có độ ổn định dài và tuổi thọ cao; dễ dàng bảo trì (thay thế từng điện cực riêng biệt)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 80 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26T11:51:02.138 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:09:16.002
324 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-6000 | BC-6000 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-25 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nguyên lý</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phân tích tế bào SF Cube cho WBC, 5 thành phần bạch cầu, NRBC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp trở kháng DC cho RBC và PLT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp không có cyanide cho hemoglobin </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thông số đo</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 thông số báo cáo (máu toàn phần): WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 thông số nghiên cứu (máu toàn phần): HFC#, HFC%, WBCD, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, PDWSD, PLT-I</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 thông số báo cáo (dịch cơ thể): WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 thông số nghiên cứu (dịch cơ thể): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ: RBC và PLT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ tán xạ (3D): DIFF, WNB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ tán xạ (2D): DIFF, WNB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-26T13:33:43.182 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-17T16:24:44.866
325 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Máy phân tích nhóm máu tự động | ERYTRA EFLEXIS |  | Tây Ban Nha | Diagnostic Grifols, S.A. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3159500000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Erytra Eflexis<strong> là thiết bị tự động hoàn toàn cỡ vừa, thực hiện xét nghiệm hòa hợp trước khi truyền máu. Hệ thống sử dụng công nghệ DG Gel với thiết kế nhỏ gọn, thông minh đáp ứng hoạt động trực quan.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động linh hoạt giúp tối ưu hóa phòng xét nghiệm:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai trong một - Hai cách cấu hình trong cùng một thiết bị theo khả năng nạp mẫu bằng cách thay đổi khay đựng mẫu và hóa chất, tự động nhận diện bởi hệ thống. </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa mẫu và hoá chất lớn đối với một thiết bị cỡ vừa, tùy thuộc vào cách cấu hình của hệ thống. </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quản lý buồng ủ linh hoạt tùy thuộc vào loại xét nghiệm</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp mẫu và hóa chất liên tục</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quản lý DG Gel Card - Sức chứa lớn lên tới 1600 tests:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp DG Gel Card trực tiếp lên các khay đựng trong các ngăn của hệ thống</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện nhanh chóng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp số lượng lớn card và quản lý DG Card 8 giếng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng ủ và ly tâm linh động</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera CCD đa chức năng với độ phân giải cao&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26T09:01:08.689 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:09:50.674
326 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang | Toshiba 300j-7239 |  |  | Công Ty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU |  | Nhóm 1 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-10-20 | <p><strong><em>Máy X-Quang Toshiba 300-Bàn 4 Chiều</em></strong></p> <p><strong><em>Model: Toshiba 300j-7239 Nhật</em></strong></p> <p><strong><em>Lắp ráp tại Việt Nam</em></strong></p> |  |  | <p><strong><em><u>Đặc điểm kỹ thuật:</u></em></strong></p> <p><strong>1.Nguồn điện:</strong></p> <p>_380V ± 10% at 380V ; 220±10% at 220V</p> <p><strong>2.Tủ phát:</strong></p> <p>_Công suất: 20KVA (tức thời)</p> <p>_Điện áp lớn nhất: 100kV</p> <p>_Dòng điện lờn nhất 300mA</p> <p><strong>3.Đầu đèn Toshiba-Nhật</strong></p> <p>_Model: XD51-20,40/100</p> <p>_Tóc nhỏ:&nbsp; 1 x 1mm, Tóc lớn: 2 x 2mm</p> <p><strong>4.Chế độ chụp:</strong></p> <p>_Điện áp: 50-100KV</p> <p>_Dòng chụp:</p> <ul> <li>Tóc nhỏ: 50 mA</li> <li>Tóc lớn: 50, 100, 150, 250, 300 mA</li> </ul> <p>_Thời gian chụp: 0,06-6,3 giây / 20 cấp</p> <p><strong>5.Cột bóng:</strong></p> <p>_Chuyển động dọc theo bàn 1600mm</p> <p>_Khoảng cách thấp nhất và cao nhất từ bóng đến mặt sàn: 700-1800mm</p> <p><strong>6.Biến thế cao thế:</strong></p> <p>_Dầu cách điện với hệ thống vaccum</p> <p>_Hệ thống chỉnh lưu cả sóng</p> <p>_Tỷ lệ dãi mA cực đại – 300mA</p> <p>_Tỷ lệ dãi kV cực đại – 125kV</p> <p><strong>7.Hệ thống cao thế:</strong></p> <p>_Chịu đựng điện áp tới 150kV (đã qua kiểm chứng)</p> <p><strong>8.Bàn chụp:</strong></p> <p>_Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2000mm x 700mm x 680mm</p> <p>_Khoảng dịch chuyển:</p> <ul> <li>600mm theo chiều dọc</li> <li>240mm theo chiều ngang</li> </ul> <p>_Bộ lọc tia:</p> <ul> <li>Khoảng dịch chuyển theo chiều</li> <li>Dọc&nbsp; ≥ 500mm</li> <li>Mật độ dưới N28</li> <li>Khoảng hội tụ 100cm</li> <li>Tỷ lệ dưới R8</li> </ul> <p><strong>9.Kích thước lớn nhất của cassette:</strong>&nbsp;356mm x 432mm(14”x17”)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T09:15:13.012 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T09:15:13.012
327 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang | Toshiba 300j-7239 |  |  | Công Ty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc |  | [] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU |  | Nhóm 1 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-19 | 2021-10-19 | <p><strong><em>Máy X-Quang Toshiba 300-Bàn 4 Chiều</em></strong></p> <p><strong><em>Model: Toshiba 300j-7239 Nhật</em></strong></p> <p><strong><em>Lắp ráp tại Việt Nam</em></strong></p> |  |  | <p><strong><em><u>ặc điểm kỹ thuật:</u></em></strong></p> <p><strong>1.Nguồn điện:</strong></p> <p>_380V ± 10% at 380V ; 220±10% at 220V</p> <p><strong>2.Tủ phát:</strong></p> <p>_Công suất: 20KVA (tức thời)</p> <p>_Điện áp lớn nhất: 100kV</p> <p>_Dòng điện lờn nhất 300mA</p> <p><strong>3.Đầu đèn Toshiba-Nhật</strong></p> <p>_Model: XD51-20,40/100</p> <p>_Tóc nhỏ:&nbsp; 1 x 1mm, Tóc lớn: 2 x 2mm</p> <p><strong>4.Chế độ chụp:</strong></p> <p>_Điện áp: 50-100KV</p> <p>_Dòng chụp:</p> <ul> <li>Tóc nhỏ: 50 mA</li> <li>Tóc lớn: 50, 100, 150, 250, 300 mA</li> </ul> <p>_Thời gian chụp: 0,06-6,3 giây / 20 cấp</p> <p><strong>5.Cột bóng:</strong></p> <p>_Chuyển động dọc theo bàn 1600mm</p> <p>_Khoảng cách thấp nhất và cao nhất từ bóng đến mặt sàn: 700-1800mm</p> <p><strong>6.Biến thế cao thế:</strong></p> <p>_Dầu cách điện với hệ thống vaccum</p> <p>_Hệ thống chỉnh lưu cả sóng</p> <p>_Tỷ lệ dãi mA cực đại – 300mA</p> <p>_Tỷ lệ dãi kV cực đại – 125kV</p> <p><strong>7.Hệ thống cao thế:</strong></p> <p>_Chịu đựng điện áp tới 150kV (đã qua kiểm chứng)</p> <p><strong>8.Bàn chụp:</strong></p> <p>_Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2000mm x 700mm x 680mm</p> <p>_Khoảng dịch chuyển:</p> <ul> <li>600mm theo chiều dọc</li> <li>240mm theo chiều ngang</li> </ul> <p>_Bộ lọc tia:</p> <ul> <li>Khoảng dịch chuyển theo chiều</li> <li>Dọc&nbsp; ≥ 500mm</li> <li>Mật độ dưới N28</li> <li>Khoảng hội tụ 100cm</li> <li>Tỷ lệ dưới R8</li> </ul> <p><strong>9.Kích thước lớn nhất của cassette:</strong>&nbsp;356mm x 432mm(14”x17”)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-19T16:36:17.764 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T08:12:29.811
328 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường và phụ kiện Humphrey Matrix Model 800 (Cấu hình cơ bản) | Humphrey Matrix Model 800 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo thị trường và phụ kiện</p> |  |  | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy đo thị trường công nghệ tần số đôi giúp phát hiện sớm bênh Glaucoma nhờ phát hiện sớm tổn thương tế bào hạch (Ganglion cell)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thích: kiểu nhấp nháy tần số đôi (frequency doubling)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểm soát định thị bao gồm cả 3 phương pháp: theo dõi mắt qua video, kiểm soát điểm mù (phương pháp Heijl-Krakau ) , thay đổi điểm định thị<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vùng kiểm tra (test)<br /> Test ngưỡng: 30 độ và hoàng điểm<br /> Tầm soát: 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ test:<br /> Test ngưỡng: có thể chọn các chế độ test ngưỡng đầy đủ bao gồm: 24-2, 30-2, N-30, 10-2, Macula (hoàng điểm)<br /> Test tầm soát: N-30 dưới ngưỡng, 24-2 dưới ngưỡng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiến lược test: thuật toán MOBS và ZEST<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích từng bán cầu Glaucoma (GHT - Glaucoma Hemifield Test)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lưu trữ, truy xuất dữ liệu: ổ đĩa DVD/CD-R/W, giao diện RS-232 tương thích với việc truyền dữ liệu cho máy tính, cổng USB và Ethernet<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có ngõ ra DICOM&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện: 100-240V, ~50/60Hz, 200VA max</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T21:22:17.372 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:33:47.905
329 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | AU480 |  | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2744500000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>AU480</strong> không chỉ là máy phân tích sinh hóa lý tưởng cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện mà còn là thiết bị phù hợp để thực hiện các xét nghiệm đặc biệt hoặc các xét nghiệm cấp cứu cho các cơ sở lớn. Với công suất đạt đến 400 xét nghiệm sinh hóa một giờ, số lượng xét nghiệm chạy đồng thời lớn, thể tích hút mẫu phẩm nhỏ, thao tác vận hành đơn giản, hệ thống AU480 giúp nâng cao hiệu quả làm việc cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện đồ họa trực quan, đồng bộ với các máy khác trong dòng AU</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống AU đã chứng tỏ tính tin cậy trong thời gian dài hoạt động nhờ việc thay thế linh kiện nhanh chóng và dễ dàng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video hướng dẫn bảo dưỡng trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 vị trí được giữ lạnh trên khay cấp cứu. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT, cùng khả năng hiệu chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette làm bằng thủy tinh vĩnh cửu chất lượng cao giúp giảm thiểu chi phí tiêu hao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu nhỏ với độ chính xác cao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 80 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26T11:42:00.074 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:09:37.979
330 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy 2 laser, 4 màu huỳnh quang - Cơ bản | BD FACSVia |  | Singapore | Becton Dickinson and Company, BD Biosciences |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 4495000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>BD FACSVia&nbsp;là hệ thống dễ sử dụng, kinh tế được thiết kế nhằm đem lại độ chính xác, độ lặp lại và chi phí thấp khi vận hành.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T05:57:22.176 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.994
331 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở chức năng cao | UVENT-T-S |  | Slovakia | Utas Technologies s.r.o |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-04-18 | <ul><li>Hệ thống nén khí bằng tua bin.</li><li>Trạm giúp thở với các chức năng cao.</li><li>Theo dõi bệnh nhân liên tục.</li><li>Giúp thở thông minh thích ứng.</li><li>Cảm biến Oxy với tuổi thọ không giới hạn</li><li>Máy dành cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</li><li>Hệ thống nén khí bằng tua bin giúp UVENT-T-S hoạt động tương thích với bất kỳ nguồn oxy có sẵn áp suất thấp hoặc cao.</li><li>Hiệu suất dòng chảy cao và hoạt động ít tiếng ồn giúp duy trì một môi trường thoải mái cho nhân viên y tế và bệnh nhân.</li><li>UVENT-T-S kết hợp chức năng tiên tiến hỗ trợ hô hấp cao cấp và giám sát toàn diện cơ học phổi và hiệu quả trao đổi khí.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18T15:25:49.224 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:53:30.188
332 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | BCC-3900 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học</p> <p>Model: BCC-3900</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  |  | <ul> <li><strong>Thông số</strong>: &nbsp;21 thông số: WBC, NEU#, LYM#, MXD#, NEU%, LYM%, MXD%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">3 biểu đồ WBC, RBC, PLT.</p> <p style="margin-left:.5in;">Cảnh báo bất thường về bệnh học và hình thái học.</p> <ul> <li><strong>Nguyên lý đo:</strong> Phương pháp trở kháng để đo WBC, RBC và PLT.</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">Đo HGB bằng hóa chất không có chất độc hại cyanide.</p> <ul> <li><strong>Công suất:</strong> 70 xét nghiệm/h.</li> <li><strong>Màn hình:</strong> Màn hình chạm TFT 10.4 inch.</li> <li><strong>Chế độ lấy mẫu:</strong> Thủ công.</li> <li><strong>Bộ nhớ:</strong> Lưu được hơn 500.000 kết quả</li> <li><strong>Thể tích mẫu:</strong> 6ul với máu toàn phần và 20ul với máu pha loãng.</li> <li><strong>Loại hóa chất sử dụng:</strong> 1 dung dịch pha loãng (diluent) và 1 dung dịch phá hồng cầu (lyse).</li> <li><strong>Giao diện:</strong>&nbsp; Cồng RJ45 cho mạng LAN và 4 cổng USB</li> <li><strong>LIS/HIS:</strong> kết nối hai chiều.</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T10:33:12.899 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11T11:22:35.474
333 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Syringe Pump PG-907s | PG-907s |  | Italy | Progetti S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Italy | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG VỀ THIẾT BỊ</strong></p> <p><strong>Bơm tiêm điện</strong></p> <p><strong>Model: PG-907s</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Progetti - Italia</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Italia – Ý</strong></p> <p><strong>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ: ISO 13485, ISO 9001, CFS</strong></p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2020-10-29T13:59:22.399 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2020-11-11T09:26:05.465
334 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ Tổng Quát Điều Khiển Điện Cao Cấp | Schaerer® axis 500 |  |  | Schaerer Medical AG |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 22200000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p>Bàn Mổ Tổng Quát Điều Khiển Điện Cao Cấp</p> <p>Model:&nbsp;Schaerer® axis 500</p> <p>Hãng sản xuất: Schaerer Medical</p> <p>Nước sản xuất: Thụy Sĩ</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-10-21T10:22:35.051 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-10-21T10:22:35.051
335 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Nd: YAG Q – Switched 2 bước sóng | 2002-2MTC Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p><strong>Ứng dụng điều trị:</strong></p> <p>- Bớt sắc tố bẩm sinh<a name="_GoBack"></a></p> <p>- Xóa nhăn</p> <p>- Xóa xăm không để lại sẹo</p> <p>- Trị nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo thâm</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07T22:02:44.376 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-16T16:31:55.956
336 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | 3000 Evolution | 3000 Evolution |  | Italy | Biochemical Systems International S.p.A |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-11-12T17:04:03.123 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-12-31T00:00:01.148
337 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn | ANI monitor V2 |  | Pháp | Mdoloris Medical Systems |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Pháp | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn</p> <p>Ứng dụng trong: dự đoán phản ứng huyết động, quản lý thuốc giảm đau, …</p> |  |  | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn<br /> - Nguồn cấp: 100-240 VAC, 50/60 Hz<br /> - Loại pin: Lithium-ion<br /> - Màn hình theo dõi và hiển thị: màu, cảm ứng<br /> - Có cổng xuất dữ liệu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T16:53:05.987 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-13T14:04:50.813
338 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 840 và phụ kiện | HFA MODEL 840 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:21:39.297 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:13.152
339 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến kỹ thuật số Sensor Classic | IOS-U10BI / IOS-U15IB /IOS-U20IB / IOS-U10VB /IOS-U15VB/ IOS-U20VB |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 69810000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Sự lựa chọn hợp lý của phòng khám kỹ thuật số</li> </ol> <ul> <li>Thiết kế 4.8 mm siêu mỏng để dễ dàng định vị</li> <li>Thiết kế bo tròn cho phép đặt dễ dàng, giảm thiểu chấn thương phần mềm</li> <li>Cung cấp hình ảnh cho việc chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị</li> <li>Thêm chức năng tư vấn hiệu quả thông qua phần mềm EzCodi</li> </ul> <p>“Một hành động cả ngàn lời nói”. EzCodi với hơn 50 bộ ảnh (video) về các bệnh lý thường gặp từ dễ đến khó. Giúp cho việc tư vấn của nha khoa thêm hiệu quả cũng như bệnh nhân sẽ dễ hình dung được quá trình điều trị của mình</p> |  |  | <ul> <li>Cảm biến:&nbsp; CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 29.6 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 17lp/ mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T10:38:55.803 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:28.116
340 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng | Otowave 202H |  | Ba Lan | Amplivox Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Máy đo&nbsp; nhĩ lượng</p> <p>Model: Otowave 202H</p> <p>Hãng sản xuất: Amplivox</p> <p>Xuất xứ: Ba Lan</p> <p>Máy đo nhĩ lượng dùng để thăm khám và phát hiện dị tật với chức năng nghe của bệnh nhân&nbsp;cung cấp phép đo tai giữa nhanh và khách quan hổ trợ cho việc nhận dạng rối loạn tai giữa đối với trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-11-14T11:01:26.729 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-12-31T00:00:04.809
341 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 225600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:36:35.023 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:08.775
342 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte CA + | Erba Lyte Ca Plus |  | Trung Quốc | Erba Lachema S.R.O |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 194000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải</p> <p>Model: Erba Lyte Ca Plus</p> <p>Hãng SX: Erba Lachema S.r.o - CH Séc</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> <p>Thông số đo: Na, K, Cl, Ca, pH</p> |  |  | <p>Thông số xét nghiệm: Na, K, Cl, Ca, pH</p> <p>Nguyễn tắc đo: Đo trực tiếp bằng điện cực trao đổi ION</p> <p>Công suất: 60 mẫu / giờ</p> <p>Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu pha loãng</p> <p>Kiểm chuẩn 2 mức, dạng thống kê SD và CV%</p> <p>Thể tích hút mẫu: 150 microlit</p> <p>Màn hình: màn hình cảm ứng chạm LCD</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> <p>Cổng kết nối RS-232</p> |  | điện cực Na, Ca, Cl, K, pH, Ref |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-16T14:35:47.773 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-16T14:36:00.642
343 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống máy khoan cưa và phụ kiện | Colibri II |  | Thụy Sĩ | Synthes GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 934123050 | t | Hệ thống | false | 2020-10-31 | 2022-01-02 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="329"> <tbody> <tr height="299"> <td align="left" height="299" width="329">Máy Colibri II được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật chấn thương và chỉnh hình xương, ví dụ như khoan, doa hoặc cắt xương.</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="299"> <td align="left" height="299" width="513"> <p>• Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Nắp Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Đầu nối nhanh AO/ASIF<br /> • Đầu nối nhanh có khóa mở rộng 7.3mm ( khoan )<br /> • Dụng cụ vệ sinh khoan Colibri (II)<br /> • Đầu nối lắp lưỡi cưa<br /> • Đầu nối giữ kim Kirschner đường kính từ 0.6 đến 3.2 mm.<br /> • Tay khoan Colibri II<br /> • Pin khoan Colibri II<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Colibri II<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Vỏ pin</p> <p>* Lưỡi cưa, tiệt trùng<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-24T16:01:01.059 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-11-11T11:22:35.475
344 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS250 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:10:26.614 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:03:15.854
345 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại treo trần | Flowsens - Ceiling Suspension Version |  | Pháp | Medex |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>- </strong>Phân loại trang thiết bị y tế: C (IIb)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s (+/- 2%)</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Áp lực tối đa: 2100 kPa/305psi/21 bars</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong>&nbsp; Theo dõi áp lực: biểu đồ hoặc dạng số</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung tích chứa đựng tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Số pha tiêm: 06</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Thể tích mỗi pha: 1-220ml</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nhận biết bọt khí: Tự động</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tốc độ nạp: 3 tốc</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Nạp thuốc: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Đuổi khí: Tự động/ bằng tay</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Trễ giữa các pha: 0-900s</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện áp: 230 VAC</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> <p style="margin-left:12.6pt;"><strong>-</strong> Lựa chọn mẫu lắp đặt: treo trần hoặc chân đế</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22T11:30:13.285 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-12-31T00:00:01.208
346 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số, 5 thành phần Bạch cầu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T22:26:12.107 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.663
347 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HD-350 |  | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1185000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa với độ phân giải cao được thiết kế đặc biệt hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị.</p><p>Cảm biến hình ảnh CMOS, cho hình ảnh chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu công việc thường quy và nâng cao</p> |  |  | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh:</strong></p> <ul> <li>Cổng ra video HD: DVI, SDI, VGA</li> <li>Cổng ra video tiêu chuẩn: S-Video, CVBS</li> <li>Zoom/PBP: Yes/Yes</li> <li>Kích thước (mm): 455x370x124</li> <li>Trọng lượng: 9.5kg</li> </ul> <p><strong>Nguồn sáng:</strong></p> <ul> <li>Bóng đèn chính: 50W LED</li> <li>Kích thước: 460x370x154</li> <li>Trọng lượng: 15kg</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T16:50:29.804 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:12:21.441
348 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Nguồn sáng LED hệ thống phẫu thuật nội soi | OP950 |  |  | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 197000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ: 30.000 giờ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: LED.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 5.665 Kevin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị chiếu sáng LED: 2.510 lumen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD, kích thước 2.4 inches"; thể hiện tình trạng hoạt động máy.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngõ ra tương thích hầu hết các loại dây dẫn sáng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng tự động làm giảm ánh sáng khi ngắt kết nối dây sáng với khe gắn trên thân máy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng bằng núm xoay liên tục (0-100%), có chế độ Stand-by.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc biệt với chức năng đo chất lượng dây truyền sáng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"><u style="color: black;">Phụ kiện: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp giao tiếp MIS-Bus giữa nguồn sáng LED và bộ xử lý hình ảnh (OP942)</p><p>01 Bộ phận kiểm tra chức năng dây dẫn sáng (OP941)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:47:59.274 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T10:47:59.330
349 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy sinh hóa tự động | NeoChem 100 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 363000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Model: NeoChem 100 </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Hãng sản xuất: NeoMedica – Châu Âu </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Lắp ráp tại: Châu Âu</span></p> |  | <p>1 Thân máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p><br></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Khay thuốc thử: 40 chai được đánh dấu mã vạch</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay mẫu: 40 vị trí, mẫu thử được đặt hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm vị trí tiêu chuẩn, QC và mẫu khẩn cấp</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng ống gốc hoặc cốc huyết thanh</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ phản ứng: 37±0.1<sup>0</sup>C</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước nóng đảm bảo nhiệt độ luôn nóng trong rotor phản ứng</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 bước sóng: 340,405,450,510, 546,578,620, 660, 690 + 2 free</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang: Hệ thống quang phổ đa bước sóng quang</span></p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn Halogen tuổi thọ cao 12V/20W hoặc đèn LED (tùy chọn)</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ phát hiện: 18 giây</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đọc mã vạch được tích hợp</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xử lý dữ liệu: Chỉnh sửa và lưu trữ hơn 300 thông số kiểm tra. Thông tin của bệnh nhân có thể được lưu trữ vô tận.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động cho nước và chất thải, cảm biến</span></p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi hấp thụ: 0.0000 - 4.0000Abs</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác bước sóng: ±2nm</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lặp: CV ≤ 2,0%</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: Thiết bị / máy tính:RS-232C, cổng kết nối mạng,có thể có màn hình cảm ứng </span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 415mm (D) x565mm (R) x385mm (C)</span></p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T09:24:36.151 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T09:09:11.277
350 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-3763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng 15 inch:</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-10T10:23:48.575 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29T09:56:41.374
351 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 830 và phụ kiện | HFA Model 830 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:16:27.480 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:13.152
352 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ 30lít (Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh-đóng gói vô khuẩn tự động /Không phụ thuộc vật tư tiêu hao của nhà sản xuất) | ASP -30 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2020-10-21 | <p><strong>Ứng dụng:</strong> Tiệt trùng plasma lạnh và đóng gói tự động vô trùng toàn bộ các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, dây nội soi, dụng cụ không chịu nhiệt chuyên khoa các loại…</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Máy đo kiểm tra trực tiếp hoạt tính buồng khử trùng ozone plasma (Handheld ozone monitor): 01 cái.</li> <li>Hộp que test thử màu trực tiếp: 01 hộp (24 que/hộp)</li> <li>Đồng hồ lưu lượng oxy cấp vào: 01 bộ.</li> <li>Túi đóng gói PA tiêu chuẩn: 1000 cái.</li> <li>Túi đóng gói PE tiêu chuẩn: 1000 cái.</li> <li>Kính UV: 01 cái.</li> <li>Dung dịch thử màu (Ozone test): 10 bình (10ml/bình)</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Sử dụng nguồn vào là oxy y tế (từ oxy trung tâm của bệnh viện hoặc bình ngoài) để tạo ra ozone plasma lạnh ở nhiệt độ thấp (6<sup>0</sup>C ÷ 10<sup>0</sup>C).</li> <li>Công nghệ khử khuẩn trực tiếp: khí ozone plasma lạnh được tạo ra sẽ bơm trực tiếp vào túi dụng cụ để khử trùng trực tiếp bởi oxy nguyên tử.</li> <li>Sử dụng vật tư tiêu hao đầu vào là khí oxy y tế nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe nhân viên y tế.</li> <li>Tích hợp khâu xử lý lưu trữ cuối cùng bằng hệ thống UVc đa chiều siêu bền.</li> <li>Đối tượng phục vụ rất rộng và phù hợp nhu cầu thông dụng hằng ngày tại bệnh viện: dụng cụ kim loại, dụng cụ không chịu nhiệt, ống dây máy thở, ambu, mặt nạ, chai lọ, ống hút, dây nội soi, dụng cụ thăm khám lâm sàng…</li> <li>Hóa chất tiêu hao, vật tư bao bì tiêu hao không phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị cùng với chi phí vận hành thấp.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> <li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz /1 pha</li> <li>Công suất tiêu thụ trung bình: 750 W/h.</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li> <li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li> </ul> |  | <p><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></p> <ul> <li>Tự động tạo ozone plasma lạnh từ nguồn oxy cấp vào để phun vào lòng các túi đựng dụng cụ để khử khuẩn vô trùng trước khi đóng gói.</li> <li>Kiểm tra hoạt tính gián tiếp bằng hệ thống ozone test thuốc thử màu.</li> <li>Kiểm tra hoạt tính trực tiếp buồng khử trùng bằng máy đo cầm tay kèm theo (Handheld ozone monitor), hoặc bằng que test đổi màu (ozone test strips).</li> <li>Tự động đóng gói/ hàn kín miệng túi PA đựng dụng cụ trong môi trường ozone lạnh nồng độ cao.</li> <li>Tự động ngắt hoạt động hệ thống khi hết oxy ngõ vào ( hiển thị màn hình LED)</li> <li>Tự động đo lường và kiểm soát năng lượng tia UV, hiển thị trên màn hình điện tử<strong>Chức năng hiển thị, cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li> <li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý ra màn hình LED trước mặt máy. Vì vậy, nhân viên y tế dễ dàng kiểm tra hoạt động thực của máy vào mọi thời điểm.</li> <li>Đèn cảnh báo hết oxy ngõ vào và ngắt hoạt động.</li> <li>Màn hình hiển thị thời gian xử lý và đèn báo các công đoạn.</li> <li>Đèn báo hệ thống Ozone plasma đang hoạt động.</li> <li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu.</li> <li>Tự động khóa nắp trong suốt quá trình xử lý và tự động mở nắp sau khi xử lý xong, bảo đảm an toàn cao cho nhân viên vận hành.</li> </ul> | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP </strong></p> <p><em>(MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p> <p><strong>(AutoSterPack series ASP)</strong></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model:&nbsp; ASP- 30</strong></p> <p><strong>Nhn hiệu : HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2020</strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+ Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-21T09:37:56.928 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T08:35:03.484
353 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số ABX Micros ES 60 | ABX Micros ES 60 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số, 3 thành phần Bạch cầu.</p> |  |  | <p>quan</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T18:53:46.472 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.766
354 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ Pentra C400 I.S.E. | Pentra C400 I.S.E |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:14:04.040 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.801
355 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | ADVIA Autoslide | ADVIA Autoslide |  | Pháp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p>MÁY KÉO VÀ NHUỘM LAM TỰ ĐỘNG</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T14:26:00.698 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.521
356 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu UA-66 | UA-66 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số</strong></p><p>Model: <strong>UA-66</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất: <strong>Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link<strong>: <em><u>http://vietmed.vn/may-xet-nghiem-nuoc-tieu-model-ua-66</u></em></strong></p> |  |  | <p>- Tốc độ: 60 xét nghiệm/giờ</p><p>-&nbsp;Chỉ số xét nghiệm: 11 thông số: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone, Blood, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, Specific Gravity, Ascorbic Acid, pH</p><p>-&nbsp;Nguyên tắc đo: quang phổ kế theo nguyên lý phản quang</p><p>-&nbsp;Kính lọc đơn sắc: 3 bước sóng 557nm, 620nm, 656nm</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị LCD độ phân giải 240 x 128</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ: 1000 kết quả</p><p>-&nbsp;Máy in: Máy in nhiệt tích hợp trong máy, cỡ giấy 57mm</p><p>-&nbsp;Kết nối: Cổng RS232 tiêu chuẩn</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T10:34:13.210 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:13:29.624
357 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - MÀN HÌNH 5.7" | FX 3000T |  | Ba Lan | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 312000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - MÀN HÌNH&nbsp;5.7"</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T11:34:23.263 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:01.285
358 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy xét nghiệm xác định HbA1c | Premier Hb9210 HbA1c Analyzer |  | Mỹ | Trinity Biotech |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1739300000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phương pháp HPLC Ái lực Boronate</strong> đã được cấp bằng sáng chế độc quyền mang lại độ chính xác và độ lặp lại tuyệt vời cho kết quả xét nghiệm, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và rút ngắn đáng kể thời gian trả kết quả. Mang lại những lợi ích lâu dài cho phòng xét nghiệm, hệ thống máy lý tưởng, đáp ứng hầu hết những yêu cầu của khoa xét nghiệm và lâm sàng. Sự ổn định của phương pháp HPLC kết hợp cùng khả năng phân tách tuyệt vời của nguyên lý Ái lực Boronate mang lại kết quả đo chính xác với độ lặp lại cao tại bất kỳ thời điểm tiến hành nào.</p><p class="ql-align-justify">Máy xét nghiệm <strong>Premier Hb9210</strong> sử dụng cộng nghệ HPLC ái lực Boronate đã được cấp bằng sáng chế độc quyền ứng dụng trong định lượng thành phần hemoglobin gắn đường trong máu.</p><p><br></p><p><strong>CHÍNH XÁC – TIN CẬY – THUẬN TIỆN</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: với sai số giữa các lần đo nhỏ hơn 2%, đảm bảo tính tin cậy và độ lặp lại của kết quả.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tuyến tính: từ 3.8% HbA1c đến 18.5% HbA1C đảm bảo chính xác cho kết quả đo ở các bệnh nhân Đái tháo đường với các mức độ khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đặc hiệu: Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của các biến thể và các chất gây nhiễu cũng như sự rã đông mẫu phẩm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động đánh giá các sắc đồ:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bỏ các thao tác phải can thiệp của người dùng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bỏ các kết quả biện giải chủ quan</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động trả kết quả vào mạng LIS</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26T08:46:16.576 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:10:03.523
359 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-600 | BS-600 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động&nbsp;</strong></p><p>Model: <strong>BS-600</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất:<strong> Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p>Tốc độ: <strong>600 test/giờ</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link:<strong><em><u> http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-tu-dong-model-bs-600</u></em></strong></p> |  |  | <p>- Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, riêng biệt</p> <p>- Tốc độ: 600 test/giờ</p> <p>- 90 vị trí cho mẫu bệnh phẩm, 80 vị trí cho hóa chất</p> <p>- Tự động rửa kim hút, kim có cảm biến mực chất lỏng, bảo vệ va chạm dọc và ngang</p> <p>- 12 bước sóng: 340 ~ 800nm</p> <p>- Tự động pha loãng cho mẫu bất thường</p> <p>- Hệ thống làm sạch cuvette 8 bước</p> <p>- Truyền dữ liệu hai chiều LIS</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T10:05:40.790 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:13:42.990
360 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số (2 tấm cảm biến) | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/SPK 3D Full HD |  |  | Aesculap AG |  | ["1990"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Ai Cập | Nhóm 3 |  |  | 56000 | t | Sợi | false | 2021-01-29 | 2021-01-29 | <p>ggg</p> |  |  | <p>gg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-01-29T10:09:04.881 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-01-29T10:09:05.283
361 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser Excimer | WaveLight EX500 | 8065998287 |  |  | WaveLight GmbH |  | [] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 14000000000 | f | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="387"> <tbody> <tr height="154"> <td height="154" width="387">hệ thống máy phẫu thuật tật khúc xạ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:666px;" width="666"> <tbody> <tr> <td style="width:307px;"> <p style="margin-left:13.75pt;"><strong>Thiết bị laser</strong></p> </td> <td style="width:359px;"> <p style="margin-left:12.75pt;"><strong>Excimer laser/ArF</strong></p> <p style="margin-left:12.75pt;">Laser class 4 (IEC 60825-1)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:307px;"> <p style="margin-left:13.7pt;">Đo độ dày giác mạc trực tuyến</p> <p style="margin-left:13.7pt;">(Đo đạc không tiếp xúc nhu mô)</p> </td> <td style="width:359px;"> <p style="margin-left:13.7pt;">Đi-ốt 1310 nm, cw (sóng liên tục)</p> <p style="margin-left:13.7pt;">Công suất trung bình: ≤ 400 µW</p> <p style="margin-left:13.7pt;">Laser class 1 <a href="#page34">(IEC 60825-1)</a></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T15:22:16.859 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T15:22:16.859
362 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MTV1000 |  |  | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm null |  |  | 355000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p> <p>· Màn hình cảm ứng 7”</p> <p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p> <p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p> <p>· Các mode thở: PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont+ / CPAP, PRVC, AutoMode, Apnea Back-up ventilation…</p> <p>· Có thể dùng trên xe cứu thương hoặc cố định cho trẻ sơ sinh đến người lớn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T10:36:52.107 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11T17:02:38.886
363 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện đồng bộ KENZA 240 TX | KENZA 240 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT |  | Nhóm 3 |  |  | 845000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, công suất&nbsp;240 test/h</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:54:29.051 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:54:29.083
364 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh điều chỉnh chiều cao bằng điện có bộ hồi sức sơ sinh | KITSMA4010007 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 617978000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-05T16:01:50.556 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.384
365 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh điều chỉnh chiều cao bằng điện | KITSMA4010006 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 540112000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-05T16:01:50.524 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.384
366 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Implant Analog - 5mm | IA-5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2008125 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 5.0</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 5.0</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:37:05.455 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.559
367 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box | 1550CW |  |  | Liebel-Flarsheim Company LLC |  | [] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI |  | Nhóm 3 |  |  | 41000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-11-21 | <p>Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box làm ấm thuốc cản quang đến nhiệt độ cơ thể người. Điều này giúp làm giảm độ lỳ và tăng tốc độ tiêm ở áp suất thấp hơn, từ đó có thể dẫn đến tăng sự dễ chịu cho bệnh nhân khi thuốc được truyền tới.</p> |  |  | <p>Kích cỡ: 20'' x 15 1/4''x17'' (50.8cmx38.7cmx43.2cm)</p> <p>Máy làm ấm thuốc cản quang Ready-box điều chỉnh tới nhiệt độ 98.6oF (37oC)</p> <p>40 Xy lanh có thể lưu trữ cùng thời điểm để điều hòa nạp thuốc một lần mội ngày</p> <p>Ngoài hộp chứa xylanh, có thể lưu trữ những chai thuốc từ 50mL&nbsp;đến 500mL</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-21T15:39:01.337 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-21T17:31:41.988
368 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 500 (cấu hình cơ bản) | IOL Master 500 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1281000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc&nbsp;</p><p> Model: IOL MASTER 500</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Đức</p> |  |  | <p>Phạm vi đo:<br /> Chiều dài trục 14 - 38 mm<br /> Bán kính giác mạc 5 - 10 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 1,5 - 6,5 mm<br /> Trắng-trắng 8 - 16 mm<br /> Tỷ lệ hiển thị: &nbsp;<br /> Chiều dài trục 0,01 mm<br /> Bán kính giác mạc 0,01 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 0,01 mm<br /> White-to-White 0,1 mm<br /> Công thức tính toán IOL:<br /> Haigis, Hoffer® Q, Holladay 1 và 2, SRK® II, SRK® / T<br /> Tiền sử lâm sàng và phương pháp lắp kính áp tròng cho<br /> tính công suất khúc xạ giác mạc sau<br /> phẫu thuật giác mạc khúc xạ<br /> Tính toán Haigis-L IOL cho mắt theo dõi<br /> phẫu thuật cận thị / hyperopic LASIK / PRK / LASEK<br /> Tính toán phakic trước và sau<br /> cấy ghép buồng<br /> Tối ưu hóa hằng số IOL<br /> Giao diện: liên kết dữ liệu siêu âm<br /> Hệ thống quản lý dữ liệu ZEISS FORUM®<br /> Hệ thống phẫu thuật đục thủy tinh thể có sự hỗ trợ của máy tính ZEISS Mắt CALLISTO (qua USB)<br /> Giao diện dữ liệu cho bệnh án điện tử (EMR) / hệ thống quản lý bệnh nhân (PMS)<br /> Xuất dữ liệu sang phương tiện lưu trữ USB<br /> Xuất cơ sở dữ liệu cho Tư vấn IOL của Holladay và<br /> HIC.SOAP Pro<br /> Cổng Ethernet để kết nối mạng và máy in mạng<br /> Điện áp đường dây 100 - 240 V ± 10% (tự cảm biến)<br /> Tần số dòng 50-60 Hz<br /> Hiệu suất tiêu dùng tối đa 75 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T11:39:03.109 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:37:06.482
369 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage trị liệu ZAM-200 | ZAM-200 |  | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa suy giãn tỉnh mach:&nbsp;Bạn làm nhân viên văn phòng, bạn ngồi làm việc quá lâu khiến cho máu trong cách tĩnh mạch trong cơ thể bạn sẽ bị ứ lại và làm tăng áp lực trong các tĩnh mạch. Những tĩnh mạch sâu và xuyên có khả năng chịu được việc tăng áp lực một thời gian.</p> <p>Máy massage chân Zam Zam 200&nbsp;thiết kế dành riêng cho bệnh nhân ung thư vú, đã phẩu cắt bỏ ngực: Duy trì cánh tay hoạt động bình thường tránh các nguy cơ do hậu phẩu thuật, ngăn ngừa những biểu hiện như sau:<br /> + Sưng ở ngực, cánh tay, hoặc bàn tay ở phía bên được giải phẫu<br /> + Có cảm giác no hoặc nặng nề, khó chịu<br /> + Thay đổi cấu trúc da, chẳng hạn như độ căng da</p> <p>+ Nhức hoặc đau ở vùng bị ảnh hưởng<br /> + Cử động các khớp khó khăn,&nbsp;Giảm sự linh hoạt<br /> + Chỗ đo nhẫn, đồng hồ và vòng đeo tay bị chặt<br /> + Da nóng và đỏ.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>+ Model:<strong>&nbsp;Máy điều trị suy giản tĩnh mạch Zam Zam 200</strong><br /> + Loại máy: Massage nắn chân, tay, bụng<br /> + Công nghệ massage: Áp suất khí<br /> + Bao đeo chân: 2 cái<br /> + Bộ điều khiển: 1 máy<br /> + Chế độ massage: 5 túi khí<br /> + Nút điều khiển: Cảm ứng tự động<br /> + Nhập khẩu và phân phối độc quyền VN: Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM – YTECO.<br /> + Hãng sản xuất: WELBUTECHB – Hàn Quốc<br /> + Nhập khẩu trực tiếp Hàn quốc- Hàng chính Hãng duy nhất tại Việt Nam: Made in Korea<br /> + Công dụng: Hổ trợ giúp điều ngăn ngừa và điều trị bệnh suy giảm tĩnh mạch, giúp tăng tuần hoàn máu. Bệnh nhân phẫu thuật ung thư vú.Thư giản và làm cơ thể săn chắc, thon gọn hơn<br /> + Bộ phụ kiện máy gồm: 1 máy chính, 2 túi hơi massage chân, 2 bàn chân, ống dẫn khí.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T13:21:22.808 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T13:21:22.894
370 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não, lưu huyết chi | Vasoscreen 5000 |  | Đức | Medis Medizinische Messtechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | Đức | Nhóm 3 |  |  | 693566000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><strong>LƯU HUYẾT NÃO </strong></p> <p>Đánh giá đầy đủ tình trạng tai biến và tính toán lưu lượng máu, độ co giãn của các mạch, cung cấp máu không đối xứng giữa các bán cầu. Biểu thị bằng dạng sóng các chỉ số định lượng của lưu lượng máu lên não bao gồm các chỉ số lưu huyết, biên độ, độ dốc, dòng máu lưu thông, trở kháng mạch.</p> <p><strong>LƯU HUYẾT CHI</strong></p> <p><strong>Các bệnh tắc động mạch ngoại vi và tắc cấp tính</strong></p> <p>Tắc động mạch cấp tính, tắc bù và các bệnh về hẹp động mạch có thể dễ dàng và nhanh chóng được phát hiện khi phân tích sóng xung.&nbsp;</p> <p><strong>Các biến đổi chứng xơ cứng động mạch</strong></p> <p>Bằng các phương pháp phân tích sóng xung có thể phát hiện các biến đổi về chứng xơ cứng động mạch.</p> <p><strong>Suy giãn tĩnh mạch</strong></p> <p>Đo dung lượng tĩnh mạch và thời gian làm đầy để chẩn đoán chức năng van tĩnh mạch và tác dụng của bơm cơ tĩnh mạch. LRR - Phương pháp đo hấp thụ ánh sáng hồng ngoại qua da ở tĩnh mạch ngoại vi</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-13T09:55:53.481 | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-13T09:55:53.531
371 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-600B |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1074000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG</strong></p> <p><strong>Model: CS-600B</strong></p> <p><strong>Hãng: Dirui Industrial Co., ltd (Trung Quốc)</strong></p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Loại thiết bị:&nbsp;</strong> Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT</p> <p><strong>Tốc độ:&nbsp;</strong> 600 Test/h cho phân tích sinh hóa. Hoặc 800 test/ h&nbsp; với ISE (lựa chọn thêm)</p> <p><strong>Nguyên tắc đo:&nbsp; &nbsp;</strong>Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục và ISE</p> <p><strong>Phương pháp phân tích:&nbsp; </strong>Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,… Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, chuẩn tuyến tính và phi tuyến tính.</p> <p><strong>Các xét nghiệm phân tích đồng thời:</strong>&nbsp;88 xét nghiệm so màu và 3 xét nghiệm ISE (K, Na, Cl – Lựa chọn thêm )</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-23T10:36:55.948 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11T09:55:12.008
372 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | ALGINATE CHROMATIC- VẬT LIỆU LẤY DẤU CHỈ ĐỊNH MÀU | Hygedent inc-PRC |  | Mỹ | American Hygienics Co. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 160000 | t | Gói | false | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p>Hướng dẫn sử dụng chất lấy dấu Alginate Chromatic- sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA, … được sử dụng tại các thị trường Mỹ, Nhật và châu âu – Nay đã có mặt tại Việt Nam.</p><p>1. Pha bột với nước đánh mịn, đưa lên khay lấy dấu (thời gian chỉ định NSX đánh mịn là 30 giây, sau đó đưa lên khay lấy dấu trong vòng 01 phút). Lúc này hỗn hợp Alginate và nước sau khi trộn kết hợp sẽ chuyển sang #màu_hồng.</p><p>2. Để vào miệng lấy dấu cho đến khi hỗn hợp Alginate chuyển sang&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_tr%E1%BA%AFng_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#màu_trắng_hồng</a>&nbsp;(thời gian chỉ định NSX là 01 phút). Lúc này độ ổn định 100% không hút nước, không biến động mẫu, lấy dấu chính xác như silicon.</p><p>3. Lấy ra khỏi miệng và đợi khi Alginate chuyển hoàn toàn trở lại&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#MÀU_HỒNG&nbsp;là màu chỉ định đổ mẫu thạch cao.</a></p><p>Cách bảo quản: gói Alginate sau khi đã mở sẽ bỏ vào hộp kín có nắp đậy và đặt nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30 độ C.</p> |  |  | <p>CHẤT LẤY DẤU ALGINATE HYGEDENT CHROMATIC</p><p>Alginate Chromatic sản xuất theo công thức của Mỹ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, CE, JPA... với các ưu điểm</p><p>Hạt độn cực mịn </p><p>02 lần chỉ thị màu: lần 1 đưa vào miệng( màu hồng nhạt) và lần 2 chỉ định thời điểm đổ mẫu (màu hồng đậm). Lúc này, độ ổn định 100% không hút nước, không biến động mẫu. Lấy dấu chính xác giống silicone </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-09T21:32:28.989 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:01.385
373 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Perfusor® Space | Perfusor® Space |  | Đức | B.Braun Melsungen AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Thông số kỹ thuật<br /> • Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br /> • Trọng lượng: 1.4 kg<br /> • Độ chính xác máy: ± 0,2%<br /> • Độ chính xác máy và cả xy lanh: ± 2,5%<br /> • Nguồn điện sử dụng: 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> • Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml.<br /> • Tốc độ truyền:<br /> - 0,01 đến 99,99ml/h, phân độ 0,01ml/h<br /> - 100,0 đến 200,0ml/h, phân độ 0,1ml/h<br /> • Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h, tuỳ vào cỡ xy lanh<br /> • Thể tích truyền chọn trước: 0,1 đến 999,9ml, phân độ: 0,1ml.<br /> • Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99giờ, phân độ: 1 phút<br /> Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe<br /> • Thiết bị chuyên dùng tiêm truyền thuốc/hóa chất qua đường tĩnh mạch dùng trong điều trị y tế.<br /> • Người sử dụng phải được đào tạo trước khi sử dụng.<br /> • Thông số thiết lập theo chỉ định của nhân viên y tế.<br /> • Chỉ sử dụng cho mục đích điều trị y tế. Không dùng cho mục đích khác.</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật<br /> • Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br /> • Trọng lượng: 1.4 kg<br /> • Độ chính xác máy: ± 0,2%<br /> • Độ chính xác máy và cả xy lanh: ± 2,5%<br /> • Nguồn điện sử dụng: 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> • Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml.<br /> • Tốc độ truyền:<br /> - 0,01 đến 99,99ml/h, phân độ 0,01ml/h<br /> - 100,0 đến 200,0ml/h, phân độ 0,1ml/h<br /> • Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h, tuỳ vào cỡ xy lanh<br /> • Thể tích truyền chọn trước: 0,1 đến 999,9ml, phân độ: 0,1ml.<br /> • Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99giờ, phân độ: 1 phút<br /> Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe<br /> • Thiết bị chuyên dùng tiêm truyền thuốc/hóa chất qua đường tĩnh mạch dùng trong điều trị y tế.<br /> • Người sử dụng phải được đào tạo trước khi sử dụng.<br /> • Thông số thiết lập theo chỉ định của nhân viên y tế.<br /> • Chỉ sử dụng cho mục đích điều trị y tế. Không dùng cho mục đích khác.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-20T21:16:10.980 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T09:44:54.617
374 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | TOP-2300 |  |  | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 39000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Bơm truyền dịch</li> <li><strong>Model: TOP-2300</strong></li> <li><strong>Hiệu: Top – Nhật Bản</strong></li> <li><strong>Nhà máy sản xuất: Meditop – Malaysia</strong></li> <li><strong>Nước sản xuất: Malaysia</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T14:23:04.655 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:17:51.077
375 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - 12mm Wide | STA-12W |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2925000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm): 12,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm): 12,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:07:02.435 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T15:28:31.881
376 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện đồng bộ KENZA 450 TX | KENZA 450 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, công suất 420 test/h</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T12:02:04.519 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T12:02:05.283
377 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng xung kích trị liệu | KIMATUR PRIME |  | Đức | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>&nbsp;Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>&nbsp;Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Số kênh điều trị : 1 kênh</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ sử dụng&nbsp;: Có ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Màn hình cảm ứng VGA công nghệ đồ họa giải phẫu </p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với bộ nhớ mở rộng</p><p>-&nbsp;Điều trị các bệnh lý từ điển bách khoa toàn thư, minh họa giải phẫu và hướng dẫn chụp ảnh để xử lý</p><p>-&nbsp;Tần số cao : 1- 22 Hz ( Max 35 Hz option)</p><p>-&nbsp;Áp suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1- 6.6 Bar</p><p>-&nbsp;Áp lực dương tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 28 MPa</p><p>-&nbsp;Mật độ năng lượng cao&nbsp;: 0,72 mJ / mm</p><p>-&nbsp;Có thể điều chế áp suất, tần số, áp lực</p><p>-&nbsp;Có 55 phác đồ điều trị tích hợp</p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu lưu bệnh nhân lên tới 1.000.000 mục</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G</p><p>-&nbsp;Hướng dẫn sử dụng có hình ảnh giải phẫu 3D</p><p>-&nbsp;Báo cáo tiến đô VAS,in báo cáo.</p><p>-&nbsp;Số lượng xung cho mỗi bộ kit : 2.000.000</p><p>-&nbsp;Trọng lượng tay sung xung kích 800g</p><p>-&nbsp;Nó có hai đầu ra độc lập cho phép kết nối hai thiết</p><p>-&nbsp;Thiết lập dễ dàng bộ đếm xung</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị đầu ra</p><p>-&nbsp;Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p><p>-&nbsp;Đầu phát sóng mở rộng :</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 12 mm ( Kim loại )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Kim loại ) </p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Nhựa )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 28 mm&nbsp;( nhựa )</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;50 kg</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T13:53:11.038 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T13:53:11.122
378 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn khám di động | SOLIS 60F |  | Ba Lan | Famed Łódź S.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 58800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p style="margin-left:5.3pt;"><strong>ĐÈN KHÁM /TIỂU PHẪU DI DỘNG</strong></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Model: SOLIS 60F</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Nhà sản xuất: FAMED</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Xuất xứ: Ba Lan</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Hàng mới 100%</em></p> |  | <p style="margin-left:5.3pt;"><strong><u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u></strong></p> <p style="margin-left:5.3pt;">Thân đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Đầu đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Dây nguồn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Bộ chuyển đổi điện áp</p> <p>&nbsp;Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T17:28:46.827 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T17:28:46.881
379 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 3mm shoulder | EATA-15-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(3 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(3 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:30:26.747 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T15:28:31.881
380 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh không điều chỉnh chiều cao, có bộ hồi sức sơ sinh | KITSMA4010003 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 505469000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-05T16:01:50.493 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.384
381 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận 1 màng | COMPACT |  | Thái Lan | Meditop Co.,Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485</li> <li>Điện áp sử dụng: 100-240V, 50-60Hz.</li> <li>Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:</li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 15-40 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 20% - 80 %</li> </ul> |  |  | <ul> <li><strong>Rửa 01 màng lọc thận </strong></li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-04T09:09:41.146 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-11T09:17:18.990
382 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện cao tần | SEG -200 |  | Brazil | Deltronix Equipamentos Ltda |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 133500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-04-12 | <p>SEG &nbsp;series được các chuyên gia y tế khuyến nghị là thiết bị tiên tiến nhất để thực hiện các phẫu thuật tiểu phẫu dùng trong các lĩnh vực như: Tai mũi họng, da liễu, phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật cắt trĩ, cắt bao quy đầu, cắt da dư&nbsp; thừa, sinh thiết…</p> <p>Máy cũng&nbsp;phù hợp trong việc thực hành của các bác sĩ, đem lại các lát cắt mịn với độ chính xác cao và giảm thiểu tổn thương mô, cho phép thu thập mẫu vật thực hiện khám mô học.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li>Tất cả các chế độ đều được điều khiển bằng bộ vi xử lý, có màn hình hiển thị kỹ thuật số cho công suất đã chọn.</li> <li>FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - Điều chỉnh công suất tự động phù hợp với mô trở kháng.</li> <li>Hai chế độ lưỡng cực: chính xác và tiêu chuẩn</li> <li>Hai chế độ PULSE: PPC® và UPE®</li> <li>Bốn hàm PURE, BLEND Min, BLEND Mid và BLEND Max cho cắt đơn cực với hệ số đỉnh HI, bốn với hệ số đỉnh LOW và năm cho chế độ PULSE.</li> <li>Đơn cực đông máu: DESICCATE, SPRAY (FULGURATE) và chế độ PULSE.</li> <li>Hệ thống theo dõi sức đề kháng bệnh nhân (MRPGraph®)</li> <li>Kích hoạt hoạt động bằng tay và / hoặc điều khiển bàn đạp</li> <li>Có chức năng điều khiển lưu trữ và phục hồi các cài đặt trong bộ nhớ: Trong chức năng gọi lại, tất cả các giá trị năng lượng được chọn trong bất kỳ chức năng nào được chọn, sẽ được ghi nhớ ngay lập tức, khiến cho việc quay trở lại các giá trị được chọn trước trở nên dễ dàng hơn.</li> <li>Có chức năng điều chỉnh âm lượng kích hoạt</li> <li>Hệ thống báo động và bảo vệ M.R.P. Đồ thị (với màn hình hiển thị đồ họa) cho tấm tiếp mát, với lệnh shutdown trong trường hợp thất bại. Chỉ thị trực quan chất lượng của tấm tiếp xúc kép với da của bệnh nhân thông qua 5 thanh LED (biểu đồ thanh).</li> <li>Hệ thống đền báo động và bảo vệ trong trường hợp tấm tiếp mát có vấn đề</li> <li>Công suất lớn nhất cho mỗi chế độ: 200W</li> <li>Nguồn cung cấp: 100-240VAC 50-60Hz</li> <li>Tần số hoạt động: 400Mhz</li> <li>Điện trở làm việc: 500W</li> <li>Kích thước: 28.5x40x10cm</li> <li>Khối lượng: 4.3kg</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12T16:05:18.306 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12T16:05:18.356
383 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | Greiner Lucosep tubes |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 8800000 | t | Hộp | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p>Ống thu thập và tách tế bào bạch cầu từ máu toàn phần phục vụ cho xét nghiệm T-SPOT.TB</p> <p>Hộp 50 ống</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T13:05:13.276 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
384 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | B3 Basic | BP B3 BASIC |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH |  | Nhóm 5 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Cấu hình&nbsp; máy:</strong></p> <p>1. Máy chính: 01</p> <p>2. Bao đo tiêu chuẩn: 01</p> <p>3. Pin AA: 04</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng: 01</p> <p>5. Túi đựng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11T15:33:21.694 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11T15:33:22.889
385 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh không điều chỉnh chiều cao | KITSMA4010002 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 427603000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-05T16:01:50.446 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.385
386 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | Máy xét nghiệm điện di | HSX05 |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1000 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2022-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.922 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.922
387 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi | CHS -Matic 2 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 2 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 02 phẫu thuật viên.</li> <li>Ứng dụng:&nbsp; sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</li> <li>Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc thô và bộ lọc tinh. Sau đó qua hệ thống 02 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 02 vòi rửa.</li> <li>Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.</li> <li>Thân bồn có 04 bánh xe quay.</li> <li>Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</li> <li>Có thể lựa chọn sử dụng nước nóng hoặc nước lạnh.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc tinh 5um: 02 chiếc.</li> <li>Bộ lọc thô 10um: 02 chiếc</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Máy sấy tay khô: 01 chiếc</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <ul> <li>Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là &nbsp;99,99%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với P. Aeruginasa là 100%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với B.Subtilis là &nbsp;98.8%</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p> <ul> <li>Buồng đốt:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Buồng được làm bằng thép không gỉ.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Công suất kháng đốt 2 kW.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Dung tích buồng đốt 30 lít.</p> <ul> <li>Bộ lọc:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 02 bộ lọc.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Bộ tiền lọc <em>(lọc thô)</em> lọc các hạt bụi kích thước 10µm.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Bộ lọc chính <em>(lọc tinh)</em> lọc các hạt bụi kích thước 5µm.</p> <ul> <li>Bảng điều khiển:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái của đèn cực tím.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái bật/ tắt kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có công tắc ngắt nguồn.</p> <ul> <li>Áp lực nước đầu vào: 1.0 đến 3.0 Kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Kích thước bồn: &nbsp;600 x 1400 x 1160 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li> <li>Chiều rộng tối đa của bồn: &nbsp;600 mm.</li> <li>Chiều rộng của chân đế của bồn: &nbsp;500 mm.</li> <li>Chiều dài của bồn: &nbsp;1400 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trên của bồn: &nbsp;1160 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trước của bồn: &nbsp;900 mm.</li> <li>Khoảng cách giữa hai vòi rửa tay: &nbsp;640 mm.</li> <li>Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: &nbsp;2,5 kW.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-07T17:11:50.199 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:36:33.120
388 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | PlasmaMed-GAP |  |  | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2000 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2022-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.942 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.942
389 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy siêu âm chẩn đoán hình ảnh | TOPAZ-32D |  |  | DRGEM Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3000 |  | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2022-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.968 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T17:26:01.968
390 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Ceveron four | Ceveron four |  | Áo | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH |  | ["2019"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Áo | Nhóm null |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy, và bộ phụ tùng chuẩn kèm theo</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T13:50:26.499 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T13:50:27.317
391 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BCC-3900 | BCC-3900 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM |  | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <ul> <li>Tốc độ xét nghiệm tối đa 70 xét nghiệm/giờ .</li> <li>21 thông số , 3 biểu đồ, cảnh báo bất thường về hình thái và bệnh lý.</li> <li>Nàm hình cảm ứng 10.4 Inch</li> <li>Trang bị máy đọc mã vạch</li> <li>&nbsp;Khả năng lưu trữ 500.000 kết quả.</li> <li>&nbsp;4 cong USB, 1 cong LAN RJ45.</li> <li>Chı̉ cần 6 µL cho xét nghiệm máu máu toàn phần</li> <li>Hóa chất không Cyanide cho việc đo HGB</li> <li><span class="fontstyle0">Kết nối:</span><br /> <span class="fontstyle2">- Cổng LAN RJ45, 4 cổng USB</span><br /> <span class="fontstyle0">LIS/HIS:</span><br /> <span class="fontstyle2">- Truyền dữ liệu hai chiều</span><br /> <span class="fontstyle0">Trọng lượng:</span><br /> <span class="fontstyle2">- 25 kg</span><br /> <span class="fontstyle0">Kích thước:</span><br /> <span class="fontstyle2">- 430mm x 295mm x 398mm (sâu x rộng x cao)</span><br /> <span class="fontstyle0">Tiêu thụ điện:</span><br /> <span class="fontstyle2">- 110VA</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T11:17:03.241 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:01.413
392 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN SOLO USB CONTROLLER | Aerogen Solo USB Controller Starter Kit (mã số: AG-UC1500-IN) |  | Ireland | Aerogen Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN SOLO USB CONTROLLER</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T13:26:29.086 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:01.421
393 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 8 kênh | PROMPT ITC |  | Singapore | Sivantos Pte Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 12500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>'- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số kênh : 8; Công suất : 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh dễ dàng bằng phần mềm theo thính lực đồ<br /> - Công nghệ ngắt tiếng rú (Feedback cancellation); Có 3 chương trình nghe<br /> - Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động; Định hướng âm thanh<br /> - Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ trung bình đến nặng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-03T09:04:56.606 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T10:03:33.046
394 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron Duobaby NE-C301 | DUOBABY NE-C301 |  | Italy | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> |  |  | <p>S</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:38:01.204 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:38:01.240
395 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám TMH | GX100 |  | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 246000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Ghế khám TMH sử dụng khám và điều trị&nbsp;cho chuyên khoa TMH</p> <p>Đi kèm với bàn khám TMH. có thể kết nối và điều khiển ghế trực tiếp từ bàn khám TMH</p> |  |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07T09:41:31.180 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T10:09:57.825
396 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC250 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 176000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Tủ làm ấm khăn; Model: DC250; Sản xuất tại Mỹ; Hãng Enthermics/Mỹ; Chất lượng máy: mới 100%; Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016&nbsp;</p> |  |  | <p>-Trọng lượng: 30-50kg;</p> <p>- Sức chứa: 4-6 chăn<br /> - Kích thước bên trong: 2,5 ft3 (0,7m3)<br /> - Kích thước: 22 in (55,9 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26T11:11:34.589 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:54:45.164
397 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2020-11-11T15:32:22.574 | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2020-11-11T15:32:22.574
398 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản | CUT5062 |  | Đức | Slee Medical GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <p>Điểm nổi bật<br /> • Thiết bị vi phẫu bán tự động chính xác<br /> • 2 vị trí bộ nhớ nạp mẫu<br /> • Bảng điều khiển trực quan<br /> • Máy đếm từng phần (Stroke / Distance)<br /> • Khay đựng chất thải tích hợp, rộng rãi<br /> • Dải rộng các phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T08:43:54.791 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T08:45:10.711
399 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | AIM V Medium |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000 | t | Chai | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p align="center">HÓA CHẤT AIM V</p> <p align="center">Chai 500ml</p> <p>&nbsp;</p> <p>Môi trường nuôi tế bào qua đêm.</p> <p>Môi trường chứa các thành phần dinh dưỡng thay thế huyết thanh người để tế bào có thể sống được trong thời gian ủ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T13:09:36.966 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
400 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường sưởi cho trẻ sơ sinh | BB.W02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường sưởi cho trẻ sơ sinh là giường điều trị nhi được trang bị đầu sưởi (WARMER). Giường được thiết kế dưới dạng MODUL có thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế độ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện nhanh gọn. Giường sưởi cho trẻ sơ sinh được chỉ định trong việc điêu trị hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh, sử dụng trong các bệnh viện nhi, phụ sản ở trung ương và địa phương.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T15:17:05.109 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T10:03:46.277
401 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hỗ trợ hồi sức cho trẻ sơ sinh | BB.GNH.01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 86000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường hỗ trợ hồi sức cho trẻ sơ sinh là giường điều trị nhi đa năng được trang bị hai chức năng hỗ trợ và điều trị bệnh nhi là sưởi (WARMER) và chiếu vàng da (PHOTOTHERAPY) với hệ thống điện, điện tử các chức năng được tích hợp. Máy được thiết kế dưới dạng một tổ hợp giường MODUL có thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế độ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện, nhanh gọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T14:47:00.619 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T10:03:46.278
402 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Perfusor® compact plus | Perfusor® compact plus |  | Đức | B.Braun Melsungen AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Cấu hình cho mỗi máy</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dây nguồn: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pin sạc đi kèm: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kẹp treo 02 chiều theo máy</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</p> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  |  | <p>Độ chính xác: ± 2.% bao gồm cả ống tiêm và máy</p> <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°</p> <p>Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp ống tiêm bằng hình ảnh</p> <p>Pin sạc kèm theo: Li-Ion sạc nhồi được</p> <p>Thời gian sạc pin khoảng&nbsp; 04 giờ</p> <p>Thời lượng pin : khoảng 12&nbsp; giờ ở tốc độ truyền 25 ml/giờ</p> <p>Tốc độ truyền: 0.01 – 999.9 ml/giờ</p> <p>Điều chỉnh tốc độ truyền không cần dừng ca truyền</p> <p>Thể tích truyền chọn trước: 0.1 - 9999ml</p> <p>Thời gian truyền chọn trước: 00:01 – 99:59 giờ</p> <p>Lưu trữ lên đến 3000 tên thuốc kèm theo thông số truyền, chia làm 15 danh mục</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-20T17:49:36.632 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T09:44:54.618
403 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Formaldehyde | 130LF-2 |  |  | Antonio Matachana, S.A. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p><strong>1. Thiết bị</strong>: Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Formaldehyde</p> <p>- Sản xuất năm 2020</p> <p>- Xuất xứ Tây Ban Nha</p> <p>- Dung tích 148 lít; Loại hai cửa</p> <p>-&nbsp;Tiêu chuẩn quốc tế: EN 14180 và ISO 25424</p> <p>- Nguồn điện: 3 phase &nbsp;400V-50Hz</p> |  |  |  | <p>1. Vận chuyển, bàn giao và lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p> <p>2. Vận hành chạy thử, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho cán bộ nhân viên trực tiếp sử dụng máy.</p> <p>3. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.</p> <p>4. Bảo dưỡng định kì 03 tháng một lần trong thời gian bảo hành.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-10-30T14:41:10.344 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-10-30T14:45:01.351
404 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ Điện - Thủy Lực | OT80.20 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 610000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">BÀN MỔ ĐIỆN – THỦY LỰC</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:28:19.499 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:28:19.558
405 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RAPIDPoint 500e Blood Gas System | RAPIDPoint 500e Blood Gas System |  | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc sử dụng chẩn đoán in vitro và được thiết kế kiểm tra các thông số trong máu toàn phần như sau:<br /> • Áp suất từng phần của carbon dioxide<br /> • Áp suất một phần của oxy<br /> • pH<br /> • Na+<br /> • K+<br /> • Ca++<br /> • Cl-<br /> • Glucose<br /> • Tổng hemoglobin và fO2Hb, fCOHb, fMetHb, fHHb<br /> • nBilirubin<br /> • Lactate<br /> Hệ thống thử nghiệm này được sử dụng cho mục đích chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Các hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc đo pH các mẫu dịch màng phổi. Hệ thống thử nghiệm được sử dụng trong các điểm chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Đo pH của dịch màng phổi có thể là một công cụ lâm sàng hữu ích trong việc quản lý bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi.<br /> Các giá trị quan trọng sau đây áp dụng cho pH dịch màng phổi: Độ pH&gt; 7.3 được đo bằng các tràn dịch màng phổi không biến chứng. Tất cả các dịch màng phổi có đo pH &lt;7,3 được gọi là tràn dịch màng phổi phức tạp, và có tính chất giải độc.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T11:58:27.475 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T10:04:11.084
406 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động ThinPrep Integrated Imager | THINPREP INTEGRATED IMAGER |  | Mỹ | Hologic Inc. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp; Kính hiển vi đọc tế bào tự động ThinPrep Integrated Imager là một kính hiển vi Olympus BX với camera hình ảnh, camera quét ID của tiêu bản, bộ phận điều khiển bằng tay, giao diện cảm ứng tùy chỉnh và các thiết bị điều khiển điện tử khác. Kính là sự kết hợp giữa tích hợp hình ảnh ThinPrep, khả năng xử lí của máy tính, và kinh nghiệm của con người giúp tăng năng suất và chất lượng công việc hơn so với kính hiển vi thông thường.</p> <p><b>&nbsp;</b></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước máy:RxCxS: 56 x 46 x 68 cm (22”x18”x27”)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trọng lượng: 31 kg/68 lbs</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ vận hành: 160-320C/600&nbsp; - 900F</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm: 20-80% RH (không ngưng tụ)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện áp: 100-120/220-240 Volt, 50-60 Hz, 1 pha</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-30T10:50:03.782 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-11T08:47:21.968
407 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-16mm | SNAP-5-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:56:12.136 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.560
408 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 830 và phụ kiện | HFA MODEL 830 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:14:47.015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:22.970
409 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-13mm | SNAP-5-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:42:00.646 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.560
410 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung Omron NE-U100 | NE-U100 |  | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 3800000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p> Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp </p> |  |  | <p>D</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:42:41.094 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:42:41.291
411 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy đốt u bằng sóng cao tần CoolTip E series và phụ kiện | Cooltip RF Ablation Sysem E series (RFAGEN) |  | Mỹ | Covidien LLC |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Covidien LLC | Nhóm 3 |  |  | 2750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="135"> <tbody> <tr height="168"> <td height="168" width="135">Bao gồm:<br /> 01 máy chính<br /> 01 Bộ phụ kiện (bao gồm bàn đạp chân máy bơm, dây nối tấm điện cực trung tính, can chứa dịch)<br /> Kim đốt sóng cao tần (các loại)<br /> 01 xe đẩy<br /> 01 Bộ phụ kiện xe đẩy</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:691px;" width="691"> <tbody> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Các kim điện cực được thiết kế đa dạng, với nhiều chiều dài kim và chiều dài dầu đốt khác nhau.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <p><strong>Có nhiều chế độ đốt (</strong>≥ <strong>06 chế độ đốt)</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:691px;" width="691"> <tbody> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Sử dụng công nghệ đốt đầu lạnh</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Màn hình cảm ứng. Liên tục đo và hiển thị rõ trở kháng, dòng điện, công suất&nbsp; và nhiệt độ.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Sử dụng dòng điện cao tần. Cung cấp dòng điện xoay chiều ở tần số ≥ 472kHz ± 1%. Dòng điện này tạo ra dòng điện tích âm trong mạch kín. Dòng điện tích âm làm xáo trộn các ion tạo ra sự ma sát làm gia tăng nhiệt độ trong mô.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Cơ chế làm mát đầu điện cực bằng dòng nước tuần hoàn bên trong. Mô gần kề với phần hở của điện cực mát đi nên luôn giữ được mức trở kháng thấp trong suốt quá trình điều trị. Điều này giúp tăng cường tối đa cho việc phân phối năng lượng và mang lại khả năng cắt bỏ được khối lượng mô lớn hơn.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Tính năng an toàn tránh bị bỏng ở vị trí dán tấm điện cực trung tính. Thiết kế tấm điện cực trung tính chia ra hai phần, nên máy có thể đo được dòng diện ở 2 phần tấm điện cực một cách độc lập, và tự động ước tính được nhiệt độ tại 2 phần. Khi nhiệt độ một trong hai bên lên đến 43<sup>o</sup>C, máy sẽ tự động dừng và báo lỗi, tránh gây bỏng ở vị trí dán tấm điện cực. Rất hiệu quả trong trường hợp báo động khi tấm điện cực bị bong ra.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-02T17:36:54.469 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-12-31T00:00:01.431
412 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CYANExpert 130 | Cy008 |  | Bỉ | Cypress Diagnostics Bvba |  | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | Bỉ | Nhóm 3 |  |  | 582500000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Máy CyanExpert 130 là máy phân tích sinh hóa tự động, truy cập ngẫu nhiên,nạp mẫu liên tục.Đây là máy phân tích sinh hóa linh hoạt, chính xác, thuận tiện và nhanh nhất hiện nay.</p> |  |  | <p>- Điện áp đầu vào:100 - 230 Vac</p> <p>-&nbsp; Tần số đầu vào: 47 -63 HZ</p> <p>- Điện năng tiêu thụ: 300w cho đơn vị phân tích, 400w cho trạm làm việc</p> <p>- Ổn áp</p> <p>- Nguồn cung cấp liên tục</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | 2020-10-26T11:28:42.385 | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | 2020-11-11T10:36:49.894
413 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-4 (Kit of 3pcs) | BA-4 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VEL</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:54:51.955 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.529
414 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình nâng cao) | Atlas Model 9000 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 722000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> |  | <p><br /> Máy chính : 1 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc</p> | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:08:09.292 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:22.970
415 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống máy chính cho phẫu thuật nội soi ổ bụng - lồng ngực | CA-001-030 |  |  | STEMA Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1380000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy chính cho phẫu thuật nội soi ổ bụng&nbsp;là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Hệ thống full HD cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.&nbsp;</p> <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi&nbsp;ổ bụng có thể sử dụng nội soi lồng ngực.</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T11:11:47.784 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-28T10:31:24.756
416 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-11.5mm | SNAP-5-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:40:17.003 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.560
417 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần Valleylab FX8 | Valleylab FX8 |  | Mỹ | Covidien |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 472500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-04-29 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="133"> <tbody> <tr height="174"> <td height="174" width="133">Đa chức năng gồm các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như cắt đốt đơn cực, lưỡng cực.Có màn hình cảm ứng chia 3 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô tự động điều điều chỉnh năng lượng cung cấp với phản hồi lên đến 434,000 lần /giây</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="159"> <tbody> <tr height="174"> <td height="174" width="159">- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phân loại an toàn điện loại 1, có màn hình cảm ứng LCD chia 3 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô phản hồi 434,000 lần/giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-29T14:36:41.990 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-11T08:47:21.969
418 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp. | CA-001-040 |  |  | STEMA Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Hệ thống&nbsp;cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</p> <p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn. &nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-23T13:47:34.340 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-26T16:22:40.017
419 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-10mm | SNAP-5-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:38:31.144 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.560
420 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BÀNG QUANG | HOPKINS |  | Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ nội soi bàng quang</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ nội soi bàng quang,&nbsp;sử dụng trong soi thăm khám, gắp dị vật, lấy sinh thiết bàng quang</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T16:14:31.430 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T16:14:31.500
421 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu Spectra Optia | Spectra Optia Apheresis System |  | Mỹ | Terumo BCT Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2674000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Bộ vậy tư chạy thử ban đâu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tế bào gốc đơn nhân: 01 bộ</p><p>+ Kít trao đổi huyết tương: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 02 túi</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 02 cái</p><p>- Máy hàn dây tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;</p> |  |  | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Bộ vậy tư chạy thử ban đâu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tế bào gốc đơn nhân: 01 bộ</p><p>+ Kít trao đổi huyết tương: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 02 túi</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 02 cái</p><p>- Máy hàn dây tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21T17:57:40.024 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-29T10:55:17.970
422 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 500 (cấu hình nâng cao) | IOL Master 500 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1433000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc&nbsp;</p><p> Model: IOL MASTER 500</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Đức</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính IOL Master 500: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy ( mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ máy</p><p> -Miếng che chụp ảnh củng mạc</p> | <p>Phạm vi đo:<br /> Chiều dài trục 14 - 38 mm<br /> Bán kính giác mạc 5 - 10 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 1,5 - 6,5 mm<br /> Trắng-trắng 8 - 16 mm<br /> Tỷ lệ hiển thị: &nbsp;<br /> Chiều dài trục 0,01 mm<br /> Bán kính giác mạc 0,01 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 0,01 mm<br /> White-to-White 0,1 mm<br /> Công thức tính toán IOL:<br /> Haigis, Hoffer® Q, Holladay 1 và 2, SRK® II, SRK® / T<br /> Tiền sử lâm sàng và phương pháp lắp kính áp tròng cho<br /> tính công suất khúc xạ giác mạc sau<br /> phẫu thuật giác mạc khúc xạ<br /> Tính toán Haigis-L IOL cho mắt theo dõi<br /> phẫu thuật cận thị / hyperopic LASIK / PRK / LASEK<br /> Tính toán phakic trước và sau<br /> cấy ghép buồng<br /> Tối ưu hóa hằng số IOL<br /> Giao diện: liên kết dữ liệu siêu âm<br /> Hệ thống quản lý dữ liệu ZEISS FORUM®<br /> Hệ thống phẫu thuật đục thủy tinh thể có sự hỗ trợ của máy tính ZEISS Mắt CALLISTO (qua USB)<br /> Giao diện dữ liệu cho bệnh án điện tử (EMR) / hệ thống quản lý bệnh nhân (PMS)<br /> Xuất dữ liệu sang phương tiện lưu trữ USB<br /> Xuất cơ sở dữ liệu cho Tư vấn IOL của Holladay và<br /> HIC.SOAP Pro<br /> Cổng Ethernet để kết nối mạng và máy in mạng<br /> Điện áp đường dây 100 - 240 V ± 10% (tự cảm biến)<br /> Tần số dòng 50-60 Hz<br /> Hiệu suất tiêu dùng tối đa 75 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T11:45:13.081 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:37:55.280
423 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-200E | BS-200E |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động&nbsp;</strong></p><p>Model: <strong>BS-200E</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất: <strong>Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p>Tốc độ: <strong>200 test/giờ</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo link:<strong><em><u> http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-tu-dong-model-bs-200e</u></em></strong></p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T09:50:41.187 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:14:08.428
424 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 25 degree 3mm shoulder | EATA-25-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (3&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (3&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:35:37.966 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.197
425 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điện châm | Máy điện châm/ Máy châm cứu | STN-110 |  | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy châm cứu 6 cọc</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:47:47.688 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T14:47:47.778
426 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 25 degree 2mm shoulder | EATA-25-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (2&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (2&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:34:22.363 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.198
427 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | MÁY SOI CỔ TỬ CUNG | TP-2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế Dược Phẩm Tiến Phát |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 179000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2023-11-03 | <p>MÁY MỚI 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT | 2020-11-04T15:44:54.626 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT | 2020-11-11T09:42:37.673
428 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống soi Tai mũi họng SY-GW600 | SY-GW600 |  | Trung Quốc | Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 92000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p><strong>Đặc tính.</strong></p><p>-&nbsp;Camera sử dụng cảm biến CCD của Sony, cho chất lượng hình ảnh sắc nét.</p><p>- Thiết kế gọn đẹp với xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng.</p><p>- Lựa chọn được 2 chuẩn đầu ra video là VGA và AV.</p><p>- Xử lý ảnh với nhiều chế độ màu tích hợp.</p><p>- Nguồn sáng LED cho độ sáng cao, thời gian sử dụng lâu dài trên 20.000H.</p> |  |  | <p><strong>Đặc tính.</strong></p><p>-&nbsp;Camera sử dụng cảm biến CCD của Sony, cho chất lượng hình ảnh sắc nét.</p><p>- Thiết kế gọn đẹp với xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng.</p><p>- Lựa chọn được 2 chuẩn đầu ra video là VGA và AV.</p><p>- Xử lý ảnh với nhiều chế độ màu tích hợp.</p><p>- Nguồn sáng LED cho độ sáng cao, thời gian sử dụng lâu dài trên 20.000H.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-09T10:15:25.088 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:01.458
429 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | B3 AFIB ADVANCE | BP B3 ADVANCE AFIB |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Trung Quốc | Nhóm 5 |  |  | 2300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Cấu hình máy</strong>:</p> <p>1. Máy chính: 01</p> <p>2. Bao đo tiêu chuẩn: 01</p> <p>3. Pin AA: 04</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> <p>5. Túi đựng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11T15:21:24.363 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11T15:37:30.840
430 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang | BT-220 W |  |  | HOYA JAPAN |  | [] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>Máy X Quang Thường Quy 300mA</p> |  |  | <p>&nbsp;Made : Japan</p> <p>- Tóc nhỏ: 1x1mm, Tóc lớn: 2x2mm</p> <p><strong>5. Bàn chụp :</strong></p> <p>- Kích thước (LxWxH):</p> <p>-&nbsp; 2000mmx700mmx680mm</p> <p><strong>Khoảng dịch chuyển:</strong></p> <p>-&nbsp; 600mm theo chiều dọc</p> <p>-&nbsp; 240mm theo chiều ngang</p> <p><em><strong>Bộ lọc tia:</strong></em></p> <p>-&nbsp; Khoảng dịch chuyển theo chiều</p> <p>- dọc ≥ 500mm</p> <p>- Mật độ lưới N28</p> <p>-&nbsp; Khoảng hội tụ 100cm</p> <p>-&nbsp; Tỷ lệ lưới r8</p> <p><strong>6. Cột bóng :</strong></p> <p>- Chuyển động dọc theo bàn 1600mm</p> <p>- Khoảng cách thấp nhất và cao nhất từ bóng đến mặt sàn: 700-1800mm</p> <p><strong>7. Kích thước lớn nhất của cassette</strong>: 356mmx432mm (14”x17”)</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T09:48:51.357 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Á ÂU | 2020-10-20T15:22:40.881
431 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn mổ và phụ kiện | MOT-1602BW |  | Thái Lan | Mizuho Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Thái Lan | Nhóm 4 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp; ISO 13485</p> <p>Nguồn cung cấp: 100-240V; 50/60Hz</p> <p>Điều kiện hoạt đông:</p> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 80%</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09T16:22:37.908 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-11T08:55:10.890
432 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM ( MÁY SIÊU ÂM MÀU 4 D) | DUS-7000 |  |  | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-24 | <p>Máy siêu âm ( máy siêu âm màu 4 d)</p> <p><em>Model: DUS-7000</em></p> <p>Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc. – Mỹ</p> <p>Nước sản xuất: Mỹ</p> <p>Chất lượng hàng: Mới 100%, sản xuất năm 2020</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-10-23T17:05:03.176 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-10-23T17:05:03.176
433 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa | DxC 700 AU (Bộ máy chính kèm khối điện giải và bộ phận chuyển mẫu) |  | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5037549500 | t | Bộ | true | 2020-11-19 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>DxC 700 AU</strong> giúp tối đa thời gian hoạt động, mang lại độ tin cậy và chính xác cao cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện ở phân khúc trung bình và lớn. Máy được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với các hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm (Automation). Với công suất lên đến 800 xét nghiệm sinh hóa/giờ&nbsp;(lên tới 1200 xét nghiệm với điện giải) và khả năng chạy đồng thời 63 loại xét nghiệm trên máy, DxC 700 AU mang lại sự tin cậy và hiệu quả cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh, điện cực, bóng đèn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với hệ tiền phân tích tự động thông qua các track vận chuyển mẫu của Power Express</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay STAT được giữ lạnh. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT cùng khả năng chạy chất chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp hóa chất trong khi máy đang chạy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ưu tiên các mẫu chạy lặp lại/ chạy kiểm chứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 150 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-19T17:16:17.301 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:10:14.165
434 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dẫn lưu màng phổi kín | HTM ECM0-30 |  | Việt Nam | HTM |  | ["2020"] | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-18 | <p>Model : HTM ECM0-30<br /> Hãng sản xuất: HTM EQUIP<br /> Xuất xứ: Việt Nam<br /> Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN8022-1 (ISO7396-1), TCVN8022-2 &nbsp;(ISO7396-2)<br /> Chất lượng sản xuất: ISO13485:2016, ISO9001: 2015 hoặc tương đương&nbsp;<br /> Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:&nbsp;<br /> Cột thủy, bình chứa dịch có thể hấp sấy tiệt rùng nhằm loại bỏ khả năng lây nhiễm trong quá trình sử dụng<br /> * Máy hút dịch<br /> Điện áp: 220V<br /> * Điều chỉnh lưu lượng hút áp lực thấp<br /> + Chất liệu cột thủy: Polycabonate<br /> + Mức độ hút: 0-30 cmH2O<br /> * Bình chứa dịch:<br /> Dung tích bình: ≥1L&nbsp;<br /> Dung tích chứa dịch: ≥0.8L&nbsp;<br /> Khớp nối hỗ trợ treo tường hoặc băng đầu giường theo tiêu chuẩn EN 12218:1998<br /> Chất liệu: Polycarbonate hấp sấy được tại nhiệt độ 121 độ C hoặc chất liệu từ Polysulfone hấp sấy được tại 134 độ C<br /> Kích thước: fi14cmx14,5cm<br /> Xe đẩy di động<br /> Chất liệu: toàn bộ thân xe bằng Inox 304&nbsp;<br /> Xe được thiết kế chuyên dùng để gắn các thiết bị và di động trong phòng</p> | [5 empty] | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | 2020-11-18T08:58:19.425 | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | 2020-12-18T00:00:01.188
435 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C803 | NE-C803 |  | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p> Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp </p> |  |  | <p>Z</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:46:34.891 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23T10:46:34.927
436 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp X-quang treo tường EzRay Air W | VEX-S300W |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA |  | Nhóm null |  |  | 83772000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Sản phẩm thông minh cần thiết cho Nha khoa của bạn:</li> </ol> <ul> <li>Tạo góc thông minh cho kết quả tối ưu</li> <li>Bảng điều khiển trực quan và tiện lợi</li> <li>Đầu ống nhẹ 2.4 kg giúp sử dụng ổn định và an toàn</li> </ul> <p>Thiết kế gọn nhẹ dễ sử dụng</p> <p style="margin-left:20.0pt;">Máy X-qang treo tường được sắp xếp hợp lý:</p> <ul> <li>Sự tạo góc thông minh cho kết quả tối ưu</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Người vận hành tia X hiếm khi thay đổi thời gian phơi sáng của máy X-quang treo tường thành tối ưu cho loại bắn mong muốn của họ (PA, Occlusals hoặc Bitewings). EzRay Air W tự động có thể xác định loại ảnh chụp và cài đặt phơi sáng tối ưu để có hình ảnh rõ nét dựa trên góc của thiết bị.</p> <ul> <li>Một nút điều khiển cho tất cả các chức năng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Bảng điều khiển nằm trên đầu ống giúp quy trình làm việc đơn giản và nhanh hơn. Tất cả các cài đặt được tích hợp trong một nút điều khiển thông minh, hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm thời gian chuẩn bị. Với EzRay Air W không cần phải nhớ các nút và cấu hình bảng điều khiển phức tạp.</p> <ul> <li>Trọng lượng nhẹ, an toàn và dễ dàng sử dụng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Máy X-quang treo tường nhẹ tạo điều kiện ổn định cho sự an toàn và dễ sử dụng.</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Đầu ống nhẹ 2.4 kg EzRay Air, giúp dễ dàng cầm avf định vị, giúp nhân viên của bạn àm việc nhanh hơn.</p> <ul> <li>Đảm bảo hình ảnh rõ ràng với tiêu điểm0.4 mm</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Bất kể bạn sử dụng cảm biến Intraoral nào, EzRay Air giảm thiểu mờ và cung cấp giá trị chẩn đoán bổ sung với tiêu cự 0.4 mm.</p> |  |  | <p style="margin-left:38.0pt;"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Model: VEX-S300W</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm (IEC 60336)</li> <li>Điện áp ống: 65 kV</li> <li>Current: 3.0 mA</li> <li>Phạm vi thời gian phơi sáng: 0.05~0.5 (0.01s increment)</li> <li>Nguồn đến khoảng cách da: Min 200 mm</li> <li>Trường tia X :</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Default: 60 mm Round, 30 x 40 Retangular</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Optional: 20 x 30 mm Retangular</p> <ul> <li>Chiều dài cánh tay (tùy chọn): 450, 600, 900 mm</li> <li>Phụ kiện: Remote Exposure Switch (Hand Switch/ Doorbell Switch)</li> <li>Trọng lượng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 15.9 kg (Arm Length 450 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 16.6 kg (Arm Length 600 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 17.9 kg (Arm Length 900 mm)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T10:27:15.917 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:28.116
437 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy ghi điện tim | MAC 2000 |  | Ấn Độ | GE Healthcare |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 158000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Thu nhận tín hiệu điện tim 12 đạo trình</td> </tr> <tr height="85"> <td height="85" width="292">Chế độ phân tích loạn nhịp: theo dõi điện tim liên tục để phát hiện các triệu chứng loạn nhịp với các bản ghi sự kiện được lựa chọn bởi người sử dụng</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Tần số phân tích ECG: 1000 mẫu/ giây&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Thời gian khởi&nbsp; động: 7 giây</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Màn hình: TFT LCD 7 inch&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Hỗ trợ: 19 ngôn ngữ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Độ phân giải: 800 x 480 pixel&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Bộ nhớ trong: 100 file điện tim</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T14:29:50.788 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:24:57.973
438 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Hệ thống laser tán sỏi Auriga XL 4007 | Auriga XL 4007 Laser System |  | Mỹ | Boston Scientific Corporations |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Tán sỏi bằng laser là phương pháp dùng tia laser để “bắn phá” làm vỡ sỏi thành những viên rất nhỏ, từ đó sỏi sẽ được lấy ra ngoài. Nhờ tính ưu việt đó mà tán sỏi laser qua nội soi ngược dòng đã dần thay thế một số phương pháp điều trị khác như mổ mở, mổ nội soi sau phúc mạc…&nbsp;Hiện nay, tán sỏi bằng laser được đánh giá là kỹ thuật tiên tiến hàng đầu. Theo các chuyên gia, bác sĩ phương pháp này an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát sỏi, áp dụng được cho sỏi tiết niệu ở vị trí và kích thước nhất định.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T17:10:16.183 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T17:10:16.252
439 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Primo Radial Shockwave | EMS560 |  | Anh | EMS Physio Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 929250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>THIẾT BỊ SÓNG XUNG KÍCH</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS560</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table> <tbody> <tr> <td width="278">Trang bị màn hình cảm ứng công nghệ cao<br /> giúp cho dễ dàng điều khiển, thao tác máy<br /> - Dùng công nghệ điện từ tập hợp các sóng âm,<br /> không dùng hệ thống nén khí<br /> - Mức năng lượng: 60-185mJ<br /> - Tần số: 7-22Hz<br /> - Chế độ: 4 chế độ (liên tục/4/8/12 xung)<br /> - Chế độ bó xung: 8 ppsp<br /> - Chương trình: 16 chương trình cài đặt sẵn<br /> - Có thư viện liệu trình điều trị theo hình ảnh.<br /> - Trọng lượng: 4.5kg<br /> - Kích cỡ tay cầm: 211 x 39 mm<br /> - Tuổi thọ tay cầm: &gt; 2 triệu shots (bảo hành 2<br /> triệu shots)<br /> - Đầu bắn: 6/15/25mm<br /> - Hiển thị màn hình, báo âm thanh<br /> - Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng<br /> Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha</td> </tr> </tbody> </table> </div> |  |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Nguồn: 100-240v/50/60 Hz, max. 450 VA</li> <li>Kích thước:&nbsp;322 x 237 x 100 mm (D/R/C)</li> <li>Trọng lượng: 1.5kg</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỪ:</u></em></p> <ul> <li>Mức năng lượng:&nbsp;60 - 185mJ</li> <li>Tần số:&nbsp;1-22 Hz</li> <li>Chế độ:&nbsp;4 chế độ&nbsp;(liên tục/4/8/12 xung)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Tay cầm đầu phát:</u></em></p> <ul> <li>Tuổi thọ: 2,000,000 shocks</li> <li>Kích thước: 211x39mm</li> <li>Trọng lượng: 0.85kg</li> <li>Đầu phát:&nbsp;6/15/25mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 thân máy</li> <li>01 tay cầm đầu phát</li> <li>03 đầu phát size 6/15/25mm</li> <li>04 nắp sillicone</li> <li>01 bàn đạp</li> <li>01 dây nguồn</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T15:20:12.529 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T15:20:12.585
440 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Máy đốt laser nội mạch | Venacure 1470 Laser |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-10-21 | <p>Dao mổ điện Venacure 1470 Pro giúp điều trị bệnh giãn tĩnh&nbsp;mạnh chân.&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T14:20:15.086 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T14:20:15.143
441 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 700 (cấu hình nâng cao) | IOL Master 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3188000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc bằng công nghệ OCT nguồn quét (Swept Source OCT) không tiếp xúc.</p><p> Công nghệ đo công suất giác mạc mặt trước không phụ thuộc khoảng cách ( Telecentric Keratometry)</p><p> Đo mặt sau giác mạc bằng công nghệ quét OCT nguồn quét ( SWEPT SOURCE OCT)</p><p> Sử dụng kết quả công suất giác mạc tồng ( Total K) vào trong việc tính toán công suất thủy tinh thể</p><p> Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn quét OCT (SWEPT SOURCE OCT)&nbsp;</p><p> Có chức năng kiểm tra đo có đúng hoàng điểm, đánh giá hoàng điểm bằng quét OCT ( kiểm tra định thị)</p><p> Hệ thống giúp thực hiện chức năng kiểm tra phép đo có đúng hoàng điểm cần đo (fixation check) và đánh giá các tổn thương của hoàng điểm cùng thời điểm đo.</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Máy chính IOL Master 700: 1 chiếc</p><p> Màn hình: 1 chiếc</p><p> Dây nguồn: 1 chiếc</p><p> Bàn đặt máy: 1 chiếc</p><p> Bao phủ máy chính hãng theo máy: 1 chiếc</p><p> Bàn phím: 1 chiếc</p><p> Chuột máy tính: 1 chiếc</p><p> Bao gồm công thức Barrett TK: (bản quyền)</p><p> Chup hình ảnh củng mạc ( bản quyền)</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi đo:<br /> Chiều dài của trục nhãn cầu: 14 – 38 mm<br /> Bán kính giác mạc:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 – 11 mm<br /> Độ sâu của tiền phòng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.7 – 8 mm<br /> Độ dày thủy tinh thể:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1-10mm(phakic eye)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.13-2.5mm(pseudophakic eye)<br /> Độ dày trung tâm &nbsp;của giác mạc: 0.2-1.2mm<br /> White to white: 8-16 mm<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị thang đo:<br /> Chiều dài trục: 0.01mm<br /> Bán kính giác mạc: 0.01mm<br /> Độ sâu tiền phòng: 0.01mm<br /> Bề dày giác mạc trung tâm: 1 µm<br /> White to white: 0.1mm<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;SD của độ lặp lại:<br /> Chiều dài trục: 5µm<br /> Bán kính giác mạc: 0.09D<br /> Độ loạn: &gt;0.75D, trục 3.8 độ<br /> Độ sâu tiền phòng: 7µm<br /> Chiều dày của thủy tinh thể: 6µm<br /> Chiều dày giác mạc trung tâm: 2.5µm<br /> White to white: 111 µm<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công thức tính công suất thủy tinh thể nội nhãn (IOL):<br /> Các công thức tính thủy tinh thể SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1&amp; 2&nbsp;<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt cận/viễn đã phẫu thuật Lasik/PRK/Lasek – Hagis L<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt loạn: Hagis-T<br /> Tính được tổng công suất giác mạc bao gồm mặt trước, mặt sau của giác mạc.<br /> Công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett TK II, công thức tính công suất thủy tinh thể Barett TK toric, Barett Suite, Zcalc<br /> Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Barrette (bao gồm Barrett Toric, Barrett True K, và Barrett Universal II)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T12:02:48.630 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:39:48.592
442 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-600B |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1074000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-600B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-600B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Loại thiết bị: Hoàn toàn tự động, riêng rẽ, ưu thế STAT</li> <li>Phạm vi phân tích: Tốc độ làm xét nghiệm 600 Test/giờ ,( chất thử đơn/ đôi), hay 1000 test/ giờ với môđun ISE</li> <li>Nguyên tắc kiểm tra: Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục, ISE</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, kiểm định tuyến tính và phi tuyến tính khi chuẩn</li> <li>Các mẫu phân tích đồng thời: 88 mẫu so màu và 3 mẫu ISE ( tùy chọn K, Na, Cl )</li> <li>Vị trí mẫu: 115 vị trí mẫu bao gồm 50 vị trí mẫu thông thường, 20 vị trí ưu thế STAT, 34 vị trí kiểm tra, 8 vị trí QC, 3 vị trí rửa. Liên tục làm mát vị trí kiểm tra và vị trí QC để giữ nhiệt độ từ 5~15˚ C trong vòng 24 tiếng .Các đặc tính của mẫu cuvette Lỗ chuẩn, ống máu gốc, ống đa đặc tính</li> <li>(Ø12~16) mm × (25~100)mm</li> <li>Mã vạch chuẩn: 12 của&nbsp; 5 , Mã 128, mã 39, UPC/EAN, mã 93</li> <li>Thể tích hút mẫu thử: 2µ-35µ, độ lệch khoảng 0,1µ</li> <li>Kỹ thuật mẫu phẩm: Phát hiện ra cấp độ chất lỏng, phát hiện điểm và phát hiện sự va chạm</li> <li>Mẫu thăm dò mang theo tỷ lệ: Làm sạch nước ấm một cách tự động, tỷ lệ mang theo ≤0.1%</li> <li>Sự pha loãng mẫu tự động: 3 ~170 lần</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10T13:58:53.862 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-12-31T00:00:05.150
443 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình cơ bản) | ATLAS MODEL 9000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 649000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> |  |  | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:06:35 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:22.970
444 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy X-quang ghế ngồi EzRay C | VEX-S300W |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 83772000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Máy X-quang tiêu chuẩn gọn nhẹ và thoải mái. Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng cầm nắm, dễ chụp. Loại ống 65kVp, 3.0mA sẽ cho bạn thấy chất lượng hình ảnh tốt nhất</li> </ol> |  |  | <p style="margin-left:20.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Model: 1.192 x 1.968 x 1.116 (mm)</li> <li>Nguồn điện: 100~240V</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm</li> <li>Điện áp ống: 65kV</li> <li>Cường độ dòng điện ống: 3.0 mA</li> <li>Thời gian phơi sáng: 0.05~0.5s</li> <li>Tổng lọc: 1.5mm Al</li> <li>Trọng lượng: 41.5 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T10:07:17.448 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:28.116
445 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động HT70plus | HT70PM-SY-EU |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 628324785 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>&nbsp;Điện áp làm việc: 100 - 240 VAC, Max 2A, 50/60 Hz<br /> &nbsp;DC: 12 - 24 VDC, Max 5A<br /> Môi trường hoạt động:<br /> &nbsp;Nhiệt độ môi trường tối đa: &nbsp;40°C<br /> &nbsp;Độ ẩm môi trường tối đa: 95%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.567 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T15:58:15.866
446 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5300 |  |  | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p style="margin-left:2.5in;">&nbsp;</p> <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p> <p><strong>MODEL: TOP-5300</strong></p> <p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TOP – NHẬT BẢN</strong></p> <p><strong>NƯỚC SẢN XUẤT: NHẬT BẢN</strong></p> <p style="margin-left:2.5in;">&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:30:50.463 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:30:50.463
447 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - màn hình 15" | FX 3000 |  |  | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 532125000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR) - MÀN HÌNH 15"</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T17:10:51.130 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T17:30:07.584
448 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy giúp thở | Servo-u |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng trong môi trường cộng hưởng từ cho người lớn, trẻ em</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T13:51:44.596 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T13:53:56.413
449 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu cầm tay | PM10N |  | Hàn Quốc | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 44000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'- Màn hình hiển thị: TFT LCD kích thước ≥ 3.5 inch<br /> - Độ phân giải: ≥ 320 x 480 pixels<br /> - Dữ liệu hiển thị: SpO2, nhịp mạch<br /> - Bộ nhớ: ≥ 80 giờ<br /> - Dải đo các thông số:<br /> + SpO2: 1 – 100%<br /> + Nhịp mạch: ≤ 20 – ≥ 250 nhịp/ phút<br /> + Chỉ số tưới máu: 0.03 – 20%<br /> - Độ chính xác của SpO2:<br /> + Khi không chuyển động: ± ≤ 2 digit<br /> + Khi có chuyển động: ± ≤ 3 digit<br /> + Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 2 digit<br /> - Độ chính xác của nhịp mạch:<br /> + Khi không chuyển động: ± ≤ 3 digit<br /> + Khi có chuyển động: ± ≤ 5 digit<br /> + Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 3 digit<br /> - Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh tình trạng bệnh nhân và tình trạng hệ thống<br /> - Âm lượng báo động: trong khoảng từ 49 –89 dB<br /> - Thời gian tạm ngưng báo động: ≤ 10 giây<br /> - Thời gian hoạt động của pin: ≥ 20 giờ hoạt động liên tục<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.536 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T15:58:17.008
450 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 48 kênh | MOTION SP 7PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 48; Công suất 84/144 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện; Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:31:56.632 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T10:04:35.278
451 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 968000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.<br /> Nhiệt độ:<br /> - Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.<br /> - Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.598 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:05:04.117
452 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Ceveron Alpha | Ceveron Alpha |  | Áo | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH |  | ["2019"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Áo | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-30 | <p>máy để bàn, truy cập ngẫu nhiên</p> |  |  |  | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T14:04:46.971 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T14:04:47.030
453 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Hệ thống Phun khử khuẩn phòng tự động | TwinCruiser® LC |  | Pháp | QC Developpement |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>TwinCruiser® LG là Hệ thống Khử trùng Toàn Bộ Phòng (WRDS), được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia Y tế một phương tiện Phòng ngừa &amp; Kiểm soát Nhiễm trùng hiệu quả cao. Nó sử dụng sức mạnh khử trùng của Hydrogen Peroxide (H2O2) , để khử trùng hoàn toàn không khí và bề mặt.</p> |  |  | <p>Khả năng xử lý: <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tối đa 300 m3</span></p><p>• Chế độ phân phối: <span style="color: rgb(64, 65, 86);">Phun sương thông qua vòi venturi nozzles</span><span style="color: rgb(250, 125, 22);">(A)</span></p><p>• Chất diệt khuẩn: <span style="color: rgb(64, 65, 86);">Hydrogen Peroxide (H2O2) &lt;8%:</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Lưu trữ bên trong can nhựa (2.5L) với RFID tags/chips</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- </span>K<span style="color: rgb(64, 65, 86);">h</span>ô<span style="color: rgb(64, 65, 86);">ng ăn m</span>ò<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n, kh</span>ô<span style="color: rgb(64, 65, 86);">ng độc hại, ph</span>â<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n hủy sinh học.</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- </span>K<span style="color: rgb(64, 65, 86);">h</span>ô<span style="color: rgb(64, 65, 86);">ng cần l</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">m sạch v</span>à <span style="color: rgb(64, 65, 86);">l</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">m kh</span>ô <span style="color: rgb(64, 65, 86);">sau khi ho</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n th</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">nh chu tr</span>ì<span style="color: rgb(64, 65, 86);">nh khử khuẩn (dokh</span>ông <span style="color: rgb(64, 65, 86);">để lại cặn)</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- </span>Không b<span style="color: rgb(64, 65, 86);">ị ràng buộc </span>qui <span style="color: rgb(64, 65, 86);">định về vận chuyển</span></p><p>• Chế độ vận hành:</p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">- Hệ thống ho</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n to</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n tự động, rất dễ lập tr</span>ì<span style="color: rgb(64, 65, 86);">nh v</span>à <span style="color: rgb(64, 65, 86);">sử dụng (C</span>á<span style="color: rgb(64, 65, 86);">c biểu tượng đơn giản v</span>à <span style="color: rgb(64, 65, 86);">c</span>á<span style="color: rgb(64, 65, 86);">c lệnh</span></p><p><span style="color: rgb(64, 65, 86);">menu hiển thị tr</span>ê<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n m</span>à<span style="color: rgb(64, 65, 86);">n h</span>ì<span style="color: rgb(64, 65, 86);">nh)</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-31T10:19:55.423 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-31T10:19:55.481
454 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-12-31 | <p>RO-300</p> <p>Công suất: 300L/giờ</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý<br /> 1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng, Bảo trì 3 tháng/ lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-28T10:22:06.794 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T09:10:08.235
455 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:37:01.359 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:04:35.278
456 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn Mổ Chấn Thương Chỉnh Hình Chi Dưới | OT80.20 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHI DƯỚI</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:31:58.140 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:31:58.207
457 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy ghi điện tim | MAC 600 |  | Ấn Độ | GE Healthcare |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 52500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Thu nhận tín hiệu điện tim 12 đạo trình</td> </tr> <tr height="85"> <td align="left" height="85" width="292">Chế độ phân tích loạn nhịp: theo dõi điện tim liên tục để phát hiện các triệu chứng loạn nhịp với các bản ghi sự kiện được lựa chọn bởi người sử dụng</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Tần số phân tích ECG: 500 mẫu/ giây&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Thời gian khởi&nbsp; động: 7 giây</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Màn hình: TFT LCD 4 inch&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Hỗ trợ: 16 ngôn ngữ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Độ phân giải: 480 x 272 pixel&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-10-28T15:25:28.691 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:25:20.893
458 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điện châm | Primo multidyne 970 | EMS970 |  | Anh | EMS Physio Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-21 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU Mã loại : </strong>EMS970</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Tăng dinh dưỡng tổ chức, kích thích thích quá trình tái sinh.</li> <li>Giảm đau từng điểm, giảm đau tại vùng do rối loạn tuần hoàn ngoại vi cục bộ, chấn thương, co cứng cơ...</li> <li>Giảm đau khớp, đau lưng</li> <li>Chống viêm, làm lành vết thương</li> <li>Điều hoà hoạt động thần kinh trung ương, kích thích thần kinh ngoại vi.</li> <li>Một số bệnh liên quan thần kinh - vận mạch, loạn dưỡng Sudeck, bệnh Buerger, Raynaud.</li> <li>Teo cơ, giảm sức cơ, bại liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, đại tiểu tiện mất tự chủ</li> <li>Điều trị bằng phản xạ.</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </div> |  |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>Điện trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Số kênh điện xung điều trị&nbsp; :&nbsp; 02 kênh</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút</li> <li><strong><em>Các dòng kích thích: </em></strong> <ul> <li>Interferential ( 2 cực &amp; 4 cực )</li> <li>Diadynamic</li> <li>TENS</li> <li>Sinusoidal</li> <li>Galvanic</li> <li>Interrupted Galvanic</li> <li>Faradic</li> <li>Trabert</li> <li>Medi-Wave</li> <li>Russian</li> <li>Microcurrent.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp; ( Giao thoa trị liêu )</li> <li>1 Dây chuyển 2/4</li> <li>4 điện cực cao su ( 100 x 70mm)</li> <li>4 Bao đựng điện cực</li> <li>Dây nối điện cực ( 2 vàng &amp; 2 xanh)</li> <li>Dây buộc điện cực ( 1,200 x 75mm</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12T15:38:15.811 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T15:20:13.479
459 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA | C-MAC |  | Estonia,Đức,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi đặt nội khí quản có camera</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera, sử dụng ống soi mềm và ống soi thanh quản. </p><p>Hình ảnh hiển thị được trên màn hình 7” và màn hình 3.5”</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:30:08.490 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:30:08.679
460 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình cơ bản) | Atlas Model 9000 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 649000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> |  |  | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T11:04:00.294 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:22.970
461 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | UM 300-15-S |  | Slovakia | Utas Technologies s.r.o |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-04-18 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">- Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD - Màn hình cảm ứng điện dung - Ngõ ra video HDMI - Mô-đun Wi-fi tích hợp - Pin sử dụng lên đến 4 giờ - Dữ liệu xu hướng 720 giờ - Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB - Bảng báo cáo PDF - Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18T15:44:03.370 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:53:52.669
462 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Miếng dán giảm đau Pain Gear Knee | Knee Pain |  |  | BioElectronics Corporation |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <ul> <li><em>Công nghệ cải tiến đột phá trong điều trị đau.</em></li> <li><em>Hiệu quả giảm đau gấp 5 lần so với các thuốc giảm đau thông thường.</em></li> <li><em>Cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.</em></li> <li><em>Giảm sự lệ thuộc của bệnh nhân, cũng như các nguy cơ khi sử dụng thuốc giảm đau.</em></li> <li><em>Tác dụng lâu dài, an toàn, được chứng minh lâm sàng.</em></li> <li><em>Không dùng thuốc, không có tương tác thuốc</em></li> <li><em>Dễ sử dụng, chi phí điều trị thấp.</em></li> </ul> |  |  | <ul> <li>Tần số: 27.12 MHz</li> <li>Mật độ năng lượng: 73µW/cm2</li> <li>Mức nhịp: 1000 nhịp/giây</li> <li>Thời gian 1 nhịp: 100 µs</li> <li>Nguồn năng lượng: Pin</li> <li>Kích thước Ăng-ten: 12cm hoặc 8cm</li> <li>Diện tích vùng điều trị: 70 cm2 – 100 cm2</li> <li>Trọng lượng: 8g</li> <li>Thời gian hoạt động: 720 giờ</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T17:02:00.759 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T17:02:11.652
463 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-240 | BS-240 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động</strong></p><p>Model: <strong>BS-240</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất:<strong> Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p>Tốc độ: <strong>200 test/ giờ</strong></p><p><br></p><p><strong>﻿<u>Thông tin liên hệ:</u></strong></p><p>Hotline: 0906.63.9988</p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T09:27:45.171 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:14:38.203
464 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-770 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 126967000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số:</strong></p> <p>Model: BT – 770</p> <p>Hãng sản xuất: BISTOS</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> |  |  | <p>* Tính năng kỹ thuật:</p> <p>- Thông số theo dõi: SPO2, nhịp hô hấp, ECG, nhiệt độ, NIBP</p> <p>- Thời gian khởi động hệ thống: Trong khoảng 1 giây</p> <p>- Màn hình màu TFT cảm ứng 12.1 inch</p> <p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động.</p> <p>- Đo ECG chính xác với chế độ chống rung.</p> <p>-&nbsp;Phân tích sóng S-T, và phát hiện 16 loại loạn nhịp khác nhau.</p> <p>-&nbsp;Hiệu suất SpO2 chính xác ngay cả khi có chuyển động và lưu lượng máu thấp.</p> <p>- Hỗ trợ cổng cắm USB giúp nâng cấp phần mềm và truyền dữ liệu.</p> <p>-&nbsp;Phần mềm điều chỉnh áp lực thông minh và phần cứng bảo vệ áp lực bơm NIBP.</p> <p>-&nbsp;Bảo vệ chống mất dữ liệu khi mất điện đột ngột.</p> <p>-&nbsp;Chế độ màn hình hiển thị 7 chuyển đạo ECG, màn hình hiển thị chữ kích thước lớn, CRC Oxygen.</p> <p>-&nbsp;Thời gian làm việc liên tục trong khoảng thời gian ≥ 5 giờ với pin lắp sẵn trong máy.</p> <p>-&nbsp;Đầu vào DC 12 ~ 15V phù hợp khi đặt trên xe cứu thương.</p> <p>-&nbsp;Tự động nhận các mô đun IBP/CO, máy in.</p> <p>-&nbsp;Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm.</p> <p>-&nbsp;Trích xuất dữ liệu hệ thống thông tin lâm sàng.</p> <p>-&nbsp;Thích hợp cho cả người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p> <p>-&nbsp;Màn hình hiển thị: Màu TFT cảm ứng khoảng 12.1 inch.</p> <p>-&nbsp;Sử dụng nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T10:24:25.252 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:05.478
465 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | medin-NC3 |  | Đức | Medin |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>MÁY GIÚP THỞ </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-24T10:24:19.926 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:05.550
466 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | Logiq F6 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Model: Logiq F6</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq F6</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 17 inches</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 9.9 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động ( Không tính đầu dò bút chì): 03</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45, Composite, S video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17T11:53:50.631 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17T11:54:51.662
467 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:53:03.308 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:53:03.308
468 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Eli230 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 96000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.483 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:40.218
469 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Primo Therasonic 460 | EMS460 |  | Anh | EMS Physio Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 156000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Được ứng dụng trong vật lý trị liệu, có tác dụng làm lành vết thương và dẫn truyền thuốc qua da. Hỗ trợ điều trị trong: chấn thương, viêm cấp tính, các bệnh viêm khớp mãn tính, đau tại vùng sẹo hoặc các mô mềm.</li> <li>Sử dụng phổ biến cho: Loét tỳ đè, suy tĩnh mạch mãn tính, Trigger point, Khả năng kích thích kém, Đau/ Tổn thương dây chằng, Viêm khớp mãn tính, Viêm khớp mãn tính tăng dần, Tennis Elbow, Hội chứng ống cổ tay, Hội chứng đau cơ xơ hóa, Giãn mô mềm, Hội chứng hẹp khoang dưới mỏm cùng vai, Viêm gân lắng đọng canxi, đau vùng đáy chậu ( liên tục, hoặc sau khi sanh )</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Siêu âm điều trị:</u></em></p> <ul> <li>Tần số siêu âm điều trị :&nbsp; 1 MHz &amp; 3 MHz</li> <li>Cường độ tối đa 1.5 W/cm² (liên tục), 3.0W/cm²(xung)</li> <li>Công xuất đầu ra : max 6W</li> <li>Ra nhiệt bề mặt đầu phát max 42∘C rất an toàn quy chuẩn nhà sản xuất chống gây bỏng bề mặt tiếp xúc vùng điều trị</li> <li>Ngôn ngữ vận hành : Tiếng anh, Pháp , Đức , Tây Ban Nha, Italia</li> <li>lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Chế độ điều trị Liên tục; Xung 1:1, 1:2, 1:4 và 1:9</li> <li>Điều chỉnh được độ nông sâu của sóng siêu âm: 1- 5cm2</li> <li>Cài đặt độ rộng vùng điều trị: 5cm2, 10 cm2</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút, bộ đếm theo dõi thời gian thực</li> <li>Hệ số làm việc mặc định: 50% (1:1); 33% (1:2); 25% (1:3); 20% (1:4);&nbsp; 10%(1:9)giá trị cài đặt</li> <li>Tần số điều chế: 50 đến 250 Hz</li> <li>Tỷ lệ dao động/thời gian trung bình : (1:1) 2/1 ; (1:2) 3/1 ; (1:3) 4/1 ; (1:4) 5/1 ; (1:9) 10/1.</li> <li>Thời gian nghỉ: 2ms (1:1) 2/1 ;4ms (1:2) 3/1 ; 6ms(1:3) 4/1 ;8ms (1:4) 5/1 ; 18ms(1:9) 10/1.</li> <li>Tỷ lệ đỉnh xung/ trung bình xung: 50% (2:1); 33% (3:1); 25% (4:1); 20% (5:1);&nbsp; 10%(10:1)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>Loại vận hành liên tục</p> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp;</li> <li>01 đầu siêu âm size lớn.</li> <li>01 chai gel siêu âm ( 250ml)</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12T15:08:22.106 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13T15:20:13.479
470 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu Trima Accel | Trima Accel |  | Mỹ | Terumo BCT Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1976000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | <p>- Máy chính&nbsp;</p><p>- Bộ vật tư chạy thử máy bán đầu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 01 túi</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 01 cái&nbsp;</p><p>- Bộ lưu điện: 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> |  |  | <p>- Máy chính&nbsp;</p><p>- Bộ vật tư chạy thử máy bán đầu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 01 túi</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 01 cái&nbsp;</p><p>- Bộ lưu điện: 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21T17:11:38.854 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-29T10:56:02.695
471 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện Visulas Yag III Combi (cấu hình cơ bản) | Visulas Yag III Combi |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2355000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Thực hiện điều trị đục thủy tinh thể thứ phát và mống mắt chu biên và kết hợp laser quang đông võng mạc</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật chi tiết<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần đèn khe:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe đồng trục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tia laser quang đông: chỉnh liên tục 50- 1,000 µm ( không qua kính tiếp xúc), &nbsp;tiêu điểm, đường kính lớn hơn phụ thuộc vào kính tiếp xúc dùng.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục độ sáng&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, điều chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Kỹ thuật phần Laser Yag:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu Laser : Bước sóng 1064 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu: Super Gaussian<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng phá quang: &nbsp;2,5 mJ trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài xung : &lt; 4 ns (khoảng 2-3 ns)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng cực đại: nhịp đơn 10 mJ, nhịp đôi 23 mJ, nhịp ba 35 mJ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức đặt năng lượng: 22 mức<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tần số xung lặp lại: &nbsp;cực đại 2,5 Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tiêu điểm: 10 &nbsp;μm trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc mở: 16 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Kiểu 4 điểm, &nbsp;diode 670 nm, năng lượng 5 μW-150 μW<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dịch chuyển tiêu cự: Kiểu cố định: +150 μm; 0; –150 μm<br /> Kỹ thuật phần Laser 532s:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T12:27:12.785 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:41:23.903
472 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter R400 Smart | Ritter R400 Smart |  | Đức | Ritter Concept GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 345450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ ghế nha khoa</p> |  |  | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T14:05:35.408 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:50:29.703
473 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:55:22.989 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:55:22.989
474 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận 2 màng | COMPACT II |  | Thái Lan | Meditop Co.,Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485</li> <li>Điện áp sử dụng: 100-240V, 50-60Hz.</li> <li>Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:</li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 15-40 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 20% - 80 %</li> </ul> |  |  | <ul> <li><strong>Rửa 02 màng lọc thận cùng một lúc</strong></li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-04T09:12:34.823 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-11T09:17:18.990
475 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung cho đường thở dưới dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em | PARI Junior BOY SX |  | Đức | PARI GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm null |  |  | 5400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>Máy xông khí dung gồm máy nén PARI JuniorBOY SX kết hợp với bầu phun khí dung</p><p>(đầu insert màu vàng) giúp&nbsp;điều trị các bệnh cấp tính và mãn tính viêm đường hô hấp</p><p>dưới.</p><ul><li>Máy dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi trở đi.</li><li>Mặt nạ BABY tạo sự thư giãn và thoải mái cả khi ngồi cũng như nằm.</li><li>Thiết bị đa năng, được sử dụng ở phòng khám, bệnh viện và tại nhà.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18T09:01:59.874 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18T09:01:59.917
476 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp Camera | evo_LIGHT 800 |  | Đức | Evonos GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-06-28 | <p class="ql-align-justify"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 02 NHÁNH </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: red;"><em>(CÔNG NGHỆ FRESNEL – ĐA MÀU SẮC)</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: evo_LIGHT 800</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Evonos</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng đầu đèn (kg): 20</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước Ø (mm): 690</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn (giờ): &gt;50000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc xoay: 360<sup>O</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ IP: 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất (W): 50</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng trong khoảng cách 1m (klux): 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉnh độ sáng (klux): 40 - 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường sáng ở 1m (mm): 170 - 300</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường sáng: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu (ra): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu đỏ (r9): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng L1+L2 (mm) 20%: 1000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng nhiệt độ ở đầu đèn: &lt;1<sup>O</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (kelvin): 3500-5500</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: CE</p><p><br></p> |  | bóng đèn, main chính,.... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:41:45.528 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:41:45.561
477 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích thành phần huyết sắc tố | Premier Resolution |  | Mỹ | Trinity Biotech (Primus Corporation dba Trinity Biotech) |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2082000000 | t | Bộ | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm <strong>Premier Resolution</strong> sử dụng cộng nghệ <strong>HPLC</strong> trao đổi ion để phát hiện các loại biến thể Hemoglobin phổ biến và hiếm gặp hiện tại.</p><p>The Premier Resolution là phương pháp hiện đại nhất trên thị trường hiện nay đối với bệnh huyết sắc tố. Công nghệ phân tách tốt nhất kết hợp với tự động hóa và các tính năng dễ sử dụng sẽ cung cấp cho phòng xét nghiệm của bạn giải pháp hiện đại mà bạn đang tìm kiếm.</p><p><strong>TIN CẬY – THUẬN TIỆN</strong></p><ul><li>Phần mềm của Premier Resolution được thiết kế thân thiện với người sử dụng. Kết hợp&nbsp;màn hình cảm ứng lớn, màu sắc, sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng thông minh và máy tính bảng tiên tiến nhất - việc điều khiển chưa bao giờ dễ dàng hơn thế..</li><li>Thư viện hoàn chỉnh:&nbsp;Chứa &gt;90% ca lâm sàng.</li><li>Tự động bật và tắt máy</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-03T16:26:33.016 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:10:26.167
478 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu | S-LINE |  | Đức | Barkey GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T15:19:48.793 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T15:20:30.437
479 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD OCT 6000 (cấu hình nâng cao) | Cirrus HD OCT 6000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Máy chính Cirrus 6000 với màn hình 22 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;<br /> Phần mềm chụp hệ mạch võng mạc<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>Độ sâu lát cắt A-scan: 2.0 - 2.9mm (trong mô)<br /> Tốc độ quét: &nbsp;100.000 mẫu quét A (A-scan) / 1 giây<br /> Đường kính đồng tử tối thiểu: &nbsp;2.0 mm<br /> Độ phân giải:<br /> Theo chiều ngang lát cắt: 5 μm (trong mô), 1.95 μm (kỹ thuật số)<br /> Theo chiều dọc lát cắt: 15 μm (trong mô)<br /> Bù trừ khúc xạ: -20D đến +20D (dopters)<br /> Thông số máy tính:<br /> Màn hình: 22” Màn hình rộng HD<br /> Độ phân giải: 1920×1080<br /> Bộ nhớ trong: 2 TB với 128 GB SSD<br /> Cổng USB: 8<br /> Thiết bị đầu vào: Bàn phím không dây, Chuột không dây<br /> Bộ xử lý: Intel® Core i7 (Thế hệ 7)<br /> Hệ điều hành: Windows® 10 Enterprise</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:56:23.874 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:22.971
480 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:59:04.093 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:59:04.093
481 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | EPX-4450 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng công nghệ FICE phân tích bước sóng ánh sáng bằng vi mạch điện tử từ bước sóng: 400nm – 700nm. Cho phép quan sát mạch máu dưới niêm mạc tốt hơn bằng chức năng nhuộm màu, 10 chế độ thiết lập nhuộm màu giúp quan sát rõ hơn, chẩn đoán chính xác hơn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-26T08:22:44.886 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11T08:37:53.044
482 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản, phụ khoa điều khiển điện | 015-2050 |  | Thụy Điển | Sjöbloms |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chủng loại: Bàn khám sản, phụ khoa với mặt bàn gồm 3 phần: 02 phần tựa lưng và 01 phần tựa mông.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có thể bố trí các phần tạo thành tư thế nằm cho bệnh nhân khi thực hiện thăm khám tổng quát<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khung bàn được làm bằng các ống thép mạ crôm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đệm: Được bọc vải giả da, có khung bảo vệ chống va đập bằng thép<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều chỉnh độ cao, dốc nghiêng (trendelenburg) bằng điện, điều khiển bằng bàn đạp chân<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;2 phần tựa lưng được điều chỉnh nâng/ hạ độc lập với nhau bằng lò xo khí<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chậu đựng chất lỏng bằng thép không gỉ, có thể kéo ra và tháo ra ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước tổng thể: 200 x 70 cm (Dài x Rộng)&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao: từ 57 đến 95 cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng tấm tựa lưng 1: 70o<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng tấm tựa lưng 2: 53 o<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tư thế dốc nghiêng (trendelenburg): - 7 o&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bánh xe kích thước: 125 mm, có khóa trung tâm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tải trọng tối đa: 165 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.519 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.823
483 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 4 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo + Quét mặt 3D | Q-Face |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:35:55.982 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:01.528
484 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Hệ thống ghế máy nha khoa | Kaiser W |  | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:59:33.613 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:01.537
485 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng 1 vòi | CHS - Matic 1 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p> <div> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 1 vòi.</li> <li>Ứng dụng:&nbsp; sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</li> <li>Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc. Sau đó qua hệ thống 01 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 01 vòi rửa.</li> <li>Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.</li> <li>Thân bồn có 04 bánh xe quay.</li> <li>Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</li> <li>Có thể lựa chọn sử dụng nước nóng hoặc nước lạnh.</li> <li>Có bộ phận đun nước nóng, có thể điều chỉnh nhiệt độ đầu ra của nước. Dải nhiệt độ từ 0 – &nbsp;60<sup>0</sup>C.</li> </ul> </div> |  | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc: 01 chiếc.</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <ul> <li>Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là&nbsp; 99,99%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với P. Aeruginasa là 100%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với B.Subtilis là&nbsp; 98.8%</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p> <ul> <li>Buồng đốt:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Buồng được làm bằng thép không gỉ.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Công suất kháng đốt 2 kW.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Dung tích buồng đốt 30 lít.</p> <ul> <li>Bộ lọc:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 bộ lọc, giữ lại các hạt bụi kích thước 5µm.</p> <ul> <li>Bảng điều khiển:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái của đèn cực tím.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái bật/ tắt kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có công tắc ngắt nguồn.</p> <ul> <li>Áp lực nước đầu vào: 1.0 đến 3.0 Kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Kích thước bồn:&nbsp; 600 x 1000 x 1160 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li> <li>Chiều rộng tối đa của bồn: 600 mm.</li> <li>Chiều rộng của chân đế của bồn:&nbsp; 500 mm.</li> <li>Chiều dài của bồn: 1000 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trên của bồn:&nbsp; 1160 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trước của bồn: 900 mm.</li> <li>Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: 2,5 kW.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-02T10:22:32.649 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:36:33.120
486 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:34:05.120 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:04:35.278
487 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS60 |  |  | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Cái | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS60</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông</li> <li>Hình ảnh hoà âm Harmonic, hình ảnh toàn phổ FSI, hình ảnh lọc nhiễu SRF</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Kỹ thuật phân giải động ClearVision, kỹ thuật phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Ổ đĩa DVD</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-28T14:16:54.397 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-28T15:46:33.195
488 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Tự Động 240 XN/Giờ | KENZA 240 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 590000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2020-11-11 | <p><b>KENZA 240TX </b>là máy phân tích sinh hóa tự động , máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:50:48.492 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:00:55.081
489 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám phụ khoa điều khiển điện | 015-2031 |  | Thụy Điển | Sjöbloms |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hang mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Bàn khám sản phụ khoa đa năng điều khiển điện</li> <li>Điều khiển nâng hạ chiều cao, dốc nghiêng và tư thế ngả lưng</li> <li>Khung bàn được mạ crôm</li> <li>Đệm: gồm 2 phần tựa lưng và tựa mông, có bảo vệ chống va đập</li> <li>Có thể tháo rời tấm tựa mông để làm vệ sinh</li> <li>Có chậu đựng chất lỏng bằng thép không gỉ</li> <li>Bộ đỡ chân: Có thể điều chỉnh xoay theo các hướng, điều chỉnh thay đổi chiều cao</li> <li>Tổng chiều dài bàn (tính cả tấm để chân): 175 cm</li> <li>Tổng chiều dài bàn (chưa tính cả tấm để chân): 126 cm</li> <li>Chiều rộng: 55cm</li> <li>Chiều dài phần tựa lưng: 90cm, góc: 47°</li> <li>Chiều dài phần ghế ngồi: 34cm</li> <li>Chiều cao: 53-110 cm</li> <li>Góc dốc ngược: -12°</li> <li>Góc dốc xuôi: 5°</li> <li>Tải trọng: 200 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.488 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.823
490 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp vận chuyển | KITTR2000005 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 448389000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T10:10:56.106 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.824
491 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:59:41.907 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06T09:59:41.907
492 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện trần - trần | Allura Xper FD20/10 | Allura Xper FD20/10 |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật |  | Nhóm null |  |  | 37550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Hệ thống dùng để chẩn đoán và điều trị can thiệp: Tim, mạch</p> <p>Tấm Detector dạng phẳng</p> <p>Thu nhận ảnh chụp mạch số hóa (DA) và chụp mạch số hóa xoá nền (DSA).</p> <p>Tốc độ khung thu nhận:&nbsp;30 khung hình/ giây</p> <p>Có chế độ phóng đại số hóa</p> <p>Có khả năng lưu trữ được một đoạn ảnh trong chế độ chiếu.</p> <p>Có chương trình định vị tự động&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14T10:34:08.406 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14T10:34:08.459
493 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày và đại tràng ống mềm video | EPX-2500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi ống mềm với bộ xử lý được tích hợp nguồn sáng bên trong. Hệ thống hoạt động đơn giản với DVI trong bộ xử lý có khả năng xuất ra hình ảnh chất lượng cao, giúp cho kỹ thuật viên dễ quan sát hơn. Hệ thống có nút nhấn đa chức năng, các chức năng thường sử dụng như BLV,chức năng chống chói lóa, phóng đại ảnh, báo kết nối với ống soi, và đèn báo giới hạn đến nút nhấn đa chức năng. Nút này cho phép kỹ thuật viên chọn chức năng cần thiết một cách nhanh chóng, nâng cao hiệu quả hoạt động của máy trong quá trình tham khám. Chức năng ảnh&nbsp; trong ảnh hiển thị ảnh thực tự động trên màn hình nhỏ trong khi dừng ảnh để quan sát ảnh trên màn hình, giúp chuẩn đoán chính xác trong quá trình tham khám. Chức năng tăng sinh của hệ thống có thể phát hiện ra những thay đổi màu sắc nhỏ nhất trên niêm mạc và trên mạch máu.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-26T08:38:34.704 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11T08:37:53.044
494 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | RT-7600S |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Màn hình LCD màu 8.1"<br /> · 20 thông số<br /> · 03 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 60 test/h<br /> · Công nghệ đo: trở kháng<br /> · Bộ nhớ: 35.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô trung bình<br /> <br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T08:55:21.651 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:01.545
495 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Hệ thống tích hợp dao mổ điện, dao mổ siêu âm hàn mạch | THUNDERBEAT |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống tích hợp dao mổ điện, dao mổ siêu âm hàn mạch gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p><br></p><p>01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>01 Dao mổ siêu âm: USG-400</p><p>01 Cáp chuyển đổi cho Thunderbeat: TD-TB400</p><p>01 Bàn đạp cho Thunderbeat</p><p>01 Cáp nối giữa ESG-400 và USG-400</p><p>01 Bộ gắn cố định máy</p><p>05 Tay dao siêu âm và hàn mạch Thunderbeat dùng cho phẫu thuật nội soi: TB-0535FCS</p><p>02 Tay dao siêu âm và hàn mạch Thunderbeat dùng cho mổ mở dài 20cm: TB-0520FCS</p><p>01 Tay dao siêu âm hàn mạch dùng cho phẫu thuật tuyến giáp, tuyến vú: TB-0009OF</p><p>01 Xe đẩy máy chuyên dụng đồng bộ: TC-E400</p> |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T14:11:04.860 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T14:11:04.916
496 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 6 COLOR/2 LASER |  | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4497400000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 2 laser/6 màu</strong> cung cấp giải pháp cho ứng dụng phân tích tế bào tiên tiến với luồng công việc tối ưu cho các phòng xét nghiệm lưu lượng lớn. Navios EX cung cấp nhiều giá trị hơn cho phòng xét nghiệm của bạn, độ nhạy và độ phân giải; chất lượng và độ lặp lại kết quả. Đây là thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ laser và quang học trên nền tảng nghiên cứu thành công về CytoFLEX. Hiệu suất mạnh mẽ mang đến sự yên tâm vì khi phân tích các mẫu quan trọng mọi sự kiện đều quan trọng.</p><ul><li>Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</li><li>Độ phân giải quần thể rõ ràng với laser công suất kép mới và quang học tích hợp</li><li>Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-29T15:58:26.942 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:10:37.557
497 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân điều khiển cơ | B-320S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 18600000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <h3>Giường bệnh nhân 2 tay quay cũng có cùng chức năng như giường điều khiển điện, nhưng giường được điều chỉnh bằng tay có hiệu quả về kinh tế. Các tay quay gắn cuối giường giúp nâng , hạ lưng, đầu gối , chiều cao của &nbsp;giường</h3> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-13T15:18:00.669 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-13T15:20:52.380
498 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh điều khiển độ ẩm | KITNC-STLX0052 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 506920000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T10:05:24.991 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.824
499 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung cho đường thở trên | PARI SINUS |  | Đức | PARI GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm null |  |  | 14700000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>Máy xông khí dung PARI SINUS chuyên điều trị viêm xoang cấp tính và mãn tính (do dị ứng, virus, vi khuẩn), viêm mũi xoang kinh niên, viêm cuống phổi</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18T09:11:08.917 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18T09:11:08.973
500 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | JS-005-1 |  | Hàn Quốc | Jinsol Medical |  | ["2020"] | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2020-12-28 | <p>Bàn khám sản phụ khoa điều khiển điện</p> <p>Model: JS-005-1</p> <p>Hãng: Jinsol Medical</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | 2020-10-28T14:23:10.068 | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | 2020-12-28T00:00:00.062
501 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | SolarMax LED 80 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 80</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 80 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 640mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 140.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 800~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 80</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T10:40:40.384 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T10:40:40.445
502 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 |  |  | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 3217169469 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> |  | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm và dao siêu âm nâng cao</p> <p>- Dao hàn mạch và dao hàn mạch nâng cao</p> | <p>Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171
503 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 |  |  | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 3217169469 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> |  | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm và dao siêu âm nâng cao</p> <p>- Dao hàn mạch và dao hàn mạch nâng cao</p> | <p>Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171
504 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 |  |  | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 3217169469 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> |  | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm và dao siêu âm nâng cao</p> <p>- Dao hàn mạch và dao hàn mạch nâng cao</p> | <p>Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:00:30.171
505 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ĐÀN HỒI ĐỊNH LƯỢNG MÔ | RS80 EVO |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính</li> <li>Màn hình LED 23”</li> <li>Màn hình cảm ứng Touch Sreen LED 13”&nbsp;</li> <li>4 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex (CA1-7A) tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, loại đầu dò đơn tinh thể S-vue</li> <li>Chương trình siêu âm bụng tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp, sản phụ khoa</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường phân giải động ClearVision, hình ảnh phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Doppler vi mạch MV Flow trên đầu dò Convex CA1-7A và đầu dò Linear L3-12A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô gan trên đầu dò Convex CA1-7A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô tuyến vú, tuyến giáp trên đầu dò Linear LA2-9A</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm</li> <li>Ổ đĩa 512GB</li> <li>Phụ kiện theo máy</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T15:43:07.263 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:05.748
506 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 10 COLOR/3 LASER |  | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5600000000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 3 Laser/ 10 màu</strong> cung cấp tới ba Laser điôt trạng thái rắn với công suất cao, tập trung độc lập với thiết kế buồng đếm tích hợp quang học cải tiến. Navios EX được trang bị các thiết bị điện tử cho xử lý tín hiệu kỹ thuật số chính xác và hiệu quả với tốc độ sự kiện cao trên một phạm vi hoạt động rộng của cường độ huỳnh quang. Những lợi ích này được đóng gói trong một máy phân tích nhỏ gọn mang lại hiệu suất ổn định trong thời gian dài và trên một phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng.</p><ul><li>Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</li><li>Lên đến 12 tham số để xác định các quần thể trong các ứng dụng nâng cao phức tạp</li><li>Độ phân giải quần thể rõ ràng với laser công suất kép mới và quang học tích hợp</li><li>Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</li></ul><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-29T15:50:30.904 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:10:52.673
507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-5300 | BC-5300 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bach cầu</strong></p><p>Model: <strong>BC-5300</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link:<em><u> </u></em><strong><em><u>http://vietmed.vn/may-huyet-hoc-tu-dong-model-bc-5300</u></em></strong></p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T09:20:34.160 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:14:56.567
508 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện Visulas Yag III (cấu hình cơ bản) | Visulas Yag III |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Thực hiện điều trị đục thủy tinh thể thứ phát và mống mắt chu biên</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật chi tiết<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần đèn khe:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất &nbsp;12V 30 W, điều chỉnh liên tục độ sáng&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, điều chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0°, ±45°, 90°<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần Laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu Laser : Bước sóng 1064 nm ± 0.1nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu: Super Gaussian<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng phá quang: &nbsp; 2,5 mJ trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài xung : &lt; 4 ns (khoảng 2-3 ns)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng cực đại: nhịp đơn 10 mJ, nhịp đôi 23 mJ, nhịp ba 35 mJ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức đặt năng lượng: &nbsp;22 mức<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tần số xung lặp lại: &nbsp;cực đại &nbsp;2,5 Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tiêu điểm: &nbsp;10 μm trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc mở: 16 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Kiểu 4 điểm, &nbsp;diode 670 nm, năng lượng 5 μW-150 μW<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dịch chuyển tiêu cự: Kiểu cố định theo mức: +150 μm; 0; –150 μm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T12:42:35.821 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:41:51.862
509 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP FULL HD | IMAGE1 S FULL HD |  | Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Malta,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 13700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp và dụng cụ</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> </ul> <ul> <li>Máy bào mô điều khiển bằng màn hình màu cảm ứng, 2 ngõ ra điều khiển động cơ</li> <li>Máy bơm dạng con lăn cho phép điều khiển lưu lượng tưới</li> <li>Hệ thống lưu trữ dữ liệu, dùng ghi hình và quay phim, kênh đôi, 4K, Full HD, 2D/3D</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T19:09:18.517 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31T00:00:01.570
510 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG + 4 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S |  | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 17000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong ổ bụng và các bộ dụng cụ kèm theo</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T18:38:48.981 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-11T07:48:18.739
511 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống soi niệu quản Lithovue | Lithovue System Workstation |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 510000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống nội soi niệu quản LithoVue được được sử dụng để nội soi các cơ quan, khoang và kênh trong đường tiết niệu (niệu đạo, bàng quang, niệu quản, u nhú thận) thông qua các tuyến tiếp cận qua niệu đạo hoặc qua da. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các phụ kiện nội soi để thực hiện các thủ tục chẩn đoán và điều trị khác nhau trong đường tiết niệu.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T17:35:34.994 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12T17:35:35.062
512 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân | MET-3300 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL |  | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2025-11-13 | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <p>- Khung xe với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</p> <p>- Tay vịn: 01 bộ</p> <p>- Bộ tay quay: 01 bộ</p> <p>- Đệm: 01 cái</p> <p>- Cọc truyền: 02 cái</p> |  |  | <p>- ­Kích thước: Dài 1900 x Rộng 750mm</p> <p>- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện</p> <p>- Nâng lưng: 0 - 80°</p> <p>- Nâng chân: 0 - 40°</p> <p>- Điều chỉnh độ cao: 520 – 750mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13T11:09:24.100 | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13T11:09:24.223
513 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TMH + 2 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S FULL HD |  | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 11000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong chuyên khoa Tai Mũi Họng</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T18:22:30.866 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31T00:00:01.610
514 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Tự Động 240 XN/Giờ | KENZA 450 TX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 920000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><b>KENZA 450 TX </b>là máy phân tích sinh hóa tự động , máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:34:20.808 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:01:10.607
515 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HERA W9 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Máy chính và màn hình LED 23 inch</li> <li>Giao diện sử dụng màn hình cảm ứng 13.3 inch.</li> <li>Hệ thống xe đẩy đồng bộ</li> <li><strong>04 cửa nối đầu dò.</strong></li> <li><strong>Đầu dò khối 3D Convex&nbsp;</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Convex&nbsp;</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Linear</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Transvaginal</strong></li> <li>hương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T15:50:49.668 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:05.730
516 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế | 3 Band |  | Italy | Elettronica Pagani |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 123000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị trị liệu siêu âm 3-BAND hoàn toàn mới được đánh giá “xuất sắc” ở lĩnh vực siêu âm thuộc về Pagani. Sáng tạo, hiện đại, cùng với những giải pháp đảm bảo tính linh hoạt trong việc sử dụng hiệu quả nhờ công nghệ thạch anh được áp dụng trong sản xuất đầu siêu âm. Ngày càng trở nên khó khăn và đắt đỏ khi sử dụng gốm như hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong thị trường, thạch anh được Pagani lựa chọn vì tính ổn định, hiệu suất, tuổi thọ mà đồ gốm không thể có được. Đây là lý do tại sao 3-BAND là lựa chọn hàng đầu trong các thiết bị siêu âm, phù hợp với người sử dụng đòi hỏi chất lượng hàng đầu và không muốn xảy ra sai sót</p> |  |  | <p>Tần số: 1 &amp; 3 MHz</p> <p>Phát xạ: liên tục và xung (25%, 50%, 75%)</p> <p>Biến thiên tần số: từ 1 đến 200 Hz</p> <p>Đầu siêu âm tiêu chuẩn: 1-3 MHz 5 cm2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Thời gian tối đa. 30 phút</p> <p>Màn hình: Màu điều khiển cảm ứng.</p> <p>Chương trình thiết lập sẵn với hình ảnh minh họa vị trí cơ thể</p> <p>Có mục tiêu trị liệu</p> <p>Bộ nhớ không giới hạn</p> <p>Cường độ tối đa: 3 W cm2; 15 W max</p> | <p>Giá của sản phẩm có thể tăng hoặc giảm so với cấu hình được lựa chọn, tính năng của sản phẩm và chính sách bảo hành, bảo trì, duy tu theo yêu cầu của chủ đầu tư</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-10-27T15:07:29.782 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-12-31T00:00:05.893
517 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động | KENZA MAX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy phân tích Sinh hóa <b>KENZA MAX </b>là một máy trạm làm việc hoàn chỉnh cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:34:20.862 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:01:11.894
518 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-800 | BS-800 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</strong></p><p>Model: <strong>BS-800</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất:<strong> Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p>Tốc độ: <strong>800 test/giờ</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-tu-dong-model-bs-800</u></em></strong></p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T09:04:51.039 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:15:18.683
519 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện tích hợp cân | MEB-904DS |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.232 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:49:16.129
520 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO | CardioHelp - i |  | Đức | Maquet Cardiopulmonary GmbH |  | ["2020","2019"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống hỗ trợ trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO, giúp duy trì sự sống, giúp các bác sĩ có thêm thời gian chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-04T16:24:53.821 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-12-31T00:00:01.636
521 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích Glycohemoglobin tự động HLC-723GX | HLC-723 GX |  |  | Tosoh Corporation |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống phân tích HbA1c tự động</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:625px;" width="626"> <tbody> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Thông số</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>HbA1c (s-A1c), HbF</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Mẫu phân tích</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Máu toàn phần và máu pha loãng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Phương pháp phân tích</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Phương pháp đo</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Đo độ đục hấp thụ ánh sáng 2 bước sóng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:27px;"> <p>Công suất</p> </td> <td style="width:416px;height:27px;"> <p>2.2 phút/test</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Đăng nhập dữ liệu</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Màn hình cảm ứng LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:27px;"> <p>Truy xuất kết quả</p> </td> <td style="width:416px;height:27px;"> <p>Máy in nhiệt, USB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:56px;"> <p>Chứa dữ liệu</p> </td> <td style="width:416px;height:56px;"> <p>Bộ nhớ tích hợp trên máy: chứa đến 800 kết quả</p> <p>USB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Kết nối</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>Kết nối 2 chiều thông qua cổng RS-232C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 180 VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:209px;height:28px;"> <p>Kích thước/ Trọng lượng</p> </td> <td style="width:416px;height:28px;"> <p>370 (Rộng) x 525 (Dài) x 482 (Cao) mm/ 25.0 kg</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T19:14:48.096 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.868
522 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ1403B | BJ1403B |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ1403B Canulate drill</strong></p><p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Application:</strong></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Holds K-wires or be used in intramedullary interlocking nail surgery or arthroscopic surgery</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">With the perfect shape of ergonomic design, whole unit is autoclavable, motor is imported, low noise, high speed, high proper alignment, long service life. The machine is warranty for 1 year.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Can connect various flexible reamer,reaming changing during the process of surgery is convenient and quick.</span></p> |  |  | <p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Specification:</strong></p><p>Output power85wSpeed(r.p.m)&nbsp;0-630Oscillations (osc/min)/Torque(Nm)3.3Operation(V) voltage9.6Sterilization135°CSwings (°)&nbsp;/Noise(db)≤40</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T12:20:52.829 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-29T10:56:47.832
523 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động kỹ thuật số | Easyslide 30 DR |  | Italy | SMAM S.R.L |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><b>MÁY </b><b>CHỤP </b><b>X-QUANG DI ĐỘNG K</b><b>Ỹ THUẬT SỐ</b></p> <p align="center"><b>&nbsp;</b></p> <p>Model: Easyslide 30 DR</p> <p>Hãng sản xuất: SMAM S.R.L</p> <p>Nước sản xuất: Ý</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T09:00:04.773 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T09:02:21.325
524 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động | Roller 15 |  | Italy | SMAM S.R.L |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY X-QUANG DI ĐỘNG </strong></p> <ul> <li>Model: Roller 15</li> <li>Hãng sản xuất: SMAM S.R.L</li> <li>Nước sản xuất : Ý</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T08:55:16.904 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T09:02:21.325
525 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | AS300 (ANYSCAN 300) |  | Hàn Quốc | Chungdo Pharm Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm 6 |  |  | 29500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <ul> <li>Model: AnyScan 300</li> <li>Hãng sản xuất: Chungdo – Hàn Quốc</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-18T16:24:21.566 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-18T16:24:28.146
526 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CCXL |  | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- Công suất máy 240 test/h<br /> - Cho phép cài chạy hơn 57 xét nghiệm khác nhau<br /> - Thể tích bệnh phẩm : 3 - 35µl&nbsp;&nbsp; ( bước cài 0.1 µl)<br /> - Thể tích hoá chất :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10-350 µl&nbsp; ( bước cài 1 µl)<br /> - thể tích phản ứng : 150 – 550 µl<br /> - Cảm biến phát hiện mức chất lỏng : sử dụng cho kim hút bệnh phẩm và hoá chất giúp bảo vệ an toàn khi bị va chạm và sờ vào<br /> - Khuấy : tốc độ cao , đảo chiều<br /> - Vị trí để thuốc thử và bệnh phẩm : có tổng là 66 vị trí</p> <p>- Quang đo : Bộ phận quang học được cấu tạo bởi bộ cách tử&nbsp; với 12 bước sóng đơn sắc 340, 380, 405,450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 hoặc 800nm<br /> - Nguồn sáng :Bóng đèn halogen lamp 20W/12V được làm mát bằng nước lạnh giúp tăng tuổi thọ của bóng</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T15:16:01.689 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:23:25.962
527 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não đồ | TruScan |  | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2023-12-25 | <p>Máy điện não TruScan</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T17:17:54.406 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T17:17:54.477
528 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | D500 |  | Hàn Quốc | Mediana Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy phá rung tim, tạo nhịp&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:16:27.096 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:01.645
529 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 290400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M200/M200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:24:58.426 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:16.702
530 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | EC2060 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 507000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: EC2060/ Tủ làm ấm khăn<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <p>Sức chứa: 60-70 cái khăn;<br /> Kích thước trong: 20,6 ft3 (0,58 m3)<br /> Kích thước: 71 in (180,3 cm) H; 32 in (81,3 cm) W; 29,25 in (74,3 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T10:21:54.442 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:50:46.588
531 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | HP-60 |  | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 37000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <ul> <li>Tốc độ tới 1000 mL/h</li> <li>Chế độ Micro cho Sơ sinh, nhi, với bước nhẩy tốc độ 0.01 mL/h</li> <li>Màn hình LCD màu, &nbsp;thuận tiện, dễ nhớ, nhanh chóng trong thao tác sử dụng</li> <li>Có thể sử dụng dây truyền thông thường 20 giọt/ mL và 60 giọt/ mL</li> <li>Trang bị sẵn nhiều chế độ truyền từ đơn giản đến cao cấp</li> <li>Có 3 nguồn điện cung cấp: AC, DC, Ắc qui</li> <li>Dùng được tất cả các loại dây truyền của các hãng sản xuất khác nhau</li> <li>Có thể xếp chồng tới 12 máy trên một dàn giá đỡ</li> <li>Cho phép thiết lập hệ thống theo dõi trung tâm</li> <li>Báo gọi y tá</li> </ul> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Bộ điều khiển&nbsp;giảm đau PCA</p> <p>- Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-10-23T17:31:21.051 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-11T09:25:42.331
532 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Icare |  | Trung Quốc | Hans Dinslage GmbH |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1340000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Medel iCARE</strong></p> <p>Medel (Ý) là thương hiệu top 3 thế giới về máy đo huyết áp. Medel iCARE là máy đo huyết áp bắp tay sử dụng để đo và theo dõi các giá trị huyết áp, nhịp tim. Máy cho phép đo dễ dàng và nhanh chóng. Dữ liệu sau khi đo có thể truyền qua smartphone thông qua bluetooth và sử dụng ứng dụng 'Medel Health Check', hiện có sẵn trên Appstore và Google Play.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T17:41:00.179 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:01.678
533 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Vali cấp cứu | PRO KDX |  | Italy | Spencer Italia S.r.I. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Vali cấp cứu&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:21:40.547 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:01.654
534 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy doppler nghe tim thai | FD1 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 26000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <ul> <li>Thiết kế thân thiện với người sử dụng</li> <li>Thiết kế nhỏ gọn thao tác một tay dễ dàng</li> <li>Màn hình OLED sáng, hiển thị FHR thời gian thực</li> <li>Loa&nbsp;phát âm thanh&nbsp;Hi-Fi</li> <li>Đầu dò không thấm nước, dễ&nbsp;dàng kết nối với máy chính</li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối và sử dụng&nbsp;nhanh đầu dò và thiết bị</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T23:46:35.726 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.696
535 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1a | ARK-1a |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1a và phụ kiện</p> |  | <ul> <li><strong><em>Phương pháp khảo sát khúc xạ trên diện đồng tử lớn</em></strong></li> <li><strong><em>Diode siêu phát quang SLD (Super Luminescent Diode) và CCD</em></strong><strong><em> độ nhạy cao</em></strong></li> <li><strong><em>Tạo sương mù để giảm điều tiết </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo điều tiết với thuật toán kiểu trí thông minh nhân tạo</em></strong></li> <li><strong><em>Đo kết hợp với điều chỉnh loạn thị </em></strong></li> <li><strong><em>Đo độ cong giác mạc bằng vòng tròn phản chiếu</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Tự động theo dõi và tự động chụp 3D (X-Y-Z) </em></strong></li> <li><strong><em>Màn hình màu LCD có thể điều chỉnh độ nghiên </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Máy in tốc độ cao dễ dàng thay giấy và tự động cắt giấy</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Hệ thống đọc Card Eye care (Card là lựa chọn thêm)</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo thị lực nhờ các loại kính và các biểu đồ tích hợp sẵn trong máy </em></strong></li> <li><strong><em>Chức năng xem lại thông số để so sánh thị lực nhanh </em></strong></li> <li><strong><em>Kiểm tra độ nhạy tương phản và đèn chói sáng. </em></strong></li> </ul> | <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> </ul> </li> </ul> <p>Công suất tiêu thụ điện: 100 VA</p> <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: 100VA</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:05:26.569 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:05:26.598
536 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số | RADspeed Pro |  | Nhật Bản | Shimadzu Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 7850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-29 | 2021-03-31 | <p>RADspeed Pro là hệ thống máy X- quang cao tần kỹ thuật số hàng đầu của Shimadzu, có nhiều ứng dụng tiên tiến mới nhất. Hệ thống chụp X quang tổng quát kỹ thuật số của Shimadzu được trang bị một phát tia cao thế tiên tiến được thiết kế với công nghệ biến tần tần số cao hiện đại. Tủ phát tia tần số cao 50kHz luôn tạo ra hình ảnh tia X sắc nét và rõ ràng, một thành tựu có được là nhờ đầu ra tia X chất lượng cao hơn của Tủ phát tia cao tần với độ gợn sóng kV rất nhỏ và bộ điều khiển hẹn giờ chính xác cao. Những đặc điểm này vốn có trong Tủ phát tia tần số cao, làm giảm liều bức xạ cho bệnh nhân bằng cách loại bỏ tia X năng lượng thấp hơn (tia X mềm), làm cho nó vượt trội và an toàn hơn các loại máy phát khác. </p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 </p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> |  |  |  | <p> Bảo hành 1 năm, Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi lắp đặt.</p><p> </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-01-29T11:31:55.741 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-01-29T11:31:55.808
537 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động | AutoMed 3400 |  | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>DẢI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY: 0.1 ~ 50ml/h ( bước 0.1ml)</p> <p>DẢI LIỀU BOLUS: 0.1 ~ 50ml (bước 0.1ml)</p> <p>DẢI THỜI GIAN KHÓA: 1 ~ 60 phút (bước 1 phút)</p> <p>DẢI TỔNG GIỚI HẠN DUNG TÍCH: 0 ~ 250ml, không giới hạn (bước 1ml)</p> <p>DẢI DUNG TÍCH TẢI: 0 ~ 9ml (bước 1ml)</p> <p>ĐỘ CHÍNH XÁC VỚI BỘ I.V: ±5%</p> <p>THỜI GIAN VẬN HÀNH: Tối đa 110 giờ (cho 4 pin AAA)</p> <p>"CẢNH BÁO: TẮC NGHẼN, HOÀN THÀNH TRUYỀN,</p> <p>PIN YẾU, SỰ CỐ HỆ THỐNG, MỞ NẮP"</p> <p>KÍCH THƯỚC (Rộng×Sâu×Cao): 76×96×27.5 (mm)</p> <p>TRỌNG LƯỢNG: Khoảng 120g</p> |  |  |  | <p>- Dịch vụ đào tạo, bảo hành máy</p> <p>- Dịch vụ bảo trì máy theo định kỳ</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-06T08:50:34.205 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-11T09:25:42.331
538 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AS-PKJ 0913D |  | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa |  | Nhóm 4 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p> <p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p> <p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> |  |  | <p><strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</u></strong></p> <ul> <li>Đặt đứng hoặc nằm ngang; 1 cuộn DBD plasma bền vững, năng lượng thấp</li> <li>Hiệu suất xử lý bụi: ~ 99.9%&nbsp;</li> <li>Hiệu suất khử mùi Acid Acetic: 100% &nbsp;</li> <li>Hiệu suất xử lý mùi Ammonia: ~ 99.9%</li> <li>Hiệu suất xử lý loại bỏ vi khuẩn: 92.9% (đối với vi khuẩn Gram dương) và 99.9% (đối với vi khuẩn Gram âm)</li> <li>Chế độ hoạt động: Auto, manual với 4 cấp độ điều chỉnh và Turbo (xử lý nhanh)</li> <li>Công suất tiêu thụ điện: 55W</li> <li>Kích thước: 825&nbsp;x 212 x 260 mm</li> <li>Trọng lượng máy: 5.9&nbsp;kg</li> <li>Độ ồn ở chế độ bình thường: 25 dB; ở chế độ cao nhất: 55 dB</li> </ul> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 3.800.000 đồng/bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:34:27.377 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:34:27.429
539 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy kéo lam và nhuộm mẫu tự động | UniCel DxH Slidemaker Stainer II |  | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4408500000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-03-31 | <p><strong>UniCel DxH Slidemaker Stainer II</strong></p><p>Máy kéo nhuộm lam Coulter UniCel DxH Slidemaker Stainer II (SMS II) nâng cao hiệu quả vận hành phòng xét nghiệm nhờ xử lý tự động hoá các tiêu bản được chỉ định từ hệ thống quản lý phòng xét nghiệm LIS. Hệ thống cung cấp tiêu bản đáng tin cậy trong lần trả kết quả đầu tiên, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa năng suất và nâng cao chất lượng, nhờ vậy các kỹ thuật viên có thể dành thời gian cho việc đánh giá mẫu bệnh nhân – công việc thiết yếu và đòi hỏi chuyên môn của các bác sỹ.</p><p>&nbsp;</p><p>Các phòng xét&nbsp;nghiệm có thể cung cấp kết quả bệnh nhân nhanh chóng, chính xác với hiệu quả cao hơn bằng cách kết hợp Công nghệ Hemasphere và SMS II với máy phân tích huyết học UniCel DxH 900. Máy huyết học UniCel DxH 900 phân loại tế bào thông qua đặc tính gần như tự nhiên, đảm bảo chi phí có thể dự đoán thông qua tỷ lệ trả kết quả ngay lần chạy đầu tiên 93% và tối đa hóa thời gian của kỹ thuật viên.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-23T09:37:01.650 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:11:16.720
540 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ C-Arm | OT80.20 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>BÀN MỔ C-ARM</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:38:56.759 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:38:56.808
541 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-50 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 405000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy siêu am xách tay 2D, 2 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-12T14:53:52.113 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.082
542 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LF3 | TE-LF630 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T16:18:03.499 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.198
543 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:50:02.174 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:07:29.629
544 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | Surtron 300HP |  |  | Led SpA |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần</p><p>Model: Surtron 300HP</p><p>Hãng sản xuất: Led SpA</p><p>Nước sản xuất: Italy</p><p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Chất lượng: Mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T14:34:38.271 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T14:34:38.982
545 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-5380 | BC-5380 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu</strong></p><p>Model:<strong> BC-5380</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Trung Quốc</strong></p><p><strong>27 thông số</strong></p><p><strong>3 biểu đồ + 1 biểu đồ tán xạ</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link:<strong> <em><u>http://vietmed.vn/may-huyet-hoc-tu-dong-model-bc-5380</u></em></strong></p> |  |  |  | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T17:21:30.834 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:15:42.214
546 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | CÂY TRUYỀN DỊCH CÓ BÁNH XE | IV01 |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 4200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: IV01 </strong><br /> <strong>Hãng SX: Machan International CO.,LTD </strong><br /> <strong>Nhãn Hiệu: Bailida </strong><br /> <strong>Xuất xứ : Đài Loan </strong><br /> <strong>Hàng mới 100% </strong><br /> <strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001:2008, CE </strong></p> <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>04 Đầu móc dịch truyền làm bằng nhựa ABS</li> <li>05 Bánh xe.</li> <li>01 Tray cầm dạng tam giác bo tròn.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:26:28.360 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:01.743
547 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM830 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Tốc độ truyền (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:48:33.858 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30T00:00:00.209
548 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ và dây ống thở, 1 cửa, dung tích 504 lít | AD 400/1 |  |  | Steelco S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống |  | 2020-10-29 | 2021-10-29 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T16:33:45.863 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T16:33:45.863
549 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Nôi sơ sinh | KITCU-10001 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 29448000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 10%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-06T09:07:23.482 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:50:14.341
550 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung TruClear | TruClear |  | Mexico | Covidien LLC |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 2450000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-29 | 2021-04-28 | <p>Hệ thống bào mô và tưới hút dịch trong nội soi buồng tử cung TruClear sử dụng trong chẩn đoán và điều trị u xơ dưới niêm mạc, polyp, dính buồng tử cung,…Hiển thị thông số trực quan&nbsp;và có khả năng thay đổi tốc độ, chiều quay của lưỡi bào</p> |  |  | <p>- Máy bào mô có khả năng điều chỉnh tốc độ quay và chiều quay của lưỡi bào, đạt tiêu chuẩn an toàn điện: Class I, loại BF<br /> - Máy tưới hút dịch nội soi buồng có màn hình cảm ứng, hiện thị các thông số,áp lực trong buồng tử cung, lượng dịch đi vào cơ thể, ... có khả năng báo động an toàn bệnh nhân. Tuân thủ quy chuẩn: IEC 60601-1-1; EN 60601-1-2&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-29T16:08:21.139 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11T08:48:08.350
551 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  | Đức | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 756809000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:52:23.297 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:08.351
552 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | MP30 |  | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. |  | ["2020","2021","2022"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40200000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-11-15 | <p>- Máy bơm tiêm điện trọng lượng 1,5 kg, tích hợp màn hình cảm ứng trên thân máy.</p> <p>- Kèm 01 tay cầm, 01 kẹp cố định và 01 dây nguồn</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2020-10-30T17:14:38.001 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2020-11-15T00:00:00.086
553 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  |  | CooperSurgical, Inc. |  | [] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1461064000 | f | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-11-28 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T17:37:43.041 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-28T17:41:33.090
554 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận bán tự động | NAS/RDS-SA04 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox:<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 986mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối: 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox:<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 986mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối: 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng/01 lần, thay thế các linh kiện vật tư miễn phí nếu do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T16:25:15.668 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:59:45.983
555 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  | Đức | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:48:53.475 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:08.351
556 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy đốt cổ tử cung (LEEP) | LP-10-220 |  | Mỹ | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 440000000 | t | Cái | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện</p> |  |  | <p>chi tiết như phụ lục đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T10:38:53.873 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:08.351
557 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường ICU đa chức năng điều khiển điện | Eleganza 3XC |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>+ Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</p><p>+ Điện áp làm việc: 230V; 50 Hz</p><p>+ Môi trường làm việc:</p><p>Nhiệt độ tối đa: 40°</p><p>Độ ẩm tối đa: 75%</p> |  |  | <p>Tính năng </p><p>+ Giường kết cấu dạng trụ đỡ, với các chức năng được điều khiển điện bằng bộ điều khiển trung tâm (Supervisor panel), Bảng điều khiển tích hợp trên tay vịn và bảng điều khiển cầm tay (Hand set)</p><p>+ Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Có chức năng điều chỉnh vị trí hồi sức (CPR position) bằng điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Có chức năng điều chỉnh tư thế Cardiac chair bằng điện</p><p>+ Có chức năng nâng/ hạ phần lưng và đồng thời nâng/hạ phần khớp gối bằng điện</p><p>+ Có hiển thị tình trạng nguồn ắc quy</p><p>+ Có tích hợp khay đựng phim chụp X-quang</p><p>+ Tấm chắn đầu và chắn chân làm bằng nhựa, có thể tháo rời.&nbsp;</p><p>+ Tay vịn bằng nhựa có gắn tích hợp bảng điều khiển thuận tiện cho bác sĩ/người nhà bệnh nhân và bệnh nhân trong việc điều chỉnh các chức năng của giường</p><p>+ Có hệ thống cân bệnh nhân tích hợp phía cuối giường, có thể cài đặt bằng các nút bấm và hiển thị chính xác số đo cân nặng của bệnh nhân trên màn hình LED.&nbsp;</p><p>+ Có tay điều khiển đưa giường về vị trí ép tim (CPR) ở hai bên dưới sàn giường; hoạt động được kể cả khi mất kết nối nguồn điện</p><p>+ Có tay điều khiển đưa giường về vị trí ép tim (CPR) ở hai bên dưới sàn giường; hoạt động được kể cả khi mất kết nối nguồn điện</p><p>Đệm</p><p>+ Vỏ bọc đệ chống thấm, kìm hãm vi khuẩn và nấm&nbsp;&nbsp;</p><p>Chỉ tiêu kỹ thuật</p><p>+ Kích thước bên ngoài: 105 × 223 cm.</p><p>+ Góc điều chỉnh tối đa của tựa lưng:&nbsp;70°.</p><p>+ Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ đùi: 30°.</p><p>+ Dải trọng lượng cân: từ 10 đến 250 Kg</p><p>+ Độ phân giải 500g</p><p>+ Tải trọng an toàn:&nbsp;250 Kg</p><p>+ Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 150mm, có hệ thống khóa trung tâm, tác động đồng thời cả 4 bánh. Có 3 chức năng: khoá; mở khoá; điều hướng</p><p>+ Độ dày đệm: 140 mm, kích thước phù hợp với giường</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-26T14:47:18.579 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-26T14:47:18.664
558 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | SURTRON 400 HP |  | Italy | Led SpA |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: Surtron 400HP</p><p>Hãng sản xuất: Led SpA</p><p>Xuất xứ: Italy</p><p><span style="color: black;">- Đạt tiêu chẩn: </span>ISO 9001,13485, CE</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Máy mới 100% </span></p><p><span style="color: black;">- Môi trường hoạt động: </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ môi trường tối đa: 40 độ C</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ẩm môi trường tối đa: 80%</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn điện : </span>115-230 V AC, 50-60Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15T14:41:16.372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-18T10:38:47.981
559 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD OCT 6000 (cấu hình cơ bản) | Cirrus HD OCT 6000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>Độ sâu lát cắt A-scan: 2.0 - 2.9mm (trong mô)<br /> Tốc độ quét: &nbsp;100.000 mẫu quét A (A-scan) / 1 giây<br /> Đường kính đồng tử tối thiểu: &nbsp;2.0 mm<br /> Độ phân giải:<br /> Theo chiều ngang lát cắt: 5 μm (trong mô), 1.95 μm (kỹ thuật số)<br /> Theo chiều dọc lát cắt: 15 μm (trong mô)<br /> Bù trừ khúc xạ: -20D đến +20D (dopters)<br /> Thông số máy tính:<br /> Màn hình: 22” Màn hình rộng HD<br /> Độ phân giải: 1920×1080<br /> Bộ nhớ trong: 2 TB với 128 GB SSD<br /> Cổng USB: 8<br /> Thiết bị đầu vào: Bàn phím không dây, Chuột không dây<br /> Bộ xử lý: Intel® Core i7 (Thế hệ 7)<br /> Hệ điều hành: Windows® 10 Enterprise</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:55:11.410 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
560 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 19L | Euroklav 29VS+ |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 160000000 |  | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>- 1 cửa</p> <p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích 17L</p> <p>-&nbsp;Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 25 cm x 35 cm</p> <p>-&nbsp;Lượng đồ nạp: 3kg</p> <p>- 3 chương trình tiệt trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.630 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:02:38.134
561 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 5000 (cấu hình nâng cao) | Cirrus HD-OCT 5000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Máy chính Cirrus 5000 với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Phần mềm chụp hệ mạch võng mạc: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: từ 27000 đến 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét dòng LSO<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 750nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải &nbsp;25µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trong quá trình chỉnh vị trí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ quét:<br /> Quét khối: 512x128<br /> Quét khối 200 x 200<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định thị: &nbsp;trong, ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh độ định thị trong: từ &nbsp;-20D đến +20D<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng hệ thống máy tính tích hợp theo máy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nhớ: có khả năng lưu trữ khoảng 80 000 lần chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:50:01.578 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
562 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt | Neuviz ACE |  | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH GMED | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-31 | 2021-01-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz ACE là hệ thống chụp cắt lớp 16 lát mới nhất do hãng Neusoft Medical Systems nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội sau:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;">&nbsp;60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Thông số kỹ thuật:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;">&nbsp;60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH GMED | 2020-12-31T09:27:27.572 | Công ty TNHH GMED | 2020-12-31T10:43:19.157
563 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẫu |  | Đức | RZ Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | t | Bộ | true | 2021-01-09 | 2021-06-30 | <p>Bộ dụng cụ dùng trong tiểu phẫu</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ dùng trong tiểu phẫu</p><ul><li>Tất cả dụng cụ phải được sản xuất/phân phối bởi một hãng sản xuất.</li><li>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</li><li>Vật liệu cho dụng cụ (ngoại trừ một số dụng cụ đặc biệt bằng nhôm, gỗ, bạc, titan, vải,…như hộp đựng dụng cụ, garo, bao đo huyết áp,…vv): thép không gỉ, phù hợp tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-09T15:27:28.539 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-09T15:27:28.587
564 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 22L | Euroklav 23VS+ |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 |  | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>-1 cửa</p> <p>-&nbsp; Dung tích 23L</p> <p>-&nbsp; Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 25 cm x 45 cm</p> <p>-&nbsp; Lượng đồ nạp: 4kg</p> <p>- 3 chương trình tiệt trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.604 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:02:38.135
565 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa, 205L | Cliniclave 45MD |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 |  | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Máy mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>2 cửa</li> <li>Dung tích 205L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 136 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 70kg -&nbsp; 2 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.548 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:02:38.135
566 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 1 cửa, 200L | Cliniclave 45M |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 |  | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Máy mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>1 cửa</li> <li>Dung tích 200L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 134 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 70kg -&nbsp; 2 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.518 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:02:38.136
567 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy lấy mẫu bệnh phẩm nội soi | ERGO 300 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 710000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống cắt nhỏ và hút bệnh phẩm nội soi tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T18:36:41.775 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:01.778
568 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy đốt cổ tử cung (LEEP) | LP-10-220 |  | Mỹ | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T10:30:03.623 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:08.351
569 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp - Plasma 192L 2 Cửa | D175 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Tekno Mar Makina Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p><strong>MODEL: D175</strong></p><p>Loại: HRF 3000</p><p>Màn hình: Chạm tay 7 inch</p><p>Thể tích buồng hấp (lt): 193 lít</p><p>Dung lượng bình chứa H2O2: 110 cc</p><p>Khung bên ngoài: Thép không rỉ 304</p><p>Vật liệu buồng hấp: Thép không rỉ 316L</p><p>Loại: Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Hydrogen Peroxide</p><p>Phân loại: II B</p><p>Thông số kỹ thuật tiệt trùng: Tất cả các vi sinh vật (tất cả các dạng vi khuẩn, tất cả các vi rút đều là các dạng nấm) và tất cả các prion</p> |  |  | <p><span class="ql-cursor">﻿</span><strong>Tính năng vật lý và&nbsp;tính năng kỹ thuật</strong></p><p>Chất lượng thép không rỉ ( buồng hấp, cửa, khung bên ngoài.): Buồng hấp&nbsp;316L /&nbsp;Cửa 5083 AI /&nbsp;&nbsp;Khung bên ngoài thép không rỉ&nbsp;304 </p><p>Số lượng khay hấp: 03</p><p>Thể tích buồng hấp (Liter): 193 lít</p><p>Trọng lượng: 365 kg</p><p>Kích thước bên ngoài: 960 x 1250 x 2110mm ( W x D x H )</p><p>Kích thước chamber: 550 x 700 x 500mm ( W x D x H )</p><p>Thông số kỹ thuật cửa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Cửa trượt dọc, tự động, 2 cửa</p><p>Phương pháp đóng / mở cửa:&nbsp;Tự động và tùy chọn bàn đạp chân</p><p>Hệ thống đệm cửa: Silicone</p><p>An toàn cửa: Sensor</p><p>Lọc khí thải: Oil Mist Traps</p><p>Lọc khí sạch: HEPA</p><p>Tính năng điều hòa và thông khí: có</p><p>Tính năng hút ẩm: có</p><p><strong>Thông số về Điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Điện áp: 220‐230V AC 50‐60 Hz</p><p>Lớp bảo vệ: IP20 / EN 60601‐1‐2:2016</p><p>Mức tiêu thụ: Tải nặng&nbsp;6,7 kW / Chờ 0,0035 kW / Short program&nbsp;0,296 kW / Long Program 0,457 kW / Lumen Program 0,468 KW</p><p><strong>Thông số về chương trình</strong></p><p>Phần mềm: PLC / HMI</p><p>Tính năng điều khiển:&nbsp;7” LCD / Màn hình chạm tay</p><p>Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Thổ Nhĩ Kỳ</p><p>Menu: Ngày, Thời gian, Nhiệt độ, Áp suất, Các bước của Chương trình, Báo động, Service và hơn thế nữa.</p><p>USB Port / Data Transfer: Có </p><p>RS232 Connection: Có </p><p>Kết nối với hệ thống mạng: Tùy chọn – mua thêm</p><p>Số chương trình 3:&nbsp;Short, Long và Lumen</p><p>Tính năng Prion: Hiệu quả với Prions</p><p><strong>Tài liệu</strong></p><p>CE Certificate ‐ 93/42/EEC: Có </p><p>ISO 13485: Có </p><p>LVD / EMC Test and Documents: Có&nbsp;/ EN 60601‐1‐1:2009</p><p>EN ISO 14937 Documents: Có&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:51:58.897 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:51:58.936
570 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:54:10.779 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T13:33:28.352
571 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện | RC-800 |  | Nhật Bản | Tomey Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện</p> <p>Model: RC-800</p> <p>Hãng sản xuất: Tomey - Nhật Bản</p> |  |  | <p>Đo khúc xạ</p> <p>Đo bán kính độ cong giác mạc</p> <p>Đo đường kính giác mạc</p> <p>Đo đường kính đồng tử</p> <p>Máy in:&nbsp;Máy in nhiệt tốc độ cao</p> <p>Dữ liệu đầu ra:&nbsp;RS232C/ USB-D</p> <p>Màn hình hiển thị:&nbsp;Màn hình cảm ứng tinh thể lỏng 5.7 inch</p> <p>Kích thước:&nbsp;297 (Rộng) x 500 (Sâu) x 448 (Cao) mm</p> <p>Trọng lượng: ~17kg</p> <p>Điện áp vào:&nbsp;AC 100 - 240V, 50/60Hz, 80 –100 VA</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-16T15:14:15.419 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-16T16:52:13.552
572 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | UM300-15-S |  | Slovakia | Utas Technologies s.r.o |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-04-18 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD Màn hình cảm ứng điện dung Ngõ ra video HDMI Mô-đun Wi-fi tích hợp Pin sử dụng lên đến 4 giờ Dữ liệu xu hướng 720 giờ Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB: Bảng báo cáo PDF Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18T15:55:22.168 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:54:11.985
573 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự dộng | UniCel DxH 900 |  | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3584500000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-03-31 | <p><strong>UniCel DxH 900</strong></p><p>Hệ thống Huyết Học Unicel DxH 900 được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay trên khu vực cũng như tại Việt Nam. Lựa chọn đưa DxH 900 vào sử dụng tại khoa Huyết học dựa trên cơ sở rất vững chắc - chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ cho chỉ số Nhiễm trùng huyết sớm (ESId). Đây là chỉ số huyết học duy nhất được công nhận trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết sớm vì vậy đó là sự lựa chọn hợp lý và cần thiết cho bệnh viện và bệnh nhân.</p><p>Hiện nay, Nhiễm trùng huyết đang là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến hàng đầu tại Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến 49 triệu người chịu ảnh hưởng bởi Nhiễm trùng huyết hằng năm trên toàn thế giới. Chính vì lý do đó, hệ thống Huyết học DxH 900 được triển khai như một công cụ hỗ trợ các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh nhân nhập viện tại <strong>khoa cấp cứu</strong>, giải quyết các khó khăn trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm trùng huyết sớm của hệ thống DxH 900 sẽ là vũ khí đắc lực cho các bác sỹ đưa ra quyết định trường hợp và thời điểm sử dụng kháng sinh hợp lý.</p><p>Đồng hành cùng hãng Beckman Coulter, Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã và đang ứng dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tầm quan trọng liên quan đến nhiều chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó phải kể đến đến các dòng máy phân tích tế bào (huyết học) tự động hoàn toàn - model DxH 900 từ hãng Beckman Coulter.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-23T09:32:54.706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:11:34.932
574 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | HỆ THỐNG MÁY PT NỘI SOI TIM MẠCH + BỘ DỤNG CỤ CHỌN LỌC PT TIM TRẺ EM | IMAGE1 S 4U |  | Áo,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 15500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tim cho trẻ em</p> |  |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 3840 x 2160 pixels</li> <li>Đầu camera 1 chíp 4K, chế độ quét liên tục,</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 31 inch, độ phân giải 3840 x 2160 pixels, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 50 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18T16:24:47.540 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18T16:25:44.107
575 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:31:37.622 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:04:44.382
576 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 16 kênh | MOTION SP 1PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 19000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Công suất : 84/144 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng ồn nền<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém Nặng đến Sâu<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:29:50.724 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T10:04:44.382
577 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 5000 (cấu hình cơ bản) | Cirrus HD-OCT 5000 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: từ 27000 đến 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét dòng LSO<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 750nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải &nbsp;25µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trong quá trình chỉnh vị trí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ quét:<br /> Quét khối: 512x128<br /> Quét khối 200 x 200<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định thị: &nbsp;trong, ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh độ định thị trong: từ &nbsp;-20D đến +20D<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng hệ thống máy tính tích hợp theo máy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nhớ: có khả năng lưu trữ khoảng 80 000 lần chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:48:52.179 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
578 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy hút áp lực âm Curasys | Curasys |  | Hàn Quốc | DW Medipharm Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 158760000 | t | Chiếc | false | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>Máy hút dịch áp lực âm Curasys dùng để điều trị các vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm. Dùng cho các chấn thương, vết thương cấp tính, vết thương&nbsp;mãn tính, vết thương không đóng sau phẫu thuật, bỏng độ 2, các vết loét (do tiểu đường, hoặc loét do tỳ đè) say vạt da, ghép da, và đóng đường rạch phẫu thuật</p> |  |  | <p>- Máy nặng &lt;1,8kg,&nbsp;</p> <p>-Bình chứa dịch dùng một lần (sử dụng một lần duy nhất)<br /> -Bộ lọc kháng khuẩn: Dùng một lần (sử dụng một lần duy nhất)<br /> -Nguồn vào: 100 ~240 VAC, 50~60 Hz, 1.5a<br /> -Nguồn ra: 12 VDC (4.2 A)<br /> -Nguồn điện tiêu thụ: Tối đa 100VA<br /> -Mức độ bảo vệ: Cấp II, Loại B<br /> -Nhiệt độ vận hành: +10ºC ~ +40ºC<br /> -Độ ẩm vận hành: 30%RH ~ 75%RH</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-05T15:16:58.718 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-11T09:29:22.011
579 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 360 | AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY AIA-360 |  |  | Tosoh Hi-Tec Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 123 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-03-31 | <p>MODEL: AIA - 360</p> <p>HÃNG SX: TOSOH – NHẬT BẢN</p> <p>NƯỚC SX: NHẬT BẢN</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-05T16:22:29.511 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-05T16:22:29.511
580 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 500 | Cirrus HD-OCT 500 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và phụ kiện.<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước và sau đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu như:<br /> Phân tích dộ dày võng mạc và đánh giá sự thay đổi độ dày của võng mạc qua các lần thăm khám khác nhau. Phân tích giá trị định lượng về độ dày của võng mạc có so sánh với giá trị quần thể chuẩn<br /> Phân tích độ dày của lớp tế bào hạch có so sánh với giá trị quần thể chuẩn.<br /> Phân tích định tính 5 line raster&nbsp;</p> |  | <p>Máy chính Cirrus 500 với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Cơ sở dữ liệu cho người châu Á: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01 cái<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: 27000 – 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sâu của dòng quét A: &nbsp;2.0mm, mõi dòng quét A chứa 1024 điểm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5 µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15 µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét OCT trực tiếp đáy mắt&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 22 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ khung ảnh: 1.7Hz<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải 45 µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trực tiếp trong quá trình chỉnh vị trí</p> <p><br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:43:40.347 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
581 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Máy sinh hiển vi khám mắt (có camera) | BI900 |  | Thụy Sĩ | Haag Streit AG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 692000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-01-10 | <p>Máy sinh hiển vi khám mắt</p> |  |  | <p><strong>1. Hệ quang học</strong></p> <ul> <li>Máy sinh hiển vi với độ phóng đại 2 mức: 10x và 16x</li> <li>Hệ quang học nổi với góc hội tụ 13°</li> <li>Thị kính: 10x&nbsp;</li> <li>Dải điều chỉnh:&nbsp; từ +6D đến - 6D diop</li> </ul> <p><strong>2. Nguồn sáng</strong></p> <ul> <li>Nguồn sáng dạng LED</li> <li>Nguồn sáng của đèn khe với dải quang phổ</li> <li>Độ rộng khe: 0 ~ 14mm</li> <li>Độ dài khe: 1 ~ 14mm</li> </ul> <p><strong>3. Bộ lọc</strong></p> <ul> <li>Bộ lọc vàng để tăng độ tương phản</li> <li>Bộ lọc sáng đèn khe: Huỳnh quang (Blue), Red-free (Xanh lá cây), xám</li> <li>Bộ lọc huỳnh quang quang ( Blue) cho ánh sáng nền</li> </ul> <p><strong>4. Phạm vi di chuyển: </strong></p> <ul> <li>Trước/ sau:&nbsp; 100mm</li> <li>Trái/phải: 100mm</li> <li>Lên /xuống :&nbsp; 30mm</li> </ul> <p><strong>5. Camera </strong>:loại CMOS</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. Phần mềm chụp ảnh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-10T14:10:51.167 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-10T00:00:00.151
582 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | QuantStudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument System with Laptop | QuantStudio 5 Dx |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 1850000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Máy nhân gen PCR thời gian thực (Realtime PCR) kèm máy tính xách tay -&nbsp;QuantSudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument system with laptop</p> <p><i>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</i></p> <p><i>Môi trường hoạt động: </i></p> <p><i>- Nhiệt độ: 15 – 30ºC</i></p> <p><i>- Độ ẩm: 20- 80%</i></p> |  |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:37:23.797 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T08:48:20.675
583 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5000 |  | Đức | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 586546000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T13:21:27.947 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:48:08.350
584 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy huyết học 20 thông số Mythic 18 | Mythic 18 |  | Đức | Orphee S.A. |  | ["2020"] | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>Model: Mythic18</p><p>Hãng sản xuất: Orphee / Thụy Sỹ ( mới 100%)</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Bao gồm: </p><p>Máy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Hóa chất đi kèm: 01 bộ</p><p><strong>Thời gian bảo hành: 12 tháng</strong></p> |  |  | <p>Model: Mythic18</p><p>Hãng sản xuất: Orphee / Thụy Sỹ ( mới 100%)</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Bao gồm: </p><p>Máy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Hóa chất đi kèm: 01 bộ</p><p><strong>Thời gian bảo hành: 12 tháng</strong></p> | [5 empty] | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | 2020-11-30T16:45:20.085 | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | 2020-11-30T16:45:20.161
585 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:29:09.520 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:04:44.383
586 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất trung bình 48 kênh | MOTION P 7PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 48; Công suất 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng(Pro)<br /> - Hỗ trợ nghe ở môi trường ồn(Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện; Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông; Hỗ trợ nghe nhạc HD; Chặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:27:51.290 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T10:04:44.383
587 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật kết hợp bộ quan sát bán phần sau | HS Allegra 900 |  | Đức | Haag Streit Surgical GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 3143000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-01-10 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật kết hợp bộ quan sát bán phần sau</p> |  |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Hệ quang học: có tích hợp bộ phản xạ đỏ (tạo ánh đồng tử )để phẫu thuật viên có thể nhìn rõ bao sau, thuận tiện trong quá trình phẫu thuật</li> <li>Hệ quang học Apochromatic cho hình ảnh rõ nét, độ phân giải cao ở bất kỳ độ phóng đại nào. Với độ sâu trường nhìn&nbsp; 25 mm, kính sẽ cho ảnh nổi 3 chiều và sắc nét.</li> <li>Góc nghiêng của kính: -8° đến +100°</li> <li>Khoảng cách làm việc : 200 mm</li> <li>Hệ thống phóng đại: 4.3x đến 25.7x</li> <li>Đường kính của trường nhìn: 8.2 mm đến 49 mm</li> <li>Kích thước trường sáng: Từ 3 mm đến 60 mm</li> <li>Nguồn sáng: Đèn Halogen, công suất 150 W</li> <li>Màn chắn điểm: 02</li> <li>Đĩa phin lọc:&nbsp; Phin lọc 5</li> <li>Góc quay của cánh tay: 2 x 300º</li> <li>Tải trọng cánh tay: 4.5kg đến 15.0kg</li> <li>Chiều cao dịch chuyển của đầu kính: Từ 964 mm đến 1644 mm</li> <li>Bộ dịch chuyển XY: Di chuyển đầu kính trong phạm vi&nbsp; 60 x 60 mm</li> <li>Bàn đạp điều khiển: Điều khiển 14 chức năng của kính.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">Bàn đạp điều khiển: Điều khiển 14 chức năng của kính.</div> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-10T14:30:21.429 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-10T00:00:00.214
588 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slip Lamp SL 800 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 693000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:22:15.718 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
589 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slip Lamp SL 800 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinh hiển vi 5 mức phóng đại chỉnh điện: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cáp nối&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính hai mắt : 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Camera 18MP: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích xử lý ảnh: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính để bàn đi kèm theo máy : 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính: 01 chiếc<br /> - &nbsp;Tích hợp theo máy cố định thiết bị chỉnh điện: 01 &nbsp;chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh )&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ</p> | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:19:16.746 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:33.465
590 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:26:27.361 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:04:44.383
591 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy sinh thiết chân không | Atec Sapphire 200 |  | Mỹ | Hologic, Inc. |  |  | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy sinh thiết chân không</p> |  |  | <p>Máy sinh thiết chân không</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-10-31T11:46:00.613 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế ATC | 2020-11-30T00:00:00.242
592 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | QuantStudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument System with Tower Computer | QuantStudio 5 Dx |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 1850000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Máy nhân gen PCR thời gian thực (Realtime PCR) kèm máy tính để bàn -&nbsp;QuantSudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument system with Tower Computer.</p> <p><i>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</i></p> <p><i>Môi trường hoạt động: </i></p> <p><i>- Nhiệt độ: 15 – 30ºC</i></p> <p><i>- Độ ẩm: 20- 80%</i></p> |  |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T11:43:54.886 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T08:48:20.674
593 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | 7500 Fast Dx |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 1580000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR) 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument kết hợp với phần mềm SDS là thiết bị khuếch đại acid nucleic theo thời gian thực 96-giếng với hệ thống phát hiện huỳnh quang 5 màu.</p> <p><i>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</i></p> <p><i>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 15 – 30ºC, độ ẩm: 20- 80%</i></p> |  |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T10:44:45.184 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T08:48:20.675
594 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất trung bình 24 kênh | MOTION P 3PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 24; Công suất: 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng<br /> - Âm thanh 3D; Hỗ trợ nghe ở môi trường ồn (Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện<br /> - Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Chặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:25:50.989 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T10:04:44.383
595 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | EL-OT 500 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 6 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bàn mổ đa năng điện thủy lực</p> <p>Hãng sx: Elpis</p> <p>Model:EL-OT500&nbsp;</p> |  |  | <p>-&nbsp;<font size="3">Kích thước tổng thể: 2,200(L) x 510(W) x 770~1,040mm(H)</font></p> <p>- Bàn chia làm 4 phần cơ bản:</p> <p><font size="3">1. Phần đầu: Kích thước 560 (W) x 250mm (L)</font></p> <p><font size="3">2. Phần lưng: Kích thước 560 (W) x 600mm (L)</font></p> <p><font size="3">3. Phần hông: Kích thước 560 (W) x 510mm (L)</font></p> <p><font size="3">4. Phần chân: Kích thước 270(W) x 600mm(L)</font></p> <p>- Xoay trái phải: 20/25 độ</p> <p>- Trendelenburg&nbsp; &nbsp; +25 / -25 độ</p> <p>- Chỗ ngồi: +25 / -80 độ</p> <p>- Phần chân: +30 / -90 độ</p> <p>- Tư thế mổ thận: 140 độ</p> <p>- Điện áp: AC220V, 50/60HZ</p> <p>- Trọng tải an toàn: 240kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-15T16:15:24.175 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:01.803
596 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ, 1 cửa, dung tích 210 lít | DS 600/1 |  |  | Steelco S.p.A |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 |  | Hệ thống | [12 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T09:03:04.549 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T09:03:04.549
597 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p><strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>Mắt kính bảo hộ</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 01 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 01 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện miễn phí do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T14:29:48.169 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:00:03.993
598 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | iChem Velocity |  | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1308064650 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>IChem VELOCITY thiết lập tiêu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động với sự có mặt của phiến thử acid ascorbic để phát hiện sự ảnh hưởng của acid ascorbic đến các xét nghiệm sinh hóa, đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích. Thiết bị có khả năng xử lý mẫu cao và dễ sử dụng, giúp tối ưu hóa hiệu quả và năng suất của phòng xét nghiệm.</p><p>Hệ thống iChemVELOCITY phân tích 9 thông số sinh hóa cùng với acid ascorbic và thông tin liên quan đến màu, độ đục, và tỉ trọng. Thanh thử nước tiểu của iChemVELOCITY có thêm một phiến thử màu để hỗ trợ trong quá trình phân tích các mẫu có màu đậm. Thiết bị có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với máy soi cặn nước tiểu.</p><p><strong>Công suất</strong></p><p>› Phân tích 210 mẫu/giờ</p><p>› Khả năng nạp 300 thanh thử</p><p>› Lưu trữ lên đến 10000 kết quả xét nghiệm</p><p>› Phòng ngừa sử dụng hóa chất hết hạn</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22T17:47:14.274 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:12:08.078
599 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện kết hợp vỗ rung lồng ngực, nghiêng trái, nghiêng phải | Progressa |  | Pháp | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>theo thông số kỹ thuật đính kèm&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.015 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:52:30.022
600 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện | Centuris Pro |  | Pháp | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 135000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>theo thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:44.990 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:52:30.022
601 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện tích hợp cân | Hill-rom 900 Accella |  | Pháp | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>theo thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:44.963 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:52:30.022
602 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | BÀN ĐẺ ĐIỆN ĐA NĂNG | CHS - SMT204D |  | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Bàn đẻ CHS-SMT204D là thiết bị hoạt động hệ thống mô-tơ điện truyền động tuyến tính, giúp cho bàn hoạt động linh hoạt và hiệu quả. Nó giúp cho các bác sĩ sản khoa có thể chọn vị trí, tư thế mong muốn trong quá trình thăm khám bệnh nhân.</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Bàn phụ trợ: 01 chiếc</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ tay: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ vai: 01 đôi.</li> <li>Tay cầm: 01 đôi.</li> <li>Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;<strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 650 x 1710 x 590 ~ 890 mm (Rộng x Dài x Cao)</li> <li>Chiều cao điều chỉnh: 590 ~ 890 mm</li> <li>Kích thước mặt bàn: 650 x 1710 mm (Rộng x Dài)</li> <li>Độ nghiêng phần lưng: 0° - 70°</li> <li>Độ nghiêng dốc bàn: 0° - &nbsp;-24°</li> <li>Nguồn điện: 220V, 50/60Hz</li> <li>Công suất: 300W</li> <li>Trọng tải tối đa: 140Kg</li> <li>Nhiệt độ/ Độ ẩm hoạt động: 10°C - 40°C / 30% - 95%</li> </ul> |  |  |  | bảo trì, bảo dưỡng 60 tháng kể từ ngày bàn gioa và nghiệm thu thiết bị | Thiết bị được bảo hành 12 tháng và bảo trì bảo dưỡng 60 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn gioa lắp đặt. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13T16:41:11.039 | Bộ Y tế | 2020-11-13T16:43:05.063
603 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện Rescan 700 (cấu hình cơ bản) | Rescan 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 11174000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>nh vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Model: RESCAN 700</p><p> Thiết bị được hỗ trỡ chụp cắt lớp OCT trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, glaucoma, võng mạc, và ghép nội mô giác mạc hay giác mạc sâu.</p><p> Lợi ích làm giảm tổn thất tế bào,&nbsp;thời gian phẫu thuật giảm</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6,&nbsp;<br /> Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm, dịch chuyển lên 40mm)<br /> Vật kính: Tiêu cự f =200mm<br /> Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f =170 mm<br /> Ống kính phụ: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f = 170 mm, có thể chỉnh độ phóng đại đồng bộ hoặc độc lập với kính chính.<br /> Thị kính: trường nhìn rộng 10x gắn kiểu từ tính<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> Công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục SCI, phản xạ ánh đồng tử toàn thị trường<br /> Nguồn sáng LED sử dụng cáp quang<br /> Nhiệt độ màu gần như ánh sáng trắng<br /> Hệ thống chiếu sáng có thể chuyển sang chế độ màu Halogen bằng tấm lọc Hamode.<br /> Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> Nguồn cắt khe sáng ( Slit illuminator): 0.2mm,2mm,3mm,4mm, cao: Cao 12mm<br /> Lọc 25% xám</p> <p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> Có đầu ghi video chuẩn HD<br /> 4. Hệ thống kính tiếp xúc Resight 700.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T13:48:37.473 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:46:38.482
604 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG XUNG KÍCH (2 đầu phát) | ENPULS PRO |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đức | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><em>Công nghệ</em></p><p>Hệ thống trị liệu nén đạn xuyên tâm với máy phát điện từ đạn gia tốc</p><p><em>Mức năng lượng / năng lượng</em></p><p>60 - 185 mJ (tương đương với 1-5 bar) (tại applicator), có thể điều chỉnh tự do trong 10 mJ</p><p>ở 22 Hz tối đa 90 mJ</p><p>ở 16 Hz tối đa 120 mJ</p><p>ở 10 Hz tối đa 185 mJ</p><p><em>Chế độ</em></p><p>Tần số 1-22 Hz</p><p>3 chế độ bắn (Burst) (4/8/12 xung)</p><p><em>Chế độ hoạt động</em></p><p>Hoạt động ngắt quãng</p><p>Độ chính xác: ± 20%</p><p><em>Các chương trình</em></p><p>7 chương trình cài đặt trước, có thể điều chỉnh</p><p><em>Giao thức</em></p><p>Hơn 25 khuyến nghị điều trị sẵn có minh hoạ</p><p><em>Bảng điều khiển</em></p><p>Màn hình cảm ứng 12” thể hiện tất cả các hoạt động phần mềm</p><p>Núm xoay điều khiển&nbsp;để điều chỉnh mức năng lượng và tần số</p><p>Sử dụng đầu phát với cầu dao đạp chân đa hướng</p><p><em>Bộ nhớ / Update</em></p><p>Thẻ SD cho bộ nhớ,</p><p>Chương trình yêu thích và phù hợp (120 vị trí)</p><p>Update vi chương trình</p><p><em>Kích thước</em></p><p>200 x 350 x 300 mm (Dài / rộng / cao)</p><p><em>Trọng lượng</em></p><p>3.8 kg (không có đầu phát)</p><p><em>Đầu phát</em></p><p>Công thái học, với vỏ nhôm anot và quạt làm mát</p><p><em>Máy phát điện từ, tích hợp</em></p><p>Kích thước chiều dài 23 cm, đường kính 5 cm (max.)</p><p>Trọng lượng 0,85 kg (không có dây cáp)</p><p>Chu kỳ ( tuổi thọ):Bảo hành tối thiểu 2.000.000 phát bắn</p><p>Đường kính Applicator 6/15 (2 miếng) / 25 mm</p><p>Chu kỳ ( tuổi thọ) 150.000 cho mỗi đầu applicator</p><p><em>Nguồn điện</em></p><p>100–240 V/ 50/60 Hz; 220 V/60 Hz</p><p>Cầu chì: 2 × T3A15L, 250 V</p><p>Công suất tiêu thụ: 250 VA</p><p>Lớp bảo vệ: I</p><p>Lớp ưng dụng: BF</p><p><em>Môi trường hoạt động:</em></p><p>10–25°C, 20–80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ, áp suất không khí 700–1060 hPa</p><p><em>Môi trường bảo quản, vận chuyển:</em></p><p>-10–50°C, 10–90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ, áp suất không khí 700–1060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29T11:33:09.182 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29T11:33:09.246
605 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện | Hill-rom 900 |  | Pháp | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 225000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:44.928 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:52:30.022
606 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi Laser | SRM-H2A |  | Trung Quốc | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD |  | Nhóm 6 |  |  | 1596000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <p>Máy tán sỏi Laser&nbsp;</p> |  |  | <p>Công suất: 35W</p> <p>Loại bóng Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p> <p>Điện áp sử dụng: Một pha, 220 VAC/50Hz</p> <p>Bước sóng Laser: 2.1μm</p> <p>Năng lượng xung mạch: Từ 0.2J đến 4.0J</p> <p>Tần số hoạt động: Từ 5Hz đến 15Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-10-30T15:02:10.117 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-11T08:50:11.685
607 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Tự Động 240 XN/Giờ | KENZA 240 TX |  |  | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 590000000 |  | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:34:20.732 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:34:20.732
608 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | SAT 600 | SAT 600 |  | Italy | AMS Srl |  | ["2020"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>xét nghiệm sinh hóa</p> |  | <p>Hóa chất kèm theo</p> |  | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-10-30T17:07:18.665 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T10:05:53.953
609 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng xung kích | Enpuls Version 2.0 |  | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 580000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-28 | 2025-11-28 | <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> |  |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật</strong></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Cầu chì 2 x T3A15L, 250V</span></p><p><span style="color: black;">Điện năng tiêu thụ 250VA</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Lớp bảo vệ I</span></p><p><span style="color: black;">Lớp ứng dụng BF</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Tần số 1 Hz - 22 Hz, điều chỉnh theo bước 1 Hz</span></p><p><span style="color: black;">3 chế độ chụp liên tiếp với chế độ xung 4, 8 hoặc 12 </span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Mức năng lượng xung kích:&nbsp;60 - 185 mJ (tại ứng dụng) được lựa chọn tự động trong nấc 10mJ</span></p><p><span style="color: black;">+ Ở 22 Hz tối đa 90 mJ</span></p><p><span style="color: black;">+Ở 16 Hz tối đa 120 mJ</span></p><p><span style="color: black;">+Ở 10 Hz tối đa 185mJ</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Chế độ hoạt động: Khoảng tối đa. 6000 nhịp / 15 phút. tạm ngừng</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Độ chính xác ± 20%</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Kích thước 322 mm x 235 mm x 130 mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng 2,7kg</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Đầu phát</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước dài 230 mm, đường kính 50 mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng 850 g</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Tuổi thọ 2.000.000 shock (tối thiểu)</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Applicator đường kính 6/15/25 mm / dễ thay</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Thiết bị hoàn chỉnh</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước 580 mm x 250 mm x 470 mm (hoàn chỉnh với hộp)</span></p><p><span style="color: black;">¬¬</span></p><p><span style="color: black;">Tổng trọng lượng 13 kg (hoàn chỉnh)</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Môi trường hoạt động: 10 đến 25 ° C, Độ ẩm tương đối: 20% đến 80%, không ngưng tụ; 700 hPa-1060 hPa</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Vận chuyển -10 ° C đến + 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">700 hPa-1060 hPa</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Bảo quản &nbsp;-10 ° C đến &nbsp;+ 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">700 hPa-1060 hPa</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-28T22:32:42.575 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-11T09:14:01.549
610 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Thiết bị nội soi tai mũi họng | CCU-2400 |  | Hàn Quốc | PROVIX Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 568000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p>Model CCU-2400 được thiết kế cho nhiều ứng dụng nội soi khác nhau như: Nội soi tai mũi họng, nội soi khớp gối, nội soi ổ bụng, nội tiết niệu, nội soi phụ khoa, nội soi cột sống, ...Thiết bị có độ phân giải Full HD, đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu thăm khám lâm sàng về nội soi.&nbsp;</p><p><br></p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Đầu camera</strong></p> <ul> <li>Cảm biến hình ảnh: SONY CMOS</li> <li>Độ phân giải: 1920 x 1080p (60 fps)</li> <li>Yêu cầu nguồn điện: AC 100 - 240 AVC</li> <li>Nhiệt độ vận hành: 10 C - 40 C</li> <li>Mức tiêu thụ điện: 15W (max)</li> </ul> <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh (CCU)</strong></p> <ul> <li>DVI: 1920 x 1080 (60fps)</li> <li>HDMI: 1920 x 1080 (60fps)</li> <li>Hỗ trợ ghi video HD&nbsp;</li> <li>Kích thước (WxDxH): 300 x 280 x 85mm</li> <li>Trọng lượng: 4kg</li> <li>Nguồn sáng</li> <li>Nhiệt độ màu 6500</li> <li>Kích thước (cm): 32x11x30.5</li> <li>Trọng lượng: 5kg</li> </ul> <p><br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T17:02:02.613 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:16:16.672
611 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện trần - sàn | Hệ thống chụp và can thiệp tim mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện cao cấp | Innova IGS 6 |  | Pháp | GE Medical Systems SCS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 42500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống chụp và can thiệp tim mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện cao cấp</strong></p><p>Model:<strong> Innova IGS 6</strong></p><p>Hãng:<strong> GE</strong></p><p>Xuất xứ:<strong> Pháp</strong></p> |  |  | <p> ­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Innova IGS 6 là hệ thống hỗ trợ dẫn hướng bằng hình ảnh hai bình diện với thiết kế cánh tay linh hoạt, tích hợp đầy đủ các chức năng và ứng dụng hỗ trợ lâm sàng trong hình ảnh can thiệp và chẩn đoán hình ảnh với chất lượng cao như can thiệp tim mạch, ngoại vi, điện sinh lý, thần kinh, …</p><p> ­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được trang bị chuỗi thu nhận hình ảnh với các tính năng hỗ trợ kiểm soát, giảm liều tia như: tấm thu hình được thiết kế và sản xuất bởi chính hãng GE với chỉ số DQE cao và các chế độ giảm liều chuyên biệt cho chất lượng hình ảnh rõ nét phù hợp với từng ứng dụng lâm sàng trong khi giữ mức liều tia thấp nhất có thể, đồng thời hạn chế tình trạng trễ hình, bóng mờ. Tính năng <strong>Innova Sense</strong> giúp tấm thu ảnh (detector) tự động điều chỉnh khoảng cách tối ưu với bệnh nhân khi cánh tay C di chuyển để hạn chế tối đa liều tia cho bệnh nhân và giảm tối đa lượng tia tán xạ bác sĩ phải hấp thụ khi bác sĩ thực hiện các góc quay đến các vị trí chiếu chụp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T14:55:39.463 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T14:55:39.494
612 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình hút dịch 4L | VB4L |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2970000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Dùng để chứa dịch</p> |  |  | <p>Bình hút dịch 4L có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:17:53.776 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:01.885
613 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-Arm | Anyview-500R |  | Hàn Quốc | Ecotron Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-01-27T15:20:45.505 | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-01-27T15:20:45.579
614 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy soi cặn nước tiểu | iQ 200 Elite |  | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1865500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống iQ 200 Elite được thiết kế cho lượng mẫu từ trung bình đến cao với 70 mẫu soi cặn mỗi giờ, giúp rút ngắn thời gian và chuẩn hóa kết quả.</p><p>Với công nghệ chụp ảnh dòng chảy kỹ thuật số độc quyền của Iris, sử dụng phần mềm tự động phân tích, hầu như người sử dụng không cần làm xét nghiệm soi cặn thủ công. Máy iQ200Elite có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với máy phân tích nước tiểu iChemVelocity để tạo thành hệ thống hoàn chỉnh Iricell.</p><p><strong><u>Cải tiến quy trình làm việc</u></strong></p><ul><li>Kết quả hiển thị trên màn mình giúp cải thiện thời gian trả kết quả</li><li>Công nghệ tự động xử lý kết quả dựa trên thông số người dùng tự định nghĩa</li><li>Tự động phân loại thành 12 phân lớp với 27 dưới nhóm giảm thời gian chạy lại và kiểm tra thủ công</li></ul><p><strong><u>Tăng cường hỗ trợ lâm sàng</u></strong></p><ul><li>Phần mềm Auto-Particle&nbsp;Recognition&nbsp;(APR) cung cấp kết quả tiêu chuẩn hóa để cải thiện độ chính xác</li><li>Cung cấp cái nhìn toàn diện về mẫu thông qua nhiều thông số</li><li>Kết quả xét nghiệm hỗ trợ quản lý bệnh nhân</li><li>Phần mềm thông minh trong sàng lọc mẫu âm tính</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22T17:35:32.500 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:12:19.153
615 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở dùng cho xe ô tô cứu thương | OSIRIS3 |  |  | Air Liquide Medical Systems S.A. |  | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2020-10-30T15:51:13.388 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2020-12-31T00:00:01.910
616 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452300 |  | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH |  | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR</p> |  |  | <p>Định dạng block: 0.2ml, bằng vật liệu hợp kim</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 3,9°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 3.35°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 10-100µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13T16:45:18.394 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31T00:00:01.918
617 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | 010068 |  | Canada | NATUS |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 212922000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T09:54:12.813 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:45:23.708
618 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp X quang cầm tay | Port- X III |  | Hàn Quốc | Genoray Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 234650000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy chụp X quang cầm tay</p> |  |  | <p>Máy chụp X quang cầm tay</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-12T13:42:06.696 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-01-07T16:29:58.482
619 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | CHS - E1000 |  |  | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 235000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-12-31 | <p><strong>Model:</strong><strong> CHS-E1000 </strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong><strong> JW BIO Science</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: </strong><strong>&nbsp;Hàn Quốc</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống sưởi ấm ghế ngồi (tích hợp bên trong máy): 01 hệ thống</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ tay: 01 đôi.</li> <li>Khay nhôm chứa chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Cuộn giấy lót: 01 cuộn.</li> <li>Bộ ca Inốc đựng bông băng và panh kẹp: 01 bộ (2 chiếc).</li> <li>Bộ Pedal điều khiển từ xa: 01 bộ.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</li> </ul> |  |  | <p><strong><u>Tính năng và thông số kỹ thuật:</u></strong></p> <p><em>Tính năng:</em></p> <ul> <li>Là loại bàn khám sản phụ khoa/ bàn sanh tiên tiến và hiện đại nhất. Điều khiển hoàn toàn bằng hệ thống điện thủy lực</li> <li>Điều khiển các vị trí, tư thế bằng hệ thống pedal chân.</li> <li>Phần dưới của bàn được bọc một lớp nhựa tổng hợp ABS giúp chống bám bụi.</li> <li>Có thể sử dụng như một chiếc bàn mổ sinh trong các trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có thể điều chỉnh bất kỳ yêu cầu về góc hoặc chiều cao bằng pedal điều khiển.</li> <li>Hệ thống sưới ấm chỗ ngồi giúp bệnh nhân thư giãn trong quá tình thăm khám.</li> <li>Mặt bàn và 2 tấm đỡ tay được bọc bới lớp da có chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bới hóa chất tẩy rửa</li> <li>Có màn hình hiển thị chiều cao của bàn khám và hiển thị góc nghiêng của lưng bàn.</li> <li>Bàn có thể lưu lại vị trí của bệnh nhân bằng tính năng ghi nhớ.</li> <li>Hai bên có tay nắm dùng cho bệnh nhân. Tay nắm được làm bằng thép không gỉ, bên ngoài được bọc một lớp da.&nbsp;</li> <li>Thanh ray 30 x 8mm (Rộng x Sâu) được làm bằng thép không gỉ SUS 304 ở cả 2 bên của mặt bàn để gắn thêm phụ kiện.</li> <li>Hộp đựng bông băng, panh kéo được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao. Kích thước lần lượt: ø90 x 90mm; ø54 x 90 mm.</li> <li>Khay đựng chất bẩn được làm từ hợp kim nhôm để dễ dàng tẩy rửa, có thể kéo ra vào, kích thước nhỏ gọn: 370 x 270 x 60 mm (Rộng x Dài x Cao).</li> <li>Chân đế bàn có 04 bánh xe và có 02 chốt để khóa vị trí.</li> <li>Bộ điều khiển chân không dây 320 x 170 x 120 (Rộng x Dài x Cao) giúp để điều khiển bàn đạt tới bất kì độ cao và góc theo nhu cầu thăm khám</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-28T14:03:49.910 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-28T14:03:49.910
620 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 360 | AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY AIA-360 |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-03-31 | <p>MODEL: AIA - 360</p> <p>HÃNG SX: TOSOH – NHẬT BẢN</p> <p>NƯỚC SX: NHẬT BẢN</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-05T16:21:11.296 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-11T09:29:44.743
621 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 900 | "AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-900 |  |  | Tosoh Hi-Tec Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 123 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-03-31 | <p>MODEL: AIA - 900</p> <p>HÃNG SX: TOSOH – NHẬT BẢN</p> <p>NƯỚC SX: NHẬT BẢN</p> |  | <p>- 9 trays sorter</p> <p>- 19 trays sorter</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-05T16:43:33.022 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-05T16:43:33.022
622 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  |  | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 78000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T14:15:49.924 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T14:15:49.924
623 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G1200 | G1200 |  | Nhật Bản | Fujirebio Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p><span class="fontstyle0">Thông số chính máy G1200</span><br /> <span class="fontstyle2">- Phương pháp phân tích: CLEIA (Miễn dịch Enzyme Hóa phát quang)<br /> - Loại truy cập dữ liệu: Truy cập ngẫu nhiên<br /> - Số xét nghiệm có thể phân tích đồng thời: Tối đa 24 xét nghiệm/mẫu<br /> - Công suất: 120 xét nghiệm/giờ<br /> - Thời gian phản ứng: Khoảng 25 phút (thời gian hoàn thành báo cáo: Khoảng 35 phút)<br /> - Khả năng chứa mẫu: Tối đa 100 mẫu (có thể thêm hoặc thay thế) và Mẫu cấp cứu<br /> - Khả năng chứa thuốc thử: 504 xét nghiệm trên khay (14 cartridges/hộp)<br /> - Phương pháp cài đặt mẫu: Hệ thống ID Rack đặt mẫu (5 mẫu trên Rack)<br /> - Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đầu hút dùng một lần với tính năng cảm biến mực<br /> chất lỏng và phát hiện cục máu đông<br /> - Thể tích mẫu: 10 – 140µL/xét nghiệm<br /> - Tính năng pha loãng mẫu: Tự động pha loãng (10, 100, 200, 1000 lần)<br /> - Loại đo quang: Đếm photon (Đo ánh sáng trực tiếp của Cartridge phản ứng miễn dịch)</span><br /> <span class="fontstyle2">- Đầu vào: Bảng điều khiển cảm ứng, Bàn phím và Quét mã vạch<br /> - Đầu ra: Trên màn hình hoặc in ra máy in (tùy chọn)<br /> - Đầu vào và Đầu ra trực tuyến: RS232C</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T10:58:23.904 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:01.986
624 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G600II | G600II |  | Nhật Bản | Fujirebio Inc. |  | ["2000"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p><span class="fontstyle0">Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G600II</span><br /> <span class="fontstyle2">- Phương pháp phân tích: CLEIA (Miễn dịch Enzyme Hóa phát quang)<br /> - Loại truy cập dữ liệu: Truy cập ngẫu nhiên<br /> - Số xét nghiệm có thể phân tích đồng thời: Tối đa 8 xét nghiệm/mẫu<br /> - Công suất: 60 xét nghiệm/giờ<br /> - Khả năng chứa mẫu: 36 mẫu (bao gồm 3 mẫu ưu tiên)<br /> - Khả năng chứa thuốc thử: 112 xét nghiệm trên khay (8x14 cartridges)<br /> - Phương pháp cài đặt mẫu: Nối tiếp nhau với 37 vị trí đặt mẫu<br /> - Chứa mẫu: Cup mẫu (Hitachi cup), ống nghiệm (đường kính 13-16, chiều dài 75-100mm)<br /> - Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đầu hút dùng một lần với tính năng cảm biến mực<br /> chất lỏng và phát hiện cục máu đông</span><br /> <span class="fontstyle2">- Thể tích mẫu: 10 - 140µL/xét nghiệm<br /> - Tính năng pha loãng mẫu: Tự động pha loãng (5, 10, 100, 200 lần)<br /> - Tính năng tự chẩn đoán: Áp dụng<br /> - Loại đo quang: Đếm photon (Đo ánh sáng trực tiếp của Cartridge phản ứng miễn dịch)<br /> - Đầu vào: Bảng điều khiển cảm ứng. Phần mềm bàn phím và Đầu đọc mã vạch cầm tay<br /> - Đầu ra: Màn hình LCD 8 inch, Máy in nhiệt tích hợp và USB<br /> - Đầu vào và Đầu ra trực tuyến: RS232C</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T10:33:36.029 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:01.995
625 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa (BỘ MÁY CHÍNH KÈM KHỐI ĐIỆN GIẢI 1 FLOWCELL) | AU5800 |  | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 6349900000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tích hợp khối điện giải 1 flowcell AU5800 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải hoàn toàn tự động, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, phù hợp cho các bệnh viện và phòng xét nghiệm có quy mô từ lớn đến rất lớn nhờ khả năng kết nối với các máy thành phần để đa dạng và mở rộng cấu hình.</p><p><strong><em>Công suất</em></strong></p><ul><li>Xét nghiệm sinh hóa: Tối đa 2000 xét nghiệm/giờ</li><li>Xét nghiệm điện giải: Tối đa 900 xét nghiệm/giờ</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-21T17:05:54.478 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-05T09:12:43.093
626 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động BIO SOLEA 2- COAGULOMETER 2 CHANNELS | BIO SOLEA 2 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 102144000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy đo đông máu Bio solea 2 là dụng cụ đo bán tự động được kiểm soát bởi bộ xử lý để phân tích đông máu trong chẩn đoán in vitro. Hệ thống đo quang cơ học xác định thời gian đông máu của huyết tương bằng cách sử dụng hiệu ứng thay đổi mật độ quang khi quá trình đông máu bắt đầu. Hệ thống theo dõi tiến trình phản ứng trong quá trình phân tích và cho biết kết quả quan trọng đối với người dùng . Máy tính được tích hợp xử lỹ thời gian đo. Kết quả được đưa ra trong một số đơn vị tính, chẳng hạn như INR, % hoặc mg/dl. Việc kiểm tra tự động BIO-SOLEA 2 giúp loại bỏ nhu cầu bảo trì và cài đặt. Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng thao tác giúp cho BiO- SOLEA 2 là thiết bị phân tích đông máu có hiệu năng cao.&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30T14:57:01.128 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:06:24.494
627 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 14 kênh | BBM986-DW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 14<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Dịch chuyển tần số<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T15:49:24.375 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:39.464
628 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | NKV-330 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-03-31 | <p>Máy thở NKV-330 sử dụng áp suất dương để cung cấp thông khí và hỗ trợ thông khí cũng như quản lý oxy cho người lớn hoặc trẻ em có thở tự phát nhưng cần thở máy. Máy bao gồm các chế độ thở như: SPONT-PS, S/T, PCV, PRVC, PPV và chế độ điều trị oxy lưu lượng cao. Ngoài ra có chức năng theo dõi thêm cả SpO2 và CO2 qua cổng kết nối đa năng. Sử dụng rộng rãi trong ICU, phòng hồi sức, phòng bệnh hoặc vận chuyển trong bệnh viện. Có thể sử dụng ắc qui với thời gian hoạt động tới 2h.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-29T11:43:27.409 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-29T11:43:27.489
629 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | SolarMax LED 160 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 160</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 160 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 830mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 180.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 350</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 800~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 160</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 240W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T10:46:57.217 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T10:46:57.262
630 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL ELITE |  | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1002000000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p><strong>ACL Elite: Giải Pháp Toàn Diện Và Đơn Giản cho Phòng Xét Nghiệm Đông Máu</strong></p><p>Các xét nghiệm cấp cứu, đặc biệt và thường quy đều thực hiện được trên hệ thống dễ sử dụng, tiện lợi và gọn nhẹ</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sự truy cập ngẫu nhiên giảm thiểu thời gian trả kết quả</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mẫu cấp cứu PT và APTT luôn sẵn sàng và cho kết quả chỉ trong 8 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng xét nghiệm không bị gián đoạn, các mẫu cấp cứu STAT có thể nhập vào ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ vị trí nào trên khay</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menu xét nghiệm toàn diện làm cho việc xét nghiệm các xét nghiệm đặc biệt cũng đơn giản như các xét nghiệm thường quy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay có thể tháo rời được phù hợp với kích cỡ khác nhau của cốc mẫu và ống mẫu ban đầu và thể tích mẫu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử có thể được hút trực tiếp từ lọ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng “gộp nhóm chung” XN cho phép số lượng lớn sự kết hợp các XN được xử lý trong một phiên phân tích giống hệt nhau.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha loãng: Độ chính xác đạt được với hệ thống pha chế chất lỏng, trạng thái rắn duy nhất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hiển thị đường biểu diễn cục đông thông qua hệ thống quang học&nbsp;cao cấp với khả năng theo dõi&nbsp;tất cả các&nbsp;phản ứng đông máu&nbsp;và hấp thụ </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hóa chất chuẩn&nbsp;có thể&nbsp;được&nbsp;thực hiện&nbsp;chạy cùng&nbsp;với các&nbsp;mẫu&nbsp;bệnh nhân</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2020-11-26T14:29:56.686 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-01-05T09:15:04.736
631 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 130 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 130 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 408000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Núm điều khiển chiều cao, chiều rộng, xoay, di chuyển khe sáng đặt ở vị trí thuận lợi cho phép vận hành bằng 1 tay. Biên độ khe sáng cho phép đặt kính tiếp xúc và quan sát hết bề rộng của mắt.<br /> Chiều cao khe sáng từng nấc 0,3 /2.5/ 3,5 / 7/10/14 mm, 3 khe sáng<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi 1-14mm<br /> Khe sáng có thể xoay ±90 độ, liên tục<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây – có thể đưa ra / vào, lọc hấp thụ nhiệt gắn sẵn thương xuyên.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân. Khoảng cách từ mắt bác sĩ đến mắt bệnh nhân trong khoảng 31 cm thuận lợi cho việc điều chỉnh mắt bệnh nhân và giữ kính tiếp xúc</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x. Trường nhìn 6 mm – 40 mm.&nbsp;<br /> Ống kính hai mắt kiểu hội tụ&nbsp;<br /> Thị kính 10x, bù trừ khúc xạ + 8D. Có thể chọn thị kính 12.5x<br /> Hệ thống quang học phủ nhiều lớp cho phép có hiệu quả sáng tối đa, ít mất ánh sáng và độ nét cao.<br /> Góc của lăng kính có thể chỉnh từ 0 - 20° thuận lợi cho việc khám mắt&nbsp;</p> <p>3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang X 90mm, trục dọc Y 110 mm, lên xuống Z 30 mm.<br /> Khóa nhanh cho phép cố định thiết bị, cho phép bác sĩ kiểm soát tốt trong quá trình khám. &nbsp;<br /> Núm vặn điều chỉnh ma sát dịch chuyển ngang thuận lợi cho việc lấy dị vật hoặc đo nhãn áp.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T09:58:39.495 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.263
632 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 120 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 120 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 894000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Chiều cao khe sáng có thể điều chỉnh liên tục trong khoảng ≤ 1 mm đến ≥ 6 mm hoặc từng bước 0,3 / 3,5 / 8 /14 mm<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi ≤ 0 đến ≥14mm<br /> Đèn khe có thể xoay liên tục trong khoảng ±90 độ<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với ≥ 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x.&nbsp;<br /> Trường nhìn tỏng khoảng ≤ 6 mm đến ≥ 40 mm.&nbsp;<br /> Thị kính ≥10x, độ bù trừ khúc xạ điều chỉnh được trong khoảng ≥ ± 8D.<br /> 3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang ≥ 110 mm, trục dọc ≥ 90 mm, lên xuống ≥ 30 mm.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng ≥ 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.&nbsp;<br /> Khoảng điều chỉnh lên xuống của giá tựa cằm ≥ 59 mm<br /> &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T09:42:56.033 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.263
633 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 12 kênh | BBM686-DWH |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 31500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Dịch chuyển tần số<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T16:18:16.715 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:39.463
634 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL TOP 750 CTS |  | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3204000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p><strong>ACL TOP 750 CTS</strong></p><p>Dòng máy ACL TOP Family 50 mới cho phép cung cấp đầy đủ tất cả các loại xét nghiệm đặc biệt đông cầm máu và đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín như CE (Châu Âu) và FDA (Hoa Kỳ). Hệ thống ACL TOP 750 CTS cho phép hoàn toàn tự động hóa với công nghệ tiên tiến nhất và quản lý chất lượng một cách hoàn hảo cho các loại xét nghiệm, bao gồm cả xét nghiệm thường quy và các xét nghiệm chuyên sâu. Đồng thời hệ thống ACL TOP 750 CTS cho phép tự động hóa hoàn toàn khâu vận hành và quản lý, tích hợp tính năng chuẩn bị và phân tích mẫu, kiểm tra tiêu chuẩn của mẫu, quản lí chất lượng tiên tiến nhất và các công cụ cho phép kiểm định chất lượng theo yều cầu của phòng xét nghiệm đông cầm máu.</p><p>Dòng máy ACL TOP 750 CTS là model có công suất ưu việt nhất, lên đến 270 xét nghiệm/ giờ phù hợp với các phòng xét nghiệm quy mô lớn. Ngoài ra, máy cũng có ưu điểm chạy mẫu ống đóng đem lại sự an toàn và sự tin cậy cho người vận hành hệ thống máy phân tích ACL TOP CTS.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2020-10-22T18:09:04.952 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-01-05T09:15:16.333
635 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vật lý trị liệu đa năng Doctorhome | Dh16 |  | Việt Nam | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p align="center">MÁY VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐA NĂNG DOCTORHOME-MODEL: DH16</p> <p><br /> CÔNG DỤNG:<br /> - Hiệu quả tốt trong điều trị dự phòng, điều trị đau và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh bị di chứng bại liệt, teo cơ, các bệnh về Thần kinh ,cơ, xương, khớp, thoát vị đĩa đệm, các hội chứng cột sống, vai, cổ, cánh tay , đau đầu, mất ngủ.kích thích khả năng tự chữa bệnh của cơ thể.<br /> - Chống viêm: khớp, dây thần kinh, viêm da, viêm màng tiếp hợp…<br /> - Đưa một số thuốc vào cơ thể (điện di) để điều trị.<br /> - Điều hòa quá trình hưng phấn và ức chế của vỏ não.<br /> - Tăng dinh dưỡng , điều trị vết thương vết loét lâu liều, sẹo xơ cứng, teo cơ.<br /> Trang bị phù hợp cho khoa Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại và Phục hồi chức năng thuộc cơ sở y tế các cấp, các đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo, biên giới, trên tàu Hải quân, bệnh xá quân dân y kết hợp, các hộ gia đình.<br /> - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Số17/2017/BYT-TB-CT ngày 21/6/2017<br /> THÔNG SỐ KỸ THUẬT<br /> - 01 kênh Siêu âm : Công suất:1,5w; Tần số: 1 MHz; chế độ: Xung , liên tục.<br /> -02 kênh Nhiệt hồng ngoại max: 60 <sup>0</sup>c ;<br /> -02 kênh Điện xung: Mỗi kênh có 02 chế độ (tần thấp và tần trung)<br /> -Tần thấp: (1-100)Hz; V=120 V; Độ rộng xung: (50 – 100)µs<br /> -Tần trung: (2070 -2300) Hz; V= 120 V; Độ rộng xung: (50 -70)µs<br /> - 01kênh Điện phân: dòng Galvanic : f =(18 -40)Hz; V=(0 -50) V; Xung, liên tục.<br /> - Điện áp sử dụng: 220 V/50 Hz ± 5%;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16T09:34:36.558 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11T11:23:39.123
636 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Vật lý trị Liệu Đa năng Doctorhome | DH14 |  | Việt Nam | Viện Điện Tử/ Viện Khoa Học Công Nghệ Quân Sự |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>Hiệu quả tốt trong điều trị dự phòng, điều trị đau và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh &nbsp;bị di chứng bại liệt, teo cơ, các bệnh về cơ, xương, khớp, các hội chứng cột sống, vai, cổ, cánh tay .. các bệnh phát sinh bởi môi trường làm việc, sinh sống, lao động nặng, bộ đội trong huấn luyện, chiến đấu, vận động viên thể dục thể thao. Trang bị phù hợp cho khoa Vật lý trị liệu, YHCT thuộc các cơ sở y tế, đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo, biên giới, trên tàu Hải quân, bệnh xá quân dân y kết hợp, các hộ gia đình.</strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Số: </strong><strong>16/2017/BYT-TB-CT&nbsp; ngày 21/6/2017</strong><strong>. Sản phẩm được bình chọn và trao giải: </strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“ <em>Top 100 Thương hiệu nổi tiếng ASEA</em>N ” năm 2014.</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16T09:10:56.352 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11T11:23:39.123
637 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 2D, 3 đầu dò | F37 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-21T21:49:38.478 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:06.698
638 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | e100 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc |  | Nhóm 3 |  |  | 49350000 | t | Chiếc | false | 2021-01-11 | 2021-04-11 | <p>Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu</p><p>sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh sáng</p><p>tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu thuật. Hệ</p><p>thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét, hiệu quả chiếu</p><p>sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, không tăng</p><p>nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay cân bằng, ổn định và</p><p>linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều chỉnh bất cứ vị trí, góc nào</p><p>mà không bị trôi đèn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-01-11T09:21:13.819 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-01-11T09:21:13.851
639 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây chẻ nhân 7-063 | 7-063 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Nga | Nhóm 4 |  |  | 6620000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Cây chẻ nhân / Nagahara Phaco Chopper, RHD, Dull Finish, Overall Length 120mm</p><p>Code: 7-063</p><p> Cây chẻ nhân, dùng cho tay phải, dài 120mm</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> |  |  | <p>Cây chẻ nhân / Nagahara Phaco Chopper, RHD, Dull Finish, Overall Length 120mm</p><p>Code: 7-063</p><p> Cây chẻ nhân, dùng cho tay phải, dài 120mm</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:25:09.758 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27T15:25:09.809
640 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS830 |  |  | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để đưa một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:29:53.413 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:29:53.413
641 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện Rescan 700 (cấu hình nâng cao) | Rescan 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15044000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Model: RESCAN 700</p><p> Thiết bị được hỗ trỡ chụp cắt lớp OCT trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, glaucoma, võng mạc, và ghép nội mô giác mạc hay giác mạc sâu.</p><p> Lợi ích làm giảm tổn thất tế bào,&nbsp;thời gian phẫu thuật giảm</p> |  | <p>1. Thân kính chính hiển vi loại để sàn: 01 chiếc</p><p> Ống kính chính với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh điện, điều chỉnh hướng đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Ống kính phụ với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh điện, điều chỉnh hướng từ đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x:&nbsp;04 chiếc</p><p> Vật kính f = 200mm: 01 chiếc</p><p> Hệ thống chiếu sáng LED: 01 chiếc</p><p> Tay nắm điều khiển máy: 02 chiếc</p><p> Bàn đạp chân có 14 chức năng: 01 chiếc</p><p> Chân đế đẩy sàn: 01 chiếc</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 chiếc</p><p> Hệ thống camera HD tích hợp: 01 chiếc</p><p> Ghi hình chuẩn HD tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quan sát đáy mắt không tiếp xúc điều chỉnh điện hội tụ&nbsp;: 01 bộ bao gồm :</p><p> Giá gắn bộ quan sát: 01 chiếc</p><p> Khay hấp tiệt trùng: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 60D: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 128D: 03 chiếc</p><p> 3. Hệ thống chụp OCT tích hợp theo máy: 01 bộ</p><p> 4. Hệ thống đánh dấu trục tong mổ đục thủy tinh thể chỉnh loạn</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6,&nbsp;<br /> Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm, dịch chuyển lên 40mm)<br /> Vật kính: Tiêu cự f =200mm<br /> Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f =170 mm<br /> Ống kính phụ: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f = 170 mm, có thể chỉnh độ phóng đại đồng bộ hoặc độc lập với kính chính.<br /> Thị kính: trường nhìn rộng 10x gắn kiểu từ tính<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> Công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục SCI, phản xạ ánh đồng tử toàn thị trường<br /> Nguồn sáng LED sử dụng cáp quang<br /> Nhiệt độ màu gần như ánh sáng trắng<br /> Hệ thống chiếu sáng có thể chuyển sang chế độ màu Halogen bằng tấm lọc Hamode.<br /> Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> Nguồn cắt khe sáng ( Slit illuminator): 0.2mm,2mm,3mm,4mm, cao: Cao 12mm<br /> Lọc 25% xám</p> <p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> Có đầu ghi video chuẩn HD<br /> 4. Hệ thống kính tiếp xúc Resight 700.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T13:52:51.410 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:47:20.008
642 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần phẫu thuật tổng quát ARC 303 | ARC 303 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần Bowa ARC 303 hiệu năng cao, chuyên dùng cắt và cầm máu trong phẫu thuật như: tổng quát, nội soi, nhi- sơ sinh, tim, lồng ngực, tiêt niệu, sản phụ khoa và chỉnh hình… với mỗi chuyên khoa là một chương trình thiết kế chuyên dụng</p> <p>Trải nghiệm sử dụng ĐƠN GIẢN AN TOÀN, dòng máy thế hệ mới thiết kế tối ưu hoá quy trình điều khiển và sử dụng máy. Sẽ không còn quá nhiều Mode hay lựa chọn các chế độ phức tạp, thay vào đó là tất cả chức năng của máy thể hiện sẵn ở bảng điều khiển và chọn bằng phím 1 chạm One- Touch</p> <p>Sự khác biệt của Model ARC 303 vượt qua tiêu chuẩn của một dao mổ điện thông thường. Trải nghiệm vết cắt mượt và đồng nhất trên một đường cắt qua nhiều loại mô, khả năng cầm máu tốt nhất mà không gây cháy mô với mức công suất cài đặt thấp hơn 40-60% thông thường</p> <p>Thông số kỹ thuật máy phẫu thuật cắt đốt điện cao tần Bowa ARC303 :<br /> – Công suất đơn cực tối đa: 300W.<br /> – Công suất lưỡng cực tối đa: 120W.<br /> – Tần số hoạt động: 330 kHz / 1MHz.<br /> – Trọng lượng: 10Kg.<br /> – Thiết kế màn hình LCD hiển thị thông tin hệ thống, điều khiển phím một chạm trực quan và nhanh chóng<br /> – Hiệu năng cao kiểm soát bằng vi xử lý cho tốc độ làm việc cao nhất và chính xác nhất.<br /> – Chức năng kiểm soát tia lửa tự động tăng cường tối đa khả năng an toàn điện.<br /> – Công nghệ cảm biến trở kháng mô ARC control điều chỉnh công suất phát tự động phù hợp cho từng loại mô với cho vết cắt mượt, cầm máu tốt mà không gây cháy mô.<br /> – Công nghệ giám sát tấm điện cực trung tính EASY Neutral Electrode kiểm soát hoàn toàn khả năng bỏng, cháy<br /> – Chức năng Autostart kích hoạt lưỡng cực tự động tiện dụng và giảm thao tác tối đa cho phẫu thuật viên<br /> – Chức năng CCS cho vết cắt đồng nhất cho mọi loại mô<br /> – Chức năng kích hoạt hai tay dao đồng thời cho phép tối đa 2 phẫu thuật viên cùng làm việc, cần thiết phẫu cho đa chấn thương, vú, tim, chỉnh hình…<br /> – Chức năng điều chỉnh chỉ số cầm máu trực tiếp ngay mặt trước máy.<br /> – Có thể thiết lập và lưu chương trình phẫu thuật theo tên người sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-05T11:42:03.408 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:02.095
643 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở hồi sức tích cực cho người lớn, trẻ em | Elisa 300 |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T16:32:22.416 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T16:32:22.416
644 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LF3 | TE-LF630 |  |  | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:37:52.624 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:37:52.624
645 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | DC-80 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2050000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn công ty | theo tiêu chuẩn công ty | theo tiêu chuẩn công ty | theo tiêu chuẩn công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T15:59:42.217 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:16:42.851
646 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi loại 2 dây | CYW-201 |  | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31T21:51:49.792 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.113
647 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | LIAISON XL |  | Đức | DiaSorin S.p.A. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3485500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <ul><li>Chủng loại: máy xét nghiệm miễn dịch tự động, truy cập ngẫu nhiên và làm được xét nghiệm cấp cứu</li><li>Công suất: 180 xét nghiệm/giờ</li><li>Công nghệ miễn dịch hóa phát quang (CLIA)</li><li>Danh mục xét nghiệm rộng nhất thế giới, đặc biệt là bộ viêm gan và các xét nghiệm bộ nhiễm</li><li>Hóa chất và chất chuẩn được tích hợp sẵn sàng để sử dụng</li><li>Cập nhật và quản lý tồn dư hóa chất bằng chip điện tử RFID</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-10-22T13:37:03.501 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-05T09:16:44.127
648 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy kích thích tập nói - nuốt | Multitronic MT-3 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-30 | <p>Thiết bị được sử dụng để kích thích nói và nuốt.</p> <p>Hoặc chỉ đơn thuần là 1 thiết bị điện xung cơ bản nếu không lựa chọn thêm chức năng kích thích nói - nuốt khi đặt hàng.</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao kèm thêm chức năng nói- nuốt</strong></p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện màu&nbsp;đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện&nbsp; màu trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>01x Điện cực dạng bút có tay vầm bằng nhựa</p> <p>01x Bộ mút làm ẩm điện cực bút</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Multitronic MT-3</strong> cho phép điều trị các liệu pháp sau:</p> <ul> <li>Dòng<strong> Interferential</strong> ( Giao thoa ) : Tĩnh, động, 2 cực, gián đoạn.</li> <li>Dòng <strong>Diadynamic</strong> : DF, MF, RS, MM,CP,LP,&nbsp; CPiso, LPiso ( với trình tự điều chỉnh )</li> <li>Dòng<strong> Stimulation of flaccid paresis </strong>( kích thích nói nuốt&nbsp;): xung tần số trung bình - xung tam giác, xung chữ nhật, xung hình thang hoặc hình sin – cả đơn cực và lưỡng cực.</li> <li>Dòng<strong> Stimulation of spastic paresis </strong>Kích thích co cứng : ở chế độ cả hai kênh</li> <li>Dòng <strong>TENS</strong>, <strong>BURST TENS</strong></li> <li><strong>HV (High Voltage)</strong></li> <li>Dòng <strong>Kotz / Russian</strong></li> <li>Dòng <strong>Trabert (2-5)</strong></li> <li>Xung <strong>Faradic, Neofaradic</strong></li> <li><strong>Various ware modulations</strong> : Điều chế sóng khác nhau với phạm vi điều chỉnh rộng để kích thích cơ điện</li> <li><strong>Inonphoresis và galvanic</strong></li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-16T23:18:40.959 | Bộ Y tế | 2020-11-17T08:42:26.536
649 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa đo protein | Mispa i3 |  | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 172500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-11-03 | <p>Mispa-i3 là máy phân tích protein định lượng tự động mang đến lợi ích của hệ thống máy phân tích tự động hoàn toàn, như độ chính xác cao và kết quả quay vòng nhanh cho tất cả các xét nghiệm protein.</p> <p><strong>Quản lý hồ sơ lâm sàng</strong></p> <ol> <li>Bệnh tiểu đường</li> <li>Nguy cơ tim mạch</li> <li>Rối loạn chức năng thận cấp tính</li> <li>Viêm, dị ứng</li> </ol> <p style="margin-left:31.7pt;">&nbsp;</p> <p><strong>Tăng hiệu quả làm việc</strong></p> <ol> <li>Hệ thống kênh đo kép: Quang học hấp thụ (Photometry) và Quang học tán xạ (Nephelometry)</li> <li>Đóng gói dạng cartridge chứa sẵn hóa chất, sẵn sàng sử dụng ngay</li> <li>Nâng cao độ ổn định của hóa chất – lên tới 9 tháng</li> <li>Quét mã vạch nhận diện mẫu bệnh phẩm và từng loại test củ thể với mỗi loại Cartridge</li> <li>Thẻ thông minh tiết kiệm chi phí cho hóa chất và chất chuẩn</li> <li>Tự động trộn, ủ và đo mẫu, cho kết quả nhanh chóng mà không cần sự can thiệp của kỹ thuật viên</li> <li>Bảo đảm việc chuyển đổi giữa các loại test, máy khởi tạo lại và nạp dữ liệu chuẩn nhanh chóng, không làm mất dữ liệu</li> </ol> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:56:30.362 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:25:11.293
650 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS730 |  |  | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 36000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:20:56.926 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30T13:23:36.968
651 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy điên cơ | TruTrace |  | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2023-12-25 | <p>Máy điện cơ TruTrace</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T17:33:32.185 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T17:33:32.259
652 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.0mm / L-10mm (narrow Line) | NL-QSI-3.0-10 |  |  | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  | [] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:09:13.387 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:09:13.387
653 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ và dây ống thở, 1 cửa, dung tích 504 lít | AD 400/1 |  |  | Steelco S.p.A. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 650000000 |  | Hệ thống | [12 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T09:52:30.530 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T09:52:30.530
654 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện và phụ kiện kèm theo | Eleganza 2 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  |  | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-04-02 | <p>Giường điện đa chức năng sử dụng cho khoa hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu.</p> <gdiv></gdiv> |  | <ul> <li>Nệm chống loét</li> <li>Tủ đầu giường</li> </ul> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>&nbsp;Giường có cấu trúc cột đứng</li> <li>Chắn giường bằng nhựa với chức năng thả rơi nhẹ nhàng.</li> <li>Khung nệm làm bằng nhựa đúc với các cấu trúc bẫy nước dịch giữ lại dưới nệm giúp dễ dàng vệ sinh.</li> <li>Khung nệm có thể tháo rời.</li> <li>Tấm lưng có thể chụp X-Quang</li> <li>Giường có chức năng chỉnh vị trí ghế tim phổi.</li> <li>Các bộ điều khiển: rõ ràng và dễ dàng sử dụng</li> <li>Có phím khóa chức năng bàn phím tránh các tác động ngoài ý muốn.</li> <li>Có chức năng CPR trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có bánh xe thứ 5 giúp dẫn hướng khi di chuyển và giảm lực khi quay giường.</li> <li>Eleganza 2 rất phù hợp với các bệnh viện tiêu chuẩn cao.</li> <li>Khung giường. Ergoframe: khi điều chỉnh tựa lưng và chân, phần lót nệm sẽ mở rộng tới 31 cm.</li> <li>Ổ điện điện được bảo vệ an toàn bằng khóa từ.</li> <li>Kích thước ngoài: 223.5 x 99.5 cm</li> <li>Phạm vi kéo dài: 31 cm</li> <li>Tấm lót nệm: 4 phần, điều khiển điện</li> <li>Kích thước phần lót nệm: 200 x 90 cm</li> <li>Phạm vi điều chỉnh độ cao bằng điện: 39.5 – 77.5 cm</li> <li>Góc điều chỉnh tựa lưng: 0 – 64 độ</li> <li>Góc điều chỉnh tựa chân: 0 – 32 độ</li> <li>Góc điều chỉnh bắp chân: 0 – 15 độ</li> <li>Điều chỉnh nâng hạ, tựa lưng, tựa chân bằng điện.</li> <li>TR/ATR: 16 độ - 16 độ</li> <li>Trọng lượng giường: 140 Kg.</li> <li>Trọng lượng bệnh nhân Max 185Kg</li> <li>Tiêu chuẩn: IEC: 60601-2-52</li> <li>Chuẩn chống nước và bụi: IPx4</li> <li>Bảo vệ quá tải: có</li> <li>Khung nệm</li> <li>Khung nệm được làm từ các bộ phận bằng nhựa có thể tháo rời.</li> <li>Đầu giường.</li> <li>Đầu giường bằng nhựa.</li> <li>Chắn cạnh giường.</li> <li>Chắn giường bằng nhựa tấm rời.</li> <li>Bánh xe</li> <li>150 mm Tente Motion + bánh xe thứ 5 (bánh xe điều hướng)</li> <li>Bảng điều khiển:</li> <li>Điều khiển cầm tay Loại nút nhất có đèn</li> <li>Bảng điều khiện tích hợp chắn cạnh giường</li> </ul> <gdiv></gdiv> | [5 empty] | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12T18:05:32 | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12T18:07:46.386
655 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | BUỒNG OXY CAO ÁP | BAROX SOLO |  | Thổ Nhĩ Kỳ | YAKLASIM MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 4800000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần buồng</strong></p><p>Buồng được sản xuất và thử nghiệm theo qui chuẩn của ASME PVHO-1, tiêu chuẩn an toàn cho Thiết bị áp lực của Hiệp hội Kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ và NFPA 99 cho các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và cơ thể.</p><p>Tất cả các hệ thống được kết nối với mặt đất bao gồm cơ thể bệnh nhân với dây đai nối đất.</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáng trượt</strong></p><p class="ql-align-justify">Được sản xuất đặc biệt để sử dụng cho buồng oxy cao áp,&nbsp;phù hợp với EN14931, mật độ bọt xốp tương thích với môi trường cao áp, chống cháy.</p><p class="ql-align-justify"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp sơn</strong></p><p class="ql-align-justify">Bên trong và bên ngoài buồng đều được sơn với sơn chống cháy và không độc hại đã được chứng nhận.</p><p class="ql-align-justify"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van an toàn</strong></p><p class="ql-align-justify">Van an toàn là một cơ chế van tự động giải phóng áp suất từ buồng khi áp lực vượt quá 2,2 bar. Van an toàn này là van mở hoàn toàn và công suất lớn hơn tổng số không khí vào.</p><p class="ql-align-justify"><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van khẩn cấp</strong></p><p class="ql-align-justify">Van khẩn cấp lắp trên buồng để đẩy nhanh quá trình xả áp trong trường hợp khẩn cấp. Công suất van lớn hơn van thông thường nên cho phép vượt tốc độ. Tốc độ xả áp thấp hơn 60 giây cho 2 bar đến 0 bar.</p><p class="ql-align-justify"><strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều chỉnh cáng trượt</strong></p><p class="ql-align-justify">Đường ray trượt thép không rỉ, đệm gối chất liệu chống cháy, chống tĩnh điện. Có 4 bánh xe, và có thể điều chỉnh độ cao cáng trượt</p><p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Sức chứa: 1 người</p><p>Môi trường: Không khí/ O2</p><p>Áp suất hoạt động: 2 bar</p><p>Độ dày Acrylic: 3cm</p><p>Đường kính acrylic: 800mm</p><p>Trọng lượng buồng: 1,050 kg</p><p>Kích thước buồng: 820mm x 1450mm x 2350 mm (Rộng x Cao x Dài)</p><p>Thể tích: 1 m3</p><p>Kích thước cáng trượt: 630mm x 921mm x 1830mm ( Rộng x Cao x Sâu)</p><p>Điều kiện môi trường:</p><p>-Nhiệt độ hoạt động: 0- +30<sup>o</sup></p><p>-Độ ẩm: %40rh – %70 rh</p><p>Chất lượng không khí: Tiêu chuẩn không khí EN 12021 dành cho thở oxy y tế</p><p>Nguồn điện cung cấp:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với buồng: <span style="color: black;">220-240 VAC 50-60 Hz 350 W</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29T11:48:22.184 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29T11:48:22.229
656 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | rrhf | Test 1 |  |  | Listem Co., Ltd |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 756867 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2020-10-30 | <p>uk</p> |  | <p>khj</p> | <p>hjk</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-30T16:37:26.556 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-30T16:37:26.556
657 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy sinh hóa bán tự động Chem-7 | Chem-7 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> <p>Model: Chem-7</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  | <p>Hệ thống quang: 08 kính lọc</p> <p>Dải đo quang: 0 - 2.5 O.D</p> <p>Bóng đèn: Halogen 12V-20W</p> <p>Bơm hút nhu động</p> <p>Màn hình LCD</p> <p>Bàn phím 41 phím chức năng</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> | <p>Phương pháp đo: tuyến tính 1 điểm, tuyến tính 2 điểm, phi tuyến tính 1 điểm, phi tuyến tính 2 điểm, động học tuyến tính, động học phi tuyến tính, tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm, phi tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm, mật độ quang và đo đông máu.</p> <p>Chế độ đo: Đơn sắc, đa sắc</p> <p>Thể tích đo tổi thiểu: 200 microlit</p> <p>Cổng kết nối: USB loại B kết nối máy chủ, USB loại A kết nối máy in ngoài, bàn phím</p> <p>Bộ nhớ: 200 chương trình đường cong chuẩn và kiểm tra.</p> <p>Kiểm tra hàng tháng 2 mức bằng biểu đồ Levy-Jenning</p> |  | bóng đèn halogen 12v-20W |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T11:39:24.782 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T11:39:24.844
658 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | máy nhuộm tiêu bản | SS-30 |  | Tây Ban Nha | Especialidades Médicas Myr, S.L. |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 984000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-11-01 | <p>Thiết bị sử dụng cho nhuộm HE, Papanicolau (PAP) và các nhuộm đặc biệt.<br /> Sử dụng cánh tay rotot 2 chiều.<br /> Sử dụng cổng USB để lập trình các giao thức nhuộm và thu thập dữ liệu.<br /> Hệ thống quản lý sử dụng hóa chất.<br /> Lập trình độc lập tại mỗi bể với các thông số có thể lựa chọn.<br /> Hiển thị liên tục thời gian thực các giao thức nhuộm.<br /> Sử dụng bộ chuyển đổi cho các giá dán lam.<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>Khả năng chứa lam mỗi giá: 30 lam.<br /> Số lượng các chương trình: 20 chương trình, mỗi chương trình 50 bước.<br /> Thời gian ngâm: từ 1 giây đến 59 phút cho mỗi bước.<br /> Hệ thống khuấy: có khả năng lập trình độc lập cho mỗi bể.<br /> Các thông số có khả năng lựa chọn: độ sâu, số độ sâu và tốc độ<br /> Tổng số bể: 20 bể, có nắp độc lập.<br /> Dung tích bể: 300 ml<br /> Số bể hóa chất sử dụng được: 19<br /> Số bể rửa sử dụng được: 3<br /> Số bể tải mẫu: 2<br /> Số bể tháo ra: 3<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-11T11:47:36.479 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-11T11:47:36.571
659 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1200M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:47:52.421 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:53.690
660 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 120 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 120 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Chiều cao khe sáng có thể điều chỉnh liên tục trong khoảng ≤ 1 mm đến ≥ 6 mm hoặc từng bước 0,3 / 3,5 / 8 /14 mm<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi ≤ 0 đến ≥14mm<br /> Đèn khe có thể xoay liên tục trong khoảng ±90 độ<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với ≥ 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x.&nbsp;<br /> Trường nhìn tỏng khoảng ≤ 6 mm đến ≥ 40 mm.&nbsp;<br /> Thị kính ≥10x, độ bù trừ khúc xạ điều chỉnh được trong khoảng ≥ ± 8D.<br /> 3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang ≥ 110 mm, trục dọc ≥ 90 mm, lên xuống ≥ 30 mm.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng ≥ 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.&nbsp;<br /> Khoảng điều chỉnh lên xuống của giá tựa cằm ≥ 59 mm<br /> &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T09:41:52.015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.263
661 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1000M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:46:18.094 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:53.690
662 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc VISUPLAN 500 và phụ kiện | Visuplan 500 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 446000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc không cần phải nhỏ tê như nhãn áp tiếp xúc. -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cho phép thực hiện đơn hay đa lần đo<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đèn định tiêu công nghệ LED và tự tính năng tự động dò ( Auto – Tracking) &nbsp;giúp dò tìm vị trí cần đo.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối: cho phép kết nối giao tiếp với hệ thống quản lý bệnh án điện tử ( EMR/PMS) hoặc FORUM.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy hoạt động có tựa đầu mà không cần đến tựa cằm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thực hiện phép đo tự động ( không dùng loại điều khiển kiểu Joystick truyền thống).</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật chi tiết:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dãi đo&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 7 - 60mmHg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 5.7 inch màu TFT&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt tự động kiểu tích hợp&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện : 100-240VAC ( 50/60Hz )<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng : 10.9 Kg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích cỡ máy : Rộng 270 x Dài 359 x Cao 501 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T09:20:32.448 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.263
663 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc VISUREF 150 và phụ kiện | Visuref 150 |  | Hàn Quốc | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo tật khúc xạ và công suất giác mạc tự động</p> |  |  | <p>Yêu cầu đo khúc xạ&nbsp;<br /> - Độ cầu (SPH): từ &nbsp;-25 D đến + 22 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Độ loạn (CYL): 0 D đến ± 10 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Trục (AX): 0 độ đến 180 độ với bước tăng 1 độ &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Khoảng cách đỉnh giác mạc đến vật kính cho phép lựa chọn: 0/10/12/13.5/15 mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Khoảng cách đồng tử (PD): trong khoảng từ &nbsp;10 mm đến 85mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> - Đường kính đồng tử tối thiểu: 2 mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Yêu cầu đo độ cong giác mạc<br /> - Độ cong giác mạc trong khoảng từ 5,0 mm đến 10,2 mm&nbsp;<br /> - Bước tăng: 0,01 mm&nbsp;<br /> - Khúc xạ giác mạc trong khoảng từ 33D đến 67,5 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Loạn thị giác mạc trong khoảng từ &nbsp;0 D đến -15 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Trục (AX): từ 0 độ đến 180 độ với bước tăng 1 độ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Đường kính giác mạc: &nbsp;từ 2,0 đến 12,0 mm<br /> - Bước tăng trong khoảng 0,1 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T09:07:36.706 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.264
664 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-651 | UA-651 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 980000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li><img align="left" height="160" hspace="12" src="file:///C:\Users\HUYNHA~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" width="271" />Vận hành êm ái, nhanh và chính xác.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Cảnh báo nhịp tim bất thường - (IHB).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.</li> <li>Bộ nhớ 30 lần + chức năng lấy kết quả trung bình các lần đo</li> <li>Có ngõ A/C</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T11:33:35.996 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T08:29:13.698
665 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Hemax 330 |  | Trung Quốc | B&E Bio-Technology Co.Ltd |  |  | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 155000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p style="margin-left:21.25pt;"><strong>Máy phân tích huyết học tự động Hemax 330</strong> sử dụng nguyên lý trở kháng (đo màu cho phép đo hemoglobin) để phân loại và đếm các tế bào máu trong máu.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:46:10.738 | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:46:45.981
666 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS800M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:44:56.861 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:53.690
667 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 02 đầu dò | Logiq V2 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 780000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu xách tay</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu xách tay 02 đầu dò</p> <p>Model: Logiq V2</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq V2</li> <li>Thiết kế: Dạng xách tay</li> <li>Màn hình: 15 inches</li> <li>Hoạt động được với pin gắn trong</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động: 01</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>Nội khoang</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, RJ45, composite, S-video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17T12:01:08.258 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17T12:17:31.441
668 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm xuyên sọ | Dolphin 4D/MAX |  | Israel | Viasonix Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | f | Bộ | true | 2020-12-25 | 2021-12-25 | <p>Máy siêu âm xuyên sọ/Máy lưu huyết não</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T21:03:38.481 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T21:03:38.551
669 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự đông Indiko Plus | Indiko Plus |  | Phần Lan | Thermo Fisher Scientific Oy |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Công suất:</p> <p>- 350 test/h (chỉ sinh hóa)</p> <p>- 485 test/h (sinh hóa và điện giải) (bộ điện giải là lựa chọn phải mua thêm)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-11-09T15:21:35.350 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-12-31T00:00:06.902
670 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi và phụ kiện | Leica M525 F50 |  | Singapore | Leica Microsystems (Schweiz) AG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 5800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz.</p> <p>Điều kiện hoạt đông:</p> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 70%</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09T16:28:14.138 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-11T08:50:55.435
671 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS600M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:43:17.556 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:53.690
672 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | DanFlow 1000 |  |  | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy đo niệu dòng đồ DanFlow 1000</p> <p>Phép đo niệu dòng đồ là một trong những dạng đơn giản nhất của phép thử niệu động học và với thiết bị DanFlow đo lưu lượng kế nước tiểu, MMT đã làm phép đo niệu dòng đồ đơn giản hơn!</p> <p>Thiết bị đo lưu lượng DanFlow sử dụng công nghệ cảm biến khối lượng để biến đổi dòng nước tiểu từ bệnh nhân sang dạng đồ họa, với một số thống kê bổ sung thường được yêu cầu như lưu lượng tối đa, lưu lượng trung bình, thể tích bị tiểu và thời gian tiểu.</p> <p>Cảm biến khối lượng được sử dụng trong niệu dòng đồ đã biến đổi quy trình đơn giản này, đặc biệt - làm sạch thiết bị của bạn dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T15:49:09.279 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T15:49:09.279
673 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 45W | KC 01 - 06/2MTC Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 138500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p align="center">&nbsp;</p> <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p> <p><strong>- Da liễu thẩm mỹ</strong>: cắt bỏ các loại u lành tính (nốt ruồi, mụn cơm…), cắt bỏ các khối u hắc tố, u máu phẳng, xóa bỏ các vết xăm, tàn nhang, bớt. Trị hôi nách, viêm nang lông, viêm tuyến bã. Bệnh mũi sư tử. Các sẩn ngứa sừng hóa, chai chân tay, sẹo lồi…</p> <p><strong>- Sản - Phụ khoa</strong>: đốt viêm lộ tuyến tử cung, đốt loạn sản cổ tử cung, đốt Luecoplasia, đốt Herpes thành âm đạo, đốt Condylome, cắt polype sinh dục, khoét chóp cổ tử cung…</p> <p><strong>- Răng hàm mặt</strong>: cắt u nhú, nướu triển dưỡng, chảy máu chân răng, lợi chùm, tạo hình mí mắt, xăm môi…</p> <p><strong>- Mắt:</strong> dùng chế độ siêu mài mòn để điều trị các khối u trong và xung quanh mắt.</p> <p><strong>- Tai mũi họng</strong>: cắt Polype mũi, viêm họng hạt, cắt xoắn mũi. U, nhọt ống tai ngoài, cắt abidan…</p> <p><strong>- Ngoại khoa:</strong> thay dao mổ trong khi bóc tách tổ chức, cát trĩ nội, trĩ ngoại…</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T15:26:35.220 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T08:49:39.890
674 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | CBW - 1100 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p style="margin-left:19.2pt;">MÁY SƯỞI ẤM TRẺ SƠ SINH</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Model: CBW - 1100</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Hãng sản xuất: JW Bio Science</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p style="margin-left:19.2pt;">- Là hệ thống giường sưởi ấm kết hợp vớiđèn chiếu điều trị vàng da đối với các bệnh nhi trong các trường hợp chăm sóc cấp tính hoặc chăm sóc đặc biệt trong phòng mổ, phòng sinh hay phòng trẻ.</p> <ul> <li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý, điều khiển chính xác nhiệt độ sưởi ấm cho trẻ.</li> <li>Hệ thống điều khiển Servo và Manual tự động kiểm soát nhiệt độ giữa nhiệt độ da và nhiệt độ không khí.</li> <li>Tấm nệm có thể điều khiển nghiêng góc 0 - 10° cho phép chăm sóc bệnh nhi tốt hơn và tạo không gian rộng cho việc để các thiết bị, các ống dây và điện cực bệnh nhân.</li> <li>Bảng điều khiển tích hợp đa chức năng cho phép người dùng có thể nhận ra các lỗi bất thường thông qua các chức năng cảnh báo tiên tiến.</li> <li>Bộ đếm thời gian Apgar cho tín hiệu âm thanh và hình ảnh mỗi phút giúp người dùng kiểm tra được thời gian làm việc của giường sưởi.</li> <li>Có chức năng tự chuẩn đoán lỗi khi thiết bị gặp sự cố bằng những mã hóa đơn giản giúp người dùng có thể khắc phục sử lý sự cố và sửa chữa.</li> <li>Hệ thống điều khiển vi tính tinh sảo sử dụng bộ vi sử lý tiên tiến giúp kiểm soát bệnh nhi và hệ thống khi cung cấp cả hai chế độ bằng tay và servo để duy trì hoạt động chính xác.....</li> </ul> |  | <p><strong><u>I. Cấu hình nâng cao bao gồm:</u></strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>CBW-1100</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>Sirio Baby 200</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Italy</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>New Aspiret</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: Italy</strong></p> <p>-&nbsp; Bộ lưu điện 2kVA: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Tài liệu sử dụng và bảo dưỡng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>-&nbsp; Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong><strong><em>:</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước:</li> </ul> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Kích thước bên ngoài: 680 x 1770 x 1020mm (Rộng x Cao x Sâu)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Bản điều khiển chính: 370 x 180mm (Dài x Rộng)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Máng sưởi: 820 x 300 x 120mm (Sâu x Rộng x Cao)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Đèn điều trị: 750 x 68 x 110mm (Sâu x Cao x Rộng)</p> <ul> <li>Trọng lượng: Khoảng 97 Kg</li> <li>Khoảng 97 Kg: 680 x 560mm (Sâu x Rộng)</li> <li>Nhiệt độ da: Dải điều khiển: 35°C – 38°C, Độ phân giải: 0.3°C.</li> <li>Nhiệt độ không khí: Dải điều khiển: 20°C - 37°C, Độ phân giải: 0.1°C.</li> <li>Hiển thị nhiệt độ: Ký tự LED</li> <li>Chức năng cảnh báo: Lỗi nguồn, lỗi hệ thống, lỗi cảm biến, nhiệt độ da, nhiệt độ không khí, quá nhiệt.</li> <li>Bộ đếm thời gian Apgar: Khoảng hiển thị: 1 ~ 99 phút. Âm thanh phát ra mỗi 1 phút.</li> <li>Đèn điều trị vàng da: 2 chiếc x 20W, Tuổi thọ bóng đèn: 2000 giờ.</li> <li>Đèn khám: Đèn Halogen 1 chiếc x 50W, độ sáng 3000 Lux, Tuổi thọ bóng: 2000 giờ.</li> <li>Bộ sưởi ấm: Hệ thống sưởi bằng gốm, hồng ngoại và bức xạ được điều khiển bởi bộ vi xử lý. Xoay góc ± 90 ° sang hai bên để chụp X quang.</li> <li>Điều chỉnh nghiêng giường: 0 ~ 10°</li> <li>Kích thước khay đựng cassette X-Quang: 10 x 12 inches.</li> <li>Bánh xe: Kích thước 4 inchs x 4 chiếc có khóa hãm.</li> <li>Công suất tiêu thụ: 815W</li> <li>Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</li> <li>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 10°C ~ 40°C, Độ ẩm: 30% ~ 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T17:31:48.391 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T10:38:13.298
675 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phòng mổ | EMALED 560/560 |  | Đức | Ema-Led GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | Đức | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <ul> <li>Đèn sử dụng ánh sáng LED</li> <li>Đèn phát ra ánh sáng tự nhiên chất lượng cao, cường độ lớn và tương tự như ánh sáng ban ngày</li> <li>Có thể giúp nhận biết những phân tử nhỏ nhất và sự thay đổi màu ở các mô và cơ quan trong quá trình phẫu thuật</li> <li>Hệ thống hai đèn có thể xoay 360 độ và điều chỉnh vị trí tự do qua giá đỡ cho phép vùng chiếu sáng rộng nhất và cường độ sáng lớn nhất, gần như không có bóng tối</li> <li>Đèn tỏa nhiệt thấp, tiêu thụ điện năng ít và độ bền cao</li> <li>Đèn treo trần, cố định chắc chắn và an toàn, tiết kiệm không gian làm việc</li> <li>Thân đèn thiết kế nguyên khối giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì</li> </ul> |  | <ul> <li>Vận hành bằng điều khiển từ xa</li> <li>Nguồn dùng cho trường hợp khẩn cấp tối đa lên tới 4 giờ mà không cần kết nối với mạng lưới điện</li> <li>Chế độ nội soi bằng camera&nbsp; lắp thêm cho hình ảnh trực quan với bác sĩ phẫu thuật</li> <li>Định vị bằng con trỏ Laser</li> <li>Chế độ Macro giúp nổi bật độ sáng độc lập</li> <li>Màn hình theo dõi quá trình mổ gắn trên đèn</li> <li>Đầu ghi hình lưu trữ hình ảnh quá trình thao tác mổ</li> </ul> | <p>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Cường độ sáng: 160 000 Lx</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: 10 – 100 %</li> <li>Đường kính vùng hoạt động của đèn D 10: 185 – 350mm</li> <li>&nbsp;Đường kính vùng hoạt động của đèn D 50: 104 mm</li> <li>Khoảng cách hoạt động: 70 – 140cm</li> <li>Điều chỉnh chiều cao đầu đèn: 1150 mm</li> <li>Nhiệt độ màu:&nbsp; 4500<sup>o</sup> K</li> <li>Chỉ số hoàn màu: 95Ra</li> <li>Bức xạ tổng: 544 W/m<sup>2</sup></li> <li>Bức xạ : 3.3 W/m<sup>2 </sup>Lx</li> <li>Tuổi thọ đèn:&nbsp; tối thiểu 50 000 giờ</li> <li>Ánh sáng dư:</li> </ul> <p>Với một màn che: 68%</p> <p>Với hai màn che: 48%</p> <p>Với một ống: 77%</p> <p>Với một ống và một màn che: 49%</p> <p>Với một ống và hai màn che: 37%</p> <ul> <li>Thông số về nguồn điện:</li> </ul> <p>Điện áp chính: 100 – 240 V/ 24V</p> <p>Tần số: 50 – 60 Hz</p> <ul style="list-style-type:square;"> <li>&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Thông số về cơ học:</li> </ul> <p>Trọng lượng mỗi đèn: 9,5 kg</p> <p>Trọng lượng toàn bộ đèn và giá đỡ: 80 kg</p> <ul> <li>Điều kiện vận chuyển và bảo quản:</li> </ul> <p>Nhiệt độ: 5 – 40 <sup>o</sup>C</p> <p>Độ ẩm: 80%</p> <p>Áp suất:&nbsp; 840 – 1067 hPa</p> | <p>Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị&nbsp;sử dụng&nbsp;</p> <p>Bảo hành &nbsp;12 tháng.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | 2020-10-31T11:16:20.851 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | 2020-11-11T08:49:39.891
676 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | DC-60 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ: </u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T14:50:46.780 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:16:53.761
677 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | NKV-550 |  | Mỹ | Nihon Kohden OrangeMed Inc |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-03-31 | <p>Máy thở NKV-550 Series sử dụng hỗ trợ thở cho người lớn/ trẻ em (model NKV-550-S), trẻ sơ sinh (NKV-550-N), sử dụng cho cả người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh (NKV-550-U). Máy có 3 chế độ hoạt động chính là thở xâm nhập, thở không xâm nhập và điều trị bằng oxy. Ngoài ra có chức năng theo dõi thêm cả SpO2 và CO2 qua cổng kết nối đa năng. Sử dụng rộng rãi trong ICU, phòng hồi sức, phòng bệnh hoặc vận chuyển trong bệnh viện. Có thể sử dụng ắc qui với thời gian hoạt động tới 2h.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-29T11:49:57.988 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-29T11:49:58.185
678 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn/ Ghế khám phụ khoa | Graciella |  | Séc | BORCAD Medical a.s. |  |  | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-04-02 | <p>Bàn/ Ghế khám phụ khoa Graciella dùng trong sản phụ khoa với các thiết kế tối ưu (trong đó có thiết kế dạng cột độc đáo) giúp tăng sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.</p> <p>Thiết bị được sử dụng để khám phụ khoa và siêu âm. Chức năng chính của thiết bị là để hỗ trợ bệnh nhân nằm và ngồi và hỗ trợ bệnh nhân.</p> <ul> <li>Màu sắc tùy chọn: Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, tím, hồng, cam, trắng và các màu sắc khác theo yêu cầu.</li> </ul> <p>Tính năng &amp; Ưu điểm của sản phẩm:</p> <ul> <li>Điều khiển cầm tay có thể xoay để thao tác được từ nhiều hướng.</li> <li>Siêu âm trực tiếp trên ghế mà không cần di chuyển qua giường khám.</li> <li>&nbsp;Điều khiển bằng chân để điều chỉnh ghế nhanh chóng trong quá trình thăm khám.</li> <li>Thay đổi vị trí tựa chân với thiết kế và hình dáng thuận tiện kết hợp với nệm mềm (có gối đầu) duy trì sự thoải mái cho người bệnh.</li> <li>Bệnh nhân có thể lên ghế an toàn nhờ vào bậc thang và chiều cao thay đổi, có thể xoay ngang không ảnh hưởng đến quá trình thăm khám.</li> <li>Cột đứng kiểu lồng nhau cho phép dễ dàng thay đổi chiều cao, vệ sinh và khử khuẩn.</li> </ul> <p>Lớp nệm kháng khuẩn (không mối nối), dễ vệ sinh, tránh lây nhiễm chéo.</p> <gdiv></gdiv> |  | <ul> <li>Đèn khám (LED)</li> <li>Giá đỡ chân loại Geopel</li> <li>Cây truyền dịch</li> <li>Giá giữ cuộn giấy</li> <li>Bậc lên ghế</li> <li>Giá giữ kính soi cổ tử cung</li> <li>Giá giữ thiết bị</li> </ul> <gdiv></gdiv> | [6 empty] | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12T10:56:27.611 | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12T13:49:40.453
679 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh | CHS - PU34 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại đèn điều trị vàng da, sử dụng bóng đèn huỳnh quang.</li> <li>Đèn được thiết kế đồng bộ. Đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng.</li> <li>Thân và chân đèn đều được làm bằng Inốc hộp, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện, dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn.</li> <li>Có thể kết hợp cùng lồng ấp để tăng hiệu quả điều trị trên trẻ sơ sinh</li> <li>Máng đèn lớn tăng diện tích điều trị của đèn</li> <li>Có 3 công tắc trên máng đèn, 2 công tắc điều khiển cường độ ánh sáng, 1 công tắc để điều khiển nguồn điện.</li> <li>Có bộ đếm thời gian để tính tổng thời gian hoạt động của đèn.</li> <li>Có thước đo được tích hợp phía trong máng đèn để đo khoảng cách từ máng đèn đến trẻ.</li> <li>Có quạt làm mát tích hợp phía trong máng đèn.</li> <li>4 bóng đèn huỳnh quang không tán xạ ra tia cực tím (U.V)</li> <li>Tuổi thọ bóng đèn khoảng 2000 giờ</li> <li>Có 4 bánh xe quay.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao</u></strong>:</p> <ul> <li>Thân đèn chính: 01 máy.</li> <li>Thước đo chiều cao chiếu sáng: 01 chiếc.</li> <li>Mặt nạ bảo vệ mắt: 05 chiếc.</li> <li>Tấm màn che: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước máng đèn (Rộng x Sâu): 620 x 540 mm</li> <li>Kích thước chân đế đèn (Rộng x Sâu): 600 x 510 mm</li> <li>Độ cao của đèn điều chỉnh: 1140 – 1680 mm</li> <li>Bóng đèn: Đèn không phát ra tia cực tím (UV), tuổi thọ bóng 2000 giờ</li> <li>Bước sóng: 400 ~ 550 nm, đỉnh ở 450 nm.</li> <li>Có 4 bánh xe quay kích thước 2 inchs.</li> <li>Độ nghiêng của đầu đèn: ±45°</li> <li>Trọng lượng: 25 kg</li> <li>Công suất: 85W</li> <li>Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</li> <li>Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: Nhiệt độ 10° ~ 40°C, độ ẩm 20% ~ 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T18:01:56.148 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T18:01:56.148
680 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-H190 | GIF-H190 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T16:58:24.908 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T16:58:24.984
681 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-351 | UB-351 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <ul> <li>Công nghệ Oscillometric: đo dao động tự động</li> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li> <li>Báo nhịp tim bất thường (IHB)</li> <li>Phương pháp đo dao động</li> <li>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo</li> </ul> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Máy đo huyết áp AND UB-351</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td>Công nghệ Oscillometric: đo dao động tự động <p>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</p> <p>Báo nhịp tim bất thường (IHB)</p> <p>Phương pháp đo dao động</p> <p>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo</p> <p>Chức năng lấy trung bình các kết quả</p> <p>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</p> <p>&nbsp;Cảnh báo khi pin yếu</p> <p>Tự tắt nguồn khoảng 60s không sử dụng</p> <p>Bơm cực nhanh: khoản 05 giây</p> <p>Đo nhanh và êm: khoản 15 giây.</p> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T14:27:46.313 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T07:54:49.851
682 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung siêu âm | NE-U780 |  | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>1. Đặc tính chung</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị LCD.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tối thiểu các thông tin thể tích khí lưu thông, thể tích xông, thời gian cài đặt, thời gian xông còn lại, lỗi bên trong.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng điều chỉnh tốc độ xông và thể tích dòng khí. Có thể điều chỉnh thời gian lên đến 30 phút, bước điều chỉnh là 1 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi có lỗi, khi kết thúc thời gian xông.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED sẽ nhấp nháy nhắc nhở kiểm tra phin lọc khí sau khi đã sử dụng 100 giờ.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện đi kèm</span> có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước tháo rời được, có thể nhúng trong dung dịch khử khuẩn và làm vệ sinh.</span></p><p class="ql-align-justify"> <strong style="color: black;">2. Thông số kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số siêu âm: khoảng 1,63 MHz</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian xông tối đa cài đặt được: 30 phút, bước điều chỉnh 1 phút</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt: 4,61 µm</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng nước làm mát: 450 ml</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt; 40dB</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc thuốc: 150 ml (Tối thiểu 10ml)</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ phun khoảng 0,5 ~ 3 ml/ phút, có thể điều chỉnh được.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích khí lưu thông tối đa/phút: 17 lít</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 85VA</span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T10:34:30.945 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T10:34:30.980
683 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-300B |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 736000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự&nbsp;động</strong></p><p><strong>Model : CS-300B</strong></p><p>Hãng sản xuất : DIRUI INDUSTRIAL Co.,Ltd , Trung Quốc</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-300B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Loại thiết bị: Hoàn toàn tự động, riêng rẽ, ưu thế STAT</li> <li>Phạm vi phân tích: Tốc độ làm xét nghiệm 300 Test/giờ cho các xét nghiệm sinh hóa; 400 test/ giờ chọn thêm bộ làm điện giải ISE.</li> <li>Nguyên tắc kiểm tra: Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục, ISE: điện cực điện giải</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…</li> <li>Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, kiểm định tuyến tính và phi tuyến tính khi chuẩn</li> <li>Các mẫu phân tích đồng thời: 66 mẫu so màu và 3 mẫu ISE ( tùy chọn K, Na, Cl )</li> <li>Vị trí mẫu: 115 vị trí mẫu bao gồm 50 vị trí mẫu thông thường, 20 vị trí STAT làm cấp cứu, 34 vị trí kiểm tra, 8 vị trí QC, 3 vị trí rửa. Liên tục làm mát vị trí kiểm tra và vị trí QC để giữ nhiệt độ từ 5~15˚ C trong vòng 24 tiếng .</li> <li>Các đặc tính của mẫu cuvette Lỗ chuẩn, ống máu gốc, ống đa đặc tính (Ø12~16) mm × (25~100)mm</li> <li>Mã vạch chuẩn: 12 của&nbsp; 5 , Mã 128, mã 39, UPC/EAN, mã 93</li> <li>Thể tích hút mẫu thử: 2µ-35µ, độ lệch khoảng 0,1µ</li> <li>Kỹ thuật mẫu phẩm: Phát hiện ra cấp độ chất lỏng, phát hiện điểm và phát hiện sự va chạm</li> <li>Mẫu thăm dò mang theo tỷ lệ: Làm sạch nước ấm một cách tự động, tỷ lệ mang theo ≤0.1%</li> <li>Sự pha loãng mẫu tự động: 3 ~170 lần</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10T13:49:38.960 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05T09:48:39.157
684 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU TRẺ SƠ SINH | JW - W2000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>JW-W2000</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>Sirio Baby 200</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong> </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Italy</strong> </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>New Aspiret</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: Italy</strong> </p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-27T15:46:11.194 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-27T15:46:11.194
685 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim gắng sức | Hệ thống điện tim gắng sưc sử dụng thảm lăn, xe đạp, module huyết áp SPO2 | Quinton |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.616 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:32.186
686 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas 532s (cấu hình cơ bản) | Visulas 532s |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: từ 50 đến 1000 µm (không dùng lăng kính), có thể điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: từ 0 đến14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều khiển khe sáng vi cấp: servo điện</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T14:20:24.529 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:48:20.540
687 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp di động | Lồng ấp trẻ sơ sinh dạng vận chuyển | BLF-2001 TI |  | Hungary | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2021-02-11 | <p>Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p><br></p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>+ Lồng ấp kèm xe đẩy đồng bộ trên 04 bánh xe có phanh hãm</p><p>+ Lồng dạng vách đôi (2 ngăn)</p><p>+ Có cổng truy cập để thao tác phía trước và phía hông</p><p>+ Hiển thị: bằng đèn LED các thông số: </p><ul><li>Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ không khí, nhiệt độ da</li><li>Điện áp của Ắc quy</li><li>Cường độ sưởi (heating intensity)</li></ul><p>+ Báo động bằng âm thanh và ánh sáng tối thiểu trong các trường hợp:</p><ul><li>Lỗi quá nhiệt</li><li>Lỗi nguồn</li><li>Lỗi mô tơ quạt</li><li>Lỗi cảm biến</li></ul><p>+ Có chức năng khóa bàn phím</p><p>+ Bàn phím có chức năng chống thấm nước</p><p>+ Làm ẩm không khí bằng tự nhiên</p><p>+ Lọc không khí bằng phin lọc HEPA</p><p>+ Xe đẩy di động với 04 bánh xe chống tĩnh điện, hai bánh có khóa&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:11:58.013 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:11:58.139
688 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM1300 Analyzer | Atellica IM1300 Analyzer |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 7368900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 220 TEST/ GIỜ </strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T11:53:11.851 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.534
689 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy sàng lọc thính lực ALGO 5 | 010131 |  | Mỹ | NATUS |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1217022000 | t | Cái | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%. chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:25:58.153 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:42:25.631
690 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da chuyên sâu - LED | KLA 145TL |  | Hungary | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p><b>Cấu hình thiết bị:&nbsp;</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Cabin chiếu vàng da kèm phụ kiện tiêu chuẩn của NSX:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Bảng điều khiển:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Khay em bé:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Xe đẩy có bánh xe di chuyển: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Đầu dò đo nhiệt độ da:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Mặt nạ mắt:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Dây nguồn:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị: 01 bộ</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>+&nbsp;Điện áp: 230VAC/50Hz</p> <p>+ Khoảng không yêu cầu: 500x1000x1500 mm</p> <p>+ Tuổi thọ của bóng đèn thường tối thiểu: 2000 giờ</p> <p>+ Tuổi thọ của bóng đèn LED tối thiểu:&nbsp; 5000 giờ</p> <p>+ Khoảng bước sóng phát xạ: 400/500 nm</p> <p>+ Khoảng cách vận hành: 300/400 mm</p> <p>+ Nguồn điện: 108 W (6 bóng)/ 12 W (LED)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-29T16:19:22.183 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-29T00:00:00.140
691 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EX-D |  | Nhật Bản | Jokoh Co. Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Xét nghiệm nồng độ điện giải Na/Ka/Cl trong máu hoặc nước tiểu</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-14T17:04:59.703 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-18T13:45:14.137
692 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | GSP | GSP |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 5200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p><strong>Kích thước</strong>:</p> <p>Chiều cao: 1960 mm</p> <p>Chiều rộng: 1310 mm</p> <p>Chiều sâu: 760 mm</p> <p>Khối lượng: 610 kg&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Công suất điện:</strong></p> <p>Công suất tiêu thụ: 1500 VA</p> <p>Hiệu điện thế: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz</p> <p><strong>Điều kiện môi trường:</strong></p> <p>Nhiệt độ vận hành: 18 – 30 <sup>o</sup>C</p> <p>&nbsp;Dải nhiệt độ: 18 - 27 <sup>o</sup>C, 10 - 80% độ ẩm tương đối</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 - 30<sup>o</sup>C, 10 – 65% độ ẩm tương đối</p> <p><strong>Độ ồn:</strong> &lt; 60 dB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Nước sử dụng để pha chế dung dịch rửa và để rửa, tráng phải là nước khử ion.</p> <p>&nbsp;<strong>Mẫu:&nbsp; </strong></p> <p>Dạng mẫu: Đĩa máu khô đục từ giấy thấm máu khô vào các giếng của các đĩa 96 giếng</p> <p>Nhận diện mẫu: Đọc mã vạch tự động hoặc nhập trực tiếp bằng tay</p> |  |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26T15:35:59.870 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T09:30:06.728
693 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | BỘ DỤNG CỤ PT NỘI SOI HOÀN CHỈNH | HOPKINS |  | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-01-31 | <p>Dụng cụ phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa</p> |  |  | <p>Ống soi quang học có thị kính làm bằng kính saphia chống trầy</p> <p>Điện cực cỡ 22Fr. Và 26Fr.</p> <p>Dụng cụ dùng trong nội soi buồng tử cung và buồng trứng – điều trị vô sinh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18T17:02:40.500 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18T17:25:18.814
694 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Biobas 1000 | Biobas 1000 |  |  | Spinreact S.A.U , Tây Ban Nha |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích đông máu tự động</p> |  | <p>Auto calibrator</p> <p>Auto repeat function</p> <p>Auto diluent sample</p> | <p>Xét nghiệm PT, APTT, Fib, Protein, Batroxobin Time, Ecarin, Single Factor (II-XII), PiCT, CRP, D-Dimer, AT III, TDT, TAFI, ...</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì định kỳ miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-10T12:42:53.159 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-10T12:42:53.159
695 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi cao cấp loại 2 dây | CYW-501 |  | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31T21:56:02.351 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.227
696 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh kỹ thuật số Micro định hướng | LA BELLE BC D70 |  | Đức | Audia Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 79500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Giảm tiếng ù tai<br /> - 2 Micro định hướng âm thanh; Hỗ trợ nghe môi trường ồn ào<br /> 2. Kết nối<br /> - Kết nối được với Roger X</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T23:22:16.113 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.393
697 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6161 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 880000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:19.904 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:19.904
698 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:25:33.529 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T13:33:16.690
699 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | MAX VI |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2020-12-31 | <p>Model: Max VI.</p><p>Hãng sx: I.G Medical Technology and Electronics GmbH.</p><p>Xuất xứ: Germany</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển các hoạt động bằng màn hình cảm ứng ≥ 07 inch.</p><p><strong><em>Chế độ đơn cực:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Mode cắt tinh: </span>Năng lượng đầu ra: 400W ở 200 Ohm.Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 1.6.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 01:</span>Năng lượng đầu ra: 250W ở 200 Ohm.Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.0.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 02:</span>Năng lượng đầu ra: 200W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.2.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 03:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 150W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.4.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu mềm:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: ≥ 120W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 33 đến 150 kHz.Hệ số đỉnh: 3.3 đến 1.5.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cầm máu cưỡng bức:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 70W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 80 kHz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu tia:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 100W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 4.5.</p><p><strong style="color: black;"><em>Chế độ lưỡng cực</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt lưỡng cực:</span>&nbsp;<span style="color: black;">Năng lượng đầu ra: 100W ở 100 Ohm.</span>&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.Tỷ lệ công suất: 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu mềm (02 chế độ: Hand và Foot):</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: ≥ 100W ở 100 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.Hệ số đỉnh: 1.5.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu cưỡng bức (02 chế độ: Hand và Foot):</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 70W ở 100 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.</p><p><strong style="color: black;"><em>Chế độ mổ nội soi:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có thể lựa chọn 04 chế độ cắt nội soi trên màn hình với công suất tối đa: 120W.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:56:09.758 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-31T00:00:12.057
700 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (Scan) mẫu hàm | Cerec Omnicam AC |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1347300000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</p><p>Model: CEREC OMNICAM AC</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T16:06:12.005 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.112
701 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/L200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 390736500 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L/L200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:35:17.911 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:44.879
702 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M210 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 211365000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M210) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:13:14.219 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:05:13.084
703 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-511 | UB-511 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <ul> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li> <li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li> <li>Thiết kế gọn, nhẹ, cho kết quả nhanh và chính xác</li> <li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li> <li>Van xả áp suất tự động.</li> <li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li> </ul> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND UB 511</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td> <ul> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li> <li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li> <li>Thiết kế gọn, nhẹ, cho kết quả nhanh và chính xác</li> <li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li> <li>Van xả áp suất tự động.</li> <li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li> <li>Cảnh báo khi pin yếu</li> <li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li> <li>Nhạy, chạy êm</li> <li>Chế độ dò khi bơm</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T13:36:19.162 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T07:54:49.852
704 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | DC-39 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 663 9988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T13:53:20.165 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:17:03.351
705 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 260000000 | f | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tên thiết bị :</strong>Máy rửa tay phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model :</strong> NAS/HSI–02</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hãng sản xuất :</strong> CTY TNHH TM -DV – KT NHẤT AN SINH – VIỆT NAM</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015</p><p>Hệ thống quản lý chất lượng về trang thiết bị y tế ISO 13485:2016</p> |  | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 1400 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 2 bộ</p><p>-&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 2 bộ</p><p>-&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>- Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Th<strong>iết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thốn<strong>g điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ<strong> kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động</p><p>- Máy hâm nóng nước</p> | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 1400 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 2 bộ</p><p>-&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 2 bộ</p><p>-&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>- Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Th<strong>iết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thốn<strong>g điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ<strong> kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động</p><p>- Máy hâm nóng nước</p> | <p>Bảo hành, bảo trì 12 tháng các linh kiện vật tư (thay thế miễn phí nếu do lỗi nhà cung cấp)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25T14:39:31.935 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:55:08.774
706 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6181 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1250000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:19.998 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:19.998
707 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-03 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 290000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;&nbsp;<strong>Tên thiết bị: </strong>Máy rửa tay phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;<strong>Model:</strong> NAS/HSI–03</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hãng sản xuất:</strong> CTY TNHH TM -DV – KT NHẤT AN SINH – VIỆT NAM</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>Hệ thống quản lý chất lượng về trang thiết bị y tế ISO 13485:2016</p> |  | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 2100 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>- &nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>·&nbsp;&nbsp;Thiế<strong>t bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thống<strong> điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ <strong>kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động</p> | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 2100 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>- &nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>·&nbsp;&nbsp;Thiế<strong>t bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thống<strong> điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ <strong>kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động</p> | <p>Bảo hành, bảo trì 12 tháng đối với các thiết bị, vật tư (thay thế miễn phí do lỗi nhà cung cấp)....</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25T13:48:18.712 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:55:33.459
708 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6232T |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2050000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.034 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.034
709 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy gây mê kèm thở dùng cho phòng cộng hưởng từ | Leon MRI |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> |  | <p>Mô đun theo dõi khí mê (Chọn thêm)</p> | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T14:37:36.850 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:02.295
710 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống máy khoan cưa và phụ kiện | Trauma Recon System |  | Thụy Sĩ | Synthes GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 430437000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-31 | 2022-01-02 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="329"> <tbody> <tr height="414"> <td align="left" height="414" width="329">Hệ thống Trauma Recon System (TRS) là một hệ thống máy chạy bằng pin được sử dụng trong các thủ thuật chỉnh hình thông thường để khoan, cưa và doa mô cứng hoặc xương và mô mềm</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="414"> <td align="left" height="414" width="513"> <p>• Nắp hộp dùng cho hộp vệ sinh khoan TRS<br /> • Tay khoan pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)<br /> • Pin dùng cho&nbsp; khoan Trauma Recon System<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Recon System có khóa mở rộng 7.3mm<br /> • Đầu nối lắp dụng cụ Ream lòng tủy dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu giữ kim Kirschner dùng cho khoan Trauma Rencon System Ø 1.0 to 4.0 mm<br /> • Đầu lắp dụng cụ Ream DHS/DCS dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu lắp dụng cụ bắt vít nhanh dùng cho Trauma Rencon System<br /> • Đầu lắp lưỡi cưa loại dài dùng cho cưa Trauma Rencon System<br /> • Nắp khoan dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Tay cưa pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)</p> <p>* Lưỡi cưa<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-24T15:49:10.461 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-11-11T11:00:30.537
711 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-8712 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 890000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.075 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.075
712 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | HP-30 |  | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <ul> <li>Tốc độ tới 1500 mL/h</li> <li>Màn hình LCD màu, thuận tiện, dễ nhớ, nhanh chóng trong thao tác sử dụng</li> <li>Có thể sử dụng Bơm tiêm&nbsp; 5/10/20/30/50/60 mL</li> <li>Nhiều chế độ tiêm từ đơn giản đến cao cấp</li> <li>Lắp bơm tiêm: Có thế lựa chọn</li> <li>Có 3 nguồn điện cung cấp: AC, DC, Ắc qui</li> <li>Có thể sử dụng được Bơm tiêm nhựa của tất cả các hãng</li> <li>Có thể xếp chồng tới 12 máy trên một dàn giá đỡ</li> <li>Cho phép thiết lập hệ thống theo dõi trung tâm</li> <li>Báo gọi y tá</li> </ul> |  | <p>- Bộ điều khiển giảm đau PCA</p> <p>- Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền&nbsp;</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-10-23T14:48:51.566 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-11T11:00:30.537
713 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7120 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 910000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.107 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.107
714 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7121 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1120000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.138 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.138
715 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Biobas 40 | Biobas 40 |  | Tây Ban Nha | Spinreact S.A.U , Tây Ban Nha |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất |  | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đông máu biobas 40</p> |  | <p>Tự động calib</p> <p>Tự động tính toán</p> <p>Calib tham chiếu lên đến 9 điểm</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Xét nghiệm PT, APTT, Fib, TT, ...</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-10T13:16:19.993 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T09:49:29.148
716 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7156 |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1450000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.170 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.170
717 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7361T |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2800000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.200 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.200
718 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7280T |  | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3100000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.225 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.225
719 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng ngắn SSD-500 | SSD-500 |  | Ấn Độ | Johari Digital Healthcare Ltd |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Pamed | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-01-31 | <p><strong>Thiết bị điều trị sóng ngắn SSD-500</strong></p> |  |  | <h2 class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật : </strong></h2><p><br></p><h2 class="ql-align-justify">- 01 ngõ ra với 2 port</h2><h2 class="ql-align-justify">- Dãng sóng hình Sine</h2><h2 class="ql-align-justify">- Chế độ phát: Chế độ Xung và Chế độ liên tục</h2><h2 class="ql-align-justify">- Tần số phát: 27,12 MHz – Bước sóng 11 mét</h2><h2 class="ql-align-justify">- Công suất phát: 500W chế độ xung/ 250W chế độ liên tục.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Xung nhịp: 100Hz, 150Hz, 200Hz, 225Hz</h2><h2 class="ql-align-justify">- Độ rộng xung: 1ms – 4ms</h2><h2 class="ql-align-justify">- Thời gian điều trị: 01 - 30 phút.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cộng hưởng bằng núm xoay vô cực.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ điện: 600VA.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Nguồn điện sử dụng: 220VAC; 50Hz</h2><h2 class="ql-align-justify">- Kích thước: 400 × 500 × 1000 mm (Dài×Rộng×Cao).</h2><h2 class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 70Kg.</h2> | [5 empty] | Công Ty TNHH Pamed | 2020-12-30T10:47:06.503 | Công Ty TNHH Pamed | 2020-12-30T10:47:06.576
720 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | KITMEDILED0001 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 186747000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T10:15:11.287 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.824
721 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể | ASADAL M1 |  | Hàn Quốc | M.I.TECH Co.,Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2820000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="left"><strong>HỆ THỐNG THIẾT BỊ TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ</strong></p> <p align="left"><strong>Model: ASADAL M1</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà SX: M.I.Tech - Hàn Quốc</strong></p> <p align="left"><strong>Năm sản xuất: 2019</strong></p> <p><strong>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-13T10:08:55.701 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-13T10:10:52.555
722 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | JPN600 |  | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 5 |  |  | 1980000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.260 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:20:20.260
723 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HA-20DX |  | Nhật Bản | Rion Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 1280000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:32:49.980 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:32:49.980
724 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 300DF | MACH LED 300DF |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 376312650 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 94<br /> Kích thước trường sáng: 17-29 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 70-150 &nbsp;<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 55<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 36&nbsp;<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 60.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 50 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T14:04:31.779 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:55:05.910
725 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Sonolith I-Move Visio Track |  | Italy | EDAP TMS S.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 13578000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30T20:43:44.478 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11T10:05:21.384
726 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy sinh thiết chân không Encor Enspire | E4230 |  | Mỹ | SenoRx, Inc |  |  | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Dây nguồn: 01 dây</p> <p>- Bàn điểu khiển đạp chân - Encor Foot Pedal: 01 cái</p> <p>- Bộ điều khiển kim - Encor Driver: 01 cái</p> |  |  | <p>- Hệ thống sinh thiết sử dụng lực hút chân không, sử dụng dưới hướng dẫn của Siêu Âm, Nhũ Ảnh, MRI</p> <p>- Điều khiển trực tiếp bằng màn hình cảm ứng</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | 2020-11-13T10:15:34.457 | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | 2020-11-13T10:15:34.495
727 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | LOGIQ P7 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 1720000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò</p> <p>Model: Logiq P7</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq P7</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 21.5 inches với cánh tay đỡ linh hoạt</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 10.4 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động ( Không tính đầu dò bút chì): 04</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T09:42:07.180 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T11:10:45.104
728 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS S 2D |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 945000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY X QUANG NHA KHOA</b></p> <p>Model: ORTHOPHOS S 2D</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T17:27:02.188 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:02.323
729 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 28 thông số | Phoenix NCC 5500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <ul><li>Máy phân tích huyết học hoàn toàn tự động Phoenix NCC 5500 là mô hình tiên tiến nhất trong hàng loạt các máy phân tích huyết học của hãng Neomedica. Đặc trưng bởi sự đơn giản trong vận hành, nó cung cấp chi phí hiệu quả, chính xác và những kết quả chính xác trong 5 thành phần riêng biệt.</li><li>Công cụ cung cấp tốc độ đếm nhanh, tất cả hệ vận hành (bao gồm lấy mẫu, đo lường và trả kết quả) đều hoàn toàn tự động. Bạn chỉ cần đặt những mẫu thử máu toàn phần trên giá đỡ ống nghiệm và đợi chưa đầy 1 phút những kết quả và dữ liệu biểu đồ 3 chiều sẽ được hiện lên trên màn hình LCD.</li><li>Công cụ có thể lấy mẫu tự động và rửa lượng máu dư trên mẫu hút thăm dò để tránh tiếp xúc với những mẫu thử. Đặc điểm này đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành máy.</li><li>Máy có khả năng theo dõi và giám sát chất lượng của những thuốc thử còn lại.</li><li>Máy phân tích huyết học này là một giải pháp tối ưu cho những bệnh viện, phòng xét nghiệm và phòng khám cao cấp đang tìm kiếm công nghệ hiện đại, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và dễ dàng sử dụng dụng cụ đo đạc.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:26:36.621 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:55:57.677
730 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c tự động | Adams A1c Lite HA-8380V |  |  | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2016","2017","2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1c tốc độ cao, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn, đầy đủ chức năng, hiệu suất cao</li> </ul> <p>.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T09:42:36.573 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:29:18.262
731 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ xử lý hình ảnh phẫu thuật nội soi SmartVue® CMOS Full HD | SmartVue® CMOS Full HD |  |  | Scholly Fiberoptic GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p> <ul> <li>Model: PV480</li> <li>Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</li> <li>Xuất xứ: Đức</li> </ul> <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong><strong><em>:</em></strong></p> <ul> <li>&nbsp;Độ phân giải 1920x1080 pixels, cảm biến: 1 x 1/3" CMOS</li> <li>Chế độ quét liên tục 60 hình/ giây (progressive)</li> <li>Có thể nối mạng với hệ thống quản lý bệnh viện, kết nối với thiết bị ghi hình.</li> <li>Có chức năng điều khiển nguồn sáng trên đầu Camera thông qua cổng giao tiếp Mis bus.</li> <li>5 chế độ phẫu thuật cài đặt trước, mở rộng thêm 3 chế độ phẫu thuật.</li> <li>4 phím điều khiển chức năng, cho ra hình ảnh 4K khi kết hợp với màn hình 4K</li> <li>Chất lượng hình ảnh độ phân giải native Full HD (1920 x 1080 pixels) với màn hình Full HD và độ phân giải 4K (3840 x 2160 pixels) với màn hình 2D 4K mang lại hình ảnh rõ nét và trung thực nhất.</li> <li>5 ngõ ra tín hiệu: 2x DVI - D 1080p (50/60Hz), 2x HD - SDI 1080p&nbsp;&nbsp; (50/60Hz), 1x S-Video NTSC/PAL.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Trường nhìn (FOV): 80 độ</li> <li>Lọc chống gợn sóng hình ảnh và tự động bù sáng</li> </ul> <p>Tích năng tích hợp: tăng màu đỏ, giảm khói, điều khiển ánh sáng tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T11:37:24.631 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T11:41:39.924
732 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi nhiều người quan sát | KÍNH HIỂN VI HỘI CHẨN 3 NGƯỜI QUAN SÁT (NÂNG CẤP DÙNG ĐƯỢC CHO HUỲNH QUANG, PHẢN PHA, PHÂN CỰC, NỀN ĐEN) | Axioscope 5 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-12-09 | <p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Đơn giản hơn.&nbsp;Thông minh hơn.&nbsp;Tích hợp hơn.</strong></p><p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Hiệu suất cao giá cả phải chăng</strong></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Axioscope với khả năng sử dụng vượt trội và tính năng tự động nâng cao. </span></p><p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Tích hợp kỹ thuật số</strong></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Một trong những lý do tốt nhất để chọn ZEISS là nền tảng tích hợp toàn diện cho phép dữ liệu từ tất cả các kính hiển vi ZEISS được kết nối.</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Kết hợp Axioscope với ZEISS Axiocam và phần mềm ZEISS ZEN 2 trở thành một hệ thống tài liệu kỹ thuật số.&nbsp;Từ điều khiển thiết bị - để chụp ảnh, phân tích và lập tài liệu - để lưu trữ các phân tích có giá trị. Axioscope cung cấp quy trình làm việc được số hóa hoàn toàn.&nbsp;</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều kiện môi trường xung quanh</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Vận chuyển (trong bao bì):Nhiệt độ môi trường cho phép-40 đến +70 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Lưu trữ:Nhiệt độ môi trường cho phép+10 đến +40 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Hoạt động:Nhiệt độ môi trường cho phép+10 đến +40 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ cao sử dụng được phép cao nhấttối đa&nbsp;2000 m</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Áp suất không khí800 hPa đến 1060 hPa</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Mức độ ô nhiễm2</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Loại bảo vệIP 20</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">An toàn điệnphù hợp với DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)kết hợp với các quy định CSA và UL</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Danh mục quá ápII</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Khả năng chống ồnphù hợp với DIN EN 61326 / A1</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điện áp nguồn cho Axioscope 5 với bộ cấp nguồn bên trong100 đến 240 V</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Tần số chính50/60 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Công suất tiêu thụ của Axioscope 5 với bộ cấp nguồn bên trong60 VA</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bộ cấp nguồn HBO 100 W</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-09T10:52:27.787 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-09T10:52:27.847
733 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Anatomic Titanium Abutment 2mm shoulder | SATA-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:10:16.922 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T07:55:05.910
734 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas 532s VITE (cấu hình cơ bản) | Visulas 532s VITE |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa điểm được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sing mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: từ 50 đến 1000 µm(không dùng lăng kính), có thể điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: từ 0 đến14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều khiển khe sáng vi cấp: servo điện</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T14:27:59.417 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:48:43.528
735 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 10mm with TST-14 | CTT-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:44:35.929 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T07:55:05.911
736 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc đa điểm | Integre Pro Scan LP6G |  | Australia | Ellex Medical Pty Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 2095240000 | t | Chiếc | false | 2021-01-05 | 2021-03-05 | <p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Model: Integre Pro Scan LP6G</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Ellex Medical Pty, Ltd</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Úc</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><em>Integre Pro scan LP6G Là thiết bị điều trị mắt bằng laser đa điểm. Dùng tia laser bước sóng cỡ 532nm phát ra từ nguồn laser rắn Nd tần số kép chiếu vào võng mạc để quang đông tổ chức bệnh trong võng mạc, qua đó triệt tiêu sự phát triển của tố chức bệnh đó.</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Các kiểu hình bắn: Đường thẳng(2 đến 7 điểm bắn), hình chữ nhật, hình vuông điểm bắn), hình tam giác) , hình tròn kín tiểm bắn),đường tròn (điểm bắn), đường cung điểm bắn, cung tròn 60, cung tròn 120 .</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Độ rộng xung bắn: 10, 20, 30 ms; Single Spot: 10 – 8000 ms</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Chế độ lặp: Bắn đơn: 50 – 1000 ms</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Nguồn điện cấp: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 800 VA</em></p><p><em>Kích thước: (HxWxD:) 62 x 76 x 47 cm</em></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-05T09:49:13.094 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-05T09:49:13.209
737 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 2 chóa 160.000 lux + 160.000 lux | Chromophare F628/F628 |  | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1132800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:39:38.291 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:43:24.270
738 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 2 chóa 160.000 lux + 160.000 lux, có camera kèm màn hình phẫu thuật chuyên dụng và cánh tay treo trần | Chromophare F628/F628 |  | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2419200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:39:38.325 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:42:45.483
739 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động 140 PT/ giờ Yumizen G800 | Yumizen G800 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm&nbsp;đông máu tự động, công suất 140 PT/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-23T02:48:58.559 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:00.901
740 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Trụ khí treo trần phòng mổ | PEND-RT-9 |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Dạng hộp, di chuyển lên xuống với hành trình 300mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn &nbsp;dễ lau chùi.<br /> &nbsp;- Tích hợp 2xO2, 1xMA4, 2xVAC,1x SA7, 1 x CO2,1x AGSS, 1xN2O và 8 ổ điện.</p> |  |  | <p>- Dạng hộp, di chuyển lên xuống với hành trình 300mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn &nbsp;dễ lau chùi.<br /> &nbsp;- Tích hợp 2xO2, 1xMA4, 2xVAC,1x SA7, 1 x CO2,1x AGSS, 1xN2O và 8 ổ điện.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T11:50:07.517 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:07.599
741 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 64 dãy đầu thu, 128 lát cắt) | Ingenuity CT |  | Israel | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Israel | Nhóm 2 |  |  | 28500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p> </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T16:36:37.666 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T16:51:12.395
742 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | DanFlow 1100 |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Phép đo niệu dòng là một trong những dạng đơn giản nhất của phép thử niệu động học và với thiết bị DanFlow 1100 đo lưu lượng kế nước tiểu, MMT đã thiết lập tiêu chuẩn cao khi nói đến việc đo lưu lượng không dây thực sự.</p> <p>Thiết bị đo lưu lượng DanFlow sử dụng công nghệ cảm biến khối lượng để biến đổi dòng nước tiểu từ bệnh nhân sang dạng đồ họa, với một số thống kê bổ sung thường được yêu cầu như lưu lượng tối đa, lưu lượng trung bình, thể tích bị tiểu và thời gian tiểu.</p> <p>Cảm biến khối lượng được sử dụng trong niệu dòng đồ&nbsp;đã biến đổi quy trình đơn giản này, đặc biệt - làm sạch thiết bị của bạn dễ dàng.</p> <p>Sản phẩm cao cấp trong dòng máy DanFlow là phiên bản DanFlow 1100 - WiFi. Sản phẩm này về cơ bản giống chức năng như DanFlow 1000 nhưng loại bỏ kết nối cáp giữa thiết bị đo dòng chảy và máy in bằng cách sử dụng tín hiệu không dây 866 MHz. Mô hình này cung cấp sự gia tăng mức độ riêng tư của bệnh nhân, sự linh hoạt và tính di động. Nó mở ra việc sử dụng trong phòng không nhất thiết phải được xây dựng để tiểu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T15:49:09.360 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:07.851
743 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Vitapia 7000K |  | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-01-30 | <p><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân </strong></p><p>Model: Vitapia 7000K</p><p>Hãng sản xuất: Trismed</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> |  |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình TFT 12.1”</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế di động và sắp xếp hợp lý</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị hình lớn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 7 đạo trình điện tâm đồ (ECG) trên cùng một màn hình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xem lại 72 giờ thống kê</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xem lại 480 giờ thống kê với bộ nhớ ngoài</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích và tự động xác định cáp 3 hoặc 5 đạo trình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ áp suất kép khi đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc trôi, bảo vệ chống rung và lọc nhiễu tần số cao</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối với mạng với thông số chuẩn và cấu hình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn: đo huyết áp xâm lấn 2 kênh, đo nhiệt độ 2 kênh, máy in, ECG 12 đạo trình, EtCO2, Mạng trung tâm, mạng không dây, Kết nối VGA, màn hình cảm ứng</p> |  | Bao đo huyết áp, đầu đo Spo2,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:48:09.270 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T10:48:09.306
744 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường xuyên sọ | DuoMag XT |  | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Séc | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2022-12-25 | <p>Máy từ trường xuyên sọ rTMS</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25T21:28:31.334 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26T03:17:19.662
745 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Tủ làm ấm dịch truyền | EmTherm 2D |  | Ba Lan | Em-Med Sp. Z O.O |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 165000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p><strong>TỦ LÀM ẤM DỊCH TRUYỀN</strong></p><p><em>Model : EmTherm 2D</em></p><p><em>Hãng sản xuất: EM-MED</em></p><p><em>Xuất xứ: Ba Lan</em></p><p><em>Hàng mới 100%</em></p><p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 60 lít (24 chai 1000 ml, hoặc 40 chai 500 ml, hoặc 4 túi 5000 ml, hoặc 6 túi 3000 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số ngăn kéo: 2 ngăn kéo tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 40kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tủ ( R x S x C): 350 x 620 x 823mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngăn kéo (R x S x C): 235 x 410 x 260mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãi nhiệt độ điều chỉnh: Từ 25°C đến 42°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hoạt động: 18°C đến 30°C</em></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Lưu trữ: 5°C đến 55°C </em></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Độ ẩm tương đối: 30% đến 70</em>%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động: các model được thiết kế cho hoạt động liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác của bộ điều khiển nhiệt độ: +/- 1 ° C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;An toàn: Bộ cảm biến điện tử và cảm biến cơ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động: Quang học và âm thanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200-240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18T20:38:35.311 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18T20:38:35.365
746 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Galileo |  | Đức | Tic Medizintechnik GmbH & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | Đức | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-30 | <p>Máy đo niệu động học Galileo® là một trạm đo tiết niệu</p> <p>đơn vị chẩn đoán để xác định các thông số sinh lý cụ thể trong</p> <p>đường tiết niệu dưới ở nam và nữ. Sử dụng điển hình là</p> <p>kiểm tra các rối loạn trong sơ tán bàng quang và các khác</p> <p>các hình thức không kiểm soát.</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>Voltage supply / frequency 230 V AC / 50 Hz</p> <p>115 V AC / 60 Hz (optional)</p> <p>Power consumption 150 W maximum 300 W</p> <p>Weight 63.5 kg (without printer)</p> <p>Dimensions (H x W x D) 157 cm x 65 cm x 66 cm</p> <p>With transducer box, puller</p> <p>and puller arm (H x W x D)</p> <p>Minimum</p> <p>157 cm x 76 cm x 70 cm</p> <p>MPG protection class IIa</p> <p>IP protection class IP 20</p> <p>Operating temperature 15°C to 35°C</p> <p>Humidity (no condensation) 15% to 85%</p> <p>Storage conditions: 0 to 40</p> <p>Humidity (no condensation) 5% to 95%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-17T12:26:07.553 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-17T13:51:46.174
747 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay 4D | Z6 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>Thông tin liên hệ: 0906 639 988</u></p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T10:10:54.696 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:17:13.904
748 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-03T16:57:42.403 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-03T16:57:42.403
749 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-800 |  | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-800</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25T16:30:35.717 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05T09:59:33.164
750 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần | Mispa Count Plus |  | Đức | Agappe Diagnostics Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Đức | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Màn hình cảm ứng kích thước lớn: giao diện vận hành thân thiện, truy cập dễ dàng với</li> </ul> <p>các tính năng</p> <ul> <li>Chương trình quản lý QC toàn diện, kết nối linh hoạt cho dữ liệu bệnh nhân và QC</li> <li>Khả năng kết nối đa chiều.</li> <li>Phần mềm quản lý với bảo mật khác nhau.</li> <li>Tích hợp đầu đọc mã vạch</li> <li>Phân tích được 28 thông số với 3 biểu đồ và biểu đồ phân tán cho phân tích WBC</li> <li>Thuốc thử dạng hộp</li> <li>Thể tích mẫu cực nhỏ: máu toàn phần (15,6 µL),máu pha loãng (20 µL)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:34:03.967 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:26:20.815
751 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi tiết niệu | LithoBox Zero |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inceler Medikal |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-26 | 2022-12-26 | <p>Máy tán sỏi tiết niệu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26T09:40:13.564 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26T09:40:13.600
752 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp vận chuyển | JW - T1000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p><strong>LỒNG ẤP DI ĐỘNG</strong></p> <p>Model: <strong>JW-Ti1000</strong></p> <p>Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p> <p>Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc</strong></p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> <p>Nhiệt độ làm việc: Từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C.</p> <p>Độ ẩm: Từ 20 đến 95%.</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 220V; 50 Hz và một chiều DC12V.</p> |  | <p><strong><em>Cấu hình bao gồm</em></strong><strong>:</strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Xe đẩy có 04 bánh xe di chuyển: 01 chiếc.</li> <li>Tấm đệm: 1 chiếc</li> <li>Dây đai trẻ sơ sinh: 01 chiếc.</li> <li>Bộ lọc Hepa filter: 01 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ không khí: 1 chiếc.</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 cái.</li> <li>Bình oxy: 02 bình.</li> <li>Pin tự sạc: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống chuyển đổi sang nguồn điện 12VDC.</li> <li>Khay đặt dụng cụ: 01 khay.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <ul> <li>Là loại lồng ấp di động, dùng để vận chuyển bên trong các khoa trong Bệnh viện và sử dụng trên xe cứu thương.</li> <li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý giúp điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong lồng chụp một cách chính xác.</li> <li>Hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm bằng màn hình LED.</li> <li>Có cảnh báo trong các trường hợp: Quá nhiệt độ, nhiệt độ không khí sai khác, nhiệt độ da sai khác, Lỗi cảm biến, Lỗi quạt, Lỗi bộ đốt, Lỗi nguồn điện, Lỗi hệ thống.</li> <li>Kết cấu Lồng chụp được làm bằng hai lớp vách và được làm bằng vật liệu Acrylic.</li> <li>Có thể điều chỉnh độ cao lồng ấp bằng cách điều chỉnh xe đẩy.</li> <li>Chế độ điều khiển: nhiệt độ da / nhiệt độ không khí.</li> <li>Nhiệt độ da:</li> </ul> <p style="margin-left:18.0pt;">+&nbsp;&nbsp; Dải hiển thị: 22 – 45<sup>0</sup>C.</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+&nbsp;&nbsp; Dải điều khiển: từ 34 – 37<sup>0</sup>C.</p> <ul> <li>Nhiệt độ không khí: Dải hiển thị: 5 – 50<sup>0</sup>C.</li> <li>Thời gian làm ấm: ≤40 phút.</li> <li>Độ chính xác nhiệt độ: &lt; 1<sup>0</sup>C.</li> <li>Quá nhiệt: &lt; 1<sup>0</sup>C.</li> <li>Nhiệt độ đồng nhất bên trong lồng: &lt; 1<sup>0</sup>C.</li> <li>Kích thước màng lọc: &lt; 0,5 um.</li> <li>Tiếng ồn bên trong lồng: ≤60 dB.</li> <li>Kích thước lồng chụp: 920 x 633 x 516 mm (Rộng x Cao x Sâu).</li> <li>Kích thước tấm đệm: 630 x 30 x 330 mm (Rộng x Cao x Sâu).</li> <li>Kích thước xe đẩy đặt máy: 1380 x 550 x 860 (Rộng x Cao x Sâu).</li> <li>Có 02 cửa mở ở 2 phía.</li> <li>Có 02 cửa luồn tay.</li> <li>Có 02 cửa thông khí Iris.</li> <li>Có 06 cổng luồn rây.</li> <li>Có dây đai để giữ trẻ sơ sinh trong quá trình vận chuyển.</li> <li>Có bộ chuyển đổi để sử dụng nguồn điện 12V trên xe cứu thương.</li> <li>Có 01 pin tự sạc. Thời gian sử dụng pin vào khoảng 90 phút.</li> <li>Thời gian sạc đầy pin: 12h.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-02T09:36:46.610 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-02T09:36:46.610
753 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser Excimer | Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện MEL 90 (cấu hình cơ bản) | MEL 90 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy&nbsp;điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa bằng laser excimer&nbsp;</p><p> phạm vi điều trị -12D- + 3D</p> |  |  | <p>Thông số máy laser<br /> Loại: Máy laser excimer ArF<br /> Bước sóng 193 nm<br /> Tần số: Công nghệ FLEXIQUENCE 250 Hz / 500 Hz<br /> Đèn laser định thị Loại<br /> Laser rắn<br /> (laser class 1 theo IEC 60825-1:2001 và ieC 60825-1:2007)<br /> Bước sóng 532 nm<br /> Thông số hệ thống<br /> Khối lượng của MEL® 90: 290 kg gồm cả bình khí<br /> Khối lượng giường bệnh nhân: 232 kg kích thước của MEL 90 (R x S x C)<br /> 1630 mm x 730 mm x 1480 – 1700 mm<br /> Nguồn điện 208, 220, 230, 240 V AC; 50/60 Hz; 7.9 A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T15:42:18.420 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:49:14.377
754 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ME12P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:18.0pt;"><strong>ME12P</strong>&nbsp;là dòng sản phẩm mới của máy đo ECG 12 kênh, công nghệ cải tiến giúp đo nhanh, chính xác và tính ổn định cũng như quy trình làm việc hợp lý. Sử dụng công nghệ mới để thu nhận tín hiệu ECG, giảm nhiễu, hiển thị dạng sóng nhanh và mức lọc phù hợp. Đáp ứng được tần suất sử dụng nhiều, yêu cầu về độ chính xác và tốc độ làm việc ở các bệnh viện</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Màn hình cảm ứng&nbsp;8.9 inch TFT LCD, độ phân giải 1280 x 768</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Góc nhìn nghiêng 60<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:18.0pt;">Bàn phím ký tự làm từ vật liệu Silicon chống thắm nước</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Kết nối ngoại vi phong phú</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Cổng VGA để kết nối màn hình ngoài</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Cổng LAN để truyền dữ liệu theo thời gian thực</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Cổng USB để kết nối dữ liệu hoặc kết nối máy quét mã vạch</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Thẻ SD để lưu trữ dữ liệu hoặc cập nhật phần mềm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Phát hiện máy tạo nhịp&nbsp;&nbsp;tim:&nbsp;Thông qua việc hiển thị và phân tích dạng sóng ECG, các bác sĩ có thể xác định loại máy trợ tim và trạng thái hoạt động</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Phân tích R-R: 30-300 giây để phân tích R-R, tốt hơn trong chẩn đoán loạn nhịp tim. Phân tích lên đến 200 loại loạn nhịp tim</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Chức năng xem trước:&nbsp;Các bác sĩ có thể xem trước các dạng sóng và phân tích kết quả trực tiếp trên màn hình sau đó quyết định có in hay không, giúp chẩn đoán nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Đóng băng dạng sóng:&nbsp;Dừng 300 giây dạng sóng, hiển thị dưới dạng vòng lặp cine-loop, có thể chọn 10 giây bất kỳ&nbsp;&nbsp;để phân tích và in ra. Đặc biệt hiệu quả khi dùng trên một số trẻ em hiếu động, bệnh nhân gãy xương, người già có da quá khô để kết nối các điện cực.</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p> <ul> <li>Màn hình cảm ứng TFT LCD8 inch</li> <li>Phím silicon bền bỉ và thoải mái và núm dễ dàng sử dụng</li> <li>Pin sạc Lithium cho 2,5 giờ hoạt động</li> <li>Cổng ngoại vi: thẻ SD, USB, LAN</li> <li>Lên đến 200 tập tin lưu trữ nội bộ</li> <li>Không giới hạn các tập tin với thẻ nhớ ngoài SD và ổ đĩa USB</li> <li>Truyền dữ liệu thông qua cổng LAN</li> </ul> <p style="margin-left:18.0pt;">ECG: máy điện tim ME6P có chương trình ECG dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p>- Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn</p> <p>- Chuyển đổi A/D: 24 bit</p> <p>- Tốc độ lấy mẫu: 8,000 samples/s</p> <p>- Tần số đáp ứng: 0.05 Hz~250 Hz</p> <p>- CMMR: &gt; 105dB</p> <p>- Điện áp phân cực: ± 500mv</p> <p>- Mạch đầu vào: mạch đầu nổi</p> <p>- Trở kháng đầu vào: ≥50 MΩ</p> <p>- Đầu vào hiện tại CIR: £0.1μA</p> <p>- Rò rỉ bệnh nhân hiện thời: &lt;10μA</p> <p>- Thời gian liên tục: ≥3.2s</p> <p>- Độ ồn: &lt;15μVp-p</p> <p>- Ngưỡng nhạy cảm: ≤20 μV</p> <p>- Hiệu chuẩn điện áp: 1 mV±5 %</p> <p>- Cài đặt bộ lọc: Bộ lọc EMG: 25/35/75/ 100/150 / 250Hz</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ lọc trôi pha cơ bản: 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.35 / 0.5 / 0.8Hz</p> <p>- Bộ lọc AC: 50Hz, 60Hz</p> <p>- Dải nhịp tim: 30~300 bpm</p> <p>- Thời gian thu: 10~24 giây</p> <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật hiển thị</u></em></strong></p> <p>- Màn hình: Màn hình TFT LCD 8 inch với màn hình cảm ứng</p> <p>- Độ phân giải màn hình: 800×480</p> <p><strong><em><u>Nguồn cấp </u></em></strong></p> <p>- Nguồn cấp AC: AC / DC 100 V~240 V, 50 Hz /60 Hz, 80 VA</p> <p>- Pin sạc: pin sạc lithium, 14.8 V, 2200mAh</p> <p><strong><em><u>Thông số ghi:</u></em></strong></p> <p>- Độ phân giải: 8 points/mm(perpendicular) 40 points/mm (horizontal, 25 mm/s)</p> <p>- Tốc độ ghi: (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50) mm/s±5 %</p> <p>- Giấy ghi: 112 mm × 140 mm × 160p</p> <p><strong><em><u>Sử dụng ngoài ngoại vi:</u></em></strong></p> <p>- Ổ cắm</p> <p>- Cổng thẻ SD</p> <p>- Hai cổng USB</p> <p>- Cổng lan</p> <p><strong><em><u>Kích thước và trọng lượng</u></em></strong></p> <p>- Kích thước (dài × rộng × cao): 257 mm × 291 mm × 106 mm</p> <p>- Cân nặng: khoảng 2.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T14:03:48.714 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:02.357
755 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Family Plus |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1280000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>PROFESSIONAL là sản phẩm của tập đoàn Medel - Ý, là hãng sản xuất máy xông khí dung&nbsp;lớn nhất thế giới&nbsp;với hơn 50 năm&nbsp;kinh nghiệm ( 1966 ). Với nhiều bằng sáng chế về công nghệ như: động cơ 3 vòng bi, hệ thống giảm ồn, Mast mềm định vị... Medel đã có ra đời những máy khí dung tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra Medel cũng là nhà sản xuất rất nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe Gia đình nổi tiếng khác như: máy đo huyết áp điện tử, máy nhiệt kế điện tử.... Trong đó máy huyết áp điện tử Medel đứng&nbsp;TOP 3&nbsp;thế giới.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:37:13.623 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.366
756 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo mật độ xương DEXA công nghệ Fan beam, thời gian quét 30s | Prodigy (Pro) |  | Mexico | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 2750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy đo mật độ xoáng xương bằng tia X hai mức năng lượng (DXA)</strong></p><p>Model<strong>: Prodigy (phiên bản phần mềm Pro)</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong></p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p><p><br></p><p>Prodigy là dòng máy được thiết kế để đo mật độ khoáng xương 2 mức năng lượng DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry - DXA) với công nghệ <strong>chùm tia rẻ quạt góc hẹp</strong> (Narrow-Fan Beam) cho dữ liệu chính xác hơn công nghệ rẽ quạt góc rộng, không bị nhiễu và giảm liều tia.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng <strong>quét chồng lấn (Overlapping)</strong> kết hợp <strong>phần mềm tái tạo MVIR</strong> (Multi-View Image Reconstruction) tránh được lỗi do hiệu ứng khuếch đại tia (Magnification error) do các chùm tia dạng rẽ quạt gây ra, cho kết quả đo chính xác nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Prodigy (Pro) cung cấp kết quả chính xác thành phần cơ thể</strong> như khối lượng nạc, khối lượng chất béo (mỡ) từng bộ phận cơ thể. Kết quả đo giúp bác sỹ theo dõi hiệu quả của việc trị liệu, quá trình ăn kiêng hoặc các vận động viên cần tăng/giảm cân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Gói phần mềm đo mật độ khoáng xương cho trẻ em: </strong>Ứng dụng đo nhi cung cấp bộ công cụ hiệu quả để lấy các thông tin lâm sàng có giá trị về sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ em, cung cấp 1 đánh giá hoàn thiện về xương, thành phần mô nạc/mỡ. Các thông số đo này cho phép đánh giá sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hiệp hội loãng xương quốc tế (ISCD)</strong> đã lập ra tiêu chuẩn để đánh giá sai số khi đo ở cột sống, xương đùi và hai bên cổ xương đùi. Hệ thống Prodigy đã được chứng minh&nbsp;các sai số của hệ thống đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của (ISCD) tại tất cả các vùng đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dựa trên phần mềm <strong>enCORE</strong> với <strong>chế độ quét thông minh (SmartScan)</strong> tự động dò tìm vùng cơ thể quét theo thời gian thực, giúp <strong>giảm liều tia và đo chính xác</strong> ngay cả với bệnh nhân bị vẹo cột sống.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm phân tích tự động (AutoAnalysis)</strong> dễ dàng sử dụng và thuận tiện, hỗ trợ đầy đủ các chức năng trong lĩnh vực đo mật độ khoáng xương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tính toán nguy cơ gãy xương trong 10 năm <strong>FRAX</strong>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối chuẩn <strong>DICOM</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:09:12.375 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:09:12.433
757 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Cardio MB10 |  | Trung Quốc | Hans Dinslage GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1950000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>- Thiết kế đẹp, màn hình tràn viền cực lớn<br /> - Tính năng nổi bật:<br /> -&nbsp;Máy đo huyết áp Medel Connect Cardio MB 10 sẽ ghi lại rung tâm nhĩ và co thắt tâm thất sớm.<br /> - Tất cả các dữ liệu thu được, với ngày và giờ chính xác có thể được lưu trên điện thoại thông minh và được gửi đến PC.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:02:02.631 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:01.877
758 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | Máy sốc tim tự động | FRED Easy Port Plus FIRST |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- Máy sốc tim ngoài tự động FRED Easy Port Plus là máy sốc tim bỏ túi với kích thước nhỏ</p><p>- Có hệ thống phân tích nhanh và nạp năng lượng cần thiết để có thể sốc ngay khi thiết bị đề xuất</p><p>- CPR FEEDBACK: giúp đạt được hiệu quả cao nhất trong việc ép tim:</p><p>+ cho biết độ sâu, tần số và độ thả chính xác</p><p>+ thiết lập một nhịp điệu đều đặn thông qua máy đếm nhịp</p><p>- Ghi lại các dữ liệu can thiệp, cho phép bác sĩ và nhân viên cấp cứu có cái nhiền tổng quát hơn về tình hình của bệnh nhân.</p><p>- Truy xuất thông tin qua USB hoặc Bluetooth</p> |  |  | <p>Xem tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T17:08:39.478 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T10:43:12.881
759 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Thiết bị nội soi tai mũi họng | CCU-1500 |  | Hàn Quốc | PROVIX Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 345000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị này là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi và xe đẩy.</p> <p>Hệ điều hành dễ sử dụng với tính năng OSD</p> <p>Điều khiển cân bằng trắng, độ sáng, độ tương phản</p> <p>Đầu camera chống nước</p> <p>Điều khiển chống nhiễu</p> <p>Hỗ trợ tăng cường chất lượng video</p> <p>Chia hình 1 hình / 2 hình / 4 hình</p> <p>Dừng hình<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Đầu Camera</strong></p> <ul> <li>Cảm biến hình ảnh: &nbsp;Sony</li> <li>Video Out : DVI out: 1024 x 768p / 60fps;&nbsp;S-Video: 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL);&nbsp;</li> <li>Nhiệt độ vận hành: 10°C - 40°C</li> <li>Cân bằng trắng, điều khiển R/B Gain</li> <li>Đầu camera chống nước</li> <li>Nguồn điện: DC 12V/1.5A (adapter)</li> <li>Nguồn cung cấp: 15W (tối đa)</li> </ul> <p><strong>Nguồn sáng</strong></p> <ul> <li>Chỉ số rendering màu: 70</li> <li>Bước sóng: 450nm - 700nm</li> <li>Tuổi thọ bóng LED: 30.000h</li> <li>Nguồn điện công suất thấp, độ sáng cao, tương đương với bóng Xenon 180W</li> <li>Ánh sáng lạnh không UV và IR</li> <li>Nguồn cung cấp: 12V/7.5A (adaptor)</li> <li>Nguồn điện tiêu thụ: 90W (tối đa)</li> </ul> <p><strong>Kích thước và trọng lượng</strong></p> <ul> <li>Kích thước (bộ kết hợp nguốn sáng và camera): 300(W) x 230(D) x 80(H)mm</li> <li>Trọng lượng: 3.8kg</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T15:44:12.594 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-11-11T08:37:40.963
760 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần | Mispa Count |  | Đức | Agappe Diagnostics Ltd. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh |  | Nhóm 6 |  |  | 268000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p><strong>- </strong>Đơn giản và dễ sử dụng.</p> <p>- Quy trình hoàn toàn tự động</p> <p>- Màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng</p> <p>- Có 2 buồng đếm và cờ bức khác nhau</p> <p>- Phân tích 20 thông số và 3 biểu đồ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:28:33.482 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:26:21.778
761 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HB-23P |  | Nhật Bản | Rion Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 2150000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Máy trợ thính ngoắc tai</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:32:50.271 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:43:32.435
762 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi cổ tử cung | Thiết bị nội soi buồng tử cung | ES9000 |  | Mỹ | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 520883000 | t | Cái | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:02:06.666 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:37:53.044
763 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang di động 100mA (kỹ thuật số) | MobiRAD320 |  | Hàn Quốc | Sitec Medical Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1806000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang di động 100mA (kỹ thuật số)</p><p>Model: MobiRAD320</p><p>Hãng sản xuất: Sitec Medical Co.,Ltd</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2020-12-09T09:38:27.069 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2020-12-09T11:27:38.358
764 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | DEFIGARD HD-7 |  | Pháp | Schiller AG |  |  | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 743000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân DEFIGARD HD-7 nhỏ gọn và nhẹ với giao diện dễ dàng sử dụng.</p><p>- Tự động kiểm tra giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm tra thiết bị thông thường. Kết quả tự kiểm tra được gửi tự động qua kết nối Wifi để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>- Đèn LED thông báo rõ ràng tình trạng cho người dùng nếu thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.</p><p>- Thời gian sạc nhanh để sốc giúp tiết kiệm thời gian, thiết bị sẽ sạc trong quá trình phân tích nhịp, sốc sẽ được thực hiện ngay khi được khuyến nghị.</p><p>CPR FEEDBACK</p><p>- Hỗ trợ đạt được hiệu quả cao nhất trong việc ép tim:</p><p>+ Cung cấp một nhịp điệu ổn định.</p><p>+ Cung cấp thông tin phản hồi về tần số thông qua miếng khử rung tim, không cần thêm cảm biến.</p><p>+ ARGUS LifePoint: Cung cấp phản hồi về tần số, độ sâu và độ thả của ép tim, được mã hóa bằng màu sắc trong quá trình ép tim.</p><p>- Cảm biến ARGUS LifePoint được tạo hình để vừa vặn với lòng bàn tay, được làm bằng cao su bền, dễ dàng vệ sinh tái sử dụng.</p><p>- Thiết kế trực quan một bước để lựa chọn chế độ giữa AED, khử rung bằng tay, tạo nhịp và theo dõi Monitor.</p><p>- Giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng cho phép truy cập trực tiếp vào tính năng mong muốn mà không mất thời gian.</p><p>- Chế độ màn hình tương phản cao.</p><p>- Bản cực sốc mới:</p><p>+ Đèn LED trở kháng: kiểm tra trở kháng của bệnh nhân qua đèn LED chiếu sáng.</p><p>+ Chọn năng lượng, sạc và sốc đều có thể được vận hành thông qua các nút trên bản cực.</p><p>+ Chỉ cần tháo điện cực người lớn để chuyển sang bản cực dành cho trẻ em, thiết bị và mức năng lượng cũng sẽ tự động điều chỉnh</p><p>- Theo dõi chính xác: SpO2, điện tim 6 kênh, EtCO2, NIBP</p><p>- Đảm bảo kết nối an toàn với máy chủ với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất về mạng không dây, dữ liệu y tế và bệnh nhân được an toàn.</p> |  |  | <p>Xem trong file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T17:14:58.926 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T10:44:14.377
765 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay 2D Doppler màu | Z5 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>Thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T09:53:54.605 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:17:25.468
766 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh điều khiển độ ẩm, điểu khiển nồng độ oxy, cân điện tử | KITNC-STLX0052 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 640546000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T10:07:46.996 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:47:49.824
767 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm sử dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:24:11.209 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:44:32.572
768 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-28 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm sử dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-28T20:49:40.061 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:23:39.331
769 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT | Press Duo Elite |  | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 985000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-05-31 | <p>Sản phẩm bơm tiêm điện tự động, model: Press Duo elite của hãng Nemoto – Nhật Bản là các hệ thống dùng cho chụp mạch (Angio) và chụp cắt lớp vi tính (CT) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> |  |  | <p>- Máy bơm tiêm 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT, hỗ trợ tiêm đồng thời thuốc cản quang và nước muối.</p> <p>- Màn hình điều khiển: LCD, hiển thị đầy đủ các thông số</p> <p>- Có 02 thiết kế:</p> <p>+ Dạng chân đế đứng, có bánh xe</p> <p>+ Dạng để bàn, có ray đỡ đầu bơm</p> <p>- Chế độ tiêm cơ bản:</p> <p>+ Tốc độ tiêm: 0.1-30.0 mL/s</p> <p>+ Dung tích: 0.1- 99.9 mL</p> <p>+ Giới hạn áp suất: 50- 1200 psi (400-8200kpa)</p> <p>+ Thời gian trễ tiêm: 0-99.9 giây</p> <p>+ Thời gian trễ X-ray: 0-99.9 giây</p> <p>+ Loại pha tiêm: A, A+B (A: thuốc, B: nước muối)</p> <p>+ Hiển thị dung tích đã tích hợp</p> <p>+ Hiển thị kết quả tiêm: 50 trường hợp</p> <p>+ Bộ nhớ giao thức: 240 giao thức</p> <p>+ Làm ấm xi lanh: 37± 5°C</p> <p><strong>&nbsp;- </strong>Xi lanh tương thích: 150 ml</p> <ul> <li>Điện áp: 115/230V</li> <li>Lượng điện tiêu thụ: 1050VA</li> </ul> <p>Tần số: 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2020-10-22T14:12:38.012 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2020-11-11T11:00:30.538
770 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm&nbsp;sử&nbsp;dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.</p> |  | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm&nbsp;sử&nbsp;dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:48:02.890 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-10-30T20:48:02.890
771 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 130 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 130 |  |  | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 916000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Núm điều khiển chiều cao, chiều rộng, xoay, di chuyển khe sáng đặt ở vị trí thuận lợi cho phép vận hành bằng 1 tay. Biên độ khe sáng cho phép đặt kính tiếp xúc và quan sát hết bề rộng của mắt.<br /> Chiều cao khe sáng từng nấc 0,3 /2.5/ 3,5 / 7/10/14 mm, 3 khe sáng<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi 1-14mm<br /> Khe sáng có thể xoay ±90 độ, liên tục<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây – có thể đưa ra / vào, lọc hấp thụ nhiệt gắn sẵn thương xuyên.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân. Khoảng cách từ mắt bác sĩ đến mắt bệnh nhân trong khoảng 31 cm thuận lợi cho việc điều chỉnh mắt bệnh nhân và giữ kính tiếp xúc</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x. Trường nhìn 6 mm – 40 mm.&nbsp;<br /> Ống kính hai mắt kiểu hội tụ&nbsp;<br /> Thị kính 10x, bù trừ khúc xạ + 8D. Có thể chọn thị kính 12.5x<br /> Hệ thống quang học phủ nhiều lớp cho phép có hiệu quả sáng tối đa, ít mất ánh sáng và độ nét cao.<br /> Góc của lăng kính có thể chỉnh từ 0 - 20° thuận lợi cho việc khám mắt&nbsp;</p> <p>3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang X 90mm, trục dọc Y 110 mm, lên xuống Z 30 mm.<br /> Khóa nhanh cho phép cố định thiết bị, cho phép bác sĩ kiểm soát tốt trong quá trình khám. &nbsp;<br /> Núm vặn điều chỉnh ma sát dịch chuyển ngang thuận lợi cho việc lấy dị vật hoặc đo nhãn áp.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:10:46.610 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:10:46.610
772 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 1 chóa 160.000 lux | Chromophare F628 |  | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 661200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>....</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:39:38.226 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11T10:44:44.692
773 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bảng khí y tế gắn tường | TPG-P |  | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 78000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>....</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:47:19.882 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:48:20.206
774 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HM-06 |  | Nhật Bản | Rion Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 3700000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Máy trợ thính nhét tai</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:32:50.300 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:45:36.278
775 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẩu thuật chạy điện 2 bình | New Hospivac 350 |  | Italy | CA-MI S.R.L. |  |  | Công ty TNHH TPMED | Italy | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-18 | <ul> <li>Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo dưỡng.</li> <li>Cấp nguồn: 220-230V/50Hz&nbsp; - 60Hz</li> <li>Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: - 0.90 Bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 90 kPa&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 675 mmHg</li> <li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút</li> <li>Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA</li> <li>Chu kỳ hoạt động:&nbsp;&nbsp;oạt động liên tục&nbsp;</li> <li>Trọng lượng: 20 kg</li> </ul> <p>Kích thước: 46 x 85 x 42, cm</p> |  |  | <ul> <li>Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo dưỡng.</li> <li>Cấp nguồn: 220-230V/50Hz&nbsp; - 60Hz</li> <li>Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: - 0.90 Bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 90 kPa&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 675 mmHg</li> <li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút</li> <li>Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA</li> <li>Chu kỳ hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoạt động liên tục&nbsp;</li> <li>Trọng lượng: 20 kg</li> </ul> <p>Kích thước: 46 x 85 x 42, cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-18T08:59:13.905 | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-18T08:59:14.023
776 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế | MC-720 |  | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 955000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Nhiệt kế hồng ngoại đo ở trán</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:39:07.500 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-12-26T11:32:16.721
777 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Vân | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Vân | 2020-11-13T17:20:50.032 | Vân | 2020-11-13T17:20:50.032
778 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-HQ190 | GIF-HQ190 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi dạ dày video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:02:52.723 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:02:52.771
779 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Tủ đựng thuốc cấp cứu | TCC1 |  | Việt Nam | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 5000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-11-02 | <p>Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.</p> |  |  | <p>Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:47:14.312 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:47:14.354
780 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi composite | CSS 2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-30 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 1.400 x 600 x 1.600mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T20:16:45.664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-30T00:00:00.887
781 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | DEFIGARD Touch 7 |  | Pháp | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Pháp | Nhóm null |  |  | 693000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- DEFIGARD TOUCH 7 là máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân đầu tiên trang bị màn hình cảm ứng điện dung độ nhạy cao, kích thước màn hình lớn, độ phân giải cao.</p><p>- Thiết bị có thể truyền dữ liệu tốc độ cao mọi lúc mọi nơi bằng Wifi hoặc 3G.</p><p>- Luôn sẵn sàng sử dụng nhờ vào quá trình tự động kiểm tra tường xuyên đảm bảo theo dõi ngày hết hạn của điện cực.</p><p>- Các thông số theo dõi: ECG 12 kênh, SpO2, EtCO2, SPCO, SOMET, NIBP, IBP, Nhiệt độ.</p><p>- Truyền dữ liệu trực tiếp đảm bảo chăm sóc bệnh nhân tối ưu.</p><p>- Vận hành ở chế độ thủ công hoặc bán tự động với sóng 2 pha, đạt được hiệu quả và độ an toàn đặc biệt.</p><p>- Tạo nhịp: kích thích qua da thông qua miếng đệm</p> |  |  | <p>Xem trong file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T17:19:32.635 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T10:44:45.373
782 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | M9 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2440000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-06-01 | <p>Máy siêu âm xách tay M9 là thiết bị siêu âm cao cấp, nhỏ gọn , ứng dụng chuyên sâu cho siêu âm tim mạch, POC.</p><p><br></p><p>M9 cung câp hàng loạt giải pháp toàn diện như siêu âm tương phản thất trái (LVO), siêu âm đánh dấu mô định lượng chuyên nghiệp, đo lường phân suất tống máu thông minh, smart doppler, và chức năng nghiên cứu chuyên biệt o-line và bộ phận phân tích UltraView</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-11-24T16:05:13.182 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:17:41.626
783 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Cây thông nòng đặt nội khí quản khó | NCS-713-140S, NCS-713-141S, NCS-713-142S, NCS-713-140V, |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 189000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng và Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng</p><p>* Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng và Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng</p><p>* Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:58:10.311 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:23:03.870
784 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim, tạo nhịp ngoài | Rescue Life |  | Italy | Progetti S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <ul> <li>Model: <strong>RESCUE LIFE </strong></li> <li>Hãng sản xuất: <strong>Progetti - Ý</strong></li> <li>Xuất xứ: <strong>Ý</strong></li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-13T11:18:34.690 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-17T14:02:42.793
785 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | Resona 7 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4408000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-06-22 | <p>Là máy siêu âm cao cấp với các giải pháp thông minh cho siêu âm phụ khoa, tim mạch, ...</p><p>Với trung tâm đặt tại thung lũng silicon, Mỹ, Resona 7 có công nghệ ZST, dữ liệu kênh dựa trên ZST là một đổi mới đột phá tiêu biểu cho cuộc cách mạng công nghệ siêu âm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-11-24T15:49:49.710 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:18:31.785
786 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay | Medel Soft |  | Trung Quốc | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 895000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp cổ tay Medel Soft</strong><br /> Máy đo huyết áp cổ tay mới SOFT có công nghệ đo tiên tiến nhằm mang lại cảm giác dễ chịu và kết quả đo chính xác. Vạch chỉ thị giá trị đo ( từ 1 - 3&nbsp; nghĩa là mức độ cao huyết áp ). Với màn hình lớn, người dùng có thể đọc kết quả đo một cách dễ dàng. Ngoài ra người dùng còn có thể kiểm tra kết quả đo trung bình của 3 lần đo cuối cùng. Bảo hành 5 năm</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T17:50:32.313 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:02.466
787 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giàn tập phục hồi chức năng đa năng EX-100 | EX-100 |  | Hàn Quốc | Pampas Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Bộ | true | 2020-12-30 | 2021-01-31 | <p>Giàn tập phục hồi chức năng đa năng EX-100</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Bộ khung của giàn tập EX-100 được làm bằng hộp thép vuông chịu lực, chịu axit ăn mòn cao, sơn tĩnh điện màu trắng theo tiêu chuẩn y tế.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong :&nbsp;700 x 1000 x 1850 ~ 2230 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài : 510 x 640 x 40 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Träng lượng : 150 kg</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2020-12-30T09:23:14.933 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2020-12-30T10:49:44.062
788 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo mật độ xương DEXA công nghệ Fan beam, thời gian quét 60s | Prodigy (Primo) |  | Mexico | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p> <strong>Máy đo mật độ xoáng xương bằng tia X hai mức năng lượng (DXA)</strong></p><p>v Model<strong>: Prodigy (phiên bản phần mềm Primo)</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong></p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p><p><br></p><p>Prodigy là dòng máy được thiết kế để đo mật độ khoáng xương 2 mức năng lượng DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry - DXA) với công nghệ <strong>chùm tia rẻ quạt góc hẹp</strong> (Narrow-Fan Beam) cho dữ liệu chính xác hơn công nghệ rẽ quạt góc rộng, không bị nhiễu và giảm liều tia.</p><p> </p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng <strong>quét chồng lấn (Overlapping)</strong> kết hợp <strong>phần mềm tái tạo MVIR</strong> (Multi-View Image Reconstruction) tránh được lỗi do hiệu ứng khuếch đại tia (Magnification error) do các chùm tia dạng rẽ quạt gây ra, cho kết quả đo chính xác nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hiệp hội loãng xương quốc tế (ISCD)</strong> đã lập ra tiêu chuẩn để đánh giá sai số khi đo ở cột sống, xương đùi và hai bên cổ xương đùi. Hệ thống Prodigy đã được chứng minh&nbsp;các sai số của hệ thống đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của (ISCD) tại tất cả các vùng đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dựa trên phần mềm <strong>enCORE</strong> với <strong>chế độ quét thông minh (SmartScan)</strong> tự động dò tìm vùng cơ thể quét theo thời gian thực, giúp <strong>giảm liều tia và đo chính xác</strong> ngay cả với bệnh nhân bị vẹo cột sống.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm phân tích tự động (AutoAnalysis)</strong> dễ dàng sử dụng và thuận tiện, hỗ trợ đầy đủ các chức năng trong lĩnh vực đo mật độ khoáng xương.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tính toán nguy cơ gãy xương trong 10 năm <strong>FRAX</strong>.</p><p> </p><p>Kết nối chuẩn <strong>DICOM</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:15:32.775 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:15:32.807
789 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện VisuMax (cấu hình cơ bản) | VisuMax |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 25000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy&nbsp;điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa FEMTOSECOND, máy có hai chức năng tạo vạt bằng femtosecond laser và phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp SMILE</p> |  |  | <p>Thông số máy laser<br /> Bước sóng Thời gian Xung Laser<br /> 1043 nm 220–580fs 500 kHz<br /> Cài đặt và thiết lập điều kiện<br /> Khối lượng<br /> 870 kg (bao gồm cả hệ thống hỗ trợ bệnh nhân, nền tảng và UPS)<br /> Không gian yêu cầu<br /> 4,40 m x 3,80 m (độc lập)<br /> Kết nối điện<br /> 100–240 V, 50/60 Hz, tối đa 16 A Mạch riêng hợp nhất<br /> Điều kiện hoạt động<br /> Nhiệt độ phòng<br /> 18 đến 25 °C<br /> Độ ẩm không khí<br /> 30 đến 25 °C<br /> Phụ kiện<br /> Gói nón tiếp xúc sử dụng một lần trong điều trị (kích cỡ S/M/L và loại KP) Bộ hỗ trợ cấy ghép giác mạc cho hệ thống hỗ trợ bệnh nhân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T15:51:17.747 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:50:20.996
790 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám ngũ quan | Econom |  | Đức | Rudolf Riester GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 7000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Model: Econom Hãng sản xuất: Riester Nước sản xuất: Đức Cấu hình tiêu chuẩn: - 01 đầu khám tai. - 01 đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính. - 01 đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi. - 01 gọng dẫn quang cong để khám thanh quản. - 02 gương soi thanh quản số 3 và số 4. - 01 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi. - 01 bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4. - 01 bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong) - 01 cán pin trung. - 01 hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn.</p> |  |  | <p>Model: Econom Hãng sản xuất: Riester Nước sản xuất: Đức Cấu hình tiêu chuẩn: - 01 đầu khám tai. - 01 đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính. - 01 đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi. - 01 gọng dẫn quang cong để khám thanh quản. - 02 gương soi thanh quản số 3 và số 4. - 01 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi. - 01 bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4. - 01 bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong) - 01 cán pin trung. - 01 hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:14:46.828 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:14:46.903
791 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp đầu giường gắn 3 ổ khí | BHU-3 |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Tất cả các sản phẩm hộp đầu giườngCPX được sản xuất theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị Y tế BS EN 13485.Nó được thiết kế và lắp đặt với mục đích để tạo sự hài hòa cho phòng bênh bằng cách cung cấp các đường nét trơn, kiểu dáng thời trang và mang tính thẩm mỹ. Sản phẩm này được sản xuấttuân theo Biên bản ghi nhớ số 2015 của Bộ Y tế Anh Quốc (HTM 08-03)</p> |  |  | <p style="margin-left:70.85pt;">Được chế tạo từ các bộ phận nhôm đã qua xử lý nhiệt , sản phẩm còn cung cấp ngăn riêng cho các thiết bị khí y tế và điện. Ngoài ra, khoang khí được thông gió để ngăn chặn sự tích tụ khí bên trong hộp.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Có bảng riêng biệt cho điện áp thấp (LV) và bảo vệ điện áp cực thấp (PELV). Điều này cho phép truy cập vào phần PELV để bảo dưỡng mà không cần phải cô lập các mạch LV.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Các ổ khí y tế được đặt trong một ngăn riêng biệt và tấm vỏ ngoài được bọc cách điện hoàn toàn. Số lượng ổ khí y tế được cung cấp tùy thuộc vào độ dài của hộp đầu giường.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T16:53:02.296 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:08.488
792 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc khay vi phiến | Microplate Reader (DAR800TS) |  | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-10-21 | <p><i>DAR800TS &nbsp;</i>là thiết bị dùng để đọc kết quả các mẫu xét nghiệm trên khay vi phiến.</p> |  |  | <p>CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | 2020-10-21T17:24:24.496 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | 2020-11-11T11:22:35.475
793 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 21 thông số | Phoenix NCC 3300 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 370000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix NCC-3300 là mẫu 3-diff được thiết kế mới của Neomedica, máy phân tích huyết học tự động, hướng đến người dùng, dễ sử dụng với phần mềm tiên tiến kết hợp với màn hình cảm ứng lớn 10,4 ", độ phân giải 640x480.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích hiệu suất cao của Phoenix NCC-3300 phân tích huyết học 21 thông số với 3 biểu đồ trong chưa đầy 60 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;và kết quả trên máy in nhiệt gần như yên tĩnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điện tử tiên tiến dựa trên hệ điều hành Linux ổn định, kết hợp với cơ học chính xác, đảm bảo kết quả huyết học đáng tin cậy. Thuốc thử không chứa Cyanide với công thức tiêu thụ thấp, tiết kiệm chi phí và bảo trì tối thiểu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:36:11.392 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:56:19.854
794 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p> Mắt kính bảo hộ</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng 01 lần, thay thế các linh kiện do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T14:22:21.541 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:00:20.313
795 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho bệnh nhân dị tật vành tai 16 kênh kỹ thuật số Micro định hướng | LA BELLE BC D70 Option Headset |  | Đức | Audia Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 79500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Giảm tiếng ù tai; 2 Micro định hướng âm thanh<br /> - Hỗ trợ nghe môi trường ồn ào<br /> 2. Kết nối<br /> - Kết nối được với Roger X</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T08:55:12.359 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.393
796 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi kèm bộ truyền hình | Kính hiển vi có camera | Axiolab 5 with tube |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Axiolab 5 được thiết kế theo tiêu chí công thái học, dễ xử lý, phù hợp với thói quen phòng thí nghiệm. Người dùng có thể điều khiển kính hiển vi và máy ảnh đi kèm mà không cần thay tay cầm. Sau đó, hệ thống kính hiển vi thông minh sẽ tự động điều chỉnh các thông số và ghi lại mẫu một cách chính xác như khi nhìn qua thị kính - giàu chi tiết và có màu sắc trung thực. Tỷ lệ chính xác luôn được ghi kèm tự động. Không cần phải đầu tư vào một máy tính hoặc phần mềm khác. Với kính hiển vi thông minh, người dùng sẽ làm việc hiệu quả hơn và luôn tập trung vào mẫu của mình.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Mỗi ống đều có thân đỡ riêng, được định vị tối ưu tại trọng tâm của nó. Điều này làm cho hệ thống cực kỳ ổn định. Chiều cao của mỗi giá đỡ có thể được điều chỉnh riêng biệt và nhờ khớp nối “ball-and-socket”, bất kỳ sự không đồng đều nào, dủ là nhẹ, của bàn hoặc sàn sẽ được tự động bù đắp.</p><p class="ql-align-justify">Điểm đánh dấu ánh sáng có thể di chuyển cho phép bạn đánh dấu các cấu trúc thú vị hoặc các thay đổi mô học đáng chú ý trong mẫu vật đã chuẩn bị. Bạn cung cấp hướng dẫn định hướng tối ưu cho các mẫu vật được nhuộm màu khác nhau bằng cách liên tục điều chỉnh cường độ của điểm đánh dấu ánh sáng và chọn giữa các cài đặt màu khác nhau (trắng, xanh lá cây, đỏ).</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:40:05.180 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08T10:40:05.282
797 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp cắt lớp vi tính ConeBeam CT PaX-i3D Smart | PHT-30LFO |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1349660000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Sự lựa chọn tối ưu cho chuyên gia Implant</li> </ul> <ul> <li>1 lần chụp, 2 hình ảnh</li> <li>Liều tia thấp và chất lượng hình ảnh cao</li> <li>Anatomical FOV 12x9</li> <li>Smart Mar</li> <li>Phần mềm 3D trung thực, Ez3D-i</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Chức năng: CT (with Auto Pano) + Pano + Ceph</p> <p>Tiêu điểm: 0.5mm</p> <p>Kích thước FOV CT: 11 x 9 cm</p> <p>Kích thước Volxel: 0,2 mm / 0.3mm</p> <p>Thời gian chụp:</p> <p>+ CT: 18.2 sec</p> <p>+ Pano: 13.6 sec/ 7 sec (Optional with Magic PAN)</p> <p>+ Ceph: Scan: 12.9 sec. One-Shot: 0.7 sec</p> <p>Độ xám: 14 bit</p> <p>Điện áp ống / Dòng điện: 50-99 kVp/ 4-16 mA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-04T16:40:41.933 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:38.803
798 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn tiệt trùng ống nội soi OER-AW | OER-AW |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1440000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-03-31 | <p>Máy rửa khử khuẩn, tiệt trùng ống </p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-09T11:55:07.933 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-09T11:55:08.022
799 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | Giường đẻ | Affinity 4 |  | Mỹ | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.543 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:42:42.956
800 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MUSCA x1 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><big><strong>Model: MUSCA x1</strong></big></p> <p><big><strong>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</strong></big></p> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Di động và dễ dàng sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hướng dẫn đổi mới bằng giọng nói<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi âm lượng: 100 – 1500 ml<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tùy chọn trộn khí cho 60% khí Oxy<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;3 nút điều chỉnh thông số giúp dễ dàng sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị TFT của áp suất đường thở và chế độ thông thở<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;3 chế độ thông thở: IPPV kiểm soát hỗ trợ và thủ công<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pin sạc Li-ion với thời gian sử dụng hơn 10 giờ<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09T11:12:19.708 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:02.538
801 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy Hút Dịch | AMBUJET 1000R 10G |  | Mỹ | Spencer Italia S.r.I. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Mỹ | Nhóm 4 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy hút dịch&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-12T14:10:44.321 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:02.547
802 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 53 lít | HOV-53TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2021-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p><strong>+ </strong>Dùng để sấy tiệt trùng dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p><p>+ Có thể dùng để sấy dược liệu</p> |  |  | <p>- Dung tích: 53 lít.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED</p><p>- Gia nhiệt cưỡng bức.</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5<sup>0</sup>C đến 280<sup>0</sup>C.</p><p>- Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 240 giờ.</p><p>- Vật liệu chính:</p><p>+ Bên trong bằng thép không gỉ SUS 304</p><p>+ Bên ngoài bằng thép không gỉ SUS 430</p><p>- Chức năng chẩn đoán lỗi từ xa:</p><p>+ Đọc được mã lỗi của thiết bị</p><p>+ Kiểm tra được hoạt động của máy</p><p>+ Lưu trữ dữ liệu hoạt động của máy</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-12-02T19:19:36.899 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T10:48:37.241
803 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Microplate Reader | RT-2100C |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 60480000 | t | Cái | true | 2020-10-21 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống xét nghiệm ELISA bán tự động:&nbsp;Microplate Reader, Model: RT-2100C.</p><p>RT-2100C là một hệ thống phân tích quang kế đa năng, vi điều khiển, được thiết kế để đọc và tính toán kết quả của các xét nghiệm trong chẩn đoán ELISA bao gồm cả bệnh truyền nhiễm, dấu ấn khối u, bệnh tan máu, bệnh giun kim, được đọc trong tấm microtiter.</p> |  |  | <ul> <li><em>Cân nặng</em>: 7,5kg</li> <li><em>Kích thước tổng thể</em>: 460mm (L) × 330mm (W) × 190mm (H)</li> <li><em>Công suất</em>: 110v-220 V, 50Hz / 60Hz</li> <li><em>Cầu chì</em>: T315AL250V</li> <li><em>Môi trường</em><em> làm việc</em>: nhiệt độ 0 ℃ -40 ℃; Độ ẩm ≤85%</li> <li><em>Môi trường lắp đặt</em> : -10<sup>o</sup>C-40<sup>o</sup>C; Độ ẩm ≤85%</li> <li><em>Đèn</em>: OSRAM64255, 6V / 20VA.</li> <li><em>Bước sóng</em><em> tiêu chuẩn</em>: 405, 450, 492, 630nm, (bộ lọc thay thế từ 400-700nm có sẵn theo thứ tự đặc biệt)</li> <li><em>Phạm vi abs</em>: 0-3.500A</li> <li><em>Phạm vi đo</em>: 0-2.000A</li> <li><em>Độ chính xác</em>: 0-2.0A: ± 1.0% hoặc ± 0,007A</li> <li><em>Độ ch</em><em>ụm</em>: 0-2.0A: ± 0.5% hoặc ± 0,005A</li> <li><em>Độ tuyến tính</em>: ± 2.0% hoặc ± 0,007A</li> <li><em>Tốc độ đọc</em>: Chế độ liên tục ＜ 5s, chế độ từng bước ＜ 15s</li> <li><em>Thời gian làm nóng</em>: 1 phút</li> <li><em>CPU</em>: CPU RISC cố định bên trong</li> <li><em>Lưu trữ nội dung</em>: 100 chương trình, 1000 thông tin bệnh nhân, 10000 dữ liệu xét nghiệm</li> <li><em>Giao diện</em>: Giao diện nối tiếp RS-232C, giao diện USB, giao diện RJ45, giao diện SD</li> <li><em>Màn hình</em>: LCD 5,7” (độ phân giải 320 × 240, thang màu xám 256)</li> <li><em>Đầu vào</em>: Bảng cảm ứng và bút, chuột ngoài (thứ tự đặc biệt)</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-21T16:57:08.038 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08T14:07:20.071
804 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số treo trần | Multix Fusion Max |  |  | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2020-12-23 | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số treo trần</p><p>-Model - Chủng loại: Multix Fusion Max</p><p>-Hãng Sản xuất : Siemens Healthcare GmbH</p><p>-Hệ thống mới: 100%</p><p>-Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng</p><p>-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-09T13:14:29.674 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-23T00:00:00.112
805 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa đo protein | Mispa i3 |  |  | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 172500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Mispa-i3 là máy phân tích protein định lượng tự động mang đến lợi ích của hệ thống máy phân tích tự động hoàn toàn, như độ chính xác cao và kết quả quay vòng nhanh cho tất cả các xét nghiệm protein.</p> <p><strong>Quản lý hồ sơ lâm sàng</strong></p> <ol> <li>Bệnh tiểu đường</li> <li>Nguy cơ tim mạch</li> <li>Rối loạn chức năng thận cấp tính</li> <li>Viêm, dị ứng</li> </ol> <p style="margin-left:31.7pt;">&nbsp;</p> <p><strong>Tăng hiệu quả làm việc</strong></p> <ol> <li>Hệ thống kênh đo kép: Quang học hấp thụ (Photometry) và Quang học tán xạ (Nephelometry)</li> <li>Đóng gói dạng cartridge chứa sẵn hóa chất, sẵn sàng sử dụng ngay</li> <li>Nâng cao độ ổn định của hóa chất – lên tới 9 tháng</li> <li>Quét mã vạch nhận diện mẫu bệnh phẩm và từng loại test củ thể với mỗi loại Cartridge</li> <li>Thẻ thông minh tiết kiệm chi phí cho hóa chất và chất chuẩn</li> <li>Tự động trộn, ủ và đo mẫu, cho kết quả nhanh chóng mà không cần sự can thiệp của kỹ thuật viên</li> <li>Bảo đảm việc chuyển đổi giữa các loại test, máy khởi tạo lại và nạp dữ liệu chuẩn nhanh chóng, không làm mất dữ liệu</li> </ol> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:46:28.881 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:46:28.881
806 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy Phun khí dung | Hikoneb Aerocare II |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 11500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>- Máy phun khí dung Hikoneb Aerocare II được thiết kế để sử dụng hàng ngày trong môi trường hoạt động cho bệnh nhân.</p> <p>- Máy phun khí dung là một thiết bị sử dụng thuốc dưới dạng sương mù lỏng đi vào đường thở. Do đó nó được điều trị các bệnh về đường hô hấp.</p> <p>- Máy phun khí dung Hikoneb Aerocare II bơm thông khí qua một loại thuốc lỏng để biến thành hơi, sau đó bệnh nhân hít vào.</p> |  |  | <p>- Nguồn hoạt động: 230V / AC</p> <p>- Tần số chính: 50 Hz</p> <p>- Công suất: 70 W</p> <p>- Áp suất tối thiểu: 3 bar</p> <p>- Dải phun: 0-5 ml/min</p> <p>- Trọng lượng: 1.75 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T10:32:46.418 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T11:43:43.191
807 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slip Lamp SL 800 |  |  | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinh hiển vi 5 mức phóng đại chỉnh điện: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cáp nối&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính hai mắt : 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Camera 18MP: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích xử lý ảnh: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính để bàn đi kèm theo máy : 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính: 01 chiếc<br /> - &nbsp;Tích hợp theo máy cố định thiết bị chỉnh điện: 01 &nbsp;chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh )&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ</p> | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:19:23.855 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:19:23.855
808 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-20s | BC-20s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số, 3 thành phần bạch cầu</strong></p><p>Model:<strong> BC-20s</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất: <strong>Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link:<strong><em><u> http://vietmed.vn/may-huyet-hoc-tu-dong-model-bc-20s</u></em></strong></p> |  |  | <p>- 19 thông số, 3 thành phần bạch cầu</p><p>- Tốc độ: 40 mẫu/giờ</p><p>- Nguyên lý đo: Phương pháp trở kháng cho đếm WBC, RBC, PLT. Hóa chất không Cyanide cho phân tích Hemoglobin</p><p>- Khả năng lưu trữ: 200.000 kết quả bao gồm các số liệu và biểu đồ</p><p>- Màn hình cảm ứng TFT 8.4inch</p><p>- Máy in nhiệt tích hợp, có hỗ trợ kết nối máy in ngoài</p><p>&nbsp;</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T12:06:10.220 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:18:49.598
809 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-30s | BC-30s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <h1>Máy Xét Nghiệm Huyết Học</h1> <p><strong>Model: BC-30s</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Phân tích được 19 thông số: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT và biểu đồ cho WBC, RBC, PLT</li> <li>Tốc độ phân tích: 60 mẫu/giờ · Sai số phép đo: WBC, RBC, HGB ≤0.5%, PLT ≤1 %</li> <li>Hỗ trợ đếm máu toàn phần và máu được pha loãng trước</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T16:45:03.609 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.585
810 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slip Lamp SL 800 |  |  | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 693000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:22:15.736 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:22:15.736
811 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy X quang kỹ thuật số 2 tấm cảm biến phẳng | Anthem-Delworks |  |  | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5900000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2021-02-11 | <p>+ Năm sản xuất: Sản xuất năm 2020 trở đi</p><p>+ Thiết bị mới 100%</p><p>+ &nbsp;Điện áp hoạt động: 380VAC/50 Hz</p><p>+&nbsp;Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40oC; Độ ẩm tối đa 80%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p><p><strong>Tủ điều khiển cao tần</strong></p><p>-&nbsp;Công suất: 40 kW</p><p>-&nbsp;Dòng chụp tối đa 600mA</p><p><strong>Bàn bệnh nhân</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Mặt bàn dịch chuyển 4 hướng</p><p>-&nbsp;Kích thước mặt bàn: 81x220 cm</p><p>-&nbsp;Hệ thống khoá: khóa điện từ</p><p><strong>Cột bóng </strong></p><p>-&nbsp;Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối thiểu:</p><p>25cm</p><p>-&nbsp;Dải quay của bóng: ± 180º</p><p><strong>Bóng phát tia X</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ đạt 270vòng/phút tại 50</p><p>Hz</p><p>-&nbsp;Trữ lượng nhiệt anode: 300 kHU</p><p><strong>Bộ chuẩn trực chùm tia</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Đèn định vị tâm: Dùng đèn LED -&nbsp;Đường kẻ định tâm:</p><p>Bằng tia laser</p><p><strong>Tấm cảm biến phẳng </strong></p><p>-&nbsp;Kích thước khu vực ảnh: 43 x 43cm</p><p><strong>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá </strong></p><p>-&nbsp;Bộ xử lý cấu hình tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz,</p><p>RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB, cổng USB 2.0</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành Windows 10</p><p>-&nbsp;Màn hình, kèm bàn phím và chuột</p><p>-&nbsp;Màn hình: LCD,</p><p>-&nbsp;Kích thước: 24 inch</p><p>- Kết nối DICOM đầy đủ: Lưu, in, MPPS, MWL</p><p><strong>Các phần mềm xử lý ảnh đi kèm</strong></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:45:22.792 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:45:22.991
812 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 1 vòi inox | BIT 1-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 800 x 600 x 1.600mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T20:26:39.881 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-31T00:00:02.589
813 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình nặng 8 kênh – lập trình | RUN P |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 6500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số<br /> - Hiệu chỉnh theo số đo bằng ứng dụng điện thoại<br /> - Số kênh : 8<br /> - Công suất 75/138 dB<br /> - Công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến, tự động triệt tiêu tiếng ồn<br /> - Âm thanh lời nói trung thực<br /> - Được thiết kế tiện lợi và thoải mái khi sử dụng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T08:49:57.585 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.911
814 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Sweet |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 980000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung&nbsp;SWEET là model phổ biến, dễ sử dụng của Medel, máy sử dụng công nghệ khí nén, phù hợp cho sử dụng tại gia đình. Động cơ của máy được thiết kê đặc biệt với 3 vòng bi giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ. Kích thước hạt nhỏ giúp tăng hiệu quả điều trị, bảo hành chính hãng tới 05 năm.&nbsp;<br /> Ngoài ra, máy được trang bị bộ phụ kiện đặc biệt cao cấp của hãng với mask thở bằng silicon y tế giúp bám giữ và khít với bề mặt da, tránh thất thoát khí ra ngooài. Cốc thuốc giảm thất thoát thuốc và giúp tiết kiệm thuốc hơn đáng kể so với các loại thông thường.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T18:29:59.750 | Phạm văn minh | 2020-12-31T00:00:02.607
815 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA-AS200M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS200M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:24:14.945 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.017
816 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở xách tay CPAP | Sleepone CPAP |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 20500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>- Tích hợp bộ nhớ cho phép báo cáo chi tiết về giấc ngủ</p> <p>- Bù trừ tự động</p> <p>- Tự động bù độ cao</p> <p>- Độ ồn thấp</p> |  |  | <p>- Dải áp suất (cmH2O): 3-20 cmH2O (tăng dần 0.5)</p> <p>- Khí thổi: 0 cmH2O 180 L/Min; 20 cmH2O &gt; 50 L/Min</p> <p>- Điều chỉnh độ dốc: tự động</p> <p>- Kích thước: 18.1 x 15.5 x 11.7 cm (WDH)</p> <p>- Trọng lượng: 1.27 kg</p> <p>- Công suất: 65W</p> <p>- Nguồn điện: 100 – 230 V AC</p> <p>- Độ ồn: &lt; 29 dB</p> <p>- Phần mềm báo cáo: SleepOne</p> <p>- Chế độ tự động mở/tắt: có</p> <p>- Tháo mặt nạ: có</p> <p>- Có thể điều chỉnh các thông số như: thời gian đạt được áp lực, áp lực khi bắt đầu đạt đến đỉnh, tự động tắt, mở, cảnh báo mặt nạ áp lực CPAP</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T10:41:05.331 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T11:43:43.788
817 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ĐÀN HỒI ĐỊNH LƯỢNG MÔ | RS85 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3197900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Gói chương trình định lượng gan chuyên sâu (HRI, TSI, TAI): 680.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485, EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Điện áp sử dụng: 100 - 240VAC, 50/60Hz&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10°C - 35°C</li> <li>Độ ẩm 30% - 75%&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Màn hình LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tuyến tính Linear</li> <li>Đầu dò tim Phased Array&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng Shearwave&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú định lượng Shearwave&nbsp;</li> <li>Có chương trình hoà ảnh Fusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầy đủ Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow, Doppler liên tục&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu Sonoview</li> <li>Ổ đĩa SSD 512GB</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T15:38:39.118 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:06.303
818 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1000A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 985000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:44:59.113 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.018
819 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | AutoDELFIA | AutoDELFIA |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p>+ Nguồn điện: 100-240V, 50/60 Hz</p> <p>+ Điều kiện môi trường:</p> <ul> <li>Nhiệt độ: 15 – 35 <sup>o</sup>C</li> <li>Độ ẩm tương đối: 20 – 80 %</li> </ul> <p>+Tiếng ồn: &lt;66 dB</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> |  |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26T16:08:32.501 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T09:30:22.419
820 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay sản khoa 1 vòi inox | BIT 2-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị bồn rửa tay chuyên dụng trong các cơ sở y tế, dùng rửa tay cho Y Bác Sỹ rửa tay sát khuẩn, rửa tay phẫu thuật trước và sau phẫu thuật.</p> |  |  | <p>Bồn sử dụng điện: 220v/ 50Hz</p><p>Kích thước: 1.100 x 600 x 1.600mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-02T20:31:23.570 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH SMED | 2020-12-31T00:00:02.626
821 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động Kỹ thuật số | Ultra 200 |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2020","2019","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2435000000 | t | Cái | true | 2020-10-21 | 2021-10-31 | <p><strong>Máy X-quang di động kỹ thuật số (300mA)</strong></p> <p>Model: <strong>ULTRA 200</strong></p> <p>Hãng sản xuất: Ecoray</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</p> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-21T10:42:19.304 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T07:32:38.804
822 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực | EL-OT300 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>- Model:&nbsp;EL-OT300</p><p>- Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p><br></p><p><strong style="color: black;"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bất kể vị trí của bệnh nhân, bàn cung cấp cho bạn khả năng sử dụng đủ không gian cho phép bạn tiến hành phẫu thuật tổng quát.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bàn được dẫn động bằng bánh răng được điều khiển bởi hai tay cầm và chiều cao được điều chỉnh bằng hệ thống thủy lực hoạt động bằng bàn đạp.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Hẹ thống được&nbsp;thiết lập bằng thủy lực, chuyển động êm, nhẹ &nbsp;của bàn làm cho bệnh nhân trên bàn cảm thấy thoải mái.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bàn có thể nâng lên hạ xuống 780mm đến 960mm bằng cách nhấn bàn đạp thủy lực.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Phạm vi sử dụng: Phẫu thuật tổng quát/ phẫu thuật chỉnh hình/ phẫu thuật thần kinh/ phẫu thuật nhãn khoa/ tiết niệu/ tim mạch.</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Kích thước bàn: 1800 ( L) x 480 (W) x 700 ~ 970mm ( H).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Mặt bàn chia làm 4 phần: phần đầu, lưng, hông và chân.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Tư thế đầu thấp và đảo ngược (Trendelenburg): 25</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">/25</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Tư thế nghiêng phải/trái: 20</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">/25</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Tư thế mổ thận: 140</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Nghiêng phần chân: 30</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">/ –90</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Nghiêng phần lưng: 25</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">/ – 80</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Tải trọng: 240kg</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-30T11:30:16.387 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:00:19.145
823 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 785000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:42:09.467 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.018
824 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất trung bình 16 kênh | MOTION P 1PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 18000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 86/145 dB; Số Kênh 16<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió (Pro); Giảm tiếng ồn nền (Pro); Tự động điều khiển âm lượng<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Đồng bộ 2 tai; Dịch chuyển tần số; Tăng băng tần<br /> - Nhận diện người nói tự động, ưu tiên giọng nói quan trọng.<br /> - Tự động thay đổi âm lượng thông minh&nbsp;<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:22:16.302 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.506
825 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém nặng sâu 8 kênh – kỹ thuật số | PROMPT SP |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 12000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số kênh : 8; Công suất : 84/144 dB<br /> -Hiệu chỉnh dễ dàng bằng phần mềm theo thính lực đồ<br /> -Công nghệ ngắt tiếng rú (Feedback cancellation),<br /> -Có 3 chương trình nghe<br /> -Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động<br /> -Định hướng âm thanh<br /> -Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu<br /> 2. Kết nối với các phụ kiện bên ngoài:<br /> - Hiệu chỉnh âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:19:05.086 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.506
826 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực full HD | 95.3730 /95.3701/95-3931 |  | Đức | Scholly Fiberoptic GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-26 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi</p> |  |  | <p>- Xử lý ảnh độ nét cao full HD native: 1920 x 1080p</p><p>- Chức năng giảm khói mở bằng thuật toán</p><p>- Chức năng tăng cường màu</p><p>- Tùy chọn cài đặt điều chỉnh chức năng: cân bằng trắng, bật/tắt nguồn sáng +/-, zoom kỹ thuật số +/- , điều khiển ảnh thông qua cổng remote, ghi ảnh tĩnh, bật/tắt thuật toán …</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26T15:27:24.772 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26T15:27:24.896
827 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS500A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 665000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:40:32.384 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.018
828 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | MN 090 |  |  | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  |  | Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Song Anh | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 100000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2020-11-03 | <p>Tủ an toàn sinh học cấp 2 là loại tủ cấy sử dụng lọc HEPA để tạo không khí vô trùng trong buồng làm việc nhằm bảo vệ sản phẩm nuôi cấy, đồng thời&nbsp; tạo áp suất âm trước mặt nguời thao tác để bảo vệ&nbsp; người thao tác tránh lây nhiễm. Ngoài ra tủ còn lọc không khí thải ra&nbsp;để bảo vệ môi trường bên ngoài không bị lây nhiễm.</p> |  |  | <p>Lưới lọc HEPA, lọc được 99,99% các phân tử có kích thước &gt;0.3 mictomet</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Song Anh | 2020-11-02T13:42:24.410 | Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Song Anh | 2020-11-02T13:42:24.410
829 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể | SDS 5000 |  | Hàn Quốc | M.I.TECH Co.,Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1997500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="left"><strong>HỆ THỐNG THIẾT BỊ TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ</strong></p> <p align="left"><strong>Model: SDS 5000</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà SX: M.I.Tech - Hàn Quốc</strong></p> <p align="left"><strong>Năm sản xuất: 2018</strong></p> <p><strong>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-13T10:18:58.221 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-13T10:18:59.255
830 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện (Hệ thống kết hợp phẫu thuật bán phần trước, sau và Laser nội nhãn) | Stellaris Elite (BL15455) |  | Mỹ | Bausch & Lomb Incorporated |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-02T17:41:10.872 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11T09:29:58.409
831 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động 100 test/giờ | SOLEA 100 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1010000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-11-30 | <p>Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm. Máy đo định lượng các xét nghiệm: PT, APTT, TT, FIBRINOGEN và các yếu tố đông máu thường quy</p> <p>Các xét nghiệm đông máu được áp dụng nhiều trong bệnh học giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác cũng như đánh giá qúa trình điều trị của bệnh nhân.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-14T09:02:59.436 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-30T00:00:00.476
832 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi áp lực sọ não | Máy theo dõi chức năng não | OBM70002 |  | Canada | Natus Medical Incorporated |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1202065 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T11:22:37.482 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-14T11:22:37.551
833 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 48 kênh | INSIO 7NX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 65/124 dB; Số Kênh 48<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng(Pro)<br /> - Hỗ trợ nghe ở môi trời ồn(Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện<br /> - Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; CHặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:12:33.110 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.506
834 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện | Excell 350MCDSe |  | Italy | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN<br /> * Model : Excell 350MCDSe<br /> * Hãng sản xuất: Alsa - Ý<br /> * Nước sản xuất: Ý</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T09:39:33.029 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T09:45:47.456
835 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 16 kênh | INSIO 1PX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 19500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 65/124 dB; Số Kênh 16; Giảm tiếng ồn nền<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:06:03.946 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.507
836 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn 48 kênh | PURE 312 7NX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 63000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 74/138 dB; Số Kênh 48<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng(Pro)<br /> - Hỗ trợ nghe ở môi trời ồn(Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện<br /> - Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông; Hỗ trợ nghe nhạc HD; Chặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:02:48.670 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:01.507
837 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc và phụ kiện Visulas Trion (cấu hình nâng cao) | Visulas Trion |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4584000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa bước sóng&nbsp;</p> |  | <p>Bộ điều khiển và nguồn phát laser 3 bước sóng laser ( Đỏ, Xanh, Vàng): 01 hệ thống</p><p> Đèn khe tích hợp nguồn laser với 5 bước độ phóng đại: 01 chiếc</p><p> Ống kính: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 02 chiếc</p><p> Tựa đầu: 01 chiếc</p><p> Bộ phận tựa tay 01 chiếc</p><p> Đèn định thị ngoài: 01 chiếc</p><p> Dây dẫn sáng 2m: 01 chiếc</p><p> Chân bàn dạng lệch chân chính hãng: 01 chiếc</p><p> Kính tiếp xúc laser quang đông thị trường rộng wild field: 01 chiếc</p><p> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc</p> | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phát tia laser: Tích hợp với hệ thống slit lamp<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: Điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhỏ phụ thuộc vào kính tiếp xúc sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục, và có cảm biến tự tắt khi bác sĩ vắng mặt.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm, chỉnh theo nất<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: thể rắn tần số kép (Frequency-doubled solid-state laser)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532 nm, 561 nm, 659 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng 630 – 670 nm, có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điện áp: 100V-240V 50/60Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): 10 đơn 3000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đa điểm): &nbsp;20 to 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): 100- 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân: 1.5 W (532 nm), 0.8 W (561 nm), 1.0 W (659 nm)&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 785 x Rộng 330 x Sâu 670 mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 48 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T16:07:35.475 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:51:26.112
838 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | MM12 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN</strong></p> <p>(05 – 06 – 07 THÔNG SỐ)</p> <p><strong>Hãng sản xuất: Mediblu</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p> <p>12.1 Màn hình LCD LCD màu LCD với màn hình<br /> dạng sóng&nbsp;đa kênh&nbsp;.</p> <p>Pin tích hợp năng lượng cao có thể sạc lại.</p> <p>Thiết kế phác thảo hợp lý tiên tiến, di động,<br /> nhỏ gọn, Menu vận hành với<br /> lựa chọn giao diện&nbsp;đa ngôn ngữ&nbsp;: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.</p> <p>Hoạt động dễ dàng với<br /> thiết kế&nbsp;cấu trúc menu thân thiện với người dùng&nbsp;và quay số.</p> <p>Chống và loại bỏ nhiễu ESU &amp; khử rung tim,<br /> không cần ngắt kết nối màn hình khỏi<br /> bệnh nhân trong quá trình khử rung tim.</p> <p>Chế độ ba ứng dụng: theo dõi, chẩn đoán,<br /> vận hành.</p> <p>Chức năng giao tiếp WAN đến mạng với<br /> hệ thống giám sát trung tâm và thực hiện<br /> giám sát, chẩn đoán, bảo trì<br /> và nâng cấp phần mềm lâu dài.</p> <p>Tùy chọn chức năng kết nối mạng không dây,<br /> máy in nhiệt và màn hình cảm ứng.<br /> Lưu trữ dữ liệu 360 giờ.</p> <p>Chức năng tính liều thuốc.<br /> Âm thanh thông minh và hình ảnh báo động toàn diện.</p> <p>Các ứng dụng trong bệnh viện bao gồm<br /> chăm sóc trước và sau phẫu thuật, ICU,<br /> phòng phẫu thuật / nhà hát, phẫu thuật<br /> cấp cứu, chăm sóc trung gian, chuyển dạ và sinh con, và<br /> các khu vực thủ tục đặc biệt tại&nbsp;bệnh viện&nbsp;.</p> <p>Thích hợp để sử dụng trong văn phòng bác sĩ, phòng khám,<br /> trung tâm phẫu thuật ngoại trú, cơ sở chăm sóc mở rộng<br /> và các khu vực chăm sóc bệnh nhân khác, cần<br /> phải theo dõi giá cả phải chăng.</p> <p>Thích hợp cho người lớn, nhi khoa, trẻ sơ sinh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T10:20:13.250 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:03.178
839 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-800M | BS-800M |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p>Hệ thống xét nghiệm sinh hóa BS-800 Modular</p><p>Chính xác - An toàn - Thiết kế mới - Hiệu quả kinh tế</p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-tu-dong-model-bs-800m</u></em></strong></p> |  |  | <p>- Tốc độ: 800 test/ giờ</p><p>- 12 bước sóng: 340-800nm</p><p>- Nguyên lý: quang phổ nghịch chuyển, hệ thống lưới quang học</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu: 100μl</p><p>- Kim hút cảm biến chất lỏng, phát hiện&nbsp;bọt khí&nbsp;và bảo vệ va chạm</p><p>- Mô-đun vận chuyển mẫu và hệ thống theo dõi phía trước</p><p>- Có khả năng mở rộng thêm các mô-đun khác</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T11:57:19.974 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:19:07.592
840 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa, 110L | Cliniclave 45D |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>2 cửa</li> <li>Dung tích 110L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 74 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 35kg -&nbsp; 1 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.489 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.697
841 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần WEM SS200E | WEM SS200E |  | Brazil | Wem Equipamentos Electronicos Ltda. |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 150701000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-30 | 2021-04-28 | <p>Dao mổ điện cao tần đơn giản, hiệu quả phù hợp với phạm vi rộng các loại phẫu thuật từ mổ mở đến nội soi, có khả năng lấy polyp hoặc mô bệnh học</p> |  |  | <p>&nbsp;- Nguồn điện sử dụng: 100 - 240VAC/ 50-60<br /> -&nbsp; Tần số hoạt động: 480Hz<br /> - Công suất tối đa: 625VA<br /> - Có khả năng kết nối với máy Argon</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-30T14:14:24.593 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11T08:50:11.685
842 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy giúp thở | paraPAC Plus 310 |  | Anh | Smiths Medical International Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở di động&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-12T14:16:09.394 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:02.644
843 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần WEM SS501-SX | WEM SS501-SX |  | Brazil | Wem Equipamentos Electronicos Ltda. |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 379523810 | t | Hệ thống | false | 2020-10-30 | 2021-04-28 | <p>Dao mổ điện đa chức năng cung cấp đầy đủ các chức năng cắt đốt cơ bản cũng như mở rộng thêm các chế độ cắt đốt trong nội soi</p> |  |  | <p>&nbsp;- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE<br /> - Nguồn cung cấp: 220V/50Hz<br /> - Chuẩn kháng nước IPX1<br /> - Có chức năng eCUT với nhiều chế độ cắt khác nhau</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-30T14:10:34.018 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11T08:50:11.685
844 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | RHEOTEST |  | Ukraine | LLC RPE "DX-Systems" |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm null |  |  | 330000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2020-12-01 | <p>Máy đo lưu huyết cho phép ghi nhận 4 kênh lưu huyết (rheogram)và 1 kênh điện tâm đồ (ECG). Hệ thống&nbsp;<strong>RHEOTEST&nbsp;</strong>cung cấp các biểu đồ ghi nhận lại lưu huyết não, điện tâm đồ (bởiKubichekvà Tishchenko).</p> <p>Giao diện tiện lợi và linh hoạt cho phép thêm các kiểm tra chức năng cần thiết trong suốt quá trình đo. Cho Bác sĩ nhiều thuận tiện hơn trong quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân,</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-07T15:31:44.267 | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-12-01T00:00:00.128
845 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy Ozone | OZONE-TVM002 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy ozone công nghiệp </strong><strong>OZONE-TVM </strong>có cấu tạo gồm 2 phần là buồng máy và vỏ máy.</p> <p><strong>+ Vỏ máy</strong>:&nbsp;<strong>Máy ozone công nghiệp </strong><strong>OZONE-TVM</strong></p> <div>&nbsp;<strong>+ Bộ phận buồng máy</strong></div> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634"> <tbody> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Loại Ozone và&nbsp;ion âm</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p><em>O<sub>3</sub></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Nhiệt độ môi trường</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;40<sup>0</sup>C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Độ ẩm môi trường</em></p> <p><em>&nbsp;nơi đăt máy</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;80%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Điện hao</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;AC 220V – 50Hz –50W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Kiểu dáng</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;Vỏ thép sơn tĩnh điện</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng sau khi mua hàng |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T15:01:02.672 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T10:06:37.687
846 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-2 (Kit of 3pcs) | BA-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:57:01.416 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:50:29.703
847 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống xạ trị Photon | Hệ thống máy xạ trị trong mổ và phụ kiện Intrabeam 600 (cấu hình cơ bản) | Intrabeam 600 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 36000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống xạ trị trong mổ bằng nguồn tia X năng lượng thấp</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yêu cầu kỹ thuật hệ thống điểu khiển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Là hệ thống di động được tích hợp màn hình cảm ứng bao gồm phần mềm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình cảm ứng ≥ 27 inch<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp phần mềm 3D giả lập để lên kế hoạch điều trị phát xạ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có tích hợp nút khẩn cấp để tắt chế độ phát xạ bất cứ lúc nào<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tự động tắt chế độ phát xạ khi đã đạt đủ liều lượng&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yêu cầu kỹ thuật hệ thống chân đế:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Là hệ thống chân đế di động, di chuyển độc lập<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tích hợp phanh điện từ trên trục canh tay để định vị và giữ đầu phát tia xạ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có 6 trục di động cho phép đặt hệ thống đầu phát tia bất kỳ ở vị trí nào trong không gian 3 chiều<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài cánh tay hệ thống chân đế ≤ 1500 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao hệ thống chân đế ≤ 1940mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế ≤ 850mm x740 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn phát tia X năng lượng thấp 50 Kv, có dụng cụ giám sát bức xạ bên trong để phát hiện phần bức xạ phát ra và lưu lại thông tin liều lượng ở thời gian thực</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T16:49:50.650 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:52:47.491
848 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế cho người nhà bệnh nhân | MWA-300VT |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 11300000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.418 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
849 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-1 (Kit of 3pcs) | BA-1 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:58:36.021 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:50:29.703
850 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn và dịch | EC1730BL/2145 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 672000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: EC1730BL/2145/ Tủ làm ấm khăn và dịch&nbsp;<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <p>Sức chứa: 30-35 khăn; 30 chai 1 lít và 24 túi 1 lít; Nội thất: 17,3 ft3 (.49 m3)<br /> Kích thước: 73,4 in (186,4 cm) H; 31,1 in (79 cm) W; 27,1 in (68,8 cm)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T10:38:43.958 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:50:46.588
851 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC750 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 296000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: DC750/ Tủ làm ấm khăn<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="308"> <tbody> <tr height="97"> <td height="97" width="308">Trọng lượng: 61-83kg, 20-25 cái khăn;<br /> Kích thước bên trong: 7,5 ft3 (0,21 m3)<br /> Kích thước: 35,5 in (90,2 cm) H; 24 in (61 cm) W; 24,3 in (61,7 cm) D</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T10:01:49.908 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:50:46.589
852 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu full HD | 95.3730 /95.3701/95-3931 |  | Đức | Scholly Fiberoptic GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-26 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng</p> |  |  | <p>-Xử lý ảnh độ nét cao full HD native: 1920 x 1080p</p><p>-Chức năng giảm khói mở bằng thuật toán</p><p>-Chức năng tăng cường màu</p><p>-Tùy chọn cài đặt điều chỉnh chức năng: cân bằng trắng, bật/tắt nguồn sáng +/-, zoom kỹ thuật số +/- , điều khiển ảnh thông qua cổng remote, ghi ảnh tĩnh, bật/tắt thuật toán …</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26T13:32:56.439 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26T15:29:05.101
853 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 20 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 840000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, đơn giản, chính xác và cạnh tranh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học có độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát liên tục 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống (syrinhet) bằng gốm bền đảm bảo độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống va chạm theo chiều dọc và ngang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện và chọn lọc cuvettes</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tạo ra hệ số mới</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ giao diện LIS hai chiều</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:42:52.694 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:56:45.628
854 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | NOVA.light 300 |  | Đức | Nexor Medical GmbH |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Đức | Nhóm 1 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Công nghệ ánh sáng đơn sắc chất lượng cao cho phẫu thuật và thăm khám&nbsp;</p><p>Công nghệ phản xạ ánh sáng giúp khử bóng tốt nhất</p><p>Cường độ chiếu sáng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng</p><p>Khả năng thay đổi bóng LED riêng lẻ giúp giảm chi phí bảo trì trong suốt vòng đời và tạo điều kiện nâng cấp công nghệ</p><p>Dùng kính cường lực bảo vệ bề mặt chiếu sáng</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-02T21:21:01.659 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-31T00:00:02.709
855 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vi sóng trị liệu | HM-801 (R-type) |  | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 76000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy vi sóng trị liệu. Đầu phát sóng hình chữ nhật</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-28T09:02:51.509 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28T15:34:39.225
856 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT03 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p><strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>Mắt kính bảo hộ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 03 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>- Mắt kính bảo hộ</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng 01 lần, thay thế các linh kiện do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T14:14:08.059 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:00:36.182
857 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RP500 BLOOD GAS ANALYZER | RP500 BLOOD GAS ANALYSER |  | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc sử dụng chẩn đoán in vitro và được thiết kế kiểm tra các thông số trong máu toàn phần như sau:<br /> • Áp suất từng phần của carbon dioxide<br /> • Áp suất một phần của oxy<br /> • pH<br /> • Na+<br /> • K+<br /> • Ca++<br /> • Cl-<br /> • Glucose<br /> • Tổng hemoglobin và fO2Hb, fCOHb, fMetHb, fHHb<br /> • nBilirubin<br /> • Lactate<br /> Hệ thống thử nghiệm này được sử dụng cho mục đích chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Các hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc đo pH các mẫu dịch màng phổi. Hệ thống thử nghiệm được sử dụng trong các điểm chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Đo pH của dịch màng phổi có thể là một công cụ lâm sàng hữu ích trong việc quản lý bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi.<br /> Các giá trị quan trọng sau đây áp dụng cho pH dịch màng phổi: Độ pH&gt; 7.3 được đo bằng các tràn dịch màng phổi không biến chứng. Tất cả các dịch màng phổi có đo pH &lt;7,3 được gọi là tràn dịch màng phổi phức tạp, và có tính chất giải độc.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T11:51:07.724 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T10:04:11.085
858 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn và dịch | EC1540BL/2140 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 856000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: EC1540BL/2140 Tủ làm ấm khăn và dịch<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <p>Sức chứa: 20-25 khăn; 54 chai 1 lít và 72 túi 1 lít; Nội thất: 15.4ft3 (.44 m3)<br /> Kích thước: 72,75 in (184,8 cm) H; 24 in (61 cm) W; 32,5 inch (82,5 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T10:36:26.230 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:50:46.588
859 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c cơ động | Pocketchem A1c |  | Đức | EKF Diagnostic GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Máy phân tích HbA1c xách tay PocketChem A1c là sự cải tiến công nghệ khi kết hợp giữ yếu tố chính xác và sự tiện dụng của thiết bị POC với giá thành hợp lý.</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li>Phương pháp ái lực boronate: không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các biến thể Hemoglobin, Công nghệ được đăng kí sáng chế</li> <li>Độ chính xác: CV &lt;3% tại 7% A1c</li> <li>Dải đo: 4-15% A1c (20-140 mmol/mol)</li> <li>Lựa chọn thêm máy in</li> <li>Bảo trì máy đơn giản, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng.</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T10:30:43.513 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:27:07.515
860 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RL1265 Blood Gas Analyser + CO-OX | RL1265 Blood Gas Analyser + CO-OX |  | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2022-11-02 | <p>Các hệ thống RAPIDLab 1200 được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro bởi các trung tâm xét nghiệm chuyên nghiệp để kiểm tra máu toàn phần. Các hệ thống RAPIDLab 1200 có thể xác định các thông số sau:<br /> - RapidLab1240: pH, pCO2, pO2.<br /> - RapidLab 1245: pH, pCO2, pO2, tHb, nBili, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb.<br /> - RapidLab 1260: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glucose, lactate.<br /> - RapidLab 1265: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glucose, lactate, tHb, nBili, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T11:13:48.936 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T10:24:03.712
861 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn và dịch | EC1260BL |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: EC1260BL/ Tủ làm ấm khăn và dịch&nbsp;<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> |  |  | <p>Sức chứa: 25-30 khăn; 18 chai 1 lít và 28 túi 1 lít;&nbsp;<br /> Kích thước: 12,6 ft3 (0,36 m3)<br /> Kích thước: 67,25 in (170,8 cm) H; 31 in (78,7 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27T10:34:10.959 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:50:46.588
862 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5300 |  |  | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p style="margin-left:2.5in;"><strong>BƠM TIÊ</strong></p> <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p> <p><strong>MODEL: TOP-5300</strong></p> <p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TOP – NHẬT BẢN</strong></p> <p><strong>NƯỚC SẢN XUẤT: NHẬT BẢN</strong></p> <p style="margin-left:2.5in;"><strong>M ĐIỆN</strong></p> <p style="margin-left:2.5in;"><strong>MODEL: TOP-5300</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T14:54:42.609 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T14:54:42.609
863 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu UA-600 | UA-600 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm nước tiểu</strong></p><p>Model: <strong>UA-600</strong></p><p>Hãng/ nước sản xuất: <strong>Mindray/ Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-xet-nghiem-nuoc-tieu-model-ua-600</u></em></strong></p> |  |  | <p>- Tốc độ: 600 test/ giờ</p> <p>- 11 thông số: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone, Blood, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, Specific Gravity, Ascorbic Acid, pH</p> <p>- Nguồn sáng lạnh, độ sáng cao, tuổi thọ dài</p> <p>- Tự động cảm biến bị trí que thử và thực hiện xét nghiệm</p> <p>- Màn hình hiển thị LCD lớn, độ phân giải 240x64</p> <p>- Bộ nhớ 2000 kết quả</p> <p>- Kết nối: Cổng RS-232C&nbsp;</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-27T11:18:08.424 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:19:27.260
864 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước, hai cửa trượt ngang bằng khí nén | Amaro 5000-70.112.140 |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-02 | <p>Cấu hình chính của 1 máy bao gồm:</p> <p>-&nbsp;Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao dung tích buồng hấp 1090 lít; 2 cửa trượt ngang tự động bằng khí nén: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LCD điều khiển chạm (Touch screen) 7,0 inch: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh hơi tích hợp trong máy: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm cấp nước cho bộ sinh hơi tích hợp trong máy: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm chân không tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>-&nbsp;Xe đẩy vật hấpbên ngoài chế tạo bằng thép &nbsp;không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Giá đựng vật hấp bên trong di chuyển được, chế tạo bằng thép &nbsp;không gỉ SUS 304: 02 cái</p> <p>-&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy của Nhà sản xuất: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh- Việt: 01 bộ</p> |  |  | <p>-&nbsp;Dung tích buồng hấp:&nbsp;1.090 lít</p> <p>-&nbsp;Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: Từ 105<sup>o</sup>C đến tối đa 137<sup>o</sup>C. Cài đặt bằng cách nhập số trực tiếp với bước điều chỉnh tùy ý.</p> <p>-&nbsp;Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1-180 phút. Cài đặt bằng cách nhập số trực tiếp với bước điều chỉnh tùy ý.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-02T15:03:01.237 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-02T00:00:00.040
865 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện treo trần | Azurion 7M20 | Azurion 7M20 |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật |  | Nhóm 1 |  |  | 32000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p><span style="color: black;">Hệ thống dùng để chẩn đoán và điều trị can thiệp: Tim, mạch, thần kinh, ung thư</span></p><p><span style="color: black;">Tấm Detector dạng phẳng</span></p><p><span style="color: black;">Thu nhận ảnh chụp mạch số hóa (DA) và chụp mạch số hóa xoá nền (DSA).</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ khung thu nhận:&nbsp;30 khung hình/ giây</span></p><p><span style="color: black;">Có chế độ phóng đại số hóa</span></p><p><span style="color: black;">Có khả năng lưu trữ được một đoạn ảnh trong chế độ chiếu.</span></p><p>Có chương trình định vị tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-01-05T10:58:40.514 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-01-05T10:58:40.596
866 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Băng ca vải xếp (Cáng tay) | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1600000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>- Kích thước DxRxC = 1.800 x 600 x 200 mm</p><p> - Sử dụng khung hợp kim nhôm có thể gập lại dễ dàng</p><p> - Băng ca vải xếp với khung bằng gang, vải bố màu xanh, có bánh xe đẩy, (2 bánh 1 đầu), có cáng để khiêng hoặc khiêng bằng xe dễ đẩy.</p><p> - Băng ca xếp bằng vải có thể xêp lại dễ dàng phù hợp với phòng khám nhỏ.</p> |  | <p>- Kích thước DxRxC = 1.800 x 600 x 200 mm</p><p> - Sử dụng khung hợp kim nhôm có thể gập lại dễ dàng</p><p> - Băng ca vải xếp với khung bằng gang, vải bố màu xanh, có bánh xe đẩy, (2 bánh 1 đầu), có cáng để khiêng hoặc khiêng bằng xe dễ đẩy.</p><p> - Băng ca xếp bằng vải có thể xêp lại dễ dàng phù hợp với phòng khám nhỏ.</p> | <p>- Kích thước DxRxC = 1.800 x 600 x 200 mm</p><p> - Sử dụng khung hợp kim nhôm có thể gập lại dễ dàng</p><p> - Băng ca vải xếp với khung bằng gang, vải bố màu xanh, có bánh xe đẩy, (2 bánh 1 đầu), có cáng để khiêng hoặc khiêng bằng xe dễ đẩy.</p><p> - Băng ca xếp bằng vải có thể xêp lại dễ dàng phù hợp với phòng khám nhỏ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T09:32:13.074 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T09:32:13.484
867 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | SS_ONE |  | Italy | Simple & Smart S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2020-12-27 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p><p>Model: SS_ONE</p><p>Hãng sản xuất: SIMPLE&amp;SMART</p><p>Xuất xứ: Ý</p> |  | <p><br></p> | <p><strong>Thiết kế</strong></p> <p>Ghế và tựa lưng đã được thiết kế để cải thiện sự thoải mái và sự ổn định của bệnh nhân trên ghế. Thiết kế cụ thể cho phép bác sĩ làm việc ở một vị trí phù hợp hơn. Làm việc ở vị trí 12 giờ sẽ dễ dàng hơn.</p> <p>Cấu trúc của tựa lưng bằng kim loại và nó rất mỏng, nhờ đó bác sĩ có thể đến gần bệnh nhân hơn và có vị trí làm việc tốt hơn.</p> <p>Thiết kế của chân ghế tạo ra sự chuyển động rộng hơn của ghế. Nó mỏng và cho phép ghế đạt đến vị trí thấp hơn.</p> <p><strong>Kết cấu</strong></p> <p>Vòi nước có thể xoay để cho phép bác sĩ làm việc ở vị trí 3 giờ hoặc vị trí trợ lý tốt hơn.</p> <p>Cấu trúc bên trong bộ phận nước và các bộ phận dễ vỡ nhất của ghế nha khoa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Tính năng này cho phép giảm trọng lượng ghế, giúp di chuyển dễ dàng hơn. Nó cũng tránh sự hình thành rỉ sét và tạo ra sức đề kháng lớn hơn cho những bộ phận dễ hao mòn.</p> <p>SS_ONE được trang bị 02 bình chứa cho hệ thống khử trùng và nước tinh khiết. Có một bình chứa nước để khử trùng bên trong và một bình chứa nước bên ngoài. Với dung tích 2L cho việc cung cấp nước tinh khiết.</p> <p>Có 02 bộ lọc riêng biệt, mỗi ống hút một cái.</p> <p><strong>Sợi da</strong></p> <p>Thoải mái hơn với các đường may. Các đệm tiêu chuẩn trong da PU được sản xuất không có đường may vì chúng có thể được làm sạch dễ dàng hơn. Mặt khác, siêu sợi da của ghế mang lại cảm giác thoải mái cao hơn cho bệnh nhân. Có một dải màu tiêu chuẩn trong phạm vi hơn 200 màu.</p> |  | Bóng đèn LED, tay khoan, tay xịt, main xử lý,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-10-27T13:49:25.520 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-27T00:00:00.770
868 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-800M | BS-800M |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <h1>MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG</h1> <p><b>MODEL : BS – 800M</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p><strong>1. Tính năng hệ thống</strong></p> <p>Công suất:</p> <p>800 test/giờ cho một đơn vị xét nghiệm độc lập của hệ thống modular, 600 tests/giờ cho điện giải.</p> <p>Từ 800 đến 3200 tests/giờ cho hệ thống modular với các cấu hình kết nối khác nhau, và từ 1200 đến 4800 tets/giờ đối với ISE.</p> <p><strong>2. Khay mẫu bệnh phẩm</strong></p> <p>Khay mẫu: 140 vị trí bao gồm 25 vị trí làm lạnh cho calibrator và control</p> <p>SDM: 300 mẫu bệnh phẩm trong 30 racks</p> <p>Thể tích mẫu: 1.5~35 µL, sai số 0.1µL</p> <p>Kim hút mẫu: Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến cục máu đông và bảo vệ va chạm</p> <p><strong>3. Khay hóa chất</strong></p> <p>Khay hóa chất: 120 vị trí đặt hóa chất</p> <p>Thể tích hóa chất: 15~300 µL, sai số 0.5 µL</p> <p>Kim hút hóa chất: Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến bọt khí và bảo vệ va chạm.</p> <p><strong>4. Đầu đọc mã vạch bên ngoài (tùy chọn)</strong></p> <p>Sử dụng quét mã vạch của bệnh phẩm và hóa chất; ứng dụng cho nhiều loại barcode khác nhau bao gồm: Codabar, ITF (Interleaved Two of Five), Code128, Code39, UPC/EAN, Code93.</p> <p>Chuyển dữ liệu hai chiều LIS</p> <p><strong>5. Hệ thống phản ứng</strong></p> <p>Thể tích: 100~360 µL</p> <p>Nhiệt độ: 37˚C sai số 0.1˚C</p> <p><strong>6. Hệ thống quang học</strong></p> <p>Nguồn sáng: Đèn Halogen tungsten</p> <p>Quang phổ: Quang nghịch chuyển, lưới quang phổ</p> <p>Bước sóng: 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm,700nm, 740nm, 800nm</p> <p>Dải độ hấp thụ: 0~3.4Abs</p> <p><strong>7. Module điện giải</strong></p> <p>Điện cực: K+, Na+ Cl-, với thể tích hút 22 µL</p> <p><strong>8. Hiệu chuẩn và kiểm chuẩn</strong></p> <p>Chế độ hiệu chuẩn: Linear (one-point, two-point and multi-point), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential, Polynomial, Parabola</p> <p>Biều đồ QC: Westgard multi-rule, Twin plot</p> <p><strong>9. Hệ thống điều khiển</strong></p> <p>Hệ điều hành: Windows® XP Professional/Home SP2 hoặc cao hơn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.197 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.607
869 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống tay treo thiết bị phẫu thuật kèm cánh tay đỡ màn hình monitor loại 2 khớp | LISSAclassic |  | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 689600000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:47:19.685 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:52:35.548
870 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | StandardTM F100 Analyzer | StandardTM F100 Analyzer |  | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 47250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng, menu xét nghiệm có thể mở rộng</p> |  |  | <p>a</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06T15:53:11.123 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-01-05T08:43:44.736
871 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có video | GlideScope Titanium |  | Canada | Verathon Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Canada | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Bộ | true | 2020-12-15 | 2021-06-01 | <p class="ql-align-justify"><strong>Mô tả chung</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">GlideScope® Titanium với lưỡi soi thanh quản mỏng nhất và cứng nhất từ trước đến nay. Thiết kế tối ưu hóa, gọn nhẹ và sắp xếp hợp lý, cải thiện tính cơ động và khoảng trống thao tác cho đặt nội khí quản thường quy và đặt nội khí quản khó.</li><li class="ql-align-justify">Bộ đặt nội khí quản GlideScope Titanium sự kết hợp giữa sức mạnh của cấu trúc Titanium với sự đáng tin cậy của lưỡi soi thanh quản video. Lưỡi soi LoPro T2, T3, và T4 được thiết kế tối ưu hóa và tay cầm công thái học cho các bệnh nhân trẻ sơ đến người lớn. MAC T3 và T4 cung cấp một sự quen thuộc cho các lưỡi soi Mac với thiết kế không chi tiết thừa.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>Hiệu suất cao</strong></p><ul><li>Chọn các kích cỡ lưỡi soi và được thiết kế cho nhiều ứng dụng lâm sàng</li><li>Thiết kế tối ưu hóa cải thiện tính cơ động và không gian để thao tác</li><li>Cấu trúc Titanium nhẹ, độ bền cao</li><li>Dễ dàng làm sạch, lưỡi soi đáp ứng tiêu chuẩn chống nước IPX8</li><li class="ql-align-justify">Công nghệ chống mờ hơi nước Reveal™ anti-fog chống hơi nước làm mờ ống kính</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống Titanium</strong></p><ul><li>5 loại lưỡi soi khác nhau</li><li>Tương thích với màn hình GlideScope® CoreTM 10” độ phân giải cao</li><li>Lưỡi soi loại Mac cho đa dạng các ứng dụng lâm sàng</li><li>Video hướng dẫn kỹ thuật 4 bước có sẵn trên hệ thống dễ dàng học cách sử dụng</li><li>Tính năng chụp hình, quay video theo thời gian thực và xem lại video</li><li>Khả năng kết nối màn hình ngoài cho giáo dục và quan sát.</li></ul><p><strong>Dịch vụ bảo hành, bảo trì</strong></p><ul><li>Theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul> |  | <ul><li>01 Màn hình hiển thị</li><li>01 Que định hướng</li><li>01 Cáp kết nối lưỡi soi và màn hình</li><li>01 Xe đẩy</li><li>01 Lưỡi soi thanh quản Lopro T2</li><li>01 Lưỡi soi thanh quản Lopro T3</li><li>01 Lưỡi soi thanh quản Lopro T4</li><li>01 Lươi soi thanh quản MAC T3</li><li>01 Lưỡi soi thanh quản MAC T4</li></ul> | <p><strong>Điều kiện vận hành</strong></p><ul><li>Nhiệt độ: 10 đến 35°C (50 đến 95°F )</li><li>Độ ẩm: 0 đến 95%</li><li>Áp suất không khí: 540 – 1060 hPa</li></ul><p><strong>Điều kiện bảo quản và vận chuyển</strong></p><ul><li>Nhiệt độ: -20 đến 40°C (-4 đến 104°F )</li><li>Độ ẩm: 0 đến 95%</li><li>Áp suất không khí: 440 – 1060&nbsp;hPa</li></ul><p><strong>Màn hình theo dõi GlideScope </strong></p><ul><li>Màn hình màu TFT</li><li>Độ phân giải VGA 640 x 480px</li><li>Màn hình: 6.4in</li><li>Chiều cao: 174mm</li><li>Chiều rộng: 223mm</li><li>Chiều sâu: 80mm</li><li>Trọng lượng: 1.0kg</li></ul><p><strong>Cáp video kết nối lưỡi soi và màn hình</strong></p><ul><li>Chiều dài: 2190 ±&nbsp;55mm</li><li>Đường kính: 5.4mm</li></ul><p><strong>Chân đẩy di động</strong></p><ul><li>Đường kính chân đế: 53.3cm</li><li>Chiều cao min: 101.6cm</li><li>Chiều cao max: 132.1cm</li><li>Cân nặng: 8.0–8.4kg</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-14T10:23:58.157 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:20:17.018
872 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi | Sphinx 100 |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ |  | Nhóm null |  |  | 7200000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-11-11 | <p><strong>Máy tán sỏi bằng Laser Holmium SphinX&nbsp; 100 W</strong> <strong>(Holmium – YAG Laser)</strong></p> <p><strong>bao gồm:</strong></p> <ul> <li>Hãng sản xuất: LISA LASER</li> <li>Nước sản xuất: Đức</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Sản xuất: 2020</li> <li>Chứng nhận chất lượng : ISO, TUV, EC</li> <li>Tiêu chuẩn an toàn điện: IEC</li> <li>Điện áp sử dụng: 230VAC, 50/60 Hz; 30A</li> </ul> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="689"> <tbody> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Loại Laser : Holmium -YAG laser</p> <p>- Năng lượng tối đa :<strong>100W</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Chiều dài bước sóng: 2123 nm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Năng lượng xung mạch : từ&nbsp; 0.5J đến 4.5J</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Tần số phát xung: từ 4 đến 30Hz, xung đơn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Chế độ phát xung : Có 2 chế độ phát xung</p> <p>+&nbsp; Chế độ phát xung đơn: Power mode</p> <p>+ Chế độ phát xung nổ: (Burst mode) điều chỉnh được số lần phát xung nổ từ 1 đến 30.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Tia laser: dạng xung 2 Micron được hấp thu cao trong nước và mô sinh học. Năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt tại độ sâu ít hơn 0.5mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Tia sáng dẫn đường&nbsp; : Tia xanh 532nm, 1mW</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Khoảng thời gian phát xung : từ 150 đến 800ms</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Năng lượng xung đỉnh: 15 kW</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Thời gian phát xung liên tục: không giới hạn thời gian</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Hệ thống giải nhiệt: Có hệ thống giải nhiệt tự động bằng khí lạnh và nước</p> <p><strong>- </strong>Tán sỏi với các loại ống nội soi : Cứng hoặc mềm</p> <p>- Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3680 VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Kích thước ( dài x rộng x cao ): khoảng 1040x450x1070 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:611px;height:10px;"> <p>- Trọng lượng: khoảng 180 kg</p> <p align="left">-&nbsp; Môi trường hoạt động:&nbsp;&nbsp; + Nhiệt độ: 28<sup>o</sup>C</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ẩm: 85%</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T15:37:55.193 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T15:37:55.242
873 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Test | 23810 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | f | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-06T16:52:23.683 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-06T16:52:23.683
874 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-H190I | CF-H190I |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Ống | true | 2020-12-08 | 2021-03-31 | <p>Ống nội soi đại tràng video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:07:02.114 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08T17:07:02.165
875 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống bàn khám và điều trị Tai Mũi Họng | NET 4000 + NET 260SLCB + NET 1500E |  | Hàn Quốc | Mega |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>Hệ thống bàn khám và điều trị Nội soi Taiu Mũi họng</p> |  |  | <p>Gồm :</p> <p>1. Bàn khám&nbsp; NET - 4000:&nbsp;</p> <p>- Phun Thẳng 02</p> <p>- Phum cong 01</p> <p>- Sưởi ấm 02</p> <p>- Hút 01</p> <p>- Gạt 01</p> <p>- Đựng rác 01</p> <p>- Giá đỡ Kính hiển vi</p> <p>- Sấy 01</p> <p>- Chống sương mù 01</p> <p>- Giá đỡ đèn đọc phim 01</p> <p>- Khai dụng cụ 01</p> <p>- Màn hình cảm ứng 01</p> <p>- Van điều chỉnh hút 01</p> <p>- Van điều&nbsp; áp suất phun 01</p> <p>2. Hệ thống nội soi : NET - 260 SLCB</p> <p><strong>TÍNH NĂNG:</strong></p> <p><strong>Chuyên khám tai mũi họng</strong><br /> <strong>Nguồn sáng LED chất lượng cao</strong></p> <p>- Chế độ cân bằng trắng tự động &nbsp;AWB ( Auto White Balance )</p> <p>- Chức năng AGC (Điều khiển tự động khếch đại) (Bật / Tắt / Lên)</p> <p>- Tự động cân bằng màu sắc</p> <p>- Bộ nhớ USB</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT :</strong></p> <p>&nbsp;- Cảm biến hình ảnh : 1/3” CMOS HD</p> <p>- Chế độ chụp : 1/2/4/AVI</p> <p>- Độ nhạy : 2450mV</p> <p>- Độ phân giải (H) : 670TVL</p> <p>- Bộ biến đổi tương tự số - ADC/DAC : 12 Bit</p> <p>- DNR (Dynamic Noise Reduction) &nbsp;–&nbsp;Giảm nhiễu động : 2D/3D</p> <p>- Automatic Gain Control (AGC) Max. : 44dB</p> <p>- Tiêu thụ điện năng : 150mA/+5V</p> <p>- Đầu ra Video : DVI</p> <p>- Kích thước (WxLxH) : 165x145x326.5mm</p> <p><strong>Màn hình : 24inch</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Màn hình LED.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tính năng màn hình cuộn và chọn nút OSD</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hiệu chuẩn màu đa năng</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Kết nối :</p> <p>++ Đầu vào : HDMI, DVM, RGB,Component, S-video, Video (BNC)</p> <p>++ Đầu ra : DVI, RGB,Component, S-video, Video (BNC)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ phân giải : 1920x1200</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ sáng tối đa : 350cd/m2</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tỷ lệ tương phản : 1000:1</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Góc nhìn : 178 x 178</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Kích thước : WxHxD (mm) : 575x381x102</p> <p>3. Ghế Bệnh Nhân NET - 1500E</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2020-11-14T09:38:25.200 | CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL | 2020-11-14T09:42:28.354
876 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 30 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1880000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm, phân tích nhanh và chính xác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học có độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát liên tục 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống rửa kim bằng gốm bền đảm bảo độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống va chạm theo chiều dọc và ngang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện và chọn lọc cuvettes</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tạo ra hệ số mới</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ giao diện LIS hai chiều</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:51:15.701 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:57:06.092
877 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện | Excell 400MCDSe |  | Italy | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN |  | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN </strong><br /> * Model : Excell 400MCDSe<br /> * Hãng sản xuất: Alsa - Ý<br /> * Nước sản xuất: Ý</span></span><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T09:45:46.473 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T09:45:46.531
878 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | VC-1000 |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 208000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:22:11.565 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-31T00:00:02.760
879 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Cristina Manual | Cristina Manual |  | Italy | COBAMS S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 239841000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Màn hình điều khiển kĩ thuật số LCD</li> <li>Nắp lồng được làm bằng chất liệu thủy tinh hữu cơ Plexi bền và sạch</li> <li>Giường bao gồm có cả đệm mềm, được làm bằng vải hợp vệ sinh có thể giặt được.&nbsp;</li> <li>Có thể nghiêng theo tư thế Trendelemburg (%)</li> <li>Thiết kế có các lỗ có màng che để có thể nối các dây cap và ống dẫn trong các trường hợp&nbsp; cần truyền dịch,&nbsp; dẫn dịch, ống thở và các dây cáp theo dõi và cho quá trình chụp X quang.</li> <li>Hệ thống bảng điều khiển an toàn luôn đảm bảo môi trường làm việc hoàn hảo</li> <li>Hệ thống cảnh báo với đầy đủ các tính năng cảnh báo an toàn cao:</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">+ Tự động test/ kiểm tra hệ thống khi khởi động</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Nhiệt độ cao: tự động khoá ở 38<sup>0</sup>C</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Khi có khác biệt với giá trị cài đặt</p> <p style="margin-left:.25in;">+Lưu thông không khí bị ngắt quãng</p> <p style="margin-left:.25in;">+Cảm biến không khí bị lỗi</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Nguồn điện bị ngắt</p> <ul> <li>Có thể điều chỉnh các thông số: <ul style="list-style-type:circle;"> <li>&nbsp;Nhiệt độ điều chỉnh: 20-37,5<sup>o</sup>C</li> <li>Tự động điều chỉnh độ ẩm: 35-90%</li> </ul> </li> <li>Bộ lọc filter 03Micron có khả năng lọc không khí lớn hơn 99,9 %</li> <li>Xe đẩy với bánh xe giảm tĩnh điện có phanh hãm</li> <li>Có tấm chụp phim X-quang</li> <li>Khay chứa nước có thể tiệt trùng</li> <li>Thiết kế có 2 cầu chì</li> <li>Độ ồn: &lt; 47db</li> <li>Cân nặng trẻ em</li> <li>Điều chỉnh độ cao từ &nbsp;92-108 cm</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 136x106x56 cm (HxWxD)</li> <li>Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 100 kg</li> <li>Kích thước đệm&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 35 x 62 cm</li> <li>Độ nghiêng Trendelemburg (trước/ sau)&nbsp;&nbsp; : +/-10%</li> <li>Dải hiệt độ buồng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 20-37,5oC</li> <li>Nhiệt độ trẻ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 34 – 37,5</li> <li>Khí oxy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 21%- 40%</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2020-11-02T14:50:36.178 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2020-11-11T10:03:46.278
880 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M310 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 196350000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M310) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:47:59.040 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:48:00.215
881 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NHÓM MÁU TỰ ĐỘNG | Magister C24 |  |  | Sanquin Reagents B.V. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-24 | <p>HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NHÓM MÁU TỰ ĐỘNG</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-10T11:52:50.107 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T10:25:20.108
882 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | VSM-300 |  | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 78000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:22:11.520 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-31T00:00:02.751
883 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | SolarMax LED 56 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 56</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 56 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 685mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 160.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 850~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 56</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 115W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T09:59:21.755 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:01:58.083
884 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy x-quang kỹ thuật số 2 tấm cảm biến phẳng cỡ 17''x17'' | Anthem-Delworks |  |  | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 6900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2020-12-17 | <p>- Sản xuất năm 2020 trở đi, mới 100%</p> <p>- Điện áp hoạt động: 380VAC/50 Hz</p> <p>-&nbsp;Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40<sup>o</sup>C; Độ ẩm tối đa 80%</p> |  |  | <p><b>Tủ điều khiển cao tần</b></p> <p>-&nbsp;Công suất: 50 kW</p> <p>-&nbsp;Dòng chụp tối đa 650mA</p> <p><b>Bàn bệnh nhân nâng hạ</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Mặt bàn nâng hạ và dịch chuyển 4 hướng&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Kích thước mặt bàn: 81x220 cm</p> <p>-&nbsp;Hệ thống khoá: khóa điện từ</p> <p><b>Cột bóng </b></p> <p>-&nbsp;Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối thiểu: 25cm</p> <p>-&nbsp;Dải quay của bóng: ± 180º</p> <p><b>Bóng phát tia X</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ đạt 2850vòng/phút tại 50 Hz</p> <p>-&nbsp;Trữ lượng nhiệt anode: 300 kHU</p> <p><b>Bộ chuẩn trực chùm tia</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Đèn định vị tâm: Dùng đèn LED -&nbsp;Đường kẻ định tâm: Bằng tia laser</p> <p><b>Tấm cảm biến phẳng </b></p> <p>-&nbsp;Kích thước khu vực ảnh: 43 x 43cm</p> <p><b>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá </b></p> <p>-&nbsp;Bộ xử lý cấu hình tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz, RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB, cổng USB 2.0</p> <p>-&nbsp;Hệ điều hành Windows 10</p> <p>-&nbsp;Màn hình, kèm bàn phím và chuột</p> <p>-&nbsp;Màn hình: LCD,</p> <p>-&nbsp;Kích thước: 24 inch</p> <p>-&nbsp;Kết nối DICOM đầy đủ: Lưu, in, MPPS, MWL</p> <p><b>Các phần mềm xử lý ảnh đi kèm</b></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-17T11:19:41.663 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-17T00:00:00.140
885 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch Stratus CS 200 STAT Flurometric Analyser | Stratus CS 200 STAT Flurometric Analyser |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Fluorometric STAT Stratus CS 200 STAT là một thiết bị được điều khiển bằng&nbsp;<br /> bộ vi xử lý để đo các chất phân tích trong các dịch cơ thể với mục đích dùng&nbsp;<br /> trong chuẩn đoán invitro.<br /> Thiết bị này để sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã được đào&nbsp;<br /> trong môi trường phòng thí nghiệm lâm sàng và tại các Điểm chăm sóc (POC).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T15:08:03.608 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T09:31:35.589
886 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng 19L | MELAtronic 23 |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>- 1 cửa</p> <p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích 19L</p> <p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 23 cm x 45 cm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;Lượng đồ nạp: 4kg</p> <p>- 2 chương trình tiệt trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.576 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.697
887 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | VC-1000 |  |  | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 208000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:23:01.005 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:23:01.005
888 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | VSM-300 |  |  | Advanced Instrumentations, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 78000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:23:00.946 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12T14:23:00.946
889 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 1 cửa ≥750 lít | AS-6615 WA |  | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | Ba Lan | Nhóm 6 |  |  | 3860000000 | t | Cái | true | 2020-12-27 | 2021-06-27 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: AS-6615 WA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SMS sp.zo.o. - Ba Lan</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Ba Lan</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-27T21:31:39.205 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-27T21:31:39.273
890 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho người lớn điếc dốc, điếc chọn lọc tần số 10 kênh | LIVIO 1000A RIC 312 |  | Mexico | Starkey Laboratories, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mexico | Nhóm 3 |  |  | 16000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 10; Công suất 71/130 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:46:16.159 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.728
891 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | NOVA.light 500/500 |  | Đức | Nexor Medical GmbH |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Đức | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn thiết kế nguyên khối:&nbsp;Được thiết kế, phát triển và sản xuất độc quyền tại Đức. Đầu đèn được chế tác từ nhôm nguyên khối.&nbsp;Ưu điểm của thiết kế đầu đèn nhôm nguyên khối:&nbsp;an toàn ổn định,&nbsp;khả năng tản nhiệt vượt trội,&nbsp;tối&nbsp;ưu&nbsp;sự lưu&nbsp;thông của các dòng khí&nbsp;từ phẫu trường qua đầu đèn (khả năng khí động học thông minh tạo điều kiện làm mát cao nhất cho đèn LED)&nbsp;,&nbsp;cực kì cứng cáp, bền bỉ,&nbsp;được thiết kế tối ưu và tính năng đáp ứng vượt trội.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-02T21:33:58.915 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-31T00:00:02.787
892 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho người lớn điếc dốc, điếc chọn lọc tần số 12 kênh | LIVIO 1200 RIC 312 |  | Mexico | Starkey Laboratories, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mexico | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 71/130 dB; Số Kênh 12<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:44:20.012 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.729
893 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống xạ trị Photon | Hệ thống máy xạ trị trong mổ và phụ kiện Intrabeam 600 (cấu hình nâng cao) | Intrabeam 600 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 48000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống xạ trị trong mổ bằng nguồn tia X năng lượng thấp</p> |  | <p>Hệ thống điều khiển:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển CC600: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính tích hợp: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm điều trị: phần mềm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Radiance: phần mềm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kiểm tra định chuẩn tia xạ: 01 bộ</p><p> Hệ thống chân đế:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chân đế đẩy sàn: 01 hệ thống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn phát tia X 01 nguồn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đầu phát tia xạ:</p><p> o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ áp xạ hình cầu: 01 bộ</p><p> o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ áp xạ bề mặt: 01 bộ</p><p> o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ áp xạ mặt phẳng: 01 bộ</p><p> o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ áp xạ hình kim: 01 bộ</p><p> Phụ kiện đi kèm:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây kết nối hệ thóng: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con chuột, bàn phím: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chắn tia xạ: 10 Bộ</p><p> - Bộ túi phủ tiệt trung: 5 bộ </p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yêu cầu kỹ thuật hệ thống điểu khiển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Là hệ thống di động được tích hợp màn hình cảm ứng bao gồm phần mềm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình cảm ứng ≥ 27 inch<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp phần mềm 3D giả lập để lên kế hoạch điều trị phát xạ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có tích hợp nút khẩn cấp để tắt chế độ phát xạ bất cứ lúc nào<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tự động tắt chế độ phát xạ khi đã đạt đủ liều lượng&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yêu cầu kỹ thuật hệ thống chân đế:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Là hệ thống chân đế di động, di chuyển độc lập<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tích hợp phanh điện từ trên trục canh tay để định vị và giữ đầu phát tia xạ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có 6 trục di động cho phép đặt hệ thống đầu phát tia bất kỳ ở vị trí nào trong không gian 3 chiều<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài cánh tay hệ thống chân đế ≤ 1500 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao hệ thống chân đế ≤ 1940mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế ≤ 850mm x740 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn phát tia X năng lượng thấp 50 Kv, có dụng cụ giám sát bức xạ bên trong để phát hiện phần bức xạ phát ra và lưu lại thông tin liều lượng ở thời gian thực</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T16:55:34.268 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:53:37.879
894 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | FORMULA | IBFXMX701 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 515000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p>Máy chạy thận nhân tạo thực hiện HD. Kích thước (Cao x sâu x rộng): 1740 x 755 x 500mm. Trọng lượng: 85kg. Môi trường lắp đặt: Nhiệt độ: 10°C - 40°C. Độ ẩm: 95% không ngưng tụ. Áp suất: Khí quyển. Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA.</p> |  |  | <p>'Lọc thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận mạn. Chế độ điều trị: kim đơn, kim đôi; Siêu lọc thẩm tách với dịch bột, dịch lỏng,acetate.</p><p>Lưu lượng 1 kim, 2 kim: 20-700 ml/min – độ phângiải 10ml/min.</p><p>Áp lực tĩnh mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch trước màng (tùy chọn): -400 –800 mmHg.</p><p>BƠM HEPARIN loại xy lanh: 20, 30, 50cc. Lưu lượng: 0,1 – 10cc/h.</p><p>Phát hiện khí bằng: cảm biến siêu âm.Vị trí: đường về tĩnh mạch.</p><p>Độ nhạy: Bọt khí ≥ 100ul.</p><p>Phát hiện máu: cảm biến hồng ngoại. Vị trí: trên dây động mạch,trong bầu tĩnh mạch</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-01-08T14:12:23.003 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-01-08T14:12:23.470
895 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | MIURA 200 |  | Italy | I.S.E. S.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU</strong></p><p>- Model: MIURA 200</p><p>- Kiểu mã: MIURA 200 – DA</p><p>- Hãng sản xuất: I.S.E s.r.l</p><p>- Nước sản xuất: Italy</p><p>- Máy mới: 100%</p><p>- Sản xuất năm: 2020.</p> |  |  | <p>Tốc độ : 240-420 test/giờ</p><p>Máy sinh hóa miura 200 hoàn toàn tự động và truy cập ngẫu nhiên.</p><p>Máy chính miura 200 đồng bộ, kết nối được các thiết bị ngoại vi</p><p>Sử dụng được hóa chất sinh hóa của các hãng khác nhau (hóa chất mở)</p><p>Model thiết bị đã được sử dụng và bán tại Việt Nam</p><p>Xuất xứ thiết bị: Máy sinh hóa (máy chính ) + </p><p>Yêu cầu chi tiết</p><p>Máy sinh hóa tự động</p><p>Phân tích các loại bệnh phẩm : có chương trình phân tích cho 4 loại bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu , CSF</p><p>Các loại xét nghiệm thường quy và cấp cứu: làm được các xét nghiệm sinh hóa thường quy, sinh hóa đặc biệt và miễn dịch độ đục</p><p>Tốc độ làm sinh hóa 240 tests/giờ</p><p>Có khay mẫu và thuốc thử</p><p>Số vị trí thuốc thử trong khay được giữ lạnh là 30/43 cộng 01 vị trí pha loãng tương ứng lọ đựng hóa chất&nbsp;(50ml và 20 ml) / (35ml và 15ml.)</p><p>Số lượng vị trí đối đa để mẫu bệnh phẩm 49 vị trí</p><p>Sử dụng các loại ống nghiệm đựng mẫu có kích thước khác nhau, cốc bệnh phẩm (đường kính 12-13mm; cao 75-100mm hoặc Sample cup 3ml)</p><p>Có hệ thống ổn định nhiệt cho khay phản ứng</p><p>Kim hút: 02 kim</p><p>Đầu kim hút làm bằng thép chống rỉ</p><p>Có cảm biến mức</p><p>Tự động điều chỉnh vị trí hút hóa chất và mẫu sang trái - phải, lên - xuống</p><p>Đầu bơm bằng piston gốm</p><p>Hút hóa chất và bệnh phẩm sử dụng bơm nhu động (Không sử dụng syringe)</p><p>Thể tích thuốc thử (Lập trình được từ: 1µl – 400µl )</p><p>Thể tích hóa chất R1và R2 từ (180 µl – 400µl)</p><p>Thể tích mẫu bệnh phẩm (Lập trình được : 1µl – 300µl)</p><p>Thể tích hút mẫu bệnh phẩm từ 1µl&nbsp;– 300µl</p><p>Tổng thể tích mẫu và hóa chất phẩn ứng trung bình trong khoảng (200µl&nbsp;– 300µl)</p><p>Hệ thống rửa</p><p>Hệ thống rửa kim tự động</p><p>Bình nước cất 20 lít</p><p>Bình nước thải 25 lít</p><p>Cuvette phản ứng</p><p>Cuvette sử dụng nhiều lần</p><p>Số lượng cuvett trong khay phản ứng là 80</p><p>Hệ thống rửa cuvett tự động</p><p>Hệ thống quang học</p><p>Nguồn sáng : sử dụng đèn Halogen , Công suất 12/20W</p><p>Mật độ hấp thụ quang từ (A): 0 đến 3,0(OD)</p><p>Phổ đo thuộc các vị trí: 340,405,492,505,546,578,630,670,700 nm, offset, 800nm, 900nm.</p><p>Có 12 vị trí kính lọc trong đó 9 Vị trí lắp kính lọc sẵn với các bước sóng 340;405;492;505;546;578;630;670, 700 nm, 1 vị trí offset, 2 vị trí tùy chọn 800nm/900nm</p><p>Nguồn điện</p><p>Nguồn điện từ 100- 240VAC, 50HZ</p><p>Kích thước: 930mm x 720 mmm x 600 mm.</p><p>Trọng lượng: 60 kg.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-08T10:46:08.079 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-08T10:46:08.210
896 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính tích hợp công nghệ bluetooth dành cho người lớn 12 kênh | TST 664-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 34500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại; Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> 3. Tính năng mở rộng:<br /> - Giảm tiếng ù tai.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:39:04.648 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.729
897 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang | HD.ESWL-Vm |  |  | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD |  | Nhóm 6 |  |  | 2839200000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;<br /> dụng sóng xung kích định vị&nbsp;<br /> sỏi bằng X quang</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>-Điện áp: 220V<br /> -Tần số: 50Hz<br /> -Công suất: PW ≤ 5KW<br /> -Nguồn sóng sử dụng: Nguồn sóng dịch điện<br /> - Phạm vi phóng điện áp: 5 ~ 11 KV<br /> -Độ sâu trị liệu ≥130mm.<br /> -Sử dụng định vị X quang để tán sỏi.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-10-30T14:51:10.984 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-10-30T14:51:10.984
898 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính tích hợp công nghệ bluetooth dành cho người lớn 14 kênh | TST 964-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 46500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 14<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Tự động điều khiển âm lượng; Đồng bộ 2 tai.<br /> - Dịch chuyển tần số; Tăng băng tần<br /> - Tự động nhận giạng tiếng nói giúp cải thiện nghe ở môi trường ồn.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:36:46.439 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.729
899 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính tích hợp công nghệ bluetooth dành cho người lớn 17 kênh | TST 1764-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 62500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 17<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Tự động điều khiển âm lượng; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Đồng bộ 2 tai; Dịch chuyển tần số; Tăng băng tần<br /> - Tự động nhận giạng tiếng nói giúp cải thiện nghe ở môi trường ồn<br /> - Nhận diện người nói tự động, ưu tiên gióng nói quan trọng.<br /> - Tự động thay đổi âm lượng thông minh AI<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:34:53.182 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.729
900 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho bệnh nhân dị tật vành tai 16 kênh kỹ thuật số | LA BELLE BC D50 Option Headset |  | Đức | Audia Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 77500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> 2. Kết nối<br /> - Không kết nối phụ kiện</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-31T09:07:43.577 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:17.729
901 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực | EL-OT 500 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>- Model:&nbsp;EL-OT 500</p><p>- Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p><br></p><p><strong style="color: black;"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Bàn mổ điện đa năng Elpis EL-OT 500&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">có thể điều chỉnh nhiều tư thế mổ khác nhau bằng hệ thống thủy lực và tay quay</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Công tắc điều khiển bằng tay.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Đệm giường được bọc bằng da nhân tạo, ruột đệm làm bằng bọt biển nguyên khối, không có đường may, dễ dàng làm sạch.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế gọn nhẹ và tiện nghi.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Dễ dàng cho mọi hoạt động phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ, tim mạch, phụ khoa, thần kinh.</span></p> |  |  | <p>-&nbsp;Kích thước tổng thể: 2,200(L) x 510(W) x 770~1,040mm(H)</p><p>- Bàn chia làm 4 phần cơ bản:</p><p> 1. Phần đầu: Kích thước 560 (W) x 250mm (L)</p><p> 2. Phần lưng: Kích thước 560 (W) x 600mm (L)</p><p> 3. Phần hông: Kích thước 560 (W) x 510mm (L)</p><p> 4. Phần chân: Kích thước 270(W) x 600mm(L)</p><p>- Xoay trái phải: 20/25 độ</p><p>- Trendelenburg&nbsp;&nbsp;+25 / -25 độ</p><p>- Chỗ ngồi: +25 / -80 độ</p><p>- Phần chân: +30 / -90 độ</p><p>- Tư thế mổ thận: 140 độ</p><p>- Điện áp: AC220V, 50/60HZ</p><p>- Trọng tải an toàn: 240kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-30T11:42:47.557 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:02:17.925
902 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN PHẪU THUẬT ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN CƠ | SZ-01 |  | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Bàn phẫu thuật đa năng kết hợp các tính năng của bàn phẫu thuật đa năng và bàn vận chuyển bệnh nhân. Ưu điểm của bàn đó là tính đa năng, thoải mái và kinh tế.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T23:42:05.922 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.430
903 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động BA-88A | BA-88A |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-01 | <p><strong>Máy xét nghiệm Sinh hóa Bán tự động</strong></p><p>Model: <strong>BA-88A</strong></p><p>Hãng, nước sản xuất: <strong>Mindray - Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khải tại link: <strong><em><u>http://vietmed.vn/may-sinh-hoa-ban-tu-dong</u></em></strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">- Các phương pháp phân tích: </span></p><ul><li><span style="color: black;">Điểm cuối, có hoặc không chạy trắng thuốc thử </span></li><li><span style="color: black;">Điểm cuối, với&nbsp;chạy trắng thuốc thử và chạy trắng mẫu</span></li><li><span style="color: black;">&nbsp;Động học, có hoặc không chạy trắng thuốc thử</span></li><li><span style="color: black;">&nbsp;Đánh dấu thời gian, có hoặc không chạy trắng thuốc thử&nbsp;</span></li><li><span style="color: black;">Đo độ hấp thụ</span></li><li><span style="color: black;">Đo độ đục</span></li><li><span style="color: black;">Hiệu chuẩn tuyến tính hoặc không tuyến tính</span></li></ul><p><span style="color: black;">- Dải bước sóng đo: 340-670nm</span></p><p><span style="color: black;">- Màn hình cảm ứng TFT 7.0”</span></p><p><span style="color: black;">- Có thể cài đặt 200 chương trình xét nghiệm khác nhau</span></p><p>- <span style="color: black;">Flowcell phản ứng:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Chế tạo bằng thép không gỉ với nắp thạch anh</span></li><li><span style="color: black;">Thể tích đo: 32µl</span></li><li><span style="color: black;">Chiều dài quang học: 10mm</span></li><li><span style="color: black;">Cài đặt thể tích hút: 200 ~ 9000µl</span></li></ul><p><span style="color: black;">- </span> <span style="color: black;">Lưu trữ:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Trên 3000 kết quả mẫu</span></li><li><span style="color: black;">Trên 1000 kết quả QC</span></li></ul><p><span style="color: black;">- </span> <span style="color: black;">Máy in:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Máy in nhiệt tích hợp (khổ giấy 50mm)</span></li><li> <span style="color: black;">Hỗ trợ kết nối máy in ngoài dòng máy in HP</span></li></ul> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-14T09:43:51.477 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:20:31.384
904 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 40 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-03-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích sinh hóa hoàn toàn tự động NeoChem40 cải thiện hiệu quả hoạt động và kết quả chính xác với hệ thống sinh hóa lâm sàng phát triển cao cho các hóa chất thông thường và đặc biệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp tối đa 20 khay mẫu ảo, 1320 mẫu có thể được chỉnh sửa đồng thời trong một lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường quang phản ứng: Lựa chọn đường quang 5mm,6mm và 7mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học có độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát liên tục 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống rửa kim bằng gốm bền đảm bảo độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ va chạm theo chiều dọc và ngang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện và chọn lọc cuvettes</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tạo ra hệ số mới</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ giao diện LIS hai chiều</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:55:11.699 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:57:27.961
905 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm Bilirubin | MÁY ĐO BILIRUBIN QUA DA | Bilitest 2000 |  | Nga | Joint-Stock Company "Technomedica" |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Nga | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p><strong>MÁY ĐO BILIRUBIN QUA DA</strong></p><p><strong style="color: red;">Model: <em>BILITEST 2000</em></strong></p><p>Nhà sản xuất: <strong>TECHNOMEDICA -&nbsp;Nga</strong></p><p>Xuất xứ: &nbsp;<strong>Nga</strong></p><p>Đạt tiêu chuẩn: <strong>ISO, CE</strong></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><img src="//:0" alt="*" height="13" width="13">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Nguồn sáng: hai điốt phát ánh sáng trắng&nbsp;( LED)</p><p class="ql-align-justify">- Phương pháp đo:&nbsp;phản xạ trắc quang.</p><p class="ql-align-justify">- Đơn vị đo lường: TBI (Chỉ số bilirubin qua da).</p><p class="ql-align-justify">- Đơn vị tương ứng: mg/dl hoặc umol/l</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo: 0-30 mg/dl hoặc 0-500 umol/l</p><p class="ql-align-justify">- Số kênh quang phổ: 2 </p><p class="ql-align-justify">- Hệ số tương quan với TSB: 0.92</p><p class="ql-align-justify">- Sai số quang học: &lt; 10%</p><p class="ql-align-justify">- Sai số: ± 2 đơn vị TBI</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian đo: 1-3 giây</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 135 x 65 x 35 mm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: &lt; 150g</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 3 pin AAA</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ pin: &gt; 100,000 lần đo</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18T20:46:46.701 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18T20:46:46.736
906 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO ≈ 2000 L/giờ AquaBplus 2000 + AquaBplus HF DÙNG CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO CÓ TIỆT TRÙNG BẰNG NHIỆT | AquaBplus 2000 + AquaBplus HF |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5280000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-16 | 2021-12-16 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sản xuất nước RO, Model: <strong>&nbsp;AquaB<em>plus</em> 2000</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất sản xuất nước RO tối đa ≈ <strong>2000 lít/giờ </strong>.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tẩy trùng nhiệt AquaBplus HF công suất tẩy trùng 120–140 L/giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tẩy trùng nhiệt từ 70–92 °C (có thể điều chỉnh)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất được cấp ISO13485:2016, ISO9001:2015</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng chỉ quốc tế EC cho sản phẩm.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy AquaBplus &amp; AquaBplus HF là hệ thống lý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn ISO về chất lượng nước trong chạy thận nhân tạo.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các chức năng và tính năng chính</strong>:</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Thiết kế không có khoảng không chết</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Báo cáo chi tiết lỗi</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Có thể điều khiển từ xa qua web server</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chức năng Khởi động và Dừng mềm cho màng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tiệt trùng hóa chất / khử cặn canxi bán tự động</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tự kiểm tra ban đầu tất cả các cảm biến và các điều khiển liên quan đến an toàn</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Bơm RO đáp ứng các yêu cầu EuP IE3</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tích hợp cảm biến phát hiện rò rỉ &amp; giám sát rò rỉ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt dựa trên khái niệm A0 theo ISO 15883</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt cho đường phân phối nước RO</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chương trình tẩy trùng nhiệt/ hoá chất của hệ thống nước RO kết hợp với máy thận Fresenius cùng lúc</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-12-15T09:26:39.967 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-18T10:10:41.886
907 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | RT-9200 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 51200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Bán tự động<br /> · Điều khiển phím<br /> · các bước sóng: 340, 405, 500, 546, 620nm và tùy chọn thêm 3 bước sóng khác<br /> · 60 chương trình cài đặt<br /> · Bộ nhớ 2.200 kết quả<br /> <br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T09:48:52.318 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.907
908 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Bio solea 4 | BIO SOLEA 4 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 168000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li><li>Máy đo định lượng các&nbsp;xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-12-31T11:11:56.705 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-12-31T11:11:56.765
909 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:33:30.934 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:32:28.909
910 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Pentero 800 (cấu hình cơ bản) | OPMI Pentero 800 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 9000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống, chấn thương chỉnh hình, tai mũi họng, P&amp;R, vi phẫu mạch máu</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống quang học:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ thống phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic), vật kính phủ lớp chống phản xạ T*<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đối diện: f≥170mm, điều chỉnh góc nhìn được trong khoảng ≤0-≥180 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phụ hướng bên dạng thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính loại trường nhìn rộng (widefield), độ phóng đại thị kính là 12.5x, có khả năng bù trừ khúc xạ từ ≤- 8D đến ≥+5D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc thay đổi được, liên tục &nbsp;≤200 mm-≥500mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh bằng motor, hệ số phóng đại 1:6, điều chỉnh liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại trong phạm vi từ ≤2.7x đến ≥16.2x tại khoảng cách 200mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại trong phạm vi từ ≤1.4x đến ≥8.2x tại khoảng cách 500mm<br /> 2 .Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất ≥300W&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có sẵn bóng đèn dự phòng có công suất tương đương với bóng chính bên trong để không thay đổi độ sáng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị tuổi thọ còn lại của cả hai đèn thuận lợi cho việc theo dõi và thay thế, tự động hiển thị báo đèn bị hỏng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng hai hướng không song song để có thể quan sát được các khe sâu và hẹp<br /> 3. Tính năng kỹ thuật hệ thống chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, kích cỡ chân đế ≥736x736 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính có khả năng xoay tự do ≥360 độ quanh chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ cao thấp nhất của hệ thống tối đa ≥1870mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ &nbsp;cao cao nhất của kính tối thiểu ≥2660mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc thân kính có thể điều chỉnh ≥ ± 45 độ nghiêng trái phải<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc thân kính có thể điều chỉnh ≥140 độ về phía trước&nbsp;<br /> 4. Tính năng kỹ thuật hệ thống Camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hoàn toàn hệ thống camera HD cảm biến 3x1/3 inch CMOS, độ phân giải ≥ 850 dòng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thông số được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng ứng ≥22’ gắn trên chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có khả năng chụp hình, ghi hình được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng hoặc tay cầm, bàn đạp chân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:05:23.496 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:54:11.656
911 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng sử dụng tay quay | MET-3300 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.663 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:52:11.036
912 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | INTEGO |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1494623328 | t | Chiếc | false | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p> <p>Model: INTEGO</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-04T10:33:07.131 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.004
913 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh kỹ thuật số | LA BELLE BC D50 |  | Đức | Audia Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 77500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc; Giảm tiếng ù tai<br /> 2. Kết nối<br /> - Không kết nối phụ kiện</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T18:43:51.247 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.393
914 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh lập trình | LA BELLE BC D30 |  | Đức | Audia Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 68000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16<br /> - Số chương trình: 1; Hiệu chỉnh máy bằng phím Volume<br /> - Hỗ trợ Telecoil; Giảm tiếng ồn nền<br /> 2. Kết nối<br /> - Không kết nối phụ kiện</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T18:27:33.646 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.393
915 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy dụng cụ cấp cứu | MCC-8200 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.254 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:03:12.079
916 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí | Genano 310 |  | Phần Lan | Genano Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-31 | <ul><li>Genano 310 là thiết bị thanh lọc không khí dựa trên công nghệ Genano.</li><li>Công nghệ độc đáo loại bỏ ngay cả những tạp chất nhỏ nhất từ không khí trong nhà. Những tạp chất có thể bao gồm các loại virus, vi khuẩn, bào tử nấm mốc.</li><li>Genano 310 không có bộ lọc sợi truyền thống, vì vậy không có nguy cơ&nbsp;tạo thành nơi sinh sản cho vi khuẩn bên trong ngay cả trong điều kiện ẩm ướt.</li><li>Công nghệ Genano&nbsp;hấp thụ khí được sử dụng để loại bỏ các khí độc hại và ozone</li></ul> |  |  | <ul> <li>Diện tích phòng tối ưu: 40-100m<sup>2</sup></li> <li>Khung: Thép sơn tĩnh điện</li> <li>Công suất lưu lượng không khí: 100-250m<sup>3</sup>/h</li> <li>Công suất: 200-240V, 50/60 Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ năng lượng: 60 – 140W</li> <li>Hiệu quả khử trùng: 99,5%</li> <li>Kích thước hạt lọc: &gt;0.003 μm</li> <li>Độ ẩm tương đối: 0- 90%</li> <li>Tự động làm sạch: mỗi tuần 1 lần</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23T10:14:58.876 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-26T15:37:51.311
917 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh không điều khiển độ ẩm tích hợp cân điện tử | KITNC-STLX0050 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 510000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T10:02:45.301 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:24:42.628
918 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:28:57.705 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:32:28.909
919 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CXL |  | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  | ["2020","2019"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-31 | <p>-Mispa CXL là máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, nhỏ gọn, hiệu quả, đồng nhất và tiết kiệm chi phí với khả năng nâng cao chất lượng xét nghiệm trên dải test rộng cùng khả năng xét nghiệm định lượng các thông số protein</p><p>- Mispa CXL tốc độ 140 test/giờ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng quy trình làm việc không bị gián đoạn với&nbsp;đầu dò đa chức năng tích hợp hệ thống chống va chạm, hệ thống rửa và&nbsp;chế độ chạy cấp cứu có gán chỉ định ở bất kỳ vị trí nào trong số 40 vị trí đặt bệnh phẩm</p><p>- Mispa CXL có phần mềm sử dụng đa chức năng, giao diện thân thiện với người dụng</p><p>-Mispa CXL là một lựa chọn hàng đầu cho khách hàng để hướng tới tự động hóa. Với hệ thống làm khô cuvet, rửa 7 bước làm cho Mispa CXL trở thành lựa chon tốt nhất cho phòng thí nghiệm&nbsp;nhỏ và vừa</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T14:52:18.657 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-31T11:11:59.317
920 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người điếc hoàn toàn một tai 24 kênh | Muse i2400 - Muse Cros |  | Mỹ | Starkey Laboratories, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 77000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 24; Công Suất 71/130 dB<br /> - Công nghệ truyền âm thanh 2 tai giúp người dùng có thể nghe âm thanh từ phía bên tai điếc hoàn toàn<br /> - Giải tần lên đến 10KHz; Hiệu chỉnh máy theo thính lực - (pro); Định hướng âm thanh - (pro)<br /> - Giảm tiếng gió - (pro); Giảm tiếng ồn nền - (pro); Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD - (pro); Giảm tiếng ù tai - (pro)<br /> 2. Kết nối<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T18:23:12.110 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.393
921 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca chuyển bệnh | SKB041-1 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p><strong>BĂNG CA CHUYỂN BỆNH</strong></p> <p><em>Model: SKB041-1</em></p> <p><em>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd</em></p> <p><em>Nước sản xuất: Trung quốc</em></p> <p><em>Hàng mới 100%.</em></p> |  |  | <p><strong><u>Tính năng</u></strong></p> <ul> <li>Khung xe đẩy được làm từ khung thép phun tĩnh điện</li> <li>Hai tay vịnh 2 bên được làm bằng nhựa ABS</li> <li>Bánh xe thứ 5 ở giữ để điều khiển hướng di chuyển</li> <li>Điều chỉnh chiều cao được thực hiện thủ công bằng cơ chế quay vòng</li> <li>Tay quay dễ dàng thao tác</li> </ul> <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u></strong></p> <ul> <li>Kích thước: Dài 1930 mm x Rộng 640 mm</li> <li>Điều chỉnh chiều cao 550-850mm</li> <li>Góc tựa lưng điều chỉnh: 0-70°(±10°)</li> <li>Trọng lượng án toàn 220kg</li> </ul> <p>Đường kính bánh xe 150mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-10T16:42:08.909 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T08:51:09.235
922 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy dụng cụ | MS-46 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.324 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.400
923 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người điếc hoàn toàn một tai 20 kênh | Muse i2000 - Muse Cros |  | Mỹ | Starkey Laboratories, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 62000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 20; Công Suất 71/130 dB<br /> - Công nghệ truyền âm thanh 2 tai giúp người dùng có thể nghe âm thanh từ phía bên tai điếc hoàn toàn<br /> - Giải tần lên đến 10KHz; Hiệu chỉnh máy theo thính lực - (pro)<br /> - Định hướng âm thanh - (Adv); Giảm tiếng gió - (Adv); Giảm tiếng ồn nền - (Adv)<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Hỗ trợ nghe nhạc HD - (Adv); Giảm tiếng ù tai -(Adv)<br /> 2. Kết nối<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T18:19:24.525 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:23.394
924 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AUTORA | AUTORA |  | Ấn Độ | Robonik (India) Pvt. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 321900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động AUTORA.</p> <p>Các tính năng:</p> <ul> <li>Model để bàn nhỏ gọn, loại phân tích hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên, rời rạc</li> <li>Hai kim hút riêng biệt, 1 kim hút mẫu, 1 kim hút hóa chất tích hợp cảm biến mức nước</li> <li>Khay hóa chất tích hợp hệ thống làm lạnh</li> <li>Tích hợp hệ thống rửa</li> <li>Lượng tiêu thụ nước ít, khoảng 2 lít / giờ</li> <li>Bình chất thải/ rửa không cần chân không</li> <li>QC theo quy luật Westgard và biểu đồ L.J</li> <li>Tích hợp cánh tay trộn mẫu chuyên dụng</li> <li>Chức năng chạy mẫu cấp cứu</li> <li>Cuvette phản ứng riêng biệt, sử dụng nhiều lần</li> </ul> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Thông tin về hệ thống:</p> <p>- Loại hệ thống: Hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên, rời rạc, chạy mẫu cấp cứu</p> <p>- Tốc độ phân tích: 200 test/ giờ</p> <p>- Loại xét nghiệm: Các enzyme sinh hóa thường quy và phổ biến, các chất nền, xét nghiệm ma túy, các protein huyết thanh</p> <p>- Phương pháp đo: End point, Fixed Time, Kinetic, Multi Calib tuyến tính và không tuyến tính.</p> <p>- Chương trình: Hệ thống mở cho phép người dùng chỉnh sửa</p> <p>Hệ thống quang học</p> <p>- Loại kính lọc: Tích hợp kính lọc 340, 405, 450, 510, 545, 578, 630, 700 và 2 kính lọc tùy chọn</p> <p>- Dải hấp thụ: 0,000 ~ 3,000 Abs</p> <p>Hiệu chuẩn và kiểm chuẩn</p> <p>- Tuyến tính (1 điểm, 2 điểm, đa điểm), điểm nối điểm (Point to point0</p> <p>- Kiểm chuẩn hiển thị biểu đồ Levey Jennings/ Quy luật Westgard</p> <p>Điều kiện làm việc:</p> <p>- Nguồn cung cấp:&nbsp;115 – 230 VAC, 50-60 Hz ± 10%</p> <p>- Độ ẩm: &gt; 80 %RH</p> <p>- Kích thước: 660 x 510 x 460 mm</p> <p>- Trọng lượng: 40 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T14:32:57.266 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.126
925 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đoạn nối mềm | NCS-883-1, NCS-883-4 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 34650 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Ống nối bằng nhựa co dãn linh động, dài 15cm, có roong chống rò rỉ dịch, 2 đầu xoay được 360 độ</p><p>* Có cổng hút đàm với nắp đậy chắc chắn, cỡ 22Fr-15F/22M</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Ống nối bằng nhựa co dãn linh động, dài 15cm, có roong chống rò rỉ dịch, 2 đầu xoay được 360 độ</p><p>* Có cổng hút đàm với nắp đậy chắc chắn, cỡ 22Fr-15F/22M</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:15:14.986 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:19:41.780
926 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn để dụng cụ phẫu thuật | MS-25 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 8000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.347 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.400
927 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi composite-treo tường | CSS 3 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 1.400 x 600 x 600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-14T09:35:40.780 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.022
928 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn di động đa năng có điều chỉnh độ cao thấp | MWA-200A |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 7500000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.441 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
929 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 22L | Vacuklav 43B+ |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>- 1 cửa</p> <p>-&nbsp;Dung tích 23L</p> <p>- Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 25 cm x 45 cm</p> <p>-&nbsp;Lượng đồ nạp: 9kg</p> <p>- 5&nbsp; chương trình tiệt trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.656 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.697
930 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 110 lít - AS100 | NIHOPHAWA-AS100 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li> <li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li> <li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình cảm ứng LED.</li> <li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li> <li>Công suất lớn nhất: 4.500 W</li> <li>Công suất sinh hơi: 6,8 kg/giờ</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:17:32.506 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:08:56.175
931 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khàm TMH | XU4 |  | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina |  | Nhóm 6 |  |  | 666000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám TMH sử dụng khám và điều trị&nbsp;cho chuyên khoa TMH</p> |  |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07T09:40:57.924 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T10:09:57.825
932 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera i (cấu hình cơ bản) | OPMI Lumera i |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật OPMI LUMERA I hỗ trợ quan sát thấy rõ để thực hiện&nbsp;phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p><p> Với chất lượng quang học của Zeiss và công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục SCI ( Sterio Coaxial Illumination) giuspa cho phẫu thuật viên:</p><p> Thấy rõ mõi cấu trúc nhỏ nhất.</p><p> Thấy rõ từng chi tiết của võng mạc</p><p> Quản lý được độ sâu của trường ảnh chỉ 1 nút nhấn</p><p> Xem rõ cấu trúc mắt với màu tự nhiên.&nbsp;</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đầu đèn<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic Optics)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: Chỉnh điện với độ phóng đại từ 3.4x - 20.6x, tỉ lệ phóng đại 1:6, hệ số phóng đại từ 0,4 đến 2,4.&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống lấy nét: Phạm vi lấy nét &nbsp;50mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính: Loại nghiêng có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 độ đến 180 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: loại trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f = 200mm ± 0.01<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có hệ thống điều chỉnh độ sâu trường ảnh</p> <p>Hệ thống chiếu sáng:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiếu sáng đồng trục hình nổi: phản xạ đỏ và độ sáng trường ảnh điều chỉnh được.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp kính lọc UV 408nm,&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc ánh sáng xanh<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thiết bị bảo vệ võng mạc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Truyền sáng bằng dây quang<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng halogen 12V-100W, có sẵn bóng đèn phụ và tự động chuyển sang bóng đèn phụ khi đèn chính bị hỏng.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:40:11.344 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:55:33.274
933 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 6 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T18:58:00.878 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T18:58:00.878
934 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 6 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T18:59:10.095 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T18:59:10.095
935 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | Servo-n |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy thở cao tần. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và sơ sinh.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T15:38:20.503 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T15:38:35.581
936 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 29L | Vacuklav 24BL+ |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Hàng mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>- 1 cửa</p> <p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích 29L</p> <p>-&nbsp;Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 25 cm x 60 cm</p> <p>-&nbsp;Lượng đồ nạp: 7kg</p> <p>- 5&nbsp; chương trình tiệt trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.681 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.697
937 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn để dụng cụ phẫu thuật điều chỉnh thủy lực | MS-25H |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 49500000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.370 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.400
938 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-480 | BS-480 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model:&nbsp;<strong>BS-480</strong></p> <p>Hãng sản xuất: Mindray</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Tốc độ:&nbsp;400 Test/giờ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.149 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.684
939 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê | Fabius plus |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Máy gây mê giúp thở sử dụng cho trẻ em đến người lớn.</p><p>Máy sử dụng công nghệ Piston điều khiển bằng điện, không tiêu thụ khí nén để vận hành</p><p>Thích hợp cho gây mê dòng thấp</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02T22:27:25.729 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02T22:27:25.780
940 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Sonos 12 | Sonos 10/Sonos 12 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>-Kích thước: 810 x 635 x 1330 mm (dài x rộng x cao)</p> <p>-Khối lượng: máy chính khoảng 76 kg (không tính đầu dò)</p> <p>-Nguồn điện: AC100-240V</p> <p>-Tần số: 50/60 Hz</p> <p>-Công suất tiêu thụ: 600 VA</p> <p>-Điều kiện vận hành&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 40°C.<br /> -Độ ẩm tương đối: 30% ~ 75% (không ngưng tụ)<br /> - Áp suất khí quyển: 700 hPa đến 1060 hPa<br /> -Điều kiện bảo quản&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Nhiệt độ môi trường: -5 ° C đến 40 ° C</p> <p>và vận chuyển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Độ ẩm tương đối: ≤80% (không ngưng tụ)<br /> - Áp suất khí quyển: 700 hPa đến 1060 hPa&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li><strong>Cấu hình tiêu chuẩn</strong></li> </ul> <ul> <li>Màn hình LED 19 inch</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng 10.1 inch</li> <li>Đầu dò Convex D3C60L</li> <li>Đầu dò Linear D7L40L</li> <li>4 cổng gắn đầu dò</li> <li>Ổ cứng được tích hợp 500G</li> <li>Ổ ghi DVD-R/W</li> <li>Cổng USB: 6</li> <li>Mô đun 4D</li> <li>Mô đun CW</li> <li>TGC, LGC (bù khuyết độ lợi theo mặt cắt ngang)</li> <li>B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM (vẽ bản đồ dòng màu), PW (Doppler xung), Doppler năng lượng/ Doppler năng lượng định hướng, hình hiển thị đồng thời trong thời gian thực (Instant Triplex), Duplex (hình đôi), Quadplex (hình tư), Trapezoidal (hình theo cấu trúc hình thang), hình B &amp; M &amp; PW đơn sắc, (hình toàn màn hình) Full Screen</li> <li>PW tự động theo dõi và đo lường theo thời gian thực</li> <li>Mô đun siêu hình ảnh: FHI (hình hòa âm mô tinh xảo), hình đa góc phức hợp (Multiple Compound Imaging), SRA (thuật toán giảm đốm), AIO (tự động tối ưu hóa hình ảnh)</li> <li>Q-hình ảnh (tối ưu hóa hình ảnh thông minh), X-contrast (siêu phân giải tương phản), Q-beam (tối ưu hóa chùm tia quét tùy theo đầu dò), Q-flow (tối ưu hóa độ nhạy màu bằng cách tự động nhận biết sự khác biệt các mô và dò tìm dòng màu tương thích).</li> <li>Các gói phần mềm đo lường và tính toán: tổng quát, sản khoa và phụ khoa, tim</li> <li>2D lái tia</li> <li>Tim mạch: CW (xung liên tục), TDI (Doppler hòa âm mô), IMT (đo độ dày thành mạch)</li> </ul> <ul> </ul> |  | Đầu dò | Không có | Bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng /lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-09T16:22:19.430 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T07:32:38.804
941 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 6 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T19:46:17.057 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T19:46:17.057
942 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh | Muse i1600 - Muse Cros |  | Mỹ | Starkey Laboratories, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 49000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Công Suất 71/130 dB<br /> - Công nghệ truyền âm thanh 2 tai giúp người dùng có thể nghe âm thanh từ phía bên tai điếc hoàn toàn<br /> - Giải tần lên đến 10KHz; Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Giảm tiếng ù tai<br /> 2. Kết nối<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T18:12:55.154 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.122
943 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ | MELAtherm 10 |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước máy: 59,8 × 124 × 67,8 cm</li> <li>Kích thước buồng rửa: 46,5 × 40,5 × 44,8 cm</li> <li>4 chương trình rửa</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.707 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.697
944 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động | Aution Eleven AE-4020 |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2016","2017","2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- Kích thước nhỏ gọn phù hợp với phòng thí nghiệm trung tâm, làm xét nghiệm ngay tại&nbsp; phòng bệnh nhân</p> <p>- Tốc độ xét nghiệm cao</p> <p>- Khởi động máy tự động</p> <p>- Chức năng mao dẫn hút nước tiểu dư, tránh nhiễm mẫu</p> <p>- Đặt que thử đảo chiều, thuận lợi cho cả người thuận tay trái và tay phải</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T10:19:49.870 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:27:47.793
945 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-3000Plus | BC-3000plus |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-07 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động</strong></p><p>Model: <strong>BC-3000Plus</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Mindray</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>Chi tiết tham khảo tại link: <strong><em><u> http://vietmed.vn/may-huyet-hoc-tu-dong-model-bc-3000plus</u></em></strong></p> |  |  | <p>- Tốc độ: 60 mẫu/ giờ</p><p>- 19 thông số đo: <span style="color: black;">WBC, Lymth#, Mid#, Gran#, Lymth%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT </span></p><p><span style="color: black;">- Biểu đồ cho WBC, RBC, PLT</span></p><p><span style="color: black;">- Nguyên lý đo: Đếm tế bào theo phương pháp điện trở kháng và phương pháp không Cyanide cho đo Hemoglobin</span></p><p><span style="color: black;">- Thể tích mẫu:</span></p><ul><li><span style="color: black;">&nbsp;Mẫu máu pha loãng trước: 20µl</span></li><li><span style="color: black;">Mẫu máu toàn phần: 13µl</span></li></ul><p><span style="color: black;">- Cảnh báo: 41 cảnh báo lỗi</span></p><p><span style="color: black;">-</span> Máy in nhiệt tích hợp, có thể kết nối máy in ngoài</p><p>- <span style="color: black;">02 cổng RS232, 01 cổng cho máy in ngoài (tùy chọn thêm), 01 đầu đọc mã vạch (lựa chọn thêm), 01 giao diện bàn phím</span></p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng</p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Theo tiêu chuẩn của Công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-07T14:42:59.122 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:21:05.527
946 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người cao tuổi 17 kênh | AMAZE 1764-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 67000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 17<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Tự động điều khiển âm lượng<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Đồng bộ 2 tai; Dịch chuyển tần số<br /> - Tăng băng tần; Tự động nhận giạng tiếng nói giúp cải thiện nghe ở môi trường ồn<br /> - Nhận diện người nói tự động, ưu tiên gióng nói quan trọng.<br /> - Tự động thay đổi âm lượng thông minh AI<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T17:55:41.763 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.122
947 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người cao tuổi 12 kênh | AMAZE 664-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> 3. Tính năng mở rộng:<br /> - Giảm tiếng ù tai.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T17:52:47.241 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.123
948 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:39:03.500 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.493
949 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG300G |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO. LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 18000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim sử dụng để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, chẩn đoán một số thay đổi, rối loạn về tim nói chung.</li> <li>Hiển thị điện tâm đồ 3 đạo trình, chế độ in, độ nhạy, tốc độ giấy và trạng thái bộ lọc, v.v. trên một màn hình, thuận tiện cho việc chẩn đoán tương phản.</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dòng điện rò qua bệnh nhân: &lt; 10μA.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tần số lấy mẫu: 1000Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - CMRR: &gt;60dB, &gt;100dB (Add fiter)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mức nhiễu: &lt; 15μVp-p<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (&gt;20dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bộ phận in nhiệt: 32spots/mm, kích thước giấy in: 80mm x 20m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tốc độ in:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguồn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + AC: 100V/240V, 50Hz/60Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + DC: 7.4V, 3700mAh</p> <ul> <li>Trọng lượng: 1.6kg</li> </ul> | <p>Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới (lỗi nhà sản xuất).</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm.</p> | Cáp, núm điện cực, kẹp chi, máy in.. | giấy in | Vệ sinh bo mạch, đầu máy in... |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:05:53.730 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:05:53.800
950 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người cao tuổi 14 kênh | AMAZE 964-DRW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 14<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Tự động điều khiển âm lượng; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Đồng bộ 2 tai; Dịch chuyển tần số; Tăng băng tần<br /> - Tự động nhận giạng tiếng nói giúp cải thiện nghe ở môi trường ôn.<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T17:33:26.114 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.123
951 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask phun khí dung | NCS-400F, NCS-500C, NCS-600F, NCS-600FN |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 31500 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi</p><p>* Bình chứa thuốc 6ml,&nbsp;người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 3m, trẻ em dây nối oxy 4m, sơ sinh dây nối oxy 5m</p> |  |  | <p>* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi</p><p>* Bình chứa thuốc 6ml,&nbsp;người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 3m, trẻ em dây nối oxy 4m, sơ sinh dây nối oxy 5m</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:19:04.685 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:20:40.977
952 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy laser phẫu thuật mô mềm | Cyber TM |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC |  | Nhóm 3 |  |  | 7178000000 | t | Bộ | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy đốt khối u bằng Laser</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30T17:44:50.782 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11T08:52:11.823
953 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | ST-200 CC Blood gas Analyzer | ST-200 CC |  | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Máy phân tích khí máu và điện giải đồ</p> <p>- Model: ST-200 CC</p> <p>- Hãng sản xuất: Sensa Core</p> <p>- Nước sản xuất: Ấn Độ</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Nguyên lý:&nbsp;Đo trực tiếp với điện cực chọn ion (ISE), Impedence (Hct) và Amperometry (pO2)</p> <p>-&nbsp;Các thông số: Chức năng này cho phép thay đổi các chất phân tích.</p> <p>- Loại mẫu: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng</p> <p>- Thể tích mẫu: 140µL.</p> <p>- Thời gian đo: 65 giây.</p> <p>- Tốc độ: 55 mẫu / giờ.</p> <p>- Lưu trữ: 2,00,000+</p> <p>- Điều kiện: nhiệt độ: 5oC - 35oC, Độ ẩm&lt;85%.</p> <p>- Màn hình: cảm ứng LCD 7 inch độ nét cao.</p> <p>- Máy in: Máy in nhiệt 2 inch 24 cột</p> <p>- Điện áp vào: 100/115-V AC, 50-60 Hz hoặc 220V AC, 50-60 Hz, 0.75 A.</p> <p>- Kích thước: 15 x 12 x 7.0, Nặng: 8 kg.</p> <p>- Pin: tùy chọn Hỗ trợ trong 10 giờ.</p> <p>- Hệ điều hành: Android. (Ứng dụng bật lên Wi-Fi)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-06T11:18:23.516 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.125
954 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AS-KPJ 0913S |  | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa |  | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p> <p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p> <p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> |  |  | <p><strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</u></strong></p> <ul> <li>Đặt đứng hoặc nằm ngang; 1 cuộn DBD plasma bền vững, năng lượng thấp</li> <li>Hiệu suất xử lý bụi: ~ 99.9%&nbsp;</li> <li>Hiệu suất khử mùi Acid Acetic: 100% &nbsp;</li> <li>Hiệu suất xử lý mùi Ammonia: ~ 99.9%</li> <li>Hiệu suất xử lý loại bỏ vi khuẩn: 92.9% (đối với vi khuẩn Gram dương) và 99.9% (đối với vi khuẩn Gram âm)</li> <li>Chế độ hoạt động: Auto, manual với 4 cấp độ điều chỉnh và Turbo (xử lý nhanh)</li> <li>Công suất tiêu thụ điện: 30W</li> <li>Kích thước: 520 x 212 x 20 mm</li> <li>Trọng lượng máy: 3.4 kg</li> <li>Độ ồn ở chế độ bình thường: 25 dB; ở chế độ cao nhất: 55 dB</li> </ul> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 3.800.000 đồng/bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:01:48.391 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:38:43.396
955 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 495000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:37:31.854 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.493
956 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ST-200 Pro Electrolyte Analyzer | ST-200 Pro |  | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 81480000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Máy phân tích điện giải đồ</p> <p>- Model: ST-200 Pro</p> <p>- Hãng sản xuất: Sensa Core</p> <p>- Nước sản xuất: Ấn Độ</p> <p>- Tiêu chuẩn ISO, CE.</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>1. Nguyên lý: Đo trực tiếp bằng phương pháp chọn lọc ion (ISE)</p> <p>2. Thông số đo: Cho phép thay đổi các thông số đo</p> <p>3. Loại mẫu: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, dịch não tỷ (CSF) và nước tiểu pha loãng.</p> <p>4. Thể tích hút: 140 µL</p> <p>5. Thời gian đọc:&nbsp;65 giây</p> <p>6. Tốc độ đo: 55 mẫu / giờ</p> <p>7. Lưu trữ: Không giới hạn</p> <p>8. Điều kiện: Nhiệt độ 5 ~ 40<sup>o</sup>C, Độ ẩm &lt;85%&nbsp;</p> <p>9. Hiển thị: Màn hình LCD cảm ứng điện dụng 7 inch</p> <p>10. Máy in: Máy in nhiệt 24 cột</p> <p>11. Ngõ vào: 100/115-VAC, 50-60 Hz hoặc 220V AC, 5060 Hz, 0.75 A.</p> <p>12. Kích thước:&nbsp;38 x 30 x 18 cm</p> <p>13. Trọng lượng: 8 kg</p> <p>14. Pin: Tùy chon pin ngoài 10 giờ</p> <p>15. Hệ điều hành: Android (Cho phép ứng dụng nâng cấp với Wifi)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-06T10:46:31.281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.125
957 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 6 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T19:48:11.273 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-03T19:48:11.273
958 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | DELFIA Xpress | DELFIA Xpress |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p>+ Điều kiện môi trường hoạt động:</p> <ul> <li>Nhiệt độ: 15 - 30<sup>o</sup>C</li> <li>Độ ẩm tương đối: 10 - 80 %</li> </ul> <p>+ Điện năng:</p> <ul> <li>Công suất tiêu thụ: 300 VA</li> <li>Hiệu điện thế: 100-240 +/- 10%V, 50/60 Hz</li> </ul> <p>+ Kích thước: 600 x 850 x 550 mm (C x R x S)</p> <p>+ Trọng lượng: 65 kg</p> <p>+ ISO 13485:2016</p> |  |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26T16:29:14.633 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T09:30:44.687
959 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện giảm đau | Top Syringe Pump | Top 5520 |  | Nhật Bản | Top Corporation |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN GIẢM ĐAU PCA</strong></p><p><strong>Model: TOP 5520</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Top Corporation</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Nhật Bản</strong></p><p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%.</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE</p><p>Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz</p><ul><li>Môi trường làm việc</li><li class="ql-indent-1">Nhiệt độ: Nhiệt độ: ≥30<sup>o</sup>C</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: ≥ 80%</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-10-22T09:46:25.526 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23T11:11:33.169
960 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS200A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 395000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:33:27.743 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.493
961 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS150A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS150A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:31:49.598 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.493
962 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1000A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 925000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:15:36.173 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.493
963 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 825000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:13:52.010 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.494
964 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 725000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:11:52.344 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.494
965 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera i (cấu hình nâng cao) | OPMI Lumera i |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật OPMI LUMERA I hỗ trợ quan sát thấy rõ để thực hiện&nbsp;phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p><p> Với chất lượng quang học của Zeiss và công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục SCI ( Sterio Coaxial Illumination) giuspa cho phẫu thuật viên:</p><p> Thấy rõ mõi cấu trúc nhỏ nhất.</p><p> Thấy rõ từng chi tiết của võng mạc</p><p> Quản lý được độ sâu của trường ảnh chỉ 1 nút nhấn</p><p> Xem rõ cấu trúc mắt với màu tự nhiên.&nbsp;</p> |  | <p>Thân kính hiển vi OPMI Lumera kèm bộ phóng đại: 01 cái</p><p> Ống kính đảo hình có thể thay đổi góc kính 0-110 độ, f=170mm: 01 cái</p><p> Ống kính cho người phụ loại đảo hình với thị kính 10x.</p><p> Thị kính 10x: 01 cái</p><p> Vật kính f=200mm: 01 cái</p><p> Nguồn sáng Halogen: 01 cái</p><p> Chân đế đẩy sàn: 01 cái</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 cái</p><p> Bàn đạp chân 14 chức năng: 01 cái</p><p> Nắp đậy núm vặn tiệt trùng: 01 bộ</p><p> Bao phủ kính chống bụi: 01 cái</p><p> Bộ camera HD tích hợp: 01 cái</p><p> Màn hình TV hiển thị. : 01 cái</p><p> Bộ kính không tiếp xúc dùng trong mổ dịch kính Resight 500 : 01 bộ</p> | <p>Thông số kỹ thuật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đầu đèn<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic Optics)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: Chỉnh điện với độ phóng đại từ 3.4x - 20.6x, tỉ lệ phóng đại 1:6, hệ số phóng đại từ 0,4 đến 2,4.&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống lấy nét: Phạm vi lấy nét &nbsp;50mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính: Loại nghiêng có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 độ đến 180 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: loại trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f = 200mm ± 0.01<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có hệ thống điều chỉnh độ sâu trường ảnh</p> <p>Hệ thống chiếu sáng:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiếu sáng đồng trục hình nổi: phản xạ đỏ và độ sáng trường ảnh điều chỉnh được.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp kính lọc UV 408nm,&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc ánh sáng xanh<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thiết bị bảo vệ võng mạc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Truyền sáng bằng dây quang<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng halogen 12V-100W, có sẵn bóng đèn phụ và tự động chuyển sang bóng đèn phụ khi đèn chính bị hỏng.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:44:34.014 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:56:12.571
966 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS500A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 595000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:09:56.858 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:24:58.494
967 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:23:34.783 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:32:35.723
968 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:17:45.694 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:32:35.723
969 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường sơ sinh | BB.BED |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 10500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường sơ sinh được dùng trong sản nhi, có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:&nbsp;</p> <p>- Kích thước (dài x rộng x cao) 88x45x95 (cm);</p> <p>- Độ cao nôi nằm của trẻ so với mặt đất: 80 (cm);</p> <p>- Kích thước nôi (Dài x Rộng x Cao):&nbsp; 69x45x16 (cm);</p> <p>-Chiều cao thành giường: 17 (cm);</p> <p>- Độ dày Mica mặt giường: 5 (mm);</p> <p>- Độ dày đệm giường: 2 (cm)</p> <p>- Đường kính bánh xe: 7,5 x 6 (cm)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T16:02:20.229 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T11:25:02.391
970 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask thanh quản các cỡ | NCS-712-15, NCS-712-16, NCS-712-17, NCS-712-18, NCS-712-19, NCS-712-20, NCS-712-21 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 315000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Chất liệu Silicone, có bóng, sử dụng tới 40 lần, các cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Chất liệu Silicone, có bóng, sử dụng tới 40 lần, các cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:44:42.798 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:21:42.175
971 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN THỦY LỰC | JW - T2000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-12-31 | <p>Bàn phẫu thuật model JW-T2000 là bàn phẫu thuật điện - thủy lực được sử dụng cho các loại phẫu thuật đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng. Với thiết kế đặc biệt và thẩm mỹ mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân và dễ dàng trượt 300 mm cho phép thao tác chụp C-Arm. Cấu trúc modul cho được nhiều tư thế mổ hiệu quả và tiện lợi cho phẫu thuật.</p> |  | <p><strong><em><u>Cấu hình gồm</u></em></strong>:</p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Tấm đỡ tay: 02 chiếc.</li> <li>Tấm đỡ thân: 02 tấm.</li> <li>Tấm đỡ gối: 02 chiếc.</li> <li>Tấm đỡ chân: 02 tấm.</li> <li>Đỡ vai: 02 chiếc.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Bộ điều khiển cầm tay: 01 chiếc.</li> <li>Bộ khay và ống đựng nước thải: 01 bộ.</li> <li>Bộ phụ kiện chụp C-Arm: 01 bộ</li> <li>Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p style="margin-left:2.85pt;"><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 570 x 2040 x 1005mm (Rộng x Dài x Cao)</li> <li>Trọng lượng: 260 kg</li> <li>Trọng tải: 250 kg</li> <li>Khu vực chụp C-arm: Đầu: 1023 mm/ Chân: 999 mm</li> <li>Mặt bàn Trượt: 300 mm</li> <li>Độ cao điều chỉnh bàn: 600 - 1005 mm</li> <li>Nghiêng 2 bên: ± 20<sup>o&nbsp; </sup></li> <li>Độ dốc hai đầu (Trendelenburg): ± 30<sup>o</sup></li> <li>Góc nghiêng phần lưng: -40<sup>o ~ </sup>+80<sup>o</sup></li> <li>Góc nghiêng phần chân: -90°~ +15°, 6 nấc điều chỉnh</li> <li>Góc nghiêng phần đầu: -90°~ +15°, 6 nấc điều chỉnh</li> <li>Tư thế mổ thận: 140°</li> <li>Hệ thống điều khiển: Hệ thống điện thủy lực</li> <li>Điều khiển cầm tay: Loại điều khiển có dây</li> <li>Bánh xe: 4 bánh, 2 khóa bánh có thể tự động khóa</li> <li>Khung gây mê: Thép không gỉ, có thể điều chỉnh độ cao</li> <li>Kích thước chân đế: 480 x 970 mm (Rộng x Dài)</li> <li>Nguồn điện: 220 – 230 V, 50/60 Hz, 450 VA</li> <li>Nhiệt độ/ Độ ẩm hoạt động: Nhiệt độ: 10°C đến 45°C/ Độ ẩm: 0% đến 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-08T13:59:30.191 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:51:44.917
972 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa Plus Standard |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Standard là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p> <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Standard có tính năng lấy máu qua ống vi mao dẫn.Dựa trên chích ngón tay để lấy máu từ bệnh nhân, tính năng độc đáo này biến Swelab là máy đếm tế bào máu nhanh nhất thế giới hiện nay.</p> <p>Máy còn tích hợp bộ lắc máu tự động-&nbsp;Có thể lắc 5 mẫu bệnh phẩm cùng 1 lúc</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl. Thể tích hút mẫu (từ ống vi mao dẫn MCI): 20 μl</p> <p>4.Tích hợp bộ lắc máu tự động</p> <p>5.Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20T14:44:23.098 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:44:50.651
973 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AP-HP 1718 |  | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 116000000 | t | Cái | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p> <p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p> <p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> |  |  | <p>Máy chính kết cấu máy: kiểu xe đẩy</p> <p>Số cuộn DBD Plasma xử lý diệt vi khuẩn và virus: 02</p> <p>Công nghệ: DBD Plasma được cấp bản quyền sáng chế 10-1937380&nbsp;</p> <p>Các cuộn DBD Plasma có chức năng khử khuẩn không khí liên tục</p> <p>Hiệu suất xử lý của các cuộn Plasma: 6.8 cmm (~ 408 m<sup>3</sup>/giờ)</p> <p>Chế độ hoạt động: 4 chế độ Auto-Level 1-Level 2 và Level 3</p> <p>Quạt đối lưu không khí: kiểu quạt 3 cấp độ</p> <p>Có chế độ hẹn giờ (1/2/4/8 giờ) máy tự tắt theo giờ đặt hẹn</p> <p>Công suất quạt: 60W</p> <p>Có chức năng cảnh báo cần thay bộ lọc khi còn 100 giờ hoạt động</p> <p>Có cảm biến nhận biết mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh báo bằng đèn LED (4 sắc thái: đỏ, cam, xanh lục và xanh dương tượng trưng cho 4 mức độ: rất ô nhiễm, ô nhiễm ít, bình thường và trong lành)</p> <p>Kết cấu máy: thép đen mạ kẽm</p> <p>Kích thước: 370 mm x 330 mm x 1010 mm/26kg</p> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 8.400.000 đồng/ bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T09:39:51.812 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:38:43.397
974 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | washwell PLATE | washwell PLATE |  | Ấn Độ | Robonik (India) Pvt. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 57540000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy rửa ELISA tự động washwell PLATE</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Bộ kim rửa được thiết kế đặc biệt để tránh trầy xước mặt đáy của giếng đo.</p> <p>- Tự động rửa trong quá trình tắt máy</p> <p>- Có khả năng rửa chỉ 1 dãi 8 giếng ELISA</p> <p>- Có thể cài đặt thời gian ngăm, chu kỳ rửa và thể tích xả</p> <p>- Tích hợp 2 bộ ủ nhiệt 37oC với thời gian có thể cài đặt</p> <p>- Hút liên tục nhằn ngăn chặn tràn chất lỏng</p> <p>- Bộ kim rửa có thể tháo rời</p> <p>- Tích hợp bộ lắc</p> <p>- Tự động phát hiện đáy giếng và chống va chạm</p> <p>- Bình chất thải tích hợp cảm biến âm thanh cảnh báo</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Bộ kim: 8 kim có thể hấp tiệt trùng</p> <p>- Xả: Có thể cài đặt thể tích lên đến 1000 uL</p> <p>Hút:</p> <p>- Phương pháp: Hút liên tục bằng bơm nhu động trong khi xả nhằm bảo vệ chống tràn</p> <p>- Thể tích dư: &lt; 2 uL</p> <p>- Bình chất thải: 1 bình 2 lít với cảm biến cảnh báo bằng âm thanh</p> <p>- Bình nước rửa: 1 bình 2 lít</p> <p>- Bình nước cất: 1 bình 2 lít</p> <p>- Màn hình hiển thị: huỳnh quang 16 ký tự</p> <p>- Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Silicon, thép không rỉ</p> <p>- Bộ nhớ: 100 chương trình mở</p> <p>- Phương pháp rửa:&nbsp;Plate Wash, Strip Wash, Bottom Wash,&nbsp; Overflow Wash, Rinse, Prime, khử trùng</p> <p>- Bộ lắc: Lắc nhiều tốc độ</p> <p>- Bộ ủ: Cho 2 đ4a ELISA, 37oC</p> <p>- Bộ định thời: Lập trình riêng cho 2 kênh</p> <p>- Công suất: 50W/ 115 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz</p> <p>- Kích thước (DxRxC): 330 x 405 x 175 mm</p> <p>- Trọng lượng: 6 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T15:52:43.833 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.125
975 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera 700 (cấu hình cơ bản) | OPMI Lumera 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4178000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>OPMI LUMERA 700 đến từ Zeiss, là kính vi phẫu lý tưởng cho tất cả phẫu thuật hiện đại cho nhãn khoa như:</p><p> Kết nối với hệ thống xác định trục loạn đặt thủy tinh thể Toric mà không cần đánh dấu.&nbsp;</p><p> Hỗ trợ thực hiện đường mổ nhỏ trong phẫu thuật glaucoma.&nbsp;</p><p> Kết nối với kính không tiếp xúc Resight 700 quan sát sát rõ đáy mắt trong phẫu thuật dịch kính võng mạc.</p><p> Thích hợp cho công tác đào tạo hay huấn luyện&nbsp;</p><p> Nguồn sáng có thể tùy chọn trước Xenon, LED, Halogen.&nbsp;</p><p> Tích hợp khe sáng ngay trên sinh hiển vi phẫu thuật.</p><p> Công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục toàn thị trường&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6, -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm ± 0.01mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm ± 0.01mm , dịch chuyển lên 40mm ± 0.01mm)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f =200mm ± 0.01mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 180 độ, f =170 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục ( SCI – Stereo Coaxial Illumination): &nbsp;Đồng trục và toàn thị trường.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng Halogen, hoặc LED&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hệ thống ghi hình theo máy, độ phân giải 1920x1080 pixel.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lưu trữ bằng HDD hay USB 2.0 trể lên.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:53:23.799 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:57:40.071
976 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy X quang kỹ thuật số 2 tấm cảm biến phẳng | Anthem-Delworks |  | Mỹ | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6900000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2021-02-11 | <p>- Sản xuất năm 2020 trở đi, mới 100%</p><p>- Điện áp hoạt động: 380VAC/50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40oC; Độ ẩm tối đa 80%</p> |  |  | <p><strong>Tủ điều khiển cao tần</strong></p><p>-&nbsp;Công suất: 50 kW</p><p>-&nbsp;Dòng chụp tối đa 650mA</p><p><strong>Bàn bệnh nhân nâng hạ</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Mặt bàn nâng hạ và dịch chuyển 4 hướng&nbsp;</p><p>-&nbsp;Kích thước mặt bàn: 81x220 cm</p><p>-&nbsp;Hệ thống khoá: khóa điện từ</p><p><strong>Cột bóng </strong></p><p>-&nbsp;Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối thiểu:</p><p>25cm</p><p>-&nbsp;Dải quay của bóng: ± 180º</p><p><strong>Bóng phát tia X</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ đạt 2850vòng/phút tại</p><p>50 Hz</p><p>-&nbsp;Trữ lượng nhiệt anode: 300 kHU</p><p><strong>Bộ chuẩn trực chùm tia</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Đèn định vị tâm: Dùng đèn LED -&nbsp;Đường kẻ định tâm:</p><p>Bằng tia laser</p><p><strong>Tấm cảm biến phẳng </strong></p><p>-&nbsp;Kích thước khu vực ảnh: 43 x 43cm</p><p><strong>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá </strong></p><p>-&nbsp;Bộ xử lý cấu hình tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz,</p><p>RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB, cổng USB 2.0</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành Windows 10</p><p>-&nbsp;Màn hình, kèm bàn phím và chuột</p><p>-&nbsp;Màn hình: LCD,</p><p>-&nbsp;Kích thước: 24 inch</p><p>-&nbsp;Kết nối DICOM đầy đủ: Lưu, in, MPPS, MWL</p><p><strong>Các phần mềm xử lý ảnh đi kèm</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:53:42.866 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T10:53:42.936
977 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Máy phẫu thuật laser CO2 | DS-40U (B) |  | Hàn Quốc | Daeshin Enterprise Co. LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 690000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phẫu thuật laser CO2 sử dụng cho cắt đốt mô mềm.</p> <p>Sử dụng cho phòng mổ, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, TMH...</p> |  |  | <p>Loại laser: CO2</p> <p>Bước sóng: 10.6 mcron</p> <p>Công suất liên tục trên mô: 30W</p> <p>Công suất đỉnh: 315W</p> <p>Chùm tia mục tiêu: laser đỏ, 3,5 mW</p> <p>Chế độ phát tia: liên tục, xung, siêu xung</p> <p>Nguồn cấp: 202V</p> <p>Trọng lượng: 40kg</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06T20:48:54.726 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T08:51:44.917
978 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống tay treo nâng hạ cung cấp khí, điện cho máy gây mê | LISSAclassic-lift |  | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 873500000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:47:19.378 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:54:31.799
979 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask thanh quản các số | NCS-712-1, NCS-712-2, NCS-712-3, NCS-712-4, NCS-712-5, NCS-712-6, NCS-712-7, |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 168000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-07-28 | <p>* Chất liệu PVC, có bóng, có van 1 chiều các số 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Chất liệu PVC, có bóng, có van 1 chiều các số 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:50:15.450 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:21:54.028
980 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 300 lít | HA-300DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 990000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup> (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p> <p>- Nguồn điện:</p> <p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p> <p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-11-10T15:03:28.708 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:13:30.701
981 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống tay treo máy gây mê loại gá treo cố định | LISSAheavy |  | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 867200000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:47:19.492 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11T10:54:03.741
982 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn 24 kênh | PURE 312 3NX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 74/138 dB; Số Kênh 24<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng; Hỗ trợ nghe ở môi trời ồn; Âm thanh 3D<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T09:00:12.872 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.910
983 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 8 kênh | PURE 312 1NX |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 19000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 74/138 dB; Số Kênh 16<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T08:57:13.359 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.910
984 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 8 kênh | PROMPT CIC |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 12500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> |  |  | <p>'- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số kênh : 8; Công suất : 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh dễ dàng bằng phần mềm theo thính lực đồ<br /> - Công nghệ ngắt tiếng rú (Feedback cancellation); Có 3 chương trình nghe<br /> - Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động; Định hướng âm thanh<br /> - Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ trung bình đến nặng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T08:53:47.609 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.910
985 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém nặng sâu 8 kênh – lập trình | RUN SP |  | Singapore | Signia |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>'- Máy trợ thính kỹ thuật số; Hiệu chỉnh theo số đo bằng ứng dụng điện thoại<br /> - Số kênh : 8; Công suất 84/144 dB<br /> - Công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến, tự động triệt tiêu tiếng ồn<br /> - Âm thanh lời nói trung thực<br /> - Được thiết kế tiện lợi và thoải mái khi sử dụng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T08:47:27.898 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.911
986 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy giúp thở | Stellar 150 |  | Australia | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Australia | Nhóm 3 |  |  | 470000000 | t | Bộ | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở BIPAP xâm nhập và không xâm nhập dùng cho người lớn vè trẻ em</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T16:11:41.204 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-13T10:34:47.190
987 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Bộ lọc khuẩn có cổng dẫn khí | NCS-802-1 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 46200 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 30 LPM: 1.2cm H2O.</p><p>* Khoảng chết thấp 14ml, dòng khí đi qua 75-500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 13.8g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 30 LPM: 1.2cm H2O.</p><p>* Khoảng chết thấp 14ml, dòng khí đi qua 75-500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 13.8g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:52:28.739 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:22:06.473
988 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AP-HP 1202 |  | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 103000000 | t | Cái | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p> <p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p> <p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> |  |  | <p><strong><u>CẤU HÌNH CUNG CẤP</u></strong></p> <ul> <li>Máy chính kết cấu máy: kiểu xe đẩy</li> <li>Số cuộn DBD Plasma xử lý diệt vi khuẩn và virus: 02</li> <li>Công nghệ: DBD Plasma được cấp bản quyền sáng chế 10-1937380&nbsp;</li> <li>Các cuộn DBD Plasma có chức năng khử khuẩn không khí liên tục</li> <li>Hiệu suất xử lý của các cuộn Plasma: 6.8 cmm (~ 408 m<sup>3</sup>/giờ)</li> <li>Chế độ hoạt động: 4 chế độ Auto-Level 1-Level 2 và Level 3</li> <li>Quạt đối lưu không khí: kiểu quạt 3 cấp độ</li> <li>Có chế độ hẹn giờ (1/2/4/8 giờ) máy tự tắt theo giờ đặt hẹn</li> <li>Công suất quạt: 45W</li> <li>Có chức năng cảnh báo cần thay bộ lọc khi còn 100 giờ hoạt động</li> <li>Có cảm biến nhận biết mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh báo bằng đèn LED (4 sắc thái: đỏ, cam, xanh lục và xanh dương tượng trưng cho 4 mức độ: rất ô nhiễm, ô nhiễm ít, bình thường và trong lành)</li> <li>Kết cấu máy: thép đen mạ kẽm</li> </ul> <p>Kích thước: 370 mm x 330 mm x 710 mm/22kg</p> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 6.800.000 đồng/ bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T09:27:54.083 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T10:38:43.397
989 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần công suất 400W | TOM 411 |  | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần</p> <p>Sử dụng cho phòng mổ, phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi.</p> <p>Công suất cắt thuần cực đại 400W</p> <p>Các chế độ cắt, cầm máu đơn cực, lưỡng cực.</p> <p>Sử dụng với nhiều loại phụ kiện, tay dao khác nhau trên thị trường</p> |  |  | <p>Dao mổ được kiểm soát bằng 02 bộ vi xử lý đồng thời độc lập.</p> <p>Lưu trữ ít nhất 32 mã lỗi dễ dàng chẩn đoán.</p> <p>Chức năng kiểm soát công suất đầu ra tuân theo mức trở kháng của mô.</p> <p>Có mạch an toàn cho điện cực trung tính. Có báo động hoặc tự ngắt phát dòng cao tần khi phát hiện điện cực trung tính tiếp xúc kém hoặc không tiếp xúc.</p> <p>Cắt đơn cực:&nbsp;</p> <p>- Cắt thuần: 400W</p> <p>- Cắt hỗn hợp: 130 - 300W</p> <p>- Cắt nội soi: 250W</p> <p>Cầm màu đơn cực:</p> <p>- Cầm máu không tiếp xúc: 140W</p> <p>- Cầm máu điểm (PIN POINT): 250W</p> <p>- Cầm máu mềm (SOFT): 270W</p> <p>- Cầm máu không tiếp xúc dạng xịt SPRAY: 130W</p> <p>Cắt lưỡng cưc:</p> <p>- Cắt thuần: 140W</p> <p>- Cắt hỗn hợp: 110W</p> <p>Cầm máu lưỡng cực: 120W, có chức năng tự động bật tắt theo cảm biến trở kháng mô.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu (có báo giá riêng từng thời điểm)</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06T20:22:55.119 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T08:51:44.918
990 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lấy cao răng | Tay cao vội răng | Piezosteril 6 |  |  | CEFLA S.C. |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng |  | Nhóm 3 |  |  | 37359360 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Tay cạo vôi răng</p> |  |  | <p>Tay cạo vôi răng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-13T10:36:27.126 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-13T10:36:28.196
991 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | readwell TOUCH | readwell TOUCH |  | Ấn Độ | Robonik (India) Pvt. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 71988000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy đọc ELISA</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Thiết kế chắc chắn</p> <p>- Tích hợp máy lắc có thể điều chỉnh tốc độ và thời gian</p> <p>- Kết quả in dưới dạng ma trận</p> <p>- Tùy chọn có thể đo nhiều giá trị blank trong mode Cut-Off</p> <p>- Chế độ đọc 2 bước sóng</p> <p>- Có khả năng đọc bất kỳ vị trí nào trên cùng 1 khây đĩa</p> <p>- Vẽ bao quát đường cong đặc tính</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng / bàn phím</p> <p>- Giới hạn tuyến tính: 0,000 ~ 3,500 Abs</p> <p>- Độ chính xác quang học:&nbsp;± 2% hoặc 0.007 từ 0 ~ 1.5 Abs</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ± 3% từ 1.5 ~ 3.5 Abs</p> <p>- Độ trôi giá trị: &lt; 0,005 Abs/ giờ</p> <p>- Tuyến tính quang học: 2,5 Abs</p> <p>- Kênh đo quang: 8 kênh</p> <p>- Kính lọc:&nbsp;</p> <ul> <li>Loại kính lọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao thoa băng tần hẹp</li> <li>Bước sóng (nm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405, 450, 492, 630 và 4 tùy chọn</li> <li>Chọn lựa kính lọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự động bằng motor bước</li> </ul> <p>- Nguồn đèn: Tungsten Halogen 20W</p> <p>- Màn hình hiển thị: LCD 6 inch, STN, nền xanh</p> <p>- Đường cong đặc tính: Biểu diễn đồ họa trên giấy in</p> <p>- Bộ dịch chuyển khây đĩa: Sử dụng motor bước, chính xác cao</p> <p>- Máy in: Tích hợp máy in nhiệt, 25 cột</p> <p>- Bộ nhớ: Pin backup lên đến 250 thông số đo và 2500 kết quả đo</p> <p>-&nbsp;Chế độ phân tích: Abs (Normal và Differential)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cut-Off&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Multi-Standard</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; % Abs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Single Standard</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Uptake&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kinetic</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T15:25:25.114 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.125
992 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích thành phần huyết sắc tố | Premier Hb9210 Resolution |  |  | Trinity Biotech |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM |  | Nhóm 3 |  |  | 1911200000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm Premier Hb9210 Resolution sử dụng cộng nghệ HPLC trao đổi ion để phát hiện các loại biến thể Hemoglobin phổ biến và hiếm gặp hiện tại.</p> <p>The Premier Resolution là phương pháp hiện đại nhất trên thị trường hiện nay đối với bệnh huyết sắc tố. Công nghệ phân tách tốt nhất kết hợp với tự động hóa và các tính năng dễ sử dụng sẽ cung cấp cho phòng xét nghiệm của bạn giải pháp hiện đại mà bạn đang tìm kiếm.</p> <p><strong>TIN CẬY – THUẬN TIỆN</strong></p> <ul> <li>Phần mềm của Premier Resolution được thiết kế thân thiện với người sử dụng. Kết hợp&nbsp; màn hình cảm ứng lớn, màu sắc, sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng thông minh và máy tính bảng tiên tiến nhất - việc điều khiển chưa bao giờ dễ dàng hơn thế..</li> <li>Thư viện hoàn chỉnh: &nbsp;Chứa &gt;90% ca lâm sàng.</li> <li>Tự động bật và tắt máy</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22T17:28:14.809 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22T17:28:14.809
993 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:48:14.298 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:33:54.307
994 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:45:46.795 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T14:33:54.307
995 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế | MC-246 |  | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 115000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <h2><strong>Đặc tính kỹ thuật</strong></h2><h5><img src="https://www.omronhealthcare-ap.com/Content/uploads/products/6b7c5ab4eda64f5b869d64edfb1c7532.jpg" alt="therm-icon-water-resist.jpg">Chống nước</h5><h5><img src="https://www.omronhealthcare-ap.com/Content/uploads/products/3fc0ed7b71644453bf5e6a4a5c80433a.jpg" alt="therm-icon-buzzer.jpg">Bộ rung</h5><h5><img src="https://www.omronhealthcare-ap.com/Content/uploads/products/6c6aec262dde45b8bc90ee86c42a6a7b.jpg" alt="therm-icon-battery.jpg">Pin có thể thay thế</h5><h5>Đo nhiệt độ ở miệng, hậu môn và nách</h5><h5>Đo nhanh</h5><h5>Có thể lựa chọn °C / °F</h5><h5>Bộ nhớ</h5><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:39:07.421 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:47:49.367
996 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng – sâu 17 kênh | BBM1795-DW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 86/145 dB; Số Kênh 17<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió (Pro); Giảm tiếng ồn nền (Pro)<br /> - Tự động điều khiển âm lượng; Ngắt tiếng rú (Feedback); Đồng bộ 2 tai.<br /> - Dịch chuyển tần số; Tăng băng tần<br /> - Nhận diện người nói tự động, ưu tiên giọng nói quan trọng.<br /> - Tự động thay đổi âm lượng thông minh&nbsp;<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T17:14:59.843 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.123
997 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh đa năng điều khiển điện | 011-8051 |  | Thụy Điển | Sjöbloms |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 99000000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Giường (bàn) khám bệnh có khung bàn bằng chất liệu thép mạ crom.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nâng hạ chiều cao bằng điện, điều khiển bằng bộ điều khiển cầm tay.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nâng hạ phần lưng và dốc nghiêng bằng lò xo khí<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đệm:&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Chất liệu đệm giả da<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bề dày: 50 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có khay để đồ phía dưới&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bánh xe:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Có 4 bánh xe có 2 khóa (1 khóa phanh và 1 khóa hướng)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bánh xe kích thước 125 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước giường (bàn) (Dài x Rộng): 200 x 70cm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao có thể điều chỉnh: từ &nbsp;53 đến &nbsp;91cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần tựa lưng có chiều dài : 75 cm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng lưng: &nbsp;71°<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc dốc ngược bàn: -14°<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cân nặng: 67 kg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tải trọng tối đa: 200 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.709 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:52:11.036
998 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê giúp thở | Prima 450 |  | Anh | Penlon Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1220000000 | t | Cái | true | 2020-11-20 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ PRIMA 450</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: PENLON – ANH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">1.Tùy chọn bộ trộn lưu lượng kế hiển thị điện tử và kiểu thường qui.</p><p class="ql-align-justify">2. Máy giúp thở có 6 mode thở</p><p class="ql-align-justify">3.Kệ trên cùng loại mới với tay treo loại GCX vững chắc để gắn màn hình theo dõi bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">4.Nhiều lựa chọn ổ cắm điện phù hợp theo từng lãnh thổ quốc gia</p><p class="ql-align-justify">5.Monitor theo dõi bệnh nhân model SP M5</p><p class="ql-align-justify">6.Thanh gắn bình bốc hơi tương thích loại Selectatec (một hoặc hai vị trí gắn bình bốc hơi)</p><p class="ql-align-justify">7.Khoảng không gian làm việc được chiếu sáng tối đa</p><p class="ql-align-justify">8.Các ngăn kéo có diện tích lớn để chứa đồ.</p><p class="ql-align-justify">9.Thanh nhôm bên hông khung máy kết hợp với kỹ thuật GCX thuận tiện cho lắp đặt thêm phụ kiện.</p><p class="ql-align-justify">10.Tích hợp bộ hấp thu khí CO2 và bộ bóng xếp cùng với giao diện máy thở</p> |  | <p><br></p> | <p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC | 2020-11-20T18:01:47.744 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC | 2020-11-20T22:43:05.343
999 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Siaretron 4000 |  |  | Siare Engineering International Group S.r.l. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.148 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.148
1000 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn, có máy nén khí | CARESCAPE R860 |  |  | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.033 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.033
1001 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 620 (Carestation 620 A1) |  |  | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:07.979 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:07.979
1002 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 OTCI | TE-SS830P |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Cái | true | 2021-01-19 | 2022-01-19 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin chung về thiết bị:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, và các khoa phòng khác</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-18T17:02:42.862 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-19T15:48:03.570
1003 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-Quang di động kỹ thuật số | DRX Revolution Nano |  | Australia | Carestream Health, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Australia | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p>Máy X-Quang di động kỹ thuật số có thiết kế nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt.</p> <p>Bóng phát tia sử&nbsp;dụng công nghệ&nbsp;tiên tiến có trọng lượng thấp&nbsp;nhưng vẫn cho ra hình ảnh có độ phân giải và độ&nbsp;tương phản cao&nbsp;</p> |  |  |  | <p>Chế độ bảo hành 2 năm</p> <p>Bảo trì miễn phí 5 năm</p> <p>Dịch vụ kỹ thaautj hỗ trợ 24/7</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T18:15:04.953 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.384
1004 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime 96 vị trí 5 kênh màu | DTprime 5M1 |  | Nga | DNA Technology |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | Nga | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-11-13 | <p>&nbsp;Đặc điểm kỹ thuật:<br /> Định dạng: Tấm PCR 96 giếng (12 x 8) x0.2 ml<br /> Loại ống nghiệm: ống PCR 0.2-ml (riêng biệt, trong dải 8 hoặc 96-bit PCR microplate (12x8)<br /> Nhiệt độ cài đặt: 0 ~ 100° C<br /> Bước cài đặt nhiệt độ: 0.1° C<br /> Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,2° C<br /> Nhiệt độ không đều nhiệt độ tối đa: 0.3 (+/- 0.15) ° C<br /> Tốc độ gia nhiệt, trung bình (tối đa): 3.3 (3.5) ° C / s<br /> Tốc độ làm mát, trung bình (tối đa): 2.1 ° C/s<br /> Thiết bị làm nóng / làm lạnh hoạt động của buồng nhiệt: các bộ phận Peltier<br /> Nguồn kích thích: LED<br /> Đầu dò: CCD<br /> Số kênh đo: 5 kênh<br /> Sử dụng 5 bộ kính lọc (phát xạ/kích thích)): 470/515nm (FAM/Green); 530/560nm (HEX/JOX/Yellow); 580/620nm (ROX/Tesared/Orange), 630/660nm (Cy5/Red), 687/731nm (Cy5.5 Crimson/Quasar705).<br /> Nhiệt độ nắp phía trên: 105° C<br /> - Hiển thị đường chuẩn, định lượng số lượng DNA đích trong mẫu.<br /> - Đa dạng ứng dụng: phân tích Real-time PCR định tính, định lượng, phân tích đa hình nucleotide đơn (SNP), phân tích đường cong nóng chảy (melting curve) và phân tích sự biểu hiện gen (gene expression)<br /> Phần mềm cho phép điều khiển tự động, thu nhận và&nbsp;đồng bộ dữ liệu, phân tích, biện luận kết quả, kết nối với các phần mềm&nbsp;khác (LIMS)<br /> Nguồn đèn sử dụng: đèn LED, tuổi thọ 100.000 giờ.<br /> Hiển thị đồ họa màu: 29 x 97mm với độ phân giải 690 x 480 pix và gia tăng tuổi thọ sử dụng (ít nhất 30.000 giờ).<br /> Chức năng chạy không cần &nbsp;kết nối máy tính. Thiết bị có bộ lưu trữ riêng.<br /> 1 máy tính có thể điều khiển được nhiều máy Realtime PCR.<br /> Có chức năng đo chiều cao ống<br /> Độ nhạy ngưỡng của từng kênh đối với dung dịch chuẩn fluorophores: ≤0.05 x 10E-12<br /> Đường cong hiệu chuẩn của kênh quang là tuyến tính trong phạm vi số lượng fluorophore tiêu chuẩn từ 0,05х10Е-12M lên đến 0,2х10Е-12M<br /> Thời gian để hoạt động máy sau khi bật nguồn: không quá &nbsp;5 phút</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Định dạng: Tấm PCR 96 giếng (12 x 8) x0.2 ml<br /> Loại ống nghiệm: ống PCR 0.2-ml (riêng biệt, trong dải 8 hoặc 96-bit PCR microplate (12x8)<br /> Nhiệt độ cài đặt: 0 ~ 100° C<br /> Bước cài đặt nhiệt độ: 0.1° C<br /> Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,2° C<br /> Nhiệt độ không đều nhiệt độ tối đa: 0.3 (+/- 0.15) ° C<br /> Tốc độ gia nhiệt, trung bình (tối đa): 3.3 (3.5) ° C / s<br /> Tốc độ làm mát, trung bình (tối đa): 2.1 ° C/s<br /> Thiết bị làm nóng / làm lạnh hoạt động của buồng nhiệt: các bộ phận Peltier<br /> Nguồn kích thích: LED<br /> Đầu dò: CCD<br /> Số kênh đo: 5 kênh<br /> Sử dụng 5 bộ kính lọc (phát xạ/kích thích)): 470/515nm (FAM/Green); 530/560nm (HEX/JOX/Yellow); 580/620nm (ROX/Tesared/Orange), 630/660nm (Cy5/Red), 687/731nm (Cy5.5 Crimson/Quasar705).<br /> Nhiệt độ nắp phía trên: 105° C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-13T08:22:49.480 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-17T14:09:14.641
1005 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M310/M210 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 327360000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M310/M210) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:08:08.708 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:40.835
1006 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | ADVIA Centaur CP | ADVIA Centaur CP |  | Thụy Sĩ | Stratec Biomedical Switzerland AG |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 3710000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH, </strong></p> <p><strong>180 TEST/GIỜ.</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T13:07:52.925 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.399
1007 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế | TH839S |  | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 820000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Nhiệt kế hồng ngoại đo tai</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:39:07.467 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18T20:49:23.803
1008 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT04 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực như Coremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox 304 có kích thước tùy theo model máy (từ 1 đến 5 khoang rửa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa (nước R.O): ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn hóa chất: ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước thoát: ống nhựa PVC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van điện từ thân inox thực hiện qui trình rửa theo chế độ lập trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khớp nối nhanh (coupling): bằng nhựa đúc, bi và lò xo inox inox316 dùng để kết nối màng lọc như trên máy lọc thận</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ống dẫn nước và hóa chất: sử dụng ống silicon và ống nhựa Y Tế chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổ hợp bơm hóa chất chuyên dụng không lupe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân điện tử có màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 10 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển : lập trình PLC ,có đầy đủ các chức năng hoạt động và bảo vệ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện bảo vệ như : đồng hồ áp lực, van giảm áp, van điều chỉnh đảm bảo qui trình rửa không ảnh hưởng đến màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: <strong>pha hóa chất tự động, rửa màng lọc tự động, bơm hóa chất khử trùngtự động</strong></p><p>Thao tác: lắp màng lọc vào máy, nhấn 01 nút trên tủ điện tương ứng với số thứ tự màng trên máy, sau 6 - 7phút lấy màng ra test hóa chất và đưa vào tủ bảo quản</p> | <p>-&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>- Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p><strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>- Mắt kính bảo hộ</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các thiết bị vật tư miễn phí nếu có lỗi của nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T14:04:52.406 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:00:50.067
1009 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn, có metabolic | CARESCAPE R860 |  |  | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.092 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:08.092
1010 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 chóa 125,000/160,000 lux | Chromophare F628/F528 |  |  | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:07.895 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-14T17:08:07.895
1011 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi | Sphinx 45 litho |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ |  | Nhóm null |  |  | 4392000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Máy tán sỏi thận qua da bằng Laser Holmium SphinX&nbsp; 45 Litho</strong>&nbsp;<strong>(Holmium – YAG Laser)</strong></p> <p><strong>bao gồm:</strong></p> <ul> <li>Hãng sản xuất: LISA LASER</li> <li>Nước sản xuất: Đức</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Sản xuất: 2020</li> <li>Chứng nhận chất lượng : ISO, TUV, EC</li> <li>Tiêu chuẩn an toàn điện: IEC</li> <li>Điện áp sử dụng: 230VAC, 50/60 Hz; 30A</li> </ul> |  |  | <p>Năng lượng tối đa : 45W</p> <p>- Chiều dài bước sóng: 2123nm</p> <p>- Năng lượng xung mạch : từ&nbsp; 0.5J đến 4.5J</p> <p>- Tần số phát xung: từ 4 đến 30Hz, xung đơn, nổ</p> <p>-&nbsp; Chế độ phát xung : 2 chế độ</p> <p>+ Chế độ phát xung đơn</p> <p>+ Chế độ phát xung nổ, điều chỉnh được số lần phát xung nổ.</p> <p>-Tia laser: dạng xung 2 Micron được hấp thu cao trong nước và mô sinh học. Năng lượng được chuyển hóa thành nhiệt tại độ sâu ít hơn 0.5mm.</p> <p><strong>- </strong>Tia sáng dẫn đường&nbsp; : Tùy chọn ( Tia đỏ 635 nm, 1mW&nbsp; hoặc xanh 532nm, 1mW )</p> <p>- Khoảng thời gian phát xung : từ 150 đến 800ms</p> <p>- Năng lượng xung đỉnh: 15 kW</p> <p>- Thời gian phát xung liên tục: không giới hạn thời gian</p> <p>- Hệ thống giải nhiệt: Có hệ thống giải nhiệt tự động bằng khí lạnh và nước</p> <p>- Kích thước ( dài x rộng x cao ): khoảng 1040x450x1070 mm</p> <p>- Trọng lượng: khoảng 180 kg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T15:21:18.840 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-11T15:44:08.224
1012 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5300 |  |  | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>BƠM TIÊM ĐIỆN</p> <p>MODEL: TOP-5300</p> <p>HÃNG SẢN XUẤT: TOP – NHẬT BẢN</p> <p>NƯỚC SẢN XUẤT: NHẬT BẢN</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:45:04.375 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:45:04.375
1013 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng – sâu 14 kênh | BBM995-DW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 86/145 dB; Số Kênh 14<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn.<br /> - Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền<br /> - Tự động điều khiển âm lượng; Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T16:51:57.375 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:32.123
1014 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Bộ lọc khuẩn 3 chức năng, có cổng đo CO2 | NCS-801-1, NCS-801-1C |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 49900 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 60 LPM: 180pa.</p><p>* Khoảng chết thấp 45ml, dòng khí đi qua 150-1500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99998%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99997%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 29.1g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 60 LPM: 180pa.</p><p>* Khoảng chết thấp 45ml, dòng khí đi qua 150-1500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99998%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99997%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 29.1g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:54:23.986 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:22:22.143
1015 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số có chức năng theo dõi nồng độ CO2 | B125 |  | Mexico | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Máy theo dõi&nbsp;ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, Nhiệt độ,&nbsp;nồng độ CO2</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="659"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>- Màn hình hiển thị:</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Màn hình: 12.1 inch, cảm ứng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Độ phân giải:1280x800</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hiển thị đồng thời: tối đa 6 dạng sóng.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-06T13:54:25.392 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-11T08:50:30.854
1016 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | ADVIA Centaur XPT Immunoassay System | ADVIA Centaur XPT |  | Iceland | Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 7391100000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH, </strong></p> <p><strong>240 TEST/GIỜ.</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T11:01:27.669 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.413
1017 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser tán sỏi | Cyber Ho 100 |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 5378000000 | t | Bộ | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy laser Holmium dùng&nbsp;tán sỏi niệu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30T16:14:43.853 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11T08:52:11.823
1018 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 350 lít | HA-350DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup> (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p> <p>- Nguồn điện:</p> <p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p> <p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-11-10T14:59:28.231 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:14:06.739
1019 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:33:23.462 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:33:23.462
1020 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 30 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương |  | Nhóm null |  |  | 2330000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất máy: 30 test/lần chạy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</p> | [8 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-30T17:09:57.015 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T11:24:13.780
1021 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | NCS-802-2-1 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 46000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <ul><li>Tương thích máy đo Koko, kèm đầu ngậm Elip. ID: 45.5mm, OD: 48.0mm, Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> |  |  | <ul><li>Tương thích máy đo Koko, kèm đầu ngậm Elip. ID: 45.5mm, OD: 48.0mm, Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%.</li><li> Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:56:18.798 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:22:40.455
1022 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco tích hợp phẫu thuật bán phần sau | R-EVO SMART CR |  | Italy | Optikon 2000 S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT PHACO TÍCH HỢP PHẪU THUẬT BÁN PHẦN SAU</strong></p> <p><strong>Model:&nbsp; R-EVO SMART CR</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: OPTIKON 2000 S.p.A</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T08:36:10.571 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T08:47:46.443
1023 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser tán sỏi niệu | LITHO |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC |  | Nhóm 3 |  |  | 2675000000 | t | Bộ | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy laser Holmium dùng trong tán sỏi</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30T16:53:44.593 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11T08:52:11.823
1024 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị bằng sóng xung kích | 2074 |  | Mexico | DJO France SAS |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2020-12-31 | <p>Máy điều trị bằng sóng xung kích</p><p>Model: 2074</p><p>Hãng sản xuất: DJO ( Nhãn hiệu Chattanooga)</p><p>Xuất xứ: Mexico</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-07T15:14:54.179 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:09.617
1025 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:33:47.828 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:33:47.828
1026 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-640P |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>Giường sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện, di chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-11-16T15:01:59.309 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-31T00:00:09.820
1027 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng – sâu 12 kênh | BBM695-DW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 31500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 86/144 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T16:46:08.614 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:39.463
1028 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 17 kênh | BBM1786-DW |  | Đan Mạch | GN Beltone A/S |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 17<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Dịch chuyển tần số<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30T16:37:31.493 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T08:38:39.463
1029 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn soi ven | VS400 |  | Trung Quốc | BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 142500000 | t | Bộ | false | 2020-11-03 | 2021-12-31 | <p>Đèn soi ven ( Tĩnh mạch )</p> <p>Model: VS400</p> <p><strong>Nhà sản xuất: BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Bao gồm:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 cái</li> <li>Đế sạc + Đầu nguồn sạc: 01 bộ</li> <li>Giá đỡ di động hoặc cố định : 01 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> | <p>- Kích thước: 240 X 60 X 60mm (DxRxC)</p> <p>- Loại ánh sáng: đèn cận hồng ngoại</p> <p>- Màu ánh sáng: có 5 màu hiển thị</p> <p>- Thời gian sử dụng Pin: 5 giờ</p> <p>- Chế độ hoạt động: cầm tay hoặc treo</p> <p>- Khoảng cách chiếu: 200±20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-03T17:05:26.185 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11T09:13:07.482
1030 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5530 |  |  | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 41000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <div> <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN TOP 5530</strong></p> </div> <ul> <li><strong>Model: TOP-5530</strong></li> <li><strong>Hiệu: Top– Nhật Bản</strong></li> <li><strong>Nhà máy sản xuất: Meditop–Malaysia</strong></li> <li><strong>Nước sản xuất: Malaysia</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:16:35.816 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-03T15:17:12.671
1031 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:52:55.279 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2020-11-18T22:52:55.279
1032 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D tổng quát và tim, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-08T15:54:41.431 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31T00:00:14.341
1033 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT VIRTUO |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương |  | Nhóm null |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị:</p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động </span><strong style="color: black;">Bact/Alert 3 D Virtuo</strong><span style="color: black;"> có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Bact/Alert 3 D Virtuo </strong>phát hiện vi sinh vật tự động với khả năng ủ, lắc và giám sát liên tục giúp phát hiện vi khuẩn hiếu khí,&nbsp;tùy ý và vi khuẩn kị khí trong mẫu máu và các dung dịch vô khuẩn khác trong cơ thể</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự động hóa cao → Tiết kiệm thời gian cho kỹ thuật viên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chai cấy máu được tự động tải lên buồng ủ nhờ băng tải tự động và carousel. Hệ thống có khả năng phát hiện sự can thiệp của con người</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carousel di chuyển chai cấy máu vào trạm quét hình ảnh thông minh. Tại đây hình ảnh của chai cấy máu sẽ được chụp lại.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự động lấy ra chai cấy máu âm tính (hoặc theo yêu cầu của người sử dụng)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tự đưa chai cấy máu dương tính ra ngoài tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 Rack với 27 chai cấy/ rack. Sức chứa 432 vị trí tải mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một hệ thống có thể đứng riêng lẻ hoặc&nbsp;nhiều hệ thống có thể kết nới với nhau&nbsp;nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng: có khả năng kết nối tối đa 4 hệ thống nhằm mở rộng công suất đến 1712 mẫu/ lần chạy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T09:35:58.273 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T11:23:12.341
1034 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Immulite 2000 XPi | Immulite 2000 |  | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 4600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH, </strong></p> <p><strong>200 TEST/GIỜ</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T23:23:16.836 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.546
1035 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-4.2mm / L-11.5mm | QSI-4.2-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:01:46.117 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.393
1036 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | DS-3000 |  | Hàn Quốc | Daiwha Corp., Ltd. |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 5 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2022-02-11 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><br></p><p>- Máy bơm tiêm điện trọng lượng 1,5 kg, tích hợp màn hình cảm ứng trên thân máy.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T10:59:39.103 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T10:59:39.103
1037 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn soi tai | A1.416.114, A1.416.214, A1.416.314, A1.416.914, A1.616.114, A1.616.214, A1.616.314, A1.616.914 |  | Đức | Luxamed GmbH & Co.KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <p><strong>Thông s</strong><strong>ố kỹ thuật: </strong></p> <ul> <li>Đèn khám tai cải tiến dạng bỏ túi</li> <li>Nguồn sáng: LED-Ring với 6 LEDs (đồng tâm), không có sợi quang học, vùng chiếu sáng không hạn chế, Được bảo vệ với bằng sáng chế DE202013104278U1</li> <li>Không cần bảo trì do không cần thay bóng đèn</li> <li>Có thể tăng giảm cường độ sáng</li> <li>Tự động tắt sau 3 phút</li> <li>Tuổi thọ của bóng LEDs: xấp xỉ 100.000 giờ nếu vận hành bằng nguồn điện ổn định</li> <li>Cường độ chiếu sáng: xấp xỉ 10.000 Lux</li> <li>Nhiệt độ màu: xấp xỉ 4.000 K</li> <li>Đầu đèn được thiết kế tối ưu nhất.</li> <li>Kính phóng đại 3 lần với chức năng khóa.</li> <li>Có cổng kết nối để kiểm tra khí nén</li> <li>Cán tay cầm 2 phần (nhôm/sợi thủy tinh gia cố) cũng có thể kết hợp với đè soi da Luxascope Dermatoscope LED</li> <li>Có nút On/OFF</li> <li>Nguồn cung cấp: 2x AAA pinAlkaline</li> <li>Phụ kiện bao gồm: 20 loa soi tai màu xám, bao</li> </ul> <p>gồm: 10 cái x 2.5mm và 10 cái x 4.0mm</p> |  |  | <p><strong>Thông s</strong><strong>ố kỹ thuật: </strong></p> <ul> <li>Đèn khám tai cải tiến dạng bỏ túi</li> <li>Nguồn sáng: LED-Ring với 6 LEDs (đồng tâm), không có sợi quang học, vùng chiếu sáng không hạn chế, Được bảo vệ với bằng sáng chế DE202013104278U1</li> <li>Không cần bảo trì do không cần thay bóng đèn</li> <li>Có thể tăng giảm cường độ sáng</li> <li>Tự động tắt sau 3 phút</li> <li>Tuổi thọ của bóng LEDs: xấp xỉ 100.000 giờ nếu vận hành bằng nguồn điện ổn định</li> <li>Cường độ chiếu sáng: xấp xỉ 10.000 Lux</li> <li>Nhiệt độ màu: xấp xỉ 4.000 K</li> <li>Đầu đèn được thiết kế tối ưu nhất.</li> <li>Kính phóng đại 3 lần với chức năng khóa.</li> <li>Có cổng kết nối để kiểm tra khí nén</li> <li>Cán tay cầm 2 phần (nhôm/sợi thủy tinh gia cố) cũng có thể kết hợp với đè soi da Luxascope Dermatoscope LED</li> <li>Có nút On/OFF</li> <li>Nguồn cung cấp: 2x AAA pinAlkaline</li> <li>Phụ kiện bao gồm: 20 loa soi tai màu xám, bao</li> </ul> <p>gồm: 10 cái x 2.5mm và 10 cái x 4.0mm</p> |  | Loa soi tai |  |  |  | Công ty TNHH TPMED | 2020-10-30T15:51:12.147 | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-11T08:38:39.463
1038 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử SIGNIA dùng cho 100 ca phẫu thuật. Mã dùng chung thoe TT04/2017/TT-BYT: N07.04.050 | SIGPHANDLE, SIGADAPTSTND, SIGSBCHGR, SIGPSHELL, SIGMRET, SIGTRAY, SIGRIG |  | Mỹ | Covidien LLC |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 1756013333 | t | Bộ | false | 2020-11-01 | 2021-04-30 | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;</p><p> 1 thân dụng cụ SIGPHANDLE</p><p> 100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL</p><p> 2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND</p><p> 1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR</p><p> 1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG</p><p> 1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> |  |  | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin với công nghệ cảm biến độ dày mô với 100 lần sử dụng, tích hợp cho tất cả các băng ghim Tri-Staple, gập góc 45 độ, xoay 360 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-10-30T17:01:24.525 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-01-19T17:32:34.588
1039 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | ADVIA 2120i w. Autosampler - Dual Aspirate | ADVIA 2120i w. Autosampler - Dual Aspirate |  | Ireland | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T12:07:03.880 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21T00:00:00.580
1040 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu để bàn | 7500 |  | Mỹ | Nonin Medical Inc |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 52000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-01-31 | <p>Máy đo SpO2đểbànmodel 7500 của hãng Nonin được thiết kế tinh tế, đơn giản, có thể đặtcố định hoặc để vào&nbsp;túi xách di động.Kiểu dáng thon gọn, chức năng vận hànhđơn giản,thời gian sử dụng pin tối thiểu 16 giờ,4 giờsạc lại và tối thiểu70giờ lưu trữgiúp chomáy 7500 đáp ứng yêu cầu sử dụng tại các trung tâm điều trị, chăm sóc&nbsp;tại nhà. Giống như các dòng máy để bàn của hãng Nonin,máy7500 cung cấp một phạm vi lớn các chỉ số hiển thị,&nbsp;đảm bảo ghi chép chính xác.</p> |  | <ul> <li>Sử dụng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</li> <li>Đo được thông số nồng độ bão hòa oxy trong máu.</li> <li>Đo được thông số nhịp mạch.</li> <li>Đo được giá trị thực khi bệnh nhân cử động và không cử động hoặc khi bệnh nhân có chỉ số tưới máu thấp.</li> <li>Theo dõi bệnh nhân từ trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn trong trường hợp cấp cứu, chăm sóc tại nhà, trung tâm điều trị.</li> <li>Sử dụng để kiểm tra tại chỗ hoặc theo dõi liên tục</li> <li>Có báo động bằng âm thanh trong trường hợp khẩn cấp và trường hợp cài đặt cho từng người bệnh, báo động khi tuột cảm biến, lỗi hệ thống, pin yếu thể hiện bằng hình ảnh các màu sắc trên màn đèn LED</li> <li>Tương thích với các loại cảm biến : cảm biến kẹp ngón và cảm biến dán tay, quấn chân</li> <li>Thời gian sử dụng Pin sạc : ≥ 16 giờ.</li> <li>Thời gian lưu trữ trong máy : ≥ 70 giờ.</li> <li><strong>Nguồn điện .</strong></li> <li>Nguồn điện xoay chiều : 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz</li> <li>Nguồn điện 1 chiều ( Pin sạc )</li> <li>Pin : 7.2V NiMH</li> <li>Thời gian sử dụng : ≥ 16 giờ</li> <li>Thời gian lưu trữ : ≥ 21 ngày</li> <li>Thời gian sạc : ≤ 4 giờ</li> <li value="2"><strong>Môi trường.</strong></li> <li>Nhiệt độ :</li> <li>Vận hành : 0°C đến ≥ +40°C</li> <li>Lưu trữ, vận chuyển : ≤ -40°C đến ≥ +70°C</li> <li>Độ ẩm :</li> <li>Vận hành : 10 đến 90% không đọng sương</li> <li>Lưu trữ, vận chuyển : 10 đến 95% không đọng sương</li> <li>Độ cao :</li> <li>Vận hành : 4,000 m</li> <li>Áp suất : 4 atmospheres</li> <li value="3"><strong>Kích thước.</strong></li> <li>Kích thước WxHxD : &nbsp;219mm W x 92mm H x 142mm D</li> <li>Trọng lượng : khoảng 900 Grams (2 lbs) bao gồm Pin</li> </ul> | <ol> <li><strong>Thông s</strong><strong>ố</strong><strong> k</strong><strong>ỹ</strong><strong> thu</strong><strong>ậ</strong><strong>t.</strong></li> </ol> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li><strong>Dải đo của các thông số.</strong></li> </ol> <ul> <li>Dải hiển thị độ bão hòa oxy : 0 đến 100%</li> <li>Dải hiển thị nhịp mạch : ≤ 20 đến ≥ 320 nhịp/phút</li> </ul> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li value="2"><strong>Độ chính xác.</strong></li> </ol> <ul> <li>Độ chính xác của % SpO2 trong dải đo từ 70 đến 100%</li> </ul> <ul> <li>Khi không có cử động :</li> </ul> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Với người lớn, trẻ em ≤ ±2%</li> <li>Với trẻ sơ sinh ≤ ±3%</li> </ul> <ul> <li>Khi có cử động : ≤ ±2%</li> </ul> <ul> <li>Độ chính xác của nhịp mạch</li> </ul> <ul> <li>Khi không có cử động : ≤ ± 3 nhịp</li> <li>Khi có cử động : ≤ ± 5 nhịp</li> <li>Khi mức tưới máu thấp : ≤ ± 3 nhịp</li> </ul> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li value="3"><strong>Báo động.</strong></li> </ol> <ul> <li>Cài đặt giới hạn báo động cao và thấp bằng âm thanh.</li> <li>Báo động khi tuột cảm biến, lỗi hệ thống, Pin yếu</li> <li>Âm lượng báo động : 63 – 75 dBA</li> <li>Âm lượng thông báo thông tin : 55 – 67 dBA</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2020-11-03T14:41:44.384 | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2020-11-11T09:33:35.641
1041 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 75 lít | HA-75DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-75L được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Dung tích: 75 lít.</p> <p>- Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</p> <p>- Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</p> <p>- Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</p> <p>- Công suất tiêu thụ lớn nhất: 4 kW.</p> <p>- Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T16:42:44.669 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:14:30.589
1042 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera 700 (cấu hình nâng cao) | OPMI Lumera 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 8539000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>OPMI LUMERA 700 đến từ Zeiss, là kính vi phẫu lý tưởng cho tất cả phẫu thuật hiện đại cho nhãn khoa như:</p><p> Kết nối với hệ thống xác định trục loạn đặt thủy tinh thể Toric mà không cần đánh dấu.&nbsp;</p><p> Hỗ trợ thực hiện đường mổ nhỏ trong phẫu thuật glaucoma.&nbsp;</p><p> Kết nối với kính không tiếp xúc Resight 700 quan sát sát rõ đáy mắt trong phẫu thuật dịch kính võng mạc.</p><p> Thích hợp cho công tác đào tạo hay huấn luyện&nbsp;</p><p> Nguồn sáng có thể tùy chọn trước Xenon, LED, Halogen.&nbsp;</p><p> Tích hợp khe sáng ngay trên sinh hiển vi phẫu thuật.</p><p> Công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục toàn thị trường&nbsp;</p> |  | <p>Thân kính chính hiển vi loại để sàn: 01 bộ</p><p> Ống kính chính có chức năng đảo hình, điều chỉnh hướng từ 0 độ đến 110 độ : 01 cái</p><p> Ống kính phụ có chức năng đảo hình, điều chỉnh hướng từ 0 độ đến 110 độ : 01 cái</p><p> Hệ thống kính không tiếp xúc trong phẫu thuật đáy mắt: 01 cái.</p><p> Thị kính 10x: 04 cái</p><p> Vật kính f = 200mm: 01 cái</p><p> Hệ thống chiếu sáng LED: 01 cái</p><p> Tay cầm: 01 cái</p><p> Bàn đạp chân có 14 chức năng: 01 cái</p><p> Chân đế đẩy sàn: 1 cái</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 cái</p><p> Hệ thống camera 1 chip HD: 01 cái</p><p> Hệ thống hổ trợ chuẩn trục loạn trong phẫu thuật đục thủy tinh thể&nbsp;đăt thủy tnh thể có điều chỉnh loạn thị không cần đánh đâu 01 cái</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6, -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm ± 0.01mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm ± 0.01mm , dịch chuyển lên 40mm ± 0.01mm)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f =200mm ± 0.01mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 180 độ, f =170 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục ( SCI – Stereo Coaxial Illumination): &nbsp;Đồng trục và toàn thị trường.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng Halogen, hoặc LED&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hệ thống ghi hình theo máy, độ phân giải 1920x1080 pixel.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lưu trữ bằng HDD hay USB 2.0 trể lên.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:59:18.410 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:59:43.599
1043 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn nhanh | Máy định danh vi khuẩn nhanh công nghệ MALDI-TOF | VITEK MS |  | Anh | Biomerieux S.A |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương |  | Nhóm null |  |  | 10680000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;"> định danh v</span>i khuẩn&nbsp;dựa vào khối phổ thu được nhờ vào kỹ thuật MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – phương pháp ion hóa mẫu hấp thụ dựa trên sự hỗ trợ của các chất nền và năng lượng laser), và khối phổ được phân tích dựa vào dữ liệu của Vitek MS.</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống <strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;"> </span>là hệ<span style="color: rgb(0, 60, 125);"> </span>thống máy định<span style="color: rgb(0, 60, 125);"> </span>danh vi khuẩn nhanh trong thời gian rất ngắn. Hệ thống này còn có thể tích hợp với hệ thống Vitek 2 thông qua Myla<sup>TM</sup> giúp kết hợp định danh và kháng sinh đồ tự động.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Các mũi của khối phổ thu được sẽ được so sánh với hình thái đặc trưng của từng loài, từng chi, từng họ, từ đó vi khuẩn được định danh. Vitek MS chứa một khối lượng rất lớn dữ liệu các vi khuẩn gây bệnh.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;"> l</span><u>inh hoạt và hiệu quả với </u>Phần mềm Myla giúp tích hợp hệ thống Vitek MS và Vitek 2 dễ dàng</p><ul><li class="ql-align-justify">Có đến 4 slides (mỗi slide 48 vị trí) có thể chạy trên hệ thống Vitek MS đồng thời (tối đa 192 mẫu)</li><li class="ql-align-justify">Myla kết nối Vitek MS và Vitek 2 giúp kết nối kết quả định danh từ máy Vitek MS với kết quả kháng sinh đồ Vitek 2&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Phần mềm thân thiện với người sử dụng giúp dễ dàng qui trình chạy mẫu từ chuẩn bị mẫu đến tải mẫu vào bộ phận phân tích</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T09:28:40.677 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T11:23:59.840
1044 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | MagNA Pure 24 Instrument | MagNA Pure 24 Instrument |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2010000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết mẫu bệnh phẩm hoàn toàn tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD dùng trong chẩn đoán vitro, tương thích với tiêu chuẩn IVD directive 98/79/EC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Giảm thiểu sự can thiệp của người sử dụng và sự chênh lệch giữa các mẻ tách chiết</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Phù hợp với nhu cầu xét nghiệm sinh học phân tử của các phòng xét nghiệm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Công suất: Thời gian tách chiết tùy theo quy trình, khoảng 70 phút cho mẻ 24 mẫu, có quy trình tách chiết nhanh 8 mẫu trong ít hơn 30 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị: ít hơn 5 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Loại mẫu ly trích&nbsp;: máu toàn phần, huyết thanh/ huyết tương, mô tươi - đông lạnh, té bào nuôi cấy, nước tiểu, mẫu phết, mẫu đờm, dịch não tủy (CSF), dịch phế quản phế nang (BAL), phân.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 940 x 680 x 800 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 99.5 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-18T14:10:29.748 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-18T14:10:30.114
1045 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình nặng 8 kênh – kỹ thuật số | PROMPT P |  | Singapore | Sivantos |  | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 11500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người cao tuổi</p> |  |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số kênh: 8; Công suất : 75/138 dB<br /> -Hiệu chỉnh dễ dàng bằng phần mềm theo thính lực đồ<br /> -Công nghệ ngắt tiếng rú (Feedback cancellation),<br /> -Có 3 chương trình nghe<br /> -Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động<br /> -Định hướng âm thanh<br /> -Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ trung bình đến nặng<br /> 2. Kết nối với các phụ kiện bên ngoài:<br /> - Hiệu chỉnh âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02T08:41:39.475 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11T11:25:04.911
1046 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Aution Max AX-4030 |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2016","2017","2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1020000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- Kích thước hợp lý, có nhiều chức năng và cho kết quả có độ chính xác cao</p> <p>- Chức năng sàng lọc sớm các bệnh về thận, cho kết quả có độ chính xác cao ngay cả khi mẫu nước tiểu lấy bất kì</p> <p>- Màn hình LCD màu</p> <p>- 2 hộp chứa que thử , chứa tối đa 400 que</p> <p>- Máy in nhiệt đặt bên trong.</p> <p>- Hệ thống bơm mẫu cho phép đo được mẫu lấy với thể tích nhỏ ( 2ml)</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T10:05:36.294 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13T15:28:56.329
1047 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M400/M400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 369600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M400/M400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:21:50.215 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:42.061
1048 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M300/M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 306240000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M300/M200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:11:55.143 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:42.061
1049 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:51:49.298 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-13T00:51:33.384
1050 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH OB3000 | BSU300 |  | Italy | Oscar Boscarol s.r.l |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 22708000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Thiết bị hút điện y tế di động được thiết kế để loại bỏ chất lỏng và các chất cản trở đường hô hấp trên và phục hồi hoặc hỗ trợ hô hấp. Thiết bị này có thể được sử dụng trong các dịch vụ y tế khẩn cấp, sơ cứu, chăm sóc tại nhà và trong các bệnh viện hoặc các đơn vị y tế di động.</p> |  |  | <ul> <li>Máy hút dịch tiết y tế OB3000 FA mới</li> <li>Bơm hút piston đôi - Công suất hút tối đa 800 mbar ± 10%</li> <li>Lưu lượng hút ở 33 LPM</li> <li>Pin lithium polymer (vô cơ-rắn), cho phép chu kỳ miễn phí&gt; 60 phút</li> <li>Bình tự động 1000 ml có van tràn và bộ lọc bảo vệ được cắm trực tiếp vào nắp</li> <li>Có thể biết trạng thái sạc của pin mà không cần phải bật thiết bị. Pin có thể được tháo ra và thay thế bởi người dùng</li> <li>Máy hút bụi OB 3000 được trang bị điều khiển vi xử lý bên trong cho phép lưu trữ dữ liệu vận hành và xây dựng thiết bị.</li> <li>Một chức năng đặc biệt cảnh báo người dùng về nhu cầu tiến hành đánh giá an toàn theo lịch trình</li> <li>Hoàn thành với cáp sạc (11 25 Vdc)</li> <li>Máy đo chân không huỳnh quang tương tự được kiểm soát ngay cả trong điều kiện tầm nhìn kém, có sẵn theo yêu cầu với tỷ lệ tính bằng mmHg (milimét thủy ngân)</li> <li>Máy hút bụi có thể được trang bị một giá đỡ hỗ trợ (tuân thủ tiêu chuẩn EN 1789) và nguồn cung cấp điện áp phổ quát với phích cắm 2 cực (nguồn điện chính từ 100 đến 240 Vac 50/60 Hz)</li> <li>Tuân thủ tất cả các quy định hiện hành, với Chỉ thị 93/42 / EEC và với tiêu chuẩn tham chiếu chính ISO 10079-1</li> <li>Kích thước: 360x244x110 mm</li> </ul> <p>Cân nặng: 2,6 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T15:48:27.834 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T15:48:27.919
1051 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ST-200 Plus Electrolyte Analyzer | ST-200 Plus |  | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 77910000 | t | Chiếc | false | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>Máy phân tích điện giải đồ</p> |  |  | <p>+ Nguyên lý đo:&nbsp;Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lựa Ion (ISE)</p> <p>+ Mẫu đo:&nbsp;Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng. (Pha loãng nước tiểu theo tỷ lệ (1:6) 500 µL)</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ:&nbsp;100 kết quả bệnh nhân</p> <p>+ Dữ liệu ngõ ra:</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Màn hình hiển thị 128 x 64 tích hợp phím Y/N</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Máy in nhiệt 24 cột, cổng giao tiếp USB</p> <p>+ Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ: 10°C - 35°C, Độ ẩm không ngưng tụ &lt;58%<br /> + Điện áp ngõ vào: 100/115 VAC, 50-60Hz hoặc 220 VAC, 50-60Hz, 0,75A</p> <p>+ Kích thước: 15”x12”x7”<br /> + Trọng lượng: 10kg<br /> + Nguồn pin: 10 giờ (tùy chọn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-04T15:27:44.292 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.126
1052 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT 3D Right Combination Module |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-03-31 | <p><br></p><p>- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn</p><p>-Hệ thống phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên lý đo màu</p><p>-&nbsp;Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng</p><p>-Công suất: 120 vị trí ủ chai</p> | [8 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-30T17:17:54.428 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T11:24:06.483
1053 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động_UNIQUE RK 400 | UNIQUE RK 400 |  | Italy | Ellegi Medical Optics s.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG CƠ | Italy | Nhóm 3 |  |  | 195000000 | t | Cái | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>MÁY ĐO KHÚC XẠ VÀ ĐỘ CONG GIÁC MẠC TỰ ĐỘNG</p> |  |  | <p><u><strong>Tính năng đo khúc xạ: </strong></u></p> <p>- Vertex distance: 0,12, 13.5, 15mm</p> <p>- Độ cầu: -25D đến +22D. Bước nhảy 0.12D hoặc 0.25D</p> <p>- Độ loạn: 0D đến -15D. Bước nhảy 0.12D hoặc 0.25D</p> <p>- Trục: 1<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup></p> <p>- Khoảng cách đồng tử: 10mm -85mm</p> <p>- Đường kính đồng tử nhỏ nhất: 2mm</p> <p><u><strong>Tính năng đo độ cong giác mạc: </strong></u></p> <p>- Biên độ cong giác mạc: 5mm-10.2mm (tăng đều 0.01mm)</p> <p>- Công suất giác mạc: 33.0D đến 67.5D</p> <p>- Độ loạn giác mạc: 0.0D đến 15.0D ( tăng đều 0.05D, 0.12D, 0.25D)</p> <p>- Trục: 1<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup>(tăng đều 1<sup>0</sup>)</p> <p><u><strong>Tính năng đo khác: </strong></u></p> <p>- Đo đường kính giác mạc, đo kích thước đồng tử, đo độ cong kính sát tròng.</p> <p>Màn hình màu điều khiển TFT 7 inches</p> <p>Máy in nhiệt.</p> <p>Nguồn điện: AC 100 đến 240V. 50/60Hz/90w</p> <p>Kích thước: 275cm, 525cm, 440cm (rộng, dài, sâu).</p> <p>Trọng lượng 20&nbsp;kg</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG CƠ | 2020-10-27T11:14:00.643 | CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG CƠ | 2020-11-11T08:38:46.467
1054 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử SIGNIA dùng cho 100 ca phẫu thuật. Mã dùng chung thoe TT04/2017/TT-BYT: N07.04.050 | SIGPHANDLE, SIGADAPTSTND, SIGSBCHGR, SIGPSHELL, SIGMRET, SIGTRAY, SIGRIG |  | Mỹ | Covidien LLC |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 1756013333 | t | Bộ | false | 2020-11-01 | 2021-04-30 | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;</p><p> 1 thân dụng cụ SIGPHANDLE</p><p> 100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL</p><p> 2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND</p><p> 1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR</p><p> 1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG</p><p> 1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> |  |  | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin với công nghệ cảm biến độ dày mô với 100 lần sử dụng, tích hợp cho tất cả các băng ghim Tri-Staple, gập góc 45 độ, xoay 360 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-10-30T17:01:24.577 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-01-19T17:33:21.931
1055 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 250 lít, 1 cửa. ruột tròn | HA-250DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 887000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:&nbsp;</p><p>Thiêt bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng cho:</p><ul><li>Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế…&nbsp;</li><li>Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang, vv… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân……</li><li>Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm…</li><li>Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm…</li></ul><p>ở cả hai dạng đóng gói và không đóng gói.&nbsp;</p> |  |  | <p>- Dung tích: 250 lít</p> <p>- Điều khiển bằng vi xử lý thông qua màn hình LCD</p> <p>- Sấy khô vật hấp bằng máy hút chân không</p> <p>- Có khả năng cấp nước tự động</p> <p>- Có hệ thống khóa an toàn, chức năng bảo vệ an toàn cho nhiệt độ, áp suất, cảm biến, tín hiệu điều khiển, mực nước, dòng điện</p> <p>- Có 5 chương trình cài đặt sẵn, 1 chương trình cho người sử dụng tự cài đặt, 1 chương trình làm ấm máy và 2 chương trình kiểm tra</p> <p>- Dải hấp tiệt trùng:&nbsp;0,5 ÷ 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Cải cài đặt thời gian sấy khô:&nbsp;0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Nguồn điện: 3 pha 380VAC/50 Hz cho máy hút chân không &amp; buồng sinh hơi; 220VAC±10%/50 Hz cho các thiết bị khác trong máy chính.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T16:28:35.130 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:15:03.598
1056 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | maXium smart C |  | Đức | KLS Martin group |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:29:00.237 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:03.497
1057 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-767JP | UA-767JP |  | Nhật Bản | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1655000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).</li> </ul> <ul> <li>Thể hiện tần suất nhịp tim bất thường.</li> <li>Cảnh báo đeo bao đo không chính xác.</li> <li>Cảnh báo cử động trong lúc đo.</li> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO.</li> <li>Chức năng lấy kết quả trung bình các lần đo.</li> <li style="text-align: justify;">4 bộ nhớ riêng biệt và tính chỉ số huyết áp trung bình các lần đo.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T10:46:37.211 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T10:12:38.246
1058 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện S100/OPMI Pico (cấu hình cơ bản) | S100/OPMI Pico |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi:-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thấu kính được phủ lớp chống phản xạ T*, nhiều lớp<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh được liên tục trong phạm vi từ 1.9x đến 18.2x. Có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng mô tơ.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong phạm vi từ 12mm đến 116 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đều là hệ thống kính nhìn nổi hai mắt, thị kính loại trường nhìn rộng (widefield) có thể điều chỉnh khoảng cách tương thích với người sử dụng kính cận, độ phóng đại thị kính là 12.5x.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính có khả năng bù trừ khúc xạ từ - 8D đến +5D, có thể điều chỉnh khoảng cách của mắt đến kính phù hợp với người mang kính hoặc không mang kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính phụ hướng vuông góc ống kính thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc liên tục từ 200 đến 415mm,&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng có đường kính trường sáng thay đổi được. Với phạm vi điều khiển đường kính trường sáng trong khoảng từ 12mm-73mm tại khoảng cách 200mm và 20mm-116mm tại khoảng cách 415mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất 180W, Có sẵn bóng đèn Xenon dự phòng tương đương với bóng chính bên trong để thay đổi nhanh khi hỏng bóng chính.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sáng có thể điều chỉnh được ngay tại tay cầm hoặc ngay bộ điều khiển trên chân đế, hoặc bàn đạp chân<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe, có hệ thống hãm trên mỗi bánh xe<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao của chân đế phải &nbsp;1730mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 2 đoạn 450 mm và 865mm. Hai đoạn có thể xoay quanh trục cánh tay và xoay quanh trục đứng đỡ cánh tay 350 độ. Chiều dài cánh tay &nbsp;1315mm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T18:06:03.700 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:00:14.208
1059 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Convergys X5 |  | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG |  | ["2020","2021","2022","2019"] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT |  | Nhóm null |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2022-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học 26 thông số bao gồm 5 thành phần Bạch Cầu Convergys® X5 cùng với hóa chất, dùng để xét nghiệm các thành phần của máu toàn phần.</p><p>26 thông số đo, 5 thành phần WBC</p><p>Công nghệ ánh sáng tán xạ</p><p>Thể tích hút mẫu 100 µl máu toàn phần</p><p>Tùy chọn module mẫu nhỏ (SSM) 25 µl máu để sử dụng cho máu trẻ em</p><p>60 mẫu / giờ</p><p>65 mẫu / giờ (sử dụng hệ thống lấy mẫu tự động</p><p>Quá trình ly giải nghiêm ngặt cho kết quả WBC tốt nhất</p><p>Tích hợp hệ thống chống tắc nghẽn</p><p>Màn hình LCD màu 800x600 điểm ảnh</p><p>Menu dễ dàng sử dụng, dựa trên hệ điều hành Windows XP</p><p>Bộ nhớ lưu trữ lớn lên đến 100.000 kết quả</p> |  |  | <p>Các thông số đo: 20 thông số, bao gồm phân tích 3 thành phần WBC: WBC, LYM, MON, NEU, LYM%, MON%, NEU%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd</p><p>Nguyên lý đo: Ðo WBC, RBC và PLT bằng phương pháp trở kháng thể tích; Hgb bằng quang phổ</p><p>Tốc độ phân tích: 60 mẫu / giờ chế độ thường / 65 mẫu / giờ chế độ lấy mẫu tự động</p><p>Hệ thống hóa chất: Hóa chất pha loãng, hóa chất ly giải (WBC, Hgb), hóa chất ly giải (WBC, HGB, LYM, MON, NEU, EOS, BAS), và dung dịch rửa</p><p>Thể tích lấy mẫu:100 ml máu toàn phần, 110µL pha loãng máu và 25 ml với module nhỏ (SSM) tùy chọn</p><p>Nhận dạng mẫu:Trên màn hình hoặc bàn phím (ID). Bộ đọc mã vạch (quét bằng tay hoặc tự dộng bằng bộ lấy mẫu tự động) Trong Nhãn mã vạch (Barcode Scanner tay và / hoặc máy quét mã vạch trong mẫu tự dộng)</p><p>Hệ số pha loãng:WBC/BAS 1:170, RBC/PLT 1:21250, 4 DIFF 1:0</p><p>Buồng đếm:3 buồng cho Pha loãng máu toàn phần và đếm; 1: MIX, 1: RBC, 1: WBC + HGB</p><p>Ðuờng kính khe đếm: 70 µm (RBC / PLT), 80 µm (WBC / HGB)</p><p>Ðo Hgb: Tích hợp trong buồng dếm WBC</p><p>Ðơn vị TCU: Bóng bán dẫn và chất bán dẫn duợc sử dụng dể duy trì các don vị Nhiệt dộ diều khiển (TCU) Nhiệt dộ tại 9º C cho chất luợng tốt nhất WBC Sự khác biệt và duy trì kích thuớc của các tế bào bạch cầu.</p><p>Loại bỏ tắc nghẽn: Xung cao áp qua khe đếm sau mổi chu kỷ do, làm sạch đuờng ống; Back Flush áp lực cao qua khe đếm với dung dịch rửa</p><p>Quy trình rửa: Ðiện áp cao qua khe dếm, dòng áp lực nguợc, làm sạch hóa chất của khe đếm bằng dung dịch rửa</p><p>Bộ nhớ luu trữ: 100,000 kết quả, 4 biểu dồ tán xạ WBC, RBC và PLT</p><p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD 800x600</p><p>Nguồn yêu cầu: 110-120 hoặc 200-240 VAC, 50-60Hz</p><p>Môi truờng làm việc: 15° - 30°C, 59°- 86°F, 20% ~ 80% RH</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT | 2021-01-11T11:05:46.994 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT | 2021-01-11T11:05:47.043
1060 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | EXCELL NHP 350/D |  | Italy | Alsa Apparecchi Medical SRL |  | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2020-12-06 | <p>Dao mổ điện model EXCELL NHP 350/D là loại dao mổ được sử dụng trong các phẫu thuật, nó được thiết kế dựa trên những công nghệ điện tử kỹ thuật cao của thế giới ngày nay. Bằng việc sử dụng các bộ phận vi xử lý, nó không chỉ làm tối ưu hoá khả năng làm việc tự động theo cấu trúc các loại mô khác nhau mà còn đảm bảo kết quả tốt nhất với khả năng tiêu thụ điện thấp nhất. Dao mổ này được trang bị với hệ thống thiết bị an toàn nên đảm bảo được sự an toàn tối thiểu cho bệnh nhân và bác sỹ</p> |  |  | <p>Có khả năng ghi nhớ 100 chương trình</p> <p>Có các chương trình cài đặt trước cho phẫu thuật tổng quát hay phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi trong môi trường nước, phẫu thuật nội soi ống mềm</p> <p>Có 17 chế độ: 10 chế độ cho đơn cực, 7 chế độ lưỡng cực</p> <p>Các chể độ cắt đơn cực: Pure, Blend 1, Blend 2, Auto Pure, Auto Blend, Auto Endo</p> <p>Các chế độ đốt cầm máu đơn cực: Fulg Forced, Pinpoint contact, Soft, Spray</p> <p>Các chế độ cắt lưỡng cực: Pure, Blend</p> <p>các chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: Micro CV, Micro Auto, Micro HC, Macro</p> <p>Có chế độ hàn mạch máu lớn để cầm máu và đóng các mạch máu lớn</p> <p>Các chế độ được tự kiểm soát hoàn toàn bởi bộ vi xử lý</p> <p>2 ngõ ra đơn cực có thể sử dụng đồng thời bởi 2 phẫu thuật viên, 2 ngõ ra lưỡng cực</p> <p>Hai ngõ ra lưỡng cực có thể được kích hoạt độc lập với ngõ ra đơn cực</p> <p>Có hệ thống kiểm tra tự động với bộ vi xử lý kép 32 bit</p> <p>Ghi nhớ 32 mã lỗi để giúp kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật</p> <p>Khi tiếp xúc không tốt có thể nguy hiểm hay khi gãy cáp, hay kết nối không tốt, máy sẽ ngưng phát năng lượng và báo động bằng đèn và âm thanh</p> <p>Đaáp ứng tiêu chuẩn: IEC 601-1, IEC 60601-2-2</p> <p>Xếp loại và chứng nhận EC: IIB</p> <p>Tuương thích điện từ: theo tiêu chuẩn IEC 60-601-1-2</p> <p>Xếp loại theo IEC 601-1: Class I, type CF</p> <p>Tần số hoạt động đơn cực và lưỡng cực: 440 kHz ± 5%</p> <p>Làm mát bằng đối lưu, không dùng quạt</p> <p>Cho phép cập nhật phần mềm</p> <p>Công suất cắt đơn cực tối đa: 350 W. Công suất đốt cầm máu đơn cực tối đa: 280W</p> <p>Công suất cắt lưỡng cực tối đa: 160 W. Công suất đốt cầm máu lưỡng cực tối đa: 130W</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-06T10:14:01.020 | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-12-06T00:00:00.289
1061 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp | C2000 Isolette |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Hệ thống điều nhiệt tiên tiến luôn đảm bảo một môi trường ổn định cho bé. Vận tốc khí rất thấp ở phía trên đệm tạo ra một khu vực ôn hòa xung quanh bé, ngăn chặn sự mất nhiệt đối lưu, đồng thời các cơ chế điều tiết ưu tiên và các màn khí kép được duy trì một cách ổn định trong suốt quá trình tiếp xúc với bé.</p><p>Các cửa mở bằng tay nhẹ nhàng cùng với các vách bên lớn gắn bản lề của thiết bị giúp dễ dàng tiếp cận bé để điều trị hoặc chăm sóc hàng ngày. Các nút điều khiển và môđun cảm biến ở vị trí thuận tiện sử dụng, dễ thay thế và bảo dưỡng.</p><p>Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị dễ dàng kết hợp với bất kỳ thiết kế theo tiêu chuẩn NICU nào, giúp tối đa hóa không gian cho các thiết bị khác, cho chuyên viên chăm sóc và bố mẹ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02T22:45:46.662 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02T22:45:46.717
1062 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 32 lít | HOV-32TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2021-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <p>- Dung tích: 32lít.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED</p> <p>- Gia nhiệt cưỡng bức.</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5<sup>0</sup>C đến 250<sup>0</sup>C.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.</p> <p>- Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T16:24:17.108 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:15:23.702
1063 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khám điều trị đa năng tai mũi họng UNI-2008Full | UNI-2008 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 149000000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Quản lý dụng cụ khám ngăn nắp, khoa học.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Ống ngâm khử khuẩn và ống bảo quản ống soi (cả ống soi cứng và ống soi mềm) được thiết kế tiện lợi trong quá trình khám.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Ngăn chứa dụng cụ bẩn và hộp đựng rác thuận tiện.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Đầu hút dịch tự động, vừa cỡ tay, tương thích các ống hút &amp; rửa sẵn có. Máy bơm loại không dầu, bình chống tràn tự động.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Hệ thống hoạt động độc lập hoặc tích hợp máy nội soi gọn nhẹ.</li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;">&nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khung vỏ được sơn tĩnh điện, phối màu ngay trong quá trình sơn tĩnh điện nhằm khắc phục tình trạng bong tróc gỉ sét.</li> <li>Cạnh gấp cong tạo thẩm mỹ cho sản phẩm và độ an toàn cao cho người sử dụng, đạt chuẩn y tế.</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:2.0cm;">Điện nguồn: 220V&nbsp;&nbsp; 50~60Hz</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Công suất : 1600W ( lớn nhất)</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Kích thước: 880*680*750mm</p> <p style="margin-left:2.0cm;">Trọng lượng: 95kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-29T16:03:47.723 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:03.515
1064 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi độ bảo hòa Oxy trong máu | C30 plus™ |  | Hàn Quốc | Charmcare Co. Ltd |  | ["2019"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-04 | <p><strong><u>Đặc điểm và thông số kỹ thuật<em>:</em></u></strong></p> <p><strong><u>Di động tuyệt vời</u></strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Nhẹ và nhỏ gọn (127 gram)</li> <li value="5">Ấn trực tiếp nút DC để khởi động</li> <li value="5">Dễ dàng cầm tay khi vận chuyển</li> </ol> <p><strong><u>Hiển thị rõ và dễ sử dụng</u></strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Màn hình màu LCD với độ phân giải cao</li> <li value="5">Kết nối trực tiếp với máy vi tính qua cổng RS232.</li> </ol> <p><strong><u>Khả năng lưu trữ tối đa</u></strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Có khả năng lưu trữ tối đa 120 giờ và có khả năng báo động</li> <li value="5">Có khả năng lưu trữ bước sóng trong 10 giây</li> </ol> |  |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p> <ol> <li value="NaN">&nbsp;</li> </ol> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Phạm vi đo: 0 đến 100%</li> <li value="5">Nhịp tim: 15 đến 300 bpm</li> <li value="5">Chỉ số truyền dịch: 0.05% đến 20%</li> </ol> <p><strong><u>Tính chính xác của độ bảo hòa</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Người lớn/Trẻ em: 70% to 100% ±2 digits&lt;%&gt;</li> <li value="5">Trẻ sơ sinh: 70% to 100% ±3 digits&lt;%&gt;</li> <li value="5">Nhịp tim chính xác: 15 to 300bpm ±3 digits</li> </ol> <p><strong><u>Nguồn điện:</u></strong></p> <p><strong><u>Dụng cụ</u></strong><strong>:</strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Nguồn điện vào: 9 VDC (công suất bên ngoài vào)</li> <li value="5">Cầu chì: 4A, 250V</li> <li value="5">Pin</li> <li value="5">Loại: Pin trong NI-MH</li> <li>Công suất pin: 2 giờ sử dụng, pin đựơc sạc đầy. Sử dụng trong thời gian 40 giờ phải thay pin mới.</li> <li value="5">Thời gian sạc: 6 giờ.</li> </ol> <p><strong><u>Đặc tính vật lý</u></strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Trọng lượng 273 gram (thiết bị chính); Kích thước: 154 x 72 x 26 mm</li> </ol> <p><strong><u>Môi trường</u></strong></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Nhiệt độ hoạt động: 5<sup>0</sup>C – 40<sup>0</sup>C</li> <li value="5">Nhiệt độ vận chuyển/ lưu trữ: -20<sup>0</sup>C – 70<sup>0</sup>C</li> <li value="5">Độ ẩm hoạt động: 15% - 95% không ngưng tụ.</li> <li value="5">Độ cao hoạt động: -1.000ft – 12.000ft</li> </ol> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-04T09:39:37.619 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-11T11:25:25.976
1065 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 60 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương |  | Nhóm null |  |  | 2650000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-03-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất máy: 60 test/lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-30T16:59:44.911 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2020-12-31T11:24:43.612
1066 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy ép tim tự động | EASY PULSE |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- EASY PULSE là thiết bị di động cung cấp ép tim tự động với tốc độ và độ sâu phù hợp.</p><p>- Có sự kết hợp giữa ép và đai cho phép ép 3D đạt hiệu quả tối đa.</p><p>- Trọng lượng được trải đều trên tấm đế nên không ảnh hưởng đến lực ép cũng như độ thả.</p><p>- Pin có thể sạc lại bằng bộ sạc kép dưới 2 giờ hoặc ở chế độ turbo dưới 50 phút và sử dụng kéo dài trong 45 phút.</p><p>-&nbsp;Thiết bị CPR tự động điều khiển bằng điện nhỏ và nhẹ&nbsp;</p><p>- Lý tưởng trong không gian hẹp</p><p>- Chu kỳ ép tim - thông khí 30:2</p><p>- Kết nối đầu vào DC bên ngoài, USB.</p> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-28T16:49:55.922 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T11:09:28.794
1067 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime 96 vị trí 4 kênh màu | DTprime 4M1 |  | Nga | DNA Technology |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-11-18 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="336"> <tbody> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Phù hợp với block gia nhiêt 48 giếng và hệ thống quang học</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Sử dụng với các tấm plastic tiêu chuẩn và thể tích thấp</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tự động điều chỉnh độ cao cho ống và tấm gia nhiệt.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Hệ thống quang học cực nhạy với 4-5 kênh và đèn LED tuổi thọ cao.</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Màn hình: 50x28 mm</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Phần mềm DTmaster với giao diện tiếng Anh/Nga dễ dàng thực hiện.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Có bộ nhớ trong để kiểm soát và lưu dữ liệu của chương trình chạy hiện tại.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Ứng dụng định lượng realtime, đường cong suy giảm, biểu hiện gen, vi khuẩn sinh học, phân tích SNP.</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="336"> <tbody> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Định dạng: Block 48 giếng (8x6) x 200 ul</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tốc độ gia nhiệt trung bình: 5.0 ° C / giây</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tốc độ làm mát trung bình: 2.5 ° C / giây</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Vùng nhiệt độ: 0 - 100 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Bước nhảy nhiệt độ: 0.1 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0.2 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Độ đồng đều nhiệt độ: +/- 0,15 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Nhiệt độ gia nhiệt phía trên: 105 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Kênh: 4 - 5</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Dải phổ: 470 - 750 nm</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Điện áp và tần số AC: 220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Kích thước (WxDxH): 210x480x310 mm</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Trọng lượng: 17 kg.</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-13T11:30:07.684 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-17T14:10:03.442
1068 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm tim 3 đầu dò | MyLabX6 |  | Italy | Esaote S.p.A |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm tim 3 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-12T16:27:10.401 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:03.601
1069 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel bôi vết thương hở OKUSKIN gel | OKUSKIN |  | Séc | Dr. Müller Pharma s.r.o |  |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 360000 | t | Tuýp | true | 2021-01-19 | 2025-01-20 | <p class="ql-align-justify"><strong>Okuskin gel </strong>là<strong> </strong>gel bôi vết thương hở dựa trên công thức tiên tiến giúp tái tạo da làm nhanh lành vết thương. Nó củng cố lớp rào cản giúp bảo vệ da khỏi tác động và kích ứng từ bên ngoài. Công thức đặc biệt giúp cải thiện sự xuất hiện sẹo, hạn chế sẹo xấu sau khi lành thương. Sản phẩm cũng lý tưởng để ngăn chặn vết rạn da thời kỳ mang thai. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả làn da của trẻ nhỏ và người già.</p><p>Đóng gói: Tuýp 30g</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-19T21:31:22.632 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-19T21:31:22.709
1070 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông thuốc bộ phận | XT-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 135000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:</p><p> Máy xông thuốc y học cổ truyền (còn được gọi là Máy xông thuốc bộ phận) được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích xông thuốc ở dạng hơi để điều trị/trị liệu một số bộ phận nhất định trên cơ thể con người, chủ yếu là các bệnh về cơ và khớp xương. Đâ là một thiết bị thiết yếu trong các Bệnh viện; Phòng khám và điều trị y học cổ truyền, Cơ sở y tế phường, xã…</p> |  |  | <p>- Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Điều khiển thông qua các phím chức năng trên bảng điều khiển đặt trên máy chính.<br /> - Hiển thị kỹ thuật số các thông số cài đặt, thông số điều trị, cảnh báo trên màn hình LCD.<br /> - Gia nhiệt bằng điện để tạo hơi thuốc xông cho từng bộ phận cơ thể.<br /> - Các thông số cài đặt: Cài đặt sẵn tới 6 mức công suất gia nhiệt, nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ và thời gian điều trị.<br /> - Dải điều chỉnh cài đặt thời gian điều trị: từ 0 phút đến 99 phút. Thời gian điều trị được đếm ngược trong quá trình điều trị.<br /> - Có chức năng tạm dừng điều trị. Khi kích hoạt, máy tạm dừng phun thuốc và đồng hồ đếm ngược ngừng lại.<br /> - Có chức năng thông báo bằng âm thanh và hiển thị trạng thái trên màn hình LCD khi kết thúc một chu trình trị liệu.<br /> - Chế độ xông thuốc: liên tục với áp lực duy trì ở mức khoảng 0,04 MPa.<br /> - Quá trình gia nhiệt gồm 2 giai đoạn: gia nhiệt sơ bộ và gia nhiệt điều trị để phù hợp với các loại thuốc khác nhau:<br /> &nbsp; + Quá trình gia nhiệt sơ bộ: Có 6 mức điều chỉnh công suất từ 600W đến 1500W với dải điều chỉnh nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ có thể cài đặt từ 700C đến 900C, bước điều chỉnh 10C, phù hợp với việc trị liệu bằng các loại thuốc cổ truyền khác nhau.<br /> &nbsp; + Khi nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ đạt tới mức cài đặt, máy chuyển sang giai đoạn gia nhiệt điều trị. Quá trình gia nhiệt sẽ tiếp tục để đạt mức nhiệt độ điều trị cài đặt.<br /> - Nhiệt độ, độ ẩm môi trường: Nhiệt độ: 50C ~ 450C, Độ ẩm: 90% (tối đa); Phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.<br /> - Thiết kế thân thiện, thuận tiện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bệnh nhân.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T14:18:34.168 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:15:40.108
1071 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy sốc tim tự động | AED 3 |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 144568000 | f | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN CÓ WIFI VÀ MÀN HÌNH MÀU (FULLY AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR WITH WIFI AND COLOUR DISPLAY)<br /> Mã/model: AED 3 Auto<br /> Hãng sản xuất/ Manufacturer: ZOLL<br /> Xuất xứ/ Origin: USA<br /> Năm sản xuất/ Manufacture year: 2019<br /> Hàng mới 100%/ 100% new<br /> Tiêu chuẩn chất lượng/ Quality Certificate: FDA, CE, ISO<br /> <br /> Thông số kỹ thuật / Technical Information: attached.<br /> <br /> CẤU HÌNH CUNG CẤP (CONFIGURATION)<br /> 1. Máy chính (AED 3 Auto) - 5 years warranty<br /> 2. Pin thông minh AED3 (Smart ZOLL AED Batteries Pack) - 5 year shelf life<br /> 3. Miếng dán điện cực tích hợp cho người lớn và trẻ em (CPR Uni-padzTM Universal ) - 5 year shelf life<br /> 4. PlusTrac - Chương trình quản lý AED trong 1 năm (PlusTrac1 - One (1) year Program Management for a single (1) AED. Includes: Online management program, interactive AED management, E-minders and alert notifications &amp; interactive reporting console)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-04T09:23:05.206 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-04T09:23:05.206
1072 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim 4 cửa | FV-04 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T14:07:42.461 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.385
1073 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 8 COLOR/2 LASER |  |  | Beckman Coulter Ireland Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM |  | Nhóm 1 |  |  | 4930700000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 2 laser/8 màu</strong> cung cấp giải pháp cho ứng dụng phân tích tế bào tiên tiến với luồng công việc tối ưu cho các phòng xét nghiệm lưu lượng lớn. Navios EX cung cấp nhiều giá trị hơn cho phòng xét nghiệm của bạn, độ nhạy và độ phân giải; chất lượng và độ lặp lại kết quả. Đây là thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ laser và quang học trên nền tảng nghiên cứu thành công về CytoFLEX. Hiệu suất mạnh mẽ mang đến sự yên tâm vì khi phân tích các mẫu quan trọng mọi sự kiện đều quan trọng.</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</li> <li>Độ phân giải quần thể rõ ràng với Laser công suất kép mới và quang học tích hợp</li> <li>Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-31T10:37:34.913 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:28:57.202
1074 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện | ALSATOM SU-140MPC |  | Italy | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN </strong><br /> * Model : SU-140 MPC<br /> * Hãng sản xuất: Alsa - Ý<br /> * Nước sản xuất: Ý</span></span><br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T10:09:34.271 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12T10:09:34.339
1075 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện S100/OPMI Pico (cấu hình nâng cao) | S100/OPMI Pico |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng</p> |  | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính chính cho phẫu thuật viên chính, ống kính thẳng: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống&nbsp;kính phụ hướng bên: 01 bộ</p><p> Thị kính trường nhìn rộng 12.5x: 04 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế dạng đẩy trên sàn S7</p><p> - Hệ thống Camera HD</p><p> -&nbsp;Bộ ghi hình: 01 bộ</p><p> - Màn hình quan sát: 01 chiếcc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân 14 chức năng</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ kính: 01 chiếc</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi:-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thấu kính được phủ lớp chống phản xạ T*, nhiều lớp<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh được liên tục trong phạm vi từ 1.9x đến 18.2x. Có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng mô tơ.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong phạm vi từ 12mm đến 116 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đều là hệ thống kính nhìn nổi hai mắt, thị kính loại trường nhìn rộng (widefield) có thể điều chỉnh khoảng cách tương thích với người sử dụng kính cận, độ phóng đại thị kính là 12.5x.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính có khả năng bù trừ khúc xạ từ - 8D đến +5D, có thể điều chỉnh khoảng cách của mắt đến kính phù hợp với người mang kính hoặc không mang kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính phụ hướng vuông góc ống kính thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc liên tục từ 200 đến 415mm,&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng có đường kính trường sáng thay đổi được. Với phạm vi điều khiển đường kính trường sáng trong khoảng từ 12mm-73mm tại khoảng cách 200mm và 20mm-116mm tại khoảng cách 415mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất 180W, Có sẵn bóng đèn Xenon dự phòng tương đương với bóng chính bên trong để thay đổi nhanh khi hỏng bóng chính.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sáng có thể điều chỉnh được ngay tại tay cầm hoặc ngay bộ điều khiển trên chân đế, hoặc bàn đạp chân<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe, có hệ thống hãm trên mỗi bánh xe<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao của chân đế phải &nbsp;1730mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 2 đoạn 450 mm và 865mm. Hai đoạn có thể xoay quanh trục cánh tay và xoay quanh trục đứng đỡ cánh tay 350 độ. Chiều dài cánh tay &nbsp;1315mm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T18:11:37.758 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:00:49.334
1076 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn bệnh nhân | SE-021 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 4300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Bàn có kích thước dài 805 x rộng 385 mm, di chuyển nâng hạ bàn 770 – 1070 mm</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:53:19.946 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:59:12.013
1077 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim 2 cửa | FV-02 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T14:05:58.862 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:36:22.385
1078 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn bệnh nhân | SE-024 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 5000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Bàn có kích thước dài 770 x rộng 385 mm, di chuyển nâng hạ bàn 720 – 1020 mm</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:56:47.037 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:41:37.119
1079 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị rối loạn cương dương | MORENOVA ED |  | Israel | Initia Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 1850000000 | t | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy điều trị rối loạn cương dương</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: MORENOVA ED</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Initia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: ISRAEL</strong></p><p><br></p> |  |  | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;MoreNovaED cung cấp liệu pháp nhanh chóng, không đau bằng cách sử dụng sóng xung kích cường độ thấp tạo ra Neoveinization, kích thích sự hình thành các mạch máu mới. Cải thiện lưu lượng máu đến khu vực là một đóng góp đáng kể cho chức năng cương dương. </p><p><strong>Ưu điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;Không xâm lấn và không cần gây mê</p><p>-&nbsp;Protocol Giao thức nhanh và điều trị không đau</p><p>-&nbsp;Bảo vệ đầy đủ khu vực điều trị với các ứng dụng kép</p><p>-&nbsp;Thoải mái cho người dùng và bệnh nhân ngồi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18T14:22:06.518 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18T14:22:06.590
1080 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẩu thuật Phaco Qube Pro | QUBE PRO |  | Đức | Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẩu thuật mắt bán phần trước và bán phần sau</p> |  |  | <p>Tính năng &amp; Lợi ích của Qube® Pro<br /> • Phaco 40kHz +/- 2kHz<br /> • Hệ thống tự động kiểm tra các chức năng khi khởi động<br /> • Venturi system<br /> • Cài đặt chương trình mổ cho nhiều phẫu thuật viên<br /> • Cài được 10 mức độ submode phaco<br /> • Có chức năng mổ hai tay và đồng trục MICS / CoMICS<br /> • Mổ được vết mổ nhỏ từ 1.6mm đến 3.2mm<br /> • Tốc độ cắt dịch kính 1.500 nhát/phút</p> |  | Tay cầm phaco | Cassette |  |  | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | 2020-10-26T13:54:54.148 | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | 2020-11-11T08:38:46.467
1081 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu hoàn toàn tự động | NUA 1500 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-04-09 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 mẫu/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân phối mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãy truyền mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc được mã vạch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích STAT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý mẫu không cần bảo dưỡng phân phối mẫu chính xác trên từng miếng đệm trên dải nước tiểu, loại bỏ sự nhiễm bẩn chéo của từng miếng đệm hóa chất riêng lẻ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tải nhiều mẫu: Lấy mẫu tự động (bộ nạp tự động) Đọc số giá đỡ ống</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 cách để xách minh chất lượng:&nbsp;QC", "CHECK STRIP", "CALIBRATION"</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện màu sắc của mẫu bệnh phẩm: SG, đo màu và độ đục bằng mô-đun khúc xạ kế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát hiện mức chất lỏng: Dụng cụ có chức năng trộn đảm bảo trộn các mẫu đã được lưu trữ trong thời gian dài hơn và đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes Microalbumine, Specific Gravity, Creatinine,</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MNCR, Calcium, Color, Turbidity</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:57:58.299 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:57:58.338
1082 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1000M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:58:11.007 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.207
1083 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông thuốc bộ phận có hệ thống theo dõi nhiệt độ da cơ thể | XT-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:</p><p> Máy xông thuốc y học cổ truyền (còn được gọi là Máy xông thuốc bộ phận) được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích xông thuốc ở dạng hơi để điều trị/trị liệu một số bộ phận nhất định trên cơ thể con người, chủ yếu là các bệnh về cơ và khớp xương. Đâ là một thiết bị thiết yếu trong các Bệnh viện; Phòng khám và điều trị y học cổ truyền, Cơ sở y tế phường, xã…</p> |  |  | <p>- Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Điều khiển thông qua các phím chức năng trên bảng điều khiển đặt trên máy chính.<br /> - Hiển thị kỹ thuật số các thông số cài đặt, thông số điều trị, cảnh báo trên màn hình LCD.<br /> - Gia nhiệt bằng điện để tạo hơi thuốc xông cho từng bộ phận cơ thể.<br /> - Các thông số cài đặt: Cài đặt sẵn tới 6 mức công suất gia nhiệt, nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ và thời gian điều trị.<br /> - Dải điều chỉnh cài đặt thời gian điều trị: từ 0 phút đến 99 phút. Thời gian điều trị được đếm ngược trong quá trình điều trị.<br /> - Có chức năng tạm dừng điều trị. Khi kích hoạt, máy tạm dừng phun thuốc và đồng hồ đếm ngược ngừng lại.<br /> - Có chức năng thông báo bằng âm thanh và hiển thị trạng thái trên màn hình LCD khi kết thúc một chu trình trị liệu.<br /> - Chế độ xông thuốc: liên tục với áp lực duy trì ở mức khoảng 0,04 MPa.<br /> - Quá trình gia nhiệt gồm 2 giai đoạn: gia nhiệt sơ bộ và gia nhiệt điều trị để phù hợp với các loại thuốc khác nhau:<br /> &nbsp; + Quá trình gia nhiệt sơ bộ: Có 6 mức điều chỉnh công suất từ 600W đến 1500W với dải điều chỉnh nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ có thể cài đặt từ 700C đến 900C, bước điều chỉnh 10C, phù hợp với việc trị liệu bằng các loại thuốc cổ truyền khác nhau.<br /> &nbsp; + Khi nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ đạt tới mức cài đặt, máy chuyển sang giai đoạn gia nhiệt điều trị. Quá trình gia nhiệt sẽ tiếp tục để đạt mức nhiệt độ điều trị cài đặt.<br /> - Trang bị bộ cảm biến hồng ngoại chuyên dụng theo dõi nhiệt độ da người bệnh.<br /> &nbsp; + Nguyên lý: Đo nhiệt độ dựa trên phát xạ tia hồng ngoại từ bề mặt da bệnh nhân.<br /> &nbsp; + Phương pháp đo: Không tiếp xúc.<br /> &nbsp; + Dải nhiệt độ làm việc: Từ 250C đến 500C.<br /> &nbsp; + Độ chính xác đo: ± 0,50C trong phạm vi đo từ 00C đến 500C.<br /> - Nhiệt độ, độ ẩm môi trường: Nhiệt độ: 50C ~ 450C, Độ ẩm: 90% (tối đa); Phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.<br /> - Thiết kế thân thiện, thuận tiện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bệnh nhân.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T14:16:33.832 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:16:05.824
1084 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | Máy sốc tim tự động | FRED PA-1 |  | Pháp | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Pháp | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- Máy sốc tim tự động FRED PA-1 hướng dẫn nhân viên cấp cứu từng bước thực hiện, bất kỳ người dùng nào chưa được đào tạo cũng có thể thực hiện thao tác.</p><p>Khi nhấp nắp, thiết bị khởi động ngay lập tức.&nbsp;</p><p>- Các điện cực được kết nối sẵn trước chỉ cần áp vào ngực bệnh nhân, hệ thống sạc trước cho phép sốc ngay khi cần thiết.</p><p>Tự động nhận diện và điều chỉnh năng lượng sốc với điện cực trẻ em và người lớn.</p><p>- REAL-TIME CPR FEEDBACK</p><p>Hỗ trợ ép tim chất lượng cao bằng cách: chỉ ra vị trí đặt tay phù hợp; thiết lập nhịp điệu đều đặn; phản hồi theo thời gian thực về tần số ép tim mà không cần thêm cảm biến.</p> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T16:14:58.260 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T11:12:37.190
1085 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống tay treo nâng hạ cung cấp khí, điện cho máy gây mê | LISSAclassic-lift |  |  | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k |  |  | Công ty TNHH Thương mại VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 873500000 |  | Hệ thống |  | 2020-11-20 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-01-11T11:14:10.475 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-01-11T11:14:10.475
1086 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | PVM-4761 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-06-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p><p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-04T14:19:55.090 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:20:00.470
1087 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bện nhân 6 thông số (CO2) | PVM-4763 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p><p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-05T10:06:38.896 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T14:18:41.100
1088 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn siêu âm điều khiển điện và phụ kiện | 011-8251 |  | Thụy Điển | Sjöbloms |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chất liệu khung bàn: thép mạ crom<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có miếng nhỏ ở phần tựa lưng có thể dễ dàng tháo ra để tạo khoảng khuyết tiện lợi khi siêu âm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều khiển nâng hạ chiều cao, tấm đỡ lưng và phần đỡ chân bằng điện<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có khay để đồ ở dưới bàn<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bánh xe kích thước &nbsp;125mm với hai khóa riêng biệt, một khóa hướng và một khóa hãm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước tổng thể: 200cm x 70cm (Dài x Rộng)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao có thể điều chỉnh: từ 53 cm đến 91cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần tựa lưng có chiều dài: 75cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng lưng: &nbsp;64o<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc dốc thân bàn: - 14o<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tải trọng: &nbsp;200Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.733 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:03:27.424
1089 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản tự động | CUT6062 |  | Đức | Slee Medical GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương |  | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <p><b>Điểm nổi bật:</b></p> <p>-&nbsp;&nbsp; Lập trình cắt thô bằng động cơ lên đến 750 µm</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Động cơ cải tiến (2 tốc độ)/ cơ cấu rút mẫu sau cắt</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Cắt bằng động cơ hiệu suất cao (độ dày xem qua màn hình/có thể điều chỉnh thay đổi tốc độ cắt)</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Thay đổi khoảng cách rút mẫu sau khi cắt</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Bảng điều khiển trực quan</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Bộ đếm (chu kỳ/khoảng cách)</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Kích thước mẫu lên đến 50 x 50 mm với kẹp mẫu tiêu chuẩn hoặc kích thước cassette chuẩn cho kẹp cassette đa năng</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Tích hợp khay đựng chất thừa rộng rãi</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Bộ điều khiển rời (chọn thêm)</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Nhiều loại phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T08:53:21.575 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T08:53:21.652
1090 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp camera HD | Atria 5+5 |  | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Bộ đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp camera Full HD, trang bị cho phòng mổ, phục vụ cho mọi phẫu thuật.</p> <p>Đèn sử dụng công nghệ phát sáng LED, ánh sáng mát và tuổi thọ cao.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh công nghệ LED</p> <p>Công suất: 160klux + 160klux</p> <p>Nhiệt độ màu : 4500K</p> <p>Chỉ số Ra: 95</p> <p>Đường kính trường sáng: 24-33cm</p> <p>Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p> <p>Đường kính đầu đèn: 67cm</p> <p>Camera tích hợp đầu đèn: loại full HD</p> | <p>Lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06T17:37:55.134 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T10:16:21.446
1091 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-170 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2020","2019"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p><strong><em><u>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị , dụng cụ sau: </u></em></strong></p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-H170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-H170I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 / 400 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-25T13:45:49.114 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T09:20:03.379
1092 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện | MEB-904ICU |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 108000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.186 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:55:45.405
1093 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca chuyển bệnh | BT-600 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>BĂNG CA LƯU BỆNH CHUYÊN DỤNG</strong></p> <p><em>Model: BT-600</em></p> <p><em>Hãng sản xuất: Sigma-Care Development Co., Ltd.</em></p> <p><em>Xuất xứ: Đài Loan</em></p> <p><em>Tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> <p><em>Hàng mới 100% </em></p> |  | <p>Không có</p> | <p>Kích thước tổng thể: D2,205 x R744 mm</p> <p>Kích thước khung đỡ nệm: D2.112 x R620mm</p> <p>Điều chỉnh chiều cao: 470~870 mm</p> <p>Điều chỉnh tựa lưng khoảng: 0 - 85° (khí nén)</p> <p>Khung: làm bằng thép với sơn tĩnh điện</p> <p>Trụ giữ bình oxy: (D150 x Ø670 mm, 1500 lít)</p> <p>Bánh xe đường kính 125mm có khóa.</p> <p>Có lỗ buộc dây đai an toàn: tổng số 18 (2 bên)</p> <p>Tay vịnh hai bên có thể gập lại.</p> <p>Lỗ cắm cây truyền dịch: 04 cái (2 bên)</p> <p>Tải trọng an toàn: 180kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:20:08.178 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:20:08.244
1094 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | SolarMax LED 56+40 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 56+40</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 56 + 40 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> |  | <p>Ngoài cấu hình cơ bản nhà sản xuất còn cung cấp thêm lựa chọn như sau:</p><p>- Camera Full HD với màn hình LCD.</p><p>- Pin dự phòng</p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 685mm (LED 56) và 550mm (LED 40)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 160.000Lux (LED 56) và 120.000Lux (LED 40)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 850~1300 (LED 56) và 800~1000 (LED 40)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 56 (LED 56) và 40 (LED 40)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 115W (LED 56) và 110W (LED 40)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:30:11.553 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:30:11.622
1095 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | SMARTVIEW-3D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước đèn 3 cửa&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 1230 x 510 x 24 mm,</li> <li>Công suất: 20w/220v/50hz</li> <li>Nguyên liệu: Panel LED</li> <li>Điều chỉnh độ sáng: vi xử lý hiển thị số</li> </ul> <p>Tuổi thọ đèn led: ≥50.000h</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:01:16.085 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:43:33.852
1096 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | Máy sốc tim tự động cho đào tạo | Fred PA-1 Trainer |  | Pháp | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 99000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>'- Cho phép đào tạo ở chế độ Bán tự động hoặc hoàn toàn tự động.</p><p>- Được trang bị Bluetooth, điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng đào tạo đào tạo Defi, có sẵn bằng 25 ngôn ngữ:</p><p>- Điều khiển từ xa để phát, tạm dừng, dừng, tua nhanh kịch bản</p><p>- Tạo kịch bản được cá nhân hóa</p><p>- Định cấu hình thiết bị: bán hoặc hoàn toàn tự động, ngôn ngữ thiết bị, thời lượng CPR ...</p> |  |  | <p>Xem ở tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T17:00:16.128 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2021-01-11T11:13:21.229
1097 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X quang kỹ thuật số | Triton |  | Mỹ | CORE LABS LLC. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>HỆ THỐNG MÁY X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR 02 TẤM NHẬN ẢNH</strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>Model: Triton</p> <p>Hãng sản xuất: CoreLabs LLC</p> <p>Nước sản xuất: Mỹ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-11T16:47:51.385 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T10:20:18.192
1098 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng | MTU-5000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 260000000 | t | Bộ | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng</p> <p>Model: MTU-5000</p> <p>Sản phẩm này là bàn điều trị y tế dùng như một trạm làm việc của bác sỹ cho chẩn đoán và điều trị tai mũi họng bao gồm xịt thuốc, hút đờm rãi, khử khuẩn cực tím dụng cụ, chứa thuốc, đựng bông cồn, rác thải ... Kết hợp với hệ thống nội soi và ghế khám nhằm mục đích cho sự tiện lợi của việc chẩn đoán và điều trị cho bác sỹ và người bệnh.</p> <p>Quản lý số lượng lớn dụng cụ &amp; thiết bị bằng các modul riêng biệt. 100% bề mặt làm việc inox.</p> <p>Ống ngâm khử khuẩn, bảo quản Optic an toàn, tiết kiệm hóa chất ngâm khử &amp; không thoát mùi.</p> <p>Ngăn để dụng cụ sạch vật liệu inox trang bị khử khuẩn bằng tia cực tím và công tắc an toàn tự động.</p> <p>Bàn ký đơn có ray trượt.</p> <p>Khay ngâm đựng dụng cụ bẩn bằng nhựa dẻo chịu hóa chất, vệ sinh có nắp đậy.</p> <p>Đầu hút dịch / đầu xịt thuốc tự động, vừa cỡ tay, tương thích các ống hút &amp; rửa sẵn có trên thị trường.</p> <p>Máy bơm hút chân không &amp; máy nén khí loại không dầu - không cần bảo dưỡng.</p> <p>Bàn hoạt động riêng biệt hoặc tích hợp tương thích với tất cả các model máy nội soi MEDTRIX.</p> <p>Hệ thống đèn khám kiểu treo nhấc &amp; nhả đặt tại vị trí bất kỳ, phù hợp trong thăm khám và làm tiểu phẫu. Ngăn chứa tài liệu, găng tay, giấy, lọ thuốc...thuận tầm tay.</p> <p>Tích hợp đầy đủ các kết nối điều khiển ghế bệnh nhân, màn hình chính - phụ, máy tính, máy in cho không gian làm việc điều trị - thăm khám một cách dễ dàng, nhanh chóng.</p> |  |  | <p>Nguồn điện: AC220V/50Hz</p> <p>Motor bơm hút chân không: 100L/p tại 680mm Hg</p> <p>Motor nén khí: 2.0Kg f/cm2 ± 0.3kgf / cm2</p> <p>Bình chứa dịch: 2500ml</p> <p>Bộ lọc khuẩn: Tiêu chuẩn</p> <p>Diệt khuẩn cực tím: 253.7nm ± 5%</p> <p>Trọng lượng bàn tiêu chuẩn: ~165 Kg</p> <p>Kích thước bản tiêu chuẩn: (1700 x 920 x 600) mm</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-10-26T10:42:52.579 | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-11-11T08:39:22.482
1099 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích | HD.ESWL-109 |  | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1396200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;<br /> dụng sóng xung kích định vị&nbsp;<br /> sỏi bằng Siêu âm</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12T15:06:00.255 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12T15:06:48.560
1100 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 | Fraxis |  | Hàn Quốc | Ilooda Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 830000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-15 | 2022-01-15 | <p>Thiết bị phẫu thuật laser CO2 kết hợp&nbsp;Fractional,1 đầu trị liệu phụ khoa Gynolaser dùng trị sẹo,rạn da,tái tạo bề mặt,trẻ hóa âm đạo</p> |  |  | <p>Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số</p><p> Sử dụng loại màn hình mầu LCD cảm ứng để hiển thị và điều khiển</p><p>các thông số, chức năng, báo động...</p><p> Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các</p><p>thông số</p><p> Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p> Ống dẫn tia Laser loại cao tần (RF),</p><p> Chế độ làm việc Laser CO2: bao gồm tối thiểu các loại sau:</p><p>- Phát liên tục</p><p>- Phát xung đơn</p><p>- Phát xung</p><p>- Phát siêu xung</p><p> Máy Laser Fractional CO2</p><p>- Loại Laser : CO2 RF liên tục, bao kín bởi kim loại</p><p>- Công suất Laser : từ  0,5W đến  30W</p><p>- Công suất chế độ vi :  3.5mj đến  175mj</p><p>phân tách</p><p>- Laser Mode : TEMoo (10.6 m) hoặc loại tương đương</p><p>- Thời hạn xung : từ  100 đến  5,000s</p><p>- Thời gian lặp lại : từ  0,2 đến  2,0s</p><p>- Số lần phát Laser vào : từ 1 đến khoảng 10, có thể cài đặt</p><p>một điểm</p><p>- Khoảng cách vi điểm : từ  0,1 đến  2,0mm</p><p>- Diện tích vùng trị liệu : từ  1 x 1 đến  20 x 20mm</p><p>- Số lượng vi điểm max : tới ≥ 40.400</p><p>- Kích thước vi điểm : ≤ 100 micron</p><p>- Chế độ làm lạnh : Làm lạnh bằng gió</p><p><br></p><p>- Truyền dẫn ánh sáng : Trục khuỷu ≥ 7 khớp</p><p>- Độ dài trục khuỷu : ≥ 1200 mm</p><p>- Hệ thống trục : Ống RF (dẫn tia CO2)</p><p>- Tay cầm điều trị : 01 tay điều trị</p><p>- Hệ thống ống thổi khí : Tích hợp trong máy</p><p>- Cơ chế điều khiển : Công tắc bàn đạp</p><p>- Tia dẫn đường : Laser Diode bán dẫn, 650nm,</p><p><br></p><p>công suất ≤ 5 mW</p><p><br></p><p>- Tiêu cự thấu kính : f 100mm</p><p> Chế độ làm việc của máy</p><p>- Hình ảnh quét vi điểm: ≥ 5 hình với các loại sau</p><p> Hình tròn</p><p> Hình elip</p><p> Hình vuông</p><p> Hình chữ nhật</p><p> Hình bán nguyệt</p><p>- Phương thức xung quét vi điểm ≥ 8 kiểu với các loại sau</p><p> Quét 2 bên vào</p><p> Quét từ trái qua phải</p><p> Quét từ phải qua trái</p><p> Quét ngẫu nhiên</p><p> Quét 2 đường liên tiếp từ trái qua phải</p><p> Quét 2 đường liên tiếp từ phải qua trái</p><p> Quét 2 đường cách quãng chẵn lẻ từ trái qua phải</p><p> Quét 2 đường cách quãng chẵn lẻ từ phải qua trái</p><p> Màn hình hiển thị và điều khiển</p><p>- Loại : LCD mầu, cảm ứng</p><p>- Kích thước: : ≥ 10.4 inch</p><p>- Độ phân giải: :  800 x 600 điểm ảnh,  16 bit</p><p>- Có thể thay đổi độ nghiêng của màn hình</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-15T14:43:40.913 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:43:15.619
1101 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét hình ảnh trong miệng dùng trong nha khoa i500 | i500 |  | Hàn Quốc | Medit Corp. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA |  | Nhóm null |  |  | 460746000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>- Máy quét trong miệng i500, sản phẩm mới nhất từ Medit, tốc độ quét vượt trội không dùng bột cho phép trải nghiệm mượt mà hơn.</p> <p>- Rút ngắn thời gian quay vòng và tăng giá trị cho phòng khám.&nbsp;</p> <p>- Đầu quét nhỏ trên i500 thuận tiện cho cả người dùng và bệnh nhân với khả năng cơ động khi sử dụng đồng thời tạo sự thoải mái cho bệnh nhân.&nbsp;</p> |  |  | <p><b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</b></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước đầu quét: 18 x 15.2 mm (WxH)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều dài tổng thể: 266mm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trọng lượng: 276g</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Công nghệ hình ảnh: 3D-in-motion video technology</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màu sắc: 3D full color streaming capture</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết nối: USB 3.0</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước FOV: 14 x 13mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-07T14:13:49.574 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T08:39:22.482
1102 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điện châm | Máy điện châm | M8 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Dùng để kích thích châm cứu sau khi đã châm trên cơ thể người trong trường hợp:&nbsp;</p><p>- Điện châm chữa bệnh: (1) Thể châm, (2) Diện châm, (3) Nhĩ châm</p><p>- Châm tê trong phẫu thuật</p><p>- Châm giảm đau</p><p>- Điều trị hỗ trợ cai nghiện</p> |  |  | <p>- Kênh tả:</p> <p>+ Dạng xung: đa hài</p> <p>+ Tần số xung: từ 2Hz đến 50Hz</p> <p><em>(120 xung/phút - 3600 xung/phút)</em></p> <p>+ Biên độ xung:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (i) U peak (+): từ 0 đến 100V</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ii) U peak (-): khoảng từ 0 đến 100V</p> <p>- Kênh bổ:</p> <p>+ Dạng xung: blocking</p> <p>+ Tần số xung: từ 0,5Hz đến 30Hz</p> <p><em>(30 xung/phút - 1800 xung/phút)</em></p> <p>+ Biên độ xung:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (i) U peak (+): từ 0 đến 80V</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ii) U peak (-): từ 0 đến 2V</p> <p>- Đèn chỉ thị: Có đèn chỉ thị hoạt động của kênh tả và kênh bổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T14:03:17.179 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:16:22.906
1103 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy điều khiển cho tay khoan khuỷu nha khoa sử dụng trong phẫu thuật chữa tủy răng Endo E Plus | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 19081400 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Máy chữa tủy và định vị chóp (Apex)</li> <li>Thích hợp cho các quy trình nội nha với đèn LED</li> <li>Máy chữa tủy và định vị chóp (Apex)</li> <li>Thích hợp cho các quy trình nội nha với đèn LED</li> <li>Hệ thống đối ứng</li> <li>Tự động dừng tính năng đảo ngược</li> <li>Đầu thu nhỏ kiểu đẩy</li> <li>Tiết kiệm điện tự động</li> <li>Pin Li-on</li> <li>9 chương trình bộ nhớ</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:20.0pt;"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p> <ul> <li>Nguồn cấp: DC 12V (Adapter)</li> <li>Tốc độ: 150 – 600 rpn</li> <li>Mô men xoắn: 0.5 – 0.4Ncm</li> <li>Trọng lượng: 507g</li> <li>Kích thước: W105 x D179 x H110 (mm)</li> <li>Bộ gồm: Bộ điều khiển Endo, tay cầm, chân đế, kẹp môi, cáp Apex.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-07T09:51:14.861 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T08:39:22.483
1104 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco | R-EVO SMART E |  | Italy | Optikon 2000 S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p><strong>Tên máy: HỆ THỐNG PHẪU THUẬT PHACO </strong></p> <p><strong>Model:&nbsp; R-EVO SMART E</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: OPTIKON 2000 S.p.A</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T08:40:52.363 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T08:55:11.865
1105 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa trực tiếp tại cuộn thu) | Prodiva 1.5T CS |  | Hà Lan | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Philips Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 36000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva CS hỗ trợ lên đến <strong>24 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva CS hỗ trợ lên đến <strong>24 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-11-04T13:29:46.486 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.749
1106 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-T240 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: CS-T300</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  |  | <p><strong>Loại thiết bị:</strong> Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT</p> <p><strong>Tốc độ phân tích:</strong> <strong>240 Test/giờ&nbsp; </strong>(hóa chất đơn và đôi)</p> <p><strong>Nguyên tắc đo:</strong> Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục</p> <p><strong>Phương pháp phân tích:</strong> Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…</p> <p>Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, chuẩn tuyến tính và phi tuyến tính.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T09:53:47.195 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11T09:37:03.100
1107 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy điều khiển cho tay khoan khuỷu nha khoa sử dụng trong phẫu thuật chữa tủy răng Endo A Class | Endo A Class |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 20477600 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Máy chữa tủy không dây</li> <li>Thích hợp cho quá trình nội nha</li> <li>Hệ thống đối ứng</li> <li>Tự động dừng tính năng đảo ngược</li> <li>Đầu thu nhỏ kiểu đẩy</li> <li>6 Chương trình bộ nhớ</li> <li>Pin Ni-MH</li> <li>Hoạt động trong 90 phút</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:20.0pt;"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p> <ul> <li>Nguồn cấp: AC100-240V 50/60Hz</li> <li>Tốc độ: 140 – 500rpn (16:1)</li> <li>Trọng lượng: 366g</li> <li>Kích thước: W112 x D147 x H77 (mm)</li> <li>Bao gồm: Động cơ Endo, góc SP-RA16, bộ sạc</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-07T09:34:04.281 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T08:39:22.483
1108 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-T300 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: CS-T300</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Loại thiết bị:&nbsp;</strong>Hoàn toàn tự động, riêng biệt, có chế độ STAT</p> <p><strong>Tốc độ phân tích:&nbsp;&nbsp;</strong>300 Test/giờ (hóa chất đơn và đôi)</p> <p><strong>Nguyên tắc đo:&nbsp;</strong>Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục</p> <p><strong>Phương pháp phân tích:&nbsp;</strong>Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…</p> <p>Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, chuẩn tuyến tính và phi tuyến tính.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T09:47:28.081 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11T09:37:03.100
1109 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | BÀN ĐẺ CƠ THỦY LỰC | CHS - E80 |  | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Bàn đẻ CHS-E80 được điều khiển bằng hệ thống cơ thủy lực linh hoạt và hiệu quả. Các Bác sỹ có thể điều khiển các vị trí tùy theo nhu cầu của bệnh nhân.</p> <p><strong>Tính năng</strong></p> <ul> <li>Tất cả các bộ phận của bàn đều có thể tháo lắp dễ dàng, thuận lợi cho việc vệ sinh và khử khuẩn</li> <li>Các bộ phận tiếp xúc được làm bằng thép không gỉ để tránh ăn mòn trong quá trình làm sạch và khử trùng.</li> <li>Có thể sử dụng như một bàn mổ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>Bàn đẻ cơ thủy lực vận hành đơn giản dễ sử dụng.</li> <li>Độ cao được điều chỉnh bằng pedal thủy lực.</li> <li>Bàn điều khiển lên / xuống dễ dàng.</li> <li>Bàn có thể xoay ngang 360<sup>0</sup> mang lại sự thoải mái cho người sử dụng.</li> <li>Mặt bàn được bọc lớp da chất lượng cao không ảnh hưởng bởi hóa chất tẩy rửa.</li> <li>Thanh ray 30 x 8mm (<em>Rộng x Sâu</em>) được làm bằng thép không gỉ SUS 304 ở cả 2 bên của mặt bàn để gắn thêm phụ kiện.</li> <li>Bàn phụ có thể kéo ra, vào giúp lựa chọn nhiều tư thế cho bệnh nhân. Kích thước: 550 x 670mm (<em>Rộng x Sâu</em>)</li> <li>2 tay cầm đều được làm bằng thép không gỉ.</li> <li>Bộ đỡ gối có dây đai để cố định vị trí, chiều cao có thể điều chỉnh được.</li> <li>Bộ đỡ gót có thể điều chỉnh được độ dài.</li> <li>Kích thước phần lưng: 1050 x 600mm (<em>Dài x Rộng</em>)</li> <li>Khay đựng chất bẩn có kích thước 325 x 100 x 265mm (<em>Rộng x Cao x Sâu</em>) được làm bằng hợp kim nhôm</li> <li>Chân đế (500 x 780mm) có 03 bánh xe và 02 pedal khóa vị trí.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong><em>Tính năng:</em></strong></p> <ul> <li>Tất cả các bộ phận của bàn đều có thể tháo lắp dễ dàng, thuận lợi cho việc vệ sinh và khử khuẩn</li> <li>Để tránh ăn mòn do làm sạch và khử trùng, các bộ phận tiếp xúc được làm bằng thép không gỉ; các bộ phận khác được sơn phủ bảo vệ</li> <li>Có thể sử dụng như một bàn mổ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>Bàn mổ cơ được thiết kế và vận hành đơn giản.</li> <li>Độ cao được điều chỉnh đơn giản bằng pedal thủy lực.</li> <li>Điều khiển lên cao / xuống dưới đơn giản và trơn tru.</li> <li>Bàn có thể xoay ngang 360<sup>0</sup>. Điều này mang lại sự hài lòng hoàn toàn cho tất cả các vị trí bạn mong muốn.</li> <li>Mặt bàn được bọc một lớp da chất lượng cao không bị ảnh hưởng bởi hóa chất tẩy rửa.</li> <li>Bàn có các thanh ray 30 x 8 mm (Rộng x Sâu) được làm từ thép không gỉ SUS304 để gắn phụ kiện.</li> <li>Bàn phụ trợ kích thước: 550 x 670mm để giúp điều chỉnh tư thế của bệnh nhân.</li> <li>2 tay cầm đều được làm bằng thép không gỉ.</li> <li>Đỡ gối có dây đai để cố định vị trí của bệnh nhân, chiều cao của đỡ gối cũng có thể được điều chỉnh.</li> <li>Đỡ gót có thể điều chỉnh được độ dài.</li> <li>Phần đỡ lưng kích thước: 1050 x 600mm</li> <li>Khay đựng chất bẩn 325 x 100 x 265mm được làm từ hợp kim nhôm.</li> <li>Chân đế kích thước 500 x 780mm có 3 bánh xe và 2 khóa hãm để cố định vị trí của bàn</li> </ul> <p><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 650 x 1880 x 700 ~ 820mm (Rộng x Dài x Cao)</li> <li>Điều chỉnh chiều cao: 700 ~ 820mm.</li> <li>Độ nghiêng lưng: -25° ~ 5°</li> <li>Mặt bàn xoay: 360°</li> <li>Trọng lượng: 225Kg + 13Kg (phụ kiện)</li> <li>Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc: 10°C - 40°C / 5% - 95%.</li> </ul> |  |  |  | bảo trì, bảo dưỡng 60 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị | Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13T16:50:19.521 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13T16:51:17.136
1110 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | SolarMax LED 160+80 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 160+80</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 160 + 80 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> |  | <p>Ngoài cấu hình cơ bản nhà sản xuất còn cung cấp thêm lựa chọn như sau:</p><p>- Camera Full HD với màn hình LCD.</p><p>- Pin dự phòng</p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 830mm (LED 160) và 640mm (LED 80)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 180.000Lux (LED 160) và 140.000Lux (LED 80)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 350 (LED 160) và 100 ~ 300 (LED 80)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 800~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 160 (LED 160) và 80 (LED 80)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 240W (LED 160) và 120W (LED 80)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:37:36.581 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:37:36.690
1111 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cân lắc túi máu | Máy lắc túi máu và cân tự động | MW-2000 |  | Việt Nam | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Tế Đông Dương |  |  | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-02-13 | <p>MW-2000 là thiết bị lắc túi máu tự động và cân khối lượng trong quá trình thu nhận máu toàn phần. Được sử dụng rộng rãi trong các Trung tâm truyền máu. Có khả năng lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu về hệ thống lưu trữ dữ liệu của bệnh viện.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2020-11-13T14:17:40.722 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2020-11-13T15:31:43.412
1112 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo 4008A | 4008A |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 440000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><em>Máy thận nhân tạo 4008A hay còn gọi là máy lọc máu là thiết bị làm sạch chất cặn bã từ máu ở những bệnh nhân bị suy thận cấp hoặc mạn tính để thay thế chức năng thận.&nbsp;</em></p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-10-22T14:23:17.783 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13T17:23:01.528
1113 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 3mm | SSTA-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 3,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 3,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:58:39.339 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T14:36:24.368
1114 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực hai kênh | R27A |  | Italy | M.R.S. s.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Italy | Nhóm 3 |  |  | 278000000 | t | Bộ | true | 2020-12-30 | 2021-03-29 | <p>-Máy đo 2 kênh.</p><p>-Đo thính lực đơn âm.</p><p>-Đo thính lực lời.</p><p>-Đo đường khí, đường xương, đo che lấp, đo trường tự do.</p><p>-Kết nối phần mềm.</p><p>-Các phép đo khác: Autothreshold, ABLB, Stenger, GAP, DLF</p> | [7 empty] | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-30T15:16:34.002 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2021-01-11T11:19:03.893
1115 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy điều khiển cho tay khoan khuỷu nha khoa Ki-20 (Non Optic) | Ki-20 |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 55848000 | t | Bộ | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Điều khiển LED quang</li> <li>Động cơ Micro nhỏ gọn 40.000 vòng/ phút (1:1)</li> <li>9 chương trình bộ nhớ có thể được lưu trữ trên một động cơ</li> <li>Động cơ quang nhẹ, nhỏ gọn để phẫu thuật nhanh chóng và chính xác</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Nguồn cấp: AC100-120 or AC220-240V 50/60Hz</li> <li>Tốc độ: 20-2,000 (20:1), 13-1, 200 (32:1)</li> <li>Mô men xoắn: 70Ncm (20:1), 90Ncm (32:1)</li> <li>Trọng lượng: 2,6kg</li> <li>Kích thước: W240 x D225 x H108(mm)</li> <li>Nội dung: Bộ điều khiển, tay cầm, điều khiển chân, tay cầm đứng.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T16:00:27.043 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T08:39:22.483
1116 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy điều khiển cho tay khoan khuỷu nha khoa Ki-20 (Optic) | Ki-20 |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 60502000 | t | Bộ | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>Động cơ loại E với tùy chọn tích hợp đèn chiếu sáng quang học và không có đèn chiếu quang học quý bác sĩ có thể lựa chọn tay khoan có đèn hoặc không có đèn</p> <p>Bơm tưới tiên tiến: Máy bơm cho phép dễ dàng thiết lập các ống thủy lợi cực kỳ yên tĩnh trong quá trình hoạt động</p> |  |  | <ul> <li>Nguồn cấp: AC100-120 or AC220-240V 50/60Hz</li> <li>Tốc độ: 20-2,000 (20:1), 13-1, 200 (32:1)</li> <li>Mô men xoắn: 70Ncm (20:1), 90Ncm (32:1)</li> <li>Trọng lượng: 2,6kg</li> <li>Kích thước: W240 x D225 x H108(mm)</li> <li>Nội dung: Bộ điều khiển, tay cầm, điều khiển chân, tay cầm đứng.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T15:52:39.096 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T08:39:22.483
1117 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật KINEVO 900 (Cấu hình cơ bản) | KINEVO 900 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | <p>Là hệ thống kính hiển vi robotic tích hợp tùy chọn 3 chức năng quan sát trên cùng một hệ thống: quan sát vi phẫu bằng ống kính hiển vi, quan sát phẫu trường qua dụng cụ nội soi tích hợp, quan sát thông qua màn hình 3D và tích hợp chức năng cho phẫu thuật huỳnh quang.</p> |  |  | <p>I. Hệ thống chân đế đẩy sàn: 01 hệ thống<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, kích cỡ chân đế ≥820x820 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ &nbsp;cao cao nhất của kính tối thiểu ≥2660mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tích hợp 2 màn hình trên cùng một hệ thống chân đế kính hiển vi(1 màn hình 2D và 1 màn hình 3D)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình 2D tích hợp có thể điều khiển các chức năng của kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dụng cụ nội soi tích hợp<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bổ sung cho hình ảnh trong phẫu thuật, cho phép phẫu thuật viên khám phá các khu vực chưa khám phá trong quá trình phẫu thuật. phẫu thuật viên có thể nhìn quanh góc và loại bỏ các điểm mù<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống quang học &nbsp;: 01 hệ thống<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên chính chỉnh góc ≤0-≥180 độ, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên đối diện chỉnh góc ≤0-≥180 độ, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên hướng bên dạng thẳng, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính trường nhìn rộng gắn từ tính ≥12.5x<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ lấy nét focus điều chỉnh bằng mô tơ với khoảng cách làm việc từ ≤200-≥625mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống Camera HD 3D<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp Camera HD 3D<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng, 24” tỉ lệ 16:9<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera có thể chụp hình ở nhiều tình huống khác nhau<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trong khi phẫu thuật mà chế độ quay video không chạy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trong khi phẫu thuật mà chế độ quay video đang chạy, ảnh được tạo dưới dạng các tệp tin video và có thể chọn nơi lưu trữ trong khi tệp video đang được mở lại.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng Xenon 300w<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất ≥300W&nbsp;<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có sẵn bóng đèn dự phòng có công suất tương đương với bóng chính<br /> Các chức năng, phần mềm huỳnh quang bao gồm:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang mạch máu<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích mạch máu&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang u não</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-23T16:57:09.860 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:52:19.872
1118 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy phun dung dịch khử khuẩn | MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ (Máy phun khô ozone plasma khử khuẩn-khử mùi phòng mổ) | OZPRO -3000 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <ul> <li>Thiết bị máy phun ozone plasma khử khuẩn không khí và bề mặt phòng mổ ,đạt chuẩn vi sinh WHO-Grade B ( ≤ 10CFU)</li> <li>Là loại thiết bị sử dụng nguồn vào là 20% oxy từ không khí trong phòng để tạo ra ozone plasma nồng độ cao được phun vào phòng lan truyền qua không khí để khử khuẩn - khử mùi không khí, bề mặt của phòng mổ, các bề mặt khuất của các vật dụng, khử khuẩn máy lạnh cục bộ.</li> <li>Thời gian cài đặt: 30-60 phút /chu trình tự động</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> <li>Tiêu chuẩn vi sinh : đạt chuẩn WHO-Grade B (<em>(≤10CFU</em>)</li> <li><strong>Vật liệu chế tạo:</strong></li> </ul> <ul> <li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li> <li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li> <li>Thiết bị có bánh xe di chuyển, có chốt hãm.</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ trung bình: 200W/h.</li> <li>Điều kiện hoạt động : phòng máy lạnh ( &lt;27 độ), độ ẩm ≤&nbsp; 65% (phù hợp với tiêu chuẩn môi trường phòng mổ , ICU bệnh viện )</li> <li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li> </ul> |  | <p>Phụ kiện (option)&nbsp;:</p> <p>- Máy đo hoạt tính khử khuẩn không khí (Handed Ozone Tester): 01 cái</p> <p style="margin-left:13.75pt;">&nbsp;</p> | <p><strong>Máy PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Model: OZPRO – 3000</strong></li> <li>Nhãn hiệu: HMED</li> <li>Xuất xứ: PETECH -vn</li> <li>Hàng mới 100%, Năm sản xuất: <strong>2020</strong></li> <li>Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO 9001:2015</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <ol> <li><strong><u>Chứng từ kèm theo</u></strong><strong>:</strong></li> </ol> <p>-GPLH của BYT ,số : 22/2019/BYT-TB-CT</p> <p>-Chứng nhận ISO 9001:2015</p> <p>-Chứng nhận ISO 13485:2016</p> <p><em>- Ch</em><em>ứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn </em><em>vi sinh </em><em>W</em><em>HO-Grade B (≤ 10 CFU) ,do Viện Pasteur TP.HCM ,Viện Y Tế Công Cộng-Bộ Y Tế (hoặc Đơn vị nhà nước có chức năng) kiểm nghiệm mẫu và cấp chứng nhận ( theo từng máy với mã số CODE sản xuất riêng&nbsp; biệt ).</em></p> <p><em>- Chứng nhận bản quyền công nghệ “Medical OZPRO System _ Thiết bị phun khử khuẩn chuyên dụng cho phòng mổ bệnh viện”&nbsp; của Cục S</em><em>ở Hữu</em><em> Trí Tuệ (Số CN : 238721).</em></p> <p><em>- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p> <p><em>- Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>-Bản công bố tiêu chuần của nhà sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-22T08:39:41.482 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T09:37:19.892
1119 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X quang cao tần | CMP200 |  | Mỹ | CORE LABS LLC. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY X-QUANG CAO TẦN </strong></p> <p>Model : CMP 200</p> <p>Hãng sản xuất : Core Labs LLC</p> <p>Nước sản xuất : Mỹ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-11T16:35:12.783 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T10:23:56.824
1120 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Neo-ISE type B | Neo-ISE type B |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Serbia | Nhóm 3 |  |  | 88400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải&nbsp;: NEO-ISE</strong></p> <p>Máy xét nghiệm điện giải có thể kết hợp nhiều điện cực&nbsp;: K,Na, Cl,&nbsp;&nbsp;Li, Mg, Ca, nCa, T Ca, pH, Li, Mr, TCO2, AG</p> |  |  | <p>Sử dụng phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu điện giải như: Na; K; Cl; Li, iCa, nCa, TCa, pH, Mg, TCO2, AG….&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Máy đo được máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu.</p> <p>-Lượng mẫu thử cho 1 lần đo tương đương&nbsp;60 µl&nbsp;cho máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh hoặc&nbsp;40 µl&nbsp;nước tiểu pha loãng tỉ lệ 1:1.</p> <p>- Mẫu bệnh nhân phải đựng trong tube heparin.&nbsp;</p> |  | -Điện cực Na, Điện cực K, Điện cực Cl, Điện cực Ca, Điện Cực tham chiếu (Reference eletrode), | Thuốc thử Neopack-5/ Reagent pach |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04T11:03:18.641 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11T08:53:21.358
1121 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 25 degree 1mm shoulder | EATA-25-1 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:32:47.184 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T14:36:32.384
1122 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-5 (Kit of 3pcs) | BA-5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Làm bằng silicon</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Làm bằng silicon</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:53:13.031 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.431
1123 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Black (4 pcs.) | SCB-B |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-B: Black&nbsp;(4 pcs.):Lab Use Only</p> |  |  | <p>SCB-B: Black&nbsp;(4 pcs.):Lab Use Only</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:51:07.317 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.431
1124 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Đèn hồng ngoại điều trị | TL-250 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p> Ứng dụng</p><p> - Trị bệnh về cơ, xương, khớp, những vết bầm tím…đèn hồng ngoại cũng có tác dụng làm giảm bớt những cơn đau, chống cứng cơ, làm tan máu bầm</p><p> - Tác dụng sưởi ấm</p><p> - Tác dụng làm đẹp: Đèn hồng ngoại có tác dụng làm mềm da, khiến những mạch máu li ti lưu thông, kích thích tế bào da sinh trưởng đồng thời loại bỏ đi những tế bào da chết…. &nbsp;</p> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td width="200">- Loại đứng trên sàn, có thể di chuyển trên bánh xe, bánh xe có chốt hãm<br /> - Chụp đèn: làm bằng kim loại, bên trong được phủ lớp phản quang và chịu nhiệt.<br /> - Đui đèn sử dụng cho nhiều loại bóng đèn.<br /> - Dải điều chỉnh chiều cao đèn: từ 1 m đến 1,7 m.<br /> - Đầu đèn có thể điều chỉnh lên xuống góc khoảng 30°.<br /> - Có bộ hẹn giờ với dải điều chỉnh thời gian chiếu sáng từ 0 phút đến 30 phút.<br /> - Công suất: có thể điều chỉnh, tối đa tới 250 W.<br /> - Đế đèn làm bằng gang đúc liền khối, sơn tĩnh điện, có lắp 3 bánh xe xoay được mọi hướng.<br /> - Nguồn điện, môi trường hoạt động:<br /> - Dây nguồn dài 3 m. Nguồn điện: 220V, 50Hz.<br /> - Môi trường hoạt động: nhiệt độ tối đa 45°C, độ ẩm tối đa 90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T09:38:34.098 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:16:44.914
1125 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 2mm/ D-3mm for Narrow Line | NL-HC-2N |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 2,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 2,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:40:06.733 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:39:56.432
1126 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm máu cầm tay | i-Stat Analyzer Model 300-G |  | Singapore | Abbott Point of Care Inc. |  |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Bộ | false | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT là một thiết bị phân tích, chuẩn đoán in-vitro. Thiết bi dùng cùng với thẻ xét nghiệm sử dụng công nghệ một lần, chứa điện cực và cảm biến tạo thành xét nghiệm chuẩn đoán định lượng đối với máu toàn phần.</p> <p>- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485</p> <p>- Môi trường hoạt động của thiết bị:</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Nhiệt độ hoạt động: từ 16°C đến 30°C đảm bảo nhiệt độ thực hiện việc xét nghiệm.</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Nhiệt độ vận chuyển (bảo quản): từ -10°C đến 46°C.</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Độ ẩm: 90% (tối đa) không ngưng tụ</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Nguồn điện: sử dụng 2 pin lithium rời với nguồn 9V hoặc pin sạc</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2020-11-13T17:47:09.217 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2020-11-16T09:10:23.582
1127 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng thủy lực vận chuyển bệnh nhân đa năng | MET-6600 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 115000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.686 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:52:11.036
1128 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | DR-ID 1200SE (FDR D-EVO II) |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 1750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện môi trường làm việc: </p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 30⁰C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p> </p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đi kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:22:01.243 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:22:01.336
1129 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực | AT-80 |  | Đài Loan | AFA Industried Med Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>- Model :&nbsp;<strong>AT-80</strong></p><p>- Hãng sản xuất: Acomed Industrial Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Đài Loan</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>- Thiết kế đặc biệt cho vận hành đa năng. Có thể quay 360<sup>0</sup>. Các bộ phận tiếp xúc với ẩm ướt làm bằng thép không gỉ SU 304.</p><p>- Nhiều phụ tùng và kẹp làm bằng thép không gỉ SU 304.</p><p>- Có phần nâng thận</p><p>- Chiều dài bàn: 190cm</p><p>- Chiều rộng bàn: 50cm</p><p>- Khoảng nâng hạ: 71 - 100cm</p><p>- Điều chỉnh nghiêng trái, phải: 25<sup>0</sup>/25<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Ngiêng vai/ ngược lại:&nbsp;22<sup>0</sup>/28<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Lưng: + 80<sup>0</sup>/0<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Đầu: +30<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Chân: +20<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:44:50.965 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31T11:44:51.010
1130 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng và phản xạ cơ bàn đạp | R26M |  | Italy | M.R.S. s.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Italy | Nhóm 3 |  |  | 330000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-03-29 | <p>-Đo nhĩ lượng</p><p>-Đo phản xạ cơ bàn đạp (cùng bên và đối bên)</p><p>- Kết nối phần mềm</p><p>-Tính năng cho trẻ em khi thực hiện phép đo nhanh</p><p>-Các phép đo khác:&nbsp;Đo suy giảm phản xạ, Phép đo nhanh, Sàng lọc nhanh.</p> | [7 empty] | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-30T16:21:17.095 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2021-01-11T11:20:46.447
1131 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật phaco CV-9000R | CV-9000R |  |  | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 845000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-03-31 | <p style="margin-left:5.9pt;">Hệ thống phẫu thuật phaco CV-9000R &amp; phụ kiện</p> |  |  | <p style="margin-left:5.9pt;">THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Hút: </strong></p> <p style="margin-left:5.9pt;">Loại bơm: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Bơm nhu động</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Cài đặt mức hút: 0 – 700mmHg (I/A mode)</p> <p style="margin-left:5.9pt;">0 – 650mmHg (US mode và Vit mode)</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Tốc độ chảy</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 – 60ml/phút</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Phaco:</strong></p> <p style="margin-left:5.9pt;">Tay cầm: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Piezoelectric</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Tần số: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 kHz</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Xung động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 – 100 xung/giây</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Điện đông</strong>:</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Tần số: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 kHz</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Công suất: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.5 – 10W (5 – 100%)</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Cắt dịch kính: </strong></p> <p style="margin-left:5.9pt;">Nguồn: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hệ thống khí nén</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Tốc độ cắt: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 – 1,000 lát cắt/phút (với máy nén khi gắn sẵn trong máy)</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Nguồn điện</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AC 100 – 230 ± 10%</p> <p style="margin-left:5.9pt;">50/60 Hz</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Công suất</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240VA</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Kích thước</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 x 456 x 295mm (W x D x H)</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Trọng lượng</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp; 16kg</p> <p style="margin-left:5.9pt;"><strong>Bàn đẩy máy (chọn thêm):</strong></p> <p style="margin-left:5.9pt;">Nguồn điện: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AC 100/115/230V ± 10%</p> <p style="margin-left:5.9pt;">50/60Hz</p> <p style="margin-left:5.9pt;">Công suất: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300VA ( kể cả máy công suất máy CV-9000)</p> <p>Kích thước: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 x 607 x 1,615 – 2,216mm (W x D x H)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-10T16:39:58.541 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T09:37:42.677
1132 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy thuốc | MMC-9100 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.277 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.401
1133 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 | LPT403 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 là thiết bị sử dụng tia laser bước sóng hồng ngoại trong môi trường kích hoạt là khí CO2.</p> <p>Thiết bị Laser CO2 của Công ty TNHH Công nghệ Long Phương là sản phẩm được hình thành từ đề tài nghiên cứu khoa học và đã được Công ty thương mại hóa thành công. Hiện tại thiết bị được sử dụng ở rất nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, thẩm mỹ viện trên toàn quốc.</p> <p>Thiết bị được thiết kế mềm dẻo với cả phẫu thuật viên và người bệnh, được xây dựng trên cơ sở an toàn cao đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 601-2-22.</p> <p>Thiết bị đã được nhiệt đới hóa để hoạt động tốt và bền bỉ trong môi trường khí hậu Việt Nam</p> <p>Sản phẩm được sản xuất và giám sát theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và ISO 13485:2016</p> <p>Sản phẩm có nhiều ứng dụng trong điều trị các bệnh về:</p> <p><em>Da liễu - Thẩm mỹ</em></p> <p>Nốt ruồi,&nbsp; Mụn cơm, Xoá xăm, Tàn nhang, Bớt vàng, bớt đỏ, Hôi nách, Viêm nang lông, Bóc các lớp trai xừng.</p> <p><em>Ngoại khoa</em></p> <p>Trĩ nội-trĩ ngoại, Polip trực tràng- hậu môn, Phymosis, Thay dao mổ và dụng cụ khi bóc tách tổ chức.</p> <p><em>Nha khoa</em></p> <p>Các u, polip trong miệng, Lợi trùm, Chảy máu chân răng.</p> <p><em>Phụ khoa</em></p> <p>Viêm loét cổ tử cung,&nbsp; Polip sinh dục, Sùi mào gà.</p> <p><em>Tai - Mũi - Họng</em></p> <p>U, nhọt ống tai ngoài, Viêm họng hạt, Viêm mũi xuất tiết, Polip mũi.</p> <p>Sản phẩm được bảo hành 1 năm mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất</p> <p>Giá công bố đã bảo gồm thuế giá trị gia tăng (VAT5%) và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.</p> |  |  |  | <p>Ngoài dịch vụ bảo hành miễn phí 1 năm (12 tháng) mọi hỏng hóc của nhà sản xuất. Công ty còn nhận bảo trì - bảo dưỡng thiết bị hàng năm với giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-20T11:16:30.098 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:03.811
1134 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật KINEVO 900 (Cấu hình nâng cao) | KINEVO 900 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 27000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | <p>Là hệ thống kính hiển vi robotic tích hợp tùy chọn 3 chức năng quan sát trên cùng một hệ thống: quan sát vi phẫu bằng ống kính hiển vi, quan sát phẫu trường qua dụng cụ nội soi tích hợp, quan sát thông qua màn hình 3D và tích hợp chức năng cho phẫu thuật huỳnh quang.</p> |  | <p>Hệ thống bao gồm:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thân kính hiển vi bao gồm bộ phóng đại và lấy nét: 1 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ông kính chính gập 180 độ: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phụ đối diện gập 180 độ: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phụ hướng bên, ống thẳng: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12,5x: 06 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chân đế bao gồm:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chân đế robotics: 01 hệ thống<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống cánh tay mang kính robotics: 01 hệ thống<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân: 01 chiếc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ tay cầm điều khiển đa chức năng: 01 hệ thống<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ XY roboticsc: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình tích hợp 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng Xenon: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ đèn dự phòng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống Camera 3D: 01 hệ thống<br /> • Bộ ghi hình tích hợp: 01 bộ<br /> - Hệ thống màn hình quan sát 3D: 01 hệ thống<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dụng cụ nội soi tích hợp: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các chức năng, phần mềm huỳnh quang bao gồm:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang mạch máu<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích mạch máu&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang u não<br /> &nbsp;</p> | <p>I. Hệ thống chân đế đẩy sàn: 01 hệ thống<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, kích cỡ chân đế ≥820x820 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ &nbsp;cao cao nhất của kính tối thiểu ≥2660mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống tích hợp 2 màn hình trên cùng một hệ thống chân đế kính hiển vi(1 màn hình 2D và 1 màn hình 3D)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình 2D tích hợp có thể điều khiển các chức năng của kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dụng cụ nội soi tích hợp<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bổ sung cho hình ảnh trong phẫu thuật, cho phép phẫu thuật viên khám phá các khu vực chưa khám phá trong quá trình phẫu thuật. phẫu thuật viên có thể nhìn quanh góc và loại bỏ các điểm mù<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống quang học &nbsp;: 01 hệ thống<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên chính chỉnh góc ≤0-≥180 độ, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên đối diện chỉnh góc ≤0-≥180 độ, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên hướng bên dạng thẳng, f=170mm<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính trường nhìn rộng gắn từ tính ≥12.5x<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ lấy nét focus điều chỉnh bằng mô tơ với khoảng cách làm việc từ ≤200-≥625mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống Camera HD 3D<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp Camera HD 3D<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng, 24” tỉ lệ 16:9<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera có thể chụp hình ở nhiều tình huống khác nhau<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trong khi phẫu thuật mà chế độ quay video không chạy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trong khi phẫu thuật mà chế độ quay video đang chạy, ảnh được tạo dưới dạng các tệp tin video và có thể chọn nơi lưu trữ trong khi tệp video đang được mở lại.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng Xenon 300w<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất ≥300W&nbsp;<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có sẵn bóng đèn dự phòng có công suất tương đương với bóng chính<br /> Các chức năng, phần mềm huỳnh quang bao gồm:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang mạch máu<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích mạch máu&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng huỳnh quang u não</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-23T16:31:09.802 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:52:19.872
1135 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS53 | NIHOPHAWA-Ó53 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:19:39.361 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-03T01:04:15.790
1136 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Implant Analog - 3.75mm | IA-3.75 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 3,75</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 3,75</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:35:33.060 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.618
1137 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Temporary Cap for PUT-M 6mm | TC-PUT-M |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1535625 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>M: 6mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>M: 6mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:22:51.916 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.618
1138 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Temporary Cap for PUT-S 4mm | TC-PUT-S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1535625 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>S: 4mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>S: 4mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:20:58.654 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.618
1139 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Waxing Sleeve for PUT (White) | WS-PUT-R |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1535625 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT có quay hoặc không (WS-Put/WS-Put-R)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>S: 4mm, M: 6mm, L: 8mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Tay áo đánh bóng cho PUT có quay hoặc không (WS-Put/WS-Put-R)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>Nắp tạm cho PUT (TC-PUT)</li> <li>Làm bằng nhựa</li> <li>S: 4mm, M: 6mm, L: 8mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:18:19.696 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.618
1140 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Impression Plastic cap for PUT-S, M & L | PUP-CA |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1653750 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>&nbsp;Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Thiết kế: S, M, L</li> <li>Côn (mm): 4,0; 6,0; 8,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>&nbsp;Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Thiết kế: S, M, L</li> <li>Côn (mm): 4,0; 6,0; 8,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:16:24.460 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.619
1141 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 2mm Shoulder, 6.0mm Cone | PUT-2M |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 2,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 2,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:04:55.147 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:32.619
1142 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực | AT-80 |  |  | AFA Industried Med Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 186000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-10-21 | <p>Thông tin chung về thiết bị:</p> <p>- Model :&nbsp;<strong>AT-80</strong></p> <p>- Hãng, nước&nbsp;sản xuất: Đài Loan</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485</p> <p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p> <p><strong>Giá&nbsp;nêu trên là giá của bàn mổ có cấu hình&nbsp;tiêu chuẩn.&nbsp; Giá thành bàn mổ thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <ul> <li>Thiết kế đặc biệt cho vận hành đa năng. Có thể quay 360<sup>0</sup>. Các bộ phận tiếp xúc với ẩm ướt làm bằng thép không gỉ SU 304.</li> <li>Nhiều phụ tùng và kẹp làm bằng thép không gỉ SU 304.</li> <li>Có phần nâng thận</li> <li>Chiều dài bàn: 190cm</li> <li>Chiều rộng bàn: 50cm</li> <li>Khoảng nâng hạ: 71 - 100cm</li> <li>Điều chỉnh nghiêng trái, phải: 25<sup>0</sup>/25<sup>0</sup></li> <li>Ngiêng vai/ ngược lại: &nbsp;22<sup>0</sup>/28<sup>0</sup></li> <li>Điều chỉnh nâng hạ phần Lưng: + 80<sup>0</sup>/0<sup>0</sup></li> <li>Điều chỉnh nâng hạ phần Đầu: +30<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></li> <li>Điều chỉnh nâng hạ phần Chân: +20<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-10-21T10:17:32.299 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-11-11T08:52:19.872
1143 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy nhiệt độ thấp 850 lít | HOV-850TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Chuyên dùng để sấy khô các loại vật sấy đã làm sạch như ống thở, ống gây mê và phụ kiện, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm ô xy, dụng cụ y tế…</p> |  |  | <p>- Chuyên dùng để sấy khô các loại vật sấy đã làm sạch như ống thở, ống gây mê và phụ kiện, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm ôxy, dụng cụ y tế…<br /> - Gia nhiệt cưỡng bức, dòng khí nóng chuyển động tuần hoàn liên tục theo chiều thẳng đứng.<br /> - Điều khiển nhiệt độ, thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp P.I.D với độ chính xác cao.<br /> - Giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED.<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5°C đến 45°C.&nbsp;</p> <p>- Độ nhạy điều khiển: 0,1°C.<br /> - Nhiệt độ bảo vệ: Nhiệt độ sấy cài đặt + (3°C đến 5°C).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy: Dải thiết lập từ 0 phút đến 99 giờ 59 phút. Cài đặt bằng cách nhập số. Thời gian sấy theo cài đặt cụ thể hoặc cài đặt chạy liên tục.<br /> - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 2.000 W.<br /> - Công suất tiêu thụ trung bình: 1.400 W.<br /> - Nguồn điện: 220V ± 10%/ 50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26T08:58:47.667 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:17:57.004
1144 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | LPT350 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần hay Dao mổ điện là thiết bị sử dụng dòng điện cao tần để thực hiện các chức năng trong phẫu thuật gồm: Cắt, làm đông và đốt cháy.</p> <p>Dao mổ điện cao tần của Công ty TNHH Công nghệ Long Phương là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học của Trung Tâm Công nghệ Laser - Viện Ứng dụng công nghệ chuyển giao cho Công ty độc quyền sản xuất.</p> <p>Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-2, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485: 2016</p> <p>Thiết bị đã được nhiệt đới hóa để hoạt động tốt và bền bỉ trong môi trường khí hậu Việt Nam</p> <p>Thiết bị được chế tạo để hoạt động liên tục 24/24 với chu kỳ cắt không giới hạn</p> <p>Dao mổ điện Long Phương được tích hợp bàn đạp chân kép 3 điều khiển từ xa cả ba chế độ của máy dễ dàng và thuận tiện cho thao tác của Bác sỹ phẫu thuật.</p> <p>Sản phẩm thích hợp cho Đại phẫu - Trung phẫu - Tiểu phẫu, Phẫu thuật tổng hợp, nọi soi, lồng ngực, chỉnh hình, thẩm mỹ, sản, tiết liệu, thần kinh...</p> <p>Sản phẩm được bảo hành 2 năm mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất</p> <p>Giá công bố đã bảo gồm thuế giá trị gia tăng (VAT5%) và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.</p> |  |  |  | <p>Ngoài dịch vụ bảo hành miễn phí 2 năm (24 tháng) mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Công ty còn nhận bảo trì - bảo dưỡng hàng năm tất cả các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-20T10:45:01.377 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:03.831
1145 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Dây thở máy gây mê | NCS-844 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 126000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <ul><li>Dây thở máy gây mê. Dây có 2 đoạn 0,8m với đầu nối có khóa</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> |  |  | <ul><li>Dây thở máy gây mê. Dây có 2 đoạn 0,8m với đầu nối có khóa</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T09:10:38.777 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:47:10.462
1146 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não, lưu huyết chi động mạch tĩnh mạch | Vasoscreen 4000/5000 |  | Đức | Medis Medizinische Messtechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | Đức | Nhóm 3 |  |  | 798546000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị chẩn đoán tĩnh mạch và động mạch&nbsp;</p> <ul> <li>Cấu hình thiết bị theo nhu cầu chẩn đoán cận lâm sàng và theo dõi dài ngày</li> <li>Tất các thăm khám đều được tự động phân tích và đánh giá</li> <li>Đo đồng thời có thể thực hiện trên cả hai bên của cơ thể</li> <li>Cơ sở dữ liệu bệnh nhân và giao diện khác (GDT, PDF) có sẵn</li> </ul> <p><strong>* Chẩn đoán động mạch</strong></p> <p><strong>IPG – Đo biến đổi thể tích trở kháng</strong></p> <p>Phân tích sóng xung ở <strong>chân</strong>,<strong> tay</strong> và <strong>đầu </strong>để chẩn đoán những biến đổi về xơ cứng động mạch, hẹp động mạch hoặc tắc động mạch.</p> <p><strong>VOP động mạch </strong></p> <p>VOP - ghi biến đỏi thể tích gây tắc tĩnh mạch</p> <p>Đo dòng vào động mạch ở chân sau khi gây tắc tĩnh mạch (xung huyết) để chẩn đoán các bệnh tắc động mạch ngoại vi.</p> <p><strong>* Chẩn đoán Tĩnh mạch</strong></p> <p><strong>VOP – Đo biến đổi thể tích gây tắc tĩnh mạch</strong></p> <p>Đo sức chứa tĩnh mạch và dòng ra tĩnh mạch để chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc sức cản dòng ra và đánh giá bệnh nặng về huyết động.</p> <p>&nbsp;<strong>LRR – Lưu huyết bằng phương pháp phản xạ ánh sáng</strong></p> <p>Đo dung lượng tĩnh mạch và thời gian làm đầy để chẩn đoán chức năng van tĩnh mạch và tác dụng của bơm cơ tĩnh mạch.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-03T11:17:46.674 | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-11T13:20:07.555
1147 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ĐÈN MỔ 2 NHÁNH TREO TRẦN (160.000 LUX) | QE6H30 |  |  | Brandon Medical Company Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 374000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: quasar elite QE6H30</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Thân đèn 4.5” có thể điều chỉnh</p><p>- Bộ bảo vệ chống thâm nhập thân đèn 4.5”</p><p>- Bộ dụng cụ vòng treo trần M16</p><p>- Đèn HDLED 150w</p><p>- Bọc tay cầm tiệt trùng</p><p>- I2I RC treo tường đôi</p><p>- I2I điều khiển camera từ xa</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-30T15:45:03.974 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:00.494
1148 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA (Lưỡi đặt dùng nhiều lần) | CLEARVUE VL3R |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA (Lưỡi đặt dùng nhiều lần)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T16:31:34.259 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:03.879
1149 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1717NBW | FXRD-1717NBW |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1717NBW</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-10T10:56:50.787 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T07:37:26.542
1150 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | bàn ăn bệnh nhân | SKH046-1 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1100000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p><strong>BÀN ĂN BỆNH NHÂN</strong></p> <p><em>Model:</em> <em>SKH046-1</em></p> <p><em>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd</em></p> <p><em>Xuất xứ: Trung quốc</em></p> |  | <p>không có</p> | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p> <ul> <li>Chiều ngang: thay đổi từ <strong>870- 1020</strong> mm</li> <li>Chiều sâu: 350 mm</li> <li>Chiều dày: 28 mm</li> <li>Chịu tải trọng ~ 10 kg</li> <li>Có 2 móc để gắn lên thanh chắn giường khi sử dụng.</li> <li>Có 2 móc sau lưng bàn để móc lên đuôi giường.</li> <li>Chất liệu nhựa PP</li> </ul> <p>Thiết kế chống va đập tốt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-14T11:57:46.482 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-14T20:44:28.057
1151 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ và dây ống thở, 1 cửa, dung tích 504 lít, 9 ngăn đựng dụng cụ. | AD 400/1 |  |  | Steelco S.p.A. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p><span style="color: black;">Tủ sấy dụng cụ &amp; dây ống thở AD400/1 loại 1 cửa dung tích 504 lít</span></p><p><span style="color: black;">- Năm xuất: 2020 trở đi</span></p><p><span style="color: black;">- Chất lượng máy: Mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">Máy</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> có khả năng sấy tiệt trùng nhanh các dụng cụ phẫu thuật và các dụng cụ nói chung. Hệ thống có các kết nối chuyên dụng </span>cho<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> phép sấy khô đối lưu cưỡng bức các dụng cụ gây mê giú</span>p thở<span style="color: black;">.</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước tủ AD 400/1 (DxRxC): 710x785x1900mm.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trọng lượng máy: 202 kg.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tổng công suất nguồn điện: 2,750 W.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước buồng chứa/sấy: 600x600x1400 (mm) tương</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">đương 504lit.</span></p> |  |  |  | Bộ PM kit cho 2 năm bảo hành |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T10:07:03.999 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T10:58:49.162
1152 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | NRDD-66 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-04-25 | <p>Máy phân tích đông máu tự động NRDD-66 được phát triển để nhanh chóng phát hiện đông máu.</p><p>Máy NRDD-66 của NeoMedica thích hợp cho các công tác kiểm tra, xét nghiệm ở các phòng khám,</p><p>bệnh viện, phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu khoa học.</p><p>Là một thiết bị có chức năng kiểm tra đông máu bằng phương pháp quang học</p><p>Thông số kiểm tra: thời gian prothrombin, PT: lần, phần trăm hoạt động, tỉ lệ PT; INR; kích hoạt 1 phần</p><p>thời gian thromboplastin, APTT: lần; thời gian thrombin, TT: lần; Fibrinogen, FIB: tập trung (g/l).</p><p>D-Dimer, chức năng FDP, phương pháp hóa học peptide chất nền cho AT Ill, FM, APC-R, PC, PS, WF, và các yếu tố đông máu khác</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-25T17:01:06.873 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15T10:58:33.764
1153 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn kèm điện giải công suất 550 test/giờ | BT3500 |  | Italy | Biotecnica Instruments S.p.A. |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn kèm điện giải công suất 550 test / giờ</strong></p> <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Thông tin chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Model: BT 3500</li> <li>Hãng sản xuất: Biotecnica</li> <li>Nước sản xuất: Ý</li> <li>Đạt tiêu chuẩn: ISO 14485.</li> <li>Chất lượng: Mới 100%, năm sản xuất 2019 trở về sau.</li> </ul> |  |  | <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></li> </ol> <ul> <li>&nbsp;Tốc độ xét nghiệm:&nbsp; Sinh hóa 360 mẫu / giờ và 190 mẫu / giờ điện giải</li> <li>Tiêu thụ nước: 1620 ml / giờ ± 20%</li> <li>Số vị trí thuốc thử trên khay: Tổng cộng 80 vị trí (40 vị trí sử dụng cho lọ nhỏ + 40 vị trí sử dụng cho lọ to)</li> <li>Khoang làm lạnh thuốc thử: Có</li> <li>Thể tích phản ứng: Từ 180 đến 400ul</li> <li>Thể tích hút mẫu: 1.8ul đến 100ul</li> <li>Cuvette phản ứng: 45 chiếc sử dụng lâu dài</li> <li>Cánh tay hút mẫu: 2 cho huyết thanh và thuốc thử</li> <li>Số vị trí để mẫu xét nghiệm trên khay bệnh phẩm: tổng cộng 78 vị trí (62 vị trí cho mẫu bệnh phẩm + 16 vị trí cho chạy chuẩn và Control).</li> <li>Chế độ xét nghiệm: Truy nhập tự động ngẫu nhiên, Truy nhập theo nhóm, STAT (bệnh phẩm cấp cứu)</li> <li>Danh mục xét nghiệm: Lên tới 500 xét nghiệm</li> <li>Hệ thống điều khiển nhiệt độ cuvette: Được lập trình các chế độ tự động OFF/30/32/37<sup>0</sup>C (±0.2<sup>0</sup>C)</li> <li>Hệ thống bơm: Bên ngoài</li> <li>Hệ thống quang học: 10 vị trí kính lọc + 1 vị trí tham chiếu (340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm)</li> <li>Độ chính xác quang học: 3.00.D.</li> <li>Độ hấp thụ quang học: 0.001 Abs</li> <li>Pha loãng: 2- gốm 340ul</li> <li>Độ chính xác khi pha loãng: ±0.1% f.s</li> <li>Độ dung giải khi pha loãng: ±0.1ul</li> <li>Cảm biến cục máu đông: 2 - một cho mỗi nhánh lấy mẫu</li> <li>Chương trình chuẩn máy: 3 cấp độ đã biết, 3 cấp độ chưa biết</li> <li>Bảo trì: Phần mềm hỗ trợ</li> <li>Máy tính: Tích hợp bên trong</li> <li>Xử lý điện tử: 12 vi điều khiển, giao thức I<sup>2 </sup>CBUS</li> <li>Thiết bị: DVD, HUB, USB, HD&gt;100 Gb</li> <li>Màn hình: Màu LCD 12”</li> <li>Cảm ứng: Loại kính điện trở</li> <li><img height="180" src="file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif" width="831" />Nguồn cung cấp: 100/240 V, 50-60 Hz. 690W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-11-13T15:32:51.232 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:03.890
1154 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết DNA/RNA tự động | NX-48S |  | Hàn Quốc | Genolution Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2020-12-31 | <p>Máy tách chiết axit nucleic tự động có thể được sử dụng để chiết xuất axit nucleic từ các mẫu khác nhau. NX-48S có hệ thống khối gia nhiệt tích hợp có thể làm tăng hiệu suất tách chiết axit nucleic. Khả năng phân tích nhiệt mẫu trong hệ thống chiết tự động giúp giảm thời gian làm xét nghiệm và tăng hiệu quả rửa giải, dẫn đến tăng năng suất mẫu.</p> |  |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số mẫu tối đa: 48 mẫu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử: Tùy loại 1/8/24 mẫu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: 48 mẫu trong 15-30 phút</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 200-400µl</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích thu được: 50µl-150ul</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ gia nhiệt: 100ºC/ 5 phút</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi gia nhiệt: R.T 120ºC</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ an toàn: Cửa khóa và tia UV</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: Màn&nbsp;hình cảm ứng LCD 7’’</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 364mm x 386mm x 420mm (WxHxD)</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 25kg</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100-200v, 2.0A, 50/60Hz</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-11-30T09:54:31.188 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-12-31T00:00:09.842
1155 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element 5D |  | Israel | Align Technology Ltd |  |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1784528000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p>Hthống iTero Element 5D được phân phối độc quyền, cơ chế vận hành giống như máy tính để bàn‑ để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ</p> |  |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05T09:17:16.914 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-01-06T14:38:09.780
1156 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Dây máy thở hai bẩy nước | NCS-833-4 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 210000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-06-29 | <ul><li>Dây máy thở hai bẩy nước người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> |  |  | <ul><li>Dây máy thở hai bẩy nước người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T09:18:39.390 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:53:48.129
1157 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Hệ thống máy đo thính lực + Buồng đo | 270+ |  | Ba Lan | Amplivox Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>- Máy đo thính lực + buồng đo</p> <p>model: 270+</p> <p>Hãng sản xuất: Amplivox</p> <p>Xuất xứ: Ba Lan</p> <p>Máy đo thính lực + buồng đo Dùng để phát hiện và thăm khám chức năng nghe và các dị tật&nbsp;của bệnh nhân</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-11-14T10:33:00.467 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-12-31T00:00:03.921
1158 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân điện tử UC-502 | UC-502 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 650000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Chất liệu nhựa và kính cường lực</p> <p>Được sản xuất theo công nghệ cảm biến siêu nhạy</p> <p>Kết quả hiển thị rõ ràng với màn hình LED</p> <p>Tiết kiệm pin tối đa với chế độ tự động tắt khi không sử dụng</p> <p>Được kiểm định và chứng nhận chất lượng</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T11:17:02.750 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T09:10:08.204
1159 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa ống nội soi | J-1000 |  | Hàn Quốc | J - Meditech |  | ["2020"] | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p><strong>Thông tin chung:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Sản xuất năm 2020</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Tiêu chuẩn: ISO 13485</li> <li>Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz</li> </ul> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy rửa tự động ống soi mềm với họng phun rửa xoáy 360 độ giúp dễ dàng loại bỏ các chất bẩn trên ống soi và làm sạch ống soi sau khi tiệt trùng</li> <li>Tích hợp súng xịt hơi bên ngoài đẻ loại bỏ các chất bẩn hay để làm khô ống soi</li> <li>Màn hình hiển thị LCD: Cho phép theo dõi các giai đoạn rửa, hiển thị các thông báo hay các lỗi nếu xảy ra.</li> <li>Có chức năng thông báo bằng giọng nói để gửi thông điệp đến cho người sử dụng khi họ đang phải làm việc khác.</li> <li>Có thể cài đặt sẵn ít nhất 3 chương trình rửa tự động mặc định</li> <li>Chương trình rửa và khử trùng phải trải qua các giai đọn tối thiểu bao gồm: Rửa nước lần 1 –&gt; Súc khí lần 1 –&gt; Tiệt trùng -&gt; Sục khí lần 2 –&gt; Rửa lần 2 –&gt; Sục khí lần 3</li> <li>Thời gian cài đặt cho các chu trình:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Thời gian rửa: 1 phút đến – 90 phút</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Thời gian tiệt trùng: 1 phút đến – 90 phút</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Thời gian sục khí: 10 giây – 90 giây</p> <ul> <li>Có đầy đủ 2 chế độ kiểm tra dò ống nội soi bao gồm:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Kiểm tra dò trong không khí với áp lực kiểm tra 10 – 250mmHg</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Kiểm tra dò ống trong nước với áp lực kiểm tra 10 – 250mmHg</p> <ul> <li>Khoang đựng hóa chất tiệt trùng với thể tích 12L</li> <li>Có chỉ thị mức hóa chất trên thân máy</li> <li>Các chức năng báo động:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Nguồn nước cấp không đảm bảo</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Điều kiện vào/ra khoang rửa không đảm bảo</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Hóa chất không đủ hoặc hóa chất bị thừa</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi chu trình cấp hóa chất</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi quá thời gian kiểm tra áp lực</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | 2020-10-29T11:09:08.844 | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | 2020-11-11T09:38:19.765
1160 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Máy Radio Frequency | EndyMed Pro |  | Israel | EndyMed Medical Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 1620000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-15 | 2022-01-15 | <p>-Làm săn chắc da, trẻ hóa da</p><p>- Xóa nhăn</p><p>- Thon gọn vóc dáng</p><p>- Giảm béo săn chắc cơ</p><p>- Điều trị sẹo mụn</p><p>- Điều trị sẹo lõm tổn thương</p><p>- Trị rạn da</p><p>- Trị giảm tăng tiết mồ hôi</p> |  |  | <p>-Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số</p><p>-Sử dụng loại màn hình LCD cảm ứng để hiển thị và điều khiển các thông số,</p><p>chức năng, báo động...</p><p>-Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các thông số</p><p>-Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p>-Nguồn phát loại sóng cao tần (RF 3deep),</p><p>-Chế độ làm việc của RF</p><p>+Phát liên tục</p><p>+Phát xung</p><p>Thông số kỹ thuật::</p><p>-Loại RF : 3DEEP</p><p>- Công suất :  50W</p><p>- Công suất RF :  0.5 MHz 1 MHz</p><p>- Diện tích đầu trị liệu : từ  1.5cm đến  2.5cm</p><p>- Độ rộng xung : 30s</p><p>- Truyền dẫn năng lượng : Ống dây dẫn RF</p><p>- Cơ chế tạo nhiệt : công tác điều khiển và cảm biến dung lắc</p><p>- Tay cầm điều trị : 06 tay điều trị</p><p>01 tay iFine (RF eye)</p><p>01 tay Small (RF face)</p><p>01 tay FSR (Fraction RF)</p><p>01 tay cầm Contour sharp</p><p>01 tay cầm Sharp 3D</p><p>01 tay Intensif (micro needle RF)</p><p>- Loại Kim : Thép không rỉ mạ PCV vàng18K</p><p>- Độ dày của kim : từ  0,2 đến  0.3 mm</p><p>- Độ dài của kim : từ  0,5 đến  3,5mm</p><p>- Cường độ RF : từ  1 đến  100 leve</p><p>- Thời gian lặp lại : từ  0,2 đến  2,0s</p><p>- Diện tích đầu trị liệu :  10 x 10mm</p><p>- Số lượng vi kim tối da : từ  10 đến tới ≥ 25 kim</p><p>- Kích thước dạng điểm : Line và vuông (5x5)</p><p>- Cơ chế điều khiển : Công tắc</p><p>- Cơ chế bảo vệ an toàn: Cảm biến nhiệt điện dung (Motif)</p><p> Màn hình hiển thị và điều khiển</p><p>- Loại : LCD cảm ứng</p><p>- Kích thước: : ≥ 6.7*11(W*D) cm</p><p>- Độ phân giải: :  600 x 600 điểm ảnh,  16 bit</p><p> Cấp độ an toàn:</p><p>- Mức độ nguy hiểm: tuân thủ tiêu chuẩn IEC60825-1(2001): cấp độ 1</p><p>- Cảnh báo an toàn nhiệt bằng cảm biển nhiệt điện dung. An toàn khi trở</p><p>kháng quá cao, thiết bị sẽ ngưng hoạt làm việc khi tay cầm không tiếp xúc</p><p>hoặc không di chuyển.</p><p>- An toàn điện: tuẩn thủ tiêu chuẩn thiết bị cấp 1 loại BF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-15T14:27:31.088 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:43:34.686
1161 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element |  | Israel | Align Technology Ltd |  |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1225896000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-06-30 | <p><br></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05T08:48:40.167 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-01-06T14:30:48.315
1162 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Altair ™ 240 Chemistry Analyzer G6600-001/ G6000-001 | Altair 240 |  | Italy | Stanbio Laboratory |  | ["2018","2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p align="center"><strong>Altair</strong> <strong>™</strong><strong> 240 </strong><strong>Chemistry Analyzer</strong><strong> &nbsp;- Model: </strong><strong>G6000-00</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kích cỡ: 93 x 72 x 60 cm</p> <p style="text-align: justify;">Điện nguồn: AC 110 – 240V 40/60 Hz</p> <p style="text-align: justify;">Trọng lượng: 60 kg</p> <p>Công suất tối đa 400 xét nghiệm/ giờ</p> <p>Hai tay hút thuốc thử và bệnh phẩm làm tăng tốc độ của máy và thời gian trả kết quả bệnh phẩm.</p> <p>Màn hình chạm tích máy tính chạy trên nền Window 10.</p> <p>43 vị trí thuốc thử, tích hợp đầu đọc mã vạch rất thuận lợi khi sử dụng thuốc thử mã vạch của Stanbio.</p> <p>49 vị trí bệnh phẩm thích hợp cho các kích cỡ ống bệnh phẩm (12mm, 13mm).</p> |  |  | <p>Công suất tối đa 400 xét nghiệm/ giờ</p> <p>Hai tay hút thuốc thử và bệnh phẩm làm tăng tốc độ của máy và thời gian trả kết quả bệnh phẩm</p> <p>43 vị trí thuốc thử, tích hợp đầu đọc mã vạch rất thuận lợi khi sử dụng thuốc thử mã vạch của Stanbio</p> <p>49 vị trí bệnh phẩm thích hợp cho các kích cỡ ống bệnh phẩm (12mm, 13mm)</p> | <p>Vật tư tiêu hao</p> <p>Cóng đo: Reading cuvettes – P3140000093 – Qui cách: 200 chiếc/ hộp</p> <p>Bóng đèn: Halogen lamp 12V 20W – P3140000350 – Quy cách: 01 chiếc/ hộp</p> <p>Đầu cụm bơm lưu động: Peristaltic pump head of the washing station dispensing probes (WHITE) – WPM1-P2.5AA-WP – Quy cách: 01 chiếc</p> | Cóng đo: Reading cuvettes – P3140000093 – Qui cách: 200 chiếc/ hộp Bóng đèn: Halogen lamp 12V 20W – P3140000350 – Quy cách: 01 chiếc/ hộp Đầu cụm bơm lưu động: Peristaltic pump head of the washing station dispensing probes (WHITE) – WPM1-P2.5AA-WP – Quy | Cóng đo: Reading cuvettes – P3140000093 – Qui cách: 200 chiếc/ hộp Bóng đèn: Halogen lamp 12V 20W – P3140000350 – Quy cách: 01 chiếc/ hộp Đầu cụm bơm lưu động: Peristaltic pump head of the washing station dispensing probes (WHITE) – WPM1-P2.5AA-WP – Quy |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | 2020-11-06T16:59:15.118 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | 2020-11-11T14:37:57.317
1163 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa siêu âm dung tích 22 lít | UC-2218S |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p>Trong lĩnh vực y tế, máy rửa siêu âm để loại bỏ các chất bẩn, làm sạch các dụng cụ, đồ vật sử dụng trong Bệnh viện, phòng khám... như các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa, dụng cụ xét nghiệm, bộ khám phụ khoa..</p> |  |  | <p>- Nguyên lý hoạt động: Rửa sạch dụng cụ phẫu thuật, nha khoa, dụng cụ xét nghiệm... bằng sóng siêu âm kết hợp với dung môi là nước và hóa chất tẩy rửa chuyên dụng</p> <p>- Điều khiển chương trình hoàn toàn tự động bằng vi xử lý</p> <p>- Tần số siêu âm: 40KHz</p> <p>-&nbsp;Vật liệu: Inox SUS304</p> <p>-&nbsp;Dung tích khoang rửa: 22&nbsp;lít</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường đến 80<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T11:02:48.131 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:18:13.441
1164 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay chuyên dụng | HBP-9030 |  |  | Omron Healthcare Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-11-30 | <p>Cấu hình:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 cái</li> <li>Giá đỡ tay: 01 cái</li> <li>Bộ đổi nguồn AC: 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Giấy in:&nbsp;01 cuộn</li> </ul> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện vận chuyển/lưu kho:<br /> (Bao gồm cáp AC)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhiệt độ: -25 đến 60 °C<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ ẩm: 10 đến 95 %RH (không tụ nước)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước Rộng 460 × Cao 270 × Sâu 420 mm (bao gồm kê tay)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 5.5 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị kỹ thuật số<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối máy tính bằng USB 2.0</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-04T14:39:55.139 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-04T16:30:05.232
1165 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn Mổ | medifa 5000 |  | Đức | medifa GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bàn mổ&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13T15:34:22.100 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:03.978
1166 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson P8 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-12T09:57:53.935 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-13T10:50:48.871
1167 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | XL-100/LS-600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 195000000 | t | Bộ | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy nội soi Tai Mũi Họng Full HD</p> <p>Model: XL-100/LS-600:</p> <p>Camera Full HD cảm biến SONY độ phân giải cao, tốc độ 60 khung hình / giây.</p> <p>Hiển thị màn hình lên tới 43 inch</p> <p>Sử dụng đường truyền tín hiệu số DVI / HDMI tỷ lệ hiển thị hình ảnh 16:9.</p> <p>Cân bằng trắng, dừng hình tích hợp trên thân camera.</p> <p>Bộ xử lý ảnh hỗ trợ ghi hình ảnh video.</p> <p>Nguồn sáng LED có thấu kính tụ sáng, hỗ trợ camera quan sát mạch máu dưới niêm mạc.</p> |  |  | <p>Cảm biến ánh sáng: 1/1.8&nbsp; inch Sony&nbsp; EXMOR CMOS</p> <p>Hiển thị hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 (60 fps)</p> <p>Độ phân giải: 2.4Mega pixels</p> <p>Tỷ lệ hiển thị hình ảnh: 16:9</p> <p>Độ nhạy sáng: 1120mV</p> <p>Nút điều khiển: 2 nút: 1 nút WB - 1 nút Dừng hình</p> <p>Video out: HDMI, DVI, SDI (1920 x 1080 60 fps): AV Composite (720 x 480 60fps)</p> <p>Nguồn điện: AC220V/50Hz</p> <p>Nguồn cung cấp ánh sáng: LED</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2020-11-04T16:11:52.554 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2020-11-11T08:52:27.593
1168 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | m2000sp Instrument E-Series | m2000sp |  | Thụy Sĩ | Abbott Molecular Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 4033000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>m2000sp là một hệ thống tự động dùng để thực hiện chuẩn bị mẫu xét nghiệm acid nucleic.<br /> Người vận hành điều khiển hệ thống bằng máy tính, sử dụng phần mềm m2000sp. Vào cuối quy trình chiết tách mẫu, người dùng có thể chọn quy trình thêm Master Mix để thiết bị tự động phân chia các thuốc thử và các mẫu acid nucleic đã chiết tách vào đĩa phản ứng 96-Well Optical Reaction. Đĩa này có thể dùng trên Abbott m2000rt (thiết bị PCR Real-Time) để phát hiện acid nucleic.<br /> Quá trình chuẩn bị mẫu tự động gồm các bước sau:<br /> - Giải phóng đích acid nucleic khỏi mẫu sinh học ban đầu của nó<br /> - Gắn kết các acid nucleic vào một pha rắn (các vi hạt từ tính)<br /> - Tách riêng pha rắn khỏi dung dịch ly giải<br /> - Rửa để loại bỏ những vật chất không mong muốn<br /> - Chiết tách, hoặc tách riêng các acid nucleic ra khỏi pha rắn<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>Chiều dài: 145 cm<br /> Chiều cao: 138 cm<br /> Chiều sâu: 79.4 cm<br /> Trọng lượng: 292.7 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 100 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09T08:53:55.910 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11T09:39:30.786
1169 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ISE 5000 | ISE 5000 |  | Pháp | SFRI SAS |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 240000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2021-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-04T15:34:54.721 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-04T15:34:54.721
1170 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di ngang | Migele™ Gel Electrophoresis Unit | Migele™ Gel Electrophoresis Unit |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>- Hệ thống điện di đẳng điện Migele Gel Electrophoresis Unit sử dụng kết hợp với bộ kit RESOLVE hemoglobin để sàng lọc các bệnh huyết sắc tố ở cả trẻ sơ sinh và người trưởng thành. Bao gồm bệnh hồng cầu lưỡi liềm, các biến thể hemoglobin và bệnh thalassemia.<br /> - Điện di hemoglobin sử dụng là đánh giá thành phần và tỷ lệ hemoglobin (Hb) trong máu.<br /> - Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần hoặc mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng</p> |  |  | <p>'- Công suất mẫu: &gt; 10 000 mẫu/năm<br /> - Kích thước gel tối đa: 260 x 260 mm<br /> - Máy scan ảnh điện di:<br /> + Cảm biến hình ảnh: CCD<br /> + Chế độ quét: quét màu và băng xám.<br /> + Màu 48 bit (khoảng 281x1012 màu)<br /> + Băng xám 16 bit (khoảng 65,536 sắc độ)<br /> + Nguồn sáng: Đèn LED<br /> + Khu vực quét:<br /> o Phản chiếu: Tối đa 216 mm x 356mm; tối thiểu 12.7 mm x 12.7 mm<br /> o Trong suốt: Tối đa 203 mm x 254 mm; tối thiểu 12.7 mm x 12.7 mm<br /> + Độ phân giải:<br /> o Optical: 4800dpi x 9600 dpi<br /> o Interpolated: 65,535 dpi<br /> + Giao diện: USB (2.0)</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> &nbsp;</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T15:38:03.179 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T09:40:28.799
1171 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417SB | FXRD-1417SB |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417SB</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T14:38:59.519 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T14:38:59.541
1172 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask Oxy có túi trữ | NCS-541, NCS-542 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 33100 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-06-29 | <p>* Chất liệu: PVC y tế</p><p>* Mask có 3 van 1 chiều, có kẹp mũi, túi trữ oxy, dây nối oxy 2m</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  |  | <p>* Chất liệu: PVC y tế</p><p>* Mask có 3 van 1 chiều, có kẹp mũi, túi trữ oxy, dây nối oxy 2m</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:34:48.373 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T11:54:50.081
1173 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh | EMALED 560/500 |  | Đức | Ema-Led GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 805000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-06-28 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: EMALED 560/500</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: EMALED – ĐỨC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: ĐỨC</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-28T09:43:28.133 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-28T09:43:28.201
1174 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 23 lít- HP-20LT | HP-20LT |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <ul> <li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li> <li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li> <li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình LCD.</li> <li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-26T15:43:53.587 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T11:25:11.999
1175 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | OT - 02 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 2160000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-29 | 2021-12-29 | <p>Bàn mổ được cấu tạo bằng thép không gỉ&nbsp;được đánh bóng bề mặt, giúp quá trình vệ sinh dễ dàng.</p><p>&nbsp;Các phần đệm của bàn có độ dày 50mm, được tách rời theo từng phần dễ dàng tháo rời để thay thế, vệ sinh.&nbsp;</p><p>&nbsp;Hệ thống thủy lực giúp tạo ra lực lớn làm việc điều khiển bàn mổ được nhẹ nhàng hơn.</p><p>&nbsp;Việc di chuyển bàn mổ trong phòng mổ 1 cách dễ dàng bởi các bánh xe dưới bàn mổ.</p><p>&nbsp;Tích hợp ổ cắm kết nối bộ remote điều khiển bên hông bàn mổ giúp cho việc điều chỉnh bàn mổ như : nghiêng trái, phải, trước,sau 1 cách thuận lợi nhất.</p><p>&nbsp;Bàn mồ thích hợp phòng phẫu thuật : sản, da liễu, phẫu thuật tổng quát,mắt, tai mũi họng....</p> | [8 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-29T14:53:37.962 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-31T11:55:39.593
1176 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo đa ký hô hấp | Nox T3 system with WristOx2 |  | Iceland | Nox Medical ehf |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO | Iceland | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Bộ | true | 2020-11-14 | 2022-11-14 | <p>Máy đa ký hô hấp Nox T3<strong> </strong>là loại máy chẩn đoán, ghi nhận các tín hiệu về hô hấp trong lúc ngủ. Các tín hiệu sau đó sẽ được phân tích trên phần mềm chuyên dụng để đánh giá hội chứng Ngưng thở khi ngủ.</p> <p>Thiết bị được sử dụng tại nhà hoặc tại bệnh viện.</p> |  |  | <ul> <li>Các kênh tín hiệu: cử động ngực-bụng, áp lực khí thở, âm thanh ngáy, kênh lưỡng cực, vị trí cơ thể, oxy máu bão hòa, nhịp tim …&nbsp;</li> <li>Kênh lưỡng cực: DIN 42-802, ±8 mV</li> <li>Áp lực khí thở: đến 25 cmH20</li> <li>Vị trí cơ thể: tích hợp, 3 trục</li> <li>Âm thanh: tích hợp, 3,8 kHz</li> <li>Kết nối không dây: bluetooth V2.0</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 1 GB</li> <li>Thời gian ghi: đến 24 giờ</li> <li>Cổng kết nối: USB 2.0, kiểu B</li> <li>Nguồn điện: một pin AA 1.5 V</li> <li>Loại pin: Alkaline, NiMH, Lithium</li> <li>Kích thước: Dài 79 x Rộng 63 x Cao 21 (mm)</li> <li>Khối lượng: 65 g (không gồm pin)</li> <li>Màn hình: OLED, 19 x 35 (mm)</li> <li>Phân loại: lớp B theo FCC, loại BF theo IEC 60601-1</li> </ul> |  |  | Dây đai ngực - bụng, ống khí cannula |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO | 2020-11-14T14:28:36.548 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO | 2020-11-16T09:12:22.463
1177 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi Tai mũi họng Full HD | INSIGHT I |  | Hàn Quốc | M.I. One Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hệ thống nội soi Tai mũi họng FULL HD</p><p>Model: INSIGHT I</p><p>Hãng sản xuất: M.I. One</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> |  |  | <p>- Kết nối được cùng lúc 2 màn hình qua cổng HDMI và 1 màn hình qua cổng CVBS</p><p>- Độ phân giải đầu ra:</p><p>&nbsp;+ Cổng màn hình 1: 1920 x 1080</p><p>&nbsp;+ Cổng màn hình 2: 1280 x 720</p><p>&nbsp;+ CVBS: 720 x 480</p><p>- Độ sáng: Nguồn sáng: &gt; 30,000 Lux</p><p>- Chế độ vận hành: Liên tục</p><p>- Điều khiển: Tiêu chuẩn:</p><p>&nbsp;Núm vặn điều khiển tiêu cự, 5 nút điều khiển:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nguồn</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ chia màn hình: 1, 2, 4 màn hình</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ màu: E(xanh), T(Vàng), N(đỏ)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tăng độ sáng: Trong dải 1 - 12</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Giảm độ sáng: Trong dải 1 - 12</p><p>- Chỉnh được tiêu cự camera bằng núm xoay</p><p>- Kết nối được với nhiều loại ống soi nhờ có bộ phận kết nối ống kính (coupler lens)</p><p>- Có cổng để nâng cấp phần mềm</p><p>- Có cổng USB để xuất ảnh lưu lại</p><p>- Màn hình: ≥ 23.5 inches</p><p>- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T14:58:32.475 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T15:44:11.973
1178 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ISE 5000 | ISE 5000 |  |  | SFRI SAS |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 240000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2021-12-20 | [9 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-04T15:37:13.625 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-04T15:37:13.625
1179 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn mổ và phụ kiện | MOT-1602BW |  | Nhật Bản | Mizuho Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp; ISO 13485</p> <p>Nguồn cung cấp: 100-240V; 50/60Hz</p> <p>Điều kiện hoạt động:</p> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 80%</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09T16:08:53.923 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-11T08:52:51.481
1180 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | chemagic 360-D | chemagic 360-D |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>&nbsp;+ Nguồn điện: 200-240V / 50-60Hz</p> <p><em>+ Điều kiện môi trường hoạt động:</em></p> <p>- Nhiệt độ môi trường: +18⁰C - +35⁰C</p> <p>- Độ ẩm tương đối: &lt; 80%</p> <p>- Độ ồn: &lt; 80 dB</p> <p>- Điện năng tiêu thụ: 1700 VA</p> <p>- Khối lượng: 140 kg</p> <p>- Nguồn điện: 200-240V/50-60Hz</p> |  |  | <p>+ Sử dụng công hạt từ dùng để ly trích axit nucleic đem lại hiệu năng cao;</p> <p>+ Có thể sử dụng trong việc tách chiết ADN, ARN phát hiện virus, vi khuẩn, nghiên cứu di truyền...</p> <p>+ Sử dụng kết hợp với các bộ kit khác nhau của PerkinElmer để ly trích DNA/ARN trên nhiều đối tượng mẫu bệnh phẩm:&nbsp; đờm, mẫu phết hầu họng, nước bọt, huyết thanh/huyết tương, mẫu máu toàn phần …cho đến dịch nuôi cấy vi khuẩn, mẫu thực phẩm, mẫu thực vật...;</p> <p>+ Quá trình tách chiết sau khi load mẫu được tiến hành tự động, giảm thời gian thao tác tay, tránh nhiễm chéo.&nbsp;</p> <p>+ Công suất tách chiết với đầu tách 96:</p> <ul> <li>Số lượng mẫu tách theo mẻ: từ 1-96 mẫu,</li> <li>Thể tích mẫu đầu vào: 10µL - 400µL</li> </ul> <p>+ Phần mềm:</p> <ul> <li>Thiết kế với giao diện trực quan, điều khiển quá trình tách tự động,</li> <li>Có thể tạo file nhật ký để tích hợp vào hệ thống LIMS của Phòng xét nghiệm,</li> <li>Có khả năng đọc barcode để theo dõi và quản lý mẫu.</li> </ul> | <p><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</span></p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T17:32:08.990 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T09:39:50.244
1181 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | BỘ TRỘN KHÍ THỞ | Neo2 BLEND (mã số: 2003FFJ / 2003FF) |  | Mỹ | Biomedical S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>BỘ TRỘN KHÍ THỞ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T14:49:39.387 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:04.021
1182 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ST-200 Plus Electrolyte Analyzer | ST-200 Plus |  |  | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>Máy phân tích điện giải đồ</p> |  |  | <p>+ Nguyên lý đo:&nbsp;Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lựa Ion (ISE)</p> <p>+ Mẫu đo:&nbsp;Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng. (Pha loãng nước tiểu theo tỷ lệ (1:6) 500 µL)</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ:&nbsp;100 kết quả bệnh nhân</p> <p>+ Dữ liệu ngõ ra:</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Màn hình hiển thị 128 x 64 tích hợp phím Y/N</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Máy in nhiệt 24 cột, cổng giao tiếp USB</p> <p>+ Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ: 10°C - 35°C, Độ ẩm không ngưng tụ &lt;58%<br /> + Điện áp ngõ vào: 100/115 VAC, 50-60Hz hoặc 220 VAC, 50-60Hz, 0,75A</p> <p>+ Kích thước: 15”x12”x7”<br /> + Trọng lượng: 10kg<br /> + Nguồn pin: 10 giờ (tùy chọn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-04T15:27:44.319 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-04T15:27:44.319
1183 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Thrombolyzer Compact X | Thrombolyzer Compact X |  | Đức | Behnk Elektronik GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 755000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-01-03 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-03T09:36:02.126 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-03T00:00:00.119
1184 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo lực cơ hô hấp | MicroRPM |  | Đức | Vyaire Medical GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 59000000 | t | Cái | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>MicroRPM giúp hỗ trợ, đánh giá và theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân COPD (bệnh nhân COPD thuộc chương trình phục hồi chức năng phổi); và hỗ trợ đánh giá/phát hiện bệnh nhân có các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng về lực cơ hô hấp</p> |  |  | <p>- Áp lực hoạt động: -300 – 300cmH20<br /> - Độ phân giải: &nbsp;1 cmH20<br /> - Độ chính xác: ±3%<br /> - Nhiệt độ hoạt động: 0 – 40 độC<br /> - Độ ẩm hoạt động: 30% - 90%.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T09:44:16.354 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T15:23:29.070
1185 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Máy khám nội soi Tai Mũi Họng | Visiomed |  | Đức | Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y tế Hiếu Dũng |  | Nhóm null |  |  | 830000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Máy khám nội soi Tai Mũi Họng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y tế Hiếu Dũng | 2020-11-04T20:13:44.125 | Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y tế Hiếu Dũng | 2020-11-11T09:06:23.048
1186 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA (Lưỡi đặt dùng 01 lần) | CLEARVUE VL3D |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA (Lưỡi đặt dùng 01 lần)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T16:34:24.994 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:04.032
1187 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | TL-01 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Đèn phẫu thuật TL-01 được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</span></p> |  | <p>Độ sáng:&nbsp;100 000 lux</p><p>Khả năng điều chỉnh độ sáng từ 10%~100%</p><p>Nhiệt độ màu 4300K&nbsp;( 4800K)</p><p>Hội tụ ánh sáng : 260mm ( 240-340mm)</p><p>Tuổi thọ đèn &gt;50,000h,&nbsp;</p><p>Bộ nguồn 90~250Vac</p><p>Công suất tiêu thu: 50W</p><p>Chỉ số màu sắc : [RA(1-8)] &gt;92 &gt;(95)*</p><p>Chỉ số màu sắc đỏ [R9] &gt;90*</p><p>Nhiệt độ bề mặt sau 60 phút &lt;40 độ C</p><p>Tăng độ nhiệt vị trí gần đầu Bác sĩ &lt;1 độ C</p><p>Lớp bảo vệ đầu IP54</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p> | [6 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-30T09:12:21.865 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-31T11:55:54.293
1188 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  |  | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 78000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-10T18:33:34.057 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-10T18:33:34.057
1189 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | DR-ID 1200SE (FDR D-EVO II) |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 2750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%,</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện môi trường làm việc: </p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 30⁰C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz</p><p> </p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:25:39.892 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T09:25:40.189
1190 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ 120lít (Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh-đóng gói vô khuẩn tự động /Không phụ thuộc vật tư tiêu hao của nhà sản xuất) | ASP-120 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-25 | 2021-10-25 | <p><strong>Ứng dụng:</strong>&nbsp;Tiệt trùng plasma lạnh và đóng gói tự động vô trùng toàn bộ các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, dây nội soi, dụng cụ không chịu nhiệt chuyên khoa các loại…</p> |  | <p><strong><em>Dung tích 120 lít (Model: ASP-120)</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước tổng thể máy tiêu chuẩn (cao x ngang x sâu): 137cm x175cm x80cm</li> <li>Thể tích buồng hấp plasma đóng gói tự động : 120 lít</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">(Cao x ngang x sâu ) 40 cm x 60 cm x 50cm</p> <ul> <li>Số lượng ống phun khí ozone vào túi đóng gói: 08 đầu phun áp lực</li> <li>Thời gian xử lý/ 1 chu trình tự động: 10 phút.</li> <li>Số gói dụng cụ xử lý/ mẻ: 04 gói tiêu chuẩn</li> <li>Công suất đóng gói vô trùng/ ngày: 420 gói tiêu chuẩn</li> <li>Lưu lượng oxy cung cấp: 5 lít/ phút.</li> <li>Thời gian xử lý/ 1 chu trình tự động: 10 phút.</li> </ul> | <p align="center"><strong>MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ</strong></p> <p align="center"><em>(MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH – ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN TỰ ĐỘNG </em></p> <p align="center"><em>,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p> <p><strong>&nbsp;(AutoSterPack series ASP)</strong></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model:&nbsp; ASP- 120</strong></p> <p><strong>Nhn hiệu : HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2020</strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p align="center"><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-25T11:56:58.195 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T11:25:12.895
1191 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | HL-SK-151 |  | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 89000000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <ul><li>Giường bệnh nội trú HL-SK-151 được sử dụng trong quá trình vận chuyển hồi sức và chăm sóc bệnh nhân</li><li>Bảng đầu và chân làm bằng P.P có thể dễ dàng lắp ráp và tháo rời, làm sạch bề mặt một cách nhanh chóng và đơn giản</li><li>Thanh chắn hai bên giường làm bằng hợp kim nhôm,mỗi thanh chắn gồm 5 cọc, loại sập với khóa an toàn</li><li>Bề mặt giường làm bằng vật liệu P.P</li><li>Khung giường được làm từ các ống hình chữ nhật ERW bằng thép nhẹ với 4 lỗ cắm cọc truyền dịch</li><li>Nệm giường có thể làm sạch hiệu quả và nhanh chóng</li><li>Bàn ăn trên giường bằng chất liệu P.P, có thể gập lại khi không sử dụng đến</li><li>Truyền động:&nbsp;Hệ thống truyền động LINAK được kiểm tra độ bền 50.000 lần (sản xuất tại Đan Mạch)</li><li>Có thể bao gồm Bảng điều khiển y tá (tùy chọn), pin dự phòng (tùy chọn), bảng điều khiển cầm tay (tùy chọn)</li><li>Bánh xe 5” có khóa di chuyển êm ải, không gây tiếng ồn</li><li>1 cọc truyền dịch bằng thép không gỉ</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T11:23:02.418 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T11:23:02.468
1192 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút dịch gắn tường | YOX GL S-511 |  | Nhật Bản | Gunma Koike Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 9100000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>YOX GL S-511 là bộ hút gắn tường sử dụng áp suất chân không từ ổ cắm trên tường cho mục đích y tế. Nó dùng cho hút chất thải y tế như máu, đờm và nước muối từ các hoạt động phẫu thuật và chúng được thu vào trong bình chứa</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-10-31T09:40:57.045 | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-11-11T08:40:34.546
1193 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Lưu lượng kế oxy kèm bình tạo ẩm | P-321 |  | Nhật Bản | Gunma Koike Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p style="margin-left:9.1pt;">Bóng nổi chỉ thị rõ ràng. Bạn có thể đặt tốc độ dòng rất dễ dàng.</p> <p style="margin-left:9.1pt;">Cấu trúc an toàn có cảnh báo. Cảnh báo bằng âm thanh nếu áp lực bên trong bình tăng lên chỉ ra rằng ống có chỗ bị xoắn hay các vấn đề khác.</p> <p style="margin-left:9.1pt;">Dễ dàng đổ lại nước tinh chế dùng một lần.</p> |  |  | <p>Dải tốc độ dòng: 0 - 15 L/phút.</p> <p>Phương pháp tạo ẩm: Tạo bóng.</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-10-31T09:09:45.117 | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-11-11T08:40:34.546
1194 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Analog for Pop Up Transfer Abutment Platform 4.8, Cone 4mm | IA-PUT-S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2008125 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: S</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: S</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:48:46.445 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.559
1195 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ ( Tủ sấy nhiệt độ thấp-khử khuẩn Ozone-UVc chuyên dùng cho dụng cụ y tế) | AMD-180 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 390000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-25 | 2021-10-25 | <p><strong><u>Cấu hình&nbsp; kỹ thuật:</u></strong></p> <ol> <li>&nbsp;<strong><u>Kích thước t</u></strong><strong><u>ương đối </u></strong>:</li> </ol> <p style="margin-left:22.55pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160cm x 80cm x 60cm&nbsp;</p> <p style="margin-left:22.55pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Cao x ngang x sâu )</p> <ol> <li value="2"><strong><u>Thể tích buồng sấy:</u></strong>&nbsp; &nbsp;<strong>18</strong><strong>0 lít </strong></li> </ol> <p style="margin-left:23.15pt;"><em>-Buồng sấy có bộ cấp nhiệt để sấy dây máy thở với bộ lọc HEPA và quạt cấp gió riêng cho buồng sấy.</em></p> <ol> <li value="3"><strong><u>Vật liệu:</u></strong> <ul> <li>Khung máy :&nbsp; Inox cao cấp (304)</li> <li>Vỏ máy :&nbsp; Nhôm sơn tĩnh điện .</li> </ul> </li> <li value="4"><strong><u>Đối tượng phục vụ:</u></strong></li> </ol> <ul> <li>Tất cả các loại ,bộ dụng cụ y tế không chịu nhiệt,…</li> <li>Tất cả dụng cụ pha chế thuốc không chịu nhiệt ( chai lọ , caosu , …)</li> </ul> <ol> <li value="5"><strong><u>Khả năng sấy khô ống ,dây máy thở :</u></strong> &nbsp;</li> </ol> <p style="margin-left:23.15pt;"><strong>+ 30 ống dây máy thở /mẻ</strong></p> <ol> <li value="6"><strong><u>Nhiệt độ sấy tối đa:</u></strong>&nbsp;&nbsp; 70ᵒC (max)</li> </ol> <p style="margin-left:8.8pt;"><strong>-</strong>Khả năng điều chỉnh nhiệt độ sấy thấp hơn để bảo vệ dụng cụ không chịu nhiệt.</p> <ul> <li>Nhiệt độ có thể điều chỉnh để phù hợp với việc sấy các loại dụng cụ khác nhau, có thể điều chỉnh nhiệt độ từ&nbsp; 60°C đến 70°C (khử khuẩn Pasteur).</li> </ul> |  | <p>-khử khuẩn Ozone</p> <p>-khử khuẩn UVc&nbsp;</p> <p>-khử khuẩn Ozone và UVc đa kết hợp.</p> | <p><strong>TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP –KHỬ KHUẨN OZONE-UVc<br /> ,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><em>(MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ) </em></p> <p><strong>&nbsp;(AutoMedDryer)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model: AMD- 180</strong></p> <p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH-VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,<em>Năm sx : 2020</em></strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/50Hz/ 1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>*<strong><u>PHỤ KIỆN KÈM THEO</u> :</strong></p> <p>-Khay đựng dụng cụ : 05 khay</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* </strong><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-25T10:23:55.756 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T11:25:12.896
1196 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy giảm béo, nâng cơ, xóa nhăn bằng sóng RF Legend Pro Plus | Legend Pro Plus |  | Israel | Pollogen Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2700000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p><strong>Hãng sản xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Israel</strong></p><p><strong>Ứng dụng điều trị:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm mỡ và làm căng da trên các vùng da như: mắt, miệng, má và cổ, đùi bên trong và bên ngoài, cánh tay, mông và bụng</p><p><strong> Đặc điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Legend Pro + TM cung cấp các tùy chọn vô tận cho các kế hoạch điều trị từ đầu đến chân được cá nhân hóa. Từ kích hoạt cơ bắp, đến tái tạo da và tái tạo bề mặt để giải quyết các nhu cầu và mong muốn cụ thể của từng bệnh nhân.&nbsp;Kết hợp 4 công nghệ trong 1 nền tảng, điều trị da từ trong ra ngoài, giảm đau và thời gian chết tối thiểu, kết quả có thể nhìn thấy ngay lập tức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Hybrid EnergyTM kích hoạt các quá trình chữa bệnh tự nhiên của cơ thể bằng cách áp dụng phương pháp cắt bỏ điện cực siêu mỏng có hỗ trợ RF, sau đó là dòng điện vào mô để tạo hiệu ứng không tạo nhiệt tạo ra các kênh siêu nhỏ để tạo ra các vết thương vi mô có kiểm soát, do đó kích thích tạo ra làn da mới và khỏe mạnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ DMA™ kích hoạt cơ bắp năng động: Trong ứng dụng chuyển động kích hoạt một dòng điện để kích thích SMAS không xâm lấn để làm săn chắc và nâng lớp SMAS để tạo ra hiệu ứng Nâng mặt và làm săn chắc và định hình các nhóm cơ trong vùng điều trị.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriPollar® kích hoạt tái tạo sợi collagen và elastin, bằng cách cung cấp năng lượng RF tập trung một cách an toàn và hiệu quả, tạo ra sự sưởi ấm có kiểm soát của lớp hạ bì sâu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriFractional™: Áp dụng cắt bỏ điện cực RF với gia nhiệt thể tích có kiểm soát để đạt được sự tái tạo và phục hồi bề mặt da thông qua quá trình chữa lành vết thương, dẫn đến cải thiện và cải thiện kết cấu da</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình hoạt động: TriFractionalTM, Hybrib EnergyTM</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển công suất đầu ra RF: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thành phần D.C xung TriLipo ™: ± 0.02V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung TriLipo ™: 20-400μs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số xung TriLipo ™: 0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5 (Hz)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ xung TriLipo ™: 0 – 10VRMS @ 500 Ohm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hybrid Energy: </p><p class="ql-align-justify">· Chương trình A: Hybrid Energy A: Thấp, vừa, cao </p><p class="ql-align-justify">· Chương trình B: Hybrid Energy B: Thấp, vừa, cao</p><p> +&nbsp; TriFractional: Thấp, vừa, cao </p><p> + TriLipo: vùng điều trị- mặt, cổ, cánh tay, bụng, mông, đùi hoặc tay</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 100-240 Volt, 50-60Hz, max 2.2ª</p><p>-&nbsp;&nbsp;Năng lượng RF đầu ra: tối đa 50W</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tần số: 1 MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra tối đa RF: 50W @ 200 Ohm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu ra tối đa: 100 ± 10 Vrms</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15<sup>o</sup>C đến +30<sup>o</sup>C</p><p> + &nbsp;Áp suất không khí : 70-106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp; Độ cao tối đa: 2000m</p><p>-&nbsp;&nbsp; Điều kiện lưu trữ và vận chuyển:</p><p> +&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: -20<sup>o</sup>C đến +55<sup>o</sup>C</p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 50Pa – 106kPa</p><p> +&nbsp; Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ cao tối đa: 2000m</p><p>-&nbsp; Kích thước: 45 x 45 x 110 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 24.7 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T16:58:33.173 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-08T15:23:21.970
1197 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HXL-100/LS-600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | <p>Máy nội soi Tai Mũi Họng Full HD<br /> Model: HXL-100/LS-600<br /> Chụp hình / Chia / Xem lại 1 - 2 -4 hình.<br /> Ghi lưu trữ Video AVI / Hình ảnh nội soi &amp; xem lại 12 hình JPEG<br /> Camera cảm biến hình ảnh SONY độ phân giải Full HD, tốc độ 60 khung hình / giây.&nbsp;<br /> Hiển thị được trên màn hình lên tới 55 inch. AWB / AGC / BLC / IRIS AUTO&nbsp;<br /> Cân bằng trắng, dừng hình tích hợp trên thân camera.<br /> Tích hợp ghi hình ảnh video. Chụp và chia 4 trên màn hình, lưu và xem lại 12 hình ảnh. Truyền ảnh tới máy tính giúp giảm thao tác &amp; nhân lực hỗ trợ.&nbsp;<br /> Nguồn sáng LED có thấu kính tụ sáng, hỗ trợ camera quan sát mạch máu dưới niêm mạc tốt.</p> |  |  | <p>Cảm biến ánh sáng: 1/1.8 &nbsp;inch Sony &nbsp;EXMOR CMOS<br /> Hiển thị hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 (60 fps)<br /> Độ phân giải: 2.4Mega pixels<br /> Tỷ lệ hiển thị hình ảnh: 16:9<br /> Độ nhạy sáng: 1120mV<br /> Nút điều khiển: 2 nút: 1 nút WB - 1 nút Dừng hình.<br /> Video out: 02 DVI (HDMI) 1920 x 1080 (60 fps) 01 NET - 03 Composite: AV (720 x 480 60fps)<br /> Nguồn điện: AC220V/50Hz<br /> Nguồn cung cấp ánh sáng: LED</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-10-23T17:03:59.473 | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-11-11T10:13:43.315
1198 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-611 | UA-611 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 880000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Cảnh báo nhịp tim bất thường.</li> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO.</li> <li>Tự động hoàn toàn với 1 nút nhấn.</li> <li>Vòng bít nhẹ, êm, thoải mái.</li> <li>Bộ nhớ 30 + lấy kết quả trung bình.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T11:28:46.138 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T09:01:38.591
1199 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Bộ giúp thở Ampu Silicon các cỡ | NCS-100L-RV, NCS-200, NCS-300 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 1260000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> |  |  | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T13:14:11.273 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T13:14:11.316
1200 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn quang trùng hợp | Đèn LED đội đầu Snap On Optics | 14001010 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 15275000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Đèn LED đội đầu Snap On Optics.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Nhẹ 3gams, chỉ bằng đồng 25 cents USA.</li><li class="ql-align-justify">Vật liệu titan cao cấp.</li><li class="ql-align-justify">Có thể gắn lên tất cả các loại kiếng và kính phóng đại.</li><li class="ql-align-justify">Pin Lithium dùng liên tục 16 tiếng và có thể sạc nhồi.</li><li class="ql-align-justify">Có sensor On-Off.</li><li class="ql-align-justify">Bảo hành 01 năm.</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Đèn LED đội dầu Snap On Optics:</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhẹ 3gams, chỉ bằng đồng 25 cents USA.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu titan cao cấp.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể gắn lên tất cả các loại kiếng và kính phóng đại.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Lithium dùng liên tục 16 tiếng và có thể sạc nhồi.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có sensor on – off.</p><p><br></p><p>Bảo hành 01 năm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:35:11.362 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:09.998
1201 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Analog for Pop Up Transfer Abutment Platform 4.8, Cone 6mm | IA-PUT-M |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2008125 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:51:11.456 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.559
1202 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Buồng oxy cao áp | Oxicab MO-13 |  | Peru | Hyperbaric S.A.C |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Peru | Nhóm 6 |  |  | 4500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-30 | <p><strong>Buồng điều trị oxy cao áp 3ATA</strong></p> <p><strong>Model: Oxicab MO-13</strong></p> <p><strong>Hãng: Hyperbaric</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Peru</strong></p> <p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Thiết bị xuyên dẫn đặc biệt kiểu T-COM 1 inch&nbsp; cho phép lắp đặt thiết bị theo dõi oxy của bệnh nhân qua da</p> <p>Màn hình tivi giải trí</p> | <p>Áp lực tối đa lên đến: 3 ATA</p> <p>Điều áp: Bằng khí oxy</p> <p>Cấu tạo: 2 phần gồm thép đặc biệt và ống nhựa chịu lực ACRYLIC</p> <p>Đường kính ngoài: 950mm</p> <p>Đường kính trong: 840mm</p> <p>Chiều dài phần ống ACRYLIC: lên đến 1300mm</p> <p>Chiều dài phần thép chịu lực: 900mm</p> <p>Chiều dài tổng thể thiết bị: 2600mm</p> <p>Chiều cao tổng thể thiết bị: 1440mm</p> <p>Chiều rộng tổng thể: 1070mm</p> <p>Dung tích tống thể: 1,6 m<sup>3</sup></p> <p>Trọng lượng thiết bị: khoảng 1300 Kg</p> <p>Chiều rộng cáng : 660mm</p> <p>Chiều dài cáng: 2130mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-04T11:45:59.812 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T11:50:43.420
1203 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  |  | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 78000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-10T18:32:16.006 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-10T18:32:16.006
1204 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần ARC 250 | ARC 250 |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 390000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-12-31 | <p>Bowa ARC 250 là máy phẫu thuật cắt đốt điện cao tần hiệu năng cao, chuyên dùng cắt và cầm máu trong phẫu thuật như: tổng quát, nội soi, nhi- sơ sinh, tim, lồng ngực, tiêt niệu, sản phụ khoa và chỉnh hình…<br /> – Thiết kế màn hình LCD hiển thị thông tin hệ thống, điều khiển phím một chạm trực quan và nhanh chóng<br /> – Hiệu năng cao kiểm soát bằng vi xử lý cho tốc độ làm việc cao nhất và chính xác nhất.<br /> – Chức năng kiểm soát tia lửa tự động tăng cường tối đa khả năng an toàn điện.<br /> – Công nghệ cảm biến trở kháng mô ARC control điều chỉnh công suất phát tự động phù hợp cho từng loại mô với cho vết cắt mượt, cầm máu tốt mà không gây cháy mô.<br /> – Công nghệ giám sát tấm điện cực trung tính EASY Neutral Electrode kiểm soát hoàn toàn khả năng bỏng, cháy<br /> – Chức năng Autostart kích hoạt lưỡng cực tự động tiện dụng và giảm thao tác tối đa cho phẫu thuật viên<br /> – Chức năng CCS cho vết cắt đồng nhất cho mọi loại mô<br /> – Chức năng kích hoạt hai tay dao đồng thời cho phép tối đa 2 phẫu thuật viên cùng làm việc, cần thiết phẫu cho đa chấn thương, vú, tim, chỉnh hình…<br /> – Chức năng điều chỉnh chỉ số cầm máu trực tiếp ngay mặt trước máy.<br /> – Có thể thiết lập và lưu chương trình phẫu thuật theo tên người sử dụng.<br /> – Tích hợp sẵn 4 chương trình phẫu thuật lớn cho từng chuyên khoa chuyên dụng:<br /> + Chương trình chuyên dụng phẫu thuật tổng quát và nội tạng, tim và lồng ngực.<br /> + Chương trình chuyên dụng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Macro<br /> + Chương trình chuyên dụng phẫu thuật vi phẫu Micro phẫu thuật Nhi Đồng<br /> + Chương trình phẫu thuật nội soi Resection dùng mổ môi trường nước, mổ tiền liệt tuyến, tử cung, bàng quang</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-05T14:35:22.182 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.190
1205 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 130 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 130 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 916000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Núm điều khiển chiều cao, chiều rộng, xoay, di chuyển khe sáng đặt ở vị trí thuận lợi cho phép vận hành bằng 1 tay. Biên độ khe sáng cho phép đặt kính tiếp xúc và quan sát hết bề rộng của mắt.<br /> Chiều cao khe sáng từng nấc 0,3 /2.5/ 3,5 / 7/10/14 mm, 3 khe sáng<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi 1-14mm<br /> Khe sáng có thể xoay ±90 độ, liên tục<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây – có thể đưa ra / vào, lọc hấp thụ nhiệt gắn sẵn thương xuyên.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân. Khoảng cách từ mắt bác sĩ đến mắt bệnh nhân trong khoảng 31 cm thuận lợi cho việc điều chỉnh mắt bệnh nhân và giữ kính tiếp xúc</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x. Trường nhìn 6 mm – 40 mm.&nbsp;<br /> Ống kính hai mắt kiểu hội tụ&nbsp;<br /> Thị kính 10x, bù trừ khúc xạ + 8D. Có thể chọn thị kính 12.5x<br /> Hệ thống quang học phủ nhiều lớp cho phép có hiệu quả sáng tối đa, ít mất ánh sáng và độ nét cao.<br /> Góc của lăng kính có thể chỉnh từ 0 - 20° thuận lợi cho việc khám mắt&nbsp;</p> <p>3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang X 90mm, trục dọc Y 110 mm, lên xuống Z 30 mm.<br /> Khóa nhanh cho phép cố định thiết bị, cho phép bác sĩ kiểm soát tốt trong quá trình khám. &nbsp;<br /> Núm vặn điều chỉnh ma sát dịch chuyển ngang thuận lợi cho việc lấy dị vật hoặc đo nhãn áp.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T10:00:38.348 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T08:36:39.263
1206 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | MDV 300 |  | Đức | Micromed Medizintechnik GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2020-10-31 | <ul> <li>Đơn giản, tính tương tác và hoạt động an toàn.</li> <li>Màn hình màu</li> <li>Kết quả của việc cắt này không phụ thuộc vào tốc độ cắt, hình dạng của điện cực và mô.</li> <li>Đơn cực: 3 chế độ làm đông (cầm máu) và 4 chức năng cắt.</li> <li>Lưỡng cực: 2 chức năng cắt và 1 chức năng làm đông (cầm máu) + chức năng hàng mạch.</li> <li>Chức năng tự động khởi động và tự động dừng (Chức năng tự động dừng hoạt động khi cần ngắt tự động nguồn trong trường hợp mức trở kháng của mô đạt được một mức nhất định).</li> <li>Có 2 đầu ra đơn cực.</li> <li>Hệ thống hỗ trợ hiển thị để theo dõi điện cực trung tính (SUNY) hỗ trợ tương tác cho các ứng dụng của điện cực trung tính.</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Kích thước: 380 x 370 x 165 mm</li> <li>Tần số danh nghĩa: 500 kHz</li> <li>Trọng lượng: 8.8 kg</li> <li>Nguồn điện cung cấp: 100-260 V, 50/60Hz</li> <li>Mức độ bảo vệ: I</li> <li>Kết nối đẳng thế: có</li> <li>Các thông số chi tiết khác từ bản hướng dẫn sử dụng: <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Hệ thống an toàn: SUNY, đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 60601-1</li> <li>Tương thích điện trường: đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN ISO 60601-1-2</li> <li>Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về thiết bị phẫu thuật cao tần: DIN EN ISO 60601-2-2</li> <li>Có tín hiệu đa âm với âm lượng điều chỉnh được và âm cảnh báo trong trường hợp lỗi mà không cần tắt thiết bị.</li> <li>Màn hình cảm ứng chạm tiện dụng.</li> <li>Nhiệt độ môi trường hoạt động: 10<sup>o</sup>C đến 40<sup>o</sup>C</li> <li>Nhiệt độ bảo quản: -10<sup>o</sup>C đến 60<sup>o</sup>C</li> <li>Phía sau có chân nối đất, nút chỉnh âm lượng, cổng để cắm các pedal điều khiển và cổng cắm điện.</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26T13:51:20.807 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:41:38.768
1207 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 | Smartxide V2lr |  | Italy | Deka M.E.L.A. S.r.l |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p>Thiết bị laser Smartxide, tác dụng trị nám, bớt bẩm sinh, hình xám, mụn cóc</p> |  |  | <p>-Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số</p><p>-Sử dụng loại màn hình mầu LCD cảm ứng để hiển thị và điều khiển các thông số, chức</p><p>năng, báo động...</p><p>-Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các thông số</p><p>-Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p>-Ống dẫn tia Laser loại CO2 (PSD)</p><p>-Chế độ làm việc Laser CO2: bao gồm tối thiểu các loại sau:</p><p> Phát liên tục : 0.5-30W</p><p> Phát xung đơn:0.1-15W</p><p> Phát xung: 0.1-8W</p><p> Phát siêu xung: 0.5-30W</p><p>-Loại Laser : CO2</p><p>-Công suất Laser : Từ  0,5W đến 30W</p><p>-Laser Mode : TEMoo (10.600nm)</p><p>-Thời gian phát xung : Từ  0.2 đến  20ms</p><p>-Thời gian nghỉ xung : Từ  0,3 đến  5,0s</p><p>-Tần số Hz làm việc: 5-100Hz</p><p>-Số lần phát Smart stack : Từ 1 đến 5</p><p>-Kích thước điểm : 120m</p><p>-Chế độ làm lạnh : Làm lạnh nước khép kín</p><p>-Truyền dẫn ánh sáng : Trục khuỷu ≥ 7 khớp</p><p>-Độ dài trục khuỷu : ≥ 1150 cm</p><p>-Nguồn laser : Ống CO2 (dẫn tia CO2)</p><p>-Tay cầm điều trị : 01 tay điều trị</p><p>-Hệ thống ống thổi khí : Tích hợp trong máy</p><p>-Cơ chế điều khiển : Công tắc bàn đạp</p><p>- Diện tích vùng trị liệu : từ 1 x 1 đến 15 x 15mm</p><p>- Chế độ Scan: Hiscan</p><p>- Chế độ Co2</p><p>-Tia dẫn đường : Laser Diode bán dẫn, 635nm, công suất ≤ 4mW</p><p>-Màn hình hiển thị và điều khiển</p><p>- Loại : LCD mầu, cảm ứng</p><p>- Kích thước : ≥ 8.4 inch</p><p>- Độ phân giải :  800 x 600 điểm ảnh,  16 bit</p><p>-Cấp độ an toàn:</p><p> Mức độ nguy hiểm của Laser: tuân thủ tiêu chuẩn IEC60825-1(2001) cấp độ 4</p><p> An toàn điện: tuẩn thủ tiêu chuẩn thiết bị cấp 1 loại BF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-13T17:15:17.879 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:43:50.506
1208 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải Rapidchem 744 Analyzer | Rapidchem 744 Analyzer |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Rapidchem 744 và Rapidchem 754 được thiết kế cho việc sử dụng trong&nbsp;<br /> phòng xét nghiệm để định lượng trực tiếp Na+, K+ và Cl- hoặc Li+ trong mẫu&nbsp;<br /> huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu (không áp dụng định<br /> lượng Li+ trong mẫu nước tiểu). Dụng cụ chứa mẫu trong quá trình lấy mẫu là<br /> ống nghiệm, bơm tiêm, ống mai quản hoặc các cốc đựng mẫu. Máy phân tích&nbsp;<br /> phải được vận hành với các nguyên liệu kiểm soát chất lượng thích hợp, các hóa chất hiệu chuẩn đặc biệt và duy trì máy như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng để có thể tạo ra các kết quả xét nghiệm chính xác.<br /> Các máy phân tích này được sử dụng bởi các kĩ thuật viên trong phòng xét nghiệm đã qua đào tạo để hỗ trợ trong chuẩn đoán và điều trị các bệnh nhân mất cân bằng điện giải. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ máy phân tích Rapidchem phải được sử dụng phối hợp với tình trạng chung của bệnh nhân để đưa ra liệu pháp điều trị phù hợp.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T15:00:54.584 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T08:53:18.568
1209 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Bộ giúp thở Ampu các cỡ | NCS-400L-RV, NCS-500, NCS-600 |  | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 356000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> |  |  | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T10:59:48.093 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T13:15:35.043
1210 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 1 vòi inox | BIT 1-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 800 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T20:42:48.275 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.115
1211 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | EX-D | EX-D |  | Nhật Bản | Jokoh Co. Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>phân tích Na/K/Cl</p> |  | <p>hóa chất kèm theo</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:631px;" width="631"> <tbody> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Phương pháp đo: Hệ thống hoàn toàn tự động với điện cực ion</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Thể tích mẫu vật: &nbsp; 95µl (Máu)&nbsp;; &nbsp;&nbsp; 300µl (dịch lọc thận)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tốc độ đo:&nbsp; Tối đa 100 mẫu/h,&nbsp;&nbsp; 35 s/mẫu với chức năng Stat</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các loại mẩu thử: Máu, huyết thanh, huyết tương (plasma), Nước tiểu (pha loãng)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Phân tích mẫu tự động: khay đặt 20 mẫu</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Chức năng:</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định dạng cốc mẫu vật</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định dạng thể tích mẫu vật</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động chạy lại với những mẫu cho thông số sai.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định vị vị trí mẫu đầu tiên</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các điện cực hoạt động có thể kiểm tra được</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Chuẩn độ: tự động chuẩn 2 điểm (có thể điều chỉnh bằng tay)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các chức năng thử: Thử độ X và C.V.%, cài đặt giá trị bình thường</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Bộ nhớ: 500 dữ liệu bệnh nhân, 100 dữ liệu QC</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Màn hình: Màn hình tinh thể lỏng có đèn tối (20 ký tự, 4 dòng)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Máy in: Máy in nhiệt</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-10-30T16:52:51.103 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11T08:53:18.568
1212 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | IP-7700 |  | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>·&nbsp;Công nghệ bơm nhu động tuyến tính</p> <p>·&nbsp;Tốc độ truyền: 0.1 ~ 1.000 ml/h</p> <p><img cropbottom="5649f" cropleft="20283f" cropright="24031f" croptop="5396f" src="file:///C:/Users/DOANTH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" /> ·&nbsp;Độ chính xác: +-2% với bộ dây truyền dịch chuyên dụng, +-5% với bộ dâytruyền dịch thường</p> <p>·&nbsp;Pin hoạt động liên tục 4h</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T15:08:45.035 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:04.242
1213 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy lăn kim phối hợp sóng cao tần RF Pollogen Divine Pro | Pollogen Divine Pro |  | Israel | Pollogen Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p>Pollogen Divine Pro</p><p><strong>Hãng Sản Xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất Xứ: Israel</strong></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Ứng dụng điều trị </strong></p><p class="ql-align-justify">Căng da, giảm nếp nhăn</p><p class="ql-align-justify">Săn chắc mô</p><p class="ql-align-justify">Thu nhỏ, loại bỏ các đốm đen trên bề mặt da</p><p>Thu nhỏ lỗ chân lông</p><p><strong>Đặc điểm chính:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Là sự kết hợp của các công nghệ trẻ hóa da mặt hiệu quả nhất: TriFractionalTM RF, VoluDermTM micro Needling, TriPollar® RF và Dynamic Muscle Activation (DMA<sup>TM</sup>)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Năng lượng RF TriFractional làm trẻ hóa lớp biểu bì bên ngoài. Điều trị xâm lấn tối thiểu này tạo ra các vết thương vi mô kích hoạt cơ chế phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể. Các tế bào da cũ và bị hư hại được loại bỏ và cơ thể tạo ra làn da mới và khỏe mạnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;VoluDerm là một nền tảng thâm nhập hoàn toàn dựa trên RF, tạo ra các kênh thống nhất và được kiểm soát nhắm vào lớp hạ bì sâu. Điều trị xâm lấn tối thiểu này sử dụng kim siêu nhỏ, trong khi áp dụng RF, để làm bay hơi lớp da sâu. Các kim siêu nhỏ kích thích các nguyên bào sợi làm tăng sản xuất các thành phần ECM một cách tự nhiên: axit hyaluronic, collagen và elastin.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;TriPollar Một công nghệ không xâm lấn sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để tạo nhiệt thông qua sức cản ở lớp hạ bì khiến các sợi collagen co lại. Điều này tạo ra một hiệu ứng làm căng da ngay lập tức. Tăng hoạt động nguyên bào sợi dẫn đến tái tạo collagen cho hiệu quả lâu dài.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng kích hoạt cơ bắp năng động kích thích SMAS dẫn đến nâng và làm săn chắc cơ mặt. DMA tăng tốc thoát bạch huyết, lưu thông máu và bạch huyết tối ưu hóa oxy hóa mô và giải độc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cho phép điều trị đồng thời tất cả các lớp da: lớp hạ bì, mỡ và cơ bắp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hiệu quả ngay lần đầu tiên điều trị và có thể kéo dài hiệu quả</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ít biến chứng, thời gian thực hiện cho mỗi liệu trình nhanh</p> |  |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất RF tối đa: </p><p> +&nbsp;Tay cầm điều trị Fractional lên đến 50W </p><p> +&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị Tripollar+ lên đến 15W </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số FR đầu ra: 1MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát năng lượng đầu ra TriPollar +: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng xung DMA: 20 – 200μS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số xung DMA: 0.78 – 3.13Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu vào: 100 – 240V, 50 – 60Hz, 1.4 – 0.7A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá năng lượng đầu vào của nguồn điện: 24V DC, 5A</p><p>- Phương thức hoạt động: RFF Microneedling (VoluDerm™), RFF Resurfacing (TriFractional™), TriPollar™ &amp; DMA </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đầu ra tối đa: 62mj/pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình:</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFF Microneedling: Thấp, trung bình, cao </p><p> +&nbsp;&nbsp;RFF Resurfacing: Thấp, trung bình, cao</p><p> +&nbsp;&nbsp;TriPollar+: Thấp, trung bình, cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng màu LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 32cm x 32cm x 43cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 5kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp;Nhiệt độ: từ 5°C đến +30°C </p><p> +&nbsp;Độ ẩm tương đối: 20% đến 80% RH </p><p> +&nbsp;Áp suất không khí: 80-106 kPa </p><p> +&nbsp;Độ cao tối đa: 2.000m</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu trữ:</p><p> +&nbsp;Nhiệt độ: từ -20°C đến +60°C </p><p> +&nbsp;Độ ẩm tương đối: 15% đến 90% RH </p><p> + Áp suất không khí: 50-106 kPa</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T17:15:05.583 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-08T15:22:53.505
1214 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy sốc tim tự động | AED PRO |  |  | Zoll Medical Corporation. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 144568000 | f | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY SỐC TIM AED PRO</strong><br /> Model: AED PRO<br /> Hãng sản xuất: ZOLL MEDICAL_MỸ<br /> Nước sản xuất: Trung Quốc<br /> Tiêu chuẩn: ISO, CE<br /> Cấu hình cung cấp:<br /> 01 Máy chính khử rung, theo dõi (bảo hành 5 năm)<br /> 01 Pin không sạc kèm Máy<br /> 01 Cáp điện tim 3 kênh<br /> 01 Hộp miếng dán điện cực 12 miếng stat-pad (hạn<br /> dùng 2 năm)<br /> 01 túi mang máy<br /> 01 hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-04T09:59:07.116 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-04T16:39:57.980
1215 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích dị ứng | CLA-1 |  | Mỹ | Hitachi Chemical Diagnostics INC |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích dị ứng CLA-1 Được sử dụng như một phần của đánh giá dị ứng ban đầu, thông tin thu được cho phép quản lý bệnh nhân tối ưu</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp xét nghiệm: Máy sử dụng công nghệ định lượng khách quan với lượng mẫu nhỏ, ít mang tính xâm lấn đối với người bệnh. Thông qua phương pháp chẩn đoán dị ứng nhanh này cho phép người bệnh bắt đầu được điều trị nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng: Kết quả thử nghiệm chính xác, đáng tin cậy và có sự tương quan chặt chẽ với thử nghiệm trên da.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng phân tích: Phân tích được 36 kết quả dị nguyên đặc thù, tối ưu hóa đối với những dị ứng nguyên cục bộ nhất hoặc vượt trội hơn hẳn.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu thử: Lượng mẫu nhỏ, với mỗi xét nghiệm cho 36 dị nguyên chỉ cần 1,5ml huyết thanh.</p><p>Tính tiện ích cho bệnh nhân: Kỹ thuật ít xâm lấn của máy chẩn đoán CLA-1 giúp việc xác định dị ứng bất kể tình trạng của da và người bệnh không phải ngưng nhận thuốc</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-05T11:49:42.723 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-31T13:36:02.497
1216 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 90000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện<br /> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> |  |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:57:14.594 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:57:14.636
1217 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy nhiệt độ thấp 800 lít | HOV-800TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-10-24 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Chuyên dùng để sấy khô các loại vật sấy đã làm sạch như ống thở, ống gây mê và phụ kiện, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm ô xy, dụng cụ y tế…</p> |  |  | <p>- Chuyên dùng để sấy khô các loại vật sấy đã làm sạch như ống thở, ống gây mê và phụ kiện, bóng bóp, phổi giả, mặt nạ, bình làm ẩm ôxy, dụng cụ y tế…<br /> - Gia nhiệt cưỡng bức, dòng khí nóng chuyển động tuần hoàn liên tục theo chiều thẳng đứng.<br /> - Điều khiển nhiệt độ, thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp P.I.D với độ chính xác cao.<br /> - Giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED.<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5°C đến 45°C.&nbsp;</p> <p>- Độ nhạy điều khiển: 0,1°C.<br /> - Nhiệt độ bảo vệ: Nhiệt độ sấy cài đặt + (3°C đến 5°C).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy: Dải thiết lập từ 0 phút đến 99 giờ 59 phút. Cài đặt bằng cách nhập số. Thời gian sấy theo cài đặt cụ thể hoặc cài đặt chạy liên tục.<br /> - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 2.000 W.<br /> - Công suất tiêu thụ trung bình: 1.400 W.<br /> - Nguồn điện: 220V ± 10%/ 50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T10:50:03.979 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:19:44.513
1218 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/M210 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 353760000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L/M210) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho khu vực phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:57:48.638 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:03:59.837
1219 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi thần kinh | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi thần kinh |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p> &nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:30:12.183 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:30:12.640
1220 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy giảm béo, nâng cơ, xóa nhăn bằng sóng RF Pollogen Legend | Pollogen Legend |  | Israel | Pollogen Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p><strong>Hãng Sản Xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất Xứ: Israel</strong></p><p><strong>Ứng dụng điều trị </strong></p><p class="ql-align-justify">- Giảm mỡ, nâng cơ và làm căng da trên các vùng da như: mắt, miệng, má và cổ, đùi bên trong và bên ngoài, cánh tay, mông và bụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pollogen LEGEND ™ là một hệ thống thẩm mỹ y tế tiên tiến kết hợp các công nghệ hàng đầu - VoluDerm ™ HE, công nghệ RF vi kim, TriLipo® sử dụng năng lượng RF không xâm lấn và Kích hoạt chức năng cơ bắp. Sự kết hợp của các công nghệ này cung cấp hiệu quả làm giảm thể tích da, làm săn chắc da và điêu khắc cơ thể.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ VoluDerm HE sử dụng vi kim và RF tốt để tăng cường thể tích da đặc biệt cho da mặt và các khu vực mỏng manh khác như tay và vùng ngực. Điều trị bằng thiết bị Pollogen LEGEND ™ hiệu quả và nhanh chóng với sự khó chịu tối thiểu. Nó phù hợp với tất cả các loại da và màu sắc và được thực hiện trong một liệu pháp đơn giản, từng bước một mà không có thời gian nghỉ giải lao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ DMA độc đáo và độc quyền nhắm mục tiêu cơ bắp để cải thiện và tăng cường cơ bắp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Tripollar RF− tập trung do mật độ cao cho phép sử dụng năng lượng thấp, do đó cung cấp kết quả lâu dài và ngay lập tức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriFractional tái tạo bề mặt RF trong lớp, cung cấp sự cắt bỏ có kiểm soát đến lớp biểu bì với một chế độ hoạt động để đảm bảo ít đau đớn và thời gian chết nhất.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tần số đầu ra RF: 1 MHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Năng lượng RF đầu ra: tối đa 50W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Mô hình hoạt động: TriFractionalTM, Hybrib EnergyTM </p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 100-240V, 50-60Hz, max 2.2A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra tối đa RF: 50W @ 200 Ohm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp đầu ra tối đa: 100 ± 10 Vrms</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển công suất đầu ra RF: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p class="ql-align-justify">- Thành phần D.C xung TriLipo ™: ± 0.02V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung TriLipo ™: 20-400μs </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tần số xung TriLipo ™: 0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5 (Hz) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Biên độ xung TriLipo ™: 0 – 10VRMS @ 500 Ohm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình: </p><p> +&nbsp;&nbsp;Hybrid Energy: </p><p class="ql-align-justify"> o Chương trình A: Hybrid Energy A: Thấp, vừa, cao </p><p class="ql-align-justify"> o Chương trình B: Hybrid Energy B: Thấp, vừa, cao</p><p> + TriFractional: Thấp, vừa, cao </p><p> +&nbsp; TriLipo: vùng điều trị- mặt, cổ, cánh tay, bụng, mông, đùi hoặc tay</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp; Nhiệt độ: 15<sup>o</sup>C đến +30<sup>o</sup>C </p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 70-106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ cao tối đa: 2000m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp; Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu trữ:</p><p> +&nbsp; Nhiệt độ: -20<sup>o</sup>C đến +55<sup>o</sup>C</p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 50Pa – 106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp; Độ cao tối đa: 2000m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 45 x 45 x 110 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: ~ 30 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T16:43:21.083 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-08T15:23:38.377
1221 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 | Fraxis Dou |  | Hàn Quốc | Ilooda Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 960000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-19 | 2022-01-19 | <p>Thiết bị phẫu thuật laser CO2&nbsp;kết hợp&nbsp;Fractional,tác dụng trị sẹo,rạn da,tái tạo bề mặt,trẻ hóa âm đạo</p> |  |  | <p>Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số</p><p>Sử dụng loại màn hình mầu LCD cảm ứng để hiển thị và điều khiển các thông số, chức năng, báo động</p><p>Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các thông số</p><p>Máy tích hợp 2 công nghệ</p><p>Ống dẫn tia Laser loại cao tần (RF)</p><p>Chế độ làm việc Laser CO2: bao gồm tối thiểu các loại sau: Phát liên tục, Phát xung đơn, Phát xung, Phát siêu xung</p><p><span style="color: black;">Máy Laser </span>Fractional<span style="color: black;"> CO2</span></p><p>Loại Laser&nbsp;&nbsp;: CO2 RF liên tục, bao kín bởi kim loại</p><p><span style="color: black;">Công </span>suất<span style="color: black;"> Laser</span>&nbsp;&nbsp;: từ <span style="color: black;">£ 0,5W đến ³ 30W</span></p><p><span style="color: black;">Công </span>suất chế độ vi&nbsp;: £ 3.5mj đến ³ 175mj phân tách</p><p>Laser Mode : TEMoo (10.6 mm) hoặc loại tương đương</p><p>Thời hạn<span style="color: black;"> xung</span>: từ <span style="color: black;">£ 100 đến ³ 5,000ms</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian </span>lặp lại&nbsp;&nbsp;: từ £ 0,2 đến ³ 2,0s</p><p>Số lần phát Laser vào : từ 1 đến khoảng 10, có thể cài đặt một điểm</p><p>Khoảng cách vi điểm: từ £ 0,1 đến ³ 2,0mm</p><p>Diện tích vùng trị liệu: từ £ 1 x 1 đến ³ 20 x 20mm</p><p>Số lượng vi điểm max: tới ≥ 40.400</p><p>Kích thước<span style="color: black;"> vi điểm</span>: <span style="color: black;">≤ 100 micron</span></p><p><span style="color: black;">Chế độ </span>làm<span style="color: black;"> lạnh</span>: <span style="color: black;">Làm lạnh bằng gió</span></p><p><span style="color: black;">Truyền </span>dẫn ánh sáng: Trục khuỷu ≥ 7 khớp</p><p>Độ dài tr<span style="color: black;">ục khuỷu : ≥ 1200 mm</span></p><p><span style="color: black;">Hệ thống trục: Ống RF (dẫn tia CO2)</span></p><p><span style="color: black;">Tay cầm điều trị: 01 tay điều trị</span></p><p><span style="color: black;">Hệ thống ống thổi khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Tích hợp trong máy</span></p><p><span style="color: black;">Cơ chế điều khiển : Công tắc bàn đạp</span></p><p><span style="color: black;">Tia dẫn đường: Laser Diode bán dẫn, 650nm, công suất ≤ 5 mW</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu cự thấu kính&nbsp;: f&nbsp;100mm</span></p><p>Nguồn phát loại cao tần (RF)</p><p>Chế độ làm việc : bao gồm tối thiểu các loại sau: Phát xung đơn, Phát xung lặp lại (0.2s; 0.5s; 1s; 2s)</p><p><span style="color: black;">Công nghệ&nbsp;</span>Fractional micro needel RF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-19T16:33:54.979 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:44:07.170
1222 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da một mặt | Colibri |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 74970000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2022-01-01 | <p>Đèn chiếu vàng da một mặt Colibri với cường độ ánh sáng LED mạnh mẽ sẽ giúp điều trị những nguy cơ tiềm tàng của bệnh vàng da,</p> |  |  | <p>Dải bước sóng: 445-465nm</p> <p>Chế độ tiêu chuẩn: 33.0 uW/m2/nm</p> <p>Chế độ tăng cường: 57.6 uW/m2/nm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-20T10:31:32.908 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-11-11T11:25:18.092
1223 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy trợ thở hồi sức sơ sinh | Beluga-V1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 78750000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2022-01-01 | <p>&nbsp;</p><p>Bộ hồi sức sơ sinh chữ T là một thiết bị độc lập nhằm cung cấp luồng khí áp lực dương trong quá trình hồi sức cho trẻ sơ sinh</p><p>Bộ trộn khí, cài đặt PEEP / PIP đều được tích hợp trên thiết bị nhỏ gọn này. Máy có pin tích hợp duy trì 4 tiếng khi sử dụng mà không cần kết nối với nguồn điện dễ dàng khi sử dụng khi di chuyển bệnh nhân, trong phòng NICU và bên ngoài bệnh viện trong các tình huống khẩn cấp</p> |  |  | <table id="tablepress-0411"> <tbody> <tr> <td><strong>ích thước và Trọng lượng</strong></td> <td>Kích thước đơn vị (Tổng thể)</td> <td>20 cm x 22 cm x 10 cm</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Kích thước vận chuyển (Đóng hộp)</td> <td>30 cm x 25 cm x 15 cm</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Trọng lượng</td> <td>1.5kg</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Tổng trọng lượng</td> <td>2.0kg</td> </tr> <tr> <td><strong>Thống số kỹ thuật hoạt động</strong></td> <td>Đặc điểm về nguồn</td> <td>100 - 240 VAC, 50-60 Hz</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp kế chính xác</td> <td>± 0.5 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp lực PIP</td> <td>5 - 50 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp lực PEEP</td> <td>1 - 20 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Cung cấp nồng độ oxy</td> <td>21 - 100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Máy nén khí tích hợp</td> <td>Quạt thổi</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Pin</td> <td>Li-ion, 12V-4000mAh</td> </tr> <tr> <td><strong>Thông số về môi trường</strong></td> <td>Nhiệt độ hoạt động</td> <td>0ºC to +40ºC</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Độ ẩm</td> <td>0% to 90% RH</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Nhiệt độ lưu kho</td> <td>-20ºC to +60ºC</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Độ ẩm lưu kho</td> <td>0% to 90% RH</td> </tr> <tr> <td><strong>Quy định</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>EN 60601-1:2006/A1:2013</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>EN 60601-1-2:2015</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-21T09:39:41.035 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-11-19T09:13:55.726
1224 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-3000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý</p> <p>1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng Bảo trì 3 tháng/lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T14:21:49.371 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T08:40:34.546
1225 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 160.000 Lux kèm Camera. | Honey Lux LED 160/160 Vision |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại đèn mổ treo trần gắn camera phát ra ánh sáng trắng lạnh – LED.</li> <li>Đèn cấu tạo gồm 03 nhánh. 01 Nhánh đèn gắn màn hình chuyên dụng, 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn kèm camera và 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn.</li> <li>Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</li> <li>Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</li> <li>Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</li> <li>Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</li> <li>Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</li> <li>Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</li> <li>Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</li> <li>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</li> <li>Có thể xoay hình ảnh thu được bằng cách sử dụng điều khiển cầm tay, máy tính và điều khiển gắn tường.</li> <li>Việc xem lại video chỉ cần sử dụng máy tính chứ không cần bất kỳ thiết bị thu hình nào khác, chất lượng video thu lại là HD và có thể phát lại.</li> </ul> |  | <ol> <li><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</li> </ol> <ul> <li>Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</li> <li>Chóa đèn công suất 160.000 lux: 02 chiếc.</li> <li>Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</li> <li>Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</li> <li>Màn hình y tế chuyên dụng Full HD ≥ 24 inch do hãng FSN – Mỹ sản xuất tại Hàn Quốc: 01 bộ.</li> <li>Bộ máy tính bao gồm màn hình, CPU, chuột, bàn phím: 01 bộ.</li> <li>Bộ nguồn: 02 chiếc.</li> <li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật của chóa đèn.</em></strong></p> <ul> <li>Đường kính chóa đèn: 77 cm</li> <li>Số lượng chóa đèn: 02 chóa.</li> <li>Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</li> <li>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ.</li> <li>Nhiệt độ màu: 4300 K</li> <li>Chỉ số màu: 94 Ra</li> <li>Đường kính trường chiếu: 22 ~ 31 cm.</li> <li>Độ sâu trường chiếu: 113 cm</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: từ 10% - 100%, có 10 bước điều chỉnh.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: 120 VA + 120VA</li> <li>Số lượng bóng đèn LED: 120 bóng + 120 bóng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>2.3 Thông số kỹ thuật của Camera Sony:</em></strong></p> <ul> <li>Cảm biến hình ảnh: CMOS 1/3 inchs</li> <li>Tín hiệu video ra: Y/Pb/Pr, HD-SDI</li> <li>Độ phân giải: 2.000.000 pixels</li> <li>Tỷ lệ khung hình: 16:9 HD</li> <li>Ống kính: 10X zoom, f= 5.1 mm (wide) – 51 mm (tele), F 1.8 - F 2.1.</li> <li>Độ phóng đại: 10X – 120X (10X Quang, 12X Kỹ thuật số).</li> <li>Dải hội tụ: 10mm - 800mm.</li> <li>Độ phơi sáng: Tự động/ Bằng tay</li> <li>Tốc độ cửa trập: 1/2 đến 1/10.000 giây (21 bước).</li> <li>Cường độ ánh sáng tối thiểu: 1.0 Lux (chế độ ICR).</li> <li>Tỉ lệ tín/ tạp: &gt; 50 dB</li> <li>Lấy nét: Tự động/ Bằng tay.</li> <li>Góc quay của camera: 360<sup>o</sup> theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.</li> <li>Kích thước: Φ71 x 137 mm (<em>Đường kính x chiều dài</em>)</li> <li>Trọng lượng: 990g.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>2.4 Thông số kỹ thuật của Màn hình FSN:</em></strong></p> <ul> <li>Là loại màn hình chuyên dụng dùng cho y tế.</li> <li>Kích thước màn hình: ≥ 24 inch.</li> <li>Độ phân phải: 1920 x 1200 pixel.</li> <li>Tỉ lệ màn hình: 16: 10</li> <li>Diện tích hiển thị: 518.4 x 324.0 mm.</li> <li>Tín hiệu đầu vào: DVI-D 1, VGA, SD/HD/3G-SDI, C-Video, S-Video.</li> <li>Tín hiệu đầu ra: DVI-D, SD/HD/3G-SDI.</li> <li>Độ tương phản: 1500: 1.</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 0.3 x 0.3 mm</li> <li>Góc hiển thị: R/L 178°, U/D 178°.</li> <li>Trọng lượng màn hình: 7.42 kg</li> </ul> |  |  |  |  | Bảo hành 12 tháng. Bảo trì bảo dưỡng 60 tháng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-09T11:37:46.144 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T10:16:21.446
1226 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | máy đo độ loãng xương | DEXINO |  | Hàn Quốc | Stemlab, Inc |  | ["2020"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-11-03 | <p>- Máy mới 100%</p> <p>-&nbsp;Năm sản xuất 2020 trở về sau</p> <p>- Đạt các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485&nbsp; hoặc tương đương</p> <p>- Máy đã được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu Việt Nam</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-03T15:13:47.158 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-11T08:53:19.575
1227 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.0mm / L-11.5mm (narrow Line) | NL-QSI-3.0-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:11:50.737 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:00:38.743
1228 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 120L, 2 cửa | LOWTEM CRYSTAL 120D |  | Hàn Quốc | Lowtem Co., Ltd |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA 120L, 2 CỬA </strong></p> <p align="left"><strong>Model: LOWTEM Crystal 120D</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>LOWTEM </strong></p> <p align="left"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</strong></p> |  |  |  |  | PMkit1 (lọc dầu, dầu máy bơm, lọc than hoạt tính); PMKit2 | Lọ đựng hóa chất (H2O2) |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-22T11:30:11.697 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:06:15.193
1229 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị các bệnh lý âm đạo Trẻ hóa âm đạo, Tiểu không tự chủ | MORENOVA VAG |  | Israel | Initia Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 1997000000 | t | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy điều trị các bệnh lý âm đạo</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Trẻ hóa âm đạo, Tiểu không tự chủ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: MORENOVA VAG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Initia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: ISRAEL</strong></p><p><br></p> |  |  | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;MoreNova-VAG là một thiết bị sóng xung kích cường độ thấp độc đáo sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế ('LAST') để áp dụng cho một loạt các chỉ định phụ khoa. Chúng bao gồm cải thiện chức năng tình dục và sự hài lòng, cải thiện các triệu chứng không kiểm soát căng thẳng và cải thiện các yếu tố đau âm đạo</p><p>-&nbsp;Sóng xung kích cường độ thấp (LISW) đã được chứng minh là tạo ra sự hình thành mạch máu và nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sóng xung kích này kích hoạt tế bào gốc. Áp dụng LISW đã được sử dụng rộng rãi để điều trị rối loạn cương dương vận mạch và điều trị các vết thương mãn tính như loét chân do tiểu đường (Ref 4-7)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18T14:24:20.200 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18T14:24:20.240
1230 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-L Series (XN-450) | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-450) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1086062752 | t | Hệ thống | false | 2020-10-23 | 2021-03-31 | <p>XN-450 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp đóng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23T05:54:06.741 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-11T05:57:41.278
1231 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Prolyte-Na/K/Cl | ProLyte - Na/K/Cl |  | Mỹ | Diamond Diagnostics Inc |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 88500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm điện giải&nbsp;: ProLYTE</strong></p> <p>Máy phân tích điện giải Na/K/Cl phát hiện các ion trong máy toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu dựa trên phương pháp điện cực chọn lọc.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | Điện cực Na, Điện cực K, Điện cực Cl, Điện Cực tham chiếu (Reference eletrode), - Van pha loãng (Solution vavle); Sample detector (cảm biến mẫu); Kim và dây bơm, hộp chứa điện cực ( Housing electrode) - Đầu đọc barcode (chọn thêm), bàn phím rời. | Thuốc thử IL 2121D, nước rửa hàng ngày Daily Rinse, Chuẩn 3 mức -Mission Control |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04T11:35:24.915 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11T08:53:21.358
1232 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | Auto ISE500 |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 525000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích điện giải tự động để đo nồng độ Natri, Kali, Clo, Canxi, pH, Liti, CO2 trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu.</p><p>Với hệ thống phần mềm hoạt động thông minh, có chế độ STAT thực hiện các xét nghiệm ưu tiên, hệ thống truy cập ngẫu nhiên với lượng lớn mẫu xét nghiệm.</p><p>Hệ thống thiết kế tiên tiến, thông minh, bảo trì đơn giản hóa chất cả trong một chế độ.</p><p>Chức năng tự chẩn đoán và tự điều chỉnh trên các chức năng chính và chức năng xả khí xen kẽ khí Gas và khí lỏng để loại bỏ tắc nghẽn kết hợp với chế độ quét 360 độ và chế độ xét nghiệm nhanh trên máy tạo lên hiệu quả kinh tế cao.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-05T16:58:01.323 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-31T13:36:15.319
1233 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-7300K - 29TS | MEK-7300K - 29TS |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 805200000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-01-03 | <p class="ql-align-justify">Máy xét nghiệm huyết học tự động </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-03T09:48:34.685 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-03T00:00:00.152
1234 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy SPO2 Beurer Po80 | BEURER PO80 |  | Đức | BMM Weston Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 6000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Xác định độ bão hòa oxy máu động mạch (SpO2) và nhịp tim (tần số xung) Đơn giản trong việc đo và sử dụng màn hình màu sử dụng tại nhà hoặc di chuyển dễ dàng Thích hợp cho các môn thể thao ở độ cao lớn (ví dụ như leo núi, trượt tuyết và các môn thể thao trên cao) Chức năng cảnh báo - các giá trị giới hạn có thể được thiết lập riêng Ghi liên tục lên đến 24h phần mềm máy tính để hiển thị chi tiết và hệ thống đánh giá điều hành: - Win XP - Win Vista - Win 7 cáp USB và sạc USB Có thể được tính bằng USB (tích hợp pin lithium-ion) màn hình to cỡ XL hiển thị màu sắc với 4 điểm có sẵn Điều chỉnh độ sáng màn hình hiển thị đồ họa của nhịp tom và giai điệu nhịp tim tùy chọn chỉ báo tình trạng pin Tự động tắt, mở dây đeo cổ và túi đựng máy khi phải mang đ</p> |  |  | <p>Xác định độ bão hòa oxy máu động mạch (SpO2) và nhịp tim (tần số xung) Đơn giản trong việc đo và sử dụng màn hình màu sử dụng tại nhà hoặc di chuyển dễ dàng Thích hợp cho các môn thể thao ở độ cao lớn (ví dụ như leo núi, trượt tuyết và các môn thể thao trên cao) Chức năng cảnh báo - các giá trị giới hạn có thể được thiết lập riêng Ghi liên tục lên đến 24h phần mềm máy tính để hiển thị chi tiết và hệ thống đánh giá điều hành: - Win XP - Win Vista - Win 7 cáp USB và sạc USB Có thể được tính bằng USB (tích hợp pin lithium-ion) màn hình to cỡ XL hiển thị màu sắc với 4 điểm có sẵn Điều chỉnh độ sáng màn hình hiển thị đồ họa của nhịp tom và giai điệu nhịp tim tùy chọn chỉ báo tình trạng pin Tự động tắt, mở dây đeo cổ và túi đựng máy khi phải mang đ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:32:52.487 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:32:52.548
1235 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser điều trị | Enlighten III |  | Mỹ | Cutera, Inc |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 6500000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Thiết bị&nbsp;laser điều trị , chủng loại: Enlighten III có tác dụng trị nám, bớt bẩm sinh, hình xăm, mụn cóc, tái tạo da</p> |  |  | <p>Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số </p><p>Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các thông số</p><p>Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p>Loại Laser: laser Pico </p><p>Nguồn laser: <span style="color: red;">Solid stated diode-pumped</span></p><p><span style="color: red;">Máy đồng thời có&nbsp;cả 2 loại Xung laser: Xung picosecond và xung nanosecond</span></p><p>Pico mode: <a href="http://picogenesis.com/Home" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(102, 0, 153);">Genesis</a><span style="color: rgb(102, 102, 102);">, </span><a href="http://picogenesis.com/Home" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(102, 0, 153);">Genesis</a> FX</p><p>Chế độ làm việc: 6 chế độ</p><p>Máy laser gồm tối thiểu 3 bước sóng: 1064nm/ 532nm/ 670nm</p><p>Thời gian phát xung pico 1064nm: £ 750ps</p><p>Thời gian phát xung pico 532nm: £ 750ps </p><p>Thời gian phát xung pico 670nm: £ 660ps</p><p>Mức năng lượng phát tia:</p><p>1064nm:  600mj </p><p>532nm:  300mj</p><p>670nm:  125mj</p><p>Chế độ phát xung nano giây &nbsp;2ns&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Tia dẫn đường: liên tục hoặc ngắt xung</p><p>Công nghệ phát xung chùm tia: Top hat đồng tâm</p><p>Sử dụng công nghệ Fractional laser MLA</p><p>MLA dung được cả 3 bước sóng: 1064/532nm/670nm</p><p>Kích thước điểm MLA: từ 6-8mm</p><p>Mật độ năng lượng của MLA :  2mj -&nbsp;&gt;&nbsp;4mj</p><p>MLA :1064nm – up to 4mj</p><p>MLA :532nm – up to 2mj</p><p>Spot size : 200  m</p><p>Pitch: 0,5mm&nbsp;</p><p>Thời gian khởi động:&nbsp;2 phút</p><p>Phát tia: Tay cầm trục khuỷu 7 khớp, quay 360 độ</p><p>Bảng điều khiển: Giao diện màn hình cảm ứng</p><p>Màn hình có thể gập nghiêng góc 70 độ</p><p>Tần số phát tia Hz:</p><p>Bước sóng 1064/532nm: từ 1-10 Hz</p><p>Bước sóng 670nm: từ 1-5 Hz</p><p>Kích thước điểm của 1064và 532nm: 2-10 mm</p><p>Kích thước điểm của 670nm: 2-6 mm</p><p>Tự động auto check spotsize trên máy</p><p>Aiming Beam dẫn đường: Diode 635nm </p><p>Có thể điều chỉnh mức độ sáng</p><p>Có 2 chế độ tia dẫn đường: liên tục và xung nhấp nháy </p><p>Hệ thống laser: Tích hợp đồng thời 2 công nghệ phát laser là picosecond </p><p>Cấp độ an toàn:</p><p>Mức độ nguy hiểm : tuân thủ tiêu chuẩn IEC60825-1(2001</p><p>An toàn điện: tuân thủ tiêu chuẩn thiết bị cấp 1 loại BF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18T15:10:29.307 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:44:18.511
1236 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 900 | "AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-900 |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-03-31 | <p>Model: AIA-900</p><p>Hãng sx: Tosoh – Nhật Bản</p><p>Nước sx: Nhật Bản</p><p>&nbsp;</p> |  | <p><br></p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-09T16:55:56.873 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-19T09:21:26.883
1237 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-30T17:25:19.632 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-30T17:25:19.632
1238 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng 2 cửa công suất ≥ 12 STU tự tạo hơi, tích hợp dây chuyền băng tải tự động, kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Selectomat PL 9612-2H R |  | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7370000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-06-30 | <p>...</p> |  |  | <p>..</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:08:09.978 | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:18:30.882
1239 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế | MAT LD1000-E2 |  |  | Antonio Matachana, S.A. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-04-30 | <p><strong>Tên thiết bị:</strong>&nbsp;Máy rửa khử khuẩn dụng cụ dùng trong y tế</p> <p>- Sản xuất năm 2020; Mới 100%</p> <p>- Xuất xứ: Đan Mạch</p> <p>- Dung tích: 413 lít; Loại hai cửa</p> <p>-&nbsp;Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485; ISO 9001</p> <p>- Nguồn điện: 3 phase&nbsp; 400V-50Hz</p> |  |  |  | <p>1. Vận chuyển, bàn giao và lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p> <p>2. Vận hành chạy thử, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho cán bộ nhân viên trực tiếp sử dụng máy.</p> <p>3. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.</p> <p>4. Bảo dưỡng định kì 03 tháng một lần trong thời gian bảo hành.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-02T10:35:24.592 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-11T11:25:04.772
1240 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 100 lít kiểu đứng | HA-100L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-100L được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <ul> <li>Dung tích: 100 lít.</li> <li>Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</li> <li>Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li> <li>Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li> <li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 4 kW.</li> <li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:51:35.682 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:20:04.198
1241 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ và dây ống thở, 1 cửa, dung tích 504 lít, 9 ngăn đựng dụng cụ. | AD 400/1 |  | Italy | Steelco S.p.A. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p><span style="color: black;">Tủ sấy dụng cụ &amp; dây ống thở AD400/1 loại 1 cửa dung tích 504 lít</span></p><p><span style="color: black;">- Năm xuất: 2020 trở đi</span></p><p><span style="color: black;">- Chất lượng máy: Mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">- Bảo hành 2 năm</span></p><p><span style="color: black;">Máy</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> có khả năng sấy tiệt trùng nhanh các dụng cụ phẫu thuật và các dụng cụ nói chung. Hệ thống có các kết nối chuyên dụng </span><span style="color: black;">cho</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> phép sấy khô đối lưu cưỡng bức các dụng cụ gây mê giú</span><span style="color: black;">p thở.</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước tủ AD 400/1 loại 1 cửa (DxRxC): 710x785x1900mm.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trọng lượng máy: 202 kg.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tổng công suất nguồn điện: 2,750 W.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước buồng chứa/sấy: 600x600x1400 (mm) tương</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">đương 504lit.</span></p> |  |  |  | Bộ PM kit cho 2 năm bảo hành |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T11:21:04.783 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-11T11:27:47.410
1242 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | CERA-STAT 4000 Analyzer | CS4000 |  |  | GREEN CROSS MEDIS Corp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c + CRP</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Kết quả phân tích nhanh không quá 3 phút</p> <p>- Chính xác và tín cậy. Chứng nhận NGSP, IFCC, IS</p> <p>- Chi phí hiệu quả</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình giao diện: Màn hình cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Dải nhiệt độ: 10 ~ 40oC/ 50 ~ 104oF</p> <p>+ Bộ nhớ: 300 mẫu</p> <p>+ Môi trường làm việc: 20 ~ 25oC/ 15 ~ 75%RH</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 77 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730 g (chỉ thiết bị)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:30:48.481 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:30:48.481
1243 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt tái tạo | SOMATOM go.Top |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 28300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2020-12-23 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Top</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-08T11:01:32.701 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-23T00:00:00.250
1244 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer | MH200 |  |  | Green Cross Medis Corp. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c.</p> <p>Các tính năng:&nbsp;</p> <p>- Màn hình màu cảm ứng</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng bằng âm thanh</p> <p>- Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>- Phương pháp đo: Boronic Acid Affinity</p> <p>- Thể tích lấy mẫu: Máu toàn phần 5uL</p> <p>- Dải đo: 4 ~ 5%</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Tổng thời gian phân tích: &lt; 3 phút</p> <p>+ Thời gian đo: 7 giây</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ: 300 kết quả đo</p> <p>+ Đơn vị đo: % hoặc mmol/mol</p> <p>+ Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 15 ~ 35oC / Độ ẩm: 15 ~ 75%</p> <p>+ Máy in: Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 75 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730g (chưa bao gồm Adapter nguồn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:19:34.607 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T10:19:34.607
1245 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | M400 |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động tích hợp điện giải M400 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải tự động hoàn toàn, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, liên tục.</p><p>Công suất:</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa: 400 test/giờ</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa bao gồm điện giải: 800 test/giờ</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-04T15:15:13.377 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-31T13:37:11.892
1246 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | Hệ thống rửa khử khuẩn xe đẩy 2 cửa dung tích >= 4400 lít kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Uniclean ML 2220-2 L EL |  | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 8480000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-06-30 | <p>.</p> |  |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:08:09.898 | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:19:03.840
1247 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo nồng độ khí CO trong hơi thở | MicroCO |  | Đức | Vyaire Medical GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>Máy Micro CO sử dụng để phát hiện nồng độ khí CO trong hơi thở.&nbsp;<br /> Đo nồng độ carbon monoxide phế nang (tính bằng PPM) và tỷ lệ phần trăm của carboxyhemoglobin.<br /> Sử dụng trong các TT cai thuốc lá, phòng khám, phòng cấp cứu, cứu hộ chữa cháy.</p> |  |  | <p>- Dải hiển thị: 0 – 100 ppm<br /> - Độ phân giải: 1ppm<br /> - Thời gian đáp ứng: &lt; 15 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T09:49:39.184 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T15:22:55.052
1248 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser điều trị | Enlighten SR |  | Mỹ | Cutera, Inc |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 4800000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Thiết bị&nbsp;laser điều trị , chủng loại: Enlighten SR có tác dụng trị nám, bớt bẩm sinh, hình xăm, mụn cóc, tái tạo da</p> |  |  | <p>-Ứng dụng vi xử lý, hiển thị số&nbsp;</p><p>-Có các bảng (Menu) hướng dẫn sử dụng, cài đặt và điều chỉnh các thông số</p><p>-Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p>-Loại Laser: Laser Pico</p><p>-Nguồn laser pico: <span style="color: red;">Solid stated diode-pumped</span></p><p><span style="color: red;">-Xung laser bao gồm: Xung picosecond</span></p><p><span style="color: red;">-</span>Pico mode: Pico <a href="http://picogenesis.com/Home" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(102, 0, 153);">Genesis</a><span style="color: rgb(102, 102, 102);">, </span><a href="http://picogenesis.com/Home" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(102, 0, 153);">Genesis</a> FX</p><p>-Chế độ làm việc: 6 chế độ</p><p>-Bước sóng laser gồm tối thiểu 2 bước sóng: 1064nm/ 532nm</p><p>-Thời gian phát xung pico 1064nm: 750ps</p><p>-Thời gian phát xung pico 532nm: 750ps</p><p>-Mức năng lượng phát tia</p><p>+1064nm: 600mj</p><p>+532nm: 300mj</p><p>-Tia dẫn đường: liên tục hoặc ngắt xung</p><p>-Công nghệ phát xung chùm tia: Top hat đồng tâm.</p><p>-Sử dụng công nghệ Fractional laser: MLA</p><p>-MLA dùng được cả 2 bước sóng: 1064/532nm</p><p>Kích thước điểm MLA: 0-8mm</p><p>Mật độ năng lượng của MLA : 2-4mj</p><p>1064nm: 4mj</p><p>532nm: 2mj</p><p>Spotsize: &lt; 200µm</p><p>Pitch: 0.5mm</p><p><sub>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sub>Phát tia: Tay cầm trục khuỷu 7 khớp, quay 360<sub>­­­</sub>­­<sub>&nbsp;</sub><sup>độ</sup></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển: Giao diện màn hình cảm ứng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát tia</p><p>Bước sóng 1064 và 532nm: từ 1-10 Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chùm tia:</p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước điểm của 1064/532nm:0-8mm</em></strong></p><p>Tự động auto check spotsize trên máy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aiming Beam dẫn đường: Diode 635nm (Red) Có thể điều chỉnh mức độ</p><p>Nguồn điện: 3.7 kVA, 200-240 Vac; 50/60 Hz</p><p>•&nbsp;Kích thước: 20” (W) x 33” mm (D) x 36” (H); 150 kg</p><p>•&nbsp;Hệ thống làm mát: Chu trình nước làm lạnh khép kín được kiểm soát </p><p>•Hệ thống laser: Hiệu chỉnh trên máy bằng phần mềm bên trong</p><p>•Hệ thống khung khoang laser: khung thép định hình cố định</p><p>•&nbsp;Máy có hệ thống loa phát ra âm thanh cảnh báo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18T14:45:08.114 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:44:28.514
1249 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 660x1500 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 660x1500<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>&nbsp;Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 660x660x1500 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:16:32.164 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.441
1250 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | M600 |  | Đức | MTI Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm null |  |  | 2700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Mát phân tích sinh hóa tích hợp điện giải M600 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải tự động hoàn toàn, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, liên tục và vị trí khẩn.</p><p>Công suất:</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa: 600 test/giờ</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa bao gồm điện giải: 1200 test/giờ</p><p>Cuvteet được tái sử dụng với hệ thống tự động rửa trên máy</p><p>Khay mẫu và hóa chất có chế độ tự động làm lạnh</p><p>Mẫu được tự động pha loãng: 3- 170 lần</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-04T16:02:46.436 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-31T13:37:27.769
1251 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 660x1250 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 660x1250<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 660x660x1250 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:11:30.190 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.479
1252 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước | SD 660x915 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC</p> <p>MODEL: SD 660x915<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 660x660x915 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao dùng để tiệt trùng nhanh và hiệu quả các vật dụng có khả<br /> năng chịu nhiệt ẩm.<br /> &nbsp; - Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chươngtrình: tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 3 pha, 380V; 50-60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-25T22:05:07.637 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.489
1253 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở cho xe cứu thương | pNeuton S |  | Mỹ | Airon Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-25 | 2020-10-31 | <p>pNeuton là một máy thở vận chuyển được thiết kế để dùng trên xe cứu thương.&nbsp;<span style="font-size:12px;">Tăng oxy hoá khi vận chuyển</span><span style="font-size:12px;">Thiết kế vững chắc và sử dụng khí mà không cần điện.</span></p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Dùng cho bệnh nhân trẻ em và người lớn với trọng lượng &gt; 23kg</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Hệ thống lưu lượng cho thở tự nhiên tới 140L/phút</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Các chế độ thở: CMV, IMV, CPAP, giới hạn áp lực</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Tần số thể tích bắt buộc là cố định ở 36L/phút</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Tương thích với phòng chụp cộng hưởng từ: cường độ từ trường lên tới 1.5 T, không gian trường gradient 260G/cm, nguồn 250 V RF</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Yêu cầu áp lực khí đầu vào: 55 psi +/- 15 psi (3.8 bar +/- 1 bar)</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về máy thở vận chuyển: ASTM: máy thở dùng cho cấp cứu (F 1100-90) và ISO: máy thở cho y tế, phần 3 (EN 794-3:1999)</span></span></h2> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-25T08:22:24.411 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:42:25.873
1254 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-200 | XL-200 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 854000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: XL-200</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ&nbsp;</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> |  |  |  |  | bóng đèn halogen 12V-20W | các loại hóa chất sinh hóa | Bảo dưỡng định kỳ 1 lần / tháng | Đạo tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T14:43:50.731 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T09:41:54.188
1255 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH - SỐ ĐẦU THU ≥ 24 DÃY, TỐC ĐỘ ≤ 0.5 GIÂY/VÒNG QUAY | Optima CT540 |  | Mỹ | GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 14800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống chụp CT ≥ 24 dãy</strong></p><p><strong>Model: OPTIMA CT540</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 về sau, mới 100%</strong></p><p><strong>Hãng: GE – Mỹ</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm/chức năng tái tạo lặp theo thuật toán lặp thống kê thích nghi</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm/chức năng điều chỉnh liều tia tự động</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm /chức năng theo dõi và báo cáo liều tia</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-09T14:32:44.234 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-09T14:32:44.274
1256 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-640 | XL-640 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: XL-640</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd - Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 &amp; ISO 13484</p> |  |  | <p>Công suất: 640 test / giờ bao gồm ISE</p> <p>Thể tích phản ứng tối thiểu: 180 microlit</p> <p>Khay phản ứng: 72 Cuvet thủy tinh</p> <p>Khay thuốc thử: 56 vị trí</p> <p>Khay đựng mẫu: 82 vị trí</p> <p>Kim hút mẫu, thuốc thử, kim khuấy riêng biệt</p> <p>Kính lọc cách tử gồm 12 bước sóng dải từ 340-750nm</p> |  | bóng đèn Halogen 12V-20W | các loại hóa chất sinh hóa | Bảo dưỡng định kỳ 01 lần / tháng | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T11:36:29.893 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T09:41:54.188
1257 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 75 lít | HA-75L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 145000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-75L được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Dung tích: 75 lít.</p> <p>- Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</p> <p>- Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</p> <p>- Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</p> <p>- Công suất tiêu thụ lớn nhất: 4 kW.</p> <p>- Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:46:37.724 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:20:22.290
1258 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | CDT 240 |  | Thụy Điển | Diasystem Scandinavia AB |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG</strong></p> <p><strong>Model</strong><strong>: CDT 240</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Diasystem – Thuỵ Điển</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Thuỵ Điển</strong></p> <p><strong>Mô tả:</strong></p> <ul> <li>Máy hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên</li> <li>Tốc độ tối đa 240 test/h</li> <li>Cuvette nhựa 81 vị trí, có tuỳ chọn cuvette thạch anh</li> <li>Làm mát hoá chất cả ngày</li> <li>40 vị trí hoá chất, 40 vị trí mẫu</li> <li>Hệ thống phổ kế bọc kín</li> <li>Phần mềm dễ dùng</li> <li>Có tuỳ chọn màn hình cảm ứng chạm</li> </ul> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật chi tiết</strong></p> <ul> <li>Công suất: 240 test/h (chưa gồm điện giải)</li> <li>Nguyên lý đo: điểm cuối, thời gian cố định và động học</li> <li>Phương pháp: chuẩn đa điểm tuyến tính và phi tuyến tính</li> <li>Số khay hoá chất/mẫu: 40 vị trí hoá chất, 40 vị trí mẫu được làm mát (4 ~ 12 độ C)</li> <li>Thể tích hoá chất: R1: 150 – 450 ul, bước nhảy 1ul, R2: 10 – 300 ul, bước nhảy 1 ul</li> <li>Thể tích mẫu: 2 – 50 ul, bước 0.1ul</li> <li>Đầu kim hút hoá chất, mẫu: tự phát hiện định mức hoá chất và chống va chạm ngang/dọc</li> <li>Rửa đầu kim: tự xả bên ngoài và bên trong kim, sự mang qua &gt; 0.1%</li> <li>Tự pha loãng: pha trước và sau. Tỉ lệ pha lên đến 1:200</li> <li>Nguồn sáng: đèn halogen tungsten</li> <li>Đo quang: loại đo không cần bảo trì, phổ kế bên phụ bằng lọc</li> <li>Bước sóng: 8 bước sóng 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm,. 630nm, 670nm</li> <li>Dải hấp thụ: 0 – 3.5 Abs (chuyển đổi 10mm)</li> <li>Cuvette: loại khay xoay, chứa 81 cuvette. Mặc định là loại nhựa, có thể nâng cấp cuvette thạch anh</li> <li>Thể tính phản ứng: 150 – 500 ul</li> <li>Nhiệt độ phản ứng: 37 độ C +/- 0.1 độ C</li> <li>Hệ thống khuấy: thanh khuyấy độc lập</li> <li>Rửa cuvette: trạm rửa 6 bước</li> <li>Chuẩn: tuyến tính, logit-log 4p, logit-log 5P, Spline, đường số mũ, polymonial</li> <li>Phần mềm chuẩn: Westgard, kiểm tra tổng luỹ tích, biểu đồ đôi, biểu đồ L-J</li> <li>Hệ điều hành: Windows 7 / 8</li> <li>Giao diện xuất dữ liệu ra ngoài: RS-232</li> <li>Nguồn cấp: AC100-240V, 50/60Hz, 350VA</li> <li>Nhiệt độ: 10 – 30 độ C</li> <li>Độ ẩm: 30-85 %</li> <li>Kích thước: 855x550x580mm</li> <li>Trọng lượng: 75kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-02T21:33:44.991 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-11T09:41:54.188
1259 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhĩ lượng | Flute | Flute |  | Italy | Inventis SRL |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 338000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p>Máy khảo sát chức năng tai giữa </p> |  |  | <p>Khảo sát chức năng vòi nhĩ màng nhĩ lành, màng nhĩ thủng</p><p>Phản xạ cơ bàn đạp cùng bên, đối bên</p><p>Đo nhĩ lượng</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T23:31:28.880 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T23:31:29.022
1260 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Hệ thống rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa, công suất ≥ 15 DIN, tích hợp dây chuyền băng tải tự động kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Uniclean PL II 15-2 EL |  | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH |  |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-06-30 | <p>.</p> |  |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:08:09.788 | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24T15:21:50.238
1261 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 48-5 |  | Đức | Bioron Diagnostics GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Cái | false | 2020-12-28 | 2021-01-01 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p><p>-&nbsp;</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p><p>-</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-12-28T09:56:54.954 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-01-01T00:00:00.501
1262 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 160 lít | HOV-160TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:&nbsp;</strong>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <p>- Dung tích: 160 lít.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao<br /> diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị<br /> LED<br /> - Gia nhiệt cưỡng bức.<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5 0 C<br /> đến 250 0 C.<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.<br /> - Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh<br /> điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:43:39.334 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:20:33.027
1263 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Máy điều trị da bằng oxy | OxyJet Leo Deluxe |  | Đức | Nora Bode Kosmetik |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Máy điều trị da bằng Oxy,làm sáng,săn chắc da,nâng cơ,xóa nhăn,phun oxy áp suất,trẻ hóa da</p> |  |  | <p>Ứng dụng điều trị:</p><p>- Làm sạch da</p><p>- Làm săn chắc da</p><p>- Thu nhỏ lỗ chân lông</p><p>- Làm mát sau laser</p><p>- Làm mờ nếp nhăn </p><p>- Tái tạo collagen</p><p>- Đẩy sâu mỹ phẩm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm trắng da</p><p>- Cung cấp oxy tươi 95 % </p><p>Tiêu chuẩn kỹ thuật</p><p>- Điện áp nguồn cung cấp: 220 V /150V; 50 – 60Hz</p><p>- Nhiệt độ môi trường: ≤ 10 - ≥ 40 độ C</p><p>- Công suất tiêu thụ: khoảng 350 -400 W</p><p>- Kích thước: khoảng (20 x 54 x 52) cm</p><p>- Thiết lập lưu lượng: ≤ 0.2 – ≥ 6 1/phút</p><p>- Áp suất điều trị: ≤ 2.2 bar</p><p>- Hàm lượng oxy: ≥ 95% O2 +/- 3%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18T14:25:51.973 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:46:09.361
1264 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống bàn khám điều trị tai mũi họng | IU-3000F |  | Hàn Quốc | M.I. One Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Bàn khám, điều trị tai mũi họng</p><p>Model: IU-3000F</p><p>Hãng sản xuất: M.I. One</p><p>Xuất xứ Hàn Quốc</p> |  |  | <p>- Điều khiển thiết bị bên ngoài: 6 thiết bị</p><p>- Đèn LED: 30,000 Lux</p><p>- Đầu phun: 3, áp suất không khí tối đa 242 kPa</p><p>- Đầu hút và hộp: 2 đầu hút, áp suất không khí tối đa 715 kPa.</p><p>- Hộp chính 2.5 L, hộp phụ 800 ml</p><p>- Tích hợp bộ phận làm ấm: tích hợp bộ phận làm ấm trong khay dụng cụ để giữ cho các dụng cụ xử lý bằng kim loại luôn ổn định ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng</p><p>- Có thể điều chỉnh lực phun, hút bằng các van</p><p>- Đèn LED: có chế độ tự động sáng sau 2s khi nhấc lên và tự động tắt khi đặt về giá đỡ.</p><p>- Có chế độ chọn thông báo bằng âm thanh hoặc chế độ im lặng</p><p>- Điều khiển ghế bệnh nhân trên trạm xử lí bằng kết nối cáp</p><p>- Có chế độ sấy và tự động tắt sấy sau 20s hoặc nhấn nút tắt sấy.</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T16:04:15.209 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T16:04:15.332
1265 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng tách thành xe lăn điều khiển bằng tay | MC01 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 22850000 | t | Cái | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p><strong>Giường bệnh đa năng tách thành xe lăn điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: MC01</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:15:32.344 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:15:32.400
1266 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường điện | HP-E300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 31500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Giường có thể điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ gối độc lập, điều chỉnh độ cao toàn giường.</li> <li>Được điều khiển bằng 3 động cơ</li> <li>Cơ chế nâng lưng giảm áp lực vùng bụng, lưng và có chỉ báo góc nâng hạ lưng</li> <li>Có chức năng tự động mở rộng không gian về phía vùng xương chậu và gối khi nâng đồng thời cả phần lưng và gối</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T12:14:10.827 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T07:49:16.129
1267 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO | ETO 170 |  | Australia,Nam Phi | Steridium Pty Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP BẰNG EO</p> <p>MODEL: ETO 170<br /> HÃNG SẢN XUẤT : STERIDIUM - ÚC</p> <p>Máy mới 100%,<br /> - Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có cam kết lịch bảo trì cụ thể<br /> - Nước sản xuất: Úc/Nam Phi<br /> - Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế cho máy trong thời gian ít nhất 05 năm<br /> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hệ thống gồm tiếng Anh/tiếng Việt<br /> Tính năng kỹ thuật chung:<br /> - Kích thước khoang hấp (WxHxD): 700x400x600 (mm)<br /> - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng EO dùng để tiệt trùng các vật dụng không có khả<br /> năng chịu nhiệt độ cao và độ ẩm.<br /> &nbsp; - &nbsp;Máy tiệt trùng sử dụng nguyên lý tiền chân không, được trang bị các chương trình:tiền chân không, trọng lực, kiểm tra rò rỉ khí, kiểm tra loại bỏ khí hàng ngày.<br /> - Nguồn điện yêu cầu: 1 pha, 220/240V; 50/60Hz.<br /> - Máy được điều khiển bằng công nghệ vi xử lý có máy in chu trình vận hành</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26T09:07:20.292 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-31T00:00:04.550
1268 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản khoa bằng điện thủy lực | CHS - E1000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám sản phụ khoa/ bàn sanh CHS-E1000 là thiết bị với chất lượng và tính năng hiện đại với hệ thống điều khiển điện thủy lực có thể cung cấp nhiều chức năng và tiện lợi cho người dùng.</p> |  | <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống sưởi ấm ghế ngồi (tích hợp bên trong máy): 01 hệ thống</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ tay: 01 đôi.</li> <li>Tấm để chân dùng cho tư thế mổ (Leg Rest A hoặc Leg Rest B): 01 bộ</li> <li>Đôi đỡ vai: 1 bộ</li> <li>Tấm đỡ tay phẫu thuật: 1 chiếc</li> <li>Khay nhôm chứa chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Cuộn giấy lót: 01 cuộn.</li> <li>Bộ ca Inốc đựng bông băng và panh kẹp: 01 bộ (2 chiếc).</li> <li>Bộ Pedal điều khiển từ xa: 01 bộ.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</li> </ul> | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Điều khiển pedal chân dễ sử dụng có thể cung cấp đủ cho phòng khám môi trường làm việc thuận tiện nhất.</li> <li>Bộ đỡ chân có thể gắn cố định hoặc tháo rời mang đến thuận tiện và hiệu quả trong quá trình chuẩn đoán siêu âm.</li> <li>Thiết kế mới của bàn thích hợp với dáng người của phụ nữ hiện đại.</li> <li>Bàn CHS-E1000 tích hợp hệ thống kiểm soát vị trí tự động.</li> <li>Có nhiều phụ kiện đi kèm có thể kết hợp cùng Bàn khám.</li> <li>Phần hông có tích hợp hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi.</li> <li>Mặt bàn và 2 tấm đỡ tay được bọc bới lớp da có chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bới hóa chất tẩy rửa.</li> <li>Khung gây mê được làm bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh độ cao và góc.</li> <li>Tấm đỡ gối có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với các tư thế khám.</li> <li>Thanh ray 30 x 8mm (Rộng x Sâu) được làm bằng thép không gỉ SUS 304 ở cả 2 bên của mặt bàn để gắn thêm phụ kiện.</li> <li>Để tránh bị gỉ sét, bộ cốc đựng dụng cụ và bông băng đều được làm bằng thép không gỉ SUS 304. Kích thước lần lượt là ø90 x 90mm; ø54 x 90 mm.</li> <li>Khay đựng chất bẩn được làm từ hợp kim nhôm, dễ dàng tẩy rửa, có thể kéo ra vào, kích thước nhỏ gọn: 370 x 270 x 60 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li> <li>Chân đế có 4 bánh xe và 2 khóa hãm để giữ vị trí của bàn.</li> <li>Bộ điều khiển pedal chân 320 x 170 x 120mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>) điều khiển chiều cao và các tư thế khám của bàn.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T16:04:07.910 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T09:42:02.187
1269 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy áp lạnh cổ tử cung | Máy áp lạnh cổ tử cung | 50502 |  | Mỹ | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 75046000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T09:42:20.590 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:45:23.708
1270 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | i-SmartCare 10 |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-31 | <p>1.Không mất phí bảo trì<br />  Cartridge đa năng tất cả trong một, bao gồm cả hóa chất và vật tư tiêu hao<br />  Kim hút tự làm sạch giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu<br /> 2. Trả kết quả nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy<br />  Chip EEPROM cho phép cartridge tự động tải thông tin<br />  Trả kết quả xét nghiệm nhanh: 50 giây<br />  Hiệu chuẩn và giám sát hiệu suất hệ thống tự động hoàn toàn<br /> 3. Dễ dàng sử dụng và thao tác đơn giản<br />  Phân tích mẫu từ xy-lanh và ống mao dẫn mà không cần adapter<br />  Máy quét mã vạch và máy in tích hợp<br />  Pin bên trong đầy có thể hoạt động tối đa 2 giờ mà không cần nguồn AC<br />  Thiết kế một chạm<br /> 4. Quản lý kết nối<br />  Giám sát phân tích bao gồm tình trạng QC<br />  Truyền dữ liệu thời gian thực tới HIS/LIS<br />  Middleware giữ kiểm soát chất lượng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu nghiêm ngặt</p> |  |  | <p>Các thông số vận hành:<br />  Dải đo các thông số:<br /> - pH: 6.500~7.800</p> <p>- pCO2: 5.0~150.0 mmHg<br /> - pO2: 10~680 mmHg<br /> - Na+: 80~200 mmol/L<br /> - K+: 0.1~20.0 mmol/L<br /> - Ca2+: 0.25~5.00 mmol/L<br /> - Cl-: 50~150 mmol/L<br /> - Glu: 5~500 mg/dL<br /> - Lac: 0.2~15.0 mmol/L<br /> - Hct: 10~70%<br />  Các thông số tính toán: pH(T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCO3-, HCO3-(std),BE(ecf), BE(B), Anion gap(K), tHb, sO2, Ca2+(7.4), pO2(A-a)<br />  Loại mẫu: máu toàn phần trong ống Heparin<br />  Thể tích mẫu: 100 µL<br />  Thời gian phân tích mẫu: 50 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23T14:21:42.428 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:42:25.873
1271 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson E6 |  | Áo | GE Healthcare Austria GmbH & Co OG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Áo | Nhóm 1 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-11T13:56:44.434 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-12T10:44:28.322
1272 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-100 |  |  | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-07-06 | <p><strong>Model: JE-100</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T14:42:57.892 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T14:42:57.892
1273 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý</p> <p>1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng Bảo trì 3 tháng/lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T14:08:44.562 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T08:40:39.015
1274 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma | PERSON-HPS80L |  | Hàn Quốc | Person Medical Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <ul> <li>Sản xuất năm 2020</li> <li>Máy mới 100%</li> <li>Tiêu chuẩn: ISO 13485, KFDA, GMP</li> <li>Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz</li> </ul> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy hấp tiệt trùng nhiệ độ thấp công nghệ Plasma sử dụng hóa chất H2O2 50%, không phụ thuộc hóa chất cung cấp bởi chính hãng</li> <li>Khoang hấp cấu tạo bởi hợp kim nhôm với thể tích khoang hấp: 80L</li> <li>Nhiệt độ làm việc: 50 – 60 độ C</li> <li>Hóa chất: 50% Hydrongen Peroxide</li> <li>Điều khiển bằng vi xử lý và hiển thị qua màn hình LCD 5.6 inch.</li> <li>Hiển thị đầy đủ các thông tin:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Các chu trình đang hoạt động của máy</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Các chương trình để lựa chọn</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Biểu đồ áp lực – nhiệt độ theo thời gian</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Các giá trị về áp lực, nhiệt độ và thời gian</p> <ul> <li>Các chương trình tiệt trùng:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Hấp nhanh (25± 5 phút)</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Hấp tiêu chuẩn(45± 5 phút)</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Hấp nâng cao (60± 5 phút)</p> <ul> <li>Có chương trình gia nhiệt trước khi hấp để loại bỏ hơi ẩm và các chu trình chân không để loại bỏ khí</li> <li>Hệ thống hút chân không với lưu lượng 600l/phút</li> <li>Ghi dữ liệu: Bằng máy in nhiệt tích hợp</li> <li>Câp nhật phần mềm: qua cổng USB</li> <li>Chức năng an toàn:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Có chuyển mạch bảo vệ máy khi bị quá dòng</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Tự động lưu lại các bất thường xảy ra trong suốt quá trình làm việc. người sử dụng có thể xem lại từ bộ nhớ của máy bất kỳ lúc nào</p> <ul> <li>Chức năng cảnh báo: Có tới hơn 20 thông báo khác nhau cho các bất thường xảy ra bao gồm:</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Gia nhiệt không đạt yêu cầu</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Quá nhiệt khoang hấp</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi cảm biến nhiệt độ khoang hấp</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi nhiệt độ của bộ hóa hơi</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi cảm biến áp lực</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi quá trình khởi tạo Plasma</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi quá trình chân không</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi cấp hóa chất</p> <p style="margin-left:54.0pt;">+ Lỗi mở cửa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | 2020-10-29T10:39:24.650 | Công ty TNHH Med Providex Việt Nam | 2020-11-11T08:06:15.194
1275 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường và phụ kiện HFA Model 860 (cấu hình cơ bản) | HFA Model 860 |  | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> Công nghệ thay đổi khúc xạ dạng lỏng<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T21:03:59.692 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:08:24.211
1276 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn làm tiểu phẫu | 011-3500 |  | Thụy Điển | Sjöbloms |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khung giường được làm bằng các ống thép mạ crôm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nâng hạ chiều cao bằng điện thông qua bộ điều khiển cầm tay và bộ điều khiển đạp chân<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nâng hạ phần lưng, dốc nghiêng (trendelenburg) bằng lò xo khí<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đệm:&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Được bọc bằng vật liệu chống tĩnh điện<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bề dày đệm: 40 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có khay để đồ phía dưới<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước tổng thể (Dài x Rộng): 200 cm x 50 cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao có thể điều chỉnh từ 75 cm đến 112 cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước phần tựa đầu (dài x rộng): 26 x 18 cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần tựa lưng có chiều dài: 75 cm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng lưng tối đa: &nbsp;64<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc nâng/hạ đầu trong khoảng: - 90° &nbsp;đến 40°<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc dốc nghiêng (Trendelenburg) tối đa: - 10<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các bánh xe có đường kính 125mm, có khóa trung tâm, trong đó có 01 bánh có cơ cấu khóa theo hướng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tải trọng tối đa: 180 Kg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng: 66 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.757 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:03:27.423
1277 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tấm nhận ảnh kỹ thuật số | VENU 1717X |  | Hàn Quốc | Iray Korea Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 645000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-27 | 2021-04-27 | <ul> <li><strong>Chất lượng hình ảnh cao</strong></li> <li><strong>Thiết kế mỏng và nhẹ</strong></li> <li><strong>Bề mặt ra hình ảnh lớn</strong></li> <li><strong>Sản phẩm giá trị với chi phí đầu tư thấp</strong></li> </ul> <h2>&nbsp;</h2> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-27T14:41:17.643 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11T08:13:29.088
1278 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp (loại cầm tay) | Micro I |  | Đức | Vyaire Medical GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 44000000 | t | Cái | true | 2020-11-11 | 2021-05-31 | <p>Sử dụng để cho các phòng khám nhỏ, sàng lọc COPD, Hen phế quản.&nbsp;<br /> Máy hoạt động bằng pin, mỗi lần sạc đầy cho phép hoạt động trong 30 tiếng.</p> |  |  | <p>- Độ chính xác: đáp ứng theo tiêu chuẩn ATS/ERS<br /> - Pin trong: Loại có thể sạc nhiều lần, sử dụng tối đa khoảng 30 phút.&nbsp;<br /> - Nhiệt độ hoạt động: 10 đến&nbsp;35 độC.&nbsp;<br /> - Độ ẩm hoạt động: 20% - 80%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-11T11:31:40.517 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T15:23:28.556
1279 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân CSM | Connex Spot Monitor |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 165000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.572 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.572
1280 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 100 lít | HOV-100TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:&nbsp;</strong>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <p>- Dung tích: 100&nbsp;lít.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao<br /> diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị<br /> LED<br /> - Gia nhiệt cưỡng bức.<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5 0 C<br /> đến 250 0 C.<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.<br /> - Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh<br /> điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:36:21.129 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:20:55.291
1281 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay chuyên dụng | HBP-9030 |  |  | Omron Healthcare Co., Ltd |  | ["2020","1990"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-11-30 | <p>Máy HBP-9030 được sử dụng tại phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Bệnh nhân có thể tự đo và lấy kết quả trong thời gian ngắn.</p> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện vận chuyển/lưu kho:<br /> (Bao gồm cáp AC)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhiệt độ: -25 đến 60 °C<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ ẩm: 10 đến 95 %RH (không tụ nước)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước Rộng 460 × Cao 270 × Sâu 420 mm (bao gồm kê tay)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 5.5 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị kỹ thuật số<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối máy tính bằng USB 2.0</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-05T08:55:48.148 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-05T08:55:48.148
1282 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai | 23810 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.878 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.878
1283 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai kèm họng | 23820 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 37000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.988 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:31.988
1284 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi khám bóng đồng tử | 18245 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 43100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.096 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.096
1285 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo Oxy não vùng | Máy theo dõi bão hòa oxy não, mô | 5100C-EU |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'- Thời gian chuẩn máy và sẵn sàng hoạt động trong vòng 30 giây.<br /> - Hỗ trợ trọng lượng bệnh nhân tối thiểu ≥ 2.5 kg<br /> - Theo dõi không xâm lấn&nbsp;<br /> - Kích thước: Chiều cao 24 cm; chiều rộng: 29 cm; Độ sâu 19 cm<br /> - Trọng lượng máy: 4.95kg<br /> - Chiều dài cáp tiền khuyếch đại: 4.5 m<br /> - Chiều dài cáp đầu dò: 1.5 m<br /> - Dải đo rSO2: 15 – 95<br /> - Cập nhật thông số mỗi 5-6 giây<br /> - Dải cảnh báo cao: 20 – 95<br /> - Dải cảnh báo thấp: 15 – 90 (cảnh báo thấp và cao không trùng nhau) &nbsp;<br /> - Số bệnh nhân có thể lưu: 28<br /> - Chẩn đoán: Tự động kiểm tra máy<br /> - Chuẩn an toàn: BF lớp I<br /> - Nguồn điện: Điện lưới hoặc ắc quy<br /> - Điện áp: 100 – 240 VAC. 50/60Hz<br /> - Dòng điện: 1.0A – 0.5A&nbsp;<br /> - Ác quy: 12VDC<br /> - Thời gian hoạt động ắc quy 20 phút<br /> - Cổng giao tiếp số RS-232<br /> - Cổng USB 2.0&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.497 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T15:51:24.890
1286 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng cứu thương | cCáng cứu thương |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 900000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Chất liệu: vải bạt màu xanh bộ đội Kích thước: 2100mm x 560mm x 130mm Xuất xứ: Việt Nam</p> |  |  | <p>Chất liệu: vải bạt màu xanh bộ đội Kích thước: 2100mm x 560mm x 130mm Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:44:03.379 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:44:03.770
1287 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | aScreen | aScreen |  | Nga | Neurosoft Ltd. |  |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Nga | Nhóm null |  |  | 302000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p>Máy đo âm ốc tai</p> |  |  | <p>Máy đo tầm soát OAE</p><p>Kết nối bluetooth</p><p>3 chế độ đo</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T23:52:00.460 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24T23:52:00.526
1288 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO ≈ 1500 L/giờ AquaBplus 1500 + AquaBplus HF DÙNG CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO CÓ TIỆT TRÙNG BẰNG NHIỆT | AquaBplus 1500 + AquaBplus HF |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4545000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-16 | 2021-12-16 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sản xuất nước RO, Model: <strong>&nbsp;AquaB<em>plus</em> 1500</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất sản xuất nước RO tối đa ≈ <strong>1500 lít/giờ </strong>.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tẩy trùng nhiệt AquaBplus HF công suất tẩy trùng 120–140 L/giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tẩy trùng nhiệt từ 70–92 °C (có thể điều chỉnh)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất được cấp ISO13485:2016, ISO9001:2015</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng chỉ quốc tế EC cho sản phẩm.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy AquaBplus &amp; AquaBplus HF là hệ thống lý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn ISO về chất lượng nước trong chạy thận nhân tạo.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các chức năng và tính năng chính</strong>:</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Thiết kế không có khoảng không chết</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Báo cáo chi tiết lỗi</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Có thể điều khiển từ xa qua web server</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chức năng Khởi động và Dừng mềm cho màng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tiệt trùng hóa chất / khử cặn canxi bán tự động</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tự kiểm tra ban đầu tất cả các cảm biến và các điều khiển liên quan đến an toàn</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Bơm RO đáp ứng các yêu cầu EuP IE3</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Tích hợp cảm biến phát hiện rò rỉ &amp; giám sát rò rỉ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt dựa trên khái niệm A0 theo ISO 15883</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Khử trùng nhiệt cho đường phân phối nước RO</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 78, 150);">•&nbsp;</span>Chương trình tẩy trùng nhiệt/ hoá chất của hệ thống nước RO kết hợp với máy thận Fresenius cùng lúc</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-12-15T09:18:02.178 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-18T10:10:55.991
1289 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đúc bệnh phẩm | Máy đúc bệnh phẩm | EC 350 |  | Tây Ban Nha | Especialidades Médicas Myr, S.L. |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 583100000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-10 | <p>Module I: Bộ phận rót paraffin và đun nóng</p><p>- Bình đun paraffin 05 lít&nbsp;</p><p>- Có 6 lỗ hâm nóng kẹp gắp (Forceps) riêng lẻ với bộ điều khiển nhiệt độc lập. Dùng được cho tất cả các loại forcep thông dụng.</p><p>- Có 1 vị trí làm lạnh nhanh (Cold Spot) để chỉnh sửa vị trí mẫu vật trong khi paraffin đang đông nhanh.&nbsp;</p><p>- Bàn làm việc có chỗ để tay được cách nhiệt với mặt bàn được hâm nóng.</p><p>- Có vòi rót paraffin được hâm nóng với lưu lượng điều chỉnh được và có thể điều khiển bằng tay hoặc bằng bàn đạp chân.</p><p>- Có 01 kính lúp phóng đại</p><p>- Có 01 khay chứa cassetterộng rãi (2.2 lít) với khay có thể tách rời ra.</p><p>- Có 01 khay chứa khuôn đúc rộng rãi (2.2 lít)</p><p>- Có 2 nắp đậy theo kiểu trượt cho 2 khay trên.</p><p>- Có 2 ngăn kéo chứa sáp thừa có thể tháo rời được</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>- Có hệ thống đèn chiếu sáng nơi rót mẫu, điều khiển bằng vi xử lý, màn hình LCD 2 dòng hiển thị nhiệt độ và thời gian, ngày tháng.&nbsp;<br /> - Vận hành bằng bộ vi xử lý, giao diện đa ngôn ngữ (5 ngôn ngữ) dễ sử dụng để lập trình nhiệt độ tùy ý, có chế độ hẹn giờ và nhảy bước tùy tiện. Có thể lập trình để máy chuẩn bị trước và sẵn sàng làm việc vào đúng giờ qui định, và tự động tắt khi hết giờ<br /> - Tầm nhiệt độ:<br /> + Khoảng 50°C - 70°C cho các vị trí đun nóng<br /> + Khoảng 60°C - 75°C cho các kẹp đun nóng<br /> Module II: Bộ phận làm lạnh<br /> - Bề mặt rộng rãi chứa 60 khung đúc hoặc cassette có phủ nhựa chống dính để làm lạnh các mẫu đã đúc khuôn.<br /> - Nhiệt độ điều chỉnh được khoảng từ 00C đến -120C.<br /> - Kích thước của mặt bàn làm lạnh: 305 x 375 mm.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-03T16:10:17.109 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-15T11:10:23.716
1290 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy sốc tim tự động | AED PLUS |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 144568000 | f | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Mã Hàng: AED Plus</p> <p>Hãng sản xuất: ZOLL</p> <p>Nước sản xuất: Mỹ</p> <p>Năm sản xuất: Mới 100%</p> <p>Đạt các tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> <p>ĐẶC&nbsp;ĐIỂM SẢN PHẨM</p> <p>- AED Plus sử dụng công nghệ sóng 2 pha thẳng ( RBW) của ZOLL.</p> <p>- Phản hồi CPR về tốc&nbsp;độ và&nbsp;độ sâu&nbsp;ép ngực qua miếng dán CPR-D</p> <p>- Theo hướng dẫn mới nhất của AHA&nbsp;</p> <p>- Dùng&nbsp;được cho trẻ em ( sử dụng miếng dán trẻ em)</p> <p>- Tự&nbsp;động kiểm tra hàng tuần.</p> <p>- Công nghệ Real CPR Help</p> <p>- Thực hiện hướng dẫn cứu sống.</p> <p>- Giúp tăng hiệu quả cứu sống.</p> <p>- Máy AED Plus sẽ nhắc bạn từng bước của quá trình cứu hộ bằng:</p> <p>Nhắc nhở bằng giọng nói, Văn bản hiển thị, Biểu tượng phát sáng trong biểu&nbsp;đồ.</p> <p>CHẾ&nbsp;ĐỘ BẢO HÀNH:</p> <p>- 5 năm cho máy chính.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-10-28T14:07:25.722 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-03T13:46:02.312
1291 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý</p> <p>1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng Bảo trì 3 tháng/lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T14:04:10.249 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T08:40:39.015
1292 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | BG5300 |  | Đức | CooperSurgical, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1461064000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:45:11.799 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:42:11.995
1293 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ ( Máy sấy nhiệt độ thấp-công nghệ 2 cửa-khử khuẩn Ozone-UVc tự động) | AMD-168 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 580000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><strong>Ứng dụng:</strong> Sử dụng để sấy khô các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ…</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay inox để đưa dụng cụ y tế vào buồng sấy: 03 cái.</li> <li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 30 cái.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Nguyên lý sấy khô: Kết hợp cả 02 công nghệ sấy khô trong một máy: Sấy khô nhiệt độ thấp và sấy nén khí áp lực cao kết hợp tạo chân không (tạo áp lực đẩy nước đọng ra ngoài).</li> <li>Điều khiển chương trình hoàn toàn tự động bằng PLC, cho các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng sấy, quá trình sấy, trả dụng cụ sau khi kết thúc quá trình sấy...</li> <li>Không khí buồng sấy được lọc vi bụi bằng màng lọc HEPA lưới sinh và khử khuẩn bằng hệ thống xử lý tia cực tím UVc.</li> <li>Nhiệt độ sấy cài đặt: &nbsp;50<sup>0</sup>C ÷ 65<sup>0</sup>C (tùy chọn)</li> <li>Nhiệt độ, thời gian sấy có thể được tự cài đặt hoặc ở chế độ tự động ( 65<sup>0</sup>C /30 phút)</li> <li>Thời gian sấy khô siêu nhanh cho một chu trình tự động: 26 phút</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> <li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li> <li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn.</li> </ul> |  | <ul> <li>Thiết kế công nghệ 2 cửa: Khay tự động được thiết kế có khả năng đưa dụng cụ vào mặt trước và lấy dụng cụ ra ở mặt trước hoặc mặt sau máy tùy chọn, phù hợp với thiết kế theo qui trình một chiều khoa KSNK.</li> <li>Máy sấy AMD có hệ thống 20-30 đầu phun chuyên biệt, có khả năng gắn kết với nhiều loại ống, dây máy thở, bóng ambu… có kích cỡ khác nhau để phun khí khô áp lực cao kết hợp hút chân không đảo chiều làm khô ráo tuyệt đối bề mặt bên trong.</li> <li>Trang bị cảm biến nhiệt độ cho phép theo dõi và kiểm soát nhiệt độ bên trong buồng sấy.</li> <li>Bộ phận điều khiển PLC sẽ luôn kiểm soát thông số độ ẩm không khí buồng sấy để điều chỉnh áp lực module nén thích hợp và tiết kiệm năng lượng nhất.</li> <li>Buồng sấy tiêu chuẩn có giá đỡ 3 tầng: Giá đỡ tầng 1 và tầng 3 cố định. Giá đỡ tầng 2 có thể tháo lắp để phun sấy các dụng cụ có kích thước khác nhau.</li> <li>Tốc độ nâng hạ khay: 0,2 m/s.</li> <li>Chế độ hiển thị trên màn hình Digital LED: Nhiệt độ buồng sấy, thời gian sấy.</li> <li>Quy trình của một chu trình sấy khô:</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">Dụng cụ ướt ® Tự động đưa dụng cụ vào buồng sấy ® Tự động đẩy áp lực cao/Hút chân không buồng sấy loại bỏ nước bám trên dụng cụ ® Tự động thổi, hút đảo chiều làm khô hoàn toàn dụng cụ và các lòng ống, dây .</p> <ul> <li>Vật liệu chế tạo:</li> </ul> <ul> <li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li> <li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li><strong>&nbsp;Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:<a name="_Hlk529457477"></a></strong></li> <li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn.</li> <li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh (khi nhiệt độ quá nhiệt buồng sấy)</li> <li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP) cho mọi thời điểm hoạt dộng của máy.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | <p><strong>MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ </strong></p> <p><em>(MÁY SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP- CÔNG NGHỆ 02 CỬA KHỬ KHUẨN UVc TỰ ĐỘNG , CHUYÊN DÙNG CHO CỤ Y TẾ )</em></p> <p><strong>&nbsp;(AutoMedDryer Series AMD)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model: AMD- 168</strong></p> <p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Máy mới 100% , <em>Năm sx : 2020</em></strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/50Hz/ 1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>*<strong><u>PHỤ KIỆN KÈM THEO</u> :</strong></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>+ 03 khay inox chuyên dụng, để đưa dụng cụ y tế vào buồng sấy</em></strong></p> <p><strong><em>+ 01 khay chuyên dụng để sấy lòng bóng ambu và chai lọ nhựa ,thủy tinh (kết nối 20 đầu phun áp lực)</em></strong></p> <p><strong><em>+ 30 đầu đổi đa năng ống phun lòng ống, dây máy thở ,...</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong><em>+ 01 bộ phun xử lý thô ống xoắn.</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* </strong><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-22T15:10:31.802 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T11:25:16.181
1294 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | PKL PPC 400 |  | Italy | Paramedical S.r.l. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 910000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 400</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> |  |  | <p>Phương pháp phân tích&nbsp;: đo điểm cuối, đo động học, đo 2 điểm thời gian cố định&nbsp;</p><p>Nguyên lý cấu tạo&nbsp;: đo màu bằng quang điện&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;: đèn Halogen 12v / 20w&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T16:30:40.134 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:25:53.440
1295 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-12-31 | <p>RO-300</p> <p>Công suất: 300L/giờ</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý<br /> 1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng, Bảo trì 3 tháng/ lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-28T10:22:39.176 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T08:40:39.015
1296 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.75mm/L-11.5mm | SNAP-3.75-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:15:33.254 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:06:32.782
1297 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán 500mA | XR5 |  | Mỹ | OSKO, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p><a href="https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thiet-bi?name=H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20X%20quang%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n&amp;type=1&amp;idD=1606" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hệ thống X quang chẩn đoán</a> với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ.</p><p>Tay đở đầu đèn chống rung động.</p><p>Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn.</p><p>Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn.</p><p>Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm.</p><p>Vòng bi và bánh răng chất lượng.</p><p>Cân bằng đối trọng bằng lo xo.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T13:51:06.226 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T13:51:06.292
1298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | prietest TOUCH PLUS | prietest TOUCH PLUS |  | Ấn Độ | Robonik (India) Pvt. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 45360000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán tự động prietest TOUCH PLUS</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật</p> <p>- Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng / phím</p> <p>- Dải tuyến tính: 0,000 ~ 3,000 Abs</p> <p>- Độ chính xác quang học:&nbsp;± 2% hoặc 0,007 (0 ~ 1,5 Abs)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;± 3% (1,5 ~ 3,0 Abs)</p> <p>- Phương pháp đo: Photodiode</p> <p>- Kính lọc:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Loại kính: Giao thoa</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Bước sóng: 340, 405, 510, 545, 578, 630 và 2 bước sóng tùy chọn.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Băng thông: 10 nm ± 2 nm</p> <p>- Flow Cell:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Thể tích hút: 500 ~ 1000mL</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Thể tích Flowcell: 18mL</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Chế độ hút: Hút tự động bằng bơm nhu động</p> <p>- Nguồn đèn: Tungsten Halogen</p> <p>- Thời gian ổn định đèn: 90 giây</p> <p>- Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD 5 inch</p> <p>- Bộ nhớ: 512 KB FRAM</p> <p>-&nbsp;Khả năng lưu trữ: 250 chương trình sinh hóa</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 chương trình đông máu</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 chương trình test mở RFID</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 kết quả QC cho 3 mức</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2500 kết quả bệnh nhân với ID bệnh nhân</p> <p>- Chế độ đo:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Chế độ đo người dùng cài đặt: ABS, KINETIC, END POINT, DIFFERENTIAL, RATIO, FIXED TIME, COAG</p> <p>&nbsp; &nbsp; + Chế độ đo được định nghĩa trước.</p> <p>- Tính nồng độ đo: Bằng Factor hoặc Standard</p> <p>- Cổng giao tiếp&nbsp;RS232: 115200 baud, 1 start, 8 data, 1 stop, no parity</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05T14:55:43.501 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T07:56:25.125
1299 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng cứu thương | cCáng cứu thương |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 900000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Chất liệu: vải bạt màu xanh bộ đội Kích thước: 2100mm x 560mm x 130mm Xuất xứ: Việt Nam</p> |  |  | <p>Chất liệu: vải bạt màu xanh bộ đội Kích thước: 2100mm x 560mm x 130mm Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:44:04.697 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:44:05.589
1300 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán 630mA | XR5 |  | Mỹ | OSKO, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p><a href="https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thiet-bi?name=H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20X%20quang%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n&amp;type=1&amp;idD=1606" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hệ thống X quang chẩn đoán</a> với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ.</p><p>Tay đở đầu đèn chống rung động.</p><p>Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn.</p><p>Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn.</p><p>Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm.</p><p>Vòng bi và bánh răng chất lượng.</p><p>Cân bằng đối trọng bằng lo xo.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T15:17:57.940 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T14:01:49.055
1301 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He – Ne 15mW trị liệu | KC 01- 06/95LS |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 54500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p> <p>+ Nhãn khoa:</p> <p>. Viêm giác mạc.</p> <p>. Chắp lẹo ngày đầu tiên<a name="_GoBack"></a></p> <p>+ Da liễu: Zona, loét loạn dưỡng</p> <p>. Loét ổ gà, eczema. Viêm đa thần kinh</p> <p>+ Chấn thương</p> <p>. Đau khớp hư sụn, giãn đốt sống</p> <p>. Thoái hóa xương khớp, viêm xương sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương</p> <p>. Viêm đa khớp dạng thấp</p> <p>+ Sản phụ khoa :</p> <p>. Viêm lộ tuyến cổ tử cung</p> <p>. Viêm âm đạo</p> <p>. Viêm tuyến bectolin</p> <p>+ Tim mạch</p> <p>. Dùng phương pháp nội tĩnh mạch và chiếu vùng xoang cảnh kếp hợp với thuốc chuyên khoa</p> <p>. Viêm tắc tĩnh mạch chi</p> <p>. Nhồi máu cơ tim cấp, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, suy mạch vành nhẹ</p> <p>+ Tai mũi họng</p> <p>. Viêm xoang dị ứng, viêm sụn vành tai. Viêm xoang, viêm ống tai ngoài lan tỏa. Viêm tai giữa, nhọt tiền đình mũi. Viêm họng đỏ, viêm Amidale cấp</p> <p>+ Răng miệng</p> <p>. Nha chu viêm, apxe lợi . Viêm niêm mạc, viêm khớp thái dương hàm. Apsto, liken môi</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07T21:50:28.468 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T06:35:22.432
1302 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-640S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 81800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p style="text-align: justify;">Giường bệnh nhân điều khiển điện dùng trong phòng hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt &nbsp;có 4 động cơ truyền động, chức năng nâng/hạ giường 430 – 740 mm, lưng, đầu gối, dốc đầu chân, mặt giường làm bằng thép mạ kẽm và sơn phủ chống vi khuẩn. có thể thực hiện được 5 chức năng. hệ thống truyền động DC, điện thế thấp, bảo vệ chống quá tải, ít tiếng ồn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11T14:41:25.783 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11T14:41:40.475
1303 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi mũi | 26535 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 23200000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.280 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.280
1304 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt | 11720 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 39000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.379 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.379
1305 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế | 7670-01 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 11500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.484 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.484
1306 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho người lớn | DS44-11 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.686 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.686
1307 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho trẻ em | DS44-9 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.800 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.800
1308 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy sàng lọc thị lực | VS100 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.906 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:32.906
1309 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Cân bệnh nhân tại giường điện tử | Cân điện tử | MS4900 |  | Đài Loan | Charder Electronic Co., Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 19500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33
1310 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ thủ thuật | GS900 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 210000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.038 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.038
1311 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn đeo trán | 46072R |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 25500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.107 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.107
1312 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Lưu lượng kế oxy/Bộ đo dòng oxy | P-312 |  | Nhật Bản | Gunma Koike Co., Ltd. |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>Bộ đo dòng oxy&nbsp;là thiết bị điều chỉnh lưu lượng có thể dễ dàng gắn lên ổ khí. Núm điều chỉnh lưu lượng có thể được đặt tới dòng chỉ định tính theo lít để cung cấp liều oxy.</p> |  |  | <p>Dải điều khiển lưu lượng: 5 -35L/phút.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-10-31T10:16:49.901 | CÔNG TY CỔ PHẦN ETT | 2020-11-11T08:40:39.015
1313 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy x-quang di động kỹ thuật số | MDR |  | Mỹ | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2021-02-11 | <p>- Sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>- Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>- Thông số kỹ thuật</p><p><strong>Bộ tạo cao thế:</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Tần số tủ phát: 100 kHz</p><p>-&nbsp;Công suất đầu ra tối đa: 40 kW</p><p>-&nbsp;Dải điện áp: 40 kV đến 130 KV mỗi mức thay đổi 1 KV</p><p>-&nbsp;Dải dòng: 70 đến 400mA, tự động lựa chọn dựa trên giá trị kV</p><p><strong>Xe đẩy có kèm cột gắn bóng và ắc quy </strong></p><p>-&nbsp;Cột bóng: Kiểu cột bóng dịch chuyển lên xuống kiểu xếp lồng tele</p><p>- Dịch chuyển ra vào của cánh đỡ bóng khi bóng ở vị trí phía trước: từ 71 cm tới 107 cm</p><p>-&nbsp;Chuyển động: Bằng động cơ</p><p>-&nbsp;Có thể thực hiện các dịch chuyển nhỏ khi hệ thống ở gần giường bệnh để tăng sự chính xác trong việc định vị</p><p>-&nbsp;Tốc độ chuyển động tiến về phía trước: từ 0 tới 5 km/giờ</p><p>-&nbsp;Tốc độ chuyển động lùi về phía sau: từ 0 tới 2,5 km/giờ</p><p>-&nbsp;Có cảm biến chống va đập ở phía trước</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: 435 kg</p><p><strong>Bóng phát tia:</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Kích thước tiêu điểm: Tiêu điểm nhỏ: 0.6 mm / Tiêu điểm lớn: 1.2 mm</p><p>-&nbsp;Tốc độ xoay của anode: 3000 vòng/phút tại 50 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất anode tối đa: Tiêu điểm nhỏ: 15 kW / Tiêu điểm lớn: 40 kW</p><p>-&nbsp;Đường kính đĩa anode: 70 mm</p><p>-&nbsp;Tốc độ tản nhiệt anode liên tục tối đa: 500 W</p><p><strong>Bộ chuẩn trực:</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Kiểu: điều khiển bằng tay với nguồn sáng bên trong, đa lớp, trường hình vuông</p><p>-&nbsp;Bộ đo thời gian: tự động tắt sau 30 giây</p><p>-&nbsp;Kích thước trường chiếu tại khoảng cách 100cm: 43 cm x 43 cm</p><p><strong>Cảm biến phẳng kỹ thuật số không dây:</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Màn chuyển đổi: Cesium Iodide (CsI) với mạng Amorphous Silicon Photodiode (a-Si)</p><p>-&nbsp;Khu vực động: 14” x 17” (35 x 43cm)</p><p>- Ma trận điểm ảnh: 2880 x 2400</p><p>- Kích cỡ điểm ảnh: 148 µm</p><p>- Liều tia X tối đa: 75 mGy</p><p>- Kiểu pin: Li-Ion 3.35Ah 7.4 V (02 cái)</p><p>- Thời gian hoạt động của pin: lên tới 8 tiếng</p><p><strong>Bộ xử lý ảnh số hoá:</strong></p><p>- Khả năng kết nối mạng để lựa chọn bệnh nhân: Có</p><p>- Tự động nhập dữ liệu từ RIS/HIS: Có</p><p>-&nbsp;Tự động lựa chọn các tham số chụp, tự động cài đặt và tối ưu hoá các tham số xử lý ảnh, tự động tối ưu hoá ảnh chụp dựa trên khu vực giải phẫu bệnh nhân</p><p>-&nbsp;Các giá trị mặc định cho từng chương trình APR chuyên biệt</p><p>-&nbsp;Xác định và hiển thị tự động khu vực quan tâm ROI.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T12:18:36.968 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T12:18:37.026
1314 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He – Ne 50mW trị liệu | KC 01 – 06/95LO |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 138000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>Thiết bị Laser He – Ne trị liệu, Model: KC 01 – 06/95LO có phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 632 nm/632,8 nm/635 nm, công suất phát Laser điều chỉnh được trong dải 5mA ÷ 10mA khi tương tác với cơ thể sống gây hiệu ứng kích thích sinh học có lợi, đặc biệt: chống viêm, tăng nhanh quá trình thực bào, giảm phù nề, tăng sinh, tái tạo tổ chức, chống sẹo lồi, tăng cường các quá trình hồi phục, tăng hoạt tính men ôxy hóa khử, cân bằng các rối loạn do bệnh lý ở mọi mức độ, điều chỉnh miễn dịch, giải dị ứng cục bộ, bình thường hóa các chỉ tiêu huyết học (quá trình đông máu) với yếu tố giãn mạch tại chỗ…</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết bị Laser He – Ne trị liệu, Model: KC 01 – 06/95LO phát tia Laser He – Ne chiếu điều trị:</p> <ul> <li>Tia thẳng (song song, tiết diện tia Laser không đổi).</li> <li>Tia hội tụ (qua thấu kính hội tụ), năng lượng Laser tập trung mạnh tại tiêu điểm Laser hội tụ.</li> <li>Tia phân kỳ (qua thấu kính phân kỳ) năng lượng Laser phân tán theo tiết diện chùm tia Laser trên bề mặt da, tổ chức.</li> </ul> <p style="margin-left:54.0pt;">Phương pháp điều trị:</p> <ul> <li>Chiếu mặt ngoài.</li> <li>Chiếu vào hốc.</li> <li>Châm cứu.</li> <li>Chiếu vào tĩnh mạch, tia Laser xuyên qua da (tác dụng tương đương như Laser nội mạch dùng kim nội mạch).</li> </ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07T21:41:20.316 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T06:35:22.433
1315 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 332640000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L/M200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:03:56.873 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:00.826
1316 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Máy nâng cơ, giảm béo, săn chắc da | EndyMed Pure |  | Italy | EndyMed Medical Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 436000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Máy nâng cơ giảm béo làm săn chắc da</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dùng làm nâng cơ, săn chắc da, xóa nhăn, giảm béo cơ thể.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thích hợp cho mọi loại da. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dạng để bàn thuận tiện việc vận chuyển </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi mô tiếp xúc với bộ cảm ứng của đầu điều trị: nhịp xung được phát ra khi đầu điều trị tiếp xúc hòan toàn với da.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến chuyển động tay cầm của đầu điều trị: nhịp xung được phát ra khi di chuyển tay cầm của đầu điều trị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị loại cảm ứng LCD: ≥ 10 inch.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phát xung: ≤ 30giây.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cảm biến nhiệt độ tiếp xúc qua da.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ đầu ra: ≥ 40 Walts.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số RF đầu ra: ≥ &nbsp;1MHz.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại RF: đảo cực 3 Deep</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18T14:05:00.885 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:46:20.380
1317 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 2mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-2S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 2,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> |  |  | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 2,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:59:48.467 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.593
1318 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson NX3 Elite |  | Hàn Quốc | Siemens Healthineers Ltd. |  | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-28 | 2021-01-28 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát dùng chẩn đoán bệnh</p> |  |  | <p>- Môi trường: </p><p>+ Nhiệt độ 10 độ C đến 40 độ C </p><p>+ Độ ẩm 30% đến 80%</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 </p><p>- Nguồn điện: 200V đến 240V, 50/60Hz</p><p>- Dải động toàn hệ thống: &gt; 266 dB</p><p>- Màn hình phẳng (LED), rộng 21,5 inch, màu</p><p>- Độ phân giải: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p>- Góc quan sát: 178 độ</p><p>- Màn hình cảm ứng: 10,4 inch</p><p>- Đèn nền chiếu sáng bàn phím</p><p>- Bàn phím QWERTY hỗ trợ nhập dữ liệu, lập trình các phím chức năng và hệ thống</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T09:57:04.627 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T09:57:04.664
1319 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 1mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-1S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 1,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> |  |  | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 1,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:58:05.350 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.593
1320 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser điều trị | CuRAS |  | Hàn Quốc | Ilooda Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 920000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Thiết bị&nbsp;laser điều trị Q-Switched ND: YAG, chủng loại: Curas, full options, tác dụng trị nám, bớt bẩm sinh, hình xăm, mụn cóc</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">&nbsp;</span>Năng lượng cao bắn phá trong thời gian cực ngắn: 5ns-20 ns. </p><p>- Hoạt động theo nguyên lý laser với bước sóng chọn lọc&nbsp;</p><p>-Tác động hấp thị chọn lọc sắc tố màu thông qua bước sóng laser, tác động ngoài da, không xâm lấn&nbsp;</p><p>-<span style="color: black;">Loading check kiểm tra khởi động trước khi sử dụng cho bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Có chương trình cài đặt các thông số mặc định theo lựa chọn trọng lượng của bệnh nhân khi khởi động máy. Có chế độ chủ động thay đổi các thông số cài đặt trong quá trình điều trị cho bệnh nhân do người dùng tự thiết lập các tham số</p><p>-<span style="color: black;">Máy tích hợp hệ thống thổi khí đấu nối với tay cầm làm sạch và mát da</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Tự động phát cảnh báo các lỗi kết nối hoặc sự cố máy trên màn hình</p><p>-Có&nbsp;menu để&nbsp;đặt các phím cài đặt mà người dùng muốn cài đặt</p><p>-<span style="color: black;">Máy có phát âm thanh trên thanh công cụ của màn hình</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Máy có tính năng tự động nhận diện các spotsize giữa đầu trị liệu và bảng điều khiển trên màn hình cảm ứng</p><p>-Chế độ sử dụng Q1064&nbsp;</p><p>-Chế độ sử dụng FR1064</p><p>-Chế độ sử dụng PTP Toning</p><p>-Chế độ sử dụng A1064</p><p>-Chế độ sử dụng M1064</p><p>-Chế độ sử dụng Q532</p><p>-Chế độ sử dụng PTP 670<sup>&nbsp;</sup></p><p><sup>-</sup>Năng lượng: Q switched 1064nm: 1.300 mJ, Q switched 532 nm : 400mJ, Chế độ 1064 PTP:&nbsp;1.600 mJ, Chế độ FR 1064 : 3.500 mJ, Chế độ M1064 (100 ns):&nbsp;2.100 mJ, Chế độ A1064(200-300 us):&nbsp;300 mJ</p><p>-Độ rộng xung: Q 1064nm: 5ns - 20ns, Q 532 nm : 5ns - 20ns, Chế độ 1064 PTP: 5ns - 20ns, Chế độ FR 1064 : &nbsp;300 µs, Chế độ M1064 (100 ns):&nbsp;100µs, Chế độ A1064(200-300 us): 200µs - 300 µs,</p><p>-Kích thước chùm tia: Tay cầm tự động nhận spotsize: Spot size Zoom:&nbsp;từ 2mm&nbsp;tới &nbsp;10mm, Spot size Colimated:&nbsp;8 mm</p><p>-Tần số phát tia của Q1064,Q532,PTP1064,FR1064,M1064: từ 1Hz&nbsp;tới 15Hz</p><p>-Tần số phát tia của A1064: &nbsp;30Hz</p><p>-<strong>Hệ thống phát tia:</strong></p><p>+Cánh tay dẫn quang có khớp nối tiếp</p><p>+Tay cầm trục khuỷu&nbsp;theo máy: 7 khớp</p><p>+Chiều dài trục có giá đỡ bảo vệ:&nbsp;240cm</p><p>+Góc độ tay quay:&nbsp;360 độ</p><p>+ Tay quay có đối trọng</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18T13:28:13.776 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20T09:46:30.835
1321 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 13mm (Narrow) with TST-17 | CTT-13N |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:52:04.910 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.593
1322 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 50 lít | HA-50L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-50L được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Dung tích: 50 lít.</p> <p>- Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</p> <p>- Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</p> <p>- Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</p> <p>- Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3,5 kW.</p> <p>- Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:34:25.909 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:21:12.383
1323 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản | PFM Rotary 3004 M |  | Đức | pfm medical AG |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 329840000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- &nbsp;Gá giữ dao và mẫu cắt hoạt động trong sự kết hợp theo chiều thẳng đứng và chiều ngang với hệ thống bi lăn chéo đảm bảo độ ổn định tối đa.&nbsp;<br /> - &nbsp;Mẫu vật và dao được gắn vào khóa tay quay, nó sẽ được kích hoạt để tránh gây thương tích với người vận hành.</p> <p>- &nbsp;Định hướng chính xác mẫu<br /> - &nbsp;Mẫu có thể định vị một cách dễ dàng và nhanh chóng trên trục X và Y<br /> - &nbsp;Không có khe hở, không cần bảo trì, hệ thống bi lăn chéo chiều thẳng đứng và chiều ngang.<br /> - &nbsp;Hệ thống khóa tay quay ở mỗi vị trí<br /> - &nbsp;Hệ thống thay đổi nhanh cho kẹp mẫu<br /> - &nbsp;Hệ thống lùi mẫu vật<br /> - &nbsp;Dễ định hướng mẫu vật<br /> - &nbsp;Thiết bị có chế độ bào<br /> - &nbsp;Thiết bị đếm số lát cắt<br /> - &nbsp;Thiết bị có bộ phận bảo vệ ngón tay.</p> |  |  | <p>- Độ dày lát cắt: khoảng từ 0.5 đến 60 µm<br /> - Khoảng cài đặt:<br /> + Từ 0.5 đến 10 µm, bước điều chỉnh 0.5 µm<br /> + Từ 10 đến 20 µm, bước điều chỉnh 1 µm<br /> + Từ 20 đến 60 µm, bước điều chỉnh 5 µm<br /> - Hệ thống bào: có 2 mức bào 10 µm và 20 µm<br /> - Hành trình trở về khi cắt: khoảng 40 µm<br /> - Khoảng tiến ngang của mẫu vật: 30 mm<br /> - Khoảng tiến thẳng mẫu vật: 70 mm<br /> - Đầu định hướng: theo trục X, Y, góc nghiêng 8°, xoay xung quanh trục 360°<br /> - Kích thước mẫu tối đa: dùng được cho mẫu cassette thông thường, cassette đúc chuẩn, kẹp mẫu chuẩn lớn, kích thước mẫu khoảng 45x60 mm, mẫu cassette đúc mega.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-03T15:39:14.959 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-11T11:00:38.744
1324 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động (1 kênh ) QCA-COAG I | QCA-COAG I |  | Tây Ban Nha | Quimica Clinica Aplicada, S.A |  |  | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><em>- Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 1 kênh&nbsp;QCA-Coag I</em></p> |  |  | <p style="margin-left:.75in;"><em>• Nguyên lý: Turbodensitometric</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Đo kênh: 1 kênh</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Cuvettes đọc: Microcuvettes</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Xác định: PT, APTT, FIB</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Nguồn: Nguồn điện 12V DC đầu vào</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Nhiệt độ: 37 ° C ± 0,4 ° C nhiệt độ làm việc.</em></p> <p style="margin-left:.75in;"><em>• Kích thước: L21 x W19 x H8 cm</em></p> <p><em>• Trọng lượng: 1 Kg</em></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | 2020-11-03T14:16:39.784 | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | 2020-11-11T11:00:38.744
1325 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 13.8mm with 1.5mm Collar | CTT-13.8C |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.8</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.8</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:49:58.327 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.593
1326 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He-Ne 30mW trị liệu | KC01-06/95LP |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 62000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-02-06 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p> <p>+ Nhãn khoa:. Viêm giác mạc.. Chắp lẹo ngày đầu tiên</p> <p>+ Da liễu: Zona, loét loạn dưỡng. Loét ổ gà, eczema. Viêm đa thần kinh</p> <p>+ Chấn thương:. Đau khớp hư sụn, giãn đốt sống, Thoái hóa xương khớp, viêm xương sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương, Viêm đa khớp dạng thấp</p> <p>+ Sản phụ khoa : Viêm lộ tuyến cổ tử cung, Viêm âm đạo, Viêm tuyến bectolin</p> <p>+ Tim mạch. Dùng phương pháp nội tĩnh mạch và chiếu vùng xoang cảnh kếp hợp với thuốc chuyên khoa, Viêm tắc tĩnh mạch chi. Nhồi máu cơ tim cấp, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, suy mạch vành nhẹ</p> <p>+ Tai mũi họng. Viêm xoang dị ứng, viêm sụn vành tai. Viêm xoang, viêm ống tai ngoài lan tỏa. Viêm tai giữa, nhọt tiền đình mũi. Viêm họng đỏ, viêm Amidale cấp</p> <p>+ Răng miệng: Nha chu viêm, apxe lợi. Viêm niêm mạc, viêm khớp thái dương hàm. Apsto, liken môi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06T16:49:06.905 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T06:35:22.433
1327 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Máy tạo oxy 5 lít Yuwell 7F-5 | 7F-5 |  | Trung Quốc | Yung Sheng Optical Co.,Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 16000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>- Nồng độ oxy: ≥ 93 ± 3% - Lượng oxy cung cấp: 1 ~ 5L/phút - Tốc độ phun oxy: ≥ 0.2ml/phút - Áp suất: 0.04 – 0.05 Mpa - Tiếng ồn: ≤ 55 dB (A) - Nguồn điện: 220V – 50Hz - Công suất tiêu thụ: ≤ 600VA - Kích thước: 445 x 372 x 680 mm - Trọng lượng tịnh: 25,8 kg</p> |  |  | <p>- Nồng độ oxy: ≥ 93 ± 3% - Lượng oxy cung cấp: 1 ~ 5L/phút - Tốc độ phun oxy: ≥ 0.2ml/phút - Áp suất: 0.04 – 0.05 Mpa - Tiếng ồn: ≤ 55 dB (A) - Nguồn điện: 220V – 50Hz - Công suất tiêu thụ: ≤ 600VA - Kích thước: 445 x 372 x 680 mm - Trọng lượng tịnh: 25,8 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T16:10:49.313 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T16:10:49.427
1328 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP 60lít (Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm-phun xoáy dòng áp lực-khử khuẩn bậc cao) | AMC-60 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><strong>Ứng dụng:</strong> Sử dụng cho rửa thô và rửa khử khuẩn bậc cao toàn bộ các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ, …</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 03 cái.</li> <li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 10 cái.</li> <li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để rửa lòng ống, các bóng ambu và các chai lọ chuyên dụng (kết nối với 10 đầu phun áp lực): 01 cái.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Đa kết hợp cả 3 công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm, rửa phun áp lực đa điểm, rửa dòng xoáy áp lực.</li> <li>Thiết kế đa năng phù hợp mọi loại dụng cụ y tế đồng thời không cần trang bị thêm phụ kiện để tương thích kết nối trong rửa ống, dây máy thở, bóng ambu, dây ruột gà…</li> <li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng, trả dụng cụ… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li> <li>Có hệ thống camera theo dõi bên trong và hiển thị trên màn hình màu LCD trước mặt máy; có thể nối mạng hoặc truyền không dây hình ảnh ra ngoài (tùy chọn).</li> <li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép sử dụng tối ưu hoạt tính dung dịch khử khuẩn và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> <li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li> <li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn.</li> </ul> |  | <ul> <li>Bồn đối lưu có 2 ngăn: ngăn chứa dung dịch khử khuẩn và ngăn chứa nước sạch, trong đó:</li> <li>Tiết kiệm dung dịch khử khuẩn bằng chức năng bơm hai chiều giữa bồn đối lưu và buồng rửa dụng cụ:</li> </ul> <ul> <li>Dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu sẽ được tự động bơm qua buồng rửa.</li> <li>Dải cài đặt thời gian ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn: từ 5 phút đến 30 phút (hoặc cài đặt dải&nbsp; tùy chọn)</li> <li>Dung dịch khử khuẩn sau đó được tự động bơm trở lại bồn đối lưu để ngâm mẻ sau. Thời gian xả bỏ dung dịch khử khuẩn tuỳ theo yêu cầu của bệnh viện.</li> </ul> <ul> <li>Kích thước màn hình màu LCD trước mặt máy: 7 inch.</li> <li>Độ phân giải màn hình: 800 x 480 pixels.</li> <li>Nội dung hiển thị trên màn hình: hiển thị toàn bộ hoạt động bên trong buồng rửa với thời gian thực (realtime) các công đoạn xử lý: Ngâm - Rửa siêu âm - Phun đa điểm – Xoáy dòng áp lực, …</li> <li>Vật liệu chế tạo:</li> </ul> <ul> <li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li> <li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li> </ul> <ul> <li>Hệ thống bơm rửa lòng ống, dây, bóng ambu, chai, lọ: 10 đầu phun.</li> <li>Các công đoạn xử lý: Ngâm dung dịch khử khuẩn bậc cao – Rửa tráng nước sạch – Rửa bằng sóng siêu âm – Rửa phun áp lực đa điểm – Rửa dòng xoáy áp lực.</li> <li>Hóa chất sử dụng: Glutaraldehyde 2%, Hydrogen Peroxide 8%… hoặc dung dịch khử khuẩn khác (tùy chọn) theo quy trình riêng của mỗi bệnh viện.</li> <li>Thời gian rửa cho 1 chu trình tự động (không kể thời gian ngâm theo quy trình của bệnh viện): khoảng 16 phút.</li> <li>Tốc độ nâng hạ khay: 0, 2 m/s.</li> <li>Tần số sóng siêu âm:&nbsp;&nbsp; ≥ 35 kHz</li> </ul> | <p><strong>Máy rửa dụng cụ y tế đa kết hợp</strong></p> <p><em>(Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm -phun xoáy áp lực – KHỬ KHUẨN BẬC CAO, Chuyên dùng cho dụng cụ y tế)</em></p> <p><em>(</em><em>AutoMedCleaner series AMC</em><em>)</em></p> <p><strong>Model:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AMC-60</strong></p> <p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH-VN</strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2020</strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220<sup>V</sup>AC/ 50Hz/1pha</strong></p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO 9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p><strong>* <u>Chứng từ kèm theo:</u></strong></p> <p><strong>+ </strong><strong>Chứng nhận ISO 9001:2015</strong></p> <p><strong>+Chứng nhận ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>+Giấy phép lưu hành Bộ Y tế </strong></p> <p><strong>,số : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận bản quyền công nghệ “AutoMedCleaner _ thiết bị rửa tự động chuyên dụng cho ngành y tế” của Cục Sở Hữu Trí Tuệ</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;(Số CN: 236771).</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản c</em><em>ô</em><em>ng bố ti</em><em>ê</em><em>u chuẩn nh</em><em>à</em><em> sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> C</em><em>ô</em><em>ng nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học-Công Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ 01 bộ Hồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m tài liệu hướng dẫn sử dụng</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-22T09:55:14.662 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-11T10:20:48.489
1329 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | MÁY TÁCH TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ MỠ TỰ ĐỘNG | HC1500 |  | Hàn Quốc | Hurim Biocell Inc |  | ["2019","2020","2022","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 5100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-10-31 | <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:636px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Hệ thống phân lập tế bào gốc hoàn toàn tự động</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="2">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng của: Tủ sinh học, ly tâm, máy trộn và lồng ấm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="3">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Thời gian phân lập tế bào từ khi máy bắt đầu chu trình rửa đến khi thu nhận được SVF là 75 phút</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="4">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân lập thu được là SVF, mô mỡ sạch, dầu.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="5">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Máu, dịch, nước,… được tách biệt hoàn toàn vào túi đựng chất thải</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="6">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Tỷ lệ phân lập được SVF là 1.5x10<sup>6</sup> tế bào/ ml (cc)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="7">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Toàn bộ quá trình phân lập là khép kín nên loại bỏ được hoàn toàn sự ô nhiễm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="8">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Một quy trình vận hành số mô mỡ được nạp lớn: từ 30cc đến 200cc</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:45px;"> <ol> <li align="center" value="9">&nbsp;</li> </ol> </td> <td style="width:589px;"> <p>Sản phẩm được cấp chứng nhận GMP, CE, KFDA</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-21T16:41:50.160 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T10:36:43.203
1330 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện Agilia SP MC VN | Agilia SP MC VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-20 | 2021-06-30 | <p>máy bơm tiêm điện chuyên dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh qua đường tĩnh mạch liên tục hoặc ngắt quãng các cung dịch thuốc, thành phần máu hoặc chất dinh dưỡng.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa treo máy: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD: 01 bộ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.485 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-20T09:52:33.190
1331 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Excel Chemistry Analyzer G7700E-001 | Excel Chemistry Analyzer |  | Mỹ | Stanbio Laboratory |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p align="center"><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động – Excel Chemistry Analyzer mã G7700E-001</strong></p> <p style="text-align: justify;">Máy xét nghiệm sinh hóa Excel là thiết bị xét nghiệm các thành phần sinh hóa trong huyết thanh huyết tương, nước tiểu hoặc các loại dịch sinh học.</p> <p style="text-align: justify;">Máy hệ mở hoàn toàn sử dụng với mọi thuốc thử để xét nghiệm các thành phần sinh hóa.</p> <p>Thông số:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Kích thước: 40 x 37 x 14 cm</li> <li style="text-align: justify;">Nhiệt độ môi trường: 15 - 35 ° C</li> <li style="text-align: justify;">Nguồn điện: 110V/ 230V, 50 - 60 Hz. Công suất: 60W</li> <li style="text-align: justify;">Trọng lượng: 6.4 kg (14.1 lbs.)</li> </ul> |  |  |  |  | Bóng đèn Tungsten Halogen 10W |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | 2020-11-09T10:44:46.051 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN | 2020-11-11T14:45:11.387
1332 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Monitor theo dõi sản khoa | FM02 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 202000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY THEO DÕI SẢN KHOA</strong></p> <p><strong>Model:FM02</strong></p> <p><strong>Hãngsản xuất: Mediblu</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p> <p>Thuận tiện mang theo hoặc vận chuyển</p> <p>Nhỏ gọn, di động và nhẹ</p> <p>Pin lithium-ion có tuổi thọ cao cho dịch vụ ngoại trú</p> <p>Dễ đọc và vận hành</p> <p>Màn hình có thể gập lại 5.6 5.6</p> <p>Hiển thị dạng số và dạng sóng lớn</p> <p>Quy trình làm việc đơn giản với các nút silicon cho hoạt động</p> <p>Công nghệ phát hiện FHR tiên tiến</p> <p>Tín hiệu chồng chéo Xác minh để phân biệt cặp song sinh FHR</p> <p>Chỉ báo chất lượng tín hiệu FHR giúp tối ưu hóa vị trí đầu dò</p> <p>Tùy chọn in linh hoạt</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp</p> <p>In trên giấy ghi chiều rộng 150/52 mm</p> <p>Tốc độ in thời gian thực 1/2/3 cm / phút</p> <p>Tốc độ in nhanh 15 mm / giây đối với dấu vết lịch sử</p> <p>Quản lý dữ liệu mạnh mẽ</p> <p>Bộ nhớ trong 60 giờ để theo dõi liền mạch</p> <p>Mạng MFM-CNS để giám sát từ xa</p> <p>Phần mềm chuyên sâu để quản lý dữ liệu trên PC</p> <p>Cổng USB để mở rộng dung lượng lưu trữ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12T10:50:45.350 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-12-31T00:00:04.772
1333 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 300 lit, 1 cửa | HS-5035S |  | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd |  | ["2021","2020","2019"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1390000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><strong>HS-5035</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Loại</strong></p><p>Cửa đơn (S)</p><p>Cửa đôi (D)</p><p class="ql-align-center"><strong>Kích thước tổng</strong></p><p>W1,010 x D1,349 x H1,715 ㎜</p><p>W1,010 x D1,460 x H1,715 ㎜</p><p class="ql-align-center"><strong>Buồng hấp</strong></p><p>W500 x D1,000 x H700 ㎜,&nbsp;&nbsp;Thể tích:&nbsp;350ℓ,&nbsp;&nbsp;Vật liệu:&nbsp;STS 316L</p><p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống xe đẩy hàng</strong></p><p>Giá đẩy hàng:&nbsp;W460 x D950 x H600 ㎜&nbsp;&nbsp;Xe đẩy:&nbsp;W450 x D1,270 x H800 ㎜</p><p>Giá chứa hàng:&nbsp;W446 x D926 x H26 ㎜,&nbsp;&nbsp;số lượng:&nbsp;4 chiếc</p><p class="ql-align-center"><strong>Nhiệt độ làm việc</strong></p><p>121.0℃ ~ 135.0℃</p><p class="ql-align-center"><strong>Đuổi khí</strong></p><p>Chân không / Trọng lực</p><p class="ql-align-center"><strong>Điều khiển</strong></p><p>Vi xử lý</p><p class="ql-align-center"><strong>Hiển thị</strong></p><p>Graphic LCD,&nbsp;&nbsp;độ phân giải;&nbsp;160 x 128 dots</p><p class="ql-align-center"><strong>Máy in</strong></p><p>Máy in nhiệt trực tiếp,&nbsp;khổ giấy in:&nbsp;W58 x Ø40 mm</p><p class="ql-align-center"><strong>Nguồn điện</strong></p><p>Nếu sử dụng máy tạo hơi nước bên trong:&nbsp;AC 220V, 3ph, 50/60㎐, 55A&nbsp;&nbsp;hoặc</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC 380V, 3ph, 4dây, 50/60㎐, 32A</p><p>Nếu sử dụng nguồn hơi bên ngoài:&nbsp;AC 220V, 50/60㎐, 5A</p><p class="ql-align-center"><strong>Nguồn hơi</strong></p><p>Nguồn tạo hơi trong máy :&nbsp;&nbsp;bộ đốt&nbsp;20㎾,&nbsp;&nbsp;bơm nước&nbsp;300W</p><p>Nếu sử dụng nguồn hơi bên ngoài: Hơi nước bão hòa 97%,&nbsp;áp suất&nbsp;3.50~5.00bar&nbsp;&nbsp;tốc độ dòng chảy;&nbsp;max. 50 ㎏/giờ</p><p class="ql-align-center"><strong>Nguồn nước</strong></p><p>Áp suất:&nbsp;2.10 ~ 5.00 Bar,&nbsp;&nbsp;tốc độ dòng chảy:&nbsp;Max. 50 ℓ / phút</p><p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống chân không</strong></p><p>Máy phun nước,&nbsp;&nbsp;Máy bơm nước (490W) / Optional: Máy bơm nước chân không</p><p class="ql-align-center"><strong>T</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T13:36:18.902 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T13:36:18.948
1334 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.75mm/L-10mm | SNAP-3.75-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:13:37.600 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:06:32.782
1335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (1 kênh) | CoaDATA 501 |  | Anh | Helena Biosciences Europe |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 95999000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 501</p><p class="ql-align-justify">- 1 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 4 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 1dòng 8 ký tự.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 501 gồm có: </p><p class="ql-align-justify">- 1 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 4 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 1dòng 8 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT,Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time.</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/tối đa: 150ml/ 300ml.</p><p>- Giao diện: 1×RS232.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến 7 xét nghiệm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:31:00.539 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:31:00.639
1336 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ME12P |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 198000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <ul> <li><strong>ME12P</strong>&nbsp;là dòng sản phẩm mới của máy đo ECG 12 kênh, công nghệ cải tiến giúp đo nhanh, chính xác và tính ổn định cũng như quy trình làm việc hợp lý. Sử dụng công nghệ mới để thu nhận tín hiệu ECG, giảm nhiễu, hiển thị dạng sóng nhanh và mức lọc phù hợp. Đáp ứng được tần suất sử dụng nhiều, yêu cầu về độ chính xác và tốc độ làm việc ở các bệnh viện</li> <li>Màn hình cảm ứng&nbsp;8.9 inch TFT LCD, độ phân giải 1280 x 768</li> <li>Góc nhìn nghiêng 60<sup>0</sup></li> <li>Bàn phím ký tự làm từ vật liệu Silicon chống thắm nước</li> <li>Kết nối ngoại vi phong phú</li> </ul> <p style="margin-left:22.5pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng VGA để kết nối màn hình ngoài</p> <p style="margin-left:22.5pt;">Cổng LAN để truyền dữ liệu theo thời gian thực</p> <p style="margin-left:22.5pt;">Cổng USB để kết nối dữ liệu hoặc kết nối máy quét mã vạch</p> <p style="margin-left:22.5pt;">Thẻ SD để lưu trữ dữ liệu hoặc cập nhật phần mềm</p> <ul> <li>Phát hiện máy tạo nhịp&nbsp;&nbsp;tim:&nbsp;Thông qua việc hiển thị và phân tích dạng sóng ECG, các bác sĩ có thể xác định loại máy trợ tim và trạng thái hoạt động</li> <li>Phân tích R-R: 30-300 giây để phân tích R-R, tốt hơn trong chẩn đoán loạn nhịp tim. Phân tích lên đến 200 loại loạn nhịp tim</li> <li>Chức năng xem trước:&nbsp;Các bác sĩ có thể xem trước các dạng sóng và phân tích kết quả trực tiếp trên màn hình sau đó quyết định có in hay không, giúp chẩn đoán nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.</li> </ul> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đóng băng dạng sóng:&nbsp;Dừng 300 giây dạng sóng, hiển thị dưới dạng vòng lặp cine-loop, có thể chọn 10 giây bất kỳ&nbsp;&nbsp;để phân tích và in ra. Đặc biệt hiệu quả khi dùng trên một số trẻ em hiếu động, bệnh nhân gãy xương, người già có da quá khô để kết nối các điện cực.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04T21:41:20.513 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.790
1337 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim | ZOLL M2 |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-03-31 | <p>ZOLL M2 là máy sốc tim kèm&nbsp;Monitor theo dõi bệnh nhân với các thông số: ECG (3 kênh, 5 kênh) và SpO2.</p> <p>Có phần mềm phân tích và đánh giá ca bệnh sau khi đã thực hiện phục vụ mục đích cải thiện chất lượng cấp cứu cũng như đào tạo.</p> |  |  | <p>Dạng sóng: 2 pha</p> <p>Dải trở kháng bệnh nhân: 15 – 300 Ohm</p> <p>Mức năng lượng tối đa: 200J</p> <p>Có tạo nhịp ngoài da</p> <p>Có bảng theo dõi, hiển thị thực hiện CPR chất lượng cao</p> <p>Theo dõi điện tim 3 kênh, 5 kênh</p> <p>Dải đo nhịp tim:&nbsp;0.20 - 300 nhịp/phút</p> <p>Theo dõi SpO2:&nbsp;Vùng bão hòa: 1 – 100%</p> <p>Bản cực sốc:&nbsp;kết hợp cả cho người lớn và trẻ em.&nbsp;Điều khiển năng lượng, sạc, sốc.&nbsp;</p> <p>Điện cực dán:&nbsp;Có các tính năng: Sốc, sốc chuyển nhịp, tạo nhịp ngoài, điện tim 3 kênh, phản hồi CPR t</p> <p>Pin: Pin lithium, sạc được: 10.8V. Dung lượng: 5.8 Ah. Trọng lượng: 0.77 kg. Thời gian sạc đầy: 5 giờ hoặc ít hơn tùy vào trạng thái của pin. Thời gian vận hành với pin đầy: hơn 4 giờ liên tục với theo dõi ECG, 100 lần sốc (200J).&nbsp;Có đèn chỉ thị mức năng lượng của pin, đèn cảnh báo lỗi pin</p> <p>Màn hình:&nbsp;LCD màu 7 inch. Độ phân giải: 800 x 480 pixels.</p> <p>Máy in:<strong><em>&nbsp;</em></strong>Máy in nhiệt độ phân giải cao</p> <p>Kích thước: 264.7 x 231.3 x 223.6 mm (không tay cầm)</p> <p>Trọng lượng: 5.9 Kg nếu không có pin và 6.5 Kg nếu có lắp pin</p> <p><strong>Môi trường hoạt động:&nbsp;</strong>Vận hành tại: nhiệt độ 0 - 50°C,&nbsp; độ ẩm 5 - 95%. Lưu kho tại: nhiệt độ: -30°C - 70°C. Độ cao: -381m – 4000m</p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-09T14:00:01.820 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-09T14:08:01.992
1338 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 80 lít | HOV-80TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:&nbsp;</strong>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <p>- Dung tích: 80 lít.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao<br /> diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị<br /> LED<br /> - Gia nhiệt cưỡng bức.<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5 0 C<br /> đến 250 0 C.<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.<br /> - Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh<br /> điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-24T08:29:12.841 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:21:29.596
1339 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Phoenix NCC-2310 | Phoenix NCC-2310 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Serbia | Nhóm 3 |  |  | 216000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm huyết học&nbsp;&nbsp;20 thông số 3 phần bạch cầu, 3 biểu đồ. Có 3 chế độ ống nghiệm, mao quản hay pha loãng.</p> |  |  | <p><strong>Phương pháp đo:</strong></p> <p align="left" style="margin-left:17.1pt;">v&nbsp;<strong>Phương pháp đo RBC\ PLT:</strong></p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: kháng trở</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lỗ đếm: 50 µm</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian của chu trình: 2 (hoặc 3) x 6 giây</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ pha loãng: 1/15.000</p> <p align="left" style="margin-left:17.1pt;">v&nbsp;<strong>Phép đo HGB:</strong></p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: đo quang</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 555 µm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ pha loãng: 1/ 250</p> <p align="left" style="margin-left:17.1pt;">v&nbsp;<strong>Phép đo HCT:</strong></p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: tích phân số học.</p> <p align="left" style="margin-left:17.1pt;">v&nbsp;<strong>Phép đo WBC:</strong></p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Kháng trở</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lỗ đếm 80 µm</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chu trình: 2 (hoặc 3) x 6 giây</p> <p style="margin-left:17.1pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ pha loãng: 1/350</p> |  | Kim hút mẫu, dây bơm, hệ thống bơm hút, màn hình chạm LCD | -Hoá chất pha loãng: Neo-Diluent AC -Hoá chất rửa: Neo-R-Cleaner -Hoá chất ly giải: Neo Lyser AC -Hoá chất rửa máy: Neo-EA-Clean -Hoá chất rửa kim hút: Neo-Probe-Cleaner |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04T10:26:02.117 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11T11:25:21.692
1340 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sơ sinh | MS3500 |  | Đài Loan | Charder Electronic Co., Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 10800000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.132 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.132
1341 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Combi | Combi |  |  | Biochemical Systems International S.p.A |  |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động 200 test/ giờ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12T10:51:41.262 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12T10:51:41.358
1342 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RAPIDLab 348EX | RAPIDLab 348EX |  | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hệ thống được thiết kế để xác định độ pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++ hoặc Cl- và Hct trong mẫu máu heparin hóa toàn bộ. Thể tích mẫu tối thiểu là 50 μL.<br /> Các kết quả xuất hiện trên màn hình cảm ứng có pH hoặc H +, mmHg hoặc kPa cho pCO2 và pO2, mmol / L đối với Na +, K +, Ca ++ hoặc Cl-, và% đối với Hct.<br /> Hệ thống cũng tính toán các thông số sau:<br /> • Bicarbonate tiêu chuẩn và thực tế (HCO3-std và HCO3-act)<br /> • Tổng hàm lượng cacbon đioxit (ctCO2)<br /> • Sự dư thừa cơ thể của máu và chất lỏng ngoài tế bào (BE (B) và BE (ecf))<br /> • Độ bão hòa oxy ước tính (O2SAT)<br /> • Độ oxy ước tính (O2CT)<br /> (PO2 (A-a)) và tỷ lệ căng thẳng oxy mạch máu (pO2 (a / A))<br /> • Khoảng trống Anion (AnGap)<br /> • Ước lượng tổng số hemoglobin ctHb (est)<br /> • Nồng độ ion canxi điều chỉnh đến pH 7,4 (Ca ++ (7,4))<br /> • Tốc độ lấy oxy oxy oxy hoá động mạch (pO2 / FIO2)<br /> Hệ thống cũng được thiết kế để xác định độ pH, pCO2, Na +, K +, và Ca ++ trong dung dịch lọc chạy bằng acetate và bicarbonate. Khi sử dụng trong chế độ lọc máu, kết quả được hiển thị trên màn hình cảm ứng với pH hoặc H +, mmHg hoặc kPa cho pCO2, và mmol / L đối với Na +, K + và Ca ++. Trong chế độ lọc thận, hệ thống tính các thông số sau: bicarbonate thực tế (HCO3-act) và tổng lượng cacbon đioxit (ctCO2).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02T11:28:11.774 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11T10:24:03.712
1343 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn chiếu sâu khám sản phụ khoa | GS Exam Light IV |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 75000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.172 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.172
1344 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám | GS300 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.215 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.215
1345 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | Giường đẻ và phụ kiện | MDB-900 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.616 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:42:37.673
1346 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám thủ thuật | GS600 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 65000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.244 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.244
1347 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo tai | Pro 6000 (06000-200) |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 14000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.272 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.272
1348 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho người lớn | 5079-135 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.304 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.304
1349 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển tay quay và phụ kiện | MMB-002 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.208 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:44:50.166
1350 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho trẻ em | 5079-145 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.331 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T08:06:33.331
1351 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 10.8mm with 1.5mm Collar | CTT-10.8C |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.8</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.8</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T10:46:56.690 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.594
1352 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | PKL PPC 1150H |  | Italy | Paramedical S.r.l. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 1150H</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Chỉ tiêu phân tích 24 thông số: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, LYM</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">#, MON #, NEU #, EOS #, BAS #,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV,</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">RDW_SD,PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">2 biểu đồ RBC và PLT</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">2 biểu đồ phân tán: biểu đồ 5 thành phần bạch cầu và biểu</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">đồ Eosinophils và neutrophils</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T16:40:17.281 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:26:17.928
1353 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ | SMC-N403 |  | Hàn Quốc | Sowha Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><b>XE ĐẨY Y DỤNG CỤ</b></p> <p><em>Model: SMC-N403</em></p> <p><em>Nhà sản xuất:: SO-WHA</em></p> <p><i>Xuất xứ: Hàn Quốc</i></p> |  | <p>Tủ chính: 01</p> <p>Cây truyền dịch</p> <p>Hộc dựng hồ sơ: 01</p> <p>Giá đỡ máy sốc tim: 01</p> <p>Bình hủy kim: 01</p> | <p><strong><u>Features:</u></strong></p> <ul> <li>Material:</li> </ul> <ul> <li>Base &amp; Top plate: ABS molded</li> <li>Body: Aluminium &amp; ABS</li> <li>Drawer: ABS molded</li> <li>Sliding side panel: ABS molded</li> <li>Dust box: PP molded</li> <li>Guard rail: SS Or SUS</li> <li>IV hanger: SUS</li> <li>Container: ABS molded</li> <li>Needle box: PE molded</li> <li>Medication bin: ABS molded</li> <li>Key: Electron system</li> <li>Handle: SS &amp; rubber</li> <li>Monitor shelf: Aluminium</li> </ul> <ul> <li>Caster: 5”</li> <li>Key lock: Lock for all drawers and medication bins</li> </ul> <p><strong><em><u>Specifiation:</u></em></strong></p> <ul> <li>Dimention: 770 ( L) x 570 ( D) x 1,000/1520(H)mm</li> <li>Number of medication binss: <strong>24 ( both sides)</strong></li> <li>Dimention of medication bins:118(L)x240(D)x145(H)mm</li> <li>Number of drawer: <strong>1</strong></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:42:36.648 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:42:36.694
1354 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (2 kênh) | CoaDATA 2001 |  | Anh | Helena Biosciences Europe |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 145890000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 2001</p><p class="ql-align-justify">- 2 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 18 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 2001 gồm có: </p><p class="ql-align-justify">- 2 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 18 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT, Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time, Factor Deficiencies (FII, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/tối đa: 150 ml/300 ml</p><p>- Giao diện: 2×RS232, ChipCARD reader.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến 7 xét nghiệm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:34:07.154 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:34:07.213
1355 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy 53 lít | HOV-53TS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để sấy khô dụng cụ y tế ở dạng không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <p>- Dung tích: 53 lít.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng Vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED</p><p>- Gia nhiệt cưỡng bức.</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Nhiệt độ môi trường +5<sup>0</sup>C đến 250<sup>0</sup>C.</p><p>- Dải cài đặt thời gian sấy: 0 phút – 99 giờ 59 phút.</p><p>- Vật liệu chính: Lớp vỏ tủ bằng thép phủ sơn tĩnh điện, lớp khoang trong bằng thép không gỉ SUS 304</p><p>- Không có chức năng chẩn đoán lỗi từ xa, </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T17:09:30.512 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:21:47.143
1356 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình hút dịch gắn tường | LSUCK-DIN |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 10700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Bình chứa dịch có chức năng chống tràn</p> <p>- Phạm vi điều chỉnh chân không: 0 ~ 200mmHg</p> <p>- Núm vặn để chọn mức chân không không cần điều chỉnh/toàn phần/ngắt</p> <p>- Bình đựng bằng vật liệu Polycacbonat không vỡ, dung tích 1200cc có bảo vệ quá dung tích</p> |  |  | <p>- Bình chứa dịch có chức năng chống tràn</p> <p>- Phạm vi điều chỉnh chân không: 0 ~ 200mmHg</p> <p>- Núm vặn để chọn mức chân không không cần điều chỉnh/toàn phần/ngắt</p> <p>- Bình đựng bằng vật liệu Polycacbonat không vỡ, dung tích 1200cc có bảo vệ quá dung tích</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T10:48:52.249 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:04.862
1357 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.3mm/L-16mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3.3-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:24:06.660 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:43.594
1358 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt không xâm lấn | Máy hạ thân nhiệt Nâng cao | Criticool |  | Israel | Belmont Medical Technologies |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | Israel | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Thiết bị sản xuất mới 100%</p> <p>Iso 13485, CE</p> <p>Nguồn cung cấp:&nbsp; 230VAC ±10%, 50/60Hz</p> <p>Nhiệt độ: 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C</p> <p>Độ ẩm: 10% đến 93%</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T15:13:03.905 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T15:37:30.459
1359 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp (máy đo tuổi phổi) | PulmoLife |  | Đức | Vyaire Medical GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 27000000 | t | Cái | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>PulmoLife là dụng cụ lý tưởng sử dụng để kiểm tra nhanh chức năng phổi trong việc đánh giá/ sàng lọc COPD của bệnh nhận hút thuốc lá.&nbsp;</p> |  |  | <p>- Độ phân giải: 0.01 lit<br /> - Độ chính xác: ±3%<br /> - Chuẩn giá trị dự đoán: ECCS, NHANES III, Asian (Trung Quốc)<br /> - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 độC<br /> - Độ ẩm hoạt động: 30 đến 90%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T09:38:17.395 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T15:23:29.070
1360 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử thông thường | HEM-7130L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 1800000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p> Phương pháp đo: Đo dao động kế</p><p> Giới hạn đo:</p><p> + Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p> + Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút</p><p> Độ chính xác</p><p> + Huyết áp: ±3 mm Hg</p><p> + Nhịp tim: ±5%</p><p> Có đèn báo quấn vòng bít đúng</p><p> Có cột báo mức huyết áp</p><p> Có báo cử động người khi đo</p><p> Có báo nhịp tim bất thường</p><p> Có thể hiển thị kết quả đo trung bình 3 lần đo cuối</p><p> Bộ nhớ lưu 60 kết quả với ngày và thời gian đo</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:10:09.894 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08T11:10:20.219
1361 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mira Led 50 (50.000lux) | MIRA50 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 207000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn di động Mira Led 50, 50.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:06:00.708 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:04.898
1362 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình hút dịch 1L | VB1L-1 |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 990000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Dùng để chứa dịch</p> |  |  | <p>Bình hút dịch 1L có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:07:14.432 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:04.932
1363 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy Thở Di Động | Meditec 1700 |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-03-31 | <p>MÁY THỞ DI ĐỘNG</p><p>Model: 1700</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-03T10:29:34.674 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-03T10:29:37.177
1364 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy Laser nano và pico giây ND YAG Q-Switched PiQo4 (LT100-A) | LT100-A |  | Mỹ | Focus Medical LLC |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6300000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p>Hãng sản xuất: FOCUS MEDICAL/LUMENIS - USA</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Model PiQo4 (LT100-A)</p><p><strong><u>Các ứng dụng điều trị: </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị các thương tổn sắc tố</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân hủy các màu mực xăm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị các bớt sắc tố “Nevus of Ota”, Hori</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các nốt ruồi son</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị Common Nevi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị bớt “café Aulait”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị SeborrheicKertoses</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị chứng tăng sắc tố sau viêm (PIH).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị Becker’s Nevus, Freckles và NeviSpilus</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị nám da (melasma)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tái tạo làn da, trẻ hóa da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xóa các vết sẹo mụn và xóa nếp nhăn</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 1064nm, 650nm, 585nm &amp; 532nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 kích thước điểm: 2-15mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng xung: tiêu chuẩn, xung đơn (không phải một “chuỗi xung”)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung: 600ps, 800ps, 2ns, 8ns</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: máy tính bảng với màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 120 volt, 10 amp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng xung: tối đa 2000mJ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Laser: mức 4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ quét nhanh: Lên đến 10 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chuẩn chính xác: tại mô</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PicoFractional™</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện người dùng thân thiện: Microsoft Surface Table</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T17:24:55.391 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-11T13:43:28.948
1365 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ1302 | BJ1302 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 66000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p>Công suất: 105W</p><p>Tốc độ: 0-960 vòng/ phút</p><p>Momen xoắn : 2.9Nm</p><p>Điện áp: 14.4V</p><p>Độ ồn: 40db</p><p><br></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p><br></p><p>Máy chính: 01 cái</p><p>Pin: 02 cái</p><p>Sạc pin: 01 cái</p><p>Hộp đựng: 01 cái</p> |  | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p><br></p><p>Máy chính: 01 cái</p><p>Pin: 02 cái</p><p>Sạc pin: 01 cái</p><p>Hộp đựng: 01 cái</p> | <p>Công suất: 105W</p><p>Tốc độ: 0-960 vòng/ phút</p><p>Momen xoắn : 2.9Nm</p><p>Điện áp: 14.4V</p><p>Độ ồn: 40db</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:12:34.408 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:12:34.511
1366 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Cathetermount ống xếp đầu xoay | 440 001 000 |  | Anh | Medisize BV |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Anh | Nhóm 3 |  |  | 64050 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-07-24 | <p> - Nhựa PVC y tế</p><p> - Co giãn kiểu lò xo – xoay chuyển được 360 độ</p><p> - Có cổng hút dịch đầu nối khít.</p><p> - Kích thước22mmM (15mmM) - 15mmM/22mm </p><p> - Tiêu chuẩn CE,ISO</p><p> - Vô trùng</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế</p><p> - Co giãn kiểu lò xo – xoay chuyển được 360 độ</p><p> - Có cổng hút dịch đầu nối khít.</p><p> - Kích thước22mmM (15mmM) - 15mmM/22mm </p><p> - Tiêu chuẩn CE,ISO</p><p> - Vô trùng</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-24T15:33:17.672 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-24T15:33:17.800
1367 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài hoặc kích thước dụng cụ sai số cho phép ≤ 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p> &nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p> &nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:23:17.200 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:23:17.247
1368 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | cobas b221 < 6 > OMNI S6 sys | cobas b221 < 6 > OMNI S6 sys |  | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1290000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p>-Hệ thống đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) và các thành phần chất chuyển hóa được thiết kế theo cấu trúc module.</p><p>-Máy là một hệ thống tự động:</p><p>+Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 12 giờ.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi 30 phút</p><p>&nbsp;*Chuẩn định hệ thống: sau mỗi 24 giờ</p><p>+ Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch và sấy khô buồng đo</p><p>-Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p>+ Sau 120 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về khí máu, pH, điện giải, các thành phần hemoglobin và các thành phần chất chuyển hóa.</p><p>+Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* 30 mẫu/ giờ khi dùng syringe</p><p>&nbsp;* 27 mẫu/ giờ khi dùng mao quản.</p><p>-Lượng mẫu đo rất ít:</p><p>+Chỉ cần 210 µl khi sử dụng bơm tiêm hay ống mao quản. Tuy nhiên với chế độ đo tuần tự từng module, chỉ cần tối thiểu 172 µl là đủ cho tất cả các thông số.</p><p>+Lượng mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng trong trạng thái trầm trọng.</p> |  |  | <p>-Kích thước: RộngxCaoxSâu: 51x59x60 cm</p><p>- Khối lượng: 45 Kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:34:47.959 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:34:48.002
1369 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 535 lít, 2 cửa trượt đứng | HA-535DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2250000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:56:48.685 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:22:59.775
1370 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ đồng hồ oxy | KP905/907/908 Series |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kết nối với chai oxy để điều chỉnh lưu lượng và làm ẩm oxy cung cấp cho bệnh nhân</p> |  |  | <p>- Loại điều chỉnh áp lực bằng Piston<br /> - Chất liệu bằng đồng, gia công CNC<br /> - Lưu lượng được đúc thành khối. Nút chỉnh lưu lượng bằng thep không rỉ<br /> - Chổ kết nối với bình tạo ẩm làm bằng kim loại<br /> - Bình tạo ẩm dung tích 250ml, có thể hấp được ở nhiệt độ cao<br /> - Phù hợp cho chai oxy từ 1-50L<br /> - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate chống vỡ<br /> - Bi điều chỉnh lưu lượng làm bằng thép không rỉ, chống oxy hóa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T14:13:22.196 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:04.982
1371 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X-quang chụp tổng hợp cao tần (Loại X-quang thường quy) | RADspeed fit |  | Nhật Bản | Shimadzu Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-19 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống máy X-quang chụp tổng hợp cao tần Shimadzu Model: RADspeed fit là một hệ thống X-quang phù hợp chụp các vùng trên cơ thể bệnh nhân theo tư thế nằm hoặc đứng. Hệ thống này có thể dùng để chụp X-quang tổng quát, sử dụng tấm DR, phim X-quang hoặc CR cassette. Hệ thống được trang bị bàn chụp trôi trượt 4 hướng với khả năng chịu lực của mặt bàn lên đến 320kg, và được trang bị lưới lọc tia có thể tháo rời giúp giảm liều tia cho bệnh nhân. Hơn nữa máy có công suất lớn và được tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hình ảnh chất lượng cao, điều này mang lại cảm giác thoải mái và dễ dàng vận hành máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, ISO EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 1 năm; Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-11-19T16:28:23.878 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-12-09T15:20:04.060
1372 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Xquang di động POX100 BT | POX-100BT |  | Hàn Quốc | Xcovery Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 495000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-04-26 | <p>Là hệ thống X-Quang di động LINH HOẠT sử dụng các vị trí, tối ưu hiệu suât sử dụng. Thiết kế tinh gọn cho phép người dùng di chuyển không hạn chế tới mọi không gian như phòng cấp cứu, phòng mổ,....</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-10-26T12:00:10.145 | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-11-11T08:13:29.089
1373 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu | PKL PPC 175 |  | Italy | Paramedical S.r.l. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 351000000 | t | Cái | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 175</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> |  |  | <p>PT (Prothrombin Time)</p><p>&nbsp;APTT (hoạt hóa 1 phần Thromboplastin Time)</p><p>&nbsp;TT (Thrombin Time)</p><p>&nbsp;&nbsp;FIB (Fibrinogen)</p><p>&nbsp;Protein C, Protein S, HEP (trọng lượng phân tử Heparin cao), LMWH (trọng lượng phân tử Heparin thấp), LA (Lupus chống đông máu), yếu tố Thrombin II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T16:49:26.481 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:26:35.589
1374 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3,0 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu | Ingenia 3.0T CX |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 59000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-20 | 2021-03-31 | <p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia 3.0T CX </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống RF cao cấp với công nghệ</span><strong style="color: black;"> 4D Multi-Transmit RF </strong><span style="color: black;">tăng cường độ đồng nhất hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> |  |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T10:04:22.570 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T10:04:22.975
1375 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 4 thông số | Prizm 3 (CX 210) |  | Hàn Quốc | CHARMCARE CO., LTD |  | ["2019"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 73500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-04 | <p><em><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật của máy</u></strong></em><em><u>:</u></em></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Sử dụng cho trẻ sơ sinh (chọn option) đến người lớn; người cao tuổi.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp độ bão hòa thấp từ 35% đến 100%.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp chỉ số tưới máu thấp: 0,02% - 20%.</li> <li value="5">Thời gian sạc pin khoảng 6 giờ.</li> <li>Giao diện thân thiện với người dùng.</li> <li value="5">Báo động âm thanh và hình ảnh.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong các trường hợp: bệnh nhân cử động/ di chuyển hoặc nhiễu điện/ quang do môi trường (± 3% SpO<sub>2</sub>).</li> </ol> |  |  | <p><em><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật của máy</u></strong></em><em><u>:</u></em></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Sử dụng cho trẻ sơ sinh (chọn option) đến người lớn; người cao tuổi.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp độ bão hòa thấp từ 35% đến 100%.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp chỉ số tưới máu thấp: 0,02% - 20%.</li> <li value="5">Thời gian sạc pin khoảng 6 giờ.</li> <li>Giao diện thân thiện với người dùng.</li> <li value="5">Báo động âm thanh và hình ảnh.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong các trường hợp: bệnh nhân cử động/ di chuyển hoặc nhiễu điện/ quang do môi trường (± 3% SpO<sub>2</sub>).</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Thông số chung</u></strong>:</p> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Màn hình hiển thị</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Màn hình màu TFT LCD 6inch.</li> <li value="5">Kích thước: 4,3 inch (480 x 272 chấm); 2,4 inch (240 x 320 chấm)</li> <li value="5">Có 3 chế độ hiển thị.</li> <li value="5">Độ sáng: 1~5.</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Thông số</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Thông số hiển thị: ECG, Rate, SpO<sub>2, </sub>huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhiệt độ.</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Dấu vết</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">02 dạng sóng (ECG; SpO2) hoặc 01 dạng sóng</li> <li value="5">Tốc độ quét: 6.25; 12; 25mm/giây (cho sóng ECG); 6.25 25mm/giây (cho sóng SpO2)</li> </ol> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-04T09:26:07.493 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-11T11:25:25.977
1376 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện S7/OPMI Sensera (cấu hình cơ bản) | S7/OPMI Sensera |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi:-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thấu kính được phủ lớp chống phản xạ T*, nhiều lớp<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh được liên tục trong phạm vi từ 1.9x đến 18.2x. Có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng mô tơ.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong phạm vi từ 12mm đến 116 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đều là hệ thống kính nhìn nổi hai mắt, thị kính loại trường nhìn rộng (widefield) có thể điều chỉnh khoảng cách tương thích với người sử dụng kính cận, độ phóng đại thị kính là 12.5x.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính có khả năng bù trừ khúc xạ từ - 8D đến +5D, có thể điều chỉnh khoảng cách của mắt đến kính phù hợp với người mang kính hoặc không mang kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính phụ hướng vuông góc ống kính thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc liên tục từ 200 đến 415mm,&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng có đường kính trường sáng thay đổi được. Với phạm vi điều khiển đường kính trường sáng trong khoảng từ 12mm-73mm tại khoảng cách 200mm và 20mm-116mm tại khoảng cách 415mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất 180W, Có sẵn bóng đèn Xenon dự phòng tương đương với bóng chính bên trong để thay đổi nhanh khi hỏng bóng chính.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sáng có thể điều chỉnh được ngay tại tay cầm hoặc ngay bộ điều khiển trên chân đế, hoặc bàn đạp chân<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe, có hệ thống hãm trên mỗi bánh xe<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao của chân đế phải &nbsp;1730mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 2 đoạn 450 mm và 865mm. Hai đoạn có thể xoay quanh trục cánh tay và xoay quanh trục đứng đỡ cánh tay 350 độ. Chiều dài cánh tay &nbsp;1315mm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T21:49:55.433 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:09:54.817
1377 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Máy X-quang cao tần, model KAIGEN-40R, loại 3 pha | KAIGEN-40R |  | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-11-13 | <p>Máy X-quang cao tần, model KAIGEN-40R, loại 3&nbsp;pha</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-13T18:31:49.696 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-12-09T15:23:25.195
1378 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Thiết bị phẫu thuật APC | ES400W Super + Argon System |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p><strong><em>Sử dụng Dao mổ điện cao tần trong phẫu thuật có nhiều ưu điểm như:</em></strong></p> <p>- Khả năng cầm máu tốt, giảm thiểu được các nguy cơ mất máu, nhiễm trùng.</p> <p>- Thực hiện thời gian phẫu thuật nhanh. Khả năng ứng dụng các phương pháp mổ, trường phái mổ trên Dao mổ điện rất dễ được thực hiện.</p> <p>- Giao diện điều hành giữa máy và người sử dụng gần gũi và thích hợp an toàn hơn so với các phương pháp can thiệp cũ.</p> <p>- Đặc biệt nhờ những chương trình tích hợp sẵn (nhiều tần số, biên độ) đã giúp cho phẫu thuật được tinh xảo, nhanh gọn hơn, đôi khi nó là vấn đề phẫu thuật nan y nếu như sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển. Dao mổ điện cao tần ứng dụng cắt, bốc bay, cầm máu, hàn gắn tổ chức một cách chọn lọc. Tuy nhiên, sự thành công của ca phẫu thuật còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết ứng dụng Dao mổ điện trong các trường hợp cụ thể của bác sĩ.</p> <p>- DMĐCT được ứng dụng rất rộng rãi trong các chuyên khoa của bệnh viện như: da liễu, tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tai mũi họng, thẩm mỹ, phẫu thuật bằng kính hiển vi, nội soi, cầm máu, đông máu, khoa xương, u bướu, phụ khoa, trĩ, tiêu hóa.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T16:15:13.435 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T08:54:06.172
1379 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 12W | 297MN-2MTC Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 54500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p> <p><strong>- Da liễu thẩm mỹ</strong>: cắt bỏ các loại u lành tính (nốt ruồi, mụn cơm…), cắt bỏ các khối u hắc tố, u máu phẳng, xóa bỏ các vết xăm, tàn nhang, bớt. Trị hôi nách, viêm nang lông, viêm tuyến bã. Bệnh mũi sư tử. Các sẩn ngứa sừng hóa, chai chân tay, sẹo lồi…</p> <p><strong>- Sản - Phụ khoa</strong>: đốt viêm lộ tuyến tử cung, đốt loạn sản cổ tử cung, đốt Luecoplasia, đốt Herpes thành âm đạo, đốt Condylome, cắt polype sinh dục, khoét chóp cổ tử cung…</p> <p><strong>- Răng hàm mặt</strong>: cắt u nhú, nướu triển dưỡng, chảy máu chân răng, lợi chùm, tạo hình mí mắt, xăm môi…</p> <p><strong>- Mắt:</strong> dùng chế độ siêu mài mòn để điều trị các khối u trong và xung quanh mắt.</p> <p><strong>- Tai mũi họng</strong>:&nbsp; Cắt Polype mũi, viêm họng hạt, cắt xoắn mũi. U, nhọt ống tai ngoài, cắt abidan…</p> <p><strong>- Ngoại khoa:</strong> thay dao mổ trong khi bóc tách tổ chức, cát trĩ nội, trĩ ngoại…</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T10:43:54.662 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T08:54:06.173
1380 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Xquang cao tần Xvision 525 | Xvision 525 |  | Hàn Quốc | Xcovery Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 615000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-26 | 2021-04-26 | <p data-mce-style="text-align: justify;">Sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng mọi kỳ vọng của khách hàng.<br /> • Hệ thống chuyển động mượt, chính xác<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần cao<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, dễ thao tác&nbsp;cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp lên số hóa thuận tiện</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-10-26T13:16:20.749 | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-11-11T08:13:29.088
1381 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện S7/OPMI Sensera (cấu hình nâng cao) | S7/OPMI Sensera |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng</p> |  | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính chính cho phẫu thuật viên chính, ống kính thẳng: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống&nbsp;kính phụ hướng bên: 01 bộ</p><p> Thị kính trường nhìn rộng 12.5x: 04 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế dạng đẩy trên sàn S7</p><p> - Hệ thống Camera HD</p><p> -&nbsp;Bộ ghi hình: 01 bộ</p><p> - Màn hình quan sát: 01 chiếcc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân 14 chức năng</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ kính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi:-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thấu kính được phủ lớp chống phản xạ T*, nhiều lớp<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh được liên tục trong phạm vi từ 1.9x đến 18.2x. Có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng mô tơ.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong phạm vi từ 12mm đến 116 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đều là hệ thống kính nhìn nổi hai mắt, thị kính loại trường nhìn rộng (widefield) có thể điều chỉnh khoảng cách tương thích với người sử dụng kính cận, độ phóng đại thị kính là 12.5x.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính có khả năng bù trừ khúc xạ từ - 8D đến +5D, có thể điều chỉnh khoảng cách của mắt đến kính phù hợp với người mang kính hoặc không mang kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính phụ hướng vuông góc ống kính thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc liên tục từ 200 đến 415mm,&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng có đường kính trường sáng thay đổi được. Với phạm vi điều khiển đường kính trường sáng trong khoảng từ 12mm-73mm tại khoảng cách 200mm và 20mm-116mm tại khoảng cách 415mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất 180W, Có sẵn bóng đèn Xenon dự phòng tương đương với bóng chính bên trong để thay đổi nhanh khi hỏng bóng chính.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sáng có thể điều chỉnh được ngay tại tay cầm hoặc ngay bộ điều khiển trên chân đế, hoặc bàn đạp chân<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe, có hệ thống hãm trên mỗi bánh xe<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao của chân đế phải &nbsp;1730mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 2 đoạn 450 mm và 865mm. Hai đoạn có thể xoay quanh trục cánh tay và xoay quanh trục đứng đỡ cánh tay 350 độ. Chiều dài cánh tay &nbsp;1315mm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T21:53:58.922 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:10:31.749
1382 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W | ES400W - Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p><strong><em>Sử dụng Dao mổ điện cao tần trong phẫu thuật có nhiều ưu điểm như:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong></p> <p>- Khả năng cầm máu tốt, giảm thiểu được các nguy cơ mất máu, nhiễm trùng.</p> <p>- Thực hiện thời gian phẫu thuật nhanh. Khả năng ứng dụng các phương pháp mổ, trường phái mổ trên Dao mổ điện rất dễ được thực hiện.</p> <p>- Giao diện điều hành giữa máy và người sử dụng gần gũi và thích hợp an toàn hơn so với các phương pháp can thiệp cũ.</p> <p>- Đặc biệt nhờ những chương trình tích hợp sẵn (nhiều tần số, biên độ) đã giúp cho phẫu thuật được tinh xảo, nhanh gọn hơn, đôi khi nó là vấn đề phẫu thuật nan y nếu như sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển. Dao mổ điện cao tần ứng dụng cắt, bốc bay, cầm máu, hàn gắn tổ chức một cách chọn lọc. Tuy nhiên, sự thành công của ca phẫu thuật còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết ứng dụng Dao mổ điện trong các trường hợp cụ thể của bác sĩ.</p> <p>- DMĐCT được ứng dụng rất rộng rãi trong các chuyên khoa của bệnh viện như: da liễu, tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tai mũi họng, thẩm mỹ, phẫu thuật bằng kính hiển vi, nội soi, cầm máu, đông máu, khoa xương, u bướu, phụ khoa, trĩ, tiêu hóa.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T10:36:03.720 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T08:54:06.173
1383 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | PKL PPC 192 |  | Italy | Paramedical S.r.l. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 123500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 192</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> |  |  | <p>Công suất: 50 mẫu/ giờ</p><p> Thông số đo: K +, Na +, Cl-, iCa2 +, pH, TCO2</p><p> Thông số tính toán: nCa2 +, TCa2 +, AG</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T16:57:54.019 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:26:44.177
1384 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 650 lít, 2 cửa trượt đứng | HA-650DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2500000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:55:51.697 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:23:15.163
1385 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy nâng cơ và thon gọn cơ thể bằng sóng siêu âm hội tụ Liftera-A | Liftera-A |  | Hàn Quốc | Asterasys Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p>Model: LIFTERA-A</p><p>Hãng sản xuất: ASTERASYS</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p><strong><u>Các ứng dụng điều trị: </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tái tạo đường nét ở cằm và quai hàm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tạo đường nét ở khu vực quanh mắt và bờ mắt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da, làm săn chắc da, làm tăng rạng rỡ khuôn mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xóa nhăn da, bọng mắt, nọng cằm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nâng cơ mặt, vùng cổ và cơ thể</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiêu hủy mỡ</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;Tích hợp màn hình cảm ứng siêu âm.</p><p>-&nbsp;Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0 J</p><p>-&nbsp;Tần số: 1 ~ 10 Hz</p><p>-&nbsp;Đầu típ dạng Pen:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 7 MHz – 1.5 mm, 7 MHz – 3.0 mm</p><p> + 4 MHz – 4.5 mm</p><p>-&nbsp;Đầu típ dạng Line:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 7 MHz – 1.5 mm, 7 MHz – 3.0 mm</p><p> &nbsp;&nbsp;+ 4 MHz – 4.5 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách đầu típ Line: 1.0 ~ 2.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều dài đầu típ Line: 5.0 ~ 25.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước: 374 mm (Rộng) x 283 mm (Sâu) x 300 mm (Cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức tiêu thụ năng lượng: 100 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 8 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T11:49:20.889 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-08T15:24:01.877
1386 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện Tivato 700 (cấu hình nâng cao) | Tivato 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 12500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phâu thuật Ngoại thần kinh, Cột Sống, Chấn thương chỉnh hình, Tai Mũi Họng, Vi phãu mạch máu</p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân kính TITAVO 700: 01 hệ thống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính phẫu thuật viên chính gập 180: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính phẫu thuật viên đối diện gập 180: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính phẫu thuật viên hướng bên bên ống kính thẳng: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính 12.5x: 06 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng speedfocus: chức năng</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chân đế:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chân đế và cánh tay: 01 hệ thống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ&nbsp;dịch chuyển XY: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm điều khiển đa chức năng: 02 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân 14 chức năng: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tự hút chân không túi trùm kính(chính hãng): chức năng</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Camera:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Camera&nbsp;4K tích hợp: 01 hệ thống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ghi hình tích hợp: 01 bộ</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chiếu sáng:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nguồn sáng Xenon: 01 hệ thống</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng huỳnh quang : chức năng</p><p> Kết nối Navigation</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ khiện:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ kính tiệt trùng: 5 ++++</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:18:42.416 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:11:29.988
1387 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy chăm sóc vết thương, hút dịch bằng áp lực âm Info V.A.C. | Infov.a.c |  |  | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) |  | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | Ireland | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Sản phẩm Điều trị V.A.C.® (Vacuum Assistance Closure®) là một hệ thống sử dụng áp suất (chân không) liên tục được kiểm soát hoặc âm tính liên tục để tạo ra một môi trường thúc đẩy quá trình làm lành vết thương theo mục đích thứ cấp hoặc tam cấp (trì hoãn sơ cấp) bằng cách:</p> <ul> <li>Chuẩn bị giường vết thương để đóng</li> <li>Giảm phù nề</li> <li>Thúc đẩy sự hình thành mô hạt và sự phóng dịch</li> <li>Loại bỏ các dịch tiết và chất gây nhiễm trùng</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Kích thước: R 23cm x C 22cm x S 17.5cm</li> <li>Trọng lượng: 2.89kg</li> <li>Nguồn điện: 100 - 240v, 50 - 60Hz, 60w</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-10T16:23:01.046 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-11T10:20:48.542
1388 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Infusomat® Compact plus | Infusomat® Compact plus |  | Đức | B.Braun Melsungen AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°<br />  Cơ cấu hỗ trợ lắp dây với khóa theo mã màu giúp lắp dây đúng vị trí, không xoắn dây khi đóng cửa bơm.<br />  Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp dây truyền bằng hình ảnh<br />  Độ chính xác máy: ±5% trong 96h theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Tốc độ truyền<br /> - 0.01 - 1200 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ<br /> - Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Thể tích truyền chọn trước<br /> - 0.1 - 9999 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.<br />  Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút<br />  Bolus theo mg, μg, IE, mmol / kg hoặc theo thời gian một cách tự động<br />  Thư viện thuốc<br /> - Lên đến 3000 thuốc với thông số trị liệu<br /> - Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau</p> |  |  | <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°<br />  Cơ cấu hỗ trợ lắp dây với khóa theo mã màu giúp lắp dây đúng vị trí, không xoắn dây khi đóng cửa bơm.<br />  Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp dây truyền bằng hình ảnh<br />  Độ chính xác máy: ±5% trong 96h theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Tốc độ truyền<br /> - 0.01 - 1200 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ<br /> - Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Thể tích truyền chọn trước<br /> - 0.1 - 9999 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.<br />  Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút<br />  Bolus theo mg, μg, IE, mmol / kg hoặc theo thời gian một cách tự động<br />  Thư viện thuốc<br /> - Lên đến 3000 thuốc với thông số trị liệu<br /> - Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-20T20:42:45.479 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T09:44:54.618
1389 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | C-ARM KMC 950 PLUS | KMC 950 PLUS |  | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn |  | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 5 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p>KMC 950 plus là hệ thống chuyên dụng, nhỏ gọn và mang tính kinh tế cao. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho ứng dụng phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh, nội soi, thẩm mỹ quy mô vừa và nhỏ.&nbsp;</p> <ul> <li>Máy phát cao tần&nbsp;</li> <li>Khoảng cách SID rộng với quỹ đạo trượt của C-arm lên tới 165°</li> <li>Bàn đạp đa chức năng</li> <li>Độ phân giải cao với camera lên đến 1M</li> <li>Điều khiển C-arm bằng màn cảm ứng</li> <li>Chức năng DSA &amp; Roadmap</li> <li>Đầu bóng X-quang Anode xoay hiệu suất cao</li> <li>Màn hình LCD 19" chuyên dụng độ phân giải cao</li> <li>Thuận tiện trong trích xuất và tạo cơ sở dữ liệu</li> <li>Hình ảnh chuẩn DICOM 3.0&nbsp;</li> <li>Phần mềm CD/DVD Burner&nbsp;</li> <li>Hỗ trợ chức năng in trên giấy theo chuẩn DICOM&nbsp;</li> <li>Cổng USB</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22T11:36:50.779 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11T08:15:23.143
1390 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | HỆ THỐNG XQUANG KỸ THUẬT SỐ TITAN 2000 DUAL PLUS | TITAN 2000 DUAL PLUS |  | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn |  | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 5 |  |  | 3700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p>Titan 2000 Dual plus là hệ thống X-quang kỹ thuật số được trang bị cấu hình mạnh mẽ và hiện đại nhất. Thiết kế sử dụng hai bộ phận thu nhận hình ảnh cho tư thế đứng và nằm mang lại hiệu quả khám cao và đáp ứng nhu cầu chuẩn đoán số lượng bệnh nhân lớn.</p> <ul> <li>Vận hành hệ thống từ trạm làm việc</li> <li>Đồng bộ vị trí Đầu bóng &amp; Bộ thu nhận</li> <li>Phần mềm xử lý hình ảnh tương ứng bộ thu nhận FPD và CCD</li> <li>Tần số chỉnh lưu lên tới 400 kHz</li> <li>Vận hành linh hoạt, an toàn</li> <li>Tích hợp các chương trình APR , ghép ảnh tự động, chụp Multi</li> <li>Bao quát toàn bộ quá trình chụp</li> <li>Kết nối PACS theo tiêu chuẩn DICOM 3.0</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22T10:54:52.284 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11T08:15:23.143
1391 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt không xâm lấn | Máy hạ thân nhiệt Cơ bản | Criticool |  | Israel | Belmont Medical Technologies |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | Israel | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Thiết bị sản xuất mới 100%</p> <p>Iso 13485, CE</p> <p>Nguồn cung cấp:&nbsp; 230VAC ±10%, 50/60Hz</p> <p>Nhiệt độ: 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C</p> <p>Độ ẩm: 10% đến 93%</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T15:36:24.819 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T15:41:35.419
1392 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ | SMC-N400 |  | Hàn Quốc | Sowha Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 42000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>XE ĐẨY Y DỤNG CỤ</strong></p> <p><em>Model: SMC-N400</em></p> <p><em>Hãng sản xuất: SO-WHA</em></p> <p><em>Xuất xứ: Hàn Quốc</em></p> |  | <p>Tủ chính: 01</p> <p>Hộc đựng thuốc: 01</p> <p>Hộc đựng hồ sơ: 01</p> <p>Cây truyền dịch: 01</p> <p>Giá đỡ máy sốc tim: 01</p> | <p><strong><u>Features:</u></strong></p> <ul> <li>Material:</li> </ul> <ul> <li>Base &amp; Top plate: ABS molded</li> <li>Body: Aluminium &amp; ABS</li> <li>Drawer: ABS molded</li> <li>Sliding side panel: ABS molded</li> <li>Dust box: PP molded</li> <li>Guard rail: SS Or SUS</li> <li>IV hanger: SUS</li> <li>Container: ABS molded</li> <li>Needle box: PE molded</li> <li>Medication bin: ABS molded</li> <li>Key: Electron system</li> <li>Handle: SS &amp; rubber</li> <li>Monitor shelf: Aluminium</li> </ul> <ul> <li>Caster: 5”</li> <li>Key lock: Lock for all drawers and medication bins</li> </ul> <p><strong><em><u>Specifiation:</u></em></strong></p> <ul> <li>Dimention: 770 ( L) x 570 ( D) x 1,000/1520(H)mm</li> <li>Number of medication binss: <strong>32 ( both sides)</strong></li> <li>Dimention of medication bins: 118(L)x240(D)x88(H)mm</li> <li>Number of drawer: <strong>2</strong></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:47:20.706 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T08:47:20.784
1393 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | EVA HF 750 PLUS | EVA HF 750 PLUS |  | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn |  | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 5 |  |  | 790000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p data-mce-style="text-align: justify;"><br /> • Hệ thống chuyển động hiệu suất cao<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần mạnh mẽ<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp dễ dàng lên hệ thống kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22T10:24:38.874 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11T08:16:29.841
1394 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | COAGUCHEK XS KIT | COAGUCHEK XS KIT |  | Đức | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12750000 | t | Hộp | false | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p> - Các chỉ số xét nghiệm :</p><p> CoaguChek XS PT Test: Que thử dùng để định lượng in vitro thời gian prothrombin trong máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch không có chất chống đông sử dụng máy CoaguChek XS.</p><p> - Que xét nghiệm : </p><p> • Sử dụng máu toàn phần</p><p> • Dung tích mẫu : 8µL</p><p> • Thời gian đọc : trong vòng 1 phút </p><p> </p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: 138x78x28mm</p><p> -Trọng lượng 127g (Không bao gồm pin)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:41:55.558 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:41:55.600
1395 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | LYRA X1 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  |  | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 799000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập cho Hồi sức tích cực, sử dụng được cho người lớn, trẻ em</p> |  |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07T09:18:30.786 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T07:47:48.240
1396 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | DI-4000 |  | Hàn Quốc | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | f | Hệ thống | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Model: DI-4000</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Hãng SX: Daiwha Corporation Ltd.,</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Nước SX: Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Hàng mới 100%</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Tốc độ dòng chảy: 0.1~1200 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">Thể tích truyền dịch: 0.1~9999 ml</li><li class="ql-align-justify">Tốc độ truyền Bolus: 1~1200 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">V.O: 0.1~9 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">Cấp độ tắc nghẽn: 9 cấp độ (60-850 mmHg)</li><li class="ql-align-justify">Pin: hoạt động 6 giờ, sạc 5 giờ</li><li class="ql-align-justify">Khối lượng: 1.8 kg</li></ul><p class="ql-align-justify">* Thông số kỹ thuật chi tiết xem ở tệp đính kèm</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T13:53:46.755 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11T13:53:46.817
1397 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang di động kỹ thuật số | Topaz-40D |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>TOPAZ là hệ thống chụp X-quang loại kỹ thuật số di động, với khả năng chụp X quang cho bệnh nhân ngay tại giường, tiện lợi và dễ dàng vận hành. Hình ảnh chụp X quang có thể hiển thị ngay trên máy hoặc chuyển đến máy trạm.</p> <p>Model TOPAZ-40D có công suất chụp tối đa 40KW</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T17:08:44.955 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31T00:00:05.049
1398 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm | Dao mổ siêu âm | Lotus Series 4 Generator |  | Anh | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống dao mổ siêu âm Lotus 4 có khả năng đông máu và cắt bỏ mô được chỉ định cho phẫu thuật mô mềm, khi cần kiểm soát chảy máu và chấn thương nhiệt. Dao mổ siêu âm Lotus 4 có thể dùng để hỗ trợ hoặc thay thế dao mổ điện truyền thống hoặc dao laser hoặc các loại dao khác dùng trong phẫu thuật tổng quát, tiết niệu, phụ khoa, béo phì, ngực, cắt gan mật, chỉnh hình như cột sống và khớp xương, và các thủ thuật nội soi và mổ hở khác.</p> <p>Máy Lotus 4 sử dụng nguyên lý chuyển động xoắn theo phương thẳng đứng để cung cấp năng lượng nén mạnh vào mô đích, không để thừa năng lượng làm ảnh hưởng các mô khác</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T18:52:46.466 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T19:16:37.094
1399 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số Yumizen H2500 (Stand alone) | Yumizen H2500 |  |  | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-01-15 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động 55 thông số, 5 thành phần Bạch cầu, Stand alone không kết nối HELO Solution.</p> <p>Công suất: 120 mẫu/ giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-22T23:46:16.748 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T00:00:01.572
1400 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm | Dao mổ siêu âm chuyên dụng trong phẫu thuật thần kinh, sọ não và gan | Sonopet console |  | Nhật Bản | Stryker Medtech K.K. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:100.0%;"> <p>- Máy được thiết kế để sử dụng cho hầu hết các chuyên khoa như&nbsp;:</p> <ul> <li>Phẫu thuật thần kinh sọ não</li> <li>Phẫu thuật cột sống</li> <li>Phẫu thuật tai-mũi- họng</li> <li>Phẫu thuật ổ bụng</li> <li>Phẫu thuật sản phụ khoa</li> <li>Phẫu thuật chấn thương chỉnh hỉnh</li> <li>Phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình</li> <li>Phẫu thuật lồng ngực</li> <li>Phẫu thuật tiết niệu</li> <li>Và các ứng dụng phẫu thuật khác</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>- Máy chính: 01 Chiếc<br /> - Bàn đạp chân: 01 Chiếc<br /> - Xe đẩy chính hãng: 01 Chiếc<br /> - Cọc truyền dịch: 01 Chiếc<br /> - Bộ dây tưới rửa có fil lọc, dùng 1 lần, 5 chiếc/gói: 05 Chiếc<br /> - Bình hút dịch dùng nhiều lần: 01 Chiếc<br /> - Túi lót bình hút dịch, dùng 1 lần, 5 chiếc/gói: 10 Chiếc<br /> - Bình hút dịch dùng&nbsp;&nbsp;1 lần: 01 Chiếc<br /> - Tay cầm tần số cao 25kHZ và phụ kiện: 01 Bộ<br /> - Đầu cắt mô mềm (bộ 4 chiếc): 01 Bộ<br /> - Đầu cắt xương (bộ 4 chiếc): 01 Bộ</p> | <p>- Là một hệ thống “dao mổ” đặc biệt, trong đó tích hợp 3 chức năng hoạt động cùng lúc gồm&nbsp;dao siêu âm, hệ thống tưới rửa và hệ thống hút.</p> <p>- Dao siêu âm, hoạt động theo cơ chế đầu dao chuyển động cực nhanh ngang mức sóng siêu âm (25 KHz hoặc 34KHz) với biên độ giao động cực nhỏ, tạo ra một năng lượng đánh tơi tổ chức mô tại vị trí đầu dao mà ít ảnh hưởng đến mạch máu, dây thần kinh và mô bên cạnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-05T14:41:59.871 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-11T08:54:18.144
1401 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.3mm/L-13mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3.3-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:20:17.009 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.283
1402 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp di động | Lồng ấp trẻ sơ sinh dạng vận chuyển | BLF-2001 TI |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p>Cấu hình thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ và phụ kiện chuẩn của nhà sản xuất: 01 cái</p> <p>Phụ kiện kèm theo gồm:</p> <p>- Ắc quy dự phòng:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Đèn chiếu sáng:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Cọc truyền:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Đệm kèm đai cố định:&nbsp;01 cái</p> <p>- Giá đỡ bình oxi di động:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị (Tiếng anh và Tiếng Việt): 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Giá đỡ bình oxi di động:&nbsp;</p> |  |  | <p>Thông số hiển thị:</p> <p>-&nbsp;Dải nhiệt độ không khí: Trong khoảng từ 25 – 37<sup>0</sup>C</p> <p>-&nbsp;Dải nhiệt độ da: Trong khoảng từ 34 – 37<sup>0</sup>C</p> <p>-&nbsp;Chiều cao của xe đẩy có thể điều chỉnh được 3 mức trong khoảng 95 - 132 cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-29T12:34:51.202 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T08:47:00.228
1403 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp cắt lớp vi tính ConeBeam CT PaX-i | PCH-2500 |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 647138700 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Giải pháp hình ảnh nâng cao cho chuẩn đoán nha khoa chính xác (hình kèm film chụp.</li> </ul> <ul> <li>2 Sensor thiết lập sẵn Pax-i cung cấp hai bộ phận cảm biến chuyên dụng riêng dùng cho Pano và Ceph.</li> <li>Pax-i có nhiều chế độ chụp đa dạng để đáp ứng nhu cầu chẩn đoán của bạn. Có thể tùy chọn chế độ chụp dựa trên mục đích chẩn đoán.</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:38.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Chức năng: Pano + Ceph</li> <li>Thời gian scan:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Pano (HD: 13.5 sec/ Normal: 10.1 sec)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Ceph: Fast: 8.1 sec/ Normal: 12.9 sec)</p> <ul> <li>Tiêu điểm: 0.5 mm</li> <li>Điện áp ống/dòng điện: 50-90 kVp/ 4-10mA</li> <li>Kích thước Ceph FOV:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ SC 21 x 23 cm (8.3 x 9.1’’) (LAT.PA,SMV,Waters View, Carpus)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">27 x 23 cm (10.6 x 9.1”) (Full LAT)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ OS 23 x 25 cm (9 x 10”) (LAT,PA,SMV,Waters View,Carpus)</p> <ul> <li>Tỷ lệ màu xám: 14 bit</li> <li>Vị trí bệnh nhân: Standing/Wheel-Chair Accessible.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T13:51:23.740 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:28.115
1404 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas Green classic (cấu hình cơ bản) | Visulas Green classic |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1581000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đường kính điểm laser điều trị: chỉnh liên tục từ 50 đến 1000µm (không cần kính tiếp xúc), sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> Có bộ lọc laser bảo vệ mắt bác sĩ tích hợp theo máy cho màu thật.<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W<br /> Đèn khe Classic với 3 bước độ phóng đại:<br /> Độ phóng đại 3 bước: 8x, 12x, 20x<br /> Chiều dài khe cắt: 1/3/5/7/12/14/15 mm<br /> Chiều rộng khe cắt: 0.2/0.6/1.6/4.4/15.0 mm<br /> Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Phần Laser:<br /> Loại laser: Laser bước sóng 532nm, thể rắn, tần số kép<br /> Hệ thống làm mát : Công nghệ tản nhiệt Thermoelectric&nbsp;<br /> Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1.5W<br /> Tia định hướng: Diod, bước sóng 620-650nm, độ sáng có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> Độ dài xung (xung đơn): 10-2500 ms<br /> Độ dài xung (liên tục): 10-50 ms<br /> Khoảng xung (xung đơn): 10-6000 ms<br /> Kích thước bảng điều khiển laser: &nbsp;Cao 201 x Rộng 230 x Dài 290 mm, trọng lượng khoảng ≤10 kg<br /> Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:25:47.749 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:11:52.183
1405 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 |  | Mỹ | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 3217169469 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> |  | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm và dao siêu âm nâng cao</p> <p>- Dao hàn mạch và dao hàn mạch nâng cao</p> | <p>Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26T18:01:01.285 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-12-31T00:00:05.066
1406 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 2mm shoulder | EATA-15-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(2 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(2 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:29:10.416 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T15:28:31.881
1407 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC350 |  | Mỹ | Enthermics, Inc. |  |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Yêu cầu chung:</p> <p>- Tủ làm ấm khăn;</p> <p>- Model: DC250;</p> <p>- Sản xuất tại Mỹ;</p> <p>- Hãng Enthermics/Mỹ;</p> <p>- Chất lượng máy: mới 100%;</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>-Trọng lượng: 41-64kg</p> <p>-Sức chứa: 10-12 chăn&nbsp;<br /> -Kích thước bên trong: 3,5 ft3 (0,1m3)<br /> -Kích thước: 28 in (71,1 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26T11:32:30.704 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11T08:54:18.145
1408 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sửi ấm trẻ sơ sinh | BLR-2100 |  |  | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p>Cấu hình thiết bị:</p> <p>-&nbsp;Máy chính đặt trên xe đẩy đồng bộ kèm phụ kiện chuẩn của nhà sản xuất:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Màn hình LCD:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Cọc truyền :&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Đệm:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Đèn chiếu sáng:&nbsp;01 cái</p> <p>-&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da sử dụng nhiều lần:01 cái</p> <p>-&nbsp;Khay đựng cassett:&nbsp;01 cái</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị:&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Kích thước bề mặt bàn: 61 x 76 cm</p> <p>-&nbsp;Thời gian đạt nhiệt độ 25° C: &lt;30 phút.</p> <p>-&nbsp;Điều khiển nhiệt độ bề mặt trong khoảng từ: 30 - 38°C</p> <p>-&nbsp;Điều khiển nhiệt độ da trong khoảng từ: 34 - 38°C</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ gia nhiệt cho nệm: 30 – 33°C</p> <p>-&nbsp;Có bàn đạp nâng hạ chiều cao: 87-102cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-10-29T14:28:30.952 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T08:44:14.663
1409 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG600G |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 24000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim sử dụng để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, chẩn đoán một số thay đổi, rối loạn về tim nói chung.</li> <li>Hiển thị điện tâm đồ 6 đạo trình, chế độ in, độ nhạy, tốc độ giấy và trạng thái bộ lọc, v.v. trên một màn hình, thuận tiện cho việc chẩn đoán tương phản.</li> </ul> |  |  | <p>- Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dòng điện rò qua bệnh nhân: &lt; 10μA.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tần số lấy mẫu: 1000Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - CMRR: &gt;60dB, &gt;100dB (Add fiter)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mức nhiễu: &lt; 15μVp-p<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (&gt;20dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bộ phận in nhiệt: 8spots/mm, kích thước giấy in: 110mm x 20m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tốc độ in:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguồn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + AC: 100V/240V, 50Hz/60Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + DC: 7.4V, 3700mAh</p> <ul> <li>Trọng lượng: 1.7kg</li> </ul> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi nhà sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm.</p> | Cáp, núm điện cực, máy in, kẹp chi | Giấy in | Vệ sinh bo mạch, máy in. Thay thế linh kiện hỏng theo hãng | Bảo hành, bảo trì | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:14:46.456 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:14:46.517
1410 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (4 kênh) | CoaDATA 4001 |  | Anh | Helena Biosciences Europe |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 245910000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 4001</p><p class="ql-align-justify">- 4 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 16 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 4001 gồm có:</p><p class="ql-align-justify">- 4 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 16 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT, Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time, Factor Deficiencies (FII, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII)</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/ tối đa: 150 ml/ 300 ml.</p><p>- Giao diện: 1 × RS232, USB, SD-Card + ChipCARD reader.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến15 xét nghiệm.</p><p>- Đường cong hiệu chuẩn Có thể chỉnh sửa lên đến 9 điểm đo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:43:29.683 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:43:29.795
1411 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Point 200HD | Point 200 HD |  | Hàn Quốc | PointNix Co.Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-25 | 2025-11-25 | <p><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Thông số kỹ thuật :</b></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Type:&nbsp; CMOS</b></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Sensor&nbsp; Type : Smart Sensor ( CdTe)</b></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Pixel Size: 48 µm</b></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Total Active Area : 3,125x100mm</b></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">A/D Convert : 12 bit</b></p> <p><b id="docs-internal-guid-c76e72e4-7fff-0417-d337-61c9ef94aad0">Scan Time: 17sec</b></p> | [8 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA | 2020-10-25T20:39:59.841 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA | 2020-11-11T08:54:44.628
1412 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Astral 150 |  | Australia | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Australia | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Bộ | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T15:59:41.102 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T08:51:27.484
1413 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ | Neurowerk EMG |  | Đức | SIGMA Medizin-Technik GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1238000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Máy đo điện cơ Neurowerk EMG cung cấp đầy đủ các phương pháp chẩn đoán hàng ngày về sự xáo trộn chức năng thần kinh</p> <ul> <li>Hệ thống đo sinh lý học thần kinh 2 hoặc 4 kênh hoàn chỉnh</li> <li>Hệ thống tích hợp toàn bộ các phương pháp yêu cầu trong chẩn đoán thông thường các rối loạn thần kinh.</li> </ul> <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <p>- Bộ khuếch đại</p> <ul> <li>Kênh: 2 hoặc 4</li> <li>Kiểm tra trở kháng điện cực tích hợp</li> <li>CMRR &gt; 110 dB, nhiễu &lt; 1 µV</li> <li>Trở kháng đầu vào: 110 MΩ</li> <li>Giới hạn tần số thấp: &lt; 8mHz</li> <li>Giới hạn tần số cao: 20 kHz</li> <li>Bộ lọc: 50 / 60 Hz</li> </ul> <p>- Kích thích hình ảnh</p> <ul> <li>Màn hình kích thích: 17 inch TFT, kính bảo hộ</li> <li>Loại kích thích: loại bàn cờ; toàn màn hình, bên phải, bên trái, dưới và góc một phần tư; Goggle LED với trái, phải hoặc cả hai mắt kích thích</li> <li>Hình ảnh mục tiêu: trung tâm hoặc tại bất kỳ vị trí trên màn hình</li> <li>Đầu ra kích thích: phải, trái, cả hai</li> </ul> <p>- Kích thích điện</p> <ul> <li>Số lượng kích thích: 1 hoặc 2</li> <li>Loại kích thích: kích thích đơn, kép, theo chu kỳ</li> <li>Tần số kích thích: 0 đến 100 Hz</li> <li>Khả năng kích thích: Tối đa 16 xung mỗi lần</li> </ul> <p>- Kích thích âm thanh</p> <ul> <li>Loại kích thích: nhấp, âm nổ, tiếng ồn</li> <li>Bấm vào chế độ kích thích: hội tụ, âm vang, xen kẽ, ngẫu nhiên</li> <li>Cường độ kích thích: 0 đến 125 dB SPL mỗi bước 1 dB</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-10T15:58:27.031 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T10:22:14.779
1414 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 780 lít, 2 cửa trượt đứng | HA-780DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2750000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:54:46.737 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:23:30.819
1415 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Máy X-quang cao tần, model KAIGEN-40R, loại 1 pha | KAIGEN-40R |  | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-11-13 | <p>Máy X-quang cao tần, model KAIGEN-40R, loại 1 pha</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-13T18:20:55.725 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-12-09T15:24:26.370
1416 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não | Be Plus Pro, loại: Standard |  | Italy | EB Neuro S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-03-31 | <p align="center"><strong>MÁY ĐIỆN NÃO</strong></p> <p>Model: Be Plus Pro, Loại: Standard</p> <p>Hãng sản xuất: EBNeuro – Italy</p> <p>Xuất xứ: Ý</p> |  | <p>Phụ kiện tùy chọn thêm bao gồm:&nbsp;</p> <p>- 02&nbsp;nón lưới để gắn điện cực EEG</p> <p>- 02&nbsp;bộ điện cực gồm 40 điện cực và 02 cáp điện cực</p> <p>- 02&nbsp;điện cực kẹp tai</p> <p>- Phần mềm EEG</p> <p>- Phần mềm EP đo điên thế gợi</p> <p>- Phần mềm EPR</p> <p>- 01 chai EEG gel</p> <p>- 01 máy vi tính đồng bộ</p> <p>- 01 xe đẩy chính hãng</p> <p>- 01 Biến thế cách ly</p> | <ol> <li>Thông số kĩ thuật:</li> </ol> <ul> <li>Kết nối USB, Ethernet và Wi-Fi trên mọi phiên bản (tùy chọn theo phiên bản Light, Standard, Full, Advance)</li> <li>24 bit lấy mẫu</li> <li>Lên đến 32KHz tốc độ lấy mẫu</li> <li>Tất cả các kênh có thể hoạt động riêng như AC hoặc DC - kết nối càng nhiều điện cực khi cần</li> <li>Màn hình LCD màu: kiểm tra trở kháng, xem trước tín hiệu EEG, trạng thái pin và trạng thái kết nối, thông số kết nối</li> <li>Phím để bắt đầu chế độ ohmmeter và chế độ thu nhận</li> <li>Bộ nhớ trong lên tới 64GB</li> <li>Nút ấn sự kiện tích hợp</li> <li>Các điện cực cắm thay đổi màu sắc trong quá trình kiểm tra trở kháng</li> <li>Bất kỳ kênh lưỡng cực nào cũng có thể được cấu hình qua SW cũng như kênh đơn cực</li> <li>Phiên bản Standard: gồm 26 kênh đơn cực, 16 kênh lưỡng cực, 7 kênh bổ sung</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE | 2020-11-10T14:15:21.691 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE | 2020-11-11T10:22:14.779
1417 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | FORMULA | IBFXMX601 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 700000000 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.631 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.631
1418 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | FORMULA PLUS | IBFPMX601 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 750000000 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.668 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.668
1419 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy lọc HDF online | FORMULA THERAPY | IBFTBX701 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 869787500 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.704 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.704
1420 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | AMPLYA | IBAXXX700 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1350000000 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.754 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.754
1421 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | CARPEDIEM | IB7010200 |  | Italy | Bellco S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1450000000 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.790 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.790
1422 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Chiếc |  | 2020-11-15 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09T16:39:04.576
1423 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  |  | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 87000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T08:18:48.442 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T08:18:48.442
1424 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động | COATRON A6 |  | Đức | TECO Medical Instruments, Production and Trading GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH&nbsp;ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: COATRON&nbsp;A6</strong></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31T14:44:26.261 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31T14:44:26.309
1425 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS300M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:37:30.606 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.110
1426 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 159390000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:18:08.614 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:59.904
1427 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.3mm/L-11.5mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3.3-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:18:41.854 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.283
1428 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.3mm/L-10mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3.3-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:16:55.396 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.283
1429 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.0mm/L-16mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:14:51.989 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.283
1430 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.0mm/L-13mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:12:38.577 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.284
1431 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.0mm/L-11.5mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:11:01.981 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:40:55.284
1432 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | IP-4050 |  | Hàn Quốc | Infunix Technology Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 62000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số</strong><br /> Model: IP 4050<br /> Hãng: Infunix Techonology Co., Ltd<br /> Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Chất lượng: Mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Màn hình hiển thị mầu TFT LCD 10.4 inch</li> <li>Độ phân giải: 840x480pixel</li> <li>Hiển thị tối đa được 6 dạng sóng</li> <li>Các dạng sóng hiển thị: 6 dạng, 5 dạng, 4 dạng, 3 dạng</li> <li>Màu của sóng có thể thiết lập theo yêu cầu.</li> </ul> <p><strong><em><u>Đạo trình Tim (ECG):</u></em></strong></p> <ul> <li>Hiển thị 3 hoặc 5 đạo trình trên màn hình</li> <li>Phạm vi đo nhịp tim: 20-300 nhịp/ phút, sai số ±3 nhịp/phút</li> <li>Tốc độ quét: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s</li> <li>CMRR: 90dB</li> </ul> <p><strong><em><u>Huyết áp không xâm lấn (NIBP):</u></em></strong></p> <ul> <li>Kỹ thuật đo: Phương pháp đo dao động</li> </ul> <ul> <li>Phạm vi hiển thị: 0 – 300 mmHg</li> <li>Độ chính xác: ±3 mmHg</li> <li>Dải đo người lớn/Trẻ em:</li> </ul> <p style="margin-left:10.8pt;">Tâm thu: 50 – 255 mmHg</p> <p style="margin-left:10.8pt;">Tâm trương: 30 - 220 mmHg</p> <p style="margin-left:10.8pt;">Trung bình: 40 – 235 mmHg</p> <ul> <li>Dải đo trẻ sơ sinh:</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tâm thu: 30 – 130 mmHg</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tâm trương: 20 – 100 mmHg</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung bình: 25 – 120 mmHg.</p> <ul> <li>Thời gian chọn chế đo tự động: 1, 3, 5, 10, 30, 60, 90, 120, 240 phút</li> </ul> <p><strong><em><u>Nồng độ bão hòa Oxi (SpO2):</u></em></strong></p> <ul> <li>Phạm vi đo: 0% - 100%</li> <li>Phạm vi đo nhịp xung: 25 – 250 bpm</li> <li>Độ chính xác</li> </ul> <p>+ Người lớn: Với dải đo 70% – 100% là ±2%</p> <p>+ Trẻ sơ sinh: 70% - 100% là ±3%</p> <p><strong><em><u>Nhịp thở:</u></em></strong></p> <ul> <li>Phương pháp: phương pháp trở kháng giữa RA và LA (R-F)</li> <li>Phạm vi đo: 0 – 150 nhịp/ phút</li> <li>Độ nhạy: ±1 nhịp/phút</li> <li>Các mức tốc độ quét: 6.25 mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s <p><strong><em><u>Nhiệt độ:</u></em></strong></p> </li> <li>Phương pháp: Đo nhiệt</li> <li>Phạm vi đo: 10 <sup>0</sup>C tới 45 <sup>0</sup>C</li> <li>Độ chính xác:</li> <li>±0.1 <sup>0</sup>C (25 <sup>0</sup>C tới 45 <sup>0</sup>C)</li> <li>±0.2 <sup>0</sup>C (10 <sup>0</sup>C tới&nbsp; 25 <sup>0</sup>C)</li> <li> <p><strong><em><u>Nguồn điện:</u></em></strong></p> </li> <li>Nguồn điện: AC 220V 50Hz</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-11-12T15:07:04.337 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-11-12T15:32:59.008
1433 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị vi điểm phẫu thuật Fractional Laser | FL 412 Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 322000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <ul> <li>Micro Cell Treatment (Tái tạo tế bào).</li> <li>Skin Resurfacing (Tái tạo bề mặt da).</li> <li>Photo – Damaged Skin (Điều trị da bị tổn thương).</li> <li>Wrinkles (Điều trị nếp nhăn).</li> <li>Whitening (Làm mịn, trắng da).</li> <li>Laser Ablation (Cắt đốt).</li> <li>Laser Peeling (Bóc tách).</li> <li>Laser Vaporization (Bốc bay).</li> <li>Scars (Các loại sẹo).</li> <li><strong>CHUYÊN KHOA ỨNG DỤNG</strong></li> </ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09T15:40:36.702 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T07:44:13.640
1434 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm biến | DuraDiagnost |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-20 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm biến</strong></p><p>Model/ Ký mã hiệu<strong>: DigitalDiagnost </strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>Philips</strong></p><p>Xuất xứ:&nbsp;<strong>Trung Quốc</strong></p><p>Tình trạng: Mới 100%</p><p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> |  |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T10:39:22.317 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T10:39:22.392
1435 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ plasma | Thiết bị Plasma Mono - Bipolar phẫu thuật đa năng. | PSA-2MTC Super |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 64000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p><strong>Các đặc tính ưu việt trong phẫu thuật:</strong></p> <p>- Chất lượng cao, thời gian sử dụng dài, độ tin cậy lớn.</p> <p>- Điều chỉnh ngọn lửa ION dài hay ngắn tùy theo yêu cầu điều trị.</p> <p>- Máy có thể làm việc liên tục hay ngắt quãng với độ chính xác cao nhờ điều khiển băng công tắc đạp chân và có các chế độ làm việc xung (đơn, chuỗi).</p> <p>- Do tính đa dạng của chủng loại kim phẫu thuật nên phương thức phẫu thuật được tối ưu hơn so với phẫu thuật bằng Laser hay các loại máy khác.</p> <p>- Thiết bị gọn, nhẹ, dễ sử dụng, có thể phổ cập trên tuyến tỉnh, tuyến xã hay ở các phòng khám quy mô nhỏ, có thể sách tay.</p> <p>- Thiết bị linh hoạt trong tiểu phẫu và trong các thủ thuật ở các chuyên khoa mà các thiết bị Laser không làm được.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T10:00:45.387 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-11T08:49:39.891
1436 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | BA400 |  | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BA400</strong> của Biosytems là thiết bị xét nghiệm sinh hóa và đo độ đục được thiết kế mang đến hiệu suất tốt nhất cho các phòng thí nghiệm hướng tới đạt được hiệu quả cao nhất đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.</p><p class="ql-align-justify">Dựa trên hóa chất của Biosytems cùng với hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu, hệ thống BA400 tạo nền tảng cho một thế hệ mới của máy xét nghiệm lâm sàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông minh tự chủ</strong></p><p class="ql-align-justify">88 vị trí giữ lạnh với chức năng đọc mã vạnh tích hợp</p><p class="ql-align-justify">135 vị trí mẫu, hóa chất control và calibrator phù hợp với ống ban đầu hoặc ống bệnh nhi, trong đó có 90 vị trí có tích hợp đọc mã vạch</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống quang học thông minh</strong></p><p class="ql-align-justify">Biosystems đã phát triển BA400 với hệ thống quang học tiên tiến và hiện đại chạy với nguồn sáng LED đơn sắc 8 bước sóng đáp ứng cả những phương pháp hóa sinh phức tạp.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Vận hành thông minh</strong></p><p class="ql-align-justify">Tự kiểm soát qua hệ thống điện tử CAN (Controller Area Network) nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thời gian bảo trì.</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống chuyển mẫu chính xác với chức năng phát hiện mức bệnh phẩm, va chạm và cục máu đông, tự động trở về vị trí bảo vệ khi máy tạm ngưng.</p><p class="ql-align-justify">Tiêu thụ nước tối thiểu (ít hơn 14 l/giờ)</p><p class="ql-align-justify">Đầu bơm được sử dụng bằng Piston gốm giúp giảm nguy cơ hỏng hóc cơ khí</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống làm mát độc lập cho thuốc thử (nhiệt độ từ 4 - 8<sup>o</sup>C, cho tới 35<sup> o</sup>C tương đương nhiệt độ phòng).</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24T11:13:09.310 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24T11:13:09.365
1437 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD50 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ hệ thống 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng/01 lần, thay thế các vật tư: lõi lọc 03 - 06 tháng/ 01 lần...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T08:23:41.694 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:01:17.662
1438 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ 2 chóa | Marled E15/E9i |  | Đức | KLS Martin group |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-09-30 | <ul> <li>Sử dụng công nghệ LED</li> <li>Có tối thiểu 3 mức lựa chọn nhiệt độ màu</li> <li>Tỏa nhiệt thấp</li> <li>Cấu trúc đèn phải được thiết kế tối ưu trong phòng sạch dưới hệ thống laminar flow</li> <li>Tay nắm điều khiển đèn có thể tiếp cận từ bất kỳ vị trí nào</li> <li>Có chế độ dùng trong trường hợp phẫu thuật nội soi</li> </ul> |  |  | <p><strong>1. Tính năng kỹ thuật</strong></p> <ul> <li>Sử dụng công nghệ LED</li> <li>Có tối thiểu 3 mức lựa chọn nhiệt độ màu</li> <li>Tỏa nhiệt thấp</li> <li>Cấu trúc đèn phải được thiết kế tối ưu trong phòng sạch dưới hệ thống laminar flow</li> <li>Tay nắm điều khiển đèn có thể tiếp cận từ bất kỳ vị trí nào</li> <li>Có chế độ dùng trong trường hợp phẫu thuật nội soi</li> </ul> <p><strong>2. Bảng điều khiển tại đầu đèn bao gồm tối thiểu các chức năng sau:</strong></p> <ul> <li>Bật/ Tắt đèn</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng từ 0 - ≥ 160.000 lux, tối thiểu 3 mức cài đặt.</li> <li>Có chỉ thị mức cường độ sáng</li> <li>Điều chỉnh các mức nhiệt độ màu</li> </ul> <p><strong>3. Hệ thống tay treo đầu đèn</strong></p> <ul> <li>Trục trung tâm,&nbsp; có đường kính 110 x 350 mm</li> <li>Cánh tay nằm ngang: điều khiển lên/xuống ≥ 40<sup>0</sup>/50<sup>0</sup> quanh khớp nối</li> <li>Cụm gá đầu đèn: quay được 360<sup>0</sup> quanh khớp nối với cánh tay treo đầu đèn</li> </ul> <p><strong>4. Thông số kỹ thuật mỗi đầu đèn </strong></p> <ul> <li>Cường độ sáng tối đa: ≥ 160.000 lux</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: 30 – 100 % (5% trong chế độ nội soi)</li> <li>Nhiệt độ màu thay đổi được: từ ≤ 3800°K - ≥ 4800°K, gồm tối thiểu 3 mức cài đặt.</li> <li>Chỉ số hoàn màu Ra: &gt;99</li> <li>&nbsp;Chỉ số hoàn màu R9&gt;99</li> <li>&nbsp;Đường kính trường chiếu sáng tại khoảng cách 1m: đèn chính:≤190 – ≥290 mm, đèn phụ:≤180-≥270</li> <li>Hiệu suất chiếu sáng: ≥ 288 Lm/W</li> <li>Cường độ bức xạ ≤ 555 W/m2</li> <li>Tuổi thọ bóng: ≥ 60.000 giờ</li> <li>Điều chỉnh trường chiếu sáng: ≥5 bước</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: ≥5 bước</li> </ul> | <p>Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn ví sử dụng&nbsp;</p> <p>Bảo hành &nbsp;12 tháng.</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-10-23T17:16:04.361 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-11T08:54:45.164
1439 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L400/M400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 390720000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L/M400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:49:08.943 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:10.200
1440 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng 3 vòi | CHS - Matic 3 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 3 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 03 phẫu thuật viên.</li> <li>Ứng dụng:&nbsp; sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</li> <li>Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc thô và bộ lọc tinh. Sau đó qua hệ thống 02 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 03 vòi rửa.</li> <li>Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.</li> <li>Thân bồn có 04 bánh xe quay.</li> <li>Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</li> <li>Có thể lựa chọn sử dụng nước nóng hoặc nước lạnh.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc tinh 5um: 02 chiếc.</li> <li>Bộ lọc thô 10um: 02 chiếc</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Máy sấy tay khô: 01 chiếc</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <ul> <li>Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là &nbsp;99,99%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với P. Aeruginasa là 100%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với B.Subtilis là 98.8%</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p> <ul> <li>Buồng đốt:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Buồng được làm bằng thép không gỉ.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Công suất kháng đốt 2 kW.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Dung tích buồng đốt 30 lít.</p> <ul> <li>Bộ lọc:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 02 bộ lọc.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Bộ tiền lọc <em>(lọc thô)</em> lọc các hạt bụi kích thước 10µm.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Bộ lọc chính <em>(lọc tinh)</em> lọc các hạt bụi kích thước 5µm.</p> <ul> <li>Bảng điều khiển:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái của đèn cực tím.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái bật/ tắt kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có công tắc ngắt nguồn.</p> <ul> <li>Áp lực nước đầu vào: 1.0 đến 3.0 Kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Kích thước bồn: &nbsp;600 x 2000 x 1160 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li> <li>Chiều rộng tối đa của bồn: &nbsp;600 mm.</li> <li>Chiều rộng của chân đế của bồn: &nbsp;500 mm.</li> <li>Chiều dài của bồn: 2000 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trên của bồn: 1160 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trước của bồn: 900 mm.</li> <li>Khoảng cách giữa hai vòi rửa tay: 640 mm.</li> <li>Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: 2,5 kW.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-07T17:17:30.403 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:36:33.120
1441 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | OMNI III |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <ul> <li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li> <li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li> <li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li> <li>Cung lượng tim và huyết áp xâm lấn có thể được thêm tại chỗ bằng cách chỉ cần gắn jack cắm của các mô-đun. Khả năng nâng cấp trường này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy bén của màn hình trong khi thay đổi tình trạng bệnh nhân.</li> <li>Thiết bị cung cấp một số giải pháp liên kết với mạng nhiều màn hình và / hoặc quản lý dữ liệu bệnh nhân trên điện tử nền tảng hồ sơ y tế hoặc thông tin bệnh viện dựa trên hệ thống HL7 2 chiều.</li> <li>Hỗ trợ EMR.</li> <li>Thiết bị theo dõi bệnh nhân cung cấp Ethernet và RS-232 kết nối với một giao thức truyền thông nguồn mở.</li> <li>Thiết bị được cấu hình sẵn với huyết áp không xâm lấn, 3/5 ECG với phát hiện rối loạn nhịp tim, hô hấp trở kháng, SpO2, nhiệt độ.</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>Ứng dụng:</strong></p> <ul> <li>Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn.</li> <li>Thông số kỹ thuật:</li> </ul> <ul> <li>Màn hình: Màn hình màu 15 inch, có chuyển mạch.</li> <li>Hiển thị: 8 dạng sóng</li> <li>Chỉ số: Chỉ số báo động</li> <li>Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn</li> <li>Tiếng bíp và âm thanh báo động</li> <li>Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ.</li> <li>Đầu ghi:</li> </ul> <ul> <li>Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh</li> <li>Chiều rộng đầu ghi: 48mm</li> <li>Đầu ghi giấy: 50mm</li> <li>Tốc độ ghi: 25 mm / s, 50mm / s</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>ECG:</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp; đường dây để kết nối</li> <li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li> <li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li> <li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li> <li>Dạng song ECG: 7 kênh</li> <li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li> <li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li> <li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li> <li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li> <li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li> <li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>RESP:</strong></p> <ul> <li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li> <li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li> <li>Độ chính xác: ±3 rpm</li> <li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li> <li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li> <li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (tráisang phải hoặc phải sang trái)</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-10-30T13:03:14.665 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-11-11T08:40:55.386
1442 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | OMNI II |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <ul> <li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li> <li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li> <li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li> <li>Cung lượng tim và huyết áp xâm lấn có thể được thêm tại chỗ bằng cách chỉ cần gắn jack cắm của các mô-đun. Khả năng nâng cấp trường này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy bén của màn hình trong khi thay đổi tình trạng bệnh nhân.</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>Ứng dụng:</strong></p> <ul> <li>Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn.</li> <li>Thông số kỹ thuật:</li> </ul> <ul> <li>Màn hình: Màn hình màu 15 inch, có chuyển mạch.</li> <li>Hiển thị: 8 dạng sóng</li> <li>Chỉ số: Chỉ số báo động</li> <li>Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn</li> <li>Tiếng bíp và âm thanh báo động</li> <li>Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ.</li> <li>Đầu ghi:</li> </ul> <ul> <li>Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh</li> <li>Chiều rộng đầu ghi: 48mm</li> <li>Đầu ghi giấy: 50mm</li> <li>Tốc độ ghi: 25 mm / s, 50mm / s</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>ECG:</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp; đường dây để kết nối</li> <li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li> <li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li> <li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li> <li>Dạng song ECG: 7 kênh</li> <li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li> <li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li> <li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li> <li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li> <li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li> <li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>RESP:</strong></p> <ul> <li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li> <li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li> <li>Độ chính xác: ±3 rpm</li> <li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li> <li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li> <li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (tráisang phải hoặc phải sang trái)</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-10-30T12:52:51.399 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-11-11T08:40:55.386
1443 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | OMNI |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM |  | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <ul> <li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li> <li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li> <li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li> <li>Cung lượng tim và huyết áp xâm lấn có thể được thêm tại chỗ bằng cách chỉ cần gắn jack cắm của các mô-đun. Khả năng nâng cấp trường này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy bén của màn hình trong khi thay đổi tình trạng bệnh nhân.</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>ECG:</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp; đường dây để kết nối</li> <li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li> <li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li> <li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li> <li>Dạng song ECG: 7 kênh</li> <li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li> <li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li> <li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li> <li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li> <li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li> <li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>RESP:</strong></p> <ul> <li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li> <li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li> <li>Độ chính xác: ±3 rpm</li> <li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li> <li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li> <li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái</li> <li>sang phải hoặc phải sang trái)</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>NIBP:</strong></p> <ul> <li>Công nghệ đo: đo dao động tự động.</li> <li>Thổi : &lt;30s (0 ~ 300 mmHg, tiêu chuẩn người lớn.</li> <li>Thời gian đo: AVE&lt;40s.</li> <li>Chế độ: Hướng dẫn sử dụng, khoảng đo tự động trong Chế độ tự động 2'~ 4 h.</li> <li>Dải đo:</li> </ul> <ul> <li>Chế độ người lớn /trẻ em: SYS: 40 ~ 250 (mmHg), DIA :15 ~ 200 (mmHg)</li> <li>Chế độ sơ sinh: SYS: 40 ~ 135 (mmHg)</li> </ul> <ul> <li>DIA : 15 ~ 100 (mmHg)</li> <li>Độ chính xác:</li> </ul> <ul> <li>Lỗi trung bình tối đa: ±5mmHg</li> <li>Độ lệch chuẩn tối đa: 8mmHg</li> <li>Độ phân giải: 1mmHg</li> </ul> <ul> <li>Bảo vệ quá áp:</li> </ul> <ul> <li>Chế độ người lớn: 300 (mmHg).</li> <li>Chế độ sơ sinh: 160 (mmHg).</li> </ul> <p>Cài đặt giới hạn cảnh báo:&nbsp; SYS: 50 ~ 240 mmHg,&nbsp; DIA: 15 ~ 180 mmHg.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-10-30T12:13:30.240 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-11-11T08:40:55.386
1444 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-T240 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p> <p>&nbsp;</p> <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: CS-T240</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-T240<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên. Công suất: <strong>240 xét nghiệm hóa sinh/ giờ</strong></li> <li>Nguyên lý phân tích: đo độ hấp thụ quang học, so màu</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, thời gian cố định, động học, lựa chọn điện giải, một, hai, ba, bốn hóa chất, sinh hóa, đơn mầu, so màu</li> <li>Hệ thống quang học đơn sắc đo ảnh phổ với lưới nhiễu xạ, giảm thiểu ảnh hưởng từ nguồn sáng bên ngoài đến độ chính xác của kết quả. Bước sóng cách tử.</li> <li>Đầu kim hút 60nm, tự động lau rửa đầu hút mẫu và đầu hút hóa chất, có bộ phận phát hiện mức chất dịch, phát hiện cục đông, và bảo vệ sự va chạm cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, giảm thiểu sự lây nhiễm mẫu</li> <li>Khay chứa mẫu và hoá chất đa chức năng, người sử dụng có thể tự quy định vị trí mẫu và vị trí thuốc thử. Hỗ trợ nhiều dạng ống mẫu và cuvette mẫu</li> <li>Nhập thông tin bệnh nhân dễ dàng, do người sử dụng quy định, thích ứng với mọi labo</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10T13:27:34.318 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-11T09:46:03.557
1445 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy Phân tích Nước Tiểu | PKL PPC 160 |  | Italy | Paramedical S.r.l. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 78000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 160</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> |  |  | <p><strong>pH, Nitrite, axit ascoricic, protein, trọng lượng riêng, máu, Glucose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes</strong></p><p><strong>Nguyên lý đo: Phương pháp phản xạ bước sóng kép</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:07:54.088 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30T17:26:54.479
1446 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng cấp cứu | ME-08 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.639 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
1447 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám đa năng và phụ kiện | MS-03B |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 24000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.593 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
1448 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (4 kênh - 3 màn hình) | CASCADE M-4 |  | Mỹ | Helena Laboratories |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 385025000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CASCADE M-4 sử dụng theo 2 phương pháp: <strong>đo quang và đo Factor</strong>.</p><p class="ql-align-justify">* Lưu đường cong chuẩn, tính toán kết quả cho Fibrinogen và kiểu đo factor, tính INRs và tỉ lệ APTT có màn hình hiển thị chỉ dẫn từng bước làm test, đọc kết quả đầy đủ, nếu máy in không mở.</p><p>* Có 4 kênh đọc: đọc cùng test giống nhau, đọc riêng lẻ từng kênh, từng test.&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Hệ thống quang diode phát quang, với 4 kênh đo. Đặc biệt máy có thể đo cùng lúc hoặc riêng lẻ rất thuận tiện cho xét nghiệm đông máu sàng lọc. </p><p class="ql-align-justify">- Máy CASCADE M-4 được thiết kế sử dụng với thể tích mẫu thử nhỏ giúp hạn chế sử dụng mẫu, hóa chất. </p><p class="ql-align-justify">- Máy nhỏ gọn và dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Các tham số đo</u>: </strong></p><p>+ PT (TQ): thời gian Prothrombin.</p><p>+ aPTT (TCK): thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa.</p><p>+ Fbg: định lượng Fibrinogen.</p><p>+ TT: Thời gian Thrombin.</p><p>+ Các yếu tố II, V, VII, X: Xét nghiệm yếu tố ngoại sinh.</p><p>+ Các yếu tố VIII, IX, XI, XII: Xét nghiệm yếu tố nội sinh.</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Thể tích mẫu đo</u>: </strong>50ul, 100ul, 200ul</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Hệ thống quang học</u></strong>: nguồn sáng LED, hiển thị điều kiện phân tích, kết quả phân tích và thông tin lỗi. </p><p class="ql-align-justify"><strong>Hiển thị dữ liệu</strong>: Các thông số được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD), 6 hàng 40 ký tự. Hiển thị điều kiện phân tích, kết quả phân tích và thông tin lỗi. </p><p class="ql-align-justify">- Kênh đo: 4 kênh.</p><p class="ql-align-justify">- In kết quả: Cho phép in biểu đồ bằng máy in.</p><p>- Quality Control: SD, CV, Levey-Jennings.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T13:46:57.068 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31T14:45:49.462
1449 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | SLG-101C |  |  | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>- Di chuyển dễ dàng, vững chắc, đầu đèn nhẹ</p> <p>- Gương phản xạ đa giác được lắp kính lọc nhiệt loại A giúp giảm nhiệt độ và ổn định nhiệt độ màu</p> <p>- Ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ màu 4300<sup>0</sup>K ± 200<sup>0</sup>K</p> <p>- Bảng điều khiển trên đầu đèn và điều khiển từ xa.</p> <p>- Có thể điều chỉnh độ sáng từ 0 đến 100%.</p> <p>- Tự động chuyển đổi khi bóng hỏng, trên mỗi đầu đèn có 1 bóng chính và hai bóng phụ.</p> <p>- Có thể tắt tiếng báo động khi bóng chính bị hỏng và khi chuyển đổi.</p> <p>- Các cài đặt độ sáng gần nhất sẽ được ghi nhớ cho lần sử dụng tiếp theo.</p> <p>- Tay cầm có thể tháo rời để khử trùng và tái sử dụng</p> <p>- Có 4760 thấu kính lồi riêng biệt trên mặt gương tạo sự tập trung ánh sáng tuyệt đối và làm dịu cường độ ánh sáng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T16:39:53.900 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-11T08:54:45.164
1450 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas Green comfort (cấu hình cơ bản) | Visulas Green comfort |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1725000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu...</p> |  |  | <p>Đèn khe Comfort với 5 bước độ phòng đại :<br /> Độ phóng đại 5 bước: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm<br /> Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Bộ vi điều khiển điện tử (ứng dụng trong đa điểm): loại động cơ vi cấp servo điện&nbsp;<br /> Phần Laser:<br /> Loại laser: Laser bước sóng 532nm, thể rắn, tần số kép<br /> Hệ thống làm mát : Công nghệ tản nhiệt Thermoelectric&nbsp;<br /> Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1.5W<br /> Tia định hướng: Diod, bước sóng 620-650nm, độ sáng có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> Độ dài xung (xung đơn): 10-2500 ms<br /> Độ dài xung (liên tục): 10-50 ms<br /> Khoảng xung (xung đơn): 10-6000 ms<br /> Kích thước bảng điều khiển laser: &nbsp;Cao 201 x Rộng 230 x Dài 290 mm, trọng lượng khoảng ≤10 kg<br /> Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:34:43.187 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:12:52.171
1451 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường cho trẻ sơ sinh chuyên dùng trong y tế và phụ kiện | MBD-400 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 14000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.571 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
1452 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe lăn | CA-905B |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 6000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.464 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:40:59.362
1453 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy monitor theo dõi bệnh nhân | Macs 30 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>ĐẶC TRƯNG CHUNG:</p> <p>Cấu hình tiêu chuẩn: ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP, Battery</p> <p>Nguồn điện: 100-250VAC, 50/60Hz</p> <p>Điện năng tiêu thụ: &lt; 80VA</p> <p>Màn hình: TFT màu LCD (15”)</p> <p>Cảnh báo: bằng cả âm thanh và đèn báo</p> <p>Nối mạng: RJ45</p> <p>Pin: Pin chì-axit có thể sạc lại</p> <p>Thời gian sử dụng: &gt; 2 giờ</p> <p>Tiêu chuẩn an toàn: EN IEC60601-1 (GB9706.1)</p> <p>Module chọn thêm: Máy in nhiệt tích hợp 1kênh HA xâm lấn 2 kênh HA xấm lấn Mainstream CO2 &nbsp;Sidestream CO2</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <p><strong>1/ECG</strong></p> <p><strong>2/Sp0<sub>2</sub></strong></p> <p><strong>3/RESP</strong></p> <p><strong>4/TEMP</strong></p> <p><strong>5/NIBP</strong></p> <p>THÔNG TIN CHO TIẾT VUI LÒNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</p> |  |  |  | bào hành 24 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T16:21:26.029 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T16:21:26.100
1454 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | m2000sp Instrument E-Series | m2000sp |  |  | Abbott Molecular Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 4033000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>m2000sp là một hệ thống tự động dùng để thực hiện chuẩn bị mẫu xét nghiệm acid nucleic.<br /> Người vận hành điều khiển hệ thống bằng máy tính, sử dụng phần mềm m2000sp. Vào cuối quy trình chiết tách mẫu, người dùng có thể chọn quy trình thêm Master Mix để thiết bị tự động phân chia các thuốc thử và các mẫu acid nucleic đã chiết tách vào đĩa phản ứng 96-Well Optical Reaction. Đĩa này có thể dùng trên Abbott m2000rt (thiết bị PCR Real-Time) để phát hiện acid nucleic.<br /> Quá trình chuẩn bị mẫu tự động gồm các bước sau:<br /> - Giải phóng đích acid nucleic khỏi mẫu sinh học ban đầu của nó<br /> - Gắn kết các acid nucleic vào một pha rắn (các vi hạt từ tính)<br /> - Tách riêng pha rắn khỏi dung dịch ly giải<br /> - Rửa để loại bỏ những vật chất không mong muốn<br /> - Chiết tách, hoặc tách riêng các acid nucleic ra khỏi pha rắn<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>Chiều dài: 145 cm<br /> Chiều cao: 138 cm<br /> Chiều sâu: 79.4 cm<br /> Trọng lượng: 292.7 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 100 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09T08:24:23.598 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11T11:44:59.235
1455 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy làm ấm bệnh nhân | Máy làm ấm bệnh nhân WarmTouch WT 6000 | WarmTouch WT 6000 |  |  | Medtronic Inc. |  | [] | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực |  | Nhóm 4 |  |  | 82950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-01-06 | <p>Hệ thống sưởi ấm đối lưu WarmTouch™ cung cấp giải pháp dễ dàng trong việc duy trì nhiệt độ cơ thể. Máy làm ấm đối lưu WarmTouch™ có màn hình LCD trực quan cho thấy nhiệt độ và tình trạng cài đặt của 5 mức nhiệt độ. Chăn giữ ấm WarmTouch™ mềm mại , độ bền cao, được thiết kế cho hầu hết các chương trình phẫu thuật, giúp chống thấm dịch, không hạn chế luồng khí và giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực | 2020-11-06T23:34:20.877 | Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực | 2020-11-09T08:27:21.949
1456 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng + thủy lực | OT80.25 |  |  | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2021-02-11 | <p>Thiết bị sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>+ Chất lượng mới 100%</p><p>+ Nguồn điện: 220-240V, 50-60Hz&nbsp;</p><p>+ Môi trường hoạt động:&nbsp;</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 400C</p> |  |  | <p>Tính năng:</p><p>+ Bàn mổ đa năng + thủy lực sử dụng tối thiểu các loại</p><p>phẫu thuật: chỉnh hình, tai mũi họng, sản phụ khoa, mắt</p><p>+ Điều chỉnh điện tối thiểu các chức năng: nâng/hạ chiều</p><p>cao, góc nghiêng trendelenburg, …&nbsp;</p><p>+ Vật liệu trụ và đế bàn: thép không gỉ AISI 316L&nbsp;</p><p>+ Vật liệu nệm bàn: Vật liệu PU, không thấm nước, có thể</p><p>tháo rời.&nbsp;&nbsp;</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Kích thước mặt bàn (dài x rộng):&nbsp;2220 x 550 mm</p><p>(±30mm)</p><p>+ Chức năng trượt chiều dài: 300 mm&nbsp;</p><p>+ Điều chỉnh góc nghiêng Trendelenburg (trước/sau):&nbsp;±</p><p>300</p><p>+ Điều chỉnh góc nâng hạ tấm đỡ</p><p>đầu:&nbsp;- 900 - +450</p><p>+ Điều chỉnh nghiêng 2 bên</p><p>(trái/phải) : ± 200</p><p>+ Di chuyển vị trí phần lưng: 800/-450</p><p>+ Vị trí nâng phần chân:&nbsp;-900 đến&nbsp;+600 xuống/lên.</p><p>+ Góc nâng giữa bàn : 1500</p><p>+ Góc gập giữa bàn: 2250</p><p>+ Thời gian sử dụng pin liên tục: 30 phút&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T15:42:57.288 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-11T15:42:57.399
1457 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Torque Rachet with Tension Arm 70Ncm | TRU-70BG |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 51384375 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>70NCM Torque Ratchet with Tension Arm</p> |  |  | <p>70NCM Torque Ratchet with Tension Arm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:07:17.094 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.197
1458 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Que thử đường trong máu | VGS-01 |  | Trung Quốc | Vivachek Biotetech (Hangzhou) Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 6800 | t | Test | true | 2020-12-31 | 2021-06-28 | <p>Đo đường huyết nhanh trong 5 giây mẩu máu thử chỉ 0,5ul , tự động mã hoá que thử</p> |  |  | <p>Đo đường huyết nhanh trong 5 giây mẩu máu thử chỉ 0,5ul , tự động mã hoá que thử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T14:46:55.922 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31T15:59:01.101
1459 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức điều khiển điện 4 mô tơ | P110-71 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>5 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 230mm đến 635mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p><p>- Nâng hạ phần khớp cổ từ 0° đến ≥20°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 2110mm x Rộng 1000mm x Cao 230-635mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:55:15.181 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:55:15.269
1460 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Juniper |  | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm màu&nbsp;tổng quát dùng cho siêu âm tim mạch, ổ bụng, sản phụ khoa, đàn hồi mô định lượng....</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Mật độ dòng 2D-mode: 512 dòng</p> <p>- Bảng điều khiển nổi cho phép điều chỉnh linh hoạt, mang lại sự thoải mái cho người vận hành ở tư thế đứng và ngồi</p> <p>- Hệ thống chiếu sáng nền cho bảng điều khiển với 3 chế độ tắt/trắng/xanh dương (Không sử dụng/sẵn sàng/đã kích hoạt)</p> <p>- Bàn phím kỹ thuật số và bàn phím dạng kéo</p> <p>- Khởi động nhanh hệ thống: từ lúc tắt máy, khoảng 90 giây</p> <p>- Khớp xoay trái/phải: ± 90 độ</p> <p>- Thiết kế nút điều khiển bằng xúc giác thuận tiện</p> <p>- Biểu tượng và tính năng đánh dấu cơ thể trực quan thông minh</p> <p>- Lựa chọn nhanh với các quy trình</p> <p>- Màn hình phẳng tinh thể lỏng (LCD) với chiếu sáng nền bằng LED và công nghệ IPS góc rộng (chuyển đổi trong mặt phẳng)</p> <p>- Kích thước màn hình:&nbsp; 21,5 inch, độ phân giải&nbsp; Full HD</p> <p>- Màn hình LCD cảm ứng 13,3 inch</p> <p>- Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1920 × 1080</p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Cổng đầu dò: hỗ trợ 5 cổng đầu dò</p> <p>- Lựa chọn cổng đầu dò điện tử</p> <p>- 7 giá treo đầu dò hỗ trợ tất cả các loại đầu dò và chỗ chứa chai gel</p> <p>- Tích hợp bộ làm ấm Gel</p> <p>- Cho phép lưu trữ các thăm khám bệnh nhân bao gồm hình ảnh, clip, báo cáo và phép đo</p> <p>- Dung lượng lưu trữ ảnh 300000 ảnh nén</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T10:08:00.513 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T10:08:00.574
1461 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-3 (Kit of 3pcs) | BA-3 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:55:56.403 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:55:09.053
1462 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD100 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng/01 lần, thay thế các vật tư: lõi lọc...03 - 06 tháng/ 01 lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21T08:18:33.350 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:01:27.887
1463 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch ELISA tự động | DSX |  | Mỹ | Dynex Technologies, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống xét nghiệm miễn dịch ELISA tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | 2020-11-09T16:52:40.214 | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | 2020-11-13T14:34:31.009
1464 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang Di động KTS (2 tấm FP, 300mA) | Optima XR240amx |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 5150000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p> <strong>Máy chụp X-quang kỹ thuật số di động cao cấp </strong></p><p>v Model<strong>: Optima XR240amx</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong></p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được thiết kế với bộ ắc-quy tích hợp ngay trong hệ thống giúp thực hiện việc chụp X-quang ngay tại điểm chăm sóc bệnh nhân khi việc di chuyển bệnh nhân là không an toàn hoặc không thể đưa bệnh nhân tới phòng chụp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chế độ chờ “Stand-by”</strong> cho phép mở máy và thu hình chỉ sau <strong>20 giây</strong>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được thiết kế để <strong>hoạt động liên tục 24/7</strong> nhờ tích hợp pin trong hệ thống và cho phép chụp ngay cả khi đang sạc điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có thể dùng cho chụp phim analog hoặc CR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống thắng tích hợp giúp an toàn khi di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có mật khẩu bảo mật thông tin bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu hình kỹ thuật số có thể <strong>hoạt động liên tục lên đến 4 giờ</strong> với một lần sạc (60 lần chụp/giờ) và đi kèm Công nghệ sạc tự động cho phép tấm thu hình sạc pin khi để vào hộc đựng trên máy, không cần gắn dây sạc.</p><p>Hiệu quả chuyển đổi tia X sang tín hiệu cao nhất - <strong>DQE</strong> (Detective Quantum Efficiency): <strong>75%</strong> – giúp thu được ảnh chất lượng cao mà không cần phát tia (mA) mức cao.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:14:25.950 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:14:26.041
1465 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717VA | FXRD-1717VA |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 440000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717VA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T16:31:16.035 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T16:31:30.642
1466 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Open Tray Transfer - 13.8mm (Narrow) with TST - 22 | OTT-13.8N |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:19:01.324 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.197
1467 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Rachet Driver for Prosthetics Short - Hex 1.29 | RDA-S |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4559625 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Rachet Driver for Prosthetics Short - Hex 1.29&nbsp;</p> |  |  | <p>Rachet Driver for Prosthetics Short - Hex 1.29&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:13:45.526 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.197
1468 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ âm sâu | DF 490 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 397000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Bảo quản và lưu trữ hóa chất, sinh phẩm, mẫu máu</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09T16:45:10.168 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13T14:08:35.777
1469 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | CoaguChek Pro II Kit W-LAN | CoaguChek Pro II Kit W-LAN |  | Đức | Roche Diagnostics GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 60750000 | t | Hộp | false | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p> -Máy CoaguChek Pro II xác định thời gian prothrombin (PT) và thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa sử dụng máu mao mạch hoặc máu động mạch, tĩnh mạch toàn phần không kháng đông. Xét nghiệm được chỉ định sử dụng bởi bác sĩ. Hệ thống thích hợp cho kiểm soát giá trị đông máu ở những người đang sử dụng thuốc chống đông (Thuốc đối vận vitamin K dành cho xét nghiệm PT/INR và Heparin dành cho xét nghiệm aPTT)</p><p> -Khoảng đo:</p><p> +%Q: 120 – 5</p><p> +SEC: 9.6 – 96</p><p> +INR: 0.8 – 8.0</p><p> +aPTT: 20 – 130 giây plasma</p><p> -Loại mẫu: Máu mao mạch, máu động mạch, máu tĩnh mạch toàn phần không kháng đông.</p><p> -Cỡ mẫu: Tối thiểu 8 μL</p><p> </p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: 187 x 97 x 43 mm</p><p> -Trọng lượng: 280 g&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:50:12.383 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:50:12.499
1470 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) - Rotaflow & Máy theo dõi hỗ trợ ECMO - ELSA Monitor | Rotaflow + Elsa |  | Đức | Maquet Cardiopulmonary GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống hỗ trợ trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO, giúp duy trì sự sống, giúp các bác sĩ có thêm thời gian chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi. Đi kèm là máy theo dõi hỗ trợ ECMO giúp tối ưu hiệu quả ECMO bằng cách đo tỉ lệ dòng tái tuần hoàn, dự báo khả năng phổi ECMO bị nghẽn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-17T14:46:29.909 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-18T10:52:16.819
1471 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-1200 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1730000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>- Máy phân tích&nbsp;sinh hóa tự động. Model: CS-1200</strong></p> <p>- Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co., Ltd</p> <p>- Nước sản xuất: Trung Quốc</p> |  |  | <p><b>Loại thiết bị </b>:&nbsp;Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT</p> <p><b>Tốc độ:&nbsp;800 test/h</b> cho xét nghiệm sinh hóa và <b>400 test/h</b> cho xét nghiệm điện giải ISE (lựa chọn thêm)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-22T16:09:48.424 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11T10:34:08.406
1472 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bồn Rửa Dụng Cụ Bằng Sóng Siêu Âm | RTA 2700 |  | Italy | AT-OS s.r.l. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Italy | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p><strong>Bồn Rửa Dụng Cụ Bằng Sóng Siêu Âm</strong></p><p><span style="color: black;">Model: RTA-2700</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: AT-OS </span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: ITALY (EU)</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: ISO 13485</span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">Tính năng: </strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được làm hoàn toàn bằng thép không rỉ AISI 304 (1.430 1) với thiết kể của with Scotch Brite giúp chải rửa dụng cụ gồm các đặc điểm chung sau đây:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị 2 cửa bằng vật liệu chống thấm âm thanh và đệm cửa bằng silicone đảm bảo ngăn cản hữu hiệu cho bụi và bụi bẩn;</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify"><em>2 tủ:</em></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với hai cửa xoay</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: L 900 x D 575 x H 860 [mm]</p><p class="ql-align-justify"><em>1 tủ được trang bị bồn rửa siêu âm ở phía trên:</em></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai cửa xoay.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển phía trước với bộ điều khiển với hẹn giờ.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: L 900 x D 575 x H 860 [mm]</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:18:29.675 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:28:24.751
1473 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng | NC 100 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 458000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hấp tiệt trùng hơi nước và tiệt trùng môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, hấp tiệt trùng các thiết bị: thủy tinh, nhựa và các vật liệu rắn chưa đóng gói trong phòng thí nghiệm của bệnh viện</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09T16:47:43.477 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13T14:09:49.096
1474 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | máy xét nghiệm đông máu tự động ECL 760 | ECL 760 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> <p>Model: ECL 760</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd - Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485</p> |  | <p>Hệ thống quang: đèn LED, bước sóng 640, 405 và 575 nm</p> <p>Vị trí ủ: 8</p> <p>Vị trí đựng mẫu: 27</p> <p>Kim hút được làm ấm, gắn sensor cảm biến lượng hóa chất và tắc nghẽn</p> <p>Màn hình: LCD cảm ứng chạm</p> <p>Máy in: máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> <p>Hệ điều hành: Window XP</p> | <p>Công suất: 60 test PT / giờ, 50 test PT và APTT / giờ, 42 test PT, APTT, FIB / giờ</p> <p>Nguyên tắc đo: Phương pháp đo quang, tán xạ ánh sáng, miễn dịch độ đục Latex</p> <p>Hệ thống ủ ấm 37 độ</p> <p>Có thể nạp mẫu liên tục</p> <p>Nhóm xét nghiệm: 10 xét nghiệm/ nhóm</p> <p>&nbsp;</p> |  | bóng đèn LED | hóa chất đông máu, chất rửa, cuvette đo | Định kỳ bảo dưỡng 1 lần / tháng | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T16:25:40.103 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T09:48:24.200
1475 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-1000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-1000) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2063987100 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="449"> <tbody> <tr height="242"> <td align="left" height="242" width="449">XN-1000 llà dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn của Sysmex. Công suất lên đến 100 mẫu/giờ. Thiết lập nguyên tắc đánh giá kết quả trên máy giúp người sử dụng có thể thực hiện tự động chạy lại hoặc chạy phản xạ.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-11T06:16:49.900 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-11T07:10:28.570
1476 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417SA | FXRD-1417SA |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 470000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1417SA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-10T17:34:38.548 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T07:10:28.571
1477 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1717NAW | FXRD-1717NAW |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 760000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1717NAW</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-10T17:19:15.685 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T07:10:28.571
1478 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 920 lít, 2 cửa trượt ngang | HA-920DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:53:11.275 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:23:49.157
1479 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Laura Smart | Laura Smart |  | Hungary | Erba Lachema S.R.O |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Hungary | Nhóm 4 |  |  | 32500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu</p> <p>Model: Laura Smart</p> <p>Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O</p> <p>Xuất xứ: Hungary</p> <p>Máy mới: 100%</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016</p> |  | <p>Đầu đọc Barcode: 01 cái</p> <p>Bàn Phím: 01 Cái</p> <p>&nbsp;</p> | <ul> <li>Sử dụng công nghệ đèn LED kết hợp với đâu dò hấp thụ quang học.</li> <li>Trang bị 3 bước sóng: 470, 540 và 650nm.</li> <li>Thời gian đo mẫu 55 giây ( chế độ ủ trong máy )</li> <li>Tốc độ đo 60 test/giờ ở chế độ tiêu chuẩn hoặc 240 test/giờ ở chế độ đo nhanh.</li> <li>Màn hình LCD màu cảm ứng chạm, thể hiện kết quả và kết hợp bàn phím điều khiển.</li> <li>Máy in nhiệt, tốc độ in 2 giây/XN</li> <li>Giao diện: kết nối máy tính qua cổng RS232 hoặc USB</li> <li>Có thể kết nối với bàn phím ngoài hoặc đầu đọc mã vạch</li> <li>Bộ nhớ: Lưu được 240 kết quả bệnh nhân</li> <li>Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Italia, Nga,Palan, Séc, Hungary, Bồ đào nha.</li> </ul> | <p>Bảo dưỡng định kỳ cho máy sau 3 tháng&nbsp;</p> <p>Cung cấp vật tư tiêu hao linh kiện sửa chữa cho máy&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-11T14:50:37.378 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:05.318
1480 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X-quang Di động KTS (1 tấm FP, 300mA) | Optima XR240amx |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-19 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy chụp X-quang kỹ thuật số di động cao cấp </strong></p><p><strong>Model: Optima XR240amx</strong></p><p><strong>Hãng: GE</strong></p><p><strong>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, mới 100%</strong></p><p><strong>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-19T14:12:32.406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:14:50.679
1481 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter -CIR Surgical Kit USA/Starter EXT | RIBUS-SE |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 64236375 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ dụng cụ</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:20:51.737 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:12.197
1482 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | LPT350S |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Công Nghệ Long Phương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 156000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần hay Dao mổ điện là thiết bị sử dụng dòng điện cao tần để thực hiện các chức năng trong phẫu thuật gồm: Cắt, làm đông và đốt cháy.</p> <p>Dao mổ điện cao tần của Công ty TNHH Công nghệ Long Phương là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học của Trung Tâm Công nghệ Laser - Viện Ứng dụng công nghệ chuyển giao cho Công ty độc quyền sản xuất.</p> <p>Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-2, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485: 2016</p> <p>Thiết bị đã được nhiệt đới hóa để hoạt động tốt và bền bỉ trong môi trường khí hậu Việt Nam</p> <p>Thiết bị được chế tạo để hoạt động liên tục 24/24 với chu kỳ cắt không giới hạn</p> <p>Dao mổ điện Long Phương được tích hợp bàn đạp chân kép 3 điều khiển từ xa cả ba chế độ của máy dễ dàng và thuận tiện cho thao tác của Bác sỹ phẫu thuật.</p> <p>Sản phẩm thích hợp cho Đại phẫu - Trung phẫu - Tiểu phẫu, Phẫu thuật tổng hợp, nọi soi, lồng ngực, chỉnh hình, thẩm mỹ, sản, tiết liệu, thần kinh...</p> <p>Sản phẩm được bảo hành 2 năm mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất</p> <p>Giá công bố đã bảo gồm thuế giá trị gia tăng (VAT5%) và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.</p> |  |  |  | <p>Ngoài dịch vụ bảo hành miễn phí 2 năm (24 tháng) mọi hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất. Công ty còn nhận bảo trì - bảo dưỡng hàng năm tất cả các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-10-20T10:40:53.733 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG | 2020-12-31T00:00:05.336
1483 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas Green comfort (cấu hình nâng cao) | Visulas Green comfort |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2663000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu.</p> |  | <p>Máy chính&nbsp;với 2 cổng laser&nbsp;(Nguồn Laser và bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay ): 01 hệ thống</p><p> Slit lamp&nbsp;tích hợp cùng với laser có 5 bước phóng đại : 01 chiếc</p><p> Ống kính kiểu song song có F = 140mm: 01 chiếc</p><p> Nâng tay có thay đổi độ cao: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 2 chiếc</p><p> Bao che bụi: 01 chiếc</p><p> Bàn đặt máy đồng bộ theo máy: 01 chiếc</p><p> Kính bảo hộ an toàn laser: 01 chiếc</p><p> Bản quyền bộ đa điểm:&nbsp;01 bản quyền</p><p> Lăng kính tiếp xúc thị trường rộng dùng trong quang đông võng mạc: 01 chiêc</p><p> Insight View tích hợp theo máy&nbsp;</p><p> Pedal điều khiển: 01 chiếc</p><p> Laser quang dông bằng đèn soi đáy mắt hình đảo: 01 cái</p> | <p>Đèn khe Comfort với 5 bước độ phòng đại :<br /> Độ phóng đại 5 bước: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm<br /> Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Bộ vi điều khiển điện tử (ứng dụng trong đa điểm): loại động cơ vi cấp servo điện&nbsp;<br /> Phần Laser:<br /> Loại laser: Laser bước sóng 532nm, thể rắn, tần số kép<br /> Hệ thống làm mát : Công nghệ tản nhiệt Thermoelectric&nbsp;<br /> Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1.5W<br /> Tia định hướng: Diod, bước sóng 620-650nm, độ sáng có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> Độ dài xung (xung đơn): 10-2500 ms<br /> Độ dài xung (liên tục): 10-50 ms<br /> Khoảng xung (xung đơn): 10-6000 ms<br /> Kích thước bảng điều khiển laser: &nbsp;Cao 201 x Rộng 230 x Dài 290 mm, trọng lượng khoảng ≤10 kg<br /> Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:37:34.305 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:13:48.177
1484 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 2 tay quay điều khiển bằng tay | M05 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 9000000 | t | Cái | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 2 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M05</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:34:19.631 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:34:19.717
1485 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T14:44:39.198 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T14:44:39.237
1486 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường hồi sức cấp cứu trẻ em | 9LP0070 |  | Italy | Favero Health Projects Spa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Italy | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Giường hồi sức cấp cứu trẻ em</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: </strong>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> ITALY</p> <p><strong>Model:</strong> 9LP0070</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Hệ thống nâng: vật lý</p> <p>-Kích thước mặt giường: 1260 x 600 mm</p> <p>-Kích thước phần đặt chân: 1660 x 860 x 1450 h</p> <p>-Chiều cao thanh chắn từ mặt giường: 700 mm</p> <p>-Trọng lượng: 150kg</p> <p>-Tải trọng: 70kg</p> <p>-Đường kính bánh xe: 125mm</p> <p>-Độ nghiêng phần lưng: 0<sup>o</sup> -&gt; 72<sup>o</sup></p> <p>-Vị trí đầu thấp: 12,0<sup>0</sup> ± 0,5<sup>0</sup></p> <p>-Vị trí đầu cao: 12,0<sup>0</sup> ± 0,5<sup>0</sup></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22T15:13:53.085 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:05.353
1487 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CX4 |  | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Mispa CX4 là một máy phân tích sinh hóa truy cập ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động với tốc độ 400 xét nghiệm mỗi giờ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng quy trình làm việc không bị gián đoạn mang lại hiệu quả tối đa nhờ sự hoàn hảo của nó. Mispa CX4 là một lựa chọn lý tưởng cho các phòng khám và bệnh viện cỡ vừa và lớn, bằng cách cung cấp đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, cơ hội hợp nhất và tiết kiệm chi phí với nền tảng hiệu quả có thể xét nghiệm cả các thông số hóa sinh thông thường và các xét nghiệm định lượng protein.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T15:00:37.861 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-31T14:54:50.475
1488 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám và điều trị tai mũi họng đa chức năng Bossmed CHA-2008 | CHA-2008 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 72000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:34.0pt;"><strong><em>Thiết bị điều khiển điện tử</em></strong><br /> <em>Dùng cho thăm khám và kết hợp như bàn làm thủ thuật đơn giản. Giúp điều chỉnh tư thế bệnh nhân dễ dàng phục vụ cho việc khám chẩn đoán và điều trị thuận tiện, dễ dàng<br /> Vận hành êm ái nhờ trục chuyển động tịnh tiến mới.</em></p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Góc xoay ghế và xoay tựa tay kiểu180<sup>o</sup> x2 linh hoạt</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Chế độ điều khiển bằng pedan hoặc 2 hệ thống điều khiển nút bấm dọc trên thân ghế. Có thể điều khiển trực tiếp trên bàn khám khi lựa chọn thêm bàn khám BOSSMED cho phòng khám. </em></p> <p style="margin-left:34.0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:34.0pt;"><strong><em>Đặc tính sản phẩm:</em></strong><br /> <em>Tựa đầu điều chỉnh linh hoạt bằng nhôm khối<br /> Để tay di chuyển theo vị trí ghế kết hợp xoay 180 độ</em></p> <p style="margin-left:34.0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:34.0pt;"><em>Các màu da lựa chọn: xanh lam, xanh lá cây, màu ngà </em></p> <p><br /> <strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ứng dụng</em></strong><br /> <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Khoa tai mũi họng, khoa mắt,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; khoa khám bệnh, khoa nhi...</em><br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-10-29T15:57:13.101 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2020-12-31T00:00:02.286
1489 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 2mm (Narrow Line) | NL-SSTA-2 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 2&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 2&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:26:07.453 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:01:08.530
1490 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa siêu âm Tuttnauer | Sonica 3200ETH |  | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V |  |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-03-31 | <p>Máy gồm: máy chính, giỏ đựng và nắp</p> |  |  | <ol> <li>Điện áp làm việc: 230/240VAC, 50/60Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ: 355W.</li> <li>Trọng lượng: 3.5 Kg</li> <li>Dung tích buồng rửa: 6 lít</li> <li>Kích thước bên ngoài Dài x Rộng x Cao (mm): 325 x 270 x 210 (mm).</li> <li>Kích thước bồn rửa Dài x Rộng x Cao (mm): 300 x 240 x 100 (mm).</li> <li>Điều kiện môi trường: Nhiệt độ làm việc 5<sup>o</sup>C đến 40<sup>o</sup>C, độ ẩm 80% ở 31<sup>o</sup>C giảm tuyến tính đến 50% ở 40<sup>o</sup>C.</li> <li>Bồn rửa được làm bằng thép không gỉ AISI 304.</li> <li>Vỏ ngoài của thiết bị làm bằng thép không gỉ AISI 304.</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-10T16:05:22.023 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-11T07:10:28.572
1491 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương | PlasmaMed-GAP |  | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghệ Plasma Việt Nam |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-12 | 2021-10-12 | <p align="center"><strong>Thông tin chung của thiết bị</strong></p> <p>- Model: PlasmaMed-GAP</p> <p>- Kiểu máy: BV</p> <p>- Hãng SX: Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam</p> <p>- Nước SX: Việt Nam</p> <p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p> <p>- Hàng mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam | 2020-10-12T16:00:56.291 | Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam | 2020-11-11T08:55:10.890
1492 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 1050 lít, 2 cửa trượt ngang | HA-1050DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3500000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:52:08.287 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:24:07.197
1493 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 1mm | SSTA-1 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 1,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 1,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T11:55:21.382 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:23:09.559
1494 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán | XR5 |  |  | OSKO, Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:36.0pt;"><a href="https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thiet-bi?name=H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20X%20quang%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n&amp;type=1&amp;idD=1606">Hệ thống X quang chẩn đoán</a> với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Tay đở đầu đèn chống rung động.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Vòng bi và bánh răng chất lượng.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Cân bằng đối trọng bằng lo xo.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T11:01:21.394 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-11T08:23:27.812
1495 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 2 SC | MACH LED 2SC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 351394050 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 95<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:58:09.694 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T08:24:59.778
1496 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 5mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm):&nbsp;5,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm):&nbsp;5,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:33:21.387 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T07:55:05.910
1497 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo dường huyết Easymax MU | EasyMax MU |  | Đài Loan | EPS Bio Technology Corp |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1190000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>&nbsp;- Sử dụng công nghệ cảm biến điện hóa sinh học.</p> <p>&nbsp;- Thiết kế nhỏ gọn, mã hóa que thử tự động.</p> <p>&nbsp;- Cho kết quả chính xác và nhanh chỉ sau 5 giây.</p> <p>&nbsp;- Lượng máu thử rất nhỏ: chỉ 0,6mL.</p> <p>&nbsp;- Có thể cài đặt 2 chế độ đo: trước và sau khi ăn.</p> <p>&nbsp;- Bộ nhớ lưu được 360 kết quả đo.</p> <p>&nbsp;- Que thử có kích thước lớn rất tiện lợi khi sử &nbsp; dụng</p> |  |  | <p>- Kích thước máy : 75x44x10mm</p> <p>&nbsp;- Cân nặng: 30g (không kể pin).</p> <p>&nbsp;- Phạm vi đo: 20 - 630 mg/dL.</p> <p>&nbsp;- Thời gian đo: 5 giây.</p> <p>&nbsp;- Nguồn điện năng: Pin Lithium CR 2032.</p> <p>&nbsp;- Dung lượng bộ nhớ: lưu được 360 kết quả đo.</p> <p>&nbsp;- Có biểu tượng pin yếu.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T15:52:24.666 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T07:10:28.572
1498 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 316800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M/M300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:44:52.357 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:31.969
1499 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò | MyLab™X5 |  | Italy | Esaote S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1550000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-24T10:23:32.770 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:05.424
1500 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 4mm | SSTA-4 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 4,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 4,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:00:15.330 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T14:36:24.368
1501 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 2 MC | MACH LED 2 MC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 395850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra:≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150 cm<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49&nbsp;<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 84<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 70W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:20:41.876 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T08:24:59.778
1502 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | cobas u 601 urine analyzer | cobas u 601 urine analyzer |  | Hungary | 77 Elektronika Muszeripari Kft. |  |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 1230000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p> -Hệ thống phân tích que thử nước tiểu cobas u 601 cung cấp giải pháp hoàn toàn tự động có thể đứng độc lập hoặc nâng cấp tại chỗ với mô-đun cobas u 701 (soi cặn lắng tự động) thành một hệ thống với việc vận chuyển mẫu tự động xuyên suốt, tối đa 75 mẫu trong một lần nạp.</p><p> -Công suất cao:&nbsp;lên tới 240 mẫu/giờ </p><p> -Thông số đo trên cobas u 601:&nbsp;hồng cầu và hemoglobin, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, pH, tỷ trọng, màu sắc, độ trong.</p><p> </p> |  |  | <p> -Kích thước: 68,7 x 53,2 x 64,4 cm</p><p> -Trọng lượng: 80,5 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:56:08.915 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31T14:56:08.973
1503 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 1050 lít, 1 cửa trượt ngang | HA-1050DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3300000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:29:05.103 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:24:23.845
1504 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-i |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn, trẻ em</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T22:14:37.558 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T08:56:35.243
1505 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND TM-2657 | TM-2657 |  | Nhật Bản | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p><font><font>&nbsp;</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>đo một chạm</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>"Phương pháp truyền động bằng đai điều khiển bằng mô-men xoắn" (TCBM), phương pháp thắt vòng bít với độ chính xác và độ bền cao</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Bảng giao tiếp mở rộng tùy chọn (RS-232C và / hoặc Bluetooth)</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Máy in tốc độ cao đáng tin cậy với việc thay thế giấy dễ dàng</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Các định dạng in khác nhau có sẵn theo yêu cầu của người dùng</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Nhịp tim không đều (IHB) được chỉ ra trên bản in</font></font></p> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND TM-2657P – NHẬT BẢN</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp đo lường</td> <td>Dao động</td> </tr> <tr> <td>Bộ cấp nguồn AC</td> <td>Chuyển đổi 100-240V AC 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Bảo vệ chống điện giật</td> <td>Lớp I, loại B</td> </tr> <tr> <td>Phạm vi hiển thị áp suất</td> <td>0-299 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Phạm vi đo NIBP</td> <td>SYS 40-270 mmHg, DIA 20-200 mmHg, Xung 30 – 240 bpm</td> </tr> <tr> <td>Đo lường độ chính xác</td> <td>Áp suất: ± 3 mmHg, Xung: ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Xét nghiệm lâm sàng NIBP</td> <td>BS EN1060-4: 2004, BHS: 1993, +/- 5mmHg SD: 8 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp buộc khuy</td> <td>Phương pháp truyền động đai điều khiển mô-men xoắn (TCBM)</td> </tr> <tr> <td>Kích thước bên ngoài</td> <td>241 (W) x 324 (H) x 390 (D) mm (9.5 (W) x 13.0 (H) x 15.4 (D) inch)</td> </tr> <tr> <td>Cân nặng</td> <td>Xấp xỉ 5,5 kg (12,1 lb)</td> </tr> <tr> <td>Chu vi cánh tay áp dụng</td> <td>7 inch (18,0cm) đến 13,8 inch (35,0 cm)</td> </tr> <tr> <td>Kích thước vòng bít</td> <td>125 x 300 mm (4,9 x 11,8 inch)</td> </tr> <tr> <td>Loại <p>tâm thu hiển thị (SYS), tâm trương (DIA), nhịp tim (PUL)</p> </td> <td>Màn hình 3 chữ số bằng đèn LED</td> </tr> <tr> <td>Chức năng đếm</td> <td>Hiển thị số lượng phép đo cho đến nay: lên tới 999.999 lần</td> </tr> <tr> <td>Áp dụng áp lực</td> <td>Lạm phát tự động bằng máy bơm không khí</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp phát hiện áp suất</td> <td>Đầu dò áp suất loại điện dung</td> </tr> <tr> <td>Điều kiện hoạt động</td> <td>Nhiệt độ: 10-40 ° C, độ ẩm: 30-85% rh, không ngưng tụ</td> </tr> <tr> <td>Điều kiện vận chuyển / lưu trữ</td> <td>Nhiệt độ: -20-60 ° C, độ ẩm: 10-95% rh, không ngưng tụ</td> </tr> <tr> <td>Thiết bị an toàn (Điện)</td> <td>Phát hành nhanh khi nhấn nút START / STOP <p>Phát hành nhanh khi nhấn nút FAST STOP</p> </td> </tr> <tr> <td>Chức năng đồng hồ</td> <td>Hiển thị đồng hồ, ngày &amp; giờ (2015-2050)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T15:27:50.677 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T08:33:23.499
1506 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - 9mm Wide | STA-9W |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2925000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm):&nbsp;9,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm):&nbsp;9,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T12:04:24.907 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T14:36:24.368
1507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Biobas 1000 | Biobas 1000 |  | Tây Ban Nha | Spinreact S.A.U , Tây Ban Nha |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích đông máu tự động</p> |  | <p>Auto calibrator</p> <p>Auto repeat function</p> <p>Auto diluent sample</p> | <p>Xét nghiệm PT, APTT, Fib, Protein, Batroxobin Time, Ecarin, Single Factor (II-XII), PiCT, CRP, D-Dimer, AT III, TDT, TAFI, ...</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì định kỳ miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-10T12:42:53.152 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11T09:49:29.149
1508 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 920 lít, 1 cửa trượt ngang | HA-920DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2850000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:27:22.864 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:24:45.614
1509 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số treo trần | Multix Fusion Max |  | Đức | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số treo trần</p><p>-Model - Chủng loại: Multix Fusion Max</p><p>-Hãng Sản xuất : Siemens Healthcare GmbH</p><p>-Hệ thống mới: 100%</p><p>-Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng</p><p>-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-28T10:09:14.679 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-28T10:09:14.798
1510 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Sonos 10 | Sonos 10/Sonos 12 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1520000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Chế độ hiển thị đầy đủ<br /> Chế độ toàn màn hình mà không làm mất độ phân giải hình ảnh cung cấp cho bạn nhiều chi tiết hơn để chẩn đoán chính xác hơn.</p> <p>HIP Graf<br /> Sử dụng biểu đồ để chẩn đoán hình ảnh hông, giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán dễ dàng và chính xác hơn trong&nbsp; quá trình quét hông nhi. Góc khác nhau cho thấy mức độ khác nhau của hông dị dạng, dễ dàng hơn và rõ ràng hơn với sự trợ giúp của đồ thị. ( I, II, D llla, lllb )</p> <p>Chức năng IMT tự động<br /> Tự động truy tìm dấu vết&nbsp; và biện pháp độ dày của intima. Điều này, cho phép bạn đo intima nhanh hơn, dễ dàng hơn và chính xác hơn.</p> <p>Siêu nét<br /> Với chức năng siêu nét, bác sĩ lâm sàng có thể thấy kim bên trong mô rõ ràng hơn trong quá trình xử lý ý tế ( Góc kim lên tới ± 30<sup>0 </sup>)</p> <p><strong>CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN</strong></p> <p>Độ tương phản X</p> <p>• Sonos 10 cho phép người dùng điều chỉnh một chạm độ phân giải tương phản dựa trên sự khác biệt về mật độ mô.</p> <p>• Tăng cài đặt, Bình thường và Bỏ cài đặt tăng hoặc giảm độ phân giải tương phản, dựa trên loại mô và sở thích của người dùng.</p> <p>FHI</p> <p>• FHI là một công nghệ hình ảnh hòa âm mô tinh xảo sử dụng nhiều phương thức truyền và nhận dựa trên kích thước và cân nặng của bệnh nhân. Điều này cho phép Sonos 10 duy trì độ phân giải hình ảnh khi chụp ảnh bệnh nhân lớn hơn.</p> <p>• Hòa âm mô truyền thống và hài hòa theo pha làm giảm chất lượng hình ảnh và độ phân giải khi thâm nhập tăng.</p> <p>• Công nghệ FHI cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán và sự tự tin lâm sàng ở những ca bệnh phức tạp.</p> <p>• Chùm tia quét siêu âm</p> <p>• So với trước đây là chùm tia kép truyền thống, máy siêu âm Sonos 10 sử dụng bốn tia cho siêu âm</p> <p>• Tăng gấp đôi âm lượng tín hiệu nhận được so với phương pháp truyền thống, tăng độ phân giải hình ảnh và tạo ra hình ảnh chính xác hơn.</p> <p>• Tạo ra tốc độ khung hình cao hơn, đảm bảo chẩn đoán tốt hơn, đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là cho các cơ quan chuyển động.</p> <p>• Dòng chảy</p> <p>• Công nghệ phát hiện màu thích ứng này có thể tự động điều chỉnh đánh giá tín hiệu màu và nhiễu theo các mô khác nhau.</p> <p>• Do đó, độ nhạy màu của dòng chảy tốc độ thấp được tăng cường đáng kể</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <p><strong>GIAO DIỆN</strong></p> <p>Bảng điều khiển:</p> <p>- Bàn phím chữ và số</p> <p>- 8 slide TGC</p> <p>- Phím backlit tương tác</p> <p>Màn hình:</p> <p>- LCD màu độ phân giải cao</p> <p>- Kích thước 15 inch</p> <p>- Độ phân giải 1024X768</p> <p><strong>TỔNG QUAN HỆ THỐNG</strong></p> <p>Các ứng dụng:</p> <p>- Ổ bụng</p> <p>- Cơ xương khớp</p> <p>- Tim&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Nhi khoa</p> <p>- Các cơ quan nhỏ</p> <p>- Thai nhi</p> <p>- Mạch máu ngoại biên</p> <p>- OB</p> <p>- Âm đạo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- GYN</p> <p>- Trực tràng</p> <p>- Tiết niệu</p> <p>Phương pháp quét:</p> <p>- Convex điện tử</p> <p>- Linear điện tử</p> <p>-Micro convex điện tử</p> <p>-Phased array điện tử</p> <p>Các loại đầu dò:</p> <p>- Đầu dò Convex 3,5 MHz (2,0 - 6,8 MHz)</p> <p>- Đầu dò Linear 7,5 MHz (4.0 - 15.0 MHz)</p> <p>- Đầu dò trực tràng 7,0 MHz (4.0 - 15.0 MHz)</p> <p>- Đầu dò âm đạo 6.0 MHz (4.0 -12 .0 Mhz)</p> <p>- Đầu dò âm đạo 7,5 MHz (4.0 -15 .0 Mhz)</p> <p>- Đầu dò 4D 2,5 MHz (Người lớn) (1,5 -5,3 Mhz)</p> <p>- Đầu dò Micro-Convex 5.0 MHz &nbsp;cho trẻ em (4.0 -10 .7 Mhz)</p> <p>- Đầu dò Micro-Convex 3.0 MHz (2.0 - 6.8 Mhz)</p> <p>- Đầu dò siêu nhỏ cho trẻ em 6.0 MHz (4.0 -15 .0 Mhz)</p> <p>Các Mode hình ảnh&nbsp;:</p> <p style="margin-left:7.05pt;">- Chế độ B, Chế độ B / M, Chế độ M, Chế độ 2B, Chế độ 4B,Chế độ CFM, Chỉ đạo 2D,Chế độ PW, Chế độ B / BC, Triplex, Quadplex, Chế độ CW (tùy chọn), Chế độ CPA,Chế độ DPD, TDI (tùy chọn), Chế độ màu M (tùy chọn), Chế độ hình thang, ECG (tùy chọn),Siêu nét (tùy chọn)</p> |  | Các đầu dò | Không có | bảo hành 18 tháng, bào trì sau bảo hành 3 tháng/ lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-09T15:42:23.174 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T07:37:29.221
1511 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy vỗ rung lồng ngực tần số cao | Máy vỗ rung lồng ngực | 205 |  | Singapore | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.080 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:27:38.229
1512 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TONOREF III | TONOREF III |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TONOREF IIIvà phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:55:14.624 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T14:55:14.663
1513 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu điện tần số thấp | STT-570 |  | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 87000000 | t | Cái | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Máy trị liệu tần số thấp (02 kênh độc lập)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-20T11:54:05.820 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-20T11:54:05.934
1514 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN THỦY LỰC | JW - T7000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại bàn mổ đa năng. Vận hành bằng điện thủy lực, nhanh, chính xác và dễ dàng, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của người sử dụng</li> <li>Có 2 hệ thống điều khiển làm việc độc lập có tính năng tương tự nhau và có thể chạy riêng biệt. 01 hệ thống được điều khiển thông qua bộ điều khiển cầm tay, 01 hệ thống điều khiển bằng bảng điều khiển tích hợp trên thân bàn.</li> <li>Có rãnh lắp khay chụp Xquang toàn thân <em>(Cassette Tunnel)</em>.&nbsp;</li> <li>02 tấm đỡ chân tách rời và có thể nâng hạ với các góc mở khác nhau.</li> <li>Mặt bàn trượt trong khoảng 400mm, thuận tiện trong việc chụp C-Arm.</li> <li>Tấm đệm ghi nhớ vị trí giúp phân bổ cân nặng của bệnh nhân đều trên mặt bàn mổ</li> <li>Khung bàn được làm bằng thép không gỉ SUS 316. Dọc theo bàn có thanh ray ở 2 cạnh bàn mổ dùng để gắn các phụ kiện.</li> <li>Chân trụ bàn làm bằng thép không ri SUS 304, chắc chắn.</li> <li>Có 4 bánh xe, tự động khóa, có khóa an toàn để thuận tiện việc di chuyển và làm vệ sinh.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính kèm đệm: 01 chiếc.</li> <li>Bộ điều khiển gắn ở thân bàn: 01 chiếc.</li> <li>Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ.</li> <li>Đôi đỡ tay: 02 chiếc.</li> <li>Bộ đỡ gối: 01 bộ</li> <li>Bộ nâng cầu mổ thận: 01 bộ</li> <li>Tấm đỡ vai: 02 chiếc</li> <li>Tấm đỡ thân: 02 chiếc</li> <li>Tấm đỡ chân: 02 tấm.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Bộ khay và ống đựng nước thải: 01 bộ.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Bộ chấn thương chỉnh hình: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p style="margin-left:2.85pt;"><strong><em>Thông số kỹ thuật </em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 570 x 2065 x 1000 mm (Rộng x Dài x Cao)</li> <li>Trọng lượng bàn: 290 kg.</li> <li>Trọng tải của bàn: 270 kg.</li> <li>Khu vực chụp C-arm: Đầu: 1117 mm/ Chân: 1030 mm.</li> <li>Mặt bàn trượt tịnh tiến: 400 mm</li> <li>Độ cao điều chỉnh của bàn: 600 ~ 1000 mm</li> <li>Nghiêng 2 bên: ± 19<sup>o</sup></li> <li>Nghiêng dốc đầu (Trendelenburg): ± 29°</li> <li>Góc nghiêng phần lưng: -40<sup>o</sup> ~ +80<sup>o</sup></li> <li>Góc nghiêng phần chân: -90°~ +15°, 8 nấc điều chỉnh</li> <li>Góc nghiêng phần đầu: -90°~ +15°, 8 nấc điều chỉnh</li> <li>Tư thế mổ thận: 140°</li> <li>Hệ thống nâng hạ: Hệ thống điện thủy lực</li> <li>Điều khiển cầm tay: Điều khiển có dây/ không dây</li> <li>Bánh xe: 4 bánh, tự động khóa, 2 bánh có thể khóa</li> <li>Khung gây mê: Thép không gỉ, có thể điều chỉnh độ cao</li> <li>Kích thước chân đế: 520 x 1000 (Rộng x Dài) (mm)</li> <li>Nguồn điện: 100 – 240 AC, 50/60 Hz, 600W</li> <li>Nhiệt độ/ Độ ẩm hoạt động: 10°C đến 45°C / Độ ẩm 0 – 95%</li> <li>Khoảng cách chân đế xuống mặt sàn nhà: 150 mm.</li> </ul> |  |  |  | Bảo trì, bảo dưỡng miễn phí 42 tháng kể từ khi hết bảo hành | Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị. Bảo trì, bảo dưỡng miễn phí 42 tháng kể từ ngày bàn gioa và nghiệm thu thiết bị. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-10T10:50:03.009 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T09:49:29.149
1515 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG | COATRON A6 PLUS |  | Đức | TECO Medical Instruments, Production and Trading GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH&nbsp;ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: COATRON&nbsp;A6</strong></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31T14:57:38.214 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31T14:57:38.284
1516 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 931L | Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 931L</strong></p> <p align="left"><strong>Model: Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>A.J.COSTA </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Tính năng chung</b></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23T16:48:04.431 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:29:42.570
1517 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số | Multix Impact |  |  | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2020-12-10 | <ul><li class="ql-align-justify">Là hệ thống được t<span style="color: black;">hiết kế hiện đại, màn hình cảm ứng được tích hợp ngay trên đầu đèn giúp </span><strong style="color: black;">tối ưu hoá dòng công việc</strong><span style="color: black;">,&nbsp;hỗ trợ đáp ứng tốt các chỉ định lâm sàng.</span></li><li class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Màn hình cảm ứng </strong><span style="color: black;">cho phép điều chỉnh thông số phát tia, hiển thị thông tin bệnh nhân, lựa chọn chương trình chụp,…</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số 2 tấm nhận ảnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-11-26T16:13:07.635 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2020-12-10T00:00:00.209
1518 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động một chạm InBody BP170 | BP170 |  |  | InBody Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 3500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-09 | <p>InBody BP170 là thiết bị đo huyết áp dành cho mọi đối tượng được InBody thiết kế&nbsp;với nhiều thay đổi vượt trôi. Vòng bit được thiết kế có thể tự ôm vào tay giúp cho người sử dụng có thể tự chủ động thao tác một cách dễ dàng để kiểm tra sức khỏe cùng với một thiết kế tinh tế, trọng lượng nhẹ giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình trong những chuyến đi xa.</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  |  | <p>Phương pháp đo: đo giao động</p> <p>Giới hạn đo: áp lực 0 - 300mmHg; mạch đập 30 - 240bpm</p> <p>Sai số: áp lực +-3mmHg, xung +-3%</p> <p>Điện áp: 4 viên pin AA hoặc Adapter (Optional)</p> <p>Trọng lượng đóng gói: khoảng 760g</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T08:52:34.390 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09T08:52:34.390
1519 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 780 lít, 1 cửa trượt đứng | HA-780DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2600000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:25:24.556 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:25:02.390
1520 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 2000 | AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-2000 ST |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3560000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-03-31 | <p>Model: &nbsp;AIA- 2000 ST</p> <p>Hãng- nước sản xuất: TOSOH- Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-09T17:06:30.986 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-11T09:29:44.743
1521 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | ES-200 |  | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long |  | Nhóm 6 |  |  | 325000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: ES-200</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 200 xét nghiệm/giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06T11:51:00.738 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-12T11:02:07.158
1522 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ LED di động | LM-D-2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>- Model: R625</p> <p>- Hãng, nước sản xuất: Amtaif/ Mỹ</p> <p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 9001,DIN 46001 (C/Q)</p> <p>- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (C/O)</p> <p>- Giấy cam kết bảo hành bảo trì của chính hãng</p> <p>- Giấy cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao và phụ tùng thay thế từ 7 – 10&nbsp; năm của chính hãng</p> <p>- Giấy chứng nhận đại diện tại Việt Nam</p> <p>- Máy được lắp ráp theo công nghệ hiện đại có khả năng nâng cấp</p> <p>-&nbsp; Thiết bị đồng bộ, mới 100%</p> |  |  | <p>Đường kính đầu đèn: 72.4 cm</p> <p>Cường độ ánh sáng cực đại, @1M: 120.000 - 160.000 lux</p> <p>Cường độ ánh sáng cực tiểu, @1M: 40.000 lux</p> <p>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 8 khoảng từ 40.000 – 160.000 lux</p> <p>Đường kính phẫu trường d10, @1M: 18.6 cm</p> <p>Chiều sâu tối đa của ánh sáng tại phẫu trường (L1+ L2, 60% - 20%): 56.7 - 83.4 cm</p> <p>Nhiệt độ màu: 4.150 ± 250<sup>0</sup>K</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng: 57.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng: 44.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng ống tiêu chuẩn: 100%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng và ống tiêu chuẩn: 57.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng và ống tiêu chuẩn: 44.3%</p> <p>Tỷ lệ phân bố ánh sáng d50/d10: 50.8%</p> <p>Chỉ số lọc màu trung bình Ra: 93</p> <p>Chỉ số cân bằng màu đỏ R9: 95</p> <p>Số lượng bóng đèn LED trong chóa đèn: 56 LEDs</p> <p>Tuổi thọ của bóng đèn: 60.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ tối đa: 458.63 W/m<sup>2</sup></p> <p>Năng lượng bức xạ: 3.0 mW/m<sup>2</sup>lx</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux: 90 W</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux không có chức năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng: 58 W</p> <p>Điện thế: 100/120/127 V(AC)/ 220/230/240 V(AC)</p> <p>Pin dự phòng tích hợp ở chân đèn: 2 pin mỗi pin 12Vdc/ 50Ah</p> <p>Thời gian sạc: 90%: 4h, 100%: 6h</p> <p>Thời gian sử dụng pin sạc (từ 100%): 7,5h</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T13:28:31.654 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13T08:52:53.924
1523 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-480 |  | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long |  | Nhóm 6 |  |  | 789000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: AS-480</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 400 xét nghiệm/giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06T11:45:32.580 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-12T11:02:34.047
1524 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Alinity m System | Alinity m |  | Mỹ | Abbott Molecular Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 11000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Alinity m được thiết kế để thực hiện xét nghiệm acid nucleic một cách tự động, bao gồm chuẩn bị mẫu, khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu.&nbsp;<br /> Hệ thống Alinity m thực hiện chuẩn bị mẫu, khuếch đại và phát hiện các chuỗi đích acid nucleic sử dụng kỹ thuật realtime PCR. Việc phát hiện sản phẩm khuếch đại (định tính hoặc định lượng) được thực hiện thông qua việc lai với các mẫu dò có gắn chất phát huỳnh quang.<br /> Hệ thống Alinity m là một thiết bị tích hợp hoàn toàn, có thể xử lý 300 mẫu trong xấp xỉ 8 giờ, 1100 mẫu trong xấp xỉ 24 giờ.<br /> Hệ thống Alinity m cho phép tiếp cận xét nghiệm ngẫu nhiên cũng như liên tục nạp mẫu, hóa chất và vật dụng xét nghiệm. Các mẫu có thể được nạp vào hệ thống theo bất kỳ thứ tự nào và hệ thống sẽ lập kế hoạch xét nghiệm theo tiêu chí của hệ thống.</p> |  |  | <p>Chiều dài: 248.9 cm<br /> Chiều rộng: 101.6 cm<br /> Chiều cao: 187.96 cm<br /> Trọng lượng: 1021 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 200 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09T12:17:30.268 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11T07:10:51.305
1525 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | m2000rt Instrument System | m2000rt |  | Singapore | Abbott Molecular Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Singapore | Nhóm 2 |  |  | 1467000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống m2000rt thực hiện khuếch đại và phát hiện các chuỗi đích acid nucleic sử dụng công nghệ real-time PCR. Việc phát hiện sản phẩm khuếch đại được thực hiện bởi sự lai với các mẫu dò gắn huỳnh quang. m2000rt sử dụng dạng đĩa phản ứng quang học đã được dán kín giúp giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và không cần quy trình xử lý hậu PCR.&nbsp;<br /> Người vận hành điều khiển hệ thống thông qua Trung tâm điều khiển hệ thống System Control Center (SCC) được trang bị phần mềm Abbott m2000rt. Kết quả cuối cùng của xét nghiệm (định lượng hoặc định tính) được hiển thị sau khoảng 3 giờ chạy máy.<br /> &nbsp;</p> |  |  | <p>Chiều dài: 34 cm<br /> Chiều cao: 49cm<br /> Chiều sâu: 45 cm<br /> Trọng lượng: 34.1 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 100 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09T08:33:32.891 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11T07:10:51.305
1526 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.0mm/L-10mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:09:06.360 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.174
1527 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ gắn tường Mach Led 300DF | MACH LED 300DF |  |  | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  | [] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 317161950 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại gắn tường để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 94<br /> Kích thước trường sáng: 17-29 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 70-150 &nbsp;<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 55<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 36&nbsp;<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 60.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 50 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T14:22:10.673 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T14:22:10.673
1528 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 300DF | MACH LED 300DF |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 341681550 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 94<br /> Kích thước trường sáng: 17-29 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 70-150 &nbsp;<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 55<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 36&nbsp;<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 60.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 50 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T14:27:43.824 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T08:24:59.778
1529 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Contact World | Contact World |  | Đức | Ritter Concept GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 744450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ ghế nha khoa</p> |  |  | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T14:07:58.270 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:50:29.703
1530 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-543 | UB-543 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1490000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <pre style="text-align: justify;"> <strong>Hỗ trợ xác định vị trí đo</strong></pre> <pre style="text-align: justify;"> <strong> - </strong>Khi người dùng đeo và đưa máy lên khu vực&nbsp; ngang tim , UB - 543 sẽ báo đèn xanh hoặc cam giúp xác định đúng vị trí đo để cho kết quả chính xác nhất.</pre> <pre style="text-align: justify;"> &nbsp;</pre> <p style="text-align: justify;"><u>Các tính năng nổi bật khác:</u></p> <ul> <li style="text-align: justify;">Thiết kế mỏng với màn hình lớn hiển thị thông số rõ ràng.</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;">Đồng hồ hiển thị giờ/ ngày.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <pre style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ nhớ riêng biệt ( 60 x 2 ) giúp theo dõi huyết áp cho hai người , kết quả của buổi sáng / buổi tối , hoặc trước / sau khi uống thuốc .</pre> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND UB 543</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO <p>Báo nhịp tim bất thường</p> <p>Phương pháp đo dao động</p> <p>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo, trung bình các lần đo buổi sáng – buổi chiều và cả ngày.</p> <p>Van xả áp suất tự động.</p> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T12:15:28.641 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T08:29:13.697
1531 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-air |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09T16:31:25.390 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11T07:47:48.240
1532 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-1020 | UA-1020 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1490000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO ( xanh – vàng – đỏ )</li> <li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li> <li>Phương pháp đo mô tơ tuyến tính</li> <li>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo, trung bình các lần đo buổi sáng – buổi chiều và cả ngày.</li> <li>Van xả áp suất tự động.</li> <li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li> <li>Chế độ Tricheck</li> <li>Chế độ MyPressure</li> <li>Báo đeo sai bao đo</li> <li>Báo cử động trong khi đo</li> <li>Hiển thị ngày, giờ</li> <li>Cảnh báo khi pin yếu</li> <li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li> <li>Nhạy, chạy êm</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Phương pháp đo: Mô tơ tuyến tính kích hoạt điều khiển van xả tăng độ chính xác với công nghệ&nbsp;<b>3A</b></li> <li>Giới hạn đo: <ul> <li>Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li> </ul> </li> <li>Độ chính xác: <ul> <li>Huyết áp: ±3 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: ±5%.</li> </ul> </li> <li>Tự động bơm và xả khí.</li> <li>Pin: 4 pin 1,5V loại AA.</li> <li>Cáp nguồn AC</li> <li>Trọng lượng: 285g</li> <li>Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu: CE 0366</li> <li>Phụ kiện kèm theo: <ul> <li>Túi đựng.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng</li> <li>Pin</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T12:01:59.327 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T08:29:13.697
1533 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 120.000 Lux kèm Camera. | HoneyLux LED 160/120 Vision |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại đèn mổ treo trần gắn camera phát ra ánh sáng trắng lạnh – LED.</li> <li>Đèn cấu tạo gồm 03 nhánh. 01 Nhánh đèn gắn màn hình chuyên dụng, 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn kèm camera và 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn.</li> <li>Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</li> <li>Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</li> <li>Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</li> <li>Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</li> <li>Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</li> <li>Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</li> <li>Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</li> <li>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</li> <li>Có thể xoay hình ảnh thu được bằng cách sử dụng điều khiển cầm tay, máy tính và điều khiển gắn tường.</li> <li>Việc xem lại video chỉ cần sử dụng máy tính chứ không cần bất kỳ thiết bị thu hình nào khác, chất lượng video thu lại là HD và có thể phát lại.</li> </ul> |  | <ol> <li><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</li> </ol> <ul> <li>Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</li> <li>Chóa đèn công suất 160.000 lux: 02 chiếc.</li> <li>Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</li> <li>Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</li> <li>Bộ máy tính bao gồm màn hình, CPU, chuột, bàn phím: 01 bộ.</li> <li>Bộ nguồn: 02 chiếc.</li> <li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</li> </ul> <p>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật của chóa đèn.</em></strong></p> <ul> <li>Đường kính chóa đèn: 77 cm</li> <li>Số lượng chóa đèn: 02 chóa.</li> <li>Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</li> <li>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ.</li> <li>Nhiệt độ màu: 4300 K</li> <li>Chỉ số màu: 94 Ra</li> <li>Đường kính trường chiếu: 22 ~ 31 cm.</li> <li>Độ sâu trường chiếu: 113 cm</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: từ 10% - 100%, có 10 bước điều chỉnh.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: 120 VA + 120VA</li> <li>Số lượng bóng đèn LED: 120 bóng + 120 bóng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>2.3 Thông số kỹ thuật của Camera Sony:</em></strong></p> <ul> <li>Cảm biến hình ảnh: CMOS 1/3 inchs</li> <li>Tín hiệu video ra: Y/Pb/Pr, HD-SDI</li> <li>Độ phân giải: 2.000.000 pixels</li> <li>Tỷ lệ khung hình: 16:9 HD</li> <li>Ống kính: 10X zoom, f= 5.1 mm (wide) – 51 mm (tele), F 1.8 - F 2.1.</li> <li>Độ phóng đại: 10X – 120X (10X Quang, 12X Kỹ thuật số).</li> <li>Dải hội tụ: 10mm - 800mm.</li> <li>Độ phơi sáng: Tự động/ Bằng tay</li> <li>Tốc độ cửa trập: 1/2 đến 1/10.000 giây (21 bước).</li> <li>Cường độ ánh sáng tối thiểu: 1.0 Lux (chế độ ICR).</li> <li>Tỉ lệ tín/ tạp: &gt; 50 dB</li> <li>Lấy nét: Tự động/ Bằng tay.</li> <li>Góc quay của camera: 360<sup>o</sup> theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.</li> <li>Kích thước: Φ71 x 137 mm (<em>Đường kính x chiều dài</em>)</li> <li>Trọng lượng: 990g.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>2.4 Thông số kỹ thuật của Màn hình FSN:</em></strong></p> <ul> <li>Là loại màn hình chuyên dụng dùng cho y tế.</li> <li>Kích thước màn hình: ≥ 24 inch.</li> <li>Độ phân phải: 1920 x 1200 pixel.</li> <li>Tỉ lệ màn hình: 16: 10</li> <li>Diện tích hiển thị: 518.4 x 324.0 mm.</li> <li>Tín hiệu đầu vào: DVI-D 1, VGA, SD/HD/3G-SDI, C-Video, S-Video.</li> <li>Tín hiệu đầu ra: DVI-D, SD/HD/3G-SDI.</li> <li>Độ tương phản: 1500: 1.</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 0.3 x 0.3 mm</li> <li>Góc hiển thị: R/L 178°, U/D 178°.</li> <li>Trọng lượng màn hình: 7.42 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-10T10:34:26.506 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T09:49:29.149
1534 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ LED treo trần 2 nhánh | LL2-DB-2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 920000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>- Model: LL2-DB-2</p> <p>- Hãng, nước sản xuất: Amtaif/ Mỹ</p> <p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 9001,DIN 46001 (C/Q)</p> <p>- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (C/O)</p> <p>- Giấy cam kết bảo hành bảo trì của chính hãng</p> <p>- Giấy cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao và phụ tùng thay thế từ 7 – 10&nbsp; năm của chính hãng</p> <p>- Giấy chứng nhận đại diện tại Việt Nam</p> <p>- Máy được lắp ráp theo công nghệ hiện đại có khả năng nâng cấp</p> <p>-&nbsp; Thiết bị đồng bộ, mới 100%</p> |  |  | <p>Đường kính đầu đèn: 72.4 cm (R725), 62.4 cm (R625)</p> <p>Cường độ ánh sáng cực đại, @1M: 120.000 - 160.000 lux</p> <p>Cường độ ánh sáng cực tiểu, @1M: 40.000 lux</p> <p>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 8 khoảng từ 40.000 – 160.000 lux</p> <p>Đường kính phẫu trường d10, @1M: 18.6 cm (R725), 18.7 cm (R625)</p> <p>Chiều sâu tối đa của ánh sáng tại phẫu trường (L1+ L2, 60% - 20%): 56.7 - 83.4 cm (R725),&nbsp;45.6 - 84.4 cm (R625)</p> <p>Nhiệt độ màu: 4.150 ± 250<sup>0</sup>K</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng: 57.3% (R725),&nbsp;48.2% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng: 44.3% (R725),&nbsp;43.1% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng ống tiêu chuẩn: 100%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng và ống tiêu chuẩn: 57.3% (R725),&nbsp;48.2% (R625)</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng và ống tiêu chuẩn: 44.3% (R725),&nbsp;43.1% (R625)</p> <p>Tỷ lệ phân bố ánh sáng d50/d10: 50.8%</p> <p>Chỉ số lọc màu trung bình Ra: 93</p> <p>Chỉ số cân bằng màu đỏ R9: 95</p> <p>Số lượng bóng đèn LED trong chóa đèn: 56 LEDs (R725), 42 LEDs (R625)</p> <p>Tuổi thọ của bóng đèn: 60.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ tối đa: 458.63 W/m2 (R725),&nbsp;503.1 W/m2(R625)<span style="font-size: 10.8333px;">&nbsp;</span></p> <p>Năng lượng bức xạ: 3.0 mW/m<sup>2</sup>lx (R725),&nbsp;3.4mW/m2lx (R625)</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux: 90 W (R725),&nbsp;93 W (R625)</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux không có chức năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng: 58 W (R725),&nbsp; 60W (R625)</p> <p>Điện thế: 100/120/127 V(AC)/ 220/230/240 V(AC)</p> <p>Đầu đèn quay quanh trục đứng: 360độ</p> <p>Đầu đèn quay quanh trục ngang: 320 độ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T14:10:33.337 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13T08:52:54.514
1535 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-13mm | SNAP-6-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:07:02.405 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.174
1536 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-767S | UA-767S |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1085000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).</li> </ul> <ul> <li>Thể hiện tần suất nhịp tim bất thường.</li> </ul> <ul> <li>Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Cảnh báo đeo bao đo không chính xác.</li> <li>Cảnh báo cử động trong lúc đo.</li> <li>Hiển thị tình trạng pin liên tục</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05T11:50:35.062 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T08:29:13.697
1537 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ5103B | BJ5103B |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 115000000 | t | Bộ | false | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">BJ5103B Canulate drill</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Application:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Holds K-wires or be used in intramedullary interlocking nail surgery or arthroscopic surgery</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">With the perfect shape of ergonomic design, whole unit is autoclavable, motor is imported, low noise, high speed, high proper alignment, long service life. The machine is warranty for 2 years.</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Can connect various flexible reamer,reaming changing during the process of surgery is convenient and quick.</span></p> |  |  | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>Tay khoan: 01 cái</p><p>Pin dùng cho serries 5100: 02 cái</p><p>Sạc pin: 01 cái</p><p>Hộp đựng tiệt trùng: 01 cái</p><p>Sách hướng dẫn: 01 quyển</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:19:04.168 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:19:04.220
1538 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | IP-4050 |  | Hàn Quốc | Infunix Technology Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số</strong><br /> Model: IP-4050<br /> Hãng: Infunix Technology Co., Ltd<br /> Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Chất lượng: Mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-11-12T15:42:27.620 | Bộ Y tế | 2020-11-12T15:52:51.002
1539 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | TOP-2300 |  | Malaysia | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 39000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="color:#000000;"><strong>MÁY TRUYỀN DỊCH</strong><br /> * Model : Top 2300<br /> * Hiệu: Top - Nhật Bản<br /> * Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia<br /> * Nước sản xuất: Malaysia</span></span></span><br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04T09:45:17.075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11T09:49:46.618
1540 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | Series 2000 |  | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 860530000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p align="left"><strong>Nồi hấp tiệt trùng hơi nước</strong></p> <p align="left"><strong>Model: Series 2000</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: Delta medical system</strong></p> <p align="left"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-06T16:52:02.776 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:29:42.570
1541 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 490L | Amaro 5000 AJC 7070100-2D GI |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 490L </strong></p> <p align="left"><strong>Model: Amaro 5000 AJC 7070100-2D GI</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>A.J.COSTA </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23T16:24:10.709 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:29:42.570
1542 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 2 Smart | MACH LED 2 Smart |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 472598700 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:36:16.887 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:29.809
1543 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 1 cửa trượt, 343L | Amaro 5000 AJC 707070-1D GI |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 1 cửa trượt, 343L </strong></p> <p align="left"><strong>Model: Amaro 5000 AJC 707070-1D GI</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>A.J.COSTA </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23T15:53:22.971 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:29:42.571
1544 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp chuyên dụng | BP868F |  |  | Ampall Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>·&nbsp;Thiết kế đẹp, dễ vận hành</p> <p>·&nbsp;Chính xác tương đương máy Thủy ngân</p> <p>·&nbsp;Có giọng nói</p> <p>· Máy in nhiệt gắn trong, tự ộng in và cắt giấy</p> <p>·&nbsp;Hoạt động liên tục cường độ cao<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T11:45:27.468 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11T14:47:52.947
1545 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 2 Smart | MACH LED 2 Smart |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 375456900 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:43:39.717 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T08:24:59.778
1546 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu 2 đầu dò | MylabSigma |  | Italy | Esaote S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm xách tay màu 2 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-24T10:27:17.725 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:05.603
1547 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Vitalogik 4000 |  | Israel | Mennen Medical Ltd. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Israel | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ</strong></p> <ul> <li>Model: Vitalogik 4000</li> <li>Hãng sx: Mennen Medical</li> <li>Nước sx: Israel</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T16:37:05.989 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T16:37:06.188
1548 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 650 lít, 1 cửa trượt đứng | HA-650DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2350000000 | t | Cái | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:20:56.481 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:26:21.093
1549 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-11.5mm | SNAP-6-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 6.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 6.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:04:27.066 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.175
1550 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-10mm | SNAP-6-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 6.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 6.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T17:02:29.485 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.175
1551 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử | HEM-7130L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia |  | Nhóm 5 |  |  | 1800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-31 | <p><strong>Cấu hình:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>1.&nbsp; Máy chính: 01 máy</p> <p>2.&nbsp; Bộ pin tiểu: 04 cục</p> <p>3.&nbsp; Vòng bít size: 01 cái</p> <p>4.&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 02 bộ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-03T16:09:50.383 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-12-31T00:00:05.621
1552 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-8mm | SNAP-6-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:59:47.499 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.175
1553 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | S200/S200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 99855000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-03-28 | <p>Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu</p><p>sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh</p><p>sáng tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu</p><p>thuật. Hệ thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét, hiệu</p><p>quả chiếu sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường,</p><p>không tăng nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay cân</p><p>bằng, ổn định và linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều chỉnh bất</p><p>cứ vị trí, góc nào mà không bị trôi đèn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:03:47.855 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:03:47.919
1554 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (Scan) mẫu hàm | inEos X5 |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 540000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</b></p> <p>Model: inEos X5</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T11:21:52.431 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:05.639
1555 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy Xét nghiệm Đông Máu bán tự động 2 kênh | BIO SOLEA 2 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-11-11 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu.</p> <p>Các xét nghiệm đông máu được áp dụng nhiều trong bệnh học giúp các bác sĩ chẩn đoán</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:08:12.083 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:08:12.190
1556 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn đội đầu soi tai, mũi họng | BT 410A |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 900000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Đèn Clar khám bệnh đội đầu Bistos Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Nguồn Pin : 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong)</p> |  |  | <p>Đèn Clar khám bệnh đội đầu Bistos Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Nguồn Pin : 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T10:38:42.872 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T10:38:42.923
1557 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 535 lít, 1 cửa trượt đứng | HA-535DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2100000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T14:12:40.579 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:26:41.477
1558 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ gắn tường Mach Led 2 Smart | MACH LED 2 Smart |  |  | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  | [] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 351241800 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại gắn tường để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:41:29.389 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:41:29.389
1559 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ gắn tường Mach Led 2 SC | MACH LED 2SC |  |  | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  | [] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 324361800 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại gắn tường để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 95<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:55:04.702 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:55:04.702
1560 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ gắn tường Mach Led 2 MC | MACH LED 2 MC |  |  | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  | [] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 328860000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại gắn tường để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra:≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150 cm<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49&nbsp;<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 84<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 70W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:17:08.117 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:17:08.117
1561 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-6mm | SNAP-6-6 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:57:56.783 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:01.175
1562 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A1ENNISB |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1466000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz</p><p>Nhiệt độ:</p><p>Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)</p><p>bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)</p><p>Độ ẩm tương đối:</p><p>Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương</p><p>Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:50.116 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:30:49.618
1563 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế truyền hóa chất | MWA-400 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 29500000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.393 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.400
1564 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đa ký giấc ngủ | Embletta MPR PG |  | Anh | Natus Neurology Incorporated |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2520000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống Embletta MPR là hệ thống ghi đa ký giấc ngủ chuyên nghiệp</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống này cung cấp đầy đủ các kênh ngõ vào cho một kiểm tra đa ký giấc ngủ.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Embletta MPR cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống đa ký giấc ngủ tinh vi như SpO2, đường thở, điện não, Chin EMG, Led EMG.</p><p>- Hệ thống Embletta MPR cũng có thể được tăng cường với một số gói tiện ích bổ sung tùy chọn bao gồm video kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-26T16:08:52.189 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-01-26T16:13:40.732
1565 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-8mm | SNAP-5-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:36:54.112 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1566 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe thay băng | MS-33 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.301 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:04.401
1567 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | S200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 68600000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-03-28 | <p>Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu</p><p>sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh</p><p>sáng tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu</p><p>thuật. Hệ thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét, hiệu</p><p>quả chiếu sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường,</p><p>không tăng nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay cân</p><p>bằng, ổn định và linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều chỉnh bất</p><p>cứ vị trí, góc nào mà không bị trôi đèn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:10:06.772 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:10:06.825
1568 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | Servo-air |  | Thụy Điển | Maquet |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T15:48:11.511 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T15:48:11.557
1569 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường | MBC-103B |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 6000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.111 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:19.445
1570 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân điều khiển thủy lực và phụ kiện | P8000 |  | Mexico | Hill-rom, Inc |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 290000000 | t | Cái | true | 2020-03-11 | 2021-03-11 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.045 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:41:19.446
1571 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | IC 3000 |  | Hàn Quốc | M.I. One Co., Ltd |  |  | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Ghế khám tai mũi họng</p><p>Model: IC 3000</p><p>Hãng sản xuất M.I. One</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> |  |  | <p>- Xoay: 360<sup>0</sup> </p><p>- Hệ thống phanh điện tử</p><p>- Điều chỉnh lên xuống: 300 mm </p><p>- Điều chỉnh ghế tựa: 0 – 90<sup>0</sup></p><p>- Tựa đầu: Nâng lên, hạ xuống thủ công</p><p>- Kích thước: 653(rộng) x 881 (dài) X 1278 (cao) mm</p><p>- Khối lượng: Xấp xỉ 120 kg</p><p>- 5 vị trí có nút điều khiển tiện lợi:</p><p>+ Các nút điều khiển ở một bên ghế tựa</p><p>+ Nút bộ nhớ phía dưới</p><p>+ Nút xoay trên ghế tựa</p><p>+ Nút điều khiển trên ghế tựa</p><p>+ Nút xoay ở tay vịn</p><p>- Thiết bị điện dẫn động để giúp chuyển động mượt mà</p><p>- Điều khiển bằng chân: Lên / Xuống / Trước / Sau</p><p>- Điều khiển từ xa (tuỳ chọn thêm): Kiểu tay, Lên / Xuống / Trước / Sau / Nhớ x 2</p><p>- Bộ nhớ: Nhớ các vị trí x 4</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T16:20:10.181 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T16:20:10.227
1572 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy Xét nghiệm Đông Máu tự động | SOLEA 100 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và các yếu tố đông máu thường quy.</p> <p>Các xét nghiệm đông máu được áp dụng nhiều trong bệnh học giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác cũng như đánh giá qúa trình điều trị của bệnh nhân.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:19:49.125 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T16:33:44.579
1573 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | MM5 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-10-22 | <ul> <li>Thiết kế cầm tay</li> <li>Chống sốc</li> <li>Thiết kế không quạt</li> <li>Vận hành toàn cảm ứng</li> <li>Chống bụi chống thấm nước</li> <li>Pin sạc Li-ion</li> </ul> <p>- iSEAP ™ thuật toán được tối ưu hóa ECG&nbsp; để phát hiện rối loạn nhịp tim, phát hiện máy tạo nhịp tim, và đo HR</p> <p>- SEMIP® thuật toán chẩn đoán 12 đạo trình&nbsp; chì với 208 loại ECG trong tùy chọn 12 đạo cấu hình điện tâm đồ -</p> <p>- IMAT ™ thuật toán SpO2 với kháng chuyển động vượt trội và hiệu kháng tưới máu thấp</p> <p>- Cường độ tín hiệu (SI) đo như một chỉ số truyền máu</p> <p>- Tùy chọn Nellcor SpO2 với công nghệ&nbsp; SatSeconds ™</p> <p>- iCUFS ™ &nbsp;thuật toán NIBP tối ưu cho bệnh nhân tim mạch, bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh nhân sơ sinh</p> <p>- Tùy chọn 2 kênh huyết áp xâm lấn với chức năng chồng chéo dạng sóng theo dõi nhiệt độ 2 kênh.</p> <p>- Với IP44 chống nước và bụi, MM5 nổi bật cho lĩnh vực nghề y, từ chăm sóc khẩn cấp thường xuyên trong thời tiết mưa, để kiểm soát thảm họa với môi trường bụi bẩn.</p> <p>- Được thiết kế với khả năng chống sốc 1,2 mét, rơi không chủ ý và các tác động không gây gián đoạn việc theo dõi, cũng không bị đi xe trên con đường gồ ghề hoặc các khu vực đồi núi.</p> <p>- Với khả năng chống lại nhiệt độ cao và các độ cao, MM5 có thể được sử dụng trong khu vực núi lạnh cũng như những nơi nhiệt đới nóng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-10-22T11:07:23.183 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-11T09:02:00.252
1574 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy Rửa Dụng Cụ 265 Lít 2 Cửa | AWD 655 -10D |  | Italy | AT-OS s.r.l. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">Máy Rửa Dụng Cụ 265 Lít 2 Cửa</strong></p><p><span style="color: black;">﻿Model: AWD 655 -10D</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: AT-OS </span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: ITALY (EU)</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: ISO 13485</span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;"><em>Tính năng kỹ thuật: </em></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được thiết kế bằng thép không rỉ AISI 304.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng rửa được thiết kế bằng thép Không rỉ AISI 316.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích chứa của buồng rửa 265L, gồm 10 khay chuẩn DIN.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai cửa kính mở bằng tay</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình rửa &amp; khử khuẩn với nhiệt độ khử khuẩn lên đến 95 độ C.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ được điều khiển bởi cảm biến nhiệt.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu hiển thị phẳng được điều khiển bằng các nút cảm ứng.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in tích hợp.</p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai cửa với cửa sổ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 màn hình hiển thị LCD</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 Bảng điều khiển</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: 400V 3N ~</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 50 Hz</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất lắp đặt: 15.2 kW</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện tiêu thụ: 16.5 A</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:11:18.445 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:29:09.646
1575 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy lọc màng bụng | Máy thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng) tự động | HOMECHOICE CLARIA APD CYCLER |  | Singapore | Baxter Healthcare S.A |  |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành |  | Nhóm 4 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p> Nhà sản xuất&nbsp;đạt tiêu chuẩn&nbsp;ISO 13485</p><p> Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz</p><p> Môi trường hoạt động:</p><p> Nhiệt độ tối đa: ≥ 25<sup>0</sup>C</p><p> Độ ẩm tối đa: ≥ 70%</p><p> </p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:654px;" width="653"> <tbody> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Điều trị: CCPD/IPD, TIDAL, Lọc màng bụng liên tục theo chu kỳ liều cao, TIDAL liều cao</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích: Tổng thể tích 200ml – 80.000ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Số lần châm ban ngày: 0 – 9</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm ban ngày:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tiêu chuẩn: 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ châm thấp: 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thời gian điều trị/ Thời gian điều trị ban đêm: 10 phút – 48 giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm/ thể tích châm ban đêm:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ tiêu chuẩn: 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ châm thấp: 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>% Thể tích Tidal/ % Thể tích Tidal ban đêm: 40% - 95%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Tổng UF/ UF ban đêm: 10 ml – 10.000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm lần cuối:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tiêu chuẩn:&nbsp; 0 ml hoặc 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ châm thấp: 0 ml hoặc 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-10-22T10:48:57.277 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2021-01-05T11:27:52.822
1576 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm bàng quang 3D | BVT01 |  |  | Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 96000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>Máy quét bàng quàng BVT01 dùng các biện pháp phản xạ siêu âm trong cơ thể của bệnh nhân và phân biệt bàng quang tiết niệu từ các mô xung quanh. &nbsp;Máy quét bàng quang BVT01 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực lâm sàng để xác định khối lượng bàng quang, thời gian để làm trống bàng quang và phát hiện dư lượng dư sau tiểu (PVR). Hình ảnh bàng quang trong siêu âm thời gian thực giúp dễ dàng phát hiện bàng quang trước khi quét. Máy tính toán bàng quang của bệnh nhân bằng cách tính toán thể tích 3D và hiển thị thể tích và hình ảnh bàng quang trên màn hình.</p> <p>Máy quét nhanh và dễ sử dụng. Khi người dùng nhấn nút quét, máy tạo ra một hình ảnh ba chiều, tính toán và hiển thị khối lượng bàng quang trong vài giây</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-29T14:02:09.665 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T00:00:05.803
1577 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp cắt lớp vi tính ConeBeam CT Green 16 | PHT-65LHS |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 2047760000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>Mô tả sản phẩm:</p> <ul> <li>Kỹ thuật số 4 trong 1</li> <li>Cung cấp quét X-quang chẩn đoán lâm sàng ở liều lượng tia X thấp.</li> <li>The Art V: Đồ chế tạo bằng kim loại cản trở hình dung và giảm sự tự tin chẩn đoán. Hình ảnh rõ ràng giúp cho bạn ít căng thẳng và tự tin hơn để chẩn đoán chính xác cho kế hoạch cấy ghép.</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Chức năng: CT + PANO + CEPH + MODEL SCAN</li> <li>Tiêu điểm: 0,5 mm (1EC60336)</li> <li>Kích thước CT FOV: 16x9/ 12x9/ 8x9/ 5x5</li> <li>Kích thước Voxel (mm):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 16x9: 0.2/ 0.3</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 12x9: 0.2/ 0.3</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 8x9: 0.12/ 0.2</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 5x5: 0.08/ 0.12</p> <ul> <li>Thời gian chụp:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Pano: 14.1/ 7.0 (tùy chọn với magic PAN)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Ceph: 3.9/ 1.9</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ CBCT: 9.0 (16x9 ~12x9) / 4.9 (5x5 ~ 8x9)</p> <ul> <li>Độ xám: 14 bit</li> <li>Điện áp ống: 60 – 90 kVp/4~1mA</li> <li>Trọng lượng:</li> </ul> <ul> <li>Không có đơn vị CEPH:</li> </ul> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 134kg (295.4 Ibs – với đế)</p> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 187kg (412.3 Ibs – với đế)</p> <ul> <li>Có đơn vị CEPH:</li> </ul> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 212kg (467.4 Ibs – với đế)</p> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 187kg (412.3 Ibs – với đế)</p> <p style="margin-left:78.0pt;">Kích thước:</p> <ul> <li>Không có đơn vị CEPH:</li> </ul> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 1125mm (L) x 1488.7mm (W) x 2335.5mm (H)</p> <ul> <li>Có đơn vị CEPH: 1125mm (L) x 1488.7mm (W)</li> </ul> <p style="margin-left:78.0pt;">+ 1847.1mm(L) x 1488,7 mm (W) x 2335.5 mm (H)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06T09:45:25.577 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:00.575
1578 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS E CEPH |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1228500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY X QUANG NHA KHOA</b></p> <p>Model: ORTHOPHOS E CEPH</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T17:31:06.943 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:05.785
1579 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/SPK 3D 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 0 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:13:41.351 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:13:41.401
1580 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-6mm | SNAP-5-6 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:35:03.678 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1581 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di mao quản | Máy xét nghiệm điện di | Minicap Flex Piercing |  | Pháp | Sebia |  | ["2020","2019"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1480000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện di MINICAP FLEX-PIERCING sử dụng công nghệ điện di mao quản trong môi trường cao thế 7.700 – 10.000 Volts.</p> <p>Khảo sát mẫu tùy ý và cho kết quả tức thì. Không sử dụng các hóa chất vật tư cổ điển như: Acetate Cellulose, Gel Agarose, Thuốc nhuộm, thuốc rửa…</p> <p>Sử dụng nhiều loại mẫu khác nhau: huyết thanh, nước tiểu, máu toàn phần.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-10-23T14:55:14.943 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:05.821
1582 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | ORTHO VISION Analyzer | ORTHO VISION |  | Thụy Sĩ | Ortho Clinical Diagnostics |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 2210520000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T09:42:47.105 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T10:37:10.411
1583 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét hình ảnh trong miệng Heron IOS /IOS-FP-71-001 | Heron IOS /IOS-FP-71-001 |  | Mỹ | 3D Imaging & Simulation Corp. Americas (3 DISC) |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 742896000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy quét hình ảnh trong miệng Heron IOS /IOS-FP-71-001</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T13:13:58.798 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T13:14:09.427
1584 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ tiểu phẫu | ACEMST1.1 |  | Italy | ACEM SpA |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm null |  |  | 49000000 | t | Cái | false | 2021-01-20 | 2021-01-31 | <p><strong>Dòng đèn mổ ACEMST1 có đầy đủ những tính năng tiên tiến của công nghệ LED và đáp ứng đa dạng nhu cầu. Đèn đảm bảo:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng tuyệt hảo</p><p>·&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không có tia hồng ngoại</p><p>·&nbsp;&nbsp;Chỉ số biểu thị màu (CRI) cao</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ cao</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ điện năng thấp</p><p><strong>Dòng đèn này có thiết kế nhỏ gọn và dễ dùng. Đèn có:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Bề mặt trơn nhẵn để dễ dàng vệ sinh, đảm bảo chống nhiễm khuẩn</p><p>·&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển và hệ thống cân bằng kép đảm bảo ổn định và chính xác một khi đã cố định 1 vị trí</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đèn có dải góc độ xoay rộng (cổ đèn gập được 180 độ, cánh tay gập được 180 độ, chân gập được 90 độ)</p><p>·&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển cảm ứng chạm điều chỉnh chức năng: Bật/Tắt, thay đổi cường độ sáng</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật chi tiết </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng tối đa: 60.000 lux ở khoảng cách 50cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: khoảng 60.000 giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn điện: 100-240Vac 50/60Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;Điện 1 chiều cấp vào đèn: 24 V</p><p>·&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 10VA</p><p>·&nbsp;&nbsp;Trọng lượng đầu đèn và cánh tay: 1kg</p><p>·&nbsp;&nbsp;Trọng lượng xe đẩy (đối với bản di động): 3kg</p><p>·&nbsp;&nbsp;Màu sơn: trắng RAL 9010 hoặc RAL 7016</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-01-20T13:37:10.440 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-01-20T13:55:38.979
1585 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | Atria 5+5 |  | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Bộ đèn mổ treo trần 2 nhánh công suất lớn, trang bị cho phòng mổ, phục vụ cho mọi phẫu thuật.</p> <p>Đèn sử dụng công nghệ phát sáng LED, ánh sáng mát và tuổi thọ cao.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh công nghệ LED</p> <p>Công suất: 160klux + 160klux</p> <p>Nhiệt độ màu : 4500K</p> <p>Chỉ số Ra: 95</p> <p>Đường kính trường sáng: 24-33cm</p> <p>Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p> <p>Đường kính đầu đèn: 67cm</p> | <p>Lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06T19:57:06.229 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T08:57:59.086
1586 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-525 | UB-525 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Độ chính xác AA được xác nhận lâm sàng +/- 3% - Hiệp hội Tăng huyết áp Châu Âu (ESH) Màn hình lớn gấp 3 lần 60 bộ nhớ và chức năng đọc trung bình Chỉ báo Nhịp tim Không đều (IHB) Chỉ số phân loại huyết áp của WHO Sử dụng đơn giản, thao tác một nút dễ dàng Trọng lượng nhẹ, thiết kế nhỏ gọn Dựa trên độ chính xác đo lường hàng đầu trong ngành của A &amp; D Ghi bộ nhớ 60 bài đọc - để ghi xu hướng Chức năng đọc trung bình Màn hình LCD cực lớn, dễ đọc Đo nhanh Chỉ số phân loại huyết áp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Công nghệ độc đáo của A &amp; D để sàng lọc Nhịp tim không đều (IHB) và AFib Đã được kiểm chứng lâm sàng</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T09:23:06.452 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T07:54:49.852
1587 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | S200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 57750000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-03-28 | <p>Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu</p><p>sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh</p><p>sáng tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu</p><p>thuật. Hệ thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét, hiệu</p><p>quả chiếu sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường,</p><p>không tăng nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay cân</p><p>bằng, ổn định và linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều chỉnh bất</p><p>cứ vị trí, góc nào mà không bị trôi đèn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:15:04.493 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:15:04.540
1588 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NA | FXRD-1717NA |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI |  | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-09T16:53:09.117 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T09:19:04.810
1589 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa siêu âm dung tích 10 lít | UC-1018S |  | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghệ Thương Doanh |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p>Trong lĩnh vực y tế, máy rửa siêu âm để loại bỏ các chất bẩn, làm sạch các dụng cụ, đồ vật sử dụng trong Bệnh viện, phòng khám... như các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa, dụng cụ xét nghiệm, bộ khám phụ khoa...</p> |  |  | <p>- Nguyên lý hoạt động: Rửa sạch dụng cụ phẫu thuật, nha khoa, dụng cụ xét nghiệm... bằng sóng siêu âm kết hợp với dung môi là nước và hóa chất tẩy rửa chuyên dụng</p> <p>- Điều khiển chương trình hoàn toàn tự động bằng vi xử lý</p> <p>- Tần số siêu âm: 40KHz</p> <p>-&nbsp;Vật liệu: Inox SUS304</p> <p>-&nbsp;Dung tích khoang rửa: 10 lít</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường đến 80<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T10:19:00.583 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:31:30.558
1590 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-4.2mm/L-16mm | SNAP-4.2-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:33:18.942 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1591 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-4.2mm/L-13mm | SNAP-4.2-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:30:30.716 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1592 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | URIT 8021A |  | Trung Quốc | Urit Medical Electronic Co., Ltd. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>Model: URIT 8021A</p><p>Hãng sản xuất: Urit Medical Electronic Co,.Ltd</p><p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> |  |  | <p> <strong>Phương pháp phân tích</strong></p><p> <strong>: đo điểm cuối, đo động học, đo 2 điểm thời gian cố định</strong></p><p> <strong>Độ phân giải</strong> <strong>: 0.0001Abs</strong></p><p> <strong>Bước sóng :340nm/405nm/492nm/510nm/546nm/578nm/630nm/700nm/800nm</strong></p><p> <strong>Công suất: 200 test / giờ </strong></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG | 2020-11-30T17:18:52.168 | CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG | 2020-11-30T17:29:43.336
1593 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | "Trueprep™ AUTO Universal Cartridge Based Sample Prep Device" | "Trueprep™ AUTO Universal Cartridge Based Sample Prep Device" |  | Ấn Độ | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 440228250 | t | Chiếc | false | 2021-01-11 | 2021-12-31 | <p>Máy tách DNA tự động TruePREP<sup>TM</sup> AUTO là hệ thống cơ điện hoạt động dựa trên nguyên lý gia nhiệt liên tục với công nghệ độc quyền Matrix cellulose, quá trình trộn mẫu, bổ sung hóa chất&nbsp;vào Catridge được lập trình sẵn trong máy, các công đoạn quả quá trình tách mẫu hiển thị trên màn hình LCD.</p> |  |  | <p> <strong style="color: black;">TRUELAB</strong><sup style="color: black;"><strong>TM </strong></sup><strong style="color: black;">AUTO</strong><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 215 x 235 x 115 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 2.9kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện trong: Pin Lithium ion có thể sạc lại 7,4V; 11,6 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện ngoài: Bộ chuyển đổi nguồn điện AC/DC nguồn vào 1,5A; 100-240V 50-60Hz. Nguồn ra&nbsp;Vdc, 10V; 4,5A</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ồn: Không có</span></p><p><span style="color: black;">+ Điều kiện môi trường hoạt động: 15-45</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C; 10-90%</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-11T16:51:51.038 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-11T17:09:41.243
1594 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-4.2mm/L-11.5mm | SNAP-4.2-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:28:48.440 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1595 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-4.2mm/L-10mm | SNAP-4.2-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:26:42.771 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.088
1596 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-4.2mm/L-8mm | SNAP-4.2-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:25:02.831 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.089
1597 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-1000 | XL 1000 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 3290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p> <p>Model: XL-1000</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ</p> |  |  | <p>Công suất: 1.120 test / giờ bao gồm cả ISE</p> <p>Kính lọc cách tử với 15 dải bước sóng từ 340-800nm</p> <p>Khay phản ứng: 147 cuvet thủy tinh</p> <p>Khay hóa chất: 86 vị trí</p> <p>Kim hút hóa chất, mẫu, kim khuấy</p> <p>Thể tích đo: 150 microlit</p> |  | bóng đèn Halogen 12V-20W | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa | Bảo dưỡng định kỳ 1 lần / tháng | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T11:11:00.500 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11T09:48:39.255
1598 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 1000mA | Ecoview9 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2020","2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-29 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 1000mA</strong></p> <p align="left"><strong>Model: Ecoview9 Plus</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p> <p align="left"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-29T15:41:11.449 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T07:32:00.574
1599 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu | VerifyNow |  | Mỹ | Accriva Diagnostics Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-02-12 | <p>Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu là máy xét nghiệm phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu bằng phương pháp quang trở, sử dụng máu toàn phần đo kết tập tiểu cầu trong mẫu do sự gia tăng truyền ánh sáng, giúp theo dõi mức độ hoạt hóa của các chất chống tiểu cầu mạnh như axit acetylsalicyclic (aspirin), chất ức chế P2Y12 (ví dụ: thienopyridines) và chất ức chế glycoprotein (GP) IIb/IIIa.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12T15:03:15.759 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-13T11:24:18.660
1600 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện | MEB-253 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.139 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:44:50.166
1601 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer | MH200 |  | Hàn Quốc | Green Cross Medis Corp. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm HbA1C (LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer)</p> <p>Model: MH 200</p> <p>Hãng sản xuất: Green Cross Medis Corp.</p> |  |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Tổng thời gian phân tích: &lt; 3 phút</p> <p>+ Thời gian đo: 7 giây</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ: 300 kết quả đo</p> <p>+ Đơn vị đo: % hoặc mmol/mol</p> <p>+ Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 15 ~ 35oC / Độ ẩm: 15 ~ 75%</p> <p>+ Máy in: Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 75 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730g (chưa bao gồm Adapter nguồn)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10T14:37:11.700 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-11T08:45:57.362
1602 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | Thiết bị chẩn đoán Helicobacter Pylori qua hơi thở PYtest | PYtest microCOUNT Lite- No.60495 |  |  | Tri-Med Distributors Pty Ltd. |  | ["2018"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | Australia | Nhóm 1 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p style="margin-left: -1cm;">MicroCOUNT Lite là một Máy Đếm Chất Lỏng Chớp Sáng đơn mẫu chuyên dụng được thiết kế để phân tích các mẫu PYtest để dò tìm sự nhiễm vi khuẩn <em>Helicobacter pylori</em> trong dạ dày. Máy microCOUNT Lite được thiết kế rất đơn giản, dễ sử dụng, thể hiện kết quả nhanh trên màn hình LCD, đồng thời kết hợp với quy trình kiểm tra chất lượng hàng ngày để đảm bảo sự vận hành phù hợp. Máy rất chắc chắn, có thể xách tay được và không cần phải bảo trì. Dự kiến sử dụng tại những vùng không có sự xâm nhập của phóng xạ hoặc gần những nơi mà mức độ phóng xạ cơ bản không thay đổi. Kết quả được thể hiện qua Độ Phân Hủy Mỗi Phút (DPM), là kết quả định tính được sử dụng cho xét nghiệm PYtest.</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:65px;height:17px;"> <p>Kích cỡ:</p> </td> <td style="width:103px;height:17px;"> <p style="margin-left:13.0pt;">Chiều ngang:</p> </td> <td style="width:149px;height:17px;"> <p style="margin-left:3.0pt;">36.2 cm ~ 14.25 inches</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:65px;height:23px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:103px;height:23px;"> <p style="margin-left:13.0pt;">Chiều cao:</p> </td> <td style="width:149px;height:23px;"> <p style="margin-left:3.0pt;">16.5 cm ~ 6.5 inches</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:65px;height:22px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:103px;height:22px;"> <p style="margin-left:13.0pt;">Bề sâu:</p> </td> <td style="width:149px;height:22px;"> <p style="margin-left:3.0pt;">25.4 cm ~ 10 inches</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:65px;height:23px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:103px;height:23px;"> <p style="margin-left:13.0pt;">Trọng lượng:</p> </td> <td style="width:149px;height:23px;"> <p style="margin-left:3.0pt;">11.34 kg / 25 pound</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:65px;height:22px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:103px;height:22px;"> <p style="margin-left:13.0pt;">Số Serial:</p> </td> <td style="width:149px;height:22px;"> <p style="margin-left:3.0pt;">Nằm ở mặt sau máy</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nguồn điện: 115AC hoặc 230VAC - chuyển đổi tự động. Nguồn điện trong máy tự động thích nghi với bất kỳ điện thế nào trong khoảng 85V - 260V. Nên sử dụng thêm thiết bị lưu điện (UPS) khoảng 200 volt-ampere (VA).</p> <p>LƯU Ý: nguồn điện cung cấp nên kết hợp với bộ phận tiếp đất thứ 3 để máy hoạt động ổn định và bền. KHÔNG NÊN dùng ba hay hai adaptor riêng rẽ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | 2020-11-10T11:51:04.795 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | 2020-11-10T11:51:04.795
1603 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Bàn mổ tử thi | Bàn mổ xác từng phần chuyên dụng kèm theo máy lọc không khí có tích hợp đèn chiếu | UCS-E-1500 |  | Đức | Kugel Medical Gmbh &Co.Kg |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1276860000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Bàn mổ xác từng phần, kèm theo máy lọc không khí tích hợp đèn chiều (dùng cho giảng dạy ngành y)</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Kugel Medical GmbH &amp; Co.KG</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Đức</p> <p><strong>Model: </strong>UCS-E-1500</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Kích thước: 1500 x 750mm</p> <p>-Chiều cao: từ 750 - 1000mm</p> <p>-Chất liệu: thép không gỉ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22T14:14:03.488 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:05.944
1604 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 350 lít | HA-350DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p> <p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup> (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo&nbsp; nhu cầu sử dụng).</p> <p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p> <p>- Nguồn điện:</p> <p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p> <p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T09:58:47.452 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:31:46.022
1605 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.75mm/L-16mm | SNAP-3.75-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:23:08.838 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.089
1606 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình tạo ẩm oxy | HM Series |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Kết nối với bộ đồng hồ oxy hoặc bộ lưu lượng kế oxy để làm ẩm khí oxy cung cấp cho bệnh nhân</p> |  |  | <p>- Bình tạo ẩm có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T14:35:24.895 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:05.963
1607 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A3ENNISB |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1765202444 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz</p><p>Nhiệt độ:</p><p>Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)</p><p>bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)</p><p>Độ ẩm tương đối:</p><p>Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương</p><p>Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:50.245 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:31:04.408
1608 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích | HD.ESWL-Vm |  | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2839200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;<br /> dụng sóng xung kích định vị&nbsp;<br /> sỏi bằng X quang</p> |  |  | <p>-Điện áp: 220V<br /> -Tần số: 50Hz<br /> -Công suất: PW ≤ 5KW<br /> -Nguồn sóng sử dụng: Nguồn sóng dịch điện<br /> - Phạm vi phóng điện áp: 5 ~ 11 KV<br /> -Độ sâu trị liệu ≥130mm.<br /> -Sử dụng định vị X quang để tán sỏi.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12T14:47:36.186 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12T14:48:58.075
1609 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | inLab MC X5 |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1080000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</b></p> <p>Model: inLab MC X5</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T11:27:48.018 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:06.005
1610 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I260 | NIHOPHAWA-I260 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T14:58:32.643 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:36:36.147
1611 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Sonicaid team3 | TEAM3A-B |  | Anh | Huntleigh Healthcare Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2026-06-09 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>- Là loại monitor theo dõi, đánh giá tình trạng như nhịp tim, huyết áp trong suốt thời kỳ mang thai của mẹ và thai nhi <strong>trước khi sinh.</strong></p> <p>- - Theo dõi được thai đơn, đôi và ba.</p> <p>- Thai dõi chuyển động của thai nhi.</p> <p>- Theo dõi quá trình chuyển dạ của mẹ</p> <p>- Theo dõi cơn co bóp tử cung của mẹ</p> <p>- Giúp việc xác định và giảm nguy cơ trong suốt thời gian thai kỳ</p> <p>- Được thiết kế để cạnh giường ngủ, cung cấp chính xác và rõ ràng trạng thái hình ảnh của thai nhi và mẹ.&nbsp;</p> <p>- Dễ dàng sử dụng và trực quan thông qua màn hình cảm ứng, nhịp tim của thai nhi có thể được hiển thị dưới dạng những con số lớn, tự động điều chỉnh theo dõi đơn, cặp sinh đôi hoặc sinh ba rõ nét.</p> <p>- Màn hình màu 8.4”, SVGA 800 x 600, góc nhìn nghiêng 170°</p> <p>- Tích hợp hệ thống sạc pin sử dụng nhiều lần</p> <p>- Có chế độ ghi và lưu dữ liệu</p> <p>- Máy in nhiệt, có độ phân giải 8 châm/mm, có tốc độ in 1, 2, hoặc 3cm / phút (người dùng có thể lựa chọn) 10 cm / phút chuyển tiếp nhanh</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [8 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2020-11-09T20:16:22.179 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2020-11-11T08:58:05.985
1612 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động Puritan Bennett 560 | 4096600-03 |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn điện: AC : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz DC : 12 – 30 VDC</p><p>Môi trường hoạt động:</p><p>- Nhiệt độ: +5° C to 40° C (-40° F to 104° F)</p><p>- Độ ẩm: 10% to 95% độ ẩm tương đối</p><p>- Nhiệt độ bảo quản: -40° C to +70° C (-40° F to 158° F)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:50.181 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:31:16.166
1613 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng | TB-2001 |  | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36100000 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-01-24 | <p>Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay</p> |  |  | <p> - Tổng thể: Dài 2180mm – Rộng 950mm. </p><p> - Cao: 450mm (Không tính đệm).</p><p> - Phần trên giường: Tấm ép nhựa có thể lau sạch.</p><p> - Đầu và chân giường: Nhựa ABS.</p><p> - Tay quay: Thép Ф19mm.</p><p> <span style="color: black;">- Hai tay vịn của lan can được bọc nhựa.</span></p><p> - Tấm chắn: Nhựa ABS.</p><p> <span style="color: black;">- Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T15:51:58.416 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T15:51:58.701
1614 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-200 | XL-200 |  |  | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 854000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: XL-200</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ&nbsp;</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> |  |  |  |  | bóng đèn halogen 12V-20W | các loại hóa chất sinh hóa | Bảo dưỡng định kỳ 1 lần / tháng | Đạo tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T14:43:50.966 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10T14:43:50.966
1615 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 512 LÁT CẮT/VÒNG QUAY TÁI TẠO 1600 LÁT | Revolution CT |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 68000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">1. Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">2. Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO; thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương.</p><p class="ql-align-justify">3. Nguồn điện hoạt động: 380V, 50Hz, 3 pha.</p><p class="ql-align-justify">4. Môi trường hoạt động:&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 25<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 60%&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt/vòng quay với công nghệ thu nhận hình ảnh tiên tiến, độ phân giải không gian và thời gian cao, liều tia thấp, thích hợp cho các ứng dụng chụp tim mạch, thần kinh, phổi, ổ bụng, chấn thương chỉnh hình…</p><p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Có công nghệ tái tạo lặp (Iterative Reconstruction) dữ liệu gốc giảm liều tia cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Có công nghệ kỹ thuật cao để tạo ra độ phân giải thời gian tốt phục vụ cho chụp tim</p><p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Có phần mềm/chức năng báo cáo liều tia:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Trước khi chụp: Cảnh báo liều tia vượt quá ngưỡng sau khi lựa chọn các thông số chụp</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sau khi chụp: Báo cáo liều tia</p><p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Có khả năng nâng cấp các phần mềm lâm sàng.</p><p class="ql-align-justify">§&nbsp;&nbsp;Có DICOM 3.0 nối mạng và với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:31:17.891 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:25:30.065
1616 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | E100 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 37800000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-02-28 | <p>Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu</p><p>sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh sáng</p><p>tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu thuật. Hệ</p><p>thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét, hiệu quả chiếu</p><p>sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, không tăng</p><p>nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay cân bằng, ổn định và</p><p>linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều chỉnh bất cứ vị trí, góc nào</p><p>mà không bị trôi đèn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:26:30.902 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31T15:26:30.964
1617 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Túi chườm nóng lạnh | SL40 |  | Đức | Heyer Aerotech |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Túi chườm nóng lạnh Fashy Chất liệu: Nhựa PVC Đối tượng sử dụng: Người lớn</p> |  |  | <p>Túi chườm nóng lạnh Fashy Chất liệu: Nhựa PVC Đối tượng sử dụng: Người lớn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T10:45:32.742 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T10:45:32.803
1618 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | DIALOG INCL. BIC | DIALOG |  | Đức | B.Braun Avitum AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 533333333 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>1. Máy chạy thận nhân tạo Dialog +</p> <p>2. Mã hàng: 710200C.</p> <p>3. Hãng/nước sản xuất: B.Braun/Đức.</p> <p>4. Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p> <p>5. Chất lượng máy: mới 100%.</p> <p>6. Chứng chỉ C/O (chứng nhận nguồn gốc): Có</p> <p>7. Chứng chỉ C/Q (chứng nhận chất lượng sản phẩm): Có.</p> <p>8. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật: EC, ISO 13485.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-10T15:00:04.800 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T07:32:09.811
1619 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Monitor theo dõi sản khoa | ECOtwin LCD |  | Đức | Medical Econet GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT |  | Nhóm 3 |  |  | 102000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>&nbsp;Màn hình hiển thị: Loại cảm ứng 7 inch, có độ phân giải: 800x480</p> <p>- Truyền dữ liệu dễ dàng qua USB</p> <p>- Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trong máy: 450 giờ</p> <p>- Bộ cảm biến cao tần 0.985 MHz</p> <p>- Độ nhạy: &lt;10mW/ cm2</p> <p>- Dải FHR: 50~240 bpm</p> <p>- Đầu dò chống thấm nước</p> <p>- Pin và máy in tích hợp</p> <p>- Có thể kết nối với PC (RS-232 hoặc chế độ Bluetooth)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-06T13:48:39.676 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T08:58:05.986
1620 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình hút dịch 2L | VB2L |  | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi |  | Nhóm 6 |  |  | 1980000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Dùng để chứa dịch</p> |  |  | <p>Bình hút dịch 2L có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10T15:13:31.789 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-31T00:00:06.234
1621 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | hệ thống elisa tự động Thunderbolt | Thunderbolt |  | Mỹ | Gold Standard Diagnostics Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2022-11-30 | <p>hệ thống xét nghiệm elisa 2 khay hoàn toàn tự động</p> |  |  | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ELISA TỰ ĐỘNG</strong></p> <p>Model: 00300-ThunderBolt EIA</p> <p>Hãng sản xuất: Gold Standard Diagnostics</p> <p>Xuất xứ: Mỹ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA</p> <p><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p> <ul> <li><em>Công suất mẫu :192 vị trí mẫu bệnh nhân</em></li> <li><em>Vị trí thuốc thử: 16 vị trí thuốc thử tùy chỉnh</em></li> <li><em>Kích thước ống nghiệm (s):Ống tiêu chuẩn 12, 13 hoặc 16 x 75 mm (cũng có sẵn giá tùy chỉnh)</em></li> <li><em>Vị trí MTP: 2 vị trí</em></li> <li><em>Vị trí MTP pha loãng trước: 1 vị trí</em></li> <li><em>Theo dõi tốt: Theo dõi và định thời gian độc lập</em></li> <li><em>Hệ thống rửa: 2 chai rửa</em></li> <li><em>Đầu dò / kim: Đầu dò đơn, kim kép</em></li> <li><em>Khối lượng phân phối: Lên tới 300 µl</em></li> <li><em>Nhiệt độ ủ bệnh: Lên đến 40 ºC</em></li> <li><em>Bước sóng quang kế: 405, 450, 490, 550 và 630 nm bước sóng tiêu chuẩn (tùy chỉnh bước sóng có sẵn)</em></li> <li><em>Chemomuminescence Photomultiplier Tube (PMT)</em></li> <li><em>Loại phát hiện: ánh sáng, Dải phổ: 300-500 nm, Số lượng tối: 50 lần / giây (tiêu chuẩn), Thời gian đo: 200 ms (có thể điều chỉnh từ 1 đến 1000 ms), Dải động: 6&nbsp; (tùy chọn bổ sung).</em></li> <li><em>Orbital MTP Shaker; Biên độ: 1mm, Tốc độ: Tối đa 900 RPM, Dung lượng: 3 MTP (2 phản ứng, 1 pha loãng trước).</em></li> <li><em>Cung cấp năng lượng:120-265V, 50-60Hz</em></li> <li><em>Kích thước máy: Rộng: 64 cm, D: 57 cm, H: 45 cm (W: 25,2 in, D: 22,5 in, H: 17,7 in)</em></li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | 2020-11-17T14:16:22.713 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | 2020-11-17T14:19:35.941
1622 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Dialog + single pump, Battery + BIC | DIALOG |  | Đức | B.Braun Avitum AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 495238000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>1. Máy chạy thận nhân tạo Dialog +, mã hàng: 710200I.</p> <p>2. Hãng/nước sản xuất: B.Braun/Đức</p> <p>3. Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p> <p>4. Chất lượng máy: mới 100%</p> <p>5. Chứng chỉ C/O (Chứng nhận nguồn gốc): Có</p> <p>6. Chứng chỉ C/Q (Chứng nhận chất lượng sản phẩm): Có</p> <p>7. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật: EC, ISO 13485</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-10T14:44:41.362 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T07:32:11.249
1623 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Buồng oxy cao áp | OXICAB ML-40 |  | Peru | Hyperbaric S.A.C |  | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Peru | Nhóm 6 |  |  | 17900000000 | t | Bộ | true | 2021-01-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG TRỊ LIỆU OXY CAO ÁP (ĐA) CHUYÊN DỤNG TRONG Y TẾ </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: OXICAB ML-40</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>HÃNG: HYPERBARIC</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>XUẤT XỨ: PERU</strong></p><p><br></p><p>Sức chứa buồng chính: - tối đa 2 người nằm hoặc 4 người ngồi.</p><p>Sức chứa buồng phụ: - 2 người ngồi</p><p><br></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  |  | <p>Buồng điều trị oxy cao áp <strong><em>OXICAB ML-40 </em></strong>là một buồng chứa khí nén chịu áp được sản xuất từ loại thép đặc biệt có cấu trúc ngang và hình trụ</p><p>Buồng điều trị oxy cao áp được chia làm hai phần, ANTECHAMBER (buồng phụ) và MAIN COMPARTMENT (buồng chính), được thiết kế để thực hiện liệu pháp điều trị bằng áp lực khí của hệ thống nén khí với áp lực lên tới 3 ATA cung cấp ô xi cho bệnh nhân nhờ hệ thống BIBS</p><p>Cấu tạo: bằng thép đặc biệt theo các tiêu chuẩn ASME PVHO.</p><p>Áp suất trị liệu tối đa: 3 ATA</p><p>Tổng chiều dài bên ngoài: 5390 mm</p><p>Chiều dài buồng chính: 3120 mm</p><p>Chiều dài buồng phụ: 1200 mm</p><p>Tổng chiều cao ( bao gồm cả đế) 2310 mm</p><p>Chiều cao bên trong sàn đến trần: 1945 mm</p><p>Đường kính bên ngoài: 2100 mm</p><p>Đường kính bên trong: 2080 mm</p><p>Độ rộng bên ngoài: 2200 mm</p><p>Trọng lượng ước tính: 7200 Kg</p><p>Tổng thể tích: 14.94 m3</p><p>Thể tích buồng chính: 10.79 m3</p><p>Thể tích buồng phụ: 4.15 m3</p><p>Kích thước các cửa hình chữ nhật của buồng chính và phụ: 1780 mm X 755 &nbsp;mm</p><p>Khóa : ø250mm x 550 mm (dài)</p><p>Độ sáng phù hợp cho chiếu sáng: 6 của ø88 mm</p><p>Độ sáng phù hợp cho việc quan sát: 3 của ø180mm</p><p>Nhiệt độ hoạt động: 5<sup>0C</sup> - 40<sup>0C</sup></p><p>Tốc độ điều áp: có thể điều chỉnh từ &nbsp;1 đến 5 psi/ phút hoặc từ 0.5 đến 2.5 psi/ phút</p><p>Tốc độ thông khí trong khi trị liệu: tối thiểu 40 lts/ phút&nbsp;&nbsp;tối đa 300 lts/ phút&nbsp;&nbsp;</p><p>Điện cung cấp cho buồng điều trị: 110- 220V một pha có công suất lên tới 20 amps</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-26T16:15:39.734 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-26T16:15:39.809
1624 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ tiểu phẫu | StarLED 1 EVO |  | Italy | ACEM SpA |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm null |  |  | 49000000 | t | Cái | false | 2021-01-20 | 2021-01-31 | <p>Đèn StarLED 1 EVO dùng để làm đèn khám bệnh hoặc là đèn mổ tiểu phẫu. Với kích thước nhỏ, với nhiều phiên bản: gắn xe, gắn bàn, gắn tường phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của người sử dụng</p> |  |  | <ul><li>Sử dụng bảng điều khiển cảm ứng chạm I-Sense</li><li>Đầu đèn có thể gắn trên cánh tay đỡ loại gật gù hoặc loại uốn cong được</li><li>Công suất sáng tối đa: 60.000 lux tại khoảng cách 50 cm</li><li>&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: khoảng 50.000 giờ</li><li>Điện năng: 100-240V – 50/60 Hz</li><li>Điện một chiều: 12 VDC</li><li>Tiêu thụ điện năng: 12W</li><li>Trọng lượng đầu đèn và cánh tay :1 kg</li><li>Trọng lượng xe đẩy (phiên bản di động): 3 kg</li><li>Màu sơn: Trắng RAL 9002</li></ul><h1><br></h1> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-01-20T14:12:29.096 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-01-20T14:12:29.219
1625 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-04 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 320000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;&nbsp;<strong>Tên thiết bị: </strong>Máy rửa tay phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model:</strong> NAS/HSI–04</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hãng sản xuất:</strong> CTY TNHH TM -DV – KT NHẤT AN SINH – VIỆT NAM</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015</p><p>Hệ thống quản lý chất lượng về trang thiết bị y tế ISO 13485:2016</p> |  | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 2800 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng : 01 cái</p><p>-&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.&nbsp;&nbsp;</p><p>Th<strong>iết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa&nbsp;</p><p>Hệ thốn<strong>g điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ<strong> kiện :</strong></p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>- Máy sấy tay tự động</p> | <p> <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 2800 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 3 bộ</p><p>-&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng : 01 cái</p><p>-&nbsp;Máy sấy tay tự động INAX: 1 cái</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 3 bộ</p><p>-&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>·&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.&nbsp;&nbsp;</p><p>Th<strong>iết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng) : </strong></p><p>-&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa&nbsp;</p><p>Hệ thốn<strong>g điện điều khiển: </strong></p><p>-&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>Phụ<strong> kiện :</strong></p><p>-&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng</p><p>-&nbsp;Máy hâm nóng nước</p><p>- Máy sấy tay tự động</p> | <p>Bảo hành 12 tháng....</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25T13:41:23.286 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T15:55:52.477
1626 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường xuyên sọ | STM -9000 |  | Italy | EB Neuro S.p.A |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2022-01-27 | <p>Thiết bị từ trường xuyên sọ là thiết bị dùng để kích thích thần kinh. Điều trị về thần kinh và cơ xương khớp ...</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(74, 74, 74);">Tần số kích thích lên đến 100Hz</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Màn hình màu tương tác TFT</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Mô-đun MEP tích hợp 2 kênh</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Hình ảnh MEP toàn màn hình với các phép đo</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Hình thái đơn pha, hai pha và hình sin</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Khả năng Burst và Theta Burst</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Chức năng kích thích kép</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Từ trường lên đến 4,2 Tesla</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Rộng nhiều loại cuộn dây kích thích có sẵn với điều khiển trên bo mạch</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Các giao thức dành riêng cho bệnh nhân</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Quản lý từ xa từ PC bên ngoài</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Tương thích với tất cả các thiết bị EMG trên thị trường</span></p><p><span style="color: rgb(74, 74, 74);"> • Có thể nâng cấp lên các kiểu máy tiên tiến</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T16:37:49.606 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T16:37:49.676
1627 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường và phụ kiện HFA Model 860 (cấu hình cơ bản) | HFA Model 860 |  | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> |  |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> Công nghệ thay đổi khúc xạ dạng lỏng<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T20:58:13.457 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:29:17.989
1628 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | DCA – 70 |  | Italy | AT-OS s.r.l. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Italy | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">TỦ SẤY DCA – 70</strong></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;"> Model: DCA – 70</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: AT-OS </span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: ITALY (EU)</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">Tính năng: </strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy DCA 70 được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, với những đặc điểm sau đây:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy được trang bị 1 cửa với cửa sổ lớn có gắn kính giúp cho việc đóng cửa một cách hoàn hảo và là rào chắn ngăn chặn bụi bẩn một cách tuyệt vời.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt trước của máy sấy được trang bị một màn hình LCD , để người sử dụng vận hành tủ sấy một cách dễ dàng </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy cũng được trang bị đầu dò nhiệt độ để giám sát nhiệt độ hiệu quả bên trong tủ; </p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: 230V ~</span></p><p><span style="color: rgb(54, 54, 54);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Tần số: </span><span style="color: rgb(54, 54, 54);">50/60 HZ</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:03:30.298 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:29:54.926
1629 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-510 | UB-510 |  | Trung Quốc | A&D Co., Ltd |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <ul> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO ( xanh – vàng – đỏ )</li> <li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li> <li>Phương pháp đo dao động</li> <li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li> <li>Van xả áp suất tự động.</li> <li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li> <li>Cảnh báo khi pin yếu</li> <li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li> <li>Nhạy, chạy êm</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Chế độ dò khi bơm</li> <li>Phương pháp đo: Đo dao động với công nghệ&nbsp;Fuzzy logic</li> <li>Giới hạn đo: <ul> <li>Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li> </ul> </li> <li>Độ chính xác: <ul> <li>Huyết áp: ±3 mm Hg hoặc 2%</li> <li>Nhịp tim: ±5%.</li> </ul> </li> <li>Tự động bơm và xả khí.</li> <li>Pin:2 pin 1,5V loại AAA.</li> <li>Trọng lượng: 82g</li> <li>Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu: CE 0366</li> <li>Phụ kiện kèm theo: <ul> <li>Hộp đựng.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng</li> <li>Pin</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10T14:45:09.357 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T07:54:49.851
1630 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-380 |  | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long |  | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: AS-380</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 300 xét nghiệm/giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06T11:40:11.815 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-11T09:50:10.102
1631 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-160 |  | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: AS-160</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 150 xét nghiệm/giờ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06T11:25:55.021 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-11T09:50:10.103
1632 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.75mm/L-13mm | SNAP-3.75-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:17:19.877 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.935
1633 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ hồi sức | Lullaby Warmer + Lullaby Resus Prime |  | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 304500000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-20T14:15:32.380 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-20T14:15:33.484
1634 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy X-quang cầm tay EzRay Air | VEX-P300 |  | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 60502000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>EzRay Air: Máy X-quang cầm nhẹ tay nhất thế giới.</li> <li>Cải tiến về trọng lượng.</li> </ol> <p style="margin-left:38.0pt;">- An toàn gấp đôi</p> <p style="margin-left:38.0pt;">- Công nghệ thông minh</p> <p style="margin-left:38.0pt;">Bắt dầu từ sự cải tiến trọng lượng. Máy X-quang cầm tay nhẹ sẽ tạo điều kiện ổn định để định vị thiết bị khi chụp. Việc dễ dàng định vị giúp mang đến hình ảnh rõ nét. Không bị nhòe do chuyển động</p> <p style="margin-left:38.0pt;">2 in 1:</p> <ul> <li>Lớp chắn bên trong: lớp bảo vệ bức xạ bên trong của máy được thiết kế hoàn hảo cho việc bảo vệ người điều khiển khỏi rò rỉ bức xạ.</li> <li>Lớp chắn ngoài chống tán xạ ngược: Tia tán xạ là hệ quả của việc tia X tương tác với bề mặt bệnh nhân, bị bật lại trở thành tia tán xạ đi theo chiều hướng khác nhau. Tấm chắn tán xạ ngược giảm đáng kể lượng tia mà người điều khiển phải nhận.</li> </ul> <p style="margin-left:20.0pt;">Tiết kiệm thời gian và định vị thông minh:</p> <ul> <li>Người điều khiển chỉ cần thiết lập chỉ dẫn theo occlusal plane hay đường Frankurt thì góc độ vị trí răng được nhận dạng. Thời gian chụp cũng tự động điều chỉnh với sự trợ giúp của định vị thông minh</li> </ul> <p style="margin-left:20.0pt;">Với một nút vặn cho mọi chức năng:</p> <ul> <li>Với EzRay Air bạn không cần phải ghi nhớ và ấn nhiều nút bấm cho mỗi lần thiết lập.</li> <li>Nút vặn thông minh cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết giảm thiểu thời gian chuẩn bị và đơn giản hóa cũng như nâng cao tiến độ công việc</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:20.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Tiêu điểm : 0.4 mm(IEC 60336)</li> <li>Điện áp đầu đèn: 65 kV</li> <li>Dòng điện đầu đèn: 2.5 mA</li> <li>Thời gian phơi sáng: 0.05~0.5 sec</li> <li>Tổng bộ lọc: Min 1.5 mm Al</li> <li>Khoảng cách từ nguồn đến da: 150 mm/200 mm</li> <li>Trường tia X: + Default: 60 mm Round, 30 x 40 mm Rectangular</li> </ul> <p style="margin-left:20.0pt;">+ Optinal: 20 x 30 mm Rectangular</p> <ul> <li>Chu kì làm việc lớn nhất: 1:30</li> <li>Điện áp đầu vào: 22.2V</li> <li>Khối lượng: 1.4 kg (2.2Ibs) * Không có tấm chắn xạ</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-05T15:23:58.130 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11T07:32:38.803
1635 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Đầu ghi holter huyết áp 24h | Abpm7100 |  | Đức | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.580 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:32.186
1636 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống holter điện tim 24 H3+ | HSCRIBE |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.560 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:32.186
1637 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Đầu ghi holter điện tim 24h | H3+ |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.537 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:32.187
1638 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ LED di động | L M-B-2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long |  | Nhóm 1 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>- Model: R625</p> <p>- Hãng, nước sản xuất: Amtaif/ Mỹ</p> <p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 9001,DIN 46001 (C/Q)</p> <p>- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (C/O)</p> <p>- Giấy cam kết bảo hành bảo trì của chính hãng</p> <p>- Giấy cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao và phụ tùng thay thế từ 7 – 10&nbsp; năm của chính hãng</p> <p>- Giấy chứng nhận đại diện tại Việt Nam</p> <p>- Máy được lắp ráp theo công nghệ hiện đại có khả năng nâng cấp</p> <p>-&nbsp; Thiết bị đồng bộ, mới 100%</p> |  |  | <p>Đường kính đầu đèn: 62.4 cm</p> <p>Cường độ ánh sáng cực đại, @1M: 120.000 - 160.000 lux</p> <p>Cường độ ánh sáng cực tiểu, @1M: 40.000 lux</p> <p>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 8 khoảng từ 40.000 – 160.000 lux</p> <p>Đường kính phẫu trường d10, @1M: 18.7 cm</p> <p>Chiều sâu tối đa của ánh sáng tại phẫu trường (L1+ L2, 60% - 20%): 45.6 - 84.4 cm</p> <p>Nhiệt độ màu: 4.150 ± 250<sup>0</sup>K</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng: 48.2%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng: 43.1%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng ống tiêu chuẩn: 100%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng và ống tiêu chuẩn: 48.2%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng và ống tiêu chuẩn: 43.1%</p> <p>Tỷ lệ phân bố ánh sáng d50/d10: 50.8%</p> <p>Chỉ số lọc màu trung bình Ra: 93</p> <p>Chỉ số cân bằng màu đỏ R9: 95</p> <p>Số lượng bóng đèn LED trong chóa đèn: 42 LEDs</p> <p>Tuổi thọ của bóng đèn: 60.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ tối đa: 503.1 W/m2</p> <p>Năng lượng bức xạ: 3.4mW/m2lx</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux: 93 W</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux không có chức năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng: 60 W</p> <p>Điện thế: 100/120/127 V(AC)/ 220/230/240 V(AC)</p> <p>Pin dự phòng tích hợp ở chân đèn: 2 pin mỗi pin 12Vdc/ 50Ah</p> <p>Thời gian sạc: 90%: 4h, 100%: 6h</p> <p>Thời gian sử dụng pin sạc (từ 100%): 7,5h</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T13:20:13.626 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13T08:53:02.438
1639 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 250 lít, 1 cửa. ruột vuông | HA-250DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1000000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:&nbsp;</p><p>Thiêt bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng cho:</p><ul><li>Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế…&nbsp;</li><li>Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang, vv… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân……</li><li>Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm…</li><li>Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm…</li></ul><p>ở cả hai dạng đóng gói và không đóng gói.&nbsp;</p> |  |  | <p>- Dung tích: 250 lít</p> <p>- Điều khiển bằng vi xử lý thông qua màn hình LCD</p> <p>- Sấy khô vật hấp bằng máy hút chân không</p> <p>- Có khả năng cấp nước tự động</p> <p>- Có hệ thống khóa an toàn, chức năng bảo vệ an toàn cho nhiệt độ, áp suất, cảm biến, tín hiệu điều khiển, mực nước, dòng điện</p> <p>- Có 5 chương trình cài đặt sẵn, 1 chương trình cho người sử dụng tự cài đặt, 1 chương trình làm ấm máy và 2 chương trình kiểm tra</p> <p>- Dải hấp tiệt trùng:&nbsp;0,5 ÷ 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Cải cài đặt thời gian sấy khô:&nbsp;0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Nguồn điện: 3 pha 380VAC/50 Hz cho máy hút chân không &amp; buồng sinh hơi; 220VAC±10%/50 Hz cho các thiết bị khác trong máy chính.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23T09:20:49.968 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:32:07.780
1640 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | CP150 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.517 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:58:32.187
1641 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm | TOP-5530 |  | Malaysia | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 41000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><b><span style="line-height: 115%;">BƠM TIỂM ĐIỆN</span></b></span></span><br /> <span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Model : Top 5530<br /> * Hiệu: Top - Nhật Bản<br /> * Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia<br /> * Nước sản xuất: Malaysia</span></span><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[endif]--></span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04T10:10:17.182 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11T09:50:13.302
1642 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | STA Satellite Max |  | Pháp | Diagnostica Stago S.A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 771750000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">STA SATELLITE Max là máy xét nghiệm đông máu tự động, sử dụng nguyên lý đo theo công nghệ từ, đo quang so màu, miễn dịch độ đục. Máy thiết kế dạng để bàn. Thử nghiệm được cài sẵn trên máy bao gồm các thông số đông máu PT, aPTT, TT, Fib, anti Xa, ATIII, D-Dimer.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T15:45:55.429 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-12-31T15:45:55.466
1643 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS500D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:55:36.605 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:37.589
1644 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS400D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:54:05.707 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:37.589
1645 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 880 Lít 2 Cửa Tự Động | Azteca A-6618 |  | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 4300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p><strong>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG 880Lít TỰ ĐỘNG 2 CỬA</strong></p><p><strong> Model: Azteca A-6618</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: CELITRON </strong></p><p><strong>Nước sản xuất: HUNGARY (EU)</strong></p><p><strong>Tiêu chuẩn: </strong>CE, 13485,17665-1:2006, EN ISO 14971.</p><p><strong>Tính năng nổi bật:</strong></p><p>Azteca A-6618 là máy hấp tiệt trùng hơi nước tốc độ cao có chu trình tiền và sau chân không với cơ chế hoàn toàn tự động.</p><p>Hệ thống máy hấp tiệt trùng được gia nhiệt bằng điện, sử dụng hơi nước bão hòa để tiệt trùng,</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-18T15:25:44.792 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T17:30:59.728
1646 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | APUS x1 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy gây mê kèm thở sử dụng cho phòng mổ</p> |  |  | <p>Màn hình hiển thị màu: 8''</p> <p>Có 2 vị trí gắn bình bốc hơi</p> <p>Bộ trộn khí với 6 ống lưu lượng kế cho 3 khí AIR, O2, N2O</p> <p>Các mode thở: VCV, PCV, PSV, SIMV, bằng tay/tự nhiên</p> <p>Thể tích khí lưu thông cài đặt: 5 - 1500ml</p> <p>Tần số thở: max 100 nhịp/phút</p> <p>Tỷ số I;E: 4:1 - 1:10</p> <p>Áp lực kiểm soát: PEEP +5 đến 70cmH2O</p> <p>Hỗ trợ áp lực: 50cmH2O</p> <p>PEEP: 3 - 20cmH2O</p> <p>Loại trigger: lưu lượng và áp lực</p> <p>Ác quy tích hợp: sử dụng tối đa 120 phút khi sạc đầy</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06T21:10:00.296 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T07:37:11.226
1647 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 30 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 4 |  |  | 604000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="652"> <tbody> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê sử dụng được cho người lớn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Bộ thải khí mê thừa kết nối với hệ thống của bệnh viện</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ thở máy và sử dụng bóng bóp</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Hệ thống tự động kiểm tra khi bật nguồn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Kết thúc mỗi ca phẫu thuật có thể chuyển máy sang chế độ Standby</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>...</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="652"> <tbody> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê sử dụng được cho người lớn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Bộ thải khí mê thừa kết nối với hệ thống của bệnh viện</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ thở máy và sử dụng bóng bóp</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Hệ thống tự động kiểm tra khi bật nguồn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Kết thúc mỗi ca phẫu thuật có thể chuyển máy sang chế độ Standby</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>2. Báo động và an toàn</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Báo động bằng âm thanh, ánh sáng và tin báo.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Có nút ngắt báo động tạm thời trong khoảng 2 phút.</li> <li>Có các cảnh báo về ngưng thở, thông khí không hiệu quả</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-05T13:48:08.061 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-11T07:37:11.227
1648 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy dò rà tìm phóng xạ | Máy dò nhiễm bẩn bề mặt | 5250-0259 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 164780116 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-03-31 | <p>Tên chung: Máy dò rà tìm phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy dò tìm các loại phóng xạ alpha, beta, gamma và tia X.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13T14:31:43.029 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:30:56.152
1649 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | AIM V Medium |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000 | t | Chai | false | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p align="center">HÓA CHẤT AIM V</p> <p align="center">Chai 50ml</p> <p>&nbsp;</p> <p>Môi trường nuôi tế bào qua đêm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IVD, Môi trường chứa các thành phần dinh dưỡng thay thế huyết thanh người để tế bào có thể sống được trong thời gian ủ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T13:16:57.273 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
1650 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-30T18:05:17.482 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-11-30T18:05:17.482
1651 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS300D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:52:07.474 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:37.589
1652 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS250D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:50:01.457 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:37.590
1653 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS200D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:45:17.970 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:37.590
1654 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo bức xạ cầm tay | Máy đo phóng xạ cầm tay | 5250-0047 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 103685488 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Tên chung: Máy đo bức xạ cầm tay</p><p>Mô tả chung: Máy đo cầm tay các tia phóng xạ alpha, beta, gamma và x-quang</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13T14:26:15.552 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:31:17.367
1655 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Image1 S | Image1 S |  | Đức | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 7350000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi bao gồm bộ xử lý hình ảnh và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <ul><li>Bộ xử lý hình ảnh cho các tín hiệu có độ phân giải tới 3840 x 2160 pixel</li><li>Camera các loại 1 chip CMOS hoặc 3 chip CCD</li><li>Máy bơm khí CO2 có tốc độ cao, 40 - 50 lít/phút, có khả năng làm ấm khí trước khi bơm</li><li>Nguồn sáng LED, có tuổi thọ tới 30,000 giờ - hạn chế thay bóng và không sử dụng laser, vật liệu có hại như thủy ngân.</li><li>Dao mổ điện cao tần có khả năng tự động điều chỉnh điện áp phù hợp với từng loại mô khác nhau khi cắt/đốt</li></ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2020-12-31T15:58:19.281 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2020-12-31T15:58:19.316
1656 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | i-Smart 30 PRO |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích điện giải Na+, K+ và Cl- trong 60 ul máu</p> <p>Báo cáo kết quả bệnh nhân ngay sau 35 giây trên màn hình lớn</p> <p>Không cần phải bảo trì nhờ cartridge tất-cả-trong-một</p> <p>Cartridge có thể dùng lên đến 4 tuần</p> <p>Máy chính có thể hoạt động tối đa 2 giờ khi mất điện</p> <p>Nhập liệu nhanh thông qua máy đọc mã vạch</p> |  |  | <ul> <li>Các thông số đo: <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Na+: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</li> <li>K+: dải đo 0.5 ~ 20 mmol/L, độ phân giải 0.1</li> <li>Cl-: dải đo 20 ~ 250 mmol/L, độ phân giải 1</li> </ul> </li> <li>Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương</li> <li>Thể tích mẫu: 60 ul</li> <li>Lấy mẫu: hút mẫu lên</li> <li>Mẫu chứa trong: xy-lanh, ống mao dẫn</li> <li>Thờ gian phân tích: 35 giây</li> <li>Nguyên lý đo: ISE trực tiếp</li> <li>Chuẩn: Chuẩn 1-2 điểm, chuẩn bằng tay nếu cần</li> <li>Máy chính: bộ vi xử lý 1GHz với 1GB RAM, 4GB Flash nhớ. Hệ điều hành Windows XP Embedded.</li> <li>Hiển thị: Màn hình 7 inch TFT LCD, cảm ứng chạm.</li> <li>Máy in nhiệt: khổ 2 inch (tích hợp trong máy chính)</li> <li>Các cổng: USB (3 cổng), serial (RS-232), LAN (RJ45), máy đọc mã vạch chuẩn USB</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23T13:48:42.254 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:42:40.920
1657 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | RT-7200 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 137800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Màn hình LCD màu 8"<br /> · 20 thông số<br /> · 03 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 30 test/h<br /> · Công nghệ đo: trở kháng<br /> · Bộ nhớ: 30.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô nhỏ<br /> <br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T09:31:51.329 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:02.243
1658 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 256 - < 512 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 256 LÁT CẮT/VÒNG QUAY | Revolution CT ES |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 60000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">M<strong>áy Chụp CT Phổ 256 lát cắt</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>Revolution CT ES</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng: </p><p class="ql-align-justify"><strong>GE - Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: <strong>Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: theo năm đặt hàng, mới 100%,</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng detector 80mm và tốc độ vòng quay 0.28 giây/vòng, cho phép chụp Mạch vành tim (CCTA) ở bất kỳ nhịp tim nào mà không cần dùng thuốc ổn định nhịp tim (Beta blockers), với chất lượng hình ảnh độ phân giải cao (29ms)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thu hình CT Phổ, 2 mức năng lượng với tốc độ 0.25 mili giây (</p><p class="ql-align-justify"><strong>nhanh hơn 100 lần</strong> so với công nghệ 2 đầu bóng) với trường chụp <strong>full FOV 50 cm</strong> và độ rộng <strong>80 mm </strong>theo trục Z</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Khung máy:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính khoang: 80 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quay: 0.28 giây/360 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải chụp tim: 29 ms</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD tích hợp trước và sau khoang máy, hiển thị: Tên bệnh nhân, vị trí bàn chụp, sóng ECG, video hướng dẫn bệnh nhân, chế độ chụp…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chỉ báo nhịp thở, thời gian giữ thở trên khoang máy cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hệ thống định vị bệnh nhân bằng laser được gắn đồng bộ trên khung máy Gantry.</p><p>Có bảng điều khiển Gantry ở hai phía của khoang máy</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phát cao thế và bóng phát tia</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất thực: 100kW</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng phát kV: 70-140 kV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA: 10-700 mA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bóng hỗ trợ chụp CT phổ, 2 mức năng lượng, chụp CT độ phân giải cao </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số tiêu điểm bóng – focal spot: 3 tiêu điểm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ điều chỉnh tiêu điểm động, điều chỉnh kích thước tiêu điểm theo cả 2 trục x-y độc lập, cho ra chùm tia ổn định và nâng cao độ phân giải không gian hình ảnh thu được</p><p>Dung lượng trữ nhiệt thực của anode:&nbsp;5.5 MHU</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T15:26:04.514 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:25:42.698
1659 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm trẻ sơ sinh inox | BIS 4-2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để tắm cho trẻ sơ sinh.</p> |  |  | <p>Kích thước: 2.200 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T21:01:08.109 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.197
1660 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần người lớn | Máy giúp thở cao tần | HFO (HFO.i) |  | Thụy Sĩ | Acutronic Medical System AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở cao tần&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-12T12:03:55.893 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:02.252
1661 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 100 lít kiểu ngang | HA-100DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 330000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <p>- Dung tích buồng hấp: 100 lít.</p> <p>- Loại 1 cửa tròn đóng/mở bằng tay quay, mở ngang.</p> <p>- Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</p> <p>- Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD.</p> <p>- Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình cài đặt sẵn và 1 chương trình cho người sử dụng tự cài đặt.</p> <p>- Có chương trình làm ấm máy (Warm-up).</p> <p>- Có các chương trình: Kiểm tra chất lượng máy hấp (Bowie-Dick Test) và Kiểm tra rò rỉ (Leak Test).</p> <p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</p> <p>- Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</p> <p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</p> <p>- Sấy khô bằng máy hút chân không.</p> <p>- Có 3 cấp bảo vệ buồng hấp.</p> <p>- Có 3 cấp bảo vệ buồng sinh hơi.</p> <p>- Có nút dừng khẩn cấp.</p> <p>- Có máy in nhiệt.</p> <p>- Công suất tiêu thụ lớn nhất: 9 kW.</p> <p>- Nguồn điện:</p> <p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và hệ thống gia nhiệt buồng sinh hơi.</p> <p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22T17:47:30.668 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:32:25.127
1662 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 06 lát cắt, nâng cao) | Access CT |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty TNHH Philips Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 7000000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-12-22 | <p><i>Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt PHILIPS Access CT là một thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao, trong đó nguyên lý liên quan đến các lĩnh vực như vật lý, công nghệ điện/ điện tử, công nghệ máy tính và lĩnh vực khác. Giới thiệu khái quát như sau:</i></p> <p>​<i>Điện áp cao một chiều được xuất từ máy phát điện áp cao trên bảng xoay vòng được chuyển vào ống X quang trên gantry. Đèn phát tia X xuất ra tia X quang. Khi đi qua cơ thể con người, tia X-quang sẽ làm suy giảm ở mức độ khác nhau, và sau đó đi vào máy thu tín hiệu tia X. Tùy theo vị trí khác nhau trong cơ thể bệnh nhân cần được kiểm tra, sẽ có sẵn các tùy chọn khác nhau về độ dày lát cắt.</i></p> <ul> <li><i>Hệ thống quản lý dữ liệu (DMS) sẽ hấp thụ bức xạ tia X và sau đó chuyển thành dữ liệu phục hồi kỹ thuật số.</i></li> </ul> <ul> <li><i>Hệ thống máy tính sẽ thực hiện các hoạt động phức tạp trên các dữ liệu thu được, bao gồm cả việc tính toán, hiệu chỉnh và tái cấu trúc hình ảnh, và sau đó hiển thị hình ảnh. Cuối cùng, một cuộn phim hình ảnh CT sẽ được tạo ra bằng phương tiện máy ảnh laser và thuốc tráng phim.</i></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><i>Nói chung, thuật ngữ giá trị CT về việc điều trị y tế có nghĩa là mật độ mô cơ thể người khác nhau, thực chất chỉ ra mức độ suy giảm tia X khi đi qua mật độ của các bộ phận khác.</i></li> </ul> |  |  | <p>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện<br /> &nbsp;(cấu hình 06 lát cắt, nâng cao)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-10-22T15:24:26.392 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-22T00:00:00.224
1663 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bàn để dụng cụ | BC1 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Kích thước: Dài 500 x rộng 500 x cao 700 mm – Ống inox phi 32. – 4 bánh xe có chốt khóa, di chuyển êm, không gây ồn Inox 201</p> |  |  | <p>Kích thước: Dài 500 x rộng 500 x cao 700 mm – Ống inox phi 32. – 4 bánh xe có chốt khóa, di chuyển êm, không gây ồn Inox 201</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:57:43.464 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T14:57:43.528
1664 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/TM 3D 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:35:30.418 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T11:35:30.465
1665 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.3mm / L-16mm (narrow Line) | NL-QSI-3.3-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:30:53.698 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.935
1666 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.3mm / L-13mm (narrow Line) | NL-QSI-3.3-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:28:03.593 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.935
1667 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.3mm / L-11.5mm (narrow Line) | NL-QSI-3.3-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:25:44.274 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.936
1668 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm video | TC200 / TC301 |  | Estonia,Đức,Mỹ | Karl Storz |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-11 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi chẩn đoán dạ dày - đại tràng với 04 ống soi mềm video</p> |  |  | <p>Công nghệ hình ảnh full HD</p><p>Có các công nghệ hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh S-technology</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-11T17:43:50.364 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-11T17:43:50.411
1669 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm đo mật đô xương | máy đo loãng xương sóng siêu âm | CM-300 |  | Nhật Bản | Furuno Electric Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;<strong>CM 300</strong>&nbsp;là máy đo loãng xương nhỏ gọn ứng dụng công nghệ siêu âm trong chuẩn đoán&nbsp;<strong>đo loãng xương</strong>, đây là yếu tố thu hút nhất trong việc yêm tâm kiểm tra ngay cả đối với bệnh nhân mang thai.</p><p>+ Đặc biệt sản phẩm&nbsp;<strong>không sử dụng tia X-Quang</strong>, an toàn cho mọi đối tượng. Thuận lợi cho các Bệnh nhân sản phụ khoa, người già&nbsp;và trẻ em.&nbsp;</p><p>+ Thời gian thăm khám nhanh 3 - 10 giây sẽ&nbsp;nhận được kết quả, thực hiện phép đo đơn giản, thoải mái, dễ sử dụng.&nbsp;&nbsp;</p><p>+ 5 khả năng điều chỉnh kích cỡ bàn chân để phù hợp cho mọi đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, người già,...&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T16:12:51.492 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T16:12:51.539
1670 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo độ tập trung Iode | Máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) | 5430-30152 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2145518743 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Máy đo độ tập trung liều xạ tuyến giáp với giếng đếm</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13T14:08:26.752 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:31:41.826
1671 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Vòng chì bảo vệ giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2903 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 428364831 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Vòng chì bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T16:47:46.104 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:31:58.045
1672 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.3mm / L-10mm (narrow Line) | NL-QSI-3.3-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:21:35.307 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.936
1673 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.0mm / L-16mm (narrow Line) | NL-QSI-3.0-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:18:13.797 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:34.936
1674 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện để sàn | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện | Innova IGS 3 |  | Pháp | GE Medical Systems SCS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 28500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện</p><p>Model:<strong>&nbsp;Innova IGS 3</strong></p><p>Hãng:<strong>&nbsp;GE</strong></p><p>Xuất xứ:<strong>&nbsp;Pháp</strong></p> |  |  | <p>Hệ thống hỗ trợ dẫn hướng bằng hình ảnh một bình diện cho can thiệp thần kinh – tim mạch với thiết kế cánh tay C gắn sàn linh hoạt, độ sâu cánh tay C lớn cho phép thu ảnh từ đầu đến vùng xương đùi trên hầu hết bệnh nhân mà không cần xoay cả khối cánh tay.</p><p><br></p><p>Hệ thống được trang bị chuỗi thu nhận hình ảnh với các tính năng hỗ trợ kiểm soát, giảm liều tia như: tấm thu hình được thiết kế và sản xuất bởi chính hãng GE với chỉ số DQE cao và các chế độ giảm liều chuyên biệt cho chất lượng hình ảnh rõ nét phù hợp với từng ứng dụng lâm sàng trong khi giữ mức liều tia thấp nhất có thể, đồng thời hạn chế tình trạng trễ hình, bóng mờ. Tính năng <strong>Innova Sense</strong> giúp tấm thu ảnh (detector) tự động điều chỉnh khoảng cách tối ưu với bệnh nhân khi cánh tay C di chuyển để hạn chế tối đa liều tia cho bệnh nhân và giảm tối đa lượng tia tán xạ bác sĩ phải hấp thụ khi bác sĩ thực hiện các góc quay đến các vị trí chiếu chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:32:49.702 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T16:32:49.743
1675 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 29 thông số | Swelab Lumi |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2020-10-31 | <p>Swelab Lumi là máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu phù hợp cho phòng xét nghiệm vừa và nhỏ. Giao diện sử dụng thân thiện giúp việc vận hành dễ dàng.Swelab Lumi cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác từ cả thể tích máu nhỏ. Việc lựa chọn vật liệu khắt khe cũng như thiết kế thông minh của linh kiện đảm bảo máy chạy ổn định. Máy có kèm nhiều cổng kết nối, giúp chuyển dữ liệu bệnh nhân dễ dàng.</p> |  |  | <ul> <li>Các thông số đo: 29 thông số: <ul style="list-style-type:circle;"> <li>RBC, MCV, HCT, RDW-SD*, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC</li> <li>PLT, MPV, PCT*, PDW*, P-LCC*, P-LCR*</li> <li>WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, AL#*, AL%*, IG#*, IG%*</li> <li><em>Các thông số đánh dấu * là thông số nghiên cứu </em></li> </ul> </li> <li>Phương pháp đếm tế bào dòng chảy dựa vào laser để phân tách bạch cầu, có kênh riêng cho basophils để đảm bảo sự chính xác. Phương pháp trở kháng dùng để đếm tế bào hồng cầu và tiểu cầu. Phương pháp đo quang để đo hemoglobin.</li> <li>Công suất: lên đến&nbsp; 60 mẫu/h ở chế độ đo CBC hoặc lên đến 45 mẫu/h ở chế độ CBC + 5 thành phần bạch cầu</li> <li>Thể tích mẫu máu: máu ven: 20µl, máu mao dẫn: 20µl, máu pha loãng ngoài: 20µl</li> <li>Hệ thống lấy mẫu: hút máu từ ống mở</li> <li>Độ lặp lại: CV WBC, CV RBC, CV MCV và CV HGB: ≤ 0.5%; CV PLT: ≤ 1.0%</li> <li>Lưu trữ dữ liệu: 50.000 mẫu</li> <li>Cổng kết nối: 4 cổng USB, 1 cổng mạng LAN hỗ trợ HL7 song hướng</li> <li>In ấn: dùng máy in laser gắn ngoài hoặc phun gắn ngoài, lựa chọn được nhiều kiểu in</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-22T13:42:04.979 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:43:57.554
1676 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường ICU 4 chức năng điều khiển điện | Eleganza 1 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2020-12-19 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.</li><li>Điện áp làm việc: 230V; 50-60 Hz</li><li>Nhiệt độ: 10° - 40°; Độ ẩm từ 30% - 75%</li></ul> |  |  | <ul><li>Kích thước bên ngoài: 99,5 × 218 cm.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tựa lưng: 70°.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ đùi: 34°.</li><li>Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu (Ergoframe): 10+6cm</li><li>Tải trọng an toàn: 250kg</li><li>Có chức năng điều khiển vị trí hồi sức (CPR position)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Mặt giường được làm từ các tấm nhựa cường lực có thể tháo rời dễ lau chùi, vệ sinh.&nbsp;</li><li>Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa có thể tháo lắp được.</li><li>Có ắc quy dự phòng trong trường hợp khẩn cấp khi mất điện</li><li>Có vị trí gắn cọc truyền</li><li>Cọc truyền kiểu ống lồng mạ crom có 4 móc nhựa</li><li>Đệm chống viêm loét phủ ga chống thấm&nbsp;</li><li>Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 150mm, có hệ thống khóa hãm.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-19T15:10:51.468 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-19T00:00:00.256
1677 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | SLE6000 |  | Anh | SLE Limited |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1800000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp thông khí cho bệnh nhân trẻ em và sơ sinh với các chế độ thông khí thông thường và chế độ thông khí cao tần HFO.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông khí với dao động tần số cao (HFO), đủ mạnh để thông khí cho bệnh nhân nhi từ 400g đến 20kg, tùy thuộc vào cơ học phổi.&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-01-11T17:53:32.459 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-01-11T17:53:32.538
1678 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy cắt trĩ | BỘ NỘI SOI TRỰC TRÀNG ỐNG CỨNG | HOPKINS |  | Séc,Đức,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Bộ dụng cụ nội soi trực tràng ống cứng</p> |  |  | <p>Bộ nội soi trực tràng ống cứng, dùng trong phẫu thuật nội soi trực tràng và thắt trĩ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T18:41:14.730 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T18:41:14.813
1679 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm bàng quang 3D | BVT01 |  | Trung Quốc | Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 96000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>Máy quét bàng quàng BVT01 dùng các biện pháp phản xạ siêu âm trong cơ thể của bệnh nhân và phân biệt bàng quang tiết niệu từ các mô xung quanh.&nbsp;Máy quét bàng quang BVT01 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực lâm sàng để xác định khối lượng bàng quang, thời gian để làm trống bàng quang và phát hiện dư lượng dư sau tiểu (PVR). Hình ảnh bàng quang trong siêu âm thời gian thực giúp dễ dàng phát hiện bàng quang trước khi quét. Máy tính toán bàng quang của bệnh nhân bằng cách tính toán thể tích 3D và hiển thị thể tích và hình ảnh bàng quang trên màn hình.</p><p>Máy quét nhanh và dễ sử dụng. Khi người dùng nhấn nút quét, máy tạo ra một hình ảnh ba chiều, tính toán và hiển thị khối lượng bàng quang trong vài giây</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T16:17:55.465 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31T16:17:55.527
1680 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng | EPK-i5500c |  | Nhật Bản,Malaysia | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-11-02T15:20:16.761 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-31T00:00:10.370
1681 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Vòng chì bảo vệ giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2450 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 424873825 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Vòng chì bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T16:44:38.329 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:32:09.204
1682 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1000D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:36:19.015 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:43.625
1683 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS800D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:34:21.152 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:43.625
1684 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS600D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:30:25.565 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:43.625
1685 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 50 lít | HA-50DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-50DR được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> |  |  | <ul> <li>Dung tích: 50 lít.</li> <li>Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</li> <li>Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li> <li>Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li> <li>Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</li> <li>Sấy khô bằng máy hút chân không.</li> <li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3,5 kW.</li> <li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22T16:10:37.784 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:33:06.483
1686 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 3 đầu dò | F37 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-21T21:55:22.143 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:06.681
1687 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Ống che chắn giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2004 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 22335163 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Ống bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T16:40:45.085 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:32:23.536
1688 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo độ tập trung Iode | Máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) | 5430-30151 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1755370887 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Máy đo độ tập trung liều xạ tuyến giáp (không bao gồm giếng điếm)</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13T14:13:02.611 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:31:30.215
1689 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | CEREC MC XL Premium Package |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1347300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</b></p> <p>Model: CEREC MC XL PREMIUM PACKAGE</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T11:48:16.852 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:06.716
1690 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5130-0006 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 38015663 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T15:23:54.543 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:33:01.399
1691 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 20 lít | HA-20DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 32000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li><br></li></ul><p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-20DR được thiết kế dạng nằm ngang, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> |  |  | <ul> <li>Dung tích: 20 lít.</li> <li>Loại cửa ngang, kiểu mở xoay tay.</li> <li>Vật liệu chính: Mặt trước và đáy được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li> <li>Chương trình tiệt trùng: 3 chương trình.</li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li> <li>Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</li> <li>Sấy khô bằng điện.</li> <li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 2 kW.</li> <li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22T15:16:26.020 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T11:33:23.066
1692 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS500D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:28:31.292 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:43.626
1693 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5300 |  | Nhật Bản | Top Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><b><span style="line-height: 115%;">BƠM TIÊM ĐIỆN</span></b></span></span><br /> <span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Model : Top 5300<br /> * Hãng sản xuất : Top - Nhật Bản<br /> * Nước sản xuất : Nhật</span></span><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[endif]--></span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04T09:54:51.875 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11T09:50:13.302
1694 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng xách tay (2 đầu dò) | Prosound 2 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p><strong>ProSound 2</strong> là máy siêu âm chẩn đoán xách tay cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với nhiều chức năng thông minh.</p> <p><strong>Chức năng Harmonic mở rộng (ExPHD):</strong></p> <p>Cho hình ảnh với độ chính xác cao bằng cách giảm bớt một số chùm tia siêu âm không cần thiết mà không làm mất đi độ nhạy.</p> <p><strong>Hình ảnh đa tần số (MFI):</strong></p> <p>Một đầu dò riêng lẻ có thể phát nhiều tần số, được lựa chọn tùy theo cơ thể của bệnh nhân.</p> <p><strong>Chức năng làm rõ đường bờ</strong><strong>:</strong></p> <p>Đường bờ của các mô (thành vách), ví dụ như thành trong của động mạch chủ được làm nổi rõ để thuận tiện cho việc thực hiện phép đo và xác định các chỉ số.</p> <p>Hình ảnh siêu âm, các kết quả đo, thông tin bệnh nhân và báo cáo được lưu trữ và quản lý trong bộ nhớ trong có dung lượng lớn.</p> <p>Cổng USB tiêu chuẩn đảm bảo cho việc quản lý dữ liệu.</p> <p>Bộ nhớ trong Cine Memory cho phép người dùng dễ dàng tìm lại các hình ảnh thăm khám.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-20T19:10:08.261 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:06.752
1695 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | OL-01/OL-02 |  | Ba Lan | Infimed Sp.Z.O.O |  |  | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1820000000 | t | Bộ | false | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Đèn phẫu thuật OL-01/OL-02 được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật,chẩn đoán và điều trị.</span></p> |  | <p>Đèn gồm 2 nhánh</p><p>Thông số nhánh chính: OL-01</p><p>Độ sáng:&nbsp;160 000 lux</p><p>Công suất tiêu thụ: 110W</p><p>Thông số nhánh phụ: OL-02</p><p>Độ sáng: 130 000 lux</p><p>Công suất tiêu thụ: 80W</p><p>Thông số chung cho cả 2 nhánh:</p><p>Khả năng điều chỉnh độ sáng từ 5%~100%</p><p>Nhiệt độ màu 4300K ( 4800K)</p><p>Hội tụ ánh sáng : 240mm ( 180-400mm)</p><p>Tuổi thọ đèn &gt;50,000h,&nbsp;</p><p>Bộ nguồn 90~250Vac</p><p>Công suất tiêu thụ: 110W</p><p>Phạm vi hoạt dộng 700~1400mm</p><p>Chiều sâu chiếu sáng 800 (1200mm)</p><p>Chỉ số màu sắc : [RA(1-8)] &gt;93 &gt;(95)*</p><p>Chỉ số màu sắc đỏ [R9] &gt;90*</p><p>Nhiệt độ bề mặt sau 60 phút &lt;40 độ C</p><p>Tăng độ nhiệt vị trí gần đầu Bác sĩ &lt;1 độ C</p><p>Lớp bảo vệ đầu IP54</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p> | [6 empty] | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-31T16:49:54.678 | CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN | 2020-12-31T16:49:54.816
1696 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.0mm / L-13mm (narrow Line) | NL-QSI-3.0-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:15:21.379 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T11:25:27.496
1697 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.0mm / L-10mm (narrow Line) | NL-QSI-3.0-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:09:13.788 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:58:51.472
1698 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-6.0mm / L-13mm | QSI-6-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:07:00.015 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:58:51.472
1699 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-6.0mm / L-11.5mm | QSI-6-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T15:03:53.790 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:58:51.473
1700 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Laser nội nhãn | Solitaire |  | Australia | Ellex Medical Pty Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Australia | Nhóm 3 |  |  | 885715000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-01-30 | <p>Máy lazer nội nhãn</p> |  |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>Thiết bị dùng để điều trị cho quang đông bán phần sau bao gồm:</p> <ul> <li>&nbsp;Quang đông võng mạc, quang đông toàn võng mạc và quang đông các tân mạch võng mạc, tân mạch hắc mạc và cấu trúc bất thường vi mạch hắc võng mạc.</li> <li>Võng mạc tiểu đường tăng sinh và không tăng sinh</li> <li>Tân mạch võng mạc</li> <li>Tắc tĩnh mạch võng mạc</li> <li>Thoái hóa vùng hoàng&nbsp; điểm tuổi già AMD</li> <li>Rách và bong võng mạc</li> <li>Bất thường vi mạch hắc võng mạc</li> <li>Bệnh võng mạc ở trẻ sinh non</li> <li>Laser dạng Grid lên vùng hoàng&nbsp; điểm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>Laser dạng Focal lên vùng hoàng điểm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-10-30T16:54:39.041 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-11T07:43:33.923
1701 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 220 (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 220 |  | Italy | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 894000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Cáp nối tiêu chuẩn: 01 bộ<br /> Nguồn sáng LED: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính: 02 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> Camera 5Mpx: 01 chiếc<br /> Phần mềm điều khiển camera: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Bộ đo nhãn áp tiếp xúc Goldman: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Bộ máy tính đi kèm: 01 bộ<br /> Hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ</p> | <p>1. Hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED 15V, 1A với cường độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe sáng từng nấc 0,2 /1/ 3 / 5 / 9 /12 mm hoặc liên tục từ 1mm đến 12 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi từ 1mm đến 12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khe sáng có thể xoay ± 90 độ, liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều chỉnh lệch tâm ± 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây, lọc xám, lọc đỏ, màn tán sắc ánh sáng, lọc chắn ánh sáng màu vàng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 88 mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.<br /> 2. Kính hiển vi<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phóng đại với 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường nhìn 5,7 mm - 41 mm.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12,5x, bù trừ khúc xạ ± 8D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc của lăng kính có thể chỉnh thay đổi theo bước 0 độ/ 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ.<br /> 3. Hệ thống dịch chuyển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục ngang X 90mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục dọc Y 110 mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục lên xuống Z 30 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng dịch chuyển của bộ phần tỳ cằm cho bệnh nhân 58 mm.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02T10:38:10.898 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T07:43:33.924
1702 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 220 (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 220 |  | Italy | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>1. Hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED 15V, 1A với cường độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe sáng từng nấc 0,2 /1/ 3 / 5 / 9 /12 mm hoặc liên tục từ 1mm đến 12 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi từ 1mm đến 12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khe sáng có thể xoay ± 90 độ, liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều chỉnh lệch tâm ± 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây, lọc xám, lọc đỏ, màn tán sắc ánh sáng, lọc chắn ánh sáng màu vàng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 88 mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.<br /> 2. Kính hiển vi<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phóng đại với 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường nhìn 5,7 mm - 41 mm.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12,5x, bù trừ khúc xạ ± 8D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc của lăng kính có thể chỉnh thay đổi theo bước 0 độ/ 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ.<br /> 3. Hệ thống dịch chuyển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục ngang X 90mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục dọc Y 110 mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục lên xuống Z 30 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng dịch chuyển của bộ phần tỳ cằm cho bệnh nhân 58 mm.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02T10:34:36.725 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T07:43:33.924
1703 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 115 (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 115 Classic |  | Belarus | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 699000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  | <p>Sinh hiển vi với 3 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>Độ phóng đại: 8x, 12x, 20x với thị kính 10x<br /> Đường kính trường nhìn: 25mm đến 10mm<br /> Thị kính: loại 10x, bù trừ khúc xạ -8 D đến +8 D<br /> Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 14 mm<br /> Chiều dài khe cắt: liên tục từ 1mm đến 14mm, có chỉnh từng nấc 0,5/3,5/8/14mm<br /> Góc quay của khe sáng: điều chỉnh liên tục trong khoảng + 90 độ<br /> Chỉnh lệch tâm khe sáng: + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc tới: 0 độ<br /> Bộ lọc: lọc xanh, lọc xanh lá cây, lọc bức xạ nhiệt tích hợp sẵn, màn chắn khuếch tán ánh sáng, lọc màu vàng<br /> Khoảng cách làm việc: 73mm<br /> Khả năng dịch chuyển: 30 mm theo chiều lên xuống,110mm theo chiều sang hai bên, 90 mm theo chiều trước sau (dọc), điều khiển bằng Joystick<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 6V / 10 W&nbsp;<br /> Độ sáng điều chỉnh liên tục<br /> Điện thế sử dụng: 100-240 + 10%, 50/60Hz<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02T10:29:18.877 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T07:43:33.925
1704 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 115 (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 115 Classic |  | Belarus | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 221000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> |  |  | <p>Độ phóng đại: 8x, 12x, 20x với thị kính 10x<br /> Đường kính trường nhìn: 25mm đến 10mm<br /> Thị kính: loại 10x, bù trừ khúc xạ -8 D đến +8 D<br /> Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 14 mm<br /> Chiều dài khe cắt: liên tục từ 1mm đến 14mm, có chỉnh từng nấc 0,5/3,5/8/14mm<br /> Góc quay của khe sáng: điều chỉnh liên tục trong khoảng + 90 độ<br /> Chỉnh lệch tâm khe sáng: + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc tới: 0 độ<br /> Bộ lọc: lọc xanh, lọc xanh lá cây, lọc bức xạ nhiệt tích hợp sẵn, màn chắn khuếch tán ánh sáng, lọc màu vàng<br /> Khoảng cách làm việc: 73mm<br /> Khả năng dịch chuyển: 30 mm theo chiều lên xuống,110mm theo chiều sang hai bên, 90 mm theo chiều trước sau (dọc), điều khiển bằng Joystick<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 6V / 10 W&nbsp;<br /> Độ sáng điều chỉnh liên tục<br /> Điện thế sử dụng: 100-240 + 10%, 50/60Hz<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02T10:27:57.460 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T07:43:33.925
1705 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 2 MC | MACH LED 2 MC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 487200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra:≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150 cm<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49&nbsp;<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 84<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 70W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:02:41.817 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:29.810
1706 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-6.0mm / L-10mm | QSI-6-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:59:44.321 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:58:51.473
1707 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ4103B | BJ4103B |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 89000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">BJ4103 Cannulated drill</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Application:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Holds K-wires or be used in intramedullary interlocking nail surgery or arthroscopic surgery.</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">With the perfect shape of ergonomic design,whole unit is autoclavable,motor is imported,low noise,high speed,high proper alignment,long service life. The machine is warranty for 2 years.</span></p> |  |  | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Specification:</strong></p><p>Output power≥90wSpeed(r.p.m)&nbsp;0-630(Default)/0-1000(Customized)Oscillations (osc/min)/Torque(Nm)3.6Operation(V) voltage14.4Sterilization155°CSwings (°)&nbsp;/Noise(db)≤40</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:23:22.574 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:23:22.609
1708 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | T-SPOT.TB8 |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 26400000 | t | Hộp | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p>T- SPOT.TB</p> <p>Bộ Kit xét nghiệm Lao In vitro theo nguyên lý IGRA gồm:</p> <p>- Khay 96 giếng phủ kháng thể IFN-gamma;</p> <p>- Panel A, chứa kháng nguyên ESAT-6;</p> <p>- Panel B, chứa kháng nguyên CFP-10;</p> <p>- Chứng dương, chứa phytohaemagglutinin;</p> <p>&nbsp;- Chất liên hợp;</p> <p>- Cơ chất BCIP/NBT Plus</p> <p>- Độ nhạy 98.8%; độ đặc hiệu 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T13:23:41.872 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
1709 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 1 tay quay điều khiển bằng tay | M08 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 8000000 | t | Cái | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 1 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M08</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:46:11.831 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-03T10:46:11.901
1710 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh MACH LED 5SC + MACH LED 5SC + Camera HD | MACH LED 5SC + MACH LED 5SC + Camera HD |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 1556310000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ đôi công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Thông số nhánh đèn chính 5SC:<br /> Cường độ sáng ở khoảng cách 1m:160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95<br /> Kích thước trường sáng: 20-32 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 72<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 40<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 65 W<br /> Thông số nhánh đèn phụ 5SC:<br /> Cường độ sáng ở khoảng cách 1m:160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95<br /> Kích thước trường sáng: 20-32 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 72<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 40<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 65 W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T16:38:03.750 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:13.639
1711 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 5 SC | MACH LED 5SC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 430029600 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m:160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95<br /> Kích thước trường sáng: 20-32 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 72<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 40<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 65 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T16:26:33.491 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:13.639
1712 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 3 SC | MACH LED 3 SC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Đức | Nhóm 1 |  |  | 384329400 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000/160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500&nbsp;<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 95<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 57<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 56<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 60 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T16:18:14.248 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:13.639
1713 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 2 SC | MACH LED 2SC |  | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 445744950 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> |  |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 95<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W&nbsp;<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09T15:50:51.049 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11T07:44:13.640
1714 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS400D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:26:31.705 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.593
1715 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS300D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:24:30.237 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.594
1716 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS250D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:22:23.628 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.594
1717 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200D 1 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS200D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T11:19:40.536 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.594
1718 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS2000M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:50:50.372 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.594
1719 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Khay đựng mẫu lọ kim tiêm - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2005 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 22040448 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Khay đựng lọ hoặc kim tiêm chứa dược chất phóng xạ dùng trong máy đo liều chuẩn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T16:32:49.626 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:32:33.771
1720 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện | MEB-903 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T10:03:45.162 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T07:44:50.166
1721 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-1500M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:49:20.779 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:30:49.594
1722 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I53 | NIHOPHAWA-I53 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:09:28.023 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:36:43.203
1723 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-6.0mm / L-8mm | QSI-6-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:51:18.876 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.441
1724 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-6.0mm / L-6mm | QSI-6-6 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp;6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp;6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:46:38.243 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.441
1725 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS250M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:35:16.240 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.110
1726 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS200M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:33:30.538 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.110
1727 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS2000M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:06:18.038 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.110
1728 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-1500M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:04:14.929 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.111
1729 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1200M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T10:00:23.085 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:02.111
1730 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-16mm | QSI-5-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:44:12.395 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.441
1731 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-13mm | QSI-5-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:37:13.204 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.441
1732 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-11.5mm | QSI-5-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:34:17.548 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.441
1733 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-10mm | QSI-5-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:24:00.887 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:42.442
1734 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện<br /> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> |  |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T11:25:42.751 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T11:25:42.815
1735 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS800M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:55:02.831 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.208
1736 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS600M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:49:01.688 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.208
1737 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS500M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:46:23.276 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.208
1738 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS400M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:44:21.279 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.208
1739 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS300M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:28:52.515 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:08.208
1740 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I32 | NIHOPHAWA-I32 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:07:17.681 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T10:36:43.203
1741 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | CERA-CHEK 1070 Blood Glucose Test meter | G300 |  | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <p><b>Máy đo đường huyết cá nhân</b></p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p> <p>Tên sản phẩm: Máy đo đương huyết CERA-CHEK 1070<br /> Model: G 300<br /> Hiệu chuẩn: Huyết tương (YSI 2300 STAT PLUS)<br /> Loại mẫu: Máu toàn phần được lấy từ mao mạch và tĩnh mạch<br /> Thể tích mẫu: 0.5µL<br /> Dãi Hematocrit: 10% ~ 70%<br /> Thời gian đo: 5 giây<br /> Kích thước: 53.6 x 94 x 14.9 (mm)<br /> Trọng lượng: 35 g<br /> Nguồn cung cấp: 01 pin lithium CR2032 3V<br /> Màn hình: LCD<br /> Bộ nhớ: 1000 kết quả đo với thời gian<br /> Tự động tắt nguồn: Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút không sử dụng<br /> Đơn vị đo: Có thể chọn lựa giữa mg/dL hoặc mmol/L<br /> Môi trường làm việc: 4°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F), độ ẩm &lt; 85% RH<br /> Độ cao so với mặt nước biển: 4.000m (13.200ft)<br /> Dãi đo: 10 ~ 900 mg/dL (0,6 ~ 50 mmol/L)<br /> Điều kiện lưu trữ: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)<br /> (Máy đo đường huyết) độ ẩm &lt; 85% RH, 700 ~ 1.060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-04T14:38:46.771 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11T10:36:43.203
1742 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | ORTHO VISION Max Analyzer | ORTHO VISION Max |  | Thụy Sĩ | Ortho Clinical Diagnostics |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 2947370000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-22 | <p>- Máy định nhóm máu tự động&nbsp;ORTHO VISION Max</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23T10:08:55.379 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-11T10:36:43.203
1743 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-8mm | QSI-5-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:20:39.887 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.393
1744 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-5.0mm / L-6mm | QSI-5-6 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:13:55.366 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.393
1745 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-4.2mm / L-16mm | QSI-4.2-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 4.2</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính&nbsp; 4.2</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:11:27.629 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.393
1746 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-4.2mm / L-13mm | QSI-4.2-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T14:05:09.805 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.393
1747 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-4.2mm / L-8mm | QSI-4.2-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:50:21.431 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:46.394
1748 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | GE100 |  | Đài Loan | Bionime Corporation |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao |  | Nhóm 2 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-02-03 | <p>- Máy có tính năng mã hóa tự động</p> <p>- Các que đo được sử dụng điện cực bằng vàng</p> <p>- Que đo được thiết kế rút ngắn đường đi của máu tới sensor</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Men/ Công nghệ đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>GOD/ Cảm biến điện hóa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Thời gian đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>5 giây</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:14px;"> <p>Dung lượng bộ nhớ</p> </td> <td style="width:348px;height:14px;"> <p>500 lần đo kèm theo ngày giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;"> <p>Tiết kiệm điện</p> </td> <td style="width:348px;"> <p>Máy tự động tắt sau 2 phút&nbsp; hoặc sau</p> <p>3 giây khi nhấn nút tắt nguồn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:19px;"> <p>Nhiệt độ hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:19px;"> <p>10 - 40 &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Độ ẩm hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>10 - 90 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>1 viên CR 2032</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Tuổi thọ của pin</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>Khoảng 1000 lần đo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:22px;"> <p>Kích cỡ</p> </td> <td style="width:348px;height:22px;"> <p>98 x 4,6 x 17,5 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Trọng lượng</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>Khoảng&nbsp; 53 g ± 5g( gồm cả pin)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Diện tích hiển thị</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>32 x 53 mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-03T11:07:13.317 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-11T10:37:10.411
1749 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 200 | NeoChem 200 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Serbia | Nhóm 3 |  |  | 590000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hoá tự động NeoChem 20</strong></p> <p>Máy phân tích hóa học lâm sàng hoàn toàn tự động. Hiệu quả cực cao</p> <p>Công suất: 210 xét nghiệm /giờ. Cài đặt 1200 chỉ số xét nghiệm với phương pháp: Điểm cuối (End point); Kinetic (Động học), Fix time,….</p> |  |  | <p>Nguyên tắc đo màu quang học bằng các phương pháp: End Point (điểm cuối), Kinetic (động học). đo thời gian cố định vv…</p> <p>Công suất: lên 210 xét nghiệm /h. Lưu trữ: Lên tới 1200 kết quả</p> <p>Thể tích mẫu: 2 ~ 100U,&nbsp;&nbsp;&nbsp;±0,1&nbsp;µl&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Thể tích thuốc thử: R1: 10 ~ 500&nbsp;µl, R2: 10 ~ 500uL,&nbsp;±0,5&nbsp;µl&nbsp;</p> <p>Khay thuốc thử: 60 vị trí thuốc thử (bao gồm cả vị trí 1 rửa và 1 vị trí pha loãng)</p> <p>Khay mẫu: 71 vị trí mẫu, bao gồm cả chất tẩy rửa, chât chuẩn, QC, vị trí STAT</p> <p>Khay phản ứng: 120 vị trí&nbsp;</p> <p>Thể tích phản ứng tối thiểu: 180uL&nbsp;</p> <p>Thời gian phản ứng tối đa: 22 phút&nbsp;</p> <p>Lượng nước tiêu thụ: ít hơn 4L / giờ với trạng thái làm việc&nbsp;</p> <p>Nguồn sáng: đèn halogen 12V / 20W&nbsp;</p> <p>Ngưỡng Hấp thụ&nbsp;&nbsp;: -0.5Abs-6.0Abs,&nbsp;</p> <p>Độ phân giải 0.0001 Abs&nbsp;&nbsp;</p> <p>Bước sóng: 10 bước sóng khác nhau (340nm ~ 800nm), 2 bước sóng&nbsp;&nbsp;tự chọn&nbsp;</p> <p>Độ chính xác của bước sóng: ± 1 nm&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ của thuốc thử luôn bảo đảm: 2°C-8°C&nbsp;</p> <p>Các bước rửa: hệ thống có 8 bước tự động rửa bằng chất rửa chuyên&nbsp;&nbsp;dụng&nbsp;</p> <p>Hiệu chuẩn: Tự động chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng; khảo nghiệm đa tiêu chuẩn</p> <p>Thể tích hỗn hợp phản ứng: 110uL ~ 600uL (với đường truyền sáng là 5mm), 130uL ~ 750uL (với đường truyền sáng là 6mm), 150uL ~ 900uL (với đường truyền sáng là 7mm).&nbsp;&nbsp;</p> <p>Chuẩn: Chuẩn với 3 mức cho mỗi thông số, phân tích và biểu đồ phân tích QC&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ buồng ủ: 37 ± 0,1 ° C</p> <p>Các kháng cách điện bên ngoài: S0.1CX</p> <p>Nguồn cung cấp: 230V-50 / 60Hz, 850VA</p> <p>Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 35 ° C</p> <p>Độ ẩm tương đối: 40% ~ 85%.</p> <p>áp suất khí quyển. 86 ~ 106 kPa&nbsp;</p> <p>Cầu chì: T8AL 250V</p> <p>Mức tiêu thụ thấp</p> <p>Có 60 vị trí thuốc thử, hỗ trợ chai thuốc thử loại 25ml, 50 ml&nbsp;</p> <p>71&nbsp;&nbsp;vị trí mẫu bao gồm các vị trí cài đặt sẳn, vị trí mẫu cấp cứu, chuẩn và hiệu chuẩn.&nbsp;</p> |  | Phụ kiện theo máy: bóng đèn, kim hút, cuvette, cốc đựng mẫu, cầu chì thay thế. Máy tính và máy in. | Sử dụng phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa như đường, mỡ, men gan….trên huyết thanh |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04T10:47:31.007 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11T10:37:12.290
1750 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | T-Cell Select |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1120000 | t | Hộp | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p>Bộ kit thu thập tế bào bạch cầu theo nguyên lý sử dụng từ trường, các tế bào bạch cầu được gắn với các hạt nhiễm từ, sau đó được hút bởi nam châm để tách khỏi máu toàn phần</p> <p>&nbsp;Hộp 144 test, bao gồm:</p> <p>+ 01 Chai 50 ml dung dịch đệm cô đặc</p> <p>+ 01 Chai 10 ml dung dịch hạt từ</p> <p>+ 03 lọ x 2 ml kháng thể 1</p> <p>+ 03 lọ x 2ml kháng thể 2</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T12:58:32.312 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
1751 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi thủy điện lực | EL 27 Compact |  | Đức | Walz Elektronik GmbH |  | ["2018"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | true | 2020-10-30 | 2021-01-31 | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Máy tán sỏi thủy điện lực dùng cho tiết niệu và đường mật</span></span></p> |  |  | <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Máy tán sỏi bằng thủy điện lực (EHL)</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hiệu quả cao nhất khi so sánh với các công nghệ khác, thời gian phẫu thuật ngắn.</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Sỏi thường bị vỡ chỉ sau vài sóng xung kích</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bảo vệ: tối thiểu hóa sức căng của sóng xung kích hỗ trợ chăm sóc cẩn thận mô mềm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Chuyển hóa năng lượng cục bộ cao so với laser và tán sỏi ngoài cơ thể</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Tính kinh tế: thiết bị không cần bảo trì</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bảo vệ ống soi mũi đầu dò dạng tròn; không có vấn đề gãy vỡ so với dây quang laser</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Điều khiển 3 mức năng lượng: 3 cường độ (lên đến 950 mJ) được điều chỉnh để sử dụng trong nội soi tiêu hóa và niệu</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xung rất nhanh, biên độ tăng mạnh cho sự phá sỏi hiệu quả nhất</span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đặc tính kỹ thuật:</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Kích thước</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Rộng: 320 mm, Cao: 120 mm, Sâu: 240 mm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trọng lượng: 7,5 kg</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Năng lượng tán sỏi thủy điện lực</span> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ A/ Tần số xung (tối đa) 250 mJ/60 Hz</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ B/ Tần số xung (tối đa) 500 mJ/50 Hz</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ C/ Tần số xung (tối đa) 950 mJ/40 Hz</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đầu dò tán sỏi thủy điện lực</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Chiều dài: 450 - 3000 mm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đường kính: 2 Fr., 2,4 Fr., 3 Fr., 4,5 Fr., 7 Fr., 10 Fr.</span></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30T11:10:07.706 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-11T09:00:41.930
1752 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:05:56.260 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:45.954
1753 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS150 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS150 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T14:03:27.087 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:45.954
1754 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện để sàn | Máy chụp và can thiệp mạch máu (DSA) loại 1 bình diện cao cấp | Innova IGS 530 |  | Pháp | GE Medical Systems SCS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 30000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy chụp và can thiệp mạch máu (DSA) loại 1 bình diện cao cấp</strong></p><p><strong><em><span class="ql-cursor">﻿</span></em></strong>Model:<strong> Innova IGS 5 </strong></p><p>Hãng:<strong> GE – Mỹ</strong></p><p>Xuất xứ:<strong> Pháp</strong></p><p>Năm sản xuất:<strong> </strong>2020, mới 100%</p><p>Nhiệt độ tối đa<strong> </strong>≥ 25 độ C</p><p>Độ ẩm tối đa&nbsp;≥ 70%</p> |  |  | <p><strong>Cán<u>h tay hình chữ C:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại gắn sàn có tính năng linh hoạt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định vị theo 3 vị trí bao gồm vị trí đầu, vị trí bên trái và vị trí bên phải</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các vị trí nhớ để định vị cánh tay: có thể cài đặt theo người sử dụng&nbsp;</p><p><strong><u>Bàn bệnh nhân </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng định vị tự động với các vị trí được nhớ trong chương trình, các chương trình có thể cho phép bàn di chuyển đồng bộ với cánh tay C hoặc di chuyển độc lập.</p><p><strong><u>Nguồn phát cao thế</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát cao thế loại cao tần, công suất: 100 kW</p><p><strong><u>Bóng X quang: </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số quay anode: 130 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số tiêu điểm bóng: 3 tiêu điểm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 3 tiêu điểm (nhỏ, trung bình và lớn): 0.3mm, 0.6mm và 1.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung lượng trữ nhiệt anode: 3.7 MHU</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung lượng trữ nhiệt bóng: 6.9 MHU</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ tải nhiệt: 0.544 MHU/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp tối đa: 125 kVp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng qua bóng tối đa: 1000 mA</p><p>Dòng soi tối đa: 140 Ma...</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-09T18:39:56.432 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-09T18:39:56.483
1755 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS SL 3D |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2697300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY X QUANG NHA KHOA</b></p> <p>Model: ORTHOPHOS SL 3D</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-11T11:46:47.363 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:03.095
1756 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:38:48.847 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:45.955
1757 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Thiết bị khử trùng, diệt khuẩn sử dụng tia plasma lạnh | Mirari M1 |  | Mỹ | General Vibronics LLC., |  | ["2017"] | Công ty cổ phần Plasma Khang Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 345000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ul> <li align="justify"><strong>Bộ điều khiển (Driver) có thông số kỹ thuật:</strong></li> </ul> <table border="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:222px;"> <p><strong>BỘ ĐIỀU KHIỂN</strong></p> </td> <td style="width:246px;"> <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px;"> <p style="margin-left:17.2500pt;">Kích thước</p> </td> <td style="width:246px;"> <p>65 x 101 x 31mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px;"> <p style="margin-left:17.2500pt;">Khối lượng</p> </td> <td style="width:246px;"> <p>150g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px;"> <p style="margin-left:17.2500pt;">Dữ liệu đầu vào</p> </td> <td style="width:246px;"> <p>(DC) 5V, 10W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px;"> <p style="margin-left:17.2500pt;">Dữ liệu đầu ra</p> </td> <td style="width:246px;"> <p>(AC) 700V, 5W, 50 – 100 kHz</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty cổ phần Plasma Khang Việt | 2020-10-30T08:51:28.010 | Công ty cổ phần Plasma Khang Việt | 2020-11-11T09:00:41.930
1758 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO A6 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø Máy siêu âm xách tay VINNO A6 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Màn hình IPS độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch, công nghệ LED với các điều chỉnh định vị gần như vô hạn, Khả năng nghiêng rất lớn</p><p>Ø Có 03 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 02 cổng kết nối USB</p><p>Ø 08 thanh trượt TGC</p><p>Ø Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:28:24.591 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:28:24.786
1759 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | "Truelab™ Uno Dx Real Time Quantitative micro PCR Analyser" | "Truelab™ Uno Dx Real Time Quantitative micro PCR Analyser" |  |  | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 264136950 | t | Chiếc | false | 2021-01-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">TRUELAB</strong><sup style="color: black;"><strong>TM </strong></sup><strong style="color: black;">TRUELAB</strong><sup style="color: black;"><strong>TM</strong></sup><strong style="color: black;"> UNO</strong></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 248mm x 185 mm x 112 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 1.5 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất: 1 mẫu trên 1 lần chạy</span></p><p><span style="color: black;">+ Pin Lithium: 7.4V, 7.8 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu vào bộ adapter: 1 pha, 100-240V; 50/60hz; 1500mA</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu ra của adapter: 10V; 4500mA; 45VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ phận quang học: huỳnh quang, 3 bước sóng</span></p><p><span style="color: black;">+ Tốc độ: 40 chu kỳ khuếch đại PCR/35 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Kết nối: Wifi, Bluetooth, 3G</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiệu chuẩn: tự động</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ: 20.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị: 5’’, cảm ứng</span></p><p><strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động của máy realtime pcr định lượng 1 cổng: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 15 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 10 – 80%</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-11T17:08:57.618 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T08:55:21.975
1760 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Máy phân tích nhóm máu tự động | QWALYS 3 |  | Pháp | Diagast |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 5000000000 | t | Cái | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>MÁY PHÂN TÍCH NHÓM MÁU TỰ ĐỘNG</p><p>Model: QWALYS 3</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-03T10:54:16.281 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-23T15:48:30.536
1761 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | "Truelab™ DUO Real Time Quantitative micro PCR Analyser" | "Truelab™ DUO Real Time Quantitative micro PCR Analyser" |  |  | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 322834050 | t | Chiếc | false | 2021-01-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sử dụng nguồn điện Pin và nguồn điện 220V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chạy bất cứ loại chíp nào</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất từ 20-24 mẫu/ngày</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 3 bước sóng</p><p>Hệ thống tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p><strong style="color: black;">MÁY REALTIME PCR ĐỊNH LƯỢNG HAI CỔNG</strong><span style="color: black;"> </span><strong style="color: black;">TRULAB DUO</strong><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 240 mm x 242 mm x 159 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 3.6 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất: 2 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ Pin Lithium: 7.4V, 7.8 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu vào bộ adapter: 1 pha, 100-240V; 50/60hz; 1500mA</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu ra của adapter: 10V; 5500mA; 55VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ phận quang học: huỳnh quang, 3 bước sóng</span></p><p><span style="color: black;">+ Tốc độ: 40 chu kỳ khuếch đại PCR/35 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Kết nối: Wifi, Bluetooth, 3G</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiệu chuẩn: tự động</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ: 20.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị: 5’’, cảm ứng</span></p><p><span style="color: black;">+ Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61326</span></p><p><strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động của máy realtime pcr định lượng hai cổng: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 15 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 10 – 80%</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-11T17:14:30.629 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-11T17:14:30.685
1762 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | T-Cell Xtend |  | Anh | Oxford Immunotec Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | Anh | Nhóm 3 |  |  | 8600000 | t | Hộp | true | 2020-10-27 | 2023-11-27 | <p>Dung dịch tăng thời gian bảo quản máu toàn phần IVD, Dung dịch T-Cell Xtend chứa các kháng thể đơn dòng có khả năng ngưng kết hồng cầu, làm tăng hiệu quả tách bạch cầu, tăng thời gian bảo quản máu toàn phần lên đến 32 giờ cho xét nghiệm Lao T-SPOT.TBDung dịch tăng thời gian bảo quản máu toàn phần IVD, Dung dịch T-Cell Xtend chứa các kháng thể đơn dòng có khả năng ngưng kết hồng cầu, làm tăng hiệu quả tách bạch cầu, tăng thời gian bảo quản máu toàn phần lên đến 32 giờ cho xét nghiệm Lao T-SPOT.TB</p> <p>Hộp 3 lọ x 2ml</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27T12:51:18.565 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11T11:25:27.497
1763 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | máy hút dịch | SU60.15 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 49000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Máy hút dịch SU60.15 được dùng để hút dịch, khí và các chất thải khác trong phòng mổ trong quá trình thực hiện ca mổ hoặc sau ca mổ.</p> <p>- Điện thế: 220-240 VAC/ 50-60</p> <p>- Lưu lượng: 60 l/dk</p> <p>- Sức hút tối đa: 760 mmHg</p> <p>- Có thể điều chỉnh sức hút trên bảng điều khiển.</p> <p>- Tiếng ồn: max 50dB</p> <p>- Loại thiết bị: IIa</p> <p>- Bình chứa chất thải loại 5L</p> <p>- Kích thước: 500x520x970 mm (rộng x dài x cao)</p> <p>- Trọng lượng: 21 kg</p> <p>- Dễ dàng lau chùi, làm sạch máy.</p> <p>- Công nghệ bảo vệ bơm chống tràn và rò dịch ra hệ thống bơm</p> |  |  | <p>- Máy hút dịch SU60.15 được dùng để hút dịch, khí và các chất thải khác trong phòng mổ trong quá trình thực hiện ca mổ hoặc sau ca mổ.</p> <p>- Điện thế: 220-240 VAC/ 50-60</p> <p>- Lưu lượng: 60 l/dk</p> <p>- Sức hút tối đa: 760 mmHg</p> <p>- Có thể điều chỉnh sức hút trên bảng điều khiển.</p> <p>- Tiếng ồn: max 50dB</p> <p>- Loại thiết bị: IIa</p> <p>- Bình chứa chất thải loại 5L</p> <p>- Kích thước: 500x520x970 mm (rộng x dài x cao)</p> <p>- Trọng lượng: 21 kg</p> <p>- Dễ dàng lau chùi, làm sạch máy.</p> <p>- Công nghệ bảo vệ bơm chống tràn và rò dịch ra hệ thống bơm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-10T16:25:39.006 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T11:46:18.151
1764 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy làm ấm trẻ sơ sinh | IW-200 |  | Mỹ | Andromeda, LLC. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT |  | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điều khiển servo bằng bộ vi xử lý.</p> <p>- Bộ điều khiển vi xử lý cho phép hai chế độ: thủ công và tự động</p> <p>- Nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ da được hiển thị bằng đèn LED</p> <p>- Báo động bằng âm thanh và hình ảnh.</p> <p>- Các chức năng báo động an toàn bao gồm: Mất điện, độ lệch nhiệt độ, lỗi đầu dò cảm biến nhiệt độ, lỗi nhiệt độ da, nhiệt độ quá cao</p> <p>- Chức năng ngắt nhiệt thứ hai để an toàn hơn</p> <p>- Nguồn phát xạ nhiệt bằng vi tinh thể thạch anh</p> <p>- Bốn mặt bảo vệ trong suốt có 2 khe gắn dịch truyền</p> <p>- Cấu trúc nhôm cho thiết bị độ bền và không rỉ sét.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T16:21:39.330 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:50:23.108
1765 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Omega 1000 |  | Mỹ | Andromeda, LLC. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 264000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:864px;" width="864"> <tbody> <tr> <td style="width:828px;height:20px;"> <p>- Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ không khí, công suất nhiệt đều được hiển thị bằng đèn LED</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;"> <p>- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điều khiển servo bằng bộ vi xử lý.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:19px;"> <p>- Chế độ điều khiển: Chế độ không khí</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:4px;"> <p>- Độ ẩm được điều chỉnh theo 2 cấp độ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;"> <p>- Chức năng tự kiểm tra, nhiều báo động âm thanh và hình ảnh</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:16px;"> <p>- Chức năng báo động: Mất điện, quá nhiệt, lệch nhiệt độ, hỏng cảm biến nhiệt độ, hỏng quạt.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:3px;"> <p>- Cấu trúc nhôm giúp hoạt động ổn định</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:4px;"> <p>- Có chế độ cài đặt nhiệt độ &gt;37℃</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:20px;"> <p>- Bảo vệ ba lớp khi nhiệt độ quá cao với thiết bị ngắt riêng biệt, cho độ an toàn cao hơn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:20px;"> <p>- Có thể điều chỉnh góc nghiêng của giường trẻ sơ sinh</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;"> <p>- Có chức năng khóa bàn phím ngăn ngừa vô tình thay đổi cài đặt.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:20px;"> <p>- Khay chứa nước có thể kéo và đẩy, thuận tiện cho việc thêm nước và làm sạch</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;"> <p>- Quạt có độ ồn thấp và tuổi thọ dài</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:19px;"> <p>- Chênh lệch nhiệt độ và nhiệt độ quá cao được điều chỉnh trực tiếp từ bảng điều khiển phía trước.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:12px;"> <p>- Có chức năng tắt / đặt lại để báo động</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;height:22px;"> <h2>- Có thể nâng cấp Đèn điều trị vàng da chiếu từ trên xuống</h2> </td> </tr> <tr> <td style="width:828px;"> <p>- Có thể nâng cấp Đèn điều trị vàng da chiếu từ dưới lên</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T16:11:04.736 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:50:23.108
1766 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS800 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:37:04.516 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.551
1767 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:35:08.903 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.551
1768 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:33:25.135 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.551
1769 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS400 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:31:40.059 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.552
1770 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:29:42.088 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.552
1771 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS250 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T11:27:33.181 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:31:51.552
1772 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MP1000NT Plus |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 57500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ&nbsp;</strong><strong>MP1000NT Plus</strong><br /> <em>MP1000NT Plus là monitor theo dõi bệnh nhân có đầy đủ chức năng cho chăm sóc tổng quát cũng như ICU. Hẹ thống có màn hình 10.4'' hiển thị đầy đủ chức năng và thông số bệnh nhân</em></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T10:26:20.924 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.787
1773 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Máy in cuộn - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5430-0058 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 70380255 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Máy in nhãn sử dụng cho máy chuẩn liều CRC</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T14:43:24.789 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:33:29.738
1774 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy ghi Holter ECG 24h | SEER 1000 |  | Đức | GE Healthcare |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy ghi điện tim SEER 1000 được thiết kế để ghi dữ liệu ECG liên tục. Máy ghi tự nó không phân tích tim và được thiết kế để dùng chung với một phần mềm phân tích ECG liên tục. Dữ liệu đã ghi được tải lên một PC, để được phân tích và sau đó đánh giá bởi một bác sỹ hoặc một chuyên gia y tế.</p> <p>Các thiết bị dành cho người dùng có trình độ trong các bệnh viện hoặc cơ sở y tế khi có sự giám sát trực tiếp của một bác sỹ có trình độ chuyên môn.</p> <p>Có ba máy ghi điện tim SEER 1000, được phân biệt trong khoảng thời gian ghi tối đa và theo màu sắc của mặt trước:</p> <ul> <li>24 giờ (màu xanh dương)</li> <li>48 giờ (màu tím)</li> <li>7 ngày (màu xanh lá)</li> </ul> <p>Tất cả ba máy ghi điện tim SEER 1000 phù hợp với việc sử dụng cho bệnh nhân trưởng thành và bệnh nhân nhi (bao gồm các bệnh nhân dưới 10 kg).</p> <p>Có sẵn hai ứng dụng phần mềm, một dưới dạng ứng dụng Apple iOS, một dưới dạng ứng dụng phần mềm dành cho hệ điều hành Microsoft Windows. Cả hai ứng dụng được thiết kế để truyền dữ liệu bệnh nhân đến máy ghi khi chuẩn bị ghi, kiểm tra bằng mắt các đường cong ECG, thay đổi các thiết lập máy ghi và khởi động ghi. Việc sử dụng ứng dụng này là tùy chọn.</p> <p>Để đánh giá, các bản ghi ECG được đọc vào PC bằng cáp USB đặc biệt.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T15:41:32.896 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:50:23.108
1775 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Máy chuẩn liều phóng xạ CRC-55tPET | 5130-3235 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 808822504 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-03-31 | <p>Tên chung: Máy đo liều phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy đo hoạt độ chuẩn của đồng vị phóng xạ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-09T10:20:12.408 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:33:41.787
1776 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động thông minh | P100 |  | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 59000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Máy truyền dịch tự động</p> <p>Model: P100</p> <p>Hãng: Medima – Ba Lan</p> <p>Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ</p> <p>Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn</p> <p>Khóa dòng chảy tự do tiên tiến, an toàn cao</p> <p>Khởi truyền nhanh chóng</p> <p>Với 12 mức áp lực tắc nghẽn</p> |  |  | <p>Màn hình hiển thị màu 3.2” độ tương phản và độ phân giải cao, Màn hình cảm ứng chạm<br /> Bàn phím chữ và số thiết kế như&nbsp;bàn phím điện thoại<br /> Giao diện an toàn và dễ sử dụng<br /> Khởi động nhanh bơm truyền<br /> Nguồn cung cấp tích hợp trong máy, tay cầm, kẹp treo máy 2 chiều<br /> Thuật toán tránh tắc nghẽn thông minh<br /> Hệ thống hỗ trợ cung cấp truyền nhanh (Bolus)<br /> Hệ thống cảnh báo tiên tiến<br /> Có 2 mức bảo vệ an toàn bơm truyền bằng Mật khẩu<br /> Chế độ làm việc ngày và đêm.<br /> Cập nhật chương trình và cấu hình bơm tiêm tự động mà không dừng quá trình bơm truyền<br /> Giao thức kết nối HL&amp; với PDMS/HIS<br /> Tất cả các bộ dây truyền dịch Medima chuyên dụng đều được làm bằng vật liệu không có PVC DEHP hoặc không có PVC<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15T23:09:43.091 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:10.496
1777 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy theo dõi huyết áp | TONOPORT V |  | Đức | GE Healthcare |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 84000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>TONOPORT V là máy theo dõi huyết áp mang theo người bệnh nhân, kích thước nhỏ dùng để đo huyết áp cho bệnh nhân theo cách thức không xâm lấn, di động.</p> <p>TONOPORT V không thích hợp để đo huyết áp cho trẻ sơ sinh. Nó cũng không thích hợp để sử dụng trong chăm sóc tích cực.</p> <p>Thời gian đo được đến 30 giờ, trong đó TONOPORT V ghi huyết áp bệnh nhân theo những quãng thời gian có thể chọn rồi lưu lại kết quả. Có thể chọn một trong ba phương thức đo khác nhau.</p> <p>Phương pháp đo dao động:</p> <p>- Huyết áp được đo bằng phương pháp đo dao động. Tiêu chí của phương pháp này là đo chồng các nhịp của huyết áp trong mỗi kỳ tâm thu qua áp suất không khí trong bao đo.</p> <p>- Bao đo huyết áp được quấn quanh cánh tay trên và bơm lên đến áp suất cao hơn hẳn huyết áp tâm thu dự kiến. Bộ biến năng áp suất đo cả áp suất bao đo và nhịp áp suất đo chồng. Trong lúc đo huyết áp, bao đo phải được để ở tầm cao ngang với tim.&nbsp; Nếu không thực hiện được việc này, áp suất thủy tĩnh</p> <p>của cột chất lỏng trong mạch máu sẽ khiến cho kết quả đo không đúng.</p> <p>- Khi&nbsp; bệnh nhân ngồi hoặc đứng trong lúc đo, bao đo sẽ tự động ở tầm cao phù hợp</p> <p>- Máy theo dõi huyết áp TONOPORT V có hệ thống đo huyết áp và một bộ vi xử lý để điều khiển hệ thống và xử lý dữ liệu. Máy theo dõi này được cấp điện bằng hai viên pin cỡ AA (pin sạc NiMH hoặc pin kiềm).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05T15:34:12.860 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11T09:50:23.108
1778 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bộ nội soi TMH | Cham vision |  | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 386000000 | t | Bộ | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Bộ nội soi TMH để thăm khám TMH</p> <p>Có thể sử dụng độc lập hoặc đi kèm bàn khám TMH</p> |  |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07T09:48:20.722 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T09:06:23.048
1779 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | JW - W2000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <ul> <li>JW-W2000 là loại giường sưởi ấm di động với đầy đủ các chức năng thích hợp cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh</li> <li>Chức năng sưởi ấm nhanh: Có chế độ sưởi ấm trước tấm đệm giúp sưởi ấm bé cả trong những trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có đèn thăm khám ánh sáng LED giúp bác sỹ có thể quan sát màu sắc trên da của bé</li> <li>Tấm đệm mềm mại thoải mái khi nằm không gây đau cho trẻ.</li> <li>Khay chứa cattset chụp X-Quang, có thể chụp X-Quang cho bé ngay tại giường.</li> <li>Bộ vi xử lý của hệ thống làm cho việc điều khiển nhiệt độ một cách chính xác để tránh việc không khí lạnh ảnh hưởng tới trẻ sơ sinh.</li> <li>Trong chế độ làm ấm nhanh, giá trị của kháng đốt tại 100% là 30mW/cm2 ± 20% trong khoảng 15 phút và sau đó giữ nguyên tại 20% với giá trị là 4.8mW/cm2 ± 20%.</li> <li>Chế độ da cung cấp môi trường tối ưu bằng việc tính toán chính xác khoảng cân bằng của nhiệt độ da của trẻ sơ sinh.</li> <li>Nôi được thiết kế cho phép điều khiển nghiêng góc một cách nhẹ nhàng từ bất kì vị trí nào (± 15<sup>o</sup>)</li> <li>Tấm đệm lớn đảm bảo sự ổn định khi quan sát nhanh trẻ sơ sinh, tấm đệm còn có 4 tường bảo vệ xung quanh. Tính năng lựa chọn thêm có thêm khay đựng cassette chụp X-quang và cân</li> <li>Thiết bị có một bộ điều khiển gắn sẵn để kết nối và hỗ trợ kháng đốt cho đến chân đế. Nó có một nguồn đầu vào để kết nối bên ngoài điện và một ổ cắm để kết nối cảm biến nhiệt độ.</li> <li>Bộ đếm thời gian tạo ra tín hiệu tại 1, 3, 5 và 10 phút cho test Apgar</li> <li>Có thể xoay máng sưởi 90<sup>o</sup> theo chiều kim đồng hồ và ngược lại trong quá trình chụp X-quang</li> <li>Các phụ kiện khác có thể được tháo lắp dễ dàng khi gắn vào thiết bị.</li> </ul> |  | <p><strong><u>I. Cấu hình nâng cao bao gồm</u></strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>JW-W2000</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>Sirio Baby 200</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Italy</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>New Aspiret</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: Italy</strong></p> <p>-&nbsp; Bộ lưu điện 2kVA: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Tài liệu sử dụng và bảo dưỡng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>-&nbsp; Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p style="margin-left:1.2pt;"><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 630 x 1050 x 1845 mm (Rộng x Sâu x Cao)</li> <li>Cân nặng: 85Kg</li> <li>Kích thước tấm đệm: 480 x 680 mm (Rộng x Sâu)</li> <li>Chế độ điều khiển: Chế độ bằng tay, chế độ da.</li> <li>Khoảng hiển thị nhiệt độ da: 22° - 42°C, độ phân giải: ± 0.3<sup>o</sup>C</li> <li>Khoảng điều khiển nhiệt độ da: 36° - 38°C, độ phân giải: ± 0.3<sup>o</sup>C</li> <li>Cảm biến nhiệt độ da: 02 chiếc</li> <li>Dải điều khiển kháng đốt: 10 bước (0 – 100%)</li> <li>Năng lượng bức xạ nhiệt kháng đốt: 30mW/cm2 ± 20%</li> <li>Tuổi thọ kháng đốt: 5000 giờ</li> <li>Màn hình hiển thị các cảnh báo: Lỗi nguồn, Lỗi hệ thống, Lỗi nhiệt độ da, Lỗi đầu dò, Kiểm tra trẻ sơ sinh.</li> <li>Hiển thị thời gian bộ đếm apgar: 0~99 phút (bước đếm 1 phút)</li> <li>Điều chỉnh độ nghiêng của giường: -15° ~ +15° ± 3°</li> <li>Ngăn kéo chưa đồ chịu tải trọng 7kg</li> <li>Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: 10°C đến 40°C, 30% đến 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T17:55:01.356 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T10:38:13.298
1780 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-710 |  | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm null |  |  | 18000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu</strong></p> <p><strong><em>(Máy đo Spo2 cầm tay)</em></strong></p> <p>Model: BT - 710</p> <p>Hãng sản xuất: Bistos Co.,Ltd</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Năm sản xuất: 2020, mới 100%</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật</p> <p>-&nbsp;Màn hình màu cảm ứng&nbsp;4.3 inch</p> <p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng màn hình &nbsp;5 mức</p> <p>-&nbsp;Kiểu cầm tay</p> <p>-&nbsp;Hiệu suất đo SPO2 chính xác ngay cả khi lưu lượng máu lưu thông ở mức thấp hoặc có cử động của bệnh nhân.</p> <p>-&nbsp;Phần mềm kết nối với máy tính để xem, phân tích</p> <p>-&nbsp;Thời gian làm việc liên tục lên đến 8 giờ với pin có thể sạc lại</p> <p>- Lưu trữ dữ liệu&nbsp;168 giờ</p> <p>-&nbsp;Bộ sạc DC 5V với đầu cắm Micro - USB tiện lợi. Pin có thể sạc với cổng USB bên ngoài.</p> <p>-&nbsp;Thích hợp cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p> <p>-&nbsp;SpO2 tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 80601-2-61:2011</p> <p>-&nbsp;Dải đo SpO2: 0 ~ 100%</p> <p>-&nbsp;Độ phân giải: 1%</p> <p>-&nbsp;Độ chính xác (70 ~ 100%): người lớn/trẻ em: &nbsp;±2%; Trẻ sơ sinh: &nbsp;±3%</p> <p>-&nbsp;Thời gian làm mới giá trị đo: 1 giây/thời gian</p> <p>-&nbsp;Độ chính xác (0 ~ 69%): Không xác định</p> <p>-&nbsp;Chỉ số tưới máu: 0.05 ~ 20%</p> <p>- Dải đo nhịp tim: &nbsp;25 đến &nbsp;250 nhịp/phút</p> <p>-&nbsp;Độ phân giải: ± 1 nhịp/phút</p> <p>-&nbsp;Độ chính xác: &nbsp;±2 nhịp/phút</p> <p>-&nbsp;Báo động SpO2 cao, thấp và đưa ra các cảnh báo bằng thông báo</p> <p>-&nbsp;Thời gian đặt độ trễ của báo động: Tắt, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, hoặc 8 giây</p> <p>-&nbsp;Mức âm lượng báo động: &nbsp;0 đến &nbsp;9</p> <p>-&nbsp;Pin: Kiểu pin Li-ion 3.7V, 4400mAh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-11-11T11:27:57.186 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2020-12-31T00:00:06.848
1781 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy phun khí dung siêu âm | Hikoneb 906S/LCD |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 33240000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-11 | <p>- Được thiết kế đặc biệt để sử dụng liên tục</p> <p>- Màn hình tinh thể lỏng</p> <p>- Được tích hợp bộ hẹn giờ, điều chỉnh tối đa 120 phút</p> <p>- Cơ chế làm nóng hơi nước tự động, làm nước hơi nóng lên đến 38° C</p> <p>- Lượng bốc hơi không đáng kể</p> <p>- Công tắc bật/tắt, 3 nút thao tác trên bảng điều khiển</p> <p>- Báo động ánh sáng và âm thanh khi gặp sự cố và mực nước thấp</p> <p>- Chế độ an toàn khi gia nhiệt</p> <p>- Có thể sử dụng một lượng nhỏ thuốc (5-7 ml)</p> <p>- Hiệu suất phun sương cao, tiêu thụ năng lượng thấp</p> <p>- Bộ chuyển đổi Oxy để cấp khí hô hấp với bình bốc hơi</p> <p>- Cơ chế lọc kép để giảm nguy cơ ô nhiễm</p> <p>- Vỏ nhựa ABS và hệ thống cánh tay hỗ trợ</p> <p>- Thiết kế đặc biệt giúp giảm bớt độ dao động</p> <p>- Hiển thị menu đa ngôn ngữ.</p> |  |  | <p>- Nguồn hoạt động: 230V / AC</p> <p>- Tần số chính: 50 60 Hz</p> <p>- Công suất: 70 W</p> <p>- Kích thước hạt: 0.5 - 6 micron</p> <p>- Bình phun sương Polycarbonate: 650 ml</p> <p>- Dải phun: 0-5 ml/min</p> <p>- Trọng lượng:&nbsp; 4 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T10:06:34.982 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11T11:43:56.143
1782 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động người lớn, trẻ em | Meditec 1100 |  | Anh | Meditec International England Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy thở xách tay sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp: cấp cứu trên mặt đất, xe cứu thương, dịch vụ y tế quân sự, cấp cứu trên không.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân đa dạng từ người lớn đến trẻ em (&gt;5kg).</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy thở vận hành bằng khí nén, điều khiển điện tử.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng cho chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thông khí kiểm soát thể tích với nhiều chế độ làm việc</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao diện thân thiện với người sử dụng, dễ dàng vận hành</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo dõi các thông số thông khí với cảm biến lưu lượng proximal</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống báo động được tối ưu hóa</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pin Lithium có thể sạc lại lên đến 4 giờ sử dụng</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết kế mạnh mẽ với lớp vỏ cứng bên ngoài chịu được va đập, rơi; hoạt động trong môi trường khắc nghiệt: -18 đến 50 độ C.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bàn phím huỳnh quang khẩn cấp thuận tiện khi sử dụng trong bóng tối.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T09:27:11.230 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16T09:28:43.632
1783 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Máy chuẩn liều phóng xạ CRC-55tR | 5130-3234 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 808822504 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-03-31 | <p>Tên chung: Máy đo liều phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy đo hoạt độ chuẩn của đồng vị phóng xạ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-06T11:07:57.135 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:34:03.762
1784 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:57:12.098 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T15:06:09.378
1785 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I200 | NIHOPHAWA-I200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 125000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:19:20.092 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:50:50.760
1786 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | MM1100 |  | Trung Quốc | Tianjin Empecs Medical Device Co. Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1085000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Đặc tính nổi bật</p> <p>- Thời gian cho kết quả nhanh sau 5 giây.<br /> - Thiết kế nhỏ gọn phù hợp mang theo người.<br /> -&nbsp;Tự động tắt nguồn sau 100 giây không sử dụng.<br /> -&nbsp;Màn hình LCD hiển thị kết quả đo và trạng thái máy.<br /> - Có kết nối USB và Bluetooth 4.0 để truyền dữ liệu.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-10T11:48:52.665 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.884
1787 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS600 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:53:24.545 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1788 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:49:03.820 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1789 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS400 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:47:02.770 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1790 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS300 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:45:06.081 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1791 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS250 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:42:53.116 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1792 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:40:32.683 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:04.184
1793 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống thiết bị thủy trị liệu toàn thân có dòng điện Galvanic điện phân thuốc trong nước | WORISHOFEN UW GI 1800AC |  | Đức | Trautwein GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-05 | 2021-01-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485 : 2012</p> |  |  | <p>-&nbsp;Bảng điều khiển Wörishofen,khung, hệ thống điện,thiết bị bơm nước, vòi sen tay mở rộng.</p><p>-&nbsp;Hệ thống điều khiển vi xử lý GI</p><p>-&nbsp;Hiển thị kỹ thuật số, hẹn giờ cho thời gian điều trị.</p><p>-&nbsp;Dòng Galvanic : 0-24 volt, max 2 ampere</p><p>-&nbsp;4 Kiểu xung điện điều trị:</p><p>Xung đơn nửa sóng hình sin tần số 50 Hz</p><p>Xung vuông, 140Hz, pulse/pause ratio 2/5</p><p>Xung tăng : Dòng ngưỡng sóng vuông chậm, tức là sóng vuông 50Hz, với sóng xoang 0,5Hz được đặt chồng lên nhau</p><p>Xung răng cưa : Dòng ngưỡng sóng vuông nhanh, tức là sóng vuông 50Hz, với Sóng xoang 2Hz được đặt chồng lên nhau</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-05T11:38:33.522 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-05T11:38:33.697
1794 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự đông Indiko | Indiko |  | Phần Lan | Thermo Fisher Scientific Oy |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị:</p> <p>Công suất:</p> <p>- 200 test/h (chỉ sinh hóa)</p> <p>- 320 test/h (sinh hóa và điện giải) (bộ điện giải là tùy chọn phải mua thêm)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-11-09T15:03:24.823 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-12-31T00:00:06.919
1795 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 998000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.</p><p>Nhiệt độ:</p><p>- Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.</p><p>- Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:50.045 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:32:22.184
1796 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ tổng quát điều khiển điện - thủy lực | T800 .2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>-Model thiết bị : <strong>T800S.2</strong></p> <p>-Hãng, nước&nbsp;sản xuất : AMTAI/ Mỹ</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE, FDA</p> <p>-&nbsp;Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p> <p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ ≥ 35<sup>0</sup>c, độ ẩm ≥ 75%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p> <p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng</p> <p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p> <p>- Bàn mổ được thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ , thoải mái và linh hoạt cho tất cả các loại phẫu thuật chuyên khoa lâm sàng như: phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật tim và mạch máu, phẫu thuật nội soi, tiết niệu, sản phụ khoa, bụng, thận, mật,&nbsp; thần kinh, mắt, và chỉnh hình- mổ khớp gối… Tùy từng loại phẫu thuật sẽ có phụ tùng tương ứng kèm theo.</p> <p><strong>Giá&nbsp;nêu trên là giá của bàn mổ có cấu hình&nbsp;tiêu chuẩn.&nbsp; Giá thành bàn mổ thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>Chiều rộng cuả bàn mổ (không kể các thanh ray): 52cm</p> <p>Chiều dài của bàn mổ: 210 cm</p> <p>Chiều cao tối đa: 112 cm</p> <p>Chiều cao tối thiểu: 68 cm</p> <p>Trendelenburg: ~ -30<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p>Lateral&nbsp; tilt: ~ -20<sup>0 </sup>÷ 20<sup>0</sup></p> <p>Back section: ~ -50<sup>0 </sup>÷ 80<sup>0</sup></p> <p>Head seciton: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 90<sup>0</sup></p> <p>Leg section: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p>Pin: 24V, 14 Ah</p> <p>Trọng tải tối đa của bệnh nhân: 363 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20T10:49:02.730 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13T08:53:19.484
1797 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | RT-9700 |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 49500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Bán tự động<br /> · Thiết kế cực đẹp, hiện đại và dễ sử dụng nhất<br /> · Điều khiển cảm ứng<br /> · các bước sóng: 340, 405, 500, 546, 620, 670nm và tùy chọn thêm 3 bước sóng khác<br /> · 75 chương trình cài đặt<br /> · Bộ nhớ 10.000 kết quả<br /> Đây là model bán tự động mới của Rayto và hiện đại nhất hiện nay</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T16:37:26.168 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.976
1798 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-16mm | QSI-3.75-16 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:47:39.220 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.024
1799 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-13mm | QSI-3.75-13 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:44:39.021 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.025
1800 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Victor²D | Victor²D |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 2150000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2021-04-26 | <p>- Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO13485 :2016</p><p>- Điện nguồn sử dụng: 100-240V/50-60Hz</p><p>- Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80°C</p> |  |  | <p>Mục đích/chỉ định sử dụng</p><p>- Chỉ dùng trong chẩn đoán In vitro</p><p>- Thiết bị được dùng để đo tín hiệu các chất đánh dấu bằng kỹ thuật huỳnh quang phân lập theo thời gian sử dụng nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan hoặc kỹ thuật huỳnh quang nhanh.</p><p>Chỉ tiêu sàng lọc:</p><p>Khả năng sàng lọc sơ sinh:&nbsp;</p><p>+ Sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (chỉ tiêu 17OHP).</p><p>+ Sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh (chỉ tiêu hTSH/T4)</p><p>+ Sàng lọc bệnh xơ nang (chỉ tiêu IRT)</p><p>+ Sàng lọc thiếu men G6PD (chỉ tiêu G6PD)</p><p>+ Sàng lọc bệnh PKU (chỉ tiêu Phenylalanine)</p><p>+ Sàng lọc bệnh Galactosemia (Chỉ tiêu GALT, Total GAL)</p><p>+ Sàng lọc bệnh thiếu men Biotinidase (Chỉ tiêu Biotinidase)</p><p>• Sàng lọc trước sinh</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST (Double test thai kỳ 1, chỉ tiêu PAPP-A/Free βhCG)</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST (Triple test thai kỳ 2, chỉ tiêu hAFP/uE3/total hCG)</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST chỉ tiêu Inhibin A</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ tiền sản giật ở cả ba quý của thai kỳ (chỉ tiêu PlGF)</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Chế độ đo: Huỳnh quang phân lập thời gian (TR-Fluorescence) và huỳnh quang nhanh (prompt fluorescence);</p><p>+ Kỹ thuật đo quét: kỹ thuật đo quét thực hiện nhiều điểm đo trên 1 giếng</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p><p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-01-26T16:47:10.182 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-01-26T16:47:10.240
1801 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-11.5mm | QSI-3.75-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:41:05.820 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.025
1802 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-11.5mm | QSI-3.75-11.5 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính: 3.75</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:41:05.200 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.025
1803 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-10mm | QSI-3.75-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:38:08.915 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.025
1804 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.75mm / L-8mm | QSI-3.75-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:34:23.955 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:41:53.025
1805 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Expand | EasyLyte Expand Na/K/Cl/Ca/Li analyzer 2030 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2020-11-26 | <p>Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Expand</p> |  |  | <ol><li class="ql-align-justify"><strong>Dễ sử dụng</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng rất đơn giản, vận hành theo màn hình hiển thị và lựa chọn lệnh bằng hai phím Yes và No</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu bệnh phẩm có nhiều dạng: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;In kết quả tự động trong thời gian &lt; 60 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn máy tự động hoặc khi có yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động rửa đầu kim</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>Dễ bảo trì</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả hoá chất được chứa trong một hộp dung dịch chuyên dùng cho máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả chất thải cũng được chứa luôn trong hộp dung dịch trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các điện cực dùng một lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng thiết kế thuận tiện đơn giản, bảo trì dễ dàng và nhanh tróng</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>Tính kinh tế</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá cả hợp lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chi phí cho một xét nghiệm thấp</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-26T15:50:31.276 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-26T16:48:57.794
1806 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ TRÀO NGƯỢC (REFLUX DIAGNOSED) | Dx-pH |  | Mỹ | Restech |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 710000000 | t | Bộ | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ TRÀO NGƯỢC (REFLUX DIAGNOSED)</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin máy chính:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: Dx-pH</strong></p><p><br></p><p>Hã<strong>ng sản xuất: RESTECH/MỸ</strong></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: MỸ</strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;<em>Dạ dày sản sinh ra acid một cách tự nhiên để tiêu hóa thức ăn, đôi khi acid đi ngược lên thực quản. Khi điều này xảy ra thường xuyên nó gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;<em>Acid cũng có thể đi lên thực quản và họng trường hợp này gọi là Trào ngược thực quản – thanh quản (LPR).</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;<em>Triệu chứng:</em></p><p><em>+ Khản tiếng, đặc biệt vào buổi sang</em></p><p><em>+ Rát họng hoặc ho dai dẳng</em></p><p><em>+ Đau họng mãn tính </em></p><p><em>+ Cảm giác có thức gì đó vướng ở họng</em></p><p><em>+ Nhiều đờm, nghẹt mũi</em></p><p><em>+ Khó nuốt</em></p><p><em>+ Bồn chồn khó ngủ</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;<em>Không điều trị dứt điểm GERD hoặc LPR có thể dẫn tới:</em></p><p><em>+ Tổn thương thực quản, họng, vận khí khó chịu</em></p><p><em>+ Gây sần dây thanh quản ảnh hưởng tới giao tiếp hàng ngày</em></p><p><em>+ Hẹp đường thở, dẫn tới khó thở</em></p><p><em>+ U hạt</em></p><p><em>+ Thậm chí gây ra ung thư</em></p><p><em>&nbsp;</em></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống kiểm tra mức độ pH xâm lấn tối thiểu được sử dụng trong vòm họng để tìm ra nguyên nhân liên quan tới trào ngược tương ứng với các triệu chứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện chẩn đoán với hệ thống đo pH, hệ thống sẽ đo acid trong đường thở. Một đầu dò sẽ được đặt thông qua mũi cho đến khi phần đầu của nó đặt vào phía sau họng. Bệnh nhân sẽ quên ngay cảm giác có đầu dò, đầu dò không gây trở ngại trong quá trình nói, ăn uống.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trong quá trình theo dõi bệnh nhân được khuyến cáo sinh hoạt bình thường. Hệ thống sẽ theo dõi tần số, mức độ trào ngược. Sau đó một báo cáo chi tiết sẽ được xuất ra giúp bác sĩ xác định kế hoạch và phương thức điều trị bệnh tốt nhất cho bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Giúp tránh việc dùng thuốc không cần thiết. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống cài đặt đơn giản với chỉ 15 giây hiệu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vị trí đặt đầu dò đơn giản, dễ dàng tháo bỏ khi cần thực hiện thủ thuật khác</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-01-05T13:25:35.943 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-01-05T13:25:35.979
1807 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện 4 mô tơ | P908-72 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>5 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 275mm đến 675mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥60° và phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p><p>- Nâng hạ phần khớp cổ từ 0° đến ≥20°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥60°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 2120mm x Rộng 960mm x Cao 275-675mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá trung tâm</p><p>- Có CPR</p><p>- Có pin lưu điện</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:28:06.248 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:56:18.633
1808 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật phaco và phụ kiện (hai hệ thống bơm hút peristaltic và venturi) | R-EVO SMART S |  | Italy | Optikon 2000 S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p><strong>Tên máy: Hệ thống phẫu thuật phaco và phụ kiện (hai hệ thống bơm hút peristaltic và venturi) </strong></p> <p><strong>Model:&nbsp; R-EVO SMART S</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất:&nbsp;OPTIKON 2000 S.p.A</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T08:44:08.960 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T09:29:02.193
1809 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 211365000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:59:13.117 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:05:12.229
1810 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường điện y tế | ES-12DW |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><b>GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TÍCH HỢP CÂN</b></p> <p><strong>Model: ES-12DW</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Jonson Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T10:57:06.701 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-16T09:30:03.485
1811 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA | Bililed Maxi+ |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Novomisc Co.Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-24T10:31:46.255 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31T00:00:07.027
1812 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I160 | NIHOPHAWA-I160 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:17:50.286 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:50:50.760
1813 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | CS03 |  | Nhật Bản | Yamada Shadowless Lamp Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tinh tế, đẹp mắt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế gắn thêm nguồn pin.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng loại nguồn sáng mới cho độ chiếu sáng cao.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-18T14:35:23.315 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:57:31.077
1814 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp sơ sinh | VAV |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |  | ["2020"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-11-03 | <p>- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2020 trở về sau.</p> <div>&nbsp;</div> <div>- Có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO13485 và CE</div> | [8 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-03T12:32:41.851 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-11T09:02:38.883
1815 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I120 | NIHOPHAWA-I120 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:15:43.355 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:50:50.760
1816 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I108 | NIHOPHAWA-I108 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:13:46.154 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:50:50.760
1817 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I80 | NIHOPHAWA-I80 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T17:11:13.310 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:50:50.760
1818 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng sóng RF | HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC (REFLUX TREATMENT) | Stretta |  | Mỹ | Restech |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 2540000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC (REFLUX TREATMENT)</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: Stretta</strong></p><p><br></p><p>Hã<strong>ng sản xuất: RESTECH/MỸ</strong></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: MỸ</strong></p> |  |  | <p><br></p><p><strong>Phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu (Stretta)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống Stretta điều trị GERD dựa trên cơ chế hoạt động của sóng RF, đây là một phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống cung cấp phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, ổn định và linh hoạt giúp các bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn khi gặp phải vấn đề về trào ngược.</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong><em>Stretta sẽ phù hợp với các bệnh nhân sau:</em></strong></p><p>+ Bệnh nhân không dung nạp được PPI</p><p>+ Bệnh nhân có bệnh GERD mãn tính không muốn phẫu thuật hoặc cấy ghép</p><p>+ Bệnh nhân sau phẫu thuật Nissen không hiệu quả</p><p>+ Bệnh nhân trào ngược thực quản – thanh quản</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phần cơ LES yếu giữa dạ dày và thực quản sẽ được điều trị bởi Stretta.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp này giảm đáng kể các triệu chứng GERD và có thể giúp đa số bệnh nhân giảm hoặc dừng việc sử dụng thuốc PPI. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Siêu âm nội soi đã chỉ ra rằng cơ thắt thực quản dưới đã dày lên một cách đáng kể sau khi điều trị bằng sóng RF.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiệu ứng của Stretta kéo dài một thời gian, các bệnh nhân sẽ bắt đầu cảm nhận thấy sự cải thiện sau khoảng 2 tháng điều trị, một số bệnh nhân có thể cải thiện nhanh hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các triệu chứng sẽ được cải thiện liên tục trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bệnh nhân sẽ trải qua cảm giác đau ngay sau khi thực hiện thủ thuật Stretta, trong hầu hết các trường hợp sự đau này có thể được khống chế bởi thuốc giảm đau (acetaminophen lỏng) hoặc thuốc giảm đau kê theo toa nếu cần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-01-05T13:30:35.374 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-01-05T13:30:35.413
1819 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 một cửa trượt | NIHOPHAWA-AS800 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T10:55:19.323 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T15:06:09.379
1820 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện (Hệ thống phẫu thuật mắt bán phần sau kết hợp Phaco) | Stellaris Elite - BL14455 |  | Mỹ | Bausch & Lomb Incorporated |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-02T17:35:11.206 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11T08:42:14.789
1821 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện (Hệ thống phẫu thuật mắt bán phần sau/ dịch kính võng mạc) | Stellaris Elite (BL14455) |  | Mỹ | Bausch & Lomb Incorporated |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ |  | Nhóm 1 |  |  | 3650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-02T17:25:28.641 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11T08:42:14.789
1822 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện | Stellaris Elite (BL11145) |  | Mỹ | Bausch & Lomb Incorporated |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-02T17:16:46.164 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11T08:42:14.790
1823 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy cắt dịch kính bán phần sau tích hợp chức năng phaco (cấu hình cơ bản) | OS4 |  | Thụy Sĩ | Oertli Instrumente AG |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-01-30 | <p><strong>Máy cắt dịch kính bán phần sau tích hợp chức năng phaco (cấu hình cơ bản)</strong></p> |  |  | <ul> <li>Trọng lượng&nbsp;: Máy chính 67kg với khay đựng tiệt trùng không có laser, 75kg với máy chính bao gồm &nbsp;bàn đạp chân 7kg</li> <li>Môi trường vận hành&nbsp;: +14 độ C - +28 độ C, áp suất 700 hPa – 1060 hPa, độ ẩm 30%-75%</li> <li>Áp suất cung cấp cho máy&nbsp;: 5 bar-9 bar</li> <li>Điện áp&nbsp;: 115V-230V VAC, Tần số 50Hz-60 Hz, Công suất khoảng 600 VA</li> <li>Điện đông&nbsp;: 500 Khz +/- 100Hz, 0-8W&nbsp; tại 50 ohm</li> <li>Xé bao tự động&nbsp;: 500 Khz +/-100Hz với 2 mức công suất trung bình&nbsp;: 7.8W +/-1.5W tại 50 Ohm và mức cao&nbsp;:9.2 +/-1.8 W tại 50 Ohm</li> <li>Điều trị Glaucoma ( HFDS )&nbsp;: 500 Khz với công suất 7.3 W +/-1.4W tại 50 Ohm</li> <li>Bơm chủ động GFI&nbsp;:&nbsp; 120 mmHg +/-10%</li> <li>Cắt dịch kính&nbsp;: 10-5000 nhát cắt/ phút áp suất ra 2.5bar</li> <li>Tốc độ dòng chảy&nbsp;: 0-60ml/ phút +/- 25%</li> <li>Áp lực hút chân không&nbsp;: 0-650 mmHg +/- 10%</li> <li>Bơm dầu nội nhãn&nbsp;: 0.05bar-5bar</li> <li>Tháo dầu nội nhãn&nbsp;: 0.01bar-1bar</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-10-30T17:07:24.078 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-11T08:42:14.790
1824 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy sàng lọc thính lực Echo-Screen III | 13510 |  | Mỹ | NATUS |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 241144000 | t | Cái | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p>hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29T11:28:06.563 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:42:14.790
1825 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS250 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:23:30.728 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:20.801
1826 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS200 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:20:18.281 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:20.801
1827 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS150 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS150 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02T09:15:50.414 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:20.801
1828 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện để sàn | Azurion 3M15 | Azurion 3M15 |  | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật |  | Nhóm 1 |  |  | 28000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p><span style="color: black;">Hệ thống dùng để chẩn đoán và điều trị can thiệp: Tim, mạch</span></p><p><span style="color: black;">Tấm Detector dạng phẳng</span></p><p><span style="color: black;">Thu nhận ảnh chụp mạch số hóa (DA) và chụp mạch số hóa xoá nền (DSA).</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ khung thu nhận:&nbsp;30 khung hình/ giây</span></p><p><span style="color: black;">Có chế độ phóng đại số hóa</span></p><p><span style="color: black;">Có khả năng lưu trữ được một đoạn ảnh trong chế độ chiếu.</span></p><p>Có chương trình định vị tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-01-05T10:49:17.321 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-01-05T14:01:12.081
1829 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 340E |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 685100000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <ul><li>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> |  |  | <ul><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có thể tháo rời có thể được đặt ở hai bên của thiết bị</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có bàn phím và nút bấm đa chức</span></li><li><span style="color: black;">Dễ dàng chuyển đổi giữa các cài đặt độ dày cắt thô và cắt tinh</span></li><li><span style="color: black;">Chức năng nhớ vị trí cắt</span></li><li><span style="color: black;">Nạp mẫu cắt bằng động cơ</span></li><li><span style="color: black;">Lùi mẫu cắt (có thể tắt)</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 72 mm </span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt tinh: 0,5-100 μm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt thô: 5-500 μm</span></li><li><span style="color: black;">Khay chứa rác thải có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Điện thế: 100-240 V, 50/60 Hz</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:27:41.822 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:27:41.868
1830 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy tiệt trùng UV | UV-TVM900 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 9000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>Tên sản phẩm: UV</p> <p>Mã sản phẩm:&nbsp;UV-TVM 900</p> <p>Phương pháp&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%AD_tr%C3%B9ng" title="Khử trùng">khử trùng</a>&nbsp;sử dụng&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_ngo%E1%BA%A1i" title="Tử ngoại">tia cực tím</a>&nbsp;(UV-C) để giết hoặc làm bất hoạt các&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_sinh_v%E1%BA%ADt" title="Vi sinh vật">vi sinh vật</a>&nbsp;bằng cách phá hủy các&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_nucleic" title="Axit nucleic">acid nucleic</a>&nbsp;và phá hoại&nbsp;<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/ADN" title="ADN">DNA</a>&nbsp;của chúng, khiến chúng không thể thực hiện chức năng tế bào quan trọng. UVGI được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như thực phẩm, không khí và lọc nước.</p> |  |  | <p>-Bóng đèn UV: gồm một ống thủy tinh hình trụ tròn bên trong có tráng một lớp bột huỳnh quang mỏng và hai điện cực. Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari-oxi để phát ra điện tử.</p> <p>- Tăng phô điện</p> <p>- Vỏ đèn làm bằng Inox 304 kích thước&nbsp; 450 mm,&nbsp; 900 mm.</p> <p>- Đầu ren kết nối.</p> <p>- Dây điện nguồn 220V.</p> |  | -Bóng đèn UV: gồm một ống thủy tinh hình trụ tròn bên trong có tráng một lớp bột huỳnh quang mỏng và hai điện cực. Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari-oxi để phát ra điện tử. - Tăng phô điện - Vỏ đèn làm bằng Inox 30 | -Bóng đèn UV: gồm một ống thủy tinh hình trụ tròn bên trong có tráng một lớp bột huỳnh quang mỏng và hai điện cực. Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari-oxi để phát ra điện tử. - Tăng phô điện - Vỏ đèn làm bằng Inox 30 | Bảo hành 12 tháng sau khi mua hàng |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T15:21:36.123 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11T08:32:20.802
1831 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy cắt dịch kính | Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính | Faros |  | Thụy Sĩ | Oertli Instrumente AG |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2239000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-01-30 | <p><strong>Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính </strong></p> |  |  | <ul> <li>Trọng lượng&nbsp;: Máy chính 31.4kg, bàn đạp chân 4.5-5.0kg tùy từng model</li> <li>Môi trường vận hành&nbsp;: +10 độ C - +35 độ C, áp suất 700 hPa – 1060 hPa, độ ẩm 30%-75%</li> <li>Áp suất cung cấp cho máy&nbsp;: 6.5 bar-10 bar</li> <li>Điện áp&nbsp;: 100V-240V VAC, Tần số 50Hz-60 Hz, Công suất khoảng 280 VA</li> <li>Điện đông&nbsp;: 500 Khz, 0-8W&nbsp; tại 50 ohm</li> <li>Xé bao tự động&nbsp;: 500 Khz với 2 mức công suất trung bình&nbsp;: 8.3W +/-0.3W tại 50 Ohm và mức cao&nbsp;:10.5 +/-1W W tại 50 Ohm</li> <li>Điều trị Glaucoma ( HFDS )&nbsp;: 500 Khz với công suất 7.5 W tại 50 Ohm</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-10-30T15:39:27.208 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-11T08:42:14.790
1832 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần với chức năng cắt đốt nội soi lưỡng cực trong nước muối | Bimax 350 |  | Đức | Maxer Endoscopy GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND | Đức | Nhóm 3 |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>- Thiết bị mới 100%<br /> - Năm sản xuất 2020<br /> - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485; EN ISO 13485:2016 + AC:2016 - ISO 13485:2016</p> |  |  |  | <p>- Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.</p> <p>- Bảo hành sửa chữa và thay thế phụ tùng miễn phí trong thời gian bảo hành.</p> <p>- Hỗ trợ kỹ thuật cho đơn vị sử dụng&nbsp;trong quá trình phẫu thuật.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND | 2020-11-09T19:37:39.817 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND | 2020-11-11T09:05:59.866
1833 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy Vi Phẫu thuật mắt và phụ kiện | LightSonic Phacoemulsification System |  | Mỹ | Light-Med (USA), Inc. |  |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1365000000 | t | Bộ | false | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-10-22T12:43:00.604 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11T08:42:25.631
1834 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ Thống Thiết Bị Phẫu Thuật Phaco CENTURION SILVER SYSTEM | Centurion Silver System |  | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 2600000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183"> <tbody> <tr height="233"> <td height="233" width="183">hệ thống Centurion Vision System được chỉ định cho việc nhũ tương hóa, cắt nhỏ, tưới nước và hút thủy tinh thể đục hay những mảnh vỡ, mảnh thượng nhân, cắt và hút dịch kính cùng những thành phần liên quan với đầu cắt bán phần trước, đốt điện lưỡng cực và đặt thủy tinh thể nội nhãn.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:631px;height:393px;"> <p><strong>Kích thước thân máy </strong></p> <p>Chiều cao: 165 cm (65 in)</p> <p>Chiều rộng: 51 cm (20 in)</p> <p>Chiều sâu: 61 cm (24 in)</p> <p><strong>Trọng lượng thân máy: </strong></p> <p>Khi chưa đóng gói: 104 kg (229 Ib)</p> <p>Khi đã đóng gói: 142 kg (314 Ib)</p> <p><strong>Hệ số tải trọng làm việc: </strong></p> <p>24.1 kg (53 pounds)</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi Vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 3,000 m (9,842 ft)</p> <p>Nhiệt độ: 100C đến 350C (500F đến 950F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi không vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 5,600 m (18,300 ft)</p> <p>Nhiệt độ: -400C đến 700C (-400F đến 1580F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Va chạm, xóc và rơi xuống: </strong></p> <p>Hệ thống tuân thủ các yêu cầu của EN ISO 15004-1 đối với rung, xóc và va chạm</p> <p><strong>Bánh xe nhỏ: </strong></p> <p>Thiết bị chưa được đóng gói phải chịu được hai tác động dưới các điều kiện:</p> <p> Rơi tự do 7,6 cm (3 in) trên bốn bánh xe nhỏ</p> <p> Rơi nghiêng 7,6 cm (3 in) trên mỗi bánh xe (nâng mỗi bánh xe lên 7,6 cm (3in) so với mặt sàn sau đó cho thiết bị rơi trở lại vị trí bình thường)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Độ ổn định của thân máy: </strong></p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-1 được đặt trên mặt nghiêng 100 so với mặt phẳng ngang.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Bàn đạp <em>Centurion </em></strong></p> <p>Kích thước : 9.3 cm (3.74 in) chiều cao x 23.5 cm (9.25 in) chiều rộng x 38.4 cm (15.1 in) chiều sâu</p> <p>Khối lượng: 4.1 kg (9.0 Ib)</p> <p>Môi trường: cấu trúc bàn đạp là không ngấm nước, tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1 và IEC 60601-2-2</p> <p>Điện: Bàn đạp được cấu hình để chuyển đổi không dây</p> <p>Kênh: 16</p> <p><strong>Yêu cầu điện xoay chiều: </strong></p> <p>Điện thế đầu vào: 100-240 VAC 50/60 Hz</p> <p>Dòng điện đầu vào tối đa: 10A</p> <p><strong>Bảo vệ không bị điện giật: </strong>Loại I</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T14:13:33.877 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-11-11T08:42:25.632
1835 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy cắt dịch kính | Hệ thống thiết bị phẫu thuật mắt bán phần sau/ dịch kính võng mạc CONSTELLATION VISION SYSTEM | CONSTELLATION LXT |  | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="183">Hệ thống thiết&nbsp; bị phẫu thuật mắt bán&nbsp; phần sau / dịch kính võng mạc&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>MÁY CHÍNH</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> <p>(Dài x Rộng x Cao)</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>51 cm x 48 cm x 61 cm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>61 kg</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>CHÂN, BỆ ĐỠ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>74 cm x 74 cm x 97 cm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>Bàn (Không phụ kiện): 52,12 kg</p> <p>Base kèm hệ thống đèn: 58 kg</p> <p>Base kèm hệ thống đèn và laser: 64,5 kg</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>Chú ý: Nếu sử dụng chân bệ đỡ khác không phải của Alcon, chân bệ đỡ này phải đảm bảo giữ được trọng tải lên tới 250 pound.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>CÁNH TAY ĐỠ KHAY DỤNG CỤ </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> </td> <td style="width:342px;"> <ul> <li>Khay: 56 cm x 36 cm</li> <li>Chiều dài khay mở tối đa: 127 cm</li> <li>Cột đỡ: 110 cm x 13 cm x 15 cm</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <ul> <li>Khay và cánh tay đỡ: 11,7 kg</li> <li>Cột đỡ: 5,5 kg</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T14:50:37.886 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-11-11T08:42:25.632
1836 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Combi | Combi |  | Italy | Biochemical Systems International S.p.A |  |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12T16:40:09.293 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-12-31T00:00:07.079
1837 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 16 dãy đầu thu, 32 lát cắt) | Access CT |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 13000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p><em style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt PHILIPS Access CT là một thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao</em></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:11:28.545 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:11:28.605
1838 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco CENTURION Vision System with Active Sentry HP | CENTURION Vision System with Active Sentry HP |  | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183"> <tbody> <tr height="211"> <td height="211" width="183">hệ thống Centurion Vision System được chỉ định cho việc nhũ tương hóa, cắt nhỏ, tưới nước và hút thủy tinh thể đục hay những mảnh vỡ, mảnh thượng nhân, cắt và hút dịch kính cùng những thành phần liên quan với đầu cắt bán phần trước, đốt điện lưỡng cực và đặt thủy tinh thể nội nhãn.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:631px;height:393px;"> <p><strong>Kích thước thân máy </strong></p> <p>Chiều cao: 165 cm (65 in)</p> <p>Chiều rộng: 51 cm (20 in)</p> <p>Chiều sâu: 61 cm (24 in)</p> <p><strong>Trọng lượng thân máy: </strong></p> <p>Khi chưa đóng gói: 104 kg (229 Ib)</p> <p>Khi đã đóng gói: 142 kg (314 Ib)</p> <p><strong>Hệ số tải trọng làm việc: </strong></p> <p>24.1 kg (53 pounds)</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi Vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 3,000 m (9,842 ft)</p> <p>Nhiệt độ: 100C đến 350C (500F đến 950F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi không vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 5,600 m (18,300 ft)</p> <p>Nhiệt độ: -400C đến 700C (-400F đến 1580F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Va chạm, xóc và rơi xuống: </strong></p> <p>Hệ thống tuân thủ các yêu cầu của EN ISO 15004-1 đối với rung, xóc và va chạm</p> <p><strong>Bánh xe nhỏ: </strong></p> <p>Thiết bị chưa được đóng gói phải chịu được hai tác động dưới các điều kiện:</p> <p> Rơi tự do 7,6 cm (3 in) trên bốn bánh xe nhỏ</p> <p> Rơi nghiêng 7,6 cm (3 in) trên mỗi bánh xe (nâng mỗi bánh xe lên 7,6 cm (3in) so với mặt sàn sau đó cho thiết bị rơi trở lại vị trí bình thường)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Độ ổn định của thân máy: </strong></p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-1 được đặt trên mặt nghiêng 100 so với mặt phẳng ngang.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Bàn đạp <em>Centurion </em></strong></p> <p>Kích thước : 9.3 cm (3.74 in) chiều cao x 23.5 cm (9.25 in) chiều rộng x 38.4 cm (15.1 in) chiều sâu</p> <p>Khối lượng: 4.1 kg (9.0 Ib)</p> <p>Môi trường: cấu trúc bàn đạp là không ngấm nước, tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1 và IEC 60601-2-2</p> <p>Điện: Bàn đạp được cấu hình để chuyển đổi không dây</p> <p>Kênh: 16</p> <p><strong>Yêu cầu điện xoay chiều: </strong></p> <p>Điện thế đầu vào: 100-240 VAC 50/60 Hz</p> <p>Dòng điện đầu vào tối đa: 10A</p> <p><strong>Bảo vệ không bị điện giật: </strong>Loại I</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T13:43:06.994 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-11-11T08:42:25.632
1839 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc IOL Master 700 và phụ kiện | IOL Master 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2746000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc bằng công nghệ OCT nguồn quét (Swept Source OCT) không tiếp xúc.<br /> Công nghệ đo công suất giác mạc mặt trước không phụ thuộc khoảng cách ( Telecentric Keratometry)<br /> Đo mặt sau giác mạc bằng công nghệ quét OCT nguồn quét ( SWEPT SOURCE OCT)<br /> Sử dụng kết quả công suất giác mạc tồng ( Total K) vào trong việc tính toán công suất thủy tinh thể<br /> Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn quét OCT (SWEPT SOURCE OCT) &nbsp;<br /> Hệ thống giúp thực hiện chức năng kiểm tra phép đo có đúng hoàng điểm cần đo (fixation check) và đánh giá các tổn thương của hoàng điểm cùng thời điểm đo.<br /> &nbsp;</p> |  | <p><br /> Máy chính IOL Master 700: 1 chiếc<br /> Màn hình: 1 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy chính hãng theo máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc<br /> Bao gồm công thức Barrett: (bản quyền)<br /> Đo công suất mặt sau và tính tổng công suất giác mạc (TK)</p> <p><br /> &nbsp;</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi đo:<br /> Chiều dài của trục nhãn cầu: 14 – 38 mm<br /> Bán kính giác mạc:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 – 11 mm<br /> Độ sâu của tiền phòng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.7 – 8 mm<br /> Độ dày thủy tinh thể:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1-10mm(phakic eye)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.13-2.5mm(pseudophakic eye)<br /> Độ dày trung tâm &nbsp;của giác mạc: 0.2-1.2mm<br /> White to white: 8-16 mm<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị thang đo:<br /> Chiều dài trục: 0.01mm<br /> Bán kính giác mạc: 0.01mm<br /> Độ sâu tiền phòng: 0.01mm<br /> Bề dày giác mạc trung tâm: 1 µm<br /> White to white: 0.1mm<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;SD của độ lặp lại:<br /> Chiều dài trục: 5µm<br /> Bán kính giác mạc: 0.09D<br /> Độ loạn: &gt;0.75D, trục 3.8 độ<br /> Độ sâu tiền phòng: 7µm<br /> Chiều dày của thủy tinh thể: 6µm<br /> Chiều dày giác mạc trung tâm: 2.5µm<br /> White to white: 111 µm<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công thức tính công suất thủy tinh thể nội nhãn (IOL):<br /> Các công thức tính thủy tinh thể SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1&amp; 2&nbsp;<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt cận/viễn đã phẫu thuật Lasik/PRK/Lasek – Hagis L<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt loạn: Hagis-T<br /> Tính được tổng công suất giác mạc bao gồm mặt trước, mặt sau của giác mạc.<br /> Công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett TK II, công thức tính công suất thủy tinh thể Barett TK toric, Barett Suite, Zcalc<br /> Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Barrette (bao gồm Barrett Toric, Barrett True K, và Barrett Universal II)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31T08:57:13.652 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11T09:07:57.675
1840 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BF-6500 | BF-6500 |  | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM |  | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2020-12-31 | <ul> <li>ốc độ xét nghiệm tối đa 60 xét nghiệm/giờ .</li> <li>&nbsp;24 thông số , 5 thành phần WBC</li> <li>Nguyên lý dòng chảy tế bào, công nghệ Laser bán<br /> dẫn kết hợp nhuộm màu hóa học trong phân tích 5<br /> thành phần WBC. Thuốc thử không Cynide.</li> <li>ếu chế độ xét nghiệm CBC, CBC + DIFFL</li> <li>The tıć h hú t ma&gt;u thap: Khoảng 10µL</li> <li>Kênh Baso độc lập độ tin cậy cao.</li> <li>Điều khiển hoạt động bằng phần mềm cài đặt trên hệ thống máy tính ngoài</li> <li>Có cổng USB, Công LAN . Hỗ trợ U-Disk</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26T11:42:17.787 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-12-31T00:00:07.112
1841 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | MÁY DOPPLER TIM THAI | 017100 |  | Mỹ | MedGyn Products Inc. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p>-Thiết bị mới 100%, nhập khẩu từ chính hãng</p><p>-Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA</p><p>-Máy siêu âm Doppler bỏ túi MedGyn đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên của bác sĩ sản khoa, nữ &nbsp;hộ sinh và phụ nữ mang thai. Máy siêu âm doppler này có chi phí hiệu quả, dễ sử dụng, trọng lượng nhẹ và di động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T11:27:14.623 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T11:27:14.669
1842 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | DT-300S |  | Hàn Quốc | Daiwha Corp., Ltd |  | ["2021","2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p><a href="https://viettanmed.com/product/dt-300s/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(11, 76, 163);"><strong>DT-300S</strong></a><strong>&nbsp;</strong>là dòng&nbsp;<a href="https://viettanmed.com/san-pham/thiet-bi-phong-mo/may-cat-dot/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(11, 76, 163);">máy cắt đốt điện cao tần đa năng</a>&nbsp;sử dụng trong trung tâm phẫu thuật &amp; phòng mổ hiện đại: Khoa tổng quát, Tiết niệu, Phẫu thuật nhi, Giải phẫu thần kinh, Phẫu thuật lồng ngực và Phẫu thuật nội tạng.</p><ul><li>Các mode hoạt động khác nhau:</li><li class="ql-indent-2">4 mode cắt đơn cực</li><li class="ql-indent-2">3 mode làm đông đơn cực</li><li class="ql-indent-2">1 mode cắt lưỡng cực</li><li class="ql-indent-2">2 mode làm đông lưỡng cực</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T09:41:41.810 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T09:41:41.810
1843 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CẮT LỚP TRỞ KHÁNG PHỔI | Elisa 800 VIT |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T16:59:56.959 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:07.145
1844 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 23 lít - AS20D | NIHOPHAWA-AS20D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul> <li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li> <li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li> <li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím và hiển thị trên màn hình LED.</li> <li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li> <li>Công suất lớn nhất: 2.000 W</li> <li>Công suất sinh hơi: 3 kg/giờ</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T09:48:18.800 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:49.358
1845 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh không điều khiển độ ẩm | KITNC-STLX0050 |  | Argentina | Medix Medical Devices SRL |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 435191000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02T09:58:05.055 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T09:55:08.361
1846 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 23 lít -AS20 | NIHOPHAWA-AS20 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <ul> <li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li> <li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li> <li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím và hiển thị trên màn hình LED.</li> <li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> <ul> <li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li> <li>Công suất lớn nhất: 2.000 W</li> <li>Công suất sinh hơi: 3 kg/giờ</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-26T17:18:22.335 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T08:32:49.359
1847 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | DIAMOND 60 BLK |  | Đức | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p> <p>Độ rộng mặt bàn: 550 mm</p> <p>Độ rộng tổng: 600 mm</p> <p>Đường kính bánh xe: 125 mm</p> <p>Dải điều chỉnh chiều cao (không tính đệm) (điều chỉnh điện-thủy lực): 680 mm - 1180 mm</p> <p>Điều chỉnh dốc đầu/ chân (điều chỉnh điện-thủy lực): 30 độ/ 30 độ</p> <p>Nghiêng trái/ phải (điều chỉnh điện-thủy lực): +/- 20 độ</p> <p>Điều chỉnh phần đỡ lưng (điều chỉnh điện-thủy lực): +70 độ/ -40 độ</p> <p>Điều chỉnh đỡ chân (bằng điện thủy lực): +70 độ/ -90 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Điều chỉnh đỡ đầu: +25 độ/ -45 độ</p> <p>Điều chỉnh nghiêng đệm đỡ đầu: 25 độ</p> <p>Tải trọng tĩnh tối đa: lên tới 450kg</p> <p>Tải trọng hoạt động an toàn: lên tới 360kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T17:54:05.471 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:20:23.788
1848 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh | BB.P02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 28000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh là loại đèn chiếu sử dụng bóng đèn LED dùng để chữa bệnh vàng da thường gặp ở trẻ sơ sinh. Đèn chiếu BB.PHOTOTHERAPY cung cấp đủ ánh sáng cần thiết để loại bỏ lượng sắc tố vàng cam trong máu trong trường hợp bệnh nhân bị dư thừa sắc tố cam có thể dẫn dến các tổn thương nghiêm trọng về não và dẫn đến tử vong. Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh là một trong những vấn đề thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và liệu pháp sử dụng đền chiều vàng da là một trong những biện pháp đơn giản và an toàn nhất để điều trị căn bệnh này.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02T15:03:26.491 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11T09:56:06.026
1849 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh | JW - PU1000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh thế hệ mới nhất, sử dụng bóng đèn LED, tuổi thọ cao.</li> <li>Đèn được thiết kế đồng bộ, đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng.</li> <li>Thân đèn được làm bằng Inốc không tĩnh điện, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện, dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn.</li> <li>Chân đèn được làm bằng thép đặc, được phủ một lớp sơn tĩnh điện, dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn.</li> <li>Máng đèn có dạng hình bầu dục, cho ánh sáng hội tụ tại điểm chiếu.</li> <li>Có 3 mức cường độ chiếu sáng: Cao, trung bình, thấp.</li> <li>Có thể kết hợp với lồng ấp để tăng hiệu quả điều trị cho trẻ sơ sinh</li> <li>Có 3 bộ đếm thời gian: thời gian hoạt động, thời gian cài đặt, tổng thời gian</li> <li>Có 4 bánh xe xoay và có khóa hãm</li> <li>Có 2 móc treo ở thân đèn để người dùng có thể treo dây nguồn.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm<em>:</em></u></strong></p> <ul> <li>Thân đèn chính: 01 chiếc.</li> <li>Mặt nạ bảo vệ mắt trẻ sơ sinh: 05 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước bầu đèn: 377 x 274 mm</li> <li>Kích thước chân đế: 403 x 428 mm</li> <li>Độ cao có thể điều chỉnh: 1200 – 1700 mm (Điều chỉnh được 500mm)</li> <li>Bóng đèn LED: 8 đèn LED xanh dùng điều trị vàng da. 2 đèn LED trắng dùng thăm khám</li> <li>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ.</li> <li>Dải bước sóng: 400 ~ 550nm, đạt đỉnh ở 450 nm</li> <li>Khu vực điều trị tối ưu: 320 x 210 mm ở 40 cm</li> <li>Quang phổ bức xạ: 60 uW/cm2/nm ở 40 cm</li> <li>Thời gian cài đặt điều trị: 30 đến 240 phút (mỗi bước 30 phút)</li> <li>Thời gian hoạt động: Hiển thị thời gian hoạt động từ 0 ~ 999 phút</li> <li>Bánh xe: kích thước 65 mm x 4 bánh xe xoay.</li> <li>Độ nghiêng bầu đèn: 35<sup>o</sup></li> <li>Trọng lượng đèn: 23 kg.</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 10 đến 40<sup>o</sup> C/ Độ ẩm: 20% đến 95%.</li> <li>Môi trường vận chuyển và lưu kho: Nhiệt độ: 0 đến 70<sup>o</sup>C/ Độ ẩm 20% đến 95%.</li> <li>Độ ồn: ≤ 21 dB</li> <li>Công suất: 30W</li> <li>Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T18:44:41.752 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T09:56:06.027
1850 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | TOM 500 |  | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>DAO MỔ &nbsp;ĐIỆN CAO TẦN </strong></p> <ul> <li>Model: TOM 500</li> <li>Hãng sx: Tekno</li> <li>Nước sx: Đức</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T08:54:54.631 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T08:54:54.666
1851 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 355S |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1086000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <ul><li>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> |  |  | <ul><li><span style="color: black;">Định hướng mẫu cắt theo trục X/Y</span></li><li><span style="color: black;">Chức năng nhớ vị trí cắt</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có bàn phím và nút bấm đa chức</span></li><li><span style="color: black;">Thiết bị cắt hoàn toàn tự động</span></li><li><span style="color: black;">Vận hành bộ phận cắt bằng động cơ thông qua núm vặn tốc độ / start-stop, nút hoặc bàn đạp chân tùy chọn</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Có nút dừng khẩn cấp</span></li><li><span style="color: black;">Dễ dàng chuyển đổi giữa các cài đặt độ dày cắt thô và cắt tinh</span></li><li><span style="color: black;">Có bốn chế độ cắt</span></li><li><span style="color: black;">Khay chứa rác thải có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 72 mm </span></li><li><span style="color: black;">Tốc độ cắt: 0-450 mm/s</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt tinh: 0,5-100 μm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt thô: 5-500 μm</span></li><li><span style="color: black;">Điện thế: 100-240 V, 50/60 Hz</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:32:54.071 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:32:54.112
1852 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ ghế chữa răng | Puma Eli R CP |  | Italy | CEFLA S.C. |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 415000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Bộ ghế chữa răng</p> |  |  | <p>Bộ ghế chữa răng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-12T11:11:42.568 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-12-31T00:00:07.259
1853 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | "Truelab™ DUO Real Time Quantitative micro PCR Analyser" | "Truelab™ Uno Dx Real Time Quantitative micro PCR Analyser" |  | Ấn Độ | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 322834050 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sử dụng nguồn điện Pin và nguồn điện 220V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chạy bất cứ loại chíp nào</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất từ 20-24 mẫu/ngày</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 3 bước sóng</p><p>Hệ thống tự động hoàn toàn</p> |  |  | <p><strong style="color: black;">MÁY REALTIME PCR ĐỊNH LƯỢNG HAI CỔNG</strong><span style="color: black;"> </span><strong style="color: black;">TRULAB DUO</strong><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 240 mm x 242 mm x 159 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 3.6 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất: 2 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ Pin Lithium: 7.4V, 7.8 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu vào bộ adapter: 1 pha, 100-240V; 50/60hz; 1500mA</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu ra của adapter: 10V; 5500mA; 55VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ phận quang học: huỳnh quang, 3 bước sóng</span></p><p><span style="color: black;">+ Tốc độ: 40 chu kỳ khuếch đại PCR/35 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Kết nối: Wifi, Bluetooth, 3G</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiệu chuẩn: tự động</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ: 20.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị: 5’’, cảm ứng</span></p><p><span style="color: black;">+ Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61326</span></p><p><strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động của máy realtime pcr định lượng hai cổng: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 15 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 10 – 80%</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:43:05.004 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:43:05.095
1854 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5600000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T15:01:12.965 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T15:01:13.014
1855 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | MÁY ĐO ĐỘ NGƯNG TẬP TIỂU CẦU | AggRAM |  | Mỹ | Helena Laboratories |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 581860000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-01-31 | <p>Máy AggRAM là máy đo độ ngưng tập tiểu cầu và Ristocetin Cofactor.</p> <p>Máy gồm 4 kênh đo độc lập, có thể đo riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau</p> <p>Đặc biệt, có thể kết nối thêm 1 AggRAM để tăng thêm năng suất thành 8 kênh đo trên cùng 1 máy tính điều khiển và quản lý.</p> |  |  | <p style="margin-left:6.75pt;">- Dải đo độ hấp thu: 0.0 – 2.0 O.D</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Bước sóng đo: 650 nm</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Số buồng quang trên sản phẩm: 4 buồng quang.</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Cuvette sử dụng: 8mm x 60 mm (silicon phủ lớp thủy tinh)</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Thanh trộn: 3.5 mm x 4 mm (phủ lớp nam châm)</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Nhiệt độ ủ &amp; phản ứng: 37<sup>0</sup>C ±1</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Biểu đồ: -20% - 110% (±0.5%)</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Điều kiện môi trường đặt máy: nhiệt độ: 15 – 30 độ C</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Nguồn điện sử dụng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110/220 VAC, 50/60 hz, tối đa 1200 watt</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Kích thước: cao 15.4 cm, rộng 25,4 cm, dài 43.8 cm</p> <p style="margin-left:6.75pt;">- Trọng lượng: 5.75 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-11-11T11:31:56.557 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-11-11T11:32:08.487
1856 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ Thống Nội Soi Tai Mũi Họng | NET-260B |  | Hàn Quốc | KAZAMAENT Co.Ltd |  | ["2020"] | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 392000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG</strong></p><p>Model: <strong>NET-260</strong></p><p>Hãng sản xuất: KAZAMAENT&nbsp;- Hàn Quốc</p><p>Nước sản xuất: <strong>HÀN QUỐC</strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED loại 80W, có tuổi thọ bóng đèn hơn 30.000 giờ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải hình ảnh cao <strong>Full HD : 1920 x 1080p.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện vào: 220V, 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngõ tín hiệu ra chuẩn: HDMI</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế dễ điều khiển, thuận tiện cho chẩn đoán</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tay cầm camera dạng súng dễ dàng điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng dừng hình Freezing cho phép tách khung ảnh, lưu hình ảnh, lưu video vào thẻ nhớ USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ kết nối mạng LAN, USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dể dàng tắt/ mở bóng đèn điều khiển bằng bàn đạp chân Pedal&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | 2020-11-25T17:59:24.247 | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | 2020-11-26T20:22:04.631
1857 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | CardioAid 360B |  | Hungary | Innomed Medical Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>- Máy sốc tim 2 pha (Biphasic), dùng công nghệ mới nhất&nbsp;giúp giảm thiểu độ trễ của tín hiệu, độ tin cậy của việc điều trị tim được đảm bảo.</p> <p>-&nbsp;Thiết kế bản sốc đa năng: Bản sốc đa chức năng với thiết kế có các phím thiết lập. Mức năng lượng có thể được thiết lập ngay trên bản sốc. Cùng các thông tin bằng giọng nói cho phép người dùng có các thao tác can thiệp quan trọng mà không cần phải nhìn hay chạm trực tiếp vào máy. Bản sốc người lớn có thể được thay đổi thành bản sốc trẻ em bởi thao tác xoay đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Máy có thể sốc 2 pha ở mức năng lượng 360J.</p> <p>- Chế độ AED: người dùng được hướng dẫn qua thông báo trên màn hình và bằng giọng nói thông qua từng thủ tục theo hướng dẫn ERC mới nhất, giảm thiểu nguy cơ sai sót của người dùng.</p> <p>- Đầu dò VF/VT đảm bảo phát hiện nhanh và tin cậy đối với bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim ở cả chế độ AED và chế độ thủ công.</p> |  | <ul> <li>01 Điện cực sốc nội người lớn</li> <li>01 Module đo SpO2</li> <li>01 Module đo huyết áp không xâm lấn</li> <li>01 Module đo EtCO2 (Mainstream hoặc Sidestream)</li> <li>01 Túi đựng máy chuyên dụng</li> </ul> | [6 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:14:04.487 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:23:36.908
1858 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy ép tim tự động | EASY PULSE |  | Thụy Sĩ | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 625000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>EASY PULSE của SCHILLER là giải pháp để hồi sức hiệu quả hơn: thiết bị cầm tay nhỏ gọn, độc lập tự động điều chỉnh ép ngực với tốc độ và độ sâu phù hợp. Nó được gắn trực tiếp vào thân trên của bệnh nhân và do đó có thể được sử dụng trong mọi tình huống, mọi điều kiện môi trường xung quanh. Đặc biệt trong quá trình di chuyển bệnh nhân, có thể đảm bảo việc ép ngực không bị gián đoạn và có chất lượng cao.</p><p>EASY PULSE là một thiết bị đơn giản và chỉ cần một người vận hành. Kích thước và trọng lượng của nó rất hoàn hảo: khối lượng dưới 3,5 kg, thích hợp dùng trong cứu hộ trên không trên Biển và trên bờ</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04T14:09:09.095 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05T14:21:03.434
1859 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Theo dõi đường huyết liên tục | CGM Guardian Link 3 |  |  | Medtronic MimiMed |  |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh |  | Nhóm null |  |  | 18000000 | f | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p>Theo dõi đường huyết dùng kèm với Bơm 640G</p> |  |  | <p>3.5x2.8x0.9 cm</p><p>5.7g</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-24T10:50:25.769 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-24T10:55:25.300
1860 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản khoa bằng điện thủy lực | CHS - EX820 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám sản phụ khoa CHS-EX820 là thiết bị với chất lượng và tính năng hiện đại với hệ thống điều khiển điện thủy lực có thể cung cấp nhiều chức năng và tiện lợi cho người dùng</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm<em>:</em></u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống sưởi ấm ghế ngồi (tích hợp bên trong máy): 01 hệ thống</li> <li>Đôi đỡ chân sản phụ khoa: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ vai: 1 bộ</li> <li>Tấm đỡ chân: 1 bộ</li> <li>Tấm đỡ tay: 1 bộ</li> <li>Khay nhôm chứa chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Cuộn giấy lót: 01 cuộn.</li> <li>Bộ ca Inốc đựng bông băng và panh kẹp: 01 bộ (2 chiếc).</li> <li>Bộ Pedal điều khiển: 01 bộ.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tính năng chung</strong></p> <ul> <li>Hệ thống điện thủy lực.</li> <li>Chuyển đổi các tư thế bằng điều khiển chân với công nghệ vi xử lí.</li> <li>Nhiều vị trí khác nhau để thăm khám.</li> <li>Di chuyển lên/xuống nhẹ nhàng.</li> <li>Phần chân đế được phủ nhựa ABS tổng hợp (chống sốc).</li> <li>Các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau.</li> <li>Có thể được sử dụng như một bàn mổ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có thể điều chỉnh các góc độ hoặc chiều cao một cách dễ dàng bằng chức năng nhớ vị trí.</li> <li>Phần hông có tích hợp hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi.</li> <li>Đảm bảo duy trì vệ sinh chỗ ngồi bằng cuộn giấy lót sản khoa.</li> <li>Mặt bàn được bọc lớp da chất lượng cao không bị ảnh hưởng bởi hóa chất tẩy rửa</li> <li>Khung gây mê được làm bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh độ cao và góc.</li> <li>Tấm đỡ gối có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với các tư thế khám.</li> <li>Thanh ray 30 x 8mm (<em>Rộng x Sâu</em>) được làm bằng thép không gỉ SUS304 ở cả 2 phía của mặt bàn để gắn thêm phụ kiện.</li> <li>Để chống gỉ sét, hộp đựng bông băng đều được làm bằng thép không gỉ SUS304. Kích thước lân lượt: ø90 x 90mm; ø54 x 90 mm</li> <li>Khay đựng chất bẩn được làm bằng nhôm có thể kéo ra kéo vào, kích thước nhỏ gọn 370 x 270 x 60 mm (<em>Rộng x Sâu x Cao</em>)</li> <li>Đế có 4 bánh xe và 2 khóa để cố định vị trí của thiết bị.</li> <li>Điều khiển chân có dây kích thước: 320 x 170 x 120mm (<em>Rộng x Sâu x Cao</em>) để điều chỉnh các vị trí của bàn.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T15:50:15.903 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:44:14.662
1861 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản khoa bằng điện thủy lực | JW - G2000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại Bàn khám Sản phụ khoa kết hợp với Siêu Âm tiên tiến và hiện đại nhất. Các bác sỹ có thể sử dụng để khám sản phụ khoa và siêu âm mà Bệnh nhân không cần thay đổi vị trí. Điều chỉnh từ tư thế khám phụ khoa sang tư thế siêu âm bằng bộ điều khiển hoặc pedal điều khiển.</li> <li>Phần lưng có thiết kế cong phù hợp với dáng người phụ nữ hiện đại</li> <li>2 tay cầm được tích hợp cùng với đôi đỡ gối và được bọc một lớp da chất lượng cao.</li> <li>Có khay đựng cuộn giấy lót sản khoa của bàn ở phía sau phần lưng.</li> <li>Kích thước phần đỡ hông: 550 x 340 mm</li> <li>Khay đựng chất bẩn 310 x 200 x 50 mm (Rộng x Sâu x Cao) được làm bằng hợp kim nhôm</li> <li>Tấm đỡ chân được bọc da có 7 nấc để điều chỉnh tư thế. Dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn.</li> <li>Điều khiển các vị trí, tư thế bằng hệ thống pedal chân và điều khiển tay.</li> <li>Để tránh bị gỉ sét, bộ cốc kéo và dụng cụ được làm bằng thép không gỉ SUS 304. Kích thước lần lượt là: ø90 x 90mm; ø54 x 90 mm</li> <li>Trụ bàn được làm bằng thép không gỉ và phủ một lớp sơn tĩnh điện.</li> <li>Phần chân đế được phủ một lớp nhựa ABS chống bụi bẩn. Kích thước: 1100 x 550 mm</li> <li>Đế có 4 bánh xe và 2 khóa để cố định vị trí của thiết bị</li> <li>Điều khiển cầm tay có 12 nút để điều chỉnh tư thế của bàn</li> <li>Điều khiển chân có 4 nút để điều chỉnh tư thế của bàn. Kích thước: 360 x 200mm</li> <li>Có 3 cảm biến để nhận sóng tín hiệu từ điều khiển chân không dây</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Khay nhôm chứa chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Cuộn giấy lót: 01 cuộn.</li> <li>Bộ ca Inốc đựng bông băng và panh kẹp: 01 bộ (2 chiếc).</li> <li>Bộ Pedal điều khiển: 01 bộ.</li> <li>Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Đèn khám LED: 01 chiếc</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong>- </strong>Phần đỡ lưng có cấu trúc cong phù hợp với dáng người phụ nữ hiện đại.</p> <p>- Có khay đựng cuộn giấy lót sản khoa ở phía sau đỡ lưng của bàn.</p> <p>- Có 2 tay cầm được tích hợp luôn vào phần đỡ gối và được bọc bởi lớp da chất lượng cao.</p> <p>- Đỡ mông: 550 x 340 mm (<em>Rộng x Sâu</em>).</p> <p>- Khay đựng chất bẩn được làm từ hợp kim nhôm (310 x 200 x 50mm)</p> <p>- Có 7 nấc để điều chỉnh tấm đỡ chân.</p> <p>- Để tránh bị gỉ sét, bộ cốc kéo và dụng cụ được làm bằng thép không gỉ SUS 304. Kích thước lần lượt là: ø90 x 90mm; ø54 x 90 mm.</p> <p>- Vỏ bọc của trụ bàn được làm từ thép không gỉ được phủ một lớp sơn tĩnh điện.</p> <p>- Chân đế được phủ một lớp nhựa ABS chống sốc, kích thước: 1100 x 550mm (<em>Sâu x Rộng</em>).</p> <p>- Chân đế có 4 bánh xe và 2 khóa để giữ vị trí của bàn không di chuyển. &nbsp;</p> <p>- Bộ điều khiển cầm tay có 12 nút để điều khiển vị trí của bàn.</p> <p>- Bộ điều khiển chân có 4 nút điều khiển các vị trí của bàn. Kích thước: 360 x 200mm <em>(Rộng x Sâu)</em></p> <p>&nbsp;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <p><strong>Phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p> <ul> <li>Bộ điều khiển cầm tay</li> <li>Cốc đựng nhíp và gạc</li> <li>Bộ điều khiển bằng chân</li> <li>Giấy lót</li> <li>Khay đựng chất bẩn</li> <li>Khung gây mê</li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <p><strong>Phụ kiện lựa chọn thêm:</strong></p> <ol> <li>Đèn khám</li> </ol> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>- Có 3 cảm biến để nhận sóng điều khiển từ bộ điều khiển pedal chân.</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T15:44:59.617 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:44:14.662
1862 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bàn nghiêng tập đứng trẻ khuyết tật | MV-ZLJ-04C |  | Trung Quốc | Công Ty CP Công Nghệ Hadimed |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 12000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p>Sử dụng tập đứng cho trẻ khuyết tật dưới 10 tuổi. Kích thước: 99*68*75-110cm.&nbsp;</p> |  |  | <p>Sử dụng tập đứng cho trẻ khuyết tật dưới 10 tuổi. Kích thước: 99*68*75-110cm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:33:57.990 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:33:58.048
1863 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy xông mũi họng | NE-C28 |  | Nhật Bản | Boston Scientific Neuromodulation Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2100000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>- Điều trị hiệu quả các bệnh về đường hô hấp giúp bạn điều trị các bệnh viêm mũi, xoang hay viêm họng, viêm phế quản, phổi, hen suyễn</p><p> - Tốc độ phun khí 0,4ml/phút</p><p> - Kích thước 158mm x 100mm x 175mm</p><p> - Chất liệu Nhựa cao cấp</p><p> - Phụ kiện: Túi đựng; Miếng lọc</p><p> - Dung tích7ml</p> |  |  | <p>- Điều trị hiệu quả các bệnh về đường hô hấp giúp bạn điều trị các bệnh viêm mũi, xoang hay viêm họng, viêm phế quản, phổi, hen suyễn</p><p> - Tốc độ phun khí 0,4ml/phút</p><p> - Kích thước 158mm x 100mm x 175mm</p><p> - Chất liệu Nhựa cao cấp</p><p> - Phụ kiện: Túi đựng; Miếng lọc</p><p> - Dung tích7ml</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T09:43:22.331 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T09:43:22.381
1864 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | JW - i3000 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>Quan tâm đến lĩnh vực sức khoẻ và y tế cho cuộc sống con người, JW đã sản xuất ra các thiết bị y tế tốt nhất trong số các thiết bị y tế trong 35 năm qua. Điều đó như khẩu hiệu “<strong><em>Hướng đến thế giới cho sức khoẻ của nhân loại</em></strong>”. Sau nhiều năm phát triển, JW đã cho ra dòng sản phẩm lồng ấp mới <strong>JW-i3000</strong> bao gồm những tính năng ưu việt nhất hiện nay trong lĩnh vực chăm sóc cho trẻ sơ sinh.</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình gồm có</u></strong><strong><em>:</em></strong></p> <ul> <li align="left">Thân máy chính có chức năng nâng hạ kèm màn hình hiển thị 10.1 inch: 01 chiếc.</li> <li align="left">Khay đặt cassett chụp X quang: 01 chiếc.</li> <li align="left">Hệ thống cảm biến đo nhiệt độ da (<em>Cảm biến kép</em>): 01 bộ (02 chiếc).</li> <li align="left">Cảm biến đo nhiệt độ không khí: 01 chiếc.</li> <li align="left">Tấm nệm không cản quang: 01 chiếc.</li> <li align="left">Cọc truyền dịch: 01 chiếc.</li> <li align="left">Bộ lọc Hepa filter: 03 chiếc.</li> <li align="left">Vỏ chụp tay: 03 chiếc.</li> <li align="left">Vỏ bọc lồng ấp: 01 chiếc.</li> <li align="left">Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li align="left">Phần mềm đo SpO2 tích hợp trong máy: 01 bộ.</li> <li align="left">Cáp đo SpO2:&nbsp; 01 cái.</li> <li align="left">Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần: 01 cái.</li> <li align="left">Phần mềm đo nồng độ ôxy tích hợp trong máy: 01 bộ.</li> <li align="left">Bộ điều khiển nồng độ oxy:&nbsp; 01 bộ.</li> <li align="left">Bộ cân trọng lượng bé sơ sinh: 01 bộ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li align="left">Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li align="left">Quy trình vận hành máy: 02 bộ.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | <p><strong><em>Tính năng chung:</em></strong></p> <ul> <li>Lồng được sử dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ thiếu tháng.</li> <li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý để điều khiển nhiệt độ, độ ẩm…</li> <li>Màn hình chạm LCD 10.1 inchs điều khiển và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, Oxy, SpO2, chức năng báo động…Các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, Oxy, SpO2 được hiển thị dưới dạng đồ thị và biểu đồ trong theo thời gian thực</li> <li>Bộ làm ẩm có thể kiểm tra mực nước từ bên ngoài và tháo lắp được, làm sạch dễ dàng</li> <li>Có khay chứa cassette chụp X quang riêng, không cần mở cửa lồng ấp khi thay cassette tránh sự mất nhiệt của lồng ấp</li> <li>Thân lồng ấp được thiết kế các rãnh, dễ dàng gắn các phụ kiện như cọc truyền dịch, khay đựng thiết bị, rổ đựng phụ kiện.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ chính sác hơn nhờ sử dụng cảm biến nhiệt độ da kép</li> <li>Có thể điều chỉnh góc nghiêng của tấm đệm bất kỳ góc nào trong khoảng ± 12° bằng núm xoay.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31T15:26:19.407 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:44:14.662
1865 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | U-AQ CORE |  | Hàn Quốc | Humasis Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-10-20T14:58:52.530 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-03T10:57:46.630
1866 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | SURTRON 400 HP |  | Italy | Led SpA |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Italy | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">400 W - 300Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt đơn cực nâng cao lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">250 W - 500Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt – đốt hỗn hợp đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">250 W - 300Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt hồ quang đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 500Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt điểm đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 200Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt diện rộng đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">100 W - 2000Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 50Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt – đốt hỗn hợp lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 150Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 50Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Tần số làm việc đơn cực/lưỡng cực</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">425 kHz/ 525 kHz</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:02:32.624 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:21:08.499
1867 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy Xquang di động cao tần | TXL-Plus8 |  | Tây Ban Nha | Radiologia S.A |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-12-23 | <p><strong>hông tin chung về thiết bị</strong></p><p>TXL-PLUS8 là một hệ thống chụp X-quang di động hoàn toàn đồng bộ, kết hợp tủ phát tia X cao tần tân tiến nhất với khả năng linh hoạt tuyệt vời, thích hợp cho mọi mục đích sử dụng – trong phòng khám, phòng cấp cứu, hay phòng chăm sóc đặc biệt, v.v.&nbsp;Ngoài ra, TXL-PLUS8 còn có thể sử dụng di động bên ngoài cơ sở y tế cho cấp cứu, nông thôn hay những địa điểm khó tiếp cận.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; Directive 93/42/EEC</p><p>Môi trường hoạt động:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80 %</li></ul><p>Máy mới 100%</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Bảo hành 12 tháng theo đúng quy định của nhà sản xuất, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23T11:22:47.114 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23T11:22:47.179
1868 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường ICU đa chức năng điều khiển điện | Eleganza 2 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2020-12-19 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</li><li>Điện áp làm việc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 220V/50Hz .&nbsp;</li><li>Nhiệt độ: tới 40 <sup>0</sup> C ; Độ ẩm: tới 75%.</li></ul> |  |  | <ul><li>Giường kết cấu dạng trụ đỡ&nbsp;với các chức năng được điều khiển điện bằng Bảng điều khiển tích hợp trên tay vịn (Patient control) và bảng điều khiển cầm tay (Hand set) và Bộ điều khiển y tá (Supervisor control panel).</li><li>Kích thước bên ngoài:&nbsp;(99×223)cm.</li><li>Kích thước bên trong:&nbsp;200×90cm</li><li>Chiều cao tay vịn:&nbsp;40cm.</li><li>Tải trọng an toàn:&nbsp;250kg.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tựa lưng:&nbsp;60°.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ đùi:&nbsp;34°.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ bắp chân:&nbsp;20°</li><li>Tấm tựa lưng không cản quang, có tích hợp khay đựng phim chụp Xquang, cho phép chụp phổi và phần thân trên của bệnh nhân mà không cần di chuyển bệnh nhân ra khỏi giường</li><li>Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu</li><li>Chỉ báo góc bằng chất lỏng y tế an toàn cho sức khỏe, hiển thị độ nghiêng của tấm tựa lưng và tấm đỡ chân</li><li>Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa cường lực có thể tháo lắp được.</li><li>Tay vịn bằng nhựa có gắn tích hợp bảng điều khiển, dễ sử dụng, đảm bảo chắc chắn và an toàn, dễ dàng nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng&nbsp;</li><li>Trang bị ắc quy dự phòng trong trường hợp khẩn cấp khi mất nguồn.</li><li>Giường di chuyển với 04 bánh xe đường kính khoảng 150mm với hệ thống khóa hãm trung tâm.</li><li>Có đèn chiếu sáng gầm giường, giúp bệnh nhân tránh té ngã vào ban đêm</li><li>Cọc truyền kiểu ống lồng mạ crom có 4 móc nhựa</li><li>Đệm PUR chống viêm loét phủ ga chống thấm&nbsp;</li><li>Có vị trí gắn cọc truyền.</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-19T16:22:55.655 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-19T00:00:00.317
1869 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Sterrad 100NX công nghệ All Clear | 10104006 |  | Mỹ | Advanced Sterilization Products, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang |  | Nhóm 1 |  |  | 8027212073 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;...)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-11-09T12:01:59.546 | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-11-11T08:34:28.767
1870 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 250 LÍT | CHS - AC250 |  | Hàn Quốc | ShinJin Medical |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao.</li> <li>Nguồn hơi nước có thể được cung cấp bằng cách kết nối với nguồn cung cấp trung tâm hoặc bằng một máy phát hơi nước nóng được lắp sẵn. Máy phát điện bên trong loại bỏ các biến thể về chất lượng có thể xảy ra trong quá trình cung cấp hơi nước trung tâm và có nghĩa là nồi hấp chỉ cần với nguồn nước lạnh và có điện để hoạt động</li> <li>Nồi được làm hoàn toàn bằng thép không rỉ 304.</li> <li>Điều khiển quá trình làm viêc của nồi hấp hoàn toàn tự động.</li> <li>Trên mặt phía trước của nồi hấp có 8 đèn hiển thị các thông báo: Đèn báo mực nước thấp, đèn báo gia nhiệt, đèn báo chân không, đèn báo tiệt trùng, đèn báo xả, đèn báo sấy khô, đèn báo hoàn thành, đèn báo cửa khóa.</li> <li>Trên mặt phía trước của nồi hấp có 2 bộ đồng hồ đặt thời gian tiệt trùng và thời gian sấy khô</li> <li>Có 4 công tắc chính điều khiển nồi hấp: Công tắc chính, công tắc khởi động, công tắc chọn nhiệt độ tiệt trùng 121º và công tắc chọn nhiệt độ tiệt trùng 132º.</li> <li>Khóa cửa: bằng tay quay.</li> <li>Nhiệt độ tiệt trùng: từ 121<sup>0</sup>C đến 132<sup>0</sup>C.</li> </ul> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm</u></strong>:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc.</li> <li>Xe đẩy đồ vải: 01 chiếc</li> <li>Dây điện nguồn: 01 bộ.</li> <li>Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</li> </ul> | <p style="margin-left:18.0pt;"><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p> <p>- Kích thước: 755x1650x1200mm (rộng x cao x sâu)</p> <p>- Kích thước buồng tiệt trùng: 500 x 500 x 1000mm (rộng x cao x sâu)</p> <p>- Loại buồng tiệt trùng: Vuông</p> <p>- Thể tích buồng tiệt trùng: 250l</p> <p>- Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C (1.0Kg/cm2) – 132°C (2.0Kg/cm2)</p> <p>- Bơm chân không:AC 220V/AC380V, 3 pha, 2HP</p> <p>- Trọng Lượng: 820 Kg</p> <p><em><u>Nguồn điện</u></em></p> <p>Máy tạo hơi nước : AC 200V/AC 380V, 3 pha à 15 KW</p> <p>Trung tâm cung cấp hơi nước : AC 200V/AC 380V, 3 pha à 2.0 KW</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-08T13:42:47.134 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11T08:34:28.767
1871 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 1 cửa, 105L | Cliniclave 45 |  | Đức | MELAG Medizintechnik oHG |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2020-11-04 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <ul> <li>1 cửa</li> <li>Dung tích 105L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 72 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 35kg -&nbsp; 1 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04T10:22:09.436 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:07.698
1872 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 120L, 1 cửa | LOWTEM CRYSTAL 120M |  | Hàn Quốc | Lowtem Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA 120L, 1 CỬA</strong></p> <p align="left"><strong>Model: LOWTEM Crystal 120M</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>LOWTEM </strong></p> <p align="left"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-22T11:17:39.881 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11T08:35:03.485
1873 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRT-03PT |  | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Mô tả sản phẩm<br /> + Bồn rửa tay phẫu thuật BRT - 03PT được thiết kế để có thể sử dụng đồng thời ba phẫu thuật viên rửa tay cùng một lúc.<br /> + Bồn được làm nguyên khối bằng sợi thủy tinh và nhựa Polyester (FRP), bề mặt bồn rửa tay được phủ 1 lớp Gelcoat màu trắng sứ có tác dụng chống bám bẩn, chống ố, chống nấm mốc, chống ăn mòn hóa chất.<br /> + Bề mặt bồn và các góc cạnh được thiết kế bo tròn, láng mịn chống đọng nước, dễ dàng vệ sinh.<br /> + Hệ thống làm nóng, lạnh bằng công nghệ đốt trực tiếp có hệ thống chống dò, chập điện,<br /> đảm bảo an toàn cho người sử dụng.<br /> + Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước vô trùng bởi hệ thống lọc và diệt khuẩn bằng đèn UV.<br /> + Sử dụng cảm biến hồng ngoại để đóng mở vòi nước tự động với thao tác thuận tiện đảm bảo<br /> tuyệt đối vô trùng.<br /> + Vòi nước được điều chỉnh đa hướng chụm xòe với 3 chức năng.<br /> + Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật đạt tiêu chuẩn: ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23T16:14:45.653 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-11T08:35:03.485
1874 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRT-02PT |  | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-23 | 2021-01-23 | <p>Mô tả sản phẩm<br /> + Bồn rửa tay phẫu thuật BRT - 02PT được thiết kế để có thể sử dụng đồng thời hai phẫu thuật viên rửa tay cùng một lúc.<br /> + Bồn được làm nguyên khối bằng sợi thủy tinh và nhựa Polyester (FRP), bề mặt bồn rửa tay được phủ 1 lớp Gelcoat màu trắng sứ có tác dụng chống bám bẩn, chống ố, chống nấm mốc, chống ăn mòn hóa chất.<br /> + Bề mặt bồn và các góc cạnh được thiết kế bo tròn, láng mịn chống đọng nước, dễ dàng vệ sinh.<br /> + Hệ thống làm nóng, lạnh bằng công nghệ đốt trực tiếp có hệ thống chống dò, chập điện,<br /> đảm bảo an toàn cho người sử dụng.<br /> + Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước vô trùng bởi hệ thống lọc và diệt khuẩn bằng đèn UV.<br /> + Sử dụng cảm biến hồng ngoại để đóng mở vòi nước tự động với thao tác thuận tiện đảm bảo<br /> tuyệt đối vô trùng.<br /> + Vòi nước được điều chỉnh đa hướng chụm xòe với 3 chức năng.<br /> + Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật đạt tiêu chuẩn: ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23T14:58:00.171 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-11T08:35:03.485
1875 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng Tuttnauer | 4472-2R |  | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V |  |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 2160000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-03-31 | <ul> <li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li> <li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li> <li>Sử dụng nguồn điện 380V-400V, tần số 50/60Hz</li> <li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Khoang hấp chữ nhật</li> <li>Loại cửa: 02 cửa mở tay</li> <li>Làm bằng vật liệu thép không gỉ, chịu được áp lực cao</li> <li>Bộ lọc vi khuẩn</li> <li>Hệ thống điều khiển tự động</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-10T16:21:12.993 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-11T08:35:03.485
1876 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL-2000 | SL-2000 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt SL-2000</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T15:07:08.774 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T15:07:09.606
1877 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Cầu thang tập đi | PN-25 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 18000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p>Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn inox chống rỉ, Kích thước: 215 x 70 x 73 cm (+/- sai số 5%) Trọng lượng: 45kg</p> |  |  | <p>Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn inox chống rỉ, Kích thước: 215 x 70 x 73 cm (+/- sai số 5%) Trọng lượng: 45kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:37:32.470 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:37:32.527
1878 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Gemini AS |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 1692800000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy nhuộm tiêu bản tự động hoàn toàn</p> |  |  | <ul><li>Màn hình màu cảm ứng, kích thước 12 inch.</li><li>Máy nhuộm gồm 2 tầng, loại nhuộm tròn có thể nạp liên tục nhiều giá mang tiêu bản cùng lúc </li><li>Công suất xử lý : tối đa 11 giỏ đựng lam kính</li><li>Số tiêu bản/giá: 20 cái </li><li>Số lượng vị trí gia nhiệt độc lập: 5 vị trí</li><li>Bể đựng hóa chất nhuộm &nbsp;25 cái</li><li>Bể chứa nước rửa: 5 cái </li><li>Tầng nhuộm mẫu: 2 tầng</li><li>Chương trình nhuộm: 50 &nbsp;chương trình </li><li>Có cổng truy suất dữ liệu qua USB</li><li>Có thể rút lại hoặc hủy bỏ bất kỳ giá mang tiêu bản nào đã nạp vào.</li><li>Có các chức năng kiểm tra chất lượng hóa chất. Màn hình hiển thị sự tiêu hao và lượng hóa chất. </li><li>Có thể đặt mật khẩu để bảo vệ chương trình nhuộm của mình</li><li>Có hệ thống hút khí độc với bộ lọc than hoặc có thể nối ống thoát ra ngoài, nhằm bảo vệ an toàn cho người sử dụng.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:42:18.078 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:42:18.121
1879 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cetus X12 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng cho phòng hồi sức tích cực, phòng mổ và các khoa phòng khác.</p> <p>Theo dõi 5 thông số sinh tồn: ECG, SpO2, NIBP, Nhịp thở, Nhiệt độ</p> |  |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Bảo trì: theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07T09:29:14.616 | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-11T08:44:30.884
1880 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động AR-1a | AR-1a |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ tự động AR-1a và phụ kiện</p> <p><strong>AR-1 - Thế hệ máy đo khúc xạ tự động tối tân </strong></p> <p style="margin-left:17.85pt;">Dòng sản phẩm AR-1 vượt lên trên tất cả các dòng máy đo khúc xạ tự động thông thường bởi các chức năng mang tính công nghệ cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả đo chính xác hơn và thông tin lâm sàng sẽ thú vị hơn.</p> <p><strong>Kết quả thăm khám tuyệt vời bởi các chức năng tối tân: </strong></p> <ul> <li>Đo khúc xạ chính xác</li> <li>Đo thị lực trong điều kiện đèn chói sáng</li> <li>Phát hiện đục thủy tinh thể</li> <li>Không gây điều tiết cho bệnh nhân khi đo.</li> </ul> |  | <ul> <li><strong><em>Phương pháp khảo sát khúc xạ trên diện đồng tử lớn</em></strong></li> <li><strong><em>Diode siêu phát quang SLD (Super Luminescent Diode) và CCD</em></strong><strong><em> độ nhạy cao</em></strong></li> <li><strong><em>Tạo sương mù để giảm điều tiết </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo điều tiết với thuật toán kiểu trí thông minh nhân tạo</em></strong></li> <li><strong><em>Đo kết hợp với điều chỉnh loạn thị </em></strong></li> <li><strong><em>Đo độ cong giác mạc bằng vòng tròn phản chiếu</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Tự động theo dõi và tự động chụp 3D (X-Y-Z) </em></strong></li> <li><strong><em>Màn hình màu LCD có thể điều chỉnh độ nghiên </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Máy in tốc độ cao dễ dàng thay giấy và tự động cắt giấy</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Hệ thống đọc Card Eye care (Card là lựa chọn thêm)</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo thị lực nhờ các loại kính và các biểu đồ tích hợp sẵn trong máy </em></strong></li> <li><strong><em>Chức năng xem lại thông số để so sánh thị lực nhanh </em></strong></li> <li><strong><em>Kiểm tra độ nhạy tương phản và đèn chói sáng. </em></strong></li> </ul> | <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ điện: 100 VA</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T10:41:11.212 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11T10:41:11.274
1881 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân người lớn điều khiển điện | 9LI5 |  | Italy | Favero Health Projects Spa |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Italy | Nhóm 3 |  |  | 90124000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân người lớn điều khiển điện Hãng sản xuất: </strong>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> ITALY</p> <p><strong>Model: </strong>9LI5;</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Hệ thống điều khiển chiều cao: trục quay</p> <p>-Kích thước đệm: 1930 x 850 x 200 mm</p> <p>-Kích thước mặt giường: 1980 x 880 mm</p> <p>-Kích thước toàn bộ giường: 2200 x 990 mm</p> <p>-Độ cao thanh chắn: 420 mm</p> <p>-Chiều cao mặt giường tính từ sàn: từ 360 -&gt; 795 mm</p> <p>-Trọng lượng: 120kg</p> <p>-Tải trọng: 250 kg -&gt; 310 kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22T14:47:38.513 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:05.496
1882 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Hệ thống máy đọc Elisa PR 4100 | Pr4100 |  | Áo | Bio-Rad |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 324000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Máy đọc khay vi thể PR 4100 của Bio-Rad là thế hệ mới của máy đọc khay vi thể đo độ hấp thụ 8 kênh. Cung cấp sự đo lường kết quả chính xác, sao lưu và nhanh chóng, với thiết kế gọn, nhiều đổi mới. Vận hành thông qua một máy tính Notebook với phần mềm Windows® 7, hệ thống hợp thức hóa với danh mục xét nghiệm Elisa của Bio-Rad.&nbsp;</p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 100 -240 VAC, 50 / 60 Hz. Nhiệt độ vận hành: 15 - 35<sup>0</sup>C. Độ ẩm: 20 - 80%. <strong>Các kính lọc được lắp </strong>405, 450, 492, 550, 620 nm. <strong>Khay vi giếng </strong>Tất cả các loại khay 96 giếng có đáy trong suốt (đáy bằng, đáy hình chữ C, U, V, kể cả loại khay có giếng theo từng dãy)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:34:04.374 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:34:04.583
1883 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | AutoMed 3300 |  | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>DẢI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY: 0.1 ~ 50ml/h ( bước 0.1ml)</p> <p>DẢI LIỀU BOLUS: 0.1 ~ 50ml (bước 0.1ml)</p> <p>DẢI THỜI GIAN KHÓA: 1 ~ 60 phút (bước 1 phút)</p> <p>DẢI TỔNG GIỚI HẠN DUNG TÍCH: 0 ~ 250ml, không giới hạn (bước 1ml)</p> <p>DẢI DUNG TÍCH TẢI: 0 ~ 9ml (bước 1ml)</p> <p>ĐỘ CHÍNH XÁC VỚI BỘ I.V: ±5%</p> <p>THỜI GIAN VẬN HÀNH: Tối đa 110 giờ (cho 4 pin AAA)</p> <p>"CẢNH BÁO: TẮC NGHẼN, HOÀN THÀNH TRUYỀN,</p> <p>PIN YẾU, SỰ CỐ HỆ THỐNG, MỞ NẮP"</p> <p>KÍCH THƯỚC (Rộng×Sâu×Cao): 76×174×27.5 (mm)</p> <p>TRỌNG LƯỢNG: Khoảng 150g</p> |  |  |  | <p>- Dịch vụ đào tạo, bảo hành máy</p> <p>- Dịch vụ bảo trì máy theo định kỳ</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-06T08:58:25.718 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-11T08:44:30.885
1884 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò | Affiniti 30 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> <span style="color: black;">Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò</span></p><p> <span style="color: black;">Có thể nâng cấp tùy chọn làm chuyên tim mạch, chuyên sản 4D</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:42:12.968 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:47:15.626
1885 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | "Truelab™ Uno Dx Real Time Quantitative micro PCR Analyser" | "Truelab™ Uno Dx Real Time Quantitative micro PCR Analyser" |  | Ấn Độ | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 264136950 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sử dụng nguồn điện Pin và nguồn điện 220V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chạy bất cứ loại chíp nào</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất từ 12-18 mẫu/ngày</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 3 bước sóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự động hoàn toàn</p><p> </p> |  |  | <p> <strong style="color: black;">TRUELAB</strong><sup style="color: black;"><strong>TM </strong></sup><strong style="color: black;">TRUELAB</strong><sup style="color: black;"><strong>TM</strong></sup><strong style="color: black;"> UNO</strong></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 248mm x 185 mm x 112 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 1.5 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất: 1 mẫu trên 1 lần chạy</span></p><p><span style="color: black;">+ Pin Lithium: 7.4V, 7.8 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu vào bộ adapter: 1 pha, 100-240V; 50/60hz; 1500mA</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu ra của adapter: 10V; 4500mA; 45VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ phận quang học: huỳnh quang, 3 bước sóng</span></p><p><span style="color: black;">+ Tốc độ: 40 chu kỳ khuếch đại PCR/35 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Kết nối: Wifi, Bluetooth, 3G</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiệu chuẩn: tự động</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ: 20.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị: 5’’, cảm ứng</span></p><p><strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động của máy realtime pcr định lượng 1 cổng: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 15 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 10 – 80%</span></p><p><br></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:46:38.875 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:46:39.073
1886 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy X quang C-arm | Ziehm Vision Vario |  | Đức | Ziehm Imaging GmbH |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>ZIEHM VISION VARIO cho chất lượng hình ảnh cao. Máy hỗ trợ cho các ca phẫu thuật cột sống, chấn thương.</p> |  |  | <p>1. Kích thước cánh tay:&nbsp;<br /> - Khoảng dịch chuyển đứng : 43 cm<br /> - Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm<br /> - Quỹ đạo quay: 135 độ&nbsp;<br /> - Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ<br /> - Độ vẩy sang 2 phía&nbsp; &nbsp; &nbsp;: ±10 độ<br /> - Khoảng cách từ bóng đến đầu thu hình ảnh&nbsp; : 97 cm<br /> 2. Bóng phát tia:<br /> - Loại Anode : Anode tĩnh<br /> - Tiêu cự: 0.6<br /> 3. Khối cao áp:<br /> - Công suất phát bình thường 2000 kW&nbsp;<br /> - Dải điện áp chiếu liên tục từ 40&nbsp; tới 110kV<br /> - Dòng chiếu liên tục từ 0.1 tới 20 mA<br /> - Độ rộng xung từ 10 đến 30 mili giây<br /> 4. Bầu tăng quang:&nbsp;<br /> - Màn phát quang : I-ốt Xezi<br /> - Lưới chống tán xạ: Pb 8/40<br /> - Kích thước: 23 cm</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-21T13:36:36.731 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-31T00:00:07.385
1887 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | Máy chấn đoán nhiễm khuẩn Helibacter Pylori | HUBT-20 |  | Trung Quốc | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 335000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori – Model HUBT 20 là một thiết bị với công nghệ tiên tiến được sử dụng trong Y học để phát hiện vi khuẩn H.Pylori lây nhiễm trong dạ dày của bênh nhân.&nbsp;</p> |  |  | <p>Kích thước: 275mm x 210 mm x 195 mm</p><p>Trọng lượng: 10 kg</p><p>Số seri: nằm ở mặt sau của máy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20T15:32:51.072 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20T15:35:22.920
1888 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động | SELECTRA PRO XS |  | Hà Lan | ELITechGroup B.V. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 690000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p>Máy xét nghiệm sinh hoá SELECTRA PRO XS là thiết bị thực hiện các test sinh hoá một cách tự động và đáng tin cậy.</p> |  |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-10-22T09:28:38.152 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11T17:24:50.375
1889 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS1000D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T15:05:33.347 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:56:08.876
1890 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 |  |  | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 87000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T08:44:38.113 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T08:44:38.113
1891 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò | Affiniti 50 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 2980000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> <span style="color: black;">Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò</span></p><p> <span style="color: black;">Có thể nâng cấp tùy chọn làm chuyên tim mạch, chuyên sản 4D</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:42:13.032 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:49:12.304
1892 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập khớp gối (Inox) | PN07IL |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 15000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p>Khung sườn inox , thanh trượt ghế ngồi Inox, niệm ngồi bọc simily Kích thước: 160 x 50 x 90 cm (+/- sai số 5%) Độ dốc có thể tăng - giảm</p> |  |  | <p>Khung sườn inox , thanh trượt ghế ngồi Inox, niệm ngồi bọc simily Kích thước: 160 x 50 x 90 cm (+/- sai số 5%) Độ dốc có thể tăng - giảm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:40:42.824 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T08:40:42.856
1893 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | HM525 NX UV |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1356800000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp&nbsp;</p> |  |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 27 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 4 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -55<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: -35<sup> o</sup>C </p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 1-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:37:29.882 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:37:29.999
1894 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch Valleylab FT10 | Valleylab FT10 |  | Mỹ | Covidien LLC |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-04-29 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="133"> <tbody> <tr height="261"> <td height="261" width="133">Đa chức năng gồm các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như cắt đốt đơn cực, lưỡng cực cùng với chức năng hàn mạch máu LigaSure và cắt đốt lưỡng cực trong môi trường nước muối. Có màn hình cảm ứng chia 4 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô tự động điều điều chỉnh năng lượng cung cấp với phản hồi lên đến 434,000 lần /giây</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="159"> <tbody> <tr height="261"> <td height="261" width="159">- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phân loại an toàn điện loại 1, có màn hình cảm ứng LCD chia 4 góc,hiển thị lỗi bằng mã số và chữ trên màn hình, sử dụng công nghệ cảm ứng mô phản hồi 434,000 lần/giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-29T14:39:07.109 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-11T08:44:54.683
1895 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS800D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:59:28.297 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:56:08.876
1896 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600D 2 cửa trượt | NIHOPHAWA-AS600D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T14:57:20.414 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11T09:56:08.877
1897 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | OMNI | OMNI |  | Mỹ | B.Braun Avitum AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1333333333 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>1. Máy lọc máu liên tục OMNI</p> <p>2. Mã hàng: 7107505</p> <p>3. Hãng/nước sản xuất: B.Braun/Đức.</p> <p>4. Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p> <p>5. Chất lượng máy: mới 100%.</p> <p>6. Chứng chỉ C/O (chứng nhận nguồn gốc): Có</p> <p>7. Chứng chỉ C/Q (chứng nhận chất lượng sản phẩm): Có.</p> <p>8. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật: EC, ISO 13485.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-10T16:31:59.213 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:27.892
1898 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy lọc HDF online | DIALOG+ HDF-ONLINE | Dialog + |  | Đức | B.Braun Avitum AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1047619000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>1. Máy chạy thận nhân tạo Dialog +</p> <p>2. Mã hàng: 7102072</p> <p>3. Hãng/nước sản xuất: B.Braun/Đức.</p> <p>4. Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p> <p>5. Chất lượng máy: mới 100%.</p> <p>6. Chứng chỉ C/O (chứng nhận nguồn gốc): Có</p> <p>7. Chứng chỉ C/Q (chứng nhận chất lượng sản phẩm): Có.</p> <p>8. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật: EC, ISO 13485</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-10T15:37:24.959 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11T08:35:27.892
1899 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | STA R MAX 3 |  | Pháp | Diagnostica Stago S.A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4365900000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">STA R MAX 3 là hệ thống xét nghiệm đông máu tự động, sử dụng nguyên lý đo độc quyền theo công nghệ từ, đo quang so màu, miễn dịch độ đục. Khay mẫu có thể nạp đến 215 ống mẫu cùng lúc, cho công suất lên đến 300 thử nghiệm/giờ</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T15:29:09.984 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T16:41:10.583
1900 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-11T15:17:16.254 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-11T15:17:16.254
1901 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M300 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M300) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:53:24.868 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:05:21.468
1902 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.75mm/L-8mm | SNAP-3.75-8 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.75</p> <p>Chiều dài: 8</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T16:11:29.737 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:36:00.248
1903 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-4.2mm / L-10mm | QSI-4.2-10 |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 4.2</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06T13:57:51.419 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11T08:36:00.248
1904 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò | Affiniti 70 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> <span style="color: black;">Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 4 đầu dò</span></p><p> <span style="color: black;">Có thể nâng cấp tùy chọn làm chuyên tim mạch, chuyên sản 4D</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:42:13.087 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:50:35.319
1905 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | CRYOSTAR NX50 |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2112000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp</p> |  |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Tích hợp điều chỉnh độ cao (32-44 in / 82-112 cm)</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 18 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 1 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -57<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: &lt;-25 ° C</p><p>Nhiệt độ giá kẹp dao: cài đặt được</p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 0.5-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:46:11.174 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:46:11.207
1906 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH OB1000 FA | BSU226 |  | Italy | Oscar Boscarol s.r.l |  |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 16128000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Thiết bị hút điện y tế di động được thiết kế để loại bỏ chất lỏng và các chất cản trở đường hô hấp trên và phục hồi hoặc hỗ trợ hô hấp. Thiết bị này có thể được sử dụng trong các dịch vụ y tế khẩn cấp, sơ cứu, chăm sóc tại nhà và trong các bệnh viện hoặc các đơn vị y tế di động.</p> |  |  | <ul> <li>Máy hút dịch tiết y tế OB1000 mạnh mẽ, đơn giản và nhỏ gọn</li> <li>Lưu lượng hút tối đa 24 lpm (lít mỗi phút)</li> <li>Bơm 1 piston - Công suất hút tối đa 850 mbar (85 kPa)</li> <li>Tự chủ:&gt; 45 phút</li> <li>Chai OB-J 1000 ml bao gồm một bình và bộ chuyển đổi cho phép sử dụng với các túi LINER dùng một lần của công ty Serres</li> <li>Được trang bị cáp kết nối với phích cắm bật lửa của xe (12Vdc)</li> <li>Hoàn thành với túi vận chuyển trong vải chống rách nước</li> <li>Kích thước: 335 x 290 (h) x khoảng 105 mm</li> <li>Cân nặng: khoảng 3,3 kg</li> <li>Được trang bị bộ nguồn điện áp phổ dụng với phích cắm 2 cực (nguồn điện chính từ 100 đến 240 Vac 50/60 Hz)</li> <li>Tuân thủ Chỉ thị 93/42 / EEC, theo tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể ISO10079-1 và theo tất cả các quy định hiện hành</li> <li>Nó là một thiết bị y tế EC</li> </ul> <p>Lớp II</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T15:53:29.116 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11T15:53:29.156
1907 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-arm II, có Xóa nền | OEC One |  | Trung Quốc | GE Hualun Medical Systems Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống X-quang C-arm Kỹ thuật số</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:<strong> OEC One </strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng:<strong> GE</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Nhà máy GE – Trung Quốc</strong></p> |  |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống C-arm di động tích hợp tất cả-trong-một, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cung cấp hình ảnh rõ nét, hỗ trợ các ca phẫu thuật chỉnh hình, cột sống, tổng quát, giảm đau, niệu khoa,mạch máu …</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chức năng hỗ trợ quản lý liều tia, giảm liều tia bằng cả phần cứng và phần mềm, và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị lớn, độ phân giải cao với cánh tay treo màn hình linh hoạt có thể quan sát từ các phía của hệ thống, cho khả năng hiển thị hình ảnh tuyệt vời.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng màn hình chạm tích hợp trên khung máy với giao diện sử dụng đơn giản và tính năng đồng bộ hình ảnh live với màn hình hiển thị giúp điều chỉnh hình ảnh nhanh chóng và chính xác ngay khi cần.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp bộ lưu điện để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân khi mất điện và di chuyển hệ thống giữa các phòng không cần khởi động lại máy.</p><p> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T11:01:56.174 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T11:01:56.255
1908 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-2400 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-2400 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1896617350 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="403"> <td align="left" height="403" width="439">Máy phân tích CS-2400 là máy xét nghiệm đông máu công suất cao của Sysmex, cho phép các phòng xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm thường quy và chuyên biệt trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống CS-2400 áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đảm bảo các phòng xét nghiệm trả kết quả với tính chính xác và độ tin cậy nhất quán. Hệ thống này kết hợp những đặc tính đã được chứng minh và rất thành công của các đời máy trước với những tính năng mới, giúp cho việc vận hành dễ dàng hơn với hiệu suất cao hơn. Hệ thống CS-2400 cũng hỗ trợ cho các phòng xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí toàn cầu bởi các tài liệu chuyên ngành và những tính năng theo dõi, kiểm tra vượt trội. CS-2400 có thể phân tích ống nắp mở.<br /> PT: 180 xét nghiệm/giờ<br /> APTT: 115 xét nghiệm/giờ<br /> PT/APTT: 115 xét nghiệm/giờ<br /> PT/APTT/AT: 100 xét nghiệm/giờ<br /> PT/APTT/AT/DD: 80 xét nghiệm/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:33:28.981 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:33:29.028
1909 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp 3 đầu dò có đàn hồi mô | Epiq 5 |  | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> <span style="color: black;">Điện nguồn sử dụng: 100-240V, 50/60Hz</span></p><p> <span style="color: black;">Nhiệt độ hoạt động tối đa 40°C</span></p><p> <span style="color: black;">Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</span></p><p> </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:42:13.145 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T21:51:45.553
1910 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-630S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 69000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Giường điện được trang bị 3 motor và bộ điều khiển cầm tay cho phép điều chỉnh phần lưng, đầu gối và chiều cao giường dễ dàng hơn. Giường có bộ phận tích điện, khi cúp điện vẫn có thể bấm lên, xuống 20 lần trong vòng 2 ngày.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11T15:57:32.417 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11T16:10:21.726
1911 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Logic HD lite |  | Đức | Richard Wolf GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 6000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh:</strong></p> <p>Độ phân giải tối đa: 1920 x 1200 pixels</p> <p>Cân bằng trắng, dải nhiệt độ màu: 2300K đến 7000K</p> <p>Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.</p> <p>Làm mát: Bằng quạt</p> <p>Đầu ra Video: 2 cổng HDMI</p> <p>Độ phân giải ngõ ra có thể điều chỉnh:</p> <p>+ 1280 x 1024/60P (5:4)</p> <p>+ 1920 x 1080/60P (16:9)</p> <p>Tuân theo tiêu chuẩn: EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2</p> <p>Nhóm thiết bị y tế: Nhóm I</p> <p><strong>Nguồn sáng LED:</strong></p> <p>Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon 300W</p> <p>Điều chỉnh cường độ sáng thủ công</p> <p>Chiếu sáng đồng nhất trong phẫu trường nội soi. Không mất sáng ở khu vực biên và không có điểm tối tại trung tâm</p> <p>Độ sáng ổn định, không nhấp nháy</p> <p>Cường độ sáng: 1900 Lm</p> <p>Nhiệt độ màu: 6500 K</p> <p>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 30000 giờ</p> <p>Điều chỉnh cường độ sáng: 0 - 100%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13T18:47:18.184 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:22:40.293
1912 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | Rescue Life |  | Italy | Progetti S.r.l. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY PHÁ RUNG TIM</strong></p> <p>Model: Rescue Life</p> <p>Hãng sản xuất: Progetti</p> <p>Xuất xứ : Ý</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T09:04:10.266 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T09:04:10.305
1913 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Bio solea 4 | BIO SOLEA 4 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 168000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <ul> <li>Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li> <li>Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:13:59.192 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-12-31T00:00:07.472
1914 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T14:56:03.612 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07T15:12:32.918
1915 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | Servo-i |  | Thụy Điển | Maquet |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy&nbsp; mới 100%&nbsp; sản xuất năm&nbsp; 2019 trở đi.</li> <li>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz</li> <li>Điều kiện môi trường làm việc:</li> </ul> <p>&nbsp;+ Nhiệt độ&nbsp;: ≥ 30°C</p> <p>+ Độ ẩm:&nbsp; ≥ 80%</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T16:59:09.682 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T16:59:10.093
1916 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | HM525 NX |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1295000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp&nbsp;</p> |  |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 27 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 4 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -55<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: -35<sup> o</sup>C </p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 1-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:49:51.722 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:49:51.759
1917 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân trẻ sơ sinh kèm thước đo chiều cao | MS3500.1 |  | Trung Quốc | Charder Electronic Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 13000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p>Cân trẻ sơ sinh với pin lắp trong và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  |  | <p><br></p> | <p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-24T11:02:35.552 | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-24T11:02:35.593
1918 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục multiFiltrate | multiFiltrate |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>MultiFiltrate là máy dùng để lọc máu liên tục, điều trị cho các trường hợp cấp cứu như suy thận cấp, suy đa phủ tạng do tai nạn…..</p> <p>MultiFiltrate không chỉ là một máy lọc máu liên tục với dãy phương thức điều trị rộng mà còn cung cấp cho người sử dụng và bệnh nhân sự an toàn, tính chính xác và linh động.</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13T16:59:09.387 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13T17:32:01.098
1919 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A1ENNISB |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1466000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz<br /> Nhiệt độ:<br /> Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)<br /> bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)<br /> Độ ẩm tương đối:<br /> Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương<br /> Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.653 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:09:24.846
1920 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | MiniSpir |  | Italy | MIR S.r.l. - Medical International Research |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2020-11-16 | <p>Máy đo chức năng hô hấp, hoạt động khi kết nối máy vi tính</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T12:08:18.134 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T12:09:12.047
1921 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Jumong E | Jumong E |  | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống X quang đồng bộ hóa Jumong E được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc</p> |  |  |  |  | không | không | không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:35:12.631 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:35:13.385
1922 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 998000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.<br /> Nhiệt độ:<br /> - Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.<br /> - Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.622 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:12:24.875
1923 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | "Truelab™ QUATTRO Real Time Quantitative micro PCR Analyser" | "Truelab™ QUATTRO Real Time Quantitative micro PCR Analyser" |  | Ấn Độ | Molbio Diagnostics (P) Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 498925350 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sử dụng nguồn điện Pin và nguồn điện 220V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chạy bất cứ loại chíp nào</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất từ 40-48 mẫu/ngày</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 3 bước sóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự động hoàn toàn</p><p> </p> |  |  | <p> <strong style="color: black;">MÁY REALTIME PCR ĐỊNH LƯỢNG BỐN CỔNG</strong><span style="color: black;"> (TRUELAB QUATTRO DX)</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 400 mm x 242 mm x 159 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng: 5.2&nbsp;kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất: 4 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ Pin Lithium: 7.4V, 7.8 Ah</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu vào bộ adapter: 1 pha, 100-240V; 50/60hz; 1500mA</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện đầu ra của adapter: 10V; 5500mA; 55VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ phận quang học: huỳnh quang, 3 bước sóng</span></p><p><span style="color: black;">+ Tốc độ: 40 chu kỳ khuếch đại PCR/35 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Kết nối: Wifi, Bluetooth, 3G</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiệu chuẩn: tự động</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ: 20.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị: 5’’, cảm ứng</span></p><p><span style="color: black;">+ Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61326</span></p><p><strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động của máy realtime pcr định lượng bốn cổng: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 15 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 10 – 80%</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:51:18.961 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T09:51:19.010
1924 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo sinh trắc học nhãn khoa và phụ kiện | OA-2000 |  | Nhật Bản | Tomey Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1470000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy đo sinh trắc học nhãn khoa và phụ kiện</p> <p>Model: OA-2000</p> <p>Hãng sản xuất: Tomey -&nbsp; Nhật Bản</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-16T09:38:56.591 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-16T09:39:13.729
1925 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-550 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-550) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1259999984 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="439">XN-550 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế giá tải mẫu cho phép phân tích cả ống nắp mở và nắp đóng.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T04:09:29.939 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T16:58:36.226
1926 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Mặt nạ thở mũi miệng cho máy thở CPAP, BiPAP | AirFit F20 |  |  | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Australia | Nhóm 3 |  |  | 6300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="451"> <colgroup> <col width="451" /> </colgroup> <tbody> <tr height="56"> <td align="left" height="56" width="451">Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:39:46.900 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:39:47.081
1927 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều phối khí | MANIFOLD-AUTO-NO2-750 |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 384000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bộ diều phối khí N2O loại 2x2, loại 750l/min&nbsp;</p> |  |  | <p>Bộ diều phối khí N2O loại 2x2, loại 750l/min&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T16:05:34.739 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:07.545
1928 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | HỆ THỐNG MÁY PTNS Ổ BỤNG, SẢN PHỤ KHOA FULL HD TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH THỜI GIAN THỰC | Image1 S Full HD |  | Estonia,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 13500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong sản phụ khoa Full HD tăng cường chất lượng hình ảnh thời gian thực.</p> |  |  | <p>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</p><p>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,&nbsp;</p><p>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</p><p>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</p><p>Nguồn sáng công nghệ LED, có chế độ lọc màu cho ICG</p><p>Hiển thị trên màn hình 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</p><p>Hệ thống lưu trữ dữ liệu AIDA với màn hình thông minh</p><p>Máy bơm khí CO2 lưu lượng tối đa 50 lít/phút</p><p>Máy bào mô và bộ dụng cụ nghiền bệnh phẩm</p><p>Máy cắt đốt cao tần, công suất tối đa 400W</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:48:05.808 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T09:48:05.879
1929 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 968000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.</p><p>Nhiệt độ:</p><p>- Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.</p><p>- Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:49.973 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:55:42.390
1930 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 3D/4D | VINNO X2 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 740000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <h2><a href="http://cxmedical.com.vn/san-pham/san-pham-chi-tiet/53-vinno-e30/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;"><strong>Máy siêu âm 4D&nbsp;Vinno</strong></a><strong style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;">&nbsp;X2&nbsp;thiết kế mỏng, nhỏ gọn</strong></h2><p><span style="background-color: transparent;">• Màn hình LED độ phân giải cao&nbsp;19''</span></p><p><span style="background-color: transparent;">• Màn hình cảm&nbsp;ứng 10''&nbsp;độ nhạy cao, thao tác dễ dàng hơn</span></p><p><span style="background-color: transparent;">•&nbsp;Ổ cứng 1024GB</span></p><h2><strong style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;"><em>Máy siêu âm 4D</em></strong><strong style="background-color: transparent;">&nbsp;</strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">Vinno X2&nbsp;Công nghệ 3D / 4D hàng đầu thế giới với:</strong></h2><p>+ MCut</p><p>+ Magic Cut</p><p>+ Free View</p><p>+ Auto NT ( Lựa chọn thêm)</p><p>+ Bảng điều khiển cảm ứng thông minh hoạt động 3D / 4D</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:37:33.200 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:37:33.245
1931 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy siêu âm điều trị đa tần | US - 751 |  | Nhật Bản | ITO Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 282000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm điều trị đa tần được sản xuất bởi hãng ITO - Nhật Bản đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485, ISO 14001, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2020-11-12T15:20:42.952 | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2020-12-31T00:00:07.563
1932 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện | Excell 250MCDSe |  | Italy | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Italy | Nhóm null |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN<br /> * Model : Excell 250MCDSe<br /> * Hãng sản xuất: Alsa - Ý<br /> * Nước sản xuất: Ý</span></span><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11T16:19:51.825 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11T16:21:25.593
1933 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WB | FXRD-1417WB |  | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WB</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T15:41:42.623 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11T16:33:16.799
1934 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | CryoStar NX70 |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2632500000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp</p> |  |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Tích hợp điều chỉnh độ cao (32-44 in / 82-112 cm)</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 18 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 1 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -60<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: &lt;-25 ° C</p><p>Nhiệt độ giá kẹp dao: cài đặt được</p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 0.5-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:53:36.730 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T18:53:36.766
1935 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | XH40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30T15:57:20.941 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31T00:00:00.516
1936 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Bio solea 2 | BIO SOLEA 2 |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT |  | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li> <li>Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:22:31.828 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12T11:22:31.894
1937 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | PG-907s |  | Italy | Progetti S.r.l. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p> <p>Model: PG-907s</p> <p>Hãng sản xuất: Progetti s.r.l</p> <p>Nước sản xuất: Ý</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T09:19:41.706 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T13:24:05.839
1938 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-200 PLUS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện<br /> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> |  |  | <p>Kích thước: &nbsp;1500 x 570 x 800 mm</p> <div>Điện áp: 220V/50Hz</div> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T11:07:08.943 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T11:39:36.248
1939 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu loại để bàn | 10005941-SG |  | Hàn Quốc | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%&nbsp;</p> |  |  | <p>- Hiển thị dữ liệu/chỉ báo: %SpO2, nhịp mạch, dạng sóng, biên độ xung, tình trạng báo động, trạng thái của pin, giới hạn báo động SpO2, nhịp mạch đã cài đặt, chỉ thị nhiễu<br /> - Màn hình hiển thị: TFT LCD<br /> - Kích thước màn hình: ≥ 4,0 inch<br /> - Độ phân giải: ≥ (480 x 272) pixel<br /> - Hiển thị dữ liệu/chỉ báo: SpO2, nhịp mạch<br /> - Tốc độ quét hiển thị của sóng SpO2: 6.25 mm/giây, 12.5 mm/giây, 25.0 mm/giây<br /> - Dải đo các thông số:<br /> + SpO2: Khoảng từ 1-100%<br /> + Nhịp mạch: khoảng từ ≤ 20 –≥ 250 nhịp/ phút<br /> + Biên độ xung: khoảng từ 0.03 – 20%<br /> - Độ chính xác của SpO2 trong giải đo từ 70 – 100%:<br /> + Người lớn: ±≤ 2 digit<br /> + Trẻ sơ sinh: ± ≤ 3 digit<br /> + Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 2 digit<br /> - Độ chính xác của nhịp mạch: ±≤ 3 digit<br /> - Bộ nhớ: lưu được ≥ 95 giờ<br /> - Báo động:&nbsp;<br /> + Báo động bằng âm thanh và ánh sáng trong các trường hợp sau: SpO2 và/hoặc nhịp mạch vượt quá giá trị cài đặt báo động, ắc quy yếu, mất kết nối sensor.<br /> + Điều chỉnh mức âm lượng báo động từ 1 – ≥ 8 mức, tương ứng với mức âm lượng trong khoảng từ 45 – 80 dB<br /> + Tạm tắt âm báo động: điều chỉnh được tối thiểu: 30, 60, 90 hoặc 120 giây<br /> - Cài đặt được giới hạn cao thấp của SpO2 và nhịp mạch<br /> + Giới hạn cao của SpO2: trong khoảng 21-100%<br /> + Giới hạn dưới của SpO2: trong khoảng 20- 99%<br /> + Giới hạn cao của nhịp mạch: trong khoảng 30 – 245 nhịp/phút<br /> + Giới hạn dưới của nhịp mạch: trong khoảng 25 – 240 nhịp/phút &nbsp;<br /> - Q12Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ liên tục</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.454 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11T16:34:11.186
1940 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện 3 mô tơ | P908-32 |  | Việt Nam | Platz Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>4 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 275mm đến 675mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p> |  |  | <p>- Kích thước: Dài 2120mm x Rộng 960mm x Cao 275-675mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá trung tâm</p><p>- Có CPR</p><p>- Có pin lưu điện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:20:54.334 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08T16:56:49.981
1941 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Hệ thống X-quang phòng mổ (C-arm) có phần mềm DSA | Spinel 3G |  | Hàn Quốc | GEMSS Medical Systems Co., Ltd, |  | ["2021","2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4250000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Hệ thống X-quang phòng mổ (C-arm) có phần mềm DSA</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T10:06:22.968 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T10:06:23.016
1942 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | MÁY ĐO SPO2 LOẠI ĐỂ BÀN (Máy theo dõi bệnh nhân SpO2) | ACCURO II |  | Hàn Quốc | Charmcare Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>MÁY ĐO SPO2 LOẠI ĐỂ BÀN (Máy theo dõi bệnh nhân SpO2)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T15:57:31.851 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:07.617
1943 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Cây truyền dịch di động | SWP-133 |  | Hàn Quốc | Sowha Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA |  | Nhóm null |  |  | 5500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>CÂY TRUYỀN DỊCH DI ĐỘNG</strong></p> <p><em>Model: SWP-133</em></p> <p><em>Nhà sản xuất: SOWHA INC</em></p> <p><em>Xuất xứ: Hàn Quốc</em></p> <p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO</em></p> |  | <p>01 cây truyền dịch</p> <p>01&nbsp;Đế&nbsp;</p> <p>01 Tay đẩy</p> <p>01 Giá đỡ bình oxy</p> <p>01 Giỏ đựng đồ</p> | <ul> <li>Kích thước: : Ф550 × 1300-2100 (H) mm</li> <li>Thân chính: làm bằng thép không gỉ</li> </ul> <p><em>• Ngoài: Ống không gỉ Ф 25 × 1,5t</em></p> <p><em>• Trong: Ống không gỉ Ф 19 × 1,5t</em></p> <ul> <li>Vật liệu:</li> </ul> <p style="margin-left:23.3pt;"><em>• Móc treo: Thép không ghỉ Ф6, 2 móc treo</em></p> <p style="margin-left:23.3pt;"><em>• Tay nắm: Nhựa ABS</em></p> <p><em>• Đế: Ф 510 nhựa tổng hợp nylon và sợi thủy tinh, màu xám, 5 bánh xe đôi, có khóa.</em></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T09:21:14.378 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13T09:21:21.687
1944 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | Revos |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 3155600000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</p><p>Bảo hành tiêu chuẩn 12 tháng</p> |  |  | <ul><li>Màn hình màu cảm ứng.</li><li>Công suất xử lý : 300 mẫu/ lần</li><li>Thời gian xử lý:</li><li>Mẫu tiêu chuẩn: 5 giờ</li><li>Mẫu sinh thiết: 2 giờ</li><li>Mẫu phẫu thuật dày: 7 giờ</li><li>Mẫu phẫu thuật lớn&nbsp;: 15 giờ</li><li>Bộ nhớ: 10 chương trình.</li><li>Có thể thay đổi tên hóa chất</li><li>Hóa chất có thể được gia nhiệt trước trong bình chứa.</li><li>Phần mềm cho phép theo dõi chương trình, trạng thái, bước xử lý</li><li>Cho phép thêm mẫu vào xử lý.</li><li>Tự động xoay luân chuyển thay thế hóa chất </li><li>Có hệ thống lọc hơi hóa chất</li><li>Có pin dự phòng</li><li>Có thể chẩn đoán lỗi từ xa </li><li>Có cổng kết nối USB, RS 232</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:08:13.215 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:08:13.273
1945 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh, Mira 65 led (65.000lux) | MIRA65 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 261000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 1 nhánh, Mira 65 led (65.000lux)</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> |  |  | <p>Công suất tiêu thụ:</p> <p>Đầu đèn mỗi nhánh&nbsp; ≤ 50 W</p> <p>Cường độ sáng mỗi nhánh ở khoảng cách 1 mét: ≥ 65.000 Lux</p> <p>Thay đổi cường độ sáng: ≥ 50%&nbsp; đến ≤ 100%</p> <p>Nhiệt độ màu : 4.500</p> <p>Chỉ số hoàn màu:</p> <p>- Ra ≥ 95&nbsp;</p> <p>- R9 &gt; 90</p> <p>Số lượng bóng LED cho mỗi đầu đèn:</p> <p>- Số lượng bóng LED (Chính) : ≥ 36</p> <p>Tuổi thọ bóng Led: ≥ 50.000 giờ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:34:48.952 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:07.653
1946 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | GX100 |  | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 246000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>- Ghế khám tai mũi họng, hỗ trợ bác sỹ trong quá trình thăm khám&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:170px;height:29px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:431px;height:29px;"> <p align="center">AC 220V, 60Hz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:28px;"> <p>Công suất tiêu thụ</p> </td> <td style="width:431px;height:28px;"> <p align="center">460VA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:28px;"> <p>Góc xoay</p> </td> <td style="width:431px;height:28px;"> <p align="center">Xoay 340° bằng tay / Phanh chân</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:26px;"> <p>Phạm vi ngả phía sau</p> </td> <td style="width:431px;height:26px;"> <p align="center">5° - 95°</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:28px;"> <p>Lên xuống</p> </td> <td style="width:431px;height:28px;"> <p align="center">210mm ± 10%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:27px;"> <p>Bàn đạp chân</p> </td> <td style="width:431px;height:27px;"> <p align="center">Lên/ Xuống/ Trước/ Sau</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:28px;"> <p>Tựa đầu</p> </td> <td style="width:431px;height:28px;"> <p align="center">Lên/ Xuống bằng tay</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:28px;"> <p>Tay vịn</p> </td> <td style="width:431px;height:28px;"> <p align="center">Có thể điều chỉnh</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:26px;"> <p>Kích thước</p> </td> <td style="width:431px;height:26px;"> <p align="center">570mm (Ø) x1120mm (Tối thiểu) x1330mm (Tối đa) ±10%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:170px;height:27px;"> <p>Cân nặng</p> </td> <td style="width:431px;height:27px;"> <p align="center">83kg ± 10%</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | 2020-11-15T16:44:34.905 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG | 2020-12-31T00:00:07.671
1947 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | PG-807i |  | Italy | Progetti S.r.l. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH</strong></p> <p>Model: PG-807i</p> <p>Hãng sản xuất: Progetti s.r.l</p> <p>Nước sản xuất: Ý</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T09:23:11.760 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T09:24:54.151
1948 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số DR treo trần, 2 tấm cảm biến | DigitalDiagnost C50 |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số DR treo trần, 2 tấm cảm biến</strong></p><p>Model/ Ký mã hiệu<strong>: DigitalDiagnost C50</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Philips</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Trung Quốc</strong></p><p>Tình trạng: Mới 100%</p><p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p> </p> |  |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:22:45.968 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:22:46.046
1949 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh/ Máy điện tim 6 cần | EP-LU30002 |  | Italy | Lumed S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy điện tim 6 kênh</p> |  | <p>Lựa chọn thêm: Phần mềm điện tim</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T14:00:34.626 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-19T10:01:33.586
1950 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | Excelsior AS |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 2326000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80% ở nhiệt độ 31<sup>o</sup>C</li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> |  |  | <p>Công suất xử lý: 300 mẫu/ lần</p><p>Hóa chất được gia nhiệt trước </p><p>Hệ thống quản lý hóa chất thông minh giúp tiết kiệm chi phí và thời gian</p><p>Thời gian xử lý:</p><p>+ Mẫu thường quy: 14 giờ</p><p>+ Mẫu biopsy: 2.5 giờ </p><p>Tương thích với xử lý bằng hóa chất IPA </p><p>Có hệ thống xử lý hơi hóa chất</p><p>Buồng xử lý mẫu có 3 mức hóa chất </p><p>Có cổng kết nối USB </p><p>Khay chứa sáp dễ thao tác </p><p>Có hệ thống xử lý paraffin thải </p><p>Có Pin dự phòng </p><p>Giao diện: màn hình cảm ứng</p><p>Có 10 chương trình </p><p>Sử dụng được nhiều ngôn ngữ</p><p>Có mật mã bảo vệ các khu vực.</p><p>Có thể chẩn đoán lỗi từ xa</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:12:42.129 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:12:42.175
1951 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều phối khí | MANIFOLD-AUTO-CO2-1500 |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bộ diều phối khí CO2 loại 2x6, loại 1500l/min&nbsp;</p> |  |  | <p>Bộ diều phối khí CO2 loại 2x6, loại 1500l/min&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T15:59:21.904 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:07.707
1952 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser trị liệu công suất cao | LUMIX C.P.S |  | Italy | Fisioline S.R.L |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;LUMIX CPS là tia laser công suất cao cải tiến với phát xạ : liên tục, xung và siêu âm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Điện áp nguồn: 100-240V AC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tần số : 50-60Hz</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;&nbsp;Công suất : 12 W&nbsp;( công suất đỉnh 300 W)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhiều bước sóng: từ 650nm đến 1064 nm ( 650, 810, 910, 980, 1064 nm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn kỹ thuật số trực quan từng bước bằng winzard</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-20T15:31:43.646 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-20T15:37:38.765
1953 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Hệ thống đo loãng xương toàn thân bằng tia X | Osteopromax |  | Hàn Quốc | YOZMA BMTECH Co. Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1560000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p><span style="color: rgb(105, 105, 105);">Là máy đo mật độ khoáng xương (BMD) mới nhất từ BMtech, Osteopromax là một giải pháp linh hoạt, tiêu chuẩn vàng để đánh giá nguy cơ gãy xương do loãng xương. Đối với đánh giá BMD, Osteopromax dễ dàng và đơn giản hơn trong vận hành và cho kết quả chính xác nhất.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T10:41:36.347 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12T10:41:36.408
1954 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ 2 tầng | xe đẩy cấp phát thuốc |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>XD1/Việt Nam Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 810 x 460 x 1080 mm – Đặc điểm: + Mặt khay tiêm bằng inox tấm được dập gờ bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Khung xe ống inox phi 25 mm + Lan can ống inox phi 12.7 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Bánh xe đường kính 100 mm, trong đấy 2 bánh có khóa + Có 2 ngăn kéo – Chất liệu: Inox</p> |  |  | <p>XD1/Việt Nam Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 810 x 460 x 1080 mm – Đặc điểm: + Mặt khay tiêm bằng inox tấm được dập gờ bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Khung xe ống inox phi 25 mm + Lan can ống inox phi 12.7 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Bánh xe đường kính 100 mm, trong đấy 2 bánh có khóa + Có 2 ngăn kéo – Chất liệu: Inox</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:52:45.802 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:52:45.910
1955 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh/ Máy điện tim 12 cần | EP-LU30003 |  | Italy | Lumed S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 125000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy điện tim 12 kênh</p> |  | <p>Lựa chọn thêm: Phần mềm điện tim</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T14:04:57.746 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-19T10:03:06.145
1956 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | LT-300SD |  | Mỹ | Lutech Industries Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 215000000 | t | Bộ | true | 2020-11-09 | 2021-04-10 | <ul> <li>Soi cổ tử cung công nghệ kỹ thuật số độ phân giải HD 2.000.000 pixel</li> <li>Có hệ thống lọc xanh điện tử kết hợp bộ lọc xanh lục và xanh lá cây tiên tiến để tối ưu hóa độ rõ nét giúp khu biệt bệnh rõ ràng</li> <li>Công nghệ ngắm tự động tiên tiến và bắt nét nhanh đem lại hình ảnh rõ nét độ nét cao</li> <li>Có màn hình mini LCD hiển thị hình ảnh sau Camera</li> <li>Có điều chỉnh độ sáng đèn Led</li> <li>Có thể phóng đại liên tục</li> <li>Có chức năng dừng hình bằng phím bấm hoặc bàn đạp chân</li> <li>Có điều khiển từ xa (dạng dây dẫn)</li> <li>Phần mềm quản lý soi cổ tử cung chuyên dụng</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> |  | Cung cấp tối thiểu 5 năm sau bán hàng |  |  | Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo quản đầy đủ | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-09T17:16:31.601 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13T22:01:07.941
1957 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu quang học | OCG-102 |  | Trung Quốc | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 55000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Đây là một thiết bị nhỏ gọn thực hiện xét nghiệm đông máu tại chỗ, sử dụng máu toàn phần lấy từ tĩnh mạch đã được chống đông bằng citrate và máu đầu ngón tay. Xét nghiệm này bao gồm: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian Thromboplastin hoạt hóa&nbsp; một phần (APTT), Thời gian đông máu hoạt hóa (ACT), Thời gian Thrombin (TT) và Fibrinogen (FIB).</p> |  |  | <ul> <li>Thông số xét nghiệm: PT (INR), APTT, ACT, TT, FIB.</li> <li>Loại mẫu: Máu toàn phần từ tĩnh mạch đã có citrate.</li> <li>Thể tích mẫu: 20 µL.</li> <li>Thời gian cho kết quả: ≤ 5 phút</li> <li>Độ chụm:&nbsp; CV ≤ 5</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-22T16:33:33.535 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-14T09:55:37.139
1958 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-1 |  | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 1255000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80% </li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> |  |  | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Khả năng xử lý: 120 mẫu/lần</li><li>Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</li><li>Có chức năng lắc mẫu. </li><li>Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </li><li>Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</li><li>Màn hình hiển thị: LCD</li><li>Bộ nhớ lưu 10 chương trình </li><li>Có chức năng khởi động trễ</li><li>Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</li><li>Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</li><li>Có chức năng khóa bàn phím</li><li>Có nút dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:17:57.861 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:17:57.906
1959 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | DC-70 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ:</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | Theo tiêu chuẩn của công ty | Theo tiêu chuẩn của công ty | Theo tiêu chuẩn của công ty | Theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-02T16:31:03.685 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-03T10:59:11.613
1960 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A7 Touch |  | Trung Quốc | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 | t | Cái | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy đo huyết áp tự động màn hình cảm ứng – tích hợp công nghệ Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife trên điện thoại thông minh giúp theo dõi, tầm soát huyết áp từ xa thuận lợi, hiệu quả.</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Đo huyết áp và nhịp tim.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tầm soát bệnh rung nhĩ với công nghệ Afib.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị công nghệ MAM cho kết quả chính xác vượt trội.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo êm và chính xác hơn với công nghệ Gentle+.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị tính năng kết nối Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocol).</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Vạch phân loại huyết áp chuẩn.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ 99 lần đo dùng cho 2 người giúp theo dõi biến động huyết áp.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Có chế độ sử dụng cho khách</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> số trung bình các lần đo lưu trong bộ n</span>hớ máy</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình <span style="color: rgb(0, 0, 0);">cảm ứng thông </span>minh</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu ngày giờ/t<span style="color: rgb(0, 0, 0);">háng năm</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy, bao đo, pin, bộ đổi điện AC, giá đỡ máy, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:23:36.131 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:23:36.179
1961 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A7 Touch |  |  | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 | t | Cái | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy đo huyết áp tự động màn hình cảm ứng – tích hợp công nghệ Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife trên điện thoại thông minh giúp theo dõi, tầm soát huyết áp từ xa thuận lợi, hiệu quả.</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Đo huyết áp và nhịp tim.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tầm soát bệnh rung nhĩ với công nghệ Afib.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị công nghệ MAM cho kết quả chính xác vượt trội.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo êm và chính xác hơn với công nghệ Gentle+.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị tính năng kết nối Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocol).</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Vạch phân loại huyết áp chuẩn.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ 99 lần đo dùng cho 2 người giúp theo dõi biến động huyết áp.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Có chế độ sử dụng cho khách</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> số trung bình các lần đo lưu trong bộ n</span>hớ máy</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình <span style="color: rgb(0, 0, 0);">cảm ứng thông </span>minh</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu ngày giờ/t<span style="color: rgb(0, 0, 0);">háng năm</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy, bao đo, pin, bộ đổi điện AC, giá đỡ máy, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:23:35.759 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:23:35.824
1962 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da | ENDOCAM Logic HD |  | Đức | Richard Wolf GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 17700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p> </p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh Full HD 3 chip - ENDOCAM LOGIC HD</strong></p><p>Màn hình cảm ứng giúp điều khiển các chức năng nhanh chóng và dễ dàng</p><p>Ngõ ra tín hiệu độ phân giải cao (HD): 2 đầu ra HDMI (1080p) và 2 đầu ra 3G-SDI</p><p>Có thể sử dụng tương thích với đầu camera kỹ thuật số và ống soi loại có chip trên ống soi với công nghệ cảm biến 3 chíp CCD, 1 chíp CCD hoặc C-MOS</p><p>Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Độ phân giải đầu ra HDMI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 1024/60/P (tỷ lệ 5 : 4)</p><p>1920 x 1080/60/P (tỷ lệ 16 : 9)</p><p>1920 x 1200/60/P (tỷ lệ 16 : 10)"</p><p>Điều khiển màu sắc: Cân bằng trắng tự động bằng 1 nút bấm</p><p>Điều khiển độ sáng: điều chỉnh màn chập tự động + điều khiển khuếch đại tự động</p><p>Cân bằng trắng: Dải nhiệt độ màu trong khoảng 2300K đến 7000K</p><p>Định dạng ảnh: JPEG, TIFF</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera 3 Chip ENDOCAM LOGIC HD:</strong></p><p>Cảm biến: CCD, cho hình ảnh có tỷ lệ cạnh 16:9</p><p>Khớp nối C-mount</p><p>Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Độ nhạy sáng (max. gain): &lt; 1 Lux / f = 1.2</p><p>Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: 14 dB</p><p>Điều khiển độ sáng: 1/50 - 1/12650 giây</p><p>Mức độ bảo vệ chống chất lỏng thâm nhập: IP X7</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED</strong></p><p>Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon 300W</p><p>Cường độ sáng: 1900 Lm</p><p>Nhiệt độ màu: 6500 K</p><p>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 30000 giờ</p><p>Điều chỉnh cường độ sáng: 0 - 100%</p><p><strong>4. Máy Laser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại laser: Holmium YAG-Laser (Ho:YAG)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài bước sóng: 2100 nm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: Tối đa 30W</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng xung: 200 - 400 mJ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số xung: 3 - 25 Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung: 150 - 800 μs</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia dẫn đường: 532 nm (ánh sáng xanh)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển: Màn hình cảm ứng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm mát: Tích hợp hệ thống làm mát</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-25T12:12:25.933 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:24:08.708
1963 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ không dây | DanFlow 3000 |  | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2022-10-31 | <p>Máy đo niệu dòng đồ không dây DanFlow 3000</p> <p>- Thiết bị được cung cấp nguồn bởi một pin lithium tuổi thọ cao - có nghĩa là không cần phải cấp nguồn cho thiết bị trong khi đo dòng chảy.</p> <p>- Điều này có thể cho phép lựa chọn phòng để thực hiện phép đo niệu dòng rộng hơn - thường là ở các khu vực khác nhau của bệnh viện hoặc thậm chí di chuyển giữa các vị trí (khoảng cách làm việc lên đến 50 m).</p> <p>- Không giống như các thiết bị đo lưu lượng sử dụng kết nối Bluetooth, DanFlow 3000&nbsp;sử dụng tần số 866 MHz cung cấp phạm vi rộng hơn và sự ổn định trong việc truyền tín hiệu dữ liệu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-10-30T16:08:39.790 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13T16:00:35.405
1964 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM NHẬN, BÓNG ĐỨNG, 500MA | Ecoview9 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM NHẬN, BÓNG ĐỨNG, 500MA</strong></p><p><strong>Model: ECOVIEW 9 PLUS</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</span></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, CE</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-24T11:51:02.638 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-24T11:51:02.737
1965 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Mặt nạ thở mũi miệng cho máy thở CPAP, BiPAP | AirFit F20 |  | Australia | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Australia | Nhóm 3 |  |  | 6300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="451"> <colgroup> <col width="451" /> </colgroup> <tbody> <tr height="56"> <td align="left" height="56" width="451">Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, khóa đeo dây bằng từ, dễ tháo lắp. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:39:49.382 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:39:53.882
1966 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | YES DISC | MSE03MSE02 |  | Hàn Quốc | Mcarekorea Co. Ltd. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 24500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-01-22 | <p>Bộ lưỡi dao cắt đốt với</p><p> công nghệ điện từ lưỡng</p><p> cực sử dụng trong phẫu</p><p> thuật cột sống</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2020-10-22T14:54:33.421 | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2021-01-20T15:43:46.584
1967 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Victor²D | Victor²D |  | Phần Lan | Wallac Oy |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 1660000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-26 | 2021-04-26 | <p>- Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO13485 :2016</p><p>- Điện nguồn sử dụng: 100-240V/50-60Hz</p><p>- Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80°C</p> |  |  | <p>Mục đích/chỉ định sử dụng</p><p>- Chỉ dùng trong chẩn đoán In vitro</p><p>- Thiết bị được dùng để đo tín hiệu các chất đánh dấu bằng kỹ thuật huỳnh quang phân lập theo thời gian sử dụng nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan hoặc kỹ thuật huỳnh quang nhanh.</p><p>Chỉ tiêu sàng lọc:</p><p>Khả năng sàng lọc sơ sinh:&nbsp;</p><p>+ Sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (chỉ tiêu 17OHP).</p><p>+ Sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh (chỉ tiêu hTSH/T4)</p><p>+ Sàng lọc bệnh xơ nang (chỉ tiêu IRT)</p><p>+ Sàng lọc thiếu men G6PD (chỉ tiêu G6PD)</p><p>+ Sàng lọc bệnh PKU (chỉ tiêu Phenylalanine)</p><p>+ Sàng lọc bệnh Galactosemia (Chỉ tiêu GALT, Total GAL)</p><p>+ Sàng lọc bệnh thiếu men Biotinidase (Chỉ tiêu Biotinidase)</p><p>• Sàng lọc trước sinh</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST (Double test thai kỳ 1, chỉ tiêu PAPP-A/Free βhCG)</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST (Triple test thai kỳ 2, chỉ tiêu hAFP/uE3/total hCG)</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST chỉ tiêu Inhibin A</p><p>+ Sàng lọc nguy cơ tiền sản giật ở cả ba quý của thai kỳ (chỉ tiêu PlGF)</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>+ Chế độ đo: Huỳnh quang phân lập thời gian (TR-Fluorescence) và huỳnh quang nhanh (prompt fluorescence);</p><p>+ Kỹ thuật đo quét: kỹ thuật đo quét thực hiện nhiều điểm đo trên 1 giếng</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p><p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-01-26T16:51:20.603 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-01-26T16:51:20.698
1968 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-2 |  | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 1326900000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</p><p>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p><p>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80% </p><p>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</p> |  |  | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Khả năng xử lý: 120 mẫu/lần</li><li>Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</li><li>Có chức năng lắc mẫu. </li><li>Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </li><li>Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</li><li>Máy có bộ hút hơi độc </li><li>Màn hình hiển thị: LCD</li><li>Bộ nhớ lưu 10 chương trình </li><li>Có chức năng khởi động trễ</li><li>Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</li><li>Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</li><li>Có chức năng khóa bàn phím</li><li>Có nút dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:21:40.902 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:21:40.946
1969 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động HT70plus | HT70PM-SY-EU |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 628324785 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>' Điện áp làm việc: 100 - 240 VAC, Max 2A, 50/60 Hz</p><p>&nbsp;DC: 12 - 24 VDC, Max 5A</p><p>Môi trường hoạt động:</p><p>&nbsp;Nhiệt độ môi trường tối đa:&nbsp;40°C</p><p>&nbsp;Độ ẩm môi trường tối đa: 95%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:49.907 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T15:00:20.538
1970 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động 160.000lux | ICE LED 30m |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 536000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ di động 160.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> |  |  | <p>Đèn LED điều chỉnh nhiều mức màu cao cấp (3.500K-5.000K) ở độ sáng tối đa 160.000 lux<br /> • Bật và tắt đèn bằng tay cầm thông minh cảm ứng điện dung Smart Handle<br /> • Điều chỉnh ánh sáng BRIGHTNESS với tay cầm thông minh cảm ứng điện dung<br /> • Chế độ đèn khẩn cấp tự động đảm bảo ánh sáng của bạn sẽ hoạt động mọi lúc, mọi nơi<br /> • Tự động kiểm soát bóng mờ thông minh triệt tiêu bóng mờ tốt nhất<br /> • Mỏng, nhẹ và dễ điều khiển<br /> • Thiết kế khí động học với các khe hở dòng chảy, cho phép khói phẫu thuật bay thông thoáng<br /> • Chế độ endo để phẫu thuật nội soi<br /> • Có thể bảo trì thay thế từng bóng Led riêng lẻ, tiết kiệm chi phí lâu dài.<br /> • Thiết kế liền mạch cho phép dễ dàng làm sạch chống bám khuẩn ở mức độ cao</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T10:27:05.379 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:07.815
1971 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy hàn dây túi máu | Máy nối dây túi máu vô trùng | Terumo Sterile Tubing Welder TSCD II |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 540000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-05 | 2021-02-05 | <p>Dùng để nối hai ống dây ống máu</p> |  |  | <p>Dùng để nối hai ống dây ống máu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T14:29:27.182 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T14:29:27.289
1972 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ 2 tầng | xe đẩy cấp phát thuốc |  |  | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>XD1/Việt Nam Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 810 x 460 x 1080 mm – Đặc điểm: + Mặt khay tiêm bằng inox tấm được dập gờ bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Khung xe ống inox phi 25 mm + Lan can ống inox phi 12.7 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Bánh xe đường kính 100 mm, trong đấy 2 bánh có khóa + Có 2 ngăn kéo – Chất liệu: Inox</p> |  |  | <p>XD1/Việt Nam Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 810 x 460 x 1080 mm – Đặc điểm: + Mặt khay tiêm bằng inox tấm được dập gờ bằng máy thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Khung xe ống inox phi 25 mm + Lan can ống inox phi 12.7 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Bánh xe đường kính 100 mm, trong đấy 2 bánh có khóa + Có 2 ngăn kéo – Chất liệu: Inox</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:52:43.122 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:52:43.900
1973 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang kỹ thuật số 01 tấm nhận 500mA | HF-525 Plus |  | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. |  | ["2020","2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p align="left"><strong>HỆ THỐNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ 01 TẤM NHẬN 500MA</strong></p> <p align="left"><strong>Model: HF-525 Plus</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p> <p align="left"><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18T09:30:22.077 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18T09:47:07.496
1974 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ vi sóng | Hệ thống đốt u bằng sóng microwave | Solero Microwave Tissue Ablation (MTA) System |  | Mỹ | Angiodynamics, Inc. |  |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống dao mổ điện đốt u bằng sóng Microwave Solero được dùng cho việc cắt bỏ các mô mềm trong quá trình phẫu thuật,qua&nbsp; thủ thuật nội soi, hoặc qua da. Hệ thống Solero MTA được thiết kế để sử dụng bởi các chuyên gia đã qua đào tạo, hệ thống thực hiện các thủ thuật cắt bỏ thông qua hướng dẫn bằng hình ảnh, siêu âm hặc CT trong khi phẫu thuật.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T14:36:56.673 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13T14:36:56.729
1975 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | Datalys 780 |  | Mỹ | Lutech Industries, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-13T14:00:51.978 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-13T14:00:59.291
1976 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-130 |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><b>BĂNG CA CẤP CỨU (3 tay quay)</b></p> <p><strong>Model: JE-130</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T15:16:15.138 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-16T09:42:39.382
1977 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-120 |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><strong>Model: JE-120</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T14:51:41.580 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-16T09:42:39.382
1978 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser điều trị các bệnh lý về da | Discovery Pico |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 4500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE 0123, ISO 9001:2008, ISO 13485:2012.</p> |  |  | <p> Tên Model</p><p> <strong>Discovery PICO</strong></p><p> Phân loại sản phẩm</p><p> Laser dùng trong y khoa</p><p> Phân loại dựa vào tiêu chuẩn Y khoa 93/42/EEC</p><p> Lớp IIb</p><p> Phân loại Laser dựa theo IEC / EN 60825-1:2014</p><p> Lớp 4</p><p> Lớp tia dẫn đường theo IEC / EN 60825-1:2014</p><p> Lớp 3R</p><p> Nguồn điện yêu cầu</p><p> 3.7kVA, 200-240Vac 50/60Hz</p><p> Sốc điện loại</p><p> Lớp I</p><p> Cấp độ bảo vệ chống nước</p><p> Thiết bị Laser: IP X0 (IEC529)</p><p>Bàn đạp: IP X8 (IEC529)</p><p> &nbsp;Cấp độ bảo vệ sốc điện</p><p> Loại B</p><p> Chế độ hoạt động</p><p> Liên tục</p><p> Cầu chì</p><p> Cái ngắt</p><p> Loại dây điện</p><p> Schuko / NEMA L6-30</p><p> Kích thước</p><p> 530 (rộng) X 1043 (dài) X 1060 (cao) mm</p><p> Trọng lượng</p><p> 150 kg</p><p> Môi trường hoạt động</p><p> 10° - 30° C</p><p> Nhiệt độ bảo quản và di chuyển</p><p> Thấp nhất 5° C / cao nhất 40° C</p><p> Độ ẩm</p><p> 30% - 75%</p><p> Áp suất</p><p> Từ 800 hPa đến 1060 hPa</p><p> Làm lạnh hệ thống</p><p> Làm lạnh bằng chu trình khiếp kín</p><p> Độ ồn tối đa (dBA)</p><p> 65</p><p> Dòng đời sản phẩm</p><p> 10 năm</p><p> Tia dẫn đường</p><p> &lt;4mW @ 635nm, lớp 3R</p><p> Kích hoạt</p><p> Đạp 2 lần bằng bàn đạp chân</p><p> Công suất theo dõi</p><p> ± 10% năng lượng đầu ra</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19T10:40:15.684 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19T10:40:15.788
1979 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-350 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-350) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="439">XN-350 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp mở.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-15T22:45:43.390 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T16:58:59.335
1980 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa tự động | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG GEMINI | GEMINI |  | Thụy Sĩ | Stratec SE |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-05-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động GEMINI</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T14:04:05.694 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T14:08:49.447
1981 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khám nội soi tai mũi họng | MF-1000T |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám được thiết kế ngăn nắp, khoa học thuận tiện sử dụng và dễ dàng tháo lắp để làm sạch</p> |  |  | <p>Nguồn điện: 220V/50Hz.<br /> Công suất tối đa 1200W<br /> Kích thước bàn 1800 x 650 x 850mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T13:14:14.465 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-30T21:56:54.751
1982 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương bằng tia X | Horizon W |  | Mexico | Hologic Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương |  | Nhóm null |  |  | 3300000000 | t | Bộ | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Quét cộng sống thắt lưng với tự động phân tích mật độ xương thấp &amp; Quét bệnh nhân vẹo cột sống</li> <li>Quét cổ xương đùi với tự động phân tích mật độ xương thấp &amp; phân tích cấu trúc cổ xương đùi.</li> <li>Quét, phân tích 2 cổ xương đùi</li> <li>Quét, phân tích xương cẳng tay</li> <li>Quét, phân tích toàn thân</li> <li>Phân tích thành phần cơ thể với đánh giá tỉ lệ mỡ nội tạng InnerCore™</li> <li>Quét, phân tích Cột sống, Cổ xương đùi, xương cẳng tay và toàn thân cho trẻ em.</li> <li>Phần mềm đánh giá nguy cơ gãy xương trong 10 năm.</li> <li>Phần mềm quét cột sống nghiêng IVA HD với chức năng đánh giá xơ vữa động mạch.</li> <li>(AFF): Đánh giá vết nứt không điển hình mới (AFF) Khả năng quét với độ phân giải cao và phân tích ở trẻ em về cột sống, cẳng tay và toàn bộ cơ thể</li> </ul> |  |  | <ul> <li>128 chấn tử, quét toàn thân, xương đùi, cánh tay, cột sống, cột sống nghiêng, phantom chuẩn máy. (Thời gian quét: cột sống, xương đùi, xương cẳng tay : 10 giây, cột sống nghiêng: 15 giây, quét toàn thân: 272 giây)</li> <li>Diện tích quét: 195cm x 65cm</li> <li>Công nghệ quét: chùm tia X rẻ quạt</li> <li>Bóng phát tia X 2 mức năng lượng 100/140Kvp</li> <li>Tự động chuẩn thông số hàng ngày</li> <li>Bàn bệnh nhân tải trọng 225 kg</li> <li>BMD: &lt; 1%</li> <li>Vị trí bệnh nhân: hỗ trợ định vị laser</li> <li>Có khả năng kết nối DICOM</li> <li>Môi trường làm việc: 15-32 độ C; Độ ẩm: 20-80%; Nguồn điện : 100-120-230 VAC</li> <li>Phân tích thành phần cơ thể với đánh giá tỉ lệ mỡ nội tạng</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T14:44:56.030 | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T15:52:11.009
1983 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám khúc xạ | CS-04 |  | Ấn Độ | Plantech Medical Systems Private Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | Ấn Độ | Nhóm 3 |  |  | 81900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Ghế khám khúc xạ CS-04 là một kết hợp tối ưu của tất cả các đặc điểm: Quản lý không gian thông minh. Công nghệ hài hòa. Thích nghi với rất nhiều chức năng như: đo khúc xạ, chẩn đoán, để dụng cụ mổ và làm các thủ tục khác.</p> <p><strong>Cấu hình chi tiết bao gồm: </strong></p> <p>1. Bộ bảo vệ động cơ chỉnh cao, thấp: 01</p> <p>2. Bảng điều khiển: 01</p> <p>3. Bộ để chân: 01</p> <p>4. Đệm ghế: 01</p> <p>5. Bộ trục quay: 01</p> <p>6. Đệm tựa lưng và đầu chung: 01</p> <p>7. Tay ghế: 01</p> <p>8. Dây nguồn: 01</p> <p>9. Bệ đỡ: 01</p> <p>10. Tay đỡ bàn thiết bị: 01</p> <p>11. Bàn bác sĩ: 01</p> <p>12. Bàn chính để thiết bị: 01</p> <p>13. Đèn khám: 01</p> <p>14. Giá để đồ bằng sắt: 01</p> <p>15. Hộc dụng cụ có khóa</p> <p>16. Foot switch điều khiển bằng chân: 01</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | 2020-11-13T09:35:22.074 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | 2020-11-13T09:35:22.150
1984 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | YES C DISC | MCE01MCE02 |  | Hàn Quốc | Mcarekorea Co. Ltd. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 24500000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-10-20 | <p>Dao mổ điện cao tần cho phẫu thuật đốt sống cổ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2020-10-21T11:48:10.450 | Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Hưng Thành | 2021-01-20T15:43:59.083
1985 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy phân tích tốc độ lắng máu tự động | ROLLER 20 (Mã hàng SI R20-MC) |  | Italy | ALIFAX S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 396900000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Roller 20 MC là máy xét nghiệm tốc độ máu lắng tự động cho từng sử dụng công nghệ đo vi quang học mao mạch sử dụng phân tích động học ngưng dòng chảy.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T16:33:13.505 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T16:41:49.709
1986 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MP5 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T23:44:47.369 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:44:31.120
1987 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ Phaco | OPTB-160 |  | Ấn Độ | Plantech Medical Systems Private Limited |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | Ấn Độ | Nhóm 3 |  |  | 73500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p><strong>Đặc điềm chính:</strong></p> <p>Bàn phẫu thuật OPTB-160 sản xuất bằng vật liệu chất lượng cao, là một kết hợp tối ưu của tất cả các đặc điểm: Công nghệ hài hòa. Thiết kế linh hoạt. Dễ dàng vệ sinh. Bền bỉ theo thời gian. Thích ứng cho nhiều ca phẫu thuật. Đây là một trong những sản phẩm bán chạy trên thị trường của hãng Plantech, Ấn Độ.</p> <p>I. Cấu hình chi tiết:&nbsp;<br /> Thân bàn chính: 01<br /> Vùng đỡ đầu (có gối nệm): 01<br /> Vùng để chân: 01<br /> Khay để dụng cụ mổ: 01<br /> Giá treo truyền dịch: 01<br /> Đệm nằm: 01<br /> Khung đệm: 01&nbsp;<br /> Pedan điều khiển: 01&nbsp;<br /> Dây điện nguồn: 01<br /> Đĩa CD hướng dẫn sử dụng</p> <p>II. Tính năng kỹ thuật:&nbsp;<br /> Kích thước:<br /> Chiều cao bàn tối đa: 760mm&nbsp;<br /> Chiều cao bàn thấp nhất: 560 mm<br /> Khoảng cách lên xuống: 200 mm<br /> Chiều dài bàn mổ: 1880 mm<br /> Chiều rộng bàn mổ: 750 mm<br /> Kích thước đế: 1000 mm x 460 mm&nbsp;<br /> Kích thước tổng thể (chỉ phần thân): 1880 mm x 750 mm<br /> Chiều dài niệm (không tính đầu) : 1595 mm,&nbsp;<br /> Chiều rộng niệm &nbsp;: 650 mm<br /> Nâng hạ đầu &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 29 độ<br /> Xoay đầu trái phải: 16 độ<br /> Nguồn điện đầu ra: 3.No.of 220V AC (3 ổ cắm đầu ra của điện 220V)<br /> Nguồn điện và công suất: 230V A/C - 50Hz – 5 AMP<br /> Cầu chì: 5AMP- 20 mm, nổ chậm<br /> Động cơ điện: Mô tơ một chiều 24V&nbsp;<br /> Khả năng chịu lực: 200 kg<br /> Khối lượng bàn: 160 kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | 2020-11-09T10:07:38.136 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ | 2020-11-13T09:36:30.234
1988 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở không xâm nhập người lớn | Mặt nạ thở mũi miệng Non vented | Quattro Air NV |  | Australia | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Australia | Nhóm 3 |  |  | 6300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Mặt nạ dùng với máy thở đa chức năng. Miếng đệm silicone hai lớp tăng độ kín khí, dùng nhiều lần. Thanh đỡ trán dạng cánh cho cảm giác nhẹ nhàng. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:45:47.277 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:46:01.145
1989 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa Elisa PW 40 | PW40 |  | Pháp | Bio-Rad |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 264000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>PW 40 là một máy rửa/hút khay vi thể có 8 kênh chương trình, với bơm chân không và phân phát mẫu. Được thiết kế cho sử dụng khay 96 giếng đáy bằng, hình U- hoặc V-.&nbsp;</p><p>Chiều cao đầu đọc trong phân phát và hút mẫu được điều chỉnh, với chế độ dãy/chế độ khay trên giếng (độ chính xác 0.1 mm). Cảm biến bơm chân không cho phép quá trình</p><p>rửa/hút không thay đổi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 240 / 100 VAC, 50 / 60 Hz.</p><p>Nhiệt độ vận hành: 15 - 300C</p><p>Độ ẩm: 15 - 85%</p><ul><li>Kit: Tối đa 75 kit lưu được trong bộ nhớ</li><li>Phương thức: 6 phương thức 1 chu trình, 4 phương thức 2 chu trình</li><li>Số lần lặp lại: mỗi phương thức được cho chạy từ 1 – 9 lần</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:38:25.486 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:38:25.532
1990 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và sơ sinh kèm monitor theo dõi bệnh nhân | NIPE monitor |  | Pháp | Mdoloris Medical Systems |  |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và sơ sinh kèm monitor theo dõi bệnh nhân</p> <p>Ứng dụng trong: đánh giá đau cấp tính hoặc đau kéo dài, …</p> |  |  | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn<br /> - Nguồn cấp: 100-250 VAC, 50/60 Hz<br /> - Màn hình theo dõi và hiển thị: màu, cảm ứng<br /> - Có cổng xuất dữ liệu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12T17:02:27.137 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-13T14:04:50.240
1991 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương bằng tia X | Horizon Wi |  | Mexico | Hologic Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương |  | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Bộ | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Chất liệu thân thiện môi trường, liều tia thấp, hoạt động đơn giản</li> <li>Hệ điều hành quản lý Apex</li> <li>Tiên đoán nguy cơ gãy xương do loãng xương</li> <li>Định vị xương hông</li> <li>Dữ liệu tham chiếu NHANES</li> <li>Tự động phân tích One Time™</li> <li>Mẫu trả lời kết quả QDR OnePage</li> <li>Phần mềm trả lời kết quả theo chuẩn ISCD</li> <li>Mẫu trả lời kết quả nguy cơ gãy xương</li> <li>Các giao thức quét/ phân tích cho: Cột sống trước-sau, cổ xương đùi, 2 cổ xương đùi, xương cẳng tay, cột sống bị vẹo và bệnh nhân trẻ em: Cột sống, xương đùi, xương cẳng tay</li> <li>Dữ liệu tham chiếu cho bệnh nhân trẻ em BMDCS .</li> </ul> |  |  | <ul> <li>64 chấn tử, quét toàn thân, xương đùi, cánh tay, cột sống, phantom chuẩn máy. (thời gian quét: cột sống, xương đùi, xương cẳng tay : 30 giây. Quét toàn thân : 272 giây)</li> <li>Diện tích quét: 195cm x 65cm</li> <li>Công nghệ quét: chùm tia X rẻ quạt</li> <li>Bóng phát tia X 2 mức năng lượng 100/140Kvp</li> <li>Tự động chuẩn thông số hàng ngày</li> <li>Bàn bệnh nhân tải trọng 225 kg</li> <li>BMD: &lt; 1%</li> <li>Vị trí bệnh nhân: hỗ trợ định vị laser</li> <li>Có khả năng kết nối DICOM</li> <li>Môi trường làm việc: 15-32 độ C; Độ ẩm: 20-80%; Nguồn điện : 100-120-230 VAC</li> <li>Phân tích thành phần cơ thể với đánh giá tỉ lệ mỡ nội tạng</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T14:37:35.740 | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T15:54:04.777
1992 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương bằng tia X | Horizon Ci |  | Mexico | Hologic Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | Mexico | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ul> <li>Chất liệu thân thiện môi trường, liều tia thấp, hoạt động đơn giản</li> <li>Hệ điều hành quản lý Apex</li> <li>Tiên đoán nguy cơ gãy xương do loãng xương</li> <li>Định vị xương hông</li> <li>Dữ liệu tham chiếu NHANES</li> <li>Tự động phân tích One Time™</li> <li>Mẫu trả lời kết quả QDR OnePage</li> <li>Phần mềm trả lời kết quả theo chuẩn ISCD</li> <li>Mẫu trả lời kết quả nguy cơ gãy xương</li> <li>Các giao thức quét/ phân tích cho: Cột sống trước-sau, cổ xương đùi, 2 cổ xương đùi, xương cẳng tay, cột sống bị vẹo và bệnh nhân trẻ em: Cột sống, xương đùi, xương cẳng tay</li> <li>Dữ liệu tham chiếu cho bệnh nhân trẻ em BMDCS .</li> </ul> |  |  | <ul> <li>64 chấn tử, quét xương đùi, cánh tay, cột sống , phantom chuẩn máy. (thời gian quét: cột sống, xương đùi, xương cẳng tay: 30 giây)</li> <li>Diện tích quét: 95cm x 50cm</li> <li>Công nghệ quét: chùm tia X rẻ quạt</li> <li>Bóng phát tia X 2 mức năng lượng 100/140Kvp</li> <li>Tự động chuẩn thông số hàng ngày</li> <li>Bàn bệnh nhân tải trọng 204 kg</li> <li>BMD: &lt; 1%</li> <li>Vị trí bệnh nhân : hỗ trợ định vị laser</li> <li>Có khả năng kết nối DICOM</li> <li>Môi trường làm việc: 15-32 độ C; Độ ẩm: 20-80%; Nguồn điện : 100-120-230 VAC</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T14:31:42.946 | Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương | 2020-11-12T15:55:28.512
1993 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-3 |  | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 1465600000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80%</li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Khả năng xử lý: 240 mẫu/lần</p><p class="ql-align-justify">- Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng lắc mẫu. </p><p class="ql-align-justify">- Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </p><p class="ql-align-justify">- Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</p><p class="ql-align-justify">- Máy có bộ hút hơi độc </p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị: LCD</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ lưu 10 chương trình </p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng khởi động trễ</p><p class="ql-align-justify">- Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</p><p class="ql-align-justify">- Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng khóa bàn phím</p><p>Có nút dừng khẩn cấp. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:25:14.488 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:25:14.559
1994 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | GT-1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Sản phẩm được thiết kế khoa học sử dụng nguyên liệu nhẹ không gỉ phối hợp màu sắc hài hòa thuận tiện sử dụng</p> |  |  | <p>&nbsp;Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T12:34:38.702 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-30T21:58:09.586
1995 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu cầm tay | PM10N |  | Hàn Quốc | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 44000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'- Màn hình hiển thị: TFT LCD kích thước ≥ 3.5 inch</p><p>- Độ phân giải: ≥ 320 x 480 pixels</p><p>- Dữ liệu hiển thị: SpO2, nhịp mạch</p><p>- Bộ nhớ: ≥ 80 giờ</p><p>- Dải đo các thông số:</p><p>+ SpO2: 1 – 100%</p><p>+ Nhịp mạch: ≤ 20 – ≥ 250 nhịp/ phút</p><p>+ Chỉ số tưới máu: 0.03 – 20%</p><p>- Độ chính xác của SpO2:</p><p>+ Khi không chuyển động: ± ≤ 2 digit</p><p>+ Khi có chuyển động: ± ≤ 3 digit</p><p>+ Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 2 digit</p><p>- Độ chính xác của nhịp mạch:</p><p>+ Khi không chuyển động: ± ≤ 3 digit</p><p>+ Khi có chuyển động: ± ≤ 5 digit</p><p>+ Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 3 digit</p><p>- Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh tình trạng bệnh nhân và tình trạng hệ thống</p><p>- Âm lượng báo động: trong khoảng từ 49 –89 dB</p><p>- Thời gian tạm ngưng báo động: ≤ 10 giây</p><p>- Thời gian hoạt động của pin: ≥ 20 giờ hoạt động liên tục</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:49.838 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T15:01:50.882
1996 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | HỆ THỐNG OXY TRUNG TÂM | LOX-6400 |  |  | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bồn lỏng:<br /> &nbsp;- Tổng dung tích: 14.910 Lít<br /> &nbsp;- Áp suất làm việc tối đa: 17 bar<br /> &nbsp;- Tỷ lệ bay hơi tự nhiên: 0,24 %/ngày<br /> &nbsp;- Khối lượng khô: 7.800 Kg<br /> &nbsp;- Khả năng bay hơi liên tục 8h ở áp suất 8bar: 500 m3/h<br /> &nbsp;- Khối lượng khi chứa đầy Oxy lỏng: 23.816 Kg<br /> &nbsp;- Kích thước: Ø2.200 × 7.660mm<br /> Dàn hoá hơi:<br /> &nbsp;- Khả năng bay hơi: 420 m3/h, tương đương 7.000 lít/phút.<br /> &nbsp;- Áp lực làm việc: tùy theo bộ giảm áp, &nbsp;tối đa 40 bar.&nbsp;<br /> &nbsp;- Giảm áp qua dàn 0,35 bar tại áp suất 7bar. &nbsp;<br /> &nbsp;- Khả năng chống gió bão: tối đa 130 km/h ( tùy theo kết cấu lắp đặt)<br /> &nbsp;- Kích thước (Dài × Rộng × Cao): 510 × 3100 × 3.070mm&nbsp;<br /> &nbsp;- Khối lượng: 280 Kg<br /> Bộ phận giảm áp:&nbsp;<br /> &nbsp;- Thay đổi áp suất trong ngưỡng: 1,4 ~17 bar tùy theo lưu lượng<br /> &nbsp;- Lưu lượng làm việc tối đa: 500 Nm³/h đến 1000 Nm³/h&nbsp;<br /> &nbsp;- Tổ hợp gồm: + Van một chiều<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Van an toàn<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Van điều áp đầu ra<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Đồng hồ báo áp suất.&nbsp;</p> |  |  | <p>Bồn lỏng:<br /> &nbsp;- Tổng dung tích: 14.910 Lít<br /> &nbsp;- Áp suất làm việc tối đa: 17 bar<br /> &nbsp;- Tỷ lệ bay hơi tự nhiên: 0,24 %/ngày<br /> &nbsp;- Khối lượng khô: 7.800 Kg<br /> &nbsp;- Khả năng bay hơi liên tục 8h ở áp suất 8bar: 500 m3/h<br /> &nbsp;- Khối lượng khi chứa đầy Oxy lỏng: 23.816 Kg<br /> &nbsp;- Kích thước: Ø2.200 × 7.660mm<br /> Dàn hoá hơi:<br /> &nbsp;- Khả năng bay hơi: 420 m3/h, tương đương 7.000 lít/phút.<br /> &nbsp;- Áp lực làm việc: tùy theo bộ giảm áp, &nbsp;tối đa 40 bar.&nbsp;<br /> &nbsp;- Giảm áp qua dàn 0,35 bar tại áp suất 7bar. &nbsp;<br /> &nbsp;- Khả năng chống gió bão: tối đa 130 km/h ( tùy theo kết cấu lắp đặt)<br /> &nbsp;- Kích thước (Dài × Rộng × Cao): 510 × 3100 × 3.070mm&nbsp;<br /> &nbsp;- Khối lượng: 280 Kg<br /> Bộ phận giảm áp:&nbsp;<br /> &nbsp;- Thay đổi áp suất trong ngưỡng: 1,4 ~17 bar tùy theo lưu lượng<br /> &nbsp;- Lưu lượng làm việc tối đa: 500 Nm³/h đến 1000 Nm³/h&nbsp;<br /> &nbsp;- Tổ hợp gồm: + Van một chiều<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Van an toàn<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Van điều áp đầu ra<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Đồng hồ báo áp suất.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T13:35:38.853 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T16:05:58.911
1997 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH TRONG PHẨU THUẬT | Eurovac-H90 |  |  | HERSILL, S.L, |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 92000000 | f | Bộ | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">Eurovac-H90</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy hút chính</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bình chứa dịch, dung tích 4 lít, có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ lọc kháng khuẩn và chống thấm</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon, đường kính: 13 mm</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống hút silicon dài 1 m</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ống hút cứng</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp chân (tùy chọn thêm)</span></p><p><span style="color: black;">01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-14T18:30:13.542 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:08.047
1998 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy phân tích chức năng tiểu cầu PFA-200 | INNOVANCE PFA-200 System |  | Đức | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1114819307 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="228"> <td align="left" height="228" width="439">Hệ thống INNOVANCE PFA-200 đo quá trình hình thành của quá trình cầm máu ban đầu và hỗ trợ phát hiện nhanh chóng các rối loạn chức năng tiểu cầu. Hệ thống sử dụng công nghệ kết hợp dòng cắt cao áp để mô hình hóa môi trường huyết động thực tế để bắt đầu và theo dõi quá trình cầm máu ban đầu. Công suất:<br /> Xét nghiệm đơn: P2Y, Col/EPI, hoặc Col/ADP: 6 tests/giờ<br /> Xét nghiệm kép: Dade Col/EPI hoặc Dade Col/ADP: 10 tests/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:24:39.786 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:45:51.004
1999 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí CO2 bar lắp âm tường | 743-3950 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Concealed: CO2</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:49:33.680 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:50:26.793
2000 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Máy đo liều phóng xạ | Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5130-2046 |  | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. |  | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 70948341 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p>Mô tả chung: Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12T15:49:08.839 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-01-20T14:32:48.148
2001 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn BS | PROBE- O2-REM- BARB |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 1100000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Giắc cắm nhanh cho loại khí Oxy</p> |  |  | <p>Giắc cắm nhanh cho loại khí Oxy</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T11:03:03.980 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31T00:00:08.064
2002 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Vitalogik 4500 |  | Israel | Mennen Medical Ltd. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ</strong></p> <ul> <li>Model: Vitalogik 4500</li> <li>Hãng sx: Mennen Medical</li> <li>Nước sx: Israel</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T16:42:04.823 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T16:42:04.866
2003 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy ly tâm tế bào | Máy ly tâm tế bào | Cytospin 4 |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 699800000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy ly tâm tế bào, nguồn điện 220V - 50 Hz</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thể tích buồng chứa mấu: 0.5 - 6 ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Số lượng mẫu: 12</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có nắp bảo vệ mẫu, quan sát được phía trong khi máy làm việc với cửa sổ trong suốt bằng polycarbonate</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Số lượng chương trình: 23 chương trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thẻ chương trình ngoài cho phép: 9 chương trình được lấy nhanh và thu lại thuận tiện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tốc độ: 200 - 2000 rpm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bảng điều khiển cho phép người dùng kiểm soát công suất và thời gian cũng như theo dõi tốc độ làm việc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có tính năng cảnh báo an toàn cho mẫu vật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kẹp chứa mẫu bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Buồng chứa mẫu:</p><p class="ql-align-justify">+ Buồng chứa mẫu có dạng phễu, có nắp</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dung tích mẫu: 0.1 – 0.5 ml</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Diện tích lắng đọng tế bào có đường kính 6 mm (28 mm2)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Buồng gắn bộ lọc trắng có khả năng hút nước cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Buồng chứa mẫu kép:</p><p class="ql-align-justify">+ Buồng chứa mẫu có dạng phễu, có nắp</p><p class="ql-align-justify">+ Dung tích mẫu: 0.05 – 0.25 ml</p><p class="ql-align-justify">+ Cho phép hai khu vực lắng đọng mẫu trên một lam kính; mỗi khu vực có đường kính 6 mm (28 mm2)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Buồng gắn bộ lọc trắng có khả năng hút nước cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lam kính lõm: có lớp phủ kết dính được thiết kế để bảo đảm các chế phẩm tế bào học</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước khi đóng nắp (DxWxH): 62x40.5x24 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước khi mở nắp (DxWxH): 62x40.5x62.5 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Trọng lượng: 12 kg</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:30:18.561 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:30:18.629
2004 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU 2 KÊNH | THERAPIC 9200 |  |  | EME S.R.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 159720000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: THERAPIC 9200</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p> <p><strong>Hàng mới 100% </strong></p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong><br /> <strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Thẻ lưu trữ dữ liệu Smart Card</li> <li>01 Dây cáp ET (2 kênh đầu ra)</li> <li>04 Tấm điện cực cao su, 60 x 85 mm</li> <li>04 Túi điện cực, 60 x 85 mm</li> <li>04 Tấm điện cực cao su, 50 x 50 mm</li> <li>04 Túi đựng điện cực, 50 x 50 mm</li> <li>02 Dây cố định điện cực, 1000 x 50 mm</li> <li>02 Dây cố định điện cực, 600 x 50 mm</li> <li>01 Cáp nguồn</li> <li>02 Cầu chì dự phòng</li> </ul> <p>01 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T11:54:01.512 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:08.228
2005 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy nướng sứ | inLab Profire |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 310500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY NƯỚNG SỨ</b></p> <p>Model: inLab ProFire</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13T11:32:51.854 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:08.273
2006 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser điều trị các bệnh về da | Youlaser |  | Italy | Quanta System S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-11-30 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy Laser CO2 Phẫu thuật và Vi điểm</strong></p><p class="ql-align-center">Model:<strong> YOULASER CO2</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sx:<strong> QuantaSystem</strong></p><p class="ql-align-center">Năm sx:<strong> 2019 - 2020</strong></p><p><br></p> |  |  | <p> Model</p><p class="ql-align-center"> </p><p> Nguồn laser</p><p class="ql-align-center"> CO2</p><p> Bước sóng (nm)</p><p class="ql-align-center"> 10600</p><p> Năng lượng tối đa</p><p class="ql-align-center"> 30W ± 20%</p><p> Chế độ phát</p><p class="ql-align-center"> Liên tục, xung</p><p> Phân phối tia</p><p class="ql-align-center"> Cánh tay khớp nối</p><p> Sự phân kỳ (rad)</p><p class="ql-align-center"> 0.0023 ± 0.0002</p><p> Phụ kiện</p><p class="ql-align-center"> Đầu phẫu thuật (SU.M), vi điểm (FR.M), trẻ hoá âm đạo (SH.M) </p><p> Thời gian xung</p><p class="ql-align-center"> 250 ms ¸ 100 ms (SU.M)</p><p class="ql-align-center">0,25 ms ¸ 20 ms (FR.M và SH.M)</p><p> Dung sai của xung</p><p class="ql-align-center"> ± 50 ms</p><p> Thời gian ngừng của xung</p><p class="ql-align-center"> 0.25 ms ¸ 1000 ms (SU.M)</p><p> Tốc độ xung</p><p class="ql-align-center"> 2 kHz</p><p> Độ phân tia</p><p class="ql-align-center"> 5 xung (FR.M và SH.M)</p><p> Kích thước điểm</p><p class="ql-align-center"> 0.2, 0.4 và 1mm</p><p> Kích thước điểm vi phân</p><p class="ql-align-center"> 0.3 mm</p><p> Kích thước điểm đầu trẻ hoá âm đạo (chọn thêm)</p><p class="ql-align-center"> 300 mm cho đầu Vulvar</p><p class="ql-align-center">600 mm cho đầu Vaginal</p><p> MPE (W/m2)</p><p class="ql-align-center"> 1000</p><p> NOHD (m)</p><p class="ql-align-center"> 83</p><p> OD</p><p class="ql-align-center"> 3.03</p><p> Thời gian phơi xung (s)</p><p class="ql-align-center"> 100</p><p> Kính Bác sĩ</p><p class="ql-align-center"> D 10600 LB4</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19T10:57:10.665 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19T10:57:10.694
2007 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | XL 200 | XL-200 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 854000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p><p>Model: XL-200</p><p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ&nbsp;</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng, Bảo trì định kỳ 6 tháng/lần</p> | Bóng đèn, Cuvette | Hóa chất sinh hóa |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:06:57.504 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:08:12.975
2008 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Vitalogik 6000 |  | Israel | Mennen Medical Ltd. |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ</strong></p> <ul> <li>Model: Vitalogik 6000</li> <li>Hãng sx: Mennen Medical</li> <li>Nước sx: Israel</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T16:45:30.566 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12T17:21:36.591
2009 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Hệ Thống Phân Tích Nhóm Máu Tự Động | Magister C24 |  | Hà Lan | Sanquin Reagents B.V. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống phân tích nhóm máu tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T10:50:10.778 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13T14:20:15.378
2010 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sơ sinh | 23810 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 10800000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.454 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.454
2011 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-1600 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-1600 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1893137607 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="269"> <td align="left" height="269" width="439">CS-1600 của Sysmex là máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự<br /> động rất lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu<br /> trung bình đang có nhu cầu một máy đông máu dễ sử dụng, có khả<br /> năng đâm xuyên nắp và thực hiện đồng thời các xét nghiệm đo cục<br /> đông, soi màu và miễn dịch.<br /> PT: 120 xét nghiệm/giờ<br /> PT/APTT: 110 xét nghiệm/giờ<br /> PT/APTT/Fbg/DD: 70 xét nghiệm/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:52:49.297 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:53:03.590
2012 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy X quang di động cao tần | TXL-Plus8 |  | Tây Ban Nha | Radiologia S.A |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>TXL-PLUS8 là một hệ thống chụp X-quang di động hoàn toàn đồng bộ, kết hợp tủ phát tia X cao tần tân tiến nhất với khả năng linh hoạt tuyệt vời, thích hợp cho mọi mục đích sử dụng – trong phòng khám, phòng cấp cứu, hay phòng chăm sóc đặc biệt, v.v.&nbsp;Ngoài ra, TXL-PLUS8 còn có thể sử dụng di động bên ngoài cơ sở y tế cho cấp cứu, nông thôn hay những địa điểm khó tiếp cận.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; Directive 93/42/EEC</p><p>Môi trường hoạt động:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80 %</li></ul><p>Máy mới 100%</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng theo đúng quy định của nhà sản xuất, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-11-15T00:25:59.633 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T11:10:31.888
2013 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động khớp khuỷu tay | Kinetec 6080 |  | Pháp | Kinetec SAS |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p>I.Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Mở rộng / chổ cong kết hợp để quay sấp / supination</p><p>-&nbsp;Dễ dàng sử dụng trên giường hoặc trong tư thế ngồi</p><p>-&nbsp;ROM 135 ° của nó cho phép vô số ứng dụng và điều khiển tốc độ thay đổi cho phép thay đổi tiến bộ trong trị liệu.</p><p>-&nbsp;Bắt đầu / Dừng / và đảo ngược luôn </p><p>-&nbsp;Bệnh nhân có thể dừng và đảo ngược chuyển động bất cứ lúc nào</p><p>-&nbsp;Tốc độ&nbsp;&nbsp;: 35 ° đến 135 ° mỗi phút.</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 21 kg.</p><p>-&nbsp;Kích thước của thiết bị&nbsp;&nbsp;: Dài 72 cm, rộng 65cm, cao 130cm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-20T15:46:29.574 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-01-20T15:49:12.378
2014 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ âm sâu | DF 290 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 357000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Bảo quản và lưu trữ hóa chất, sinh phẩm, mẫu máu</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09T16:42:56.498 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13T14:09:49.096
2015 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám thủ thuật | GS600 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 65000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.589 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.589
2016 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo tai | Pro 6000 (06000-200) |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 14000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.631 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.631
2017 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho người lớn | 5079-135 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.685 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.685
2018 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho trẻ em | 5079-145 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.721 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.721
2019 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân CSM | 23810 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 165000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.670 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.670
2020 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Dụng cụ soi thanh quản có màn hình | CLEARVUE VL3R |  |  | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG |  | Nhóm 3 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Máy chính có màn hình</li> <li>04 lưỡi tái sử dụng 2,3,4,5( dùng cho người lớn)</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2020-11-14T12:18:01.597 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2020-11-14T12:44:55.538
2021 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai | 23810 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.715 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.715
2022 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai kèm họng | 23820 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 37000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.779 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.779
2023 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi khám bóng đồng tử | 18245 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 43100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.827 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.827
2024 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi mũi | 26535 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 23200000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.880 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.880
2025 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt | 11720 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 39000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.926 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.926
2026 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế | 7670-01 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 11500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.974 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:35.974
2027 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho người lớn | DS44-11 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.203 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.203
2028 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho trẻ em | DS44-9 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.245 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.245
2029 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy sàng lọc thị lực | VS100 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.286 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.286
2030 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Cân bệnh nhân tại giường điện tử | Cân điện tử | MS4900 |  |  | Charder Electronic Co., Ltd. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 19500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.335 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.335
2031 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ thủ thuật | GS900 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 210000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.383 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.383
2032 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn đeo trán | 46072R |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 25500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.423 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.423
2033 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn chiếu sâu khám sản phụ khoa | GS Exam Light IV |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 75000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.502 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.502
2034 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đàn hồi cục máu | ROTEM® delta |  | Đức | Tem Innovations GmbH |  |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-02-12 | <p>Máy phân tích đàn hồi cục máu là xét nghiệm ghi lại sự thay đổi động học quá trình đông máu của máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng citrat thông qua hệ thống cup (chứa mẫu máu với sự có mặt của các chất hoạt hóa hoặc ức chế) và pin (ghi nhận hiện tượng đông máu), kèm theo đó là ghi lại sự thay đổi ngưng tập của tiểu cầu thông qua hệ thống cuvette sử dụng trở kháng. Các biến đổi động học được ghi lại thông qua hệ thống cảm biến và kết quả được biểu diễn bằng đồ thị và các chỉ số.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12T15:22:34.051 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-13T11:56:16.634
2035 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy dán lamen tự động | Máy dán lamen tự động | ClearVue |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 1915800000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy dán lamen phủ, tự động hoàn toàn, nguồn điện 220V - 50Hz</p> |  |  | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu cảm ứng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý : tối đa 5 giỏ đựng lam kính/ lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tương thích với giỏ đựng lam của các hãng như Shandon, Leica, Skura…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại lamen tương thích: 24 x 40; 24 x 50mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tự động nhận dạng kiểu lam kính và phân pphoois đúng lượng keo dán.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông tin sử dụng có thể tải về qua USB.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sẽ ngừng làm việc khi bất kỳ cửa nào bị mở</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có Bộ acquy dự phòng khi mất điện </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống hút hơi độc xuống dưới bảo vệ người dùng .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính khử hơi độc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có khay đựng mẩu vụn và khay chứa chất tẩy để dễ dàng làm sạch mảnh kính vỡ hay chất gắn.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có báo hiệu khi kết thúc quá trình dán lamen.</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:34:11.633 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:34:11.668
2036 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser điều trị về da | UNIXEL PLUS |  | Hàn Quốc | Union Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-11-30 | <p><strong>Máy Laser CO2 Fractional </strong></p><p><strong>Model: UNIXEL PLUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: UNION MEDICAL</strong></p><p><strong>Nước sản xuất : Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: KFDA</strong></p><p>Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>01 – Máy chính</p><p>01 – Cánh tay có khớp</p><p>01 – Bộ tay cầm Xell</p><p>01 – Scanner Module</p><p>01 – Bàn đạp</p><p>01 – Cáp nguồn</p><p>01 – Kính cho Bác sĩ</p><p>01 – Kính cho Bệnh nhân</p><p>01 – Khoá liên động</p><p>01 – Hướng dẫn sử dụng </p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Thiết bị có màn hình cảm ứng&nbsp;kích thước 8.4 inch điều chỉnh toàn thông số của máy.</p><p>Unixel PLUS có thể chuyển đổi qua lại từ Fractional và co2 thường mà không cần phải thay đổi đầu điều trị. Mà chỉ cần chỉnh trên màn hình điều trị.</p><p>Tiết kiệm thời gian với tốc dộ scan nhanh</p><p>Năng lượng ổn định.</p><p>Có chức năng cài đặt lưu lại các thông số điều trị theo ý người sử dụng. (kèm theo bảng thông số điều trị tham khảo của Hãng.)</p><p>Unixel PLUS có 2 chức năng trong 1 máy:</p><p>SCREEN 1 : Fractional</p><p>Có thể điều chỉnh công suất cho mỗi lần điều trị theo phác đồ</p><p>Có thể điều chỉnh chùm tia đi xuống trong 1 điểm (từ 1 đến 99 lần)</p><p>Có thể điều chỉnh độ rộng xung từ 200~2000 us</p><p>Có thể lưu thông số cho các lần sử dụng tiếp theo</p><p>SCREEN 2: Ultral CO2 </p><p>Ở chế độ siêu xung thì công xuất tối đa là 10W</p><p>Ở chế độ bình thường thì công xuất tối đa là 30W</p><p>Thời gian phát xung có thể điều chỉnh từ 0,001 đến 1 giây</p><p>Thời gian nghỉ có thể điều chỉnh từ 0.01 đến 2 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2020-11-19T11:09:58.939 | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2020-11-19T11:09:58.986
2037 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám | GS300 |  |  | Welch Allyn, Inc. |  |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.548 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-27T08:53:36.548
2038 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò | LOGIQ P9 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 3267000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu 4D (có chức năng đàn hồi gan) 05 đầu dò</p> <p>Model: LOGIQ P9</p> <p>Đơn vị tính: Hệ thống</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: LOGIQ P9</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 21.5 inches với cánh tay đỡ linh hoạt</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 10.4 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động (Không tính đầu dò bút chì): 04</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò matrix</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T09:30:10.723 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T16:13:27.028
2039 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo Oxy não vùng | Máy theo dõi bão hòa oxy não, mô | 5100C-EU |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'- Thời gian chuẩn máy và sẵn sàng hoạt động trong vòng 30 giây.</p><p>- Hỗ trợ trọng lượng bệnh nhân tối thiểu ≥ 2.5 kg</p><p>- Theo dõi không xâm lấn&nbsp;</p><p>- Kích thước: Chiều cao 24 cm; chiều rộng: 29 cm; Độ sâu 19 cm</p><p>- Trọng lượng máy: 4.95kg</p><p>- Chiều dài cáp tiền khuyếch đại: 4.5 m</p><p>- Chiều dài cáp đầu dò: 1.5 m</p><p>- Dải đo rSO2: 15 – 95</p><p>- Cập nhật thông số mỗi 5-6 giây</p><p>- Dải cảnh báo cao: 20 – 95</p><p>- Dải cảnh báo thấp: 15 – 90 (cảnh báo thấp và cao không trùng nhau)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Số bệnh nhân có thể lưu: 28</p><p>- Chẩn đoán: Tự động kiểm tra máy</p><p>- Chuẩn an toàn: BF lớp I</p><p>- Nguồn điện: Điện lưới hoặc ắc quy</p><p>- Điện áp: 100 – 240 VAC. 50/60Hz</p><p>- Dòng điện: 1.0A – 0.5A&nbsp;</p><p>- Ác quy: 12VDC</p><p>- Thời gian hoạt động ắc quy 20 phút</p><p>- Cổng giao tiếp số RS-232</p><p>- Cổng USB 2.0&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:49.756 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T15:02:52.898
2040 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | MÁY MONITOR SẢN KHOA | F6 Twin |  | Mỹ | MedGyn Products Inc. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 225000000 | t | Cái | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p>-Thiết bị mới 100%, nhập khẩu từ chính hãng</p><p>-Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA</p><p>-Model F – Series là dòng monitor sản khoa theo dõi thai nhi và bà mẹ kết hợp công nghệ cao. Hiển thị màn hình màu, màn hình này cung cấp thông tin bệnh nhân một cách chính xác. Khả năng tương thích với việc quản lý và giám sát hệ thống tập trung</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T11:45:30.641 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T11:45:30.683
2041 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG1200G |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim sử dụng để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, chẩn đoán một số thay đổi, rối loạn về tim nói chung.</li> <li>Máy điện tim ECG1200G có thể thu thập 12 đạo trình đồng thời in điện tâm đồ dạng sóng bằng hệ thống in nhiệt. Có tính năng ghi, ghi và hiển thị dáng sóng ECG ở chế độ tự động/thủ công. Giao diện đa ngôn ngữ.</li> <li>Hiển thị điện tâm đồ 3/6/12 đạo trình, chế độ in, độ nhạy, tốc độ giấy và trạng thái bộ lọc, v.v. trên một màn hình, thuận tiện cho việc chẩn đoán tương phản.</li> </ul> |  |  | <p>&nbsp;- Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dòng điện rò qua bệnh nhân: &lt; 10μA.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tần số lấy mẫu: 1000Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - CMRR: &gt;60dB, &gt;100dB (Add fiter)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mức nhiễu: &lt; 15μVp-p<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (&gt;20dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bộ phận in nhiệt: 32spots/mm, kích thước giấy in: 210mm x 20m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tốc độ in:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguồn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + AC: 100V/240V, 50Hz/60Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + DC: 14.8V, 3700mAh</p> <p>Kích thước tiêu chuẩn: 334mm(L)*320mm(W)*85mm(H)</p> |  | Cáp, máy in, núm điện cực, kẹp chi... | Giấy in | Vệ sinh bo mạch, máy in. Thế thế linh kiện hỏng |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:27:02.539 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:47:00.174
2042 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Cân bệnh nhân tại giường điện tử | Cân điện tử | MS4900 |  | Đài Loan | Charder Electronic Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 19500000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:47.077 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:34:50.935
2043 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng dụng cụ cấp cứu | MCC-8200 |  | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL |  | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2025-11-13 | <p>Kích thước tổng thể: Dài 630 x Rộng 590 x Cao 1010 mm.</p> <p>Kích thước mặt tủ: Dài 570 x Rộng 540mm</p> <p>Khung thép, bề ngoài bằng nhựa ABS</p> <p>Ngăn kéo:</p> <ul> <li>Ổ bi với công tắc khóa tự động</li> <li>Giá gắn tên</li> <li>2 ngăn kép 3”</li> <li>2 ngăn kéo 6”</li> <li>1 ngăn kéo 9”</li> </ul> <p style="margin-left:3.0pt;">Bánh xe 5” có phanh</p> <p style="margin-left:3.0pt;">Vách chia ngăn phía trong ngăn kéo có thể điều chỉnh.</p> <p>Tích hợp thanh đẩy, bàn viết.</p> |  |  | <p>Kích thước tổng thể: Dài 630 x Rộng 590 x Cao 1010 mm.</p> <p>Kích thước mặt tủ: Dài 570 x Rộng 540mm</p> <p>Khung thép, bề ngoài bằng nhựa ABS</p> <p>Ngăn kéo:</p> <ul> <li>Ổ bi với công tắc khóa tự động</li> <li>Giá gắn tên</li> <li>2 ngăn kép 3”</li> <li>2 ngăn kéo 6”</li> <li>1 ngăn kéo 9”</li> </ul> <p style="margin-left:3.0pt;">Bánh xe 5” có phanh</p> <p style="margin-left:3.0pt;">Vách chia ngăn phía trong ngăn kéo có thể điều chỉnh.</p> <p>Tích hợp thanh đẩy, bàn viết.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13T11:18:44.372 | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13T11:48:52.462
2044 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Thiết bị hút khói - khử mùi | HK-2004 |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-02-17 | <p>Việc trang bị thiết bị hút khói-khử mùi là rất cần thiết bởi vì nó hạn chế đáng kể các bệnh ung thư và truyền nhiễm về da, hô hấp, tai - mũi - họng... Có thể nói trang bị thiết bị hút khói-khử mùi là bắt buộc trong phòng phẫu thuật có sự ô nhiễm về môi trường do sự bốc bay của tế bào bệnh trong quá trình mổ sinh nhiệt nhờ 4 bánh xe có thể đẩy đi đẩy lại, thiết bị linh động di chuyển đến mọi nơi trong phòng mổ mà không bị hạn chế về không gian. Ngoài ra, thiết bị có vòi hút khí có thể vươn xa cỡ 1,2m và có thể dài hơn nữa nếu ta nối tiếp ống hút. Ta có thể đổi các đầu thu khói cho thích hợp.</p><p>Cổ của vòi hút khí có thể quay 300<sup>0</sup> vì thế ta có thể điều khiển đầu hút khói tới bất cứ nơi nào mà ta cần sử dụng. Cơ cấu mềm, linh động theo mọi phương chiều cao, góc cụt hay góc mở. Tóm lại, vùng cần hút khói ở bất cứ trường hợp nào có thể vươn tới.</p><p>Thiết bị hút khói khử mùi, model HK-2004 dùng trong phẫu thuật ngoại khoa được thiết kế đẹp bền vững chạy êm dễ điều khiển, dễ vận hành và an toàn.</p><p>Tốc độ luồng khí hút có thể điều chỉnh vô cấp và theo hai mức cao hay thấp có đèn hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị.</p><p>Thiết bị cũng rất dễ dàng sửa chữa khi có hỏng hóc hay thay than hoạt tính, màng lọc định kỳ hoặc khi vệ sinh vòi hút.</p> |  |  | <ul> <li>Điện sử dụng : 220VAC 50Hz ¸ 60Hz</li> <li>Dòng điện : 7A – 10A</li> <li>Công suất hút khí 1280W</li> <li>Lưu Lượng hút &gt; 3 m<sup>3</sup>/ phút</li> <li>áp lực hút &gt;0,25 Mpa</li> <li>Độ vươn xa tối đa của vòi hút tính từ thân máy : 1,2m</li> <li>Góc điều khiển tối đa của vòi hút : 300<sup>0</sup></li> <li>Độ cao điều khiển tối đa của vòi hút so với mặt đất : 1,9m</li> <li>Trọng lượng máy : 15 kg</li> <li>Cấp điều khiển lưu lượng hút : Thấp (Low), Cao (High)</li> <li>Thời gian vệ sinh vòi từ 70 ¸ 100h</li> <li>Thời gian thay than hoạt tính : 1000h</li> <li>Thời gian thay ống lọc màng giấy : 2000h</li> <li>Nhiệt độ làm việc : -30<sup>0</sup>C ¸ 45<sup>0</sup>C</li> <li>Độ ẩm làm việc : 50% ¸ 98%</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-17T11:31:39.692 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:13:51.302
2045 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ trữ máu | KN 120 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 254000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Lưu trữ các thành phần máu và máu toàn phần</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09T16:37:46.413 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13T14:09:47.256
2046 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | XL 640 | XL-640 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</p><p>Model: XL-640</p><p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 &amp; ISO 13484</p> |  |  |  | <p>Lắp đặt tại nơi sử dụng</p><p>Bảo hàng 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu</p><p>Bảo trì 6 tháng/lần.</p> | Cuvette, bóng đèn | hóa chất sinh hóa |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:22:22.279 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:22:22.312
2047 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mira 90 Led (90.000lux) | MIRA90 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 316000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ di động Mir 90 Led, 90.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T12:25:48.942 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.435
2048 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ Thống Phẫu Thuật Nội Soi (Cơ Bản) | IMAGE 1S |  | Áo,Bỉ,Bulgaria,Croatia,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Italy,Nhật Bản,Latvia,Luxembourg,Malta,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Romania,Slovakia,Slovenia,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  |  | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa |  | Nhóm null |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ Thống Phẫu Thuật Nội Soi (Cơ Bản)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2020-12-23T16:35:45.599 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2020-12-31T00:00:14.982
2049 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho trẻ em | 5079-145 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:49.877 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:29:54.061
2050 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-190 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị/dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190 </p><p>-&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 300W: CLV-190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-HQ190 </p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-HQ190I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350/400 (Mua tại Việt Nam)</span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam) </p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T09:54:22.636 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T09:54:22.682
2051 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ trữ máu | KN 72 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Lưu trữ các thành phần máu và máu toàn phần</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09T16:31:24.969 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13T14:10:17.071
2052 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | AUTOSTAINER 360 |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 2755800000 | f | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p><span style="color: black;">Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động, gồm Máy nhuộm hóa mô + module tiền nhuộm PT module</span></p><p>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> |  |  | <p><strong style="color: red;">+ Máy nhuộm hóa mô miễn dịch - Autostainer</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mã vạch 2 chiều đảm bảo rằng mỗi slide nhận được hóa chất chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy dùng hóa chất mở cho phép người sử dụng đặt cấu hình các hóa chất để&nbsp;đáp ứng nhu cầu cụ thể, trong khi duy trì kiểm soát chi phí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý:&nbsp;36 lam kính/ chu trình chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích hóa chất: 40 lọ hoá chất;&nbsp;15ml/bình chứa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu Pipette có thể mang được một lượng hóa chất: 1.6 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất pipette có thể mang: &lt;10-6 (&lt;1.0ppm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác phân phối: 99% cho tổng thể tích phân phối, và &gt; 90 cho vị trí tiêu bản riêng rẽ</p><p><strong style="color: red;">+ Module tiền nhuộm – PT module</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần sử dụng 1 loại dung dịch để khử paraffin &amp; bộc lộ kháng nguyên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện màn bằng hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 buồng thao tác điều khiển độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 1.5 lít PT Module buffer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi buồng điều khiển thời gian và nhiệt độ riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: nhiệt độ vận hành đến điểm sôi của dung dịch (từ nhiệt độ phòng đến 102<sup>0</sup>C)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian vận hành: lên đến&nbsp;20 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ Preheat </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được nhiệt độ cool-down</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc kiểm soát chất l­ượng đ­ược thể hiện qua kết nối với máy nhuộm hoặc máy tính khác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể nâng cấp đư­ợc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt:&nbsp;735 W</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:40:14.055 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:40:14.123
2053 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Máy đo vàng da | Bilicare |  | Israel | Mennen Medical Ltd. |  | ["2019"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh |  | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>Xuất xứ: Israel</strong></p> <p><strong>Tiêu chuẩn: ISO, CE</strong></p> <p><strong>Sản xuất: 2019 trở về sau</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13T17:00:58.424 | Phạm văn minh | 2020-11-13T17:02:22.095
2054 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải | HUMALYTE PLUS 5 |  | Trung Quốc | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 249900000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Humalyte Plus 5 là hệ thống phân tích điện cực chọn lọc hoạt động độc lập, sử dụng phương pháp đo trực tiếp. Các thông số đo:&nbsp;Na+, K+, Cl-, iCa++, TCa (thông số tính toán), pH, pH (37 </span><sup style="color: rgb(68, 84, 106);">0</sup><span style="color: rgb(68, 84, 106);">C) (thông số tính toán).</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T16:39:43.221 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-01-27T16:42:28.387
2055 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne nội mạch | HL-1100S |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 62000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-02-06 | <p>Thiết bị với hệ thống dây quang dẫn và kim quang cho phép đưa laser vào trong tĩnh mạch chiếu trực tiếp lên hồng cầu và bạch cầu trong máu. Hệ thống đo công suất của laser ở đầu dây quang cùng với hệ thống điều chỉnh công suất và khoảng thời gian cho phép khống chế liều lượng laser chiếu vào tĩnh mạch. Thiết bị có thể điều trị nhiều mặt bệnh và nhiều đối tượng khác nhau như: Bệnh động mạch vành, xuất huyết não, tắc mạch máu não, cơn đau thắt ngực, xơ cứng động mạch não, các di chứng sau khi tai biến mạch máu não, loạn nhip tim, cao huyết áp, đái tháo đường, viên phổi hen phế quản, rối loạn chức năng thần kinh viên đa khớp đau đầu mất ngủ...</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06T14:06:46.034 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:14:54.312
2056 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX500 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 610000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T22:35:35.108 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:45:57.873
2057 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | AUTOSTAINER 480S |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 2938500000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động, gồm Máy nhuộm hóa mô + module tiền nhuộm PT module</p> |  |  | <p><br></p><p><strong style="color: red;">+ Máy nhuộm hóa mô miễn dịch - Autostainer</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mã vạch 2 chiều đảm bảo rằng mỗi slide nhận được hóa chất chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý:&nbsp;48 lam kính/ chu trình chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích hóa chất: 49 lọ hoá chất;&nbsp;15ml/bình chứa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu Pipette có thể mang được một lượng hóa chất: 1.6 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất pipette có thể mang: &lt;10-6 (&lt;1.0ppm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác phân phối: 99% cho tổng thể tích phân phối, và &gt; 90 cho vị trí tiêu bản riêng rẽ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí hóa chất phân phối trên slides: có 3 vị trí: đỉnh, giữa, đáy</p><p><strong style="color: red;">+ Module tiền nhuộm – PT module</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần sử dụng 1 loại dung dịch để khử paraffin &amp; bộc lộ kháng nguyên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện màn bằng hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 buồng thao tác điều khiển độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 1.5 lít PT Module buffer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi buồng điều khiển thời gian và nhiệt độ riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: nhiệt độ vận hành đến điểm sôi của dung dịch (từ nhiệt độ phòng đến 102<sup>0</sup>C)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian vận hành: lên đến&nbsp;20 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ Preheat </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được nhiệt độ cool-down</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc kiểm soát chất l­ượng đ­ược thể hiện qua kết nối với máy nhuộm hoặc máy tính khác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể nâng cấp đư­ợc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt:&nbsp;735 W</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:44:33.392 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:44:33.448
2058 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích sinh hoá bán tự động | KENZA MAX |  | Pháp | Biolabo SAS/Pháp |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 128000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>KENZA MAX<b> </b>là máy phân tích sinh hóa bán tự động, máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-13T18:36:58.510 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-31T00:00:08.582
2059 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | A717V |  | Thụy Sĩ | Codan Argus AG |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-12-31 | <ul><li>Ứng dụng: Máy dùng để chăm sóc tích cực, gây mê, chăm sóc thông thường, truyền máu, ưng thư, truyền chất dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh.</li><li>Tốc độ truyền dịch: Từ 0,1 đến 1200 ml/giờ. Mỗi bước điều chỉnh tăng/ giảm 0,1 ml/h</li><li>Thể tích truyền:&nbsp;Từ 0,1 đến 999,9 ml. Mỗi bước điều chỉnh đổi tăng/ giảm 0,1 ml.</li><li>Thời gian truyền: Từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút. Mỗi bước điều chỉnh tăng/giảm 1 phút.</li><li>Có 2 chương trình truyền:</li></ul><p>+&nbsp;Chương trình tốc độ: ml/h.</p><p>+&nbsp;Chương trình thể tích và thời gian truyền.</p> |  |  | <ul> <li>Có 2 chương trình truyền:</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Chương trình tốc độ: ml/h.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Chương trình thể tích và thời gian truyền.</p> <ul> <li>Chức năng Bolus:</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Tốc độ Bolus: Từ 0,1 đến 1200 ml/h.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Thể tích Bolus: Từ 0,1 đến 999 ml.</p> <ul> <li>Tốc độ đuổi khí trong bộ dây truyền dịch: Từ 0,1 đến 1200 ml/h.</li> <li>Độ chính xác: ± 5%.</li> <li>Tốc độ truyền giữ ven (KVO): Từ 0,1 đến 10 ml/h.</li> <li>Có thể giữ máy ở chế độ Standby từ 1 phút đến 60 phút.</li> <li>Bộ nhớ lưu trữ: 1000 dữ liệu.</li> <li>Hiển thị bằng màn hình đơn sắc LCD.</li> <li>Kích thước màn hình khoảng 98.4 x 26.2 mm.</li> <li>Độ phân giải màn hình 240 x 64 pixel.</li> <li>Hiển thị đầy đủ các thông số trên màn hình như: tốc độ truyền, thể tích đã truyền, thể tích cài đặt VTBI, thời gian truyền, thời gian kết thúc truyền, dung lượng pin, mức áp suất tắc nghẽn, tên thuốc.</li> <li>Cài đặt và điều khiển các thông số bằng phím bấm.</li> <li>Bộ điều khiển gồm 11 phím bấm khác nhau.</li> <li>Dải áp suất tắc nghẽn: từ 100 đến 1200 mbar.</li> <li>Máy tự động giảm áp suất khi xảy ra tắc nghẽn.</li> <li>Máy có thể tự động phát hiện bọt khí trong dây truyền dịch</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+ Phát hiện từng bọt khí có kích thước từ 50 – 1000 ul.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+ Phát hiện nhiều bọt khí tích tụ lại với kích thước từ 100 – 2000 ul trong khoảng 8 đến 64 phút.</p> <ul> <li>Bộ đếm giọt: máy sử dụng bộ đếm giọt từ 10 đến 65 giọt/ml.</li> <li>Máy có chế độ giảm ánh sáng nền vào ban đêm.</li> <li>Cảnh báo bằng âm thanh và trực quan.</li> <li>Cảnh báo trong các trường hợp: tắc nghẽn (phía trên và phía dưới dòng chảy), bọt khí, không có giọt hoặc quá nhiều giọt, kết thúc quá trình truyền, chế độ chờ, pin yếu, hết pin.</li> <li>Khóa phím: sử dụng mã số để khóa.</li> </ul> |  |  |  | bảo trì 42 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị | Thiết bị được bảo hành 14 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị và bảo trì bảo dưỡng 42 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13T17:14:08.512 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:39:35.923
2060 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | DS5000A |  |  | DiskDr. Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: DS5000A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: DiST Inc&nbsp;– Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p>Thiết bị, nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn ISO 13485, CE, F</p> |  |  | <p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-27T09:30:36.372 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-27T09:30:38.672
2061 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | AUTOSTAINER 720 |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 4375850000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động, gồm Máy nhuộm hóa mô + module tiền nhuộm PT module</p> |  |  | <p><strong style="color: red;">+ Máy nhuộm hóa mô miễn dịch - Autostainer</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mã vạch 2 chiều đảm bảo rằng mỗi slide nhận được hóa chất chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý:&nbsp;84 lam kính/ chu trình chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích hóa chất: 40 lọ hoá chất/chương trình;&nbsp;15ml/bình chứa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu Pipette có thể mang được một lượng hóa chất: 1.6 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất pipette có thể mang: &lt;10-6 (&lt;1.0ppm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác phân phối: 99% cho tổng thể tích phân phối, và &gt; 90 cho vị trí tiêu bản riêng rẽ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí hóa chất phân phối trên slides: có 3 vị trí: đỉnh, giữa, đáy</p><p><strong style="color: red;">+ Module tiền nhuộm – PT module</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần sử dụng 1 loại dung dịch để khử paraffin &amp; bộc lộ kháng nguyên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện màn bằng hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 buồng thao tác điều khiển độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 1.5 lít PT Module buffer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi buồng điều khiển thời gian và nhiệt độ riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: nhiệt độ vận hành đến điểm sôi của dung dịch (từ nhiệt độ phòng đến 102<sup>0</sup>C)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian vận hành: lên đến&nbsp;20 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ Preheat </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được nhiệt độ cool-down</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc kiểm soát chất l­ượng đ­ược thể hiện qua kết nối với máy nhuộm hoặc máy tính khác.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể nâng cấp đư­ợc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt:&nbsp;735 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:48:45.845 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:48:45.901
2062 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CA-620 | Automated Blood Coagulation Analyzer CA-600 series (Model: CA-620) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 872930322 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="179"> <td align="left" height="179" width="439">Dòng máy phân tích đông máu hoàn toàn tự&nbsp; động nhỏ gọn CA-620 với công nghệ đo quang đã được kiểm chứng và sử dụng cùng loại thuốc thử với các dòng phân tích đông máu khác của Sysmex. Dòng sản phẩm CA-620 cung cấp khả năng tự động hóa cao, cho phép xét nghiêm các xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao. Tốc độ xét nghiệm tối đa: PT 60 xét nghiệm/giờ và xét nghiệm bộ 3 cơ bản là 42 xét nghiệm/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:57:49.644 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T09:57:49.702
2063 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | GE200 |  | Đài Loan | Bionime Corporation |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Đài Loan | Nhóm 2 |  |  | 1800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-02-03 | <p>-Máy có tính năng mã hóa tự động</p> <p>-Các que đo được sử dụng điện cực bằng vàng GOLD&nbsp;</p> <p>- Que đo được thiết kế rút ngắn đường đi của máu tới sensor</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Men/ Công nghệ đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>FAD-GDH/ Cảm biến điện hóa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Thời gian đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>5 giây</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:14px;"> <p>Dung lượng bộ nhớ</p> </td> <td style="width:348px;height:14px;"> <p>1000 lần đo kèm theo ngày giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;"> <p>Tiết kiệm điện</p> </td> <td style="width:348px;"> <p>Máy tự động tắt sau 2 phút&nbsp; hoặc sau&nbsp;</p> <p>4 giây khi nhấn nút tắt nguồn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:19px;"> <p>Nhiệt độ hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:19px;"> <p>6 - 44 &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Độ ẩm hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>10 - 90 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>2 viên CR 2032</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Tuổi thọ của pin</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>Khoảng 1000 lần đo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:22px;"> <p>Kích cỡ</p> </td> <td style="width:348px;height:22px;"> <p>90,6 x 4,6 x 17,5 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Trọng lượng</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>Khoảng&nbsp; 65 g ( gồm cả pin)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Diện tích hiển thị</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>55 x 37 mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-03T10:38:42.017 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-17T14:55:39.981
2064 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện để sàn | Hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số | Trinias |  | Nhật Bản | Shimadzu Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 25000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Trinias C16/C12/F12 unity smart edition là hệ thống can thiệp mạch một bình diện sử dụng các tấm FPD loại 16x12 inch hoặc 12x12 inch để can thiệp mạch toàn thân.</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, ISO EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy mới 100%</span></p> |  |  |  | <p>Bảo hành 2 năm; Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-11-13T11:57:28.291 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-11-13T12:14:20.280
2065 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ plasma | Dao mổ plasma | ARS700 |  | Trung Quốc | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 395000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ plasma Model ARS700 là loại dao mổ được sử dụng trong các phẫu thuật chỉ định cắt bỏ, cắt, đốt cầm máu các mô mềm và cầm máu mạch máu trong phẫu thuật.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-11-14T15:15:56.748 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-12-31T00:00:09.566
2066 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khám tai mũi họng | VNU-1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Bàn khám được thiết kế ngăn nắp, khoa học thuận tiện sử dụng và dễ dàng tháo lắp để làm sạch</p> |  |  | <p>Nguồn điện: 220V/50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T13:05:23.626 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:09.165
2067 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương đa năng BJ4200 | BJ4200 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 210000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Attachments for your selection:</strong></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4201&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagittal saw.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4202&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bone drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4202SAO&nbsp;AO drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4203B&nbsp;&nbsp;Dual function canulate drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4203D&nbsp;Dual function canulate drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4207B&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dual function acetabulum reaming drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4207D&nbsp;&nbsp;Dual function acetabulum reaming drill.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4209&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reciprocating saw.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ4213&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wire drill.</span></p> |  |  | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Specification:</strong>&nbsp;Electric&nbsp;Handpiece:</p><p>&nbsp;BJ4200&nbsp;</p><p>&nbsp;Electric:</p><p>&nbsp;Yes</p><p>&nbsp;Multifunctional:&nbsp;</p><p>&nbsp;Yes</p><p>&nbsp;Weight&nbsp;(with&nbsp;battery):&nbsp;</p><p>&nbsp;≤1000&nbsp;Grams</p><p>&nbsp;Speed:</p><p>&nbsp;/</p><p>&nbsp;Power&nbsp;source:</p><p>&nbsp;Mains&nbsp;and&nbsp;Battery</p><p>&nbsp;Sterilizable:</p><p>&nbsp;Autoclavable</p><p>&nbsp;Battery:</p><p>&nbsp;BJ4001</p><p>&nbsp;Technology:&nbsp;</p><p>&nbsp;Ni-Mh&nbsp;</p><p>&nbsp;Insert/detachment&nbsp;method:</p><p>&nbsp;The&nbsp;telescopic</p><p>&nbsp;The&nbsp;blocking&nbsp;mechanism:&nbsp;&nbsp;Yes&nbsp;Autoclavable&nbsp;Aseptic&nbsp;Transfer&nbsp;Kit:&nbsp;Yes</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T12:08:22.168 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-20T16:48:43.939
2068 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Efficia CM120 |  | Trung Quốc | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 325000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T21:35:27.234 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:46:57.611
2069 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn khám tiểu phẫu di động 60.000lux | GAMMA 60 |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 77700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn khám tiễu phẫu di động Gamma 60 (60.000lux)</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> |  |  | <p>Đường kính đầu đèn 8 inches</p> <p>Cường độ sáng ở 0.5m 60,000 Lux</p> <p>Chỉ số tạo màu 95+</p> <p>Nhiệt độ màu 4500 K</p> <p>Nguồn điện 100-240 VAC, 50/60Hz, 22W&nbsp;</p> <p>Điều khiển Bảng điều khiển phím cảm ứng&nbsp;</p> <p>Hệ thống tay đèn Khớp nối linh hoạt</p> <p>Tiêu chuẩn 60601-1, 60601-2-41</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T12:36:48.174 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.636
2070 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò | Versana Premier |  |  | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 1870000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm 04 đầu dò</p> <p>Model: Versana Premier</p> <p>Đơn vị tính: Hệ thống</p> |  |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Versana Premier</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 21.5 inches với cánh tay đỡ linh hoạt</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 9.9 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động ( Không tính đầu dò bút chì): 04</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45, Composite, S video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T09:34:59.302 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-13T16:12:51.423
2071 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí hút bar lắp âm tường | 743-3920 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Concealed: Vac</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:45:25.603 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:50:26.168
2072 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 15mW | HL-1100S |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-02-06 | <p>Thiết bị Laser He-Ne chiếu ngoài 15mW, model: HL-1100S do Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu chế tạo là hệ thiết bị laser chiếu ngoài, có tác dụng: giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào. Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong y tế ở nhiều chuyên khoa khác nhau như: răng-hàm-mặt, lý liệu, da liễu, tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, các bệnh về tim mạch, các chuyên khoa khác như: ngoại khoa, nội khoa, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình. Thiết bị có đặc tính đơn sắc và kết hợp cao, góc mở nhỏ công suất lớn điều chỉnh được, thao tác thuận tiện, độ an toàn và độ bền cao, hình thức mẫu mã đẹp.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06T15:13:04.790 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:16:19.132
2073 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | BƠM TIÊM KIỂM SOÁT ĐAU PCA | 6300 |  | Mỹ | Smiths Medical ASD, Inc. |  | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 85000000 | t | Cái | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng của thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Độ tin cậy cao</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">CADD®&nbsp;&nbsp;</span>là bơm có độ tin cậy và độ bền cao, điều đó có nghĩa là ít thời gian điều trị giảm đi và bị gián đoạn ít hơn trong quá trình điều trị</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Đơn giản</span></p><p class="ql-align-justify">Bàn phím nâng cao và khả năng hiển thị nội dung điều trị là được thiết kế để cài đặt các chương trình và bảo trì dễ dàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Linh Hoạt</span></p><p class="ql-align-justify">Tăng đáng kể phạm vi chương trình điều trị đã được thiết kế, để cung cấp linh hoạt hơn trong phạm vi đáp ứng yêu cầu đặt hàng của khách hàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Tính năng</span></p><p class="ql-align-justify">Gia tăng những đơn vị nhỏ hơn giúp tinh chỉnh nhiều chương trình và ghi các thông số</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Bộ nhớ</span></p><p class="ql-align-justify">1000 bộ nhớ có thể nhớ và có thể tải xuống&nbsp;chuyển qua máy tính để hỗ trợ quản lý bệnh nhân, bảo trì và tài liệu</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">An toàn</span></p><p class="ql-align-justify">Đặc điểm an toàn được xây dựng trong máy được thiết kế có cảnh báo cho người sử dụng và ngăn các vấn đề ảnh hưởng khác</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Đặc điểm </span></p><p class="ql-align-justify">Hiển thị và đọc thông tin dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">Phát hiện cassette: cảm biến để nhận biết cho hộp cassette đã được gắn chưa</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Phát hiện tắc nghẽn ngược/ xuôi dòng để báo cho bệnh nhân và bác sỹ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Phát hiện khí trong dây bơm</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">CADD-Legacy® PCA – Bơm truyền lưu động</span></p><p class="ql-align-justify">Cho các trị liệu kiểm soát đau</p><p class="ql-align-justify">Lập chương trình tiện lợi trong các đơn vị sử dụng: Ml, Mg, Mcg và mở rộng các phạm vi tập trung</p><p class="ql-align-justify">Các tin nhắn hiển thị mới , như “ DOSE” khi mà một liều lượng yêu cầu đang được truyền, được thiết kể để dễ dàng hiểu thông tin cho bệnh nhân</p><p><strong>Các chế độ truyền</strong></p><p>Liên tục</p><p>Liều lượng theo yêu cầu</p><p>Tiêm bolus cho bác sỹ cài đặt</p><p><strong>Các tuyến truyền:</strong></p><p>Tĩnh mạch, động mạch, dưới da, màng bụng, ngoài màng cứng, trong màng cứng</p><p><strong>Thể tích chứa:</strong></p><p>Từ 0.1ml - 9,999ml hoặc không được dùng</p><p><strong>Nồng độ thuốc:</strong></p><p>0.1 – 100mg/ml, 1 – 500mcg/ml</p><p><strong>Tỷ lệ bơm liên tục</strong></p><p>0 -50ml/ giờ; 0-5.000mg/ giờ; 0-25.000mcg/ giờ</p><p><strong>Thể tích kiểm soát liều</strong></p><p>Lệnh kiểm soát liều từ bệnh nhân</p><p>0-9ml, 0-990mg, 0-4950mcg</p><p><strong>Cài liều chiều cao</strong></p><p>0-20ml, 0-2,000mg, 0-10,000mcg</p><p><strong>Ngắt kiểm soát liều</strong></p><p>5 phút đến 24 giờ</p><p><strong>Kiểm soát liều/ giờ</strong></p><p>1 đến 12 giờ</p><p><strong>Dung tích bơm</strong></p><p>0-9,999ml( chỉ đơn vị ml)</p><p><strong>Thể tích được bơm</strong></p><p>0 – 9,999.95ml</p><p><strong>Liều đã bơm</strong></p><p>0 – 999</p><p><strong>Liều đã thử</strong></p><p>0-999</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-26T17:09:01.433 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-26T17:09:01.480
2074 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy thở | Servo-u |  | Thụy Điển | Maquet |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở chức năng cao dùng trong phòng cộng hưởng từ</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T17:34:36.534 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T18:04:21.949
2075 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | L200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 225600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T11:39:50.834 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T13:37:35.171
2076 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX450 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 365000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T21:34:14.451 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:47:18.020
2077 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu loại để bàn | 10005941-SG |  | Hàn Quốc | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'- Hiển thị dữ liệu/chỉ báo: %SpO2, nhịp mạch, dạng sóng, biên độ xung, tình trạng báo động, trạng thái của pin, giới hạn báo động SpO2, nhịp mạch đã cài đặt, chỉ thị nhiễu</p><p>- Màn hình hiển thị: TFT LCD</p><p>- Kích thước màn hình: ≥ 4,0 inch</p><p>- Độ phân giải: ≥ (480 x 272) pixel</p><p>- Hiển thị dữ liệu/chỉ báo: SpO2, nhịp mạch</p><p>- Tốc độ quét hiển thị của sóng SpO2: 6.25 mm/giây, 12.5 mm/giây, 25.0 mm/giây</p><p>- Dải đo các thông số:</p><p>+ SpO2: Khoảng từ 1-100%</p><p>+ Nhịp mạch: khoảng từ ≤ 20 –≥ 250 nhịp/ phút</p><p>+ Biên độ xung: khoảng từ 0.03 – 20%</p><p>- Độ chính xác của SpO2 trong giải đo từ 70 – 100%:</p><p>+ Người lớn: ±≤ 2 digit</p><p>+ Trẻ sơ sinh: ± ≤ 3 digit</p><p>+ Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 2 digit</p><p>- Độ chính xác của nhịp mạch: ±≤ 3 digit</p><p>- Bộ nhớ: lưu được ≥ 95 giờ</p><p>- Báo động:&nbsp;</p><p>+ Báo động bằng âm thanh và ánh sáng trong các trường hợp sau: SpO2 và/hoặc nhịp mạch vượt quá giá trị cài đặt báo động, ắc quy yếu, mất kết nối sensor.</p><p>+ Điều chỉnh mức âm lượng báo động từ 1 – ≥ 8 mức, tương ứng với mức âm lượng trong khoảng từ 45 – 80 dB</p><p>+ Tạm tắt âm báo động: điều chỉnh được tối thiểu: 30, 60, 90 hoặc 120 giây</p><p>- Cài đặt được giới hạn cao thấp của SpO2 và nhịp mạch</p><p>+ Giới hạn cao của SpO2: trong khoảng 21-100%</p><p>+ Giới hạn dưới của SpO2: trong khoảng 20- 99%</p><p>+ Giới hạn cao của nhịp mạch: trong khoảng 30 – 245 nhịp/phút</p><p>+ Giới hạn dưới của nhịp mạch: trong khoảng 25 – 240 nhịp/phút&nbsp;&nbsp;</p><p>- Q12Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ liên tục</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T14:21:49.679 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18T15:03:45.589
2078 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | MÁY ĐO SPO2 LOẠI CẦM TAY (Máy theo dõi bệnh nhân SpO2) | C30 plus (CX130) |  | Hàn Quốc | Charmcare Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>MÁY ĐO SPO2 LOẠI CẦM TAY (Máy theo dõi bệnh nhân SpO2)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12T15:52:51.186 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-31T00:00:08.689
2079 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm huyết học tự động | CBS 300 |  |  | B&E Bio-Technology Co.Ltd |  |  | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 125000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p><b>Máy phân tích điện giải CBS 300 </b>là một thiết bị y tế sử dụng nguyên lý đo điện cực chọn lọc ion để xác định định lượng Natri, Kali và Clo trong máu. Về cơ bản, máy phân tích so sánh một giá trị không xác định so với giá trị đã biết để tính toán mức độ điện phân mẫu.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:20:49.133 | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:20:54.938
2080 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Jumong | Jumong |  | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống X quang cao tần 500mA Jumong được sản xuất và lắp đặt tại Hàn Quốc.&nbsp;</p> |  |  |  |  | không | không | không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:25:57.920 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:35:13.385
2081 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 50mW | HL-1100S |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 82000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-02-06 | <p>Thiết bị Laser He-Ne chiếu ngoài 50mW, model: HL-1100S sử dụng đặc tính đơn sắc và kết hợp cao của chùm tia laser He-Ne vùng ánh sáng đỏ bước sóng 632 nm <strong><em>có tác dụng kích thích sinh học, giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào</em></strong>. Thiết bị có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong y tế ở nhiều chuyên khoa khác nhau như:&nbsp;lý liệu và da liễu, răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng, khoa bỏng, các bệnh về tim mạch, các chuyên khoa khác như ngoại khoa, nội khoa, sản phụ khoa, châm cứu, chấn thương chỉnh hình...</p> |  |  | <ul> <li>Bước sóng laser: 632.8 nm</li> <li>Công suất phát laser: 50 mW</li> <li>Điều khiển: Bằng vi điều khiển</li> <li>Cơ chế dẫn tia : Bằng dây quang dẫn</li> <li>Công suất tiêu thụ: 60W max</li> <li>Điện áp mồi: 9,1kV</li> <li>Nguồn nuôi: AC 220V, 50 Hz</li> <li>Điều kiện môi trường: T &lt; 40<sup>0</sup>C,&nbsp; H &lt; 80%</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06T16:15:08.918 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:17:28.040
2082 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Hemax 330 |  |  | B&E Bio-Technology Co.Ltd |  |  | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 155000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p style="margin-left:21.25pt;"><strong>Máy phân tích huyết học tự động Hemax 330</strong> sử dụng nguyên lý trở kháng (đo màu cho phép đo hemoglobin) để phân loại và đếm các tế bào máu trong máu.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T15:50:28.889 | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T15:50:29.075
2083 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đúc bệnh phẩm | Máy vùi mô tế bào | HISTOSTAR |  | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 951600000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p>Máy vùi mô tế bào</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển và hiển thị:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển: Máy có 1 hệ thống điều khiển chung, điều khiển mọi thông số hoạt động của cả 3 khối chức năng.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mọi thông số trên màn hình cảm ứng. Các phần của khối nóng có thể điều khiển nhiệt độ độc lập </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể đặt thời gian máy tự khởi động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thiết kế máy:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế máy dạng modul: Máy thiết kế với 2 modul hoạt động đồng thời hoặc độc lập, có thể di chuyển để đặt mâm lạnh làm việc bên tay phải hay bên trái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các khối chức năng: Hệ thống được chia làm 2 phần theo nhiệt độ, kết cấu làm việc theo 3 khối chức năng (gồm khối làm nóng khuôn và cassettes, khối rót paraffin vùi đúc và khối làm lạnh)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tích hợp kẹp mẫu được đốt nóng bằng điện (5V)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn chiếu sáng: đèn LED </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối vùi đúc:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa Paraffin: dung tích 5 lít. </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh lưu lượng paraffin chảy ra</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển nhiệt độ cho các khu vực:&nbsp;50°C ÷ 70°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối làm lạnh:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng chứa khuôn: 72 khuôn đúc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ làm lạnh điều chỉnh được: Từ 0 tới -12°C</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:52:17.703 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T19:52:17.788
2084 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | 1417WCC |  | Hàn Quốc | Rayence Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED |  | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p>Tấm nhận 1417WGC / WCC lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng và di động bằng cách cung cấp hiệu quả quy trình làm việc tăng lên trong phòng X-quang và hơn thế nữa. Cấu trúc liền mạch, bằng sợi carbon bền bỉ kết hợp với thành phần chống sốc, rung và chống xước khiến nó rất phù hợp với các môi trường hình ảnh khắt khe nhất. Điểm truy cập (AP) cho phép hình ảnh được gửi trực tiếp đến máy tính được kết nối Wi-Fi trong vòng vài giây và bộ nhớ tích hợp cho phép chụp ảnh khi không có kết nối máy tính cũng như ngăn chặn hình ảnh bị mất nếu có gián đoạn quyền lực. Đây là một trong số nhiều tính năng làm cho 1417WGC / WCC trở thành giải pháp tấm nhận bảng phẳng lý tưởng cho cả các ứng dụng cố định và di động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-11-25T11:20:21.351 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-12-31T00:00:11.016
2085 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê cao cấp | Primus |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1498900000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị gây mê kèm thở dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh. Tích hợp màn hình màu kích thước 12,1 inchs, phần mềm mode thở cao cấp, khả năng tính toán và theo dõi hiệu quả sử dụng thuốc gây mê</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22T15:07:36.772 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T17:39:26.958
2086 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Hệ thống máy X-quang di động cao tần | MUX-10 |  | Nhật Bản | Shimadzu Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">MUX-10 là hệ thống X-quang di động cao tần. Nó được thiết kế với mục đích chính là chụp thường qui tại những nơi xa với phòng X quang. Hệ thống bao gồm Tủ phát tia X cao tần, cánh tay bóng X quang, tất cả được thiết kế thống nhất trong một hệ thống. Máy rất dễ di chuyển trong khoảng không hẹp. Hệ thống này được thiết kế linh hoạt với hệ thống tay đỡ bóng x-quang có khả năng thay đổi độ dài cho phép thu hẹp tối đa kích thước thân máy.</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, ISO EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy mới 100%</span></p> |  |  |  | <p>Bảo hành 1 năm; Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-11-13T12:14:03.622 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-11-13T12:14:03.679
2087 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở | ADS II |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <ul> <li>Sử dụng cho người lớn và trẻ em có trọng lượng ≥5kg</li> <li>Màn hình cảm ứng TFT LCD 12 inch</li> <li>Có lưu tốc kế điện tử cho khí thường, N2O, O2; đảm bảo tỉ lệ O2/N2O</li> <li>Bình hấp thụ có thể hấp tiệt trùng</li> <li>Có các chế độ thở VCV, PCV, SIMV+VCV+PSV, SIMV+PCV+PS</li> <li>Bình bốc hơi tương thích với tiêu chuẩn Selectatec</li> <li>Sử dụng bánh xe có khóa đôi</li> <li>Có 4 ổ cắm điện 110V/220V, 50/60Hz</li> <li>Có các cổng chuẩn Ethernet, USB, RS-232</li> <li>Hệ thống được điều khiển bằng bộ vi xử lý theo dõi các thông số, dạng sóng, chế độ thở</li> <li>Hệ thống phải đảm bảo cung cấp khí cho bệnh nhân có nhiệt độ như nhiệt độ cơ thể</li> </ul> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T11:19:01.665 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T12:22:22.856
2088 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Aution Max AX-4060 |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p><strong>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống tự động hoàn toàn hiệu suất cao</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình màu cảm ứng tiện dụng.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình màu cảm ứng 7 inch WVGA với độ phân giải cao sẽ hiển thị kết quả, tình trạng thiết bị và hướng dẫn sử dụng.</p> <p><strong>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống vận chuyển mẫu cho phép đo được lượng mẫu rất nhỏ</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vì mẫu được hút bằng kim và sau đó, được vận chuyển tới các ô trên que thử, có thể đo được lượng mẫu rất nhỏ (tối thiểu 1 ml).</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không xuất hiện hiện tượng nhiễm chéo trên các ô hóa chất kể cả khi thể tích mẫu lớn.</p> <p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước hợp lý, có nhiều chức năng và cho kết quả có độ chính xác cao</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T10:14:59.595 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-16T09:58:29.922
2089 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Jumong Retro | Jumong Retro |  | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống thu nhận ảnh được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc</p> |  |  |  |  | Không | Không | Không | Không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:51:08.585 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:51:08.650
2090 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đầu cứng | Medel Thermo |  | Trung Quốc | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co; Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 95000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><strong>Nhiệt kế điện tử THERMO</strong></p> <p>Medel THERMO là nhiệt kế điện tử, đo thân nhiệt cơ thể, thời gian đo 60 giây.<br /> Có âm thanh báo sau khi đo xong. Có hộp đựng tiện dụng và bộ nhớ xem lại kết quả đo.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-13T17:07:12.885 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:08.760
2091 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động | A717V |  | Thụy Sĩ | Codan Argus AG |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>A717 V</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ:<strong> Thụy Sỹ. </strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>A717 V</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ:<strong> Thụy Sỹ. </strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</em></strong><em> </em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp để gá vào cọc truyền dịch: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin tự sạc (<em>tích hợp bên trong máy</em>): 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây truyền dịch : 50 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ <em>(Bản gốc + Bản dịch).</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành: 02 bộ.</p><p><br></p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:38:27.229 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:40:01.693
2092 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám nội soi tai mũi họng | MF-1000C |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Sản phẩm được thiết kế khoa học sử dụng nguyên liệu nhẹ không gỉ phối hợp màu sắc hài hòa thuận tiện sử dụng</p> |  |  | <p>&nbsp;Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T12:55:09.675 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:08.796
2093 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS7000 |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 27000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li align="center">Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo vàtheo</li> </ul> <p>dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong</p> <p>các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> |  |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi nhà sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm</p> | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Vệ sinh bảo dưỡng máy, sửa chữa thay thế linh kiện hỏng | Bảo hành, bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:56:49.729 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T14:56:49.812
2094 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy giúp thở sơ sinh | Babylog 8000 Plus |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1109000000 | t | Hệ thống | true | 2021-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy thở cao tần dùng cho trẻ em và sơ sinh. Thiết bị được thiết kế với các tính năng giúp thông khí an toàn cho các đối tượng khác nhau bằng các liệu pháp như thở xâm lấn, không xâm lấn, liệu pháp oxy.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22T16:41:21.297 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T17:40:58.193
2095 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra oxy lắp âm tường | 743-3900 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Concealed O2</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:39:43.230 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:50:56.296
2096 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích kết hợp masage V-actor | MASTERPULS® MP50 |  | Thụy Sĩ | Storz Medical AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2021-11-30 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống sóng xung kích xuyên tâm của dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« có đặc trưng ở kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao, chi phí bảo d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ưỡng thấp và bộ phận truyền động »Air Power« không gây ồn khi hoạt động.</p><p class="ql-align-justify">Liệu pháp sóng xung kích xuyên tâm và liệu pháp massage rung V-ACTOR<sup>®</sup>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế tiện lợi: tất cả các thành phần điều khiển được tích hợp trên màn hình hiển thị của dụng cụ phát cầm tay »FALCON« và, do vậy, giúp điều trị liên tục và không bị mỏi tay khi thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« phù hợp với mọi cơ sở phòng khám và màu sắc của thiết bị có thể kết hợp hài hoà với môi trường xung quanh trong phòng khám. Phụ kiện có thể tuỳ chọn màu sắc: xanh lá, xanh dương, cam và đen.</p> |  | <p><strong>PHỤ KIỆN CHUẨN</strong></p><p>01x Màn hình LCD màu cảm ứng hỗ trợ nâng cấp lên giao diện Tiếng Việt, có thể tách rời với thiết bị</p><p>01 x Dụng cụ phát cầm tay »FALCON« với màn hình LCD hiển thị áp lực và số lần bắn</p><p>01 x Bộ đạn và ống dẫn đạn</p><p>01 x Giá đỡ màn hình</p><p>01 x Bộ dây kết nối màn hình và máy</p><p>01 x Thanh giữ dụng cụ phát</p><p>01 x Đầu bắn D20-S, ø20mm</p><p>01 x Đầu bắn Ro40, ø15mm</p><p>01 x Đầu phát massage áp lực hơi V-actor</p><p>01 x Đầu massage </p><p>01 x Giá đã đầu phát massage </p><p>01 x Chai gel 250ml</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Điểm nổi bật</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm 10” (tuỳ chọn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân bao gồm cả lịch sử điều trị</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số điều trị được hỗ trợ bởi video và hình ảnh hướng dẫn</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas giải phẫu học điện tử Visible Body®</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm - Tổng quan vùng bị đau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm – Atlas giải phẫu học điện tử</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T14:57:12.502 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T14:57:12.573
2097 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP VỚI GÓI PHẦN MỀM THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI | Elisa 600 |  |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-10-30T16:52:47.212 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-31T00:00:08.849
2098 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước, hai cửa trượt ngang bằng khí nén | Amaro 5000-70.112.80 |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 3 |  |  | 3300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-04 | <p>Cấu hình chính của máy:</p> <p>-&nbsp;Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao,&nbsp;&nbsp;cửa trượt ngang tự động bằng khí nén: 01 cái</p> <p>-&nbsp;Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LCD điều khiển chạm (Touch screen) 7,0 inch: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh hơi tích hợp trong máy: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm cấp nước cho bộ sinh hơi tích hợp trong máy:&nbsp; 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bơm chân không tích hợp trong máy:&nbsp;01 bộ</p> <p>- Xe đẩy vật hấp 3 tầng bên ngoài,&nbsp;bánh xe có chốt hãm.</p> <p>-&nbsp;Giá đựng vật hấp bên trong di chuyển được</p> <p>-&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy của Nhà sản xuất.</p> <p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh- Việt.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Các thông số kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Điện áp: 3 pha, 400 VAC, 50Hz</p> <p>- Kích thước: (R x C X D) 208 x 221 x 120</p> <p>- Dung tích buồng hấp: 622 lít</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-04T15:09:06.923 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-04T00:00:00.488
2099 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | Máy phân tích hơi thở | HCBT-01 |  | Trung Quốc | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích hơi thở – Model HCBT 01 là một thiết bị với công nghệ tiên tiến được sử dụng trong Y học để phát hiện vi khuẩn H.Pylori lây nhiễm trong dạ dày của bênh nhân.&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Kích thước: 540 mmx404 mmx345 mm;</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng: 18kg;</p><p class="ql-align-justify">Số seri: nằm phía sau máy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20T16:23:59.856 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20T16:54:23.133
2100 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | SVM-7603 |  | Malaysia | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, CO2</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-20T07:41:01.943 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:11.137
2101 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO 6 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 940000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø&nbsp;Máy siêu âm xách tay VINNO 6 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Màn hình LED độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch</span></p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung (như trên smartphone), kích thước 8 inch, có độ nhạy cao</span></p><p>Ø&nbsp;Có 01 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø&nbsp;02 cổng kết nối USB</p><p>Ø&nbsp;06 thanh trượt TGC</p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</span></p><p>Ø&nbsp;Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Linear</p><p>Ø&nbsp;Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Lĩnh vực thăm khám: Nhi khoa, mạch máu, cơ xương khớp, giáp vú, ruột thừa …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p> Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:58:40.923 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:58:40.971
2102 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-i5000 |  | Nhật Bản,Thái Lan | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh |  | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng qua đường mũi sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2020-12-07T10:48:14.152 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-01-26T17:11:03.143
2103 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm dành cho Oxy (15L/min) | FLOW-O2-15-DIN |  | Anh | Precision UK Ltd (CPX) |  |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 6950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-04-28 | <p>Máy điều chỉnh lưu lượng Precision CPX được cung cấp đầu kết nối chuẩn BS5682, sẽ được cung cấp các đầu dò chuyên dụng và chỉ gắn với thiết bị đầu cuối khí y tế tương ứng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-03T15:13:41.271 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13T16:39:14.715
2104 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 3 đầu dò | Sonosite M-turbo |  | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="155"> <tbody> <tr height="73"> <td align="left" height="73" width="155">01 Máy chính + 3 đầu dò (convex, linear, Phased Array) + xe đẩy chính Hãng + bộ chia 3</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:54.084 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.310
2105 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Mặt nạ thở mũi | AirFit N20 |  | Australia | ResMed Limited |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Australia | Nhóm 3 |  |  | 5250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Mặt nạ thở dùng với máy thở không xâm nhập chuyên dụng. Miếng đệm silicone dùng nhiều lần, không có thanh đỡ trán, cải thiện phần nhìn của bệnh nhân.&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:58:15.099 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17T14:58:15.143
2106 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-7300K Celltac Es | MEK-7300K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 596900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</b></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T10:27:47.696 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.678
2107 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê | Dameca AX500 |  | Đan Mạch | Dameca A/S |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CÓ THEO DÕI KHÍ MÊ</strong></p> <p>Model: Dameca AX500</p> <p>Hãng sản xuất: Dameca A/S</p> <p>Nước sản xuất: Đan Mạch</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T13:59:45.423 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:01:29.709
2108 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Siesta iWhispa |  | Đan Mạch | Dameca A/S |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ </strong></p> <ul> <li>Model: Siesta iWhispa</li> <li>Hãng sx: Dameca A/S</li> <li>Nước sx: Đan Mạch</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T13:56:10.581 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T13:56:10.654
2109 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết và tinh sạch nucleic acid tự động PANAMAX 48 | PANAMAX 48 |  | Hàn Quốc | PANAGENE Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 690000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-12 | <p> PANAMAXTM 48 là máy tách chiết, tinh sạch axit</p><p> nucleic tự động sử dụng trong nhiều ứng dụng lâm</p><p> sàng. Nguyên lý hoạt động của máy sử dụng hóa chất</p><p> ly giải mẫu kết hợp với hạt bead từ tính. Các bước tự</p><p> động của máy bao gồm:</p><p> - Ly giải mẫu bằng hóa chất ly giải thích hợp</p><p> - Sử dụng hạt từ tính để thu nhận nucleic acid</p><p> - Rửa sạch phần nucleic acid đang gắn với hạt</p><p> bead, loại bỏ các thành phần khác của tế bào</p><p> - Pha loãng sản phẩm &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2020-10-23T13:35:31.803 | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-01-12T11:43:36.414
2110 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh POLARIS 100 / 200 | Polaris 100/200 |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Xem tệp đính kèm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T16:26:56.272 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T18:01:44.747
2111 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-i7010 |  | Malaysia | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh |  | Nhóm null |  |  | 3700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2020-12-07T10:38:12.993 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-01-26T17:11:19.919
2112 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Bellavista 1000 |  | Thụy Sĩ | Imtmedical AG |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY GIÚP THỞ </strong></p> <p><strong>Model: Bellavista 1000</strong></p> <p><strong>Hãng: IMTMedical</strong><strong> AG</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Thụy Sĩ</strong></p> <p><strong>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:12:21.951 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:13:19.341
2113 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng cổ | Eltrac 471 |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 486800000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2021-12-31 | <p>Máy kéo giãn Eltrac 471 có nhiều cấu hình khác nhau dựa vào các phiên bản được lựa chọn, giường cố định 2 khúc, giường nâng hạ bằng điện 2 khúc hoặc giường nâng hạ bằng điện 4 khúc (giường cũng tuỳ chọn sản xuất tại Châu Á hoặc sản xuất tại Châu Âu).</p> |  | <p>Cấu hình thiết bị nâng cao</p><p>01x Máy chính</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 2 khúc</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p>Hoặc cấu hình cao cấp 1:</p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (sản xuất từ nước thứ 2)</p><p>01x Bàn đạp điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p><br></p><p>Hoặc cấu hình cao cấp 2:</p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (Đồng bộ từ nước sản xuất)</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường lên/xuống</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p> | <p>Thiết bị Eltrac 471 mới thực sự dễ sử dụng nhờ vào màn hình cảm ứng và giao diện trực quan. Menu được sắp xếp theo cấu trúc giúp cho quý khách lựa chọn ứng dụng điều trị dễ dàng. Tất cả các thông tin cần thiết đều được hiển thị, không chỉ khi thiết lập các thông số điều trị và còn trong suốt quá trình điều trị.</p><p>Loại điều trị: kéo liên tục, kéo không liên tục, kéo không liên tục tăng dần đều, kéo không liên tục giảm dần đều, kéo không liên tục theo chu kì</p><p>Điện áp nguồn: 100 - 240 V (50/60Hz)</p><p>Mức tiêu thụ điện năng tối đa:&nbsp;&nbsp;50 VA</p><p>Kích thước:&nbsp;30 x 34 x 22 cm</p><p>Trọng lượng:&nbsp;khoảng 10 kg</p><p>Tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất: Phân loại thiết bị y tế IIb</p><p>Thiết bị này tuân thủ tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị về Thiết bị Y tế (93/42 / EEC).</p><p>Lớp an toàn I (IEC 60601-1)</p><p>Loại B Dòng rò và đất an toàn tương ứng với tiêu chuẩn IEC 60601 -1.</p> | <p>Bảo hành bảo trì 3 tháng / 1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:00:42.197 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:00:42.242
2114 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) - Rotaflow & Máy theo dõi thông số máu - BMU 40 | Rotaflow + BMU 40 |  | Đức | Maquet Cardiopulmonary GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống hỗ trợ trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO, giúp duy trì sự sống, giúp các bác sĩ có thêm thời gian chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi. Đi kèm là máy theo dõi thông số máu BMU 40 cung cấp các thông tin về chỉ số máu như SO2, nhiệt độ máu, áp lực máu, Hb, Hct, ..., hỗ trợ các bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân đang chạy ECMO.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-12-23T13:54:54.519 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-18T11:00:02.395
2115 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải tự động | CBS 300 |  | Trung Quốc | B&E Bio-Technology Co.Ltd |  |  | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 125000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p><b>Máy phân tích điện giải CBS 300 </b>là một thiết bị y tế sử dụng nguyên lý đo điện cực chọn lọc ion để xác định định lượng Natri, Kali và Clo trong máu. Về cơ bản, máy phân tích so sánh một giá trị không xác định so với giá trị đã biết để tính toán mức độ điện phân mẫu.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:30:07.659 | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:30:07.731
2116 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh có camera HD 160.000lux/160.000lux | ICE LED 30m/30m |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 1350000000 | t | Bộ | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh, có camera HD</p> <p>Hãng Amico - Canada</p> <p>Độ sáng: 160.000lux x 160.000lux</p> <p>Đèn phẫu thuật <b>iCE30m </b>điều chỉnh nhiều mức nhiệt độ màu, với thiết kế kiểm soát bóng mờ vượt trội và cường độ sáng tập trung tối ưu, cho phép tuỳ chỉnh nhiệt độ màu đa dạng để phân biệt chính xác giữa các mô cơ. Thiết kế mỏng và khe hở dòng chảy thúc đẩy luồng không khí, cho phép điều khiển ánh sáng dễ dàng và được cố định với hệ thống treo chắc chắn, cân bằng tối ưu đảm bảo loại bỏ sự trôi dạt. Thiết kế phù hợp yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn</p> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> |  | <p>1. Đầu đèn 160.000lux: 02 cái</p> <p>2. Thân treo chính: 01 bộ</p> <p>3. Camera HD tích hợp: 01 cái</p> <p>4. Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái</p> <p>5. Điều chỉnh nhiệt độ màu</p> <p>6. Hệ thống khung treo: 01 bộ</p> | <p>Đèn LED điều chỉnh nhiều mức màu cao cấp (3.500K-5.000K) ở độ sáng tối đa 160.000 lux</p> <p>Bật và tắt đèn bằng tay cầm thông minh cảm ứng điện dung</p> <p>Chế độ đèn khẩn cấp tự động đảm bảo ánh sáng của bạn sẽ hoạt động mọi lúc, mọi nơi</p> <p>Kiểm soát bóng mờ vượt trội</p> <p>Thiết kế khí động học với các khe hở dòng chảy, cho phép khói phẫu thuật bay thông thoáng</p> <p>Chế độ endo để phẫu thuật nội soi</p> <p>Thiết kế liền mạch cho phép dễ dàng làm sạch chống bám khuẩn ở mức độ cao .</p> <p>Camera HD&nbsp;</p> <ul> <li>Độ phóng đại quang học10x, kỹ thuật số12x</li> <li>Độ phân giải 2,380,000-pixel</li> <li>Màn hình phẫu thuật lớn</li> <li>Khớp nối trợ lực thẳng</li> <li>Giá treo màn mình thế hệ mới với góc xoay &gt;360 độ</li> <li>Tuỳ chọn giá đỡ màn hình đơn hoặc kép</li> <li>Chế độ phẫu thuật nội soi riêng biệt</li> <li>Thích hợp các chuẩn kết nối chung</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T16:08:02.139 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T17:09:31.644
2117 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí nén 8 bar lắp âm tường | 743-3915 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Concealed: N2O</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-16T17:30:02.780 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:51:29.845
2118 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá trung tim | Efficia DFM 100 |  | Trung Quốc | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 378000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p><strong>1. Tính năng chung&nbsp;:</strong></p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Máy sốc </span>tim sử dụng công nghệ hai pha, dùng cho cấp cứu và vận chuyển theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">Máy sốc </span>tim có khả năng sử dụng cho cả người lớn và trẻ em để khử rung, theo dõi, đồng bộ chuyển đạo và tạo nhịp</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">Máy sốc tim có chức năng tạo nhịp ngoài và chế độ sốc tự động (AED mode)</span></p><p><strong>2. Hiển thị:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Màn hình hiển thị: màn hình màu TFT LCD, độ phân giải 800 x 480 pixels</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Kích thước màn hình: khoảng 7 inch</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Hiển thị trạng thái hoạt động và báo động trên màn hình&nbsp;</span></p><p><strong>3. Chức năng sốc tim</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Phương pháp: Kỹ </span>thuật sốc tim 2 pha</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kiểu đánh sốc: bằng tay, đồng bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lựa chọn năng lượng sốc 20 mức, có các mức: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200J</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ chính xác mức năng lượng sốc: ±10%&nbsp;hoặc ±1J</span></p><p class="ql-align-justify"><strong>4. Điện tâm đồ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhịp tim:</p><p class="ql-align-justify">+ Người lớn: 16 - 300 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">+ Trẻ em, sơ sinh: 16 - 350 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác hiển thị nhịp tim:&nbsp;±10%</p><p class="ql-align-justify"><strong>5. Tạo nhịp ngoài</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dạng sóng: Đơn pha</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ rộng xung: 20ms hoặc 40 ms</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: 30 đến 180 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">Chế độ: yêu cầu hoặc cố định</p><p class="ql-align-justify"><strong>6. Chế độ sốc tự động (AED mode)</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Mức năng lượng: 150J (người lớn)/ 50J (nhi/sơ sinh)</p><p><strong>7. Máy in</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tốc độ in: 25 mm/s</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T20:19:18.439 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:47:54.607
2119 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh 160.000lux | ICE LED 30m |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 526000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Đèn phẫu thuật iCE LED 30m tuỳ chỉnh nhiều mức độ màu được thiết kế để kiểm soát bóng vượt trội và cường độ ánh sáng tối ưu với tay cầm thông minh Smart Handle cảm ứng điện dung, cùng với việc cung cấp nhiệt độ màu đa dạng để phân biệt chính xác giữa các mô. Thiết kế mỏng và khe hở dòng chảy thúc đẩy luồng không khí, cho phép điều khiển ánh sáng dễ dàng và được gắn vào hệ thống treo bền bỉ để loại bỏ sự trôi dạt được hỗ trợ với khoá trợ lực điện. Thiết kế được tạo ra với các tính năng kiểm soát nhiễm trùng đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn</p> |  |  | <p>Đèn LED điều chỉnh nhiều mức màu cao cấp (3.500K-5.000K) ở độ sáng tối đa 160.000 lux<br /> • Bật và tắt đèn bằng tay cầm thông minh cảm ứng điện dung Smart Handle<br /> • Điều chỉnh ánh sáng BRIGHTNESS với tay cầm thông minh cảm ứng điện dung<br /> • Chế độ đèn khẩn cấp tự động đảm bảo ánh sáng của bạn sẽ hoạt động mọi lúc, mọi nơi<br /> • Tự động kiểm soát bóng mờ thông minh triệt tiêu bóng mờ tốt nhất<br /> • Mỏng, nhẹ và dễ điều khiển<br /> • Thiết kế khí động học với các khe hở dòng chảy, cho phép khói phẫu thuật bay thông thoáng<br /> • Chế độ endo để phẫu thuật nội soi<br /> • Có thể bảo trì thay thế từng bóng Led riêng lẻ, tiết kiệm chi phí lâu dài.<br /> • Thiết kế liền mạch cho phép dễ dàng làm sạch chống bám khuẩn ở mức độ cao</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T17:09:00.284 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:08.962
2120 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | A616S Incare |  | Thụy Sĩ | Codan Argus AG |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>Model: <strong>A616S Incare</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> |  |  | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>Model: <strong>A616S Incare</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:51:00.115 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:51:00.115
2121 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD | Logic HD lite |  | Đức | Richard Wolf GmbH |  |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI FULL HD</strong></p> <ul> <li>Model: Logic HD Lite</li> <li>Hãng sản xuất: Richard Wolf</li> <li>Nước sản xuất: Đức</li> <li>Các chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO, CE</li> <li>Máy mới 100%</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:31:58.949 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13T14:31:59.004
2122 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 4 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo + Quét mặt 3D | Q-Face |  |  | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:34:52.861 | Jung Won | 2020-11-13T16:34:52.949
2123 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | XL 1000 | XL 1000 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 3290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p><p>Model: XL-1000</p><p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Tiêu chuẩn ISO 9001 và 13485</p> |  |  |  | <p>Lắp đạt tại nới sở dụng</p><p>Thời gian bảo hành 12 tháng </p><p>Bảo trì 6 tháng /lần</p> | bóng đèn, cuvette | hóa chất sinh hóa điện giải |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:35:00.038 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21T10:35:00.082
2124 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường | Magnetronic MF-2 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 187200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>Máy trị liệu từ trường - Thiết bị chỉ sử dụng được chức năng cục bộ các vị trí trên cơ thể, tay, chân...</p><p>Tùy thuộc vào như cầu thực tế khách hàng lựa chọn cấu hình cung cấp và thêm tính năng riêng.</p> |  | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp lên phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ cục bộ</p><p>01x Dây co giãn cố định cuộn phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng sản phẩm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai kênh trị liệu độc lập với các điều chỉnh riêng biệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10%, 50Hz, 70VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải tần số từ trường:&nbsp;1÷150 Hz</p><p>Màn hình màu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn 5 cuộn từ bao gồm các cuộn từ kích thước khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cuộn từ chuyên dụng để điều trị đầu, các vùng cơ thể và chân tay nhỏ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:01:28.599 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:01:28.638
2125 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn kèm điện giải (công suất 250 test/giờ) | BT1500 |  | Italy | Biotecnica Instruments S.p.A. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn</strong><strong> 250 test / giờ</strong><strong> kèm điện giải công suất </strong><strong>10</strong><strong>0 test / giờ</strong></p> <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Thông tin chung:</strong></li> </ol> <ul> <li>Model: BT 1500</li> <li>Hãng sản xuất: Biotecnica</li> <li>Nước sản xuất: Italia</li> <li>Chất lượng: mới 100%</li> <li>Năm sản xuất: 2019 trở về sau, chất lượng mới 100%.</li> <li>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13458 : 2003</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Thông số máy chính:</strong></li> </ul> <ul> <li>Tốc độ xét nghiệm: 250 xét nghiệm / giờ</li> <li>Lượng nước tiêu thụ: 1125 ml / giờ ± 20%</li> <li>Số vị trí thuốc thử trên khay: Tổng số 48</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">24 vị trí sử dụng cho lọ 50ml</p> <p style="margin-left:36.0pt;">24 vị trí sử dụng cho lọ 10 hoặc 20ml</p> <ul> <li>Hệ thống làm lạnh tại ngăn chứa thuốc thử: Có</li> <li>Thể tích phản ứng: Từ 180 đến 400ul</li> <li>Thể tích hút mấu: 1.8ul đến 100ul</li> <li>Vị trí đọc cuvettes: 32 kính quang học sử dụng lâu dài</li> <li>Cánh tay lấy mẫu: 1 cho huyết thanh và thuốc thử</li> <li>Số vị trí để mẫu xét nghiệm trên khay bệnh phẩm: Tổng số 78</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">62 vị trí cho mẫu bệnh phẩm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">16 vị trí cho chạy chuẩn và Control.</p> <ul> <li>Mode xét nghiệm: Truy nhập tự động ngẫu nhiên, Truy nhập theo nhóm, STAT (bệnh phẩm cấp cứu)</li> <li>Danh mục xét nghiệm: Lên tới 500 xét nghiệm</li> <li>Hệ thống điều khiển nhiệt độ cuvette: Được lập trình các chế độ OFF/30/32/37<sup>0</sup>C (±0.2<sup>0</sup>C).</li> <li>Bơm chân không: Tích hợp trong máy.</li> <li>Hệ thống quang học: 10 vị trí kính lọc + 1 vị trí tham chiếu (340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm)</li> <li>Tuyến tính quang học: Tới 3.00.D.</li> <li>Độ hấp thụ quang học: ± 0.001 Abs</li> <li>Pha loãng: 1 – 340ul</li> <li>Độ chính xác khi pha loãng: ±0.1% f.s</li> <li>Độ dung giải khi pha loãng: ±0.1ul</li> <li>Chức năng quét Bar code: Có</li> <li>Chương trình thiết lập QC: 3 mức chuẩn và 3 mức điều chỉnh</li> <li>Bảo trì: Có phần mềm hỗ trợ</li> <li>Bộ vi xử lý điện tử: 7 bộ vi xử lý, với phương thức I<sup>2</sup> CBUS</li> <li>Giao diện: USB tới máy tính</li> <li>Các thiết bị ngoại vi: Yêu cầu phải có máy in và UPS</li> <li>Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz, 590 Watt.</li> </ul> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Thông số tối thiểu cho bộ máy tính ngoài.</strong></li> </ul> <ul> <li>Hệ điều hành: Windows 7/8</li> <li>Bộ vi xử lý: Intel I3, 1.9 GHz hoặc hơn</li> <li>Bộ nhớ RAM: 2Gb</li> <li>VIDEO: SVGA 32K màu</li> <li>Hiển thị: màu 1280 x 1024</li> <li>Kết nối: RS232</li> <li>Ổ cứng: Tối thiểu 5G trống.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-11-13T14:42:13.845 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:08.979
2126 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-3000 |  | Nhật Bản | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng </span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2020-12-07T09:55:58.495 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-01-26T17:11:33.968
2127 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải tự động | CBS 400 |  | Trung Quốc | B&E Bio-Technology Co.Ltd |  |  | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 145000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p><b>Máy phân tích điện giải CBS 400 </b>là một thiết bị y tế sử dụng nguyên lý đo điện cực chọn lọc ion để xác định định lượng Na, K, Cl, Ca, pH&nbsp;trong máu. Về cơ bản, máy phân tích so sánh một giá trị không xác định so với giá trị đã biết để tính toán mức độ điện phân mẫu</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:38:19.680 | Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây | 2020-11-13T16:38:19.718
2128 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu đa năng | TBNW-E2 |  | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 61200000 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2021-01-24 | <p>Giường điện cấp cứu đa năng (2 chức năng)</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước: Dài 2210 x Rộng 960 x Cao 450mm (không tính đệm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu gường: dạng dây lưới.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lan can được thiết kế an toàn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bàn ăn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T16:05:45.843 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24T16:05:45.923
2129 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống hình ảnh nội soi | Endocam Logic HD Lite |  | Đức | Richard Wolf GmbH |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm null |  |  | 6000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Model: Endocam Logic HD Lite</p> <p>Hãng sx: Richard Wolf GmbH</p> <p>Nước sx: Đức - Cộng đồng chung Châu Âu (EU)</p> <p>Năm sx: 2019-2020</p> <p>Chứng chỉ chất lượng: ISO, EC</p> <p>Hàng mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2020-11-15T10:09:01.317 | Công ty TNHH Thành Phương | 2020-12-31T00:00:09.040
2130 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy lọc HDF online | Máy thận nhân tạo 5008S HDF ONLINE | 5008S Basic ONLINEplus |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Máy 5008S được thiết kế chuyên biệt để đơn giản hoá mà vẫn đảm bảo an toàn cho quá trinh vận hành thường quy mỗi ngày cho điều trị bệnh nhân suy thận, việc điều trị onlineHDF trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-17T11:33:15.832 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-05T15:02:02.750
2131 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ plasma | Thiết bị phẫu thuật Plasma | MPHT |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-02-08 | <p>Thiết bị cắt đốt, phẫu thuật bằng dòng plasma do Trung tâm Công nghệ Laser chế tạo, gọn nhẹ dễ sử dụng, an toàn, khả năng ứng dụng rộng. Thiết bị có khả năng tạo điện trường xung cường độ cao, có thể ion hoá trực tiếp lớp không khí giữa điện cực và tổ chức sinh học, cùng với sự có mặt của các thành phần điện tích trong tổ chức mô tạo nên một dòng plasma mạnh, sinh nhiệt cục bộ ở lớp tổ chức mỏng gần điện cực nhất với nhiệt độ có thể đạt cực đại gần 3000 <sup>o</sup>C. Nhiệt plasma có tác dụng hoá hơi tổ chức, cắt rạch cầm máu và để lại trên bề mặt vết cắt một lớp các bon hoá rất mỏng có tác dụng như một hàng rào bảo vệ sinh học. Thiết bị có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như: ngoại khoa, phụ khoa, răng - hàm – mặt, tai – mũi - họng, thẩm mỹ da liễu, bệnh lý của hậu môn trực tràng... và phù hợp với mọi cấp cơ sở y tế.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08T11:11:07.098 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:19:05.175
2132 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 100 lít kiểu đứng | HA-100DR |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 165000000 | t | Cái | false | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-100DR được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v...và có khả năng nâng cấp hệ thống lên chẩn đoán từ xa.</p> |  |  | <ul> <li>Dung tích: 100 lít.</li> <li>Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</li> <li>Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li> <li>Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li> <li>Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</li> <li>Sấy khô bằng máy hút chân không.</li> <li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 4 kW.</li> <li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22T17:32:24.343 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05T15:07:32.377
2133 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX100 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 440000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-06-30 | <p>- Có thể sử dụng để theo dõi cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh trong bệnh viện hoặc trong khi vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện.</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tim ECG</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp thở</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn NIBP</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-08T10:00:26.072 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:55:42.263
2134 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy giải trình tự gen | Máy giải trình tự gen | MGISEQ-200 |  | Trung Quốc | Wuhan MGI Tech Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế Minh Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 9500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>MGISEQ-200</strong> là dòng máy giải trình tự gen thế hệ mới của Wuhan MGI tech co., Ltd. Sử dụng - Phương pháp khuếch đại: Tạo quả cầu nano ADN (DNB–DNA Nanoball) và công nghệ lõi của phương pháp tổng hợp tổ hợp Đầu dò - Mỏ neo (cPAS combinatorial Probe Anchor Synthesis với dữ liệu đầu ra từ 10 Gb - 150 Gb</p> | [8 empty] | Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế Minh Việt | 2020-11-14T09:51:41.207 | Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế Minh Việt | 2021-01-05T15:18:51.182
2135 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | DC-30 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 705000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: 0 đến 40<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ :</u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-03T10:16:58.285 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-03T11:13:19.548
2136 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đầu dẻo | Mebby Flexo |  | Trung Quốc | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co; Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 167000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Nhiệt kế điện tử FLEXO&nbsp;là sản phẩm của Mebby, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc cho mẹ &amp; bé. Mebby thuộc tập toàn Medel Ý, ra đời từ năm 1966 với hơn 50 năm kinh nghiệm và sở hữu nhiều dòng sản phẩm đứng đầu thế giới.</p> <p>Mebby&nbsp;là thương hiệu được đầu tư để sản xuất các sản phẩm chăm sóc cho mẹ&nbsp;&amp; bé, trong đó có nhiệt kế điện tử, đây là sản phẩm cần thiết và rất quan trọng,&nbsp;không thể thiếu trong gia đình trẻ hiện đại</p> <p>Nhiệt kế điện tử đầu dẻo Mebby FLEXO an toàn và chính xác</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-13T17:12:43.464 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:09.094
2137 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh POLARIS 100 / 200 | Polaris 100/200 |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Xem tệp đính kèm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T16:36:25.788 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13T17:43:46.150
2138 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser châm kết hợp laser chiếu ngoài và điện trị liệu | Multitronic MT-4 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 225500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị Multitronic MT-4 là Thiết bị có thể sử dụng chức năng laser đơn thuần hoặc có thể lựa chọn nâng cấp thêm chức năng điện trị liệu.</p> |  | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp nâng cao</strong></p><p><span style="color: black;">Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp được phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu phát Laser: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Giá đỡ đầu phát: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Kính bảo vệ mắt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình phụ kiện cung cấp theo máy nâng cấp kết hợp</strong></p><p><span style="color: black;">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện đen</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện trắng</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực cao su chì 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực thép 9x9mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Dây buộc co dãn</span></p><p><span style="color: black;">01x Đầu phát laser </span></p><p><span style="color: black;">01x Đỡ cố định đầu phát</span></p><p><span style="color: black;">01x Kính bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</span></p> | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hiện đại, có hai kênh điều trị điện xung và 1 kênh điều trị bằng laser kích thích</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời cùng lúc.</span></p><p><strong style="color: black;">Tính năng bổ sung:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra được phiên bản phần mềm hiện tại</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng phác đồ đã hoàn thành điều trị </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng thời gian điều trị</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm điện cực</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh âm thanh</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Tính năng điều trị bằng Laser:</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ liên tục và xung.</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng lặp lại liều điều trị.</span></p><p><span style="color: black;">Tính năng đo công suất đầu phát laser thực tế</span></p><p><span style="color: black;">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Type BF</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 kg</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335x270x125 mm</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s ¸ 99 min</span></p><p>Tính năng nâng cấp thêm điện xung trị liệu :</p><p>• Hai kênh điều trị hoàn tòan độc lập</p><p>• Lựa chọn các dạng sóng khác nhau để kích ...</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:02:20.859 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:02:20.906
2139 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 160.000 Lux kèm Camera. | HoneyLux LED 160/160 |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <ul><li>Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</li><li>Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</li><li>Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</li><li>Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</li><li>Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</li><li>Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</li><li>Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</li><li>Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</li><li>Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</li><li>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</li></ul> |  | <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</p> <ul> <li>Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc.</li> <li>Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</li> <li>Bộ dung dịch tiệt trùng đèn: 01 bộ</li> <li>Dây điện nguồn: 01 bộ.</li> <li>Bộ lưu điện: 01 Bộ</li> <li>Bộ điều khiển gắn tường: 01 Bộ</li> <li>Bộ nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p> <ul> <li>Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</li> <li>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</li> <li>Nhiệt độ màu: 4.300K</li> <li>Chỉ số màu: 94 (Ra)</li> <li>Đường kính trường chiếu: 22 - 31cm</li> <li>Độ sâu trường chiếu: 113 cm</li> <li>Đường kính chóa đèn: 77 cm</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</li> <li>Công suất tiêu thụ: 120 VA + 120 VA</li> <li>Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</li> <li>Số lượng bóng LED: 120 bóng + 120 bóng</li> <li>Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</li> <li>Độ ẩm: 10% - 100%</li> </ul> <p>&nbsp;</p> |  |  |  | bảo trì, bảo dưỡng 30 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu | Thiết bị được bảo hành 14 tháng, Bảo trì bảo dưỡng 30 tháng kể từ ngày bà giao, lắp đặt và nghiệm thu. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-10T10:07:32.871 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T11:56:34.264
2140 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS8000 |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 29000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là máy theo dõi bệnh nhân đa thông số có tính linh hoạt cho phép nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.&nbsp;</p> <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo và theo&nbsp;dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong&nbsp;các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> |  |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1 inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> |  | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Vệ sinh máy, thay thế linh kiện hỏng | Bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T15:04:10.961 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T15:04:11.052
2141 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Máy tách chiết mẫu tự động MagLead 12C | MagLead 12C |  | Nhật Bản | Precision System Science Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 960000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Máy tách chiết mẫu tự động MadLead 12C</p> |  |  | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động dễ dàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Số lượng mẫu: 1-12 mẫu/lần, </span>cho phép chạy các mẫu khác nhau, thông số khác nhau đồng thời.</p><p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 200uL, 400uL, 1000uL</span></p><p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian tách chiết nhanh: 27 phút/mẻ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Đa dạng các loại mẫu: </span>mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu dịch swab, dịch não tủy, phân, đờm…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mẫu lỏng không cần tiền xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế giúp hạn chế tối đa sự lây nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầu đọc mã vạch bên ngoài, được kết nối với phần mềm máy tính sẵn có để quản lý thông tin (Tùy chọn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu lỏng: 25 – 1,000 uL (CV: &lt;10%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển nhiệt độ: Từ nhiệt độ phòng lên đến 95℃</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn UV: tích hợp bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp giao thức (ứng dụng): giao thức IC Card</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC100-240V ±10%, 50/60Hz, 300VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: H 570 × W 500 × D 530 mm </p><p>Khối lượng: 50 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-27T09:40:36.614 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-27T09:40:36.685
2142 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy hút khói trong phẫu thuật | SHE SHA |  | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Đức | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Tích hợp với hệ thống phẫu thuật điện cao tần</p> <p>Hút khói từ các ca phẫu thuật</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13T16:39:32.807 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.182
2143 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo 4008S | 4008S V10 |  | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><em>Máy thận nhân tạo 4008S V10 </em>(incl. OCM + Bibag Connector)<em>hay còn gọi là máy lọc máu là thiết bị làm sạch chất cặn bã từ máu ở những bệnh nhân bị suy thận cấp hoặc mạn tính để thay thế chức năng thận. Máy đưa máu ra ngoài cơ thể bằng dây dẫn máu, lọc sạch bởi quả lọc máu và hoàn trả máu sạch lại cơ thể bệnh nhân.</em></p> | [8 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13T16:50:24.717 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-05T15:23:34.089
2144 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-arm cao cấp đầu thu phẳng 30 x 30 cm công nghệ CMOS, 15kW | OEC Elite |  | Mỹ | GE OEC Medical Systems Inc |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 7450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống C-arm cao cấp đầu thu phẳng 30 x 30 cm công nghệ CMOS, 15kW</p><p><em>Model: </em><strong><em>OEC Elite</em></strong></p><p><em>Hãng: </em><strong><em>GE</em></strong></p><p><em>Xuất xứ: </em><strong><em>Mỹ</em></strong></p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T13:52:41.085 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T13:52:41.157
2145 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 45W | JZ3-30P LCD |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-02-10 | <ul><li>Máy dựa trên nguyên lý kích phát Laser CO<sub>2</sub>, có bước sóng 10.600nm. Tia laser qua thấu kính hội tụ tại tiêu điểm với độ rộng 0.2 mm mang năng lượng lớn có thể quang đông cầm&nbsp;máu, bốc bay tổ chức tức thời trong phẫu thuật.</li><li>Máy laser CO<sub>2</sub> phẫu thuật được dùng rộng rãi trong các chuyên khoa rất có hiệu quả như: ngoại khoa, da liễu, phụ khoa, trĩ, khoa lý liệu, tiết niệu, tai – mũi - họng, thẩm mỹ...</li><li>Bằng phương pháp dùng ánh sáng mang năng lượng cao xử lý không tiếp xúc nên không bị nhiễm AIDS, cầm máu, diệt khuẩn, giảm đau đớn, chóng lành vết thương...</li><li>Đặc biệt với loại máy laser này có hệ thống tia laser ánh sáng đỏ dẫn đường giúp cho các bác sĩ&nbsp;phẫu thuật định vị chính xác điểm cần phẫu thuật.</li><li>Với hệ thống trục khuỷu dẫn tia xoay linh động trong không gian ba chiều giúp cho các bác sĩ phẫu thuật thuận lợi nhất.</li><li><strong>Thiết bị được sử dụng trong các chuyên khoa: </strong></li><li>Da liễu thẩm mỹ: chàm, mụn cóc, tàn nhang, nhọt, xóa xăm, hôi nách, nang lông...</li><li>Phụ khoa: viêm loét cổ tử cung, polip sinh dục, sùi mào gà, u nang...</li><li>Tai mũi họng : viêm mũi, phì đại mũi, bướu mũi, viêm họng hạt...</li><li>Nha khoa: lơị chùm, polip trong miệng, …</li><li>Ngoại khoa: hôi nách, rò hậu môn, trĩ nội ngoại,,…</li></ul> |  |  | <p>Loại Laser: Carbon dioxide Laser<br /> Bước sóng: 10600 nm</p> <p>Chế độ hoạt động: Liên tục, xung, lặp lại, ultra xung, super xung</p> <p>Công suất lớn nhất: 45W</p> <p>Đường kính chùm tia: 0.2-0.3 mm</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hệ truyền dẫn tia: Trục khuỷu 7 khớp</p> <p>Tia dẫn đường: Laser màu đỏ</p> <p>Điểu khiển phát laser: Bằng bàn đạp</p> <p>Hiển thị thông số: Màn hình LCD</p> <p>Cơ chế làm mát: Nước tuần hoàn</p> <p>Cơ chế thổi khói: Bơm khí</p> <p>Điện áp sử dụng: 220VAC/50Hz</p> <p>Kích thước máy: 40 x 47 x 133 cm</p> <p>Trọng lượng: 35kg</p> <p>Điều kiện làm việc: T&lt;45<sup>o</sup>C, H&lt; 70%</p> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10T16:12:34.104 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:19:55.954
2146 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Jumong Mobile | Jumong Mobile |  | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy X quang Di Động kỹ thuật số được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc</p> |  |  |  |  | không | không | không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T17:45:47.062 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13T18:39:11.002
2147 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | TANBead Automatic Platform for Magnetic System | SLA-32 |  | Đài Loan | Taiwan Advanced Nanotech Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CA NA RO | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 443520000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p><strong>Nguyên lý hoạt động</strong></p> <p>Máy tách chiết tế bào sử dụng thanh từ để chuyển hạt từ qua giếng này sang giếng khác và sử dụng strip đề phối trộn dung dịch. Bằng cách di chuyển strip lên và xuống để phối trộn, chúng ta có thể thu được Nucleic acid tinh sạch sau khi ly giải tế bào, hấp thụ nucleic acid, rửa và thu nhận.</p> |  |  | <p><strong>Đặc điểm kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Ứng dụng kỹ thuật ly trích từ tính, khả năng ly trích 32 mẩu/mẻ</li> <li>Bộ nhớ lưu tối đa 100 chương chương trình</li> <li>Ly trích DNA/RNA từ các mẫu: máu, huyết thanh, mô…</li> <li>Màn hình LCD</li> <li>Tích hợp đèn UV chống nhiễm</li> <li>Kích thước: 38 cm ( R ) x 31 cm ( D ) x 31 cm ( C )</li> <li>Trọng lượng: 19 kg</li> <li>Nguồn điện: 100 ~ 240 V</li> <li>Dòng điện: 500mA</li> <li>Nhiệt độ hoạt động: 60 độ C</li> <li>Số mẫu: 1 ~ 32</li> <li>Thể tích thực hiện: 50µl ~1200 µl</li> <li>Chứng nhận: CE IVD</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CA NA RO | 2020-11-13T14:44:48.207 | CÔNG TY TNHH CA NA RO | 2020-11-13T14:44:48.309
2148 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU | Galileo Med 35 |  |  | Novotec Medical GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | f | Bộ | true | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong> Model: Galileo Med 35</strong></p><p><strong> Hãng SX: Novotec Medical GmbH</strong></p><p><strong> Nước SX: Đức</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Năm sản xuất: 2019 trở về sau </strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tay vịn giữ thăng bằng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điều khiển cầm tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Poster trị liệu với các bài tập Galileo đơn giản</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-30T10:16:20.991 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:09.200
2149 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-i5000 |  | Nhật Bản,Thái Lan | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh |  | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng qua đường mũi sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2020-12-07T09:32:00.417 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-01-26T17:11:45.151
2150 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện TCI | A616S TCI |  | Thụy Sĩ | Codan Argus AG |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN TCI</strong></p><p>Model: <strong>A616S TCI</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T12:03:46.332 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T12:03:46.389
2151 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 3 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo | Dentri |  | Hàn Quốc | HDX Will Corp |  | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13T16:39:32.822 | Jung Won | 2020-12-31T00:00:09.218
2152 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser trị liệu -( Laser scan) | Lasertronic LT-3 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 282000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị laser trị liệu điểm đau.</p><p>Thiết bị có nhiều bước sóng khác nhau tương ứng với các loại đầu phát được lựa chọn khi mua.</p><p>Thiết bị có thể nâng câp lên thành laser scan điểm dau nhờ kết hợp với 1 bộ phận bên ngoài để tạo ra các chùm tia scan điểm đau và có thể tạo được các hình dạng tại điểm đau.</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao không bao gồm máy scan:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Cấu hình cung cấp kèm thiết bị scan điểm đau</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Máy quét laser scan</p><p>01x Bộ giá đỡ máy scan</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p> | <p>Thiết bị có các loại đầu phát lựa chọn khi mua:</p><p>Đầu phát laser:</p><p>Diode đơn: S-1N <strong>S-1N [905nm / 50mW]&nbsp;</strong></p><p>, S-2N <strong>660nm / 40mW</strong>, S-3N <strong>808nm / 400MW</strong></p><p>Diode cụm: Sp-1, Sp-2, Sp-3</p><p>Đầu phát dạng quét&nbsp;: SK-1</p><p class="ql-align-justify">Kênh điều trị&nbsp;2</p><p class="ql-align-justify">Tia laser:&nbsp;loại 3B</p><p class="ql-align-justify">Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s÷99 phút</p><p class="ql-align-justify">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p><br></p><p><br></p> | <p>Bảo hành kèm bảo trì định kỳ 3 tháng/1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:02:48.724 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:02:48.767
2153 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Cardio M Plus | Cardio M-Plus |  | Hàn Quốc | Medical Econet GmbH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-05-16 | <ul> <li>Máy điện tim hiển thị 12 đạo trình, có tích hợp máy in nhiệt với độ phân giải cao.</li> <li>Số kênh đo được: 1, 3, 6, 12 kênh</li> <li>Độ nhạy: 5, 10,20 mm/mV</li> <li>LCD hiển thị với hai dòng Text</li> <li>Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/ giây.</li> <li>Công suất: 60 W</li> <li>Nguồn cấp: 220 V<sub>ac</sub> , 50/60 Hz</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Máy điện tim hiển thị 12 đạo trình, có tích hợp máy in nhiệt với độ phân giải cao.</li> <li>Số kênh đo được: 1, 3, 6, 12 kênh</li> <li>Độ nhạy: 5, 10,20 mm/mV</li> <li>LCD hiển thị với hai dòng Text</li> <li>Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/ giây.</li> <li>Công suất: 60 W</li> <li>Nguồn cấp: 220 V<sub>ac</sub> , 50/60 Hz</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-16T09:14:01.297 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:04:54.188
2154 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (có thể kết nối được 64 máy con) | CMS4 |  | Mỹ | Mediblu Medical LLC |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống giám sát trung tâm (CM - Central Monitor) là một hệ thống thông tin y tế được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực theo dõi lâm sàng. Hệ thống được xây dựng bằng cách kết nối nhiều Monitor vệ tinh (Cạnh giường bệnh nhân) trên cùng mạng nội bộ. Là trung tâm theo dõi hệ thống Monitor bệnh nhân, cho phép giám sát từng Monitor bằng cách thu thập, xử lý và phân tích thông tin sinh lý từ nhiều Monitor cạnh giường. Hệ thống trung tâm giúp giải phóng các bác sĩ và y tá từ công việc giám sát lâm sàng và cải thiện đáng kể chất lượng giám sát. Hệ thống CMS4 có khả năng kết nối tới 64 thiết bị giám sát/ từ xa cạnh giường theo giao thức mạng của nhà sản xuất. CMS4 kết nối Monitor cạnh giường thông qua mạng nội bộ và hiển thị thông tin sinh lý của bệnh nhân. Từ CMS4, các bác sĩ lâm sàng có thể truy cập thông tin bệnh nhân từ từng monitor vệ tinh. CMS4 hiển thị dạng sóng, thông số và trạng thái cảnh báo của từng Monitor đầu giường, tối đa lên đến 32 bệnh nhân trên một màn hình hoặc 64 bệnh nhân khi sử dụng hai màn hình.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-18T09:55:27.859 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.235
2155 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (4 phim) | EV-1500MT |  | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang,&nbsp;Loại đèn <b><i>4 phim</i></b>, tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:46:40.791 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T10:04:06.003
2156 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | ENT IPC FULL OPTIONS M2 | 1898001 |  | Dominica | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2375600000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hàng mới 100% chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:50.096 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-05T15:23:40.396
2157 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ da StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX) | StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX) |  | Slovenia | Fotona d.o.o |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Slovenia | Nhóm 3 |  |  | 4400000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-03-31 | <p>Hãng sản xuất: FOTONA - USA</p><p>Xuất xứ: Slovenia - EU</p><p class="ql-align-justify">StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX)</p><p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p><strong>Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tất cả các loại tổn thương sắc tố và xóa tất cả các màu xăm</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Vacuum Cell mang lại tia bắn đồng đều</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả hơn với năng lượng xung đơn cao nhất</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất vượt trội với kích thước vết bắn lớn hơn</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách tay OPTOflex mang lại độ chính xác cao và nguồn laser ổn định</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da với phương pháp FRAC3 rất độc đáo</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị giãn mao mạch bằng công nghệ Versa3 độc đáo.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị u mạch máu với công nghệ Verde độc quyền của Fotona và duy nhất hiện nay</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng Nd: YAG 1064nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">- Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng KTP 532nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung FRAC3 Nd: YAG 1064nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 600 micro giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 2.2Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung VERSA Nd:Yag 1064nm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 15, 20, 25, 50 mili giây.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 20mm</p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung VERDE KTP 532 nm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 15, 20, 30, 50 mili giây.</p><p class="ql-align-justify">- Kích cỡ vết chiếu: 1,5 – 6mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07T10:20:21.376 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-08T15:31:02.036
2158 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra oxy lắp nổi tường | 743-4300 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>On plaster O2</p> <p>Weight: 730g</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 269px; top: 37.25px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-16T17:08:08.257 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:53:34.171
2159 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chuyên dùng với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Bàn tiểu phẫu | BK002 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2500000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>BTP/ Việt Nam Kích thước: Dài 200 cm x Rộng 65 cm x Cao 80 cm – Khung hộp inox vuông 30, chân ông inox phi 32. – Đệm mút bọc giả da Simili chia làm 3 phần: phần gối đầu, phần thân và phần chân – Phần đỡ đầu nâng hạ được từ 0 đến +45. Cơ cấu nâng đầu bằng thanh răng.</p> |  |  | <p>BTP/ Việt Nam Kích thước: Dài 200 cm x Rộng 65 cm x Cao 80 cm – Khung hộp inox vuông 30, chân ông inox phi 32. – Đệm mút bọc giả da Simili chia làm 3 phần: phần gối đầu, phần thân và phần chân – Phần đỡ đầu nâng hạ được từ 0 đến +45. Cơ cấu nâng đầu bằng thanh răng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:58:47.188 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T09:58:47.250
2160 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Hệ thống Chẩn đoán và Cắt đốt Điện sinh lý tim | Labsystem Pro |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L |  | Nhóm 1 |  |  | 8500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống thăm dò và cắt đốt điện sinh lý tim là sự kết hợp của hệ thống ghi điện tim, hệ thống tạo nhịp kích thích, hệ thống cắt đốt với mục đích chẩn đoán và điều trị một số bệnh về rối loạn nhịp</p> <ul> <li>Hệ thống Ghi điện tim là sự kết hợp của máy tính, phần mềm, và bộ khuếch đại cho phép thu thập, hiển thị, phân tích và lưu trữ các tín hiệu điện tim bề mặt lẫn trong buồng tim</li> <li>Hệ thống tạo nhịp kích thích gồm bộ phát xung kích thích được điều khiển bởi máy tính để khởi phát và cắt cơn rối loạn nhịp nhanh, qua đó cho phép Hệ thống Ghi điện tim đánh giá tính chất của các thời kỳ trơ và hệ thống dẫn truyền của tim</li> <li>Hệ thống Cắt đốt điện sinh lý phát năng lượng sóng cao tần thông qua catheters cắt đốt để triệt đốt các ổ loạn nhịp. Máy truyền dịch làm mát cung cấp dịch truyền (muối) qua catheter có tưới nước để tăng hiệu quả của việc triệt đốt trong quá trình triệt đốt các ổ loạn nhịp</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2020-11-12T16:44:22.570 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2020-12-31T00:00:09.271
2161 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | MX31EMG |  | Đài Loan | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35960000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: MX31EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04T18:45:49.262 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-05T16:01:42.871
2162 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ Laser | Thiết bị phẫu thuật Fractional Laser Co2 45W | Model : JZ3-30P LCD-TFT |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>Thiết bị phẫu thuật bằng tia laser CO2 fractional công suất cao, model JZ3-30P LCD-TFT là mẫu mới nhất do Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu chế tạo và sản xuất với các tính năng ưu việt sau:</p><ul><li>Công nghệ vi điều khiển, màn hình 8 inch nhấn trực tiếp, hiển thị tiếng Việt thân thiện và dễ dàng sử dụng.</li><li>Tích hợp chế độ quét hình (fractional) với nhiều hình quét, hiển thị hình ảnh, dễ dàng điều chỉnh kích thước hình quét, khoảng cách điểm quét, thay đổi thời gian xung và thời gian giữa các xung, thay đổi được công suất trên cùng màn hình thuận tiện cho bác sĩ điều trị.</li><li>Tích hợp 3 chương trình siêu xung phát xung cực ngắn để bóc tách những vùng phẫu thuật rất mỏng mà không cần gây tê trong chế độ laser điều trị</li><li>Tia laser qua thấu kính hội tụ tại tiêu điểm với độ rộng 0.5mm mang năng lượng lớn có thể quang đông cầm máu, bốc bay tổ chức tức thời trong phẫu thuật, xử lý không tiếp xúc, cầm máu, diệt khuẩn, giảm đau đớn, chóng lành vết thương...</li><li>Hệ thống trục khuỷu dẫn tia xoay linh động trong không gian ba chiều với tia laser ánh sáng đỏ dẫn đường giúp cho các bác sĩ phẫu thuật thuận lợi nhất.</li><li>Máy laser CO2 phẫu thuật được dùng rộng rãi trong các chuyên khoa như ngoại khoa, da liễu, phụ khoa, trĩ, khoa lý liệu, tiết niệu, tai, mũi họng và đặc biệt thẩm mỹ nhờ chế độ quét hình</li></ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09T16:50:50.810 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:20:59.485
2163 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện Extaro 300 (cấu hình cơ bản) | Extaro 300 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-11-01 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng/ Răng Hàm MẶt</p> |  |  | <p>1. Tính năng kỹ thuật phần quang học:&nbsp;</p><p>- Ông kính chính f≥&nbsp;170mm, ống kính dạng thẳng</p><p>- Thị kính ≥ 12.5x</p><p>- Khoảng cách làm việc từ ≤ 200mm đến ≥ 430mm</p><p>- Bộ phóng đại 5 mức, với tổng độ phóng đại từ ≤1.7x đến ≥ 19.3x</p><p>- Tiêu cự lấy nét trong phạm vi ≥230mm</p><p>- Trường nhìn ≤11.3mm đến ≥128.6mm</p><p>2. Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng</p><p>- Hệ thống chiếu sáng LED tích hợp</p><p>- Diện tích chiếu sáng nhỏ nhất ≤ 12mm với khoảng cách là việc 200mm</p><p>- Nhiệt độ màu 5500K(±500k)</p><p>3. Tính năng kỹ thuật phần chân đế</p><p>- Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe đẩy sàn, diện tích chân đế≥ 745x615mm</p><p>- Chiều cao của chân đế phải ≥1730mm</p><p>- Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 3 đoạn với tổng chiều dài ≥ 2030mm. có thể xoay quanh trục cánh tay 1500.&nbsp;</p><p>- Cánh tay đỡ đầu kính có thể nâng hạ ≥±440mm</p><p>- Bộ phận đầu kính có thể di chuyển ≥+ 110 độ và ≥-30 độ</p><p>4. Tính năng kỹ thuật phần camera:</p><p>- Tích hợp hệ thống camera HD, 1 chip 1/3 inch CMOS, 1920x1080( kích cỡ pixel 2.8 μm x 2.8 μm)</p><p>- Cổng ra Video HDMI: &lt;60 Hz setting&gt; 1080/59.94p,1080/59.94i</p><p>- Tỉ lệ nhiễu tín hiệu: ≤54 dB</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T13:54:40.371 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T13:54:40.426
2164 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí nén 8 bar lắp nổi tường | 743-4403 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M |  | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>Vernier: N2O</p> <p>Weight: 400g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:07:52.159 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:17:39.975
2165 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp siêu âm rảnh tay(tĩnh) bằng công nghệ giác hút 2 kênh độc lập | SONOPULS 490 |  | Séc | Enraf-Nonius |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Séc | Nhóm 3 |  |  | 386850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị có 2 kênh siêu âm 1 kênh sử dụng cho siêu âm động truyền thống đầu dò đa tần 1/3Mhz và 1 kênh siêu âm kết hợp bộ siêu âm rảnh tay ( tĩnh) bằng công nghệ giác hút, thiết bị trị liệu cho 2 bệnh nhân cùng lúc, màn hình cảm ứng chạm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM RẢNH TAY TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CHO CẢ BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ TRỊ LIỆU</strong></p> |  | <p>01 Máy chính kèm màn hình cảm ứng màu</p><p>01 Từ điển y khoa hướng dẫn điều trị bằng hình ảnh giải phẫu hướng dẫn vị trí điều trị và hình ảnh nhóm cơ tác dụng (tích hợp sẵn).</p><p>01 Dây cáp nguồn </p><p>01 Đế đỡ thiết bị (hỗ trợ đặt nghiêng)</p><p>01 Đầu phát đa tần 1/3Mhz 5cm2</p><p>01 Đầu phát đa tần 1/3Mhz 1cm2</p><p>01 Đầu phát tĩnh kèm chụp giác hút 5cm2</p><p>01 Máy bơm kèm đế đỡ thiết bị</p><p>01 Hộp gel khô sử dụng cho siêu âm tĩnh</p><p>01 Giá đỡ đầu phát tĩnh</p><p>01 Chai gel hỗ trợ tiếp xúc 250ml</p><p>01 Giá giữ đầu phát dộng</p><p>01 HDSD tiếng Việt</p> | <p>Nguồn cung cấp năng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz</p><p>Kích thước (ngang x sâu x cao)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 x 32 x 12 cm</p><p>Thiết bị kèm đế:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 x 30.5 x 18.2 cm</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Kg</p><p>Trọng lượng, gồm pin tuỳ chọn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 Kg</p><p>Tần số siêu âm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 và 3 MHz</p><p>Sóng siêu âm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;liên tục và xung</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:03:14.180 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:03:14.216
2166 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở | Servo-n |  | Thụy Điển | Maquet |  | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở cao tần. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và sơ sinh.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T17:18:27.294 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13T18:01:39.276
2167 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số | LT-300HD |  | Mỹ | Lutech Industries Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 302000000 | t | Bộ | true | 2020-11-13 | 2022-05-13 | <ul> <li>Soi cổ tử cung công nghệ kỹ thuật số độ phân giải HD ≥2.38 mega pixel</li> <li>Có hệ thống lọc xanh điện tử kết hợp bộ lọc xanh lục và xanh lá cây tiên tiến để tối ưu hóa độ rõ nét giúp khu biệt bệnh rõ ràng</li> <li>Công nghệ ngắm tự động tiên tiến và bắt nét nhanh đem lại hình ảnh rõ nét độ nét cao</li> <li>Có màn hình mini LCD hiển thị hình ảnh sau Camera</li> <li>Có điều chỉnh độ sáng đèn Led</li> <li>Có thể phóng đại liên tục</li> <li>Có chức năng dừng hình bằng phím bấm hoặc bàn đạp chân</li> <li>Có điều khiển từ xa (dạng dây dẫn)</li> <li>Phần mềm quản lý soi cổ tử cung chuyên dụng</li> </ul> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13T22:16:18.114 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13T22:25:58.479
2168 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue X3 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 560000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-06-30 | <p>Có thể sử dụng để theo dõi cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh trong bệnh viện hoặc trong khi vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện.</p><p>- Máy có thể được sử dụng như một monitor độc lập hoặc như một modun được gắn trực tiếp với các monitor tương thích để cung cấp các phép đo, các khuynh hướng và thông tin bệnh nhân</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tim ECG</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp thở</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn NIBP</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</p><p>+ Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-08T09:43:59.797 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:56:02.705
2169 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 |  |  | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY SỐC TIM NGOÀI TỰ ĐỘNG (AED 3) </strong></p><ul><li>Mã Hàng: AED 3&nbsp;</li><li>Hãng sản xuất: ZOLL&nbsp;</li><li>Nước sản xuất: Mỹ&nbsp;</li><li>Năm sản xuất: 2019 trở về sau, mới 100%&nbsp;&nbsp;</li><li>Đạt các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>CẤU HÌNH CƠ BẢN:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Máy chính AED 3</p><ul><li>Bộ dụng cụ ( kéo, bông cồn, băng gạc..) (AED Rescue Kit)</li><li>ZOLL AED 3 Battery Pack</li><li>Miếng dán điện cực cho người lớn và trẻ em (CPR Uni-padz)</li><li>Túi đựng máy&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul><p><strong>MÁY AED 3</strong></p><ul><li>&nbsp;Kích thước: (H x W x D): 12.7 cm x 23.6 cm x 24.7 cm</li><li>Trọng lượng: 2.5kg</li><li>Năng lượng: Pin</li><li>Mạng không dây : 802.11 a/b/g/n</li><li>Giao thức bảo vệ: WPA 1,&nbsp;WPA 2, WPA Personal, WPA Enterprise</li><li>Cổng giao tiếp : USB 2.0</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T16:52:42.260 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:09.325
2170 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não | BRAINTEST 16 |  | Ukraine | LLC RPE "DX-Systems" |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 287000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2020-12-17 | <p>Hệ thống điện não đồ EEG và EP ghi và phân tích với tính năng giám sát video kỹ thuật số.</p> <p>Máy ghi điện não BRAINTEST cho phép ghi lại tín hiệu EEG trên 16 đồng bộ với một điện cực điện tim (ECG) bằng hai cách: ghi lại trực tiếp trên giao diện kiểm tra hoặc ghi lại video khi đang theo dõi trên màn hình.</p> <p>Hệ thống cho phép ghi EEG với chất lượng cao kể cả ở những nơi không được che chắn kỹ, đặc điểm kỹ thuật chống xung xuất sắc và phần mềm đặc biệt.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-17T10:52:00.542 | Bộ Y tế | 2020-12-17T00:00:00.163
2171 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-5100 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-5100 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4749704058 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="291"> <td align="left" height="291" width="439">CS-5100 của Sysmex là hệ thống phân tích đông máu công suất cao, hiện đại nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về tốc độ cũng như chất lượng. Hệ thống này áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đem lại kết quả chất lượng cao đáp ứng mong đợi của khách hàng. Chức năng kiểm tra tiền phân tích tự động giúp đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu và góp phần đơn giản hóa quy trình xử lý mẫu trên các hệ thống<br /> băng tải.&nbsp; Hệ thống có thể phân tích ống nắp đóng và nắp mở đồng thời<br /> Công suất: PT: 400 xét nghiệm/giờ<br /> APTT/PT: 400 xét nghiệm/giờ<br /> APTT/PT/FIb/AT/DDimer: 270 xét nghiệm/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:05:40.632 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:05:41.629
2172 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | ENT IPC FULL OPTIONS M4 | 1898001 |  | Dominica | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2809600000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:50.014 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-05T16:07:27.471
2173 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Diode châm cứu 12 đầu | Mini-630 (châm cứu 12 đầu) |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-02-15 | <p>Thiết bị Laser Diode châm cứu 12 đầu, Model: Mini – 630 sử dụng kỹ thuật vi điều khiển và hiển thị thông số trên màn LCD. Thiết bị thích hợp với các kỹ thuật châm truyền thống như: châm bổ, châm tả, châm huyệt cạn, châm huyệt sâu. Ngoài phạm vi sử dụng trong lĩnh vực châm cứu, thiết bị Laser Diode Model: Mini - 630 có tác dụng giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào. Vì vậy nó có phạm vi ứng dụng trong các chuyên khoa sau:</p><ul><li>Đông Y (châm cứu): Đau dây thần kim tam thoa, thiểu năng tuần hoàn não, đau đầu mất ngủ cơ năng, đau lưng cơ năng, thiếu máu cục bộ, …</li><li>Tai – Mũi – Họng;</li><li>Ngoại khoa;</li><li>Các bệnh về răng miệng: Like môi, Apxe lợi,…;</li><li>Hệ thống đường hô hấp;</li><li>Tổn thương thần kinh ngoại biên;</li><li>Sản phụ khoa;</li><li>Mắt;</li><li>...</li></ul> |  |  | <ul> <li>Kiểu: Laser bán dẫn</li> <li>Bước sóng Laser: 650<a name="_GoBack"></a>nm&nbsp;</li> <li>Số đầu phát laser: 12 đầu;</li> <li>Chế độ hoạt động: Liên tục và xung;</li> <li>Tần số phát Laser: 1-999 Hz ;</li> <li>Điện áp nguồn: AC220V/50 Hz;</li> <li>Công suất tiêu thụ: ~20W</li> <li>Trọng lượng: 3kg</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-15T21:20:28.200 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:22:03.704
2174 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số (2 tấm cảm biến) | RADspeed fit (XD) |  | Nhật Bản | Shimadzu Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số Shimadzu RADspeed fit là một hệ thống X-quang phù hợp chụp các vùng trên cơ thể bệnh nhân theo tư thế nằm hoặc đứng. Hệ thống này có thể dùng để chụp X- quang kỹ thuật số sử dụng tấm nhận ảnh phẳng hoặc chụp X-quang tổng quát sử dụng phim X-quang hoặc CR cassette. Hệ thống được trang bị bàn chụp trôi trượt 4 hướng với khả năng chịu lực của mặt bàn lên đến 320kg, và được trang bị lưới lọc tia có thể tháo rời giúp giảm liều tia cho bệnh nhân. Hơn nữa máy có công suất lớn và được tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hình ảnh chất lượng cao, điều này mang lại cảm giác thoải mái và dễ dàng vận hành máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, 9001:2015 </p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 1 năm; Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-12-10T10:16:59.963 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2020-12-10T10:17:00.016
2175 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí hút bar lắp nổi tường | 743-4430 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M |  | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>Vernier: Air</p> <p>Weight: 490g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:11:13.169 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:12:09.441
2176 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện Extaro 300 (cấu hình nâng cao) | Extaro 300 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 3150000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-11-01 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng/ Răng Hàm MẶt</p> |  | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Hệ thống quang học bao gồm:</p><p>o Bộ quang học chính Extaro 300: 01 bộ</p><p>o Kính chính,ống thẳng: 01 bộ</p><p>o Thị kính 12.5x: 01 bộ</p><p>- Hệ thống chân đế : 01 hệ thống</p><p>- Hệ thống camera 1 chip HD: 01 bộ</p><p>- Kêt nối IPAD: chức năng</p><p>- Quang sát huỳnh quang: chức năng</p><p>- Túi phủ kính tiệt trùng: 05 cái</p><p>- Túi phủ chống bụi và dây nguồn: 01 cái</p> | <p>1. Tính năng kỹ thuật phần quang học:&nbsp;</p><p>- Ông kính chính f≥&nbsp;170mm, ống kính dạng thẳng</p><p>- Thị kính ≥ 12.5x</p><p>- Khoảng cách làm việc từ ≤ 200mm đến ≥ 430mm</p><p>- Bộ phóng đại 5 mức, với tổng độ phóng đại từ ≤1.7x đến ≥ 19.3x</p><p>- Tiêu cự lấy nét trong phạm vi ≥230mm</p><p>- Trường nhìn ≤11.3mm đến ≥128.6mm</p><p>2. Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng</p><p>- Hệ thống chiếu sáng LED tích hợp</p><p>- Diện tích chiếu sáng nhỏ nhất ≤ 12mm với khoảng cách là việc 200mm</p><p>- Nhiệt độ màu 5500K(±500k)</p><p>3. Tính năng kỹ thuật phần chân đế</p><p>- Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe đẩy sàn, diện tích chân đế≥ 745x615mm</p><p>- Chiều cao của chân đế phải ≥1730mm</p><p>- Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 3 đoạn với tổng chiều dài ≥ 2030mm. có thể xoay quanh trục cánh tay 1500.&nbsp;</p><p>- Cánh tay đỡ đầu kính có thể nâng hạ ≥±440mm</p><p>- Bộ phận đầu kính có thể di chuyển ≥+ 110 độ và ≥-30 độ</p><p>4. Tính năng kỹ thuật phần camera:</p><p>- Tích hợp hệ thống camera HD, 1 chip 1/3 inch CMOS, 1920x1080( kích cỡ pixel 2.8 μm x 2.8 μm)</p><p>- Cổng ra Video HDMI: &lt;60 Hz setting&gt; 1080/59.94p,1080/59.94i</p><p>- Tỉ lệ nhiễu tín hiệu: ≤54 dB</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T13:57:43.370 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T13:57:43.436
2177 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn khám sản phụ khoa | Ghế khám sản | MF-01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Ghế khám sản phụ khoa được thiết kế đẹp mắt, khoa học, chắc chắn, thuận tiện sử dụng phù hợp với bệnh viện, phòng khám</p> |  |  | <p>Nguồn điện cấp: 220V - 50/60 Hz<br /> - Công suất: 450W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T11:46:37.749 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T13:14:39.088
2178 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Giường bệnh đa năng 3 tay quay | TG-BC03(CS18) |  | Trung Quốc | Hengshui Binhu New Zone Yonghui Medical Apparatus Factory |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 20000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Đặc điểm: - Tay quay nâng hạ đầu: nâng đầu ngồi dậy hoặc nằm xuống, tiện lợi cho người không tự ngồi dậy được - Tay quay nâng hạ chân: Nâng chân lên đối với người bệnh bị xuống máu dưới chân, hạ chân xuống khi ngồi dậy ... - Sử dụng bô vệ sinh: Khi cần đi vệ sinh, sử dụng cần gạt để kéo khung sắt trên bô ra và đi vệ sinh vào bô Trọn bộ sản phẩm giường y tế 2 tay quay bao gồm: Giường, đệm, bô vệ sinh, cọc truyền dịch, bàn ăn Kích thước: Rộng 1m x dài 2m x cao 0,55m</p> |  |  | <p>Đặc điểm: - Tay quay nâng hạ đầu: nâng đầu ngồi dậy hoặc nằm xuống, tiện lợi cho người không tự ngồi dậy được - Tay quay nâng hạ chân: Nâng chân lên đối với người bệnh bị xuống máu dưới chân, hạ chân xuống khi ngồi dậy ... - Sử dụng bô vệ sinh: Khi cần đi vệ sinh, sử dụng cần gạt để kéo khung sắt trên bô ra và đi vệ sinh vào bô Trọn bộ sản phẩm giường y tế 2 tay quay bao gồm: Giường, đệm, bô vệ sinh, cọc truyền dịch, bàn ăn Kích thước: Rộng 1m x dài 2m x cao 0,55m</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:16:53.194 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:16:53.255
2179 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-14T22:17:53.924 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-14T22:17:53.924
2180 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Diode nội mạch 2 đầu phát | Mini-630 (nội mạch 2 đầu) |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 72000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-02-15 | <p>Thiết bị được thiết kế với 2 đầu phát laser nên có thể điều trị cùng lúc cho 2 bệnh nhân. Đầu phát laser bán dẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều lần so với các loại laser khác. Hệ dẫn tia laser được thiết kế đặc biệt, không sử dụng dây quang dẫn do đó công suất phái tia laser không bị suy giảm trong quá trình truyền dẫn và không bị gãy trong quá trình sử dụng.</p><p>Thiết bị laser diode nội mạch 2 đầu phát được điều khiển bằng hệ thống vi điều khiển với màn LCD thể hiện đầy đủ các thông số hoạt động, máy hoạt động ở hai chế độ liên tục và xung. Thiết bị gọn nhẹ, dễ sử dụng, vận chuyển thích hợp sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám tư nhân, y tế cơ quan, trường học,…&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Phạm vi ứng dụng:</strong></p><p>&nbsp;Thiết bị có tác dụng chống viêm, làm thay đổi một số chỉ số của máu theo chiều h­ướng tốt khi bị mắc bệnh mạch máu, làm tăng hoạt tính của các chất xúc tác và thay đổi một số chức năng trên bề mặt hồng cầu khi bề mặt hồng cầu bị bất th­ường, nâng cao chức năng bơm của màng tế bào, có thể cải thiện sự l­ưu thông máu và điều tiết chức năng miễn dịch của tế bào và cơ thể.&nbsp;&nbsp;</p><p>Ứng dụng vào các loại bệnh: Bệnh động mạch vành, xuất huyết não, tắc mạch máu não, cơn đau thắt ngực, xơ cứng động mạch não, các di chứng sau khi tai biến mạch máu não, loạn nhip tim, cao huyết áp, đái tháo đ­ường, viên phổi hen phế quản, rối loạn chức năng thần kinh viên đa khớp đau đầu mất ngủ, chiếu các vết thư­ơng hở, châm cứu trong Đông y...</p> |  |  | <ul> <li>Kiểu: Laser bán dẫn</li> <li>Bước sóng Laser: 630nm;</li> <li>Số đầu phát laser: 02 đầu;</li> <li>Chế độ hoạt động: liên tục và xung;</li> <li>Thời gian đặt tự động: 1-99 phút;</li> <li>Màn hình hiển thị: màn LCD</li> <li>Điện áp nguồn: AC220V/50 Hz</li> </ul> <p style="margin-left:21.0pt;">-&nbsp; &nbsp; &nbsp;Trọng lượng: 3kg</p> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-15T21:29:39.470 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:22:45.834
2181 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SÀN CHẬU | BIOSTIM |  | Pháp | Sarl Mazet Medical |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 690000000 | t | Bộ | true | 2020-12-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SÀN CHẬU</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Thông tin chung:</u></strong></p><p>Ký mã hiệu: BIOSTIM</p><p>Hãng sản xuất: MAZET SANTE/PHÁP</p><p>Xuất xứ: PHÁP</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính:</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biostim là một hệ thống chuyên nghiệp để điều trị rối loạn chức năng sàn chậu bao gồm: phục hồi chức năng sau sinh, tiểu không tự chủ và đại tiện, sa tử cung, hội chứng đau vùng chậu mãn tính, IVES và Sans. Nó cho phép chẩn đoán điện cơ hoặc áp lực của đáy chậu và tĩnh điện vùng chậu-đáy chậu.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật máy chính:</strong></p><p><strong>Nguồn điện</strong></p><p>• Điện áp: 110/220 VAC</p><p>• Tần số: 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-12T14:03:03.660 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-12T14:03:03.729
2182 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết tế bào tự động | Hệ thống máy tách thành phần máu | MCS+ |  | Malaysia | Haemonetics Corporation |  |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-02-12 | <ul> <li>Thiết bị dùng để gạn tách thành phần máu&nbsp;tự động từ một người hiến trên bộ kít tương ứng.</li> <li>Thiết kế nhỏ gọn và di động thuận tiện trong trung tâm truyền máu và môi trường bệnh viện.</li> <li>Hoạt động đơn giản, giao diện thân thiện với người sử dụng</li> </ul> |  |  | <p>Hệ thống ly tâm tối đa 7000 vòng/ phút, có mắt đọc quang học phát hiện phân lớp và 2 cảm biến dịch và có thể lắp thiết bị tiếp hợp để sử dụng bầu ly tâm cỡ nhỏ</p> <p>Hệ thống bơm: 3 bơm nhu động (bơm máu, bơm chất chống đông và bơm chuyển)</p> <p>Hệ thống 8 van kẹp tự động đóng mở theo chương trình phần mềm tương ứng&nbsp;để chặn dòng chảy tương ứng với từng màu sắc và có đèn báo</p> <p>Hệ thống cân là giá treo và cân túi huyết tương</p> <p>Hệ thống hiển thị: Màn hình hiển thị thông tin quá trình và đèn chỉ thị trạng thái người hiến để người vận hành có thể quan sát ở mọi góc độ</p> <p>Hệ thống 4&nbsp;cảm biến khí trong ống dẫn chống đông, trong đường dẫn máu và ống thu, trả máu</p> <p>Hệ thống theo dõi áp lực người hiến và áp lực hệ thống, kích hoạt hệ thống an toàn khi có bất thường</p> <p>Hệ thống đếm giọt và tính toán lượng chất chống đông.</p> <p>Line sensor theo dõi chất lượng dung dịch ra khỏi bầu ly tâm đến túi chứa sản phẩm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12T17:11:55.077 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-14T13:17:35.982
2183 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điện trị liệu đa năng | BIOPHYSIO |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 93500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2022-02-28 | <p>Điện trị liệu kích thích chuyên nghiệp cho vật lý trị liệu; nó bao gồm tất cả các loại sóng điện trị liệu cho các ứng dụng giảm đau và chống viêm, phục hồi sau chấn thương của các cơ khỏe mạnh và kích thích thần kinh cơ, liệu pháp niệu sinh dục. Phần mềm bao gồm 135 chương trình được thiết lập sẵn; nó hoạt động bằng năng lượng điện</p><p>Chương trình / Ứng dụng</p><p>Đau cổ</p><p>Hiệu ứng Trophic cho chấn thương với Oedemas</p><p>Viêm quanh khớp</p><p>Đau cơ do vận động</p><p>Đau lưng</p><p>Phục hồi từ mệt mỏi</p><p>Viêm mỏm cầu lồi</p><p>Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p><p>Hội chứng ống cổ tay</p><p>Phục hồi chức năng sau chấn thương</p><p>Đau đầu gối</p><p>Toning</p><p>Sự căng thẳng, quá tải</p><p>Tiết niệu</p><p>Viêm gân</p><p>Ứng dụng Hyperhidrosis</p><p>Đau cấp tính</p><p>Vasodilation và Hyperemising Effect</p><p>Đau kinh niên</p><p>Kích thích của cơ bắp bị kiểm soát</p><p>Tác dụng chống viêm và khử độc</p> |  | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy </strong></p><p>01 Máy chính</p><p>02 Miếng lót điện cực 60x80mm </p><p>02 Miếng lót điện cực 80x120mm</p><p>02 Điện cực cao su 60x80mm</p><p>02 Điện cực cao su 80x120mm </p><p>02 Dây đàn hồi</p><p>02 Dây cáp kích thích điện</p><p>01 Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> | <p><strong>Thông sô kỹ thuật</strong></p><p><br></p><p>Nguồn điện: nguồn điện AC 220V 50 / 60Hz</p><p>Dạng sóng: Tens, diadynamic, 2-pole interferential, rectangular biphase, Kotz, ionophoresis, Faradic, rectangular monophase, triangular, exponential, uro</p><p>Kênh đầu ra: 2 kênh độc lập</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:03:38.335 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:03:38.378
2184 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-14T22:19:03.519 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-14T22:19:03.519
2185 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm màu tổng quát sản phụ khoa | HM70A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D :350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Gói siêu âm tim chuyên sâu&nbsp;(Strain + STRESS): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Xe đẩy máy và bộ ổ cắm 2: 125.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Màn hình LCD 15inch</li> <li>Các kiểu hình: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, TDI, TDW, Dual, Quad</li> <li>Mode kết hợp</li> <li>Mode đồng thời</li> <li>Có chức năng tăng cường phân giải động</li> <li>Có chức năng lọc giảm xảo ảnh</li> <li>Hình ảnh hòa âm năng lượng</li> <li>Zoom hình: 400%</li> <li> <p>Môi trường hoạt động: Độ ẩm 30-75%; Nhiệt độ 10-35<sup>o</sup>C</p> </li> <li> <p>Nguồn cung cấp: Thông thường 100-240 VAC, 50/60 Hz.</p> </li> <li> <p>Pin tích hợp trong máy</p> </li> <li> <p>Thang xám: 256, 8 bit</p> </li> <li> <p>Các loại đầu dò có thể kết nối: Convex, Linear, Transvaginal, Phased array</p> </li> <li> <p>Chương trình đo thông thường: khoảng cách, ellipse, chu vi, diện tích, ...</p> </li> <li> <p>Chương trình đo trên Doppler: vận tốc, tần số, thời gian, PS/ED, ED/PS, nhịp tim, TAMAX, TAMEAN, PI, RI</p> </li> <li> <p>Chương trình sản khoa: sinh trắc học thai nhi (GS, CRL, YS, BPD, HC, OFD, APD, TAD, AC, FTA, FL, SL, APTD, TTD, ThC), các số đo xương dài của thai nhi, các số đo xương sọ thai nhi, các chỉ số khác, chỉ số nước nối AFI, CTAR, động mạch rốn, động mạch não giữa, động mạch tử cung, tim thai</p> </li> <li> <p>Chương trình phụ khoa: tử cung, nang, buồng trứng phải/ trái, nang noãn phải/ trái, khối 1 ~ 3, động mạch buồng trứng, động mạch tử cung, xung quang nang, nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung (Endo. Polyp), khối u buồng trứng (Ovarian Mass), khối u tử cung, khối u vùng cổ tử cung, thai ngoài tử cung</p> </li> <li> <p>Chương trình mạch cảnh</p> </li> <li> <p>Chương trình động mạch</p> </li> <li> <p>Chương trình tim mạch: LV, LV (M), LV Vol. (Simpson), LV Vol.(A/L), LV Vol.(Bullet), LV Mass, RV, LA, LV Vol. (Simpson), RA, LVOT, RVOT, AV, MV</p> </li> <li> <p>Chương trình bụng tổng quát</p> </li> <li> <p>....</p> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T15:12:12.229 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:24:32.857
2186 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy cắt đốt cổ tử cung (LEEP) | SEG - 100+ |  | Brazil | Deltronix Equipamentos Ltda |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Bộ | true | 2020-11-13 | 2021-05-13 | <p>Thiết bị phẫu thuật điện tử tần số cao SEG 100+ được các chuyên gia y tế coi là thiết bị tiên tiến nhất để điều trị HPV và tổn thương tiền ung thư phụ khoa.</p> <p>Nó đặc biệt được khuyến cáo cho các ca phẫu thuật dưới của phụ nữ, đảm bảo hoạt động an toàn và ngăn ngừa các tác động đối với các thai kỳ trong tương lai.</p> <p>Thiết bị phù hợp với các quy trình trong thực hành của bác sĩ, tạo ra các vết cắt mịn với độ chính xác cao và tổn thương mô tối thiểu, cho phép thu thập các mẫu hoàn hảo để kiểm tra mô học.</p> <p>SEG 100+ cho kết quả xuất sắc trong điều trị các tổn thương do HPV gây ra, của Cervical Intraepithelial Neoplasia, trong cắt bỏ vòng lặp lớn của vùng chuyển đổi (LLETZ / LEEP), và sinh thiết tử cung tử cung, âm đạo, âm hộ và perianal khu vực.</p> <p>Tất cả các kiểu máy đều có màn hình hiển thị kỹ thuật số cho công suất đã chọn.</p> <p>Các thao tác tốt nhất trong một trung tâm phẫu thuật.</p> <p>Thiết bị với kỹ thuật điều khiển kỹ thuật số của CUT (PURE và BLEND) và COAGULATION (DESICCATE và SPRAY). Trong chức năng này, bạn cũng có thể chọn chức năng CUT (PURE CUT) Xin chào, BLEND MIN (1) Xin chào, BLEND MID (2) Xin chào, và BLEND MAX (3) Xin chào, riêng lẻ cho phép phẫu thuật trong các mô mỡ dễ dàng hơn. Lớn hơn đáng tin cậy, điều chỉnh và xử lý đơn giản.</p> |  |  | <p>Chi tiết như phụ lục đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13T15:11:48.799 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13T21:41:49.773
2187 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống chụp Nhũ ảnh KTS 2D | Senographe Crystal Nova |  | Trung Quốc | GE Medical Systems SCS |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 7200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p> <strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p><strong>Hệ thống X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số </strong></p><p>Model<strong>: Senographe Crystal Nova</strong></p><p> Hãng: <strong>GE</strong></p><p>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FSC hoặc CE</p><p> </p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Senographe Crystal Nova là hệ thống X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số được thiết kế cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, những người muốn tăng sự tự tin trong chẩn đoán để sàng lọc và chẩn đoán bệnh ung thư vú.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu hình với hiệu quả chuyển đổi lượng tử cao <strong>(DQE) 70%</strong> từ sản phẩm GE cao cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự động tối ưu hóa thông số (AOP)</strong>, phát tia hoàn toàn tự động chọn tất cả các thông số phát tia <strong>dựa trên đặc tính phóng xạ của độ dày mô vú</strong> cho chất lượng hình ảnh vượt trội và nhất quán: kV, mAs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ mất gần <strong>3 phút</strong> để thực hiện chụp một ca tầm soát với 4 góc chụp tiêu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông lượng bệnh nhân cao, có thể chụp lên đến <strong>18 bệnh nhân/giờ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ đỡ được thiết kế mỏng</strong> hơn tạo sự thoải mái cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ chạm 1 lần để xoay và điều chỉnh chiều cao của khung máy tự động cho góc chụp tiếp theo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện người dùng trực quan</p><p><strong>-Phần mềm hậu xử lý eContrast</strong> để tăng cường độ tương phản, cho phép chọn trong số 4 chế độ để đáp ứng tốt hơn với tùy chọn hiển thị ưa thích của bác sĩ, kỹ thuật viên (Sáng, Vừa, Đậm and Có implant)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:01:36.387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:01:36.428
2188 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm xuyên sọ | Digi |  | Israel | Rimed Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI |  | Nhóm 4 |  |  | 1670000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Với công nghệ tiên tiến và đã trải qua nhiều dòng đời thì hiện nay máy siêu âm xuyên &nbsp;sọ Digi đã có thể giúp bác sĩ dễ dàng tầm soát được đột quỵ của bệnh nhân một cách đơn giản nhất thông qua việc xác định vận tốc dòng máu và xác định huyết khối trong mạch máu nội sọ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-14T13:21:32.631 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-17T11:22:50.896
2189 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | LIMED ESWL 98/LTTD |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1150000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p class="ql-align-center">&nbsp;</p><ul><li>Thiết bị gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng trên 4 bánh xe.</li><li>Hệ thống định vị bằng siêu âm với độ phân giải cao.</li><li>Điện cực phát sóng cho phép tối thiểu 3000 lần phóng điện.</li><li>Bộ phát sóng xung kích có độ bền cho 1.000.000 xung.</li><li>Sỏi vụn đều với 90% nhỏ hơn 6 mm.</li><li>Không cần gây tê, gây mê.</li><li>Thao tác dễ dàng, thay đổi điện cực nhanh.</li><li>Lắp đặt và đào tạo sử dụng đơn giản.</li></ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09T20:59:00.428 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:24:27.403
2190 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS85 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3197900000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Gói chương trình định lượng gan chuyên sâu (HRI, TSI, TAI): 680.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485, EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Điện áp sử dụng: 100 - 240VAC, 50/60Hz&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10°C - 35°C</li> <li>Độ ẩm 30% - 75%&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Màn hình LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tuyến tính Linear</li> <li>Đầu dò tim Phased Array&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng Shearwave&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú định lượng Shearwave&nbsp;</li> <li>Có chương trình hoà ảnh Fusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầy đủ Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow, Doppler liên tục&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu Sonoview</li> <li>Ổ đĩa SSD 512GB&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T15:03:43.964 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:24:57.019
2191 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | BỘ SOI THANH QUẢN CÓ CAMERA | CLEARVUE VL3R |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <ul> <li>Cán tay cầm có&nbsp;màn hình</li> <li>04 lưỡi soi thanh quản, nội khí quản tái sử dụng số 2,3,4,5 ( dùng cho người lớn)</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2020-11-14T13:13:45.160 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2020-12-31T00:00:09.397
2192 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Giường bệnh đa năng 5 tay quay | TG-BC08 |  | Trung Quốc | Hengshui Binhu New Zone Yonghui Medical Apparatus Factory |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 30000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Đặc điểm: - Tay quay nâng hạ đầu: nâng đầu ngồi dậy hoặc nằm xuống, tiện lợi cho người không tự ngồi dậy được - Tay quay nâng hạ chân: Nâng chân lên đối với người bệnh bị xuống máu dưới chân, hạ chân xuống khi ngồi dậy ... - Sử dụng bô vệ sinh: Khi cần đi vệ sinh, sử dụng cần gạt để kéo khung sắt trên bô ra và đi vệ sinh vào bô Trọn bộ sản phẩm giường y tế 2 tay quay bao gồm: Giường, đệm, bô vệ sinh, cọc truyền dịch, bàn ăn Kích thước: Rộng 1m x dài 2m x cao 0,55m</p> |  |  | <p>Đặc điểm: - Tay quay nâng hạ đầu: nâng đầu ngồi dậy hoặc nằm xuống, tiện lợi cho người không tự ngồi dậy được - Tay quay nâng hạ chân: Nâng chân lên đối với người bệnh bị xuống máu dưới chân, hạ chân xuống khi ngồi dậy ... - Sử dụng bô vệ sinh: Khi cần đi vệ sinh, sử dụng cần gạt để kéo khung sắt trên bô ra và đi vệ sinh vào bô Trọn bộ sản phẩm giường y tế 2 tay quay bao gồm: Giường, đệm, bô vệ sinh, cọc truyền dịch, bàn ăn Kích thước: Rộng 1m x dài 2m x cao 0,55m</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:22:40.293 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:22:40.476
2193 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy sinh hóa tự động | NeoChem 30 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p>MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG</p><p>Model: Neochem 30</p><p>Hãng sản xuất: NeoMedica d.o.o/ Serbia</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);">Mô tả sản phẩm:</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Hệ thống phân tích sinh hóa lâm sàng hoàn toàn tự động, ngẫu nhiên.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Máy dạng để bàn được thiết kế nhỏ gọn.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Dễ vận hành.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Tiết kiệm lượng thuốc thử.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ rửa và sấy khô trên máy.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ bảo quản lạnh trên máy.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ hút tự động.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Chế độ pha loãng, lặp lại hoàn toàn tự động. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Có chế độ chạy mẫu ưu tiên dành cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, chế độ mẫu thường qui. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Hệ thống hóa chất mở.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Danh mục thử nghiệm rộng rãi.&nbsp;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Kiểm tra chất lượng bằng đồ thị Levy – Jenning, đa quy luật. </span></li></ul> |  |  | <p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: trên 310 test/h</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ: lên đến 1200</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng mẫu: 2-100ul, biến đổi tăng 1ul</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng thuốc thử: 5-500ul, biến đổi tăng 0.5ul</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay thuốc thử: 60 vị trí (2 chai 2 kích thước)</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay mẫu: 71 vị trí gồm vị trí rửa, chuẩn, QC, STAT</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay phản ứng: 120UV vật liệu metacryll phản ứng cuvette</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức phản ứng thấp nhất: 180ul</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phản ứng cao nhất: 18.3 phút</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức tiêu thụ nước:&nbsp;Ít hơn 6L/H trong tình trạng làm việc thông thường</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn Halogen 12V/20W</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi hấp thụ: -0.5Abs-6.0Abs, độ phân giải 0.0001Abs</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ làm lạnh thuốc thử: 2</strong><sup style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>0</strong></sup><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">C -8</strong><sup style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>0</strong></sup><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">C</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 10 bước sóng tùy chọn (340nm-800nm)</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ quét mã vạch</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh: 3 mức độ điều chỉnh cho mỗi đối tượng, biểu đồ phân tích và biểu đồ in phân tích QC</strong></p><p><br></p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T09:07:23 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T10:37:55.132
2194 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo đa năng | FR1MF1 |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng. Nhiệt kế này thích hợp đo thân nhiệt trẻ em, người lớn. Đo không cần chạm vào cơ thể, an toàn, nhanh chóng và chính xác.&nbsp;</span></p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán</li><li class="ql-align-justify">Cho kết quả chính xác trong 1s</li><li class="ql-align-justify">Đo được nhiệt độ môi trường, vật thể</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ 30 lần kèm theo</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo rộng từ 0-100 độ C</li><li class="ql-align-justify">Chuyển đổi giữa độ C – F</li><li class="ql-align-justify">Sai số +- 0,2 độ C</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo:&nbsp;&nbsp;Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)</li><li class="ql-align-justify">Vật thể: 0.0°C –100.0°C(32°F – 212°F)</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C(60.8°F –104°F)</li><li class="ql-align-justify">Vật thể: 5.0°C – 40.0°C(32.0°F –104.0°F)</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác:&nbsp;±0.2 °C</li><li class="ql-align-justify">Hiển thị:&nbsp;LCD, 4 ký tự và các biểu tượng đặc biệt</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:35:40.908 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05T14:35:40.988
2195 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS80 EVO |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính</li> <li>Màn hình LED 23”</li> <li>Màn hình cảm ứng Touch Sreen LED 13”&nbsp;</li> <li>4 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex (CA1-7A) tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, loại đầu dò đơn tinh thể S-vue</li> <li>Chương trình siêu âm bụng tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp, sản phụ khoa</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường phân giải động ClearVision, hình ảnh phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Doppler vi mạch MV Flow trên đầu dò Convex CA1-7A và đầu dò Linear L3-12A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô gan trên đầu dò Convex CA1-7A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô tuyến vú, tuyến giáp trên đầu dò Linear LA2-9A</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm</li> <li>Ổ đĩa 512GB</li> <li>Phụ kiện theo máy</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:58:10.345 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:25:14.866
2196 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Thiết bị Laser Ho: YAG tán sỏi nội soi | Ho-LS05 |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-02-09 | <p>Laser Holmium phẫu thuật là một loại hình mới của thiết bị phẫu thuật laser, nó là sự kết tinh công nghệ cao nhât trong ứng dụng&nbsp;laser điều trị, nó không chỉ được ứng dụng trong điều trị các bệnh ở bề mặt cơ thể mà còn là phương tiện điều trị bệnh lý của bề mặt tạng rỗng nhờ ống nội soi phù hợp để đưa laser vào tiếp cận “mặt đối mặt”. Laser Holmium phẫu thuật là giải pháp được lựa chọn khi sỏi bị gói trong các polyp, sỏi có cấu trúc phức tạp, sỏi lớn, sỏi san hô, sỏi niệu quản trên, sỏi đài giữa và đài dưới thận, các sỏi khác có thành phần đặc biệt.</p><p>Laser Holmium có bước sóng 2.1µm đây là một trong những đỉnh hấp thụ của nước, năng lượng của laser được nước và sỏi hấp thu hoàn toàn. Khi tia laser chiếu vào nước, nhiệt độ của nước tăng lên nhanh chóng, hóa hơi và tạo ra năng lượng rất lớn (được gọi là vi nổ), hiện tượng này không thể có ở các loại laser khác. Bởi nước hấp thu mạnh, laser holmium xuyên sâu trong mô không quá 0,5mm cho nên giảm bớt được tổn thương mô trong khi làm thủ thuật đồng thời cũng giảm chảy máu đáng kể.</p> |  |  | <p>Năng lượng mỗi xung: 0,5-2,0J</p> <p>Tần số: 1-15Hz</p> <p>Công suất trung bình: 30W</p> <p>Chiều dài bước song: 2,1µm</p> <p>Ánh sáng dẫn đường : Xanh, 0-5mw</p> <p>Độ rộng xung: 300 và 600 µs, tùy chọn</p> <p>Hệ thống dẫn tia: Quang sợi, sử dụng nhiều lần, nhiều loại</p> <p>Hệ thống làm lạnh: &nbsp;Làm lạnh bằng nước bên trong máy</p> <p>Kích thước: &nbsp;Dài 85cm, rộng 48cm, cao 115 cm</p> <p>Nguồn điện: 220v 50Hz, đơn pha 3 dây (nối đất)</p> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09T17:06:56.692 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:25:14.775
2197 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX430 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-14T17:14:21.524 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:57:16.079
2198 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | L200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 221760000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.Đèn phẫu thuật (L200) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:37:06.995 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:37:07.063
2199 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco LEGION SYSTEM | LEGION SYSTEM |  | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 2100000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183"> <tbody> <tr height="240"> <td height="240" width="183">Được chỉ định trong phẫu thuật thủy tinh thể nhãn khoa&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:638px;"> <p><strong>Hệ thống</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p>Giới hạn môi trường-Vận hành</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ cao ……………………</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>3000m (9842 ft)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Nhiệt độ …………………..</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>-10<sup>0</sup>C đến 55 <sup>0</sup>C (14<sup>0</sup>F đến 131 <sup>0</sup>F)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ ẩm tương đối………….</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>10% đến 95% mà không ngưng tụ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p>Giới hạn môi trường-Không vận hành</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ cao ……………………</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>3000m (9842 ft)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Nhiệt độ …………………..</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>-10<sup>0</sup>C đến 55 <sup>0</sup>C (14<sup>0</sup>F đến 131 <sup>0</sup>F)</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21T13:55:41.772 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-31T00:00:07.044
2200 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera 300 (cấu hình cơ bản) | OPMI Lumera 300 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện</p><p>hỗ trợ phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p> |  |  | <p>Hệ thống quang học chất lượng cao APOCHROMATIC</p><p>Hệ thống phóng đại với 5 mức phóng đại 0.4/0.6/1.0/1.6/2.5.</p><p>Thân kính có thể chỉnh góc +30 đến -90 độ.&nbsp;</p><p>Tiêu cự được điều chỉnh bằng mô tơ thông qua bàn điều khiển đạp chân. Khoảng điều chỉnh của toàn bộ kính khoảng 48 mm.&nbsp;</p><p>Ống kính nghiêng 45 độ. Có thể điều chỉnh khoảng cách đồng tử</p><p>Thị kính trường nhìn rộng 10x có điều chỉnh bù trừ khúc xạ từ -8D đến +5D</p><p>Vật kính f=200mm.&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:13:34.096 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:13:34.154
2201 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Điện Từ trường trị liệu đa năng | Meta-1(F) |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-02-10 | <p>Thiết bị trị liệu điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại là sự kết hợp hai chức năng trong một máy gồm các đầu trị liệu điện tần số thấp và đầu trị liệu hồng ngoại sẽ giúp cho quá trịnh trị liệu đạt kết quả tốt hơn. Thiết bị gồm 4 lối ra&nbsp;cho điện từ trường và 2 lối ra cho&nbsp;nhiệt hồng ngoại và 1 lối ra cho laser diode trị liệu</p><p>Thiết bị được thiết kế bằng các mạch kỹ thuật số thay thế cho các mạch analog thế hệ cũ do vậy thiết bị hoạt động có độ ổn định cao, thao tác dễ dàng .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị có 10 chế độ lựa chọn cho trị liệu. Cường độ điện từ trường lối ra được chia thành 32 cấp, mức nhiệt hồng ngoại được chia làm 3 mưc&nbsp;gồm Thấp –vừa- cao</p><p>Sử dụng thiết bị điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại&nbsp;không có tác dụng phụ đối với bệnh nhân như các phương pháp khác.</p><p><strong>Phạm vi ứng dụng:</strong></p><ol><li>Căng cơ: Như bị đau cơ do chơi thể thao,…</li><li>Viêm khớp: Do thay đổi khí hậu gây thấp khớp và viêm khớp&nbsp;do thấp khớp.</li><li>Cơ thể mệt mỏi:&nbsp;người bệnh bị các rối loạn về cơ xương do lao động</li><li>Làm việc trí óc trong thời gian dài:&nbsp;Như dùng máy tính trong thời gian dài,</li><li>Những người có sức khoẻ kém như hay mệt mỏi, hôn mê, khả năng miễn dịch kém</li><li>Thiết bị điều trị hiệu quả trên hệ cơ xương khớp, và&nbsp;có chức năng hỗ trợ hệ thần kinh, hô hấp, hệ nội tiết, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu sinh dục, hệ động mạch và tĩnh mạch.</li><li>Đầu laser diode có tác&nbsp;dụng điều trị chứng viêm mũi dị ứng</li></ol><p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li>Điện nguồn: 220VAC, 50Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: ≤ 40 W</li> <li>Biên độ điện áp ra: xung - xung 50 -100V</li> <li>Dải tần cao: 1- 5kHz</li> <li>Dải tần thấp: 0.1-200 Hz</li> <li>Nhiệt độ hồng ngoại: Phạm vi&nbsp; từ 30<sup>0</sup>C-50<sup>0</sup>C</li> <li>Lối ra cho điện từ trường: 2</li> <li>Lối ra cho hồng ngoại: 2</li> <li>Lối ra cho laser trị liệu: 1 (công suất &lt;5mW)</li> <li>Chế độ trị liệu: 10 chế độ (lưng – thắt lưng, tay - chân, các khớp, bàn chân, âm nhạc, châm cứu, thư giãn, xoa bóp, giác hơi, tổng hợp)</li> <li>Thời gian trị liệu: 10 - 60 phút</li> <li>Hiển thị thông bằng LCD mầu</li> <li>Thông báo các chế độ điều trị bằng âm thanh</li> <li>Trọng lượng: 2 kg</li> <li>Kích thước : 280 x 180 x 120 (mm)</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10T11:02:24.691 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:25:51.576
2202 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | L400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 237930000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <table> <tbody> <tr> <td width="200">Đèn mổ sử dụng đèn LED với tuổi thọ 50.000 giờ làm nguồn chiếu<br /> sáng, giúp ánh sáng thật, nét, và không tăng nhiệt. Chất lượng ánh<br /> sáng tuyệt vời, chỉ số CRI và độ chiếu sáng đáp ứng yêu cầu phẫu<br /> thuật. Hệ thống quang học đặc biệt, điểm sáng đồng nhất, rõ nét,<br /> hiệu quả chiếu sáng cao. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi<br /> trường, không tăng nhiệt trên đầu bệnh nhân. Hệ thống giữ cánh tay<br /> cân bằng, ổn định và linh hoạt, giúp người sử dụng có thể điều<br /> chỉnh bất cứ vị trí, góc nào mà không bị trôi đèn</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:19:16.786 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T09:37:23.157
2203 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Mặt nạ thở mũi miệng | F5A |  | Trung Quốc | BMC Medical Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM |  | Nhóm 6 |  |  | 2800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2022-11-14 | <p>Mặt nạ thở mũi miệng</p> |  |  | <ul> <li>Khoảng áp lực khí: 3 – 40 cmH2O</li> <li>Thể tích trống: dưới 225 ml</li> <li>Áp lực khí hao hụt (trung bình cho các kích thước): 0.15 cmH2O ở mức 50 L/phút; 0.5 cmH2O ở mức 100 L/phút.</li> <li>Áp lực khí mở van chống ngạt: ≤ 2.8 cmH2O</li> <li>Áp lực khí đóng van chống ngạt: ≤ 2.8 cmH2O</li> <li>Độ ồn 28±3 dBA</li> <li>Môi trường làm việc: nhiệt độ +5 - +40 <sup>0</sup>C, độ ẩm 0 – 93%</li> <li>Môi trường bảo quản: nhiệt độ -20 - +55 <sup>0</sup>C, độ ẩm 0 – 93%</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM | 2020-11-14T13:45:30.935 | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM | 2020-11-14T13:49:26.888
2204 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ | PCF-PH190I |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1419000000 | t | Ống | true | 2020-12-23 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:06:20.251 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:06:20.402
2205 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | fia8000 | FIA8000 |  | Trung Quốc | Getein Biotech, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-03-13 | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch FIA8000 (sắc kí miễn dịch)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;250mm ×250mm×120mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;5.6 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.8 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0 kPa</p> |  |  | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch FIA8000 (sắc kí miễn dịch)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;250mm ×250mm×120mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;5.6 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.8 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0 kPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-13T11:21:06.639 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-14T09:44:13.987
2206 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ĐÈN MỔ TREO TRẦN HAI NHÁNH | Q-Flow 6i/6i |  | Phần Lan | Merivaara Corp. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 1160170000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>-&nbsp;Thiết bị mới 100%</p><p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;Điện áp sử dụng: 220 V, 50Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p> + Nhiệt độ tối đa: 40 độ C</p><p> + Độ ẩm tối đa: 75%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T11:54:25.437 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T11:54:25.496
2207 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CA-660 | Automated Blood Coagulation Analyzer CA-600 series (Model: CA-660) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1134809415 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="179"> <td align="left" height="179" width="439">Dòng máy phân tích đông máu hoàn toàn tự&nbsp; động nhỏ gọn CA-660 với công nghệ đo quang đã được kiểm chứng và sử dụng cùng loại thuốc thử với các dòng phân tích đông máu khác của Sysmex. Dòng sản phẩm CA-660 cung cấp khả năng tự động hóa cao, cho phép xét nghiêm các xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao như D-Dimer. Tốc độ xét nghiệm tối đa: PT 60 xét nghiệm/giờ và xét nghiệm bộ 3 cơ bản là 42 xét nghiệm/giờ</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:17:22.374 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:17:22.429
2208 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện + tay quay | TG-BD01 |  | Trung Quốc | Hengshui Binhu New Zone Yonghui Medical Apparatus Factory |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Kích thước: 2080x960x540mm – Trọng lượng: 120 kg – Tải trọng: 250 kg – Giường, nệm, bàn ăn, cây truyền dịch, 1 chậu gội đầu, 1 bô vệ sinh. Có 11 chức năng: 1. Nâng đầu: Từ 0 – 85° 2. Hạ đầu: Từ 85 – 0° 3. Nâng chân: Từ 0 – 45° 4. Hạ chân: Từ 0 – 80° 5. Nghiêng trái: Từ 0 – 85° 6. Nghiêng phải: Từ 0 – 85° 7. Cây truyền dịch 8. Bô đi vệ sinh 9. Bàn ăn kèm theo 10. Thau tắm gội đầu kèm theo. 11. Hai bên cạnh giường được bó sát vào giúp an toàn cho bệnh nhân khi ngồi, Phần đùi được nâng cao giúp bệnh nhân không trượt lên phía trước. Giường điện đa chức năng E20 sử dụng điện điều khiển bằng remote được gắn trên thanh chắn giường. Khi bị cúp hay ngắt nguồn điện, có thể sử dụng quay bằng tay</p> |  |  | <p>Kích thước: 2080x960x540mm – Trọng lượng: 120 kg – Tải trọng: 250 kg – Giường, nệm, bàn ăn, cây truyền dịch, 1 chậu gội đầu, 1 bô vệ sinh. Có 11 chức năng: 1. Nâng đầu: Từ 0 – 85° 2. Hạ đầu: Từ 85 – 0° 3. Nâng chân: Từ 0 – 45° 4. Hạ chân: Từ 0 – 80° 5. Nghiêng trái: Từ 0 – 85° 6. Nghiêng phải: Từ 0 – 85° 7. Cây truyền dịch 8. Bô đi vệ sinh 9. Bàn ăn kèm theo 10. Thau tắm gội đầu kèm theo. 11. Hai bên cạnh giường được bó sát vào giúp an toàn cho bệnh nhân khi ngồi, Phần đùi được nâng cao giúp bệnh nhân không trượt lên phía trước. Giường điện đa chức năng E20 sử dụng điện điều khiển bằng remote được gắn trên thanh chắn giường. Khi bị cúp hay ngắt nguồn điện, có thể sử dụng quay bằng tay</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:27:32.377 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03T11:27:32.500
2209 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Mặt nạ thở mũi miệng | F5 |  | Trung Quốc | BMC Medical Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2022-11-14 | <p>Mặt nạ thở mũi miệng</p> |  |  | <ul> <li>Khoảng áp lực khí: 3 – 40 cmH2O</li> <li>Thể tích trống: dưới 225 ml</li> <li>Áp lực khí hao hụt (trung bình cho các kích thước): 0.15 cmH2O ở mức 50 L/phút; 0.5 cmH2O ở mức 100 L/phút.</li> <li>Áp lực khí mở van chống ngạt: ≤ 2.8 cmH2O</li> <li>Áp lực khí đóng van chống ngạt: ≤ 2.8 cmH2O</li> <li>Độ ồn 28±3 dBA</li> <li>Môi trường làm việc: nhiệt độ +5 - +40 <sup>0</sup>C, độ ẩm 0 – 93%</li> <li>Môi trường bảo quản: nhiệt độ -20 - +55 <sup>0</sup>C, độ ẩm 0 – 93%</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM | 2020-11-14T13:41:59.641 | Công ty TNHH Thiết bị y tế BPHARM | 2020-11-14T13:49:26.214
2210 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | getein1100 | getein1100 |  | Trung Quốc | Getein Biotech, Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-11-01 | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động getein 1100</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;261mm ×241mm×115mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;7 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.9 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0kPa</p> |  |  | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tự động getein 1100</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;261mm ×241mm×115mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;7 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.9 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0kPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-13T10:58:40.726 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-14T09:46:17.686
2211 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser trị liệu (Máy laser nội mạch không xâm lấn) | Touch Solution |  | Đức | Laserneedle GmbH |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Đức | Nhóm null |  |  | 658600000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>Máy laser trị liệu</p><p>Máy laserr nội mạch không xâm lấn <strong>Model: Touch Solution</strong></p><p>Hệ thống laser trị liệu cấp thấp tiên tiến (lớp 3B)</p><p>- Hiệu quả trị liệu thông qua công nghệ mật độ năng lượng cao chính xác (HPD)</p><p>- Hiệu quả điều trị cao, không có tác dụng phụ</p><p>- Hệ thống quang học đặc biệt cho phép chiếu xạ chính xác mô mục tiêu hoặc vào không gian khớp</p><p>- Không xâm lấn, không ảnh hưởng nhiệt, không đau</p><p>Thiết bị sử dụng bước sóng: 658nm&nbsp;</p><p>https://sonphatjsc.com/may-dieu-tri-laser-cham-cuu.html</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao</strong>:</p><p>01x Máy chính kèm xe đẩy và giá đỡ dây quang</p><p>01x Bộ cố định thiêt bị vào giá</p><p>10x Đầu laser quang chiếu</p><p>01x Kính bảo vệ </p><p>03x Cuộn băng keo đục lỗ</p><p>10x Cố định đầu phát silicon</p><p>10x Cố định đầu phát tự dính</p><p>01x Cố định laser chiếu chùm trong nội mạch không xâm lấn</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Thiết bị sử dụng bước sóng có thể sử dụng làm laser không xâm lấn, laser châm và laser chiếu ngoài vết thương </strong></p><p><strong>Sản phẩm LASERNEED</strong></p><p>Các sản phẩm của LASERNEEDLE được điều chỉnh theo các lĩnh vực ứng dụng khác nhau và do đó cho phép trị liệu hiệu quả nhất cho chỉ định tương ứng.</p><p>Mỗi thiết bị được trang bị 10 kênh laser có thể được cấu hình với sự kết hợp của laser đỏ, hồng ngoại và tím.</p><p>- Màn hình cảm ứng thanh lịch</p><p>- Hiển thị màu để hiển thị và điều chỉnh các thông số điều trị</p><p>- Giao diện người dùng trực quan đa ngôn ngữ (tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp)</p><p>- Bộ nhớ cho 20 phác đồ điều trị tùy chỉnh</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:04:13.938 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:04:13.980
2212 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser Điện Từ trường trị liệu đa năng | Meta-1 |  | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ |  |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-02-10 | <p>Thiết bị trị liệu điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại là sự kết hợp hai chức năng trong một máy gồm các đầu trị liệu điện tần số thấp và đầu trị liệu hồng ngoại sẽ giúp cho quá trịnh trị liệu đạt kết quả tốt hơn. Thiết bị gồm 4 lối ra&nbsp;cho điện từ trường và 2 lối ra cho&nbsp;nhiệt hồng ngoại và 1 lối ra cho laser diode trị liệu.</p><ol><li><br></li></ol><p>Thiết bị được thiết kế bằng các mạch kỹ thuật số thay thế cho các mạch analog thế hệ cũ do vậy thiết bị hoạt động có độ ổn định cao, thao tác dễ dàng .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị có 10 chế độ lựa chọn cho trị liệu. Cường độ điện từ trường lối ra được chia thành 32 cấp, mức nhiệt hồng ngoại được chia làm 3 mưc&nbsp;gồm Thấp –vừa- cao</p><p>Sử dụng thiết bị điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại&nbsp;không có tác dụng phụ đối với bệnh nhân như các phương pháp khác.</p><p><strong>Phạm vi điều trị:</strong></p><ol><li>Căng cơ: Như bị đau cơ do chơi thể thao,…</li><li>Viêm khớp: Do thay đổi khí hậu gây thấp khớp và viêm khớp&nbsp;do thấp khớp.</li><li>Cơ thể mệt mỏi:&nbsp;người bệnh bị các rối loạn về cơ xương do lao động</li><li>Làm việc trí óc trong thời gian dài:&nbsp;Như dùng máy tính trong thời gian dài,</li><li>Những người có sức khoẻ kém như hay mệt mỏi, hôn mê, khả năng miễn dịch kém</li><li>Thiết bị điều trị hiệu quả trên hệ cơ xương khớp, và&nbsp;có chức năng hỗ trợ hệ thần kinh,hô hấp, hệ nội tiết, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu sinh dục, hệ động mạch và tĩnh mạch</li><li>Đầu laser diode có tác&nbsp;dụng điều trị chứng viêm mũi dị ứng</li></ol> |  |  | <ul> <li>Điện nguồn: 220VAC, 50Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: ≤ 40 W</li> <li>Biên độ điện áp ra: xung - xung 50 -100V</li> <li>Dải tần cao: 1- 5kHz</li> <li>Dải tần thấp: 0.1-200 Hz</li> <li>Nhiệt độ hồng ngoại: Phạm vi&nbsp; từ 30<sup>0</sup>C-50<sup>0</sup>C</li> <li>Lối ra cho điện từ trường: 4</li> <li>Lối ra cho hồng ngoại: 2</li> <li>Lối ra cho laser trị liệu: 2</li> </ul> <p>+ Hồng ngoại: tới 100mW</p> <p>+ Đỏ: &gt;5mW</p> <ul> <li>Chế độ trị liệu: 10 chế độ (lưng – thắt lưng, tay - chân, các khớp, bàn chân, âm nhạc, châm cứu, thư giãn, xoa bóp, giác hơi, tổng hợp)</li> <li>Thời gian trị liệu: 10 - 60 phút</li> <li>Hiển thị thông bằng LCD mầu</li> <li>Thông báo các chế độ điều trị bằng âm thanh</li> <li>Trọng lượng: 2 kg</li> <li>Kích thước : 280 x 180 x 120 (mm)</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10T09:57:06.182 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-19T11:26:39.016
2213 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị kết hợp ( laser, siêu âm, điện xung, giác hút trị liệu) | 6001 |  | Mỹ | DJO, LLC |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Mỹ | Nhóm 2 |  |  | 391000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-06-20 | <p><strong>Máy điều trị kết hợp (laser, siêu âm, điện xung, giác hút trị liệu)</strong></p><p><strong>Ký hiệu: 6001</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: DJO (Nhãn hiệu Chattanooga)</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p>Thông tin máy:</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">INTELECT NEO là máy điều trị kết hợp, tùy chọn môđun: Kênh 1/2 stim, kênh 1/2 stim / EMG, kênh 3/4 stim, Laser và Siêu âm.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Hơn 200 giao thức lâm sàng (CPS) cung cấp thông tin điều trị và bệnh lý</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">-Thư viện giải phẫu mở rộng để minh họa bệnh lý.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Điều trị và theo dõi nhiều bệnh nhân ở cùng thời gian.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Màn hình màu LCD cảm ứng hiển thị trong sắc nét.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Một cổng USB tốc độ cao cho phép cập nhật phần mềm, chuyển giao đơn giản và hiệu quả thông tin của bệnh nhân.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Tính năng kích thích cơ sEMG và đo trương lực cơ STIM.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">- Giao diện trực quan, dễ sử dụng</span></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-01-12T12:37:13.463 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-01-12T12:39:08.797
2214 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Đèn soi thanh quản có màn hình | VL3R |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 93500000 | f | Bộ | true | 2020-10-21 | 2020-10-28 | <p>Bộ đèn soi thanh quản bao gồm: màn hình, bộ dây nguồn, lưỡi đèn...</p> <p>ClearVue được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, đạt chứng chỉ chất lượng: FDA, ISO,... và sự dụng nhiều ở thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á...&nbsp;và Việt Nam</p> |  |  | <p>độ phân giải 2.0mg pixel</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH | 2020-10-21T15:20:39.167 | Bộ Y tế | 2020-11-16T14:50:59.695
2215 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid T9 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>-&nbsp;Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p> <p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p> <p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:22:15.654 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:47:13.014
2216 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị UV điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến bán thân | Medisun 250 |  | Đức | Schulze & Bohm GmbH |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-08 | 2022-01-08 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị trị liệu vùng cơ thể nhỏ gọn phổ thông Medisun 250 cho phép lựa chọn phương pháp điều trị phong phú. Thiết bị có thiết kế đứng với hệ thống trục xoay di động 350o có thể xoay 4 hướng giúp việc trị liệu rất thoải mái trong mọi tư thế nằm, đứng hoặc ngồi. Thời gian phơi nhiễm được thiết lập thông qua một bộ đếm thời gian điện tử tích hợp thông qua bảng liều lượng. Vùng phơi nhiễm lớn 60 x 40 cm giúp điều trị dễ dàng các vùng da có thể tiếp xúc tốt, cũng như bàn chân và bàn tay, hoặc thậm chí cả da đầu.</p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p class="ql-align-justify">Các bệnh ngoài da khác</p> |  |  | <p>-Đèn UVB 311: 4 đèn</p><p>-Công suất bóng đèn: 20W</p><p>-Phương thức điều trị: Chiếu riêng biệt UVB-311</p><p>-Kiểm soát liều lượng đầu vào bằng mJ/cm<sup>2</sup></p><p>-Liều điều trị an toàn được thiết lập sẵn bằng mJ/cm²</p><p>-Thời gian phơi chiếu ngắn nhờ bóng đèn có hiệu suất cao</p><p>-Hệ thống trục xoay 350<sup>o</sup> giúp quá trình trị liệu thoải mái</p><p class="ql-align-justify">-Điều trị ở&nbsp;3 vị trí:</p><p class="ql-align-justify">+ Điều trị ở tư thế đứng</p><p class="ql-align-justify">+ Điều trị trong khi ngồi</p><p>+ Điều trị trong tư thế nằm ngang</p><p>-Kiểm soát thời gian điện tử với bảng liều lượng – thời gian</p><p>-Tấm panels làm bằng chất liệu acrylic trắng an toàn phía trước đèn giúp bảo vệ&nbsp;bệnh nhân (đặc biệt là trẻ em) không chạm tới được bóng đèn, bước sóng ánh sáng không đổi và tối ưu hóa năng lượng phát ra từ bóng đèn. Chất liệu acrylic được sử dụng rất bền bỉ, chắc chắn, không bị đổi màu ( vàng, úa ) khi bị tia cực tím chiếu đến trong thời gian dài.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-08T09:32:17.901 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-01-12T13:19:09.245
2217 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | H-500 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 49000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích nước tiểu</p> <p>Model: H-500</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  |  | <p><strong>Thông số:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urobilinogen, bilirubin, ketone, blood, protein, nitrite, leukocytes, glucose, specific gravity, pH, và VC (hoặc Microalbumin)</p> <p><strong>Bước sóng:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525nm; 572nm, 610nm, 660nm.</p> <p><strong>Nguyên lý đo</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Photoelectric colorimetry</p> <p><strong>Loại que thử:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong> DIRUI H8, H10, H11 và H11 MA (N)</p> <p><strong>Tốc độ:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 que/h</p> <p><strong>Bộ nhớ</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 kết quả bệnh nhân.</p> <p><strong>Kết nối máy tính</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cổng RS-232, giao diện máy in song song.</p> <p><strong>Hiển thị:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình LCD 5.7’’</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T11:03:17.823 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-14T09:54:21.343
2218 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera 300 (cấu hình nâng cao) | OPMI Lumera 300 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 1941000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện</p><p>hỗ trợ phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p> |  | <p>Thân kính hiển vi phẫu thuật với hệ thống quang học apochromatic: 01 chiếc</p><p>Ống kính chính hai mắt loại nghiêng 45 độ: 01 chiếc</p><p>Ống kính cho người phụ và thị kính: 01 chiếc</p><p>Thị kính trường nhìn rộng 12.5x: 02 chiếc</p><p>Vật kính f=200mm: 01 chiếc</p><p>Bộ dịch chuyển X-Y: 1 chiếc</p><p>Nguồn sáng LED: 01 nguồn</p><p>Chân đế đẩy sàn S200: 1 hệ thống</p><p>Bàn đạp chân điều khiển : 1 chiếc</p><p>Camera chuẩn HD: 01 chiếc</p><p>Túi phủ chống bụi: 01 chiếc</p> | <p>Hệ thống quang học chất lượng cao APOCHROMATIC</p><p>Hệ thống phóng đại với 5 mức phóng đại 0.4/0.6/1.0/1.6/2.5.</p><p>Thân kính có thể chỉnh góc +30 đến -90 độ.&nbsp;</p><p>Tiêu cự được điều chỉnh bằng mô tơ thông qua bàn điều khiển đạp chân. Khoảng điều chỉnh của toàn bộ kính khoảng 48 mm.&nbsp;</p><p>Ống kính nghiêng 45 độ. Có thể điều chỉnh khoảng cách đồng tử</p><p>Thị kính trường nhìn rộng 10x có điều chỉnh bù trừ khúc xạ từ -8D đến +5D</p><p>Vật kính f=200mm.&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:16:52.498 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:16:52.771
2219 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt/ Dao mổ điện cao tần đơn cực | Kentamed 1ME |  | Bulgaria | Kentamed Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Dao mổ điện cao tần đơn cực - 100W</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:17:42.671 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:17:43.472
2220 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser và siêu âm trị liệu | Multitronic MT-6 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 342000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.&nbsp;</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Đầu phát laser</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Kính bảo vệ mắt</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng chung sản phẩm:</strong></p> <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị và laser điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút điều khiển thuận tiện với người dùng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:10:47.572 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:10:47.612
2221 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | DR-7000D |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán&nbsp;tự động</p> <p>Model: DR-7000D</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  |  | <ul> <li>Bước sóng: 8 bước sóng tùy chọn</li> <li>Độ chính xác của bước sóng: ±2nm</li> <li>Dải quang phổ: 6 - 12nm</li> <li>Độ hấp thu: - 0.3 -&nbsp; 3.0 ABS</li> <li>Độ phân dải: hiển thị với 1m ABS</li> </ul> <p style="margin-left:1.0in;">Internal với 0.1mABS</p> <ul> <li>Tuyến tính: dưới 2% trong 2ABS</li> <li>Độ ổn định: 20 phút đối để warm-up và sau đó là ≤ 2mABS/giờ.</li> <li>Độ lặp lại đo: ≤ 2mABS</li> <li>Thời gian đo: 0 -999 giây, có thể cài lại.</li> <li>Thời gian trễ: 0 -999 giây, có thể cài lại.</li> <li>Bộ nhớ: Lưu 200 chương trình xét nghiệm với 3000 kết quả</li> <li>Thể tích mẫu: từ 500 đến 9999µl, có thể cài lại</li> <li>Thể tích microflowcell: 32µl</li> <li>Tỷ lệ lây chéo: ≤ 1%</li> <li>Hiển thị: màn hình LCD 240 x 128 điểm</li> <li>Tiêu thụ điện: 85W</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T10:13:22.140 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-14T09:55:21.675
2222 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX430 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T21:12:45.187 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:57:32.240
2223 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-400 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 990000000 | f | Bộ | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: CS-400</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> |  |  | <p>Loại thiết bị:&nbsp; Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT.</p> <p>Tốc độ:&nbsp; 400 Test/h cho phân tích sinh hóa.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 600 test/ h chỉ với ISE (lựa chọn thêm)</p> <p>Nguyên tắc đo:&nbsp; &nbsp;Colorimetry, turbidimetry, ISE</p> <p>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…</p> <p>Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, chuẩn tuyến tính và phi tuyến tính.</p> <p>Các mẫu phân tích đồng thời :&nbsp;88 mẫu so màu và 3 mẫu ISE ( tùy chọn K, Na, Cl )</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-26T10:26:10.483 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:29:30.049
2224 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa ống nội soi tự động | WELL-2 |  | Hàn Quốc | Huons Medicare Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-11-14T14:49:09.298 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-12-31T00:00:09.549
2225 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | BF-6880 |  | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd |  |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 570000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học</p> <p>Model: BF-6880</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> |  |  | <ul> <li><strong>Thông số:</strong> WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#,&nbsp; LYMPH#,&nbsp; MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC</li> <li><strong>Các thông số nghiên cứu:</strong> BLAST#, IMM#, LEFT#, BLAST%, IMM%, LEFT%, ABNLYM#, NRRBC#, ABNLYM%, NRBC%.</li> <li><strong>Phương pháp phân tích:</strong> Theo phương pháp đếm tế bào theo dòng laser kết hợp phương pháp nhuộm tế bào, trở khánh và so mầu không dùng xyanua thân thiện với môi trường.</li> </ul> <ul> <li><strong>Công suất:</strong> Chế độ CBC: 80 xét nghiệm/h. Chế độ CBC + DIFF: 80 xét nghiệm/h.</li> <li><strong>Chế độ phân tích:</strong> CBC và CBC + DIFF.</li> <li><strong>Loại mẫu:</strong> Máu toàn phần và pha loãng.</li> <li><strong>Hệ thống lấy mẫu:</strong> Tự động lấy mẫu với 4 vị trí ống nghiệm dành cho trường hợp cấp cứu.</li> <li><strong>Lưu dữ liệu:</strong> 100.000 kết quả bệnh nhân với biểu đồ tán xạ, các thông tin chi tiết về bệnh nhân.</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27T10:53:45.848 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-14T09:54:35.147
2226 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | neochem |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2022-12-30 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Neochem&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Hãng cung cấp: NeoMedica - Serbia</p><p>Nước sản xuất: EU</p><p>Mã phẩm: <a href="http://thietbixetnghiem.com/may-xet-nghiem-sinh-hoa-ban-tu-dong-neochem.htm" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Neochem</strong></a></p><p>Tiêu chuẩn: CE, ISO, mới 100%, sản xuất cùng năm đặt hàng</p><p><br></p><p><strong>Ưu điểm của máy xét nghiệm sinh hóa Neochem</strong></p><p>* Hệ thống quang học và đầu dò chất lượng cao</p><p>* Thiết kế thuận tiện cho việc bảo trì</p><p>*&nbsp;Dung lượng bộ nhớ lớn</p><p>*&nbsp;Bảo vệ tốt việc bị ngắt điện đột xuất</p> |  | <p>)</p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật máy xét nghiệm sinh hóa Neochem:</strong></p><p>Phương pháp xét nghiệm: động học (phương pháp tỷ lệ), điểm đầu cuối, hai điểm, đa bước sóng, không tuyến tính, mẫu trống, thuốc thử trống…</p><p>Bước sóng(nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630</p><p>Nguồn sáng: đèn halogen, 6V/10W</p><p>Dải hấp thụ: -0.3~3.0Abs</p><p>Độ chính xác bước sóng: ±1nm</p><p>Băng thông quang phổ: ±6nm</p><p>Flowcell: cell thạch anh 10mm, thể tích 30μm</p><p>Kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 25oC, 30oC, 37oC, (±0.1oC)</p><p>Thể tích lấy mẫu: từ 100μl đến 999μl, yêu cầu: 500μl</p><p>Nhiễm bẩn: ≤1.0%</p><p>Lưu trữ: lên đến 320 mục và 20.000 kết quả</p><p>Hiển thị: Màn hình LCD lớn</p><p>Máy in: máy in nhiệt trong máy</p><p>Cổng giao tiếp: cổng nối tiếp (RS232), cổng song song (máy in)</p><p>Điều kiện hoạt động: nhiệt độ phòng: 10-32oC; độ ẩm: ≤85%</p><p>Nguồn: AC(110-220)V ~ (50-60)Hz</p><p>Kích thước: 392×375×205mm(dài*rộng*cao)</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa</span></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T10:34:50.091 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T10:41:27.912
2227 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi lồng ngực | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi lồng ngực |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài hoặc kích thước dụng cụ sai số cho phép ≤ 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:15:32.062 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24T14:24:30.061
2228 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | SMARTVIEW- 1D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 9000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước đèn 1 cửa&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 470 x 510 x 24 mm,</li> <li>Công suất: 20w/220v/50hz</li> <li>Nguyên liệu: Panel LED</li> <li>Điều chỉnh độ sáng: vi xử lý hiển thị số</li> </ul> <p>Tuổi thọ đèn led: ≥50.000h</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T09:54:36.534 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T09:54:36.569
2229 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phòng mổ tích hợp | EUROVAC H-40 | EUROVAC H-40 |  | Hàn Quốc | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 40L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg.</li> <li>Công suất: 180 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 Vac, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 21.7 kg</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 40L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg.</li> <li>Công suất: 180 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 Vac, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 21.7 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:20:00.335 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:20:11.803
2230 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp võng mạc và phụ kiện Primus 200 (cấu hình cơ bản) | Primus 200 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 1280000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-10-22 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và phụ kiện.</p><p>Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước và sau đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu.</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Hình ảnh OCT:</p><p><br></p><p>Phương pháp đo: OCT miền phổ tần số ( Spetral Domain)</p><p>Nguồn phát quang: Diode 840nm</p><p>Độ sâu vết cắt dọc trục (A Scan): 2mm (trong mô), 1024 điểm</p><p>Độ phân giải dọc trục: 5 ± 1µm</p><p>Độ phân giải ngang trục: ≤ 20μm</p><p>2. Hình ảnh đáy mắt:</p><p>Phương pháp quét hình: CSLO (Confocal Scanning Laser Ophthalmoscopy)</p><p>Hình ảnh trực tiếp: Hiển thị liên tục trong lúc đo&nbsp;</p><p>Nguồn phát quang: Diode 840nm</p><p>Phổ trường: 29 độ x 21 độ ( Ngang x Dọc)</p><p>Độ phân giải ngang trục hình đáy mắt: ≤ 80μm (trong tế bào)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:22:26.247 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:22:26.305
2231 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng | D336C |  | Đài Loan | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4500000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> Diệt khuẩn, diệt trùng tiêu độc khử mùi không cần nhiệt độ cao - Có thể dùng cho các vật liệu nhựa không chịu được tiệt trùng bằng nhiệt. - Công suất định mức 150W - Điện áp định mức 220V Đánh giá tần số 50Hz Lớp 3 thuộc tính Thiết lập nhiệt độ 70 ± 10 ℃ Sản phẩm kích thước ròng (mm) 455 × 385 × 600</p> |  |  | <p>Diệt khuẩn, diệt trùng tiêu độc khử mùi không cần nhiệt độ cao - Có thể dùng cho các vật liệu nhựa không chịu được tiệt trùng bằng nhiệt. - Công suất định mức 150W - Điện áp định mức 220V Đánh giá tần số 50Hz Lớp 3 thuộc tính Thiết lập nhiệt độ 70 ± 10 ℃ Sản phẩm kích thước ròng (mm) 455 × 385 × 600</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:08:54.587 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:08:54.624
2232 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D | VINNO X35 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø&nbsp;Máy siêu âm doppler màu VINNO X35 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø&nbsp;Bàn phím cảm ứng 10 inch có độ nhạy cao</p><p>Ø&nbsp;Màn hình phẳng độ phân giải cao 19-inch kết nối hoàn toàn bằng khớp nối</p><p>Ø&nbsp;Có 04 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø&nbsp;05 cổng kết nối USB</p><p>Ø&nbsp;8 thanh trượt TGC , chỉnh sửa ở bất cứ độ sâu nào</p><p>Ø&nbsp;Ổ cứng HDD 1TB</p><p>Ø&nbsp;Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear, đầu dò tim</p><p>Ø&nbsp;Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, tim, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:54:25.684 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T11:01:25.916
2233 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng | Multitronic MT-5 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 289000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị được chia thành nhiều cấu hình khác nhau cho từng mục đích sử dụng, có thể sử dụng thêm chức năng siêu âm, kích thích nói nuốt, điện xung, điện phân 2 kênh và chẩn đoán điện, điện xung kết hợp với siêu âm hoặc riêng biệt,&nbsp;thiết bị có thể nâng cấp lên&nbsp;giao diện hiển thị&nbsp;bằng Tiếng Việt để dễ dàng sử dụng.</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>01x Điện cực bút tay cầm nhựa kèm miếng làm ẩm điện cực</p> <p>01x Bộ làm ẩm điện cực bút</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần 5cm2</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút bấm chức năng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | <p>Giá của sản phẩm có thể giảm so với cấu hình được lựa chọn, tính năng của sản phẩm và chính sách bảo hành, bảo trì, duy tu theo yêu cầu của chủ đầu tư</p> | Dây điện cực, điện cực, đầu phát siêu âm, dây co dãn |  |  | Bảo hành, bảo trì, duy tu | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:11:29.805 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:11:29.862
2234 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | máy x quang | DX3000 |  | Hàn Quốc | Dexcowin Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 51000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-11-30 | <ul> <li>Máy Xquang Cầm Tay Dexcowin Hàn Quốc sử dụng để chụp Xquang quanh chóp trong Nha khoa</li> <li>Dùng bóng đèn phát tia X Toshiba - Nhật giúp chùm tia Xquang đi xuyên qua xương dễ dàng</li> <li>Lớp chắn chì bên trong máy giúp đảm bảo anh toàn bức xạ cho bác sĩ và những người xung quanh khi sử dụng, có giấy chứng nhận về an toàn bức xạ tại Hàn Quốc</li> <li>Sử dụng cho nhiều loại phim: Phim thường (Analog), Phim kỹ thuật số (Digital), Phim mô phỏng (Phosphor)</li> <li>Có thể lựa chọn chương trình chụp với phim truyền thống và phim kỹ thuật số có lượng phát xạ rất thấp</li> </ul> |  |  | <ul> <li><strong>MÁY CHÍNH</strong></li> </ul> <ul> <li>Model: DX 3000</li> <li>Nguồn phát tia X: DC – Một chiều</li> <li>Điện áp: 60 kV (cố định)</li> <li>Dòng điện: 2 mA</li> <li>Tiêu cự: 0,8 mm</li> <li>Góc mục tiêu: 20 độ</li> <li>Thời gian phát tia: 0,05 ~ 1,25 giây ( Cảm biến kỹ thuật số)</li> </ul> <p style="margin-left:63.0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,2 ~1,35 giây (Phim thường)</p> <ul> <li>Nguồn điện yêu cầu: DC 14,2 ~ 16,8V</li> <li>Trọng lượng: 1,8 kg</li> <li>Nhận tia X: Phim thường/ Cảm biến kỹ thuật số</li> <li>Nguồn điện cung cấp: Pin sạc</li> <li>Hiển thị: Màn hình LCD</li> </ul> <ul> <li><strong>BỘ SẠC, PIN</strong></li> </ul> <ul> <li>Điều kiện hoạt động: 0 độ C ~ 40 độ C</li> <li>Nguồn điện: 16 VDC</li> <li>Dòng điện: 1,0 A</li> <li>Thời gian sạc đầy: 1,5 ~ 2,0 giờ</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-14T11:11:09.457 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-14T23:01:18.964
2235 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | Logiq S7 Expert |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>-Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p> <p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T09:27:16.225 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:47:13.014
2236 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện | AVALON FM20 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p>Thiết bị monitor sản khoa có thể cung cấp theo dõi nhịp tim thai nhi, chuyển động của thai nhi, cơn co tử cung, nhịp mạch mẹ.</p> |  |  | <ol> <li><strong>Màn hình</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy có màn hình màu cảm ứng TFT</li> <li>Kích thước: 6.5 inch.</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Máy in</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy in nhiệt tích hợp</li> <li>Có 3 tốc độ in giấy bao gồm: 3 cm/phút, 2 cm/ phút, 1 cm/ phút</li> </ul> <ol> <li value="3"><strong>Các thông số được in trên bảng kết quả bao gồm: </strong></li> </ol> <ul> <li>Nhịp tim thai</li> <li>Chuyển động của thai nhi</li> <li>Cơn co tử cung</li> <li>Thông tin bệnh nhân và thời gian</li> </ul> <ol> <li value="4"><strong>Thông số kỹ thuật đầu dò siêu âm:</strong></li> </ol> <ul> <li>Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung.</li> <li>Dải đo: 50-240 nhịp/phút</li> <li>Độ phân giải hiển thị: 1 nhịp/phút</li> <li>Độ phân giải máy in: ¼ nhịp/phút</li> <li>Tần số siêu âm 1MHz ± 100Hz</li> </ul> <ol> <li value="5"><strong>Thông số kỹ thuật đầu đo cơn co tử cung</strong></li> </ol> <ul> <li>Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng</li> <li>Độ nhạy 1 đơn vị : 2,5g</li> <li>Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị</li> <li>Độ phân giải máy in là: ¼ đơn vị</li> <li>Dải tín hiệu từ 0 đến 127 đơn vị</li> </ul> <ol> <li value="6"><strong>Cảnh báo: </strong>có các cảnh bảo hình ảnh, âm thanh</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-14T16:57:42.732 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:57:51.230
2237 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi chuyển hóa COSMED Q-NRG+ | COSMED Q-NRG+ |  | Italy | COSMED S.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Italy | Nhóm null |  |  | 822201839 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2020-12-07 | <p>Được giới thiệu bởi COSMED, tập đoàn dẫn đầu thế giới về thiết kế hệ thống chuyển hóa cho các ứng dụng lâm sàng và con người, Q-NRG là máy đo tiêu hao năng lượng gián tiếp đầu tiên đặc biệt dành cho việc đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi (REE) ở những bệnh nhân thông khí cơ học hoặc tự thở và cho những người khỏe mạnh.</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật chính</strong></p> <p>Mục đích sử dụng: Đo lường mức tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi dành cho đối tượng bệnh nhân thông khí tự nhiên và bệnh nhận thông khí cơ học.</p> <p>Quy cách đóng gói chuẩn: 1 máy Q-NRG+, mũ trùm đầu có vòi, cáp USB, cáp nguồn, cầu chì, hướng dẫn sử dụng</p> <p>Bộ test: ống thông phổi sử dụng 1 lần, ống thông lấy mẫu FiO<sub>2</sub> và FeO<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>, Adapter ống dẫn FiO<sub>2</sub>, bộ trao đổi nhiệt và độ ẩm (HME) hoặc bộ lọc tiêu chuẩn.</p> <p>Chế độ đo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Chế độ đo bằng ống thở hỗ trợ (mặc định)</p> <p>- Chế độ đo bằng vòm (tùy chỉnh)</p> <p>- Chế độ đo bằng mặt nạ (tùy chỉnh)</p> <p>Các thông số chính: Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2), </sub>&nbsp;Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2)</sub>, chỉ số hô hấp (RQ), Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Phạm vi đo:</p> <p>- Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2):&nbsp; </sub>10 - 1000 mL/phút</p> <p>- Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2)</sub>: 10 - 1000 mL/phút</p> <p>- Chỉ số hô hấp (RQ) 0 - 2.00</p> <p>- Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE): 0 - 7200 kcal/ngày.</p> <p>Mức độ sai số:</p> <p>- Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2</sub>): ±3% hoặc tương đượng 5mL/phút</p> <p>- Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2</sub>): ±3% hoặc tương đươgn 5mL/phút</p> <p>- Chỉ số hô hấp (RQ): ±5% hoặc tương được 0.04</p> <p>- Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE): ±3% hoặc tương đượng 36kcal/ngày</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07T11:08:27.603 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-12-07T00:00:00.192
2238 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Gía treo dịch truyền Inox | ct1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 400000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>CT1/ Việt Nam Cao tăng chỉnh từ 115 cm – 190 cm. – Ống inox phi 25. – Chân loại 3 chân bánh xe</p> |  |  | <p>CT1/ Việt Nam Cao tăng chỉnh từ 115 cm – 190 cm. – Ống inox phi 25. – Chân loại 3 chân bánh xe</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:19:03.407 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:19:03.466
2239 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 700 (cấu hình cơ bản) | IOL Master 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2147000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc bằng công nghệ OCT nguồn quét (Swept Source OCT) không tiếp xúc.</p><p> Công nghệ đo công suất giác mạc mặt trước không phụ thuộc khoảng cách ( Telecentric Keratometry)</p><p> Đo mặt sau giác mạc bằng công nghệ quét OCT nguồn quét ( SWEPT SOURCE OCT)</p><p> Sử dụng kết quả công suất giác mạc tồng ( Total K) vào trong việc tính toán công suất thủy tinh thể</p><p> Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn quét OCT (SWEPT SOURCE OCT)&nbsp;</p><p> Có chức năng kiểm tra đo có đúng hoàng điểm, đánh giá hoàng điểm bằng quét OCT ( kiểm tra định thị)</p><p> Hệ thống giúp thực hiện chức năng kiểm tra phép đo có đúng hoàng điểm cần đo (fixation check) và đánh giá các tổn thương của hoàng điểm cùng thời điểm đo</p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi đo:<br /> Chiều dài của trục nhãn cầu: 14 – 38 mm<br /> Bán kính giác mạc:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 – 11 mm<br /> Độ sâu của tiền phòng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.7 – 8 mm<br /> Độ dày thủy tinh thể:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1-10mm(phakic eye)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.13-2.5mm(pseudophakic eye)<br /> Độ dày trung tâm &nbsp;của giác mạc: 0.2-1.2mm<br /> White to white: 8-16 mm<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị thang đo:<br /> Chiều dài trục: 0.01mm<br /> Bán kính giác mạc: 0.01mm<br /> Độ sâu tiền phòng: 0.01mm<br /> Bề dày giác mạc trung tâm: 1 µm<br /> White to white: 0.1mm<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;SD của độ lặp lại:<br /> Chiều dài trục: 5µm<br /> Bán kính giác mạc: 0.09D<br /> Độ loạn: &gt;0.75D, trục 3.8 độ<br /> Độ sâu tiền phòng: 7µm<br /> Chiều dày của thủy tinh thể: 6µm<br /> Chiều dày giác mạc trung tâm: 2.5µm<br /> White to white: 111 µm<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công thức tính công suất thủy tinh thể nội nhãn (IOL):<br /> Các công thức tính thủy tinh thể SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1&amp; 2&nbsp;<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt cận/viễn đã phẫu thuật Lasik/PRK/Lasek – Hagis L<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt loạn: Hagis-T<br /> Tính được tổng công suất giác mạc bao gồm mặt trước, mặt sau của giác mạc.<br /> Công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett TK II, công thức tính công suất thủy tinh thể Barett TK toric, Barett Suite, Zcalc<br /> Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Barrette (bao gồm Barrett Toric, Barrett True K, và Barrett Universal II)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T11:57:04.301 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:38:50.654
2240 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid T8 |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>-&nbsp;Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p> <p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:25:46.208 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:47:13.013
2241 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS9000 |  | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 31000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là máy theo dõi bệnh nhân đa thông số có tính linh hoạt cho phép nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.&nbsp;</p> <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo và theo&nbsp;dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong&nbsp;các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> |  |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1 inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm.</p> | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Bảo trì, vệ sinh máy; Thay thế thiết bị hư hỏng | Bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T15:22:36.280 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17T15:22:36.381
2242 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy chăm sóc vết thương, hút dịch bằng áp lực âm KCI InfoV.A.C | M8260000 |  | Ireland | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) |  | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | Ireland | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-30 | <p>Hệ thống Điều trị INFOV.A.C.™ cung cấp liệu pháp Điều trị Vết thương bằng Áp suất Âm (NPWT) và sự Chăm sóc Cấp tính được Điều chỉnh bằng Điều trị (SENSAT.R.A.C.™) để sử dụng trên nhiều loại vết thương mãn tính và cấp tính.</p> <p>Công nghệ chữa lành vết thương tiên tiến này cùng với các máy điều trị sử dụng bộ vi xử lý điều khiển và bộ sao lưu kỹ thuật hiện đại bật nhất sẽ được dễ dàng tích hợp vào thực tiễn chữa lành vết thương của bác sĩ lâm sàng, giúp tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhân và quản lý chi phí.</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước: R 23cm x C 22cm x S 17.5cm</li> <li>Trọng lượng: 2.89kg</li> <li>Nguồn điện: 100 - 240v, 50 - 60Hz, 60w</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-14T18:28:17.346 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-18T10:10:41.962
2243 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | MP60 |  | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. |  | ["2020","2021","2022"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45100000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-15 | <p>- Máy truyền dịch trọng lượng 1,5 kg, tích hợp<br /> màn hình cảm ứng trên thân máy.<br /> - Kèm 01 tay cầm, 01 kẹp cố định và 01 dây nguồn</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2020-10-31T11:04:49.246 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2020-11-15T00:00:00.077
2244 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh Polaris 200x200 | Polaris 100/200 (Polaris 200 x Polaris 200) |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Đức | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Bộ | false | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p class="ql-align-justify"><strong>02 choá đèn Polaris 200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 66 bóng LED (11 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% von EC) ± 10% với:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tube : 100 %</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask : 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask: 48%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask và 1 tube: 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask và 1 tube: 48%</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d10): 200 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d50): 110 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu trường sáng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (20%): 1300 mm ± 200 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (60%): 750 mm ± 100 mm</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m<sup>2</sup> ± 50 W/m<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux (± 0,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED<sup>**</sup>: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20T10:43:42.793 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-27T17:15:46.091
2245 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | TCC1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 9000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su</p> |  |  | <p> Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:29:26.324 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:29:26.373
2246 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn chiếu sâu khám sản phụ khoa | GS Exam Light IV |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:48.286 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:01:19.950
2247 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | CaTeSTARTT G6PD Biosensor Analvzer | BGB-E00182 |  | Hàn Quốc | Wells Bio Inc. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>- Giá nhập</p> <p>- Chi phí quản lý</p> <p>- Chi phí bán hàng</p> <p>- Chi phí bảo trì</p> <p>- Chi phí bảo hành một đổi một tại Việt Nam</p> <p>- Lợi nhuận</p> <p>- Các loại thuế</p> |  |  |  |  | Không có |  | Bảo hành đổi máy nếu máy bị lỗi |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | 2020-11-15T00:27:39.111 | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | 2020-11-15T00:38:44.504
2248 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi Lồng ngực | OTV-S200 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực bao gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-&nbsp;01 Đầu camera HD 3Cmos: CH-S200-XZ-EB</p><p>-&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Lồng ngực</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26T12:00:23.971 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-03T11:44:55.463
2249 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO A5 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 394000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>Ø Máy siêu âm xách tay VINNO A5 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Màn hình IPS độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch, công nghệ LED với các điều chỉnh định vị gần như vô hạn, Khả năng nghiêng rất lớn</p><p>Ø Có 02 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 02 cổng kết nối USB</p><p>Ø Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính và đầu dò Convex</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T10:23:10.841 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T11:01:49.575
2250 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | TỦ SẤY NẾN PARAFFIN (Tủ sấy tuần hoàn khí nóng) | MD-25TSP |  | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 138700000 | t | Cái | false | 2020-10-23 | 2022-12-31 | <ul><li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li><li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li><li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li><li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li></ul><p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p><ul><li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li><li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li><li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li><li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li></ul><p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p> <p>01 Máy chính</p> <p>25 Khay nến 23x32x4</p> <p>01 Bộ giá chứa khay nến bên trong tủ</p> <p>05 M dây tiếp địa</p> <p>20 Kg nến paraffin: (Loại sáp trong không mùi)</p> <p>03 Lit Dầu Paraffin (loại dầu thơm)</p> <p>01 Atomat trống giật</p> | <p><strong>Tác dụng </strong></p> <p>Tăng&nbsp; lưu thông máu</p> <p>Tăng tiết mồ hôi</p> <p>Giảm bớt đau và làm mềm cơ khi bị co cứng.</p> <p>Tăng nhiệt độ vùng da khi nhúng vào sắp</p> <p>Giảm bớt xưng và loại bỏ tế bào chết…</p> <p>Tác dụng làm giảm đau, gia tăng tuần hoàn, gia tăng bài tiết mồ hôi,..... điều trị rất tốt các bệnh cứng khớp, viêm khớp dạng thấp gây nên đau nhức các đầu chi, làm mêm mô sẹo, giúp dễ tập kéo dãn.....</p> <ul> <li>Vỏ được làm 2 lớp</li> <li>Toàn bộ thân, vỏ tủ và giá để khay nến được làm bằng Inox 304</li> <li>Cánh được làm bằng inox 2 lớp, có kính</li> <li>Nhiệt độ điều khiển sấy: 10ºC – 100ºC</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:11:52.187 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:11:52.230
2251 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Neptune 12''TS |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  |  | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2022-12-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>- Máy theo dõi bệnh nhân được thiết kế sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-11-30T13:29:45.731 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T06:41:23.990
2252 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phòng mổ tích hợp | EUROVAC H-50 | EUROVAC H-40 |  | Hàn Quốc | Hersill, S.L. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm 4 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 80L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg.</li> <li>Công suất: 250 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 V, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 23.8 kg</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 80L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg.</li> <li>Công suất: 250 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 V, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 23.8 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:27:09.923 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:27:10.274
2253 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng với ống chuẩn trực 80 (IMRT) | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực (MLC) 80 lá, Điều biến liều tia (IMRT) và các thiết bị hỗ trợ | VitalBeam |  | Mỹ | Varian Medical Systems, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 72000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-03-31 | <p><strong>- Hệ thống có khả năng thực hiện kĩ thuật xạ trị tiên tiến IMRT (Xạ trị điều biến liều tia) .</strong></p> <p>- Thiết bị có khả năng tạo ảnh PV để thực hiện QA</p> <p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri 2D, 3D, IMRT</p> <p><strong>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 15MV&amp; liều Photon từ 100 đến 600MU/phút, chia 6 mức khác nhau. </strong></p> <p><strong>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16 &amp; 18MeV &amp; liều Electron từ 100 đến 1000MU/ phút, chia 7 mức khác nhau .</strong></p> <p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2020 trở về sau, và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-17T15:16:20.712 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T10:11:36.107
2254 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HERA i10 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 4880000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 3D/4D Convex</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal</li><li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương TRình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA i10</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình cảm ứng 13.3”</li> <li>Ghế tựa lưng có thể điều chỉnh nâng hạ</li> <li>04 ổ cắm đầu dò</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:49:23.582 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:26:30.971
2255 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não | Easy III |  | Mỹ | Cadwell Industries Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI |  | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy điện não Easy III có đầy đủ tính năng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của bác sĩ trong chuẩn đoán điện não. Với độ chống nhiễu tốt, máy điện não Easy III sẽ phục vụ tốt cho việc khảo sát sóng điện não, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh dễ dàng và nhanh chóng thông qua những chức năng phân tích tối ưu của phần mềm.&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-14T13:14:27.329 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-21T11:59:26.306
2256 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ chủ quan và phụ kiện Visuphor 500 (cấu hình cơ bản) | Visuphor 500 |  | Hàn Quốc | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 410000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-10-22 | <p>Máy đo khúc xạ chủ quan và phụ kiện</p> |  |  | <p>- Độ cầu trong khoảng từ&nbsp;-19D&nbsp;đến&nbsp;+16,75D&nbsp;</p><p>- Bước điều chỉnh độ cầu tương ứng: 0,12/0,25D</p><p>- Độ trụ trong khoảng từ 0 đến +/- 8,75D</p><p>- Trục loạn trong khoảng từ 0 độ đến 180 độ&nbsp;</p><p>- Bước điều chỉnh trục loạn tương ứng 1 độ</p><p>- Khoảng cách đồng tử: trong khoảng từ 48 mm đến 80 mm</p><p>- Lăng kính xoay: từ 0 đến 20 độ lăng kính</p><p>- Kích thước kính lỗ: 2mm</p><p>- Có bộ lọc sắc với hai màu đỏ/xanh tương ứng: Mắt phải đỏ, mắt trái xanh</p><p>- Có bộ lọc phân cực:</p><p>• Mắt phải 135 độ hoặc 45 độ</p><p>• Mắt trái 45 độ hoặc 135 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:41:08.279 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T14:41:08.323
2257 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống SPECT loại 2 đầu thu | Hệ thống chụp PET/CT (3 Rings) | Discovery IQ |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm 1 |  |  | 65000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp phát xạ hạt nhân Positron và cắt lớp vi tính 32 lát cắt tích hợp (<strong>PET/CT) -</strong> <strong>Công nghệ đầu thu có độ nhạy cao</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model:<strong> Discovery IQ</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng:<strong> GE</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ hệ thống máy chính<strong>: Mỹ.</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%.</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (đối với hệ thống máy chính)<strong>: ISO 13485, EC, FDA.</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Discovery IQ</strong> là hệ thống chụp ảnh y học hạt nhân PET/CT được sử dụng rộng rãi và có độ tin cậy cao về lâm sàng trên toàn cầu với các ưu điểm:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Độ nhạy cao</strong> (cao nhất trong sản phẩm cũng phân khúc): là yếu tố quan trọng trong thu ảnh PET. Gúp giảm liều chụp, giảm thời gian thu ảnh, gia tăng chất lượng hình ảnh, gia tăng phát hiển tổn thương nhỏ.</p><p><strong>Công nghệ tái tạo lặp hình ảnh CT – ASiR</strong>: giảm liều tia, giảm nhiễu hoặc tăng chất lượng hình ảnh, với tốc độ tái tạo ảnh cao</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T05:12:30.640 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26T10:32:56.213
2258 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bảng báo động khu vực | 541-2100 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M |  | Nhóm null |  |  | 31500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Medium Monitor - up to 3 indications digital</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:22:44.049 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:23:41.080
2259 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi hỗ trợ ECMO - ELSA Monitor | HCE101 |  | Mỹ | Transonic System Inc. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-12 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">· &nbsp;Tối ưu hiệu quả ECMO bằng cách đo tỉ lệ dòng tái tuần hoàn (ECF), giúp xác định vị trí đặt catheter tối ưu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp; Dự báo khả năng phổi ECMO bị nghẽn bằng cách đo sự thay đổi thể tích hữu dụng của phổi ECMO (OXBV):</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Bằng cách tính toán % thể tích hữu dụng của phổi ECMO</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sự thay đổi trong thể tích hữu <span class="ql-cursor">﻿</span>dụng phổi được thể hiện bằng bảng trend</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp; Đo lưu lượng máu trên các mạch nhánh, cần thiết trong các mode V-AV hay V-VA (hỗ trợ cả hô hấp lẫn tuần hoàn).</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguyên lý đo truyền dẫn sóng siêu âm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;Lưu thông số đo theo ID bệnh nhân, dễ dàng truy cập lại:</p><p class="ql-align-justify"> o&nbsp;&nbsp;Hiển thị thông số lưu lượng động, tĩnh mạch</p><p class="ql-align-justify"> o&nbsp;&nbsp;Hiển thị ECF, REC% </p><p class="ql-align-justify"> o&nbsp;&nbsp;Hiển thị thể tích phổi ecmo OXBV</p><p class="ql-align-justify"> o&nbsp;&nbsp;Hiển thị biến đổi thể tích phổi OXBV%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp; Màn hình màu LCD cảm ứng</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-12T13:33:17.522 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-12T13:33:17.600
2260 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | EV-360MT |  | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X-quang (1 phim),&nbsp;tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:28:32.209 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:28:32.276
2261 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh/ Máy điện tim 3 cần | EP-LU30001 |  | Italy | Lumed S.r.l. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy điện tim 3 kênh</p> |  | <p>Lựa chọn thêm: Phần mềm điện tim</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T13:55:12.562 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-19T10:02:20.843
2262 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HERA W9 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT |  | Nhóm 4 |  |  | 3950000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width:644px;height:31px;"> <p style="margin-left:150.9pt;"><strong>MÁY SIÊU ÂM MODEL: HERA W9</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:66px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Xuất xứ</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:66px;"> <ul> <li>Thiết bị mới 100%</li> <li>Hãng sản xuất: SAMSUNG MEDISON</li> <li>Năm sản xất: 2020</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:65px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Tiêu chuẩn chất lượng</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:65px;"> <ul> <li>TUV</li> <li>CE</li> </ul> <p style="margin-left:5.2pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO 13485</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Nguồn điện sử dụng</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.2pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220V/ 50Hz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Các mode hình</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:33px;"> <ul> <li>2D-Mode</li> <li>M-Mode</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:39:43.383 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:27:27.898
2263 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương | Barkey Plasmatherm |  | Đức | Barkey GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 370000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p align="center">MÁY LÀM ẤM KHỐI HỒNG CẦU VÀ XẢ ĐÔNG HUYẾT TƯƠNG</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-16T10:37:47.049 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-16T10:38:22.462
2264 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe tim thai | minidop ES-100V3 |  | Nhật Bản | Hadeco, Inc. |  | ["2019"] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 41000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Máy được thiết kế để đo tốc độ lưu lượng máu sử dụng sóng siêu âm. Một</p><p>tần số đặc biệt được truyền từ đầu dò tới bệnh nhân. Một bộ khuyếch đại</p><p>thu phát cao tần sẽ truyền tới đầu dò. Điện áp sẽ được biến đổi bởi bộ áp</p><p>điện tinh thể ( bộ chuyển đổi) sóng siêu âm. Các chùm tia siêu âm được</p><p>chuyển đến các tế bào máu qua động mạch hoặc nhịp đập của thai nhi. Các</p><p>chùm tia siêu âm được phản chiếu bởi các tế bào máu hoặc bằng cách di</p><p>chuyển các cấu trúc và nhận được bởi các tinh thể trong đầu dò. Sự thay</p><p>đổi Doppler xảy ra giữa chùm tia phát và nhận sóng siêu âm . Điện áp</p><p>được khuyếch đại. Các tín hiệu thay đổi Doppler được khuyếch đại hơn và</p><p>chuyển đổi tín hiệu âm thanh qua loa.</p> |  | <p>Đầu dò 4.8.10... MHz</p><p> Phềm mềm kết nối máy tính</p> | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p><p>- Nguồn hoạt động: Pin kiềm 9V</p><p>- Thời gian sử dụng của pin: 2,5 giờ hoặc hơn</p><p>- Công suất loa phát âm thanh: 200 mW hoặc hơn nữa</p><p>- Kích thước: 78x141x27 mm ( rộng x dài x cao )</p><p>- Trọng lượng: 280 gram ( gồm cả đầu dò và pin )</p><p>- Tự động tắt : Sau 2phut không sử dụng</p><p>- Màn hình LCD: Độ phân giải 128x64 điểm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2020-11-27T10:04:06.743 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2020-11-27T10:04:06.858
2265 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Morpheus M |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2022-12-30 | <p>Máy gây mê Morpheus M được cấu trúc với :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống trộn khí cơ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở phổi bằng điện tử với màn hình màu TFT 12”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm các van: mở, nửa kín, đóng, nhiệt, với bình hấp thụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kết nối nhanh Siaretex, tương thích cho 2 bình hóa hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm van cung cấp khí.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc: Hợp kim nhôm nhẹ và nhựa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: &nbsp;chống tĩnh điện, đường kính 100 mm ( với 2 phanh)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo: 3 ngăn kéo mở rộng đầy đủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá để bình : 2 giá để bình, ở phía sau (loại bình lên tới 10 lít) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ 2 vị trí gắn bình hoá hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra nguồn điện phụ : 220V (tối đa 6A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng ngăn làm việc: Đèn LED 12Vdc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 71 x 77 x138 cm ( không có monitor)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 72kg ( không gắn phụ kiện)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường</p><p> + Nhiệt độ 10-40 ° C</p><p> + Độ ẩm tương đối 10-90% không ngưng tụ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-11-30T14:11:25.177 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T06:41:33.214
2266 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-300 |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><strong>BĂNG CA CẤP CỨU</strong></p><p><strong>Model: JE-300</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T15:56:34.836 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-12-15T11:28:30.735
2267 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số kèm phụ kiện | YKD-3002 |  | Trung Quốc | Xuzhou AKX Electronic Science and Technology Co. Limited |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p><strong>Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số, model YKD-3002</strong></p> <p>Hãng sản xuất: Xuzhou AKX Electronic Science And Technology Co., Ltd.</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>Tính năng&nbsp;:Áp dụng trong soi cổ tử cung</p> |  |  | <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:529px;" width="529"> <tbody> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Camera</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>Progressive CMOS&nbsp; 1/3inch</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Tổng điểm ảnh</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>2,100,000</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Kích thước hình ảnh</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>1920*1080p</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Độ phân giải ngang</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>&gt;=1080dòng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Tỷ lệ khung hình</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>(1920*1080)60P</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Hệ thống quét</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>Quét liên tục</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Video ra</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>SDI hoặc HDMI, CVBS</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>Nguồn sáng</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>Nguồn sáng lạnh LED, độ sáng cao</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;height:29px;"> <p>SNR&nbsp;</p> </td> <td style="width:331px;height:29px;"> <p>&gt;=50dB</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2020-11-16T14:43:24.683 | Phạm văn minh | 2020-11-16T14:55:52.311
2268 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN 2 KÊNH | BIOSONYC PRO |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Cái | false | 2020-10-24 | 2021-01-31 | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy</strong></p><p>01 x Máy chính</p><p>01 x Đầu dò siêu âm đa tần 1/3 MHz Ø 45 mm</p><p>01 x Lọ gel dùng cho trị liệu siêu âm 250g</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> |  |  | <p>Biosonyc Pro là một thiết bị chuyên nghiệp cho siêu âm, được đặc trưng bởi sự đơn giản của việc sử dụng và tần số phát xạ kép (1/3 MHz). Cả hai đầu dò của thiết bị có thể phát hành các tần số thích hợp cho tất cả các loại ứng dụng bề ngoài và sâu (cả điều trị và thẩm mỹ).</p> <p>Biosonyc Pro chứa các chương trình cài sẵn với các tham số cho các ứng dụng phổ biến nhất và hoạt động bằng nguồn điện.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:12:45.873 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:12:45.911
2269 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám | GS300 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:48.578 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:05:51.641
2270 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson P6 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T09:13:08.312 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:40:59.257
2271 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở với công nghệ trộn khí điện tử | Morpheus E |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2022-12-30 | <p><strong>1- Tính năng: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy gây mê MORPHEUS E<strong> </strong>có thể được sử dụng trên người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy gây mê Morpheus E phù hợp cho việc quản trị oxy – không khí – oxit nitơ – Halothane - Enflurane - Isoflurane - Sevoflurane - Hỗn hợp Desflurane.</p><p><strong>2- Đặc điểm: </strong></p><p>Máy gây mê Morpheus M được cấu trúc với :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống trộn khí điện tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở phổi bằng điện tử với màn hình màu TFT 12”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm các van: mở, nửa kín, đóng, nhiệt, với bình hấp thụ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kết nối nhanh Siaretex, tương thích cho 2 bình hóa hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm van cung cấp khí.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc: Hợp kim nhôm nhẹ và nhựa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe:&nbsp;chống tĩnh điện, đường kính 100 mm ( với 2 phanh)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo: 3 ngăn kéo mở rộng đầy đủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá để bình : 2 giá để bình, ở phía sau (loại bình lên tới 10 lít) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ 2 vị trí gắn bình hoá hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra nguồn điện phụ : 220V (tối đa 6A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng ngăn làm việc: Đèn LED 12Vdc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 71 x 77 x138 cm ( không có monitor)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 72kg ( không gắn phụ kiện)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường</p><p> + Nhiệt độ 10-40 ° C</p><p> + Độ ẩm tương đối 10-90% không ngưng tụ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T06:55:02.576 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T06:55:02.674
2272 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống MRI 1.5T, 16 kênh thu số hóa | SIGNA Creator |  | Mỹ | Ge Healthcare (Tianjin) Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 32500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống Chụp cộng hưởng từ<strong> 1.5 Tesla – Độ đồng nhất khối từ cao. 16 Kênh thu kỹ thuật số.</strong></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model<strong>: SIGNA Creator</strong> </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng: <strong>GE</strong>.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ hệ thống máy chính: <strong>Mỹ</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (đối với hệ thống máy chính)<strong>: ISO 13485, EC, FDA.</strong></p> |  |  | <p><strong>Hệ thống công hưởng từ 1.5T - SIGNA CREATOR: 16 kênh thu kỹ thuật số – Cách mạng hóa về ứng dụng lâm sàng:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SIGNA Creator</strong> Sở hữu <strong>khối từ</strong> đã được chứng minh có độ đồng nhất cao, cung cấp các ảnh chất lượng cao<strong>, </strong>thậm chí ở<strong> FOV lên đến 50cm theo cả 3 trục.</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hệ thống chênh từ (Gradient) hiệu suất cao: </strong>cung cấp độ phân giải không gian và thời gian vượt trội trong thu ảnh.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Công nghệ truyền tín hiệu RF cáp Quang – Optix</strong>: Cho phép số hóa tín hiệu bởi <strong>16 bộ chuyển đổi số hóa tín hiệu (ADC) tương ứng với 16 kênh thu hệ thống </strong>cung cấp ảnh chất lượng cao với tỷ lệ SNR cao hơn 27% so với công nghệ thu và truyền tín hiệu analog thông thường, cải thiện chất lượng ảnh và sự tự tin trong lâm sàng.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hệ thống máy tính tái tạo cao cấp</strong>: Cung cấp tốc độ tái tạo cao giúp gia tăng hiệu suất làm việc, đặc biệt đối với các khảo sát động học.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SIGNA Creator</strong> cung cấp các ứng dụng chụp khảo sát “từ đầu đến chân” cho phép người dùng nâng cao hiệu suất làm việc, nổi bật với:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>PROPELLER</strong>: Khảo sát thần kinh với kỹ thuật hiệu chỉnh chuyển động/chống rung cao cấp tự động thậm chí cho khảo sát <strong>khuếch tán</strong> (<strong>DWI</strong>);</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Inhance Suite:</strong> Gói chụp mạch <strong>máu</strong> không sử dụng thuốc tương phản chuyên sâu<strong> </strong>từ đầu đến chân.</p><p><strong>AIR Recon: </strong>Thuật toán tái tạo mới giúp gia tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR), loại bỏ tín hiệu nền, giảm xảo ảnh mà không cần phải thay đổi giao thức chụp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:42:08.089 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:42:08.278
2273 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid S70N |  | Na Uy | GE Vingmed Ultrasound AS |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Na Uy | Nhóm 4 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>-&nbsp;Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p> <p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:18:39.449 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:47:13.014
2274 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy tách chiết ADN/ARN | Hệ thống tách chiết DNA/RNA | INT- 50104 |  | Hàn Quốc | iNtRON Biotechnology Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-11-13 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="341"> <tbody> <tr height="63"> <td align="left" height="63" width="341">Tách DNA được cho nhiều loại mẫu như Máu toàn phần, Buffy coat, Tế bào, Mô, Viral DNA/RNA, Huyết thanh, huyết tương…</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="341"> <tbody> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Thể tích phản ứng: 1-200 µl</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Dung lượng mẫu: 1 – 32 mẫu / lần chạy</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Khử nhiễm: Đèn UV, tuổi thọ 4800 giờ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Phương pháp tách: Công nghệ hạt từ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Thời gian thực hiện: 20-45 phút</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Hệ điều khiển: Màn hình cảm ứng 7 inch</td> </tr> <tr height="42"> <td align="left" height="42" width="341">Đế gia nhiệt lên đến 70 độ C, tăng hiệu quả quá trình ly giải và elution</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Kích thước 340 x 420 x 345 mm</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Khối lượng tịnh 24 kg</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Nguồn: AC100 ~ 240V 50Hz/60Hz</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Khoảng nhiệt độ hoạt động: 10 độ C ~ 40 độ C.</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="341">Độ ẩm hoạt động 10% ~ 85%</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-13T11:51:08.965 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-17T15:29:53.117
2275 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nỗi hấp tiệt trùng | SA-232 |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 21000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Nồi hấp tiệt trùng 16 lít SA-232 Buồng và cửa: thép không gỉ 304 - Tổng trọng lượng: 15.5kg - Kích thước buồng (mm): Ø 230 x 410 (độ sâu) - Dung tích buồng: 16 lít - Dung tích thùng chứa nước: Không áp dụng - Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ: 250cc - Công suất cung cấp: 230V/ 50 - 60 Hz hoặc 110V/ 50 - 60 Hz - Công suất tiêu thụ: 230V/ 7A, Bộ gia nhiệt: 1400W hoặc 110V/ 11A Bộ gia nhiệt: 1200W - Linh kiện tiêu chuẩn: Hộp tiệt trùng bằng thép không gỉ 304, nắp bộ gia nhiệt x 1 - Kích thước hộp: 226 (dài) x 174 (rộng) x 118 (cao) mm - Linh kiện tùy chọn: Bộ khay (khay x 1, khung x 1, giá đỡ x 1), vòng giữ lò xo x 2 - Chứng nhận: CE 0035, CE 0575 PED</p> |  |  | <p>Nồi hấp tiệt trùng 16 lít SA-232 Buồng và cửa: thép không gỉ 304 - Tổng trọng lượng: 15.5kg - Kích thước buồng (mm): Ø 230 x 410 (độ sâu) - Dung tích buồng: 16 lít - Dung tích thùng chứa nước: Không áp dụng - Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ: 250cc - Công suất cung cấp: 230V/ 50 - 60 Hz hoặc 110V/ 50 - 60 Hz - Công suất tiêu thụ: 230V/ 7A, Bộ gia nhiệt: 1400W hoặc 110V/ 11A Bộ gia nhiệt: 1200W - Linh kiện tiêu chuẩn: Hộp tiệt trùng bằng thép không gỉ 304, nắp bộ gia nhiệt x 1 - Kích thước hộp: 226 (dài) x 174 (rộng) x 118 (cao) mm - Linh kiện tùy chọn: Bộ khay (khay x 1, khung x 1, giá đỡ x 1), vòng giữ lò xo x 2 - Chứng nhận: CE 0035, CE 0575 PED</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:33:29.690 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:33:29.782
2276 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Hệ thống theo dõi trung tâm | Tủ làm ấm dịch truyền | Barkey warming center II |  | Đức | Barkey GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-06-30 | <p align="center"><strong>TỦ LÀM ẤM DỊCH TRUYỀN</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-16T10:44:11.500 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-16T10:44:47.110
2277 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng Plasma Tuttnauer | Plazmax P110-1R |  | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V |  |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p><span class="fontstyle0">PlazMax cung cấp giải pháp khử trùng hiệu quả đối với thiết bị nhạy cảm nhiệt và độ ẩm trong trung tâm CSSD và các phòng khám nội soi đường hô hấp</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> Dùng cho tất cả các dụng cụ đặc biệt là các dụng cụ không chịu nhiệt, nhạy cảm với nhiệt và ẩm. ví dụ: các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ mổ nội soi, dụng cụ nhãn khoa, dụng cụ mổ vi phẫu, mổ tim, mổ thần kinh, nội soi khớp, nội soi tai mũi họng, các dụng cụ có vi mạch điện tử, có lăng kính, catheter thông tim, khoan điện, khoan hơi, dao mổ điện, dây dẫn truyền, dây điện cực cắt đốt, cáp quang…</p> |  |  | <ul> <li><strong><u>Hình khối chữ nhật, </u></strong>kích thước (RxCxS) 420x420x624mm</li> <li><strong>Dung tích hiệu dụng: ≥ 110 lít</strong></li> <li><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Nhiệt độ tiệt trùng: </span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">≤ 55<sup>0</sup>C</span></li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-16T13:40:39.763 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-11-16T17:02:53.840
2278 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | BD MAX™ System (BD MAX™ Instrument) | BD MAX System |  | Mỹ | Becton, Dickinson and Company |  | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2964000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <p style="margin-left:7.2pt;"><strong>Máy định danh vi khuẩn /virus/kí sinh trùng BD MAX™ System </strong>là máy chẩn đoán phân tử hoàn toàn tự động, có khả năng ly giải tế bào, tách chiết acid nucleic, thiết lập chu trình PCR khuếch đại và phát hiện trình tự mục tiêu từ nhiều loại mẫu khác nhau.</p> |  |  |  | <p style="margin-left:5.1pt;">Thời gian bảo hành: 01 năm</p> <p style="margin-left:5.1pt;">Kỹ sư được đạo tạo chính hãng cài đặt máy tại đơn vị Hướng dẫn sử dụng máy cho tới khi người dùng thành thạo</p> <p style="margin-left:5.1pt;">Cam kết cung cấp phụ kiện phụ tùng ít nhất 5 năm</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-16T14:56:02.098 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-17T15:29:53.118
2279 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực (MLC) 80 lá và các thiết bị hỗ trợ | VitalBeam |  | Mỹ | Varian Medical Systems, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 65000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-03-31 | <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:703px;" width="703"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:22px;"> <p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri 2D, 3D</p> <p><strong>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 15MV&amp; liều Photon từ 100 đến 600MU/phút, chia 6 mức khác nhau. </strong></p> <p><strong>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16 &amp; 18MeV &amp; liều Electron từ 100 đến 1000MU/ phút, chia 7 mức khác nhau .</strong></p> <p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2020 trở về sau, và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-17T15:11:33.578 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T10:11:38.374
2280 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S200 | S200 |  | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p> <p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.</p> <p>Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;<br /> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p> <p>Chế độ truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN, PCA/PCEA*, TCI/TIVA*</p> <p>Đơn vị truyền đa dạng:&nbsp;ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h</p> <p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p> <p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p> <p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 giờ&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15T10:18:01.996 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.794
2281 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm Doppler màu 3D/4D | WS80A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3298000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị 23inch</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển 10.1inch</li> <li>Có 04 cổng kết nối đầu dò</li> <li>Có 04 bánh xe</li> <li>Có 06 giá đỡ đầu dò</li> <li>Tích hợp ổ cứng có dung lượng 512 GB,</li> <li>Tích hợp ổ ghi DVD</li> <li>Có cổng âm thanh, cổng USB 8 cổng, cổng kết nối: máy in nhiệt, màn hình cho bệnh nhân xem, công tắc chân, mirophone.</li> <li>Có kết nối mạng Ethernet, Moderm , USB, DICOM hoạt động</li> <li>Độ ồn: 34dB</li> <li>2D- Mode, M-Mode,M-Mode màu, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler năng lượng có hướng, Doppler xung(PWD), Mode dòng chảy màu, Doppler liên tục (CWD), Mode đơn/ kép/ bốn, Mode thể tích 3D/4D</li> <li>Tạo ảnh toàn phổ - (3 dải)</li> <li>Tạo ảnh hình thang</li> <li>Tạo ảnh toàn cảnh</li> <li>Tự nhận dạng thành mạch</li> <li>Khảo sát tim thai 4D</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo góc</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo số lát cắt</li> <li>3D/4D</li> <li>Siêu âm cắt lớp</li> <li>Khảo sát mặt cắt theo tất cả các hướng</li> <li>chức năng giả CT (Volume slide view)</li> <li>Khảo sát đa lát cắt mặt phẳng xiên (Oblique View TM)</li> <li>Chức năng xem lát khối (<em>Volume slice view)</em></li> <li>Chức năng xem đối xứng gương</li> <li>Chức năng xem 3D đảo</li> <li>Tự nhận khuôn mặt thai nhi</li> <li>Phân tích dữ liệu thô</li> <li>Tối ưu hóa hậu xử lý ảnh</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:25:31.659 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:27:56.755
2282 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MP5SC |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 330000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>Máy được thiết kế để đo nhanh các thông số:</p><ul><li>Huyết áp không xâm lấn NBP</li><li>Nhiệt độ</li><li>Độ bão hòa oxy trong máu SpO2</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T23:17:15.059 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:58:21.172
2283 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy chăm sóc da, tóc | Mesoderm |  | Italy | Innovum Biomedical Srl |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Bộ | false | 2021-01-12 | 2021-06-30 | <p>Máy chăm sóc da và tóc</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T14:00:18.097 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T14:23:37.584
2284 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy khử khuẩn đầu dò siêu âm | ANTIGERMIX E1 (AE1) |  | Pháp | Germitec |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | Pháp | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2022-11-15 | <p>Máy khử khuẩn mức độ cao đầu dò siêu âm tim qua thực quản</p> <p>Model: <strong>Antigermix</strong><strong>Ò</strong><strong> AE1</strong></p> <p>Hãng sản xuất: <strong>Germitec</strong></p> <p>Xuất xứ: <strong>Pháp</strong></p> <p>Thiết bị sử dụng công nghệ tia UV-C để khử khuẩn: Năng lượng tia UV-C khi được tế bào vi khuẩn hấp thụ sẽ phá vỡ cấu trúc ADN, ARN, protein của vi khuẩn, từ đó tiêu diệt vi khuẩn</p> <p>Thông số kĩ thuật:</p> <ul> <li>Kích thước: (H)205cm ´ (Ø)55cm</li> <li>Khối lượng: 100kg</li> <li>Nguồn: 120 – 240 VAC/ 50-60Hz</li> <li>Công suất: 1430W</li> <li>Thời gian khử khuẩn: 180 giây</li> <li>Dòng điện: 13.5 – 6.6A</li> <li>Liều UV-C: 404mJ/cm2</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-11-15T10:50:02.095 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-11-15T10:51:30.542
2285 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D | VINNO X55 |  | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1820000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>Ø Máy siêu âm doppler màu VINNO X55 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Bàn phím cảm ứng 10 inch có độ nhạy cao</p><p>Ø Màn hình phẳng độ phân giải cao 21.5 inch kết nối hoàn toàn bằng khớp nối</p><p>Ø Có 04 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 05 cổng kết nối USB</p><p>Ø 8 thanh trượt TGC, chỉnh sửa ở bất cứ độ sâu nào</p><p>Ø Trung bình có 4 tần số có thể điều chỉnh với mọi đầu dò và mọi chế độ</p><p>Ø Ổ cứng HDD 1TB</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear, đầu dò 4D, đầu dò tim</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, tim, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động:</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T11:04:27.123 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28T11:04:42.125
2286 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy khử khuẩn đầu dò siêu âm | Hypernova Chronos |  | Pháp | Germitec |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | Pháp | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2022-11-11 | <p>Máy khử khuẩn mức độ cao đầu dò siêu âm</p> <p>Model: <strong>Hypernova Chronos</strong></p> <p>Hãng sản xuất: <strong>Germitec</strong></p> <p>Xuất xứ: <strong>Pháp</strong></p> <p>Thiết bị sử dụng công nghệ tia UV-C để khử khuẩn: Năng lượng tia UV-C khi được tế bào vi khuẩn hấp thụ sẽ phá vỡ cấu trúc ADN, ARN, protein của vi khuẩn, từ đó tiêu diệt vi khuẩn</p> <p>Thông số kĩ thuật:</p> <ul> <li>Kích thước: (H)102cm ´ (L)38cm ´ (D)43cm</li> <li>Khối lượng: 36kg</li> <li>Nguồn: 120 – 240 VAC/ 50 – 60Hz</li> <li>Công suất: 495W</li> <li>Thời gian khử khuẩn: 90 giây</li> <li>Nhiệt độ môi trường: 10 – 40 °C</li> <li>Độ ẩm thích hợp:&nbsp; dưới 90%</li> <li>Độ cao hoạt động tối đa: 2000m</li> <li>Độ ồn dưới: 45dB</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-11-11T00:22:34.277 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-11-15T10:51:29.884
2287 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị vi sóng xung và liên tục | Radarmed 650+ |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 321804000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-01-31 | <ul><li>Công suất phát xung hoặc liên tục,</li><li>Chuyển đổi qua lại giữa liệu pháp liên tục và liệu pháp xung không tốn nhiều công sức,</li><li>Các thông số được sắp xếp một cách tiện lợi trên màn hình có ánh sáng nền,</li><li>Các thiết lập liên quan đến thông số luôn hiển thị trên màn hình trong quá trình điều trị,</li><li>Có bộ nhớ trống để lưu thêm các phác đồ điều trị (chỉ có trên Radarmed 950+).</li></ul> |  |  | <p>ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT<br /> Chế độ hoạt động&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;liên tục hoặc xung<br /> Tần số&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2450 MHz ± 50 MHz<br /> Công suất tần số cao (HF) liên tục&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0-250 W tại mức 50 Ohm&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Công suất tần số cao (HF) xung&nbsp;&nbsp; &nbsp;0-250 W với công suất của đỉnh xung cố định tại mức 1500 W, ± 30%<br /> Điện áp nguồn&nbsp;&nbsp; &nbsp;220-240 V ± 10% (50/60 Hz)<br /> Cường độ dòng điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp; &nbsp;1000 VA<br /> Trọng lượng&nbsp;&nbsp; &nbsp;45 kg (bao gồm cả tay giữ)<br /> Kích thước&nbsp;&nbsp; &nbsp;93x39x49 cm (cao x ngang x sâu, bao gồm cả bánh xe đẩy)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:13:35.710 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:13:35.761
2288 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 (bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-3010 (with ISE) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-23 | 2021-03-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 với công suất lên tới 404 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu trung bình và nhỏ hoặc chuyên dụng cho xét nghiệm HbA1c.<br /> Với thiết kế chuyên dụng tích hợp chức năng ly giải hồng cầu trên máy cũng như khả năng phân tích đồng thời HbA1c và đường huyết trên cùng một mẫu xét nghiệm, BX-3010 cung cấp nhanh chóng kết quả xét nghiệm giúp theo dõi tình trạng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường.<br /> Hiệu suất cao, kết quả chính xác, vận hành dễ dàng và thân thiện với chi phí thấp là sự tích hợp hoàn hảo của BX-3010 mang đến lợi ích vượt trội về công nghệ cho các phòng xét nghiệm nhỏ.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23T05:01:53.598 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:47:02.731
2289 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 20 độ C | Tủ lạnh âm sâu | LDF 270W |  | Italy | Evermed s.r.l |  | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 172000000 | t | Cái | false | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p><strong>Tủ âm sâu</strong></p><p><strong>Model: LDF 270W</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Evermed – Ý</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*Ứng dụng: </strong>lưu trữ, bảo quản mẫu trong điều kiện nhiệt độ thấp tại các phòng thí nghiệm, y tế.</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-01-12T14:03:40.169 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-01-12T14:03:40.201
2290 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy Laser điều trị nha khoa LightWalker AT S M021-5AF/1 S | LightWalker AT S M021-5AF/1 S |  | Slovenia | Fotona d.o.o |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 2310000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy Laser điều trị nha khoa LightWalker AT S M021-5AF/1 S</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T14:14:13.201 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T14:14:38.619
2291 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ | PCF-PH190L |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1511000000 | t | Ống | true | 2020-12-23 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: L: 1680</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: L : 2000</span></p><p><br></p> |  |  | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: L: 1680</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: L : 2000</span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:12:46.594 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:12:46.797
2292 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S8 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-13T10:55:20.480 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:47:03.241
2293 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG CƠ THỦY LỰC | CHS - 790 II |  | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify"> Bàn mổ CHS-790II được sử dụng trong cả bệnh viện lẫn phòng khám. Bàn mổ cung cấp nhiều vị trí mổ đem lại cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và hoạt động hiệu quả cho người sử dụng,. Thiết kế an toàn và chắc chắn, các bộ phận không bị hỏng hóc trong quá trình thực hiện phẫu thuật.</p><p><br></p> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn chính: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ tay: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ ngực và eo: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung gây mê: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ gối: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân: 02 tấm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đạp chân: 02 tấm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 02 chiếc.</p><p>- Bộ nâng cầu mổ thận</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ khay đựng nước thải: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p><p><strong><em><u>&nbsp;</u></em></strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:05:13.464 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:05:13.464
2294 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở người lớn trẻ em và sơ sinh | ARIA 150 |  | Italy | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL |  | ["2020"] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp |  | Nhóm 3 |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2022-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Đặc tính chung:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> Máy thở tích hợp turbin khí được trang bị một màn h́ình màu cảm ứng TFT 15" hiển thị các đường cong áp lực, lưu lượng, thể tích, các vòng lặp của các thông số thở, các xu hướng và các thông số thông khí.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> Máy thở phù hợp cho bệnh nhân là người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Máy được tích hợp turbin khí với hệ thống làm mát riêng biệt chất lượng cao và đạt các tiêu chuẩn an toàn trong hô hấp nhân tạo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> Máy được trang bị một Triger lưu lượng và áp lực, cung cấp các chế độ thở tiên tiến như: điều khiển thông khí theo thể tích tiên VC/VAC, VC/VAC-BABY. Điều khiển thông khí theo áp lực APCV (BILIVEL ST), APCV-TV, SIMV theo thể tích và áp lực, Chế độ thông khí hỗ trợ áp lực PSV ( BILIVEL S), PSV-TV, CPAP, APRV, SIGH, chế độ thở không xâm nhập – NIV ( NIV APCV – NIV PSV ), Xông thuốc và chế độ thở thủ công ( MAN)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> Được cung cấp với bộ pin dung lượng lớn và phần mềm của nó có thể được cập nhật cho các chế độ thở mới nhất.</span></p><p><strong style="color: black;"><u>Các tiêu chuẩn:</u></strong></p><p><span style="color: black;">-Tiêu chuẩn CE: Máy thở phổi phù hợp với các yêu cầu thiết yếu và được thực hiện theo các tài liệu tham khảo của Phụ lục II của Chỉ thị 93/42 / EEC về thiết bị y tế</span></p><p><span style="color: black;">-Kiểu và phân loại theo chuẩn IEC 601-1: Phân lớp I kiểu B</span></p><p><span style="color: black;">-Phân loại theo chỉ thị 93/42 EEC: Phân lớp IIb</span></p><p><span style="color: black;">-Tương thích điện từ (EMC): Tuân thủ các yêu cầu của EN 60601-1-2: 2007 và sau đây: </span>EN <span style="color: black;">60601</span>-1:2006 , IEC 601-1-6:2010 , IEC 601-1-8:2007 , IEC 601-2-12:2007, EN 62304:2006 , EN ISO 5356-1:2015 , EN ISO 4135:2001 , DIR. 93/42/CEE<span style="color: black;"> </span>(2007) , DIR. 2011/65/CE , D.Lgs 49/2014</p> |  |  | <ul><li><span style="color: black;">Kích thước (Rộng x Cao x Sâu):Máy thở và xe đẩy: 530 x 1400 x 460 mm</span></li><li><span style="color: black;">Trọng lượng:26 kg</span></li><li><span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp:100 – 240 Vac/ 50-60Hz</span></li><li><span style="color: black;">Công suất:Tối đa 60 VA</span></li><li><span style="color: black;">Nguồn điện ngoài:12Vdc/7A</span></li><li><span style="color: black;">Bộ Pin bên trong:2 Pin ( Pb 12 Vdc – 1,3 Ah )</span></li><li><span style="color: black;">Thời gian hoạt động của Pin:Tối đa 90 phút</span></li><li><span style="color: black;">Thời gian sạc Pin:Khoảng 8 tiếng</span></li><li><span style="color: black;">Kết nối điện ngoài:</span></li></ul><p><span style="color: black;"> +Cổng RJ cho cảm biến Oxy</span></p><p><span style="color: black;"> +Cổng RJ cho cảm biến lưu lượng</span></p><ul><li>Kết nối bệnh nhân: <span style="color: black;">Đầu kết nối cho nam 22mm/ Nữ 15mm ( theo tiêu chuẩn EN ISO 5356-1:2015 )</span></li><li><span style="color: black;">Áp lực nguồn cấp ( khí Oxy ):</span></li></ul><p><span style="color: black;"> +Áp lực thấp ( tối đa 15L/phút)</span></p><p><span style="color: black;"> +Áp lực cao 280kPa – 600kPa/ 2.8 – 6bar/ 40 – 86 psi</span></p><ul><li><span style="color: black;">Lưu lượng tối đa yêu cầu ( khí Oxy ): 80 L/phút</span></li><li><span style="color: black;">Tiêu chuẩn bảo vệ IP: IP21</span></li></ul><p><br></p> | <ul><li>Hướng dẫn vận hành</li><li>Bảo trì định kỳ 3 tháng/ lần</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T07:09:50.663 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01T07:09:50.765
2295 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay chuyên dụng | HBP-9030 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2020-11-30 | <p>Máy HBP-9030 được sử dụng tại phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Bệnh nhân có thể tự đo và lấy kết quả trong thời gian ngắn.</p> |  |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện vận chuyển/lưu kho:<br /> (Bao gồm cáp AC)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhiệt độ: -25 đến 60 °C<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ ẩm: 10 đến 95 %RH (không tụ nước)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước Rộng 460 × Cao 270 × Sâu 420 mm (bao gồm kê tay)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 5.5 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị kỹ thuật số<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối máy tính bằng USB 2.0</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-05T08:55:48.167 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-30T00:00:00.487
2296 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỦY TRỊ LIỆU TỨ CHI | Worishofen GI- VZ |  | Đức | Trautwein GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, ISO 9001</p> |  |  | <p><strong style="color: black;"><em><u>Thông số kỹ thuật :</u></em></strong></p><p>Chất liệu sử dụng :</p><p>-&nbsp;Sợi thuỷ tinh có sơn bọc nhựa mầu trắng đúc liền, có lỗ cửa để kiểm tra bảo dưỡng</p><p>-&nbsp;Khung xương được thiết kế chịu lực cao</p><p>-&nbsp;Bốn chân điều chỉnh được độ cao</p><p>Phần thuỷ trị liệu :</p><p>-&nbsp;1 Bảng điều khiển kiểu WBS điện tử tự động với màn hình số đếm ngược, các phím bấm mềm có màng ngăn chịu nước.</p><p>-&nbsp;4 Van lọc cùng ống chống tràn 30 mm</p><p>-&nbsp;1 Van trộn nước nóng và lạnh 12 mm</p><p>-&nbsp;3 Van điều khiển cho tay, chân và bàn chân</p><p>-&nbsp;4 Nắp đậy bằng nhựa tổng hợp cho khoang điều trị chân và tay</p><p>-&nbsp;1 Điều khiển 24 V cùng bộ phận bảo vệ tách rời 230/24V 100VA</p><p>-&nbsp;1 Đồng hồ điện tử thông báo thời gian điều trị</p><p>-&nbsp;1 Phím điều khiển thời gian điều trị</p><p>1 Phím tắt bật chế độ điều trị với đèn bá</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T13:54:08.029 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T13:54:08.090
2297 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu | i-Smart 300 |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY PHÂN TÍCH KHÍ MÁU </strong></p><p><span style="color: black;"> * Model: i-Smart 300 (ABG)</span></p><p><span style="color: black;"> * Hãng sản xuất: i-SENS, Inc </span></p><p><span style="color: black;"> * Nước sản xuất: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;"> * Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: black;"> * Máy mới 100%</span></p><p><span style="color: black;"> * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Bộ adaptor nguồn</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in nhiệt bên trong </span></p><p><span style="color: black;"> - Pin Li ion Cells bên trong máy</span></p><p><span style="color: black;"> - Một hộp cartridge ( tặng kèm theo máy )</span></p><p><span style="color: black;"> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt</span></p> | <p><strong style="color: black;">Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: black;"> - Range đo</span></p><p><span style="color: black;"> PH: 6.500 – 8.000&nbsp;PCO2: 5.0 – 150mmHg&nbsp;PO2: 5 – 700mmHg</span></p><p><span style="color: black;"> cNa+ : 80 – 200mmol/l&nbsp;cK+ : 1.0 – 20mmol/l&nbsp;&nbsp;cCl- : 50 – 150mmol/l</span></p><p><span style="color: black;"> cCa2+ : 0.25 – 5.0mmol/l HCT : 10 – 70%</span></p><p><span style="color: black;"> - Loại mẫu:&nbsp;Máu toàn phần Heparinized</span></p><p><span style="color: black;"> - Thể tích hút mẫu:&nbsp;80µl</span></p><p><span style="color: black;"> - Thời gian phân tích: 50s</span></p><p><span style="color: black;"> - Chế độ Calibration:&nbsp;Tự động hoặc bằng tay</span></p><p><span style="color: black;"> - Kích thước máy:&nbsp;257W&nbsp;x 394H x 252D mm 7.1Kg</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy tính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU 1.6Ghz,&nbsp;Ram 2GB,&nbsp;flash storage 8GB</span></p><p><span style="color: black;"> - Hệ điều hành:&nbsp;Windows Embedded Standard 7</span></p><p><span style="color: black;"> - Màn hình:&nbsp;&nbsp;TFT LCD touch 8inch</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in:&nbsp;Thermal printer 2inch</span></p><p><span style="color: black;"> - Điện áp:&nbsp;&nbsp;100-240v, 50/60Hz </span></p><p><span style="color: black;"> - Bộ chuyển điện:&nbsp;DC 24v, 2.7A</span></p><p><span style="color: black;"> - Pin: Tối đa 02 tiếng</span></p><p><span style="color: black;"> - Các cổng giao tiếp: Barcode scanner, 4 USB, RS232, RJ45, VGA port</span></p><p><span style="color: black;"> - Cartridge: bảo quản 15 – 25 độ C trong 06 tháng từ ngày sản xuất</span></p><p><span style="color: black;"> 100 tests / 2weeks, 3weeks</span></p><p><span style="color: black;"> 200 tests / 2weeks, 3weeks</span></p><p><span style="color: black;"> 300 tests / 2weeks, 3weeks</span></p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T20:36:54.288 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-12-01T08:00:43.966
2298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 (bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-4000 (with ISE) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2993591585 | t | Hệ thống | false | 2020-10-23 | 2021-03-31 | <p>BX-4000 là máy phân tích sinh hóa tự động được thiết kế đặc biệt dành cho các phòng xét nghiệm tầm trung, có nhu cầu thực hiện với năng suất cao trên dòng máy kích thước tinh gọn.</p> <p>Với công suất mỗi giờ lên tới 560 xét nghiệm, BX-4000 có tốc độ phân tích nhanh nhất trong các máy cùng dòng.</p> <p>Công nghệ tiên tiến của BX-4000 mang lại kết quả chính xác mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao, vận hành dễ dàng và tiết kiệm chi phí.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23T05:13:08.590 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:47:20.245
2299 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | Máy phun khí dung Compressor Nebulizer NE-C900 | NE-C900 |  |  | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm null |  |  | 3400000 | f | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p> - Máy được sử dụng để xông 2ml thuốc, 10 lần mỗi ngày, mỗi lần trong 6 phút ở nhiệt độ 23 độ C.</p><p> - Tốc độ phun 0.4ml/phút</p><p> - Chỉ số phun: 0,08ml/phút.</p><p> - Lượng thuốc thích hợp:tối thiểu 2ml-tối đa 7ml.</p><p> - Đường kính hạt phun tối đa 3 µm.</p> |  |  | <p> - Máy được sử dụng để xông 2ml thuốc, 10 lần mỗi ngày, mỗi lần trong 6 phút ở nhiệt độ 23 độ C.</p><p> - Tốc độ phun 0.4ml/phút</p><p> - Chỉ số phun: 0,08ml/phút.</p><p> - Lượng thuốc thích hợp:tối thiểu 2ml-tối đa 7ml.</p><p> - Đường kính hạt phun tối đa 3 µm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T11:06:37.203 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T11:06:37.237
2300 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm Doppler màu đàn hồi định lượng mô gan | HS70A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô gan dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS70A</li> <li>Màn hình màu LED 23”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>Đầu dò Convex (CA1-7A), kỹ thuật đơn tinh thể, tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, ứng dụng siêu âm bụng tổng quát</li> <li>Đầu dò Linear (L3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Đầu dò Transrectal (E3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm sản phụ khoa qua ngã âm đạo, siêu âm niệu khoa</li> <li>Có thể nâng cấp lên siêu âm tim và siêu âm 3D/4D</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh harmonic đảo xung, hình ảnh toàn phổ FSI</li> <li>Công nghệ phức hợp điểm MultiVision, công nghệ phân giải động ClearVision</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi Elastoscan bán định lượng cho tuyến giáp (E-Thyroid), tuyến vú (E-Breast)</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi mô định lượng cho gan (S-Shearwave)</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> <li>Ổ đĩa CD/ DVD</li> <li>Phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T14:08:38.380 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:28:12.307
2301 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S8t |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-13T10:50:28.306 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T10:51:11.182
2302 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích HbA1c tự động | Adams HA-8190V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1C nhanh nhất thế giới, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li><strong>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</strong></li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn</li> <li>Giao diện máy thân thiện với người sử dụng, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.</li> <li>Đầu đèn đọc có tuổi thọ cao nên không phải thay thế đèn thường xuyên</li> <li>Chức năng khuấy mẫu tự động ngăn cản sự sai lệch.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-17T08:45:10.826 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-17T09:17:39.975
2303 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập sàn chậu | UROSTYM |  | Canada | Laborie Medical Technologies |  |  | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 770000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-08 | 2021-06-08 | <p><u style="color: black;">I / Đặc tính chung:</u></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị cho các bệnh lý rối loạn chức năng cơ sàn chậu. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phục hồi chức năng sàn chậu bao gồm cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các triêu chứng rối loạn chức năng được chỉ định điều trị bao gồm:</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ khi bị áp lực</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ hỗn hợp</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu gấp do cơ bàng quang co bóp không tự chủ</span></p><p><span style="color: black;">Bí tiểu</span></p><p><span style="color: black;">Đau vùng chậu</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ và táo bón</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng đo áp lực cơ thắt hậu môn </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện đầu dò sử dụng bằng hệ thống máy tính</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu và truy xuất dữ liệu bệnh nhân&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kích thích và phản hồi sinh học để điều trị chứng tiểu không tự chủ bằng cách phục hồi chức năng vùng đáy chậu, tiết niệu.</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-02T14:18:48.480 | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-08T12:20:59.632
2304 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BD Totaly SlidePrep | BD Totalys SlidePrep |  | Mỹ | Becton, Dickinson and Company |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2752400000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-01-22 | <p>Hệ thống chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tự động<br /> Công suất: 48 lam/68 phút; 336 lam nhuộm/ 8 giờ</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-22T12:07:35.561 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-16T22:03:56.335
2305 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (3 phim) | EV-1100MT |  | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 27000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang,&nbsp;Loại đèn <b><i>3 phim</i></b>, tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:36:01.348 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T10:23:17.402
2306 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX550 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 787800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T22:41:47.209 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:58:32.748
2307 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG CƠ THỦY LỰC | CHS - 790 |  | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify"> Bàn mổ CHS-790II được sử dụng trong cả bệnh viện lẫn phòng khám. Bàn mổ cung cấp nhiều vị trí mổ đem lại cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và hoạt động hiệu quả cho người sử dụng,. Thiết kế an toàn và chắc chắn, các bộ phận không bị hỏng hóc trong quá trình thực hiện phẫu thuật.</p><p><strong><em><u>&nbsp;</u></em></strong></p><p><strong><em><u>Hoạt động:</u></em></strong></p><p><strong>Lên/ Xuống: </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lên: Kéo chân đạp thủy lực ra và liên tục ấn vào pedal. Bàn sẽ được nâng lên nhờ áp lực </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuống: Ấn và giữ nguyên bàn đạp thủy lực để bàn có thể từ từ hạ xuống</p><p><strong>Nghiêng Phải/ Trái:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ấn vào và quay tay cầm bên phải theo chiều kim đồng hồ bàn sẽ nghiêng sang trái (tối đa 20 độ). Quay tay cầm theo hướng ngược kim đồng hồ bàn sẽ nghiêng sang bên phải ( tối đa 20 độ)</p><p><strong>Nghiêng trước/sau:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kéo ra và xoay theo chiều kim đồng hồ tay cầm bên phải và phần đầu của bàn sẽ hạ xuống góc dưới (tối đa 25 độ). Xoay ngược chiều kim đồng hồ tay cầm để bàn trở lại vị trí cũ</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn chính: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi đỡ tay: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ ngực và eo: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung gây mê: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ gối: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân: 02 tấm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ khay đựng nước thải: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Bộ phụ kiện chấn thương chỉnh hình: 01 bộ; bao gồm:</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 01 bộ</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột đỡ háng: 01 cái</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ khung chậu: 01 cái</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ giữ chân đa năng : 02 bộ</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giày: 02 chiếc</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận tay cầm kéo nắn : 02 bộ</span></p><p> <span style="color: red;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm chỉnh góc kéo nắn: 02 bộ</span></p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:09:57.443 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:09:57.443
2308 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch Agilia VP VN | Agilia VP VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: inherit;">Bơm&nbsp;truyền&nbsp;dịch&nbsp;tự&nbsp;động&nbsp;hệ&nbsp;thống&nbsp;kín</span></p> |  |  | <p><span style="background-color: inherit;">1.1&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;(Cao /&nbsp;Rộng&nbsp;/&nbsp;Sâu): 135mm x 190mm x 170mm,&nbsp;Trọng&nbsp;lượng:&nbsp;2,0 kg.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.2&nbsp;Màn&nbsp;hình: LCD&nbsp;đơn&nbsp;sắc&nbsp;xanh,&nbsp;kích&nbsp;cỡ&nbsp;tối&nbsp;thiểu&nbsp;66mm x 33mm,&nbsp;điểm&nbsp;ảnh&nbsp;256x128&nbsp;điểm&nbsp;ảnh.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.3&nbsp;Khoá&nbsp;treo&nbsp;xoay&nbsp;đa&nbsp;năng:&nbsp;có&nbsp;thể&nbsp;cho&nbsp;phép&nbsp;treo&nbsp;máy&nbsp;theo&nbsp;trục&nbsp;thẳng&nbsp;đứng&nbsp;hoặc&nbsp;gắn&nbsp;lên&nbsp;thanh&nbsp;nằm&nbsp;ngang.</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.4&nbsp;Thiết&nbsp;kế&nbsp;ghép&nbsp;nối&nbsp;xếp&nbsp;chồng&nbsp;máy: Cho&nbsp;phép&nbsp;chồng&nbsp;đến&nbsp;3&nbsp;máy&nbsp;lên&nbsp;nhau&nbsp;khi&nbsp;xách,&nbsp;hoặc&nbsp;treo&nbsp;trên&nbsp;cột&nbsp;truyền&nbsp;trong&nbsp;khi&nbsp;đang&nbsp;hoạt&nbsp;động</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">1.5 Pin&nbsp;sạc:&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">- Pin&nbsp;loại&nbsp;Li-ion 7.2V, 2.2 Ah,&nbsp;thông&nbsp;tin&nbsp;về&nbsp;dung&nbsp;lượng&nbsp;pin&nbsp;hiển&nbsp;thị&nbsp;trên&nbsp;màn&nbsp;hình.&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Thời&nbsp;gian&nbsp;hoạt&nbsp;động: &gt; 8&nbsp;giờ&nbsp;với&nbsp;tốc&nbsp;độ&nbsp;truyền&nbsp;25 ml/giờ, &gt;5&nbsp;giờ&nbsp;tại&nbsp;tốc&nbsp;độ&nbsp;1200ml/giờ</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Thời&nbsp;gian&nbsp;sạc:</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">+ Khi&nbsp;không&nbsp;hoạt&nbsp;động&nbsp;&lt; 6&nbsp;giờ&nbsp;</span>&nbsp;</p><p><span style="background-color: inherit;">+ Khi&nbsp;hoạt&nbsp;động&nbsp;&lt; 20&nbsp;giờ</span>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.650 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-15T11:46:58.003
2309 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU ĐIỆN DI (MÁY ĐIỆN PHÂN THUỐC) | Pocket Physio IONOTENS |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p> • Viêm mổm lồi cầu</p><p>• Viêm gân</p><p>• Đau đầu gối</p><p>• Toning</p><p>• Ionophoresis cho đau và viêm</p><p>• Các ứng dụng phụ khoa giảm đau</p><p>• Đau lưng</p><p>• Ứng dụng Hyperhidrosis</p><p>• Cơ bắp khởi động</p><p>• Hội chứng ống cổ tay</p><p>• Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p><p>• Hiệu ứng giãn nở và tăng sinh</p><p>&nbsp;</p><p> <strong>CHƯƠNG TRÌNH / ỨNG DỤNG</strong></p><p>&nbsp;</p><p>• Tác dụng chống viêm và khử độc</p><p>• Phục hồi chức năng sau chấn thương</p><p>• Hiệu ứng Trophic cho Traumas với Edemas</p><p>• Hiệu ứng thư giãn cho cơ bắp mệt mỏi</p><p>• Capillarisation</p><p>• Kích thích cơ bắp bị kiểm soát</p><p>• Đau cổ</p><p>• Kích thích cơ bắp Normoinnervated</p><p>• Bong gân</p><p>• Căng cơ</p><p>• Đau cấp tính và mãn tính</p><p>• Phát triển sức mạnh</p><p>Viêm mổm lồi cầu</p><p>• Viêm gân</p><p>• Đau đầu gối</p><p>• Toning</p><p>• Ionophoresis cho đau và viêm</p><p>• Các ứng dụng phụ khoa giảm đau</p><p>• Đau lưng</p><p>• Ứng dụng Hyperhidrosis</p><p>• Cơ bắp khởi động</p><p>• Hội chứng ống cổ tay</p><p>• Phục hồi từ mệt mỏi cơ bắp</p><p>• Hiệu ứng giãn nở và tăng sinh</p> |  |  | <p>Bộ kích thích điện cho giảm đau chống viêm, Bao gồm TENS, (điện phân thuốc), các chương trình cài sẵn 34 + 4 chương trình miễn phí.</p> <p>Nguồn điện: pin sạc / nguồn điện</p> <p>Kênh đầu ra: 02 kênh độc lập</p> <p>Cường độ (mA): 0-120</p> <p>Tần số (Hz): 1-200</p> <p>Phát xạ: Liên tục / điều biến</p> <p>Thời gian xung: 50 μs-1 giây</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:14:22.597 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:14:22.639
2310 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250M một cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS250M |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li><li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T09:26:33.456 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-27T10:11:05.374
2311 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS60 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS60</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông</li> <li>Hình ảnh hoà âm Harmonic, hình ảnh toàn phổ FSI, hình ảnh lọc nhiễu SRF</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Kỹ thuật phân giải động ClearVision, kỹ thuật phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Ổ đĩa DVD</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T13:31:01.453 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:28:47.486
2312 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẫu thuật TSA-40 | TSA-40 |  | Hàn Quốc | Medipartner Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <ul><li class="ql-align-justify">Sử dụng bơm chân không Piston không dầu, độ bền cao, tiếng ồn thấp</li><li class="ql-align-justify">Dễ bảo hành, dễ vận hành</li><li class="ql-align-justify">Có bánh xe giúp di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Chai đựng dung dịch dung tích lớn</li><li class="ql-align-justify">Chai đựng được sản xuất bằng chất liệu Carbon tổng hợp đặc biệt có thể hấp tiệt trùng không rạn, vỡ</li><li class="ql-align-justify">Áp lực hút tối đa có thể đạt tới 735mmHg</li><li class="ql-align-justify">Chai đựng được thiết kế phía trước dễ dàng tháo lắp</li><li class="ql-align-justify">Ống hút được làm bằng Silicon dễ tiệt trùng</li><li class="ql-align-justify">Thiết kế trang nhã, nhẹ nhàng</li><li class="ql-align-justify">Có van điều chỉnh áp lực hút</li><li class="ql-align-justify">Có đồng hồ thể hiện áp lực hút</li><li class="ql-align-justify">Có hệ thống đèn báo tình trạng hoạt động</li><li class="ql-align-justify">Có hệ thống tự ngừng hoạt động khi dịch tràn</li><li class="ql-align-justify">Có công tắc điều khiển hoạt động bằng chân</li><li class="ql-align-justify"><br></li></ul> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360(L) x 420(W) x 840(H) mm</li><li class="ql-align-justify">Bơm Chân không không dầu</li><li class="ql-align-justify">Áp lực hút 735mmHg có thể hiệu chỉnh được</li><li class="ql-align-justify">Tốc độ hút50 Lít/phút</li><li class="ql-align-justify">Bình chứa dịch3000Cc x 2 bình</li><li class="ql-align-justify">Công suất 250W</li><li class="ql-align-justify">Điện áp 110V~220V, 50/60Hz</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng20Kg</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2020-11-24T14:48:05.715 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2020-11-24T14:48:05.913
2313 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phòng mổ tích hợp | EUROVAC H-90 | EUROVAC H-90 |  | Hàn Quốc | HERSILL, S.L, |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm null |  |  | 64000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 90L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg.</li> <li>Công suất: 250 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 V, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 890 x 580 x 440 mm</li> <li>Khối lượng: 24 kg</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 90L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg.</li> <li>Công suất: 250 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 V, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 890 x 580 x 440 mm</li> <li>Khối lượng: 24 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:36:38.201 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17T15:36:38.278
2314 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí NO2 bar lắp nổi tường | 743-4431 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>Vernier: NO2</p> <p>Weight: 490g</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 55px; top: -5.5px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:20:50.956 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T09:20:50.982
2315 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao, 1 cửa, dung tích 322 lít | VS 4/1 |  | Italy | Steelco S.p.A. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-30T11:00:55.126 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-30T11:00:55.126
2316 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hoá tự động NeoCube | Neochem 25 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2022-12-31 | <h1>Máy phân tích sinh hoá tự động NeoCube</h1><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Model: NeoChem 25 / NeoCube</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Hãng sản xuất: NeoMedica – Châu Âu </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Lắp ráp tại: Châu Âu</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Tiêu chuẩn :&nbsp;ISO 9001, ISO 13485 </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy mới 100%</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Mô tả sản phẩm:</strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"> </span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">NeoCube là một máy phân tích sinh hóa tự động di động nhỏ, có nhiệm vụ cung cấp phân tích sinh hóa nhanh và chính xác với giá cả phải chăng.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy phân tích hoạt động đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Tất cả các bước đều được tự động hóa và bạn có thể nhanh chóng có được kết quả máu đáng tin cậy chỉ trong ba bước đơn giản.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Thiết bị có thể phát hiện tối đa 26 thông số, 17 thông số riêng lẻ trên một bảng (bao gồm cả thông số được tính toán), với 7 bảng khác nhau có sẵn.</span></li></ul><p><br></p> |  |  | <ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">NeoCube là một máy phân tích sinh hóa tự động di động nhỏ, có nhiệm vụ cung cấp phân tích sinh hóa nhanh và chính xác với giá cả phải chăng.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Máy phân tích hoạt động đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Tất cả các bước đều được tự động hóa và bạn có thể nhanh chóng có được kết quả máu đáng tin cậy chỉ trong ba bước đơn giản.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Thiết bị có thể phát hiện tối đa 26 thông số, 17 thông số riêng lẻ trên một bảng (bao gồm cả thông số được tính toán), với 7 bảng khác nhau có sẵn.</span></li></ul><p><br></p> | <p>bảo hành , sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-12-01T08:18:05.527 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-12-01T08:18:05.599
2317 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường massage tự động | PN36N |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 50000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p><span style="color: black;">Thiết kế khung sườn bằng sắt - nhôm chắc chắn, chân đế được làm bằng gỗ.</span></p><p><span style="color: black;">Bảng điều khiển chương trình bằng màn hình LCD với 10 chế độ tự động.</span></p><p><span style="color: black;">Được trang bị 5 con lăn&nbsp;+ 15 con lăn ngọc bích cấm tay</span></p><p><span style="color: black;">7 con lăn ngọc bích massage hồng ngoại toàn cơ thể</span></p><p><span style="color: black;">Chế độ massage xung nhiệt sưởi ấm ấm 20-800C</span></p><p><span style="color: black;">Điều chỉnh góc nghiên ghế tựa lưng tự động theo nhu cầu</span></p><p><span style="color: black;">Chế độ massage chân bằng túi khí hiệu quả cao</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Thiết kế khung sườn bằng sắt - nhôm chắc chắn, chân đế được làm bằng gỗ.</span></p><p><span style="color: black;">Bảng điều khiển chương trình bằng màn hình LCD với 10 chế độ tự động.</span></p><p><span style="color: black;">Được trang bị 5 con lăn&nbsp;+ 15 con lăn ngọc bích cấm tay</span></p><p><span style="color: black;">7 con lăn ngọc bích massage hồng ngoại toàn cơ thể</span></p><p><span style="color: black;">Chế độ massage xung nhiệt sưởi ấm ấm 20-800C</span></p><p><span style="color: black;">Điều chỉnh góc nghiên ghế tựa lưng tự động theo nhu cầu</span></p><p><span style="color: black;">Chế độ massage chân bằng túi khí hiệu quả cao</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T14:55:56.777 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-08T10:19:08.385
2318 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẫu thuật | Vaculine Maxi |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy hút dịch 50L/ phút, 2 bình 3L</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T10:29:02.607 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T14:15:36.235
2319 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:49.880 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:49.880
2320 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL 640 | XL-640 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: XL-640</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd&nbsp;</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 &amp; ISO 13484</p> | [5 empty] | Các hóa chất xét nghệm sinh hóa |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T17:23:05.914 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T17:24:55.633
2321 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy ủ Elisa IPS | IPS |  | Pháp | Bio-Rad |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>IPS là máy ủ khay vi thể, được thiết kế để truyền môi trường nhiệt độ được điều chỉnh cho kết quả tối ưu với những xét nghiệm đòi hỏi nhất.</p><p><br></p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 120 / 230 VAC</p><p>Nhiệt độ vận hành: 15 - 30<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm: 20 - 90%</p><p><strong>Sức chứa </strong>1 – 4 khay vi giếng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:49:17.495 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T11:49:17.524
2322 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí nén 4 bar lắp âm tường | 743-3905 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>ệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> |  |  | <p>Concealed: Air</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-16T17:15:48.557 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:53:34.865
2323 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S300 | S300 |  | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 51000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p> <p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.</p> <p>Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;<br /> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p> <p>Chế độ truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN, PCA/PCEA*, TCI/TIVA*</p> <p>Đơn vị truyền đa dạng:&nbsp;ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h</p> <p>Thư viện thuốc lưu trữ đến 5000 quy trình định lượng thuốc</p> <p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p> <p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p> <p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 gi</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15T10:23:23.474 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:09.901
2324 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường | Magnetronic MF-2 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 187200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>Máy trị liệu từ trường - Thiết bị chỉ sử dụng được chức năng cục bộ các vị trí trên cơ thể, tay, chân...</p><p>Tùy thuộc vào như cầu thực tế khách hàng lựa chọn cấu hình cung cấp và thêm tính năng riêng.</p> |  | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp lên phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ cục bộ</p><p>01x Dây co giãn cố định cuộn phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng sản phẩm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai kênh trị liệu độc lập với các điều chỉnh riêng biệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10%, 50Hz, 70VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải tần số từ trường:&nbsp;1÷150 Hz</p><p>Màn hình màu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn 5 cuộn từ bao gồm các cuộn từ kích thước khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cuộn từ chuyên dụng để điều trị đầu, các vùng cơ thể và chân tay nhỏ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:15:15.095 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:15:15.138
2325 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống chụp Nhũ ảnh 3D và sinh thiết tự động Stereotaxy | Senographe Pristina |  | Pháp | GE Medical Systems SCS |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 14500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p><br></p><p><strong>Hệ thống X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D - Tomosynthesis</strong></p><p>Model<strong>: Senographe Pristina</strong></p><p>Hãng: <strong>GE</strong></p><p>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Senographe Pristina cung cấp đầy đủ các tính năng cho giải pháp trong lĩnh vực nhũ khoa bao gồm các khả năng sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp, với thiết kế tiện dụng cho các kỹ thuật viên vận hành, đặc biệt là tạo sự thoải mái cho bệnh nhân và quy trình xử lý công việc một cách nhanh chóng và liên tục.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Senographe Pristina sử dụng tấm thu kỹ thuật số - detector kích thước 24 x 29 cm, được thiết kế để có thể phủ được <strong>vùng chụp rộng</strong> với quy trình chụp nhanh và hiệu quả. Với tuyến vú có kích thước nhỏ cũng có thể dễ dàng chụp với bất kỳ góc chụp bởi <strong>tấm ép có thể trượt</strong> tại cả hai bên của detector. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ <strong>Dual track</strong> trên bóng phát tia Artemis chỉ có ở GE với 2 vật liệu <strong>Molybdenum</strong> (Mo – cho mô vú thường) <strong>kết hợp Vanadium</strong> và <strong>Rhodium</strong> (Rh – cho mô vú dày). Với vật liệu Rh giúp chụp những vùng vú có mật độ dày (Dense Breast) cho ảnh rõ hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự động tối ưu hóa thông số (AOP):</strong> phát tia hoàn toàn tự động chọn tất cả các thông số phát tia dựa trên đặc tính phóng xạ của độ dày mô vú cho chất lượng hình ảnh vượt trội và nhất quán: kV, mAs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Liều tia khi chụp 3D</strong> - &nbsp;Tomosynthesis được thiết kế <strong>tương đương với liều tia khi chụp 2D tiêu chuẩn</strong> với cùng góc chụp.</p><p>-Chế độ chụp 3D tiên tiến <strong>“Step and Shoot”</strong> đầu bóng dừng mỗi khi phát tia nhằm tránh việc nhòe hình so với việc phát tia liên tục</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:55:32.596 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T14:55:32.669
2326 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy đốt khối u bằng vi sóng | Thiết bị đốt khối u bằng sóng vi ba TATO và phụ kiện | TATO2 |  |  | Biomedical S.r.l |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <ul> <li>Thân máy chính TATO2: 01 máy</li> <li>Bộ phận chuyển mạch <strong>04 đầu đốt</strong> với cánh tay cơ: 01 bộ</li> <li>Cáp đồng trục cho truyền tải MW(Microwave) : 01 bộ</li> <li>Cáp dữ liệu: 01 bộ</li> <li>Cáp điện: 01 bộ</li> <li>Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc</li> <li>Xe đẩy thiết bị: 01 chiếc</li> <li>Bộ kim đốt tiêu chuẩn: 01 cây</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Nguồn cung cấp sử dụng nguồn điện 230V/AC. Nguồn cấp điện cho bộ điều khiển, máy phát&nbsp; sóng, cấp điện cho bộ giao diện của máy.</li> <li>Bộ điều khiển là bản mạch phần cứng, thực hiện các chức năng điều khiển toàn hệ thống. Như điều khiển máy phát sóng, bộ chuyển mạch.</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LCD 7 inch với độ phân giải 800x480 với đèn nền LED. Cho phép thực hiện các thao tác cài đặt máy, thiết lập chế độ điều trị, thông số về nguồn cung cấp cũng như thời gian điều trị phù hợp.</li> <li>Máy phát sóng hoạt động ở tần số 2.45 GHz và có công suất cực đại lên tới 120W. Máy phát sóng được áp dụng công nghệ VLL ™ (Very Low Loss), ống thông của TATOpro không quá nóng trong suốt quá trình, máy không cần hệ thống làm mát, ưu điểm này giúp máy có thiết kế nhỏ gọn hơn. Máy truyền tải nhiệt ở mật độ ổn định.</li> <li>Kim đốt TATOpro có gắn kèm cảm biến nhiệt độ điện từ, một thiết bị phụ trợ đặc biệt sử dụng nhãn tinh thể lỏng nhạy để điều chỉnh nhiệt độ ngay trên thân đầu đốt.</li> <li>Nhờ vào công nghệ FSS<sup>TM</sup> (Chuyển đổi Tuần tự Nhanh) tích hợp trong đơn vị tự phân bổ năng lượng, TATO có thể xử lý tối đa bốn đầu đốt chỉ với một máy phát.</li> </ul> <p style="margin-left:1.0in;">&nbsp;</p> <ul> <li>TATOpro là đầu dò MW đầu tiên cho phép đưa cảm biến dẫn đường điện từ vào cơ thể để đặt vị trí với mức độ chính xác nhất có thể.</li> </ul> <p style="margin-left:1.0in;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:1.0in;">&nbsp;</p> <ul> <li>Bộ phận chuyển mạch của máy phát sóng, kết nối với kim TATOpro thông qua cáp đồng trục. Dòng năng lượng được chuyển đổi từ máy phát sóng, truyền qua kim TATOpro có tần suất cao, giúp ổn định nhiệt trong thời gian điều trị.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2020-11-12T10:54:41.138 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2020-11-17T09:22:23.323
2327 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP CƯỚNG BỨC CHO KHỚP GỐI -CPM | SPECTRA ESSENTIAL |  | Pháp | Kinetec SAS |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Chiều dài/rộng : 95/33 </p><p>-&nbsp;Độ rộng bàn trượt : 25 cm</p><p>-&nbsp;Có chức năng điều chỉnh tương tự </p><p>-&nbsp;Có chức năng điều chỉnh xúc giác </p><p>-&nbsp;Tốc độ (in °/minute) : 45° - 155°/phút</p><p>-&nbsp;Khóa bệnh nhân ngăn ngừa thay đổi chương trình tình cờ và thương tích tiềm năng.</p><p>-&nbsp;Bắt đầu / Dừng / và đảo ngược luôn có thể truy cập ..</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh chính xác các thông số thiết yếu của hoạt động :</p><p>-&nbsp;ROM, tốc độ, tạm dừng ở giới hạn duỗi hoặc uốn cong.</p><p>-&nbsp;Điện áp : 90 - 260 V</p><p>-&nbsp;Công suất : 50 VA</p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ : Type BF/Class I</p><p>-&nbsp;Có khả năng tương thích EMC </p><p>-&nbsp;Có chứng nhận&nbsp;CE</p><p><strong style="color: black;">Phạm vi chuyển động các góc :</strong></p><p>-&nbsp;Góc uốn gập :&nbsp;120°</p><p>-&nbsp;Góc mở rộng :&nbsp;-10°</p><p>-&nbsp;Góc uốn hông :&nbsp;75°</p><p>-&nbsp;Góc mở hông :&nbsp;10°</p><p><strong style="color: black;">Tư thế chân các góc:</strong></p><p>-&nbsp;Góc uốn bàn chân :&nbsp;40°</p><p>-&nbsp;Góc uốn lưng :&nbsp;30°</p><p><strong style="color: black;">Kích thước bệnh nhân</strong></p><p>-&nbsp;Trọng lượng tối đa :&nbsp;130 kg</p><p>-&nbsp;Chiều cao bệnh nhân :&nbsp;145 - 195cm</p><p>-&nbsp;Độ dài cẳng chân :&nbsp;71 - 99 cm</p><p>-&nbsp;Xương ống chân :&nbsp;38 - 53 cm</p><p>-&nbsp;Xương đùi : 33 - 46 cm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 12 kg<span style="color: black;"> </span></p><p><strong>Môi trường</strong></p><p>-&nbsp;Điều kiện lưu trữ / vận chuyển:</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ: -40 đến 70 ° C / -40 đến 160 ° F</p><p>-&nbsp;Độ ẩm tương đối: lên đến 90%</p><p>-&nbsp;Điều kiện hoạt động:</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ phòng: 10 đến 40 ° C / 50 đến 105 ° F</p><p>Độ ẩm tương đối: lên đến 80%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:18:37.296 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:18:37.346
2328 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 885000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:43:42.812 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-27T10:13:16.580
2329 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS50 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT |  | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>02 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò Convex (C2-8), tần số 2MHz – 8MHz, ứng dụng siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li> <li>Đầu dò Linear (LN5-12), tần số 5MHz – 12MHz ứng dụng siêu âm mạch máu, phần nông, cơ xương khớp.</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T13:25:02.347 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:29:03.386
2330 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX450 |  | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 1 |  |  | 565000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30T22:09:14.059 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20T16:58:44.169
2331 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | CETUS X15 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 294000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD màu 15.6 inch cảm ứng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 10 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính toán mạnh mẽ (Huyết học, Thuốc giảm đau, Oxy, Thông khí)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện máy tạo nhịp tim</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpO2 hỗ trợ PVI và PI, độ tưới máu thấp 0.2%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô-đun độ mê sâu và theo dõi giãn cơ tùy chọn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 đến HIS</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chế âm xung SpO2 (Âm sắc)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ đầu ra VGA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc có thể lên đến 5 giờ sử dụng </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá xu hướng đồ họa &amp; bảng (120 giờ)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 giờ xem xét sóng công bố đầy đủ cho mỗi bệnh nhân (được lưu trong thẻ SD)</p> |  |  | <p>Màn hình 15.6 LCD TFT cảm ứng</p><p>Độ phân giải: 1366 x 768</p><p>Số lượng sóng: 12 dạng sóng</p><p><strong>Điện tâm đồ</strong></p><p>Đạo trình: 5 đạo trình</p><p>Nhịp tim (Định dạng số)</p><p>Dạng sóng ECG: 2 kênh, 7 kênh, 12 kênh</p><p>Độ nhạy hiển thị: 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1.0), 20 mm / mV (× 2.0)</p><p>Tốc độ quét sóng: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / giây, 50 mm / giây</p><p>Băng thông</p><p><strong>I / O</strong></p><p>LAN: 1 cổng RJ45 tiêu chuẩn</p><p>Mạng WLAN: IEEE802.11b / g / n</p><p><strong>&nbsp;RESP</strong></p><p>Phương pháp đo: điện lồng ngực sinh học</p><p>Đo đạo trình: Đạo trình I, II</p><p>Sóng: × 0,25, × 0,5, × 1, × 2</p><p>Hô hấp: 0,5-5Ω</p><p>Đường cơ sở: 500-4000Ω</p><p>Đạt được: 10 lần nâng cấp</p><p>Tốc độ quét: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s</p><p>Hiển thị nhịp thở và báo động ngưng thở</p><p><strong>&nbsp;Nhịp tim</strong></p><p>Phạm vi: 30 ~ 254 bpm</p><p>Độ phân giải: 1bpm</p><p>Độ chính xác: ± 2bpm (không chuyển động) ± 5bpm (chuyển động)</p><p>Tốc độ làm mới: 1 giây</p><p><strong>&nbsp;TEMP</strong></p><p>Độ chính xác: ± 0,1 ° C hoặc ± 0,2 ° C ° F (không có đầu dò)</p><p>Phạm vi đo: 5 ~ 50 ° C (41 ~ 122 ° F)</p><p>Kênh: Twochannels</p><p>Độ phân giải: 0,1 ° C</p><p>Thông số: T1, T2andTD</p><p>Đo nhịp tim</p><p><strong>&nbsp;Độ bão hòa oxy</strong>: </p><p>Đo 0-100% phạm vi</p><p>Dạng sóng-Plethysmograph xung.</p><p>Điện cực cảm biến tái sử dụng.</p><p><strong>NIBP</strong></p><p>Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động</p><p>Dải áp suất: 0-280 mmHg</p><p><strong>&nbsp;SpO2</strong></p><p>Số đo: 0-100%</p><p>Độ phân giải: 1%</p><p>Độ chính xác: ± 2% (70-100%, Người lớn / Trẻ em); </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 3% (70-100%, Trẻ sơ sinh);</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-69%, không xác định</p><p>Tốc độ Làm mới: 1s</p><p><strong>IBP </strong></p><p>Kênh: 2 kênh</p><p><strong>EtCO2 Mainstream </strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-02T15:19:45.800 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-02T15:19:45.893
2332 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện Tivato 700 (cấu hình cơ bản) | Tivato 700 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phâu thuật Ngoại thần kinh, Cột Sống, Chấn thương chỉnh hình, Tai Mũi Họng, Vi phãu mạch máu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:09:37.129 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:10:54.444
2333 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-V |  |  | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-V đã có gần&nbsp;20&nbsp;năm ra đời và phát triển, là loại máy ứng dụng sớm nhất kĩ thuật tán sỏi năng lượng thấp, sử dụng phương pháp định vị hai hướng bằng tia X quang, nguồn sóng kích sốc có thể lựa chọn góc độ phát xung tùy ý, giường điều trị linh hoạt, đa năng, hệ thống định vị bằng siêu âm&nbsp;sử&nbsp;dụng thuận tiện. Những đặc điểm cải tiến trong thiết kế đã giúp cho sự ra đời của HK.ESWL-V đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tán sỏi Trung Quốc. Quá trình nâng cấp, cải tiến kĩ thuật sau này đã giúp cho dòng máy này ngày càng trở nên hoàn thiện. Hiện tại đây là một trong những dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất của Huệ Khang.&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-11-13T15:56:45.385 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2020-12-31T00:00:10.224
2334 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Xe đẩy bệnh nhân | PT 3300 – GS |  | Malaysia | LKL Advance Metaltech Sdn. Bhd. |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 12000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>- Kích thước của cáng: Dài 2100mm ± 10mm, Rộng 600mm ± 5mm, Cao 200mm ± 5mm. - Kích thước của xe đẩy: Dài 1800mm ± 5mm, Rộng 650mm ± 5mm, Cao điều chỉnh từ 450mm đến 800mm - Chiều cao lan can 250mm so với mặt cáng. Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu: từ 0o đến 45o, có nhièu nấc và được cố định ở mỗi nấc. Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập kênh, chắc chắn. - Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được. Có cọc treo trai hoặc túi chuyền dịch;có 4 bánh xe inox F120, 2 bánh có phanh. - Xe cáng được đánh bóng sáng. Có đệm mút liên doanh Việt – Nhật dầy 50mm phù hợp với cáng. - Cáng chịu được tải trọng tối đa 150 kg.</p> |  | <p>- Kích thước của cáng: Dài 2100mm ± 10mm, Rộng 600mm ± 5mm, Cao 200mm ± 5mm. - Kích thước của xe đẩy: Dài 1800mm ± 5mm, Rộng 650mm ± 5mm, Cao điều chỉnh từ 450mm đến 800mm - Chiều cao lan can 250mm so với mặt cáng. Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu: từ 0o đến 45o, có nhièu nấc và được cố định ở mỗi nấc. Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập kênh, chắc chắn. - Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được. Có cọc treo trai hoặc túi chuyền dịch;có 4 bánh xe inox F120, 2 bánh có phanh. - Xe cáng được đánh bóng sáng. Có đệm mút liên doanh Việt – Nhật dầy 50mm phù hợp với cáng. - Cáng chịu được tải trọng tối đa 150 kg</p> | <p>- Kích thước của cáng: Dài 2100mm ± 10mm, Rộng 600mm ± 5mm, Cao 200mm ± 5mm. - Kích thước của xe đẩy: Dài 1800mm ± 5mm, Rộng 650mm ± 5mm, Cao điều chỉnh từ 450mm đến 800mm - Chiều cao lan can 250mm so với mặt cáng. Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu: từ 0o đến 45o, có nhièu nấc và được cố định ở mỗi nấc. Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập kênh, chắc chắn. - Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được. Có cọc treo trai hoặc túi chuyền dịch;có 4 bánh xe inox F120, 2 bánh có phanh. - Xe cáng được đánh bóng sáng. Có đệm mút liên doanh Việt – Nhật dầy 50mm phù hợp với cáng. - Cáng chịu được tải trọng tối đa 150 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:45:03.018 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:45:03.104
2335 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc và phụ kiện Visulas Trion Combi (cấu hình cơ bản) | Visulas Trion Combi |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4703000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa bước sóng kết hợp Laser YAG&nbsp;</p> |  |  | <p>Kỹ thuật phần đèn khe:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe đồng trục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tia laser quang đông: chỉnh liên tục 50- 1,000 µm ( không qua kính tiếp xúc), &nbsp;tiêu điểm, đường kính lớn hơn phụ thuộc vào kính tiếp xúc dùng.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục độ sáng&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, điều chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Kỹ thuật phần Laser Yag:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu Laser : Bước sóng 1064 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu: Super Gaussian<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng phá quang: &nbsp;2,5 mJ trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài xung : &lt; 4 ns (khoảng 2-3 ns)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng cực đại: nhịp đơn 10 mJ, nhịp đôi 23 mJ, nhịp ba 35 mJ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức đặt năng lượng: 22 mức<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tần số xung lặp lại: &nbsp;cực đại 2,5 Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tiêu điểm: 10 &nbsp;μm trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc mở: 16 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Kiểu 4 điểm, &nbsp;diode 670 nm, năng lượng 5 μW-150 μW<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dịch chuyển tiêu cự: Kiểu cố định: +150 μm; 0; –150 μm<br /> Kỹ thuật laser 3 bước sóng:<br /> Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: thể rắn tần số kép (Frequency-doubled solid-state laser)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532 nm, 561 nm, 659 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng 630 – 670 nm, có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điện áp: 100V-240V 50/60Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): 10 đơn 3000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đa điểm): &nbsp;20 to 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): 100- 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân: 1.5 W (532 nm), 0.8 W (561 nm), 1.0 W (659 nm)&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 785 x Rộng 330 x Sâu 670 mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 48 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T16:15:06.207 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:52:20.479
2336 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 25 thông số | Phoenix NCC 61 |  |  | NeoMedica D.O.O. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 680000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-01-19 | <ul><li>Máy phân tích huyết học tự động Phoenix NCC 61 là mô hình tiên tiến nhất trong hàng loạt các máy phân tích huyết học của hãng Neomedica</li><li>Đặc trưng bởi cách vận hành đơn giản, chi phí hợp lý, cho kết quả nhanh và chính xác với 5 thành phần riêng biệt</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:13:24.897 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19T14:29:09.481
2337 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | HK.ESWL-Vm |  | Trung Quốc | Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co.Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4680000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-20 | 2021-05-31 | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: gray;">Sự ra đời của máy tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL-Vm đã đánh 1 dấu mốc quan trọng trong con đường phát triển của Huệ Khang. Thiết kế mang tính toàn cầu hóa và nguồn nguyên vật liệu ổn định đã giúp cho các kĩ sư Huệ Khang có cơ hội được thể hiện nhưng ý tưởng thiết kế độc đáo, vượt trội. Cùng với việc theo đuổi sự hoàn hảo về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, Huệ Khang càng coi trọng tính ứng dụng của sản phẩm đối với các bác sỹ và bệnh nhân, vì vậy, những thiết kế mang tính đa dụng của công ty đã mang đến ngày càng nhiều lựa chọn cho Ứng dụng lâm sàng.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: gray;">Máy tán sỏi ngoài cơ thể Model HK.ESWL – Vm tập hợp đầy đủ các tính năng cần thiết trong việc điều trị sỏi Hệ tiết niệu như: tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng tia X, tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm, kiểm tra sỏi, chụp X quang. Đây chính là bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu hoàn thiện các tính năng cần thiết và đầy đủ nhất trong việc điều trị sỏi Hệ tiết niệu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Huệ Khang.</span></li></ul><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2021-01-20T18:28:47.823 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hằng Khang | 2021-01-20T18:28:47.823
2338 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhãn áp kế H-4810 | H-4810 |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8400000 | t | Bộ | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Nhãn áp kế H-4810 </p><p>Bộ đo nhãn áp với thước đo, 2 quả cân, hộp đựng </p><p>Schioetz Tonometer, model D, spec. 5 </p> |  |  | <p>Nhãn áp kế H-4810 </p><p>Bộ đo nhãn áp với thước đo, 2 quả cân, hộp đựng </p><p>Schioetz Tonometer, model D, spec. 5</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:24:42.853 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:24:42.893
2339 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt/ Dao mổ điện | Kentamed hARTT 400 |  | Bulgaria | Kentamed Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Dao mổ điện 400W</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T15:23:16.193 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T15:23:16.297
2340 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy huyết học tự động 19 thông số Celtac α | MEK-6510K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 375000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-29 | 2020-11-29 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 19 THÔNG SỐ, CÔNG SUẤT 60 MẪU/ GIỜ</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-29T11:43:45.389 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-29T00:00:00.234
2341 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Thrombolyzer XRC | Thrombolyzer XRC |  | Đức | Behnk Elektronik GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 1097900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG</b></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T15:29:27.488 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:01.983
2342 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser châm kết hợp laser chiếu ngoài và điện trị liệu | Multitronic MT-4 |  | Ba Lan | EIE |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 225500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị Multitronic MT-4 là Thiết bị có thể sử dụng chức năng laser đơn thuần hoặc có thể lựa chọn nâng cấp thêm chức năng điện trị liệu.</p> |  | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp nâng cao</strong></p><p><span style="color: black;">Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp được phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu phát Laser: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Giá đỡ đầu phát: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Kính bảo vệ mắt: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình phụ kiện cung cấp theo máy nâng cấp kết hợp</strong></p><p><span style="color: black;">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện đen</span></p><p><span style="color: black;">01x Dây cáp kích thích điện trắng</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực cao su chì 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Điện cực thép 9x9mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</span></p><p><span style="color: black;">04x Dây buộc co dãn</span></p><p><span style="color: black;">01x Đầu phát laser </span></p><p><span style="color: black;">01x Đỡ cố định đầu phát</span></p><p><span style="color: black;">01x Kính bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</span></p> | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hiện đại, có hai kênh điều trị điện xung và 1 kênh điều trị bằng laser kích thích</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời cùng lúc.</span></p><p><strong style="color: black;">Tính năng bổ sung:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra được phiên bản phần mềm hiện tại</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng phác đồ đã hoàn thành điều trị </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra số lượng thời gian điều trị</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm điện cực</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh âm thanh</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Tính năng điều trị bằng Laser:</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ liên tục và xung.</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng lặp lại liều điều trị.</span></p><p><span style="color: black;">Tính năng đo công suất đầu phát laser thực tế</span></p><p><span style="color: black;">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Type BF</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 kg</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335x270x125 mm</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s ¸ 99 min</span></p><p>Tính năng nâng cấp thêm điện xung trị liệu :</p><p>• Hai kênh điều trị hoàn tòan độc lập</p><p>• Lựa chọn các dạng sóng khác nhau để kích ...</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:15:43.784 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03T15:15:43.820
2343 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 03 chức năng điều khiển bằng tay quay | HF1135A |  | Ấn Độ | Narang Medical |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế |  | Nhóm 6 |  |  | 24000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-04 | <p>-&nbsp;Sản xuất năm 2020, mới 100%</p> <p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Giường quay tay (3 chức năng) có thể điều chỉnh tấm tựa lưng, đỡ chân và điều chỉnh chiều cao bằng ba tay quay nhẹ nhàng</p> <p>-&nbsp;Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có chất lượng cao và có thể di chuyển và thay thế được</p> <p>-&nbsp;Lan can bằng nhôm bọc nhựa epoxy, có nút khóa/mở giúp nâng lên/thu gọn dễ dàng</p> <p>-&nbsp;Mặt giường nằm làm bằng thép nhẹ được phủ nhựa epoxy và được chia làm 4 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt</p> <p>-&nbsp;Bốn bánh xe có khóa hãm riêng biệt</p> <p>-&nbsp;Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường</p> <p>-&nbsp;Kích thước: L 2140 x W 940 x H 460-700mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-04T16:18:55.221 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-04T00:00:00.533
2344 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch (Máy hút đờm) | New Askir 30 |  | Italy | CA-MI S.R.L. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | Italy | Nhóm 3 |  |  | 8250000 | t | Cái | true | 2020-11-21 | 2021-05-31 | <p class="ql-align-justify">NEW ASKIR 30 là máy hút dịch (hút đờm) loại để bàn dùng để hút các chất lỏng cơ thể (chất nhầy, đờm nhớt), miệng, mũi và hút dịch khí quản cho người lớn. </p><p class="ql-align-justify">Máy có công suất hút mạnh mẽ lên đến 40 lít/phút.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Motor:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p class="ql-align-justify">Cấp nguồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">220/230V-50/60Hz </p><p class="ql-align-justify">Phân loại ISO 10079-1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Áp lực cao/ Dòng cao</p><p>Áp suất chân không tối đa (có thể điều chỉnh):</p><p>&nbsp;-0.80Bar ;&nbsp;-80kPa; -600mmHg</p><p class="ql-align-justify">Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa:</p><p class="ql-align-justify">40 lít/phút</p><p class="ql-align-justify">Mức nhiễu ồn:</p><p class="ql-align-justify">60,5 dBA</p><p class="ql-align-justify">Chu kỳ hoạt động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Liên tục </p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng:</p><p class="ql-align-justify">4.15 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">35 x 18 x 21 cm</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-21T11:34:30.285 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-21T11:34:30.370
2345 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL 200 | XL-200 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic |  | Nhóm 4 |  |  | 854000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 200 test/h</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> |  |  |  |  | Bóng đèn, dây bơm | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T17:34:19.126 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T17:34:19.159
2346 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner ≥ 32 lát | Optima CT520 |  | Mỹ | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 13500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p><br></p><p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) 24 dãy/32 lát cắt</strong></p><p>Model<strong>: Optima CT520</strong></p><p>Hãng: <strong>GE</strong></p><p>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p><p> </p> |  |  | <p> -&nbsp;<strong>Optima CT520</strong> cho phép nhìn rõ cấu trúc giải phẫu và tổn thương và hiểu toàn cảnh chẩn đoán kỹ lưỡng hơn, với liều tia được tối ưu hóa. Hình ảnh chất lượng cao, quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý, tốc độ thu nhận nhanh và tối ưu hóa liều tia giúp bạn phát hiện và đánh giá các tổn thương nhỏ và theo dõi chúng theo thời gian, hoặc cung cấp đánh giá chi tiết về sự mở rộng của khối u.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ASiR giúp giảm tới 40% liều tia mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.</strong> Điều này đặc biệt hữu ích đối với các quy trình chụp yêu cầu liều tia cực thấp, ví dụ, đối với ung thư hạch và những bệnh nhân khác cần chụp nhiều lần để theo dõi hoặc cho những bệnh nhân nhạy cảm hơn với tia X</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Màn hình Xtream cảm ứng đa chức năng</strong>, hiển thị các thông tin cơ bản của bệnh nhân, người sử dụng có thể xác nhận thông tin bệnh nhân ngay trong phòng chụp để tăng hiệu quả quy trình làm việc và giảm lỗi. Màn hình Xtream cho phép nâng cao quy trình làm việc với các vị trí thiết lập trước (vị trí bệnh nhân mặc định).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trong các ca chụp mạch, quy trình làm việc hiệu quả với công nghệ IQ Enhance đã được chứng minh giúp tăng cường pitch xoắn ốc để có độ bao phủ tương tự như CT 50 lát.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hình ảnh về ung bướu chất lượng cao</strong>, quy trình làm việc hợp lý, tốc độ thu nhận nhanh và tối ưu hóa liều tia giúp phát hiện và đánh giá các tổn thương nhỏ và theo dõi chúng theo thời gian hoặc cung cấp đánh giá chi tiết về sự mở rộng của khối u.</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm điều chỉnh liều tia 3D:</strong> tự động điều chỉnh mA theo 3 trục x-y-z. Đồng thời duy trì chất lượng hình ảnh CT, thông qua chỉ số nhiễu để tối ưu hóa mA để giảm liều tia không cần thiết cho bệnh nhân và mang lại chất lượng hình ảnh đạt yêu cầu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm/ chức năng chụp cho trẻ nhỏ:</strong> Chương trình chụp nhi dựa trên kích thước trẻ em tuổi, cân nặng để xác định liều tia phù hợp cho từng kích thước bệnh nhân. Mã màu cho trẻ em dựa trên hệ thống <strong>BroselowDLuten.</strong> Hệ thống mã màu này được kết hợp vào các lựa chọn chương trình chụp trên trạm điều khiển và được thiết kế để giảm lỗi y khoa.</p><p> -Kết nối chuẩn <strong>DICOM</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T15:06:27.195 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T15:06:27.242
2347 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-9100 | MEK-9100 |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 1234000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T14:33:35.958 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-16T15:37:56.199
2348 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS40</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>01 đầu dò Convex (CA2-8AD), tần số 2MHz – 8MHz, 192 chấn tử, ứng dụng siêu âm bụng, sản phụ khoa.</li> <li>01 đầu dò âm đạo (EVN4-9), tần số 4MHz – 9MHz, 128 chấn tử, ứng dụng siêu âm sản phụ khoa, tiết niệu.</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T13:19:19.360 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:29:22.175
2349 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra Khí nén 4 bar lắp nổi tường | 743-4310 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p>On plaster: Air</p> <p>Weight: 730g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-16T17:27:22.176 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T08:53:34.865
2350 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG HỒI SỨC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | ES-02 FDS |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 50500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><b>GIƯỜNG HỒI SỨC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</b></p> <p><strong>Model: ES- 02 FDS</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T16:53:19.299 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-15T16:28:44.209
2351 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐIỆN HỒI SỨC- CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X.Quang ngay trên giường bệnh) | ES-96HD |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-05-11 | <p><b>GIƯỜNG ĐIỆN HỒI SỨC- CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X.Quang ngay trên giường bệnh)</b></p> <p><strong>Model: ES- 96HD</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-11T15:32:39.383 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-15T16:23:51.461
2352 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy C-arm đầu thu phẳng 20x20 cm công nghệ CMOS, 2.5kW | OEC One CFD |  | Trung Quốc | GE Hualun Medical Systems Co., Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống X-quang C-arm Kỹ thuật số Đầu thu phẳng</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:<strong> OEC One CFD</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng:<strong> GE</strong></p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống C-arm di động tích hợp tất cả-trong-một, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuỗi hình ảnh ClearView cung cấp chi tiết ảnh 1:1 từ tấm thu ảnh CMOS đến màn hình hiển thị 4K và bảo toàn 100% dữ liệu quan trọng khi xoay hình hỗ trợ các ca phẫu thuật chỉnh hình, cột sống, tổng quát, giảm đau, niệu khoa, mạch máu …</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ tấm thu ảnh phẳng CMOS với chỉ số DQE cao 72% mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét khi thu hình liều tia thấp, xử lý ảnh kỹ thuật số với độ phân giải hình ảnh lên đến 1,5k x 1,5k và cho phép thu hình liên tục với khả năng xử lý ảnh theo thời gian thực với độ phân giải tối đa giúp hạn chế tình trạng trễ ảnh, bóng mờ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chức năng hỗ trợ quản lý liều tia, giảm liều tia bằng cả phần cứng và phần mềm, và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị lớn, độ phân giải siêu cao với cánh tay treo màn hình linh hoạt có thể quan sát từ các phía của hệ thống, cho khả năng hiển thị hình ảnh tuyệt vời.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng màn hình chạm tích hợp trên khung máy với giao diện sử dụng đơn giản và tính năng đồng bộ hình ảnh live với màn hình hiển thị giúp điều chỉnh hình ảnh nhanh chóng và chính xác ngay khi cần.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng thu phóng trực tiếp không cần thay đổi chế độ thu hình và phác thảo trực tiếp lên hình ảnh hỗ trợ lập kế hoạch thủ thuật.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp bộ lưu điện để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân khi mất điện và di chuyển hệ thống giữa các phòng không cần khởi động lại máy.</p><p> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T11:14:04.571 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-24T15:08:25.461
2353 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ | PCF-H190I |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1693000000 | t | Ống | true | 2020-12-23 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 170°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 11.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 11.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 170°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 11.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 11.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:16:29.035 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23T14:16:29.095
2354 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy chạy thận nhân tạo | DIAMAX |  | Nhật Bản | Nipro Corporation |  |  | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <p>&nbsp;Máy chạy thận nhân tạo <strong>DIAMAX</strong> </p><p><strong>Tính năng đặc biệt:</strong></p><ul><li>Màn hình cảm ứng chạm kích thước lớn có góc nhìn rộng</li><li>Hệ thống kim đơn với một kẹp</li><li>Chương chình thẩm phân, điện giải profile</li><li>Rửa nóng ( nhiệt độ 83<sup>o</sup>)</li><li>Đa ngôn ngữ</li><li>Dễ dàng bảo dưỡng</li></ul><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2020-10-29T01:21:48.045 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2021-01-21T09:25:42.781
2355 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ bảo quản máu | Tủ bảo quản máu / Tủ trữ máu | BL-176 |  | Đức | Philipp Kirsch |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-06-30 | <p>- Là loại tủ bảo quản máu chuyên dụng, nhiệt độ bảo quản mẫu +4<sup>o</sup>C.</p> |  |  | <p>- Dung tích tủ: 170 lít.</p> <p>- Nhiệt độ bảo quản máu:&nbsp;+4<sup>o</sup>C</p> <p>- Cấu tạo tủ: bên ngoài bằng thép tấm sơn phủ bột màu trắng chống trầy, bên trong nhôm phủ lớp bảo vệ đặc biệt.</p> <p>- Tấm cách nhiệt: làm bằng vật liệu chất lượng cao, đúc nén, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.</p> <p>- Bảng điều khiển: bằng nhựa cao cấp với bề mặt mịn giúp tăng hiệu quả vệ sinh cho tủ, gồm màn hình hiển thị nhiệt độ dạng số với phím bấm dạng màng, có khóa để tránh việc cài đặt không phù hợp.</p> <p>- Khay đựng mẫu: dạng ngăn kéo bằng nhôm, có kèm bộ chia ô dọc và&nbsp;ngang.</p> <p>- Tủ có quạt đối lưu giúp đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ và giảm thiểu sự sai lệch nhiệt độ trong tủ. Quạt tự động tắt khi mở cửa tủ.</p> <p>- Tủ tự động xả đông có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</p> <p>- Tủ phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và âm thanh trong trường hợp có sai lệch nhiệt độ, cửa mở hay mất điện nguồn.</p> <p>- Hệ thống lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và bảo trì đơn giản.</p> <p>- Nguồn điện cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2020-11-15T16:12:48.740 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH | 2020-11-15T16:26:44.409
2356 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-200 | XL-200 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p><p>Model: XL-200</p><p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485-2016, ISO 9001:2015</p> |  | <p><br></p><p><br></p> | <p>Công suất: 200 test sinh hóa / giờ, 400 test / giờ bao gồm xét nghiệm điện giải ISE Na/K/Cl/Li</p><p>Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch CFS, máu toàn phần làm HbA1c</p><p>Kim khuấy: nhiều tốc độ trộn</p><p>Giàn rửa: 6 chu trình rửa, 2 chu trình lau khô</p><p>Hệ thống truy cập ngẫu nhiên</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-24T10:29:49.184 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-24T15:24:33.790
2357 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lật mi 10-022 | 10-022 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2625000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>10-022 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 2, 15.0mm, Overall Length 130mm</p><p>Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p> |  |  | <p>10-022 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 2, 15.0mm, Overall Length 130mm</p><p>Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:44:55.401 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:44:55.441
2358 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng | EPK-i5500c |  | Nhật Bản,Malaysia | HOYA Corporation |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-04T09:38:04.159 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-04T09:38:04.206
2359 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thanh nâng mi H-1140 | H-1140 |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1575000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Thanh nâng mi H-1140</p><p> Jaeger Spatula, metal</p> |  |  | <p>Thanh nâng mi H-1140</p><p> Jaeger Spatula, metal</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:33:45.669 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:33:45.702
2360 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐIỆN CẤP CỨU | ES-12HD |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-05-11 | <p><b>GIƯỜNG ĐIỆN CẤP CỨU </b></p> <p><strong>Model: ES-12</strong><strong>HD</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Jonson Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-11T14:35:21.025 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-15T16:27:32.987
2361 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 1 loại khí | 600-8100 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 24700000 | t | Bộ | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">1-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8100</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 305 x 100 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 338 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">6 kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:01:25.954 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:23:31.185
2362 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động chem 7 | Chem-7 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 140000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> <p>Đạt riêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> |  |  |  |  | bóng đèn, dây bơm | hóa chất xét nghiệm sinh hóa |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T17:51:14.404 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:25:50.564
2363 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON SC2000 |  |  | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 8100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2020-12-15 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm chuyên tim cao cấp</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy thiết kế dạng xe đẩy 4 bánh, có khóa bánh xe và tay cầm phía sau dễ dàng di chuyển hệ thống</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp loa âm thanh chất lượng cao</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp bộ làm ấm gel </p><p class="ql-align-justify">Chương trình bảo mật diệt virus tích hợp vào trong hệ thống máy siêu âm</p><p class="ql-align-justify">Kích thước màn hình chính: 21.5 inch với công nghệ chuyển đổi trong cùng mặt phẳng (IPS)</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải màn hình 1680x1050 pixels (16.7 triệu màu)</p><p class="ql-align-justify">Thang xám màn hình 256 mức</p><p class="ql-align-justify">Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý</p><p class="ql-align-justify">Cổng đầu dò 3 ổ cắm đầu dò hình ảnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-30T14:39:55.439 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-15T00:00:00.642
2364 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lật mi 10-020 | 10-020 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2625000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>10-020 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 0, 11.0mm, Overall Length 130mm</p><p> Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p><p><br></p> |  |  | <p>10-020 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 0, 11.0mm, Overall Length 130mm</p><p> Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:47:48.946 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:47:49.009
2365 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | máy xét nghiệm đông máu tự động | SF-8050 |  | Trung Quốc | Beijing Succeeder Technology Inc |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2020-10-31 | <p>Phương pháp xét nghiệm đông máu: sự đông máu (dựa vào độ nhớt cơ học), nhiễm sắc thể, đo độ đục</p> <p>Công suất lên tới 200 xét nghiệm PT/giờ với 1000 cuvette nạp liên tục</p> <p>Hóa chất gốc, huyết tương kiểm soát, huyết tương hiệu chuẩn</p> <p>Các chỉ số: PT, APTT, FIB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III, LA, Factors, Protein C/S,...</p> |  |  | <p>Nguyên lý xét nghiệm: phương pháp mạch từ kép cảm ứng. Tín hiệu từ cảm biến dòng xoáy</p> <p>Các xét nghiệm có thể làm: PT, APTT, FIB, TT, AT-III, HEP, LMWH, PC, PS và tất cả các yếu tố nội sinh và ngoại sinh</p> <p>CV: &lt; 3%</p> <p>Vị trí xét nghiệm: 4</p> <p>Vị trí làm ấm: 10</p> <p>Vị trí hóa chất: 6, với khả năng khuấy và làm lạnh</p> <p>Vị trí mẫu: 30, khay mẫu có thể hoán đổi cho nhau và mở rộng tuong thích với bất kỳ loại ống nào</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26T09:40:33.979 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:41:47.779
2366 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS40</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>2D-Mode</li> <li>M-Mode</li> <li>Mode doppler màu (C)</li> <li>Mode doppler năng lượng (PD)</li> <li>Mode doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Mode doppler xung (PW)</li> <li>Hình ảnh doppler mô (TDI)</li> <li>Single/Dual/Quad</li> <li>B+B, B+B/C, B+B/PD, B+B/S-Flow, B+M, B+3D, B+4D, B+PW</li> <li>B+C+PW, B+PD+PW, B+S-Flow+PW, B+TDI+TDW, B+C+M</li> <li>Quad mode (B, B/C, B/PD, B/S-Flow)</li> <li>Chùm tia kỹ thuật số</li> <li>Kỹ thuật đa tần số&nbsp;</li> <li>Kỹ thuật hòa âm đảo xung</li> <li>Kỹ thuật hình ảnh tăng cường phân giải động</li> <li>Kỹ thuật hình ảnh phức hợp điểm</li> <li>Kỹ thuật tạo ảnh tòan phổ</li> <li>Kỹ thuật đầu dò đơn tinh thể</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T11:25:43.257 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:29:43.990
2367 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy đo điện não đồ | BE Micro |  | Italy | EB Neuro S.p.A |  | ["2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Italy | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Bộ | false | 2021-01-27 | 2022-01-27 | <p class="ql-align-justify">BE Micro&nbsp;là giải pháp giám sát điện não đồ nhỏ nhất trên thị trường.</p><p class="ql-align-justify">Thiết bị ghi âm đáng tin cậy, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, bền và quan trọng nhất là thoải mái cho bệnh nhân.&nbsp;BE Micro hoàn toàn có khả năng thực hiện theo dõi điện não đồ thông thường và điện não đồ lưu động chất lượng cao.</p><p class="ql-align-justify">Kích thước cực kỳ giảm, cùng với tiêu chuẩn tín hiệu cao EB Neuro, làm cho Be Micro trở thành hệ thống đa chức năng, không chỉ cho giải pháp cấp cứu / holter mà còn cho các bản ghi EEG trong các môi trường cụ thể, chẳng hạn như ICU và Sơ sinh.</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(74, 139, 209);">Các đặc điểm chính</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đầy đủ 10-20</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh tần số lưu trữ có thể lập trình và đa tần số</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng tín hiệu cao (tiếng ồn thấp, độ nhạy cao cho độ động lớn, CMRR cao)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối USB với PC chuyển đổi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ tích hợp để ghi âm holter lên đến 72 hous</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD cho khả năng tương tác hoàn chỉnh của các chức năng thu nhận chính: tuổi thọ pin, trở kháng và kiểm tra dấu vết điện não đồ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút bệnh nhân sự kiện tích hợp</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB Flash để sử dụng EEG / VEEG tĩnh</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đầy đủ 10-20</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh tần số lưu trữ có thể lập trình và đa tần số</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng tín hiệu cao (tiếng ồn thấp, độ nhạy cao cho độ động lớn, CMRR cao)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối USB với PC chuyển đổi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ tích hợp để ghi âm holter lên đến 72 hous</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD cho khả năng tương tác hoàn chỉnh của các chức năng thu nhận chính: tuổi thọ pin, trở kháng và kiểm tra dấu vết điện não đồ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút bệnh nhân sự kiện tích hợp</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB Flash để sử dụng EEG / VEEG tĩnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T21:42:45.323 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2021-01-27T21:42:45.393
2368 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Chem 5V3 | Chem 5V3 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 114000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>&nbsp;</p> <p>Thiết bị mới 100%, đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T18:51:52.847 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-12-31T00:00:10.088
2369 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 620 (Carestation 620 A1) |  | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  |  |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.729 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.729
2370 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Chromophare F628/F528 |  |  | Berchtold GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.641 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T10:05:46.641
2371 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP THỤ ĐỘNG CƯỠNG BỨC CPM KẾT HỢP CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI | KINEVIA DUO |  | Pháp | Kinetec SAS |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về</p><p> Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485 : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Công suất nguồn vào&nbsp;: AC 220V, 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ Max : 150W</p><p>-&nbsp;Tốc độ vận hành : 5 – 55RPM</p><p>-&nbsp;Kháng lực : Nhiều mức điều chỉnh </p><p>-&nbsp;Thời gian trị liệu : 1 – 60 phút</p><p>-&nbsp;Kích thước&nbsp;: 650mm(L) x 650mm(W) x 920/100mm(H)</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 70kg/ 85kg</p><p>-&nbsp;Màn hình màu 7”, vỏ nhôm, sử dụng bảng điều khiển cảm ứng</p><p>-&nbsp;Tay lái cố định</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh độ cao 6 bước với chức năng an toàn</p><p>-&nbsp;Giá để chai nước</p><p>-&nbsp;Phân tích chi tiết trong 10 bài tập mới nhất</p><p>-&nbsp;Số liệu thống kê phân tích dài hạn</p><p>-&nbsp;Một số chương trình đào tạo định sẵn</p><p>-&nbsp;Dây đai an toàn chân</p><p>-&nbsp;Pedal điều chỉnh </p><p>-&nbsp;Điều chỉnh độ cao an toàn</p><p>-&nbsp;Bậc&nbsp;nghỉ chân</p><p>-&nbsp;Tự động kiểm soát chống co cứng (ASC)</p><p>-&nbsp;Chương trình nới lỏng các tình trạng co thắt</p><p>-&nbsp;Tự động thay đổi hướng (cá nhân có thể điều chỉnh)</p><p>-&nbsp;Bánh xe cao su, gắn trên vòng bi</p><p>-&nbsp;Chương trình tập</p><p>-&nbsp;Tập thụ động&nbsp;: Động cơ ổ đĩa</p><p>-&nbsp;Tập chủ động : Dùng sức cơ bắp</p><p>-&nbsp;Tập nhẹ nhàng : Đông cơ hỗ trợ</p><p>Tập đối xứng : Hiển thị các đối xứng khi luyện tập cả hai bên của cơ thể cùng một lúc</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:32:31.381 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T14:32:31.473
2372 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy chạy thận nhân tạo | NCU-18 |  | Nhật Bản | Nipro Corporation |  |  | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chạy thận nhân tạo <strong>NCU-18</strong>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Chức năng&nbsp;: thẩm phân và siêu lọc. </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thẩm phân thông thường (HD)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Siêu lọc thông thường (HF)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Siêu lọc thẩm tách máu trực tiếp (HDF-O)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thẩm phân theo biểu đồ</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Siêu lọc theo biểu đồ.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Đánh giá hiệu quả điều trị Kt/V</p> |  |  | <ul> <li>Thông số kỹ thuật&nbsp;:</li> </ul> <p style="margin-left:30.6pt;">+ Kích thước: Rộng 300mm x Sâu 490mm x Cao 1470mm</p> <p style="margin-left:30.6pt;">+ Trọng lượng: 100kg</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;+ Nguồn điện cấp: AC 230/110V ±10%, 50/60Hz</p> <p style="margin-left:30.6pt;">&nbsp;&nbsp; Công suất tối đa: 2.5 KVA</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;+ Nguồn nước cấp: Nhiệt độ: 15°¸ 30°C</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lưu lượng dòng chảy :&nbsp; Ít nhất 900ml/phút</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;: 0.51¸ 7.5 kgf/cm<sup>2 </sup>(0.05-0.74MPa)</p> <p>&nbsp; Chất lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Tiêu chuẩn AAMI</p> | [5 empty] | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2020-10-29T00:44:00.753 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2021-01-21T09:26:11.787
2373 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt bao 11-050S | 11-050S |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 9555000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>11-050S Kéo cắt bao / Vannas Capsulotomy Scissors, Straight, Sharp Tips, 6.0mm Blades, Flat Handle, Overall Length 84mm, Stainless Steel</p><p> Kéo cắt bao, thẳng, đầu nhọn, lưỡi dài 6mm, cán dẹt, dài 84mm, bằng thép không gỉ</p> |  |  | <p>11-050S Kéo cắt bao / Vannas Capsulotomy Scissors, Straight, Sharp Tips, 6.0mm Blades, Flat Handle, Overall Length 84mm, Stainless Steel</p><p> Kéo cắt bao, thẳng, đầu nhọn, lưỡi dài 6mm, cán dẹt, dài 84mm, bằng thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:56:39.293 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:56:39.338
2374 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kềm kẹp kim H-4581A | H-4581A |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 10710000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kềm kẹp kim H-4581A</p><p>Castroviejo Needle Holder, curved 1,0 x 11 mm without lock, 14 cm</p><p><br></p> |  |  | <p>Kềm kẹp kim H-4581A</p><p>Castroviejo Needle Holder, curved 1,0 x 11 mm without lock, 14 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:38:27.814 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:38:27.882
2375 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN+ 1 bộ dụng cụ | IMAGE1 S Full HD |  | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 8340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-27 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi và bộ sụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi sản phụ khoa đường ổ bụng</p> |  |  | <p>- Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</p><p>- Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,&nbsp;</p><p>- Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</p><p>- Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</p><p>- Nguồn sáng công nghệ LED</p><p>- Hiển thị trên màn hình&nbsp;27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</p><p>- Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 50 lít/phút, áp lực 30 mmHg</p><p>- Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-27T17:17:56.659 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-01-04T09:44:45.210
2376 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt giác mạc H-4312A | H-4312A |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 10815000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kéo cắt giác mạc H-4312A</p><p> Corneal Scissors, curved, 10 mm, blunt, 10.5 cm</p> |  |  | <p>Kéo cắt giác mạc H-4312A</p><p> Corneal Scissors, curved, 10 mm, blunt, 10.5 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:42:10.104 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:42:10.162
2377 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-350 |  | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-05-06 | <p><b>BĂNG CA CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X-Quang)</b></p> <p><strong>Model: JE-350</strong></p> <p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p> <p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong><br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06T16:12:28.756 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-15T16:30:48.683
2378 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS250A |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 445000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03T16:35:34.165 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-27T10:16:27.178
2379 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | YM6000 |  | Hàn Quốc | Mediana Co., LTD |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2020-10-31 | <h2><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">YM6000 là monitor sử dụng công nghệ hiện đại và tốt nhất.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Có thể kết nối với Monitor trung tâm( người sử dụng có thể nhận báo động khi điều kiện bệnh nhân không tốt).</span></span></h2> |  |  | <ul> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Màn hình hiển thị</span></span></li> </ul> <h6><span style="font-size:14px;">-<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> Kích thước 246mm x 184.5mm (màn hình TFT-LCD 12.1 inches)</span></span></h6> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Loại màn hình Màn hình màu tinh thể lỏng</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Độ phân giải 800 x 600 điểm ảnh</span></span></h2> <ul> <li> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Máy in (tùy chọn)</span></span></h6> </li> </ul> <h2><span style="font-size:14px;">-</span>&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Kiểu: In nhiệt</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Trọng lượng: 150 g</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Độ phân giải: 8 điểm/mm</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Số kênh (cần in): 1 đến 2 cần</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Khổ giấy Rộng 50mm</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Tốc độ in 25.0 mm/s và 50.0 mm/s</span></span></h2> <ul> <li> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Nguồn:</span></span>&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Nguồn xoay chiều: AC 100-240VAC, 50/60 Hz, 63-110VA</span></span></h6> </li> <li> <h2><span style="font-size:14px;">Pin</span></h2> </li> </ul> <h4>-Thời gian sạc: 12 tiếng&nbsp; với màn hình bật/tắt</h4> <h4>-Thời gian sử dụng: 1 tiếng, khi pin được sạc đầy, và không dùng máy in, không giao tiếp với thiết bị ngoại vi, không dùng hệ thống cảnh báo âm thanh và một lần đo huyết áp không can thiệp NIBP trong 15 phút ở 25°C.</h4> <h4>-Kiểu: NI-MH.</h4> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26T09:12:53.950 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:41:56.140
2380 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn Fibre-optics, ánh sáng lạnh LED 2.5V | ri-integral Macintosh |  | Pakistan | Rudolf Riester GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 4 |  |  | 19900000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-05-31 | <p class="ql-align-justify">Bộ đặt nội khí quản <strong>Riester</strong> là một sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy. Chúng rất hoàn hảo và rất bền. Tất cả cán pin và lưỡi đặt nội khí quản được làm bằng chất liệu tốt và đã qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Với bóng đèn LED 2.5V cho ánh sáng trắng, sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bóng đèn tích hợp trong cán pin với các tiếp xúc kim loại giúp đơn giản hoá cho việc hấp tiệt trùng lưỡi dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">- Truyền dẫn ánh sáng tối ưu nhờ sợi quang học với các bó sợi quang rất bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưỡi Macintosh F.O. với dây dẫn ánh sáng được tích hợp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tuổi thọ dài với chu kỳ hấp tiệt trùng lưỡi ở 134°C trong 5 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưỡi làm bằng thép không rỉ với bề mặt được chế tạo tinh xảo, dễ dàng vệ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưỡi đèn đặc biệt với thiết kế lưỡi sáng tạo cho tầm nhìn nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất. Việc đặt vào trong khí quản dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Với dây dẫn ánh sáng fibre-optics được tích hợp. Đặc biệt là dễ dàng làm sạch, vì không có dây dẫn bên ngoài và khe hở bị ô nhiễm.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế sáng rõ nét của lưỡi Macintosh F.O. không có cạnh hoặc góc đơn giản hoá việc làm sạch và hấp tiệt trùng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bó sợi thêm mạnh mẽ với một mặt cắt ngang là 17.3 mm đảm bảo cường độ ánh sáng tốt nhất có thể và độ bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Laser hàn, chống ăn mòn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tất cả lưỡi tương thích với tay cầm tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Lưỡi đèn đặt nội khí quản Fibre-optics: chiều dài lưỡi a – chiều dài lưỡi b – độ rộng đầu lưỡi:</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 2, kích thước 116mm – 93mm – 13mm</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 3, kích thước 135mm – 114mm – 14.5mm</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 4, kích thước 155mm – 132mm – 14.5mm</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Cán tay cầm:</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cán tay cầm chắc chắn mạ crôm kim loại.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cơ bản không bị mài mòn, cố định chỗ nắm cho lưỡi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chỗ tiếp xúc kim loại kích hoạt chiếu sáng đáng tin cậy.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thay pin đơn giản ở nắp đáy cán pin.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bóng đèn tích hợp trong cán pin với các tiếp xúc kim loại giúp đơn giản hoá<span style="color: red;"> </span>cho việc hấp tiệt trùng lưỡi dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 pin trung loại C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cán pin đường kính: 28mm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nắp pin đóng kín ngăn chất lỏng không xâm nhập vào ngăn chứa pin.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cán tay cầm cho bộ đặt nội khí quản F.O. được cung cấp bao gồm bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng bóng đèn LED 2.5V</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-21T11:57:02.346 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-21T11:57:02.389
2381 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL 1000 | XL -1000 |  | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd |  | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 3290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</p> |  |  |  |  | bóng đèn, dây bơm | hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T19:04:13.809 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16T19:04:13.910
2382 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson S1000 |  |  | Siemens Medical Solutions USA Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2020-12-15 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm tổng quát sản phụ khoa tim mạch, xương khớp...</p> |  |  | <p><strong>Màn hình cảm ứng: </strong></p> <p>- Kích thước: 12,1 inches</p> <p>- Hỗ trợ 2 cổng cắm USB trên màn hình cảm ứng</p> <p><strong>Màn hình chính</strong></p> <p>- Màn hình LCD 21,5 inch</p> <p>- Góc quan sát: 178º</p> <p><strong>Cổng đầu dò </strong></p> <p>- Hỗ trợ 03 cổng đầu dò hoạt động đồng thời</p> <p>- Đầu kết nối dạng micro-pinless giúp giảm tín hiệu nhiễu</p> <p>- Giá đỡ đầu dò 6 giá đỡ</p> <p>- Lưu trữ xấp xỉ 606350 ảnh đen/trắng và màu</p> <p>- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra qua cổng USB dạng DICOM hoặc AVI/JPEG</p> <p>- Kết nối mạng WLAN/ Wireless</p> <p><strong>Các chế độ siêu âm:</strong></p> <p>- Chế độ 2D và hòa âm mô THI</p> <p>- Doppler màu (CDV)</p> <p>- Doppler năng lượng (CDE)</p> <p>- M mode màu với THI</p> <p>- M mode giải phẫu (siêu âm tim)</p> <p>- M mode với Doppler màu</p> <p>- Doppler xung PW</p> <p>- Doppler liên tục CW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-11T16:58:11.578 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-30T11:03:02.083
2383 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | CEREC Primemill |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1347300000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</strong></p><p>Model: CEREC PRIMEMILL</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T13:18:11.077 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.436
2384 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt bao 11-052D | 11-052D |  | Anh | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 4620000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>11-052D Kéo cắt bao / Disposable Vannas Capsulotomy Scissors, Curved, Sharp Tips, 6 per box</p><p>Kéo cắt bao, cong, đầu nhọn, 6 cái trong mỗi hộp</p> |  |  | <p>11-052D Kéo cắt bao / Disposable Vannas Capsulotomy Scissors, Curved, Sharp Tips, 6 per box</p><p>Kéo cắt bao, cong, đầu nhọn, 6 cái trong mỗi hộp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:06:04.310 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:06:04.342
2385 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch điện | KANEKO 9E-A |  | Nhật Bản | Hansaton Akustik GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>MÁY HÚT DỊCH 1 BÌNH KANEKO 9E-A CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Máy có chiết áp vặn được nhiều mức, phù hợp với từng độ tuổi và độ đặc/ lỏng của dịch mũi/đờm – Tỷ lệ hút: ≥ 18L/min – Áp lực: ≥ 0.075 MPa – Công suất: 90VA – Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz – Dung tích bình đựng dịch: 1 bình 1 lít – Nhiệt độ làm việc: 5oC – 40oC – Thời gian làm việc liên tục: 30 phút – Thời gian cần cho máy nghỉ sau 1 lần làm việc: &gt; 30 phút – Tiếng ồn thấp: ≤65 dB – Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xác</p> |  |  | <p>MÁY HÚT DỊCH 1 BÌNH KANEKO 9E-A CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Máy có chiết áp vặn được nhiều mức, phù hợp với từng độ tuổi và độ đặc/ lỏng của dịch mũi/đờm – Tỷ lệ hút: ≥ 18L/min – Áp lực: ≥ 0.075 MPa – Công suất: 90VA – Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz – Dung tích bình đựng dịch: 1 bình 1 lít – Nhiệt độ làm việc: 5oC – 40oC – Thời gian làm việc liên tục: 30 phút – Thời gian cần cho máy nghỉ sau 1 lần làm việc: &gt; 30 phút – Tiếng ồn thấp: ≤65 dB – Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xác</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26T10:52:18.110 | Bộ Y tế | 2020-11-26T16:01:34.292
2386 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt tự động công nghiệp | LS332 PME |  | Tây Ban Nha | Girbau, S.A |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Cái | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p>Sử dụng giặt và vắt đồ vải dùng trong y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T11:10:50.169 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T11:10:50.215
2387 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | ED 660 PC E |  |  | Girbau, S.A |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Bộ | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p>Sấy đồ vải dùng trong y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T10:56:28.368 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T10:56:28.484
2388 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | D500 |  | Hàn Quốc | Mediana Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2020-10-31 | <p>Máy phá rung tim D500&nbsp;Là máy tạo nhịp xung điện hỗ trợ nhịp tim, đảm bảo hoạt động chức năng của tim khi bị rối loạn nhịp hoặc suy tim.</p> |  | <p>1. Máy in nhiệt</p> <p>2. Nồng độ bão hòa oxy trong máu</p> <p>3. Điện tim 12 kênh</p> <p>4. Huyết áp không xâm nhập và nhiệt độ</p> <p>5. Máy chính+ điện tim 12 kênh+ Nồng độ bão hóa trong máu+ Huyết áp không xâm nhập và nhệt độ+ Huyết áp cuối kì thở ra+ huyết áp xâm nhập&nbsp;</p> | <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Màn hình</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Màn hình TFT-LCD, kích thước 170x128mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Độ phân giải 800x600 điểm ảnh</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Điều khiển</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Phím vặn xoay tiêu chuẩn, phím Mode chuyển chế độ (Tắt, AED, sốc thủ công, tạo nhịp và monitor theo dõi), 11 phím bấm khác (Shock, Chọn mức năng lượng, Sạc, Phân tích, Huyết áp không xâm nhập, Cần điện tim, Cảnh báo, Kích thước, In, Nhịp, mA), 5 phím mềm</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Thông số vật lý</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Kích thước: 340x305x210 mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Trọng lượng: 6.16kg bao gồm pin, không gồm 2 bản sốc</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Phân loại y tế: Nhóm IIb MDD Annex IX Rule 9: MEDDEV 2</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Máy in</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Loại: in nhiệt</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Trọng lượng: 190g</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Kênh in: 1-3 kênh</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Khổ giấy: 80mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Tốc độ in: 25mm/s</span></h2> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Dữ kiện</span></span></h6> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Dữ liệu: điện tim 12 cần và các dữ kiện</span></span></h6> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Bộ nhớ: 12 cần sóng điện tim, dữ liệu phân tích điện tim, ngày tháng, HR/PR, NIBP, SpO2, Nhịp thở, Nhiệt độ, huyết áp xâm nhập 1, 2, chỉ số</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Các dữ kiện: tổng 250 loại bao gồm thông tin về shock (số lần shock, mức năng lượng, năng lượng thực phát, trở kháng), thông tin tạo nhịp (nhịp tạo, dòng tạo, chế độ async), danh sách hành động lâm sang, dạng sóng 1 cần ECG, dữ kiện ngày/tháng, HR/PR, NIBP, SpO2, Nhịp thở, Nhiệt độ 1, Nhiệt độ 2, IBP 1, IBP2, EtCO2, điều kiện cảnh báo.</span></span></h2> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26T14:09:55.211 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:41:28.691
2389 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | TITIN |  | Mỹ | Monobind, Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>TITIN<b> </b>là máy phân tích miễn dich tự động, máy đo định lượng cho các xét nghiệm ELISA</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-16T20:30:52.800 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-31T00:00:10.125
2390 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy chạy thận nhân tạo | SURDIAL 55Plus |  | Nhật Bản | Nipro Corporation |  |  | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 655000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">Máy chạy thận nhân tạo </span><strong style="color: blue;">Surdial 55Plus</strong><span style="color: blue;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">·&nbsp;&nbsp;Chức năng&nbsp;: thẩm phân và siêu lọc. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thâm phân theo biều đồ, siêu lọc theo biểu đồ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Đánh giá hiệu quả điều trị Kt/V</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li>Thông số kỹ thuật&nbsp;:</li> </ul> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Kích thước: Rộng 280mm x Sâu 420mm x Cao 1365mm</p> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Trọng lượng: 72kg</p> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Nguồn điện cấp: AC 230/110V ±10%, 50/60Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp;&nbsp; Công suất tối đa: 2000 VA</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nguồn nước cấp: Nhiệt độ: 17°¸ 30°C</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp; &nbsp;Lưu lượng dòng chảy :&nbsp; Ít nhất 900ml/phút</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 0.51¸ 7.5 kgf/cm<sup>2 </sup>(0.05-0.74MPa)</p> <p>&nbsp; &nbsp;Chất lượng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; Tiêu chuẩn AAMI</p> | [5 empty] | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2020-10-28T16:58:13.294 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2021-01-21T09:26:41.487
2391 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Đèn khám thủ thuật | GS600 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:48.790 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:21:46.871
2392 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Bộ đặt nội khí quản có camera | VL3R |  | Trung Quốc | Huger Medical instrument Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Bộ | false | 2021-01-26 | 2021-06-30 | <p>Bộ đặt nội khí quản có camera (Lưỡi dùng nhiều lần)</p> |  |  | <p><span style="color: black;">Bộ xử lý loại Chip CMOS.</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình màu LCD</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Kích thước: &nbsp;3.5 inch</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Độ phân giải màn hình: 640 x 480 RGB</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Tỉ lệ màn hình: 4:3</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Tốc độ làm mới Video: 30 khung/giây.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Góc quay của màn hình: 120 độ lên xuống, 120 độ trái phải</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Bộ nhớ : 4GB</span></p> | <p>Bảo hành miễn phí 1 năm.</p><p>Giao hàng tận nơi</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:14:20.660 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:14:20.731
2393 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Alaris™ Guardrails™ Plus CC | 8003TIG03-G |  | Romania | BD Switzerland Sàrl |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để tiêm truyền đưa thuốc liên tục vào cơ thể bệnh nhân với liều lượng được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p>- Có chức năng giám sát áp lực tại ven bệnh nhân, giúp phát hiện sớm&nbsp;nguy cơ tắc nghẽn mạch.</p><p>- Báo động và thông báo bằng đèn và âm thanh,&nbsp;kết nối đến trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p>- Hỗ trợ 100 thư viện thuốc cho mỗi hồ sơ, lên đến 3000 thư viện thuốc (30 hồ sơ).</p><p>- Đèn báo trực quan kết hợp âm thanh&nbsp;giúp dễ dàng nhận biết các cảnh báo.</p><p>- Giá kẹp cọc được tích hợp giúp nhanh chóng và thuận tiện khi gắn máy vào cọc truyền.</p><p>- Sử dụng&nbsp;nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p><br></p><p>- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> |  |  |  | <p>* Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>* Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-16T16:20:00.322 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-12-18T17:19:46.103
2394 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay sản khoa 1 vòi inox | BIT 2-1 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 1.100 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T20:37:41.372 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.087
2395 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đầu đánh bóng sau mổ mộng 16-052-5.0B | 16-052-5.0B |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 5355000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>16-052-5.0B Đầu đánh bóng sau mổ mộng / Disk Shaped Diamond Dusted Burr 5.0mm Diameter (burr only)</p><p><br></p><p> Đầu đánh bóng sau mổ mộng, bẹt, đường kính 5mm</p> |  |  | <p>16-052-5.0B Đầu đánh bóng sau mổ mộng / Disk Shaped Diamond Dusted Burr 5.0mm Diameter (burr only)</p><p><br></p><p> Đầu đánh bóng sau mổ mộng, bẹt, đường kính 5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:12:07.543 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:12:07.582
2396 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG+ 1 bộ dụng cụ phẩu thuật nội soi | TELECAM SL II FI |  | Estonia,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 6900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng và bộ dụng cụ</p> |  |  | <p>Bộ xử lý tích hợp modun xử lý, hệ màu PAL/NTSC</p><p>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm, Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình, Đầu camera ngâm được, tiệt trùng bằng khí gas,</p><p>Màn hình LED</p><p>Nguồn sáng công nghệ LED</p><p>Hiển thị trên màn hình&nbsp;27 inch</p><p>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</p><p>Máy bơm hút/tưới rửa có tích hợp phần mềm theo chuyên khoa</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cỡ 10mm và 5 mm dùng cho trẻ lớn và trẻ nhỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T11:16:05.581 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T11:16:05.642
2397 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ thủ thuật | GS900 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 210000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:47.383 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:23:00.379
2398 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng 3D Einstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/ổ bụng 3D 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức,&nbsp;Anh, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:38:06.325 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:31:32.021
2399 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa phẫu thuật 16-135 | 16-135 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 7875000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 16-135 Búa phẫu thuật / Surgical Mallet, Polished Finish</p><p> Búa phẫu thuật, bằng thép không gỉ</p> |  |  | <p> 16-135 Búa phẫu thuật / Surgical Mallet, Polished Finish</p><p> Búa phẫu thuật, bằng thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:15:48.764 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:15:48.823
2400 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập vật lý trị liệu | BC-51013 |  | Trung Quốc | LongStyle |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 14000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>– Kích thước lắp đặt (DxRxC): 130 x 58 x 104 cm – Kích thước thùng (DxRxC): 101 x 28.5 x 59 cm – Trọng lượng bánh đà: 6 KG – Trọng lượng xe: 31.5 KG – Trọng lượng cả thùng: 35 KG – Trọng lượng người tập tối đa cho phép: 120 KG – Chế độ kháng lực bằng từ 8 nấc. – Chuyển động bằng dây curoa.</p> |  |  | <p>– Kích thước lắp đặt (DxRxC): 130 x 58 x 104 cm – Kích thước thùng (DxRxC): 101 x 28.5 x 59 cm – Trọng lượng bánh đà: 6 KG – Trọng lượng xe: 31.5 KG – Trọng lượng cả thùng: 35 KG – Trọng lượng người tập tối đa cho phép: 120 KG – Chế độ kháng lực bằng từ 8 nấc. – Chuyển động bằng dây curoa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T15:41:44.004 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T15:41:44.098
2401 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống Holter theo dõi điện tim 24h | LifeCard CF |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>- Phần mềm phân tích mạnh mẽ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Holter thiết kế gọn nhẹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống thấm nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi được 3/12 chuyển đạo tùy lựa chọn cáp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị sóng điện tim theo thời gian thực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể phát hiện máy tạo nhịp tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi dữ liệu ECG 3 đạo trình liên tục lên đến 7 ngày</p><p><br></p> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:05:00.786 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:05:00.867
2402 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S10 Expert |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T11:02:17.321 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T11:06:16.579
2403 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | XH40 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> |  | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T10:58:14.481 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:29:58.982
2404 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp siêu âm rảnh tay(tĩnh) bằng công nghệ giác hút 2 kênh độc lập | SONOPULS 490 |  | Séc | Enraf-Nonius |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Séc | Nhóm 3 |  |  | 386850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-21 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị có 2 kênh siêu âm 1 kênh sử dụng cho siêu âm động truyền thống đầu dò đa tần 1/3Mhz và 1 kênh siêu âm kết hợp bộ siêu âm rảnh tay ( tĩnh) bằng công nghệ giác hút, thiết bị trị liệu cho 2 bệnh nhân cùng lúc, màn hình cảm ứng chạm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM RẢNH TAY TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CHO CẢ BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ TRỊ LIỆU</strong></p><p><br></p> |  | <p>01 Máy chính kèm màn hình cảm ứng màu</p><p>01 Từ điển y khoa hướng dẫn điều trị bằng hình ảnh giải phẫu hướng dẫn vị trí điều trị và hình ảnh nhóm cơ tác dụng (tích hợp sẵn).</p><p>01 Dây cáp nguồn </p><p>01 Đế đỡ thiết bị (hỗ trợ đặt nghiêng)</p><p>01 Đầu phát đa tần 1/3Mhz 5cm2</p><p>01 Đầu phát đa tần 1/3Mhz 1cm2</p><p>01 Đầu phát tĩnh kèm chụp giác hút 5cm2</p><p>01 Máy bơm kèm đế đỡ thiết bị</p><p>01 Hộp gel khô sử dụng cho siêu âm tĩnh</p><p>01 Giá đỡ đầu phát tĩnh</p><p>01 Chai gel hỗ trợ tiếp xúc 250ml</p><p>01 Giá giữ đầu phát dộng</p><p>01 HDSD tiếng Việt</p> | <p>Nguồn cung cấp năng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz</p><p>Kích thước (ngang x sâu x cao)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 x 32 x 12 cm</p><p>Thiết bị kèm đế:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 x 30.5 x 18.2 cm</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Kg</p><p>Trọng lượng, gồm pin tuỳ chọn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 Kg</p><p>Tần số siêu âm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 và 3 MHz</p><p>Sóng siêu âm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;liên tục và xung</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-21T13:00:25.593 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:10.143
2405 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn đeo trán | 46072R |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 25500000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:47.785 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:28:52.987
2406 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng LED | Honeylux LED 160/120RK |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Mỗi nhánh đèn có bộ điều khiển riêng. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím chuyển chế độ nội soi (Endo), 01 phím tắt bật đèn.&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:40:34.374 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:40:34.573
2407 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Gặm xương 16-136 | 16-136 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 21105000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 16-136 Gặm xương / Kerrison Rounger, Size 0, 3mm Wide</p><p> Gặm xương, size 0, bản rộng 3mm</p> |  |  | <p> 16-136 Gặm xương / Kerrison Rounger, Size 0, 3mm Wide</p><p> Gặm xương, size 0, bản rộng 3mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:20:24.470 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:20:24.596
2408 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ điện thủy lực đa năng | OPX Mobilis RC 30L |  | Đức | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2020-12-31 | <p>Bàn mổ thủy lực dòng OPX Mobilis model RC 30L của hãng Schmitz u. Söhne GmBH &amp; Co.KG</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài bàn: 2130 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng mặt bàn: 540 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng tổng: 590 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đế chân bàn: 1,120 x 580 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính bánh xe: 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải điều chỉnh chiều cao (không tính đệm) (điều chỉnh điện- thủy lực): 720 mm - 1080 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh dốc đầu/ chân (điều chỉnh điện-thủy lực): 30 độ/ 30 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái/ phải (điều chỉnh điện-thủy lực): +/- 20 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải trượt dọc: 250 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần đỡ lưng: + 75 độ/ -50 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân: +20 độ/ -90 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa của đỡ chân: 25 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa của đỡ tay: 25 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu: +30 độ/ -45 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tĩnh tối đa: lên tới 250kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng tải hoạt động an toàn: lên tới 185kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực của bơm thủy lực: 120 bar</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu bảo vệ chống sốc điện: Nguồn bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm bảo vệ chống sốc điện: Type B (đệm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chống chất lỏng xâm nhập: IPX4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp hoạt động bên trong: DC 24 V</p><p>Dung lượng ắc quy: 12 Ah</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-11-30T11:10:15.834 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-12-31T00:00:10.161
2409 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | LAM LED II 2 |  | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1260000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: LAM LED II 2</p><p>Hãng sản xuất: I.G Medical Technology and Electronics GmbH.</p><p>Xuất xứ: Germany.&nbsp;</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED II sử dụng công nghệ LED thân thiện với môi trường, mỗi đầu đèn tiêu thụ năng lượng thấp hơn 80W.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại LED LAM Series dễ dàng để làm sạch và có thể tiết kiệm nhiều không gian hơn với thiết kế ngoại hình hợp lý và siêu mỏng của nó. Góc xoay 360 ° và cánh tay nhẹ. LAM Series LED II đảm bảo ánh sáng được di chuyển dễ dàng và tự do.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sâu chiếu sáng: Điểm chiếu sáng trung tâm và điểm sáng có thể được điều chỉnh bằng bảng điều khiển màn hình cảm ứng. Độ sâu ánh sáng tuyệt vời và hiệu quả không bóng, đảm bảo môi trường làm việc dễ chịu và làm cho các hoạt động dưới độ sâu ánh sáng và điều kiện thuận tiện hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tập trung:</p><p>+ Loại LED LAM Series đi kèm với 2 hệ thống lấy nét:</p><p>+ Lấy nét điện với màn hình điều khiển.</p><p>+ Lấy nét thủ công có tay cầm để đảm bảo môi trường làm việc đáng tin cậy và dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Endo là một tính năng không thể thiếu trong lĩnh vực y tế. Nó tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho các nhân viên y tế. Ánh sáng nội soi LED II MIS có thể được phân phối thành hai màu trắng hoặc xanh lá cây.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phục hồi màu sắc tuyệt vời: ánh sáng có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau thông qua thiết kế phần mềm quang học đặc biệt của nó; bộ lọc quang phổ độc đáo đảm bảo ánh sáng phục hồi cao chính xác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đầu đèn: ≥ 700 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn có thể xoay: 360<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể lựa chọn: 3500 – 5000<sup>0</sup>K. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux. Với R ≥ 25cm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bức xạ: ≤ 600 W/m<sup>2</sup>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng chiếu sáng: ≤ 53.8 mW. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính phẫu trường: 150 – 300 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đô sâu ánh sáng: ≥ 1000 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu (Ra): 95. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá trị R9: 92. Có thể nâng cấp Tối đa 98. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ đầu đèn: ≤ 80W x 2. </p><p>Tuổi thọ: lên đến 60.000 giờ.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15T10:30:38.174 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08T20:43:38.559
2410 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh khung Inox | BK001 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>GB1/Việt Nam Kích thước: Dài 180 cm x Rộng 65 cm x Cao 70 cm – Khung hộp inox vuông 30, chân ông inox phi 32. – Đệm mút bọc giả da Simili chia làm 2 phần: phần gối đầu và phần thân – Phần đỡ đầu nâng hạ được từ 0 đến +45. Cơ cấu nâng đầu bằng thanh răng</p> |  |  | <p>GB1/Việt Nam Kích thước: Dài 180 cm x Rộng 65 cm x Cao 70 cm – Khung hộp inox vuông 30, chân ông inox phi 32. – Đệm mút bọc giả da Simili chia làm 2 phần: phần gối đầu và phần thân – Phần đỡ đầu nâng hạ được từ 0 đến +45. Cơ cấu nâng đầu bằng thanh răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T11:23:27.704 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30T11:23:27.883
2411 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Alaris™ GW 800 | 800TIG2RWN1 |  | Romania | BD Switzerland Sàrl |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để truyền thuốc, truyền máu liên tục vào cơ thể bệnh nhân với tốc độ, lượng dịch được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p>- Giám sát và thông báo nguy cơ tắc nghẽn đường truyền và các nguy cơ&nbsp;khác, kết nối với trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p>- Nhỏ gọn với kích thước 137 mm (rộng) x 140 mm (cao) x 105 mm (sâu)&nbsp;gồm cả&nbsp;giá kẹp cọc được tích hợp. Trọng lượng 1.5kg gồm cả giá kẹp cọc truyền</p><p>- Sử dụng&nbsp;nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p><br></p><p>- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</li><li>Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-16T16:52:31.713 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-12-18T17:20:12.871
2412 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc và phụ kiện Visulas Trion (cấu hình cơ bản) | Visulas Trion |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3973000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa bước sóng kết hợp Laser YAG&nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phát tia laser: Tích hợp với hệ thống slit lamp<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: Điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhỏ phụ thuộc vào kính tiếp xúc sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục, và có cảm biến tự tắt khi bác sĩ vắng mặt.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm, chỉnh theo nất<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: thể rắn tần số kép (Frequency-doubled solid-state laser)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532 nm, 561 nm, 659 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng 630 – 670 nm, có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điện áp: 100V-240V 50/60Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): 10 đơn 3000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đa điểm): &nbsp;20 to 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): 100- 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân: 1.5 W (532 nm), 0.8 W (561 nm), 1.0 W (659 nm)&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 785 x Rộng 330 x Sâu 670 mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 48 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T16:03:06.709 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:50:42.132
2413 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp rút chỉ H-6133D | H-6133D |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 10710000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kẹp rút chỉ H-6133D</p><p>Castroviejo Forceps, Suture Forceps, 1x2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm</p> |  |  | <p>Kẹp rút chỉ H-6133D</p><p>Castroviejo Forceps, Suture Forceps, 1x2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:45:37.896 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:45:37.959
2414 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục Prismaflex | Prismaflex |  | Italy | Gambro Lundia AB |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1630000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Thiết bị dùng để thực hiện liệu pháp thay thế thận liên tục cho các bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc quá tải dịch, liệu pháp trao đổi huyết tương đối với các bệnh nhân được chỉ định loại bỏ các thành phần của huyết tương, hấp phụ đối với trường hợp cần loại bỏ các thành phần bằng phương pháp hấp phụ, lọc máu cho bệnh nhân có tình trạng bệnh cần đào thải CO2 được chỉ định.</p> |  | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Bộ quả lọc hấp phụ Cytokines có gắn Heparin: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 10 túi<br /> - Máy làm ấm máu: 01 Bộ<br /> - Bộ lưu điện UPS 1KVA offline: 01 bộ<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7<br /> - Bảo hành 24 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí: 36 tháng</p> | <p>Máy lọc máu liên tục Prismaflex có khả năng thực hiện các phương thức điều trị sau: SCUF, CVVH PRE và/hoặc POST, CVVHD, CVVHDF PRE hoặc POST, Trao đổi huyết tương, Lọc hấp phụ than hoạt<br /> - Hệ thống bơm máu &amp; dịch: 6 bơm<br /> - Phạm vi điều chỉnh tốc độ bơm máu: 10 – 450 ml/phút. Sai số 2 – 10 ml/phút. Độ chính xác: +/- 10% tốc độ do người dùng cài đặt<br /> - Kiểm soát dịch lọc: quản lý dịch lọc bằng 4 cân.<br /> - Phương pháp kháng đông: toàn thân với bơm tiêm tích hợp, kháng đông vùng citrate với bơm xylanh canxi.<br /> - Theo dõi áp lực:<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực lấy máu ra: -250 đến +450 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trả máu về: -50 đến +350 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trước quả lọc: -50 đến +450 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực dịch thải: -350 đến +400 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> - Các chức năng an toàn: có máy đọc mã vạch tích hợp để tự động nhận diện loại quả lọc được nạp vào, Cảm biến phát hiện khí bằng siêu âm: phát hiện các bóng khí đơn cỡ 20µl, Phát hiện rò máu.&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 12 inch cung cấp tất cả các dữ liệu điều trị liên quan (theo kê đơn, dòng chảy, áp lực), Bộ nhớ lưu trữ lên tới 96 giờ dữ liệu điều trị</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T05:59:15.112 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.879
2415 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X-Quang Nha Khoa | Axeos |  |  | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-15 | 2020-12-31 | <p>Máy xquang nha khoa</p><p>Model: Axeos</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-15T10:44:21.351 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-15T10:44:45.779
2416 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo tai | Pro 6000 (06000-200) |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 14000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100)%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:49.085 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:37:15.901
2417 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | EMALED 300F |  |  | Ema-Led GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong><strong> </strong></p><p><strong style="color: black;">- MODEL: EMALED 300F</strong></p><p><strong style="color: black;">- HÃNG SX: EMA-LED – GmbH</strong></p><p><strong style="color: black;">- NƯỚC SX: ĐỨC</strong></p><p><strong style="color: black;">- NĂM SX: 2020 trở về sau, hàng mới 100%</strong></p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình gồm có</u>:</strong></p><p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> |  | <p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> | <p>F03 90340 04 20</p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p> | <p>bão hành, bão trì, hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T15:47:00.294 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T15:47:00.591
2418 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim tự động | FRED PA-1 |  |  | Schiller AG |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p> |  | <p>sdsdsdsa</p> | <p><br></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-11-30T11:36:19.514 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-11-30T11:36:19.621
2419 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/ổng bụng 3D Full HD |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:30:55.431 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:32:03.321
2420 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Pentero 800 (cấu hình nâng cao) | OPMI Pentero 800 |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống, chấn thương chỉnh hình, tai mũi họng, P&amp;R, vi phẫu mạch máu</p> |  | <p>Cấu hình kính vi phẫu bao gồm:</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học bao gồm:</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân kính hiển vi: 1 bộ</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính cho phẫu thuật viên chính chỉnh góc 180 độ: 1 bộ</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính phụ hướng đối diện chỉnh góc 180 độ: 01 bộ&nbsp;</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính phụ hướng bên, dạng thẳng: 01 bộ</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính 12.5x: 06 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chiếu sáng&nbsp;Xenon: 01 hệ thống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chân đề bao gồm:</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế dạng đẩy sàn và cánh tay mang kính: 01 hệ thống</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dịch chuyển X-Y: 1 bộ</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân điều khiển: 1 chiếc&nbsp;</p><p> •&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm điều khiển đa chức năng: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Camera CMOS tích hợp: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ghi hình tích hơp: 01 bộ</p><p> - Kết nối Navigation</p><p> - Huỳnh quang trong phẫu thuật</p><p> - Túi phủ kính triệt trung: 10 cái</p><p> - Túi phủ chống bụi: 01 cái</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống quang học:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ thống phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic), vật kính phủ lớp chống phản xạ T*<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đối diện: f≥170mm, điều chỉnh góc nhìn được trong khoảng ≤0-≥180 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phụ hướng bên dạng thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính loại trường nhìn rộng (widefield), độ phóng đại thị kính là 12.5x, có khả năng bù trừ khúc xạ từ ≤- 8D đến ≥+5D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc thay đổi được, liên tục &nbsp;≤200 mm-≥500mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh bằng motor, hệ số phóng đại 1:6, điều chỉnh liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại trong phạm vi từ ≤2.7x đến ≥16.2x tại khoảng cách 200mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại trong phạm vi từ ≤1.4x đến ≥8.2x tại khoảng cách 500mm<br /> 2 .Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất ≥300W&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có sẵn bóng đèn dự phòng có công suất tương đương với bóng chính bên trong để không thay đổi độ sáng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị tuổi thọ còn lại của cả hai đèn thuận lợi cho việc theo dõi và thay thế, tự động hiển thị báo đèn bị hỏng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng hai hướng không song song để có thể quan sát được các khe sâu và hẹp<br /> 3. Tính năng kỹ thuật hệ thống chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, kích cỡ chân đế ≥736x736 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính có khả năng xoay tự do ≥360 độ quanh chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ cao thấp nhất của hệ thống tối đa ≥1870mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ &nbsp;cao cao nhất của kính tối thiểu ≥2660mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc thân kính có thể điều chỉnh ≥ ± 45 độ nghiêng trái phải<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc thân kính có thể điều chỉnh ≥140 độ về phía trước&nbsp;<br /> 4. Tính năng kỹ thuật hệ thống Camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp hoàn toàn hệ thống camera HD cảm biến 3x1/3 inch CMOS, độ phân giải ≥ 850 dòng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thông số được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng ứng ≥22’ gắn trên chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống có khả năng chụp hình, ghi hình được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng hoặc tay cầm, bàn đạp chân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T17:15:36.082 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T09:54:56.596
2421 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp khí EO | GS8-2D |  | Mỹ | 3M Company |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 7990000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-08 | 2022-03-08 | <p>He thong May tiet trung nhiet do thap su dung 100% khi EO, dung tich 224 lit, kem Bo xu ly khi thai va May doc sinh hoc. Phan mem moi, ho tro ngon ngu tieng viet.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">- Dung tích buồng tiệt khuẩn:&nbsp;224 lít</p><p class="ql-align-justify">- Loại cửa: 02 cửa</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng hoá chất tiệt khuẩn là 100% khí E.O</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Màn hình cảm ứng hiển thị các thông tin chính cho quá trình hoạt động</p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng phun ẩm tự động để điều khiển và kiểm soát độ ẩm tương đối trong buồng.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2020-12-08T13:30:15.445 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2020-12-08T13:30:15.502
2422 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thanh đè mống H-1960 | H-1960 |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1890000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Thanh đè mống H-1960</p><p>Culler Iris Spatula, 1 mm</p> |  |  | <p>Thanh đè mống H-1960</p><p>Culler Iris Spatula, 1 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:50:48.671 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T15:50:48.716
2423 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS30 |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa...</p> |  | <p><u>Tùy&nbsp;chọn nâng cao:</u></p> <p>1. Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</p> <p>2. Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</p> <p>3. Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</p> <p>4. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</p> <p>5. Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</p> <p>6. Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</p> <p>7. Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</p> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>02 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò Convex (C2-8), tần số 2MHz – 8MHz, ứng dụng siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li> <li>Đầu dò Linear (LN5-12), tần số 5MHz – 12MHz ứng dụng siêu âm mạch máu, phần nông, cơ xương khớp.</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22T10:25:19.653 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05T16:30:13.389
2424 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động UF-5000 | Fully Automated Urine Particle Analyzer UF-5000 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1974809967 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="314"> <td height="314" width="439">Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động hoàn toàn UF-5000 được là máy phân tích sử dụng công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người và dịch cơ thể. Công suất máy lên tới 105 mẫu/giờ và cung cấp 17 thông số ở chế độ phân tích nước tiểu, 7 thông số ở chế độ dịch cơ thể</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:03:14.488 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:03:14.566
2425 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | i-Smart 300 |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích khí máu điện giải i-Smart 300 cho kết quả nhanh trong khi cần sự tương tác của người vận hành máy rất ít. Bác sĩ có thể điều trị cho bệnh nhân nhanh hơn nhờ trả kết quả xét nghiệm nhanh hơn trước. Máy này có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách cho khoa xét nghiệm lẫn các khoa phòng khác như phòng mổ, cấp cứu …</p> <ol> <li>Không cần bảo trì <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Cartridge bao gồm tất cả vật tư tiêu hao như: cảm biến, hoá chất, túi đựng thải, ống dẫn và kim hút mẫu</li> <li>Thao tác thay cartridge là thao tác duy nhất bạn phải làm để bảo trì máy</li> <li>Các loại cartridge bao gồm 100 test / 200 test / 300 test sử dụng trong 2 hoặc 3 tuần</li> </ol> </li> <li>Dễ dàng sử dụng và có thể tin cậy <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Menu điều khiển có hướng dẫn bằng âm thanh</li> <li>Kim hút tự làm sạch</li> <li>Công nghệ cảm biến cao cấp giúp đảm bảo kết quả phân tích tuyệt vời</li> <li>Cartridge trữ tất cả trong một, kể cả chất thải nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm chất độc ra môi trường</li> </ol> </li> <li>Nhanh và linh hoạt <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Công nghệ RFID cho phép tự nạp thông tin của cartridge</li> <li>Chỉ mất 50 giây là phân tích xong 1 mẫu</li> <li>Tự động chuẩn lại máy và theo dõi tình trạng hoạt động</li> <li>Tích hợp bộ đọc mã vạch để nhập thông tin bệnh nhân, người vận hành máy hoặc dữ liệu QC</li> </ol> </li> <li>Dễ dùng <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Chỉ cần thể tích mẫu nhỏ, phù hợp mọi đối tượng bệnh nhân</li> <li>Phân tích từ xy-lanh và mẫu mao dẫn mà không cần adapter</li> <li>Trọng lượng chưa đến 7.1kg</li> </ol> </li> <li>Các kết nối <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Chương trình QC có sẵn giúp tính toán và lưu trữ dữ liệu</li> </ol> </li> </ol> <p>Kết nối dễ dàng với hệ thống LIS/HIS thông qua chuẩn giao thức ASTM</p> |  |  | <ul> <li>Dải đo: <ul> <li>pH: 6.500 ~ 8.000</li> <li>pCO2: 5.0 ~ 150.0 mmHg</li> <li>pO2: 5 ~ 700 mmHg</li> <li>cNa+: 80 ~ 200 mmol/L</li> <li>cK+: 1.0 ~ 20.0 mmol/L</li> <li>cCa2+: 0.25 ~ 5.00 mmol/L</li> <li>cCl-: 50 ~ 150 mmol/L</li> <li>Hct: 10 ~ 70%</li> </ul> </li> <li>Các thông số: pH(T), pCO2(T), pO2(T), ctCO2, cHCO3-, cHCO3-(std), BE(ecf), BE(B), Anion gap (K), ctHb, Ca++(7.4), pO2(A-a)</li> <li>Loại mẫu: Máu toàn phần có heparin</li> <li>Thể tích mẫu: 80ml</li> <li>Thời gian phân tích: 50 giây</li> <li>Chuẩn máy: tự động hoặc bằng tay</li> <li>Máy chính sử dụng bộ vi xử lý 1.6 GHz với 2GB RAM và 8GB bộ nhớ flash. Hệ điều hành: Windows Embedded 7</li> <li>Màn hình: màu, cảm ứng chạm với kích thước 8 inch</li> <li>Máy in: máy in nhiệt tích hợp, kích thước 2 inch</li> <li>Thời lượng pin: tối đa 2 giờ (pin sử dụng là loại Li ion)</li> <li>Các cổng kết nối: tích hợp máy đọc mã vạch, 4 cổng USB, 1 cổng serial (RS232), 1 cổng mạng RJ45, 1 cổng VGA (để cắm màn hình ngoài)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23T13:56:17.515 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:42:32.761
2426 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu bệnh nhân đa năng điều khiển cơ | B-330S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | Công ty TNHH MCMEDI | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 39500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Giường cấp cứu bệnh nhân đa năng điều khiển cơ bằng 3 cần quay tay. Chức năng tương tự Giường điều khiển điện&nbsp; nhưng điều khiển cơ&nbsp; để nâng hạ: đầu lưng, khớp gối, độ&nbsp;cao toàn giường, nâng hạ đồng thời đầu và lưng...</p> | [8 empty] | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-11-15T17:10:56.483 | Công ty TNHH MCMEDI | 2020-12-31T00:00:10.198
2427 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực kết hợp giác hút | Endomed 684V |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 442000000 | t | Cái | false | 2021-01-21 | 2022-12-31 | <p>Thiết bị hoàn chỉnh dành cho Điện trị liệu 04 kênh</p><p>Hút chân không: liên tục và xung</p><p class="ql-align-justify">Endomed là một thiết bị cao cấp và toàn diện dành cho điện trị liệu. Thiết bị Endomed có 16 loại dòng điện khác nhau. Những loại dòng điện này đã được chứng minh và kiểm nghiệm có hiệu quả trong việc điều trị đau, phục hồi mô và kích thích cơ.</p><p class="ql-align-justify">Thiết bị Endomed 684 có bốn kênh phát điều trị. Các kênh có thể thiết lập độc lập với nhau và cách li điện hoá hoàn toàn (an toàn tuyệt đối). Với sự trợ giúp của bốn kênh điều trị, quý khách có thể kích thích các phần cơ khác nhau một cách chọn lọc hoặc có thể kích thích nhiều cơ cùng một lúc. Thêm vào đó, với bốn kênh điều trị, quý khách có thể phát điều trị cục bộ hoặc theo từng phân khúc với các loại dòng điện khác nhau. Điều này mang lại hiệu quả tối đa cho việc giảm đau và đạt tới ngưỡng kích thích.</p> |  | <p class="ql-align-justify">01x Máy chính</p><p class="ql-align-justify">01x Dây nguồn</p><p>01 xDây đai 250x3cm</p><p>01 xDây đai 100x3cm</p><p>02 xDây cáp 2 lõi dài 2m nối từ điện cực vào máy giắc cắm có chân 2mm - màu đen</p><p>02 xTúi kẹp nhựa chỉ thị mầu phân biệt giữa hai kênh</p><p>02 xĐôi điện cực cao su 6x8cm và dây cáp có độ dài 50cm , có lỗ cắm 2mm</p><p>02 xĐôi miếng vỏ bọc điện cực làm ẩm dành cho điện cực cao su 6x8cm</p><p>08 x Điện cực chân không Ø 60mm</p><p>08 x Mút xốp Ø 65 mm</p><p>08 x Ống dẫn chân không, màu đỏ/đen</p><p>01 x Bộ chuyển đổi kèm máy bơm</p><p>01 HDSD tiếng Việt</p> | <p>Hút chân không&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;liên tục và xung</p><p>Điện áp nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100-240 V ± 10% (50/60 Hz)</p><p>Kích thước (ngang x sâu x cao)&nbsp;&nbsp;39 x 37 x 29,5 cm</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6,2 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-21T10:43:10.531 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-21T10:43:10.660
2428 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S10 |  | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p> <p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p> <p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T11:07:53.670 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16T11:08:08.444
2429 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU+ 5 bộ dụng cụ | IMAGE1 S FULL HD |  | Áo,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 14850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-27 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi và các bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cho tiết niệu</p> |  |  | <p>- Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</p><p>- Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,&nbsp;</p><p>- Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</p><p>- Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</p><p>- Nguồn sáng công nghệ LED</p><p>- Hiển thị trên màn hình&nbsp;27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</p><p>- Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</p><p>- Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-27T14:01:01.734 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-01-04T09:47:52.992
2430 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 900 | "AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-900 (19 trays sorter) |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2599000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-03-31 | <p>Model: AIA-900</p><p>Hãng sx: Tosoh – Nhật Bản</p><p>Nước sx: Nhật Bản</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>19 trays sorters</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-17T15:51:56.081 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-19T09:28:34.295
2431 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 900 | AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-900 (9 trays sorter) |  | Nhật Bản | Tosoh Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA |  | Nhóm 3 |  |  | 2530000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-03-31 | <p>Model: AIA-900</p><p>Hãng sx: Tosoh – Nhật Bản</p><p>Nước sx: Nhật Bản</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>9 trays sorters</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-17T15:51:55.810 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-19T09:29:08.637
2432 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải | BA200 (Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải) |  |  | Biosystems S.A. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 0 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p><strong>BA200 - Máy xét nghiệm sinh hóa để bàn cho các xét nghiệm cấp cứu và thường quy</strong></p> <p>Trải qua 35 năm lịch sử của Biosystem, S.A đã phát triển các sản phẩm IVD tại nhà máy ở Barcelona (Tây Ban Nha). Chất lượng của các các sản phẩm, cùng với chính sách đồng hành hỗ trợ đến từng khách hàng là triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với các kinh nghiệm có được, chúng tôi xin giới thiệu hệ thống máy phân tích để bàn với các cải tiến ưu việt nhất về điện tử, thiết kề và độ chính xác. BA200 là máy mới nhất gia nhập gia đình BA, cùng với BA400 đem đến nhiều sự lựa chọn tối ưu cho các phòng xét nghiệm có sự quan tâm về vấn đề giá cả và chất lượng.</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Đường chuẩn linh hoạt với công nghệ LED thông minh</li> <li>Số lượng mẫu và thuốc thử lớn (88 vị trí), có độ linh hoạt cao</li> <li>Độ chính xác cao về liều lượng</li> <li>Barcode dành riêng cho thuốc thử</li> <li>Hệ thống rotor phản ứng có rửa tự động</li> <li>Hệ thống nhỏ gọn với bảo trì thấp</li> <li>Công suất thực tế đạt 200 xét nghiệm/giờ</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-10-31T10:51:15.525 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:28:02.959
2433 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | ENT IPC FULL OPTIONS M5 | 1898001 |  | Dominica | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2591400000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:49.978 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-05T16:41:40.972
2434 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa Plus Cap |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Cap là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p> <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Cap có tính năng lấy máu qua ống vi mao dẫn.Dựa trên chích ngón tay để lấy máu từ bệnh nhân, tính năng độc đáo này biến Swelab là máy đếm tế bào máu nhanh nhất thế giới hiện nay.</p> <p>Swelab Alfa Plus Cap: Có thể lấy máu từ ống chân không nhằm làm giảm tối thiểu rủi ro từ mẫu máu bị nhiễm bệnh.</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl.</p> <p>4. Thể tích hút mẫu của bộ phận tự đục ống hút máu chân không và hút lên: ≤250 μl</p> <p>5.Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20T15:22:45.985 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:44:50.651
2435 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt/ Dao mổ điện cao tần lưỡng cực | Kentamed 1E |  | Bulgaria | Kentamed Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Dao mổ điện cao tần lưỡng cực - 100W</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:12:31.769 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T16:46:42.896
2436 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | HumaLoop M | HumaLoop M |  | Nhật Bản | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 184553380 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> <strong>Tên thiết bị&nbsp;: Máy định danh vi khuẩn, virus</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model/code&nbsp;: HumaLoop M/962000</strong></p><p class="ql-align-justify">- Máy hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại đẳng nhiệt trung gian (Loop-mediated isothermal amplification - LAMP) nhằm mục đích khuếch đại và định danh DNA vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có trong mẫu. Lượng sản phẩm được khuếch đại được xác định dựa vào khả năng phát huỳnh quang của sản phẩm, từ đó có thể xác định mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay không.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng trong chẩn đoán In vitro</p><p class="ql-align-justify">- Kết quả được hiển thị bằng sự thay đổi độ đục của ống chứa mẫu khi soi dưới đèn huỳnh quang.</p><p class="ql-align-justify">- Quá trình thực hiện được tiến hành hoàn toàn tự động</p><p class="ql-align-justify">- &nbsp;Máy đóng, sử dụng với bộ kit xét nghiệm đi kèm của hãng sản xuất</p><p> </p> |  |  | <p> <span style="color: black;">+ Mẫu bệnh phẩm: đờm</span></p><p><span style="color: black;">+ Thể tích mẫu yêu cầu: 60 microlit</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất thực hiện: 16 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ Thời gian vận hành nhỏ hơn 1h</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt ly giải: thể thích 1.8 ml, tương thích với ống ly giải, nhiệt độ đặt sẵn 90 độ C, thời gian ủ nhiệt 5 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt phản ứng khuếch đại: thể tích 25-35 microlit, nhiệt độ đặt sẵn ở 67 và 80 độ C, thời gian ủ là 40 và 5 phút.</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 độ C với buồng ủ nhiệt phản ứng và ± 1 độ C với buồng ủ nhiệt ly giải</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng đọc kết quả: nguồn phát sáng đèn LED, bước sóng 450-500 nm, 1 màng lọc.</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 25 x 30.6 x 18.2 cm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng Net: 9.5 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Cầu chì chính: 5*20 250V 2A</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện: 100-240V ±10%; 50/60 Hz, 240W</span></p><p> <strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 5 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 30 – 80%</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ cao: đến 3800 m</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:42:03.865 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:42:03.931
2437 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích sinh hóa nước tiểu bán tự động UC-3500 | Fully Automated Urine Chemistry Analyzer UC-3500 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1976963344 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="439">Máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động hoàn toàn UC-3500 được chỉ định cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người. Máy có công suất 275 mẫu/giờ và cung cấp 16 thông số sin hóa nước tiểu (dựa trên que thử 10 và 12 thông số)<br /> Máy chỉ có thể sử dụng để phân tích nước tiểu người và mẫu kiểm tra chất lượng.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:09:28.404 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:09:28.453
2438 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Ambu bag ( Bóp bóng ) silicon lớn, nhỏ, sơ sinh + Peepval | RE-24140 RE-23142 RE-24220 RE-24320 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1701000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-07-23 | <p> Bao gồm:</p><p> 1.Bóng bóp Silicon (Dung tích 250-1600ml).</p><p> 1.Mặt nạ Silicon (Các số:1,2,3,4 hoặc 5).</p><p> 1.Túi silicon chứa oxy (Dung tích: 1000-2500ml).</p><p> 1.Dây nối oxy 2m.</p><p> 1.Val peep</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> Bao gồm:</p><p> 1.Bóng bóp Silicon (Dung tích 250-1600ml).</p><p> 1.Mặt nạ Silicon (Các số:1,2,3,4 hoặc 5).</p><p> 1.Túi silicon chứa oxy (Dung tích: 1000-2500ml).</p><p> 1.Dây nối oxy 2m.</p><p> 1.Val peep</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:20:51.011 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:20:51.125
2439 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng với ống chuẩn trực 80 (IMRT) | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực (MLC) 80 lá, Điều biến liều tia (IMRT) và các thiết bị hỗ trợ | Clinac CX |  | Mỹ | Varian Medical Systems, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 70000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống có khả năng thực hiện kĩ thuật xạ trị tiên tiến IMRT (Xạ trị điều biến liều tia) .</strong></p> <p>- Thiết bị có khả năng tạo ảnh PV để thực hiện QA</p> <p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri 2D, 3D, IMRT</p> <p><strong>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 15MV&amp; liều Photon từ 100 đến 600MU/phút, chia 6 mức khác nhau. </strong></p> <p><strong>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16 &amp; 18MeV &amp; liều Electron từ 100 đến 1000MU/ phút, chia 7 mức khác nhau .</strong></p> <p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2020 trở về sau, và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T08:52:50.112 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T10:16:34.591
2440 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | L/M200 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 460000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2022-01-21 | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh, bóng led, cường độ sáng 160.000lux + 120.000 lux</p> |  | <p>Có thể chọn thêm Camera HD</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-21T10:45:38.878 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-21T10:45:39.281
2441 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số | Quintus 5-part analyzer |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2020-10-31 | <p>Máy cung cấp 26 thông số - 5 thành phần bạch cầu sử dụng phương pháp đo laser. Quintus cung cấp giải pháp sáng tạo và giá thành hợp lý. Đó là hệ thống huyết học chất lượng cao, tích hợp máy tính, có thể nhập liệu qua mã vạch cho các chất chuẩn và hoá chất.</p> |  | <p><strong>Bộ chuyển mẫu tự động (tuỳ chọn): 01 bộ</strong></p> <p><b>-&nbsp;</b>Bộ chuyển mẫu của Quintus thật gọn gàng, dễ sử dụng. Bộ này giúp Quintus trở thành hệ thống xét nghiệm tự động hoá cao, giải phóng sức lao động. Chỉ cần đặt sẵn 10 x 10 mẫu lên và để máy tự động xử lý tuần tự. Bộ chuyển mẫu này tự xoay và lắc mẫu đồng thời đọc mã vạch của mẫu. Cảm biến sẽ tự động nhận dạng loại nắp ống EDTA được sử dụng. Cần lưu ý rằng mẫu cấp cứu có thể được thực hiện chạy ngay cả khi máy đang chạy dở 1 mẻ mẫu.</p> | <ul> <li>Thông số: 26 thông số 5 thành phần bạch cầu: WBC, LYM, MONO, NEU, EOS, BASO, LYM%, MONO%, NEU%, EOS%, BASO%, RBC, HCT, MCV, RDWsd, RDWcv, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDWsd, PDWcv, LPCR% và LPCRa</li> <li>Phương pháp đo: Đo quang dựa laser để tách 5 thành phần bạch cầu, trở kháng để đo hồng cầu, tiểu cầu và tổng tế bào bạch cầu, đo ảnh phổ để đo huyết sắc tố</li> <li>Thời gian đo: &lt; 60 giây/ mẫu (60 mẫu/h)</li> <li>Chấp nhận mẫu đo: ống mở, ống chân không, các ống từ bộ chuyển mẫu tự động</li> <li>Thể tích lấy mẫu: ~ 100 µl</li> <li>Phương pháp lấu mẫu: van chia</li> <li>Chuẩn: bằng tay hoặc tự động</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-22T13:32:41.111 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:44:15.460
2442 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Bàn đẻ | bàn đẻ | EL ET 200 |  | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Bàn Đẻ đa chức năng điện thủy lực</p> |  |  | <p>– Có hệ thống điện thủy lực đa chức năng,</p> <p>– Các vị trí có thể điều chỉnh:</p> <p>+ Vị trí phẫu thuật Trendelenburg: ± 30 °</p> <p>+ Vị trí phẫu thuật thận: 15°</p> <p>+ Vị trí nghiêng: Trái / Phải 20 ° ~ 25 °</p> <p>+ Điều chỉnh gập chân: 90 ° xuống / 15° lên</p> <p>+ Điều chỉnh phần đầu: 90 ° xuống / 25° lên</p> <p>+ Điều chỉnh gập lưng: 80 ° lên / 15 ° xuống</p> <p>– Kích cỡ tổng quát (DxRxC): 189x 50 x 62~84 cm</p> <p>– Kích thước bàn (DxR): 189 x 50 cm</p> <p>– Trọng lượng: 150kg</p> <p>– Nguồn điện: 220V , 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-15T17:27:16.701 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31T00:00:10.242
2443 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/ổ bụng 4K |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 4K KÈM DAO MỔ LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:25:40.390 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:33:28.479
2444 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa Plus Sampler |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Sampler là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p> <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Cap có tính năng lấy máu qua ống vi mao dẫn.Dựa trên chích ngón tay để lấy máu từ bệnh nhân, tính năng độc đáo này biến Swelab là máy đếm tế bào máu nhanh nhất thế giới hiện nay.</p> <p>Swelab Alfa Plus Sampler: Bộ chuyển mẫu tự động có 2 khay, mỗi khay đựng tối đa 20 mẫu. Tự động chuyển mẫu để làm xét nghiệm.&nbsp;</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl. Thể tích hút mẫu (từ ống vi mao dẫn MCI): 20 μl</p> <p>4.Thể tích hút mẫu- bộ chuyển mẫu tự động: ≤ 300 μl</p> <p>5.Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20T15:32:41.629 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:44:50.651
2445 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | HumaLoop T | HumaLoop T |  | Nhật Bản | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 184553380 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tên thiết bị&nbsp;: Máy định danh vi khuẩn, virus</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model/code&nbsp;: HumaLoop T/961000</strong></p><p class="ql-align-justify">- Máy hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại đẳng nhiệt trung gian (Loop-mediated isothermal amplification - LAMP) nhằm mục đích khuếch đại và định danh DNA vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có trong mẫu. Lượng sản phẩm được khuếch đại được xác định dựa vào khả năng phát huỳnh quang của sản phẩm, từ đó có thể xác định mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay không.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng trong chẩn đoán In vitro</p><p class="ql-align-justify">- Kết quả được hiển thị bằng sự thay đổi độ đục của ống chứa mẫu khi soi dưới đèn huỳnh quang.</p><p class="ql-align-justify">- Quá trình thực hiện được tiến hành hoàn toàn tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy đóng, sử dụng với bộ kit xét nghiệm đi kèm của hãng sản xuất</p> |  |  | <p> <span style="color: black;">+ Mẫu bệnh phẩm: đờm</span></p><p><span style="color: black;">+ Thể tích mẫu yêu cầu: 60 microlit</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất thực hiện: 16 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ Thời gian vận hành nhỏ hơn 1h</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt ly giải: thể thích 1.8 ml, tương thích với ống ly giải, nhiệt độ đặt sẵn 90 độ C, thời gian ủ nhiệt 5 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt phản ứng khuếch đại: thể tích 25-35 microlit, nhiệt độ đặt sẵn ở 67 và 80 độ C, thời gian ủ là 40 và 5 phút.</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 độ C với buồng ủ nhiệt phản ứng và ± 1 độ C với buồng ủ nhiệt ly giải</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng đọc kết quả: nguồn phát sáng đèn LED, bước sóng 450-500 nm, 1 màng lọc.</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 25 x 30.6 x 18.2 cm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng Net: 9.5 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Cầu chì chính: 5*20 250V 2A</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện: 100-240V ±10%; 50/60 Hz, 240W</span></p><p> <strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 5 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 30 – 80%</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ cao: đến 3800 m</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:35:15.079 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:42:54.266
2446 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | máy giúp thở | Vento 62 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p><strong>TÍNH NĂNG MẠNH MẼ</strong></p><p>• Hệ thống điều khiển vòng kín</p><p>• Các thành phần chính là từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới</p><p>• Công nghệ điều khiển van tỷ lệ.</p><p>• Hệ thống bảo vệ tự động đa áp suất và thể tích</p><p>• Hệ thống báo động toàn diện</p><p>• Báo động được phân loại 3 cấp và mã màu cho&nbsp;các rủi ro khác nhau</p><p>• Màn hình LCD 15 inch</p><p>• Màn hình cảm ứng và bánh xe điều hướng</p><p>• Hiển thị thông số cài đặt phải tuân theo chế độ thông gió</p><p>• Nhật ký hệ thống có thể ghi lại 100 cài đặt / báo động.</p><p>• Giữ hít vào và thở ra trong 30 giây.</p><p>• Chức năng mạnh mẽ với&nbsp;các&nbsp;chế độ thở khác nhau</p> |  |  | <p>Trọng lượng (máy chính)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 Kg</p> <p>Kích thước (cao x rộng x sâu)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 × 590 × 550 mm</p> <p>Nguồn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 - 240VAC, 50/60Hz, 1A (Tối đa)</p> <p>Pin (Liti):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tối thiểu 120 phút</p> <p>Loại bệnh nhân:&nbsp;Người lớn, trẻ em (&gt; 5kg)</p> <p>Chế độ thở&nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;VCV, PCV, SIMV (V) + PS, SIMV (P) + PS, Thở dài,</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Spont / CPAP, PRVC, DualPAP,</p> <p style="margin-left:1.0cm;">NPPV, Chế độ chờ, chế độ thủ công</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Thể tích thay đổi:&nbsp;20-2000ml</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Tần số thở&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;1-100bpm</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Kích hoạt hơi thở&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;0.5-20L/Min</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Kích hoạt áp lực:&nbsp;- 20 - 0 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Điều khiển áp lực:&nbsp;5-70 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Hỗ trợ áp lực :&nbsp;0-70 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">PEEP điện tử :&nbsp;0-50 cm H2O (tăng: 1cm H2O)</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Máy phun sương&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;30 phút</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Chức năng truy cập trực tiếp:&nbsp;100% O2 2 phút, Giữ hít vào, Giữ thở ta, Thủ công, Đóng băng, Khóa</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Giám sát:&nbsp;Thể tích: VTI, VTE, MV, MVspont. Áp lực: Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Tần số, fspont, I: E, FiO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Mô-đun Co2 (tùy chọn): EtCO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Mô-đun Spo2 (tùy chọn): SpO2, PR</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Dạng sóng:&nbsp;P-T, F-T, V-T, Tùy chọn: SpO2-T, EtCO2-T</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Vòng lặp:&nbsp;P-V, F-V, F-PV Tùy chọn: Thể tích-EtCO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Đồ thị:&nbsp;Đỉnh, FiO2, PEEP, MV, VTE, VTI</p> <p style="margin-left:42.55pt;">THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> <p style="margin-left:1.0cm;">&nbsp;</p> |  |  |  | bảo hành 18 tháng, bào trì 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14T11:26:04.349 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:22:41.568
2447 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân CSM | Connex Spot Monitor |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.281 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:41:19.827
2448 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Hệ thống phân tích nước tiểu tích hợp UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-5000) | UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-5000) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3272108552 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="168"> <td height="168" width="439">Hệ thống phân tích nước tiểu UN-2000 bao gồm xét nghiệm cặn lắng UF-5000 và mô-đun sinh hóa nước tiểu UC-3500 kết hợp với máy kéo và nhuộm tiêu bản tích hợp (SP-10). Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáo trong phân tích nước tiểu. Có khả năng phân tích lên đến 275 mẫu sinh hóa nước tiểu/giờ, và 105 mẫu xét nghiệm cặn lắng/giờ.UN-2000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc lớn với tỉ lệ xét nghiệm nước tiểu cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:13:41.665 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:13:41.697
2449 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Điều chỉnh lưu lượng hút áp lực liên tục | 623-0330 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 15700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p><span style="font-size:14px;">Vacuum regulation valve with water trap,Direct: 623-0330</span></p> <p><span style="font-size:14px;">H x w x D:&nbsp;710 x 140 x 180&nbsp;mm</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Weight: 1350g</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T17:07:02.591 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T17:07:02.644
2450 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Điều chỉnh lưu lượng oxy 0-15 lít/phút | 660-0100 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7350000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p><span style="font-size:14px;">Oxygen single: 660-0100</span></p> <p><span style="font-size:14px;">H x w x D:&nbsp;170 x 40 x 125 mm</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Weight: 250g</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -62px; top: -5.5px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T16:58:07.375 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T17:07:03.761
2451 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa plus Basic |  | Thụy Điển | Boule Medical AB |  |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2020-10-31 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Basic là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl<br /> 4. Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h<br /> <br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20T14:24:26.533 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-16T15:44:50.133
2452 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai | 23810 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TKST đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.471 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:42:45.075
2453 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/ổ bụng |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 - 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T13:21:01.059 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:33:52.561
2454 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích HbA1c tự động | Adams A1c Lite HA-8380V |  | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1c tốc độ cao, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn, đầy đủ chức năng, hiệu suất cao</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-16T10:05:16.944 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-12-31T00:00:09.583
2455 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Hệ thống phân tích nước tiểu tích hợp UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-4000) | UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-4000) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2849953663 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="158"> <td height="158" width="439">Hệ thống phân tích nước tiểu UN-2000 bao gồm xét nghiệm cặn lắng UF-4000 và mô-đun sinh hóa nước tiểu UC-3500. Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáo trong phân tích nước tiểu. Có khả năng phân tích lên đến 275 mẫu sinh hóa nước tiểu/giờ, và 80 mẫu xét nghiệm cặn lắng/giờ.UN-2000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc lớn với tỉ lệ xét nghiệm nước tiểu cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:16:46.892 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:16:47.288
2456 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Điều chỉnh lưu lượng hút áp lực cao | SL40 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 11000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <p><span style="font-size:14px;">Designation: Gasket set SL40</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" width="148">&nbsp;</td> <td width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>0 to -1 bar</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>0 to -400 mbar</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>0 to -250 mbar</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>0 to -160 mbar</strong></span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>Article-no.</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">028-2865 ©</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">028-2868 ©</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">028-2869 ©</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">028-2870 ©</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>H x 0 x D</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">67 x 50 x 29 mm</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">81 x 62 x 39 mm</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">81 x 62 x 39 mm</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">81 x 62 x 39 mm</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" width="148"><span style="font-size:14px;"><strong>Weight</strong></span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">100 g</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">200 g</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">200 g</span></td> <td width="148"><span style="font-size:14px;">200 g</span></td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -14px; top: 27.4883px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T17:24:58.280 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T17:24:58.343
2457 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | Cetus X12 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | Đức | Nhóm 2 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-11-16 | <p><strong>Màn hình theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cetus x 12</strong></p> <p>Đặc tính nổi bật:</p> <p>- Màn hình màu 12,1 inch TFT LCD</p> <p>- Hiển thị 8 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p> <p>- Tính toán mạnh mẽ (Huyết động, Liều thuốc, Oxy, Thông khí)</p> <p>- Phát hiện máy tạo nhịp tim</p> <p>- Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p> <p>- Màn hình OxyCRGs</p> <p>- CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Âm điệu SpO2 (Pitch Tone)</p> <p>- MEWS (Cảnh báo sớm để thay đổi cho phù hợp)</p> <p>- Xem lại biểu đồ theo dõi bệnh nhân (120 giờ)</p> <p>- Pin Lithium-Ion có thể sạc lại (2600 mAh)</p> |  |  |  | <p><strong>Màn hình theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cetus x 12</strong></p> <p>Đặc tính nổi bật:</p> <p>- Màn hình màu 12,1 inch TFT LCD</p> <p>- Hiển thị 8 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p> <p>- Tính toán mạnh mẽ (Huyết động, Liều thuốc, Oxy, Thông khí)</p> <p>- Phát hiện máy tạo nhịp tim</p> <p>- Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p> <p>- Màn hình OxyCRGs</p> <p>- CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Âm điệu SpO2 (Pitch Tone)</p> <p>- MEWS (Cảnh báo sớm để thay đổi cho phù hợp)</p> <p>- Xem lại biểu đồ theo dõi bệnh nhân (120 giờ)</p> <p>- Pin Lithium-Ion có thể sạc lại (2600 mAh)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | 2020-11-16T21:17:34.853 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | 2020-11-16T21:17:34.957
2458 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, ống chuẩn trực (MLC) 80 lá và các thiết bị hỗ trợ | Clinac CX |  | Mỹ | Varian Medical Systems, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 65000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:703px;" width="703"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:22px;"> <p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri 2D, 3D</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:58px;"> <p><strong>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 15MV&amp; liều Photon từ 100 đến 600MU/phút, chia 6 mức khác nhau. </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:21px;"> <p><strong>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16 &amp; 18MeV &amp; liều Electron từ 100 đến 1000MU/ phút, chia 7 mức khác nhau .</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:23px;"> <p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2020 trở về sau, và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T08:44:04.422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T10:16:34.592
2459 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang chụp kỹ thuật số trực tiếp dạng di động | TXL-Plus 8/CXDI-701C |  | Tây Ban Nha | Radiologia S.A |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3495000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-25 | 2021-12-25 | <p><span style="color: black;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp: 220-240V; 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Môi trường hoạt động:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></li><li><span style="color: black;">Độ ẩm tối đa: 80 %</span></li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-25T08:42:21.403 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-25T09:32:09.882
2460 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | EMALED 300F |  |  | Ema-Led GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong><strong> </strong></p><p><strong style="color: black;">- MODEL: EMALED 300F</strong></p><p><strong style="color: black;">- HÃNG SX: EMA-LED – GmbH</strong></p><p><strong style="color: black;">- NƯỚC SX: ĐỨC</strong></p><p><strong style="color: black;">- NĂM SX: 2020 trở về sau, hàng mới 100%</strong></p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình gồm có</u>:</strong></p><p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> |  | <p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> | <p>F03 90340 04 20</p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p> | <p>bão hành, bão trì, hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T15:47:00.403 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T15:47:00.695
2461 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi tai kèm họng | 23820 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 37000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.579 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:48:51.698
2462 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần | Lumax 3 & 5 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa |  | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p><strong>Lumax 3 &amp; 5 là đèn phẫu thuật với công nghệ LED Luôn chú ý đến sự phát triển của công nghệ và nhu cầu lâm sàng, Lumax 3 &amp; 5 được sinh ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng mang lại hiệu suất tối ưu, đảm bảo sự chắc chắn và sự thoải mái về thị giác.</strong></p><p>Lumax 3 &amp; 5 cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Hệ thống quang học đặc biệt của đèn LED tạo ra ánh sáng không bóng, rõ và đồng nhất, đảm bảo sự thoải mái về thị giác và điều kiện làm việc tốt nhất cho bác sĩ phẫu thuật và nhân viên y tế.</p><p>Đèn LED thế hệ tiếp theo, được sử dụng trong Lumax 3 &amp; 5 cho phép đèn tạo ra ánh sáng hoàn hảo trong mọi điều kiện tạo ra ánh sáng hồng ngoại, nhiệt độ màu tuyệt vời và vòng đời thực tế vô tận ở mức tiêu thụ thấp.</p><p>Lumax 5 có 43 đèn LED được định vị tròn và chia thành 5 đèn phản xạ (với 7 đèn LED một) và 8 đèn LED khác được đặt xung quanh tay cầm. Đèn tạo ra theo cách này mức chiếu sáng cao 130.000 lux (tùy chọn 160.000 lux) cho vòng đời ổn định khoảng 50.000 giờ.</p><p>Một bộ vi xử lý, điều khiển các đường cong điện của đèn LED để không bị thay đổi theo thời gian nhưng vẫn duy trì vòng đời dài. CRI (chỉ số kết xuất màu) của Lumax 5 là 95 và nhiệt độ màu của nó là 4, 0,00 ° K. Hai giá trị này cho phép tái tạo thang màu chính xác của màu sắc của cơ thể con người.</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <p><b>LUMAX 3</b></p> <p>Nguồn điện :100 - 240 VAC± 10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 69 W</p> <p>Tần số: 50/60 Hz</p> <p>Nguồn sáng: LED</p> <p>Tuổi thọ: 50.000 hrs about</p> <p>Điều chỉnh ánh sáng:from 5 % to 100%</p> <p>Nhiệt độ màu, CCT: 4.500 °K</p> <p>Nhiệt độ màu thay đổi: 3.700 °K à 4.700 °K continuous (optional )</p> <p>Chỉ số kết xuất màu, Ra: 95</p> <p>Chiết xuất R9: &gt; 90</p> <p>Tọa độ màu: x = 0.365 , y = 0.370</p> <p>Đường kính trường ánh sáng: 24 - 33 cm</p> <p>Khoảng cách làm việc tập trung: 70 - 1 50 cm</p> <p>Độ sâu chiếu sáng L1+ L2 (20%): 117 cm</p> <p>Độ sâu chiếu sáng L1+ L2 (60%): 71 cm</p> <p><b>KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG VÀ DỮ LIỆU</b></p> <p>Trọng lượng đầu đèn: 4 Kg</p> <p>Đường kính đầu đèn: 50 cm</p> <p>Trọng lượng khửu và cánh tay đèn: 6,0 - 9,0 Kg</p> <p>Trọng lượng cánh tay tường: 5,3 Kg</p> <p>Trọng lượng xe đẩy: 23 Kg</p> <p>Chiều cao cánh tay đền trần thấp (LCH): Optional</p> <p>Tay quay: Tháo rời và tiệt trùng</p> <p>Lớp sản phẩm (EN 60601 - 2 - 41): I</p> <p><b>LUMAX 5</b></p> <p>Nguồn điện</p> <p>100-240 VAC ±10%</p> <p>Công suất tiêu thụ: 75 W</p> <p>Tần số: 50/60 Hz</p> <p>Nguồn sáng: LEDs</p> <p>Tuổi thọ: 50.000 hrs about</p> <p>Chiếu sáng tại trung tâm, Ec @ 100 cm: 130.000 lux (160.000 lux optional)</p> <p>Điều chỉnh ánh sáng: from 5% to 100%</p> <p>Nhiệt độ màu, CCT: 4.500 °K</p> <p>Nhiệt độ màu thay đổi: .700 °K à 4.700 °K continuous (optional )</p> <p>Chỉ số kết xuất màu, Ra: 95</p> <p>Chiết xuất R9: &gt; 90</p> <p>Tọa độ màu: x= 0.365 , y= 0.370</p> <p>Đường kính trường ánh sáng: 24 - 33 cm</p> <p>Khoảng cách làm việc tập trung: 70 - 1 50 cm</p> <p>Độ sâu chiếu sáng L1+ L2 (20%): 114 cm</p> <p>Độ sâu chiếu sáng L1+ L2 (60%): 64 cm</p> <p><b>KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG VÀ DỮ LIỆU</b></p> <p>Trọng lượng đầu đèn: 12 Kg</p> <p>Đường kính đầu đèn: 67 cm</p> <p>Trọng lượng khửu và cánh tay đèn: 6,0 - 9,0 Kg</p> <p>Trọng lượng cánh tay tường: N/A</p> <p>Trọng lượng xe đẩy: N/A</p> <p>Chiều cao cánh tay đền trần thấp (LCH): Optional</p> <p>Tay quay: Tháo rời và tiệt trùng</p> <p>Lớp sản phẩm (EN 60601 - 2 - 41): I</p> |  | Camera và màn hình quan sát |  | bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-12T15:05:19.189 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:23:58.831
2463 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | EasyBloodGas analyzer 6001 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy phân tích khí máu EasyBloodGas của hãng Medica Corpration/ Mỹ&nbsp;có thể đo được pH, PCO2, PO2 và tính toán 11 thông số khác.</p><p>Đánh giá các bệnh nhân suy hô hấp,</p><p> chẩn đoán rối loạn thăng bằng- toan kiềm.... Phục vụ công tác khám chữa bệnh trong ngành y tế</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T14:56:51.512 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:26:28.244
2464 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động UF-4000 | Fully Automated Urine Particle Analyzer UF-4000 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1552655078 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="439">Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động hoàn toàn UF-4000 được là máy phân tích sử dụng công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người và dịch cơ thể. Công suất máy lên tới 80 mẫu/giờ và cung cấp 17 thông số ở chế độ phân tích nước tiểu, 7 thông số ở chế độ dịch cơ thể</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:21:34.803 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:21:34.841
2465 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi khám bóng đồng tử | 18245 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 43100000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.688 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:50:28.130
2466 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | HumaTurb A | HumaTurb A |  | Nhật Bản | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax |  | Nhóm 3 |  |  | 602623560 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> <strong>Tên thiết bị&nbsp;: Máy định danh vi khuẩn, virus</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model/code&nbsp;: HumaTurb A/963100</strong></p><p class="ql-align-justify">- Máy hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại đẳng nhiệt trung gian (Loop-mediated isothermal amplification - LAMP) nhằm mục đích khuếch đại và định danh DNA vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có trong mẫu. Lượng sản phẩm được khuếch đại được xác định dựa vào khả năng phát huỳnh quang của sản phẩm, từ đó có thể xác định mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay không.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng trong chẩn đoán In vitro</p><p class="ql-align-justify">- Kết quả được hiển thị bằng sự thay đổi độ đục của ống chứa mẫu khi soi dưới đèn huỳnh quang.</p><p class="ql-align-justify">- Quá trình thực hiện được tiến hành hoàn toàn tự động</p><p class="ql-align-justify">- &nbsp;Máy đóng, sử dụng với bộ kit xét nghiệm đi kèm của hãng sản xuất</p><p> </p> |  |  | <p> <span style="color: black;">+ Mẫu bệnh phẩm: tùy thuộc vào bộ kit xét nghiệm sử dụng</span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ đo: đo độ đục theo thời gian thực</span></p><p><span style="color: black;">+ Thể tích mẫu yêu cầu: 25-25 microlit</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất thực hiện: 16 mẫu cùng lúc</span></p><p><span style="color: black;">+ 02 buồng ủ nhiệt điều khiển PID hoạt động độc lập</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt phản ứng khuếch đại: hai chế độ nhiệt, chế độ ủ phản ứng khuếch đại cài đặt 55 - 70 độ C, chế độ ủ bất hoạt enzym cài đặt 65-90 độ C.</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 độ C.</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng đọc kết quả: nguồn phát sáng đèn laser, bước sóng 650 nm.</span></p><p><span style="color: black;">+ Dải đo độ đục: 0.01 – 1.00</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác độ đục ± 0.5</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 15 x 27.5 x 12.1 cm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng Net: 1.4 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện: 100-240V ±10%; 50/60 Hz, 25 W</span></p><p> <strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 5 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 30 – 80%</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ cao: đến 2000 m</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:48:07.048 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:48:07.087
2467 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động trẻ sơ sinh | Máy thở di động cao cấp | MONNAL T60 |  |  | Air Liquide Medical Systems S.A. |  | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | f | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>&nbsp; &nbsp;</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2020-10-30T16:07:30.304 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:10.353
2468 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy siêu âm trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN 2 KÊNH | BIOSONYC PRO |  | Italy | New Age |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Cái | false | 2021-01-21 | 2022-11-30 | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy</strong></p><p>01 x Máy chính</p><p>01 x Đầu dò siêu âm đa tần 1/3 MHz Ø 45 mm</p><p>01 x Lọ gel dùng cho trị liệu siêu âm 250g</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> |  |  | <p>Biosonyc Pro là một thiết bị chuyên nghiệp cho siêu âm, được đặc trưng bởi sự đơn giản của việc sử dụng và tần số phát xạ kép (1/3 MHz). Cả hai đầu dò của thiết bị có thể phát hành các tần số thích hợp cho tất cả các loại ứng dụng bề ngoài và sâu (cả điều trị và thẩm mỹ).</p> <p>Biosonyc Pro chứa các chương trình cài sẵn với các tham số cho các ứng dụng phổ biến nhất và hoạt động bằng nguồn điện.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-21T10:58:48.812 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-21T10:58:48.867
2469 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây tách túi lệ 16-137 | 16-137 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 5250000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 16-137 Cây tách túi lệ / Surgical Chisel, 3mm</p><p><br></p> |  |  | <p> 16-137 Cây tách túi lệ / Surgical Chisel, 3mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:23:27.606 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:23:27.659
2470 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ | ST-280 |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 470000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">BÀN MỔ ĐA NĂNG &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Model : ST-280</span></span></p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Hãng sản xuất: Sturdy - Đài Loan</span></span></p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Nước sản xuất: Đài Loan</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-16T15:46:48.795 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-16T15:46:48.876
2471 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần VIO 300S | ERBE VIO300S |  | Đức | Erbe Elektromedizin GmbH |  |  | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 445000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p>Dao mổ điện cao tần VIO300S có công suất CUT: 300W ( trang bị hệ thống PPS công suất lớn nhất lên tới 400W).</p><p>Máy được trang bị công nghệ nghệ:</p><ul><li>Hệ thống nâng công suất đỉnh PPS</li><li>Hệ thống tự động điều chỉnh dòng hồ quang</li><li>Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp</li></ul><p><br></p> |  |  | <p>Có các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như CUT, COAG đơn cự và lưỡng cực.&nbsp;</p><p>- Công nghệ tự động điều chỉnh liều lượng đầu ra</p><p>- Cải tiến các chức năng CUT và COAG</p><p>- Hoạt động đơn giản nhờ FocusView</p><p>- Có thể nâng cấp thêm phần mềm</p><p>- Lưu trữ được nhiều chương trình</p><p>- Hệ thống an toàn điện cực trung tính NESSY</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ | 2021-01-05T17:02:53.125 | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ | 2021-01-05T17:02:53.180
2472 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | B2 Basic | BP B2 BASIC |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1250000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p> <p>- Máy chính: 01&nbsp;</p> <p>- Túi hơi tiêu chuẩn: 01</p> <p>- Pin AA: 04</p> <p>- Túi đựng: 01</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16T11:23:10.492 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16T11:23:10.559
2473 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp X quang răng toàn cảnh 2D | I-MAX |  | Pháp | Owandy Radiology Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2020-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY CHỤP X-QUANG RĂNG TOÀN CẢNH 2D</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: I-MAX</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: OWANDY</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Pháp</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp II B / CE0051</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 110-120 V, 220-240 V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp anode: 60 ÷ 70 kV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện anode: 2 ÷ 7mA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ nguồn đến ảnh: 500mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng trọng lượng: 62kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc vốn có: &gt; 2.5mm Al eq. @ 70 kVp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn HF: Tiềm năng liên tục</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu điểm tia X: 0.5mm EN 60336</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối: LAN, Ethernet (không cần PC)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến kỹ thuật số: HD CCD + sợi quang</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải CCD: 0.4 pl/mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phơi sáng: 2.44 - 14.4 giây (người lớn/ trẻ em)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phóng đại: 1.20 - 1.23</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 1,6kVA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng biểu kiến: 0,5 W (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉnh dòng: &lt; 3% ở 99V</p><p><br></p> |  | bóng phát tia, main xử lý,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-30T11:52:43.467 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T00:00:01.299
2474 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kim lệ đạo 15-031 | 15-031 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 1050000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 15-031 Kim lệ đạo / Bailey Lacrimal Cannula, 23G</p> |  |  | <p> 15-031 Kim lệ đạo / Bailey Lacrimal Cannula, 23G</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:31:03.609 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:31:03.672
2475 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng (điều khiển điện) | D8d |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 119300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p>Kích thước: L * W * H&nbsp;2280 * 1090 * (460-750) mm</p><p>Phần đặt đệm:1925 * 900mm</p><p>Tải trọng làm việc an toàn: 250kg</p><p>Góc nâng lưng: 0-75 ° (± 10 °)</p><p>Góc nâng chân: 0-35 ° (± 10 °)</p><p>Reverse Trendelenburg ( dốc đầu): 0-12 °</p><p>Trendelenburg ( dốc chân ) 0-12 °</p><p>Góc nâng đầu : 0-90 °</p><p>Nguồn điện: 220V-50/60Hz</p> |  |  | <p>Khung thép sơn tĩnh điện sau khi được làm sạch bằng công nghệ phun hạt níc ( tương tự công nghệ làm sạch vỏ tàu biển trước khi sơn )</p><p><strong>Các thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Kích thước: L * W * H&nbsp;2280 * 1090 * (460-750) mm</p><p>Phần đặt đệm:1925 * 900mm</p><p>Tải trọng làm việc an toàn: 250kg</p><p>Góc nâng lưng: 0-75 ° (± 10 °)</p><p>Góc nâng chân: 0-35 ° (± 10 °)</p><p>Reverse Trendelenburg ( dốc đầu): 0-12 °</p><p>Trendelenburg ( dốc chân ) 0-12 °</p><p>Góc nâng đầu : 0-90 °</p><p>Nguồn điện: 220V-50/60Hz</p> | <ul><li>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:01:45.265 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:01:45.342
2476 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Evita V600 |  | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Thông khí điều khiển thể tích liên tục (VC-CMV).<br /> Thông khí điều khiển thể tích, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (VC-SIMV).<br /> Thông khí điều khiển thể tích, hỗ trợ điều khiển (VC-AC).<br /> Thông khí điều khiển thể tích, đảm bảo thông khí phút bắt buộc (VC-MMV)&nbsp;<br /> Thông khí điều khiển áp lực liên tục (PC-CMV).<br /> Thông khí điều khiển áp lực, áp lực đường thở dương ở hai mức độ/ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-BIPAP/ SIMV+).<br /> Thông khí điều khiển áp lực, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV).<br /> Thông khí điều khiển áp lực, hỗ trợ điều khiển (PC-AC).<br /> Thở tự nhiên với áp lực đường thở dương liên tục/ hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS).<br /> AutoFlow/volume guarantee.: &nbsp;AutoFlow &nbsp;áp dụng cho các mode thở kiểm soát thể tích cung cấp thể tích khí lưu thông với áp lực thấp nhất có thể.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-17T17:58:53.202 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-17T17:58:53.259
2477 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục 24 giờ Guardian Connect | CGM Guardian Connect |  | Mỹ | Medtronic MimiMed |  |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 46600000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p>Guardian connect có thể hiển thị dữ liệu đường huyết theo thời gian thực, dữ liệu sẽ được hiển thị trên điện thoại, ngoài ra ứng dụng còn có thể đưa ra dự báo xu hướng đường huyết sẽ lên hay hạ. Bác sĩ hoặc người thân cũng có thể truy cập để theo dõi đường huyết của người dùng thông qua ứng dụng điện thoại.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu ghi và truyền dữ liệu: Guardian Connect transmitter</p><ul><li class="ql-align-justify">Bảo hành 1 năm</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dock sạc :</p><ul><li class="ql-align-justify">Dùng pin AAA</li><li class="ql-align-justify">Bảo hành 1 năm</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cảm biến đường huyết:&nbsp;Guardian Sensor (3)</p><ul><li class="ql-align-justify">Loại dùng 1 lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 7 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dụng cụ gắn cảm biến: Có nút bấm để gắn cảm biến vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23T17:08:57.097 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26T11:01:43.431
2478 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi mũi | 26535 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 23200000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.877 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T10:58:22.400
2479 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kim lệ đạo 15-032 | 15-032 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 1365000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>15-032 Kim lệ đạo / Shahinian Lacrimal Cannula, 25GX35 mm</p> |  |  | <p>15-032 Kim lệ đạo / Shahinian Lacrimal Cannula, 25GX35 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:34:25.090 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:34:25.140
2480 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 (không bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-4000 (without ISE) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="439">BX-4000 là máy phân tích sinh hóa tự động được thiết kế đặc biệt dành cho các phòng xét nghiệm tầm trung, có nhu cầu thực hiện với năng suất cao trên dòng máy kích thước tinh gọn. Với công suất mỗi giờ lên tới 400 xét nghiệm, BX-4000 có tốc độ phân tích nhanh nhất trong các máy cùng dòng. Công nghệ tiên tiến của BX-4000 mang lại kết quả chính xác mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao, vận hành dễ dàng và tiết kiệm chi phí.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:25:24.058 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:25:24.107
2481 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt | 11720 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:45.990 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:12:45.300
2482 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | ED 660 PC E |  | Tây Ban Nha | Girbau, S.A |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Cái | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p>Sử dụng để sấy quần, áo, đồ vải dùng trong y tế.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T11:02:09.091 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10T11:02:09.174
2483 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy lấy cao răng | Máy cạo vôi răng | MS-50 |  | Đài Loan | Rolence Enterprise Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC |  | Nhóm null |  |  | 6000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Cạo Vôi Trong Miệng.</strong></p> <ul> <li><strong>Model: Ms 50 - Mới : 100%</strong></li> <li><strong>Hãng sản xuất : Rolence</strong></li> <li><strong>Nơi sản xuất : Đài Loan</strong></li> <li><strong>Bảo hành 15 tháng.</strong></li> </ul> |  |  | <ul> <li>Hệ thống siêu âm tần số kép, sử dụng cây insert với tần số 25Khz / 30Khz. Tự động hiện chức năng, không cần phải điều chỉnh bất kỳ nút.</li> <li>Thuận lợi của việc áp dụng tần số 30Khz : giảm e buốt cho bệnh nhân nhạy cảm và thoải mái hơn.</li> <li>Tăng chức năng điều khiển bởi chuyển đổi chân 2 vị trí cung cấp thêm sức mạnh để loại bỏ các tính toán nặng.</li> <li>Bảng điều khiển thân thiện với người sử dụng: công tắc nguồn, nút điều chỉnh nước trên bảng điều khiển phía trước.</li> <li>Vệ sinh máy và tay cầm dễ dàng.</li> <li>Nguồn điện: 110VAC / 230VAC; 50Hz / 60Hz;</li> <li>Kích thước: 23 cm (H) x 21 cm (D) x 6,5 cm (W)</li> <li>Trọng lượng: 2,2 kg</li> <li>Áp suất nước: 25 ~ 40 psi.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-18T10:22:04.810 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-18T10:22:04.868
2484 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (2 phim) | EV-750MT |  | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang loại 2 phim,&nbsp;tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17T15:32:57.332 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T10:23:17.402
2485 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Tay cầm hút rửa 7-080/IAH | 7-080/IAH |  | Anh | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 14910000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>7-080/IAH Tay cầm hút rửa / Irrigation-Aspiration Handpiece</p> |  |  | <p> 7-080/IAH Tay cầm hút rửa / Irrigation-Aspiration Handpiece</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:39:07.051 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:39:07.134
2486 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Cáng đẩy đa năng | SKB041-1 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 39300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p>Kích thước: L * W * H&nbsp;1900 * 640 * (550-850) mm</p><p>Bánh xe 6 inch Double Side Secure®Castors</p> |  |  | <p>Khung thép sơn tĩnh điện sau khi được làm sạch bằng công nghệ phun hạt níc ( tương tự công nghệ làm sạch vỏ tàu biển trước khi sơn )</p><p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>Kích thước: L * W * H&nbsp;1900 * 640 * (550-850) mm</p><p>Bánh xe 6 inch Double Side Secure®Castors</p> | <ul><li>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:05:10.932 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:05:11
2487 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn nhanh | MALDI BIOTYPER SYSTEM | Microflex LT/SH |  | Đức | Bruker Daltonik GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10890000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Hệ thống định danh vi sinh vật <strong>MALDI BIOTYPER </strong>ứng dụng<strong> c</strong>ông nghệ khối phổ MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization -Time of&nbsp; Flight Mass Spectrometry) tiếp cận các ribosomal protein đặc trưng có trong tế bào vi sinh vật định danh đa chủng vi sinh vật bao gồm vi khuẩn Gram-/+, hiếu khí/kỵ khí, nấm mốc, nấm men, Mycobacteria. Kết quả định danh&nbsp;chính xác tới cấp độ loài.&nbsp;Thư viện dữ liệu chứa hơn 3000 loài.</p> <p>Hệ thống máy định danh <strong>MALDI BIOTYPER </strong>cho kết quả định danh vi sinh vật nhanh chóng, thời gian định danh 96 mẫu trong vòng&nbsp;45 phút.</p> <p>Thao tác thực hiện đơn giản và có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của bệnh viện</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p><strong>Module Sepsityper:</strong>&nbsp;Module định danh trực tiếp vi khuẩn, nấm từ chai cấy máu dương tính</p> <p><strong>Module Subtyping:</strong> Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc: MRSA, KPC, cfiA -positive&nbsp;Bacteroides fragilis&nbsp;</p> <p><strong>Module Mycobateria</strong>: Định danh vi khuẩn Mycobateria từ môi trường lỏng (MGIT)và rắn&nbsp;</p> <p><strong>Module STAR-BL:</strong> Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc beta-Lactam bằng cơ chế sinh enzym Beta-lactamase</p> | <p><em>Phần cứng</em>: Máy khối phổ có model Microflex LT/SH</p> <ul> <li>Kích thước: Rộng&nbsp; x&nbsp; Dài&nbsp; x&nbsp; Cao :&nbsp; 510 mm&nbsp; x&nbsp; 680mm&nbsp; x 1093mm</li> <li>Khối lượng: 84 kg, máy để bàn</li> <li>Điện áp: 100-240 V</li> <li>Tần số: 50/60 Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: 400W</li> <li><i>Nguồn Laser</i>: Nitrogen laser, bước sóng 337 nm.</li> <li><i>Ống flight tube</i>: 95 cm, đúc bằng thép không rỉ</li> <li><i>Detector/ Đầu dò</i>: Linear detector</li> </ul> | <p>Bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.</p> <p>Hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2020-11-16T14:13:12.173 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2020-11-16T22:26:02.553
2488 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 (không bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-3010 (without ISE) |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="314"> <td height="314" width="439">Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 với công suất lên tới 270 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho<br /> các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu trung bình và nhỏ hoặc chuyên dụng cho xét nghiệm HbA1c.<br /> Với thiết kế chuyên dụng tích hợp chức năng ly giải hồng cầu trên máy cũng như khả năng phân tích đồng thời<br /> HbA1c và đường huyết trên cùng một mẫu xét nghiệm, BX-3010 cung cấp nhanh chóng kết quả xét nghiệm<br /> giúp theo dõi tình trạng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường.<br /> Hiệu suất cao, kết quả chính xác, vận hành dễ dàng và thân thiện với chi phí thấp là sự tích hợp hoàn hảo của<br /> BX-3010 mang đến lợi ích vượt trội về công nghệ cho các phòng xét nghiệm nhỏ.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:27:44.144 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:27:44.202
2489 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế | 7670-01 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 11500000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:46.171 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:21:19.173
2490 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Ống nghe | Ống nghe cho người lớn | 5079-135 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:49.389 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:26:59.770
2491 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | NEXUS M2 | 1894510 |  | Trung Quốc | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1478500000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:50.227 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-05T17:03:46.460
2492 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đầu hút rửa 7-080/SIM | 7-080/SIM |  | Anh | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 10080000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 7-080/SIM Đầu hút rửa / Simcoe I/A Tip&nbsp;</p> |  |  | <p> 7-080/SIM Đầu hút rửa / Simcoe I/A Tip&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:42:21.618 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:42:21.657
2493 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho người lớn | DS44-11 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:46.280 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:25:03.573
2494 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | HumaTurb C+A | HumaTurb C+A |  | Nhật Bản | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Tekmax | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1088831150 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> <strong>Tên thiết bị&nbsp;: Máy định danh vi khuẩn, virus</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model/code&nbsp;: HumaTurb C+A/963200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Máy hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại đẳng nhiệt trung gian (Loop-mediated isothermal amplification - LAMP) nhằm mục đích khuếch đại và định danh DNA vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có trong mẫu. Lượng sản phẩm được khuếch đại được xác định dựa vào khả năng phát huỳnh quang của sản phẩm, từ đó có thể xác định mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay không.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng trong chẩn đoán In vitro</p><p class="ql-align-justify">- Kết quả được hiển thị bằng sự thay đổi độ đục của ống chứa mẫu khi soi dưới đèn huỳnh quang.</p><p class="ql-align-justify">- Quá trình thực hiện được tiến hành hoàn toàn tự động</p><p class="ql-align-justify">- &nbsp;Máy đóng, sử dụng với bộ kit xét nghiệm đi kèm của hãng sản xuất</p><p> </p> |  |  | <p> <span style="color: black;">+ Mẫu bệnh phẩm: tùy thuộc vào bộ kit xét nghiệm sử dụng</span></p><p><span style="color: black;">+ Chế độ đo: đo độ đục theo thời gian thực</span></p><p><span style="color: black;">+ Số chương trình cài sẵn: 50</span></p><p><span style="color: black;">+ Thể tích mẫu yêu cầu: 25-25 microlit</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất thực hiện: 96 mẫu cùng lúc (với 6 modul HumaLoop A)</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình hiển thị điều khiển cảm ứng 7 inch</span></p><p><span style="color: black;">+ Tích hợp máy in nhiệt</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nhớ 9600 test</span></p><p><span style="color: black;">+ Xuất dữ liệu qua USB, LIS</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước bộ điều trung tâm HumaTurb C: 19 x 23 x 10.6 cm, khối lượng 1,1 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ 02 buồng ủ nhiệt điều khiển PID hoạt động độc lập</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng ủ nhiệt phản ứng khuếch đại: hai chế độ nhiệt, chế độ ủ phản ứng khuếch đại cài đặt 55 - 70 độ C, chế độ ủ bất hoạt enzym cài đặt 65-90 độ C.</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 độ C.</span></p><p><span style="color: black;">+ Buồng đọc kết quả: nguồn phát sáng đèn laser, bước sóng 650 nm.</span></p><p><span style="color: black;">+ Dải đo độ đục: 0.01 – 1.00</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ chính xác độ đục ± 0.5</span></p><p><span style="color: black;">+ Kích thước: 15 x 27.5 x 12.1 cm</span></p><p><span style="color: black;">+ Khối lượng Net: 1.4 kg</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện: 100-240V ±10%; 50/60 Hz, 25 W</span></p><p> <strong style="color: black;">Điều kiện hoạt động: </strong></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ: Trong khoảng 5 - 40º C</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: 30 – 80%</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ cao: đến 2000 m</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:52:01.780 | Công ty TNHH Tekmax | 2021-01-12T14:52:01.821
2495 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần | Lumax 25 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 455000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>HIỆU QUẢ QUANG HỌC</p><p>Các phổ ánh sáng tập trung vào tần số nhìn thấy, hiệu quả có thể đạt được</p><p>80% -90%.</p><p>THIẾT KẾ KHUM HÌNH CÁI MUỖNG</p><p>Thiết kế khum hình cái muỗng độc đáo, không khí sạch tiếp cận trực tiếp khu vực phẫu thuật, thực hiện hiệu quả thanh lọc của dòng chảy theo tầng lớp.</p><p>NHIỆT ĐỘ THẤP</p><p>Hầu như không có phổ hồng ngoại và tử ngoại, nhiệt độ phát sinh trong vùng phẫu trường rất thấp, dù ca phẫu thuật kéo dài.</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </strong></p> <p><strong>*&nbsp;&nbsp; Đặc tính chung</strong>:</p> <p>- Sử dụng công nghệ đèn Led</p> <p>- Công suất tiêu thụ mỗi đầu đèn: 1W bóng đèn Led công suất cao X 150 chiếc/ nhánh</p> <p>- Cường độ sáng mỗi đầu đèn ở 1 mét: 160.000 lux/ nhánh</p> <p>- Thay đổi cường độ sáng bằng điện tử: Từ 130.000 lux đến 160.000 lux &nbsp;</p> <ul> <li>Nhiệt độ màu điều chỉnh được nhiều mức: từ 4.800 K đến 5.400 K</li> <li>Chỉ số hoàn màu:</li> </ul> <ol> <li>Ra = 90%</li> <li>Ra = 95%</li> <li>Ra = 100%</li> </ol> <ul> <li>Kích cỡ hội tụ của vùng sáng phẫu trường d10 tại 1 mét: từ ≥160 mm</li> <li>Độ sâu chiếu sáng: ≥ 800mm</li> <li>Tổng bức xạ tại 100.000 lux, ≤1.000 W/m2</li> <li>Trường ánh sáng có đường kính 120-280 mm</li> <li>Nhiệt độ màu (Kelvin): 5.100 K ± 500 K</li> <li>Tuổi thọ bóng đèn: &gt; 50.000 h</li> <li>Nguồn điện: AC 220~230 V/50~60 Hz, 110V/60 Hz</li> <li>Hiệu điện thế của mỗi bóng đèn Led: DC 3.2 V</li> <li>Chiều cao trần tiêu chuẩn lắp đặt: 2900mm~3100mm</li> <li>Tải lực của trần nhà: ≥ 500kg</li> <li>Tổng trọng lượng của đèn: 100kg</li> </ul> |  | Camera và màn hình quan sát |  | Bòa hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/ lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-12T11:06:49.184 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:24:41.860
2496 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | SMARTVIEW-4D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước đèn 1 cửa&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 1610&nbsp;x 510 x 24 mm,</li> <li>Công suất: 20w/220v/50hz</li> <li>Nguyên liệu: Panel LED</li> <li>Điều chỉnh độ sáng: vi xử lý hiển thị số</li> </ul> <p>Tuổi thọ đèn led: ≥50.000h</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14T10:09:23.093 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:00.763
2497 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | B2 Easy | BP B2 EASY |  | Trung Quốc | Microlife Corporation |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH |  | Nhóm null |  |  | 950000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p> <p>- Máy chính: 01</p> <p>- Túi hơi tiêu chuẩn: 01</p> <p>- Pin AA: 04</p> <p>- Túi đựng: 01</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16T11:28:14.514 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16T11:32:06.421
2498 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Hệ thống rửa khử khuẩn dụng cụ đựng chất thải bệnh nhân kèm bồn xả và bàn thao tác | Topline 20 |  | Đức | Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2021-06-30 | <p>.</p> |  |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-25T09:41:04.182 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-25T09:41:41.886
2499 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi laser | ACU-H2F |  | Trung Quốc | Accu-tech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 4300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-01 | 2021-03-31 | <p>Model: ACU-H2F</p><p>- Hãng sản xuất: Accutech </p><p>- Xuất xứ: Trung Quốc</p><p><strong>-</strong> Tán sỏi nội soi niệu quản</p><p><strong>-</strong> Tán sỏi bàng quang</p><p><strong>-</strong> Tán sỏi thận ( PCNL hoặc ống soi mềm)</p><p><strong>-</strong> Cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến, u phì đại tiền liệt tuyến</p><p><strong>-</strong> Cắt đốt u bàng quang</p><p><strong>-</strong><span style="color: black;"> Điều trị hẹp niệu quản, tạo hình niệu quản</span></p><p><strong>-</strong> Cắt polype</p><p><strong>-</strong> Ngoài ra còn ứng dụng trong khoa chấn thương chỉnh hình với các phẫu thuật như: MISS, PLDD,SELD.</p><p><strong style="color: black;">-</strong><span style="color: black;"> Máy cắt mô mềm có chức năng cầm máu hiệu quả trong suốt quá trình điều trị mà không cần chỉnh máy.</span></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bóng Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng Laser 2.1μm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200-240VAC, 50/60Hz, 32A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng xung mạch: có thể điều chỉnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng dẫn đường: ánh sáng Xanh. bước sóng 532nm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối dây truyền quang theo tiêu chuẩn SMA 905</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: Từ 10<sup>o</sup>C đến 30<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 1170 mm x 550 mm x 1050mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 200 kg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-01-04T10:12:58.198 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-01-04T10:12:58.260
2500 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA | C-MAC |  | Estonia,Đức,Thụy Sĩ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống đặt nội khí quản có camera</p> |  |  | <p>Bộ màn hình kích thước 7" với độ phân giải 1280 x 800 pixel, vỏ ngoài bằng nhựa chống sốc AB</p> <p>Bộ màn hình 3,5”, màn hình di chuyển trên trục quay</p> <p>Ống soi thanh quản dữ liệu hóa ống soi bằng nút nhấn xanh</p> <p>Dụng cụ dẫn đường bằng thép không gỉ</p> <p>Ống soi thanh quản với công nghệ CMOS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-17T18:35:51.678 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-17T18:36:29.792
2501 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M310 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 348480000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (M/M310) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:40:00.080 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:04:46.217
2502 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/L400 |  | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 416955000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-02-14 | <p>Đèn phẫu thuật (L/L400) được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho vùng phẫu thuật hoặc bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14T10:31:27.413 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-16T12:05:00.752
2503 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho trẻ em | DS44-9 |  | Mexico | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:46.470 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:31:18.479
2504 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6010/C | Automated Analyzer JCA-BM6010/C |  | Nhật Bản | JEOL Ltd. |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4966185352 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="439"> <tbody> <tr height="403"> <td height="403" width="439">Máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6060/C với công suất lên đến 1200 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lượng mẫu trung bình hoặc lớn. Nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu và hệ thống vận hành thân thiện với người dùng, máy JCA-BM6060/C được trang bị các chức năng: tự động khởi động, tạm dừng thông minh, tự động pha loãng và chạy phản xạ. Đặc biệt tính năng ly giải hồng cầu tự động trên máy đối với các xét nghiệm HbA1c giúp giảm thiểu thời gian trả kết quả và loại bỏ sai sót do thao tác thủ công. Ngoài ra, máy có khu vực riêng lên tới 61 vị trí để trữ lạnh mẫu hiệu chuẩn và mẫu nội kiểm. Việc bảo trì được giảm đến mức tối thiểu, cùng với các phụ kiện bền bỉ, như bóng đèn halogen có tuổi thọ lên tới 2000 giờ hoạt động, mỗi điện cực có thể thực hiện tới 30000 xét nghiệm điện giải. Với các ưu thế vượt trội về chất lượng và tối ưu hóa vận hành, máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6060/C giúp phòng xét nghiệm tự tin trả kết quả chính xác, nhanh chóng và thuận tiện.</td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:32:08.872 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T11:32:11.877
2505 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy sàng lọc thị lực | VS100 |  | Mỹ | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:46.686 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:32:49.775
2506 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc | PRK-5000 |  | Hàn Quốc | Potec Co., Ltd |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Bộ | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy dùng để đo khúc xạ và đo độ cong giác mạc</li></ul> |  |  |  | <ul><li>Chi phí vận chuyển</li><li>Chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng</li><li>Chi phí bảo dưỡng</li><li>Chi phí bảo hành 2 năm</li><li>Chi phí bảo hành 3 năm</li><li>Chi phí bảo hành 5 năm</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-01-21T11:16:03.978 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-01-21T11:16:04.038
2507 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế một tay quay không lan can | HK-9004 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 11500000 | t | Bộ | false | 2020-11-16 | 2021-05-16 | <p><strong>Chất liệu</strong></p><ul><li>Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</li><li>Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</li><li>Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><br></li></ul> |  | <ul><li><br></li></ul> | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><ul><li>Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</li><li>Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</li><li>Chiều cao: 470 mm.</li></ul><p><strong>2. </strong>&nbsp;<strong>Chất liệu</strong></p><ul><li>Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</li><li>Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</li><li>Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</li></ul><p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p><ul><li>Phương thức chuyển động: bằng 1 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường.</li><li>Nâng hạ đầu từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></li><li>Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</li><li>Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</li><li>Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</li><li>Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</li><li>Tải trọng an toàn: 200kg</li></ul><p><strong>4.&nbsp;</strong>&nbsp;<strong>Phụ kiện:</strong></p><ul><li>Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</li><li>Nệm giường HK-301</li></ul> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-11-16T09:41:24.576 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:31:29.361
2508 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Electrplytes Na/K/Cl analyzer 4002 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy dùng để đo các thành phần Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-&nbsp;</sup>, Li trong máu, huyết thanh, huyết tương và trong nước tiểu pha loãng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11T15:16:01.161 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08T14:27:11.236
2509 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Cân | Cân sơ sinh | MS3500.1 |  | Trung Quốc | Charder Electronic Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 10800000 | t | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T09:01:48.072 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27T11:33:59.677
2510 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | LD700 |  |  | Antonio Matachana, S.A. |  |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | Andorra | Nhóm null |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-01 | <p><span style="color: black;">Tủ sấy được thiết kế đặc biệt đáp ứng nhu cầu đặt dụng cụ theo chiều ngang và chiều dọc: Ống gây mê, dụng cụ phẫu thuật, đồ vải,</span></p> |  |  | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Giá để dụng cụ và giá treo ống/bóng thở: 01 bộ (đi kèm theo máy)</p><p>Tài liệu hướng dẫnn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p><span style="color: black;">Tủ sấy được thiết kế đặc biệt đáp ứng nhu cầu đặt dụng cụ theo chiều ngang và chiều dọc: Ống gây mê, dụng cụ phẫu thuật, đồ vải,…</span></p><p><span style="color: black;">Quá trình sấy khô các dụng cụ phức tạp và vật liệu đặc biệt được tối ưu và hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, tiền và tăng năng suất hoạt động.</span></p><p><span style="color: black;">Quá trình sấy khô được thực hiện bằng khí nóng tuần hoàn qua bộ lọc HEPA. Không khí nóng đi qua các vật liệu, khoang sấy và đi qua hệ thống hút ra ngoài. </span></p><p><span style="color: black;">Khu vực kỹ thuật được cấu tạo bởi một bảng điều khiển phía trước với công tắc chính, bộ hẹn giờ điện tử, bộ điều chỉnh nhiệt điện tử, bộ chọn chế độ.</span></p><p><span style="color: black;">Việc làm nóng và lưu thông không khí được cấu tạo bởi bộ lọc HEPA, quạt hút gió, các bộ phận làm nóng bằng điện và quạt hút khí.</span></p><p><span style="color: black;">Có thể cài đặt các thông số thời gian, nhiệt độ của chu trình sấy theo yêu cầu và loại vật liệu</span></p><p><span style="color: black;">Bộ lọc có thể truy cập từ phía trước cho bảo dưỡng dễ dàng</span></p><p><span style="color: black;">Hiển thị nhiệt độ và thời gian sấy</span></p><p><span style="color: black;">Tủ sấy được làm thép không gỉ 18/10 AISI 304 hoặc tốt hơn</span></p><p>Cửa trước có khóa, làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tốt hơn, đảm bảo kín khí cho tủ sấy</p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh: 35 - 80 º C</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian chu trình có thể được điều chỉnh: 30 - 120 phút</span></p><p><span style="color: black;">Vị trí đặt cho sấy các khay dụng cụ tối đa: 9 khay</span></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2020-12-01T10:48:00.190 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2020-12-01T10:50:40.696
2511 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Biofilling MTA Toolkit | Endo E Plus |  | Hàn Quốc | Saeyang Microtech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 12500000 | f | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Biofilling MTA Toolkit.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Được phát triển bởi Đại học nha khoa Seoul Korea.</li><li class="ql-align-justify">Dùng để đưa MTA vào buồng tủy và ống tủy.</li><li class="ql-align-justify">Vật liệu titan cao cấp.</li><li class="ql-align-justify">Có thể sử dụng cho tất cả các dòng MTA.</li><li class="ql-align-justify">Sản phẩm cao cấp dùng trong nội nha hiện đại.</li><li class="ql-align-justify">Dễ bảo quản và dễ sử dụng.</li><li class="ql-align-justify">Giải quyết được nhiều rắc rối trên lâm sàng.</li></ul> |  |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được phát triển bởi đại học Nha Khoa Seoul Korea.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng để đưa MTA vào buồng tủy và ống tủy.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu Titan cao cấp.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng cho tất cả các dòng MTA.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm cao cấp dùng trrong nội nha hiện đại.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ bảo quản và dễ sử dụng.</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải quyết được nhiều rắc rối trên lâm sàng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:27:30.373 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:10.424
2512 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe tiêm 3 tầng ABS có ô cấp phát thuốc | SKR-AT121 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 29600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p>Khung hợp kim kết hợp với nhựa ABS, bánh xe bọc nhựa chống ồn.</p><p>Có phanh đảm bảo an toàn.</p><p>Các ngăn có chia ô để đựng thuốc.</p><p>Có sọt đựng rác, hộp đựng vật sắc nhọn.</p><p><strong>Các thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Kích thước: L * W * H&nbsp;625 * 475 * 930 mm</p> |  |  | <p>Khung hợp kim kết hợp với nhựa ABS, bánh xe bọc nhựa chống ồn.</p><p>Có phanh đảm bảo an toàn.</p><p>Các ngăn có chia ô để đựng thuốc.</p><p>Có sọt đựng rác, hộp đựng vật sắc nhọn.</p><p><strong>Các thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Kích thước: L * W * H&nbsp;625 * 475 * 930 mm</p> | <p>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:08:58.893 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:08:58.919
2513 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng | iSED® |  |  | Alcor Scientific Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo tốc độ máu lắng</strong></p> <p>Model: iSED®</p> <p>Hãng sản xuất: Alcor Scientific Inc.</p> <p>Xuất xứ: Mỹ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-11-16T11:37:46.950 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-11-16T11:37:47.037
2514 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân | BĐY13-04-KITA |  |  | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8308300 |  | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T11:50:28.732 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T11:50:28.732
2515 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch HbA1c | A1Care Analyzer |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><strong>MÁY ĐO HBA1C (máy phân tích miễn dịch HBA1C)</strong></p><p><strong>Model: A1Care</strong><sup><strong>TM</strong></sup></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: I-sens</strong>, INC<strong>.</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: </strong>Hàn Quốc.</p><p><span style="color: black;">Máy mới : 100%</span></p><p><span style="color: black;">Năm SX : 2020</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: EC ; ISO9001 ;ISO 13485</span></p><p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy in nhiệt gắn ngoài (Tuỳ chọn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy quét mã vạch gắn ngoài (Tuỳ chọn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bô kiểm tra quang (Optical check cartrigdeA,B)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ tài liệu tham khảo</p> |  |  | <p>Thông sô chuẩn</p> | <p>Bảo hành , sữa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T11:13:42.203 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T13:03:11.121
2516 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | A2k |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p><strong>Giường bệnh nhân 2 tay quay</strong></p><p><strong>Model: A2K</strong></p><p><strong>Hãng sx: Jiangsu Saikang medical equipment. Co., LTD</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Năm sx: 2020 – mới 100%</strong></p><p><strong>Chứng chỉ: </strong>ISO 13485, CE<strong>, FDA</strong></p><p> </p> |  |  | <p> Kích thước: 2110mm x 960mm x 490mm</p><p>Kích thước đặt đệm: 1925mm – 820mm</p><p>Nâng lưng: 0°- 75° ± 10°</p><p>Nâng chân:0° - 35° ± 10°</p><p>Tải trọng an toàn khi di chuyển: 135 kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khung giường bằng thép hộp</strong> <strong>&nbsp;dày 1,5 mm,</strong> hàn bằng robot, làm sạch bằng công nghệ phun hạt nic tự động ( tương tự công nghệ làm sạch vỏ tàu biển trước khi sơn ), Sơn tĩnh điện phủ epoxy, chịu được các chất tẩy rửa làm sạch dùng trong bệnh viện. Đầu &amp; đuôi giường bằng nhựa ABS, có khóa tháo lắp dễ dàng. Lan can bảo vệ hai bên có <strong>06 thanh</strong>, giúp cho người bệnh có cảm giác rất rộng rãi khi nằm ,nâng hạ bằng nút bấm bảo đảm an toàn. Bánh xe có phanh, bọc nhựa chống ồn, di chuyển nhẹ nhàng, có phanh an toàn ở từng bánh. Đệm &nbsp;bọc ngoài bằng vỏ chống thấm, tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. Tay quay thu gọn lại sau khi sử dụng.</p><p> </p> | <p>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:18:24.284 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:18:24.378
2517 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | SPIROLAB |  | Italy | MIR S.r.l. - Medical International Research |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy đo chức năng hô hấp có kèm đo SpO2</p> |  | <p><strong><em><u>Cấu hình lựa chọn:</u></em></strong></p> <ul> <li>Cáp SpO<sub>2</sub></li> <li>Module SpO<sub>2</sub></li> </ul> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16T11:52:11.915 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-19T11:15:26.564
2518 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150 |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T12:57:29.296 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:36:39.157
2519 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp giác mạc 4-056T | 4-056T |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 10920000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p> 4-056T Kẹp giác mạc / Catalano Corneal Forceps, .3mm, 1x2 Teeth, Round Handle, Titanium&nbsp;</p><p> Kẹp giác mạc, thẳng, 1x2 răng kích thước 0.3mm, tay cầm tròn, dài 105mm, bằng ti tan</p> |  |  | <p> 4-056T Kẹp giác mạc / Catalano Corneal Forceps, .3mm, 1x2 Teeth, Round Handle, Titanium&nbsp;</p><p> Kẹp giác mạc, thẳng, 1x2 răng kích thước 0.3mm, tay cầm tròn, dài 105mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:49:00.741 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:49:00.772
2520 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung bằng khí nén | BAYOKA | Bayoka - Sonic |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 350000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung điều trị các bệnh hen suyễn và rối loại hô hấp khác</p> |  |  | <p>Điện áp: 220VAC, 50Hz&nbsp;</p> <p>Tiêu thụ điện : công suất 180 VA</p> <p>Tốc độ phun : 0,4 ml / phút (không có nắp đậy)</p> <p>Kích thước hạt :&nbsp; Khoảng &nbsp;5&nbsp; μm</p> <p>Dung tích cốc thuốc :&nbsp; tối đa 6 ml (cc).</p> <p>Lượng thuốc thích hợp :&nbsp; 2 tới 6 ml (cc)</p> <p>Điều kiện hoạt động :&nbsp; Nhiệt độ &nbsp;10<sup>o</sup>C tới 40<sup>o</sup>C.</p> <p>Độ ẩm : 30% RH tới 85% RH</p> <p>Điều kiện bảo quản : Nhiệt độ : - 20<sup>o</sup>C tới 60<sup>o</sup>C</p> <p>Độ ẩm : 10% RH tới 95% RH</p> <p>Trọng lượng : Khoảng 2,1 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-11T14:52:31.769 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:12.038
2521 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas Green classic (cấu hình nâng cao) | Visulas Green classic |  | Đức | Carl Zeiss Meditec AG |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2151000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Máy chính có&nbsp;2 cổng ra laser&nbsp;(Nguồn Laser và bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay ): 01 hệ thống</p><p> Slit lamp tích hợp cùng với laser có 3 bước phóng đại : 01 chiếc</p><p> Ống kính kiểu song song có F = 140mm: 01 chiếc</p><p> Nâng tay có thay đổi độ cao: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 2 chiếc</p><p> Bao che bụi: 01 chiếc</p><p> Bàn đặt máy đồng bộ theo máy: 01 chiếc</p><p> Kính bảo hộ an toàn laser: 01 chiếc</p><p> Lăng kính tiếp xúc thị trường rộng dùng trong quang đông võng mạc: 01 chiếc</p><p> Pedal điều khiển: 01 chiếc</p><p> Insight View tích hợp theo máy</p><p> Laser quang đông quang qua kính soi đáy mắt hình đảo: 01 chiếc</p> | <p>Đường kính điểm laser điều trị: chỉnh liên tục từ 50 đến 1000µm (không cần kính tiếp xúc), sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> Có bộ lọc laser bảo vệ mắt bác sĩ tích hợp theo máy cho màu thật.<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W<br /> Đèn khe Classic với 3 bước độ phóng đại:<br /> Độ phóng đại 3 bước: 8x, 12x, 20x<br /> Chiều dài khe cắt: 1/3/5/7/12/14/15 mm<br /> Chiều rộng khe cắt: 0.2/0.6/1.6/4.4/15.0 mm<br /> Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Phần Laser:<br /> Loại laser: Laser bước sóng 532nm, thể rắn, tần số kép<br /> Hệ thống làm mát : Công nghệ tản nhiệt Thermoelectric&nbsp;<br /> Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1.5W<br /> Tia định hướng: Diod, bước sóng 620-650nm, độ sáng có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> Độ dài xung (xung đơn): 10-2500 ms<br /> Độ dài xung (liên tục): 10-50 ms<br /> Khoảng xung (xung đơn): 10-6000 ms<br /> Kích thước bảng điều khiển laser: &nbsp;Cao 201 x Rộng 230 x Dài 290 mm, trọng lượng khoảng ≤10 kg<br /> Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15T22:29:36.303 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24T10:12:28.169
2522 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Compact Intuitiv | Compact Intuitiv |  | Mỹ | Johnson & Johnson Surgical Vision. Inc |  | ["2020","2019"] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2021-03-01 | <p>Hệ thóng máy phẫu thuật phaco dùng để tán nhuyễn thủy tinh thể bằng năng lượng siêu âm và hút các mảnh nhân ra ngoài.</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2020-12-01T10:54:36.309 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2020-12-01T10:54:36.345
2523 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch | SGT-i16 |  | Hàn Quốc | Sugentech Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 105000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH </strong></p><p><span style="color: black;">* Thương hiệu: INCLIX</span><sup style="color: black;">TM</sup></p><p><span style="color: black;">* Model: SGT-i16</span></p><p><span style="color: black;">* Hãng sản xuất: Sugentech, INC.</span></p><p><span style="color: black;">* Nước sản xuất: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;">* Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">* Các thông số có thể chạy trên máy: CRP, hs-CRP, Dual CRP (CRP + hs - CRP), PCT, Troponin I, HbA1C</strong></p><p><strong style="color: black;">Đặc điểm kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INCLIX là một máy phân tích cung cấp các kiểm tra chăm sóc tại chỗ (POCT) tại các cơ sở chăm sóc bệnh nhân hoặc các phòng thí nghiệm lâm sàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tạo điều kiện tự động phát hiện các chỉ số đánh giá sinh học khác nhau bệnh tim mạch, bệnh truyền nhiễm, ung thư, tiểu đường, dị ứng… với độ chính xác và độ nhạy cao. .</p><p><br></p><p>-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích INCLIX™ là một thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí</span></p><p><br></p><p>-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm thân thiện người dùng cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả. Kết quả kiểm tra có thể là in ra bằng cách sử dụng máy in nhiệt gắn trong hoặc máy in mạng cục bộ.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dữ liệu đo lường có thể được chuyển sang máy tính từ xa hoặc tải xuống USB Flash</span></p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T11:00:03.344 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T13:05:39.135
2524 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy Gây Mê Kèm Thở | Meditec Neptune Plus |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 730000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>Model: NEPTUNE PLUS</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENDLAND</p><p>Nước sản xuất: ANH (EU)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T16:03:42.313 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T16:03:42.348
2525 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | PalmCare Pro | PalmCare Plus |  | Hàn Quốc | Medical Econet GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm null |  |  | 20000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <ul> <li>Máy đo SpO<sub>2 </sub>chính xác cho mọi nhóm tuổi.</li> <li>Màn hình màu LCD TFT 3” (240 x 400)</li> <li>Chỉ số tưới máu (PI)</li> <li>4 trạng thái màn hình khác nhau</li> <li>Biểu diễn dưới dạng đồ họa và bảng biểu</li> <li>Bao gồm hộp bảo vệ</li> <li>Thời gian phẫu thuật lên đến 10 giờ</li> <li>Sử dụng pin Alkaline (dùng một lần) hoặc Li-ion (có thể tái nạp được)</li> <li>Màn hình PC S/W (tùy chọn)</li> <li>Kẹp IV Pole (tùy chọn)</li> </ul> |  |  | <ul> <li><strong>Phạm vi đo:</strong></li> </ul> <ul> <li>SpO2: 0 - 100 %</li> <li>Nhịp tim: 30 - 250 bpm</li> <li>Chỉ số tưới máu: 0.05 - 20 %</li> </ul> <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:149px;height:56px;"> <p>- Người lớn/ Trẻ em:</p> </td> <td style="width:484px;height:56px;"> <p>70 - 100 % ± 2 đơn vị<br /> 50 - 69 % ± 3 đơn vị<br /> 0 - 49 % không xác định</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>Độ bão hòa chính xác:</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:102px;height:56px;"> <p>- Trẻ sơ sinh:</p> </td> <td style="width:531px;height:56px;"> <p>70 - 100 % ± 3 đơn vị<br /> 50 - 69 % ± 4 đơn vị<br /> 0 - 49 % không xác định</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Nhịp tim chính xác:</strong></li> </ul> <ul> <li>30 - 250 bpm ± 3 đơn vị</li> </ul> <ul> <li><strong>Năng suất phân giải: </strong>1 bpm</li> <li><strong>Bảo vệ chống thâm nhập:</strong> IPX1</li> <li><strong>Nguồn điện (loại pin akaline): </strong></li> </ul> <ul> <li>Đầu vào 9 Vdc (tối đa.)</li> <li>Mức cầu chì 5A, 32 VAC / DC</li> </ul> <ul> <li><strong>Môi trường: </strong></li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ lưu trữ -20°C - 70°C</li> <li>Nhiệt độ phòng phẫu thuật 5°C - 35°C</li> <li>Độ cao hoạt động 0 ~ 2.000 m</li> </ul> <ul> <li><strong>Kích thước và khối lượng:</strong></li> </ul> <ul> <li>Kích thước: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 72 x 154 x 26 mm</li> <li>Khối lượng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 273 g.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-16T16:30:08.569 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-18T08:30:14.578
2526 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tinh dịch | HỆ THỐNG PHÂN TÍCH TINH TRÙNG SCA | SCA SCOPE Human Edition |  | Tây Ban Nha | Microptic S.L. |  | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 2850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phân tích tinh trùng SCA và vật tư tiêu hao.</p> <p>System Sperm Class Analyzer SCA (CASA system).</p> <p style="margin-left:1.75pt;">SCA® Evolution</p> <p>&nbsp;</p> <p>SCa là hệ thống giúp phân tích và quản lý các thông số quan trọng của tinh trùng.</p> <p>Hệ thống gồm các mô – đun:</p> <ol> <li>SCA® độ di động và nồng độ tinh trùng (SCA® Motilitly and concentration)</li> <li>SCA® hình dạng tinh trùng (SCA® Morphology)</li> <li>SCA® phân mảnh DNA (SCA® DNA Fragmentation)</li> <li>SCA® khả năng sống (SCA® Vitality)</li> <li>SCA® phản ứng acrosome (SCA® Acrosome reaction).</li> </ol> <p>&nbsp;Các mo-dun này được kết nối với nhau thông qua chương trình quản lý mẫu (SCA® Sample Management)</p> <p>Hệ thống này là giải pháp vượt trội với độc hính xác cao, độ lặp lại, phân tích nhanh và quản lý được dữ liệu.</p> |  |  | <p>PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ</p> <ol> <li>Khởi động ứng dụng</li> <li>Tùy chỉnh ứng dụng</li> </ol> <ul> <li>Tạo tên đăng nhập mới và vài trò của người dùng</li> <li>Thêm/thay đổi nhãn</li> <li>Tạo mẫu mới: Khi chạy ứng dụng, phần mềm mặc định sẽ khởi tạo phân tích mới. Số tham chiếu sẽ luôn là số tiếp theo của mẫu vừa phân tích (Người dùng có thể thay đổi vfa chọn số khác)</li> </ul> <ol> <li value="3">Tiến hành phân tích</li> </ol> <ul> <li>Chuẩn bị mẫu với bộ kít, thuốc thử và dụng cụ tương ứng</li> <li>Sau khi đã nhập dữ liệu mẫu và bệnh hân vào phần mềm, nhấp chọn SCA Program và chọn chương trình phân tích thích hợp. Người dùng cũng có thể nhập vào biểu tượng&nbsp; trên thanh kết&nbsp; results để mở các chương trình.</li> </ul> <p>Các chương trình phân tích có sẵn:</p> <ul> <li>Chương trình phân tích tự động:</li> </ul> <ul> <li>SCA® độ di động và nồng độ tinh trùng (SCA® Motilitly and concentration)</li> <li>SCA® hình dạng tinh trùng (SCA® Morphology)</li> <li>SCA® phân mảnh DNA (SCA® DNA Fragmentation)</li> <li>SCA® khả năng sống (SCA® Vitality)</li> <li>SCA® phản ứng acrosome (SCA® Acrosome reaction).</li> </ul> <ul> <li>Chương trình phân tích tự động</li> </ul> <p>- SCA manual counter</p> <p>4. Báo cáo kết quả</p> |  |  |  | Thiết bị được bảo hành 12 tháng và bảo trì bảo dưỡng 24 tháng kể từ ngày bàn gioa và nghiệm thu thiết bị |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC | 2020-11-16T10:15:36.295 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC | 2020-11-16T11:54:28.582
2527 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 780L | AMARO 5000 7070160-2D GI |  | Bồ Đào Nha | A.J. Costa |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 3486000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 780L</strong></p> <p><strong>&nbsp;Model: AMARO 5000 7070160-2D GI </strong></p> <p><strong>&nbsp;Nhà sản xuất: A.J. Costa</strong></p> <p><strong>&nbsp;Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <p><b>Tính năng chung</b></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18T11:02:13.262 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18T11:02:13.342
2528 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy monitor theo dõi bệnh nhân | Macs 40 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>ĐẶC TRƯNG CHUNG:</p><p>Cấu hình tiêu chuẩn: ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP, Battery</p><p>Nguồn điện: 100-250VAC, 50/60Hz</p><p>Điện năng tiêu thụ: &lt; 80VA</p><p>Màn hình: TFT màu LCD (15”)</p><p>Cảnh báo: bằng cả âm thanh và đèn báo</p><p>Nối mạng: RJ45</p><p>Pin: Pin chì-axit có thể sạc lại</p><p>Thời gian sử dụng: &gt; 2 giờ</p><p>Tiêu chuẩn an toàn: EN IEC60601-1 (GB9706.1)</p><p>Module chọn thêm: Máy in nhiệt tích hợp 1kênh HA xâm lấn 2 kênh HA xấm lấn Mainstream CO2&nbsp;Sidestream CO2.</p> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p> <p>1/ECG</p> <p>2/Sp0<sub>2</sub></p> <p>3/RESP</p> <p>4/TEMP</p> <p>5/NIBP</p> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  |  |  | bảo hành 18 tháng, bào trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T16:44:18.678 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:26:01.630
2529 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao số 3 1-020S | 1-020S |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2205000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>1-020S Cán dao số 3 / Bard Parker Handle, Flat Handle, Overall Length 130mm, Stainless Steel</p><p>Cán dao số 3, tay cầm dẹt, dài 130mm, chất liệu bằng thép không gỉ</p> |  |  | <p>1-020S Cán dao số 3 / Bard Parker Handle, Flat Handle, Overall Length 130mm, Stainless Steel</p><p>Cán dao số 3, tay cầm dẹt, dài 130mm, chất liệu bằng thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:20:27.482 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:04:02.674
2530 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp cố định H-6165 | H-6165 |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8715000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kẹp cố định H-6165</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth,0,5 mm, with lock left</p> |  |  | <p>Kẹp cố định H-6165</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth,0,5 mm, with lock left</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T16:04:33.498 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T16:04:33.549
2531 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường sơ sinh | Koala |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 24696000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>- Thích hợp cho bệnh nhân nhi và trẻ sơ sinh</p> <p>- Tương thích với đèn chiếu vàng da của MTTS</p> <p>- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa.</p> |  |  | <p>- Góc nghiêng: 0-12 độ</p> <p>- Tải trọng tối đa: 20kg</p> <p>- Tổng kích thước: 940 x 550 x 1100mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-11-18T09:30:18.526 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-11-18T11:04:08.180
2532 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150 |  | Đức | Aesculap AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 40 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG080</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02T12:49:37.573 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-03T15:37:08.896
2533 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | ELITe InGenius | ELITe InGenius |  | Nhật Bản | ElitechGroup S.p.A |  |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p><strong>ELITe InGenius®</strong> là một hệ thống tích hợp từ mẫu-đến-kết quả dành riêng cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử. Hệ thống tự động hoàn toàn thực hiện từ tách chiết, khuếch đại đến phân tích kết quả với danh mục nhiều xét nghiệm và tính linh hoạt chưa từng có. Hệ thống kết hợp tách chiết phổ rộng trên nhiều loại mẫu khác nhau trong một định dạng thống nhất với real-time PCR. Hệ thống có khả năng kiểm soát độc lập và đơn lẻ nhiều loại xét nghiệm trong cùng một mẻ cho phép các phòng xét nghiệm phát triển và thực hiện các danh mục xét nghiệm tùy chọn theo nhu cầu.</p> |  | <p> - Bộ hóa chất chạy thử máy: 02 bộ</p><p> - Số protocol mở theo yêu cầu: 03 protocols</p> | <p> - Kích thước (WxDxH): 100x75x85 cm</p><p> - Khối lượng: 184 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-10T11:10:03.572 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-10T11:10:03.624
2534 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | ERBE VIO 200S |  | Đức | Verathon Inc |  | ["2019","2018","2020"] | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 375000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2020-12-31 | <p>Hãng ERBE đã thiết lập một tiêu chuẩn tiên tiến với hệ thống máy cắt đốt cao tần VIO thế&nbsp;</p><p>hệ mới, để hỗ trợ tối ưu cho các phẫu thuật viên trong tất cả các lĩnh vực ngoại khoa.&nbsp;Thiết bị máy cắt đốt cao tần VIO 200Sthế hệ mới cùng với hệ thống điều chỉnh đầu ra tự&nbsp;</p><p>động:</p><p>– Điều chỉnh điện áp tối thiểu cho quá trình cắt và cầm máu, giảm tổn thương và giúp mô&nbsp;</p><p>tái tạo nhanh.</p><p>- Điều chỉnh luồng hồquang trong quá trình can thiệp nội soi.</p><p>- Điều chỉnhcông suất đầu ra để duy trì công suất không đổi trong suốt quá trình cầm máu.</p> |  |  | <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC, Phân loại an toàn điện loại 1</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ | 2020-12-03T17:37:35.833 | Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ | 2021-01-05T17:04:25.215
2535 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động | IPN 56 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>TÍNH NĂNG MẠNH MẼ</p><p>&nbsp;Tùy chọn sưởi ấm ống</p><p>&nbsp;Chức năng giám sát CPU kép</p><p>&nbsp;Báo động âm thanh và quang học phong phú</p><p>&nbsp;Chuyển đổi chế độ trọng lượng cơ thể</p><p>&nbsp;Hiển thị áp lực động</p><p>&nbsp;Kẹp đa hướng&nbsp;ngang hoặc dọc</p><p>&nbsp;Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp</p><p>&nbsp;Phát hiện bong bóng bằng siêu âm</p><p>&nbsp;Hiệu chuẩn thiết bị tiêm truyền</p><p>&nbsp;&nbsp;Giao diện cuộc gọi y tá</p><p>&nbsp;Chức năng KVO</p><p>&nbsp;Chức năng giao tiếp không dây</p><p>&nbsp;Chế độ chiếu sáng ban đêm</p><p>&nbsp;Chức năng bù xung thông minh</p><p>&nbsp;Phát hiện cảm biến nhỏ giọt</p><p>&nbsp;Kiểm soát tốc độ nhanh</p><p>&nbsp;Giao diện nguồn DC ngoài</p><p>&nbsp;AC và chỉ báo nguồn bên trong</p><p>&nbsp;Giao diện chuẩn RS232</p><p>&nbsp;1500 hồ sơ lịch sử</p><p>&nbsp;Không thấm nước</p> |  |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1/Tốc độ dòng chảy</p> <p>2/Tốc độ Bolus</p> <p>3/Tốc độ KVO</p> <p>4/Độ chính xác loại trừ</p> <p>5/Độ chính xác của truyền dịch</p> <p>6/Máy dò bọt</p> <p>7/Hồ sơ lịch sử tiêm truyền</p> <p>8/Thể tích đặt trước</p> <p>9/Hiển thị tổng thể tích được truyền</p> <p>10/Báo động</p> <p>11/Nguồn điện</p> <p>12/Điều kiện hoạt động</p> <p>13/Điều kiện bảo quản</p> <p>14/Chống sốc điện</p> <p>15/Cấp độ chống nước</p> <p>16/Giao tiếp (Tùy chọn)</p> <p>17/Cài đặt chế độ tiêm truyền</p> <p>18/Chế độ truyền</p> <p>19/Trọng lượng :&nbsp;2,5kg (có đế kẹp)</p> <p>20/Kích thước :&nbsp;308mm (chiều rộng) x 140mm (Chiều cao) x 144mm (Độ sâu)</p> <p>21/Thiết bị tiêm truyền :&nbsp;Có thể lưu được 9 loại dịch truyền, độ chính xác của dịch truyền có thể đạt được ± 3% sau khi hiệu chuẩn</p> <p>22/Phạm vi ứng dụng :&nbsp;Với áp suất được tạo ra bởi bơm tiêm truyền để kiểm soát tỷ lệ tiêm và thể tích phân phối của chất lỏng (thuốc, dinh dưỡng tiêm tĩnh mạch) cho bệnh nhân</p> <p>23/Chống chỉ định :&nbsp;Sản phẩm này không áp dụng cho truyền máu</p> <p>CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  | Pin dự phòng, dây truyền dịch |  | bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T15:06:31.157 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:26:29.508
2536 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hạ thân nhiệt không xâm lấn | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | 5000 (Arctic Sun 5000) |  |  | Medivance Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2200000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p>Máy dùng để kiểm soát thân nhiệt và hạ thân nhiệt cho các nhóm bệnh:<br /> - Hội chứng ngừng tim<br /> - Chấn thương sọ não người lớn<br /> - Đột quỵ thiếu máu cục bộ<br /> - Bảo vệ tim<br /> - Nhiễm trùng huyết<br /> - Hội chứng suy hô hấp cấp<br /> - Bệnh não gan<br /> - ngừng tim trẻ em<br /> - HIE<br /> - Chấn thương sọ não trẻ em</p> |  |  | <p>- Máy sử dụng 2 chế độ:<br /> • « Normothermia »: Dùng để kiểm soát thân nhiệt ở nhiệt độ bình thường, giúp phòng và kiểm soát sốt<br /> • « Hypothermia »: Dùng để thực hiện liệu pháp Hạ thân nhiệt, người dùng cài đặt 2 mốc nhiệt độ đích và thời gian duy trì<br /> - Máy sử dụng đầu dò nhiệt độ tại thực quản/ trực tràng với đầu nhiệt độ YSI 400 series phổ thông tương thích với nhiều cổng chuyển đổi sẵn có để theo dõi nhệt độ bệnh nhân theo thời gian thực.<br /> - Kiểm soát nhiệt độ theo công nghệ Servo, xác định nhiệt độ bệnh nhân từng giây và điểu chỉnh nhiệt độ nước mỗi 2 phút với tổng số lần điều chỉnh là 30 lần mỗi giờ giúp đảm bảo bất kỳ sự thay đổi nào về nhiệt độ bệnh nhân đều được phát hiện và phản hồi ngay lập tức.<br /> - Có thanh chỉ thị xu hướng nhiệt độ bệnh nhân giúp phát hiện xu hướng thay đổi nhiệt độ bệnh nhân giúp phát hiện sớm rét run hoặc sốt.&nbsp;<br /> - Chế độ cảnh báo và báo động an toàn luôn sẵn sàng, hiển thị mã và nội dung cụ thể.</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng<br /> - Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng<br /> - Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu<br /> - Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-18T15:57:41.653 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-18T15:57:52.014
2537 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần VIO 300S | ERBE VIO300S |  |  | Erbe Elektromedizin GmbH |  |  | Công ty TNHH Le Med Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 445000000 | t | Cái | true | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p>Có các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như CUT, COAG đơn cự và lưỡng cực.&nbsp;</p><p>- Công nghệ tự động điều chỉnh liều lượng đầu ra</p><p>- Cải tiến các chức năng CUT và COAG</p><p>- Hoạt động đơn giản nhờ FocusView</p><p>- Có thể nâng cấp thêm phần mềm</p><p>- Lưu trữ được nhiều chương trình</p><p>- Hệ thống an toàn điện cực trung tính NESSY</p> |  |  | <p>Dao mổ điện cao tần VIO300S có công suất CUT: 300W ( trang bị hệ thống PPS công suất lớn nhất lên tới 400W). </p><p>Máy được trang bị công nghệ nghệ:</p><ul><li>Hệ thống nâng công suất đỉnh PPS</li><li>Hệ thống tự động điều chỉnh dòng hồ quang</li><li>Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp</li><li>............</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Le Med Việt Nam | 2021-01-05T16:53:07.554 | Công ty TNHH Le Med Việt Nam | 2021-01-05T16:53:07.644
2538 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng | miniiSED® |  | Mỹ | Alcor Scientific Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo tốc độ máu lắng</strong></p> <p>Model: miniiSED®</p> <p>Hãng sản xuất: Alcor Scientific Inc.</p> <p>Xuất xứ: Mỹ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-11-16T11:59:45.644 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-31T00:00:10.442
2539 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi laser | ACU-H2H |  | Trung Quốc | Accu-tech Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-01 | 2021-03-31 | <p><strong>Model: ACU-H2H </strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Accu-Tech</strong></p><p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p><p>Tán sỏi nội soi niệu quản</p><p><strong>-</strong> Tán sỏi bàng quang</p><p><strong>-</strong> Tán sỏi thận ( PCNL hoặc ống soi mềm)</p><p><strong>-</strong> Cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến, u phì đại tiền liệt tuyến</p><p><strong>-</strong> Cắt đốt u bàng quang</p><p><strong>-</strong><span style="color: black;"> Điều trị hẹp niệu quản, tạo hình niệu quản</span></p><p><strong>-</strong> Cắt polype</p> |  |  | <p>-&nbsp;Loại bóng Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>-&nbsp;Bước sóng Laser:2.1μm</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: Một pha, 200 -230VAC,50 - 60Hz, 16A</p><p>-&nbsp;Độ rộng xung mạch: 100μs -800μs.</p><p>-&nbsp;Ánh sáng dẫn đường: ánh sáng Xanh. bước sóng 532nm.</p><p>-&nbsp;Hệ thống dẫn truyền: Dẫn truyền bằng sợi quang, sợi quang có nhiều kích cỡ, loại 200µm, 365µm,550µm, 1000m tiêu chuẩn SMA 905 phối hợp với ống nội soi niệu quản mềm, sợi quang thỏa mãn tính dung hòa sinh vật cơ thể con người.</p><p>-&nbsp;Kết nối: Với nhiều kích cỡ dây dẫn quang.</p><p>-&nbsp;Bàn đạp: Có chốt khóa an toàn, dễ dàng khi thao tác và an toàn khi sử dụng.</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: Từ 10<sup>o</sup>C đến 30<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;Kích thước: 750mm x 550mm x 1200mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: 100kg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-01-04T09:44:46.110 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-01-04T10:13:18.642
2540 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c HA-8180V | HA-8180V |  |  | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2016","2017","2018","2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-31 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1C nhanh, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn</li> <li>Giao diện máy thân thiện với người sử dụng, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Đầu đèn đọc có tuổi thọ cao nên không phải thay thế đèn thường xuyên</li> <li>Chức năng khuấy mẫu tự động ngăn cản sự sai lệch.</li> </ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-02T13:46:57.387 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-17T08:37:04.951
2541 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường ABS | SK002 |  | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 2930000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p><strong>Tủ đầu giường ABS </strong></p><p><strong>Model: SK002 </strong></p><p><strong>Hãng sx: Jiangsu Saikang medical equipment. Co., LTD</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Năm sx: 2020 – mới 100%</strong></p><p><strong>Chứng chỉ: </strong>ISO 13485, CE<strong>, FDA</strong></p> |  |  | <p>Hai bên thành tủ có 02 tay xách, có chức năng để treo khăn mặt cho bệnh nhân, khi không dùng có thể gấp gọn lại, có móc treo đồ.</p><p>Mặt tủ có gờ chống trôi </p><p>Có ngăn kéo đóng mở dễ dàng</p><p>Khoang tủ chia làm 02 ngăn</p><p>Có chỗ đặt phích nước</p><p>Chịu được chất tẩy rửa dùng trong bệnh viện.</p> | <p>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng </p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:26:47.676 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24T16:26:47.711
2542 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 3 loại khí | 600-8106 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 32800000 | t | Bộ | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">3-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8106</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 305 x 100 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 338 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">9 kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:07:59.822 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:24:45.850
2543 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | MV2000 EVO5 |  | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 960500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</u></strong></p> <p>· Màn hình cảm ứng 15” hoặc 17”</p> <p>· Thở được từ trẻ sơ sinh tới người lớn</p> <p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p> <p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p> <p>· Các mode thở tiêu chuẩn : VCV (ACV, SIMV), PCV (ACV, SIMV), PRVC (ACV, SIMV), TCPL (ACV, SIMV), SPONT, AwPRV, BiLevel, O2 Streem, CPR, AutoVent</p> <p>· Các mode thở tùy chọn thêm :&nbsp; HFV (SHFV, DHFV)</p> |  | <p>1. Mode thở cao tần HFV</p> <p>2. Bộ kit EtCo2</p> <p>3. Bộ kit SpO2</p> <p>4. Máy nén khí</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T11:33:47.898 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:00.678
2544 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Honeylux LED 120RK |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím tắt bật đèn</p> |  |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật </em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 120.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3.800K / 4.400K / 5.100K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 96 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18~27 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 120 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20% ~ 100% (5 Bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 70VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110~230VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED chính: 2 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: -40<sup>o</sup>C – 70<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:56:34.607 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:56:34.645
2545 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn quang trùng hợp | Kính phóng đại Snap on Optics | 14001010 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 33741500 | t | Cái | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Kính phóng đại Snap on Optics.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Độ phóng đại 3.0</li><li class="ql-align-justify">Lens kính trong, rõ</li><li class="ql-align-justify">Loại kính phóng đại duy nhất trên thị trường có thể điều chỉnh được khoảng cách làm việc.</li><li class="ql-align-justify">Gọng kính thời trang.</li><li class="ql-align-justify">Có đầy đủ màu sắc, đa dạng loại gọng để lựa chọn.</li><li class="ql-align-justify">Bảo hành 01 năm.</li></ul> |  |  | <p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phóng đại 3.0</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Len kính trong, rõ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại kihs phóng đại duy nhất trên thị trường có thể điều chỉnh được khoảng cách làm việc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gọng kính thời trang.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầy đủ màu sắc, đa dạng loại gọng để lựa chọn.</p><p>Bảo hành 01 năm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:10:57.475 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:10.478
2546 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | máy sinh hóa tự động | NeoChem 20 |  | Serbia | NeoMedica D.O.O. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 495000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p>MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG</p><p>Model:Neochem 20</p><p>Hãng snar xuất: NeoMedica d.o.o / Serbia</p><p>Nước sản xuất: SERBIA</p><p><em>* NeoChem-20 là máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn với hiệu suất cao, tốc độ xét nghiệm lên đến 210 test/ giờ, truy cập ngẫu nhiên hoặc riêng rẽ, ống (syringes) bằng&nbsp;gốm hoạt động bền bỉ</em></p><p><em>* Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Neo Chem-20 là sự cân bằng hoàn hảo giữa&nbsp;kinh tế và chất lượng, không cần bất cự sự thỏa hiệp nào</em></p><h1><br></h1> |  | <p>Phương pháp đo: điểm cuối, động học…</p><p>Nguyên lý: đo màu quang điện</p><p>Nguồn sáng: đèn Halogen 12V/20W</p><p>Phạm vi quang phổ: 0-3,2Abs</p><p>Độ chính xác: 0,0001Abs</p><p>Bước sóng: 340nm/405nm/450nm/492nm/510nm/578nm/630nm/700nm/800nm</p> | <h2>Công suất: 200 tests/giờ</h2><p>Khay thuốc thử: 60 vị trí ( bao gồm 1 vị trí cho dung dịch rửa, 1 vị trí cho dung dịch pha loãng )</p><p>Khay mẫu: 45 vị trí, bao gồm dung dịch rửa, chuẩn, QC, vị trí cấp cứu.</p><p>Khay phản ứng: 120 cuvette phản ứng</p><p>Thể tích mẫu: 2-100µl, với 0,1 µl tăng thêm.</p><p>Thể tích thuốc thử: R1: 10-500 µl, R2: 10-500 µl, với 0,5 µl tăng thêm.</p><p>Lượng phản ứng tối thiểu: 180 µl</p><p>Thời gian phản ứng tối đa: 10 phút</p><p>Lượng nước tiêu thụ: 5l/giờ ở trạng thái làm việc.</p><p>Kiểm soát nhiệt độ: buồng ủ 37<sup>0</sup>C</p><p>Nguồn điện: AC 230(1±10%)V, 50/60Hz, 500VA</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 30&nbsp;℃</p><p>Độ ẩm tương đối: ≤ 85%</p><p>Áp suất không khí: 86 ~ 106KPa</p> | <p>bảo hành,sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25T08:57:43.193 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-27T14:08:27.848
2547 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 4K | TC201 |  | Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 5900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, công nghệ hình ảnh 4K, cung cấp hình ảnh nội soi với độ sắc nét, chi tiết cao, với màu sắc chân thực, chuẩn xác.</p> |  |  | <p>Độ phân giải hình ảnh: 3840 x 2160 (4K)</p><p>Màn hình kích thước 31 inch</p><p>Nguồn sáng LED độ sáng cao, tuổi thọ bóng trung bình 30000 giờ</p><p>Máy bơm khí lưu lượng 50 lít/phút</p><p>Dao mổ điện công suất tối đa 350W</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-27T22:25:36.282 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-27T22:25:37.231
2548 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Máy chụp cắt lớp điện toán | Cytom 16 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <ul><li>Cytom-16 là hệ thống chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt siêu nhanh sử dụng công nghệ điện không tiếp xúc Powerlink. Công nghệ Powerlink loại bỏ những giới hạn của hệ thống Gantry quay hiện tại, đem lại chi phí vận hành thấp, hiệu suất đạt độ tin cậy cao, không cần vòng trượt</li><li>Hệ thống tích hợp công nghệ đầu thu GOS Rare-earth Ceramic Detector, vật liệu siêu bền, giúp giảm nhiễu điện tử, tăng liều hiệu dụng và tăng độ phân giải không gian, tăng độ nét hình ảnh.</li><li>Bộ lọc Tia với phần mềm Auto-dose tiên tiến nhất hạn chế liều tia thấp nhất (giảm từ 60% - 70%) so với liều tia các máy khác, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất.</li></ul> |  |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <p>Hệ thống máy chính</p> <p><strong>1/</strong>Khoang máy</p> <p><strong>2/</strong>Bộ đầu đèn phát tia X</p> <p>3/Hệ thống đầu thu (Detector)</p> <p>4/Tủ phát tia X</p> <p>5/Bàn bệnh nhân</p> <p>6/Bàn điều khiển chính (Main console)</p> <p>&nbsp; &nbsp;a) phần mềm trong máy chính</p> <p>&nbsp; &nbsp;b) Màn hình LCD</p> <p>&nbsp; &nbsp;c)&nbsp;Hệ thống điều khiển hiển thị ảnh</p> <p>&nbsp; d)&nbsp;Các thông số chụp quét</p> <p>&nbsp; e)&nbsp;Các thông số chất lượng hình ảnh</p> <p>7/&nbsp;Trạm xử lý ảnh</p> <p>8/ bộ phụ kiện chuẩn</p> <p>9/ bộ phụ kiện chuẩn</p> <p>THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ ,CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  |  |  | bảo hành 18 tháng, bào trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T14:30:03.402 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:27:16.470
2549 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy X-quang cầm tay TheRay | NRF-300 |  | Hàn Quốc | NANORAY CO. LTD |  | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 59803900 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Nhẹ chỉ 1. 64kg với tụ điện: Được cấu tạo bởi các linh kiện nhẹ hơn và thiết kế độc đáo.</li> <li>Sạc nhanh, chỉ cần 10s để sạc đầy: các siêu linh kiện của chúng tôi cho phép việc sạc diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn.</li> <li>Chất lượng hình ảnh ưu việt: Tiêu điểm đầu đèn 0.4 mm cho hình ảnh sắc nét và với góc chụp rộng hơn, tương thích cho cả CR và phim rửa.</li> <li>Bảo hành 3 năm: Việc này thể hiện sự tự tin của chúng tôi vào độ&nbsp; bền</li> </ul> |  |  | <p style="margin-left:38.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Loại nguồn: Super Capatior</li> <li>Thời gian sạc: 10 sec</li> <li>Số lần chụp sau mỗi lần sạc: 10 lần</li> <li>Điện áp: 3mA</li> <li>Nguồn điện: 70kV</li> <li>Khối lượng: 1.6kg</li> <li>Bảo hành: 2 hoặc 3 năm (tùy chọn)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-04T14:23:04.573 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-16T16:24:58.199
2550 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Đèn quang trùng hợp | Bộ đèn quang trùng hợp bre.Lux LED N2 | 14001010 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 28554000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Bộ đèn quang trùng hợp bre.Lux LED N2</p> |  |  | <p>Hand Lamp:</p> <p>U: 5VAC</p> <p>P: 5W</p> <p>Light range: 370-500mm</p> <p>Plug-in power unit-hand lamp:</p> <p>U: 100-240VAC</p> <p>P: 15W max</p> <p>Frq: 50/60Hz</p> <p>Output: 5V/3A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T15:11:18.003 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T15:11:24.292
2551 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng với ống chuẩn trực 80 lá (IMRT+IGRT+RapidArc) | hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với ống chuẩn trực 80 lá | Clinac CX |  |  | Varian Medical Systems, Inc |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 65000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:703px;" width="703"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:22px;"> <p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri 2D, 3D</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:58px;"> <p><strong>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 15MV&amp; liều Photon từ 100 đến 600MU/phút, chia 6 mức khác nhau. </strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:21px;"> <p><strong>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16 &amp; 18MeV &amp; liều Electron từ 100 đến 1000MU/ phút, chia 7 mức khác nhau .</strong></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:657px;height:23px;"> <p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2020 trở về sau, và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T08:44:36.198 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-18T08:44:36.245
2552 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện đa năng chụp C-Arm | Surgiline 3000R |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Bàn mổ điện - thủy lực, đa năng, chụp được C-Arm</p> |  | <p>Tùy chọn thêm các phụ kiện, tính năng phù hợp nhu cầu phòng mổ</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T15:07:59.063 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18T15:07:59.095
2553 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật Extaro 300 | Extaro 300 |  | Trung Quốc | Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-01 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng/ Răng hàm mặt</p> |  |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1097"> <tbody> <tr height="351"> <td height="351" width="1097">1. Tính năng kỹ thuật phần quang học:<br /> - Ông kính chính f≥&nbsp; 170mm, ống kính dạng thẳng<br /> - Thị kính ≥ 12.5x<br /> - Khoảng cách làm việc từ ≤ 200mm đến ≥ 430mm<br /> - Bộ phóng đại 5 mức, với tổng độ phóng đại từ ≤1.7x đến ≥ 19.3x<br /> - Tiêu cự lấy nét trong phạm vi ≥230mm<br /> - Trường nhìn ≤11.3mm đến ≥128.6mm<br /> 2. Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> - Hệ thống chiếu sáng LED tích hợp<br /> - Diện tích chiếu sáng nhỏ nhất ≤ 12mm với khoảng cách là việc 200mm<br /> - Nhiệt độ màu 5500K(±500k)<br /> 3. Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> - Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe đẩy sàn, diện tích chân đế≥ 745x615mm<br /> - Chiều cao của chân đế phải ≥1730mm<br /> - Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 3 đoạn với tổng chiều dài ≥ 2030mm. có thể xoay quanh trục cánh tay 1500.<br /> - Cánh tay đỡ đầu kính có thể nâng hạ ≥±440mm<br /> - Bộ phận đầu kính có thể di chuyển ≥+ 110 độ và ≥-30 độ<br /> 4. Tính năng kỹ thuật phần camera:<br /> - Tích hợp hệ thống camera HD, 1 chip 1/3 inch CMOS, 1920x1080( kích cỡ pixel 2.8 μm x 2.8 μm)<br /> - Cổng ra Video HDMI: &lt;60 Hz setting&gt; 1080/59.94p,1080/59.94i<br /> - Tỉ lệ nhiễu tín hiệu: ≤54 dB</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam | 2020-11-16T00:33:03.056 | Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam | 2020-11-16T00:35:38.781
2554 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | SPN 58 |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>SPN 58 là bơm tiêm truyền động một kênh với 2 màn hình LCD. Nó rất dễ học và hoạt động với giao diện người dùng rõ ràng. Sự ổn định chất lượng làm cho nó phổ biến trên toàn thế giới.</p><p>Tính năng mạnh mẽ</p><p>&nbsp;</p><p>-Chế độ trọng lượng cơ thể đầu vào</p><p>-Tự động hiệu chỉnh ống tiêm</p><p>-Tự động xác định kích thước ống tiêm</p><p>-Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp</p><p>-Tự động giảm giải phóng liều tác động sau khi tắc</p><p>-Thăm dò thể tích tiêm</p><p>-Tốc độ dòng chảy KVO (0,1-1,0mL / giờ)</p><p>-Kẹp đa hướng cho cố định ngang hoặc dọc</p><p>- Nhắc nhở khi hoạt động bị lỗi</p><p>-Kiểm soát tốc độ nhanh</p><p>-Nút Purge kích hoạt bảo vệ an toàn</p><p>-Khóa nút cài đặt tốc độ dòng chảy</p><p>-Báo động âm thanh và quang học phong phú</p><p>-AC và chỉ báo nguồn bên trong</p><p>-Giao diện chuẩn RS232</p><p>-Lưu 1000 dữ liệu sau cùng</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>1/Ống tiêm</p> <p>2/Tốc độ dòng chảy</p> <p>3/Tốc độ thanh lọc</p> <p>4/Độ chính xác của tốc độ dòng chảy (Giá trị danh nghĩa)</p> <p>5/Hiển thị thể tích được phân phối</p> <p>6/Cài đặt thể tích truyền</p> <p>7/Phát hiện tắc ống</p> <p>8/Báo động</p> <p>9/Nguồn điện</p> <p>10/Điều kiện hoạt động</p> <p>11/Điều kiện bảo quản</p> <p>12/Chống sốc điện / lớp</p> <p>13/Cấp độ chống nước</p> <p>14/Cân nặng</p> <p>15/Kích thước</p> <p>CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</p> |  | đế truyền, khay dụng cụ |  | Bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11T14:26:22.338 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:27:45.473
2555 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c tự động | Adams A1c HA-8190V |  |  | ARKRAY Factory,Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Là thiết bị phân tích HbA1C nhanh nhất thế giới, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC</li> <li>Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP</li> <li><strong>Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau</strong></li> <li>Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng</li> <li>Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu</li> <li>Máy có kích thước nhỏ gọn</li> <li>Giao diện máy thân thiện với người sử dụng, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.</li> <li>Đầu đèn đọc có tuổi thọ cao nên không phải thay thế đèn thường xuyên</li> <li>Chức năng khuấy mẫu tự động ngăn cản sự sai lệch.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03T09:52:21.879 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-16T16:25:04.120
2556 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | Máy trám răng dùng trong nha khoa | DLUX |  | Hàn Quốc | Diadent Group International |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 5500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-30 | <p>D-lux là đèn quang trùng hợp không dây với ánh sáng LED với kỹ thuật cải tiến hiện nay. D-lux được chế tạo từ hợp chất nhôm chất lượng cao, nên D-Lux tán xạ sức nóng nhanh chóng , để ngăn ngừa vấn đề sức nóng quá cao. Do đó D-lux có thể tạo ra cường độ ánh sáng tối đa một cách an toàn và ổn định.</p> |  |  | <ul> <li>5 Max: Cường độ ánh sáng tối đa 1600 mW/cm2 trong vòng 5 giây.</li> <li>10 Max: Cường độ ánh sáng tối đa 1600 mW/cm2 trong vòng 10 giây.</li> <li>20 Mid: Cường độ ánh sáng phát ra đạt 70% trên 1600 mW/cm2 trong vòng 20 giây.</li> <li>20 Soft: Cường độ ánh sáng phát ra ban đầu là 10% trên 1600 mW/cm2, sau đó tăng dần lên đến 1600 mW/cm2</li> </ul> <p style="margin-left:90.0pt;">phát ra đều trong 10 giây và tiếp theo 10 giây sau.</p> <ul> <li>20 Pulse:&nbsp; Xung lượng mỗi 0.15 giây 1 lần trong 20 giây với cường độ ánh sáng tối đa</li> <li>1600 mW/cm2.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-17T09:53:24.565 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-17T09:53:24.637
2557 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp chắp lẹo 4-1907T | 4-1907T |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3990000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>4-1907T Kẹp chắp lẹo / Desmarres Chalazion Forceps, Small, 19,8x10,4mm Platform, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, kích thước đầu kẹp 19.8 x 10.4mm, bằng ti tan</p> |  |  | <p>4-1907T Kẹp chắp lẹo / Desmarres Chalazion Forceps, Small, 19,8x10,4mm Platform, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, kích thước đầu kẹp 19.8 x 10.4mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:09:01.518 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:07:02.210
2558 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu UA-600 | UA-600 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY</b><br /> <b>XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG 11 THÔNG SỐ</b><br /> <b>MODEL : UA-600</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p><b>a) Tốc độ:&nbsp;</b>600 xét nghiệm/giờ.</p> <p><b>b) Chỉ số xét nghiệm: sử dụng que thử&nbsp;&nbsp;11 thông số:</b></p> <p>+ Urobilinogen (Muối mật),&nbsp;&nbsp;Nitrite,&nbsp;</p> <p>+ Bilirubin (Sắc tố mật), Leukocytes (Bạch cầu),&nbsp;</p> <p>+ Ketone (Xêton), Glucose (Đường),&nbsp;</p> <p>+ Blood, Specific Gravity (Tỷ trọng),&nbsp;</p> <p>+ Protein, Ascorbic Acid,</p> <p>+ pH.</p> <p><b>c) Bộ phận quang học</b></p> <p>+ Nguyên tắc đo: quang phổ kế theo nguyên lý phản quang.</p> <p>+&nbsp;Kính lọc đơn sắc: 3 bước sóng 557nm, 620nm, 656nm.</p> <p><b>d) Màn hình hiển thị</b></p> <p><b>+&nbsp;</b>LCD 240 x 64mm (5.3 inch)</p> <p><b>e) Bộ nhớ</b></p> <p>+ 2000 kết quả</p> <p><b>Máy in</b></p> <p>+ máy in nhiệt tích hợp trong máy, cỡ giấy 57mm hoặc có thể kết nối với máy in ngoài</p> <p><b>Môi trường làm việc</b></p> <p>+ Cổng R232 nối máy tính</p> <p>+&nbsp;Nhiệt độ: 10 – 30 OC</p> <p>+&nbsp;Độ ẩm: ≤ 85%</p> <p>+&nbsp;Nguồn điện: 110V hoặc&nbsp;&nbsp;220V ± 10%, 50/60 Hz</p> <p>+&nbsp;Công xuất: 45VA</p> <p><b>Trọng lượng và kích thước</b></p> <p><b>+&nbsp;</b>Kích thước: 390mm(H)x330mm(W)x210mm(D)</p> <p>+&nbsp;Trọng lượng: 5.5 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.305 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.180
2559 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Máy cưa bột BJ1201S | BJ1201S |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 29000000 | t | Bộ | false | 2021-01-21 | 2026-01-21 | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Application:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">For application in removing plaster bandage and pipe shape plaster bandage</span></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(81, 81, 81);">﻿</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Plaster cutting saw</span></p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Specification:</strong></p><p>Input power115VA</p><p>Frequency50Hz</p><p>Oscillations (osc/min)&gt;11000</p><p>Noise(db)≤40<span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">BJ1201S </span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-21T11:54:26.032 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-21T11:54:26.063
2560 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải(Na+, K+, CL-) | i-Smart 30 PRO |  | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-center"><br></p><p><strong style="color: black;">MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI (Na+ , K+ ,CL-)</strong></p><p><span style="color: black;"> * Model : I-Smart 30 Pro</span></p><p><span style="color: black;"> * Hãng sản xuất: i-SENS, Inc </span></p><p><span style="color: black;"> * Nước sản xuất: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;"> * Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: black;"> * Máy mới 100%</span></p><p><span style="color: black;"> * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</span></p> |  |  | <p><strong style="color: black;">TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</strong></p><p><span style="color: black;"> Máy có phương pháp đọc điện giải trực tiếp bằng điện cực như những máy điện giải thông thường nhưng có ưu điểm hơn máy điện giải thông thường ở chỗ: Dây bơm và điện cực, kim hút và hệ thống dây dẫn của máy luôn trong tình trạng mới vì tất cả chúng đều nằm trong mỗi pack hoá chất khi thay một pack mới là thay tất cả điều này làm cho kết quả của máy luôn luôn ổn định và chính xác tuyệt đối.</span></p><p><span style="color: black;"> - Chạy được với mẫu bệnh phẩm là nước tiểu</span></p><p><span style="color: black;"> - Kiểu Mẫu: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương ( nước tiểu với máy I _ Smart 30 Pro )</span></p><p><span style="color: black;"> - Thể tích mẫu: 60 ul</span></p><p><span style="color: black;"> - Thời gian chạy: 35s</span></p><p><span style="color: black;"> - Nhiệt độ: 37 0C</span></p><p><span style="color: black;"> - độ ẩm : 5 -85 %</span></p><p><span style="color: black;"> - Phương Pháp đo: Đo điện giải trực tiếp</span></p><p><span style="color: black;"> - Nhiệt độ hoạt động: 15 – 35 0 C</span></p><p><span style="color: black;"> - Cartrige : Có 3 loại Card để lựa chọn</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;100 Test/ 4 tuần</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;200 Test/ 4 tuần</span></p><p><span style="color: black;"> 300 Test/ 4 tuần</span></p><p><span style="color: black;"> - Bộ vi xử lý: Chip 1 GHz, RAM 1GB, Bộ nhớ 4 GB lưu trữ 300.000 kết quả</span></p><p><span style="color: black;"> - Màn hình cảm ứng TFT LCD 7 inch </span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in : Máy in nhiệt kèm theo máy khổ giấy 2 inch</span></p><p><span style="color: black;"> - Kích thước:</span></p><p><span style="color: black;"> Cao 29,2 Cm</span></p><p><span style="color: black;"> Rộng: 25,6 Cm</span></p><p><span style="color: black;"> Sâu: 17,7 Cm</span></p><p><span style="color: black;"> - Trọng lượng: 5,5kg</span></p><p><span style="color: black;"> - Nguồn: 100- 240 V/ 47 - 63 Hz</span></p><p><span style="color: black;"> - Bộ chuyển đổi nguồn AC - DC 24V 2,7 A</span></p><p><span style="color: black;"> - Pin: có thể hoạt động tối đa 2 h</span></p> | <p>sửa chữa, bảo hành</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T20:53:40.554 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30T10:50:15.933
2561 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp thiệt trùng | HY230 |  | Đài Loan | Hung Yi Medical Instrument Co.,Ltd |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC |  | Nhóm null |  |  | 15000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-09-30 | <ul> <li>Nước sản xuất, xuất xứ : Đài Loan</li> <li>Nhà sản xuất phải có một trong các giấy chứng chỉ quốc tế sau: ISO 13485, ISO 9001,CE</li> <li>Nhà cung cấp phải có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất kèm theo hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất.</li> <li>Điều kiện môi trường hoạt động: &lt; 35<sup>0</sup>C</li> <li>Nhiệt độ môi trường hoạt động: &nbsp;&lt; 35<sup>0</sup>C</li> <li>Độ ẩm không ngưng tụ môi trường hoạt động &nbsp;Đạt tới ≥ 85%</li> </ul> |  |  | <ul> <li>Đồng hồ đo nhiệt độ bao gồm cả nhiệt độ bên trong nồi và áp suất nồi hấp. Bộ kiểm soát nhiệt sẽ tự động tắt tránh thiết bị khỏi bị quá nóng.</li> <li>Công suất 1000 W giúp quá trình khử trùng đạt được nhiệt độ cao nhất theo tiêu chuẩn 127 độ C nhanh hơn</li> <li>Vật liệu thép không gỉ inox 304, bề mặt ngoài được đánh bóng</li> <li>Sử dụng bảng điều khiển: công tắc điện, núm điều chỉnh nước trên bảng điều khiển phía trước</li> <li>Công suất hoạt động: 1000 W</li> <li>Kích thước (H x D x W) : (47cm x 33cm x 41cm)</li> <li>Trọng lượng: 19 kg</li> <li>Áp suất cao nhất: 1,5kg/cm<sup>2</sup></li> <li>Thời gian tiệt trùng: 60 phút</li> <li>Nguồn điện: 220 V / 7A</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-17T10:29:09.109 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC | 2020-11-17T10:29:10.662
2562 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục 24h iPro2 | CGM iPro2 |  | Mỹ | Medtronic MimiMed |  |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 52800000 | t | Bộ | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(85, 85, 85);">Hệ thống theo dõi đường huyết iPro2 sử dụng công nghệ CGM giúp ghi lại giá trị&nbsp;đường huyết liên tục mỗi 5 phút trong vòng 24 giờ&nbsp;để giúp cho bác sĩ&nbsp;biết được&nbsp;chế độ ăn uống, thuốc men&nbsp;và các hoạt động hàng ngày của bạn có&nbsp;ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết của bạn.</span></p> |  | <p><br></p> | <p>- Mã sản phẩm: MMT-7745WW</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</p><p>-&nbsp;Phích cắm dùng nguồn 220V.</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC; Độ ẩm tối đa ≥ 80%</p><p>- Kích thước máy :</p><ul><li>Recorder: 3.5x2.8x0.9 cm</li><li>Dock: 5.1x6.4x2.8 cm</li></ul><p>- Cân nặng:</p><ul><li>Recorder: 5.7g</li><li>Dock: 22.7g</li></ul><p>- Phạm vi đo: 40 - 400 mg/dL.</p><p>- Bảo hành: 1 năm</p><p>-&nbsp;Dụng cụ gắn cảm biến: Có nút bấm để gắn cảm biến vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23T11:47:09.393 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26T11:08:17.753
2563 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Tuttnauer | Tiva 10-2V |  | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V |  |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tên thiết bị: <strong>Máy rửa khử khuẩn 265 lít – 2 cửa</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100% và đồng bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn điện 400V, 3 pha, tần số 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động: 5 - 30<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm môi trường tối đa: 90%</p><p>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</p> |  |  | <p>Cấu tạo máy gồm 02 cửa</p><p>Kích thước buồng rửa khử khuẩn : (780 x 560 x 585) mm</p><p>Dung tích 265 lít</p><p>Cửa làm bằng kính trong chịu nhiệt để quan sát bên trong</p><p>Khoang rửa làm bằng thép không gỉ 316. Vỏ máy làm bằng thép không gỉ 304</p><p>Trang bị bộ lọc khí HEPA H14, hiệu suất lọc lên đến 99,995%</p><p>Trang bị cảm biến xác định mức hóa chất</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-12-02T15:17:41.497 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2020-12-02T16:04:45.462
2564 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Hộp đựng dụng cụ 18-308 | 18-308 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2310000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>18-308 Hộp đựng dụng cụ / Sterilization Tray with Mat, 63,5 x 190,5 x 19mm&nbsp;</p><p>Hộp đựng dụng cụ với ngăn sillicone chống va đập, kích thước 63,5 x 190,5 x 19mm</p> |  |  | <p>18-308 Hộp đựng dụng cụ / Sterilization Tray with Mat, 63,5 x 190,5 x 19mm&nbsp;</p><p>Hộp đựng dụng cụ với ngăn sillicone chống va đập, kích thước 63,5 x 190,5 x 19mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:25:13.104 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:09:19.525
2565 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo thị lực RT-600 | RT-600 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo thị lực RT-600</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:35:21.582 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:35:49.569
2566 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ ≤ 0,5 Tesla | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.35 Testla | Marcom 0.35T |  | Đức | SternMed GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Loại nam châm : Nd -Fe-B Vĩnh cửu</p><p> Cường độ từ trường 0.35 T</p><p> Quang phổ: toàn kỹ thuật số</p><p> Kênh nhận : 4</p><p> Cuộn dây nhận: cuộn dây pha</p><p> Bộ ứng dụng toàn diện</p><p> Phần mềm mạnh mẽ</p> |  |  | <p>Cường độ trường hoạt động</p> <p>0.35 Tesla 3500 Gauss</p> <p>Loại nam châm</p> <p>Hình chữ C, 2 cột</p> <p>Vật liệu từ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nam châm Nd-Fe-B vĩnh cửu</p> <p>Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>1970mm*1320mm*1820mm</p> <p>Khối lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>17,500KGS</p> <p>Tính đồng nhất</p> <ul> <li>(400mm DSV) ≤ 2.0ppm (Vrms)</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (200mm DSV) ≤ ±1ppm (FWHH)</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  | Bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-10T16:16:14.930 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19T15:28:02.873
2567 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | MÁY ĐO HUYẾT ÁP | BPBIO320 |  | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p>MÁY ĐO HUYẾT ÁP </p><p>Model: BPBIO320</p><p>- Hãng sản xuất: InBody Co., Ltd – Hàn Quốc</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2018</p><p>- Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, CE</p> |  | <p>- Máy chính</p><p> - Dây nguồn</p><p> - Bao đo (2 cái)</p><p> - Giấy in (2 cuộn) </p><p> - Sách hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>- Phương thức đo lường: Oscillometric </p><p> - Phương pháp áp suất cao: Tự động điều áp bằng cách điều khiển tốc độ điều áp Air Micro Pump </p><p> - Phương pháp làm giảm áp: Ống xả của Micro Van </p><p> - Tạo áp lực bằngPhương Pháp đai: Áp lực cho phương pháp đai bằng bánh có động cơ, vận hành tự động </p><p> - Phạm vi đo lường: 0~300mmHg (Pressure), 30~240 bpm (Pulse) </p><p> - Tính chính xác: ±3mmHg (Pressure), 5% (Pulse) </p><p> - Kết quả đo lường: Huyết áp tâm thu và tâm trương huyết áp,nhịp tim </p><p> - Đo lường Thời gian: Trung bình 40sec. (30~60sec. Tùy thuộc vào tốc độ xung hoặc huyết áp) </p><p> - Đơn vị hiển thị: 1mmHg&nbsp;</p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>BẢO HÀNH - BẢO TRÌ:</u></strong></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T16:18:26.890 | Bộ Y tế | 2020-11-30T09:52:39.627
2568 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Hộp đựng dụng cụ 18-302 | 18-302 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3255000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>18-302 Hộp đựng dụng cụ / Plastic Sterilizing Tray With Silicone Finger Mat, 165 x 101 x 19mm</p><p>Hộp đựng dụng cụ với ngăn sillicone chống va đập, kích thước 165 x 101 x 19mm</p> |  |  | <p>18-302 Hộp đựng dụng cụ / Plastic Sterilizing Tray With Silicone Finger Mat, 165 x 101 x 19mm</p><p>Hộp đựng dụng cụ với ngăn sillicone chống va đập, kích thước 165 x 101 x 19mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T09:37:08.801 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:09:56.897
2569 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ | Sierra Summit |  | Mỹ | Cadwell Industries Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Máy điện cơ Sierra Summit cung cấp đầy đủ các phương pháp chẩn đoán về các rối loạn, bất thường về dây thần kinh và các bệnh về cơ.</p><p>Hệ thống tích hợp toàn bộ các phương pháp yêu cầu trong chẩn đoán thông thường và nâng cao về các rối loạn thần kinh</p><p>Hệ thống máy từ 2-12 kênh</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-14T12:56:56.632 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2020-11-21T12:00:55.554
2570 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo thị lực TS-310 | TS-310 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo thị lực TS-310</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:37:52.763 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T11:37:55.286
2571 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honeylux LED 90 Mobile |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần một nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại môi trường xung quanh nhỏ hơn bầu đèn 1<sup>0</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím có dạng phím màng, giúp điều khiển việc tắt/mở, điều chỉnh cường độ sáng, điều chỉnh trường chiếu. Bàn phím nằm ở cạnh bầu đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 bước ánh sáng có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 90.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 90 Ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 17cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 71cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 62cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20%-100% (5 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 80VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 6 bóng/ 1 nhánh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm hoạt động: 30% - 95%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:28:32.820 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:57:57.948
2572 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch ERBE VIO3 | ERBE VIO3 |  | Đức | Erbe Elektromedizin GmbH |  |  | Công ty TNHH Le Med Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2050000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p>Dao mổ điện có chức năng hàng mạch ERBE VIO3 là một thiết bị đa năng bap gồm các chức năng của dao mổ điện cao tần như cắt đốt đơn cực, lưỡng cực cùng với chức năng hàn mạch máu Thermoseal - hàn mạch lên tới 7mm và cắt đốt lưỡng cực dạng Plasma trong môi trường nước muối. Máy được trang bị một màn hình cảm ứng lên tới 10.4 inch, sử dụng công nghệ cảm ứng mô, tự động điều chỉnh năng lượng cung cấp và phản hồi chính xác lên đến 25 triệu lần/giây&nbsp;</p> |  |  | <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC, Phân loại an toàn điện loại 1, có màn hình cảm ứng 10,4 inch, tự động kiểm tra thông báo lỗi và nguyên nhân lỗi ra màn hình, sử dụng công nghệ cảm ứng mô lên tới 25 triệu phép đo/giây</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Le Med Việt Nam | 2021-01-05T17:12:04.627 | Công ty TNHH Le Med Việt Nam | 2021-01-05T17:12:04.670
2573 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | EMALED 560/560 |  |  | Ema-Led GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong><strong> </strong></p><p><strong style="color: black;">- MODEL: EMALED 560/560</strong></p><p><strong style="color: black;">- HÃNG SX: EMA-LED – GmbH</strong></p><p><strong style="color: black;">- NƯỚC SX: ĐỨC</strong></p><p><strong style="color: black;">- NĂM SX: 2020 trở về sau, hàng mới 100%</strong></p> |  | <p>* Model : EMALED 560/560</p> | <p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T16:00:43.949 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-27T14:16:13.392
2574 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Aquariust LT |  | Canada | Laborie Medical Technologies |  |  | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh |  | Nhóm 3 |  |  | 1630000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-06-03 | <p>Máy đo Niệu động học</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-03T15:48:00.290 | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-03T15:48:00.345
2575 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Hộp đựng dụng cụ 18-304 | 18-304 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 5355000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>18-304 Hộp đựng dụng cụ / Sterilizing Tray With Silicone Finger Mat, Single Level, Large, 254 x 152 x 19mm</p><p>Hộp đựng dụng cụ với 01 ngăn sillicone chống va đập, size lớn, kích thước 254 x 152 x 19mm</p> |  |  | <p> 18-304 Hộp đựng dụng cụ / Sterilizing Tray With Silicone Finger Mat, Single Level, Large, 254 x 152 x 19mm</p><p> Hộp đựng dụng cụ với 01 ngăn sillicone chống va đập, size lớn, kích thước 254 x 152 x 19mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:45:44.506 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:10:38.977
2576 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy quang trùng hợp bre.Lux power unit 2 | 14001000 |  | Đức | Bredent GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 116469000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy quang trùng hợp bre.Lux power unit 2 dùng phục hình nha khoa trong labo và phụ kiện</p> |  |  | <p>Basic unit</p> <p>U: 100-240VAC</p> <p>P: 130W</p> <p>Frq: 50/60Hz</p> <p>Fuse: T2.0A</p> <p>Light range: 370-500mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T15:15:06.755 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18T15:15:21.977
2577 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP 154lít (Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm-phun xoáy dòng áp lực-khử khuẩn bậc cao) | AMC-154 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 990000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-04 | 2022-01-04 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Ứng dụng:</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;Sử dụng cho rửa thô và rửa khử khuẩn bậc cao toàn bộ các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ, …</span></p><p><br></p><p>Cấu hình tiêu chuẩn :</p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 03 cái.</li><li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 30 cái.</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để rửa lòng ống, các bóng ambu và các chai lọ chuyên dụng (kết nối với 20 đầu phun áp lực): 01 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li><li>Đa kết hợp cả 3 công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm, rửa phun áp lực đa điểm, rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Thiết kế đa năng phù hợp mọi loại dụng cụ y tế đồng thời không cần trang bị thêm phụ kiện để tương thích kết nối trong rửa ống, dây máy thở, bóng ambu, dây ruột gà…</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng, trả dụng cụ… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Có hệ thống camera theo dõi bên trong và hiển thị trên màn hình màu LCD trước mặt máy; có thể nối mạng hoặc truyền không dây hình ảnh ra ngoài (tùy chọn).</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép sử dụng tối ưu hoạt tính dung dịch khử khuẩn và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 50C đến 400C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn</li></ul><p><br></p> |  | <ol><li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</span></li><li>Tự động nâng khay dụng cụ lên cao để dễ dàng xếp dụng cụ để rửa cũng như lấy dụng cụ sau rửa.</li><li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li><li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý bên trong máy ra màn hình màu LCD trước mặt máy.</li><li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức nước/dung dịch khử khuẩn.</li></ul><ol><li><strong>Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Đ</span>èn Ultrasonic trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống siêu âm đang hoạt động.</li><li>Đèn Spraygun trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống phun rửa lòng ống dây đang hoạt động.</li><li>Cảnh báo mức nước và dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu:</li><li>Đèn W-Sensor báo xanh khi đủ nước và dung dịch khử khuẩn.</li><li>Đèn W-Sensor báo đỏ khi thiếu nước hoặc dung dịch khử khuẩn.</li><li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn trong khử khuẩn.</li><li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh</li><li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP).</li></ul><p><br></p> | <ol><li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</span></li><li>Tự động nâng khay dụng cụ lên cao để dễ dàng xếp dụng cụ để rửa cũng như lấy dụng cụ sau rửa.</li><li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li><li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý bên trong máy ra màn hình màu LCD trước mặt máy.</li><li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức nước/dung dịch khử khuẩn.</li></ul><ol><li><strong>Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Đ</span>èn Ultrasonic trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống siêu âm đang hoạt động.</li><li>Đèn Spraygun trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống phun rửa lòng ống dây đang hoạt động.</li><li>Cảnh báo mức nước và dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu:</li><li>Đèn W-Sensor báo xanh khi đủ nước và dung dịch khử khuẩn.</li><li>Đèn W-Sensor báo đỏ khi thiếu nước hoặc dung dịch khử khuẩn.</li><li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn trong khử khuẩn.</li><li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh</li><li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP).</li></ul><p><br></p> | <p>www.hmed.com.vn</p><p><br></p> |  |  |  |  | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-04T11:12:15.135 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-04T11:12:15.210
2578 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honeylux LED 120 Mobile |  | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation |  | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế đèn có 04 bánh xe, bánh có khóa hãm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn được đặt ở chân đèn, tăng thêm độ chắc chắn cho thân đèn</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:17:59.373 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12T14:59:05.429
2579 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống holter huyết áp 24 h | Abpm7100 |  | Đức | Welch Allyn, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03T17:04:39.596 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T11:10:57.500
2580 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | EMALED 300F |  |  | Ema-Led GmbH |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong><strong> </strong></p><p><strong style="color: black;">- MODEL: EMALED 300F</strong></p><p><strong style="color: black;">- HÃNG SX: EMA-LED – GmbH</strong></p><p><strong style="color: black;">- NƯỚC SX: ĐỨC</strong></p><p><strong style="color: black;">- NĂM SX: 2020 trở về sau, hàng mới 100%</strong></p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình gồm có</u>:</strong></p><p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> |  | <p>- Đầu đèn</p><p>- Thân đèn và nguồn cấp 230V</p><p>- Chân di đông (có bánh xe di chuyển)</p><p>- Cánh tay đèn (có thể kéo được lên - xuống)</p><p>- Sách HDSD</p> | <p>F03 90340 04 20</p><p><strong style="color: black;">- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003</strong></p> | <p>bão hành, bão trì, hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24T15:47:00.203 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-27T14:16:57.704
2581 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 4 loại khí | 600-8121 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 39500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">4-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8121</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 400 x 100 mm&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 432&nbsp;mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">11 kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:12:08.919 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:25:25.378
2582 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX3 |  | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm dùng cho thăm khám sản phụ kho, tim mạch, tuyến giáp....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Màn hình cảm ứng: 10,4 inch</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Đèn nền chiếu sáng bàn phím</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Bàn phím QWERTY hỗ trợ nhập dữ liệu, lập trình các phím chức năng và hệ thống</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Đầu vào/ đầu ra video và âm thanh</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra VGA và đầu ra DVI</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- DVI vào/ra</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu ra audio</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Giao diện kết nối hệ thống:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mạng: Có 1 cổng kết nối Ethernet loại RJ45</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng USB 2.0: 6 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra dòng điện AC: 2 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Lưu trữ:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu dò:&nbsp;3 cổng đầu dò / 4 cổng đầu dò (lựa chọn)</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Dung lượng lưu trữ ảnh lên đến 300000 ảnh nén</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T10:03:19.198 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:24:33.190
2583 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường Olympia Hospital XLOW | 11662 |  | Bỉ | Haelvoet NV |  | ["2018"] | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | Bỉ | Nhóm 2 |  |  | 69209000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-12-03 | <p>Giường Olympia Hospital XLOW kiểu Hilo có hệ thống 4 dát giường với 4 mô tơ truyền động,</p> |  | <p>Trix phụ</p><p>Khung nệm bằng tấm laminate chắc chắn có thể tháo rời</p><p>Giá đỡ băng x-ray dưới phần tựa lưng</p><p>Tích hợp phần mở rộng chỗ để chân</p><p>Giá đỡ trong ở cuối chân</p><p>CPR điện cơ hai mặt</p><p>Ánh sáng dưới gầm giường</p><p>Miếng đệm tường ở đầu</p> |  | <ul><li>Bảo hành, Bảo trì</li><li>Cung cấp phụ tùng thay thế</li></ul> | Mô-tơ, điều khiển giường |  |  |  | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-19T14:44:22.311 | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-19T15:38:54.474
2584 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | NV PRO3 Microlaser Denmat USA Laser cầm tay NVPro3 | CRX-1000 |  | Hàn Quốc | Cruxell Corp. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | f | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) NV Microlaser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Lithium Ion Batteries </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(3) Pairs of Safety Glasses</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Base Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Power Supply for Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Wireless Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) AA Batteries for the Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Boxes of 7 Disposable Tips</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Warranty Certificate and Danger Warning Sign</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) User Manual</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Pack of Carbon Film</strong></p> |  |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) NV Microlaser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Lithium Ion Batteries </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(3) Pairs of Safety Glasses</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Base Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Power Supply for Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Wireless Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) AA Batteries for the Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Boxes of 7 Disposable Tips</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Warranty Certificate and Danger Warning Sign</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) User Manual</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Pack of Carbon Film</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:18:04.659 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:10.716
2585 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cắt nạo phẫu thuật Tai Mũi Họng | NEXUS M4 | 1894510 |  | Trung Quốc | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1761300000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:50.197 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-05T17:12:57.440
2586 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy X quang kỹ thuật số 2 tấm cảm biến phẳng | Anthem-Delworks |  |  | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-11 | <p>-&nbsp;Năm sản xuất: Sản xuất năm 2020 trở đi</p> <p>-&nbsp;Thiết bị mới 100%</p> <p>-&nbsp;Điện áp hoạt động: 380VAC/50 Hz</p> <p>-&nbsp;Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40<sup>o</sup>C; Độ ẩm tối đa 80%</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p><b>Tủ điều khiển cao tần</b></p> <p>-&nbsp;Công suất: 40 kW</p> <p>-&nbsp;Dòng chụp tối đa 600mA</p> <p><b>Bàn bệnh nhân</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Mặt bàn dịch chuyển 4 hướng</p> <p>-&nbsp;Kích thước mặt bàn: 81x220 cm</p> <p>-&nbsp;Hệ thống khoá: khóa điện từ</p> <p><b>Cột bóng </b></p> <p>-&nbsp;Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối thiểu: 25cm</p> <p>-&nbsp;Dải quay của bóng: ± 180º</p> <p><b>Bóng phát tia X</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ đạt 270vòng/phút tại 50 Hz</p> <p>-&nbsp;Trữ lượng nhiệt anode: 300 kHU</p> <p><b>Bộ chuẩn trực chùm tia</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Đèn định vị tâm: Dùng đèn LED -&nbsp;Đường kẻ định tâm: Bằng tia laser</p> <p><b>Tấm cảm biến phẳng </b></p> <p>-&nbsp;Kích thước khu vực ảnh: 43 x 43cm</p> <p><b>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá </b></p> <p>-&nbsp;Bộ xử lý cấu hình tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz, RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB, cổng USB 2.0</p> <p>-&nbsp;Hệ điều hành Windows 10</p> <p>-&nbsp;Màn hình, kèm bàn phím và chuột</p> <p>-&nbsp;Màn hình: LCD,</p> <p>-&nbsp;Kích thước: 24 inch</p> <p>- Kết nối DICOM đầy đủ: Lưu, in, MPPS, MWL</p> <p><b>Các phần mềm xử lý ảnh đi kèm</b></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-11T16:44:56.888 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-11T00:00:00.073
2587 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp cố định H-6166 | H-6166 |  | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8715000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kẹp cố định H-6166</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth, 0,5 mm, with lock right</p> |  |  | <p>Kẹp cố định H-6166</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth, 0,5 mm, with lock right</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T16:07:38.993 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02T16:07:39.095
2588 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | AC3 Optimus IABP | AC3 Optimus IABP |  | Mỹ | Arrow International, Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ AC3 Optimus<sup>TM</sup> sử dụng phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cho người lớn bị suy yếu chức năng thất trái. Nó cung cấp quá trình huyết động học hỗ trợ cho huyết áp và giảm hoạt động của tim thông qua phương pháp dịch chuyển thể tích. Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ IABP AC3 Optimus<sup>TM</sup> là một hệ thống được thiết kế cho bệnh viện và hỗ trợ bệnh nhân trong khi di chuyển. Sản phẩm AC3 Optimus<sup>TM</sup> nhỏ gọn, nhẹ và có thể hoạt động đầy đủ khả năng với nguồn pin sạc. Đồng thời máy có theo dõi bệnh nhân thông qua màn hình với các thông số về ECG, áp lực động mạch, đưa ra hình dạng sóng, nhịp tim, phát hiện được rung tâm nhĩ, tạo nhịp thất, tạo nhịp nhĩ, chế độ sóng R. Từ các thông số đưa ra màn hình bác sĩ có thể lựa chọn các phương án thích hợp cho bệnh nhân để hỗ trợ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | 2020-11-26T10:52:42.519 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | 2021-01-08T16:02:17.306
2589 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 2 loại khí | 600-8102 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 28500000 | t | Bộ | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">2-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8102</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 305 x 100 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 338 mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">7,5 kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:05:22.309 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:24:28.797
2590 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường hồi sức hai tay quay | HK-9016 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 22000000 | t | Bộ | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 500mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 500mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu.</p><p><strong>3. &nbsp;Chức năng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương thức chuyển động: hai tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường.</p><p> (1) Nâng hạ đầu từ:<strong> </strong>0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;35<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can có thể gập lên/xuống được.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 200kg</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm giường HK-301</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:41:03.056 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:41:03.113
2591 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Auto Ref Keratometer | AARK-1M |  | Ấn Độ | Appasamy Associates |  |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 135000000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-05T17:13:35.023 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-05T17:13:35.094
2592 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 5 loại khí | 600-8122 |  | Đức | Heyer Aerotech |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 45700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">5-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8122</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 495&nbsp;x 100 mm&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 527&nbsp;mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">15&nbsp;kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:16:00.240 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17T11:25:25.378
2593 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | DS5000A |  | Mỹ | Digital Science Tech Inc. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: DS5000A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: DiST Inc&nbsp;– Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị, nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-12-03T16:00:44.994 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-12-03T16:00:45.030
2594 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Freestyle |  | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm tổng quát dùng siêu âm ổ bụng, mách máu, sản phụ khoa</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Đầu dò truyền dữ liệu tốc độ cao sử dụng công nghệ không dây băng thông siêu rộng độc quyền</p> <p>- Số kênh xử lý tín hiệu: lên đến 2048 kênh</p> <p><em><strong>Màn hình:</strong></em></p> <p>- Độ phân giải: 1024 x 768 pixels</p> <p>- Độ tương phản cao</p> <p>- Góc nhìn rộng</p> <p><em><strong>Đầu dò:</strong></em></p> <p>- Bộ sạc kép được tích hợp vào bộ máy điều khiển</p> <p>- Quét liên tục lên đến 90 phút với pin đầu dò được sạc đầy</p> <p>- Âm báo tình trạng đầu dò và hiển thị cảnh báo trên màn hinh</p> <p><em><strong>Xe đẩy</strong></em></p> <p><em><strong>Bàn phím</strong></em></p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Xấp xỉ 100000 ảnh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T10:02:22.549 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:24:59.004
2595 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di ngang | Máy điện di tự động | SAS-1 plus & SAC-2 |  | Anh | Helena Biosciences Europe |  | ["2020","2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy điện di SAS-1 plus &amp; SAC-2 sử dụng công nghệ điện di gel nằm ngang, cho kết quả chính xác, hình ảnh rõ đẹp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống gồm 2 máy: máy điện di và máy nhuộm, sấy, làm khô.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy nhỏ gọn, thích hợp cho điện di có số lượng mẫu ít 40 - 100 test/ tuần.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điện di được nhiều loại test đa dạng: Proteins, hemoglobin (huyết sắc tố), nước tiểu, Miễn dịch (Immunofixation), Cholesterol, Lipoproteins, LD,..</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có nhiều loại gel với qui cách khác nhau cho các loai test điện di.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1. SAS-1plus: Máy điện di</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Máy nhỏ để bàn thích hợp cho các phòng thí nghiệm tiến hành 40-100 test điện di protein một tuần. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Điện di đa dạng nhiều loại test điện di: Proteins, hemoglobin (huyết sắc tố), nước tiểu, Miễn dịch (Immunofixation), Cholesterol, Lipoproteins, LD,..</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Giao diện người dùng trực quan đa ngôn ngữ, dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Phần mềm được lập trình sẵn cho nhiều loại gel rất thích hợp để sử dụng. Tốc độ 72 test điện di Protein/giờ, 8 xét nghiệm miễn dich (Immuno)/giờ).</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Tải được liên tục các xét nghiệm khác nhau.</p><p class="ql-align-justify"><strong>2. SAS-2: Máy nhuộm sấy, rửa gel</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<span style="color: black;">- </span>Có độ tin cậy, tính chính xác và hiệu quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Bộ phân tích nhỏ gọn, xử lý gel tự động, giảm sự can thiệp của người dùng.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Các chương trình nhuộm, tẩy và làm khô được lập trình sẵn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-01T11:11:38.730 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-01T11:15:47.877
2596 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Phôi sứ JELENKO | CRX-1000 |  | Hàn Quốc | Cruxell Corp. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 1 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Phôi sứ JELENKO.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sản phẩm phôi sứ Zico công nghệ mới nhất của Mỹ.</li><li class="ql-align-justify">Phôi đa lớp có thể làm Veneer và xử lý bề mặt để tăng cường dán dính như Lithium Desilicated.</li><li class="ql-align-justify">Độ cứng có thể lên đến 1.400PMa và làm cầu đến 14 đơn vị.</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều loại phôi</li><li class="ql-align-justify">Phôi trắng nhộm màu.</li><li class="ql-align-justify">Phôi màu sẵn</li><li class="ql-align-justify">Phôi đa lớp</li><li class="ql-align-justify">Phôi siêu trong</li><li class="ql-align-justify"><br></li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Phôi sứ JELENKO</span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm phôi sứ Zirco công nghệ mới nhất của Mỹ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phôi đa lớp có thể làm Veneer và xử lý bề mặt để tang cường dán dính như Lithium Desilicated.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ cứng có thể lên đến 1.400PMa và làm cầu đến 14 đơn vị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nhiều loại phôi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phôi trắng nhuộm màu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phôi màu sẵn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phôi đa lớp.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phôi siêu trong.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T11:04:58.329 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:10.768
2597 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ4102 | BJ4102 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 89000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">BJ4102 Bone drill</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Application:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">For application in drilling hole for plate and screw during trauma surgery.</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">With the perfect shape of ergonomic design,whole unit is autoclavable,motor is imported,low noise,high speed,high proper alignment,long service life. The machine is warranty for 2 years.</span></p> |  |  | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Specification:</strong></p><p>Output power110wSpeed(r.p.m)&nbsp;1100Oscillations (osc/min)/Torque(Nm)3.2Operation(V) voltage14.4Sterilization155°CSwings (°)&nbsp;/Noise(db)≤75</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:57:56.284 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T11:57:56.477
2598 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | STERRAD 100S |  | Mỹ | Advanced Sterilization Products, Inc. |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3930264400 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;...)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-12-02T16:09:22.089 | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-12-02T16:09:22.165
2599 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nhiệt nóng lạnh trị liệu | CRYOTUR STREAM |  |  | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 560000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p> Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Điện sử dụng : AC 230V, 50/60Hz</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động :&nbsp;+ 260 C&nbsp;to -320 C&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị : 1 - 30 phút</p><p>-&nbsp;Dây dẫn áp lạnh dài : 1700mm</p><p>-&nbsp;Lưu lượng khí lạnh điều trị : 1500lít/phút. 10 Mức</p><p>-&nbsp;Công suất ra&nbsp;&nbsp;: 1,8kW</p><p>-&nbsp;Cầu chì : 2 x 2A</p><p>-&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn : IEC 601-1, cấp I, kiểu B</p><p>-&nbsp;Điều khiển thông qua màn hình cảm ứng 12,1 inchs công nghệ đồ họa, độ phân giải 600x800 pixel.</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Window CE</p><p>-&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Bằng Tiếng Việt</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy : 52 Kg</p><p>Kích thước máy : 480 x&nbsp;480 x 1050mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T14:25:18.181 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T14:25:18.241
2600 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-01-12T15:21:25.319 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-01-12T15:21:25.319
2601 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị giảm áp cột sống cổ 3D | CERVICO 2000 |  | Israel | Meditrac Medical Equipment Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Israel | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p><strong>THIẾT BỊ GIẢM ÁP CỘT SỐNG CỔ 3D</strong></p><p><strong>MODEL: CERVICO 2000</strong></p><p><strong>NHÀ SẢN XUẤT: MEDITRAC MEDICAL EQUIPMENT LTD</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ISRAEL</strong></p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <p>HIỆU QUẢ VÀ LỢI THẾ</p> <ul> <li>Điều trị an toàn và hiệu quả</li> <li>Không dùng thuốc, không nằm viện, không phẫu thuật</li> <li>Tự do di chuyển hoàn toàn</li> <li>Mỗi liệu trình điều trị khoảng 15 phút</li> <li>Linh hoạt, trọng lượng nhỏ và dễ dàng sử dụng</li> <li>Bồi hoàn bảo hiểm cho phòng khám; Bệnh nhân có thể sử dụng sau đó mua</li> <li>Dễ dàng mang theo và chi phí hợp lý</li> </ul> <p>CHỈ ĐỊNH</p> <ul> <li>Đau cổ do các nguyên nhân làm chệch đĩa đệm đốt sống cổ</li> <li>Đau cổ do viêm khớp hoặc thoái hóa</li> <li>Tổn thương do va đập</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-12T23:27:28.679 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:38:07.276
2602 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiết niệu | Ống soi mini | 101 503 435 |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ |  | Nhóm 3 |  |  | 265500000 | t | Cái | false | 2020-11-19 | 2021-11-30 | <p>Ống soi thận nhỏ Mini NexScope, đường kính ống soi 13.5 F, dài 220 mm, kênh dụng cụ làm việc 6 F, trường quan sát 84 độ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-19T16:49:36.309 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-19T16:49:36.682
2603 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dây thở có 02 bẩy nước người lớn - trẻ em | CT-16390 CT-17390 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 205821 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p>- Nhựa PVC y tế mềm</p><p>- Dây dài 1.6m, thân ống trong suốt</p><p>- Co chữ Y</p><p>- Ống gợn sóng 15mm/22mm nhẹ</p><p>- Không sắc nhọn, vô trùng</p><p>- Co nối 22mm F + limb 0.8m F/F</p><p>- Co nối thay thế 22mm M/M</p><p>- Co L cổng luer lock 22M/15F</p><p>- Cổng giám sát, có hai bẩy nước</p><p>- Thích hợp trong ICU</p><p>-Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Dây dài 1.6m, thân ống trong suốt</p><p> - Co chữ Y</p><p> - Ống gợn sóng 15mm/22mm nhẹ </p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Co nối 22mm F + limb 0.8m F/F</p><p> - Co nối thay thế 22mm M/M</p><p> - Co L cổng luer lock 22M/15F</p><p> - Cổng giám sát, có hai bẩy nước</p><p> - Thích hợp trong ICU</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:34:21.171 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:35:03.310
2604 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X quang nha khoa toàn hàm | NewTom Giano Hr |  | Italy | CEFLA S.C. |  | ["2020","2021"] | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TPT |  | Nhóm null |  |  | 650000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2020-12-12 | <p>abcd</p> |  |  | <p>qưert</p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TPT | 2020-12-02T16:26:28.337 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TPT | 2020-12-12T00:00:00.585
2605 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện | Sicuro Pesa |  | Đức | Stiegelmeyer GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Đức | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường với 4 bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu/ chân giường: 01 bộ</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn hai bên: 01 bộ</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cho </span>bệnh nhân và y tá: 02 bộ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Ắc quy: 01 bộ</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 chiếc</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p><p><br></p> |  |  | <p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Nâng hạ độ cao giường: ≤ 46 tới ≥ 80 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần lưng: ≥ 70°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần đùi: ≥ 80°</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng thẳng chân: ≥ 27°</span></p><p><br></p><p>-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính bánh xe: ≥ 15 cm</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng giường: 195 kg</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2020-12-03T16:30:12.671 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2020-12-03T16:30:12.732
2606 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiết niệu | ống soi niệu quản | 101 503 431 |  | Đức | Lisa Laser Products GmbH |  | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 234000000 | t | Cái | false | 2020-11-19 | 2021-11-30 | <p>Ống soi niệu quản 7,5Fr</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-19T16:53:26.090 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-19T16:53:26.201
2607 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống Holter theo dõi huyết áp | Ontrak |  | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 157000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>- Holter huyết áp lưu động Spacelabs OnTrak đã được thử nghiệm toàn diện và được phê duyệt để sử dụng cho cả người lớn và trẻ em.</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Theo dõi bệnh nhân lên đến 7 ngày hoặc lên đến 300 lần đọc trên 2 viên pin AA.</span></p><p>- Cùng với&nbsp;hệ thống quản lý dữ liệu thông tin&nbsp;<a href="https://www.spacelabshealthcare.com/products/diagnostic-cardiology/connectivity/sentinel/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 63, 114);"><strong>Sentinel</strong></a>&nbsp;, OnTrak có thể được triển khai tới bất kỳ cơ sở vệ tinh nào, cho phép xem xét và phân tích tất cả dữ liệu từ một vị trí trung tâm.</p> |  |  | <p>Xem trong tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:22:25.499 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30T14:22:25.549
2608 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến nha khoa | IoDS-2402 |  | Hàn Quốc | REMEDI Co.Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 85000000 | t | Bộ | false | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>IoDS-2402 được sử dụng cho các chuyên gia nha khoa trong hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về răng hàm và cấu trúc vòm miệng</p> |  |  | <p><em>Thông số kỹ thuật:</em></p><ul><li>Kích thước bên ngoài: 42x30 mm</li><li>Kích thước ảnh: 34 x 26 mm</li><li>Độ phân giải: 25 lp/mm</li><li>Kích cỡ điểm ảnh: 20 x 20µm</li><li>Công nghệ cảm biến: CMOS quang học</li><li>Loại chất nhấp nháy: CsI(Tl)</li><li>Giao diện: USB 2.0 tốc độ cao</li><li>Chỉ số khung hình: 1.0 fps</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:28:28.911 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:28:28.975
2609 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Máy bơm insulin dưới da liên tục 24 giờ Minimed 640G | Minimed 640G |  | Mỹ | Medtronic MimiMed |  |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 256775000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bơm Insulin là liệu pháp điều trị insulin, mô phỏng gần nhất chức năng của tuyến tụy bình thường với 2 chế độ bơm chính là liều nền Basal (lượng nhỏ suốt cả ngày) và liều Bolus (cho các bữa ăn trong ngày) . Bơm Insulin vận chuyển liều insulin tác dụng nhanh một cách chính xác để kết hợp chặt chẽ với nhu cầu cơ thể bạn.</p><p class="ql-align-justify">MiniMed™ 640G&nbsp;là bản nâng cấp lớn của Paradigm 715. Điểm nổi bật của sản phẩm này là một hệ thống bơm khép kín, tích hợp giữa máy bơm insulin và hệ thống theo dõi đường huyết liên tục - Guardian Link 3 CGM. Vì máy có thể kết nối với cảm biến đường huyết, nên nó có thể điều chỉnh lượng bơm insulin cho thích hợp.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Kích thước máy: 5.3x9.6x2.44 cm</p><p class="ql-align-justify">- Khối lượng: 95.7g</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp sử dụng: pin 1.5V – loại AA</p><p>- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC; Độ ẩm tối đa ≥ 80%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính: MiniMed 640G</p><ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;Bảo hành 4 năm</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">- Phụ kiện đi kèm:</p><p class="ql-align-justify">1. Bộ truyền dữ liệu đường huyết</p><ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;Bảo hành 1 năm</li></ul><p class="ql-align-justify">2. Cảm biến đường huyết:&nbsp;Guardian Sensor 3</p><ul><li class="ql-align-justify">Loại dùng 1 lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 7 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;USB đọc dữ liệu đường huyết liên tục hoặc dữ liệu bơm</p><p class="ql-align-justify">4. Bình chứa insulin</p><ul><li class="ql-align-justify">Loại dùng 1 lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 3 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">5. Dây truyền insulin:</p><ul><li class="ql-align-justify">Bằng nhựa y tế</li><li class="ql-align-justify">Có ống gắn dưới da và đầu nối với bình chứa insulin</li><li class="ql-align-justify">Loại dùng một lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 3 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">6. Dụng cụ gắn dây truyền: Có nút bấm để gắn dây truyền vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p><p class="ql-align-justify">7. Dụng cụ gắn cảm biến: Có nút bấm để gắn cảm biến vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23T16:41:04.413 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26T11:09:01.176
2610 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG MÁY PTNS Ổ BỤNG, SẢN PHỤ KHOA FULL HD + BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT HOÀN CHỈNH | IMAGE1 S FULL HD |  | Estonia,Đức,Nhật Bản,Mexico,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 12100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-19 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản phụ khoa và dụng cụ điều trị</p> |  |  | <p>- Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</p><p>- Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,&nbsp;</p><p>- Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</p><p>- Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</p><p>- Nguồn sáng công nghệ LED</p><p>- Hiển thị trên màn hình 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</p><p>- Máy bơm khí CO2 lưu lượng tối đa 40 lít/phút</p><p>- Máy bơm khí CO2 lưu lượng tối đa 50 lít/phút</p><p>- Máy bào mô và bộ dụng cụ nghiền bệnh phẩm</p><p>- Máy cắt đốt cao tần, công suất tối đa 400W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19T17:02:15.089 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19T17:02:15.193
2611 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy hủy bơm kim tiêm | HBT |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Sử dụng cho các loại bơm tiêm: từ 1ml đến 20ml, vật liệu là chất dẻo, kim tiêm bằng thép thường hoặc thép không rỉ. - Thời gian huỷ một bơm tiêm: không quá 15 giây. - Nguồn điện: 1 pha 220V/50Hz - Dòng điện tiêu thụ trung bình toan máy: + Khi đốt kim: dưới 1 Ampe + Khi huỷ thân bơm: 0,5 Ampe + Không lớn hơn 200V A - Kích thước (D x R x C): 175 x 130 x 95 (mm) - Vỏ máy: thép không rỉ, không nhiễm từ.</p> |  |  | <p>Sử dụng cho các loại bơm tiêm: từ 1ml đến 20ml, vật liệu là chất dẻo, kim tiêm bằng thép thường hoặc thép không rỉ. - Thời gian huỷ một bơm tiêm: không quá 15 giây. - Nguồn điện: 1 pha 220V/50Hz - Dòng điện tiêu thụ trung bình toan máy: + Khi đốt kim: dưới 1 Ampe + Khi huỷ thân bơm: 0,5 Ampe + Không lớn hơn 200V A - Kích thước (D x R x C): 175 x 130 x 95 (mm) - Vỏ máy: thép không rỉ, không nhiễm từ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T16:29:17.672 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T16:29:17.699
2612 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động Puritan Bennett 560 | 4096600-03 |  | Ireland | Covidien LLC |  | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>'Nguồn điện: AC : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz DC : 12 – 30 VDC<br /> Môi trường hoạt động:<br /> - Nhiệt độ: +5° C to 40° C (-40° F to 104° F)<br /> - Độ ẩm: 10% to 95% độ ẩm tương đối<br /> - Nhiệt độ bảo quản: -40° C to +70° C (-40° F to 158° F)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11T15:21:25.683 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-12-28T13:33:46.498
2613 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ | ADS II |  | Mỹ | Infinium Medical Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-02-28 | <p>MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-01T11:23:22.348 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-01T11:23:22.413
2614 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-005 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 15700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Tủ có khung làm bằng gỗ, mặt trên tủ bằng gỗ, tủ đứng cố định, không có bánh xe di động</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:49:42.215 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:42:15.111
2615 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị kéo cổ | CT800 |  | Đài Loan | Everyway Medical Instruments Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh |  | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p><strong>EVERTRAC</strong></p><p><strong>Model: CT800</strong></p><p><strong>Chứng chỉ: ISO 9001/13485, CE</strong></p><p><strong>CT800: Thiết bị kéo cổ&nbsp;</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  |  | <p>Thiết bị kéo cổ (CTD) EVERTRAC là thiết bị cơ bản, dễ dàng sử dụng tại nhà. Thiết bị này sẽ kéo căng phần cổ với lực kéo trực tiếp hướng về phía chỏm đầu hoặc sau đầu. Hoạt động này sẽ giúp giảm tình trạng căng cứng hàm và cổ.</p> <p>Thiết bị CTD EVERTRAC có sự khác biệt và chất lượng tốt hơn so với các thiết bị tương tự trên thị trường (2015) và dưới đây là một số những điểm mạnh của Evertrac so với ccs thiết bị CTD khác:</p> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li>Có thể thực hiện thao tác kéo giãn một cách dễ dàng bằng cách xoay núm kéo vài lượt. Công nghệ Direct Cable giúp cho lực kéo giãn có thể đạt tới sự chính xác lên tới 50lbs</li> <li>Chỉ cần xoay núm (“turn”) 1-2 lần là thiết bị có thể kéo ngược chiều với phía sau cổ</li> <li>EVERTRAC CTD không đòi hỏi phải có trung gian truyền động như không khí hay chất lỏng để điều khiển. Thay vào đó, công nghệ Direct Cable được sử dụng để cung cấp cho bệnh nhân một lực kéo chính xác và hiệu quả nhất, theo đúng chỉ định của bác sỹ và chuyên gia sức khỏe.</li> <li>Để bắt đầu điều trị, chỉ cần xoay núm đến mức lực mà bác sỹ chỉ định. Không yêu cầu bơm. Khi đã hoàn thành trị liệu, bạn đơn giản chỉ cần ấn nút “Release Button” (nút thả) là xong.</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-12T23:14:24.921 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:38:54.070
2616 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở | Flow-c |  | Thụy Điển | Maquet |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Bộ | true | 2020-11-19 | 2021-12-31 | <p>Máy gây mê giúp thở có theo dõi khí mê và EtCO<sub>2</sub></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-19T17:05:37.886 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-19T17:05:37.989
2617 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN TAI MŨI HỌNG (ống NS cứng, ống NS mềm) | TELECAM SL II FI |  | Trung Quốc,Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 5700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi dùng trong chẩn đoán tai mũi họng</p> |  |  | <p>Bộ xử lý tích hợp modun xử lý, hệ màu PAL/NTSC</p><p>Đầu camera ngâm được, tiệt trùng bằng khí gas, tự do lập trình nút bấm</p><p>Màn hình LED, 27 inch, định dạng hình ảnh 16:9</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Ống soi cứng cỡ 1.9 mm, 2.7 mm</p><p>Ống soi mềm cỡ 2.5 mm, 3.5 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T13:49:23.572 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T13:49:23.617
2618 |  |  |  | Máy truyền máu hoàn hồi | Catsmart |  |  | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.800 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.800
2619 |  |  |  | Bơm nuôi ăn Amika GB | Amika GB |  |  | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 35000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.610 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.610
2620 |  |  |  | Bơm tiêm điện gây mê Agilia SP TIVA VN | Agilia SP TIVA VN |  |  | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 90000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.520 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.520
2621 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức điều khiển điện | HK-9018 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 37500000 | t | Bộ | false | 2020-12-18 | 2021-06-18 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao 370 – 720 mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao 370 – 720 mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu.</p><p><strong>3. &nbsp;Chức năng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển giường hoàn toàn bằng điện; nguồn điện vào 220V, ra 24V.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương thức chuyển động: bằng 3 motor; điều khiển bằng remote：</p><p> (1) Nâng hạ đầu từ:<strong> </strong>0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;35<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(3) Nâng hạ cao thấp từ: 370 ~ 720mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Motor có bộ phận tích điện, giúp giường có thể bấm lên xuống 20 lần trong 2 ngày.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống bình điện theo tiêu chuẩn IP54: Bảo vệ chống bụi, bụi có thể xâm nhập với số lượng không ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị. Bảo vệ chống bắn nước từ mọi hướng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can có thể gập lên/xuống được.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe kích thước: 127mm; có nắp bọc che bụi bẩn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khóa 4 bánh xe bằng khóa trung tâm; đặt ở phía dưới đuôi giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 200kg</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p><p>-&nbsp; Nệm giường HK-301</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-18T15:40:47.099 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:41:39.701
2622 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch Agilia VP MC VN | Agilia VP MC VN |  | Pháp | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 85000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.691 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:10.873
2623 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện INfusia SP | INFSP7S-VT-ED3 |  | Trung Quốc | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 30000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.729 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:10.891
2624 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch INfusia VP | INFVP7S-VT-ED3 |  | Trung Quốc | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 45000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:28:57.761 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:10.909
2625 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON SC2000 |  | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA, Inc |  | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 8100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-01-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm chuyên tim cao cấp</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy thiết kế dạng xe đẩy 4 bánh, có khóa bánh xe và tay cầm phía sau dễ dàng di chuyển hệ thống</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp loa âm thanh chất lượng cao</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp bộ làm ấm gel </p><p class="ql-align-justify">Chương trình bảo mật diệt virus tích hợp vào trong hệ thống máy siêu âm</p><p class="ql-align-justify">Kích thước màn hình chính: 21.5 inch với công nghệ chuyển đổi trong cùng mặt phẳng (IPS)</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải màn hình 1680x1050 pixels (16.7 triệu màu)</p><p class="ql-align-justify">Thang xám màn hình 256 mức</p><p class="ql-align-justify">Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý</p><p class="ql-align-justify">Cổng đầu dò 3 ổ cắm đầu dò hình ảnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28T10:00:11.070 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:26:05.538
2626 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Freestyle |  |  | Siemens Medical Solutions USA Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2020-12-15 | <p>Máy siêu âm tổng quát dùng siêu âm ổ bụng, mách máu, sản phụ khoa</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Đầu dò truyền dữ liệu tốc độ cao sử dụng công nghệ không dây băng thông siêu rộng độc quyền</p> <p>- Số kênh xử lý tín hiệu: lên đến 2048 kênh</p> <p><em><strong>Màn hình:</strong></em></p> <p>- Độ phân giải: 1024 x 768 pixels</p> <p>- Độ tương phản cao</p> <p>- Góc nhìn rộng</p> <p><em><strong>Đầu dò:</strong></em></p> <p>- Bộ sạc kép được tích hợp vào bộ máy điều khiển</p> <p>- Quét liên tục lên đến 90 phút với pin đầu dò được sạc đầy</p> <p>- Âm báo tình trạng đầu dò và hiển thị cảnh báo trên màn hinh</p> <p><em><strong>Xe đẩy</strong></em></p> <p><em><strong>Bàn phím</strong></em></p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Xấp xỉ 100000 ảnh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-12T14:41:42.096 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-11-30T11:02:14.010
2627 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Fusion |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-11 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p>Cánh tay chữ C </p><p>Hệ thống chuẩn trực</p><p>Tủ phát cao tần</p><p>Bóng X-quang</p><p>Tấm thu ảnh dạng phẳng 20x20 cm</p><p>Xe đẩy màn hình</p><p>Màn hình màu, độ phân giải cao TFT 19" </p><p>Hệ thống lưu trữ, thu nhận và xử lý hình ảnh</p><p>Chương trình CARE tối ưu hóa liều tia</p><p>Bộ định vị laser tích hợp trên tấm nhận ảnh phẳng </p><p>DICOM</p><p>Máy in nhiệt </p><p>Áo chì chắn tia X</p><p>Vòng cổ chì chắn tia X</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-11T10:30:03.783 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-31T00:00:05.083
2628 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế ba tay quay | HK-9007 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 18000000 | t | Bộ | false | 2020-12-18 | 2021-06-18 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 340 ~ 640 mm</p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 340 ~ 640 mm</p><p><strong>2.&nbsp;Chất liệu</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn.</p><p><strong>3.&nbsp;Chức năng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương thức chuyển động: bằng 3 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường.</p><p>(1) Nâng hạ đầu từ:<strong> </strong>0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;35<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(3) Nâng hạ cao thấp từ: 340 ~ 640mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can có thể gập lên/xuống được.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 200kg</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p><p>-&nbsp;Nệm giường HK-301</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-18T15:44:54.237 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:42:15.686
2629 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-004 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 8600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Tủ có khung bằng vật liệu POM, mặt trên tủ bằng nhựa ABS, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:47:00.775 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:42:31.910
2630 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-640S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <ul><li>Giường điện dùng trong ICU có thể thực hiện được 5 chức năng. Hệ thống truyền động DC điện thế thấp hỗ trợ có độ ồn thấp, bảo vệ chống quá tải, hiệu quả kinh tế</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T14:36:20.404 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:45:43.422
2631 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-100 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-03-31 | <ul><li>Chất lượng và hiệu suất cao</li><li>Thiết kế mới</li><li>Tính năng di chuyển tuyệt vời</li><li>Phù hợp sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-06T17:14:21.400 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:44:41.333
2632 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI NHI | HOPKINS |  | Đức,Mexico,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Bộ | true | 2020-11-19 | 2021-01-31 | <p>Bộ Dụng cụ phẫu thuật nội soi ngoại nhi cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ vừa</p> |  |  | <p>Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng nhi khoa, sử dụng ống soi 30° và 0° cỡ 3.3 mm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ống soi 30° cỡ 5 mm dùng cho trẻ vừa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19T17:39:06.993 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19T17:39:07.037
2633 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG NỘI SOI MỔ TIẾP KHẨU TÚI LỆ MŨI | TELE PACK X LED |  | Séc,Estonia,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi dùng kiểm tra tuyến lệ và dụng cụ kèm theo</p> |  |  | <p>Máy nội soi tích hợp modun xử lí hình ảnh và nguồn sáng led, màn hình LCD 15” với công nghệ đèn nền LED</p><p>Đầu camera , ngâm được, tiệt trùng được bằng khí gas, nút bấm có thể lập trình được</p><p>Ống soi thị kính từ xa</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang kích thước nhỏ, phù hợp với ống soi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T14:06:57.696 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30T14:06:57.774
2634 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến nha khoa | IoDS-2401 |  | Hàn Quốc | REMEDI Co.Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA |  | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | t | Bộ | false | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>IoDS-2401 được sử dụng cho các chuyên gia nha khoa trong hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về răng hàm và cấu trúc vòm miệng</p> |  |  | <p><em>Thông số kỹ thuật:</em></p><ul><li>Kích thước ngoài: 39x25 mm</li><li>Kích thước ảnh: 30 x 20 mm</li><li>Độ phân giải: 25 lp/mm</li><li>Kích cỡ điểm ảnh: 20 x 20µm</li><li>Công nghệ cảm biến: CMOS quang học</li><li>Loại chất nhấp nháy: CsI(Tl)</li><li>Giao diện: USB 2.0 tốc độ cao</li><li>Chỉ số khung hình: 1.4 fps</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:21:33.245 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:30:42.088
2635 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ làm ấm thuốc cản quang | 1550CW |  | Mỹ | Liebel-Flarsheim Company LLC |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 41000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p>Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box: Phương thức lưu trữ và chuẩn bị thuốc cản quang có thể mang để sự thoải mái cho bệnh nhân. Giải pháp làm ấm thuốc cản quang qua thiết bị làm ấm thuốc Ready Box có thể làm cho bệnh nhân ít đau đớn hơn so với việc sử dụng thuốc cản quang ở nhiệt độ phòng. Được thiết kế cho việc sử dụng dễ dàng, sự lưu trữ và an toàn, trọng lượng nhẹ mang đến sự phân bổ hơi nóng đều và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt.</p> |  |  | <p>Kích thước: 50.8cm x 38.7cm x 43.2cm</p> <p>Lưu trữ lên tới 40 xy lanh nạp sẵn thuốc ở cùng 1 thời điểm</p> <p>Ngoài hộp chứa xy lanh, nó có thể lưu trữ những chai thuốc từ 50mL đến 500mL</p> <p>Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box có thể điều chỉnh tới nhiệt độ 98.6oF (37oC)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22T11:43:20.892 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-12-31T00:00:05.657
2636 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-003 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 5300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Tủ có khung bằng nhựa đúc, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày 1 ngăn, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:44:39.413 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:42:47.776
2637 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-001 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 8500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p>Tủ có khung bằng thép mạ kẽm và sơn phủ, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày 1 ngăn, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:40:43.883 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:43:01.401
2638 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Bàn mổ tử thi | Bàn mổ xác toàn thân chuyên dụng kèm theo máy lọc không khí có tích hợp đèn chiếu | STV10/100 |  | Đức | Kugel Medical Gmbh &Co.Kg |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1446800000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Bàn mổ xác toàn thân chuyên dụng, kèm theo máy lọc không khí tích hợp đèn chiều (dùng cho giảng dạy ngành y)</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Kugel Medical GmbH &amp; Co.KG</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Đức</p> <p><strong>Model: </strong>STV10/100</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Kích thước: 2600 x 850mm</p> <p>-Chiều cao: từ 750 đến 1000mm</p> <p>-Có thể xoay trái - phải khoảng 180<sup>0</sup></p> <p>-Tải trọng: 300kg</p> <p>-Điện áp sử dụng: 230 Volt/1PH/50Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22T14:30:47.011 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31T00:00:05.839
2639 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch VP-1000 Plus | BP-203RPE III |  | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 520000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính: 01 máy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến PCG:&nbsp;01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp điện cực ECG: 01 cặp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng bít cổ tay trái &amp; phải (size M): 01 cặp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng bít cổ chân trái &amp; phải: 01 cặp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm cố định cảm biến PCG: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser trắng đen Brother: 01 máy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng dán điện cực: 05 miếng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bút chạm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy đồng bộ: 01 cái</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBP</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo dao động kế.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện áp lực: cảm biến áp lực</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp bơm: bơm tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xả hơi: van xả áp suất tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải hiển thị huyết áp: 0,1 - 300 mmHg (Độ chính xác &lt; ±3 mmHg)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp mạch: 40 – 180bpm (độ chính xác &lt; ±1% hoặc trong giá trị 1bpm)</p><p class="ql-align-justify"><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECG</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh: 01 kênh (3 điện cực)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải hiển thị nhịp tim: 30 - 240 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify"><strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCG</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: Microphone</p><p class="ql-align-justify"><strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị kết quả: Màn hình kỹ thuật số</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị các dạng sóng: ECG; PCG; sóng xung</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị chính: 310 x 110 x 270 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng thiết bị chính: Khoảng 4,1kg</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 110 - 240 VAC&nbsp;50/60 Hz</p><p>Điện năng tiêu thụ: 150VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T10:30:52.995 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T13:52:40.056
2640 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Medisafe Ex | TM4119100-14 |  | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 4 |  |  | 1320000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mmol/l</p> |  |  | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mmol/l</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T17:40:31.448 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T17:40:31.491
2641 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG | Density NFB |  | Italy | Eurotec Medical Systems S.r.l. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH BITRECO |  | Nhóm 3 |  |  | 2910000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-07 | <p><strong>Máy đo độ loãng xương</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>Density NFB</strong></p> |  |  | <p><strong>1. Nguyên tắc hoạt động</strong></p><p>Loại quét: chùm quạt hẹp</p><p>Samarium lọc (K-cạnh)</p><p>Năng lượng: 40 keV, 75 keV</p><p>Lọc: 30.5 mm Al eq</p><p><strong>2. Hiệu suất</strong></p><p>Thời gian quét thấp nhất: 48s (Cột sống và Femur) - 34s (Cẳng tay) - 240s (Toàn thân)</p><p>Tùy chọn quét tinh chỉnh: bình thường 130 mm/s – hiệu suất cao: 57 mm/s </p><p>Độ chính xác : 1%</p><p>Sự chính xác: 1%</p><p>Phát hiện cạnh xương: tự động</p><p>Kết quả báo cáo: BMD (g/cm2), BMC (g), khu vực (cm2), T-Score, Z-Score, T-Score %, ZScore %</p><p>Đường cong tham chiếu: NHANES, cơ sở dữ liệu tại chỗ</p><p>Hiệu chuẩn: BMD nhiều điểm và khu vực</p><p>Phạm vi tuyến tính: 0,2 g / cm<sup>2</sup> đến 2,0 g / cm<sup>2</sup></p><p><strong>3. Máy phát tia X</strong></p><p>Loại máy phát: Monobloc tia X, tần số cao, cực dương cố định, ổn định điều khiển vi xử lý</p><p>Nguồn ra tia X: </p><p>Điện áp tối đa: 100 kV</p><p>Tối đa hiện tại: 2 mA</p><p>Công suất tối đa: 150 W</p><p>Điều kiện làm việc: cố định 86 kV</p><p>Dòng điện hoạt động tối thiểu: 0,125 mA</p><p>Dòng điện hoạt động tối đa: 1,75 mA</p><p>Làm mát: dầu đối lưu</p><p>Collimator: Đa lỗ, đường kính 2 mm</p><p>Kích thước chùm tia: 2 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BITRECO | 2020-12-07T15:22:29.406 | CÔNG TY TNHH BITRECO | 2020-12-07T15:22:29.464
2642 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động (dùng trong phòng MRI) | Z Vent |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong>I. THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ tối đa: 55 độ C</p><p>+ Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ): 95%</p><p><strong>II. CẤU HÌNH:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần người lớn: 01 hộp (10 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần trẻ em: 01 hộp (10 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần trẻ em, cỡ 2: 01 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần người lớn, cỡ 5: 01 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy chuyên dụng trong phòng MRI: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn Oxy: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><strong>I. THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ tối đa: 55 độ C</p><p>+ Độ ẩm tối đa (không ngưng tụ): 95%</p><p><strong>II. CẤU HÌNH:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần người lớn: 01 hộp (10 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần trẻ em: 01 hộp (10 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần trẻ em, cỡ 2: 01 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở dùng một lần người lớn, cỡ 5: 01 hộp (20 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy chuyên dụng trong phòng MRI: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn Oxy: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:15:57.394 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:15:57.470
2643 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (scan) mẫu hàm | CEREC PRIMESCAN AC |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1482300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><b>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</b></p> <p>Model: CEREC PRIMESCAN AC</p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-11T12:27:13.297 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:00.525
2644 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-800 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <ul><li>Trụ đỡ đôi với cơ chế thủy lực để nâng chiều cao giường, các bánh xe 8 inch chất lượng cao hỗ trợ tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp. Đây là giải pháp lý tưởng cho các trung tâm cấp cứu, trung tâm chấn thương, và phòng chăm sóc sau gây mê</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:37:10.916 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:43:19.496
2645 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ECG-2150 |  | Trung Quốc | Nihon Kohden Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Hoạt động đơn giản</u></strong></p><p>Máy điện tim ECG-2150 có thiết kế hoạt động đơn giản và các phân tích rõ ràng</p><p>Màn hình nghiêng 4.8 inch LCD đèn nền đơn sắc cho phép quan sát dồng thời 12 đạo trình ECG rõ ràng</p><p>Màn hình LCD hiển thị đồng thời 12 đạo trình ECG thu nhận dễ dàng quan sát</p><p>Lựa chọn đầu đọc mã vạch/ đầu đọc thẻ để nhập thông tin ID nhanh chóng mà không có bất kỳ lỗi nào từ người sử dụng</p><p>Có thể lưu file điện tim trong bộ nhớ trong và trên thẻ SD. Có thể truyền dữ liệu ECG tới máy tính bằng mạng LAN</p><p><strong><u>Phân tích thông minh: </u></strong></p><p class="ql-align-justify">Chương trình phân tích cho một lúc 12 đạo trình và phân tích với 200 phát hiện bệnh lý và 5 loại đánh giá phân tích.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-19T23:20:49.118 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:10.980
2646 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân tay quay | B-330S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <ul><li>Giường bệnh nhân 3 tay quay có cùng chức năng với giường điện, nhưng giường được điều chỉnh bằng tay để hiệu quả về kinh tế. Các tay quay gắn cuối giường giúp nâng / hạ lưng, đầu gối và toàn bộ chiều cao giường</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T14:41:20.067 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:45:30.446
2647 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX2 |  | Hàn Quốc | Siemens Healthineers Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát 4D dùng trong siêu âm tim, sản phản phụ khoa....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> - Kích thước màn hình: 21,5 inch</p><p class="ql-align-justify"> - Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p class="ql-align-justify"> - Góc quan sát: 178 độ</p><p class="ql-align-justify"> - Số cổng đầu dò: 3 - 4 cổng đầu dò online</p><p class="ql-align-justify"> - Hỗ trợ các đầu nối kiểu DL(260)</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò: Có thể cấu hình lên đến 5 giá đỡ đầu dò (4 giá đỡ tiêu chuẩn và tùy chọn với 5 giá đỡ) hỗ trợ tất cả các thiết kế đầu dò và giá chứa gel</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò đặc biệt giúp bảo quản an toàn và dễ dàng tiếp cận đầu dò âm đạo</p><p class="ql-align-justify"> - Thanh giữ đầu dò có thể tháo lắp vệ sinh</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:27:31.879 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:27:31.920
2648 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập đi | HC-TM-C927 |  | Đài Loan | Fitness Authority Industrial Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 647000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy tập đi&nbsp;</strong></p><p><strong>Model: HC-TM-C 927</strong></p><p><strong>Hãng: Alexandave/Fitness Authority Industrial Co., ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Bộ đai treo: 01 Bộ</p> <p>Khung treo: 01 Bộ</p> <p>Máy nén khí: 01 Cái</p> | <p>Điện áp: 100V/110V/220V, 50 ~ 60 HZ</p> <p>Phạm vi tốc độ: 0.2 ~ 10km/giờ</p> <p>Màn hình máy tính: Độ dốc, chương trình/ khoảng cách, mạch đập, tốc độ, thời gian, calo tiêu thụ,…</p> <p>Tốc độ cài đặt nhanh: tăng /giảm 4km</p> <p>Độ dốc cài đặt nhanh: tăng/giảm 4%</p> <p>Kích thước: 2150x 900x 2700 mm</p> <p>Trọng lượng: 235 Kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-12T23:03:02.343 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:39:55.558
2649 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt công nghiệp 60 kg | WEN 60E-ET2 |  |  | Danube International |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tên thiết bị:</strong>&nbsp;&nbsp;Máy giặt công nghiệp 60kg.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Model:&nbsp;WEN 60E-ET2</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Danube – Pháp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Bồ Đào Nha.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020, chất lượng: Mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: EN ISO 13485, EN ISO 9001 hoặc tương đương.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn điện: 380V/3 pha, 50Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động: </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15-35 °C.</p><p>ModelĐộ ẩm: 0- 80%</p> |  |  |  | <p> 1.Bàn giao lắp đặt tại đơn vị sử dụng</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;2. Thời gian giao hàng: trong vòng 120 ngày kể từ khi thanh toán đợt 1.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;3. &nbsp;Bảo hành 18 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. Đáp ứng dịch vụ kỹ thuật 24/24h.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;4. Bảo dưỡng 18 tháng (Định kỳ 06 tháng/ 1 lần kỹ sư sẽ bảo dưỡng thiết bị).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;5. &nbsp;Cung cấp đầy đủ kịp thời với giá ưu đãi các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế 10 năm kể từ sau giao hàng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-25T09:35:02.383 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-25T09:35:02.501
2650 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HBP-9030 | HBP-9030 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>Máy chính, tấm để tay, dây điện, AC adapter,giấy in (1 cuộn), , sách hướng dẫn sử dụng.</p><p>kèm bộ bàn ghế,&nbsp;1 vỏ bao đo</p> |  |  | <p>* Màn hình kỹ thuật số&nbsp;</p><p>* Đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)</p><p>*Phương pháp dao động kế</p><p>*Phạm vi hiển thị huyết áp 0- 299 mmHg, Phạm vi đo huyết áp: tâm thu 60 - 260 mmHg, tâm trương 30 -215 mmHg, Nhịp mạch 40 ~ 180/min.</p><p>*Độ chính xác Huyết áp ±3 mmHg, Nhịp mạch ±5% của kết quả đo</p><p>*Bơm, xả hơi tự động</p><p>*Phát hiện áp lực Sensor cảm biến áp lực tự động&nbsp;</p><p>*Chu vi cánh tay 17 ~ 42 cm</p><p>* In kết quả đo tự động với mã QR code</p><p>*Cổng kết nối USB 2.0</p><p>*Nguồn điện AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz</p><p>* Trọng lượng Xấp xỉ 5.5 kg</p><p>* Kích thước bên ngoài Xấp xỉ 420 (dài) x 460 (rộng) x 270 (cao) mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T10:36:06.841 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T13:53:23.272
2651 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh viện (1 tay quay) | ALK06-A132P |  | Trung Quốc | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 13500000 | t | Cái | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Giường bệnh nhân điều khiển cơ , 1 tay quay</p> |  | <p>Tùy chọn thêm bàn ăn, tủ đầu giường </p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T14:52:24.290 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T14:52:24.375
2652 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Tủ làm ấm dịch truyền | AWC182424 |  | Mỹ | MAC Medical |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Tủ cung cấp các khoang sưởi độc lập, được điều khiển bằng kỹ thuật số cung cấp các màn hình hiển thị nhiệt độ và điểm cài đặt thực tế. Dữ liệu được ghi lại sau mỗi 30 phút và được lưu trữ lên đến hai năm. </p> |  |  | <p>• Bộ ghi dữ liệu tích hợp "Easy Log" với USB có thể tháo rời</p><p>• Khóa nhiệt độ</p><p>• Khóa cửa có chìa khóa cho các đơn vị buồng đơn và buồng trên</p><p>• Cửa thép không gỉ</p><p>• Tự động ghi dữ liệu sau mỗi 30 phút</p><p>• Bộ nhớ trong lên đến 2 năm</p><p>• Hiển thị nhiệt độ thực tế và điểm cài đặt mọi lúc</p><p>• Các khoang sưởi được điều khiển kỹ thuật số độc lập</p><p>• Thời gian làm ấm nhanh (2-6 giờ tùy theo tải)</p><p>• Nút nhấn hoạt động kỹ thuật số</p><p>• (Các) màn hình kỹ thuật số lớn</p><p>• Cách nhiệt hoàn toàn để cung cấp nhiệt đồng đều</p><p>• Báo động quá nhiệt bằng âm thanh và hình ảnh</p><p>Kích thước tổng thể</p><p>20,5 "D x 24" Rộng x 24,5 "H</p><p>(520,7mm x 609,6mm x 622,3mm)</p><p>Kệ có thể điều chỉnh tùy chọn</p><p>120V, 2,9 Amp, 50/60 Hz, .23 kWh (Trung bình),</p><p>785 BTU / giờ (Trung bình)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-12T15:32:07.094 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-12T15:32:07.152
2653 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | PIXX1417 |  | Hàn Quốc | PIXXGEN Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>Là hệ thống thu nhận hình ảnh từ các thiết bị nguồn tia x-quang</p><p>phục vụ cho các thao tác soi, chụp và can thiệp trong chấn thương, chỉnh hình, kiểm soát vùng tổn thương bằng hệ thống điều khiển tự động với vi mạch xử lý.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:40:40.406 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01T11:41:03.485
2654 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường y tế điều khiển điện | HK-9008 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 27000000 | t | Bộ | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 340 – 640 mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2060 x&nbsp;rộng 920mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 340 – 640 mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn.</p><p><strong>3. &nbsp;Chức năng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển giường hoàn toàn bằng điện; nguồn điện vào 220V, ra 24V.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương thức chuyển động: bằng 3 motor; điều khiển bằng remote：</p><p> (1) Nâng hạ đầu từ:<strong> </strong>0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;35<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(3) Nâng hạ cao thấp từ: 340 ~ 640mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Motor có bộ phận tích điện, giúp giường có thể bấm lên xuống 20 lần trong 2 ngày.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống bình điện theo tiêu chuẩn IP54: Bảo vệ chống bụi, bụi có thể xâm nhập với số lượng không ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị. Bảo vệ chống bắn nước từ mọi hướng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can có thể gập lên/xuống được.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 200kg</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm giường HK-301</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:36:42.579 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:54:36.585
2655 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân | BĐY13-04-KITA |  |  | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8308300 |  | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.405 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.405
2656 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ thuốc Y tế | BĐY26-04-KITA/01 |  |  | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8475500 |  | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.450 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.450
2657 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bếp Sắc Thuốc Tự Động | BĐY48-04-KITA |  |  | Công Ty TNHH Kiến Tạo |  | ["2030"] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 120365300 |  | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.502 | CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO | 2020-11-27T14:53:12.502
2658 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Co nối chử T | CT-13145 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 42525 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Cổng kết nối giao diện kết thúc bệnh nhân: 22M/15F</p><p> - Vật liệu cho các đầu nối bền: K-resin.</p><p> - Mạch ống kết nối cổng: 22F.</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Cổng kết nối giao diện kết thúc bệnh nhân: 22M/15F</p><p> - Vật liệu cho các đầu nối bền: K-resin.</p><p> - Mạch ống kết nối cổng: 22F.</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:49:48.259 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:49:48.346
2659 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | SVM-7603 |  | Malaysia | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ,</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-20T07:35:45.501 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:11.034
2660 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần Plasma | SURTRON 300HP + SURTRON ABC |  | Italy | Led SpA |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp; </p> |  |  | <p><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><strong style="color: black;">Máy chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cắt đơn cực lớn nhất: 300 W - 300Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cắt đơn cực nâng cao lớn nhất: 200 W - 500Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cắt – đốt hỗn hợp đơn cực lớn nhất: 200 W - 300Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đốt hồ quang đơn cực lớn nhất: 100 W - 500Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đốt điểm đơn cực lớn nhất: 100 W - 200Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đốt diện rộng đơn cực lớn nhất: 70 W - 2000Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đốt diện rộng Argon đơn cực lớn nhất: 70 W - 2000Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cắt lưỡng cực lớn nhất: 120 W - 50Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cắt – đốt hỗn hợp lưỡng cực lớn nhất: 120 W - 150Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đốt lưỡng cực lớn nhất: 120 W - 50Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số làm việc đơn cực/lưỡng cực: 425 kHz/ 525 kHz</p><p><strong>Máy Argon&nbsp;:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bằng tay MANUAL sử dụng cho các ESU khác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ AUTO để sử dụng với thiết bị dao mổ điện SURTRON HP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ OPEN sử dụng cho mổ mở cho phép điều chỉnh dòng khí từ 0,2 đến 10 LPM. Sử dụng chế độ này để kết nối Tay cầm cho các điện cực Argon cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều tiết lưu lượng: 0,2 - 10 LPM</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T17:49:39.915 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T17:49:39.997
2661 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy truyền máu hoàn hồi | Catsmart |  | Đức | Fresenius Kabi AG |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T11:54:16.976 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.070
2662 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | SVM-7603 |  | Malaysia | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-20T07:39:17.316 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:11.088
2663 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 02 chức năng điều khiển bằng tay quay (Kèm bàn ăn) | HF1176 |  | Ấn Độ | Narang Medical |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 20500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-04 | <p><b>Yêu cầu chung&nbsp;:</b></p> <p><b>-&nbsp;</b>Sản xuất năm 2020, mới 100%</p> <p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, 13485</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <p>-&nbsp;Giường quay tay (2 chức năng) có thể điều chỉnh tấm tựa lưng, đỡ chân bằng hai tay quay nhẹ nhàng</p> <p>-&nbsp;Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có chất lượng cao và có thể di chuyển và thay thế được</p> <p>-&nbsp;Lan can bằng nhôm bọc nhựa epoxy, có nút khóa/mở giúp nâng lên/thu gọn dễ dàng</p> <p>-&nbsp;Có bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại (TÙY CHỌN)</p> <p>-&nbsp;Mặt giường nằm làm bằng thép nhẹ được phủ nhựa epoxy và được chia làm 4 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt</p> <p>-&nbsp;Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường</p> <p>Kích thước: L 2180 x W 980 x H 500m</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-04T15:43:48.117 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-04T00:00:00.443
2664 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương siêu âm | SONOST 3000 |  |  | Osteosys Co.Ltd |  | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 190000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p><strong>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG SIÊU ÂM</strong></p><p><strong>Model: SONOST 3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: OsteoSys - Hàn Quốc</strong></p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p>Tính di động cao.</p><p>Đầu dò không dùng nước.</p><p>Tích hợp máy tính và máu in nhiệt trong máy.</p><p>Màn hình cảm ứng LCD TFT màu 7 inch.</p><p>Đầu dò định vị tự động.</p><p>Chức năng bù nhiệt độ. </p><p>Tốc độ quét nhanh.</p><p>Vị trí quét: Gót chân.</p><p>Vệ sinh máy đơn giản, chi phí bảo dưỡng thấp.</p><p>Chức năng đánh giá khả năng phát triển xương ở trẻ.</p><p>Chức năng đánh giá nguy cơ gãy xương trong tương lai FRAX.</p><p><strong>Đầu dò định vị tự động.</strong>.</p><p><strong>Thời gian đo: </strong></p><p>Xương gót chân: 15 giây</p><p>Tốc độ quét nhanh: 10 giây.</p><p><strong>Thông số đo:</strong></p><p>T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS, Tỉ lệ T-score và Z-score</p><p><strong>Chức năng nâng cao:</strong></p><p>Đánh giá khả năng phát triển xương ở trẻ.</p><p>Chức năng đánh giá nguy cơ gãy xương trong tương lai FRAX.</p><p><strong>Sai số: </strong>&nbsp;BUA ≤ 1.5% C.V</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>SOS ≤ 0.2% C.V</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BQI ≤ 1.5% C.V</p><p><strong>Hệ thống truyền hình ảnh: </strong>DICOM, PACS</p><p><strong>Kich thước:</strong> 615 x 310 x 386mm</p><p><strong>Trọng lương:</strong> <strong>&nbsp;</strong>12.6 Kg</p><p><strong>Nguồn điện:</strong> 100VAC/ 240VAC, 50~ 60Hz</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T11:40:52.183 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26T11:40:52.232
2665 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson S1000 |  | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA Inc. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-01-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm tổng quát sản phụ khoa tim mạch, xương khớp...</p> |  |  | <p><strong>Màn hình cảm ứng: </strong></p> <p>- Kích thước: 12,1 inches</p> <p>- Hỗ trợ 2 cổng cắm USB trên màn hình cảm ứng</p> <p><strong>Màn hình chính</strong></p> <p>- Màn hình LCD 21,5 inch</p> <p>- Góc quan sát: 178º</p> <p><strong>Cổng đầu dò </strong></p> <p>- Hỗ trợ 03 cổng đầu dò hoạt động đồng thời</p> <p>- Đầu kết nối dạng micro-pinless giúp giảm tín hiệu nhiễu</p> <p>- Giá đỡ đầu dò 6 giá đỡ</p> <p>- Lưu trữ xấp xỉ 606350 ảnh đen/trắng và màu</p> <p>- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra qua cổng USB dạng DICOM hoặc AVI/JPEG</p> <p>- Kết nối mạng WLAN/ Wireless</p> <p><strong>Các chế độ siêu âm:</strong></p> <p>- Chế độ 2D và hòa âm mô THI</p> <p>- Doppler màu (CDV)</p> <p>- Doppler năng lượng (CDE)</p> <p>- M mode màu với THI</p> <p>- M mode giải phẫu (siêu âm tim)</p> <p>- M mode với Doppler màu</p> <p>- Doppler xung PW</p> <p>- Doppler liên tục CW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:30:30.176 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:30:30.249
2666 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt công nghiệp 60 kg | WEN - 60ET2 |  |  | Danube International |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tên thiết bị:</strong>&nbsp;&nbsp;Máy giặt công nghiệp 60kg.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Model:&nbsp;WEN 60E-ET2</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Danube – Pháp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Bồ Đào Nha.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020, chất lượng: Mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: EN ISO 13485, EN ISO 9001 hoặc tương đương.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn điện: 380V/3 pha, 50Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15-35 °C.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>ModelĐộ ẩm: 0- 80%</p> |  |  |  | <p> 1.Bàn giao lắp đặt tại đơn vị sử dụng</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;2. Thời gian giao hàng: trong vòng 120 ngày kể từ khi thanh toán đợt 1.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;3. &nbsp;Bảo hành 18 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. Đáp ứng dịch vụ kỹ thuật 24/24h.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;4. Bảo dưỡng 18 tháng (Định kỳ 06 tháng/ 1 lần kỹ sư sẽ bảo dưỡng thiết bị).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;5. &nbsp;Cung cấp đầy đủ kịp thời với giá ưu đãi các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế 10 năm kể từ sau giao hàng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-25T09:39:26.760 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-25T09:39:26.819
2667 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp Professional Blood Pressure Monitor HBP-1320 | hbp-1320 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2020-12-28 | <p>Cấu hình máy bao gồm: máy chính kèm pin sạc, vòng bít GS (size M và L), bộ đổi nguồn adapter AC, hướng dẫn sử&nbsp;</p> |  |  | <p>- Phương pháp đo bơm hơi động lực tuyến tính</p><p>- Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p>- Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p>- Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p>- Màn hình LCD lớn, dễ dàng khi đọc kết quả với đèn chiếu sáng.</p><p>- Khi phát hiện cử động của người dùng, máy sẽ ngừng bơm trong 5 giây đảm bảo kết quả chính xác.</p><p>- Phát hiện được nhịp tim thất thường.</p><p>- Tự cài đặt được áp xuất bơm hơi : tự động, 220mm Hg, 250mm Hg, 280mm Hg</p><p>- Chế độ pin sạc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T10:40:01.388 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T13:54:16.990
2668 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Autospiro AS-507 |  |  | Minato Medical Science Co.,Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 235000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-04 | <p>Máy đo chức năng hô hấp</p> <p>Model: Autospiro AS-507</p> <p>Hãng sản xuất: Minato</p> <p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> |  |  | <p>- Nguồn điện: 110/220 V</p> <p>- Công suất: 60 VA</p> <p>- Cảm biến lưu lượng: Dùng dây sấy</p> <p>- Khoảng đo: Lưu lượng khí từ 0 - 14L/s, thể tích từ 0-10 lít</p> <p>- Cảm biến thể tích: Tích hợp lưu lượng</p> <p>- Độ chính xác thể tích: +/- 3% +0.01 lít hoặc bé hơn của giá trị đo</p> <p>- Màn hình điều khiển: LCD màu 5,7 inch</p> <p>- Máy in: Được tích hợp gắn sẵn vào máy</p> <p>- Phép đo phế dung: SVC, FVC, MVV, MV</p> <p>- Bộ nhớ lưu trữ: 200 mẫu bệnh nhân</p> <p>- Xét nghiệm COPD: Tiêu chuẩn GOLD</p> <p>- Kích thước: 230 x 274 x 100 mm</p> <p>- Trọng lượng: 15 Kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-11-04T10:04:06.691 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-04T00:00:00.513
2669 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Salient Contrast Injector Dual with Wireless RCU | Salient (DC009DW) |  | Australia | IMAXEON PTY LTD |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.775 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.260
2670 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Salient Contrast Injector Dual Basic | Salient (DC009D) |  | Australia | IMAXEON PTY LTD |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Australia | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.803 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.277
2671 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Medrad Stellant CT Injection System with Certegra Workstation | Medrad Stellant D-CE Injection System (Catalog: SCT-310; SCT-321; SCT-322) |  | Mỹ | Bayer Medical Care Inc |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.829 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.295
2672 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc đối quang từ | Medrad Spectris Solaris EP MR Injector System | Medrad Spectris Solaris EP MR Injector System (Catalog: 3012011) |  | Mỹ | Bayer Medical Care Inc |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.891 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.324
2673 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Medrad Mark 7 Arterion Injection System | Medrad Mark 7 Arterion Injection System (Catalog: ART 700 OCS; ART 700 BASC) |  | Mỹ | Bayer Medical Care Inc |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T12:11:23.973 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:11.343
2674 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | PIXX1717 |  |  | PIXXGEN Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | f | Bộ | true | 2020-11-27 | 2021-12-31 | <p>Là hệ thống thu nhận hình ảnh từ các thiết bị nguồn tia x-quang</p><p>phục vụ cho các thao tác soi, chụp và can thiệp trong chấn thương, chỉnh hình, kiểm soát vùng tổn thương bằng hệ thống điều khiển tự động với vi mạch xử lý</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-11-27T15:08:29.550 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2020-11-27T15:08:53.496
2675 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tạo ion âm | IG-E1J-R2 |  | Nhật Bản | Reltec Medical Device Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 59000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy tạo ion âm ra không khí bằng dòng DC không có ozone và ion dương</strong></p><p><strong>Model: IG-E1J-R2</strong></p><p><strong>Hãng: Reltec</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p><strong>Cấu hình thiết bị</strong></p> <p>Máy chính: 01 Cái</p> <p>Bộ chuyển đổi ion âm điện 1 chiều -5500V tích hợp sẵn: 01 bộ</p> <p>Bộ lọc sơ cấp bằng than hoạt tính tích hợp sẵn: 01 Cái</p> <p>Bộ chuyển đổi điện cấp nguồn thiết bị: 01 Cái</p> <p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 cái</p> | <p>Kích thước: 196 (rộng) x 180 (sâu) x 265 (cao) (mm)</p> <p>Khối lượng: 1.3kg</p> <p>Công suất: tối đa: 7W</p> <p><strong>Tác dụng và hiệu quả trong việc:</strong></p> <p>- Loại bỏ vi khuẩn, nấm, vi rút và vi trùng trong không khí<br /> - Loại bỏ mùi, bụi, chất gây ô nhiễm, phấn hoa và khói<br /> - Giảm và loại bỏ bức xạ có hại từ các thiết bị điện<br /> - Cân bằng hệ thống thần kinh tự chủ, giảm stress, căng thẳng thần kinh,...<br /> - Điều chỉnh cân bằng axit-kiềm<br /> - Tăng cường sức đề kháng cơ thể mạnh mẽ / tăng cường hệ miễn dịch<br /> - Chống oxy hóa, trẻ hóa tế bào<br /> - Thúc đẩy quá trình trao đổi chất<br /> - Giải độc<br /> - Giảm axit lactic, hỗ trợ điều trị và giảm bớt các triệu chứng tiểu đường,...<br /> - Cải thiện hệ hô hấp<br /> - Điều chỉnh huyết áp<br /> - Tăng lưu lượng oxy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T13:05:34.031 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:40:17.031
2676 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh viện (2 tay quay) | ALK06-A232P |  | Trung Quốc | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 13500000 | t | Cái | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Giường bệnh nhân điều khiển cơ (2 tay quay)</p> |  | <p>Tùy chọn thêm Bàn ăn, tủ đầu giường</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:06:27.858 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:06:27.928
2677 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não kỹ thuật số | NEUROWERK EEG |  | Đức | SIGMA Medizin-Technik GmbH |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | Đức | Nhóm null |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-04 | <p>Hệ thống điện não NEUROWERK EEG đáp ứng được nhu cầu cao nhất của bác sỹ trong việc theo dõi và phân tích sóng điện não của người bệnh, từ việc kiểm tra sóng điện não hàng ngày ở bệnh viện đến việc theo dõi lâu dài và theo dõi chuyên sâu. Hệ thống NEUROWERK EEG được đổi mới với bộ chuyển đổi AD với độ phân giải cao. Phiên bản chuẩn NEUROWERK EEG đáp ứng thực hiện được tất cả các phương pháp phân tích sóng điện não hàng ngày, ví dụ như phân tích quang phổ và biểu đồ EEG để hỗ trợ bác sỹ trong quá trình đánh giá sóng điện não của bệnh nhân. Hơn nữa, hệ thống NEUROWERK&nbsp; đảm bảo độ tin cậy và sử dụng lâu bền cho bác sỹ và người phẫu thuật.</p> <p>Thiết bị EEG có hoạt động rất linh hoạt và nhanh nhạy, tạo hiệu quả làm việc cao.</p> <p>Có thể làm việc độc lập, riêng rẽ hoặc có khả năng kết nối với các thiết bị khác 1 cách&nbsp; linh hoạt</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Có chức năng ghi lại EEG online, 3D mapping</li> <li>Kết nối với hệ thống camera khác nhau (hệ thống camera hỗ trợ, độ phân giải full HD với điểm sáng IR, có thể xoay xung quanh)</li> <li>Gắn với bộ kích thích F40 có tần số lên tới 60Hz</li> <li>Thiết bị được gắn hỗ trợ cánh tay quay, xe đẩy và phụ kiện.</li> </ul> <p>Có thể gắn với bộ khuếch đại tốt nhất</p> <ul> <li>DB26 + 34 kênh (26 kênh EEG, 6 kênh lưỡng cực, 1 kênh nhiệt độ và 1 kênh ánh sáng)</li> <li>Bộ chuyển đổi A/D 24-bit, tốc độ lấy mẫu lên tới 2,048Hz/kênh</li> <li>Bộ kiểm tra cáp nối nằm trên hộp EEG</li> <li> <p>Phần mềm EEG đạt hiệu quả cao</p> </li> <li>Đo tần số và độ khuếch đại tự động</li> <li>Hiển thị chuỗi, biểu đồ mật độ quang phổ (DSA),</li> <li>Cho phép biên tập lại các đoạn EEG để thích hợp cho việc kiểm tra theo dõi</li> <li>Đồng bộ hóa bộ ghi video full HD</li> <li>Kết xuất dạng sóng EEG theo video hoặc kết quả giấy</li> <li>Có khả năng liên kết hoặc chuyển đổi qua các phần mềm đánh giá kết quả bên ngoài, ví dụ: EDF, Matlab,..</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-04T16:01:46.616 | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-12-04T00:00:00.500
2678 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | ST-08 |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH HOH Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p> </p> |  |  | <p>Cấu trúc chân đế chắc chắn với bốn bánh xe dễ dàng di chuyển</p><p>Khóa hãm thủ công</p><p>Nghiêng trái/ phải, Nghiêng Trendelenburg/ Reverse điều chỉnh bằng tay quay</p><p>Tấm ốp chân đế, thanh ray gắn phụ kiện, các phụ kiện và kẹp giữ bằng thép không gỉ 304</p><p>Điều chỉnh nâng hạ chiều cao mặt bàn bằng hệ thống thủy lực</p><p>Mặt bàn bao gồm 5 phần: phần đầu, phần lưng, phần hông và phần chân 2 tấm tách rời</p><p>Mặt bàn có thể quay 360°</p><p>Chiều dài mặt bàn: 190 cm</p><p>Chiều rộng mặt bàn: 50 cm</p><p>Nâng hạ chiều cao mặt bàn: 71- 100 cm</p><p>Nghiêng trái/phải: 25°/ 25°</p><p>Nghiêng Trendelenburg/ Reverse: 30°/ 22°</p><p>Điều chỉnh phần đỡ lưng lên/ xuống: 70°/ 0°</p><p>Điều chỉnh phần đỡ đầu lên/ xuống: 30°/ 90°</p><p>Điều chỉnh phần đỡ chân lên/ xuống:&nbsp;20°/ 90°</p><p>Tải trọng của bàn: 150 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH HOH Việt Nam | 2021-01-05T18:46:46.360 | Công ty TNHH HOH Việt Nam | 2021-01-05T18:46:46.466
2679 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy ép tim tự động | Autopulse Resuscitation System Model 100 |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1562000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 100-240 V; 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 40°C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 95% không ngưng tụ</p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc Pin: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai ép tim dùng một lần: 06 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy chính hãng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng thiết bị: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình nửa người dùng đào tạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai ép tim đào tạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p><p><br></p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG TIN CHUNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 100-240 V; 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 40°C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 95% không ngưng tụ</p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc Pin: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai ép tim dùng một lần: 06 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy chính hãng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng thiết bị: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình nửa người dùng đào tạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai ép tim đào tạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:41:09.797 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26T11:41:09.870
2680 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Connect |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cánh tay C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuẩn trực</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy tính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát/Ống phát tia X-quang</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu nhận ảnh</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy với 02 màn hình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm giảm liểu tia và quản lý bệnh nhân - CARE</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DICOM</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối DVI phụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc phát tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áo chì chắn tia X </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng cổ chì chắn tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ định vị laser</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:31:27.501 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:31:27.567
2681 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | PIXX1717 |  | Hàn Quốc | PIXXGEN Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Là hệ thống thu nhận hình ảnh từ các thiết bị nguồn tia x-quang phục vụ cho các thao tác soi, chụp và can thiệp trong chấn thương, chỉnh hình, kiểm soát vùng tổn thương bằng hệ thống điều khiển tự động với vi mạch xử lý.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-11-27T15:13:54.893 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-11-27T15:13:55.002
2682 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ BẢO QUẢN VACCINE | MPR-130 W |  |  | Evermed s.r.l |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: MPR-130 W</strong></p><p><strong>Hãng SX: Evermed</strong></p><p><strong>Nước SX: Ý</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2016, ISO 13485, CE</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính</p><p>- Máy in ghi lại biểu đồ nhiệt độ tích hợp.</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Tài liệu HDSD tiếng Anh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-13T16:58:42.227 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:11.380
2683 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống MRI 3.0T, khoang 70 cm, ≥ 64 kênh thu số hóa | SIGNA Pioneer |  | Nhật Bản | GE Healthcare Japan Corporation |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 62500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống Chụp cộng hưởng từ kỹ thuật số<strong> </strong>cao cấp<strong> 3.0Tesla </strong></p><p>v Model<strong>: SIGNA Pioneer</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong>.</p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001 và ISO 13485, FDA hoặc EU</p><p>v Hệ thống <strong>SIGNA Pioneer 65 kênh thu</strong> cung cấp nhiều ứng dụng chụp ảnh tiên tiến, là hệ thống chụp ảnh MRI kỹ thuật số hoàn toàn (<strong>Total Digital Imaging/TDI</strong>) với khả năng cải thiện SNR lên đến 25%.</p><p>v <strong>TDI </strong>của hệ thống được xây dựng trên ba thành phần chính</p> |  |  | <p>v Công nghệ mới nhất <strong>AIR Technology</strong> hỗ trợ tăng trải nghiệm của bệnh nhân, tăng chất lượng hình ảnh, giảm thời gian chụp với các tính năng: </p><p>o&nbsp;&nbsp;Công nghệ cuộn chụp <strong>AIR Anterior Array</strong> mềm dẻo, độ phủ lên tới 65cm, 30 phần tử giúp nâng cao chất lượng hình ảnh</p><p>o&nbsp;&nbsp;Công nghệ dựng hình <strong>AIR Recon</strong> ứng dụng thuật toán thông minh giúp giảm nhiễu nền, nâng cao chất lượng hình ảnh. </p><p>o&nbsp;&nbsp;Ứng dụng trí tuệ nhân tạo <strong>AIRx </strong>để độ chính xác của chụp sọ não mà không phụ thuộc thời gian hay người điều khiển</p><p>v Thiết kế các bộ thu phát RF của <strong>SIGNA Pioneer</strong> giúp tăng cường khả năng chụp ảnh 3D, cũng như cung cấp <strong>ảnh có chất lượng</strong> cao hơn đến <strong>25%.</strong></p><p> </p><p><strong>Giảm thời gian</strong> thu hình tới <strong>50%</strong> với <strong>HyperSense, </strong>thu hình khuếch tán sợi trục <strong>DTI</strong> nhiều hướng và nhanh hơn với <strong>HyperBand</strong>, thu hình khu trú 3D giảm nhiễu với <strong>HyperCube.</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-23T19:07:31.323 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T10:12:09.589
2684 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước, loại hai cửa | GSS67H |  |  | Getinge |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tên thiết bị</strong>: Máy hấp tiệt trùng hơi nước loại hai cửa.</p><p><strong>Model: GSS67H 10</strong></p><p><strong>Dung tích: 468L</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">-&nbsp;Hãng sản xuất: Getinge – Thụy Điển.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">-&nbsp;Nước sản xuất: Ba Lan.</strong></p><p class="ql-align-justify">-<strong>Năm sản xuất: 2020, chất lượng: Mới 100%</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: EN ISO 13485, EN ISO 9001.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 380V/3 pha, 50Hz</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;Điều kiện hoạt động: </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>+&nbsp;Nhiệt độ: 5-40 °C.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>+&nbsp;Độ ẩm: Tối đa 80%</strong></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thời gian giao hàng 16 tuần kể từ khi ký kết hợp đồng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bảo hành :18 tháng sau khi lắp đặt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hướng dẫn người sử dụng vận hành thành thạo thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cung cấp vật tư, linh phụ kiện thay thế trong vòng 10 năm.</p><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-24T14:42:45.388 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-25T10:20:05.469
2685 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp Professional Blood Pressure Monitor HBP-1120 | HBP-1120 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm null |  |  | 4500000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>- Công nghệ đo: Đo dao động</p><p>- Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p>- Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p>- Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p>- Phát hiện nhịp tim bất thường khi đo, chế độ ngừng đo 5 giây khi phát hiện cơ thể chuyển động&nbsp;</p><p>- Hai chế độ đo: tự động hoàn toàn và thính chẩn</p><p>- Bao quấn huyết áp size M cho chu vi bắp tay từ 22-32 cm</p> |  |  | <p> - Công nghệ đo: Đo dao động </p><p> - Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p> - Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p> - Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p> - Phát hiện nhịp tim bất thường khi đo, chế độ ngừng đo 5 giây khi phát hiện cơ thể chuyển động&nbsp;</p><p> - Hai chế độ đo: tự động hoàn toàn và thính chẩn</p><p> - Bao quấn huyết áp size M cho chu vi bắp tay từ 22-32 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T10:49:08.887 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T13:55:09.587
2686 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 3 Film) | DILOS-300 |  |  | Jejoong Medical Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 29780000 | f | Cái | true | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: DILOS-300 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 1109 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 1068 x 422mm (42’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.1 A</p><p>▪ Công suất: 120W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 48 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 6.1kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-02T16:43:52.474 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:11.399
2687 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa Elisa MW-12A | MW-12A |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>MÁY RỬA&nbsp;</b><b>TRONG DÀN ELISA</b><br /> <b>MODEL : MW – 12A</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p>&nbsp;Chương trình rửa:&nbsp;Lên đến 100 chương trình.</p> <p>Chu kỳ rửa:&nbsp;0 – 9</p> <p>Thể tích nhả dung dịch:&nbsp;50 – 3000µl</p> <p>Bảo vệ chống va chạm đáy:&nbsp;Tự động</p> <p>&nbsp;Thời gian rửa:&nbsp;0 - 300s</p> <p>Thời gian lắc:&nbsp;0 - 300s</p> <p>Các loại khay có thể lựa chọn: 8&nbsp;giếng/1 hàng hoặc 12 giếng/1 hàng</p> <p>Bộ bình chuẩn:&nbsp;2x2 L(để làm sạch), 1x2 L ( nước thải) 1x2 L (nước cất)</p> <p>&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;AC 100V – 240 V, 50/60Hz</p> <p>Nhiệt độ môi trường:&nbsp;5ºC – 35ºC</p> <p>&nbsp;Độ ẩm:&nbsp;15% – 89%</p> <p>Kích thước:&nbsp;400mm x 330mm x 145mm (Dài x Rộng x Cao)</p> <p>Trọng lượng:&nbsp;7.2 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T17:45:40.621 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.778
2688 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ nhựa đầu giường | HK-9100BS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4600000 | t | Cái | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Quy cách tổng thể:</strong></p><p>Dài 460 x rộng 460 x cao 860mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Quy cách tổng thể:</strong></p><p>Dài 460 x rộng 460 x cao 860mm</p><p><strong> 2. &nbsp;Chất liệu: </strong>nhựa ABS</p><p><strong>3. &nbsp;Chức năng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt bàn để ngồi ăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngăn để chứa vật dụng cá nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngăn để quần áo</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngăn để dép</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe thuận tiện cho di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hai bên tủ có móc treo khăn, có thể gấp gọn khi không sử dụng</p><p>-&nbsp; Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa.</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T09:53:00.477 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T09:53:00.534
2689 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Bình oxy, mặt nạ thở | Bình oxy, mặt nạ thở |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>- Thể tích bình thở: 6 lít - Chất liệu: Thép cường độ cao - Dung tích dự trữ khí: 1800L - Thời gian sử dụng: 60 phút - Áp lực: 300 bar</p> |  |  | <p>- Thể tích bình thở: 6 lít - Chất liệu: Thép cường độ cao - Dung tích dự trữ khí: 1800L - Thời gian sử dụng: 60 phút - Áp lực: 300 bar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T16:53:18.596 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02T16:53:18.654
2690 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY VI SÓNG TRỊ LIỆU | THERMATUR m250+ |  |  | TUR Therapietechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Đức | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung về thiết bị</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> |  |  | <p>III. Thông số kỹ thuật </p><p>-&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 110 - 230 VAC ,50/60Hz ±10%</p><p>-&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;600 VA</p><p>-&nbsp;Tần số phát sóng :&nbsp;&nbsp;2450 MHz</p><p>-&nbsp;Chế độ hoạt động : liên tục và xung</p><p>-&nbsp;Công suất phát sóng :</p><p> Chế độ xung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;0 - 250W / (1.600 W Peak) với tải 50 Oh</p><p> Chế độ liên tục&nbsp;: 0 - 250 W/ ( 250W Peak )</p><p>-&nbsp;Hiệu suất hoạt động :</p><p> Chế độ xung : 10-90%</p><p>-&nbsp;Chế độ liên tục : 100%</p><p>-&nbsp;Công tắc nguồn theo tiêu chuẩn :&nbsp;IEC 601-1</p><p>-&nbsp;Cấp bảo vệ : Class I</p><p>-&nbsp;Phân loại&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Type BF</p><p>-&nbsp;Class according to MDD 93/42/EEC: IIa</p><p>-&nbsp;Cầu chì&nbsp;: 6,3A(230 V) ; 10A(110V)</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 52 Kg</p><p>-&nbsp;Kích thước : 1100 x 430 x 450 mm</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G, lưu trữ 1.000.000 chương trình điều trị</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Cài đặt xung </p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T11:20:43.689 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14T14:29:05.372
2691 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Màn hình hiển thị của máy theo dõi độ bão hòa oxy não, mô PM7100 Tablet INVOS™ | Monitor PM7100 Tablet INVOS™ |  | Hàn Quốc | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 745000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-11-25 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Máy theo dõi độ bão hòa oxy ở não và mô Invos 7100C, sử dụng cảm biến dán. Kích thước: 20 x 30.75 x 5.1cm, cân nặng: 1270g, kích thước màn hình: 10,1"; loại màn hình TFT LCD, cảm ứng đa điểm điện dung; độ phân giải màn hình: 1280 x 800 pixel; có nút nguồn: Tắt/bật; có các cổng: Cổng USB 3.0, USB 2.0, cổng vào DC.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:20:47.241 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:20:47.290
2692 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-2500 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-2500 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2719047619 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p> Máy phân tích CS-2500 là máy xét nghiệm đông máu công suất cao của Sysmex, cho phép các phòng xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm thường quy và chuyên biệt trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống CS-2500 áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đảm bảo các phòng xét nghiệm trả kết quả với tính chính xác và độ tin cậy nhất quán. Hệ thống này kết hợp những đặc tính đã được chứng minh và rất thành công của các đời máy trước với những tính năng mới, giúp cho việc vận hành dễ dàng hơn với hiệu suất cao hơn. Hệ thống CS-2500 cũng hỗ trợ cho các phòng xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí toàn cầu bởi các tài liệu chuyên ngành và những tính năng theo dõi, kiểm tra vượt trội. CS-2500 có thể phân tích ống nắp đóng và nắp mở đồng thời</p><p> PT: 180 xét nghiệm/giờ</p><p> APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p> PT/APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p> PT/APTT/AT: 100 xét nghiệm/giờ</p><p> PT/APTT/AT/DD: 80 xét nghiệm/giờ </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:01:21.807 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-20T09:02:40.524
2693 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Automatic blood pressure monitor HEM 7130-L | HEM-7130L |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>- Phương pháp đo dao động.</p><p>- Phát hiện huyết áp bằng cảm biến.</p><p>- Độ chính xác: Huyêt áp: ± 3mmHg, Nhịp tim: ±5% kêt qua đo.</p><p>- Phạm vi đo: Áp suât: 0~299mmHg. Nhịp tim : 40~80 nhịp/phút.</p><p>- Bộ nhớ 60 lần với ngày và giờ, giá trị trung bình 3 lần đo cuối.</p><p>- Phát hiện cử động trong quá trình đo</p><p>- Phát hiện nhịp tim bất thường</p><p>- Biểu tưởng chỉ thị quấn bao đo đúng</p><p>- Biểu tượng huyết áp cao</p><p>- Bao đo huyết áp lớn cho chu vi bắp tay từ 22-42cm</p> |  |  | <p> - Phương pháp đo dao động.</p><p> - Phát hiện huyết áp bằng cảm biến.</p><p> - Độ chính xác: Huyêt áp: ± 3mmHg, Nhịp tim: ±5% kêt qua đo.</p><p> - Phạm vi đo: Áp suât: 0~299mmHg. Nhịp tim : 40~80 nhịp/phút.</p><p> - Bộ nhớ 60 lần với ngày và giờ, giá trị trung bình 3 lần đo cuối.</p><p> - Phát hiện cử động trong quá trình đo</p><p> - Phát hiện nhịp tim bất thường</p><p> - Biểu tưởng chỉ thị quấn bao đo đúng</p><p> - Biểu tượng huyết áp cao</p><p> - Bao đo huyết áp lớn cho chu vi bắp tay từ 22-42cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T10:58:57.114 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T13:56:21.556
2694 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Fusion |  | Đức | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-11 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p>Cánh tay chữ C </p><p>Hệ thống chuẩn trực</p><p>Tủ phát cao tần</p><p>Bóng X-quang</p><p>Tấm thu ảnh dạng phẳng 20x20 cm</p><p>Xe đẩy màn hình</p><p>Màn hình màu, độ phân giải cao TFT 19" </p><p>Hệ thống lưu trữ, thu nhận và xử lý hình ảnh</p><p>Chương trình CARE tối ưu hóa liều tia</p><p>Bộ định vị laser tích hợp trên tấm nhận ảnh phẳng </p><p>DICOM</p><p>Máy in nhiệt </p><p>Áo chì chắn tia X</p><p>Vòng cổ chì chắn tia X</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:32:07.298 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04T11:32:07.353
2695 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan nha khoa | T3 Racer Midwest |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 11529000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 Racer Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T13:32:54.756 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.454
2696 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Medisafe Ex | TM4119100-08 |  | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 4 |  |  | 1320000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mg/dl</p> |  |  | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mg/dl</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T19:15:57.520 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05T19:15:57.565
2697 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-800 | Automated Immunoassay System HISCL-800 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2576190476 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p> HISCL-800 là máy phân tích miễn dịch tự động có kích thước nhỏ gọn nhằm đáp ứng nhu cầu của phòng xét nghiệm. HISCL-800 có công suất lên tới 100 xét nghiệm/ giờ, trả kết quả chỉ trong vòng 17 phút giúp nhanh chóng hỗ trợ kịp thời việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:22:37.149 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-20T09:03:28.992
2698 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-500 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 145000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <ul><li>Trụ đỡ đơn với cơ chế thủy lực để nâng chiều cao giường, các bánh xe 8 inch chất lượng cao hỗ trợ tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp. Đây là giải pháp lý tưởng cho các trung tâm cấp cứu, trung tâm chấn thương, và phòng chăm sóc sau gây mê.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:33:49.137 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:43:35.320
2699 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 3 THÔNG SỐ | PAVO |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Đức | Nhóm 3 |  |  | 47000000 | t | Cái | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 3 THÔNG SỐ</strong></p><p>Model: <strong>PAVO</strong></p><p>Thiết bị mới 100%, nhập khẩu chính hãng</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T12:15:27.571 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T12:15:27.608
2700 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | MÁY KHỬ KHUẨN VÀ GIẢM ẨM PHÒNG MỔ | DEHUD-650 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p><strong style="color: blue;">MÁY KHỬ KHUẨN VÀ GIẢM ẨM PHÒNG MỔ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">(</strong><strong><em>Medical DEHUD system</em></strong><strong style="color: blue;"> )</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: DEHUD–650</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu :&nbsp;HMED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: PETECH-VN</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Hàng mới 100%, Sản xuất: <strong style="color: blue;">2020</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt chuẩn:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;ISO 9001:2015</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">+ Thể tích xử lý : 120m3/phòng</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm đạt chuẩn (WHO) : ≤ 60%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</p><p>-Bản công bố tiêu chuẩn nhà sản xuất (DOS)</p><p class="ql-align-justify">-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</p><p class="ql-align-justify">-Bộ hồ sơ gốc kèm hướng dẫn sử dụng .</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T15:18:22.171 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T15:40:55.268
2701 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan Nha Khoa | T3 mini Midwest |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 11529000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 mini Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T13:38:45.703 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.473
2702 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm thuốc cản quang | OptiOne |  | Mỹ | Liebel - Flarsheim Company LLC |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm null |  |  | 630000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-03-15 | <p>Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng</p> |  |  | <p>Bơm tiêm thuốc cản quang 01 nòng</p><ul><li>Tốc độ tiêm: từ 0.1 đến 10.0 ml/ giây, bước nhảy có thể điều chỉnh 0.1ml/ giây</li><li>giới hạn áp suất: từ 50 đến 325 psi điều chỉnh mỗi bước 5psi</li><li>Có chức năng tự động nạp thuốc</li><li>có chức năng tự động loại khí</li><li>có chức năng kiểm tra vị trí đặt ven và giữ độ mở mạch</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-15T17:00:28.269 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-15T17:00:28.321
2703 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-5000 | Automated Immunoassay System HISCL-5000 |  | Nhật Bản | Sysmex Corporation |  |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3471428571 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-03-31 | <p> HISCL-5000 là áy phân tích miễn dịch tự động có công suất lên tới 200 xét nghiệm/giờ, trả kết quả chỉ trong vòng 17 phút giúp nhanh chóng hỗ trợ kịp thời việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. HISCL-5000 có quy trình xử lý mẫu nhanh chóng và linh hoạt nhờ khả năng phân tích tối ưu và vận chuyển mẫu thông minh </p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16T10:25:11.609 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-20T09:04:17.426
2704 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu dùng trong y tế | ET-21 |  | Nhật Bản | Reltec Medical Device Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy điện trị liệu khử electron dòng DC -5500V dùng 6 tấm điện cực</strong></p><p><strong>Thương hiệu: MI ENERGY</strong></p><p><strong>Model: ET-21</strong></p><p><strong>Hãng: Reltec</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Cấu hình nâng cao:</p> <p>Điện cực bọc chất liệu đặc biệt: 6 cái</p> <p>Dây cuốn giữ điện cực cỡ L 120cm: 1</p> <p>Dây cuốn giữ điện cực cỡ M 80cm: 1 cái</p> <p>Dây cuốn giữ điện cực cỡ XS 30cm: 4 cái</p> <p>Dụng cụ test năng lượng đầu ra: 1 cái</p> <p>Ống xoắn chống gãy bảo vệ dây điện cực: 1 bộ</p> | <p>Nguồn cấp điện chính: 110-240VAC, 50/60 Hz</p> <p>Công suất: 30VA</p> <p>Kích thước: 240 (rộng) x 330 (cao) x 220 (sâu) mm</p> <p>Trọng lượng: Khoảng 3,5Kg (máy chính)</p> <p>Thời gian điều trị: Có thể lựa chọn 5 phút, 10 phút, 15 phút được lập trình sẵn, cài đặt thời gian thủ công 1-99 phút</p> <p><strong>Các ứng dụng khác của thiết bị đã được nghiên cứu</strong></p> <p>Ung thư di căn hoặc tái phát</p> <p>Các biến chứng mãn tính của bênh tiểu đường</p> <p>Tăng cường hoạt động của tế bào NK, tăng cường hệ miễn dịch</p> <p>Di chứng của tai biến mạch máu não</p> <p>Bệnh thoái hóa thần kinh chẳng hạn như bệnh Parkinson</p> <p>Bệnh tự miễn chẳng hạn như bệnh SLE( Lupus ban đỏ), RA( Viêm khớp dạng thấp) và bệnh viêm gan tự miễn</p> <p>Bệnh về da liễu: lupus ban đỏ, viêm da dị ứng, rụng tóc,...</p> <p>Hỗ trợ điều trị HIV/ AIDS</p> <p>Chống oxi hóa</p> <p>Cân bằng hệ thống thần kinh tự chủ, giảm lo âu, chứng trầm cảm, căng thẳng thần kinh.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T12:46:26.280 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:40:39.463
2705 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Bộ đặt nội khí quản có camera | VL3D |  | Trung Quốc | Huger Medical instrument Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Bộ | false | 2021-01-26 | 2021-06-26 | <p>Bộ đặt nội khí quản có camera (lưỡi 1 lần)</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Lưỡi: camera có cơ chế chống sương mờ </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Đạt tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IPx8</span></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;Bộ sạc điện: </strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Thời gian sạc: 3- 4 giờ</span></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;Pin sạc:</strong></p><p><span style="color: black;">+ Loại Pin: Lithium</span></p><p><span style="color: black;">+ Dung lượng: 3200mh</span></p><p><span style="color: black;">+ Điện áp: 3.7V</span></p><p><span style="color: black;">+ Thời gian làm việc liên tục: 300 phút</span></p><p><span style="color: black;">+ Tuổi thọ pin: 300 lần sạc</span></p> | <p>Bảo hành miễn phí 1 năm</p><p>Giao hàng tận bệnh viện</p><p>Hướng dẫn sử dụng </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:24:10.640 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:24:10.695
2706 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh viện điều khiển điện 3 chức năng | ALK06-B03P |  | Trung Quốc | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | f | Cái | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Giường bệnh viện, điều khiển điện 3 chức năng: nâng đầu, chân, chiều cao</p> |  | <p>Tùy chọn thêm Bàn ăn, Tủ đầu giường</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:26:00.993 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:26:01.083
2707 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm miễn dịch | BluBox | BluBox |  | Đan Mạch | BluSense Diagnostics ApS |  |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 56000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p> <strong>Blubox</strong> là một thiết bị xét nghiệm miễn dịch tại chỗ được sử dụng kết hợp với các ViroTrack cartridge dùng 1 lần của BluSense để đo lường một hoặc nhiều chỉ dấu sinh học. Các kết quả xét nghiệm ViroTrack được sử dụng để hỗ trợ việc chẩn đoán một hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm. Thiết bị được sản xuất dựa trên công nghệ độc quyền của Blusense Diagnostic với thiết kế nhỏ gọn, tự động hoàn toàn, dễ dàng sử dụng và không mất nhiều thời gian đào tạo.</p> |  |  | <p> - Màn hình cảm ứng màu 7 inch, 800 x 480 pixel</p><p> - Bộ nhớ lưu trữ 10,000 test</p><p> - Cổng kết nối: USB, HDMI, LAN</p><p> - Nguồn điện: 100 – 240V AC, 50/60 Hz</p><p> - Kích thước nhỏ gọn (WxDxH): 210×200×170 mm</p><p> - Trọng lượng: 3,1 kg</p><p> - Môi trường hoạt động: nhiệt độ 15 – 35°C, độ ẩm 10 – 80% không ngưng tụ hơi nước</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-10T12:01:28.210 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-10T12:01:28.244
2708 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan Nha Khoa | T3 Boost S |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 25056000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 Boost S</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T13:41:57.892 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.529
2709 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D cao cấp (3 đầu dò) | Aloka Arietta 850 |  | Nhật Bản | Hitachi Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-06-30 | <p><strong><u>ARIETTA 850</u></strong></p><p class="ql-align-justify">ARIETTA 850 là dòng sản phẩm cao cấp của series ARIETTA, với hiệu năng phù hợp, máy đáp ứng được sự mong đợi của người sử dụng về mọi mặt: chất lượng hình ảnh, khả năng hoạt động và các ứng dụng nâng cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hình ảnh rõ nét</strong></p><p class="ql-align-justify">Bằng những công nghệ mới nhất cùng một loạt các thông số điều chỉnh hình ảnh không giới hạn, máy có thể giảm thiểu các yếu tố (bệnh nhân, vận hành và focal-dependences) gây cản trở việc tạo ra những hình ảnh siêu âm rõ nét, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Quy trình làm việc liền mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">Quy trình làm việc được thiết kế để làm giảm căng thẳng của người kiểm tra, giúp sắp xếp công việc bằng các chức năng khác nhau, rút ngắn thời gian thăm khám và cho ra kết quả thăm khám có hiệu quả cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Thêm vào đó, việc giảm thời gian thăm khám cũng làm tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ứng dụng</strong></p><p class="ql-align-justify">Những ứng dụng tiên tiến tạo ra các hiệu quả lâm sàng mới bằng cách hỗ trợ gia tăng sự tự tin trong chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và cung cấp các cơ hội nghiên cứu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-27T16:11:07.778 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-06T08:37:31.402
2710 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung NE-U780 | NE-U780 |  | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị LCD.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tối thiểu các thông tin thể tích khí lưu thông, thể tích xông, thời gian cài đặt, thời gian xông còn lại, lỗi bên trong.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng điều chỉnh tốc độ xông và thể tích dòng khí. Có thể điều chỉnh thời gian lên đến 30 phút, bước điều chỉnh là 1 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi có lỗi, khi kết thúc thời gian xông.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED sẽ nhấp nháy nhắc nhở kiểm tra phin lọc khí sau khi đã sử dụng 100 giờ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện đi kèm&nbsp;có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước tháo rời được, có thể nhúng trong dung dịch khử khuẩn và làm vệ sinh.</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số siêu âm: khoảng 1,63 MHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian xông tối đa cài đặt được: 30 phút, bước điều chỉnh 1 phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt: 4,61 µm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng nước làm mát: 450 ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt; 40dB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc thuốc: 150 ml (Tối thiểu 10ml)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ phun khoảng 0,5 ~ 3 ml/ phút, có thể điều chỉnh được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích khí lưu thông tối đa/phút: 17 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 85VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:05:13.051 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:05:13.122
2711 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-600 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 78000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p><ul><li>Với cấu trúc loại X-Bar có thể chịu được tải trọng lớn. Có thể điều chỉnh chiều cao khung giường, điều chỉnh phần tựa lưng, thanh ray chắn và bánh xe 5 inch chất lượng cao cho sự hỗ trợ tốt nhất&nbsp;</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:30:46.044 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:43:47.990
2712 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh viện điều khiển điện đa chức năng | ALK06-B09P |  | Trung Quốc | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | t | Cái | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p>Giường bệnh viện điều khiển điện đa chức năng</p> |  | <p>Chọn thêm Bàn ăn, Tủ đầu giường, Cân đo trọng lượng</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:40:15.167 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-27T15:40:15.269
2713 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | SG-680 |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>Bàn mổ sản phụ khoa đa năng có hệ thống điều khiển điện thủy lực</p><p>- Thích hợp với mọi tư thế ngồi, nằm sinh, phẫu thuật và thăm khám.</p><p>- Bàn đạp chân chống thấm nước 24V.</p><p>- Toàn bộ thân bàn và các phụ kiện bọc thép không gỉ #304, dễ dàng lau chùi.</p><p>- Có bàn phụ ở phía cuối mặt bàn, dễ dàng mở rộng và nâng lên hạ xuống.</p><p>- Khay chứa chất thải có thể lấy ra, có thể siêu âm âm đạo trên bàn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T16:09:32.404 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:47:22.889
2714 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-5380 | BC-5380 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>&nbsp;MÁY&nbsp;</b><b>XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</b><br /> <b>MODEL :</b><b>&nbsp;BC – 5380</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p><strong>1) Các thông số đo</strong></p> <ul> <li>27 thông số: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#,ALY%, ALY#, 3 biểu đồ và 1 biểu đồ tán xạ.</li> </ul> <p><strong>2) Nguyên lý đo</strong></p> <ul> <li>Đếm theo phương pháp trở kháng với WBC, RBC, PLT và theo phương pháp không cyanide cho Hemoglobin, phân tích dòng tế bào (FCM), tán xạ lase bán dẫn, nhuộm hóa học, kênh Baso độc lập.</li> </ul> <p><strong>3) Chế độ lấy mẫu</strong></p> <ul> <li>Tự động chạy</li> <li>Ống đóng</li> <li><strong>4) Công suất</strong></li> <li>60 mẫu/giờ với chế độ tự động chạy</li> <li>50 mẫu/giờ với chế độ ống đóng</li> </ul> <p><strong>5) Thể tích mẫu máu đo</strong></p> <ul> <li>Phương pháp trước pha loãng: 20µl</li> <li>Phương pháp đo toàn bộ mẫu máu: 20µl</li> <li>Chế độ xét nghiệm</li> <li>CBC&nbsp;&nbsp; CBC+DIFF</li> </ul> <p><strong>7)&nbsp; Hiệu suất</strong></p> <table width="888"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="292"> <p align="center"><b>Sai số</b></p> </td> <td valign="top" width="302"> <p align="center"><b>Độ chính xác</b></p> </td> <td valign="top" width="283"> <p align="center"><b>Tuyến tính</b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="292"> <p>WBC ≤ 0.5%</p> </td> <td valign="top" width="302"> <p>≤2% (4-15 x 10<sup>9</sup>/L)</p> </td> <td valign="top" width="283"> <p>0.00-99.99 x 10<sup>9</sup>/L</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="292"> <p>RBC ≤ 0.5%</p> </td> <td valign="top" width="302"> <p>≤1.5% (3.5-6.0 x 10<sup>12</sup>/L)</p> </td> <td valign="top" width="283"> <p>0.00-8.00 x 10<sup>12</sup>/L</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="292"> <p>HGB ≤ 0.5%</p> </td> <td valign="top" width="302"> <p>≤2% (110-180g/L)</p> </td> <td valign="top" width="283"> <p>0-250g/L</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="292"> <p>PLT ≤ 0.5%</p> </td> <td valign="top" width="302"> <p>≤2% (150-500 x 10<sup>9</sup>/L)</p> </td> <td valign="top" width="283"> <p>{C}0-1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{C}X 10<sup>9</sup>/L</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.262 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.893
2715 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Phổ, 256 lát | Revolution Discovery CT |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 36000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống chụp CT phổ</strong></p><p>Model<strong>: Revolution Discovery CT</strong></p><p>Hãng: <strong>GE</strong></p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy CT Revolution GSI có hình ảnh chất lượng cao HD (high-definition). Hệ thống này cho không những cho hình ảnh CT giải phẫu thông thường mà còn cho phép định lượng phân loại mô và các chức năng cao cấp. Và, giảm liều tia xạ trên bệnh nhân.</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ CT quang phổ thế hệ thứ Tư: Giải pháp hỗ trợ chẩn đoán tự tin hơn nữa trong chẩn đoán hình ảnh, giảm chi phí và nguy cơ của các kỹ thuật làm thủ thuật xâm lấn/can thiệp. CT phổ cho phép ngoài việc đánh giá các hình ảnh giải phẫu thông thường, nó còn cho phép định lượng tính chất các mô chụp bằng hình ảnh CT.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tách vật liệu hình ảnh Với công nghệ Gemstone quang phổ hình ảnh / Spectral Imaging, cho phép người sử dụng ứng dụng 2 nguồn năng lượng khác nhau để thu nhận dữ liệu và xác định chính xác mật độ các mô trong cơ thể, cung cấp thông tin liên quan thành phần hóa học của cơ thể. Ứng dụng này mang tính đột phá cung cấp thông tin bổ xung cho phép các bác sỹ xem ảnh giải phẫu và bệnh lý rõ ràng hơn, với khả năng phân tách thành phần ảnh như calcium, iodine và nước, các thông tin này sau đó sẽ giúp bác sỹ xác định phương pháp điều trị thích hợp.</p><p><br></p><p>-GSI Cardiac cho hình ảnh chụp CT Phổ mạch vành tim, cho phép nâng cao chất lượng về đánh giá mạch vành, nâng cao độ chính xác đo đường kính động mạch vành, đánh giá chính xác tưới máu cơ tim và đánh giá thành phần xơ vữa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T10:27:49.030 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T10:30:05.869
2716 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số | BPM 1010 |  |  | Bionics Co. Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-01-01 | <ul><li>Model: BPM-1010</li><li>Hãng sản xuất: BIONICS – Hàn Quốc</li><li>Xuất xứ: Hàn Quốc</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-12T09:57:36.218 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-20T09:30:44.670
2717 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích dòng chảy tế bào hai đèn laser, sáu màu huỳnh quang- Kèm bộ tải mẫu | BD FACSCanto II |  | Mỹ | Becton Dickinson and Company, BD Biosciences |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6778740000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Hệ thống phân tích tế bào ưu việt cho kết quả đáng tin cậy và chất lượng tối ưu, với các đặc tính dễ sử dụng cho kết quả phân tích chính xác và chất lượng cao. Thiết bị cho phép phân tích cùng lúc 6 màu huỳnh quang</p> |  | <p>Bộ tải mẫu tự động: 01 Bộ</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T04:30:28.283 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:01.073
2718 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hệ thống tự động hóa tích hợp mở cho khoa xét nghiệm (Open LAS) | Clinilog V4 |  |  | A&T Corporation |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 23000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-27 | 2020-12-31 | <p><strong>Mô tả sản phẩm: </strong>Hệ thống tự động hóa tích hợp mở cho khoa xét nghiệm (Open LAS)</p><p>Model: Clinilog V4</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>A&amp;T Corporation, Nhật Bản</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Chức năng thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-justify">Sau khi tiếp nhận mẫu xét nghiệm theo lô do kỹ thuật viên nạp vào, hệ thống sẽ tự động mở nắp mẫu, tự động chia tách mẫu, tự động sắp xếp/phân loại mẫu, tự động chuyển mẫu tới từng máy xét nghiệm của các hãng khác nhau đã được tích hợp vào hệ thống, tự động chạy lại mẫu (nếu cần) và tự động lưu mẫu trên hệ thống.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-11-27T15:48:09.481 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-11-27T15:48:09.481
2719 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc | Accuref K-900 |  | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 299000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-18 | 2021-03-18 | <p>Model: Accuref K-900</p><p>Hãng sản xuất: Rexxam Co. Ltd</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;Khúc xạ</p><p> -&nbsp;&nbsp;Đo cầu (S): </p><p> -&nbsp;&nbsp;Dải đo: Có 2 bước đo: 0.12 và 0.25D</p><p> -&nbsp;&nbsp;Đo trụ I: Có 2 bước đo: 0.12 và 0.25D</p><p> Đường kính đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: 2.0 mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;Đo bán kính cong giác mạc: </p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 5.0mm đến 10.0mm</p><p> Đo độ cong giác mạc</p><p> -&nbsp;&nbsp;Khúc xạ giác mạc:</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 bước đo: 0.12D và 0.25D</p><p> -&nbsp;&nbsp;Độ loạn thị giác mạc</p><p>- Đo đường kính đồng tử:</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-18T17:31:26.808 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-06T08:46:38.293
2720 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:02.687 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:02.787
2721 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN DÁNG ĐI | PNEUWEIGHT |  | Mỹ | Pneumex INC |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2830000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN DÁNG ĐI</strong></p><p><strong>MODEL: PNEUWEIGHT</strong></p><p><strong>NHÀ SẢN XUẤT: PNEUMEX INC.</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: MỸ</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng ví dụ như: có thể lựa chọn khung đôi kết hợp với với bàn giảm áp hoặc có thể cắt bớt phụ kiện</p> |  | <p>Cấu hình nâng cao:</p> <p>Khung đôi tập không trọng lượng: 01 bộ</p> <p>Bộ áo treo bệnh nhân: 03bộ</p> <p>Dốc dành riêng cho xe lăn: 01 cái</p> <p>Hệ thống bàn rung giảm áp: 01 bộ</p> <p>Thanh treo 360 độ: 1 bộ</p> <p>Bộ điều khiển cơ: 01 bộ</p> <p>Máy chạy nhập khẩu Mỹ phù hợp hệ thống: 01 cái</p> <p>Máy nén khí và dây dẫn khí đi kèm: 01 bộ</p> <p>Hướng dẫn sử dụng anh/việt: 01 bộ</p> | <p>Hệ thống tập không trọng lượng Pneuweight cho phép bệnh nhân thực hiện các hoạt động tập ở tư thế thẳng đứng mà không cần thay đổi dáng đi, tạo môi trường tập luyện an toàn cho cả bệnh nhân và kỹ thuật viên.</p> <p>HỆ THỐNG LINH HOẠT</p> <p>Kết cấu dầm đặc thù dễ dàng đưa bệnh nhân vào</p> <p>Biên độ trọng lượng rộng: từ 0 đến 136kg</p> <p>Dao động thẳng đứng 76.20cm – cung cấp chế độ tập cân bằng và tập thể dục cũng như chế độ dừng</p> <p>Quay 360 độ cho phép tập đa chiều</p> <p>Áo tập có thể điều chỉnh để tập tư thế và tập dáng đi</p> <p>Tùy chỉnh chiều cao từ 242 cm đến 265cm</p> <p>Thiết bị có thể sử dụng với hầu hết các thiết bị tập luyện khác, bao gồm và không hạn chế: máy tập đi, máy rung và máy tập thăng bằng.</p> <p>Chiều cao: 242-265 cm</p> <p>Chiều rộng ngoài khung: 127 cm</p> <p>Chiều trộng trong khung: 112cm</p> <p>Tải trọng: 136kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T12:35:12.157 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:40:59.233
2722 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 55 lít - AS50 | NIHOPHAWA-AS50 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 127000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình cảm ứng LED.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp lực có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp lực hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.000 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,0 kg/giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:00:40.861 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-04T09:59:25.616
2723 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Máy X-Quang (kỹ thuật số) | MS550HF LC |  | Mỹ | Control-X Medical, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>Máy chụp X – quang kỹ thuật số</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-20T09:55:55.491 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-20T09:55:55.525
2724 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | FC XP | FC XP |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd. |  |  | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi tim thai và cơn co</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:29:56.320 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-08T16:33:31.828
2725 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ gây mê sâu BIS | 186-1046 |  | Singapore | Covidien LLC |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 600000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-11-25 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>1. Yêu cầu các tính năng chung:</p><p> Máy Theo dõi độ mê sâu của bệnh nhân (BIS)</p><p> Phương pháp sử dụng: Phân tích phổ đôi của điện não đồ EEG thành chỉ số đánh giá độ sâu gây mê hoặc tương đương</p><p> Số kênh đo EEG: ≥ 2 kênh&nbsp;</p><p> Có tùy chọn 2 kênh riêng biệt</p><p> Dải hoạt động của BIS: 0 - ≥ 100</p><p> Có cổng kết nối USB loại A, B</p><p> Có thể tải số liệu từ máy trực tiếp vào ổ cứng USB qua cổng kết nối USB</p><p> Có cổng số liệu RS232</p><p> Có Pin với thời gian hoạt động ≥ 45 phút.</p><p>2. Màn hình hiển thị</p><p> Màn hình màu cảm ứng LCD, kích thước chiều cao ≥ 10 cm, chiều rộng ≥ 13 cm</p><p> Có thể chọn hiển thị đồ thị thời gian xu hướng cho bán cầu não trái hoặc phải riêng biệt</p><p> Có thể hiển thị độ sâu gây mê cho bán cầu não trái hoặc phải riêng biệt khi được chọn</p><p> Có thể hiển thị mật độ phổ cho từng bên hoặc cả 2 bên bán cầu não riêng biệt</p><p> Có thể hiển thị chỉ số chất lượng tín hiệu</p><p> Có thể hiển thị chỉ số EMG</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:43:11.059 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:43:11.112
2726 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đo trán Forehead Thermometer MC-720 | MC-720 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 955000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>- Đo nhanh chóng trong 1 giây.</p><p>- Phạm vi đo:</p><p>- Chế độ đo trán: Từ 34.0°C đến 42.2°C (93.2°F–108.0°F).</p><p>- Chế độ đo bề mặt: Từ -22.0°C đến 80°C (-7.6°F–176.0°F).</p><p>- Chế độ đo nhiệt độ phòng: Từ 10°C đến 40°C (50°F–104°F).</p><p>- Điện thế: 3 VDC, 1 pin loại CR2032</p><p>- Tuổi thọ của pin khoảng 2.500 lần đo.</p><p>- Lưu 25 lần đo.</p><p>- Báo tình trạng sốt với tiếng bíp.</p><p>- Có thể lựa chọn giữa độ C &amp; độ F.</p> |  |  | <p>- Đo nhanh chóng trong 1 giây.</p><p>- Phạm vi đo:</p><p>- Chế độ đo trán: Từ 34.0°C đến 42.2°C (93.2°F–108.0°F).</p><p>- Chế độ đo bề mặt: Từ -22.0°C đến 80°C (-7.6°F–176.0°F).</p><p>- Chế độ đo nhiệt độ phòng: Từ 10°C đến 40°C (50°F–104°F).</p><p>- Điện thế: 3 VDC, 1 pin loại CR2032</p><p>- Tuổi thọ của pin khoảng 2.500 lần đo.</p><p>- Lưu 25 lần đo.</p><p>- Báo tình trạng sốt với tiếng bíp.</p><p>- Có thể lựa chọn giữa độ C &amp; độ F.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T11:15:47.513 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:07:03.593
2727 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập cao cấp (dùng cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh) | ARIA 150 |  | Italy | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Aria 150</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Siare – Italy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Italy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm mới 100%, đạt các tiêu chuẩn CE, ISO 9001, ISO 13485</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-20T10:08:44.320 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-20T10:08:44.411
2728 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng (hàn) túi | HD 650 D |  |  | HAWO GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Đức | Nhóm null |  |  | 68000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-06-30 | <p><strong>Tên thiết bị: MÁY ĐÓNG (HÀN) TÚI</strong></p><p><strong>Model: HD 650 D</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hawo GmbH</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</strong></p><p><strong>﻿Điện áp hoạt động: 100/115/230 V,</strong></p><p><strong>Tần số: 50 -60 Hz.</strong></p><p><strong>Tiêu chuẩn: ISO 9001</strong></p> |  |  |  | <ol><li>Vận chuyển, giao hàng tại Hà Nội.</li><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.</li><li>Cung cấp đầy đủ kịp thời với giá ưu đãi các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế 10 năm kể từ sau giao hàng.</li></ol> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-12-10T13:01:05.578 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-12-10T13:11:08.899
2729 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường hồi sức ba tay quay | HK-9017 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Hong Ky Việt Nam |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 27500000 | t | Bộ | false | 2020-12-19 | 2021-06-19 | <p><strong>Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 370 – 720 mm</p> |  |  | <p><strong>1. &nbsp;Qui cách ( ±5%)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng thể: dài 2160 x&nbsp;rộng 960mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 370 – 720 mm</p><p><strong>2. &nbsp;Chất liệu</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu.</p><p><strong>3. &nbsp;Chức năng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương thức chuyển động: ba tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường.</p><p> (1) Nâng hạ đầu từ:<strong> </strong>0<sup>o </sup>~&nbsp;80<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp;35<sup>o</sup></p><p><sup> </sup>(3) Nâng hạ cao thấp từ: 370 ~ 720mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lan can có thể gập lên/xuống được.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bánh xe kích thước: 127mm; có nắp bọc che bụi bẩn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khóa 4 bánh xe bằng khóa trung tâm; đặt ở phía dưới đuôi giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 200kg</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm giường HK-301</p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng.</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 02 tháng/ lần.</li><li>Giao hàng tận nơi</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T08:50:44.859 | CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM | 2020-12-19T09:58:39.658
2730 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi áp lực sọ não | NIM NEURO 3.0 FULL | 8253402 |  | Dominica | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1736100000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-02T09:58:05.416 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-06T09:13:40.965
2731 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 75 lít - AS75 | NIHOPHAWA-AS75 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 135000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình cảm ứng LED.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp lực có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp lực hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.000 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,0 kg/giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:09:54.157 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-04T10:00:02.308
2732 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT ALL in ONE | Revolution APEX |  | Mỹ | GE Medical Systems, LLC |  | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm 1 |  |  | 78000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy Chụp CT Phổ 1975 lát cắt</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>Revolution Apex </strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng: </p><p class="ql-align-justify"><strong>GE - Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: <strong>Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: theo năm đặt hàng, mới 100%,</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T10:43:27.202 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25T10:43:27.257
2733 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống Cộng hưởng từ 3 Tesla thế hệ mới - Công nghệ Ma trận sinh học toàn phần BioMatrix | Magnetom Lumina |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 65300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-11 | 2020-12-24 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>MAGNETOM Lumina</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-10T10:50:45.073 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-24T00:00:00.105
2734 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập di động (dùng cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh) | ARIA 104 |  | Italy | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2020-11-20 | 2020-11-20 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: ARIA 104</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Siare - Italia</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Italia</p><p>Thiết bị, nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-20T10:17:38.066 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-20T10:20:14.280
2735 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG | UCASS-18P7 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG ,CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">&nbsp;(</strong><strong><em>Medical UCASS system</em></strong><strong style="color: blue;"> )</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: UCASS – 18P7</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu :&nbsp;HMED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: PETECH-VN</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%, Sản xuất: <strong style="color: blue;">2020</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2015 </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CẤU HÌNH KỸ THUẬT UCASS-18P7 :</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tương đối :&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">47cm x&nbsp;43cm x&nbsp;&nbsp;50cm (âm trần)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ngang x cao x sâu)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: + Khung inox cao cấp (304)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng : 220vAC/50Hz/1 pha </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ trung bình : 160W/h</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Nguyên lý hoạt động</u> : </p><p>&nbsp;+ module outdoor : hút khí tươi từ môi trường ngoài , qua siêu lọc và đa khử khuẩn sau đó bơm vào phòng.</p><p>+ module indoor : hút khí trong phòng, qua siêu lọc và đa khử khuẩn sau đó bơm trả lại phòng và tạo áp lực dương.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối tượng sử dụng : phòng mổ , ICU ,….</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ lọc và khử khuẩn không khí UCASS&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng lọc thô PreFilter kết hợp Carbon Filter khử mùi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Màng siêu lọc HEPA-HM chuyên dụng</em></strong> .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: blue;"><em><u>Hệ thống diệt vi khuẩn UV đa tầng toàn thời gian (Realtime) tầng 1</u></em></strong>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử khuẩn UVc siêu bền </p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hệ thống cảm biến đo và hiển thị công suất phát tia UV ra màn hình kỹ thuật số để kiểm tra theo dõi.</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế UVc đôi&nbsp;(1+1).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: blue;"><em><u>Hệ thống phân hủy khí hữu cơ bay hơi (VOC) và diệt Virus TiO2-UV tầng 2</u></em></strong><strong> :</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ <strong>Màng siêu lọc oxy hóa TiO2 chuyên dụng.</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước sóng phối hợp : UVc</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế UVc đôi (1+1).</p><p><br></p> | <p>+ Đạt chuẩn vi sinh : WHO-Grade B/C</p><p>+ Đạt chuẩn vi bụi : Class 1.000/10.000</p><p>+ Đạt chuẩn áp lực dương /âm : CDC-USA</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>- Chứng nhận ISO 9001 :2015</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Chứng nhận ISO 13485 :2016</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận bản quyền công nghệ UCASS –“Medical UCASS System_Thiết bị cung cấp không khí siêu sạch áp lực dương, chuyên dụng cho ngành y tế” - của Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp </em></strong></p><p><strong><em>(CN số: 246570 )</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</p><p>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nsx (RFF)</p><p>-Công bố tiêu chuẩn nhà sản xuất (DOS)</p><p>- Bộ hồ sơ gốc và tài liệu hướng dẫn sử dụng .</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T16:06:50.348 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T16:06:50.428
2736 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:22.911 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:22.940
2737 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy y tế | T090 |  | Trung Quốc | Foshan Medco Medical Equipment Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28600000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p class="ql-align-justify">Được làm bằng vật liệu ABS chắc chắn.</p><p class="ql-align-justify">Thanh ray bảo vệ bằng thép không gỉ. Ngăn kéo mở trượt, khóa tập trung.</p><p class="ql-align-justify">Thùng đựng rác thải y tế, hộp đựng kim tiêm để hủy, hộc đựng file tài liệu.</p><p class="ql-align-justify">Cây treo truyền dịch 4 móc, ngăn để máy khử rung tim, ổ cắm điện và móc.</p><p class="ql-align-justify">Móc để giữ chai oxy.</p><p class="ql-align-justify">5 ngăn kéo ABS: Hai ngăn kéo nhỏ, hai ngăn kéo trung và một ngăn kéo lớn, mỗi bên có phân vùng có thể tổ chức phan chia ô một cách tự do thành các kích thước khác nhau.</p><p>Bốn bánh xe không ồn, với 2 bánh có khóa</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Kích thước: Dài: 750mm x Rộng: 520 mm x Cao: 950 mm</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET | 2020-12-01T12:50:29.177 | Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET | 2020-12-01T13:46:10.165
2738 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 325 |  | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 490000000 | t | Cái | true | 2020-12-31 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm; Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> |  |  | <ul><li>Cài đặt độ dày lát cắt bằng các núm vặng có thể tháo rời cho phép sử dụng bằng cả tay phải và tay trái</li><li>Bộ đếm lát cắt điện tử có thể đặt lại</li><li>Cắt gọt (10 μm và 30 μm) độc lập với mức cài đặt độ dày trước đó</li><li>Nạp mẫu bằng tay quay</li><li>Lùi mẫu cắt (có thể tắt)</li><li>Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 64 mm </li><li>Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</li><li>Khoảng cắt: 0,5-60 μm</li><li>Khay chứa rác thải có thể tháo rời</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31T17:18:14.850 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-01-06T09:17:58.892
2739 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị tập vận động thụ động cho chi dưới | Fisiotek 3000N |  | Italy | Rimec s.r.l |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới</strong></p><p><strong>Model: FISIOTEK 3000N</strong></p><p><strong>Hãng: Rimec</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  |  | <p>Tập vận động cho khớp hông và khớp gối: Có</p> <p>Kiểm soát được tốc độ: Có</p> <p>Kiểm soát được thời gian làm việc: Có</p> <p>Kiểm soát lực: Có</p> <p>Tạm dừng trong quá trình gập: Có</p> <p>Điện áp nguồn: 85÷ 260V – 50 ÷ 60Hz</p> <p>Tiêu chuẩn an toàn điện: lớp I B Tiêu chuẩn EN 60601-1</p> <p>Tương thích điện: Nhóm 1 lớp B tiêu chuẩn EN 606601-1-2</p> <p>Tiêu chuẩn EEC Dir. 93/42: lớpIIa</p> <p>Trọng lượng máy: 14 Kg</p> <p>Tổng trọng lượng:&nbsp; 17 Kg</p> <p>Kích thước tổng thể (đónggói): (LxLxH): 103x 38x38cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T12:02:54.102 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:41:21.291
2740 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi etCO2 | PM35MN01 |  | Israel | Oridion Medical 1987 Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2020-11-25 | <p>Máy mới 100%</p> |  |  | <p>Các thông số theo dõi</p><p>• EtCO2, CO2</p><p>- Đơn vị đo EtCO2: mmHg, kPa hoặc Vol%</p><p>- Dải đo EtCO2, CO2: 0 – 150 mmHg</p><p>- Độ phân giải dạng sóng etCO2: 1 mmHg</p><p>- Độ chính xác EtCO2:&nbsp;</p><p>+ 0-38 mmHg: ± 2 mmHg&nbsp;</p><p>+ 39-150 mmHg: ± 5% giá trị đo + 0.08 cho mỗi mmHg vượt quá 38 mmHg</p><p>- Lưu lượng: 50 (42.5 ≤ lưu lượng ≤ 65) ml/phút</p><p>- Lấy mẫu dạng sóng: 20 mẫu/ giây</p><p>- Thời gian đáp ứng: 3.4 giây (5s với trường hợp dây lấy mẫu 4m)</p><p>- Thời gian khởi tạo: 40 giây&nbsp;</p><p>- Hiệu chỉnh: khởi tạo hiệu chỉnh sau 1200 giờ làm việc; sau đó tính theo chu kì 1 năm hoặc 4000 giờ làm việc (điều kiện nào đến trước, thực hiện trước)</p><p>• Nhịp thở</p><p>- Dải đo: 0 – 150 nhịp/phút</p><p>- Độ chính xác:&nbsp;</p><p>+ 0-70 bpm: ±1 nhịp/phút;&nbsp;</p><p>+ 71-120 bpm: ±2 nhịp/phút;&nbsp;</p><p>+ 121-150 bpm: ±3 nhịp/phút</p><p>• SpO2</p><p>- Dải đo: 1 – 100%</p><p>- Độ chính xác trong dải 70-100% ± 2% (± 3% khi chuyển động)</p><p>- Với trường hợp tưới máu thấp: 60 - 80% ±3%</p><p>• Nhịp mạch</p><p>- Dải đo: 20 – 250 nhịp/phút</p><p>- Độ chính xác: ± 3%&nbsp;</p><p>- Với trường hợp tưới máu thấp, có chuyển động: 48 - 127 ± 5 nhịp/phút</p><p>• Các cảnh báo</p><p>- Có cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng cho các mức báo động: Cao, thấp và khuyến cáo.</p><p>- Có thể cài đặt âm thanh báo động với 5 mức (0, 10, 15, 20, 30)</p><p>- Có thể tắt âm báo động tạm thời trong vòng 2 phút</p><p>- Các cảnh báo CO2:</p><p>+ Không thở</p><p>+ EtCO2 cao/ thấp</p><p>+ Nhịp thở cao/ thấp</p><p>+ Chỉ số phổi tích hợp (IPI) thấp</p><p>- Các cảnh báo SpO2:</p><p>+ SpO2 cao/thấp</p><p>+ Nhịp mạch cao/thấp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:48:04.551 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-25T10:48:04.622
2741 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-300 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-03-31 | <ul><li>Chất lượng và hiệu suất cao</li><li>Thiết kế mới</li><li>Tính năng di chuyển tuyệt vời</li><li>Phù hợp sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07T10:04:48.753 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:44:16.564
2742 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:44.640 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:34:44.693
2743 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan JINDELL TAIWAN | JINDELL MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD. |  | Đài Loan | Zhejiang Tiansong Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 1 | f | Cây | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Tay Khoan JINDELL TAIWAN.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sử dụng hàng ngày.</li><li class="ql-align-justify">Chất lượng tương đương với NSK. Giá 50%</li><li class="ql-align-justify">Phụ tùng thay thế dễ dàng</li><li class="ql-align-justify">Dễ thay thế và sửa chữa.</li><li class="ql-align-justify">Đầy đủ tất cả các dòng tay khoan phục vụ hầu hết các đối tượng khách hàng.</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Tay Khoan JINDELL TAIWAN</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hàng ngày.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng tương đương với NSK. Giá 50%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ tùng thay thế dễ dàng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ thay thế và sửa chữa.</p><p>Đầy đủ tất cả các dòng tay khoan phục vụ hầu hết các đối tượng khách hàng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:56:37.186 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:11.547
2744 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng + 2 bộ dụng cụ | ENDOCAM Logic HD |  | Đức | Richard Wolf GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 16100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p> </p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh Full HD 3 chip - ENDOCAM LOGIC HD</strong></p><p>Màn hình cảm ứng giúp điều khiển các chức năng nhanh chóng và dễ dàng</p><p>Có các chương trình được thiết lập sẵn cho các chuyên khoa khác nhau, có thể lựa chọn nhanh chóng</p><p>Ngõ ra tín hiệu độ phân giải cao (HD): 2 đầu ra HDMI (1080p) và 2 đầu ra 3G-SDI</p><p>Có thể sử dụng tương thích với đầu camera kỹ thuật số và ống soi loại có chip trên ống soi với công nghệ cảm biến 3 chíp CCD, 1 chíp CCD hoặc C-MOS</p><p>Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Độ phân giải đầu ra HDMI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 1024/60/P (tỷ lệ 5 : 4)</p><p>1920 x 1080/60/P (tỷ lệ 16 : 9)</p><p>1920 x 1200/60/P (tỷ lệ 16 : 10)"</p><p>"Độ phân giải đầu ra 3G-SDI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 720</p><p>1920 x 1080/i</p><p>1920 x 1080/p"</p><p>Điều khiển màu sắc: Cân bằng trắng tự động bằng 1 nút bấm</p><p>Điều khiển độ sáng: điều chỉnh màn chập tự động + điều khiển khuếch đại tự động</p><p>Cân bằng trắng: Dải nhiệt độ màu trong khoảng 2300K đến 7000K</p><p>Định dạng ảnh: JPEG, TIFF</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera 3 Chip ENDOCAM LOGIC HD:</strong></p><p>Cảm biến: CCD, cho hình ảnh có tỷ lệ cạnh 16:9</p><p>Khớp nối C-mount</p><p>Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Có thể lập trình chức năng cho 2 nút bấm trên đầu camera.</p><p>Cáp kết nối ở tư thế gập góc 30 độ</p><p>Có thể tiến hành thay thế cáp của đầu camera bởi kỹ sư của bệnh viện</p><p>Cáp dài 3 m</p><p>Độ nhạy sáng (max. gain): &lt; 1 Lux / f = 1.2</p><p>Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: 14 dB</p><p>Điều khiển độ sáng: 1/50 - 1/12650 giây</p><p>Mức độ bảo vệ chống chất lỏng thâm nhập: IP X7</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED</strong></p><p>Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon 300W</p><p>Chiếu sáng đồng nhất trong phẫu trường nội soi. Không mất sáng ở khu vực biên và không có điểm tối tại trung tâm</p><p>Độ sáng ổn định, không nhấp nháy</p><p>Có chức năng điều khiển từ xa bằng nút bấm trên đầu camera để bật/ tắt chế độ chờ của nguồn sáng</p><p>Cường độ sáng: 1900 Lm</p><p>Nhiệt độ màu: 6500 K</p><p>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 30000 giờ</p><p>Điều chỉnh cường độ sáng: 0 - 100%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-25T10:52:05.804 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05T14:23:14.113
2745 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy theo dõi sản khoa | BaBy Care | Baby Care |  | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd |  | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 2800000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09T10:20:14.270 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-01-08T16:37:11.426
2746 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm Tiêm Điện | SP200 |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>BƠM TIÊM ĐIỆN</p><p><br></p><p>Model&nbsp;: SP200</p><p>Hãng sản xuất&nbsp;: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T13:57:14.938 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T13:57:14.981
2747 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-190 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-27 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị/dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 300W: CLV-190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-H190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-H190I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình:&nbsp;New Hospivac 350/400 (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-27T16:09:48.017 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-27T16:09:48.058
2748 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI | MPS-800 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 144000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2021-11-27 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">KHÔNG KHÍ NỘI TẠI, CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">(</strong><strong><em>Medical mps system</em></strong><strong style="color: blue;"> )</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: mps –800</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu :&nbsp;HMED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: PETECH-VN</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Hàng mới 100%, Sản xuất: <strong style="color: blue;">2020</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt chuẩn ISO 9001:2015</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p> |  | <p><strong><u>CẤU HÌNH KỸ THUẬT mỗi module MPS-800:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tương đối : </p><p class="ql-align-justify">47cm x&nbsp;43cm x&nbsp;&nbsp;50cm (âm trần)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ngang x cao x sâu)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: + Khung inox cao cấp (304)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng : 220vAC/50Hz/1 pha </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ trung bình : 160W/h</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý hoạt động : </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Xử lý không khí nội tại .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối tượng sử dụng : Hành lang vô khuẩn, phòng đệm sạch , phòng thay đồ bệnh viện ,…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ lọc và khử khuẩn không khí UCASS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng lọc thô PreFilter kết hợp Carbon Filter khử mùi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Màng siêu lọc HEPA-HM chuyên dụng</em></strong><em> .</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hệ thống khử khuẩn UV đa tầng toàn thời gian (Realtime):</strong></p><p class="ql-align-justify">+Khử khuẩn UVc siêu bền </p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hệ thống cảm biến đo và hiển thị công suất phát tia UV ra màn hình kỹ thuật số để kiểm tra theo dõi.</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế UV đôi&nbsp;(1+1).</p> | <p>+ Đạt chuẩn vi sinh : WHO-Grade C/D</p><p>+ Đạt chuẩn vi bụi : Class 10.000 /100.000</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>- Chứng nhận ISO 9001 :2015</strong></p><p class="ql-align-justify">-<strong>Chứng nhận ISO 13485:2016</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận bản quyền công nghệ MPS –“MPS _Thiết bị lọc khử khuẩn không khí nội tại , chuyên dụng cho ngành y tế” - của Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp (CN số: 238954 )</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</p><p>-Chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</p><p>-Công bố tiêu chuẩn nhà sản xuất (DOS)</p><p>- Bộ hồ sơ gốc và tài liệu hướng dẫn sử dụng .</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T16:16:50.537 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-27T16:21:24.327
2749 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan nha khoa | T4 Line B 40 |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 7857000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T4 Line B 40</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T14:05:12.617 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:11.659
2750 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-630S |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 76000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <ul><li>Giường điện được trang bị 3 motor và bộ điều khiển cầm tay cho phép điều chỉnh phần lưng, đầu gối và chiều cao giường dễ dàng hơn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T14:32:23.746 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:45:58.903
2751 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đo tai Professional Ear Thermometer MC-522 | MC-522 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 1900000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>- Đo nhanh chóng trong 1 giây.</p><p>- Độ chính xác: 0.2°C (0.4°F) trong khoảng từ 35.0°C đến 42.0°C (95.0°F-107.6°F) 0.3°C (0.5°C) cho các phạm vi khác.</p><p>- Phạm vi đo: 34.0°C đến 42.2°C (93.2°F-108.0°F).</p><p>- Điện thế: 3.0 VDC, 1 pin loại CR2032</p><p>- Tuổi thọ của pin khoảng 6000 lần đo.</p><p>- Báo tình trạng sốt với tiếng bíp.</p><p>- Có thể lựa chọn giữa độ C &amp; độ F.</p> |  |  | <p> - Đo nhanh chóng trong 1 giây.</p><p> - Độ chính xác: 0.2°C (0.4°F) trong khoảng từ 35.0°C đến 42.0°C (95.0°F-107.6°F) 0.3°C (0.5°C) cho các phạm vi khác.</p><p> - Phạm vi đo: 34.0°C đến 42.2°C (93.2°F-108.0°F).</p><p> - Điện thế: 3.0 VDC, 1 pin loại CR2032</p><p> - Tuổi thọ của pin khoảng 6000 lần đo.</p><p> - Báo tình trạng sốt với tiếng bíp.</p><p> - Có thể lựa chọn giữa độ C &amp; độ F.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T11:21:50.372 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:07:30.678
2752 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ điện cao tần | DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN | maXium smart C |  | Đức | KLS-Martin |  | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | Đức | Nhóm 3 |  |  | 560000000 | t | Bộ | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p>Dao mổ điện maXium smart C cung cấp đa dạng các chương trình cắt, đốt đơn cực và lưỡng cực với các công suất khác nhau phù hợp với hầu hết tất cả các loại phẫu thuật phổ biến hiện tại</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển vi xử lý.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình sử dụng cảm ứng, kích thước 7’’</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 50 chương trình nhớ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 17 chương trình mặc định của máy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 19 chế độ điều chỉnh dòng điện đáp ứng cho tất cả loại phẫu thuật.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cắt đơn cực có công suất 400W.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2020-11-20T10:54:07.694 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2020-11-20T10:54:07.740
2753 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:35:08.672 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:35:08.725
2754 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-200E | BS-200E |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: BS-200E</p> <p>Hãng/ nước sản xuất: Mindray/ Trung Quốc</p> <p>Tốc độ: 200 test/giờ</p> |  |  | <p>1/ Thông tin chung:</p> <p>-Hoàn toàn tự động, phân tích riêng biệt, truy cập ngẫu nhiên, ưu tiên mẫu cấp cứu STA</p> <p>-&nbsp;Tốc độ ổn định 200 test/giờ (không điện giải ISE), lên đến 330 test/giờ với IS</p> <p>-&nbsp;Nguyên lý đo: Đo hấp thụ quang, đo độ đục, công nghệ điện cực chọn lọc Ion</p> <p>-&nbsp;Hệ thống lưới quang học với 12 bước sóng</p> <p>2/ Khay hóa chất/mẫu bệnh phẩm</p> <p>-&nbsp;Khay đựng hoá chất/bệnh phẩm: 40 vị trí cho hoá chất và 40 vị trí cho bệnh phẩm trong ngăn bảo quản làm lạnh liên tục (2ºC ~12ºC)</p> <p>- Thể tích hóa chất</p> <p>+&nbsp;Thể tích R1: 10~350μl</p> <p>+&nbsp; Thể tích R2: 10~200 μl</p> <p>+&nbsp;Thể tích mẫu: 2~45 μl</p> <p>- Kim hút hóa chất/ mẫu bệnh phẩm</p> <p>+&nbsp;Phát hiện và kiểm tra mực chất lỏng, bảo vệ va chạm theo chiều ngang và dọc</p> <p>+&nbsp;Tự động rửa kim hút cả trong và ngoài</p> <p>+&nbsp;Tự động pha loãng trước và sau, tỷ lệ pha loãng lên đến 1:20</p> <p>3/ Hệ thống phản ứng</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Khay phản ứng: Khay xoay, chứa 80 cuvette</p> <p>-&nbsp;Thể tích phản ứng: 150~500μl</p> <p>-&nbsp; Nhiệt độ vận hành: 37ºC ± 0.1ºC</p> <p>- Hệ thống trộn: thanh trộn độc lậ</p> <p>4/ Hệ thống quang học</p> <p>-&nbsp;Nguồn sáng: Đèn halogen-tungste</p> <p>-&nbsp;Quang kế: hệ thống lưới quang học, quang học đảo chiều</p> <p>-&nbsp;Bước sóng: 12 bước sóng 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800n</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.084 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.697
2755 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS80 | NIHOPHAWA-OS80 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 44000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:21:14.277 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-04T10:13:40.725
2756 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích kết hợp masage V-actor | MASTERPULS® MP50 |  | Thụy Sĩ | Storz Medical AG |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống sóng xung kích xuyên tâm của dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« có đặc trưng ở kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao, chi phí bảo d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ưỡng thấp và bộ phận truyền động »Air Power« không gây ồn khi hoạt động.</p><p class="ql-align-justify">Liệu pháp sóng xung kích xuyên tâm và liệu pháp massage rung V-ACTOR<sup>®</sup>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế tiện lợi: tất cả các thành phần điều khiển được tích hợp trên màn hình hiển thị của dụng cụ phát cầm tay »FALCON« và, do vậy, giúp điều trị liên tục và không bị mỏi tay khi thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« phù hợp với mọi cơ sở phòng khám và màu sắc của thiết bị có thể kết hợp hài hoà với môi trường xung quanh trong phòng khám. Phụ kiện có thể tuỳ chọn màu sắc: xanh lá, xanh dương, cam và đen.</p><p><br></p> |  | <p><strong>PHỤ KIỆN CHUẨN</strong></p><p>01x Màn hình LCD màu cảm ứng hỗ trợ nâng cấp lên giao diện Tiếng Việt, có thể tách rời với thiết bị</p><p>01 x Dụng cụ phát cầm tay »FALCON« với màn hình LCD hiển thị áp lực và số lần bắn</p><p>01 x Bộ đạn và ống dẫn đạn</p><p>01 x Giá đỡ màn hình</p><p>01 x Bộ dây kết nối màn hình và máy</p><p>01 x Thanh giữ dụng cụ phát</p><p>01 x Đầu bắn D20-S, ø20mm</p><p>01 x Đầu bắn Ro40, ø15mm</p><p>01 x Đầu phát massage áp lực hơi V-actor</p><p>01 x Đầu massage </p><p>01 x Giá đã đầu phát massage </p><p>01 x Chai gel 250ml</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Điểm nổi bật</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm 10” (tuỳ chọn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân bao gồm cả lịch sử điều trị</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số điều trị được hỗ trợ bởi video và hình ảnh hướng dẫn</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas giải phẫu học điện tử Visible Body®</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm - Tổng quan vùng bị đau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm – Atlas giải phẫu học điện tử</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-12T10:58:04.986 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31T00:00:00.856
2757 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Hệ thống lọc nước RO | Máy tiệt trùng UV | UV-TVM450 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p><strong>Đèn UV diệt khuẩn</strong>&nbsp;là loại đèn có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng, chỉ có sự khác biệt là ánh sáng đi qua đèn là tia cực tím (hay còn gọi là tia UV)</p> |  |  | <p><strong>Đèn UV diệt khuẩn</strong>&nbsp;là loại đèn có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng, chỉ có sự khác biệt là ánh sáng đi qua đèn là tia cực tím (hay còn gọi là tia UV)</p> <h2><strong>Tác dụng của đèn UV</strong></h2> <p>Tia cực tím (hay tia tử ngoại , tia UV) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X (mắt người không nhìn thấy được), có năng lượng từ 3 eV đến 124 eV. Phổ tia cực tím có thể chia ra thành tử ngoại gần (có bước sóng từ 380 đến 200 nm) và tử ngoại xa hay tử ngoại chân không (có bước sóng từ 200 đến 10 nm).</p> <p>Tia cực tím&nbsp;có tác dụng rất mạnh trên Nucleo Protein của vi khuẩn, nó có thể làm biến dạng hoặc giết chết vi khuẩn. Hiệu lực tiệt khuẩn của tia cực tím không những tuỳ thuộc mật độ, thời gian chiếu tia, điều kiện môi trường mà còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của vi khuẩn. Ngoài ra do tác dụng của tia cực tím, không khí có thể sinh ra Ozon cũng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn.</p> <p><a href="https://doctorhouses.com/wp-content/uploads/2016/08/co-che-tac-dong-cua-den-UV-diet-khuan.gif"><img alt="Cơ chế tác động của đèn UV diệt khuẩn " border="0" height="270" src="file:///C:/Users/PC-Minh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" width="350" /></a></p> <p align="center"><em>Cơ chế tác động của đèn UV diệt khuẩn</em></p> <p>Vùng cực tím trong đèn UV có tác dụng diệt khuẩn nhiều nhất là vùng có bước sóng 280 – 200 nm. Những đèn phát tia cực tím thường được đặt ngầm ở trong nước. Lớp nước chảy qua đèn có độ dày khoảng 10 – 15cm và phải được chiếu trong 10 – 30s. Tia cực tím chỉ xuyên được qua nước trong không màu. Khi màu và độ đục tăng thì tác dụng diệt khuẩn giảm.</p> <p><strong>⇒</strong><strong>&nbsp;Ưu điểm vượt trội của đèn UV diệt khuẩn trong nước</strong></p> <p>– Diệt khuẩn nhanh không cần hóa chất, không tạo sản phẩm phụ</p> <p>– Hiệu quả diệt khuẩn tới 99,99%</p> <p>– Không làm thay đổi thành phần lý hóa của nước, giữ nguyên được mùi vị của nước</p> <p>– Lắp đặt và bảo dưỡng dễ dàng</p> <p>Nhưng phương pháp này còn có nhược điểm là tác dụng diệt khuẩn không bền, sau này nước có thể bị nhiễm khuẩn lại và chỉ áp dụng được khi nước trong. Khả năng diệt khuẩn phụ thuộc vào điện thế nguồn điện, khi điện thế giảm 10% thì khả năng diệt khuẩn sẽ giảm 15 – 20%.</p> |  | -Bóng đèn UV: gồm một ống thủy tinh hình trụ tròn bên trong có tráng một lớp bột huỳnh quang mỏng và hai điện cực. Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari-oxi để phát ra điện tử. - Tăng phô điện - Vỏ đèn làm bằng Inox 30 | -Bóng đèn UV: gồm một ống thủy tinh hình trụ tròn bên trong có tráng một lớp bột huỳnh quang mỏng và hai điện cực. Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari-oxi để phát ra điện tử. - Tăng phô điện - Vỏ đèn làm bằng Inox 30 | Bảo hành 12 tháng sau khi mua hàng |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T15:14:23.085 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-20T10:54:12.579
2758 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime PCR | CFX96 Dx |  | Singapore | Bio-Rad Laboratories, Inc |  | ["2020"] | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Mô tả:</strong></p><p class="ql-align-justify">Hệ thống real-time PCR CFX96-IVD của Bio-Rad dùng cho chẩn đoán in vitro được thiết kế với tiêu chí vận hành hiệu quả và chính xác. Sở hữu khả năng phát hiện đồng thời năm mục tiêu, khả năng luân nhiệt vượt trội cùng phần mềm phân tích dễ sử dụng, hệ thống CFX96-IVD mang lại cho người dùng sự linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn hoặc tối ưu hoá nhanh quy trình xét nghiệm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng và ưu điểm:</strong></p><p class="ql-align-justify">Cho kết quả chính xác tức thì nhờ bộ quang học đã hiệu chuẩn tại nhà máy và khả năng lắp đặt hệ thống nhanh chóng</p><p class="ql-align-justify">Tiết kiệm mẫu và hóa chất nhờ khả năng phát hiện đồng thời 5 mục tiêu trong một phản ứng có thể tích tối thiểu 10 µL</p><p class="ql-align-justify">Phân tích dữ liệu một cách đầy đủ, hoàn thiện nhờ mô đun phân tích và công cụ quản lý chất lượng (QC) hiện đại được tích hợp trong hệ thống</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống kết hợp công nghệ quang học cải tiến sử dụng đèn LED tuổi thọ cao và phần cứng bền chắc, mang lại độ tin cậy và độ linh hoạt tuyệt đối cho người dùng.</p><p class="ql-align-justify">Bộ phận quang học quét tín hiệu theo từng giếng riêng biệt với độ nhạy cao và không có hiện tượng nhiễu chéo tín hiệu, giúp tối ưu kết quả định lượng</p><p class="ql-align-justify">+ Các chế độ thu dữ liệu bao gồm chế độ quét tín hiệu nhanh đối với xét nghiệm chỉ dùng chất nhuộm EvaGreen hoặc SYBR Green I, và chế độ quét tất cả các kênh màu cho phép phát hiện đồng thời đến 5 mục tiêu trong cùng 1 giếng cho phép người sử dụng điều chỉnh phù hợp với từng ứng dụng.</p><p class="ql-align-justify">+ Có thể kiểm soát đồng thời nhiều thiết bị– hệ thống có thể chạy độc lập hoặc được điều khiển bằng 1 máy vi tính kết nối tối đa 4 thiết bị cùng lúc.</p><p class="ql-align-justify">Phần mềm CFX Manager™ cung cấp công cụ phân tích đơn giản cho mọi phòng thí nghiệm real-time PCR.</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống real-time PCR CFX96-IVD được cấp chứng nhận cho chẩn đoán in vitro trên người và trong tất cả các lĩnh vực ứng dụng ngoại trừ chẩn đoán trên động vật.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Hệ thống được công nhận đạt chuẩn CE-IVD theo quy định của các tiêu chuẩn về sản xuất thiết bị chẩn đoán y tế của Liên minh Châu Âu</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính gồm bệ gia nhiệt C1000 Dx, Mô-đun phản ứng quang học CFX96 Dx ORM, Phần mềm phân tích dữ liệu CFX Manager Dx (SL&nbsp;: 1 máy)</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy vi tính để bàn gồm bộ vi xử lý Core i5, RAM 8GB, ổ cứng 1TB, win bản quyền (SL&nbsp;: 1 máy)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;</span>Màn Hình Dell 19.5 inch (SL&nbsp;: 1 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;</span>Bộ lưu điện2 KVA online (SL&nbsp;: 1 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy in màu (SL&nbsp;: 1 máy)</p> | <p>Bệ gia nhiệt C1000 Dx với mô-đun phản ứng quang học CFX96 Dx</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ gia/giảm nhiệt tối đa&nbsp;: 5°C/giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ gia/giảm nhiệt trung bình&nbsp;: 3.3°C/giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp gia nhiệt và làm mát&nbsp;: Peltier</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp nhiệt&nbsp;: gia nhiệt lên đến 105°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng gradient nhiệt độ&nbsp;:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng hoạt động&nbsp;: 30–100°C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cho phép lập trình&nbsp;: 1– 24°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động&nbsp;:&nbsp;0–100°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác nhiệt độ&nbsp;: ±0.2°C tại nhiệt độ mục tiêu 90°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất nhiệt độ&nbsp;: ±0.4°C giữa các giếng, trong vòng 10 giây khi đạt 90°C</p><p>Bộ phận quang học&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn kích thích&nbsp;: 6 đèn LED có kèm kính lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đọc&nbsp;: 6 photodiode có kèm kính lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng bước sóng kích thích/phát quang&nbsp;: 450–730 nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy&nbsp;: Phát hiện được 1 bản sao trình tự mục tiêu trong bộ gen người</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng động học&nbsp;: 10 log</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian quét tín hiệu&nbsp;: </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả kênh màu – 12 giây&nbsp;; </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quét nhanh đơn kênh – 3 giây</p><p>Thông số hệ thống&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng nhận cho Real-time PCR&nbsp;: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng nhận dùng trong Chuẩn đoán in vitro&nbsp;: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được công nhận đạt chuẩn CE-IVD&nbsp;: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất mẫu&nbsp;: 96 giếng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích phản ứng&nbsp;: 1–50&nbsp;μl (khuyến cáo 10–25&nbsp;μl)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối&nbsp;: USB 2.0</p> | <p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2020-11-26T13:48:21.598 | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2020-11-27T16:19:10.329
2759 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | NC-80210 NC-80213 NC-80214 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 11340 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Dây dài 2.1m (người lớn)</p><p> - Tốc độ dòng chảy oxy (1-6l/,min)</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Phần đầu đưa vào mũi cong bang silicon (trẻ em và sơ sinh)</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Dây dài 2.1m (người lớn)</p><p> - Tốc độ dòng chảy oxy (1-6l/,min)</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Phần đầu đưa vào mũi cong bang silicon (trẻ em và sơ sinh)</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:58:50.092 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T14:58:50.178
2760 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Medisafe Fit C | MS*FR301BM |  | Trung Quốc | Terumo Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1320000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Thời gian đọc kết quả 9 giây, kích cỡ mẫu máu 0.8 µL, máy tự động mã hóa que, chức năng đánh dấu kết quả sau khi ăn. Màn hình chắc chắn, có đèn nền hỗ trợ trong bóng tối giúp dễ nhìn. Tiêu chuẩn ISO 15197</p><p> Đơn vị đo: Mmol/L</p> |  |  | <p> Thời gian đọc kết quả 9 giây, kích cỡ mẫu máu 0.8 µL, máy tự động mã hóa que, chức năng đánh dấu kết quả sau khi ăn. Màn hình chắc chắn, có đèn nền hỗ trợ trong bóng tối giúp dễ nhìn. Tiêu chuẩn ISO 15197</p><p> Đơn vị đo: Mmol/L</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:37:40.682 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:37:40.773
2761 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy Ozone | OZONE-TVM001 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p><strong>+ Vỏ máy</strong>:&nbsp;<strong>Máy ozone công nghiệp OZONE-TVM</strong></p><p><strong>&nbsp;+ Bộ phận buồng máy</strong></p> |  |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634"> <tbody> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Loại Ozone và&nbsp;ion âm</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p><em>O<sub>3</sub></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Nhiệt độ môi trường</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;40<sup>0</sup>C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Độ ẩm môi trường</em></p> <p><em>&nbsp;nơi đăt máy</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;80%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Điện hao</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;AC 220V – 50Hz –50W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Kiểu dáng</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;Vỏ thép sơn tĩnh điện</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng sau khi mua hàng |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T14:48:20.107 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-20T10:54:41.799
2762 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy Truyền Dịch | IP200 |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p>Model: IP200</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T14:18:24.887 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T14:18:24.948
2763 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | ISE 5000 | ISE 5000 |  | Pháp | SFRI SAS |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích điện giải đồ 5 thông số tự động hoàn toàn</p> |  | <p>TCa2+</p> | <p>Whole blood, serum and plasma</p><p>K+ </p><p>Na+ </p><p>Cl- </p><p>Li+ </p><p>Ca2+ </p><p>pH </p><p>TCO2 0.5 – 15.0 mmol/L</p><p>20 – 200 mmol/L</p><p>20 – 200 mmol/L</p><p>0.2 – 3.0 mmol/L</p><p>0.1 – 5.0 mmol/L</p><p>4.0 – 9.0 pH</p><p>6.0 – 50.0 mmol/L</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ 2 tháng một lần miễn phí.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10T14:39:22.495 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10T14:39:22.538
2764 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cũi nhi | BP-500 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <ul><li>Giường cũi nhi có 3 motor và 3 tay quay để điều chỉnh phần lưng, đầu gối và chiều cao giường. Mỗi chức năng có thể được điều chỉnh vừa bằng tay vừa bằng điện. Điều chỉnh các thành giường bằng cần gạt an toàn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22T14:27:04.380 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:46:12.476
2765 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử đo trực tràng, nách Digital Thermometer MC-246 | MC-246 |  | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 115000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-03-31 | <p>Chức năng dùng để đo thân nhiệt, vị trí nách, miệng, hậu môn</p> |  |  | <p> - Vị trí đo: miệng, nách, hậu môn</p><p> - Thời gian đo: nách 120 giây, miệng 80 giây và hậu môn 60 giây</p><p> - Hiển thị nhiệt độ: độ C và độ F</p><p> - Bộ nhớ: Lưu kết quả đo trước</p><p> - Độ chính xác: + 0.1oC (32 -&nbsp;42.0°C) ~ + 0.2oF (89.6- 107oF).</p><p> - Phạm vi đo: từ 32.0 đến&nbsp;42.0°C (89.6- 107oF.</p><p> - Chức năng âm thanh: 1 tiếng bíp khi mở nguồn, 3 tiếng bíp khi kết quả hiển thị</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:12:32.965 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28T14:12:33.065
2766 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>1. Hệ tiền xử lý</p><p>&nbsp;</p><p>2. Hệ xử lý nước RO</p><p>&nbsp;</p><p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Hệ xử lý nước RO</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng Bảo trì 3 tháng/lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29T14:18:34.430 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-20T10:55:32.135
2767 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo AK 98 | AK 98 |  | Thụy Điển | Gambro Lundia AB |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy chạy thận nhân tạo</p> |  |  | <p>'- Tự động kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy.<br /> - Khả năng hỗ trợ đuổi khí (assisted priming) : Có<br /> - Thiết kế sử dụng được Bicarbonate dạng bột (Bicart cartridge) và dịch A dạng đậm đặc (SOFTPAC)<br /> - Khả năng chạy lọc máu 1 kim và 2 kim<br /> - Tự động rửa trả máu về (auto rinse back)<br /> - Màn hình điểu khiển cảm ứng<br /> - Định liều dịch lọc theo hai phương thức : theo độ dẫn và theo tốc độ lọc.<br /> - Khả năng xem lại được lịch sử điều trị (treatment history)<br /> - Khả năng xem lại được lịch sử báo động (alarm history)<br /> - Có đèn màu báo động, góc nhìn 3600&nbsp;<br /> Điều khiển siêu lọc<br /> - Thể tích siêu lọc: Điều chỉnh được, 0.0 đến 10.0 lít<br /> - Độ chính xác: +/- 50 ml/giờ +/- 1%<br /> - Tốc độ siêu lọc: 0 đến 4.0 lít/giờ<br /> - Phương thức theo dõi siêu lọc : độc lập<br /> - Khả năng chuyển đổi từ siêu lọc cách ly (isolated UF) sang khuếch tán (diffusion) : Có<br /> Giám sát dòng máu<br /> - Tốc độ, dùng kim đôi : 0 và 20 tới 500 ml/phút<br /> - Tốc độ, dùng kim đơn : 0 và 20 tới 500 ml/phút, kiểm soát theo áp lực<br /> Theo dõi áp lực của chu trình máu<br /> Phát hiện khí&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Phương pháp phát hiện: Siêu âm<br /> - Kích cỡ buồng nhỏ giọt: Đường kính 22mm<br /> Bơm chống đông heparin<br /> - Tốc độ : 0 đến 10ml/giờ,&nbsp;<br /> - Khả năng bơm nhanh (bolus)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T06:04:10.090 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.685
2768 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị khoan cưa IPC Phẫu Thuật Thần Kinh | NT IPC FULL OPTIONS | EC300 |  | Dominica | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2524000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-01T09:10:50.136 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-06T09:39:19.122
2769 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai 12 kênh dành cho người nghe kém từ trung bình đến nặng | Sound XC 5-R312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 40300000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 47/125 dB; Số Kênh 12.</p><p>- Hiệu chỉnh máy qua phần mềm; Định hướng âm thanh.</p><p>-2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback).</p><p>-Kết nối bluetooth với các thiết bị điện thoại.</p><p>- Kết nối với phụ kiện không dây: Tivi...</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T10:55:13.355 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:13:42.353
2770 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế | UAM-8100 |  | Hàn Quốc | Maxstar industrial Co., ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 18700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy nén ép có màn hình LCD và điều khiển từ xa</strong></p><p><strong>(Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế)</strong></p><p><strong>Model: UAM-8100</strong></p><p><strong>Hãng: Maxstar</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Bao tay: 01 Cái</p> <p>Bao eo: 01 Cái</p> | <p>Số khoang hơi: 4</p> <p>Màn hình hiển thị: LED</p> <p>Bơm có độ ồn thấp</p> <p>Cung cấp kèm điều khiển từ xa</p> <p>Nguồn cấp: 230/50Hz/30W</p> <p>Kích thước sản phẩm: 190x230x130mm</p> <p>Trọng lượng: 2,3kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-11T11:50:11.282 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:41:48.742
2771 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Clinitek Novus | Clinitek Novus |  | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG |  | Nhóm null |  |  | 2300000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máyphân tích nước tiểu</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hoàn toàn tự động</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">CLINITEK Novus™ kết</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp công nghệ phân tích sử</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">dụng hóa chất khô với dạng</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">cassette dễ sử dụng giúp cải</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">thiện độ chính xác của kết</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">quả và tăng cường năng suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">làm việc của phòng xét</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">nghiệm. </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máy cung cấp xét nghiệm với</span></p><p>đầy đủ các thông số và</p><p>công suất lên đến 240</p><p>test/giờ, CLINITEK Novus</p><p>giúp sắp xếp hợp lý công</p><p>việc, đơn giản hóa việc xét</p><p>nghiệm nước tiểu hay làm</p><p>các mẫu khẩn cấp đồng</p><p>thời đưa ra kết quả nhất</p><p>quán với chất lượng cao</p><p>ngay cả trong giờ cao điểm.</p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máy phân tích nước tiểu hoàn toàn tự động Clinitek Novus</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hoạt động tin cậy, với đầy đủ</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">các thông số và kết quả được</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">tiêu chuẩn hóa theo tất cả các</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hệ thống phân tích nước tiểu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">của Siemens.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG | 2020-11-30T13:23:35.745 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG | 2020-11-30T14:45:30.723
2772 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn Mổ Treo Trần 2 Nhánh | LD10.02 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 620000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH </strong></p><p><em>Model:</em> LD10.02</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> |  |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Công nghệ LED thế hệ mới </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô- đun&nbsp;LED&nbsp;cao cấp đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi mô- đun&nbsp;LED có thể được thay đổi riêng trong trường hợp có lỗi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ cao 50.000 giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh nhiệt độ màu&nbsp;3000-5000 °K</p><p>Đầu đèn thiết kế đặc biệt</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đầu với khí động lực học thấp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lấy nét thủ công có thể được điều chỉnh bằng cả tay cầm và bảng điều khiển</p><p>Chế độ nội soi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn có thể chuyển sang chế độ nội soi ( endoscopy ) bằng một nút duy nhất</p><p>Bảng điều khiển</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng 4.3” LCD và bảng điều khiển đèn LED cho tất cả các model.</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:04:57.715 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02T17:04:57.807
2773 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai 8 kênh dành cho người nghe kém từ trung bình đến nặng | Sound XC 3 - R312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 26000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 47/125 dB; Số Kênh 8.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Hiệu chỉnh máy qua phần mềm; Định hướng âm thanh.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-2 chương trình nghe tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback).</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Kết nối bluetooth với các thiết bị điện thoại.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Kết nối với phụ kiện không dây: Tivi...</span></p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T10:34:32.683 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:14:29.989
2774 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in phim X-quang | Máy in phim khô Laser X-quang Trimax | Trimax TX55 |  |  | Carestream Health Inc |  |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Máy in phim khô Laser Trimax TX55 </strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><span style="color: black;">- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</span></p><p><span style="color: black;">- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</span></p><ul><li><span style="color: black;">Chất lượng hình ảnh in laser:</span></li></ul><p><span style="color: black;">- Công nghệ laser tiên tiến.</span></p><p><span style="color: black;">- 508 laser pixels mỗi inch.</span></p><p><span style="color: black;">- 50 micron laser spot spacing.</span></p><p><span style="color: black;">- 14-bit pixel depth architecture.</span></p><ul><li><span style="color: black;">Tốc độ in:</span></li></ul><p><span style="color: black;">- Thời gian in tấm đầu: 100 seconds.</span></p><p><span style="color: black;">- lên đến 65 film mỗi giờ: 14 x 17 in. (35 x 43 cm).</span></p><p><span style="color: black;">- lên đến 100 film mỗi giờ: 8 x 10 in. (20 x 25 cm).</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Máy in phim Trimax TX55 hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao, cung cấp hình ảnh in laser khô và khả năng tương thích với đầy đủ các ứng dụng hình ảnh, bao gồm số hóa Chụp X Quang (CR), Chụp X Quang kỹ thuật số (DR), hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, CR-chụp nhũ ảnh và lĩnh vực nha khoa toàn cảnh kỹ thuật số.</span></p> |  |  | <p><strong>Như file đính kèm</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-25T11:11:28.200 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-25T11:11:29.018
2775 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải tự động | 1046 |  | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG |  | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải đồ 5 thông số</p> |  | <p>TCO2</p> | <p>Potassium ion (K+) 0.50 - 15.00 mmol/L 0.01 mmol/L ≤1.0 % ≤3.0 %Sodium ion (Na+) 80.0 - 200.0 mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0 % ≤3.0 %Chloride ion (Cl-) 80.0 - 200.0 mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0 % ≤3.0 %Ionized calcium (Ca++) 0.50 - 5.00 mmol/L 0.01 mmol/L ≤2.0 % ≤5.0 %Lithium ion (Li+) 0.10 – 4.00 mmol/L 0.01 mmol/L ≤3.0 % ≤5.0 %Hydrogen ion activity (pH) 6.80 - 8.00 0.01 ≤1.0 % ≤1.0 %Total Bicarbonate (TCO2) 5.0 - 50.0 mmol/L 0.1 mmol/L ≤3.0 % ≤5.0 %</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ hai tháng một lần miễn phí</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10T14:54:22.988 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10T14:54:23.065
2776 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C |  | Nhật Bản | Canon Inc. |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:35:30.176 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12T15:35:30.377
2777 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp chắp lẹo 4-1909T | 4-1909T |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3990000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>4-1909T</p><p>Lambert Chalazion Forceps, Medium, 12mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại vừa, đường kính đầu kẹp 12mm, bằng ti tan</p> |  |  | <p>4-1909T</p><p> Lambert Chalazion Forceps, Medium, 12mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại vừa, đường kính đầu kẹp 12mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T14:52:38.970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:05:30.204
2778 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Xương ghép Collagen khối + Beta TCP | Horien Biochemical Technology Co.Ltd. Đài Loan |  | Đài Loan | Horiba, Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 1390000 | t | Cái | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Xương ghép Collagen khối + Beta TCP</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hút máu nhanh tạo khung xương để xương nhân tạo đến bám vào. Xương nhân tạo đến đâu tiêu đến đó giúp khối xương hình thành là xương tự thân mới 100%</li><li class="ql-align-justify">Kích thích lành xương nhanh</li><li class="ql-align-justify">Trộn với xương tự thân lấy từ lỗ xương đặt Implant sẽ tăng thời gian tạo xương mới.</li><li class="ql-align-justify">Ghép xương trong ổ răng vừa nhổ giúp tái tạo xương mới nhanh</li><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng, đặc biệt khi nâng xoang kín</li><li class="ql-align-justify">Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng, cầm máu sau nhổ răng, che đậy các ổ khuyết hổng sau lấy xương tự thân, ghép mô liên kết</li><li class="ql-align-justify">Không hôi miệng</li><li class="ql-align-justify">Một trong những mặt hàng loại C hiếm hoi được cấp phép bởi BYT</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Xương khép Collagen khối + Beta TCP</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút máu nhanh tạo khung xương để xương nhân tạo đến bám vào. Xương nhân tạo đến đâu tiêu đến đó giúp khối xương hình thành là xương tự than mới 100%.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thích lành xương nhanh.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trộn với xương tự than lấy từ lỗ xương đặt Implant sẽ tăng thời gian tạo xương mới.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghép xương trong ổ răng vừa nhổ giúp tại tạo xương mới nhanh.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng, đặc biệt khi nâng xoang kín.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: cầm máu sau nhổ răng, che đậy các ổ khuyết hổng sau lấy xương tự thân, ghép mô liên kết.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không hôi miệng</p><p>Một trong những mặt hàng loại C hiếm hoi được cấp phép bởi BYT</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10T10:50:52.111 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31T00:00:11.798
2779 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ (Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh-đóng gói vô khuẩn tự động) | ASP-60 /PLUS |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 980000000 | t | Cái | false | 2021-01-14 | 2022-01-14 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong>Ứng dụng:</strong>&nbsp;Tiệt trùng plasma lạnh và đóng gói tự động vô trùng toàn bộ các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, dây nội soi, dụng cụ không chịu nhiệt chuyên khoa các loại…</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Máy đo kiểm tra trực tiếp hoạt tính buồng khử trùng ozone plasma (Handheld ozone monitor): 01 cái.</li><li>Hộp que test thử màu trực tiếp: 01 hộp (24 que/hộp)</li><li>Đồng hồ lưu lượng oxy cấp vào: 01 bộ.</li><li>Túi đóng gói PA tiêu chuẩn: 700 cái.</li><li>Túi đóng gói PE tiêu chuẩn: 700 cái.</li><li>Kính UV: 01 cái.</li><li>Dung dịch thử màu (Ozone test): 10 bình (10ml/bình)</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Sử dụng nguồn vào là oxy y tế (từ oxy trung tâm của bệnh viện hoặc bình ngoài) để tạo ra ozone plasma lạnh ở nhiệt độ thấp (6 độ C ÷ 10 độ C).</li><li>Công nghệ khử khuẩn trực tiếp: khí ozone plasma lạnh được tạo ra sẽ bơm trực tiếp vào túi dụng cụ để khử trùng trực tiếp bởi oxy nguyên tử.</li><li>Sử dụng vật tư tiêu hao đầu vào là khí oxy y tế nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe nhân viên y tế.</li><li>Tích hợp khâu xử lý lưu trữ cuối cùng bằng hệ thống UVc đa chiều siêu bền.</li><li>Đối tượng phục vụ rất rộng và phù hợp nhu cầu thông dụng hằng ngày tại bệnh viện: dụng cụ kim loại, dụng cụ không chịu nhiệt, ống dây máy thở, ambu, mặt nạ, chai lọ, ống hút, dây nội soi, dụng cụ thăm khám lâm sàng…</li><li>Hóa chất tiêu hao, vật tư bao bì tiêu hao không phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị cùng với chi phí vận hành thấp.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz /1 pha</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 300 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 50C đến 400C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul> |  | <p><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></p><ul><li>Tự động tạo ozone plasma lạnh từ nguồn oxy cấp vào để phun vào lòng các túi đựng dụng cụ để khử khuẩn vô trùng trước khi đóng gói.</li><li>Kiểm tra hoạt tính gián tiếp bằng hệ thống ozone test thuốc thử màu.</li><li>Kiểm tra hoạt tính trực tiếp buồng khử trùng bằng máy đo cầm tay kèm theo (Handheld ozone monitor), hoặc bằng que test đổi màu (ozone test strips).</li><li>Tự động đóng gói/ hàn kín miệng túi PA đựng dụng cụ trong môi trường ozone lạnh nồng độ cao.</li><li>Tự động ngắt hoạt động hệ thống khi hết oxy ngõ vào ( hiển thị màn hình LED)</li><li>Tự động đo lường và kiểm soát năng lượng tia UV, hiển thị trên màn hình điện tử<strong>Chức năng hiển thị, cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li><li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý ra màn hình LED trước mặt máy. Vì vậy, nhân viên y tế dễ dàng kiểm tra hoạt động thực của máy vào mọi thời điểm.</li><li>Đèn cảnh báo hết oxy ngõ vào và ngắt hoạt động.</li><li>Màn hình hiển thị thời gian xử lý và đèn báo các công đoạn.</li><li>Đèn báo hệ thống Ozone plasma đang hoạt động.</li><li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu.</li><li>Tự động khóa nắp trong suốt quá trình xử lý và tự động mở nắp sau khi xử lý xong, bảo đảm an toàn cao cho nhân viên vận hành.</li></ul><p><br></p> | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP</strong></p><p><em>(MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p><p><strong>(AutoSterPack series ASP)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model:&nbsp;ASP- 60 /PLUS</strong></p><p><strong>Nhn hiệu : HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2021</strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng&nbsp;nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế</em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa&nbsp;của nhà sx&nbsp;(CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản&nbsp;công bố tiêu chuẩn</em>&nbsp;<em>nhà&nbsp;sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+ Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và&nbsp;Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+&nbsp;Bộ&nbsp;hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-14T10:25:39.325 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-28T08:24:40.386
2780 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiêt bị khía da mắt lưới | Dao khía da mắt lưới | Rosenberg Mesher |  | Israel | 4Med Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 430000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-06-30 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Rosenberg Mesher</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất : 4MED-Israel</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Israel</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-28T15:20:44.793 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN | 2020-12-28T15:20:45.004
2781 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường kéo giãn cột sống | PN34LCS.3 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 15000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p><span style="color: black;">- Sản phẩm mới 100%.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước sản phẩm: R x D x C = 600 x 2000 x 700 mm</span></p><p><span style="color: black;"> Khung giường inox, nệm mousse bọc simily</span><strong style="color: black;">.</strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">- Sản phẩm mới 100%.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước sản phẩm: R x D x C = 600 x 2000 x 700 mm</span></p><p><span style="color: black;"> Khung giường inox, nệm mousse bọc simily</span><strong style="color: black;">.</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:04:05.689 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:04:05.724
2782 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân tay quay | BP-200 |  | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 73000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Giường cấp cứu nhi 2 tay quay, điều chỉnh phần lưng và đầu gối bằng tay. Thành giường có thể điều chỉnh chiều cao 3 nấc, giúp chăm sóc trẻ dễ dàng hơn</p><p>- Khung giường được sơn tĩnh điện</p><p>- Vận hành bằng tay</p><p>- Có thể điều chỉnh phần lưng và đầu gối</p><p>- Có thể điều chỉnh chiều cao thành giường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T17:22:43.961 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:46:30.397
2783 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Medisafe Fit C | MS*FR301BM1 |  | Trung Quốc | Terumo Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1320000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Thời gian đọc kết quả 9 giây, kích cỡ mẫu máu 0.8 µL, máy tự động mã hóa que, chức năng đánh dấu kết quả sau khi ăn. Màn hình chắc chắn, có đèn nền hỗ trợ trong bóng tối giúp dễ nhìn. Tiêu chuẩn ISO 15197</p><p> Đơn vị đo: md/dl</p> |  |  | <p> Thời gian đọc kết quả 9 giây, kích cỡ mẫu máu 0.8 µL, máy tự động mã hóa que, chức năng đánh dấu kết quả sau khi ăn. Màn hình chắc chắn, có đèn nền hỗ trợ trong bóng tối giúp dễ nhìn. Tiêu chuẩn ISO 15197</p><p> Đơn vị đo: md/dl</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:40:11.792 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:40:11.900
2784 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Máy Theo Dõi Bệnh Nhân 8 Thông Số | M777 |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>Máy Theo Dõi Bệnh Nhân 8 Thông Số</p><p>Model: M777</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: ANH QUỐC (EU)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T14:35:17.380 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T14:35:17.430
2785 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm trẻ sơ sinh composite | BIS 4-3 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  |  | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để tắm cho trẻ sơ sinh</p> |  |  | <p>Kích thước: 1.900 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-16T21:06:32.480 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:01.232
2786 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy chụp X-quang răng cận chóp | OWANDY-RX |  | Pháp | Owandy Radiology Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2020-12-30 | <p><strong>MÁY CHỤP X-QUANG RĂNG (CẬN CHÓP)</strong></p><p>Model: OWANDY-RX</p><p>Hãng sản xuất: OWANDY</p><p>Xuất xứ: PHÁP</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 đầu đèn phát tia X</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cánh tay đòn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cánh tay mở rộng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bảng điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 nút bấm chụp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy quét phim CR</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 sách hướng dẫn</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn: Lớp 1 loại B (EN 60601-1)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 110/220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn phát HF: khoảng 60, 65 hoặc 70 , 6mA</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cỡ tiêu điểm: 0,4mm (IEC 336)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phát tia: 0,01-2 giây ( 36 bước)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD: 84x45mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ vi xử lý kiểm soát thời gian: </p><p class="ql-align-justify">- Cài đặt loại răng</p><p class="ql-align-justify">- Cài đặt giải phẫu bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng thời gian tiếp xúc được lập trình trước: loại phim D, E, F</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống kỹ thuật số: cảm biến CCD và CMOS, tấm ảnh, thời gian biểu có thể cấu hình.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ tiêu điểm đến da: 20cm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng ống chuẩn trực:&nbsp;đường kính 55mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay mở rộng: 30, 60, 80cm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn: bộ điều khiển thời gian (cáp 20m), xe đẩy, nút chụp không dây, ống tia catode dài</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống chuẩn trực: 35x45mm, 25x35mm, 20x30mm.</p><p><br></p> |  | bóng phát tia, main xử lý,.. |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-30T12:00:29.004 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30T00:00:01.370
2787 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Check |  | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1350000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp bắp tay tự động CHECK (Medel - Ý)</strong><br /> Model CHECK là một trong những máy cao cấp nhất của hãng, trang bị đầy đủ các tính năng và công nghệ mới nhất giúp kết quả đo chính xác và tin cậy hơn. Medel CHECK giúp theo dõi và kiểm soát huyết áp của bệnh nhân, đặc biệt những người già, người bệnh tim mạch hoặc có tiền sử liên quan tới tim mạch, huyết áp.<br /> Medel CHECK là máy đo huyết áp bắp tay hoàn toàn tự động, máy được trang bị tính năng T3 cho phép đọc kết quả trung bình của 3 lần đo gần nhất trong 15 phút. Medel CHECK có màn hình lớn và đèn nèn dễ đọc kết quả, thậm chí cả trong bóng tối hoặc ở các môi trường thiếu sáng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12T16:53:38.533 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:00.935
2788 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị phục hồi chức năng 3 trong 1 | PN23 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 5000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p><span style="color: black;">- Sản phẩm mới 100%.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập phục hồi cơ khớp.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập mạnh các cơ bên phần không cử động.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập khả năng phục hồi phản xạ dây thần kinh.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập kéo căng, duỗi, co giãn các khớp tay, chân.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thích tuần hoàn máu cung cấp trở lại các vùng bị tê liệt.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%).</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">- Sản phẩm mới 100%.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập phục hồi cơ khớp.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập mạnh các cơ bên phần không cử động.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập khả năng phục hồi phản xạ dây thần kinh.</span></p><p><span style="color: black;"> Tập kéo căng, duỗi, co giãn các khớp tay, chân.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thích tuần hoàn máu cung cấp trở lại các vùng bị tê liệt.</span></p><p><span style="color: black;"> Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%).</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:05:54.616 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:05:54.645
2789 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy điện chuyển ion | K1-1401 |  | Hàn Quốc | K1med Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 175950000 | t | Bộ | false | 2021-01-12 | 2021-06-30 | <p>Máy điện chuyển ion</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T15:38:40.115 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T15:38:40.210
2790 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LF3 | TE-LF630 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:55:32.231 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:55:32.297
2791 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai 20 kênh dành cho người nghe kém từ trung bình đến nặng | Sound XC 9-R312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 78000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng</p> |  |  | <p>&nbsp;Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 47/125 dB; Số Kênh 20.</p><p>- Hiệu chỉnh máy qua phần mềm; Định hướng âm thanh.</p><p>-2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback).</p><p>-Kết nối bluetooth với các thiết bị điện thoại.</p><p>- Kết nối với phụ kiện không dây: Tivi...</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T11:13:23.977 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:39:23.119
2792 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN ĐỘ PHÂN GIẢI CAO (HRM) ÁP SUẤT, PH VÀ TRỞ KHÁNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA | CLIPPER |  | Italy | Medica S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN ĐỘ PHÂN GIẢI CAO (HRM) ÁP SUẤT, PH VÀ TRỞ KHÁNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: CLIPPER</strong></p><p><br></p><p>Hã<strong>ng sản xuất: MEDICA/Ý</strong></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: Ý</strong></p> |  |  | <p>o&nbsp;&nbsp;CLIPPER là một hệ thống chẩn đoán đa kênh được thiết kế để thực hiện các bản ghi tĩnh độ phân giải cao và độ nét cao về áp suất, pH và trở kháng.</p><p>o&nbsp;&nbsp;CLIPPER được thiết kế để kiểm tra độ phân giải cao của đường tiêu hóa (thực quản, ruột nhỏ, đường mật, hậu môn trực tràng, ruột kết).</p><p>o&nbsp;&nbsp;CLIPPER là một hệ thống PC, nơi tất cả dữ liệu được truyền. Mô-đun thu nhận ACQ-HR là một thiết bị tiêu thụ điện năng thấp, được cấp nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính. Máy tính phải được cách ly khỏi đường cấp điện chính bằng biến áp cách ly AC / AC cấp y tế.</p><p><em>Nó tương thích với một số ống thông có độ phân giải cao áp suất, pH và trở kháng (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các kênh này) với cấu hình tối đa sau:</em></p><p><strong>PHẦN MỀM</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các giá trị áp suất được hiển thị ở chế độ đường viền, theo dấu thông thường hoặc kết hợp cả hai. Biểu đồ hiển thị áp suất được mã hóa bằng màu, áp suất càng cao thì sự dịch chuyển về phía màu đỏ càng lớn. Dọc theo trục tung, nó được thể hiện vị trí của các kênh trong khi trục hoành hiển thị thời gian.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm thực hiện phân tích nhanh chóng và chính xác và tính toán các thông số được xác định bởi nhiều tác giả và được thu thập trên tạp chí Neurogastroenterology &amp; Motility. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ứng dụng phần mềm cho các vùng GI khác nhau (Thực quản, Hậu môn trực tràng, v.v.) có điểm chung là tính linh hoạt trong phân tích để cho phép không chỉ các phân tích tiêu chuẩn mà còn cho phép các phân tích tùy chỉnh cho các mục đích nghiên cứu và điều tra sâu hơn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:53:36.550 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:53:36.621
2793 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | BA200 |  | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 791000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">BA200 - Máy xét nghiệm sinh hóa để bàn cho các xét nghiệm cấp cứu và thường quy</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Trải qua 35 năm lịch sử của Biosystem, S.A đã phát triển các sản phẩm IVD tại nhà máy ở Barcelona (Tây Ban Nha). Chất lượng của các các sản phẩm, cùng với chính sách đồng hành hỗ trợ đến từng khách hàng là triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với các kinh nghiệm có được, chúng tôi xin giới thiệu hệ thống máy phân tích để bàn với các cải tiến ưu việt nhất về điện tử, thiết kề và độ chính xác. BA200 là máy mới nhất gia nhập gia đình BA, cùng với BA400 đem đến nhiều sự lựa chọn tối ưu cho các phòng xét nghiệm có sự quan tâm về vấn đề giá cả và chất lượng.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Đường chuẩn linh hoạt với công nghệ LED thông minh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Số lượng mẫu và thuốc thử lớn (88 vị trí), có độ linh hoạt cao</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cao về liều lượng</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Barcode dành riêng cho thuốc thử </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống rotor phản ứng có rửa tự động</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn với bảo trì thấp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công suất thực tế đạt 200 xét nghiệm/giờ</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-14T14:10:55.577 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-28T08:51:36.173
2794 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | LOGIQ P7 |  |  | GE Ultrasound Korea Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu</p><p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò</p><p>Model: LOGIQ P7</p><p>Đơn vị tính: Hệ thống</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T14:51:38.745 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-01T14:51:38.811
2795 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật | OTV-S200 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật bao gồm các thiết bị, dụng cụ sau:</p><p>-01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-01 Ống nội soi đường mật video: CHF-V2</p><p>-01 Máy tán sỏi: EL-27Compact (A2548)</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: WA23080A</p><p>-&nbsp;05 Que tán sỏi: A2335</p><p>-&nbsp;05 Rọ lấy sỏi: NT4W30115</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)</p> |  |  |  | <p>Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng. </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-25T11:43:49.608 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-25T11:43:49.689
2796 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 570 Lít 2 Cửa Tự Động | AZTECA A-6612 |  | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">Model: Azteca A-6612</strong></p><p><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: CELITRON </strong></p><p><strong style="color: black;">Nước sản xuất: HUNGARY (EU)</strong></p><p><strong style="color: black;">Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong style="color: black;">Tiêu chuẩn: </strong>CE, 13485,17665-1:2006, EN ISO 14971.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Thiết kế hai cửa trượt tự động đóng mở bằng hệ thống vi xử lý. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu, cảm ứng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hệ thống tái chế nước để tiết kiệm chi phí, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Mặt trước bằng vật liệu thép không rỉ, đảm bảo độ an toàn tiệt trùng. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hệ thống thiết kế khép kín đảm bảo mỹ thuật, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in được thiết kế tích hợp đẹp mắt.</span></p> |  |  |  | <ul><li>Thời gian giao hàng: 16 - 18 tuần.</li><li>Có chứng chỉ xuất cứ (CO), Chứng chỉ chất lượng (CQ)</li></ul> |  |  |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T14:54:09.824 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30T14:54:09.928
2797 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp hình đáy mắt và chụp cắt lớp võng mạc RS-330 | RS-330 |  | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-03-31 | <p>Máy chụp cắt lớp võng mạc RS-330 và phụ kiện</p> |  |  | <p>Vui lòng xem thông tin đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-10T14:46:34.894 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-10T15:21:40.237
2798 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính loa trong tai 16 kênh dành cho người nghe kém từ trung bình đến nặng | Sound XC 7-R312 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 59700000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến nặng</p> |  |  | <p>&nbsp;Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 47/125 dB; Số Kênh 16.</p><p>- Hiệu chỉnh máy qua phần mềm; Định hướng âm thanh.</p><p>-2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback).</p><p>-Kết nối bluetooth với các thiết bị điện thoại.</p><p>- Kết nối với phụ kiện không dây: Tivi...</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T11:03:29.820 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:39:42.428
2799 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng (hàn) túi | HM 780 DC |  |  | HAWO GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Đức | Nhóm null |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-06-30 | <p><strong>Tên thiết bị: MÁY ĐÓNG (HÀN) TÚI</strong></p><p><strong>Model: HM 780 DC</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hawo GmbH</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</strong></p><p><strong>﻿Điện áp hoạt động: 100/115/230 V,</strong></p><p><strong>Tần số: 50 Hz.</strong></p><p><strong>Tiêu chuẩn: ISO 9001</strong></p> |  |  |  | <ol><li>Vận chuyển, giao hàng tại Hà Nội.</li><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.</li><li>Cung cấp đầy đủ kịp thời với giá ưu đãi các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế 10 năm kể từ sau giao hàng.</li></ol> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-12-10T13:09:32.140 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-12-10T13:09:32.186
2800 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đo đường huyết | Medisafe Fit Smile | MS*FR501WM1 |  | Trung Quốc | Terumo Corporation |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2750000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Thiết kế thân thiện, dễ sử dụng ngay cả cho người lớn tuổi và người sử dụng lần đầu, tự mã hóa que, không bị ảnh hưởng của đường maltose và oxy, cho kết quả tương thích máy Cobas Integra 400 plus, kết quả đường huyết được mã hóa theo màu, hiển thị trực quan. Bộ nhớ: 500 lần đo. Pin 3A x 2. Đơn vị đo: mg/dl.</p> |  |  | <p> Thiết kế thân thiện, dễ sử dụng ngay cả cho người lớn tuổi và người sử dụng lần đầu, tự mã hóa que, không bị ảnh hưởng của đường maltose và oxy, cho kết quả tương thích máy Cobas Integra 400 plus, kết quả đường huyết được mã hóa theo màu, hiển thị trực quan. Bộ nhớ: 500 lần đo. Pin 3A x 2. Đơn vị đo: mg/dl.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:43:59.377 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T09:43:59.501
2801 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 16 kênh công suất trung bình | Beat SHD 7-RS13 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 54600000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến sâu.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 16; Công suất: 83/143;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 4 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét, trung thực.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:49:24.365 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T17:04:24.634
2802 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 1 chip CCD | 16-2017 |  | Đức | Ackermann Instrumente GmbH |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM |  | Nhóm null |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 1 chip CCD</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-01-12T15:40:09.500 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-01-12T15:40:09.593
2803 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM730 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:56:12.081 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:56:12.125
2804 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động | RT-2204C |  | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 84000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p><strong>Tính năng nổi bật.</strong><br /> - Màn hình cảm ứng lớn 6' dễ dàng sử dụng và vận hành.<br /> - Tiết kiệm hóa chất với: 25ul cho APTT, TT, FIB và 40ul cho PT<br /> - 24 vị trí đặt mẫu đo.<br /> - 4 kênh đo, phân tích 4 thông số khác nhau.<br /> - Tốc độ test: Bình thường 20-60s, tối đa 600s.<br /> - Công nghệ quang với anh sáng tán xạ và phân tích phần trăm.<br /> - Tự động kiểm tra lỗi khi khởi động máy.<br /> - Bộ nhớ lưu 5000 kết quả.<br /> - Tương thích với bàn phím và chuột có cổng USB.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-10T12:00:14.142 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31T00:00:06.936
2805 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh điều khiển bằng điện | E18 |  |  | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 34800000 | t | Cái | false | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p><strong>Giường bệnh điều khiển bằng điện:</strong></p><ul><li>Model: E18</li><li>Hãng sx: Eryou</li><li>Sản xuất: China</li><li>Sản phẩm mới 100% năm 2020</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-01T15:17:29.008 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-01T15:17:29.055
2806 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa dụng cụ | MAT LD500 -E2 |  |  | Antonio Matachana, S.A. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><strong>Tên thiết bị:</strong> Máy rửa dụng cụ</p> <p>- Sản xuất năm 2020; Mới 100%</p> <p>- Xuất xứ: Đan Mạch</p> <p>- Dung tích: 260 lít; Loại hai cửa</p> <p>-&nbsp;Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485; ISO 9001</p> <p>- Nguồn điện: 3 phase&nbsp; 400V-50Hz</p> |  |  |  | <p>1. Vận chuyển, bàn giao và lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p> <p>2. Vận hành chạy thử, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho cán bộ nhân viên trực tiếp sử dụng máy.</p> <p>3. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.</p> <p>4. Bảo dưỡng định kì 03 tháng một lần trong thời gian bảo hành.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-10-30T17:33:27.716 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-11T08:32:20.801
2807 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống tán sỏi nội soi đường mật Visera Elite II | OTV-S200 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-27 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật</p> |  |  |  | <ul><li>Giao hàng, lắp đặt và HDSD tại đơn vị sử dụng</li><li>Bảo hành 12 tháng</li><li>Bảo trì 06 tháng/lần trong thời gian bảo hành</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-11-27T17:16:59.431 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-11-27T17:24:08.933
2808 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp chắp lẹo 4-1908T | 4-1908T |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3990000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>4-1908T Kẹp chắp lẹo / Lambert Chalazion Forceps, Small, 8mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, đường kính đầu kẹp 8mm, bằng ti tan</p> |  |  | <p>4-1908T Kẹp chắp lẹo / Lambert Chalazion Forceps, Small, 8mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, đường kính đầu kẹp 8mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:04:38.011 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:06:17.305
2809 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ | CETUS x 15 |  | Đức | aXcent medical GmbH. |  |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Đức | Nhóm 3 |  |  | 222970000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>-&nbsp;Thiết bị mới 100%</p><p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;Nguồn AC 100-250 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ: 5-40°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm: &lt;80%</p><p>-&nbsp;Phạm vi bệnh nhân: Người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30T12:00:47.920 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15T12:15:49.367
2810 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng chân | RUN-700/TR |  | Italy | Runner S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 207822000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-03-31 | <p><strong>Xe đạp tập màn hình&gt;10 inch, trở kháng điện sử dụng hệ điều hành linux</strong></p><p><strong>Model: RUN-700/TR</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: RUNNER S.r.l</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Màn hình &gt;10inch: 01 cái</p> <p>Hệ điều hành: OS Linux</p> <p>Thẻ nhớ: 8GB</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Chiều rộng: 53cm</p> <p>Chiều dài: 110cm</p> <p>Chiều cao: 130cm</p> <p>Trọng lượng: 60kg</p> <p>Nguồn: 100-240V~50-60Hz 1.6-0.7A</p> <p>Truyền động bằng xích</p> <p>Tốc độ: 3-130 RMP</p> <p>Số vòng/phút hiển thị bằng đèn led màu ở màn hình trên bảng điều khiển</p> <p>Tăng mức trở kháng: từng 1W</p> <p>Bệnh nhân dễ dàng ngồi vào thiết bị</p> <p>Yên xe có thể tùy chỉnh theo chiều cao bệnh nhân từ 120cm đến 210cm</p> <p>Tải trọng tối đa: 180kg</p> <p>Chứng chỉ: Công bố hợp chuẩn EEC93/42</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-04T11:58:24.983 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:42:11.491
2811 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | HỆ THỐNG ĐO NHU ĐỘNG DẠ DÀY- THỰC QUẢN, TĨNH VÀ ĐỘNG | DYNOSMART SAU |  | Italy | Medica S.p.A |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 2750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG ĐO NHU ĐỘNG DẠ DÀY-&nbsp;THỰC QUẢN, TĨNH VÀ ĐỘNG</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: DYNOSMART SAU</strong></p><p><br></p><p>Hã<strong>ng sản xuất: MEDICA/Ý</strong></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: Ý</strong></p> |  |  | <p><strong>Đặc tính và thông số máy chính</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DYNO® SMART dựa trên một bảng chuyển đổi nâng cao được gọi là SAU cung cấp các khả năng nâng cao mới.</p><p><strong>Bơm nhu động.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm truyền dịch 8 kênh với ống mao dẫn bằng nhựa có thể thay thế dễ dàng.</p><p><strong>Máy nén </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí để điều khiển hệ thống bơm. Được trang bị nguồn điện y tế và bộ lọc vi khuẩn để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho bệnh nhân.</p><p><strong>GÓI PHẦN MỀM DYNO 3000</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DYNO 3000 là nền tảng chung để quản lý tất cả các xét nghiệm nhu động GI và đo pH dạ dày thực quản, cả tĩnh và lưu động.</p><p><br></p><p><strong>ỨNG DỤNG RỘNG RÃI</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế thực quản</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cố định của cơ thắt thực quản dưới và trên.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhanh (liên tục)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng Vector</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thư giãn cơ vòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhu động của thực quản.</p><p><br></p><p><strong>Phép đo PH dạ dày thực quản</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một mình hoặc kết hợp với ghi áp kế dài hạn.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Phép đo ruột</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Để nghiên cứu tổ hợp vận động</p><p><br></p><p><strong>Áp kế hậu môn trực tràng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm kéo qua điểm dừng nghỉ và trong khi ép.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhanh chóng kéo qua</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng Vector</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thư giãn cơ vòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phản xạ ức chế hậu môn Recto (RAIR)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuân thủ trực tràng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm giác trực tràng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi đồng thời áp suất và EMG.</p><p><br></p><p><strong>Có thể trang bị thêm gói phần mềm tập phản hồi sinh học</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các giao thức dựa trên 1 hoặc 2 kênh áp suất, 1 hoặc 2 kênh EMG hoặc các kênh kết hợp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:56:44.371 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-14T15:56:44.434
2812 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 8 kênh công suất nặng | Beat SHD 3-RS675 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém từ nặng đến sâu.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 83/145;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:59:00.892 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T17:03:41.430
2813 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng khí EO | Deltaclave E.O.G 600 |  |  | Delta Medical System Corporation |  | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 792000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG khí EO </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>Deltaclave E.O.G 600</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: </strong><strong>DELTA</strong><strong style="color: red;"><em> </em></strong><strong style="color: black;">MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-04T11:56:24.501 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-04T11:56:24.549
2814 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm khí máu | EasyBlood Gas | EasyBloodGas analyzer 6001 |  | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p>Máy xét nghiệm khí máu</p><p>Model: EasyBlood Gas</p><p>Hãng/ Nước sản xuất: Medica/ Mỹ</p><p><strong>Cấu hình</strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng</p> |  |  | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng</p><p>Máy xét nghiệm khí máu EasyBlood Gas dễ sử dụng, dễ bảo trì, dễ quản lý dữ liệu.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-20T13:37:25.942 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-20T13:37:25.993
2815 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu UA-66 | UA-66 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <h1>MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU</h1> <p><b>MODEL : UA-66</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li><strong>Chỉ số xét nghiệm</strong></li> </ol> <ul> <li>Urobilinogen (Muối mật)</li> <li>Bilirubin (Sắc tố mật)</li> <li>Ketone (Xêton)</li> <li>Blood</li> <li>Protein</li> <li>Nitrit</li> <li>Leukocytes (Bạch cầu)</li> <li>Glucose (Đường)</li> <li>Specific Gravity (Tỷ trọng)</li> <li>Ascorbic Acid</li> <li>pH.</li> </ul> <ol style="list-style-type:lower-alpha;"> <li value="2"><strong>&nbsp;Bộ phận quang học</strong></li> </ol> <ul> <li>Nguyên tắc đo: quang phổ kế theo nguyên lý phản quang.</li> <li>Kính lọc đơn sắc: 3 bước sóng 557nm, 620nm, 656nm.</li> </ul> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Tốc độ</strong></p> <ul> <li>60 hoặc 120 xét nghiệm/giờ</li> </ul> <p><strong>&nbsp;d) Màn hình hiển thị</strong></p> <ul> <li>LCD, độ phân giải 240 x 126</li> </ul> <p><strong>e) Bộ nhớ</strong></p> <ul> <li>1000 kết quả</li> <li>Máy in</li> <li>Máy in nhiệt tích hợp trong máy, cỡ giấy 57mm</li> </ul> <p><strong>f) Môi trường làm việc</strong></p> <ul> <li>Cổng R232 nối máy tính</li> <li>Nhiệt độ: 5ºC – 40ºC, Độ ẩm: 30%– 80%</li> <li>Nguồn điện: 110V hoặc 220V ± 10%, 50/60 Hz</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>g) Trọng lượng và kích thước</strong></p> <ul> <li>Kích thước: 100mm(Cao)x360mm(Rộng)x300mm(Sâu)</li> <li>Trọng lượng: 3.8 Kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.281 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.192
2816 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước | Amaro 5000 Model AJC 7070100-2D |  |  | A.J. Costa |  | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-31 | <p><strong>1. Tên thiết bị: </strong></p> <p>Máy hấp tiệt trùng hơi nước</p> <p>- Model: Amaro 5000 AJC 7070100-2D</p> <p>- Hãng sản xuất: A.J.Costa</p> <p>- Nước sản xuất: Bồ Đào Nha.</p> <p>- Năm sản xuất: 2020,</p> <p><strong>2. Thông số cơ bản: </strong></p> <p>- Dung tích 490 lít, hai cửa.</p> <p>- Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: EN ISO 13485, EN ISO 9001 hoặc tương đương.</p> <p>- Nguồn điện: 380V/3 pha, 50Hz</p> <p>- Điều kiện hoạt động:</p> <p>- Nhiệt độ: 15-35 °C.</p> <p>- Độ ẩm: 0- 80%</p> |  |  |  | <p>1. Bàn giao, lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng. Hướng dẫn vận hành thiết bị thành thạo cho người sử dụng.</p> <p>2. Bảo hành thiết bị 12 tháng kể từ ngày bàn giao - nghiệm thu hoàn thành. Đưa thiết bị vào sử dụng.</p> <p>3. Bảo dưỡng định kì 3 tháng 1 lần trong thời gian bảo hành.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-10-27T11:31:02.775 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2020-11-11T10:08:56.174
2817 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống số hóa X quang | Bộ chuyển đổi số hóa X Quang | CR 10-X |  | Đức | Agfa NV |  |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2558317160 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p>Bộ chuyển đổi số hóa Xquang và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-10-22T11:19:10.313 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-01-19T14:21:33.273
2818 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-50 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 405000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-06-01 | <p>Máy siêu am xách tay 2D, 2 đầu dò</p><p>&nbsp;</p> |  | <p><u>thông tin liên hệ: </u></p><p>0906 639 988</p> |  |  | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | theo tiêu chuẩn của công ty | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-10-22T17:06:03.323 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-19T15:16:02.194
2819 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 16 kênh công suất nặng | Beat SHD 7-RS675 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  |  | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 60700000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ nặng đến sâu.</p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 16; Công suất: 83/145;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 4 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T17:02:50.036 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T17:02:50.084
2820 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang cố định | Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số DR 2 tấm cảm biến phẳng | FDR Smart FGXR-68S |  | Hàn Quốc | DRGEM Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p> Năm sản xuất, chất lượng:&nbsp;2020 trở về sau, mới 100%</p><p> Chứng chỉ chất lượng: Đạt ISO 13485, EC</p><p> Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa: Lên tới 40ºC</p><p> Độ ẩm môi trường làm việc tối đa: Lên tới 75%</p><p> Nguồn điện sử dụng: 400/480 VAC, 3 pha, 50/60 Hz</p><p> </p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:54.032 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T11:34:27.978
2821 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn | Thiết bị chẩn đoán Helicobacter Pylori qua hơi thở PYtest | PYtest microCOUNT Lite- No.60495 |  | Australia,Mỹ | Tri-Med Distributors Pty Ltd. |  | ["2018"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 360000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MicroCOUNT Lite là một Máy Đếm Chất&nbsp;Lỏng Chớp Sáng đơn mẫu chuyên dụng&nbsp;được&nbsp;thiết kế để phân tích các mẫu PYtest để dò tìm sự nhiễm vi khuẩn&nbsp;Helic<em>obacter pylori</em>&nbsp;trong dạ dày. Máy microCOUNT Lite được thiết kế rất đơn giản, dễ sử dụng, thể hiện kết&nbsp;quả nhanh trên màn hình LCD, đồng thời kết hợp với quy trình kiểm tra chất lượng hàng ngày để đảm bảo sự vận hành phù hợp.&nbsp;Máy rất chắc chắn, có thể xách tay được và không cần phải bảo trì.&nbsp;Kết quả được thể hiện qua Độ Phân Hủy Mỗi Phút (DPM), là kết quả định tính được sử dụng cho xét nghiệm PYtest.</p> |  | <p>- Phần mềm và linh kiện&nbsp;kết nối giữa&nbsp;PC với hệ thống xét nghiệm, in và xuất dữ liệu kết quả, lưu trữ kết quả trên PC. Lập báo cáo và truy xuất thông tin bệnh nhân dễ dàng</p> | <p>&nbsp;<strong>Kích cỡ</strong></p> <p>&nbsp;Chiều ngang:&nbsp;36.2 cm ~ 14.25 inches</p> <p>&nbsp;Chiều cao:&nbsp;16.5 cm ~ 6.5 inches</p> <p>&nbsp;Bề sâu:&nbsp;25.4 cm ~ 10 inches</p> <p>&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;11.34 kg / 25 pound</p> <p>&nbsp;Số Serial:&nbsp;Nằm ở mặt sau máy</p> <p><strong>Nguồn điện:</strong></p> <p>&nbsp;115AC hoặc 230VAC - chuyển đổi tự&nbsp; động. Nguồn điện trong máy tự động&nbsp; thích nghi với bất kỳ điện thế nào&nbsp;trong khoảng 85V - 260V. Nên sử&nbsp; dụng thêm thiết bị lưu điện (UPS)&nbsp; khoảng 200 volt-ampere (VA).</p> <p><strong>LƯU Ý:</strong> nguồn điện cung cấp nên kết hợp với bộ phận tiếp đất thứ 3 để máy hoạt động ổn định và bền. KHÔNG NÊN dùng ba hay hai adaptor riêng rẽ.</p> | <p>- Chế độ bảo hành: 03 năm&nbsp;</p> <p>- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ&nbsp;bảo đảm các điều kiện để thiết bị hoạt động tốt.</p> <p>- Bố trí chuyên viên kỹ thuật đến tại chỗ hoặc qua điện thoại để hỗ trợ kỹ thuật&nbsp; 24/7 khi gặp sự cố.</p> <p>&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | 2020-11-10T11:56:21.633 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG | 2020-12-28T15:34:08.510
2822 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát kèm bộ dụng cụ | 1588 AIM |  | Mỹ | Stryker Endoscopy |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.483 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.483
2823 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nạo chắp 16-064 | 16-064 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2520000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>16-064 Nạo chắp / Meyerhoefer Chalazion Curette, Size 1-1.75mm</p> |  |  | <p>16-064 Nạo chắp / Meyerhoefer Chalazion Curette, Size 1-1.75mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:12:24.530 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T10:54:27.526
2824 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Hệ thống PHCN thực tế ảo cảm biến từ 3D tập vận động và nhận thức | FULL SET |  | Italy | Khymeia S.r.l. |  | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>Hệ thống PHCN thực tế ảo cảm biến từ 3D tập vận động và nhận thức</strong></p><p><strong>Model: FULL SET</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Khymeia Srl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p><strong>Module tập kỹ năng vận động</strong></p> <p><strong>Module tập nhận thức</strong></p> <p><strong>Module tập phát âm và tập nói </strong></p> <p><strong>Module tập tư thế</strong></p> <p><strong>Module chỉnh hình</strong></p> <p><strong>Module phục hồi chức năng tim phổi</strong></p> <p><strong>Module tay và cổ tay</strong></p> <p><strong>Module nhận dạng khuôn mặt</strong></p> <p><strong>Module thực tế ảo nhập vai</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Telecockpit</strong></p> <p>Đây là một trạm làm việc công nghệ tiên tiến được trang bị bộ giải mã video độc quyền, được sử dụng để quản lý các thiết bị từ xa hoặc tại nhà&nbsp; hoặc các hình ảnh y tế, bao gồm các hoạt động liên tục. Bác sỹ có thể theo dõi cùng lúc bệnh nhân và các hoạt động của họ.</p> <p><strong>VRRS Home tablet</strong></p> <p>Đây là hệ thống tiên tiến để tập luyện tại nhà hoặc tập luyện từ xa bao gồm 2 module:</p> <ul> <li>Tương tác trực tuyến với bệnh nhân theo thời gian thực</li> <li>Triển khai offline các bài tập đã được tùy biến, được hỗ trợ bởi hệ thống VRRS “smart virtual assistant”</li> </ul> | <p>Kích thước: 137mmx 70mm</p> <p>Trọng lượng: 4,6kg</p> <p>Kiểu: biến áp 1 pha hình xuyến</p> <p>Công suất: 600VA, tần số 50/60Hz, nguồn: 230V</p> <p>Dòng không tải: 20mA</p> <p>Bảo vệ chống quá nhiệt lên đến 100<sup>0</sup>C</p> <p>Tăng cường cách điện giữ sơ cấp và thứ cấp.</p> <p>Gia cường cách nhiệt ở lớp cuối</p> <p>Cách nhiệt 4KV giữa sơ cấp và thứ cấp.</p> <p>Xây dựng theo tiêu chuẩn EN 61558-2-4</p> <p>Tất cả các vật liệu sử dụng phù hợp tiêu chuẩn RoHS</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2020-11-03T14:08:52.245 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-01-21T12:42:55.753
2825 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/700SC |  |  | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>- Model: SIM.LED 700/700 SC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độ</p><p>C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng, riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Giá n<strong>êu trên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Mỗi chóa có tính năng kỹ thuật và thông số như sau:</span></p><p>-&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m: 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>+ Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;Khoảng cách làm việc: 670-1,545 mm</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;4500K</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED: 72 bóng</p><p>-&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+ Cường độ ánh sáng</p><p>+ Đường kính trường sáng</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp: 62W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-03T14:46:51.103 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T10:55:02.368
2826 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/700MC |  |  | S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co. KG |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>- Model: SIM.LED 700/700 MC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độC, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng, riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p><strong>Giá nêu trên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Mỗi chóa có tính năng kỹ thuật và thông số như sau:</span></p><p>- Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m: 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>+ Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;Khoảng cách làm việc: 660 - 1,575 mm</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;Điều chỉnh được nhiệt độ màu với 5 mức trong khoảng từ 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K,</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 94</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ màu ở tất cả các mức</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED: 72 bóng</p><p>-&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển:</p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt</p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02/03 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm:</p><p>+&nbsp;Cường độ ánh sáng</p><p>+&nbsp;Đường kính trường sáng</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ màu</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp: 66W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-03T14:20:25.606 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T10:55:21.949
2827 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở full option | CARESCAPE R860 |  | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.583 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.583
2828 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Siaretron 4000 |  | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 |  | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.622 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15T11:01:19.622
2829 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/500MC |  |  | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>- Model: SIM.LED 700/500 MC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độ</p><p>C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng, riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Giá n</p><p>êu tr<strong>ên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m</p><p>+ Chóa thứ nhất: 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ nhất: 140.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ hai: từ 42.000 – 140.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục từ: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất</p><p>·Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>+ Chóa thứ hai</p><p>·Đường kính tối đa: 290 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;Khoảng cách làm việc: </p><p>+ Chóa thứ nhất: 660 - 1,575 mm</p><p>+ Chóa thứ hai: <span style="color: black;">655-1,600 mm</span></p><p>-&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;Điều chỉnh được nhiệt độ màu với 5 mức trong khoảng từ 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, </p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 94</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ màu ở tất cả các mức</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 72 bóng</p><p>+ Chóa thứ hai: 54 bóng</p><p>-&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02/03 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+Cường độ ánh sáng</p><p>+Đường kính trường sáng</p><p>+Nhiệt độ màu</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 66W</p><p>+ Chóa thứ hai: 62W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-03T15:18:43.283 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T10:54:47.486
2830 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nạo chắp 16-065 | 16-065 |  | Nga | Rumex International Corp. |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2520000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>16-065 Nạo chắp / Meyerhoefer Chalazion Curette, Size 2-2.0mm</p> |  |  | <p> 16-065 Nạo chắp / Meyerhoefer Chalazion Curette, Size 2-2.0mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30T15:15:01.072 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01T11:01:22.086
2831 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 8 kênh công suất trung bình | Beat SHD 3-RS13 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến sâu.</p> |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 83/143;</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Có 2 chương trình nghe tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Chất lượng âm thanh rõ nét, trung thực.</span></p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T16:11:50.475 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07T17:04:48.106
2832 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bộ nẹp gỗ tay chân | Bộ nẹp gỗ tay chân |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 200000 | f | Bộ | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p><br></p><p>Bao gồm 10 cây:&nbsp;-</p><p>22cm (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm&nbsp;</p><p>- 30 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm&nbsp;</p><p>- 35 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm&nbsp;</p><p>40 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm</p><p>&nbsp;- 45 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm</p><p>&nbsp;- 50 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm</p><p>&nbsp;- 60 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm&nbsp;</p><p>- 70 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm</p><p>&nbsp;- 80 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm&nbsp;</p><p>- 118 (Dài) x 6 (Rộng) x&nbsp;1(Dày) cm</p><p>&nbsp;- Kích thước trọn bộ: 118 (Dài) x 6 (Rộng) x 10 (Dày)&nbsp;- Trọng lượng khoảng: 1kg</p> |  |  | <p> Bao gồm 10 cây: &nbsp;-</p><p> 22cm (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm &nbsp;</p><p>- 30 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm &nbsp;</p><p>- 35 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm &nbsp;</p><p> 40 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm </p><p>&nbsp;- 45 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm </p><p>&nbsp;- 50 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm </p><p>&nbsp;- 60 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm &nbsp;</p><p>- 70 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm </p><p>&nbsp;- 80 (Dài) x 6 (Rộng) x 1 (Dày) cm &nbsp;</p><p>- 118 (Dài) x 6 (Rộng) x&nbsp;1(Dày) cm </p><p>&nbsp;- Kích thước trọn bộ: 118 (Dài) x 6 (Rộng) x 10 (Dày) &nbsp;- Trọng lượng khoảng: 1kg </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:23:14.318 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:24:14.595
2833 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Thiết bị đa ánh sáng ( Đèn led) | Smartlux Mini |  | Hàn Quốc | Medmix Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 351900000 | t | Bộ | false | 2021-01-12 | 2021-06-30 | <ul><li>Thiết bị đa ánh sáng ( Đèn led)</li><li>Máy ánh sáng sinh học</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T15:11:41.627 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12T15:40:58.699
2834 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang răng | Máy X Quang nha khoa | Heliodent Plus |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 175230000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>MÁY X-QUANG NHA KHOA</p><p>Model: HELIODENT PLUS</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T15:49:00.274 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.094
2835 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM830 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Tốc độ truyền (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:56:47.326 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:56:47.395
2836 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | TỦ LẠNH ÂM SÂU | LF 1400 |  | Đan Mạch | Arctiko A/S |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 465000000 | t | Cái | true | 2021-01-06 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-center"><strong>TỦ LẠNH ÂM SÂU</strong></p><p class="ql-align-center"><span class="ql-cursor">﻿</span>Model:&nbsp;LF1400</p><p class="ql-align-center"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2021-01-06T09:49:23.391 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2021-01-06T09:49:23.645
2837 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ bằng sóng radio | COBLATOR II | EC 8001-01 COBLATOR II SYSTEM 240V |  |  | ArthroCare Corporation |  |  | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1000000000 | t | Bộ | false | 2020-11-20 | 2020-11-21 | <p>Dùng phẫu thuật trong khoa Tai Mũi Họng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-11-20T14:09:08.176 | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-11-20T14:09:08.406
2838 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun sương khử khuẩn Zyto Spray | Zyto Spray 450 |  |  | Zyto LLC |  | ["2020"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 169000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>Máy phun sương khử khuẩn Zyto Spray</p> |  |  | <p>Model: <span style="color: rgb(34, 34, 34);">Zyto Spray 450</span></p><p>Công suất : 410W</p><p>Điện áp : 230V (50/60 Hz)</p><p>Kích thước: 950 x 400 x 500 mm</p><p>Khối lượng: 25 kg</p><p>Thể tích phòng tối đa được khử trùng: 450 m3</p><p>Mức tiêu thụ hóa chất: 1800 ml/h (~2ml/m3)</p><p>Máy nén khí khô không dầu : 1,6 m3/h</p><p>Dung lượng thùng chứa: 5l</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-12-01T15:45:13.543 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2020-12-01T15:53:41.633
2839 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-11-20T14:20:33.977 | Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Y Khoa Việt Long | 2020-11-20T14:20:33.977
2840 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Dao mổ plasma | AEX FULL OPTIONS | 40-405-1 |  | Mỹ | Medtronic |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1885200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hàng 100%, chưa có sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-13T10:03:54.754 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-06T09:55:07.303
2841 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Hệ thống phân tích Hemoglobin D-10 | D-10 |  | Mỹ | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 816000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân thích Hemoglobin -D10 dựa trên phương pháp HPLC. Khả năng phân tích HbA1c và Thalassemia đồng thời trên một thiết bị duy nhất. Thông số phân tích HbA1c theo đơn vị IFCC và NGSP</p><p>Đi kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn.</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ 15-30°C; </span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm 20-80%, không có hơi nước ngưng tụ.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện:</span></p><p><span style="color: black;">100 - 240V, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số phân tích:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HbA1c &nbsp;hoặc HbF/A2/A1c</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Phương pháp: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T15:41:03.380 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T15:41:04.372
2842 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | MÁY CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ | ANTHEM-Vivix-S series |  | Mỹ | Del Medical, Inc |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Máy mới 100%,ư</p><p>Sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 380V, 50 Hz</p><p>Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ đến tối đa 40ºC</p><p>+ Độ ẩm &nbsp;tối đa 80%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p><p><strong>1. Tủ điều khiển cao tần:&nbsp;</strong></p><p>Công suất: 50 kW</p><p>Dòng chụp tối đa: 650 mA</p><p><strong>2. Bàn bệnh nhân&nbsp;</strong></p><p>Kiểu: Mặt bàn trôi 4 hướng</p><p>Kích thước mặt bàn: (81 x 220) cm</p><p>Hệ thống khoá: Khoá điện từ</p><p><strong>3. Giá chụp phổi:</strong></p><p>Kiểu: Gắn sàn-tường&nbsp;</p><p>Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối đa: 190 cm&nbsp;</p><p>Dải quay của bóng quanh cánh đỡ bóng: ± 180º</p><p><strong>4. Cột bóng:</strong></p><p>Kiểu: Gắn sàn tường hoặc sàn trần&nbsp;&nbsp;</p><p>Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối đa: 190 cm&nbsp;</p><p>Dải quay của bóng quanh cánh đỡ bóng: ± 180º</p><p><strong>5. Bóng phát tia X:</strong></p><p>Kiểu bóng: Bóng anode quay, tốc độ quay đạt 2850 vòng/phút tại 50 Hz</p><p>Trữ lượng nhiệt anode: 300 kHU&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>6. Bộ chuẩn trực chùm tia:</strong></p><p>Số lượng tấm chắn: 06 cặp&nbsp;</p><p>Đèn định vị tâm bucky: Bóng đèn LED cường độ cao, có bộ đo thời gian</p><p>Đường kẻ định tâm: Bằng tia laser&nbsp;</p><p><strong>7. Tấm cảm biến phẳng Flat Panel:</strong></p><p>Kích thước ảnh: 43 x 43 cm&nbsp;</p><p>Chuyển đổi A/D: 16 bit</p><p><strong>8. Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá:</strong></p><p>Bộ xử lý tối thiểu: Intel Core i5 3.0 Ghz, RAM: 8 GB, ổ cứng lưu trữ: 1 TB</p><p>Hệ điều hành: Windows 10 64 bit pro có bản quyền</p><p>Màn hình, kèm bàn phím và chuột: Màn hình cảm ứng 24"</p><p>Các chức năng kết nối DICOM đầy đủ: In ảnh, lưu ảnh, dòng làm việc Worklist</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-12T15:43:47.333 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-01-12T15:43:47.399
2843 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | Cardipiah 400H |  |  | Trismed Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 50500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>· Thiết kế đẹp</p> <p>· Ghi 6/3/1 kênh</p> <p>· Màn hình cảm ứng 7”</p> <p>· Tự động phân tích kết quả</p> <p>· Theo dõi 12 chuyển đạo tiêu chuẩn: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2, V3, V4,V5,V6<br /> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T15:16:15.009 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11T08:58:27.104
2844 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích dòng chảy tế bào hai đèn laser, sáu màu huỳnh quang | BD FACSCanto II |  | Mỹ | Becton Dickinson and Company, BD Biosciences |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5829940000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Hệ thống phân tích tế bào ưu việt cho kết quả đáng tin cậy và chất lượng tối ưu, với các đặc tính dễ sử dụng cho kết quả phân tích chính xác và chất lượng cao. Thiết bị cho phép phân tích cùng lúc 6 màu huỳnh quang</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22T04:21:24.513 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:01.878
2845 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | T800 .2 |  | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>-Model thiết bị : T800.2</p><p>-Hãng, nước sản xuất : AMTAI/ Mỹ</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE, FDA</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 0- 40 độ</p><p>c, độ ẩm từ 20 -80%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p>- Bàn mổ gồm 5 phần (1 tấm đầu, 1 tấm lưng, 1 tấm ngồi và 2 tấm chân) được thiết kế chắc chắn, thẩm mỹ, thoải mái và linh hoạt cho tất cả các loại phẫu thuật chuyên khoa&nbsp;như: phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật tim và mạch máu, phẫu thuật nội soi, tiết niệu, sản phụ khoa, bụng, thận, mật,&nbsp;thần kinh, mắt, và chỉnh hình- mổ khớp gối… Tùy từng loại phẫu thuật sẽ có linh phụ kiện&nbsp;tương ứng kèm theo</p><p>.</p><p>Giá nêu trên là giá của b<strong>àn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành bàn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p style="margin-left:22.5pt;">- Chiều dài:&nbsp;208.2 cm</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Chiều rộng:&nbsp;57.9cm (bao gồm cả thanh rail)</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Chiều cao tối thiểu/ tối đa:&nbsp; 68 cm/112 cm</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ dốc đầu/ chân:&nbsp; 30<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ nghiêng bên phải/trái:&nbsp; 20<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ gấp lên/ xuống của đầu:&nbsp; 90<sup>0</sup>/ 90<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ gấp lên/ xuống của lưng:&nbsp; 80<sup>0</sup>/50<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ gấp lên/ xuống của chân:&nbsp; 30<sup>0</sup>/90<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Độ dạng của 2 chân:&nbsp; 180<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Trọng tải tối đa của bệnh nhân: 363 kg</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Vận hành: Bằng điện thuỷ lực</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Ắc quy: 24V, 14 Ah</p> <p style="margin-left:22.5pt;">- Điện sử dụng: 220V/ 300VA, 50/60 Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-11-18T12:01:53.412 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T10:56:03.771
2846 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1500 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <ol><li>Giới thiệu công nghệ:</li></ol><p>Xử lý nước bằng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (<em>REVERSE OSMOSIS) </em>viết tắt là R.O là một dây chuyền công nghệ đồng bộ và liên tục, bắt đầu từ thiết bị lọc thô đến lọc trao đổi ion làm mềm nước, lọc than hoạt tính, qua lọc tinh 5micron, đi vào màng lọc R.O với áp lực cao, tại đây màng lọc R.O sẽ loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ,vi khuẩn, virus, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại, …ít nhất 50% nước có chứa cặn bẩn được thải bỏ, 50% còn lại qua màng lọc thẩm thấu ngược được gọi là nước thành phẩm. Nước thành phẩm sau đó được trữ vào bồn chứa hoặc cấp trực tiếp đến các máy lọc thận nhân tạo</p><p><strong>2/.</strong> Hình ảnh minh họa: bồn chứa nước thô → cụm tiền xử lý → cụm R.O → cấp nước vào bồn chứa nước thành phẩm R.O</p> |  |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng bảo trì định kỳ: kiểm tra hệ thống, thay thế các linh kiện vật tư...03-06 tháng/ lần.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30T16:19:13.461 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27T16:02:34.793
2847 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Cardipiah 800H |  |  | Trismed Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 60500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p> <p>· Thiết kế đẹp</p> <p>· Ghi 12/6/3/1 kênh</p> <p>· Màn hình cảm ứng 7”</p> <p>· Tự động phân tích kết quả</p> <p>· Theo dõi 12 chuyển đạo tiêu chuẩn: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2, V3, V4,V5,V6</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09T15:22:04.416 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11T08:58:27.103
2848 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện treo trần | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền | Artis Q |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 0 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2020-12-12 | <p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model máy chính : ARTIS Q </span></p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất : Siemens Healthcare GmbH</span></p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ : Đức</span></p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị sản xuất năm : 2020 trở về sau, mới 100%.</span></p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất máy chính phải có các chứnng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485 hoặc CE, FDA,…</span></p><p><span style="color: windowtext;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường của máy chính: </span></p><p><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa:&nbsp;25 độ C</span></p><p><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 70%</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-28T09:08:28.040 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-11-28T09:08:28.180
2849 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu | SP-200 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3570000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2022-01-04 | <p>Thiết bị được dùng để thực hiện quá trình tao đổi Oxy ở bên ngoài cơ thể&nbsp;nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhận suy tuần hoàn như: Shock tim do nhồi máu cơ tim cấp, shock nhiễm trùng kết hợp với bệnh lý cơ tim,&nbsp;Viêm cơ tim cấp, thay thế tim phổi trong cấy thiết bị trợ thất hoặc ghép tim, phòng ngừa suy thất phải sau cấy VAD, tăng áp động mạch phổi… hoặc suy hô hấp nặng như: Hội chứng suy hô hấp cấp ARDS, Suy hô hấp có tăng thán khí, Ghép phổi, Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn…</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T12:02:48.746 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T12:02:48.804
2850 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích dòng chảy tế bào ba đèn laser, tám màu huỳnh quang | BD FACSLyric |  | Mỹ | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7564420000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2020-11-23 | <p>BD FACSLyric là hệ thống cho phép kết hợp sự đơn giản, tốc độ và tự động hóa để tối giản luồng công việc và cải thiện hiệu suất thí nghiệm. Thế hệ máy phân tích dòng chảy tế bào mới này cho phép chuẩn hóa và nâng cao khả năng hợp tác giữa các phòng thí nghiệm thông qua việc cung cấp các kết quả chính xác và khả năng chuyển giao phương pháp xét nghiệm độc đáo</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-23T06:34:52.865 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-23T00:00:00.102
2851 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Hệ thống phân tích Hemogobin D-10 | D-10 |  | Mỹ | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 1368000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân thích Hemoglobin -D10 dựa trên phương pháp HPLC. Khả năng phân tích HbA1c và Thalassemia đồng thời trên một thiết bị duy nhất. Thông số phân tích HbA1c theo đơn vị IFCC và NGSP</p><p>Đi kèm bộ phụ kiện nâng cao.</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ 15-30°C; </span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm 20-80%, không có hơi nước ngưng tụ.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện:</span></p><p><span style="color: black;">100 - 240V, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số phân tích:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HbA1c&nbsp;hoặc HbF/A2/A1c</span></p><p><span style="color: black;">﻿Phương pháp: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T15:48:50.246 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T15:48:50.290
2852 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T09:13:36.947 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T09:13:36.947
2853 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | HB&L UROQUATTRO LIGHT | HB&L UROQUATTRO LIGHT |  | Italy | ALIFAX S.r.l. |  |  | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2520000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-04-27 | <p>HB&amp;L UROQUATTRO LIGHT là hệ thống máy đầu tiên thực hiện nhanh nuôi cấy vi khuẩn, xét nghiệm tồn dư kháng sinh và kháng sinh đồ trên các mẫu bệnh phẩm nước tiểu, dịch cơ thể vô trùng hoặc không vô trùng và các mẫu sinh học khác.</p><p>Sử dụng công nghệ tán xạ ánh sáng được cấp bằng sáng chế, máy có thể phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn và khả năng kháng thuốc của chúng trong thời gian ngắn với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.</p> |  |  | <p>- Nguồn điện: 115 - 230 Vac</p> <p>- Tần số: 50 - 60 Hz</p> <p>- Công suất: 320 W</p> <p>- Nhiệt độ hoạt động: 10 - 30 độ C</p> <p>- Độ ẩm: 15 - 85%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-10-27T16:05:22.923 | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-11-20T14:40:08.319
2854 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy châm cứu dò huyệt | LY-508B |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế Bảo Anh |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p> - Tần số phát xung: Cao nhất 23Hz (có thể điều chỉnhđược) - Cường độ xung: Điều chỉnh từ 1 đến 10 mức - Độ nhạy dò huyệt điều chỉnh được từ 1 đến 10 mức - Nguồn điện: 3,7V, Pin sạc gắn trong máy, có thể sạc Pin bằng sạc điện thoại - Nhiệt độ và độ ẩm làm việc -10 đên 55 độ C, độ ẩm &lt; 85% - Kích thước: 23 x 3,5 x 4,6 cm - Đóng gói: 26,5 x 10,5 x 4,6 cm </p> |  |  | <p> - Tần số phát xung: Cao nhất 23Hz (có thể điều chỉnhđược) - Cường độ xung: Điều chỉnh từ 1 đến 10 mức - Độ nhạy dò huyệt điều chỉnh được từ 1 đến 10 mức - Nguồn điện: 3,7V, Pin sạc gắn trong máy, có thể sạc Pin bằng sạc điện thoại - Nhiệt độ và độ ẩm làm việc -10 đên 55 độ C, độ ẩm &lt; 85% - Kích thước: 23 x 3,5 x 4,6 cm - Đóng gói: 26,5 x 10,5 x 4,6 cm </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:33:22.358 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:33:22.412
2855 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy Gây Mê Kèm Thở | Meditec Galaxy Plus |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1060000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ</p><p><em>Model:</em> GALAXY PLUS</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> MEDITEC ENGLAND</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Anh</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">GalaxyPLUS là gây mê tiên tiến kết hợp chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhờ hoạt động đơn giản. Máy trạm mô-đun là một trong các tính năng của nó, cung cấp sự lựa chọn giữa lưu lượng kế điện tử tích hợp và các vòng quay truyền thống. Khả năng thở và theo dõi tiên tiến của nó cung cấp một quy trình làm việc được kiểm soát và chính xác trong tất cả các giai đoạn gây mê, phù hợp với mọi lứa tuổi của bệnh nhân từ trẻ sơ sinh đến người lớn</p><p><br></p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T16:09:03.691 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T16:09:03.728
2856 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ1402 | BJ1402 |  | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">BJ1402 Bone drill</strong></p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">&nbsp;</strong></p><p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Application:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">For application in drilling hole for plate and screw during trauma surgery.</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">With the perfect shape of ergonomic design,whole unit is autoclavable,motor is imported,low noise,high speed,high proper alignment,long service life. The machine is warranty for 1 year.</span></p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Specification:</strong></p><p>Output power105wSpeed(r.p.m)&nbsp;0-1100Oscillations (osc/min)/Torque(Nm)2.9Operation(V) voltage9.6Sterilization135°CSwings (°)&nbsp;/Noise(db)≤40</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T12:17:41.193 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15T12:17:41.251
2857 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | SLK-101C |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Đèn LED phản chiếu hiệu quả cao – không chói</p><p>- Nhiệt độ màu tối ưu tại 4300<sup>o</sup>K đảm bảo vùng phẫu thuật được chiếu sáng tối ưu</p><p>- Chế độ chiếu sáng vi phẫu có thể điều chỉnh được</p><p>- Ánh sáng “xanh” cho môi trường sáng thân thiện</p><p>- Sử dụng nguồn điện theo tiêu chuẩn y tế</p><p>- Dễ dàng làm sạch nhờ lớp phủ đầu đèn làm bằng nhôm</p><p>- Bề mặt thấu kính làm bằng polycarbonate và có 4760 thấu kính lồi</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T16:50:27.782 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:46:45.042
2858 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS830 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để đưa một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:54:49.100 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T13:43:15.225
2859 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | Deltaclave E.O.G 600 |  | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation |  | ["2020","2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 792000000 | t | Cái | true | 2021-01-06 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG khí EO </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>Deltaclave E.O.G 600</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: </strong><strong>DELTA</strong><strong style="color: red;"><em> </em></strong><strong style="color: black;">MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-06T10:17:51.570 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-06T10:17:51.647
2860 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bàn tập đa năng cho chi trên | Manualex M12 |  | Ba Lan | AC International |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>Bàn tập đa năng cho chi trên&nbsp;</strong></p><p><strong>Model: Manualex M12</strong></p><p><strong>Code: 13.222.001</strong></p><p><strong>Hãng: Sanifit/ AC International</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ba Lan</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng gồm các phiên bản: Manualex M6A; Manualex M6B</p> |  | <p>Manualex được sản xuất gồm 3 phiên bản:</p> <p>&nbsp;&nbsp; + M12 ( 12 vị trí )</p> <p>Bài tập : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</p> <p>+ M6A (6 vị trí)</p> <p>Bài tập: 1,2,3,5,6,11</p> <p>+ M6B (6 vị trí)</p> <p>Bài tập: 4,7,8,9,10,12</p> <p>●&nbsp; Có thể lựa chọn cột trở kháng: màu xanh, màu đỏ, màu xanh lá cây</p> <p>● Có thể lựa chọn màu sàn: Màu đen và màu nâu sáng</p> | <p>● Có thể được sử dụng bởi cùng lúc 4 bệnh nhân</p> <p>● Điều chỉnh nhanh và chính xác lực trở kháng phù hợp với&nbsp; bệnh nhân</p> <p>● Điều chỉnh lực trở kháng từ 250g – 2750g cho mỗi ngăn xếp</p> <p>Kích thước: M12: 120 x 120 cm</p> <p>● Manualex là một thiết bị không thể thiếu cho khoa thần kinh, chỉnh hỉnh, lão khoa và phục hồi chức năng vùng chi trên. Nó giúp phục hồi chức năng nhanh chóng và hiệu quả cho chi trên bởi sự gia tăng ngưỡng vận động, lực và độ dẻo dai cho tay. Các bài tập riêng lẻ từng nhóm cơ cũng tác động hiệu quả đến việc phục hồi chức năng ở tay, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi hệ thần kinh cơ và cải thiện sự tương tác giữa các nhóm cơ khác nhau.</p> <p>● MANUALEX là một thiết bị chuyên nghiệp cho các bài tập cử động với lực trở kháng ở tay bao gồm 12 động tác tập độc lập</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2020-11-11T18:01:19.157 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-21T12:45:13.736
2861 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | GC - 02ABS |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN |  | Nhóm 5 |  |  | 18000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-05-25 | <p>Giường bệnh nhân 2 tay quay</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Kích thước:<strong> 2150 x 960 x 510</strong></p><p class="ql-align-justify">(Dài x Rộng x Cao): Dài =2150 ± 5mm&nbsp;(Tính cả đầu giường)&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Rộng =960± 5 mm ( cả thành chắn ) , 900 ± 5mm (không&nbsp;thành chắn )</p><p class="ql-align-justify">Cao = 510 ± 5mm ( không tính đệm )</p><p class="ql-align-justify">Góc nâng lưng, đầu cao nhất: Khoảng 85° ± 5°</p><p class="ql-align-justify">Góc nâng đùi, chân: Khoảng 45° ± 5°</p><p class="ql-align-justify">Tải trọng giường : 250kg</p><p class="ql-align-justify">Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện.</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu: Làm thép tấm 1.0 mm được đột lỗ oval được dập gân tăng cứng, phần lưng thép tấm 1.0 mm được đột lỗ oval được dập gân tăng cứng .</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước mặt giàn&nbsp;giường: Khoảng&nbsp;815 x 1930 mm</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p>KẾT CẤU GIƯỜNG :</p><p>Mặt giường :</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng lung đầu: Dài khoảng&nbsp;&nbsp;700 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng hông : Dài&nbsp;khoảng&nbsp;275 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng đùi: Dài&nbsp;khoảng&nbsp;275 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng chân: Dài&nbsp;khoảng&nbsp;570 mm ±5mm</p><p>Khung giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp ≥&nbsp;30 x 60 mm, dày 1.4 mm</p><p>Chân giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp 50 x 50 mm, dày 1.4mm. Giữa hai chân giường liên kết với nhau bằng thép hộp vuông 30 x 30 mm</p><p>Đầu giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời, làm sạch dễ dàng</p><p>Tay quay :</p><p class="ql-align-justify">Giường có 2 tay quay với hệ thống trục vít bằng&nbsp;ren vuông phía ngoài che bằng ống nhựa, tay quay được mạ Crôm có thể gập gọn được:</p><p class="ql-align-justify">+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần lung , đầu mặt giường</p><p class="ql-align-justify">+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần đùi , chân mặt giường .</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Bánh xe :</p><p class="ql-align-justify">+ Số lượng: 4 bánh xe, hai phanh 2 không, lõi, bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu của lốp bánh: Cao su tổng hợp</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu chịu lực: Thép Chromium</p><p class="ql-align-justify">+ Đường kính: 125 mm</p><p>Thành chắn:</p><p>Vật liệu bằng nhựa và nhôm hợp kim</p><p class="ql-align-justify">Thành chắn&nbsp;cao 360mm, có thể gấp gọn xuống</p><p>Thành chắn có 6 thanh dọc</p><p>Đệm :</p><p>+ Kích thước:</p><p>1930x840x50 mm</p><p>+ Độ dày: 50mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước</p><p>+ Ruột đệm: Bằng PE</p> | <p>Các dịch vụ kèm theo:</p><ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 03 tháng/1 lần</li><li>Giao hàng tại nơi sử dụng</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25T14:04:54.149 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25T14:04:54.202
2862 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/500SC |  |  | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>- Model: SIM.LED 700/500 SC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độC, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng, riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p><strong>Giá nêu trên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m</p><p>+ Chóa thứ nhất: 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ nhất: 140.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ hai: từ 42.000 – 140.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục từ: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất</p><p>·Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>+ Chóa thứ hai</p><p>·Đường kính tối đa: 290 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;Khoảng cách làm việc: </p><p>+ Chóa thứ nhất: &nbsp;<span style="color: black;">670 -1,545 </span>mm</p><p>+ Chóa thứ hai: <span style="color: black;">670 -1,600 mm</span></p><p>-&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;4500K</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 72 bóng</p><p>+ Chóa thứ hai: 54 bóng</p><p>-&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+Cường độ ánh sáng</p><p>+Đường kính trường sáng</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 62W</p><p>+ Chóa thứ hai: 53W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-03T15:35:29.868 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T11:01:59.805
2863 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu | BDCPTTP |  | Đức | Amnotec International Medical GmbH |  | ["2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | Đức | Nhóm null |  |  | 275000000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu </p> |  |  | <p>Theo thông số chi tiết của nhà sản xuất</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:13:48.428 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:13:48.511
2864 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê giúp thở | Siesta I Whispa |  | Đan Mạch | Dameca A/S |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>Thiết kế mảnh khảnh, Siesta I Whispa là một sự lựa chọn phù hợp cho tất cả các phòng phẫu thuật, chiếm không gian ít nhất.&nbsp;Bánh xe đôi cho phép máy có thể di chuyển mượt mà và dễ dàng.&nbsp;Trong trường hợp không gian sàn bị giới hạn, có thể treo trần và gắn tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T10:33:30.921 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:48:59.436
2865 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống | Eltrac 471 |  | Hà Lan | Enraf-Nonius |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 486800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2022-12-31 | <p>Máy kéo giãn Eltrac 471 có nhiều cấu hình khác nhau dựa vào các phiên bản được lựa chọn, giường cố định 2 khúc, giường nâng hạ bằng điện 2 khúc hoặc giường nâng hạ bằng điện 4 khúc (giường cũng tuỳ chọn sản xuất tại Châu Á hoặc sản xuất tại Châu Âu).</p> |  | <p><strong>Cấu hình thiết bị nâng cao</strong></p><p>01x Máy chính</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 2 khúc</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Hoặc cấu hình cao cấp 1:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (sản xuất từ nước thứ 2)</p><p>01x Bàn đạp điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p><p><br></p><p><strong>Hoặc cấu hình cao cấp 2:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (Đồng bộ từ nước sản xuất)</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường lên/xuống</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p> | <p>Thiết bị Eltrac 471 mới thực sự dễ sử dụng nhờ vào màn hình cảm ứng và giao diện trực quan. Menu được sắp xếp theo cấu trúc giúp cho quý khách lựa chọn ứng dụng điều trị dễ dàng. Tất cả các thông tin cần thiết đều được hiển thị, không chỉ khi thiết lập các thông số điều trị và còn trong suốt quá trình điều trị.</p> <p>Loại điều trị: kéo liên tục, kéo không liên tục, kéo không liên tục tăng dần đều, kéo không liên tục giảm dần đều, kéo không liên tục theo chu kì</p> <p>Điện áp nguồn:&nbsp;100 - 240 V (50/60Hz)</p> <p>Mức tiêu thụ điện năng tối đa:&nbsp;&nbsp; 50 VA</p> <p>Kích thước:&nbsp;&nbsp;30 x 34 x 22 cm</p> <p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;khoảng 10 kg</p> <p>Tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất: Phân loại thiết bị y tế IIb</p> <p>Thiết bị này tuân thủ tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị về Thiết bị Y tế (93/42 / EEC).</p> <p>Lớp an toàn I (IEC 60601-1)</p> <p>Loại B Dòng rò và đất an toàn tương ứng với tiêu chuẩn IEC 60601 -1.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-08T17:32:43.629 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20T14:50:00.609
2866 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | BDCTP |  | Đức | Amnotec International Medical GmbH |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 54000000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Bộ dụng cụ tiểu phẫu</p> |  |  | <p>Thống số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:19:14.282 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:19:14.348
2867 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy | UN110m |  | Đức | Memmert GmbH + Co. KG |  | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 50224000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2022-01-06 | <p>Model: UN110m</p><p>&nbsp;<strong>Phụ kiện kèm theo:</strong></p><p>+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại điểm 1600C (Memmert cung cấp)</p><p>+ Khay lưới bằng thép không gỉ, 2 cái</p><p>+ Hướng dẫn sử dụng</p> |  |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;Thể tích: 108 lít</p><p>-&nbsp;Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm</p><p>-&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm</p><p>-&nbsp;Số khay cung cấp: 2</p><p>-&nbsp;Số khay để tối đa: 5</p><p>-&nbsp;Khả năng để tối đa/khay: 20 kg</p><p>-&nbsp;Khả năng để tối đa của tủ: 175 kg</p><p>-&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 50C trên nhiệt độ môi trường đến 3000C</p><p>-&nbsp;Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C lên đến 99.90C; 0.50C từ 1000C</p><p>-&nbsp;Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A</p><p>-&nbsp;Cài đặt ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Czech, Hungary</p><p>-&nbsp;Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: một màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với màn hình màu TFT độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;Bộ cài đặt thời gian có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày.</p><p>-&nbsp;Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt</p><p>-&nbsp;Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (0C hoặc&nbsp;0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian, múi giờ</p><p>-&nbsp;Đối lưu không khí: đối lưu tự nhiên</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%</p><p>-&nbsp;Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện</p><p>-&nbsp;Kiểm soát nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt</p><p>-&nbsp;Tự chẩn đoán để phân tích lỗi</p><p>-&nbsp;Cổng kết nối qua mạng Ethernet</p><p>-&nbsp;Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa.</p><p>-&nbsp;Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm.</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 2800 W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 5 – 400C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm: tối đa 80% rh, không ngưng tụ</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-01-06T10:26:57.076 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-01-06T10:26:57.220
2868 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS730 |  | Nhật Bản | Terumo Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T11:53:54.577 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04T13:43:52.493
2869 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo khúc xạ | Máy chiếu thị lực đèn LED | CP-500 |  | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-19 | 2021-03-19 | <p><strong>Máy chiếu thị lực đèn LED</strong></p><p><strong>Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: CP-500</strong></p><p>- Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Towa</p><p>- Nước sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Nhật Bản</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động tắt sau 5 phút không sử dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bảng&nbsp;: 50 bảng, 38 mask</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ chuyển các bảng 0.3 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình: 2 loại (48 kiểu lựa chọn bảng hoặc mask được lưu giữ)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc quay: ±10<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách chiếu: 2-7m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phóng đại: 30 lần ở khoảng cách 5m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ chiếu: 335x222mm ở khoảng cách 5m</p><p>Kích cỡ: 248x336x234 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-19T21:42:36.026 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-19T21:42:36.089
2870 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BR - 02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN |  | Nhóm 5 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-05-25 | <p>Bồn rửa tay vô trùng</p> |  |  | <p>- Quy cách: Chiều dài 1400 <strong>±</strong> 5mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng 650 <strong>±</strong> 5mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao cao1000/1500 <strong>±</strong> 5mm</p><p>Bồn được làm bằng inox 304 xướt HL</p><p>Khung đáy bồn làm bằng inox 25x25</p><p>Có chân tăng chỉnh&nbsp;</p><p>- Nguyên tắc làm việc: Tự động hoàn toàn bằng hệ thống cảm biến và van điện.&nbsp;</p><p>Khi có bác sĩ đứng trước bồn và đưa tay rửa thì nước tự động chảy ra, khi không có người thì tự động ngắt nước. Có hỗ trợ tỳ đầu gối khi mắt thần có sự cố.</p> | <p>Các dịch vụ đi kèm:</p><ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của hãng sản xuất): 03 tháng/ 1 lần</li><li>Giao hàng tại nơi sử dụng</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25T14:14:27.481 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25T14:14:27.535
2871 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | inLab MC XL |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1080000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</p><p>Model: inLab MC XL</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T16:21:15.567 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.304
2872 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị công suất cao | EVOLASER 1064 |  | Italy | AC International |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p><strong>MÁY LASER ĐIỀU TRỊ CÔNG SUẤT CAO</strong></p><p><br></p><p>Mo<strong>del: EVOLASER 1064</strong></p><p><br></p><p>C<strong>ode: EVO.1064</strong></p><p><br></p><p><strong>Hãng: Emildue/Project Blue Generation</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>- Đầu phát nón&nbsp;Ø 30cm</p> <p>- Tay đỡ đầu phát</p> <p>- Xe đẩy</p> <p>- Giá đỡ cánh tay</p> <p>- Xe đẩy dạng túi</p> | <p style="margin-left:4.5pt;">- Laser Evolaser 1064 được thiết kế phù hợp để mang lại sự hiệu quả tối đa cho một loạt các điều trị</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Nguồn laser: Điốt laser GaAIAs</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Bước sóng: 1064 nm</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Bước sóng ánh sáng dẫn: 635 nm (± 3%), &lt; 3mW</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Chế độ vận hành: Liên tục (CW), xung, siêu xung, M.P.P.(phương pháp điều trị đa chỉ số), T.E.C( phương thức điều chỉnh năng lượng phát), S.P.S(Quét vùng điều trị)</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Năng lượng đầu ra: 13W (CW)</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Bộ định hướng mục tiêu: Điểm laser màu đỏ 3mW</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Kích thước điểm IR: 1,70 cm² khi cách da bệnh nhân 1 cm, 30cm² bộ phận khuếch đại laser</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Thời gian: hiển thị thời gian điều trị thực tế bằng chỉ thị kỹ thuật số.</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Năng lượng cung cấp: 110/230V~, 50/60 Hz</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Tiêu thụ năng lượng: 145 VA</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Trọng lượng : 4.7 kg</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 44 × 27 × 23 cm</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Mức độ: 4</p> <p style="margin-left:4.5pt;">- Mức độ an toàn: Lớp I - loại BF</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2020-11-11T17:43:25.041 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-21T12:45:33.142
2873 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não | EEG-1200K |  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-05 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo chuẩn 32 kênh và thể hiện trên màn hình được 64 kênh điện não.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp điện cực đa chức năng.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lấy mẫu tín hiệu EEG cao</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng nâng cấp được hiển thị đôi : thuận tiện trong chế độ xem lại dữ liệu.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết hợp và quản lý dữ liệu: NeuroWorkbench cho phép quản lý dữ liệu điện não và lịch khám dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có sẵn tính năng phổ DSA ( Density Spectral Array ) – Tần số của sóng điện não và biên độ của mỗi tần số đó được hiển thị trên một biểu đồ Phổ ( DSA) .</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng xem lại dữ liệu khi đang đo:&nbsp;Bạn có khả năng xem lại những sóng EEG trước một cách đồng thời với việc đo điện não hiện tại bằng cách tách đôi màn hình, từ đó có thể tiến hành so sánh.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng ghi chú thích trên sóng: Người sử dụng có thể ghi những chú thích trên những vùng sóng đặc biệt giúp cho người đọc nhanh chóng đưa ra kết quả cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ wireless, (option): giúp theo dõi sóng EEG khi bệnh nhân đang chuyển động tự do.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-05T17:27:00.156 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:27:46.625
2874 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu tự động | Matrix AutoMax-80 | Matrix AutoMax-80 |  | Trung Quốc | Tulip Diagnostics [P] Ltd. |  |  | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương |  | Nhóm null |  |  | 2625000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-02-20 | <p>Matrix AutoMax-80 là một thiết bị tự động hoàn toàn xử lý Matrix gel card dựa trên kỹ thuật ngưng kết cột gel để xác định nhóm máu hệ ABO và Rho(D), phản ứng hòa hợp, xét nghiệm Coombs, sàng lọc và định danh kháng thể...</p><p>Hệ thống chỉ được dùng cho chẩn đoán in vitro.</p> |  |  | <ul><li class="ql-align-justify">Công suất: Lên đến 80 test/ giờ</li><li class="ql-align-justify">Nạp mẫu ngẫu nhiên liên tục, chế độ chạy mẫu khẩn STAT</li><li class="ql-align-justify">Kim hút mẫu: 02 kim thép tráng lớp Teflon chống dính, có cảm biến tự động phát hiện mức mẫu, dung dịch pha loãng và thuốc thử, cảm biến phát hiện va chạm. Rửa kim tự động giúp tránh lây nhiễm chéo hiệu quả</li><li class="ql-align-justify">Đục lỗ: cho phép đục từ 1 đến 6 giếng tùy theo nhu cầu</li><li class="ql-align-justify">Sức chứa: 60 gel card, 96 mẫu bệnh phẩm, 12 vị trí thuốc thử, 02 lọ chứa dung dịch pha loãng Diluent, 01 khay pha loãng 96 giếng, 02 lọ chứa dung dịch nước rửa kim NaOH</li><li class="ql-align-justify">Khoang ủ: ủ được 24 gel card đồng thời</li><li class="ql-align-justify">Khoang li tâm: li tâm được 24 gel card đồng thời</li><li class="ql-align-justify">Máy quét barcode: 02 máy (01 máy quét mẫu, 01 máy quét gel card)</li><li class="ql-align-justify">Máy đọc kết quả: tự động đọc và lưu kết quả, độ phân giải cao</li><li class="ql-align-justify">Cài đặt được chế độ ly tâm trước khi sử dụng gel card</li><li class="ql-align-justify">Phần mềm điều khiển: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh</li><li class="ql-align-justify">Kết nối LIS hai chiều</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 1320mm&nbsp;x 870mm x 965mm</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 260kg</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-11-20T11:00:53.998 | Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương | 2020-11-20T14:57:44.022
2875 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi thực quản, dạ dày, đại tràng và tá tràng | EPX-3500 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p>Bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD</p><p>Nguồn sáng XL-4450</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-530WR</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-530WL3</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7</p><p>Bình nước WT-2</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"> <strong style="color: white;">&nbsp;</strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23T08:06:46.317 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23T08:06:46.349
2876 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng | BDCKTMH |  | Đức | Amnotec International Medical GmbH |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng</p> |  |  | <p>Thống số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:24:57.165 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:24:57.231
2877 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi dao mổ số 21 | Lưỡi dao mổ số 21 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 600000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p>- Hộp 5 lưỡi</p><p>- Trọng lượng 100gr</p> |  |  | <p> - Hộp 5lưỡi </p><p>- Trọng lượng 100gr </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:37:13.956 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:37:13.991
2878 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ 60lít (Máy rửa siêu âm tự động xoáy áp lực-hydrogen tan máu) | AMC - SA60 |  | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E |  | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-06 | 2022-01-06 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p>Sử dụng cho rửa thô tan máu/dịch và khử khuẩn ban đầu cho toàn bộ các loại dụng&nbsp;cụ y tế kim loại.</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 02 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Kết hợp công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm và rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, chu trình ngâm – rửa dụng cụ tự động, cảm biến dung dịch khử khuẩn… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép bệnh viện sử dụng tối ưu dung dịch khử khuẩn (không thải bỏ phí theo từng mẻ rửa) và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 850 ÷ 1.250 (W) / tùy chọn .</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul><ol><li><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></li></ol><p><strong><em>a) Dung tích 60 lít&nbsp;</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy (Cao x ngang x sâu):&nbsp;&nbsp;90cm x 185cm x 60cm</li><li>Thể tích buồng rửa: 60 lít ( Cao x ngang x sâu): 26,7 cm x&nbsp;50 cm x&nbsp;45 cm</li><li>Bồn đối lưu nằm bên trong máy có 1 ngăn chứa dung dịch khử khuẩn (thể tích ngăn chứa dung dịch khử khuẩn: 60 lít)</li><li>Module vòm siêu âm tiêu chuẩn :&nbsp;5 cái</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  | <ul> <li>Tiết kiệm dung dịch khử khuẩn bằng chức năng bơm hai chiều giữa bồn đối lưu và buồng rửa dụng cụ:</li> </ul> <ul> <li>Dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu sẽ được tự động bơm qua buồng rửa.</li> <li>Dải cài đặt thời gian ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn: từ 5 phút đến 30 phút. (hoặc cài đặt dải cao hơn tùy chọn)</li> <li>Hết thời gian ngâm tự động, dung dịch khử khuẩn sau đó được tự động bơm trở lại bồn đối lưu để ngâm mẻ sau. Thời gian xả bỏ dung dịch khử khuẩn tuỳ theo yêu cầu của bệnh viện.</li> </ul> <ul> <li>Vật liệu chế tạo:</li> </ul> <ul> <li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li> <li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li> </ul> <ul> <li>Tần số siêu âm: ≥ 35 kHz.</li> <li>Các công đoạn xử lý 3 bước: Ngâm dung dịch enzyme/ hoặc dung dịch tan máu hydrogen (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) hoặc dung dịch khử khuẩn bậc cao <em>(tùy chọn)</em> (Bước 1) – Rửa bằng sóng siêu âm – Rửa dòng xoáy áp lực bằng nước sạch (2 chu trình Bước 2 và 3)</li> <li>Hóa chất sử dụng: Glutaraldehyde, Hydrogen Peroxide… hoặc dung dịch khử khuẩn khác (tùy chọn) theo quy trình riêng của mỗi bệnh viện.</li> <li>Thời gian rửa cho 1 chu trình tự động (không kể thời gian ngâm theo quy trình của bệnh viện): ≤ 16 phút.</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li> </ol> <ul> <li>Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</li> <li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li> <li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức dung dịch khử khuẩn.</li> </ul> | <p><strong>MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ</strong></p> <p><em>(MÁY RỬA SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG XOÁY ÁP LỰC </em></p> <p><em>– HYDROGEN TAN MÁU,CHUYÊN DỤNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ)</em></p> <p><strong>&nbsp;(</strong><strong>AutoMedCleaner series SA</strong><strong>)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model:&nbsp; AMC – SA60</strong></p> <p><strong>Nhn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : VN</strong></p> <p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2020</strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220<sup>V</sup>AC/ 50Hz/1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đạt chuẩn chất lượng :</strong></p> <p><strong>ISO 9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>*<u>PHỤ KIỆN KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>+ 02</em></strong><em> khay inox chuyên dụng, để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa.</em></p> <p><strong>* <u>CHỨNG TỪ KÈM THEO</u></strong><strong><u>:</u></strong></p> <p><strong>+ </strong><strong>Chứng nhận ISO 9001:2015</strong></p> <p><strong>+Chứng nhận ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>+ Giấy phép lưu hành BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản c</em><em>ô</em><em>ng bố ti</em><em>ê</em><em>u chuẩn nh</em><em>à</em><em> sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><strong><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></strong></p> <p><strong><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa </em></strong><strong><em>H</em></strong><strong><em>ọc v</em></strong><strong><em>à</em></strong><strong><em> C</em></strong><strong><em>ô</em></strong><strong><em>ng nghệ Việt Nam</em></strong></p> <p><strong><em>+Chứng nhận “ Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học Công Nghệ Việt nam “ ( VIFOTEC)</em></strong></p> <p><strong><em>+ 01 bộ Hồ sơ gốc k</em></strong><strong><em>è</em></strong><strong><em>m tài liệu hướng dẫn sử dụng</em></strong></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-20T16:12:56.838 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-06T10:31:53.893
2879 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân |  | Bộ cố định bệnh nhân cho xạ trị | Bộ định vị bệnh nhân | MEFA-0297 |  | Bỉ | Orfit Industries |  | ["2018"] | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | Bỉ | Nhóm null |  |  | 1491895000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p>Cố định bệnh nhân đặc biệt là vùng xạ trị để tối ưu hóa hiệu quả của xạ trị</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo dưỡng, sửa chữa</li><li>Cung cấp phụ tùng thay thế</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-20T13:57:02.199 | Công ty TNHH Medihitech Việt Nam | 2020-11-20T14:59:07.211
2880 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Delta XL |  | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 119650000 | f | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân Infinity Delta XL sử dụng các cảm biến theo dõi các thông số sinh tồn của người bệnh như: ECG, Nhịp thở, SpO2, Huyết áp không xâm lấn NIBP, Huyết áp xâm lấn IBP, CO2…. Thiết bị cho phép kết mạng có dây hoặc không dây để kết nối với hệ thống monitor trung tâm và hệ thống IT của bệnh viện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22T15:14:16.204 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:29:37.983
2881 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục Prismaflex | Prismaflex |  | Italy | Gambro Lundia AB |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1630000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-04 | 2021-01-31 | <p>Thiết bị dùng để thực hiện liệu pháp thay thế thận liên tục cho các bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc quá tải dịch, liệu pháp trao đổi huyết tương đối với các bệnh nhân được chỉ định loại bỏ các thành phần của huyết tương, hấp phụ đối với trường hợp cần loại bỏ các thành phần bằng phương pháp hấp phụ, lọc máu cho bệnh nhân có tình trạng bệnh cần đào thải CO2 được chỉ định.</p> |  | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Bộ quả lọc hấp phụ Cytokines có gắn Heparin: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 10 túi<br /> - Máy làm ấm máu: 01 Bộ<br /> - Bộ lưu điện UPS 1KVA offline: 01 bộ<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7<br /> - Bảo hành 24 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí: 36 tháng</p> | <p>Máy lọc máu liên tục Prismaflex có khả năng thực hiện các phương thức điều trị sau: SCUF, CVVH PRE và/hoặc POST, CVVHD, CVVHDF PRE hoặc POST, Trao đổi huyết tương, Lọc hấp phụ than hoạt<br /> - Hệ thống bơm máu &amp; dịch: 6 bơm<br /> - Phạm vi điều chỉnh tốc độ bơm máu: 10 – 450 ml/phút. Sai số 2 – 10 ml/phút. Độ chính xác: +/- 10% tốc độ do người dùng cài đặt<br /> - Kiểm soát dịch lọc: quản lý dịch lọc bằng 4 cân.<br /> - Phương pháp kháng đông: toàn thân với bơm tiêm tích hợp, kháng đông vùng citrate với bơm xylanh canxi.<br /> - Theo dõi áp lực:<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực lấy máu ra: -250 đến +450 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trả máu về: -50 đến +350 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trước quả lọc: -50 đến +450 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực dịch thải: -350 đến +400 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> - Các chức năng an toàn: có máy đọc mã vạch tích hợp để tự động nhận diện loại quả lọc được nạp vào, Cảm biến phát hiện khí bằng siêu âm: phát hiện các bóng khí đơn cỡ 20µl, Phát hiện rò máu.&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 12 inch cung cấp tất cả các dữ liệu điều trị liên quan (theo kê đơn, dòng chảy, áp lực), Bộ nhớ lưu trữ lên tới 96 giờ dữ liệu điều trị</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-04T13:53:36.252 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-04T13:53:36.326
2882 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Vali cấp cứu | EK-20 |  | Nhật Bản | Blue Cross Emergency Company Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2020-12-31 | <p>Trọng lượng gọn nhẹ và độ bền cao.</p><p>Di chuyển nhanh chóng và dễ dàng trong trường hợp khẩn cấp.</p><p>Các chi tiết được gắn hoặc tháo lắp dễ dàng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-16T09:01:38.556 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31T00:00:12.359
2883 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao số 4 | Cán dao số 4 |  | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 50000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p> Chất liệu: Thép không gỉ cao cấp</p> |  |  | <p> Chất liệu: Thép không gỉ cao cấp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:41:07.792 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10T15:41:07.852
2884 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế | Firing |  | Italy | AC International |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>&nbsp;MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU ĐA NĂNG DÙNG TRONG VLTL VÀ PHCN</strong></p><p><strong>(Máy điện xung điện phân, máy giao thoa, máy điều trị trung tần và thấp tần)</strong></p><p><strong>Model: Firing </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*&nbsp;</strong>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> |  | <p>Cáp kết nối siêu âm&nbsp;</p> <p>Bút điện cực cho chẩn đoán điện cơ&nbsp;</p> <p>Điện cực âm đạo&nbsp;</p> <p>Túi&nbsp;</p> <p>Xe đẩy&nbsp;</p> | <p><strong>Firing</strong> là một thiết kế nghệ thuật, gọn nhẹ chuyên biệt cho chức năng điện trị liệu dùng trong vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.</p> <p>Thiết bị tích hợp hầu hết các công nghệ điện trị liệu kết hợp với giao diện sử dụng cực kỳ đơn giản. Firing sẽ là một lựa chọn an toàn cho tất cả các yêu cầu của bác sĩ chuyên ngành VLTL và PHCN</p> <p>Nguồn cung cấp điện năng: 115 ÷ 230 V~, 50 - 60 Hz</p> <p>Điện năng đầu vào: 60 VA</p> <p>Trọng lượng: 3,8 Kg</p> <p>Kích thước (LxWxH): 27 x 32,8 x 23 cm</p> <p>Mức độ an toàn: Cấp 1 kiểu BF (CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-2-10)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2020-11-03T13:55:18.576 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-21T12:45:49.951
2885 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-3000Plus | BC-3000Plus |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><strong>MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC 19 THÔNG SỐ 3 THÀNH PHẦN BẠCH CẦU</strong></p> <p><strong>Model:&nbsp;</strong>BC 3000</p> <p><strong>Hãng:&nbsp;</strong>Mindray</p> <p><strong>Xuất xứ:&nbsp;</strong>Trung Quốc</p> <p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li><strong>Thông số đo</strong>: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, Biểu đồ của WBC, RBC, PLT.</li> <li><strong>Nguyên tắc:</strong>&nbsp;Phương pháp trở kháng điện và phương pháp phân tích Hemoglobin</li> <li><strong>Dung tích mẫu</strong>: Máu toàn phần: 13µl,&nbsp;Pha loãng: 20µl</li> <li><strong>Tốc độ:</strong>&nbsp;60 mẫu/giờ</li> <li><strong>Chế độ hiển thị</strong>: Màn hình màu LCD 800 x 600</li> <li><strong>Chế độ cảnh báo</strong>: 41 tin nhắn cảnh báo</li> <li><strong>Danh mục:</strong>&nbsp;Tổng số, xem lại, kiểm soát chất lượng, cài đặt, dịch vụ, kích cỡ mẫu</li> <li><strong>Sai số:</strong>&nbsp; WBC, RBC, HGB &lt; 0.5%; PLT &lt; 1%-</li> <li><strong>Môi trường hoạt động</strong></li> <li> <p>Nhiệt độ 15 ° C ~ 30 ° C</p> <p>Độ ẩm 30% ~ 85%</p> </li> <li><strong>Yêu cầu năng lượng</strong></li> <li> <p>AC 100-240V, 50 / 60Hz</p> </li> <li><strong>Kích thước</strong></li> <li> <p>390 (W) x 460 (H) x 400 (D)</p> </li> <li><strong>Cân nặng</strong></li> <li> <p>21 Kg</p> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T17:29:45.151 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.481
2886 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học BC-31S | BC-31s |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm huyết học</p> <p>Model: BC-31s</p> <p>Hãng sản xuất: Mindray</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> |  |  | <p>– Thể tích lấy mẫu máu toàn phần 9µl.&nbsp;</p> <p>– Công thức máu +3 thành phần bạch cầu, 19 thông số + 3 biểu đồ.&nbsp;</p> <p>– Tốc độ: 60 mẫu/ giờ.&nbsp;</p> <p>– Lưu giữ được hơn 500,000 kết quả (bao gồm cả biểu đồ).&nbsp;</p> <p>– Sử dụng tiết kiệm hóa chất thử: chỉ có Diluent ( M30D – Diluent 20L ), Lyse ( M30 CFL Lyse 500mL ) và Probe Cleanser&nbsp;</p> <p>– Hỗ trợ kết nối chuẩn y tế cổng LAN chuẩn HL7 và LIS.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T17:19:19.469 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.578
2887 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | MÁY ÉP TIM BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC (MÁY ÉP LỒNG NGỰC) | Arm Corpuls CPR |  | Đức | GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>MÁY ÉP TIM BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC (MÁY ÉP LỒNG NGỰC)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13T13:19:01.439 | Bộ Y tế | 2020-12-31T00:00:12.396
2888 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Open Tray Transfer - 10.8mm with collar | OTT-10.8C |  | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG |  |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Dụng cụ chuyển khay mở cho dòng hẹp</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Dụng cụ chuyển khay mở cho dòng hẹp</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09T13:16:26.941 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:26:55.049
2889 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | TỦ SẤY NẾN PARAFFIN (Tủ sấy tuần hoàn khí nóng) | MD-30TSP |  | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda |  | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 238500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2021-11-30 | <ul><li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li><li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li><li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li><li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li></ul><p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p><ul><li>Tủ sấy tuần hoàn Parafin được thiết kế nhằm tối ưu quá trình sấy và ủ Paraffin trong điều trị.</li><li>Thiết bị được sử dụng với mục đích dẫn truyền hơi nóng làm tan chảy hoặc giữ nóng paraffin để phụ vụ cho bệnh nhân.</li><li>Tủ chứa được nhiều khay Parafin với các kích thước khác nhau, không cần sử dụng đến các dụng cụ đi kèm</li><li>Thiết bị được thực hiện hoàn toàn tự động với các chu trình khép kín, hỗ trợ đáng kể cho công việc của các y bác sỹ và trên tất cả là đem đến hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân</li></ul><p>Dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân với các khay paraffin được đặt sẵn trong từng khay</p> |  | <p><strong>Cấu hình cung cấp mở rộng</strong></p><p>01x Máy chính</p><p>40x Khay nến 23x32x4</p><p>01x Bộ giá chứa khay nến bên trong tủ</p><p>05x M dây tiếp địa</p><p>30x Kg nến paraffin: (Loại sáp trong không mùi)</p><p>05x Lit Dầu Paraffin (loại dầu thơm)</p><p>01x Atomat trống giật</p><p>01x Bộ cấp đóng điện tự động</p> | <p>hông số, chi tiêu kỹ thuật</p><p><strong>Tác dụng </strong></p><p>Tăng&nbsp;lưu thông máu</p><p>Tăng tiết mồ hôi</p><p>Giảm bớt đau và làm mềm cơ khi bị co cứng.</p><p>Tăng nhiệt độ vùng da khi nhúng vào sắp</p><p>Giảm bớt xưng và loại bỏ tế bào chết…</p><p>Tác dụng làm giảm đau, gia tăng tuần hoàn, gia tăng bài tiết mồ hôi,..... điều trị rất tốt các bệnh cứng khớp, viêm khớp dạng thấp gây nên đau nhức các đầu chi, làm mêm mô sẹo, giúp dễ tập kéo dãn.....</p><ul><li>Vỏ được làm 2 lớp</li><li>Toàn bộ thân, vỏ tủ và giá để khay nến được làm bằng Inox 304</li><li>Cánh được làm bằng inox 2 lớp, có kính</li><li>Nhiệt độ điều khiển sấy: 10ºC – 100ºC</li></ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20T15:12:38.083 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20T15:12:38.115
2890 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 60 Clinical) |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-01-30 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất máy: 60 test/lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10T15:33:25.417 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10T15:44:42.141
2891 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi Ống mềm Spy Glass | M0054665xx |  | Mỹ | Boston Scientific Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-07 | 2021-12-07 | <p><em>Tên thiết bị</em>:</p><p>Ố<strong style="color: black;">ng nội soi mật tụy ngược dòng</strong></p><p><br></p><p><em>Model</em> : <strong style="color: black;">SpyGlass DS</strong></p><p><em style="color: black;">Hãng sản xuất</em> : <strong style="color: black;">Boston Scientific Corporation</strong></p><p><em style="color: black;">Xuất xứ</em> : <strong>Mỹ</strong></p><p><em style="color: black;">Năm sản xuất</em> : <strong style="color: black;">2020&nbsp;trở đi - hàng mới 100%</strong></p> |  |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng (SpyGlass DS)</strong></p><p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng kỹ thuật.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh kích thước nhỏ gọn tích hợp nguồn sáng đem lại sự vận hành đơn giản và hình ảnh chất lượng cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng DVI cung cấp hình ảnh đầu ra kỹ thuật số có độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển ánh sáng tự động với 2 đèn LED riêng biệt mang đến sự ổn định và tuổi thọ sử dụng lâu dài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống</p><p>SpyGlass DS</p><p>tự hào mang đến</p><p>chuẩn mực mới</p><p>về kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng nói riêng và quy trình ERCP nói chung.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mang đến</p><p>cải tiến vượt bậc</p><p>so với kỹ thuật ERCP sử dụng phép nghiệm huỳnh quang, vốn chỉ hiển thị hình ảnh đen trắng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả tán sỏi cỡ lớn</p><p>lên đến 92%</p><p>trong quá trình thử nghiệm và sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập dễ dàng và nhanh chóng (dưới 5 phút) qua cơ chế Plug-and-Play.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn, được thiết kế phù hợp với những xe đẩy nội soi tiêu chuẩn..</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpyGlass DS thực hiện tán sỏi kết hợp với phương pháp điện thủy lực EHL hoặc Holmium Laser.</p><p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu ngõ ra:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital: DVI,SXGA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog: S-Video</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn Led</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn Led ≥&nbsp;&nbsp;giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay đổi cường độ sáng: 05 mức</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp làm mát: bằng quạt gió</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (25 x 18 x 9) cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V, 60Hz</p> | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng (SpyGlass DS)</strong></p><p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng kỹ thuật.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh kích thước nhỏ gọn tích hợp nguồn sáng đem lại sự vận hành đơn giản và hình ảnh chất lượng cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng DVI cung cấp hình ảnh đầu ra kỹ thuật số có độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển ánh sáng tự động với 2 đèn LED riêng biệt mang đến sự ổn định và tuổi thọ sử dụng lâu dài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống</p><p>SpyGlass DS</p><p>tự hào mang đến</p><p>chuẩn mực mới</p><p>về kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng nói riêng và quy trình ERCP nói chung.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mang đến</p><p>cải tiến vượt bậc</p><p>so với kỹ thuật ERCP sử dụng phép nghiệm huỳnh quang, vốn chỉ hiển thị hình ảnh đen trắng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả tán sỏi cỡ lớn</p><p>lên đến 92%</p><p>trong quá trình thử nghiệm và sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập dễ dàng và nhanh chóng (dưới 5 phút) qua cơ chế Plug-and-Play.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn, được thiết kế phù hợp với những xe đẩy nội soi tiêu chuẩn..</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpyGlass DS thực hiện tán sỏi kết hợp với phương pháp điện thủy lực EHL hoặc Holmium Laser.</p><p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ th</p><p>uật.</p><p><br></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu ngõ ra:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital: DVI,</p><p>SXGA</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog: S-Video</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn Led</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn Led ≥&nbsp;&nbsp;giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay đổi cường độ sáng: 05 mức</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp làm mát: bằng quạt gió</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (25 x 18 x 9) cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V, 60Hz</p><p><br></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nội soi mật t</p><p>ụy (SpyScope DS)</p><p><br></p><p><br></p><p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng kỹ thu</p><p>ật.</p><p><br></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>SpyScope DS tích hợp </p><p>cảm biến kỹ thuật số</p><p><br></p><p>cho hình ảnh có độ phân giải gấp 4 lần và góc nhìn sộng hơn 60% so với các phiên bản</p><p>SpyScope</p><p>trước đó.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống phun và hút chuyên dụng giúp loại bỏ các vật chắn tầm nhìn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống dây dẫn đã được thiết kế lại để thuận tiện di chuyển trong ống soi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ ống soi sử dụng một lần loại bỏ quá trình tái xử lý quang học, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và sự xuống cấp hình ảnh qua nhiều lần sử dụng.</p><p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ </p><p>thuật.</p><p><br></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng quan sát nhìn thẳng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0</p><p>o</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trường nhìn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 120</p><p>o</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi quan sát&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đầu ống soi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 3.5 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính thân ống soi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 3.6 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng uốn cong (tối thiểu):</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lên 30</p><p>o</p><p>/ Xuống 30</p><p>o</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phải 30</p><p>o</p><p>/ Trái 30</p><p>o</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài làm việc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2140 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính kênh sinh thiết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh khí nước : 02</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh dẫn sáng: 02 (riêng biệt)</p><p><br></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Kẹp sinh thiết (SpyBit<strong>e)</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Tín</p><p>h năng kỹ thuật.</p><p><br></p><p><br></p><p>Kẹp sinh thiết SpyBite: cho phép lấy sinh thiết lớn hơn 1,6 lần so với chổi quét tế bào.</p><p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>T</p><p>hông số kỹ thuật.</p><p><br></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài làm việc: 270 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính thân kìm: 1.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ngoài hàm: 1.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc mở tối đa 55º, đầu kẹp dài 4.1 mm</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-07T19:24:51.058 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-07T20:28:11.949
2892 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-10 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 255000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy siêu âm xách tay 2D, 2 đầu dò</p> <p>- Thiết kế linh động, chất lượng hình ảnh tuyệt vời</p> <p>- Ứng dụng : Ổ bụng, sản phụ khoa, tim, bộ phận nhỏ, tiết niệu, mạch, chỉnh hình, cấp cứu, thần kinh...</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-12T14:53:52.085 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.592
2893 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp phụt hơi | NCT200 |  | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 299000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-18 | 2021-03-18 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ký mã hiệu&nbsp;: NCT200</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Rexxam</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;Nhật Bản</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;Màn hình có khả năng nghiêng lên/xuống tới 40 độ , quay trái tới 30 độ</p><p> -&nbsp;&nbsp;Có 3 chế độ đo:</p><p> + Đo tự động 1 lần</p><p> + Đo tự động nhiều lần</p><p> + Đo bằng tay</p><p> -&nbsp;Dải đo nhãn áp (IOP): Từ 1mmHg đến 60mmHg</p><p> -&nbsp;&nbsp;Bước đo: 1mmHg</p><p> -&nbsp;&nbsp;Khoảng cách làm việc: 11mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;Phạm vi di chuyển của thiết bị đo:</p><p> + Di chuyển trước/sau</p><p> + Di chuyển ngang</p><p> - Phạm vi di chuyển của tấm đỡ cằm, di chuyển dọc.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-18T17:15:04.092 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-19T21:42:56.038
2894 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm HbA1C | Hệ thống phân tích HbA1c VII Turbo | VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System |  | Nhật Bản | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 3540000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân tích Hemoglobin Variant II Turbo dựa trên phương pháp HPLC. Thông số phân tích HbA1c theo đơn vị IFCC và NGSP</p><p>Đi kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn.</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ 15-35°C </span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm 10-90%, không có hơi nước ngưng tụ.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện:</span></p><p><span style="color: black;">100 - 240V, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Thông số phân tích: HbA1c</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Đơn vị hiển thị: IFCC (mmol/mol) hoặc NGSP (%)</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T15:55:47.909 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T16:03:24.470
2895 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 16 lít | SA-232 |  | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 6 |  |  | 19800000 | t | Cái | true | 2020-11-23 | 2021-05-31 | <p class="ql-align-justify">Nồi hấp tiệt trùng được thiết kế với cấu trúc gồm cơ khí truyền thống và bộ vi xử lý điều khiển. Với 2 tính năng kỹ thuật cho các điểm thuận lợi như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và giảm chi phí bảo trì. Bảng điều khiển được thiết kế với các điều khiển đơn giản cho các nhiệm vụ khử trùng cơ bản.</p><p>- Bảng điều khiển EZ</p><p>- Bảo trì EZ</p><p>- Bảo vệ quá nhiệt</p><p>- Bảo vệ quá tải áp suất</p><p>- Van an toàn áp suất</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích buồng: 16L</p> |  |  | <p>Dung tích buồng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>16 lít</p><p>Kết cấu: Buồng và cửa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thép không gỉ #304</p><p>Kích thước buồng/ mm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Ø 230 x 410 (độ sâu)</p><p>Kích thước tổng thể/mm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>335 (rộng) x 430 (cao) x 510 (ngang)</p><p>Dòng điện (A)/ Công suất (W):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>7A / 1400W (230V)</p><p>Bộ gia nhiệt:&nbsp;</p><p>1400W</p><p>Trọng lượng:&nbsp;</p><p>15.5 kg</p><p>Hệ thống châm nước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Điều khiển bằng tay</p><p>Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ tiệt trùng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>350-400 cc</p><p>Lựa chọn nhiệt độ tiệt trùng:&nbsp;</p><p>126 độ C</p><p>Thời gian tiệt trùng tùy chọn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>18, 33 phút</p><p>Chỉ báo tiệt trùng, áp suất.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Đèn chỉ báo nguồn, tiệt trùng chất lỏng, tiến độ, chọn lựa chương trình tiệt trùng.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-23T08:11:00.593 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-23T08:11:00.642
2896 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/700MC |  | Đức | S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>- Model: SIM.LED 700/700 MC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độ</p><p>C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng. Riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p>Giá nêu trên l</p><p>à giá của Đèn m<strong>ổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Mỗi chóa có tính năng kỹ thuật và thông số như sau:</span></p><p>-&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m: 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>+ Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;Khoảng cách làm việc: 660 - 1,575 mm</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;Điều chỉnh được nhiệt độ màu với 5 mức trong khoảng từ 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, </p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 94</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-Chỉ số màu không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ màu ở tất cả các mức</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED: 72 bóng</p><p>-Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02/03 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+Cường độ ánh sáng</p><p>+Đường kính trường sáng</p><p>+Nhiệt độ màu</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp: 66W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T11:10:46.292 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T11:10:46.395
2897 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu tự động | LabUMat 2 |  |  | 77 Elektronika Kft |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 0 | f | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-02 | <p align="center"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG</strong></p> <p align="center"><strong>LabUMat 2</strong></p> <ul> <li>Tốc độ lên tới 240 mẫu/giờ</li> <li>Phương pháp phân phối mẫu: nhỏ mẫu bằng pipet</li> <li>Chi phí vận hành thấp, không sử dụng hóa chất rửa đặc biệt</li> <li>Thể tích mẫu bệnh phẩm yêu cầu ít vì sử dụng cảm biến phát hiện mức chất lỏng</li> <li>Công nghệ phát hiện cao cấp, đã được cấp bằng sáng chế</li> <li>Sử dụng module PMC riêng để phân tích tính chất vật lý của mẫu</li> <li>Phần mềm thân thiện, linh hoạt, dễ vận hành, sử dụng màn hình càm ứng màu</li> <li>Đồng bộ dữ liệu qua kết nối với hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (LIS)</li> <li>Tự động QC và tự kiểm tra</li> <li>Phần mềm và ngôn ngữ có thể nâng cấp qua USB</li> <li><strong>LabUMat 2 </strong>là thiết bị đứng độc lập, nó có thể kết nối với <strong>UriSed 2</strong> (máy soi cặn nước tiểu tự động). Cùng với nhau, hai thiết bị này tạo nên <strong>Hệ thống phòng thí nghiệm xét nghiệm nước tiểu hoàn chỉnh</strong></li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-11-02T14:38:59.100 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:27:24.604
2898 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | CR0407 |  | Nhật Bản | Yamada Shadowless Lamp Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thiết kế khoa học:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mỏng, nhẹ với cánh tay đỡ di chuyển nhẹ nhàng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thiết kế dạng khí động học (Aero-stream) tạo dòng khí liên tục, tối ưu hóa hiệu quả vô trùng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Điều chỉnh linh hoạt vùng rọi sáng:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh nhờ tay nắm đầu đèn để chỉnh vùng chiếu sáng và độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Chiếu sáng mọi ngóc ngách giúp hỗ trợ sự tập trung của bác sĩ phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Kỹ thuật cắt góc, đèn LED:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Ánh sáng lạnh với lượng bức xạ hồng ngoại rất thấp giúp ngăn ngừa tổn thương mô.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Tiêu hao điện năng thấp, nguồn sáng sử dụng lâu bền.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng cao.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-21T16:55:27.333 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:32:43.044
2899 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy gây mê kèm thở | MÁY GIÚP THỞ DI ĐỘNG DÙNG CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN | EVE NEO |  |  | Fritz Stephan GmbH |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: EVE NEO </strong></p><p><strong>Hãng SX: F.STEPHAN</strong></p><p><strong>Nước SX: Đức</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Năm sản xuất: 2017</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">- 02 Lọc lông filter fleece</p><p class="ql-align-justify">- 02 Lọc bụi bẩn Coarse dirt filter</p><p class="ql-align-justify">- 01 Công cụ lắp ráp phế lưu</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-20T09:22:41.874 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.433
2900 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ đại phẫu | BDCDP |  | Đức | Amnotec International Medical GmbH |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 565000000 | t | Hộp | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Bộ dụng cụ đại phẫu</p> |  |  | <p>Thống số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:37:40.880 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:37:40.928
2901 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường ICU đa chức năng điều khiển điện có chức năng cân nặng | Eleganza 4 |  | Séc | Linet spol. s r.o. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2020-12-20 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</li><li>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: Tối đa 40<sup>o</sup>; Độ ẩm: Tối đa 75%</li><li>Nguồn điện hoạt động: 230VAC/50Hz</li></ul> |  |  | <ul><li>Giường kết cấu dạng 2 trụ đỡ&nbsp;</li><li>Kích thước bên ngoài: 100 × 217,5cm.</li><li>Kích thước mặt giường: 90x208cm</li><li>Dải điều chỉnh:</li></ul><p>Điều chỉnh chiều cao: 41 –79cm.</p><p>Góc điều chỉnh tối đa của tựa lưng: 65°.</p><p>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ đùi: 25°.</p><p>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ bắp chân: 20° (Điều chỉnh bằng </p><p>tay)</p><p>Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu (Ergoframe)</p><p>Có nút bấm điều chỉnh nâng – hạ đồng thời tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi&nbsp;</p><p>Có chức năng điều khiển vị trí hồi sức (CPR position) (Điều khiển bằng nút bấm trên bảng điều khiển và cần gạt cơ học)</p><ul><li>Có chức năng điều chỉnh tư thế Cardiac chair bằng điện</li><li>Có khả năng kéo dài giường (cho bệnh nhân chấn thương và ngoại cỡ)</li><li>Mặt giường dễ lau chùi vệ sinh, có phần tựa lưng được làm bằng chất liệu không cản quang (HPL) nên có thể chụp Xquang cho bệnh nhân bằng máy C-arm mà không cần phải đưa bệnh nhân ra khỏi giường trong trường hợp điều trị cho các bệnh nhân chấn thương nặng.</li><li>Tấm chắn đầu và chắn chân làm bằng nhựa, có khóa cốt cố định và có thể tháo rời.</li><li>Tay vịn bằng nhựa có gắn tích hợp bảng điều khiển iBoard basic ở tấm chắn đầu&nbsp;</li><li>Có hệ thống cân bệnh nhân tích hợp trên iBoard basic có thể cài đặt bằng các nút bấm và hiển thị chính xác số đo cân nặng của bệnh nhân trên màn hình.&nbsp;</li><li>Có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm</li><li>Có hệ thống báo động khi bệnh nhân rời khỏi giường bằng âm thanh và hình ảnh.</li><li>Có hệ thống báo động khi giường không được khóa hãm khi không di chuyển&nbsp;</li><li>Có ắc quy dự phòng trong trường hợp khẩn cấp khi mất điện</li><li>Có vị trí gắn cọc truyền</li><li>Cọc truyền kiểu ống lồng mạ crom có 4 móc nhựa</li><li>Đệm 2 lớp chống viêm loét phủ ga chống thấm</li><li>Có 4 bánh xe chống ồn Tente Integral, đường kính 150mm, có hệ thống khóa hãm</li><li>Tải trọng an toàn tối đa: 250kg</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-20T10:39:10.389 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-20T00:00:00.117
2902 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | EP-6000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm null |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>Bộ xử lý hình ảnh EP-6000</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-720R</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-720R/I</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23T08:11:25.957 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23T08:14:31.248
2903 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | UniCel DxH 690T |  |  | Beckman Coulter, Inc. |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM |  | Nhóm 1 |  |  | 0 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p><strong>UniCel DxH 690T</strong></p> <p>Hệ thống Huyết Học <strong>Unicel DxH </strong><strong>690T</strong> được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay trên khu vực cũng như tại Việt Nam. Lựa chọn đưa Unicel DxH 690T vào sử dụng tại khoa Huyết học dựa trên cơ sở rất vững chắc - chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ cho chỉ số <strong>Nhiễm trùng huyết sớm (</strong><strong>ESId</strong><strong>)</strong><strong>.</strong> Đây là chỉ số huyết học duy nhất được công nhận trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết sớm vì vậy đó là sự lựa chọn hợp lý và cần thiết cho Bệnh viện và Bệnh nhân.</p> <p>Hiện nay, Nhiễm trùng huyết đang là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến hàng đầu tại Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến 49 triệu người chịu ảnh hưởng bởi Nhiễm trùng huyết hằng năm trên toàn thế giới. Chính vì lý do đó, hệ thống Huyết học Unicel DxH 690T được triển khai như một công cụ hỗ trợ các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh nhân nhập viện tại <strong>khoa cấp cứu</strong>, giải quyết các khó khăn trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm trùng huyết sớm của hệ thống Unicel DxH 690T sẽ là vũ khí đắc lực cho các bác sỹ đưa ra quyết định trường hợp và thời điểm sử dụng kháng sinh hợp lý.</p> <p>Đồng hành cùng hãng Beckman Coulter, Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã và đang ứng dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tầm quan trọng liên quan đến nhiều chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó phải kể đến đến các dòng máy phân tích tế bào (huyết học) tự động hoàn toàn - model Unicel DxH 690T từ hãng Beckman Coulter.</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-31T10:43:03.372 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:28:34.542
2904 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ cắt tử cung | BDCCTC |  | Đức | Amnotec International Medical GmbH |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 94000000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Bộ dụng cụ cắt tử cung</p> |  |  | <p>Thống số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:40:19.505 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-01T16:40:19.557
2905 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/700SC |  | Đức | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>- Model: SIM.LED 700/700 SC </p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40 </p><p>độ C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng. Riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p>Giá nêu trên l<strong>à giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Mỗi chóa có tính năng kỹ thuật và thông số như sau:</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m: 160.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>+ Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách làm việc: 670-1,545 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;4500K</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 96</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng đèn LED: 72 bóng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh 02 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+ Cường độ ánh sáng</p><p>+ Đường kính trường sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp: 62W</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:15:30.496 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:15:30.568
2906 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | MÁY KÉO GIÃN CỔ, CỘT SỐNG CÓ GIƯỜNG NÂNG HẠ CHIỀU CAO BẰNG ĐIỆN | ST 6567P |  | Anh | Seers Medical Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 : 2003, CE 0197</p> |  |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220-240 VAC , 50/60Hz</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;max 150VA</p><p>-&nbsp;Màn hình thông báo kỹ thuật số LED&nbsp;:&nbsp;&nbsp;4 </p><p>-&nbsp;Hiển thị cấc thông số điều trị</p><p>-&nbsp;Chế độ dừng khẩn cấp: nút bấm an toàn cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;Hiển thị lực kéo giãn : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kg / Lb</p><p>-&nbsp;Lực kéo giãn cài đặt : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,5 - 91 Kg </p><p>-&nbsp;Kiểu kéo giãn : Liên tục, ngắt quãng, điều hoà, luỹ tiến&nbsp;</p><p>-&nbsp;Tốc độ kéo giãn: Liên tục và điều chỉnh theo nhiều bậc </p><p>-&nbsp;Thời gian giữ và nghỉ : &nbsp;&nbsp;&nbsp;0 - 99 giây</p><p>-&nbsp;Thời gian kéo điều trị : &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 - 99 phút</p><p>-&nbsp;Nhập dữ liệu&nbsp;:&nbsp;Phím mềm có màng ngăn nước kín&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Kích thước đầu kéo : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 x 270 x 340 mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng đầu kéo : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.5 kg</p><p>-&nbsp;Phần tựa lưng điều chỉnh được góc :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 – 80° </p><p>-&nbsp;Phần đầu/ Chân điều chỉnh được góc :&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25° – +75° </p><p>-&nbsp;Toàn bộ giường nâng hạ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 – 101cm </p><p>-&nbsp;Giường có hệ thống bánh xe di chuyển dễ dàng trên mặt phẳng.</p><p>-&nbsp;Tải trọng khi nâng hạ :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 Kg</p><p>Có lỗ thở khi nằm xấp điều trị :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T11:12:43.007 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15T11:12:43.061
2907 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế truyền thuốc | CCH0039-1 |  |  | LKL Advance Metaltech Sdn. Bhd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 35000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T10:06:19.620 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-21T10:06:19.620
2908 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-800 | BS-800 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: BS-800</p> <p>Hãng/ nước sản xuất: Mindray/ Trung Quốc</p> <p>Tốc độ: 800 test/giờ</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>1/ Thông tin chung:</p> <p> 800 test/giờ cho xét nghiệm quang học, lên đến 600 tests/giờ cho điện giải.</p> <p> Chính xác – An toàn – Thiết kế mới – Hiệu quả kinh tế Khay mẫu bệnh phẩm:</p> <p>2/ Khay mẫu bệnh phẩm:</p> <p> 140 vị trí bao gồm 25 vị trí làm lạnh cho chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn</p> <p> Thể tích mẫu: 1.5~35 μL</p> <p> Kim hút mẫu: Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến cục máu đông và bảo vệ va chạm Khay hóa chất</p> <p> 120 vị trí đặt hóa chất (Ổn định 2-8°C)</p> <p> Thể tích hóa chất: 15 - 300μl</p> <p> Kim hút hóa chất: Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến bọt khí và bảo vệ va chạm</p> <p>3/ Hệ thống phản ứng</p> <p> Khay phản ứng: Dạng đĩa quay, có 165 cuvette tự động làm sạch</p> <p> Thể tích phản ứng: 100 ~ 360μl</p> <p> Nhiệt độ vận hành: 37ºC ± 0.1ºC</p> <p>4/ Hệ thống quang học</p> <p> Nguồn sáng: Đèn Halogen tungsten  Quang phổ: Quang nghịch chuyển, lưới quang học</p> <p> Bước sóng: 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.181 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.670
2909 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Găng tay khám chưa tiệt trùng các size | LATEX |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Hàng |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2100 | t | Đôi | true | 2020-11-22 | 2021-11-01 | <p><br></p> |  |  | <p>Thành phần chính : </p><p>Cao su thiên nhiên&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Chiều dài : 240 mm .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ dày lòng bàn tay : </p><p>0.22 + 0.05 mm . </p><p>Size XS :&nbsp;4.6 + 0.5g , </p><p>Size S : 5.2 + 0.5g&nbsp;&nbsp;Size M : 5.5 + 0.5g , </p><p>Size L : 6.2 + 0.5g . </p><p>Tiêu chuẩn ISO 9001 .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>500 đôi/thùng</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-11-23T08:25:04.162 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-11-23T08:25:04.212
2910 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | A02202, A03202, B03202, C02103, C03202, |  | Trung Quốc | Shenzen Maiwei Biotech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 360000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho các dòng máy Medrad, LF, Nemoto, Medtron. Loại bơm đơn dung tích 150ml.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2021-01-12T09:25:26.895 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2021-01-12T16:07:33.007
2911 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang nhũ ảnh | Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số | Selenia Dimensions (2D) |  | Mỹ | Hologic, Inc. |  |  | Công ty Cổ phần Y tế SCP | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7500000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Y tế SCP | 2020-10-31T09:47:59.475 | Bộ Y tế | 2020-11-25T14:29:08.855
2912 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | CR0404 |  | Nhật Bản | Yamada Shadowless Lamp Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thiết kế khoa học:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mỏng, nhẹ với cánh tay đỡ di chuyển nhẹ nhàng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thiết kế dạng khí động học (Aero-stream) tạo dòng khí liên tục, tối ưu hóa hiệu quả vô trùng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Điều chỉnh linh hoạt vùng rọi sáng:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh nhờ tay nắm đầu đèn để chỉnh vùng chiếu sáng và độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Chiếu sáng mọi ngóc ngách giúp hỗ trợ sự tập trung của bác sĩ phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Kỹ thuật cắt góc, đèn LED:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Ánh sáng lạnh với lượng bức xạ hồng ngoại rất thấp giúp ngăn ngừa tổn thương mô.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Tiêu hao điện năng thấp, nguồn sáng sử dụng lâu bền.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng cao.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-21T16:49:08.837 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:33:43.573
2913 | 3. Thiết bị lọc máu |  | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục | HF440 |  | Thụy Sĩ | Infomed SA |  | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-01 | <p><strong>MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC</strong></p><p><strong>MODEL: HF440</strong></p> |  |  | <p><strong>Các kỹ thuật lọc máu và huyết tương có trên HF440:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SCUF <em>(Siêu lọc liên tục chậm)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVH <em>(Siêu lọc máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>HVHF <em>(Thẩm tách máu)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVHDF <em>(siêu lọc thẩm tách máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVHD <em>(lọc máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>TPE <em>(điều trị trao đổi huyết tương)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CPFA <em>(lọc máu hấp phụ kết hợp thay huyết tương)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SLEDD <em>(Thẩm tách máu hàng ngày hiệu quả thấp)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>HP <em>(Lọc máu hấp phụ)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>DFPP <em>(Chuyển đổi huyết tương có lọc kép)</em></strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2020-12-04T13:15:33.162 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2020-12-04T13:15:33.217
2914 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mira 65 led (65.000lux) | MIRA65 LED |  | Canada | Amico Corporation |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 275000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ di động Mira 65 led, 65.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> |  |  | <p>Công suất tiêu thụ:</p> <p>Cường độ sáng&nbsp; ở khoảng cách 1 mét: ≥ 65.000 Lux</p> <p>Thay đổi cường độ sáng: ≥ 50%&nbsp; đến ≤ 100%</p> <p>Nhiệt độ màu : 4.500</p> <p>Chỉ số hoàn màu:</p> <p>- Ra ≥ 95&nbsp;</p> <p>- R9 &gt; 90</p> <p>Nguồn điện UPS dự phòng tự động kết nối khi mất điện</p> <p>Số lượng bóng LED :≥ 36</p> <p>Tuổi thọ bóng Led: ≥ 50.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ ở cường độ sáng tối đa: ≤ 231.4 W/m2&nbsp;</p> <p>Độ sâu trường sáng: ≥240 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14T11:27:25.964 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31T00:00:06.993
2915 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện kết hợp tay quay | E18 |  | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 34800000 | t | Cái | false | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p><strong>Giường bệnh điều khiển bằng điện:</strong></p><ul><li>Model: E18</li><li>Hãng sx: Eryou</li><li>Sản xuất: China</li><li>Sản phẩm mới 100% năm 2020</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-01T16:43:02.179 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-01T16:43:02.240
2916 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da hai mặt | Firefly |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) |  | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2022-01-01 | <p>Đèn chiếu vàng da 2 mặt với cường độ ánh sáng LED mạnh sẽ giúp điều trị những nguy cơ tiềm tàng của bệnh vàng da</p> |  |  | <p>- Phạm vi bước song: 455-470nm</p> <p>- Bức xạ quang phổ trung bình:</p> <p>&nbsp;+ Ánh sáng trên: 34.8uW/m2/nm</p> <p>&nbsp;+ Ánh sáng dưới: 50.4 uW/m2/nm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-20T10:26:00.867 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2021-01-15T13:27:41.252
2917 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/500MC |  | Đức | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>- Model: SIM.LED 700/500 MC</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40</p><p>độ C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng. Riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><strong>Giá nêu trên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>-Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m</p><p>+Chóa thứ nhất: 160.000 lux</p><p>+Chóa thứ nhất: 140.000 lux</p><p>-Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục:</p><p>+Chóa thứ nhất: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>+Chóa thứ hai: từ 42.000 – 140.000 lux</p><p>-Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục từ: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+Chóa thứ nhất</p><p>·Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>+Chóa thứ hai</p><p>·Đường kính tối đa: 290 mm</p><p>·Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-Khoảng cách làm việc:</p><p>+Chóa thứ nhất: 660 - 1,575 mm</p><p>+Chóa thứ hai: <span style="color: black;">655-1,600 mm</span></p><p>-Nhiệt độ màu:&nbsp;Điều chỉnh được nhiệt độ màu với 5 mức trong khoảng từ 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K,</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 94</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;Chỉ số màu không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ màu ở tất cả các mức</p><p>-&nbsp;Số lượng bóng đèn LED:</p><p>+Chóa thứ nhất: 72 bóng</p><p>+Chóa thứ hai: 54 bóng</p><p>-&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển:</p><p>+Bật/tắt</p><p>+Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt</p><p>-&nbsp;Có thể điều chỉnh 02/03 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm:</p><p>+ Cường độ ánh sáng</p><p>+ Đường kính trường sáng</p><p>+ Nhiệt độ màu</p><p>-&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 66W</p><p>+ Chóa thứ hai: 62W</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:20:47.552 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:20:47.615
2918 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-600 | BS-600 |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động&nbsp;</p> <p>Model: BS-600</p> <p>Hãng/ nước sản xuất: Mindray/ Trung Quốc</p> <p>Tốc độ: 600 test/giờ</p> |  |  | <p>- Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, riêng biệt</p> <p>- Tốc độ: 600 test/giờ</p> <p>- 90 vị trí cho mẫu bệnh phẩm, 80 vị trí cho hóa chất</p> <p>- Tự động rửa kim hút, kim có cảm biến mực chất lỏng, bảo vệ va chạm dọc và ngang</p> <p>- 12 bước sóng: 340 ~ 800nm</p> <p>- Tự động pha loãng cho mẫu bất thường</p> <p>- Hệ thống làm sạch cuvette 8 bước</p> <p>- Truyền dữ liệu hai chiều LIS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T15:12:49.166 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:01.678
2919 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 16 dãy đầu thu, 32 lát cắt) | Access CT |  | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 13200000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-25T14:36:46.910 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-25T14:36:46.910
2920 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | CR07 |  | Nhật Bản | Yamada Shadowless Lamp Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thiết kế khoa học:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mỏng, nhẹ với cánh tay đỡ di chuyển nhẹ nhàng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thiết kế dạng khí động học (Aero-stream) tạo dòng khí liên tục, tối ưu hóa hiệu quả vô trùng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Điều chỉnh linh hoạt vùng rọi sáng:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh nhờ tay nắm đầu đèn để chỉnh vùng chiếu sáng và độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Chiếu sáng mọi ngóc ngách giúp hỗ trợ sự tập trung của bác sĩ phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Kỹ thuật cắt góc, đèn LED:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Ánh sáng lạnh với lượng bức xạ hồng ngoại rất thấp giúp ngăn ngừa tổn thương mô.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Tiêu hao điện năng thấp, nguồn sáng sử dụng lâu bền.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng cao.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-21T16:42:37.940 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:34:22.880
2921 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Máy kéo giãn | Bàn kéo giãn cột sống đa chiều | Platinium |  | Ba Lan | AC International |  | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1530000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-03-31 | <p><strong>Bàn kéo giãn cột sống đa chiều</strong></p><p><strong>Model: Platinium</strong></p><p><strong>Hãng: P.H.U.Technomex/AC International</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ba Lan</strong></p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng, các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng đi kèm</p> |  | <p>Màn hình cảm ứng: 01 Cái</p> <p>Phần mềm: 01 Gói</p> <p>Nút dừng khẩn cấp: 01 Cái</p> | <p style="margin-left:7.1pt;">●Công suất tiêu thụ: 160W</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Nguồn cấp: 110V-240V/50-60Hz</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Trọng lượng: 145Kg</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Kích thước: 227x 73cm</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Điều chỉnh chiều cao bằng điện: 58- 88cm</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Tiêu chuẩn an toàn: IB</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Phần đầu điều chỉnh vị trí: -44⁰ và +36⁰</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Phần ngực</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Phần xương chậu và chân có thể điều chỉnh:</p> <p style="margin-left:7.1pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uốn/mở góc: -14⁰ và +12⁰</p> <p style="margin-left:7.1pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dạng/khép: ±20⁰</p> <p style="margin-left:7.1pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xoay trong/ngoài: ±12⁰</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Chế độ kéo giãn: Liên tục và điều hòa</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Trọng lượng kéo cổ tối đa: 18Kg</p> <p style="margin-left:7.1pt;">● Trọng lượng kéo lưng tối đa: 90Kg</p> | <p style="margin-left:7.1pt;">- Bảo hành: 12 tháng chính hãng</p> <p style="margin-left:7.1pt;">- Bàn giao lắp đặt và kiểm tra thiết bị tại nơi sử dụng, do kỹ sư được đào tạo chính hãng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2020-11-03T13:45:05.402 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-01-21T12:46:06.882
2922 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 7 Thông Số | M747 |  | Anh | Meditec International England Limited |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 7 Thông Số</strong></p><p>Model: M747</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: ANH QUỐC (EU)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T13:42:17.761 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01T17:06:19.531
2923 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 12 kênh công suất trung bình nặng | Jam 5 - 10 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 33400000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 12; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 6 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:26:38.775 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:26:39.331
2924 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Alphaclassic Pro |  | Trung Quốc | Maquet (Suzhou) Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-03-31 | <p>- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố.</p><p>- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.</p><p>- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển dễ dàng theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.</p><p>- Bàn mổ có thể xuống thấp đảm bảo sự thoải mái cho bác sỹ trong các phẫu thuật cần tư thế thấp như sọ não, sản khoa,...</p><p>- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.</p> |  |  | <p>- Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ 600 mm đến 950 mm</p><p>- Góc Trendelenburg thuận/đảo: 25°/25°</p><p>- Góc nghiêng bàn sang 2 bên: +15°/-15°</p><p>- Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng:&nbsp;+70°/-40°</p><p>- Góc gập tư thế FLEX: 220°</p><p>- Góc gập tư thế REFLEX: 110°</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12T15:33:17.581 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12T16:08:25.091
2925 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt | BB.4260 |  | Hà Lan | Euromex Microscopen B.V |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Bộ | true | 2021-01-04 | 2021-09-04 | <p class="ql-align-justify">Được thiết kế đặc biệt phù hợp cho ngành giáo dục, cho các bệnh viện, phòng thí nghiệm, bệnh viện lớn và nhỏ. Với nhiều loại model phù hợp với nhu cầu sử dụng.</p> |  |  | <p>Thị kính</p><p> DIN WF 10x/18 mm</p><p>2. Đầu quan sát</p><p> Đầu quan sát hai mắt có góc quan sát nghiêng 30°, xoay 360°</p><p> Đầu quan sát hai mắt có diop hiệu chỉnh cho một mắt và khoảng cách giữa hai mắt từ</p><p>48mm tới 75mm có diopter điều chỉnh tiêu cự ở bên thị kính mắt trái</p><p>3. Mâm gắ n vật kính</p><p> Mâm kính bốn vị trí hướng vào bên trong</p><p>4. Vật kính</p><p> Được cung cấp với vật kính semi-plan 4x/0.13, 10x/0.25, S40/0.65</p><p> Có thể tùy chọn vật kính S60x/0.85 và S100x/1.25</p><p> Vật kính S40x, S60x, S100x có đệm lò xo</p><p> Chống nấm mốc cho tất cả các bộ phận quang học</p><p>5. Hiệu chỉnh tiêu cự</p><p> Điều chỉnh ốc vĩ cấp và ốc vi cấp lên đến 200 phân độ với độ dịch chuyển nhỏ nhất là</p><p>2μm, 0.4mm cho mỗi lần quay</p><p> Tổng khoảng cách có thể điều chỉnh là xấp xỉ 23mm</p><p> Có thể điều chỉnh lực xoay cho các ốc vĩ cấp và vi cấp</p><p>6. Bàn sa trượt</p><p> Kích thước bàn sa trượt 120mm x 120mm với 2 kẹp cố định tiêu bản hoặc bàn sa trượt</p><p>kích thước 70mm x 28mm.</p><p>7. Tụ quang</p><p> Tụ quang N.A.1,25 Abbe có thể điều chỉnh độ cao với lá chắn sáng và vòng giữ filter</p><p>8. Nguồn ánh sáng</p><p> Nguồn ánh sáng 1W NeoLED có pin sạc 3NiMH AA</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T14:31:20.090 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T14:31:20.235
2926 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Hệ thống CAD/CAM | Máy nướng sứ | inLab Profire (zirconia + metal) |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 391500000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY NƯỚNG SỨ</strong></p><p>Model: inLab ProFire</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T17:21:53.553 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.563
2927 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng & tra dầu tay khoan tự động | Dac Universal S |  | Đức | Sirona Dental Systems GmbH |  |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 188730000 | t | Chiếc | false | 2020-12-01 | 2020-12-31 | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG VÀ TRA DẦU TAY KHOAN TỰ ĐỘNG</strong></p><p>Model: DAC UNIVERSAL S</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01T17:30:05.173 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-31T00:00:12.643
2928 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 700/500SC |  | Đức | Simeon Medical GmbH & Co. KG |  | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>- Model: SIM.LED 700/500 SC </p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40 </p><p>độ C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng. Riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p><br></p><p><strong>Giá nêu trên là giá của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng cách đèn khoảng 1m</p><p>+ Chóa thứ nhất: 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ nhất: 140.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật mở liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất: từ 48.000 – 160.000 lux</p><p>+ Chóa thứ hai: từ 42.000 – 140.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển cường độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi liên tục từ: từ 3.000 –5.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều khiển được đường kính trường sáng liên tục:</p><p>+ Chóa thứ nhất</p><p>·&nbsp;Đường kính tối đa: 300 mm</p><p>·&nbsp;Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>+ Chóa thứ hai</p><p>·&nbsp;Đường kính tối đa: 290 mm.</p><p>·&nbsp;Đường kính tối thiểu: 180 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách làm việc: </p><p>+ Chóa thứ nhất: &nbsp;<span style="color: black;">670 -1,545 </span>mm</p><p>+ Chóa thứ hai: <span style="color: black;">670 -1,600 mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;4500K</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu Ra: 96</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu đỏ R9: 96</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu R13: 98</p><p>-&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng đèn LED:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 72 bóng</p><p>+ Chóa thứ hai: 54 bóng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể điều khiển tất cả các chức năng rất nhanh và thuận tiện bằng bảng điều khiển: </p><p>+ Bật/tắt</p><p>+ Lựa chọn cường độ ánh sáng cho phẫu thuật thông thường</p><p>+ Điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>+ Chế độ đèn cho phẫu thuật nội soi</p><p>+ Ghi nhớ chức năng đèn đã cài đặt </p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh 02 chức năng của đèn bằng cán điều khiển trung tâm: </p><p>+ Cường độ ánh sáng</p><p>+ Đường kính trường sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu đèn được cấu tạo bằng nhiều đèn LED đặt trong hệ thống gương phản xạ được tráng bằng nhôm, phản xạ xuống phẫu trường từ rất nhiều hướng tạo lên trường sáng hình tròn đồng nhất và cân đối, không bị khuyết và không khuất bóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngoài tay nắm tiệt trùng ở trung tâm đèn, còn có tay nắm ở rìa đèn để có thể điều khiển đèn dễ dàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vỏ tay nắm tiệt trùng điều khiển đèn ở trung tâm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng với nhiệt độ 134<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ đèn là 1 mặt phẳng liền khối bằng kính an toàn (safety glass), chống xước, dễ lau chùi, làm vệ sinh và ánh sáng không bị giảm sau nhiều năm sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED: &gt; 60.000 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ thấp:</p><p>+ Chóa thứ nhất: 62W</p><p>+ Chóa thứ hai: 53W</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: &lt; 1<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:24:07.907 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2020-12-04T13:24:07.943
2929 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ ghế chữa răng | SX3000II |  |  | Siamdent Co., Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 410000000 | f | Cái | true | 2021-01-18 | 2021-12-31 | <p>Bộ ghế chữa răng SX3000II</p> | [6 empty] | 3 tháng/1 lần |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-01-18T11:23:03.583 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-01-21T14:01:54.988
2930 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy điện di ngang | Máy điện di bán tự động | QUICKGEL CHAMBER |  | Mỹ | Helena Laboratories |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 650258500 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-01-31 | <p>Máy điện di bán tự động, với Phương pháp diện di nằm ngang, cho kết quả chính xác hơn vì loại bỏ được ảnh hưởng của trong lực của các phân tử mẫu</p><p>Sử dụng kỹ thuật điện di gel Agarose tự động có thể phát hiện và tách rời protein với các điện di cơ động trong độ tập trung thấp.</p> |  |  | <p>Máy điện di bán tự động</p> <p>Với Phương pháp diện di nằm ngang, cho kết quả chính xác hơn vì loại bỏ được ảnh hưởng của trong lực của các phân tử mẫu</p> <p>Sử dụng kỹ thuật điện di gel Agarose tự động có thể phát hiện và tách rời protein với các điện di cơ động trong độ tập trung thấp.</p> <p>Thực hiện được các xét nghiệm:</p> <p>1/ Điện di Protein</p> <p>2/ Điện di ALK Hemoglobin.</p> <p>3/ Điện di Cholesterol</p> <p>4/ Điện di CK&amp;LD Isoenzymes</p> <p>5/ Điện di IFE</p> <p>6/ Điện di Lipoprotein</p> <p>Máy được thiết kế riêng để sử dụng những loại Gel nhanh (Quick Gel), thích hợp ở những BV có số mẫu bệnh ít và tương đối.</p> <p>Phần mềm đọc kết quả điện di một cách dễ dàng và chính xác.</p> <p>Giao diện rõ ràng tương thích với hệ Window</p> <p>Kiểu Menu rõ ràng và thân thuộc</p> <p>Thiết lập chương trình (Scan đọc kết quả, hiển thị, chỉnh sửa, in, lưu...) cho từng loại test</p> <p>Thiết lập kiểu in, nội dung in…</p> <p>Kết quả khi đọc sẽ lưu vào máy tính theo đường dẫn của người chỉ định</p> <p>Có thể lấy lại kết quả cũ một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác (tìm theo tên, ngày làm XN…)</p> <p>Có thể nhận hoặc gửi kết quả qua mail (nếu máy tính có nối mạng)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-11-11T15:49:35.155 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-01T11:26:01.927
2931 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Máy khoan đa năng | Máy khoan mài đa năng và phụ kiện | OSSEODOC |  | Thụy Sĩ | Bien-Air Surgery SA |  | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p><p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485</p><p>Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz</p><p>Điều kiện hoạt đông:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li><li><br></li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09T16:33:12.326 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-12-15T11:20:11.277
2932 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | CR04 |  | Nhật Bản | Yamada Shadowless Lamp Co., Ltd. |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thiết kế khoa học:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mỏng, nhẹ với cánh tay đỡ di chuyển nhẹ nhàng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thiết kế dạng khí động học (Aero-stream) tạo dòng khí liên tục, tối ưu hóa hiệu quả vô trùng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Điều chỉnh linh hoạt vùng rọi sáng:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh nhờ tay nắm đầu đèn để chỉnh vùng chiếu sáng và độ sáng.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Chiếu sáng mọi ngóc ngách giúp hỗ trợ sự tập trung của bác sĩ phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Kỹ thuật cắt góc, đèn LED:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Ánh sáng lạnh với lượng bức xạ hồng ngoại rất thấp giúp ngăn ngừa tổn thương mô.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Tiêu hao điện năng thấp, nguồn sáng sử dụng lâu bền.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng cao.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-21T16:38:15.997 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:34:48.116
2933 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | B04106, B01305, C06106, C01305, D02106 |  | Trung Quốc | Shenzen Maiwei Biotech Co., Ltd |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 580000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho các dòng máy Medrad, LF, Nemoto, Medttron. Loại bơm đôi </p> |  |  | <p>Bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho các dòng máy Medrad, LF, Nemoto, Medtron</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2021-01-12T09:33:15.001 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Nội - Hồ Chí Minh | 2021-01-12T16:08:27.265
2934 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy định nhóm máu bán tự động | Máy đọc kết quả định nhóm máu Banjo | Banjo ID-Reader |  | Pháp | DiaMed GmbH |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 624000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Banjo ID-Reader một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn yêu cầu một&nbsp; thiết bị nhanh, linh hoạt và gọn nhẹ để đọc kết quả ID-Cards.</p><p>Banjo tăng sự an toàn, chuẩn hóa quy trình đọc và giảm can thiệp người&nbsp;dùng. Hơn thế, còn kết hợp với các thiết bị khác của Bio-Rad và IH-Central. Và có thể được sử dụng như một hệ thống back-up.</p> |  |  | <p>Nguồn cấp: 115 – 230V, 50/60Hz. Nhiệt độ vận hành: 15 - 35<sup>0</sup>C. Độ ẩm: 30 - 80%.</p><p>Thời gian đọc kết quả (1 card): &lt; 2 giây</p><p>Nguồn sáng: đèn LEDs xanh lá</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T13:55:57.564 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15T13:55:57.619
2935 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 16 kênh công suất trung bình nặng | Jam 7 - 10 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  |  | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 52300000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 16; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 7 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:31:13.658 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:31:13.714
2936 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt | IS.1152-PLi |  | Hà Lan | Euromex Microscopen B.V |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2020-12-23 | <p><strong>Hệ thống quang hiệu xuất cao</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(88, 89, 91);">Được thiết kế để vượt trội về độ chính xác và tái tạo màu sắc. Độ phân giải cao nhất có thể đạt được với chống quang sai màu. Đặc biệt được thiết kế với lớp phủ quang học đa lớp đảm bảo độ hấp thụ ánh sáng tối thiểu và cung cấp hình ảnh sắc nét trong mọi độ tương phản.</span></li></ul><p><strong>Thiết kế hiện đại và linh hoạt</strong></p><ul><li>Một thiết kế vượt qua tiêu chuẩn của ngày nay mang đến nhiều thoải mái và thuận tiện cho người dùng kính hiển vi, với đặc trưng đầu kính linh hoạt như điều chỉnh độ cao và giảm thiểu sự mệt mỏi trong suốt quá trình làm việc lâu dài. Kích cỡ hiện đại, gọn nhẹ của iScope và Bộ phận lưu trữ dây nguồn cho nhiều khoảng trống làm việc hơn, vận hành an toàn hơn và dễ dàng di chuyển</li></ul><p><strong>Đa năng trong giáo dục</strong></p><ul><li>iScope <span style="color: rgb(88, 89, 91);">có thể được trang bị với một hệ thống đa đầu quan sát. Để hướng dẫn hoặc thảo luận trong khi quan sát cùng một mẫu vật với 2,3 hoặc 5 người dùng đồng thời. Một con trỏ laser có 2 lựa chọn màu cho phép chỉ khu vực muốn quan sát cho tất cả người dùng.</span></li></ul><p><strong>Bàn sa trượt cho tất cả các ứng dụng</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(88, 89, 91);">Bên cạnh bàn sa trượt tiêu chuẩn, iscope® cũng có một loại bàn sa trượt không có các cạnh sắc ở các cạnh của kính hiển vị giúp cho việc cải thiện độ an toàn hoặc có thể phủ gốm cho các môi trường khắc nghiệt và chống trầy xước</span></li></ul> |  | <ul><li>01 Thân chính</li><li>01 Đầu quan sát 2 mắt với góc nghiêng linh hoạt</li><li>01 Dây nguồn</li><li>02 Thị kính 10x/22mm với kim trỏ</li><li>01 Vật kính 4x</li><li>01 Vật kính 10x</li><li>01 Vật kính 20x</li><li>01 Vật kính 40x</li><li>01 Vật kính 60x</li><li>01 Vật kính 100x</li><li>01 Kính lọc xanh da trời</li><li>01 Kính lọc xanh lá cây</li><li>01 Kính lọc vàng</li><li>01 Túi nhựa che bụi</li><li>01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh</li><li>01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt</li></ul> | <p><strong>Thị kính</strong></p><ul><li>Thị kính vi trường được mở rộng EWF 10x/22 mm với vi trường quan sát 22 mm và diopter điều chỉnh trên cả hai mắt.</li></ul><p><strong>Đầu quan sát</strong></p><ul><li>Đầu quan sát hai mắt và ba mắt loại Siedentopf với góc nghiêng 30°. Khoảng cách giữa hai thị kính từ 48 đến 76 mm.</li></ul><p><strong>Đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt</strong></p><ul><li>Tùy chọn đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt từ 5 đến 35° với thị kính EWF 10x/22mm, khoảng cách giữa hai thị kính 48-75 mm và tùy chọn cổng cho hình ảnh với ống kính tiêu chuẩn Ø 23.2 mm (chỉ cho các model hiệu chuẩn vô cực)</li></ul><p><strong>Vật kính</strong></p><ul><li>Plan PLi IOS 4x, 10x, 20x, S40x, S60x, S100x</li></ul><p><strong>Mâm kính</strong></p><ul><li>Mâm kính năm vị trí hướng vào trong cho tối đa 5 vật kính</li></ul><p><strong>Bàn sa trượt</strong></p><ul><li>Bàn sa trượt 156 x 138 mm được trang bị với bộ điều khiển cơ tích hợp 79 x 52 mm X-Y.</li></ul><p><strong>Nguồn sáng</strong></p><ul><li>Nguồn sáng truyền qua có thể điều chỉnh Köhler NeoLED™ 3W với nguồn cung cấp điện bên trong 100- 240 V</li></ul><p><strong>Cảm biến iCare</strong></p><ul><li>Cảm biến iCare đươc phát triển để tránh sự mất năng lượng không cần thiết. Nguồn sáng của kính hiển vi tự động chuyển đổi sang chế độ tắt trong một khoảng thời gian ngắn sau khi người sử dụng rời khỏi vị trí soi kính.</li></ul> | <ul><li>Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T14:58:34.219 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-12-23T15:02:58.002
2937 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | BAYOKA | F 2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 920000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Đèn đọc hai phim</p> |  |  | <p>Sử dụng nguồn điện 220V/50Hz</p><p>- Sử dụng thanh đèn led</p><p>- Công tắc nguồn : ON -OFF</p><p>-Công suất :64w(±5%)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-11T13:05:11.406 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:12.662
2938 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng cho phòng mổ | SK60.20 |  |  | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2020-12-25 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi</li><li>Điện áp sử dụng 240V/50Hz&nbsp;</li><li>Môi trường làm việc:</li></ul><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 35<sup>0</sup>C</p><p> + Độ ẩm tối đa: 85%</p> |  |  | <p>Thông số và chỉ tiêu kỹ thuật:</p><p>+ Là loại bồn rửa tay vô trùng dùng cho phòng mổ, kết cấu bằng thép không gỉ 304, điều khiển dòng nước bằng cảm biến hoặc dùng đầu gối; Điều khiển hóa chất rửa bằng đầu gối</p><p>+ Cảm biến quang (photocell) tích hợp trên bồn hiển thị nhiệt độ nước và thời gian nước chảy ở mỗi vòi</p><p>+ Điều khiển vòi nước bằng cảm biến và đầu gối</p><p>+ Điều khiển hóa chất rửa bằng đầu gối.</p><p>+ Kích thước: 640x1600x1175 mm.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-25T15:02:04.575 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-25T15:02:04.634
2939 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | Propaq MD |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Propaq MD là máy sốc tim kèm các tính năng tạo nhịp ngoài, tính năng phản hồi ép tim. Monitor với các thông số: ECG (12 kênh), SpO2, EtCO2, NIBP, IBP, nhịp thở và nhiệt độ. Máy có tính năng kết nối Wifi.&nbsp;</p> |  |  | <p>- Dạng sóng: 2 pha tuyến tính&nbsp;</p><p>- Mức năng lượng lựa chọn tối đa: 200J</p><p>- Có tạo nhịp ngoài da</p><p>- Có bảng theo dõi, hiển thị thực hiện CPR chất lượng cao</p><p>- Monitor theo dõi bệnh nhân:</p><p>+ ECG: theo dõi ECG 3, 5, 12 kênh</p><p>+ SpO2: Vùng bão hòa: 1 – 100%</p><p>+ EtCO2: Khoảng đo: 0 – 150 mmHg</p><p>+ NIBP: Tự động mỗi 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-phút, và thủ công</p><p>+ Huyết áp xâm lấn IBP: Khoảng áp lực: -30 – 300 mmHg</p><p>+ NHiệt độ: Khoảng: 0 – 50°C (32°F - 122°F)</p><p>- Pin: Pin lithium, sạc được, 11.1 VDC. Dung lượng: 6.6Ah, 73Wh. Trọng lượng: 0.64 kg</p><p>- Máy in:</p><p>+ Dạng sóng: 1,2 hoặc 3</p><p>+&nbsp;Máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>+ Tốc độ in: 25 mm/giây hoặc 50 mm/giây</p><p>- Trọng lượng: khoảng 5.3kg bao gồm giấy, pin</p><p>- Kích thước: khoảng 22.6 x 26.4 x 20.1 cm</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ hoạt động: 0-50 độ C</p><p>+ Độ ẩm: 15-95%, không ngưng tụ</p><p>+ Độ cao hoạt động: đến đến 15,000 ft</p><p>+ Nhiệt độ bảo quản/ vận chuyển: -30 đến 70 độ C</p><p>- Đáp ứng tiêu chuẩn về:</p><p>+ Sốc: IEC 60068-2-27, 100g, 6ms nửa sin</p><p>+ Rơi: 1m theo chuẩn MIL STD 810G, phương pháp 516-6; EN 1789; 2 mét theo IEC 60601-1</p><p>+ Độ rung: MIL STD 810G, phương pháp 514.6 4.4.2 quy trình II, EN ISO 9919 theo (IEC 60068-2.64); EN 1789; RTCA/DO-160G&nbsp;</p><p>+ Chống nước, bụi xâm nhập: IPX5, IP5X</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:03:55.221 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:03:55.300
2940 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | SK002-8 |  |  | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 74800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: SK002-8</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jiangsu Saikang Medial Equipment Co., ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Giường chính: 01 cái</li><li>Nệm loại 4 mảnh: 01 cái</li><li>Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</li><li>Cây tryền dịch: 01 cái</li><li>Bàn ăn di động: 01 cái</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:44:34.036 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.734
2941 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ ghế chữa răng | SX3000II |  | Thái Lan | Siamdent Co., Ltd |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 410000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>Bộ ghế chữa răng SX3000II và phụ kiện kèm theo</p> | [6 empty] | 3 tháng / 1 lần |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-01-21T14:08:56.438 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-01-21T14:08:56.501
2942 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt | BB.1152-PLi |  | Hà Lan | Euromex Microscopen B.V |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Bộ | true | 2021-01-04 | 2021-08-04 | <ul><li>BioBlue.Lab được thiết kế đặc biệt cho các ngành nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hoặc cho các trường đại học. BioBlue.Lab rất dễ sử dụng và thiết kế tiện lợi giảm sự mệt mỏi khi sử dụng kính hiển vi trong thời gian dài. </li><li>Các model của dòng BioBlue.Lab được cung cấp với nguồn sáng NeoLED và đầu kính với hai hoặc ba mắt.</li></ul> |  |  | <p>Thị kính</p><p> DIN WF 10x/20mm</p><p>2. Đầu quan sát</p><p> Đầu quan sát 2 mắt góc nghiêng 30ᵒ, đầu ống Ø30</p><p> Khoảng cách hai đồng tử 48 – 75mm</p><p> Có diopter điều chỉnh tiêu cự ở đầu thị kính bên trái</p><p> Có thể xoay đầu kính quan sát 360°</p><p>3. Mâm gắn vật kính</p><p> Có 4 vị trí cho 4 vật kính và mâm gắn vật kính hướng vào trong</p><p>4. Vật kính – Hiệu chuẩn vô hạn (IOS) và không vô hạn</p><p> Vật kính hiệu chuẩn vô hạn IOS Plan 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25- dầu</p><p> Tùy chọn vật kính 20x/0.40 và S60/0.85</p><p> Riêng vật kính S40x, S60x và S100x có lò xo</p><p> Toàn hệ thống quang học được xử lý chống mốc và chống phản xạ quang kể cả khi</p><p>cường độ ánh sáng ở mức tối đa</p><p>5. Lấy nết</p><p> Điều chỉnh tinh và điều chỉnh thô với 200 mức điều chỉnh. Độ chính xác 1.5µm mỗi</p><p>mức điều chỉnh, 0.3 mm mỗi vòng quay</p><p> Tổng khoảng cách di chuyển 28mm</p><p>6. Bàn sa trượt</p><p> Kích thước cuả bàn sa trượt là 150 x 140 mm với kẹp giữ tiêu bản 75 x 30 mm dịch</p><p>chuyển theo phương X-Y</p><p>7. Bộ tụ quang</p><p><span style="color: rgb(36, 64, 97);"> </span>Bô tụ quang Abbe N.A. 1.25, có thể chỉnh được chiều cao với màng châp chắn sáng và</p><p>vòng giữ filter lọc. Cung cấp cùng với filter lọc trắng</p><p><span style="color: rgb(36, 64, 97);"> </span>Bô tụ quang tương phản pha Zernike N.A. 1.25 cho kính hiển vi phản pha với vòng giữ</p><p>filter lọc. Cung cấp cùng với filter lọc xanh</p><p>8. Nguồn ánh sáng</p><p> Nguồn ánh sáng có thể điều chỉnh cường độ sáng NeoLED 3W</p><p> Nguồn cung cấp cấp với điện thế 100 – 240 VAC</p><p>9. Trọng lượng</p><p> Xấp xỉ: 5.5kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T14:40:35.748 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-01-04T14:40:35.803
2943 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | BLF-2001 |  | Hungary | Medicor Elektronika Zrt |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 305000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-27 | 2020-12-27 | <p>+ Sản xuất năm 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>+ Điện áp làm việc: 220V/50Hz&nbsp;</p><p>Môi trường làm việc&nbsp;</p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 30<sup>0</sup>C </p><p>+ Độ ẩm tối đa: 75%</p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật</p><p><strong>Điều khiển và hiển thị nhiệt độ</strong></p><p><strong>+ </strong>Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>+ Điều chỉnh và hiển thị nhiệt độ không khí và nhiệt độ da trẻ sơ sinh, độ ẩm</p><p>+ Chế độ điều khiển: bằng tay/ tự động</p><p>+ Màn hình LCD hai màu cài đặt và hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,.....</p><p><strong>Các thông số về nhiệt độ</strong></p><p><strong>+ </strong>Dải cài đặt nhiệt độ cho không khí: Từ 20°C đến 39°C, mỗi bước tăng 0.1°C</p><p>+ Nhiệt độ da: Dải cài đặt: Từ 34°C đến 38°C, mỗi bước 0.1°C</p><p>+ Thời gian theo dõi biểu đồ nhiệt độ: lựa chọn từ được ở 3/24/170 giờ</p><p><strong>Bộ tạo ẩm:</strong></p><p>+ Phương pháp tạo ẩm: Bốc hơi nước</p><p>+ Dung tích bình làm ẩm: 3L</p><p><strong>Cổng truy cập lồng ấp</strong></p><p><strong>+ </strong>Số cổng truy cập trực tiếp: 4 cổng</p><p>+ Số cổng truy cập gián tiếp: 2 cổng</p><p>+ Số đầu ống/dây có thể đưa vào lồng: 6 chiếc</p><p><strong>Đệm:</strong></p><p><strong>+ </strong>Độ nghiêng của đệm: 15 độ</p><p>+ Bảo vệ chống nước IP20</p><p><strong>Bộ lọc:</strong></p><p><strong>+ </strong>Vật liệu: HEPA 13</p><p>+ Lọc được các hạt có kích thước: 0.3μm</p><p>+ Độ ồn: &lt; 45 dB</p><p> <strong>Báo động</strong>: Bằng âm thanh và ánh sáng tối thiểu trong các trường hợp sau:</p><p> + Nhiệt độ quá cao</p><p>+ Mất nguồn</p><p>+ Lỗi kỹ thuật</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-27T16:29:25.518 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-12-27T00:00:00.740
2944 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn đọc phim | BAYOKA | F 4 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Đèn đọc 4&nbsp;phim</p> |  |  | <p>Sử dụng nguồn điện 220V/50Hz</p><p>- Sử dụng thanh đèn led</p><p>- Công tắc nguồn : ON -OFF</p><p>-Công suất :93W(±5%)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-11T13:51:33.816 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31T00:00:12.770
2945 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Nhiệt kế | Terumo Digital Clinical Thermometer | C205S |  | Trung Quốc | Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd |  |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 600000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2022-01-05 | <p> Nhiệt kế điện tử chuyên dụng có độ chính xác và độ bền cao. Tiện dụng với hai lần báo kết quả, pin bền, ít nhất 10,000 lần đo. Chống được va chạm manh, không thấm nước.</p> |  |  | <p> Nhiệt kế điện tử chuyên dụng có độ chính xác và độ bền cao. Tiện dụng với hai lần báo kết quả, pin bền, ít nhất 10,000 lần đo. Chống được va chạm manh, không thấm nước.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T10:39:23.980 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06T10:39:24.100
2946 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm Thalasemi | Hệ thống phân tích huyết học sàng lọc sơ sinh | VARIANT nbs Newborn Screening System |  | Nhật Bản | Bio-Rad Laboratories, Inc |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 3924000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-02-15 | <p>Hệ thống phân tích huyết học sàng lọc sơ sinh Variant NBS Screening System phân tích các hemoglobin theo phương pháp HPLC, hoàn toàn tự động</p> |  |  | <p><span style="color: black;">Thông số phân tích: Hemoglobin F, A, S, D, C và E.&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Phương pháp đo: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p><p><span style="color: black;">Hoàn toàn tự động</span></p><p><span style="color: black;">Mẫu sử dụng: mẫu máu gót chân trẻ em</span></p><p><span style="color: black;">Khả năng nạp mẫu: lên tới 1,128 mẫu mỗi lần chạy</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Khả năng phân tích của cột phân tích: 500 test</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T16:16:22.179 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12T16:16:22.231
2947 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 20 kênh công suất trung bình nặng | Jam 9 - 10 |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 67200000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 20; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 7 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh trung thực, rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:34:38.581 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:34:38.699
2948 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động | EMV+ |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation. |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>- Là loại máy được thiết kế chuyên cho việc vận chuyển, cấp cứu. </p><p>- Có thể sử dụng cho dải bệnh nhân rộng, </p><p>- Sử dụng chức năng hiển thị thông minh thông báo và hướng dẫn người dùng</p><p>- Giao diện người dùng thân thiện – trực diện, dễ sử dụng</p><p><br></p><p><br></p> |  |  | <p>- Kích thước nhỏ gọn : rộng 20.3 cm, dài 31.8 cm, cao : 11.4 cm</p><p>- Cận nặng dưới 4.5 kg, sử dụng dễ dàng trong vận chuyển, xe cứu thương, trong điều kiện khắc nghiệt</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD có thể nhìn thấy trong tất cả các điều kiện ánh sáng</p><p>-&nbsp;Có màn hình hiển thị các thông số thở với kích thước: 108 x 56 mm</p><p>- Mode thở: AC, CPAP, SIMV</p><p>- Thể tích khí lưu thông: 50 – 1500 ml, +/- 10%</p><p>- Tần số thở: 1 – 60 lần/phút</p><p>- Tỷ lệ I:E: 1:1 đến 1:99.9</p><p>- Thời gian thở vào: 0.3 – 3 giây</p><p>- FiO2: 21 to 100% +/- 3%&nbsp;</p><p>- PEEP: 0-25cmH2O</p><p>- Độ nhạy trigger: -6 đến -0.5 cmH2O</p><p>- Lưu lượng dòng hít vào tối đa: 55psi (-25%/ +20%)</p><p>- Áp lực đỉnh: 10-80 cmH2O</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn DC 12-28 VDC</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn AC: 100 - 240V AC 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Pin&nbsp;Lithium ion (Li Ion) 14,8V bên trong , với dung lượng 6.6 Ah (sạc đầy, pin cung cấp trong vòng 10h với mức cài đặt mặc định của nhà sản xuất).</p><p>-&nbsp;Thời gian hoạt động của Pin : 10 giờ</p><p>-&nbsp;Thời gian sạc đầy 90% : 2 giờ</p><p>-&nbsp;Máy thở có thể gửi các báo động và hướng dẫn cách giải quyết các báo động sao cho an toàn nhất cho người bệnh. Có 3 mức báo động: báo động cao, báo động trung bình, báo động thấp</p><p>-&nbsp;Có thể cài đặt các ngưỡng báo động mặc định, giúp có thể áp dụng ngay cho bệnh nhân sau khi khởi động máy</p><p>-&nbsp;Giới hạn áp lực cao trên đường thở: 20-100 cmH2O</p><p>-&nbsp;Giới hạn áp lực thấp trên đường thở: tắt, 3-35 cmH2O</p><p>-&nbsp;Cảnh báo giới hạn trên của nhịp thở: tắt, 2-60 BPM</p><p>-&nbsp;Cảnh báo giới hạn dưới của nhịp thở: 2-40 BPM</p><p>-&nbsp;Dãy Led cảnh báo có các màu sắc: Đỏ, vàng và xanh </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:22:39.806 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:22:39.907
2949 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN TỰ ĐỘNG CAO CẤP | TOP 5300 |  |  | Top Corporation |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: Top 5300</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn AC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đế gắn truyền dịch</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">₋&nbsp; </span><span style="color: black;">01 Sách hướng dẫn</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-25T15:47:32.965 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.823
2950 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Lullaby Warmer |  | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Ấn Độ | Nhóm 2 |  |  | 220500000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-12T16:22:55.997 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-12T16:24:31.242
2951 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số | DR-XD 1000 |  | Nhật Bản | Fujifilm Corporation |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <ul><li> Máy mới 100%</li><li> Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</li><li>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz</li><li> Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30⁰C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li></ul><p> </p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22T21:54:53.923 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-26T13:48:55.685
2952 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da | Lullaby LED Phototherapy System |  | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. |  |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Ấn Độ | Nhóm 2 |  |  | 84000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>...</p> |  |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-12T16:22:55.904 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-12T16:25:09.724
2953 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | EMV+ MRI |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>-&nbsp;Là loại máy được thiết kế chuyên cho hỗ trợ thở cho bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;Có thể sử dụng cho dải bệnh nhân rộng</p><p>-&nbsp;Sử dụng chức năng hiển thị thông minh thông báo</p><p>-&nbsp;Giao diện người dùng thân thiện – trực diện, dễ sử dụng</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD có thể nhìn thấy trong tất cả các điều kiện ánh sáng</p><p>-&nbsp;Có thể sử dụng trong phòng cộng hưởng từ (MRI)</p> |  |  | <p>- Các mode thở</p><p>+ AC</p><p>+ CPAP (NPPV/PPV):&nbsp;Thông khí không xâm nhập áp lực dương có hoặc không có hỗ trợ áp lực&nbsp;</p><p>+ SIMV có hoặc không có PS: Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì có hoặc không có hỗ trợ áp lực.</p><p>- Cận nặng dưới 4.5 kg, sử dụng dễ dàng trong vận chuyển, xe cứu thương, quân đội trong điều kiện khắc nghiệt.</p><p>- Kích thước nhỏ gọn : rộng 20.3 cm, dài 31.8 cm, cao : 11.4 cm</p><p>- Thể tích khí lưu thông: 50 – 1500 ml, +/- 10%</p><p>- Tần số thở: 1 – 60 lần/phút</p><p>- Tỷ lệ I:E: 1:1 đến 1:99.9</p><p>- Thời gian thở vào: 0.3 – 3 giây</p><p>- FiO2: 21 to 100% +/- 3%&nbsp;</p><p>- PEEP: 0-25cmH2O</p><p>- Độ nhạy trigger: -6 đến -0.5 cmH2O</p><p>- Lưu lượng dòng hít vào tối đa: 55psi (-25%/ +20%)</p><p>- Áp lực đỉnh: 10-80 cmH2O</p><p>- Giới hạn áp lực cao trên đường thở: 20-100 cmH2O</p><p>- Giới hạn áp lực thấp trên đường thở: tắt, 3-35 cmH2O</p><p>- Cảnh báo giới hạn trên của nhịp thở: tắt, 2-60 BPM</p><p>- Cảnh báo giới hạn dưới của nhịp thở: 2-40 BPM</p><p>- Dãy Led cảnh báo có các màu sắc: Đỏ, vàng và xanh&nbsp;</p><p>- Màn hình hiển thị các thông số: HR, SpO2, FiO2, PIP, Vt, BPM, Mode....</p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:41:14.881 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:41:15.276
2954 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR nguyên khối (3 màu) | AriaDX |  | Malaysia | Agilent |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á |  | Nhóm 6 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Hệ thống AriaDx Real-Time PCR là hệ thống được tích hợp </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">đầy đủ các tính năng qPCR bao gồm: khuếch đại, phát hiện và </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">phân tích kết quả. Hệ thống bao gồm thiết kế dạng module kết </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp với hệ thống luân nhiệt, hệ thống quang học được cải tiến </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">với công nghệ đèn LED và phần mềm phân tích kết quả.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Bộ phận luân nhiệt và bộ phận quang học <strong>liền 1 khối</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận luân nhiệt</strong></p><p class="ql-align-justify">-Block nhiệt 96 giếng phân tích cùng lúc 96 mẫu</p><p class="ql-align-justify">-Gia giảm nhiệt theo công nghệ Joul-Peltier (6 peltier)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ gia nhiệt lên đến 6<sup>0</sup>C/giây. Độ chính xác: ± 0.2°C</p><p class="ql-align-justify">-Dùng tube low profile thông dụng dạng plate, strip hay tube rời</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận phân tích quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-Hệ quang học gồm 6 khe, dạng thanh có thể trao đổi vị trí</p><p class="ql-align-justify">-Có 3 module quang, phát hiện cùng lúc 3 đối tượng</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống kính lọc: FAM™, HEX™, ROX™</p><p class="ql-align-justify">-Không cần kênh tham chiếu. Không cần hiệu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Ghi tín hiệu: 8 đầu dò Photo silicone&nbsp;trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Kích thích: 8 đèn LED tuổi thọ cao trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Chức năng HRM, độ chênh lệch 0.13°C&nbsp;giữa các giếng</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04T13:39:39.033 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04T13:46:48.375
2955 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | WS80A |  | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3298000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> |  | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị 23inch</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển 10.1inch</li> <li>Có 04 cổng kết nối đầu dò</li> <li>Có 04 bánh xe</li> <li>Có 06 giá đỡ đầu dò</li> <li>Tích hợp ổ cứng có dung lượng 512 GB,</li> <li>Tích hợp ổ ghi DVD</li> <li>Có cổng âm thanh, cổng USB 8 cổng, cổng kết nối: máy in nhiệt, màn hình cho bệnh nhân xem, công tắc chân, mirophone.</li> <li>Có kết nối mạng Ethernet, Moderm , USB, DICOM hoạt động</li> <li>Độ ồn: 34dB</li> <li>2D- Mode, M-Mode,M-Mode màu, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler năng lượng có hướng, Doppler xung(PWD), Mode dòng chảy màu, Doppler liên tục (CWD), Mode đơn/ kép/ bốn, Mode thể tích 3D/4D</li> <li>Tạo ảnh toàn phổ - (3 dải)</li> <li>Tạo ảnh hình thang</li> <li>Tạo ảnh toàn cảnh</li> <li>Tự nhận dạng thành mạch</li> <li>Khảo sát tim thai 4D</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo góc</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo số lát cắt</li> <li>3D/4D</li> <li>Siêu âm cắt lớp</li> <li>Khảo sát mặt cắt theo tất cả các hướng</li> <li>chức năng giả CT (Volume slide view)</li> <li>Khảo sát đa lát cắt mặt phẳng xiên (Oblique View TM)</li> <li>Chức năng xem lát khối (<em>Volume slice view)</em></li> <li>Chức năng xem đối xứng gương</li> <li>Chức năng xem 3D đảo</li> <li>Tự nhận khuôn mặt thai nhi</li> <li>Phân tích dữ liệu thô</li> <li>Tối ưu hóa hậu xử lý ảnh</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02T10:54:53.805 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-30T00:00:00.919
2956 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HỆ TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SONESTA S3 |  | Thụy Điển | Sonesta Medical AB |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 945000000 | t | Bộ | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA S3</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p><p><br></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài có đệm: 193 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có đệm: 143 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 77 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 40 – 105 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 210 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:26:16.661 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:26:16.721
2957 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi composite | CSS 2 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-30 | <p>Bồn dùng trong các trung tâm y tế, Bệnh Viện....sử dụng để rửa tay vô trùng cho Bác sỹ</p> |  |  | <p>Kích thước: 1.400 x 600 x 1.600 mm</p> <p>Điện áp: 220v/&nbsp;50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-11-14T09:48:22.676 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2020-12-30T00:00:00.995
2958 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Vista 120S |  | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T11:44:17.743 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T14:10:58.960
2959 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C3 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>MÁY GIÚP THỞ</p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 12 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) &nbsp; Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 3.5 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08T11:50:02.796 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08T17:21:53.321
2960 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Top-5530 |  | Malaysia | Top Corporation |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 41400000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-01-28 | <p>Bơm tiêm điện</p><p>Model: Top-5530</p><p>Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</p><p>Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia</p><p>Xuất xứ: Malaysia</p><p><br></p><p>Dùng trong y tế để hỗ trợ quá trình truyền dịch, thuốc vào trong cơ thể người bệnh</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28T16:16:20.563 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28T16:18:16.548
2961 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi khí phế quản | Bộ đặt nội phế quản có camera | VL3S |  | Trung Quốc | Huger Medical instrument Co., Ltd. |  | ["2020","2019"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-01-26 | 2021-06-26 | <p>Bộ đặt nội phế quản có camera (bộ ống soi mềm đủ các cỡ)</p> |  |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;</span><strong style="color: black;">Màn hình: </strong><span style="color: black;">loại màn hình màu LCD</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Kích thước: &nbsp;3.5 inch</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Độ phân giải màn hình: 640 x 480 RGB</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Chất lượng hình ảnh video: 30 khung/giây.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Góc quay của màn hình: </span>Góc quay trước và rìa ≥120. Góc quay trái và phải ≥ 120</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Góc nhìn: ≥ 100°</p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Bộ nhớ : 4GB</span></p> | <p>Bảo hành miễn phí 1 năm</p><p>Giao hàng tận nơi</p><p>Hướng dẫn sử dụng </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:33:23.168 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-01-26T17:40:32.890
2962 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC35GR |  |  | Machan International Co., Ltd |  | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 6 |  |  | 5800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p><strong>Model: BC35GR</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>02 ngăn kéo</li><li>01 ngăn lớn đựng đồ dùng</li><li>01 ngăn để giầy dép</li><li>Bánh xe nhựa 2"(50mm): 4 cái (2 khóa)</li><li>Màu sắc: be vàng, xanh ngọc</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-11-14T10:28:35.199 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2020-12-31T00:00:12.896
2963 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR nguyên khối (5 màu) | AriaDX |  | Malaysia | Agilent |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á |  | Nhóm 6 |  |  | 1430000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Hệ thống AriaDx Real-Time PCR là hệ thống được tích hợp </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">đầy đủ các tính năng qPCR bao gồm: khuếch đại, phát hiện và </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">phân tích kết quả. Hệ thống bao gồm thiết kế dạng module kết </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp với hệ thống luân nhiệt, hệ thống quang học được cải tiến </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">với công nghệ đèn LED và phần mềm phân tích kết quả.</span></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Bộ phận luân nhiệt và bộ phận quang học <strong>liền 1 khối</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận luân nhiệt</strong></p><p class="ql-align-justify">-Block nhiệt 96 giếng phân tích cùng lúc 96 mẫu</p><p class="ql-align-justify">-Gia giảm nhiệt theo công nghệ Joul-Peltier (6 peltier)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ gia nhiệt lên đến 6<sup>0</sup>C/giây. Độ chính xác: ± 0.2°C</p><p class="ql-align-justify">-Dùng tube low profile thông dụng dạng plate, strip hay tube rời</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận phân tích quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-Hệ quang học gồm 6 khe, dạng thanh có thể trao đổi vị trí</p><p class="ql-align-justify"><strong>-Có 5 module quang, phát hiện cùng lúc 5 đối tượng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Hệ thống kính lọc: FAM™, HEX™, ROX™, Cy3, Cy5</strong></p><p class="ql-align-justify">-Không cần kênh tham chiếu. Không cần hiệu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Ghi tín hiệu: 8 đầu dò Photo silicone&nbsp;trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Kích thích: 8 đèn LED tuổi thọ cao trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Chức năng HRM, độ chênh lệch 0.13°C&nbsp;giữa các giếng</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04T13:54:19.042 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04T13:54:19.104
2964 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính nằm sâu trong ống tai 12 kênh công suất trung bình nặng | JamHD 5-IIC |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 36400000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  | <p>Máy chính: 1 cái</p><p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 12; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 6 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:54:56.062 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:54:56.156
2965 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch hai bình áp lực cao | NIHOPHAWA-ES2000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong</li><li>Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dùng dầu</li><li>Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắp trong bình chứa</li><li>Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T16:26:34.945 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:44:35.635
2966 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Bộ dây thở ( ống nẫng ) | CT-16340 CT-17321 |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2019"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 85050 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Dây dài 1.6m</p><p> - Co chữ Y</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Co nối 22mm F + limb 0.8m F/F</p><p> - Co L cổng luer lock 22M/15F</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Dây dài 1.6m</p><p> - Co chữ Y</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Co nối 22mm F + limb 0.8m F/F</p><p> - Co L cổng luer lock 22M/15F</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:03:58.211 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:03:58.276
2967 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | BÀN THỰC HIỆN THỦ THUẬT ĐA NĂNG VỚI KHẢ NĂNG C-ARM | SONESTA 6210 |  | Thụy Điển | Sonesta Medical AB |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2470000000 | t | Bộ | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN THỰC HIỆN THỦ THUẬT ĐA NĂNG VỚI KHẢ NĂNG C-ARM</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA 6210</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p><p><br></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có chỗ để chân / phần mở rộng chân: 156 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài với chỗ để chân / phần mở rộng chân: 196 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 99 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 50 – 130 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 250 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 120/230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:33:05.681 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:33:06.081
2968 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương | OSTEODOCTOR |  | Hàn Quốc | Osong Life Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p><strong>MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN</strong></p><p>Model: Osteodoctor</p><p>Hãng sản xuất: Osonglife</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> |  | <ul><li><br></li></ul> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p> <ul> <li>Hệ thống X-ray: DXA (Hấp thụ năng lượng kép)</li> <li>Phương pháp chụp chiếu: <strong>Chùm tia hình rẻ quạt</strong></li> <li>Vùng chụp chiếu: Cột sống, hai xương đùi</li> <li>Thời gian chụp chiếu cột sống: <strong>18 giây</strong></li> <li>Thời gian chụp chiếu xương đùi trái: <strong>18 giây</strong></li> <li>Thời gian chụp chiếu xương đùi phải: <strong>18 giây</strong></li> <li>Sai số: 1%</li> <li>Truyền hình ảnh: Hệ thống DICOM <em>(Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) là tiêu chuẩn để xử lý, lưu trữ, in ấn và thu/nhận hình ảnh trong y tế)</em></li> <li>Định vị: Hỗ trợ định vị bằng laser</li> <li>Máy tính: Dùng bộ xử lý Intel Pentium (Dual Core) ( tương đương hoặc cao hơn)</li> <li>Hệ điều hành: Windows 7 ( tương đương hoặc cao hơn )</li> <li>Màn hình: LCD 23 inch (độ phân giải 1920 x 1080) ( tương đương hoặc cao hơn)</li> <li>Máy in: Màu</li> <li>Giao thức truyền tín hiệu: Ethernet</li> <li>Trọng lượng: 120Kg</li> <li>Điện áp tối đa: 90kV</li> <li>Điện thế tối đa: 2.2mA</li> </ul> <p><strong><u>Lắp đặt &amp; Vận hành.</u></strong></p> <ul> <li>Nhiệt độ vận hành : 15 - 40°C</li> <li>Điện áp : 220 VAC , 50/60Hz&nbsp;</li> <li>Độ ẩm tương đối: 20~80%</li> </ul> |  | Bóng phát tia, Main xử lý |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-10-26T11:34:50.981 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:51:20.896
2969 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch một bình áp lực cao | NIHOPHAWA-ES1000 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 19000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong</li><li>Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dùng dầu</li><li>Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắp trong bình chứa</li><li>Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T16:24:30.383 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:44:57.361
2970 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn mổ thần kinh sọ não | Alphaclassic Pro |  | Trung Quốc | Maquet (Suzhou) Co., Ltd |  | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-03-31 | <p>- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố.</p><p>- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.</p><p>- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển dễ dàng theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.</p><p>- Bàn mổ có thể xuống thấp đảm bảo sự thoải mái cho bác sỹ trong các phẫu thuật cần tư thế thấp như sọ não, sản khoa,...</p><p>- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.</p> |  |  | <p>- Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ 600 mm đến 950 mm</p><p>- Góc Trendelenburg thuận/đảo: 25°/25°</p><p>- Góc nghiêng bàn sang 2 bên: +15°/-15°</p><p>- Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng:&nbsp;+70°/-40°</p><p>- Góc gập tư thế FLEX: 220°</p><p>- Góc gập tư thế REFLEX: 110°</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12T15:40:24.776 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12T16:40:20.605
2971 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương | INALYZER AIR |  | Hàn Quốc | Medikors Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p><strong>MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN</strong></p><p>Model: INALYZER AIR</p><p>Hãng sản xuất: MediKors</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> |  | <p><br></p> | <p><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật:</u></strong></p> <p><strong>Độ phân giải cao và đo lường nhanh</strong></p> <ul> <li>Bằng cách áp dụng bộ tạo tia X cố định năng lượng, đã giảm thiểu tỷ lệ thất bại, trong khi máy dò độ phân giải cao không phụ thuộc năng lượng cung cấp kết quả độ phân giải cao nhanh.</li> </ul> <p><strong>Tối ưu diện tích &amp; thiết kế nhỏ gọn</strong></p> <ul> <li>Tối đa hóa khu vực quét, giảm thiểu chuyển động của bệnh nhân và kích thước bên ngoài để đạt hiệu quả không gian trong các bệnh viện.</li> </ul> <p><strong>Giao diện mạnh mẽ và thân thiện với người dùng</strong></p> <ul> <li>Ngoài hình ảnh có độ phân giải cao, nó cung cấp các công cụ xử lý hình ảnh khác nhau và ROI (Vùng quan tâm) thân thiện với người dùng cho phép triệu tập và sử dụng phân tích chính xác. Ngoài ra, tự chẩn đoán cho phép thiết bị duy trì hiệu suất của nó và tạo ra kết quả chính xác.</li> </ul> <p><strong>Phần mềm</strong></p> <ul> <li>Đo lường cơ bản được hoàn thành dựa trên ba trang - đăng ký bệnh nhân, đo lường, phân tích và trang bảo trì cho phép máy kiểm tra hiệu suất của chính nó hàng ngày hoặc trên cơ sở lịch do người dùng đặt. Thiết bị này cung cấp sự tiện lợi tối ưu cho người dùng với hoạt động trực quan.</li> </ul> <p><strong>Thông số kỹ thuật chung:</strong></p> <ul> <li>Kiểu quét: Chùm tia rẻ quạt</li> <li>Vị trí tiêu chuẩn: cột sống, đùi trái/phải, Cẳng tay trái/phải</li> <li>Tự động ROI: Phân loại ROI tự động (khu vực quan tâm) sau khi đo</li> <li>Liều bức xạ: Dưới 10mRem mỗi lần</li> <li>Khóa liên động hệ thống: Hỗ trợ khả năng tương thích DICOM và Maria DB giữa các hệ thống khác nhau</li> <li>Nhiều tính năng đầu ra: Kết quả, thông tin bệnh nhân, BMD, thông tin FAT, đầu ra xu hướng, TBS, FRAX</li> <li>Biểu đồ so sánh: So sánh dữ liệu theo biểu đồ của từng khu vực</li> <li>Lịch sử: bạn có thể xem hồ sơ của bệnh nhân trong quá khứ</li> <li>Sai số: &lt; 1%</li> <li>Số kênh: 64</li> <li>Độ phân giải ảnh: 0.45mm (trên mặt giường)</li> <li>Thời gian quét cột sống: 30 giây</li> <li>Thời gian quét xương đùi: 30 giây</li> <li>Thời gian quét cánh tay: 30 giây</li> <li>Phương pháp đo: BMD, BMC, FAT %, Lean</li> </ul> |  | Bóng phát tia, Main xử lý, .. |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-10-26T15:05:24.002 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:51:55.678
2972 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch áp lực thấp | NIHOPHAWA-ST1800 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene), ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm</li><li>Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân.</li><li>Bình đựng dịch làm từ nhựa Polycarbonate, bền, chống sốc, miệng chai hút dịch rộng 13 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có thể tiệt trùng ở 121<sup>0</sup>C</li><li>Vỏ thiết bị làm từ nhựa ABS giúp thiết bị nhẹ và dễ di chuyển hơn.</li><li>Chức năng hút dịch sẽ tự động ngừng khi chất bài tiết được hút đầy trong chai chứa dịch.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T16:22:08.976 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:45:15.660
2973 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | OSTEO PRIME |  | Hàn Quốc | Medonica Co., Ltd, Korea (Republic) |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Độ ồn thấp nhất và tối ưu không gian sử dụng. Tối ưu hóa cài đặt không gian, 20dB</p><p>- Độ chính xác tốt nhất và liều lượng tia thấp nhất. Độ chính xác &lt; 1%, liều lượng tia thấp hơn 1 uSv</p><p>- Hoạt động đơn giản và kỹ thuật phân tích đa dạng, Windows 7, tự động phân tích ROI. Phân tích thủ công các vị trí đáng ngờ để cung cấp nhiều cách giải thích khác nhau</p><p>- Đo độ hấp thu tia X năng lượng đôi (DXA). Đây là phương pháp đo mật độ xương chính xác nhất. Máy sử dụng 2 chùm tia X khác nhau để ước tính mật độ xương ở cột sống và phần hông. Xương càng cứng, đặc thì lượng tia X xuyên qua nó càng ít. Lượng chùm tia X bị chặn lại bởi xương và các mô mềm được so sánh với nhau. Máy đo độ loãng xương vận hành nhanh chóng và sử dụng liều lượng rất thấp.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T14:56:13.030 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:51:57.799
2974 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ ≥ 1,5 Tesla | Magnetom Amira |  |  | Siemens Healthcare GmbH |  | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 48800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-28 | 2021-07-28 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu: <strong>MAGNETOM Amira</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-26T17:43:25.863 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-26T17:43:25.928
2975 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy ly tâm đa năng | Rotofix 32A |  | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG |  | ["2020"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 72000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p class="ql-align-justify"><strong>Model: ROTOFIX 32A</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng: Hettich – Đức</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Phù hợp với tiêu chuẩn IvD</p><p class="ql-align-justify">- Vỏ bằng kim loại</p><p class="ql-align-justify">- Nắp bằng kim&nbsp;loại</p><p class="ql-align-justify">- Cửa quan sát nằm trên nắp</p><p class="ql-align-justify">- Bảo vệ chống rơi nắp</p><p class="ql-align-justify">- Mở nắp trong trường hợp khẩn cấp</p><p class="ql-align-justify">- Buồng ly tâm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Làm mát bằng không khí</p><p class="ql-align-justify">- Tự động nhận biết rotor</p><p class="ql-align-justify">- Động cơ không dùng chổi than</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển loại E</p><p class="ql-align-justify">- Phát hiện trạng thái không cân bằng</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Bảng điều khiển:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Chỉ thị tốc độ. Cài đặt với bước tăng 100 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ thị thời gian. Cài đặt theo phút, tối đa 99 phút</p><p class="ql-align-justify">- Nút chuyển hiển thị từ vòng/phút sang lực ly tâm</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Phát xạ, miễn nhiễm theo tiêu chuẩn EN/IEC 61326-1, class B</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng ly tâm tối đa: 4 x 100 ml/ 6 x 94 ml</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Lực ly tâm tối đa: 4226 RCF</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chạy: 1 – 99 phút, chạy liên tục, chế độ ly tâm ngắn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 208 – 240 V, 50-60 Hz</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Phát xạ, miễn nhiễm theo tiêu chuẩn EN/IEC 61326-1, class B</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng ly tâm tối đa: 4 x 100 ml/ 6 x 94 ml</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Lực ly tâm tối đa: 4226 RCF</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chạy: 1 – 99 phút, chạy liên tục, chế độ ly tâm ngắn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 208 – 240 V, 50-60 Hz</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2020-12-04T14:15:28.522 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2020-12-04T14:15:28.618
2976 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy in siêu âm | Máy quét bàng quang | VitaScan PD |  | Na Uy | Vitacon |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 510000000 | t | Bộ | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy quét bàng quang</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: VitaScan PD </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: VITACON</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: NA UY</strong></p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 – 1000 ml</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ±10% </p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số hoạt động: 3.4 MHz</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp quét: Sector, 180 độ</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí xoay: 24 vị trí</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc quét: 130 độ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:41:30.514 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10T16:41:30.583
2977 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | DR-2600SY |  | Nhật Bản | Takara Belmont Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống thủy lực mạnh mẽ: Hệ thống thủy lực giúp tạo ra lực lớn hơn so với dùng động cơ điện làm cho việc điều khiển bàn mổ nhẹ nhàng hơn.</li><li class="ql-align-justify">Chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển: Quán tính của thiết bị rất nhỏ giúp sự chuyển động được nhẹ nhàng và uyển chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Tuổi thọ cao: dầu bôi trơn và không gỉ giúp hệ thống thủy lực của thiết bị hoạt động không cần bộ phận thay thế vì không có sự mài mòn cơ học.</li><li class="ql-align-justify">Bàn có rãnh <span style="color: black;">để khay cassette </span>chụp X quang huỳnh quang ở khe dưới mặt bàn ( casstte bán rời )</li><li class="ql-align-justify">Vỏ ngoài chân đế được làm bằng thép không gỉ, được thiết kế chắc chắn và chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Remote điều khiển an toàn với điện áp thấp 12VDC: thiết kế mỏng nhẹ với các biểu tượng lớn, các thao tác chưa đúng được tự động điều chỉnh bằng nút “E” được nhấn đồng thời với chức năng mong muốn.</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khóa: Thiết bị được trang bị cơ chế khóa chân đế được điều khiển bởi hệ thống điện thủy lực, cải thiện sự an toàn.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh về tư thế nằm ngang: máy có cảm biến bề mặt giúp dừng các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) trong suốt quá trình phẫu thuật.</li><li class="ql-align-justify">Nút điều chỉnh tự động về tư thế nằm ngang: Một chức năng cho phép mặt bàn trong các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) được trở về vị trí mặt nằm ngang khi nhấn nút.</li><li>Chuyển đổi giữa phần đầu và chân dễ dàng: Thiết bị có thể được sử dụng cho một loạt các hoạt động bằng cách chuyển đổi vị trí giữa phần đầu và phần chân.</li><li>Nút Dừng chuyển đổi khẩn cấp</li><li>Kiểu lưng uốn cong: Thích hợp với phòng phẫu thuật tai mũi họng, phẫu thuật mắt, da liễu, phẫu thuật tổng quát,…</li></ul><p>Kiểu phần chậu uốn cong (sau khi chuyển đổi phần đầu và phần chân) : Thích hợp với phẫu thuật phụ khoa, tiết niệu, phẫu thuật tổng quát,…</p><p><br></p><p><strong>DR-2600-SY( Trang bị thêm tính năng trượt và pin sạc so với phiên bản tiêu chuẩn DR-2600)</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-17T16:17:16.524 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:58:02.596
2978 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 |  | Hungary | HORIBA ABX SAS |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động 240 PT/ giờ, có mô đun đâm xuyên nắp ống đóng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:08:39.236 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15T14:08:39.290
2979 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | Power Infuser |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Power Infuser® là thiết bị bơm tiêm truyền bằng điện xách tay được thiết kế chuyên biệt cho kiểm soát dịch và máu đường IV.</p><p>Nhỏ, bền vững, dễ sử dụng, đạt tiêu chuẩn sử dụng trên máy bay</p><p><br></p> |  |  | <p>• Có thể điều chỉnh tốc độ chảy từ 0,2 đến 6 lít mỗi giờ</p><p>• Tự động bolus 250 cc</p><p>• Vận hành liên tục lên đến 8 giờ sử dụng 6 viên pin AAA</p><p>• Màng tự động loại bỏ khí thiết kế sẵn trong mỗi hộc chứa</p><p>• Có báo động tắc nghẽn, pin yếu và khí trong đường truyền</p><p>* Bơm</p><p>• Cài đặt bolus: 250 ml trong 2,5 phút</p><p>• Cài đặt dòng liên tục (Continuous Flow Rate Settings): 0.2, 1, 2, 4, và 6 lít/giờ</p><p>• Độ chính xác: ±15%</p><p>• Loại bơm: Shuttle mechanism (Số bản quyền 5,577,891)</p><p>• Dòng chảy tự do (Free Flow): Chỉ cho phép khi nguồn dịch ở cao hơn bệnh nhân</p><p>• Dòng chảy ngược: được chặn bằng các van</p><p>• Báo động: có khí trong đường truyền (sau khi được lọc bởi hộc chứa dịch), tắc nghẽn bên dưới, pin yếu</p><p>• Kích hoạt báo động khí: bong bóng ở khoảng kích thước 20 μl hoặc lớn hơn</p><p>• Kích hoạt báo động tắc nghẽn: xấp xiwr 20 PSIG (1000 mm Hg)</p><p>• Nguồn cấp năng lượng: 6 pin AAA hoặc DC adapter 12 – 15 V</p><p>• Tuổi thọ pin ở 6 lph: khoảng 8 giờ</p><p>• Khối lượng thiết bị bơm bao gồm pin: 330 gam</p><p>• Kích cỡ: 9.8 x 7.0 x 5.0 cm</p><p>* Môi trường</p><p>• Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 49°C</p><p>• Nhiệt độ bảo quản: -46°C - 71°C</p><p>• Độ ẩm: 10% - 95%</p><p>• Độ rung: MIL-STD-810F</p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:52:35.884 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:52:37.171
2980 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I420 | NIHOPHAWA-I420 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T15:04:58.849 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:45:44.018
2981 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy ép tim tự động | Máy ép tim tự động | EASY PULSE |  |  | Schiller Medizintechnik GmbH |  | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 1050000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-25 | 2020-12-31 | <p>Đặc điểm chung:</p><p>- EASY PULSE là thiết bị di động cung cấp ép tim tự động với tốc độ và độ sâu phù hợp.</p><p>- Có sự kết hợp giữa ép và đai cho phép ép 3D đạt hiệu quả tối đa.</p><p>- Trọng lượng được trải đều trên tấm đế nên không ảnh hưởng đến lực ép cũng như độ thả.</p><p>- Pin có thể sạc lại bằng bộ sạc kép dưới 2 giờ hoặc ở chế độ turbo dưới 50 phút và sử dụng kéo dài trong 45 phút.</p><p>-&nbsp;Thiết bị CPR tự động điều khiển bằng điện nhỏ và nhẹ</p><p>- Lý tưởng trong không gian hẹp</p><p>- Chu kỳ ép tim - thông khí 30:2</p><p>- Kết nối đầu vào DC bên ngoài, USB.</p> |  |  | <p>Xem trong file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-25T17:22:59.604 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-28T16:18:43.096
2982 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Vista 120S |  | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1 ").</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T14:48:52.869 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T14:48:52.933
2983 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I360 | NIHOPHAWA-I360 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 395000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T15:03:06.845 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:45:58.823
2984 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | SLG-101C |  |  | Sturdy Industrial Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | f | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Di chuyển dễ dàng, vững chắc, đầu đèn nhẹ</p><p>- Gương phản xạ đa giác được lắp kính lọc nhiệt loại A giúp giảm nhiệt độ và ổn định nhiệt độ màu</p><p>- Ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ màu 4300<sup>0</sup>K ± 200<sup>0</sup>K</p><p>- Bảng điều khiển trên đầu đèn và điều khiển từ xa.</p><p>- Có thể điều chỉnh độ sáng từ 0 đến 100%.</p><p>- Tự động chuyển đổi khi bóng hỏng, trên mỗi đầu đèn có 1 bóng chính và hai bóng phụ.</p><p>- Có thể tắt tiếng báo động khi bóng chính bị hỏng và khi chuyển đổi.</p><p>- Các cài đặt độ sáng gần nhất sẽ được ghi nhớ cho lần sử dụng tiếp theo.</p><p>- Tay cầm có thể tháo rời để khử trùng và tái sử dụng</p><p>- Có 4760 thấu kính lồi riêng biệt trên mặt gương tạo sự tập trung ánh sáng tuyệt đối và làm dịu cường độ ánh sáng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:53:11.574 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:53:11.603
2985 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | OSTEO ACE |  | Hàn Quốc | Medonica Co., Ltd, Korea (Republic) |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-03-31 | <p>- Độ nhiễm xạ vô cùng thấp so với DEXA, pDEXA, pQCT (0,3s)</p><p>- Hình ảnh tia X có độ phân giải cao hơn so với thiết bị siêu âm</p><p>- Chỉ cần 25s để tính được mật độ khoáng xương</p><p>- Đo các thông số: Độ khoáng xương, T-score, Z-score, tuổi xương, chỉ số khối lượng xương, biểu đồ so sánh, tốc độ tăng trưởng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21T14:52:22.878 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30T14:52:09.093
2986 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc Elisa MR-96A | MR-96A |  | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p><b>MÁY</b><br /> <b>ĐỌC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ELISA</b><br /> <b>MODEL : MR – 96A</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> |  |  | <p>Phương thức: hấp thụ</p> <p>Loại vi bản: 96/48 giếng</p> <p>Tốc độ đọc: sóng đơn: 5s, sóng kép: 12s</p> <p>Dải bước sóng: 400 ~ 700 nm</p> <p>Hệ thống đo: Hệ thống quang 8 kênh</p> <p>Nguồn sáng: Tungsten Halogen&nbsp;Dải đọc: 0.001 – 3.500Abs</p> <p>Dải đo: 0.001 – 2.500Abs</p> <p>Độ chính xác của đồng hồ đo quang: 0 – 0.2A 0.01Abs</p> <p>Độ chính xác của bước sóng: ±2nm</p> <p>Khả năng lặp: &lt;1%</p> <p>Độ ổn định: &lt; 0.005Aba/10 phút</p> <p>Độ tuyến tính: 0 ~1.5A &lt; 1.0%</p> <p>Bộ lọc: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm</p> <p>4 vị trí tự do cho các bộ lọc lựa chọn</p> <p>Tốc độ lắc: Tốc độ và thời gian lắc khác nhau</p> <p>Đầu vào: Màn hình cảm ứng</p> <p>Hiển thị: Màn hình LCD mầu lớn</p> <p>Kích thước: 437 mm x332mm x 174mm</p> <p>Trọng lượng: 8.5 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09T17:45:40.509 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22T00:00:00.785
2987 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi huyết động | Máy theo dõi huyết động liên tục MostCareUp | MostCareUp |  | Italy | Bio-Si International |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1652000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Sử dụng để theo dõi huyết động xâm lấn trên bệnh nhân liên tục theo thời gian chỉ với một catheter động mạch xâm lấn</p> |  |  | <p>- Theo dõi liên tục theo thời gian thực các thông số quan trọng liên quan đến huyết động của bệnh nhân<br /> - Tính toán của các biến huyết động bằng cách phân tích hình dạng và diện tích của sóng áp lực động mạch bằng phương pháp phân tích áp suất ghi lại (PRAM – Pressure Recording Analytical Method)<br /> - Nguyên tắc theo dõi: khảo sát huyết động học thông qua catheter đặt ở động mạch ngoại biên hoặc khảo sát kết hợp với hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân.<br /> - Các thông số theo dõi: 26 thông số tiêu chuẩn và 1 thông số chọn thêm, bao gồm:<br /> + 26 thông số bao gồm: Dia, Sys, Dic, MAP, PP, MAP-Dic, SV, SVI, SVkg, CO, CI, SVR, SVRI, dP/dt max , CCE, CPO, CPI, Ea, PPV/SVV, Ztot, PPV, SVV, SPV, DPV, PR, Dia Peak.<br /> + Thông số chọn thêm: CVP.<br /> - Thiết kế dạng để bàn, có thể gắn lên giá treo.<br /> - Hiển thị: màn hình LCD 12 inch, màu, cảm ứng<br /> - Chức năng cảnh báo khi thông số huyết động vượt ngoài dải<br /> - Có hỗ trợ kết nối USB để truy xuất dữ liệu<br /> - Pin: sử dụng pin NiMH nạp lại được, thời gian sử dụng bằng pin lên đến hơn 1 giờ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21T17:18:02.334 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-22T00:00:00.886
2988 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I320 | NIHOPHAWA-I320 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 365000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05T15:00:21.012 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:46:14.588
2989 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng |  | Máy điện não | Máy điện não vi tính | BWIII Basics |  | Mỹ | Neurovirtual USA Inc. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 620000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-01-26 | <p><strong>MÁY ĐIỆN NÃO VI TÍNH 28 KÊNH</strong></p><p>Model: BWIII Basics</p><p>Hãng sản xuất: Neurovirtual</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> |  | <p><br></p> | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p> <p><strong><em><u>1. Đặc tính sản phẩm</u></em></strong></p> <ul> <li>Lọc tần số thấp và cao: chỉnh bằng phần mềm 0,01 – 100Hz</li> <li>Lọc notch: 50 – 60Hz</li> <li>Khoảng nhạy: 1mV/mm - 500mV/mm</li> <li>Phần mềm: BW Analysis – windows 7, 8, 10</li> <li>Kích thước: 14,48x27,18x5,59cm</li> </ul> <p><strong><em><u>2. Đặc tính bộ chuyển tín hiệu số</u></em></strong></p> <ul> <li>Độ phân giải: 16 bit</li> <li>Thời gian chuyển: 15ms</li> <li>Thông lượng dữ liệu: vi xử lý</li> <li>Tần số lấy mẫu: lên đến 2048Hz</li> <li>Tần số lưu trữ: lên đến 512Hz</li> <li>Gỡ lỗi: có</li> </ul> <p><strong><em><u>3. Đặc tính đầu vào bộ khuếch đại</u></em></strong></p> <ul> <li>Tần số đáp ứng: 0,01 – 100Hz</li> <li>Khoảng đầu vào kênh AC: 2mVpp</li> <li>Khoảng đầu vào kênh DC: -5Vdc – 5Vdc</li> <li>Loại kết nối kênh AC: cảm ứng chạm 1,5mm</li> <li>Loại kết nối kênh DC: P2 – 3,5mm</li> <li>Loại đầu dò áp lực: khóa Luer</li> <li>Độ nhiễu tín hiệu: &lt;1mV RMS</li> <li>Trở kháng đầu vào: &gt;100MW</li> <li>Tín hiệu hiệu chỉnh: sóng vuông 0,5Hz, 50mV</li> <li>Hệ số triệt tín hiệu đồng pha: &gt;80DB</li> </ul> <p><strong><em><u>4. Đặc tính bộ nguồn</u></em></strong></p> <ul> <li>Điện áp đầu vào: 110 – 240V</li> <li>Tần số: 45 – 75Hz</li> <li>Công suất: 0,23A – 120V, 0,16A – 230V</li> <li>Điện áp đầu ra: 5V DC</li> <li>Chứng chỉ: tuân theo tiêu chuẩn CSA, EC, IEC</li> <li>Phân loại: lớp II</li> </ul> |  | Bộ chụp đầu, điện cực, Main xử lý,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-10-26T15:14:26.860 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:53:11.105
2990 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | hệ thống nội soi bàng quang ống mềm | OTV-S200 |  | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. |  | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi bàng quang ống mềm video có tính năng chẩn đoán ung thư sớm</p><p>Model máy chính: OTV-S200, CYF-VHA</p><p>Hãng sản xuất máy chính: OLYMPUS</p><p>Xuất xứ máy chính: Nhật Bản</p><p>Máy mới 100%</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-12-21T11:57:11.825 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-12-21T11:57:11.890
2991 | 13. Thiết bị dùng chung |  | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân | G - 01 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn |  | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3935000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-07-21 | <p>Giường bệnh nhân</p> |  |  | <p>&nbsp;- Kết cấu chung của giường: </p><p>Gồm khung giường (bao gồm cả giát) và hai khung hồi giường có cọc màn.&nbsp;</p><p>&nbsp;- Khung giường: </p><p>+ Khung giường liên kết với hồi giường bằng kết cấu cài sập (mỏ cài - tai đỡ hình nêm) dễ tháo lắp.&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Giát giường bằng inox liền với khung giường. </p><p>+ Giát giường có hai phần: phần thân và phần nâng đầu. Phần nâng đầu có thể thay đổi góc nghiêng từ 0- 45 độ </p><p>&nbsp;- Khung hồi giường: </p><p>+ Có 4 móc mắc màn gắn vào hai khung hồi giường, chiều cao phù hợp màn cá nhân thông dụng, cọc màn có thể gấp gọn xuống đầu giường bằng 1 thao tác.&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Chân giường có bọc chân cao su.&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Có 5 song và một thanh ngang đỡ song. </p><p>&nbsp;+ Giường sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, chắc chắn, bốn chân tiếp xúc đều trên mặt phẳng.&nbsp;</p><p>&nbsp;+ Các mối hàn ngấu chắc và được xử lý bề mặt. </p><p>+ Không có ba via cạnh sắc, toàn bộ được làm sạch bề mặt bằng điện hóa.&nbsp;</p><p>Vật liệu:&nbsp;&nbsp;</p><p>a) Cụm khung giường: Inox SUS201 </p><p>- Khung giường: Inox hộp 60 x 30 x 1mm (± 0,1mm) </p><p>- Giát giường: Inox hộp 40 x 10 x 0,5 mm (± 0,05mm) </p><p>- Mỏ cài nêm: Inox tấm dày 4 mm (± 0,5mm) </p><p>- Thang giường: Inox hộp 25 x 25 x 1,0mm (± 0,1mm)&nbsp;</p><p>- Thanh răng: Inox dày 3mm (± 0,5mm), có 04 vị trí nâng hạ </p><p>b) Khung hồi giường: Inox SUS201 </p><p>&nbsp;- Khung hồi giường: Inox ống đường kính: 31,8 x1,2mm (± 0,1mm).</p><p>&nbsp;- Thanh ngang đỡ song: Inox ống đường kính: 22x1mm (± 0,1mm). </p><p>&nbsp;- Song: Inox ống đường kính: 15,9 x 0,8mm (± 0,1mm). </p><p>&nbsp;- Cọc màn: Inox ống đường kính: 15,9 x 1mm (± 0,1mm).&nbsp;</p><p>&nbsp;- Ốp đỡ mỏ cài: Dập liền dày 2 mm (± 0,1mm).&nbsp;</p><p>1.2. Thông số kỹ thuật:&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước khi lắp ráp: </p><p>+ Dài: 2020mm (±10mm).&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Rộng: 940mm (±5mm).&nbsp;</p><p>+ Chiều cao từ mặt giát xuống sàn: 540mm (±5mm).&nbsp;</p><p>+ Tải trọng: 200kg.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>* Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng và Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</strong></p> | <ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 03 tháng/lần</li><li>Giao hàng tại nơi sử dụng</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-01-21T14:54:21.489 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-01-21T14:54:21.549
2992 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | X series Advanced |  | Mỹ | Zoll Medical Corporation |  | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-30 | <p>X series Advanced là máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân,</p><p>Tính năng phản hồi ép tim cho chất lượng cao.</p><p>Tính năng theo dõi phản hồi bóp bóng cho phép theo dõi thể tích thông khí mỗi lần bóp bóng.</p><p>Monitor với các thông số: ECG (12 kênh), SpO2, EtCO2, NIBP, nhiệt độ.</p><p>Máy có tính năng kết nối Wifi.</p><p>Có phần mềm phân tích và đánh giá ca bệnh sau khi đã thực hiện phục vụ mục đích cải thiện chất lượng cấp cứu cũng như đào tạo</p> |  |  | <p>- Dạng sóng: 2 pha tuyến tính&nbsp;</p><p>- Mức năng lượng tối đa: 200J</p><p>- Có tạo nhịp ngoài da</p><p>- Bảng theo dõi, hiển thị thực hiện CPR chất lượng cao</p><p>- Có tính năng theo dõi bóp bóng thời gian thực</p><p>- Monitor theo dõi bệnh nhân:</p><p>+ ECG: Cho phép theo dõi điện tim 3 kênh, 5 kênh, 12 kênh</p><p>+ SpO2: Vùng bão hòa: 1 – 100%</p><p>+ EtCO2: Khoảng đo: 0 – 150 mmHg</p><p>+ NIBP: Khoảng đo lường: Tự động mỗi 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-phút, và thủ công</p><p>+ Nhiệt độ: 0 – 50°C</p><p>- Thông số vật lý</p><p>+ kích thước: 22.6 x 26.4 x 20 cm&nbsp;</p><p>+ Trọng lượng: 5.3kg với pin</p><p>- Môi trường hoạt động</p><p>+ Vận hành tại: nhiệt độ 0 - 50°C,&nbsp;độ ẩm 15 - 95%</p><p>+ Lưu kho tại: nhiệt độ: -30°C - 70°C</p><p>+ Độ cao: -170m – 4572m</p><p>- Các tiêu chuẩn</p><p>+ Chống bụi, chống nước: IP55</p><p>+ Tiêu chuẩn rung lắc: EN ISO 9919, RTCA/DO-160G, EN 1789&nbsp;</p><p>+ Tiêu chuẩn sốc: IEC 60068-2-27&nbsp;</p><p>+ Tiêu chuẩn chống rơi: EN 1789, IEC 60601</p><p>+ Tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách li về điện</p><p>- Các chỉ thị và cảnh báo</p><p>+ Cảnh báo nhịp tim, cảnh báo lỗi đo ECG, cảnh báo các tham số NIBP, SpO2, Resp, CO2, IP, nhiệt độ.</p><p>+ Các cảnh báo vận hành máy</p><p>+ Có LED chỉ thị cho phép nhận biết mức độ của cảnh báo.</p><p>+ Có hiển thị tên cảnh báo ra màn hình.</p><p>+ Tùy chọn ghi, in và chia sẻ thông tin cảnh báo.</p><p>- Máy in:</p><p>+ Máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>+ Tốc độ in: 25 mm/giây hoặc 50 mm/giây</p><p>+ Thông số in: ngày giờ, đạo trình điện tim, nhịp tim, thông số sốc và tạo nhịp</p><p>+ Độ trễ: 6 giây</p><p>+ Độ rộng giấy: 80mm</p><p>- Màn hình:&nbsp;</p><p>+ Loại: LCD màu</p><p>+ Độ phân giải: 640 x 480 pixels.</p><p>- Pin</p><p>+ Pin lithium, sạc được, 11.1 VDC.</p><p>+ Dung lượng: 6.6Ah, 73Wh.</p><p>+ Trọng lượng: 0.64 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T09:26:11.727 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23T10:58:10.374
2993 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS420 | NIHOPHAWA-0S420 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:37:01.753 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:47:04.206
2994 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | DR-2600S |  | Nhật Bản | Takara Belmont Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống thủy lực mạnh mẽ: Hệ thống thủy lực giúp tạo ra lực lớn hơn so với dùng động cơ điện làm cho việc điều khiển bàn mổ nhẹ nhàng hơn.</li><li class="ql-align-justify">Chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển: Quán tính của thiết bị rất nhỏ giúp sự chuyển động được nhẹ nhàng và uyển chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Tuổi thọ cao: dầu bôi trơn và không gỉ giúp hệ thống thủy lực của thiết bị hoạt động không cần bộ phận thay thế vì không có sự mài mòn cơ học.</li><li class="ql-align-justify">Bàn có rãnh <span style="color: black;">để khay cassette </span>chụp X quang huỳnh quang ở khe dưới mặt bàn ( casstte bán rời )</li><li class="ql-align-justify">Vỏ ngoài chân đế được làm bằng thép không gỉ, được thiết kế chắc chắn và chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Remote điều khiển an toàn với điện áp thấp 12VDC: thiết kế mỏng nhẹ với các biểu tượng lớn, các thao tác chưa đúng được tự động điều chỉnh bằng nút “E” được nhấn đồng thời với chức năng mong muốn.</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khóa: Thiết bị được trang bị cơ chế khóa chân đế được điều khiển bởi hệ thống điện thủy lực, cải thiện sự an toàn.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh về tư thế nằm ngang: máy có cảm biến bề mặt giúp dừng các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) trong suốt quá trình phẫu thuật.</li><li class="ql-align-justify">Nút điều chỉnh tự động về tư thế nằm ngang: Một chức năng cho phép mặt bàn trong các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) được trở về vị trí mặt nằm ngang khi nhấn nút.</li><li>Chuyển đổi giữa phần đầu và chân dễ dàng: Thiết bị có thể được sử dụng cho một loạt các hoạt động bằng cách chuyển đổi vị trí giữa phần đầu và phần chân.</li><li>Nút Dừng chuyển đổi khẩn cấp</li><li>Kiểu lưng uốn cong: Thích hợp với phòng phẫu thuật tai mũi họng, phẫu thuật mắt, da liễu, phẫu thuật tổng quát,…</li><li>Kiểu phần chậu uốn cong (sau khi chuyển đổi phần đầu và phần chân) : Thích hợp với phẫu thuật phụ khoa, tiết niệu, phẫu thuật tổng quát,…</li></ul><p><strong>DR-2600-S ( Trang bị thêm tính năng trượt so với phiên bản tiêu chuẩn DR-2600)</strong></p><ul><li>Với tính năng trượt cho phép mở rộng vùng chụp huỳnh quang giúp đa dạng các hoạt động phẫu thuật.</li><li>Mặt bàn có khả năng trượt 300mm.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-17T16:12:23.968 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:58:39.474
2995 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  |  | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:41.773 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:42.880
2996 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT 3D Right Combination Module |  | Mỹ | bioMerieux, Inc. |  |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p><br></p><p>- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn</p><p>-Hệ thống phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên lý đo màu</p><p>-&nbsp;Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng</p><p>-Công suất: 120 vị trí ủ chai</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10T17:15:00.563 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10T17:15:00.633
2997 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính nằm sâu trong ống tai 16 kênh công suất trung bình nặng | JamHD 7-IIC |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 55400000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 16; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 7 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:57:32.286 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:57:32.373
2998 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  | Hà Lan | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:42.191 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-23T00:00:00.336
2999 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS360 | NIHOPHAWA-OS360 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 395000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:34:54.813 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:48:02.038
3000 | 4. Thiết bị phòng mổ |  | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | DR-2600Y |  | Nhật Bản | Takara Belmont Corporation |  | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống thủy lực mạnh mẽ: Hệ thống thủy lực giúp tạo ra lực lớn hơn so với dùng động cơ điện làm cho việc điều khiển bàn mổ nhẹ nhàng hơn.</li><li class="ql-align-justify">Chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển: Quán tính của thiết bị rất nhỏ giúp sự chuyển động được nhẹ nhàng và uyển chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Tuổi thọ cao: dầu bôi trơn và không gỉ giúp hệ thống thủy lực của thiết bị hoạt động không cần bộ phận thay thế vì không có sự mài mòn cơ học.</li><li class="ql-align-justify">Bàn có rãnh <span style="color: black;">để khay cassette </span>chụp X quang huỳnh quang ở khe dưới mặt bàn ( casstte bán rời )</li><li class="ql-align-justify">Vỏ ngoài chân đế được làm bằng thép không gỉ, được thiết kế chắc chắn và chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Remote điều khiển an toàn với điện áp thấp 12VDC: thiết kế mỏng nhẹ với các biểu tượng lớn, các thao tác chưa đúng được tự động điều chỉnh bằng nút “E” được nhấn đồng thời với chức năng mong muốn.</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khóa: Thiết bị được trang bị cơ chế khóa chân đế được điều khiển bởi hệ thống điện thủy lực, cải thiện sự an toàn.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh về tư thế nằm ngang: máy có cảm biến bề mặt giúp dừng các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) trong suốt quá trình phẫu thuật.</li><li class="ql-align-justify">Nút điều chỉnh tự động về tư thế nằm ngang: Một chức năng cho phép mặt bàn trong các tư thế đảo ngược Trendelenburg, Trendelenburg, nghiêng bên, phần lưng (hoặc phần chậu) được trở về vị trí mặt nằm ngang khi nhấn nút.</li><li>Chuyển đổi giữa phần đầu và chân dễ dàng: Thiết bị có thể được sử dụng cho một loạt các hoạt động bằng cách chuyển đổi vị trí giữa phần đầu và phần chân.</li><li>Nút Dừng chuyển đổi khẩn cấp</li><li>Kiểu lưng uốn cong: Thích hợp với phòng phẫu thuật tai mũi họng, phẫu thuật mắt, da liễu, phẫu thuật tổng quát,…</li><li>Kiểu phần chậu uốn cong (sau khi chuyển đổi phần đầu và phần chân) : Thích hợp với phẫu thuật phụ khoa, tiết niệu, phẫu thuật tổng quát,…</li></ul><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>DR-2600-Y ( Trang bị thêm pin sạc so với phiên bản tiêu chuẩn DR-2600)&nbsp;</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-17T16:03:49.877 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06T10:59:22.425
3001 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | HAMILTON-G5 | HAMILTON-G5 |  | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Cái | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở</p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở Điều khiển thể tích với chu kỳ kết thúc lưu lượng (VS) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S) SIMV+)) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước ≥ 15", thao tác cảm ứng. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Ptrachea, Pes, Ptranspulm&nbsp;và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Điều chỉnh tăng nhanh nồng độ Oxy. Cổng giao tiếp: thẻ CF, USB, DVI, COM (RS-232). Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực). Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ). Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra. Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig). Phun khí dung (công nghệ khí nén). Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian. Tính năng hút đàm. Theo dõi áp lực xuyên phổi (transpulmonary). Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC). Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp. Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa). Pin dự phòng: sử dụng liên tục 60 phút. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08T11:46:00.268 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08T17:23:12.795
3002 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  |  | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:42.879 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.576
3003 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | Versana Essential |  |  | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-14T21:58:56.593 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2020-12-31T00:00:08.389
3004 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân trẻ em | PN36N |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 40000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p><span style="color: black;">Chức năng: Phục hồi chức năng</span></p><p><span style="color: black;">Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, có 4 bánh xe có khoá.</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước: 135 x 65 x 95 cm (+/- sai số 5%), quay 0 - 90 độ</span></p><p><span style="color: black;">Gồm bộ đai để cột cố định các khớp bị co rút </span></p><p><span style="color: black;">Tập đứng cho trẻ bị co rút các khớp.</span></p> |  |  | <p><span style="color: black;">Chức năng: Phục hồi chức năng</span></p><p><span style="color: black;">Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily, có 4 bánh xe có khoá.</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước: 135 x 65 x 95 cm (+/- sai số 5%), quay 0 - 90 độ</span></p><p><span style="color: black;">Gồm bộ đai để cột cố định các khớp bị co rút </span></p><p><span style="color: black;">Tập đứng cho trẻ bị co rút các khớp.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T14:29:53.905 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T14:29:54.040
3005 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính nằm sâu trong ống tai 20 kênh công suất trung bình nặng | JamHD 9-IIC |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 70300000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 20; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 7 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh trung thực, rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T12:00:25.112 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T12:00:25.143
3006 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  |  | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.271 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.479
3007 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS320 | NIHOPHAWA-OS320 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 365000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul><li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p><ul><li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình hiển thị đèn LED số</p><ul><li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li><li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li><li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li><li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li><li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04T16:32:47.146 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:48:31.748
3008 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim EP-Tracer | EP-TRACER 70 |  | Hà Lan | Cardiotek B.V. |  |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 10500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-06-30 | <p><strong style="color: black;">Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim gồm:</strong></p><p><strong style="color: black;">1. Hệ thống điện sinh lý </strong><strong>(giá: 8.000.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">EP Tracer 70</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">CardioTek B.V. - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Hà Lan</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Máy đốt cơ tim bằng sóng cao tần (giá: 1.700.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qubic RF</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">3. Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt (giá: 800.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qiona</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Moeller Medical GmbH - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">*<u>Máy đốt cơ tim dùng sóng cao tần</u> </strong></p><p><span style="color: black;">Model:</span><strong style="color: black;">&nbsp;</strong><span style="color: black;">Qubic RF</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX:</span><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy chính với công suất tối đa 150 W.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Bộ điều khiển từ xa với tất cả chức năng điều khiển của mặt trước máy chính.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ điều khiển bàn đạp chân </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">**</span><strong style="color: black;"><u>Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt</u></strong></p><p><span style="color: black;">Model:&nbsp;Qiona</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX: Moeller Medical GmbH – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đứ</span><strong style="color: black;">c</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy bơm chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Cáp nối với máy đốt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ dây truyền dịch - Qiona Tube</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Kẹp phát hiện sóng RF trường hợp máy bơm được sử dụng độc lập.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">5. Bộ dây tiếp địa chống nhiễu.</span></p> | <p>* Máy chính: <strong><u>Hệ thống điện sinh lý:</u></strong></p><p><br></p><p><strong>Kênh điện tim:&nbsp;</strong>20/52/84<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nhịp lấy mẫu:&nbsp;1 kHz mỗi kênh</p><p>Độ khuếch đại:&nbsp;0.1 – 25</p><p>Hộp cắm catheter:&nbsp;2/4/6 DIN DB25; Cực tính các đầu vào lưỡng cực hay đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kênh điện tâm đồ:&nbsp;</strong></p><p>Các điện cực<strong>:&nbsp;&nbsp;</strong>R, L, F, N, C1-C6</p><h4 class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn: DIN DB15</h4><p>Chuyển đạo: I, II, III, aVL, aVR, aVF, C1-C6 </p><p>Hiệu chuẩn tương đương với 1 mV</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kênh phụ:&nbsp;</strong>6 kênh AUX</p><h4>Kết nối: 3x9 chấu REDEL (2 kênh mỗi kết nối)</h4><p class="ql-align-justify">Cực tính các đầu vào: lưỡng cực</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dòng điện rò:&nbsp;</strong>&lt; 50 µA</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kích thích dự phòng:&nbsp;</strong>60 nhịp/phút ở Out1-Out2 cùng lúc;<strong>&nbsp;</strong>dòng điện 8 mA (Out1), dòng điện 4 mA (Out2)</p><h4 class="ql-align-justify">Độ rộng xung 2 msec</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Bộ phận kích thích:&nbsp;</strong>Dòng điện 0 – 25.5 mA (có thể chọn được)</p><p>Bước tối thiểu 0.1 mA </p><h4>Điện thế đầu ra tối đa: 20V</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Chuyển đổi tương tự ra số: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Độ phân giải: 12 bit (20 bit tương đương)</p><p>Tầm một bit: 1.25 µV/LSB</p><p><br></p><p><strong>Hệ điều hành máy vi tính:&nbsp;&nbsp;</strong>Windows 10 IoT, 64 bit</p><p><br></p><h4><strong>Màn hình:&nbsp;&nbsp;</strong>2 x24” với độ phân giải cao (high resolution)</h4><p><strong>Máy in:&nbsp;</strong>Laser</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25T11:28:10.315 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25T15:39:45.004
3009 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime 96 vị trí 5 kênh màu | DTprime 5M1 (CÓ PHẦN MỀM) |  | Nga | DNA Technology |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E |  | Nhóm null |  |  | 1680000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2022-12-10 | <p>Đặc điểm kỹ thuật:</p><p>Định dạng: Tấm PCR 384 giếng (12 x 32) x0.2 ml</p><p>Loại ống nghiệm: ống PCR 0.2-ml (riêng biệt, trong dải 8 hoặc 96-bit PCR microplate (12x8)</p><p>Nhiệt độ cài đặt: 0 ~ 100° C</p><p>Bước cài đặt nhiệt độ: 0.1° C</p><p>Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,2° C</p><p>Nhiệt độ không đều nhiệt độ tối đa: 0.3 (+/- 0.15) ° C</p><p>Tốc độ gia nhiệt, trung bình (tối đa): 3.3 (3.5) ° C / s</p><p>Tốc độ làm mát, trung bình (tối đa): 2.1 ° C/s</p><p>Thiết bị làm nóng / làm lạnh hoạt động của buồng nhiệt: các bộ phận Peltier</p><p>Nguồn kích thích: LED</p><p>Đầu dò: CCD</p><p>Số kênh đo: 5 kênh</p><p>Sử dụng 5 bộ kính lọc (phát xạ/kích thích)): 470/515nm (FAM/Green); 530/560nm (HEX/JOX/Yellow); 580/620nm (ROX/Tesared/Orange), 630/660nm (Cy5/Red), 687/731nm (Cy5.5 Crimson/Quasar705).</p><p>Nhiệt độ nắp phía trên: 105° C</p> |  | <p>Cấu hình nâng cao:</p><ol><li>Block 384 giếng</li><li>Phần mềm nâng cấp độc quyền của nhà sản xuất</li></ol> | <p>- Hiển thị đường chuẩn, định lượng số lượng DNA đích trong mẫu.</p><p>- Đa dạng ứng dụng: phân tích Real-time PCR định tính, định lượng, phân tích đa hình nucleotide đơn (SNP), phân tích đường cong nóng chảy (melting curve) và phân tích sự biểu hiện gen (gene expression)</p><p>Phần mềm cho phép điều khiển tự động, thu nhận và&nbsp;đồng bộ dữ liệu, phân tích, biện luận kết quả, kết nối với các phần mềm&nbsp;khác (LIMS)</p><p>Nguồn đèn sử dụng: đèn LED, tuổi thọ 100.000 giờ.</p><p>Hiển thị đồ họa màu: 29 x 97mm với độ phân giải 690 x 480 pix và gia tăng tuổi thọ sử dụng (ít nhất 30.000 giờ).</p><p>Chức năng chạy không cần&nbsp;kết nối máy tính. Thiết bị có bộ lưu trữ riêng.</p><p>1 máy tính có thể điều khiển được nhiều máy Realtime PCR.</p><p>Có chức năng đo chiều cao ống</p><p>Độ nhạy ngưỡng của từng kênh đối với dung dịch chuẩn fluorophores: ≤0.05 x 10E-12</p><p>Đường cong hiệu chuẩn của kênh quang là tuyến tính trong phạm vi số lượng fluorophore tiêu chuẩn từ 0,05х10Е-12M lên đến 0,2х10Е-12M</p><p>Thời gian để hoạt động máy sau khi bật nguồn: không quá&nbsp;5 phút</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-12-10T16:21:14.625 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-12-10T17:55:11.078
3010 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò | Versana Essential |  | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. |  |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu kèm 02 đầu dò</p> |  | <p>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:02:35.282 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-01-04T15:19:15.513
3011 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  |  | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.283 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.485
3012 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim EP-Tracer | EP-TRACER 102 |  | Hà Lan | Cardiotek B.V. |  |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 11700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-06-30 | <p><strong style="color: black;">Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim gồm:</strong></p><p><strong style="color: black;">1. Hệ thống điện sinh lý </strong><strong>(giá: 9.200.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">EP Tracer 102</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">CardioTek B.V. - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Hà Lan</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Máy đốt cơ tim bằng sóng cao tần (giá: 1.700.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qubic RF</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">3. Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt (giá: 800.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qiona</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Moeller Medical GmbH - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p>* Hàng mới 100%</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">*<u>Máy đốt cơ tim dùng sóng cao tần</u> </strong></p><p><span style="color: black;">Model:</span><strong style="color: black;">&nbsp;</strong><span style="color: black;">Qubic RF</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX:</span><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy chính với công suất tối đa 150 W.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Bộ điều khiển từ xa với tất cả chức năng điều khiển của mặt trước máy chính.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ điều khiển bàn đạp chân </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">**</span><strong style="color: black;"><u>Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt</u></strong></p><p><span style="color: black;">Model:&nbsp;Qiona</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX: Moeller Medical GmbH – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đứ</span><strong style="color: black;">c</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy bơm chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Cáp nối với máy đốt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ dây truyền dịch - Qiona Tube</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Kẹp phát hiện sóng RF trường hợp máy bơm được sử dụng độc lập.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">5. Bộ dây tiếp địa chống nhiễu.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p><strong>Kênh điện tim:&nbsp;</strong>20/52/84<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nhịp lấy mẫu:&nbsp;&nbsp;1 kHz mỗi kênh</p><p>Độ khuếch đại:&nbsp;0.1 – 25</p><p>Hộp cắm catheter:&nbsp;2/4/6 DIN DB25; Cực tính các đầu vào lưỡng cực hay đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kênh điện tâm đồ:&nbsp;</strong>Các điện cực<strong>:&nbsp;&nbsp;</strong>R, L, F, N, C1-C6</p><h4 class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn: DIN DB15</h4><p>Chuyển đạo: I, II, III, aVL, aVR, aVF, C1-C6</p><p>Hiệu chuẩn tương đương với 1 mV</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kênh phụ:&nbsp;</strong>6 kênh AUX</p><h4>Kết nối: 3x9 chấu REDEL (2 kênh mỗi kết nối)</h4><p class="ql-align-justify">Cực tính các đầu vào: lưỡng cực</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dòng điện rò:&nbsp;&nbsp;</strong>&lt; 50 µA</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kích thích dự phòng:&nbsp;</strong>60 nhịp/phút ở Out1-Out2 cùng lúc; dòng điện 8 mA (Out1), dòng điện 4 mA (Out2)</p><h4 class="ql-align-justify">Độ rộng xung 2 msec</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Bộ phận kích thích:&nbsp;</strong>Dòng điện 0 – 25.5 mA (có thể chọn được)</p><h4>Bước tối thiểu 0.1 mA</h4><h4>Điện thế đầu ra tối đa: 20V</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Chuyển đổi tương tự ra số:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Độ phân giải: 12 bit (20 bit tương đương)</p><p>Tầm một bit: 1.25 µV/LSB</p><p><br></p><p><strong>Hệ điều hành máy vi tính:&nbsp;&nbsp;</strong>Windows 10 IoT, 64 bit</p><p><br></p><h4><strong>Màn hình:&nbsp;&nbsp;</strong>2 x24” với độ phân giải cao (high resolution)</h4><p><strong>Máy in:&nbsp;</strong>Laser</p><p>&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25T11:28:10.373 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25T15:40:44.816
3013 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy chạy bộ trẻ em | S23NA02 |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Việt Pháp |  |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Tăng cường và phát triển thể chất cho trẻ, dùng cho các bé lứa tuổi mầm non mẫu giáo từ 3-6 tuổi.</p><p>Chất liệu:&nbsp;Sắt kẽm, sơn tĩnh điện</p><p>Kích thước:&nbsp;(DxRxC): 82x63x98cm</p> |  |  | <p>Tăng cường và phát triển thể chất cho trẻ, dùng cho các bé lứa tuổi mầm non mẫu giáo từ 3-6 tuổi.</p><p>Chất liệu:&nbsp;Sắt kẽm, sơn tĩnh điện</p><p>Kích thước:&nbsp;(DxRxC): 82x63x98cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T14:46:10.742 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-04T14:46:10.827
3014 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác |  | Đèn khám | Mask gây mê các số | CM-65414(PN-0116A) CM-65424(PN-0117A) CM-65434(PN-0118A) CM-65444(PN-0119A) CM-65454(PN-0120A) |  | Đài Loan | Besmed Health Business Corp |  | ["2017"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 70875 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-06-23 | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Giữ kín hơi mê</p><p> - Vòm áp mềm mại, ôm sát vùng miệng và mũi</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Nối: 15mm và 22mm tuỳ số</p><p> - Chỉ thị màu theo kích thước, có mùi thơm</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> |  |  | <p> - Nhựa PVC y tế mềm</p><p> - Giữ kín hơi mê</p><p> - Vòm áp mềm mại, ôm sát vùng miệng và mũi</p><p> - Không sắc nhọn, vô trùng</p><p> - Nối: 15mm và 22mm tuỳ số</p><p> - Chỉ thị màu theo kích thước, có mùi thơm</p><p> -Chất lượng: CE,ISO</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:09:43.290 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-12-23T15:09:43.379
3015 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | Máy trợ thính | Máy trợ thính nằm sâu trong ống tai 8 kênh công suất trung bình nặng | JamHD 3-IIC |  | Đức | Hansaton Akustik GmbH |  | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21100000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> |  |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 3 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T11:44:35.750 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21T12:00:47.672
3016 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | CYMO 6160 |  |  | Cymo B.V. |  | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-23 | <p><strong>MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG </strong></p><p>Model: CYMO 6160</p><p>Hãng sản xuất: CYMO</p><p>Nước sản xuất: Hà Lan</p> |  |  | <p><strong>1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng, Model: CYMO 6160</strong></p><p><em>1.1. Thông số kỹ thuật chính:</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &gt; 800TV Lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập người dùng: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: 2 x DVI-D, 2 x Digital HD/3G-SDI (lựa chọn thêm), 1xAnalog RGB hoặc Y/Pb/Pr (lựa chọn thêm), 2xS-Video on Mini-Din 4 (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Lớp I BF</p> |  | Ống soi, Main xử lý, bóng nguồn sáng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.390 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-11-23T10:59:43.485
3017 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 |  |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba |  | ["1990"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T11:32:01.290 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-11-28T11:32:01.290
3018 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 75 lít - AS75D | NIHOPHAWA-AS75D |  | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát |  | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 335000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng màn hình cảm ứng LCD-TFT.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.000 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,0 kg/giờ</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27T11:13:58.627 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02T08:49:43.971
3019 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Vista 120S |  | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA |  |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T14:55:32.853 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21T14:55:32.892
3020 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Bơm truyền dịch | Máy bơm truyền dịch | Cool Point Pump |  | Mỹ | Abbott Laboratories |  |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2022-01-04 | <p>Máy mới 100%, chưa qua sử dụng</p> |  |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-04T15:22:48.813 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-01-04T15:22:48.894